L O C E A N

[image: image150.emf]figure n°12 :incertitudes relatives sur Ux pour AQ2 et AQ3

y = 0,9815x

-1,1309

R

2

 = 0,9885

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ux (cm/s)

incertitude relative

1%

[image: image151.emf]Figure 1 :Ecart-type sur les moyennes de palier des vitesses chariot

y = 3E-05x

2

 - 0,0013x + 0,0997

R

2

 = 0,8751

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 20 40 60 80 100 120

moyenne palier (cm/s)

ecart-type (cm/s)

Laboratoire D'Océanographie et dU Climat :
Expérimentations ET Approches Numériques

Unité Mixte de Recherche 7159

CNRS / IRD / Université Pierre & Marie Curie / MNHN

Institut Pierre-Simon Laplace

Intercomparaison de courantomètres en bassin de traction 

------------------

Rapport d’essais et exploitation des résultats 

--------

aout 2005

[image: image152.png]


L O C E A N

[image: image153.emf]Figure 1 :Ecart-type sur les moyennes de palier des vitesses chariot

y = 3E-05x

2

 - 0,0013x + 0,0997

R

2

 = 0,8751

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 20 40 60 80 100 120

moyenne palier (cm/s)

ecart-type (cm/s)

Laboratoire D'Océanographie et dU Climat :
Expérimentations ET Approches Numériques

Unité Mixte de Recherche 7159

CNRS / IRD / Université Pierre & Marie Curie / MNHN

Institut Pierre-Simon Laplace

Intercomparaison de courantomètres en bassin de traction
---------------------------------------- 
Plan du rapport

· Résumé et Conclusions

· Chapitre 1 : Compte rendu d’essais au bassin

· Chapitre 2 : Calibration des courantomètres Aquadopp

· Chapitre 3 : Calibration des courantomètres Aanderaa

· Annexe 1 : Exploitation des données Aanderaa en coordonnées terrestres

· Annexe 2 : Estimation des vitesses chariot 










Hervé Le Goff










10/08/2005
Tout commentaire critique sur ce rapport est bienvenu : legoff@lodyc.jussieu.fr 

Résumé et conclusions

Ce rapport traite des essais effectués les 10 et 11/03/2005 au Bassin d’Essai des Carènes de la DGA à Val de Reuil (27) afin de comparer les mesures de courantomètres mécaniques ( à rotor) et acoustiques (Doppler) entre eux et avec les vitesses  du chariot de traction du bassin, prises comme référence. 

Nous tenons à remercier vivement la DGA , les responsables et personnels techniques du bassin pour l’aide qu’ils nous ont apportée . 

I- Conditions expérimentales 
I-1 Bassin 

· Le B600 est un bassin  de 545m de long, 15m de large, 7m de profondeur. Le chariot de traction a permis d’explorer le domaine de vitesse [0, 100cm/s] par paliers à vitesse constante (5, 10, 25, 50, 75, 100 cm/s), avec une précision de 0.008cm/s sur les moyennes de référence palier (vitesses chariot).

· La rétro diffusion de l’eau  (douce) du bassin pour les signaux Doppler était très pauvre : la valeur moyenne du rapport (signal/bruit de fond Doppler ) était de 10 db . 

· L’environnement magnétique du bassin était très hétérogène : on a constaté des écarts de 30° sur les signaux des compas Aquadopp échantillonnés à 1 hz , au cours des déplacements du chariot. 

I-2 Montage et configuration des courantomètres 
Nous avons testé 5 courantomètres : 2 Aanderaa RCM7 (courantomètre mécanique à rotor) et 3 Nortek Aquadopp 2000m (courantomètre acoustique à effet Doppler)

Les configurations apparaissent dans le tableau suivant. 
	référence
	AQ1
	AAD1
	AQ2
	AAD2
	AQ3

	Instrument


	Nortek Aquadopp
	Aanderaa RCM7
	Nortek Aquadopp
	Aanderaa RCM7
	Nortek Aquadopp

	Montage

(vertical, tête en bas) 
	Fixe sur tube
	Fixe sur tube
	Sur girouette et cable
	Fixe sur tube
	Fixe sur tube

	coordonnées
	Terrestres ENU
	Module + cap
	Instrument XYZ 
	Module + cap
	Instrument XYZ

	échantillonnage
	3s
	30s
	3s
	30s
	3s


Tous les courantos ont été montés sur supports amagnétiques, les lignes de foi ont été calées à vue , à 2° près dans l’axe du bassin. 
Aux grandes vitesses ,  des vibrations structurelles ont parfois bruité les mesures des courantomètres fixes. 

Sur chaque palier de vitesse , les Aquadopps ont effectués en moyenne 150 échantillons à 3s et les Aanderaas 15 échantillons à 30s.  

II- Résultats 
II-1 Traitement des données

Pour chaque courantomètre, nous avons extrait depuis les fichiers bruts les séries correspondant à chaque palier de vitesses constantes. Nous y avons calculé une moyenne de palier avec écart-type et intervalle de confiance (au niveau 0.01), pour chaque composante du vecteur vitesse (terrestre ou instrument selon la configuration du courantomètre).  

Nous en avons déduit le module et l’azimut du vecteur moyen sur chaque palier. Le module a été corrélé aux moyennes palier des vitesses chariot prises comme référence . 

Nous avons finalement établi pour chaque courantomètre une droite de calibration sur ces vitesses chariot, avec précision et domaine de confiance. 
Remarque : pour les 2 Aanderaas, un traitement direct du module ( vitesse rotor) a également été effectué  pour évaluer l’influence du bruitage magnétique ( signaux compas) sur la précision des mesures. 
II-2 Modules des vecteurs moyens de paliers 
Des tests d’hypothèse ont mis en évidence de légers biais expérimentaux : 
· sur les aquadopps , ils sont tous expliqués par les conditions  de mesure (vibrations , sillage)

· sur les Aanderaas, c’est la non linéarité des rotors aux grandes vitesses  (alors que la calibration constructeur/IFREMER est linéaire) qui induit une erreur de +4%. 

Pour tous les courantomètres nous avons calculé des régressions linéaires du type : 


[image: image1.wmf]b

U

a

U

couranto

chariot

+

=

.


avec (b) forcé à zéro car les mesures à vitesse nulle ne sont pas significatives et les autres biais sont identifiés et faibles .  
Les résultats statistiques de ces corrélations apparaissent dans le tableau suivant : 
	couranto 
	constante a
	R^2
	erreur type 
(cm/s)
	précision sur module [5,10cm/s]
(cm/s)
	précision sur module  [10,100cm/s]
(cm/s)

	AQ1 (ENU)
	1,0265
	0,9992
	1,0
	1
	1

	AQ2 (XYZ)
	1,0058
	0,9999
	0,3
	0.8
	0.7

	AQ3 (XYZ)
	1,0019
	0,9992
	0,9
	0.8
	0.7

	AAD1 (EN)
	0,9996
	0,9987
	1,2
	8%
	6%

	AAD2 (EN)
	0,9964
	0,9985
	1,2
	10%
	8%

	AAD1 (module)
	0,9847
	0,9996
	0,7
	0.4
	0.5

	AAD2 (module)
	0,9700
	0,9996
	0,7
	0.4
	0.5


Commentaires sur le tableau 

· dans tous les cas les corrélations sont très significatives et l’erreur-type de prédiction reste inférieure à 1.2cm/s. 

· pentes : les Aquadopps sous-estiment légèrement les vitesses, les Aanderaa les surestiment.  (non linéarité des rotors aux grandes vitesses)
Comparaison des précisions Aquadopp aux données constructeur
Pour nos configurations d’échantillonnage, l’algorithme Nortek de prédiction donne pour la précision des moyennes palier des composantes horizontales: 


[image: image2.wmf]s

cm

U

horizontal

/

2

.

0

±

»

D


Ce calcul ne prend en compte que l’erreur instrumentale (Doppler). 

La précision de nos mesures  est de 3 à 4 fois inférieure . Justification possible : 

· pour AQ2 ( pivot, coordonnées XYZ), c’est la faible echo-intensité du signal  qui bruite les mesures Doppler , surtout aux basses vitesses.

· Pour AQ3 (fixe , coordonnées XYZ), s’ajoute en plus du bruit Doppler le bruit dû aux  vibrations de structures aux grandes vitesses, et à la turbulence de sillage lors des retours chariot.  

· Pour AQ1 ( fixe, coordonnées ENU), s’ajoute aux bruits précédents le bruit du compas, dû à l’environnement magnétique hétérogène
Comparaison des précisions Aanderaa aux données constructeur
La précision constructeur est donnée à :


[image: image3.wmf]s

cm

U

/

1

±

»

D

  ou  
[image: image4.wmf]U

U

´

±

»

D

%

4


Pour les valeurs de modules directement calculées à partir des vitesses de rotors , nos précisions sont 2 fois meilleures que les valeurs constructeur, certainement grâce à la fréquence d’échantillonnage maxi utilisée. 

Pour les modules calculés à partir des composantes, donc faisant intervenir le signal compas très bruité , nos précisions (6 à 10%) sont 2 fois inférieures à ces valeurs constructeur, mais les valeurs moyennes des modules restent exactes et bien corrélées aux vitesses chariot. 
II-3 Azimut des vecteurs moyens de paliers 
Aquadopps 
Dans le domaine [50, 100cm/s] , les azimuts des vecteurs moyens sont estimés avec une précision de :

- 
[image: image5.wmf]°

±

1

pour les aquadopps en coordonnées instrument, où n’intervient que la conversion angulaire[beam>XYZ]
- 
[image: image6.wmf]°

±

3

pour l’aquadopp en coordonnées terrestres, où intervient en plus la conversion [XYZ>ENU] qui utilise les signaux compas. 
Cette précision se dégrade fortement aux basses vitesses pour les 3 appareils : 
à 5cm/s (
[image: image7.wmf]°

±

17

) et à  10cm/s(
[image: image8.wmf]°

±

5

)

Cette dégradation est la signature du bruit Doppler en conditions de faible backscatter. 

Nortek annonce  
[image: image9.wmf]°

±

2

pour la précision des compas fluxgate.
Aanderaas

Nous n’avons pas testé d’Aanderaa monté sur girouette, ils étaient fixés solidairement au chariot pour des raisons techniques de montage.
 On ne peut donc pas discuter ici de leur résolution angulaire en configuration océanique standard, où c’est la girouette qui se met mécaniquement dans la direction du courant et le signal compas qui récupère cette information angulaire.  
On peut seulement conclure que , sur l’ensemble des essais, les 2 compas ont présenté des déviations moyennes de 7°W et 9°W, avec des variations stochastiques à 30s atteignant 
[image: image10.wmf]°

±

15

 , dues aux perturbations magnétiques des structures du bassin. Le cap moyenné sur tous les runs a été évalué avec une précision de 
[image: image11.wmf]°

±

4

, donc sensiblement égale à la précision constructeur (
[image: image12.wmf]°

±

5

 dans le domaine [5, 100cm/s] ).
III- Conclusions 
Dans nos conditions expérimentales, les 5 courantomètres ont fourni des estimations exactes des modules des vitesses horizontales sur le domaine [5, 100cm/s]. Les biais détectés sur certaines mesures sont expliqués et toujours inférieurs à la précision constructeur.  
 Des corrélations linéaires, avec ordonnée à l’origine nulle, expliquent plus de 99% de la variance sur les modules. 
Parmi les aquadopps , l’appareil monté sur girouette est  plus précis que ceux en montage fixe. La configuration en coordonnées instrument est plus précise que celle en coordonnées terrestre , au détriment bien sûr d’une perte d’information. 

La faiblesse de nos précisions, par rapport aux predictions du constructeur, s’explique par la très faible rétro diffusion de l’eau, qui bruite les signaux doppler. 

Les 2 Aanderaas sont plus précis en module que les Aquadopps (handicapés par le bruit doppler), mais dans les conditions de montage fixe expérimentées, ils ne mesuraient pas l’azimut des vecteurs vitesse. 

IV- Prospective 
Il est évident que des tests en bassin ne remplacent pas des essais en mer . Notamment, nous avons configuré nos courantomètres sans aucun souci d’autonomie énergétique pour ces tests. Ce qui autorisait des fréquences d’échantillonnage élevées garantes de bonnes précisions en dépit de conditions extérieures défavorables (backscatter, perturbations magnétiques). 

Lors de la campagne océanographique DRAKE ( 01/2006 à 01/2008), les courantomètres peu profonds (500m) seront doublés sur au moins 4 mouillages : 1 RCM7 et 1 aquadopp 2000, tous deux montés sur girouette et espacés de 2m .  

Il est prévu une mesure bi-horaire sur 2ans , nous aurons donc là une excellente source d’intercomparaison en conditions réelles.  

L’Aanderaa effectue, par défaut, 100 échantillons sur 120mn , il offrira théoriquement une précision instrumentale sur le module 1.4 fois meilleure que celle des mesures paliers au bassin  (0.5 cm/s pour 50 échantillons à12s (pas interne)sur 8mn).
Pour avoir l’autonomie sur sa batterie Lithium, l’aquadopp aura un « averaging interval » de 300s réparti (ou non) sur les 120mn. Pour un rapport (signal/bruit doppler) escompté de 50db ( intermédiaire entre les mauvaises conditions bassin à 10db et la valeur optimale Nortek à 90db), il offrira théoriquement une précision instrumentale de 1.3 cm/s sur les composantes horizontales.
Le mode « diagnostic » des aquadopps sera activé ( 40 echantillons groupés à 1hz chaque 24h par ex.) : il permet d’analyser les bruits de mesures. 

Les intervalles de confiance sur les moyennes bi horaires ainsi obtenues dépendront évidemment de la variance réelle des courants mesurés sur l’intervalle. 

Chapitre 1 : Compte rendu d’essai au bassin 

(A. Lourenço)
But : Intercomparaison de courantomètre mécanique (à rotor) et acoustique (doppler).

Date : 10 et 11 mars 2005

Lieu : Bassin d’essais des carènes de la DGA, Val de Reuil (27)

Participants : Thierry Monglon, Jérome Guigand, Antonio Lourenço (LOCEAN), 



Philippe Marie, Bruno Hamelin, Didier Fréchou (DGA) 

[image: image13.png]



Dispositif expérimental

Le B600 est un bassin de 545m de long, 15m de large et 7m de profondeur (cf figure 1). 

Il est équipé 

· d’un chariot de traction de 125tonnes capable de se déplacer sur 500m de 0.05 à 12 m/s (cf figure2).

· d’un générateur de vague à double volet coté « nord » (figure 3) 

· et d’un plan incliné servant d’amortisseur de houle coté « sud » (figure 4)

[image: image14.jpg]


      [image: image15.jpg]




figure 1 : le B600



   figure 2 : le chariot

[image: image16.jpg]


         [image: image17.jpg]




figure 3 : le générateur de vague
        figure 4 : l’amortisseur de houle




face nord



face sud

L’orientation du bassin est de 14° Est par rapport au nord géographique.

Deux tube de 60mm de diamètre (inox A316L) on été rajoutés au chariot pour cette expérience par les responsables du B600. Ils ont été placés sur la face sud du chariot, les essais se feront donc dans le sens nord-sud de telle sorte que les courantomètres soient face au courant.

Matériel utilisé.

5 courantomètres : 2 Aanderaa RCM7 (courantomètre mécanique à rotor) et 3 Nortek Aquadopp 2000m (courantomètre acoustique à effet Doppler)

Cf tableau 1 pour les configurations des courantomètres.

	référence
	Aq1
	Aa1
	Aq2
	Aa2
	Aq3

	Instrument


	Nortek Aquadopp
	Aanderaa RCM7
	Nortek Aquadopp
	Aanderaa RCM7
	Nortek Aquadopp

	NS
	1411 (1409)
	2893
	1496
	3414
	1403

	tension début
	14.47
	7.34
	14.49
	7.35
	13.48

	position relative au bord Est [m]
	3.5
	5
	7.5
	10
	12.5

	mise à l'heure (TU+1)
	11/03/05 08:58:56
	10/03/05 10:55:40
	11/03/05 09:38:55
	10/03/05 11:05:20
	11/03/05 11:20:10

	mise en route
	11/03/05 09:00:00
	11/03/05 08:19:45
	11/03/05 09:00:01
	11/03/05 08:24:45
	11/03/05 00:00:00

	Montage sur
	tube
	tube
	câble central
	tube
	tube

	configuration
	ENU HP alim ext et log interne
	
	XYZ HP autonome (alim et log interne)
	
	XYZ HP alim ext et visualisation

	échantillonnage
	3s
	30s
	3s
	30s
	3s


Synchronisation 

Heure de la centrale d’acquisition du B600 :

11:42:00 

Heure des courantomètres (GPS local TU+1) :
11:35:25

Soit : -6min35s à appliquer aux données provenant de la centrale d’acquisition du chariot.

Le montage.

Les courantomètres sont répartis comme indiqué sur la figure 5.

[image: image18.png]Couloir Ouest

Chariot

A3

Ac2

15002500, 2500 .2500. 2500 .

Aatl
I lAat

3500

Couloir Est



                  [image: image19.png]2.




Figure 5 : montage des couratomètres (vue de dessus à gauche et vue de l’Est du bassin à droite). En rouge la structure présente sur le chariot, en vert le montage effectué) 

Nous avons choisi de monter les courantomètres sur des tubes Inox A304L (inox amagnétique) de 60mm de diamètre épaisseur 2mm, à l’exception de Aq2 qui est monté sur son système d’attache muni de sa dérive (cf. figure 6). Ce système étant relié par un câble en acier inoxydable en haut des tubes supportant Aq1 et Aq3, via le bas des tubes de Aa1 et Aa2, je ne sais pas si je suis très clair….(cf figure 7 pour le montage d’ensemble)

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


 [image: image22.jpg]



Figure 6 : A gauche Aq1 ou Aq3, au centre Aq2 à droite Aa1 ou Aa2.

[image: image23.jpg]



Figure 7 : montage d’ensemble sur la face sud du chariot.

Déroulement du montage
Arrivé le jeudi 10 mars à 15h. Réalisation d’un prémontage en 2h30 à partir du plan incliné sud. 

Vendredi 11 mars 8h30 mise en routes des courantomètres Aa1, Aa2, Aq1 et Aq2.

9h30 déplacement du chariot en « eau libre », en fait il recule pour sortir du plan incliné. 

Mise en position des courantomètres à l’aide de deux barques. Manip loin d’être évidente car très instable. Il s’avère que les raccords tubulaires du bassin ne sont pas très pratiques (vieux, difficiles à visser, et 4 voir 8 vis par raccord), il est donc difficile de faire glisser les tubes. Il aurait sûrement été plus simple de les fixer directement sans faire le prémontage de la veille.

Nous avons rallongé le tube de 9m mais la stabilité n’était pas suffisant et avons été contraint de rapprocher Aq1 de Aa1 et de ne les espacer que de 1.5m au lieu des 2.5m prévus.

Déroulement des Runs
	Action
	Vitesse chariot
	heure de début
	heure de fin
	durée
	distance
	durée cumulée
	distance cumulée

	 
	[m/s]
	 
	 
	[mn]
	[m]
	[mn]
	[m]

	retour chariot
	0.50
	13:42:50
	13:58:45
	15:55
	478
	00:15:55
	478

	repos bassin
	0.00
	13:58:45
	14:22:34
	23:49
	0
	00:39:44
	478

	RUN  1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	palier 1
	0.05
	14:22:34
	14:29:34
	07:00
	21
	00:46:44
	499

	palier 2
	0.10
	14:29:34
	14:39:37
	10:03
	60
	00:56:47
	559

	palier 3
	0.25
	14:39:37
	14:48:38
	09:01
	135
	01:05:48
	694

	palier 4
	0.50
	14:48:38
	14:57:45
	09:07
	273
	01:14:55
	968

	On déplace Aq1 vers Aa1 afin de réduire les vibrations de roulis

	retour chariot 1
	0.50
	15:39:35
	15:44:40
	05:05
	152
	01:20:00
	1120

	On haubane Aq1 et Aq3 toujours dans le but de réduire les vibrations de roulis… ça fonctionne mieux

	retour chariot 2
	0.50
	16:10:30
	16:19:40
	09:10
	275
	01:29:10
	1395

	repos bassin
	0.00
	16:19:40
	16:32:53
	13:13
	0
	01:42:23
	1395

	RUN 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	palier 1
	0.05
	16:32:53
	16:41:53
	09:00
	27
	01:51:23
	1422

	palier 2
	0.75
	16:42:13
	16:52:22
	10:09
	457
	02:01:32
	1879

	retour chariot 1
	0.50
	16:54:30
	16:59:31
	05:01
	150
	02:06:33
	2029

	Arrêt d'urgence du chariot du a des microcoupure sur le système de sécurité !!!

	retour chariot 2
	0.50
	17:01:40
	17:13:00
	11:20
	340
	02:17:53
	2369

	repos bassin
	0.00
	17:13:00
	17:37:20
	24:20
	0
	02:42:13
	2369

	RUN 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	palier 1
	1.00
	17:37:20
	17:45:22
	08:02
	482
	02:50:15
	2851


L’accélération du chariot est la plus faible possible (0.05m/s²) afin d’éviter les oscillations sur la structure entre chaque palier.

Les fichiers de données sont sur \usr\hydro\ROUEN\data

Aq1 = Aq1.dat

Aa1 = AA2893

Aq2 = Aq2.dat

Aa2 = AA3414

Aq3 = Aq3_0.dat et Aq3_1.dat 

Remarques :

· Aq2 monté avec sa dérive sur le câble, ne s’oriente pas dans le courant tant que v<0.1m/s.

· Le pré-montage n’était pas un gain de temps.

· Le moulinet Honz, fournit par le Bassin, qui devait nous donner les vitesse de déplacement du chariot par rapport à l’eau (et non par rapport au sol comme indiqué dans la vitesse du chariot) n’a pas fonctionné.

· Les compas semblent perturbés par les structure métalliques du bassin.



Chapitre 2 : calibration des aquadopps
I- Configuration des aquadopps
Configuration géomètrique des 3 courantomètres :

AQ1 : montage fixe , coordonnées terrestres ENU

AQ2 : montage sur pivot (girouette), coordonnées instrument XYZ

AQ3 : montage fixe, coordonnées instrument XYZ.

Les 3 AQ sont montés tête en bas ,et répartis  de telle sorte qu’aucune des cellules de mesure ne se chevauche ni rencontre un obstacle (fond et bords du bassin, surface libre).  

Configuration d’échantillonnage commune  aux 3 appareils : 

Mesures doppler : mesure chaque 3s, moyenne sur 1s, Pload = 100%, puissance d’émission = max . 

Compas et tilt : 1hz

Les émissions  sont décalées d’1s entre chaque AQ afin d’éviter des interférences inter-pings.

II- Traitement des données 

II-1 Extraction des paliers de vitesse

Chaque aquadopp fournit un fichier brut (*.aqd) contenant l’ensemble des runs. 

La centrale d’acquisition du chariot fournit un fichier (* .tep) par run. Les données chariot sont traitées dans l’annexe 2.  

Dans le fichier brut à partir des temps de référence, on extrait chaque palier à vitesse constante . Puis visuellement par affichage graphique des différents paramètres, on élimine les points aberrants.(exemple en figures 1, 2 et 3 pour AQ1 à 25cm/s)  Il en résulte que les fichiers de palier filtrés ont des tailles variables : N varie de 100 à 200 échantillons pour les paliers de runs,et  entre 200 et 400 pour certains retours chariot et les mesures au point fixe. 

II-2 Analyse des composantes de vitesse
II-2-1 Méthode
Pour chaque population de palier, on calcule une moyenne et un écart-type pour chacune  des 3 composantes des vitesses XYZ ou ENU . 

On  vérifie graphiquement que , dans tous les cas , l’histogramme des  distributions est proche de la loi normale (exemple en figure 3).

On peut alors calculer un intervalle de confiance sur les moyennes de palier, avec spécification bilatérale et niveau de signification : 


[image: image24.wmf]a

= 0.01   (confiance = 99%)

Les résultats pour les 3 aquadopps apparaissent dans le tableau n°4.

II-2-2 Discussion qualitative sur les valeurs Ux et Uy

Elles sont toujours cohérentes avec la configuration des Aquadopps :

· pour AQ2 et AQ3 , dont les axes Ox sont théoriquement confondus avec l’axe de déplacement , on a bien


[image: image25.wmf]chariot

U

U

x

±

»

    
[image: image26.wmf]0

»

y

U


· pour AQ1 (en ENU) dont l’axe N est proche de l’axe du bassin (14° Est), la composante principale est bien sur Uy . 

· les signes des composantes principales respectent bien le sens des déplacements en runs et en retours chariots pour AQ1 et AQ3 fixes. Ux est toujours négative pour AQ2 sur pivot ,sauf une valeur à 5cm/s, où la vitesse était trop faible pour forcer le retournement de la girouette. 

· Cette discussion  est reprise quantitativement dans l’analyse des angles du vecteur moyen.

	Tableau n°4 : Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz 

	aquadopp/
 RUN
	Moyenne
chariot
	N
echant.
	Ux
moyen
	stdv 
Ux
	Ux 
Intconf
	Uy
moyen 
	stdv 
Uy
	Uy 
intconf
	Uz
moyen 
	stdv 
Uz
	Uz
intconf

	 
	cm/s
	 
	cm/s
	cm/s
	cm/s
	cm/s
	cm/s
	cm/s
	cm/s
	cm/s
	cm/s

	aq2 au repos
	0,00
	367
	0,06
	3,6
	0,48
	-0,05
	3,5
	0,47
	-0,75
	6,1
	0,82

	aq2 RUN1
	5,08
	100
	-4,05
	3,5
	0,90
	2,93
	4,3
	1,11
	-0,26
	6,8
	1,75

	aq2 RUN2 
	5,08
	183
	4,97
	3,9
	0,74
	-0,43
	4,0
	0,76
	0,96
	7,1
	1,35

	aq2 RUN1
	10,15
	187
	-10,09
	3,5
	0,66
	0,90
	3,4
	0,64
	-0,33
	6,1
	1,15

	aq2 RUN1
	24,97
	167
	-24,98
	2,9
	0,58
	-1,04
	2,7
	0,54
	-0,66
	5,0
	1,00

	aq2 RUN1
	49,72
	167
	-49,56
	2,9
	0,58
	-1,80
	2,8
	0,56
	-1,95
	4,8
	0,96

	aq2 RUN2 
	74,59
	192
	-74,81
	2,9
	0,54
	-3,11
	2,8
	0,52
	-4,43
	4,7
	0,88

	aq2 RUN3
	99,45
	150
	-98,31
	3,0
	0,63
	-4,24
	3,0
	0,63
	-10,14
	4,5
	0,95

	aq2 ret.char.
	49,73
	293
	-49,30
	2,8
	0,42
	-2,47
	3,1
	0,47
	-0,35
	5,1
	0,77

	aq2 ret.char.
	49,73
	173
	-49,25
	2,7
	0,53
	-2,80
	3,2
	0,63
	0,37
	5,1
	1,00

	aq2 ret.char.
	49,73
	183
	-49,11
	2,8
	0,53
	-3,29
	3,0
	0,57
	0,17
	5,0
	0,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	aq3 au repos
	0,00
	363
	0,59
	3,5
	0,47
	0,36
	3,5
	0,47
	-0,37
	6,0
	0,81

	aq3 RUN1
	5,08
	117
	-3,80
	3,9
	0,93
	0,01
	4,5
	1,08
	-0,60
	6,5
	1,55

	aq3 RUN2
	5,08
	160
	-3,68
	4,0
	0,81
	-0,66
	3,8
	0,77
	-0,39
	6,7
	1,36

	aq3 RUN1
	10,15
	183
	-9,57
	3,8
	0,72
	-0,20
	3,3
	0,63
	0,38
	6,5
	1,24

	aq3 RUN1
	24,97
	170
	-24,10
	3,8
	0,75
	-1,03
	3,3
	0,65
	-0,49
	5,0
	0,99

	aq3 RUN1
	49,72
	170
	-48,92
	3,0
	0,59
	-2,20
	3,4
	0,67
	0,78
	4,5
	0,89

	aq3 RUN2
	74,59
	197
	-73,90
	3,1
	0,57
	-2,94
	3,0
	0,55
	1,32
	5,3
	0,98

	aq3 RUN3
	99,45
	153
	-98,63
	3,1
	0,65
	-3,96
	2,7
	0,56
	1,54
	5,1
	1,06

	aq3 ret.char.
	49,73
	192
	50,52
	2,9
	0,54
	2,18
	2,9
	0,54
	-0,34
	5,3
	0,99

	aq3 ret.char.
	49,73
	173
	50,67
	2,8
	0,55
	2,51
	2,9
	0,57
	-0,75
	4,7
	0,92

	aq3 ret.char.
	49,73
	83
	50,66
	2,8
	0,79
	2,57
	2,9
	0,82
	-0,74
	4,6
	1,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	aq1 au repos
	0,00
	450
	0,26
	3,6
	0,44
	-0,80
	3,6
	0,44
	0,21
	6,2
	0,75

	aq1 RUN1
	5,08
	107
	0,09
	4,4
	1,11
	4,30
	4,0
	1,00
	-0,20
	6,8
	1,69

	aq1 RUN2
	5,08
	167
	0,89
	3,5
	0,70
	4,24
	3,5
	0,69
	-0,56
	6,5
	1,30

	aq1 RUN1
	10,15
	167
	3,57
	3,8
	0,76
	8,81
	3,7
	0,74
	-0,25
	6,0
	1,20

	aq1 RUN1
	24,97
	157
	4,59
	4,9
	1,00
	24,01
	3,6
	0,74
	-0,66
	5,3
	1,09

	aq1 RUN1
	49,72
	173
	4,68
	12,5
	2,45
	46,94
	3,7
	0,72
	0,96
	5,2
	1,02

	aq1 RUN2
	74,59
	192
	10,58
	17,6
	3,28
	70,91
	5,1
	0,95
	1,26
	5,1
	0,95

	aq1 RUN3
	99,45
	147
	16,70
	19,0
	4,05
	95,31
	4,6
	0,98
	1,10
	4,6
	0,98

	aq1 ret.char.
	49,73
	210
	-10,70
	7,9
	1,40
	-48,68
	3,7
	0,66
	-0,51
	5,0
	0,89

	aq1 ret.char.
	49,73
	177
	-10,83
	7,2
	1,40
	-48,81
	3,5
	0,67
	-0,66
	5,1
	0,99



[image: image27.emf]Figure n°1 : AQ1 à 25cm/s, Composantes ENU du vecteur vitesse

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99106113120127134141148155162169

temps (nb d'échantillons à 3s)

Vitesse (m/s)

East

North

Up

moyenne 30s et 

regression. linéaire



[image: image28.emf]figure n°2 : AQ1 à 25 cm/s, echo intensité des 3 faisceaux

rapport signal/bruit doppler

40

45

50

55

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99106113120127134141148155162169

temps ( nb d'échantillons à 3s)

Counts instrument

Beam 1

Beam 2

Beam 3

Linéaire (Beam 3)

Linéaire (Beam 1)Linéaire (Beam 2)

S/N moyen = 9db

bruit de fond doppler 

25 counts  (niveau Odb)


Figure n°3 : Histogrammes de distribution des composantes horizontales 

 AQ1 à 25 cm/s
[image: image29.png]Streamuiso Veloody U, mean = -24.98, varianco = 8.34

020 T

017

o4l

009

o008

T T

7

o003

NN

010

Verlcal Velocly Uz, mean =-0.66, variance = 25.22

o008

004

v

T

T

020 -

Transverse Velooity Uy, mean = -1.04, vaiance = 7.38.

017

o4

onf

009

008

003

0,00

%

000

18

5

3

10

8 5 9078
Velocity, om/s

10





II-2-3 Discussion sur les valeurs de Uz
Les 3 aquadopps étant calés verticalement , Uz devrait toujours être nulle.

Si l’on teste cette hypothèse (test de comparaison à une moyenne nulle) sur le domaine de confiance des moyennes de palier Uz (calculé avec
[image: image30.wmf]a

= 0.01 ), on trouve que 7 valeurs ne vérifient pas l’hypothèse (en rose sur le tableau n°4).  

Elles correspondent toutes aux vitesses élevées (50, 75 et 100cm/s) et s’expliquent par l’inclinaison  progressive  des axes verticaux des AQD sous l’effet de la trainée hydrodynamique. Le phénomène est particulièrement marqué pour AQ2, monté sur cables souples et non sur poteau.

 On peut retrouver ce comportement dans les fichiers « pitch ». On constate bien, par ex  pour AQ2 à 100cm/s : pitch moyen = 6°. 

Remarque : pour AQ1 , configuré en ENU , la correction matricielle de pitch/roll est déjà effectuée en interne par l’appareil : Uz calculé est un Uup  selon la verticale, donc  

toutes les valeurs Uz de AQ1 devraient être validées par le test d’hypothèse nulle. Les 2 valeurs exclues le manquent de peu  (0.12 et 0.31 cm/s). 

II-2-4 Discussion sur les valeurs d’écarts-type
a- Aquadopps en coordonnées XYZ

Pour chaque composante de vitesse , les écarts-type calculés sur les moyennes de palier sont faiblement corrélés au module (figure 5 pour Ux : R^2=0.5) et quasi constants (pente = -0 .01).  


[image: image31.emf]Figure n°5: Ecart-type sur les moyennes de palier de la composante Ux , AQ2 et AQ3

y = -0,01x + 3,6175

R

2

 = 0,5023

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Ux (cm/s)

Sigma Ux ( cm/s)


	tableau 6 :Ecart-type sur les moyennes de palier
 des composantes de vitesses

	(cm/s)
	AQ2 +AQ3
	AQ1

	stdv(Ux)
	3.24
	8.44

	stdv(Uy)
	3.27
	3.89

	stdv(Uz)
	5.48
	5.58


On peut donc raisonner sur les valeurs moyennes de ces ecarts-type pour chaque composante : 3.25cm/s sur les composantes horizontales et 5.5 cm/s sur la composante verticale, pour l’ensemble des mesures AQ2 + AQ3. (tableau 6). 

L’ecart –type vertical est en moyenne 1.6 fois supérieur à l’horizontal. Ceci est qualitativement cohérent avec le fait qu’une mesure doppler est d’autant plus fiable que le vecteur vitesse est plus proche de l’axe des faisceaux d’émission  (la composante verticale est théoriquement nulle dans notre configuration). 

D’ailleurs dans tous les calculs de prédiction de précision par l’algorithme de  Nortek, on retrouve bien ce rapport 1.5 entre précisions verticales et horizontales.  

b- Aquadopp en coordonnées ENU (AQ1)

Dans le tableau 6 , on constate des écarts-type horizontaux nettement supérieurs à ceux de AQ2 et AQ3, en particulier sur Ux (East).  Deux facteurs (indépendants) expliquent ce constat :

b-1) l’environnement magnétique du bassin
Il est très hétérogène, le signal « heading » (cap compas) varie donc lors du déplacement du chariot avec une amplitude pouvant atteindre 
[image: image32.wmf]°

±

30

 alors que, pour AQ1 en montage  fixe,  il devrait rester constant .Ce bruit magnétique ne peut pas affecter les mesures de AQ2 et AQ3, pour lesquelles le signal compas est ignoré.

 C’est donc le bruit du compas qui explique une partie de l’ecart-type horizontal accru de AQ1. 
Une analyse spectrale succincte de ce bruit pour l’ensemble des runs prouve que les fréquences  fondamentales  sont fortement corrélées linéairement  aux vitesses chariot (de 0.005hz à 5 cm/s à 0.05 Hz à 100 cm/s). On en déduit donc que ce bruit est généré par une structure magnétique du bassin qui présente un pas régulier d’environ 20m selon l’axe de déplacement du chariot. 
Ce bruit harmonique se retrouve-t-il dans le spectre des composantes horizontales des vitesses ? 

· il est indiscernable dans la composante principale Uy (North)

· il est très visible dans la composante Ux (East). Les figures 7 et 8 montre la forte corrélation entre cette composante et le cap compas à 25cm/s et 100cm/s. 

· comme Ux est la composante faible, le bruit magnétique induit finalement une variance assez faible sur le vecteur moyen . 

[image: image33.emf]Figure n°7 : AQ1 à 25 cm/s : Influence du bruit compas sur la composante Ux (east) 

150

160

170

180

190

200

210

220

230

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97105113121129137145153161169

temps ( nb d'échantillons à 3s)

cap compas (degrés)

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Ux (m/s)

cap

Ux

fréquence fond. 0.0121 Hz

D = 20.7 m



[image: image34.emf]Figure n°8 : AQ1 à 100 cm/s : Influence du bruit compas sur la composante Ux (East)

150

160

170

180

190

200

210

220

230

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99106113120127134141

temps (nb d'échantillons à 3s)

Cap compas (Degrés)

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Ux ( cm/s)

cap

ux

fréquence fond. 0.051Hz

D = 19.6m


b-2) des vibrations de structure
On constate dans le tableau 4 que l’écart-type sur (Ux) est particulièrement fort aux vitesses élevées (runs à 75 et 100cm/s). Or pendant ces runs, nous avons constaté visuellement d’importantes vibrations mécaniques du poteau supportant AQ1, à cause d’un montage particulier de ses  bras de poussée (AQ2 et AQ3 ne sont pas concernés). Ces vibrations apparaîssent clairement sur les enregistrements « pitch/roll » correspondants . 
Aux basses vitesses jusqu’à 25cm/s ( figure 9), les amplitudes restent faibles ( roulis <1°, tangage < 3°) et le spectre fréquentiel est très pur, calé sur une fondamentale à 0.07 hz. 

A 100cm/s (figure 10), le roulis devient prépondérant avec des amplitudes atteignant 12° et un biais de -2.5 ° . Le spectre révèle encore une fondamentale à 0.07 hz mais une grande partie de l’ énergie passe dans une série d’ harmoniques  à plus basse fréquence : c’est la signature d’une forte turbulence de sillage , qui probablement vient exciter la fréquence propre du poteau à 0.07hz. 

Ce rapport n’ a pas pour objet d’ étudier plus en détail ces instabilités hydrodynamiques et d’ailleurs les fréquences d’échantillonnages utilisées ne s’y prêteraient pas . 

Nous retiendrons simplement les points suivants : 

· le bruit de sillage n’affecte pas directement les mesures doppler en marche avant du chariot, car les cellules de mesure sont situées dans l’écoulement amont. ( discutable lors des retours chariot…)

· ce sont les vibrations mécaniques induites dans le poteau support qui affectent ces mesures car elles créent un mouvement périodique apparent de l’aquadopp par rapport au chariot  . 
· On ne retrouve pas clairement la signature à 0.07 hz dans le spectre de vitesse Ux. La première raison est que le capteur d’assiette (tilt) de l’aquadopp analyse bien ces vibrations ( puisqu’il les échantillonne à 1 hz en interne) , et la conversion angulaire XYZ>ENU fait, en principe,  les corrections nécessaires sur le vecteur moyen . La deuxième raison est que cette fréquence mécanique et surtout ses harmoniques BF  sont dans le spectre du bruit magnétique du compas . On ne peut donc pas conclure sur la contribution respective des 2 phénomènes à l’accroissement constaté sur  l’écart-type de AQ1 aux grandes vitesses. 

Cette longue discussion  n’est pas uniquement académique : les mouillages océaniques sont fréquemment le siège de vibrations mécaniques dans les cables. Il est donc important de constater ici que le capteur de tilt des aquadopps est (probablement) capable de faire les corrections necessaires , au moins dans le domaine de fréquences rencontré au bassin.  

[image: image35.emf]Figure n°9 : AQ1 à 25 cm/s, Tangage et Roulis

-3

-2,8

-2,6

-2,4

-2,2

-2

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99106113120127134141148155162169

temps (nb d'échantillons à 3s)

Tangage et roulis ( degrés)

pitch

roll

fréquence fondamentale:  0.07hz 



[image: image36.emf]Figure n° 10 : AQ1 à 100 cm/s, Tangage et Roulis

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103109115121127133139

temps (nb d'échantillons à 3s)

Tangage et roulis ( degrés)

pitch

roll

fréquence fondamentale 0.07hz + harmoniques BF


II-2-5 Discussion sur les domaines d’incertitudes
a- aquadopps en coordonnées XYZ

On reprend la discussion précédente en analysant maintenant les intervalles de confiance sur les moyennes de palier , c'est-à-dire les domaines d’incertitude absolue sur ces moyennes calculés ainsi pour la moyenne Ux: 


[image: image37.wmf]N

U

K

U

x

x

)

2

/

(

s

a

*

=

D


avec :

-  
[image: image38.wmf]a

, niveau de signification (=0.01, dans notre cas)

- 
[image: image39.wmf]2

/

a

K

, probabilité selon la loi normale. 

- N,  nombre d’échantillons du palier 

 On ne discute que des composantes horizontales , la composante verticale ayant déjà été traitée au $II-2-3. 


[image: image40.emf]figure n°11 : incertitudes absolues sur Ux et Uy pour AQ2 et AQ3

y = -0,0026x + 0,7607

R

2

 = 0,3451

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

moyenne = 0;63 cm/s


La figure 11 prouve que ces incertitudes sont faiblement corrélées aux modules des vitesses (R^2= 0.35) , donc nous raisonnerons sur une valeur moyenne pour l’incertitude absolue :


[image: image41.wmf]s

cm

/

65

.

0

±

=

D


[image: image154.png]Institut
scencesde Pierre

Tenvironnement Slm on
J Laplace




On calcule l’incertitude relative pour chaque moyenne de palier 
[image: image42.wmf]x

x

U

U

D

 reportée sur la figure 12. On obtient logiquement une décroissance quasi-hyperbolique , puisque 
[image: image43.wmf]x

U

D

 est presque constant. La valeur de 1% est atteinte vers 50cm/s.

Comparaison aux valeurs de précision du constructeur Nortek
Valeurs moyennes

Le constructeur annonce pour toute la plage de mesure (0 à 5m/s), mais sans aucune indication sur la configuration de l’appareil, une précision  de :

 
[image: image44.wmf]s

cm

/

5

.

0

±

=

D

  ou 1% de la valeur mesurée
Nos valeurs sont globalement assez proches , mais moins bonnes pour les basses vitesses.

Prédiction pour une configuration particulière
Notre valeur moyenne de précision horizontale  
[image: image45.wmf]s

cm

/

65

.

0

±

=

D

 correspond à des populations moyennes de 150 échantillons mesurés chacun sur un intervalle de 1s.

On va donc la comparer à une prédiction par l’algorithme Nortek pour une mesure effectuée sur un  « averaging interval » de 150s avec un facteur d’émission Pload = 100%,
Qui prévoit alors  pour l’erreur instrumentale pure (short term error) : 


[image: image46.wmf]s

cm

horizontal

/

2

.

0

±

»

D


s
En effet on constate que sur l’ensemble des runs , l’echo intensité des signaux est comprise entre 40 et 60 « counts » (cf figure 2)  , ce qui correspond à un rapport signal/bruit  très faible de 10 db , pour un bruit de fond Doppler évalué à 25 counts sur la doc Nortek.

Cette dégradation de la  précision est particulièrement marquée aux basses vitesses (U<10cm/s) où l’incertitude moyenne augmente à  
[image: image47.wmf]s

cm

horizontal

/

8

.

0

±

»

D

, donc 4 fois la sprédiction doppler .  

b- Aquadopp en coordonnées ENU (AQ1)


[image: image48.emf]figure n°13: incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour 

AQ1

y = 0,0014x + 0,7399

R

2

 = 0,1011

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s) incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Linéaire(incertitude surUy)

moyenne = 

0.75 cm/s



[image: image49.emf]figure n°14 :incertitudes relatives sur Uy (North) pour AQ1 

y = 0,7656x

-0,9923

R

2

 = 0,98

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ux (cm/s)

incertitude relative

1.5%


L’incertitude absolue sur la composante principale Uy (North) est constante et égale à 0.75cm/s. L’incertitude sur la composante transversale Ux est forte et stochastique à cause du bruit expérimental induit par les vibrations de structure et le bruit magnétique déjà évoqués. 

L’incertitude relative sur la composante Uy atteint 1.5% à 50cm/s. 

On conclut donc qu’un environnement magnétique défavorable ( notre cas ) fait baisser sensiblement la précision des mesures converties en coordonnées terrestres par rapport aux mesures exprimées en coordonnées instrument.

III- Calibration des vitesses Aquadopp sur les vitesses chariot 

III-1 Méthode  

Les moyennes de palier calculées pour les composantes Ux, Uy et Uz donnent directement les coordonnées du vecteur moyen U dont on calcule le module : 


[image: image50.wmf]2

2

2

z

y

x

U

U

U

U

+

+

=


et l’angle polaire dans le plan horizontal XY : 


[image: image51.wmf])

(

x

y

U

U

arctg

=

Q


Les intervalles de confiance (bilatéraux symétriques) calculés sur les 3 composantes permettent de définir un rectangle de confiance dans le plan XY dont on déduit les domaines de confiance bilatéraux asymétriques pour le module du vecteur moyen :


[image: image52.wmf][

]

sup

inf

,

U

U

U

U

D

+

D

-



(1)

 et pour son angle :  


[image: image53.wmf][

]

sup

inf

,

DQ

+

Q

DQ

-

Q



(2)

Pour chaque palier de vitesse et pour chaque aquadopp :

· on compare alors le module du  vecteur moyen à la  vitesse-chariot, en appliquant une fonction erreur 
[image: image54.wmf](

)

chariot

V

U

-

 aux bornes (1), et en représentant la bande d’erreur graphiquement pour toute la série de runs.

· on analyse l’évolution de l’angle en représentant graphiquement la bande de confiance (2) pour toute la série des runs . 

Finalement on établit pour chaque aquadopp une courbe de calibration sous forme d’une corrélation linéaire :  
[image: image55.wmf]b

U

a

U

aqquadopp

chariot

+

=

.

. On y applique une analyse de variance avec calcul d’erreur-type sur les prédictions. 

III-2 Tests d’erreurs sur les modules 
Ils apparaissent sur les 3 graphes de la figure 15. On rappelle que, dans ce test, la valeur de la vitesse chariot est supposée être estimée sans erreur. 

Commentaires 
· pour les 3 aquadopps, les mesures à l’arrêt  sont invalidées : le bruit de mesure intrinsèque induit un biais systématique de + 1cm/s. 

· pour AQ2, TOUS les points sont validés par le test et la bande de confiance se positionne assez symétriquement autour de l’axe Zéro. 

· pour AQ1, les 3 runs à grande vitesse, où les vibrations de structure ont été constatées, sont invalidés (de -1.5cm/s moyen). 

· Pour AQ3, on peut considérer que tous les points de runs directs sont en limite de validation, mais que les 3 retours chariot sont invalidés de +0.5cm/s. 

Conclusions sur les mesures de modules : 

· un aquadopp est incapable de valider une vitesse nulle .

· un aquadopp monté sur pivot et configuré en coordonnées instrument donne, dans nos conditions, des mesures exactes dans tout le domaine de vitesse avec une précision 
[image: image56.wmf]s

cm

/

65

.

0

±

=

D


· les aquadopps montés sur structure fixe sont moins exactes car plus sensibles au sillage turbulent ( du poteau lors des retours chariots) et aux vibrations de structure. 

· Un aquadopp configuré en coordonnées terrestres voit sa précision diminuée  

par le bruit du compas , 
[image: image57.wmf]s

cm

/

75

.

0

±

=

D

 avec un environnement magnétique hétérogène.
III-3 Analyse des angles
Elle apparaît dans les 3 graphes de la figure 16. Les mesures à l’arrêt ont été supprimées car la notion d’angle n’y est pas significative. Tous les angles ont été ramenés dans le quadrant (-90°, +90°) quelque soit le sens de déplacement du chariot, pour la facilité d’interprétation graphique. 

Commentaires  
· la largeur de la bande d’incertitude décroît fortement avec la vitesse : de 30° à 5cm/s , elle tombe, à partir de 50cm/s, à moins de 1.5° pour AQ2 et AQ3  en coordonnées XYZ, et moins de 6° pour AQ1 en coordonnées ENU. 

·  Avec les vitesses croissantes , les mesures des 3 aquadopps convergent asymptotiquement vers des valeurs physiquement significatives :

· pour AQ1, environ 78° , qui correspond à l’axe magnétique du bassin 73° + la déviation du compas et/ou un biais de calage de la ligne de foi de AQ1 par rapport à l’axe du bassin . 

· pour AQ2 , 2.7° moyen qui correspond à un biais de calage de la ligne de foi de AQ2 par rapport au plan de la girouette . 

· pour AQ3 , 2.4° moyen  qui correspond à un biais de calage de la ligne de foi de AQ3 par rapport à l’axe du bassin. 

· Pour AQ1 et AQ3 en montage fixe, la bande de confiance aux basses vitesses, bien que large, encadre néanmoins la valeur asymptotique finale. 

· Pour AQ2 sur pivot , la bande  à 5cm/s n’encadre pas la valeur 0° car , à cette vitesse au premier run, la girouette ne se positionnait pas naturellement dans la veine de courant mais conservait une incidence constante d’environ 30° qui a disparu aux runs ultérieurs. 

Conclusions sur les mesures d’angles : 
· Comme nous n’avons pas d’estimation précise des angles de référence absolus ( déviation réelle du champ magnétique local, valeurs exactes des biais de positionnement des lignes de foi des aquadopps), nous n’avons pas pu évaluer par  test d’hypothèse l’exactitude absolue des mesures d’angles. 

· Neammoins, à partir de 50cm/s les angles moyens mesurés convergent tous vers des valeurs physiquement cohérentes , à moins de 3° près. 

· La largeur de bande d’incertitude tombe , à partir de 50cm/s , à des valeurs inférieures à 
[image: image58.wmf]°

±

1

   pour les aquadopps en coordonnées instrument , et 
[image: image59.wmf]°

±

3

pour celui en coordonnées terrestres. Nortek donne 
[image: image60.wmf]°

±

2

 pour la précision du compas fluxgate. 

· La précision à 5cm/s (
[image: image61.wmf]°

±

17

) et 10cm/s(
[image: image62.wmf]°

±

5

)  est assez médiocre , mais elle serait certainement améliorée par des conditions d’echo-intensité plus favorables. 


[image: image63.emf]Figure n°15 : Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coord. ENU)

alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

erreur inf

erreur sup

retours

chariots



[image: image64.emf]Erreur sur le module pour AQ2 (pivot, coord.XYZ)

alfa=0.01

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

retours chariots



[image: image65.emf]Erreur sur le module pour AQ3 (fixe, coord. XYZ)

alfa=0.01

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

retours chariots



[image: image66.emf]Figure n°16 :Angle EN pour AQ1(fixe)

angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

5 5 10 25 50 75 99 50 50

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

confiance sup

confiance inf

73°, orientation de l'axe du 

bassin par rapport à l'EST



[image: image67.emf]Angle XY pour AQ2 (sur pivot)

angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

confiance sup

confiance inf

axe théorique du 

bassin



[image: image68.emf]Angle XY pour AQ3 (fixe)

angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

confiance sup

confiance inf

axe théorique du bassin



III-4 Corrélations d’étalonnage sur les modules
Par régression linéaire moindre carrés, on établit pour chaque aquadopp une corrélation du type : 


[image: image69.wmf]b

U

a

U

aqd

chariot

+

=

.


Vitesses exprimées en cm/s

Les 3 graphes apparaissent dans la figure 17, avec les rectangles d’incertitude (précision mesure aquadopp en x, erreur type de prédiction en y)  et le tableau qui suit donne les valeurs des paramètres des régressions.

	Aquadopp
	a
	b
	R^2
	erreur type sur U
	F=S/N

	AQ1
	1,0261
	0,0237
	0,9991
	1,06 cm/s
	8908

	AQ2
	1,0066
	-0,0458
	0,9999
	0,31 cm/s
	104815

	AQ3
	0,9950
	0,4273
	0,9992
	0,96 cm/s
	11100


 Les mesures à l’arrêt ont été invalidées par les tests d’hypothèse. On peut alors forcer la constante b à zéro dans les régressions et on obtient le tableau suivant : 

	Aquadopp
	a
	b
	R^2
	erreur type sur U
	F=S/N

	AQ1
	1,0264
	0,0000
	0,9991
	1,00 cm/s
	10019

	AQ2
	1,0058
	0,0000
	0,9999
	0,30 cm/s
	115277

	AQ3
	1,0018
	0,0000
	0,9991
	0,95 cm/s
	11251


Commentaires
· le coefficient de détermination (R^2) et le rapport signal/bruit (F) sont très élevés . Les corrélations expliquent donc largement la variance expérimentale au niveau de signification 
[image: image70.wmf]a

= 0.01

· les pentes sont très proches de 1

·   l’erreur type sur les valeurs de U prédites par les corrélations varie de 
[image: image71.wmf]s

cm

/

3

.

0

±

 pour AQ2 à 
[image: image72.wmf]s

cm

/

1

±

 pour  AQ1 et AQ3. 

Conclusion

Les précisions des mesures expérimentales étant de :

- 
[image: image73.wmf]s

cm

/

65

.

0

±

 pour AQ2 et AQ3 dans le domaine de vitesse [10,100cm/s]

-
[image: image74.wmf]s

cm

/

80

.

0

±

 pour AQ2 et AQ3 dans le domaine de vitesse [5,10cm/s]

 -  
[image: image75.wmf]s

cm

/

75

.

0

±

 pour AQ1 dans tout le domaine de vitesse [5,100cm/s]

On peut conclure que les droites de calibration établies estiment les vitesses horizontales avec une précision de
[image: image76.wmf]s

cm

/

1

±

 pour les 3 aquadopps dans tout le domaine de vitesse[5,100cm/s]
 Pour AQ2 monté sur pivot , les précisions de calibration  s’avèrent meilleures 
· 
[image: image77.wmf]s

cm

/

65

.

0

±

 dans le domaine [10,100cm/s]
· 
[image: image78.wmf]s

cm

/

80

.

0

±

 dans le domaine [5,10cm/s]


[image: image79.emf]Figure n°17 :Calibration AQ1 (fixe , coord. ENU)



y = 1,0261x + 0,0237

R

2

 = 0,9991

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)



[image: image80.emf]Calibration AQ2 (pivot, coord. XYZ)

y = 1,0066x - 0,0458

R

2

 = 0,9999

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)



[image: image81.emf]Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)

y = 0,995x + 0,4273

R

2

 = 0,9992

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)


IV- Conclusion générale sur les calibrations des Aquadopps en bassin 
IV-1 Conditions expérimentales :

· le domaine de vitesse [0, 100cm/s] a été exploré par paliers à vitesse constante (5, 10, 25, 50, 75, 100 cm/s), avec une précision de 0.004cm/s sur les moyennes de référence palier (vitesses chariot).

· Sur chaque palier , les aquadopps ont effectué en moyenne 150 échantillons de 1s, au pas de 3s, avec facteur d’émission et puissance maxima.  

· La rétrodiffusion de l’eau du bassin était très pauvre : la valeur moyenne du rapport (signal/bruit de fond Doppler ) était de 10 db . 

· L’ environnement magnétique du bassin était très hétérogène : on a constaté des écarts de 30° sur les signaux des compas échantillonnés à 1 hz , au cours des déplacements du chariot. 

· Le calage des lignes de foi des aquadopps par rapport à l’axe du bassin a été réalisé « à vue » avec un biais de 2 à 3 °, évalué à postériori. 

· Dans certains runs à grande vitesse, des vibrations de structures ont partiellement bruité les mesures.

IV-2 Résultats : 
a- Modules des vitesses moyennes de palier

Pour chaque aquadopp , on a pu établir une corrélation linéaire de calibration sur les vitesses chariots, prises comme vitesses de référence connues sans erreur :

Pour AQ1 ( montage fixe , coordonnées terrestres ENU)

[image: image82.wmf]1

.

0264

.

1

aq

chariot

U

U

=


Pour AQ2 ( montage sur pivot , coordonnées instrument XYZ)


[image: image83.wmf]2

.

0058

.

1

aq

chariot

U

U

=


Pour AQ3 ( montage fixe , coordonnées instrument XYZ)


[image: image84.wmf]3

.

0018

.

1

aq

chariot

U

U

=


Ces 3 corrélations expliquent plus de 99% de la variance expérimentale :

 
[image: image85.wmf]10000

999

.

0

01

.

0

2

³

³

etF

R


Elles estiment les vitesses horizontales avec une précision de
[image: image86.wmf]s

cm

/

1

±

 pour les 3 aquadopps dans tout le domaine de vitesse [5,100cm/s]

 Pour AQ2 monté sur pivot , les précisions de calibration  s’avèrent meilleures 

· 
[image: image87.wmf]s

cm

/

65

.

0

±

 dans le domaine [10, 100cm/s]

· 
[image: image88.wmf]s

cm

/

80

.

0

±

 dans le domaine [5, 10cm/s]
b- Angles des vecteurs moyens de paliers

Dans le domaine [50, 100cm/s] , les angles des vecteurs moyens sont estimés avec une précision de :


[image: image89.wmf]°

±

1

pour les aquadopps en coordonnées instrument


[image: image90.wmf]°

±

3

pour l’aquadopp en coordonnées terrestres.

Cette précision se dégrade aux basses vitesses pour les 3 appareils : 
à 5cm/s (
[image: image91.wmf]°

±

17

) et à  10cm/s(
[image: image92.wmf]°

±

5

)

c- Comparaison aux données constructeur
Pour nos configurations d’échantillonnage, l’algorithme Nortek de prédiction donne pour la précision des moyennes des composantes horizontales de palier : 


[image: image93.wmf]s

cm

U

horizontal

/

2

.

0

±

»

D


Ce calcul ne prend en compte que l’erreur instrumentale (Doppler). 

La précision de nos mesures  est de 3 à 5 fois inférieure . Justification possible : 

· pour AQ2 ( pivot, coordonnées XYZ), c’est la faible echo-intensité du signal  qui bruite les mesures Doppler , surtout aux basses vitesses.

· Pour AQ3 (fixe , coordonnées XYZ), s’ajoute en plus du bruit Doppler le bruit dû aux  vibrations de structures aux grandes vitesses, et à la turbulence de sillage lors des retours chariot.  

· Pour AQ1 ( fixe, coordonnées ENU), s’ajoute aux bruits précédents le bruit du compas, dû à l’environnement magnétique hétérogène. Remarquons que la conversion XYZ>ENU faite en temps réel par l’appareil à partir de ses mesures de tilt à 1hz, parvient à filtrer partiellement les vibrations mécaniques particulièrement fortes sur le roulis pour AQ1. 

V- Conséquences  en situation océanique

En situation océanique réelle , on pourra donc espérer retrouver les valeurs de précision constructeur en jouant sur les paramètres suivants : 

· monter l’aquadopp sur pivot et pas directement clampé sur le cable (sillage, vibrations)

· soigner l’environnement magnétique ( matériaux amagnétiques dans le bâti, éloignement du cable )

· éviter les grandes inclinaisons ( aquadopp pas trop près du fond). 

· Installer l’ aquadopp sur la partie supérieure du mouillage pour maximiser la charge biologique de l’eau , donc l’echo intensité du signal .

· Optimiser la stratégie d’échantillonnage pour minimiser les écarts-type des moyennes tout en gardant l’autonomie batterie nécessaire . 

Par exemple pour un déploiement de 2 ans dans la campagne Drake ,  différentes configurations sont envisageables  : 

	Diagnos
	Measure 
Interval
	Averaging
 Interval
	Measure 
load
	Compass
 rate
	nb days
	Alkaline
 battery
	Lithium
battery
	memory
	précision
(Nortek)
	précision
x 2
	précision 
x3

	 
	s
	s
	%
	s
	days
	% 50wh
	% 160wh
	Mb (avail.9Mb)
	cm/s
	cm/s
	cm/s

	24h
	7200
	300
	4%
	2
	730
	267%
	83%
	1
	0,7
	1,3
	2,0

	24h
	7200
	300
	9%
	2
	730
	381%
	119%
	1
	0,5
	0,9
	1,4

	24h
	3600
	300
	4%
	2
	730
	462%
	144%
	1.3
	0,7
	1,3
	2,0


Commentaires :

· On utilise l’algorithme de « deployment planning » de Nortek .  

· Il calcule une précision sur les vitesses horizontales pour un rapport signal/bruit optimum de 90 db. 

· Nous  appliquons  un facteur 3 à cette précision ,ce qui correspond à nos résultats bassin (S/N= 10 db) 

· Nous supposons arbitrairement que les conditions dans le Drake à 300m de profondeur seront intermédiaires (S/N = 50db, 135 counts instrument) donc grossièrement un facteur 2 sur la précision Nortek. 

· Dans ces conditions, la configuration en jaune fournit une mesure bi-horaire avec une précision de 1.3 cm/s, et une marge de 17% pour l’autonomie batterie Lithium sur les 2 ans. 

· Les autres configurations testées dépassent la capacité  de batterie. 

Chapitre 3 : Calibration des Aanderaas
I- Configuration des Aanderaas
Les 2 courantomètres testés sont des Aanderaas RCM7 avec rotor Savonius. On notera dans la suite : 

AAD1 = Aanderaa n° 2893, AAD2 = Aanderaa n° 3414

Les 2  sont configurés de façon identique pour la fixation et l’échantillonnage :

Configuration géométrique:
Ils sont fixés verticalement sur un poteau, ligne de foi dans l’axe du bassin , et ROTOR VERS LE BAS (afin d’éviter que les rotors soient dans le sillage de la structure porteuse). On a donc dû  inverser les compas dans les corps des courantos ( haut/bas et rotation de 180° sur la ligne de foi).  
Configuration d’échantillonnage: 

L’intervalle de mesure est fixé à 30s . D’après la doc constructeur, il y aurait alors un échantillonnage interne chaque 12s pour le compas et le rotor, avec moyenne vectorielle inscrite sur 10bits dans la DSU  chaque 30s. 

II- Traitement des données 
II-1 Traitement des fichiers bruts 
Chaque AAD fournit un fichier (*.txt) pour l’ensemble des runs. 

Dans le fichier brut , on traite les données rotor (N)et compas (M) à partir des corrélations suivantes : 

Cap compas C en degrés : C=  1 + 0.35*M  

Module de vitesse U en cm/s : U = A + B*N

	 
	A
	B

	AAD1
	1,75
	0,270

	AAD2
	1,59
	0,273


Les valeurs des paramètres A et B sont tirées des derniers étalonnages de vitesse rotor établis au bassin d’IFREMER .

On extrait ensuite la série temporelle pour C et U correspondant au Run n°1, que l’on visualise graphiquement (figure 1).

Commentaires :

Les 4 paliers de vitesse à 5,10, 25 et 50cm/s apparaissent clairement sur les graphes  U(t) avec un bruit sur les échantillons 30s beaucoup plus faible que pour les mesures Aquadopp (échantillons 3s moyennés à 30s) données à titre comparatif. 

Les caps compas sont fortement bruités pour les 3 courantos : la cause en est  l’environnement magnétique très hétérogène du bassin, qui affecte les mesures en déplacement ( au point fixe les compas sont stables, heureusement ….).  

Conséquence :
Afin de ne pas parasiter les mesures de vitesse par le bruit non significatif du compas, nous analyserons ,dans ce rapport, le seul module U des vitesses AAD et non pas les composantes terrestres Ux (East) et Uy (North). Nous comparerons ces résultats à ceux de l’Aquadopp AQ3 travaillant dans des conditions similaires ( montage fixe , coordonnées instrument XYZ). 

En annexe 1 nous donnons également l’analyse des résultats  des 2 Aanderaas exprimés en coordonnées terrestres , comparés à AQ1 ( fixe, coordonnées terrestres ENU).   

[image: image94.emf]figure n°1 : Run n°1 pour AQ1 (fixe,ENU)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1 36 71106141176211246281316351386421456491526561596631666701736771806

temps (nb d'échantillons à 3s)

Vitesse cm/s

100

120

140

160

180

200

220

240

Cap en degrés

vitesse

cap

moy.sur 30s

cap moyen



[image: image95.emf]Run n° 1 pour AAD1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 11 21 31 41 51 61 71 81

temps (nb d'échantillons à 30s)

cap en degrés

0

10

20

30

40

50

60

vitesse cm/s

cap

vitesse

cap moyen



[image: image96.emf]Run n° 1 pour AAD2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 11 21 31 41 51 61 71 81

temps (nb d'échantillons à 30s) 

Cap en degrés

0

10

20

30

40

50

60

vitesse cm/s

cap

vitesse

cap moyen


II-2 Analyse des modules de vitesse
II-2-1 Méthode
Du fichier global, on extrait chaque palier à vitesse constante, en éliminant les transitoires. Le nombre d’échantillons par palier varie entre 10 et 20. Les tests d’hypothèse et intervalles de confiance seront donc calculés  avec des distributions  de Student ( et non avec une distribution gaussienne comme pour les populations Aquadopp beaucoup plus nombreuses). 

Pour chaque population de palier on calcule une moyenne  U et un écart-type 
[image: image97.wmf](

)

U

s

du module de vitesse.

 Puis on établit un intervalle de confiance avec spécification bilatérale  sur cette moyenne

, donnant le domaine d’incertitude absolue calculé  ainsi pour la moyenne U: 


[image: image98.wmf]N

U

t

U

N

)

(

1

,

2

/

s

a

*

=

D

-


avec :

-  
[image: image99.wmf]a

, niveau de signification (=0.01, dans notre cas)

- 
[image: image100.wmf]1

,

2

/

-

N

t

a

, probabilité selon la loi de Student à (N-1) degrés de liberté. 

- N,  nombre d’échantillons du palier 

On en déduit une incertitude relative 
[image: image101.wmf]U

U

D

sur la moyenne de palier.

II-2-2 Résultats et discussion

 Les valeurs numériques de paliers pour AAD1, AAD2 et AQ 3 apparaissent dans le tableau n° 2 .

Discussion sur les incertitudes absolues (figure 3) 
Sur les graphes, elles apparaissent peu corrélées aux modules de vitesse (0.2< R^2< 0.6) et quasi constantes. L’incertitude moyenne pour  les 2 AAD ( 0.33 cm/s) est de moitié inférieure à celle de l’aquadopp (0.7 cm/s). 

Discussion sur les incertitudes relatives (figure 4)  
Pour les 2 AAD , elles décroissent hyperboliquement de 6% à 5cm/s à moins de 1 % à partir de 50cm/s. Là encore, les Aanderas s’avèrent plus précis que l’Aquadopp, y compris aux basses vitesses. 

Comparaison aux valeurs du constructeur
Aanderaa annonce une précision de :  
1cm/s ou 4% de la vitesse

 Nos valeurs de palier sont donc meilleures. Mais rappelons que nous opérons en conditions idéales : fréquence d’échantillonnage maxi, couranto en montage fixe dans un champ de vitesse stationnaire. 

	Tableau n°2 : Moyennes de palier des modules de vitesse 

	Couranto/
 RUN
	Moyenne
chariot
	N
echant.
	U
moyen
	U

stdv 
	U
Intconf
	Cap
moyen 
	Cap

stdv 
	Cap 
intconf

	 
	cm/s
	 
	cm/s
	cm/s
	cm/s
	°
	°
	°

	AQ3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 au repos
	0,00
	363
	0,69
	 
	0,50
	 
	 
	 

	 RUN1
	5,08
	117
	3,80
	 
	0,89
	 
	 
	 

	 RUN2 
	5,08
	160
	3,74
	 
	0,92
	 
	 
	 

	 RUN1
	10,15
	183
	9,57
	 
	0,73
	 
	 
	 

	 RUN1
	24,97
	170
	24,12
	 
	0,78
	 
	 
	 

	 RUN1
	49,72
	170
	48,97
	 
	0,62
	 
	 
	 

	 RUN2 
	74,59
	197
	73,96
	 
	0,59
	 
	 
	 

	 RUN3
	99,45
	153
	98,71
	 
	0,67
	 
	 
	 

	 ret.chariot
	49,73
	192
	50,57
	 
	0,56
	 
	 
	 

	 ret.chariot
	49,73
	173
	50,73
	 
	0,58
	 
	 
	 

	 ret.chariot
	49,73
	83
	50,73
	 
	0,83
	 
	 
	 

	AAD1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 au repos
	0,00
	272
	1,75
	0,0
	0,00
	24,2
	0,9
	0,1

	 RUN1
	5,08
	14
	5,28
	0,5
	0,39
	25,7
	4,7
	3,8

	 RUN2 
	5,08
	16
	5,29
	0,3
	0,21
	23,2
	5,8
	4,3

	 RUN1
	10,15
	18
	11,40
	0,4
	0,25
	29,0
	5,8
	3,9

	 RUN1
	24,97
	17
	25,75
	0,6
	0,39
	25,5
	3,5
	2,5

	 RUN1
	49,72
	17
	50,14
	0,3
	0,23
	26,9
	4,6
	3,2

	 RUN2 
	74,59
	20
	76,04
	0,6
	0,36
	28,0
	3,3
	2,1

	 RUN3
	99,45
	15
	101,87
	0,7
	0,52
	26,9
	2,7
	2,1

	 ret.chariot
	49,73
	22
	49,61
	0,4
	0,27
	27,0
	3,5
	2,1

	 ret.chariot
	49,73
	9
	50,11
	0,3
	0,35
	24,6
	5,1
	5,7

	 ret.chariot
	49,73
	17
	49,41
	0,3
	0,23
	26,2
	3,7
	2,6

	AAD2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 au repos
	0,00
	261
	1,59
	0,0
	0,00
	22,8
	0,4
	0,1

	 RUN1
	5,08
	13
	4,97
	0,3
	0,22
	19,3
	4,5
	3,9

	 RUN2
	5,08
	16
	5,19
	0,4
	0,32
	18,8
	7,5
	5,5

	 RUN1
	10,15
	18
	10,42
	0,3
	0,18
	25,5
	6,7
	4,6

	 RUN1
	24,97
	17
	25,45
	0,4
	0,31
	22,5
	6,7
	4,8

	 RUN1
	49,72
	17
	51,00
	0,5
	0,36
	27,3
	5,6
	4,0

	 RUN2
	74,59
	20
	77,21
	0,8
	0,52
	25,1
	5,2
	3,4

	 RUN3
	99,45
	15
	103,84
	0,7
	0,51
	26,1
	4,7
	3,6

	 ret.chariot
	49,73
	22
	50,35
	0,3
	0,21
	24,4
	5,9
	3,5

	 ret.chariot
	49,73
	9
	50,55
	0,4
	0,48
	27,3
	7,4
	8,3

	 ret.chariot
	49,73
	17
	50,18
	0,5
	0,33
	23,4
	5,7
	4,0



[image: image102.emf] figure n°3 : incertitudes absolues sur U pour AQ3

y = -0,0029x + 0,8329

R

2

 = 0,5657

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 20 40 60 80 100

U (cm/s)

incertitude (cm/s)

moyenne 0.7cm/s



[image: image103.emf] incertitudes absolues sur U pour AAD1



y = 0,0015x + 0,2523

R

2

 = 0,2383

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 20 40 60 80 100 120

U (cm/s)

incertitude (cm/s)

moyenne

0.32 cm/s



[image: image104.emf] incertitudes absolues sur U pour AAD2



y = 0,003x + 0,2163

R

2

 = 0,5848

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 20 40 60 80 100 120

U(cm/s)

incertitude (cm/s)

moyenne 0.34 cm/s



[image: image105.emf]figure n°4 : incertitudes relatives sur U pour AQ3 

y = 1,042x

-1,1238

R

2

 = 0,9967

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

U (cm/s)

incertitude relative

1.3%



[image: image106.emf]incertitudes relatives sur U pour AAD1 

y = 0,2315x

-0,919

R

2

 = 0,9222

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

U (cm/s)

incertitude relative

0.5%



[image: image107.emf]incertitudes relatives sur U pour AAD2 

y = 0,1567x

-0,7843

R

2

 = 0,8968

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

U (cm/s)

incertitude relative

0.7%


III-  Calibration des vitesses Aanderaa sur les vitesses chariot 
III-1 Méthode

Pour chaque palier de vitesse et pour chaque AAD :

· on compare  le module moyen de palier à la  vitesse-chariot, en appliquant une fonction erreur 
[image: image108.wmf](

)

chariot

palier

V

U

-

 aux bornes de l’intervalle de confiance sur U , et en représentant la bande d’erreur graphiquement pour toute la série de runs.

· on analyse l’évolution de l’angle en représentant graphiquement la bande de confiance  pour toute la série des runs . 

Finalement on établit pour chaque AAD une courbe de calibration sous forme d’une corrélation linéaire : 
[image: image109.wmf]b

V

a

U

chariot

aad

+

=

.

. On y applique une analyse de variance avec calcul d’erreur-type sur les prédictions. 

III-2 Test d’erreur sur les modules
Les graphes de la figure 5 montrent pour AAD1 et AAD2 que :

· les mesures à l’arrêt ne sont pas validées , ceci étant dû à la constante de seuil de démarrage (1.6 et 1.8 cm/s).

· 5 paliers seulement sont validés pour AAD1, et 3 paliers  pour AAD2 : les 2 courantos surestiment systématiquement les vitesses. 

·  ce biais augmente avec la vitesse, particulièrement pour AAD2 (figure 6) où l’erreur  atteint 4.5 cm/s pour  1m/s. 

· cette tendance n’apparaît pas pour les mesures par aquadopp.


[image: image110.emf]Figure n°6 : Erreur sur le module fonction de la vitesse  pour AAD2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

vitesse cm/s

erreur (cm/s)

erreur inf

erreur sup



[image: image111.emf] figure n°5 : Erreur sur le module pour  AQ3 (fixe , coordonnées. XYZ)

alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

-3

-2

-2

-1

-1

0

1

1

2

2

3

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

erreur inf

erreur sup

retours chariot



[image: image112.emf]Erreur sur le module pour AAD1

alfa=0.01

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesse cm/s)

erreur inf

erreur sup

retours chariots



[image: image113.emf]Erreur sur le module pour AAD2

alfa=0.01

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesse cm/s)

retours chariot


 III-3 Corrélations d’étalonnage sur les modules
Par régression linéaire , on établit pour chaque Aanderaa une corrélation du type : 


[image: image114.wmf]b

U

a

U

aad

chariot

+

=

.

   Vitesses exprimées en cm/s

Les  graphes apparaissent dans la figure 7 , avec les rectangles d’incertitude (précision mesure courantos en x, erreur type de prédiction en y)  et le tableau qui suit donne les valeurs des paramètres des régressions.

	Couranto
	a
	b
	R^2
	erreur type sur U (cm/s)
	F=S/N

	AQ3
	0,9950
	0,4273
	0,9992
	0,96
	11100

	AAD1
	0,9915
	-0,4392
	0,9994
	0,85
	14213

	AAD2
	0,9683
	0,1026
	0,9994
	0,86
	13864


 Les mesures à l’arrêt ont été invalidées par les tests d’hypothèse. On peut alors forcer la constante b à zéro dans les régressions et on obtient le tableau suivant : 

	Couranto
	a
	b
	R^2
	erreur type sur U (cm/s)
	F=S/N

	AQ3
	1,0018
	0,0000
	0,9991
	0,95
	11251

	AAD1
	0,9847
	0,0000
	0,9996
	0,66
	23665

	AAD2
	0,9700
	0,0000
	0,9996
	0,66
	23770


Commentaires
· le coefficient de détermination (R^2) et le rapport signal/bruit (F) sont très élevés . Les corrélations expliquent donc largement la variance expérimentale au niveau de signification 
[image: image115.wmf]a

= 0.01

·   l’erreur type sur les valeurs de U prédites par les corrélations est de 
[image: image116.wmf]s

cm

/

7

.

0

±

 pour les Aanderaas , inférieure à la prédiction par Aquadopp (
[image: image117.wmf]s

cm

/

1

±

). 

· les pentes (avec b = 0) pour les 2 AAD sont légèrement inférieures à 1, particulièrement pour AAD2. On retrouve ici la signature du biais aux grandes vitesses. 

· En fait la réponse des Aanderaa n’est pas rigoureusement linéaire ( on peut le voir sur les droites d’étalonnage IFREMER) . On pourrait donc forcer une régression polynomiale sur les points expérimentaux ( figure 8 pour AAD2). Le coefficient du terme quadratique (-0.0005) ainsi que l’ordonnée à l’origine ( -0.0983) restent très faibles, et l’analyse de variance est légèrement meilleure (R^2 = 0.9999 au lieu de 0.9994). 


[image: image118.emf]Figure n° 8 : Calibration AAD2

Correction de non linéarité par régression polynomiale

y = -0,0005x

2

 + 1,0083x - 0,0983

R

2

 = 0,9999

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 20 40 60 80 100

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)



[image: image119.emf] Figure n° 7 : Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)



y = 0,995x + 0,4273

R

2

 = 0,9992

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)



[image: image120.emf]Calibration AAD1

y = 0,9915x - 0,4392

R

2

 = 0,9994

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 20 40 60 80 100

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)



[image: image121.emf]Calibration AAD2

y = 0,9683x + 0,1026

R

2

 = 0,9994

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 20 40 60 80 100

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)


III-4 Conclusion sur la calibration en module des AAD

La précision moyenne des mesures AAD de vitesse (module) est de  
[image: image122.wmf]s

cm

/

4

.

0

±

  dans le domaine de vitesse [5,100cm/s]. L’erreur-type de prédiction par les corrélations linéaires établies est de 
[image: image123.wmf]s

cm

/

7

.

0

±

 .

On peut conclure que ces corrélations estiment le module  des vitesses horizontales avec une précision meilleure que 
[image: image124.wmf]s

cm

/

1

±

 dans 99% des cas et pour tout le domaine  de vitesse [5,100cm/s]. Cette précision est égale , sinon légèrement meilleure que celle des aquadopps dans les mêmes conditions expérimentales . 

La non linéarité de la réponse des rotors aux grandes vitesses induit un biais maxi de 4% à 100cm/s. Une corrélation polynomiale n’est donc pas nécessaire puisque l’ajustement de pente des régressions linéaires (qui prend en compte ce phénomène) induit une erreur-type inférieure à la précision nominale.    
IV-Analyse de confiance sur les caps compas

Les caps compas moyens pour chaque palier , munis de leur intervalle de confiance , sont donnés dans la figure 9. 

La largeur de cet intervalle varie fortement d’un palier à l’autre à cause de l’hétérogéneité spatiale de la déviation magnétique le long du bassin (variations de 30° sur les échantillons à 30s, voire figure n°1).

Raisonnons sur l’ensemble des runs , on constate les valeurs moyennes suivantes :

· AAD1 : cap moyen = 26° (à  
[image: image125.wmf]°

±

3

d’incertitude moyenne)

· AAD2 : cap moyen = 24° (à  
[image: image126.wmf]°

±

4

 d’incertitude moyenne)

(On rappelle que la ligne de foi des compas AAD est pivotée de 180° par rapport à l’axe instrument)

L’axe du bassin est à 14°E du Nord géographique. La déclinaison magnétique locale est de l’ordre de 3°W . Le chariot se déplace donc dans le 197° magnétique en marche avant .  On peut  en déduire des valeurs des déviations magnétiques des 2 compas, moyennées spatialement sur tout le bassin, et encadrées des variations maxi constatées sur les échantillons à 30s : 

· AAD1 : déviation moyenne = 9°W à  
[image: image127.wmf]°

±

15

près

· AAD2 : déviation moyenne = 7° W à  
[image: image128.wmf]°

±

15

près

La même analyse menée sur les signaux compas de l’aquadopp AQ3 donne : 

·  AQ3 cap moyen = 191° 

· déviation moyenne = 6°E  à  
[image: image129.wmf]°

±

30

près (sur les échantillons 3s)

Il est plausible que les déviations calculées soient différentes pour les 3 courantomètres car :

· ils sont espacés sur  12m  dans  la largeur du bassin. 

· La technologie des compas AAD ( à rose magnétique) et AQ ( fluxgate) est intrinsèquement différente. 

· Le calage à zéro des lignes de foi des courantos sur leur poteau a été réalisé à vue , à quelques degrés près. 

En annexe 1, l’analyse des composantes terrestres des vitesses AAD montre que le bruit des signaux compas généré par ces déviations fortes et stochastiques dégrade la précision des mesures , mais pas l’exactitude des valeurs moyennes.


[image: image130.emf]

Figure n° 9 :  cap compas moyen sur chaque palier pour AAD1 

15

20

25

30

35

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesses cm/s)

Cap compas  en degrés

confiance sup

confiance inf

angle moyen 26°



[image: image131.emf]

 cap compas moyen sur chaque palier pour AAD2 

10

15

20

25

30

35

40

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesses cm/s)

cap comaps en degrés

confiance sup

confiance inf

angle moyen 24°


Annexe 1 : Exploitation des données Aanderaa en coordonnées terrestres

I- Méthode et objectifs

 A partir du fichier brut des modules et caps compas , on calcule les composantes East (Ux) et North (Uy) de la vitesse horizontale chaque 30s, sur lesquelles on mène l’étude des paliers de vitesse. 

Les résultats de AAD1 et AAD2 sont comparés à ceux de l’aquadopp AQ1 , qui fonctionne en conditions similaires : montage fixe , coordonnées ENU.

Le but est d’identifier la dégradation de précision et d’exactitude de mesure induite par le bruit  des signaux compas  très perturbés par l’environnement magnétique . 

. 

II- Résultats et commentaires   
Les résultats apparaissent sur les figures 1 à 5. 

II-1 Incertitudes absolues et relatives sur les composantes (figure 1 et 2) 
Elles sont faiblement corrélées à la composante principale Uy , mais nettement croissantes avec la composante faible Ux . Elles atteignent des valeurs de 
[image: image132.wmf]s

cm

/

5

±

 pour le palier à 50cm/s. 

Il en résulte que les incertitudes relatives ne sont pas corrélées aux vitesses et varient assez aléatoirement entre 2 et 20%.

Par comparaison aux précisions obtenues par les Aanderaas sur les modules seuls, et par les Aquadopps sur les modules et  les composantes horizontales (<1cm/s ou 4%), on peut conclure que le bruit des signaux compas dégrade la précision des mesures AAD  d’un facteur 5.
II-2 Erreurs sur les modules (figure 3)
Les intervalles de confiance étant fortement élargis par la baisse de précision , tous les paliers ( hors vitesse nulle) sont validés par le test . 

Conclusion : compte tenue du large domaine d’incertitude sur l’estimation des  modules , toutes les mesures restent exactes .

Notamment le biais de non-linéarité aux grandes vitesses, mis en évidence dans l’étude précédente, se retrouve  complètement noyé dans le bruit magnétique . 

II-3 Erreurs sur les angles vectoriels(figure 4)
Les AAD étant fixes par rapport à l’axe de déplacement , les conclusions déjà tirées de l’analyse des cap compas (§ IV) sont inchangées pour les angles des vecteurs vitesse. 

II-4 Droites de calibration ( figure 5)
	couranto
	a
	b
	R^2
	erreur type sur 
U (cm/s)
	F=S/N

	AQ1
	1,0265
	0,0000
	0,9992
	0,96
	10921

	AAD1
	0,9996
	0,0000
	0,9987
	1,16
	7540

	AAD2
	0,9964
	0,0000
	0,9985
	1,25
	6559


Elles restent fiables : R^2 et F restent élevés, les estimations sont donc exactes et l’erreur-type de prédiction reste inférieure à 1.3 cm/s. 

Mais les barres horizontales d’incertitude ( précision des mesures AAD) s’accroissent fortement aux grandes vitesses. 

On conclut que les AAD ainsi calibrés en coordonnées terrestres peuvent prédire les modules de vitesse à  
[image: image133.wmf]%

10

±

 près.    


[image: image134.emf] Figure n°1 : incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) 

pour AQ1

y = 0,0014x + 0,7399

R

2

 = 0,1011

y = 0,1629x + 0,6607

R

2

 = 0,566

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

 Ux

 Uy



[image: image135.emf] incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour AAD1



y = 0,0364x + 0,4097

R

2

 = 0,3542

y = 0,0776x + 0,3478

R

2

 = 0,7525

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

 Ux

Uy



[image: image136.emf] incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour AAD2



y = 0,0406x + 0,6284

R

2

 = 0,3885

y = 0,1221x + 0,3183

R

2

 = 0,8231

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

 Ux

Uy

Linéaire (Uy)Linéaire ( Ux)



[image: image137.emf]Figure n°2 : incertitudes relatives sur Ux (East) et Uy (North) 

pour AQ1 

y = 0,7656x

-0,9923

R

2

 = 0,98

y = 0,6171x

-0,4778

R

2

 = 0,5014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 20 40 60 80 100

U (cm/s)

incertitude relative

Uy

Ux



[image: image138.emf]incertitudes relatives sur Ux (East) et Uy (North) pour AAD1 

y = -0,0004x + 0,0705

R

2

 = 0,1474

y = -0,0015x + 0,1381

R

2

 = 0,2685

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 20 40 60 80 100

U (cm/s)

incertitude relative

Uy

Ux



[image: image139.emf]incertitudes relatives sur Ux (East) et Uy (North) pour AAD2 

y = -0,0005x + 0,0881

R

2

 = 0,1783

y = -0,0011x + 0,1725

R

2

 = 0,0832

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 20 40 60 80 100

U (cm/s)

incertitude relative

Uy

Ux



[image: image140.emf]Figure n°3 : Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coordonnées. ENU)

alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

erreur inf

erreur sup

retours chariot



[image: image141.emf]Erreur sur le module pour AAD1( coordonnées EN)

alfa=0.01

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesse cm/s)

retours chariots



[image: image142.emf]Erreur sur le module pour AAD2 (coordonnées EN)

alfa=0.01

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesse cm/s)

retours chariot



[image: image143.emf]figure n°4 : Angle EN pour AQ1(fixe)

angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

5 5 10 25 50 75 99 50 50

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

confiance sup

confiance inf

angle moyen 

78.3°



[image: image144.emf] Angle EN pour AAD1

angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier 

55

60

65

70

75

5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

confiance sup

confiance inf

angle moyen

65.2°



[image: image145.emf]Angle EN pour AAD2

angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier 

50

55

60

65

70

75

80

5 5 10 25 50 75 99 50 50 50

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

confiance sup

confiance inf

angle moyen

66.4°



[image: image146.emf] Figure n° 5 : Calibration AQ1 (fixe , coordonnées  ENU)



y = 1,0261x + 0,0237

R

2

 = 0,9991

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)



[image: image147.emf]Calibration AAD1 (coordonnées EN)

y = 1,0071x - 0,4747

R

2

 = 0,9984

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)



[image: image148.emf]Calibration AAD2 (coordonnées EN)

y = 0,9996x - 0,2088

R

2

 = 0,9982

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)


Annexe 2 : Estimation des vitesses chariot

I- Commentaires sur les fichiers bruts

Ils sont fournis par le bassin à partir de la centrale de traitement du chariot.

· les temps de référence sont assez confus , on traite donc palier par palier sans en tenir compte.

· les fichiers de quelques runs sont manquants (2 retours chariots et un run à 5 cm/s. Dans les calibrations ,  on utilise alors les statistiques vitesse chariot d’autres runs de même vitesse de consigne (hypothèse justifiée par la grande stabilité des mesures). 

· La fréquence d’échantillonnage des vitesses prend 2 valeurs : 8 Hz pour les basses vitesses (5,10,25), 80 Hz pour les autres . Mais cette régle n’est pas toujours respectée (cf tableau). 

II- Traitement des données 
II-1 Méthode

Dans chaque fichier on isole les séries correspondant à chaque palier de vitesse constante avec filtrage généreux des transitoires . Sur chaque série on calcule une moyenne et un écart-type. Les populations étant élevées ( plusieurs milliers d’échantillons), on calcule un intervalle de confiance sur les moyennes avec spécification bilatérale et niveau de signification alpha=0.01

II-2 Résultats et commentaires 

	Vitesses chariot

	palier
	moyenne
	stdv
	N 
	f
	Inter. confiance

	 
	cm/s
	cm/s
	echantillons
	Hz
	cm/s

	5
	5,0765
	0,0923
	3300
	8 hz
	0,0041

	10
	10,1514
	0,1043
	3900
	8 hz
	0,0043

	25
	24,9665
	0,0766
	6300
	8 puis 80 hz
	0,0025

	50
	49,7199
	0,1187
	42000
	80hz
	0,0015

	5
	5,0765
	0,0923
	0
	 
	 

	75
	74,5888
	0,2021
	4130
	8hz
	0,0081

	100
	99,4504
	0,2432
	37000
	80 hz
	0,0033

	RC1 50
	49,7275
	0,0812
	0
	 
	 

	RC2 50
	49,7275
	0,0812
	2400
	8hz
	0,0043

	RC3  50
	49,7271
	0,1200
	2400
	8hz
	0,0063


Les écarts-type sur chaque palier sont fonction croissante de la vitesse moyenne , entre 0.1 et 0.25 cm/s ( figure 1, correlation à 0.88). 

Comme la fréquence d’échantillonnage augmente à 80hz pour les vitesses élevées, l’incertitude absolue (intervalle de confiance) sur les moyennes reste sensiblement indépendante des plages de vitesse (figure 2, correlation à 0.04) : 0.004 cm/s en moyenne pour un niveau de signification de alpha = 0.01

 Exception faite du palier à 75cm/s, échantillonné sans raison connue à 8 hz.   

III- Conclusions
· Les moyennes de vitesses sur chaque palier sont des estimations des vitesses chariot à moins de 0.008 cm/s près dans 99% des cas.

· Etant donnée la précision très inférieure des mesures de vitesse par nos courantomètres,  nous pouvons considérer (pour nos calibrations) que ces moyennes de palier sont des estimateurs rigoureux et sans biais des vitesses chariots réelles.

· Les moyennes de palier diffèrent légèrement des valeurs de consigne ( jusqu’à 0.55cm/s). 

[image: image149.emf]Figure 2 :Intervalle de confiance sur les moyennes de palier des 

vitesses chariot pour alpha = 0.01

y = 1E-05x + 0,0037

R

2

 = 0,0407

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0 20 40 60 80 100 120

moyenne palier (cm/s)

Intervalle de confiance (cm/s)

échantillonage à 8hz 

pour 75cm/s














� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���











PAGE  
3

_1185050136.xls
Graph5

		5.2792857143

		5.293125

		11.395

		25.7482352941

		50.1435294118

		76.0405

		101.866

		49.6136363636

		50.11

		49.4129411765



0.5%

Ux

U (cm/s)

incertitude relative

incertitudes relatives sur U pour AAD1

0.0739405907

0.03957953

0.0219212858

0.0151693439

0.0045437681

0.004708896

0.0050098135

0.0053579592

0.0068096887

0.0045278624



calcul

		AQ1 AAD1 AAD2		vitesse palier		N		U
moyen palier		stdv U		U Intconf 
Student à		U-intconf		Ux+intconf		teta
moyen palier		stdv teta		teta intconf		teat-intconf		teat+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier														erreur
module min		erreur
module max

												0.01

		AAD1 (ex aq2)		cm/s				cm/s		cm/s		cm/s						°		°		°		°		°		cm/s		cm/s		cm/s

		au repos		0		272		1.75		0.0001		0.00001573		1.749984271		1.750015729		24.2454044118		0.891962378		0.14029698		24.1051074312		24.3857013923						1.75														1.749984271		1.750015729

		RUN1		5.0764861965		14		5.2792857143		0.49064266		0.39499994		4.8842857695		5.6742856591		25.725		4.6768558636		3.76517975		21.9598202495		29.4901797505						5.2792857143														-0.192200427		0.5977994626

		RUN2		5.0764861965		16		5.293125		0.2869080863		0.21135991		5.081765088		5.504484912		23.203125		5.8370217506		4.30002660		18.9030983988		27.5031516012						5.293125														0.0052788915		0.4279987155

		RUN1		10.1513541303		18		11.395		0.3681791444		0.25151049		11.1434895071		11.6465104929		29.0194444444		5.7741854248		3.94446085		25.0749835908		32.9639052981						11.395														0.9921353768		1.4951563625

		RUN1		24.9665221063		17		25.7482352941		0.5556554159		0.39362355		25.3546117414		26.1418588469		25.4794117647		3.468071277		2.45676457		23.0226471976		27.9361763318						25.7482352941														0.388089635		1.1753367405

		RUN1		49.7199280545		17		50.1435294118		0.3241323259		0.22961374		49.9139156727		50.3731431509		26.9411764706		4.5766470838		3.24207419		23.6991022762		30.183250665						50.1435294118														0.1939876182		0.6532150964

		RUN2		74.5888391083		20		76.0405		0.5627888732		0.36003083		75.6804691658		76.4005308342		27.95		3.3106685602		2.11792169		25.8320783061		30.0679216939						76.0405														1.0916300575		1.8116917259

		RUN3		99.4503937157		15		101.866		0.6707437237		0.51554643		101.3504535724		102.3815464276		26.8766666667		2.7478476425		2.11204814		24.764618524		28.9887148093						101.866														1.9000598566		2.9311527119

		retour chariot		49.7274895649		22		49.6136363636		0.4423373573		0.26701663		49.3466197317		49.8806529956		27.0272727273		3.4590023084		2.08802429		24.9392484376		29.1152970169						49.6136363636														-0.3808698331		0.1531634307

		retour chariot		49.7274895649		9		50.11		0.315		0.35231496		49.7576850356		50.4623149644		24.5666666667		5.105083251		5.70983246		18.85683421		30.2764991234						50.11														0.0301954707		0.7348253996

		retour chariot		49.7271494118		17		49.4129411765		0.3182916254		0.22547622		49.1874649608		49.6384173922		26.1794117647		3.733842643		2.64503569		23.5343760744		28.8244474551						49.4129411765														-0.539684451		-0.0887320196

		moyenne tous runs				437												25.9132425743		3.4336177928		0.42494489		25.488297684		26.3381874645

		AAD2 (ex aq3)																																												0		0

		au repos		0		261		1.59		0.0000001401		0.00000002		1.5899999775		1.5900000225		22.8441176471		0.361988095		0.05814176		22.7859758894		22.9022594048						0														1.5899999775		1.5900000225

		RUN1		5.0764861965		13		4.971		0.2622899159		0.22220583		4.7487941728		5.1932058272		19.3076923077		4.5463742951		3.85158102		15.4561112914		23.159273324						4.971														-0.3276920237		0.1167196307

		RUN2		5.0764861965		16		5.1901875		0.4370132292		0.32193961		4.8682478892		5.5121271108		18.784375		7.4501167496		5.48836403		13.2960109722		24.2727390278						5.1901875														-0.2082383073		0.4356409143

		RUN1		10.1513541303		18		10.417		0.2648489025		0.18092355		10.2360764495		10.5979235505		25.4611111111		6.6785335559		4.56223904		20.8988720708		30.0233501514						10.417														0.0847223192		0.4465694202

		RUN1		24.9665221063		17		25.4534117647		0.4322852153		0.30622871		25.1471830528		25.7596404766		22.4735294118		6.7448155471		4.77799403		17.6955353845		27.2515234391						25.4534117647														0.1806609465		0.7931183702

		RUN1		49.7199280545		17		51.003		0.5015330248		0.35528352		50.6477164818		51.3582835182		27.25		5.5876817644		3.95828617		23.2917138304		31.2082861696						51.003														0.9277884273		1.6383554637

		RUN2		74.5888391083		20		77.211		0.8117840003		0.51931956		76.6916804385		77.7303195615		25.0975		5.2497236769		3.35838622		21.7391137829		28.4558862171						77.211														2.1028413302		3.1414804532

		RUN3		99.4503937157		15		103.8376		0.6676484105		0.51316731		103.3244326892		104.3507673108		26.0833333333		4.7192866693		3.62733380		22.4559995285		29.7106671382						103.8376														3.8740389735		4.9003735951

		retour chariot		49.7274895649		22		50.3453181818		0.3438694916		0.20757657		50.1377416071		50.5528947565		24.3704545455		5.8744535529		3.54610972		20.8243448256		27.9165642653						50.3453181818														0.4102520423		0.8254051916

		retour chariot		49.7274895649		9		50.548		0.4316509006		0.48278435		50.0652156454		51.0307843546		27.3277777778		7.4138430955		8.29208846		19.0356893134		35.6198662421						50.548														0.3377260806		1.3032947897

		retour chariot		49.7271494118		17		50.184		0.4628940213		0.32791184		49.8560881611		50.5119118389		23.4411764706		5.6704892672		4.01694660		19.4242298749		27.4581230663						50.184														0.1289387493		0.7847624272

		moyenne tous runs				425												25.5311881188		6.6859175788		0.83915636		24.6920317568		26.3703444809																				0		0

								Ux
moyen palier		stdv Ux		Ux Intconf à		Ux-intconf		Ux +intconf		Uy
moyen palier		stdv Uy		Uy intconf		Uy-intconf		Uy+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier		teta		module min		module max		teta abs		teta max		teta min		erreur
module min		erreur
module max		teta max		teta min						M-module min		Module max -M		incert moy

		aq3 au repos		0		363		0.59		3.5		0.4731862915		0.1168137085		1.0631862915		0.36		3.5		0.4731862915		-0.1131862915		0.8331862915		-0.37		6		0.6911584478		31.3902681042		0.4041739466		1.4005229334		31.3902681042		82.0190842468		-6.0767922157		0.4041739466		1.4005229334		82.0190842468		-6.0767922157						0.2869845013		0.7093644855		0.4981744934

		aq3 RUN1		5.0764861965		117		-3.8		3.9		0.9327237491		2.8672762509		4.7327237491		0.01		4.5		1.0762197105		-1.0662197105		1.0862197105		-0.6		6.5		3.8000131579		179.8492219809		3.1173863363		4.8927034802		0.1507780191		159.2516440985		192.6960176444		-1.9590998602		-0.1837827163		20.7483559015		-12.6960176444						0.6826268215		1.0926903223		0.8876585719

		aq3 RUN2		5.0764861965		160		-3.68		4		0.8145493896		2.8654506104		4.4945493896		-0.66		3.8		0.7738219201		-0.1138219201		1.4338219201		-0.39		6.7		3.7387163573		-169.8322245126		2.8941082617		4.7338060283		10.1677754874		-153.4174097216		-181.4506731304		-2.1823779348		-0.3426801682		26.5825902784		-1.4506731304						0.8446080956		0.9950896711		0.9198488833

		aq3 RUN1		10.1513541303		183		-9.57		3.8		0.7235615398		8.8464384602		10.2935615398		-0.2		3.3		0.628356074		-0.428356074		0.828356074		0.38		6.5		9.572089636		-178.8027703171		8.8649513454		10.3338271206		1.1972296829		-174.6505794541		-182.3829305874		-1.2864027849		0.1824729903		5.3494205459		-2.3829305874						0.7071382906		0.7617374846		0.7344378876

		aq3 RUN1		24.9665221063		170		-24.1		3.8		0.7507175322		23.3492824678		24.8507175322		-1.03		3.3		0.6519389096		0.3780610904		1.6819389096		-0.49		5		24.1220003316		-177.55274853		23.3574832109		24.9123900973		2.44725147		-175.8798803559		-179.1284101171		-1.6090388954		-0.054132009		4.1201196441		0.8715898829						0.7645171207		0.7903897657		0.7774534432

		aq3 RUN1		49.7199280545		170		-48.92		3		0.592671736		48.327328264		49.512671736		-2.2		3.4		0.6716946341		1.5283053659		2.8716946341		0.78		4.5		48.9694435337		-177.4250645575		48.357778841		49.6020129884		2.5749354425		-176.5993829599		-178.2320151546		-1.3621492135		-0.117915066		3.4006170401		1.7679848454						0.6116646927		0.6325694547		0.6221170737

		aq3 RUN2		74.5888391083		197		-73.9		3.1		0.5703626534		73.3296373466		74.4703626534		-2.94		3		0.5519638581		2.3880361419		3.4919638581		1.32		5.3		73.9584586102		-177.7217752881		73.3803845043		74.5638727891		2.2782247119		-177.2736294733		-178.1633294375		-1.208454604		-0.0249663192		2.7263705267		1.8366705625						0.5780741059		0.6054141789		0.5917441424

		aq3 RUN3		99.4503937157		153		-98.63		3.1		0.6455552256		97.9844447744		99.2755552256		-3.96		2.7		0.5622577771		3.3977422229		4.5222577771		1.54		5.1		98.7094650983		-177.700806181		98.0554316188		99.3904335475		2.299193819		-177.3575137635		-178.0397961094		-1.3949620969		-0.0599601682		2.6424862365		1.9602038906						0.6540334795		0.6809684491		0.6675009643

		aq3 retour chariot		49.7274895649		192		50.52		2.9		0.5405037816		49.9794962184		51.0605037816		2.18		2.9		0.5405037816		1.6394962184		2.7205037816		-0.34		5.3		50.567012963		2.4708503644		50.0075353331		51.1340570194		2.4708503644		3.1156719195		1.839072173		0.2800457683		1.4065674545		3.1156719195		1.839072173						0.5594776299		0.5670440564		0.5632608431

		aq3 retour chariot		49.7274895649		173		50.67		2.8		0.5483431245		50.1216568755		51.2183431245		2.51		2.9		0.5679268075		1.9420731925		3.0779268075		-0.75		4.7		50.7321298587		2.8358979425		50.1648745262		51.3162236125		2.8358979425		3.5140705136		2.171474312		0.4373849614		1.5887340476		3.5140705136		2.171474312		2.300511919		0.5212523854		0.5672553325		0.5840937538		0.5756745431

		aq3 retour chariot		49.7271494118		83		50.66		2.8		0.7916558178		49.8683441822		51.4516558178		2.57		2.9		0.8199292399		1.7500707601		3.3899292399		-0.74		4.6		50.7251466237		2.9041458459		49.9045298459		51.5685185617		2.9041458459		3.8888456103		1.9481010679		0.1773804341		1.8413691499		3.8888456103		1.9481010679		2.5443570852		0.2453376128		0.8206167779		0.8433719379		0.8319943579

		cap moyen
 tous runs				1482												191.8925450506		10.6434673045		0.71315453		191.1793905181		192.6056995831





regression modules

		





regression modules

		1.75				0.000015729		0.000015729		0.66		0.66

		5.2792857143				0.3949999448		0.3949999448

		5.293125				0.211359912		0.211359912

		11.395				0.2515104929		0.2515104929

		25.7482352941				0.3936235527		0.3936235527

		50.1435294118				0.2296137391		0.2296137391

		76.0405				0.3600308342		0.3600308342

		101.866				0.5155464276		0.5155464276

		49.6136363636				0.2670166319		0.2670166319

		50.11				0.3523149644		0.3523149644

		49.4129411765				0.2254762157		0.2254762157



aq2

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Calibration AAD1

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118



angles

		0				0.0000000225		0.0000000225		0.66		0.66

		4.971				0.2222058272		0.2222058272

		5.1901875				0.3219396108		0.3219396108

		10.417				0.1809235505		0.1809235505

		25.4534117647				0.3062287119		0.3062287119

		51.003				0.3552835182		0.3552835182

		77.211				0.5193195615		0.5193195615

		103.8376				0.5131673108		0.5131673108

		50.3453181818				0.2075765747		0.2075765747

		50.548				0.4827843546		0.4827843546

		50.184				0.3279118389		0.3279118389



aq3

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Calibration AAD2

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118



cal incertitudes

		0.6911584478				1		1		0.7093644855		0.2869845013

		3.8000131579								1.0926903223		0.6826268215

		3.7387163573								0.9950896711		0.8446080956

		9.572089636								0.7617374846		0.7071382906

		24.1220003316								0.7903897657		0.7645171207

		48.9694435337								0.6325694547		0.6116646927

		73.9584586102								0.6054141789		0.5780741059

		98.7094650983								0.6809684491		0.6540334795

		50.567012963								0.5670440564		0.5594776299

		50.7321298587								0.5840937538		0.5672553325

		50.7251466237



aq1

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118



absolues

		





absolues

		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



angle moyen 26°

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

Cap compas  en degrés

Angle EN pour AAD1
 cap compas moyen sur chaque palier

24.3857013923

24.1051074312

29.4901797505

21.9598202495

27.5031516012

18.9030983988

32.9639052981

25.0749835908

27.9361763318

23.0226471976

30.183250665

23.6991022762

30.0679216939

25.8320783061

28.9887148093

24.764618524

29.1152970169

24.9392484376

30.2764991234

18.85683421

28.8244474551

23.5343760744



relatives

		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



angle moyen 25.5°

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

cap comaps en degrés

Angle EN pour AAD2
 cap compas moyen sur chaque palier

22.9022594048

22.7859758894

23.159273324

15.4561112914

24.2727390278

13.2960109722

30.0233501514

20.8988720708

27.2515234391

17.6955353845

31.2082861696

23.2917138304

28.4558862171

21.7391137829

29.7106671382

22.4559995285

27.9165642653

20.8243448256

35.6198662421

19.0356893134

27.4581230663

19.4242298749



tableau XYZ

		Ux
moyen palier		ABS Ux		Ux Intconf à		erreur relative

						0.01

		cm/s		Ux aq2et3		cm/s

		-4.05		4.05		0.9015409682		0.2226027082																Ux moyen		Uxy moyen

		4.97		4.97		0.742602633		0.1494170288																0.6515047437		0.6306292549

		-10.09		10.09		0.6610419103		0.06551456

		-24.98		24.98		0.5797775256		0.0232096688

		-49.56		49.56		0.5797775256		0.0116984973

		-74.81		74.81		0.5405037816		0.0072250205

		-98.31		98.31		0.6309472441		0.0064179356

		-49.3		49.3		0.4213486858		0.0085466265

		-49.25		49.25		0.5287594414		0.0107362323

		-49.11		49.11		0.5331506083		0.0108562535

		-3.8		3.8		0.9327237491		0.2454536182

		-3.68		3.68		0.8145493896		0.2213449428

		-9.57		9.57		0.7235615398		0.0756072664

		-24.1		24.1		0.7507175322		0.0311501051

		-48.92		48.92		0.592671736		0.0121151213

		-73.9		73.9		0.5703626534		0.0077180332

		-98.63		98.63		0.6455552256		0.0065452218

		50.52		50.52		0.5405037816		0.010698808

		50.67		50.67		0.5483431245		0.0108218497

		50.66		50.66		0.7916558178		0.015626842

		Uy		Uy aq2et3

		-0.43		0.43		0.7616437261		1.7712644793

		0.9		0.9		0.6421549986		0.713505554

		-1.04		1.04		0.5397928687		0.5190316045

		-1.8		1.8		0.5597851971		0.3109917762

		-3.11		3.11		0.5218657202		0.1678024824

		-4.24		4.24		0.6309472441		0.1488083123

		-2.47		2.47		0.4664931879		0.1888636388

		-2.8		2.8		0.6266778565		0.2238135202

		-3.29		3.29		0.5712327946		0.1736269892

		0.36		0.36		0.4731862915		1.3144063654

		-0.66		0.66		0.7738219201		1.1724574547

		-1.03		1.03		0.6519389096		0.6329503976

		-2.2		2.2		0.6716946341		0.3053157428

		-2.94		2.94		0.5519638581		0.1877428089

		-3.96		3.96		0.5622577771		0.1419842872

		2.18		2.18		0.5405037816		0.2479375145

		2.51		2.51		0.5679268075		0.2262656604						moyenne										moyenne

		2.57		2.57		0.8199292399		0.3190386147						0.3167263168										0.3437340859

				M aq3								U AA1										UAA2

				0.6911584478		0.4981744934		0.7207818916				1.75		0.0000157286		0.0000089878						1.59		0.0000000225		0.0000000141

				3.8000131579		0.8876585719		0.2335935522				5.2792857143		0.390353504		0.0739405907						4.971		0.2222058272		0.0447004279

				3.7387163573		0.9198488833		0.2460333428				5.293125		0.2094993999		0.03957953						5.1901875		0.3219396108		0.0620285126

				9.572089636		0.7344378876		0.0767270174				11.395		0.2497930512		0.0219212858						10.417		0.1809235505		0.0173681051

				24.1220003316		0.7774534432		0.0322300569				25.7482352941		0.3905838372		0.0151693439						25.4534117647		0.3062287119		0.0120309495

				48.9694435337		0.6221170737		0.0127041892				50.1435294118		0.2278405717		0.0045437681						51.003		0.3552835182		0.0069659337

				73.9584586102		0.5917441424		0.008001034				76.0405		0.3580668049		0.004708896						77.211		0.5193195615		0.006725979

				98.7094650983		0.6675009643		0.0067622792				101.866		0.51032966		0.0050098135						103.8376		0.5131673108		0.0049420182

				50.567012963		0.5632608431		0.0111388989				49.6136363636		0.2658278405		0.0053579592						50.3453181818		0.2075765747		0.0041230562

				50.7321298587		0.5756745431		0.0113473364				50.11		0.3412334991		0.0068096887						50.548		0.4827843546		0.009551008

				50.7251466237		0.8319943579		0.0164020099				49.4129411765		0.2237349999		0.0045278624						50.184		0.3279118389		0.006534191

				stdv moy=		0.6972604731						Uy AA1										UyAA2

												1.65		0.1429284076		0.0866232773						1.765		0.167429037		0.0948606442

												4.8642857143		0.3038266258		0.0624606866						4.9785714286		0.4006676245		0.0804784325

												4.7777777778		0.3825994463		0.0800789539						4.9777777778		0.3036043134		0.060991938

												10.265		0.5531728198		0.0538892177						9.875		1.0183796383		0.103127052

												23.85		0.7540748524		0.0316173942						23.7944444444		1.4059871889		0.0590888849

												45.4277777778		1.0025596161		0.0220693079						44.6944444444		1.4438766692		0.0323055066

												66.4047619048		5.1009536792		0.0768160827						67.6238095238		4.1960083077		0.0620492743

												91.95		1.6797304058		0.0182678674						91.64375		2.8053677721		0.030611665

												44.9181818182		0.7269046138		0.0161828592						45.3363636364		1.0974938872		0.0242078058

												44.66		4.0852537043		0.0914745567						42.11		6.0111868588		0.1427496286

												43.2421052632		3.6663621575		0.0847868561						43.6789473684		3.5148194849		0.0804694183





tableau XYZ

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



moyenne 0.7cm/s

Ux

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

incertitudes absolues sur U pour AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0



table regres

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



1.3%

Ux

Ux (cm/s)

incertitude relative

incertitudes relatives sur U pour AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



moyenne
0.32 cm/s

Ux

U (cm/s)

incertitude (cm/s)

incertitudes absolues sur U pour AAD1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



iner conf modules

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



moyenne 0.34 cm/s

Ux

U(cm/s)

incertitude (cm/s)

incertitudes absolues sur U pour AAD2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



0.5%

Ux

Ux (cm/s)

incertitude relative

incertitudes relatives sur U pour AAD1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



0.7%

Ux

Ux (cm/s)

incertitude relative

incertitudes relatives sur U pour AAD2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		5.2792857143

		5.293125

		11.395

		25.7482352941

		50.1435294118

		76.0405

		101.866

		49.6136363636

		50.11

		49.4129411765



moyenne
0.32 cm/s

Ux

U (cm/s)

incertitude (cm/s)

incertitudes absolues sur U pour AAD1

0.390353504

0.2094993999

0.2497930512

0.3905838372

0.2278405717

0.3580668049

0.51032966

0.2658278405

0.3412334991

0.2237349999



		4.971

		5.1901875

		10.417

		25.4534117647

		51.003

		77.211

		103.8376

		50.3453181818

		50.548

		50.184



moyenne 0.34 cm/s

Ux

U(cm/s)

incertitude (cm/s)

incertitudes absolues sur U pour AAD2

0.2222058272

0.3219396108

0.1809235505

0.3062287119

0.3552835182

0.5193195615

0.5131673108

0.2075765747

0.4827843546

0.3279118389



		3.8000131579

		3.7387163573

		9.572089636

		24.1220003316

		48.9694435337

		73.9584586102

		98.7094650983

		50.567012963



moyenne 0.7cm/s

Ux

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure n°3 : incertitudes absolues sur U pour AQ3

0.8876585719

0.9198488833

0.7344378876

0.7774534432

0.6221170737

0.5917441424

0.6675009643

0.5632608431



		





		3.8000131579

		3.7387163573

		9.572089636

		24.1220003316

		48.9694435337

		73.9584586102

		98.7094650983

		50.567012963



1.3%

Ux

U (cm/s)

incertitude relative

incertitudes relatives sur U pour AQ3

0.2335935522

0.2460333428

0.0767270174

0.0322300569

0.0127041892

0.008001034

0.0067622792

0.0111388989



		5.2792857143

		5.293125

		11.395

		25.7482352941

		50.1435294118

		76.0405

		101.866

		49.6136363636

		50.11

		49.4129411765



0.5%

Ux

U (cm/s)

incertitude relative

incertitudes relatives sur U pour AAD1

0.0739405907

0.03957953

0.0219212858

0.0151693439

0.0045437681

0.004708896

0.0050098135

0.0053579592

0.0068096887

0.0045278624



		4.971

		5.1901875

		10.417

		25.4534117647

		51.003

		77.211

		103.8376

		50.3453181818

		50.548

		50.184



0.7%

Ux

U (cm/s)

incertitude relative

incertitudes relatives sur U pour AAD2

0.0447004279

0.0620285126

0.0173681051

0.0120309495

0.0069659337

0.006725979

0.0049420182

0.0041230562

0.009551008

0.006534191



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		Couranto/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		AQ1

		au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69

		RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30

		RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20

		RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09

		RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		ret.chariot		49.73		210		10.70		7.9		1.40		48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		ret.chariot		49.73		177		10.83		7.2		1.40		48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99

		AAD1

		au repos		0.00		20		0.94		0.2		0.09		1.65		0.2		0.14

		RUN1		5.08		14		2.14		0.5		0.32		4.86		0.4		0.30

		RUN2		5.08		18		1.90		0.5		0.30		4.78		0.6		0.38

		RUN1		10.15		20		5.17		1.3		0.76		10.27		1.0		0.55

		RUN1		24.97		18		10.31		1.4		0.85		23.85		1.2		0.75

		RUN1		49.72		18		20.98		3.6		2.17		45.43		1.7		1.00

		RUN2		74.59		21		32.45		5.1		2.86		66.40		9.1		5.10

		RUN3		99.45		16		42.34		4.7		3.04		91.95		2.6		1.68

		ret.chariot		49.73		22		20.97		2.7		1.51		44.92		1.3		0.73

		ret.chariot		49.73		10		18.63		4.2		3.41		44.66		5.0		4.09

		ret.chariot		49.73		19		19.58		3.6		2.13		43.24		6.2		3.67

		AAD2

		au repos		0.00		20		0.62		0.1		0.05		1.77		0.3		0.17

		RUN1		5.08		14		1.64		0.4		0.29		4.98		0.6		0.40

		RUN2		5.08		18		1.89		0.8		0.49		4.98		0.5		0.30

		RUN1		10.15		20		4.61		1.2		0.67		9.88		1.8		1.02

		RUN1		24.97		18		9.81		2.8		1.68		23.79		2.3		1.41

		RUN1		49.72		18		22.86		4.3		2.64		44.69		2.4		1.44

		RUN2		74.59		21		31.87		6.4		3.62		67.62		7.5		4.20

		RUN3		99.45		16		44.11		8.3		5.33		91.64		4.4		2.81

		ret.chariot		49.73		22		20.55		4.7		2.59		45.34		2.0		1.10

		ret.chariot		49.73		10		21.77		6.5		5.27		42.11		7.4		6.01

		ret.chariot		49.73		19		19.29		4.6		2.71		43.68		5.9		3.51





		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0



Ux

Uy

U (cm/s)

stdv U ( cm/s)

Ecart-type sur Ux (East) et Uy (North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0



Ux

Uy

U (cm/s)

stdv U ( cm/s)

Ecart-type sur Ux (East) et Uy (North) pour AAD1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0



Ux

Uy

U (cm/s)

stdv U ( cm/s)

Ecart-type sur Ux et Uy , AAD2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Couranto		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N				Couranto		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

		(0;valeur)								cm/s						(0;0)								cm/s

		AQ3		0.9950		0.4273		0.9992		0.96		11100				AQ3		1.0018		0.0000		0.9991		0.95		11251

		AAD1		0.9915		-0.4392		0.9994		0.85		14213				AAD1		0.9847		0.0000		0.9996		0.66		23665

		AAD2		0.9683		0.1026		0.9994		0.86		13864				AAD2		0.9700		0.0000		0.9996		0.66		23770

																Couranto		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

		AAD1														(0;valeur)								cm/s

		0		1.75		1.75		AQ2		0.9915402956		-0.4391602687				AQ3		1.0018		0.0000		0.9991		0.95		11251

		5.0764861965		5.2792857143						0.0083168827		0.4115817767				AAD1		0.9846		0.0000		0.9993		0.85		14018

		5.0764861965		5.293125						0.9993671978		0.8477824174				AAD2		0.9699		0.0000		0.9993		0.82		15300

		10.1513541303		11.395						14213.4526019312		9

		24.9665221063		25.7482352941						10215.7062437569		6.4686152456

		49.7199280545		50.1435294118												Couranto		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

		74.5888391083		76.0405												(0;valeur)								cm/s

		99.4503937157		101.866												AQ3		0.9950		0.4273		0.9992		0.96		11100

		49.7274895649		49.6136363636												AAD1		0.9915		-0.4392		0.9994		0.85		14213

		49.7274895649		50.11												AAD2		0.9683		0.1026		0.9994		0.86		13864

		49.7271494118		49.4129411765

		AAD2

		0		1.59		1.59		AQ3		0.9682704794		0.1026480011

		5.0764861965		4.971						0.0082233301		0.4131342279

		5.0764861965		5.1901875						0.9993512719		0.858384306

		10.1513541303		10.417						13864.2996947551		9

		24.9665221063		25.4534117647						10215.5434464507		6.6314125518

		49.7199280545		51.003

		74.5888391083		77.211

		99.4503937157		103.8376

		49.7274895649		50.3453181818

		49.7274895649		50.548

		49.7271494118		50.184

		AQ1								1.0264749769		0

		0		0		0.8411896338		AQ1		0.0064084444		0

		5.0764861965		4.3009417573						0.9991765612		0.9599291696

		5.0764861965		4.3324011818						10920.7739813496		9

		10.1513541303		9.50584031						10063.1001920551		8.2931760957

		24.9665221063		24.4447990378

		49.7199280545		47.1727251704

		74.5888391083		71.6949405467

		99.4503937157		96.7620075236

		49.7274895649		49.8420745957

		49.7274895649		49.997049913





		





		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157



erreur inf

erreur sup

vitesse cm/s

erreur (cm/s)

Erreur sur le module fonction de la vitesse  pour AAD2

-0.3276920237

0.1167196307

-0.2082383073

0.4356409143

0.0847223192

0.4465694202

0.1806609465

0.7931183702

0.9277884273

1.6383554637

2.1028413302

3.1414804532

3.8740389735

4.9003735951



		0				0.0000000225		0.0000000225		0.66		0.66

		4.971				0.2222058272		0.2222058272

		5.1901875				0.3219396108		0.3219396108

		10.417				0.1809235505		0.1809235505

		25.4534117647				0.3062287119		0.3062287119

		51.003				0.3552835182		0.3552835182

		77.211				0.5193195615		0.5193195615

		103.8376				0.5131673108		0.5131673108

		50.3453181818				0.2075765747		0.2075765747

		50.548				0.4827843546		0.4827843546

		50.184				0.3279118389		0.3279118389



aq3

vitesse Aanderaa (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Calibration AAD2
Correction de non linéarité par régression polynomiale

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118



		





		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



retours chariots

erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AAD1
alfa=0.01

1.749984271

1.750015729

-0.192200427

0.5977994626

0.0052788915

0.4279987155

0.9921353768

1.4951563625

0.388089635

1.1753367405

0.1939876182

0.6532150964

1.0916300575

1.8116917259

1.9000598566

2.9311527119

-0.3808698331

0.1531634307

0.0301954707

0.7348253996

-0.539684451

-0.0887320196



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AAD2)
alfa=0.01

1.5899999775

1.5900000225

-0.3276920237

0.1167196307

-0.2082383073

0.4356409143

0.0847223192

0.4465694202

0.1806609465

0.7931183702

0.9277884273

1.6383554637

2.1028413302

3.1414804532

3.8740389735

4.9003735951

0.4102520423

0.8254051916

0.3377260806

1.3032947897

0.1289387493

0.7847624272



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour  AQ3 (fixe , coordonnées. XYZ)
alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

0.4041739466

1.4005229334

-1.9590998602

-0.1837827163

-2.1823779348

-0.3426801682

-1.2864027849

0.1824729903

-1.6090388954

-0.054132009

-1.3621492135

-0.117915066

-1.208454604

-0.0249663192

-1.3949620969

-0.0599601682

0.2800457683

1.4065674545

0.4373849614

1.5887340476

0.1773804341

1.8413691499



retours chariots

retours chariots


_1185190896.unknown

_1185296437.xls
Graph5

		214.1		0.108

		211.9		0.127

		211.6		0.112

		210.8		0.198

		207.4		0.141

		203.1		0.053

		200		0.02

		196.6		0.076

		194.4		0.037

		191.3		0.005

		190.1		-0.016

		188.6		0.019

		188.8		0.036

		189.6		-0.003

		190		0.007

		189.9		0.051

		189.8		-0.015

		191.2		0.101

		192		0.044

		193.2		0.013

		195.5		0.069

		198.2		0.094

		199.7		0.062

		199.4		0.054

		198.9		0.047

		197.3		-0.029

		197.7		0.015

		198.2		0.089

		199.1		0.09

		199.7		0.125

		199		0.043

		196.5		0.051

		191.4		-0.004

		184.1		-0.008

		177.9		-0.075

		177.3		-0.048

		178.4		-0.021

		182.9		0.019

		189.5		0.026

		196		0.046

		202		0.134

		207.2		0.09

		211.7		0.115

		212.7		0.097

		212.5		0.147

		213.2		0.099

		213.5		0.102

		210.7		0.162

		204.7		0.076

		197.3		0.042

		191		0.007

		188.1		0.005

		188.2		-0.019

		190.3		-0.039

		190.9		0.032

		190.8		0.013

		189.7		0.033

		188.3		0.021

		185.8		0.026

		182.3		0.005

		180.5		0.001

		182.1		-0.026

		186.1		-0.071

		188.9		0.043

		191.1		-0.011

		191.7		-0.023

		192.3		0.003

		193.4		0.053

		195.1		0.058

		197.3		0.059

		197.7		0.069

		198.3		0.021

		199		0.088

		199.7		0.066

		200.1		0.029

		199.7		0.018

		198.6		0.031

		197.7		0.03

		197.7		0.057

		196.9		0.08

		196.8		0.068

		196.8		0.035

		197.8		0.046

		199.2		0.097

		200.7		0.074

		202		0.099

		202.4		0.07

		200.3		0.093

		195.7		0.06

		192		0.037

		189		0.056

		188		-0.009

		188.6		0.029

		190.1		-0.004

		189.9		-0.006

		188.6		0.028

		188.8		0.072

		190.1		0.08

		191.5		0.054

		192.2		0.011

		193.8		0.015

		195.1		0.083

		196.5		0.075

		197.6		0.039

		197.6		0.042

		196.7		0.013

		195		0.037

		194.8		0.011

		194.2		-0.013

		193.7		0.025

		192.5		-0.02

		191.8		0.039

		190.9		-0.029

		190.2		0.015

		190.2		0.005

		190.1		-0.001

		190.1		0.004

		188.7		0.004

		187.2		0.02

		185.3		-0.021

		184.3		-0.026

		184.6		-0.001

		186.5		0.041

		191.4		0.031

		197.5		0.039

		203.9		0.089

		209.5		0.091

		214.2		0.143

		216.2		0.126

		216.6		0.113

		217		0.168

		217		0.105

		214.9		0.107

		208.2		0.056

		203		0.071

		198.3		0.021

		196.4		0.046

		196.3		0.017

		197.7		0.048

		198.1		0.095

		198.5		0.088

		197.9		0.083

		196		0.002

		194.4		0.059

		192.9		0.029

		192.2		0.07

		191.2		0.021

		189.4		0.057

		186.4		-0.016

		182.8		0.008

		180.9		-0.002

		181.6		-0.046

		183.9		0.025

		185.3		0.026

		187.6		0.027

		190.4		0.006

		194.2		0.051

		198.6		0.083

		202.7		0.089

		206.4		0.112

		209.6		0.099

		212.6		0.137

		215.2		0.131

		217.1		0.193

		216		0.105

		213.3		0.127

		211.7		0.068

		211.2		0.108

		210.2		0.075

		204.4		0.05

		197.1		0.045



fréquence fond. 0.0121 Hz
D = 20.7 m

cap

Ux

temps ( nb d'échantillons à 3s)

cap compas (degrés)

Ux (m/s)

Figure n°7 : AQ1 à 25 cm/s : Influence du bruit compas sur la composante Ux (east)



Feuil1

		AQ1brut																																																		module

		3		11		2005		9		0		1		0		110001		-0.859		0.457		0.356		35		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0		3.497		9.8		0		14424		0.973		298.01		103.6082043083

		3		11		2005		9		0		4		0		110001		-0.868		0.404		0.577		36		35		31		15		1442.4		253.2		-0.7		0		3.776		9.8		0		14424		0.957		294.96		111.7841223072

		3		11		2005		9		0		7		0		110001		-0.797		0.602		0.521		36		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0.1		3.783		9.8		0		14424		0.999		307.06		112.652296914

		3		11		2005		9		0		10		0		110001		-0.863		0.473		0.451		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.799		9.8		0		14424		0.984		298.73		108.2542839799

		3		11		2005		9		0		13		0		110001		-0.943		0.32		0.794		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.536		9.81		0		14424		0.996		288.74		127.3611008118

		3		11		2005		9		0		16		0		110001		-0.83		0.593		0.653		36		35		31		15		1442.4		251.6		-1.2		0.1		3.497		9.81		0		14424		1.02		305.54		121.1180415958

		3		11		2005		9		0		19		0		110001		-0.897		0.472		0.528		36		35		31		15		1442.4		252.6		-0.9		0		3.667		9.81		0		14424		1.014		297.75		114.2881008679

		3		11		2005		9		0		22		0		110001		-0.817		0.627		0.539		36		35		31		15		1442.4		249.7		-1.8		0		3.25		9.81		0		14424		1.03		307.5		116.238504808

		3		11		2005		9		0		25		0		110001		-0.802		0.574		0.362		35		35		31		15		1442.4		253.3		-0.7		0		3.482		9.81		0		14424		0.986		305.59		105.058269546

		3		11		2005		9		0		28		0		110001		-0.9		0.488		0.917		36		35		31		15		1442.4		253.2		-0.7		0.1		3.598		9.81		0		14424		1.024		298.47		137.442096899

		3		11		2005		9		0		31		0		110001		-0.864		0.551		0.656		36		35		31		15		1442.4		253.1		-0.7		0		3.598		9.81		0		14424		1.025		302.53		121.6730454949

		3		11		2005		9		0		34		0		110001		-0.927		0.413		0.807		35		35		31		15		1442.4		252.7		-0.8		0.1		3.776		9.81		0		14424		1.015		294.01		129.6590529041

		3		11		2005		9		0		37		0		110001		-0.812		0.562		0.656		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.559		9.81		0		14424		0.988		304.69		118.5547974567

		3		11		2005		9		0		40		0		110001		-0.787		0.618		1.093		36		35		31		15		1442.4		253		-0.8		0.1		3.381		9.81		0		14424		1.001		308.14		148.1871114504

		3		11		2005		9		0		43		0		110001		-0.768		0.732		0.912		35		35		31		15		1442.4		252.7		-0.8		0.1		3.528		9.81		0		14424		1.061		313.63		139.906826138

		3		11		2005		9		0		46		0		110001		-0.811		0.638		0.5		36		35		31		15		1442.4		252.3		-1		0.1		3.861		9.81		0		14424		1.032		308.19		114.6632024671

		3		11		2005		9		0		49		0		110001		-0.83		0.584		0.652		36		35		31		15		1442.4		252		-1.1		0.1		3.714		9.81		0		14424		1.015		305.13		120.6258678725

		3		11		2005		9		0		52		0		110001		-0.872		0.488		1.184		36		35		31		15		1442.4		255.4		0		0.1		3.822		9.81		0		14424		0.999		299.23		154.9317268993

		3		11		2005		9		0		55		0		110001		-0.797		0.617		0.595		35		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0.1		3.528		9.81		0		14424		1.008		307.75		117.043709784

		3		11		2005		9		0		58		0		110001		-0.787		0.641		0.669		36		35		31		14.9		1442.5		252.8		-0.8		0.1		3.621		9.82		0		14425		1.015		309.16		121.5652499689

		3		11		2005		9		1		1		0		110001		-0.832		0.602		0.674		36		35		31		14.9		1442.5		252.7		-0.7		0.5		3.737		9.82		0		14425		1.027		305.89		122.8374535718

		3		11		2005		9		1		4		0		110001		-0.785		0.69		0.696		36		35		31		14.9		1442.5		252.9		-0.8		0.1		3.722		9.82		0		14425		1.045		311.31		125.5683479226

		3		11		2005		9		1		7		0		110001		-0.776		0.688		0.523		36		35		31		14.9		1442.5		253.6		-0.6		0.1		3.598		9.82		0		14425		1.037		311.56		116.1485686524

		3		11		2005		9		1		10		0		110001		-0.772		0.691		0.554		36		35		31		14.8		1442.5		253.1		-0.7		0.1		3.536		9.82		0		14425		1.036		311.83		117.4896165625

		3		11		2005		9		1		13		0		110001		-0.791		0.684		0.642		36		35		31		14.7		1442.5		252.1		-1.1		0.2		3.76		9.82		0		14425		1.046		310.85		122.7070087648

		3		11		2005		9		1		16		0		110001		-0.828		0.591		0.505		36		35		31		14.9		1442.5		253.5		-0.7		0		3.528		9.82		0		14425		1.017		305.52		113.5733243328

		3		11		2005		9		1		19		0		110001		-0.909		0.481		0.93		36		35		31		14.8		1442.5		253.2		-0.8		0.1		3.605		9.83		0		14425		1.028		297.89		138.6557607891

		3		11		2005		9		1		22		0		110001		-0.777		0.705		0.567		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.683		9.83		0		14425		1.049		312.22		119.2578299316				cap moyen		stdv		tousruns

		3		11		2005		9		1		25		0		110001		-0.852		0.524		0.908		36		35		31		14.9		1442.5		253		-0.9		-0.1		3.621		9.83		0		14425		1		301.59		135.0904881922				191.8925450506		10.6434673045

		3		11		2005		9		1		28		0		110001		-0.728		0.781		0.303		36		35		31		14.9		1442.5		253.2		-0.8		0		3.66		9.83		0		14425		1.068		317.01		110.9844133201

		3		11		2005		9		1		31		0		110001		-0.752		0.736		0.636		36		35		31		14.9		1442.5		253		-0.8		0.1		3.776		9.83		0		14425		1.052		314.38		122.9510471692

		3		11		2005		9		1		34		0		110001		-0.866		0.531		0.613		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.822		9.83		0		14425		1.016		301.52		118.6459438835

		3		11		2005		9		1		37		0		110001		-0.812		0.599		0.576		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.575		9.83		0		14425		1.009		306.42		116.1861007178

		3		11		2005		9		1		40		0		110001		-0.906		0.488		0.881		36		35		31		14.8		1442.5		252.5		-1		0.1		3.59		9.84		0		14425		1.029		298.31		135.4673761464

		3		11		2005		9		1		43		0		110001		-0.842		0.585		0.925		36		35		31		14.9		1442.5		253.5		-0.7		0.1		3.876		9.84		0		14425		1.025		304.79		138.0874360686

		3		11		2005		9		1		46		0		110001		-0.809		0.61		0.529		36		35		31		14.8		1442.5		253.5		-0.7		0.1		3.791		9.84		0		14425		1.013		307.02		114.2988188915

		3		11		2005		9		1		49		0		110001		-0.848		0.586		0.841		35		35		31		14.8		1442.5		253		-0.9		0.3		3.621		9.84		0		14425		1.031		304.65		133.0331161779

		3		11		2005		9		1		52		0		110001		-0.853		0.601		0.966		35		35		31		14.9		1442.6		253.6		-0.7		0.2		3.489		9.85		0		14426		1.043		305.17		142.1958508537

		3		11		2005		9		1		55		0		110001		-0.92		0.478		0.731		35		35		31		14.9		1442.6		253.9		-0.7		0.1		3.373		9.85		0		14426		1.037		297.45		126.8560207479

		3		11		2005		9		1		58		0		110001		-0.833		0.635		1.126		36		35		31		15		1442.6		254.1		-0.6		0.1		3.389		9.85		0		14426		1.047		307.32		153.7852398639

		3		11		2005		9		2		1		0		110001		-0.789		0.705		0.896		36		35		31		14.9		1442.6		253.4		-0.8		0.1		3.598		9.85		0		14426		1.058		311.78		138.649269742

		3		11		2005		9		2		4		0		110001		-0.764		0.679		0.438		35		35		31		14.9		1442.6		253.4		-0.9		0.1		3.652		9.85		0		14426		1.022		311.63		111.2016636566

		3		11		2005		9		2		7		0		110001		-0.847		0.579		0.687		35		35		31		14.9		1442.6		253.7		-0.8		0.1		3.35		9.86		0		14426		1.026		304.36		123.4754631496

		3		11		2005		9		2		10		0		110001		-0.892		0.48		0.637		36		35		31		14.9		1442.6		253.5		-0.8		0.1		3.567		9.86		0		14426		1.013		298.29		119.6592244668

		3		11		2005		9		2		13		0		110001		-0.848		0.586		0.932		36		35		31		14.8		1442.6		253.5		-0.8		0.1		3.335		9.86		0		14426		1.031		304.65		138.9648876515

		3		11		2005		9		2		16		0		110001		-0.713		0.815		0.405		36		35		30		14.9		1442.6		253.4		-0.8		0.1		3.505		9.86		0		14426		1.083		318.82		115.6122398364

		3		11		2005		9		2		19		0		110001		-0.734		0.768		0.647		35		35		31		15		1442.7		253.8		-0.7		0.1		3.629		9.87		0		14427		1.062		316.3		124.3860522728

		3		11		2005		9		2		22		0		110001		-0.743		0.793		0.449		35		35		31		14.9		1442.7		253.7		-0.7		0.2		3.52		9.87		0		14427		1.087		316.86		117.5797176387

		3		11		2005		9		2		25		0		110001		-0.773		0.736		0.41		35		35		31		15		1442.7		253.6		-0.8		0.1		3.52		9.87		0		14427		1.067		313.6		114.3383137885

		3		11		2005		9		2		28		0		110001		-0.699		0.841		0.643		35		35		31		14.9		1442.7		253.6		-0.8		0		3.675		9.87		0		14427		1.094		320.27		126.8594103723

		3		11		2005		9		2		31		0		110001		-0.731		0.805		0.806		35		35		31		15		1442.7		253.4		-0.8		0.1		3.598		9.88		0		14427		1.087		317.76		135.3522072225

		3		11		2005		9		2		34		0		110001		-0.717		0.814		0.721		35		35		30		14.9		1442.7		253.7		-0.8		-0.1		3.443		9.88		0		14427		1.085		318.63		130.2507581552

		3		11		2005		9		2		37		0		110001		-0.86		0.53		0.757		35		35		31		15		1442.7		253.6		-0.8		0.1		3.729		9.88		0		14427		1.01		301.64		126.2358506923

		3		11		2005		9		2		40		0		110001		-0.714		0.892		0.493		35		35		31		14.9		1442.7		253.8		-0.7		0.1		3.636		9.88		0		14427		1.143		321.32		124.4391015718

		3		11		2005		9		2		43		0		110001		-0.696		0.862		1.113		35		34		31		15		1442.8		253.8		-0.7		0.1		3.807		9.89		0		14428		1.108		321.08		157.0423191372

		3		11		2005		9		2		46		0		110001		-0.749		0.759		0.689		36		35		31		14.9		1442.8		253.6		-0.8		0.1		3.551		9.89		0		14428		1.066		315.38		126.9568036775

		3		11		2005		9		2		49		0		110001		-0.824		0.693		1.117		35		35		31		15		1442.8		254.2		-0.6		0.2		3.551		9.89		0		14428		1.077		310.06		155.1423217565

		3		11		2005		9		2		52		0		110001		-0.818		0.627		0.492		35		34		31		15		1442.8		254.5		-0.5		0.1		3.776		9.9		0		14428		1.031		307.47		114.2066985776

		3		11		2005		9		2		55		0		110001		-0.736		0.777		0.842		35		35		31		14.9		1442.8		254		-0.7		0.1		3.505		9.9		0		14428		1.07		316.55		136.1759523558

		3		11		2005		9		2		58		0		110001		-0.72		0.821		0.56		35		35		31		15		1442.8		253.8		-0.7		0.1		3.404		9.9		0		14428		1.092		318.75		122.7208621221

		3		11		2005		9		3		1		0		110001		-0.708		0.872		0.597		36		35		31		14.9		1442.8		253.4		-0.8		0.1		3.567		9.9		0		14428		1.123		320.93		127.2028694645

		3		11		2005		9		3		4		0		110001		-0.829		0.608		0.766		36		35		31		15		1442.9		253.5		-0.8		0		3.366		9.91		0		14429		1.028		306.26		128.2053431024

		3		11		2005		9		3		7		0		110001		-0.691		0.872		0.407		35		35		31		15		1442.9		253.7		-0.7		0		3.598		9.91		0		14429		1.113		321.61		118.4699962016

		3		11		2005		9		3		10		0		110001		-0.689		0.9		0.568		35		35		31		15		1442.9		253.5		-0.8		0		3.582		9.91		0		14429		1.133		322.56		126.7811105804

		3		11		2005		9		3		13		0		110001		-0.772		0.679		0.656		35		35		30		15		1442.9		254.2		-0.6		0.1		3.575		9.91		0		14429		1.028		311.33		121.9574105989

		3		11		2005		9		3		16		0		110001		-0.842		0.6		0.705		35		35		31		15		1442.9		254		-0.7		0.1		3.366		9.92		0		14429		1.034		305.47		125.1394821789

		3		11		2005		9		3		19		0		110001		-0.801		0.666		0.788		35		35		31		15		1442.9		253.9		-0.7		0.1		3.52		9.92		0		14429		1.042		309.74		130.617801237

		3		11		2005		9		3		22		0		110001		-0.778		0.749		0.961		35		35		30		15		1442.9		253.8		-0.7		0.1		3.358		9.93		0		14429		1.08		313.91		144.561613162

		3		11		2005		9		3		25		0		110001		-0.783		0.703		0.629		36		35		31		15		1442.9		253.8		-0.7		0		3.536		9.93		0		14429		1.052		311.92		122.594412597

		3		11		2005		9		3		28		0		110001		-0.764		0.84		0.931		35		35		31		15		1442.9		254		-0.7		0.1		3.373		9.93		0		14429		1.135		317.71		146.8351797084

		3		11		2005		9		3		31		0		110001		-0.724		0.804		0.73		35		35		31		15		1442.9		254.2		-0.6		0.1		3.358		9.93		0		14429		1.082		318		130.5178914938

		3		11		2005		9		3		34		0		110001		-0.78		0.754		0.571		35		35		31		15		1443		253.7		-0.7		0.1		3.605		9.94		0		14430		1.085		314.03		122.5951467229

		3		11		2005		9		3		37		0		110001		-0.891		0.563		1.008		36		35		31		15		1443		254		-0.6		0.1		3.629		9.94		0		14430		1.054		302.29		145.8394322534

		3		11		2005		9		3		40		0		110001		-0.805		0.671		0.631		35		35		31		15		1443		254		-0.7		0.1		3.327		9.94		0		14430		1.048		309.81		122.3285330575

		3		11		2005		9		3		43		0		110001		-0.811		0.668		0.843		35		35		31		15		1443		253.9		-0.7		0.1		3.513		9.95		0		14430		1.051		309.48		134.7068669371

		3		11		2005		9		3		46		0		110001		-0.918		0.513		1.072		35		35		31		15		1443		254		-0.6		0.1		3.691		9.95		0		14430		1.052		299.2		150.1691379745

		3		11		2005		9		3		49		0		110001		-0.822		0.638		0.433		35		35		31		15		1443		253.7		-0.7		0		3.675		9.95		0		14430		1.041		307.82		112.7039041027

		3		11		2005		9		3		52		0		110001		-0.735		0.777		0.874		35		35		30		15		1443		253.9		-0.7		0		3.497		9.95		0		14430		1.07		316.59		138.1242194548

		3		11		2005		9		3		55		0		110001		-0.746		0.818		1.106		35		35		31		15		1443.1		254.3		-0.5		0		3.551		9.96		0		14431		1.107		317.64		156.488849443

		3		11		2005		9		3		58		0		110001		-0.68		0.883		0.426		35		35		31		15		1443.1		254.1		-0.6		0		3.683		9.96		0		14431		1.114		322.4		119.3132431878

		3		11		2005		9		4		1		0		110001		-0.805		0.657		0.927		35		35		31		15		1443.1		254		-0.6		0.1		3.489		9.97		0		14431		1.039		309.22		139.2480879581

		3		11		2005		9		4		4		0		110001		-0.709		0.829		0.882		35		34		31		15		1443.1		255.7		-0.2		0		3.722		9.97		0		14431		1.091		319.46		140.2799344169

		3		11		2005		9		4		7		0		110001		-0.77		0.727		0.798		35		35		31		15		1443.1		254.4		-0.5		0		3.652		9.97		0		14431		1.059		313.35		132.5983785723

		3		11		2005		9		4		10		0		110001		-0.656		0.925		0.748		35		35		31		15		1443.1		254.1		-0.6		0.1		3.513		9.98		0		14431		1.134		324.66		135.8478928802

		3		11		2005		9		4		13		0		110001		-0.785		0.772		0.681		35		35		30		15		1443.1		254.1		-0.6		0.1		3.397		9.98		0		14431		1.101		314.52		129.459260001

		3		11		2005		9		4		16		0		110001		-0.675		0.923		0.409		35		35		30		15		1443.1		254.1		-0.6		0		3.822		9.98		0		14431		1.143		323.82		121.4427848824

		3		11		2005		9		4		19		0		110001		-0.891		0.485		0.838		35		35		31		15		1443.1		253.9		-0.6		0		3.559		9.98		0		14431		1.014		298.56		131.5807736715

		3		11		2005		9		4		22		0		110001		-0.639		0.965		0.185		35		35		31		15		1443.1		253.9		-0.6		0.1		3.551		9.99		0		14431		1.157		326.49		117.2079775442

		3		11		2005		9		4		25		0		110001		-0.781		0.729		1.053		35		35		30		15		1443.1		253.7		-0.7		0.1		3.698		9.99		0		14431		1.068		313.03		150.0070331684

		3		11		2005		9		4		28		0		110001		-0.674		0.915		0.571		35		35		31		15		1443.2		253.9		-0.6		0		3.768		10		0		14432		1.136		323.62		127.1826245994

		3		11		2005		9		4		31		0		110001		-0.7		0.853		0.903		35		35		31		15		1443.2		253.9		-0.6		0.1		3.722		10		0		14432		1.103		320.63		142.5839401896

		3		11		2005		9		4		34		0		110001		-0.722		0.798		0.735		35		35		30		15		1443.2		253.7		-0.6		0.2		3.776		10		0		14432		1.076		317.86		130.3193385496

		3		11		2005		9		4		37		0		110001		-0.754		0.746		0.518		35		35		31		15		1443.2		254		-0.6		0.1		3.567		10		0		14432		1.061		314.69		118.0405015238

		3		11		2005		9		4		40		0		110001		-0.673		0.925		0.363		35		35		30		15		1443.2		254.2		-0.5		0.1		3.528		10.01		0		14432		1.144		323.96		120.0134575787

		3		11		2005		9		4		43		0		110001		-0.763		0.716		0.973		35		35		31		15		1443.2		254.1		-0.6		0		3.722		10.01		0		14432		1.046		313.18		142.8829590959

		3		11		2005		9		4		46		0		110001		-0.855		0.615		0.666		35		35		30		15		1443.2		254		-0.6		0		3.776		10.01		0		14432		1.053		305.73		124.6116366958

		3		11		2005		9		4		49		0		110001		-0.674		0.929		0.972		35		34		30		15		1443.2		254.1		-0.6		0		3.845		10.02		0		14432		1.148		324.04		150.4028257713

		3		11		2005		9		4		52		0		110001		-0.663		0.899		0.837		35		34		31		15		1443.2		254.1		-0.6		0.1		3.52		10.02		0		14432		1.117		323.59		139.5829144272

		3		11		2005		9		4		55		0		110001		-0.767		0.714		0.894		35		34		31		15		1443.2		254.2		-0.6		0.1		3.729		10.02		0		14432		1.048		312.95		137.7432756979

		3		11		2005		9		4		58		0		110001		-0.691		0.911		0.803		35		35		30		15		1443.3		254		-0.6		0.1		3.706		10.03		0		14433		1.143		322.82		139.7215445091

		3		11		2005		9		5		1		0		110001		-0.753		0.757		1.095		35		35		30		15		1443.3		254.2		-0.6		0.1		3.482		10.03		0		14433		1.068		315.15		152.9406093881

		3		11		2005		9		5		4		0		110001		-0.675		0.944		0.9		35		34		30		15		1443.3		254.1		-0.6		0.1		3.482		10.03		0		14433		1.161		324.43		146.8591502086

		3		11		2005		9		5		7		0		110001		-0.734		0.882		1.066		35		35		31		15		1443.3		254.2		-0.4		0.2		3.745		10.04		0		14433		1.147		320.23		156.6217098617

		3		11		2005		9		5		10		0		110001		-0.673		0.943		0.86		35		34		31		15		1443.3		254.1		-0.6		0.1		3.76		10.04		0		14433		1.159		324.49		144.2836789107

		3		11		2005		9		5		13		0		110001		-0.658		0.888		0.585		35		34		31		15		1443.4		255.3		-0.3		0		3.311		10.05		0		14434		1.105		323.46		125.049310274

		3		11		2005		9		5		16		0		110001		-0.753		0.775		0.556		35		35		30		15		1443.4		254.3		-0.5		0		3.451		10.05		0		14434		1.081		315.82		121.5224259139

		3		11		2005		9		5		19		0		110001		-0.673		0.968		1.185		35		34		30		15		1443.4		254.5		-0.5		0		3.629		10.05		0		14434		1.179		325.19		167.1579492576

		3		11		2005		9		5		22		0		110001		-0.628		0.95		0.835		35		34		31		15		1443.4		254.3		-0.5		0.1		3.381		10.06		0		14434		1.139		326.53		141.2129243377

		3		11		2005		9		5		25		0		110001		-0.717		0.83		0.867		35		34		30		15		1443.4		254.2		-0.5		0.1		3.714		10.06		0		14434		1.097		319.18		139.8097993704

		3		11		2005		9		5		28		0		110001		-0.699		0.842		0.548		35		35		30		15		1443.4		254.3		-0.5		0.1		3.714		10.06		0		14434		1.094		320.3		122.3874585078

		3		11		2005		9		5		31		0		110001		-0.661		0.923		0.667		35		35		31		15		1443.5		254.2		-0.6		0.1		3.52		10.07		0		14435		1.135		324.39		131.6715231172

		3		11		2005		9		5		34		0		110001		-0.703		0.856		0.249		35		34		31		15		1443.5		254.6		-0.4		0.1		3.76		10.07		0		14435		1.108		320.61		113.5317576716

		3		11		2005		9		5		37		0		110001		-0.779		0.754		1.139		35		35		30		15		1443.5		254.3		-0.5		0.1		3.497		10.07		0		14435		1.084		314.07		157.247511904

		3		11		2005		9		5		40		0		110001		-0.625		0.975		0.518		35		34		30		15		1443.5		254.6		-0.4		0.1		3.342		10.07		0		14435		1.158		327.34		126.8689875423

		3		11		2005		9		5		43		0		110001		-0.607		0.992		0.31		35		35		30		15		1443.5		256.9		0.3		0		3.567		10.08		0		14435		1.163		328.54		120.3583399686

		3		11		2005		9		5		46		0		110001		-0.714		0.887		0.652		35		35		30		15		1443.5		254.1		-0.7		-0.1		3.605		10.08		0		14435		1.139		321.17		131.2123850862

		3		11		2005		9		5		49		0		110001		-0.676		0.935		0.495		35		34		30		15		1443.5		253.8		-0.7		0.1		3.567		10.09		0		14435		1.154		324.13		125.5478394876

		3		11		2005		9		5		52		0		110001		-0.719		0.823		0.677		35		34		30		15		1443.5		254.1		-0.6		0		3.273		10.09		0		14435		1.093		318.86		128.5542298021

		3		11		2005		9		5		55		0		110001		-0.632		0.935		0.686		35		34		30		15		1443.5		254.5		-0.5		0.1		3.443		10.09		0		14435		1.129		325.94		132.069867873

		3		11		2005		9		5		58		0		110001		-0.782		0.659		0.63		35		34		30		15		1443.5		253.6		-0.8		0.1		3.513		10.09		0		14435		1.023		310.12		120.1126554531

		3		11		2005		9		6		1		0		110001		-0.676		0.882		0.836		35		34		31		15		1443.6		255.1		-0.4		0.1		3.652		10.1		0		14436		1.111		322.53		139.0609938121

		3		11		2005		9		6		4		0		110001		-0.658		0.943		1.018		35		34		30		15		1443.6		254.5		-0.6		0		3.505		10.1		0		14436		1.15		325.09		153.5752909813

		3		11		2005		9		6		7		0		110001		-0.64		0.948		0.911		35		34		30		15		1443.6		254.4		-0.5		0.1		3.551		10.1		0		14436		1.144		325.98		146.2267075469

		3		11		2005		9		6		10		0		110001		-0.663		0.982		0.359		35		34		30		15		1443.6		254.3		-0.5		0.1		3.722		10.11		0		14436		1.185		325.97		123.8052502925

		3		11		2005		9		6		13		0		110001		-0.715		0.818		0.912		35		35		30		15		1443.6		254.1		-0.5		0.1		3.52		10.11		0		14436		1.086		318.84		141.8482640007

		3		11		2005		9		6		16		0		110001		-0.809		0.711		0.835		35		34		30		15		1443.6		253.9		-0.5		0.1		3.544		10.11		0		14436		1.077		311.31		136.2801159377

		3		11		2005		9		6		19		0		110001		-0.662		0.936		1.001		35		35		30		15		1443.7		253.7		-0.5		0.1		3.621		10.12		0		14437		1.146		324.73		152.1953021614

		3		11		2005		9		6		22		0		110001		-0.828		0.63		0.925		35		35		30		15		1443.7		253.6		-0.5		0.1		3.551		10.12		0		14437		1.04		307.27		139.2159832778

		3		11		2005		9		6		25		0		110001		-0.698		0.873		0.67		35		35		30		15		1443.7		253.5		-0.5		0.1		3.722		10.12		0		14437		1.118		321.36		130.3162691301

		3		11		2005		9		6		28		0		110001		-0.736		0.847		1.536		35		34		31		15		1443.7		253.4		-0.5		0		3.59		10.13		0		14437		1.122		319.01		190.220950476

		3		11		2005		9		6		31		0		110001		-0.644		0.947		0.141		35		34		30		15		1443.7		253.2		-0.5		0.1		4.031		10.13		0		14437		1.145		325.78		115.3874343245

		3		11		2005		9		6		34		0		110001		-0.738		0.84		0.548		35		34		30		15		1443.7		253		-0.5		0.1		3.954		10.13		0		14437		1.118		318.7		124.5210022446

		3		11		2005		9		6		37		0		110001		-0.685		0.95		0.595		35		34		30		15		1443.8		253.2		-0.5		0.1		3.559		10.14		0		14438		1.171		324.21		131.3678042749

		3		11		2005		9		6		40		0		110001		-0.695		0.931		1.03		35		34		30		15		1443.8		252.9		-0.5		0		3.536		10.14		0		14438		1.162		323.26		155.2638399628

		3		11		2005		9		6		43		0		110001		-0.668		0.998		1.004		35		34		30		15		1443.8		253		-0.5		0.1		3.52		10.14		0		14438		1.201		326.2		156.532552525

		3		11		2005		9		6		46		0		110001		-0.645		0.972		1.066		35		34		30		15		1443.8		252.9		-0.5		0.1		3.42		10.15		0		14438		1.167		326.43		158.0242070064

		3		11		2005		9		6		49		0		110001		-0.708		0.858		1.27		35		34		31		15		1443.8		252.8		-0.5		0.1		3.605		10.15		0		14438		1.112		320.47		168.8291444034

		3		11		2005		9		6		52		0		110001		-0.714		0.911		0.616		35		35		30		15		1443.8		253		-0.5		0.1		3.729		10.15		0		14438		1.157		321.91		131.1172376158

		3		11		2005		9		6		55		0		110001		-0.732		0.836		0.568		35		34		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.489		10.16		0		14439		1.111		318.79		124.793589579

		3		11		2005		9		6		58		0		110001		-0.647		0.959		0.1		35		35		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.76		10.16		0		14439		1.157		325.99		116.1158903854

		3		11		2005		9		7		1		0		110001		-0.725		0.867		1.034		35		34		30		15		1443.9		252.8		-0.5		0.1		3.428		10.16		0		14439		1.13		320.1		153.181917993

		3		11		2005		9		7		4		0		110001		-0.704		0.785		0.674		35		34		30		15		1443.9		252.5		-0.5		0.1		3.791		10.17		0		14439		1.054		318.11		125.1445963676

		3		11		2005		9		7		7		0		110001		-0.705		0.869		1.12		35		34		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.528		10.17		0		14439		1.119		320.95		158.3220136304

		3		11		2005		9		7		10		0		110001		-0.806		0.63		1.082		35		34		30		15		1443.9		252.2		-0.6		0.1		3.52		10.17		0		14439		1.023		308.01		148.904667489

		3		11		2005		9		7		13		0		110001		-0.693		0.883		0.866		35		34		30		15		1443.9		252.4		-0.6		0.1		3.513		10.18		0		14439		1.122		321.87		141.7707304065

		3		11		2005		9		7		16		0		110001		-0.804		0.627		0.942		35		34		30		15		1443.9		252.4		-0.5		0.1		3.722		10.18		0		14439		1.02		307.95		138.8131477923

		3		11		2005		9		7		19		0		110001		-0.661		0.968		0.144		35		34		30		15		1443.9		252.6		-0.5		0.1		3.814		10.18		0		14439		1.172		325.67		118.0966129912

		3		11		2005		9		7		22		0		110001		-0.755		0.845		0.877		35		34		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.575		10.19		0		14440		1.133		318.22		143.2891831228

		3		11		2005		9		7		25		0		110001		-0.677		0.953		1.225		35		34		30		15		1444		252.5		-0.5		0.1		3.714		10.19		0		14440		1.169		324.61		169.3269913511

		3		11		2005		9		7		28		0		110001		-0.773		0.727		1.488		35		34		31		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.559		10.19		0		14440		1.061		313.24		182.7621952155

		3		11		2005		9		7		31		0		110001		-0.695		0.92		1.627		35		34		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.644		10.2		0		14440		1.153		322.93		199.4129885439

		3		11		2005		9		7		34		0		110001		-0.677		0.936		0.485		35		34		30		15		1444		252.3		-0.5		0.1		3.652		10.2		0		14440		1.155		324.12		125.2856735625

		3		11		2005		9		7		37		0		110001		-0.708		0.891		0.917		35		35		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.636		10.2		0		14440		1.138		321.53		146.1517704306

		3		11		2005		9		7		40		0		110001		-0.735		0.74		0.845		35		34		30		15		1444.1		252.2		-0.5		0.1		3.582		10.21		0		14441		1.043		315.19		134.2330063732

		3		11		2005		9		7		43		0		110001		-0.796		0.745		1.165		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.706		10.21		0		14441		1.09		313.1		159.5577011617

		3		11		2005		9		7		46		0		110001		-0.666		0.956		0.402		35		34		30		15		1444.1		252.4		-0.5		0.1		3.722		10.21		0		14441		1.165		325.14		123.2516125655

		3		11		2005		9		7		49		0		110001		-0.71		0.855		1.037		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.474		10.22		0		14441		1.111		320.29		152.0030920738

		3		11		2005		9		7		52		0		110001		-0.688		0.957		0.81		35		35		31		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.582		10.22		0		14441		1.179		324.29		143.0137405986

		3		11		2005		9		7		55		0		110001		-0.676		0.958		1.59		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.613		10.22		0		14441		1.172		324.79		197.5560679908

		3		11		2005		9		7		58		0		110001		-0.718		0.732		0.427		35		34		30		15		1444.1		252.6		-0.4		0.1		3.605		10.22		0		14441		1.025		315.55		111.0710133203

		3		11		2005		9		8		1		0		110001		-0.688		0.861		1.009		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.5		0.1		3.776		10.23		0		14442		1.102		321.37		149.4237598242

		3		11		2005		9		8		4		0		110001		-0.788		0.783		0.849		35		34		30		15		1444.2		251.9		-0.5		0		3.52		10.23		0		14442		1.111		314.82		139.8153782672

		3		11		2005		9		8		7		0		110001		-0.71		0.83		0.741		35		34		30		15		1444.2		252.1		-0.4		0.1		3.745		10.23		0		14442		1.092		319.46		131.9879161136

		3		11		2005		9		8		10		0		110001		-0.702		0.988		0.323		35		34		30		15		1444.2		251.4		-0.7		0.1		3.691		10.24		0		14442		1.212		324.61		125.4303392326

		3		11		2005		9		8		13		0		110001		-0.646		0.96		0.506		35		34		30		15		1444.2		251.4		-0.7		0.1		3.683		10.24		0		14442		1.157		326.06		126.2914090507

		3		11		2005		9		8		16		0		110001		-0.697		0.892		0.857		35		34		30		15		1444.2		253.5		-0.5		0.1		3.497		10.24		0		14442		1.132		322		141.9831680165

		3		11		2005		9		8		19		0		110001		-0.651		1.02		0.619		35		34		30		15		1444.2		253.4		-0.1		0.1		3.497		10.25		0		14442		1.21		327.45		135.9176956838

		3		11		2005		9		8		22		0		110001		-0.663		0.984		0.737		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.4		0.1		3.753		10.25		0		14442		1.187		326.03		139.6779868125

		3		11		2005		9		8		25		0		110001		-0.704		0.973		1.218		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.5		0.1		3.675		10.25		0		14442		1.201		324.11		171.0517173255

		3		11		2005		9		8		28		0		110001		-0.712		0.891		1.025		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.4		0.1		3.505		10.26		0		14442		1.141		321.37		153.3443836598

		3		11		2005		9		8		31		0		110001		-0.693		0.85		1.14		35		34		30		15		1444.2		251.7		-0.5		0.1		3.28		10.26		0		14442		1.097		320.81		158.18814747

		3		11		2005		9		8		34		0		110001		-0.681		0.974		0.967		35		34		30		15		1444.2		251.7		-0.6		0.2		3.613		10.26		0		14442		1.188		325.04		153.216382936

		3		11		2005		9		8		37		0		110001		-0.635		0.94		0.575		35		34		30		15		1444.2		253.2		-0.3		0.1		3.482		10.26		0		14442		1.134		325.96		127.1790077017

		3		11		2005		9		8		40		0		110001		-0.789		0.756		1.319		35		34		30		15		1444.2		252.1		-0.7		0.1		3.567		10.27		0		14442		1.093		313.78		171.2839163494

		3		11		2005		9		8		43		0		110001		-0.626		0.987		0.242		35		34		30		15		1444.2		253.6		-0.5		0.1		3.582		10.27		0		14442		1.169		327.62		119.3569855517

		3		11		2005		9		8		46		0		110001		-0.717		0.862		0.914		35		34		30		15		1444.2		253.8		-0.5		0.1		3.575		10.27		0		14442		1.121		320.25		144.6557637981

		3		11		2005		9		8		49		0		110001		-0.643		0.975		1.102		35		34		30		15		1444.2		254.5		-0.3		0.1		3.52		10.27		0		14442		1.168		326.6		160.5763992622

		3		11		2005		9		8		52		0		110001		-0.655		0.876		1.011		35		34		30		15		1444.3		254.5		-0.3		0.1		3.489		10.28		0		14443		1.094		323.21		148.947037567

		3		11		2005		9		8		55		0		110001		-0.685		1.01		1.003		35		34		30		15		1444.3		253.1		-0.7		0.1		3.288		10.28		0		14443		1.22		325.85		157.9662622208

		3		11		2005		9		8		58		0		110001		-0.586		1.005		0.442		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.412		10.28		0		14443		1.163		329.75		124.4501908395

		3		11		2005		9		9		1		0		110001		-0.741		0.772		1.015		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.551		10.29		0		14443		1.07		316.17		147.4886436306

		3		11		2005		9		9		4		0		110001		-0.707		0.899		1.329		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.342		10.29		0		14443		1.144		321.82		175.3365620742

		3		11		2005		9		9		7		0		110001		-0.7		0.871		1.421		35		34		30		15		1444.3		253.7		-0.6		0.1		3.373		10.29		0		14443		1.117		321.21		180.7728408805

		3		11		2005		9		9		10		0		110001		-0.676		0.887		0.953		35		34		30		15		1444.4		253.7		-0.6		0.1		3.311		10.3		0		14444		1.115		322.69		146.6953987008

		3		11		2005		9		9		13		0		110001		-0.677		0.893		1.189		35		34		30		15		1444.4		253.7		-0.6		0.1		3.381		10.3		0		14444		1.121		322.83		163.3860153134

		3		11		2005		9		9		16		0		110001		-0.585		0.984		0.724		35		34		30		15		1444.4		254.9		-0.2		0.1		3.335		10.3		0		14444		1.145		329.27		135.4495108887

		3		11		2005		9		9		19		0		110001		-0.631		0.971		0.661		35		34		30		15		1444.4		252.3		-1		0.1		3.304		10.31		0		14444		1.158		326.98		133.3387790555

		3		11		2005		9		9		22		0		110001		-0.647		1.019		0.958		35		34		30		15		1444.4		253.8		-0.5		0.1		3.458		10.31		0		14444		1.207		327.59		154.101719653

		3		11		2005		9		9		25		0		110001		-0.621		1.007		0.816		35		34		30		15		1444.4		254.7		-0.3		0.1		3.342		10.31		0		14444		1.183		328.34		143.7200751461

		3		11		2005		9		9		28		0		110001		-0.619		1.019		1.088		35		34		30		15		1444.4		253.9		-0.5		0.1		3.373		10.31		0		14444		1.192		328.72		161.4083640955

		3		11		2005		9		9		31		0		110001		-0.596		0.982		0.881		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.435		10.32		0		14445		1.149		328.75		144.7653618791

		3		11		2005		9		9		34		0		110001		-0.628		1.037		1.129		35		34		30		15		1444.5		254.6		-0.3		0		3.443		10.32		0		14445		1.212		328.8		165.6621260276

		3		11		2005		9		9		37		0		110001		-0.614		1.007		0.817		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.342		10.32		0		14445		1.179		328.63		143.4759213248

		3		11		2005		9		9		40		0		110001		-0.646		0.958		0.846		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.5		0.1		3.474		10.33		0		14445		1.155		326.01		143.2060054607

		3		11		2005		9		9		43		0		110001		-0.503		0.942		0.714		35		34		30		15		1444.5		254.2		-0.5		0		3.489		10.33		0		14445		1.068		331.9		128.4589039343

		3		11		2005		9		9		46		0		110001		-0.586		1.046		1.263		35		34		30		15		1444.5		254.6		-0.2		0.2		3.381		10.33		0		14445		1.199		330.74		174.1459445408

		3		11		2005		9		9		49		0		110001		-0.657		1		0.925		35		34		30		15		1444.5		254		-0.5		0.1		3.466		10.34		0		14445		1.197		326.7		151.2373631085

		3		11		2005		9		9		52		0		110001		-0.704		0.968		1.709		35		34		30		15		1444.5		255.5		0		0.1		3.598		10.34		0		14445		1.197		323.97		208.6461358377

		3		11		2005		9		9		55		0		110001		-0.605		0.965		1.095		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.412		10.34		0		14445		1.139		327.91		157.9960442543

		3		11		2005		9		9		58		0		110001		-0.631		0.977		1.213		35		34		30		15		1444.6		254.2		-0.5		0.1		3.234		10.35		0		14446		1.163		327.14		168.0493677465

		3		11		2005		9		10		1		0		110001		-0.575		0.961		0.559		35		34		30		15		1444.6		254		-0.5		0.1		3.273		10.35		0		14446		1.12		329.11		125.1649711381

		3		11		2005		9		10		4		0		110001		-0.62		0.997		0.499		35		34		30		15		1444.6		254.1		-0.5		0		3.505		10.35		0		14446		1.174		328.12		127.5699807949

		3		11		2005		9		10		7		0		110001		-0.775		0.709		1.111		35		34		30		15		1444.6		254.3		-0.4		0		3.482		10.35		0		14446		1.05		312.45		152.8930018019

		3		11		2005		9		10		10		0		110001		-0.667		0.924		1.591		35		34		30		15		1444.6		254.4		-0.4		0		3.28		10.36		0		14446		1.14		324.18		195.7024782674

		3		11		2005		9		10		13		0		110001		-0.646		1		1.341		35		34		30		15		1444.6		254.2		-0.5		0.1		3.451		10.36		0		14446		1.191		327.14		179.3208576825

		3		11		2005		9		10		16		0		110001		-0.676		0.88		0.956		35		34		30		15		1444.6		254		-0.4		0.1		3.35		10.36		0		14446		1.11		322.47		146.4688362758

		3		11		2005		9		10		19		0		110001		-0.614		0.98		0.976		35		34		30		15		1444.6		254.3		-0.4		0.1		3.35		10.36		0		14446		1.156		327.93		151.3265343553

		3		11		2005		9		10		22		0		110001		-0.65		1.01		0.45		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.528		10.37		0		14447		1.201		327.24		128.2614517304

		3		11		2005		9		10		25		0		110001		-0.618		1.019		0.221		35		34		30		15		1444.7		254.5		-0.4		0.1		3.381		10.37		0		14447		1.192		328.76		121.2075080183

		3		11		2005		9		10		28		0		110001		-0.623		1.024		1.028		35		34		30		15		1444.7		254.5		-0.4		0.1		3.428		10.37		0		14447		1.199		328.68		157.9078528763

		3		11		2005		9		10		31		0		110001		-0.58		0.963		0.321		35		34		30		15		1444.7		254.4		-0.4		0.1		3.404		10.38		0		14447		1.124		328.94		116.9106496432

		3		11		2005		9		10		34		0		110001		-0.61		0.982		1.062		35		34		30		15		1444.7		254.2		-0.4		0.1		3.474		10.38		0		14447		1.156		328.15		156.9798713211

		3		11		2005		9		10		37		0		110001		-0.677		0.9		1.222		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.304		10.38		0		14447		1.126		323.05		166.1810157629

		3		11		2005		9		10		40		0		110001		-0.669		1.001		1.058		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.211		10.38		0		14447		1.204		326.24		160.2786947788

		3		11		2005		9		10		43		0		110001		-0.578		0.987		0.7		35		34		30		15		1444.7		254.4		-0.4		0.1		3.536		10.38		0		14447		1.144		329.65		134.0989559989

		3		11		2005		9		10		46		0		110001		-0.615		1.001		0.609		35		34		30		15		1444.8		254.5		-0.4		0.1		3.404		10.39		0		14448		1.175		328.43		132.3293996057

		3		11		2005		9		10		49		0		110001		-0.617		1.007		1.487		35		34		30		15		1444.8		254.3		-0.4		0.1		3.149		10.39		0		14448		1.181		328.5		189.8922589259

		3		11		2005		9		10		52		0		110001		-0.559		0.971		1.052		35		34		30		15		1444.8		254.2		-0.5		0.1		3.404		10.4		0		14448		1.12		330.07		153.6888414948

		3		11		2005		9		10		55		0		110001		-0.837		0.788		1.246		35		34		30		15		1444.8		244.8		-0.4		0.1		3.435		10.4		0		14448		1.15		313.27		169.5296139322

		3		11		2005		9		10		58		0		110001		-0.976		0.51		0.369		35		34		30		15		1444.8		222.3		-0.4		0.1		3.489		10.4		0		14448		1.101		297.59		116.1394420514

		3		11		2005		9		11		1		0		110001		-1.112		0.296		1.363		35		34		30		15		1444.8		209.5		-0.4		0.1		3.311		10.4		0		14448		1.151		284.91		178.3796232758

		3		11		2005		9		11		4		0		110001		-1.095		0.119		1.19		35		34		30		15		1444.9		204.3		-0.4		0.1		3.551		10.41		0		14449		1.101		276.2		162.1507323449

		3		11		2005		9		11		7		0		110001		-1.13		0.113		1.291		35		34		30		15		1444.9		202.3		-0.4		0.1		3.141		10.41		0		14449		1.136		275.71		171.9403966495

		3		11		2005		9		11		10		0		110001		-1.109		0.067		0.508		35		34		30		15		1444.9		202.3		-0.4		0.1		3.474		10.41		0		14449		1.111		273.46		122.1652159987

		3		11		2005		9		11		13		0		110001		-1.174		0.184		0.73		35		34		30		15		1444.9		203.3		-0.4		0.1		3.497		10.41		0		14449		1.188		278.91		139.4644040607

		3		11		2005		9		11		16		0		110001		-1.142		0.177		0.762		35		34		30		15		1444.9		203.6		-0.4		0.1		3.598		10.42		0		14449		1.156		278.81		138.4246004148

		3		11		2005		9		11		19		0		110001		-1.184		0.138		0.726		35		34		30		15		1444.9		202.5		-0.4		0.1		3.404		10.42		0		14449		1.192		276.65		139.5699107974

		3		11		2005		9		11		22		0		110001		-1.189		0.097		1.421		35		34		30		15		1444.9		200.1		-0.4		0.1		3.164		10.42		0		14449		1.193		274.66		185.5362767763

		3		11		2005		9		11		25		0		110001		-1.155		0.036		0.623		35		34		30		15		1444.9		197.4		-0.5		0.1		3.497		10.43		0		14449		1.156		271.79		131.2802346128

		3		11		2005		9		11		28		0		110001		-1.225		-0.034		0.63		35		34		30		15		1444.9		195		-0.4		0.1		3.358		10.43		0		14449		1.225		268.41		137.7926340557

		3		11		2005		9		11		31		0		110001		-1.196		-0.053		0.909		35		34		30		15		1444.9		193.6		-0.4		0.1		3.474		10.43		0		14449		1.197		267.46		150.3165326902

		3		11		2005		9		11		34		0		110001		-1.123		-0.022		0.704		35		34		30		15		1444.9		192.4		-0.4		0.1		3.404		10.43		0		14449		1.123		268.88		132.560514483

		3		11		2005		9		11		37		0		110001		-1.046		-0.154		1.069		35		34		30		15		1445		191.4		-0.5		0.1		3.397		10.44		0		14450		1.057		261.62		150.3526853768

		3		11		2005		9		11		40		0		110001		-1.097		-0.074		1.237		35		34		30		15		1445		190.9		-0.4		0.1		3.621		10.44		0		14450		1.099		266.14		165.5008761306

		3		11		2005		9		11		43		0		110001		-1.1		-0.227		1.29		35		34		30		15		1445		190.2		-0.4		0.1		3.42		10.44		0		14450		1.123		258.34		171.0447017595

		3		11		2005		9		11		46		0		110001		-1.122		-0.092		0.854		35		34		30		15		1445		190		-0.4		0.1		3.257		10.44		0		14450		1.126		265.31		141.3033616019

		3		11		2005		9		11		49		0		110001		-1.133		-0.114		1.246		35		34		30		15		1445		189.9		-0.4		0.1		3.567		10.45		0		14450		1.139		264.25		168.7957641649

		3		11		2005		9		11		52		0		110001		-1.143		-0.088		1.013		35		34		30		15		1445		189.8		-0.4		0.1		3.296		10.45		0		14450		1.146		265.6		152.9824172904

		3		11		2005		9		11		55		0		110001		-1.06		-0.064		0.514		35		34		30		15		1445		189.9		-0.4		0.1		3.443		10.45		0		14450		1.062		266.54		117.9784726126

		3		11		2005		9		11		58		0		110001		-1.172		-0.127		1.214		35		34		30		15		1445		190		-0.4		0.1		3.466		10.45		0		14450		1.179		263.82		169.2190592102

		3		11		2005		9		12		1		0		110001		-0.977		-0.241		1.098		35		34		30		15		1445.1		190.3		-0.4		0.1		3.451		10.46		0		14451		1.006		256.14		148.9366979626

		3		11		2005		9		12		4		0		110001		-1.186		-0.08		1.053		35		34		30		15		1445.1		190.4		-0.4		0.1		3.335		10.46		0		14451		1.189		266.14		158.8019206433

		3		11		2005		9		12		7		0		110001		-1.162		-0.09		1.658		35		34		30		15		1445.1		190.7		-0.5		0.1		3.412		10.46		0		14451		1.165		265.57		202.6649451681

		3		11		2005		9		12		10		0		110001		-1.121		-0.173		1.063		35		34		30		15		1445.1		191.2		-0.4		0.1		3.466		10.47		0		14451		1.134		261.23		155.4522113062

		3		11		2005		9		12		13		0		110001		-1.143		-0.054		0.663		35		34		30		15		1445.1		191.7		-0.4		0.1		3.397		10.47		0		14451		1.144		267.3		132.2472684028

		3		11		2005		9		12		16		0		110001		-1.188		-0.088		0.748		35		34		30		15		1445.1		192.3		-0.4		0.1		3.629		10.47		0		14451		1.191		265.76		140.6624327957

		3		11		2005		9		12		19		0		110001		-1.174		-0.061		1.637		35		34		30		15		1445.1		192.8		-0.4		0.1		3.404		10.47		0		14451		1.176		267.03		201.5382345859

		3		11		2005		9		12		22		0		110001		-1.146		-0.055		1.084		35		34		30		15		1445.2		193.5		-0.4		0.1		3.242		10.48		0		14452		1.147		267.25		157.8415978125

		3		11		2005		9		12		25		0		110001		-1.167		-0.034		0.776		35		34		30		15		1445.2		194.4		-0.4		0.1		3.474		10.48		0		14452		1.167		268.33		140.1863402761

		3		11		2005		9		12		28		0		110001		-1.128		0.013		0.955		35		34		30		15		1445.2		195.2		-0.4		0.1		3.42		10.48		0		14452		1.128		270.66		147.8031799387

		3		11		2005		9		12		31		0		110001		-1.103		0.03		1.094		35		34		30		15		1445.2		196.2		-0.4		0.1		3.675		10.48		0		14452		1.103		271.56		155.3816269705

		3		11		2005		9		12		34		0		110001		-1.069		-0.046		0.222		35		34		30		15		1445.2		197.1		-0.4		0.1		3.598		10.49		0		14452		1.07		267.54		109.2776738405

		3		11		2005		9		12		37		0		110001		-1.163		0.06		0.813		35		34		30		15		1445.2		198.4		-0.4		0.1		3.667		10.49		0		14452		1.165		272.95		142.0259835382

		3		11		2005		9		12		40		0		110001		-1.095		0.09		1.022		35		34		30		15		1445.2		198.9		-0.4		0.1		3.644		10.49		0		14452		1.099		274.7		150.0536237483

		3		11		2005		9		12		43		0		110001		-1.162		0.095		1.134		35		34		30		15		1445.2		200.3		-0.4		0.1		3.729		10.49		0		14452		1.166		274.67		162.6414768748

		3		11		2005		9		12		46		0		110001		-1.183		0.107		1.039		35		34		30		15		1445.3		201		-0.4		0.1		3.327		10.5		0		14453		1.188		275.17		157.811881682

		3		11		2005		9		12		49		0		110001		-1.165		0.144		1.581		35		34		30		15		1445.3		202.2		-0.4		0.1		3.52		10.5		0		14453		1.174		277.05		196.9142452947

		3		11		2005		9		12		52		0		110001		-1.164		0.104		1.303		35		34		30		15		1445.3		203.2		-0.4		0.1		3.652		10.5		0		14453		1.169		275.11		175.0291689976

		3		11		2005		9		12		55		0		110001		-1.084		0.198		0.578		35		34		30		15		1445.3		204.2		-0.4		0.1		3.28		10.51		0		14453		1.102		280.35		124.4324716463

		3		11		2005		9		12		58		0		110001		-1.09		0.183		1.426		35		34		30		15		1445.3		205.1		-0.4		0.1		3.582		10.51		0		14453		1.105		279.53		180.4179869082

		3		11		2005		9		13		1		0		110001		-1.032		0.255		0.554		35		34		30		15		1445.3		206.2		-0.4		0.1		3.451		10.51		0		14453		1.063		283.88		119.8734749642

		3		11		2005		9		13		4		0		110001		-1.072		0.225		1.073		35		34		30		15		1445.3		207		-0.4		0.1		3.42		10.51		0		14453		1.095		281.85		153.3342101424

		3		11		2005		9		13		7		0		110001		-1.135		0.131		0.843		35		34		30		15		1445.3		207.8		-0.4		0.1		3.528		10.51		0		14453		1.143		276.58		141.9871473057

		3		11		2005		9		13		10		0		110001		-1.046		0.27		1.228		35		34		30		15		1445.3		208.4		-0.4		0.1		3.605		10.52		0		14453		1.08		284.47		163.554272338

		3		11		2005		9		13		13		0		110001		-1.154		0.269		1.077		35		34		30		15		1445.3		209.2		-0.4		0.1		3.342		10.52		0		14453		1.185		283.12		160.1251385636

		3		11		2005		9		13		16		0		110001		-1.147		0.281		0.993		35		34		30		15		1445.3		209.3		-0.4		0.1		3.288		10.52		0		14453		1.181		283.77		154.2925468064

		3		11		2005		9		13		19		0		110001		-1.108		0.151		1.138		35		34		30		15		1445.3		209.6		-0.4		0.1		3.497		10.53		0		14453		1.118		277.76		159.546513594

		3		11		2005		9		13		22		0		110001		-1.042		0.3		1.168		35		34		30		15		1445.3		209.8		-0.4		0.1		3.528		10.53		0		14453		1.084		286.06		159.3733980312

		3		11		2005		9		13		25		0		110001		-1.068		0.296		0.769		35		34		30		15		1445.3		209.8		-0.4		0.1		3.474		10.53		0		14453		1.108		285.49		134.8925868979

		3		11		2005		9		13		28		0		110001		-1.084		0.29		0.922		35		34		30		15		1445.3		209.4		-0.4		0.1		3.528		10.53		0		14453		1.122		284.98		145.2322278284

		3		11		2005		9		13		31		0		110001		-1.075		0.271		0.391		35		34		30		15		1445.3		208.8		-0.4		0.1		3.559		10.54		0		14453		1.109		284.15		117.556241859

		3		11		2005		9		13		34		0		110001		-1.109		0.255		1.303		35		34		30		15		1445.3		208.2		-0.4		0.1		3.621		10.54		0		14453		1.138		282.95		172.9946530966

		3		11		2005		9		13		37		0		110001		-1.083		0.219		1.156		35		34		30		15		1445.3		207.5		-0.4		0.1		3.714		10.54		0		14453		1.105		281.43		159.9120383211

		3		11		2005		9		13		40		0		110001		-1.134		0.209		1.274		35		34		30		15		1445.3		206.5		-0.4		0.1		3.598		10.54		0		14453		1.153		280.44		171.8346007066

		3		11		2005		9		13		43		0		110001		-1.146		0.221		0.754		35		34		30		15		1445.4		205.7		-0.4		0.1		3.412		10.55		0		14454		1.167		280.92		138.9486595833

		3		11		2005		9		13		46		0		110001		-1.161		0.152		1.142		35		34		30		15		1445.4		204.5		-0.4		0.1		3.629		10.55		0		14454		1.171		277.46		163.5600501345

		3		11		2005		9		13		49		0		110001		-1.097		0.186		1.362		35		34		30		15		1445.4		203.4		-0.4		0.1		3.536		10.55		0		14454		1.113		279.62		175.8706627042

		3		11		2005		9		13		52		0		110001		-1.167		0.121		1.316		35		34		30		15		1445.4		202.5		-0.4		0.1		3.605		10.55		0		14454		1.173		275.92		176.3061541751

		3		11		2005		9		13		55		0		110001		-1.112		0.142		1.541		35		34		30		15		1445.4		201.4		-0.4		0.1		3.319		10.56		0		14454		1.121		277.28		190.5620371428

		3		11		2005		9		13		58		0		110001		-1.083		0.093		0.931		35		34		30		15		1445.4		200.3		-0.4		0.1		3.791		10.56		0		14454		1.087		274.91		143.1187968088

		3		11		2005		9		14		1		0		110001		-1.055		0.143		1.393		35		34		30		15		1445.4		199.2		-0.4		0.1		3.644		10.56		0		14454		1.065		277.72		175.3260676568

		3		11		2005		9		14		4		0		110001		-1.017		0.003		0.738		35		34		30		15		1445.5		198		-0.4		0.1		3.59		10.57		0		14455		1.017		270.17		125.6559588718

		3		11		2005		9		14		7		0		110001		-1.168		0.021		1.2		35		34		30		15		1445.5		196.7		-0.4		0.1		3.559		10.57		0		14455		1.168		271.03		167.4713408318

		3		11		2005		9		14		10		0		110001		-1.127		-0.001		1.217		35		34		30		15		1445.5		195.7		-0.4		0.1		3.443		10.57		0		14455		1.127		269.95		165.8679896785

		3		11		2005		9		14		13		0		110001		-1.183		-0.015		1.192		35		34		30		15		1445.5		194.8		-0.4		0.1		3.443		10.57		0		14455		1.183		269.27		167.9457650553

		3		11		2005		9		14		16		0		110001		-1.079		-0.009		1.131		35		34		30		15		1445.5		193.7		-0.4		0.1		3.226		10.57		0		14455		1.079		269.52		156.3164418735

		3		11		2005		9		14		19		0		110001		-1.096		-0.143		1.059		35		34		30		15		1445.5		192.9		-0.4		0		3.234		10.58		0		14455		1.105		262.57		153.0733810955

		3		11		2005		9		14		22		0		110001		-1.122		-0.04		0.553		35		34		30		15		1445.5		191.7		-0.4		0.1		3.25		10.58		0		14455		1.123		267.96		125.1516280358

		3		11		2005		9		14		25		0		110001		-1.096		-0.091		1.331		35		34		30		15		1445.5		190.7		-0.4		0.1		3.126		10.58		0		14455		1.1		265.25		172.6574064441

		3		11		2005		9		14		28		0		110001		-1.078		-0.066		1.039		35		34		30		15		1445.5		189.6		-0.4		0.1		3.458		10.58		0		14455		1.08		266.5		149.8653061919

		3		11		2005		9		14		31		0		110001		-1.129		-0.15		1.422		35		34		30		15		1445.5		188.6		-0.3		0.1		3.598		10.59		0		14455		1.139		262.43		182.1874035163

		3		11		2005		9		14		34		0		110001		-1.099		-0.15		0.716		35		34		30		15		1445.5		187.6		-0.4		0.1		3.466		10.59		0		14455		1.109		262.23		132.021096799

		3		11		2005		9		14		37		0		110001		-1.066		-0.141		0.914		35		34		30		15		1445.5		186.4		-0.4		0.1		3.397		10.59		0		14455		1.075		262.47		141.1252280778

		3		11		2005		9		14		40		0		110001		-1.071		-0.163		1.511		35		34		30		15		1445.5		185.4		-0.4		0.1		3.373		10.59		0		14455		1.083		261.35		185.922860348

		3		11		2005		9		14		43		0		110001		-1.147		-0.252		1.758		35		34		30		15		1445.6		184.3		-0.4		0.1		3.435		10.6		0		14456		1.174		257.61		211.4161062928

		3		11		2005		9		14		46		0		110001		-1.085		-0.184		1.126		35		34		30		15		1445.6		183.3		-0.4		0.1		3.458		10.6		0		14456		1.1		260.38		157.4470387146

		3		11		2005		9		14		49		0		110001		-1.071		-0.273		1.042		35		34		30		15		1445.6		182.2		-0.4		0.1		3.598		10.6		0		14456		1.105		255.7		151.8991112548

		3		11		2005		9		14		52		0		110001		-1.123		-0.325		1.122		35		34		30		15		1445.6		181.3		-0.4		0.1		3.575		10.6		0		14456		1.169		253.86		162.0382053714

		3		11		2005		9		14		55		0		110001		-1.121		-0.326		1.38		35		34		30		15		1445.6		180.2		-0.4		0.1		3.505		10.61		0		14456		1.167		253.78		180.7572128575

		3		11		2005		9		14		58		0		110001		-1.045		-0.281		0.858		35		34		30		15		1445.6		179.1		-0.4		0.1		3.513		10.61		0		14456		1.082		254.95		138.0996017373

		3		11		2005		9		15		1		0		110001		-1.057		-0.337		0.791		35		34		30		15		1445.6		177.9		-0.4		0.1		3.559		10.61		0		14456		1.109		252.32		136.2534036272

		3		11		2005		9		15		4		0		110001		-1.017		-0.312		1.407		35		34		30		15		1445.6		176.9		-0.4		0.1		3.675		10.61		0		14456		1.064		252.94		176.3882649158

		3		11		2005		9		15		7		0		110001		-0.961		-0.438		1.076		35		34		30		15		1445.7		176		-0.4		0.1		3.667		10.62		0		14457		1.056		245.5		150.7693934458

		3		11		2005		9		15		10		0		110001		-1.035		-0.38		1.288		35		34		30		15		1445.7		175		-0.3		0.1		3.528		10.62		0		14457		1.103		249.84		169.5455396051

		3		11		2005		9		15		13		0		110001		-1.006		-0.554		0.848		35		34		30		15		1445.7		173.9		-0.3		0.1		3.52		10.62		0		14457		1.148		241.16		142.7604987383

		3		11		2005		9		15		16		0		110001		-1.024		-0.417		1.225		35		34		30		15		1445.7		173		-0.4		0.1		3.435		10.62		0		14457		1.106		247.84		165.0178778193

		3		11		2005		9		15		19		0		110001		-1.035		-0.456		1.331		35		34		30		15		1445.7		172.1		-0.4		0.1		3.435		10.62		0		14457		1.131		246.22		174.6631615424

		3		11		2005		9		15		22		0		110001		-0.983		-0.376		0.392		35		34		30		15		1445.7		171.2		-0.4		0.1		3.52		10.63		0		14457		1.052		249.07		112.3089043665

		3		11		2005		9		15		25		0		110001		-1.037		-0.484		0.969		35		34		30		15		1445.7		170.4		-0.3		0.1		3.381		10.63		0		14457		1.144		244.98		149.9528592592

		3		11		2005		9		15		28		0		110001		-1.02		-0.496		1.283		35		34		30		15		1445.7		169.5		-0.4		0.1		3.466		10.63		0		14457		1.134		244.07		171.2455838847

		3		11		2005		9		15		31		0		110001		-1.04		-0.525		0.938		35		34		30		15		1445.7		168.5		-0.4		0.1		3.474		10.63		0		14457		1.165		243.22		149.5683455815

		3		11		2005		9		15		34		0		110001		-0.974		-0.486		1.578		35		34		30		15		1445.8		167.7		-0.4		0.1		3.428		10.64		0		14458		1.089		243.48		191.7017475142

		3		11		2005		9		15		37		0		110001		-0.996		-0.57		1.656		35		34		30		15		1445.8		166.7		-0.4		0.1		3.28		10.64		0		14458		1.148		240.22		201.4758546328

		3		11		2005		9		15		40		0		110001		-0.93		-0.497		1.301		35		34		30		15		1445.8		165.9		-0.4		0.1		3.358		10.64		0		14458		1.054		241.88		167.4667131104

		3		11		2005		9		15		43		0		110001		-0.873		-0.622		1.171		35		34		30		15		1445.8		165		-0.4		0.1		3.397		10.64		0		14458		1.072		234.53		158.7530787103

		3		11		2005		9		15		46		0		110001		-0.899		-0.53		1.144		35		33		30		15		1445.8		164.1		-0.4		0.1		3.172		10.65		0		14458		1.044		239.48		154.8495075872

		3		11		2005		9		15		49		0		110001		-0.936		-0.562		1.08		35		34		30		15		1445.8		163.3		-0.4		0.1		3.482		10.65		0		14458		1.092		239.02		153.5688770552

		3		11		2005		9		15		52		0		110001		-0.955		-0.635		0.73		35		34		30		15		1445.8		162.3		-0.4		0.1		3.404		10.65		0		14458		1.147		236.38		135.9466807245

		3		11		2005		9		15		55		0		110001		-0.955		-0.664		1.582		35		34		30		15		1445.8		161.4		-0.4		0.1		3.366		10.65		0		14458		1.163		235.19		196.3579639332

		3		11		2005		9		15		58		0		110001		-0.855		-0.505		0.599		35		34		30		15		1445.9		160.7		-0.4		0.1		3.598		10.66		0		14459		0.993		239.43		115.9677110234

		3		11		2005		9		16		1		0		110001		-0.959		-0.684		2.074		35		34		30		15		1445.9		159.9		-0.4		0.1		3.559		10.66		0		14459		1.178		234.5		238.516519344

		3		11		2005		9		16		4		0		110001		-0.915		-0.676		1.181		35		34		30		15		1445.9		159.2		-0.4		0.1		3.497		10.66		0		14459		1.138		233.54		163.9805476268

		3		11		2005		9		16		7		0		110001		-0.877		-0.624		0.942		35		34		30		15		1445.9		158.7		-0.4		0.1		3.296		10.66		0		14459		1.076		234.57		143.0338771061

		3		11		2005		9		16		10		0		110001		-0.866		-0.606		1.287		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.52		10.67		0		14459		1.057		235.02		166.5401152876

		3		11		2005		9		16		13		0		110001		-0.897		-0.664		1.809		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.443		10.67		0		14459		1.116		233.49		212.5555456816

		3		11		2005		9		16		16		0		110001		-0.915		-0.692		0.966		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.768		10.67		0		14459		1.147		232.9		149.9748312218

		3		11		2005		9		16		19		0		110001		-0.883		-0.641		0.172		35		34		30		15		1445.9		158.5		-0.3		0.1		3.505		10.67		0		14459		1.091		234.02		110.4605812043

		3		11		2005		9		16		22		0		110001		-0.891		-0.592		0.84		35		34		30		15		1445.9		158.9		-0.3		0.1		3.242		10.67		0		14459		1.07		236.4		136.0126832321

		3		11		2005		9		16		25		0		110001		-0.919		-0.636		1.68		35		34		30		15		1445.9		159.8		-0.4		0.1		3.621		10.68		0		14459		1.118		235.31		201.7785171915

		3		11		2005		9		16		28		0		110001		-0.929		-0.654		0.93		35		33		30		15		1445.9		160.6		-0.4		0.1		3.776		10.68		0		14459		1.136		234.86		146.8215583625

		3		11		2005		9		16		31		0		110001		-0.895		-0.561		0.961		35		34		30		15		1445.9		161.8		-0.4		0.1		3.559		10.68		0		14459		1.056		237.92		142.8029061329

		3		11		2005		9		16		34		0		110001		-0.932		-0.531		0.917		35		34		30		15		1445.9		163		-0.3		0.1		3.528		10.68		0		14459		1.073		240.33		141.1195946706

		3		11		2005		9		16		37		0		110001		-0.889		-0.453		1.281		35		34		30		15		1446		164.4		-0.3		0.1		3.412		10.69		0		14460		0.998		243		162.3727501769

		3		11		2005		9		16		40		0		110001		-0.944		-0.479		1.024		35		34		30		15		1446		166.1		-0.4		0.1		3.636		10.69		0		14460		1.059		243.1		147.2804467674

		3		11		2005		9		16		43		0		110001		-0.96		-0.497		1.104		35		34		30		15		1446		167.7		-0.4		0.1		3.575		10.69		0		14460		1.081		242.63		154.5129444416

		3		11		2005		9		16		46		0		110001		-0.946		-0.413		0.727		35		34		30		15		1446		169.1		-0.4		0.1		3.652		10.69		0		14460		1.032		246.42		126.2542672546

		3		11		2005		9		16		49		0		110001		-0.993		-0.451		1.365		35		34		30		15		1446		170.6		-0.3		0.1		3.551		10.69		0		14460		1.091		245.57		174.7190602081

		3		11		2005		9		16		52		0		110001		-1.04		-0.486		1.322		35		34		30		15		1446		172		-0.4		0.1		3.691		10.7		0		14460		1.148		244.95		175.0851221549

		3		11		2005		9		16		55		0		110001		-0.924		-0.284		0.889		35		34		30		15		1446		173.2		-0.4		0.1		3.474		10.7		0		14460		0.967		252.91		131.3298518997

		3		11		2005		9		16		58		0		110001		-1		-0.367		1.277		35		34		30		15		1446		174.3		-0.4		0.1		3.551		10.7		0		14460		1.065		249.85		166.2954599501

		3		11		2005		9		17		1		0		110001		-1.033		-0.395		0.985		35		34		30		15		1446		175.2		-0.4		0.1		3.458		10.7		0		14460		1.106		249.07		148.0992572567

		3		11		2005		9		17		4		0		110001		-1.023		-0.342		1.54		35		34		30		15		1446.1		175.8		-0.4		0.1		3.466		10.71		0		14461		1.079		251.51		188.0184299477

		3		11		2005		9		17		7		0		110001		-0.934		-0.223		1.278		35		34		30		15		1446.1		176.4		-0.4		0.1		3.335		10.71		0		14461		0.96		256.57		159.8552157422

		3		11		2005		9		17		10		0		110001		-0.983		-0.275		0.739		35		34		30		15		1446.1		176.7		-0.4		0.1		3.66		10.71		0		14461		1.021		254.37		126.0172607225

		3		11		2005		9		17		13		0		110001		-1.086		-0.346		1.308		35		34		30		15		1446.1		176.9		-0.4		0.1		3.528		10.71		0		14461		1.14		252.33		173.4928240591

		3		11		2005		9		17		16		0		110001		-1.035		-0.308		1.163		35		34		30		15		1446.1		177		-0.3		0.1		3.636		10.72		0		14461		1.08		253.43		158.702804008

		3		11		2005		9		17		19		0		110001		-1.083		-0.35		1.593		35		34		30		15		1446.1		176.9		-0.4		0.1		3.242		10.72		0		14461		1.138		252.09		195.7814597964

		3		11		2005		9		17		22		0		110001		-1.052		-0.383		1.106		35		34		30		15		1446.1		176.7		-0.4		0.1		3.683		10.72		0		14461		1.12		250		157.3730917279

		3		11		2005		9		17		25		0		110001		-1.029		-0.33		1.576		35		34		30		15		1446.1		176.4		-0.5		0.1		3.582		10.72		0		14461		1.081		252.22		191.0894293256

		3		11		2005		9		17		28		0		110001		-0.94		-0.248		0.715		35		34		30		15		1446.1		176.1		-0.3		0.1		3.605		10.72		0		14461		0.972		255.22		120.6784570667

		3		11		2005		9		17		31		0		110001		-0.937		-0.236		1.016		35		34		30		15		1446.2		175.5		-0.3		0.1		3.613		10.73		0		14462		0.966		255.86		140.2113048224

		3		11		2005		9		17		34		0		110001		-0.98		-0.283		0.897		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.2		0.1		3.636		10.73		0		14462		1.02		253.89		135.834384454

		3		11		2005		9		17		37		0		110001		-0.981		-0.322		1.752		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.3		0.1		3.598		10.73		0		14462		1.032		251.83		203.3604927217

		3		11		2005		9		17		40		0		110001		-1.022		-0.37		1.652		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.497		10.73		0		14462		1.087		250.1		197.7495385582

		3		11		2005		9		17		43		0		110001		-1.021		-0.362		1.252		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.28		10.73		0		14462		1.083		250.48		165.5593247147

		3		11		2005		9		17		46		0		110001		-0.99		-0.35		0.789		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.3		0.1		3.598		10.74		0		14462		1.05		250.53		131.3438616761

		3		11		2005		9		17		49		0		110001		-1.034		-0.377		1.661		35		33		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.629		10.74		0		14462		1.101		249.97		199.2537578065

		3		11		2005		9		17		52		0		110001		-0.997		-0.347		1.581		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.474		10.74		0		14462		1.056		250.81		190.1046816888

		3		11		2005		9		17		55		0		110001		-1.016		-0.326		0.889		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.265		10.74		0		14462		1.067		252.21		138.883152326

		3		11		2005		9		17		58		0		110001		-1.023		-0.358		1.429		35		33		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.474		10.75		0		14463		1.084		250.71		179.3525578295

		3		11		2005		9		18		1		0		110001		-1.002		-0.331		1.647		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.25		10.75		0		14463		1.055		251.72		195.60608375

		3		11		2005		9		18		4		0		110001		-0.986		-0.309		1.823		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.311		10.75		0		14463		1.033		252.6		209.5472739026

		3		11		2005		9		18		7		0		110001		-1.047		-0.354		1.314		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.575		10.75		0		14463		1.105		251.32		171.7009318554

		3		11		2005		9		18		10		0		110001		-1.048		-0.415		1.382		35		34		30		15		1446.3		175.3		-0.4		0.1		3.412		10.75		0		14463		1.127		248.4		178.3382460383

		3		11		2005		9		18		13		0		110001		-0.995		-0.304		0.32		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.3		0.1		3.28		10.76		0		14463		1.04		253.01		108.8504019285

		3		11		2005		9		18		16		0		110001		-1.077		-0.439		0.848		35		34		30		15		1446.3		175.1		-0.4		0.1		3.35		10.76		0		14463		1.163		247.82		143.935888506

		3		11		2005		9		18		19		0		110001		-1.002		-0.34		1.814		34		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.59		10.76		0		14463		1.058		251.26		210.0047618508

		3		11		2005		9		18		22		0		110001		-1.001		-0.343		1.141		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.3		0.1		3.133		10.76		0		14463		1.058		251.09		155.6126922844

		3		11		2005		9		18		25		0		110001		-1.009		-0.348		1.184		35		34		30		15		1446.3		175.3		-0.4		0.1		3.304		10.77		0		14463		1.067		250.97		159.4064302342

		3		11		2005		9		18		28		0		110001		-1.019		-0.351		0.822		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.52		10.77		0		14463		1.078		250.99		135.5450478623

		3		11		2005		9		18		31		0		110001		-0.954		-0.251		1.284		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.667		10.77		0		14463		0.986		255.26		161.9188994528

		3		11		2005		9		18		34		0		110001		-1.02		-0.356		1.154		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.629		10.77		0		14463		1.08		250.76		158.0775758923

		3		11		2005		9		18		37		0		110001		-0.999		-0.323		1.128		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.629		10.78		0		14464		1.05		252.08		154.1010707296

		3		11		2005		9		18		40		0		110001		-0.994		-0.31		0.959		35		33		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.621		10.78		0		14464		1.041		252.68		141.5562432392

		3		11		2005		9		18		43		0		110001		-1.017		-0.362		1.292		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.598		10.78		0		14464		1.08		250.41		168.362614615

		3		11		2005		9		18		46		0		110001		-1.027		-0.382		0.506		35		34		30		15		1446.4		175.3		-0.4		0.1		3.737		10.78		0		14464		1.096		249.6		120.6933718147

		3		11		2005		9		18		49		0		110001		-0.983		-0.347		1.514		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.567		10.78		0		14464		1.042		250.56		183.8176814129

		3		11		2005		9		18		52		0		110001		-0.999		-0.336		1.192		35		34		29		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.497		10.79		0		14464		1.054		251.41		159.1150841372

		3		11		2005		9		18		55		0		110001		-1.014		-0.344		0.886		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.79		0		14464		1.071		251.26		138.9794229374

		3		11		2005		9		18		58		0		110001		-0.984		-0.296		0.932		35		34		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.675		10.79		0		14464		1.028		253.26		138.7262051669

		3		11		2005		9		19		1		0		110001		-0.948		-0.276		0.858		35		34		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.458		10.79		0		14464		0.987		253.77		130.806880553

		3		11		2005		9		19		4		0		110001		-0.968		-0.306		1.02		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.226		10.79		0		14464		1.015		252.46		143.9117785312

		3		11		2005		9		19		7		0		110001		-0.954		-0.292		0.715		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.59		10.8		0		14464		0.998		252.98		122.7438389493

		3		11		2005		9		19		10		0		110001		-0.936		-0.274		1.12		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.435		10.8		0		14464		0.975		253.68		148.5116830421

		3		11		2005		9		19		13		0		110001		-0.957		-0.298		0.72		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.528		10.8		0		14464		1.002		252.7		123.4120334489

		3		11		2005		9		19		16		0		110001		-0.965		-0.332		1.585		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.095		10.8		0		14464		1.021		251.01		188.5119094381

		3		11		2005		9		19		19		0		110001		-1.026		-0.391		1.013		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.397		10.8		0		14464		1.098		249.14		149.3896248071

		3		11		2005		9		19		22		0		110001		-0.948		-0.294		1.839		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.482		10.81		0		14464		0.993		252.77		208.9751420624

		3		11		2005		9		19		25		0		110001		-0.999		-0.351		1.352		35		33		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.575		10.81		0		14464		1.059		250.64		171.7296130549

		3		11		2005		9		19		28		0		110001		-1.063		-0.41		1.31		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.265		10.81		0		14464		1.139		248.91		173.6136227374

		3		11		2005		9		19		31		0		110001		-0.995		-0.367		1.661		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.188		10.81		0		14464		1.061		249.75		197.069404018

		3		11		2005		9		19		34		0		110001		-0.939		-0.297		0.668		35		34		30		15		1446.5		175		-0.4		0.1		3.536		10.82		0		14465		0.985		252.45		119.0022688859

		3		11		2005		9		19		37		0		110001		-1.008		-0.378		1.611		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.52		10.82		0		14465		1.077		249.44		193.7593610642

		3		11		2005		9		19		40		0		110001		-1.015		-0.368		1.193		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.389		10.82		0		14465		1.08		250.07		160.9005282776

		3		11		2005		9		19		43		0		110001		-0.968		-0.306		1.038		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.551		10.82		0		14465		1.015		252.46		145.1931127843

		3		11		2005		9		19		46		0		110001		-0.995		-0.362		0.849		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.513		10.82		0		14465		1.059		250.01		135.7155112727

		3		11		2005		9		19		49		0		110001		-0.992		-0.348		1.069		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		10.83		0		14465		1.051		250.67		149.930950774

		3		11		2005		9		19		52		0		110001		-0.948		-0.271		0.697		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.544		10.83		0		14465		0.986		254.05		120.7457659713

		3		11		2005		9		19		55		0		110001		-0.9		-0.226		1.889		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.83		0		14465		0.928		255.9		210.4613266137

		3		11		2005		9		19		58		0		110001		-0.98		-0.351		1.231		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.311		10.83		0		14465		1.041		250.29		161.2129647392

		3		11		2005		9		20		1		0		110001		-1		-0.369		1.314		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.273		10.83		0		14465		1.066		249.75		169.1968380319

		3		11		2005		9		20		4		0		110001		-0.988		-0.348		1.132		35		34		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.35		10.84		0		14465		1.047		250.6		154.2294394725

		3		11		2005		9		20		7		0		110001		-0.981		-0.339		1.529		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.629		10.84		0		14465		1.038		250.94		184.8005140685

		3		11		2005		9		20		10		0		110001		-0.935		-0.266		1.216		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.3		0.1		3.482		10.84		0		14465		0.972		254.12		155.6803455803

		3		11		2005		9		20		13		0		110001		-0.906		-0.255		0.932		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.428		10.84		0		14465		0.941		254.28		132.4569741463

		3		11		2005		9		20		16		0		110001		-0.999		-0.332		1.273		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.489		10.84		0		14465		1.053		251.62		165.18940644

		3		11		2005		9		20		19		0		110001		-0.971		-0.322		1.291		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.3		0.1		3.35		10.85		0		14466		1.023		251.65		164.7181228645

		3		11		2005		9		20		22		0		110001		-1.046		-0.417		0.754		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.358		10.85		0		14466		1.126		248.26		135.5183013471

		3		11		2005		9		20		25		0		110001		-0.96		-0.298		1.044		35		34		30		15		1446.6		175.2		-0.3		0.1		3.559		10.85		0		14466		1.005		252.75		144.9254981016

		3		11		2005		9		20		28		0		110001		-0.971		-0.326		1.955		35		34		30		15		1446.6		175.2		-0.3		0.1		3.497		10.85		0		14466		1.024		251.44		220.7066378703

		3		11		2005		9		20		31		0		110001		-0.951		-0.267		1.286		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.85		0		14466		0.988		254.32		162.156899329

		3		11		2005		9		20		34		0		110001		-1.004		-0.373		0.699		35		33		30		15		1446.6		175.2		-0.4		0.1		3.667		10.86		0		14466		1.071		249.62		127.8962861071

		3		11		2005		9		20		37		0		110001		-0.947		-0.297		0.76		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.451		10.86		0		14466		0.992		252.59		125.0047199109

		3		11		2005		9		20		40		0		110001		-0.977		-0.339		0.726		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.691		10.86		0		14466		1.034		250.86		126.3537098783

		3		11		2005		9		20		43		0		110001		-0.997		-0.368		1.536		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.667		10.86		0		14466		1.063		249.74		186.7813962899

		3		11		2005		9		20		46		0		110001		-0.947		-0.284		1.012		34		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.443		10.87		0		14467		0.989		253.31		141.4782315411

		3		11		2005		9		20		49		0		110001		-1.005		-0.35		1.059		35		34		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.443		10.87		0		14467		1.064		250.8		150.133473949

		3		11		2005		9		20		52		0		110001		-0.91		-0.253		0.781		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.52		10.87		0		14467		0.945		254.46		122.5589654003

		3		11		2005		9		20		55		0		110001		-0.918		-0.278		1.098		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.605		10.87		0		14467		0.959		253.15		145.7947872868

		3		11		2005		9		20		58		0		110001		-0.957		-0.288		1.58		35		33		30		15		1446.7		175.2		-0.3		0.1		3.551		10.87		0		14467		0.999		253.25		186.9543527174

		3		11		2005		9		21		1		0		110001		-0.964		-0.315		1.255		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.536		10.87		0		14467		1.014		251.9		161.3550742927

		3		11		2005		9		21		4		0		110001		-0.964		-0.317		1.266		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.528		10.88		0		14467		1.015		251.8		162.2510708747

		3		11		2005		9		21		7		0		110001		-0.995		-0.335		1.931		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.652		10.88		0		14467		1.05		251.39		219.7956096013

		3		11		2005		9		21		10		0		110001		-0.934		-0.294		0.692		35		34		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.513		10.88		0		14467		0.979		252.53		119.902293556

		3		11		2005		9		21		13		0		110001		-0.992		-0.366		1.121		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.412		10.88		0		14467		1.057		249.75		154.0993510694

		3		11		2005		9		21		16		0		110001		-1.014		-0.397		0.948		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.373		10.89		0		14468		1.089		248.62		144.3782878414

		3		11		2005		9		21		19		0		110001		-0.921		-0.286		1.397		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.3		0.1		3.838		10.89		0		14468		0.964		252.75		169.7541162977

		3		11		2005		9		21		22		0		110001		-0.941		-0.312		1.164		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.3		0.1		3.544		10.89		0		14468		0.991		251.66		152.8960758162

		3		11		2005		9		21		25		0		110001		-0.911		-0.233		1.284		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.89		0		14468		0.94		255.65		159.1498036442

		3		11		2005		9		21		28		0		110001		-0.947		-0.286		0.651		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.482		10.89		0		14468		0.989		253.2		118.4232240737

		3		11		2005		9		21		31		0		110001		-0.989		-0.357		0.337		35		33		30		15		1446.8		175		-0.4		0.1		3.575		10.9		0		14468		1.051		250.15		110.4146276541

		3		11		2005		9		21		34		0		110001		-1.002		-0.353		1.183		35		33		30		15		1446.8		175		-0.4		0.1		3.544		10.9		0		14468		1.062		250.59		159.0000628931

		3		11		2005		9		21		37		0		110001		-0.965		-0.336		1.134		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.613		10.9		0		14468		1.022		250.8		152.6458974228

		3		11		2005		9		21		40		0		110001		-0.941		-0.314		0.906		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.489		10.9		0		14468		0.992		251.55		134.3470505817

		3		11		2005		9		21		43		0		110001		-1.006		-0.375		1.198		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.42		10.9		0		14468		1.074		249.56		160.8684244965

		3		11		2005		9		21		46		0		110001		-0.971		-0.324		1.128		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.381		10.91		0		14469		1.024		251.55		152.3220601226

		3		11		2005		9		21		49		0		110001		-1.033		-0.435		1.269		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.219		10.91		0		14469		1.121		247.16		169.3125807493

		3		11		2005		9		21		52		0		110001		-1.001		-0.394		1.175		34		34		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.242		10.91		0		14469		1.076		248.52		159.3066853588

		3		11		2005		9		21		55		0		110001		-0.911		-0.28		1.185		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.91		0		14469		0.953		252.91		152.0705757206

		3		11		2005		9		21		58		0		110001		-0.916		-0.285		1.599		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.126		10.91		0		14469		0.959		252.72		186.4693540505

		3		11		2005		9		22		1		0		110001		-0.907		-0.261		0.797		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.342		10.92		0		14469		0.944		253.95		123.530522544

		3		11		2005		9		22		4		0		110001		-0.974		-0.363		1.073		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.265		10.92		0		14469		1.039		249.56		149.3912313357

		3		11		2005		9		22		7		0		110001		-0.942		-0.358		0.975		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.381		10.92		0		14469		1.008		249.19		140.2195778057

		3		11		2005		9		22		10		0		110001		-0.885		-0.255		1.386		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.35		10.92		0		14469		0.921		253.93		166.4105164946

		3		11		2005		9		22		13		0		110001		-0.824		-0.185		1.408		35		34		29		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.211		10.92		0		14469		0.845		257.35		164.1848044126

		3		11		2005		9		22		16		0		110001		-0.957		-0.318		0.806		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.92		0		14469		1.008		251.62		129.0972114339

		3		11		2005		9		22		19		0		110001		-0.953		-0.324		1.107		35		34		29		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.188		10.93		0		14469		1.007		251.22		149.6206536545

		3		11		2005		9		22		22		0		110001		-0.956		-0.292		0.912		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.93		0		14469		1		253.02		135.3123793302

		3		11		2005		9		22		25		0		110001		-0.94		-0.323		1.542		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.544		10.93		0		14469		0.994		251.04		183.4582513816

		3		11		2005		9		22		28		0		110001		-0.977		-0.356		1.313		35		34		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.93		0		14469		1.04		249.98		167.4883279515

		3		11		2005		9		22		31		0		110001		-0.959		-0.341		0.778		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.474		10.93		0		14469		1.018		250.43		128.1111236388

		3		11		2005		9		22		34		0		110001		-0.999		-0.384		1.837		35		34		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.94		0		14470		1.07		248.97		212.6035277224

		3		11		2005		9		22		37		0		110001		-0.914		-0.293		1.557		35		34		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.373		10.94		0		14470		0.96		252.23		182.906916217

		3		11		2005		9		22		40		0		110001		-0.94		-0.311		1.78		35		33		30		15		1447		175.1		-0.3		0.1		3.366		10.94		0		14470		0.99		251.69		203.6840936352

		3		11		2005		9		22		43		0		110001		-0.943		-0.306		1.412		35		33		29		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.443		10.94		0		14470		0.991		252.02		172.5290989949

		3		11		2005		9		22		46		0		110001		-0.959		-0.309		1.395		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.404		10.94		0		14470		1.008		252.14		172.08099837

		3		11		2005		9		22		49		0		110001		-1.001		-0.377		0.878		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.381		10.95		0		14470		1.07		249.36		138.3840308706

		3		11		2005		9		22		52		0		110001		-0.984		-0.366		1.191		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.366		10.95		0		14470		1.05		249.6		158.7669046118

		3		11		2005		9		22		55		0		110001		-0.951		-0.311		0.795		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.304		10.95		0		14470		1.001		251.89		127.7946399502

		3		11		2005		9		22		58		0		110001		-0.894		-0.253		1.551		35		34		30		15		1447		175.1		-0.3		0.1		3.443		10.95		0		14470		0.929		254.2		180.7995022117

		3		11		2005		9		23		1		0		110001		-0.938		-0.332		0.904		35		33		30		15		1447		175.2		-0.3		0.1		3.304		10.95		0		14470		0.995		250.51		134.435263231

		3		11		2005		9		23		4		0		110001		-0.904		-0.287		1.876		35		33		30		15		1447.1		175.2		-0.4		0.1		3.335		10.96		0		14471		0.948		252.39		210.2132488689

		3		11		2005		9		23		7		0		110001		-0.909		-0.31		1.348		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.335		10.96		0		14471		0.96		251.17		165.5138966975

		3		11		2005		9		23		10		0		110001		-0.991		-0.381		1.229		35		34		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.96		0		14471		1.062		248.97		162.4094516954

		3		11		2005		9		23		13		0		110001		-0.934		-0.281		1.182		35		34		30		15		1447.1		175.2		-0.3		0.1		3.296		10.96		0		14471		0.975		253.26		153.2462397581

		3		11		2005		9		23		16		0		110001		-0.961		-0.336		1.052		35		34		30		15		1447.1		175.2		-0.3		0.1		3.598		10.96		0		14471		1.018		250.73		146.394023102

		3		11		2005		9		23		19		0		110001		-0.902		-0.278		0.871		35		33		29		15		1447.1		175.1		-0.3		0.1		3.474		10.97		0		14471		0.944		252.87		128.433990828

		3		11		2005		9		23		22		0		110001		-0.993		-0.37		1.561		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.66		10.97		0		14471		1.06		249.56		188.670877456

		3		11		2005		9		23		25		0		110001		-0.981		-0.335		0.901		35		34		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.188		10.97		0		14471		1.037		251.15		137.3458044499

		3		11		2005		9		23		28		0		110001		-0.959		-0.342		1.448		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.667		10.97		0		14471		1.018		250.37		177.0126831614

		3		11		2005		9		23		31		0		110001		-0.89		-0.249		0.371		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.567		10.98		0		14472		0.924		254.37		99.58624403

		3		11		2005		9		23		34		0		110001		-0.955		-0.343		1.107		35		33		29		15		1447.2		175.2		-0.4		0.1		3.59		10.98		0		14472		1.015		250.24		150.170669573

		3		11		2005		9		23		37		0		110001		-0.915		-0.292		0.9		35		33		30		15		1447.2		175		-0.4		0.1		3.505		10.98		0		14472		0.96		252.3		131.6240479548

		3		11		2005		9		23		40		0		110001		-0.973		-0.37		1.163		35		33		29		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.98		0		14472		1.041		249.18		156.083247019

		3		11		2005		9		23		43		0		110001		-1.035		-0.42		0.847		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.559		10.98		0		14472		1.117		247.91		140.1796704234

		3		11		2005		9		23		46		0		110001		-0.934		-0.304		1.103		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.559		10.98		0		14472		0.982		251.97		147.6949897593

		3		11		2005		9		23		49		0		110001		-0.911		-0.29		1.286		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.428		10.98		0		14472		0.956		252.34		160.244095055

		3		11		2005		9		23		52		0		110001		-0.978		-0.36		1.292		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.327		10.99		0		14472		1.042		249.79		165.992409465

		3		11		2005		9		23		55		0		110001		-0.804		-0.16		1.47		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.451		10.99		0		14472		0.82		258.74		168.3126852023

		3		11		2005		9		23		58		0		110001		-0.872		-0.241		0.527		35		33		29		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.327		10.99		0		14472		0.905		254.55		104.6992836652

		3		11		2005		9		24		1		0		110001		-0.881		-0.257		0.902		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.99		0		14472		0.918		253.74		128.678436422

		3		11		2005		9		24		4		0		110001		-0.917		-0.265		1.135		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.381		11		0		14473		0.955		253.88		148.3016857625

		3		11		2005		9		24		7		0		110001		-0.898		-0.279		1.538		35		33		29		15		1447.3		175		-0.3		0.1		3.544		11		0		14473		0.94		252.74		180.2689379788

		3		11		2005		9		24		10		0		110001		-0.944		-0.313		1.254		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.582		11		0		14473		0.995		251.66		160.0506482336

		3		11		2005		9		24		13		0		110001		-0.96		-0.361		1.233		35		33		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.273		11		0		14473		1.026		249.39		160.3811086132

		3		11		2005		9		24		16		0		110001		-0.915		-0.281		0.998		34		33		30		15		1447.3		175.2		-0.3		0.1		3.389		11		0		14473		0.957		252.93		138.2819583315

		3		11		2005		9		24		19		0		110001		-0.931		-0.289		1.137		35		33		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.42		11		0		14473		0.975		252.75		149.7681875433

		3		11		2005		9		24		22		0		110001		-0.929		-0.275		1.252		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.667		11.01		0		14473		0.969		253.51		158.3088753039

		3		11		2005		9		24		25		0		110001		-0.939		-0.303		0.881		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.613		11.01		0		14473		0.987		252.12		132.2758859354

		3		11		2005		9		24		28		0		110001		-0.885		-0.262		1.25		35		33		30		15		1447.3		175.2		-0.3		0.1		3.466		11.01		0		14473		0.923		253.51		155.3823992607

		3		11		2005		9		24		31		0		110001		-0.904		-0.298		0.728		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.389		11.01		0		14473		0.952		251.76		119.8333843301

		3		11		2005		9		24		34		0		110001		-0.929		-0.307		0.148		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.01		0		14473		0.978		251.71		98.9542318448

		3		11		2005		9		24		37		0		110001		-0.962		-0.355		1.345		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.66		11.02		0		14473		1.025		249.74		169.1299500384

		3		11		2005		9		24		40		0		110001		-0.946		-0.344		1.408		34		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.567		11.02		0		14473		1.007		250.02		173.081368148

		3		11		2005		9		24		43		0		110001		-0.869		-0.252		1.483		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.02		0		14473		0.905		253.83		173.722594961

		3		11		2005		9		24		46		0		110001		-0.874		-0.269		1.08		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.466		11.02		0		14473		0.914		252.89		141.514557555

		3		11		2005		9		24		49		0		110001		-0.918		-0.308		0.251		35		34		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.567		11.02		0		14473		0.968		251.45		100.0294456648

		3		11		2005		9		24		52		0		110001		-0.915		-0.276		0.183		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.443		11.02		0		14473		0.956		253.21		97.3082730296

		3		11		2005		9		24		55		0		110001		-0.875		-0.284		1.58		35		34		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.466		11.03		0		14474		0.92		252.02		182.8300030083

		3		11		2005		9		24		58		0		110001		-0.903		-0.288		1.286		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.03		0		14474		0.948		252.31		159.7544678561

		3		11		2005		9		25		1		0		110001		-0.964		-0.398		1.111		35		33		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.358		11.03		0		14474		1.043		247.57		152.3817902507

		3		11		2005		9		25		4		0		110001		-1.016		-0.415		1.135		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.288		11.03		0		14474		1.097		247.78		157.8830579891

		3		11		2005		9		25		7		0		110001		-0.893		-0.285		1.289		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.311		11.03		0		14474		0.937		252.3		159.3798920818

		3		11		2005		9		25		10		0		110001		-0.877		-0.244		1.63		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.397		11.03		0		14474		0.91		254.45		186.6966791349

		3		11		2005		9		25		13		0		110001		-0.88		-0.261		1.03		35		34		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.652		11.04		0		14474		0.918		253.48		137.9645244257

		3		11		2005		9		25		16		0		110001		-0.976		-0.371		1.193		35		34		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.489		11.04		0		14474		1.044		249.19		158.5391434315

		3		11		2005		9		25		19		0		110001		-0.856		-0.226		0.924		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.536		11.04		0		14474		0.885		255.21		127.968277319

		3		11		2005		9		25		22		0		110001		-0.953		-0.343		1.145		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.373		11.04		0		14474		1.013		250.21		152.8686691248

		3		11		2005		9		25		25		0		110001		-0.949		-0.352		0.816		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.04		0		14474		1.012		249.65		130.013883874

		3		11		2005		9		25		28		0		110001		-0.958		-0.369		1.33		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.466		11.05		0		14474		1.027		248.93		168.0126483334

		3		11		2005		9		25		31		0		110001		-0.854		-0.237		0.697		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.05		0		14474		0.886		254.49		112.7516740452

		3		11		2005		9		25		34		0		110001		-0.981		-0.409		1.006		35		34		30		15		1447.4		175.2		-0.4		0.1		3.226		11.05		0		14474		1.063		247.37		146.3447300042

		3		11		2005		9		25		37		0		110001		-0.807		-0.188		0.61		35		33		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.149		11.05		0		14474		0.829		256.89		102.8928083007

		3		11		2005		9		25		40		0		110001		-0.808		-0.198		0.836		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.435		11.05		0		14474		0.832		256.23		117.9391368461

		3		11		2005		9		25		43		0		110001		-0.918		-0.318		1.152		34		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.18		11.06		0		14474		0.972		250.89		150.6967816511

		3		11		2005		9		25		46		0		110001		-0.8		-0.187		1.341		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.06		0		14474		0.822		256.84		157.2656987394

		3		11		2005		9		25		49		0		110001		-0.925		-0.302		1.21		35		33		29		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.172		11.06		0		14474		0.973		251.92		155.271665155

		3		11		2005		9		25		52		0		110001		-0.893		-0.269		0.972		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.373		11.06		0		14474		0.933		253.24		134.7068669371

		3		11		2005		9		25		55		0		110001		-0.937		-0.32		1.318		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.06		0		14474		0.99		251.14		164.8482029019

		3		11		2005		9		25		58		0		110001		-0.806		-0.181		1.314		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.389		11.06		0		14474		0.826		257.34		155.2093102878

		3		11		2005		9		26		1		0		110001		-0.941		-0.344		1.371		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.07		0		14475		1.002		249.92		169.8074792228

		3		11		2005		9		26		4		0		110001		-0.905		-0.294		0.027		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.07		0		14475		0.952		252		95.1940124167

		3		11		2005		9		26		7		0		110001		-0.875		-0.3		1.694		35		34		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.273		11.07		0		14475		0.925		251.08		193.009352105

		3		11		2005		9		26		10		0		110001		-0.899		-0.289		1.064		35		33		29		15		1447.5		175		-0.4		0.1		3.536		11.07		0		14475		0.944		252.18		142.2609573987

		3		11		2005		9		26		13		0		110001		-0.824		-0.179		1.197		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.087		11.07		0		14475		0.843		257.74		146.418099974

		3		11		2005		9		26		16		0		110001		-0.99		-0.4		1.212		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.451		11.07		0		14475		1.068		248		161.525354047

		3		11		2005		9		26		19		0		110001		-0.947		-0.372		1.133		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.544		11.08		0		14475		1.017		248.55		152.2787575468

		3		11		2005		9		26		22		0		110001		-0.836		-0.237		0.804		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		11.08		0		14475		0.869		254.17		118.3841627922

		3		11		2005		9		26		25		0		110001		-0.801		-0.185		1.162		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.08		0		14475		0.822		256.99		142.3400857102

		3		11		2005		9		26		28		0		110001		-0.888		-0.278		1.249		35		34		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.629		11.08		0		14475		0.93		252.62		155.7507303354

		3		11		2005		9		26		31		0		110001		-0.906		-0.307		1.25		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.09		0		14475		0.957		251.28		157.4034624778

		3		11		2005		9		26		34		0		110001		-0.931		-0.327		1.024		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.157		11.09		0		14475		0.987		250.65		142.2063992934

		3		11		2005		9		26		37		0		110001		-0.959		-0.347		1.148		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.09		0		14475		1.02		250.11		153.5576113385

		3		11		2005		9		26		40		0		110001		-0.923		-0.334		1.503		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.203		11.09		0		14475		0.982		250.11		179.5130635915

		3		11		2005		9		26		43		0		110001		-0.843		-0.226		1.33		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.35		11.09		0		14475		0.873		254.99		159.0793826993

		3		11		2005		9		26		46		0		110001		-0.854		-0.222		1.008		35		34		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.09		0		14475		0.882		255.43		133.9650700743

		3		11		2005		9		26		49		0		110001		-0.936		-0.334		1.384		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.397		11.1		0		14476		0.994		250.36		170.3850932447

		3		11		2005		9		26		52		0		110001		-0.981		-0.419		1.121		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.605		11.1		0		14476		1.067		246.87		154.7437559322

		3		11		2005		9		26		55		0		110001		-0.893		-0.286		1.194		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.513		11.1		0		14476		0.938		252.24		151.8183454

		3		11		2005		9		26		58		0		110001		-0.871		-0.262		1.412		35		33		30		15		1447.6		175		-0.3		0.1		3.505		11.1		0		14476		0.91		253.26		167.9591914722

		3		11		2005		9		27		1		0		110001		-0.917		-0.317		1.403		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.559		11.1		0		14476		0.97		250.93		170.5809778375

		3		11		2005		9		27		4		0		110001		-0.917		-0.315		0.819		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.737		11.1		0		14476		0.97		251.04		126.9202505513

		3		11		2005		9		27		7		0		110001		-0.967		-0.373		0.947		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.11		0		14476		1.036		248.91		140.3932690694

		3		11		2005		9		27		10		0		110001		-0.88		-0.286		0.782		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.458		11.11		0		14476		0.925		252		121.1494944273

		3		11		2005		9		27		13		0		110001		-0.927		-0.347		1.589		35		33		30		15		1447.6		175.3		-0.3		0		3.311		11.11		0		14476		0.99		249.48		187.2073449414

		3		11		2005		9		27		16		0		110001		-0.97		-0.38		1.653		35		33		29		15		1447.6		175		-0.5		0.1		3.482		11.11		0		14476		1.042		248.61		195.3895851882

		3		11		2005		9		27		19		0		110001		-0.885		-0.278		1.183		35		33		29		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.551		11.11		0		14476		0.928		252.56		150.3328972647

		3		11		2005		9		27		22		0		110001		-0.84		-0.241		1.272		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.265		11.12		0		14477		0.874		253.99		154.3264397309

		3		11		2005		9		27		25		0		110001		-0.84		-0.251		0.75		35		34		30		15		1447.7		175.1		-0.2		0.1		3.397		11.12		0		14477		0.877		253.36		115.3733504757

		3		11		2005		9		27		28		0		110001		-0.874		-0.279		1.084		35		33		29		15		1447.7		175		-0.2		0.1		3.319		11.12		0		14477		0.917		252.3		142.0131331955

		3		11		2005		9		27		31		0		110001		-0.941		-0.346		0.799		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.335		11.12		0		14477		1.003		249.81		128.202886083

		3		11		2005		9		27		34		0		110001		-0.857		-0.254		0.783		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.683		11.12		0		14477		0.894		253.49		118.8298783976

		3		11		2005		9		27		37		0		110001		-0.864		-0.253		1.045		35		33		30		15		1447.7		175		-0.3		0.2		3.513		11.12		0		14477		0.9		253.68		137.9322297362

		3		11		2005		9		27		40		0		110001		-0.886		-0.292		0.952		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.389		11.12		0		14477		0.933		251.76		133.2878088949

		3		11		2005		9		27		43		0		110001		-0.774		-0.151		0.216		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.451		11.13		0		14477		0.789		258.96		81.7638673254

		3		11		2005		9		27		46		0		110001		-0.926		-0.331		1.488		35		33		30		15		1447.7		175		-0.3		0.1		3.373		11.13		0		14477		0.983		250.33		178.3586555231

		3		11		2005		9		27		49		0		110001		-0.862		-0.265		1.043		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.13		0		14477		0.902		252.91		137.8810356793

		3		11		2005		9		27		52		0		110001		-0.866		-0.25		1.321		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.435		11.13		0		14477		0.901		253.9		159.9217621214

		3		11		2005		9		27		55		0		110001		-0.821		-0.209		1.401		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.528		11.13		0		14477		0.847		255.72		163.7230283131

		3		11		2005		9		27		58		0		110001		-0.869		-0.254		2.298		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.536		11.14		0		14478		0.905		253.71		246.991518073

		3		11		2005		9		28		1		0		110001		-0.875		-0.27		0.601		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.14		0		14478		0.916		252.85		109.5320044553

		3		11		2005		9		28		4		0		110001		-0.875		-0.265		1.611		35		33		29		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.14		0		14478		0.914		253.15		185.2342031051

		3		11		2005		9		28		7		0		110001		-0.927		-0.323		1.098		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.4		0.1		3.536		11.14		0		14478		0.982		250.79		147.2841471442

		3		11		2005		9		28		10		0		110001		-0.753		-0.134		0.572		35		34		30		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.14		0		14478		0.765		259.91		95.5064919259

		3		11		2005		9		28		13		0		110001		-0.956		-0.358		1.663		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.435		11.14		0		14478		1.021		249.47		195.13249345

		3		11		2005		9		28		16		0		110001		-0.855		-0.254		0.931		35		33		30		15		1447.8		175		-0.4		0.1		3.257		11.15		0		14478		0.892		253.45		128.930291243

		3		11		2005		9		28		19		0		110001		-0.876		-0.293		0.83		34		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.15		0		14478		0.924		251.51		124.1823256345

		3		11		2005		9		28		22		0		110001		-0.891		-0.307		0.934		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.3		0.1		3.412		11.15		0		14478		0.942		250.99		132.6833071641

		3		11		2005		9		28		25		0		110001		-0.906		-0.293		1.408		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.3		0.1		3.319		11.15		0		14478		0.952		252.08		169.9749687454

		3		11		2005		9		28		28		0		110001		-0.882		-0.284		0.851		35		33		29		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.28		11.15		0		14478		0.927		252.15		125.8086245056

		3		11		2005		9		28		31		0		110001		-0.873		-0.294		1.355		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.296		11.16		0		14479		0.921		251.39		163.8471849011

		3		11		2005		9		28		34		0		110001		-0.825		-0.21		0.95		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.428		11.16		0		14479		0.851		255.72		127.5627296666

		3		11		2005		9		28		37		0		110001		-0.853		-0.24		1.293		35		33		29		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.16		0		14479		0.886		254.29		156.7500558214

		3		11		2005		9		28		40		0		110001		-0.963		-0.384		1.328		35		33		29		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.16		0		14479		1.037		248.26		168.4757846101

		3		11		2005		9		28		43		0		110001		-0.873		-0.288		1.478		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.16		0		14479		0.919		251.74		174.0562265476

		3		11		2005		9		28		46		0		110001		-0.909		-0.283		1.249		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.35		11.16		0		14479		0.952		252.71		157.0468401465

		3		11		2005		9		28		49		0		110001		-0.969		-0.396		1.348		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.4		0.1		3.273		11.17		0		14479		1.047		247.77		170.6716438076

		3		11		2005		9		28		52		0		110001		-0.823		-0.22		1.301		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.257		11.17		0		14479		0.852		255.03		155.5098067647

		3		11		2005		9		28		55		0		110001		-0.868		-0.273		0.935		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.381		11.17		0		14479		0.91		252.54		130.4675438567

		3		11		2005		9		28		58		0		110001		-0.824		-0.226		1.521		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.195		11.17		0		14479		0.854		254.66		174.4560976292

		3		11		2005		9		29		1		0		110001		-0.961		-0.397		1.046		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.4		0.1		3.397		11.17		0		14479		1.04		247.55		147.4871519828

		3		11		2005		9		29		4		0		110001		-0.915		-0.343		1.684		35		33		30		15		1447.9		175		-0.3		0.1		3.443		11.18		0		14479		0.977		249.45		194.6979712272

		3		11		2005		9		29		7		0		110001		-0.935		-0.332		1.038		35		33		29		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.582		11.18		0		14479		0.992		250.45		143.5929315809

		3		11		2005		9		29		10		0		110001		-0.924		-0.337		1.734		35		33		29		15		1447.9		175.3		-0.3		0.1		3.474		11.18		0		14479		0.984		249.96		199.3514735336

		3		11		2005		9		29		13		0		110001		-0.938		-0.335		1.2		35		33		29		15		1447.9		175		-0.3		0.2		3.42		11.18		0		14479		0.996		250.35		155.9509217671

		3		11		2005		9		29		16		0		110001		-0.841		-0.241		1.179		35		33		29		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.342		11.18		0		14479		0.875		254.01		146.8129081518

		3		11		2005		9		29		19		0		110001		-0.895		-0.297		0.756		35		33		30		15		1447.9		175		-0.5		0.1		3.613		11.18		0		14479		0.943		251.64		120.8623183627

		3		11		2005		9		29		22		0		110001		-0.758		-0.137		1.134		35		33		30		15		1448		175.2		-0.3		0.1		3.598		11.19		0		14480		0.77		259.76		137.0871620539

		3		11		2005		9		29		25		0		110001		-0.823		-0.233		0.893		35		33		30		15		1448		175		-0.4		0.1		3.605		11.19		0		14480		0.855		254.19		123.6554487275

		3		11		2005		9		29		28		0		110001		-0.877		-0.292		1.494		35		33		29		15		1448		175.3		-0.2		0		3.582		11.19		0		14480		0.924		251.58		175.6823554032

		3		11		2005		9		29		31		0		110001		-0.837		-0.262		0.977		35		33		29		15		1448		174.9		-0.4		0.2		3.242		11.19		0		14480		0.877		252.62		131.2913553895

		3		11		2005		9		29		34		0		110001		-0.892		-0.335		0.86		35		33		29		15		1448		175.1		-0.2		0.1		3.497		11.19		0		14480		0.953		249.42		128.3545480301

		3		11		2005		9		29		37		0		110001		-0.848		-0.248		0.641		35		33		29		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.443		11.19		0		14480		0.884		253.7		109.1553480137

		3		11		2005		9		29		40		0		110001		-0.886		-0.3		0.896		35		33		30		15		1448		175		-0.4		0.1		3.234		11.19		0		14480		0.935		251.29		129.5303825363

		3		11		2005		9		29		43		0		110001		-0.904		-0.319		1.851		35		33		29		15		1448		175.1		-0.4		0.1		3.605		11.2		0		14480		0.959		250.56		208.450905491

		3		11		2005		9		29		46		0		110001		-0.91		-0.358		1.47		35		33		29		15		1448		175		-0.3		0.1		3.489		11.2		0		14480		0.978		248.52		176.5549206338

		3		11		2005		9		29		49		0		110001		-0.888		-0.293		1.172		35		33		30		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.2		0		14480		0.935		251.74		149.9325515023

		3		11		2005		9		29		52		0		110001		-0.733		-0.129		1.375		35		33		29		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.474		11.2		0		14480		0.744		260.02		156.3507275327

		3		11		2005		9		29		55		0		110001		-0.953		-0.386		1.324		35		33		30		15		1448		175.3		-0.3		0		3.327		11.2		0		14480		1.028		247.95		167.6359448328

		3		11		2005		9		29		58		0		110001		-0.755		-0.141		1.133		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.319		11.21		0		14481		0.768		259.42		136.8793264156

		3		11		2005		9		30		1		0		110001		-0.771		-0.146		0.537		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.1		0.1		3.319		11.21		0		14481		0.785		259.28		95.085540436

		3		11		2005		9		30		4		0		110001		-0.837		-0.258		1.213		35		33		29		15		1448.1		175		-0.3		0.1		3.489		11.21		0		14481		0.876		252.87		149.6162424338

		3		11		2005		9		30		7		0		110001		-0.811		-0.22		1.497		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.327		11.21		0		14481		0.84		254.82		171.6720711123

		3		11		2005		9		30		10		0		110001		-0.872		-0.282		1.568		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.629		11.21		0		14481		0.916		252.08		181.6186113811

		3		11		2005		9		30		13		0		110001		-0.895		-0.306		0.902		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.21		0		14481		0.946		251.12		130.7006120873

		3		11		2005		9		30		16		0		110001		-0.769		-0.163		1.64		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.22		0		14481		0.786		258.03		181.866159579

		3		11		2005		9		30		19		0		110001		-0.937		-0.369		1.104		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.613		11.22		0		14481		1.007		248.5		149.4304520504

		3		11		2005		9		30		22		0		110001		-0.81		-0.227		1.516		35		33		30		15		1448.1		175		-0.4		0.2		3.644		11.22		0		14481		0.841		254.34		173.3748828406

		3		11		2005		9		30		25		0		110001		-0.867		-0.278		1.698		35		33		30		15		1448.1		175.4		-0.1		0		3.296		11.22		0		14481		0.91		252.22		192.670106659

		3		11		2005		9		30		28		0		110001		-0.932		-0.345		1.258		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.458		11.22		0		14481		0.994		249.69		160.3188385686

		3		11		2005		9		30		31		0		110001		-0.812		-0.216		1.381		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.404		11.22		0		14481		0.84		255.1		161.6527451051

		3		11		2005		9		30		34		0		110001		-0.857		-0.268		1.542		35		33		29		15		1448.2		175.1		-0.4		0.1		3.474		11.23		0		14482		0.898		252.63		178.4387009592

		3		11		2005		9		30		37		0		110001		-0.764		-0.168		0.773		35		33		29		15		1448.2		175.1		-0.5		0.1		3.536		11.23		0		14482		0.782		257.6		109.9749516936

		3		11		2005		9		30		40		0		110001		-0.883		-0.307		1.42		35		33		29		15		1448.2		174.9		-0.3		0.2		3.103		11.23		0		14482		0.935		250.83		170.0099408858

		3		11		2005		9		30		43		0		110001		-0.786		-0.183		0.672		35		33		30		15		1448.2		174.9		-0.2		0.2		3.412		11.23		0		14482		0.807		256.89		105.0175699586

		3		11		2005		9		30		46		0		110001		-0.807		-0.24		1.072		35		33		29		15		1448.2		175		-0.4		0.2		3.559		11.23		0		14482		0.842		253.44		136.3096841754

		3		11		2005		9		30		49		0		110001		-0.897		-0.319		1.785		35		33		29		15		1448.2		175.2		-0.4		0.1		3.458		11.23		0		14482		0.952		250.42		202.3016312342

		3		11		2005		9		30		52		0		110001		-0.793		-0.215		0.873		35		33		30		15		1448.2		175.2		-0.3		0		3.474		11.24		0		14482		0.822		254.83		119.8834016868

		3		11		2005		9		30		55		0		110001		-0.778		-0.2		1.187		35		33		30		15		1448.2		175.2		-0.4		0.1		3.567		11.24		0		14482		0.803		255.58		143.3266548832

		3		11		2005		9		30		58		0		110001		-0.791		-0.2		1.052		35		33		30		15		1448.2		175.1		-0.5		0.1		3.397		11.24		0		14482		0.816		255.81		133.1309505712

		3		11		2005		9		31		1		0		110001		-0.872		-0.31		1.1		35		33		30		15		1448.2		174.8		-0.6		0.2		3.265		11.24		0		14482		0.925		250.43		143.7527043224

		3		11		2005		9		31		4		0		110001		-0.927		-0.363		1.137		35		33		29		15		1448.2		175		-0.4		0.1		3.466		11.24		0		14482		0.996		248.62		151.1246836225

		3		11		2005		9		31		7		0		110001		-0.874		-0.287		1.456		35		33		29		15		1448.3		174.9		-0.3		0.2		3.257		11.25		0		14483		0.92		251.82		172.2260433268

		3		11		2005		9		31		10		0		110001		-0.915		-0.324		1.438		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.3		0.1		3.335		11.25		0		14483		0.971		250.5		173.4948126026

		3		11		2005		9		31		13		0		110001		-0.856		-0.266		1.709		35		33		30		15		1448.3		174.8		-0.5		0.3		3.466		11.25		0		14483		0.896		252.74		192.981164884

		3		11		2005		9		31		16		0		110001		-0.904		-0.346		1.046		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.8		0.3		3.242		11.25		0		14483		0.968		249.06		142.5148413324

		3		11		2005		9		31		19		0		110001		-0.797		-0.21		0.65		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.4		0.3		3.211		11.25		0		14483		0.824		255.24		104.9670900807

		3		11		2005		9		31		22		0		110001		-0.869		-0.293		0.943		35		33		29		15		1448.3		175.1		0		0.1		3.327		11.25		0		14483		0.917		251.37		131.5393097139

		3		11		2005		9		31		25		0		110001		-0.773		-0.181		1.246		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.4		0.2		3.358		11.25		0		14483		0.794		256.82		147.7432231948

		3		11		2005		9		31		28		0		110001		-0.834		-0.253		0.951		35		33		29		15		1448.3		175.2		-0.3		0		3.536		11.26		0		14483		0.872		253.12		128.994806097

		3		11		2005		9		31		31		0		110001		-0.863		-0.275		1.175		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.4		0.1		3.373		11.26		0		14483		0.906		252.33		148.3583162482

		3		11		2005		9		31		34		0		110001		-0.843		-0.272		1.264		35		33		30		15		1448.3		175.1		-0.1		0.1		3.489		11.26		0		14483		0.886		252.12		154.3479510716

		3		11		2005		9		31		37		0		110001		-0.807		-0.236		1.121		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.26		0		14483		0.841		253.7		140.1280129025

		3		11		2005		9		31		40		0		110001		-0.868		-0.294		1.254		35		33		29		15		1448.3		175.5		-0.9		0		3.706		11.26		0		14483		0.916		251.29		155.3182539176

		3		11		2005		9		31		43		0		110001		-0.892		-0.354		1.317		35		33		29		15		1448.3		174.6		-0.3		0.3		3.25		11.26		0		14483		0.96		248.35		162.9560983824

		3		11		2005		9		31		46		0		110001		-0.814		-0.217		0.992		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.2		0.1		3.35		11.26		0		14483		0.842		255.07		130.1441124293

		3		11		2005		9		31		49		0		110001		-0.793		-0.226		1.287		35		33		30		15		1448.3		175.1		-0.6		0.1		3.397		11.27		0		14483		0.825		254.09		152.8494030083

		3		11		2005		9		31		52		0		110001		-0.832		-0.29		1.116		35		33		30		15		1448.3		174.9		-0.4		0.2		3.629		11.27		0		14483		0.881		250.78		142.189310428

		3		11		2005		9		31		55		0		110001		-0.854		-0.297		0.152		35		33		30		15		1448.3		174.8		-0.3		0.2		3.513		11.27		0		14483		0.904		250.82		91.685822241

		3		11		2005		9		31		58		0		110001		-0.741		-0.154		1.177		35		33		30		15		1448.3		175.1		0		0.1		3.296		11.27		0		14483		0.757		258.26		139.9330554229

		3		11		2005		9		32		1		0		110001		-0.741		-0.156		0.854		35		33		29		15		1448.3		174.6		0		0.3		3.304		11.27		0		14483		0.757		258.11		114.137329564

		3		11		2005		9		32		4		0		110001		-0.823		-0.252		0.761		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.5		0.1		3.25		11.28		0		14484		0.861		252.98		114.8892510203

		3		11		2005		9		32		7		0		110001		-0.737		-0.171		1.179		35		33		29		15		1448.4		174.8		-0.8		0.3		3.412		11.28		0		14484		0.757		256.94		140.0875083653

		3		11		2005		9		32		10		0		110001		-0.735		-0.148		1.493		35		33		30		15		1448.4		175		0.2		0.1		3.311		11.28		0		14484		0.75		258.62		167.0681896712

		3		11		2005		9		32		13		0		110001		-0.853		-0.281		1.607		35		33		30		15		1448.4		174.8		-0.4		0.2		3.389		11.28		0		14484		0.898		251.77		184.0928841645

		3		11		2005		9		32		16		0		110001		-0.799		-0.198		1.5		35		33		30		15		1448.4		175.3		-0.2		0		3.474		11.28		0		14484		0.823		256.08		171.1024546872

		3		11		2005		9		32		19		0		110001		-0.905		-0.349		1.813		35		33		29		15		1448.4		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.28		0		14484		0.97		248.91		205.61602564

		3		11		2005		9		32		22		0		110001		-0.765		-0.193		1.433		35		33		30		15		1448.4		175.2		0		0.1		3.822		11.29		0		14484		0.789		255.84		163.5837094579

		3		11		2005		9		32		25		0		110001		-0.766		-0.208		0.917		35		33		29		15		1448.4		175.1		-0.5		0.1		3.28		11.29		0		14484		0.794		254.81		121.2810372647

		3		11		2005		9		32		28		0		110001		-0.953		-0.424		1.344		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.3		0.1		3.458		11.29		0		14484		1.043		246.02		170.1270407666

		3		11		2005		9		32		31		0		110001		-0.858		-0.305		0.78		35		33		30		15		1448.4		174.9		-0.3		0.1		3.149		11.29		0		14484		0.911		250.43		119.8994995819

		3		11		2005		9		32		34		0		110001		-0.785		-0.218		1.444		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.2		0		3.528		11.29		0		14484		0.815		254.48		165.7976175945

		3		11		2005		9		32		37		0		110001		-0.899		-0.355		1.949		35		33		30		15		1448.4		175.1		-0.3		0.1		3.458		11.29		0		14484		0.967		248.45		217.5506148003

		3		11		2005		9		32		40		0		110001		-0.805		-0.255		1.351		35		33		29		15		1448.4		174.9		-0.2		0.1		3.404		11.29		0		14484		0.844		252.42		159.3188940459

		3		11		2005		9		32		43		0		110001		-0.681		-0.105		1.13		35		33		30		15		1448.4		174.9		-0.5		0.2		3.242		11.29		0		14484		0.689		261.23		132.3512750222

		3		11		2005		9		32		46		0		110001		-0.802		-0.251		1.534		35		33		29		15		1448.5		174.9		-0.5		0.2		3.497		11.3		0		14485		0.84		252.62		174.9102912924

		3		11		2005		9		32		49		0		110001		-0.769		-0.213		1.291		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.358		11.3		0		14485		0.798		254.52		151.7699245569

		3		11		2005		9		32		52		0		110001		-0.823		-0.263		1.337		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.3		0		14485		0.864		252.28		159.1875309187

		3		11		2005		9		32		55		0		110001		-0.82		-0.262		1.272		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		11.3		0		14485		0.861		252.28		153.5912757939

		3		11		2005		9		32		58		0		110001		-0.897		-0.342		1.136		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.2		0		3.28		11.3		0		14485		0.96		249.13		148.7302591943

		3		11		2005		9		33		1		0		110001		-0.773		-0.22		1.138		35		33		29		15		1448.5		174.4		-0.6		0.4		3.242		11.31		0		14485		0.804		254.11		139.3188070578

		3		11		2005		9		33		4		0		110001		-0.877		-0.335		0.912		35		33		30		15		1448.5		175		-0.6		0.2		3.791		11.31		0		14485		0.939		249.09		130.8853696942

		3		11		2005		9		33		7		0		110001		-0.729		-0.157		1.031		35		33		29		15		1448.5		175		-0.2		0.2		3.257		11.31		0		14485		0.746		257.85		127.2419349114

		3		11		2005		9		33		10		0		110001		-0.775		-0.203		1.731		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.3		0.1		3.273		11.31		0		14485		0.801		255.32		190.7405305644

		3		11		2005		9		33		13		0		110001		-0.814		-0.248		1.436		35		33		30		15		1448.5		175.2		-0.1		0.1		3.598		11.31		0		14485		0.851		253.06		166.9190222833

		3		11		2005		9		33		16		0		110001		-0.887		-0.335		1.384		35		33		29		15		1448.5		175.4		-0.2		-0.1		3.373		11.32		0		14485		0.948		249.31		167.7632260062

		3		11		2005		9		33		19		0		110001		-0.863		-0.322		1.414		35		33		30		15		1448.5		175.2		-0.4		0.1		3.513		11.32		0		14485		0.921		249.54		168.7557110145

		3		11		2005		9		33		22		0		110001		-0.773		-0.193		0.648		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.691		11.32		0		14485		0.797		255.98		102.6977117564

		3		11		2005		9		33		25		0		110001		-0.842		-0.295		1.036		35		33		30		15		1448.5		175		-0.5		0.2		3.722		11.32		0		14485		0.892		250.69		136.7217978232

		3		11		2005		9		33		28		0		110001		-0.836		-0.291		1.257		35		33		30		15		1448.5		174.9		-0.6		0.2		3.358		11.32		0		14485		0.885		250.81		153.7408859087

		3		11		2005		9		33		31		0		110001		-0.772		-0.21		1.168		35		33		29		15		1448.5		174.9		-0.3		0.2		3.412		11.32		0		14485		0.8		254.78		141.5735851068

		3		11		2005		9		33		34		0		110001		-0.97		-0.453		1.848		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.451		11.32		0		14485		1.071		244.97		213.5699651168

		3		11		2005		9		33		37		0		110001		-0.688		-0.118		1.529		35		33		29		15		1448.5		175		-0.4		0.2		3.613		11.32		0		14485		0.698		260.27		168.0806056629

		3		11		2005		9		33		40		0		110001		-0.861		-0.314		1.528		35		33		29		15		1448.5		175		-0.5		0.2		3.66		11.33		0		14485		0.916		249.96		178.1769064722

		3		11		2005		9		33		43		0		110001		-0.828		-0.278		2.003		35		33		29		15		1448.5		175.4		-0.3		-0.1		3.381		11.33		0		14485		0.873		251.44		218.5149193991

		3		11		2005		9		33		46		0		110001		-0.624		-0.049		1.211		35		33		29		15		1448.5		175.2		-0.2		0		3.257		11.33		0		14485		0.626		265.51		136.3194043414

		3		11		2005		9		33		49		0		110001		-0.66		-0.103		0.921		35		33		29		15		1448.5		175.5		-0.3		-0.1		3.605		11.33		0		14485		0.668		261.13		113.7738985884

		3		11		2005		9		33		52		0		110001		-0.825		-0.278		1.54		35		33		29		15		1448.5		175.2		-0.6		0.1		3.381		11.33		0		14485		0.871		251.38		176.9041831049

		3		11		2005		9		33		55		0		110001		-0.871		-0.315		0.889		35		33		30		15		1448.5		175.6		-0.4		-0.1		3.691		11.33		0		14485		0.926		250.12		128.3817354611

		3		11		2005		9		33		58		0		110001		-0.818		-0.251		1.156		35		33		30		15		1448.5		175.3		-0.2		0		3.458		11.34		0		14485		0.856		252.94		143.8214518074

		3		11		2005		9		34		1		0		110001		-0.753		-0.194		1.386		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.34		0		14485		0.778		255.55		158.9226541435

		3		11		2005		9		34		4		0		110001		-0.796		-0.242		1.12		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.34		0		14485		0.832		253.09		139.519891055

		3		11		2005		9		34		7		0		110001		-0.843		-0.299		0.913		35		33		30		15		1448.5		175		-0.2		0.1		3.42		11.34		0		14485		0.894		250.47		127.8131057443

		3		11		2005		9		34		10		0		110001		-0.872		-0.341		1.529		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.4		0		3.528		11.34		0		14485		0.936		248.64		179.29043477

		3		11		2005		9		34		13		0		110001		-0.668		-0.116		0.516		35		33		30		15		1448.6		175.1		-0.3		0.1		3.482		11.35		0		14486		0.678		260.15		85.2018779136

		3		11		2005		9		34		16		0		110001		-0.833		-0.284		0.58		35		33		29		15		1448.6		175		-0.5		0.2		3.304		11.35		0		14486		0.88		251.17		105.4013757026

		3		11		2005		9		34		19		0		110001		-0.75		-0.198		1.788		35		33		29		15		1448.6		174.9		-0.5		0.2		3.311		11.35		0		14486		0.776		255.21		194.9012057428

		3		11		2005		9		34		22		0		110001		-0.913		-0.36		1.066		35		33		29		15		1448.6		175		-0.4		0.2		3.435		11.35		0		14486		0.981		248.48		144.897377478

		3		11		2005		9		34		25		0		110001		-0.753		-0.179		0.691		35		33		30		15		1448.6		175		-0.4		0.1		3.25		11.35		0		14486		0.774		256.63		103.756011874

		3		11		2005		9		34		28		0		110001		-0.755		-0.198		1.31		35		33		30		15		1448.6		175		-0.3		0.1		3.435		11.35		0		14486		0.781		255.31		152.4902947731

		3		11		2005		9		34		31		0		110001		-0.836		-0.306		1.545		35		33		29		15		1448.6		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.35		0		14486		0.89		249.9		178.3131234654

		3		11		2005		9		34		34		0		110001		-0.767		-0.218		1.147		35		33		29		15		1448.6		175		-0.4		0.2		3.42		11.35		0		14486		0.797		254.13		139.6933069263

		3		11		2005		9		34		37		0		110001		-0.777		-0.244		0.981		35		33		29		15		1448.6		174.9		-0.3		0.2		3.273		11.36		0		14486		0.814		252.57		127.5000392157

		3		11		2005		9		34		40		0		110001		-0.718		-0.163		0.681		35		33		30		15		1448.6		175		-0.2		0.1		3.319		11.36		0		14486		0.736		257.21		100.2922728828

		3		11		2005		9		34		43		0		110001		-0.62		-0.026		1.095		35		33		29		15		1448.6		175		-0.2		0.1		3.42		11.36		0		14486		0.621		267.6		125.8610742049

		3		11		2005		9		34		46		0		110001		-0.854		-0.32		1.757		35		33		30		15		1448.6		175.1		-0.5		0.1		3.219		11.36		0		14486		0.912		249.46		197.9587078155

		3		11		2005		9		34		49		0		110001		-0.864		-0.328		1.27		35		33		29		15		1448.6		175.2		-0.4		0.1		3.257		11.36		0		14486		0.924		249.21		157.0662280696

		3		11		2005		9		34		52		0		110001		-0.789		-0.253		1.093		35		33		29		15		1448.6		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.36		0		14486		0.829		252.22		137.1560789757

		3		11		2005		9		34		55		0		110001		-0.833		-0.303		0.705		35		33		29		15		1448.7		175.1		-0.4		0.1		3.164		11.37		0		14487		0.886		250.01		113.2573617916

		3		11		2005		9		34		58		0		110001		-0.837		-0.31		1.494		35		33		29		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.35		11.37		0		14487		0.893		249.68		174.0317499768

		3		11		2005		9		35		1		0		110001		-0.811		-0.266		1.502		35		33		29		15		1448.7		175.4		-0.3		0		3.072		11.37		0		14487		0.854		251.84		172.7565049426

		3		11		2005		9		35		4		0		110001		-0.801		-0.263		1.802		35		33		29		15		1448.7		175		-0.1		0.1		3.095		11.37		0		14487		0.843		251.82		198.9465757433

		3		11		2005		9		35		7		0		110001		-0.778		-0.238		1.45		35		33		29		15		1448.7		174.9		-0.4		0.2		3.257		11.37		0		14487		0.814		252.99		166.2656909889

		3		11		2005		9		35		10		0		110001		-0.681		-0.126		0.657		35		33		30		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.288		11.38		0		14487		0.693		259.52		95.4613010596

		3		11		2005		9		35		13		0		110001		-0.754		-0.224		1.663		35		33		29		15		1448.7		175		-0.4		0.2		3.551		11.38		0		14487		0.787		253.45		183.9636105321

		3		11		2005		9		35		16		0		110001		-0.887		-0.335		1.413		35		33		30		15		1448.7		175.1		-0.2		0.1		3.172		11.38		0		14487		0.948		249.31		170.1635389853

		3		11		2005		9		35		19		0		110001		-0.722		-0.146		1.443		35		33		29		15		1448.7		175.1		0.3		0		3.412		11.38		0		14487		0.737		258.57		162.013857432

		3		11		2005		9		35		22		0		110001		-0.742		-0.195		1.479		35		33		29		15		1448.7		175.2		-0.3		0		3.497		11.38		0		14487		0.767		255.28		166.614225083

		3		11		2005		9		35		25		0		110001		-0.788		-0.256		1.364		35		33		29		15		1448.7		175.1		-0.6		0.1		3.319		11.38		0		14487		0.829		252		159.5924810259

		3		11		2005		9		35		28		0		110001		-0.846		-0.318		1.414		35		33		29		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.451		11.38		0		14487		0.904		249.4		167.8164473465

		3		11		2005		9		35		31		0		110001		-0.902		-0.387		1.952		35		33		29		15		1448.7		175		-0.4		0.2		3.273		11.38		0		14487		0.982		246.78		218.4874595944

		3		11		2005		9		35		34		0		110001		-0.863		-0.335		1.044		35		33		29		15		1448.8		175		-0.4		0.1		3.397		11.39		0		14488		0.926		248.78		139.5324335056

		3		11		2005		9		35		37		0		110001		-0.801		-0.244		1.246		35		33		30		15		1448.8		175.3		-0.1		0		3.52		11.39		0		14488		0.837		253.06		150.121717283

		3		11		2005		9		35		40		0		110001		-0.853		-0.321		1.632		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.4		0.1		3.458		11.39		0		14488		0.911		249.38		186.9244232304

		3		11		2005		9		35		43		0		110001		-0.802		-0.27		1.513		35		33		29		15		1448.8		175.1		-0.4		0.1		3.42		11.39		0		14488		0.846		251.39		173.3572323268

		3		11		2005		9		35		46		0		110001		-0.722		-0.161		1.016		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.1		0		3.474		11.39		0		14488		0.74		257.43		125.6766088021

		3		11		2005		9		35		49		0		110001		-0.731		-0.179		1.079		35		33		29		15		1448.8		175.4		-0.5		0		3.497		11.4		0		14488		0.753		256.24		131.5539053012

		3		11		2005		9		35		52		0		110001		-0.697		-0.152		1.059		35		33		30		15		1448.8		175.1		-0.4		0.1		3.327		11.4		0		14488		0.713		257.7		127.6868826466

		3		11		2005		9		35		55		0		110001		-0.682		-0.135		1.23		35		33		29		15		1448.8		175.1		-0.5		0.1		3.691		11.4		0		14488		0.695		258.8		141.2886761209

		3		11		2005		9		35		58		0		110001		-0.837		-0.302		2.025		35		33		29		15		1448.8		174.9		0		0.2		3.598		11.4		0		14488		0.89		250.16		221.1876578835

		3		11		2005		9		36		1		0		110001		-0.768		-0.248		1.053		35		33		29		15		1448.8		174.9		-0.4		0.2		3.319		11.4		0		14488		0.807		252.1		132.6701548955

		3		11		2005		9		36		4		0		110001		-0.831		-0.295		1.646		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.3		0.1		3.567		11.4		0		14488		0.882		250.46		186.7324824448

		3		11		2005		9		36		7		0		110001		-0.776		-0.237		1.573		35		33		29		15		1448.9		174.9		-0.5		0.2		3.536		11.41		0		14489		0.811		253.02		176.9936157041

		3		11		2005		9		36		10		0		110001		-0.885		-0.389		1.717		35		33		29		15		1448.9		175		-0.4		0.1		3.35		11.41		0		14489		0.967		246.27		197.0440306125

		3		11		2005		9		36		13		0		110001		-0.689		-0.149		1.187		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.5		0.1		3.458		11.41		0		14489		0.705		257.8		138.0540111695

		3		11		2005		9		36		16		0		110001		-0.826		-0.279		1.701		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.2		0.1		3.598		11.41		0		14489		0.872		251.34		191.1417798389

		3		11		2005		9		36		19		0		110001		-0.705		-0.174		1.674		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.551		11.41		0		14489		0.726		256.14		182.4712854123

		3		11		2005		9		36		22		0		110001		-0.684		-0.144		1.545		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.41		0		14489		0.699		258.11		169.5764429395

		3		11		2005		9		36		25		0		110001		-0.874		-0.337		1.528		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.1		0.1		3.451		11.41		0		14489		0.937		248.91		179.2269232007

		3		11		2005		9		36		28		0		110001		-0.773		-0.256		1.425		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.41		0		14489		0.814		251.68		164.1246477529

		3		11		2005		9		36		31		0		110001		-0.803		-0.255		1.329		35		33		30		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.304		11.42		0		14489		0.843		252.38		157.3554892592

		3		11		2005		9		36		34		0		110001		-0.84		-0.33		1.877		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.559		11.42		0		14489		0.902		248.55		208.2697529648

		3		11		2005		9		36		37		0		110001		-0.808		-0.325		1.985		35		33		29		15		1448.9		175		-0.6		0.2		3.327		11.42		0		14489		0.871		248.09		216.7651724793

		3		11		2005		9		36		40		0		110001		-0.769		-0.241		1.554		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.5		0.1		3.544		11.42		0		14489		0.806		252.6		175.053077665

		3		11		2005		9		36		43		0		110001		-0.723		-0.189		1.914		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.42		0		14489		0.747		255.35		205.4713118662

		3		11		2005		9		36		46		0		110001		-0.751		-0.194		1.502		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.2		0.1		3.489		11.42		0		14489		0.776		255.52		169.0455855679

		3		11		2005		9		36		49		0		110001		-0.738		-0.231		1.725		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.6		0.1		3.389		11.43		0		14489		0.773		252.62		189.0404718572

		3		11		2005		9		36		52		0		110001		-0.752		-0.202		1.397		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.567		11.43		0		14489		0.779		254.96		159.9348930034

		3		11		2005		9		36		55		0		110001		-0.761		-0.215		1.351		35		33		29		15		1448.9		175		-0.3		0.1		3.342		11.43		0		14489		0.791		254.22		156.5422307239

		3		11		2005		9		36		58		0		110001		-0.771		-0.251		1.266		35		33		29		15		1448.9		175.3		-0.5		0		3.497		11.43		0		14489		0.811		251.97		150.3395490215

		3		11		2005		9		37		1		0		110001		-0.687		-0.138		1.356		35		33		30		15		1448.9		175		-0.2		0.2		3.551		11.43		0		14489		0.701		258.64		152.6351532249

		3		11		2005		9		37		4		0		110001		-0.812		-0.305		1.496		35		33		30		15		1448.9		174.9		-0.4		0.2		3.567		11.43		0		14489		0.867		249.41		172.927296862

		3		11		2005		9		37		7		0		110001		-0.783		-0.263		1.075		35		33		30		15		1448.9		175		-0.3		0.2		3.25		11.43		0		14489		0.826		251.43		135.568543549

		3		11		2005		9		37		10		0		110001		-0.668		-0.133		1.588		35		33		29		15		1449		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.44		0		14490		0.681		258.74		172.7905379354

		3		11		2005		9		37		13		0		110001		-0.72		-0.208		1.969		35		33		30		15		1449		175.2		-0.4		0.1		3.582		11.44		0		14490		0.749		253.89		210.6804452245

		3		11		2005		9		37		16		0		110001		-0.736		-0.227		1.49		35		33		29		15		1449		175		-0.4		0.1		3.397		11.44		0		14490		0.77		252.86		167.7296932567

		3		11		2005		9		37		19		0		110001		-0.923		-0.428		2.251		35		33		29		15		1449		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.44		0		14490		1.017		245.12		247.0245736764

		3		11		2005		9		37		22		0		110001		-0.73		-0.199		1.115		35		33		29		15		1449		175.1		-0.4		0.1		3.474		11.44		0		14490		0.757		254.75		134.7488775463

		3		11		2005		9		37		25		0		110001		-0.804		-0.3		1.531		35		33		30		15		1449		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.44		0		14490		0.858		249.54		175.5100282035

		3		11		2005		9		37		28		0		110001		-0.753		-0.228		1.651		35		33		29		15		1449		175.2		-0.4		0.1		3.141		11.44		0		14490		0.787		253.15		182.8877797995

		3		11		2005		9		37		31		0		110001		-0.735		-0.218		1.321		35		33		29		15		1449		175.2		-0.5		0.1		3.226		11.45		0		14490		0.767		253.48		152.7347373717

		3		11		2005		9		37		34		0		110001		-0.858		-0.365		1.5		35		33		29		15		1449		175		-0.4		0.1		3.489		11.45		0		14490		0.932		246.95		176.617920948

		3		11		2005		9		37		37		0		110001		-0.829		-0.323		1.93		35		33		29		15		1449		175.1		-0.1		0.1		3.389		11.45		0		14490		0.89		248.71		212.5198814229

		3		11		2005		9		37		40		0		110001		-0.714		-0.196		1.574		35		33		29		15		1449		174.8		-0.4		0.3		3.18		11.45		0		14490		0.74		254.65		173.9450487942

		3		11		2005		9		37		43		0		110001		-0.774		-0.251		1.49		35		33		29		15		1449		175		-0.5		0.1		3.319		11.45		0		14490		0.814		252.03		169.769755846

		3		11		2005		9		37		46		0		110001		-0.766		-0.242		1.248		35		33		29		15		1449		175		-0.2		0.1		3.257		11.45		0		14490		0.803		252.47		148.4191362325

		3		11		2005		9		37		49		0		110001		-0.791		-0.295		1.321		35		33		29		15		1449		175.1		-0.1		0.1		3.133		11.45		0		14490		0.844		249.55		156.7720319445

		3		11		2005		9		37		52		0		110001		-0.81		-0.283		1.718		35		33		30		15		1449.1		175.1		-0.5		0.1		3.42		11.46		0		14491		0.858		250.74		192.0341896642

		3		11		2005		9		37		55		0		110001		-0.734		-0.194		1.869		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.4		0.1		3.304		11.46		0		14491		0.759		255.19		201.7313312304

		3		11		2005		9		37		58		0		110001		-0.783		-0.277		1.595		35		33		29		15		1449.1		175		-0.4		0.1		3.428		11.46		0		14491		0.831		250.52		179.8288908935

		3		11		2005		9		38		1		0		110001		-0.721		-0.197		1.506		35		33		30		15		1449.1		175		-0.5		0.1		3.203		11.46		0		14491		0.747		254.72		168.1275111337

		3		11		2005		9		38		4		0		110001		-0.851		-0.359		1.516		35		33		29		15		1449.1		175.2		-0.6		0.1		3.428		11.46		0		14491		0.924		247.13		177.5200833709

		3		11		2005		9		38		7		0		110001		-0.726		-0.203		1.665		35		33		29		15		1449.1		175		-0.3		0.1		3.288		11.46		0		14491		0.754		254.38		182.7706212716

		3		11		2005		9		38		10		0		110001		-0.741		-0.204		1.618		35		33		29		15		1449.1		175		-0.3		0.1		3.126		11.47		0		14491		0.769		254.61		179.1262404005

		3		11		2005		9		38		13		0		110001		-0.74		-0.22		1.082		35		33		29		15		1449.1		174.9		-0.4		0.1		3.381		11.47		0		14491		0.772		253.44		132.9181703154

		3		11		2005		9		38		16		0		110001		-0.819		-0.306		1.85		35		33		30		15		1449.1		174.8		0		0.2		3.304		11.47		0		14491		0.874		249.51		204.6190851314

		3		11		2005		9		38		19		0		110001		-0.725		-0.21		1.396		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.2		0.1		3.513		11.47		0		14491		0.755		253.85		158.6991178299

		3		11		2005		9		38		22		0		110001		-0.623		-0.092		1.144		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.3		0.1		3.311		11.47		0		14491		0.63		261.6		130.5882460254

		3		11		2005		9		38		25		0		110001		-0.704		-0.202		1.755		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.5		0.1		3.559		11.47		0		14491		0.732		253.99		190.1695296308

		3		11		2005		9		38		28		0		110001		-0.779		-0.303		1.641		35		33		30		15		1449.1		175		-0.4		0.1		3.219		11.47		0		14491		0.836		248.75		184.161097955

		3		11		2005		9		38		31		0		110001		-0.738		-0.215		2.043		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.48		0		14492		0.769		253.76		218.2823401011

		3		11		2005		9		38		34		0		110001		-0.756		-0.214		1.82		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.5		0.1		3.35		11.48		0		14492		0.786		254.19		198.2355164949

		3		11		2005		9		38		37		0		110001		-0.7		-0.175		1.718		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.5		0.1		3.342		11.48		0		14492		0.722		255.96		186.3370333562

		3		11		2005		9		38		40		0		110001		-0.791		-0.272		1.46		35		33		29		15		1449.2		175		-0.3		0.1		3.466		11.48		0		14492		0.836		251.02		168.2636324343

		3		11		2005		9		38		43		0		110001		-0.799		-0.287		1.694		35		33		30		15		1449.2		174.9		-0.3		0.2		3.28		11.48		0		14492		0.849		250.24		189.4836668423

		3		11		2005		9		38		46		0		110001		-0.776		-0.268		1.437		35		33		30		15		1449.2		174.9		-0.3		0.2		3.373		11.48		0		14492		0.821		250.95		165.4983081485

		3		11		2005		9		38		49		0		110001		-0.708		-0.172		0.983		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.48		0		14492		0.729		256.35		122.3575498284

		3		11		2005		9		38		52		0		110001		-0.678		-0.151		1.18		35		33		29		15		1449.2		175.2		-0.5		0		3.381		11.49		0		14492		0.695		257.44		136.9264401056

		3		11		2005		9		38		55		0		110001		-0.713		-0.159		1.802		35		33		29		15		1449.2		175		-0.3		0.2		3.544		11.49		0		14492		0.731		257.43		194.444182222

		3		11		2005		9		38		58		0		110001		-0.773		-0.28		1.074		35		33		30		15		1449.2		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.49		0		14492		0.822		250.09		135.255498964

		3		11		2005		9		39		1		0		110001		-0.669		-0.133		1.127		35		33		30		15		1449.2		175.3		-0.2		0		3.257		11.49		0		14492		0.682		258.76		131.7337845809

		3		11		2005		9		39		4		0		110001		-0.68		-0.152		1.826		35		33		30		15		1449.2		175.2		-0.3		0.1		3.288		11.49		0		14492		0.697		257.4		195.4425746863

		3		11		2005		9		39		7		0		110001		-0.681		-0.157		1.33		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.5		0		14493		0.699		257.02		150.243469076

		3		11		2005		9		39		10		0		110001		-0.679		-0.141		1.357		35		33		29		15		1449.3		175		-0.4		0.1		3.319		11.5		0		14493		0.693		258.27		152.3932741298

		3		11		2005		9		39		13		0		110001		-0.69		-0.145		0.904		35		33		29		15		1449.3		175.3		-0.4		0		3.203		11.5		0		14493		0.705		258.13		114.6447120455

		3		11		2005		9		39		16		0		110001		-0.713		-0.183		1.029		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.5		0		14493		0.736		255.61		126.5187337907

		3		11		2005		9		39		19		0		110001		-0.69		-0.163		1.733		35		33		29		15		1449.3		175.4		0		-0.1		3.443		11.5		0		14493		0.709		256.71		187.2420358787

		3		11		2005		9		39		22		0		110001		-0.764		-0.251		1.74		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.103		11.5		0		14493		0.804		251.81		191.6845585852

		3		11		2005		9		39		25		0		110001		-0.646		-0.136		1.273		35		33		29		15		1449.3		175		-0.4		0.1		3.366		11.5		0		14493		0.66		258.11		143.3994769865

		3		11		2005		9		39		28		0		110001		-0.742		-0.225		1.422		35		33		29		15		1449.3		175.2		-0.4		0.1		3.18		11.5		0		14493		0.775		253.13		161.9652123143

		3		11		2005		9		39		31		0		110001		-0.649		-0.122		1.271		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.4		0.1		3.443		11.51		0		14493		0.66		259.35		143.2314909508

		3		11		2005		9		39		34		0		110001		-0.782		-0.296		1.154		35		33		30		15		1449.3		175.4		-0.4		-0.1		3.273		11.51		0		14493		0.836		249.27		142.5081050327

		3		11		2005		9		39		37		0		110001		-0.715		-0.184		1.239		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.195		11.51		0		14493		0.738		255.57		144.2290539385

		3		11		2005		9		39		40		0		110001		-0.639		-0.109		1.022		35		33		29		15		1449.3		175		-0.2		0.1		3.443		11.51		0		14493		0.648		260.32		121.0242124535

		3		11		2005		9		39		43		0		110001		-0.694		-0.152		1.691		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.51		0		14493		0.71		257.65		183.418128875

		3		11		2005		9		39		46		0		110001		-0.801		-0.306		1.816		35		33		30		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.265		11.51		0		14493		0.857		249.09		200.8256208754

		3		11		2005		9		39		49		0		110001		-0.666		-0.157		1.742		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.466		11.52		0		14493		0.684		256.74		187.1568593453

		3		11		2005		9		39		52		0		110001		-0.699		-0.193		1.74		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.567		11.52		0		14493		0.725		254.56		188.5059680753

		3		11		2005		9		39		55		0		110001		-0.767		-0.275		1.143		35		33		29		15		1449.3		174.8		-0.6		0.2		3.428		11.52		0		14493		0.815		250.28		140.3696192201

		3		11		2005		9		39		58		0		110001		-0.656		-0.124		1.364		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.52		0		14493		0.668		259.3		151.8620426571

		3		11		2005		9		40		1		0		110001		-0.765		-0.279		1.863		35		33		30		15		1449.3		175.2		-0.3		0.1		3.489		11.52		0		14493		0.814		249.96		203.3183464422

		3		11		2005		9		40		4		0		110001		-0.677		-0.16		1.105		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.2		0.1		3.544		11.52		0		14493		0.696		256.7		130.5738871291

		3		11		2005		9		40		7		0		110001		-0.636		-0.125		1.42		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.428		11.52		0		14493		0.648		258.88		156.0935937186

		3		11		2005		9		40		10		0		110001		-0.706		-0.192		1.83		35		33		29		15		1449.3		175.2		-0.3		0.1		3.605		11.52		0		14493		0.732		254.79		197.0837385479

		3		11		2005		9		40		13		0		110001		-0.752		-0.247		2.049		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.288		11.53		0		14494		0.792		251.82		219.6568687749

		3		11		2005		9		40		16		0		110001		-0.732		-0.221		1.786		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.397		11.53		0		14494		0.765		253.2		194.279721021

		3		11		2005		9		40		19		0		110001		-0.574		-0.034		1.404		35		33		29		15		1449.4		175.2		-0.2		0.1		3.342		11.53		0		14494		0.575		266.61		151.7184234034

		3		11		2005		9		40		22		0		110001		-0.745		-0.226		1.532		35		33		30		15		1449.4		175		-0.3		0.1		3.296		11.53		0		14494		0.779		253.12		171.8465885608

		3		11		2005		9		40		25		0		110001		-0.733		-0.209		1.194		35		33		29		15		1449.4		174.9		-0.3		0.2		3.466		11.53		0		14494		0.762		254.09		141.654721065

		3		11		2005		9		40		28		0		110001		-0.656		-0.157		1.374		35		33		30		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.381		11.53		0		14494		0.675		256.54		153.0640715518

		3		11		2005		9		40		31		0		110001		-0.714		-0.221		1.373		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.5		0.1		3.033		11.54		0		14494		0.747		252.8		156.3254937622

		3		11		2005		9		40		34		0		110001		-0.723		-0.209		1.407		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.203		11.54		0		14494		0.753		253.88		159.5637490159

		3		11		2005		9		40		37		0		110001		-0.743		-0.23		1.368		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.257		11.54		0		14494		0.778		252.8		157.3649579799

		3		11		2005		9		40		40		0		110001		-0.756		-0.226		1.889		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.54		0		14494		0.789		253.36		204.7176836524

		3		11		2005		9		40		43		0		110001		-0.791		-0.279		1.802		35		33		29		15		1449.4		174.9		-0.4		0.2		3.335		11.54		0		14494		0.839		250.57		198.7643328165

		3		11		2005		9		40		46		0		110001		-0.713		-0.217		1.616		35		33		29		15		1449.4		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.54		0		14494		0.745		253.07		177.9582535316

		3		11		2005		9		40		49		0		110001		-0.761		-0.258		1.071		35		33		29		15		1449.4		175		-0.3		0.1		3.474		11.54		0		14494		0.804		251.27		133.8927182486

		3		11		2005		9		40		52		0		110001		-0.87		-0.384		1.315		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.4		0.1		3.311		11.55		0		14495		0.951		246.18		162.2831168052

		3		11		2005		9		40		55		0		110001		-0.709		-0.223		1.644		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.5		0.1		3.381		11.55		0		14495		0.743		252.54		180.4202316815

		3		11		2005		9		40		58		0		110001		-0.602		-0.081		1.206		35		33		29		15		1449.5		174.9		-0.3		0.2		3.311		11.55		0		14495		0.607		262.34		135.033366247

		3		11		2005		9		41		1		0		110001		-0.77		-0.288		1.891		35		33		30		15		1449.5		175		-0.2		0.1		3.373		11.55		0		14495		0.822		249.49		206.1971144318

		3		11		2005		9		41		4		0		110001		-0.884		-0.432		1.757		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.55		0		14495		0.984		243.96		201.3735086847

		3		11		2005		9		41		7		0		110001		-0.642		-0.142		1.611		35		33		30		15		1449.5		175.2		-0.4		0		3.52		11.55		0		14495		0.658		257.53		174.0014080403

		3		11		2005		9		41		10		0		110001		-0.756		-0.252		1.292		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.5		0.1		3.296		11.55		0		14495		0.797		251.57		151.799341237

		3		11		2005		9		41		13		0		110001		-0.817		-0.348		2.333		35		33		30		15		1449.5		175.1		-0.4		0.1		3.536		11.56		0		14495		0.888		246.93		249.6293652598

		3		11		2005		9		41		16		0		110001		-0.625		-0.107		1.429		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.2		0.1		3.559		11.56		0		14495		0.634		260.29		156.3366559704

		3		11		2005		9		41		19		0		110001		-0.629		-0.111		1.435		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.56		0		14495		0.639		259.99		157.0728175083

		3		11		2005		9		41		22		0		110001		-0.632		-0.115		1.582		35		33		29		15		1449.5		174.9		-0.3		0.1		3.451		11.56		0		14495		0.642		259.69		170.7446338835

		3		11		2005		9		41		25		0		110001		-0.669		-0.183		1.789		35		33		29		15		1449.5		175		-0.5		0.1		3.28		11.56		0		14495		0.694		254.7		191.8742035814

		3		11		2005		9		41		28		0		110001		-0.726		-0.228		1.018		35		33		29		15		1449.5		175		-0.5		0.2		3.226		11.56		0		14495		0.761		252.57		127.0977576513

		3		11		2005		9		41		31		0		110001		-0.692		-0.18		1.248		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.118		11.56		0		14495		0.715		255.42		143.8321243673

		3		11		2005		9		41		34		0		110001		-0.712		-0.206		1.929		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.57		0		14495		0.741		253.86		206.6499697556

		3		11		2005		9		41		37		0		110001		-0.792		-0.292		1.671		35		33		29		15		1449.5		175		-0.3		0.1		3.466		11.57		0		14495		0.844		249.76		187.2102828372

		3		11		2005		9		41		40		0		110001		-0.731		-0.223		1.793		35		33		30		15		1449.5		174.9		-0.4		0.2		3.211		11.57		0		14495		0.764		253.04		194.9086709205

		3		11		2005		9		41		43		0		110001		-0.602		-0.078		1.243		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.4		0.1		3.544		11.57		0		14495		0.607		262.62		138.3306545925

		3		11		2005		9		41		46		0		110001		-0.704		-0.247		1.502		35		33		29		15		1449.5		175		-0.4		0.2		3.373		11.57		0		14495		0.746		250.67		167.7089443053

		3		11		2005		9		41		49		0		110001		-0.73		-0.244		1.45		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.358		11.57		0		14495		0.77		251.52		164.1626023186

		3		11		2005		9		41		52		0		110001		-0.695		-0.196		1.641		35		33		29		15		1449.5		175		-0.3		0.1		3.304		11.57		0		14495		0.722		254.25		179.2853033575

		3		11		2005		9		41		55		0		110001		-0.616		-0.096		1.126		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.164		11.58		0		14496		0.623		261.14		128.7069539691

		3		11		2005		9		41		58		0		110001		-0.712		-0.203		0.852		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.188		11.58		0		14496		0.74		254.09		112.8741334407

		3		11		2005		9		42		1		0		110001		-0.551		-0.025		1.58		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.226		11.58		0		14496		0.552		267.4		167.3507095892

		3		11		2005		9		42		4		0		110001		-0.523		0.017		1.146		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.474		11.58		0		14496		0.523		271.86		125.9815065793

		3		11		2005		9		42		7		0		110001		-0.631		-0.112		1.503		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.18		11.58		0		14496		0.641		259.94		163.3925946914

		3		11		2005		9		42		10		0		110001		-0.672		-0.175		1.155		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.335		11.58		0		14496		0.694		255.4		134.7677261068

		3		11		2005		9		42		13		0		110001		-0.737		-0.256		1.296		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.58		0		14496		0.78		250.85		151.2719736104

		3		11		2005		9		42		16		0		110001		-0.64		-0.134		1.536		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.513		11.59		0		14496		0.654		258.17		166.9386713737

		3		11		2005		9		42		19		0		110001		-0.75		-0.283		1.376		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.373		11.59		0		14496		0.802		249.33		159.2471349821

		3		11		2005		9		42		22		0		110001		-0.606		-0.111		1.617		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.59		0		14496		0.616		259.62		173.0388973613

		3		11		2005		9		42		25		0		110001		-0.766		-0.281		2.054		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.366		11.59		0		14496		0.816		249.85		221.0120584946

		3		11		2005		9		42		28		0		110001		-0.796		-0.317		2.425		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.42		11.59		0		14496		0.857		248.29		257.1911740321

		3		11		2005		9		42		31		0		110001		-0.6		-0.105		1.796		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.273		11.59		0		14496		0.609		260.07		189.6481215304

		3		11		2005		9		42		34		0		110001		-0.735		-0.247		1.992		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.234		11.59		0		14496		0.775		251.42		213.7591635463

		3		11		2005		9		42		37		0		110001		-0.608		-0.096		1.548		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.397		11.59		0		14496		0.616		261.03		166.5888351601

		3		11		2005		9		42		40		0		110001		-0.727		-0.246		1.218		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.3		0.1		3.52		11.6		0		14496		0.767		251.31		143.964196938

		3		11		2005		9		42		43		0		110001		-0.654		-0.176		1.335		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.412		11.6		0		14496		0.677		254.94		149.6969271562

		3		11		2005		9		42		46		0		110001		-0.681		-0.187		1.198		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.335		11.6		0		14496		0.706		254.65		139.065955575

		3		11		2005		9		42		49		0		110001		-0.684		-0.189		1.777		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.544		11.6		0		14496		0.71		254.55		191.3453945095

		3		11		2005		9		42		52		0		110001		-0.603		-0.098		1.581		35		33		30		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.6		0		14496		0.611		260.77		169.4925957085

		3		11		2005		9		42		55		0		110001		-0.592		-0.096		1.414		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.6		0		14496		0.6		260.79		153.5928383747

		3		11		2005		9		42		58		0		110001		-0.695		-0.213		1.444		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.381		11.61		0		14496		0.727		252.96		161.6641580561

		3		11		2005		9		43		1		0		110001		-0.591		-0.067		1.223		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.288		11.61		0		14496		0.595		263.53		135.996286714

		3		11		2005		9		43		4		0		110001		-0.64		-0.133		1.067		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.25		11.61		0		14496		0.654		258.26		125.1310513022

		3		11		2005		9		43		7		0		110001		-0.623		-0.111		1.506		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.3		0.1		3.366		11.61		0		14496		0.633		259.9		163.3550121668

		3		11		2005		9		43		10		0		110001		-0.662		-0.158		1.61		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.61		0		14496		0.681		256.58		174.7943935028

		3		11		2005		9		43		13		0		110001		-0.752		-0.276		2.127		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.59		11.61		0		14496		0.801		249.85		227.2841613487

		3		11		2005		9		43		16		0		110001		-0.506		0.031		1.086		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.435		11.61		0		14496		0.507		273.51		119.8496141003

		3		11		2005		9		43		19		0		110001		-0.522		0.022		1.788		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.61		0		14496		0.522		272.41		186.2769980432

		3		11		2005		9		43		22		0		110001		-0.696		-0.213		2.039		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.211		11.62		0		14497		0.728		252.98		216.5018706617

		3		11		2005		9		43		25		0		110001		-0.666		-0.165		1.205		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.466		11.62		0		14497		0.686		256.09		138.6652804418

		3		11		2005		9		43		28		0		110001		-0.59		-0.087		1.415		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.219		11.62		0		14497		0.596		261.61		153.5543551971

		3		11		2005		9		43		31		0		110001		-0.529		-0.005		2.167		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.01		11.62		0		14497		0.529		269.46		223.0640042678

		3		11		2005		9		43		34		0		110001		-0.7		-0.231		1.768		35		33		30		15		1449.7		174.9		-0.3		0.1		3.273		11.62		0		14497		0.737		251.74		191.5511680988

		3		11		2005		9		43		37		0		110001		-0.697		-0.194		1.877		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.126		11.62		0		14497		0.723		254.45		201.1609803118

		3		11		2005		9		43		40		0		110001		-0.706		-0.219		1.438		35		33		29		15		1449.7		175.2		-0.3		0.1		3.327		11.62		0		14497		0.739		252.77		161.6861465927

		3		11		2005		9		43		43		0		110001		-0.62		-0.117		1.661		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.242		11.63		0		14497		0.631		259.31		177.6797681223

		3		11		2005		9		43		46		0		110001		-0.743		-0.273		1.722		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		2.986		11.63		0		14497		0.792		249.83		189.522083146

		3		11		2005		9		43		49		0		110001		-0.582		-0.055		0.599		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.63		0		14497		0.585		264.6		83.6988649863

		3		11		2005		9		43		52		0		110001		-0.661		-0.179		1.757		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.25		11.63		0		14497		0.685		254.85		188.5738847243

		3		11		2005		9		43		55		0		110001		-0.621		-0.148		1.976		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.4		0.1		3.118		11.63		0		14497		0.638		256.6		207.6564711248

		3		11		2005		9		43		58		0		110001		-0.595		-0.114		1.329		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.164		11.63		0		14497		0.606		259.15		146.0569067179

		3		11		2005		9		44		1		0		110001		-0.694		-0.214		2.041		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.567		11.63		0		14497		0.726		252.86		216.6359388467

		3		11		2005		9		44		4		0		110001		-0.68		-0.2		1.719		35		33		29		15		1449.7		175		-0.5		0.2		3.35		11.63		0		14497		0.709		253.61		185.9398020866

		3		11		2005		9		44		7		0		110001		-0.76		-0.282		1.181		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.482		11.63		0		14497		0.811		249.64		143.2440225629

		3		11		2005		9		44		10		0		110001		-0.68		-0.183		1.412		35		33		30		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.52		11.64		0		14497		0.704		254.94		157.7857091121

		3		11		2005		9		44		13		0		110001		-0.567		-0.054		1.321		35		33		29		15		1449.7		175.2		-0.3		0.1		3.242		11.64		0		14497		0.57		264.56		143.8556915801

		3		11		2005		9		44		16		0		110001		-0.604		-0.101		1.583		35		33		29		15		1449.7		175		-0.4		0.1		3.389		11.64		0		14497		0.612		260.51		169.7323186668

		3		11		2005		9		44		19		0		110001		-0.617		-0.115		1.773		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.381		11.64		0		14497		0.628		259.44		188.0809134389

		3		11		2005		9		44		22		0		110001		-0.568		-0.066		1.378		35		33		29		15		1449.7		174.9		-0.3		0.1		3.288		11.64		0		14497		0.572		263.37		149.1932974366

		3		11		2005		9		44		25		0		110001		-0.695		-0.213		1.924		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.3		0.1		3.25		11.65		0		14498		0.727		252.96		205.6737708119

		3		11		2005		9		44		28		0		110001		-0.756		-0.271		2.125		35		33		29		15		1449.8		175		-0.3		0.1		3.605		11.65		0		14498		0.803		250.28		227.1695842317

		3		11		2005		9		44		31		0		110001		-0.657		-0.159		1.787		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.65		0		14498		0.676		256.4		191.0575567728

		3		11		2005		9		44		34		0		110001		-0.56		-0.085		1.75		35		33		29		15		1449.8		174.9		-0.2		0.2		3.567		11.65		0		14498		0.566		261.37		183.938168959

		3		11		2005		9		44		37		0		110001		-0.693		-0.232		1.554		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.4		0.1		3.381		11.65		0		14498		0.731		251.49		171.7262065033

		3		11		2005		9		44		40		0		110001		-0.542		-0.054		1.769		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.3		0.1		3.311		11.65		0		14498		0.545		264.31		185.0956779614

		3		11		2005		9		44		43		0		110001		-0.569		-0.074		1.499		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.4		0.1		3.342		11.65		0		14498		0.574		262.59		160.5066353769

		3		11		2005		9		44		46		0		110001		-0.649		-0.166		1.569		35		33		30		15		1449.8		175.1		-0.2		0.1		3.358		11.65		0		14498		0.67		255.65		170.6024032656

		3		11		2005		9		44		49		0		110001		-0.677		-0.211		1.534		35		33		29		15		1449.8		175		-0.3		0.2		3.358		11.66		0		14498		0.709		252.69		168.997218912

		3		11		2005		9		44		52		0		110001		-0.626		-0.131		1.452		35		33		29		15		1449.8		174.8		-0.3		0.2		3.35		11.66		0		14498		0.64		258.18		158.6613059318

		3		11		2005		9		44		55		0		110001		-0.668		-0.189		1.917		35		33		29		15		1449.8		175		-0.4		0.2		3.466		11.66		0		14498		0.694		254.2		203.8831528106

		3		11		2005		9		44		58		0		110001		-0.551		-0.055		0.828		35		33		29		15		1449.8		174.9		-0.3		0.1		3.412		11.66		0		14498		0.554		264.3		99.6097384797

		3		11		2005		9		45		1		0		110001		-0.662		-0.196		1.788		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.66		0		14498		0.69		253.51		191.6664811593

		3		11		2005		9		45		4		0		110001		-0.607		-0.139		1.762		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.66		0		14498		0.623		257.1		186.8800149829

		3		11		2005		9		45		7		0		110001		-0.526		0.007		2.031		35		33		29		15		1449.8		175.3		-0.3		0		3.311		11.66		0		14498		0.526		270.76		209.801954233

		3		11		2005		9		45		10		0		110001		-0.565		-0.036		1.267		35		33		29		15		1449.8		174.8		-0.1		0.2		3.211		11.66		0		14498		0.566		266.35		138.7735565589

		3		11		2005		9		45		13		0		110001		-0.543		-0.034		0.94		35		33		29		15		1449.9		175		-0.4		0.2		3.265		11.67		0		14499		0.544		266.42		108.6096220415

		3		11		2005		9		45		16		0		110001		-0.614		-0.118		1.401		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.67		0		14499		0.625		259.12		153.4184148008

		3		11		2005		9		45		19		0		110001		-0.666		-0.188		1.95		35		33		29		15		1449.9		175.3		-0.5		0		3.428		11.67		0		14499		0.692		254.24		206.9154416664

		3		11		2005		9		45		22		0		110001		-0.589		-0.083		1.176		35		33		30		15		1449.9		175.1		-0.5		0.1		3.327		11.67		0		14499		0.595		261.98		131.7871769179

		3		11		2005		9		45		25		0		110001		-0.685		-0.215		1.848		35		33		29		15		1449.9		175		-0.2		0.1		3.342		11.67		0		14499		0.718		252.57		198.2562483252

		3		11		2005		9		45		28		0		110001		-0.605		-0.103		1.724		35		33		29		15		1449.9		175		-0.2		0.1		3.435		11.67		0		14499		0.614		260.34		182.9975409671

		3		11		2005		9		45		31		0		110001		-0.468		0.039		1.126		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.3		0		3.273		11.67		0		14499		0.47		274.76		122.0008606527

		3		11		2005		9		45		34		0		110001		-0.524		-0.008		1.481		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.3		0.1		3.644		11.68		0		14499		0.524		269.13		157.0987269204

		3		11		2005		9		45		37		0		110001		-0.658		-0.181		1.706		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.3		0.1		3.304		11.68		0		14499		0.682		254.62		183.7433264094

		3		11		2005		9		45		40		0		110001		-0.56		-0.062		1.293		35		33		29		15		1449.9		175		-0.3		0.1		3.458		11.68		0		14499		0.563		263.68		141.04229862

		3		11		2005		9		45		43		0		110001		-0.576		-0.073		2.024		35		33		29		15		1449.9		175.3		-0.3		0		3.435		11.68		0		14499		0.581		262.78		210.5630784349

		3		11		2005		9		45		46		0		110001		-0.619		-0.12		1.223		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.2		0.1		3.389		11.68		0		14499		0.631		259.03		137.5968749645

		3		11		2005		9		45		49		0		110001		-0.538		-0.03		1.236		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.4		0.1		3.342		11.68		0		14499		0.539		266.81		134.8347136312

		3		11		2005		9		45		52		0		110001		-0.741		-0.284		2.136		35		33		29		15		1449.9		174.5		-0.3		0.3		3.397		11.68		0		14499		0.794		249.03		227.8647186381

		3		11		2005		9		45		55		0		110001		-0.664		-0.159		1.976		35		33		29		15		1449.9		175		-0.3		0.1		3.319		11.69		0		14499		0.683		256.53		209.0634592654

		3		11		2005		9		45		58		0		110001		-0.604		-0.104		1.176		35		33		29		15		1449.9		174.9		-0.5		0.1		3.265		11.69		0		14499		0.613		260.23		132.6125182628

		3		11		2005		9		46		1		0		110001		-0.649		-0.157		1.2		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.4		0.1		3.219		11.69		0		14499		0.668		256.4		137.3262538628

		3		11		2005		9		46		4		0		110001		-0.588		-0.095		1.174		35		33		29		15		1449.9		175.8		-0.6		0.1		3.389		11.69		0		14499		0.596		260.82		131.645167021

		3		11		2005		9		46		7		0		110001		-0.7		-0.207		1.607		35		33		29		15		1449.9		175.5		-0.5		0.2		3.335		11.69		0		14499		0.73		253.53		176.5020679766

		3		11		2005		9		46		10		0		110001		-0.582		-0.098		1.385		35		33		29		15		1449.9		175.5		-0.9		0.2		3.319		11.69		0		14499		0.59		260.44		150.550755561

		3		11		2005		9		46		13		0		110001		-0.604		-0.083		1.651		35		33		29		15		1449.9		176.9		-0.5		0		3.25		11.69		0		14499		0.61		262.18		175.9973295252

		3		11		2005		9		46		16		0		110001		-0.575		-0.069		1.796		35		33		29		15		1449.9		176.6		-0.1		0		3.397		11.69		0		14499		0.579		263.16		188.7061737199

		3		11		2005		9		46		19		0		110001		-0.551		-0.018		2.111		35		33		29		15		1449.9		181.2		-0.7		0.1		3.304		11.69		0		14499		0.551		268.13		218.1798799156

		3		11		2005		9		46		22		0		110001		-0.506		-0.357		1.46		35		33		29		15		1450		151.1		-0.6		0.1		3.164		11.7		0		14500		0.619		234.8		158.5901951572

		3		11		2005		9		46		25		0		110001		-0.579		-0.628		2.473		35		33		29		15		1450		149.8		-0.5		0.1		3.28		11.7		0		14500		0.854		222.68		261.6362742435

		3		11		2005		9		46		28		0		110001		-0.492		-0.374		1.27		35		33		29		15		1450		148.2		-0.5		0.1		3.126		11.7		0		14500		0.618		232.76		141.2388048661

		3		11		2005		9		46		31		0		110001		-0.656		-0.142		1.635		35		33		29		15		1450		178		-0.5		0.1		3.195		11.7		0		14500		0.671		257.79		176.7406291717

		3		11		2005		9		46		34		0		110001		-0.627		-0.13		1.486		35		33		30		15		1450		175.3		-0.5		0.2		3.226		11.7		0		14500		0.64		258.29		161.8093013396

		3		11		2005		9		46		37		0		110001		-0.567		-0.141		1.692		36		33		29		15		1450		169.6		-0.2		0.1		3.203		11.7		0		14500		0.584		256.04		179.0037429776

		3		11		2005		9		46		40		0		110001		-0.569		-0.139		1.619		35		33		29		15		1450		169.2		-0.2		0.2		3.311		11.7		0		14500		0.586		256.27		172.1697708659

		3		11		2005		9		46		43		0		110001		-0.641		-0.243		1.767		35		33		29		15		1450		170.3		-0.3		0.1		3.288		11.71		0		14500		0.686		249.24		189.5315013395

		3		11		2005		9		46		46		0		110001		-0.515		-0.09		1.836		35		33		29		15		1450		166.6		-0.6		0.1		3.087		11.71		0		14500		0.523		260.09		190.8984284901

		3		11		2005		9		46		49		0		110001		-0.465		0.047		1.071		35		33		29		15		1450		177.1		-0.3		0.1		3.296		11.71		0		14500		0.467		275.77		116.8535408107

		3		11		2005		9		46		52		0		110001		-0.721		-0.234		1.659		35		33		29		15		1450		175.4		-0.5		0.3		3.273		11.71		0		14500		0.758		252.02		182.3973135767

		3		11		2005		9		46		55		0		110001		-0.481		0.019		0.926		35		33		29		15		1450		175.2		-0.6		0.1		3.149		11.71		0		14500		0.481		272.26		104.3646491874

		3		11		2005		9		46		58		0		110001		-0.525		-0.013		1.024		35		33		29		15		1450		174.8		-0.3		0.1		3.041		11.71		0		14500		0.525		268.58		115.0812756273

		3		11		2005		9		47		1		0		110001		-0.498		0.092		1.93		35		33		29		15		1450		182.6		0.3		-0.1		3.528		11.71		0		14500		0.506		280.47		199.5336563089

		3		11		2005		9		47		4		0		110001		-0.486		-0.053		1.029		35		33		29		15		1450		165.3		1.2		-0.2		3.582		11.71		0		14500		0.489		263.78		113.9230442009

		3		11		2005		9		47		7		0		110001		-0.514		-0.062		1.681		35		33		29		15		1450.1		168.2		-0.3		0.3		3.381		11.72		0		14501		0.518		263.12		175.8920407523

		3		11		2005		9		47		10		0		110001		-0.536		0.035		1.647		35		33		29		15		1450.1		185.3		-0.7		0		3.304		11.72		0		14501		0.537		273.74		173.2376979759

		3		11		2005		9		47		13		0		110001		-0.394		0.159		1.836		35		33		29		15		1450.1		189.5		-1		-0.3		3.188		11.72		0		14501		0.425		291.98		188.4519302103

		3		11		2005		9		47		16		0		110001		-0.558		0.082		1.568		35		33		29		15		1450.1		195.2		-2		-0.2		3.226		11.72		0		14501		0.564		278.36		166.6346902659

		3		11		2005		9		47		19		0		110001		-0.754		-0.036		1.74		35		33		29		15		1450.1		195.1		-2.2		-0.4		3.489		11.72		0		14501		0.755		267.27		189.6684475605

		3		11		2005		9		47		22		0		110001		-0.453		0.153		1.351		35		33		29		15		1450.1		194.9		-1.7		-0.2		3.358		11.72		0		14501		0.478		288.66		143.3115138431

		3		11		2005		9		47		25		0		110001		-0.488		0.108		1.665		35		33		29		15		1450.1		194.3		-2.6		0.6		3.373		11.72		0		14501		0.5		282.48		173.8399551311

		3		11		2005		9		47		28		0		110001		-0.576		0.098		1.894		35		33		29		15		1450.1		196.1		-0.9		-0.1		3.683		11.73		0		14501		0.584		279.66		198.2073661598

		3		11		2005		9		47		31		0		110001		-0.55		0.094		1.426		35		33		29		15		1450.1		196.4		-1.4		-0.6		3.327		11.73		0		14501		0.558		279.7		153.1277897705

		3		11		2005		9		47		34		0		110001		-0.646		0.049		1.566		35		33		29		15		1450.1		196.4		-1.4		-0.3		3.42		11.73		0		14501		0.648		274.34		169.4719150774

		3		11		2005		9		47		37		0		110001		-0.608		0.104		2.109		35		33		29		15		1450.1		196		-0.6		0.2		3.381		11.73		0		14501		0.617		279.71		219.7353180533

		3		11		2005		9		47		40		0		110001		-0.569		0.105		2.116		35		33		29		15		1450.1		196.3		-1		0		3.366		11.73		0		14501		0.579		280.46		219.3682292402

		3		11		2005		9		47		43		0		110001		-0.78		0.016		1.776		35		33		29		15		1450.1		196.1		-0.2		-0.2		3.474		11.73		0		14501		0.78		271.18		193.9802051757

		3		11		2005		9		47		46		0		110001		-0.718		-0.111		2.435		35		33		29		15		1450.2		191.8		-2.8		0.3		3.25		11.74		0		14502		0.727		261.21		254.1076543515

		3		11		2005		9		47		49		0		110001		-0.54		0.121		1.657		36		33		29		15		1450.2		196.2		-0.9		0		3.559		11.74		0		14502		0.553		282.63		174.6965941282

		3		11		2005		9		47		52		0		110001		-0.546		0.122		1.694		35		33		29		15		1450.2		196.4		-1.1		0		3.706		11.74		0		14502		0.559		282.6		178.399439461

		3		11		2005		9		47		55		0		110001		-0.652		0.035		1.22		35		33		29		15		1450.2		192.4		-1.8		1.4		3.451		11.74		0		14502		0.653		273.07		138.3737330565

		3		11		2005		9		47		58		0		110001		-0.638		0.044		1.729		35		33		29		15		1450.2		195.1		-1.4		-0.2		3.273		11.74		0		14502		0.64		273.95		184.3480675245

		3		11		2005		9		48		1		0		110001		-0.549		0.086		1.812		35		33		29		15		1450.2		196		-1.7		-0.4		3.482		11.74		0		14502		0.556		278.9		189.5294436229

		3		11		2005		9		48		4		0		110001		-0.268		0.212		1.847		35		33		29		15		1450.2		198		-0.6		-2.9		3.397		11.74		0		14502		0.342		308.35		187.8344217656

		3		11		2005		9		48		7		0		110001		-0.651		0.009		1.838		36		33		29		15		1450.2		195.4		-2.2		-0.3		3.087		11.74		0		14502		0.651		270.79		194.9904100206

		3		11		2005		9		48		10		0		110001		-0.51		0.116		1.359		35		33		29		15		1450.2		194.6		-1.7		-0.1		3.195		11.74		0		14502		0.523		282.81		145.617203654

		3		11		2005		9		48		13		0		110001		-0.457		0.125		1.882		36		33		29		15		1450.2		201.1		-1		-3		3.296		11.75		0		14502		0.474		285.3		194.0721000041

		3		11		2005		9		48		16		0		110001		-0.781		0.005		1.635		35		33		29		15		1450.2		202.8		-5.1		1		3.242		11.75		0		14502		0.781		270.37		181.1963299849

		3		11		2005		9		48		19		0		110001		-0.37		0.177		1.616		35		33		29		15		1450.2		204.1		-0.8		-4.1		3.273		11.75		0		14502		0.41		295.57		166.7238735155

		3		11		2005		9		48		22		0		110001		-0.534		0.09		1.332		36		33		29		15		1450.2		198.5		-2.4		-0.7		3.381		11.75		0		14502		0.542		279.57		143.7873429757

		3		11		2005		9		48		25		0		110001		-0.342		0.162		1.481		35		33		29		15		1450.2		193.3		-2.5		-1.3		3.265		11.75		0		14502		0.378		295.35		152.8583985262

		3		11		2005		9		48		28		0		110001		-0.531		0.05		1.491		35		33		29		15		1450.2		190.8		-2.7		-0.5		3.428		11.75		0		14502		0.533		275.38		158.3522023844

		3		11		2005		9		48		31		0		110001		-0.451		0.078		1.651		35		33		29		15		1450.2		190.9		-2.8		-0.3		3.242		11.75		0		14502		0.458		279.81		171.326763817

		3		11		2005		9		48		34		0		110001		-0.565		0.016		1.611		35		33		29		15		1450.2		190.5		-2.5		-0.4		3.265		11.76		0		14502		0.565		271.62		170.7279121878

		3		11		2005		9		48		37		0		110001		-0.685		-0.073		1.858		35		33		29		15		1450.2		190.6		-2.6		-0.3		3.157		11.76		0		14502		0.689		263.92		198.1594812266

		3		11		2005		9		48		40		0		110001		-0.436		0.062		1.715		35		33		29		15		1450.2		186.2		-2.1		-1.1		3.288		11.76		0		14502		0.44		278.09		177.0639714905

		3		11		2005		9		48		43		0		110001		-0.564		-0.044		1.664		35		33		29		15		1450.2		188.7		-2.8		-1.6		3.226		11.76		0		14502		0.566		265.54		175.7534636928

		3		11		2005		9		48		46		0		110001		-0.523		-0.132		0.58		35		33		29		15		1450.2		163.1		-1.7		0.9		3.226		11.76		0		14502		0.539		255.83		79.2056184876

		3		11		2005		9		48		49		0		110001		-0.297		0.064		-0.243		107		48		47		15		1450.2		145.2		-2.7		2.6		2.986		11.76		0		14502		0.304		282.16		38.904241414

		3		11		2005		9		48		52		0		110001		-0.059		0.009		-0.056		52		52		54		15		1450.2		146.5		-2.3		0.7		2.839		11.76		0		14502		0.06		278.67		8.1841309862

		3		11		2005		9		48		55		0		110001		0.107		-0.031		0.093		69		50		45		15		1450.2		146.8		-2.8		1.4		2.63		11.76		0		14502		0.111		106.16		14.5117194019

		3		11		2005		9		48		58		0		110001		0.046		-0.028		0.021		47		73		45		15		1450.2		147.5		-3.2		1		2.607		11.76		0		14502		0.054		121.33		5.7801384066

		3		11		2005		9		49		1		0		110001		0.196		0.008		0.007		78		52		45		15		1450.3		146.8		-3		0.9		2.398		11.77		0		14503		0.196		87.66		19.6288053635

		3		11		2005		9		49		4		0		110001		-0.19		0.043		-0.061		130		50		46		15		1450.3		146.8		-3.8		1.7		2.538		11.77		0		14503		0.195		282.75		20.4132310034

		3		11		2005		9		49		7		0		110001		0.016		-0.014		-0.025		104		77		43		15		1450.3		151.4		-4.3		-2		2.569		11.77		0		14503		0.021		131.19		3.2817678163

		3		11		2005		9		49		10		0		110001		0.006		-0.025		0.057		56		44		41		15		1450.3		143.5		-1.3		0.6		2.986		11.77		0		14503		0.026		166.5		6.2529992803

		3		11		2005		9		49		13		0		110001		0.024		0.047		0.024		55		43		41		15		1450.3		144.5		-2.5		1.6		3.458		11.77		0		14503		0.053		27.05		5.7974132163

		3		11		2005		9		49		16		0		110001		-0.054		0.102		0.155		47		47		42		15		1450.3		137.8		0.3		-1.8		4.139		11.77		0		14503		0.115		332.1		19.3248544626

		3		11		2005		9		49		19		0		110001		0.001		-0.172		0.135		43		45		43		15		1450.3		140.8		-3.8		1.5		4.913		11.77		0		14503		0.172		179.67		21.8654979362

		3		11		2005		9		49		22		0		110001		0.017		-0.013		0.082		50		42		48		15		1450.3		138.5		-4.3		1.5		5.145		11.78		0		14503		0.021		127.41		8.4746681351

		3		11		2005		9		49		25		0		110001		0.03		0.063		-0.004		45		50		49		15		1450.3		135.6		-1.1		-0.5		5.107		11.78		0		14503		0.07		25.46		6.989277502

		3		11		2005		9		49		28		0		110001		-0.024		0.016		-0.12		45		40		46		15		1450.3		123.5		-1.5		-0.9		5.378		11.78		0		14503		0.029		303.69		12.3417988964

		3		11		2005		9		49		31		0		110001		0.215		0.04		0.161		42		45		41		15		1450.3		122.5		-1.4		-0.8		5.795		11.78		0		14503		0.219		79.46		27.1562147583

		3		11		2005		9		49		34		0		110001		0.227		-0.005		0.2		43		45		43		15		1450.3		120		-1.2		2.3		5.432		11.78		0		14503		0.227		91.26		30.2578915326

		3		11		2005		9		49		37		0		110001		-0.048		0.001		0.014		49		43		44		15		1450.3		121.3		-1.6		0.7		5.826		11.78		0		14503		0.048		271.19		5.0009999

		3		11		2005		9		49		40		0		110001		0.09		0.023		-0.045		45		46		43		15		1450.4		122.5		-2.7		1.6		5.888		11.79		0		14504		0.093		75.66		10.3218215447

		3		11		2005		9		49		43		0		110001		-0.014		-0.003		-0.064		44		46		43		15		1450.4		139.7		-2.1		1.5		5.811		11.79		0		14504		0.014		257.91		6.5582009728

		3		11		2005		9		49		46		0		110001		-0.106		-0.032		-0.088		46		51		47		15		1450.4		175.3		-5.1		5.3		5.563		11.79		0		14504		0.111		253.2		14.1435497666

		3		11		2005		9		49		49		0		110001		-0.059		0.041		-0.056		43		47		42		15		1450.4		181.7		-1.5		-0.1		5.525		11.79		0		14504		0.072		304.8		9.1093358704

		3		11		2005		9		49		52		0		110001		-0.065		0.047		-0.048		45		49		41		15		1450.4		181.6		-1.4		-0.1		5.586		11.79		0		14504		0.08		305.87		9.3477269964

		3		11		2005		9		49		55		0		110001		-0.044		-0.014		-0.044		45		48		44		15		1450.4		181.2		-1.8		0.1		5.764		11.79		0		14504		0.046		252.35		6.3780874876

		3		11		2005		9		49		58		0		110001		0.034		0.04		-0.12		43		49		40		15		1450.4		182.5		-0.4		-1.5		5.532		11.79		0		14504		0.052		40.36		13.098091464

		3		11		2005		9		50		1		0		110001		-0.042		-0.03		0.273		43		48		41		15		1450.4		180.4		-1.9		0.3		5.555		11.8		0		14504		0.052		234.46		27.7836282728

		3		11		2005		9		50		4		0		110001		-0.04		0.032		0.133		47		44		45		15		1450.4		181		-1.8		-0.1		5.494		11.8		0		14504		0.051		308.66		14.2523682243

		3		11		2005		9		50		7		0		110001		-0.018		0.092		-0.057		42		49		42		15		1450.4		182.6		-0.8		-1.4		5.733		11.79		0		14504		0.094		348.93		10.9713262644

		3		11		2005		9		50		10		0		110001		-0.066		-0.015		0.028		44		49		44		15		1450.4		181.2		-2.2		-0.1		5.517		11.8		0		14504		0.068		257.2		7.3246160309

		3		11		2005		9		50		13		0		110001		0.081		0.117		0.107		46		46		38		15		1450.4		181.9		-1.8		-0.7		5.23		11.8		0		14504		0.142		34.7		17.8042129846

		3		11		2005		9		50		16		0		110001		-0.025		-0.095		0.069		42		40		47		15		1450.4		181.4		-0.9		-0.2		5.3		11.8		0		14504		0.098		194.74		12.0045824584

		3		11		2005		9		50		19		0		110001		0.075		0.014		0.007		44		48		42		15		1450.4		180		-1.8		1.1		5.555		11.8		0		14504		0.076		79.43		7.6615925238

		3		11		2005		9		50		22		0		110001		-0.073		-0.049		-0.142		45		46		40		15		1450.4		181.2		-2		0.1		4.913		11.8		0		14504		0.088		236.13		16.7014969389

		3		11		2005		9		50		25		0		110001		0.072		-0.04		0.1		43		45		43		15		1450.5		180.4		-0.9		0.9		4.758		11.81		0		14505		0.082		119.05		12.9553077926

		3		11		2005		9		50		28		0		110001		-0.006		-0.03		-0.067		48		48		46		15		1450.5		180.9		1.6		0.7		4.929		11.81		0		14505		0.031		191.31		7.3654599313

		3		11		2005		9		50		31		0		110001		-0.042		0.085		-0.059		42		52		45		15		1450.5		181.2		-1.3		0.3		5.083		11.81		0		14505		0.095		333.71		11.1669154201

		3		11		2005		9		50		34		0		110001		0.042		-0.049		-0.011		47		45		46		15		1450.5		181		-0.4		0.6		5.3		11.81		0		14505		0.065		139.4		6.5467549213

		3		11		2005		9		50		37		0		110001		0.023		-0.007		-0.024		44		47		43		15		1450.5		181.8		-0.6		-0.1		5.741		11.81		0		14505		0.024		106.93		3.3970575503

		3		11		2005		9		50		40		0		110001		-0.054		0.017		0.133		44		43		44		15		1450.5		180.9		1.2		0.5		5.703		11.81		0		14505		0.057		287.47		14.4547570025

		3		11		2005		9		50		43		0		110001		-0.013		-0.025		0.064		45		47		45		15		1450.5		180		-0.8		1.3		5.339		11.81		0		14505		0.028		207.47		6.9928534948

		3		11		2005		9		50		46		0		110001		0.002		-0.047		-0.026		45		44		40		15		1450.5		180.2		-3.5		0.9		5.285		11.81		0		14505		0.047		177.56		5.3749418602

		3		11		2005		9		50		49		0		110001		0.037		-0.033		-0.001		46		46		40		15		1450.5		181.7		-0.4		-0.4		5.61		11.82		0		14505		0.05		131.73		4.9588305073

		3		11		2005		9		50		52		0		110001		-0.04		0.036		-0.033		43		44		44		15		1450.5		182.7		-0.9		-1.2		5.362		11.82		0		14505		0.054		311.99		6.3126856408

		3		11		2005		9		50		55		0		110001		-0.028		-0.052		0.056		50		51		46		15		1450.5		181.6		-1.5		-0.4		4.813		11.82		0		14505		0.059		208.3		8.1387959798

		3		11		2005		9		50		58		0		110001		0.036		0.005		0.032		49		47		54		15		1450.5		181.2		-6.6		-1.5		4.797		11.82		0		14505		0.036		82.09		4.8425200051

		3		11		2005		9		51		1		0		110001		-0.027		0.009		-0.012		47		48		49		15		1450.5		180.4		-5.2		-1.1		4.998		11.82		0		14505		0.028		288.43		3.0886890423

		3		11		2005		9		51		4		0		110001		0.009		0.077		-0.077		41		48		46		15		1450.5		180.3		-7.1		-1		5.138		11.82		0		14505		0.078		6.67		10.9265731133

		3		11		2005		9		51		7		0		110001		0.059		-0.102		0.201		39		49		44		15		1450.5		180.2		-5.3		-0.8		5.292		11.83		0		14505		0.118		149.95		23.2993562143

		3		11		2005		9		51		10		0		110001		-0.115		-0.018		0.041		46		45		43		15		1450.5		178.7		-6.4		0.4		5.633		11.83		0		14505		0.116		261.1		12.3409886152

		3		11		2005		9		51		13		0		110001		-0.039		0.044		-0.067		49		46		47		15		1450.5		177		-2.8		1.6		5.61		11.83		0		14505		0.059		318.45		8.9140338792

		3		11		2005		9		51		16		0		110001		-0.03		-0.047		0.036		45		50		49		15		1450.5		183		-9.5		-3.4		5.517		11.83		0		14505		0.056		212.55		6.6370174024

		3		11		2005		9		51		19		0		110001		-0.003		-0.031		0.008		41		58		47		15		1450.5		177.7		-4.5		1.2		5.532		11.83		0		14505		0.031		185.53		3.2155870382

		3		11		2005		9		51		22		0		110001		0.113		0.019		0.027		46		52		46		15		1450.5		179.7		-6		-0.3		5.362		11.83		0		14505		0.115		80.46		11.7724254086

		3		11		2005		9		51		25		0		110001		-0.008		-0.017		0.093		48		55		48		15		1450.5		181.9		-5.5		-2		5.633		11.83		0		14505		0.019		205.2		9.4878870145

		3		11		2005		9		51		28		0		110001		-0.012		0.035		-0.13		49		64		44		15		1450.5		180.5		-4.8		-0.7		4.944		11.83		0		14505		0.037		341.08		13.5162864723

		3		11		2005		9		51		31		0		110001		-0.023		-0.01		0.013		54		61		49		15		1450.5		181.5		-4.8		-1.8		4.658		11.83		0		14505		0.025		246.5		2.8248893784

		3		11		2005		9		51		34		0		110001		-0.079		0.118		-0.017		44		73		48		15		1450.6		178.8		-2.3		0.5		5.254		11.84		0		14506		0.142		326.2		14.3017481449

		3		11		2005		9		51		37		0		110001		-0.026		0.012		0.013		40		92		54		15		1450.6		179.5		-5.4		0		5.13		11.84		0		14506		0.029		294.78		3.1448370387

		3		11		2005		9		51		40		0		110001		0.068		-0.069		0.025		46		67		45		15		1450.6		178.2		-4.2		1.3		5.517		11.84		0		14506		0.097		135.42		10.0049987506

		3		11		2005		9		51		43		0		110001		0.037		0.013		-0.015		46		71		48		15		1450.6		180.3		-4.2		-0.2		5.594		11.84		0		14506		0.039		70.64		4.198809355

		3		11		2005		9		51		46		0		110001		-0.011		0.031		0.013		44		48		51		15		1450.6		182.6		-4		-2.2		5.47		11.84		0		14506		0.033		340.46		3.5369478368

		3		11		2005		9		51		49		0		110001		0.005		-0.007		0.018		45		50		51		15		1450.6		180.1		-2.2		-0.1		5.269		11.84		0		14506		0.009		144.46		1.9949937343

		3		11		2005		9		51		52		0		110001		-0.006		-0.064		0.022		41		51		49		15		1450.6		179.3		-6.3		0.5		5.486		11.84		0		14506		0.064		185.36		6.7941151006

		3		11		2005		9		51		55		0		110001		-0.055		0.057		-0.107		41		49		51		15		1450.6		181		-4.8		-1.1		5.176		11.85		0		14506		0.079		316.02		13.3127758187

		3		11		2005		9		51		58		0		110001		0.048		-0.075		0.096		49		56		50		15		1450.6		177.6		-6		1.7		4.967		11.85		0		14506		0.089		147.38		13.0938917057

		3		11		2005		9		52		1		0		110001		0.004		-0.032		-0.039		49		59		44		15		1450.6		179.6		-6.5		0.1		4.921		11.85		0		14506		0.032		172.87		5.0606323716

		3		11		2005		9		52		4		0		110001		-0.022		-0.015		-0.002		43		51		51		15		1450.6		181		-5.9		-0.9		5.277		11.85		0		14506		0.027		235.71		2.6702059846

		3		11		2005		9		52		7		0		110001		-0.025		0.071		-0.027		47		46		48		15		1450.6		180.3		-6.4		-0.6		5.579		11.85		0		14506		0.075		340.6		7.9968743894

		3		11		2005		9		52		10		0		110001		0.022		0.047		-0.064		52		46		47		15		1450.6		179.2		-5.9		0.3		5.795		11.85		0		14506		0.052		25.08		8.239538822

		3		11		2005		9		52		13		0		110001		-0.053		0.018		-0.027		48		53		53		15		1450.6		181.6		-5.6		-1.7		5.339		11.85		0		14506		0.056		288.76		6.2144991753

		3		11		2005		9		52		16		0		110001		-0.042		0.047		-0.077		44		47		50		15		1450.7		178.7		-5.8		0.7		5.432		11.86		0		14507		0.063		318.22		9.9508793581

		3		11		2005		9		52		19		0		110001		-0.048		-0.065		0.042		42		49		48		15		1450.7		180.9		-4.8		-0.9		5.679		11.86		0		14507		0.081		216.44		9.1065910197

		3		11		2005		9		52		22		0		110001		0.021		0.053		0.103		47		54		45		15		1450.7		180.5		-5.4		-0.7		5.285		11.86		0		14507		0.057		21.61		11.7724254086

		3		11		2005		9		52		25		0		110001		-0.003		-0.005		0.013		47		58		52		15		1450.7		180.7		-5.2		-0.9		5.045		11.86		0		14507		0.006		210.96		1.4247806849

		3		11		2005		9		52		28		0		110001		-0.009		-0.006		-0.097		49		67		52		15		1450.7		179.5		-5		0.1		4.96		11.86		0		14507		0.011		236.31		9.76012295

		3		11		2005		9		52		31		0		110001		-0.027		0.07		-0.021		40		75		45		15		1450.7		181.5		-4.3		-1.7		4.851		11.86		0		14507		0.075		338.91		7.7910204723

		3		11		2005		9		52		34		0		110001		-0.008		-0.016		0.081		50		74		48		15		1450.7		179.8		-5.8		-0.3		4.766		11.86		0		14507		0.018		206.57		8.295179323

		3		11		2005		9		52		37		0		110001		-0.042		0.029		0.019		43		59		46		15		1450.7		179.4		-5.6		-0.2		5.517		11.87		0		14507		0.051		304.62		5.4460995217

		3		11		2005		9		52		40		0		110001		0.063		-0.124		0.063		46		50		53		15		1450.7		177.4		-6.7		0.7		5.641		11.87		0		14507		0.139		153.07		15.2689226863

		3		11		2005		9		52		43		0		110001		-0.005		-0.004		-0.056		44		47		68		15		1450.7		177.2		-8.9		-0.8		5.71		11.87		0		14507		0.006		231.34		5.6364882684

		3		11		2005		9		52		46		0		110001		0.015		0.117		-0.018		44		50		65		15		1450.7		176		-12.3		1		5.509		11.87		0		14507		0.118		7.31		11.9323090808

		3		11		2005		9		52		49		0		110001		-0.08		0.054		-0.162		43		44		41		15		1450.7		183.1		-1.5		-1.2		5.416		11.87		0		14507		0.097		304.02		18.8573593061

		3		11		2005		9		52		52		0		110001		0.01		0.148		-0.105		44		52		42		15		1450.7		182.6		-0.6		-1.1		5.432		11.87		0		14507		0.148		3.87		18.173882359

		3		11		2005		9		52		55		0		110001		0.015		0.11		-0.075		42		48		42		15		1450.7		181.3		-5.5		0.6		4.936		11.87		0		14507		0.111		7.77		13.397761007

		3		11		2005		9		52		58		0		110001		0.032		0.006		-0.028		43		42		46		15		1450.7		183.5		1.1		-1.2		4.735		11.88		0		14507		0.033		79.38		4.2941821107

		3		11		2005		9		53		1		0		110001		0.106		-0.081		-0.091		40		47		41		15		1450.7		182.4		1.2		-0.2		4.905		11.88		0		14507		0.133		127.39		16.1486841569

		3		11		2005		9		53		4		0		110001		-0.033		0.061		-0.024		42		43		44		15		1450.7		183.5		1		-1.4		4.836		11.88		0		14507		0.069		331.59		7.3389372528

		3		11		2005		9		53		7		0		110001		-0.117		-0.04		0.027		42		45		46		15		1450.7		181.2		-0.8		-0.3		5.494		11.88		0		14507		0.124		251.13		12.6562237654

		3		11		2005		9		53		10		0		110001		0.021		0.308		-0.061		48		49		42		15		1450.7		188.4		4.4		-5		5.579		11.88		0		14507		0.309		3.9		31.4683968451

		3		11		2005		9		53		13		0		110001		0.039		-0.034		0.036		49		50		47		15		1450.7		183.6		1.9		-1		5.625		11.88		0		14507		0.052		131.08		6.3031738037

		3		11		2005		9		53		16		0		110001		-0.048		-0.007		-0.012		43		44		43		15		1450.7		182.8		0.3		-0.7		5.463		11.88		0		14507		0.049		261.7		4.9969990995

		3		11		2005		9		53		19		0		110001		-0.053		0.013		0.015		48		50		46		15		1450.7		181.8		0.3		0.5		5.408		11.88		0		14507		0.055		283.78		5.6595052787

		3		11		2005		9		53		22		0		110001		-0.005		-0.028		0.031		46		45		46		15		1450.7		181.9		-1		0.3		5.153		11.88		0		14507		0.028		190.12		4.2071367936

		3		11		2005		9		53		25		0		110001		0.011		0.122		-0.011		43		46		41		15		1450.7		184.2		0.1		-2		4.851		11.89		0		14507		0.122		5.15		12.2987804273

		3		11		2005		9		53		28		0		110001		0.056		0.007		-0.093		43		59		45		15		1450.7		182.8		1.2		-1		4.929		11.89		0		14507		0.056		82.87		10.8784190028

		3		11		2005		9		53		31		0		110001		-0.105		0.051		-0.051		41		49		50		15		1450.7		181.5		0.6		-0.5		4.967		11.89		0		14507		0.117		295.91		12.7385242473

		3		11		2005		9		53		34		0		110001		0.04		-0.082		0.028		47		79		41		15		1450.7		182.2		-0.6		-0.6		5.826		11.89		0		14507		0.091		154		9.5435842324

		3		11		2005		9		53		37		0		110001		-0.015		-0.057		0.115		45		56		45		15		1450.7		182.1		-0.5		-0.9		5.966		11.89		0		14507		0.059		194.74		12.9224610659

		3		11		2005		9		53		40		0		110001		0.06		-0.115		0.081		41		51		45		15		1450.7		181.5		-2.8		-0.9		5.525		11.89		0		14507		0.13		152.45		15.292481813

		3		11		2005		9		53		43		0		110001		0.044		0.038		0		50		52		43		15		1450.7		182.4		-2.3		-1.6		5.455		11.89		0		14507		0.058		49.18		5.8137767415

		3		11		2005		9		53		46		0		110001		-0.047		-0.048		0.05		43		49		46		15		1450.7		181.1		-3.6		-1.3		5.308		11.9		0		14507		0.067		224.4		8.3743656476

		3		11		2005		9		53		49		0		110001		-0.065		0.061		-0.04		40		49		44		15		1450.7		180.9		-4.4		-1		5.509		11.9		0		14507		0.089		313.18		9.7703633505

		3		11		2005		9		53		52		0		110001		-0.087		0.151		-0.068		44		53		45		15		1450.7		181.3		1		0		4.859		11.9		0		14507		0.174		330.05		18.7066832977

		3		11		2005		9		53		55		0		110001		-0.003		-0.015		0.096		46		47		40		15		1450.7		182.9		-0.8		-1.2		4.867		11.9		0		14507		0.015		191.31		9.7211110476

		3		11		2005		9		53		58		0		110001		0.188		-0.051		0.094		43		48		47		15		1450.7		183.6		-0.4		-1.3		4.758		11.9		0		14507		0.195		105.18		21.6289158304

		3		11		2005		9		54		1		0		110001		0.027		-0.023		0.027		44		54		44		15		1450.7		181.9		-1.7		-0.3		4.805		11.9		0		14507		0.035		130.43		4.4575778176

		3		11		2005		9		54		4		0		110001		-0.027		0.018		-0.035		51		47		48		15		1450.7		181.8		-1.3		-0.5		4.991		11.9		0		14507		0.032		303.69		4.7728398255

		3		11		2005		9		54		7		0		110001		-0.026		-0.055		0.024		51		45		43		15		1450.7		181.9		-1.4		-0.5		5.269		11.9		0		14507		0.061		205.3		6.5398776747

		3		11		2005		9		54		10		0		110001		-0.054		0.039		-0.017		41		54		40		15		1450.8		181.6		-1.7		-0.2		5.594		11.91		0		14508		0.067		305.84		6.8745908969

		3		11		2005		9		54		13		0		110001		-0.001		-0.026		-0.087		47		46		45		15		1450.8		182.3		-1.9		-1		5.439		11.91		0		14508		0.026		182.2		9.0807488678

		3		11		2005		9		54		16		0		110001		0.011		0.036		-0.227		45		50		44		15		1450.8		180.8		-1.5		0.3		5.509		11.91		0		14508		0.038		16.99		23.009997827

		3		11		2005		9		54		19		0		110001		0.036		0.031		-0.072		46		47		49		15		1450.8		179.7		2.5		0.9		5.223		11.91		0		14508		0.048		49.27		8.6261231153

		3		11		2005		9		54		22		0		110001		0.013		-0.012		0.021		44		45		47		15		1450.8		180.1		-3.3		0.6		5.579		11.91		0		14508		0.018		132.71		2.7459060435

		3		11		2005		9		54		25		0		110001		-0.014		-0.014		0.043		42		51		42		15		1450.8		182.1		0.9		-0.5		5.416		11.91		0		14508		0.02		225		4.7339201514

		3		11		2005		9		54		28		0		110001		0.002		-0.093		0.1		43		49		44		15		1450.8		181.4		-1.8		0		5.138		11.92		0		14508		0.093		178.77		13.6575986176

		3		11		2005		9		54		31		0		110001		-0.076		0.125		-0.199		44		46		44		15		1450.8		180		-1.5		0.9		5.269		11.92		0		14508		0.146		328.7		24.6985829553

		3		11		2005		9		54		34		0		110001		-0.006		0.003		0.077		48		57		42		15		1450.8		181		-2.1		0.1		5.254		11.92		0		14508		0.007		296.57		7.7291655436

		3		11		2005		9		54		37		0		110001		0.019		0.033		-0.07		44		45		42		15		1450.8		181.4		-3.2		-0.4		4.844		11.92		0		14508		0.038		29.93		7.9686887253

		3		11		2005		9		54		40		0		110001		0.008		-0.176		-0.022		43		60		45		15		1450.8		180.4		-5.2		0		5.153		11.92		0		14508		0.176		177.4		17.754999296

		3		11		2005		9		54		43		0		110001		-0.024		-0.111		0.069		45		48		46		15		1450.8		180.7		-2.3		-0.2		5.184		11.92		0		14508		0.114		192.2		13.2883407542

		3		11		2005		9		54		46		0		110001		-0.03		0.024		0.08		49		47		47		15		1450.8		181.8		-1.4		-0.8		4.983		11.92		0		14508		0.038		308.66		8.8746830929

		3		11		2005		9		54		49		0		110001		-0.085		-0.054		0.082		45		41		44		15		1450.8		182.4		-1.2		-1.5		4.89		11.92		0		14508		0.101		237.57		12.9865314846

		3		11		2005		9		54		52		0		110001		-0.068		0.04		-0.098		42		43		46		15		1450.9		182.4		-2.9		-1.4		5.053		11.93		0		14509		0.079		300.47		12.5809379619

		3		11		2005		9		54		55		0		110001		-0.06		0.057		-0.141		50		50		45		15		1450.9		179.2		-2.5		1.1		5.726		11.93		0		14509		0.083		313.53		16.3493119121

		3		11		2005		9		54		58		0		110001		0.086		-0.178		0.355		42		47		44		15		1450.9		180.9		-3.7		-0.3		5.238		11.93		0		14509		0.198		154.21		40.6331145742

		3		11		2005		9		55		1		0		110001		0.108		-0.072		0.058		47		45		44		15		1450.9		182.3		-2.7		-1.3		5.656		11.93		0		14509		0.13		123.69		14.216891362

		3		11		2005		9		55		4		0		110001		0.049		-0.078		-0.064		40		49		46		15		1450.9		181.5		-3.3		-0.8		5.37		11.93		0		14509		0.092		147.86		11.2165056947

		3		11		2005		9		55		7		0		110001		-0.043		0.021		-0.041		40		43		44		15		1450.9		182.2		-4.6		-1.4		5.47		11.93		0		14509		0.048		296.03		6.3015871017

		3		11		2005		9		55		10		0		110001		0.047		-0.074		0.155		47		48		45		15		1450.9		181.4		-2.4		-0.7		5.347		11.93		0		14509		0.088		147.58		17.8073018731

		3		11		2005		9		55		13		0		110001		0.103		-0.033		0.128		41		47		44		15		1450.9		182.1		-1.3		-1.2		5.641		11.93		0		14509		0.108		107.76		16.7576848043

		3		11		2005		9		55		16		0		110001		0.006		0.015		-0.125		52		44		44		15		1450.9		181.4		-3.1		-0.6		5.145		11.94		0		14509		0.016		21.8		12.6039676293

		3		11		2005		9		55		19		0		110001		-0.044		0.043		-0.078		45		46		45		15		1450.9		181.1		-4.3		-0.4		5.509		11.94		0		14509		0.062		314.34		9.9342840708

		3		11		2005		9		55		22		0		110001		-0.088		-0.065		-0.068		42		44		43		15		1450.9		180		-3.9		0.5		5.416		11.94		0		14509		0.109		233.55		12.8813819134

		3		11		2005		9		55		25		0		110001		0.016		-0.066		-0.038		40		43		43		15		1450.9		181.5		-4.5		-0.9		5.594		11.94		0		14509		0.068		166.37		7.7820305833

		3		11		2005		9		55		28		0		110001		0.035		0.011		-0.044		43		43		45		15		1450.9		183.2		-1.6		-1.8		5.114		11.94		0		14509		0.037		72.55		5.728874235

		3		11		2005		9		55		31		0		110001		-0.086		-0.033		0.008		40		42		45		15		1450.9		182.3		-2.4		-1.1		4.681		11.94		0		14509		0.092		249.01		9.2460802506

		3		11		2005		9		55		34		0		110001		0.03		0.134		0.015		40		46		46		15		1450.9		181.5		-2.4		-0.4		4.697		11.94		0		14509		0.137		12.62		13.813399292

		3		11		2005		9		55		37		0		110001		-0.036		0.083		-0.015		45		49		45		15		1450.9		181.8		-3.2		-0.2		4.921		11.94		0		14509		0.09		336.55		9.1706052145

		3		11		2005		9		55		40		0		110001		-0.019		-0.013		-0.015		47		47		45		15		1450.9		181.2		1.8		0.2		4.983		11.95		0		14509		0.023		235.62		2.7477263328

		3		11		2005		9		55		43		0		110001		0.041		0.013		-0.045		39		45		47		15		1450.9		181.9		-0.9		-0.4		4.758		11.94		0		14509		0.043		72.41		6.224949799

		3		11		2005		9		55		46		0		110001		-0.039		0.024		-0.088		46		46		50		15		1450.9		182.2		-1.5		-0.7		4.673		11.95		0		14509		0.046		301.61		9.92018145

		3		11		2005		9		55		49		0		110001		0.047		0.06		-0.086		46		50		47		15		1450.9		179.9		-0.6		1.2		5.153		11.95		0		14509		0.076		38.07		11.4913010578

		3		11		2005		9		55		52		0		110001		-0.028		0.075		-0.182		48		47		46		15		1450.9		181.1		-0.8		0.2		5.261		11.95		0		14509		0.08		339.53		19.8829072321

		3		11		2005		9		55		55		0		110001		-0.062		-0.014		0.033		39		43		43		15		1450.9		183		-4.9		-1.6		5.3		11.95		0		14509		0.064		257.28		7.1617037079

		3		11		2005		9		55		58		0		110001		-0.042		0.027		-0.118		43		48		48		15		1450.9		181.9		-1.9		-0.6		5.579		11.95		0		14509		0.05		302.74		12.8128841406

		3		11		2005		9		56		1		0		110001		0.008		0.014		-0.015		47		56		48		15		1450.9		181.3		-1.7		-0.1		5.648		11.95		0		14509		0.016		29.74		2.2022715546

		3		11		2005		9		56		4		0		110001		-0.008		-0.001		0.033		46		75		44		15		1450.9		181.3		-2		0		5.223		11.95		0		14509		0.008		262.87		3.3970575503

		3		11		2005		9		56		7		0		110001		0.023		-0.06		0.098		40		53		47		15		1450.9		181.3		-0.5		-0.1		5.169		11.95		0		14509		0.064		159.03		11.7187883333

		3		11		2005		9		56		10		0		110001		-0.025		-0.019		0.03		44		57		45		15		1450.9		181.1		-2.8		0		5.648		11.95		0		14509		0.031		232.77		4.3428101501

		3		11		2005		9		56		13		0		110001		-0.101		0.032		-0.026		41		53		46		15		1451		181.4		-2.5		-0.2		5.277		11.96		0		14510		0.106		287.58		10.9091704543

		3		11		2005		9		56		16		0		110001		0.021		-0.043		0.12		45		61		41		15		1451		182		-2		-0.7		5.385		11.96		0		14510		0.048		153.97		12.9189782878

		3		11		2005		9		56		19		0		110001		0.03		-0.032		0.183		46		69		46		15		1451		181.1		-0.2		0		5.385		11.96		0		14510		0.044		136.85		18.8183421161

		3		11		2005		9		56		22		0		110001		-0.017		0.004		0.002		41		46		48		15		1451		182.2		-1.3		-1		5.501		11.96		0		14510		0.017		283.24		1.7578395831

		3		11		2005		9		56		25		0		110001		-0.024		-0.021		-0.104		45		41		39		15		1451		181		-0.9		-0.1		5.308		11.96		0		14510		0.032		228.81		10.8779593675

		3		11		2005		9		56		28		0		110001		-0.014		-0.063		0.113		47		44		43		15		1451		179.6		-3.3		1.3		5.099		11.96		0		14510		0.065		192.53		13.0130703525

		3		11		2005		9		56		31		0		110001		0.051		-0.067		0.064		46		47		44		15		1451		180.3		-3.3		0.5		4.867		11.96		0		14510		0.084		142.72		10.5763887977

		3		11		2005		9		56		34		0		110001		0.023		-0.037		-0.046		45		52		46		15		1451		181.4		-3.3		-0.5		4.797		11.96		0		14510		0.044		148.13		6.3356136246

		3		11		2005		9		56		37		0		110001		-0.022		0.014		0.012		43		55		48		15		1451		181.2		-2.8		-0.3		4.967		11.96		0		14510		0.026		302.47		2.8705400189

		3		11		2005		9		56		40		0		110001		0.053		-0.107		0.054		42		57		48		15		1451		180.2		-7		0.6		5.3		11.97		0		14510		0.119		153.65		13.1049608927

		3		11		2005		9		56		43		0		110001		0.005		-0.011		-0.033		41		80		47		15		1451		183.3		-5.1		-2.1		4.929		11.97		0		14510		0.012		155.56		3.5142566782

		3		11		2005		9		56		46		0		110001		0.019		-0.021		-0.087		49		78		44		15		1451		183.5		-2.7		-2.3		4.913		11.97		0		14510		0.028		137.86		9.1493169144

		3		11		2005		9		56		49		0		110001		0.038		-0.055		0.043		41		47		50		15		1451		182.4		-3.1		-1.6		5.06		11.97		0		14510		0.067		145.36		7.9485847797

		3		11		2005		9		56		52		0		110001		-0.007		-0.013		0.066		47		54		50		15		1451		182.3		-1.5		-1.7		5.014		11.97		0		14510		0.015		208.3		6.7631353676

		3		11		2005		9		56		55		0		110001		0.002		0.01		0.03		45		56		48		15		1451		180.3		-5.6		0.3		5.517		11.97		0		14510		0.01		11.31		3.1685959036

		3		11		2005		9		56		58		0		110001		0.003		0.07		-0.162		41		49		43		15		1451		182.8		1.8		-0.5		5.308		11.97		0		14510		0.07		2.45		17.6502124633

		3		11		2005		9		57		1		0		110001		0.004		-0.005		0.009		47		51		48		15		1451		182.1		1.8		0.2		5.494		11.97		0		14510		0.006		141.34		1.1045361017

		3		11		2005		9		57		4		0		110001		-0.002		-0.06		0.185		42		52		47		15		1451		184.1		4.8		-1.4		5.594		11.97		0		14510		0.06		181.91		19.4496786606

		3		11		2005		9		57		7		0		110001		-0.049		-0.073		-0.003		45		52		45		15		1451.1		180.9		-3		0.7		5.517		11.98		0		14511		0.088		213.87		8.7971586322

		3		11		2005		9		57		10		0		110001		-0.061		0.011		0.081		41		42		44		15		1451.1		182.5		-1.1		-0.9		5.486		11.98		0		14511		0.062		280.22		10.1995097921

		3		11		2005		9		57		13		0		110001		-0.051		0.034		0.147		48		48		44		15		1451.1		181.5		-0.6		-0.2		5.494		11.98		0		14511		0.061		303.69		15.9267071298

		3		11		2005		9		57		16		0		110001		0.035		0.036		-0.083		46		46		47		15		1451.1		182.2		-6.2		-0.9		5.424		11.98		0		14511		0.05		44.19		9.7005154502

		3		11		2005		9		57		19		0		110001		0.035		0.068		0.018		42		47		43		15		1451.1		182.4		0.7		-0.9		5.555		11.98		0		14511		0.076		27.24		7.8568441502

		3		11		2005		9		57		22		0		110001		-0.014		-0.051		0.063		46		46		49		15		1451.1		183.4		0.4		-1.8		4.836		11.98		0		14511		0.053		195.35		8.2255698891

		3		11		2005		9		57		25		0		110001		-0.066		-0.034		0.036		48		46		46		15		1451.1		182.3		-0.2		-0.8		4.774		11.98		0		14511		0.074		242.74		8.2510605379

		3		11		2005		9		57		28		0		110001		0.1		-0.027		0.015		41		49		43		15		1451.1		182.3		-1		-0.8		4.867		11.98		0		14511		0.104		105.11		10.4661358676

		3		11		2005		9		57		31		0		110001		0.001		-0.015		0.032		44		46		45		15		1451.1		176.2		1.7		3.9		5.045		11.99		0		14511		0.015		176.19		3.5355339059

		3		11		2005		9		57		34		0		110001		0.054		0.004		-0.056		47		49		46		15		1451.1		180.6		0.4		0.3		4.867		11.99		0		14511		0.054		85.76		7.7897368377

		3		11		2005		9		57		37		0		110001		-0.059		-0.08		0.109		45		45		43		15		1451.1		179.3		0.9		1.4		5.022		11.99		0		14511		0.099		216.41		14.7519490238

		3		11		2005		9		57		40		0		110001		-0.005		-0.056		-0.104		43		44		44		15		1451.1		180.4		0.2		0.6		4.991		11.99		0		14511		0.056		185.1		11.8224362971

		3		11		2005		9		57		43		0		110001		0.026		-0.003		0.018		42		47		53		15		1451.1		182.6		-8.4		-1.4		5.161		11.99		0		14511		0.026		96.58		3.1764760349

		3		11		2005		9		57		46		0		110001		0		-0.055		0.111		43		47		63		15		1451.1		180.3		0.4		0.6		5.494		11.99		0		14511		0.055		180		12.3878973196

		3		11		2005		9		57		49		0		110001		0.021		0.054		-0.023		47		51		50		15		1451.1		180.6		0		0.6		5.764		11.99		0		14511		0.058		21.25		6.2337789502

		3		11		2005		9		57		52		0		110001		0.015		0.022		-0.042		43		48		46		15		1451.1		181.1		-5.6		0.2		5.339		11.99		0		14511		0.027		34.29		4.9729267037

		3		11		2005		9		57		55		0		110001		-0.057		0.049		-0.052		41		46		46		15		1451.1		183.1		-2.1		-1.5		5.463		11.99		0		14511		0.075		310.68		9.1400218818

		3		11		2005		9		57		58		0		110001		0.003		-0.035		-0.015		52		48		43		15		1451.1		181.2		0.1		0.1		5.37		11.99		0		14511		0.035		175.1		3.819685851

		3		11		2005		9		58		1		0		110001		0.041		-0.008		-0.027		51		48		47		15		1451.1		180.4		-0.6		0.8		5.555		11.99		0		14511		0.042		101.04		4.9739320462

		3		11		2005		9		58		4		0		110001		0.055		-0.002		0.076		43		46		42		15		1451.2		180.1		-0.2		1		5.331		12		0		14512		0.055		92.08		9.3834961502

		3		11		2005		9		58		7		0		110001		0.064		0.003		-0.035		46		51		43		15		1451.2		182.1		0		-0.7		5.439		12		0		14512		0.064		87.32		7.3006848994

		3		11		2005		9		58		10		0		110001		0.007		0.026		0.027		43		47		43		15		1451.2		181.3		-0.5		-0.1		5.501		12		0		14512		0.027		15.07		3.813135193

		3		11		2005		9		58		13		0		110001		0.03		-0.018		0.037		41		50		48		15		1451.2		180.6		-1.1		0.6		5.679		12		0		14512		0.035		120.96		5.0921508226

		3		11		2005		9		58		16		0		110001		-0.114		0.015		0.019		49		48		46		15		1451.2		181.1		-1.1		-0.2		5.563		12		0		14512		0.115		277.5		11.6541837981

		3		11		2005		9		58		19		0		110001		-0.079		0.065		-0.011		44		43		50		15		1451.2		179.3		2.4		1.5		4.944		12		0		14512		0.102		309.45		10.289314846

		3		11		2005		9		58		22		0		110001		0.096		-0.167		0.179		44		47		49		15		1451.2		181.6		0.5		-0.3		4.789		12		0		14512		0.193		150.11		26.2956270129

		3		11		2005		9		58		25		0		110001		-0.045		-0.092		0.073		43		44		52		15		1451.2		181.9		-0.8		-0.6		4.782		12		0		14512		0.102		206.06		12.5769630674

		3		11		2005		9		58		28		0		110001		-0.026		-0.017		0.079		49		50		45		15		1451.2		182.7		0.7		-1.2		4.611		12		0		14512		0.031		236.82		8.4888161719

		3		11		2005		9		58		31		0		110001		0.057		-0.024		-0.017		45		47		50		15		1451.2		181.3		0.6		-0.1		4.782		12		0		14512		0.062		112.83		6.4140470843

		3		11		2005		9		58		34		0		110001		0.041		-0.026		0.122		41		44		52		15		1451.2		180.9		-0.6		0.2		4.875		12.01		0		14512		0.049		122.38		13.1304988481

		3		11		2005		9		58		37		0		110001		0.057		-0.026		0.002		51		46		50		15		1451.2		181.4		-1.4		-0.2		4.789		12.01		0		14512		0.063		114.52		6.2681735777

		3		11		2005		9		58		40		0		110001		0.05		-0.022		-0.007		43		46		50		15		1451.2		181.1		-0.6		0		4.844		12.01		0		14512		0.055		113.75		5.5072679252

		3		11		2005		9		58		43		0		110001		0.048		0.016		0		46		49		59		15		1451.2		180.3		2		0.7		4.952		12.01		0		14512		0.051		71.57		5.0596442563

		3		11		2005		9		58		46		0		110001		0.06		0.002		0.044		43		47		44		15		1451.2		181.4		1.3		-0.1		4.936		12.01		0		14512		0.06		88.09		7.4431176264

		3		11		2005		9		58		49		0		110001		0.016		0.038		-0.124		41		47		48		15		1451.2		181.6		-0.5		-0.2		5.47		12.01		0		14512		0.041		22.83		13.0675169791

		3		11		2005		9		58		52		0		110001		0.045		-0.023		-0.048		43		46		49		15		1451.2		181.8		-1.6		-0.4		5.424		12.01		0		14512		0.051		117.07		6.9699354373

		3		11		2005		9		58		55		0		110001		0.033		-0.022		0.029		44		47		48		15		1451.2		182.2		-1.7		-0.6		5.138		12.01		0		14512		0.04		123.69		4.9132473986

		3		11		2005		9		58		58		0		110001		-0.005		-0.009		0.068		49		46		52		15		1451.2		181.7		-1.4		-0.2		5.617		12.01		0		14512		0.01		209.05		6.8774995456

		3		11		2005		9		59		1		0		110001		0.043		0.011		-0.002		53		43		55		15		1451.2		182.9		-1.5		-1.3		5.54		12.01		0		14512		0.044		75.65		4.4429719783

		3		11		2005		9		59		4		0		110001		0.011		0.007		-0.009		47		49		55		15		1451.2		183.9		-1		-2.1		5.501		12.01		0		14512		0.013		57.53		1.5842979518

		3		11		2005		9		59		7		0		110001		0.015		0.089		-0.109		41		50		53		15		1451.2		179.5		-1.2		1.7		5.362		12.02		0		14512		0.09		9.57		14.1516783457

		3		11		2005		9		59		10		0		110001		-0.064		-0.006		0.001		48		48		48		15		1451.2		180.7		-0.4		0.6		5.455		12.02		0		14512		0.064		264.64		6.4288412642

		3		11		2005		9		59		13		0		110001		0.019		0.043		0.044		44		44		47		15		1451.2		181.6		-0.9		-0.2		5.378		12.02		0		14512		0.047		23.84		6.4389440128

		3		11		2005		9		59		16		0		110001		-0.036		-0.027		0.027		50		50		50		15		1451.2		181.9		-0.8		-0.4		5.61		12.02		0		14512		0.045		233.13		5.2478567054

		3		11		2005		9		59		19		0		110001		-0.032		-0.036		0.07		98		51		49		15		1451.2		181.6		-0.8		-0.2		5.61		12.02		0		14512		0.048		221.63		8.4970583145

		3		11		2005		9		59		22		0		110001		-0.011		-0.018		0.008		107		44		49		15		1451.2		181.5		-0.8		0		5.555		12.02		0		14512		0.021		211.43		2.2561028345

		3		11		2005		9		59		25		0		110001		-0.039		-0.043		-0.06		84		46		49		15		1451.2		181.8		0.1		-0.3		5.215		12.02		0		14512		0.058		222.21		8.3486525859

		3		11		2005		9		59		28		0		110001		0.04		-0.031		0.039		46		44		48		15		1451.3		181.7		-0.3		-0.2		5.37		12.03		0		14513		0.051		127.78		6.389053138

		3		11		2005		9		59		31		0		110001		-0.031		-0.02		0.042		49		48		56		15		1451.3		182.4		-1.3		-0.8		5.107		12.03		0		14513		0.037		237.17		5.5901699437

		3		11		2005		9		59		34		0		110001		0.001		-0.042		0.031		51		47		63		15		1451.2		182		-0.4		-0.5		5.037		12.02		0		14512		0.042		178.64		5.2211109929

		3		11		2005		9		59		37		0		110001		0.011		0.016		0.006		61		55		55		15		1451.3		181.7		-0.6		-0.2		5.138		12.03		0		14513		0.019		34.51		2.0322401433

		3		11		2005		9		59		40		0		110001		0.023		0		-0.044		54		48		54		15		1451.3		181.7		-0.5		-0.2		4.844		12.03		0		14513		0.023		90		4.9648766349

		3		11		2005		9		59		43		0		110001		-0.047		-0.008		-0.068		47		48		48		15		1451.3		181.1		-1.5		0.2		4.983		12.03		0		14513		0.048		260.34		8.3048178788

		3		11		2005		9		59		46		0		110001		0.01		0.049		-0.027		50		44		43		15		1451.3		182.1		-1.4		-0.6		4.991		12.03		0		14513		0.05		11.53		5.6833088954

		3		11		2005		9		59		49		0		110001		-0.038		0.06		-0.09		51		49		48		15		1451.3		181.9		-1		-0.4		5.161		12.03		0		14513		0.071		327.65		11.4647285184

		3		11		2005		9		59		52		0		110001		0.062		0.077		-0.1		50		43		46		15		1451.3		182.3		-0.9		-0.9		5.014		12.03		0		14513		0.099		38.84		14.0616499743

		3		11		2005		9		59		55		0		110001		-0.03		0.032		-0.015		42		53		47		15		1451.3		181.9		-1.7		-0.4		4.944		12.03		0		14513		0.044		316.85		4.6357307946

		3		11		2005		9		59		58		0		110001		0.022		-0.02		0.154		48		68		41		15		1451.3		181.7		-1.1		-0.2		4.905		12.03		0		14513		0.03		132.27		15.6843871414

		3		11		2005		10		0		1		0		110001		0.047		-0.035		0.06		47		69		46		15		1451.3		181.2		-0.8		0.2		5.145		12.03		0		14513		0.059		126.67		8.3868945385

		3		11		2005		10		0		4		0		110001		-0.058		0.014		-0.075		44		71		44		15		1451.3		182.1		-0.5		-0.7		4.929		12.03		0		14513		0.06		283.57		9.5838405663

		3		11		2005		10		0		7		0		110001		-0.005		-0.029		-0.032		49		55		46		15		1451.3		182		-0.6		-0.5		5.029		12.03		0		14513		0.029		189.78		4.3474130239

		3		11		2005		10		0		10		0		110001		-0.007		-0.013		-0.048		47		48		41		15		1451.3		182		-1.4		-0.6		4.944		12.04		0		14513		0.015		208.3		5.0219518118

		3		11		2005		10		0		13		0		110001		0.021		-0.008		0.082		72		45		44		15		1451.3		182.9		-0.5		-1.4		4.983		12.04		0		14513		0.022		110.85		8.5023526156

		3		11		2005		10		0		16		0		110001		-0.04		-0.03		-0.104		83		50		46		15		1451.3		182.7		-1.5		-1.2		4.905		12.04		0		14513		0.05		233.13		11.5394973894

		3		11		2005		10		0		19		0		110001		-0.005		-0.051		0.16		63		49		49		15		1451.3		181.7		-1.1		-0.2		4.898		12.04		0		14513		0.051		185.6		16.8005952276

		3		11		2005		10		0		22		0		110001		0.02		-0.055		-0.056		41		40		48		15		1451.3		181		-0.8		0.4		4.975		12.04		0		14513		0.059		160.02		8.1

		3		11		2005		10		0		25		0		110001		-0.039		-0.005		0.031		43		47		48		15		1451.3		182.7		-0.8		-1.1		4.967		12.04		0		14513		0.039		262.69		5.0069951068

		3		11		2005		10		0		28		0		110001		0.021		-0.025		0.059		46		46		44		15		1451.3		181.7		-1		-0.2		5.362		12.04		0		14513		0.033		139.97		6.743144667

		3		11		2005		10		0		31		0		110001		0.11		0.055		-0.072		43		45		46		15		1451.3		181.7		-2		-0.2		5.501		12.04		0		14513		0.123		63.43		14.2509648796

		3		11		2005		10		0		34		0		110001		0.025		-0.014		0.125		47		46		43		15		1451.3		181		-0.9		0.3		5.385		12.04		0		14513		0.029		119.25		12.8241958812

		3		11		2005		10		0		37		0		110001		-0.043		-0.001		0.055		46		44		47		15		1451.3		181.3		-0.3		0.1		5.563		12.04		0		14513		0.043		268.67		6.9821200219

		3		11		2005		10		0		40		0		110001		0.038		-0.04		0.045		46		44		48		15		1451.3		181.8		-0.4		-0.3		5.741		12.04		0		14513		0.055		136.47		7.1196910045

		3		11		2005		10		0		43		0		110001		0.038		0.032		-0.152		45		41		48		15		1451.4		181.9		-1.1		-0.4		5.424		12.05		0		14514		0.05		49.9		15.9912476061

		3		11		2005		10		0		46		0		110001		-0.032		-0.013		0.098		45		45		50		15		1451.4		181.9		-1.4		-0.4		5.145		12.05		0		14514		0.035		247.89		10.3908613695

		3		11		2005		10		0		49		0		110001		-0.021		0		0.075		51		48		47		15		1451.4		181.9		-1		-0.4		5.617		12.05		0		14514		0.021		270		7.7884529914

		3		11		2005		10		0		52		0		110001		-0.089		-0.073		0.126		50		45		47		15		1451.4		181.3		-0.8		0.1		5.54		12.05		0		14514		0.115		230.64		17.0663411427

		3		11		2005		10		0		55		0		110001		0.019		-0.062		0.053		46		47		48		15		1451.4		181.8		-1.1		-0.3		5.47		12.05		0		14514		0.065		162.96		8.3749626865

		3		11		2005		10		0		58		0		110001		0.018		0.052		-0.018		47		44		51		15		1451.4		181.8		-1		-0.3		5.238		12.05		0		14514		0.055		19.09		5.7896459305

		3		11		2005		10		1		1		0		110001		-0.058		-0.046		0.005		47		46		46		15		1451.4		182.2		-1.2		-0.8		5.316		12.05		0		14514		0.074		231.58		7.4195687206

		3		11		2005		10		1		4		0		110001		-0.04		-0.063		0.052		48		45		46		15		1451.4		181.5		-0.9		-0.1		4.72		12.05		0		14514		0.075		212.41		9.0956033335

		3		11		2005		10		1		7		0		110001		0.001		-0.038		-0.075		45		47		47		15		1451.4		181.1		-1		0.3		4.774		12.05		0		14514		0.038		178.49		8.4083292038

		3		11		2005		10		1		10		0		110001		-0.003		-0.005		0.006		43		47		45		15		1451.4		181.5		-0.7		-0.1		4.48		12.05		0		14514		0.006		210.96		0.8366600265

		3		11		2005		10		1		13		0		110001		-0.021		-0.044		0.038		46		47		45		15		1451.4		181.9		-0.7		-0.4		4.936		12.05		0		14514		0.049		205.51		6.1814237842

		3		11		2005		10		1		16		0		110001		-0.039		-0.015		0.079		46		45		44		15		1451.4		182		-1		-0.6		5.184		12.05		0		14514		0.042		248.96		8.9370017344

		3		11		2005		10		1		19		0		110001		0.059		0.02		-0.026		46		43		47		15		1451.4		181.3		-1		0.1		4.998		12.06		0		14514		0.062		71.27		6.7505555327

		3		11		2005		10		1		22		0		110001		-0.015		0.008		0.017		50		48		47		15		1451.4		181.8		-1		-0.4		4.898		12.06		0		14514		0.017		298.07		2.404163056

		3		11		2005		10		1		25		0		110001		0.053		0.027		0.051		50		46		44		15		1451.4		181.7		-0.7		-0.3		5.37		12.06		0		14514		0.059		63		7.835177088

		3		11		2005		10		1		28		0		110001		-0.024		-0.033		0.074		47		50		41		15		1451.4		181.6		-0.7		-0.2		5.563		12.06		0		14514		0.041		216.03		8.4504437753

		3		11		2005		10		1		31		0		110001		0.058		0.032		-0.075		51		42		45		15		1451.4		181.7		-0.9		-0.3		5.331		12.06		0		14514		0.066		61.11		10.0064978889

		3		11		2005		10		1		34		0		110001		0.1		0.023		0		45		48		42		15		1451.4		181.6		-0.8		-0.2		5.602		12.06		0		14514		0.103		77.05		10.2610915599

		3		11		2005		10		1		37		0		110001		0.002		-0.055		0.013		57		47		43		15		1451.4		181.5		-0.7		-0.2		5.532		12.06		0		14514		0.055		177.92		5.6550862062

		3		11		2005		10		1		40		0		110001		0.001		-0.002		0.007		54		46		43		15		1451.4		181.8		-1		-0.4		5.091		12.06		0		14514		0.002		153.43		0.7348469228

		3		11		2005		10		1		43		0		110001		0.004		0.019		-0.068		75		48		39		15		1451.4		182.3		-1.1		-0.8		5.679		12.06		0		14514		0.019		11.89		7.0717748833

		3		11		2005		10		1		46		0		110001		0.007		-0.011		-0.064		80		49		41		15		1451.4		181.8		-0.8		-0.4		5.726		12.06		0		14514		0.013		147.53		6.5314623171

		3		11		2005		10		1		49		0		110001		0.006		-0.006		-0.004		76		50		41		15		1451.4		181.4		-0.7		0		5.664		12.06		0		14514		0.008		135		0.938083152

		3		11		2005		10		1		52		0		110001		-0.025		-0.027		0.04		79		47		45		15		1451.4		181.6		-0.7		-0.2		5.432		12.06		0		14514		0.037		222.8		5.4350712967

		3		11		2005		10		1		55		0		110001		0.017		-0.012		-0.009		85		44		46		15		1451.4		181.8		-0.7		-0.4		5.594		12.06		0		14514		0.021		125.22		2.2671568098

		3		11		2005		10		1		58		0		110001		0.015		-0.021		0.047		79		50		48		15		1451.4		181.7		-0.9		-0.3		5.726		12.07		0		14514		0.026		144.46		5.3619026474

		3		11		2005		10		2		1		0		110001		-0.017		0.025		0.087		60		51		44		15		1451.4		181.8		-1		-0.3		5.393		12.07		0		14514		0.03		325.78		9.2103202984

		3		11		2005		10		2		4		0		110001		0.006		0.024		-0.094		54		51		45		15		1451.4		182.2		-0.9		-0.7		5.532		12.07		0		14514		0.025		14.04		9.7200823042

		3		11		2005		10		2		7		0		110001		0.007		-0.067		0.074		51		49		44		15		1451.4		183.3		0.2		-1.5		5.432		12.07		0		14514		0.067		174.04		10.0069975517

		3		11		2005		10		2		10		0		110001		0.021		-0.013		-0.002		49		51		44		15		1451.4		182		-0.8		-0.4		5.625		12.07		0		14514		0.025		121.76		2.4779023387

		3		11		2005		10		2		13		0		110001		-0.007		-0.057		-0.005		45		51		44		15		1451.4		181.4		-1.3		0.1		5.432		12.07		0		14514		0.057		187		5.7645468165

		3		11		2005		10		2		16		0		110001		-0.047		-0.013		0.098		49		46		45		15		1451.4		181.2		-1.2		0.2		5.354		12.07		0		14514		0.049		254.54		10.9462322285

		3		11		2005		10		2		19		0		110001		0.026		0.026		-0.029		50		49		41		15		1451.4		181.7		-0.5		-0.2		5.362		12.07		0		14514		0.037		45		4.6829477896

		3		11		2005		10		2		22		0		110001		0.036		0.024		-0.061		45		53		46		15		1451.4		182.3		-0.6		-0.8		5.308		12.07		0		14514		0.043		56.31		7.4786362393

		3		11		2005		10		2		25		0		110001		0.082		-0.001		0.072		45		51		49		15		1451.4		183.2		0.2		-1.4		4.975		12.07		0		14514		0.082		90.7		10.9128364782

		3		11		2005		10		2		28		0		110001		0.017		0.019		-0.102		49		48		44		15		1451.4		181.1		-1.5		0.3		4.635		12.07		0		14514		0.025		41.82		10.5138004546

		3		11		2005		10		2		31		0		110001		0.052		0.056		-0.084		47		45		46		15		1451.4		180.7		-1.2		0.6		4.743		12.07		0		14514		0.076		42.88		11.3560556533

		3		11		2005		10		2		34		0		110001		-0.01		0.012		-0.051		46		50		46		15		1451.4		181.9		-0.2		-0.4		4.704		12.07		0		14514		0.016		320.19		5.3338541412

		3		11		2005		10		2		37		0		110001		-0.033		-0.071		0.052		46		50		48		15		1451.5		182.1		-0.5		-0.6		5.06		12.08		0		14515		0.078		204.93		9.39893611

		3		11		2005		10		2		40		0		110001		0.01		0.009		0.135		43		52		46		15		1451.5		183.1		-0.3		-1.3		5.114		12.08		0		14515		0.013		48.01		13.5668714153

		3		11		2005		10		2		43		0		110001		0.048		-0.015		0.048		45		46		46		15		1451.5		181.5		-1.2		-0.1		5.06		12.08		0		14515		0.05		107.35		6.9519781358

		3		11		2005		10		2		46		0		110001		0.022		0.017		-0.011		44		46		42		15		1451.5		181.3		-0.1		0.1		4.89		12.08		0		14515		0.028		52.31		2.9899832775

		3		11		2005		10		2		49		0		110001		0.01		-0.011		0.012		47		44		47		15		1451.5		181.1		-0.2		0.2		5.486		12.08		0		14515		0.015		137.73		1.9104973175

		3		11		2005		10		2		52		0		110001		-0.027		0.012		0.003		44		42		43		15		1451.5		180.7		-1.8		0.6		5.223		12.08		0		14515		0.03		293.96		2.969848481

		3		11		2005		10		2		55		0		110001		-0.01		0.01		-0.038		44		48		43		15		1451.5		180.3		-1.5		0.8		5.401		12.08		0		14515		0.014		315		4.0546269865

		3		11		2005		10		2		58		0		110001		-0.014		-0.031		0.079		43		47		41		15		1451.5		181.7		-0.9		-0.3		5.447		12.08		0		14515		0.034		204.3		8.6011627121

		3		11		2005		10		3		1		0		110001		0.015		0.04		-0.013		49		54		46		15		1451.5		182.7		-0.1		-1.1		5.408		12.08		0		14515		0.043		20.56		4.4654227124

		3		11		2005		10		3		4		0		110001		-0.014		-0.007		-0.015		54		49		42		15		1451.5		182.4		-0.2		-0.8		5.54		12.08		0		14515		0.016		243.43		2.1679483389

		3		11		2005		10		3		7		0		110001		-0.005		-0.001		-0.073		49		51		44		15		1451.5		182.9		-0.7		-1.2		5.447		12.08		0		14515		0.005		258.69		7.3177865506

		3		11		2005		10		3		10		0		110001		0.048		-0.022		0.089		46		51		40		15		1451.5		181.4		-1.1		-0.1		5.447		12.08		0		14515		0.053		114.62		10.3484298326

		3		11		2005		10		3		13		0		110001		0.019		0.011		0.019		47		51		44		15		1451.5		181.6		-0.5		-0.2		4.844		12.08		0		14515		0.022		59.93		2.9034462282

		3		11		2005		10		3		16		0		110001		0.027		0.027		-0.033		47		58		42		15		1451.5		182		-0.6		-0.5		4.488		12.09		0		14515		0.038		45		5.0467811524

		3		11		2005		10		3		19		0		110001		0.004		-0.043		0.107		53		50		45		15		1451.5		181.9		-0.8		-0.4		4.844		12.09		0		14515		0.043		174.69		11.538630768

		3		11		2005		10		3		22		0		110001		-0.015		0.016		-0.085		49		64		41		15		1451.5		183.9		-1.1		-2.2		4.797		12.09		0		14515		0.022		316.85		8.7783825389

		3		11		2005		10		3		25		0		110001		0.015		-0.07		-0.004		50		72		46		15		1451.5		181.8		-1		-0.4		5.153		12.09		0		14515		0.072		167.91		7.1700767081

		3		11		2005		10		3		28		0		110001		0.06		0.074		-0.044		49		73		46		15		1451.5		181.6		-0.1		-0.3		5.54		12.09		0		14515		0.095		39.04		10.4938076979

		3		11		2005		10		3		31		0		110001		-0.016		-0.044		0.035		49		57		57		15		1451.5		181.7		-1		-0.3		5.617		12.09		0		14515		0.047		199.98		5.8455110983

		3		11		2005		10		3		34		0		110001		0.022		0.012		-0.031		48		48		51		15		1451.5		181		-0.9		0.2		5.385		12.09		0		14515		0.025		61.39		3.9862262856

		3		11		2005		10		3		37		0		110001		0.041		-0.015		0.084		48		49		47		15		1451.5		182		-0.8		-0.7		5.525		12.09		0		14515		0.044		110.1		9.4667840368

		3		11		2005		10		3		40		0		110001		0.019		-0.028		-0.007		47		48		58		15		1451.5		183.1		-0.2		-1.5		5.339		12.09		0		14515		0.034		145.84		3.4554305086

		3		11		2005		10		3		43		0		110001		-0.02		0.001		-0.011		44		45		50		15		1451.5		182.1		0.5		-0.6		4.58		12.09		0		14515		0.02		272.86		2.2847319318

		3		11		2005		10		3		46		0		110001		-0.007		0.04		-0.024		43		49		42		15		1451.5		181.2		-1.1		0.1		5.13		12.09		0		14515		0.041		350.07		4.716990566

		3		11		2005		10		3		49		0		110001		-0.03		-0.025		0.084		46		43		43		15		1451.5		180.3		-1.6		0.9		4.952		12.09		0		14515		0.039		230.19		9.2633687177

		3		11		2005		10		3		52		0		110001		0.019		0.012		0		45		42		47		15		1451.5		182		-0.8		-0.6		4.836		12.09		0		14515		0.022		57.72		2.2472205054

		3		11		2005		10		3		55		0		110001		-0.011		0.042		-0.052		45		44		44		15		1451.6		182.1		-0.5		-0.6		4.929		12.1		0		14516		0.043		345.32		6.7742158218

		3		11		2005		10		3		58		0		110001		-0.028		-0.017		-0.013		46		47		47		15		1451.6		181.7		-0.5		-0.3		5.416		12.1		0		14516		0.033		238.74		3.5242020373

		3		11		2005		10		4		1		0		110001		0.036		0.024		0.011		42		48		46		15		1451.6		181.1		-0.9		0.2		5.424		12.1		0		14516		0.043		56.31		4.4643028571

		3		11		2005		10		4		4		0		110001		0.026		-0.032		0.147		43		46		45		15		1451.6		181.8		-1.1		-0.4		5.486		12.1		0		14516		0.041		140.91		15.2672852859

		3		11		2005		10		4		7		0		110001		0.015		-0.043		0.07		45		46		45		15		1451.6		181.8		-1.2		-0.3		5.486		12.1		0		14516		0.046		160.77		8.3510478384

		3		11		2005		10		4		10		0		110001		0.072		0.031		-0.064		45		52		43		15		1451.6		181.2		-1.1		0.2		5.246		12.1		0		14516		0.078		66.71		10.1197826064

		3		11		2005		10		4		13		0		110001		-0.074		0.024		-0.035		44		48		52		15		1451.6		181.8		-0.4		-0.4		5.114		12.1		0		14516		0.078		287.97		8.5305333948

		3		11		2005		10		4		16		0		110001		0.006		0.03		0.055		47		57		45		15		1451.6		181.6		-0.6		-0.3		5.532		12.1		0		14516		0.031		11.31		6.293647591

		3		11		2005		10		4		19		0		110001		-0.012		0.027		-0.046		48		46		44		15		1451.6		181.3		-0.5		0		5.555		12.1		0		14516		0.03		336.04		5.4671747731

		3		11		2005		10		4		22		0		110001		0.074		-0.019		0.006		48		48		47		15		1451.6		181.9		-0.8		-0.6		5.223		12.1		0		14516		0.076		104.4		7.6635500912

		3		11		2005		10		4		25		0		110001		-0.006		-0.074		0.097		48		46		47		15		1451.6		181.9		-0.8		-0.5		4.782		12.1		0		14516		0.074		184.64		12.2151545221

		3		11		2005		10		4		28		0		110001		0.032		-0.015		0.043		49		43		47		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.2		4.797		12.1		0		14516		0.035		115.11		5.56596802

		3		11		2005		10		4		31		0		110001		0.007		-0.036		0.141		49		52		47		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		5.06		12.1		0		14516		0.037		169		14.5691454794

		3		11		2005		10		4		34		0		110001		0.01		-0.039		0.086		48		43		49		15		1451.6		182.3		-0.9		-0.9		4.936		12.1		0		14516		0.04		165.62		9.4957885402

		3		11		2005		10		4		37		0		110001		0.023		0.007		-0.091		52		47		42		15		1451.6		182		-0.9		-0.6		5.022		12.11		0		14516		0.024		73.07		9.4122260916

		3		11		2005		10		4		40		0		110001		0.018		0.027		-0.027		51		46		43		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.3		5.246		12.11		0		14516		0.032		33.69		4.2213741838

		3		11		2005		10		4		43		0		110001		0.049		-0.002		0.02		54		52		46		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.3		5.145		12.11		0		14516		0.049		92.34		5.2962250707

		3		11		2005		10		4		46		0		110001		-0.022		0.018		0.078		53		71		44		15		1451.6		181.9		-1		-0.5		5.455		12.11		0		14516		0.028		309.29		8.3018070322

		3		11		2005		10		4		49		0		110001		-0.045		-0.014		0.069		48		55		45		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		5.223		12.11		0		14516		0.047		252.72		8.3558362837

		3		11		2005		10		4		52		0		110001		-0.076		-0.041		-0.044		54		45		43		15		1451.6		181.7		-0.7		-0.3		5.37		12.11		0		14516		0.086		241.65		9.6917490682

		3		11		2005		10		4		55		0		110001		0.045		0.06		-0.009		52		46		43		15		1451.6		181.8		-0.8		-0.4		5.261		12.11		0		14516		0.075		36.87		7.5538069872

		3		11		2005		10		4		58		0		110001		-0.032		-0.024		0.075		48		49		41		15		1451.6		181.7		-0.9		-0.3		5.145		12.11		0		14516		0.04		233.13		8.5

		3		11		2005		10		5		1		0		110001		0.029		0.071		-0.076		48		48		44		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		4.542		12.11		0		14516		0.077		22.22		10.7972218649

		3		11		2005		10		5		4		0		110001		0.015		0.001		0.033		45		45		43		15		1451.6		181.6		-0.7		-0.3		4.72		12.11		0		14516		0.015		86.19		3.6262928729

		3		11		2005		10		5		7		0		110001		0.016		0.045		-0.054		47		50		43		15		1451.6		181.7		-0.8		-0.3		4.851		12.11		0		14516		0.048		19.57		7.2090221251

		3		11		2005		10		5		10		0		110001		-0.015		0.007		-0.074		46		49		43		15		1451.6		181.5		-0.7		-0.2		4.704		12.11		0		14516		0.017		295.02		7.5828754441

		3		11		2005		10		5		13		0		110001		-0.036		0.009		-0.019		43		45		43		15		1451.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.11		0		14516		0.037		284.04		4.1689327171

		3		11		2005		10		5		16		0		110001		0.03		-0.035		-0.027		46		50		46		15		1451.7		181.8		-1		-0.4		5.323		12.12		0		14517		0.046		139.4		5.3422841557

		3		11		2005		10		5		19		0		110001		-0.003		-0.006		-0.054		52		50		40		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.555		12.12		0		14517		0.007		206.57		5.4415071442

		3		11		2005		10		5		22		0		110001		0.032		0.071		-0.035		43		49		41		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.656		12.12		0		14517		0.078		24.26		8.5381496825

		3		11		2005		10		5		25		0		110001		0.015		-0.017		-0.02		46		49		42		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.463		12.12		0		14517		0.023		138.58		3.0232432916

		3		11		2005		10		5		28		0		110001		0.03		0.044		-0.121		45		47		43		15		1451.7		181.4		-0.9		-0.1		5.261		12.12		0		14517		0.053		34.29		13.2200605142

		3		11		2005		10		5		31		0		110001		0.057		0.044		-0.104		44		49		45		15		1451.7		181.7		-0.6		-0.4		5.06		12.12		0		14517		0.072		52.33		12.6495059192

		3		11		2005		10		5		34		0		110001		0.001		-0.034		0.021		44		47		49		15		1451.7		181.9		-0.7		-0.5		4.526		12.12		0		14517		0.034		178.32		3.9974992183

		3		11		2005		10		5		37		0		110001		0.016		0.025		0.004		48		48		43		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		4.898		12.12		0		14517		0.03		32.62		2.9949958264

		3		11		2005		10		5		40		0		110001		0		-0.015		0.037		46		48		47		15		1451.7		181.1		-0.9		0.2		4.805		12.12		0		14517		0.015		180		3.9924929555

		3		11		2005		10		5		43		0		110001		0.02		-0.004		0.042		48		43		48		15		1451.7		181.5		-0.8		-0.1		5.347		12.12		0		14517		0.02		101.31		4.669047012

		3		11		2005		10		5		46		0		110001		0.08		-0.078		0.037		48		48		47		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.4		5.408		12.12		0		14517		0.112		134.27		11.7698768048

		3		11		2005		10		5		49		0		110001		0.065		0.01		0.257		47		45		46		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.548		12.12		0		14517		0.066		81.25		26.528098311

		3		11		2005		10		5		52		0		110001		0.085		0.023		-0.04		44		44		47		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.385		12.12		0		14517		0.088		74.86		9.6716079325

		3		11		2005		10		5		55		0		110001		0.075		0.068		-0.121		43		45		59		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		5.54		12.12		0		14517		0.101		47.8		15.7765648986

		3		11		2005		10		5		58		0		110001		0.049		-0.073		0.092		43		48		68		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.006		12.12		0		14517		0.088		146.13		12.7255648205

		3		11		2005		10		6		1		0		110001		-0.006		0.011		0.004		45		46		72		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.2		4.728		12.12		0		14517		0.013		331.39		1.3152946438

		3		11		2005		10		6		4		0		110001		0.04		-0.064		0.068		44		46		73		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		4.758		12.12		0		14517		0.075		147.99		10.1587400794

		3		11		2005		10		6		7		0		110001		0.013		-0.015		0.019		48		51		70		15		1451.7		181.7		-1.1		-0.4		5.091		12.12		0		14517		0.02		139.09		2.7477263328

		3		11		2005		10		6		10		0		110001		0.005		-0.039		0.005		55		49		61		15		1451.7		181.7		-1		-0.3		4.983		12.13		0		14517		0.039		172.69		3.9635842365

		3		11		2005		10		6		13		0		110001		-0.035		0.064		-0.065		47		49		50		15		1451.7		181.5		-0.8		-0.2		5.378		12.13		0		14517		0.073		331.33		9.7703633505

		3		11		2005		10		6		16		0		110001		0.017		-0.045		0.152		44		48		43		15		1451.7		181.7		-0.6		-0.3		5.486		12.13		0		14517		0.048		159.3		15.9430235526

		3		11		2005		10		6		19		0		110001		-0.071		-0.047		0.03		46		46		42		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		5.408		12.13		0		14517		0.085		236.5		9.0277350426

		3		11		2005		10		6		22		0		110001		0.023		0.032		-0.112		48		48		43		15		1451.7		181.9		-0.8		-0.5		5.393		12.13		0		14517		0.039		35.71		11.873078792

		3		11		2005		10		6		25		0		110001		-0.053		-0.024		-0.027		45		49		45		15		1451.7		181.8		-0.7		-0.4		5.416		12.13		0		14517		0.058		245.64		6.4140470843

		3		11		2005		10		6		28		0		110001		-0.043		-0.025		0.09		44		51		42		15		1451.7		181.6		-0.6		-0.3		5.3		12.13		0		14517		0.05		239.83		10.2829956725

		3		11		2005		10		6		31		0		110001		0.006		0.032		-0.098		48		51		47		15		1451.7		181.5		-0.7		-0.2		4.859		12.13		0		14517		0.033		10.62		10.3266645147

		3		11		2005		10		6		34		0		110001		-0.017		0.019		0.012		47		43		45		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		4.929		12.13		0		14517		0.025		318.18		2.8178005607

		3		11		2005		10		6		37		0		110001		-0.005		0.037		-0.09		45		44		43		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.3		4.774		12.13		0		14517		0.037		352.3		9.7437159236

		3		11		2005		10		6		40		0		110001		0.077		0.075		-0.121		62		46		46		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.2		4.836		12.13		0		14517		0.107		45.75		16.1848694774

		3		11		2005		10		6		43		0		110001		-0.021		0.008		-0.029		64		45		46		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.703		12.13		0		14517		0.022		290.85		3.6687872656

		3		11		2005		10		6		46		0		110001		0.032		0.03		-0.003		48		51		43		15		1451.7		181.4		-0.8		-0.2		5.602		12.13		0		14517		0.044		46.85		4.3965895874

		3		11		2005		10		6		49		0		110001		-0.047		0.032		-0.125		46		47		47		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.3		5.238		12.13		0		14517		0.057		304.25		13.7324433369

		3		11		2005		10		6		52		0		110001		0.028		0.002		-0.003		50		47		44		15		1451.7		181.4		-0.7		-0.1		5.563		12.13		0		14517		0.028		85.91		2.8231188427

		3		11		2005		10		6		55		0		110001		-0.026		0.013		-0.077		48		48		43		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		5.447		12.13		0		14517		0.029		296.57		8.2304313374

		3		11		2005		10		6		58		0		110001		0.01		0.001		-0.013		50		46		43		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.354		12.13		0		14517		0.01		84.29		1.6431676725

		3		11		2005		10		7		1		0		110001		0.015		-0.017		0.054		51		46		42		15		1451.7		181.9		-0.9		-0.5		5.385		12.13		0		14517		0.023		138.58		5.8566201857

		3		11		2005		10		7		4		0		110001		0.015		-0.052		0.09		48		45		42		15		1451.7		181.6		-0.7		-0.3		4.82		12.13		0		14517		0.054		163.91		10.5019045892

		3		11		2005		10		7		7		0		110001		0.069		-0.02		-0.086		48		48		44		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.2		4.867		12.13		0		14517		0.072		106.16		11.2058020686

		3		11		2005		10		7		10		0		110001		-0.012		0.049		0.039		46		44		41		15		1451.7		181.5		-1		-0.2		4.766		12.14		0		14517		0.05		346.24		6.3765194268

		3		11		2005		10		7		13		0		110001		0.017		0.022		-0.032		46		45		43		15		1451.7		181.9		-0.9		-0.5		5.207		12.14		0		14517		0.028		37.69		4.2391036788

		3		11		2005		10		7		16		0		110001		0.008		-0.01		-0.119		46		45		45		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.14		0		14517		0.013		141.34		11.9687092036

		3		11		2005		10		7		19		0		110001		0.04		0.015		-0.049		45		45		43		15		1451.7		181.8		-1		-0.4		5.447		12.14		0		14517		0.043		69.44		6.5007691853

		3		11		2005		10		7		22		0		110001		-0.004		0.008		-0.023		47		50		46		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.494		12.14		0		14517		0.009		333.43		2.4677925359

		3		11		2005		10		7		25		0		110001		-0.033		-0.019		-0.104		47		47		45		15		1451.7		181.5		-0.7		-0.2		5.695		12.14		0		14517		0.038		240.07		11.0751975152

		3		11		2005		10		7		28		0		110001		0.001		-0.015		-0.034		43		48		43		15		1451.7		181.9		-0.8		-0.5		5.478		12.14		0		14517		0.015		176.19		3.7175260591

		3		11		2005		10		7		31		0		110001		-0.041		0.082		-0.093		44		49		41		15		1451.7		181.6		-1		-0.3		5.091		12.14		0		14517		0.092		333.43		13.0590964465

		3		11		2005		10		7		34		0		110001		-0.054		-0.013		0.111		44		47		42		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.308		12.14		0		14517		0.056		256.46		12.4120908795

		3		11		2005		10		7		37		0		110001		-0.009		-0.026		0.102		46		48		45		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		5.254		12.14		0		14517		0.028		199.09		10.5645634079

		3		11		2005		10		7		40		0		110001		0.006		0.017		-0.033		47		48		43		15		1451.7		181.9		-0.7		-0.5		5.192		12.14		0		14517		0.018		19.44		3.7603191354

		3		11		2005		10		7		43		0		110001		0.039		0.108		-0.155		44		48		39		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		4.898		12.14		0		14517		0.115		19.86		19.289893727

		3		11		2005		10		7		46		0		110001		0.026		-0.068		0.038		47		48		43		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		4.642		12.14		0		14517		0.073		159.08		8.2121860671

		3		11		2005		10		7		49		0		110001		-0.044		-0.042		-0.075		46		41		41		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		4.673		12.15		0		14518		0.061		226.33		9.6566039579

		3		11		2005		10		7		52		0		110001		0.01		-0.048		0.001		46		45		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.045		12.15		0		14518		0.049		168.23		4.9040799341

		3		11		2005		10		7		55		0		110001		0.024		-0.025		0.072		45		44		45		15		1451.8		180.7		-0.4		0.6		4.836		12.15		0		14518		0.035		136.17		7.9906195004

		3		11		2005		10		7		58		0		110001		0.001		0.015		-0.084		43		45		43		15		1451.8		181.6		-0.6		-0.3		5.053		12.15		0		14518		0.015		3.81		8.5334635407

		3		11		2005		10		8		1		0		110001		0.011		-0.045		-0.011		47		41		44		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		5.362		12.15		0		14518		0.046		166.26		4.7613023428

		3		11		2005		10		8		4		0		110001		0.045		0.017		-0.109		47		42		44		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.432		12.15		0		14518		0.048		69.3		11.9142771497

		3		11		2005		10		8		7		0		110001		-0.037		-0.008		-0.134		42		43		39		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.238		12.15		0		14518		0.038		257.8		13.9244389474

		3		11		2005		10		8		10		0		110001		0.005		-0.07		0.119		45		45		43		15		1451.8		181.1		-1.2		0.1		5.571		12.15		0		14518		0.07		175.91		13.8152090104

		3		11		2005		10		8		13		0		110001		0.004		-0.07		0.045		45		44		41		15		1451.8		182.3		-1		-0.9		5.509		12.15		0		14518		0.07		176.73		8.3312664103

		3		11		2005		10		8		16		0		110001		0.037		0.026		-0.005		49		43		43		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.316		12.15		0		14518		0.045		54.9		4.5497252664

		3		11		2005		10		8		19		0		110001		-0.025		0.015		0.004		47		45		43		15		1451.8		181.3		-0.7		0		5.424		12.15		0		14518		0.029		300.96		2.9427877939

		3		11		2005		10		8		22		0		110001		-0.042		0.066		0.008		41		48		40		15		1451.8		181.4		-0.9		-0.1		4.844		12.15		0		14518		0.078		327.53		7.8638413005

		3		11		2005		10		8		25		0		110001		-0.047		0.026		-0.001		43		49		43		15		1451.8		182		-0.9		-0.6		4.751		12.15		0		14518		0.054		298.95		5.3721504074

		3		11		2005		10		8		28		0		110001		-0.084		-0.015		-0.013		47		45		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		4.859		12.15		0		14518		0.085		259.88		8.6313382508

		3		11		2005		10		8		31		0		110001		-0.003		-0.011		-0.007		50		48		44		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		4.913		12.15		0		14518		0.011		195.26		1.337908816

		3		11		2005		10		8		34		0		110001		0.003		-0.01		-0.063		48		48		44		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		4.898		12.16		0		14518		0.01		163.3		6.3859220164

		3		11		2005		10		8		37		0		110001		0.003		0.019		-0.063		43		45		46		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		5.107		12.16		0		14518		0.019		8.97		6.5871086221

		3		11		2005		10		8		40		0		110001		0.006		0.037		-0.011		44		52		44		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		4.952		12.16		0		14518		0.037		9.21		3.9064049969

		3		11		2005		10		8		43		0		110001		-0.006		-0.032		-0.015		51		54		43		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.223		12.16		0		14518		0.033		190.62		3.5846896658

		3		11		2005		10		8		46		0		110001		-0.009		0.034		-0.062		49		50		47		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.486		12.16		0		14518		0.035		345.17		7.1281133549

		3		11		2005		10		8		49		0		110001		0.033		0.048		0.091		48		47		40		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.378		12.16		0		14518		0.058		34.51		10.8046286378

		3		11		2005		10		8		52		0		110001		-0.011		0.036		-0.079		54		42		41		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.2		5.494		12.16		0		14518		0.038		343.01		8.7509999429

		3		11		2005		10		8		55		0		110001		-0.068		-0.004		-0.009		47		45		46		15		1451.8		181.6		-0.4		-0.3		5.114		12.16		0		14518		0.068		266.63		6.8709533545

		3		11		2005		10		8		58		0		110001		0.015		0.006		0.06		42		42		45		15		1451.8		181.5		-1.3		-0.2		5.633		12.16		0		14518		0.016		68.2		6.2136945532

		3		11		2005		10		9		1		0		110001		0.075		0.079		-0.019		44		47		45		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.703		12.16		0		14518		0.109		43.51		11.057576588

		3		11		2005		10		9		4		0		110001		-0.006		-0.064		0.151		43		44		44		15		1451.8		182		-0.7		-0.5		5.269		12.16		0		14518		0.064		185.36		16.4112766109

		3		11		2005		10		9		7		0		110001		0		-0.042		0.148		45		47		47		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		5.385		12.16		0		14518		0.042		180		15.3844076909

		3		11		2005		10		9		10		0		110001		-0.021		-0.019		0.02		46		52		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.517		12.16		0		14518		0.028		227.86		3.4669871647

		3		11		2005		10		9		13		0		110001		0.007		-0.072		0.052		64		44		42		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.5		5.408		12.16		0		14518		0.072		174.45		8.9089842294

		3		11		2005		10		9		16		0		110001		-0.031		0.013		0.068		93		44		42		15		1451.8		181.5		-1		-0.2		5.238		12.16		0		14518		0.034		292.75		7.5855125074

		3		11		2005		10		9		19		0		110001		-0.039		-0.031		0.027		96		51		43		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.13		12.16		0		14518		0.05		231.52		5.6665686266

		3		11		2005		10		9		22		0		110001		-0.005		0.027		0.032		83		43		42		15		1451.8		181.3		-1		0		5.571		12.16		0		14518		0.027		349.51		4.2166337285

		3		11		2005		10		9		25		0		110001		-0.021		0.01		0.045		47		47		47		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.331		12.16		0		14518		0.023		295.46		5.0655700568

		3		11		2005		10		9		28		0		110001		-0.004		0.043		-0.014		52		49		43		15		1451.8		181.5		-1		-0.1		5.207		12.17		0		14518		0.043		354.69		4.5398237851

		3		11		2005		10		9		31		0		110001		0.025		-0.028		0.02		45		47		45		15		1451.8		181.5		-1.4		-0.1		5.184		12.16		0		14518		0.038		138.24		4.2532340636

		3		11		2005		10		9		34		0		110001		-0.002		-0.046		0.112		48		48		45		15		1451.8		181.8		-0.6		-0.4		5.432		12.17		0		14518		0.046		182.49		12.1095004026

		3		11		2005		10		9		37		0		110001		0.008		-0.051		0.075		46		47		46		15		1451.8		181.9		-0.8		-0.5		5.3		12.17		0		14518		0.052		171.09		9.1049437121

		3		11		2005		10		9		40		0		110001		-0.063		-0.062		0.093		48		43		47		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.2		5.37		12.17		0		14518		0.088		225.46		12.8304325726

		3		11		2005		10		9		43		0		110001		0.013		0.028		-0.103		48		46		49		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.439		12.17		0		14518		0.031		24.9		10.752674086

		3		11		2005		10		9		46		0		110001		-0.037		-0.003		0.005		43		43		48		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.2		12.17		0		14518		0.037		265.36		3.7456641601

		3		11		2005		10		9		49		0		110001		-0.033		0.023		-0.045		47		42		46		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.1		4.89		12.17		0		14518		0.04		304.88		6.0357269653

		3		11		2005		10		9		52		0		110001		0.067		-0.029		-0.029		48		45		51		15		1451.8		182		-0.7		-0.6		4.859		12.17		0		14518		0.073		113.4		7.8555712714

		3		11		2005		10		9		55		0		110001		0.048		0.017		0.01		50		44		51		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.2		4.542		12.17		0		14518		0.051		70.5		5.1894122981

		3		11		2005		10		9		58		0		110001		-0.016		0.017		-0.124		47		48		50		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		4.542		12.17		0		14518		0.023		316.74		12.6178445069

		3		11		2005		10		10		1		0		110001		-0.015		0.009		-0.09		52		48		46		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		4.712		12.17		0		14518		0.017		300.96		9.168424074

		3		11		2005		10		10		4		0		110001		-0.023		0.008		-0.017		43		45		45		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.2		4.712		12.17		0		14518		0.024		289.18		2.969848481

		3		11		2005		10		10		7		0		110001		-0.011		0.101		-0.21		46		45		41		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		4.851		12.17		0		14518		0.102		353.78		23.3285233137

		3		11		2005		10		10		10		0		110001		-0.005		0.015		-0.027		45		45		50		15		1451.8		182		-0.7		-0.6		4.96		12.17		0		14518		0.016		341.57		3.1288975694

		3		11		2005		10		10		13		0		110001		0.001		0.013		0.013		47		43		44		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.17		0		14518		0.013		4.4		1.841195264

		3		11		2005		10		10		16		0		110001		-0.002		-0.052		0.084		44		43		43		15		1451.8		181.7		-1		-0.4		4.789		12.17		0		14518		0.052		182.2		9.8812954616

		3		11		2005		10		10		19		0		110001		-0.047		-0.037		0.088		43		47		45		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.3		5.308		12.18		0		14518		0.06		231.79		10.6404887106

		3		11		2005		10		10		22		0		110001		0.123		-0.135		0.111		44		41		46		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		5.308		12.18		0		14518		0.183		137.66		21.3717102732

		3		11		2005		10		10		25		0		110001		-0.018		-0.014		0.09		45		47		42		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.316		12.18		0		14518		0.023		232.13		9.2843955107

		3		11		2005		10		10		28		0		110001		0.015		-0.076		0.134		49		42		42		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.563		12.18		0		14518		0.077		168.84		15.4780489727

		3		11		2005		10		10		31		0		110001		0.051		0.015		0.084		46		44		42		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.501		12.18		0		14518		0.053		73.61		9.9408249155

		3		11		2005		10		10		34		0		110001		-0.015		0.002		-0.071		42		45		46		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		5.385		12.18		0		14518		0.015		277.59		7.2594765652

		3		11		2005		10		10		37		0		110001		-0.069		0.011		-0.065		43		44		46		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.455		12.18		0		14518		0.07		279.06		9.5430603058

		3		11		2005		10		10		40		0		110001		-0.008		0.026		-0.051		43		43		44		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.432		12.18		0		14518		0.027		342.9		5.7801384066

		3		11		2005		10		10		43		0		110001		0.039		0.032		-0.037		45		50		44		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.408		12.18		0		14518		0.05		50.63		6.2561969278

		3		11		2005		10		10		46		0		110001		-0.009		0.01		-0.045		46		51		45		15		1451.8		181.9		-0.7		-0.4		5.478		12.18		0		14518		0.013		318.01		4.6968074263

		3		11		2005		10		10		49		0		110001		-0.021		0.006		0.066		42		50		42		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.61		12.18		0		14518		0.022		285.95		6.9519781358

		3		11		2005		10		10		52		0		110001		-0.051		0.054		-0.054		44		56		45		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.432		12.18		0		14518		0.074		316.64		9.183136719

		3		11		2005		10		10		55		0		110001		0.021		-0.035		0.024		46		46		45		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.1		5.393		12.18		0		14518		0.041		149.04		4.7349762407

		3		11		2005		10		10		58		0		110001		0.004		0.07		-0.101		47		42		45		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.633		12.18		0		14518		0.07		3.27		12.2951209835

		3		11		2005		10		11		1		0		110001		-0.036		-0.034		0.139		42		44		47		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.5		5.757		12.18		0		14518		0.05		226.64		14.7556768737

		3		11		2005		10		11		4		0		110001		0.006		-0.013		-0.05		50		46		43		15		1451.8		181.9		-0.8		-0.5		5.494		12.18		0		14518		0.014		155.22		5.2009614496

		3		11		2005		10		11		7		0		110001		0.001		0.025		-0.021		45		48		47		15		1451.8		182		-0.8		-0.6		5.323		12.19		0		14518		0.025		2.29		3.2664965942

		3		11		2005		10		11		10		0		110001		-0.036		0.002		-0.051		46		50		47		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		5.509		12.19		0		14518		0.036		273.18		6.2457985879

		3		11		2005		10		11		13		0		110001		0.043		-0.017		-0.088		44		50		47		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.292		12.19		0		14518		0.046		111.57		9.9408249155

		3		11		2005		10		11		16		0		110001		0.012		-0.019		-0.011		46		44		44		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.47		12.19		0		14518		0.022		147.72		2.5019992006

		3		11		2005		10		11		19		0		110001		0.031		-0.026		0.056		43		49		41		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.633		12.19		0		14518		0.04		129.99		6.9086901798

		3		11		2005		10		11		22		0		110001		-0.027		-0.015		0.041		50		48		48		15		1451.8		181.3		-0.9		0		5.687		12.19		0		14518		0.031		240.95		5.1332251071

		3		11		2005		10		11		25		0		110001		-0.037		0.014		0.132		46		49		47		15		1451.8		181.9		-0.6		-0.4		5.85		12.19		0		14518		0.04		290.73		13.780058055

		3		11		2005		10		11		28		0		110001		-0.005		-0.009		0.066		43		46		48		15		1451.8		181.6		-1		-0.3		5.401		12.19		0		14518		0.01		209.05		6.6798203569

		3		11		2005		10		11		31		0		110001		0.008		0.009		0.141		45		47		47		15		1451.8		182.2		-0.9		-0.7		5.401		12.19		0		14518		0.012		41.63		14.1513250263

		3		11		2005		10		11		34		0		110001		-0.018		-0.095		0.098		45		44		45		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.625		12.19		0		14518		0.097		190.73		13.7669895039

		3		11		2005		10		11		37		0		110001		0.022		0.076		-0.091		46		44		46		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.06		12.19		0		14518		0.079		16.14		12.0586068847

		3		11		2005		10		11		40		0		110001		0.002		0		-0.041		47		46		47		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.285		12.19		0		14518		0.002		90		4.1048751504

		3		11		2005		10		11		43		0		110001		-0.01		-0.029		0.113		46		44		46		15		1451.8		181.7		-1		-0.3		5.169		12.19		0		14518		0.031		199.03		11.7089709198

		3		11		2005		10		11		46		0		110001		-0.014		-0.032		-0.011		45		45		49		15		1451.8		181.4		-0.9		-0.1		5.161		12.19		0		14518		0.035		203.63		3.6619666847

		3		11		2005		10		11		49		0		110001		0.039		-0.009		0.06		43		47		43		15		1451.8		181.6		-0.6		-0.2		4.975		12.19		0		14518		0.04		102.99		7.2124891681

		3		11		2005		10		11		52		0		110001		-0.019		-0.009		0.041		45		50		44		15		1451.8		181.4		-1.1		-0.1		5.3		12.19		0		14518		0.021		244.65		4.6076024134

		3		11		2005		10		11		55		0		110001		-0.036		-0.051		0.065		44		50		40		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.362		12.19		0		14518		0.062		215.22		9.0122139344

		3		11		2005		10		11		58		0		110001		-0.019		0.049		-0.107		44		48		43		15		1451.8		181.9		-0.9		-0.4		5.184		12.19		0		14518		0.053		338.81		11.9209898918

		3		11		2005		10		12		1		0		110001		-0.018		-0.011		0.008		43		46		44		15		1451.8		181.8		-0.9		-0.4		5.169		12.19		0		14518		0.021		238.57		2.2561028345

		3		11		2005		10		12		4		0		110001		0.064		-0.091		0.123		45		45		42		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.316		12.19		0		14518		0.111		144.88		16.5849329212

		3		11		2005		10		12		7		0		110001		0.006		0.055		-0.072		43		44		48		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.4		5.486		12.19		0		14518		0.055		6.23		9.0801982357

		3		11		2005		10		12		10		0		110001		0.01		0.079		-0.193		45		44		44		15		1451.9		181.6		-0.9		-0.2		5.424		12.2		0		14519		0.08		7.21		20.8782183148

		3		11		2005		10		12		13		0		110001		0.009		0.015		0.017		45		41		42		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.2		5.254		12.19		0		14518		0.017		30.96		2.4392621835

		3		11		2005		10		12		16		0		110001		-0.01		0.002		0.041		45		45		46		15		1451.9		181.7		-0.7		-0.3		5.323		12.2		0		14519		0.01		281.31		4.2249260349

		3		11		2005		10		12		19		0		110001		0.021		0.047		0.093		44		44		44		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.439		12.2		0		14519		0.051		24.08		10.6296754419

		3		11		2005		10		12		22		0		110001		0.004		0.03		-0.075		47		42		43		15		1451.9		181.5		-0.9		-0.2		5.292		12.2		0		14519		0.03		7.59		8.0876448982

		3		11		2005		10		12		25		0		110001		0.059		0.065		-0.1		47		39		37		15		1451.9		181.8		-0.7		-0.4		5.393		12.2		0		14519		0.088		42.23		13.3063894427

		3		11		2005		10		12		28		0		110001		-0.038		0.005		-0.115		47		49		43		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.207		12.2		0		14519		0.038		277.5		12.1218810421

		3		11		2005		10		12		31		0		110001		-0.025		-0.014		0.148		45		41		41		15		1451.9		181.7		-0.9		-0.3		5.254		12.2		0		14519		0.029		240.75		15.0748134317

		3		11		2005		10		12		34		0		110001		-0.036		-0.032		0.019		46		46		45		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.432		12.2		0		14519		0.048		228.37		5.1778373864

		3		11		2005		10		12		37		0		110001		-0.053		0.006		0.049		46		50		46		15		1451.9		181.6		-0.7		-0.3		5.579		12.2		0		14519		0.053		276.46		7.2429275849

		3		11		2005		10		12		40		0		110001		-0.022		-0.023		-0.1		42		48		42		15		1451.9		181.7		-0.9		-0.3		5.532		12.2		0		14519		0.032		223.73		10.4942841585

		3		11		2005		10		12		43		0		110001		0.053		-0.008		0.107		43		47		41		15		1451.9		181.8		-0.9		-0.4		5.223		12.2		0		14519		0.054		98.58		11.96745587

		3		11		2005		10		12		46		0		110001		-0.008		-0.023		0.003		48		52		44		15		1451.9		181.8		-0.8		-0.4		5.316		12.2		0		14519		0.024		199.18		2.4535688293

		3		11		2005		10		12		49		0		110001		0.037		-0.011		0.09		49		48		42		15		1451.9		181.6		-0.7		-0.2		5.424		12.2		0		14519		0.039		106.56		9.7928545379

		3		11		2005		10		12		52		0		110001		0.026		-0.009		-0.013		53		47		46		15		1451.9		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.2		0		14519		0.028		109.09		3.0430248109

		3		11		2005		10		12		55		0		110001		0.018		-0.043		-0.109		50		47		42		15		1451.9		182.4		-0.6		-0.8		4.998		12.2		0		14519		0.047		157.29		11.8549567692

		3		11		2005		10		12		58		0		110001		0.01		0.002		0.025		54		46		43		15		1451.9		182.2		-0.7		-0.6		5.347		12.2		0		14519		0.01		78.69		2.7

		3		11		2005		10		13		1		0		110001		-0.055		-0.053		0.059		51		45		47		15		1451.9		180.9		-0.9		0.6		5.385		12.2		0		14519		0.076		226.06		9.6514247653

		3		11		2005		10		13		4		0		110001		-0.043		-0.048		0.121		47		44		50		15		1451.9		182.9		-0.5		-1.3		5.145		12.2		0		14519		0.064		221.86		13.7091210513

		3		11		2005		10		13		7		0		110001		0.063		-0.02		0.052		43		41		45		15		1451.9		182.6		-0.9		-1.1		5.285		12.2		0		14519		0.066		107.61		8.41011296

		3		11		2005		10		13		10		0		110001		0		0.009		-0.03		49		43		46		15		1451.9		182.1		-1.1		-0.5		5.586		12.2		0		14519		0.009		0		3.1320919527

		3		11		2005		10		13		13		0		110001		0.045		-0.059		-0.036		45		44		45		15		1451.9		182.2		-1		-0.6		5.501		12.2		0		14519		0.074		142.67		8.2474238402

		3		11		2005		10		13		16		0		110001		-0.027		-0.008		0.064		46		45		49		15		1451.9		181.3		-1.1		0		5.633		12.2		0		14519		0.028		253.5		6.9921384426

		3		11		2005		10		13		19		0		110001		-0.048		-0.021		0.026		45		47		45		15		1451.9		181.2		-1.1		0.1		5.54		12.21		0		14519		0.052		246.37		5.8489315264

		3		11		2005		10		13		22		0		110001		0.028		0.024		-0.02		45		50		47		15		1451.9		181.7		-0.2		-0.3		5.292		12.21		0		14519		0.037		49.4		4.1952353927

		3		11		2005		10		13		25		0		110001		0.007		0.015		-0.107		44		53		46		15		1451.9		182.6		-0.8		-1.1		5.594		12.21		0		14519		0.017		25.02		10.8272803603

		3		11		2005		10		13		28		0		110001		-0.018		0.007		-0.027		47		50		44		15		1451.9		181.1		-1		0.2		5.625		12.21		0		14519		0.019		291.25		3.3196385345

		3		11		2005		10		13		31		0		110001		-0.068		-0.025		0.118		43		50		47		15		1451.9		182.5		-0.9		-1		5.416		12.21		0		14519		0.072		249.81		13.8466602471

		3		11		2005		10		13		34		0		110001		0.015		-0.021		0.063		43		51		42		15		1451.9		180.4		-0.4		0.9		5.401		12.21		0		14519		0.026		144.46		6.8080834307

		3		11		2005		10		13		37		0		110001		-0.086		0.044		0.044		42		47		43		15		1451.9		179.7		-0.8		1.4		5.037		12.21		0		14519		0.097		297.1		10.6150836078

		3		11		2005		10		13		40		0		110001		0.002		-0.001		-0.089		50		44		43		15		1451.9		181.3		-0.9		0.1		5.207		12.21		0		14519		0.002		116.57		8.9028085456

		3		11		2005		10		13		43		0		110001		-0.021		-0.048		0.086		46		46		44		15		1451.9		181.4		-1.8		-0.1		5.176		12.21		0		14519		0.052		203.63		10.0702532242

		3		11		2005		10		13		46		0		110001		0.069		0.017		-0.048		45		48		47		15		1451.9		181.4		-0.5		-0.1		4.774		12.21		0		14519		0.071		76.16		8.5755466298

		3		11		2005		10		13		49		0		110001		0.014		0.056		-0.058		46		44		44		15		1451.9		182.9		0.3		-1.2		4.697		12.21		0		14519		0.058		14.04		8.1829090182

		3		11		2005		10		13		52		0		110001		-0.005		0.029		-0.136		46		44		41		15		1451.9		181.6		-0.4		-0.1		4.836		12.21		0		14519		0.029		350.22		13.9147403856

		3		11		2005		10		13		55		0		110001		0.035		-0.01		-0.062		49		45		43		15		1451.9		181.3		-1.1		0.1		5.223		12.21		0		14519		0.036		105.95		7.1895757872

		3		11		2005		10		13		58		0		110001		-0.024		-0.024		0.045		46		43		42		15		1451.9		181.8		-1.2		-0.3		4.658		12.21		0		14519		0.034		225		5.6364882684

		3		11		2005		10		14		1		0		110001		-0.021		-0.028		-0.032		46		44		44		15		1451.9		182.1		-1		-0.6		5.006		12.21		0		14519		0.035		216.87		4.7423622806

		3		11		2005		10		14		4		0		110001		0.014		-0.047		0.099		48		47		48		15		1451.9		181.7		-1		-0.1		5.022		12.21		0		14519		0.049		163.41		11.0480767557

		3		11		2005		10		14		7		0		110001		-0.015		0.009		-0.021		43		50		43		15		1451.9		181		-0.8		0.5		4.998		12.21		0		14519		0.017		300.96		2.7331300737

		3		11		2005		10		14		10		0		110001		0.033		0.017		-0.015		44		51		40		15		1451.9		182.3		-0.8		-0.6		4.898		12.21		0		14519		0.037		62.74		4.0037482438

		3		11		2005		10		14		13		0		110001		-0.038		0.009		-0.071		49		49		42		15		1451.9		182.4		-0.8		-0.7		4.797		12.21		0		14519		0.039		283.32		8.103085832

		3		11		2005		10		14		16		0		110001		-0.032		-0.106		0.217		49		48		41		15		1451.9		181.3		-1.1		0.1		4.905		12.21		0		14519		0.111		196.8		24.3616501904

		3		11		2005		10		14		19		0		110001		0.041		-0.004		-0.075		48		50		42		15		1451.9		182.1		-0.7		-0.6		4.789		12.21		0		14519		0.041		95.57		8.5568685861

		3		11		2005		10		14		22		0		110001		0.022		0.084		0.055		49		45		43		15		1451.9		181.9		-0.8		-0.3		4.828		12.21		0		14519		0.087		14.68		10.2786185842

		3		11		2005		10		14		25		0		110001		0.006		-0.006		-0.006		51		47		43		15		1451.9		181.2		-0.7		0.2		4.743		12.21		0		14519		0.008		135		1.0392304845

		3		11		2005		10		14		28		0		110001		-0.023		-0.008		0.131		50		45		46		15		1451.9		182		-0.7		-0.5		4.851		12.21		0		14519		0.024		250.82		13.3244136832

		3		11		2005		10		14		31		0		110001		-0.011		0.031		-0.015		45		44		50		15		1451.9		182.1		-0.9		-0.5		4.875		12.21		0		14519		0.033		340.46		3.6152454965

		3		11		2005		10		14		34		0		110001		0.1		0.057		-0.018		46		43		43		15		1451.9		181		-1.1		0.4		5.083		12.21		0		14519		0.115		60.32		11.650321884

		3		11		2005		10		14		37		0		110001		0.003		-0.055		0.109		43		46		44		15		1452		182.2		-0.9		-0.7		5.323		12.22		0		14520		0.055		176.88		12.2126983095

		3		11		2005		10		14		40		0		110001		0.049		0.015		-0.017		43		47		46		15		1452		181.5		-1.4		-0.1		5.378		12.22		0		14520		0.051		72.98		5.3990739947

		3		11		2005		10		14		43		0		110001		-0.069		-0.002		0.073		42		47		39		15		1452		181.7		-0.6		-0.2		5.501		12.22		0		14520		0.069		268.34		10.0468900661

		3		11		2005		10		14		46		0		110001		-0.006		-0.059		0.088		44		44		41		15		1452		181.9		-0.6		-0.5		5.215		12.22		0		14520		0.059		185.81		10.6117859006

		3		11		2005		10		14		49		0		110001		0.002		0		-0.054		48		56		44		15		1452		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.22		0		14520		0.002		90		5.4037024344

		3		11		2005		10		14		52		0		110001		-0.019		-0.026		0.092		46		55		44		15		1452		182.1		-0.9		-0.5		5.2		12.22		0		14520		0.032		216.16		9.7473073205

		3		11		2005		10		14		55		0		110001		-0.029		-0.001		0.02		47		52		45		15		1452		181.6		-0.6		-0.2		5.285		12.22		0		14520		0.029		268.03		3.5242020373

		3		11		2005		10		14		58		0		110001		0.01		-0.048		0.232		42		47		45		15		1452		181.4		-0.7		-0.1		5.687		12.22		0		14520		0.049		168.23		23.7124439904

		3		11		2005		10		15		1		0		110001		-0.042		0.027		-0.095		45		46		46		15		1452		182.2		-0.2		-0.7		5.362		12.22		0		14520		0.05		302.74		10.7321945566

		3		11		2005		10		15		4		0		110001		0.041		-0.007		0.015		47		46		49		15		1452		181.1		-0.7		0.2		5.138		12.22		0		14520		0.042		99.69		4.4215381939

		3		11		2005		10		15		7		0		110001		0.015		0.067		-0.131		48		42		46		15		1452		181		-1		0.4		5.401		12.22		0		14520		0.069		12.62		14.7901994577

		3		11		2005		10		15		10		0		110001		-0.038		0.038		-0.02		45		48		48		15		1452		180.5		-1.9		0.9		5.424		12.22		0		14520		0.054		315		5.7341084747

		3		11		2005		10		15		13		0		110001		-0.033		0.002		0.104		47		45		44		15		1452		182.4		-1.2		-0.8		5.339		12.22		0		14520		0.033		273.47		10.9128364782

		3		11		2005		10		15		16		0		110001		0.008		0.021		0.006		41		47		48		15		1452		181.7		-0.8		-0.2		5.022		12.22		0		14520		0.022		20.85		2.3259406699

		3		11		2005		10		15		19		0		110001		-0.026		-0.013		-0.05		43		41		41		15		1452		181.6		-0.4		-0.2		4.782		12.23		0		14520		0.029		243.43		5.7835974964

		3		11		2005		10		15		22		0		110001		-0.132		-0.118		0.14		44		42		44		15		1452		183.3		-0.2		-1.6		4.944		12.22		0		14520		0.177		228.21		22.5716636516

		3		11		2005		10		15		25		0		110001		-0.026		0.028		-0.099		46		44		44		15		1452		182.5		-1.2		-1		5.083		12.23		0		14520		0.038		317.12		10.6117859006

		3		11		2005		10		15		28		0		110001		-0.105		-0.164		0.201		46		46		41		15		1452		181.5		-2.2		-0.1		4.867		12.22		0		14520		0.195		212.63		27.9860679625

		3		11		2005		10		15		31		0		110001		0.047		0.031		-0.098		45		47		44		15		1452		184.3		-2.4		-2.6		4.712		12.22		0		14520		0.056		56.59		11.3022121728

		3		11		2005		10		15		34		0		110001		-0.046		-0.029		0.001		47		47		40		15		1452		181.6		0.9		-0.2		4.751		12.22		0		14520		0.054		237.77		5.4387498564

		3		11		2005		10		15		37		0		110001		0.029		0.025		-0.113		47		46		47		15		1452		181.5		-1.1		0		5.091		12.22		0		14520		0.038		49.24		11.9310519234

		3		11		2005		10		15		40		0		110001		-0.092		-0.049		0.049		45		43		45		15		1452		182.5		-0.7		-0.9		4.766		12.22		0		14520		0.104		241.96		11.5178122923

		3		11		2005		10		15		43		0		110001		0.003		-0.022		0.151		46		48		42		15		1452		181.1		-0.6		0.2		4.689		12.22		0		14520		0.022		172.23		15.2623720306

		3		11		2005		10		15		46		0		110001		0.041		0.003		0.113		43		51		45		15		1452		182.8		0.3		-1.2		4.681		12.23		0		14520		0.041		85.82		12.0245582039

		3		11		2005		10		15		49		0		110001		0.059		-0.005		-0.038		45		48		42		15		1452		181.2		-1		0.2		4.573		12.22		0		14520		0.059		94.84		7.0356236397

		3		11		2005		10		15		52		0		110001		0.005		0.015		-0.084		50		49		45		15		1452		182.4		1.3		-0.8		5.408		12.23		0		14520		0.016		18.43		8.5475142585

		3		11		2005		10		15		55		0		110001		0.034		0.022		-0.063		76		51		47		15		1452		184.5		-1.1		-2.7		5.432		12.23		0		14520		0.04		57.09		7.4893257373

		3		11		2005		10		15		58		0		110001		-0.076		-0.057		0.024		88		46		43		15		1452		181.8		0.1		-0.2		5.3		12.23		0		14520		0.095		233.13		9.7984692682

		3		11		2005		10		16		1		0		110001		-0.006		-0.028		0.062		87		42		48		15		1452		183.6		0.4		-1.9		5.316		12.23		0		14520		0.029		192.09		6.8293484316

		3		11		2005		10		16		4		0		110001		0.001		-0.016		0.06		75		45		47		15		1452		184.4		-5.8		-2.8		5.114		12.23		0		14520		0.016		176.42		6.2104750221

		3		11		2005		10		16		7		0		110001		0.005		-0.01		0.012		51		49		49		15		1452		179.7		-0.1		1.6		5.393		12.23		0		14520		0.011		153.43		1.6401219467

		3		11		2005		10		16		10		0		110001		-0.026		-0.089		0.104		44		45		50		15		1452		183.5		-0.4		-1.7		5.478		12.23		0		14520		0.093		196.28		13.9330542237

		3		11		2005		10		16		13		0		110001		0.063		-0.038		0.009		47		46		46		15		1452		181.6		-1.1		-0.2		5.501		12.23		0		14520		0.074		121.1		7.4121521841

		3		11		2005		10		16		16		0		110001		0.018		-0.011		0.08		44		47		44		15		1452		176.9		-0.2		3.8		5.292		12.23		0		14520		0.021		121.43		8.2734515167

		3		11		2005		10		16		19		0		110001		-0.02		0		0.036		47		47		45		15		1452		183		-0.3		-1.3		4.573		12.23		0		14520		0.02		270		4.1182520564

		3		11		2005		10		16		22		0		110001		0.049		-0.015		-0.022		43		45		43		15		1452		182.9		0.7		-1.2		4.805		12.23		0		14520		0.051		107.02		5.5767373974

		3		11		2005		10		16		25		0		110001		0.022		-0.002		0.015		45		43		43		15		1452		180.5		-0.8		0.9		4.836		12.23		0		14520		0.022		95.19		2.6702059846

		3		11		2005		10		16		28		0		110001		-0.014		-0.121		0.151		44		47		43		15		1452		178.9		-1.8		2.2		4.519		12.23		0		14520		0.122		186.6		19.4005154571

		3		11		2005		10		16		31		0		110001		0.011		0.017		-0.079		47		55		41		15		1452		182		-1.5		-0.5		4.875		12.23		0		14520		0.02		32.91		8.1553663314

		3		11		2005		10		16		34		0		110001		-0.021		-0.062		0.016		48		60		45		15		1452		181.4		-0.7		0.1		4.635		12.23		0		14520		0.065		198.71		6.7386942355

		3		11		2005		10		16		37		0		110001		-0.031		-0.034		0.055		47		71		45		15		1452		181.4		0.3		0		4.905		12.23		0		14520		0.046		222.36		7.1707740168

		3		11		2005		10		16		40		0		110001		-0.019		0.019		-0.069		49		65		46		15		1452		182.6		0		-0.9		4.875		12.23		0		14520		0.027		315		7.4047282192

		3		11		2005		10		16		43		0		110001		0.023		0.014		-0.036		47		62		44		15		1452		182.3		-1.1		-0.7		5.014		12.23		0		14520		0.027		58.67		4.4955533586

		3		11		2005		10		16		46		0		110001		-0.015		0.003		0.004		50		57		47		15		1452		181.2		-1.5		0.2		4.913		12.23		0		14520		0.015		281.31		1.5811388301

		3		11		2005		10		16		49		0		110001		0.045		0.015		-0.104		48		51		45		15		1452		181.4		-1.1		0		4.952		12.23		0		14520		0.047		71.57		11.4306605233

		3		11		2005		10		16		52		0		110001		-0.052		0.018		-0.026		46		48		46		15		1452		182.2		-0.2		-0.6		5.331		12.23		0		14520		0.055		289.09		6.0860496219

		3		11		2005		10		16		55		0		110001		-0.055		-0.006		0.091		44		46		42		15		1452		181.8		-0.4		-0.3		5.145		12.23		0		14520		0.055		263.77		10.6498826285

		3		11		2005		10		16		58		0		110001		0.038		-0.063		0.083		47		43		43		15		1452		182		-0.4		-0.5		5.323		12.23		0		14520		0.074		148.9		11.0914381394

		3		11		2005		10		17		1		0		110001		0.03		-0.052		0.059		44		42		48		15		1452		182.9		-0.5		-1.2		5.2		12.23		0		14520		0.06		150.02		8.4172442046

		3		11		2005		10		17		4		0		110001		-0.028		-0.071		0.092		44		48		44		15		1452.1		182.7		-0.5		-1		5.246		12.24		0		14521		0.076		201.52		11.9536605272

		3		11		2005		10		17		7		0		110001		0.044		0.032		-0.07		45		46		46		15		1452.1		183.8		-0.1		-2		5.385		12.24		0		14521		0.054		53.97		8.8656641037

		3		11		2005		10		17		10		0		110001		-0.06		0.051		-0.047		44		49		47		15		1452.1		181.7		-1.3		-0.2		5.362		12.24		0		14521		0.079		310.36		9.1706052145

		3		11		2005		10		17		13		0		110001		-0.028		0.015		-0.043		49		43		46		15		1452.1		180.9		-0.9		0.4		5.184		12.24		0		14521		0.032		298.18		5.3460265618

		3		11		2005		10		17		16		0		110001		-0.021		-0.032		0.089		48		51		44		15		1452.1		181.4		-0.6		0		5.114		12.24		0		14521		0.038		213.27		9.6881370758

		3		11		2005		10		17		19		0		110001		0.086		0.019		-0.013		48		46		51		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.2		5.23		12.24		0		14521		0.088		77.54		8.9028085456

		3		11		2005		10		17		22		0		110001		-0.075		-0.076		0.04		51		46		44		15		1452.1		182.9		-0.9		-1.2		5.215		12.24		0		14521		0.107		224.62		11.4021927716

		3		11		2005		10		17		25		0		110001		-0.019		-0.033		0.037		53		50		44		15		1452.1		183.5		-0.6		-1.8		5.316		12.24		0		14521		0.038		209.93		5.309425581

		3		11		2005		10		17		28		0		110001		-0.015		-0.004		0.001		53		44		46		15		1452.1		181.4		-1.2		0		5.47		12.24		0		14521		0.016		255.07		1.5556349186

		3		11		2005		10		17		31		0		110001		0.041		-0.046		0.027		55		45		54		15		1452.1		182.7		-0.6		-1.1		5.13		12.24		0		14521		0.062		138.29		6.7275552766

		3		11		2005		10		17		34		0		110001		-0.035		-0.036		-0.027		50		48		43		15		1452.1		183		-0.4		-1.4		5.354		12.24		0		14521		0.05		224.19		5.7008771255

		3		11		2005		10		17		37		0		110001		0.024		0.035		0.123		45		45		45		15		1452.1		182.8		1		-1.1		5.161		12.24		0		14521		0.042		34.44		13.0115333455

		3		11		2005		10		17		40		0		110001		0.003		-0.012		0.059		47		41		43		15		1452.1		181.3		-0.6		0		5.486		12.24		0		14521		0.012		165.96		6.0282667492

		3		11		2005		10		17		43		0		110001		0.024		0.03		-0.057		44		48		43		15		1452.1		180.6		-1.5		0.8		5.54		12.24		0		14521		0.038		38.66		6.8738635424

		3		11		2005		10		17		46		0		110001		-0.005		-0.023		0.074		44		45		45		15		1452.1		182.3		-1.2		-0.8		5.517		12.24		0		14521		0.024		192.26		7.7653074633

		3		11		2005		10		17		49		0		110001		-0.017		-0.014		0.042		46		46		44		15		1452.1		183.3		-0.9		-1.7		5.176		12.24		0		14521		0.022		230.53		4.7423622806

		3		11		2005		10		17		52		0		110001		-0.021		-0.031		0.109		49		46		46		15		1452.1		181		-1		0.3		5.37		12.24		0		14521		0.037		214.11		11.5251898032

		3		11		2005		10		17		55		0		110001		-0.021		0.016		-0.022		44		45		43		15		1452.1		179.6		-0.2		1.6		5.401		12.24		0		14521		0.026		307.3		3.4365680555

		3		11		2005		10		17		58		0		110001		-0.038		-0.076		0.176		51		46		43		15		1452.1		181.6		-0.6		-0.1		5.215		12.24		0		14521		0.085		206.57		19.5437969699

		3		11		2005		10		18		1		0		110001		-0.043		-0.024		0.033		53		46		44		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		5.169		12.24		0		14521		0.049		240.83		5.9279001341

		3		11		2005		10		18		4		0		110001		0.045		0.015		-0.048		43		50		45		15		1452.1		182		-1.1		-0.5		5.385		12.24		0		14521		0.047		71.57		6.7483331275

		3		11		2005		10		18		7		0		110001		0.015		-0.114		0.1		44		46		44		15		1452.1		182		-1		-0.6		5.47		12.24		0		14521		0.115		172.5		15.2384382402

		3		11		2005		10		18		10		0		110001		0.064		-0.048		0.094		47		48		48		15		1452.1		181.4		-0.9		0.1		5.254		12.24		0		14521		0.08		126.87		12.3434192994

		3		11		2005		10		18		13		0		110001		-0.122		-0.015		-0.068		44		47		40		15		1452.1		181.8		-0.7		-0.2		5.378		12.24		0		14521		0.123		262.99		14.0474196919

		3		11		2005		10		18		16		0		110001		-0.035		0.002		0.088		46		45		43		15		1452.1		181.2		-0.9		0.2		5.076		12.24		0		14521		0.035		273.27		9.4725920423

		3		11		2005		10		18		19		0		110001		0.02		0.044		-0.072		47		50		41		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.2		5.292		12.24		0		14521		0.048		24.44		8.6717933555

		3		11		2005		10		18		22		0		110001		-0.004		-0.021		0.056		47		48		42		15		1452.1		183.1		-0.8		-1.3		5.501		12.24		0		14521		0.021		190.78		5.9941638283

		3		11		2005		10		18		25		0		110001		-0.004		-0.011		0.018		48		51		44		15		1452.1		181.3		-0.8		0.2		5.161		12.24		0		14521		0.012		199.98		2.1470910554

		3		11		2005		10		18		28		0		110001		0.016		-0.018		-0.006		45		47		45		15		1452.1		181.4		-0.9		0.1		5.486		12.24		0		14521		0.024		138.37		2.4819347292

		3		11		2005		10		18		31		0		110001		-0.009		0		-0.029		46		50		48		15		1452.1		182		-0.7		-0.5		5.354		12.24		0		14521		0.009		270		3.0364452901

		3		11		2005		10		18		34		0		110001		0.023		-0.028		-0.047		46		49		44		15		1452.1		183.2		-0.6		-1.5		5.13		12.24		0		14521		0.036		140.6		5.93464405

		3		11		2005		10		18		37		0		110001		0.001		0.034		-0.003		44		46		46		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.4		5.207		12.24		0		14521		0.034		1.68		3.4146742158

		3		11		2005		10		18		40		0		110001		-0.008		-0.004		-0.007		50		47		46		15		1452.1		181		-1		0.3		5.354		12.24		0		14521		0.009		243.43		1.1357816692

		3		11		2005		10		18		43		0		110001		-0.013		-0.093		0.05		47		46		45		15		1452.1		181.8		-0.6		-0.3		5.331		12.24		0		14521		0.094		187.96		10.6386089316

		3		11		2005		10		18		46		0		110001		-0.067		0.023		0.069		46		45		46		15		1452.1		182.2		-0.9		-0.8		5.517		12.25		0		14521		0.071		288.95		9.8888826467

		3		11		2005		10		18		49		0		110001		-0.036		0.023		-0.151		46		46		44		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		5.455		12.24		0		14521		0.043		302.57		15.6926734497

		3		11		2005		10		18		52		0		110001		0.035		-0.019		0.067		47		42		52		15		1452.1		181.3		-1.2		0.1		5.455		12.25		0		14521		0.04		118.5		7.7942286341

		3		11		2005		10		18		55		0		110001		0.079		0.026		-0.012		46		44		47		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.3		5.076		12.24		0		14521		0.083		71.78		8.4029756634

		3		11		2005		10		18		58		0		110001		-0.067		-0.053		0.047		48		40		46		15		1452.1		182.2		-0.6		-0.7		5.308		12.25		0		14521		0.085		231.65		9.7503846078

		3		11		2005		10		19		1		0		110001		-0.027		-0.069		0.193		46		40		45		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.3		5.486		12.25		0		14521		0.074		201.37		20.6734128774

		3		11		2005		10		19		4		0		110001		-0.026		-0.034		-0.136		45		45		40		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.25		0		14521		0.043		217.41		14.2576295365

		3		11		2005		10		19		7		0		110001		0.039		0.008		-0.02		46		43		42		15		1452.1		181.8		-0.7		-0.4		5.378		12.25		0		14521		0.04		78.41		4.455333882

		3		11		2005		10		19		10		0		110001		-0.046		-0.013		-0.031		42		45		37		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.2		5.393		12.25		0		14521		0.048		254.22		5.6973678133

		3		11		2005		10		19		13		0		110001		0.025		0.045		0.037		44		46		50		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.2		5.37		12.25		0		14521		0.051		29.05		6.3395583442

		3		11		2005		10		19		16		0		110001		-0.04		-0.006		-0.002		47		47		51		15		1452.1		181.8		-0.9		-0.4		5.215		12.25		0		14521		0.04		261.47		4.0496913463

		3		11		2005		10		19		19		0		110001		0.024		0.026		-0.103		50		46		46		15		1452.1		181.9		-0.7		-0.3		5.532		12.25		0		14521		0.035		42.71		10.8908218239

		3		11		2005		10		19		22		0		110001		-0.028		-0.067		0.053		48		44		45		15		1452.1		182		-0.7		-0.6		5.347		12.25		0		14521		0.073		202.68		8.9899944383

		3		11		2005		10		19		25		0		110001		-0.04		-0.055		0.183		46		43		53		15		1452.1		182		-0.8		-0.5		5.586		12.25		0		14521		0.068		216.03		19.5228071752

		3		11		2005		10		19		28		0		110001		-0.009		0.019		0.051		49		49		40		15		1452.1		182.7		-0.7		-1.2		5.246		12.25		0		14521		0.021		334.65		5.5163393659

		3		11		2005		10		19		31		0		110001		0.028		-0.011		0.087		52		45		46		15		1452.1		182.3		-0.8		-0.8		5.416		12.25		0		14521		0.03		111.45		9.2054331783

		3		11		2005		10		19		34		0		110001		-0.041		-0.026		-0.068		45		51		44		15		1452.1		180.6		-0.1		0.6		5.501		12.25		0		14521		0.049		237.62		8.3552378781

		3		11		2005		10		19		37		0		110001		-0.013		-0.005		-0.052		48		55		43		15		1452.1		182.4		-0.2		-0.9		5.246		12.25		0		14521		0.014		248.96		5.3833075335

		3		11		2005		10		19		40		0		110001		-0.009		-0.013		-0.045		44		51		46		15		1452.1		182.3		-0.5		-0.8		5.285		12.25		0		14521		0.016		214.7		4.7696960071

		3		11		2005		10		19		43		0		110001		0.032		-0.018		-0.017		47		51		49		15		1452.1		181.6		-1.2		-0.3		5.563		12.25		0		14521		0.037		119.36		4.0459856648

		3		11		2005		10		19		46		0		110001		0.05		0.022		-0.019		46		92		49		15		1452.1		181.9		-0.9		-0.5		5.223		12.25		0		14521		0.055		66.25		5.7835974964

		3		11		2005		10		19		49		0		110001		0.085		0.017		-0.037		56		138		44		15		1452.1		181.4		-1		-0.1		5.47		12.25		0		14521		0.087		78.69		9.4249668434

		3		11		2005		10		19		52		0		110001		-0.051		-0.023		0.012		55		69		45		15		1452.1		181.2		-0.9		0.1		5.285		12.25		0		14521		0.056		245.73		5.7218878004

		3		11		2005		10		19		55		0		110001		0.027		-0.029		0.035		50		50		40		15		1452.1		182.6		-0.5		-1.1		5.416		12.25		0		14521		0.04		137.05		5.2867759552

		3		11		2005		10		19		58		0		110001		0.039		0.019		-0.06		50		50		42		15		1452.1		181.7		-0.7		-0.3		5.145		12.25		0		14521		0.043		64.03		7.4040529442

		3		11		2005		10		20		1		0		110001		0.001		-0.052		0.132		48		46		43		15		1452.1		181.5		-1		-0.2		5.3		12.25		0		14521		0.052		178.9		14.1876707038

		3		11		2005		10		20		4		0		110001		-0.058		0.096		-0.011		50		49		44		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.5		5.23		12.25		0		14521		0.112		328.86		11.2698713391

		3		11		2005		10		20		7		0		110001		0.051		-0.051		-0.04		51		45		44		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.4		4.929		12.25		0		14521		0.072		135		8.2474238402

		3		11		2005		10		20		10		0		110001		0.004		-0.074		0.044		53		44		43		15		1452.1		180.5		-1		0.7		4.828		12.25		0		14521		0.074		176.91		8.6185845706

		3		11		2005		10		20		13		0		110001		-0.027		0.029		-0.043		49		46		47		15		1452.1		183.1		1		-1.5		4.619		12.25		0		14521		0.04		317.05		5.8472215624

		3		11		2005		10		20		16		0		110001		-0.093		0.034		0.034		49		45		43		15		1452.1		181.4		-2		0		4.96		12.25		0		14521		0.099		290.08		10.4694794522

		3		11		2005		10		20		19		0		110001		-0.01		-0.006		0.016		48		48		42		15		1452.1		182		-2		-0.6		4.851		12.25		0		14521		0.012		239.04		1.9798989873

		3		11		2005		10		20		22		0		110001		0.07		0.015		-0.006		50		48		49		15		1452.1		181.3		-1.3		0		4.751		12.25		0		14521		0.072		77.91		7.1840100223

		3		11		2005		10		20		25		0		110001		0.03		-0.087		0.018		48		49		46		15		1452.1		180.6		-1.2		0.6		4.495		12.25		0		14521		0.092		160.97		9.3770997649

		3		11		2005		10		20		28		0		110001		-0.004		-0.015		0.042		51		50		44		15		1452.1		181.8		-0.3		-0.4		4.697		12.25		0		14521		0.016		194.93		4.4777226354

		3		11		2005		10		20		31		0		110001		0.05		-0.007		0.005		50		44		44		15		1452.1		182.6		-0.6		-1.1		4.666		12.25		0		14521		0.05		97.97		5.0734603576

		3		11		2005		10		20		34		0		110001		-0.001		-0.003		0.014		50		46		47		15		1452.1		183.1		-1.2		-1.5		4.929		12.25		0		14521		0.003		198.43		1.4352700094

		3		11		2005		10		20		37		0		110001		-0.102		0.021		0.055		53		46		45		15		1452.1		181.9		-1.1		-0.5		4.604		12.25		0		14521		0.104		281.63		11.7770964163

		3		11		2005		10		20		40		0		110001		-0.009		-0.052		0.03		51		43		45		15		1452.1		178.9		-1.9		2.1		4.557		12.25		0		14521		0.053		189.82		6.0704200843

		3		11		2005		10		20		43		0		110001		-0.002		-0.031		0.02		53		44		47		15		1452.1		180.1		0.1		0.9		4.433		12.25		0		14521		0.031		183.69		3.6945906404

		3		11		2005		10		20		46		0		110001		-0.018		0.009		0.06		59		46		46		15		1452.1		180.8		-1.8		0.4		4.565		12.25		0		14521		0.02		296.57		6.3285069329

		3		11		2005		10		20		49		0		110001		-0.015		-0.01		-0.05		56		46		49		15		1452.1		181.2		-2.1		0.1		4.805		12.25		0		14521		0.018		236.31		5.3150729064

		3		11		2005		10		20		52		0		110001		-0.013		0.004		0.016		47		46		44		15		1452.1		182.5		-0.9		-1		4.472		12.25		0		14521		0.014		287.1		2.1

		3		11		2005		10		20		55		0		110001		0.021		-0.013		-0.04		50		46		45		15		1452.1		182		-1		-0.5		4.635		12.25		0		14521		0.025		121.76		4.7010637094

		3		11		2005		10		20		58		0		110001		0.017		0.002		0.007		47		47		44		15		1452.1		180.6		-1.3		0.6		4.611		12.25		0		14521		0.017		83.29		1.8493242009

		3		11		2005		10		21		1		0		110001		0.069		0.012		-0.002		47		46		45		15		1452.1		181.7		-1		-0.4		4.573		12.25		0		14521		0.07		80.13		7.0064256222

		3		11		2005		10		21		4		0		110001		0.009		-0.006		-0.055		51		43		46		15		1452.1		182.9		-0.2		-1.3		5.3		12.26		0		14521		0.011		123.69		5.6053545829

		3		11		2005		10		21		7		0		110001		0.001		0.013		-0.015		47		46		45		15		1452.1		181.4		-0.5		0		5.285		12.26		0		14521		0.013		4.4		1.9874606914

		3		11		2005		10		21		10		0		110001		-0.051		0.036		0.023		47		43		43		15		1452.1		181.4		-0.8		-0.1		5.416		12.25		0		14521		0.062		305.22		6.6528189514

		3		11		2005		10		21		13		0		110001		0.039		-0.064		0.222		45		45		41		15		1452.1		181.7		-1.1		-0.3		5.176		12.26		0		14521		0.075		148.64		23.4309624215

		3		11		2005		10		21		16		0		110001		0.009		0.017		0.018		50		47		42		15		1452.1		181.2		-1.4		0.1		5.029		12.26		0		14521		0.019		27.9		2.6343879745

		3		11		2005		10		21		19		0		110001		0.008		-0.041		0.067		55		45		40		15		1452.1		181.4		-1		0		5.285		12.26		0		14521		0.042		168.96		7.8955683773

		3		11		2005		10		21		22		0		110001		-0.023		0.015		0.079		47		48		44		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.3		5.586		12.26		0		14521		0.027		303.11		8.36361166

		3		11		2005		10		21		25		0		110001		-0.048		-0.014		0.09		55		47		46		15		1452.1		181.1		-0.9		0.2		5.424		12.26		0		14521		0.05		253.74		10.295630141

		3		11		2005		10		21		28		0		110001		-0.048		0.041		-0.036		45		44		43		15		1452.1		180.8		-1		0.5		5.439		12.26		0		14521		0.063		310.5		7.2670489196

		3		11		2005		10		21		31		0		110001		-0.016		0.106		-0.095		45		46		45		15		1452.1		181.1		-1.2		0.2		5.463		12.26		0		14521		0.107		351.42		14.3237564905

		3		11		2005		10		21		34		0		110001		0.035		0.035		-0.042		47		46		42		15		1452.1		182		-0.8		-0.6		5.439		12.26		0		14521		0.049		45		6.4915329468

		3		11		2005		10		21		37		0		110001		0.028		0.006		-0.028		52		44		42		15		1452.1		181.6		-0.8		-0.1		5.037		12.26		0		14521		0.029		77.91		4.0049968789

		3		11		2005		10		21		40		0		110001		-0.059		0.001		-0.012		50		44		81		15		1452.1		182.3		-1.1		-0.7		4.797		12.26		0		14521		0.059		270.97		6.0216276869

		3		11		2005		10		21		43		0		110001		0.07		-0.033		0.013		50		48		74		15		1452.1		180.8		-1.5		0.5		4.72		12.26		0		14521		0.077		115.24		7.8472925267

		3		11		2005		10		21		46		0		110001		-0.072		0.078		-0.145		44		48		42		15		1452.1		182.8		-0.7		-1.2		5.068		12.26		0		14521		0.106		317.29		17.970253198

		3		11		2005		10		21		49		0		110001		0.031		0.073		-0.055		44		46		44		15		1452.1		182.1		-0.7		-0.6		4.82		12.26		0		14521		0.079		23.01		9.6514247653

		3		11		2005		10		21		52		0		110001		-0.01		-0.044		0.036		43		47		42		15		1452.1		181		-1.2		0.3		4.805		12.26		0		14521		0.045		192.8		5.7723478759

		3		11		2005		10		21		55		0		110001		-0.087		0.016		-0.055		50		47		46		15		1452.1		180.9		-0.7		0.3		4.627		12.26		0		14521		0.088		280.42		10.416333328

		3		11		2005		10		21		58		0		110001		0.069		0.01		-0.079		40		45		49		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.4		4.627		12.26		0		14521		0.07		81.75		10.5366028681

		3		11		2005		10		22		1		0		110001		-0.023		-0.059		0.023		51		48		44		15		1452.1		182		-0.6		-0.6		4.782		12.26		0		14521		0.063		201.3		6.7372101051

		3		11		2005		10		22		4		0		110001		-0.014		-0.027		-0.008		45		44		45		15		1452.1		175.2		-9.1		5.8		4.697		12.26		0		14521		0.03		207.41		3.1448370387

		3		11		2005		10		22		7		0		110001		0.03		0.004		0.007		46		48		45		15		1452.1		179		3.8		1.8		4.828		12.26		0		14521		0.03		82.41		3.1064449134

		3		11		2005		10		22		10		0		110001		0.033		0.027		-0.052		44		47		43		15		1452.1		180.7		1.7		0.6		4.913		12.26		0		14521		0.043		50.71		6.7245817714

		3		11		2005		10		22		13		0		110001		0.056		-0.036		0.052		40		46		44		15		1452.1		181		-1.8		0.3		4.751		12.26		0		14521		0.067		122.74		8.4474848328

		3		11		2005		10		22		16		0		110001		0.076		0.057		-0.112		47		45		43		15		1452.1		182.9		-2.6		-1.4		4.859		12.26		0		14521		0.095		53.13		14.6863882558

		3		11		2005		10		22		19		0		110001		0.008		0.032		-0.033		45		44		46		15		1452.1		181		-1.6		0.3		5.053		12.26		0		14521		0.033		14.04		4.6658332589

		3		11		2005		10		22		22		0		110001		0.027		-0.025		-0.028		48		47		42		15		1452.1		181.7		-0.7		-0.3		4.573		12.26		0		14521		0.037		132.8		4.6238512087

		3		11		2005		10		22		25		0		110001		0.015		0.029		-0.084		43		48		43		15		1452.1		182.4		-0.2		-0.8		4.875		12.26		0		14521		0.033		27.35		9.0122139344

		3		11		2005		10		22		28		0		110001		0.015		-0.025		0.023		45		44		48		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.3		4.65		12.26		0		14521		0.029		149.04		3.7134889255

		3		11		2005		10		22		31		0		110001		0.018		-0.037		-0.029		49		44		49		15		1452.1		181.5		-1.2		-0.1		4.859		12.26		0		14521		0.041		154.06		5.0338851795

		3		11		2005		10		22		34		0		110001		-0.051		-0.019		0.019		44		47		46		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.3		5.022		12.26		0		14521		0.054		249.57		5.7645468165

		3		11		2005		10		22		37		0		110001		0.037		-0.016		0.063		41		43		42		15		1452.1		181.9		-0.5		-0.4		4.967		12.26		0		14521		0.04		113.39		7.4793047805

		3		11		2005		10		22		40		0		110001		-0.03		-0.045		0.037		43		47		48		15		1452.1		181.5		-0.9		-0.1		4.65		12.26		0		14521		0.054		213.69		6.5528619702

		3		11		2005		10		22		43		0		110001		-0.028		0.049		0.016		45		46		41		15		1452.1		182.1		-0.8		-0.6		4.743		12.26		0		14521		0.056		330.26		5.8660037504

		3		11		2005		10		22		46		0		110001		0.03		-0.054		0.031		44		47		48		15		1452.1		181		-0.8		0.3		4.596		12.26		0		14521		0.062		150.95		6.9115844783

		3		11		2005		10		22		49		0		110001		-0.023		0.029		-0.029		49		56		50		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.836		12.26		0		14521		0.037		321.58		4.7021271782

		3		11		2005		10		22		52		0		110001		0.093		0.016		0.048		47		53		49		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		4.867		12.26		0		14521		0.094		80.24		10.5872564907

		3		11		2005		10		22		55		0		110001		-0.028		0.045		-0.031		47		51		43		15		1452.1		181.6		-0.7		-0.1		4.813		12.26		0		14521		0.053		328.11		6.1400325732

		3		11		2005		10		22		58		0		110001		-0.04		-0.009		0.032		44		44		44		15		1452.1		181.8		-0.9		-0.3		4.82		12.26		0		14521		0.041		257.32		5.2009614496

		3		11		2005		10		23		1		0		110001		-0.045		0.029		0.001		40		45		46		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.89		12.26		0		14521		0.054		302.8		5.3544374121

		3		11		2005		10		23		4		0		110001		-0.042		0.005		-0.009		46		48		47		15		1452.1		182		-0.7		-0.5		4.596		12.26		0		14521		0.042		276.79		4.3243496621

		3		11		2005		10		23		7		0		110001		-0.013		0.045		-0.019		43		45		47		15		1452.1		181.4		-0.8		0.1		4.735		12.26		0		14521		0.047		343.89		5.0547007824

		3		11		2005		10		23		10		0		110001		-0.044		-0.015		-0.011		42		47		43		15		1452.1		181.5		-1		-0.1		4.735		12.26		0		14521		0.046		251.18		4.777028365

		3		11		2005		10		23		13		0		110001		-0.029		-0.021		0.022		40		43		45		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.813		12.26		0		14521		0.036		234.09		4.2023802779

		3		11		2005		10		23		16		0		110001		0.015		-0.015		0.058		47		49		46		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.4		4.681		12.26		0		14521		0.021		135		6.1757590627

		3		11		2005		10		23		19		0		110001		-0.035		0.008		0.039		46		43		46		15		1452.2		182.1		-0.6		-0.6		5.494		12.27		0		14522		0.036		282.88		5.3009433123

		3		11		2005		10		23		22		0		110001		0.018		-0.036		-0.028		44		47		46		15		1452.2		181.3		-1		0		5.354		12.27		0		14522		0.04		153.43		4.9030602689

		3		11		2005		10		23		25		0		110001		0.019		-0.052		0.044		41		47		45		15		1452.2		180.9		-0.6		0.4		5.385		12.27		0		14522		0.055		159.93		7.0717748833

		3		11		2005		10		23		28		0		110001		0.047		-0.018		0.018		47		48		42		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.555		12.27		0		14522		0.05		110.96		5.345091206

		3		11		2005		10		23		31		0		110001		0.042		0		0.004		51		46		45		15		1452.2		182.3		-0.9		-0.8		5.455		12.27		0		14522		0.042		90		4.2190046219

		3		11		2005		10		23		34		0		110001		0		-0.085		0.096		48		48		46		15		1452.2		182.2		-0.7		-0.7		5.679		12.27		0		14522		0.085		180		12.8222462931

		3		11		2005		10		23		37		0		110001		0.029		-0.003		-0.013		47		46		69		15		1452.2		181.4		-0.8		0		5.555		12.27		0		14522		0.029		95.91		3.1921779399

		3		11		2005		10		23		40		0		110001		-0.03		-0.01		0.003		49		50		76		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.4		5.408		12.27		0		14522		0.032		251.57		3.1764760349

		3		11		2005		10		23		43		0		110001		0.037		0.003		-0.027		46		50		67		15		1452.2		182.1		-0.9		-0.6		5.408		12.27		0		14522		0.037		85.36		4.590206967

		3		11		2005		10		23		46		0		110001		-0.019		-0.012		0.006		49		48		46		15		1452.2		181.4		-1		0		5.223		12.27		0		14522		0.022		237.72		2.3259406699

		3		11		2005		10		23		49		0		110001		-0.035		0.031		-0.077		47		51		46		15		1452.2		181.8		-0.9		-0.3		5.331		12.27		0		14522		0.047		311.53		9.0083294789

		3		11		2005		10		23		52		0		110001		0.025		-0.018		-0.088		41		50		46		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.4		5.424		12.27		0		14522		0.031		125.75		9.3236259041

		3		11		2005		10		23		55		0		110001		-0.021		-0.029		-0.009		45		51		45		15		1452.2		181.4		-0.9		0		5.176		12.27		0		14522		0.036		215.91		3.6918829884

		3		11		2005		10		23		58		0		110001		-0.028		0.031		-0.074		43		54		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		5.625		12.27		0		14522		0.042		317.91		8.4976467331

		3		11		2005		10		24		1		0		110001		0.026		-0.007		-0.038		49		47		44		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.5		5.385		12.27		0		14522		0.027		105.07		4.6572524089

		3		11		2005		10		24		4		0		110001		-0.011		0.02		0.003		48		53		45		15		1452.2		181.4		-0.6		0.1		5.602		12.27		0		14522		0.023		331.19		2.3021728866

		3		11		2005		10		24		7		0		110001		0.006		0.019		-0.065		42		49		51		15		1452.2		181.5		-1.1		0		5.223		12.27		0		14522		0.02		17.53		6.7985292527

		3		11		2005		10		24		10		0		110001		-0.044		0.01		-0.123		49		51		50		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		5.463		12.27		0		14522		0.045		282.8		13.1015266286

		3		11		2005		10		24		13		0		110001		-0.009		0.009		0.041		52		51		51		15		1452.2		181.2		-0.9		0.2		5.494		12.27		0		14522		0.013		315		4.2930175867

		3		11		2005		10		24		16		0		110001		0.003		-0.038		0.083		57		51		49		15		1452.2		181		-0.9		0.3		5.439		12.27		0		14522		0.038		175.49		9.133454987

		3		11		2005		10		24		19		0		110001		0.032		-0.022		0.007		52		50		46		15		1452.2		182.1		-0.7		-0.6		5.285		12.27		0		14522		0.039		124.51		3.9458839314

		3		11		2005		10		24		22		0		110001		-0.031		-0.015		0.042		47		51		45		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		5.617		12.27		0		14522		0.034		244.18		5.4313902456

		3		11		2005		10		24		25		0		110001		0.044		-0.054		-0.022		50		46		42		15		1452.2		181.4		-1		0		5.323		12.27		0		14522		0.07		140.83		7.3047929471

		3		11		2005		10		24		28		0		110001		-0.015		-0.021		0.118		45		48		43		15		1452.2		181.3		-0.9		0		5.447		12.27		0		14522		0.026		215.54		12.0789072353

		3		11		2005		10		24		31		0		110001		0.006		0.008		0.068		45		46		48		15		1452.2		181.7		-0.7		-0.3		5.269		12.27		0		14522		0.01		36.87		6.873136111

		3		11		2005		10		24		34		0		110001		-0.003		-0.002		-0.052		51		47		45		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.27		0		14522		0.004		236.31		5.212485012

		3		11		2005		10		24		37		0		110001		0.032		-0.005		0.017		44		50		45		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.1		5.439		12.27		0		14522		0.032		98.88		3.6578682316

		3		11		2005		10		24		40		0		110001		0.015		0.038		-0.023		50		48		42		15		1452.2		181.4		-1		-0.1		5.463		12.27		0		14522		0.041		21.54		4.6882832679

		3		11		2005		10		24		43		0		110001		0.006		0.031		-0.068		48		44		43		15		1452.2		182.3		-0.6		-0.8		5.223		12.27		0		14522		0.032		10.95		7.4973328591

		3		11		2005		10		24		46		0		110001		-0.035		-0.007		-0.051		47		44		43		15		1452.2		181.4		-0.8		-0.1		5.145		12.27		0		14522		0.036		258.69		6.224949799

		3		11		2005		10		24		49		0		110001		0.061		0.054		0.008		46		40		46		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.068		12.27		0		14522		0.081		48.48		8.1859635963

		3		11		2005		10		24		52		0		110001		0.024		-0.035		0.025		47		43		44		15		1452.2		182.1		-0.7		-0.6		4.898		12.27		0		14522		0.042		145.56		4.9254441424

		3		11		2005		10		24		55		0		110001		0.022		0.022		-0.176		49		47		42		15		1452.2		181.4		-1.1		0		4.774		12.27		0		14522		0.031		45		17.8728844902

		3		11		2005		10		24		58		0		110001		0.027		0.015		-0.013		46		44		46		15		1452.2		181.6		-1		-0.3		4.596		12.27		0		14522		0.031		60.95		3.351119216

		3		11		2005		10		25		1		0		110001		-0.024		-0.01		0.025		45		45		45		15		1452.2		181.3		-1.1		0		4.782		12.27		0		14522		0.026		247.38		3.6069377594

		3		11		2005		10		25		4		0		110001		-0.022		0.007		0.044		48		50		47		15		1452.2		181.6		-0.7		-0.2		5.277		12.27		0		14522		0.023		287.65		4.9689032995

		3		11		2005		10		25		7		0		110001		-0.029		0.01		-0.002		54		45		47		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		5.478		12.27		0		14522		0.031		289.03		3.0740852298

		3		11		2005		10		25		10		0		110001		-0.033		0.041		-0.005		49		44		42		15		1452.2		182.3		-0.7		-0.7		5.076		12.27		0		14522		0.053		321.17		5.2867759552

		3		11		2005		10		25		13		0		110001		0.025		0.007		0.014		51		45		42		15		1452.2		182.4		-0.9		-0.9		5.339		12.27		0		14522		0.026		74.36		2.9495762408

		3		11		2005		10		25		16		0		110001		0.055		-0.009		-0.033		46		43		45		15		1452.2		182.2		-0.8		-0.7		5.261		12.27		0		14522		0.056		99.29		6.4768819659

		3		11		2005		10		25		19		0		110001		-0.024		0		-0.015		46		42		44		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		5.463		12.28		0		14522		0.024		270		2.8301943396

		3		11		2005		10		25		22		0		110001		0.011		0.023		-0.111		42		45		44		15		1452.2		182.1		-0.6		-0.6		5.625		12.28		0		14522		0.025		25.56		11.3890298094

		3		11		2005		10		25		25		0		110001		0.018		-0.022		-0.012		46		43		52		15		1452.2		181.4		-0.9		0		5.254		12.28		0		14522		0.028		140.71		3.0854497241

		3		11		2005		10		25		28		0		110001		-0.032		-0.064		0.078		47		48		42		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		5.385		12.28		0		14522		0.072		206.57		10.5848948979

		3		11		2005		10		25		31		0		110001		-0.015		-0.059		-0.018		46		48		45		15		1452.2		181.9		-0.7		-0.5		5.13		12.28		0		14522		0.061		194.26		6.3482280992

		3		11		2005		10		25		34		0		110001		-0.006		-0.049		0.089		49		45		46		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.28		0		14522		0.049		186.98		10.1774260007

		3		11		2005		10		25		37		0		110001		-0.06		-0.015		0.086		44		45		44		15		1452.2		181.9		-0.9		-0.4		5.13		12.28		0		14522		0.062		255.96		10.5929221653

		3		11		2005		10		25		40		0		110001		-0.027		0.018		-0.042		44		47		47		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.3		5.13		12.27		0		14522		0.032		303.69		5.3075418039

		3		11		2005		10		25		43		0		110001		-0.005		-0.063		0.105		46		45		47		15		1452.2		181.4		-0.8		-0.1		4.495		12.27		0		14522		0.063		184.54		12.2552029767

		3		11		2005		10		25		46		0		110001		0.017		-0.041		0.009		47		44		47		15		1452.2		181.4		-0.9		-0.1		4.573		12.27		0		14522		0.044		157.48		4.5287967497

		3		11		2005		10		25		49		0		110001		0.037		-0.019		0.041		40		45		51		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		4.395		12.27		0		14522		0.042		117.18		5.8403767002

		3		11		2005		10		25		52		0		110001		-0.033		-0.024		0.026		46		44		51		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.2		4.689		12.27		0		14522		0.041		233.97		4.8383881614

		3		11		2005		10		25		55		0		110001		-0.006		-0.077		0.048		44		47		49		15		1452.2		181.6		-1		-0.2		5.184		12.27		0		14522		0.077		184.46		9.093404203

		3		11		2005		10		25		58		0		110001		0.026		-0.013		-0.029		46		46		47		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.3		12.28		0		14522		0.029		116.57		4.1060930335

		3		11		2005		10		26		1		0		110001		-0.046		0.029		-0.069		48		46		50		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.28		0		14522		0.054		302.23		8.7852148522

		3		11		2005		10		26		4		0		110001		0.076		0.021		0.008		46		47		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.408		12.28		0		14522		0.079		74.55		7.9252760204

		3		11		2005		10		26		7		0		110001		-0.012		0.043		-0.141		49		51		49		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		5.184		12.28		0		14522		0.045		344.41		14.7898613922

		3		11		2005		10		26		10		0		110001		-0.015		-0.036		-0.058		44		48		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.463		12.28		0		14522		0.039		202.62		6.989277502

		3		11		2005		10		26		13		0		110001		-0.026		0.077		-0.128		49		48		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.269		12.28		0		14522		0.081		341.34		15.1621238618

		3		11		2005		10		26		16		0		110001		0.025		-0.092		0.073		43		51		49		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.439		12.28		0		14522		0.095		164.8		12.0074976577

		3		11		2005		10		26		19		0		110001		-0.008		0.044		-0.079		49		51		50		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		5.586		12.28		0		14522		0.045		349.7		9.0779953734

		3		11		2005		10		26		22		0		110001		0.055		-0.011		0.064		46		50		52		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.385		12.28		0		14522		0.056		101.31		8.5099941246

		3		11		2005		10		26		25		0		110001		0.023		-0.023		0.021		52		54		51		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.494		12.28		0		14522		0.033		135		3.8716921365

		3		11		2005		10		26		28		0		110001		0.017		-0.04		0.03		47		60		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.867		12.28		0		14522		0.043		156.97		5.2810983706

		3		11		2005		10		26		31		0		110001		-0.04		0.024		-0.033		48		63		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.215		12.28		0		14522		0.047		300.96		5.7140178509

		3		11		2005		10		26		34		0		110001		0.006		-0.015		-0.076		46		57		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.28		0		14522		0.016		158.2		7.7698133826

		3		11		2005		10		26		37		0		110001		-0.044		0.008		-0.06		45		59		48		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.2		4.743		12.28		0		14522		0.045		280.3		7.4833147735

		3		11		2005		10		26		40		0		110001		0		-0.007		-0.09		47		52		45		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		4.813		12.28		0		14522		0.007		180		9.0271811769

		3		11		2005		10		26		43		0		110001		0.025		-0.052		0.043		49		43		49		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		4.797		12.28		0		14522		0.058		154.32		7.195832127

		3		11		2005		10		26		46		0		110001		-0.082		-0.053		0.063		48		43		45		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.836		12.28		0		14522		0.098		237.12		11.6198106697

		3		11		2005		10		26		49		0		110001		0.046		0.053		-0.091		44		46		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		4.704		12.28		0		14522		0.07		40.96		11.4917361613

		3		11		2005		10		26		52		0		110001		0.019		0.018		-0.079		52		46		46		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.89		12.28		0		14522		0.026		46.55		8.3222593086

		3		11		2005		10		26		55		0		110001		0.012		0.037		0.041		52		44		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.28		0		14522		0.039		17.97		5.6515484604

		3		11		2005		10		26		58		0		110001		0.025		-0.068		0.198		54		45		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.455		12.28		0		14522		0.072		159.81		21.0838800983

		3		11		2005		10		27		1		0		110001		-0.019		0.015		-0.139		51		47		43		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.114		12.28		0		14522		0.024		308.29		14.1092168457

		3		11		2005		10		27		4		0		110001		0.029		0.042		0.126		49		43		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.28		0		14522		0.051		34.62		13.5944841756

		3		11		2005		10		27		7		0		110001		-0.011		0.001		0.04		53		46		43		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.416		12.28		0		14522		0.011		275.19		4.1496987842

		3		11		2005		10		27		10		0		110001		-0.04		0.015		-0.007		53		47		45		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.2		5.354		12.28		0		14522		0.043		290.56		4.3289721644

		3		11		2005		10		27		13		0		110001		0.033		-0.067		0.054		54		48		45		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.138		12.28		0		14522		0.075		153.78		9.216289926

		3		11		2005		10		27		16		0		110001		-0.133		-0.016		0.03		45		44		45		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.28		0		14522		0.134		263.14		13.7277092044

		3		11		2005		10		27		19		0		110001		0.019		0.057		-0.114		49		48		43		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.525		12.28		0		14522		0.06		18.43		12.8864269679

		3		11		2005		10		27		22		0		110001		-0.006		-0.007		0.011		46		45		44		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.555		12.28		0		14522		0.009		220.6		1.4352700094

		3		11		2005		10		27		25		0		110001		-0.053		0.023		0.017		46		44		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.339		12.28		0		14522		0.058		293.46		6.02245797

		3		11		2005		10		27		28		0		110001		-0.035		0.018		0.031		47		51		44		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		5.408		12.28		0		14522		0.039		297.22		5.00999002

		3		11		2005		10		27		31		0		110001		-0.12		0.053		-0.237		41		52		48		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.393		12.28		0		14522		0.131		293.83		27.0883738899

		3		11		2005		10		27		34		0		110001		0.002		0.013		0.065		43		54		52		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.37		12.28		0		14522		0.013		8.75		6.6317418526

		3		11		2005		10		27		37		0		110001		0.006		0.004		-0.083		42		53		46		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.875		12.28		0		14522		0.007		56.31		8.3312664103

		3		11		2005		10		27		40		0		110001		0.11		-0.002		-0.025		42		49		46		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.3		4.836		12.28		0		14522		0.11		91.04		11.2822870022

		3		11		2005		10		27		43		0		110001		-0.036		0.008		-0.172		46		47		42		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.2		5.269		12.28		0		14522		0.037		282.53		17.5909067418

		3		11		2005		10		27		46		0		110001		0.016		0.026		-0.083		44		44		40		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		4.851		12.28		0		14522		0.031		31.61		8.8436417838

		3		11		2005		10		27		49		0		110001		-0.042		-0.011		0.131		44		43		43		15		1452.2		181.7		-0.7		-0.3		4.952		12.28		0		14522		0.043		255.32		13.8007246187

		3		11		2005		10		27		52		0		110001		0.038		0.055		-0.04		48		48		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.658		12.29		0		14523		0.067		34.64		7.7903786814

		3		11		2005		10		27		55		0		110001		-0.09		-0.025		-0.123		47		45		41		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.1		4.58		12.28		0		14522		0.093		254.48		15.444740205

		3		11		2005		10		27		58		0		110001		0.047		-0.052		-0.015		48		47		50		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.627		12.28		0		14522		0.07		137.89		7.167984375

		3		11		2005		10		28		1		0		110001		0.111		0.099		-0.062		44		50		42		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		4.495		12.28		0		14522		0.149		48.27		16.1139690952

		3		11		2005		10		28		4		0		110001		-0.003		-0.017		0.074		47		48		44		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.169		12.28		0		14522		0.017		190.01		7.5986840966

		3		11		2005		10		28		7		0		110001		-0.057		0.079		-0.12		41		48		44		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.192		12.28		0		14522		0.097		324.19		15.4563902642

		3		11		2005		10		28		10		0		110001		0.015		0.075		-0.105		52		45		48		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.1		5.617		12.29		0		14523		0.076		11.31		12.9903810568

		3		11		2005		10		28		13		0		110001		0.04		0.039		-0.075		51		44		47		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.633		12.29		0		14523		0.056		45.73		9.3520051326

		3		11		2005		10		28		16		0		110001		-0.031		-0.021		0.01		47		44		44		15		1452.3		181.8		-0.9		-0.3		5.362		12.29		0		14523		0.037		235.89		3.875564475

		3		11		2005		10		28		19		0		110001		-0.001		0.007		-0.011		45		48		51		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.331		12.29		0		14523		0.007		351.87		1.3076696831

		3		11		2005		10		28		22		0		110001		-0.007		0.045		0.042		47		45		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.347		12.29		0		14523		0.046		351.16		6.1951594007

		3		11		2005		10		28		25		0		110001		0.052		-0.058		0.138		48		42		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.385		12.29		0		14523		0.078		138.12		15.8467662316

		3		11		2005		10		28		28		0		110001		0.042		-0.058		0.146		44		53		50		15		1452.3		181.5		-0.8		-0.2		5.292		12.29		0		14523		0.072		144.09		16.2616112363

		3		11		2005		10		28		31		0		110001		-0.1		0.02		0.019		43		46		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.223		12.29		0		14523		0.102		281.31		10.3735239914

		3		11		2005		10		28		34		0		110001		0.01		-0.087		0.174		44		46		40		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.378		12.29		0		14523		0.088		173.44		19.479476379

		3		11		2005		10		28		37		0		110001		0.048		0.005		-0.015		46		45		49		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.61		12.29		0		14523		0.048		84.05		5.0537115074

		3		11		2005		10		28		40		0		110001		-0.008		-0.022		-0.008		46		46		47		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.447		12.29		0		14523		0.023		199.98		2.4738633754

		3		11		2005		10		28		43		0		110001		-0.018		-0.06		0.034		46		43		42		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.844		12.29		0		14523		0.063		196.7		7.1274118725

		3		11		2005		10		28		46		0		110001		0.071		-0.019		0.01		50		43		45		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.758		12.29		0		14523		0.073		104.98		7.4175467643

		3		11		2005		10		28		49		0		110001		0.029		0.021		-0.108		44		44		44		15		1452.3		181.5		-0.9		-0.1		4.89		12.29		0		14523		0.036		54.09		11.3780490419

		3		11		2005		10		28		52		0		110001		0.007		-0.084		0.024		47		48		46		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.743		12.29		0		14523		0.084		175.24		8.7641314458

		3		11		2005		10		28		55		0		110001		0.095		-0.07		0.145		47		45		47		15		1452.3		181.8		-0.6		-0.3		4.882		12.29		0		14523		0.118		126.38		18.6949190958

		3		11		2005		10		28		58		0		110001		0.028		-0.015		0.052		47		48		45		15		1452.3		181.6		-0.7		-0.2		4.758		12.29		0		14523		0.032		118.18		6.0934390946

		3		11		2005		10		29		1		0		110001		-0.03		-0.013		0.018		44		48		51		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		4.782		12.29		0		14523		0.033		246.57		3.7322915213

		3		11		2005		10		29		4		0		110001		0.032		0.019		-0.011		40		47		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.766		12.29		0		14523		0.037		59.3		3.8807215824

		3		11		2005		10		29		7		0		110001		-0.065		0.017		-0.015		45		49		50		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.673		12.29		0		14523		0.067		284.66		6.8840395118

		3		11		2005		10		29		10		0		110001		-0.037		0.002		-0.177		46		51		41		15		1452.3		181.8		-0.7		-0.4		4.658		12.29		0		14523		0.037		273.09		18.0836943128

		3		11		2005		10		29		13		0		110001		0.107		-0.027		0.004		49		52		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.627		12.29		0		14523		0.11		104.16		11.0426446108

		3		11		2005		10		29		16		0		110001		0.003		-0.024		0.118		51		51		46		15		1452.3		181.7		-0.7		-0.3		4.797		12.29		0		14523		0.024		172.87		12.0453310457

		3		11		2005		10		29		19		0		110001		0.01		0.007		0.002		51		51		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.766		12.29		0		14523		0.012		55.01		1.2369316877

		3		11		2005		10		29		22		0		110001		-0.076		0.017		-0.016		47		56		46		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.4		4.766		12.29		0		14523		0.078		282.61		7.9504716841

		3		11		2005		10		29		25		0		110001		-0.04		-0.04		0.051		47		52		48		15		1452.3		181.7		-0.6		-0.3		5.13		12.29		0		14523		0.057		225		7.6164296097

		3		11		2005		10		29		28		0		110001		-0.02		0.012		-0.019		49		50		43		15		1452.3		182.1		-0.7		-0.6		4.844		12.29		0		14523		0.023		300.96		3.0083217913

		3		11		2005		10		29		31		0		110001		0.015		-0.003		0.065		45		54		44		15		1452.3		182		-1		-0.6		4.65		12.29		0		14523		0.015		101.31		6.6775744099

		3		11		2005		10		29		34		0		110001		0.011		0.021		-0.113		47		50		43		15		1452.3		181.5		-1.1		-0.1		4.72		12.29		0		14523		0.024		27.65		11.5459949766

		3		11		2005		10		29		37		0		110001		0.026		0		-0.02		42		51		48		15		1452.3		181.2		-1.1		0.1		4.967		12.29		0		14523		0.026		90		3.2802438934

		3		11		2005		10		29		40		0		110001		-0.061		-0.039		0.006		49		52		46		15		1452.3		182.7		-0.3		-1.1		4.975		12.29		0		14523		0.072		237.41		7.2649845148

		3		11		2005		10		29		43		0		110001		-0.044		0.034		0.021		44		56		43		15		1452.3		181.7		-1		-0.3		4.751		12.29		0		14523		0.056		307.69		5.9439044407

		3		11		2005		10		29		46		0		110001		0.003		0.033		0.048		49		50		44		15		1452.3		181.5		-1		-0.1		5.169		12.29		0		14523		0.033		5.19		5.8326666286

		3		11		2005		10		29		49		0		110001		0.047		0.008		0.053		46		45		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.13		12.29		0		14523		0.048		80.34		7.1288147682

		3		11		2005		10		29		52		0		110001		0.035		0.009		0.09		47		48		42		15		1452.3		181.8		-0.6		-0.4		4.96		12.29		0		14523		0.036		75.58		9.698453485

		3		11		2005		10		29		55		0		110001		-0.03		-0.015		0.021		47		48		45		15		1452.3		181.6		-1.1		-0.2		5.393		12.3		0		14523		0.034		243.43		3.9572717875

		3		11		2005		10		29		58		0		110001		-0.098		-0.012		-0.014		48		45		45		15		1452.3		177.4		5.1		3.1		5.029		12.3		0		14523		0.099		263.02		9.9719606899

		3		11		2005		10		30		1		0		110001		-0.026		0.011		0.02		53		48		42		15		1452.3		180.9		-1.4		0.4		5.347		12.29		0		14523		0.028		292.93		3.4597687784

		3		11		2005		10		30		4		0		110001		-0.003		0.013		0.031		49		48		43		15		1452.3		182.5		-3.5		-1.1		5.447		12.3		0		14523		0.013		347.01		3.3749074061

		3		11		2005		10		30		7		0		110001		-0.031		-0.038		0.003		47		45		44		15		1452.3		182.4		-2		-1		5.285		12.3		0		14523		0.049		219.21		4.9132473986

		3		11		2005		10		30		10		0		110001		-0.013		-0.049		0.086		43		42		42		15		1452.3		181.6		-0.1		-0.2		5.579		12.3		0		14523		0.051		194.86		9.9829855254

		3		11		2005		10		30		13		0		110001		-0.009		-0.009		0.038		46		47		45		15		1452.3		181.3		0		0.1		5.277		12.29		0		14523		0.013		225		4.0074929819

		3		11		2005		10		30		16		0		110001		0.035		0.027		-0.025		50		51		46		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.331		12.29		0		14523		0.044		52.35		5.0783855702

		3		11		2005		10		30		19		0		110001		0.159		0.084		-0.066		50		41		43		15		1452.3		182		-1.3		-0.5		5.277		12.3		0		14523		0.18		62.15		19.1554169884

		3		11		2005		10		30		22		0		110001		-0.004		-0.003		-0.056		49		44		42		15		1452.3		181.8		-1		-0.4		5.269		12.29		0		14523		0.005		233.13		5.6222771187

		3		11		2005		10		30		25		0		110001		-0.084		-0.104		0.049		47		42		39		15		1452.3		181.5		-0.7		-0.2		5.385		12.3		0		14523		0.134		218.93		14.2383285536

		3		11		2005		10		30		28		0		110001		0.023		-0.072		-0.072		50		46		42		15		1452.3		181.7		-0.7		-0.3		5.207		12.3		0		14523		0.076		162.28		10.4388696706

		3		11		2005		10		30		31		0		110001		0.077		-0.044		0.045		43		45		47		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		5.362		12.3		0		14523		0.089		119.74		9.9448479124

		3		11		2005		10		30		34		0		110001		0.005		-0.054		0.112		44		47		46		15		1452.3		181.8		-1		-0.4		4.72		12.29		0		14523		0.054		174.71		12.4438739949

		3		11		2005		10		30		37		0		110001		0.088		-0.002		-0.037		46		42		47		15		1452.3		181.8		-0.9		-0.4		4.704		12.3		0		14523		0.088		91.3		9.5482982777

		3		11		2005		10		30		40		0		110001		0.024		0.107		-0.066		42		46		39		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		4.573		12.3		0		14523		0.11		12.64		12.7988280714

		3		11		2005		10		30		43		0		110001		0.002		-0.013		-0.039		46		48		49		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.875		12.3		0		14523		0.013		171.25		4.1158231255

		3		11		2005		10		30		46		0		110001		-0.034		-0.014		0.021		47		48		41		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		4.936		12.3		0		14523		0.037		247.62		4.2343830719

		3		11		2005		10		30		49		0		110001		-0.089		-0.066		0.056		52		48		41		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.797		12.3		0		14523		0.111		233.44		12.4149103903

		3		11		2005		10		30		52		0		110001		-0.017		-0.046		-0.025		50		56		39		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.47		12.3		0		14523		0.049		200.28		5.5045435778

		3		11		2005		10		30		55		0		110001		-0.108		-0.022		-0.094		45		47		43		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.432		12.3		0		14523		0.11		258.49		14.4858551698

		3		11		2005		10		30		58		0		110001		-0.011		0.033		-0.083		51		43		47		15		1452.3		181.9		-0.7		-0.5		5.656		12.3		0		14523		0.035		341.57		8.9994444273

		3		11		2005		10		31		1		0		110001		0.033		-0.109		0.044		46		44		47		15		1452.3		181.6		-1		-0.2		5.633		12.3		0		14523		0.114		163.16		12.2090130641

		3		11		2005		10		31		4		0		110001		0.055		-0.031		-0.026		45		47		38		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.308		12.3		0		14523		0.063		119.41		6.827884006

		3		11		2005		10		31		7		0		110001		0.052		0.017		-0.019		45		46		44		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.292		12.3		0		14523		0.055		71.9		5.7913728942

		3		11		2005		10		31		10		0		110001		0.005		-0.06		0.001		43		47		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.354		12.3		0		14523		0.06		175.24		6.0216276869

		3		11		2005		10		31		13		0		110001		0.078		-0.055		0.125		45		49		43		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.114		12.3		0		14523		0.095		125.19		15.7270467666

		3		11		2005		10		31		16		0		110001		0.091		-0.017		0.035		45		45		48		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.223		12.3		0		14523		0.093		100.58		9.8969692331

		3		11		2005		10		31		19		0		110001		-0.047		0.038		-0.009		46		46		51		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.712		12.3		0		14523		0.06		308.96		6.110646447

		3		11		2005		10		31		22		0		110001		-0.085		0.091		-0.16		42		43		44		15		1452.3		181.8		-0.7		-0.4		4.743		12.3		0		14523		0.125		316.95		20.2746146696

		3		11		2005		10		31		25		0		110001		-0.021		0.033		0.009		47		45		43		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.789		12.3		0		14523		0.039		327.53		4.0137264481

		3		11		2005		10		31		28		0		110001		0.007		-0.101		0.084		43		46		44		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.4		4.789		12.3		0		14523		0.101		176.04		13.155227098

		3		11		2005		10		31		31		0		110001		-0.031		-0.007		0.034		47		44		42		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.805		12.3		0		14523		0.032		257.28		4.6540305113

		3		11		2005		10		31		34		0		110001		-0.056		-0.04		-0.078		47		46		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.898		12.3		0		14523		0.069		234.46		10.4019228992

		3		11		2005		10		31		37		0		110001		-0.017		-0.004		0.025		41		48		41		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.3		0		14523		0.017		256.76		3.0495901364

		3		11		2005		10		31		40		0		110001		-0.015		-0.055		0		47		43		43		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.47		12.3		0		14523		0.057		195.26		5.7008771255

		3		11		2005		10		31		43		0		110001		0.077		0.029		-0.054		45		49		44		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.416		12.3		0		14523		0.082		69.36		9.8417478123

		3		11		2005		10		31		46		0		110001		-0.015		0.013		0.033		46		48		50		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.416		12.3		0		14523		0.02		310.91		3.8509739028

		3		11		2005		10		31		49		0		110001		0.019		-0.001		-0.082		45		46		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.47		12.3		0		14523		0.019		93.01		8.4178382023

		3		11		2005		10		31		52		0		110001		-0.014		-0.068		0.052		53		47		54		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.447		12.3		0		14523		0.069		191.63		8.6740993769

		3		11		2005		10		31		55		0		110001		-0.04		0.002		0.029		50		44		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.3		12.3		0		14523		0.04		272.86		4.944694126

		3		11		2005		10		31		58		0		110001		0.07		0.001		0.003		48		48		41		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.122		12.3		0		14523		0.07		89.18		7.0071392165

		3		11		2005		10		32		1		0		110001		-0.004		0.006		0.005		50		50		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.385		12.3		0		14523		0.007		326.31		0.8774964387

		3		11		2005		10		32		4		0		110001		0.045		-0.011		-0.014		51		48		47		15		1452.3		181.5		-0.8		-0.2		5.393		12.3		0		14523		0.046		103.74		4.839421453

		3		11		2005		10		32		7		0		110001		-0.044		0.018		-0.013		43		44		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.929		12.3		0		14523		0.048		292.25		4.9284886121

		3		11		2005		10		32		10		0		110001		-0.025		0.097		-0.116		44		46		52		15		1452.3		181.9		-0.9		-0.4		5.316		12.3		0		14523		0.1		345.55		15.3264477293

		3		11		2005		10		32		13		0		110001		0.096		0.016		0.005		46		46		50		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		5.439		12.3		0		14523		0.097		80.54		9.7452552558

		3		11		2005		10		32		16		0		110001		0.023		0.013		-0.04		45		41		53		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.269		12.3		0		14523		0.026		60.52		4.7937459257

		3		11		2005		10		32		19		0		110001		-0.008		0.031		-0.007		47		42		50		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.2		5.548		12.3		0		14523		0.032		345.53		3.2771939216

		3		11		2005		10		32		22		0		110001		0.004		0.045		-0.085		43		42		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.285		12.3		0		14523		0.045		5.08		9.6260064409

		3		11		2005		10		32		25		0		110001		0.006		-0.078		0.199		41		51		43		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.921		12.3		0		14523		0.078		175.6		21.3824694551

		3		11		2005		10		32		28		0		110001		0.084		-0.088		0.236		42		52		46		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.666		12.3		0		14523		0.122		136.33		26.5510828404

		3		11		2005		10		32		31		0		110001		-0.025		0.023		-0.041		47		44		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.2		4.232		12.3		0		14523		0.034		312.61		5.3244718048

		3		11		2005		10		32		34		0		110001		0.003		-0.065		0.187		47		43		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.859		12.3		0		14523		0.065		177.36		19.7997474731

		3		11		2005		10		32		37		0		110001		0.027		0.05		-0.073		57		46		44		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.96		12.3		0		14523		0.057		28.37		9.2509458976

		3		11		2005		10		32		40		0		110001		0.035		0.026		-0.018		60		46		44		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.898		12.31		0		14524		0.044		53.39		4.716990566

		3		11		2005		10		32		43		0		110001		0.006		-0.051		0.013		55		47		51		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.354		12.31		0		14524		0.051		173.29		5.2971690553

		3		11		2005		10		32		46		0		110001		-0.036		-0.012		0.128		50		50		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.525		12.31		0		14524		0.038		251.57		13.3506554146

		3		11		2005		10		32		49		0		110001		-0.003		-0.042		-0.131		45		43		47		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.4		5.331		12.3		0		14523		0.042		184.09		13.760087209

		3		11		2005		10		32		52		0		110001		-0.048		-0.012		-0.003		45		46		44		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.169		12.31		0		14524		0.049		255.96		4.9568134926

		3		11		2005		10		32		55		0		110001		0.008		0.041		-0.143		42		49		45		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.401		12.3		0		14523		0.042		11.04		14.8976508215

		3		11		2005		10		32		58		0		110001		0.003		-0.01		-0.01		46		48		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.308		12.3		0		14523		0.01		163.3		1.4456832295

		3		11		2005		10		33		1		0		110001		0.039		-0.075		0.015		44		49		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.31		0		14524		0.085		152.53		8.5854528128

		3		11		2005		10		33		4		0		110001		-0.006		0.061		0.002		45		43		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.31		0		14524		0.061		354.38		6.1326992426

		3		11		2005		10		33		7		0		110001		-0.011		-0.027		-0.001		43		45		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.31		0		14524		0.029		202.17		2.9171904292

		3		11		2005		10		33		10		0		110001		0.136		-0.122		0.082		46		46		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.238		12.31		0		14524		0.183		131.89		20.0259831219

		3		11		2005		10		33		13		0		110001		-0.064		0.039		0.05		46		45		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.06		12.31		0		14524		0.075		301.36		9.0094394942

		3		11		2005		10		33		16		0		110001		0.014		0.041		-0.116		45		44		52		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.161		12.31		0		14524		0.043		18.85		12.3826491511

		3		11		2005		10		33		19		0		110001		-0.057		0.022		-0.011		44		42		46		15		1452.4		180.3		-1.2		0.8		5.292		12.31		0		14524		0.061		291.1		6.2080592781

		3		11		2005		10		33		22		0		110001		0.036		0.068		-0.044		45		44		45		15		1452.4		181.2		-0.4		0.1		5.323		12.31		0		14524		0.077		27.9		8.8634079225

		3		11		2005		10		33		25		0		110001		-0.025		-0.065		0.004		50		45		50		15		1452.4		180.7		-0.1		0.5		5.277		12.31		0		14524		0.07		201.04		6.9756720106

		3		11		2005		10		33		28		0		110001		-0.118		-0.008		0.08		43		45		51		15		1452.3		181.4		-0.6		-0.1		5.331		12.3		0		14523		0.118		266.12		14.2786553989

		3		11		2005		10		33		31		0		110001		0.042		0.039		-0.087		43		46		54		15		1452.4		182.2		-1.2		-0.7		4.867		12.31		0		14524		0.057		47.12		10.4182532125

		3		11		2005		10		33		34		0		110001		0.059		-0.03		-0.003		52		47		52		15		1452.3		181.9		-1.1		-0.3		4.758		12.3		0		14523		0.066		116.95		6.6257075094

		3		11		2005		10		33		37		0		110001		0.015		0.029		-0.02		44		47		54		15		1452.4		181.6		-0.7		-0.2		4.89		12.31		0		14524		0.033		27.35		3.8288379438

		3		11		2005		10		33		40		0		110001		-0.033		0.012		-0.097		42		44		52		15		1452.4		181.8		-0.6		-0.3		4.588		12.31		0		14524		0.035		289.98		10.3160069794

		3		11		2005		10		33		43		0		110001		-0.063		0.036		0.045		47		44		55		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.681		12.31		0		14524		0.073		299.74		8.5381496825

		3		11		2005		10		33		46		0		110001		-0.028		-0.006		-0.038		47		47		45		15		1452.4		181.7		-1		-0.3		4.588		12.31		0		14524		0.029		257.91		4.7581509013

		3		11		2005		10		33		49		0		110001		0.1		0.015		0.108		46		44		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.31		0		14524		0.101		81.47		14.7949315646

		3		11		2005		10		33		52		0		110001		0.067		0.054		0.052		46		46		47		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.2		4.441		12.31		0		14524		0.086		51.13		10.0543522914

		3		11		2005		10		33		55		0		110001		-0.077		0.039		-0.061		44		44		50		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.836		12.31		0		14524		0.086		296.86		10.5692951515

		3		11		2005		10		33		58		0		110001		-0.032		-0.033		0.133		44		44		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.604		12.31		0		14524		0.046		224.12		14.0719579306

		3		11		2005		10		34		1		0		110001		-0.049		-0.044		0.08		49		43		47		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		4.604		12.31		0		14524		0.066		228.08		10.3619496235

		3		11		2005		10		34		4		0		110001		-0.029		0.091		-0.055		47		45		38		15		1452.4		181		-0.9		0.3		4.596		12.31		0		14524		0.096		342.32		11.0213429309

		3		11		2005		10		34		7		0		110001		-0.004		-0.021		-0.001		44		45		44		15		1452.4		182		-0.6		-0.5		4.82		12.31		0		14524		0.021		190.78		2.1400934559

		3		11		2005		10		34		10		0		110001		0.005		-0.023		0.015		47		47		39		15		1452.4		182.4		-0.7		-0.8		4.681		12.31		0		14524		0.024		167.74		2.7910571474

		3		11		2005		10		34		13		0		110001		-0.004		0.01		-0.091		47		46		44		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.2		4.697		12.31		0		14524		0.011		338.2		9.1635146096

		3		11		2005		10		34		16		0		110001		0.078		0.012		-0.134		45		50		40		15		1452.4		181.4		-0.9		-0.1		4.364		12.31		0		14524		0.079		81.25		15.551205741

		3		11		2005		10		34		19		0		110001		-0.005		-0.107		0.147		49		53		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.929		12.31		0		14524		0.107		182.68		18.1887327761

		3		11		2005		10		34		22		0		110001		0.003		0.021		0.071		46		47		41		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.728		12.31		0		14524		0.021		8.13		7.410128204

		3		11		2005		10		34		25		0		110001		0.027		-0.006		-0.209		42		51		41		15		1452.4		181.4		-1.1		-0.1		4.565		12.31		0		14524		0.028		102.53		21.082219997

		3		11		2005		10		34		28		0		110001		-0.069		-0.003		0.013		41		53		40		15		1452.4		181.9		-1		-0.4		4.588		12.31		0		14524		0.069		267.51		7.0278019323

		3		11		2005		10		34		31		0		110001		-0.052		-0.029		-0.021		45		51		51		15		1452.4		181.5		-0.8		-0.2		4.712		12.31		0		14524		0.06		240.85		6.3134776471

		3		11		2005		10		34		34		0		110001		0.029		-0.075		0.048		45		46		43		15		1452.4		181.5		-0.6		-0.1		4.712		12.31		0		14524		0.08		158.86		9.3648278148

		3		11		2005		10		34		37		0		110001		-0.069		0.013		0.019		44		44		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.805		12.31		0		14524		0.07		280.67		7.2739260376

		3		11		2005		10		34		40		0		110001		-0.071		0.076		-0.048		49		44		47		15		1452.4		182		-0.9		-0.5		4.743		12.31		0		14524		0.104		316.95		11.4546933612

		3		11		2005		10		34		43		0		110001		-0.028		-0.013		-0.047		50		46		42		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.975		12.31		0		14524		0.031		245.1		5.6231663678

		3		11		2005		10		34		46		0		110001		0.057		0.056		-0.041		45		48		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.014		12.31		0		14524		0.08		45.51		8.9810912477

		3		11		2005		10		34		49		0		110001		-0.059		0.015		0.01		45		51		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.316		12.31		0		14524		0.061		284.26		6.1692787261

		3		11		2005		10		34		52		0		110001		-0.01		-0.032		0.096		47		45		40		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.184		12.31		0		14524		0.034		197.35		10.1685790551

		3		11		2005		10		34		55		0		110001		-0.006		0.034		0.078		53		48		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.223		12.31		0		14524		0.035		349.99		8.5299472449

		3		11		2005		10		34		58		0		110001		-0.107		0.015		-0.013		42		42		39		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.316		12.31		0		14524		0.108		277.98		10.8825548471

		3		11		2005		10		35		1		0		110001		0.022		-0.053		0.05		46		50		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.184		12.31		0		14524		0.057		157.46		7.6111759932

		3		11		2005		10		35		4		0		110001		0.001		0.022		-0.092		44		46		38		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.277		12.31		0		14524		0.022		2.6		9.459915433

		3		11		2005		10		35		7		0		110001		-0.012		0		-0.12		48		48		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.161		12.31		0		14524		0.012		270		12.0598507453

		3		11		2005		10		35		10		0		110001		-0.031		0.013		0.079		46		41		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.385		12.31		0		14524		0.034		292.75		8.5854528128

		3		11		2005		10		35		13		0		110001		-0.054		0.041		0.039		47		49		53		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.076		12.31		0		14524		0.068		307.21		7.8217645068

		3		11		2005		10		35		16		0		110001		0.075		0.047		-0.098		50		49		47		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.4		5.486		12.31		0		14524		0.089		57.93		13.2053019655

		3		11		2005		10		35		19		0		110001		-0.054		0.011		-0.077		46		49		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.378		12.31		0		14524		0.055		281.51		9.468896451

		3		11		2005		10		35		22		0		110001		0.027		-0.071		0.111		46		50		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.138		12.31		0		14524		0.076		159.18		13.4502788075

		3		11		2005		10		35		25		0		110001		-0.023		0.005		-0.125		50		48		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.37		12.31		0		14524		0.024		282.26		12.719669807

		3		11		2005		10		35		28		0		110001		-0.012		-0.015		-0.169		48		50		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.277		12.31		0		14524		0.019		218.66		17.0088212408

		3		11		2005		10		35		31		0		110001		0.019		-0.015		0.015		48		48		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.184		12.31		0		14524		0.024		128.29		2.8478061732

		3		11		2005		10		35		34		0		110001		-0.001		-0.048		0.045		46		51		51		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.447		12.31		0		14524		0.048		181.19		6.5802735505

		3		11		2005		10		35		37		0		110001		-0.005		0.017		0.032		42		53		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.378		12.31		0		14524		0.018		343.61		3.6578682316

		3		11		2005		10		35		40		0		110001		-0.02		-0.032		-0.036		49		51		46		15		1452.4		181.7		-1		-0.3		5.424		12.31		0		14524		0.038		212.01		5.2153619242

		3		11		2005		10		35		43		0		110001		0.038		-0.034		0.128		47		53		47		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.494		12.31		0		14524		0.051		131.82		13.7782437197

		3		11		2005		10		35		46		0		110001		0.063		-0.078		0.015		46		55		50		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.3		12.31		0		14524		0.1		141.07		10.1380471492

		3		11		2005		10		35		49		0		110001		-0.007		-0.013		0.037		48		52		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.308		12.31		0		14524		0.015		208.3		3.9837168574

		3		11		2005		10		35		52		0		110001		-0.044		0.065		-0.097		50		56		48		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.393		12.31		0		14524		0.078		325.91		12.4779806059

		3		11		2005		10		35		55		0		110001		-0.01		-0.037		0.046		46		55		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.184		12.31		0		14524		0.038		195.12		5.987486952

		3		11		2005		10		35		58		0		110001		0.03		-0.069		0.019		44		53		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.385		12.31		0		14524		0.075		156.5		7.7601546376

		3		11		2005		10		36		1		0		110001		0.04		-0.061		0.102		49		55		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.254		12.31		0		14524		0.073		146.75		12.539936204

		3		11		2005		10		36		4		0		110001		-0.003		-0.061		0.075		54		59		41		15		1452.4		181.2		-1		0.1		5.347		12.31		0		14524		0.061		182.82		9.6721248958

		3		11		2005		10		36		7		0		110001		-0.03		0.002		0.009		48		59		49		15		1452.4		181.4		-0.9		0		5.3		12.32		0		14524		0.03		273.81		3.1384709653

		3		11		2005		10		36		10		0		110001		0.018		-0.049		0.075		45		57		42		15		1452.4		182		-0.8		-0.6		5.153		12.31		0		14524		0.052		159.83		9.1378334412

		3		11		2005		10		36		13		0		110001		0.005		-0.073		0.025		47		55		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.215		12.31		0		14524		0.073		176.08		7.7323993689

		3		11		2005		10		36		16		0		110001		-0.027		-0.023		0.114		51		55		46		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.261		12.32		0		14524		0.035		229.57		11.9390116844

		3		11		2005		10		36		19		0		110001		-0.029		0.009		-0.127		50		55		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.13		12.31		0		14524		0.03		287.24		13.0579477714

		3		11		2005		10		36		22		0		110001		-0.031		0.026		0.069		48		52		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.32		0		14524		0.04		309.99		7.9987499023

		3		11		2005		10		36		25		0		110001		0.049		-0.077		-0.053		48		55		45		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.579		12.31		0		14524		0.091		147.53		10.5541461047

		3		11		2005		10		36		28		0		110001		0.05		-0.037		0.025		54		50		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.432		12.32		0		14524		0.062		126.5		6.7037303048

		3		11		2005		10		36		31		0		110001		0.015		-0.066		0.107		54		55		46		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.501		12.32		0		14524		0.068		167.2		12.6609636284

		3		11		2005		10		36		34		0		110001		-0.069		0.004		0.075		57		55		43		15		1452.4		181.4		-1		0		5.393		12.32		0		14524		0.069		273.32		10.1990195607

		3		11		2005		10		36		37		0		110001		-0.022		0.018		-0.046		53		59		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.648		12.32		0		14524		0.028		309.29		5.4074023338

		3		11		2005		10		36		40		0		110001		0.007		-0.035		-0.016		52		61		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.308		12.32		0		14524		0.036		168.69		3.9115214431

		3		11		2005		10		36		43		0		110001		0.025		-0.046		0.107		44		60		47		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.037		12.32		0		14524		0.052		151.48		11.912178642

		3		11		2005		10		36		46		0		110001		-0.009		-0.012		0.153		48		60		42		15		1452.4		181.4		-0.8		-0.1		4.929		12.32		0		14524		0.015		216.87		15.3733535704

		3		11		2005		10		36		49		0		110001		0.01		0.064		-0.088		46		77		45		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.542		12.32		0		14524		0.065		8.88		10.9270307037

		3		11		2005		10		36		52		0		110001		0.03		-0.003		0.038		47		55		43		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.882		12.32		0		14524		0.03		95.71		4.8507731343

		3		11		2005		10		36		55		0		110001		-0.055		-0.035		-0.042		46		52		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.805		12.32		0		14524		0.065		237.53		7.7549983881

		3		11		2005		10		36		58		0		110001		-0.013		-0.005		0.071		53		52		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.689		12.32		0		14524		0.014		248.96		7.2353299856

		3		11		2005		10		37		1		0		110001		-0.015		-0.051		-0.087		42		49		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.805		12.32		0		14524		0.053		196.39		10.1955872808

		3		11		2005		10		37		4		0		110001		-0.03		0.072		-0.114		44		48		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.82		12.32		0		14524		0.078		337.38		13.8130373199

		3		11		2005		10		37		7		0		110001		-0.066		-0.014		0.052		51		48		48		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.354		12.32		0		14524		0.067		258.02		8.5182157756

		3		11		2005		10		37		10		0		110001		-0.022		-0.003		-0.056		51		47		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.998		12.32		0		14524		0.022		262.23		6.0241181927

		3		11		2005		10		37		13		0		110001		0.057		-0.017		0.014		40		43		42		15		1452.4		182.1		-0.8		-0.6		5.091		12.32		0		14524		0.059		106.61		6.110646447

		3		11		2005		10		37		16		0		110001		-0.079		0.062		-0.054		47		48		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.432		12.32		0		14524		0.1		308.13		11.4021927716

		3		11		2005		10		37		19		0		110001		-0.009		-0.026		-0.026		45		51		45		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.107		12.32		0		14524		0.028		199.09		3.7854986461

		3		11		2005		10		37		22		0		110001		0.031		-0.026		-0.065		45		53		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.246		12.32		0		14524		0.04		129.99		7.656369897

		3		11		2005		10		37		25		0		110001		-0.077		0.015		-0.009		47		49		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.192		12.32		0		14524		0.078		281.02		7.8962016185

		3		11		2005		10		37		28		0		110001		-0.046		0.002		0.047		54		47		40		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.579		12.32		0		14524		0.046		272.49		6.5795136598

		3		11		2005		10		37		31		0		110001		0.015		0.058		-0.077		47		49		47		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		5.494		12.32		0		14524		0.06		14.5		9.7560237802

		3		11		2005		10		37		34		0		110001		0.025		-0.011		0.069		56		45		40		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.633		12.32		0		14524		0.027		113.75		7.4209163855

		3		11		2005		10		37		37		0		110001		-0.063		0.019		-0.082		42		47		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.555		12.32		0		14524		0.066		286.78		10.5138004546

		3		11		2005		10		37		40		0		110001		0.023		0.011		0.119		53		41		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.037		12.32		0		14524		0.025		64.44		12.170045193

		3		11		2005		10		37		43		0		110001		0.03		-0.033		0.014		51		49		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.06		12.32		0		14524		0.045		137.73		4.674398357

		3		11		2005		10		37		46		0		110001		0.017		-0.041		0.05		48		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.805		12.32		0		14524		0.044		157.48		6.6858058602

		3		11		2005		10		37		49		0		110001		-0.043		-0.103		0.204		43		47		43		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.797		12.32		0		14524		0.112		202.66		23.253816891

		3		11		2005		10		37		52		0		110001		0.071		-0.012		-0.02		45		50		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.774		12.32		0		14524		0.072		99.59		7.4732857566

		3		11		2005		10		37		55		0		110001		-0.029		-0.002		0.05		47		50		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.96		12.32		0		14524		0.029		266.05		5.7835974964

		3		11		2005		10		37		58		0		110001		0.018		0.006		-0.128		47		49		51		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		4.488		12.32		0		14524		0.019		71.57		12.9398608957

		3		11		2005		10		38		1		0		110001		-0.035		0.036		0.107		48		47		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.619		12.32		0		14524		0.05		315.81		11.8194754537

		3		11		2005		10		38		4		0		110001		-0.063		0.024		0.088		46		45		43		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		4.743		12.32		0		14524		0.067		290.85		11.0855762142

		3		11		2005		10		38		7		0		110001		0.011		0.009		0.019		52		47		43		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.339		12.32		0		14524		0.014		50.71		2.3727621035

		3		11		2005		10		38		10		0		110001		0.031		-0.052		-0.015		58		49		42		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.501		12.32		0		14524		0.061		149.2		6.2369864518

		3		11		2005		10		38		13		0		110001		-0.027		-0.028		0.039		59		46		45		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.169		12.32		0		14524		0.039		223.96		5.5081757416

		3		11		2005		10		38		16		0		110001		0.005		-0.006		-0.074		62		49		46		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.347		12.32		0		14524		0.008		140.19		7.4411020689

		3		11		2005		10		38		19		0		110001		-0.023		-0.028		0.005		59		51		51		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.2		12.32		0		14524		0.036		219.4		3.6578682316

		3		11		2005		10		38		22		0		110001		-0.054		-0.046		0.047		52		50		45		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.192		12.32		0		14524		0.071		229.57		8.5094065598

		3		11		2005		10		38		25		0		110001		0.037		0.003		0.01		47		48		47		15		1452.4		181.4		-0.9		0		5.2		12.32		0		14524		0.037		85.36		3.8444765573

		3		11		2005		10		38		28		0		110001		0.013		0.046		-0.089		44		46		48		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.223		12.32		0		14524		0.048		15.78		10.1024749443

		3		11		2005		10		38		31		0		110001		0.016		-0.005		0.014		41		51		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.223		12.32		0		14524		0.017		107.35		2.1840329668

		3		11		2005		10		38		34		0		110001		0.001		-0.038		0.073		46		50		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.207		12.32		0		14524		0.038		178.49		8.2304313374

		3		11		2005		10		38		37		0		110001		-0.077		0.005		-0.031		43		50		49		15		1452.4		181.4		-0.8		0		5.478		12.32		0		14524		0.077		273.72		8.3156479002

		3		11		2005		10		38		40		0		110001		-0.014		0.013		-0.076		44		50		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.664		12.32		0		14524		0.019		312.88		7.8364532794

		3		11		2005		10		38		43		0		110001		0.01		-0.015		-0.009		48		49		47		15		1452.4		182		-0.8		-0.6		5.555		12.32		0		14524		0.018		146.31		2.014944168

		3		11		2005		10		38		46		0		110001		0.023		0.013		-0.086		47		51		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.169		12.32		0		14524		0.026		60.52		8.9966660492

		3		11		2005		10		38		49		0		110001		0.025		-0.036		0.077		40		50		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.1		5.223		12.32		0		14524		0.044		145.22		8.8600225733

		3		11		2005		10		38		52		0		110001		0.001		-0.07		0.139		41		50		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.1		5.432		12.32		0		14524		0.07		179.18		15.5634186476

		3		11		2005		10		38		55		0		110001		-0.058		-0.013		0.127		44		49		43		15		1452.4		181.3		-1		0.1		5.385		12.33		0		14524		0.059		257.37		14.0221253739

		3		11		2005		10		38		58		0		110001		0.012		0.052		-0.027		47		47		41		15		1452.4		181.4		-1.1		0		5.347		12.33		0		14524		0.053		12.99		5.9808026217

		3		11		2005		10		39		1		0		110001		-0.019		0.002		0.043		47		48		42		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.316		12.33		0		14524		0.019		276.01		4.7053161424

		3		11		2005		10		39		4		0		110001		0.003		-0.06		0.043		47		47		46		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.509		12.33		0		14524		0.06		177.14		7.3878278269

		3		11		2005		10		39		7		0		110001		-0.017		-0.046		-0.06		49		49		45		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.122		12.33		0		14524		0.049		200.28		7.7491935064

		3		11		2005		10		39		10		0		110001		-0.023		-0.038		-0.061		46		46		42		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.875		12.32		0		14524		0.044		211.18		7.545859792

		3		11		2005		10		39		13		0		110001		-0.03		0.014		0.069		45		45		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.882		12.33		0		14524		0.033		295.02		7.6531039455

		3		11		2005		10		39		16		0		110001		0.012		-0.044		-0.128		47		45		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.697		12.32		0		14524		0.046		164.74		13.5882302012

		3		11		2005		10		39		19		0		110001		-0.067		-0.001		-0.032		50		52		46		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.766		12.32		0		14524		0.067		269.14		7.4256312863

		3		11		2005		10		39		22		0		110001		0.007		0.039		-0.108		51		50		43		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.905		12.32		0		14524		0.04		10.18		11.503912378

		3		11		2005		10		39		25		0		110001		-0.053		0.078		0.04		52		47		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.32		0		14524		0.094		325.8		10.2435345462

		3		11		2005		10		39		28		0		110001		0.024		-0.049		-0.05		48		46		49		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.712		12.33		0		14524		0.055		153.9		7.4006756448

		3		11		2005		10		39		31		0		110001		0.051		-0.006		-0.072		53		44		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.526		12.33		0		14524		0.051		96.71		8.8436417838

		3		11		2005		10		39		34		0		110001		-0.054		0.056		-0.056		45		49		47		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.55		12.33		0		14524		0.078		316.04		9.5854055731

		3		11		2005		10		39		37		0		110001		0.058		-0.089		0.076		45		51		43		15		1452.4		182.1		-0.9		-0.6		4.55		12.32		0		14524		0.106		146.91		13.0617762957

		3		11		2005		10		39		40		0		110001		0		-0.03		-0.046		46		50		48		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.712		12.32		0		14524		0.03		180		5.4918120871

		3		11		2005		10		39		43		0		110001		0.056		-0.014		-0.009		48		52		49		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.3		5.014		12.33		0		14524		0.058		104.04		5.8420886676

		3		11		2005		10		39		46		0		110001		-0.021		0.049		-0.056		45		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.441		12.32		0		14524		0.053		336.8		7.731752712

		3		11		2005		10		39		49		0		110001		-0.094		0.082		-0.168		49		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.905		12.33		0		14524		0.125		311.1		20.9246266394

		3		11		2005		10		39		52		0		110001		0.019		-0.049		-0.018		44		46		45		15		1452.4		181.2		-1.2		0.2		5.006		12.33		0		14524		0.053		158.81		5.5551777649

		3		11		2005		10		39		55		0		110001		-0.018		0.019		-0.047		48		45		48		15		1452.4		181.5		-0.9		0		4.697		12.33		0		14524		0.026		316.55		5.3795910625

		3		11		2005		10		39		58		0		110001		-0.046		0.025		-0.016		46		45		46		15		1452.4		182.3		-0.6		-0.8		5.006		12.33		0		14524		0.052		298.52		5.4744862773

		3		11		2005		10		40		1		0		110001		-0.038		-0.008		-0.015		51		42		45		15		1452.4		181.4		-0.7		0		4.844		12.33		0		14524		0.039		258.11		4.1629316593

		3		11		2005		10		40		4		0		110001		-0.028		-0.02		-0.013		42		45		50		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.766		12.33		0		14524		0.034		234.46		3.6783148315

		3		11		2005		10		40		7		0		110001		0.112		-0.176		0.2		44		49		54		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.898		12.33		0		14524		0.209		147.53		28.8998269891

		3		11		2005		10		40		10		0		110001		-0.015		0.015		-0.034		42		51		50		15		1452.4		181.7		-1		-0.2		4.689		12.33		0		14524		0.021		315		4.0074929819

		3		11		2005		10		40		13		0		110001		0.103		-0.111		0.079		49		51		54		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.3		4.751		12.32		0		14524		0.151		137.14		17.0795198996

		3		11		2005		10		40		16		0		110001		0.081		-0.005		0.001		51		51		48		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.3		4.495		12.33		0		14524		0.081		93.53		8.116033514

		3		11		2005		10		40		19		0		110001		0.015		-0.088		0.067		51		49		47		15		1452.4		181.4		-1		0		4.619		12.33		0		14524		0.089		170.33		11.1615411122

		3		11		2005		10		40		22		0		110001		0.007		-0.067		0.097		45		48		50		15		1452.4		182.4		-0.6		-0.8		4.967		12.32		0		14524		0.067		174.04		11.8097417415

		3		11		2005		10		40		25		0		110001		-0.062		0.002		-0.044		47		47		43		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.5		4.341		12.33		0		14524		0.062		271.85		7.6052613367

		3		11		2005		10		40		28		0		110001		-0.038		-0.061		0.221		45		51		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.542		12.33		0		14524		0.072		211.92		23.2391910358

		3		11		2005		10		40		31		0		110001		-0.045		-0.037		-0.081		42		48		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.875		12.33		0		14524		0.058		230.57		9.9774746304

		3		11		2005		10		40		34		0		110001		0.03		0.023		-0.124		44		51		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.107		12.33		0		14524		0.038		52.52		12.9634100452

		3		11		2005		10		40		37		0		110001		0.046		0.002		-0.023		43		53		39		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.851		12.33		0		14524		0.046		87.51		5.146843693

		3		11		2005		10		40		40		0		110001		0.085		-0.132		0.142		37		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.728		12.33		0		14524		0.157		147.22		21.1690812271

		3		11		2005		10		40		43		0		110001		-0.043		0.066		-0.13		35		45		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.658		12.33		0		14524		0.079		326.92		15.2003289438

		3		11		2005		10		40		46		0		110001		0.028		-0.084		0.028		43		48		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.619		12.33		0		14524		0.089		161.57		9.286549413

		3		11		2005		10		40		49		0		110001		-0.086		0.087		-0.076		43		47		46		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.33		0		14524		0.122		315.33		14.4017360065

		3		11		2005		10		40		52		0		110001		0.042		-0.043		0.041		42		47		48		15		1452.4		181.6		-1.1		-0.2		4.635		12.33		0		14524		0.06		135.67		7.2759879054

		3		11		2005		10		40		55		0		110001		-0.025		-0.007		0.095		46		45		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		4.728		12.33		0		14524		0.026		254.36		9.8483501156

		3		11		2005		10		40		58		0		110001		-0.024		0.015		0.062		47		45		46		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.364		12.33		0		14524		0.028		302.01		6.8154236846

		3		11		2005		10		41		1		0		110001		-0.102		0.016		-0.13		48		48		44		15		1452.4		181.8		-0.6		-0.3		4.534		12.33		0		14524		0.103		278.91		16.6012047756

		3		11		2005		10		41		4		0		110001		-0.035		-0.02		0.148		46		54		43		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.619		12.33		0		14524		0.04		240.26		15.3391655575

		3		11		2005		10		41		7		0		110001		-0.016		-0.031		-0.058		48		49		41		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.859		12.33		0		14524		0.035		207.3		6.7683085036

		3		11		2005		10		41		10		0		110001		-0.003		0.015		0.106		43		44		47		15		1452.4		182		-0.7		-0.5		4.782		12.33		0		14524		0.015		348.69		10.7098085884

		3		11		2005		10		41		13		0		110001		-0.005		-0.002		0.04		44		43		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.3		12.33		0		14524		0.005		248.2		4.0360872141

		3		11		2005		10		41		16		0		110001		-0.042		-0.028		0.165		52		50		41		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.05		236.31		17.2548543894

		3		11		2005		10		41		19		0		110001		0.064		-0.109		-0.066		56		52		39		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		5.447		12.33		0		14524		0.126		149.58		14.2593828758

		3		11		2005		10		41		22		0		110001		-0.006		-0.063		0.069		61		46		43		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.5		5.223		12.33		0		14524		0.063		185.44		9.3626919206

		3		11		2005		10		41		25		0		110001		-0.013		0.051		-0.044		62		52		45		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.053		345.7		6.8600291545

		3		11		2005		10		41		28		0		110001		0.032		0.002		0.118		62		61		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.362		12.33		0		14524		0.032		86.42		12.2278370941

		3		11		2005		10		41		31		0		110001		-0.021		-0.016		-0.135		54		50		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.2		12.33		0		14524		0.026		232.7		13.7557260804

		3		11		2005		10		41		34		0		110001		0.041		-0.061		0.229		45		46		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.362		12.33		0		14524		0.073		146.09		24.0505717188

		3		11		2005		10		41		37		0		110001		-0.008		-0.054		0.147		46		52		50		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.091		12.33		0		14524		0.055		188.43		15.6808800773

		3		11		2005		10		41		40		0		110001		-0.052		-0.035		0.018		49		52		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.292		12.33		0		14524		0.063		236.06		6.5215028943

		3		11		2005		10		41		43		0		110001		0.022		-0.069		0.177		42		53		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.114		12.33		0		14524		0.072		162.32		19.1243300536

		3		11		2005		10		41		46		0		110001		0.059		0.01		-0.035		47		61		47		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.432		12.33		0		14524		0.06		80.38		6.932532005

		3		11		2005		10		41		49		0		110001		-0.021		-0.016		0.252		48		54		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.625		12.33		0		14524		0.026		232.7		25.3379162521

		3		11		2005		10		41		52		0		110001		-0.003		-0.098		0.091		48		51		50		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.494		12.33		0		14524		0.098		181.75		13.376845667

		3		11		2005		10		41		55		0		110001		0.009		0.028		0.169		48		48		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.37		12.33		0		14524		0.029		17.82		17.154008278

		3		11		2005		10		41		58		0		110001		0.036		-0.003		-0.088		49		46		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.285		12.33		0		14524		0.036		94.76		9.5126231924

		3		11		2005		10		42		1		0		110001		0.032		0.072		-0.089		50		43		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.416		12.33		0		14524		0.079		23.96		11.8865470175

		3		11		2005		10		42		4		0		110001		-0.011		-0.029		0.009		45		45		54		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.4		5.408		12.33		0		14524		0.031		200.77		3.2295510524

		3		11		2005		10		42		7		0		110001		0.04		0.003		-0.087		46		47		48		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.5		4.867		12.33		0		14524		0.04		85.71		9.5801878896

		3		11		2005		10		42		10		0		110001		-0.018		0.041		-0.114		45		49		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.689		12.33		0		14524		0.045		336.3		12.2478569554

		3		11		2005		10		42		13		0		110001		0.032		-0.039		-0.012		44		55		47		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.797		12.33		0		14524		0.05		140.63		5.185556865

		3		11		2005		10		42		16		0		110001		-0.054		0.042		0.033		47		50		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.867		12.33		0		14524		0.068		307.87		7.5953933407

		3		11		2005		10		42		19		0		110001		0.002		-0.009		0.139		48		46		39		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.022		12.33		0		14524		0.009		167.47		13.9305419851

		3		11		2005		10		42		22		0		110001		0.022		-0.053		-0.001		47		44		49		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.828		12.33		0		14524		0.057		157.46		5.7393379409

		3		11		2005		10		42		25		0		110001		0.005		0.013		-0.158		49		45		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.33		0		14524		0.014		21.04		15.8612735933

		3		11		2005		10		42		28		0		110001		0		-0.02		0.022		47		46		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.611		12.33		0		14524		0.02		180		2.9732137495

		3		11		2005		10		42		31		0		110001		-0.013		0.027		0.044		47		48		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.488		12.33		0		14524		0.03		334.29		5.3235326617

		3		11		2005		10		42		34		0		110001		-0.028		0.032		0.09		49		50		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.82		12.33		0		14524		0.043		318.81		9.9538937105

		3		11		2005		10		42		37		0		110001		-0.042		-0.026		0.019		49		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.519		12.33		0		14524		0.049		238.24		5.292447449

		3		11		2005		10		42		40		0		110001		-0.032		0.015		0.052		50		45		44		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.751		12.33		0		14524		0.035		295.11		6.2872887638

		3		11		2005		10		42		43		0		110001		0.068		-0.068		0.073		45		44		52		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.47		12.33		0		14524		0.096		135		12.0735247546

		3		11		2005		10		42		46		0		110001		-0.033		0.024		0.004		47		45		46		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.463		12.33		0		14524		0.041		306.03		4.1

		3		11		2005		10		42		49		0		110001		-0.014		-0.015		0.096		40		46		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.517		12.33		0		14524		0.021		223.03		9.8168222964

		3		11		2005		10		42		52		0		110001		0.036		-0.017		-0.081		47		44		46		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.401		12.33		0		14524		0.04		115.28		9.0255193756

		3		11		2005		10		42		55		0		110001		0.031		-0.015		-0.055		43		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.33		0		14524		0.034		115.82		6.4892218332

		3		11		2005		10		42		58		0		110001		-0.02		-0.013		0.003		46		47		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.169		12.33		0		14524		0.024		236.98		2.404163056

		3		11		2005		10		43		1		0		110001		-0.052		0.059		0.068		48		47		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.2		12.33		0		14524		0.079		318.61		10.3966340707

		3		11		2005		10		43		4		0		110001		-0.034		-0.031		0.115		47		50		44		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		5.316		12.33		0		14524		0.046		227.64		12.3862827353

		3		11		2005		10		43		7		0		110001		0.056		-0.046		0.03		43		47		48		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.47		12.33		0		14524		0.072		129.4		7.8434686205

		3		11		2005		10		43		10		0		110001		0.041		-0.038		0.022		45		49		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.463		12.33		0		14524		0.056		132.83		6.0074953184

		3		11		2005		10		43		13		0		110001		-0.019		0.02		0.026		48		48		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.254		12.33		0		14524		0.028		316.47		3.7907782842

		3		11		2005		10		43		16		0		110001		0.016		-0.004		-0.102		51		45		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.207		12.33		0		14524		0.016		104.04		10.3324730825

		3		11		2005		10		43		19		0		110001		-0.049		0.012		-0.01		52		46		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.447		12.33		0		14524		0.05		283.76		5.1429563482

		3		11		2005		10		43		22		0		110001		0.013		0.006		-0.124		46		52		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.33		0		14524		0.014		65.22		12.4823875921

		3		11		2005		10		43		25		0		110001		0.009		-0.066		0.079		45		48		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.913		12.33		0		14524		0.067		172.23		10.3334408597

		3		11		2005		10		43		28		0		110001		-0.014		0.027		0		37		45		41		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.03		332.59		3.0413812651

		3		11		2005		10		43		31		0		110001		-0.002		-0.041		0.007		43		46		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.96		12.33		0		14524		0.041		182.79		4.1641325627

		3		11		2005		10		43		34		0		110001		0.029		-0.082		0.035		45		48		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.743		12.33		0		14524		0.087		160.52		9.3754999867

		3		11		2005		10		43		37		0		110001		0.02		0.06		-0.091		44		47		43		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.704		12.33		0		14524		0.063		18.43		11.0819673344

		3		11		2005		10		43		40		0		110001		0.033		-0.084		-0.119		42		46		48		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.09		158.55		14.9351933365

		3		11		2005		10		43		43		0		110001		0.049		-0.033		0.032		45		47		41		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.782		12.33		0		14524		0.059		123.96		6.7186308129

		3		11		2005		10		43		46		0		110001		-0.037		-0.058		0.013		44		46		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.069		212.54		7.0014284257

		3		11		2005		10		43		49		0		110001		0		0.041		-0.142		46		46		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.378		12.33		0		14524		0.041		0		14.7800541271

		3		11		2005		10		43		52		0		110001		-0.02		-0.004		0.049		44		47		39		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.393		12.33		0		14524		0.02		258.69		5.3075418039

		3		11		2005		10		43		55		0		110001		0.01		0.009		-0.021		45		46		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.509		12.33		0		14524		0.013		48.01		2.4939927827

		3		11		2005		10		43		58		0		110001		-0.033		-0.039		0.144		48		44		48		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.2		5.145		12.33		0		14524		0.051		220.24		15.2793978939

		3		11		2005		10		44		1		0		110001		-0.01		0.025		-0.006		48		44		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.308		12.33		0		14524		0.027		338.2		2.7586228448

		3		11		2005		10		44		4		0		110001		0.03		0.057		-0.095		50		46		45		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.23		12.33		0		14524		0.064		27.76		11.4778046681

		3		11		2005		10		44		7		0		110001		-0.01		0.002		-0.026		48		46		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.532		12.33		0		14524		0.01		281.31		2.7928480088

		3		11		2005		10		44		10		0		110001		0.015		-0.01		-0.103		48		52		42		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.018		123.69		10.4565768777

		3		11		2005		10		44		13		0		110001		0.007		0.032		-0.146		49		50		45		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.033		12.34		14.9629542538

		3		11		2005		10		44		16		0		110001		0.003		0		0.15		47		48		45		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.215		12.34		0		14525		0.003		90		15.0029997001

		3		11		2005		10		44		19		0		110001		0.043		-0.042		0.028		45		52		48		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.06		134.33		6.63098786

		3		11		2005		10		44		22		0		110001		-0.034		0.096		-0.123		43		48		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.102		340.5		15.9690325317

		3		11		2005		10		44		25		0		110001		-0.001		0.024		-0.039		41		51		52		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.952		12.33		0		14524		0.024		357.61		4.5803929962

		3		11		2005		10		44		28		0		110001		-0.07		-0.022		0.024		41		46		46		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.073		252.55		7.7201036262

		3		11		2005		10		44		31		0		110001		-0.038		0.015		0.034		48		46		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.041		291.54		5.3150729064

		3		11		2005		10		44		34		0		110001		0.019		-0.043		0.077		44		51		46		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.449		12.33		0		14524		0.047		156.16		9.021640649

		3		11		2005		10		44		37		0		110001		0.013		0.003		-0.073		45		48		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.3		4.82		12.34		0		14525		0.013		77.01		7.4209163855

		3		11		2005		10		44		40		0		110001		0.002		-0.026		0.033		46		50		51		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.026		175.6		4.205948169

		3		11		2005		10		44		43		0		110001		0.012		0.002		-0.043		51		50		52		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.774		12.34		0		14525		0.012		80.54		4.4687805943

		3		11		2005		10		44		46		0		110001		0.01		0.007		-0.016		50		47		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.65		12.34		0		14525		0.012		55.01		2.0124611797

		3		11		2005		10		44		49		0		110001		-0.021		-0.025		0.015		48		47		57		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.58		12.34		0		14525		0.033		220.03		3.5930488446

		3		11		2005		10		44		52		0		110001		-0.046		0.016		-0.039		50		50		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		4.82		12.34		0		14525		0.049		289.18		6.2393909959

		3		11		2005		10		44		55		0		110001		0.001		0.001		-0.038		46		48		54		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.099		12.34		0		14525		0.001		45		3.8026306684

		3		11		2005		10		44		58		0		110001		0.04		0.114		-0.143		48		47		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		4.619		12.34		0		14525		0.121		19.33		18.7203098265

		3		11		2005		10		45		1		0		110001		-0.042		-0.027		-0.039		52		49		53		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.882		12.34		0		14525		0.05		237.26		6.3356136246

		3		11		2005		10		45		4		0		110001		-0.022		-0.012		0.003		48		43		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.34		0		14525		0.025		241.39		2.5238858928

		3		11		2005		10		45		7		0		110001		0.019		0.002		-0.064		46		48		48		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.019		83.99		6.6790717918

		3		11		2005		10		45		10		0		110001		0.003		-0.035		-0.024		47		49		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.952		12.34		0		14525		0.035		175.1		4.2544094772

		3		11		2005		10		45		13		0		110001		0.015		0.016		-0.101		50		46		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.34		0		14525		0.022		43.15		10.3353761422

		3		11		2005		10		45		16		0		110001		0.029		0.027		0.007		45		50		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.875		12.34		0		14525		0.04		47.05		4.0236799077

		3		11		2005		10		45		19		0		110001		-0.016		0.008		0.005		44		51		50		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.882		12.34		0		14525		0.018		296.57		1.8574175621

		3		11		2005		10		45		22		0		110001		-0.042		0.02		-0.163		45		51		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.952		12.34		0		14525		0.047		295.46		16.95081119

		3		11		2005		10		45		25		0		110001		-0.001		0.101		-0.017		51		44		43		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.952		12.34		0		14525		0.101		359.43		10.2425582742

		3		11		2005		10		45		28		0		110001		-0.04		0.093		-0.07		47		45		50		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		4.944		12.34		0		14525		0.101		336.73		12.3081273962

		3		11		2005		10		45		31		0		110001		-0.121		0.054		-0.019		45		50		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.967		12.34		0		14525		0.133		294.05		13.3858133858

		3		11		2005		10		45		34		0		110001		0.028		-0.001		-0.054		44		53		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.635		12.34		0		14525		0.028		92.05		6.0835844697

		3		11		2005		10		45		37		0		110001		-0.045		0		0.061		48		50		44		15		1452.5		181.7		-0.6		-0.3		4.921		12.34		0		14525		0.045		270		7.5802374633

		3		11		2005		10		45		40		0		110001		0.02		-0.02		0.026		48		52		44		15		1452.5		181.9		-0.6		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.028		135		3.8418745425

		3		11		2005		10		45		43		0		110001		-0.026		-0.025		0.03		48		48		44		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.3		4.921		12.34		0		14525		0.036		226.12		4.6914816423

		3		11		2005		10		45		46		0		110001		0.003		0.048		-0.082		44		46		38		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		5.006		12.34		0		14525		0.048		3.58		9.5063136914

		3		11		2005		10		45		49		0		110001		-0.004		-0.021		0.034		44		49		40		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.828		12.34		0		14525		0.021		190.78		4.0162171256

		3		11		2005		10		45		52		0		110001		0.074		-0.036		0.04		50		51		48		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.789		12.34		0		14525		0.082		115.94		9.149863387

		3		11		2005		10		45		55		0		110001		-0.043		0.012		0.027		45		49		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.697		12.34		0		14525		0.045		285.59		5.2172789843

		3		11		2005		10		45		58		0		110001		-0.076		0.076		-0.132		44		48		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.534		12.34		0		14525		0.107		315		17.0223382648

		3		11		2005		10		46		1		0		110001		-0.014		0.08		-0.038		43		47		41		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.936		12.34		0		14525		0.081		350.07		8.9666047086

		3		11		2005		10		46		4		0		110001		0.097		0.029		-0.018		43		45		40		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		4.921		12.34		0		14525		0.101		73.35		10.2829956725

		3		11		2005		10		46		7		0		110001		-0.009		-0.009		0.062		48		50		47		15		1452.5		181.4		-0.9		0		4.875		12.34		0		14525		0.013		225		6.3292969594

		3		11		2005		10		46		10		0		110001		0.012		-0.021		0.15		45		49		46		15		1452.5		181.4		-0.8		-0.1		4.681		12.34		0		14525		0.024		150.26		15.1937487145

		3		11		2005		10		46		13		0		110001		-0.01		0.014		-0.152		42		52		51		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.017		324.46		15.2970585408

		3		11		2005		10		46		16		0		110001		-0.061		-0.015		-0.019		48		57		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		4.743		12.34		0		14525		0.063		256.18		6.5627738038

		3		11		2005		10		46		19		0		110001		-0.046		-0.011		-0.043		48		63		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.805		12.34		0		14525		0.047		256.55		6.3921827258

		3		11		2005		10		46		22		0		110001		-0.01		-0.021		0.015		46		56		40		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.712		12.34		0		14525		0.023		205.46		2.7676705006

		3		11		2005		10		46		25		0		110001		-0.039		0.014		-0.051		44		51		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.743		12.34		0		14525		0.041		289.75		6.5711490624

		3		11		2005		10		46		28		0		110001		0.102		-0.038		0.033		49		45		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.836		12.34		0		14525		0.109		110.43		11.3740933705

		3		11		2005		10		46		31		0		110001		0.067		-0.053		-0.015		47		46		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.34		0		14525		0.085		128.35		8.673522929

		3		11		2005		10		46		34		0		110001		0.011		-0.014		-0.009		46		46		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.018		141.84		1.9949937343

		3		11		2005		10		46		37		0		110001		0.018		-0.068		0.066		44		45		48		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.774		12.34		0		14525		0.07		165.17		9.6457244414

		3		11		2005		10		46		40		0		110001		0.007		-0.063		0.119		45		49		49		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.006		12.34		0		14525		0.063		173.66		13.482952199

		3		11		2005		10		46		43		0		110001		0.031		-0.006		-0.058		42		53		50		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.557		12.34		0		14525		0.032		100.95		6.6037867924

		3		11		2005		10		46		46		0		110001		0.035		-0.076		0.075		48		49		49		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.789		12.34		0		14525		0.084		155.27		11.2365475125

		3		11		2005		10		46		49		0		110001		-0.037		0.026		-0.037		46		49		54		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.666		12.34		0		14525		0.045		305.1		5.8429444632

		3		11		2005		10		46		52		0		110001		-0.055		0.057		-0.01		46		54		53		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.65		12.34		0		14525		0.079		316.02		7.9837334625

		3		11		2005		10		46		55		0		110001		0.042		-0.021		0.045		44		46		52		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.666		12.34		0		14525		0.047		116.57		6.5038450166

		3		11		2005		10		46		58		0		110001		0.041		-0.076		0.141		46		44		49		15		1452.5		181.5		-0.7		-0.2		4.913		12.34		0		14525		0.086		151.65		16.5342069662

		3		11		2005		10		47		1		0		110001		0.025		-0.059		0.097		46		46		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.851		12.34		0		14525		0.064		157.04		11.6254032188

		3		11		2005		10		47		4		0		110001		0.029		-0.078		-0.019		45		49		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.596		12.34		0		14525		0.083		159.61		8.5358069331

		3		11		2005		10		47		7		0		110001		-0.028		-0.026		0.017		47		48		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.038		227.12		4.1821047333

		3		11		2005		10		47		10		0		110001		0.015		0.023		-0.038		46		45		46		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.875		12.34		0		14525		0.027		33.11		4.6882832679

		3		11		2005		10		47		13		0		110001		-0.016		-0.028		0.087		45		44		48		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.032		209.74		9.2784697014

		3		11		2005		10		47		16		0		110001		-0.023		0.04		-0.104		49		45		44		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.929		12.34		0		14525		0.046		330.1		11.3776095908

		3		11		2005		10		47		19		0		110001		0.04		-0.007		0.037		48		48		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.076		12.34		0		14525		0.041		99.93		5.4936326779

		3		11		2005		10		47		22		0		110001		0		-0.046		0.058		51		50		42		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.046		180		7.4027022093

		3		11		2005		10		47		25		0		110001		0.027		0.055		-0.015		48		49		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.207		12.34		0		14525		0.061		26.15		6.3079315152

		3		11		2005		10		47		28		0		110001		-0.043		-0.072		0.024		47		52		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.285		12.34		0		14525		0.084		210.85		8.7229582138

		3		11		2005		10		47		31		0		110001		-0.004		-0.015		0.029		50		53		45		15		1452.5		181.3		-0.9		0.1		5.37		12.34		0		14525		0.016		194.93		3.2893768407

		3		11		2005		10		47		34		0		110001		0.015		0.056		-0.083		50		45		50		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.4		5.362		12.34		0		14525		0.058		15		10.1242283657

		3		11		2005		10		47		37		0		110001		-0.02		0.02		0.001		48		52		46		15		1452.5		182		-0.8		-0.5		5.308		12.34		0		14525		0.028		315		2.8301943396

		3		11		2005		10		47		40		0		110001		0.034		-0.05		-0.017		47		47		44		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.029		12.34		0		14525		0.06		145.78		6.280923499

		3		11		2005		10		47		43		0		110001		-0.031		0.027		-0.037		47		49		47		15		1452.5		181.2		-1		0.1		5.416		12.34		0		14525		0.041		311.05		5.5308227236

		3		11		2005		10		47		46		0		110001		-0.014		-0.02		0.074		48		46		40		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		5.37		12.34		0		14525		0.024		214.99		7.7923038955

		3		11		2005		10		47		49		0		110001		-0.014		0.062		-0.078		52		48		43		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.4		5.308		12.34		0		14525		0.064		347.28		10.0618089825

		3		11		2005		10		47		52		0		110001		0.003		-0.103		0.179		48		50		41		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.34		0		14525		0.103		178.33		20.6540552919

		3		11		2005		10		47		55		0		110001		-0.076		0.071		-0.167		45		45		44		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.23		12.34		0		14525		0.104		313.05		19.6738404995

		3		11		2005		10		47		58		0		110001		-0.003		0.035		0.01		41		46		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.035		355.1		3.6523964735

		3		11		2005		10		48		1		0		110001		0.082		0.023		0.008		46		47		42		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		5.362		12.34		0		14525		0.085		74.33		8.5539464576

		3		11		2005		10		48		4		0		110001		-0.043		-0.038		0.093		48		54		46		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.057		228.53		10.9279458271

		3		11		2005		10		48		7		0		110001		-0.031		0.021		-0.006		47		66		41		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.447		12.34		0		14525		0.037		304.11		3.7920970452

		3		11		2005		10		48		10		0		110001		0.006		0.028		0.014		53		65		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.238		12.34		0		14525		0.029		12.09		3.1874754901

		3		11		2005		10		48		13		0		110001		0.04		-0.076		0.095		53		62		51		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.34		0		14525		0.086		152.24		12.8066389033

		3		11		2005		10		48		16		0		110001		-0.016		-0.018		-0.05		51		58		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		5.424		12.34		0		14525		0.024		221.63		5.5497747702

		3		11		2005		10		48		19		0		110001		-0.014		-0.025		-0.045		43		53		42		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.331		12.34		0		14525		0.029		209.25		5.3347914673

		3		11		2005		10		48		22		0		110001		-0.011		-0.003		-0.057		48		45		49		15		1452.5		181.4		-1		0		5.068		12.34		0		14525		0.011		254.74		5.8129166517

		3		11		2005		10		48		25		0		110001		-0.053		0.046		-0.072		45		49		44		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		5.292		12.34		0		14525		0.07		310.96		10.0543522914

		3		11		2005		10		48		28		0		110001		0.074		-0.012		0.008		45		45		45		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.3		4.929		12.34		0		14525		0.075		99.21		7.53923073

		3		11		2005		10		48		31		0		110001		-0.121		-0.017		-0.012		47		47		41		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.122		262		12.2776219196

		3		11		2005		10		48		34		0		110001		-0.016		0.053		-0.111		43		52		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.72		12.34		0		14525		0.055		343.2		12.4040316027

		3		11		2005		10		48		37		0		110001		-0.009		-0.001		0.084		48		48		45		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.488		12.34		0		14525		0.009		263.66		8.4486685342

		3		11		2005		10		48		40		0		110001		0.023		0.004		-0.035		57		50		46		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.766		12.34		0		14525		0.023		80.13		4.2071367936

		3		11		2005		10		48		43		0		110001		0.01		-0.106		0.066		42		51		41		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.441		12.34		0		14525		0.106		174.61		12.5267713318

		3		11		2005		10		48		46		0		110001		0.017		0.013		-0.026		45		53		45		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		4.488		12.34		0		14525		0.021		52.59		3.3674916481

		3		11		2005		10		48		49		0		110001		0.015		-0.044		0.08		43		48		47		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.503		12.34		0		14525		0.046		161.18		9.2525672113

		3		11		2005		10		48		52		0		110001		0.104		-0.038		0.01		46		50		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.797		12.34		0		14525		0.111		110.07		11.1175536877

		3		11		2005		10		48		55		0		110001		-0.022		-0.126		0.014		44		50		42		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.89		12.34		0		14525		0.128		189.9		12.8670120852

		3		11		2005		10		48		58		0		110001		0.061		-0.056		-0.01		51		48		40		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.4		4.898		12.34		0		14525		0.083		132.55		8.3408632647

		3		11		2005		10		49		1		0		110001		-0.037		-0.035		0.094		48		48		49		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.051		226.59		10.6911178087

		3		11		2005		10		49		4		0		110001		-0.015		-0.081		0.15		57		50		48		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.813		12.34		0		14525		0.082		190.49		17.1131528363

		3		11		2005		10		49		7		0		110001		-0.026		-0.011		-0.072		46		50		45		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.65		12.35		0		14525		0.028		247.07		7.7336925204

		3		11		2005		10		49		10		0		110001		0.057		-0.035		0.127		46		51		39		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.836		12.35		0		14525		0.067		121.55		14.3537451559

		3		11		2005		10		49		13		0		110001		-0.013		-0.034		0.049		50		48		42		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.35		0		14525		0.036		200.92		6.1040969848

		3		11		2005		10		49		16		0		110001		0.003		0.019		0.01		49		48		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.751		12.35		0		14525		0.019		8.97		2.1679483389

		3		11		2005		10		49		19		0		110001		0.078		-0.018		0.016		49		50		43		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.89		12.35		0		14525		0.08		102.99		8.1633326528

		3		11		2005		10		49		22		0		110001		-0.014		-0.013		-0.015		48		50		48		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.774		12.35		0		14525		0.019		227.12		2.4289915603

		3		11		2005		10		49		25		0		110001		0.067		-0.09		0.004		45		52		40		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.112		143.33		11.2271991164

		3		11		2005		10		49		28		0		110001		-0.003		-0.034		0.035		49		54		42		15		1452.5		182.2		-0.8		-0.8		5.207		12.35		0		14525		0.034		185.04		4.8887626246

		3		11		2005		10		49		31		0		110001		-0.023		0.008		0.077		53		51		44		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.024		289.18		8.0758900438

		3		11		2005		10		49		34		0		110001		-0.009		-0.01		0.159		48		53		38		15		1452.5		181.2		-1.1		0.2		5.555		12.35		0		14525		0.013		221.99		15.9568167251

		3		11		2005		10		49		37		0		110001		-0.062		0.03		-0.031		48		53		43		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		5.563		12.35		0		14525		0.069		295.82		7.5531450403

		3		11		2005		10		49		40		0		110001		-0.026		0.01		-0.123		50		59		44		15		1452.5		181.9		-0.7		-0.5		5.695		12.35		0		14525		0.028		291.04		12.611502686

		3		11		2005		10		49		43		0		110001		-0.076		-0.011		0.021		49		51		46		15		1452.5		182.4		-0.6		-0.9		5.525		12.35		0		14525		0.077		261.76		7.961155695

		3		11		2005		10		49		46		0		110001		0.008		0.051		0.005		47		49		48		15		1452.5		181.4		-1		-0.1		5.238		12.35		0		14525		0.052		8.91		5.186520992

		3		11		2005		10		49		49		0		110001		0.086		-0.019		0.091		48		49		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.088		102.46		12.6641225515

		3		11		2005		10		49		52		0		110001		0.069		-0.13		0.099		44		49		49		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		4.991		12.35		0		14525		0.147		152.04		17.7375308315

		3		11		2005		10		49		55		0		110001		0.056		0.005		0.056		50		46		49		15		1452.5		182.2		-0.7		-0.7		5.261		12.35		0		14525		0.056		84.9		7.9353638858

		3		11		2005		10		49		58		0		110001		-0.022		0.029		0.058		53		50		45		15		1452.5		182.2		-0.5		-0.7		5.339		12.35		0		14525		0.036		322.82		6.8476273263

		3		11		2005		10		50		1		0		110001		-0.038		-0.005		-0.012		50		48		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.331		12.35		0		14525		0.038		262.5		4.0162171256

		3		11		2005		10		50		4		0		110001		0.118		-0.061		0.117		45		46		50		15		1452.5		181.7		-1		-0.2		5.261		12.35		0		14525		0.133		117.34		17.701412373

		3		11		2005		10		50		7		0		110001		-0.006		-0.091		0.168		51		44		45		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		5.509		12.35		0		14525		0.091		183.77		19.1157003534

		3		11		2005		10		50		10		0		110001		0.05		-0.055		0.074		48		45		51		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.091		12.35		0		14525		0.074		137.73		10.4885652022

		3		11		2005		10		50		13		0		110001		0.045		0		-0.012		50		46		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.35		0		14525		0.045		90		4.6572524089

		3		11		2005		10		50		16		0		110001		-0.036		0.069		-0.054		45		48		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.223		12.35		0		14525		0.078		332.45		9.4725920423

		3		11		2005		10		50		19		0		110001		-0.052		0.067		-0.113		50		49		45		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.161		12.35		0		14525		0.085		322.18		14.1286942072

		3		11		2005		10		50		22		0		110001		0.04		0.034		-0.089		47		48		47		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		5.439		12.35		0		14525		0.052		49.64		10.3329569824

		3		11		2005		10		50		25		0		110001		-0.05		-0.025		0.022		57		46		49		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.056		243.43		6.0074953184

		3		11		2005		10		50		28		0		110001		-0.013		-0.004		0.019		48		48		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.952		12.35		0		14525		0.014		252.9		2.3366642891

		3		11		2005		10		50		31		0		110001		0.013		-0.009		0.112		48		46		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.704		12.35		0		14525		0.016		124.7		11.3110565377

		3		11		2005		10		50		34		0		110001		-0.015		0.043		-0.09		48		47		46		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.557		12.35		0		14525		0.046		340.77		10.0866248071

		3		11		2005		10		50		37		0		110001		0.03		0.005		-0.054		54		49		47		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		4.573		12.35		0		14525		0.03		80.54		6.1975801729

		3		11		2005		10		50		40		0		110001		0.029		-0.031		0.003		54		46		44		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.766		12.35		0		14525		0.042		136.91		4.2555845662

		3		11		2005		10		50		43		0		110001		0.054		-0.093		0.088		53		51		45		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.108		149.86		13.8956827828

		3		11		2005		10		50		46		0		110001		-0.013		-0.044		0.097		56		50		49		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.046		196.46		10.730330843

		3		11		2005		10		50		49		0		110001		0		-0.016		0.026		45		53		45		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		4.72		12.35		0		14525		0.016		180		3.0528675045

		3		11		2005		10		50		52		0		110001		-0.049		0.137		-0.135		46		46		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.519		12.35		0		14525		0.145		340.32		19.8481737195

		3		11		2005		10		50		55		0		110001		-0.012		0.04		-0.119		53		48		44		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.743		12.35		0		14525		0.042		343.3		12.611502686

		3		11		2005		10		50		58		0		110001		0.015		-0.012		0.067		46		49		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.712		12.35		0		14525		0.019		128.66		6.9699354373

		3		11		2005		10		51		1		0		110001		0.026		-0.023		-0.074		46		52		47		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		4.472		12.35		0		14525		0.035		131.5		8.1737384348

		3		11		2005		10		51		4		0		110001		-0.045		-0.005		0.04		46		53		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.379		12.35		0		14525		0.045		263.66		6.0415229868

		3		11		2005		10		51		7		0		110001		0.024		0.051		-0.04		42		50		45		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.056		25.2		6.9115844783

		3		11		2005		10		51		10		0		110001		-0.045		0.046		-0.016		47		54		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.735		12.35		0		14525		0.064		315.63		6.63098786

		3		11		2005		10		51		13		0		110001		-0.037		-0.009		0.049		44		50		46		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.596		12.35		0		14525		0.038		256.33		6.2056425936

		3		11		2005		10		51		16		0		110001		0.008		-0.071		0.112		41		50		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.627		12.35		0		14525		0.071		173.57		13.2849538953

		3		11		2005		10		51		19		0		110001		-0.097		-0.031		0.029		48		50		49		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.102		252.28		10.5882009803

		3		11		2005		10		51		22		0		110001		0.093		-0.167		0.102		43		51		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.463		12.35		0		14525		0.191		150.89		21.6661025568

		3		11		2005		10		51		25		0		110001		0.104		-0.012		0.017		44		53		50		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.23		12.35		0		14525		0.105		96.58		10.6061303028

		3		11		2005		10		51		28		0		110001		-0.064		-0.016		0.073		43		48		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.176		12.35		0		14525		0.066		255.96		9.8392072851

		3		11		2005		10		51		31		0		110001		0.044		0.01		0.062		49		53		52		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.045		77.2		7.6681158051

		3		11		2005		10		51		34		0		110001		-0.049		0.051		0.013		46		61		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.099		12.35		0		14525		0.071		316.15		7.1909665553

		3		11		2005		10		51		37		0		110001		-0.009		0.039		0.027		47		49		53		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.04		347.01		4.8280430818

		3		11		2005		10		51		40		0		110001		-0.029		0.071		-0.102		41		53		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.35		0		14525		0.077		337.78		12.7616613339

		3		11		2005		10		51		43		0		110001		0.107		-0.101		0.141		37		51		46		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		5.169		12.35		0		14525		0.147		133.35		20.3791560179

		3		11		2005		10		51		46		0		110001		-0.062		0.038		-0.079		39		47		51		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.347		12.35		0		14525		0.073		301.5		10.7373181009

		3		11		2005		10		51		49		0		110001		-0.017		-0.001		-0.113		48		47		46		15		1452.5		181.9		-0.7		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.017		266.63		11.4275981728

		3		11		2005		10		51		52		0		110001		0.015		-0.044		0.138		46		46		49		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.3		5.083		12.35		0		14525		0.046		161.18		14.5619366844

		3		11		2005		10		51		55		0		110001		0.007		-0.053		0.088		47		50		52		15		1452.5		181.4		-0.9		0		5.145		12.35		0		14525		0.053		172.48		10.296601381

		3		11		2005		10		51		58		0		110001		-0.056		0.057		-0.054		49		44		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.029		12.35		0		14525		0.08		315.51		9.6441692229

		3		11		2005		10		52		1		0		110001		0.079		0.1		-0.192		52		45		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.127		38.31		23.0445221257

		3		11		2005		10		52		4		0		110001		0.015		0.08		-0.102		44		48		49		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		5.223		12.35		0		14525		0.081		10.62		13.049521064

		3		11		2005		10		52		7		0		110001		-0.034		-0.024		-0.006		49		53		53		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.501		12.35		0		14525		0.042		234.78		4.2047592083

		3		11		2005		10		52		10		0		110001		0.001		-0.006		-0.041		56		44		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.1		5.331		12.35		0		14525		0.006		170.54		4.1448763552

		3		11		2005		10		52		13		0		110001		0.046		-0.064		0.009		50		56		51		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.501		12.35		0		14525		0.079		144.29		7.9328431221

		3		11		2005		10		52		16		0		110001		-0.121		0.12		-0.18		43		46		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.285		12.35		0		14525		0.17		314.76		24.7872951328

		3		11		2005		10		52		19		0		110001		0.014		-0.076		0.113		40		48		51		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.486		12.35		0		14525		0.077		169.56		13.6897772078

		3		11		2005		10		52		22		0		110001		-0.01		-0.076		0.096		47		48		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.439		12.35		0		14525		0.077		187.5		12.2849501423

		3		11		2005		10		52		25		0		110001		0.142		-0.118		0.063		42		44		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.122		12.35		0		14525		0.185		129.73		19.5082034027

		3		11		2005		10		52		28		0		110001		-0.048		-0.008		0.015		53		45		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.35		0		14525		0.049		260.54		5.0921508226

		3		11		2005		10		52		31		0		110001		-0.035		0.038		-0.062		46		45		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.2		5.292		12.35		0		14525		0.052		317.35		8.0703159789

		3		11		2005		10		52		34		0		110001		0.047		-0.016		0.086		45		45		50		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.378		12.35		0		14525		0.05		108.8		9.9302567943

		3		11		2005		10		52		37		0		110001		-0.023		-0.085		0.056		47		45		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.447		12.35		0		14525		0.088		195.14		10.4355162786

		3		11		2005		10		52		40		0		110001		0.054		-0.053		0.05		50		48		49		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.076		134.46		9.0691785736

		3		11		2005		10		52		43		0		110001		-0.029		0.027		0.017		44		57		56		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		5.145		12.35		0		14525		0.04		312.95		4.3116122275

		3		11		2005		10		52		46		0		110001		0.031		-0.069		0.061		46		54		48		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.207		12.35		0		14525		0.076		155.81		9.7175099691

		3		11		2005		10		52		49		0		110001		-0.051		0.036		-0.011		46		58		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.062		305.22		6.3387695967

		3		11		2005		10		52		52		0		110001		0.038		-0.102		0.015		46		59		52		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.378		12.35		0		14525		0.109		159.57		10.9877204187

		3		11		2005		10		52		55		0		110001		0.033		0.013		-0.048		49		53		50		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		4.882		12.35		0		14525		0.035		68.5		5.9682493246

		3		11		2005		10		52		58		0		110001		0.033		-0.063		0.117		45		56		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.176		12.35		0		14525		0.071		152.35		13.6919684487

		3		11		2005		10		53		1		0		110001		0		0.011		-0.04		45		51		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.89		12.35		0		14525		0.011		0		4.1484937025

		3		11		2005		10		53		4		0		110001		0.069		-0.108		0.129		49		50		55		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.316		12.35		0		14525		0.128		147.43		18.1840589528

		3		11		2005		10		53		7		0		110001		0.006		0.046		-0.022		46		52		53		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.3		4.991		12.35		0		14525		0.046		7.43		5.1341990612

		3		11		2005		10		53		10		0		110001		-0.017		-0.002		-0.1		44		53		46		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.091		12.35		0		14525		0.017		263.29		10.1454423265

		3		11		2005		10		53		13		0		110001		-0.05		-0.009		-0.003		46		51		55		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.192		12.35		0		14525		0.051		259.8		5.08920426

		3		11		2005		10		53		16		0		110001		-0.018		-0.029		-0.004		51		45		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.034		211.83		3.4365680555

		3		11		2005		10		53		19		0		110001		-0.013		-0.125		0.093		45		48		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.022		12.35		0		14525		0.126		185.94		15.6342572577

		3		11		2005		10		53		22		0		110001		0.048		0.022		-0.017		38		43		55		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.2		5.223		12.36		0		14526		0.053		65.38		5.5470712993

		3		11		2005		10		53		25		0		110001		-0.001		-0.021		-0.004		46		50		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.176		12.35		0		14525		0.021		182.73		2.1400934559

		3		11		2005		10		53		28		0		110001		0.003		0.015		-0.02		44		47		52		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.494		12.35		0		14525		0.015		11.31		2.5179356624

		3		11		2005		10		53		31		0		110001		-0.004		-0.047		-0.013		51		47		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.641		12.35		0		14525		0.047		184.86		4.8928519291

		3		11		2005		10		53		34		0		110001		-0.03		-0.1		0.082		47		47		53		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		5.347		12.35		0		14525		0.104		196.7		13.2755414202

		3		11		2005		10		53		37		0		110001		-0.015		0.008		-0.113		43		47		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.393		12.35		0		14525		0.017		298.07		11.4271606272

		3		11		2005		10		53		40		0		110001		-0.107		0.021		-0.122		41		47		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.416		12.35		0		14525		0.109		281.1		16.3627626029

		3		11		2005		10		53		43		0		110001		0.03		0.009		-0.101		43		49		51		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.408		12.35		0		14525		0.031		73.3		10.574497624

		3		11		2005		10		53		46		0		110001		-0.077		0.12		-0.128		41		54		45		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.1		5.269		12.36		0		14526		0.143		327.31		19.1606367326

		3		11		2005		10		53		49		0		110001		0.085		0.01		0.178		44		45		43		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		5.579		12.36		0		14526		0.086		83.29		19.7506961903

		3		11		2005		10		53		52		0		110001		0.09		0.073		-0.105		46		48		47		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.3		5.455		12.36		0		14526		0.116		50.95		15.6377747778

		3		11		2005		10		53		55		0		110001		0.102		-0.133		0.121		43		45		52		15		1452.5		181.4		-1		0		5.323		12.35		0		14525		0.168		142.51		20.6722035594

		3		11		2005		10		53		58		0		110001		-0.112		0.114		-0.131		41		46		48		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.16		315.51		20.6642202853

		3		11		2005		10		54		1		0		110001		-0.042		0.022		-0.021		41		44		49		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.2		5.432		12.36		0		14526		0.047		297.65		5.185556865

		3		11		2005		10		54		4		0		110001		-0.013		-0.052		0.029		45		43		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		5.215		12.35		0		14525		0.054		194.04		6.0942595941

		3		11		2005		10		54		7		0		110001		0.037		0.1		0.062		40		47		47		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.5		5.308		12.35		0		14525		0.107		20.3		12.3340990753

		3		11		2005		10		54		10		0		110001		-0.003		-0.011		-0.027		44		46		45		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.416		12.35		0		14525		0.011		195.26		2.930870178

		3		11		2005		10		54		13		0		110001		-0.007		-0.057		0.113		50		49		47		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.2		5.192		12.36		0		14526		0.057		187		12.6755670485

		3		11		2005		10		54		16		0		110001		-0.015		0.019		0.015		42		45		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.3		5.277		12.36		0		14526		0.024		321.71		2.8478061732

		3		11		2005		10		54		19		0		110001		-0.074		0.041		-0.02		47		48		45		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.3		5.695		12.36		0		14526		0.085		298.99		8.6931007126

		3		11		2005		10		54		22		0		110001		0.035		-0.037		-0.123		42		48		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.2		5.525		12.36		0		14526		0.051		136.59		13.3127758187

		3		11		2005		10		54		25		0		110001		0.041		-0.061		0.141		45		48		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.1		5.525		12.36		0		14526		0.073		146.09		15.9006289184

		3		11		2005		10		54		28		0		110001		-0.031		0.098		-0.047		42		43		44		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.3		5.408		12.36		0		14526		0.103		342.45		11.3022121728

		3		11		2005		10		54		31		0		110001		0.034		-0.034		0.104		50		48		47		15		1452.6		181.9		-1		-0.5		5.478		12.36		0		14526		0.048		135		11.4577484699

		3		11		2005		10		54		34		0		110001		-0.07		0.061		-0.091		41		47		47		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.1		5.362		12.36		0		14526		0.093		311.07		13.000769208

		3		11		2005		10		54		37		0		110001		0.015		-0.11		0.084		46		46		48		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.2		5.261		12.36		0		14526		0.111		172.23		13.9215660039

		3		11		2005		10		54		40		0		110001		0.007		-0.024		0.089		45		54		45		15		1452.6		181.4		-0.9		0		5.687		12.36		0		14526		0.025		163.74		9.2444577991

		3		11		2005		10		54		43		0		110001		0.007		0.036		-0.091		45		47		47		15		1452.6		180.6		-2.5		0.6		5.463		12.36		0		14526		0.037		11		9.8112180691

		3		11		2005		10		54		46		0		110001		-0.071		-0.019		0.028		46		43		45		15		1452.6		180		-0.5		1.1		5.393		12.36		0		14526		0.073		255.02		7.8651128409

		3		11		2005		10		54		49		0		110001		0.047		-0.102		0.075		44		48		45		15		1452.6		181.6		-0.1		-0.2		5.285		12.36		0		14526		0.112		155.26		13.5048139565

		3		11		2005		10		54		52		0		110001		-0.036		-0.04		0.169		47		48		40		15		1452.6		182.1		-0.4		-0.6		5.37		12.36		0		14526		0.054		221.99		17.7361213347

		3		11		2005		10		54		55		0		110001		0.038		-0.085		0.169		50		50		45		15		1452.6		180.5		-2.1		0.7		5.525		12.36		0		14526		0.093		155.91		19.2950770924

		3		11		2005		10		54		58		0		110001		0.003		-0.005		-0.066		48		53		44		15		1452.6		182.7		-0.4		-1.2		5.378		12.36		0		14526		0.006		149.04		6.6257075094

		3		11		2005		10		55		1		0		110001		-0.018		0.075		-0.071		47		45		45		15		1452.6		182.3		0		-0.8		5.61		12.36		0		14526		0.077		346.5		10.4833200848

		3		11		2005		10		55		4		0		110001		-0.007		-0.026		0.095		46		47		46		15		1452.6		181.2		-1.4		0.1		5.617		12.36		0		14526		0.027		195.07		9.8742088291

		3		11		2005		10		55		7		0		110001		-0.068		-0.019		0.04		43		48		50		15		1452.6		183.2		-1		-1.7		5.347		12.36		0		14526		0.071		254.39		8.1148012915

		3		11		2005		10		55		10		0		110001		0.042		-0.073		0.302		45		49		47		15		1452.6		181.7		-0.3		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.084		150.09		31.3523523838

		3		11		2005		10		55		13		0		110001		0.012		0.007		0.053		46		47		45		15		1452.6		180.8		-0.4		0.4		5.509		12.36		0		14526		0.014		59.74		5.4790510127

		3		11		2005		10		55		16		0		110001		0.041		-0.092		-0.056		46		47		44		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.101		155.98		11.5243221059

		3		11		2005		10		55		19		0		110001		-0.008		-0.023		0.041		45		50		45		15		1452.6		181		-0.8		0.3		5.362		12.36		0		14526		0.024		199.18		4.768647607

		3		11		2005		10		55		22		0		110001		-0.068		0.019		-0.072		49		47		49		15		1452.6		180.3		-0.3		0.9		5.083		12.36		0		14526		0.071		285.61		10.0841459728

		3		11		2005		10		55		25		0		110001		0.036		-0.028		-0.055		51		50		44		15		1452.6		182.2		-0.5		-0.8		5.292		12.36		0		14526		0.046		127.87		7.1449282712

		3		11		2005		10		55		28		0		110001		0.074		-0.074		-0.004		50		47		48		15		1452.6		182.4		-1.1		-0.9		5.323		12.36		0		14526		0.105		135		10.4728219693

		3		11		2005		10		55		31		0		110001		-0.064		0.059		0.057		43		47		51		15		1452.6		181		-1.2		0.3		5.517		12.36		0		14526		0.087		312.67		10.4048065816

		3		11		2005		10		55		34		0		110001		-0.074		0.035		0.022		46		43		45		15		1452.6		180.9		-0.2		0.4		5.432		12.36		0		14526		0.082		295.31		8.4764379311

		3		11		2005		10		55		37		0		110001		-0.04		0.046		-0.047		44		45		43		15		1452.6		180.1		-0.7		1		5.656		12.36		0		14526		0.061		318.99		7.6974021592

		3		11		2005		10		55		40		0		110001		0.033		0.011		-0.028		47		45		50		15		1452.6		180.3		-1		0.8		5.323		12.36		0		14526		0.035		71.57		4.4654227124

		3		11		2005		10		55		43		0		110001		-0.037		0.024		-0.033		46		51		45		15		1452.6		182.2		-0.7		-0.6		5.617		12.36		0		14526		0.044		302.97		5.5081757416

		3		11		2005		10		55		46		0		110001		0.101		-0.063		0.189		45		49		47		15		1452.6		180.7		5.2		0.6		5.416		12.36		0		14526		0.119		121.95		22.3362933362

		3		11		2005		10		55		49		0		110001		-0.073		0.026		-0.04		43		45		43		15		1452.6		181.5		-0.6		0		5.285		12.36		0		14526		0.077		289.6		8.7206651122

		3		11		2005		10		55		52		0		110001		-0.01		-0.031		0.052		52		45		50		15		1452.6		182		-1.2		-0.6		5.3		12.36		0		14526		0.033		197.88		6.1359595827

		3		11		2005		10		55		55		0		110001		-0.017		-0.032		-0.062		47		50		48		15		1452.6		184		-0.5		-2.3		5.37		12.36		0		14526		0.036		207.98		7.1812255222

		3		11		2005		10		55		58		0		110001		0.004		0.005		-0.102		46		50		48		15		1452.6		182.1		1.2		-0.6		5.122		12.36		0		14526		0.006		38.66		10.2200782776

		3		11		2005		10		56		1		0		110001		0.033		0.057		-0.083		50		47		42		15		1452.6		182.2		-1.7		-0.7		5.2		12.36		0		14526		0.066		30.07		10.5957538665

		3		11		2005		10		56		4		0		110001		0.006		-0.023		0.086		45		48		52		15		1452.6		180.1		-0.2		1		5.292		12.36		0		14526		0.024		165.38		8.9224436115

		3		11		2005		10		56		7		0		110001		-0.016		-0.066		0.042		55		48		44		15		1452.6		181.8		-0.2		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.068		193.63		7.9849859111

		3		11		2005		10		56		10		0		110001		0.051		-0.006		-0.066		53		48		43		15		1452.6		181.6		1.1		-0.2		5.501		12.36		0		14526		0.051		96.71		8.3624159189

		3		11		2005		10		56		13		0		110001		0.015		0.003		0.052		78		45		48		15		1452.6		182.7		-1.2		-1.1		5.385		12.36		0		14526		0.015		78.69		5.4203320931

		3		11		2005		10		56		16		0		110001		0.01		-0.02		0.06		72		53		45		15		1452.6		183		0.4		-1.3		5.517		12.36		0		14526		0.022		153.43		6.4031242374

		3		11		2005		10		56		19		0		110001		-0.086		-0.082		0.046		44		48		48		15		1452.6		181.8		-0.5		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.119		226.36		12.742056349

		3		11		2005		10		56		22		0		110001		0.047		0.026		-0.053		46		52		44		15		1452.6		182.3		-3		-1		5.733		12.36		0		14526		0.054		61.05		7.545859792

		3		11		2005		10		56		25		0		110001		0		-0.008		0.029		49		46		41		15		1452.6		178.3		-4.2		2.8		5.269		12.36		0		14526		0.008		180		3.0083217913

		3		11		2005		10		56		28		0		110001		-0.039		0.014		0.029		44		47		41		15		1452.6		175.7		-1.9		4.8		5.184		12.36		0		14526		0.041		289.75		5.0576674466

		3		11		2005		10		56		31		0		110001		0.012		-0.043		0.042		49		51		47		15		1452.6		177.5		-1.7		3.2		5.169		12.36		0		14526		0.045		164.41		6.1294371683

		3		11		2005		10		56		34		0		110001		0.012		-0.009		0.147		45		42		45		15		1452.6		182.9		-1.7		-1.4		5.354		12.36		0		14526		0.015		126.87		14.7763324272

		3		11		2005		10		56		37		0		110001		-0.001		-0.026		0.006		56		48		47		15		1452.6		184.2		-4.8		-2.8		4.844		12.36		0		14526		0.026		182.2		2.6702059846

		3		11		2005		10		56		40		0		110001		-0.022		-0.112		0.113		61		47		43		15		1452.6		182.6		-1.9		-1.1		4.782		12.36		0		14526		0.114		191.11		16.0614445179

		3		11		2005		10		56		43		0		110001		0.025		0.015		0.059		61		48		44		15		1452.6		181.3		0.4		0		4.58		12.36		0		14526		0.029		59.04		6.5810333535

		3		11		2005		10		56		46		0		110001		0.05		-0.029		0.281		47		48		36		15		1452.6		181		-0.5		0.2		4.495		12.36		0		14526		0.058		120.11		28.6883251515

		3		11		2005		10		56		49		0		110001		0.051		0.061		-0.036		49		48		46		15		1452.6		181.2		3.4		0.1		4.534		12.36		0		14526		0.08		39.9		8.7281154896

		3		11		2005		10		56		52		0		110001		-0.008		-0.01		0.057		46		46		43		15		1452.6		183.4		-2.4		-1.8		4.542		12.36		0		14526		0.013		218.66		5.8420886676

		3		11		2005		10		56		55		0		110001		0.047		0.029		-0.042		47		48		43		15		1452.6		182.4		-2.5		-1		4.519		12.36		0		14526		0.055		58.32		6.9382995035

		3		11		2005		10		56		58		0		110001		-0.014		-0.016		-0.084		46		47		41		15		1452.6		181.7		-0.2		-0.3		4.41		12.36		0		14526		0.021		221.19		8.664871609

		3		11		2005		10		57		1		0		110001		-0.027		-0.106		0.06		44		47		44		15		1452.6		181.8		-0.1		-0.5		4.658		12.36		0		14526		0.109		194.29		12.4759769157

		3		11		2005		10		57		4		0		110001		-0.043		-0.034		-0.145		52		45		42		15		1452.6		181.8		-1.6		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.055		231.67		15.5016128193

		3		11		2005		10		57		7		0		110001		-0.004		-0.076		-0.002		47		46		42		15		1452.6		181.9		0.7		-0.5		4.604		12.36		0		14526		0.076		183.01		7.6131465243

		3		11		2005		10		57		10		0		110001		-0.038		0.055		-0.103		52		49		40		15		1452.6		181.1		0.5		0.1		4.789		12.36		0		14526		0.067		325.36		12.2792507915

		3		11		2005		10		57		13		0		110001		-0.007		-0.078		0.113		52		42		51		15		1452.6		182.3		-1.2		-1		4.875		12.36		0		14526		0.078		185.13		13.7484544586

		3		11		2005		10		57		16		0		110001		-0.083		0.001		-0.016		49		48		47		15		1452.6		180		-3.3		1		4.758		12.36		0		14526		0.083		270.69		8.4534016822

		3		11		2005		10		57		19		0		110001		-0.049		-0.045		0.022		48		46		44		15		1452.6		183.3		-1		-1.8		4.666		12.36		0		14526		0.067		227.44		7.0071392165

		3		11		2005		10		57		22		0		110001		0.016		0.063		-0.051		48		44		52		15		1452.6		183.5		-0.5		-2		4.72		12.36		0		14526		0.065		14.25		8.2619610263

		3		11		2005		10		57		25		0		110001		-0.006		-0.062		0.132		45		46		44		15		1452.6		181.8		0.4		-0.4		4.573		12.36		0		14526		0.062		185.53		14.5958898324

		3		11		2005		10		57		28		0		110001		-0.066		-0.079		-0.026		49		50		47		15		1452.6		181.1		-0.4		0.2		4.782		12.36		0		14526		0.103		219.88		10.6174384858

		3		11		2005		10		57		31		0		110001		0.015		-0.045		0.056		51		40		49		15		1452.6		182.2		-0.6		-0.9		4.596		12.36		0		14526		0.047		161.57		7.3389372528

		3		11		2005		10		57		34		0		110001		-0.057		0.015		-0.199		48		48		41		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.6		4.542		12.36		0		14526		0.059		284.74		20.7545175805

		3		11		2005		10		57		37		0		110001		0.006		0.001		0.044		47		53		45		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.2		4.604		12.36		0		14526		0.006		80.54		4.4418464629

		3		11		2005		10		57		40		0		110001		-0.003		0.03		-0.02		45		51		43		15		1452.6		183.7		-1.2		-2.1		4.619		12.36		0		14526		0.03		354.29		3.618010503

		3		11		2005		10		57		43		0		110001		-0.038		-0.025		-0.017		48		49		44		15		1452.6		182		-2.5		-0.6		4.588		12.36		0		14526		0.045		236.66		4.8559242169

		3		11		2005		10		57		46		0		110001		-0.016		-0.096		0.076		46		51		42		15		1452.6		182.9		0.1		-1.3		4.557		12.36		0		14526		0.097		189.46		12.3482792323

		3		11		2005		10		57		49		0		110001		0.021		0.053		-0.043		47		48		46		15		1452.6		181.5		0.6		-0.2		4.534		12.36		0		14526		0.057		21.61		7.1407282542

		3		11		2005		10		57		52		0		110001		-0.034		-0.001		0.049		44		48		42		15		1452.6		181.2		-1.1		0		4.642		12.36		0		14526		0.034		268.32		5.9648973168

		3		11		2005		10		57		55		0		110001		0.028		0.02		-0.011		49		43		44		15		1452.6		181.9		-1.1		-0.7		4.751		12.36		0		14526		0.034		54.46		3.6124783736

		3		11		2005		10		57		58		0		110001		0.059		-0.005		0.033		47		42		44		15		1452.6		182.4		-1.1		-1		4.789		12.36		0		14526		0.059		94.84		6.778642932

		3		11		2005		10		58		1		0		110001		0.014		-0.019		-0.05		48		52		41		15		1452.6		181.4		-0.7		-0.1		4.526		12.36		0		14526		0.024		143.62		5.5290143787

		3		11		2005		10		58		4		0		110001		-0.056		0.024		-0.03		47		49		46		15		1452.6		181.5		-0.5		-0.2		4.611		12.36		0		14526		0.061		293.2		6.7911707385

		3		11		2005		10		58		7		0		110001		0.027		-0.044		0.133		47		49		48		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.921		12.36		0		14526		0.052		148.47		14.2667445481

		3		11		2005		10		58		10		0		110001		0.015		-0.01		0.021		46		52		46		15		1452.6		182.2		-0.8		-0.8		4.604		12.36		0		14526		0.018		123.69		2.7676705006

		3		11		2005		10		58		13		0		110001		-0.008		-0.024		-0.016		48		48		45		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.3		5.292		12.36		0		14526		0.025		198.43		2.9933259094

		3		11		2005		10		58		16		0		110001		-0.021		-0.025		-0.081		48		45		41		15		1452.6		181.3		-0.9		-0.1		5.215		12.36		0		14526		0.033		220.03		8.7332697199

		3		11		2005		10		58		19		0		110001		0.005		0.041		-0.058		47		47		46		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.041		6.95		7.1203932476

		3		11		2005		10		58		22		0		110001		-0.042		0.005		-0.023		47		47		41		15		1452.6		181.9		-0.5		-0.6		5.401		12.36		0		14526		0.042		276.79		4.8145612469

		3		11		2005		10		58		25		0		110001		0.037		-0.011		0.031		45		48		40		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.6		5.014		12.36		0		14526		0.039		106.56		4.9507575178

		3		11		2005		10		58		28		0		110001		-0.025		0.011		-0.099		47		46		45		15		1452.6		182.3		-0.9		-1		5.362		12.36		0		14526		0.027		293.75		10.2698588111

		3		11		2005		10		58		31		0		110001		-0.036		-0.034		0.098		51		44		42		15		1452.6		181.8		-0.6		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.05		226.64		10.979981785

		3		11		2005		10		58		34		0		110001		-0.015		0.045		-0.041		49		44		47		15		1452.6		182.1		-0.8		-0.7		5.192		12.36		0		14526		0.047		341.57		6.2697687358

		3		11		2005		10		58		37		0		110001		-0.036		-0.019		-0.087		47		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.041		242.18		9.6052069212

		3		11		2005		10		58		40		0		110001		-0.063		-0.042		0.004		44		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.617		12.36		0		14526		0.076		236.31		7.5822160349

		3		11		2005		10		58		43		0		110001		0.003		-0.018		0.029		48		47		45		15		1452.6		181.9		-0.8		-0.6		5.385		12.36		0		14526		0.018		170.54		3.4263683398

		3		11		2005		10		58		46		0		110001		0.061		0.015		0.081		48		46		44		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		5.323		12.36		0		14526		0.063		76.18		10.2503658471

		3		11		2005		10		58		49		0		110001		0.014		0.032		-0.1		45		51		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.035		23.63		10.5924501415

		3		11		2005		10		58		52		0		110001		0.032		0.094		-0.023		48		42		43		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.4		4.743		12.36		0		14526		0.099		18.8		10.1926444066

		3		11		2005		10		58		55		0		110001		-0.017		-0.02		-0.073		48		46		45		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.026		220.36		7.7575769413

		3		11		2005		10		58		58		0		110001		0.002		-0.041		0.061		46		50		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.041		177.21		7.3525505779

		3		11		2005		10		59		1		0		110001		-0.111		0.131		-0.12		46		49		46		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		4.766		12.36		0		14526		0.172		319.72		20.9480309337

		3		11		2005		10		59		4		0		110001		0.049		-0.007		-0.042		46		52		42		15		1452.6		181.9		-0.7		-0.6		5.2		12.36		0		14526		0.049		98.13		6.4915329468

		3		11		2005		10		59		7		0		110001		0.071		0.015		0.017		44		46		41		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.5		5.068		12.36		0		14526		0.073		78.07		7.4531872377

		3		11		2005		10		59		10		0		110001		-0.01		-0.005		0.002		46		54		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.571		12.36		0		14526		0.011		243.43		1.1357816692

		3		11		2005		10		59		13		0		110001		0.005		0.031		-0.015		45		48		49		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		5.169		12.36		0		14526		0.031		9.16		3.4799425283

		3		11		2005		10		59		16		0		110001		-0.076		-0.055		0.066		44		48		47		15		1452.6		181.7		-1		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.094		234.11		11.4703966802

		3		11		2005		10		59		19		0		110001		0.004		-0.003		-0.002		47		52		46		15		1452.6		181.9		-0.8		-0.6		5.347		12.36		0		14526		0.005		126.87		0.5385164807

		3		11		2005		10		59		22		0		110001		-0.036		0.06		-0.048		47		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.07		329.04		8.4852813742

		3		11		2005		10		59		25		0		110001		-0.065		-0.059		0.014		48		44		51		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		5.362		12.36		0		14526		0.088		227.77		8.889319434

		3		11		2005		10		59		28		0		110001		0.076		-0.008		0.178		50		46		42		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		5.114		12.36		0		14526		0.076		96.01		19.3711125132

		3		11		2005		10		59		31		0		110001		-0.055		-0.023		0.046		48		45		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.06		247.31		7.5299402388

		3		11		2005		10		59		34		0		110001		0.075		0.067		0.003		48		47		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.101		48.22		10.0613120417

		3		11		2005		10		59		37		0		110001		0.047		0.033		0.003		44		51		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.057		54.93		5.7506521369

		3		11		2005		10		59		40		0		110001		-0.004		-0.006		0.107		45		52		45		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.6		4.635		12.36		0		14526		0.007		213.69		10.724271537

		3		11		2005		10		59		43		0		110001		-0.023		-0.088		0.107		45		45		46		15		1452.6		182		-0.8		-0.6		4.472		12.36		0		14526		0.091		194.65		14.0435038363

		3		11		2005		10		59		46		0		110001		0.036		0.033		0.012		47		48		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.049		47.49		5.0289163843

		3		11		2005		10		59		49		0		110001		-0.008		-0.016		0.084		49		51		48		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.018		206.57		8.5883642214

		3		11		2005		10		59		52		0		110001		-0.052		-0.039		0.052		47		54		46		15		1452.6		182		-1.2		-0.7		5.091		12.36		0		14526		0.065		233.13		8.3240615087

		3		11		2005		10		59		55		0		110001		0.002		-0.064		0.091		44		45		41		15		1452.6		181.6		-0.5		-0.3		5.563		12.36		0		14526		0.064		178.21		11.1269942033

		3		11		2005		10		59		58		0		110001		0.001		0.007		-0.021		45		48		48		15		1452.6		181.9		-0.5		-0.6		5.447		12.36		0		14526		0.007		8.13		2.2158519806

		3		11		2005		11		0		1		0		110001		-0.033		-0.004		0.065		48		50		38		15		1452.6		181.4		-0.4		-0.2		5.207		12.36		0		14526		0.033		263.09		7.3006848994

		3		11		2005		11		0		4		0		110001		-0.08		-0.034		0.141		48		42		40		15		1452.6		182.4		-2.3		-1.1		5.347		12.36		0		14526		0.087		246.97		16.5641178455

		3		11		2005		11		0		7		0		110001		-0.015		-0.055		-0.027		49		54		45		15		1452.6		181.6		-0.3		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.057		195.26		6.3079315152

		3		11		2005		11		0		10		0		110001		-0.132		-0.096		0.206		43		44		42		15		1452.6		181.5		0		-0.3		4.72		12.36		0		14526		0.163		233.97		26.2823134446

		3		11		2005		11		0		13		0		110001		0.013		0.046		-0.051		44		47		41		15		1452.6		181.5		-0.6		-0.3		4.82		12.36		0		14526		0.048		15.78		6.9899928469

		3		11		2005		11		0		16		0		110001		-0.056		-0.046		-0.036		49		57		43		15		1452.6		181.4		-1.2		-0.2		4.488		12.36		0		14526		0.072		230.6		8.0919713297

		3		11		2005		11		0		19		0		110001		-0.05		-0.102		0.181		46		56		48		15		1452.6		181.4		-1.2		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.114		206.11		21.3693706037

		3		11		2005		11		0		22		0		110001		-0.015		0.044		-0.103		48		59		47		15		1452.6		181.5		-0.7		-0.3		4.983		12.36		0		14526		0.046		341.18		11.3004424692

		3		11		2005		11		0		25		0		110001		-0.009		-0.036		0.236		50		60		47		15		1452.6		181.7		-0.6		-0.5		5.2		12.36		0		14526		0.037		194.04		23.8899560485

		3		11		2005		11		0		28		0		110001		0.061		-0.054		0.222		50		57		43		15		1452.6		182.1		-1.2		-0.7		5.316		12.36		0		14526		0.081		131.52		23.6476214449

		3		11		2005		11		0		31		0		110001		-0.036		-0.012		0.064		48		59		46		15		1452.6		181.7		-1.2		-0.3		5.501		12.36		0		14526		0.038		251.57		7.4404300951

		3		11		2005		11		0		34		0		110001		0.044		0.006		0.147		49		58		41		15		1452.6		181.5		-0.5		-0.2		5.339		12.36		0		14526		0.044		82.23		15.3561062773

		3		11		2005		11		0		37		0		110001		0.071		0.015		-0.026		48		56		41		15		1452.6		182		-0.6		-0.6		5.246		12.36		0		14526		0.073		78.07		7.7084369362

		3		11		2005		11		0		40		0		110001		0.074		0.021		0.015		43		57		48		15		1452.6		182.2		1.4		-0.7		5.285		12.36		0		14526		0.077		74.16		7.8370912972

		3		11		2005		11		0		43		0		110001		0.013		-0.051		0.064		52		50		48		15		1452.6		182.2		1.9		-0.7		5.54		12.36		0		14526		0.053		165.7		8.2861329943

		3		11		2005		11		0		46		0		110001		-0.033		-0.013		-0.041		44		49		49		15		1452.6		181.6		0.4		-0.2		5.323		12.36		0		14526		0.035		248.5		5.4212544674

		3		11		2005		11		0		49		0		110001		-0.023		-0.02		0.09		44		46		45		15		1452.6		182.2		-1.2		-0.8		5.223		12.36		0		14526		0.03		228.99		9.5021050299

		3		11		2005		11		0		52		0		110001		0.003		-0.009		0.054		44		46		46		15		1452.6		181.9		-3		-0.7		5.099		12.36		0		14526		0.009		161.57		5.4827000647

		3		11		2005		11		0		55		0		110001		0.042		-0.062		0.036		47		47		43		15		1452.6		181.7		0.6		-0.4		4.526		12.36		0		14526		0.075		145.89		8.3090312311

		3		11		2005		11		0		58		0		110001		-0.043		-0.029		0.165		48		47		45		15		1452.6		181.6		-2.8		-0.3		4.875		12.36		0		14526		0.052		236		17.2959532839

		3		11		2005		11		1		1		0		110001		0.041		-0.045		0.157		50		48		44		15		1452.6		181.4		-1.3		-0.3		4.805		12.36		0		14526		0.061		137.66		16.8389429597

		3		11		2005		11		1		4		0		110001		0.025		-0.003		0.095		44		52		43		15		1452.6		181.3		-0.1		-0.1		4.642		12.36		0		14526		0.025		96.84		9.828021164

		3		11		2005		11		1		7		0		110001		-0.028		-0.037		0.077		42		49		46		15		1452.6		181.5		-0.3		-0.3		4.441		12.36		0		14526		0.046		217.12		8.9899944383

		3		11		2005		11		1		10		0		110001		-0.014		0		-0.072		46		49		50		15		1452.6		181.7		-1		-0.4		4.457		12.36		0		14526		0.014		270		7.3348483284

		3		11		2005		11		1		13		0		110001		0.022		-0.025		0.012		45		47		55		15		1452.6		181.8		-1.1		-0.5		4.712		12.36		0		14526		0.033		138.65		3.5397740041

		3		11		2005		11		1		16		0		110001		0.068		0.018		0.055		50		42		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.07		75.17		8.9291656945

		3		11		2005		11		1		19		0		110001		0.077		0.106		-0.117		52		40		47		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.3		5.099		12.36		0		14526		0.131		36		17.5653067152

		3		11		2005		11		1		22		0		110001		-0.01		0.007		-0.03		52		52		47		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.012		304.99		3.2388269481

		3		11		2005		11		1		25		0		110001		-0.029		-0.058		0.046		53		43		49		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.065		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		11		1		28		0		110001		-0.025		-0.022		0.055		46		51		44		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.5		5.424		12.36		0		14526		0.033		228.65		6.4296189623

		3		11		2005		11		1		31		0		110001		-0.046		-0.017		-0.01		52		42		46		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.049		249.72		5.0049975025

		3		11		2005		11		1		34		0		110001		0.02		0.055		-0.236		47		41		46		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.059		19.98		24.3148103015

		3		11		2005		11		1		37		0		110001		0.032		0.027		-0.056		49		49		56		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.042		49.84		6.9921384426

		3		11		2005		11		1		40		0		110001		0.068		0.013		-0.027		47		42		52		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.069		79.18		7.4310160813

		3		11		2005		11		1		43		0		110001		0.003		-0.01		-0.01		49		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.867		12.36		0		14526		0.01		163.3		1.4456832295

		3		11		2005		11		1		46		0		110001		-0.057		0.022		-0.024		46		49		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.061		291.1		6.5642973729

		3		11		2005		11		1		49		0		110001		0.046		0.005		-0.017		46		50		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.046		83.8		4.9295030175

		3		11		2005		11		1		52		0		110001		-0.04		0.042		-0.074		47		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.058		316.4		9.4021274188

		3		11		2005		11		1		55		0		110001		-0.034		0.04		-0.01		48		42		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.052		319.64		5.3441556864

		3		11		2005		11		1		58		0		110001		-0.017		-0.073		-0.015		46		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.075		193.11		7.6439518575

		3		11		2005		11		2		1		0		110001		0.002		-0.054		0.103		43		54		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.054		177.88		11.6314229568

		3		11		2005		11		2		4		0		110001		-0.02		0.008		-0.015		45		52		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.022		291.8		2.6248809497

		3		11		2005		11		2		7		0		110001		0.03		-0.027		0.026		45		50		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.04		131.99		4.8010415537

		3		11		2005		11		2		10		0		110001		0.014		0.014		-0.084		48		54		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.02		45		8.6301796042

		3		11		2005		11		2		13		0		110001		-0.018		0.029		-0.046		47		56		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.034		328.17		5.7280013966

		3		11		2005		11		2		16		0		110001		-0.056		-0.012		0.002		46		53		45		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.057		257.91		5.7306195128

		3		11		2005		11		2		19		0		110001		0.015		0.029		0.041		42		54		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.033		27.35		5.2411830726

		3		11		2005		11		2		22		0		110001		0.053		-0.022		0.014		43		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.057		112.54		5.9067757702

		3		11		2005		11		2		25		0		110001		0		-0.032		0.029		48		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.905		12.36		0		14526		0.032		180		4.3185645763

		3		11		2005		11		2		28		0		110001		-0.053		0.015		-0.022		43		48		42		15		1452.6		181.3		-0.1		-0.1		4.58		12.36		0		14526		0.055		285.8		5.9312730505

		3		11		2005		11		2		31		0		110001		-0.034		-0.056		0.035		50		45		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.066		211.26		7.4276510419

		3		11		2005		11		2		34		0		110001		-0.166		0.011		-0.056		47		45		45		15		1452.6		181.8		-1.4		-0.5		5.006		12.36		0		14526		0.166		273.79		17.5536321028

		3		11		2005		11		2		37		0		110001		-0.035		-0.117		0.046		49		47		43		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.983		12.36		0		14526		0.122		196.65		13.0499042142

		3		11		2005		11		2		40		0		110001		0.005		-0.034		-0.068		45		49		46		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.034		171.63		7.6190550595

		3		11		2005		11		2		43		0		110001		-0.064		0.011		-0.068		49		46		45		15		1452.6		181.4		-0.8		-0.1		5.308		12.36		0		14526		0.065		279.75		9.4026591983

		3		11		2005		11		2		46		0		110001		0.034		0.023		0.014		47		44		50		15		1452.6		181.9		-1		-0.6		5.238		12.36		0		14526		0.041		55.92		4.3370496884

		3		11		2005		11		2		49		0		110001		0.006		-0.021		-0.035		51		42		51		15		1452.6		181.7		-1.3		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.022		164.05		4.1255302689

		3		11		2005		11		2		52		0		110001		0.027		-0.012		0.069		51		43		55		15		1452.6		181.5		-1.1		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.03		113.96		7.5059976019

		3		11		2005		11		2		55		0		110001		0.044		-0.043		0.027		50		44		55		15		1452.6		182		-0.6		-0.7		5.053		12.36		0		14526		0.062		134.34		6.7186308129

		3		11		2005		11		2		58		0		110001		0.002		0.026		-0.015		50		49		53		15		1452.6		181.3		0		-0.1		5.424		12.36		0		14526		0.026		4.4		3.0083217913

		3		11		2005		11		3		1		0		110001		0.02		-0.046		0.042		49		46		46		15		1452.6		181.2		-0.5		0		5.517		12.36		0		14526		0.05		156.5		6.5421708935

		3		11		2005		11		3		4		0		110001		-0.01		0.027		-0.048		45		48		49		15		1452.6		182.2		-1.9		-0.8		5.122		12.36		0		14526		0.029		339.68		5.5973207877

		3		11		2005		11		3		7		0		110001		-0.011		-0.006		0.073		47		47		40		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.983		12.36		0		14526		0.013		241.39		7.4067536749

		3		11		2005		11		3		10		0		110001		-0.021		-0.025		0.08		48		47		47		15		1452.6		181.4		-0.3		-0.2		4.573		12.36		0		14526		0.033		220.03		8.6406018309

		3		11		2005		11		3		13		0		110001		0.066		0.069		0.017		43		46		45		15		1452.6		181.7		-0.6		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.095		43.73		9.698453485

		3		11		2005		11		3		16		0		110001		-0.063		-0.053		0.209		43		44		43		15		1452.6		181.7		-1		-0.5		4.72		12.36		0		14526		0.082		229.93		22.4630808217

		3		11		2005		11		3		19		0		110001		0.04		0.042		-0.074		47		41		37		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.058		43.6		9.4021274188

		3		11		2005		11		3		22		0		110001		-0.013		0.024		-0.044		43		48		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.027		331.56		5.1778373864

		3		11		2005		11		3		25		0		110001		-0.047		-0.107		0.18		49		48		37		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.3		5.424		12.36		0		14526		0.117		203.71		21.4611276498

		3		11		2005		11		3		28		0		110001		0.028		-0.052		0.184		45		50		38		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.059		151.7		19.3245957267

		3		11		2005		11		3		31		0		110001		-0.049		-0.054		0.064		44		45		42		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.463		12.36		0		14526		0.073		222.22		9.7020616366

		3		11		2005		11		3		34		0		110001		-0.037		0.007		-0.023		42		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.192		12.36		0		14526		0.038		280.71		4.4124822946

		3		11		2005		11		3		37		0		110001		-0.012		-0.024		0.106		47		48		47		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.704		12.36		0		14526		0.027		206.57		10.9343495463

		3		11		2005		11		3		40		0		110001		0.01		0.061		-0.142		45		48		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.062		9.31		15.487091399

		3		11		2005		11		3		43		0		110001		0.03		0.044		0.048		43		47		50		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		4.642		12.36		0		14526		0.053		34.29		7.1693793316

		3		11		2005		11		3		46		0		110001		0.054		-0.003		-0.066		44		48		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.054		93.18		8.532877592

		3		11		2005		11		3		49		0		110001		-0.088		0.015		-0.138		47		53		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.261		12.36		0		14526		0.089		279.67		16.4356320231

		3		11		2005		11		3		52		0		110001		0.003		-0.085		0.05		45		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.501		12.36		0		14526		0.085		177.98		9.8661035875

		3		11		2005		11		3		55		0		110001		-0.004		0.017		-0.189		48		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.5		5.331		12.36		0		14526		0.017		346.76		18.980516326

		3		11		2005		11		3		58		0		110001		-0.055		0.018		-0.034		46		41		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.2		12.36		0		14526		0.058		288.12		6.7119296778

		3		11		2005		11		4		1		0		110001		-0.012		0.051		-0.097		45		51		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.439		12.36		0		14526		0.052		346.76		11.0245181301

		3		11		2005		11		4		4		0		110001		0		-0.088		0.025		42		44		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.088		180		9.1482238713

		3		11		2005		11		4		7		0		110001		-0.032		0.054		-0.025		40		45		42		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		4.758		12.36		0		14526		0.063		329.35		6.7564783726

		3		11		2005		11		4		10		0		110001		0.03		0.039		0.127		44		47		45		15		1452.6		181.5		-0.7		-0.2		4.55		12.36		0		14526		0.049		37.57		13.6198384719

		3		11		2005		11		4		13		0		110001		-0.05		-0.047		0.061		42		43		50		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.069		226.77		9.1815031449

		3		11		2005		11		4		16		0		110001		-0.052		0.059		-0.181		43		45		45		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.5		4.596		12.36		0		14526		0.079		318.61		19.7347409408

		3		11		2005		11		4		19		0		110001		-0.015		0.061		-0.054		52		47		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.107		12.36		0		14526		0.063		346.18		8.2837189716

		3		11		2005		11		4		22		0		110001		-0.021		0.033		-0.038		46		49		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.424		12.36		0		14526		0.039		327.53		5.4534392818

		3		11		2005		11		4		25		0		110001		0.007		-0.033		0.055		45		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.439		12.36		0		14526		0.034		168.02		6.4521314308

		3		11		2005		11		4		28		0		110001		-0.039		-0.038		0.071		47		50		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.401		12.36		0		14526		0.054		225.74		8.9476253833

		3		11		2005		11		4		31		0		110001		-0.05		-0.068		0.025		48		46		43		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.084		216.33		8.8028404507

		3		11		2005		11		4		34		0		110001		-0.05		-0.017		0.036		42		46		53		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.053		251.22		6.3914004725

		3		11		2005		11		4		37		0		110001		0.074		-0.086		0.156		45		45		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.113		139.29		19.2893753139

		3		11		2005		11		4		40		0		110001		0.044		-0.04		-0.075		45		48		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.059		132.27		9.5713112999

		3		11		2005		11		4		43		0		110001		0.005		-0.006		0.012		47		48		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.317		12.36		0		14526		0.008		140.19		1.4317821063

		3		11		2005		11		4		46		0		110001		0.087		-0.098		0.074		43		43		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.131		138.4		15.0495847119

		3		11		2005		11		4		49		0		110001		-0.046		-0.054		0.172		47		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.071		220.43		18.6053755673

		3		11		2005		11		4		52		0		110001		0.004		0.031		-0.086		44		46		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.031		7.35		9.1504098269

		3		11		2005		11		4		55		0		110001		-0.055		-0.035		-0.004		47		50		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.065		237.53		6.5314623171

		3		11		2005		11		4		58		0		110001		-0.056		-0.01		0.013		47		53		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.057		259.88		5.8352377844

		3		11		2005		11		5		1		0		110001		-0.009		-0.024		0.001		48		53		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.354		12.36		0		14526		0.026		200.56		2.5651510677

		3		11		2005		11		5		4		0		110001		0.049		-0.015		0.005		46		53		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.051		107.02		5.1487862647

		3		11		2005		11		5		7		0		110001		0.074		-0.046		0.208		45		47		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.087		121.87		22.5512749085

		3		11		2005		11		5		10		0		110001		-0.139		0.018		0.028		44		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.14		277.38		14.2930052823

		3		11		2005		11		5		13		0		110001		0.066		0.014		-0.044		52		48		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.067		78.02		8.0548122262

		3		11		2005		11		5		16		0		110001		0.006		-0.085		0.103		49		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.085		175.96		13.3678719324

		3		11		2005		11		5		19		0		110001		0.04		-0.027		0.154		50		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.048		124.02		16.1384633717

		3		11		2005		11		5		22		0		110001		0.008		-0.015		-0.363		55		44		37		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.017		151.93		36.3397853599

		3		11		2005		11		5		25		0		110001		0.014		-0.015		0.052		52		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.021		136.97		5.5901699437

		3		11		2005		11		5		28		0		110001		0.003		0.034		0.038		52		46		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.743		12.36		0		14526		0.034		5.04		5.1078371156

		3		11		2005		11		5		31		0		110001		0.023		-0.053		0.119		48		45		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.058		156.54		13.2283785855

		3		11		2005		11		5		34		0		110001		-0.116		0.033		-0.077		49		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.121		285.88		14.3087385887

		3		11		2005		11		5		37		0		110001		0.045		0.077		-0.081		51		46		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.089		30.3		12.0478213798

		3		11		2005		11		5		40		0		110001		0.02		-0.077		0.001		46		49		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.08		165.44		7.9561297124

		3		11		2005		11		5		43		0		110001		0.05		0.007		-0.046		54		50		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.525		12.36		0		14526		0.05		82.03		6.8300805266

		3		11		2005		11		5		46		0		110001		-0.022		0.057		-0.086		51		48		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.061		338.9		10.5494075663

		3		11		2005		11		5		49		0		110001		0.01		-0.074		0.069		58		45		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.565		12.36		0		14526		0.075		172.3		10.1671038157

		3		11		2005		11		5		52		0		110001		0.042		-0.01		0.002		52		55		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.043		103.39		4.322036557

		3		11		2005		11		5		55		0		110001		-0.016		-0.016		0.044		58		48		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.023		225		4.9477267507

		3		11		2005		11		5		58		0		110001		-0.006		-0.07		0.027		49		52		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.076		12.36		0		14526		0.07		184.9		7.5266194271

		3		11		2005		11		6		1		0		110001		-0.03		0.02		0.043		53		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.385		12.36		0		14526		0.036		303.69		5.6115951386

		3		11		2005		11		6		4		0		110001		0.088		0.033		-0.026		49		49		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.555		12.36		0		14526		0.094		69.44		9.7514101544

		3		11		2005		11		6		7		0		110001		0.113		0.085		-0.016		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.122		12.36		0		14526		0.141		53.05		14.2302494708

		3		11		2005		11		6		10		0		110001		0.058		-0.063		0.007		44		54		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.261		12.36		0		14526		0.086		137.37		8.5918566096

		3		11		2005		11		6		13		0		110001		0.002		0.004		-0.117		46		57		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.3		12.36		0		14526		0.004		26.57		11.708543889

		3		11		2005		11		6		16		0		110001		0.145		0.001		-0.045		47		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.145		89.6		15.1825557796

		3		11		2005		11		6		19		0		110001		-0.057		-0.009		-0.009		47		50		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.058		261.03		5.8403767002

		3		11		2005		11		6		22		0		110001		0.009		0.07		-0.075		43		48		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.36		0		14526		0.071		7.33		10.2985435864

		3		11		2005		11		6		25		0		110001		0.062		-0.03		0.105		42		50		45		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		4.844		12.36		0		14526		0.069		115.82		12.5574678976

		3		11		2005		11		6		28		0		110001		0.007		-0.021		0.01		48		56		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.022		161.57		2.4289915603

		3		11		2005		11		6		31		0		110001		0.015		-0.004		0.006		47		48		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.828		12.36		0		14526		0.016		104.93		1.6643316977

		3		11		2005		11		6		34		0		110001		0.035		0.011		-0.075		46		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.82		12.36		0		14526		0.037		72.55		8.3492514635

		3		11		2005		11		6		37		0		110001		0.13		-0.106		0.123		46		51		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.168		129.19		20.8002403832

		3		11		2005		11		6		40		0		110001		-0.079		0.022		0.087		49		51		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.082		285.56		11.9557517539

		3		11		2005		11		6		43		0		110001		0.053		-0.079		0.108		44		51		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.095		146.14		14.3923590839

		3		11		2005		11		6		46		0		110001		-0.077		-0.008		0		44		59		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.215		12.36		0		14526		0.077		264.07		7.7414468932

		3		11		2005		11		6		49		0		110001		-0.065		0.082		-0.08		40		48		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.501		12.36		0		14526		0.105		321.6		13.171560272

		3		11		2005		11		6		52		0		110001		0.026		-0.004		0.08		45		52		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.026		98.75		8.4214013086

		3		11		2005		11		6		55		0		110001		-0.024		-0.09		0.062		51		58		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.37		12.36		0		14526		0.093		194.93		11.1892805846

		3		11		2005		11		6		58		0		110001		-0.095		-0.087		0.189		48		47		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.138		12.36		0		14526		0.129		227.52		22.872472538

		3		11		2005		11		7		1		0		110001		-0.029		-0.003		0.024		48		52		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.029		264.09		3.7762415177

		3		11		2005		11		7		4		0		110001		-0.025		-0.08		-0.013		47		51		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.89		12.36		0		14526		0.084		197.35		8.4817451035

		3		11		2005		11		7		7		0		110001		-0.055		0.015		0.005		50		46		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.316		12.36		0		14526		0.057		285.26		5.7227615711

		3		11		2005		11		7		10		0		110001		-0.086		-0.053		-0.04		54		44		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.101		238.36		10.865081684

		3		11		2005		11		7		13		0		110001		0.033		0.035		-0.023		65		50		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.679		12.36		0		14526		0.048		43.32		5.3319789947

		3		11		2005		11		7		16		0		110001		-0.114		-0.015		0.011		66		48		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.115		262.5		11.5507575509

		3		11		2005		11		7		19		0		110001		0.047		0.088		-0.116		64		49		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.1		28.11		15.3

		3		11		2005		11		7		22		0		110001		0		0.041		-0.137		56		55		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.041		0		14.3003496461

		3		11		2005		11		7		25		0		110001		-0.007		-0.016		-0.005		50		45		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.673		12.36		0		14526		0.017		203.63		1.8165902125

		3		11		2005		11		7		28		0		110001		-0.012		0.007		0.012		44		49		52		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.844		12.36		0		14526		0.014		300.26		1.8357559751

		3		11		2005		11		7		31		0		110001		0.061		-0.017		0.072		49		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.063		105.57		9.5885348203

		3		11		2005		11		7		34		0		110001		0.035		0.02		-0.045		42		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.04		60.26		6.0415229868

		3		11		2005		11		7		37		0		110001		0.047		-0.002		-0.037		41		47		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.047		92.44		5.984981203

		3		11		2005		11		7		40		0		110001		-0.016		0.022		-0.119		49		45		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		5.54		12.36		0		14526		0.027		323.97		12.2069652248

		3		11		2005		11		7		43		0		110001		0.096		0.078		-0.011		52		43		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.124		50.91		12.4181319046

		3		11		2005		11		7		46		0		110001		0.006		-0.05		0.072		44		55		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.05		173.16		8.7863530546

		3		11		2005		11		7		49		0		110001		-0.044		-0.027		0.058		45		56		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.741		12.36		0		14526		0.052		238.47		7.7646635471

		3		11		2005		11		7		52		0		110001		-0.044		-0.011		-0.046		51		62		58		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.23		12.36		0		14526		0.045		255.96		6.4598761598

		3		11		2005		11		7		55		0		110001		-0.006		0.051		-0.071		49		58		65		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.051		353.29		8.7624197571

		3		11		2005		11		7		58		0		110001		0.102		0.027		-0.017		53		46		61		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.238		12.36		0		14526		0.106		75.17		10.6873757303

		3		11		2005		11		8		1		0		110001		-0.037		-0.043		0.013		49		50		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.254		12.36		0		14526		0.057		220.71		5.8197938108

		3		11		2005		11		8		4		0		110001		0.005		0.03		-0.001		46		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.2		12.36		0		14526		0.03		9.46		3.0430248109

		3		11		2005		11		8		7		0		110001		0.072		0.065		-0.062		46		47		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.323		12.36		0		14526		0.097		47.92		11.5121674762

		3		11		2005		11		8		10		0		110001		-0.045		0.006		-0.085		50		44		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.045		277.59		9.6363893653

		3		11		2005		11		8		13		0		110001		0.016		0.023		-0.076		51		46		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.028		34.82		8.1

		3		11		2005		11		8		16		0		110001		0.022		0.094		-0.108		46		48		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.875		12.36		0		14526		0.097		13.17		14.4858551698

		3		11		2005		11		8		19		0		110001		-0.003		-0.023		-0.019		43		42		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.735		12.36		0		14526		0.023		187.43		2.9983328701

		3		11		2005		11		8		22		0		110001		-0.031		0.077		-0.164		45		44		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.083		338.07		18.3809684184

		3		11		2005		11		8		25		0		110001		-0.031		-0.008		0.062		52		52		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.032		255.53		6.9778220098

		3		11		2005		11		8		28		0		110001		-0.021		0.007		-0.018		40		48		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.022		288.43		2.8530685235

		3		11		2005		11		8		31		0		110001		-0.051		-0.07		0.157		46		45		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.087		216.08		17.930421077

		3		11		2005		11		8		34		0		110001		-0.005		0.039		-0.085		41		45		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.039		352.69		9.3653617122

		3		11		2005		11		8		37		0		110001		-0.063		-0.001		0.08		45		46		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.063		269.09		10.1833196945

		3		11		2005		11		8		40		0		110001		-0.085		0.067		-0.005		42		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.269		12.36		0		14526		0.108		308.25		10.8346665846

		3		11		2005		11		8		43		0		110001		0.008		-0.049		0.074		47		41		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.47		12.36		0		14526		0.05		170.73		8.9112288715

		3		11		2005		11		8		46		0		110001		0.122		-0.021		0.052		46		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.124		99.77		13.4272111773

		3		11		2005		11		8		49		0		110001		-0.053		-0.048		0.088		52		48		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.072		227.83		11.338871196

		3		11		2005		11		8		52		0		110001		-0.002		0.07		0.031		49		41		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.07		358.36		7.6583287994

		3		11		2005		11		8		55		0		110001		0.007		0.09		-0.054		46		43		48		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.378		12.36		0		14526		0.09		4.45		10.5190303736

		3		11		2005		11		8		58		0		110001		0.021		0.009		-0.033		44		48		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.571		12.36		0		14526		0.023		66.8		4.0137264481

		3		11		2005		11		9		1		0		110001		0.054		-0.025		0.095		47		48		46		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.06		114.84		11.2098171261

		3		11		2005		11		9		4		0		110001		-0.026		-0.011		0.019		46		44		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.517		12.36		0		14526		0.028		247.07		3.4029399054

		3		11		2005		11		9		7		0		110001		0.017		-0.131		0.248		48		45		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.132		172.61		28.0987544208

		3		11		2005		11		9		10		0		110001		-0.023		-0.015		-0.009		47		41		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.579		12.36		0		14526		0.027		236.89		2.8896366554

		3		11		2005		11		9		13		0		110001		-0.099		-0.011		-0.018		47		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.1		263.66		10.1222527137

		3		11		2005		11		9		16		0		110001		-0.154		0.1		0.004		45		51		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.184		303		18.366273438

		3		11		2005		11		9		19		0		110001		-0.069		-0.021		-0.008		46		46		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.432		12.36		0		14526		0.072		253.07		7.2567210226

		3		11		2005		11		9		22		0		110001		0.003		-0.03		-0.129		48		42		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.401		12.36		0		14526		0.03		174.29		13.2476412995

		3		11		2005		11		9		25		0		110001		0.053		-0.013		-0.116		43		45		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.055		103.78		12.8195163715

		3		11		2005		11		9		28		0		110001		-0.037		-0.049		0.005		44		44		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.061		217.06		6.1603571325

		3		11		2005		11		9		31		0		110001		0.07		0.005		-0.008		44		41		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.07		85.91		7.0632853546

		3		11		2005		11		9		34		0		110001		0.036		-0.029		-0.051		49		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.046		128.85		6.8833131557

		3		11		2005		11		9		37		0		110001		0.068		0.07		-0.062		48		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.098		44.17		11.5620067462

		3		11		2005		11		9		40		0		110001		0.027		0.024		0.002		45		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.036		48.37		3.618010503

		3		11		2005		11		9		43		0		110001		-0.011		0		-0.153		44		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.011		270		15.339491517

		3		11		2005		11		9		46		0		110001		-0.038		-0.007		0.061		44		50		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		4.805		12.36		0		14526		0.039		259.56		7.2208032794

		3		11		2005		11		9		49		0		110001		0.167		0.1		-0.116		41		42		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.534		12.36		0		14526		0.195		59.09		22.6594351209

		3		11		2005		11		9		52		0		110001		0.034		-0.045		0.118		42		43		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.511		12.36		0		14526		0.056		142.93		13.0786084887

		3		11		2005		11		9		55		0		110001		0.091		0.003		-0.022		39		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.091		88.11		9.3669632219

		3		11		2005		11		9		58		0		110001		-0.08		-0.061		-0.02		46		49		59		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.101		232.67		10.2571925984

		3		11		2005		11		10		1		0		110001		0.001		0.005		0.04		50		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.317		12.36		0		14526		0.005		11.31		4.0323690307

		3		11		2005		11		10		4		0		110001		0.004		-0.016		0.001		46		51		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.016		165.96		1.6522711642

		3		11		2005		11		10		7		0		110001		0.01		0.068		-0.069		46		50		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.069		8.37		9.7390964673

		3		11		2005		11		10		10		0		110001		0.031		0.023		-0.087		52		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.039		53.43		9.5178779147

		3		11		2005		11		10		13		0		110001		-0.008		-0.027		-0.067		49		47		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.028		196.5		7.2677369242

		3		11		2005		11		10		16		0		110001		-0.03		-0.029		-0.054		52		43		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.042		225.97		6.8242215673

		3		11		2005		11		10		19		0		110001		-0.034		-0.017		-0.021		56		47		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.238		12.36		0		14526		0.038		243.43		4.3428101501

		3		11		2005		11		10		22		0		110001		-0.059		-0.022		0.065		47		49		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.063		249.55		9.0498618774

		3		11		2005		11		10		25		0		110001		0.007		0.019		-0.049		53		47		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.02		20.22		5.3018864567

		3		11		2005		11		10		28		0		110001		0.065		-0.012		0.058		56		45		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.066		100.46		8.793747779

		3		11		2005		11		10		31		0		110001		0.027		-0.014		0.06		48		49		57		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.439		12.36		0		14526		0.03		117.41		6.7268120235

		3		11		2005		11		10		34		0		110001		-0.054		-0.057		0.021		46		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.079		223.45		8.1277303105

		3		11		2005		11		10		37		0		110001		-0.035		0.094		-0.049		46		49		54		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.1		339.58		11.1633328357

		3		11		2005		11		10		40		0		110001		0.041		0.036		-0.113		49		47		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.401		12.36		0		14526		0.055		48.72		12.5483066587

		3		11		2005		11		10		43		0		110001		0		-0.028		0.094		46		42		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.028		180		9.8081598682

		3		11		2005		11		10		46		0		110001		-0.015		-0.002		-0.106		46		46		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.354		12.36		0		14526		0.015		262.41		10.7074740252

		3		11		2005		11		10		49		0		110001		-0.032		-0.086		0.038		44		45		61		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.092		200.41		9.9317672143

		3		11		2005		11		10		52		0		110001		0.017		-0.029		0.027		44		44		66		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.034		149.62		4.3116122275

		3		11		2005		11		10		55		0		110001		-0.015		-0.054		-0.027		47		49		60		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.056		195.52		6.220932406

		3		11		2005		11		10		58		0		110001		0.007		0.038		0.031		43		44		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.039		10.44		4.9537864306

		3		11		2005		11		11		1		0		110001		-0.056		-0.063		0.035		52		47		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.588		12.36		0		14526		0.084		221.63		9.1268833673

		3		11		2005		11		11		4		0		110001		0.082		-0.036		0.003		45		48		55		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.09		113.7		8.9604687377

		3		11		2005		11		11		7		0		110001		-0.012		0.022		-0.054		50		52		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.025		331.39		5.9531504265

		3		11		2005		11		11		10		0		110001		0.084		0.015		0.172		49		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.085		79.88		19.2002604149

		3		11		2005		11		11		13		0		110001		-0.054		0.009		-0.243		43		51		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.36		0		14526		0.055		279.46		24.9090345056

		3		11		2005		11		11		16		0		110001		-0.005		-0.036		0.075		45		53		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.036		187.91		8.3342666144

		3		11		2005		11		11		19		0		110001		0.004		-0.078		0.26		43		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.029		12.37		0		14526		0.078		177.06		27.147743921

		3		11		2005		11		11		22		0		110001		-0.051		-0.012		0.095		46		51		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.052		256.76		10.8489630841

		3		11		2005		11		11		25		0		110001		-0.017		-0.002		0.224		46		52		38		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.017		263.29		22.4653065859

		3		11		2005		11		11		28		0		110001		-0.085		-0.045		-0.041		47		50		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.23		12.37		0		14526		0.096		242.1		10.4551422755

		3		11		2005		11		11		31		0		110001		-0.003		-0.014		-0.014		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.54		12.37		0		14526		0.014		192.09		2.0024984395

		3		11		2005		11		11		34		0		110001		-0.007		0.06		-0.147		49		45		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.06		353.35		15.8927656498

		3		11		2005		11		11		37		0		110001		0.038		0.002		0.096		42		47		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.54		12.36		0		14526		0.038		86.99		10.3266645147

		3		11		2005		11		11		40		0		110001		-0.006		-0.035		0.147		47		47		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.036		189.73		15.1228304229

		3		11		2005		11		11		43		0		110001		0.044		0.048		-0.046		41		49		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.065		42.51		7.9724525712

		3		11		2005		11		11		46		0		110001		-0.008		-0.006		0.055		46		51		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.01		233.13		5.5901699437

		3		11		2005		11		11		49		0		110001		-0.069		-0.035		-0.021		42		48		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.077		243.1		8.0168572396

		3		11		2005		11		11		52		0		110001		0.058		-0.049		0.015		41		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.076		130.19		7.7395090284

		3		11		2005		11		11		55		0		110001		-0.044		-0.015		0.102		48		46		47		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.046		251.18		11.2093710796

		3		11		2005		11		11		58		0		110001		-0.004		0.019		-0.12		50		42		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.114		12.36		0		14526		0.019		348.11		12.1560684434

		3		11		2005		11		12		1		0		110001		0.012		0.025		-0.065		52		50		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.36		0		14526		0.028		25.64		7.0668238976

		3		11		2005		11		12		4		0		110001		0.031		-0.059		0.103		45		54		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.495		12.36		0		14526		0.067		152.28		12.2682517092

		3		11		2005		11		12		7		0		110001		0.004		0.006		-0.126		42		49		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.681		12.36		0		14526		0.007		33.69		12.6206180514

		3		11		2005		11		12		10		0		110001		0.016		-0.029		-0.05		47		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.642		12.36		0		14526		0.033		151.11		5.9974994789

		3		11		2005		11		12		13		0		110001		0.006		0.01		-0.096		50		42		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.012		30.96		9.670573923

		3		11		2005		11		12		16		0		110001		-0.012		-0.046		-0.075		44		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.372		12.36		0		14526		0.048		194.62		8.8797522488

		3		11		2005		11		12		19		0		110001		-0.047		0.022		0.056		45		46		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.052		295.08		7.6347887987

		3		11		2005		11		12		22		0		110001		0.038		-0.015		-0.028		50		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.041		111.54		4.9527769988

		3		11		2005		11		12		25		0		110001		-0.003		-0.03		-0.178		49		44		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.673		12.37		0		14526		0.03		185.71		18.0535315105

		3		11		2005		11		12		28		0		110001		0.018		0.049		-0.025		44		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.596		12.36		0		14526		0.052		20.17		5.7879184514

		3		11		2005		11		12		31		0		110001		0.019		-0.029		0.043		46		41		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.035		146.77		5.5235857919

		3		11		2005		11		12		34		0		110001		-0.078		0.081		-0.272		40		49		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.112		316.08		29.4328048273

		3		11		2005		11		12		37		0		110001		0.09		0.025		-0.168		41		44		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.093		74.48		19.2221226715

		3		11		2005		11		12		40		0		110001		0.045		0.056		0.002		48		38		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.169		12.37		0		14526		0.072		38.78		7.1867934435

		3		11		2005		11		12		43		0		110001		0.041		-0.029		0.049		55		48		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.05		125.27		7.0164093381

		3		11		2005		11		12		46		0		110001		0		-0.013		-0.053		66		61		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.013		180		5.4571054599

		3		11		2005		11		12		49		0		110001		-0.022		-0.009		0.139		63		60		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.122		12.37		0		14526		0.024		247.75		14.1017729382

		3		11		2005		11		12		52		0		110001		0.039		-0.038		-0.063		54		52		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.269		12.37		0		14526		0.054		134.26		8.3270643086

		3		11		2005		11		12		55		0		110001		-0.111		0.04		0.015		50		42		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.726		12.37		0		14526		0.118		289.82		11.8936958091

		3		11		2005		11		12		58		0		110001		0.03		-0.07		0.104		49		45		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.076		156.8		12.8903064355

		3		11		2005		11		13		1		0		110001		-0.066		0.019		-0.082		49		43		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.069		286.06		10.696261029

		3		11		2005		11		13		4		0		110001		-0.048		-0.008		-0.002		44		41		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.998		12.36		0		14526		0.049		260.54		4.8703182648

		3		11		2005		11		13		7		0		110001		-0.06		-0.038		-0.003		43		43		55		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.3		12.36		0		14526		0.071		237.65		7.108445681

		3		11		2005		11		13		10		0		110001		0.096		-0.104		0.199		43		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.142		137.29		24.4198689595

		3		11		2005		11		13		13		0		110001		0.04		-0.064		-0.027		45		43		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.075		147.99		8.0156097709

		3		11		2005		11		13		16		0		110001		-0.028		0.057		-0.088		48		41		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.064		333.84		10.8521887193

		3		11		2005		11		13		19		0		110001		0.009		-0.028		0.017		48		47		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.122		12.37		0		14526		0.029		162.18		3.3970575503

		3		11		2005		11		13		22		0		110001		-0.019		0.026		-0.088		48		46		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.37		0		14526		0.032		323.84		9.3706990134

		3		11		2005		11		13		25		0		110001		0.063		0.002		-0.005		45		47		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.063		88.18		6.3229739838

		3		11		2005		11		13		28		0		110001		-0.053		0.011		-0.011		52		45		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.054		281.73		5.5235857919

		3		11		2005		11		13		31		0		110001		0.068		-0.011		-0.038		49		46		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.069		99.19		7.8670197661

		3		11		2005		11		13		34		0		110001		0.048		0.05		-0.1		51		44		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.069		43.83		12.1671689394

		3		11		2005		11		13		37		0		110001		-0.061		-0.121		0.119		45		42		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.136		206.75		18.0341343014

		3		11		2005		11		13		40		0		110001		0		-0.044		0.141		48		44		45		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.044		180		14.7705788648

		3		11		2005		11		13		43		0		110001		0.038		0.009		0.078		45		43		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.464		12.36		0		14526		0.039		76.68		8.7229582138

		3		11		2005		11		13		46		0		110001		0.083		-0.051		0.047		49		48		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.097		121.57		10.8161915664

		3		11		2005		11		13		49		0		110001		0.024		-0.064		0.073		48		44		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.068		159.44		10.0004999875

		3		11		2005		11		13		52		0		110001		0.086		0.034		-0.03		46		44		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.449		12.37		0		14526		0.092		68.43		9.7221396822

		3		11		2005		11		13		55		0		110001		-0.026		0.018		-0.025		48		45		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.032		304.7		4.0311288741

		3		11		2005		11		13		58		0		110001		0.021		-0.055		0.02		47		43		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.059		159.1		6.2177166227

		3		11		2005		11		14		1		0		110001		0.007		-0.009		0.072		42		45		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.011		142.13		7.2897187874

		3		11		2005		11		14		4		0		110001		-0.056		0.007		-0.015		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.056		277.13		5.8395205283

		3		11		2005		11		14		7		0		110001		-0.03		0.007		-0.008		44		48		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.031		283.13		3.1827660926

		3		11		2005		11		14		10		0		110001		-0.02		0.022		-0.056		48		49		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.03		317.73		6.3403469937

		3		11		2005		11		14		13		0		110001		-0.05		-0.056		0.143		45		46		47		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.184		12.37		0		14526		0.075		221.76		16.1508513707

		3		11		2005		11		14		16		0		110001		0.042		0		-0.012		53		46		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.042		90		4.3680659336

		3		11		2005		11		14		19		0		110001		0.077		-0.015		-0.007		44		45		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.385		12.37		0		14526		0.078		101.02		7.8759126455

		3		11		2005		11		14		22		0		110001		0.05		-0.006		-0.036		42		46		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.37		12.37		0		14526		0.05		96.84		6.1903150162

		3		11		2005		11		14		25		0		110001		0.01		-0.026		0.029		48		52		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.028		158.96		4.0211938526

		3		11		2005		11		14		28		0		110001		0.034		-0.04		-0.013		46		53		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.006		12.37		0		14526		0.052		139.64		5.4083269132

		3		11		2005		11		14		31		0		110001		-0.034		-0.03		-0.059		44		46		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.045		228.58		7.4411020689

		3		11		2005		11		14		34		0		110001		0.004		0.015		0.008		43		49		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.099		12.37		0		14526		0.016		14.93		1.7464249197

		3		11		2005		11		14		37		0		110001		-0.019		-0.015		0.062		46		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.424		12.37		0		14526		0.024		231.71		6.6558245169

		3		11		2005		11		14		40		0		110001		-0.012		0.03		-0.061		48		49		43		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.4		5.099		12.37		0		14526		0.032		338.2		6.9028979422

		3		11		2005		11		14		43		0		110001		0.026		-0.05		0.06		47		47		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.246		12.37		0		14526		0.056		152.53		8.2316462509

		3		11		2005		11		14		46		0		110001		-0.046		-0.066		-0.068		45		47		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.37		0		14526		0.08		214.88		10.5337552658

		3		11		2005		11		14		49		0		110001		-0.039		0.005		-0.058		46		43		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.813		12.37		0		14526		0.039		277.31		7.0071392165

		3		11		2005		11		14		52		0		110001		-0.062		-0.041		0.036		46		47		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.074		236.52		8.258934556

		3		11		2005		11		14		55		0		110001		0.062		0.042		0.028		44		44		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.075		55.89		7.9949984365

		3		11		2005		11		14		58		0		110001		0.076		-0.078		0.12		43		41		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.109		135.74		16.2049375192

		3		11		2005		11		15		1		0		110001		-0.021		-0.049		-0.001		48		46		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.053		203.2		5.3319789947

		3		11		2005		11		15		4		0		110001		0.134		0.043		-0.096		43		45		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.141		72.21		17.0355510624

		3		11		2005		11		15		7		0		110001		0.05		0.075		-0.068		45		44		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.09		33.69		11.2911469745

		3		11		2005		11		15		10		0		110001		-0.067		-0.022		0.059		49		47		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.071		251.82		9.1945636112

		3		11		2005		11		15		13		0		110001		0.066		-0.063		0.008		48		43		49		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.61		12.37		0		14526		0.091		133.67		9.159148432

		3		11		2005		11		15		16		0		110001		0.046		0.051		-0.058		46		43		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.424		12.37		0		14526		0.069		42.05		8.9894382472

		3		11		2005		11		15		19		0		110001		0.006		0.005		0.148		47		44		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.008		50.19		14.8205937803

		3		11		2005		11		15		22		0		110001		-0.052		-0.009		-0.069		46		43		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.053		260.18		8.6867715522

		3		11		2005		11		15		25		0		110001		0.016		-0.041		0.065		47		47		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.517		12.37		0		14526		0.044		158.68		7.8498407627

		3		11		2005		11		15		28		0		110001		-0.033		0.085		-0.057		45		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.354		12.37		0		14526		0.091		338.78		10.7531390766

		3		11		2005		11		15		31		0		110001		-0.01		-0.032		0.042		43		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.034		197.35		5.374011537

		3		11		2005		11		15		34		0		110001		0.068		0.024		-0.04		42		47		48		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.072		70.56		8.2462112512

		3		11		2005		11		15		37		0		110001		-0.076		0.039		-0.06		45		46		45		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.085		297.16		10.4388696706

		3		11		2005		11		15		40		0		110001		0.068		-0.017		-0.07		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.302		12.36		0		14526		0.07		104.04		9.9060587521

		3		11		2005		11		15		43		0		110001		-0.037		0.046		-0.048		43		45		44		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.059		321.19		7.6085478247

		3		11		2005		11		15		46		0		110001		0.014		0.016		0.018		46		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.37		0		14526		0.021		41.19		2.7856776554

		3		11		2005		11		15		49		0		110001		-0.019		-0.008		0.079		49		49		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.526		12.37		0		14526		0.021		247.17		8.1645575508

		3		11		2005		11		15		52		0		110001		-0.071		-0.094		0.131		49		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.48		12.37		0		14526		0.118		217.06		17.6176048315

		3		11		2005		11		15		55		0		110001		-0.044		0.033		-0.043		43		42		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.37		0		14526		0.055		306.87		6.9814038703

		3		11		2005		11		15		58		0		110001		0.014		-0.002		0.007		53		47		41		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		4.859		12.37		0		14526		0.014		98.13		1.5779733838

		3		11		2005		11		16		1		0		110001		0.018		-0.023		-0.02		47		45		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.998		12.37		0		14526		0.029		141.95		3.5397740041

		3		11		2005		11		16		4		0		110001		0.06		0.083		-0.14		47		44		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.102		35.86		17.3461811359

		3		11		2005		11		16		7		0		110001		-0.118		-0.018		-0.048		45		44		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.3		4.735		12.37		0		14526		0.119		261.33		12.8654576289

		3		11		2005		11		16		10		0		110001		0.089		0.053		-0.032		49		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.192		12.37		0		14526		0.104		59.23		10.8415865998

		3		11		2005		11		16		13		0		110001		0.016		-0.077		-0.006		43		50		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.079		168.26		7.8873316147

		3		11		2005		11		16		16		0		110001		0.023		-0.066		0.007		49		48		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.37		0		14526		0.07		160.79		7.0242437315

		3		11		2005		11		16		19		0		110001		0.053		0		-0.022		49		48		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.401		12.37		0		14526		0.053		90		5.7384666942

		3		11		2005		11		16		22		0		110001		0.056		0.072		-0.09		41		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.091		37.87		12.8140547837

		3		11		2005		11		16		25		0		110001		-0.048		0.06		-0.141		46		45		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.077		321.34		16.0577084293

		3		11		2005		11		16		28		0		110001		-0.029		0.128		-0.128		48		51		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.37		0		14526		0.131		347.23		18.3327575667

		3		11		2005		11		16		31		0		110001		-0.014		-0.015		0.009		49		50		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.021		223.03		2.2405356502

		3		11		2005		11		16		34		0		110001		0.06		0.042		0.031		43		49		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.06		12.37		0		14526		0.073		55.01		7.9529868603

		3		11		2005		11		16		37		0		110001		0.043		-0.008		-0.083		43		50		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.044		100.54		9.3818974627

		3		11		2005		11		16		40		0		110001		0.01		-0.09		-0.008		42		55		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.091		173.66		9.0906545419

		3		11		2005		11		16		43		0		110001		-0.064		-0.107		0.105		46		45		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.125		210.88		16.3003067456

		3		11		2005		11		16		46		0		110001		0.071		0.009		-0.013		45		45		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.072		82.78		7.2739260376

		3		11		2005		11		16		49		0		110001		-0.05		0.006		0.037		51		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.05		276.84		6.24899992

		3		11		2005		11		16		52		0		110001		0.005		-0.027		0.056		59		45		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.027		169.51		6.2369864518

		3		11		2005		11		16		55		0		110001		0		-0.013		0.022		53		45		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.013		180		2.5553864678

		3		11		2005		11		16		58		0		110001		0.005		-0.018		0.064		46		49		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.019		164.48		6.6670833203

		3		11		2005		11		17		1		0		110001		0.041		-0.063		0.009		42		47		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.642		12.37		0		14526		0.075		146.94		7.5703368485

		3		11		2005		11		17		4		0		110001		-0.025		-0.023		0.066		46		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.034		227.39		7.422937424

		3		11		2005		11		17		7		0		110001		0.026		-0.016		0.05		50		47		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.666		12.37		0		14526		0.031		121.61		5.8583274064

		3		11		2005		11		17		10		0		110001		-0.064		-0.009		0.021		48		42		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.503		12.37		0		14526		0.065		262		6.7955868032

		3		11		2005		11		17		13		0		110001		0.082		-0.015		0.004		49		41		61		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.083		100.37		8.3456575535

		3		11		2005		11		17		16		0		110001		-0.032		-0.095		0.074		44		47		72		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.1		198.62		12.4599357944

		3		11		2005		11		17		19		0		110001		0.006		0.048		-0.055		44		46		74		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.573		12.37		0		14526		0.048		7.13		7.3246160309

		3		11		2005		11		17		22		0		110001		0.058		0.03		-0.036		47		44		69		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.065		62.65		7.4565407529

		3		11		2005		11		17		25		0		110001		-0.057		0.026		-0.062		45		46		59		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.4		4.635		12.37		0		14526		0.063		294.52		8.8141930998

		3		11		2005		11		17		28		0		110001		-0.012		-0.057		0.063		50		46		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.058		191.89		8.5802097876

		3		11		2005		11		17		31		0		110001		0.009		-0.082		0.063		46		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.082		173.74		10.3797880518

		3		11		2005		11		17		34		0		110001		0.003		-0.015		0.12		45		46		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.015		168.69		12.0971070922

		3		11		2005		11		17		37		0		110001		0.007		-0.003		0.002		43		44		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.944		12.37		0		14526		0.008		113.2		0.7874007874

		3		11		2005		11		17		40		0		110001		0.012		-0.055		-0.013		45		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.083		12.37		0		14526		0.056		167.69		5.7775427303

		3		11		2005		11		17		43		0		110001		0.026		-0.032		0.049		46		46		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.041		140.91		6.4039050586

		3		11		2005		11		17		46		0		110001		0.053		-0.046		-0.124		47		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.37		0		14526		0.07		130.96		14.2481577757

		3		11		2005		11		17		49		0		110001		0.07		0.015		-0.176		48		45		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.072		77.91		19.0002631561

		3		11		2005		11		17		52		0		110001		-0.005		0.036		-0.022		53		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.735		12.37		0		14526		0.036		352.09		4.2485291572

		3		11		2005		11		17		55		0		110001		-0.025		0.023		-0.032		48		49		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.55		12.37		0		14526		0.034		312.61		4.6669047558

		3		11		2005		11		17		58		0		110001		0.034		-0.01		-0.044		47		45		46		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.3		4.658		12.37		0		14526		0.035		106.39		5.6497787567

		3		11		2005		11		18		1		0		110001		0.072		-0.033		-0.02		56		44		47		15		1452.6		180.6		-0.7		-0.3		4.728		12.37		0		14526		0.079		114.62		8.1688432474

		3		11		2005		11		18		4		0		110001		-0.004		-0.06		0.02		68		47		44		15		1452.6		179.9		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.06		183.81		6.3371918071

		3		11		2005		11		18		7		0		110001		0.036		-0.046		-0.065		47		48		45		15		1452.6		179.1		-0.8		-0.3		4.379		12.36		0		14526		0.058		141.95		8.738993077

		3		11		2005		11		18		10		0		110001		0.019		-0.065		0.027		43		44		46		15		1452.6		178.5		-0.8		-0.4		4.611		12.37		0		14526		0.068		163.71		7.2904046527

		3		11		2005		11		18		13		0		110001		-0.005		-0.061		0.078		49		45		44		15		1452.6		177.8		-0.8		-0.4		4.441		12.36		0		14526		0.061		184.69		9.9146356464

		3		11		2005		11		18		16		0		110001		-0.01		-0.052		0.046		48		46		44		15		1452.6		177.1		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.053		190.89		7.0142711667

		3		11		2005		11		18		19		0		110001		0.014		-0.055		-0.034		44		45		45		15		1452.6		176.5		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.057		165.72		6.6158899628

		3		11		2005		11		18		22		0		110001		0.042		-0.055		0.081		44		44		45		15		1452.6		176.1		-0.8		-0.4		4.905		12.37		0		14526		0.069		142.63		10.6536378763

		3		11		2005		11		18		25		0		110001		0.03		-0.028		0.068		44		47		45		15		1452.6		175.6		-0.7		-0.4		4.573		12.37		0		14526		0.041		133.03		7.9422918607

		3		11		2005		11		18		28		0		110001		-0.038		-0.02		-0.058		51		44		48		15		1452.6		175.2		-0.8		-0.4		4.495		12.37		0		14526		0.043		242.24		7.2166474211

		3		11		2005		11		18		31		0		110001		0.056		-0.113		0.101		47		47		48		15		1452.6		174.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.126		153.64		16.1573512681

		3		11		2005		11		18		34		0		110001		0.058		-0.029		0.126		50		45		42		15		1452.6		174.9		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.065		116.57		14.1707445111

		3		11		2005		11		18		37		0		110001		-0.005		-0.079		0.068		49		43		44		15		1452.6		174.8		-0.8		-0.4		4.944		12.37		0		14526		0.079		183.62		10.4355162786

		3		11		2005		11		18		40		0		110001		-0.023		-0.146		0.086		45		49		51		15		1452.6		174.8		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.148		188.95		17.1

		3		11		2005		11		18		43		0		110001		-0.031		-0.08		0.034		51		47		43		15		1452.6		175.2		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.086		201.18		9.2287593966

		3		11		2005		11		18		46		0		110001		-0.009		-0.049		-0.01		46		42		47		15		1452.6		175.5		-0.8		-0.4		5.354		12.37		0		14526		0.05		190.41		5.0813384064

		3		11		2005		11		18		49		0		110001		-0.027		0.105		-0.257		48		44		41		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		5.053		12.37		0		14526		0.108		345.58		27.8931891328

		3		11		2005		11		18		52		0		110001		0.043		0.031		0.012		46		46		43		15		1452.6		176		-0.9		-0.4		4.828		12.37		0		14526		0.053		54.21		5.4350712967

		3		11		2005		11		18		55		0		110001		-0.018		-0.078		0.056		43		50		41		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.08		192.99		9.7693397935

		3		11		2005		11		18		58		0		110001		0.024		0.029		-0.044		43		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.689		12.37		0		14526		0.038		39.61		5.7905094767

		3		11		2005		11		19		1		0		110001		0.074		0.073		-0.095		48		46		50		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.3		4.82		12.37		0		14526		0.104		45.39		14.0819032805

		3		11		2005		11		19		4		0		110001		0.009		0.052		-0.074		46		41		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.053		9.82		9.0890043459

		3		11		2005		11		19		7		0		110001		0.014		0.008		0.058		43		46		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.37		0		14526		0.016		60.26		6.0199667773

		3		11		2005		11		19		10		0		110001		0		-0.046		0.086		44		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.046		180		9.7529482722

		3		11		2005		11		19		13		0		110001		0.021		0.015		0.023		45		40		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.026		54.46		3.4568772035

		3		11		2005		11		19		16		0		110001		-0.007		-0.023		0.047		42		44		48		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.024		196.93		5.2792044855

		3		11		2005		11		19		19		0		110001		0.078		0.003		-0.115		45		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.37		0		14526		0.078		87.8		13.8989208214

		3		11		2005		11		19		22		0		110001		0.015		0.092		-0.123		46		40		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.093		9.26		15.4330813514

		3		11		2005		11		19		25		0		110001		0.046		-0.13		0.29		43		44		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.37		0		14526		0.138		160.51		32.111680118

		3		11		2005		11		19		28		0		110001		0.072		-0.016		-0.026		45		46		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.074		102.53		7.8204859184

		3		11		2005		11		19		31		0		110001		0.018		-0.028		-0.077		53		48		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.875		12.37		0		14526		0.033		147.26		8.3886828525

		3		11		2005		11		19		34		0		110001		-0.055		-0.118		0.054		52		42		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.867		12.37		0		14526		0.13		204.99		14.0943250991

		3		11		2005		11		19		37		0		110001		-0.008		-0.056		0.105		48		44		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.057		188.13		11.9268604419

		3		11		2005		11		19		40		0		110001		-0.043		0.004		-0.055		48		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.043		275.31		6.9928534948

		3		11		2005		11		19		43		0		110001		-0.013		-0.011		-0.183		46		43		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.37		0		14526		0.017		229.76		18.3790641764

		3		11		2005		11		19		46		0		110001		0.037		0.078		-0.206		45		46		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.36		0		14526		0.086		25.38		22.3358456298

		3		11		2005		11		19		49		0		110001		0.015		-0.009		0.043		49		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.37		0		14526		0.017		120.96		4.6421977554

		3		11		2005		11		19		52		0		110001		-0.034		0.038		-0.031		46		56		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.457		12.37		0		14526		0.051		318.18		5.9674114991

		3		11		2005		11		19		55		0		110001		0.003		0.046		0.015		45		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.046		3.73		4.8476798574

		3		11		2005		11		19		58		0		110001		-0.009		0.015		-0.109		47		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.36		0		14526		0.017		329.04		11.0394746252

		3		11		2005		11		20		1		0		110001		0.064		0.03		-0.008		43		62		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.37		0		14526		0.071		64.89		7.1133676975

		3		11		2005		11		20		4		0		110001		-0.005		0.037		-0.014		48		52		53		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.254		12.36		0		14526		0.037		352.3		3.9874804075

		3		11		2005		11		20		7		0		110001		0.061		-0.001		-0.032		44		58		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.061		90.94		6.8891218599

		3		11		2005		11		20		10		0		110001		-0.014		-0.108		0.136		41		53		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.109		187.39		17.4229733398

		3		11		2005		11		20		13		0		110001		-0.061		0.052		-0.085		48		53		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.08		310.45		11.6833214455

		3		11		2005		11		20		16		0		110001		-0.015		0.031		-0.044		44		55		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.034		334.18		5.5874860179

		3		11		2005		11		20		19		0		110001		-0.056		-0.051		0.024		45		44		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.076		227.68		7.9454389432

		3		11		2005		11		20		22		0		110001		0.035		0.047		-0.071		49		43		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.059		36.67		9.2059763198

		3		11		2005		11		20		25		0		110001		-0.025		0.007		0.071		44		46		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.998		12.37		0		14526		0.026		285.64		7.559761901

		3		11		2005		11		20		28		0		110001		-0.05		-0.09		0.056		45		49		38		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.103		209.05		11.7200682592

		3		11		2005		11		20		31		0		110001		0.034		-0.021		0.047		45		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.04		121.7		6.1692787261

		3		11		2005		11		20		34		0		110001		-0.036		0.005		0.012		48		43		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.036		277.91		3.8275318418

		3		11		2005		11		20		37		0		110001		-0.027		-0.066		0.133		50		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.071		202.25		15.0910569544

		3		11		2005		11		20		40		0		110001		-0.003		0.037		-0.007		50		46		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.967		12.36		0		14526		0.037		355.36		3.7775653535

		3		11		2005		11		20		43		0		110001		0.043		-0.07		-0.002		50		53		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.082		148.44		8.2176639016

		3		11		2005		11		20		46		0		110001		0.011		0.058		-0.035		43		44		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.059		10.74		6.8629439747

		3		11		2005		11		20		49		0		110001		0.019		0.028		-0.11		46		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.034		34.16		11.5086923671

		3		11		2005		11		20		52		0		110001		0.018		-0.059		-0.198		47		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.062		163.03		20.7386113325

		3		11		2005		11		20		55		0		110001		-0.003		0.042		-0.109		49		49		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.042		355.91		11.6850331621

		3		11		2005		11		20		58		0		110001		0.024		0.045		0.015		49		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.051		28.07		5.316013544

		3		11		2005		11		21		1		0		110001		-0.039		-0.027		-0.102		52		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.36		0		14526		0.047		235.3		11.2489999556

		3		11		2005		11		21		4		0		110001		-0.031		0.009		-0.077		51		47		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.503		12.37		0		14526		0.032		286.19		8.3492514635

		3		11		2005		11		21		7		0		110001		-0.13		-0.165		0.286		47		41		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.37		0		14526		0.21		218.23		35.4853490894

		3		11		2005		11		21		10		0		110001		-0.01		-0.041		0.108		49		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.042		193.71		11.5952576513

		3		11		2005		11		21		13		0		110001		0.031		0.036		0.014		48		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.048		40.73		4.9527769988

		3		11		2005		11		21		16		0		110001		0.031		-0.001		0.184		46		46		39		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.031		91.85		18.6595819889

		3		11		2005		11		21		19		0		110001		-0.019		-0.036		0.044		48		45		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.37		0		14526		0.041		207.82		5.9941638283

		3		11		2005		11		21		22		0		110001		-0.059		0.03		0.015		44		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.066		296.95		6.7867518004

		3		11		2005		11		21		25		0		110001		0.045		-0.02		-0.031		48		50		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.049		113.96		5.8189346104

		3		11		2005		11		21		28		0		110001		0.015		0.047		-0.055		46		45		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.049		17.7		7.3885045848

		3		11		2005		11		21		31		0		110001		0.049		0.059		-0.102		53		47		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.077		39.71		12.7616613339

		3		11		2005		11		21		34		0		110001		-0.033		0.087		-0.021		46		43		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.751		12.36		0		14526		0.093		339.23		9.5388678574

		3		11		2005		11		21		37		0		110001		0.025		0.016		0.061		44		50		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.758		12.36		0		14526		0.03		57.38		6.7838042425

		3		11		2005		11		21		40		0		110001		0.161		0.054		-0.092		46		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.17		71.46		19.3134668043

		3		11		2005		11		21		43		0		110001		-0.038		-0.017		-0.089		44		42		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.936		12.36		0		14526		0.042		245.9		9.8254770877

		3		11		2005		11		21		46		0		110001		0.115		0.089		-0.054		45		46		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.145		52.26		15.5119308921

		3		11		2005		11		21		49		0		110001		0.05		0.05		-0.076		48		51		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.071		45		10.3807514179

		3		11		2005		11		21		52		0		110001		0.093		-0.006		0.051		46		42		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.093		93.69		10.6235587258

		3		11		2005		11		21		55		0		110001		-0.003		0.027		-0.044		45		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.027		353.66		5.1710733895

		3		11		2005		11		21		58		0		110001		0.026		-0.049		0.017		46		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.055		152.05		5.8017238817

		3		11		2005		11		22		1		0		110001		0.095		0.071		-0.124		42		42		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.119		53.23		17.1586712772

		3		11		2005		11		22		4		0		110001		0.003		0.014		-0.089		48		49		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.014		12.09		9.0144328718

		3		11		2005		11		22		7		0		110001		0.005		0.008		0.057		47		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.009		32.01		5.7775427303

		3		11		2005		11		22		10		0		110001		-0.026		-0.117		0.045		42		46		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.12		192.53		12.8023435355

		3		11		2005		11		22		13		0		110001		-0.061		0.001		0.059		46		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.061		270.94		8.4870489571

		3		11		2005		11		22		16		0		110001		0.025		-0.042		0.06		45		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.049		149.24		7.7388629656

		3		11		2005		11		22		19		0		110001		0.045		-0.057		0.031		48		46		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.37		0		14526		0.073		141.71		7.8962016185

		3		11		2005		11		22		22		0		110001		0		0.01		-0.107		48		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.01		0		10.7466273779

		3		11		2005		11		22		25		0		110001		-0.01		0.062		-0.045		46		49		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.063		350.84		7.7259303647

		3		11		2005		11		22		28		0		110001		-0.026		-0.008		-0.053		46		41		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.027		252.9		5.9573484034

		3		11		2005		11		22		31		0		110001		0.051		0.045		-0.016		45		48		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.068		48.58		6.9871310278

		3		11		2005		11		22		34		0		110001		-0.066		-0.026		-0.005		45		46		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.37		0		14526		0.071		248.5		7.111258679

		3		11		2005		11		22		37		0		110001		0		-0.028		-0.067		47		51		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.028		180		7.2615425359

		3		11		2005		11		22		40		0		110001		-0.002		-0.044		0.073		52		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.37		0		14526		0.044		182.6		8.5258430668

		3		11		2005		11		22		43		0		110001		-0.119		-0.078		0.087		53		53		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.142		236.76		16.6775297931

		3		11		2005		11		22		46		0		110001		0.033		-0.035		0.108		51		48		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.37		0		14526		0.048		136.68		11.8228592143

		3		11		2005		11		22		49		0		110001		-0.025		-0.004		-0.076		46		42		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.025		260.91		8.0106179537

		3		11		2005		11		22		52		0		110001		0.014		-0.002		-0.046		45		47		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.014		98.13		4.8124837662

		3		11		2005		11		22		55		0		110001		0.082		0.018		0.067		45		44		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.084		77.62		10.7410427799

		3		11		2005		11		22		58		0		110001		0.047		-0.042		-0.053		46		48		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.063		131.78		8.235289916

		3		11		2005		11		23		1		0		110001		-0.053		-0.037		0.088		43		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.065		235.08		10.9187911419

		3		11		2005		11		23		4		0		110001		0.016		0.048		-0.049		47		50		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.051		18.43		7.0434366612

		3		11		2005		11		23		7		0		110001		-0.014		0.004		-0.005		46		44		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.015		285.95		1.5394804318

		3		11		2005		11		23		10		0		110001		-0.039		-0.099		0.04		43		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.106		201.5		11.3674975258

		3		11		2005		11		23		13		0		110001		-0.016		-0.026		0.092		45		41		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.031		211.61		9.6932966528

		3		11		2005		11		23		16		0		110001		0.05		0.057		-0.107		44		41		53		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.96		12.37		0		14526		0.076		41.26		13.1141145336

		3		11		2005		11		23		19		0		110001		0.019		-0.062		0.034		47		47		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.37		0		14526		0.065		162.96		7.3218850032

		3		11		2005		11		23		22		0		110001		0		-0.028		-0.118		50		45		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.028		180		12.1276543486

		3		11		2005		11		23		25		0		110001		-0.102		-0.084		0.077		43		43		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.37		0		14526		0.132		230.53		15.2934626557

		3		11		2005		11		23		28		0		110001		-0.014		0.003		-0.04		48		46		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.014		282.09		4.2485291572

		3		11		2005		11		23		31		0		110001		0.058		0.021		0.048		42		45		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.062		70.1		7.8160092119

		3		11		2005		11		23		34		0		110001		0.014		0.038		-0.023		45		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.04		20.22		4.6572524089

		3		11		2005		11		23		37		0		110001		-0.039		-0.031		0.116		46		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.05		231.52		12.6245792009

		3		11		2005		11		23		40		0		110001		-0.022		-0.025		-0.022		52		52		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		5.269		12.37		0		14526		0.033		221.35		3.9912404087

		3		11		2005		11		23		43		0		110001		0.046		-0.046		-0.009		50		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.065		135		6.5673434507

		3		11		2005		11		23		46		0		110001		0.017		-0.012		-0.056		46		56		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.021		125.22		5.9741108125

		3		11		2005		11		23		49		0		110001		0.064		-0.057		-0.018		50		55		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.086		131.69		8.7572826836

		3		11		2005		11		23		52		0		110001		-0.005		-0.054		0.009		55		50		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.054		185.29		5.4972720508

		3		11		2005		11		23		55		0		110001		0.081		-0.061		0.179		52		58		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.101		126.98		20.5725545327

		3		11		2005		11		23		58		0		110001		0.033		0.003		-0.017		51		56		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.033		84.81		3.7242448899

		3		11		2005		11		24		1		0		110001		0.047		-0.024		-0.01		53		64		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.37		0		14526		0.053		117.05		5.3712196008

		3		11		2005		11		24		4		0		110001		0.065		-0.003		-0.107		52		53		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.37		0		14526		0.065		92.64		12.5231785103

		3		11		2005		11		24		7		0		110001		0.066		0.067		-0.022		66		59		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.728		12.37		0		14526		0.094		44.57		9.6586748573

		3		11		2005		11		24		10		0		110001		-0.04		-0.035		0.088		61		64		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.053		228.81		10.2805641869

		3		11		2005		11		24		13		0		110001		-0.001		0.006		-0.051		54		61		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.37		0		14526		0.006		350.54		5.1361464154

		3		11		2005		11		24		16		0		110001		0.011		0.007		-0.065		50		53		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.627		12.37		0		14526		0.013		57.53		6.6294796176

		3		11		2005		11		24		19		0		110001		0.022		0.045		-0.118		48		53		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.05		26.05		12.8191263353

		3		11		2005		11		24		22		0		110001		0.03		-0.058		-0.024		50		58		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.065		152.65		6.9570108524

		3		11		2005		11		24		25		0		110001		-0.009		-0.051		-0.01		48		54		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.052		190.01		5.2744667977

		3		11		2005		11		24		28		0		110001		-0.021		-0.037		-0.067		50		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.043		209.58		7.9366239674

		3		11		2005		11		24		31		0		110001		0.012		-0.003		-0.033		52		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.012		104.04		3.5242020373

		3		11		2005		11		24		34		0		110001		-0.03		-0.04		-0.016		50		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.05		216.87		5.2497618994

		3		11		2005		11		24		37		0		110001		-0.003		-0.071		0.036		53		49		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.071		182.42		7.9661785067

		3		11		2005		11		24		40		0		110001		0.01		0.029		0.074		52		52		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.031		19.03		8.0106179537

		3		11		2005		11		24		43		0		110001		-0.037		-0.017		0.086		51		57		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.041		245.32		9.5152509163

		3		11		2005		11		24		46		0		110001		0.05		0.02		0.051		48		47		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.054		68.2		7.4168726563

		3		11		2005		11		24		49		0		110001		0.088		0.015		-0.124		46		50		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.37		0		14526		0.089		80.33		15.2790706524

		3		11		2005		11		24		52		0		110001		0.05		0.029		0.065		46		47		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.058		59.89		8.6982756912

		3		11		2005		11		24		55		0		110001		0.008		0.053		-0.074		47		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.054		8.58		9.1372862492

		3		11		2005		11		24		58		0		110001		0.011		0.015		-0.18		49		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.019		36.25		18.0958558792

		3		11		2005		11		25		1		0		110001		0.083		-0.042		0.138		47		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.093		116.84		16.64241569

		3		11		2005		11		25		4		0		110001		-0.005		-0.05		0.102		50		57		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.05		185.71		11.3705760628

		3		11		2005		11		25		7		0		110001		0.077		0.017		-0.068		49		54		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.079		77.55		10.412492497

		3		11		2005		11		25		10		0		110001		-0.013		-0.012		-0.168		49		57		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.018		227.29		16.892897916

		3		11		2005		11		25		13		0		110001		0.032		-0.051		0.003		47		60		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.37		0		14526		0.06		147.89		6.0282667492

		3		11		2005		11		25		16		0		110001		0.017		-0.009		0.095		51		57		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.019		117.9		9.6927808187

		3		11		2005		11		25		19		0		110001		-0.015		0.051		-0.067		46		60		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.37		0		14526		0.053		343.61		8.5527773267

		3		11		2005		11		25		22		0		110001		0.077		0.029		-0.034		48		56		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.082		69.36		8.9028085456

		3		11		2005		11		25		25		0		110001		0.023		0.018		-0.017		49		58		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.408		12.37		0		14526		0.029		51.95		3.3793490497

		3		11		2005		11		25		28		0		110001		0.023		0.015		-0.024		50		57		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.563		12.37		0		14526		0.027		56.89		3.6469165058

		3		11		2005		11		25		31		0		110001		0.109		-0.018		0.092		50		59		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.11		99.38		14.3767172887

		3		11		2005		11		25		34		0		110001		0.127		0.03		0.021		49		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.13		76.71		13.2174127574

		3		11		2005		11		25		37		0		110001		0.056		0.052		-0.124		47		55		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.076		47.12		14.5657131648

		3		11		2005		11		25		40		0		110001		0.072		-0.078		0.078		49		54		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.316		12.37		0		14526		0.106		137.29		13.1726990401

		3		11		2005		11		25		43		0		110001		0.013		0.03		-0.025		49		53		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.37		0		14526		0.033		23.43		4.1158231255

		3		11		2005		11		25		46		0		110001		0.023		-0.007		0.066		49		59		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.024		106.93		7.0242437315

		3		11		2005		11		25		49		0		110001		-0.048		-0.112		0.094		49		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.122		203.2		15.3896068826

		3		11		2005		11		25		52		0		110001		0.059		0.037		-0.084		50		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.37		0		14526		0.07		57.91		10.9114618636

		3		11		2005		11		25		55		0		110001		-0.015		0.028		-0.029		50		59		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.032		331.82		4.3011626335

		3		11		2005		11		25		58		0		110001		0.066		0.065		0.005		52		51		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.093		45.44		9.2768529146

		3		11		2005		11		26		1		0		110001		-0.082		0.047		-0.011		49		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.095		299.82		9.5152509163

		3		11		2005		11		26		4		0		110001		0.098		0.052		0.042		52		51		38		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.111		62.05		11.8625461011

		3		11		2005		11		26		7		0		110001		0.017		0.004		0.007		48		56		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.017		76.76		1.8814887722

		3		11		2005		11		26		10		0		110001		0.077		-0.015		0.139		45		50		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.37		0		14526		0.078		101.02		15.9608896995

		3		11		2005		11		26		13		0		110001		0.012		0.028		-0.096		48		49		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.03		23.2		10.0717426496

		3		11		2005		11		26		16		0		110001		-0.004		-0.035		-0.117		47		51		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.035		186.52		12.2188379153

		3		11		2005		11		26		19		0		110001		0.073		0.045		-0.026		50		52		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.96		12.37		0		14526		0.086		58.35		8.9610267269

		3		11		2005		11		26		22		0		110001		0.004		0.004		-0.092		48		53		40		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.006		45		9.2173748974

		3		11		2005		11		26		25		0		110001		0.111		0.013		-0.014		49		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.112		83.32		11.2632144612

		3		11		2005		11		26		28		0		110001		0.016		0.073		-0.069		51		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.37		0		14526		0.075		12.36		10.171528892

		3		11		2005		11		26		31		0		110001		0.018		-0.007		-0.03		50		51		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.019		111.25		3.567912555

		3		11		2005		11		26		34		0		110001		-0.054		0.023		-0.029		49		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.37		0		14526		0.059		293.07		6.5467549213

		3		11		2005		11		26		37		0		110001		0.037		-0.014		0		64		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.625		12.37		0		14526		0.04		110.73		3.956008089

		3		11		2005		11		26		40		0		110001		-0.063		-0.098		0.069		82		49		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.117		212.74		13.5403101885

		3		11		2005		11		26		43		0		110001		-0.018		0.048		-0.033		62		52		53		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.051		339.44		6.0967204299

		3		11		2005		11		26		46		0		110001		0.013		0.015		-0.017		53		56		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.02		40.91		2.6134268691

		3		11		2005		11		26		49		0		110001		-0.027		0.015		0.002		53		52		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.031		299.05		3.0951575081

		3		11		2005		11		26		52		0		110001		0.057		0.068		-0.09		47		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.089		39.97		12.6384334472

		3		11		2005		11		26		55		0		110001		0.025		0.005		0.067		51		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.025		78.69		7.1686818872

		3		11		2005		11		26		58		0		110001		-0.007		-0.05		0.063		53		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.37		0		14526		0.05		187.97		8.0734131568

		3		11		2005		11		27		1		0		110001		-0.003		0.035		-0.035		48		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.035		355.1		4.9588305073

		3		11		2005		11		27		4		0		110001		0.004		0.038		-0.09		52		52		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.038		6.01		9.7775252493

		3		11		2005		11		27		7		0		110001		0.042		0.048		-0.075		52		50		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.064		41.19		9.8453034489

		3		11		2005		11		27		10		0		110001		0.139		-0.045		-0.001		47		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.37		0		14526		0.146		107.94		14.6106125813

		3		11		2005		11		27		13		0		110001		0.163		0.08		0.053		50		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.37		0		14526		0.182		63.86		18.9150733543

		3		11		2005		11		27		16		0		110001		0.013		-0.065		0.011		47		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.066		168.69		6.7193749709

		3		11		2005		11		27		19		0		110001		0.059		0.044		-0.027		49		50		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.074		53.29		7.839642849

		3		11		2005		11		27		22		0		110001		0.084		0.037		-0.098		50		55		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.092		66.23		13.4272111773

		3		11		2005		11		27		25		0		110001		0.062		-0.031		0.168		49		57		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.069		116.57		18.173882359

		3		11		2005		11		27		28		0		110001		0.096		0.093		-0.145		53		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.134		45.91		19.7205476597

		3		11		2005		11		27		31		0		110001		0.037		-0.037		0.012		46		50		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.952		12.37		0		14526		0.052		135		5.3684262126

		3		11		2005		11		27		34		0		110001		0.088		-0.072		0.118		46		55		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.418		12.37		0		14526		0.114		129.29		16.386579875

		3		11		2005		11		27		37		0		110001		0.141		0.053		0.069		51		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.37		0		14526		0.151		69.4		16.5683433089

		3		11		2005		11		27		40		0		110001		0.102		0.003		-0.049		50		53		38		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.37		0		14526		0.102		88.32		11.3198939924

		3		11		2005		11		27		43		0		110001		0.055		0.026		-0.107		48		49		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.58		12.37		0		14526		0.061		64.7		12.3085336251

		3		11		2005		11		27		46		0		110001		0.008		0.138		-0.032		52		47		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.37		0		14526		0.138		3.32		14.1887279204

		3		11		2005		11		27		49		0		110001		0.106		0.015		-0.092		49		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.37		0		14526		0.107		81.95		14.1155942135

		3		11		2005		11		27		52		0		110001		0.069		-0.066		-0.01		47		56		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.095		133.73		9.6005208192

		3		11		2005		11		27		55		0		110001		0.078		-0.054		0.081		48		57		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.095		124.7		12.4743737318

		3		11		2005		11		27		58		0		110001		0.056		0.059		-0.116		47		53		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.081		43.51		14.1679215131

		3		11		2005		11		28		1		0		110001		0.062		0.087		-0.071		48		45		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.107		35.48		12.8273146059

		3		11		2005		11		28		4		0		110001		-0.038		-0.038		0.112		47		52		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.898		12.37		0		14526		0.054		225		12.4225601226

		3		11		2005		11		28		7		0		110001		-0.033		0.159		-0.198		47		55		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.162		348.27		25.6074207994

		3		11		2005		11		28		10		0		110001		-0.022		0.054		0.057		47		55		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.058		337.83		8.1541400528

		3		11		2005		11		28		13		0		110001		-0.022		-0.032		0.062		44		49		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.039		214.51		7.3157364633

		3		11		2005		11		28		16		0		110001		-0.018		-0.064		0.142		50		50		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.066		195.71		15.679285698

		3		11		2005		11		28		19		0		110001		-0.021		0.069		-0.083		48		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.072		343.07		10.9959083299

		3		11		2005		11		28		22		0		110001		-0.03		-0.058		0.185		51		57		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.37		0		14526		0.065		207.35		19.6186136105

		3		11		2005		11		28		25		0		110001		-0.108		0.048		-0.085		46		60		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.875		12.37		0		14526		0.118		293.96		14.5578157702

		3		11		2005		11		28		28		0		110001		-0.009		-0.138		0.133		50		55		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.441		12.37		0		14526		0.138		183.73		19.1869747485

		3		11		2005		11		28		31		0		110001		-0.011		0.005		-0.029		50		53		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.012		294.44		3.1416556145

		3		11		2005		11		28		34		0		110001		0.034		0.021		-0.131		51		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.04		58.3		13.6959848131

		3		11		2005		11		28		37		0		110001		-0.028		-0.042		0.132		51		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.05		213.69		14.1322326615

		3		11		2005		11		28		40		0		110001		0.038		-0.014		0.072		47		55		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.04		110.22		8.2607505712

		3		11		2005		11		28		43		0		110001		0.164		-0.006		-0.002		49		54		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.37		0		14526		0.164		92.1		16.4121905911

		3		11		2005		11		28		46		0		110001		0.007		-0.015		0.047		48		57		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.712		12.37		0		14526		0.017		154.98		4.9829710013

		3		11		2005		11		28		49		0		110001		0.042		0.039		0.043		55		52		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.057		47.12		7.1651936471

		3		11		2005		11		28		52		0		110001		-0.022		0.047		-0.033		46		52		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.503		12.37		0		14526		0.052		334.92		6.1497967446

		3		11		2005		11		28		55		0		110001		0.101		-0.016		-0.181		47		45		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.658		12.37		0		14526		0.102		99		20.7889393669

		3		11		2005		11		28		58		0		110001		-0.167		0.046		-0.228		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.173		285.4		28.6337213788

		3		11		2005		11		29		1		0		110001		0.027		-0.007		-0.022		49		57		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.028		104.53		3.5524639337

		3		11		2005		11		29		4		0		110001		-0.076		-0.126		0.075		48		51		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.316		12.37		0		14526		0.147		211.1		16.5157500587

		3		11		2005		11		29		7		0		110001		-0.028		-0.014		-0.003		45		54		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.031		243.43		3.1448370387

		3		11		2005		11		29		10		0		110001		0.032		-0.014		0.049		48		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.035		113.63		6.0174745533

		3		11		2005		11		29		13		0		110001		-0.061		0.052		-0.004		51		48		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.633		12.37		0		14526		0.08		310.45		8.0255840909

		3		11		2005		11		29		16		0		110001		0.075		-0.035		0.047		47		51		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.053		12.37		0		14526		0.083		115.02		9.5178779147

		3		11		2005		11		29		19		0		110001		0.028		0.026		0.042		52		54		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.602		12.37		0		14526		0.038		47.12		5.6780278266

		3		11		2005		11		29		22		0		110001		-0.074		-0.066		0.021		50		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.37		0		14526		0.099		228.27		10.1355808911

		3		11		2005		11		29		25		0		110001		-0.037		0.086		-0.082		48		51		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.094		336.72		12.4454811076

		3		11		2005		11		29		28		0		110001		-0.031		-0.027		-0.097		46		49		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.041		228.95		10.5351791632

		3		11		2005		11		29		31		0		110001		0.028		-0.001		0.011		49		52		56		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.37		0		14526		0.028		92.05		3.0099833887

		3		11		2005		11		29		34		0		110001		-0.036		-0.01		-0.04		48		45		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.037		254.48		5.4735728734

		3		11		2005		11		29		37		0		110001		-0.04		0.064		-0.123		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.37		0		14526		0.075		327.99		14.4308696897

		3		11		2005		11		29		40		0		110001		0.035		0.085		-0.042		49		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.092		22.38		10.1064335945

		3		11		2005		11		29		43		0		110001		-0.02		-0.011		-0.092		50		53		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.37		0		14526		0.023		241.19		9.4789239896

		3		11		2005		11		29		46		0		110001		0.025		0.003		0.013		46		52		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.58		12.37		0		14526		0.025		83.16		2.8337254631

		3		11		2005		11		29		49		0		110001		-0.016		0.011		-0.063		47		54		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.37		0		14526		0.019		304.51		6.5924198895

		3		11		2005		11		29		52		0		110001		-0.015		0.019		-0.436		48		53		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.37		0		14526		0.024		321.71		43.6671501246

		3		11		2005		11		29		55		0		110001		0.087		0.081		-0.187		47		47		41		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.119		47.05		22.1582941582

		3		11		2005		11		29		58		0		110001		0.037		-0.043		0.034		49		54		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.057		139.29		6.6136223055

		3		11		2005		11		30		1		0		110001		0.023		-0.043		0.003		52		51		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.82		12.37		0		14526		0.049		151.86		4.8856934001

		3		11		2005		11		30		4		0		110001		0.016		-0.123		0.071		45		48		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.124		172.59		14.2919557794

		3		11		2005		11		30		7		0		110001		0.001		-0.029		0.054		45		51		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.37		0		14526		0.029		178.03		6.1302528496

		3		11		2005		11		30		10		0		110001		0.006		-0.033		0.016		50		58		41		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.034		169.7		3.7161808352

		3		11		2005		11		30		13		0		110001		0.142		0.053		0.055		45		46		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.152		69.53		16.123895311

		3		11		2005		11		30		16		0		110001		0.053		-0.055		-0.008		46		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.076		136.06		7.6798437484

		3		11		2005		11		30		19		0		110001		0.035		-0.007		-0.044		46		52		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.036		101.31		5.6656861897

		3		11		2005		11		30		22		0		110001		0.02		-0.029		0.106		47		52		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.035		145.41		11.1700492389

		3		11		2005		11		30		25		0		110001		-0.066		-0.068		-0.106		44		46		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.095		224.14		14.2182980697

		3		11		2005		11		30		28		0		110001		0.001		0.051		-0.015		46		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.37		0		14526		0.051		1.12		5.3169540152

		3		11		2005		11		30		31		0		110001		0.02		-0.03		-0.117		50		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.37		0		14526		0.036		146.31		12.2429571591

		3		11		2005		11		30		34		0		110001		-0.061		-0.081		-0.01		47		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.101		216.98		10.1892099792

		3		11		2005		11		30		37		0		110001		-0.013		-0.021		0.032		48		53		44		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.534		12.37		0		14526		0.025		211.76		4.0422765863

		3		11		2005		11		30		40		0		110001		0.026		0.052		0.013		47		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.058		26.57		5.9573484034

		3		11		2005		11		30		43		0		110001		0.017		0.023		-0.022		45		48		46		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.418		12.37		0		14526		0.029		36.47		3.6083237105

		3		11		2005		11		30		46		0		110001		-0.008		-0.092		-0.085		49		49		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.37		0		14526		0.092		184.97		12.5510955697

		3		11		2005		11		30		49		0		110001		0.14		-0.052		0.009		48		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.149		110.38		14.9616175596

		3		11		2005		11		30		52		0		110001		-0.016		-0.032		0.13		50		49		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.036		206.57		13.4833230325

		3		11		2005		11		30		55		0		110001		0.052		0.005		-0.031		48		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.24		12.37		0		14526		0.052		84.51		6.0745370194

		3		11		2005		11		30		58		0		110001		0.047		0.009		0.02		51		50		48		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.048		79.16		5.186520992

		3		11		2005		11		31		1		0		110001		0.009		0.045		-0.165		56		46		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.37		0		14526		0.046		11.31		17.1262955714

		3		11		2005		11		31		4		0		110001		-0.015		0.028		-0.08		57		51		46		15		1452.6		176		-0.9		-0.4		4.882		12.37		0		14526		0.032		331.82		8.6075548212

		3		11		2005		11		31		7		0		110001		-0.017		-0.013		0.136		61		59		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.72		12.37		0		14526		0.021		232.59		13.7673526867

		3		11		2005		11		31		10		0		110001		0.085		0.099		-0.046		52		47		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.13		40.65		13.8354616837

		3		11		2005		11		31		13		0		110001		0.002		-0.005		0.083		50		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.37		0		14526		0.005		158.2		8.3174515328

		3		11		2005		11		31		16		0		110001		-0.026		0.001		0.022		53		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.026		272.2		3.4073450075

		3		11		2005		11		31		19		0		110001		-0.041		0.022		-0.085		50		50		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.047		298.22		9.6902012363

		3		11		2005		11		31		22		0		110001		-0.035		0.073		-0.128		52		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.081		334.38		15.1452962995

		3		11		2005		11		31		25		0		110001		-0.037		-0.048		-0.029		58		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.061		217.63		6.7186308129

		3		11		2005		11		31		28		0		110001		-0.014		0.006		-0.006		51		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.015		293.2		1.6370705544

		3		11		2005		11		31		31		0		110001		0.087		-0.046		-0.026		48		55		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.098		117.87		10.1788997441

		3		11		2005		11		31		34		0		110001		-0.001		-0.026		0.076		50		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.026		182.2		8.0330567034

		3		11		2005		11		31		37		0		110001		-0.088		-0.052		0.069		53		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.37		0		14526		0.102		239.42		12.3324774478

		3		11		2005		11		31		40		0		110001		0.016		0.146		-0.14		49		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.147		6.25		20.290884653

		3		11		2005		11		31		43		0		110001		0.051		0.106		-0.015		48		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.118		25.69		11.8583304052

		3		11		2005		11		31		46		0		110001		0.078		0.014		-0.078		57		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.079		79.82		11.1193524991

		3		11		2005		11		31		49		0		110001		0.036		0.088		-0.067		49		47		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.095		22.25		11.6314229568

		3		11		2005		11		31		52		0		110001		-0.017		-0.074		0.011		55		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.37		0		14526		0.076		192.94		7.6720271115

		3		11		2005		11		31		55		0		110001		0.027		0.044		-0.077		44		51		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.052		31.53		9.2703829479

		3		11		2005		11		31		58		0		110001		0.044		-0.044		-0.041		48		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.37		0		14526		0.062		135		7.451845409

		3		11		2005		11		32		1		0		110001		-0.034		-0.011		-0.141		50		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.036		252.07		14.5457897689

		3		11		2005		11		32		4		0		110001		0.037		0.047		-0.112		49		46		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.06		38.21		12.6972437954

		3		11		2005		11		32		7		0		110001		-0.049		-0.115		0.161		47		46		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.125		203.08		20.3830812195

		3		11		2005		11		32		10		0		110001		0.045		0.071		0.011		47		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.37		0		14526		0.084		32.37		8.4776175899

		3		11		2005		11		32		13		0		110001		-0.054		-0.152		0.129		45		51		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.161		199.56		20.6545394526

		3		11		2005		11		32		16		0		110001		0.019		0.03		-0.045		44		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.036		32.35		5.7323642592

		3		11		2005		11		32		19		0		110001		-0.029		-0.022		0.089		46		51		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.036		232.82		9.615612305

		3		11		2005		11		32		22		0		110001		-0.046		-0.066		0.131		41		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.08		214.88		15.3730283289

		3		11		2005		11		32		25		0		110001		-0.015		-0.01		-0.019		50		52		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.018		236.31		2.6191601707

		3		11		2005		11		32		28		0		110001		0.082		0.011		-0.065		50		48		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.083		82.36		10.5214067501

		3		11		2005		11		32		31		0		110001		-0.077		-0.064		-0.053		49		48		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.1		230.27		11.3287245531

		3		11		2005		11		32		34		0		110001		0.015		0.006		-0.036		47		47		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.016		68.2		3.9458839314

		3		11		2005		11		32		37		0		110001		-0.031		-0.024		-0.056		46		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.039		232.25		6.8359344643

		3		11		2005		11		32		40		0		110001		-0.024		0.026		0.015		45		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.035		317.29		3.8431757701

		3		11		2005		11		32		43		0		110001		0.032		-0.066		0		44		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.073		154.13		7.3348483284

		3		11		2005		11		32		46		0		110001		-0.002		0.032		-0.053		45		54		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.509		12.37		0		14526		0.032		356.42		6.1943522664

		3		11		2005		11		32		49		0		110001		-0.102		-0.017		0.05		46		49		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.103		260.54		11.4860785301

		3		11		2005		11		32		52		0		110001		0.003		-0.01		-0.031		47		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.01		163.3		3.2710854468

		3		11		2005		11		32		55		0		110001		-0.088		-0.031		-0.016		45		46		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.37		0		14526		0.093		250.59		9.4662558596

		3		11		2005		11		32		58		0		110001		0.051		0.078		-0.047		51		48		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.424		12.37		0		14526		0.093		33.18		10.4374326345

		3		11		2005		11		33		1		0		110001		-0.09		-0.06		0.016		45		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.37		0		14526		0.108		236.31		10.9343495463

		3		11		2005		11		33		4		0		110001		-0.059		-0.089		0.107		49		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.107		213.54		15.1165472248

		3		11		2005		11		33		7		0		110001		-0.057		-0.005		-0.054		44		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.057		264.99		7.8676553051

		3		11		2005		11		33		10		0		110001		0.07		0.01		-0.019		48		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.37		0		14526		0.071		81.87		7.3218850032

		3		11		2005		11		33		13		0		110001		-0.034		0.054		-0.137		48		52		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.064		327.8		15.1132392292

		3		11		2005		11		33		16		0		110001		-0.059		-0.06		0.122		46		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.084		224.52		14.8205937803

		3		11		2005		11		33		19		0		110001		-0.004		0.008		-0.003		45		52		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.009		333.43		0.9433981132

		3		11		2005		11		33		22		0		110001		0.064		-0.014		0.123		47		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.38		0		14526		0.066		102.34		13.9359247989

		3		11		2005		11		33		25		0		110001		0.019		0.043		0.015		48		56		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.047		23.84		4.9345719166

		3		11		2005		11		33		28		0		110001		-0.017		0.023		0.105		51		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.38		0		14526		0.029		323.53		10.8825548471

		3		11		2005		11		33		31		0		110001		0.11		-0.038		-0.04		44		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.116		109.06		12.3060960503

		3		11		2005		11		33		34		0		110001		0.026		-0.022		-0.04		47		55		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.38		0		14526		0.034		130.24		5.2535702146

		3		11		2005		11		33		37		0		110001		0.016		0.041		-0.17		46		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.37		0		14526		0.044		21.32		17.5604669642

		3		11		2005		11		33		40		0		110001		-0.001		-0.087		0.045		46		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.38		0		14526		0.087		180.66		9.795407087

		3		11		2005		11		33		43		0		110001		0.014		-0.002		0.058		47		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.014		98.13		5.9699246226

		3		11		2005		11		33		46		0		110001		0.044		-0.027		0.054		55		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.38		0		14526		0.052		121.53		7.4706090782

		3		11		2005		11		33		49		0		110001		0.089		-0.082		0.163		46		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.37		0		14526		0.121		132.66		20.3012314897

		3		11		2005		11		33		52		0		110001		-0.007		-0.091		0.09		48		54		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.38		0		14526		0.091		184.4		12.8179561553

		3		11		2005		11		33		55		0		110001		0.046		0.004		0.038		44		53		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.076		12.38		0		14526		0.046		85.03		5.9799665551

		3		11		2005		11		33		58		0		110001		0.027		0.048		-0.026		47		50		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.38		0		14526		0.055		29.36		6.0901559914

		3		11		2005		11		34		1		0		110001		0.067		0.028		0.043		47		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.38		0		14526		0.073		67.32		8.4391942743

		3		11		2005		11		34		4		0		110001		-0.028		-0.035		0.058		47		50		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.045		218.66		7.3300750337

		3		11		2005		11		34		7		0		110001		0.054		-0.007		0.072		47		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.38		0		14526		0.054		97.39		9.0271811769

		3		11		2005		11		34		10		0		110001		-0.061		0.013		-0.005		44		52		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.062		282.03		6.2569960844

		3		11		2005		11		34		13		0		110001		0.032		-0.043		0.119		45		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.054		143.34		13.0514367025

		3		11		2005		11		34		16		0		110001		-0.038		-0.116		0.092		44		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.122		198.14		15.2852870434

		3		11		2005		11		34		19		0		110001		0.079		0.064		0.04		44		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.102		50.99		10.9256578749

		3		11		2005		11		34		22		0		110001		0.002		-0.037		-0.051		46		48		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.611		12.37		0		14526		0.037		176.91		6.303967005

		3		11		2005		11		34		25		0		110001		0.042		-0.064		0.031		50		46		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.077		146.73		8.258934556

		3		11		2005		11		34		28		0		110001		0.118		-0.008		0.049		46		48		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.118		93.88		12.801952976

		3		11		2005		11		34		31		0		110001		0.03		-0.015		0.017		48		52		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.034		116.57		3.7603191354

		3		11		2005		11		34		34		0		110001		-0.047		-0.012		0.013		46		48		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.049		255.68		5.0219518118

		3		11		2005		11		34		37		0		110001		0.08		-0.056		-0.005		43		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.37		0		14526		0.098		124.99		9.7780366127

		3		11		2005		11		34		40		0		110001		0.028		0.014		-0.052		45		47		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.031		63.43		6.0695963622

		3		11		2005		11		34		43		0		110001		0.017		-0.027		0.008		48		58		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.37		0		14526		0.032		147.8		3.2893768407

		3		11		2005		11		34		46		0		110001		-0.019		-0.007		-0.018		51		50		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.02		249.78		2.7092434368

		3		11		2005		11		34		49		0		110001		-0.084		0.045		-0.108		49		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.37		0		14526		0.095		298.18		14.403124661

		3		11		2005		11		34		52		0		110001		-0.007		0.033		-0.039		47		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.38		0		14526		0.034		348.02		5.1565492337

		3		11		2005		11		34		55		0		110001		0.051		0.026		0.054		54		51		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.48		12.38		0		14526		0.057		62.99		7.8695616142

		3		11		2005		11		34		58		0		110001		0.05		0.001		0.077		49		53		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.449		12.38		0		14526		0.05		88.85		9.1815031449

		3		11		2005		11		35		1		0		110001		-0.06		-0.068		-0.002		48		49		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.091		221.42		9.0708323764

		3		11		2005		11		35		4		0		110001		0.097		-0.092		0.153		44		49		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.134		133.48		20.3179723398

		3		11		2005		11		35		7		0		110001		0.02		-0.038		0.002		49		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.37		0		14526		0.043		152.24		4.298837052

		3		11		2005		11		35		10		0		110001		-0.093		0.009		0.084		51		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.38		0		14526		0.093		275.53		12.5642349548

		3		11		2005		11		35		13		0		110001		0.08		0.037		-0.247		48		47		34		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.758		12.38		0		14526		0.088		65.18		26.2255600512

		3		11		2005		11		35		16		0		110001		0.116		-0.056		0.1		45		51		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.38		0		14526		0.129		115.77		16.3070536885

		3		11		2005		11		35		19		0		110001		0.067		-0.016		-0.01		45		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.38		0		14526		0.069		103.43		6.9606034221

		3		11		2005		11		35		22		0		110001		0.01		-0.013		-0.113		52		50		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.016		142.43		11.4184061935

		3		11		2005		11		35		25		0		110001		0.076		0.036		-0.033		46		48		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.611		12.38		0		14526		0.084		64.65		9.0338253249

		3		11		2005		11		35		28		0		110001		-0.018		0.043		-0.006		47		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.55		12.38		0		14526		0.047		337.29		4.7

		3		11		2005		11		35		31		0		110001		-0.053		-0.001		0.048		47		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.38		0		14526		0.053		268.92		7.1512236715

		3		11		2005		11		35		34		0		110001		-0.004		-0.084		0.09		48		50		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.565		12.38		0		14526		0.084		182.73		12.3174672721

		3		11		2005		11		35		37		0		110001		0.088		0.016		-0.006		50		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.38		0		14526		0.089		79.7		8.9643739324

		3		11		2005		11		35		40		0		110001		-0.046		0.045		-0.145		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.064		314.37		15.8637952584

		3		11		2005		11		35		43		0		110001		-0.041		0.021		0.02		47		52		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.38		0		14526		0.046		297.12		5.0219518118

		3		11		2005		11		35		46		0		110001		0.01		0.106		-0.003		49		50		56		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.333		12.38		0		14526		0.106		5.39		10.6512910016

		3		11		2005		11		35		49		0		110001		-0.032		-0.023		0.129		44		44		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.38		0		14526		0.039		234.29		13.488513632

		3		11		2005		11		35		52		0		110001		0.027		-0.034		-0.002		49		46		55		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.38		0		14526		0.043		141.55		4.3462627624

		3		11		2005		11		35		55		0		110001		-0.062		0.018		-0.032		50		53		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.929		12.38		0		14526		0.065		286.19		7.2055534139

		3		11		2005		11		35		58		0		110001		-0.06		-0.019		-0.028		50		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.526		12.38		0		14526		0.063		252.43		6.8883960397

		3		11		2005		11		36		1		0		110001		0.015		-0.044		0.044		48		55		57		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.573		12.38		0		14526		0.046		161.18		6.4007812023

		3		11		2005		11		36		4		0		110001		0.064		0.014		0.1		48		51		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.789		12.38		0		14526		0.066		77.66		11.9549153071

		3		11		2005		11		36		7		0		110001		0.083		-0.058		0.048		47		53		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.38		0		14526		0.101		124.95		11.2058020686

		3		11		2005		11		36		10		0		110001		0.039		-0.006		0.107		46		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.039		98.75		11.4043851215

		3		11		2005		11		36		13		0		110001		-0.008		-0.03		0.165		44		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.38		0		14526		0.031		194.93		16.789580102

		3		11		2005		11		36		16		0		110001		-0.018		-0.03		0.141		45		54		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.035		210.96		14.5275600154

		3		11		2005		11		36		19		0		110001		0.016		0.034		-0.055		46		52		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.486		12.38		0		14526		0.038		25.2		6.6610809934

		3		11		2005		11		36		22		0		110001		0.006		0.017		-0.171		46		60		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.38		0		14526		0.018		19.44		17.1947666457

		3		11		2005		11		36		25		0		110001		0.074		-0.045		0.195		46		59		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.087		121.3		21.3368226313

		3		11		2005		11		36		28		0		110001		-0.013		-0.089		0.221		47		56		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.38		0		14526		0.09		188.31		23.860217937

		3		11		2005		11		36		31		0		110001		0.189		-0.032		-0.062		47		59		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.38		0		14526		0.192		99.61		20.1467118905

		3		11		2005		11		36		34		0		110001		-0.028		0.02		0.019		45		55		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.38		0		14526		0.034		305.54		3.9306488014

		3		11		2005		11		36		37		0		110001		0.038		0.014		-0.062		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.04		69.78		7.4054034326

		3		11		2005		11		36		40		0		110001		0.012		0.025		-0.067		47		48		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.38		0		14526		0.028		25.64		7.2512067961

		3		11		2005		11		36		43		0		110001		0.014		0.035		-0.032		48		51		58		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.38		0		14526		0.038		21.8		4.944694126

		3		11		2005		11		36		46		0		110001		0.131		-0.014		0.148		48		53		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.132		96.1		19.8143887112

		3		11		2005		11		36		49		0		110001		0.035		-0.107		0.005		47		54		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.277		12.38		0		14526		0.113		161.89		11.2689839826

		3		11		2005		11		36		52		0		110001		0.088		-0.079		0.104		46		54		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.38		0		14526		0.118		131.92		15.7483332451

		3		11		2005		11		36		55		0		110001		0.013		0.084		-0.213		47		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.38		0		14526		0.085		8.8		22.9333817829

		3		11		2005		11		36		58		0		110001		-0.012		-0.048		0.046		52		53		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.049		194.04		6.7557383016

		3		11		2005		11		37		1		0		110001		-0.025		-0.004		0.035		53		48		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.38		0		14526		0.025		260.91		4.3197222133

		3		11		2005		11		37		4		0		110001		0.097		0.114		-0.051		53		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.38		0		14526		0.15		40.39		15.8132855536

		3		11		2005		11		37		7		0		110001		-0.045		0.033		-0.136		58		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.38		0		14526		0.056		306.25		14.7003401321

		3		11		2005		11		37		10		0		110001		0.013		0.021		-0.136		54		56		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.38		0		14526		0.025		31.76		13.8224455145

		3		11		2005		11		37		13		0		110001		0.042		0.009		-0.033		52		51		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.38		0		14526		0.043		77.91		5.4166410256

		3		11		2005		11		37		16		0		110001		-0.084		-0.011		-0.058		52		52		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.085		262.54		10.2669372259

		3		11		2005		11		37		19		0		110001		-0.017		-0.036		0.156		50		54		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.38		0		14526		0.04		205.28		16.1

		3		11		2005		11		37		22		0		110001		0.005		-0.014		-0.001		49		49		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.38		0		14526		0.015		160.35		1.4899664426

		3		11		2005		11		37		25		0		110001		-0.021		-0.049		0.003		52		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.38		0		14526		0.053		203.2		5.3394756297

		3		11		2005		11		37		28		0		110001		0.156		0.026		0.046		45		47		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.06		12.38		0		14526		0.158		80.54		16.4705798319

		3		11		2005		11		37		31		0		110001		0.026		-0.046		-0.007		46		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.38		0		14526		0.053		150.52		5.3301031885

		3		11		2005		11		37		34		0		110001		-0.027		-0.021		-0.034		49		51		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.38		0		14526		0.034		232.13		4.8228622207

		3		11		2005		11		37		37		0		110001		0.044		-0.046		0.031		50		58		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.38		0		14526		0.064		136.27		7.0802542327

		3		11		2005		11		37		40		0		110001		0.066		0.133		-0.043		45		49		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.38		0		14526		0.148		26.39		15.4576841733

		3		11		2005		11		37		43		0		110001		0.034		0.041		-0.208		49		52		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.555		12.38		0		14526		0.053		39.67		21.4711434255

		3		11		2005		11		37		46		0		110001		0.069		-0.023		-0.007		43		55		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		5.393		12.38		0		14526		0.073		108.43		7.3068461049

		3		11		2005		11		37		49		0		110001		-0.011		-0.064		0.004		48		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.065		189.75		6.5061509358

		3		11		2005		11		37		52		0		110001		-0.011		0.006		-0.19		49		54		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.013		298.61		19.041270966

		3		11		2005		11		37		55		0		110001		-0.023		0.053		-0.113		45		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.38		0		14526		0.058		336.54		12.6913356271

		3		11		2005		11		37		58		0		110001		-0.007		0.01		0.007		45		55		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.38		0		14526		0.012		325.01		1.4071247279

		3		11		2005		11		38		1		0		110001		0.052		-0.074		0.03		49		55		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.898		12.38		0		14526		0.09		144.9		9.5289033997

		3		11		2005		11		38		4		0		110001		-0.024		0.002		0.082		46		60		47		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.3		4.975		12.38		0		14526		0.024		274.76		8.5463442477

		3		11		2005		11		38		7		0		110001		0.003		-0.01		-0.038		46		56		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.681		12.38		0		14526		0.01		163.3		3.940812099

		3		11		2005		11		38		10		0		110001		0.033		-0.057		0.171		48		51		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.666		12.38		0		14526		0.066		149.93		18.3245736649

		3		11		2005		11		38		13		0		110001		0.046		0.005		-0.055		45		49		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.712		12.38		0		14526		0.046		83.8		7.1874891304

		3		11		2005		11		38		16		0		110001		0.057		-0.032		0.051		47		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.38		0		14526		0.065		119.31		8.2909589313

		3		11		2005		11		38		19		0		110001		-0.005		0.035		-0.191		46		54		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.035		351.87		19.4244691047

		3		11		2005		11		38		22		0		110001		0.048		-0.036		0.007		48		54		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.449		12.38		0		14526		0.06		126.87		6.0406953242

		3		11		2005		11		38		25		0		110001		0.04		0.008		-0.023		47		44		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.38		0		14526		0.041		78.69		4.6829477896

		3		11		2005		11		38		28		0		110001		0		0.006		-0.148		51		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.38		0		14526		0.006		0		14.812157169

		3		11		2005		11		38		31		0		110001		-0.056		-0.021		0.121		49		54		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.743		12.38		0		14526		0.06		249.44		13.4974071584

		3		11		2005		11		38		34		0		110001		-0.032		-0.095		0.107		51		53		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.882		12.38		0		14526		0.1		198.62		14.6621962884

		3		11		2005		11		38		37		0		110001		0.011		0.032		-0.081		53		53		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.034		18.97		8.7783825389

		3		11		2005		11		38		40		0		110001		-0.034		-0.024		0.13		49		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.38		0		14526		0.042		234.78		13.6499084246

		3		11		2005		11		38		43		0		110001		-0.012		-0.03		0.139		49		50		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.898		12.38		0		14526		0.032		201.8		14.2705991465

		3		11		2005		11		38		46		0		110001		0.179		0.003		0.061		48		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.89		12.38		0		14526		0.179		89.04		18.9132228877

		3		11		2005		11		38		49		0		110001		-0.037		-0.047		0.087		49		52		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.913		12.38		0		14526		0.06		218.21		10.5579354042

		3		11		2005		11		38		52		0		110001		0.02		0.03		-0.039		47		53		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.58		12.38		0		14526		0.036		33.69		5.31130869

		3		11		2005		11		38		55		0		110001		-0.024		0.005		0.066		47		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.658		12.38		0		14526		0.025		281.77		7.0405965656

		3		11		2005		11		38		58		0		110001		0.018		-0.046		0.02		52		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.38		0		14526		0.049		158.63		5.3291650378

		3		11		2005		11		39		1		0		110001		-0.058		-0.05		-0.102		48		46		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.38		0		14526		0.077		229.24		12.7546070108

		3		11		2005		11		39		4		0		110001		0.031		-0.045		0.127		47		51		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.944		12.38		0		14526		0.055		145.44		13.8257007056

		3		11		2005		11		39		7		0		110001		-0.057		-0.149		0.229		51		50		45		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.3		4.735		12.38		0		14526		0.16		200.93		27.908959135

		3		11		2005		11		39		10		0		110001		-0.104		-0.084		-0.045		49		50		38		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.751		12.38		0		14526		0.134		231.07		14.1056726178

		3		11		2005		11		39		13		0		110001		0.03		0.012		0.002		48		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.38		0		14526		0.032		68.2		3.2372828112

		3		11		2005		11		39		16		0		110001		0.099		0.023		-0.056		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.875		12.38		0		14526		0.102		76.92		11.6043095443

		3		11		2005		11		39		19		0		110001		-0.021		-0.046		0.057		51		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.38		0		14526		0.051		204.54		7.6197112806

		3		11		2005		11		39		22		0		110001		-0.045		-0.023		-0.051		50		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.38		0		14526		0.051		242.93		7.1798328671

		3		11		2005		11		39		25		0		110001		0.077		0.045		0.045		45		48		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.38		0		14526		0.089		59.7		9.9894944817

		3		11		2005		11		39		28		0		110001		0.017		-0.088		0.115		51		55		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.09		169.07		14.5801234563

		3		11		2005		11		39		31		0		110001		-0.043		-0.05		0.043		50		54		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.805		12.38		0		14526		0.066		220.7		7.8727377703

		3		11		2005		11		39		34		0		110001		0.012		-0.009		0.014		47		48		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.38		0		14526		0.015		126.87		2.0518284529

		3		11		2005		11		39		37		0		110001		0.063		0.037		0.058		45		57		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.526		12.38		0		14526		0.073		59.57		9.328451104

		3		11		2005		11		39		40		0		110001		0.05		0.004		0.003		46		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.05		85.43		5.0249378106

		3		11		2005		11		39		43		0		110001		0.012		-0.059		-0.008		53		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.38		0		14526		0.06		168.5		6.0737138556

		3		11		2005		11		39		46		0		110001		0.025		-0.018		-0.079		51		54		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.921		12.38		0		14526		0.031		125.75		8.4793867703

		3		11		2005		11		39		49		0		110001		0.042		-0.038		0.118		49		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.38		0		14526		0.057		132.14		13.0889266176

		3		11		2005		11		39		52		0		110001		-0.045		-0.034		-0.013		49		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.38		0		14526		0.056		232.93		5.7879184514

		3		11		2005		11		39		55		0		110001		-0.039		-0.015		-0.11		49		56		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.042		248.96		11.7669027361

		3		11		2005		11		39		58		0		110001		0.136		-0.057		0.044		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.029		12.38		0		14526		0.147		112.74		15.3886321679

		3		11		2005		11		40		1		0		110001		0.03		0.127		-0.199		52		47		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.347		12.38		0		14526		0.13		13.29		23.7970586418

		3		11		2005		11		40		4		0		110001		-0.001		-0.007		-0.008		51		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.007		188.13		1.0677078252

		3		11		2005		11		40		7		0		110001		0.09		-0.001		-0.048		51		53		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.38		0		14526		0.09		90.64		10.2004901843

		3		11		2005		11		40		10		0		110001		0.07		0.046		-0.081		49		53		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.501		12.38		0		14526		0.084		56.69		11.6520384483

		3		11		2005		11		40		13		0		110001		0.082		-0.046		0.118		45		56		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.323		12.38		0		14526		0.094		119.29		15.08774337

		3		11		2005		11		40		16		0		110001		0.077		0.053		0.049		48		50		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.093		55.46		10.5541461047

		3		11		2005		11		40		19		0		110001		0.045		-0.013		-0.018		48		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.38		0		14526		0.047		106.11		5.0179677161

		3		11		2005		11		40		22		0		110001		0.04		-0.027		0.084		46		47		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.048		124.02		9.687620967

		3		11		2005		11		40		25		0		110001		-0.022		-0.072		0.031		48		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.075		196.99		8.1418671077

		3		11		2005		11		40		28		0		110001		0.043		-0.063		0.071		48		50		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.509		12.38		0		14526		0.076		145.68		10.4206525707

		3		11		2005		11		40		31		0		110001		0.036		0.036		-0.231		47		48		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.3		12.38		0		14526		0.051		45		23.6543864854

		3		11		2005		11		40		34		0		110001		0.124		0.032		0.004		52		49		39		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.432		12.38		0		14526		0.128		75.53		12.8124939024

		3		11		2005		11		40		37		0		110001		0.012		-0.013		0.013		50		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.018		137.29		2.19544984

		3		11		2005		11		40		40		0		110001		-0.042		-0.037		-0.005		54		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.378		12.39		0		14527		0.056		228.62		5.6196085273

		3		11		2005		11		40		43		0		110001		0.136		0.002		-0.015		45		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.331		12.39		0		14527		0.136		89.16		13.6839321834

		3		11		2005		11		40		46		0		110001		-0.089		-0.015		-0.12		49		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.09		260.43		15.0153255043

		3		11		2005		11		40		49		0		110001		-0.042		0.011		-0.06		54		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.39		0		14527		0.043		284.68		7.4060785845

		3		11		2005		11		40		52		0		110001		0.026		0.026		0.036		46		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.486		12.39		0		14527		0.037		45		5.1458721321

		3		11		2005		11		40		55		0		110001		-0.015		-0.035		-0.152		53		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.038		203.2		15.6697160153

		3		11		2005		11		40		58		0		110001		0.041		0.003		-0.027		51		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.041		85.82		4.9183330509

		3		11		2005		11		41		1		0		110001		0.047		-0.051		0.001		50		54		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.069		137.34		6.9361372535

		3		11		2005		11		41		4		0		110001		-0.155		0.042		-0.045		48		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.161		285.16		16.6775297931

		3		11		2005		11		41		7		0		110001		0.063		-0.092		0.057		45		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.112		145.6		12.5227792442

		3		11		2005		11		41		10		0		110001		0.098		-0.027		-0.038		47		53		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.38		0		14526		0.102		105.4		10.8521887193

		3		11		2005		11		41		13		0		110001		-0.04		0.051		-0.013		47		52		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.065		321.89		6.6105975524

		3		11		2005		11		41		16		0		110001		-0.033		-0.023		-0.003		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.04		235.12		4.033608806

		3		11		2005		11		41		19		0		110001		-0.018		0.031		-0.189		48		50		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.38		0		14526		0.036		329.86		19.2369436242

		3		11		2005		11		41		22		0		110001		0.031		-0.034		0.117		50		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.046		137.64		12.5721915353

		3		11		2005		11		41		25		0		110001		0.03		0.015		-0.11		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.034		63.43		11.5

		3		11		2005		11		41		28		0		110001		0.062		0.046		-0.022		54		51		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.38		0		14526		0.077		53.43		8.0274528962

		3		11		2005		11		41		31		0		110001		0.03		0.053		0.029		48		52		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.38		0		14526		0.061		29.51		6.7453687816

		3		11		2005		11		41		34		0		110001		0.084		0.014		-0.11		47		48		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.38		0		14526		0.085		80.54		13.9111466098

		3		11		2005		11		41		37		0		110001		0.033		-0.021		-0.032		45		52		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.039		122.47		5.0537115074

		3		11		2005		11		41		40		0		110001		0.059		-0.092		0.092		50		49		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.38		0		14526		0.109		147.33		14.2860071399

		3		11		2005		11		41		43		0		110001		0.036		0.007		-0.027		46		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.037		79		4.5541190147

		3		11		2005		11		41		46		0		110001		0.047		-0.041		0.144		49		52		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.38		0		14526		0.062		131.1		15.6926734497

		3		11		2005		11		41		49		0		110001		0.001		-0.041		0.053		51		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.041		178.6		6.7014923711

		3		11		2005		11		41		52		0		110001		0.03		0.016		-0.15		48		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.034		61.93		15.3805071438

		3		11		2005		11		41		55		0		110001		0.007		-0.073		0.009		51		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.073		174.52		7.3885045848

		3		11		2005		11		41		58		0		110001		0.07		-0.023		0.029		48		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.053		12.38		0		14526		0.074		108.19		7.9183331579

		3		11		2005		11		42		1		0		110001		0.026		-0.026		0.015		51		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.037		135		3.9711459303

		3		11		2005		11		42		4		0		110001		0.006		-0.002		-0.045		47		50		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.006		108.43		4.544227107

		3		11		2005		11		42		7		0		110001		0.054		0.004		-0.078		51		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.054		85.76		9.4952619764

		3		11		2005		11		42		10		0		110001		0.01		-0.013		-0.051		53		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.016		142.43		5.3572380944

		3		11		2005		11		42		13		0		110001		0.048		-0.001		0.09		48		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.38		0		14526		0.048		91.19		10.2004901843

		3		11		2005		11		42		16		0		110001		-0.011		-0.036		0.087		52		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.548		12.39		0		14527		0.038		196.99		9.4794514609

		3		11		2005		11		42		19		0		110001		0.021		-0.027		-0.081		49		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.034		142.13		8.7926105339

		3		11		2005		11		42		22		0		110001		0.041		0.015		0.021		48		56		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.044		69.9		4.8445846055

		3		11		2005		11		42		25		0		110001		-0.07		0.078		-0.103		51		57		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.105		318.09		14.6945568154

		3		11		2005		11		42		28		0		110001		0.076		-0.073		0.023		52		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.105		133.85		10.786102169

		3		11		2005		11		42		31		0		110001		0.035		-0.059		0.082		49		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.069		149.32		10.6911178087

		3		11		2005		11		42		34		0		110001		-0.022		0.077		-0.125		52		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.08		344.05		14.8452012448

		3		11		2005		11		42		37		0		110001		-0.003		-0.015		0.082		50		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.015		191.31		8.3414627015

		3		11		2005		11		42		40		0		110001		0.026		-0.026		-0.001		56		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.037		135		3.6783148315

		3		11		2005		11		42		43		0		110001		-0.067		-0.034		-0.092		53		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.075		243.09		11.8781311661

		3		11		2005		11		42		46		0		110001		-0.011		0.016		0.058		56		46		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.019		325.49		6.1163714733

		3		11		2005		11		42		49		0		110001		0.031		0.05		-0.063		56		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.38		0		14526		0.059		31.8		8.6197447758

		3		11		2005		11		42		52		0		110001		-0.002		-0.069		0.073		51		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.069		181.66		10.0468900661

		3		11		2005		11		42		55		0		110001		-0.021		0.012		-0.069		53		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.494		12.39		0		14527		0.024		299.74		7.3116345642

		3		11		2005		11		42		58		0		110001		0.062		0.025		-0.019		50		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.067		68.04		6.9498201416

		3		11		2005		11		43		1		0		110001		0.046		0.014		-0.056		51		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.048		73.07		7.3810568349

		3		11		2005		11		43		4		0		110001		-0.005		-0.038		0		50		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.038		187.5		3.8327535793

		3		11		2005		11		43		7		0		110001		0.005		0.064		-0.138		50		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.064		4.47		15.2200525623

		3		11		2005		11		43		10		0		110001		0.073		-0.03		0.017		50		52		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.509		12.39		0		14527		0.079		112.34		8.0734131568

		3		11		2005		11		43		13		0		110001		0.057		-0.081		0.174		49		48		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.099		144.87		20.0214884562

		3		11		2005		11		43		16		0		110001		0.059		-0.07		0.128		48		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.092		139.87		15.7368993134

		3		11		2005		11		43		19		0		110001		-0.024		-0.044		-0.103		48		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.929		12.39		0		14527		0.05		208.61		11.4546933612

		3		11		2005		11		43		22		0		110001		0.074		0.003		0.077		52		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.074		87.68		10.6836323411

		3		11		2005		11		43		25		0		110001		0.143		-0.105		0.059		47		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.177		126.29		18.6962563098

		3		11		2005		11		43		28		0		110001		-0.001		0.044		0.014		49		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.828		12.39		0		14527		0.044		358.7		4.6184412955

		3		11		2005		11		43		31		0		110001		0.031		-0.065		0.025		48		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.072		154.5		7.6229915388

		3		11		2005		11		43		34		0		110001		0.09		-0.003		0		48		53		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.09		91.91		9.0049986119

		3		11		2005		11		43		37		0		110001		-0.007		0.013		0.031		48		52		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.015		331.7		3.4336569427

		3		11		2005		11		43		40		0		110001		0.024		0.054		-0.19		48		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.059		23.96		19.897738565

		3		11		2005		11		43		43		0		110001		-0.051		0.024		0.016		51		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.056		295.2		5.8591808301

		3		11		2005		11		43		46		0		110001		0.028		0.036		0.077		51		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.046		37.87		8.9493016487

		3		11		2005		11		43		49		0		110001		0.015		0.046		-0.12		51		54		40		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.782		12.38		0		14526		0.048		18.06		12.938701635

		3		11		2005		11		43		52		0		110001		0.014		-0.016		-0.034		52		50		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.083		12.38		0		14526		0.021		138.81		4.0099875312

		3		11		2005		11		43		55		0		110001		0.018		-0.049		0.092		54		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.052		159.83		10.5778069561

		3		11		2005		11		43		58		0		110001		-0.033		-0.071		0.011		51		51		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.078		204.93		7.9063265807

		3		11		2005		11		44		1		0		110001		0.038		0.004		-0.054		45		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.038		83.99		6.6151341634

		3		11		2005		11		44		4		0		110001		0.041		-0.006		0.181		50		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.041		98.33		18.5682524757

		3		11		2005		11		44		7		0		110001		-0.004		-0.095		0.087		51		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.095		182.41		12.8879788951

		3		11		2005		11		44		10		0		110001		0.016		0.004		0.057		52		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.016		75.96		5.9338014797

		3		11		2005		11		44		13		0		110001		-0.046		0.038		0.106		49		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.06		309.56		12.1638809596

		3		11		2005		11		44		16		0		110001		0.095		0.042		-0.113		50		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.104		66.15		15.3486155727

		3		11		2005		11		44		19		0		110001		0.014		0.018		-0.128		45		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.023		37.87		13.0015383705

		3		11		2005		11		44		22		0		110001		0.066		-0.064		0.135		50		52		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.092		134.12		16.3330952364

		3		11		2005		11		44		25		0		110001		0.079		-0.08		0.057		51		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.112		135.36		12.6055543313

		3		11		2005		11		44		28		0		110001		-0.071		-0.084		0.081		52		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.11		220.21		13.6594289778

		3		11		2005		11		44		31		0		110001		0.04		0.009		0.016		49		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.041		77.32		4.4011362169

		3		11		2005		11		44		34		0		110001		0.041		-0.019		0		52		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.045		114.86		4.5188494111

		3		11		2005		11		44		37		0		110001		0.024		-0.024		0.001		49		49		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.764		12.39		0		14527		0.034		135		3.3955853693

		3		11		2005		11		44		40		0		110001		0.036		-0.107		0.106		49		50		48		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.113		161.4		15.485799947

		3		11		2005		11		44		43		0		110001		0.025		-0.003		0.055		52		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.025		96.84		6.0489668539

		3		11		2005		11		44		46		0		110001		0.094		-0.032		-0.047		51		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.099		108.8		10.9859000542

		3		11		2005		11		44		49		0		110001		-0.029		-0.035		-0.061		49		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.548		12.39		0		14527		0.045		219.64		7.6072333999

		3		11		2005		11		44		52		0		110001		-0.006		-0.002		0.056		50		49		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.006		251.57		5.6356011214

		3		11		2005		11		44		55		0		110001		0.03		-0.081		0.199		48		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.086		159.68		21.6937779098

		3		11		2005		11		44		58		0		110001		0.088		-0.086		0.113		50		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.169		12.39		0		14527		0.123		134.34		16.7059869508

		3		11		2005		11		45		1		0		110001		0.026		-0.109		0.143		49		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.238		12.39		0		14527		0.112		166.58		18.1675534952

		3		11		2005		11		45		4		0		110001		0.055		-0.008		-0.009		50		52		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.056		98.28		5.6302753041

		3		11		2005		11		45		7		0		110001		0.089		-0.048		0.021		50		53		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.617		12.39		0		14527		0.101		118.34		10.3276328362

		3		11		2005		11		45		10		0		110001		0.025		-0.014		-0.039		51		51		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.029		119.25		4.839421453

		3		11		2005		11		45		13		0		110001		0.061		-0.03		0.03		51		54		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.068		116.19		7.4303431953

		3		11		2005		11		45		16		0		110001		0.005		0.015		-0.014		49		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.016		18.43		2.1118712082

		3		11		2005		11		45		19		0		110001		0.033		-0.049		0.048		49		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.059		146.04		7.6118328936

		3		11		2005		11		45		22		0		110001		0.039		-0.035		0.039		53		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.052		131.91		6.5322277976

		3		11		2005		11		45		25		0		110001		-0.033		0.016		-0.069		49		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.037		295.87		7.8140898382

		3		11		2005		11		45		28		0		110001		0.171		-0.073		0.074		48		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.186		113.12		20.0114966956

		3		11		2005		11		45		31		0		110001		0.083		-0.073		0.09		50		52		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.111		131.33		14.2541222108

		3		11		2005		11		45		34		0		110001		0.059		-0.092		0.095		52		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.109		147.33		14.4810220634

		3		11		2005		11		45		37		0		110001		-0.018		0.003		0.075		47		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.018		279.46		7.7188081982

		3		11		2005		11		45		40		0		110001		0.124		-0.016		-0.12		48		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.125		97.35		17.3297432179

		3		11		2005		11		45		43		0		110001		0.018		-0.053		0.088		49		53		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.056		161.24		10.4292856898

		3		11		2005		11		45		46		0		110001		-0.023		-0.012		-0.106		47		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.026		242.45		10.9128364782

		3		11		2005		11		45		49		0		110001		0.043		-0.029		0.046		51		55		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.052		124		6.932532005

		3		11		2005		11		45		52		0		110001		-0.015		-0.043		-0.079		51		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.046		199.23		9.1186621826

		3		11		2005		11		45		55		0		110001		0.031		-0.043		-0.013		51		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.053		144.21		5.4580216196

		3		11		2005		11		45		58		0		110001		0.132		-0.107		0.175		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.17		129.03		24.3922118718

		3		11		2005		11		46		1		0		110001		0.035		-0.092		0.175		49		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.098		159.17		20.0783465455

		3		11		2005		11		46		4		0		110001		0.025		0.006		-0.083		50		53		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.026		76.5		8.6890735985

		3		11		2005		11		46		7		0		110001		0.024		-0.071		-0.018		50		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.075		161.32		7.707788269

		3		11		2005		11		46		10		0		110001		-0.049		0.034		-0.037		51		58		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.06		304.76		7.0185468581

		3		11		2005		11		46		13		0		110001		0.079		0.001		0.04		51		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.079		89.27		8.8555067613

		3		11		2005		11		46		16		0		110001		0.027		-0.103		0.174		51		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.936		12.39		0		14527		0.106		165.31		20.399509798

		3		11		2005		11		46		19		0		110001		-0.01		-0.044		0.077		52		53		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.006		12.39		0		14527		0.045		192.8		8.9246848684

		3		11		2005		11		46		22		0		110001		-0.037		-0.05		0.048		52		51		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.062		216.5		7.8568441502

		3		11		2005		11		46		25		0		110001		0.134		-0.103		0.161		49		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.735		12.39		0		14527		0.169		127.55		23.3422363967

		3		11		2005		11		46		28		0		110001		0.058		-0.082		0.039		51		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.844		12.39		0		14527		0.1		144.73		10.7745069493

		3		11		2005		11		46		31		0		110001		-0.072		-0.013		-0.061		50		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.073		259.77		9.5257545633

		3		11		2005		11		46		34		0		110001		0.011		-0.044		0.036		49		52		50		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.666		12.39		0		14527		0.045		165.96		5.7905094767

		3		11		2005		11		46		37		0		110001		0.105		-0.107		-0.047		50		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.15		135.54		15.7108242941

		3		11		2005		11		46		40		0		110001		0.026		-0.066		0.141		53		52		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.071		158.5		15.7838525082

		3		11		2005		11		46		43		0		110001		0.06		-0.059		0.06		47		54		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.084		134.52		10.3348923555

		3		11		2005		11		46		46		0		110001		0.128		-0.077		0		52		53		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.149		121.03		14.9375366108

		3		11		2005		11		46		49		0		110001		0.088		-0.12		0.095		51		55		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.149		143.75		17.6547444048

		3		11		2005		11		46		52		0		110001		0.099		-0.058		0.015		47		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.39		0		14527		0.115		120.36		11.5715167545

		3		11		2005		11		46		55		0		110001		-0.028		-0.035		0.101		49		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.045		218.66		11.0498868772

		3		11		2005		11		46		58		0		110001		-0.032		-0.012		0.005		50		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.034		249.44		3.4539832078

		3		11		2005		11		47		1		0		110001		0.045		-0.084		0.221		48		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.095		151.82		24.0669898409

		3		11		2005		11		47		4		0		110001		0.006		-0.039		0.041		62		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.039		171.25		5.6903426962

		3		11		2005		11		47		7		0		110001		0.043		-0.046		0.146		53		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.063		136.93		15.9

		3		11		2005		11		47		10		0		110001		0.104		-0.089		0.142		50		48		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.137		130.56		19.7233364318

		3		11		2005		11		47		13		0		110001		0.023		-0.1		0.115		51		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.103		167.05		15.4123327242

		3		11		2005		11		47		16		0		110001		0.047		-0.063		0.032		54		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.079		143.28		8.4864598037

		3		11		2005		11		47		19		0		110001		0.015		-0.046		-0.061		54		48		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.048		161.94		7.7858846639

		3		11		2005		11		47		22		0		110001		0.083		-0.106		0.229		52		55		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.135		141.94		26.5642617063

		3		11		2005		11		47		25		0		110001		-0.025		-0.087		0.031		51		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.091		196.03		9.5681764198

		3		11		2005		11		47		28		0		110001		0.021		-0.018		0.031		55		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.028		130.6		4.1545156156

		3		11		2005		11		47		31		0		110001		0		-0.083		0.101		53		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.372		12.39		0		14527		0.083		180		13.0728726759

		3		11		2005		11		47		34		0		110001		0.127		-0.086		-0.039		49		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.325		12.39		0		14527		0.153		124.1		15.8259280928

		3		11		2005		11		47		37		0		110001		0.134		-0.107		-0.006		49		54		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.171		128.61		17.1583798769

		3		11		2005		11		47		40		0		110001		0.098		-0.075		0.024		50		54		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.526		12.39		0		14527		0.123		127.43		12.5717938259

		3		11		2005		11		47		43		0		110001		0.123		-0.016		0.052		49		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.573		12.39		0		14527		0.124		97.41		13.449535308

		3		11		2005		11		47		46		0		110001		0.1		-0.088		0.101		49		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.133		131.35		16.7167580589

		3		11		2005		11		47		49		0		110001		0.013		-0.046		0.055		53		54		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.048		164.22		7.2869746809

		3		11		2005		11		47		52		0		110001		0.095		-0.107		0.082		47		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.82		12.39		0		14527		0.143		138.4		16.4918161523

		3		11		2005		11		47		55		0		110001		0.003		-0.076		-0.046		53		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.076		177.74		8.8887569435

		3		11		2005		11		47		58		0		110001		0.01		-0.046		0.01		50		53		52		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.047		167.74		4.8124837662

		3		11		2005		11		48		1		0		110001		0.085		-0.061		0.012		49		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.105		125.67		10.5309068935

		3		11		2005		11		48		4		0		110001		0.122		-0.107		0.233		52		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.162		131.25		28.3940134535

		3		11		2005		11		48		7		0		110001		0.1		-0.012		0.012		49		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.101		96.84		10.1429778665

		3		11		2005		11		48		10		0		110001		-0.075		-0.084		0.028		48		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.113		221.76		11.6038786619

		3		11		2005		11		48		13		0		110001		0.073		-0.071		0.053		49		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.102		134.2		11.4799825784

		3		11		2005		11		48		16		0		110001		0.061		-0.07		0.116		51		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.093		138.93		14.8583309964

		3		11		2005		11		48		19		0		110001		0.079		-0.046		0.068		52		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.091		120.21		11.3934191532

		3		11		2005		11		48		22		0		110001		0.059		-0.04		0.043		48		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.071		124.14		8.3246621553

		3		11		2005		11		48		25		0		110001		0.045		-0.077		0.092		52		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.089		149.7		12.8132743668

		3		11		2005		11		48		28		0		110001		0.074		-0.067		0.126		51		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.501		12.39		0		14527		0.1		132.16		16.0751360803

		3		11		2005		11		48		31		0		110001		0.051		-0.036		0.177		51		56		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.062		125.22		18.7685907835

		3		11		2005		11		48		34		0		110001		0.062		-0.071		0.159		50		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.094		138.87		18.4840471759

		3		11		2005		11		48		37		0		110001		0.039		-0.055		-0.046		51		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.067		144.66		8.162107571

		3		11		2005		11		48		40		0		110001		0.013		-0.107		0.138		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.108		173.07		17.5105682375

		3		11		2005		11		48		43		0		110001		0.067		-0.046		0.132		50		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.081		124.47		15.5012902689

		3		11		2005		11		48		46		0		110001		0.087		-0.087		0.038		49		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.123		135		12.8771114773

		3		11		2005		11		48		49		0		110001		0.024		-0.043		0.138		51		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.049		150.83		14.6523035732

		3		11		2005		11		48		52		0		110001		0.015		-0.091		-0.002		50		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.092		170.64		9.2249661246

		3		11		2005		11		48		55		0		110001		-0.04		-0.043		-0.174		51		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.059		222.93		18.3643676722

		3		11		2005		11		48		58		0		110001		0.042		-0.009		-0.055		54		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.043		102.09		6.9785385289

		3		11		2005		11		49		1		0		110001		0.071		-0.121		0.081		51		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.14		149.6		16.1996913551

		3		11		2005		11		49		4		0		110001		-0.021		-0.132		0.099		52		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.134		189.04		16.6330995308

		3		11		2005		11		49		7		0		110001		0.076		-0.074		0.098		53		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.106		134.24		14.4416065588

		3		11		2005		11		49		10		0		110001		0.107		-0.047		0.101		50		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.117		113.71		15.4463587942

		3		11		2005		11		49		13		0		110001		0.038		-0.147		0.1		49		53		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.152		165.51		18.180484042

		3		11		2005		11		49		16		0		110001		0.08		-0.015		0.172		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.081		100.62		19.0286625909

		3		11		2005		11		49		19		0		110001		0.025		-0.124		0.129		49		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.126		168.6		18.0670971658

		3		11		2005		11		49		22		0		110001		-0.001		-0.118		0.046		51		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.118		180.49		12.6653069446

		3		11		2005		11		49		25		0		110001		-0.026		-0.05		0.019		50		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.056		207.47		5.9472682805

		3		11		2005		11		49		28		0		110001		0.045		-0.103		0.19		49		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.112		156.4		22.075778582

		3		11		2005		11		49		31		0		110001		0.025		-0.055		0.044		48		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.06		155.56		7.4739547764

		3		11		2005		11		49		34		0		110001		0.028		-0.055		0.125		49		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.062		153.02		13.9405882229

		3		11		2005		11		49		37		0		110001		0.035		-0.077		0.12		51		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.085		155.56		14.6812805981

		3		11		2005		11		49		40		0		110001		0.056		-0.086		0.006		51		51		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.103		146.93		10.2800778207

		3		11		2005		11		49		43		0		110001		0.109		-0.078		-0.055		51		52		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.134		125.59		14.4879260075

		3		11		2005		11		49		46		0		110001		-0.056		-0.017		-0.04		54		56		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.41		12.39		0		14527		0.059		253.11		7.0887234394

		3		11		2005		11		49		49		0		110001		0.109		-0.129		0.1		53		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.169		139.8		19.6270221888

		3		11		2005		11		49		52		0		110001		0.025		-0.101		0.156		54		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.104		166.1		18.7515332706

		3		11		2005		11		49		55		0		110001		0.025		-0.081		0.048		55		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.085		162.85		9.7416631024

		3		11		2005		11		49		58		0		110001		0.051		-0.046		0.056		54		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.069		132.05		8.8617154096

		3		11		2005		11		50		1		0		110001		-0.004		-0.102		0.14		54		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.102		182.25		17.3262806165

		3		11		2005		11		50		4		0		110001		0.084		0.024		-0.081		54		57		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.087		74.05		11.913437791

		3		11		2005		11		50		7		0		110001		-0.011		-0.101		0.07		55		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.102		186.22		12.337746958

		3		11		2005		11		50		10		0		110001		-0.021		-0.11		-0.015		55		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.112		190.81		11.2986724884

		3		11		2005		11		50		13		0		110001		0.097		-0.07		0.144		55		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.12		125.82		18.7203098265

		3		11		2005		11		50		16		0		110001		0.046		-0.077		0.055		55		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.09		149.15		10.5214067501

		3		11		2005		11		50		19		0		110001		0.065		-0.046		0.019		54		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.08		125.29		8.1865743752

		3		11		2005		11		50		22		0		110001		0.059		-0.08		0.194		52		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.099		143.59		21.7983944363

		3		11		2005		11		50		25		0		110001		0.062		-0.046		0.078		51		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.077		126.57		10.9745159347

		3		11		2005		11		50		28		0		110001		0.088		-0.065		0.071		52		53		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.109		126.45		13.0422390716

		3		11		2005		11		50		31		0		110001		-0.034		-0.061		-0.035		53		54		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.07		209.13		7.8115299398

		3		11		2005		11		50		34		0		110001		0.076		-0.07		0.002		52		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.103		132.65		10.3344085462

		3		11		2005		11		50		37		0		110001		-0.019		-0.12		0.011		55		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.121		189		12.1991803003

		3		11		2005		11		50		40		0		110001		0.084		-0.091		0.046		49		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.124		137.29		13.2109802816

		3		11		2005		11		50		43		0		110001		0.005		-0.097		0.128		50		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.097		177.05		16.0679805825

		3		11		2005		11		50		46		0		110001		0.04		-0.012		0.077		51		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.042		106.7		8.7595661993

		3		11		2005		11		50		49		0		110001		-0.017		-0.066		0.14		53		54		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.068		194.44		15.5708060164

		3		11		2005		11		50		52		0		110001		0.039		-0.039		-0.033		53		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.055		135		6.4272855857

		3		11		2005		11		50		55		0		110001		-0.004		-0.082		0.105		52		55		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.082		182.79		13.3285408054

		3		11		2005		11		50		58		0		110001		0.052		-0.016		0.074		51		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.054		107.1		9.1847700026

		3		11		2005		11		51		1		0		110001		0.075		-0.046		-0.09		52		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.088		121.52		12.5861034479

		3		11		2005		11		51		4		0		110001		0.033		-0.066		0.118		54		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.074		153.43		13.9172554766

		3		11		2005		11		51		7		0		110001		0.01		-0.001		-0.076		52		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.01		95.71		7.6661594035

		3		11		2005		11		51		10		0		110001		0.005		-0.051		-0.109		52		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.051		174.4		12.0445008199

		3		11		2005		11		51		13		0		110001		0.086		-0.121		0.139		52		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.148		144.6		20.3366663935

		3		11		2005		11		51		16		0		110001		0.077		-0.085		0.101		50		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.115		137.83		15.2823427523

		3		11		2005		11		51		19		0		110001		0.035		-0.036		0.022		55		56		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.379		12.39		0		14527		0.05		135.81		5.4817880295

		3		11		2005		11		51		22		0		110001		0.08		-0.021		0.065		52		60		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.083		104.71		10.5195056918

		3		11		2005		11		51		25		0		110001		0.089		-0.084		0.161		53		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.122		133.34		20.2232539419

		3		11		2005		11		51		28		0		110001		0.019		-0.022		0.211		55		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.029		139.18		21.299295763

		3		11		2005		11		51		31		0		110001		0.056		-0.096		0.129		52		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.111		149.74		17.0273309711

		3		11		2005		11		51		34		0		110001		0.046		-0.062		-0.02		51		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.077		143.43		7.974960815

		3		11		2005		11		51		37		0		110001		0.039		-0.078		0.21		52		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.087		153.43		22.738733474

		3		11		2005		11		51		40		0		110001		0.069		-0.063		0.166		52		56		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.093		132.4		19.0488844818

		3		11		2005		11		51		43		0		110001		0.071		-0.081		-0.147		50		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.108		138.76		18.2238854255

		3		11		2005		11		51		46		0		110001		0.063		-0.107		0.096		51		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.124		149.51		15.695222203

		3		11		2005		11		51		49		0		110001		0.042		-0.056		0.011		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.07		143.13		7.0859014952

		3		11		2005		11		51		52		0		110001		0.07		-0.051		0.171		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.087		126.08		19.168202837

		3		11		2005		11		51		55		0		110001		0.06		-0.091		-0.184		51		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.109		146.6		21.3862105105

		3		11		2005		11		51		58		0		110001		0.056		-0.069		0.085		53		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.089		140.94		12.2971541423

		3		11		2005		11		52		1		0		110001		0.035		-0.042		0.06		54		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.055		140.19		8.1172655494

		3		11		2005		11		52		4		0		110001		0.055		-0.051		0.013		55		59		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.075		132.84		7.6124897373

		3		11		2005		11		52		7		0		110001		0.085		-0.108		0.208		50		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.998		12.39		0		14527		0.137		141.8		24.9305034045

		3		11		2005		11		52		10		0		110001		0.05		-0.085		0.077		52		53		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.998		12.39		0		14527		0.099		149.53		12.5115946226

		3		11		2005		11		52		13		0		110001		0.107		-0.113		0.268		51		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.156		136.56		30.9906437494

		3		11		2005		11		52		16		0		110001		0.082		-0.125		0.185		52		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.149		146.74		23.7852895715

		3		11		2005		11		52		19		0		110001		-0.014		-0.153		0.101		53		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.154		185.23		18.3864080233

		3		11		2005		11		52		22		0		110001		0.092		-0.094		0.395		52		54		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.132		135.62		41.6323191763

		3		11		2005		11		52		25		0		110001		0.071		-0.027		0.089		56		54		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.076		110.82		11.7008546696

		3		11		2005		11		52		28		0		110001		0.106		-0.118		0.097		53		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.159		138.07		18.5927405188

		3		11		2005		11		52		31		0		110001		0.098		-0.035		-0.065		54		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.104		109.65		12.2694743164

		3		11		2005		11		52		34		0		110001		0.068		-0.068		0.064		52		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.096		135		11.5516232626

		3		11		2005		11		52		37		0		110001		0.042		-0.053		0.041		54		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.068		141.6		7.9082235679

		3		11		2005		11		52		40		0		110001		0.046		-0.089		0.139		57		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.1		152.67		17.1341763736

		3		11		2005		11		52		43		0		110001		0.045		-0.077		-0.004		51		54		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.089		149.7		8.9274856483

		3		11		2005		11		52		46		0		110001		0.066		-0.046		0.044		53		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.08		124.88		9.1695147091

		3		11		2005		11		52		49		0		110001		0.116		-0.045		0.077		52		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.124		111.2		14.6321563688

		3		11		2005		11		52		52		0		110001		0.054		-0.108		0.089		53		55		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.121		153.43		15.0003333296

		3		11		2005		11		52		55		0		110001		0.034		-0.086		-0.036		55		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.092		158.43		9.923708984

		3		11		2005		11		52		58		0		110001		0.037		-0.136		0.2		54		56		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.141		164.78		24.4673251501

		3		11		2005		11		53		1		0		110001		0.1		-0.094		0.049		54		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.137		133.23		14.5729200917

		3		11		2005		11		53		4		0		110001		0.027		-0.057		0.019		56		54		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.063		154.65		6.5871086221

		3		11		2005		11		53		7		0		110001		0.048		-0.036		0.071		52		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.06		126.87		9.2956979297

		3		11		2005		11		53		10		0		110001		0.107		-0.096		-0.041		52		58		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.144		131.9		14.9485785277

		3		11		2005		11		53		13		0		110001		0.084		-0.077		0.135		52		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.114		132.51		17.6663521985

		3		11		2005		11		53		16		0		110001		0.057		-0.105		-0.044		52		57		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.119		151.5		12.7318498263

		3		11		2005		11		53		19		0		110001		0.054		-0.063		-0.002		53		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.083		139.4		8.3

		3		11		2005		11		53		22		0		110001		0.124		-0.094		0.074		52		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.39		0		14527		0.156		127.16		17.2302060348

		3		11		2005		11		53		25		0		110001		0.058		-0.102		0.06		53		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.117		150.38		13.1787708076

		3		11		2005		11		53		28		0		110001		0.047		-0.063		-0.01		55		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.079		143.28		7.9233831158

		3		11		2005		11		53		31		0		110001		0.068		-0.088		0.124		54		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.111		142.31		16.6565302509

		3		11		2005		11		53		34		0		110001		0.05		-0.077		0.131		53		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.092		147		15.9968746948

		3		11		2005		11		53		37		0		110001		0.067		-0.043		0.008		59		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.08		122.69		8.0012499024

		3		11		2005		11		53		40		0		110001		0.037		-0.09		0.146		57		58		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.097		157.65		17.5456547327

		3		11		2005		11		53		43		0		110001		0.092		-0.063		0.007		53		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.112		124.4		11.1722871427

		3		11		2005		11		53		46		0		110001		0.035		-0.002		0.003		55		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.035		93.27		3.5185224172

		3		11		2005		11		53		49		0		110001		0.077		-0.078		0.053		54		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.11		135.37		12.1745636472

		3		11		2005		11		53		52		0		110001		0.063		-0.111		0.105		56		61		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.128		150.42		16.527250225

		3		11		2005		11		53		55		0		110001		0.014		-0.108		0.118		56		60		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.109		172.61		16.0573970493

		3		11		2005		11		53		58		0		110001		0.048		-0.058		-0.14		61		61		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.075		140.39		15.895911424

		3		11		2005		11		54		1		0		110001		0.103		-0.142		0.05		60		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.175		144.04		18.2408881363

		3		11		2005		11		54		4		0		110001		0.099		-0.087		-0.07		61		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.132		131.31		14.9231363996

		3		11		2005		11		54		7		0		110001		0.109		-0.093		0.098		62		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.143		130.47		17.3591474445

		3		11		2005		11		54		10		0		110001		0.072		-0.085		0.104		63		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.111		139.73		15.2397506541

		3		11		2005		11		54		13		0		110001		0.035		-0.051		-0.046		63		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.062		145.54		7.7084369362

		3		11		2005		11		54		16		0		110001		0.093		-0.075		0.292		62		55		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.119		128.88		31.5496434211

		3		11		2005		11		54		19		0		110001		0.103		-0.083		0.024		60		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.132		128.86		13.4439577506

		3		11		2005		11		54		22		0		110001		0.108		-0.089		0.114		57		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.14		129.49		18.050207755

		3		11		2005		11		54		25		0		110001		0.085		-0.088		0.045		56		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.122		135.99		13.0361037124

		3		11		2005		11		54		28		0		110001		0.094		-0.081		0.272		58		55		39		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.124		130.75		29.8966553313

		3		11		2005		11		54		31		0		110001		0.062		-0.057		0.123		60		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.084		132.59		14.9070453142

		3		11		2005		11		54		34		0		110001		0.114		-0.071		0.07		61		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.134		121.91		15.1449661604

		3		11		2005		11		54		37		0		110001		0.004		-0.06		-0.061		59		53		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.06		176.19		8.5656289903

		3		11		2005		11		54		40		0		110001		0.106		-0.079		-0.056		60		55		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.132		126.7		14.3572281447

		3		11		2005		11		54		43		0		110001		0.114		-0.034		-0.046		56		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.119		106.61		12.7546070108

		3		11		2005		11		54		46		0		110001		0.032		-0.113		-0.002		56		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.117		164.19		11.7460631703

		3		11		2005		11		54		49		0		110001		0.017		-0.078		0.061		57		54		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.08		167.7		10.0468900661

		3		11		2005		11		54		52		0		110001		0.099		-0.082		0.002		53		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.129		129.63		12.8565158577

		3		11		2005		11		54		55		0		110001		0.118		-0.076		0.181		57		56		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.14		122.78		22.904366396

		3		11		2005		11		54		58		0		110001		0.024		-0.002		0.058		58		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.024		94.76		6.2801273872

		3		11		2005		11		55		1		0		110001		0.089		0.022		-0.083		58		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.092		76.12		12.3668912828

		3		11		2005		11		55		4		0		110001		0.054		-0.177		0.243		53		54		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.185		163.03		30.5440665269

		3		11		2005		11		55		7		0		110001		0.125		-0.072		0.008		56		54		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.114		12.39		0		14527		0.144		119.94		14.4474911317

		3		11		2005		11		55		10		0		110001		0.059		-0.156		0.203		56		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.167		159.28		26.2727996224

		3		11		2005		11		55		13		0		110001		0.107		-0.074		0.058		56		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.13		124.67		14.2439460825

		3		11		2005		11		55		16		0		110001		0.111		-0.097		-0.046		57		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.147		131.15		15.4421501094

		3		11		2005		11		55		19		0		110001		0.116		-0.091		0.118		54		54		36		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.147		128.11		18.8841203131

		3		11		2005		11		55		22		0		110001		0.046		-0.086		0.316		57		55		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.098		151.86		33.0708330708

		3		11		2005		11		55		25		0		110001		0.117		-0.045		-0.044		54		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.125		111.04		13.2853302556

		3		11		2005		11		55		28		0		110001		0.118		-0.11		0.078		54		60		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.161		132.99		17.9187053104

		3		11		2005		11		55		31		0		110001		0.133		-0.124		0.003		56		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.182		132.99		18.1862585487

		3		11		2005		11		55		34		0		110001		0.016		-0.05		-0.223		57		55		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.052		162.26		22.9096049726

		3		11		2005		11		55		37		0		110001		0.108		-0.12		0.082		53		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.161		138.01		18.1074570274

		3		11		2005		11		55		40		0		110001		0.078		-0.065		0.148		53		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.102		129.81		17.9479803878

		3		11		2005		11		55		43		0		110001		0.028		-0.056		0.032		55		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.063		153.43		7.0313583325

		3		11		2005		11		55		46		0		110001		0.047		-0.073		0.028		61		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.087		147.23		9.1224996574

		3		11		2005		11		55		49		0		110001		0.084		-0.08		0.087		56		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.116		133.6		14.5

		3		11		2005		11		55		52		0		110001		0.027		-0.089		-0.078		60		56		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.093		163.12		12.1383689184

		3		11		2005		11		55		55		0		110001		0.017		-0.019		-0.027		58		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.025		138.18		3.7134889255

		3		11		2005		11		55		58		0		110001		0.033		-0.039		-0.072		58		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.051		139.76		8.8283633817

		3		11		2005		11		56		1		0		110001		0.082		-0.127		0.215		52		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.151		147.15		26.2826939259

		3		11		2005		11		56		4		0		110001		0.053		-0.114		0.062		55		55		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.126		155.07		14.0174890762

		3		11		2005		11		56		7		0		110001		0.105		-0.136		0.01		53		58		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.579		12.39		0		14527		0.172		142.33		17.210752453

		3		11		2005		11		56		10		0		110001		0.115		-0.072		0.154		55		59		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.136		122.05		20.5243757518

		3		11		2005		11		56		13		0		110001		0.111		-0.049		0.147		55		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.121		113.82		19.0606925373

		3		11		2005		11		56		16		0		110001		0.072		-0.076		-0.023		56		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.105		136.55		10.7186752913

		3		11		2005		11		56		19		0		110001		0.075		-0.046		0.077		54		57		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.088		121.52		11.6918775225

		3		11		2005		11		56		22		0		110001		0.077		-0.058		0.032		56		60		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.096		126.99		10.157263411

		3		11		2005		11		56		25		0		110001		0.056		-0.011		-0.103		57		57		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.057		101.11		11.7753980824

		3		11		2005		11		56		28		0		110001		0.093		-0.077		0.247		57		55		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.121		129.62		27.493090041

		3		11		2005		11		56		31		0		110001		0.07		-0.076		-0.021		58		56		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.103		137.35		10.5437185091

		3		11		2005		11		56		34		0		110001		0.107		-0.082		0.079		58		56		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.135		127.46		15.62498

		3		11		2005		11		56		37		0		110001		0.128		-0.069		0.049		56		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.145		118.33		15.3447059275

		3		11		2005		11		56		40		0		110001		0.056		-0.099		0.02		58		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.114		150.51		11.5485929879

		3		11		2005		11		56		43		0		110001		0.035		-0.154		0.202		53		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.158		167.2		25.6407878194

		3		11		2005		11		56		46		0		110001		0.124		-0.144		0.154		54		56		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.19		139.27		24.459762877

		3		11		2005		11		56		49		0		110001		0.044		-0.046		0.241		57		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.064		136.27		24.9264919313

		3		11		2005		11		56		52		0		110001		0.095		-0.108		0.158		56		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.144		138.66		21.3665626623

		3		11		2005		11		56		55		0		110001		0.077		-0.097		0.084		57		56		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.124		141.56		14.9646249535

		3		11		2005		11		56		58		0		110001		0.021		-0.029		0.079		55		54		48		15		1452.7		175.9		-0.7		-0.3		5.501		12.39		0		14527		0.036		144.09		8.673522929

		3		11		2005		11		57		1		0		110001		0.06		-0.113		0.129		55		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.128		152.03		18.1686543255

		3		11		2005		11		57		4		0		110001		0.07		-0.051		-0.004		56		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.087		126.08		8.6700634369

		3		11		2005		11		57		7		0		110001		0.036		-0.1		0.048		56		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.39		0		14527		0.106		160.2		11.6619037897

		3		11		2005		11		57		10		0		110001		0.124		-0.146		0.128		55		58		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.192		139.66		23.0382290986

		3		11		2005		11		57		13		0		110001		0.045		-0.092		-0.003		58		59		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.102		153.94		10.2459748194

		3		11		2005		11		57		16		0		110001		0.095		-0.027		-0.107		58		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.099		105.87		14.5612499463

		3		11		2005		11		57		19		0		110001		0.115		-0.096		0.171		55		56		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.15		129.85		22.7336754617

		3		11		2005		11		57		22		0		110001		0.126		-0.057		-0.04		54		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.138		114.34		14.3961800489

		3		11		2005		11		57		25		0		110001		0.086		-0.091		0.015		55		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.125		136.62		12.6103132396

		3		11		2005		11		57		28		0		110001		0.117		-0.126		0.111		52		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.172		137.12		20.466069481

		3		11		2005		11		57		31		0		110001		0.069		-0.074		0.067		54		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.101		137		12.1350731353

		3		11		2005		11		57		34		0		110001		0.054		0.002		-0.042		56		56		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.054		87.88		6.8439754529

		3		11		2005		11		57		37		0		110001		0.091		-0.123		0.02		56		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.153		143.5		15.4304892988

		3		11		2005		11		57		40		0		110001		0.028		-0.045		0.151		59		57		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.053		148.11		16.0031246949

		3		11		2005		11		57		43		0		110001		0.064		-0.025		0.115		59		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.069		111.34		13.3962681371

		3		11		2005		11		57		46		0		110001		0.015		-0.077		0.121		58		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.13		12.39		0		14527		0.078		168.98		14.4204715596

		3		11		2005		11		57		49		0		110001		0.125		-0.11		0.214		54		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.167		131.35		27.1147561302

		3		11		2005		11		57		52		0		110001		0.074		-0.038		0.015		56		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.39		0		14527		0.083		117.18		8.4528101836

		3		11		2005		11		57		55		0		110001		0.106		-0.056		0.107		56		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.728		12.39		0		14527		0.12		117.85		16.068914089

		3		11		2005		11		57		58		0		110001		0.1		-0.107		0.096		53		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.503		12.39		0		14527		0.146		136.94		17.5114248421

		3		11		2005		11		58		1		0		110001		0.049		-0.089		0.046		59		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.102		151.16		11.1525781773

		3		11		2005		11		58		4		0		110001		0.078		-0.077		0.069		58		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.11		134.63		12.9514477955

		3		11		2005		11		58		7		0		110001		0.075		-0.051		0.068		54		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.091		124.22		11.3357840488

		3		11		2005		11		58		10		0		110001		0.051		-0.026		0.059		60		59		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.057		117.01		8.2207055658

		3		11		2005		11		58		13		0		110001		0.063		-0.095		0.172		58		58		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.114		146.45		20.6344372349

		3		11		2005		11		58		16		0		110001		0		-0.001		0.071		65		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.001		180		7.1007041904

		3		11		2005		11		58		19		0		110001		0.059		-0.006		0.091		59		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.059		95.81		10.8618598776

		3		11		2005		11		58		22		0		110001		0.054		-0.052		-0.033		57		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.39		0		14527		0.075		133.92		8.1908485519

		3		11		2005		11		58		25		0		110001		0.052		-0.073		0.043		59		54		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.09		144.54		9.9408249155

		3		11		2005		11		58		28		0		110001		0.065		-0.059		-0.027		59		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.805		12.39		0		14527		0.088		132.23		9.184225607

		3		11		2005		11		58		31		0		110001		0.077		-0.05		0.073		61		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.083		12.39		0		14527		0.092		123		11.729450115

		3		11		2005		11		58		34		0		110001		0.067		-0.061		-0.026		58		57		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.39		0		14527		0.091		132.32		9.4265582266

		3		11		2005		11		58		37		0		110001		0.072		-0.066		0.063		59		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.39		0		14527		0.098		132.51		11.6228223767

		3		11		2005		11		58		40		0		110001		0.125		-0.069		0.115		58		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.143		118.9		18.3333030303

		3		11		2005		11		58		43		0		110001		0.09		-0.06		0.046		59		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.108		123.69		11.7541482039

		3		11		2005		11		58		46		0		110001		0.11		-0.079		0.092		57		57		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.135		125.69		16.3722325906

		3		11		2005		11		58		49		0		110001		0.066		-0.028		0.011		57		58		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.072		112.99		7.2532751223

		3		11		2005		11		58		52		0		110001		0.01		-0.069		-0.062		59		58		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.07		171.75		9.3300589494

		3		11		2005		11		58		55		0		110001		0.089		-0.046		0.147		57		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.1		117.33		17.7893226403

		3		11		2005		11		58		58		0		110001		0.093		-0.078		0.046		58		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.277		12.39		0		14527		0.121		129.99		12.9803697944

		3		11		2005		11		59		1		0		110001		0.061		-0.05		0.071		58		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.079		129.34		10.6122570644

		3		11		2005		11		59		4		0		110001		0.077		-0.052		0.086		58		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.093		124.03		12.6605687076

		3		11		2005		11		59		7		0		110001		0.099		-0.07		0.13		58		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.121		125.26		17.7766701044

		3		11		2005		11		59		10		0		110001		0.116		-0.101		0.037		58		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.743		12.39		0		14527		0.154		131.05		15.8196080862

		3		11		2005		11		59		13		0		110001		0.099		-0.091		0.046		58		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.134		132.59		14.2119667886

		3		11		2005		11		59		16		0		110001		0.088		-0.054		0.095		58		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.103		121.53		14.0303243013

		3		11		2005		11		59		19		0		110001		0.042		-0.103		0.091		59		60		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.39		0		14527		0.111		157.82		14.3714995738

		3		11		2005		11		59		22		0		110001		0.079		-0.065		0.127		59		56		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.102		129.45		16.3079735099

		3		11		2005		11		59		25		0		110001		0.101		-0.09		0.072		59		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.135		131.7		15.3248164752

		3		11		2005		11		59		28		0		110001		0.072		-0.045		-0.039		59		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.085		122.01		9.3434469014

		3		11		2005		11		59		31		0		110001		0.065		-0.067		0.065		58		59		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.093		135.87		11.3749725274

		3		11		2005		11		59		34		0		110001		0.075		-0.082		0.078		58		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.111		137.55		13.5768184786

		3		11		2005		11		59		37		0		110001		0.096		-0.047		0.068		57		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.107		116.09		12.6684647847

		3		11		2005		11		59		40		0		110001		0.06		-0.046		0.009		57		58		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.076		127.48		7.6138032546

		3		11		2005		11		59		43		0		110001		0.081		-0.046		0.107		58		58		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.093		119.59		14.1866134084

		3		11		2005		11		59		46		0		110001		0.064		-0.019		0.033		58		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.571		12.39		0		14527		0.067		106.53		7.4471471048

		3		11		2005		11		59		49		0		110001		0.056		-0.019		0.229		62		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.059		108.74		23.6512156136

		3		11		2005		11		59		52		0		110001		0.075		-0.036		0.127		58		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.083		115.64		15.1822264507

		3		11		2005		11		59		55		0		110001		0.081		-0.068		0.119		57		56		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.72		12.39		0		14527		0.106		130.01		15.9204271299

		3		11		2005		11		59		58		0		110001		0.081		-0.05		-0.028		59		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.095		121.69		9.9221973373

		3		11		2005		12		0		1		0		110001		0.05		-0.029		-0.077		60		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.851		12.39		0		14527		0.058		120.11		9.6280839215

		3		11		2005		12		0		4		0		110001		0.056		-0.084		0.171		59		57		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.501		12.39		0		14527		0.101		146.31		19.8577440813

		3		11		2005		12		0		7		0		110001		0.069		-0.053		0.014		60		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.087		127.53		8.8124911347

		3		11		2005		12		0		10		0		110001		0.031		-0.062		0.223		59		56		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.069		153.43		23.3525159244

		3		11		2005		12		0		13		0		110001		0.034		-0.102		0.14		58		58		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.39		0		14527		0.108		161.57		17.6521953309

		3		11		2005		12		0		16		0		110001		0.077		-0.028		-0.103		57		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.082		109.98		13.161306926

		3		11		2005		12		0		19		0		110001		0.077		-0.082		0.188		59		60		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.112		136.8		21.9082176363

		3		11		2005		12		0		22		0		110001		0.018		-0.023		0.056		57		57		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.029		141.95		6.3158530699

		3		11		2005		12		0		25		0		110001		0.083		-0.074		0.03		59		61		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.111		131.72		11.5173781739

		3		11		2005		12		0		28		0		110001		0.059		-0.058		0.059		62		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.083		134.51		10.1616927724

		3		11		2005		12		0		31		0		110001		0.108		-0.047		0.172		59		59		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.118		113.52		20.8463426049

		3		11		2005		12		0		34		0		110001		0.097		-0.045		0.122		60		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.107		114.89		16.2228234287

		3		11		2005		12		0		37		0		110001		0.05		-0.046		0.027		59		61		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.068		132.61		7.3109506906

		3		11		2005		12		0		40		0		110001		0.097		-0.036		-0.158		61		59		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.103		110.36		18.8862383761

		3		11		2005		12		0		43		0		110001		0.1		-0.029		0.086		58		64		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.254		12.39		0		14527		0.104		106.17		13.5044437131

		3		11		2005		12		0		46		0		110001		0.047		-0.057		-0.019		59		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.074		140.49		7.6282370178

		3		11		2005		12		0		49		0		110001		0.068		-0.024		-0.043		62		56		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.072		109.44		8.3958322994

		3		11		2005		12		0		52		0		110001		0.08		-0.068		0.053		60		60		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.525		12.39		0		14527		0.105		130.36		11.7613774703

		3		11		2005		12		0		55		0		110001		0.064		-0.031		0.039		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.071		115.84		8.1104870384

		3		11		2005		12		0		58		0		110001		0.04		-0.075		0.084		62		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.085		151.93		11.9503138034

		3		11		2005		12		1		1		0		110001		0.057		-0.02		0.094		60		57		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.06		109.33		11.1736296699

		3		11		2005		12		1		4		0		110001		0.046		-0.046		-0.08		59		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.065		135		10.3111590037

		3		11		2005		12		1		7		0		110001		0.066		-0.058		0.058		60		58		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.088		131.31		10.5280577506

		3		11		2005		12		1		10		0		110001		0.097		-0.042		0.042		59		57		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.106		113.41		11.3740933705

		3		11		2005		12		1		13		0		110001		0.06		-0.033		0.082		60		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.068		118.81		10.6831643252

		3		11		2005		12		1		16		0		110001		0.083		-0.028		0.021		59		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.088		108.64		9.0077744199

		3		11		2005		12		1		19		0		110001		0.05		-0.078		-0.035		60		56		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.093		147.34		9.9040395799

		3		11		2005		12		1		22		0		110001		0.031		0.01		-0.013		61		56		48		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.033		72.12		3.5071355834

		3		11		2005		12		1		25		0		110001		0.053		-0.036		0.052		61		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.064		124.19		8.2516664984

		3		11		2005		12		1		28		0		110001		0.108		-0.031		0.043		59		59		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.112		106.02		12.0307938225

		3		11		2005		12		1		31		0		110001		0.031		-0.067		0.084		58		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.074		155.17		11.1830228472

		3		11		2005		12		1		34		0		110001		0.062		-0.047		-0.043		59		55		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.078		127.16		8.889319434

		3		11		2005		12		1		37		0		110001		0.051		-0.068		-0.002		60		50		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.085		143.13		8.5023526156

		3		11		2005		12		1		40		0		110001		0.06		-0.072		0.046		60		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.094		140.19		10.4403065089

		3		11		2005		12		1		43		0		110001		0.086		-0.047		0.094		61		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.098		118.66		13.5797643573

		3		11		2005		12		1		46		0		110001		0.06		-0.027		0.007		62		59		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.066		114.23		6.6166456759

		3		11		2005		12		1		49		0		110001		0.064		-0.03		0.07		60		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.071		115.11		9.9478640924

		3		11		2005		12		1		52		0		110001		0.055		-0.035		-0.133		62		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.065		122.47		14.8118196046

		3		11		2005		12		1		55		0		110001		-0.002		-0.073		0.041		60		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.073		181.57		8.3749626865

		3		11		2005		12		1		58		0		110001		0.008		-0.026		0.084		61		64		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.571		12.39		0		14527		0.027		162.9		8.8294960219

		3		11		2005		12		2		1		0		110001		0.037		-0.032		0.06		60		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.049		130.86		7.7414468932

		3		11		2005		12		2		4		0		110001		0.072		-0.046		0.101		62		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.085		122.57		13.2291345144

		3		11		2005		12		2		7		0		110001		0.032		-0.11		0.051		61		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.115		163.78		12.539936204

		3		11		2005		12		2		10		0		110001		0.099		-0.039		-0.025		62		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.106		111.5		10.9302333003

		3		11		2005		12		2		13		0		110001		0.074		-0.048		0.071		62		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.088		122.97		11.322985472

		3		11		2005		12		2		16		0		110001		0.068		-0.015		-0.071		61		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.07		102.44		9.9448479124

		3		11		2005		12		2		19		0		110001		0.065		0.007		0.062		62		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.065		83.85		9.0099944506

		3		11		2005		12		2		22		0		110001		0.077		-0.029		-0.046		61		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.082		110.64		9.4265582266

		3		11		2005		12		2		25		0		110001		0.086		-0.054		0.049		61		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.102		122.12		11.2751940116

		3		11		2005		12		2		28		0		110001		0.025		-0.061		0.152		62		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.066		157.71		16.5680415258

		3		11		2005		12		2		31		0		110001		0.026		0.034		-0.004		64		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.043		37.41		4.298837052

		3		11		2005		12		2		34		0		110001		0.004		-0.047		0.03		63		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.047		175.14		5.5901699437

		3		11		2005		12		2		37		0		110001		0.043		-0.023		-0.005		61		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.049		118.14		4.9020403915

		3		11		2005		12		2		40		0		110001		0.071		-0.048		-0.068		60		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.086		124.06		10.9402925007

		3		11		2005		12		2		43		0		110001		0.058		-0.045		0.086		61		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.073		127.81		11.3070774296

		3		11		2005		12		2		46		0		110001		0.054		-0.023		0.014		63		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.059		113.07		6.0340699366

		3		11		2005		12		2		49		0		110001		0.034		-0.085		0.189		62		56		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.092		158.2		21.0004761851

		3		11		2005		12		2		52		0		110001		0.037		-0.046		0.169		62		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.757		12.39		0		14527		0.059		141.19		17.9013965936

		3		11		2005		12		2		55		0		110001		0.054		-0.045		0.059		63		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.07		129.81		9.1771455257

		3		11		2005		12		2		58		0		110001		0.077		-0.05		-0.168		62		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.602		12.39		0		14527		0.092		123		19.1449732306

		3		11		2005		12		3		1		0		110001		0.038		-0.013		0.021		63		58		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.04		108.89		4.5321076774

		3		11		2005		12		3		4		0		110001		0.043		-0.007		0.059		63		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.695		12.39		0		14527		0.044		99.25		7.3341666193

		3		11		2005		12		3		7		0		110001		0.016		-0.017		0.045		62		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.594		12.39		0		14527		0.023		136.74		5.0695167423

		3		11		2005		12		3		10		0		110001		0.065		-0.002		-0.056		61		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.065		91.76		8.5819578186

		3		11		2005		12		3		13		0		110001		0.065		-0.056		0.012		62		55		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.086		130.75		8.6631403082

		3		11		2005		12		3		16		0		110001		0.055		-0.014		-0.246		62		53		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.057		104.28		25.246187831

		3		11		2005		12		3		19		0		110001		0.018		-0.038		-0.016		64		57		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.23		12.39		0		14527		0.042		154.65		4.4988887517

		3		11		2005		12		3		22		0		110001		0.037		-0.043		-0.13		62		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.057		139.29		14.1837935687

		3		11		2005		12		3		25		0		110001		0.079		-0.044		0.241		61		57		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.09		119.12		25.7406293629

		3		11		2005		12		3		28		0		110001		0.016		-0.026		0.077		63		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.031		148.39		8.283115356

		3		11		2005		12		3		31		0		110001		0.071		-0.042		0.009		61		57		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.082		120.61		8.2981925743

		3		11		2005		12		3		34		0		110001		0.039		-0.087		0.085		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.095		155.85		12.7730184373

		3		11		2005		12		3		37		0		110001		0.055		-0.025		-0.108		62		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.06		114.44		12.3749747474

		3		11		2005		12		3		40		0		110001		0.078		-0.088		0.169		62		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.118		138.45		20.5885890726

		3		11		2005		12		3		43		0		110001		0.07		-0.025		0.081		61		55		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.074		109.65		10.9936345218

		3		11		2005		12		3		46		0		110001		0.059		0.005		0.046		63		57		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.059		85.16		7.4979997333

		3		11		2005		12		3		49		0		110001		0.065		-0.057		-0.062		61		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.086		131.25		10.6386089316

		3		11		2005		12		3		52		0		110001		0.017		-0.034		0.045		61		55		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.038		153.43		5.89067059

		3		11		2005		12		3		55		0		110001		0.08		-0.036		-0.05		61		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.088		114.23		10.0975244491

		3		11		2005		12		3		58		0		110001		0.053		-0.019		-0.014		61		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.056		109.72		5.8017238817

		3		11		2005		12		4		1		0		110001		0.057		-0.036		0.294		61		53		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.067		122.28		30.1630568743

		3		11		2005		12		4		4		0		110001		0.079		-0.052		0.016		61		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.095		123.35		9.5921843185

		3		11		2005		12		4		7		0		110001		0.072		-0.044		0.014		63		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.39		0		14527		0.084		121.43		8.5533619121

		3		11		2005		12		4		10		0		110001		0.072		-0.045		0.22		62		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.085		122.01		23.581560593

		3		11		2005		12		4		13		0		110001		0.068		-0.026		0.196		61		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.073		110.92		20.9083715291

		3		11		2005		12		4		16		0		110001		0.046		-0.058		0.204		61		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.074		141.58		21.7016128433

		3		11		2005		12		4		19		0		110001		0.098		-0.034		0.097		62		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.104		109.13		14.2017604543

		3		11		2005		12		4		22		0		110001		0.015		-0.017		-0.11		63		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.023		138.58		11.2312065247

		3		11		2005		12		4		25		0		110001		0.049		-0.078		-0.04		62		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.441		12.39		0		14527		0.092		147.86		10.0424100693

		3		11		2005		12		4		28		0		110001		0.078		-0.109		0.063		60		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.611		12.39		0		14527		0.134		144.41		14.8101316672

		3		11		2005		12		4		31		0		110001		0.021		-0.054		0.206		65		53		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.058		158.75		21.3992990539

		3		11		2005		12		4		34		0		110001		0.05		-0.078		0.324		62		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.093		147.34		33.698664662

		3		11		2005		12		4		37		0		110001		0.081		-0.04		0.074		62		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.09		116.28		11.6777566339

		3		11		2005		12		4		40		0		110001		0.087		-0.066		0.025		61		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.109		127.18		11.2026782512

		3		11		2005		12		4		43		0		110001		0.052		-0.039		0.088		60		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.065		126.87		10.9402925007

		3		11		2005		12		4		46		0		110001		0.077		-0.019		-0.008		62		56		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.079		103.86		7.9711981534

		3		11		2005		12		4		49		0		110001		0.099		-0.055		0.291		61		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.113		119.05		31.226110869

		3		11		2005		12		4		52		0		110001		0.107		-0.009		0.079		63		54		35		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.107		94.81		13.3307914244

		3		11		2005		12		4		55		0		110001		0.086		-0.05		0.164		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.099		120.17		19.1812408358

		3		11		2005		12		4		58		0		110001		0.064		-0.019		-0.081		62		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.067		106.53		10.4966661374

		3		11		2005		12		5		1		0		110001		0.08		-0.055		0.079		62		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.097		124.51		12.5163892557

		3		11		2005		12		5		4		0		110001		0.035		-0.046		0.088		62		55		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.058		142.73		10.5285326613

		3		11		2005		12		5		7		0		110001		0.075		-0.054		0.074		62		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.092		125.75		11.8393411979

		3		11		2005		12		5		10		0		110001		0.025		-0.057		-0.104		63		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.062		156.32		12.1202310209

		3		11		2005		12		5		13		0		110001		0.069		-0.051		0.251		62		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.086		126.47		26.5260249566

		3		11		2005		12		5		16		0		110001		0.113		-0.032		0.362		62		56		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.117		105.81		38.0574565624

		3		11		2005		12		5		19		0		110001		0.118		0.004		-0.01		62		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.118		88.06		11.8490505949

		3		11		2005		12		5		22		0		110001		0.071		-0.059		0.163		61		60		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.092		129.73		18.7325919189

		3		11		2005		12		5		25		0		110001		0.085		-0.038		0.047		62		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.37		12.39		0		14527		0.093		114.09		10.429765098

		3		11		2005		12		5		28		0		110001		0.078		-0.092		0.056		61		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.121		139.71		13.2981201679

		3		11		2005		12		5		31		0		110001		0.079		-0.015		-0.074		62		58		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.08		100.75		10.9279458271

		3		11		2005		12		5		34		0		110001		0.079		-0.053		0.397		63		56		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.095		123.86		40.8238900645

		3		11		2005		12		5		37		0		110001		0.078		-0.017		-0.194		63		56		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.08		102.3		20.9783221445

		3		11		2005		12		5		40		0		110001		0.077		-0.038		0.218		63		50		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.086		116.27		23.4301088346

		3		11		2005		12		5		43		0		110001		0.103		-0.007		-0.173		62		57		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.103		93.89		20.1462155255

		3		11		2005		12		5		46		0		110001		0.067		-0.029		0.064		63		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.073		113.4		9.708758932

		3		11		2005		12		5		49		0		110001		0.093		-0.021		0.057		63		52		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.095		102.72		11.1081051489

		3		11		2005		12		5		52		0		110001		0.025		0.023		-0.277		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.944		12.39		0		14527		0.034		47.39		27.9075258667

		3		11		2005		12		5		55		0		110001		0.086		0.011		-0.061		64		51		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.905		12.39		0		14527		0.087		82.71		10.6009433542

		3		11		2005		12		5		58		0		110001		0.083		-0.066		0.058		65		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.106		128.49		12.0867696263

		3		11		2005		12		6		1		0		110001		0.003		0.011		0.051		64		58		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.011		15.26		5.2258970522

		3		11		2005		12		6		4		0		110001		0.054		0.009		0.107		64		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.055		80.54		12.0191513844

		3		11		2005		12		6		7		0		110001		0.06		-0.011		0.001		63		55		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.061		100.39		6.1008196171

		3		11		2005		12		6		10		0		110001		0.066		-0.025		-0.169		64		54		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.071		110.75		18.3144751495

		3		11		2005		12		6		13		0		110001		0.082		-0.039		0.094		64		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.091		115.44		13.0694299799

		3		11		2005		12		6		16		0		110001		0.088		-0.03		-0.032		64		55		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.093		108.82		9.8325988426

		3		11		2005		12		6		19		0		110001		0.066		-0.038		0.005		63		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.076		119.93		7.6321687612

		3		11		2005		12		6		22		0		110001		0.043		-0.02		0.018		63		54		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.047		114.94		5.0724747412

		3		11		2005		12		6		25		0		110001		0.072		0.011		-0.044		63		60		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.073		81.31		8.5094065598

		3		11		2005		12		6		28		0		110001		0.078		0.001		-0.063		63		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.078		89.27		10.0269636481

		3		11		2005		12		6		31		0		110001		0.074		0.014		0.003		64		57		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.075		79.29		7.5372408745

		3		11		2005		12		6		34		0		110001		0.04		-0.008		0.125		65		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.041		101.31		13.1487642005

		3		11		2005		12		6		37		0		110001		0.021		-0.006		0.07		63		58		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.022		105.95		7.3328030111

		3		11		2005		12		6		40		0		110001		0.1		0.063		-0.231		65		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.118		57.79		25.948024973

		3		11		2005		12		6		43		0		110001		0.03		-0.03		0.054		66		60		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.042		135		6.8673138854

		3		11		2005		12		6		46		0		110001		0.047		-0.003		-0.095		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.047		93.65		10.6033013727

		3		11		2005		12		6		49		0		110001		0.081		0.038		-0.069		63		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.089		64.87		11.2986724884

		3		11		2005		12		6		52		0		110001		0.052		-0.029		-0.021		64		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.06		119.15		6.3134776471

		3		11		2005		12		6		55		0		110001		0.042		0.001		-0.13		65		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.042		88.64		13.6619910701

		3		11		2005		12		6		58		0		110001		0.076		-0.008		0.086		65		53		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.076		96.01		11.5047816146

		3		11		2005		12		7		1		0		110001		0.07		0.024		-0.065		64		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.074		71.08		9.8493654618

		3		11		2005		12		7		4		0		110001		0.063		-0.017		0.12		63		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.065		105.1		13.6594289778

		3		11		2005		12		7		7		0		110001		0.01		-0.056		-0.057		64		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.057		169.88		8.0529497701

		3		11		2005		12		7		10		0		110001		0.061		-0.006		0.05		64		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.061		95.62		7.9101201002

		3		11		2005		12		7		13		0		110001		0.019		-0.003		-0.069		67		53		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.019		98.97		7.1630998876

		3		11		2005		12		7		16		0		110001		0.035		-0.024		0.035		64		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.042		124.44		5.5009090158

		3		11		2005		12		7		19		0		110001		0.084		0.008		0.129		65		57		35		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.084		84.56		15.4146034655

		3		11		2005		12		7		22		0		110001		0.013		-0.037		-0.127		63		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.039		160.64		13.2917267501

		3		11		2005		12		7		25		0		110001		0.006		0.006		0.124		66		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.008		45		12.4289983506

		3		11		2005		12		7		28		0		110001		0.09		-0.006		0.021		64		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.341		12.39		0		14527		0.09		93.81		9.2612094243

		3		11		2005		12		7		31		0		110001		0.039		-0.033		-0.015		65		69		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.051		130.24		5.3244718048

		3		11		2005		12		7		34		0		110001		0.029		0.058		-0.155		64		80		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.065		26.57		16.8017856194

		3		11		2005		12		7		37		0		110001		0.015		0.035		-0.232		65		82		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.038		23.2		23.5104232204

		3		11		2005		12		7		40		0		110001		0.063		-0.013		0.079		65		81		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.064		101.66		10.1877377273

		3		11		2005		12		7		43		0		110001		0.071		0.012		0.03		65		74		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.072		80.41		7.8006409993

		3		11		2005		12		7		46		0		110001		0.136		0.079		-0.208		65		60		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.157		59.85		26.0770013614

		3		11		2005		12		7		49		0		110001		0.064		0.003		0.018		66		59		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.064		87.32		6.6550732528

		3		11		2005		12		7		52		0		110001		0.118		0.052		-0.12		64		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.129		66.22		17.6147665327

		3		11		2005		12		7		55		0		110001		0.008		-0.062		0.029		66		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.063		172.65		6.8912988616

		3		11		2005		12		7		58		0		110001		0.037		-0.011		0.096		68		50		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.039		106.56		10.3469802358

		3		11		2005		12		8		1		0		110001		0.053		-0.015		-0.075		66		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.184		12.39		0		14527		0.055		105.8		9.3053747909

		3		11		2005		12		8		4		0		110001		0.102		0.065		-0.032		65		55		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.121		57.49		12.5111949869

		3		11		2005		12		8		7		0		110001		0.026		-0.029		-0.125		64		57		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.039		138.12		13.0927460832

		3		11		2005		12		8		10		0		110001		0.054		0.007		-0.027		64		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.054		82.61		6.0778285596

		3		11		2005		12		8		13		0		110001		0.107		-0.004		0.058		64		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.107		92.14		12.1774381542

		3		11		2005		12		8		16		0		110001		0.094		0.002		0.04		65		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.094		88.78		10.2176318196

		3		11		2005		12		8		19		0		110001		0.063		-0.019		0.28		65		54		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.066		106.78		28.7628232272

		3		11		2005		12		8		22		0		110001		0.069		0.005		0.045		66		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.069		85.86		8.2528782858

		3		11		2005		12		8		25		0		110001		0.081		0.007		0.078		64		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.081		85.06		11.2667652856

		3		11		2005		12		8		28		0		110001		0.096		0.076		-0.059		65		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.122		51.63		13.5915414873

		3		11		2005		12		8		31		0		110001		0.066		-0.012		0.023		66		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.067		100.3		7.0915442606

		3		11		2005		12		8		34		0		110001		0.081		0.019		-0.021		64		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.083		76.8		8.5807925042

		3		11		2005		12		8		37		0		110001		0.087		0.002		-0.238		65		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.087		88.68		25.341073379

		3		11		2005		12		8		40		0		110001		0.106		0.005		0.065		65		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.106		87.3		12.4442757925

		3		11		2005		12		8		43		0		110001		0.047		0.006		-0.032		65		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.047		82.72		5.7175169436

		3		11		2005		12		8		46		0		110001		0.05		0.008		-0.185		65		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.051		80.91		19.1804588058

		3		11		2005		12		8		49		0		110001		0.072		0.062		-0.219		64		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.095		49.27		23.872368965

		3		11		2005		12		8		52		0		110001		0.041		0.014		-0.025		67		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.043		71.15		5.0019996002

		3		11		2005		12		8		55		0		110001		0.054		-0.029		-0.068		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.061		118.24		9.1547801721

		3		11		2005		12		8		58		0		110001		0.074		0.032		0.037		65		56		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.081		66.61		8.8707384135

		3		11		2005		12		9		1		0		110001		0.095		0.006		-0.07		65		55		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.095		86.39		11.8156675647

		3		11		2005		12		9		4		0		110001		0.077		0.023		-0.148		67		57		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.08		73.37		16.8410213467

		3		11		2005		12		9		7		0		110001		0.057		0.018		-0.06		66		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.06		72.47		8.4693565281

		3		11		2005		12		9		10		0		110001		0.117		0.058		-0.02		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.131		63.63		13.2109802816

		3		11		2005		12		9		13		0		110001		0.07		0.046		-0.008		65		50		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.084		56.69		8.4142735872

		3		11		2005		12		9		16		0		110001		0.066		0.029		-0.08		65		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.751		12.39		0		14527		0.072		66.28		10.7689368092

		3		11		2005		12		9		19		0		110001		0.072		0.027		0.045		65		54		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.077		69.44		8.909545443

		3		11		2005		12		9		22		0		110001		0.038		0.034		-0.108		65		54		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.051		48.18		11.9431989015

		3		11		2005		12		9		25		0		110001		0.041		-0.016		0.082		64		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.06		12.39		0		14527		0.044		111.32		9.3064493766

		3		11		2005		12		9		28		0		110001		0.07		0.028		-0.038		67		53		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.075		68.2		8.4427483677

		3		11		2005		12		9		31		0		110001		0.094		0.015		0.074		65		51		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.39		0		14527		0.095		80.93		12.0569482043

		3		11		2005		12		9		34		0		110001		0.05		-0.011		-0.059		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.051		102.41		7.8115299398

		3		11		2005		12		9		37		0		110001		0.052		-0.021		-0.068		64		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.056		111.99		8.8141930998

		3		11		2005		12		9		40		0		110001		0.077		0.022		0.186		65		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.579		12.39		0		14527		0.08		74.05		20.250679001

		3		11		2005		12		9		43		0		110001		0.056		-0.012		0.064		64		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.057		102.09		8.5883642214

		3		11		2005		12		9		46		0		110001		0.035		0.014		-0.124		64		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.586		12.39		0		14527		0.038		68.2		12.96032407

		3		11		2005		12		9		49		0		110001		0.058		-0.024		0.064		65		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.063		112.48		8.9643739324

		3		11		2005		12		9		52		0		110001		0.083		-0.006		-0.006		64		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.083		94.13		8.3432607534

		3		11		2005		12		9		55		0		110001		0.097		0.039		-0.047		64		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.105		68.1		11.4625477098

		3		11		2005		12		9		58		0		110001		0		-0.058		-0.021		65		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.058		180		6.1684682053

		3		11		2005		12		10		1		0		110001		0.03		-0.03		0.136		67		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.042		135		14.2464030548

		3		11		2005		12		10		4		0		110001		0.031		0.017		-0.016		66		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.035		61.26		3.8807215824

		3		11		2005		12		10		7		0		110001		0.022		-0.011		-0.09		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.025		116.57		9.3300589494

		3		11		2005		12		10		10		0		110001		0.039		-0.053		0.284		65		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.066		143.65		29.1523583952

		3		11		2005		12		10		13		0		110001		0.046		-0.041		0.034		66		56		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.062		131.71		7.037755324

		3		11		2005		12		10		16		0		110001		0.082		-0.015		0.202		65		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.083		100.37		21.8524598158

		3		11		2005		12		10		19		0		110001		0.034		-0.054		0.067		65		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.064		147.8		9.2525672113

		3		11		2005		12		10		22		0		110001		0.068		-0.011		-0.247		66		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.069		99.19		25.6425427756

		3		11		2005		12		10		25		0		110001		0.097		-0.044		0.095		64		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.107		114.4		14.2723508925

		3		11		2005		12		10		28		0		110001		0.053		-0.02		0.015		65		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.057		110.67		5.8600341296

		3		11		2005		12		10		31		0		110001		0.069		0.01		0.034		65		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.07		81.75		7.7569323834

		3		11		2005		12		10		34		0		110001		0.083		0.018		-0.166		64		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.085		77.76		18.6464473828

		3		11		2005		12		10		37		0		110001		0.07		-0.007		-0.002		64		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.07		95.71		7.037755324

		3		11		2005		12		10		40		0		110001		0.047		-0.003		-0.074		65		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.047		93.65		8.7715449038

		3		11		2005		12		10		43		0		110001		0.043		-0.015		0.122		65		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.046		109.23		13.0222885853

		3		11		2005		12		10		46		0		110001		0.045		-0.051		0.094		65		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.068		138.58		11.6025859187

		3		11		2005		12		10		49		0		110001		0.098		0.027		0.062		66		54		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.102		74.6		11.9067207912

		3		11		2005		12		10		52		0		110001		0.073		0.01		-0.055		65		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.074		82.2		9.1945636112

		3		11		2005		12		10		55		0		110001		0.067		-0.01		0.051		66		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.068		98.49		8.4793867703

		3		11		2005		12		10		58		0		110001		0.052		-0.04		0.054		65		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.066		127.57		8.4970583145

		3		11		2005		12		11		1		0		110001		0.03		0		0.11		65		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.03		90		11.401754251

		3		11		2005		12		11		4		0		110001		0.1		0.027		-0.083		65		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.104		74.89		13.273281433

		3		11		2005		12		11		7		0		110001		0.084		0.018		-0.034		65		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.086		77.91		9.23904757

		3		11		2005		12		11		10		0		110001		0.087		0.024		-0.022		66		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.09		74.58		9.2892410885

		3		11		2005		12		11		13		0		110001		0.046		-0.035		0.095		65		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.058		127.27		11.1202517957

		3		11		2005		12		11		16		0		110001		0.04		-0.026		0.041		66		54		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.048		123.02		6.2904689809

		3		11		2005		12		11		19		0		110001		0.037		-0.02		0.018		66		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.042		118.39		4.5749316935

		3		11		2005		12		11		22		0		110001		0.068		-0.014		-0.072		65		56		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.069		101.63		10.0019998

		3		11		2005		12		11		25		0		110001		0.078		0.028		-0.099		66		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.083		70.25		12.9108481518

		3		11		2005		12		11		28		0		110001		0.025		-0.009		0.024		66		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.39		0		14527		0.027		109.8		3.580502758

		3		11		2005		12		11		31		0		110001		0.042		0.005		0.246		65		51		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.042		83.21		24.9609695325

		3		11		2005		12		11		34		0		110001		0.063		-0.015		-0.068		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.065		103.39		9.3904206509

		3		11		2005		12		11		37		0		110001		0.068		-0.009		-0.002		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.069		97.54		6.8622153857

		3		11		2005		12		11		40		0		110001		0.096		0.019		-0.108		65		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.39		0		14527		0.098		78.8		14.5742924357

		3		11		2005		12		11		43		0		110001		0.033		-0.045		0.109		66		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.056		143.75		12.2454073023

		3		11		2005		12		11		46		0		110001		0.067		0.014		0.097		68		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.068		78.2		11.8718153624

		3		11		2005		12		11		49		0		110001		0.061		0.019		-0.032		66		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.064		72.7		7.145628034

		3		11		2005		12		11		52		0		110001		0.06		0.005		0.118		66		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.06		85.24		13.2472638684

		3		11		2005		12		11		55		0		110001		0.04		-0.02		-0.121		66		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.045		116.57		12.9

		3		11		2005		12		11		58		0		110001		0.048		0.015		-0.072		66		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.05		72.65		8.782368701

		3		11		2005		12		12		1		0		110001		0.009		-0.048		0.046		67		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.049		169.38		6.7089492471

		3		11		2005		12		12		4		0		110001		0.04		-0.01		0.049		66		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.041		104.04		6.4039050586

		3		11		2005		12		12		7		0		110001		0.045		-0.037		0.038		65		48		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.058		129.43		6.9555733049

		3		11		2005		12		12		10		0		110001		0.084		0.053		-0.103		66		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.099		57.75		14.3087385887

		3		11		2005		12		12		13		0		110001		0.017		-0.019		-0.162		66		52		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.025		138.18		16.3993902326

		3		11		2005		12		12		16		0		110001		0.063		-0.018		0.103		66		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.066		105.95		12.2073748202

		3		11		2005		12		12		19		0		110001		0.035		0.004		-0.086		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.035		83.48		9.2935461477

		3		11		2005		12		12		22		0		110001		0.032		-0.029		0.022		67		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.043		132.18		4.8466483264

		3		11		2005		12		12		25		0		110001		0.047		-0.031		0.015		67		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.056		123.41		5.8266628528

		3		11		2005		12		12		28		0		110001		0.054		0.001		-0.109		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.054		88.94		12.1647030379

		3		11		2005		12		12		31		0		110001		0.069		0.015		0.129		66		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.071		77.74		14.7061211745

		3		11		2005		12		12		34		0		110001		0.046		0.02		-0.007		68		51		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.05		66.5		5.0645829048

		3		11		2005		12		12		37		0		110001		0.055		-0.005		0.008		66		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.055		95.19		5.5803225713

		3		11		2005		12		12		40		0		110001		0.04		0.014		0.001		67		53		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.042		70.71		4.2391036788

		3		11		2005		12		12		43		0		110001		0.045		0.016		0.053		66		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.048		70.43		7.1344235927

		3		11		2005		12		12		46		0		110001		0.058		0.016		-0.046		67		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.06		74.58		7.5736384915

		3		11		2005		12		12		49		0		110001		0.031		-0.017		0.018		66		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.035		118.74		3.967366885

		3		11		2005		12		12		52		0		110001		0.065		0.021		-0.054		66		51		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.068		72.1		8.7074680591

		3		11		2005		12		12		55		0		110001		0.054		0.002		0.001		66		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.054		87.88		5.4046276467

		3		11		2005		12		12		58		0		110001		0.038		0.009		0.007		66		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.039		76.68		3.967366885

		3		11		2005		12		13		1		0		110001		0.086		0.033		0.062		66		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.092		69.01		11.1036030188

		3		11		2005		12		13		4		0		110001		0.038		-0.027		0.064		66		51		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.047		125.39		7.9177016867

		3		11		2005		12		13		7		0		110001		0.008		-0.039		0.056		66		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.04		168.41		6.8709533545

		3		11		2005		12		13		10		0		110001		0.041		0.005		0.051		65		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.041		83.05		6.5627738038

		3		11		2005		12		13		13		0		110001		0.049		-0.007		0.043		65		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.049		98.13		6.5566759871

		3		11		2005		12		13		16		0		110001		0.054		0.024		-0.049		67		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.059		66.04		7.6765877836

		3		11		2005		12		13		19		0		110001		0.08		0.021		0.046		66		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.083		75.29		9.4641428561

		3		11		2005		12		13		22		0		110001		0.1		0.084		-0.007		67		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.131		49.97		13.0786084887

		3		11		2005		12		13		25		0		110001		0.081		0.044		-0.005		67		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.092		61.49		9.2314679223

		3		11		2005		12		13		28		0		110001		0.066		0.022		-0.036		66		50		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.07		71.57		7.833262411

		3		11		2005		12		13		31		0		110001		0.055		0.044		-0.005		68		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.07		51.34		7.0611613776

		3		11		2005		12		13		34		0		110001		0.077		0.035		-0.084		67		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.085		65.56		11.9205704561

		3		11		2005		12		13		37		0		110001		0.051		0.006		0.078		68		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.051		83.29		9.3386294498

		3		11		2005		12		13		40		0		110001		0.092		0.062		-0.049		67		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.111		56.02		12.1280666225

		3		11		2005		12		13		43		0		110001		0.082		0.052		0.004		67		51		34		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.097		57.62		9.7180244906

		3		11		2005		12		13		46		0		110001		0.036		-0.009		0.085		66		52		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.037		104.04		9.2746967605

		3		11		2005		12		13		49		0		110001		0.044		0.01		-0.036		67		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.61		12.39		0		14527		0.045		77.2		5.7723478759

		3		11		2005		12		13		52		0		110001		0.075		0.047		-0.157		69		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.089		57.93		18.0230408089

		3		11		2005		12		13		55		0		110001		0.062		0.028		-0.095		68		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.068		65.7		11.6846052565

		3		11		2005		12		13		58		0		110001		0.062		0		0.069		66		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.062		90		9.2763139231

		3		11		2005		12		14		1		0		110001		0.112		0.103		-0.081		66		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.152		47.4		17.237749273

		3		11		2005		12		14		4		0		110001		0.044		0.019		-0.163		65		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.048		66.64		16.9899970571

		3		11		2005		12		14		7		0		110001		0.05		0.039		-0.021		65		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.063		52.05		6.6798203569

		3		11		2005		12		14		10		0		110001		0.077		0.041		-0.14		66		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.087		61.97		16.4954539192

		3		11		2005		12		14		13		0		110001		0.055		0.027		-0.009		65		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.061		63.85		6.1927376822

		3		11		2005		12		14		16		0		110001		0.07		0.021		0.002		66		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.073		73.3		7.3109506906

		3		11		2005		12		14		19		0		110001		0.054		0.017		0.011		67		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.057		72.53		5.7671483421

		3		11		2005		12		14		22		0		110001		0.042		0.061		-0.049		64		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.074		34.55		8.8803153097

		3		11		2005		12		14		25		0		110001		0.046		-0.009		-0.044		65		55		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.047		101.07		6.4288412642

		3		11		2005		12		14		28		0		110001		0.057		0.011		0.073		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.058		79.08		9.3268429814

		3		11		2005		12		14		31		0		110001		0.062		0.042		-0.01		66		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.075		55.89		7.555130707

		3		11		2005		12		14		34		0		110001		0.045		0.049		-0.094		65		50		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.067		42.56		11.5160757205

		3		11		2005		12		14		37		0		110001		0.076		0.06		-0.058		67		51		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.097		51.71		11.2871608476

		3		11		2005		12		14		40		0		110001		0.092		0.05		-0.01		67		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.105		61.48		10.5185550338

		3		11		2005		12		14		43		0		110001		0.024		-0.02		-0.065		67		51		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.122		12.39		0		14527		0.031		129.81		7.2117958928

		3		11		2005		12		14		46		0		110001		-0.009		-0.024		0.168		65		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.026		200.56		16.9944108459

		3		11		2005		12		14		49		0		110001		0.023		0.026		0.012		64		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.035		41.5		3.6728735344

		3		11		2005		12		14		52		0		110001		0.091		0.077		-0.041		65		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.991		12.39		0		14527		0.119		49.76		12.6059509756

		3		11		2005		12		14		55		0		110001		0.031		-0.014		-0.004		65		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		114.3		3.4249087579

		3		11		2005		12		14		58		0		110001		0.045		0.037		-0.17		65		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.766		12.39		0		14527		0.058		50.57		17.9705314334

		3		11		2005		12		15		1		0		110001		0.043		0.041		-0.041		65		51		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.059		46.36		7.2187256493

		3		11		2005		12		15		4		0		110001		0.079		0.023		-0.044		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.082		73.77		9.3305948363

		3		11		2005		12		15		7		0		110001		0.073		0.04		-0.012		64		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.083		61.28		8.41011296

		3		11		2005		12		15		10		0		110001		0.052		0.008		0.046		66		50		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.053		81.25		6.9885620839

		3		11		2005		12		15		13		0		110001		0.074		0.046		-0.094		66		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.087		58.13		12.817175976

		3		11		2005		12		15		16		0		110001		-0.015		-0.052		-0.021		65		57		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.054		196.09		5.8051701095

		3		11		2005		12		15		19		0		110001		0.013		0.001		0.03		66		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.013		85.6		3.2710854468

		3		11		2005		12		15		22		0		110001		0.061		0.023		-0.103		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.065		69.34		12.1897497923

		3		11		2005		12		15		25		0		110001		0.048		0.062		-0.176		64		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.078		37.75		19.2675893666

		3		11		2005		12		15		28		0		110001		0.071		0.032		-0.07		66		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.078		65.74		10.4713895926

		3		11		2005		12		15		31		0		110001		0.067		0.037		-0.058		65		49		41		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.077		61.09		9.6031244915

		3		11		2005		12		15		34		0		110001		0.116		0.093		-0.132		65		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.149		51.28		19.8819013175

		3		11		2005		12		15		37		0		110001		0.071		0.037		-0.036		65		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.519		12.39		0		14527		0.08		62.47		8.7783825389

		3		11		2005		12		15		40		0		110001		0.067		0.017		-0.068		66		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.379		12.39		0		14527		0.069		75.76		9.6963910812

		3		11		2005		12		15		43		0		110001		0.019		0.007		-0.061		65		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.02		69.78		6.4272855857

		3		11		2005		12		15		46		0		110001		0.086		0.017		0.009		64		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.088		78.82		8.8124911347

		3		11		2005		12		15		49		0		110001		0.044		0.002		-0.093		66		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.044		87.4		10.2902866821

		3		11		2005		12		15		52		0		110001		0.049		0.016		-0.04		66		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.905		12.39		0		14527		0.052		71.92		6.5245689513

		3		11		2005		12		15		55		0		110001		0.069		0.016		-0.111		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.071		76.94		13.1673839467

		3		11		2005		12		15		58		0		110001		0.046		-0.019		0.058		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.39		0		14527		0.05		112.44		7.6426435217

		3		11		2005		12		16		1		0		110001		0.023		-0.035		-0.063		64		54		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.042		146.69		7.5650512226

		3		11		2005		12		16		4		0		110001		0.074		0.047		-0.031		65		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.088		57.58		9.2983869569

		3		11		2005		12		16		7		0		110001		0.041		0.021		-0.107		65		52		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.952		12.39		0		14527		0.046		62.88		11.649463507

		3		11		2005		12		16		10		0		110001		0.068		0.022		0.046		64		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.071		72.07		8.4994117444

		3		11		2005		12		16		13		0		110001		0.061		0.016		-0.034		66		50		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.063		75.3		7.1644957952

		3		11		2005		12		16		16		0		110001		0.072		0.059		-0.109		65		52		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.093		50.67		14.3338759587

		3		11		2005		12		16		19		0		110001		0.005		-0.018		0.002		65		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.019		164.48		1.8788294228

		3		11		2005		12		16		22		0		110001		0.025		-0.028		0.069		65		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.038		138.24		7.8549347547

		3		11		2005		12		16		25		0		110001		0.124		0.079		-0.096		64		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.147		57.5		17.5593280054

		3		11		2005		12		16		28		0		110001		-0.009		-0.043		0.073		66		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.044		191.82		8.5199765258

		3		11		2005		12		16		31		0		110001		0.047		-0.037		0.063		63		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.06		128.21		8.687347121

		3		11		2005		12		16		34		0		110001		0.106		0.083		-0.089		66		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.135		51.94		16.1387731876

		3		11		2005		12		16		37		0		110001		0.002		-0.04		0.006		64		62		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.04		177.14		4.0496913463

		3		11		2005		12		16		40		0		110001		0.026		0.002		-0.042		66		68		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.341		12.39		0		14527		0.026		85.6		4.9436828377

		3		11		2005		12		16		43		0		110001		0.004		-0.022		0.194		65		71		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.813		12.39		0		14527		0.022		169.7		19.528440798

		3		11		2005		12		16		46		0		110001		0.034		0.009		-0.023		66		62		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.035		75.17		4.2023802779

		3		11		2005		12		16		49		0		110001		0.018		-0.035		0.044		66		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.681		12.39		0		14527		0.039		152.78		5.9033888573

		3		11		2005		12		16		52		0		110001		0.05		0.03		0.099		66		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.058		59.04		11.489560479

		3		11		2005		12		16		55		0		110001		0.068		0.048		-0.044		64		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.39		0		14527		0.083		54.78		9.4148818368

		3		11		2005		12		16		58		0		110001		0.083		0.014		-0.001		64		49		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.084		80.43		8.4178382023

		3		11		2005		12		17		1		0		110001		0.031		0.037		-0.053		64		50		56		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.048		39.96		7.1686818872

		3		11		2005		12		17		4		0		110001		0.083		0.047		-0.026		64		48		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.095		60.48		9.886354232

		3		11		2005		12		17		7		0		110001		0.015		-0.017		-0.002		63		51		68		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.023		138.58		2.2759613353

		3		11		2005		12		17		10		0		110001		0.035		0.009		-0.023		65		48		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.372		12.39		0		14527		0.036		75.58		4.2836899981

		3		11		2005		12		17		13		0		110001		0.104		0.07		-0.079		64		49		65		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.125		56.06		14.8178945873

		3		11		2005		12		17		16		0		110001		0.016		-0.045		-0.005		64		54		56		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.048		160.43		4.8020828814

		3		11		2005		12		17		19		0		110001		0.056		0.02		0.045		63		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.059		70.35		7.457211275

		3		11		2005		12		17		22		0		110001		0.066		0.037		-0.019		65		49		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.076		60.72		7.8012819459

		3		11		2005		12		17		25		0		110001		0.043		0.011		-0.077		64		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.044		75.65		8.8876318556

		3		11		2005		12		17		28		0		110001		0.038		0.043		-0.036		63		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.057		41.47		6.7742158218

		3		11		2005		12		17		31		0		110001		0.031		0.015		-0.039		64		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.034		64.18		5.2028838157

		3		11		2005		12		17		34		0		110001		0.055		0.059		-0.053		63		50		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.081		42.99		9.6514247653

		3		11		2005		12		17		37		0		110001		0.038		0		0.024		63		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.038		90		4.4944410108

		3		11		2005		12		17		40		0		110001		0.03		0.027		-0.045		64		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.04		48.01		6.0448325039

		3		11		2005		12		17		43		0		110001		0.027		-0.038		-0.005		62		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.047		144.61		4.6882832679

		3		11		2005		12		17		46		0		110001		0.035		0.015		-0.033		65		51		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.038		66.8		5.0388490749

		3		11		2005		12		17		49		0		110001		0.046		0.046		0.074		63		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.39		0		14527		0.065		45		9.8529183494

		3		11		2005		12		17		52		0		110001		0.025		0.001		-0.102		62		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.025		87.71		10.5023806825

		3		11		2005		12		17		55		0		110001		0.044		0.032		-0.001		62		51		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.563		12.39		0		14527		0.054		53.97		5.4415071442

		3		11		2005		12		17		58		0		110001		0.06		0.059		-0.109		64		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.084		45.48		13.7702578044

		3		11		2005		12		18		1		0		110001		0.09		0.015		-0.006		63		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.091		80.54		9.1438503925

		3		11		2005		12		18		4		0		110001		0.045		0.039		-0.026		62		50		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.06		49.09		6.4976918979

		3		11		2005		12		18		7		0		110001		0.109		0.077		-0.04		64		47		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.133		54.76		13.9319776055

		3		11		2005		12		18		10		0		110001		0.008		-0.016		-0.014		62		56		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.018		153.43		2.2715633383

		3		11		2005		12		18		13		0		110001		0.036		0.006		0.015		62		47		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.036		80.54		3.9458839314

		3		11		2005		12		18		16		0		110001		0.032		0.045		-0.093		63		51		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.055		35.42		10.8157292866

		3		11		2005		12		18		19		0		110001		-0.013		-0.018		0.051		63		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.022		215.84		5.5623735941

		3		11		2005		12		18		22		0		110001		0.012		-0.03		0.021		63		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.032		158.2		3.8535697736

		3		11		2005		12		18		25		0		110001		0.041		0.052		-0.055		62		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.066		38.25		8.6081356867

		3		11		2005		12		18		28		0		110001		0.045		0.032		-0.115		63		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.055		54.58		12.7569588853

		3		11		2005		12		18		31		0		110001		0.045		0.021		-0.021		63		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.05		64.98		5.3916602267

		3		11		2005		12		18		34		0		110001		0.037		0.044		0.011		62		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.057		40.06		5.8532042507

		3		11		2005		12		18		37		0		110001		0.047		0.017		0.02		64		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.05		70.11		5.3833075335

		3		11		2005		12		18		40		0		110001		0.061		0.086		-0.066		62		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.105		35.35		12.4390514108

		3		11		2005		12		18		43		0		110001		0.055		0.017		0.062		62		49		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.058		72.82		8.4604964393

		3		11		2005		12		18		46		0		110001		0.062		0.046		0.035		63		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.077		53.43		8.4764379311

		3		11		2005		12		18		49		0		110001		0.041		0.015		-0.085		64		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.044		69.9		9.5556266147

		3		11		2005		12		18		52		0		110001		0.068		0.049		-0.009		63		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.084		54.22		8.4297093663

		3		11		2005		12		18		55		0		110001		0.086		0.033		-0.069		62		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.092		69.01		11.5091268131

		3		11		2005		12		18		58		0		110001		0.038		0.004		-0.059		63		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.038		83.99		7.0292247083

		3		11		2005		12		19		1		0		110001		-0.004		-0.004		0.039		63		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.006		225		3.940812099

		3		11		2005		12		19		4		0		110001		0.036		0.001		0.052		63		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.036		88.41		6.3253458403

		3		11		2005		12		19		7		0		110001		0.072		0.05		-0.01		62		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.39		0		14527		0.088		55.22		8.822698

		3		11		2005		12		19		10		0		110001		0.024		0.021		-0.035		63		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.526		12.39		0		14527		0.032		48.81		4.7349762407

		3		11		2005		12		19		13		0		110001		0.063		-0.003		-0.128		63		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.063		92.73		14.2695479956

		3		11		2005		12		19		16		0		110001		0.068		0.052		0.023		63		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.086		52.59		8.8639720216

		3		11		2005		12		19		19		0		110001		0.006		-0.031		-0.07		62		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.032		169.05		7.6791926659

		3		11		2005		12		19		22		0		110001		0.068		0.038		0.079		64		51		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.255		12.39		0		14527		0.078		60.8		11.0945932778

		3		11		2005		12		19		25		0		110001		0.055		0.007		-0.082		63		48		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.055		82.75		9.8984847325

		3		11		2005		12		19		28		0		110001		0.084		0.03		0.028		62		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.089		70.35		9.348796714

		3		11		2005		12		19		31		0		110001		0.096		0.053		-0.179		62		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.11		61.1		20.991903201

		3		11		2005		12		19		34		0		110001		0.031		-0.006		0.074		62		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.032		100.95		8.0454956342

		3		11		2005		12		19		37		0		110001		0.042		-0.001		-0.015		62		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.042		91.36		4.4609416046

		3		11		2005		12		19		40		0		110001		0.034		-0.001		-0.071		62		52		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.034		91.68		7.8727377703

		3		11		2005		12		19		43		0		110001		0.007		-0.033		-0.079		61		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.034		168.02		8.590110593

		3		11		2005		12		19		46		0		110001		0.024		0.023		0.015		61		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.033		46.22		3.6469165058

		3		11		2005		12		19		49		0		110001		0.026		-0.008		0.135		61		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.027		107.1		13.7713470656

		3		11		2005		12		19		52		0		110001		0.028		-0.017		-0.03		62		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.033		121.26		4.4418464629

		3		11		2005		12		19		55		0		110001		0.059		0.028		0.015		61		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.065		64.61		6.7007462271

		3		11		2005		12		19		58		0		110001		0.144		0.127		-0.21		62		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.192		48.59		28.4543494039

		3		11		2005		12		20		1		0		110001		0.064		0.033		-0.046		61		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.072		62.72		8.544588931

		3		11		2005		12		20		4		0		110001		0.024		-0.006		0.037		63		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.025		104.04		4.4508426169

		3		11		2005		12		20		7		0		110001		0.043		0.036		0.01		61		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.056		50.06		5.6964901475

		3		11		2005		12		20		10		0		110001		0.064		0.068		-0.027		60		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.093		43.26		9.7205966895

		3		11		2005		12		20		13		0		110001		-0.026		-0.101		0.148		61		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.104		194.44		18.1055240189

		3		11		2005		12		20		16		0		110001		0.034		0.015		-0.022		62		48		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.037		66.19		4.3185645763

		3		11		2005		12		20		19		0		110001		0.036		-0.003		-0.019		62		48		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.036		94.76		4.0816663264

		3		11		2005		12		20		22		0		110001		0.072		0.039		-0.04		62		45		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.082		61.56		9.1131772725

		3		11		2005		12		20		25		0		110001		0.034		-0.008		0.001		62		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.035		103.24		3.4942810419

		3		11		2005		12		20		28		0		110001		0.022		0.012		-0.004		63		50		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.025		61.39		2.5377155081

		3		11		2005		12		20		31		0		110001		0.043		0.036		-0.053		60		50		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.056		50.06		7.7162166895

		3		11		2005		12		20		34		0		110001		-0.012		-0.034		0.013		61		56		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.036		199.44		3.8327535793

		3		11		2005		12		20		37		0		110001		0.046		-0.012		-0.034		60		57		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.048		104.62		5.8446556785

		3		11		2005		12		20		40		0		110001		0.074		0.05		-0.074		62		50		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.089		55.95		11.5982757339

		3		11		2005		12		20		43		0		110001		-0.019		-0.038		0.001		62		58		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.042		206.57		4.2497058722

		3		11		2005		12		20		46		0		110001		0.048		0.03		0.01		61		49		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.057		57.99		5.7480431453

		3		11		2005		12		20		49		0		110001		0.049		0.052		0.022		61		50		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.071		43.3		7.4759614766

		3		11		2005		12		20		52		0		110001		0.024		-0.002		0.042		60		51		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.024		94.76		4.8414873748

		3		11		2005		12		20		55		0		110001		0.036		-0.015		0.054		61		47		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.039		112.62		6.6610809934

		3		11		2005		12		20		58		0		110001		0.073		0.039		-0.023		61		49		57		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.689		12.39		0		14527		0.083		61.89		8.590110593

		3		11		2005		12		21		1		0		110001		0.046		0.019		-0.038		60		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.05		67.56		6.2617888818

		3		11		2005		12		21		4		0		110001		0.059		0.033		-0.068		60		44		59		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.55		12.39		0		14527		0.068		60.78		9.5885348203

		3		11		2005		12		21		7		0		110001		0.042		-0.014		0.061		61		47		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.044		108.43		7.5372408745

		3		11		2005		12		21		10		0		110001		0.005		-0.034		0.005		61		50		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.034		171.63		3.4727510708

		3		11		2005		12		21		13		0		110001		0.005		-0.037		0.086		61		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.037		172.3		9.3754999867

		3		11		2005		12		21		16		0		110001		0.038		0.02		-0.013		59		52		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.043		62.24		4.4866468548

		3		11		2005		12		21		19		0		110001		0.155		0.165		-0.196		60		50		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.226		43.21		29.944281591

		3		11		2005		12		21		22		0		110001		0.04		-0.001		-0.113		60		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.04		91.43		11.9874934828

		3		11		2005		12		21		25		0		110001		0.002		-0.018		0.017		60		53		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.018		173.66		2.4839484697

		3		11		2005		12		21		28		0		110001		0.029		-0.03		-0.039		60		50		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.042		135.97		5.7113921245

		3		11		2005		12		21		31		0		110001		0.097		0.101		-0.046		59		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.14		43.84		14.7397421958

		3		11		2005		12		21		34		0		110001		0.059		0.029		0.072		59		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.066		63.82		9.749871794

		3		11		2005		12		21		37		0		110001		-0.031		-0.048		0.028		61		47		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.664		12.39		0		14527		0.057		212.86		6.363175308

		3		11		2005		12		21		40		0		110001		0.032		-0.008		0.013		61		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.39		0		14527		0.033		104.04		3.5454195802

		3		11		2005		12		21		43		0		110001		0.027		-0.015		0.017		62		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.031		119.05		3.5256205128

		3		11		2005		12		21		46		0		110001		0.014		-0.046		0.094		60		47		51		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.285		12.39		0		14527		0.048		163.07		10.5584089711

		3		11		2005		12		21		49		0		110001		0.047		0.022		-0.038		60		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.052		64.92		6.4319514924

		3		11		2005		12		21		52		0		110001		0.01		-0.031		0.168		60		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.033		162.12		17.1128606609

		3		11		2005		12		21		55		0		110001		0.034		0.039		0.031		61		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.052		41.08		6.03158354

		3		11		2005		12		21		58		0		110001		0.063		0.057		0.017		62		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.085		47.86		8.6642945472

		3		11		2005		12		22		1		0		110001		-0.01		-0.061		0.079		59		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.062		189.31		10.0309520984

		3		11		2005		12		22		4		0		110001		0.063		0.086		-0.104		60		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.107		36.22		14.8932870784

		3		11		2005		12		22		7		0		110001		0.003		-0.037		-0.011		59		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.503		12.39		0		14527		0.037		175.36		3.8716921365

		3		11		2005		12		22		10		0		110001		-0.037		-0.039		0.064		59		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.054		223.49		8.3582294776

		3		11		2005		12		22		13		0		110001		0.018		0.006		0.041		60		48		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.019		71.57		4.5177427992

		3		11		2005		12		22		16		0		110001		0.061		0.049		-0.047		58		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.078		51.23		9.127431183

		3		11		2005		12		22		19		0		110001		0.036		-0.021		0.156		60		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.042		120.26		16.147135969

		3		11		2005		12		22		22		0		110001		0.082		0.069		-0.088		58		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.107		49.92		13.8668669857

		3		11		2005		12		22		25		0		110001		0.084		0.029		0.002		61		46		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.089		70.95		8.8887569435

		3		11		2005		12		22		28		0		110001		0.075		0.024		-0.064		62		45		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.079		72.26		10.1474134635

		3		11		2005		12		22		31		0		110001		0.035		-0.052		-0.025		62		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.063		146.06		6.7483331275

		3		11		2005		12		22		34		0		110001		-0.015		-0.049		-0.001		63		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.051		197.02		5.1254268115

		3		11		2005		12		22		37		0		110001		0		-0.057		0.066		61		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.057		180		8.7206651122

		3		11		2005		12		22		40		0		110001		0.01		0.021		0.18		60		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.023		25.46		18.1496556441

		3		11		2005		12		22		43		0		110001		-0.002		-0.011		0.051		58		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.39		0		14527		0.011		190.3		5.2211109929

		3		11		2005		12		22		46		0		110001		0.028		0.024		-0.025		58		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.037		49.4		4.455333882

		3		11		2005		12		22		49		0		110001		-0.028		-0.035		-0.001		57		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.045		218.66		4.4833023543

		3		11		2005		12		22		52		0		110001		-0.015		-0.032		0.056		58		47		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.254		12.39		0		14527		0.035		205.11		6.6219332525

		3		11		2005		12		22		55		0		110001		-0.026		-0.046		0.044		58		51		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.053		209.48		6.8760453751

		3		11		2005		12		22		58		0		110001		-0.006		-0.029		-0.016		60		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.03		191.69		3.3660065359

		3		11		2005		12		23		1		0		110001		-0.016		-0.014		-0.135		58		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.39		0		14527		0.021		228.81		13.6663821109

		3		11		2005		12		23		4		0		110001		0.05		0.025		-0.052		58		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.056		63.43		7.6347887987

		3		11		2005		12		23		7		0		110001		-0.003		0.02		0.001		61		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.02		351.47		2.0248456731

		3		11		2005		12		23		10		0		110001		0.032		0.014		0.075		64		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.035		66.37		8.2734515167

		3		11		2005		12		23		13		0		110001		0.001		0.015		-0.063		62		54		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.015		3.81		6.4768819659

		3		11		2005		12		23		16		0		110001		-0.018		-0.019		-0.036		62		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.161		12.39		0		14527		0.026		223.45		4.4508426169

		3		11		2005		12		23		19		0		110001		-0.024		-0.023		-0.034		59		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.033		226.22		4.7549973712

		3		11		2005		12		23		22		0		110001		0.03		0.033		-0.046		60		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.045		42.27		6.4070273919

		3		11		2005		12		23		25		0		110001		-0.017		-0.004		-0.015		60		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.017		256.76		2.3021728866

		3		11		2005		12		23		28		0		110001		0.038		0.002		0.146		60		43		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.038		86.99		15.08774337

		3		11		2005		12		23		31		0		110001		0.029		-0.018		0.113		62		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.192		12.39		0		14527		0.034		121.83		11.8042365276

		3		11		2005		12		23		34		0		110001		0.038		0.013		-0.041		64		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.04		71.11		5.7393379409

		3		11		2005		12		23		37		0		110001		0.017		-0.021		-0.145		65		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.027		141.01		14.7495762651

		3		11		2005		12		23		40		0		110001		0.043		-0.024		0.084		61		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.049		119.17		9.7370426722

		3		11		2005		12		23		43		0		110001		0.072		0.013		-0.048		61		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.073		79.77		8.7504285609

		3		11		2005		12		23		46		0		110001		0.007		-0.023		0.022		59		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.024		163.07		3.2588341474

		3		11		2005		12		23		49		0		110001		0.103		0.034		0.131		58		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.108		71.73		17.0076453397

		3		11		2005		12		23		52		0		110001		-0.03		-0.07		0.015		56		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.39		0		14527		0.076		203.2		7.7620873481

		3		11		2005		12		23		55		0		110001		-0.01		-0.016		-0.057		56		52		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.019		212.01		6.0041652209

		3		11		2005		12		23		58		0		110001		-0.02		-0.082		0.093		56		49		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.084		193.71		12.5590604744

		3		11		2005		12		24		1		0		110001		0.008		-0.034		0.073		56		49		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.035		166.76		8.0925892025

		3		11		2005		12		24		4		0		110001		0.076		0.027		-0.127		57		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.081		70.44		15.0446003603

		3		11		2005		12		24		7		0		110001		0.047		0.047		-0.103		57		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.066		45		12.258466462

		3		11		2005		12		24		10		0		110001		0		-0.065		0.026		57		47		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.065		180		7.0007142493

		3		11		2005		12		24		13		0		110001		0.029		0.008		0.079		57		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.03		74.58		8.4534016822

		3		11		2005		12		24		16		0		110001		0.02		-0.018		0.038		56		46		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.027		131.99		4.6561786907

		3		11		2005		12		24		19		0		110001		0.087		0.042		-0.067		57		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.097		64.23		11.7567002173

		3		11		2005		12		24		22		0		110001		0.004		-0.031		0.076		55		44		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.031		172.65		8.2176639016

		3		11		2005		12		24		25		0		110001		0.027		-0.025		0.006		57		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.037		132.8		3.7282703765

		3		11		2005		12		24		28		0		110001		-0.003		-0.07		0.122		59		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.07		182.45		14.0687597179

		3		11		2005		12		24		31		0		110001		0.007		-0.054		-0.019		56		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.054		172.61		5.7671483421

		3		11		2005		12		24		34		0		110001		0.011		-0.088		0.122		58		45		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.089		172.87		15.0827716286

		3		11		2005		12		24		37		0		110001		0.01		-0.036		0.077		56		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.037		164.48		8.5586213843

		3		11		2005		12		24		40		0		110001		0.071		-0.014		0.108		55		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.072		101.15		13.0003846097

		3		11		2005		12		24		43		0		110001		0.086		0.042		-0.099		55		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.096		63.97		13.7698946982

		3		11		2005		12		24		46		0		110001		0.057		0.004		0.074		56		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.057		85.99		9.3493315269

		3		11		2005		12		24		49		0		110001		0.077		-0.003		-0.041		60		48		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.077		92.23		8.7286883322

		3		11		2005		12		24		52		0		110001		0.03		-0.019		-0.096		56		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.036		122.35		10.2357217625

		3		11		2005		12		24		55		0		110001		0.091		0.002		-0.038		58		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.091		88.74		9.8635693337

		3		11		2005		12		24		58		0		110001		0.047		-0.042		0.095		55		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.063		131.78		11.4008771592

		3		11		2005		12		25		1		0		110001		0.006		-0.015		0.047		56		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.82		12.39		0		14527		0.016		158.2		4.9699094559

		3		11		2005		12		25		4		0		110001		0.051		-0.054		-0.045		56		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.074		136.64		8.6844688957

		3		11		2005		12		25		7		0		110001		0.087		0.012		-0.006		57		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.39		0		14527		0.088		82.15		8.8028404507

		3		11		2005		12		25		10		0		110001		0.044		-0.017		0.004		55		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.047		111.12		4.7339201514

		3		11		2005		12		25		13		0		110001		0.059		0.013		0.05		57		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.06		77.57		7.8421935707

		3		11		2005		12		25		16		0		110001		0.046		0.002		0.036		57		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.046		87.51		5.8446556785

		3		11		2005		12		25		19		0		110001		0.043		-0.039		-0.228		58		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.058		132.21		23.527430799

		3		11		2005		12		25		22		0		110001		-0.019		-0.034		0.093		57		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.039		209.2		10.0826583796

		3		11		2005		12		25		25		0		110001		0.073		-0.018		0.008		55		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.075		103.85		7.5610845783

		3		11		2005		12		25		28		0		110001		0.036		0.037		-0.209		54		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.052		44.22		21.5281211442

		3		11		2005		12		25		31		0		110001		-0.002		-0.026		-0.128		55		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.026		184.4		13.0629246342

		3		11		2005		12		25		34		0		110001		0.055		0.01		0.17		57		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.056		79.7		17.8955301682

		3		11		2005		12		25		37		0		110001		0.063		0.027		0.12		55		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.069		66.8		13.8195513675

		3		11		2005		12		25		40		0		110001		0.044		-0.054		0.116		56		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.07		140.83		13.5307058205

		3		11		2005		12		25		43		0		110001		0.042		-0.02		0.024		54		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.047		115.46		5.2345009313

		3		11		2005		12		25		46		0		110001		0.021		-0.048		-0.022		56		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.052		156.37		5.6824290581

		3		11		2005		12		25		49		0		110001		0.034		0.01		-0.038		58		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.035		73.61		5.1961524227

		3		11		2005		12		25		52		0		110001		0.119		0.078		0.068		55		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.142		56.76		15.769908053

		3		11		2005		12		25		55		0		110001		-0.015		-0.03		-0.004		55		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.034		206.57		3.3778691508

		3		11		2005		12		25		58		0		110001		0.021		-0.001		0.073		56		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.021		92.73		7.5967098141

		3		11		2005		12		26		1		0		110001		0.042		0.009		-0.034		56		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.043		77.91		5.4781383699

		3		11		2005		12		26		4		0		110001		0.065		0.012		-0.088		57		49		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.066		79.54		11.0059075046

		3		11		2005		12		26		7		0		110001		0.068		0.036		-0.019		59		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.077		62.1		7.9252760204

		3		11		2005		12		26		10		0		110001		0.086		-0.019		0.103		56		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.088		102.46		13.5521216051

		3		11		2005		12		26		13		0		110001		0.085		0.049		-0.042		60		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.098		60.04		10.6723942956

		3		11		2005		12		26		16		0		110001		0.069		0.014		0.054		60		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.07		78.53		8.8729927308

		3		11		2005		12		26		19		0		110001		0.028		0.017		-0.028		56		44		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.033		58.74		4.3092922853

		3		11		2005		12		26		22		0		110001		0.019		0.008		0.018		58		44		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.021		67.17		2.7367864367

		3		11		2005		12		26		25		0		110001		0.039		0.033		-0.101		55		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.051		49.76		11.3185688141

		3		11		2005		12		26		28		0		110001		0.086		0.018		-0.048		57		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.088		78.18		10.0119928086

		3		11		2005		12		26		31		0		110001		-0.005		-0.085		0.016		57		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.085		183.37		8.6637174469

		3		11		2005		12		26		34		0		110001		0.007		0.033		-0.205		61		44		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.034		11.98		20.7757069675

		3		11		2005		12		26		37		0		110001		0.049		0.046		-0.015		55		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.067		46.81		6.8862181203

		3		11		2005		12		26		40		0		110001		0.012		-0.025		0.059		58		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.028		154.36		6.5192024052

		3		11		2005		12		26		43		0		110001		0.018		-0.029		-0.008		57		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.034		148.17		3.5057096286

		3		11		2005		12		26		46		0		110001		0.054		-0.028		0.028		54		44		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.061		117.41		6.6962676171

		3		11		2005		12		26		49		0		110001		0.06		0.08		-0.029		59		44		57		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.1		36.87		10.4120122935

		3		11		2005		12		26		52		0		110001		0.011		-0.053		-0.019		59		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.054		168.27		5.7367238037

		3		11		2005		12		26		55		0		110001		0.039		-0.023		0.062		57		49		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.045		120.53		7.6772390871

		3		11		2005		12		26		58		0		110001		-0.015		-0.048		-0.061		62		43		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.05		197.35		7.9056941504

		3		11		2005		12		27		1		0		110001		0.083		0.073		-0.083		55		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.111		48.67		13.8228072402

		3		11		2005		12		27		4		0		110001		0.035		0.058		-0.176		59		49		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.068		31.11		18.8586850019

		3		11		2005		12		27		7		0		110001		-0.014		-0.027		0.193		56		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.03		207.41		19.5381677749

		3		11		2005		12		27		10		0		110001		0.007		0.023		-0.065		55		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.024		16.93		6.9303679556

		3		11		2005		12		27		13		0		110001		0.055		-0.015		0.04		55		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.057		105.26		6.9641941386

		3		11		2005		12		27		16		0		110001		0.04		0.069		-0.077		56		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.08		30.1		11.0860272415

		3		11		2005		12		27		19		0		110001		0.026		-0.005		0		53		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.026		100.89		2.647640459

		3		11		2005		12		27		22		0		110001		-0.031		-0.063		0.017		52		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.07		206.2		7.2242646685

		3		11		2005		12		27		25		0		110001		0.06		-0.007		-0.056		52		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.06		96.65		8.2371111441

		3		11		2005		12		27		28		0		110001		0.04		0.02		-0.108		55		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.045		63.43		11.689311357

		3		11		2005		12		27		31		0		110001		0.046		-0.012		-0.035		54		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.048		104.62		5.9033888573

		3		11		2005		12		27		34		0		110001		0.024		0.01		-0.053		52		46		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.026		67.38		5.9033888573

		3		11		2005		12		27		37		0		110001		-0.007		-0.036		0.062		52		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.037		191		7.2034713854

		3		11		2005		12		27		40		0		110001		0.007		-0.035		0.059		51		44		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.036		168.69		6.8956508032

		3		11		2005		12		27		43		0		110001		0.048		-0.013		0.083		52		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.828		12.39		0		14527		0.05		105.15		9.6757428655

		3		11		2005		12		27		46		0		110001		0.027		-0.032		0.084		51		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.042		139.84		9.3856273099

		3		11		2005		12		27		49		0		110001		-0.018		-0.05		0.028		51		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.053		199.8		6.0066629671

		3		11		2005		12		27		52		0		110001		0.001		-0.023		0.041		51		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.023		177.51		4.7021271782

		3		11		2005		12		27		55		0		110001		0		0.029		0.029		51		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.029		0		4.1012193309

		3		11		2005		12		27		58		0		110001		0.054		0.021		-0.101		52		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.058		68.75		11.643882514

		3		11		2005		12		28		1		0		110001		0.039		-0.02		-0.068		53		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.751		12.39		0		14527		0.044		117.15		8.0901174281

		3		11		2005		12		28		4		0		110001		0.003		0.015		0.043		52		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.015		11.31		4.5639894829

		3		11		2005		12		28		7		0		110001		0.019		0.024		-0.15		51		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.031		38.37		15.3091475922

		3		11		2005		12		28		10		0		110001		-0.002		0.002		0.037		50		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.003		315		3.7107950631

		3		11		2005		12		28		13		0		110001		0.041		-0.048		-0.024		52		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.063		139.5		6.753517602

		3		11		2005		12		28		16		0		110001		-0.011		-0.05		0.154		52		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.051		192.41		16.2286783196

		3		11		2005		12		28		19		0		110001		-0.004		-0.006		0.004		51		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.457		12.39		0		14527		0.007		213.69		0.8246211251

		3		11		2005		12		28		22		0		110001		0.012		-0.002		-0.029		51		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.012		99.46		3.1448370387

		3		11		2005		12		28		25		0		110001		-0.027		0.002		0.009		52		60		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.027		274.24		2.8530685235

		3		11		2005		12		28		28		0		110001		0.018		-0.013		0.095		51		64		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.022		125.84		9.7560237802

		3		11		2005		12		28		31		0		110001		-0.01		-0.013		0.011		51		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.016		217.57		1.9748417658

		3		11		2005		12		28		34		0		110001		-0.025		-0.026		0.067		50		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.036		223.88		7.6092049519

		3		11		2005		12		28		37		0		110001		0.016		0.019		-0.076		53		50		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.025		40.1		7.9956238031

		3		11		2005		12		28		40		0		110001		0.003		-0.064		0.052		50		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.064		177.32		8.2516664984

		3		11		2005		12		28		43		0		110001		0.035		0.016		-0.167		51		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.038		65.43		17.137677789

		3		11		2005		12		28		46		0		110001		-0.006		0.005		0.014		50		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.008		309.81		1.6031219542

		3		11		2005		12		28		49		0		110001		0.025		0.027		-0.056		50		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.037		42.8		6.7007462271

		3		11		2005		12		28		52		0		110001		-0.022		-0.006		-0.033		52		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.023		254.74		4.011234224

		3		11		2005		12		28		55		0		110001		0.015		0.046		-0.021		50		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.048		18.06		5.2744667977

		3		11		2005		12		28		58		0		110001		0.019		0.012		0.06		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.022		57.72		6.4070273919

		3		11		2005		12		29		1		0		110001		0.015		0.011		0.058		49		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.019		53.75		6.0909769331

		3		11		2005		12		29		4		0		110001		0.039		0.026		-0.18		53		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.047		56.31		18.6002688153

		3		11		2005		12		29		7		0		110001		0.005		0.031		-0.025		51		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.031		9.16		4.0137264481

		3		11		2005		12		29		10		0		110001		-0.038		0.007		-0.037		52		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.039		280.44		5.34976635

		3		11		2005		12		29		13		0		110001		-0.028		-0.069		-0.06		53		50		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.074		202.09		9.5629493358

		3		11		2005		12		29		16		0		110001		0.024		0.059		-0.053		52		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.064		22.14		8.2861329943

		3		11		2005		12		29		19		0		110001		-0.039		-0.01		0.061		51		54		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.04		255.62		7.3088986858

		3		11		2005		12		29		22		0		110001		-0.014		-0.043		0.078		54		49		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.045		198.03		9.0160967164

		3		11		2005		12		29		25		0		110001		0.025		0.036		0.058		52		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.044		34.78		7.2698005475

		3		11		2005		12		29		28		0		110001		0.01		-0.03		0.035		52		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.032		161.57		4.716990566

		3		11		2005		12		29		31		0		110001		0.041		-0.015		0.138		53		40		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.61		12.39		0		14527		0.044		110.1		14.4741148261

		3		11		2005		12		29		34		0		110001		-0.024		0		0.066		50		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.024		270		7.0228199464

		3		11		2005		12		29		37		0		110001		0.037		-0.024		0.238		50		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.044		122.97		24.2051647381

		3		11		2005		12		29		40		0		110001		0.001		0.034		-0.12		51		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.034		1.68		12.4727703418

		3		11		2005		12		29		43		0		110001		0.036		0.023		0.079		51		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.441		12.39		0		14527		0.043		57.43		8.9810912477

		3		11		2005		12		29		46		0		110001		-0.039		-0.076		0.069		49		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.085		207.16		10.9808924956

		3		11		2005		12		29		49		0		110001		-0.027		-0.048		-0.002		48		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.055		209.36		5.5108982934

		3		11		2005		12		29		52		0		110001		0.018		0.043		-0.098		51		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.047		22.71		10.8521887193

		3		11		2005		12		29		55		0		110001		0.001		-0.054		0.049		50		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.054		178.94		7.2924618614

		3		11		2005		12		29		58		0		110001		0.008		0.021		-0.037		49		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.022		20.85		4.3289721644

		3		11		2005		12		30		1		0		110001		-0.036		0.001		-0.102		51		56		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.036		271.59		10.8171160667

		3		11		2005		12		30		4		0		110001		-0.036		0.055		-0.122		51		53		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.066		326.79		13.8582105627

		3		11		2005		12		30		7		0		110001		-0.011		-0.025		-0.004		51		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.027		203.75		2.7604347484

		3		11		2005		12		30		10		0		110001		-0.016		-0.008		-0.026		48		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.018		243.43		3.1559467676

		3		11		2005		12		30		13		0		110001		0.015		0.083		-0.131		54		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.084		10.24		15.5804364509

		3		11		2005		12		30		16		0		110001		-0.12		-0.098		-0.056		51		48		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.155		230.76		16.4742222882

		3		11		2005		12		30		19		0		110001		-0.006		0.059		-0.038		49		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.059		354.19		7.0434366612

		3		11		2005		12		30		22		0		110001		-0.013		-0.077		0.008		50		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.078		189.58		7.8498407627

		3		11		2005		12		30		25		0		110001		0.029		-0.002		-0.076		51		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.029		93.95		8.1369527466

		3		11		2005		12		30		28		0		110001		-0.074		0.017		-0.125		48		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.076		282.94		14.6253205093

		3		11		2005		12		30		31		0		110001		0.033		-0.019		0.026		52		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.038		119.93		4.6108567534

		3		11		2005		12		30		34		0		110001		0.007		-0.028		0.028		51		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.029		165.96		4.0211938526

		3		11		2005		12		30		37		0		110001		-0.037		0.045		-0.053		48		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.058		320.57		7.8759126455

		3		11		2005		12		30		40		0		110001		-0.012		0.045		0.104		52		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.047		345.07		11.3951744173

		3		11		2005		12		30		43		0		110001		0.036		-0.023		0.144		55		47		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.043		122.57		15.0203195705

		3		11		2005		12		30		46		0		110001		-0.048		-0.035		-0.089		49		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.059		233.9		10.7004672795

		3		11		2005		12		30		49		0		110001		-0.041		0.046		-0.046		57		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.062		318.29		7.6896033708

		3		11		2005		12		30		52		0		110001		0.013		0.095		-0.056		50		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.096		7.79		11.104053314

		3		11		2005		12		30		55		0		110001		-0.023		0.018		0.038		55		47		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.029		308.05		4.7927027865

		3		11		2005		12		30		58		0		110001		0.026		0.003		-0.064		55		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.026		83.42		6.9144775652

		3		11		2005		12		31		1		0		110001		-0.079		0.005		-0.137		52		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.079		273.62		15.8224524016

		3		11		2005		12		31		4		0		110001		-0.007		0.013		-0.047		52		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.015		331.7		4.9264591747

		3		11		2005		12		31		7		0		110001		0.021		0.053		-0.041		51		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.057		21.61		7.0221079456

		3		11		2005		12		31		10		0		110001		0.006		0.01		-0.067		51		45		46		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.012		30.96		6.8007352544

		3		11		2005		12		31		13		0		110001		0.006		0.05		0.063		51		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.39		0		14527		0.05		6.84		8.0653580206

		3		11		2005		12		31		16		0		110001		0.009		0.008		0.024		50		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.012		48.37		2.6851443164

		3		11		2005		12		31		19		0		110001		0.04		0.009		0.012		49		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.041		77.32		4.2720018727

		3		11		2005		12		31		22		0		110001		-0.108		-0.028		-0.027		50		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.112		255.47		11.4791114639

		3		11		2005		12		31		25		0		110001		-0.018		0.026		-0.132		49		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.032		325.3		13.5735036008

		3		11		2005		12		31		28		0		110001		-0.054		0.033		-0.069		47		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.501		12.39		0		14527		0.063		301.43		9.3626919206

		3		11		2005		12		31		31		0		110001		0.01		-0.026		0.108		46		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.028		158.96		11.1534747949

		3		11		2005		12		31		34		0		110001		-0.057		0.013		-0.113		50		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.648		12.39		0		14527		0.058		282.85		12.7228141541

		3		11		2005		12		31		37		0		110001		-0.091		-0.027		0.01		50		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.095		253.47		9.5446319992

		3		11		2005		12		31		40		0		110001		0.011		-0.011		-0.028		52		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.016		135		3.2031234756

		3		11		2005		12		31		43		0		110001		0.013		-0.015		0.029		54		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.02		139.09		3.5142566782

		3		11		2005		12		31		46		0		110001		0.022		0.049		-0.098		49		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.054		24.18		11.1754194552

		3		11		2005		12		31		49		0		110001		-0.047		0.015		-0.041		49		53		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.049		287.7		6.414826576

		3		11		2005		12		31		52		0		110001		0.052		0.025		0.015		49		53		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.058		64.32		5.9615434243

		3		11		2005		12		31		55		0		110001		-0.017		-0.005		0.063		50		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.018		253.61		6.5444633088

		3		11		2005		12		31		58		0		110001		0.006		-0.017		-0.011		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.018		160.56		2.1118712082

		3		11		2005		12		32		1		0		110001		0.017		-0.003		0.147		46		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.017		100.01		14.8010134788

		3		11		2005		12		32		4		0		110001		-0.024		-0.052		-0.049		47		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.057		204.78		7.5372408745

		3		11		2005		12		32		7		0		110001		-0.021		-0.019		-0.009		50		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.028		227.86		2.9715315916

		3		11		2005		12		32		10		0		110001		0.057		0.027		-0.212		48		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.063		64.65		22.1183182001

		3		11		2005		12		32		13		0		110001		-0.037		-0.076		-0.021		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.085		205.96		8.7097646352

		3		11		2005		12		32		16		0		110001		0.001		0.015		-0.01		47		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.015		3.81		1.8055470085

		3		11		2005		12		32		19		0		110001		0.02		0.002		0.013		48		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.02		84.29		2.3937418407

		3		11		2005		12		32		22		0		110001		-0.052		0.03		0.029		48		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.06		299.98		6.6670833203

		3		11		2005		12		32		25		0		110001		-0.015		0.046		-0.029		48		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.048		341.94		5.6409219105

		3		11		2005		12		32		28		0		110001		0.042		0.006		-0.052		47		46		43		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.042		81.87		6.7111846942

		3		11		2005		12		32		31		0		110001		-0.018		-0.062		0.032		45		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.065		196.19		7.2055534139

		3		11		2005		12		32		34		0		110001		-0.069		0.082		-0.068		48		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.107		319.92		12.6921235418

		3		11		2005		12		32		37		0		110001		0.032		-0.001		-0.08		51		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.032		91.79		8.6168439698

		3		11		2005		12		32		40		0		110001		-0.051		-0.051		0.145		46		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.072		225		16.1947522364

		3		11		2005		12		32		43		0		110001		0.005		-0.03		0.003		46		46		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.03		170.54		3.056141358

		3		11		2005		12		32		46		0		110001		0.01		0.013		-0.054		47		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.016		37.57		5.6435804238

		3		11		2005		12		32		49		0		110001		0.036		-0.084		0.119		46		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.091		156.8		15.0043327076

		3		11		2005		12		32		52		0		110001		0.031		0		0.044		51		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.031		90		5.3823786563

		3		11		2005		12		32		55		0		110001		-0.019		-0.063		0.035		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.066		196.78		7.4531872377

		3		11		2005		12		32		58		0		110001		-0.016		-0.008		-0.099		50		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.018		243.43		10.0603180864

		3		11		2005		12		33		1		0		110001		0.002		0.04		0.014		53		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.04		2.86		4.2426406871

		3		11		2005		12		33		4		0		110001		0.023		-0.038		-0.057		48		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.044		148.82		7.2263407061

		3		11		2005		12		33		7		0		110001		-0.006		0.017		0		50		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.018		340.56		1.8027756377

		3		11		2005		12		33		10		0		110001		-0.032		0.03		-0.031		48		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.044		313.15		5.3712196008

		3		11		2005		12		33		13		0		110001		-0.012		-0.027		-0.113		50		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.625		12.39		0		14527		0.03		203.96		11.6798972598

		3		11		2005		12		33		16		0		110001		0.034		-0.062		0.049		50		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.071		151.26		8.6029064856

		3		11		2005		12		33		19		0		110001		0.043		-0.033		-0.013		50		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.054		127.5		5.5740470037

		3		11		2005		12		33		22		0		110001		-0.026		0.016		-0.044		51		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.031		301.61		5.3553711356

		3		11		2005		12		33		25		0		110001		-0.01		0.067		0.074		48		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.068		351.51		10.0324473584

		3		11		2005		12		33		28		0		110001		-0.023		0.05		0.116		50		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.055		335.3		12.839392509

		3		11		2005		12		33		31		0		110001		-0.047		0.087		-0.107		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.099		331.62		14.5694886664

		3		11		2005		12		33		34		0		110001		-0.042		0.045		0.018		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.062		316.97		6.4132674979

		3		11		2005		12		33		37		0		110001		-0.014		0.039		0.089		43		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.041		340.25		9.817331613

		3		11		2005		12		33		40		0		110001		0.182		0.008		0.015		47		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.182		87.48		18.2792231782

		3		11		2005		12		33		43		0		110001		0.004		-0.062		0.134		45		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.062		176.31		14.7702403501

		3		11		2005		12		33		46		0		110001		-0.061		0.009		0.004		43		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.062		278.39		6.1789966823

		3		11		2005		12		33		49		0		110001		-0.059		-0.095		-0.009		45		42		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.112		211.84		11.2191800057

		3		11		2005		12		33		52		0		110001		-0.04		0.013		0.024		45		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.625		12.39		0		14527		0.042		288		4.8425200051

		3		11		2005		12		33		55		0		110001		-0.035		0.032		-0.126		45		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.047		312.44		13.4629120178

		3		11		2005		12		33		58		0		110001		0.049		-0.005		0.003		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.049		95.83		4.9345719166

		3		11		2005		12		34		1		0		110001		0.022		-0.058		0.226		45		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.062		159.23		23.4358699433

		3		11		2005		12		34		4		0		110001		0.049		-0.015		-0.006		45		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.051		107.02		5.1594573358

		3		11		2005		12		34		7		0		110001		-0.038		0.003		-0.105		45		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.038		274.51		11.1704968556

		3		11		2005		12		34		10		0		110001		-0.066		-0.059		0.06		43		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.089		228.21		10.6943910533

		3		11		2005		12		34		13		0		110001		0.015		-0.031		-0.179		42		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		154.18		18.2282747401

		3		11		2005		12		34		16		0		110001		-0.009		0.018		-0.2		48		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.02		333.43		20.1009950002

		3		11		2005		12		34		19		0		110001		0.021		-0.029		0.114		44		44		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.036		144.09		11.9490585403

		3		11		2005		12		34		22		0		110001		0.044		-0.065		0.08		48		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.078		145.91		11.2075867161

		3		11		2005		12		34		25		0		110001		0.056		-0.07		-0.143		45		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.09		141.34		16.8774998148

		3		11		2005		12		34		28		0		110001		0.086		0.026		-0.029		49		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.09		73.18		9.4408686041

		3		11		2005		12		34		31		0		110001		0.062		0.009		-0.031		49		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.063		81.74		6.9899928469

		3		11		2005		12		34		34		0		110001		0.001		-0.018		-0.123		49		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.018		176.82		12.4314118265

		3		11		2005		12		34		37		0		110001		-0.015		0.005		-0.076		49		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.016		288.43		7.762731478

		3		11		2005		12		34		40		0		110001		0		0.062		-0.079		47		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.625		12.39		0		14527		0.062		0		10.0424100693

		3		11		2005		12		34		43		0		110001		0.042		-0.049		-0.148		48		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.065		139.4		16.1458973117

		3		11		2005		12		34		46		0		110001		0.091		-0.047		0.12		48		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.102		117.32		15.7765648986

		3		11		2005		12		34		49		0		110001		0.047		-0.015		-0.008		51		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.049		107.7		4.9979995998

		3		11		2005		12		34		52		0		110001		0.081		-0.004		0.01		45		46		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.081		92.83		8.1712912076

		3		11		2005		12		34		55		0		110001		-0.007		-0.023		0.035		50		42		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.024		196.93		4.2461747491

		3		11		2005		12		34		58		0		110001		-0.018		0.019		0.06		46		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.39		0		14527		0.026		316.55		6.5459911396

		3		11		2005		12		35		1		0		110001		-0.02		-0.025		0.034		48		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.032		218.66		4.6701177715

		3		11		2005		12		35		4		0		110001		-0.025		0.003		-0.129		46		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.025		276.84		13.1434394281

		3		11		2005		12		35		7		0		110001		0.073		-0.003		0.082		46		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.073		92.35		10.9827136902

		3		11		2005		12		35		10		0		110001		0.055		-0.042		0.041		46		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.069		127.37		8.0436310209

		3		11		2005		12		35		13		0		110001		-0.063		-0.022		-0.086		43		46		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.067		250.75		10.8853112036

		3		11		2005		12		35		16		0		110001		0.024		-0.063		0.022		49		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.596		12.39		0		14527		0.067		159.15		7.0915442606

		3		11		2005		12		35		19		0		110001		0.009		-0.028		0.038		52		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.029		162.18		4.8052055107

		3		11		2005		12		35		22		0		110001		-0.107		0.006		-0.055		42		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.107		273.21		12.0457461371

		3		11		2005		12		35		25		0		110001		-0.037		-0.009		-0.038		46		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.038		256.33		5.3795910625

		3		11		2005		12		35		28		0		110001		-0.079		0.025		-0.102		44		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.083		287.56		13.1415372008

		3		11		2005		12		35		31		0		110001		0.003		-0.052		-0.08		44		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.052		176.7		9.5462034338

		3		11		2005		12		35		34		0		110001		0.04		0.006		-0.027		52		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.362		12.39		0		14527		0.04		81.47		4.8631265663

		3		11		2005		12		35		37		0		110001		-0.042		-0.014		-0.046		43		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.044		251.57		6.3843558798

		3		11		2005		12		35		40		0		110001		-0.008		-0.043		0.051		47		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.594		12.39		0		14527		0.044		190.54		6.7186308129

		3		11		2005		12		35		43		0		110001		-0.064		-0.051		0.059		50		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.082		231.45		10.0886074361

		3		11		2005		12		35		46		0		110001		0.007		-0.015		-0.161		53		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.017		154.98		16.1848694774

		3		11		2005		12		35		49		0		110001		0.104		-0.032		-0.003		46		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.109		107.1		10.8853112036

		3		11		2005		12		35		52		0		110001		0.069		-0.061		-0.002		46		46		53		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.092		131.48		9.2119487623

		3		11		2005		12		35		55		0		110001		-0.127		0.044		0.116		42		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.285		12.39		0		14527		0.134		289.11		17.7541544434

		3		11		2005		12		35		58		0		110001		0.033		-0.134		-0.024		44		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.138		166.17		14.0074979921

		3		11		2005		12		36		1		0		110001		0.008		-0.085		-0.015		48		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.085		174.62		8.6683331731

		3		11		2005		12		36		4		0		110001		0.06		-0.012		-0.075		49		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.354		12.39		0		14527		0.061		101.31		9.6793594829

		3		11		2005		12		36		7		0		110001		-0.015		-0.039		0.046		46		45		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.042		201.04		6.2144991753

		3		11		2005		12		36		10		0		110001		0.054		-0.057		0.101		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.079		136.55		12.7929668177

		3		11		2005		12		36		13		0		110001		0.041		-0.031		-0.077		47		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.051		127.09		9.2579695398

		3		11		2005		12		36		16		0		110001		0.051		0.108		-0.173		43		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.119		25.28		21.0223690387

		3		11		2005		12		36		19		0		110001		0.016		0.012		0.007		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.02		53.13		2.11896201

		3		11		2005		12		36		22		0		110001		0.001		-0.012		-0.088		45		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.012		175.24		8.8820042783

		3		11		2005		12		36		25		0		110001		-0.021		-0.005		-0.008		53		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.022		256.61		2.3021728866

		3		11		2005		12		36		28		0		110001		-0.011		-0.015		0.113		49		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.019		216.25		11.452074048

		3		11		2005		12		36		31		0		110001		0.042		0.006		-0.207		47		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.042		81.87		21.1303099835

		3		11		2005		12		36		34		0		110001		0.09		-0.041		0.178		50		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.099		114.49		20.3629565633

		3		11		2005		12		36		37		0		110001		-0.027		-0.081		0.049		48		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.085		198.43		9.8442876837

		3		11		2005		12		36		40		0		110001		-0.023		-0.013		-0.01		45		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.026		240.52		2.8248893784

		3		11		2005		12		36		43		0		110001		0.051		-0.073		-0.006		47		50		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.089		145.06		8.9252450947

		3		11		2005		12		36		46		0		110001		-0.056		-0.119		0.278		47		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.263		12.39		0		14527		0.132		205.2		30.7540241269

		3		11		2005		12		36		49		0		110001		0.005		0.005		-0.1		47		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.588		12.39		0		14527		0.007		45		10.0249688279

		3		11		2005		12		36		52		0		110001		0.014		0.037		-0.009		47		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.04		20.73		4.057092555

		3		11		2005		12		36		55		0		110001		-0.001		-0.037		0.094		49		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.037		181.55		10.1024749443

		3		11		2005		12		36		58		0		110001		-0.008		-0.064		0.093		45		54		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.064		187.13		11.3176852757

		3		11		2005		12		37		1		0		110001		0.067		-0.011		-0.049		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.068		99.32		8.3731714422

		3		11		2005		12		37		4		0		110001		-0.018		-0.061		-0.016		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.064		196.44		6.5582009728

		3		11		2005		12		37		7		0		110001		0.021		-0.006		0.101		42		50		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.022		105.95		10.3334408597

		3		11		2005		12		37		10		0		110001		0.002		-0.041		0.177		47		44		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.041		177.21		18.1697550892

		3		11		2005		12		37		13		0		110001		-0.046		-0.027		-0.001		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.588		12.39		0		14527		0.053		239.59		5.3347914673

		3		11		2005		12		37		16		0		110001		0.044		0.003		-0.052		48		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.044		86.1		6.8183575735

		3		11		2005		12		37		19		0		110001		0.032		-0.035		-0.056		43		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.047		137.56		7.3382559236

		3		11		2005		12		37		22		0		110001		0.03		-0.08		-0.035		46		52		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.085		159.44		9.2330926563

		3		11		2005		12		37		25		0		110001		0.06		-0.009		0.057		48		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.061		98.53		8.3246621553

		3		11		2005		12		37		28		0		110001		0.052		0.039		-0.072		46		44		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.065		53.13		9.7

		3		11		2005		12		37		31		0		110001		-0.026		0.027		-0.129		48		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.037		316.08		13.4335401142

		3		11		2005		12		37		34		0		110001		0.043		-0.022		-0.126		50		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.048		117.1		13.4940727729

		3		11		2005		12		37		37		0		110001		0.021		-0.015		0.152		46		45		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.026		125.54		15.4175224988

		3		11		2005		12		37		40		0		110001		0.078		0.033		0.045		45		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.085		67.07		9.5906204179

		3		11		2005		12		37		43		0		110001		-0.039		-0.012		-0.16		44		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.041		252.9		16.5121167632

		3		11		2005		12		37		46		0		110001		0.016		-0.068		0.172		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.07		166.76		18.5644822174

		3		11		2005		12		37		49		0		110001		0.044		-0.072		0.079		43		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.084		148.57		11.5589791937

		3		11		2005		12		37		52		0		110001		0.074		0.066		-0.156		52		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.099		48.27		18.484588175

		3		11		2005		12		37		55		0		110001		-0.006		-0.073		0.214		48		38		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.073		184.7		22.6187974924

		3		11		2005		12		37		58		0		110001		0.133		0.139		-0.17		51		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.192		43.74		25.6729429556

		3		11		2005		12		38		1		0		110001		0.014		-0.033		0.012		47		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.036		157.01		3.7802116343

		3		11		2005		12		38		4		0		110001		0.069		-0.014		-0.185		43		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.07		101.47		19.7944436648

		3		11		2005		12		38		7		0		110001		0.032		-0.073		0.112		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.08		156.33		13.7466359521

		3		11		2005		12		38		10		0		110001		0.064		-0.03		0.024		48		42		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.071		115.11		7.4645830426

		3		11		2005		12		38		13		0		110001		0.042		-0.048		0.019		51		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.064		138.81		6.6550732528

		3		11		2005		12		38		16		0		110001		0.075		0.028		0.085		45		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.89		12.39		0		14527		0.08		69.53		11.6764720699

		3		11		2005		12		38		19		0		110001		-0.041		0.04		-0.04		44		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.057		314.29		6.9864153899

		3		11		2005		12		38		22		0		110001		-0.026		0.026		0.223		48		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.037		315		22.6011061676

		3		11		2005		12		38		25		0		110001		-0.026		-0.066		0.074		44		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.071		201.5		10.250853623

		3		11		2005		12		38		28		0		110001		-0.031		-0.054		0.062		50		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.062		209.86		8.7869221005

		3		11		2005		12		38		31		0		110001		0.095		-0.002		-0.07		42		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.095		91.21		11.8021184539

		3		11		2005		12		38		34		0		110001		-0.075		-0.013		-0.1		46		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.076		260.17		12.5674181915

		3		11		2005		12		38		37		0		110001		0.056		0.047		0.024		43		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.073		49.99		7.6948034413

		3		11		2005		12		38		40		0		110001		0.019		-0.012		0.053		46		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.022		122.28		5.7567351858

		3		11		2005		12		38		43		0		110001		0.015		0.014		0.075		50		53		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.021		46.97		7.7756028705

		3		11		2005		12		38		46		0		110001		0.008		-0.041		-0.048		43		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.042		168.96		6.363175308

		3		11		2005		12		38		49		0		110001		0.049		-0.015		0.095		43		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.051		107.02		10.7939798036

		3		11		2005		12		38		52		0		110001		0.01		0.063		-0.218		42		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.064		9.02		22.7140925419

		3		11		2005		12		38		55		0		110001		0.078		0.047		-0.075		43		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.091		58.93		11.7974573532

		3		11		2005		12		38		58		0		110001		-0.001		0.04		0.038		47		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.04		358.57		5.5181518645

		3		11		2005		12		39		1		0		110001		0.038		-0.065		0.077		46		47		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.075		149.69		10.7694010976

		3		11		2005		12		39		4		0		110001		-0.115		-0.019		0.036		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.117		260.62		12.1991803003

		3		11		2005		12		39		7		0		110001		0.022		-0.059		0.061		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.308		12.39		0		14527		0.063		159.55		8.7669835177

		3		11		2005		12		39		10		0		110001		-0.028		-0.042		0.119		49		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.617		12.39		0		14527		0.05		213.69		12.9263297188

		3		11		2005		12		39		13		0		110001		-0.032		-0.069		0.229		46		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.076		204.88		24.1300642353

		3		11		2005		12		39		16		0		110001		0.068		0.024		-0.074		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.072		70.56		10.3324730825

		3		11		2005		12		39		19		0		110001		0.04		-0.033		-0.01		43		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.052		129.52		5.2810983706

		3		11		2005		12		39		22		0		110001		-0.135		-0.118		0.1		46		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.432		12.39		0		14527		0.179		228.84		20.5302216257

		3		11		2005		12		39		25		0		110001		-0.062		-0.075		0.054		52		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.097		219.58		11.1287914887

		3		11		2005		12		39		28		0		110001		0.004		-0.01		0.034		49		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.011		158.2		3.5665109

		3		11		2005		12		39		31		0		110001		-0.038		-0.02		0.137		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.043		242.24		14.3572281447

		3		11		2005		12		39		34		0		110001		-0.048		-0.032		-0.153		43		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.058		236.31		16.3514525349

		3		11		2005		12		39		37		0		110001		-0.038		-0.073		0.091		50		44		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.082		207.5		12.2694743164

		3		11		2005		12		39		40		0		110001		-0.027		-0.002		0.012		45		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.027		265.76		2.961418579

		3		11		2005		12		39		43		0		110001		0.018		-0.058		-0.109		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.061		162.76		12.4775798936

		3		11		2005		12		39		46		0		110001		0.009		0.055		0.081		47		45		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.056		9.29		9.8320903169

		3		11		2005		12		39		49		0		110001		0.026		-0.072		0.201		47		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.077		160.14		21.5083704636

		3		11		2005		12		39		52		0		110001		-0.09		-0.046		0.024		43		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.101		242.93		10.3884551306

		3		11		2005		12		39		55		0		110001		0.01		-0.052		0.098		44		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.053		169.11		11.1391202525

		3		11		2005		12		39		58		0		110001		0.027		-0.039		0.056		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.047		145.3		7.3389372528

		3		11		2005		12		40		1		0		110001		-0.014		-0.053		0.12		47		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.055		194.8		13.1928010672

		3		11		2005		12		40		4		0		110001		0.039		-0.152		0.168		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.157		165.61		22.98891037

		3		11		2005		12		40		7		0		110001		0.09		-0.124		0.174		44		45		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.153		144.03		23.1844775658

		3		11		2005		12		40		10		0		110001		-0.083		0.009		-0.084		43		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.083		276.19		11.8431414751

		3		11		2005		12		40		13		0		110001		0.054		0.072		-0.165		45		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.09		36.87		18.7949461292

		3		11		2005		12		40		16		0		110001		0.05		-0.019		0.063		42		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.053		110.81		8.2643814046

		3		11		2005		12		40		19		0		110001		0.017		0.011		-0.039		43		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.02		57.09		4.3943145085

		3		11		2005		12		40		22		0		110001		0.005		0.019		-0.006		45		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.323		12.39		0		14527		0.02		14.74		2.0542638584

		3		11		2005		12		40		25		0		110001		0.06		-0.008		-0.029		45		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.39		0		14527		0.061		97.59		6.7119296778

		3		11		2005		12		40		28		0		110001		0.014		-0.028		0.199		43		51		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.031		153.43		20.144726357

		3		11		2005		12		40		31		0		110001		0.015		0.009		-0.019		46		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.017		59.04		2.582634314

		3		11		2005		12		40		34		0		110001		0.016		-0.031		0.089		53		50		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.035		152.7		9.5592886765

		3		11		2005		12		40		37		0		110001		0.007		0.024		-0.002		48		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.025		16.26		2.5079872408

		3		11		2005		12		40		40		0		110001		-0.05		0.001		-0.07		46		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.05		271.15		8.6029064856

		3		11		2005		12		40		43		0		110001		0.025		0.062		-0.021		40		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.067		21.96		7.0071392165

		3		11		2005		12		40		46		0		110001		0.014		0.015		0.024		43		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.021		43.03		3.1575306808

		3		11		2005		12		40		49		0		110001		0.025		-0.079		0.11		44		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.083		162.44		13.7717101335

		3		11		2005		12		40		52		0		110001		0.061		-0.064		0.13		41		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.088		136.37		15.7216411357

		3		11		2005		12		40		55		0		110001		0.025		-0.038		0.17		46		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.045		146.66		17.5980112513

		3		11		2005		12		40		58		0		110001		-0.023		-0.011		0.055		50		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.025		244.44		6.0621778265

		3		11		2005		12		41		1		0		110001		0.037		-0.06		0.01		46		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.07		148.34		7.1196910045

		3		11		2005		12		41		4		0		110001		0.002		-0.004		-0.048		50		48		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.004		153.43		4.8207883173

		3		11		2005		12		41		7		0		110001		0.022		0.025		-0.036		45		50		59		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.161		12.39		0		14527		0.033		41.35		4.9040799341

		3		11		2005		12		41		10		0		110001		-0.005		0.024		-0.045		48		44		58		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.025		348.23		5.1244511901

		3		11		2005		12		41		13		0		110001		-0.031		0.007		-0.02		50		39		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.39		0		14527		0.032		282.72		3.7549966711

		3		11		2005		12		41		16		0		110001		0.045		0.052		-0.058		50		40		67		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.069		40.87		8.9961102706

		3		11		2005		12		41		19		0		110001		-0.008		0.035		-0.052		43		47		56		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.036		347.12		6.3190189112

		3		11		2005		12		41		22		0		110001		0.026		-0.006		0.022		48		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.027		102.99		3.4583232932

		3		11		2005		12		41		25		0		110001		0.03		0.07		-0.027		45		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.076		23.2		8.0802227692

		3		11		2005		12		41		28		0		110001		-0.082		0.022		-0.013		41		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.085		285.02		8.5889463847

		3		11		2005		12		41		31		0		110001		-0.023		0.013		-0.025		48		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.026		299.48		3.6373066959

		3		11		2005		12		41		34		0		110001		-0.073		-0.009		0.02		42		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.074		262.97		7.6223356001

		3		11		2005		12		41		37		0		110001		-0.027		-0.009		-0.077		44		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.028		251.57		8.2091412462

		3		11		2005		12		41		40		0		110001		-0.056		-0.075		0.096		45		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.094		216.75		13.4078335312

		3		11		2005		12		41		43		0		110001		0.093		0.006		-0.074		41		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.093		86.31		11.9

		3		11		2005		12		41		46		0		110001		-0.048		-0.11		0.307		45		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.12		203.57		32.9625545127

		3		11		2005		12		41		49		0		110001		-0.031		-0.119		0.164		47		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.123		194.6		20.4982926118

		3		11		2005		12		41		52		0		110001		-0.015		0.037		-0.113		45		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.04		337.93		11.9845734175

		3		11		2005		12		41		55		0		110001		0.001		0.048		-0.036		45		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.048		1.19		6.0008332755

		3		11		2005		12		41		58		0		110001		-0.036		0.007		-0.023		44		42		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.037		281		4.3289721644

		3		11		2005		12		42		1		0		110001		-0.032		-0.032		-0.046		47		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.045		225		6.452906322

		3		11		2005		12		42		4		0		110001		0.003		-0.072		0.134		44		49		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.072		177.61		15.2147954308

		3		11		2005		12		42		7		0		110001		0.023		-0.046		0.022		52		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.051		153.43		5.5937465084

		3		11		2005		12		42		10		0		110001		-0.013		0.045		-0.057		41		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.047		343.89		7.3776690086

		3		11		2005		12		42		13		0		110001		-0.087		0.075		-0.049		40		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.115		310.76		12.4879942345

		3		11		2005		12		42		16		0		110001		-0.012		-0.057		0.073		47		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.39		0		14527		0.058		191.89		9.3391648449

		3		11		2005		12		42		19		0		110001		0.007		0.063		-0.187		51		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.063		6.34		19.7451259809

		3		11		2005		12		42		22		0		110001		0.026		-0.02		0.015		45		59		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.033		127.57		3.6069377594

		3		11		2005		12		42		25		0		110001		-0.031		0.051		-0.109		46		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.06		328.71		12.4269867627

		3		11		2005		12		42		28		0		110001		0.048		-0.058		0.142		42		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.075		140.39		16.0723364823

		3		11		2005		12		42		31		0		110001		0.04		0.006		-0.085		47		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.04		81.47		9.4132884796

		3		11		2005		12		42		34		0		110001		0.023		-0.02		-0.111		45		42		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.03		131.01		11.5108644332

		3		11		2005		12		42		37		0		110001		0.029		0.01		0.02		49		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.031		70.97		3.6619666847

		3		11		2005		12		42		40		0		110001		-0.005		-0.058		0.011		46		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.058		184.93		5.9245252974

		3		11		2005		12		42		43		0		110001		-0.031		-0.037		0.013		51		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.048		219.96		4.9989999

		3		11		2005		12		42		46		0		110001		-0.002		0.043		-0.13		47		48		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.043		357.34		13.6941593389

		3		11		2005		12		42		49		0		110001		0.009		0.023		0.02		46		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.025		21.37		3.1780497164

		3		11		2005		12		42		52		0		110001		0.045		0.027		-0.107		41		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.052		59.04		11.9176339934

		3		11		2005		12		42		55		0		110001		-0.033		0.036		0.088		48		45		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.049		317.49		10.0642933185

		3		11		2005		12		42		58		0		110001		-0.052		-0.054		-0.051		43		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.075		223.92		9.066973034

		3		11		2005		12		43		1		0		110001		0.014		-0.009		0.164		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.39		0		14527		0.017		122.74		16.4842348928

		3		11		2005		12		43		4		0		110001		-0.019		-0.002		-0.009		43		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.019		263.99		2.1118712082

		3		11		2005		12		43		7		0		110001		0.016		-0.048		-0.107		41		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.051		161.57		11.8359621493

		3		11		2005		12		43		10		0		110001		-0.01		0.004		-0.091		39		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.037		12.4		0		14527		0.011		291.8		9.1635146096

		3		11		2005		12		43		13		0		110001		-0.037		-0.028		0.051		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.046		232.88		6.8949256704

		3		11		2005		12		43		16		0		110001		0.092		-0.004		0.049		41		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.092		92.49		10.4312031904

		3		11		2005		12		43		19		0		110001		-0.029		-0.039		-0.006		48		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.049		216.63		4.8969378187

		3		11		2005		12		43		22		0		110001		-0.022		0.018		-0.038		48		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.594		12.4		0		14527		0.028		309.29		4.7455242071

		3		11		2005		12		43		25		0		110001		-0.12		0.03		-0.077		43		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.124		284.04		14.5701750161

		3		11		2005		12		43		28		0		110001		0.048		-0.021		0.046		46		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.052		113.63		6.9720872054

		3		11		2005		12		43		31		0		110001		-0.033		-0.011		-0.007		44		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.035		251.57		3.5482389998

		3		11		2005		12		43		34		0		110001		-0.046		0.029		-0.101		43		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.054		302.23		11.4708325766

		3		11		2005		12		43		37		0		110001		0.126		-0.01		-0.011		46		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.126		94.54		12.6873953198

		3		11		2005		12		43		40		0		110001		-0.007		-0.024		0.088		48		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.025		196.26		9.1482238713

		3		11		2005		12		43		43		0		110001		0.04		0.032		0.011		46		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.051		51.34		5.239274759

		3		11		2005		12		43		46		0		110001		0.011		-0.041		0.224		48		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.042		164.98		22.7986841726

		3		11		2005		12		43		49		0		110001		0.017		0.014		-0.094		43		48		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.022		50.53		9.6545326143

		3		11		2005		12		43		52		0		110001		0.067		-0.078		0.09		43		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.103		139.34		13.6649185874

		3		11		2005		12		43		55		0		110001		-0.015		-0.107		0.161		47		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.455		12.39		0		14527		0.108		187.98		19.3894301102

		3		11		2005		12		43		58		0		110001		-0.023		-0.061		0.105		46		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.555		12.39		0		14527		0.065		200.66		12.3592070943

		3		11		2005		12		44		1		0		110001		-0.065		0.048		-0.022		40		41		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.439		12.39		0		14527		0.081		306.44		8.3743656476

		3		11		2005		12		44		4		0		110001		0.043		-0.046		0.118		44		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.063		136.93		13.3749766355

		3		11		2005		12		44		7		0		110001		0.027		-0.071		0.076		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.076		159.18		10.7452315005

		3		11		2005		12		44		10		0		110001		-0.042		0.089		-0.035		43		48		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.098		334.74		10.4450945424

		3		11		2005		12		44		13		0		110001		-0.002		0.074		-0.165		51		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.074		358.45		18.0845237703

		3		11		2005		12		44		16		0		110001		-0.025		-0.02		0.046		47		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.032		231.34		5.6044625077

		3		11		2005		12		44		19		0		110001		0.007		-0.006		-0.002		38		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.009		130.6		0.9433981132

		3		11		2005		12		44		22		0		110001		0.015		-0.043		-0.015		43		45		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.046		160.77		4.7947888379

		3		11		2005		12		44		25		0		110001		0.007		-0.024		0.055		43		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.025		163.74		6.0415229868

		3		11		2005		12		44		28		0		110001		0.012		-0.007		-0.057		44		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.014		120.26		5.8668560575

		3		11		2005		12		44		31		0		110001		-0.006		-0.049		0.104		45		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.049		186.98		11.5121674762

		3		11		2005		12		44		34		0		110001		-0.076		-0.032		0.127		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.082		247.17		15.1423247885

		3		11		2005		12		44		37		0		110001		0.037		-0.009		0.007		48		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.038		103.67		3.8716921365

		3		11		2005		12		44		40		0		110001		0.006		-0.036		-0.023		44		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.036		170.54		4.313930922

		3		11		2005		12		44		43		0		110001		-0.066		-0.09		0.042		47		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.112		216.25		11.9247641486

		3		11		2005		12		44		46		0		110001		0.038		0.002		0.041		48		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.038		86.99		5.5937465084

		3		11		2005		12		44		49		0		110001		-0.03		0.023		0.004		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.038		307.48		3.8013155617

		3		11		2005		12		44		52		0		110001		0.03		0.065		-0.104		46		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.072		24.78		12.6257673034

		3		11		2005		12		44		55		0		110001		0.023		-0.087		0.013		44		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.09		165.19		9.0923044384

		3		11		2005		12		44		58		0		110001		-0.033		0.064		-0.214		49		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.072		332.72		22.5789725187

		3		11		2005		12		45		1		0		110001		-0.027		-0.02		-0.138		50		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.034		233.47		14.2031686605

		3		11		2005		12		45		4		0		110001		-0.042		0.02		-0.101		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.047		295.46		11.1198021565

		3		11		2005		12		45		7		0		110001		0.039		0.05		-0.015		45		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.063		37.95		6.5161338231

		3		11		2005		12		45		10		0		110001		-0.09		0.005		-0.045		53		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.09		273.18		10.0747208398

		3		11		2005		12		45		13		0		110001		0.031		0.033		0.124		43		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.464		12.39		0		14527		0.045		43.21		13.200757554

		3		11		2005		12		45		16		0		110001		-0.146		0.124		-0.043		47		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.192		310.34		19.6318618577

		3		11		2005		12		45		19		0		110001		0.001		-0.02		0.031		45		54		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.02		177.14		3.6905284174

		3		11		2005		12		45		22		0		110001		0.128		-0.108		0.16		48		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.167		130.16		23.1620379069

		3		11		2005		12		45		25		0		110001		0.027		-0.01		0.107		53		64		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.642		12.39		0		14527		0.029		110.32		11.0806137014

		3		11		2005		12		45		28		0		110001		0.014		-0.04		0.159		52		70		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.042		160.71		16.4550903978

		3		11		2005		12		45		31		0		110001		-0.015		-0.014		0		58		67		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.021		226.97		2.0518284529

		3		11		2005		12		45		34		0		110001		-0.011		-0.027		-0.076		57		72		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.029		202.17		8.14002457

		3		11		2005		12		45		37		0		110001		-0.041		0.025		-0.047		58		66		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.048		301.37		6.7193749709

		3		11		2005		12		45		40		0		110001		0.017		-0.046		-0.083		56		60		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.049		159.72		9.640539404

		3		11		2005		12		45		43		0		110001		-0.019		0.028		-0.001		58		55		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		325.84		3.385262176

		3		11		2005		12		45		46		0		110001		0.038		-0.06		0.075		53		52		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.071		147.65		10.3290851483

		3		11		2005		12		45		49		0		110001		-0.005		-0.001		-0.019		49		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.005		258.69		1.9672315573

		3		11		2005		12		45		52		0		110001		0.014		0.059		-0.145		44		36		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.061		13.35		15.7168699174

		3		11		2005		12		45		55		0		110001		-0.022		-0.006		-0.012		48		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.023		254.74		2.5768197453

		3		11		2005		12		45		58		0		110001		-0.046		-0.004		0.042		46		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.046		265.03		6.2417946137

		3		11		2005		12		46		1		0		110001		0.008		0.054		-0.106		49		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.055		8.43		11.9230868486

		3		11		2005		12		46		4		0		110001		-0.059		0.041		0.013		45		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.072		304.8		7.3013697345

		3		11		2005		12		46		7		0		110001		-0.112		0.082		-0.022		42		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.39		0		14527		0.139		306.21		14.0541808726

		3		11		2005		12		46		10		0		110001		-0.108		0.087		-0.036		43		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.139		308.85		14.3279447235

		3		11		2005		12		46		13		0		110001		-0.049		-0.08		0.143		50		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.094		211.49		17.1026313765

		3		11		2005		12		46		16		0		110001		0.163		-0.107		0.169		37		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.195		123.28		25.802906813

		3		11		2005		12		46		19		0		110001		0.015		0.011		-0.112		47		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.019		53.75		11.3534135836

		3		11		2005		12		46		22		0		110001		0.045		-0.031		0.083		44		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.055		124.56		9.9373034572

		3		11		2005		12		46		25		0		110001		0.011		-0.022		-0.036		47		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.025		153.43		4.3600458713

		3		11		2005		12		46		28		0		110001		0.017		0.05		0.077		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.053		18.78		9.3370230802

		3		11		2005		12		46		31		0		110001		-0.013		0.02		-0.015		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.024		326.98		2.8178005607

		3		11		2005		12		46		34		0		110001		0.004		0.13		-0.128		45		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.13		1.76		18.2482875909

		3		11		2005		12		46		37		0		110001		-0.029		0.016		-0.034		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.033		298.89		4.7465777145

		3		11		2005		12		46		40		0		110001		-0.046		-0.047		0.013		51		51		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.066		224.38		6.7037303048

		3		11		2005		12		46		43		0		110001		-0.102		0.01		-0.07		46		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.102		275.6		12.4112851873

		3		11		2005		12		46		46		0		110001		-0.012		0.004		-0.044		50		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.013		288.43		4.5782092569

		3		11		2005		12		46		49		0		110001		0.002		0.226		-0.242		45		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.789		12.4		0		14527		0.226		0.51		33.1125353907

		3		11		2005		12		46		52		0		110001		0.018		0.003		0.024		48		52		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.018		80.54		3.0149626863

		3		11		2005		12		46		55		0		110001		-0.027		0.065		-0.07		48		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.805		12.4		0		14527		0.07		337.44		9.926731587

		3		11		2005		12		46		58		0		110001		0.066		0.076		-0.015		45		50		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.101		40.97		10.1769347055

		3		11		2005		12		47		1		0		110001		0.047		-0.027		0.03		46		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.054		119.88		6.1951594007

		3		11		2005		12		47		4		0		110001		0.003		-0.002		0.017		41		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.813		12.39		0		14527		0.004		123.69		1.7378147197

		3		11		2005		12		47		7		0		110001		0.079		-0.061		-0.01		44		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.983		12.4		0		14527		0.1		127.67		10.0309520984

		3		11		2005		12		47		10		0		110001		-0.035		0.055		0		49		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.065		327.53		6.5192024052

		3		11		2005		12		47		13		0		110001		0.043		0.039		0.006		48		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.058		47.79		5.8360945846

		3		11		2005		12		47		16		0		110001		0.012		0.019		0.141		46		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.022		32.28		14.2779550356

		3		11		2005		12		47		19		0		110001		0.108		-0.072		0.007		40		46		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.13		123.69		12.9988461026

		3		11		2005		12		47		22		0		110001		-0.05		-0.015		0.014		49		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.052		253.3		5.4046276467

		3		11		2005		12		47		25		0		110001		-0.01		-0.05		0.122		45		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.051		191.31		13.2227077409

		3		11		2005		12		47		28		0		110001		-0.057		0.052		-0.061		45		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.077		312.37		9.8356494447

		3		11		2005		12		47		31		0		110001		-0.072		-0.07		0.066		45		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.1		225.81		12.0166551086

		3		11		2005		12		47		34		0		110001		-0.074		0.003		0.01		45		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.074		272.32		7.4732857566

		3		11		2005		12		47		37		0		110001		-0.033		-0.006		-0.035		43		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.034		259.7		4.8476798574

		3		11		2005		12		47		40		0		110001		-0.035		0.069		-0.095		44		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.077		333.1		12.2519386221

		3		11		2005		12		47		43		0		110001		0.028		0.002		0.041		42		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.028		85.91		4.9689032995

		3		11		2005		12		47		46		0		110001		0.013		-0.01		-0.064		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.016		127.57		6.6068146637

		3		11		2005		12		47		49		0		110001		0.025		-0.161		0.138		44		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.789		12.4		0		14527		0.163		171.17		21.3518149111

		3		11		2005		12		47		52		0		110001		-0.016		-0.038		0.026		45		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.041		202.83		4.8744230428

		3		11		2005		12		47		55		0		110001		-0.108		-0.048		0.012		49		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.118		246.04		11.8793939239

		3		11		2005		12		47		58		0		110001		-0.035		0.058		-0.034		46		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.068		328.89		7.5795778247

		3		11		2005		12		48		1		0		110001		0.028		0.024		-0.041		54		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.037		49.4		5.5145262716

		3		11		2005		12		48		4		0		110001		0.017		0.021		-0.012		45		40		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.027		38.99		2.9563490998

		3		11		2005		12		48		7		0		110001		-0.042		-0.012		0.065		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.4		0		14527		0.044		254.05		7.831347266

		3		11		2005		12		48		10		0		110001		0.004		-0.035		0.033		48		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.035		173.48		4.8270073545

		3		11		2005		12		48		13		0		110001		0.024		-0.032		-0.028		44		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.04		143.13		4.8826222463

		3		11		2005		12		48		16		0		110001		0.034		0.034		-0.033		43		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.048		45		5.8318093247

		3		11		2005		12		48		19		0		110001		-0.055		0.001		0.082		44		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.055		271.04		9.8742088291

		3		11		2005		12		48		22		0		110001		-0.129		0.059		-0.012		40		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.142		294.58		14.2358701877

		3		11		2005		12		48		25		0		110001		-0.032		0.028		-0.044		43		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.043		311.19		6.1188234163

		3		11		2005		12		48		28		0		110001		0.016		-0.027		0.04		48		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.031		149.35		5.0842895276

		3		11		2005		12		48		31		0		110001		0.01		0.027		-0.033		42		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.4		0		14527		0.029		20.32		4.3794976881

		3		11		2005		12		48		34		0		110001		-0.121		0.075		-0.053		44		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.23		12.4		0		14527		0.142		301.79		15.190457531

		3		11		2005		12		48		37		0		110001		0.024		-0.116		0.246		40		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.118		168.31		27.3034796317

		3		11		2005		12		48		40		0		110001		0.043		-0.079		0.238		45		44		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.09		151.44		25.4428771958

		3		11		2005		12		48		43		0		110001		-0.088		0.075		-0.088		44		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.4		0		14527		0.116		310.44		14.5303131418

		3		11		2005		12		48		46		0		110001		0.002		-0.038		-0.099		48		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.4		0		14527		0.038		176.99		10.6061303028

		3		11		2005		12		48		49		0		110001		-0.026		-0.047		0.145		43		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.054		208.95		15.4628587266

		3		11		2005		12		48		52		0		110001		-0.014		-0.042		0.047		47		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.044		198.43		6.4567793829

		3		11		2005		12		48		55		0		110001		0.115		-0.115		0.089		41		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.163		135		18.5394174666

		3		11		2005		12		48		58		0		110001		0.1		-0.029		-0.068		45		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.104		106.17		12.4358353157

		3		11		2005		12		49		1		0		110001		-0.04		0.064		-0.015		48		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.517		12.4		0		14527		0.075		327.99		7.6948034413

		3		11		2005		12		49		4		0		110001		-0.024		0.02		-0.017		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.184		12.4		0		14527		0.031		309.81		3.5566838488

		3		11		2005		12		49		7		0		110001		0.044		-0.116		0.12		44		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.124		159.23		17.2603592083

		3		11		2005		12		49		10		0		110001		-0.008		0.037		-0.038		46		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.038		347.8		5.3637673328

		3		11		2005		12		49		13		0		110001		0.011		-0.009		0.077		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.014		129.29		7.8300702423

		3		11		2005		12		49		16		0		110001		-0.006		0.059		-0.159		46		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.059		354.19		16.9699734826

		3		11		2005		12		49		19		0		110001		0.005		-0.064		-0.064		50		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.064		175.53		9.0647669578

		3		11		2005		12		49		22		0		110001		-0.02		-0.053		0.01		49		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.057		200.67		5.7523908073

		3		11		2005		12		49		25		0		110001		-0.076		-0.009		-0.211		42		42		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.077		263.25		22.4450439964

		3		11		2005		12		49		28		0		110001		0.01		0.023		-0.051		48		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.025		23.5		5.6833088954

		3		11		2005		12		49		31		0		110001		-0.025		0.015		-0.014		48		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.029		300.96		3.2341923258

		3		11		2005		12		49		34		0		110001		0.018		0.018		-0.249		43		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.025		45		25.0297822603

		3		11		2005		12		49		37		0		110001		0.046		0.012		-0.038		43		47		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.048		75.38		6.0860496219

		3		11		2005		12		49		40		0		110001		0.027		-0.004		0.046		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.027		98.43		5.3488316481

		3		11		2005		12		49		43		0		110001		0.068		-0.093		0.108		46		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.115		143.83		15.7914533847

		3		11		2005		12		49		46		0		110001		-0.012		-0.001		0.046		46		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.012		265.24		4.7549973712

		3		11		2005		12		49		49		0		110001		-0.005		-0.02		0.095		50		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.021		194.04		9.7211110476

		3		11		2005		12		49		52		0		110001		-0.002		0.016		0.138		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.016		352.87		13.8938835464

		3		11		2005		12		49		55		0		110001		0.016		0.03		-0.258		47		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.034		28.07		26.0230666909

		3		11		2005		12		49		58		0		110001		-0.03		-0.054		0.038		45		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.062		209.05		7.2525857458

		3		11		2005		12		50		1		0		110001		0.064		-0.013		0.042		40		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.065		101.48		7.7646635471

		3		11		2005		12		50		4		0		110001		0.013		0.016		-0.008		50		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.021		39.09		2.2113344387

		3		11		2005		12		50		7		0		110001		-0.023		0.049		-0.034		48		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.054		334.86		6.3921827258

		3		11		2005		12		50		10		0		110001		-0.027		-0.009		0.041		46		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.028		251.57		4.9909918854

		3		11		2005		12		50		13		0		110001		0.04		0.095		-0.072		42		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.836		12.4		0		14527		0.103		22.83		12.5733845881

		3		11		2005		12		50		16		0		110001		0.047		0.08		-0.194		44		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.093		30.43		21.5046506598

		3		11		2005		12		50		19		0		110001		0.022		-0.022		-0.065		44		43		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.031		135		7.2062472897

		3		11		2005		12		50		22		0		110001		-0.127		-0.095		0.171		46		38		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.159		233.2		23.3227356886

		3		11		2005		12		50		25		0		110001		-0.086		-0.012		0.036		45		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.087		262.06		9.4

		3		11		2005		12		50		28		0		110001		-0.01		0.077		0.007		47		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.078		352.6		7.7961528974

		3		11		2005		12		50		31		0		110001		0.111		-0.121		0.069		47		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.164		137.47		17.8109516871

		3		11		2005		12		50		34		0		110001		-0.02		-0.043		0.085		43		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.047		204.94		9.7334474879

		3		11		2005		12		50		37		0		110001		0.113		-0.051		0.088		48		39		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.124		114.29		15.2032891178

		3		11		2005		12		50		40		0		110001		-0.098		0.071		-0.129		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.121		305.92		17.6878489365

		3		11		2005		12		50		43		0		110001		0.077		-0.081		0.029		45		47		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.478		12.4		0		14527		0.112		136.45		11.5459949766

		3		11		2005		12		50		46		0		110001		-0.009		0.001		0.081		40		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.009		276.34		8.1504601097

		3		11		2005		12		50		49		0		110001		-0.023		0.007		-0.019		51		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.024		286.93		3.0643106892

		3		11		2005		12		50		52		0		110001		0.014		-0.021		0.003		45		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.025		146.31		2.5416530054

		3		11		2005		12		50		55		0		110001		0.076		-0.138		0.265		47		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.158		151.16		30.8293691145

		3		11		2005		12		50		58		0		110001		0.039		0.02		-0.105		43		39		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.044		62.85		11.3780490419

		3		11		2005		12		51		1		0		110001		-0.137		-0.009		0.057		40		47		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.137		266.24		14.8657324071

		3		11		2005		12		51		4		0		110001		0.006		0.114		-0.215		50		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.4		0		14527		0.114		3.01		24.3427607309

		3		11		2005		12		51		7		0		110001		-0.044		-0.034		-0.174		53		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.056		232.31		18.266909974

		3		11		2005		12		51		10		0		110001		-0.016		-0.096		0.015		47		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.097		189.46		9.8473346648

		3		11		2005		12		51		13		0		110001		-0.136		0.089		-0.084		45		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.163		303.2		18.295627893

		3		11		2005		12		51		16		0		110001		0.098		0.037		0.104		41		38		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.105		69.32		14.7610975202

		3		11		2005		12		51		19		0		110001		-0.034		0.039		0.017		44		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.052		318.92		5.4460995217

		3		11		2005		12		51		22		0		110001		-0.053		-0.059		0.041		50		42		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.079		221.93		8.9280456988

		3		11		2005		12		51		25		0		110001		-0.033		0.144		-0.01		49		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.148		347.09		14.807092895

		3		11		2005		12		51		28		0		110001		-0.065		0.055		0.003		44		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.085		310.24		8.5199765258

		3		11		2005		12		51		31		0		110001		-0.073		0.067		-0.096		47		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.099		312.55		13.7963763358

		3		11		2005		12		51		34		0		110001		0.039		-0.023		0.07		48		50		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.045		120.53		8.3366660003

		3		11		2005		12		51		37		0		110001		0.027		-0.041		-0.02		48		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.049		146.63		5.3009433123

		3		11		2005		12		51		40		0		110001		0.067		-0.123		0.144		37		49		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.14		151.42		20.0883050554

		3		11		2005		12		51		43		0		110001		0.08		0.017		0.099		44		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.859		12.4		0		14527		0.082		78		12.841339494

		3		11		2005		12		51		46		0		110001		-0.026		0.053		-0.021		42		40		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.059		333.87		6.2657800791

		3		11		2005		12		51		49		0		110001		-0.047		-0.092		0.099		45		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.103		207.06		14.3087385887

		3		11		2005		12		51		52		0		110001		0.079		0.009		-0.033		41		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.534		12.4		0		14527		0.08		83.5		8.6087165129

		3		11		2005		12		51		55		0		110001		-0.171		0.065		-0.021		40		52		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.183		290.81		18.4138534805

		3		11		2005		12		51		58		0		110001		-0.007		-0.037		-0.103		49		41		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.038		190.71		10.9667679833

		3		11		2005		12		52		1		0		110001		0.074		0.109		-0.105		45		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.132		34.17		16.8469581824

		3		11		2005		12		52		4		0		110001		0.09		-0.052		0.02		39		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.104		120.02		10.5848948979

		3		11		2005		12		52		7		0		110001		-0.029		-0.001		0.018		54		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.4		0		14527		0.029		268.03		3.4146742158

		3		11		2005		12		52		10		0		110001		-0.015		-0.111		0.063		49		40		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.112		187.7		12.8510699944

		3		11		2005		12		52		13		0		110001		-0.018		-0.085		0.018		58		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.4		0		14527		0.087		191.96		8.8729927308

		3		11		2005		12		52		16		0		110001		-0.006		-0.045		0.058		52		49		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.045		187.59		7.3654599313

		3		11		2005		12		52		19		0		110001		0.028		-0.056		0.178		47		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.063		153.43		18.8690222322

		3		11		2005		12		52		22		0		110001		0.012		-0.074		-0.009		50		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.867		12.4		0		14527		0.075		170.79		7.5504966724

		3		11		2005		12		52		25		0		110001		0.035		0.073		-0.087		47		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.081		25.62		11.8840228879

		3		11		2005		12		52		28		0		110001		-0.047		0.095		-0.056		48		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.155		12.4		0		14527		0.106		333.68		11.9874934828

		3		11		2005		12		52		31		0		110001		-0.133		-0.05		0.114		50		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.142		249.4		18.2167505335

		3		11		2005		12		52		34		0		110001		0.004		-0.053		0.037		42		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.053		175.68		6.4761099435

		3		11		2005		12		52		37		0		110001		-0.036		0.044		-0.007		49		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.057		320.71		5.7280013966

		3		11		2005		12		52		40		0		110001		0.023		-0.05		0.004		48		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.055		155.3		5.5181518645

		3		11		2005		12		52		43		0		110001		0.089		0.008		-0.014		48		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.089		84.86		9.044888059

		3		11		2005		12		52		46		0		110001		0.047		-0.084		0.167		45		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.096		150.77		19.2753728887

		3		11		2005		12		52		49		0		110001		0.07		0.124		-0.144		48		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.142		29.45		20.2514197033

		3		11		2005		12		52		52		0		110001		-0.058		0.076		-0.016		48		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.096		322.65		9.6932966528

		3		11		2005		12		52		55		0		110001		0.149		0.03		-0.058		48		42		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.152		78.62		16.2680668796

		3		11		2005		12		52		58		0		110001		-0.06		0.044		0.005		44		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.449		12.4		0		14527		0.074		306.25		7.457211275

		3		11		2005		12		53		1		0		110001		0.039		0.018		-0.016		41		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.043		65.22		4.5836666545

		3		11		2005		12		53		4		0		110001		0.046		-0.059		-0.075		49		48		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.075		142.06		10.5933941681

		3		11		2005		12		53		7		0		110001		0.032		-0.029		0.12		45		50		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.043		132.18		12.7534309109

		3		11		2005		12		53		10		0		110001		-0.047		-0.082		0.058		46		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.095		209.82		11.0891839195

		3		11		2005		12		53		13		0		110001		0.02		-0.019		-0.055		51		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.028		133.53		6.1530480252

		3		11		2005		12		53		16		0		110001		0.026		0.113		-0.147		53		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.116		12.96		18.7227134786

		3		11		2005		12		53		19		0		110001		0.001		-0.034		0.01		48		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.034		178.32		3.5454195802

		3		11		2005		12		53		22		0		110001		-0.038		0.055		-0.138		44		45		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.4		0		14527		0.067		325.36		15.333949263

		3		11		2005		12		53		25		0		110001		-0.015		0.018		-0.114		54		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.023		320.19		11.6382988448

		3		11		2005		12		53		28		0		110001		0.059		-0.074		0.065		47		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.095		141.43		11.4812891262

		3		11		2005		12		53		31		0		110001		0.035		0.067		-0.126		42		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.076		27.58		14.6935359938

		3		11		2005		12		53		34		0		110001		-0.055		0.004		0.006		51		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.4		0		14527		0.055		274.16		5.5470712993

		3		11		2005		12		53		37		0		110001		0.018		0.007		0.086		51		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.019		68.75		8.8141930998

		3		11		2005		12		53		40		0		110001		-0.012		-0.017		-0.044		49		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.021		215.22		4.8672374095

		3		11		2005		12		53		43		0		110001		-0.007		0.033		0.046		52		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.034		348.02		5.7043842788

		3		11		2005		12		53		46		0		110001		0.002		-0.102		0.124		48		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.102		178.88		16.0573970493

		3		11		2005		12		53		49		0		110001		0.042		-0.063		0.038		40		44		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.076		146.31		8.4717176535

		3		11		2005		12		53		52		0		110001		0.034		0.015		-0.142		46		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.325		12.4		0		14527		0.037		66.19		14.6782151504

		3		11		2005		12		53		55		0		110001		0.096		0.131		-0.224		43		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.162		36.23		27.6682128082

		3		11		2005		12		53		58		0		110001		0.055		-0.066		0.041		48		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.4		0		14527		0.086		140.19		9.5194537658

		3		11		2005		12		54		1		0		110001		0.031		-0.029		0.162		45		52		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.042		133.09		16.746940019

		3		11		2005		12		54		4		0		110001		0.058		-0.056		-0.037		45		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.081		133.99		8.8707384135

		3		11		2005		12		54		7		0		110001		0.041		-0.05		0.019		42		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.555		12.4		0		14527		0.065		140.65		6.7394361782

		3		11		2005		12		54		10		0		110001		-0.031		0.016		-0.014		45		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.035		297.3		3.7589892258

		3		11		2005		12		54		13		0		110001		-0.06		-0.028		0.168		43		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.066		244.98		18.0576853445

		3		11		2005		12		54		16		0		110001		-0.02		0.064		0.024		44		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.067		342.65		7.1217975259

		3		11		2005		12		54		19		0		110001		0.039		0.057		-0.065		43		47		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.069		34.38		9.484197383

		3		11		2005		12		54		22		0		110001		0.128		0.058		-0.071		45		39		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.141		65.62		15.7445228572

		3		11		2005		12		54		25		0		110001		-0.055		-0.021		0.027		46		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.059		249.1		6.4768819659

		3		11		2005		12		54		28		0		110001		0.041		0.025		-0.101		48		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.048		58.63		11.1834699445

		3		11		2005		12		54		31		0		110001		-0.049		-0.046		-0.126		45		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.4		0		14527		0.067		226.81		14.2804061567

		3		11		2005		12		54		34		0		110001		0.018		-0.019		0.029		44		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.026		136.55		3.9064049969

		3		11		2005		12		54		37		0		110001		-0.085		0.042		-0.095		48		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.095		296.29		13.4216243428

		3		11		2005		12		54		40		0		110001		-0.025		0.042		0.006		43		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.238		12.4		0		14527		0.049		329.24		4.9244289009

		3		11		2005		12		54		43		0		110001		-0.046		-0.016		0.028		46		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.4		0		14527		0.049		250.82		5.6178287621

		3		11		2005		12		54		46		0		110001		0.048		0.023		0.028		47		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.053		64.4		6.0141499815

		3		11		2005		12		54		49		0		110001		0.136		0.007		0.053		46		46		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.4		0		14527		0.136		87.05		14.6130079039

		3		11		2005		12		54		52		0		110001		0.039		-0.194		0.122		49		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.198		168.63		23.2467201988

		3		11		2005		12		54		55		0		110001		-0.064		0.025		-0.133		43		42		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.069		291.34		14.9699699398

		3		11		2005		12		54		58		0		110001		-0.028		-0.058		0.081		44		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.064		205.77		10.3484298326

		3		11		2005		12		55		1		0		110001		-0.029		-0.046		0.274		46		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.054		212.23		27.9343874105

		3		11		2005		12		55		4		0		110001		-0.113		0.089		-0.13		42		42		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.4		0		14527		0.144		308.22		19.3881407051

		3		11		2005		12		55		7		0		110001		-0.002		-0.005		-0.01		50		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.005		201.8		1.1357816692

		3		11		2005		12		55		10		0		110001		0.063		-0.045		0.029		43		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		125.54		8.2674058809

		3		11		2005		12		55		13		0		110001		-0.01		-0.037		-0.036		39		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.038		195.12		5.2583267301

		3		11		2005		12		55		16		0		110001		-0.016		0.006		0.139		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.017		290.56		14.0046420875

		3		11		2005		12		55		19		0		110001		-0.005		-0.052		0.091		49		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.052		185.49		10.4928547117

		3		11		2005		12		55		22		0		110001		0.155		-0.077		0.322		36		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.173		116.42		36.5565315641

		3		11		2005		12		55		25		0		110001		0.037		-0.015		-0.128		46		40		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.04		112.07		13.4082064423

		3		11		2005		12		55		28		0		110001		0.033		0.054		-0.091		53		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.063		31.43		11.0842230219

		3		11		2005		12		55		31		0		110001		-0.003		-0.137		0.072		47		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.137		181.25		15.479664079

		3		11		2005		12		55		34		0		110001		0.026		-0.007		-0.025		51		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.4		0		14527		0.027		105.07		3.6742346142

		3		11		2005		12		55		37		0		110001		-0.003		-0.015		0.067		45		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.015		191.31		6.8724086025

		3		11		2005		12		55		40		0		110001		0.018		-0.016		0.023		45		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.024		131.63		3.3301651611

		3		11		2005		12		55		43		0		110001		0.069		-0.034		0.001		48		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.077		116.23		7.6928538268

		3		11		2005		12		55		46		0		110001		-0.14		0.028		-0.062		51		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.143		281.31		15.5653461253

		3		11		2005		12		55		49		0		110001		-0.096		-0.037		0.18		46		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.103		248.92		20.7328242167

		3		11		2005		12		55		52		0		110001		0.047		0.026		-0.017		50		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.867		12.4		0		14527		0.054		61.05		5.6338264084

		3		11		2005		12		55		55		0		110001		-0.052		-0.108		0.085		48		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.797		12.4		0		14527		0.12		205.71		14.6945568154

		3		11		2005		12		55		58		0		110001		-0.054		-0.081		-0.004		53		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.097		213.69		9.7432027588

		3		11		2005		12		56		1		0		110001		-0.057		-0.068		0.11		58		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.089		219.97		14.1325864583

		3		11		2005		12		56		4		0		110001		0.04		0.071		-0.063		57		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.081		29.4		10.3004854255

		3		11		2005		12		56		7		0		110001		0.02		-0.005		0.027		59		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.021		104.04		3.3970575503

		3		11		2005		12		56		10		0		110001		0.095		0.072		-0.065		54		39		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.641		12.4		0		14527		0.119		52.84		13.5771867484

		3		11		2005		12		56		13		0		110001		-0.012		0.007		0.014		42		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.292		12.4		0		14527		0.014		300.26		1.9723082923

		3		11		2005		12		56		16		0		110001		0.024		-0.015		0.13		48		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.028		122.01		13.3045105134

		3		11		2005		12		56		19		0		110001		-0.016		0.032		-0.082		44		50		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.4		0		14527		0.036		333.43		8.9465076985

		3		11		2005		12		56		22		0		110001		0.077		0.071		-0.016		44		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.105		47.32		10.5952819689

		3		11		2005		12		56		25		0		110001		0.016		-0.04		0.036		44		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.043		158.2		5.614267539

		3		11		2005		12		56		28		0		110001		0.014		0.021		0.021		46		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.06		12.4		0		14527		0.025		33.69		3.2832910319

		3		11		2005		12		56		31		0		110001		-0.077		0.018		-0.153		46		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.079		283.16		17.2226594927

		3		11		2005		12		56		34		0		110001		0.065		-0.022		-0.122		50		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.069		108.7		13.9974997767

		3		11		2005		12		56		37		0		110001		0.022		-0.02		0.019		43		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.03		132.27		3.5284557529

		3		11		2005		12		56		40		0		110001		-0.057		0.102		-0.107		42		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.117		330.8		15.8436106996

		3		11		2005		12		56		43		0		110001		-0.077		-0.059		-0.046		47		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.097		232.54		10.7359210131

		3		11		2005		12		56		46		0		110001		0.074		-0.136		0.205		43		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.155		151.45		25.6898812765

		3		11		2005		12		56		49		0		110001		-0.021		0.144		-0.15		38		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.418		12.4		0		14527		0.146		351.7		20.8990430403

		3		11		2005		12		56		52		0		110001		-0.023		-0.012		-0.006		40		55		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.026		242.45		2.6627053911

		3		11		2005		12		56		55		0		110001		-0.029		0.048		-0.017		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.056		328.86		5.8600341296

		3		11		2005		12		56		58		0		110001		0.052		0.077		-0.076		41		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.093		34.03		12.0037494142

		3		11		2005		12		57		1		0		110001		0.034		0.005		0.13		49		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.034		81.63		13.4465608986

		3		11		2005		12		57		4		0		110001		0.038		0.072		0.063		50		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.081		27.82		10.2941731091

		3		11		2005		12		57		7		0		110001		-0.043		0.033		-0.02		42		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.898		12.4		0		14527		0.054		307.5		5.7775427303

		3		11		2005		12		57		10		0		110001		0.038		-0.033		0.1		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.4		0		14527		0.05		130.97		11.1950882087

		3		11		2005		12		57		13		0		110001		0.015		-0.039		0.191		52		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.042		158.96		19.5517262665

		3		11		2005		12		57		16		0		110001		-0.003		0.013		-0.058		58		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.107		12.4		0		14527		0.013		347.01		5.9514704065

		3		11		2005		12		57		19		0		110001		0.031		-0.067		0.038		52		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.074		155.17		8.3030115019

		3		11		2005		12		57		22		0		110001		-0.046		0.018		-0.043		44		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.049		291.37		6.549045732

		3		11		2005		12		57		25		0		110001		0.004		-0.098		-0.012		41		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.098		177.66		9.8812954616

		3		11		2005		12		57		28		0		110001		-0.021		0.018		-0.107		46		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.028		310.6		11.0516967023

		3		11		2005		12		57		31		0		110001		0.02		0.034		-0.006		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.039		30.47		3.9899874687

		3		11		2005		12		57		34		0		110001		-0.013		0.011		-0.042		45		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.017		310.24		4.5321076774

		3		11		2005		12		57		37		0		110001		0.057		0.007		-0.135		52		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.057		83		14.6707191371

		3		11		2005		12		57		40		0		110001		0.006		-0.045		-0.074		45		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.045		172.41		8.6815897162

		3		11		2005		12		57		43		0		110001		0.015		0.059		-0.125		43		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.061		14.26		13.903596657

		3		11		2005		12		57		46		0		110001		-0.011		0.035		0.076		53		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.037		342.55		8.4391942743

		3		11		2005		12		57		49		0		110001		-0.034		-0.025		0.003		45		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.042		233.67		4.2308391603

		3		11		2005		12		57		52		0		110001		0.049		-0.134		0.065		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.4		0		14527		0.143		159.91		15.6786479009

		3		11		2005		12		57		55		0		110001		-0.089		0.012		-0.021		44		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.09		277.68		9.2227978401

		3		11		2005		12		57		58		0		110001		0.083		0.022		-0.103		41		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.4		0		14527		0.086		75.15		13.4096979832

		3		11		2005		12		58		1		0		110001		-0.015		-0.048		-0.057		51		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.05		197.35		7.6013156756

		3		11		2005		12		58		4		0		110001		-0.106		0.085		-0.097		43		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.136		308.73		16.694310408

		3		11		2005		12		58		7		0		110001		0.02		-0.045		0.009		51		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.049		156.04		5.0059964043

		3		11		2005		12		58		10		0		110001		-0.158		0.005		0.054		49		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.158		271.81		16.7047897323

		3		11		2005		12		58		13		0		110001		-0.07		-0.029		-0.094		42		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.076		247.5		12.0735247546

		3		11		2005		12		58		16		0		110001		0.003		-0.118		0.1		45		50		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.118		178.54		15.4702941149

		3		11		2005		12		58		19		0		110001		-0.021		0.035		-0.014		50		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.041		329.04		4.3150898021

		3		11		2005		12		58		22		0		110001		0.011		-0.001		0.065		42		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.011		95.19		6.5931782928

		3		11		2005		12		58		25		0		110001		-0.089		0.121		-0.14		41		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.255		12.4		0		14527		0.15		323.66		20.5333874458

		3		11		2005		12		58		28		0		110001		-0.016		0.018		0.001		49		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.024		318.37		2.4103941586

		3		11		2005		12		58		31		0		110001		-0.122		0.004		-0.112		46		47		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.122		271.88		16.5662307119

		3		11		2005		12		58		34		0		110001		-0.03		-0.143		0.031		49		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.146		191.85		14.9365323954

		3		11		2005		12		58		37		0		110001		0.046		-0.026		-0.003		46		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.053		119.48		5.292447449

		3		11		2005		12		58		40		0		110001		-0.05		-0.02		0.068		52		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.054		248.2		8.6740993769

		3		11		2005		12		58		43		0		110001		-0.018		0.004		-0.026		55		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.339		12.4		0		14527		0.018		282.53		3.1874754901

		3		11		2005		12		58		46		0		110001		-0.042		0.06		-0.045		50		41		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.073		325.01		8.5959292691

		3		11		2005		12		58		49		0		110001		0.011		0.032		-0.122		51		42		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.034		18.97		12.6605687076

		3		11		2005		12		58		52		0		110001		-0.007		-0.052		0.028		55		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.4		0		14527		0.052		187.67		5.9472682805

		3		11		2005		12		58		55		0		110001		-0.011		-0.068		0.09		41		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.069		189.19		11.3335784287

		3		11		2005		12		58		58		0		110001		0.117		-0.114		0.157		43		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.163		134.26		22.6570077459

		3		11		2005		12		59		1		0		110001		0.072		0.077		0.05		44		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.105		43.08		11.6674761624

		3		11		2005		12		59		4		0		110001		0.007		0.107		-0.239		45		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.47		12.4		0		14527		0.107		3.74		26.1952285732

		3		11		2005		12		59		7		0		110001		0.077		0.139		-0.115		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.159		28.98		19.6150452459

		3		11		2005		12		59		10		0		110001		0.057		-0.072		0.107		44		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.092		141.63		14.1003546055

		3		11		2005		12		59		13		0		110001		-0.048		-0.003		0.007		40		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.048		266.42		4.8600411521

		3		11		2005		12		59		16		0		110001		0.038		0.13		-0.071		49		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.135		16.29		15.2921548514

		3		11		2005		12		59		19		0		110001		0.041		0.069		0.044		46		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.08		30.72		9.1531415372

		3		11		2005		12		59		22		0		110001		0.083		0.056		0.007		47		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.1		55.99		10.0369318021

		3		11		2005		12		59		25		0		110001		-0.016		0.056		-0.096		50		43		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.058		344.05		11.2285350781

		3		11		2005		12		59		28		0		110001		-0.017		-0.03		-0.013		47		41		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.034		209.54		3.6851051545

		3		11		2005		12		59		31		0		110001		0.043		0		0.059		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.316		12.4		0		14527		0.043		90		7.3006848994

		3		11		2005		12		59		34		0		110001		0.013		-0.021		-0.182		44		45		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.025		148.24		18.3668179062

		3		11		2005		12		59		37		0		110001		0.026		-0.048		0.043		41		44		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.055		151.56		6.9491006612

		3		11		2005		12		59		40		0		110001		-0.059		-0.018		-0.071		40		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.062		253.03		9.4053176448

		3		11		2005		12		59		43		0		110001		-0.021		-0.003		-0.031		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.021		261.87		3.7563279942

		3		11		2005		12		59		46		0		110001		0.002		-0.035		0.156		47		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.035		176.73		15.989058759

		3		11		2005		12		59		49		0		110001		-0.077		-0.007		0.05		45		41		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.077		264.81		9.2076055519

		3		11		2005		12		59		52		0		110001		-0.074		-0.052		0.021		47		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.09		234.9		9.2849340332

		3		11		2005		12		59		55		0		110001		0.112		0.015		-0.024		48		48		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.113		82.37		11.552056094

		3		11		2005		12		59		58		0		110001		0.056		-0.061		0.173		46		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.083		137.45		19.1796767439

		3		11		2005		13		0		1		0		110001		0.016		0.051		-0.115		46		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.053		17.42		12.6814825632

		3		11		2005		13		0		4		0		110001		0.053		0.004		-0.022		43		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.053		85.68		5.7523908073

		3		11		2005		13		0		7		0		110001		0.104		-0.008		0.034		44		44		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.104		94.4		10.9708705215

		3		11		2005		13		0		10		0		110001		0.057		0.045		-0.077		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.424		12.4		0		14527		0.073		51.71		10.5844225161

		3		11		2005		13		0		13		0		110001		-0.044		-0.033		0.035		47		49		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.269		12.4		0		14527		0.055		233.13		6.5192024052

		3		11		2005		13		0		16		0		110001		-0.073		-0.053		0.104		50		42		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.09		234.02		13.7673526867

		3		11		2005		13		0		19		0		110001		0.059		0.014		-0.152		44		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.061		76.65		16.3649014662

		3		11		2005		13		0		22		0		110001		0.053		-0.044		0.034		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.069		129.7		7.6817966648

		3		11		2005		13		0		25		0		110001		-0.035		-0.085		0.108		47		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.092		202.38		14.1823834386

		3		11		2005		13		0		28		0		110001		0.024		-0.071		-0.079		45		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.075		161.32		10.8894444303

		3		11		2005		13		0		31		0		110001		-0.061		0.093		-0.041		51		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.111		326.74		11.8536914082

		3		11		2005		13		0		34		0		110001		0.085		-0.074		0.123		48		37		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.113		131.04		16.6823259769

		3		11		2005		13		0		37		0		110001		-0.002		0.124		-0.181		48		41		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.124		359.08		21.9410574039

		3		11		2005		13		0		40		0		110001		-0.002		0.001		-0.074		52		36		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.002		296.57		7.4033776076

		3		11		2005		13		0		43		0		110001		0.069		0.043		-0.051		48		40		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.081		58.07		9.59739548

		3		11		2005		13		0		46		0		110001		-0.026		-0.066		0.154		50		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.071		201.5		16.9552351797

		3		11		2005		13		0		49		0		110001		0.079		-0.011		0.087		50		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.08		97.93		11.802965729

		3		11		2005		13		0		52		0		110001		0.011		0.025		0.036		52		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.027		23.75		4.5188494111

		3		11		2005		13		0		55		0		110001		0.081		0.037		-0.029		46		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.998		12.4		0		14527		0.089		65.45		9.3653617122

		3		11		2005		13		0		58		0		110001		0.042		0.048		0.074		48		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.064		41.19		9.7693397935

		3		11		2005		13		1		1		0		110001		0.011		-0.011		0.069		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.016		135		7.0731888141

		3		11		2005		13		1		4		0		110001		0.078		-0.008		-0.021		39		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.078		95.86		8.1172655494

		3		11		2005		13		1		7		0		110001		0.001		-0.076		0.097		47		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.076		179.25		12.3231489482

		3		11		2005		13		1		10		0		110001		-0.102		0.028		-0.08		40		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.4		0		14527		0.106		285.35		13.2619757201

		3		11		2005		13		1		13		0		110001		-0.054		0.002		0.036		51		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.054		272.12		6.4930732323

		3		11		2005		13		1		16		0		110001		-0.128		-0.016		-0.069		44		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.129		262.87		14.6290806273

		3		11		2005		13		1		19		0		110001		0.009		0.021		-0.066		48		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.023		23.2		6.9842680361

		3		11		2005		13		1		22		0		110001		-0.094		-0.18		0.194		41		39		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.203		207.57		28.0841592361

		3		11		2005		13		1		25		0		110001		-0.064		-0.081		0.045		49		43		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.103		218.31		11.2614386292

		3		11		2005		13		1		28		0		110001		0.02		-0.04		-0.055		48		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.045		153.43		7.0887234394

		3		11		2005		13		1		31		0		110001		0.042		0.026		0.067		47		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.049		58.24		8.3240615087

		3		11		2005		13		1		34		0		110001		0.149		0.02		0.075		48		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.15		82.35		16.8005952276

		3		11		2005		13		1		37		0		110001		0.048		0.015		-0.037		42		50		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.05		72.65		6.2433965115

		3		11		2005		13		1		40		0		110001		0.007		-0.037		0.079		40		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.038		169.29		8.7515712875

		3		11		2005		13		1		43		0		110001		0.005		0.001		0.048		48		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.005		78.69		4.8270073545

		3		11		2005		13		1		46		0		110001		-0.039		0.005		-0.011		45		49		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.039		277.31		4.0828911325

		3		11		2005		13		1		49		0		110001		-0.048		-0.036		-0.003		45		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.06		233.13		6.0074953184

		3		11		2005		13		1		52		0		110001		0.004		-0.01		0.006		48		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.011		158.2		1.2328828006

		3		11		2005		13		1		55		0		110001		-0.134		-0.127		0.262		42		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.185		226.54		32.0513650255

		3		11		2005		13		1		58		0		110001		-0.031		-0.058		0.073		45		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.975		12.4		0		14527		0.066		208.12		9.8254770877

		3		11		2005		13		2		1		0		110001		-0.041		-0.008		0.13		46		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.4		0		14527		0.042		258.96		13.654669531

		3		11		2005		13		2		4		0		110001		0.038		0.082		-0.061		47		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.09		24.86		10.9036691072

		3		11		2005		13		2		7		0		110001		0.032		0.013		0.104		49		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.035		67.89		10.9585582993

		3		11		2005		13		2		10		0		110001		0.001		-0.021		0.076		49		42		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.021		177.27		7.8854296015

		3		11		2005		13		2		13		0		110001		0.018		-0.004		-0.047		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.018		102.53		5.0487622245

		3		11		2005		13		2		16		0		110001		0.1		0.12		-0.098		44		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.156		39.81		18.440173535

		3		11		2005		13		2		19		0		110001		-0.013		0.019		-0.002		43		46		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.023		325.62		2.3108440017

		3		11		2005		13		2		22		0		110001		-0.013		-0.026		0.074		40		44		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.029		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		13		2		25		0		110001		-0.004		-0.049		0.088		43		40		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.091		12.4		0		14527		0.049		184.67		10.0801785698

		3		11		2005		13		2		28		0		110001		0.013		-0.002		0.174		42		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.4		0		14527		0.013		98.75		17.4496418301

		3		11		2005		13		2		31		0		110001		0.004		0.023		-0.08		46		45		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.023		9.87		8.33366666

		3		11		2005		13		2		34		0		110001		0.011		-0.024		-0.017		46		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.026		155.38		3.1400636936

		3		11		2005		13		2		37		0		110001		-0.005		-0.046		-0.05		42		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.046		186.2		6.8124885321

		3		11		2005		13		2		40		0		110001		-0.005		0.004		-0.141		40		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.006		308.66		14.114531519

		3		11		2005		13		2		43		0		110001		0.024		-0.02		0.061		41		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.031		129.81		6.8534662763

		3		11		2005		13		2		46		0		110001		-0.092		-0.065		0.058		36		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.472		12.4		0		14527		0.113		234.76		12.6700434096

		3		11		2005		13		2		49		0		110001		-0.062		-0.012		-0.096		40		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.4		0		14527		0.063		259.05		11.4908659378

		3		11		2005		13		2		52		0		110001		-0.006		0.065		-0.043		43		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.065		354.73		7.8166488983

		3		11		2005		13		2		55		0		110001		0.132		0.031		-0.008		46		46		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.136		76.78		13.5827095971

		3		11		2005		13		2		58		0		110001		-0.035		0.031		-0.138		46		41		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.047		311.53		14.5705181788

		3		11		2005		13		3		1		0		110001		-0.073		-0.033		0.06		45		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.176		12.4		0		14527		0.08		245.67		10.0089959536

		3		11		2005		13		3		4		0		110001		0.115		0.146		-0.162		44		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.186		38.23		24.6546141726

		3		11		2005		13		3		7		0		110001		0.021		0.013		0.051		48		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.025		58.24		5.6665686266

		3		11		2005		13		3		10		0		110001		0.002		0.048		0.062		47		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.048		2.39		7.8434686205

		3		11		2005		13		3		13		0		110001		0.016		0.045		0.076		44		43		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.048		19.57		8.9760793223

		3		11		2005		13		3		16		0		110001		-0.096		-0.024		0.035		44		39		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.099		255.96		10.4961897849

		3		11		2005		13		3		19		0		110001		-0.05		-0.007		0.045		47		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.05		262.03		6.7631353676

		3		11		2005		13		3		22		0		110001		-0.067		-0.068		0.157		47		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.095		224.58		18.3744387669

		3		11		2005		13		3		25		0		110001		-0.007		-0.013		-0.006		48		40		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.015		208.3		1.5937377451

		3		11		2005		13		3		28		0		110001		0.046		-0.001		-0.05		44		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.046		91.25		6.7948509917

		3		11		2005		13		3		31		0		110001		-0.037		-0.01		-0.019		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.038		254.88		4.2778499272

		3		11		2005		13		3		34		0		110001		0.052		0.039		-0.044		46		43		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.718		12.4		0		14527		0.065		53.13		7.8492037813

		3		11		2005		13		3		37		0		110001		-0.096		0.037		0.074		40		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.103		291.08		12.6732000694

		3		11		2005		13		3		40		0		110001		-0.07		-0.02		-0.133		45		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.073		254.05		15.1621238618

		3		11		2005		13		3		43		0		110001		0.015		-0.01		-0.074		47		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.018		123.69		7.6164296097

		3		11		2005		13		3		46		0		110001		0.007		-0.02		-0.102		45		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.021		160.71		10.4177732746

		3		11		2005		13		3		49		0		110001		-0.092		-0.065		-0.173		49		44		41		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.113		234.76		20.6441274943

		3		11		2005		13		3		52		0		110001		-0.006		-0.065		0.035		45		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.065		185.27		7.4067536749

		3		11		2005		13		3		55		0		110001		-0.067		-0.08		0.093		46		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.104		219.95		13.9778396042

		3		11		2005		13		3		58		0		110001		0.084		0.05		-0.094		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.098		59.24		13.5617108065

		3		11		2005		13		4		1		0		110001		0.027		0.06		-0.176		43		42		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.066		24.23		18.7896247967

		3		11		2005		13		4		4		0		110001		-0.029		-0.111		0.175		43		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.115		194.64		20.9253434858

		3		11		2005		13		4		7		0		110001		-0.049		-0.104		0.317		43		42		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.115		205.23		33.7203202832

		3		11		2005		13		4		10		0		110001		0.006		-0.055		0.163		47		43		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.055		173.77		17.213366899

		3		11		2005		13		4		13		0		110001		0.045		0.014		-0.169		47		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.047		72.72		17.5447997994

		3		11		2005		13		4		16		0		110001		-0.009		-0.009		-0.058		46		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.013		225		5.9380131357

		3		11		2005		13		4		19		0		110001		0.008		-0.063		0.041		42		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.064		172.76		7.5591004756

		3		11		2005		13		4		22		0		110001		-0.074		-0.02		0.033		47		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.077		254.88		8.3456575535

		3		11		2005		13		4		25		0		110001		-0.03		0.032		-0.355		41		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.4		0		14527		0.044		316.85		35.7699594632

		3		11		2005		13		4		28		0		110001		0.033		0.041		-0.149		40		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.053		38.83		15.8022150346

		3		11		2005		13		4		31		0		110001		-0.009		0.047		-0.198		41		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.048		349.16		20.3700760922

		3		11		2005		13		4		34		0		110001		0.077		-0.044		0.058		43		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.089		119.74		10.5966975988

		3		11		2005		13		4		37		0		110001		0.063		0.039		-0.002		45		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.074		58.24		7.4121521841

		3		11		2005		13		4		40		0		110001		0.04		0.05		-0.173		43		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.064		38.66		18.4469509676

		3		11		2005		13		4		43		0		110001		0.015		0.033		0.043		47		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.4		0		14527		0.036		24.44		5.6240554763

		3		11		2005		13		4		46		0		110001		-0.023		-0.032		0.052		48		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.294		12.4		0		14527		0.039		215.71		6.5245689513

		3		11		2005		13		4		49		0		110001		-0.029		0.035		0.05		43		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.488		12.4		0		14527		0.045		320.36		6.7572183626

		3		11		2005		13		4		52		0		110001		-0.094		0.006		-0.026		47		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.944		12.4		0		14527		0.094		273.65		9.7713868002

		3		11		2005		13		4		55		0		110001		0.016		0.014		-0.02		49		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.021		48.81		2.9189039039

		3		11		2005		13		4		58		0		110001		0.005		0.009		-0.008		45		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.01		29.05		1.303840481

		3		11		2005		13		5		1		0		110001		0.043		-0.021		0.119		48		38		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.048		116.03		12.826145173

		3		11		2005		13		5		4		0		110001		0.015		0.058		0.047		45		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.06		14.5		7.6144599283

		3		11		2005		13		5		7		0		110001		-0.015		-0.018		0.038		49		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.4		0		14527		0.023		219.81		4.4643028571

		3		11		2005		13		5		10		0		110001		-0.035		-0.038		0.069		46		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.052		222.65		8.6197447758

		3		11		2005		13		5		13		0		110001		0.05		-0.051		0.025		51		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.071		135.57		7.567033765

		3		11		2005		13		5		16		0		110001		0.034		0		-0.128		45		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.034		90		13.2438665049

		3		11		2005		13		5		19		0		110001		0.014		-0.024		-0.017		46		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.028		149.74		3.257299495

		3		11		2005		13		5		22		0		110001		-0.011		-0.075		-0.022		45		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.076		188.34		7.8930349043

		3		11		2005		13		5		25		0		110001		0.032		-0.077		0.238		48		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.083		157.43		25.2184456301

		3		11		2005		13		5		28		0		110001		0.027		0.003		0.015		43		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.027		83.66		3.1032241298

		3		11		2005		13		5		31		0		110001		-0.026		0.061		0.111		45		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.066		336.91		12.9298105168

		3		11		2005		13		5		34		0		110001		-0.066		0.042		-0.124		42		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.078		302.47		14.6615142465

		3		11		2005		13		5		37		0		110001		-0.075		-0.03		-0.061		44		45		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.081		248.2		10.1222527137

		3		11		2005		13		5		40		0		110001		-0.025		0.018		0.165		43		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.031		305.75		16.7851124512

		3		11		2005		13		5		43		0		110001		-0.032		0.026		-0.095		49		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.029		12.4		0		14527		0.041		309.09		10.3561575886

		3		11		2005		13		5		46		0		110001		-0.027		-0.051		0.263		42		47		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.138		12.4		0		14527		0.058		207.9		26.9256383397

		3		11		2005		13		5		49		0		110001		0.003		0.025		-0.135		45		47		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.025		6.84		13.7328074333

		3		11		2005		13		5		52		0		110001		-0.018		-0.011		0.189		41		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.021		238.57		19.0173604898

		3		11		2005		13		5		55		0		110001		-0.071		-0.087		0.04		44		42		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.112		219.22		11.9205704561

		3		11		2005		13		5		58		0		110001		-0.023		0.046		0.016		41		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.379		12.4		0		14527		0.051		333.43		5.3860932038

		3		11		2005		13		6		1		0		110001		-0.024		0.039		-0.08		47		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.046		328.39		9.2179173353

		3		11		2005		13		6		4		0		110001		-0.071		0.034		-0.161		47		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.079		295.59		17.9214954733

		3		11		2005		13		6		7		0		110001		-0.014		0.004		-0.125		42		48		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.015		285.95		12.5845142934

		3		11		2005		13		6		10		0		110001		-0.013		0.018		-0.02		51		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.403		12.4		0		14527		0.022		324.16		2.9883105595

		3		11		2005		13		6		13		0		110001		0.048		-0.03		-0.08		46		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.057		122.01		9.8

		3		11		2005		13		6		16		0		110001		-0.039		-0.125		0.104		43		40		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.131		197.33		16.7218420038

		3		11		2005		13		6		19		0		110001		-0.066		0.076		-0.137		45		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.101		319.03		17.0002941151

		3		11		2005		13		6		22		0		110001		0.038		0.054		0.1		45		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.066		35.13		11.9833217432

		3		11		2005		13		6		25		0		110001		0.054		0.066		-0.258		48		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.4		0		14527		0.085		39.29		27.1727804981

		3		11		2005		13		6		28		0		110001		-0.004		0.002		0.096		43		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.004		296.57		9.6104110214

		3		11		2005		13		6		31		0		110001		0.036		0.032		-0.159		44		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.048		48.37		16.6135486877

		3		11		2005		13		6		34		0		110001		-0.022		-0.107		0.236		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.109		191.62		26.0055763251

		3		11		2005		13		6		37		0		110001		-0.001		0.028		-0.057		40		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.028		357.95		6.3513778033

		3		11		2005		13		6		40		0		110001		-0.001		-0.14		0.078		43		38		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.14		180.41		16.0265404876

		3		11		2005		13		6		43		0		110001		0.014		-0.052		-0.05		46		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.054		164.93		7.3484692283

		3		11		2005		13		6		46		0		110001		0.02		0.033		0.007		42		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.039		31.22		3.9217343102

		3		11		2005		13		6		49		0		110001		-0.165		-0.101		0.095		48		40		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.277		12.4		0		14527		0.193		238.53		21.5524940552

		3		11		2005		13		6		52		0		110001		0.034		-0.022		-0.046		47		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.04		122.91		6.1286213784

		3		11		2005		13		6		55		0		110001		-0.033		-0.024		-0.106		43		43		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.041		233.97		11.3582569085

		3		11		2005		13		6		58		0		110001		-0.081		0.004		0.018		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.081		272.83		8.3072257704

		3		11		2005		13		7		1		0		110001		-0.095		-0.107		0.62		41		40		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.143		221.6		63.6297100418

		3		11		2005		13		7		4		0		110001		0.015		-0.055		0.149		50		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.057		164.74		15.95336955

		3		11		2005		13		7		7		0		110001		0.052		-0.068		0.053		43		41		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.086		142.59		10.068266981

		3		11		2005		13		7		10		0		110001		-0.025		0.009		-0.122		43		45		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.339		12.4		0		14527		0.027		289.8		12.4859921512

		3		11		2005		13		7		13		0		110001		-0.003		0.044		0.056		50		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.044		356.1		7.1281133549

		3		11		2005		13		7		16		0		110001		-0.028		-0.006		0.073		42		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.029		257.91		7.841555968

		3		11		2005		13		7		19		0		110001		-0.013		-0.059		-0.12		45		46		38		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.06		192.43		13.4350288425

		3		11		2005		13		7		22		0		110001		-0.053		0.023		-0.073		41		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.058		293.46		9.3096723895

		3		11		2005		13		7		25		0		110001		-0.057		-0.041		-0.031		42		46		34		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.07		234.27		7.675285011

		3		11		2005		13		7		28		0		110001		0.057		0.09		-0.098		43		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.107		32.35		14.4751511218

		3		11		2005		13		7		31		0		110001		0.034		-0.117		0.101		43		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.122		163.8		15.8259280928

		3		11		2005		13		7		34		0		110001		-0.005		-0.044		0.006		45		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.044		186.48		4.4687805943

		3		11		2005		13		7		37		0		110001		0.008		-0.023		-0.012		52		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.024		160.82		2.7147743921

		3		11		2005		13		7		40		0		110001		0.019		-0.018		0.089		52		40		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.026		133.45		9.2768529146

		3		11		2005		13		7		43		0		110001		-0.049		-0.057		0.041		47		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.075		220.68		8.5621259042

		3		11		2005		13		7		46		0		110001		0.07		0.122		-0.049		49		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.141		29.85		14.8946299048

		3		11		2005		13		7		49		0		110001		0.023		-0.02		-0.001		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.03		131.01		3.0495901364

		3		11		2005		13		7		52		0		110001		0.027		-0.097		0.1		43		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.101		164.45		14.1908421174

		3		11		2005		13		7		55		0		110001		-0.039		0.086		-0.037		45		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.094		335.61		10.1419919148

		3		11		2005		13		7		58		0		110001		0.028		-0.067		0.101		42		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.4		0		14527		0.073		157.32		12.4394533642

		3		11		2005		13		8		1		0		110001		0.002		0.012		0.047		44		53		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.012		9.46		4.8548944376

		3		11		2005		13		8		4		0		110001		-0.011		0.044		-0.14		42		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.666		12.4		0		14527		0.045		345.96		14.7163174742

		3		11		2005		13		8		7		0		110001		0.043		-0.029		0.015		50		41		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.052		124		5.3990739947

		3		11		2005		13		8		10		0		110001		-0.012		-0.04		0.019		47		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.042		196.7		4.5880278988

		3		11		2005		13		8		13		0		110001		-0.007		-0.003		-0.108		52		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.008		246.8		10.8268185539

		3		11		2005		13		8		16		0		110001		0.04		0.052		-0.09		42		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.066		37.57		11.1373246339

		3		11		2005		13		8		19		0		110001		-0.092		-0.052		-0.061		45		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.503		12.4		0		14527		0.106		240.52		12.2020490083

		3		11		2005		13		8		22		0		110001		-0.006		0.009		-0.086		45		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.011		326.31		8.6677563418

		3		11		2005		13		8		25		0		110001		0.077		-0.071		0.117		46		39		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.105		132.68		15.7031843904

		3		11		2005		13		8		28		0		110001		-0.165		-0.042		0.037		47		37		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.17		255.72		17.4235472852

		3		11		2005		13		8		31		0		110001		-0.078		-0.035		0.045		45		39		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.085		245.83		9.6612628574

		3		11		2005		13		8		34		0		110001		-0.068		-0.085		0.107		46		42		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.109		218.66		15.2636823866

		3		11		2005		13		8		37		0		110001		-0.035		-0.004		0.119		47		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.035		263.48		12.4104794428

		3		11		2005		13		8		40		0		110001		-0.05		0.023		0.03		44		39		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.055		294.7		6.2681735777

		3		11		2005		13		8		43		0		110001		-0.005		-0.049		0.065		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.107		12.4		0		14527		0.049		185.83		8.1553663314

		3		11		2005		13		8		46		0		110001		-0.037		-0.057		0.064		40		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.068		212.99		9.3348808241

		3		11		2005		13		8		49		0		110001		0.007		-0.005		-0.097		43		42		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.009		125.54		9.7380696239

		3		11		2005		13		8		52		0		110001		0.007		-0.011		-0.035		54		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.4		0		14527		0.013		147.53		3.7349698794

		3		11		2005		13		8		55		0		110001		0.047		0.066		-0.072		42		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.666		12.4		0		14527		0.081		35.46		10.8392804189

		3		11		2005		13		8		58		0		110001		0.025		-0.041		0.175		45		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.048		148.63		18.1469005618

		3		11		2005		13		9		1		0		110001		0.027		-0.059		0.069		49		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.065		155.41		9.4715363062

		3		11		2005		13		9		4		0		110001		0.041		-0.008		-0.009		50		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.042		101.04		4.2731721238

		3		11		2005		13		9		7		0		110001		-0.022		-0.01		0.09		51		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.024		245.56		9.3187982058

		3		11		2005		13		9		10		0		110001		0.111		-0.065		0.01		41		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.129		120.35		12.9019378389

		3		11		2005		13		9		13		0		110001		0.043		-0.006		-0.001		46		40		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.043		97.94		4.3428101501

		3		11		2005		13		9		16		0		110001		0.07		-0.005		0.133		45		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.07		94.09		15.0379519882

		3		11		2005		13		9		19		0		110001		0.065		0.013		0.01		48		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.066		78.69		6.7037303048

		3		11		2005		13		9		22		0		110001		0.036		0.014		-0.045		42		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.039		68.75		5.9304300013

		3		11		2005		13		9		25		0		110001		-0.011		0.048		-0.008		41		48		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.049		347.09		4.9889878733

		3		11		2005		13		9		28		0		110001		-0.009		-0.081		0.002		42		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.194		12.4		0		14527		0.081		186.34		8.1523002889

		3		11		2005		13		9		31		0		110001		-0.04		-0.064		0.002		43		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.075		212.01		7.5498344353

		3		11		2005		13		9		34		0		110001		-0.02		0.012		-0.156		45		42		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.023		300.96		15.7733953225

		3		11		2005		13		9		37		0		110001		0.079		-0.095		0.312		40		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.124		140.25		33.5574134879

		3		11		2005		13		9		40		0		110001		0.012		-0.156		0.107		47		49		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.156		175.6		18.9549465839

		3		11		2005		13		9		43		0		110001		0.063		-0.109		0.09		40		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.126		149.97		15.4757875405

		3		11		2005		13		9		46		0		110001		0.111		-0.084		-0.051		43		46		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.139		127.12		14.8249789207

		3		11		2005		13		9		49		0		110001		0.03		0.025		-0.042		46		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.039		50.19		5.7349803836

		3		11		2005		13		9		52		0		110001		-0.045		0.094		-0.134		39		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.104		334.42		16.9755706826

		3		11		2005		13		9		55		0		110001		-0.088		0.034		-0.083		40		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.094		291.12		12.5654287631

		3		11		2005		13		9		58		0		110001		-0.108		0.057		-0.11		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.4		0		14527		0.122		297.82		16.4356320231

		3		11		2005		13		10		1		0		110001		0.006		-0.037		0.103		48		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.037		170.79		10.9608393839

		3		11		2005		13		10		4		0		110001		-0.072		0.066		-0.07		41		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.098		312.51		12.0166551086

		3		11		2005		13		10		7		0		110001		-0.059		0.039		-0.112		45		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.071		303.47		13.2461315107

		3		11		2005		13		10		10		0		110001		-0.022		-0.025		-0.088		39		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.033		221.35		9.409038208

		3		11		2005		13		10		13		0		110001		0.004		0.051		0.126		38		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.051		4.48		13.5988970141

		3		11		2005		13		10		16		0		110001		0.127		-0.082		0.199		40		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.151		122.85		24.9907983066

		3		11		2005		13		10		19		0		110001		0.069		-0.012		-0.011		42		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.07		99.87		7.0894287499

		3		11		2005		13		10		22		0		110001		0.22		-0.005		0.062		41		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.22		91.3		22.8624145706

		3		11		2005		13		10		25		0		110001		0.169		0.069		-0.027		38		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.183		67.79		18.4529130492

		3		11		2005		13		10		28		0		110001		0.12		0.016		0.01		48		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.121		82.41		12.1474277112

		3		11		2005		13		10		31		0		110001		-0.041		-0.053		0.049		42		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.067		217.72		8.3012047318

		3		11		2005		13		10		34		0		110001		-0.028		0.121		0.069		51		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.124		346.97		14.2077443671

		3		11		2005		13		10		37		0		110001		-0.012		-0.065		0.015		42		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.294		12.4		0		14527		0.066		190.46		6.7779052811

		3		11		2005		13		10		40		0		110001		0.038		-0.015		-0.081		46		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.511		12.4		0		14527		0.041		111.54		9.071934744

		3		11		2005		13		10		43		0		110001		-0.004		0.031		-0.026		43		43		50		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.844		12.4		0		14527		0.031		352.65		4.0657102701

		3		11		2005		13		10		46		0		110001		0.024		0.057		0.046		41		38		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.534		12.4		0		14527		0.062		22.83		7.707788269

		3		11		2005		13		10		49		0		110001		0		0.01		-0.091		48		39		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.4		0		14527		0.01		0		9.1547801721

		3		11		2005		13		10		52		0		110001		0.046		0.026		-0.01		36		42		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.053		60.52		5.3777318639

		3		11		2005		13		10		55		0		110001		-0.091		-0.025		-0.14		45		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.094		254.64		16.8837199692

		3		11		2005		13		10		58		0		110001		0.044		-0.141		0.13		42		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.4		0		14527		0.148		162.67		19.6766358913

		3		11		2005		13		11		1		0		110001		0.066		-0.017		0.044		42		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.068		104.44		8.1123362849

		3		11		2005		13		11		4		0		110001		-0.038		-0.053		0.068		43		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.065		215.64		9.4217832707

		3		11		2005		13		11		7		0		110001		-0.035		0.026		-0.101		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.044		306.61		11.0009090533

		3		11		2005		13		11		10		0		110001		-0.073		0.106		-0.292		39		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.129		325.45		31.9106565272

		3		11		2005		13		11		13		0		110001		-0.063		0.008		0.057		46		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.805		12.4		0		14527		0.064		277.24		8.5334635407

		3		11		2005		13		11		16		0		110001		0.049		-0.129		0.156		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.138		159.2		20.8273858177

		3		11		2005		13		11		19		0		110001		0.099		-0.11		0.125		48		44		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.148		138.01		19.371628739

		3		11		2005		13		11		22		0		110001		-0.065		0.091		-0.116		46		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.112		324.46		16.1127278882

		3		11		2005		13		11		25		0		110001		0.034		0.048		-0.169		43		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.059		35.31		17.8944125358

		3		11		2005		13		11		28		0		110001		0.035		-0.037		0.061		47		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.051		136.59		7.9466974272

		3		11		2005		13		11		31		0		110001		-0.105		0.014		0.027		43		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.4		0		14527		0.106		277.59		10.9316055545

		3		11		2005		13		11		34		0		110001		0.024		0.116		-0.065		46		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.118		11.69		13.511846654

		3		11		2005		13		11		37		0		110001		-0.072		-0.134		0.173		42		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.152		208.25		23.0367098345

		3		11		2005		13		11		40		0		110001		-0.045		0.047		0.017		39		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.065		316.25		6.7253252709

		3		11		2005		13		11		43		0		110001		0.03		-0.044		0.089		49		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.053		145.71		10.3715958271

		3		11		2005		13		11		46		0		110001		0.042		-0.065		0.155		39		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.077		147.13		17.3245490562

		3		11		2005		13		11		49		0		110001		0.122		0.045		-0.077		43		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.13		69.75		15.1122466894

		3		11		2005		13		11		52		0		110001		-0.016		-0.013		0.056		43		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.021		230.91		5.9674114991

		3		11		2005		13		11		55		0		110001		0.03		0.147		-0.174		40		41		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.15		11.53		22.9749863983

		3		11		2005		13		11		58		0		110001		-0.012		-0.049		0.091		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.05		193.76		10.4048065816

		3		11		2005		13		12		1		0		110001		-0.069		-0.041		0.077		43		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.08		239.28		11.122499719

		3		11		2005		13		12		4		0		110001		0.057		-0.077		-0.005		41		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.096		143.49		9.5932267773

		3		11		2005		13		12		7		0		110001		-0.045		-0.065		0.014		45		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.378		12.4		0		14527		0.079		214.7		8.0286985247

		3		11		2005		13		12		10		0		110001		-0.037		0.004		-0.078		48		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.037		276.17		8.6423376467

		3		11		2005		13		12		13		0		110001		0.028		-0.059		0.035		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.065		154.61		7.4094534211

		3		11		2005		13		12		16		0		110001		-0.083		0.073		-0.089		39		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.111		311.33		14.1911944529

		3		11		2005		13		12		19		0		110001		0.078		-0.073		0.085		44		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.4		0		14527		0.107		133.1		13.6521060646

		3		11		2005		13		12		22		0		110001		0.004		-0.019		0.115		45		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.019		168.11		11.6627612511

		3		11		2005		13		12		25		0		110001		0.082		0.015		0.016		46		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.083		79.63		8.4882271412

		3		11		2005		13		12		28		0		110001		-0.119		-0.111		-0.04		47		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.163		226.99		16.7576848043

		3		11		2005		13		12		31		0		110001		0.02		0.031		-0.086		40		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.037		32.83		9.3578843763

		3		11		2005		13		12		34		0		110001		-0.025		-0.062		0.021		51		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.067		201.96		7.0071392165

		3		11		2005		13		12		37		0		110001		0.082		-0.018		-0.045		44		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.084		102.38		9.525229656

		3		11		2005		13		12		40		0		110001		-0.051		0.03		-0.071		44		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.059		300.47		9.2422940875

		3		11		2005		13		12		43		0		110001		-0.015		-0.128		0.07		46		39		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.129		186.68		14.665946952

		3		11		2005		13		12		46		0		110001		-0.008		-0.041		0.005		51		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.042		191.04		4.2071367936

		3		11		2005		13		12		49		0		110001		-0.033		-0.03		-0.012		43		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.403		12.4		0		14527		0.045		227.73		4.6184412955

		3		11		2005		13		12		52		0		110001		-0.007		0.035		0.097		45		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.036		348.69		10.3358599062

		3		11		2005		13		12		55		0		110001		0.009		0.029		-0.09		44		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.03		17.24		9.4984209214

		3		11		2005		13		12		58		0		110001		-0.063		0.039		-0.074		45		46		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.074		301.76		10.4718670733

		3		11		2005		13		13		1		0		110001		-0.005		-0.077		0.036		38		40		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.936		12.4		0		14527		0.077		183.72		8.514693183

		3		11		2005		13		13		4		0		110001		-0.034		-0.021		0.018		40		38		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.04		238.3		4.3829214002

		3		11		2005		13		13		7		0		110001		0.042		-0.014		-0.009		43		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.044		108.43		4.5177427992

		3		11		2005		13		13		10		0		110001		0.051		0.001		-0.048		48		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.051		88.88		7.0042844031

		3		11		2005		13		13		13		0		110001		-0.038		-0.041		0.013		41		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.056		222.83		5.7393379409

		3		11		2005		13		13		16		0		110001		0.08		-0.043		0.017		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.813		12.4		0		14527		0.091		118.26		9.2401298692

		3		11		2005		13		13		19		0		110001		0.064		0.027		-0.006		49		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.069		67.13		6.9720872054

		3		11		2005		13		13		22		0		110001		0.034		0.01		0.124		46		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.035		73.61		12.8965111561

		3		11		2005		13		13		25		0		110001		-0.023		0.004		0.025		48		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.704		12.4		0		14527		0.023		279.87		3.4205262753

		3		11		2005		13		13		28		0		110001		-0.01		0.031		0.038		46		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.4		0		14527		0.033		342.12		5.0049975025

		3		11		2005		13		13		31		0		110001		-0.053		0.085		-0.167		46		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.511		12.4		0		14527		0.1		328.06		19.4738285912

		3		11		2005		13		13		34		0		110001		-0.068		0.023		0.019		41		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.619		12.4		0		14527		0.072		288.69		7.4256312863

		3		11		2005		13		13		37		0		110001		0.046		-0.029		0.051		43		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.054		122.23		7.4551995278

		3		11		2005		13		13		40		0		110001		-0.042		-0.058		0.112		41		48		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.519		12.4		0		14527		0.072		215.91		13.2936074863

		3		11		2005		13		13		43		0		110001		-0.031		0.025		-0.114		45		39		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.04		308.88		12.0755952234

		3		11		2005		13		13		46		0		110001		0.054		0.02		0.123		43		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.058		69.68		13.5812370571

		3		11		2005		13		13		49		0		110001		0.062		-0.041		-0.034		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.074		123.48		8.1737384348

		3		11		2005		13		13		52		0		110001		0.077		-0.014		0.081		44		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.078		100.3		11.2632144612

		3		11		2005		13		13		55		0		110001		-0.036		-0.187		0.229		44		40		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.19		190.9		29.7835525081

		3		11		2005		13		13		58		0		110001		-0.01		0.076		-0.032		47		39		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		352.5		8.3066238629

		3		11		2005		13		14		1		0		110001		0.015		0.035		-0.122		50		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.038		23.2		12.7804538261

		3		11		2005		13		14		4		0		110001		-0.041		-0.078		0.005		43		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.4		0		14527		0.088		207.73		8.8260976654

		3		11		2005		13		14		7		0		110001		0.139		-0.077		0.122		45		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.159		118.98		20.0334719906

		3		11		2005		13		14		10		0		110001		-0.04		-0.064		-0.036		46		39		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.075		212.01		8.3618179841

		3		11		2005		13		14		13		0		110001		0.077		0.071		0.037		48		43		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.105		47.32		11.1081051489

		3		11		2005		13		14		16		0		110001		0.041		0.031		-0.054		52		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.051		52.91		7.4551995278

		3		11		2005		13		14		19		0		110001		-0.024		0.077		-0.043		45		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.081		342.69		9.1400218818

		3		11		2005		13		14		22		0		110001		-0.028		-0.065		0.035		45		39		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.071		203.3		7.8955683773

		3		11		2005		13		14		25		0		110001		0.035		0.042		-0.072		51		43		40		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.991		12.4		0		14527		0.055		39.81		9.0404645898

		3		11		2005		13		14		28		0		110001		0.052		0.009		0.023		48		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.053		80.18		5.7567351858

		3		11		2005		13		14		31		0		110001		0.022		-0.056		0.047		44		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.06		158.55		7.6347887987

		3		11		2005		13		14		34		0		110001		0.074		0.046		0		48		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.246		12.4		0		14527		0.087		58.13		8.7132083643

		3		11		2005		13		14		37		0		110001		0.052		0.069		-0.121		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.086		37		14.8680866287

		3		11		2005		13		14		40		0		110001		0.103		-0.03		0.1		44		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.107		106.24		14.665946952

		3		11		2005		13		14		43		0		110001		0.082		0.088		-0.122		43		39		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.292		12.4		0		14527		0.12		42.98		17.1324253975

		3		11		2005		13		14		46		0		110001		0.007		-0.053		0.06		42		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.053		172.48		8.0361682411

		3		11		2005		13		14		49		0		110001		-0.024		0.012		-0.108		48		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.027		296.57		11.1283421946

		3		11		2005		13		14		52		0		110001		-0.093		0.071		-0.071		43		49		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.117		307.36		13.6861243601

		3		11		2005		13		14		55		0		110001		-0.047		0.018		-0.034		42		49		39		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.05		290.96		6.0737138556

		3		11		2005		13		14		58		0		110001		0.023		-0.069		-0.035		47		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.073		161.57		8.0715549927

		3		11		2005		13		15		1		0		110001		-0.075		-0.045		0.029		42		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.087		239.04		9.2146622293

		3		11		2005		13		15		4		0		110001		-0.072		-0.054		0.019		44		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.09		233.13		9.1983694207

		3		11		2005		13		15		7		0		110001		-0.036		-0.047		0.17		46		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.059		217.45		18.0013888353

		3		11		2005		13		15		10		0		110001		0.029		0.005		-0.005		44		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.029		80.22		2.9849623113

		3		11		2005		13		15		13		0		110001		0.068		-0.102		0.274		41		42		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.123		146.31		30.0173283288

		3		11		2005		13		15		16		0		110001		-0.043		0.077		-0.07		43		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.088		330.82		11.2596625171

		3		11		2005		13		15		19		0		110001		-0.079		0.017		-0.082		40		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.081		282.14		11.5126017911

		3		11		2005		13		15		22		0		110001		0.013		-0.053		0.129		42		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.055		166.22		14.0067840706

		3		11		2005		13		15		25		0		110001		0.04		0.003		0.044		49		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.04		85.71		5.9539902586

		3		11		2005		13		15		28		0		110001		0.003		0.012		-0.038		45		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.012		14.04		3.9962482405

		3		11		2005		13		15		31		0		110001		0.028		0.004		-0.04		49		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.028		81.87		4.8989794856

		3		11		2005		13		15		34		0		110001		0.027		-0.02		-0.106		42		48		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.379		12.4		0		14527		0.034		126.53		11.1198021565

		3		11		2005		13		15		37		0		110001		0.047		-0.037		0.004		47		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.06		128.21		5.9949979149

		3		11		2005		13		15		40		0		110001		0.036		0.083		0.033		45		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.09		23.45		9.630160954

		3		11		2005		13		15		43		0		110001		-0.041		0.055		-0.179		48		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.455		12.4		0		14527		0.069		323.3		19.1695070359

		3		11		2005		13		15		46		0		110001		-0.037		-0.016		0.06		45		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.04		246.61		7.2284161474

		3		11		2005		13		15		49		0		110001		-0.005		-0.036		0.115		46		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.036		187.91		12.0606799145

		3		11		2005		13		15		52		0		110001		0.013		-0.034		0.124		45		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.036		159.08		12.9232348891

		3		11		2005		13		15		55		0		110001		-0.03		-0.051		0.167		50		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.059		210.47		17.7172232587

		3		11		2005		13		15		58		0		110001		0.013		0.07		-0.111		52		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.4		0		14527		0.071		10.52		13.1871149233

		3		11		2005		13		16		1		0		110001		0.096		-0.031		0.099		48		46		48		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.101		107.9		14.134355309

		3		11		2005		13		16		4		0		110001		0.032		-0.049		0.09		42		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.059		146.85		10.7354552768

		3		11		2005		13		16		7		0		110001		0.012		-0.011		0.028		49		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.016		132.51		3.2388269481

		3		11		2005		13		16		10		0		110001		0.062		0.034		-0.038		41		37		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.071		61.26		8.0274528962

		3		11		2005		13		16		13		0		110001		0.065		-0.004		-0.045		52		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.4		0		14527		0.065		93.52		7.9158069709

		3		11		2005		13		16		16		0		110001		-0.044		-0.019		-0.055		41		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.048		246.64		7.2952039039

		3		11		2005		13		16		19		0		110001		0.039		-0.015		0.077		47		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.4		0		14527		0.042		111.04		8.760707734

		3		11		2005		13		16		22		0		110001		0.046		-0.054		0.078		42		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.385		12.4		0		14527		0.071		139.57		10.5432442825

		3		11		2005		13		16		25		0		110001		0.05		0.048		-0.196		40		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.069		46.17		20.7894203863

		3		11		2005		13		16		28		0		110001		-0.031		0.015		-0.03		44		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.138		12.4		0		14527		0.034		295.82		4.5672748987

		3		11		2005		13		16		31		0		110001		0.047		0.039		-0.036		45		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.122		12.4		0		14527		0.061		50.31		7.0894287499

		3		11		2005		13		16		34		0		110001		-0.014		-0.081		-0.021		41		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.082		189.81		8.4841027811

		3		11		2005		13		16		37		0		110001		-0.04		-0.016		0.048		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.4		0		14527		0.043		248.2		6.4498061986

		3		11		2005		13		16		40		0		110001		0.059		0.046		-0.018		46		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.075		52.06		7.6948034413

		3		11		2005		13		16		43		0		110001		0.076		0.023		-0.039		46		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.079		73.16		8.8464682218

		3		11		2005		13		16		46		0		110001		-0.004		0.054		-0.106		44		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.054		355.76		11.9029408131

		3		11		2005		13		16		49		0		110001		0.014		-0.014		0.179		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.02		135		18.0091643337

		3		11		2005		13		16		52		0		110001		0.033		0.013		-0.16		47		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.035		68.5		16.3884105392

		3		11		2005		13		16		55		0		110001		-0.055		-0.063		-0.012		50		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.084		221.12		8.4486685342

		3		11		2005		13		16		58		0		110001		0.013		-0.081		0.054		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.082		170.88		9.8214051948

		3		11		2005		13		17		1		0		110001		0.026		0.002		-0.019		44		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.478		12.4		0		14527		0.026		85.6		3.226453161

		3		11		2005		13		17		4		0		110001		-0.011		-0.031		0.092		47		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.033		199.54		9.7703633505

		3		11		2005		13		17		7		0		110001		0.003		0.038		-0.015		47		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.038		4.51		4.0963398297

		3		11		2005		13		17		10		0		110001		-0.033		0.01		-0.09		45		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.034		286.86		9.6379458392

		3		11		2005		13		17		13		0		110001		-0.019		0.005		-0.068		49		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.02		284.74		7.0781353477

		3		11		2005		13		17		16		0		110001		-0.048		-0.007		0.012		44		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.049		261.7		4.9969990995

		3		11		2005		13		17		19		0		110001		0.064		-0.005		0.076		51		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.064		94.47		9.9483667001

		3		11		2005		13		17		22		0		110001		0.032		-0.045		0.012		47		50		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.055		144.58		5.6506636778

		3		11		2005		13		17		25		0		110001		-0.036		0.007		0.017		43		47		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.037		281		4.0422765863

		3		11		2005		13		17		28		0		110001		0.057		0.074		-0.003		49		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.093		37.61		9.345587194

		3		11		2005		13		17		31		0		110001		0.036		-0.051		0.007		45		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.062		144.78		6.2817195098

		3		11		2005		13		17		34		0		110001		0.015		0.02		-0.053		51		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.025		36.87		5.8600341296

		3		11		2005		13		17		37		0		110001		0.009		0.054		0.044		45		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.055		9.46		7.0235318751

		3		11		2005		13		17		40		0		110001		-0.05		-0.068		0.023		52		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.084		216.33		8.74814266

		3		11		2005		13		17		43		0		110001		0.036		0.054		-0.123		53		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.122		12.4		0		14527		0.065		33.69		13.9071923838

		3		11		2005		13		17		46		0		110001		-0.034		-0.028		0.123		51		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.044		230.53		13.0648383075

		3		11		2005		13		17		49		0		110001		-0.055		-0.03		0.016		44		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.063		241.39		6.4660652641

		3		11		2005		13		17		52		0		110001		-0.058		-0.085		0.225		47		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.103		214.31		24.7414631742

		3		11		2005		13		17		55		0		110001		-0.043		0.1		-0.096		47		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.109		336.73		14.5137865493

		3		11		2005		13		17		58		0		110001		-0.038		0.04		-0.043		43		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.055		316.47		6.994998213

		3		11		2005		13		18		1		0		110001		0.053		0.044		0.031		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.069		50.3		7.5538069872

		3		11		2005		13		18		4		0		110001		0.017		0.065		-0.103		46		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.23		12.4		0		14527		0.067		14.66		12.2975607337

		3		11		2005		13		18		7		0		110001		0.019		0.029		-0.11		52		42		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.035		33.23		11.533429672

		3		11		2005		13		18		10		0		110001		0.02		-0.038		0.052		43		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.043		152.24		6.74388612

		3		11		2005		13		18		13		0		110001		-0.052		-0.14		0.12		40		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.149		200.38		19.1582880237

		3		11		2005		13		18		16		0		110001		0.009		-0.015		-0.077		49		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.017		149.04		7.8962016185

		3		11		2005		13		18		19		0		110001		-0.011		0.018		0.017		45		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.021		328.57		2.7092434368

		3		11		2005		13		18		22		0		110001		-0.06		-0.072		0.182		44		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.094		219.81		20.4714435251

		3		11		2005		13		18		25		0		110001		0.01		0.007		0.025		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.012		55.01		2.7820855486

		3		11		2005		13		18		28		0		110001		0.02		0		0		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.02		90		2

		3		11		2005		13		18		31		0		110001		0.015		0.015		0.065		47		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.021		45		6.8373971656

		3		11		2005		13		18		34		0		110001		0.012		0.04		-0.005		51		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.042		16.7		4.205948169

		3		11		2005		13		18		37		0		110001		-0.01		0.05		-0.07		47		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.051		348.69		8.6602540378

		3		11		2005		13		18		40		0		110001		0.036		-0.017		-0.028		43		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.04		115.28		4.8672374095

		3		11		2005		13		18		43		0		110001		-0.018		-0.008		-0.091		47		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.02		246.04		9.3107464792

		3		11		2005		13		18		46		0		110001		0.02		0.007		-0.007		46		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.782		12.4		0		14527		0.021		70.71		2.2315913604

		3		11		2005		13		18		49		0		110001		0.116		0.01		-0.029		42		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.116		85.07		11.9987499349

		3		11		2005		13		18		52		0		110001		0.046		0.069		-0.188		47		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.083		33.69		20.5477492685

		3		11		2005		13		18		55		0		110001		0.01		0.199		-0.27		43		40		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.199		2.88		33.5560724758

		3		11		2005		13		18		58		0		110001		-0.086		0.103		-0.132		41		40		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.134		320.14		18.8225928076

		3		11		2005		13		19		1		0		110001		-0.026		-0.032		0.043		44		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.041		219.09		5.9573484034

		3		11		2005		13		19		4		0		110001		-0.027		-0.02		0.073		40		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.034		233.47		8.0361682411

		3		11		2005		13		19		7		0		110001		-0.046		0.063		-0.131		43		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.078		323.86		15.2466389739

		3		11		2005		13		19		10		0		110001		0.017		0.046		-0.141		43		40		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.049		20.28		14.9284962404

		3		11		2005		13		19		13		0		110001		0.015		0.001		-0.085		43		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.015		86.19		8.6319175158

		3		11		2005		13		19		16		0		110001		-0.029		-0.076		0.145		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.081		200.89		16.6258834352

		3		11		2005		13		19		19		0		110001		0.06		0.005		-0.009		46		41		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.06		85.24		6.0876925021

		3		11		2005		13		19		22		0		110001		-0.132		-0.1		0.059		41		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.166		232.85		17.579817974

		3		11		2005		13		19		25		0		110001		0.015		0.052		-0.201		45		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.054		16.09		20.8158593385

		3		11		2005		13		19		28		0		110001		-0.015		0.031		-0.038		45		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.215		12.4		0		14527		0.034		334.18		5.128352562

		3		11		2005		13		19		31		0		110001		0.061		0.001		0.02		49		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.061		89.06		6.4202803677

		3		11		2005		13		19		34		0		110001		0.04		-0.052		-0.013		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.532		12.4		0		14527		0.066		142.43		6.6880490429

		3		11		2005		13		19		37		0		110001		0.081		0.029		0.035		47		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.086		70.3		9.2881645119

		3		11		2005		13		19		40		0		110001		0.061		0.017		0.009		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.063		74.43		6.3960925572

		3		11		2005		13		19		43		0		110001		0.023		0.004		-0.024		48		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.023		80.13		3.3481338086

		3		11		2005		13		19		46		0		110001		0.035		-0.042		0.054		46		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.055		140.19		7.6843997814

		3		11		2005		13		19		49		0		110001		0.013		-0.032		-0.03		47		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.035		157.89		4.5749316935

		3		11		2005		13		19		52		0		110001		0.03		0.008		0.252		43		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.4		0		14527		0.031		75.07		25.390549423

		3		11		2005		13		19		55		0		110001		0.038		0.046		-0.005		48		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.06		39.56		5.987486952

		3		11		2005		13		19		58		0		110001		0.007		-0.033		-0.032		47		47		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.034		168.02		4.649731175

		3		11		2005		13		20		1		0		110001		0.077		-0.025		0.067		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.081		107.99		10.5085679329

		3		11		2005		13		20		4		0		110001		0.073		0.132		-0.276		47		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.151		28.94		31.4529807808

		3		11		2005		13		20		7		0		110001		0.073		0.017		-0.018		45		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.075		76.89		7.7084369362

		3		11		2005		13		20		10		0		110001		-0.002		0.045		-0.185		46		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.045		357.46		19.0404831871

		3		11		2005		13		20		13		0		110001		-0.028		0.036		-0.061		47		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.046		322.13		7.6164296097

		3		11		2005		13		20		16		0		110001		0.049		-0.032		0.022		45		41		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.059		123.15		6.2521996129

		3		11		2005		13		20		19		0		110001		0.039		-0.082		0.083		42		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.091		154.56		12.3020323524

		3		11		2005		13		20		22		0		110001		0.017		-0.006		-0.041		49		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.018		109.44		4.4788391353

		3		11		2005		13		20		25		0		110001		0.065		0.067		-0.06		44		40		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.093		44.13		11.0968463989

		3		11		2005		13		20		28		0		110001		0.016		0.079		-0.066		45		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.081		11.45		10.4177732746

		3		11		2005		13		20		31		0		110001		-0.045		0.034		0.007		51		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.056		307.07		5.6833088954

		3		11		2005		13		20		34		0		110001		0.108		0.056		0.004		44		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.122		62.59		12.1720992438

		3		11		2005		13		20		37		0		110001		0.091		-0.139		0.181		37		41		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.166		146.79		24.5688827585

		3		11		2005		13		20		40		0		110001		-0.051		0.107		-0.163		43		40		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.119		334.52		20.154155899

		3		11		2005		13		20		43		0		110001		0		-0.056		0.082		42		38		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.056		180		9.9297532698

		3		11		2005		13		20		46		0		110001		-0.026		-0.008		-0.067		53		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.4		0		14527		0.027		252.9		7.2311824759

		3		11		2005		13		20		49		0		110001		0.014		-0.032		0.084		52		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.4		0		14527		0.035		156.37		9.0972523324

		3		11		2005		13		20		52		0		110001		0.043		-0.004		-0.073		51		50		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.043		95.31		8.4817451035

		3		11		2005		13		20		55		0		110001		-0.045		-0.046		-0.002		49		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.4		0		14527		0.064		224.37		6.4381674411

		3		11		2005		13		20		58		0		110001		0.02		-0.068		-0.018		46		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.071		163.61		7.3130021195

		3		11		2005		13		21		1		0		110001		-0.108		-0.077		0.047		47		43		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.133		234.51		14.0719579306

		3		11		2005		13		21		4		0		110001		0.026		0.038		-0.021		49		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.046		34.38		5.0606323716

		3		11		2005		13		21		7		0		110001		0.028		-0.02		0.063		45		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.034		125.54		7.1784399419

		3		11		2005		13		21		10		0		110001		0.032		0.024		-0.003		54		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.04		53.13		4.011234224

		3		11		2005		13		21		13		0		110001		-0.005		-0.03		0.057		46		47		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.03		189.46		6.4606501221

		3		11		2005		13		21		16		0		110001		0.034		-0.006		-0.075		46		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.035		100.01		8.256512581

		3		11		2005		13		21		19		0		110001		-0.012		0.012		-0.079		43		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.017		315		8.0802227692

		3		11		2005		13		21		22		0		110001		-0.022		-0.026		0.029		49		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.279		12.4		0		14527		0.034		220.24		4.4732538493

		3		11		2005		13		21		25		0		110001		-0.083		-0.067		0.032		43		42		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.107		231.09		11.136426716

		3		11		2005		13		21		28		0		110001		-0.033		-0.015		-0.056		48		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.036		245.56		6.6708320321

		3		11		2005		13		21		31		0		110001		-0.039		0.018		-0.052		48		52		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.043		294.78		6.7446274916

		3		11		2005		13		21		34		0		110001		-0.045		-0.045		0.107		46		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.064		225		12.4494979818

		3		11		2005		13		21		37		0		110001		-0.102		0.046		0.219		42		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.112		294.27		24.59288515

		3		11		2005		13		21		40		0		110001		-0.043		-0.052		-0.105		43		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.067		219.59		12.4811858411

		3		11		2005		13		21		43		0		110001		0.005		-0.025		-0.051		45		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.025		168.69		5.7017541161

		3		11		2005		13		21		46		0		110001		-0.053		-0.038		0.118		43		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.065		234.36		13.4822105012

		3		11		2005		13		21		49		0		110001		0.056		-0.053		0.115		46		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.077		133.42		13.8455769111

		3		11		2005		13		21		52		0		110001		-0.055		0.005		-0.018		48		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.055		275.19		5.8086142926

		3		11		2005		13		21		55		0		110001		0.088		0.024		-0.097		45		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.65		12.4		0		14527		0.091		74.74		13.3150291025

		3		11		2005		13		21		58		0		110001		0.057		-0.012		-0.253		42		39		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.058		101.89		25.9618951542

		3		11		2005		13		22		1		0		110001		-0.046		0.031		0.143		42		41		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.055		303.98		15.3381876374

		3		11		2005		13		22		4		0		110001		0.105		-0.058		0.107		42		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.859		12.4		0		14527		0.12		118.92		16.0742029351

		3		11		2005		13		22		7		0		110001		0.014		0.045		-0.046		44		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.898		12.4		0		14527		0.047		17.28		6.5855903304

		3		11		2005		13		22		10		0		110001		-0.029		0		0.006		43		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.029		270		2.961418579

		3		11		2005		13		22		13		0		110001		-0.003		-0.009		0.006		43		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.009		198.43		1.122497216

		3		11		2005		13		22		16		0		110001		-0.006		-0.102		0.112		45		40		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.432		12.41		0		14528		0.102		183.37		15.1604749266

		3		11		2005		13		22		19		0		110001		-0.118		0.046		-0.155		45		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.952		12.4		0		14527		0.127		291.3		20.0162434038

		3		11		2005		13		22		22		0		110001		-0.008		-0.035		0.03		49		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.036		192.88		4.6786750261

		3		11		2005		13		22		25		0		110001		0.052		-0.026		0.03		50		46		39		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.058		116.57		6.5421708935

		3		11		2005		13		22		28		0		110001		0.046		-0.038		0.056		44		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.06		129.56		8.1829090182

		3		11		2005		13		22		31		0		110001		0.004		-0.016		-0.107		48		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.016		165.96		10.8263567279

		3		11		2005		13		22		34		0		110001		-0.005		-0.116		0.19		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.116		182.47		22.2667914168

		3		11		2005		13		22		37		0		110001		-0.038		-0.064		-0.013		48		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.074		210.7		7.5557924799

		3		11		2005		13		22		40		0		110001		0.02		0.132		-0.103		40		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.134		8.62		16.8620876525

		3		11		2005		13		22		43		0		110001		0.01		0.066		-0.021		44		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.067		8.62		6.9978568148

		3		11		2005		13		22		46		0		110001		0.104		0.061		0.046		47		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.121		59.61		12.9046503246

		3		11		2005		13		22		49		0		110001		0.037		0.083		-0.098		40		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.091		24.03		13.3648793485

		3		11		2005		13		22		52		0		110001		-0.03		0.046		0.018		41		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.055		326.89		5.7792733107

		3		11		2005		13		22		55		0		110001		0.015		-0.02		0.015		40		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.025		143.13		2.9154759474

		3		11		2005		13		22		58		0		110001		0.047		-0.011		-0.088		46		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.048		103.17		10.0369318021

		3		11		2005		13		23		1		0		110001		0.077		-0.046		-0.086		38		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.09		120.85		12.4261820363

		3		11		2005		13		23		4		0		110001		-0.016		-0.021		0.124		41		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.026		217.3		12.6779335856

		3		11		2005		13		23		7		0		110001		-0.01		-0.101		0.044		44		49		46		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.905		12.4		0		14527		0.101		185.65		11.0620974503

		3		11		2005		13		23		10		0		110001		0.008		-0.023		0.18		46		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.4		0		14527		0.024		160.82		18.1639753358

		3		11		2005		13		23		13		0		110001		0.058		0.05		-0.098		40		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		49.24		12.4370414488

		3		11		2005		13		23		16		0		110001		-0.051		-0.012		0.094		42		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.052		256.76		10.7615054709

		3		11		2005		13		23		19		0		110001		-0.046		-0.139		0.107		44		42		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.464		12.4		0		14527		0.146		198.31		18.1344975116

		3		11		2005		13		23		22		0		110001		-0.043		-0.063		0.176		52		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.076		214.32		19.1817621714

		3		11		2005		13		23		25		0		110001		0.058		-0.016		0.048		47		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.534		12.4		0		14527		0.06		105.42		7.696752562

		3		11		2005		13		23		28		0		110001		-0.04		-0.006		0.158		44		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.04		261.47		16.3095064303

		3		11		2005		13		23		31		0		110001		0.082		0.029		-0.009		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.087		70.52		8.7441408955

		3		11		2005		13		23		34		0		110001		0.022		-0.03		0.073		43		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.037		143.75		8.1932899375

		3		11		2005		13		23		37		0		110001		-0.053		-0.022		-0.075		51		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.057		247.46		9.4435162943

		3		11		2005		13		23		40		0		110001		-0.048		-0.042		0.209		45		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.064		228.81		21.8515445678

		3		11		2005		13		23		43		0		110001		0.006		0.045		-0.193		44		46		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.083		12.41		0		14528		0.045		7.59		19.8267496075

		3		11		2005		13		23		46		0		110001		0.089		-0.007		0.028		40		52		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.089		94.5		9.3562813126

		3		11		2005		13		23		49		0		110001		0.024		-0.046		0.037		44		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.37		12.41		0		14528		0.052		152.45		6.3725975865

		3		11		2005		13		23		52		0		110001		0.054		-0.025		0.02		40		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.153		12.4		0		14527		0.06		114.84		6.2777384463

		3		11		2005		13		23		55		0		110001		-0.097		0.106		-0.171		42		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.176		12.4		0		14527		0.144		317.54		22.3351740535

		3		11		2005		13		23		58		0		110001		-0.059		0.088		-0.125		45		44		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.006		12.41		0		14528		0.106		326.16		16.3859696082

		3		11		2005		13		24		1		0		110001		0.072		0.026		-0.226		47		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.4		0		14527		0.077		70.14		23.8612656831

		3		11		2005		13		24		4		0		110001		-0.012		0.008		-0.012		45		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.014		303.69		1.8761663039

		3		11		2005		13		24		7		0		110001		0.05		0.041		-0.014		47		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.749		12.4		0		14527		0.065		50.65		6.6158899628

		3		11		2005		13		24		10		0		110001		-0.014		0.019		0.082		44		47		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.424		12.41		0		14528		0.024		323.62		8.532877592

		3		11		2005		13		24		13		0		110001		0.098		0.015		0.128		46		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.099		81.3		16.1904292716

		3		11		2005		13		24		16		0		110001		-0.001		0.055		-0.195		46		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.055		358.96		20.2610463698

		3		11		2005		13		24		19		0		110001		-0.036		-0.114		0.093		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.12		197.53		15.1462866736

		3		11		2005		13		24		22		0		110001		0.015		0.007		0.167		44		41		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.017		64.98		16.7818354181

		3		11		2005		13		24		25		0		110001		0.018		0.023		-0.236		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.029		38.05		23.7800336417

		3		11		2005		13		24		28		0		110001		-0.051		0.077		-0.132		43		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.092		326.48		16.1102451875

		3		11		2005		13		24		31		0		110001		-0.03		-0.016		0.049		45		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.034		241.93		5.9640590205

		3		11		2005		13		24		34		0		110001		0.021		0.046		-0.029		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.051		24.54		5.8292366567

		3		11		2005		13		24		37		0		110001		-0.002		-0.055		0.086		49		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.055		182.08		10.2102889283

		3		11		2005		13		24		40		0		110001		-0.009		0.017		0.041		48		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.4		0		14527		0.019		332.1		4.5287967497

		3		11		2005		13		24		43		0		110001		0.011		0.14		-0.014		44		42		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.41		0		14528		0.14		4.49		14.1127601836

		3		11		2005		13		24		46		0		110001		-0.07		-0.088		0.1		47		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.112		218.5		15.0479234448

		3		11		2005		13		24		49		0		110001		0.043		-0.021		0.066		50		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.048		116.03		8.1523002889

		3		11		2005		13		24		52		0		110001		0.036		0.042		-0.021		48		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.055		40.6		5.916924877

		3		11		2005		13		24		55		0		110001		-0.025		-0.058		0.04		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.063		203.32		7.4759614766

		3		11		2005		13		24		58		0		110001		-0.023		-0.073		0.001		43		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.077		197.49		7.6544104933

		3		11		2005		13		25		1		0		110001		0.076		-0.073		-0.015		48		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.105		133.85		10.6442472726

		3		11		2005		13		25		4		0		110001		0.022		-0.105		0.049		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.107		168.17		11.7940663047

		3		11		2005		13		25		7		0		110001		-0.062		-0.009		0.064		45		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.063		261.74		8.956003573

		3		11		2005		13		25		10		0		110001		0.026		0.016		-0.136		46		42		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.292		12.41		0		14528		0.031		58.39		13.9384360672

		3		11		2005		13		25		13		0		110001		0.029		-0.03		0.076		44		40		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.463		12.41		0		14528		0.042		135.97		8.6700634369

		3		11		2005		13		25		16		0		110001		-0.022		-0.02		0.122		45		38		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.03		227.73		12.5570697219

		3		11		2005		13		25		19		0		110001		-0.004		0.013		0.092		49		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.014		342.9		9.3

		3		11		2005		13		25		22		0		110001		-0.081		-0.053		-0.027		43		47		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.097		236.8		10.0493780902

		3		11		2005		13		25		25		0		110001		0.025		0		-0.121		43		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.424		12.4		0		14527		0.025		90		12.3555655476

		3		11		2005		13		25		28		0		110001		-0.036		-0.018		-0.102		42		45		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.192		12.41		0		14528		0.04		243.43		10.9654001295

		3		11		2005		13		25		31		0		110001		-0.103		-0.129		0.118		48		42		47		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.165		218.61		20.2913774791

		3		11		2005		13		25		34		0		110001		-0.102		0.029		0.064		49		38		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.106		285.87		12.3858790564

		3		11		2005		13		25		37		0		110001		-0.01		-0.059		0.059		46		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.114		12.41		0		14528		0.06		189.62		8.4035706697

		3		11		2005		13		25		40		0		110001		0.1		0.024		-0.254		46		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.103		76.5		27.4029195525

		3		11		2005		13		25		43		0		110001		-0.096		-0.003		0.026		44		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.983		12.41		0		14528		0.096		268.21		9.9503768773

		3		11		2005		13		25		46		0		110001		0.015		0.029		0.005		46		44		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.033		27.35		3.303028913

		3		11		2005		13		25		49		0		110001		-0.06		-0.036		0.046		46		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.627		12.4		0		14527		0.07		239.04		8.3737685662

		3		11		2005		13		25		52		0		110001		-0.02		-0.101		0.089		48		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.103		191.2		13.6095554667

		3		11		2005		13		25		55		0		110001		0.023		-0.046		0.047		45		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.051		153.43		6.9670653793

		3		11		2005		13		25		58		0		110001		0.036		0.036		-0.107		46		40		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.051		45		11.8494725621

		3		11		2005		13		26		1		0		110001		0.048		-0.044		0.059		40		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.065		132.51		8.7869221005

		3		11		2005		13		26		4		0		110001		0.008		0.025		-0.091		50		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.302		12.4		0		14527		0.026		17.74		9.471008394

		3		11		2005		13		26		7		0		110001		-0.106		-0.142		0.096		45		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.356		12.4		0		14527		0.177		216.74		20.1534116219

		3		11		2005		13		26		10		0		110001		0.042		-0.1		0.132		44		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.108		157.22		17.0844958954

		3		11		2005		13		26		13		0		110001		-0.017		-0.017		-0.082		46		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.024		225		8.5451740766

		3		11		2005		13		26		16		0		110001		0.034		-0.07		0.089		45		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.078		154.09		11.8224362971

		3		11		2005		13		26		19		0		110001		0.063		0.051		-0.075		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.081		51.01		11.0430973916

		3		11		2005		13		26		22		0		110001		-0.04		-0.001		0.024		40		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.04		268.57		4.6658332589

		3		11		2005		13		26		25		0		110001		0.071		-0.085		0.09		43		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.111		140.13		14.2709495129

		3		11		2005		13		26		28		0		110001		0.123		0.095		-0.217		52		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.155		52.32		26.6913843777

		3		11		2005		13		26		31		0		110001		0.077		0.015		-0.08		47		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.078		78.98		11.2044633963

		3		11		2005		13		26		34		0		110001		0.111		0.074		-0.111		45		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.133		56.31		17.3545383113

		3		11		2005		13		26		37		0		110001		-0.052		-0.036		-0.003		43		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.063		235.3		6.3316664473

		3		11		2005		13		26		40		0		110001		-0.123		-0.014		-0.034		43		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.426		12.4		0		14527		0.124		263.51		12.8378347084

		3		11		2005		13		26		43		0		110001		-0.043		0.058		-0.036		43		50		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.072		323.45		8.0678373806

		3		11		2005		13		26		46		0		110001		-0.023		0.017		-0.001		44		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.029		306.47		2.8618176043

		3		11		2005		13		26		49		0		110001		-0.041		0.031		0		51		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.051		307.09		5.1400389104

		3		11		2005		13		26		52		0		110001		-0.021		0.018		-0.018		43		40		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.028		310.6		3.3

		3		11		2005		13		26		55		0		110001		-0.082		-0.098		0.048		43		41		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.766		12.4		0		14527		0.128		219.92		13.6499084246

		3		11		2005		13		26		58		0		110001		-0.004		-0.032		0.198		41		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.032		187.13		20.0609072576

		3		11		2005		13		27		1		0		110001		0.145		0.165		-0.142		48		39		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.22		41.31		26.1560700412

		3		11		2005		13		27		4		0		110001		-0.034		-0.04		0.105		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.052		220.36		11.739250402

		3		11		2005		13		27		7		0		110001		0.047		0.065		-0.163		43		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.08		35.87		18.1667278286

		3		11		2005		13		27		10		0		110001		-0.043		-0.08		0.138		48		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.091		208.26		16.5205932097

		3		11		2005		13		27		13		0		110001		-0.022		-0.009		0.019		49		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.024		247.75		3.0430248109

		3		11		2005		13		27		16		0		110001		-0.043		-0.035		0.056		52		49		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.055		230.86		7.8803553219

		3		11		2005		13		27		19		0		110001		-0.046		-0.013		0.047		47		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.048		254.22		6.7037303048

		3		11		2005		13		27		22		0		110001		-0.228		-0.188		0.157		44		37		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.296		230.49		33.4629646027

		3		11		2005		13		27		25		0		110001		-0.03		-0.025		-0.014		46		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.039		230.19		4.1484937025

		3		11		2005		13		27		28		0		110001		0.035		0.037		-0.147		46		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.051		43.41		15.5573133927

		3		11		2005		13		27		31		0		110001		0.012		0.054		-0.05		44		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.055		12.53		7.4565407529

		3		11		2005		13		27		34		0		110001		-0.025		-0.015		0.086		41		46		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.619		12.41		0		14528		0.029		239.04		9.0807488678

		3		11		2005		13		27		37		0		110001		0.044		-0.077		0.056		41		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.089		150.26		10.4885652022

		3		11		2005		13		27		40		0		110001		0.003		-0.034		0.071		44		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.317		12.4		0		14527		0.034		174.96		7.8778169565

		3		11		2005		13		27		43		0		110001		-0.033		0.025		-0.191		42		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.041		307.15		19.5435411326

		3		11		2005		13		27		46		0		110001		-0.012		0.015		0.029		45		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.4		0		14527		0.019		321.34		3.4785054262

		3		11		2005		13		27		49		0		110001		0.145		-0.042		0.109		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.151		106.15		18.6198818471

		3		11		2005		13		27		52		0		110001		-0.029		-0.024		-0.003		41		49		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.4		0		14527		0.038		230.39		3.7762415177

		3		11		2005		13		27		55		0		110001		0.09		-0.005		-0.033		37		46		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.418		12.41		0		14528		0.09		93.18		9.5989582768

		3		11		2005		13		27		58		0		110001		-0.046		0.027		-0.031		44		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.053		300.41		6.1692787261

		3		11		2005		13		28		1		0		110001		-0.001		0.031		0.014		42		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.031		358.15		3.4029399054

		3		11		2005		13		28		4		0		110001		-0.02		0.07		-0.028		43		48		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.073		344.05		7.8

		3		11		2005		13		28		7		0		110001		0.051		-0.051		0.056		46		50		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.072		135		9.1312649726

		3		11		2005		13		28		10		0		110001		-0.011		-0.068		0.117		44		43		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.069		189.19		13.5771867484

		3		11		2005		13		28		13		0		110001		-0.023		0.024		-0.135		46		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.033		316.22		13.9032370332

		3		11		2005		13		28		16		0		110001		-0.062		-0.123		0.096		46		39		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.138		206.75		16.789580102

		3		11		2005		13		28		19		0		110001		0.013		0.01		-0.069		44		38		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.016		52.43		7.0922492906

		3		11		2005		13		28		22		0		110001		0.002		-0.017		-0.139		41		45		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.751		12.41		0		14528		0.017		173.29		14.0049991075

		3		11		2005		13		28		25		0		110001		-0.032		-0.002		-0.068		44		43		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.743		12.41		0		14528		0.032		266.42		7.5179784517

		3		11		2005		13		28		28		0		110001		-0.002		0.001		-0.015		48		42		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.002		296.57		1.5165750888

		3		11		2005		13		28		31		0		110001		-0.016		0.057		-0.138		44		46		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.059		344.32		15.0163244504

		3		11		2005		13		28		34		0		110001		0.046		-0.05		0.036		44		49		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.068		137.39		7.6889531147

		3		11		2005		13		28		37		0		110001		0.014		0.042		0.029		46		40		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.534		12.41		0		14528		0.044		18.43		5.292447449

		3		11		2005		13		28		40		0		110001		-0.081		-0.009		-0.019		41		44		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.41		0		14528		0.081		263.66		8.3683929162

		3		11		2005		13		28		43		0		110001		-0.018		0.024		-0.08		43		44		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.658		12.41		0		14528		0.03		323.13		8.5440037453

		3		11		2005		13		28		46		0		110001		0.015		0.081		-0.074		45		43		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.41		0		14528		0.082		10.49		11.0733915311

		3		11		2005		13		28		49		0		110001		0.062		0.004		-0.03		43		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.062		86.31		6.8992753243

		3		11		2005		13		28		52		0		110001		-0.02		-0.015		-0.006		50		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.844		12.4		0		14527		0.025		233.13		2.5709920264

		3		11		2005		13		28		55		0		110001		0.024		-0.022		-0.017		41		47		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.72		12.41		0		14528		0.033		132.51		3.6728735344

		3		11		2005		13		28		58		0		110001		0.03		0.079		0.231		46		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.766		12.41		0		14528		0.085		20.79		24.597154307

		3		11		2005		13		29		1		0		110001		-0.005		-0.045		0.126		42		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.045		186.34		13.3888012906

		3		11		2005		13		29		4		0		110001		0.105		-0.046		0.017		39		42		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.836		12.41		0		14528		0.115		113.66		11.5887876847

		3		11		2005		13		29		7		0		110001		-0.048		-0.003		0.005		46		42		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.534		12.41		0		14528		0.048		266.42		4.8352869615

		3		11		2005		13		29		10		0		110001		0.015		-0.022		-0.037		48		48		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.027		145.71		4.558508528

		3		11		2005		13		29		13		0		110001		-0.021		0.004		-0.019		44		44		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.021		280.78		2.8600699292

		3		11		2005		13		29		16		0		110001		0.018		0.022		0.021		49		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.4		0		14527		0.028		39.29		3.5341194094

		3		11		2005		13		29		19		0		110001		0.055		-0.151		0.21		41		48		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.418		12.4		0		14527		0.161		159.99		26.4435247272

		3		11		2005		13		29		22		0		110001		0.015		0.004		0.034		46		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.016		75.07		3.7376463182

		3		11		2005		13		29		25		0		110001		0.121		0.051		-0.055		43		42		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.131		67.15		14.2362214088

		3		11		2005		13		29		28		0		110001		-0.05		-0.007		0.011		44		42		36		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.41		0		14528		0.05		262.03		5.1672042731

		3		11		2005		13		29		31		0		110001		-0.066		0.052		0.005		48		48		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.084		308.23		8.4172442046

		3		11		2005		13		29		34		0		110001		0.038		0.123		-0.231		50		40		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.511		12.41		0		14528		0.129		17.17		26.4450373416

		3		11		2005		13		29		37		0		110001		0.034		-0.001		-0.053		44		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.034		91.68		6.2976185975

		3		11		2005		13		29		40		0		110001		-0.013		-0.05		-0.003		43		37		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.503		12.41		0		14528		0.052		194.57		5.1749396132

		3		11		2005		13		29		43		0		110001		-0.097		-0.012		0.03		42		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.098		262.95		10.2239913928

		3		11		2005		13		29		46		0		110001		0.051		0.02		-0.015		47		46		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.055		68.59		5.6797887285

		3		11		2005		13		29		49		0		110001		0.003		-0.108		0.141		48		43		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.108		178.41		17.7634456117

		3		11		2005		13		29		52		0		110001		0.027		-0.031		0.046		50		45		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.433		12.41		0		14528		0.041		138.95		6.1692787261

		3		11		2005		13		29		55		0		110001		-0.019		-0.017		-0.038		47		54		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.025		228.18		4.5760244755

		3		11		2005		13		29		58		0		110001		-0.072		0.01		-0.026		46		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.426		12.41		0		14528		0.073		277.91		7.7201036262

		3		11		2005		13		30		1		0		110001		0.008		0.005		-0.082		44		44		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.573		12.41		0		14528		0.009		57.99		8.2540898953

		3		11		2005		13		30		4		0		110001		0.046		0.116		-0.15		49		44		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.395		12.41		0		14528		0.125		21.63		19.5120475604

		3		11		2005		13		30		7		0		110001		-0.053		-0.122		0.121		45		39		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.41		0		14528		0.133		203.48		17.9816573207

		3		11		2005		13		30		10		0		110001		0.009		-0.013		0.002		47		44		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.573		12.41		0		14528		0.016		145.3		1.5937377451

		3		11		2005		13		30		13		0		110001		0.004		-0.082		0.052		46		44		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.41		0		14528		0.082		177.21		9.7180244906

		3		11		2005		13		30		16		0		110001		0.009		-0.009		-0.019		40		45		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.013		135		2.2869193252

		3		11		2005		13		30		19		0		110001		-0.006		0.007		0.035		45		45		42		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.72		12.41		0		14528		0.009		319.4		3.6193922142

		3		11		2005		13		30		22		0		110001		0.001		-0.004		-0.108		38		45		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.41		0		14528		0.004		165.96		10.8078675047

		3		11		2005		13		30		25		0		110001		-0.052		-0.107		0.244		46		40		38		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.119		205.92		27.1457178944

		3		11		2005		13		30		28		0		110001		0.045		0.002		0.046		47		40		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.666		12.41		0		14528		0.045		87.46		6.4381674411

		3		11		2005		13		30		31		0		110001		-0.094		-0.012		-0.032		48		40		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.851		12.41		0		14528		0.095		262.72		10.0019998

		3		11		2005		13		30		34		0		110001		0.058		0.092		-0.248		47		43		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.109		32.23		27.0798818314

		3		11		2005		13		30		37		0		110001		-0.046		0.009		-0.085		41		41		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.138		12.41		0		14528		0.047		281.07		9.7066987179

		3		11		2005		13		30		40		0		110001		0.004		-0.002		0.012		50		46		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.41		0		14528		0.004		116.57		1.2806248475

		3		11		2005		13		30		43		0		110001		-0.005		-0.02		0.128		44		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.285		12.41		0		14528		0.021		194.04		12.9649527573

		3		11		2005		13		30		46		0		110001		0.102		0.005		0.097		47		47		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.586		12.41		0		14528		0.102		87.19		14.0847435191

		3		11		2005		13		30		49		0		110001		-0.048		-0.054		0.031		43		43		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.41		0		14528		0.072		221.63		7.8619336044

		3		11		2005		13		30		52		0		110001		0.017		0.024		-0.098		45		43		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.991		12.41		0		14528		0.029		35.31		10.2318131336

		3		11		2005		13		30		55		0		110001		-0.128		-0.015		-0.033		41		43		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.169		12.41		0		14528		0.129		263.32		13.3033830284

		3		11		2005		13		30		58		0		110001		-0.01		-0.011		-0.022		45		47		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.929		12.41		0		14528		0.015		222.27		2.6551836095

		3		11		2005		13		31		1		0		110001		0.062		-0.046		0.003		43		51		38		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.077		126.57		7.7259303647

		3		11		2005		13		31		4		0		110001		-0.031		0.073		-0.055		46		47		44		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.882		12.41		0		14528		0.079		336.99		9.6514247653

		3		11		2005		13		31		7		0		110001		0.025		0.013		-0.092		40		41		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.728		12.41		0		14528		0.028		62.53		9.6218501339

		3		11		2005		13		31		10		0		110001		0.028		-0.026		0.136		43		48		43		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.998		12.41		0		14528		0.038		132.88		14.1265707091

		3		11		2005		13		31		13		0		110001		0.022		-0.002		-0.01		42		44		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.022		95.19		2.4248711306

		3		11		2005		13		31		16		0		110001		-0.015		-0.046		0.003		51		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.557		12.41		0		14528		0.048		198.06		4.8476798574

		3		11		2005		13		31		19		0		110001		-0.052		-0.048		0.036		49		50		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.071		227.29		7.9397732965

		3		11		2005		13		31		22		0		110001		0.092		0.069		-0.007		49		44		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.115		53.13		11.5212846506

		3		11		2005		13		31		25		0		110001		-0.014		0.03		0.09		45		53		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.091		12.41		0		14528		0.033		334.98		9.5895776758

		3		11		2005		13		31		28		0		110001		0.008		0.093		-0.069		52		46		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.093		4.92		11.6077560278

		3		11		2005		13		31		31		0		110001		0.025		0.044		-0.121		48		43		46		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.051		29.6		13.1156395193

		3		11		2005		13		31		34		0		110001		-0.003		-0.075		0.118		48		44		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.952		12.41		0		14528		0.075		182.29		13.9849919557

		3		11		2005		13		31		37		0		110001		0.141		0.216		-0.181		53		46		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.439		12.41		0		14528		0.258		33.14		31.5115851712

		3		11		2005		13		31		40		0		110001		-0.032		-0.036		0.028		43		46		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.401		12.41		0		14528		0.048		221.63		5.5713553109

		3		11		2005		13		31		43		0		110001		-0.09		-0.104		0.034		42		42		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.472		12.41		0		14528		0.138		220.87		14.1675685987

		3		11		2005		13		31		46		0		110001		0.066		0.072		-0.034		48		39		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.098		42.51		10.3421467791

		3		11		2005		13		31		49		0		110001		-0.044		-0.02		0.044		40		42		49		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.387		12.41		0		14528		0.048		245.56		6.5360538553

		3		11		2005		13		31		52		0		110001		0.119		0.094		-0.191		45		43		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.41		0		14528		0.152		51.69		24.388111858

		3		11		2005		13		31		55		0		110001		0.031		-0.048		-0.078		44		40		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.867		12.41		0		14528		0.057		147.14		9.6690227014

		3		11		2005		13		31		58		0		110001		-0.016		0.023		0.022		43		40		56		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.028		325.18		3.5623026261

		3		11		2005		13		32		1		0		110001		0.019		-0.06		0.081		46		40		52		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.063		162.43		10.2576800496

		3		11		2005		13		32		4		0		110001		0.093		0.076		-0.107		47		39		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.12		50.74		16.0853971042

		3		11		2005		13		32		7		0		110001		0.118		0.085		-0.072		46		43		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.145		54.23		16.2274458865

		3		11		2005		13		32		10		0		110001		-0.103		-0.027		0.177		43		49		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.579		12.41		0		14528		0.106		255.31		20.6559918668

		3		11		2005		13		32		13		0		110001		0.026		0.102		-0.132		42		43		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.41		0		14528		0.105		14.3		16.8831276723

		3		11		2005		13		32		16		0		110001		0.018		-0.023		0.015		45		50		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.029		141.95		3.2832910319

		3		11		2005		13		32		19		0		110001		-0.042		-0.001		0.019		45		40		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.042		268.64		4.6108567534

		3		11		2005		13		32		22		0		110001		-0.057		-0.026		0.068		46		43		47		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.063		245.48		9.2460802506

		3		11		2005		13		32		25		0		110001		0.044		0.035		-0.133		48		50		36		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.056		51.5		14.4395290782

		3		11		2005		13		32		28		0		110001		-0.05		-0.204		0.191		39		43		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.21		193.77		28.3896107758

		3		11		2005		13		32		31		0		110001		-0.079		-0.117		0.087		48		43		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.325		12.41		0		14528		0.141		214.03		16.5828224377

		3		11		2005		13		32		34		0		110001		-0.022		-0.088		0.12		45		45		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.091		194.04		15.0426061572

		3		11		2005		13		32		37		0		110001		0.041		0.036		0.088		47		40		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.055		48.72		10.3542261903

		3		11		2005		13		32		40		0		110001		0.04		-0.066		0.05		45		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.077		148.78		9.1956511461

		3		11		2005		13		32		43		0		110001		-0.057		-0.062		0.172		43		42		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.084		222.59		19.1512401687

		3		11		2005		13		32		46		0		110001		-0.019		-0.054		0.06		41		52		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.285		12.41		0		14528		0.057		199.38		8.2927679336

		3		11		2005		13		32		49		0		110001		-0.03		-0.103		0.054		44		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.107		196.24		12.0104121495

		3		11		2005		13		32		52		0		110001		-0.019		-0.169		0.051		43		40		51		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.17		186.41		17.7547176829

		3		11		2005		13		32		55		0		110001		0.004		-0.034		-0.08		48		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.238		12.41		0		14528		0.034		173.29		8.7017239671

		3		11		2005		13		32		58		0		110001		0.019		-0.081		0.122		41		44		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.083		166.8		14.7668547768

		3		11		2005		13		33		1		0		110001		-0.106		0.082		-0.05		40		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.134		307.72		14.3038456368

		3		11		2005		13		33		4		0		110001		0.024		0.028		0.005		42		48		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.161		12.41		0		14528		0.037		40.6		3.7215588132

		3		11		2005		13		33		7		0		110001		0.139		-0.047		0.02		41		41		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.147		108.68		14.8087811787

		3		11		2005		13		33		10		0		110001		-0.007		-0.105		-0.012		45		39		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.356		12.41		0		14528		0.105		183.81		10.5915060308

		3		11		2005		13		33		13		0		110001		-0.036		0.001		0.047		50		46		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.403		12.41		0		14528		0.036		271.59		5.9211485372

		3		11		2005		13		33		16		0		110001		0.127		0.124		-0.043		42		42		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.588		12.41		0		14528		0.177		45.68		18.2630775063

		3		11		2005		13		33		19		0		110001		0.107		-0.031		0.036		45		42		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.557		12.41		0		14528		0.111		106.16		11.7072627031

		3		11		2005		13		33		22		0		110001		0.015		-0.101		-0.005		45		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.102		171.55		10.2230132544

		3		11		2005		13		33		25		0		110001		-0.002		0		0.056		40		44		46		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.789		12.41		0		14528		0.002		270		5.6035702904

		3		11		2005		13		33		28		0		110001		0.049		-0.042		-0.233		45		46		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.065		130.6		24.1772620452

		3		11		2005		13		33		31		0		110001		0.004		0.001		0.015		41		41		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.254		12.41		0		14528		0.004		75.96		1.5556349186

		3		11		2005		13		33		34		0		110001		0.024		-0.012		0.003		42		50		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.532		12.41		0		14528		0.027		116.57		2.7

		3		11		2005		13		33		37		0		110001		-0.065		-0.01		0.005		45		44		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.408		12.41		0		14528		0.066		261.25		6.5954529791

		3		11		2005		13		33		40		0		110001		0.042		-0.011		0.09		40		46		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.439		12.41		0		14528		0.043		104.68		9.9924971854

		3		11		2005		13		33		43		0		110001		-0.051		-0.044		0.008		47		44		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.067		229.21		6.7830671528

		3		11		2005		13		33		46		0		110001		-0.065		0.014		-0.041		43		41		52		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.656		12.41		0		14528		0.066		282.15		7.8115299398

		3		11		2005		13		33		49		0		110001		0.06		-0.052		-0.111		45		46		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.091		12.41		0		14528		0.079		130.91		13.647344064

		3		11		2005		13		33		52		0		110001		-0.027		-0.04		-0.004		49		45		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.048		214.02		4.8425200051

		3		11		2005		13		33		55		0		110001		0.064		-0.034		-0.002		45		46		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.169		12.41		0		14528		0.072		117.98		7.2498275842

		3		11		2005		13		33		58		0		110001		0.064		0.032		-0.059		50		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.41		0		14528		0.072		63.43		9.2741576437

		3		11		2005		13		34		1		0		110001		0.022		0.037		-0.071		42		42		41		15		1452.8		176		-0.6		-0.4		4.503		12.41		0		14528		0.043		30.74		8.3030115019

		3		11		2005		13		34		4		0		110001		0.011		-0.067		-0.09		43		41		41		15		1452.8		176.1		-1.4		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.068		170.68		11.2738635791

		3		11		2005		13		34		7		0		110001		0.041		-0.046		-0.008		44		43		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.062		138.29		6.2136945532

		3		11		2005		13		34		10		0		110001		0.122		-0.035		0.012		47		46		37		15		1452.8		175.9		-0.5		-0.4		4.426		12.41		0		14528		0.127		106.01		12.7487254265

		3		11		2005		13		34		13		0		110001		0.033		-0.059		0.055		42		48		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.642		12.41		0		14528		0.068		150.78		8.7149297186

		3		11		2005		13		34		16		0		110001		-0.019		-0.077		0.004		42		44		49		15		1452.8		176		-0.9		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.079		193.86		7.9410326784

		3		11		2005		13		34		19		0		110001		-0.031		0.109		-0.1		47		52		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.41		0		14528		0.113		344.12		15.1135700614

		3		11		2005		13		34		22		0		110001		0.031		-0.033		0.115		43		42		46		15		1452.8		176		-0.7		-0.4		4.673		12.41		0		14528		0.045		136.79		12.3592070943

		3		11		2005		13		34		25		0		110001		-0.015		0.017		-0.133		42		39		40		15		1452.8		175.9		-0.7		-0.3		4.642		12.41		0		14528		0.023		318.58		13.4918493914

		3		11		2005		13		34		28		0		110001		0.031		0.044		-0.081		44		40		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.138		12.41		0		14528		0.054		35.17		9.7252249331

		3		11		2005		13		34		31		0		110001		-0.028		-0.044		-0.02		49		42		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.052		212.47		5.5856960175

		3		11		2005		13		34		34		0		110001		0.034		0.088		-0.032		47		45		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.983		12.41		0		14528		0.094		21.12		9.9619275243

		3		11		2005		13		34		37		0		110001		-0.024		-0.011		-0.027		49		42		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.362		12.41		0		14528		0.026		245.38		3.7762415177

		3		11		2005		13		34		40		0		110001		0.044		-0.074		-0.023		42		45		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.393		12.41		0		14528		0.086		149.26		8.9112288715

		3		11		2005		13		34		43		0		110001		0.119		-0.109		0.08		44		45		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.161		132.49		18.0116628883

		3		11		2005		13		34		46		0		110001		-0.052		0.078		-0.043		41		46		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.094		326.31		10.3135832764

		3		11		2005		13		34		49		0		110001		-0.022		-0.074		0.044		45		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.077		196.56		8.8859439566

		3		11		2005		13		34		52		0		110001		0.011		0.037		-0.1		46		47		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.06		12.41		0		14528		0.039		16.56		10.7191417567

		3		11		2005		13		34		55		0		110001		0.034		-0.087		0.037		47		45		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.41		0		14528		0.093		158.65		10.0468900661

		3		11		2005		13		34		58		0		110001		-0.039		0.083		-0.213		48		42		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.092		334.83		23.1902996962

		3		11		2005		13		35		1		0		110001		0.082		-0.038		0.106		44		44		45		15		1452.8		176.1		-0.9		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.09		114.86		13.9298241195

		3		11		2005		13		35		4		0		110001		0.092		-0.015		-0.031		45		45		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.416		12.41		0		14528		0.093		99.26		9.8234413522

		3		11		2005		13		35		7		0		110001		0.028		-0.07		0.264		46		40		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.41		0		14528		0.075		158.2		27.4554184088

		3		11		2005		13		35		10		0		110001		0.002		0.052		-0.109		50		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.145		12.41		0		14528		0.052		2.2		12.0784932835

		3		11		2005		13		35		13		0		110001		-0.057		-0.015		0.071		44		44		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.059		255.26		9.2276757637

		3		11		2005		13		35		16		0		110001		0.042		-0.026		0.005		43		47		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.41		0		14528		0.049		121.76		4.9648766349

		3		11		2005		13		35		19		0		110001		0.041		0.043		-0.007		45		43		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.602		12.41		0		14528		0.059		43.64		5.9824744045

		3		11		2005		13		35		22		0		110001		-0.058		-0.13		0.222		45		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.142		204.04		26.3719548005

		3		11		2005		13		35		25		0		110001		0.032		-0.004		0.035		43		48		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.032		97.13		4.7592016137

		3		11		2005		13		35		28		0		110001		-0.063		-0.036		0.107		43		43		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.073		240.26		12.9282636112

		3		11		2005		13		35		31		0		110001		-0.038		-0.223		0.107		46		49		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.226		189.67		25.0243881044

		3		11		2005		13		35		34		0		110001		0.018		0.119		-0.09		46		52		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.12		8.6		15.0283066245

		3		11		2005		13		35		37		0		110001		-0.064		0.005		-0.046		45		45		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.41		0		14528		0.064		274.47		7.8974679487

		3		11		2005		13		35		40		0		110001		-0.071		-0.061		0.231		50		46		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.207		12.41		0		14528		0.094		229.33		24.9244859526

		3		11		2005		13		35		43		0		110001		-0.007		-0.026		0.024		45		39		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.027		195.07		3.6069377594

		3		11		2005		13		35		46		0		110001		-0.038		0.055		-0.157		47		49		50		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.41		0		14528		0.067		325.36		17.0639971871

		3		11		2005		13		35		49		0		110001		-0.076		-0.036		0.039		45		43		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.084		244.65		9.2698435801

		3		11		2005		13		35		52		0		110001		-0.046		-0.003		-0.071		54		42		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.046		266.27		8.465222974

		3		11		2005		13		35		55		0		110001		0.023		-0.02		0.104		46		42		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.302		12.41		0		14528		0.03		131.01		10.8374351209

		3		11		2005		13		35		58		0		110001		-0.029		-0.044		0.152		47		40		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.053		213.39		16.0875728437

		3		11		2005		13		36		1		0		110001		0.017		-0.05		0.053		46		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.844		12.41		0		14528		0.053		161.22		7.481978348

		3		11		2005		13		36		4		0		110001		0.058		-0.095		0.057		47		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.111		148.59		12.5051989188

		3		11		2005		13		36		7		0		110001		-0.004		0.001		0.112		51		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.813		12.41		0		14528		0.004		284.04		11.2075867161

		3		11		2005		13		36		10		0		110001		0.007		0.072		-0.177		47		45		51		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.072		5.55		19.1211924314

		3		11		2005		13		36		13		0		110001		0.049		-0.023		0.166		47		50		42		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.054		115.14		17.4602405482

		3		11		2005		13		36		16		0		110001		0.116		-0.055		0.141		43		49		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.65		12.41		0		14528		0.128		115.37		19.0688227219

		3		11		2005		13		36		19		0		110001		-0.082		-0.095		0.17		47		48		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.125		220.8		21.1303099835

		3		11		2005		13		36		22		0		110001		0.057		0.076		-0.023		50		46		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.095		36.87		9.7744565066

		3		11		2005		13		36		25		0		110001		0.098		0.1		-0.016		43		39		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.42		0		14528		0.14		44.42		14.092551224

		3		11		2005		13		36		28		0		110001		0.034		-0.016		0.061		47		44		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.41		0		14528		0.038		115.2		7.1644957952

		3		11		2005		13		36		31		0		110001		0.075		0.033		-0.157		48		45		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.192		12.41		0		14528		0.082		66.25		17.7096019153

		3		11		2005		13		36		34		0		110001		0.056		0.017		0.088		41		45		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.586		12.41		0		14528		0.059		73.11		10.5683489723

		3		11		2005		13		36		37		0		110001		0.061		0.051		0.022		46		45		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.08		50.1		8.2498484835

		3		11		2005		13		36		40		0		110001		0.048		0.02		-0.036		44		51		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.052		67.38		6.3245553203

		3		11		2005		13		36		43		0		110001		0.015		-0.066		0.108		43		43		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.323		12.41		0		14528		0.068		167.2		12.7455874717

		3		11		2005		13		36		46		0		110001		-0.027		-0.064		-0.073		41		46		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.069		202.87		10.0767058109

		3		11		2005		13		36		49		0		110001		0.006		-0.026		0.013		42		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.076		12.41		0		14528		0.027		167.01		2.9681644159

		3		11		2005		13		36		52		0		110001		-0.001		0.159		-0.168		43		43		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.159		359.64		23.1313639892

		3		11		2005		13		36		55		0		110001		-0.023		0.047		-0.005		42		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.052		333.92		5.2564246404

		3		11		2005		13		36		58		0		110001		0.084		0.037		-0.007		43		47		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.092		66.23		9.2054331783

		3		11		2005		13		37		1		0		110001		0.009		-0.12		0.082		47		45		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.12		175.71		14.5619366844

		3		11		2005		13		37		4		0		110001		0.005		-0.09		0.026		45		41		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.09		176.82		9.3813645063

		3		11		2005		13		37		7		0		110001		-0.076		-0.034		0.081		45		43		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.083		245.9		11.6159373277

		3		11		2005		13		37		10		0		110001		-0.052		0.029		-0.145		45		41		49		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.96		12.41		0		14528		0.06		299.15		15.6748205731

		3		11		2005		13		37		13		0		110001		0.018		-0.001		0.004		42		42		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.018		93.18		1.8466185313

		3		11		2005		13		37		16		0		110001		0.076		0.041		-0.11		43		49		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.086		61.65		13.984634425

		3		11		2005		13		37		19		0		110001		0.033		0.073		-0.04		43		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.08		24.33		8.9543285622

		3		11		2005		13		37		22		0		110001		0.052		0.009		-0.077		45		47		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.053		80.18		9.3348808241

		3		11		2005		13		37		25		0		110001		-0.05		-0.03		0.015		42		53		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.898		12.41		0		14528		0.058		239.04		6.0207972894

		3		11		2005		13		37		28		0		110001		-0.017		-0.072		-0.205		43		47		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.074		193.28		21.7940358814

		3		11		2005		13		37		31		0		110001		0.019		0.101		-0.204		46		40		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.132		12.41		0		14528		0.103		10.65		22.842504241

		3		11		2005		13		37		34		0		110001		-0.068		-0.015		-0.037		44		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.55		12.41		0		14528		0.07		257.56		7.8854296015

		3		11		2005		13		37		37		0		110001		0.079		-0.051		0.13		45		49		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.604		12.41		0		14528		0.094		122.85		16.0443136344

		3		11		2005		13		37		40		0		110001		-0.069		-0.03		-0.031		45		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.898		12.41		0		14528		0.075		246.5		8.137567204

		3		11		2005		13		37		43		0		110001		0.048		-0.036		-0.001		45		44		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.41		0		14528		0.06		126.87		6.0008332755

		3		11		2005		13		37		46		0		110001		0.032		-0.032		-0.043		49		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.161		12.41		0		14528		0.045		135		6.242595614

		3		11		2005		13		37		49		0		110001		-0.053		-0.095		0.048		45		43		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.277		12.41		0		14528		0.109		209.16		11.8903322073

		3		11		2005		13		37		52		0		110001		0.019		0.115		-0.2		47		44		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.41		0		14528		0.117		9.38		23.1486500686

		3		11		2005		13		37		55		0		110001		0.008		0.008		0.042		50		42		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.41		0		14528		0.011		45		4.3497126342

		3		11		2005		13		37		58		0		110001		0.008		-0.089		0.186		43		45		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.076		12.41		0		14528		0.089		174.86		20.6351641622

		3		11		2005		13		38		1		0		110001		0.122		0.018		0.019		46		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.123		81.61		12.4775798936

		3		11		2005		13		38		4		0		110001		0.01		-0.023		0.046		45		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.025		156.5		5.239274759

		3		11		2005		13		38		7		0		110001		0.034		-0.155		0.155		41		45		47		15		1452.8		176.5		-0.8		-0.3		5.47		12.41		0		14528		0.159		167.63		22.182425476

		3		11		2005		13		38		10		0		110001		-0.069		-0.019		0.01		42		44		41		15		1452.8		177.8		-0.7		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.072		254.6		7.2263407061

		3		11		2005		13		38		13		0		110001		0.044		-0.091		-0.16		46		47		42		15		1452.8		179.2		-0.8		-0.4		4.689		12.41		0		14528		0.101		154.2		18.9253797848

		3		11		2005		13		38		16		0		110001		-0.034		0.012		-0.172		42		44		45		15		1452.8		180.7		-0.9		-0.4		4.619		12.41		0		14528		0.036		289.44		17.573844201

		3		11		2005		13		38		19		0		110001		0.037		-0.046		-0.084		50		45		43		15		1452.8		182.1		-0.9		-0.3		4.998		12.41		0		14528		0.059		141.19		10.2669372259

		3		11		2005		13		38		22		0		110001		0.015		-0.086		0		45		42		45		15		1452.8		183.5		-0.8		-0.4		4.55		12.41		0		14528		0.087		170.11		8.7298339045

		3		11		2005		13		38		25		0		110001		0.058		-0.045		0.068		45		43		46		15		1452.8		185.1		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.073		127.81		10.0064978889

		3		11		2005		13		38		28		0		110001		-0.077		-0.134		0.055		46		44		43		15		1452.8		186.1		-0.8		-0.3		5.424		12.41		0		14528		0.155		209.88		16.4042677374

		3		11		2005		13		38		31		0		110001		0.042		-0.138		0.2		42		49		42		15		1452.8		187		-0.8		-0.4		5.486		12.41		0		14528		0.144		163.07		24.6592781727

		3		11		2005		13		38		34		0		110001		-0.025		-0.111		0.035		46		48		46		15		1452.8		187.6		-0.7		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.114		192.69		11.9042009392

		3		11		2005		13		38		37		0		110001		-0.046		-0.119		0.078		46		50		41		15		1452.8		187.9		-0.8		-0.4		5.254		12.41		0		14528		0.128		201.13		14.9535948855

		3		11		2005		13		38		40		0		110001		0.052		-0.101		-0.076		41		46		44		15		1452.8		188		-0.8		-0.4		5.107		12.41		0		14528		0.114		152.76		13.6678454776

		3		11		2005		13		38		43		0		110001		-0.059		-0.068		0.074		43		46		41		15		1452.8		187.7		-0.8		-0.4		5.014		12.41		0		14528		0.09		220.95		11.6537547597

		3		11		2005		13		38		46		0		110001		-0.077		-0.088		-0.014		44		44		47		15		1452.8		187.4		-0.9		-0.4		5.331		12.41		0		14528		0.117		221.19		11.7766718558

		3		11		2005		13		38		49		0		110001		-0.011		-0.166		0.087		39		44		41		15		1452.8		186.9		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.166		183.79		18.773918078

		3		11		2005		13		38		52		0		110001		-0.071		-0.05		-0.053		41		45		41		15		1452.8		186.1		-0.8		-0.4		4.395		12.41		0		14528		0.087		234.85		10.1734949747

		3		11		2005		13		38		55		0		110001		0.045		-0.083		0.029		46		45		45		15		1452.8		185.3		-0.7		-0.3		5.06		12.41		0		14528		0.094		151.53		9.876740353

		3		11		2005		13		38		58		0		110001		0.073		-0.105		-0.002		39		50		44		15		1452.8		184.4		-0.9		-0.3		4.449		12.41		0		14528		0.128		145.19		12.7898397175

		3		11		2005		13		39		1		0		110001		-0.022		-0.158		0.047		45		47		41		15		1452.8		183.2		-0.7		-0.3		4.457		12.41		0		14528		0.16		187.93		16.6303938618

		3		11		2005		13		39		4		0		110001		0.056		-0.219		0.058		44		47		45		15		1452.8		181.6		-0.7		-0.1		4.882		12.41		0		14528		0.226		165.66		23.3368806827

		3		11		2005		13		39		7		0		110001		-0.029		-0.155		0.016		45		45		43		15		1452.8		180.9		-0.5		-0.2		4.735		12.41		0		14528		0.158		190.6		15.8499211355

		3		11		2005		13		39		10		0		110001		-0.002		0.015		-0.139		44		48		46		15		1452.8		181.6		-0.7		-0.6		5.269		12.42		0		14528		0.015		352.41		13.9821314541

		3		11		2005		13		39		13		0		110001		-0.067		-0.115		0.056		46		40		47		15		1452.8		181		-0.7		-0.3		5.23		12.41		0		14528		0.133		210.23		14.4395290782

		3		11		2005		13		39		16		0		110001		0.046		-0.062		0.105		46		41		39		15		1452.8		180.9		-0.5		-0.3		5.463		12.41		0		14528		0.077		143.43		13.0326513036

		3		11		2005		13		39		19		0		110001		0.003		-0.057		-0.004		41		42		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.408		12.41		0		14528		0.057		176.99		5.7218878004

		3		11		2005		13		39		22		0		110001		0.049		-0.031		0.037		49		43		47		15		1452.8		181.2		-0.9		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.058		122.32		6.8782265156

		3		11		2005		13		39		25		0		110001		0.028		-0.032		0.117		43		42		38		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.362		12.41		0		14528		0.043		138.81		12.4486947107

		3		11		2005		13		39		28		0		110001		-0.046		-0.001		-0.222		41		43		39		15		1452.8		181.1		-0.7		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.046		268.75		22.671788637

		3		11		2005		13		39		31		0		110001		0.023		-0.025		0.101		44		46		49		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.034		137.39		10.6559842342

		3		11		2005		13		39		34		0		110001		-0.054		-0.015		-0.064		48		43		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.056		254.48		8.507055895

		3		11		2005		13		39		37		0		110001		-0.046		-0.022		-0.071		42		48		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.051		244.44		8.7412813706

		3		11		2005		13		39		40		0		110001		0.007		-0.014		0.06		41		45		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.433		12.41		0		14528		0.016		153.43		6.2008063992

		3		11		2005		13		39		43		0		110001		-0.003		-0.015		-0.068		45		38		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.015		191.31		6.9699354373

		3		11		2005		13		39		46		0		110001		0.072		-0.049		0.003		48		48		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.464		12.41		0		14528		0.087		124.24		8.7143559716

		3		11		2005		13		39		49		0		110001		0.095		-0.071		-0.04		40		43		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.758		12.41		0		14528		0.119		126.77		12.5163892557

		3		11		2005		13		39		52		0		110001		-0.022		0.068		-0.022		47		44		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.704		12.41		0		14528		0.071		342.07		7.4779676383

		3		11		2005		13		39		55		0		110001		0.028		0.014		-0.14		46		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.596		12.41		0		14528		0.031		63.43		14.3457310723

		3		11		2005		13		39		58		0		110001		0.026		0.027		-0.055		44		46		46		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.277		12.41		0		14528		0.037		43.92		6.6558245169

		3		11		2005		13		40		1		0		110001		0.068		-0.079		0.05		44		44		43		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.161		12.41		0		14528		0.104		139.28		11.5607093208

		3		11		2005		13		40		4		0		110001		0.038		-0.019		-0.021		43		39		56		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.042		116.57		4.7391982444

		3		11		2005		13		40		7		0		110001		0.053		-0.035		0.077		46		46		49		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.176		12.41		0		14528		0.064		123.44		9.9814828558

		3		11		2005		13		40		10		0		110001		0.135		-0.051		0.261		41		43		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.144		110.7		29.8239836373

		3		11		2005		13		40		13		0		110001		-0.064		0.066		-0.019		42		50		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.092		315.88		9.3877579858

		3		11		2005		13		40		16		0		110001		-0.098		-0.054		-0.086		37		41		46		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		4.983		12.41		0		14528		0.112		241.14		14.1124058899

		3		11		2005		13		40		19		0		110001		-0.07		0.001		-0.176		50		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.07		270.82		18.9412248812

		3		11		2005		13		40		22		0		110001		0.088		-0.092		0.057		50		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.127		136.27		13.9488350768

		3		11		2005		13		40		25		0		110001		-0.001		0.019		0.019		44		44		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.331		12.41		0		14528		0.019		356.99		2.6888659319

		3		11		2005		13		40		28		0		110001		-0.004		-0.06		0.076		45		44		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.06		183.81		9.6912331517

		3		11		2005		13		40		31		0		110001		0.09		0.012		0.033		46		52		40		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.091		82.41		9.6607453129

		3		11		2005		13		40		34		0		110001		0.059		0.008		0.024		43		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.898		12.41		0		14528		0.06		82.28		6.4195015383

		3		11		2005		13		40		37		0		110001		0.014		0.037		0.08		37		47		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.41		12.41		0		14528		0.04		20.73		8.9246848684

		3		11		2005		13		40		40		0		110001		-0.019		0.009		-0.04		48		47		38		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.48		12.41		0		14528		0.021		295.35		4.5188494111

		3		11		2005		13		40		43		0		110001		-0.066		0.017		-0.046		47		42		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.48		12.41		0		14528		0.068		284.44		8.2225300243

		3		11		2005		13		40		46		0		110001		0.002		-0.013		0.05		43		48		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.728		12.41		0		14528		0.013		171.25		5.1701063819

		3		11		2005		13		40		49		0		110001		-0.027		-0.057		0.102		47		44		48		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.063		205.35		11.9924976548

		3		11		2005		13		40		52		0		110001		0.004		-0.042		0.021		40		40		53		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.042		174.56		4.7127486672

		3		11		2005		13		40		55		0		110001		0.047		-0.105		0.069		48		48		49		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.115		155.89		13.4145443456

		3		11		2005		13		40		58		0		110001		-0.015		-0.027		0.003		45		46		47		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.269		12.41		0		14528		0.031		209.05		3.1032241298

		3		11		2005		13		41		1		0		110001		-0.013		-0.004		-0.019		40		44		42		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.308		12.41		0		14528		0.014		252.9		2.3366642891

		3		11		2005		13		41		4		0		110001		-0.005		0.036		0.107		45		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.036		352.09		11.3004424692

		3		11		2005		13		41		7		0		110001		0.098		-0.094		0.085		43		44		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.486		12.41		0		14528		0.136		133.81		16.0202996227

		3		11		2005		13		41		10		0		110001		-0.011		-0.083		0.025		45		43		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.455		12.41		0		14528		0.084		187.55		8.7378487055

		3		11		2005		13		41		13		0		110001		-0.048		0.04		-0.077		47		43		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.062		309.81		9.9161484458

		3		11		2005		13		41		16		0		110001		-0.007		0.007		-0.145		50		43		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.01		315		14.5337538165

		3		11		2005		13		41		19		0		110001		-0.06		0.009		-0.058		41		42		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.525		12.41		0		14528		0.061		278.53		8.3934498271

		3		11		2005		13		41		22		0		110001		0.033		-0.044		0.082		49		40		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.055		143.13		9.8737024464

		3		11		2005		13		41		25		0		110001		-0.114		0.059		0.069		41		41		51		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.022		12.41		0		14528		0.128		297.36		14.5732631898

		3		11		2005		13		41		28		0		110001		0.157		-0.106		0.348		40		43		40		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.207		12.41		0		14528		0.189		124.03		39.6218374132

		3		11		2005		13		41		31		0		110001		0.029		-0.12		0.028		43		45		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.176		12.41		0		14528		0.123		166.41		12.6589889012

		3		11		2005		13		41		34		0		110001		0.05		-0.044		0.102		47		53		48		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.006		12.41		0		14528		0.067		131.35		12.1819538663

		3		11		2005		13		41		37		0		110001		-0.008		-0.081		0.209		41		45		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.081		185.64		22.428999086

		3		11		2005		13		41		40		0		110001		-0.019		0.089		-0.251		47		45		46		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.091		347.95		26.6988763809

		3		11		2005		13		41		43		0		110001		0.041		-0.024		0.015		51		40		55		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.048		120.34		4.9819674828

		3		11		2005		13		41		46		0		110001		0.1		-0.075		0.201		51		42		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.125		126.87		23.6698119976

		3		11		2005		13		41		49		0		110001		0.094		-0.085		0.112		44		43		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.06		12.41		0		14528		0.127		132.12		16.9130127417

		3		11		2005		13		41		52		0		110001		-0.022		0.011		-0.108		52		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.991		12.41		0		14528		0.025		296.57		11.07655181

		3		11		2005		13		41		55		0		110001		0.003		-0.023		-0.108		44		44		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.023		172.57		11.0462663375

		3		11		2005		13		41		58		0		110001		-0.012		-0.066		0.058		50		44		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.067		190.3		8.867919711

		3		11		2005		13		42		1		0		110001		0.038		-0.037		-0.072		49		46		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.053		134.24		8.9425947018

		3		11		2005		13		42		4		0		110001		0.036		0.06		0.014		54		47		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.308		12.41		0		14528		0.07		30.96		7.13582511

		3		11		2005		13		42		7		0		110001		0.025		-0.029		0.112		55		49		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.038		139.24		11.8363845831

		3		11		2005		13		42		10		0		110001		-0.074		-0.03		-0.168		43		46		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.362		12.41		0		14528		0.08		247.93		18.6010752377

		3		11		2005		13		42		13		0		110001		-0.098		-0.021		0.006		51		44		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.022		12.41		0		14528		0.1		257.91		10.040418318

		3		11		2005		13		42		16		0		110001		-0.114		0.005		-0.003		44		46		41		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.114		272.51		11.4149025401

		3		11		2005		13		42		19		0		110001		-0.076		0.024		0.033		46		45		45		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.254		12.41		0		14528		0.08		287.53		8.6261231153

		3		11		2005		13		42		22		0		110001		0.066		-0.048		0.116		49		47		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.082		126.03		14.1830885212

		3		11		2005		13		42		25		0		110001		-0.017		0.017		0.049		47		48		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.014		12.41		0		14528		0.024		315		5.4580216196

		3		11		2005		13		42		28		0		110001		0.014		-0.038		-0.011		49		49		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.04		159.78		4.1964270517

		3		11		2005		13		42		31		0		110001		-0.006		0.069		-0.178		42		45		39		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.331		12.41		0		14528		0.069		355.03		19.1

		3		11		2005		13		42		34		0		110001		-0.126		0.144		-0.022		42		43		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.191		318.81		19.260321908

		3		11		2005		13		42		37		0		110001		0.169		-0.154		0.135		38		50		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.641		12.41		0		14528		0.229		132.34		26.5522127138

		3		11		2005		13		42		40		0		110001		0.046		0.11		-0.195		46		42		38		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.37		12.41		0		14528		0.119		22.69		22.8562901627

		3		11		2005		13		42		43		0		110001		-0.003		0.031		0.127		44		45		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.031		354.47		13.0763144655

		3		11		2005		13		42		46		0		110001		-0.071		0.105		-0.259		45		48		51		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.127		325.93		28.8352215181

		3		11		2005		13		42		49		0		110001		0.058		-0.048		0.137		48		44		48		15		1452.8		180.8		-1.2		-0.2		5.153		12.41		0		14528		0.075		129.61		15.6323382768

		3		11		2005		13		42		52		0		110001		-0.015		-0.427		0.046		44		44		44		15		1452.8		181.6		-1.3		-0.5		4.96		12.41		0		14528		0.427		182.01		42.9732474919

		3		11		2005		13		42		55		0		110001		-0.059		-0.516		-0.044		44		45		44		15		1452.8		192.3		-1.4		-2.6		5.525		12.41		0		14528		0.519		186.52		52.1222601198

		3		11		2005		13		42		58		0		110001		-0.168		-0.49		-0.066		42		46		43		15		1452.8		200.4		-2.5		-2.7		4.65		12.41		0		14528		0.518		198.92		52.2187705715

		3		11		2005		13		43		1		0		110001		-0.123		-0.515		0.1		44		43		43		15		1452.8		191.6		4.4		5.3		4.596		12.41		0		14528		0.529		193.43		53.8845061219

		3		11		2005		13		43		4		0		110001		0.058		-0.524		0.03		46		46		43		15		1452.7		181		-2.5		7.9		4.302		12.4		0		14527		0.527		173.68		52.805302764

		3		11		2005		13		43		7		0		110001		0.088		-0.502		-0.03		47		45		45		15		1452.7		182.7		-6.2		-1.9		4.967		12.4		0		14527		0.51		170.06		51.0536972217

		3		11		2005		13		43		10		0		110001		0.044		-0.489		0.107		45		45		43		15		1452.7		179.6		10.5		-6.2		4.635		12.4		0		14527		0.491		174.86		50.2499751244

		3		11		2005		13		43		13		0		110001		0.075		-0.533		-0.036		46		46		44		15		1452.8		181.9		-9.3		-6.4		5.029		12.41		0		14528		0.538		171.99		53.9453427091

		3		11		2005		13		43		16		0		110001		0.119		-0.463		0.069		45		47		45		15		1452.7		165.2		2.5		4.4		4.379		12.4		0		14527		0.478		165.59		48.3002070389

		3		11		2005		13		43		19		0		110001		0.182		-0.517		-0.025		42		45		43		15		1452.8		163.8		-0.7		8.1		5.068		12.41		0		14528		0.548		160.61		54.8669299305

		3		11		2005		13		43		22		0		110001		-0.051		-0.504		-0.098		47		46		45		15		1452.7		196		-8.8		-1.6		4.875		12.4		0		14527		0.507		185.78		51.5966084157

		3		11		2005		13		43		25		0		110001		-0.374		-0.327		0.105		45		47		45		15		1452.7		239.6		10		-4.2		4.511		12.4		0		14527		0.497		228.84		50.7769632806

		3		11		2005		13		43		28		0		110001		-0.254		-0.445		-0.147		45		47		43		15		1452.7		213.8		-4		-7.8		3.892		12.4		0		14527		0.512		209.72		53.3057220193

		3		11		2005		13		43		31		0		110001		-0.078		-0.449		-0.081		50		48		47		15		1452.7		187.9		-2.1		1.7		4.519		12.4		0		14527		0.456		189.86		46.2867151567

		3		11		2005		13		43		34		0		110001		0.27		-0.442		0.042		47		46		45		15		1452.7		155.4		2.8		9.5		4.836		12.4		0		14527		0.518		148.58		51.9642184585

		3		11		2005		13		43		37		0		110001		0.149		-0.519		-0.081		46		45		44		15		1452.7		174.5		-10.2		-0.2		5.029		12.4		0		14527		0.54		163.98		54.6006410219

		3		11		2005		13		43		40		0		110001		0.087		-0.473		0.003		48		45		43		15		1452.7		179.6		7		-3.1		4.519		12.4		0		14527		0.481		169.58		48.0943863668

		3		11		2005		13		43		43		0		110001		-0.09		-0.55		-0.001		44		44		45		15		1452.7		192.7		-0.5		-7.8		4.464		12.4		0		14527		0.557		189.29		55.7315888882

		3		11		2005		13		43		46		0		110001		0.015		-0.493		-0.039		44		46		46		15		1452.7		183.8		-7.1		-2		4.774		12.4		0		14527		0.493		178.26		49.4767622223

		3		11		2005		13		43		49		0		110001		0.152		-0.494		0.07		46		44		43		15		1452.7		164.9		5.5		9.8		5.192		12.4		0		14527		0.517		162.9		52.1574539256

		3		11		2005		13		43		52		0		110001		0.045		-0.503		-0.145		42		45		46		15		1452.7		181.6		-10.2		0.1		5.215		12.4		0		14527		0.505		174.89		52.5413170752

		3		11		2005		13		43		55		0		110001		0.098		-0.456		0.051		45		47		46		15		1452.7		180.5		6.6		-3		5.215		12.4		0		14527		0.466		167.87		46.9191858412

		3		11		2005		13		43		58		0		110001		-0.052		-0.536		-0.012		46		46		43		15		1452.7		187.4		2.4		-8.5		5.439		12.4		0		14527		0.539		185.54		53.8650164764

		3		11		2005		13		44		1		0		110001		0.078		-0.504		0.016		43		45		44		15		1452.7		173		-5.6		0		5.107		12.4		0		14527		0.51		171.2		51.0250918666

		3		11		2005		13		44		4		0		110001		0.315		-0.379		-0.007		45		46		45		15		1452.7		146.3		5.1		9.9		5.23		12.4		0		14527		0.493		140.27		49.2864078626

		3		11		2005		13		44		7		0		110001		0.168		-0.452		-0.133		47		46		44		15		1452.7		166.5		-10.4		0.2		5.261		12.4		0		14527		0.482		159.61		50.0216952931

		3		11		2005		13		44		10		0		110001		0.245		-0.402		0.043		44		46		44		15		1452.7		154.9		5.6		-2.7		5.006		12.4		0		14527		0.471		148.64		47.2734597845

		3		11		2005		13		44		13		0		110001		0.012		-0.57		0.018		44		46		44		15		1452.7		183.1		2.4		-7.8		5.083		12.4		0		14527		0.57		178.79		57.0410378587

		3		11		2005		13		44		16		0		110001		-0.01		-0.543		-0.04		46		45		44		15		1452.7		176.6		-7.2		-2.4		5.076		12.4		0		14527		0.543		181.06		54.4563127654

		3		11		2005		13		44		19		0		110001		0.301		-0.329		-0.009		44		47		44		15		1452.7		136		6.5		9.3		5.083		12.4		0		14527		0.446		137.54		44.6007847465

		3		11		2005		13		44		22		0		110001		-0.087		-0.517		-0.122		45		46		42		15		1452.7		191.7		-9.3		2.4		5.176		12.4		0		14527		0.524		189.55		53.8276880425

		3		11		2005		13		44		25		0		110001		-0.147		-0.494		0.008		48		46		47		15		1452.7		203.7		2.6		-2.7		5.138		12.4		0		14527		0.515		196.57		51.5469688731

		3		11		2005		13		44		28		0		110001		-0.153		-0.519		0.011		50		47		44		15		1452.7		209.1		4.6		-8.5		5.463		12.4		0		14527		0.541		196.43		54.1194050226

		3		11		2005		13		44		31		0		110001		-0.027		-0.542		-0.041		44		46		43		15		1452.7		186.6		-8.4		-2.2		4.751		12.4		0		14527		0.543		182.85		54.4218706036

		3		11		2005		13		44		34		0		110001		0.169		-0.39		-0.021		45		43		45		15		1452.7		162.2		7		9.8		5.625		12.4		0		14527		0.425		156.57		42.5560806466

		3		11		2005		13		44		37		0		110001		-0.191		-0.452		-0.107		46		46		43		15		1452.7		208.3		-9.6		2.3		5.153		12.4		0		14527		0.491		202.91		50.2229031419

		3		11		2005		13		44		40		0		110001		-0.201		-0.353		-0.042		46		47		46		15		1452.7		217.2		1.8		-2.7		5.153		12.4		0		14527		0.406		209.66		40.8379725256

		3		11		2005		13		44		43		0		110001		-0.286		-0.384		0.07		43		45		45		15		1452.7		216.3		7		-8.2		5.261		12.4		0		14527		0.479		216.68		48.3892550056

		3		11		2005		13		44		46		0		110001		-0.038		-0.489		-0.054		45		45		43		15		1452.7		194.1		-8.8		-3.3		5.06		12.4		0		14527		0.49		184.44		49.343793936

		3		11		2005		13		44		49		0		110001		-0.044		-0.497		0.059		47		45		44		15		1452.7		179.6		5.6		6.7		5.2		12.4		0		14527		0.499		185.06		50.2420142908

		3		11		2005		13		44		52		0		110001		0.04		-0.563		-0.034		42		44		48		15		1452.7		186.2		-5.5		5.3		5.594		12.4		0		14527		0.564		175.94		56.5442304749

		3		11		2005		13		44		55		0		110001		-0.095		-0.491		-0.082		47		45		45		15		1452.7		202		-4.5		-2		5.316		12.4		0		14527		0.5		190.95		50.6783977647

		3		11		2005		13		44		58		0		110001		-0.307		-0.41		0.125		50		44		46		15		1452.7		225		9.1		-7.3		5.2		12.4		0		14527		0.512		216.83		52.7232396577

		3		11		2005		13		45		1		0		110001		-0.128		-0.458		-0.141		47		44		45		15		1452.7		199.5		-9.6		-5		5.331		12.4		0		14527		0.476		195.61		49.6013104666

		3		11		2005		13		45		4		0		110001		0.019		-0.522		0.074		46		45		45		15		1452.7		182.2		3.2		4.6		5.277		12.4		0		14527		0.522		177.92		52.7561370838

		3		11		2005		13		45		7		0		110001		0.087		-0.585		0.071		47		46		45		15		1452.7		175.4		-2.6		6.4		5.424		12.4		0		14527		0.591		171.54		59.5680283374

		3		11		2005		13		45		10		0		110001		0.039		-0.546		-0.015		43		47		43		15		1452.7		190.5		-6.3		-2.1		5.532		12.4		0		14527		0.547		175.91		54.7596566826

		3		11		2005		13		45		13		0		110001		-0.147		-0.501		0.124		45		48		43		15		1452.7		206.6		10.3		-6		5.424		12.4		0		14527		0.522		196.35		53.6643270712

		3		11		2005		13		45		16		0		110001		-0.074		-0.488		-0.111		47		47		46		15		1452.7		187.7		-7.6		-6.6		5.811		12.4		0		14527		0.494		188.62		50.5906117773

		3		11		2005		13		45		19		0		110001		0.204		-0.406		-0.063		47		45		43		15		1452.7		160.1		1.1		3.1		5.2		12.4		0		14527		0.454		153.32		45.8716688164

		3		11		2005		13		45		22		0		110001		0.312		-0.437		0.005		46		47		44		15		1452.7		148.1		0.1		8.8		5.525		12.4		0		14527		0.537		144.47		53.6971135165

		3		11		2005		13		45		25		0		110001		-0.053		-0.537		-0.033		45		51		47		15		1452.7		195.5		-9.1		-1.4		5.161		12.4		0		14527		0.54		185.64		54.0617239829

		3		11		2005		13		45		28		0		110001		-0.358		-0.305		0.095		46		47		43		15		1452.7		241.6		9.7		-4.6		4.991		12.4		0		14527		0.47		229.57		47.9806210881

		3		11		2005		13		45		31		0		110001		-0.224		-0.449		-0.045		46		45		46		15		1452.7		210.8		-5.2		-7.9		5.068		12.4		0		14527		0.502		206.51		50.378765368

		3		11		2005		13		45		34		0		110001		-0.007		-0.491		-0.041		44		48		43		15		1452.7		185.6		-1.1		2.3		5.277		12.4		0		14527		0.491		180.82		49.2758561569

		3		11		2005		13		45		37		0		110001		0.229		-0.42		-0.026		45		47		46		15		1452.7		161.7		1.1		9		5.184		12.4		0		14527		0.478		151.4		47.9079325373

		3		11		2005		13		45		40		0		110001		0.086		-0.475		-0.094		44		45		45		15		1452.7		175		-9.4		-1.4		4.983		12.4		0		14527		0.483		169.74		49.1789589154

		3		11		2005		13		45		43		0		110001		0.008		-0.502		0.099		48		47		45		15		1452.7		190.3		10.2		-4.2		4.96		12.4		0		14527		0.502		179.09		51.1731374844

		3		11		2005		13		45		46		0		110001		-0.269		-0.557		0.028		45		46		46		15		1452.7		209.2		-2.8		-8.4		5.316		12.4		0		14527		0.619		205.78		61.9188178182

		3		11		2005		13		45		49		0		110001		-0.148		-0.472		-0.056		47		46		45		15		1452.7		195.9		-4.7		0.3		4.867		12.4		0		14527		0.495		197.41		49.7819244305

		3		11		2005		13		45		52		0		110001		0.139		-0.507		0.077		45		49		44		15		1452.7		170.1		4.8		10.1		5.896		12.4		0		14527		0.526		164.67		53.1318172097

		3		11		2005		13		45		55		0		110001		0.041		-0.449		-0.075		46		45		44		15		1452.7		183.4		-10.5		-0.1		4.859		12.4		0		14527		0.451		174.78		45.7063452925

		3		11		2005		13		45		58		0		110001		0.102		-0.448		0.037		45		45		44		15		1452.7		177.6		6.9		-3.2		5.06		12.4		0		14527		0.459		167.17		46.0952275187

		3		11		2005		13		46		1		0		110001		-0.02		-0.47		-0.034		44		46		44		15		1452.7		184.3		1.1		-8.6		4.913		12.4		0		14527		0.47		182.44		47.165241439

		3		11		2005		13		46		4		0		110001		0.075		-0.478		-0.069		45		48		46		15		1452.7		173.1		-6.1		-0.7		4.48		12.4		0		14527		0.484		171.08		48.8743286399

		3		11		2005		13		46		7		0		110001		0.276		-0.427		-0.027		45		46		44		15		1452.7		150.8		5.2		9.7		5.424		12.4		0		14527		0.508		147.12		50.9150272513

		3		11		2005		13		46		10		0		110001		0.145		-0.48		-0.156		45		48		44		15		1452.7		176.8		-10.6		1		4.704		12.4		0		14527		0.501		163.19		52.5129507836

		3		11		2005		13		46		13		0		110001		0.104		-0.479		0.144		41		46		44		15		1452.7		175.4		4.8		-2.8		4.813		12.4		0		14527		0.49		167.75		51.0874740029

		3		11		2005		13		46		16		0		110001		0.048		-0.565		0.068		43		45		42		15		1452.7		187.3		2.8		-8.2		3.915		12.4		0		14527		0.567		175.14		57.1098065134

		3		11		2005		13		46		19		0		110001		-0.041		-0.5		-0.1		45		45		44		15		1452.7		179.3		-7.5		-2		4.542		12.4		0		14527		0.502		184.69		51.1547651739

		3		11		2005		13		46		22		0		110001		0.293		-0.457		0.103		45		46		43		15		1452.7		151.9		5.6		9.6		4.457		12.4		0		14527		0.543		147.33		55.2545925693

		3		11		2005		13		46		25		0		110001		-0.054		-0.538		-0.04		44		45		45		15		1452.7		188		-10.8		0.7		4.395		12.4		0		14527		0.541		185.73		54.2180781659

		3		11		2005		13		46		28		0		110001		-0.111		-0.474		0.055		48		46		44		15		1452.7		206.7		5.8		-3.1		4.48		12.4		0		14527		0.487		193.18		48.9920401698

		3		11		2005		13		46		31		0		110001		-0.261		-0.494		0.043		43		45		44		15		1452.7		211.4		1.7		-8		4.573		12.4		0		14527		0.559		207.85		56.0362382749

		3		11		2005		13		46		34		0		110001		-0.176		-0.513		-0.032		45		46		46		15		1452.7		194.9		-7.8		-2.9		4.743		12.4		0		14527		0.542		198.94		54.3294579395

		3		11		2005		13		46		37		0		110001		0.043		-0.486		0.033		49		46		46		15		1452.7		172.9		6.7		8.9		4.573		12.4		0		14527		0.488		174.94		48.9013292253

		3		11		2005		13		46		40		0		110001		-0.067		-0.574		-0.047		43		46		43		15		1452.7		192.5		-8.3		4.1		4.712		12.39		0		14527		0.578		186.66		57.9805139681

		3		11		2005		13		46		43		0		110001		-0.189		-0.445		-0.008		47		48		45		15		1452.7		213.1		-1.1		-2.3		5.076		12.4		0		14527		0.483		203.01		48.3539036687

		3		11		2005		13		46		46		0		110001		-0.291		-0.412		0.025		46		44		46		15		1452.7		227.1		9.1		-7.5		4.936		12.39		0		14527		0.504		215.23		50.5024751869

		3		11		2005		13		46		49		0		110001		-0.169		-0.464		-0.153		45		47		46		15		1452.7		198.4		-9.7		-4.7		4.526		12.39		0		14527		0.494		200.01		51.6977755808

		3		11		2005		13		46		52		0		110001		0.012		-0.476		0.006		44		43		49		15		1452.7		182.7		4.2		5.7		4.418		12.39		0		14527		0.476		178.56		47.6189038093

		3		11		2005		13		46		55		0		110001		-0.047		-0.516		-0.033		43		47		46		15		1452.7		186.9		-5.3		5.4		4.178		12.39		0		14527		0.518		185.2		51.9185901195

		3		11		2005		13		46		58		0		110001		-0.074		-0.477		-0.104		46		45		45		15		1452.7		199.3		-4.5		-1.9		5.161		12.39		0		14527		0.483		188.82		49.3782340713

		3		11		2005		13		47		1		0		110001		-0.212		-0.412		0.083		47		46		45		15		1452.7		215.3		10.2		-6.7		4.867		12.39		0		14527		0.463		207.23		47.0719661795

		3		11		2005		13		47		4		0		110001		-0.176		-0.504		-0.123		45		46		45		15		1452.7		198.6		-9.1		-4.7		4.983		12.39		0		14527		0.534		199.25		54.7833003752

		3		11		2005		13		47		7		0		110001		-0.048		-0.467		0.089		47		47		43		15		1452.7		184.4		4.6		6.4		4.534		12.39		0		14527		0.469		185.87		47.7822142643

		3		11		2005		13		47		10		0		110001		0.115		-0.519		-0.053		44		45		44		15		1452.7		178.1		-4.9		6.1		4.859		12.39		0		14527		0.532		167.51		53.4223735901

		3		11		2005		13		47		13		0		110001		0.058		-0.534		-0.003		46		47		48		15		1452.7		182.5		-6.3		-1.1		4.998		12.39		0		14527		0.537		173.8		53.7148955133

		3		11		2005		13		47		16		0		110001		0.015		-0.513		0.086		46		46		48		15		1452.7		183.1		9.7		-6.1		4.488		12.39		0		14527		0.513		178.33		52.0374864881

		3		11		2005		13		47		19		0		110001		0.077		-0.479		-0.154		47		44		44		15		1452.7		175.8		-7.4		-7.5		4.867		12.39		0		14527		0.485		170.87		50.9004911568

		3		11		2005		13		47		22		0		110001		0.207		-0.423		0.009		47		49		46		15		1452.7		156.2		1.2		3.6		4.96		12.39		0		14527		0.471		153.92		47.1019107893

		3		11		2005		13		47		25		0		110001		0.052		-0.515		0.013		47		45		45		15		1452.7		177.5		-2.9		6.5		4.503		12.39		0		14527		0.518		174.23		51.7781807328

		3		11		2005		13		47		28		0		110001		-0.068		-0.569		0.014		46		45		45		15		1452.7		198.1		-5.7		-1.7		4.813		12.39		0		14527		0.573		186.81		57.321985311

		3		11		2005		13		47		31		0		110001		-0.211		-0.407		0.051		46		45		43		15		1452.7		214.5		10.4		-6.6		4.642		12.39		0		14527		0.458		207.4		46.1271069979

		3		11		2005		13		47		34		0		110001		-0.09		-0.444		-0.204		44		46		44		15		1452.7		193.6		-9.4		-5.1		4.789		12.39		0		14527		0.453		191.46		49.6842027208

		3		11		2005		13		47		37		0		110001		0.057		-0.445		-0.002		47		46		46		15		1452.7		173.8		3.9		5.2		4.743		12.39		0		14527		0.449		172.7		44.8640167618

		3		11		2005		13		47		40		0		110001		0.134		-0.509		-0.086		46		46		46		15		1452.7		166.3		-2.7		7.5		4.619		12.39		0		14527		0.526		165.25		53.3322604059

		3		11		2005		13		47		43		0		110001		0.068		-0.482		-0.083		46		46		46		15		1452.7		180.7		-7.4		-1.5		4.557		12.39		0		14527		0.487		171.97		49.3798541918

		3		11		2005		13		47		46		0		110001		-0.248		-0.399		0.13		45		46		45		15		1452.7		218.4		10.4		-6.3		4.905		12.39		0		14527		0.47		211.86		48.7447433063

		3		11		2005		13		47		49		0		110001		-0.206		-0.424		-0.15		47		46		45		15		1452.7		209.7		-9.6		-6		4.851		12.39		0		14527		0.471		205.91		49.4683737351

		3		11		2005		13		47		52		0		110001		-0.354		-0.344		0.074		47		46		44		15		1452.7		230.8		4.7		7.1		5.114		12.39		0		14527		0.494		225.82		49.9127238287

		3		11		2005		13		47		55		0		110001		-0.242		-0.534		0.026		47		49		44		15		1452.7		209.4		-5.7		6.4		5.022		12.39		0		14527		0.586		204.38		58.6852622044

		3		11		2005		13		47		58		0		110001		-0.195		-0.508		0.03		46		46		43		15		1452.7		208.2		-4.8		-1.7		5.594		12.39		0		14527		0.544		201		54.4966971476

		3		11		2005		13		48		1		0		110001		-0.18		-0.455		0.093		45		48		47		15		1452.7		214.3		9.9		-6.7		5.06		12.39		0		14527		0.489		201.58		49.8070276166

		3		11		2005		13		48		4		0		110001		-0.109		-0.537		-0.114		46		45		45		15		1452.7		197		-8.7		-6.5		5.138		12.39		0		14527		0.548		191.47		55.9683839324

		3		11		2005		13		48		7		0		110001		-0.007		-0.449		-0.075		47		45		43		15		1452.7		180		2.5		4.2		5.385		12.39		0		14527		0.449		180.89		45.5274642386

		3		11		2005		13		48		10		0		110001		0.112		-0.496		0.012		46		48		45		15		1452.7		174		-2.2		6.3		5.408		12.39		0		14527		0.508		167.28		50.8629531191

		3		11		2005		13		48		13		0		110001		0.004		-0.416		-0.099		47		45		45		15		1452.7		190.9		-5.4		-1.8		5.772		12.39		0		14527		0.416		179.45		42.7636527907

		3		11		2005		13		48		16		0		110001		-0.247		-0.396		0.028		46		46		44		15		1452.7		221.8		10.5		-6.8		5.401		12.39		0		14527		0.467		211.95		46.7556413709

		3		11		2005		13		48		19		0		110001		-0.093		-0.516		-0.056		43		48		47		15		1452.7		192.7		-9.1		-5.3		5.501		12.39		0		14527		0.524		190.22		52.7295932091

		3		11		2005		13		48		22		0		110001		0.203		-0.452		0.076		48		45		45		15		1452.7		154		3.9		5.3		5.37		12.39		0		14527		0.495		155.81		50.1287342749

		3		11		2005		13		48		25		0		110001		0.23		-0.416		-0.084		47		45		45		15		1452.7		157.2		-3.2		7.8		5.068		12.39		0		14527		0.475		151.06		48.2713165348

		3		11		2005		13		48		28		0		110001		-0.156		-0.456		-0.048		47		46		46		15		1452.7		208.7		-6		-1.8		4.975		12.39		0		14527		0.482		198.89		48.4330465695

		3		11		2005		13		48		31		0		110001		-0.449		-0.209		0.099		47		47		46		15		1452.7		256.3		9.8		-7		4.488		12.39		0		14527		0.495		245.04		50.5057422478

		3		11		2005		13		48		34		0		110001		-0.256		-0.402		-0.112		46		46		43		15		1452.7		215.2		-9		-6		4.697		12.39		0		14527		0.477		212.49		48.9575326176

		3		11		2005		13		48		37		0		110001		-0.202		-0.485		0.036		46		45		44		15		1452.7		205.9		3.6		5.4		4.913		12.39		0		14527		0.525		202.61		52.6616558798

		3		11		2005		13		48		40		0		110001		-0.138		-0.53		-0.023		42		44		43		15		1452.7		196.4		-2.8		7.7		4.975		12.39		0		14527		0.548		194.59		54.8154175392

		3		11		2005		13		48		43		0		110001		-0.246		-0.452		0.015		44		46		44		15		1452.7		216.6		-5.1		-2.2		4.844		12.39		0		14527		0.515		208.56		51.4825213058

		3		11		2005		13		48		46		0		110001		-0.438		-0.239		0.135		47		46		45		15		1452.7		241.6		10.4		-6.7		4.573		12.39		0		14527		0.499		241.38		51.6904246452

		3		11		2005		13		48		49		0		110001		-0.273		-0.476		-0.065		44		46		45		15		1452.7		208.3		-9.5		-5.4		4.364		12.39		0		14527		0.549		209.84		55.2566738051

		3		11		2005		13		48		52		0		110001		-0.054		-0.456		-0.011		46		46		45		15		1452.7		189.1		4.3		5.1		4.65		12.39		0		14527		0.459		186.75		45.9317972651

		3		11		2005		13		48		55		0		110001		0.087		-0.547		-0.049		46		50		43		15		1452.7		178.1		-1.9		8.4		4.588		12.39		0		14527		0.554		170.96		55.603866772

		3		11		2005		13		48		58		0		110001		0.077		-0.428		-0.147		47		49		44		15		1452.7		184.3		-7.9		-1.3		4.534		12.39		0		14527		0.435		169.8		45.9044660137

		3		11		2005		13		49		1		0		110001		0.107		-0.511		0.097		44		48		46		15		1452.7		179.1		10.2		-5.6		5.254		12.39		0		14527		0.522		168.17		53.1016948882

		3		11		2005		13		49		4		0		110001		0.055		-0.537		-0.039		45		47		44		15		1452.7		176		-7.6		-6.7		4.875		12.39		0		14527		0.54		174.15		54.1216222965

		3		11		2005		13		49		7		0		110001		0.174		-0.443		0.068		46		48		42		15		1452.7		160.1		1.4		3.2		4.395		12.39		0		14527		0.476		158.56		48.0779575273

		3		11		2005		13		49		10		0		110001		0.204		-0.506		0.045		46		48		44		15		1452.7		162.4		0.4		8.3		4.426		12.39		0		14527		0.546		158.04		54.7427620787

		3		11		2005		13		49		13		0		110001		0.036		-0.473		-0.133		44		45		43		15		1452.7		186.1		-9.6		-0.2		4.573		12.39		0		14527		0.474		175.65		49.2660126253

		3		11		2005		13		49		16		0		110001		-0.133		-0.433		0.219		46		47		44		15		1452.7		206.6		9.8		-4.2		4.867		12.39		0		14527		0.453		197.07		50.3129208057

		3		11		2005		13		49		19		0		110001		-0.126		-0.492		-0.102		47		45		46		15		1452.6		202.4		-3.9		-8.3		4.526		12.38		0		14526		0.508		194.36		51.801930466

		3		11		2005		13		49		22		0		110001		-0.095		-0.502		-0.04		46		47		44		15		1452.7		186.3		-1.2		1.8		4.735		12.39		0		14527		0.511		190.72		51.2473413945

		3		11		2005		13		49		25		0		110001		0.03		-0.554		0.116		46		46		46		15		1452.7		169.1		2.5		9.7		4.844		12.39		0		14527		0.555		176.9		56.6808609673

		3		11		2005		13		49		28		0		110001		-0.059		-0.475		-0.062		47		48		44		15		1452.6		196.7		-9.2		-1.4		4.681		12.38		0		14526		0.479		187.08		48.2648940743

		3		11		2005		13		49		31		0		110001		-0.266		-0.43		0.059		45		46		46		15		1452.7		225.9		9.4		-4.1		4.232		12.39		0		14527		0.506		211.74		50.9055006851

		3		11		2005		13		49		34		0		110001		-0.272		-0.474		-0.086		44		47		44		15		1452.7		211.3		-4.5		-7.7		4.588		12.39		0		14527		0.546		209.85		55.3223282229

		3		11		2005		13		49		37		0		110001		-0.182		-0.447		0.05		44		47		44		15		1452.6		194.7		-2		1.5		4.905		12.38		0		14526		0.483		202.15		48.5214385607

		3		11		2005		13		49		40		0		110001		0.071		-0.536		-0.004		47		47		45		15		1452.6		176.8		2.4		9.8		4.766		12.38		0		14526		0.541		172.45		54.0696772692

		3		11		2005		13		49		43		0		110001		0.021		-0.451		-0.159		43		47		48		15		1452.6		184.6		-10.8		0.2		5.347		12.38		0		14526		0.451		177.33		47.8667943359

		3		11		2005		13		49		46		0		110001		-0.031		-0.496		0.125		46		48		44		15		1452.6		196.9		9.2		-4.2		4.991		12.38		0		14526		0.497		183.58		51.2447070438

		3		11		2005		13		49		49		0		110001		-0.172		-0.531		-0.055		47		45		44		15		1452.7		203		-2.5		-8.9		5.238		12.39		0		14527		0.558		197.95		56.0865402748

		3		11		2005		13		49		52		0		110001		-0.129		-0.453		-0.103		44		48		45		15		1452.7		193.5		-4.1		-0.2		5.13		12.39		0		14527		0.471		195.9		48.2140021156

		3		11		2005		13		49		55		0		110001		0.007		-0.516		0.09		48		47		47		15		1452.7		183.2		2.8		9.3		4.929		12.39		0		14527		0.516		179.22		52.3836806649

		3		11		2005		13		49		58		0		110001		-0.025		-0.529		-0.133		45		43		45		15		1452.7		197		-10.6		0.4		5.2		12.39		0		14527		0.53		182.71		54.6035713118

		3		11		2005		13		50		1		0		110001		-0.197		-0.418		-0.026		46		47		44		15		1452.7		216.6		9.7		-4.5		5.78		12.39		0		14527		0.462		205.23		46.282718157

		3		11		2005		13		50		4		0		110001		-0.254		-0.552		0.033		43		46		44		15		1452.7		209.6		-4.5		-8.5		5.045		12.39		0		14527		0.608		204.71		60.8530196457

		3		11		2005		13		50		7		0		110001		-0.218		-0.443		-0.062		46		44		45		15		1452.7		202.5		-2.8		0.5		4.642		12.39		0		14527		0.494		206.2		49.7611294084

		3		11		2005		13		50		10		0		110001		-0.073		-0.552		0.141		47		49		46		15		1452.6		189.1		3.8		9.8		4.495		12.38		0		14526		0.557		187.53		57.4381406384

		3		11		2005		13		50		13		0		110001		-0.038		-0.472		-0.111		46		48		46		15		1452.6		195.4		-10.7		-0.7		4.472		12.38		0		14526		0.474		184.6		48.6363033135

		3		11		2005		13		50		16		0		110001		-0.119		-0.483		0.063		51		47		44		15		1452.6		205.8		9.4		-3.2		4.542		12.38		0		14526		0.497		193.84		50.1416992133

		3		11		2005		13		50		19		0		110001		-0.138		-0.444		-0.092		45		46		46		15		1452.6		205.2		-3.3		-8.2		4.712		12.38		0		14526		0.465		197.27		47.3966243524

		3		11		2005		13		50		22		0		110001		-0.118		-0.473		-0.053		47		48		44		15		1452.6		190.4		-2.1		1.4		5.053		12.38		0		14526		0.487		194.01		49.0369248628

		3		11		2005		13		50		25		0		110001		0.097		-0.504		0.058		45		47		45		15		1452.6		173.2		3.3		9.9		4.828		12.38		0		14526		0.513		169.11		51.6516214654

		3		11		2005		13		50		28		0		110001		-0.007		-0.536		-0.155		46		49		45		15		1452.6		188.9		-11.1		0.3		5.13		12.38		0		14526		0.536		180.75		55.8005376318

		3		11		2005		13		50		31		0		110001		-0.065		-0.442		0.09		49		45		43		15		1452.6		191.5		8.5		-3.2		5.207		12.38		0		14526		0.447		188.37		45.572908619

		3		11		2005		13		50		34		0		110001		-0.104		-0.523		-0.038		48		50		45		15		1452.6		195.3		-1.5		-9		5.385		12.38		0		14526		0.533		191.25		53.4592368071

		3		11		2005		13		50		37		0		110001		-0.011		-0.49		-0.021		45		45		46		15		1452.6		185.5		-4.3		0.1		5.068		12.38		0		14526		0.49		181.29		49.0573134201

		3		11		2005		13		50		40		0		110001		0		-0.495		-0.024		45		50		45		15		1452.6		172		4.6		10.2		5.068		12.38		0		14526		0.495		180		49.5581476651

		3		11		2005		13		50		43		0		110001		-0.02		-0.526		-0.031		44		46		46		15		1452.6		190.7		-11.1		0.6		5.184		12.38		0		14526		0.526		182.18		52.7292139141

		3		11		2005		13		50		46		0		110001		-0.13		-0.511		0.105		48		47		43		15		1452.6		206.4		6.2		-2.9		5.153		12.38		0		14526		0.527		194.27		53.7629984283

		3		11		2005		13		50		49		0		110001		-0.179		-0.487		0.08		46		46		44		15		1452.6		211.5		2		-8.3		5.215		12.38		0		14526		0.519		200.18		52.4985714091

		3		11		2005		13		50		52		0		110001		-0.146		-0.415		-0.135		46		47		47		15		1452.6		201.1		-7.2		-2.8		5.122		12.38		0		14526		0.44		199.38		46.0180399409

		3		11		2005		13		50		55		0		110001		-0.128		-0.465		0.141		47		46		44		15		1452.6		191		6.4		9.1		5.292		12.38		0		14526		0.482		195.39		50.2483830586

		3		11		2005		13		50		58		0		110001		-0.033		-0.451		-0.145		42		43		46		15		1452.6		192.5		-9.5		2.2		5.339		12.38		0		14526		0.452		184.18		47.488419641

		3		11		2005		13		51		1		0		110001		-0.136		-0.448		-0.072		47		46		43		15		1452.6		196.7		1		-1.5		5.076		12.38		0		14526		0.468		196.89		47.3691882979

		3		11		2005		13		51		4		0		110001		-0.188		-0.464		0.023		44		47		44		15		1452.6		211.1		7.8		-8.1		4.867		12.38		0		14526		0.501		202.06		50.1167636625

		3		11		2005		13		51		7		0		110001		-0.164		-0.537		-0.078		48		46		46		15		1452.6		193		-9.7		-5.1		4.534		12.38		0		14526		0.561		196.98		56.6876529766

		3		11		2005		13		51		10		0		110001		0.094		-0.496		0.039		46		47		44		15		1452.6		172.7		5.4		6.5		4.488		12.38		0		14526		0.505		169.27		50.6332894448

		3		11		2005		13		51		13		0		110001		0.076		-0.503		0.004		44		47		43		15		1452.6		177.3		-4.2		6.7		4.557		12.38		0		14526		0.509		171.41		50.872487653

		3		11		2005		13		51		16		0		110001		-0.049		-0.473		-0.074		45		45		46		15		1452.6		193.5		-6.5		-1		5.285		12.38		0		14526		0.476		185.91		48.1254610368

		3		11		2005		13		51		19		0		110001		-0.269		-0.434		0.201		47		46		45		15		1452.6		219.6		10.6		-6.1		5.091		12.38		0		14526		0.511		211.79		54.8742198122

		3		11		2005		13		51		22		0		110001		-0.092		-0.556		-0.01		46		44		44		15		1452.6		197.8		-8.4		-5.6		5.037		12.38		0		14526		0.564		189.4		56.3648826842

		3		11		2005		13		51		25		0		110001		-0.002		-0.527		0.043		44		43		46		15		1452.6		183.1		2.8		3.8		5.254		12.38		0		14526		0.527		180.22		52.8755141819

		3		11		2005		13		51		28		0		110001		0.109		-0.536		0.012		42		47		48		15		1452.6		174.8		-0.2		9.1		5.083		12.38		0		14526		0.547		168.51		54.7102367021

		3		11		2005		13		51		31		0		110001		-0.066		-0.494		-0.122		50		45		44		15		1452.6		195.9		-8.5		-1		5.323		12.38		0		14526		0.498		187.61		51.3104277901

		3		11		2005		13		51		34		0		110001		-0.174		-0.461		0.03		45		47		45		15		1452.6		214.9		9.8		-5.5		4.882		12.38		0		14526		0.493		200.68		49.3656763349

		3		11		2005		13		51		37		0		110001		-0.101		-0.48		-0.14		48		45		46		15		1452.6		197.5		-7		-7.4		4.743		12.38		0		14526		0.491		191.88		51.0099009997

		3		11		2005		13		51		40		0		110001		0.023		-0.502		-0.015		48		48		43		15		1452.6		177.1		1.1		2.8		5.122		12.38		0		14526		0.503		177.38		50.2750435107

		3		11		2005		13		51		43		0		110001		0.211		-0.508		-0.005		47		47		46		15		1452.6		160.7		0.4		9.1		4.441		12.38		0		14526		0.55		157.44		55.0099990911

		3		11		2005		13		51		46		0		110001		0.039		-0.496		-0.101		46		47		44		15		1452.6		184.1		-8.9		-0.9		4.611		12.38		0		14526		0.498		175.5		50.767903246

		3		11		2005		13		51		49		0		110001		-0.307		-0.363		0.088		46		44		45		15		1452.6		219.8		10		-4.2		5.323		12.38		0		14526		0.475		220.22		48.3489400091

		3		11		2005		13		51		52		0		110001		-0.295		-0.409		0.006		50		46		47		15		1452.6		217.7		-3.1		-8.7		5.246		12.38		0		14526		0.504		215.8		50.4323308999

		3		11		2005		13		51		55		0		110001		-0.253		-0.448		-0.025		49		47		46		15		1452.6		206		-2.9		0.7		5.192		12.38		0		14526		0.515		209.45		51.5109697055

		3		11		2005		13		51		58		0		110001		-0.113		-0.504		0.066		46		47		43		15		1452.6		196.1		3.9		9.9		5.138		12.38		0		14526		0.517		192.64		52.0712012537

		3		11		2005		13		52		1		0		110001		-0.175		-0.507		-0.08		46		48		45		15		1452.6		206.3		-11.7		0.9		5.463		12.38		0		14526		0.536		199.04		54.2285902454

		3		11		2005		13		52		4		0		110001		-0.322		-0.341		0.032		45		45		47		15		1452.6		226		7.7		-2.9		5.331		12.38		0		14526		0.469		223.36		47.0094671316

		3		11		2005		13		52		7		0		110001		-0.216		-0.484		-0.007		45		45		45		15		1452.6		215.3		-0.3		-8.3		5.339		12.38		0		14526		0.53		204.05		53.0057544046

		3		11		2005		13		52		10		0		110001		-0.137		-0.428		-0.109		47		46		45		15		1452.6		197.2		-6.1		-1.9		5.478		12.38		0		14526		0.449		197.75		46.2421885295

		3		11		2005		13		52		13		0		110001		0.059		-0.501		0.051		46		48		45		15		1452.6		172.6		6.7		9.8		4.975		12.38		0		14526		0.504		173.28		50.7033529463

		3		11		2005		13		52		16		0		110001		0.042		-0.525		-0.107		45		46		44		15		1452.6		181.8		-9.9		2		4.859		12.38		0		14526		0.527		175.43		53.7436507878

		3		11		2005		13		52		19		0		110001		0.048		-0.474		0.007		46		48		47		15		1452.6		185.5		4.5		-2.5		5.169		12.38		0		14526		0.476		174.22		47.6475602733

		3		11		2005		13		52		22		0		110001		-0.106		-0.508		-0.094		46		46		45		15		1452.6		199		3.3		-8.9		4.867		12.37		0		14526		0.519		191.79		52.738600664

		3		11		2005		13		52		25		0		110001		-0.047		-0.504		-0.072		45		47		45		15		1452.6		191.4		-8.5		-3.6		4.341		12.37		0		14526		0.506		185.33		51.1281722732

		3		11		2005		13		52		28		0		110001		0.066		-0.544		0.086		46		46		45		15		1452.6		170		6.5		9.3		4.511		12.37		0		14526		0.548		173.08		55.469631331

		3		11		2005		13		52		31		0		110001		-0.027		-0.501		-0.073		46		46		45		15		1452.6		183.6		-7.9		4.7		4.58		12.37		0		14526		0.502		183.08		50.7009861837

		3		11		2005		13		52		34		0		110001		-0.117		-0.408		-0.063		44		45		45		15		1452.6		201		-1.5		-2.1		4.666		12.37		0		14526		0.424		196		42.9094395209

		3		11		2005		13		52		37		0		110001		-0.32		-0.382		0.049		46		47		47		15		1452.6		226.4		8.6		-8.1		5.114		12.37		0		14526		0.498		219.95		50.0724475136

		3		11		2005		13		52		40		0		110001		-0.181		-0.474		-0.103		47		47		44		15		1452.6		199.3		-9.2		-5.2		4.317		12.37		0		14526		0.507		200.9		51.7731590692

		3		11		2005		13		52		43		0		110001		-0.072		-0.497		0.038		46		45		45		15		1452.6		181.5		4.9		6		4.805		12.37		0		14526		0.502		188.24		50.3623867584

		3		11		2005		13		52		46		0		110001		-0.081		-0.547		0.075		46		49		44		15		1452.6		186.9		-3.6		7.3		4.913		12.37		0		14526		0.553		188.42		55.8027777086

		3		11		2005		13		52		49		0		110001		-0.214		-0.392		-0.097		46		48		45		15		1452.6		213.8		-4.7		-1.5		5.261		12.37		0		14526		0.447		208.63		45.7021881314

		3		11		2005		13		52		52		0		110001		-0.418		-0.362		0.143		46		48		46		15		1452.6		244.6		9.3		-7.2		4.936		12.37		0		14526		0.553		229.11		57.1154094794

		3		11		2005		13		52		55		0		110001		-0.242		-0.473		-0.142		45		45		43		15		1452.6		213.6		-9.3		-7		5.014		12.37		0		14526		0.531		207.1		54.9960907702

		3		11		2005		13		52		58		0		110001		-0.118		-0.475		0.034		48		49		45		15		1452.6		198		3.8		4.4		5.292		12.37		0		14526		0.489		193.95		49.0616958533

		3		11		2005		13		53		1		0		110001		0.054		-0.561		0.017		45		48		44		15		1452.6		175		-1.3		8.6		5.153		12.37		0		14526		0.564		174.5		56.3849270639

		3		11		2005		13		53		4		0		110001		0.018		-0.479		-0.06		48		45		45		15		1452.6		185.1		-8.1		-1.2		5.261		12.37		0		14526		0.479		177.85		48.3078668542

		3		11		2005		13		53		7		0		110001		-0.128		-0.478		0.023		46		50		45		15		1452.6		207.9		10		-5.6		5.13		12.37		0		14526		0.495		194.99		49.5375615064

		3		11		2005		13		53		10		0		110001		-0.154		-0.558		-0.004		49		47		46		15		1452.6		200.8		-5		-8.2		4.991		12.37		0		14526		0.579		195.43		57.8874770568

		3		11		2005		13		53		13		0		110001		-0.015		-0.433		-0.053		46		47		45		15		1452.6		186.2		-2		1		4.952		12.37		0		14526		0.433		181.98		43.6489404224

		3		11		2005		13		53		16		0		110001		0.1		-0.456		-0.118		48		45		44		15		1452.6		166.4		3.3		10.1		4.573		12.37		0		14526		0.467		167.63		48.1518431631

		3		11		2005		13		53		19		0		110001		0.015		-0.505		-0.161		45		47		43		15		1452.6		189		-10.7		-0.3		4.836		12.37		0		14526		0.505		178.3		53.0255598745

		3		11		2005		13		53		22		0		110001		-0.141		-0.431		0.052		47		44		45		15		1452.6		209.1		8.1		-3.3		4.441		12.37		0		14526		0.453		198.12		45.6449340015

		3		11		2005		13		53		25		0		110001		-0.191		-0.522		0.046		45		48		47		15		1452.6		209.5		-0.9		-8.5		4.782		12.37		0		14526		0.556		200.1		55.7746358123

		3		11		2005		13		53		28		0		110001		-0.108		-0.52		0.047		45		46		43		15		1452.6		194.3		-5.1		-1.1		5.215		12.37		0		14526		0.531		191.73		53.317257994

		3		11		2005		13		53		31		0		110001		0.155		-0.522		0.128		48		44		47		15		1452.6		168.4		6.2		10.1		4.774		12.37		0		14526		0.545		163.46		55.9368393816

		3		11		2005		13		53		34		0		110001		0.006		-0.542		-0.105		47		48		46		15		1452.6		189.6		-9.9		1		4.844		12.37		0		14526		0.542		179.37		55.2109590571

		3		11		2005		13		53		37		0		110001		-0.107		-0.413		0.055		45		46		45		15		1452.6		206.4		6.7		-3.2		4.975		12.37		0		14526		0.427		194.52		43.0166246933

		3		11		2005		13		53		40		0		110001		-0.188		-0.485		-0.057		47		46		47		15		1452.6		206.5		0.7		-8.4		5.3		12.37		0		14526		0.52		201.19		52.327621769

		3		11		2005		13		53		43		0		110001		-0.088		-0.46		-0.048		46		45		47		15		1452.6		189.3		-6.1		-1.8		4.952		12.37		0		14526		0.468		190.83		47.0795072192

		3		11		2005		13		53		46		0		110001		0.076		-0.537		0.058		45		46		45		15		1452.6		164.7		5.5		9.7		4.96		12.37		0		14526		0.542		171.94		54.5443855956

		3		11		2005		13		53		49		0		110001		0.056		-0.484		-0.185		49		44		45		15		1452.6		181.2		-10.2		3.1		4.851		12.37		0		14526		0.487		173.4		52.116887858

		3		11		2005		13		53		52		0		110001		-0.099		-0.396		-0.131		43		45		45		15		1452.6		197		1.4		-2		4.898		12.37		0		14526		0.408		194.04		42.8693363606

		3		11		2005		13		53		55		0		110001		-0.345		-0.338		-0.021		47		47		44		15		1452.6		225.7		6.8		-8.2		5.176		12.37		0		14526		0.483		225.59		48.343562136

		3		11		2005		13		53		58		0		110001		-0.193		-0.459		-0.09		44		48		47		15		1452.6		200.9		-8		-2.8		5.316		12.37		0		14526		0.498		202.81		50.5994071112

		3		11		2005		13		54		1		0		110001		0.041		-0.493		0.059		43		49		46		15		1452.6		178.8		6.4		9.6		5.23		12.37		0		14526		0.495		175.25		49.8207787976

		3		11		2005		13		54		4		0		110001		-0.035		-0.53		-0.034		43		48		44		15		1452.6		189.2		-10.8		2.5		5.579		12.37		0		14526		0.531		183.78		53.2241486545

		3		11		2005		13		54		7		0		110001		-0.083		-0.472		0.007		45		44		45		15		1452.6		203.7		2.9		-2.1		4.89		12.37		0		14526		0.479		189.97		47.9293229662

		3		11		2005		13		54		10		0		110001		-0.255		-0.329		0		46		46		45		15		1452.6		221.3		6.5		-8.5		4.317		12.37		0		14526		0.416		217.78		41.6252327321

		3		11		2005		13		54		13		0		110001		-0.214		-0.468		-0.088		48		47		47		15		1452.6		200.2		-9.4		-4.4		5.083		12.37		0		14526		0.515		204.57		52.2076622729

		3		11		2005		13		54		16		0		110001		-0.014		-0.462		0.01		46		45		44		15		1452.6		180		5.3		8.2		4.774		12.37		0		14526		0.462		181.74		46.2320235335

		3		11		2005		13		54		19		0		110001		-0.076		-0.502		-0.105		50		46		45		15		1452.6		188.8		-8.5		3.6		4.82		12.37		0		14526		0.508		188.61		51.846407783

		3		11		2005		13		54		22		0		110001		-0.042		-0.448		-0.134		46		46		45		15		1452.6		199.1		-1.6		-1.5		5.254		12.37		0		14526		0.45		185.36		46.9493343936

		3		11		2005		13		54		25		0		110001		-0.221		-0.46		0.11		44		46		48		15		1452.6		212.6		8.2		-7.8		5.424		12.37		0		14526		0.51		205.66		52.2054594846

		3		11		2005		13		54		28		0		110001		-0.113		-0.439		-0.148		47		47		45		15		1452.6		194.4		-9		-4.4		4.704		12.37		0		14526		0.453		194.43		47.6858469569

		3		11		2005		13		54		31		0		110001		0.087		-0.482		0.065		47		47		46		15		1452.6		173.5		6		8.5		5.339		12.37		0		14526		0.49		169.77		49.4082988981

		3		11		2005		13		54		34		0		110001		0.095		-0.533		-0.062		46		45		45		15		1452.6		178.5		-8.6		2.8		5.339		12.37		0		14526		0.541		169.89		54.4938528643

		3		11		2005		13		54		37		0		110001		0.034		-0.475		0.021		44		45		47		15		1452.6		186.8		3		-2.5		5.223		12.37		0		14526		0.476		175.91		47.6678088441

		3		11		2005		13		54		40		0		110001		-0.097		-0.503		0.011		45		48		46		15		1452.6		205		4.9		-8.7		5.347		12.37		0		14526		0.512		190.92		51.2385596987

		3		11		2005		13		54		43		0		110001		-0.105		-0.494		-0.075		45		46		45		15		1452.6		192.2		-8.4		-3.3		4.511		12.37		0		14526		0.505		192		51.0574186578

		3		11		2005		13		54		46		0		110001		0.095		-0.501		0.063		45		44		44		15		1452.6		173.2		5.9		8.9		4.712		12.37		0		14526		0.51		169.26		51.3804437505

		3		11		2005		13		54		49		0		110001		0.084		-0.499		-0.135		46		46		45		15		1452.6		180.7		-8.7		3.9		4.457		12.37		0		14526		0.506		170.44		52.3719390514

		3		11		2005		13		54		52		0		110001		-0.085		-0.481		-0.026		45		46		44		15		1452.6		197.9		-0.7		-1.6		4.286		12.37		0		14526		0.488		190.02		48.9144150532

		3		11		2005		13		54		55		0		110001		-0.306		-0.376		-0.001		45		46		45		15		1452.6		231.7		8.4		-8.1		4.813		12.37		0		14526		0.485		219.14		48.4781394032

		3		11		2005		13		54		58		0		110001		-0.254		-0.463		-0.1		44		45		44		15		1452.6		212.2		-9.3		-5.6		4.89		12.37		0		14526		0.528		208.75		53.7480232195

		3		11		2005		13		55		1		0		110001		-0.3		-0.456		0		46		46		42		15		1452.6		208.6		3.5		4.5		4.898		12.37		0		14526		0.546		213.34		54.5835139946

		3		11		2005		13		55		4		0		110001		-0.096		-0.528		0.03		47		49		46		15		1452.6		195.5		-1.9		8.3		5.138		12.37		0		14526		0.537		190.3		53.7494186015

		3		11		2005		13		55		7		0		110001		-0.086		-0.469		-0.087		53		45		44		15		1452.6		197.4		-7.1		-1.2		5.114		12.37		0		14526		0.477		190.39		48.469165456

		3		11		2005		13		55		10		0		110001		-0.096		-0.492		0.18		44		45		45		15		1452.6		200.3		10.1		-6.3		5.602		12.37		0		14526		0.501		191.04		53.2616184508

		3		11		2005		13		55		13		0		110001		-0.012		-0.581		-0.061		45		45		44		15		1452.6		186.9		-8.6		-7		5.138		12.37		0		14526		0.581		181.18		58.4316694952

		3		11		2005		13		55		16		0		110001		0.087		-0.455		-0.017		45		47		46		15		1452.6		166.5		2.9		5.2		5.099		12.37		0		14526		0.463		169.18		46.3554743261

		3		11		2005		13		55		19		0		110001		0.043		-0.506		-0.031		46		47		45		15		1452.6		177.5		-3.4		7		4.464		12.37		0		14526		0.508		175.14		50.8769102835

		3		11		2005		13		55		22		0		110001		-0.111		-0.484		0.043		49		47		46		15		1452.6		200.4		-3.8		-1.7		4.975		12.37		0		14526		0.497		192.92		49.8423514694

		3		11		2005		13		55		25		0		110001		-0.362		-0.307		0.085		45		45		47		15		1452.6		231.1		10.4		-7		4.627		12.37		0		14526		0.475		229.7		48.2201202819

		3		11		2005		13		55		28		0		110001		-0.094		-0.475		-0.14		43		48		46		15		1452.6		199.9		-9.1		-5.1		4.72		12.36		0		14526		0.484		191.19		50.404464088

		3		11		2005		13		55		31		0		110001		-0.01		-0.525		0.067		45		48		45		15		1452.6		181.9		4.4		6.5		4.844		12.37		0		14526		0.525		181.09		52.9352434584

		3		11		2005		13		55		34		0		110001		0.027		-0.452		-0.129		45		43		46		15		1452.6		183.2		-5.5		6.8		5.022		12.37		0		14526		0.453		176.58		47.0822684245

		3		11		2005		13		55		37		0		110001		-0.03		-0.492		0.001		47		48		45		15		1452.6		196.6		-3.1		-2.1		5.246		12.37		0		14526		0.493		183.49		49.291479994

		3		11		2005		13		55		40		0		110001		-0.282		-0.412		0.059		43		45		44		15		1452.6		216.3		10.1		-7.2		4.991		12.37		0		14526		0.499		214.39		50.2741484264

		3		11		2005		13		55		43		0		110001		-0.151		-0.571		-0.034		48		48		47		15		1452.6		194.7		-9.2		-5.5		5.076		12.37		0		14526		0.591		194.81		59.1606287999

		3		11		2005		13		55		46		0		110001		0.03		-0.524		0.093		49		48		45		15		1452.6		174.5		4.5		5.7		5.478		12.37		0		14526		0.525		176.72		53.3033770037

		3		11		2005		13		55		49		0		110001		0.053		-0.56		0.003		46		47		45		15		1452.6		176.7		-4.9		5.6		5.114		12.37		0		14526		0.563		174.59		56.2510444347

		3		11		2005		13		55		52		0		110001		0.005		-0.504		-0.053		46		46		44		15		1452.6		191.7		-3.7		-1.4		5.408		12.37		0		14526		0.504		179.43		50.6803709537

		3		11		2005		13		55		55		0		110001		-0.299		-0.426		0.131		45		47		44		15		1452.6		225.4		9.9		-7.5		4.805		12.37		0		14526		0.52		215.06		53.6691717842

		3		11		2005		13		55		58		0		110001		-0.183		-0.501		-0.033		47		45		43		15		1452.6		204.1		-9.4		-5.9		4.534		12.37		0		14526		0.533		200.07		53.4395920643

		3		11		2005		13		56		1		0		110001		-0.16		-0.427		0.02		45		46		46		15		1452.6		201.1		3.6		4.7		4.642		12.37		0		14526		0.456		200.54		45.6430717634

		3		11		2005		13		56		4		0		110001		-0.114		-0.534		-0.037		46		46		46		15		1452.6		198.6		-5.2		5.2		5.13		12.37		0		14526		0.546		192.05		54.7285117649

		3		11		2005		13		56		7		0		110001		-0.202		-0.41		-0.05		44		48		47		15		1452.6		216.5		-2.7		-1.7		4.58		12.36		0		14526		0.457		206.23		45.9786907165

		3		11		2005		13		56		10		0		110001		-0.431		-0.34		0.052		45		46		46		15		1452.6		244.5		9.2		-7.6		4.557		12.36		0		14526		0.549		231.73		55.1420891878

		3		11		2005		13		56		13		0		110001		-0.329		-0.434		-0.008		48		46		48		15		1452.6		215.5		-8.4		-4.3		4.565		12.36		0		14526		0.545		217.16		54.4665952672

		3		11		2005		13		56		16		0		110001		-0.199		-0.455		0.047		46		45		45		15		1452.6		200.3		6		7.5		4.766		12.36		0		14526		0.497		203.62		49.8833639603

		3		11		2005		13		56		19		0		110001		-0.053		-0.546		-0.089		47		48		45		15		1452.6		191.7		-6.9		4.6		5.246		12.36		0		14526		0.549		185.54		55.5739147442

		3		11		2005		13		56		22		0		110001		-0.062		-0.505		0.077		47		46		45		15		1452.6		199.7		0.2		-2.2		5.083		12.36		0		14526		0.509		187		51.4585269902

		3		11		2005		13		56		25		0		110001		-0.18		-0.461		0.056		46		45		46		15		1452.6		212.5		7.9		-8.1		5.029		12.36		0		14526		0.495		201.33		49.8053210009

		3		11		2005		13		56		28		0		110001		-0.116		-0.529		-0.093		47		47		45		15		1452.6		194.5		-9		-3.9		4.867		12.36		0		14526		0.542		192.37		54.9496132834

		3		11		2005		13		56		31		0		110001		0.017		-0.435		-0.05		48		46		47		15		1452.6		177.6		6		8.9		5.2		12.36		0		14526		0.435		177.76		43.8194020954

		3		11		2005		13		56		34		0		110001		-0.025		-0.427		-0.151		43		44		48		15		1452.6		189.6		-8.9		3.3		5.331		12.36		0		14526		0.428		183.35		45.3602248672

		3		11		2005		13		56		37		0		110001		-0.152		-0.444		0.08		43		46		46		15		1452.6		202.5		1.8		-1.8		5.331		12.36		0		14526		0.469		198.9		47.6067222144

		3		11		2005		13		56		40		0		110001		-0.298		-0.444		0.121		47		45		45		15		1452.6		220		7.7		-8.5		5.323		12.37		0		14526		0.535		213.87		54.8252678972

		3		11		2005		13		56		43		0		110001		-0.152		-0.506		-0.114		47		45		46		15		1452.6		199		-9.3		-5.3		5.269		12.36		0		14526		0.528		196.72		54.0496068441

		3		11		2005		13		56		46		0		110001		0.083		-0.478		0.024		47		47		44		15		1452.6		176.4		5		7.6		4.395		12.36		0		14526		0.485		170.15		48.5745818304

		3		11		2005		13		56		49		0		110001		0.045		-0.549		-0.052		44		48		46		15		1452.6		182.5		-7.5		4.5		4.658		12.36		0		14526		0.551		175.31		55.3290158958

		3		11		2005		13		56		52		0		110001		-0.095		-0.425		-0.017		46		46		46		15		1452.6		200.6		-1		-1.8		4.836		12.36		0		14526		0.435		192.6		43.5819916938

		3		11		2005		13		56		55		0		110001		-0.316		-0.381		0.046		48		47		45		15		1452.6		237.1		9.6		-7.6		4.588		12.36		0		14526		0.495		219.67		49.7124732839

		3		11		2005		13		56		58		0		110001		-0.271		-0.496		-0.061		47		46		46		15		1452.6		211.8		-9.1		-6		4.758		12.36		0		14526		0.565		208.65		56.848746688

		3		11		2005		13		57		1		0		110001		-0.227		-0.444		0.087		46		48		47		15		1452.6		206		4.2		5.3		4.952		12.36		0		14526		0.499		207.08		50.6195614363

		3		11		2005		13		57		4		0		110001		-0.122		-0.524		-0.046		47		46		45		15		1452.6		195.1		-4.3		6.1		5.254		12.36		0		14526		0.538		193.11		53.9977777321

		3		11		2005		13		57		7		0		110001		-0.116		-0.444		-0.08		44		46		47		15		1452.6		205.3		-6.3		-1.2		5.277		12.36		0		14526		0.459		194.64		46.5824001099

		3		11		2005		13		57		10		0		110001		-0.43		-0.265		0.094		47		47		45		15		1452.6		243.9		10.2		-7.2		5.432		12.36		0		14526		0.505		238.36		51.3771349921

		3		11		2005		13		57		13		0		110001		-0.286		-0.424		-0.123		47		48		49		15		1452.6		212.5		-9.5		-6.4		5.424		12.36		0		14526		0.511		214		52.6023763722

		3		11		2005		13		57		16		0		110001		-0.347		-0.483		0.143		47		47		49		15		1452.6		216.9		3.9		5.1		5.555		12.36		0		14526		0.595		215.69		61.1675567601

		3		11		2005		13		57		19		0		110001		-0.286		-0.499		0.07		50		49		45		15		1452.6		212.5		-2.3		8.3		5.408		12.36		0		14526		0.575		209.82		57.9393648567

		3		11		2005		13		57		22		0		110001		-0.225		-0.437		-0.106		48		49		46		15		1452.6		221		-7.6		-0.7		5.045		12.36		0		14526		0.492		207.24		50.2822036112

		3		11		2005		13		57		25		0		110001		-0.41		-0.276		0.189		47		46		49		15		1452.6		242.2		10.2		-4.9		4.526		12.36		0		14526		0.494		236.05		52.9147427472

		3		11		2005		13		57		28		0		110001		-0.359		-0.429		-0.064		49		50		49		15		1452.6		223		-5.4		-7.9		4.735		12.36		0		14526		0.559		219.92		56.3043515192

		3		11		2005		13		57		31		0		110001		-0.256		-0.444		0.049		50		48		49		15		1452.6		210.1		0.1		3.2		4.472		12.36		0		14526		0.513		209.97		51.4852406035

		3		11		2005		13		57		34		0		110001		-0.149		-0.537		0.121		48		47		47		15		1452.6		196.5		2.2		9.6		5.037		12.36		0		14526		0.557		195.51		57.0272741765

		3		11		2005		13		57		37		0		110001		-0.12		-0.526		-0.125		49		50		49		15		1452.6		200.9		-9.6		-0.2		5.2		12.36		0		14526		0.54		192.85		55.3805922684

		3		11		2005		13		57		40		0		110001		-0.207		-0.415		0.058		48		49		48		15		1452.6		214.6		8.7		-3.4		5.509		12.36		0		14526		0.464		206.51		46.73735123

		3		11		2005		13		57		43		0		110001		-0.19		-0.471		-0.03		52		49		52		15		1452.6		212.1		-0.7		-8.7		4.913		12.36		0		14526		0.508		201.97		50.8764188991

		3		11		2005		13		57		46		0		110001		-0.127		-0.484		-0.038		47		50		45		15		1452.6		195.1		-4.1		-0.3		4.983		12.36		0		14526		0.5		194.7		50.182566694

		3		11		2005		13		57		49		0		110001		0.164		-0.463		0.014		51		50		50		15		1452.6		164.6		5.3		10.3		5.695		12.36		0		14526		0.491		160.5		49.138681301

		3		11		2005		13		57		52		0		110001		0.029		-0.557		-0.098		53		51		53		15		1452.6		186.6		-11.4		2.6		4.913		12.36		0		14526		0.558		177.02		56.6298507856

		3		11		2005		13		57		55		0		110001		-0.161		-0.445		-0.052		53		52		51		15		1452.6		213.7		3.7		-2.3		5.153		12.36		0		14526		0.473		199.89		47.6077724747

		3		11		2005		13		57		58		0		110001		-0.378		-0.415		0.058		55		52		51		15		1452.6		229.9		4.8		-8.6		5.254		12.36		0		14526		0.561		222.33		56.4334120889

		3		11		2005		13		58		1		0		110001		-0.197		-0.437		-0.107		50		53		50		15		1452.6		207.8		-9		-4.8		4.82		12.36		0		14526		0.479		204.27		49.1148653668

		3		11		2005		13		58		4		0		110001		-0.053		-0.511		-0.004		55		53		57		15		1452.6		186.3		5.9		8.6		5.006		12.36		0		14526		0.514		185.92		51.375675178

		3		11		2005		13		58		7		0		110001		0.072		-0.492		-0.157		54		54		52		15		1452.6		179.4		-8.4		4.5		4.426		12.36		0		14526		0.497		171.67		52.1437436324

		3		11		2005		13		58		10		0		110001		-0.012		-0.408		-0.095		51		53		50		15		1452.6		186.9		-2		-1.3		4.642		12.36		0		14526		0.408		181.68		41.9085910047

		3		11		2005		13		58		13		0		110001		-0.163		-0.475		0.085		54		50		51		15		1452.6		205.9		9.2		-7.5		4.403		12.36		0		14526		0.502		198.94		50.9331915356

		3		11		2005		13		58		16		0		110001		-0.149		-0.478		-0.105		50		53		51		15		1452.6		198.1		-9.7		-6.4		5.261		12.36		0		14526		0.501		197.31		51.1575996309

		3		11		2005		13		58		19		0		110001		-0.16		-0.478		0.016		53		54		52		15		1452.6		195.9		3.9		4.5		5.47		12.36		0		14526		0.504		198.51		50.432132614

		3		11		2005		13		58		22		0		110001		-0.018		-0.554		0.021		52		53		54		15		1452.6		184.7		-0.9		9		5.3		12.36		0		14526		0.554		181.86		55.4690003515

		3		11		2005		13		58		25		0		110001		-0.018		-0.511		-0.111		53		50		52		15		1452.6		193.1		-9.4		-0.1		4.952		12.36		0		14526		0.511		182.02		52.3226528379

		3		11		2005		13		58		28		0		110001		-0.273		-0.428		0.158		51		52		52		15		1452.6		218		9.5		-4.7		5.424		12.36		0		14526		0.508		212.53		53.1673772157

		3		11		2005		13		58		31		0		110001		-0.185		-0.502		-0.013		51		51		51		15		1452.6		206.6		-5.1		-7.6		5.579		12.36		0		14526		0.535		200.23		53.5161657819

		3		11		2005		13		58		34		0		110001		-0.139		-0.46		-0.043		51		52		51		15		1452.6		196.1		-2.8		0.9		5.826		12.36		0		14526		0.481		196.81		48.2462433771

		3		11		2005		13		58		37		0		110001		-0.026		-0.518		0.06		52		55		52		15		1452.6		187.4		4.7		10.2		5.006		12.36		0		14526		0.519		182.87		52.2111099288

		3		11		2005		13		58		40		0		110001		-0.123		-0.529		-0.088		52		53		51		15		1452.6		201.4		-11.6		1.7		5.068		12.36		0		14526		0.543		193.09		55.0194511059

		3		11		2005		13		58		43		0		110001		-0.275		-0.286		0.042		52		55		53		15		1452.6		226.8		6.7		-2.4		4.697		12.36		0		14526		0.397		223.88		39.8979949371

		3		11		2005		13		58		46		0		110001		-0.046		-0.093		-0.025		54		52		53		15		1452.6		214		-3.8		-2.9		4.495		12.36		0		14526		0.104		206.32		10.6723942956

		3		11		2005		13		58		49		0		110001		-0.067		-0.067		-0.063		55		54		56		15		1452.5		212.4		-3.3		-1.4		4.472		12.35		0		14525		0.095		225		11.3784884761

		3		11		2005		13		58		52		0		110001		-0.031		-0.118		-0.036		51		51		53		15		1452.5		211.9		-0.3		0.1		4.65		12.35		0		14525		0.122		194.72		12.7204559667

		3		11		2005		13		58		55		0		110001		-0.007		-0.028		-0.162		53		54		50		15		1452.5		210.5		0.3		0.1		4.797		12.35		0		14525		0.029		194.04		16.4550903978

		3		11		2005		13		58		58		0		110001		-0.108		-0.063		0.166		51		54		49		15		1452.6		208		-0.8		-0.5		4.89		12.36		0		14526		0.125		239.74		20.7819633336

		3		11		2005		13		59		1		0		110001		-0.056		-0.124		-0.092		56		63		48		15		1452.5		205.1		-1.5		-0.7		5.029		12.35		0		14525		0.136		204.3		16.4243721341

		3		11		2005		13		59		4		0		110001		-0.028		-0.148		-0.046		53		56		50		15		1452.5		201.7		-1		-0.3		5.3		12.35		0		14525		0.151		190.71		15.7492856981

		3		11		2005		13		59		7		0		110001		-0.098		-0.107		0.052		55		50		50		15		1452.6		198.4		-0.6		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.145		222.49		15.41330594

		3		11		2005		13		59		10		0		110001		0.023		-0.018		0.028		51		50		49		15		1452.6		195.7		-0.7		-0.6		5.014		12.36		0		14526		0.029		128.05		4.0459856648

		3		11		2005		13		59		13		0		110001		-0.068		0.011		0.008		49		50		53		15		1452.5		195.5		-0.7		-0.4		4.844		12.35		0		14525		0.069		279.19		6.934695379

		3		11		2005		13		59		16		0		110001		0.058		0.178		-0.103		53		44		55		15		1452.5		195.2		-0.7		-0.2		4.642		12.35		0		14525		0.187		18.05		21.3674986837

		3		11		2005		13		59		19		0		110001		0.017		0.001		0.035		57		48		52		15		1452.5		195.5		-0.9		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.017		86.63		3.8923000912

		3		11		2005		13		59		22		0		110001		0.008		0.011		-0.046		60		53		56		15		1452.5		195.5		-1		-0.5		4.82		12.35		0		14525		0.014		36.03		4.7968739821

		3		11		2005		13		59		25		0		110001		-0.044		0.046		-0.015		50		48		53		15		1452.5		195.4		-0.9		-0.4		5.06		12.35		0		14525		0.064		316.27		6.5398776747

		3		11		2005		13		59		28		0		110001		-0.02		-0.017		0.034		57		54		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.091		12.35		0		14525		0.026		229.64		4.295346319

		3		11		2005		13		59		31		0		110001		-0.02		-0.004		-0.043		53		48		52		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.02		258.69		4.7592016137

		3		11		2005		13		59		34		0		110001		-0.044		0.021		-0.113		49		51		59		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.049		295.51		12.3069086289

		3		11		2005		13		59		37		0		110001		-0.092		0.028		-0.01		52		52		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.617		12.35		0		14525		0.096		286.93		9.6685055722

		3		11		2005		13		59		40		0		110001		0.046		0.04		-0.049		55		55		54		15		1452.5		195.5		-0.9		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.061		48.99		7.8211252387

		3		11		2005		13		59		43		0		110001		-0.062		0.048		0		50		53		50		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.078		307.75		7.8409183136

		3		11		2005		13		59		46		0		110001		-0.011		-0.043		0.056		47		54		52		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.044		194.35		7.145628034

		3		11		2005		13		59		49		0		110001		0.026		-0.072		0.016		49		49		52		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.077		160.14		7.8204859184

		3		11		2005		13		59		52		0		110001		0.017		-0.072		0.054		50		52		52		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.635		12.35		0		14525		0.074		166.72		9.159148432

		3		11		2005		13		59		55		0		110001		-0.079		-0.07		0.049		53		54		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.106		228.46		11.6370099252

		3		11		2005		13		59		58		0		110001		-0.005		-0.107		0.015		56		53		54		15		1452.5		194.9		-1.5		-0.5		4.472		12.35		0		14525		0.107		182.68		10.8161915664

		3		11		2005		14		0		1		0		110001		0.028		-0.062		-0.059		53		52		50		15		1452.5		191.9		-0.8		-0.4		5.091		12.35		0		14525		0.068		155.7		9.0049986119

		3		11		2005		14		0		4		0		110001		0.018		-0.063		-0.036		48		53		51		15		1452.5		188.8		-0.8		-0.3		5.153		12.35		0		14525		0.066		164.05		7.4759614766

		3		11		2005		14		0		7		0		110001		-0.007		-0.077		-0.044		51		54		52		15		1452.5		186.2		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.077		185.19		8.8960665465

		3		11		2005		14		0		10		0		110001		0		-0.056		0.052		48		48		50		15		1452.5		183.6		-0.9		-0.5		4.921		12.35		0		14525		0.056		180		7.6419892698

		3		11		2005		14		0		13		0		110001		0.034		-0.139		0.051		58		52		54		15		1452.5		181.3		-0.8		-0.4		4.782		12.35		0		14525		0.143		166.26		15.1914449609

		3		11		2005		14		0		16		0		110001		0.017		-0.129		0.052		53		50		53		15		1452.5		179.2		-0.7		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.13		172.49		14.0121375957

		3		11		2005		14		0		19		0		110001		-0.009		-0.034		0.041		50		52		50		15		1452.5		177.9		-0.8		-0.4		5.408		12.35		0		14525		0.035		194.83		5.4018515344

		3		11		2005		14		0		22		0		110001		-0.036		-0.051		-0.053		51		51		50		15		1452.5		176.7		-0.8		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.062		215.22		8.189017035

		3		11		2005		14		0		25		0		110001		0.022		-0.144		0.074		51		55		49		15		1452.5		176.2		-0.8		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.146		171.31		16.3389106124

		3		11		2005		14		0		28		0		110001		0.022		-0.102		0.067		51		53		52		15		1452.5		176.1		-0.8		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.104		167.83		12.4004032193

		3		11		2005		14		0		31		0		110001		0.031		-0.072		-0.006		54		54		48		15		1452.5		176.5		-0.8		-0.4		4.766		12.35		0		14525		0.078		156.71		7.8619336044

		3		11		2005		14		0		34		0		110001		-0.047		-0.065		-0.064		54		51		55		15		1452.5		177.5		-0.8		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.08		215.87		10.2615788259

		3		11		2005		14		0		37		0		110001		0.031		-0.074		0.008		52		54		53		15		1452.5		179.1		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.08		157.27		8.0628778981

		3		11		2005		14		0		40		0		110001		0.079		-0.105		0.013		51		51		53		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.131		143.04		13.2041660093

		3		11		2005		14		0		43		0		110001		-0.014		-0.104		0.002		50		51		54		15		1452.5		184.7		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.105		187.67		10.4957134107

		3		11		2005		14		0		46		0		110001		0.037		-0.075		-0.015		51		52		49		15		1452.5		188.1		-0.8		-0.4		5.532		12.35		0		14525		0.084		153.74		8.4964698552

		3		11		2005		14		0		49		0		110001		-0.085		-0.101		-0.055		53		52		50		15		1452.5		191.7		-0.8		-0.4		5.176		12.35		0		14525		0.132		220.08		14.3006992836

		3		11		2005		14		0		52		0		110001		-0.083		-0.067		0.02		47		55		52		15		1452.5		195.8		-0.8		-0.4		5.285		12.35		0		14525		0.107		231.09		10.8526494461

		3		11		2005		14		0		55		0		110001		-0.018		-0.097		-0.016		54		49		52		15		1452.5		200		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.099		190.51		9.9944984867

		3		11		2005		14		0		58		0		110001		-0.023		-0.018		-0.062		51		56		47		15		1452.5		203.8		-0.8		-0.4		4.851		12.35		0		14525		0.029		231.95		6.8534662763

		3		11		2005		14		1		1		0		110001		-0.045		-0.089		0.012		53		53		52		15		1452.5		207.6		-0.8		-0.4		4.596		12.35		0		14525		0.1		206.82		10.0448992031

		3		11		2005		14		1		4		0		110001		-0.032		-0.096		0.02		53		53		53		15		1452.5		210.8		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.101		198.43		10.3150375666

		3		11		2005		14		1		7		0		110001		0.002		-0.012		-0.054		53		54		50		15		1452.5		213.3		-0.7		-0.4		4.96		12.35		0		14525		0.012		170.54		5.5353410012

		3		11		2005		14		1		10		0		110001		0.009		-0.051		-0.056		55		63		55		15		1452.5		215		-0.8		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.052		169.99		7.6275815302

		3		11		2005		14		1		13		0		110001		-0.006		0.008		-0.007		54		49		56		15		1452.5		215.4		-1		-0.5		4.805		12.35		0		14525		0.01		323.13		1.2206555616

		3		11		2005		14		1		16		0		110001		0.023		-0.01		-0.062		52		55		54		15		1452.5		215.4		-1		-0.5		4.944		12.35		0		14525		0.025		113.5		6.6880490429

		3		11		2005		14		1		19		0		110001		-0.015		0.007		-0.079		50		51		53		15		1452.5		215.5		-0.7		-0.3		4.542		12.35		0		14525		0.017		295.02		8.0715549927

		3		11		2005		14		1		22		0		110001		-0.016		0.01		0.054		54		55		53		15		1452.5		215.7		-0.6		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.019		302.01		5.7201398584

		3		11		2005		14		1		25		0		110001		0.039		0.024		-0.07		52		49		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.046		58.39		8.3648072303

		3		11		2005		14		1		28		0		110001		0.009		0.015		0.031		55		54		53		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.455		12.35		0		14525		0.017		30.96		3.5594943461

		3		11		2005		14		1		31		0		110001		0.013		0.005		-0.147		53		51		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.014		68.96		14.7658389535

		3		11		2005		14		1		34		0		110001		0.065		-0.038		-0.065		50		53		56		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.4		5.176		12.35		0		14525		0.075		120.31		9.9468588006

		3		11		2005		14		1		37		0		110001		0.008		0.061		0.064		52		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.062		7.47		8.877499648

		3		11		2005		14		1		40		0		110001		-0.012		-0.062		0.142		58		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.063		190.95		15.540913744

		3		11		2005		14		1		43		0		110001		-0.015		-0.027		-0.013		54		56		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.766		12.35		0		14525		0.031		209.05		3.351119216

		3		11		2005		14		1		46		0		110001		-0.015		0.072		-0.076		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.074		348.23		10.575916036

		3		11		2005		14		1		49		0		110001		-0.023		0.03		0.012		54		57		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.472		12.35		0		14525		0.038		322.52		3.966106403

		3		11		2005		14		1		52		0		110001		-0.053		0.026		-0.011		50		49		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.059		296.13		6.0049979184

		3		11		2005		14		1		55		0		110001		0.009		-0.037		0.056		67		50		52		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.038		166.33		6.7720011813

		3		11		2005		14		1		58		0		110001		0		-0.023		0.012		58		54		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.023		180		2.5942243542

		3		11		2005		14		2		1		0		110001		-0.037		0.092		-0.056		56		53		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.099		338.09		11.3881517377

		3		11		2005		14		2		4		0		110001		0.009		-0.036		0.063		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.037		165.96		7.3116345642

		3		11		2005		14		2		7		0		110001		-0.005		-0.025		0.021		48		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.424		12.35		0		14525		0.025		191.31		3.303028913

		3		11		2005		14		2		10		0		110001		0.026		0.044		-0.023		50		55		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.051		30.58		5.6044625077

		3		11		2005		14		2		13		0		110001		0.076		-0.01		-0.022		51		59		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.077		97.5		7.974960815

		3		11		2005		14		2		16		0		110001		0.019		0.062		-0.079		54		57		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.065		17.04		10.2205674989

		3		11		2005		14		2		19		0		110001		-0.015		-0.004		0.035		55		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.076		12.35		0		14525		0.016		255.07		3.8288379438

		3		11		2005		14		2		22		0		110001		0.075		0.035		0.005		56		52		49		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.083		64.98		8.2915619759

		3		11		2005		14		2		25		0		110001		-0.005		-0.028		-0.065		50		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.859		12.34		0		14525		0.028		190.12		7.09506871

		3		11		2005		14		2		28		0		110001		-0.015		0.004		-0.018		56		53		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.65		12.34		0		14525		0.016		284.93		2.3769728648

		3		11		2005		14		2		31		0		110001		-0.071		0.034		0.018		56		47		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.774		12.35		0		14525		0.079		295.59		8.0752708933

		3		11		2005		14		2		34		0		110001		-0.006		0.051		-0.124		55		55		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.35		0		14525		0.051		353.29		13.4212518045

		3		11		2005		14		2		37		0		110001		-0.039		0.043		0.026		53		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.542		12.35		0		14525		0.058		317.79		6.3608175575

		3		11		2005		14		2		40		0		110001		0.051		-0.002		0.089		50		56		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.051		92.25		10.2596296229

		3		11		2005		14		2		43		0		110001		-0.023		0.048		-0.046		53		48		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.053		334.4		7.0349129348

		3		11		2005		14		2		46		0		110001		-0.061		0.001		0.078		55		52		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.061		270.94		9.9025249305

		3		11		2005		14		2		49		0		110001		0.012		-0.071		-0.058		55		51		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.486		12.35		0		14525		0.072		170.41		9.2460802506

		3		11		2005		14		2		52		0		110001		0.049		0.008		0.016		54		54		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.05		80.73		5.2163205423

		3		11		2005		14		2		55		0		110001		-0.036		0.047		0.015		52		58		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.059		322.55		6.1073725938

		3		11		2005		14		2		58		0		110001		0.042		0.002		0.041		53		54		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.138		12.34		0		14525		0.042		87.27		5.872818744

		3		11		2005		14		3		1		0		110001		0.007		0.011		-0.044		53		55		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.013		32.47		4.5891175622

		3		11		2005		14		3		4		0		110001		0.003		-0.02		-0.055		56		63		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.02		171.47		5.8600341296

		3		11		2005		14		3		7		0		110001		0.026		0.061		-0.06		54		62		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.573		12.34		0		14525		0.066		23.09		8.9425947018

		3		11		2005		14		3		10		0		110001		0.016		0.027		-0.108		49		55		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.426		12.34		0		14525		0.031		30.65		11.2467773162

		3		11		2005		14		3		13		0		110001		-0.024		0.013		0.05		49		55		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.027		298.44		5.6964901475

		3		11		2005		14		3		16		0		110001		-0.037		0.012		0.071		52		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.039		287.97		8.0956778592

		3		11		2005		14		3		19		0		110001		0.013		-0.08		0.04		52		54		49		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.13		12.35		0		14525		0.081		170.77		9.0382520434

		3		11		2005		14		3		22		0		110001		0.057		-0.031		-0.012		51		50		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.065		118.54		6.5984846745

		3		11		2005		14		3		25		0		110001		-0.061		-0.041		0.015		50		50		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.424		12.35		0		14525		0.073		236.09		7.5013332148

		3		11		2005		14		3		28		0		110001		0.028		-0.035		0.083		50		54		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.045		141.34		9.4329210746

		3		11		2005		14		3		31		0		110001		-0.053		0.029		-0.006		50		51		45		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.06		298.69		6.0712436947

		3		11		2005		14		3		34		0		110001		-0.073		-0.001		0.075		51		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.073		269.22		10.466613588

		3		11		2005		14		3		37		0		110001		-0.058		-0.031		0.04		55		56		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.066		241.88		7.6974021592

		3		11		2005		14		3		40		0		110001		-0.012		0.015		0.045		53		52		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.019		321.34		4.8928519291

		3		11		2005		14		3		43		0		110001		-0.024		-0.054		0.031		50		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.059		203.96		6.6730802483

		3		11		2005		14		3		46		0		110001		-0.015		-0.004		0.058		49		56		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.016		255.07		6.0041652209

		3		11		2005		14		3		49		0		110001		-0.022		0.022		0.016		55		55		48		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.031		315		3.4985711369

		3		11		2005		14		3		52		0		110001		-0.008		-0.081		0.026		55		50		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.081		185.64		8.544588931

		3		11		2005		14		3		55		0		110001		-0.007		0.018		0.015		58		56		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.478		12.34		0		14525		0.019		338.75		2.4454038521

		3		11		2005		14		3		58		0		110001		0.013		0.003		-0.131		59		51		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.013		77.01		13.1677636674

		3		11		2005		14		4		1		0		110001		0		-0.036		0.065		52		55		51		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.036		180		7.4303431953

		3		11		2005		14		4		4		0		110001		0.021		0.046		-0.098		47		59		50		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.153		12.34		0		14525		0.051		24.54		11.027692415

		3		11		2005		14		4		7		0		110001		-0.126		0.039		0.061		54		46		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.285		12.34		0		14525		0.132		287.2		14.532033581

		3		11		2005		14		4		10		0		110001		0.006		-0.003		-0.077		53		56		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.875		12.34		0		14525		0.007		116.57		7.7291655436

		3		11		2005		14		4		13		0		110001		0.083		0.041		-0.073		53		47		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.093		63.71		11.7894020205

		3		11		2005		14		4		16		0		110001		0.018		0.008		-0.056		53		55		50		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.02		66.04		5.9363288319

		3		11		2005		14		4		19		0		110001		-0.051		0.048		-0.072		55		54		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.07		313.26		10.0444014257

		3		11		2005		14		4		22		0		110001		-0.017		0.017		0.045		50		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.024		315		5.1019604075

		3		11		2005		14		4		25		0		110001		-0.015		-0.004		0.042		49		52		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.463		12.34		0		14525		0.016		255.07		4.4777226354

		3		11		2005		14		4		28		0		110001		0.009		0.006		0.013		52		62		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.011		56.31		1.6911534525

		3		11		2005		14		4		31		0		110001		-0.027		-0.052		0.121		52		59		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.059		207.44		13.4439577506

		3		11		2005		14		4		34		0		110001		0.042		0.007		0.004		52		52		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.13		12.34		0		14525		0.043		80.54		4.2766809561

		3		11		2005		14		4		37		0		110001		0.029		-0.034		-0.081		53		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.045		139.54		9.2509458976

		3		11		2005		14		4		40		0		110001		0.031		-0.06		0.015		50		51		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.766		12.34		0		14525		0.068		152.68		6.9180922226

		3		11		2005		14		4		43		0		110001		-0.022		-0.063		0.03		54		53		51		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.067		199.25		7.3164198895

		3		11		2005		14		4		46		0		110001		-0.059		-0.104		0.213		53		50		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.3		4.766		12.34		0		14525		0.12		209.57		24.426624818

		3		11		2005		14		4		49		0		110001		0.014		-0.05		0.047		51		52		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.052		164.36		7.003570518

		3		11		2005		14		4		52		0		110001		0.006		-0.042		0.187		54		55		50		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.042		171.87		19.1752444574

		3		11		2005		14		4		55		0		110001		0.003		0		-0.002		54		52		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		5.525		12.34		0		14525		0.003		90		0.3605551275

		3		11		2005		14		4		58		0		110001		0.031		0.036		-0.003		49		53		52		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.246		12.34		0		14525		0.048		40.73		4.7602520942

		3		11		2005		14		5		1		0		110001		-0.032		0.046		-0.045		53		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.056		325.18		7.1867934435

		3		11		2005		14		5		4		0		110001		-0.016		-0.01		0.073		50		57		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.019		237.99		7.5398938985

		3		11		2005		14		5		7		0		110001		-0.014		0.091		-0.16		51		53		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.347		12.34		0		14525		0.092		351.25		18.459956663

		3		11		2005		14		5		10		0		110001		0.001		-0.005		-0.025		55		57		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.005		168.69		2.5514701644

		3		11		2005		14		5		13		0		110001		0.079		0.029		-0.168		50		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.72		12.34		0		14525		0.084		69.84		18.7898908991

		3		11		2005		14		5		16		0		110001		0.022		-0.007		0.028		54		55		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.34		0		14525		0.023		107.65		3.6290494623

		3		11		2005		14		5		19		0		110001		-0.012		0.023		-0.114		51		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.34		0		14525		0.026		332.45		11.6914498673

		3		11		2005		14		5		22		0		110001		-0.003		-0.012		0.088		54		52		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.012		194.04		8.8865066252

		3		11		2005		14		5		25		0		110001		0.008		-0.009		0.016		53		50		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.012		138.37		2.0024984395

		3		11		2005		14		5		28		0		110001		-0.025		-0.025		-0.017		54		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.679		12.34		0		14525		0.035		225		3.9230090492

		3		11		2005		14		5		31		0		110001		-0.006		-0.018		0.033		57		53		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.019		198.43		3.8065732621

		3		11		2005		14		5		34		0		110001		-0.022		0.015		0.01		60		54		52		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.027		304.29		2.8442925307

		3		11		2005		14		5		37		0		110001		0.071		0.099		-0.119		54		47		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.447		12.34		0		14525		0.122		35.65		17.0302671735

		3		11		2005		14		5		40		0		110001		0.023		0.031		0.169		52		50		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.625		12.34		0		14525		0.039		36.57		17.3352242558

		3		11		2005		14		5		43		0		110001		0.003		0.001		0.136		51		58		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.003		71.57		13.6036759738

		3		11		2005		14		5		46		0		110001		0.001		-0.011		0.06		50		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.41		12.34		0		14525		0.011		174.81		6.1008196171

		3		11		2005		14		5		49		0		110001		-0.015		-0.03		0.046		48		51		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.998		12.34		0		14525		0.034		206.57		5.692978131

		3		11		2005		14		5		52		0		110001		-0.007		-0.018		0.029		51		49		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.019		201.25		3.484250278

		3		11		2005		14		5		55		0		110001		0.044		-0.016		0.009		54		51		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.047		109.98		4.7675989764

		3		11		2005		14		5		58		0		110001		0.009		-0.013		0.107		50		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.016		145.3		10.8161915664

		3		11		2005		14		6		1		0		110001		-0.016		-0.005		0.094		52		54		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.017		252.65		9.5482982777

		3		11		2005		14		6		4		0		110001		-0.005		-0.001		-0.031		51		55		52		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.4		5.378		12.34		0		14525		0.005		258.69		3.1416556145

		3		11		2005		14		6		7		0		110001		-0.038		-0.019		0.073		54		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.042		243.43		8.4463009655

		3		11		2005		14		6		10		0		110001		-0.038		0.005		-0.005		51		50		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.246		12.34		0		14525		0.038		277.5		3.865229618

		3		11		2005		14		6		13		0		110001		-0.016		-0.056		0.007		51		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.107		12.34		0		14525		0.058		195.95		5.8660037504

		3		11		2005		14		6		16		0		110001		-0.076		0.057		-0.065		51		53		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.525		12.34		0		14525		0.095		306.87		11.5108644332

		3		11		2005		14		6		19		0		110001		0.067		0.045		0.001		57		52		47		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.96		12.34		0		14525		0.081		56.11		8.0715549927

		3		11		2005		14		6		22		0		110001		0.03		0.012		-0.094		52		59		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.534		12.34		0		14525		0.032		68.2		9.9398189118

		3		11		2005		14		6		25		0		110001		-0.089		0.012		-0.033		48		55		50		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.48		12.34		0		14525		0.09		277.68		9.5676538399

		3		11		2005		14		6		28		0		110001		-0.014		-0.008		0.141		53		56		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.016		240.26		14.1918990977

		3		11		2005		14		6		31		0		110001		0		0.054		-0.06		52		59		57		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.735		12.34		0		14525		0.054		0		8.0721744282

		3		11		2005		14		6		34		0		110001		0.007		0.018		-0.045		53		51		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.766		12.34		0		14525		0.019		21.25		4.8969378187

		3		11		2005		14		6		37		0		110001		-0.015		-0.038		0.206		56		58		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.041		201.54		21.0011904424

		3		11		2005		14		6		40		0		110001		-0.03		0.02		-0.085		51		56		60		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.036		303.69		9.2330926563

		3		11		2005		14		6		43		0		110001		0.02		-0.114		0.079		47		52		57		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.532		12.34		0		14525		0.116		170.05		14.0132080553

		3		11		2005		14		6		46		0		110001		-0.089		-0.009		0.13		51		48		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.269		12.34		0		14525		0.089		264.23		15.7803675496

		3		11		2005		14		6		49		0		110001		-0.051		-0.066		0.124		53		58		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.083		217.69		14.9442296556

		3		11		2005		14		6		52		0		110001		-0.035		0.031		0.02		51		59		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.047		311.53		5.085272854

		3		11		2005		14		6		55		0		110001		-0.033		0.028		0.052		53		56		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.043		310.31		6.7653529102

		3		11		2005		14		6		58		0		110001		-0.034		-0.027		-0.065		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.347		12.34		0		14525		0.043		231.55		7.8166488983

		3		11		2005		14		7		1		0		110001		0.024		0.013		0.038		54		59		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.027		61.56		4.6786750261

		3		11		2005		14		7		4		0		110001		0.008		0.092		-0.029		51		54		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.689		12.34		0		14525		0.092		4.97		9.6793594829

		3		11		2005		14		7		7		0		110001		-0.034		-0.023		0.168		52		52		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.642		12.34		0		14525		0.041		235.92		17.2942186872

		3		11		2005		14		7		10		0		110001		-0.027		-0.025		0.054		57		54		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.037		227.2		6.5345237011

		3		11		2005		14		7		13		0		110001		-0.022		-0.007		0.082		52		51		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.789		12.34		0		14525		0.023		252.35		8.5188027328

		3		11		2005		14		7		16		0		110001		0.016		0.039		0.018		51		54		55		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		4.588		12.34		0		14525		0.042		22.31		4.5836666545

		3		11		2005		14		7		19		0		110001		-0.034		-0.033		-0.016		55		49		60		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.047		225.86		5.0009999

		3		11		2005		14		7		22		0		110001		-0.02		-0.007		-0.075		50		53		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.323		12.35		0		14525		0.021		250.71		7.7935871074

		3		11		2005		14		7		25		0		110001		-0.11		-0.019		0.008		50		52		56		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.112		260.2		11.1915146428

		3		11		2005		14		7		28		0		110001		-0.015		-0.02		-0.007		49		57		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.34		0		14525		0.025		216.87		2.5961509971

		3		11		2005		14		7		31		0		110001		0.009		-0.004		-0.047		52		54		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.01		113.96		4.8020828814

		3		11		2005		14		7		34		0		110001		0.079		-0.129		0.005		49		53		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.151		148.52		15.1350586388

		3		11		2005		14		7		37		0		110001		-0.05		0.056		0.015		55		57		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.34		0		14525		0.075		318.24		7.6557168182

		3		11		2005		14		7		40		0		110001		-0.013		0.062		-0.068		56		49		52		15		1452.5		216.4		-0.5		-0.6		4.604		12.34		0		14525		0.063		348.16		9.2935461477

		3		11		2005		14		7		43		0		110001		-0.002		-0.015		-0.045		54		54		53		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		4.573		12.34		0		14525		0.015		187.59		4.7476309882

		3		11		2005		14		7		46		0		110001		0.051		0.023		-0.06		55		54		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.056		65.73		8.2036577208

		3		11		2005		14		7		49		0		110001		-0.014		0.039		-0.003		55		59		50		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.041		340.25		4.1545156156

		3		11		2005		14		7		52		0		110001		0.008		-0.044		-0.032		57		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.045		169.7		5.4990908339

		3		11		2005		14		7		55		0		110001		-0.037		-0.069		0.056		57		53		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.078		208.2		9.6260064409

		3		11		2005		14		7		58		0		110001		-0.021		0.037		-0.044		57		52		50		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.043		330.42		6.1204574992

		3		11		2005		14		8		1		0		110001		-0.017		-0.01		-0.163		54		51		50		15		1452.5		215.6		-1		-0.5		4.898		12.35		0		14525		0.02		239.53		16.4188915582

		3		11		2005		14		8		4		0		110001		-0.092		-0.011		0.082		54		50		53		15		1452.5		215.5		-0.7		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.093		263.18		12.3729543764

		3		11		2005		14		8		7		0		110001		0.005		0.031		-0.039		55		53		49		15		1452.5		215.4		-0.7		-0.3		5.076		12.35		0		14525		0.031		9.16		5.0069951068

		3		11		2005		14		8		10		0		110001		0.042		0.028		-0.102		54		51		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.05		56.31		11.3806853924

		3		11		2005		14		8		13		0		110001		0.005		0.053		-0.026		48		56		54		15		1452.5		215		-0.9		-0.2		5.114		12.35		0		14525		0.053		5.39		5.9245252974

		3		11		2005		14		8		16		0		110001		-0.023		-0.077		0.056		55		55		49		15		1452.5		216		-0.8		-0.6		5.331		12.35		0		14525		0.08		196.63		9.7948966304

		3		11		2005		14		8		19		0		110001		0.011		-0.006		0.078		52		53		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.161		12.34		0		14525		0.013		118.61		7.9

		3		11		2005		14		8		22		0		110001		0.043		0.021		-0.046		54		55		58		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.048		63.97		6.6377707101

		3		11		2005		14		8		25		0		110001		-0.02		-0.032		0.02		53		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		4.836		12.34		0		14525		0.038		212.01		4.2708313008

		3		11		2005		14		8		28		0		110001		-0.008		-0.026		0.008		55		56		55		15		1452.5		216		-0.6		-0.5		4.673		12.34		0		14525		0.027		197.1		2.8354893758

		3		11		2005		14		8		31		0		110001		0.019		0.03		-0.02		50		59		54		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.704		12.35		0		14525		0.036		32.35		4.0755367745

		3		11		2005		14		8		34		0		110001		-0.029		0.008		-0.004		52		57		53		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.03		285.42		3.0347981811

		3		11		2005		14		8		37		0		110001		0.007		-0.046		-0.038		51		58		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.58		12.35		0		14525		0.047		171.35		6.0074953184

		3		11		2005		14		8		40		0		110001		-0.077		0.022		-0.022		59		52		51		15		1452.5		216.1		-0.9		-0.7		4.921		12.35		0		14525		0.08		285.95		8.3048178788

		3		11		2005		14		8		43		0		110001		-0.027		0.033		0.06		52		62		50		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.774		12.35		0		14525		0.043		320.71		7.3607064878

		3		11		2005		14		8		46		0		110001		0.071		-0.016		0.033		53		53		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.083		12.35		0		14525		0.073		102.7		7.9912452096

		3		11		2005		14		8		49		0		110001		-0.022		-0.019		-0.02		52		57		48		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.277		12.35		0		14525		0.029		229.18		3.5284557529

		3		11		2005		14		8		52		0		110001		-0.053		-0.065		0.148		56		55		49		15		1452.5		215.3		-0.5		-0.1		5.207		12.35		0		14525		0.084		219.19		17.0111727991

		3		11		2005		14		8		55		0		110001		0.037		-0.031		-0.083		57		54		50		15		1452.5		216.2		-0.5		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.048		129.96		9.6015623729

		3		11		2005		14		8		58		0		110001		0.001		0.05		-0.108		54		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.05		1.15		11.9016805536

		3		11		2005		14		9		1		0		110001		0.065		0.026		-0.12		51		53		50		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.207		12.35		0		14525		0.07		68.2		13.8928038927

		3		11		2005		14		9		4		0		110001		-0.01		0.014		-0.014		52		56		55		15		1452.5		215.3		-0.7		-0.2		5.339		12.35		0		14525		0.017		324.46		2.2181073013

		3		11		2005		14		9		7		0		110001		-0.002		0.082		-0.033		49		56		57		15		1452.5		216.7		-0.6		-0.8		5.06		12.35		0		14525		0.082		358.6		8.8413799828

		3		11		2005		14		9		10		0		110001		0.015		0.039		-0.025		52		51		52		15		1452.5		214.9		-0.9		-0.2		5.254		12.35		0		14525		0.042		21.04		4.8692915296

		3		11		2005		14		9		13		0		110001		-0.042		0.028		-0.019		59		55		54		15		1452.5		216.4		-0.6		-0.7		5.292		12.35		0		14525		0.05		303.69		5.3935146241

		3		11		2005		14		9		16		0		110001		-0.087		-0.042		0.108		56		62		58		15		1452.5		216		-1		-0.7		5.223		12.35		0		14525		0.097		244.23		14.4903416109

		3		11		2005		14		9		19		0		110001		-0.046		0.005		0.06		57		54		50		15		1452.5		215.2		-0.8		-0.2		5.323		12.35		0		14525		0.046		276.2		7.5769386958

		3		11		2005		14		9		22		0		110001		0.009		0.002		-0.066		57		55		50		15		1452.5		215.3		-0.7		-0.2		5.153		12.35		0		14525		0.009		77.47		6.6640828326

		3		11		2005		14		9		25		0		110001		-0.063		0.006		-0.047		56		61		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.169		12.35		0		14525		0.063		275.44		7.88289287

		3		11		2005		14		9		28		0		110001		0.024		0.015		-0.079		56		61		49		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.828		12.35		0		14525		0.028		57.99		8.391662529

		3		11		2005		14		9		31		0		110001		0.016		0.032		-0.074		56		54		55		15		1452.5		215.9		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.036		26.57		8.2194890352

		3		11		2005		14		9		34		0		110001		0.095		0.009		-0.043		52		53		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.095		84.59		10.466613588

		3		11		2005		14		9		37		0		110001		-0.039		-0.028		-0.005		58		55		51		15		1452.5		215.2		-0.8		-0.3		4.596		12.35		0		14525		0.048		234.32		4.8270073545

		3		11		2005		14		9		40		0		110001		0.012		0.058		-0.053		50		56		53		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		4.859		12.35		0		14525		0.059		11.69		7.947955712

		3		11		2005		14		9		43		0		110001		0.069		-0.001		-0.046		51		51		56		15		1452.5		215.8		-0.6		-0.3		4.782		12.35		0		14525		0.069		90.83		8.2933708466

		3		11		2005		14		9		46		0		110001		-0.052		-0.03		0.032		53		52		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.06		240.02		6.8029405407

		3		11		2005		14		9		49		0		110001		-0.047		0.028		-0.01		52		53		49		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.96		12.35		0		14525		0.055		300.78		5.5614746246

		3		11		2005		14		9		52		0		110001		-0.004		0.008		-0.119		56		57		57		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		5.238		12.35		0		14525		0.009		333.43		11.9335661057

		3		11		2005		14		9		55		0		110001		0.001		0.05		0.009		52		49		54		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.05		1.15		5.0813384064

		3		11		2005		14		9		58		0		110001		0.017		0.077		0.003		55		51		55		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.079		12.45		7.8911342657

		3		11		2005		14		10		1		0		110001		0.049		0.026		-0.054		57		53		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.055		62.05		7.7414468932

		3		11		2005		14		10		4		0		110001		0.05		0.052		-0.114		53		53		57		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.401		12.35		0		14525		0.072		43.88		13.4907375632

		3		11		2005		14		10		7		0		110001		-0.011		-0.051		0.079		50		58		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.052		192.17		9.4673121846

		3		11		2005		14		10		10		0		110001		-0.042		0.031		-0.176		50		51		51		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.323		12.35		0		14525		0.052		306.43		18.357832116

		3		11		2005		14		10		13		0		110001		-0.015		-0.009		0.001		51		50		50		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.261		12.35		0		14525		0.017		239.04		1.7521415468

		3		11		2005		14		10		16		0		110001		0.004		0.015		-0.116		53		50		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.016		14.93		11.7034183041

		3		11		2005		14		10		19		0		110001		-0.032		-0.046		0.167		50		52		48		15		1452.5		215		-1		-0.2		4.55		12.35		0		14525		0.056		214.82		17.6150503831

		3		11		2005		14		10		22		0		110001		-0.015		-0.015		0.081		53		50		49		15		1452.5		214.5		-0.7		0.2		4.766		12.35		0		14525		0.021		225		8.3731714422

		3		11		2005		14		10		25		0		110001		0.003		-0.002		0.003		51		52		54		15		1452.5		215.9		-0.6		-0.3		4.774		12.35		0		14525		0.004		123.69		0.469041576

		3		11		2005		14		10		28		0		110001		-0.015		-0.023		0.031		47		51		50		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.027		213.11		4.1412558482

		3		11		2005		14		10		31		0		110001		0.067		-0.011		-0.012		48		51		47		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.068		99.32		6.8949256704

		3		11		2005		14		10		34		0		110001		-0.053		0.007		0.055		52		56		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.053		277.52		7.6700717076

		3		11		2005		14		10		37		0		110001		-0.01		0.019		0.044		56		57		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		5.215		12.35		0		14525		0.021		332.24		4.895916666

		3		11		2005		14		10		40		0		110001		0.062		-0.009		-0.04		51		54		51		15		1452.5		215.9		-0.8		-0.5		5.416		12.35		0		14525		0.063		98.26		7.4330343737

		3		11		2005		14		10		43		0		110001		0.019		0.022		-0.064		52		53		49		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.029		40.82		7.0292247083

		3		11		2005		14		10		46		0		110001		-0.042		0.031		-0.016		51		50		53		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.052		306.43		5.4598534779

		3		11		2005		14		10		49		0		110001		0		-0.015		0.009		48		50		48		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.107		12.35		0		14525		0.015		180		1.7492855685

		3		11		2005		14		10		52		0		110001		0.026		0.025		-0.046		51		48		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.238		12.35		0		14525		0.036		46.12		5.8455110983

		3		11		2005		14		10		55		0		110001		0.026		-0.015		-0.08		56		54		54		15		1452.5		215.2		-0.9		-0.3		4.789		12.35		0		14525		0.03		119.98		8.544588931

		3		11		2005		14		10		58		0		110001		-0.048		-0.007		-0.076		60		51		52		15		1452.5		216.9		-0.4		-0.7		4.534		12.35		0		14525		0.049		261.7		9.0160967164

		3		11		2005		14		11		1		0		110001		0.017		-0.032		-0.073		59		55		51		15		1452.5		215.5		-0.5		-0.2		4.65		12.35		0		14525		0.036		152.02		8.1498466243

		3		11		2005		14		11		4		0		110001		-0.028		0.045		0.075		54		62		56		15		1452.5		216.3		-0.7		-0.6		4.867		12.35		0		14525		0.053		328.11		9.1836811791

		3		11		2005		14		11		7		0		110001		-0.06		-0.037		-0.014		53		55		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		4.557		12.35		0		14525		0.07		238.34		7.1867934435

		3		11		2005		14		11		10		0		110001		-0.052		-0.023		-0.093		54		56		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.2		4.503		12.35		0		14525		0.057		246.14		10.9004587059

		3		11		2005		14		11		13		0		110001		-0.076		-0.009		0.104		50		50		54		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.3		5.277		12.35		0		14525		0.077		263.25		12.9123971438

		3		11		2005		14		11		16		0		110001		-0.03		-0.027		0.016		48		55		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.04		228.01		4.3416586692

		3		11		2005		14		11		19		0		110001		0.003		-0.002		0.147		51		54		53		15		1452.5		217.2		-0.4		-0.8		5.378		12.35		0		14525		0.004		123.69		14.7044211039

		3		11		2005		14		11		22		0		110001		0.046		0.007		0.013		52		51		51		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.161		12.35		0		14525		0.047		81.35		4.8311489317

		3		11		2005		14		11		25		0		110001		0.069		-0.001		0.01		56		53		57		15		1452.5		217		-0.3		-0.7		5.331		12.35		0		14525		0.069		90.83		6.9728043139

		3		11		2005		14		11		28		0		110001		-0.054		-0.012		0.031		51		48		56		15		1452.5		215.2		-1		-0.3		5.323		12.35		0		14525		0.055		257.47		6.341135545

		3		11		2005		14		11		31		0		110001		0.057		0.024		-0.13		49		54		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.913		12.35		0		14525		0.062		67.17		14.3961800489

		3		11		2005		14		11		34		0		110001		0.034		0.009		-0.092		56		50		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.844		12.35		0		14525		0.035		75.17		9.8493654618

		3		11		2005		14		11		37		0		110001		-0.018		-0.011		0.1		51		54		52		15		1452.5		215.1		-0.8		-0.2		4.534		12.35		0		14525		0.021		238.57		10.2200782776

		3		11		2005		14		11		40		0		110001		-0.03		-0.061		0.033		54		53		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		4.65		12.35		0		14525		0.068		206.19		7.5564541949

		3		11		2005		14		11		43		0		110001		0.012		-0.068		0.064		57		57		53		15		1452.5		216.8		-0.5		-0.8		4.774		12.35		0		14525		0.069		169.99		9.4148818368

		3		11		2005		14		11		46		0		110001		-0.002		-0.022		0.001		59		55		55		15		1452.5		214.8		-0.8		0		4.658		12.35		0		14525		0.022		185.19		2.2113344387

		3		11		2005		14		11		49		0		110001		-0.023		0.03		-0.033		55		47		52		15		1452.5		216.1		-0.3		-0.3		5.261		12.35		0		14525		0.038		322.52		5.0179677161

		3		11		2005		14		11		52		0		110001		0.016		0.044		-0.101		54		58		56		15		1452.5		215.1		-0.9		-0.3		5.347		12.35		0		14525		0.047		19.98		11.1323851892

		3		11		2005		14		11		55		0		110001		-0.026		-0.005		-0.034		52		57		52		15		1452.5		214.6		-0.8		0		5.439		12.35		0		14525		0.026		259.11		4.3092922853

		3		11		2005		14		11		58		0		110001		-0.03		0.008		-0.022		47		59		49		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.091		12.35		0		14525		0.031		284.93		3.8052595181

		3		11		2005		14		12		1		0		110001		-0.09		0.053		-0.037		49		53		49		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.5		5.045		12.35		0		14525		0.104		300.49		11.0806137014

		3		11		2005		14		12		4		0		110001		0.019		0.001		-0.134		51		57		49		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.285		12.35		0		14525		0.019		86.99		13.5344006147

		3		11		2005		14		12		7		0		110001		0.091		0.03		-0.193		49		52		52		15		1452.5		214.6		-1.3		-0.3		5.285		12.35		0		14525		0.096		71.75		21.5476216785

		3		11		2005		14		12		10		0		110001		-0.005		-0.001		-0.104		51		51		52		15		1452.5		215.6		-1.5		-0.9		4.743		12.35		0		14525		0.005		258.69		10.412492497

		3		11		2005		14		12		13		0		110001		0.042		-0.075		0.056		51		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		4.65		12.35		0		14525		0.086		150.75		10.2591422643

		3		11		2005		14		12		16		0		110001		-0.023		-0.012		0.043		54		53		51		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.026		242.45		5.0219518118

		3		11		2005		14		12		19		0		110001		-0.094		0.015		0.018		52		52		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		4.526		12.35		0		14525		0.095		279.07		9.687620967

		3		11		2005		14		12		22		0		110001		0.047		-0.046		-0.006		54		56		56		15		1452.5		215.2		-1.2		-0.5		4.921		12.35		0		14525		0.066		134.38		6.6037867924

		3		11		2005		14		12		25		0		110001		-0.029		0.013		0.01		51		60		51		15		1452.5		214.6		-0.9		0		5.091		12.35		0		14525		0.032		294.15		3.3316662498

		3		11		2005		14		12		28		0		110001		0.059		0		-0.056		55		58		51		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.5		5.323		12.35		0		14525		0.059		90		8.1344944526

		3		11		2005		14		12		31		0		110001		0.045		0.014		-0.056		53		51		49		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.047		72.72		7.3191529565

		3		11		2005		14		12		34		0		110001		-0.039		0.023		0.001		53		50		52		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.045		300.53		4.5287967497

		3		11		2005		14		12		37		0		110001		-0.009		-0.035		0.085		54		60		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.3		5.06		12.35		0		14525		0.036		194.42		9.236341267

		3		11		2005		14		12		40		0		110001		-0.003		-0.066		0.013		52		56		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.066		182.6		6.7334983478

		3		11		2005		14		12		43		0		110001		-0.013		0		-0.074		51		53		53		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.107		12.35		0		14525		0.013		270		7.5133215025

		3		11		2005		14		12		46		0		110001		-0.016		0.044		0.022		58		52		53		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.047		340.02		5.1730068626

		3		11		2005		14		12		49		0		110001		0.034		0.005		-0.03		57		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.034		81.63		4.5617978912

		3		11		2005		14		12		52		0		110001		0.023		-0.023		0.008		53		52		49		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.5		4.929		12.35		0		14525		0.033		135		3.3496268449

		3		11		2005		14		12		55		0		110001		0.005		0.001		0.009		51		53		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.457		12.35		0		14525		0.005		78.69		1.0344080433

		3		11		2005		14		12		58		0		110001		0.031		0.002		0.014		47		49		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.511		12.35		0		14525		0.031		86.31		3.4073450075

		3		11		2005		14		13		1		0		110001		0.073		-0.01		-0.035		49		53		47		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.55		12.35		0		14525		0.074		97.8		8.1572054038

		3		11		2005		14		13		4		0		110001		-0.038		0.068		-0.054		50		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.078		330.8		9.4783964889

		3		11		2005		14		13		7		0		110001		0.009		0		-0.002		54		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.681		12.35		0		14525		0.009		90		0.9219544457

		3		11		2005		14		13		10		0		110001		0.044		-0.011		-0.034		56		53		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.045		104.04		5.6683330883

		3		11		2005		14		13		13		0		110001		-0.049		0.073		-0.067		51		54		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.088		326.13		11.053958567

		3		11		2005		14		13		16		0		110001		0.006		-0.046		-0.025		50		53		51		15		1452.5		215.7		-0.9		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.046		172.57		5.2697248505

		3		11		2005		14		13		19		0		110001		-0.017		0.069		-0.086		51		57		49		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.3		4.526		12.35		0		14525		0.071		346.16		11.1561642154

		3		11		2005		14		13		22		0		110001		-0.072		0.024		-0.018		52		56		52		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.5		4.983		12.35		0		14525		0.076		288.43		7.8

		3		11		2005		14		13		25		0		110001		-0.079		-0.034		-0.01		61		54		51		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.086		246.71		8.6585218138

		3		11		2005		14		13		28		0		110001		0.018		0.055		-0.145		53		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.494		12.35		0		14525		0.058		18.12		15.6121747364

		3		11		2005		14		13		31		0		110001		0.092		0.039		-0.126		52		54		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.47		12.35		0		14525		0.1		67.03		16.0813556642

		3		11		2005		14		13		34		0		110001		0.011		-0.075		-0.048		54		57		50		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.3		5.323		12.35		0		14525		0.076		171.66		8.9721792225

		3		11		2005		14		13		37		0		110001		-0.012		-0.004		-0.022		53		60		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.013		251.57		2.5377155081

		3		11		2005		14		13		40		0		110001		0.02		-0.037		-0.001		58		59		52		15		1452.5		215.5		-1		-0.5		5.076		12.35		0		14525		0.042		151.61		4.2071367936

		3		11		2005		14		13		43		0		110001		0.032		-0.045		0.075		53		56		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.952		12.35		0		14525		0.055		144.58		9.3134311615

		3		11		2005		14		13		46		0		110001		-0.071		0.097		-0.08		52		52		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		5.076		12.35		0		14525		0.12		323.8		14.4395290782

		3		11		2005		14		13		49		0		110001		-0.065		0.014		-0.076		57		52		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.3		5.122		12.35		0		14525		0.066		282.15		10.0980196078

		3		11		2005		14		13		52		0		110001		-0.01		0.021		-0.006		52		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.023		334.54		2.4020824299

		3		11		2005		14		13		55		0		110001		0.032		-0.034		0.046		52		53		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.31		12.35		0		14525		0.047		136.74		6.5543878433

		3		11		2005		14		13		58		0		110001		-0.03		0.022		0.01		52		53		51		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.5		4.433		12.35		0		14525		0.037		306.25		3.8522720569

		3		11		2005		14		14		1		0		110001		0.033		-0.132		0.134		50		55		52		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		4.983		12.35		0		14525		0.136		165.96		19.0968583804

		3		11		2005		14		14		4		0		110001		0.015		0.02		-0.015		49		54		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.025		36.87		2.9154759474

		3		11		2005		14		14		7		0		110001		0.018		0.005		-0.023		46		51		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.805		12.35		0		14525		0.019		74.48		2.963106478

		3		11		2005		14		14		10		0		110001		-0.003		-0.052		0.014		50		49		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.114		12.35		0		14525		0.052		183.3		5.3935146241

		3		11		2005		14		14		13		0		110001		-0.028		-0.001		-0.024		54		55		51		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.028		267.95		3.6891733491

		3		11		2005		14		14		16		0		110001		-0.05		-0.058		0.115		54		55		50		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.077		220.76		13.8162947276

		3		11		2005		14		14		19		0		110001		-0.022		-0.035		0.065		54		50		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.029		12.35		0		14525		0.041		212.15		7.703246069

		3		11		2005		14		14		22		0		110001		-0.036		0.017		-0.051		51		53		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.04		295.28		6.4699304478

		3		11		2005		14		14		25		0		110001		-0.033		0.017		0.106		54		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.983		12.35		0		14525		0.037		297.26		11.2312065247

		3		11		2005		14		14		28		0		110001		-0.03		0.027		-0.032		51		54		56		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.04		311.99		5.1507281039

		3		11		2005		14		14		31		0		110001		0.009		-0.013		-0.026		58		51		56		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.016		145.3		3.0430248109

		3		11		2005		14		14		34		0		110001		-0.039		-0.063		0.091		57		51		58		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.525		12.35		0		14525		0.074		211.76		11.7349904133

		3		11		2005		14		14		37		0		110001		0.01		-0.042		0.144		54		52		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.043		166.61		15.0332963784

		3		11		2005		14		14		40		0		110001		0.009		0.031		-0.113		49		51		47		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.032		16.19		11.7520211028

		3		11		2005		14		14		43		0		110001		-0.007		-0.051		0.078		59		58		47		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.051		187.82		9.345587194

		3		11		2005		14		14		46		0		110001		-0.092		-0.066		0.019		52		55		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.975		12.35		0		14525		0.113		234.34		11.4808536268

		3		11		2005		14		14		49		0		110001		-0.026		-0.029		0.1		52		51		47		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.542		12.35		0		14525		0.039		221.88		10.7317286585

		3		11		2005		14		14		52		0		110001		-0.029		-0.048		0.065		57		54		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.813		12.35		0		14525		0.056		211.14		8.5848704125

		3		11		2005		14		14		55		0		110001		0.038		0.076		-0.086		56		54		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.464		12.35		0		14525		0.085		26.57		12.0896650078

		3		11		2005		14		14		58		0		110001		0.055		-0.171		0.006		50		55		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.511		12.35		0		14525		0.18		162.17		17.9727571619

		3		11		2005		14		15		1		0		110001		-0.013		-0.037		0.043		53		55		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.882		12.35		0		14525		0.039		199.36		5.8197938108

		3		11		2005		14		15		4		0		110001		0.011		0.072		-0.156		51		54		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.073		8.69		17.2165617938

		3		11		2005		14		15		7		0		110001		0.052		-0.065		0.02		50		56		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.083		141.34		8.5609578903

		3		11		2005		14		15		10		0		110001		-0.043		-0.042		-0.012		49		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.712		12.35		0		14525		0.06		225.67		6.1294371683

		3		11		2005		14		15		13		0		110001		-0.018		0.011		0.043		52		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.813		12.35		0		14525		0.021		301.43		4.7895720059

		3		11		2005		14		15		16		0		110001		0.075		0.059		-0.146		47		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.095		51.81		17.4419035658

		3		11		2005		14		15		19		0		110001		0.065		0.079		-0.059		58		52		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.102		39.45		11.8097417415

		3		11		2005		14		15		22		0		110001		0.035		0.014		-0.011		56		50		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.038		68.2		3.9268307832

		3		11		2005		14		15		25		0		110001		-0.002		0.009		0.007		55		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.009		347.47		1.1575836903

		3		11		2005		14		15		28		0		110001		0.02		0.018		-0.009		53		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.027		48.01		2.8372521918

		3		11		2005		14		15		31		0		110001		0.043		-0.071		0.1		56		52		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.339		12.35		0		14525		0.083		148.8		12.996153277

		3		11		2005		14		15		34		0		110001		0.032		-0.086		0.09		48		53		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.092		159.59		12.8530152104

		3		11		2005		14		15		37		0		110001		-0.023		-0.013		0.04		50		53		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.026		240.52		4.7937459257

		3		11		2005		14		15		40		0		110001		-0.007		0.099		-0.063		47		50		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.099		355.96		11.7554242799

		3		11		2005		14		15		43		0		110001		0.037		0.007		-0.012		49		52		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.038		79.29		3.9522145691

		3		11		2005		14		15		46		0		110001		0.03		-0.083		0.023		50		52		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.088		160.13		9.1203070124

		3		11		2005		14		15		49		0		110001		0.005		-0.004		-0.017		50		56		53		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		4.635		12.35		0		14525		0.006		128.66		1.8165902125

		3		11		2005		14		15		52		0		110001		-0.055		-0.035		0.097		53		51		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.797		12.35		0		14525		0.065		237.53		11.6871724553

		3		11		2005		14		15		55		0		110001		-0.063		-0.034		0.084		50		55		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.35		0		14525		0.072		241.65		11.03675677

		3		11		2005		14		15		58		0		110001		-0.028		-0.124		0.162		52		58		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.127		192.72		20.5922315449

		3		11		2005		14		16		1		0		110001		-0.008		-0.01		0.146		53		59		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.013		218.66		14.6560567684

		3		11		2005		14		16		4		0		110001		-0.003		0.018		0.006		54		57		53		15		1452.6		215.4		-0.9		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.018		350.54		1.9209372712

		3		11		2005		14		16		7		0		110001		-0.01		0.01		-0.016		55		58		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.014		315		2.1354156504

		3		11		2005		14		16		10		0		110001		-0.006		0.022		0.073		53		54		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.023		344.74		7.647875522

		3		11		2005		14		16		13		0		110001		-0.006		0.004		-0.019		51		59		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.007		303.69		2.0322401433

		3		11		2005		14		16		16		0		110001		0.015		0.044		-0.025		52		50		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.083		12.35		0		14525		0.046		18.82		5.2782572882

		3		11		2005		14		16		19		0		110001		-0.013		0.009		-0.005		54		51		54		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.016		304.7		1.6583123952

		3		11		2005		14		16		22		0		110001		0.004		0.034		-0.065		54		49		48		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.034		6.71		7.3464277033

		3		11		2005		14		16		25		0		110001		-0.018		-0.024		0.038		61		53		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.03		216.87		4.8414873748

		3		11		2005		14		16		28		0		110001		0.003		0.079		-0.079		55		55		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.079		2.17		11.1763142404

		3		11		2005		14		16		31		0		110001		-0.085		-0.003		0.206		51		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.085		267.98		22.2867673744

		3		11		2005		14		16		34		0		110001		0.051		-0.013		0.053		50		49		47		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.053		104.3		7.4692703794

		3		11		2005		14		16		37		0		110001		0.04		-0.023		-0.067		48		55		50		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.046		119.9		8.1351090958

		3		11		2005		14		16		40		0		110001		-0.027		0.013		-0.024		52		51		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.03		295.71		3.8392707641

		3		11		2005		14		16		43		0		110001		-0.058		-0.027		0.104		54		54		48		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.006		12.36		0		14526		0.064		245.04		12.2102416029

		3		11		2005		14		16		46		0		110001		0.015		0.011		-0.062		55		52		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.019		53.75		6.4730209331

		3		11		2005		14		16		49		0		110001		-0.017		0.011		-0.036		51		54		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.02		302.91		4.1303752856

		3		11		2005		14		16		52		0		110001		-0.061		0.044		0.043		51		51		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.494		12.36		0		14526		0.075		305.8		8.6637174469

		3		11		2005		14		16		55		0		110001		-0.022		-0.06		0.162		53		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.064		200.14		17.4149361182

		3		11		2005		14		16		58		0		110001		0.005		-0.016		0.062		54		57		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.017		162.65		6.4226162893

		3		11		2005		14		17		1		0		110001		0.005		-0.047		0.046		55		54		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.047		173.93		6.5954529791

		3		11		2005		14		17		4		0		110001		0.057		0.01		-0.02		51		48		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.058		80.05		6.1229078059

		3		11		2005		14		17		7		0		110001		-0.026		0.034		0.097		54		51		53		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.043		322.59		10.6023582282

		3		11		2005		14		17		10		0		110001		0.04		0		0.057		50		55		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.04		90		6.9634761434

		3		11		2005		14		17		13		0		110001		-0.008		0.036		-0.11		56		50		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.114		12.35		0		14525		0.037		347.47		11.6017240098

		3		11		2005		14		17		16		0		110001		0.039		0.001		-0.017		57		52		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.039		88.53		4.2555845662

		3		11		2005		14		17		19		0		110001		0.03		-0.015		-0.067		50		50		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.034		116.57		7.492663078

		3		11		2005		14		17		22		0		110001		0.01		-0.029		0.027		55		62		56		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.031		160.97		4.0865633483

		3		11		2005		14		17		25		0		110001		-0.016		-0.015		0.015		49		58		55		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.022		226.85		2.6570660511

		3		11		2005		14		17		28		0		110001		0.045		-0.002		0.05		48		56		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.045		92.54		6.7297845434

		3		11		2005		14		17		31		0		110001		0.028		0.025		-0.101		55		53		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.604		12.35		0		14525		0.038		48.24		10.7749709976

		3		11		2005		14		17		34		0		110001		0.046		-0.033		0.006		54		53		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.057		125.66		5.692978131

		3		11		2005		14		17		37		0		110001		0		0		-0.005		51		54		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.41		12.35		0		14525		0		0		0.5

		3		11		2005		14		17		40		0		110001		0.025		-0.019		-0.079		52		57		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.031		127.23		8.5011763892

		3		11		2005		14		17		43		0		110001		-0.024		-0.059		0.048		51		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.704		12.35		0		14525		0.064		202.14		7.9755877526

		3		11		2005		14		17		46		0		110001		-0.077		0.069		-0.034		52		50		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.103		311.86		10.8839331126

		3		11		2005		14		17		49		0		110001		-0.009		-0.022		-0.003		60		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.024		202.25		2.3958297101

		3		11		2005		14		17		52		0		110001		-0.029		0.006		-0.046		50		54		53		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.03		281.69		5.4708317466

		3		11		2005		14		17		55		0		110001		0.039		0.002		-0.025		56		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.039		87.06		4.6368092477

		3		11		2005		14		17		58		0		110001		0.036		-0.027		0.018		56		51		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.045		126.87		4.8466483264

		3		11		2005		14		18		1		0		110001		0.028		0.021		0.038		49		50		49		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.96		12.36		0		14526		0.035		53.13		5.1662365412

		3		11		2005		14		18		4		0		110001		0.047		0.01		-0.043		48		52		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.975		12.36		0		14526		0.048		77.99		6.4482555781

		3		11		2005		14		18		7		0		110001		-0.04		0.034		-0.002		53		52		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.052		310.36		5.2535702146

		3		11		2005		14		18		10		0		110001		0.094		0.015		0.003		51		52		48		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.095		80.93		9.5236547606

		3		11		2005		14		18		13		0		110001		-0.037		-0.015		0.058		52		51		59		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.04		247.93		7.0413066969

		3		11		2005		14		18		16		0		110001		-0.09		0.016		-0.06		53		50		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.501		12.36		0		14526		0.091		280.08		10.9343495463

		3		11		2005		14		18		19		0		110001		-0.071		-0.005		-0.057		52		55		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.071		265.97		9.1186621826

		3		11		2005		14		18		22		0		110001		0.047		0.015		-0.105		52		53		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.494		12.36		0		14526		0.049		72.3		11.6012930314

		3		11		2005		14		18		25		0		110001		-0.026		0.009		0.066		56		55		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.028		289.09		7.1505244563

		3		11		2005		14		18		28		0		110001		-0.026		-0.026		0.082		53		55		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.037		225		8.9866567755

		3		11		2005		14		18		31		0		110001		0.042		0.051		-0.105		54		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.066		39.47		12.4056438769

		3		11		2005		14		18		34		0		110001		0.012		-0.034		0.046		51		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.036		160.56		5.8446556785

		3		11		2005		14		18		37		0		110001		-0.063		-0.028		0.016		53		57		47		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.069		246.04		7.0774289117

		3		11		2005		14		18		40		0		110001		-0.009		0.005		-0.033		51		54		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.01		299.05		3.4568772035

		3		11		2005		14		18		43		0		110001		0.048		0.026		-0.063		48		53		47		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.055		61.56		8.3360662185

		3		11		2005		14		18		46		0		110001		-0.05		0.001		0.018		53		53		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.05		271.15		5.3150729064

		3		11		2005		14		18		49		0		110001		0.012		0.017		-0.054		52		54		53		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.021		35.22		5.7870545185

		3		11		2005		14		18		52		0		110001		0.008		0.021		-0.022		51		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.022		20.85		3.1448370387

		3		11		2005		14		18		55		0		110001		-0.063		-0.024		0.035		50		54		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.067		249.15		7.5960516059

		3		11		2005		14		18		58		0		110001		0.073		-0.007		-0.07		55		56		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.073		95.48		10.1380471492

		3		11		2005		14		19		1		0		110001		0.01		0.011		-0.042		55		54		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.015		42.27		4.455333882

		3		11		2005		14		19		4		0		110001		0.007		0.001		-0.045		50		53		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.007		81.87		4.5552167896

		3		11		2005		14		19		7		0		110001		0.041		0.09		-0.218		50		52		47		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.099		24.49		23.9384627744

		3		11		2005		14		19		10		0		110001		0.005		0.065		-0.033		53		51		48		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.122		12.36		0		14526		0.065		4.4		7.3068461049

		3		11		2005		14		19		13		0		110001		0.001		0.034		0.013		54		56		47		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.034		1.68		3.6414282912

		3		11		2005		14		19		16		0		110001		-0.001		-0.029		0.096		51		53		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.029		181.97		10.0289580715

		3		11		2005		14		19		19		0		110001		0.058		-0.017		0.015		50		53		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.54		12.36		0		14526		0.06		106.34		6.2273589908

		3		11		2005		14		19		22		0		110001		0.031		0.019		-0.058		59		50		56		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.416		12.36		0		14526		0.036		58.5		6.845436436

		3		11		2005		14		19		25		0		110001		-0.017		-0.015		0.046		55		52		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.023		228.58		5.128352562

		3		11		2005		14		19		28		0		110001		-0.008		0.012		0		53		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.014		326.31		1.4422205102

		3		11		2005		14		19		31		0		110001		-0.051		-0.012		0.09		59		54		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.052		256.76		10.4139329746

		3		11		2005		14		19		34		0		110001		0.036		-0.073		0.013		57		49		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.081		153.75		8.242572414

		3		11		2005		14		19		37		0		110001		-0.005		0.059		-0.033		53		57		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.36		0		14526		0.059		355.16		6.778642932

		3		11		2005		14		19		40		0		110001		0.006		0.055		-0.019		51		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.055		6.23		5.8497863209

		3		11		2005		14		19		43		0		110001		-0.038		0.054		-0.002		53		50		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.066		324.87		6.606057826

		3		11		2005		14		19		46		0		110001		0.058		-0.043		0.009		57		49		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.072		126.55		7.2759879054

		3		11		2005		14		19		49		0		110001		-0.011		0.043		-0.05		53		49		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.044		345.65		6.6858058602

		3		11		2005		14		19		52		0		110001		-0.053		0.019		0.038		54		55		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.083		12.36		0		14526		0.056		289.72		6.7926430791

		3		11		2005		14		19		55		0		110001		0.015		-0.095		0.068		55		52		49		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.269		12.36		0		14526		0.096		171.03		11.7787945054

		3		11		2005		14		19		58		0		110001		-0.016		0.011		-0.01		51		52		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.019		304.51		2.1840329668

		3		11		2005		14		20		1		0		110001		0.009		-0.012		0.016		57		57		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.015		143.13		2.1931712199

		3		11		2005		14		20		4		0		110001		0.024		-0.01		0.107		52		49		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.47		12.36		0		14526		0.026		112.62		11.0113577728

		3		11		2005		14		20		7		0		110001		0.017		-0.043		0.065		50		50		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.929		12.36		0		14526		0.046		158.43		7.9768414802

		3		11		2005		14		20		10		0		110001		-0.054		-0.017		-0.029		51		52		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.36		0		14526		0.057		252.53		6.3608175575

		3		11		2005		14		20		13		0		110001		0.032		0.09		-0.134		48		51		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.096		19.57		16.4560019446

		3		11		2005		14		20		16		0		110001		0.008		-0.029		0.079		51		52		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.998		12.36		0		14526		0.03		164.58		8.4534016822

		3		11		2005		14		20		19		0		110001		-0.03		0.06		-0.007		50		55		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.96		12.36		0		14526		0.067		333.43		6.7446274916

		3		11		2005		14		20		22		0		110001		0.005		-0.015		0.017		51		49		52		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.016		161.57		2.3216373532

		3		11		2005		14		20		25		0		110001		0.014		-0.004		-0.015		52		52		57		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.015		105.95		2.090454496

		3		11		2005		14		20		28		0		110001		0.014		-0.063		-0.008		52		52		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.325		12.36		0		14526		0.065		167.47		6.5030761952

		3		11		2005		14		20		31		0		110001		0.003		-0.04		0.047		50		56		54		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.333		12.36		0		14526		0.04		175.71		6.1789966823

		3		11		2005		14		20		34		0		110001		-0.004		-0.002		0.073		49		53		52		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.004		243.43		7.3136858013

		3		11		2005		14		20		37		0		110001		-0.03		-0.058		0.107		56		51		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.065		207.35		12.5351505775

		3		11		2005		14		20		40		0		110001		-0.054		-0.021		0.086		54		47		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.058		248.75		10.3696673042

		3		11		2005		14		20		43		0		110001		-0.018		0.029		0.027		51		49		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.034		328.17		4.3520110294

		3		11		2005		14		20		46		0		110001		-0.015		-0.004		0.027		50		50		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.016		255.07		3.1144823005

		3		11		2005		14		20		49		0		110001		0.017		0.06		-0.047		53		51		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.062		15.82		7.8089692021

		3		11		2005		14		20		52		0		110001		-0.025		-0.082		0.107		53		51		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.086		196.96		13.7105798564

		3		11		2005		14		20		55		0		110001		0.037		0.012		-0.094		54		50		51		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.039		72.03		10.1730034896

		3		11		2005		14		20		58		0		110001		-0.011		0.01		-0.089		60		50		46		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.015		312.27		9.0233031646

		3		11		2005		14		21		1		0		110001		-0.043		-0.056		0.074		55		55		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.071		217.52		10.2279030109

		3		11		2005		14		21		4		0		110001		-0.062		0		0.047		55		51		48		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.062		270		7.7801028271

		3		11		2005		14		21		7		0		110001		-0.019		-0.027		0.031		50		54		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.635		12.36		0		14526		0.033		215.13		4.5287967497

		3		11		2005		14		21		10		0		110001		-0.066		0.058		0.018		57		49		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.449		12.36		0		14526		0.088		311.31		8.9688349299

		3		11		2005		14		21		13		0		110001		-0.1		-0.029		0.147		59		56		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.104		253.83		18.0138835347

		3		11		2005		14		21		16		0		110001		0.062		0.049		-0.098		52		54		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.079		51.68		12.589281155

		3		11		2005		14		21		19		0		110001		-0.001		0.062		-0.072		50		50		54		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.062		359.08		9.5021050299

		3		11		2005		14		21		22		0		110001		0.042		0.158		-0.146		51		53		56		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.163		14.89		21.9189415803

		3		11		2005		14		21		25		0		110001		-0.022		0.049		-0.008		49		57		49		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.054		335.82		5.430469593

		3		11		2005		14		21		28		0		110001		-0.019		-0.121		0.142		50		53		48		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.122		188.92		18.7525998198

		3		11		2005		14		21		31		0		110001		0.022		-0.009		-0.081		50		56		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.024		112.25		8.4415638362

		3		11		2005		14		21		34		0		110001		-0.039		0.015		0.038		52		53		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.042		291.04		5.6480084986

		3		11		2005		14		21		37		0		110001		-0.012		0.021		0.015		54		53		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.024		330.26		2.8460498942

		3		11		2005		14		21		40		0		110001		-0.015		0.01		0.018		57		56		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.018		303.69		2.5475478406

		3		11		2005		14		21		43		0		110001		-0.047		0.071		-0.057		51		56		48		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.085		326.5		10.2464628043

		3		11		2005		14		21		46		0		110001		0.018		0.043		-0.089		51		53		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.534		12.36		0		14526		0.047		22.71		10.0468900661

		3		11		2005		14		21		49		0		110001		-0.012		-0.025		-0.046		50		57		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.472		12.36		0		14526		0.028		205.64		5.3712196008

		3		11		2005		14		21		52		0		110001		0.015		-0.033		-0.096		50		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.036		155.56		10.2615788259

		3		11		2005		14		21		55		0		110001		0.021		-0.004		0.068		53		54		57		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.021		100.78		7.1281133549

		3		11		2005		14		21		58		0		110001		0.006		-0.031		-0.091		52		58		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.032		169.05		9.6322375386

		3		11		2005		14		22		1		0		110001		0.013		-0.047		0.012		51		52		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.049		164.54		5.0219518118

		3		11		2005		14		22		4		0		110001		-0.024		0.001		0.02		52		51		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.024		272.39		3.1256999216

		3		11		2005		14		22		7		0		110001		-0.015		0.028		-0.028		49		54		57		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.41		12.36		0		14526		0.032		331.82		4.2343830719

		3		11		2005		14		22		10		0		110001		-0.05		-0.056		-0.02		56		53		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.075		221.76		7.7691698398

		3		11		2005		14		22		13		0		110001		-0.043		-0.002		0.039		50		57		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.043		267.34		5.8086142926

		3		11		2005		14		22		16		0		110001		-0.006		0.077		-0.066		54		57		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.844		12.36		0		14526		0.077		355.54		10.1592322545

		3		11		2005		14		22		19		0		110001		0.01		0.024		0.015		49		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.48		12.36		0		14526		0.026		22.62		3.001666204

		3		11		2005		14		22		22		0		110001		-0.016		-0.023		-0.052		52		53		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.028		214.82		5.9067757702

		3		11		2005		14		22		25		0		110001		-0.052		-0.026		0.051		56		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.058		243.43		7.7336925204

		3		11		2005		14		22		28		0		110001		-0.013		0.005		-0.014		53		55		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.014		291.04		1.9748417658

		3		11		2005		14		22		31		0		110001		-0.004		0.02		-0.003		55		58		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.02		348.69		2.0615528128

		3		11		2005		14		22		34		0		110001		0		-0.009		0.086		55		52		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.009		180		8.6469647854

		3		11		2005		14		22		37		0		110001		0.018		0.052		0.071		52		58		52		15		1452.6		214.5		-0.8		-0.4		4.58		12.36		0		14526		0.055		19.09		8.9827612681

		3		11		2005		14		22		40		0		110001		0.024		-0.022		0.024		49		54		53		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.033		132.51		4.0447496832

		3		11		2005		14		22		43		0		110001		0.035		0.078		-0.006		49		55		50		15		1452.6		211.6		-0.8		-0.4		4.503		12.36		0		14526		0.085		24.17		8.5702975444

		3		11		2005		14		22		46		0		110001		-0.009		0.071		-0.038		50		55		53		15		1452.6		210		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.072		352.78		8.103085832

		3		11		2005		14		22		49		0		110001		0.002		0.047		-0.008		52		52		51		15		1452.6		207.8		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.047		2.44		4.7717921162

		3		11		2005		14		22		52		0		110001		0.028		0.071		-0.096		53		71		50		15		1452.6		205.7		-0.8		-0.4		4.457		12.36		0		14526		0.076		21.52		12.2641754717

		3		11		2005		14		22		55		0		110001		-0.039		0.068		0.015		53		54		53		15		1452.6		203.2		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.078		330.16		7.9812279757

		3		11		2005		14		22		58		0		110001		-0.03		0.017		0.052		53		55		53		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.034		299.54		6.2393909959

		3		11		2005		14		23		1		0		110001		0.034		-0.002		0.007		57		54		51		15		1452.6		198.3		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.034		93.37		3.4770677301

		3		11		2005		14		23		4		0		110001		0.067		0.081		-0.095		52		49		51		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		4.875		12.36		0		14526		0.105		39.6		14.1686273153

		3		11		2005		14		23		7		0		110001		-0.002		-0.006		0.066		53		54		51		15		1452.6		193.3		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.006		198.43		6.6302337817

		3		11		2005		14		23		10		0		110001		0.027		0.082		-0.062		54		56		54		15		1452.6		190.8		-0.8		-0.4		4.929		12.36		0		14526		0.086		18.23		10.6287346378

		3		11		2005		14		23		13		0		110001		0.061		0.007		-0.075		55		52		53		15		1452.6		188.5		-0.8		-0.4		4.921		12.36		0		14526		0.061		83.45		9.6927808187

		3		11		2005		14		23		16		0		110001		0.059		0.091		-0.093		54		52		50		15		1452.6		186.2		-0.8		-0.4		4.294		12.36		0		14526		0.108		32.96		14.2867071084

		3		11		2005		14		23		19		0		110001		-0.055		0.116		-0.093		52		57		52		15		1452.6		184.2		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.128		334.63		15.8524446064

		3		11		2005		14		23		22		0		110001		-0.014		-0.001		0.05		53		53		49		15		1452.6		182.2		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.014		265.91		5.193264869

		3		11		2005		14		23		25		0		110001		-0.037		0.047		-0.051		56		51		54		15		1452.6		180.5		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.06		321.79		7.8606615498

		3		11		2005		14		23		28		0		110001		0.027		0.018		-0.003		54		53		53		15		1452.6		179.3		-0.8		-0.4		4.464		12.36		0		14526		0.032		56.31		3.2588341474

		3		11		2005		14		23		31		0		110001		-0.058		-0.035		0.083		50		53		52		15		1452.6		178.2		-0.8		-0.4		4.642		12.36		0		14526		0.068		238.89		10.7135428314

		3		11		2005		14		23		34		0		110001		0.013		0.066		-0.008		53		55		56		15		1452.6		177.2		-0.8		-0.4		4.588		12.36		0		14526		0.067		11.14		6.7742158218

		3		11		2005		14		23		37		0		110001		-0.025		0.087		-0.009		51		56		54		15		1452.6		176.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.091		343.97		9.0967026993

		3		11		2005		14		23		40		0		110001		-0.006		0.019		0.015		54		53		53		15		1452.6		176.2		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.02		342.47		2.4939927827

		3		11		2005		14		23		43		0		110001		-0.072		0.062		-0.044		50		52		53		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.095		310.73		10.4709120902

		3		11		2005		14		23		46		0		110001		-0.009		0.07		-0.004		54		55		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.071		352.67		7.0689461732

		3		11		2005		14		23		49		0		110001		0.021		0.094		-0.09		50		54		52		15		1452.6		176.3		-0.7		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.096		12.59		13.1821849479

		3		11		2005		14		23		52		0		110001		-0.036		0.019		-0.022		51		54		56		15		1452.6		176.7		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.041		297.82		4.6270941205

		3		11		2005		14		23		55		0		110001		0.006		0.041		0.05		54		54		52		15		1452.6		177.2		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.041		8.33		6.493843238

		3		11		2005		14		23		58		0		110001		-0.015		0.038		-0.058		51		58		53		15		1452.6		178		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.041		338.46		7.0943639602

		3		11		2005		14		24		1		0		110001		-0.077		0.031		-0.01		52		55		56		15		1452.6		179		-0.8		-0.4		5.61		12.36		0		14526		0.083		291.93		8.3606219864

		3		11		2005		14		24		4		0		110001		0.011		0.091		-0.057		54		54		66		15		1452.6		180		-0.8		-0.4		5.633		12.36		0		14526		0.092		6.89		10.7939798036

		3		11		2005		14		24		7		0		110001		-0.005		0.091		-0.034		54		56		54		15		1452.6		181.3		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.091		356.86		9.7272812234

		3		11		2005		14		24		10		0		110001		0.01		0.077		-0.02		53		54		50		15		1452.6		182.7		-0.8		-0.4		5.594		12.36		0		14526		0.078		7.4		8.0181045142

		3		11		2005		14		24		13		0		110001		-0.002		0.114		-0.018		51		55		55		15		1452.6		184.2		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.114		358.99		11.5429632244

		3		11		2005		14		24		16		0		110001		0.042		0.044		-0.013		50		54		52		15		1452.6		185.9		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.061		43.67		6.220128616

		3		11		2005		14		24		19		0		110001		0.02		0.027		0.132		55		53		50		15		1452.6		187.5		-0.8		-0.4		5.432		12.36		0		14526		0.034		36.53		13.620939762

		3		11		2005		14		24		22		0		110001		-0.054		0.036		-0.004		54		53		57		15		1452.6		189.3		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.065		303.69		6.5023072828

		3		11		2005		14		24		25		0		110001		-0.036		0.031		0.056		49		53		54		15		1452.6		191.1		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.048		310.73		7.3437047871

		3		11		2005		14		24		28		0		110001		-0.022		0.07		-0.032		56		52		51		15		1452.6		193		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.073		342.55		8.0049984385

		3		11		2005		14		24		31		0		110001		0.001		0.041		0.009		58		52		52		15		1452.6		194.9		-0.8		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.041		1.4		4.198809355

		3		11		2005		14		24		34		0		110001		0.001		0.014		-0.03		53		52		53		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.014		4.09		3.3120990323

		3		11		2005		14		24		37		0		110001		-0.01		0.005		0.117		58		55		50		15		1452.6		198.6		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.011		296.57		11.7532974097

		3		11		2005		14		24		40		0		110001		-0.037		0.049		0.033		53		50		49		15		1452.6		200.4		-0.8		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.061		322.94		6.9706527671

		3		11		2005		14		24		43		0		110001		0		0.046		0.028		50		53		51		15		1452.6		202.1		-0.8		-0.3		5.316		12.36		0		14526		0.046		0		5.3851648071

		3		11		2005		14		24		46		0		110001		0.049		-0.037		0.076		51		54		55		15		1452.6		203.8		-0.8		-0.4		4.944		12.36		0		14526		0.061		127.06		9.7703633505

		3		11		2005		14		24		49		0		110001		-0.018		0.069		0.002		51		56		48		15		1452.6		205.5		-0.8		-0.4		5.378		12.36		0		14526		0.071		345.38		7.1337227308

		3		11		2005		14		24		52		0		110001		0.1		0.105		-0.168		53		55		53		15		1452.6		206.8		-0.8		-0.4		5.192		12.36		0		14526		0.145		43.6		22.1921157171

		3		11		2005		14		24		55		0		110001		0.061		0.033		0.01		53		52		54		15		1452.6		208.2		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.069		61.59		7.0071392165

		3		11		2005		14		24		58		0		110001		-0.015		0.044		0.003		55		49		50		15		1452.6		209.5		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.046		341.18		4.6583258795

		3		11		2005		14		25		1		0		110001		0.04		0.001		0.008		48		49		50		15		1452.6		210.6		-0.8		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.04		88.57		4.0804411526

		3		11		2005		14		25		4		0		110001		0.026		-0.007		0.035		52		54		50		15		1452.6		211.5		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.027		105.07		4.4158804332

		3		11		2005		14		25		7		0		110001		0.067		0.108		-0.126		54		50		53		15		1452.6		212.3		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.127		31.81		17.8966477308

		3		11		2005		14		25		10		0		110001		0.006		0.027		-0.046		48		60		49		15		1452.6		212.9		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.028		12.53		5.3674947601

		3		11		2005		14		25		13		0		110001		0.025		-0.001		0.042		53		57		51		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.025		92.29		4.8887626246

		3		11		2005		14		25		16		0		110001		-0.021		0.075		0.092		57		53		50		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.3		4.372		12.36		0		14526		0.078		344.36		12.0540449642

		3		11		2005		14		25		19		0		110001		0.043		0.058		0.013		49		51		50		15		1452.6		213.5		-0.8		-0.4		4.441		12.36		0		14526		0.072		36.55		7.3362115564

		3		11		2005		14		25		22		0		110001		0.043		0.015		-0.042		52		53		50		15		1452.6		213.5		-0.8		-0.4		4.364		12.36		0		14526		0.046		70.77		6.1951594007

		3		11		2005		14		25		25		0		110001		0.043		0.026		-0.041		50		52		57		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.05		58.84		6.4853681468

		3		11		2005		14		25		28		0		110001		-0.056		-0.015		0.069		49		51		53		15		1452.6		213.2		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.058		255		9.0122139344

		3		11		2005		14		25		31		0		110001		0.078		0.115		-0.081		52		51		51		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.139		34.15		16.0841536924

		3		11		2005		14		25		34		0		110001		0.015		0.019		0.045		58		54		54		15		1452.6		212.7		-0.8		-0.4		4.341		12.36		0		14526		0.024		38.29		5.1097945164

		3		11		2005		14		25		37		0		110001		0.087		0.037		0.049		57		56		49		15		1452.6		212.3		-0.8		-0.3		4.302		12.36		0		14526		0.095		66.96		10.6484740691

		3		11		2005		14		25		40		0		110001		0.025		0.048		-0.116		49		56		52		15		1452.6		212.1		-0.8		-0.3		4.472		12.36		0		14526		0.054		27.51		12.800390619

		3		11		2005		14		25		43		0		110001		-0.019		0.021		0.105		54		55		49		15		1452.6		212.1		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.028		317.86		10.8752011476

		3		11		2005		14		25		46		0		110001		-0.001		0.015		0.005		51		56		48		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		4.882		12.36		0		14526		0.015		356.19		1.5842979518

		3		11		2005		14		25		49		0		110001		-0.014		0.068		0.047		50		51		51		15		1452.6		212.2		-0.9		-0.5		4.186		12.36		0		14526		0.069		348.37		8.3839131675

		3		11		2005		14		25		52		0		110001		-0.015		0.091		0.018		52		56		52		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		4.751		12.36		0		14526		0.092		350.64		9.3968079687

		3		11		2005		14		25		55		0		110001		-0.072		-0.021		0.044		53		51		50		15		1452.6		212.6		-0.8		-0.5		4.797		12.36		0		14526		0.075		253.74		8.6954010833

		3		11		2005		14		25		58		0		110001		-0.021		0.026		-0.02		51		54		52		15		1452.6		212.8		-0.7		-0.4		4.921		12.36		0		14526		0.033		321.07		3.8948684188

		3		11		2005		14		26		1		0		110001		0.005		0.033		0.049		55		59		48		15		1452.6		212.9		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.033		8.62		5.9287435431

		3		11		2005		14		26		4		0		110001		0.037		0.004		0.054		53		50		48		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.037		83.83		6.5582009728

		3		11		2005		14		26		7		0		110001		-0.13		-0.019		0.155		53		54		50		15		1452.6		213.4		-0.8		-0.4		4.472		12.36		0		14526		0.131		261.68		20.3189566661

		3		11		2005		14		26		10		0		110001		0.035		0.103		-0.099		51		51		49		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.109		18.77		14.7088408789

		3		11		2005		14		26		13		0		110001		0.048		0.015		-0.015		51		48		58		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.05		72.65		5.2478567054

		3		11		2005		14		26		16		0		110001		0.065		0.093		-0.008		51		52		52		15		1452.6		214		-0.8		-0.4		4.936		12.36		0		14526		0.113		34.95		11.3745329574

		3		11		2005		14		26		19		0		110001		0.014		0.016		0.12		48		53		49		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.021		41.19		12.1868781893

		3		11		2005		14		26		22		0		110001		0.053		0.081		0.022		49		55		55		15		1452.6		213.6		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.097		33.2		9.926731587

		3		11		2005		14		26		25		0		110001		-0.07		0.107		0.046		53		55		52		15		1452.6		213.1		-1		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.128		326.81		13.5885981617

		3		11		2005		14		26		28		0		110001		0.036		0.007		0.03		50		53		51		15		1452.6		213.2		-0.7		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.037		79		4.7381430962

		3		11		2005		14		26		31		0		110001		0.048		-0.036		-0.043		48		54		51		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		5.455		12.36		0		14526		0.06		126.87		7.3817342136

		3		11		2005		14		26		34		0		110001		-0.005		0.02		0.074		55		55		50		15		1452.6		211.3		-0.8		-0.3		4.967		12.36		0		14526		0.021		345.96		7.6817966648

		3		11		2005		14		26		37		0		110001		-0.098		0.028		-0.03		54		53		45		15		1452.6		210.2		-0.8		-0.4		5.323		12.36		0		14526		0.102		285.95		10.6244999882

		3		11		2005		14		26		40		0		110001		0.02		0.02		-0.044		52		48		52		15		1452.6		209.2		-0.8		-0.5		5.091		12.36		0		14526		0.028		45		5.2306787322

		3		11		2005		14		26		43		0		110001		-0.01		0.06		-0.117		52		53		52		15		1452.6		207.8		-0.8		-0.3		5.571		12.36		0		14526		0.061		350.54		13.1867357598

		3		11		2005		14		26		46		0		110001		0.028		-0.008		0.007		50		52		57		15		1452.6		206.5		-0.8		-0.3		5.439		12.36		0		14526		0.029		105.95		2.9949958264

		3		11		2005		14		26		49		0		110001		-0.02		0.012		-0.01		50		56		55		15		1452.6		205.3		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.023		300.96		2.5377155081

		3		11		2005		14		26		52		0		110001		-0.04		0.022		0.052		49		52		49		15		1452.6		204.2		-0.9		-0.4		5.393		12.36		0		14526		0.046		298.81		6.9195375568

		3		11		2005		14		26		55		0		110001		0.041		0.06		-0.113		54		57		48		15		1452.6		202.8		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.073		34.35		13.4350288425

		3		11		2005		14		26		58		0		110001		0.008		0.093		-0.034		53		54		56		15		1452.6		201.6		-0.8		-0.3		4.936		12.36		0		14526		0.093		4.92		9.9342840708

		3		11		2005		14		27		1		0		110001		0.006		0.036		-0.02		53		53		49		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.036		9.46		4.1617304093

		3		11		2005		14		27		4		0		110001		0.034		0.041		-0.003		54		58		52		15		1452.6		200		-0.8		-0.4		5.037		12.36		0		14526		0.053		39.67		5.3347914673

		3		11		2005		14		27		7		0		110001		0.043		0.054		0.054		53		54		51		15		1452.6		199.4		-0.8		-0.4		4.758		12.36		0		14526		0.069		38.53		8.7641314458

		3		11		2005		14		27		10		0		110001		0.015		0.05		-0.049		53		54		50		15		1452.6		198.8		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.052		16.7		7.1596089279

		3		11		2005		14		27		13		0		110001		-0.133		-0.072		0.054		52		52		54		15		1452.6		198		-0.8		-0.3		5.014		12.36		0		14526		0.151		241.57		16.0589538887

		3		11		2005		14		27		16		0		110001		-0.068		0.053		-0.028		49		53		53		15		1452.6		197.6		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.086		307.93		9.0647669578

		3		11		2005		14		27		19		0		110001		0.01		-0.013		0.105		52		60		54		15		1452.6		197.5		-0.9		-0.5		5.331		12.36		0		14526		0.016		142.43		10.6273232754

		3		11		2005		14		27		22		0		110001		-0.038		0.103		-0.114		49		51		52		15		1452.6		197.2		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.11		339.75		15.8268758762

		3		11		2005		14		27		25		0		110001		-0.061		0.067		0.13		52		53		51		15		1452.6		197		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.091		317.68		15.8461351755

		3		11		2005		14		27		28		0		110001		0.056		0.013		-0.091		54		52		53		15		1452.6		197		-0.9		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.057		76.93		10.7638283152

		3		11		2005		14		27		31		0		110001		0.055		-0.018		0.103		50		50		55		15		1452.6		196.9		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.058		108.12		11.8143979957

		3		11		2005		14		27		34		0		110001		-0.028		0.027		0.013		50		50		55		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.039		313.96		4.1012193309

		3		11		2005		14		27		37		0		110001		0.015		0.07		-0.018		51		51		54		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.072		12.09		7.3817342136

		3		11		2005		14		27		40		0		110001		-0.024		0.062		-0.088		51		56		53		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.066		338.84		11.0290525432

		3		11		2005		14		27		43		0		110001		-0.08		-0.019		0.058		54		48		51		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.424		12.36		0		14526		0.082		256.64		10.0623058987

		3		11		2005		14		27		46		0		110001		-0.018		0.056		0.051		54		55		50		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.672		12.36		0		14526		0.059		342.18		7.7852424497

		3		11		2005		14		27		49		0		110001		-0.034		0.09		-0.13		49		64		55		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.096		339.3		16.1728166996

		3		11		2005		14		27		52		0		110001		-0.021		0.059		0.084		49		53		56		15		1452.6		196.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.063		340.41		10.4775951439

		3		11		2005		14		27		55		0		110001		0.042		0.074		0.011		49		55		51		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.3		5.401		12.36		0		14526		0.085		29.58		8.5796270315

		3		11		2005		14		27		58		0		110001		0.059		0.001		0.025		57		52		51		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.059		89.03		6.408587988

		3		11		2005		14		28		1		0		110001		-0.002		0.026		0.009		52		54		50		15		1452.6		196.3		-0.8		-0.5		5.378		12.36		0		14526		0.026		355.6		2.7586228448

		3		11		2005		14		28		4		0		110001		-0.041		0.117		-0.1		50		54		51		15		1452.6		195.9		-0.9		-0.3		5.029		12.36		0		14526		0.124		340.69		15.9279628327

		3		11		2005		14		28		7		0		110001		-0.006		0.008		-0.001		53		51		53		15		1452.6		196		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.01		323.13		1.0049875621

		3		11		2005		14		28		10		0		110001		0.011		0.076		-0.075		54		54		47		15		1452.6		195.9		-0.7		-0.3		4.789		12.36		0		14526		0.077		8.24		10.7340579466

		3		11		2005		14		28		13		0		110001		-0.017		-0.005		0.103		50		55		53		15		1452.6		196		-0.7		-0.4		4.89		12.36		0		14526		0.018		253.61		10.4513157066

		3		11		2005		14		28		16		0		110001		0.027		0.048		-0.024		54		50		51		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		4.186		12.36		0		14526		0.055		29.36		6.0074953184

		3		11		2005		14		28		19		0		110001		-0.06		0.014		0.09		52		55		53		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.062		283.13		10.9068785635

		3		11		2005		14		28		22		0		110001		0.019		0.08		-0.116		56		55		47		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.082		13.36		14.2186497249

		3		11		2005		14		28		25		0		110001		-0.018		0.049		0.062		48		55		52		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		4.124		12.35		0		14525		0.052		339.83		8.1049367672

		3		11		2005		14		28		28		0		110001		0.071		0.105		0.035		51		51		49		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.127		34.07		13.1495247062

		3		11		2005		14		28		31		0		110001		0.036		0.128		-0.119		52		52		55		15		1452.5		196.7		-0.8		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.133		15.71		17.8440466263

		3		11		2005		14		28		34		0		110001		-0.006		0.09		-0.092		54		49		50		15		1452.6		197.1		-0.8		-0.4		5.393		12.36		0		14526		0.09		356.19		12.8840987267

		3		11		2005		14		28		37		0		110001		0.051		0.046		0.078		48		56		48		15		1452.5		197.4		-0.8		-0.4		5.184		12.35		0		14525		0.069		47.95		10.3927859595

		3		11		2005		14		28		40		0		110001		-0.023		0.136		-0.114		50		58		55		15		1452.6		197.8		-0.8		-0.4		5.076		12.36		0		14526		0.138		350.4		17.8944125358

		3		11		2005		14		28		43		0		110001		0.043		0.09		-0.051		50		53		50		15		1452.6		198.3		-0.9		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.1		25.54		11.2026782512

		3		11		2005		14		28		46		0		110001		0.007		0.093		-0.106		51		55		52		15		1452.6		198.8		-0.8		-0.4		5.107		12.36		0		14526		0.093		4.3		14.1187818171

		3		11		2005		14		28		49		0		110001		0.053		-0.015		0.054		54		56		52		15		1452.6		199.4		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.055		105.8		7.7136243103

		3		11		2005		14		28		52		0		110001		-0.031		0.083		0.048		52		56		51		15		1452.6		199.9		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.089		339.52		10.0767058109

		3		11		2005		14		28		55		0		110001		0.015		0.075		0.067		50		58		52		15		1452.6		200.4		-0.8		-0.4		5.083		12.36		0		14526		0.076		11.31		10.1680873324

		3		11		2005		14		28		58		0		110001		-0.067		0.015		0.008		51		49		50		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		5.076		12.36		0		14526		0.069		282.62		6.9123078635

		3		11		2005		14		29		1		0		110001		0.08		0.027		-0.015		55		57		50		15		1452.6		201.4		-0.9		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.084		71.35		8.5755466298

		3		11		2005		14		29		4		0		110001		0.021		0.064		0.026		56		51		50		15		1452.5		202		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.067		18.17		7.2201108025

		3		11		2005		14		29		7		0		110001		-0.075		-0.002		0.124		48		49		53		15		1452.6		202.3		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.075		268.47		14.4931018074

		3		11		2005		14		29		10		0		110001		-0.028		0.107		-0.093		47		53		49		15		1452.5		202.6		-0.8		-0.4		5.478		12.35		0		14525		0.111		345.34		14.4506055236

		3		11		2005		14		29		13		0		110001		0.004		-0.005		0.074		53		54		49		15		1452.5		202.9		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.006		141.34		7.4276510419

		3		11		2005		14		29		16		0		110001		0.012		0.128		-0.088		54		55		52		15		1452.5		203.1		-0.8		-0.4		4.851		12.35		0		14525		0.129		5.36		15.5794736753

		3		11		2005		14		29		19		0		110001		0.031		0.015		-0.026		53		56		49		15		1452.6		203		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.034		64.18		4.3150898021

		3		11		2005		14		29		22		0		110001		-0.004		0.073		-0.015		52		50		51		15		1452.5		203		-0.8		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.073		356.86		7.4632432628

		3		11		2005		14		29		25		0		110001		0.032		0.034		0.011		50		57		51		15		1452.5		202.7		-0.8		-0.4		5.238		12.35		0		14525		0.047		43.26		4.7968739821

		3		11		2005		14		29		28		0		110001		0.015		0.05		0.022		53		53		47		15		1452.5		202.2		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.052		16.7		5.6648036153

		3		11		2005		14		29		31		0		110001		0.001		0.025		-0.037		50		54		55		15		1452.6		201.5		-0.9		-0.4		5.408		12.36		0		14526		0.025		2.29		4.4665422868

		3		11		2005		14		29		34		0		110001		-0.022		0.016		0.089		51		52		49		15		1452.6		201		-0.8		-0.5		5.176		12.36		0		14526		0.027		306.03		9.3064493766

		3		11		2005		14		29		37		0		110001		-0.062		0.127		-0.048		53		53		52		15		1452.6		199.9		-0.9		-0.5		4.975		12.36		0		14526		0.141		333.98		14.9254815668

		3		11		2005		14		29		40		0		110001		-0.049		0.108		-0.075		53		52		53		15		1452.6		198.1		-0.8		-0.3		5.532		12.36		0		14526		0.119		335.6		14.0321060429

		3		11		2005		14		29		43		0		110001		0.028		0.084		0.107		50		52		51		15		1452.5		195.8		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.089		18.43		13.8884844386

		3		11		2005		14		29		46		0		110001		0.113		0.055		0.039		51		53		49		15		1452.5		193.4		-0.7		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.126		64.05		13.1586473469

		3		11		2005		14		29		49		0		110001		0.008		0.147		-0.022		53		52		52		15		1452.5		191.1		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.147		3.12		14.8852275764

		3		11		2005		14		29		52		0		110001		-0.001		0.107		-0.023		51		49		51		15		1452.5		189.6		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.107		359.46		10.9448618082

		3		11		2005		14		29		55		0		110001		0.069		0.148		0.027		55		52		50		15		1452.5		188.3		-0.8		-0.4		4.697		12.35		0		14525		0.163		25		16.5511328917

		3		11		2005		14		29		58		0		110001		-0.04		0.136		0.015		49		55		50		15		1452.5		187.6		-0.8		-0.4		4.836		12.35		0		14525		0.142		343.61		14.2551744991

		3		11		2005		14		30		1		0		110001		0.04		0.125		-0.025		54		52		47		15		1452.5		187.1		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.131		17.74		13.3603892159

		3		11		2005		14		30		4		0		110001		0.039		0.078		0.034		52		55		51		15		1452.5		186.9		-0.8		-0.4		4.681		12.35		0		14525		0.087		26.57		9.3600213675

		3		11		2005		14		30		7		0		110001		-0.02		0.149		-0.058		52		52		55		15		1452.5		186.7		-0.9		-0.4		4.758		12.35		0		14525		0.15		352.35		16.1136588024

		3		11		2005		14		30		10		0		110001		-0.003		0.089		-0.014		52		52		52		15		1452.5		186.1		-0.8		-0.4		4.991		12.35		0		14525		0.089		358.07		9.0144328718

		3		11		2005		14		30		13		0		110001		0.005		0.113		0.007		52		52		49		15		1452.5		185.5		-0.7		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.113		2.53		11.3326960605

		3		11		2005		14		30		16		0		110001		-0.048		0.115		-0.085		54		49		51		15		1452.5		184.9		-0.7		-0.4		4.325		12.35		0		14525		0.125		337.34		15.0844290578

		3		11		2005		14		30		19		0		110001		-0.009		0.084		-0.002		52		54		50		15		1452.5		184.2		-0.7		-0.3		4.944		12.35		0		14525		0.084		353.88		8.4504437753

		3		11		2005		14		30		22		0		110001		0.036		0.16		-0.088		55		49		49		15		1452.5		183.9		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.164		12.68		18.6118241986

		3		11		2005		14		30		25		0		110001		0.029		0.072		0.07		50		52		50		15		1452.5		184.2		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.078		21.94		10.4522724802

		3		11		2005		14		30		28		0		110001		0.01		0.089		-0.011		51		48		50		15		1452.5		185.2		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.09		6.41		9.0233031646

		3		11		2005		14		30		31		0		110001		-0.028		0.163		-0.03		50		53		51		15		1452.5		186.6		-0.8		-0.4		5.416		12.35		0		14525		0.165		350.25		16.8086287365

		3		11		2005		14		30		34		0		110001		-0.02		0.06		0.127		50		53		49		15		1452.5		188.7		-0.9		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.063		341.57		14.1876707038

		3		11		2005		14		30		37		0		110001		-0.017		0.089		-0.003		51		54		50		15		1452.5		191.4		-0.8		-0.4		5.416		12.35		0		14525		0.091		349.19		9.065870063

		3		11		2005		14		30		40		0		110001		0.001		0.078		-0.015		53		51		48		15		1452.5		194.1		-0.8		-0.4		5.617		12.35		0		14525		0.078		0.73		7.9435508433

		3		11		2005		14		30		43		0		110001		0.024		0.081		0.078		55		50		51		15		1452.5		196.9		-0.8		-0.4		5.045		12.35		0		14525		0.084		16.5		11.498260738

		3		11		2005		14		30		46		0		110001		0.033		0.048		0.022		53		51		51		15		1452.5		199.7		-0.8		-0.5		5.385		12.35		0		14525		0.058		34.51		6.2265560304

		3		11		2005		14		30		49		0		110001		-0.005		0.036		0.095		50		48		50		15		1452.5		202.4		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.036		352.09		10.171528892

		3		11		2005		14		30		52		0		110001		0.04		0.103		0		55		50		51		15		1452.5		204.7		-0.8		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.11		21.22		11.0494343747

		3		11		2005		14		30		55		0		110001		0.04		0.092		-0.122		50		52		48		15		1452.5		206.7		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.1		23.5		15.7949358973

		3		11		2005		14		30		58		0		110001		0.033		0.008		-0.011		47		49		50		15		1452.5		208.2		-0.7		-0.4		4.758		12.35		0		14525		0.034		76.37		3.5693136595

		3		11		2005		14		31		1		0		110001		0.059		0.071		0.068		51		44		49		15		1452.5		209.2		-0.8		-0.4		5.006		12.35		0		14525		0.092		39.73		11.4656007256

		3		11		2005		14		31		4		0		110001		0.073		0.112		-0.064		46		47		49		15		1452.5		209.8		-0.9		-0.4		5.795		12.35		0		14525		0.134		33.1		14.8219431924

		3		11		2005		14		31		7		0		110001		0.076		0.067		0.031		45		47		51		15		1452.5		209.8		-0.8		-0.4		5.029		12.35		0		14525		0.101		48.6		10.5952819689

		3		11		2005		14		31		10		0		110001		0.052		0.085		-0.033		49		48		48		15		1452.5		209.6		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.1		31.46		10.4966661374

		3		11		2005		14		31		13		0		110001		-0.042		0.084		0.003		48		45		49		15		1452.5		208.8		-0.8		-0.4		4.991		12.35		0		14525		0.094		333.43		9.396275858

		3		11		2005		14		31		16		0		110001		0.05		0.055		0.065		48		47		51		15		1452.5		207.7		-0.8		-0.4		5.331		12.35		0		14525		0.074		42.27		9.8742088291

		3		11		2005		14		31		19		0		110001		0.049		0.143		-0.008		51		47		49		15		1452.5		206.5		-0.8		-0.3		5.347		12.35		0		14525		0.151		18.91		15.1373709739

		3		11		2005		14		31		22		0		110001		0.09		0.096		0.004		50		50		45		15		1452.5		205.6		-0.7		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.132		43.15		13.1651053927

		3		11		2005		14		31		25		0		110001		0.037		0.164		-0.078		49		47		46		15		1452.5		204.2		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.168		12.71		18.5334832128

		3		11		2005		14		31		28		0		110001		0.066		0.081		0.004		49		49		46		15		1452.5		202.7		-0.7		-0.4		4.921		12.35		0		14525		0.104		39.17		10.4560986988

		3		11		2005		14		31		31		0		110001		0.115		0.159		-0.111		47		50		48		15		1452.5		201.5		-0.7		-0.4		4.604		12.35		0		14525		0.196		35.88		22.5448441999

		3		11		2005		14		31		34		0		110001		0.045		0.129		-0.017		51		48		47		15		1452.5		200.1		-0.8		-0.4		4.325		12.35		0		14525		0.137		19.23		13.7677158599

		3		11		2005		14		31		37		0		110001		0.107		0.129		-0.072		50		47		47		15		1452.5		198.6		-0.9		-0.4		4.488		12.35		0		14525		0.168		39.67		18.2411622437

		3		11		2005		14		31		40		0		110001		0.035		0.09		-0.041		54		49		50		15		1452.5		197.5		-0.9		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.097		21.25		10.4909484795

		3		11		2005		14		31		43		0		110001		0.05		0.076		0.065		50		49		48		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.091		33.34		11.1807870922

		3		11		2005		14		31		46		0		110001		-0.047		0.075		-0.008		52		49		51		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.089		327.93		8.8870692582

		3		11		2005		14		31		49		0		110001		0.059		0.078		0.029		52		47		51		15		1452.5		195.9		-0.8		-0.4		4.573		12.35		0		14525		0.098		37.1		10.200980345

		3		11		2005		14		31		52		0		110001		0.019		0.004		0.126		47		49		48		15		1452.5		195.6		-0.8		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.019		78.11		12.7487254265

		3		11		2005		14		31		55		0		110001		0.022		0.089		0.053		49		52		51		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.092		13.88		10.5896175568

		3		11		2005		14		31		58		0		110001		0.02		0.107		-0.035		50		61		50		15		1452.5		196.3		-0.7		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.109		10.59		11.4341593482

		3		11		2005		14		32		1		0		110001		0.013		0.131		-0.001		53		52		51		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.132		5.67		13.1647255953

		3		11		2005		14		32		4		0		110001		0.011		0.117		-0.081		47		50		48		15		1452.5		197		-0.8		-0.3		4.921		12.35		0		14525		0.118		5.37		14.272701216

		3		11		2005		14		32		7		0		110001		0.004		0.095		0.074		51		50		49		15		1452.5		197.5		-0.8		-0.4		4.728		12.35		0		14525		0.095		2.41		12.0486513768

		3		11		2005		14		32		10		0		110001		0.057		0.074		-0.052		51		55		48		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		5.548		12.35		0		14525		0.093		37.61		10.6906501205

		3		11		2005		14		32		13		0		110001		0.035		0.035		0.116		50		48		47		15		1452.5		198.1		-0.8		-0.4		5.354		12.35		0		14525		0.049		45		12.6118991433

		3		11		2005		14		32		16		0		110001		0.043		0.082		-0.083		50		54		49		15		1452.5		198.3		-0.8		-0.4		4.728		12.35		0		14525		0.093		27.67		12.4346290656

		3		11		2005		14		32		19		0		110001		0.024		0.078		0.029		53		53		49		15		1452.5		198.1		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.082		17.1		8.6608313689

		3		11		2005		14		32		22		0		110001		0.002		0.15		-0.164		53		52		48		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		4.944		12.35		0		14525		0.15		0.76		22.2261107709

		3		11		2005		14		32		25		0		110001		-0.022		0.1		-0.011		50		50		52		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		5.478		12.35		0		14525		0.102		347.59		10.2980580694

		3		11		2005		14		32		28		0		110001		0.001		0.09		0.031		56		54		55		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.3		5.532		12.35		0		14525		0.09		0.64		9.5194537658

		3		11		2005		14		32		31		0		110001		0.027		0.055		0.086		51		50		50		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.061		26.15		10.559356041

		3		11		2005		14		32		34		0		110001		0.046		0.083		0.05		52		51		53		15		1452.5		197.4		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.095		29		10.7261363034

		3		11		2005		14		32		37		0		110001		-0.043		0.081		0.032		51		47		55		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.092		332.04		9.7128780493

		3		11		2005		14		32		40		0		110001		-0.012		0.149		-0.056		54		53		54		15		1452.5		198.8		-0.8		-0.4		5.594		12.35		0		14525		0.149		355.4		15.9627691833

		3		11		2005		14		32		43		0		110001		0.01		0.081		-0.002		53		52		52		15		1452.5		199.6		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.082		7.04		8.1639451248

		3		11		2005		14		32		46		0		110001		0.083		0.076		0.031		50		51		49		15		1452.5		200.7		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.113		47.52		11.673045875

		3		11		2005		14		32		49		0		110001		0.003		0.153		-0.1		47		54		52		15		1452.5		201.9		-0.8		-0.4		4.596		12.35		0		14525		0.153		1.12		18.2805908001

		3		11		2005		14		32		52		0		110001		0.036		0.088		-0.01		53		51		48		15		1452.5		203.2		-0.8		-0.4		5.184		12.35		0		14525		0.095		22.25		9.5603347222

		3		11		2005		14		32		55		0		110001		0.03		0.097		-0.004		52		50		47		15		1452.5		204.7		-0.8		-0.4		4.286		12.35		0		14525		0.102		17.19		10.1612007165

		3		11		2005		14		32		58		0		110001		0.089		0.121		-0.027		54		48		45		15		1452.5		205.9		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.15		36.34		15.2613891897

		3		11		2005		14		33		1		0		110001		-0.015		0.085		0.028		53		57		53		15		1452.5		207.3		-0.8		-0.4		4.573		12.35		0		14525		0.086		349.99		9.0741390776

		3		11		2005		14		33		4		0		110001		0.004		0.072		-0.027		50		49		49		15		1452.5		208.4		-0.8		-0.4		5.455		12.35		0		14525		0.072		3.18		7.7

		3		11		2005		14		33		7		0		110001		0.037		0.146		-0.064		46		44		50		15		1452.5		209.4		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.151		14.22		16.3649014662

		3		11		2005		14		33		10		0		110001		0.044		0.041		-0.005		50		50		54		15		1452.5		210.2		-0.8		-0.4		4.828		12.35		0		14525		0.06		47.02		6.0348985078

		3		11		2005		14		33		13		0		110001		0.051		0.105		-0.12		51		48		48		15		1452.5		211		-0.8		-0.4		4.472		12.35		0		14525		0.117		25.91		16.740967714

		3		11		2005		14		33		16		0		110001		-0.002		-0.012		0.072		47		48		51		15		1452.5		211.7		-0.8		-0.4		4.836		12.35		0		14525		0.012		189.46		7.3020545054

		3		11		2005		14		33		19		0		110001		0.049		0.114		-0.105		43		48		46		15		1452.5		212.2		-0.9		-0.4		5.408		12.35		0		14525		0.124		23.26		16.2548454314

		3		11		2005		14		33		22		0		110001		0.077		0.084		-0.082		46		45		47		15		1452.5		213.1		-0.8		-0.4		5.525		12.35		0		14525		0.114		42.51		14.0388745988

		3		11		2005		14		33		25		0		110001		0.076		0.033		0.03		47		47		46		15		1452.5		214.1		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.083		66.53		8.81192374

		3		11		2005		14		33		28		0		110001		0.076		0.045		-0.021		48		47		49		15		1452.5		215.2		-0.7		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.088		59.37		9.0785461391

		3		11		2005		14		33		31		0		110001		0.071		0.039		-0.016		51		47		49		15		1452.5		216.2		-0.8		-0.3		5.432		12.35		0		14525		0.081		61.22		8.2571181413

		3		11		2005		14		33		34		0		110001		0.066		0.063		0.042		48		49		46		15		1452.5		217.5		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.091		46.33		10.0444014257

		3		11		2005		14		33		37		0		110001		0.03		0.137		-0.007		50		49		49		15		1452.5		218.7		-0.7		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.14		12.35		14.0420796181

		3		11		2005		14		33		40		0		110001		0.004		0.135		-0.052		48		50		46		15		1452.5		219.9		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.135		1.7		14.4723875017

		3		11		2005		14		33		43		0		110001		0.015		0.137		0.008		48		48		50		15		1452.5		221.2		-0.9		-0.4		4.681		12.34		0		14525		0.138		6.25		13.8050715319

		3		11		2005		14		33		46		0		110001		0.107		0.068		-0.105		49		47		50		15		1452.5		222.5		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.127		57.56		16.4614701652

		3		11		2005		14		33		49		0		110001		0.11		0.065		-0.128		48		48		46		15		1452.5		223.5		-0.8		-0.3		4.689		12.35		0		14525		0.128		59.42		18.0856296545

		3		11		2005		14		33		52		0		110001		0.023		0.061		0.153		48		48		44		15		1452.5		224.4		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.065		20.66		16.6309951596

		3		11		2005		14		33		55		0		110001		0.052		0.041		0.032		52		49		43		15		1452.5		224.9		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.066		51.75		7.3545904033

		3		11		2005		14		33		58		0		110001		0.109		-0.008		0.061		49		46		50		15		1452.5		225.6		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.109		94.2		12.5163892557

		3		11		2005		14		34		1		0		110001		0.047		0.106		0.032		49		49		49		15		1452.5		226		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.116		23.91		12.0287156422

		3		11		2005		14		34		4		0		110001		0.111		0.084		-0.067		54		51		44		15		1452.5		226.4		-0.7		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.139		52.88		15.4486245342

		3		11		2005		14		34		7		0		110001		0.084		0.023		0.057		49		49		47		15		1452.5		226.7		-0.8		-0.4		5.13		12.35		0		14525		0.087		74.69		10.4086502487

		3		11		2005		14		34		10		0		110001		0.078		0.073		0.044		45		46		45		15		1452.5		227.1		-0.8		-0.4		5.053		12.35		0		14525		0.107		46.9		11.5537872579

		3		11		2005		14		34		13		0		110001		0.099		0.031		0.047		45		46		47		15		1452.5		227.3		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.104		72.61		11.3890298094

		3		11		2005		14		34		16		0		110001		0.089		0.079		-0.03		47		48		47		15		1452.5		227.6		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.119		48.41		12.2727340067

		3		11		2005		14		34		19		0		110001		0.024		0.065		0.03		45		47		44		15		1452.5		227.8		-0.9		-0.4		4.58		12.34		0		14525		0.069		20.27		7.5504966724

		3		11		2005		14		34		22		0		110001		0.107		0.086		0.015		49		49		46		15		1452.5		227.9		-0.8		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.137		51.21		13.8094170768

		3		11		2005		14		34		25		0		110001		0.066		0.048		0.036		43		47		49		15		1452.5		227.6		-0.8		-0.4		4.782		12.35		0		14525		0.082		53.97		8.9196412484

		3		11		2005		14		34		28		0		110001		0.093		0.072		-0.02		48		47		48		15		1452.5		227.3		-0.7		-0.4		5.509		12.35		0		14525		0.118		52.25		11.9302137449

		3		11		2005		14		34		31		0		110001		0.072		0.073		-0.026		48		45		48		15		1452.5		226.6		-0.8		-0.4		4.967		12.35		0		14525		0.103		44.6		10.5778069561

		3		11		2005		14		34		34		0		110001		0.067		0.069		-0.103		49		47		44		15		1452.5		225.4		-0.7		-0.4		4.975		12.35		0		14525		0.096		44.16		14.0921964221

		3		11		2005		14		34		37		0		110001		0.075		0.09		-0.045		49		48		43		15		1452.5		223.6		-0.8		-0.4		5.641		12.35		0		14525		0.117		39.81		12.549900398

		3		11		2005		14		34		40		0		110001		0.076		0.171		-0.083		44		44		52		15		1452.5		221.4		-0.9		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.187		23.96		20.4709550339

		3		11		2005		14		34		43		0		110001		0.054		0.055		0.043		48		49		47		15		1452.5		219.1		-0.8		-0.4		5.06		12.34		0		14525		0.077		44.47		8.8260976654

		3		11		2005		14		34		46		0		110001		0.027		0.11		0.099		49		43		46		15		1452.5		216.8		-0.8		-0.4		5.223		12.34		0		14525		0.113		13.79		15.0432709209

		3		11		2005		14		34		49		0		110001		0.074		0.15		-0.005		45		46		47		15		1452.5		214.7		-0.8		-0.4		5.068		12.34		0		14525		0.167		26.26		16.7334993352

		3		11		2005		14		34		52		0		110001		0.035		0.086		-0.011		48		46		50		15		1452.5		213.5		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.093		22.15		9.3498663092

		3		11		2005		14		34		55		0		110001		-0.004		0.088		0.064		47		46		46		15		1452.5		212.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.088		357.4		10.8885260711

		3		11		2005		14		34		58		0		110001		0.098		0.083		0.031		50		45		47		15		1452.5		212.2		-0.7		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.128		49.74		13.2113587492

		3		11		2005		14		35		1		0		110001		0.058		0.063		0.003		44		45		48		15		1452.5		211.8		-0.8		-0.3		4.526		12.34		0		14525		0.086		42.63		8.5685471347

		3		11		2005		14		35		4		0		110001		0.039		0.081		0.001		48		47		46		15		1452.5		211.7		-0.8		-0.4		4.542		12.34		0		14525		0.09		25.71		8.9905505949

		3		11		2005		14		35		7		0		110001		0.092		0.057		0.017		47		45		47		15		1452.5		211.4		-0.8		-0.3		4.503		12.34		0		14525		0.108		58.22		10.955363983

		3		11		2005		14		35		10		0		110001		0.047		0.058		-0.012		49		45		47		15		1452.5		211.1		-0.8		-0.4		5.432		12.34		0		14525		0.075		39.02		7.5610845783

		3		11		2005		14		35		13		0		110001		0.101		0.109		-0.07		43		49		46		15		1452.5		210.4		-0.9		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.149		42.82		16.4261985864

		3		11		2005		14		35		16		0		110001		0.073		0.091		0.058		47		47		48		15		1452.5		209.9		-0.9		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.117		38.74		13.0284304504

		3		11		2005		14		35		19		0		110001		0.074		0.079		-0.011		47		45		47		15		1452.5		209.3		-0.9		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.108		43.13		10.8802573499

		3		11		2005		14		35		22		0		110001		0.015		0.071		0.001		47		48		50		15		1452.5		208.4		-0.9		-0.4		4.836		12.34		0		14525		0.073		11.93		7.2574100063

		3		11		2005		14		35		25		0		110001		0.043		0.055		-0.009		47		48		49		15		1452.5		208.1		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.07		38.02		7.0391760882

		3		11		2005		14		35		28		0		110001		0.003		0.089		0.108		45		47		45		15		1452.5		207.8		-0.7		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.089		1.93		13.9978569788

		3		11		2005		14		35		31		0		110001		0.015		0.13		-0.061		45		48		45		15		1452.5		207.7		-0.7		-0.4		4.789		12.34		0		14525		0.131		6.58		14.438143925

		3		11		2005		14		35		34		0		110001		0.081		0.027		0.086		47		48		45		15		1452.5		208		-0.7		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.085		71.57		12.118580775

		3		11		2005		14		35		37		0		110001		0.021		0.056		0.015		50		50		46		15		1452.5		208.4		-0.8		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.06		20.56		6.1660360038

		3		11		2005		14		35		40		0		110001		0.038		0.014		0.045		45		48		46		15		1452.5		209.3		-0.8		-0.4		5.517		12.34		0		14525		0.04		69.78		6.0539243471

		3		11		2005		14		35		43		0		110001		0.066		0.104		-0.029		49		45		46		15		1452.5		210.1		-0.8		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.123		32.4		12.6542482985

		3		11		2005		14		35		46		0		110001		-0.008		0.065		0.04		46		50		45		15		1452.5		210.8		-0.8		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.065		352.98		7.6739820172

		3		11		2005		14		35		49		0		110001		0.002		0.168		-0.054		45		48		44		15		1452.5		211.5		-0.9		-0.4		5.083		12.34		0		14525		0.168		0.68		17.6476627348

		3		11		2005		14		35		52		0		110001		0.015		0.096		0.04		46		48		48		15		1452.5		211.9		-0.9		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.097		8.88		10.5076162853

		3		11		2005		14		35		55		0		110001		0.076		0.172		-0.135		50		47		46		15		1452.5		212.2		-0.8		-0.3		5.842		12.34		0		14525		0.188		23.84		23.1484340723

		3		11		2005		14		35		58		0		110001		0.04		0.075		0.015		50		45		48		15		1452.5		212.3		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.085		28.07		8.6313382508

		3		11		2005		14		36		1		0		110001		0.038		0.082		-0.064		49		47		47		15		1452.5		212.4		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.09		24.86		11.0742945599

		3		11		2005		14		36		4		0		110001		0.027		0.058		0.066		51		47		47		15		1452.5		212.3		-0.7		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.064		24.96		9.191844211

		3		11		2005		14		36		7		0		110001		0.053		0.035		-0.041		48		48		46		15		1452.5		212		-0.8		-0.3		5.184		12.34		0		14525		0.064		56.56		7.559761901

		3		11		2005		14		36		10		0		110001		0.053		0.08		-0.114		48		50		47		15		1452.5		211.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.096		33.52		14.9013422214

		3		11		2005		14		36		13		0		110001		0.007		0.064		-0.004		49		48		48		15		1452.5		211.3		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.064		6.24		6.4505813691

		3		11		2005		14		36		16		0		110001		0.062		0.079		-0.019		47		48		53		15		1452.5		210.4		-0.8		-0.4		5.122		12.34		0		14525		0.1		38.13		10.2205674989

		3		11		2005		14		36		19		0		110001		-0.019		0.082		0.068		47		45		45		15		1452.5		209.4		-0.9		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.084		346.95		10.8208132781

		3		11		2005		14		36		22		0		110001		0.068		0.064		0.005		45		47		49		15		1452.5		207.9		-0.9		-0.5		5.022		12.34		0		14525		0.093		46.74		9.3514704726

		3		11		2005		14		36		25		0		110001		0.048		0.067		0.047		49		46		48		15		1452.5		206		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.082		35.62		9.4878870145

		3		11		2005		14		36		28		0		110001		0.01		0.071		0.019		50		49		49		15		1452.5		203.9		-0.8		-0.4		5.331		12.34		0		14525		0.072		8.02		7.4175467643

		3		11		2005		14		36		31		0		110001		0.046		0.084		-0.073		46		48		47		15		1452.5		201.7		-0.8		-0.3		5.385		12.34		0		14525		0.096		28.71		12.042009799

		3		11		2005		14		36		34		0		110001		0.018		0.107		0.003		48		46		44		15		1452.5		199.7		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.109		9.55		10.8544921576

		3		11		2005		14		36		37		0		110001		0.069		0.088		0.038		44		47		44		15		1452.5		197.8		-0.7		-0.4		5.323		12.34		0		14525		0.112		38.1		11.8105884697

		3		11		2005		14		36		40		0		110001		0.056		0.089		0.043		48		49		45		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		5.393		12.34		0		14525		0.105		32.18		11.3604577373

		3		11		2005		14		36		43		0		110001		-0.073		0.123		-0.021		45		50		46		15		1452.5		194.9		-0.7		-0.4		5.3		12.34		0		14525		0.143		329.31		14.4564864334

		3		11		2005		14		36		46		0		110001		-0.02		0.104		0.03		44		44		44		15		1452.5		193.9		-0.7		-0.4		4.944		12.34		0		14525		0.106		349.11		11.0072703247

		3		11		2005		14		36		49		0		110001		0.061		0.107		0.042		47		47		49		15		1452.5		193.3		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.123		29.69		13.0130703525

		3		11		2005		14		36		52		0		110001		0.047		0.123		-0.009		45		49		46		15		1452.5		192.7		-0.8		-0.4		5.331		12.34		0		14525		0.132		20.91		13.1981059247

		3		11		2005		14		36		55		0		110001		0.032		0.132		-0.022		51		48		47		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		5.223		12.34		0		14525		0.136		13.63		13.7593604503

		3		11		2005		14		36		58		0		110001		-0.015		0.047		0.096		45		44		44		15		1452.5		192.8		-0.9		-0.5		4.797		12.34		0		14525		0.049		342.3		10.7935165725

		3		11		2005		14		37		1		0		110001		0.046		0.13		-0.064		44		49		48		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.138		19.49		15.2026313512

		3		11		2005		14		37		4		0		110001		-0.006		0.029		0.135		47		47		47		15		1452.5		193.4		-0.7		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.03		348.31		13.8209985167

		3		11		2005		14		37		7		0		110001		-0.015		0.107		-0.111		45		43		44		15		1452.5		193.7		-0.7		-0.4		5.091		12.34		0		14525		0.108		352.02		15.4903195577

		3		11		2005		14		37		10		0		110001		-0.013		0.007		0.089		46		48		47		15		1452.5		194.4		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.015		298.3		9.021640649

		3		11		2005		14		37		13		0		110001		0.03		0.149		-0.061		47		48		46		15		1452.5		194.8		-0.7		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.152		11.38		16.3774234848

		3		11		2005		14		37		16		0		110001		0.034		0.059		-0.007		46		46		44		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.068		29.95		6.845436436

		3		11		2005		14		37		19		0		110001		0.049		0.108		-0.03		43		46		50		15		1452.5		196.1		-0.9		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.119		24.4		12.2331516789

		3		11		2005		14		37		22		0		110001		0.012		0.072		-0.083		43		47		48		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.073		9.46		11.0530538766

		3		11		2005		14		37		25		0		110001		0.003		0.124		-0.009		48		48		47		15		1452.5		197.2		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.124		1.39		12.4362373731

		3		11		2005		14		37		28		0		110001		0.009		0.096		0.021		45		45		46		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.096		5.36		9.868130522

		3		11		2005		14		37		31		0		110001		0.084		0.131		-0.141		52		48		45		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		5.006		12.34		0		14525		0.156		32.67		20.9995238041

		3		11		2005		14		37		34		0		110001		0.007		0.058		0.02		47		45		45		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.3		5.223		12.34		0		14525		0.058		6.88		6.1749493925

		3		11		2005		14		37		37		0		110001		0.049		0.101		0		46		49		45		15		1452.5		197.9		-0.7		-0.4		4.836		12.34		0		14525		0.112		25.88		11.2258629958

		3		11		2005		14		37		40		0		110001		0.052		0.087		0.037		47		48		44		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.101		30.87		10.7898100076

		3		11		2005		14		37		43		0		110001		0.029		0.102		-0.01		48		46		46		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.106		15.87		10.6512910016

		3		11		2005		14		37		46		0		110001		-0.044		0.098		0.051		45		46		44		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.107		335.82		11.8915936695

		3		11		2005		14		37		49		0		110001		-0.015		0.122		0.007		43		45		45		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.123		352.99		12.311782974

		3		11		2005		14		37		52		0		110001		0.04		0.035		0.085		43		48		46		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.053		48.81		10.0249688279

		3		11		2005		14		37		55		0		110001		0.036		0.095		-0.104		49		49		48		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		4.944		12.34		0		14525		0.102		20.75		14.5385693932

		3		11		2005		14		37		58		0		110001		0.071		0.148		-0.051		44		48		46		15		1452.5		198		-0.8		-0.3		4.604		12.34		0		14525		0.164		25.63		17.1889499388

		3		11		2005		14		38		1		0		110001		0.037		0.161		-0.06		47		44		43		15		1452.5		198		-0.9		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.165		12.94		17.5755512005

		3		11		2005		14		38		4		0		110001		0.022		0.119		0.002		47		47		45		15		1452.5		198.2		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.121		10.47		12.1033053337

		3		11		2005		14		38		7		0		110001		0.04		0.045		0.012		46		48		42		15		1452.5		197.9		-0.8		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.06		41.63		6.1392181913

		3		11		2005		14		38		10		0		110001		-0.01		0.133		0.013		44		47		44		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.133		355.7		13.4007462479

		3		11		2005		14		38		13		0		110001		0.045		0.109		-0.007		47		46		45		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.3		4.519		12.34		0		14525		0.118		22.43		11.8131282902

		3		11		2005		14		38		16		0		110001		0.039		0.05		0.079		45		49		45		15		1452.5		196.7		-0.8		-0.4		4.464		12.34		0		14525		0.063		37.95		10.1301530097

		3		11		2005		14		38		19		0		110001		-0.002		0.143		0.066		46		49		43		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		4.457		12.34		0		14525		0.143		359.2		15.7508729917

		3		11		2005		14		38		22		0		110001		0.002		0.066		0.163		45		45		48		15		1452.5		195.2		-0.8		-0.4		4.503		12.34		0		14525		0.066		1.74		17.5866426586

		3		11		2005		14		38		25		0		110001		0.042		0.15		-0.078		46		47		45		15		1452.5		194.4		-0.8		-0.4		4.666		12.34		0		14525		0.156		15.64		17.4206773691

		3		11		2005		14		38		28		0		110001		-0.036		0.101		0.033		47		46		45		15		1452.5		193.7		-0.8		-0.4		4.534		12.34		0		14525		0.107		340.38		11.2187343315

		3		11		2005		14		38		31		0		110001		0.037		0.094		-0.013		45		47		45		15		1452.5		193.2		-0.8		-0.4		4.797		12.34		0		14525		0.101		21.49		10.1852835012

		3		11		2005		14		38		34		0		110001		-0.049		0.14		-0.051		45		48		44		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		4.372		12.34		0		14525		0.148		340.71		15.6850247051

		3		11		2005		14		38		37		0		110001		0.045		0.07		0.033		44		46		52		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		4.681		12.34		0		14525		0.083		32.74		8.9520947269

		3		11		2005		14		38		40		0		110001		0.009		0.14		-0.007		47		47		46		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.14		3.68		14.0463518395

		3		11		2005		14		38		43		0		110001		0.012		0.061		0.054		45		45		45		15		1452.5		192.9		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.062		11.13		8.2346827504

		3		11		2005		14		38		46		0		110001		-0.004		0.121		-0.065		46		48		47		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.121		358.11		13.7411789887

		3		11		2005		14		38		49		0		110001		-0.023		0.07		0.031		46		45		46		15		1452.5		193.4		-0.8		-0.4		4.294		12.34		0		14525		0.074		341.81		7.9937475567

		3		11		2005		14		38		52		0		110001		0.047		0.056		0.088		51		45		46		15		1452.5		193.7		-0.8		-0.4		4.31		12.34		0		14525		0.073		40.01		11.4407167608

		3		11		2005		14		38		55		0		110001		0.051		0.127		-0.009		46		48		45		15		1452.5		194.2		-0.8		-0.4		4.31		12.34		0		14525		0.137		21.88		13.7153199015

		3		11		2005		14		38		58		0		110001		0.031		0.083		-0.023		45		48		48		15		1452.5		194.7		-0.8		-0.4		4.542		12.34		0		14525		0.089		20.48		9.1536877814

		3		11		2005		14		39		1		0		110001		-0.006		0.079		-0.009		48		47		45		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.728		12.34		0		14525		0.079		355.66		7.9737067917

		3		11		2005		14		39		4		0		110001		0.042		0.092		-0.006		47		47		45		15		1452.5		196.1		-0.7		-0.4		4.851		12.34		0		14525		0.101		24.54		10.1311401135

		3		11		2005		14		39		7		0		110001		-0.021		0.058		0.083		45		49		47		15		1452.5		196.8		-0.8		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.062		340.1		10.3411798166

		3		11		2005		14		39		10		0		110001		0.082		0.136		0.047		46		45		46		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.441		12.34		0		14525		0.159		31.09		16.561702811

		3		11		2005		14		39		13		0		110001		0		0.077		-0.05		52		54		44		15		1452.5		198.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.077		0		9.1809585556

		3		11		2005		14		39		16		0		110001		-0.032		0.107		-0.004		46		48		46		15		1452.5		199.6		-0.8		-0.4		4.472		12.34		0		14525		0.112		343.35		11.1754194552

		3		11		2005		14		39		19		0		110001		0.025		0.107		-0.039		47		48		46		15		1452.5		200.7		-0.8		-0.4		5.006		12.34		0		14525		0.11		13.15		11.6597598603

		3		11		2005		14		39		22		0		110001		0.038		0.122		-0.014		45		46		46		15		1452.5		201.8		-0.7		-0.4		5.579		12.34		0		14525		0.128		17.3		12.8545711714

		3		11		2005		14		39		25		0		110001		-0.007		0.126		-0.051		48		48		49		15		1452.5		203.3		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.126		356.82		13.611024943

		3		11		2005		14		39		28		0		110001		0.058		0.123		0.001		44		47		44		15		1452.5		204.6		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.136		25.25		13.599264686

		3		11		2005		14		39		31		0		110001		0.132		0.053		-0.002		44		45		46		15		1452.5		206.1		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.142		68.12		14.225681003

		3		11		2005		14		39		34		0		110001		0.052		0.15		-0.211		45		44		45		15		1452.5		207.9		-0.7		-0.4		5.13		12.34		0		14525		0.159		19.12		26.405491853

		3		11		2005		14		39		37		0		110001		0.107		0.196		-0.117		45		49		45		15		1452.5		211.1		-0.3		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.223		28.63		25.2099186829

		3		11		2005		14		39		40		0		110001		0.149		0.259		-0.081		45		48		46		15		1452.5		215.4		-0.5		-0.3		5.176		12.34		0		14525		0.299		29.91		30.9585206365

		3		11		2005		14		39		43		0		110001		0.141		0.245		0.009		45		45		47		15		1452.5		219.3		-1.4		-0.4		5.083		12.34		0		14525		0.283		29.92		28.2819730571

		3		11		2005		14		39		46		0		110001		0.139		0.167		0.011		48		45		46		15		1452.5		222.1		-1.4		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.217		39.77		21.7556889112

		3		11		2005		14		39		49		0		110001		0.181		0.174		-0.055		45		47		45		15		1452.5		222.5		-0.1		-0.2		5.385		12.34		0		14525		0.251		46.13		25.7025290584

		3		11		2005		14		39		52		0		110001		0.147		0.205		0.03		46		44		44		15		1452.5		219.3		-0.1		-0.3		5.71		12.34		0		14525		0.252		35.64		25.40354306

		3		11		2005		14		39		55		0		110001		0.108		0.229		-0.024		45		48		47		15		1452.5		214.1		-1.3		-0.4		5.401		12.34		0		14525		0.253		25.25		25.4324595743

		3		11		2005		14		39		58		0		110001		0.127		0.223		0.065		47		46		47		15		1452.5		211.9		-2.1		-0.9		5.308		12.34		0		14525		0.257		29.66		26.4731939894

		3		11		2005		14		40		1		0		110001		0.112		0.232		-0.003		46		45		45		15		1452.5		211.6		-0.4		-0.2		4.766		12.34		0		14525		0.258		25.77		25.7637342014

		3		11		2005		14		40		4		0		110001		0.198		0.211		-0.011		46		46		46		15		1452.5		210.8		0.6		0		4.666		12.34		0		14525		0.289		43.18		28.9561737804

		3		11		2005		14		40		7		0		110001		0.141		0.169		0.089		43		48		43		15		1452.4		207.4		-0.7		-0.4		4.797		12.33		0		14524		0.22		39.84		23.7408929908

		3		11		2005		14		40		10		0		110001		0.053		0.259		-0.028		45		45		46		15		1452.4		203.1		-2.3		-0.8		4.751		12.33		0		14524		0.264		11.56		26.5845819978

		3		11		2005		14		40		13		0		110001		0.02		0.241		0.052		47		47		45		15		1452.4		200		-1.3		-0.5		4.844		12.33		0		14524		0.242		4.74		24.7356018726

		3		11		2005		14		40		16		0		110001		0.076		0.279		-0.07		47		48		45		15		1452.4		196.6		0.6		0.2		4.697		12.33		0		14524		0.289		15.24		29.7518066678

		3		11		2005		14		40		19		0		110001		0.037		0.178		0.035		47		49		44		15		1452.4		194.4		-0.1		-0.4		4.774		12.33		0		14524		0.182		11.74		18.514318783

		3		11		2005		14		40		22		0		110001		0.005		0.269		0.012		44		44		46		15		1452.4		191.3		-2		-0.5		5.455		12.33		0		14524		0.269		1.06		26.9313943196

		3		11		2005		14		40		25		0		110001		-0.016		0.26		0.072		46		46		46		15		1452.5		190.1		-1.9		-0.9		4.967		12.34		0		14525		0.26		356.48		27.0259134906

		3		11		2005		14		40		28		0		110001		0.019		0.241		-0.007		47		49		43		15		1452.4		188.6		0.3		-0.2		5.494		12.33		0		14524		0.242		4.51		24.1849126523

		3		11		2005		14		40		31		0		110001		0.036		0.209		-0.008		46		45		43		15		1452.4		188.8		0.6		-0.1		5.393		12.33		0		14524		0.212		9.77		21.2228650281

		3		11		2005		14		40		34		0		110001		-0.003		0.232		0.044		46		47		45		15		1452.4		189.6		-1.6		-0.7		5.385		12.33		0		14524		0.232		359.26		23.6154610372

		3		11		2005		14		40		37		0		110001		0.007		0.275		-0.015		46		47		46		15		1452.4		190		-2.3		-1		4.789		12.33		0		14524		0.275		1.46		27.5497731388

		3		11		2005		14		40		40		0		110001		0.051		0.259		-0.106		44		49		45		15		1452.4		189.9		-0.4		-0.5		5.045		12.33		0		14524		0.264		11.14		28.4460893622

		3		11		2005		14		40		43		0		110001		-0.015		0.301		0.022		45		45		46		15		1452.4		189.8		0.8		0.1		5.23		12.33		0		14524		0.301		357.15		30.2175445726

		3		11		2005		14		40		46		0		110001		0.101		0.316		-0.108		44		45		48		15		1452.4		191.2		-0.9		-0.5		4.789		12.33		0		14524		0.332		17.72		34.8885367994

		3		11		2005		14		40		49		0		110001		0.044		0.277		0.002		45		46		45		15		1452.4		192		-2.4		-0.8		4.55		12.33		0		14524		0.28		9.03		28.0479945807

		3		11		2005		14		40		52		0		110001		0.013		0.261		-0.012		44		48		48		15		1452.5		193.2		-1.3		-0.5		5.447		12.34		0		14525		0.261		2.85		26.1598929661

		3		11		2005		14		40		55		0		110001		0.069		0.239		0.033		45		48		45		15		1452.5		195.5		0.8		0.1		5.478		12.34		0		14525		0.249		16.1		25.0940231928

		3		11		2005		14		40		58		0		110001		0.094		0.247		-0.01		46		48		41		15		1452.5		198.2		-0.1		-0.2		5.586		12.34		0		14525		0.264		20.84		26.4471170452

		3		11		2005		14		41		1		0		110001		0.062		0.288		-0.016		46		46		46		15		1452.5		199.7		-2.2		-0.8		5.401		12.34		0		14525		0.295		12.15		29.5032201632

		3		11		2005		14		41		4		0		110001		0.054		0.28		-0.037		47		48		45		15		1452.5		199.4		-2.1		-0.6		5.331		12.34		0		14525		0.285		10.92		28.7549995653

		3		11		2005		14		41		7		0		110001		0.047		0.303		-0.099		44		51		47		15		1452.5		198.9		0.2		-0.3		5.254		12.34		0		14525		0.307		8.82		32.2209559138

		3		11		2005		14		41		10		0		110001		-0.029		0.23		0.052		46		44		46		15		1452.5		197.3		0.8		0		4.387		12.34		0		14525		0.232		352.81		23.7581564941

		3		11		2005		14		41		13		0		110001		0.015		0.224		0.015		46		45		43		15		1452.5		197.7		-1.3		-0.7		4.534		12.34		0		14525		0.225		3.83		22.5002222211

		3		11		2005		14		41		16		0		110001		0.089		0.248		-0.047		47		45		45		15		1452.4		198.2		-2.3		-0.8		4.557		12.33		0		14524		0.263		19.74		26.7645287648

		3		11		2005		14		41		19		0		110001		0.09		0.2		0.084		47		46		48		15		1452.4		199.1		-0.8		-0.4		5.169		12.33		0		14524		0.219		24.23		23.4853145604

		3		11		2005		14		41		22		0		110001		0.125		0.231		-0.078		47		50		45		15		1452.4		199.7		0.7		0.1		4.758		12.33		0		14524		0.263		28.42		27.3989050876

		3		11		2005		14		41		25		0		110001		0.043		0.266		-0.003		45		48		46		15		1452.4		199		-0.4		-0.3		5.006		12.33		0		14524		0.269		9.18		26.946984989

		3		11		2005		14		41		28		0		110001		0.051		0.229		0.026		46		46		45		15		1452.4		196.5		-2.3		-0.8		5.246		12.33		0		14524		0.235		12.56		23.6046605568

		3		11		2005		14		41		31		0		110001		-0.004		0.284		-0.081		45		48		44		15		1452.4		191.4		-1.6		-0.5		4.488		12.33		0		14524		0.284		359.19		29.535233197

		3		11		2005		14		41		34		0		110001		-0.008		0.271		-0.042		46		47		46		15		1452.4		184.1		0.3		0		4.743		12.33		0		14524		0.271		358.31		27.4351963725

		3		11		2005		14		41		37		0		110001		-0.075		0.217		0.04		49		46		46		15		1452.4		177.9		0.3		0		5.029		12.33		0		14524		0.23		340.93		23.3053641894

		3		11		2005		14		41		40		0		110001		-0.048		0.2		0.016		42		49		44		15		1452.4		177.3		-1.8		-0.7		4.697		12.33		0		14524		0.206		346.5		20.6300751332

		3		11		2005		14		41		43		0		110001		-0.021		0.279		-0.014		47		45		45		15		1452.4		178.4		-2		-0.4		4.449		12.33		0		14524		0.28		355.7		28.0139251088

		3		11		2005		14		41		46		0		110001		0.019		0.227		-0.08		44		44		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.1		4.534		12.33		0		14524		0.228		4.78		24.1433220581

		3		11		2005		14		41		49		0		110001		0.026		0.25		0.018		46		47		47		15		1452.4		189.5		0.6		0		5.145		12.33		0		14524		0.251		5.94		25.1992063367

		3		11		2005		14		41		52		0		110001		0.046		0.255		0.029		44		46		45		15		1452.4		196		-1.2		-0.5		4.673		12.33		0		14524		0.259		10.23		26.0733580499

		3		11		2005		14		41		55		0		110001		0.134		0.258		-0.013		43		46		48		15		1452.4		202		-2.4		-0.8		4.194		12.33		0		14524		0.291		27.45		29.101374538

		3		11		2005		14		41		58		0		110001		0.09		0.178		0.106		45		47		45		15		1452.4		207.2		-0.9		-0.4		4.588		12.33		0		14524		0.199		26.82		22.5876072217

		3		11		2005		14		42		1		0		110001		0.115		0.203		0.012		47		47		45		15		1452.4		211.7		0.8		-0.1		4.472		12.33		0		14524		0.233		29.53		23.3619348514

		3		11		2005		14		42		4		0		110001		0.097		0.26		0.041		42		47		45		15		1452.4		212.7		-0.3		-0.2		4.565		12.33		0		14524		0.278		20.46		28.0517379141

		3		11		2005		14		42		7		0		110001		0.147		0.203		-0.01		46		47		47		15		1452.4		212.5		-2.5		-0.9		4.457		12.33		0		14524		0.251		35.91		25.0834606863

		3		11		2005		14		42		10		0		110001		0.099		0.198		-0.007		46		46		45		15		1452.4		213.2		-1.5		-0.6		4.124		12.33		0		14524		0.221		26.57		22.1481376192

		3		11		2005		14		42		13		0		110001		0.102		0.182		0.126		46		47		43		15		1452.4		213.5		0.5		0		4.859		12.33		0		14524		0.209		29.27		24.37293581

		3		11		2005		14		42		16		0		110001		0.162		0.157		-0.003		48		44		46		15		1452.4		210.7		0.2		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.226		45.9		22.5614715832

		3		11		2005		14		42		19		0		110001		0.076		0.282		-0.044		44		46		44		15		1452.4		204.7		-1.8		-0.7		4.836		12.33		0		14524		0.292		15.08		29.5357410606

		3		11		2005		14		42		22		0		110001		0.042		0.224		0.146		42		48		44		15		1452.4		197.3		-2.2		-0.7		4.944		12.33		0		14524		0.228		10.62		27.0658456362

		3		11		2005		14		42		25		0		110001		0.007		0.253		0.076		47		48		45		15		1452.4		191		-0.3		-0.3		4.913		12.33		0		14524		0.253		1.58		26.4261234387

		3		11		2005		14		42		28		0		110001		0.005		0.279		-0.035		43		47		46		15		1452.4		188.1		0.6		-0.2		4.611		12.33		0		14524		0.279		1.03		28.1231221595

		3		11		2005		14		42		31		0		110001		-0.019		0.285		-0.04		45		47		44		15		1452.4		188.2		-0.8		-0.4		4.998		12.33		0		14524		0.286		356.19		28.8419832883

		3		11		2005		14		42		34		0		110001		-0.039		0.255		0.032		46		48		45		15		1452.4		190.3		-2.3		-0.8		4.944		12.33		0		14524		0.258		351.3		25.994230129

		3		11		2005		14		42		37		0		110001		0.032		0.229		0.078		45		46		46		15		1452.4		190.9		-1.3		-0.4		5.548		12.33		0		14524		0.231		7.95		24.402663789

		3		11		2005		14		42		40		0		110001		0.013		0.24		-0.005		45		51		45		15		1452.4		190.8		0.2		-0.1		4.952		12.33		0		14524		0.24		3.1		24.0403826925

		3		11		2005		14		42		43		0		110001		0.033		0.191		0.037		44		46		45		15		1452.4		189.7		0.2		-0.1		5.099		12.33		0		14524		0.194		9.8		19.7329673389

		3		11		2005		14		42		46		0		110001		0.021		0.241		-0.009		43		44		46		15		1452.4		188.3		-1.5		-0.6		5.107		12.33		0		14524		0.242		4.98		24.2080565102

		3		11		2005		14		42		49		0		110001		0.026		0.245		0.022		47		45		48		15		1452.4		185.8		-2.1		-0.8		5.741		12.33		0		14524		0.246		6.06		24.7356018726

		3		11		2005		14		42		52		0		110001		0.005		0.283		-0.026		48		46		45		15		1452.4		182.3		-0.5		-0.3		5.022		12.33		0		14524		0.283		1.01		28.4235817588

		3		11		2005		14		42		55		0		110001		0.001		0.265		-0.088		47		46		48		15		1452.4		180.5		0.7		-0.1		5.323		12.33		0		14524		0.265		0.22		27.9231087095

		3		11		2005		14		42		58		0		110001		-0.026		0.195		0.076		44		50		43		15		1452.4		182.1		-0.6		-0.3		5.037		12.33		0		14524		0.197		352.41		21.0895708823

		3		11		2005		14		43		1		0		110001		-0.071		0.267		-0.062		47		47		44		15		1452.4		186.1		-2.2		-0.9		5.091		12.33		0		14524		0.276		345.11		28.3150136853

		3		11		2005		14		43		4		0		110001		0.043		0.295		-0.02		46		46		45		15		1452.4		188.9		-1.5		-0.5		5.323		12.33		0		14524		0.298		8.29		29.8787549941

		3		11		2005		14		43		7		0		110001		-0.011		0.244		-0.087		46		47		44		15		1452.4		191.1		0.2		-0.1		5.107		12.33		0		14524		0.244		357.42		25.9279771675

		3		11		2005		14		43		10		0		110001		-0.023		0.201		0.016		47		45		44		15		1452.4		191.7		0.2		-0.1		4.704		12.33		0		14524		0.202		353.47		20.2943341847

		3		11		2005		14		43		13		0		110001		0.003		0.218		0.083		47		48		46		15		1452.4		192.3		-1.6		-0.6		5.029		12.33		0		14524		0.218		0.79		23.3285233137

		3		11		2005		14		43		16		0		110001		0.053		0.248		0.031		45		45		45		15		1452.4		193.4		-2.1		-0.7		4.743		12.33		0		14524		0.254		12.06		25.5487768787

		3		11		2005		14		43		19		0		110001		0.058		0.223		-0.015		44		46		46		15		1452.4		195.1		-0.5		-0.2		4.836		12.33		0		14524		0.23		14.58		23.0906907649

		3		11		2005		14		43		22		0		110001		0.059		0.286		-0.046		46		45		45		15		1452.4		197.3		0.5		-0.2		4.472		12.33		0		14524		0.292		11.66		29.5623070818

		3		11		2005		14		43		25		0		110001		0.069		0.219		-0.014		46		46		49		15		1452.4		197.7		-0.6		-0.2		4.913		12.33		0		14524		0.23		17.49		23.0039127107

		3		11		2005		14		43		28		0		110001		0.021		0.272		-0.039		44		49		46		15		1452.4		198.3		-2.2		-0.8		4.372		12.33		0		14524		0.273		4.41		27.5583018345

		3		11		2005		14		43		31		0		110001		0.088		0.103		0.048		45		47		45		15		1452.4		199		-1.3		-0.7		4.279		12.33		0		14524		0.135		40.51		14.3725432683

		3		11		2005		14		43		34		0		110001		0.066		0.181		0.091		47		48		45		15		1452.4		199.7		0.4		-0.1		4.766		12.33		0		14524		0.193		20.03		21.3068064242

		3		11		2005		14		43		37		0		110001		0.029		0.3		-0.067		50		49		47		15		1452.4		200.1		0.2		-0.1		4.58		12.33		0		14524		0.301		5.52		30.8755566751

		3		11		2005		14		43		40		0		110001		0.018		0.239		0.031		48		45		45		15		1452.4		199.7		-1.8		-0.7		4.426		12.33		0		14524		0.24		4.31		24.1673333241

		3		11		2005		14		43		43		0		110001		0.031		0.305		-0.028		45		47		44		15		1452.4		198.6		-2.1		-0.7		4.565		12.33		0		14524		0.307		5.8		30.7847364777

		3		11		2005		14		43		46		0		110001		0.03		0.264		-0.053		47		47		44		15		1452.4		197.7		-0.1		-0.1		4.898		12.33		0		14524		0.266		6.48		27.0933571194

		3		11		2005		14		43		49		0		110001		0.057		0.204		0.003		50		45		46		15		1452.4		197.7		0.8		-0.1		4.441		12.33		0		14524		0.212		15.61		21.1834841327

		3		11		2005		14		43		52		0		110001		0.08		0.219		-0.034		47		47		44		15		1452.4		196.9		-0.9		-0.3		4.72		12.33		0		14524		0.233		20.07		23.5620457516

		3		11		2005		14		43		55		0		110001		0.068		0.274		-0.002		46		48		45		15		1452.4		196.8		-2.5		-0.9		4.967		12.33		0		14524		0.282		13.94		28.2318968544

		3		11		2005		14		43		58		0		110001		0.035		0.275		-0.047		45		46		45		15		1452.4		196.8		-1.3		-0.4		4.813		12.33		0		14524		0.277		7.25		28.1174323152

		3		11		2005		14		44		1		0		110001		0.046		0.29		-0.099		45		50		47		15		1452.4		197.8		0.5		0		5.022		12.33		0		14524		0.294		9.01		30.9866100114

		3		11		2005		14		44		4		0		110001		0.097		0.258		-0.049		46		45		46		15		1452.4		199.2		0.1		-0.2		4.673		12.33		0		14524		0.276		20.6		27.9953567579

		3		11		2005		14		44		7		0		110001		0.074		0.257		-0.019		49		48		47		15		1452.4		200.7		-1.9		-0.6		4.658		12.33		0		14524		0.267		16.06		26.811564669

		3		11		2005		14		44		10		0		110001		0.099		0.268		-0.072		46		44		46		15		1452.4		202		-2.1		-0.7		4.317		12.33		0		14524		0.286		20.27		29.4633670852

		3		11		2005		14		44		13		0		110001		0.07		0.269		0.032		46		47		46		15		1452.4		202.4		-0.2		-0.3		4.859		12.33		0		14524		0.278		14.59		27.9794567496

		3		11		2005		14		44		16		0		110001		0.093		0.262		-0.041		46		47		45		15		1452.4		200.3		0.7		-0.1		5.022		12.33		0		14524		0.278		19.54		28.1023130721

		3		11		2005		14		44		19		0		110001		0.06		0.243		-0.065		44		48		46		15		1452.4		195.7		-0.9		-0.4		5.037		12.33		0		14524		0.25		13.87		25.860007734

		3		11		2005		14		44		22		0		110001		0.037		0.245		-0.003		46		46		48		15		1452.4		192		-2.3		-0.8		5.555		12.33		0		14524		0.248		8.59		24.7796287301

		3		11		2005		14		44		25		0		110001		0.056		0.262		0.021		48		47		42		15		1452.4		189		-1.2		-0.4		5.246		12.33		0		14524		0.268		12.06		26.8739650964

		3		11		2005		14		44		28		0		110001		-0.009		0.271		0.03		47		47		44		15		1452.4		188		0.5		-0.1		5.192		12.33		0		14524		0.271		358.1		27.2803958916

		3		11		2005		14		44		31		0		110001		0.029		0.271		-0.007		44		45		43		15		1452.4		188.6		0		-0.1		5.029		12.33		0		14524		0.273		6.11		27.2637121464

		3		11		2005		14		44		34		0		110001		-0.004		0.213		0.046		49		48		45		15		1452.4		190.1		-1.9		-0.8		5.114		12.33		0		14524		0.213		358.92		21.7947241322

		3		11		2005		14		44		37		0		110001		-0.006		0.281		-0.092		48		51		46		15		1452.4		189.9		-2		-0.8		5.331		12.33		0		14524		0.281		358.78		29.5738059776

		3		11		2005		14		44		40		0		110001		0.028		0.198		-0.022		48		46		44		15		1452.4		188.6		-0.2		-0.1		5.037		12.33		0		14524		0.2		8.05		20.1176539388

		3		11		2005		14		44		43		0		110001		0.072		0.208		0.045		45		48		46		15		1452.4		188.8		0.5		0		5.424		12.33		0		14524		0.22		19.09		22.4661968299

		3		11		2005		14		44		46		0		110001		0.08		0.259		-0.074		46		45		45		15		1452.4		190.1		-1		-0.4		5.47		12.33		0		14524		0.271		17.16		28.0992882472

		3		11		2005		14		44		49		0		110001		0.054		0.231		-0.022		47		47		44		15		1452.4		191.5		-2.2		-0.8		5.447		12.33		0		14524		0.237		13.16		23.8245671524

		3		11		2005		14		44		52		0		110001		0.011		0.255		-0.046		46		48		44		15		1452.4		192.2		-1.1		-0.3		5.292		12.33		0		14524		0.255		2.47		25.9349185462

		3		11		2005		14		44		55		0		110001		0.015		0.204		0.014		46		46		43		15		1452.4		193.8		0.4		-0.2		5.555		12.33		0		14524		0.205		4.21		20.5029266204

		3		11		2005		14		44		58		0		110001		0.083		0.226		-0.052		49		46		45		15		1452.4		195.1		-0.1		-0.2		5.509		12.33		0		14524		0.241		20.17		24.6310779301

		3		11		2005		14		45		1		0		110001		0.075		0.185		0.138		47		46		45		15		1452.4		196.5		-2		-0.7		5.122		12.33		0		14524		0.2		22.07		24.2680860391

		3		11		2005		14		45		4		0		110001		0.039		0.265		-0.051		45		47		46		15		1452.4		197.6		-1.9		-0.7		5.3		12.33		0		14524		0.268		8.37		27.2666462918

		3		11		2005		14		45		7		0		110001		0.042		0.271		-0.058		48		47		43		15		1452.4		197.6		-0.2		-0.2		5.176		12.33		0		14524		0.274		8.81		28.0301623256

		3		11		2005		14		45		10		0		110001		0.013		0.234		0.033		48		47		46		15		1452.4		196.7		0.5		-0.1		5.517		12.33		0		14524		0.234		3.18		23.6672769874

		3		11		2005		14		45		13		0		110001		0.037		0.227		0.003		44		45		44		15		1452.4		195		-1		-0.3		5.261		12.33		0		14524		0.23		9.26		23.0015216888

		3		11		2005		14		45		16		0		110001		0.011		0.245		0.076		45		43		43		15		1452.4		194.8		-2.2		-0.9		5.308		12.33		0		14524		0.245		2.57		25.6752799401

		3		11		2005		14		45		19		0		110001		-0.013		0.312		-0.083		45		47		47		15		1452.4		194.2		-1		-0.5		5.61		12.33		0		14524		0.312		357.61		32.3112983336

		3		11		2005		14		45		22		0		110001		0.025		0.236		0.094		46		45		44		15		1452.4		193.7		0.4		-0.2		5.076		12.33		0		14524		0.237		6.05		25.525869231

		3		11		2005		14		45		25		0		110001		-0.02		0.255		0.006		44		47		44		15		1452.4		192.5		-0.1		-0.2		5.648		12.33		0		14524		0.256		355.52		25.5853473691

		3		11		2005		14		45		28		0		110001		0.039		0.204		-0.017		46		47		44		15		1452.4		191.8		-1.9		-0.8		5.811		12.33		0		14524		0.208		10.82		20.8389059214

		3		11		2005		14		45		31		0		110001		-0.029		0.251		0.073		46		47		46		15		1452.4		190.9		-1.9		-0.6		5.447		12.33		0		14524		0.253		353.41		26.3003802254

		3		11		2005		14		45		34		0		110001		0.015		0.261		-0.037		46		52		45		15		1452.4		190.2		-0.2		-0.1		4.975		12.33		0		14524		0.261		3.29		26.4035982396

		3		11		2005		14		45		37		0		110001		0.005		0.234		-0.007		47		46		47		15		1452.4		190.2		0.5		-0.1		5.053		12.33		0		14524		0.234		1.22		23.4158066271

		3		11		2005		14		45		40		0		110001		-0.001		0.246		0.006		47		47		45		15		1452.4		190.1		-1.1		-0.5		5.331		12.33		0		14524		0.246		359.77		24.6075191761

		3		11		2005		14		45		43		0		110001		0.004		0.194		0.033		47		45		45		15		1452.4		190.1		-2.2		-0.8		5.192		12.33		0		14524		0.194		1.18		19.68273355

		3		11		2005		14		45		46		0		110001		0.004		0.271		-0.024		47		46		46		15		1452.4		188.7		-1		-0.4		5.022		12.33		0		14524		0.271		0.85		27.209005862

		3		11		2005		14		45		49		0		110001		0.02		0.223		0.014		46		47		43		15		1452.4		187.2		0.4		-0.2		5.416		12.33		0		14524		0.224		5.12		22.4332342742

		3		11		2005		14		45		52		0		110001		-0.021		0.249		-0.037		46		47		48		15		1452.4		185.3		-0.2		-0.3		5.053		12.33		0		14524		0.25		355.18		25.2608392576

		3		11		2005		14		45		55		0		110001		-0.026		0.302		-0.083		44		45		47		15		1452.4		184.3		-2		-0.7		4.991		12.33		0		14524		0.303		355.08		31.4275356972

		3		11		2005		14		45		58		0		110001		-0.001		0.229		-0.003		46		52		47		15		1452.4		184.6		-1.7		-0.7		5.083		12.33		0		14524		0.229		359.75		22.902183302

		3		11		2005		14		46		1		0		110001		0.041		0.256		-0.109		48		48		46		15		1452.4		186.5		-0.1		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.259		9.1		28.1243666595

		3		11		2005		14		46		4		0		110001		0.031		0.259		-0.018		44		47		42		15		1452.4		191.4		0.3		-0.2		5.525		12.33		0		14524		0.261		6.83		26.1468927408

		3		11		2005		14		46		7		0		110001		0.039		0.229		0.03		47		46		44		15		1452.4		197.5		-1.2		-0.4		5.215		12.33		0		14524		0.232		9.67		23.4226386216

		3		11		2005		14		46		10		0		110001		0.089		0.21		0.076		44		46		46		15		1452.4		203.9		-2.2		-0.8		4.596		12.33		0		14524		0.228		22.97		24.0410066345

		3		11		2005		14		46		13		0		110001		0.091		0.231		0.008		43		46		44		15		1452.4		209.5		-0.8		-0.3		5.184		12.33		0		14524		0.248		21.5		24.8406924219

		3		11		2005		14		46		16		0		110001		0.143		0.199		0.024		46		44		45		15		1452.4		214.2		0.5		-0.1		5.169		12.33		0		14524		0.245		35.7		24.6223475729

		3		11		2005		14		46		19		0		110001		0.126		0.264		-0.013		47		45		47		15		1452.4		216.2		-0.2		-0.2		5.238		12.33		0		14524		0.293		25.51		29.2815641659

		3		11		2005		14		46		22		0		110001		0.113		0.279		-0.086		46		47		43		15		1452.4		216.6		-2		-0.8		5.138		12.33		0		14524		0.301		22.05		31.3059099852

		3		11		2005		14		46		25		0		110001		0.168		0.165		-0.023		46		43		46		15		1452.4		217		-1.9		-0.6		5.385		12.33		0		14524		0.235		45.52		23.6596703274

		3		11		2005		14		46		28		0		110001		0.105		0.239		-0.046		46		49		45		15		1452.4		217		-0.1		0		4.867		12.33		0		14524		0.261		23.72		26.5069802128

		3		11		2005		14		46		31		0		110001		0.107		0.262		-0.047		46		45		48		15		1452.4		214.9		0.4		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.283		22.21		28.6883251515

		3		11		2005		14		46		34		0		110001		0.056		0.255		-0.084		47		45		45		15		1452.4		208.2		-1		-0.3		4.998		12.33		0		14524		0.261		12.39		27.4257178575

		3		11		2005		14		46		37		0		110001		0.071		0.237		0		45		48		44		15		1452.4		203		-2.2		-0.8		4.666		12.33		0		14524		0.247		16.68		24.7406548014

		3		11		2005		14		46		40		0		110001		0.021		0.242		-0.038		45		46		46		15		1452.4		198.3		-1		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.243		4.96		24.5863783425

		3		11		2005		14		46		43		0		110001		0.046		0.199		0.029		44		46		46		15		1452.4		196.4		0.4		-0.1		4.635		12.33		0		14524		0.204		13.02		20.6295903983

		3		11		2005		14		46		46		0		110001		0.017		0.288		-0.034		48		48		47		15		1452.4		196.3		0		-0.1		4.155		12.33		0		14524		0.289		3.38		29.0497848529

		3		11		2005		14		46		49		0		110001		0.048		0.235		-0.018		46		44		43		15		1452.4		197.7		-1.8		-0.7		4.611		12.33		0		14524		0.24		11.54		24.0526505816

		3		11		2005		14		46		52		0		110001		0.095		0.278		-0.082		43		46		47		15		1452.4		198.1		-1.9		-0.5		4.457		12.33		0		14524		0.294		18.87		30.5013114472

		3		11		2005		14		46		55		0		110001		0.088		0.237		-0.025		48		46		46		15		1452.4		198.5		-0.4		-0.3		4.58		12.33		0		14524		0.253		20.37		25.4043303395

		3		11		2005		14		46		58		0		110001		0.083		0.185		0.05		46		47		44		15		1452.4		197.9		0.4		-0.1		4.851		12.33		0		14524		0.203		24.16		20.8839651407

		3		11		2005		14		47		1		0		110001		0.002		0.247		0.021		47		46		45		15		1452.4		196		-0.8		-0.3		5.323		12.33		0		14524		0.247		0.46		24.7899173052

		3		11		2005		14		47		4		0		110001		0.059		0.257		-0.035		46		45		43		15		1452.4		194.4		-2.1		-0.8		5.083		12.33		0		14524		0.264		12.93		26.5998120294

		3		11		2005		14		47		7		0		110001		0.029		0.212		0.046		47		44		47		15		1452.4		192.9		-1.2		-0.4		4.875		12.33		0		14524		0.214		7.79		21.8862970829

		3		11		2005		14		47		10		0		110001		0.07		0.24		0.028		45		47		42		15		1452.4		192.2		0.3		-0.2		4.805		12.33		0		14524		0.25		16.26		25.1563113353

		3		11		2005		14		47		13		0		110001		0.021		0.235		-0.019		45		46		46		15		1452.4		191.2		0.2		-0.1		5.354		12.33		0		14524		0.236		5.11		23.6700232362

		3		11		2005		14		47		16		0		110001		0.057		0.181		0.057		47		46		46		15		1452.4		189.4		-1.7		-0.6		5.416		12.33		0		14524		0.19		17.48		19.8138840211

		3		11		2005		14		47		19		0		110001		-0.016		0.289		-0.056		46		47		46		15		1452.4		186.4		-1.9		-0.7		5.099		12.33		0		14524		0.289		356.83		29.4810108375

		3		11		2005		14		47		22		0		110001		0.008		0.22		0.041		46		52		44		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.3		5.006		12.33		0		14524		0.22		2.08		22.393079288

		3		11		2005		14		47		25		0		110001		-0.002		0.247		0.061		45		44		45		15		1452.4		180.9		0.4		-0.2		6.198		12.33		0		14524		0.247		359.54		25.4428771958

		3		11		2005		14		47		28		0		110001		-0.046		0.308		-0.117		46		47		43		15		1452.4		181.6		-0.6		-0.4		5.308		12.33		0		14524		0.311		351.51		33.2669505666

		3		11		2005		14		47		31		0		110001		0.025		0.245		-0.066		48		45		47		15		1452.4		183.9		-2.1		-0.9		5.401		12.33		0		14524		0.246		5.83		25.4962742376

		3		11		2005		14		47		34		0		110001		0.026		0.227		-0.039		46		47		45		15		1452.4		185.3		-1.4		-0.4		5.772		12.33		0		14524		0.228		6.53		23.1788696877

		3		11		2005		14		47		37		0		110001		0.027		0.248		0.012		48		45		45		15		1452.4		187.6		0.2		-0.3		5.362		12.33		0		14524		0.249		6.21		24.9753878849

		3		11		2005		14		47		40		0		110001		0.006		0.277		0.012		46		50		45		15		1452.4		190.4		0.2		-0.1		5.045		12.33		0		14524		0.277		1.24		27.7324719418

		3		11		2005		14		47		43		0		110001		0.051		0.233		-0.065		44		44		44		15		1452.4		194.2		-1.4		-0.5		5.153		12.33		0		14524		0.239		12.35		24.7214481776

		3		11		2005		14		47		46		0		110001		0.083		0.209		0.01		44		48		45		15		1452.4		198.6		-1.9		-0.7		5.3		12.33		0		14524		0.225		21.66		22.5099977788

		3		11		2005		14		47		49		0		110001		0.089		0.246		-0.018		47		48		48		15		1452.4		202.7		-0.7		-0.4		5.285		12.33		0		14524		0.262		19.89		26.2223187381

		3		11		2005		14		47		52		0		110001		0.112		0.205		-0.03		45		48		47		15		1452.4		206.4		0.3		-0.2		5.122		12.33		0		14524		0.234		28.65		23.5518576762

		3		11		2005		14		47		55		0		110001		0.099		0.198		0.015		50		45		43		15		1452.4		209.6		-0.3		-0.2		4.449		12.33		0		14524		0.221		26.57		22.1878345045

		3		11		2005		14		47		58		0		110001		0.137		0.187		0.07		48		45		49		15		1452.4		212.6		-1.9		-0.8		5.169		12.33		0		14524		0.232		36.23		24.2152844295

		3		11		2005		14		48		1		0		110001		0.131		0.168		0.078		45		47		46		15		1452.4		215.2		-1.5		-0.6		5.145		12.33		0		14524		0.213		37.95		22.6867802916

		3		11		2005		14		48		4		0		110001		0.193		0.174		-0.082		46		46		47		15		1452.4		217.1		-0.1		-0.4		4.797		12.33		0		14524		0.26		47.96		27.2486696923

		3		11		2005		14		48		7		0		110001		0.105		0.192		-0.014		45		47		45		15		1452.4		216		0.3		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.219		28.67		21.9282922272

		3		11		2005		14		48		10		0		110001		0.127		0.172		0.014		44		46		48		15		1452.4		213.3		-1.1		-0.4		4.697		12.33		0		14524		0.214		36.44		21.4263856028

		3		11		2005		14		48		13		0		110001		0.068		0.233		-0.001		44		46		45		15		1452.4		211.7		-2		-0.8		4.782		12.33		0		14524		0.243		16.27		24.2722063274

		3		11		2005		14		48		16		0		110001		0.108		0.218		-0.034		46		49		44		15		1452.4		211.2		-1		-0.4		4.596		12.33		0		14524		0.243		26.35		24.5650157745

		3		11		2005		14		48		19		0		110001		0.075		0.208		0.019		45		44		45		15		1452.4		210.2		0.1		-0.3		4.573		12.33		0		14524		0.221		19.83		22.1923410212

		3		11		2005		14		48		22		0		110001		0.05		0.21		0.069		46		45		45		15		1452.4		204.4		0		-0.1		4.433		12.33		0		14524		0.216		13.39		22.6629653841

		3		11		2005		14		48		25		0		110001		0.045		0.246		-0.021		45		48		43		15		1452.4		197.1		-1.5		-0.7		5.114		12.33		0		14524		0.25		10.37		25.096214854

		3		11		2005		14		48		28		0		110001		0.017		0.229		-0.048		46		47		44		15		1452.4		189.7		-1.9		-0.6		4.666		12.33		0		14524		0.23		4.25		23.4593265035

		3		11		2005		14		48		31		0		110001		-0.009		0.252		0.008		52		46		44		15		1452.4		184.9		-0.7		-0.3		4.743		12.33		0		14524		0.252		357.95		25.2287534373

		3		11		2005		14		48		34		0		110001		0.002		0.181		0.13		46		47		47		15		1452.4		182.4		0.3		-0.1		5.331		12.33		0		14524		0.181		0.63		22.2856456043

		3		11		2005		14		48		37		0		110001		0.042		0.198		-0.012		46		45		45		15		1452.4		182.1		-0.6		-0.3		4.782		12.33		0		14524		0.202		11.98		20.2760942985

		3		11		2005		14		48		40		0		110001		0.007		0.373		-0.117		46		48		44		15		1452.4		182.5		-2.1		-0.6		5.393		12.33		0		14524		0.373		1.08		39.0982096777

		3		11		2005		14		48		43		0		110001		-0.046		0.32		0.094		46		45		42		15		1452.4		182.7		-0.8		0.1		5.393		12.33		0		14524		0.323		351.82		33.6677887602

		3		11		2005		14		48		46		0		110001		-0.118		0.425		0.009		46		46		43		15		1452.4		179		-2.7		3.7		5.455		12.33		0		14524		0.441		344.48		44.1168901896

		3		11		2005		14		48		49		0		110001		0.006		0.529		-0.082		44		46		48		15		1452.4		189		0.9		0.7		5.424		12.33		0		14524		0.529		0.65		53.535128654

		3		11		2005		14		48		52		0		110001		0.197		0.458		0.001		47		47		46		15		1452.4		202.1		-2.5		-3.5		5.602		12.33		0		14524		0.499		23.27		49.8571960704

		3		11		2005		14		48		55		0		110001		0.13		0.446		0.011		46		46		45		15		1452.4		206.3		-0.7		-4.3		5.285		12.33		0		14524		0.465		16.25		46.4690219394

		3		11		2005		14		48		58		0		110001		0.133		0.394		0.058		42		45		44		15		1452.4		199.4		0.6		-3.6		5.439		12.33		0		14524		0.416		18.65		41.9867836349

		3		11		2005		14		49		1		0		110001		0.073		0.469		-0.046		45		44		45		15		1452.4		198.1		0		-3		4.875		12.33		0		14524		0.475		8.85		47.6871051753

		3		11		2005		14		49		4		0		110001		0.129		0.514		-0.029		44		45		45		15		1452.4		194		-1.9		0.6		5.23		12.33		0		14524		0.53		14.09		53.0733454759

		3		11		2005		14		49		7		0		110001		0.028		0.527		-0.028		44		47		45		15		1452.4		190.4		-1.8		1.8		5.169		12.33		0		14524		0.528		3.04		52.8485572178

		3		11		2005		14		49		10		0		110001		0.017		0.535		-0.066		45		44		45		15		1452.4		193.1		-0.7		-1.1		5.153		12.32		0		14524		0.535		1.82		53.9323650511

		3		11		2005		14		49		13		0		110001		0.081		0.502		-0.104		47		47		45		15		1452.4		195.1		0.2		-3.5		4.797		12.33		0		14524		0.508		9.17		51.9019267465

		3		11		2005		14		49		16		0		110001		0.028		0.483		0.012		47		48		45		15		1452.4		189.7		-0.7		-1		4.147		12.33		0		14524		0.484		3.32		48.3959709067

		3		11		2005		14		49		19		0		110001		0.06		0.474		-0.056		46		46		46		15		1452.4		185.9		-1.7		2.7		4.441		12.33		0		14524		0.478		7.21		48.1053011632

		3		11		2005		14		49		22		0		110001		-0.024		0.513		0.046		46		46		45		15		1452.4		188.8		-2.1		2.1		5.145		12.33		0		14524		0.514		357.32		51.5617106

		3		11		2005		14		49		25		0		110001		0.118		0.508		-0.06		45		45		45		15		1452.4		196.8		-1.1		-0.5		4.433		12.33		0		14524		0.522		13.08		52.4964760722

		3		11		2005		14		49		28		0		110001		0.192		0.465		0.005		47		47		46		15		1452.4		206.9		0.1		-2.7		4.441		12.33		0		14524		0.503		22.44		50.3104362931

		3		11		2005		14		49		31		0		110001		0.178		0.376		0.089		46		47		46		15		1452.4		207.9		-0.4		-2.8		4.255		12.33		0		14524		0.416		25.33		42.5418617364

		3		11		2005		14		49		34		0		110001		0.092		0.476		0.057		46		48		46		15		1452.4		196.5		-1.1		0.9		4.975		12.33		0		14524		0.485		10.94		48.8148542966

		3		11		2005		14		49		37		0		110001		0.023		0.482		0.021		47		46		45		15		1452.4		190.9		-1.5		2.6		4.619		12.33		0		14524		0.483		2.73		48.3005175956

		3		11		2005		14		49		40		0		110001		0.079		0.515		-0.011		45		48		43		15		1452.4		191.3		-1.9		1.7		4.813		12.33		0		14524		0.521		8.72		52.1140096327

		3		11		2005		14		49		43		0		110001		0.067		0.46		-0.029		45		47		46		15		1452.4		196.2		-1.5		-0.8		4.333		12.33		0		14524		0.465		8.29		46.5757447606

		3		11		2005		14		49		46		0		110001		0.119		0.458		0.097		46		46		45		15		1452.4		196.2		-0.3		-2.4		4.542		12.33		0		14524		0.473		14.56		48.3046581605

		3		11		2005		14		49		49		0		110001		0.012		0.505		-0.05		45		46		46		15		1452.4		184.8		-0.3		-2.2		4.611		12.33		0		14524		0.505		1.36		50.7611071589

		3		11		2005		14		49		52		0		110001		-0.043		0.474		0.042		46		45		44		15		1452.4		179.8		-1.1		0.8		4.72		12.33		0		14524		0.476		354.82		47.7795981565

		3		11		2005		14		49		55		0		110001		0.029		0.482		-0.019		47		49		44		15		1452.4		187.1		-2		1		4.124		12.33		0		14524		0.483		3.44		48.3245279335

		3		11		2005		14		49		58		0		110001		0.124		0.519		-0.049		46		51		45		15		1452.4		196.2		-0.5		-1.5		4.426		12.33		0		14524		0.534		13.44		53.5852591671

		3		11		2005		14		50		1		0		110001		0.189		0.471		0.005		45		46		43		15		1452.4		199.5		-0.1		-2.3		4.279		12.33		0		14524		0.508		21.86		50.7530294662

		3		11		2005		14		50		4		0		110001		0.09		0.43		0.071		47		48		46		15		1452.4		195.3		-1		-0.7		4.464		12.33		0		14524		0.439		11.82		44.5017977165

		3		11		2005		14		50		7		0		110001		-0.035		0.5		0.034		44		47		46		15		1452.4		187.8		-1.6		2.1		4.542		12.33		0		14524		0.501		356		50.2375357676

		3		11		2005		14		50		10		0		110001		0.071		0.464		0.036		45		48		46		15		1452.4		194.2		-1.7		0.6		4.449		12.33		0		14524		0.469		8.7		47.0779141424

		3		11		2005		14		50		13		0		110001		0.156		0.473		0.098		47		48		45		15		1452.4		206.6		-0.2		-2.4		4.48		12.33		0		14524		0.498		18.25		50.7611071589

		3		11		2005		14		50		16		0		110001		0.251		0.432		-0.018		47		46		47		15		1452.4		213.4		0		-4.1		4.658		12.33		0		14524		0.5		30.16		49.9948997399

		3		11		2005		14		50		19		0		110001		0.128		0.433		0.044		46		46		43		15		1452.4		202.8		-0.7		-0.2		4.588		12.33		0		14524		0.452		16.47		45.3661768281

		3		11		2005		14		50		22		0		110001		0.103		0.477		-0.067		50		48		46		15		1452.4		196.8		-1.7		2.6		4.797		12.33		0		14524		0.488		12.18		49.2571822174

		3		11		2005		14		50		25		0		110001		0.14		0.46		-0.034		50		46		45		15		1452.4		200.4		-1.7		0.5		5.022		12.33		0		14524		0.481		16.93		48.2033193878

		3		11		2005		14		50		28		0		110001		0.138		0.481		0.042		44		46		45		15		1452.4		200.6		-0.8		-1.8		4.426		12.33		0		14524		0.5		16.01		50.2164315737

		3		11		2005		14		50		31		0		110001		0.242		0.484		-0.03		47		47		45		15		1452.4		202.3		0.3		-3.8		4.379		12.33		0		14524		0.541		26.57		54.1959408074

		3		11		2005		14		50		34		0		110001		0.103		0.507		-0.057		44		46		46		15		1452.4		194.7		-0.4		-1.3		4.588		12.33		0		14524		0.517		11.48		52.0487271698

		3		11		2005		14		50		37		0		110001		-0.004		0.471		0.005		45		47		48		15		1452.4		183.4		-1.4		2.1		5.037		12.33		0		14524		0.471		359.51		47.1043522405

		3		11		2005		14		50		40		0		110001		-0.107		0.415		0.065		43		47		46		15		1452.4		181.1		-1.9		2.7		4.712		12.33		0		14524		0.429		345.54		43.3473182562

		3		11		2005		14		50		43		0		110001		-0.061		0.468		0.003		47		49		47		15		1452.4		184.9		-1.9		1.9		4.712		12.33		0		14524		0.472		352.57		47.1968219269

		3		11		2005		14		50		46		0		110001		0.039		0.438		0.081		46		46		46		15		1452.4		196.4		-0.6		-2		4.611		12.33		0		14524		0.44		5.09		44.713085333

		3		11		2005		14		50		49		0		110001		0.186		0.434		0.042		47		49		45		15		1452.4		208.2		0		-3.4		4.217		12.33		0		14524		0.472		23.2		47.4042192215

		3		11		2005		14		50		52		0		110001		0.227		0.428		-0.036		46		47		45		15		1452.4		203.6		-1.2		0.4		4.658		12.33		0		14524		0.484		27.94		48.5807575075

		3		11		2005		14		50		55		0		110001		0.013		0.505		0.063		44		48		43		15		1452.4		193.1		-1.9		2.6		4.952		12.33		0		14524		0.505		1.47		50.9080543726

		3		11		2005		14		50		58		0		110001		0.132		0.49		-0.112		46		47		43		15		1452.4		201.8		-0.5		-2.9		4.395		12.32		0		14524		0.507		15.08		51.9680671182

		3		11		2005		14		51		1		0		110001		0.085		0.454		0.057		50		46		45		15		1452.4		190.9		-1.2		0.5		4.58		12.32		0		14524		0.462		10.6		46.5392307629

		3		11		2005		14		51		4		0		110001		-0.075		0.493		-0.073		46		48		45		15		1452.4		184.4		-1.7		2.3		5.091		12.33		0		14524		0.499		351.35		50.398710301

		3		11		2005		14		51		7		0		110001		0.091		0.504		0.007		45		45		47		15		1452.4		195.7		0.2		-3.3		5.099		12.32		0		14524		0.512		10.23		51.2197227638

		3		11		2005		14		51		10		0		110001		0.04		0.46		0.132		44		46		44		15		1452.4		189.9		-1		-1.1		5.401		12.33		0		14524		0.462		4.97		48.0233276648

		3		11		2005		14		51		13		0		110001		-0.071		0.442		0.133		48		46		45		15		1452.4		178.6		-1.9		2.5		5.037		12.33		0		14524		0.448		350.87		46.7005353288

		3		11		2005		14		51		16		0		110001		-0.135		0.477		0.043		47		47		46		15		1452.4		168.7		-1.7		2.1		5.354		12.33		0		14524		0.496		344.2		49.759722668

		3		11		2005		14		51		19		0		110001		-0.199		0.467		-0.038		48		48		46		15		1452.4		162.9		-0.8		-0.4		5.045		12.33		0		14524		0.508		336.92		50.9052060206

		3		11		2005		14		51		22		0		110001		-0.036		0.442		0.022		46		47		46		15		1452.4		172.3		-0.1		-3		4.944		12.33		0		14524		0.443		355.34		44.4009008918

		3		11		2005		14		51		25		0		110001		-0.064		0.418		0.027		44		47		45		15		1452.4		178.4		-0.9		0.4		5.494		12.33		0		14524		0.423		351.3		42.3732226766

		3		11		2005		14		51		28		0		110001		-0.011		0.461		0.1		45		48		44		15		1452.4		184.5		-2		3.4		5.625		12.33		0		14524		0.461		358.63		47.1849552294

		3		11		2005		14		51		31		0		110001		0.086		0.534		-0.07		45		46		44		15		1452.4		195.1		-1		0		5.207		12.33		0		14524		0.541		9.15		54.5391602429

		3		11		2005		14		51		34		0		110001		0.251		0.458		0.002		46		47		44		15		1452.4		210.6		0.1		-3.6		5.292		12.33		0		14524		0.522		28.72		52.2272917161

		3		11		2005		14		51		37		0		110001		0.222		0.381		0.058		48		46		46		15		1452.4		216.9		-0.7		-0.7		5.277		12.32		0		14524		0.441		30.23		44.4757237153

		3		11		2005		14		51		40		0		110001		0.227		0.381		-0.003		46		47		45		15		1452.4		214.9		-1.5		1.9		4.851		12.33		0		14524		0.443		30.79		44.3507609856

		3		11		2005		14		51		43		0		110001		0.21		0.446		0.029		44		48		45		15		1452.4		211.3		-1.9		0.9		4.619		12.33		0		14524		0.493		25.21		49.3818792676

		3		11		2005		14		51		46		0		110001		0.323		0.416		-0.086		47		46		45		15		1452.4		219.6		0.4		-3.6		4.488		12.33		0		14524		0.527		37.83		53.3648760891

		3		11		2005		14		51		49		0		110001		0.223		0.412		0.045		44		46		44		15		1452.4		217		-0.6		-0.7		4.782		12.33		0		14524		0.468		28.43		47.0635740249

		3		11		2005		14		51		52		0		110001		0.169		0.429		-0.019		48		46		46		15		1452.4		207.6		-1.8		3.2		4.372		12.32		0		14524		0.461		21.5		46.1479143624

		3		11		2005		14		51		55		0		110001		0.25		0.44		0.086		46		48		44		15		1452.4		220.1		-0.8		-2		4.728		12.32		0		14524		0.506		29.6		51.3318614508

		3		11		2005		14		51		58		0		110001		0.198		0.436		0.058		47		47		45		15		1452.4		209.6		-0.3		-2.7		4.611		12.32		0		14524		0.479		24.42		48.2352568149

		3		11		2005		14		52		1		0		110001		-0.135		0.453		-0.017		45		45		42		15		1452.4		168.5		-1.7		2.9		5.401		12.33		0		14524		0.473		343.41		47.2993657463

		3		11		2005		14		52		4		0		110001		-0.129		0.496		0.071		46		47		44		15		1452.4		176.7		-1.8		2		4.96		12.33		0		14524		0.513		345.42		51.7395400057

		3		11		2005		14		52		7		0		110001		0.061		0.473		0.007		45		49		45		15		1452.4		194.7		-0.1		-2.6		5.416		12.33		0		14524		0.477		7.35		47.6968552422

		3		11		2005		14		52		10		0		110001		0.086		0.493		0.004		44		47		45		15		1452.4		196.6		-0.2		-3.2		5.501		12.33		0		14524		0.5		9.9		50.0460787675

		3		11		2005		14		52		13		0		110001		0.043		0.512		-0.058		49		46		45		15		1452.4		190.8		-0.9		-2.1		5.184		12.33		0		14524		0.514		4.8		51.7065759841

		3		11		2005		14		52		16		0		110001		0.007		0.492		0.035		44		45		45		15		1452.4		183.8		-1.2		1.5		4.921		12.33		0		14524		0.492		0.82		49.3293016371

		3		11		2005		14		52		19		0		110001		-0.005		0.449		0.081		45		46		43		15		1452.4		187.4		-1.6		1.8		5.246		12.33		0		14524		0.449		359.36		45.6275136294

		3		11		2005		14		52		22		0		110001		0.122		0.519		-0.048		47		48		44		15		1452.4		199.5		-0.1		-2.4		5.238		12.33		0		14524		0.533		13.23		53.5302718095

		3		11		2005		14		52		25		0		110001		0.205		0.493		-0.006		44		46		45		15		1452.4		206.9		-0.6		-1.3		5.555		12.33		0		14524		0.534		22.58		53.3956927102

		3		11		2005		14		52		28		0		110001		0.241		0.437		0.018		44		46		44		15		1452.4		213.8		-1.5		3.2		5.269		12.33		0		14524		0.499		28.88		49.9373607633

		3		11		2005		14		52		31		0		110001		0.355		0.349		0.004		46		47		46		15		1452.4		230.1		-1.1		-0.2		5.733		12.33		0		14524		0.498		45.49		49.7837322827

		3		11		2005		14		52		34		0		110001		0.289		0.345		0.032		47		47		44		15		1452.4		230.3		0.1		-3.3		5.439		12.33		0		14524		0.45		39.95		45.1187322517

		3		11		2005		14		52		37		0		110001		0.001		0.469		0.009		46		46		45		15		1452.4		183.9		-1.2		0.2		5.083		12.33		0		14524		0.469		0.12		46.9087411897

		3		11		2005		14		52		40		0		110001		-0.152		0.464		0.035		46		49		48		15		1452.4		170.4		-2		2.7		5.184		12.33		0		14524		0.488		341.86		48.9515066162

		3		11		2005		14		52		43		0		110001		-0.056		0.473		-0.07		48		46		45		15		1452.4		179.1		-1		-0.2		4.998		12.33		0		14524		0.476		353.25		48.1419775248

		3		11		2005		14		52		46		0		110001		0.029		0.507		0.059		46		45		43		15		1452.4		189.5		0		-2.8		4.952		12.33		0		14524		0.508		3.27		51.1244559873

		3		11		2005		14		52		49		0		110001		0.002		0.517		0.027		46		46		43		15		1452.4		186.4		-1.2		0.8		5.099		12.33		0		14524		0.517		0.22		51.7708412139

		3		11		2005		14		52		52		0		110001		0		0.466		0.032		44		47		44		15		1452.4		183.9		-2.2		3.7		5.161		12.33		0		14524		0.466		0		46.7097420245

		3		11		2005		14		52		55		0		110001		0.111		0.457		-0.004		47		47		47		15		1452.4		196.4		-1		-0.4		5.068		12.33		0		14524		0.47		13.65		47.0304156903

		3		11		2005		14		52		58		0		110001		0.145		0.517		0.017		46		47		46		15		1452.4		198.7		-0.4		-1.5		5.246		12.33		0		14524		0.537		15.67		53.7217832913

		3		11		2005		14		53		1		0		110001		-0.181		0.475		0.038		45		45		46		15		1452.4		164.8		-2		2.9		5.401		12.33		0		14524		0.508		339.14		50.9735225387

		3		11		2005		14		53		4		0		110001		-0.147		0.45		0.01		46		46		46		15		1452.4		163		-1.4		-0.9		5.54		12.33		0		14524		0.473		341.91		47.3507127718

		3		11		2005		14		53		7		0		110001		-0.089		0.508		-0.005		45		48		45		15		1452.4		174.8		-0.2		-3.1		4.89		12.33		0		14524		0.516		350.06		51.5761572822

		3		11		2005		14		53		10		0		110001		-0.072		0.474		-0.051		49		46		45		15		1452.4		180.2		-0.8		-0.9		4.758		12.33		0		14524		0.479		351.36		48.2142095237

		3		11		2005		14		53		13		0		110001		-0.098		0.516		-0.017		48		47		44		15		1452.4		179.5		-1.6		3.6		4.65		12.33		0		14524		0.525		349.25		52.5498810655

		3		11		2005		14		53		16		0		110001		0.149		0.47		-0.032		45		45		45		15		1452.4		198.2		-0.8		-1.4		4.596		12.33		0		14524		0.493		17.59		49.409007276

		3		11		2005		14		53		19		0		110001		0.178		0.473		0.036		47		47		45		15		1452.4		203.8		-0.2		-3.6		4.604		12.33		0		14524		0.505		20.62		50.6664583329

		3		11		2005		14		53		22		0		110001		0.082		0.491		0.079		47		48		44		15		1452.4		196.5		-0.8		-0.5		4.557		12.33		0		14524		0.498		9.48		50.4029761026

		3		11		2005		14		53		25		0		110001		0.046		0.458		0.028		42		46		44		15		1452.4		191.1		-1.6		4		4.588		12.32		0		14524		0.46		5.74		46.1155071532

		3		11		2005		14		53		28		0		110001		0.133		0.474		-0.016		44		45		45		15		1452.4		201.2		-0.6		-2.3		4.464		12.33		0		14524		0.492		15.67		49.2565731654

		3		11		2005		14		53		31		0		110001		0.123		0.492		-0.02		46		47		45		15		1452.4		197.7		-0.7		-2.6		4.782		12.33		0		14524		0.507		14.04		50.7536205605

		3		11		2005		14		53		34		0		110001		0.11		0.49		-0.008		47		48		45		15		1452.4		192.7		-0.7		1		4.41		12.32		0		14524		0.502		12.65		50.2258897383

		3		11		2005		14		53		37		0		110001		0.117		0.489		0.021		47		45		44		15		1452.4		201.5		-0.7		0.3		4.573		12.32		0		14524		0.503		13.46		50.3240499165

		3		11		2005		14		53		40		0		110001		0.258		0.466		0.01		46		47		45		15		1452.4		215.4		0.3		-3.2		4.828		12.32		0		14524		0.533		28.97		53.274759502

		3		11		2005		14		53		43		0		110001		0.261		0.464		0.008		45		48		48		15		1452.4		212.1		-0.6		-2.2		5.083		12.32		0		14524		0.532		29.36		53.2429338035

		3		11		2005		14		53		46		0		110001		0.127		0.478		0.03		47		46		45		15		1452.4		197.2		-1.5		1.2		4.743		12.32		0		14524		0.495		14.88		49.5492684103

		3		11		2005		14		53		49		0		110001		0.006		0.469		-0.026		47		46		42		15		1452.4		190.7		-1.7		1.3		4.867		12.33		0		14524		0.469		0.73		46.9758448567

		3		11		2005		14		53		52		0		110001		0.138		0.442		0.011		46		46		44		15		1452.4		198.9		-0.2		-2.8		5.71		12.33		0		14524		0.463		17.34		46.3172753948

		3		11		2005		14		53		55		0		110001		0.103		0.517		-0.072		44		46		46		15		1452.4		195.7		-0.8		-1.5		5.3		12.33		0		14524		0.527		11.27		53.2054508486

		3		11		2005		14		53		58		0		110001		0.017		0.493		0.121		44		48		44		15		1452.4		185.9		-1.8		2.5		4.875		12.32		0		14524		0.493		1.97		50.7916331693

		3		11		2005		14		54		1		0		110001		-0.044		0.47		0.021		47		47		45		15		1452.4		186.8		-1.4		0.9		5.316		12.33		0		14524		0.472		354.65		47.2521957162

		3		11		2005		14		54		4		0		110001		0.049		0.514		-0.012		45		47		45		15		1452.4		189.1		0.2		-3.3		4.782		12.33		0		14524		0.516		5.45		51.646974742

		3		11		2005		14		54		7		0		110001		-0.096		0.455		0.067		46		47		42		15		1452.4		167.6		-0.9		0		5.347		12.33		0		14524		0.465		348.09		46.9819114128

		3		11		2005		14		54		10		0		110001		-0.201		0.455		-0.004		47		47		45		15		1452.4		163.8		-1.7		2.5		5.285		12.33		0		14524		0.497		336.17		49.7435422945

		3		11		2005		14		54		13		0		110001		-0.097		0.491		-0.012		45		46		45		15		1452.4		174.9		-1.3		-0.1		5.099		12.33		0		14524		0.5		348.82		50.0633598553

		3		11		2005		14		54		16		0		110001		0.004		0.441		0.031		45		46		44		15		1452.4		186.5		-0.3		-2.6		5.076		12.33		0		14524		0.441		0.52		44.2106322054

		3		11		2005		14		54		19		0		110001		-0.051		0.517		-0.107		47		46		44		15		1452.4		172.9		-1.4		0.5		5.672		12.33		0		14524		0.52		354.37		53.0413989257

		3		11		2005		14		54		22		0		110001		-0.23		0.477		-0.031		44		47		44		15		1452.4		161.3		-1.6		1.6		5.014		12.33		0		14524		0.53		334.26		53.0462062734

		3		11		2005		14		54		25		0		110001		-0.053		0.515		-0.061		47		46		43		15		1452.4		172.4		-0.2		-1.7		5.617		12.33		0		14524		0.518		354.12		52.1301256473

		3		11		2005		14		54		28		0		110001		-0.041		0.488		-0.032		46		46		44		15		1452.4		179.1		-1		0.6		4.751		12.33		0		14524		0.49		355.2		49.0763690588

		3		11		2005		14		54		31		0		110001		-0.026		0.437		0.035		45		46		45		15		1452.4		186.1		-1.7		2.9		5.068		12.33		0		14524		0.438		356.6		43.9169671084

		3		11		2005		14		54		34		0		110001		0.062		0.421		0.083		48		47		45		15		1452.4		199		-0.9		0.3		5.292		12.33		0		14524		0.426		8.38		43.3559684473

		3		11		2005		14		54		37		0		110001		0.174		0.478		-0.029		44		47		44		15		1452.4		203.3		-0.2		-2.6		5.339		12.33		0		14524		0.509		20		50.9510549449

		3		11		2005		14		54		40		0		110001		-0.068		0.471		0.032		43		47		44		15		1452.4		175.5		-1.3		1.1		4.813		12.33		0		14524		0.476		351.78		47.6958069436

		3		11		2005		14		54		43		0		110001		-0.156		0.444		0.034		45		48		46		15		1452.4		165.7		-1.6		1.9		4.991		12.33		0		14524		0.471		340.64		47.1834716824

		3		11		2005		14		54		46		0		110001		0.008		0.437		0.068		45		44		45		15		1452.4		177.6		-0.7		-1.6		5.308		12.33		0		14524		0.437		1.05		44.2331323783

		3		11		2005		14		54		49		0		110001		0.06		0.462		-0.016		46		45		45		15		1452.4		189.2		-0.8		-1.7		5.316		12.33		0		14524		0.466		7.4		46.6154480832

		3		11		2005		14		54		52		0		110001		0.123		0.508		-0.048		45		46		46		15		1452.4		198		-1.5		0.8		5.61		12.33		0		14524		0.523		13.61		52.4878081082

		3		11		2005		14		54		55		0		110001		0.094		0.474		0.048		50		47		45		15		1452.4		200.8		-2.2		3		5.455		12.33		0		14524		0.483		11.22		48.5608896129

		3		11		2005		14		54		58		0		110001		0.097		0.494		0.03		44		45		43		15		1452.4		197.5		-1.3		1.2		5.486		12.33		0		14524		0.503		11.11		50.4326283273

		3		11		2005		14		55		1		0		110001		0.053		0.492		-0.038		46		44		45		15		1452.4		191.1		-0.5		-1.9		5.439		12.33		0		14524		0.495		6.15		49.6303334665

		3		11		2005		14		55		4		0		110001		0.027		0.538		-0.027		44		45		43		15		1452.4		184.6		-0.3		-3.2		5.331		12.33		0		14524		0.539		2.87		53.9353316482

		3		11		2005		14		55		7		0		110001		-0.003		0.478		0.081		45		46		43		15		1452.4		180.7		-0.5		-2.9		5.594		12.33		0		14524		0.478		359.64		48.482367929

		3		11		2005		14		55		10		0		110001		-0.08		0.492		-0.056		47		46		44		15		1452.4		176.4		-0.9		1		5.053		12.33		0		14524		0.498		350.76		50.1597448159

		3		11		2005		14		55		13		0		110001		-0.077		0.441		0.102		48		45		45		15		1452.4		179.1		-1.5		2.9		5.617		12.33		0		14524		0.448		350.1		45.9144857316

		3		11		2005		14		55		16		0		110001		0.023		0.513		-0.032		45		47		45		15		1452.4		188.7		-1.1		-0.1		4.875		12.33		0		14524		0.514		2.57		51.4511418727

		3		11		2005		14		55		19		0		110001		0.067		0.491		0.061		48		45		45		15		1452.4		195.1		-0.8		-1.9		5.478		12.33		0		14524		0.496		7.77		49.9290496605

		3		11		2005		14		55		22		0		110001		0.11		0.447		0.038		46		46		46		15		1452.4		197.2		-0.9		-0.9		5.718		12.33		0		14524		0.46		13.82		46.1901504652

		3		11		2005		14		55		25		0		110001		0.013		0.473		0.012		47		47		45		15		1452.4		189.9		-2.4		4.7		5.339		12.33		0		14524		0.473		1.57		47.3330751167

		3		11		2005		14		55		28		0		110001		0.083		0.495		-0.026		45		43		46		15		1452.4		199		-1		0.9		5.2		12.33		0		14524		0.502		9.52		50.2583326425

		3		11		2005		14		55		31		0		110001		0.205		0.456		0.023		45		44		44		15		1452.4		205.7		0.3		-3.5		5.525		12.33		0		14524		0.5		24.21		50.0489760135

		3		11		2005		14		55		34		0		110001		0.137		0.443		0.011		45		47		43		15		1452.4		197.5		-0.9		-1.9		5.525		12.33		0		14524		0.464		17.18		46.3830788111

		3		11		2005		14		55		37		0		110001		0.115		0.536		-0.088		45		44		45		15		1452.4		190.3		-1.4		1		5.586		12.33		0		14524		0.548		12.11		55.5216174116

		3		11		2005		14		55		40		0		110001		0.028		0.502		-0.03		45		43		43		15		1452.4		191.1		-2.1		3		5.145		12.33		0		14524		0.503		3.19		50.3674498064

		3		11		2005		14		55		43		0		110001		0.156		0.448		-0.093		46		47		44		15		1452.4		208		-0.9		-0.6		5.246		12.33		0		14524		0.474		19.2		48.3413901331

		3		11		2005		14		55		46		0		110001		0.325		0.358		-0.007		45		47		45		15		1452.4		226		0.1		-3.1		5.385		12.33		0		14524		0.484		42.23		48.3567989015

		3		11		2005		14		55		49		0		110001		0.265		0.409		0.038		45		47		44		15		1452.4		215		-1.2		1.2		5.795		12.33		0		14524		0.487		32.94		48.8825122104

		3		11		2005		14		55		52		0		110001		-0.04		0.471		-0.006		45		46		46		15		1452.4		180		-2		2.4		5.254		12.33		0		14524		0.473		355.15		47.2733540168

		3		11		2005		14		55		55		0		110001		-0.005		0.473		0.107		45		44		44		15		1452.4		177.6		-1		0.3		5.138		12.33		0		14524		0.473		359.39		48.4977319057

		3		11		2005		14		55		58		0		110001		0.159		0.514		-0.046		45		46		45		15		1452.4		200.1		0.7		-3.8		4.905		12.33		0		14524		0.538		17.19		53.999351848

		3		11		2005		14		56		1		0		110001		0.202		0.45		-0.015		45		45		44		15		1452.4		204.9		-0.8		-1		5.246		12.33		0		14524		0.493		24.17		49.3486575299

		3		11		2005		14		56		4		0		110001		0.003		0.473		0.104		47		49		44		15		1452.4		185		-1.5		2.5		4.905		12.33		0		14524		0.473		0.36		48.4307753397

		3		11		2005		14		56		7		0		110001		-0.161		0.551		-0.107		46		42		44		15		1452.4		169.1		-1.1		0.7		5.169		12.33		0		14524		0.574		343.71		58.3927221493

		3		11		2005		14		56		10		0		110001		-0.066		0.424		0.089		46		46		45		15		1452.4		173.9		1		-4.2		5.339		12.33		0		14524		0.429		351.15		43.823851953

		3		11		2005		14		56		13		0		110001		-0.218		0.43		0.045		45		45		42		15		1452.4		154.8		-1		0.3		5.316		12.33		0		14524		0.482		333.12		48.4199339116

		3		11		2005		14		56		16		0		110001		-0.232		0.423		0.002		47		45		44		15		1452.4		159.2		-2		0.4		4.983		12.33		0		14524		0.482		331.26		48.2448961031

		3		11		2005		14		56		19		0		110001		-0.084		0.505		0.023		45		46		43		15		1452.4		172.7		-0.4		-2.3		5.316		12.33		0		14524		0.512		350.56		51.2454876062

		3		11		2005		14		56		22		0		110001		-0.206		0.432		0.021		45		45		46		15		1452.4		166.5		-1.9		3.1		5.099		12.33		0		14524		0.479		334.51		47.9062626386

		3		11		2005		14		56		25		0		110001		-0.037		0.507		-0.022		45		47		45		15		1452.4		179		0.2		-3.9		5.393		12.33		0		14524		0.508		355.83		50.8824134648

		3		11		2005		14		56		28		0		110001		-0.064		0.515		0.004		45		45		43		15		1452.4		172.9		-1		0.7		5.625		12.33		0		14524		0.519		352.92		51.8976878098

		3		11		2005		14		56		31		0		110001		-0.096		0.49		-0.014		46		47		42		15		1452.4		178.6		-1.3		0.8		5.006		12.33		0		14524		0.499		348.92		49.9511761623

		3		11		2005		14		56		34		0		110001		0.012		0.463		0.003		46		46		44		15		1452.4		188		-0.6		-2.3		5.192		12.33		0		14524		0.463		1.48		46.3165197311

		3		11		2005		14		56		37		0		110001		0.078		0.516		-0.065		45		45		45		15		1452.4		187.4		-0.6		-2.4		5.261		12.33		0		14524		0.522		8.6		52.5894476107

		3		11		2005		14		56		40		0		110001		-0.03		0.44		0.027		45		47		43		15		1452.4		175.5		-0.8		1.4		5.316		12.33		0		14524		0.441		356.1		44.1847258677

		3		11		2005		14		56		43		0		110001		-0.198		0.446		-0.026		45		45		44		15		1452.4		168.5		-1.5		2.4		5.076		12.33		0		14524		0.488		336.06		48.866757617

		3		11		2005		14		56		46		0		110001		-0.016		0.412		0.12		45		46		44		15		1452.4		178.3		0		-3.4		4.975		12.33		0		14524		0.412		357.78		42.9418211072

		3		11		2005		14		56		49		0		110001		0.013		0.503		-0.019		43		46		46		15		1452.4		181.5		-0.7		-2.5		4.998		12.33		0		14524		0.503		1.48		50.3526563351

		3		11		2005		14		56		52		0		110001		0.015		0.494		-0.007		44		46		43		15		1452.4		184.7		-1		1.8		4.991		12.33		0		14524		0.494		1.74		49.4277250134

		3		11		2005		14		56		55		0		110001		0.093		0.454		0.008		48		44		43		15		1452.4		199.6		-1		0.5		4.72		12.33		0		14524		0.463		11.58		46.3496494054

		3		11		2005		14		56		58		0		110001		0.235		0.41		0.008		46		47		43		15		1452.4		214.1		0		-3.4		4.936		12.33		0		14524		0.473		29.82		47.2640455315

		3		11		2005		14		57		1		0		110001		0.137		0.44		0.043		45		44		45		15		1452.4		202.9		-0.9		-0.9		5.439		12.33		0		14524		0.461		17.29		46.2836904319

		3		11		2005		14		57		4		0		110001		-0.091		0.456		0.006		46		44		44		15		1452.4		179.1		-1.7		3.5		4.944		12.33		0		14524		0.465		348.71		46.5030106552

		3		11		2005		14		57		7		0		110001		-0.125		0.457		0.16		43		43		42		15		1452.4		177.8		-1.9		1		5.911		12.33		0		14524		0.474		344.7		50.0073994525

		3		11		2005		14		57		10		0		110001		-0.051		0.48		0.009		45		46		44		15		1452.4		177.8		-0.4		-2.8		5.602		12.33		0		14524		0.483		353.94		48.278566673

		3		11		2005		14		57		13		0		110001		-0.054		0.515		0.026		45		47		45		15		1452.4		174.5		-0.2		-3.4		4.89		12.33		0		14524		0.518		354.01		51.8475650344

		3		11		2005		14		57		16		0		110001		-0.077		0.48		0.035		46		43		45		15		1452.4		173.2		-1.2		2.5		4.48		12.33		0		14524		0.486		350.89		48.7395116923

		3		11		2005		14		57		19		0		110001		-0.003		0.449		0.011		43		45		46		15		1452.4		188.1		-1.1		0.2		4.426		12.33		0		14524		0.449		359.62		44.9144742817

		3		11		2005		14		57		22		0		110001		0.134		0.502		0.057		44		46		43		15		1452.4		200.5		-0.6		-2.3		4.464		12.33		0		14524		0.52		14.95		52.269398313

		3		11		2005		14		57		25		0		110001		0.152		0.44		0.016		45		46		43		15		1452.4		199.4		-1.5		-0.1		5.037		12.32		0		14524		0.466		19.06		46.5789652096

		3		11		2005		14		57		28		0		110001		0.024		0.482		-0.008		45		47		42		15		1452.4		189.6		-1.2		0.9		4.96		12.32		0		14524		0.483		2.85		48.266344382

		3		11		2005		14		57		31		0		110001		-0.182		0.466		-0.003		45		43		42		15		1452.4		174.4		-1.9		3.7		5.192		12.33		0		14524		0.5		338.67		50.0288916527

		3		11		2005		14		57		34		0		110001		-0.097		0.46		-0.015		44		45		45		15		1452.4		179.7		-1.1		0.6		4.503		12.32		0		14524		0.47		348.09		47.035518494

		3		11		2005		14		57		37		0		110001		0.039		0.495		0.047		45		44		42		15		1452.4		190.2		-0.2		-3.5		4.611		12.32		0		14524		0.497		4.5		49.8753446103

		3		11		2005		14		57		40		0		110001		0.056		0.526		0.025		45		46		44		15		1452.4		191.3		-0.6		-2.1		4.464		12.32		0		14524		0.529		6.08		52.956302741

		3		11		2005		14		57		43		0		110001		-0.062		0.474		-0.019		46		45		46		15		1452.4		179.7		-1.1		1.4		4.565		12.32		0		14524		0.478		352.55		47.8415091735

		3		11		2005		14		57		46		0		110001		-0.05		0.462		0.072		50		45		45		15		1452.4		176		-0.7		-0.8		4.635		12.32		0		14524		0.465		353.82		47.0242490636

		3		11		2005		14		57		49		0		110001		-0.01		0.296		-0.004		44		48		44		15		1452.4		178.9		-0.6		-2.1		5.455		12.32		0		14524		0.296		358.07		29.6195881133

		3		11		2005		14		57		52		0		110001		0.016		-0.072		0.024		41		47		43		15		1452.4		179.1		-1		-1		5.385		12.33		0		14524		0.074		167.47		7.7562877719

		3		11		2005		14		57		55		0		110001		-0.061		0.051		-0.051		41		49		40		15		1452.4		178		-0.9		-0.3		5.277		12.33		0		14524		0.08		309.9		9.4461632423

		3		11		2005		14		57		58		0		110001		0.008		-0.046		0.027		43		37		47		15		1452.4		177.6		-0.7		0		5.254		12.32		0		14524		0.047		170.13		5.3935146241

		3		11		2005		14		58		1		0		110001		-0.031		-0.025		0.008		44		44		42		15		1452.4		178.1		-0.5		-0.4		5.47		12.33		0		14524		0.04		231.12		4.0620192023

		3		11		2005		14		58		4		0		110001		-0.005		-0.046		0.035		44		47		45		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.5		5.378		12.32		0		14524		0.046		186.2		5.8017238817

		3		11		2005		14		58		7		0		110001		0.032		0		-0.03		45		52		37		15		1452.4		178		-0.9		-0.4		5.385		12.33		0		14524		0.032		90		4.3863424399

		3		11		2005		14		58		10		0		110001		0.085		0.034		-0.028		41		52		43		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.447		12.33		0		14524		0.092		68.2		9.5734006497

		3		11		2005		14		58		13		0		110001		-0.044		-0.061		0.084		46		52		44		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.075		215.8		11.2751940116

		3		11		2005		14		58		16		0		110001		-0.007		-0.061		0.032		46		43		40		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.3		12.32		0		14524		0.061		186.55		6.9238717492

		3		11		2005		14		58		19		0		110001		0.016		0.03		-0.066		48		45		45		15		1452.4		178.2		-0.8		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.034		28.07		7.4242844773

		3		11		2005		14		58		22		0		110001		0.031		0.037		0.031		43		41		49		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.3		12.33		0		14524		0.048		39.96		5.7367238037

		3		11		2005		14		58		25		0		110001		0.006		-0.032		-0.02		41		39		48		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.532		12.33		0		14524		0.033		169.38		3.8209946349

		3		11		2005		14		58		28		0		110001		0.029		0.016		-0.045		47		51		42		15		1452.4		178		-0.7		-0.3		5.494		12.33		0		14524		0.033		61.11		5.5874860179

		3		11		2005		14		58		31		0		110001		-0.045		-0.106		0.097		42		42		44		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.184		12.33		0		14524		0.115		203		15.0565600321

		3		11		2005		14		58		34		0		110001		0.008		-0.058		-0.069		43		44		38		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.432		12.33		0		14524		0.059		172.15		9.0493093659

		3		11		2005		14		58		37		0		110001		0.049		0.016		0.033		43		42		40		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.246		12.33		0		14524		0.052		71.92		6.1204574992

		3		11		2005		14		58		40		0		110001		-0.098		-0.046		0.028		42		43		44		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.3		12.33		0		14524		0.108		244.86		11.1821285988

		3		11		2005		14		58		43		0		110001		0.001		-0.043		0.05		43		46		44		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.114		12.33		0		14524		0.043		178.67		6.5954529791

		3		11		2005		14		58		46		0		110001		-0.026		0.022		0.044		46		47		42		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.463		12.32		0		14524		0.034		310.24		5.5641710973

		3		11		2005		14		58		49		0		110001		0		-0.002		-0.056		46		41		45		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.463		12.33		0		14524		0.002		180		5.6035702904

		3		11		2005		14		58		52		0		110001		-0.013		0.012		0.01		42		42		42		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.571		12.33		0		14524		0.018		312.71		2.0322401433

		3		11		2005		14		58		55		0		110001		0.029		-0.042		0.114		43		45		41		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.408		12.33		0		14524		0.051		145.38		12.4903963108

		3		11		2005		14		58		58		0		110001		-0.028		-0.027		0.064		50		43		42		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.393		12.33		0		14524		0.039		226.04		7.4893257373

		3		11		2005		14		59		1		0		110001		0.019		-0.005		-0.003		46		47		44		15		1452.4		177.7		-0.5		-0.1		5.347		12.33		0		14524		0.02		104.74		1.9874606914

		3		11		2005		14		59		4		0		110001		0.005		0.004		0.015		49		47		42		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.285		12.33		0		14524		0.006		51.34		1.630950643

		3		11		2005		14		59		7		0		110001		0.011		-0.004		0.057		49		46		39		15		1452.4		178.1		-1		-0.4		5.494		12.33		0		14524		0.012		109.98		5.8189346104

		3		11		2005		14		59		10		0		110001		-0.004		-0.037		-0.03		44		47		38		15		1452.4		178.1		-1		-0.4		5.122		12.33		0		14524		0.037		186.17		4.7801673611

		3		11		2005		14		59		13		0		110001		-0.026		0.003		0.017		44		45		40		15		1452.4		178.2		0.3		-0.4		5.176		12.32		0		14524		0.026		276.58		3.1208973069

		3		11		2005		14		59		16		0		110001		0.047		-0.052		0.106		40		48		45		15		1452.4		178.5		0.8		-0.6		5.238		12.33		0		14524		0.07		137.89		12.7078715763

		3		11		2005		14		59		19		0		110001		-0.048		0.001		0.134		43		37		42		15		1452.4		179.4		0.6		-1.3		5.223		12.32		0		14524		0.048		271.19		14.2341139521

		3		11		2005		14		59		22		0		110001		0.028		-0.036		-0.048		41		52		42		15		1452.4		178.5		1.5		-0.6		5.339		12.33		0		14524		0.046		142.13		6.6211781429

		3		11		2005		14		59		25		0		110001		0.054		-0.008		-0.042		45		49		45		15		1452.4		178.5		2.4		-0.6		5.447		12.33		0		14524		0.055		98.43		6.8876701431

		3		11		2005		14		59		28		0		110001		0.046		0.07		-0.095		43		42		43		15		1452.4		179.3		1.9		-1.3		5.339		12.33		0		14524		0.084		33.31		12.6653069446

		3		11		2005		14		59		31		0		110001		-0.036		-0.023		-0.014		44		45		45		15		1452.4		178.7		1.5		-0.8		5.408		12.33		0		14524		0.043		237.43		4.4955533586

		3		11		2005		14		59		34		0		110001		-0.027		0.025		-0.045		46		50		43		15		1452.4		178.9		2.6		-1		5.083		12.33		0		14524		0.037		312.8		5.8129166517

		3		11		2005		14		59		37		0		110001		0.04		0.008		0.025		43		45		42		15		1452.4		178.4		4.4		-0.8		5.192		12.33		0		14524		0.041		78.69		4.7843494856

		3		11		2005		14		59		40		0		110001		-0.117		-0.089		0.061		44		43		46		15		1452.4		179.1		1.8		-1.4		4.975		12.33		0		14524		0.147		232.74		15.9157155039

		3		11		2005		14		59		43		0		110001		-0.004		0.013		-0.051		44		51		44		15		1452.4		178.7		1.9		-1.1		5.076		12.33		0		14524		0.014		342.9		5.2782572882

		3		11		2005		14		59		46		0		110001		0.007		-0.039		-0.033		45		51		44		15		1452.4		178.7		0.5		-0.8		5.153		12.33		0		14524		0.04		169.82		5.1565492337

		3		11		2005		14		59		49		0		110001		-0.023		-0.02		0.03		47		50		40		15		1452.4		179		1.1		-1.1		5.261		12.33		0		14524		0.03		228.99		4.2766809561

		3		11		2005		14		59		52		0		110001		-0.007		-0.035		-0.008		47		41		45		15		1452.4		179.1		0.9		-1.1		5.261		12.33		0		14524		0.036		191.31		3.6578682316

		3		11		2005		14		59		55		0		110001		0.022		-0.046		0.128		46		43		42		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.238		12.33		0		14524		0.051		154.44		13.7782437197

		3		11		2005		14		59		58		0		110001		0.007		0.017		-0.015		46		47		41		15		1452.4		178.9		1		-1		5.176		12.33		0		14524		0.018		22.38		2.3727621035

		3		11		2005		15		0		1		0		110001		0.005		0.017		-0.087		47		46		40		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.076		12.32		0		14524		0.018		16.39		8.8786260198

		3		11		2005		15		0		4		0		110001		-0.015		0.008		-0.028		45		48		47		15		1452.4		179		0.7		-1		5.393		12.33		0		14524		0.017		298.07		3.2756678708

		3		11		2005		15		0		7		0		110001		-0.01		-0.028		0.011		44		47		41		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.463		12.32		0		14524		0.03		199.65		3.1701734968

		3		11		2005		15		0		10		0		110001		-0.014		-0.043		0.057		42		49		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.099		12.33		0		14524		0.045		198.03		7.2759879054

		3		11		2005		15		0		13		0		110001		-0.012		0.046		-0.027		43		44		44		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.509		12.33		0		14524		0.048		345.38		5.4671747731

		3		11		2005		15		0		16		0		110001		-0.007		0.013		-0.098		42		45		40		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.145		12.32		0		14524		0.015		331.7		9.9106003854

		3		11		2005		15		0		19		0		110001		-0.017		-0.019		-0.122		43		45		41		15		1452.4		179.1		0.9		-1.1		5.285		12.32		0		14524		0.025		221.82		12.4635468467

		3		11		2005		15		0		22		0		110001		-0.01		0		-0.035		43		48		44		15		1452.4		179		0.8		-1		4.905		12.32		0		14524		0.01		270		3.6400549446

		3		11		2005		15		0		25		0		110001		0.022		-0.004		-0.046		45		42		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.285		12.32		0		14524		0.022		100.3		5.114684741

		3		11		2005		15		0		28		0		110001		0.016		0.047		-0.035		44		44		41		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.285		12.33		0		14524		0.05		18.8		6.0745370194

		3		11		2005		15		0		31		0		110001		0.035		0.001		0.037		49		46		48		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.223		12.33		0		14524		0.035		88.36		5.0941142508

		3		11		2005		15		0		34		0		110001		-0.031		-0.03		0.061		42		47		50		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.385		12.32		0		14524		0.043		225.94		7.4712783377

		3		11		2005		15		0		37		0		110001		-0.045		-0.001		-0.031		43		44		48		15		1452.4		179		-0.4		-1.1		5.308		12.32		0		14524		0.045		268.73		5.4653453688

		3		11		2005		15		0		40		0		110001		-0.029		-0.021		0.015		46		45		50		15		1452.4		179.1		0		-1.1		4.929		12.32		0		14524		0.036		234.09		3.8820097888

		3		11		2005		15		0		43		0		110001		0.005		-0.003		-0.018		44		42		41		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		4.658		12.32		0		14524		0.006		120.96		1.8920887928

		3		11		2005		15		0		46		0		110001		0.003		0.007		-0.051		46		47		51		15		1452.4		179		0.8		-1		4.557		12.32		0		14524		0.008		23.2		5.1565492337

		3		11		2005		15		0		49		0		110001		-0.001		-0.04		0.039		43		46		54		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.557		12.32		0		14524		0.04		181.43		5.5874860179

		3		11		2005		15		0		52		0		110001		-0.015		0.041		-0.071		51		49		45		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.929		12.33		0		14524		0.044		339.9		8.3348665256

		3		11		2005		15		0		55		0		110001		0.072		0.06		-0.026		64		45		44		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.882		12.32		0		14524		0.094		50.19		9.7262531326

		3		11		2005		15		0		58		0		110001		0.036		0.027		-0.067		65		44		37		15		1452.4		179		0.4		-1.1		4.619		12.32		0		14524		0.045		53.13		8.0709355096

		3		11		2005		15		1		1		0		110001		0.036		0.018		-0.156		65		44		40		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.192		12.33		0		14524		0.04		63.43		16.1108658985

		3		11		2005		15		1		4		0		110001		0.038		0.027		-0.004		60		43		52		15		1452.4		179.2		0.7		-1.2		5.099		12.33		0		14524		0.047		54.61		4.6786750261

		3		11		2005		15		1		7		0		110001		0.015		-0.019		0.013		52		44		43		15		1452.4		179.7		-0.6		-1.6		5.145		12.33		0		14524		0.024		141.71		2.7477263328

		3		11		2005		15		1		10		0		110001		-0.05		0		-0.082		47		42		43		15		1452.4		179		0.5		-1		5.3		12.33		0		14524		0.05		270		9.6041657628

		3		11		2005		15		1		13		0		110001		0.062		0.054		0.13		45		49		41		15		1452.4		178.8		0.1		-0.9		5.323		12.33		0		14524		0.082		48.95		15.3818074361

		3		11		2005		15		1		16		0		110001		0.049		-0.012		0.009		47		44		43		15		1452.4		179		0.6		-1		5.261		12.33		0		14524		0.05		103.76		5.1244511901

		3		11		2005		15		1		19		0		110001		0.05		0.009		0.019		48		44		44		15		1452.4		179.2		0.9		-1.2		5.347		12.32		0		14524		0.051		79.8		5.4240206489

		3		11		2005		15		1		22		0		110001		-0.062		-0.048		0.03		46		45		40		15		1452.4		179.1		1.1		-1.1		5.184		12.33		0		14524		0.078		232.25		8.3952367447

		3		11		2005		15		1		25		0		110001		-0.032		0.006		-0.261		48		41		38		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		5.029		12.32		0		14524		0.033		280.62		26.3022812699

		3		11		2005		15		1		28		0		110001		0.001		0.015		-0.12		45		50		44		15		1452.4		178.9		1.8		-1		5.23		12.32		0		14524		0.015		3.81		12.0938000645

		3		11		2005		15		1		31		0		110001		-0.046		-0.048		0.077		44		43		39		15		1452.4		179		0.6		-1		5.037		12.33		0		14524		0.066		223.78		10.1730034896

		3		11		2005		15		1		34		0		110001		-0.034		0.006		-0.014		44		45		46		15		1452.4		179.1		0.2		-1.1		4.913		12.32		0		14524		0.035		280.01		3.725587202

		3		11		2005		15		1		37		0		110001		0.032		-0.006		0.017		43		47		38		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.712		12.32		0		14524		0.033		100.62		3.6728735344

		3		11		2005		15		1		40		0		110001		-0.001		-0.032		-0.029		42		39		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.495		12.32		0		14524		0.032		181.79		4.3197222133

		3		11		2005		15		1		43		0		110001		-0.005		-0.022		-0.102		45		49		47		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.983		12.33		0		14524		0.023		192.8		10.4465305245

		3		11		2005		15		1		46		0		110001		-0.033		-0.002		-0.056		40		47		39		15		1452.4		178.9		0.7		-1		4.913		12.33		0		14524		0.033		266.53		6.5030761952

		3		11		2005		15		1		49		0		110001		0.015		0.033		-0.049		45		40		42		15		1452.4		179		0.8		-1		4.642		12.33		0		14524		0.036		24.44		6.0950799831

		3		11		2005		15		1		52		0		110001		-0.046		-0.007		-0.046		46		47		44		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.998		12.33		0		14524		0.047		261.35		6.5429351212

		3		11		2005		15		1		55		0		110001		-0.027		0.026		-0.117		44		44		43		15		1452.4		179		0.4		-1.1		5.053		12.33		0		14524		0.037		313.92		12.2857641195

		3		11		2005		15		1		58		0		110001		-0.039		-0.039		-0.063		48		46		39		15		1452.4		178.9		1.1		-1		5.138		12.33		0		14524		0.055		225		8.3731714422

		3		11		2005		15		2		1		0		110001		0.026		-0.041		0.09		52		44		40		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		5.277		12.33		0		14524		0.049		147.62		10.2259473889

		3		11		2005		15		2		4		0		110001		-0.049		0.021		0		43		41		39		15		1452.4		178.8		1.9		-0.9		5.246		12.33		0		14524		0.053		293.2		5.3310411741

		3		11		2005		15		2		7		0		110001		-0.003		-0.033		0.047		44		42		45		15		1452.4		178.9		1.6		-1		4.913		12.32		0		14524		0.033		185.19		5.7506521369

		3		11		2005		15		2		10		0		110001		0.017		0.039		0.075		47		43		45		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		4.813		12.33		0		14524		0.043		23.55		8.6226446059

		3		11		2005		15		2		13		0		110001		-0.011		0.075		-0.053		51		47		40		15		1452.4		178.8		1.3		-0.9		5.076		12.32		0		14524		0.076		351.66		9.2493242996

		3		11		2005		15		2		16		0		110001		-0.054		0.006		-0.061		42		43		43		15		1452.4		178		2.5		-0.4		5.254		12.32		0		14524		0.054		276.34		8.1688432474

		3		11		2005		15		2		19		0		110001		0.004		0.002		0.022		43		43		43		15		1452.4		178.7		1.9		-0.8		5.176		12.33		0		14524		0.004		63.43		2.2449944321

		3		11		2005		15		2		22		0		110001		-0.06		-0.049		0.164		41		44		39		15		1452.4		179.4		0.9		-1.3		5.114		12.33		0		14524		0.077		230.76		18.1375301516

		3		11		2005		15		2		25		0		110001		-0.002		-0.019		0.091		45		44		36		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		4.789		12.32		0		14524		0.019		186.01		9.2983869569

		3		11		2005		15		2		28		0		110001		0.06		0.032		0.037		50		43		37		15		1452.4		178.7		0.8		-0.8		4.728		12.32		0		14524		0.068		61.93		7.7414468932

		3		11		2005		15		2		31		0		110001		0.013		-0.023		0.242		52		44		38		15		1452.4		178.9		1		-1		4.449		12.32		0		14524		0.026		150.52		24.3437877086

		3		11		2005		15		2		34		0		110001		0.015		0.006		-0.096		63		45		41		15		1452.4		179.1		0.9		-1.2		4.658		12.32		0		14524		0.016		68.2		9.7349884438

		3		11		2005		15		2		37		0		110001		0.026		0.005		0.047		64		48		46		15		1452.4		180.1		-3		-2		4.596		12.33		0		14524		0.026		79.11		5.3944415837

		3		11		2005		15		2		40		0		110001		0.023		-0.043		0.077		59		47		43		15		1452.4		179.3		0.1		-1.3		4.751		12.33		0		14524		0.049		151.86		9.1142745186

		3		11		2005		15		2		43		0		110001		0.02		-0.033		-0.032		53		49		38		15		1452.4		178.2		2.3		-0.5		4.712		12.33		0		14524		0.039		148.78		5.0129831438

		3		11		2005		15		2		46		0		110001		0.021		-0.07		0.03		51		46		42		15		1452.4		178.7		1.3		-0.8		4.875		12.33		0		14524		0.073		163.3		7.9

		3		11		2005		15		2		49		0		110001		0.023		-0.033		-0.009		41		48		47		15		1452.4		179.3		0.1		-1.3		4.596		12.33		0		14524		0.04		145.12		4.1218927691

		3		11		2005		15		2		52		0		110001		0.019		0.001		-0.047		40		48		47		15		1452.4		179.1		0.6		-1.1		4.673		12.33		0		14524		0.019		86.99		5.0705029336

		3		11		2005		15		2		55		0		110001		0.012		0.025		-0.079		44		43		38		15		1452.4		178.7		1.2		-0.8		4.859		12.33		0		14524		0.028		25.64		8.3725742756

		3		11		2005		15		2		58		0		110001		0.025		-0.024		-0.007		49		48		43		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.153		12.33		0		14524		0.035		133.83		3.5355339059

		3		11		2005		15		3		1		0		110001		0.078		-0.057		-0.101		44		50		43		15		1452.4		179		0.6		-1.1		5.331		12.33		0		14524		0.097		126.16		13.9764086947

		3		11		2005		15		3		4		0		110001		0.044		0.016		0.131		42		44		40		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.463		12.33		0		14524		0.047		70.02		13.9115060292

		3		11		2005		15		3		7		0		110001		-0.056		0.073		-0.14		48		50		42		15		1452.4		178.8		1		-1		5.13		12.33		0		14524		0.092		322.51		16.7526117367

		3		11		2005		15		3		10		0		110001		-0.033		-0.004		0.075		43		48		49		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.091		12.33		0		14524		0.033		263.09		8.2036577208

		3		11		2005		15		3		13		0		110001		0.023		0.003		0.04		42		48		45		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		5.347		12.33		0		14524		0.023		82.57		4.6238512087

		3		11		2005		15		3		16		0		110001		-0.052		0.034		-0.165		46		51		44		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.161		12.33		0		14524		0.062		303.18		17.6309387158

		3		11		2005		15		3		19		0		110001		0.042		-0.023		-0.002		40		52		45		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.532		12.33		0		14524		0.048		118.71		4.7927027865

		3		11		2005		15		3		22		0		110001		-0.082		-0.028		-0.065		44		46		44		15		1452.4		179		0.7		-1		4.836		12.33		0		14524		0.087		251.15		10.8318973407

		3		11		2005		15		3		25		0		110001		0.033		-0.061		0.05		41		42		46		15		1452.4		179		0.7		-1		4.844		12.33		0		14524		0.069		151.59		8.5498537999

		3		11		2005		15		3		28		0		110001		-0.057		0.038		-0.059		46		47		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.464		12.33		0		14524		0.069		303.69		9.0410176418

		3		11		2005		15		3		31		0		110001		0.018		0.02		0.033		42		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1		4.604		12.33		0		14524		0.027		41.99		4.2579337712

		3		11		2005		15		3		34		0		110001		0.017		-0.008		-0.147		47		47		43		15		1452.4		179		0.7		-1		4.697		12.33		0		14524		0.019		115.2		14.8195816405

		3		11		2005		15		3		37		0		110001		0.028		0.019		0.006		44		41		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.967		12.33		0		14524		0.034		55.84		3.4365680555

		3		11		2005		15		3		40		0		110001		0.088		-0.096		0.175		46		43		47		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.153		12.33		0		14524		0.13		137.49		21.813986339

		3		11		2005		15		3		43		0		110001		0.018		0.041		-0.106		44		46		52		15		1452.4		179		0.5		-1.1		5.37		12.33		0		14524		0.045		23.7		11.506954419

		3		11		2005		15		3		46		0		110001		-0.016		-0.094		0.078		48		42		44		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.532		12.33		0		14524		0.095		189.66		12.3190908755

		3		11		2005		15		3		49		0		110001		0.025		-0.008		0.007		47		39		49		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.192		12.33		0		14524		0.026		107.74		2.7166155414

		3		11		2005		15		3		52		0		110001		-0.035		0		0.059		52		45		42		15		1452.4		179		0.6		-1.1		5.354		12.33		0		14524		0.035		270		6.8600291545

		3		11		2005		15		3		55		0		110001		-0.066		0.053		-0.033		43		43		41		15		1452.4		179.1		0.7		-1.2		5.153		12.33		0		14524		0.085		308.77		9.085152723

		3		11		2005		15		3		58		0		110001		0.015		-0.037		0.006		50		49		41		15		1452.4		179		0.8		-1		5.184		12.33		0		14524		0.04		157.93		4.0373258476

		3		11		2005		15		4		1		0		110001		0.006		0.049		-0.035		40		46		38		15		1452.4		178.9		0.9		-1.1		5.068		12.33		0		14524		0.049		6.98		6.0514461082

		3		11		2005		15		4		4		0		110001		-0.025		-0.026		0.008		47		42		50		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.145		12.33		0		14524		0.036		223.88		3.6945906404

		3		11		2005		15		4		7		0		110001		-0.054		0		-0.055		43		45		49		15		1452.4		178.9		0.7		-1		4.72		12.33		0		14524		0.054		270		7.707788269

		3		11		2005		15		4		10		0		110001		-0.041		0.032		-0.056		41		49		44		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.743		12.33		0		14524		0.052		307.97		7.6426435217

		3		11		2005		15		4		13		0		110001		-0.044		0.058		-0.065		44		43		46		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.48		12.33		0		14524		0.073		322.82		9.759610648

		3		11		2005		15		4		16		0		110001		-0.035		0.044		-0.03		43		49		43		15		1452.4		179		0.3		-1		4.666		12.33		0		14524		0.056		321.5		6.3725975865

		3		11		2005		15		4		19		0		110001		-0.033		-0.002		-0.097		46		45		44		15		1452.4		179.2		0.1		-1.2		4.611		12.33		0		14524		0.033		266.53		10.2479266196

		3		11		2005		15		4		22		0		110001		0.046		0.014		-0.139		42		41		41		15		1452.4		178.7		1.7		-0.8		4.728		12.33		0		14524		0.048		73.07		14.7081609999

		3		11		2005		15		4		25		0		110001		0.026		0.027		-0.051		45		43		48		15		1452.4		178.9		1.2		-0.9		5.099		12.33		0		14524		0.037		43.92		6.3292969594

		3		11		2005		15		4		28		0		110001		0.053		0.022		-0.092		43		44		47		15		1452.4		179.3		-0.8		-1.2		5.246		12.33		0		14524		0.057		67.46		10.8429700728

		3		11		2005		15		4		31		0		110001		-0.015		0.043		-0.105		45		43		40		15		1452.4		179.8		0.2		-1.5		5.153		12.33		0		14524		0.046		340.77		11.4450862819

		3		11		2005		15		4		34		0		110001		0.041		0.011		-0.005		47		41		47		15		1452.4		178.9		1.4		-1		5.408		12.33		0		14524		0.042		74.98		4.2743420546

		3		11		2005		15		4		37		0		110001		-0.022		0.023		0.014		44		44		40		15		1452.4		178		1.9		-0.4		5.192		12.33		0		14524		0.032		316.27		3.4770677301

		3		11		2005		15		4		40		0		110001		0.085		0.048		0.101		47		43		41		15		1452.4		178.7		0.4		-0.9		5.215		12.33		0		14524		0.098		60.55		14.0463518395

		3		11		2005		15		4		43		0		110001		-0.046		-0.085		0.107		43		40		46		15		1452.4		178.5		1.1		-0.9		5.207		12.33		0		14524		0.097		208.42		14.4187378088

		3		11		2005		15		4		46		0		110001		0.071		0.07		0.009		43		47		43		15		1452.4		178.9		0.6		-1.1		5.053		12.33		0		14524		0.1		45.41		10.0109939566

		3		11		2005		15		4		49		0		110001		-0.011		-0.002		0.072		44		46		43		15		1452.4		179.4		-0.5		-1.3		4.936		12.33		0		14524		0.011		259.7		7.2862884928

		3		11		2005		15		4		52		0		110001		0.012		0.021		-0.067		42		47		43		15		1452.4		179		1.1		-1.1		4.611		12.33		0		14524		0.024		29.74		7.1232015274

		3		11		2005		15		4		55		0		110001		0.107		0.015		-0.001		46		44		42		15		1452.4		178.5		2.6		-0.7		4.72		12.33		0		14524		0.108		82.02		10.8050913925

		3		11		2005		15		4		58		0		110001		0.006		0.032		-0.065		47		48		41		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		4.534		12.33		0		14524		0.033		10.62		7.2698005475

		3		11		2005		15		5		1		0		110001		-0.018		-0.025		0.12		46		56		45		15		1452.4		179		-0.1		-1		4.666		12.33		0		14524		0.031		215.75		12.3891081196

		3		11		2005		15		5		4		0		110001		0.045		-0.004		-0.076		46		45		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.797		12.33		0		14524		0.045		95.08		8.8413799828

		3		11		2005		15		5		7		0		110001		-0.062		-0.006		0.047		41		43		39		15		1452.4		178.7		1.1		-0.9		4.519		12.33		0		14524		0.062		264.47		7.80320447

		3		11		2005		15		5		10		0		110001		0.1		0.085		-0.068		40		47		49		15		1452.4		179.1		0.7		-1.1		4.766		12.33		0		14524		0.131		49.64		14.7814072402

		3		11		2005		15		5		13		0		110001		-0.006		-0.016		0.097		43		42		39		15		1452.4		179.1		0.6		-1.1		5.153		12.33		0		14524		0.017		200.56		9.8493654618

		3		11		2005		15		5		16		0		110001		0.003		0.005		0.03		50		50		44		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		5.246		12.33		0		14524		0.006		30.96		3.056141358

		3		11		2005		15		5		19		0		110001		0.041		-0.029		-0.006		40		43		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.215		12.33		0		14524		0.05		125.27		5.0576674466

		3		11		2005		15		5		22		0		110001		0.034		-0.061		0.091		42		45		45		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.122		12.33		0		14524		0.07		150.87		11.4708325766

		3		11		2005		15		5		25		0		110001		-0.013		-0.014		0.108		45		48		43		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.169		12.33		0		14524		0.019		222.88		10.9676797911

		3		11		2005		15		5		28		0		110001		-0.052		-0.095		0.243		45		53		40		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		5.308		12.33		0		14524		0.108		208.69		26.6041350169

		3		11		2005		15		5		31		0		110001		-0.017		0.003		-0.008		45		47		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.06		12.33		0		14524		0.017		280.01		1.902629759

		3		11		2005		15		5		34		0		110001		0.028		-0.044		0.076		50		46		43		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.308		12.33		0		14524		0.052		147.53		9.2173748974

		3		11		2005		15		5		37		0		110001		0.027		-0.003		0.095		45		43		49		15		1452.4		179		0.8		-1		5.2		12.33		0		14524		0.027		96.34		9.8807894421

		3		11		2005		15		5		40		0		110001		-0.017		-0.034		0.106		48		46		46		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.681		12.33		0		14524		0.038		206.57		11.2609946275

		3		11		2005		15		5		43		0		110001		0.049		-0.056		0.044		45		44		44		15		1452.4		178.8		0.8		-1		4.642		12.33		0		14524		0.074		138.81		8.6446515257

		3		11		2005		15		5		46		0		110001		-0.102		0.107		-0.107		45		44		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.689		12.33		0		14524		0.148		316.37		18.2488355793

		3		11		2005		15		5		49		0		110001		0.044		0.03		0.042		48		46		43		15		1452.4		179.1		0.8		-1.2		4.689		12.33		0		14524		0.053		55.71		6.7823299831

		3		11		2005		15		5		52		0		110001		0.006		-0.045		-0.047		53		43		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.836		12.33		0		14524		0.045		172.41		6.5345237011

		3		11		2005		15		5		55		0		110001		-0.007		0.005		0.068		46		44		44		15		1452.4		179		0.8		-1		4.967		12.33		0		14524		0.009		305.54		6.8541957953

		3		11		2005		15		5		58		0		110001		-0.031		0.013		0.018		46		43		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.689		12.33		0		14524		0.034		292.75		3.813135193

		3		11		2005		15		6		1		0		110001		-0.002		-0.053		0.04		47		49		44		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.805		12.33		0		14524		0.053		182.16		6.6430414721

		3		11		2005		15		6		4		0		110001		0.019		0.012		0.004		44		46		50		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.145		12.33		0		14524		0.022		57.72		2.2825424421

		3		11		2005		15		6		7		0		110001		0.083		-0.107		0.192		38		44		50		15		1452.4		179.3		0.8		-1.3		5.006		12.33		0		14524		0.135		142.2		23.4951058734

		3		11		2005		15		6		10		0		110001		0.046		0.007		-0.009		41		41		50		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.083		12.33		0		14524		0.047		81.35		4.7391982444

		3		11		2005		15		6		13		0		110001		0.035		0.001		0.031		46		43		52		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.138		12.33		0		14524		0.035		88.36		4.6765371804

		3		11		2005		15		6		16		0		110001		-0.057		-0.008		-0.057		48		42		41		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.983		12.33		0		14524		0.058		262.01		8.1006172604

		3		11		2005		15		6		19		0		110001		-0.044		0.053		-0.121		43		46		42		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.401		12.33		0		14524		0.069		320.3		13.923361663

		3		11		2005		15		6		22		0		110001		0.019		-0.013		-0.067		46		44		45		15		1452.4		179		0.9		-1		5.215		12.33		0		14524		0.023		124.38		7.0844901016

		3		11		2005		15		6		25		0		110001		-0.03		-0.002		0.094		47		43		42		15		1452.4		179		0.9		-1		5.308		12.33		0		14524		0.03		266.19		9.8691438332

		3		11		2005		15		6		28		0		110001		-0.029		0.054		0.004		44		47		40		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.215		12.33		0		14524		0.061		331.76		6.1424750712

		3		11		2005		15		6		31		0		110001		-0.05		-0.004		0.025		50		47		45		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.277		12.33		0		14524		0.05		265.43		5.6044625077

		3		11		2005		15		6		34		0		110001		-0.071		-0.002		-0.047		44		47		41		15		1452.4		179		0.8		-1		5.254		12.33		0		14524		0.071		268.39		8.5170417399

		3		11		2005		15		6		37		0		110001		0.026		0.027		0.037		47		45		48		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		4.898		12.33		0		14524		0.037		43.92		5.2668776329

		3		11		2005		15		6		40		0		110001		-0.007		-0.031		-0.035		42		43		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.439		12.33		0		14524		0.032		192.72		4.7275786614

		3		11		2005		15		6		43		0		110001		0.012		-0.008		0.015		48		48		46		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.076		12.33		0		14524		0.014		123.69		2.0808652047

		3		11		2005		15		6		46		0		110001		-0.062		-0.088		0.15		46		42		43		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		5.393		12.33		0		14524		0.108		215.17		18.4629358446

		3		11		2005		15		6		49		0		110001		0.015		-0.116		0.145		44		43		45		15		1452.4		178.9		0.9		-1.1		5.331		12.33		0		14524		0.117		172.63		18.629546425

		3		11		2005		15		6		52		0		110001		0.014		0.04		-0.127		40		42		38		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		5.184		12.33		0		14524		0.042		19.29		13.388427839

		3		11		2005		15		6		55		0		110001		-0.053		-0.059		0.078		50		44		45		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		4.936		12.33		0		14524		0.079		221.93		11.123848255

		3		11		2005		15		6		58		0		110001		0.119		-0.1		0.092		40		47		44		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.666		12.33		0		14524		0.155		130.04		18.0623918682

		3		11		2005		15		7		1		0		110001		-0.035		-0.035		0.018		47		44		47		15		1452.4		179.1		0.8		-1.2		4.387		12.33		0		14524		0.049		225		5.2668776329

		3		11		2005		15		7		4		0		110001		0.026		0.007		0.021		50		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.55		12.33		0		14524		0.027		74.93		3.4146742158

		3		11		2005		15		7		7		0		110001		-0.032		-0.034		0.029		50		43		45		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		4.673		12.33		0		14524		0.047		223.26		5.4963624335

		3		11		2005		15		7		10		0		110001		-0.041		0.016		-0.01		47		44		43		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.851		12.33		0		14524		0.044		291.32		4.5133136386

		3		11		2005		15		7		13		0		110001		0.015		0.002		0.043		45		42		42		15		1452.4		179		0.7		-1		4.642		12.33		0		14524		0.015		82.41		4.558508528

		3		11		2005		15		7		16		0		110001		0.101		0.019		0.063		39		44		44		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		4.805		12.33		0		14524		0.103		79.35		12.0544597556

		3		11		2005		15		7		19		0		110001		0.024		-0.049		0.008		48		46		41		15		1452.4		178.7		0.8		-0.8		4.735		12.33		0		14524		0.055		153.9		5.5145262716

		3		11		2005		15		7		22		0		110001		-0.054		0.027		-0.099		41		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1		4.805		12.33		0		14524		0.06		296.57		11.5956888541

		3		11		2005		15		7		25		0		110001		0.009		0		-0.046		47		42		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.766		12.33		0		14524		0.009		90		4.6872166581

		3		11		2005		15		7		28		0		110001		0.073		-0.002		0.015		40		45		41		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.673		12.33		0		14524		0.073		91.57		7.4551995278

		3		11		2005		15		7		31		0		110001		-0.035		0.003		-0.113		43		44		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.611		12.33		0		14524		0.035		274.9		11.8334272297

		3		11		2005		15		7		34		0		110001		-0.05		-0.025		-0.003		44		47		41		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.751		12.33		0		14524		0.056		243.43		5.5982140009

		3		11		2005		15		7		37		0		110001		0.018		0.052		-0.015		47		43		42		15		1452.4		179.6		1.3		-1.6		4.697		12.33		0		14524		0.055		19.09		5.7035076926

		3		11		2005		15		7		40		0		110001		0.07		0.029		0.024		50		41		46		15		1452.4		179.1		1.2		-1.2		4.882		12.33		0		14524		0.076		67.5		7.947955712

		3		11		2005		15		7		43		0		110001		0.034		-0.041		0.154		50		45		44		15		1452.4		178.6		0.4		-0.7		4.72		12.33		0		14524		0.053		140.33		16.2950912854

		3		11		2005		15		7		46		0		110001		-0.078		-0.09		0.104		42		45		46		15		1452.4		179.3		-0.8		-1.2		4.542		12.33		0		14524		0.119		220.91		15.8113883008

		3		11		2005		15		7		49		0		110001		-0.008		-0.045		-0.114		44		45		46		15		1452.4		179		1.2		-1.2		4.666		12.33		0		14524		0.046		190.08		12.2821007975

		3		11		2005		15		7		52		0		110001		-0.021		-0.007		-0.015		44		46		41		15		1452.4		178.5		2.2		-0.8		4.936		12.33		0		14524		0.022		251.57		2.6739483914

		3		11		2005		15		7		55		0		110001		-0.015		-0.012		0.139		46		45		49		15		1452.4		179		0.6		-1.1		4.697		12.33		0		14524		0.019		231.34		14.0321060429

		3		11		2005		15		7		58		0		110001		0.032		0.016		-0.076		44		45		47		15		1452.4		179		0.1		-1.1		4.898		12.33		0		14524		0.036		63.43		8.4

		3		11		2005		15		8		1		0		110001		0.02		0.001		0.055		51		45		43		15		1452.4		179.6		-1.1		-1.6		4.697		12.33		0		14524		0.02		87.14		5.8532042507

		3		11		2005		15		8		4		0		110001		-0.038		-0.025		0.131		51		42		44		15		1452.4		178.9		2.4		-1.1		4.828		12.33		0		14524		0.045		236.66		13.8672275528

		3		11		2005		15		8		7		0		110001		0.009		-0.016		0.095		48		48		43		15		1452.4		177.6		3.1		0		4.805		12.33		0		14524		0.018		150.64		9.6757428655

		3		11		2005		15		8		10		0		110001		-0.019		-0.006		0.05		48		44		41		15		1452.4		178.4		1		-0.6		4.611		12.33		0		14524		0.02		252.47		5.3823786563

		3		11		2005		15		8		13		0		110001		-0.053		-0.02		0.099		49		45		42		15		1452.4		179.2		-0.2		-1.2		4.58		12.33		0		14524		0.057		249.33		11.4061386981

		3		11		2005		15		8		16		0		110001		0.01		0.002		0.095		53		44		41		15		1452.4		179.3		0.6		-1.3		4.58		12.33		0		14524		0.01		78.69		9.5545800536

		3		11		2005		15		8		19		0		110001		-0.018		0.014		0.029		46		46		43		15		1452.4		178.4		1.8		-0.6		4.766		12.33		0		14524		0.023		307.87		3.6891733491

		3		11		2005		15		8		22		0		110001		-0.004		0.046		-0.042		43		42		53		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		4.588		12.33		0		14524		0.046		355.03		6.2417946137

		3		11		2005		15		8		25		0		110001		-0.017		0		-0.107		48		48		49		15		1452.4		179		2.3		-1.2		4.728		12.33		0		14524		0.017		270		10.8342050931

		3		11		2005		15		8		28		0		110001		-0.033		-0.034		0.102		38		45		45		15		1452.4		178.9		1.7		-0.9		4.72		12.33		0		14524		0.047		224.14		11.2467773162

		3		11		2005		15		8		31		0		110001		-0.001		0		-0.068		43		43		49		15		1452.4		178.5		-0.2		-0.6		4.689		12.33		0		14524		0.001		270		6.8007352544

		3		11		2005		15		8		34		0		110001		-0.088		0.07		-0.308		44		43		37		15		1452.5		178.8		0.1		-0.8		4.774		12.34		0		14525		0.112		308.5		32.7884125874

		3		11		2005		15		8		37		0		110001		-0.013		0.062		-0.064		47		42		41		15		1452.5		179		0.2		-1		5.014		12.34		0		14525		0.063		348.16		9.0049986119

		3		11		2005		15		8		40		0		110001		0.002		-0.013		-0.058		47		42		44		15		1452.4		180		-1.2		-1.9		5.114		12.33		0		14524		0.013		171.25		5.9472682805

		3		11		2005		15		8		43		0		110001		0.005		-0.04		-0.105		42		43		44		15		1452.4		178.3		1.9		-0.6		5.169		12.33		0		14524		0.04		172.87		11.2472218792

		3		11		2005		15		8		46		0		110001		0.102		-0.117		0.028		42		46		40		15		1452.4		175.2		5.4		1.6		5.331		12.33		0		14524		0.155		138.92		15.7724443255

		3		11		2005		15		8		49		0		110001		-0.045		0.049		-0.201		43		47		41		15		1452.4		179.1		0.7		-1.1		5.145		12.33		0		14524		0.067		317.44		21.1723876783

		3		11		2005		15		8		52		0		110001		-0.051		0.093		-0.101		41		47		48		15		1452.4		179.2		-0.4		-1.2		5.215		12.33		0		14524		0.106		331.26		14.6461599063

		3		11		2005		15		8		55		0		110001		0.024		-0.012		-0.05		46		44		45		15		1452.4		178.9		0.2		-1		5.161		12.33		0		14524		0.027		116.57		5.6745043836

		3		11		2005		15		8		58		0		110001		0.027		-0.007		0.18		46		44		46		15		1452.4		178.8		0.9		-0.8		5.269		12.33		0		14524		0.028		104.53		18.2148291235

		3		11		2005		15		9		1		0		110001		0.025		-0.019		0.046		45		45		42		15		1452.4		179.6		-0.3		-1.4		5.022		12.33		0		14524		0.031		127.23		5.5695601263

		3		11		2005		15		9		4		0		110001		-0.035		-0.101		0.092		46		47		45		15		1452.4		179		-0.5		-1		5.06		12.33		0		14524		0.107		199.11		14.1031911283

		3		11		2005		15		9		7		0		110001		-0.059		0.017		0.032		48		44		38		15		1452.4		178.5		1.3		-0.6		5.114		12.33		0		14524		0.061		286.07		6.9238717492

		3		11		2005		15		9		10		0		110001		0.122		-0.133		0.171		46		44		43		15		1452.5		178.7		0.6		-0.8		5.161		12.34		0		14525		0.18		137.47		24.8624214428

		3		11		2005		15		9		13		0		110001		-0.05		0.009		-0.043		39		45		48		15		1452.5		178.8		0.7		-0.9		5.192		12.34		0		14525		0.051		280.2		6.6558245169

		3		11		2005		15		9		16		0		110001		-0.02		-0.06		0.039		47		44		45		15		1452.5		177.8		5.1		-0.3		5.091		12.34		0		14525		0.063		198.43		7.4303431953

		3		11		2005		15		9		19		0		110001		0.025		0.001		0.037		45		45		40		15		1452.5		179		1		-1		5.23		12.34		0		14525		0.025		87.71		4.4665422868

		3		11		2005		15		9		22		0		110001		-0.143		0.124		-0.063		43		46		44		15		1452.4		179.9		-1.3		-1.8		5.408		12.33		0		14524		0.189		310.93		19.9484335225

		3		11		2005		15		9		25		0		110001		0.008		-0.03		-0.031		44		48		45		15		1452.4		178.2		3		-0.5		5.494		12.33		0		14524		0.031		165.07		4.3874821937

		3		11		2005		15		9		28		0		110001		0.032		-0.026		0.054		46		49		44		15		1452.4		177.1		2.5		0.5		5.424		12.33		0		14524		0.041		129.09		6.7941151006

		3		11		2005		15		9		31		0		110001		-0.025		0.024		-0.17		48		47		40		15		1452.5		178.9		0.4		-0.9		5.424		12.34		0		14525		0.035		313.83		17.3496397657

		3		11		2005		15		9		34		0		110001		-0.008		-0.013		0.008		44		46		41		15		1452.5		178.8		0.9		-0.8		5.068		12.34		0		14525		0.015		211.61		1.723368794

		3		11		2005		15		9		37		0		110001		0.015		-0.05		0.275		40		48		47		15		1452.5		178.8		1.1		-0.8		5.06		12.34		0		14525		0.052		163.3		27.9910700046

		3		11		2005		15		9		40		0		110001		-0.017		0.007		-0.137		41		45		45		15		1452.4		178.3		1.6		-0.4		5.114		12.33		0		14524		0.018		292.38		13.8228072402

		3		11		2005		15		9		43		0		110001		-0.014		-0.037		0.087		47		48		48		15		1452.4		178.6		1		-0.7		5.285		12.33		0		14524		0.04		200.73		9.5571962416

		3		11		2005		15		9		46		0		110001		-0.015		-0.012		-0.019		42		50		41		15		1452.4		179		0.9		-1		4.519		12.33		0		14524		0.019		231.34		2.7018512172

		3		11		2005		15		9		49		0		110001		-0.02		0.005		-0.129		43		46		45		15		1452.4		179		0.4		-0.9		4.851		12.33		0		14524		0.021		284.04		13.0636901372

		3		11		2005		15		9		52		0		110001		-0.123		0.106		-0.105		46		46		47		15		1452.4		178.1		0.9		-0.3		4.557		12.33		0		14524		0.162		310.75		19.3364939945

		3		11		2005		15		9		55		0		110001		0.059		-0.033		0.016		50		49		45		15		1452.4		177.6		1.7		0.1		4.627		12.33		0		14524		0.068		119.22		6.9469417732

		3		11		2005		15		9		58		0		110001		-0.009		0.022		0.077		45		46		44		15		1452.4		178.4		-0.1		-0.5		4.542		12.33		0		14524		0.024		337.75		8.0585358472

		3		11		2005		15		10		1		0		110001		-0.004		0.006		-0.004		44		46		41		15		1452.4		179.3		-1.6		-1.3		4.387		12.33		0		14524		0.007		326.31		0.8246211251

		3		11		2005		15		10		4		0		110001		-0.039		-0.067		0.19		41		45		42		15		1452.4		179.3		0.3		-1.2		4.704		12.33		0		14524		0.078		210.2		20.5207212349

		3		11		2005		15		10		7		0		110001		0.007		-0.04		0.048		45		45		46		15		1452.5		179.6		-0.8		-1.5		4.789		12.34		0		14525		0.041		170.07		6.2872887638

		3		11		2005		15		10		10		0		110001		0.017		-0.022		0.063		44		46		45		15		1452.4		178.7		1.2		-0.6		4.565		12.33		0		14524		0.028		142.31		6.8862181203

		3		11		2005		15		10		13		0		110001		0.008		-0.023		-0.073		50		46		41		15		1452.4		178.3		0.6		-0.3		4.751		12.33		0		14524		0.024		160.82		7.695453203

		3		11		2005		15		10		16		0		110001		0.017		-0.034		-0.011		43		45		44		15		1452.5		178.3		-0.1		-0.3		5.022		12.34		0		14525		0.038		153.43		3.9572717875

		3		11		2005		15		10		19		0		110001		0.035		-0.041		-0.107		41		45		38		15		1452.5		178		1.8		-0.3		5.184		12.34		0		14525		0.054		139.51		11.9812353286

		3		11		2005		15		10		22		0		110001		0.035		-0.116		0.106		47		46		41		15		1452.5		179.8		0.9		-1.7		5.347		12.34		0		14525		0.121		163.21		16.098757716

		3		11		2005		15		10		25		0		110001		-0.009		0.002		0.046		46		44		43		15		1452.5		176.3		0.6		1.2		5.23		12.34		0		14525		0.009		282.53		4.6914816423

		3		11		2005		15		10		28		0		110001		-0.023		-0.033		0.083		43		44		41		15		1452.5		177.8		-0.5		0		5.463		12.34		0		14525		0.04		214.88		9.223339959

		3		11		2005		15		10		31		0		110001		0.033		-0.023		0.003		48		44		45		15		1452.5		179.6		1.4		-1.6		5.2		12.34		0		14525		0.04		124.88		4.033608806

		3		11		2005		15		10		34		0		110001		-0.059		0.021		0.008		38		46		46		15		1452.5		179.5		0.9		-1.5		4.998		12.34		0		14525		0.063		289.59		6.3134776471

		3		11		2005		15		10		37		0		110001		-0.011		-0.028		0.101		45		52		44		15		1452.5		174.6		3.5		2.3		5.207		12.34		0		14525		0.03		201.45		10.5385008422

		3		11		2005		15		10		40		0		110001		0.058		-0.082		0.018		46		64		42		15		1452.5		178.1		0.7		-0.3		5.285		12.34		0		14525		0.1		144.73		10.2039208151

		3		11		2005		15		10		43		0		110001		-0.001		0.016		-0.035		44		67		44		15		1452.5		177.9		1.1		-0.2		5.285		12.34		0		14525		0.016		356.42		3.849675311

		3		11		2005		15		10		46		0		110001		0.017		-0.062		0.004		43		45		45		15		1452.4		178.7		2.7		-0.9		5.176		12.33		0		14524		0.064		164.67		6.4412731661

		3		11		2005		15		10		49		0		110001		0.05		-0.065		0.081		42		46		47		15		1452.5		178.1		0.9		-0.4		4.495		12.34		0		14525		0.082		142.43		11.5264912267

		3		11		2005		15		10		52		0		110001		-0.014		0.022		0.042		42		44		45		15		1452.4		179.4		1		-1.5		4.372		12.33		0		14524		0.026		327.53		4.9436828377

		3		11		2005		15		10		55		0		110001		-0.003		-0.042		0.07		51		44		49		15		1452.5		179.3		1.7		-0.8		4.542		12.34		0		14525		0.042		184.09		8.1688432474

		3		11		2005		15		10		58		0		110001		0.055		0.052		-0.046		46		46		47		15		1452.5		182.5		2.5		-3.1		4.851		12.34		0		14525		0.076		46.61		8.8572004606

		3		11		2005		15		11		1		0		110001		-0.065		0.018		0.043		45		48		43		15		1452.5		177.5		0.4		1.2		4.666		12.34		0		14525		0.067		285.48		7.9987499023

		3		11		2005		15		11		4		0		110001		0.017		0.014		0.08		46		45		47		15		1452.5		178.4		1.2		0.3		4.89		12.34		0		14525		0.022		50.53		8.2975900116

		3		11		2005		15		11		7		0		110001		-0.006		0.004		-0.047		46		43		42		15		1452.5		178.1		0.6		0.6		4.588		12.34		0		14525		0.007		303.69		4.7549973712

		3		11		2005		15		11		10		0		110001		-0.029		0.027		-0.046		41		46		46		15		1452.5		178.7		1		0.1		4.967		12.34		0		14525		0.04		312.95		6.0712436947

		3		11		2005		15		11		13		0		110001		0.069		-0.004		-0.081		43		47		43		15		1452.5		178.3		1.9		0.5		5.176		12.34		0		14525		0.069		93.32		10.6480045079

		3		11		2005		15		11		16		0		110001		-0.02		-0.075		0.001		49		44		40		15		1452.5		178.5		0.3		0.4		5.3		12.34		0		14525		0.078		194.93		7.762731478

		3		11		2005		15		11		19		0		110001		-0.089		0.064		-0.055		41		46		42		15		1452.5		180.6		-0.8		-1.5		5.308		12.34		0		14525		0.11		305.72		12.2645831564

		3		11		2005		15		11		22		0		110001		-0.059		0.017		-0.085		49		49		43		15		1452.5		179.1		0.3		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.061		286.07		10.4857045543

		3		11		2005		15		11		25		0		110001		-0.095		0.026		0.025		44		44		42		15		1452.5		177.2		-0.9		2.3		5.238		12.34		0		14525		0.098		285.31		10.1616927724

		3		11		2005		15		11		28		0		110001		0.033		-0.049		0.039		48		43		44		15		1452.5		177.4		2.6		2.1		5.447		12.34		0		14525		0.059		146.04		7.0788417132

		3		11		2005		15		11		31		0		110001		0.03		-0.032		0.054		46		46		45		15		1452.5		179		-0.8		1.1		5.416		12.34		0		14525		0.044		136.85		6.9570108524

		3		11		2005		15		11		34		0		110001		-0.046		0.015		0.002		43		43		40		15		1452.5		178.8		0.1		1.2		5.54		12.34		0		14525		0.048		288.06		4.8425200051

		3		11		2005		15		11		37		0		110001		-0.036		0.033		0.001		44		42		44		15		1452.5		178.2		0.9		1.6		5.207		12.34		0		14525		0.049		312.51		4.8846698967

		3		11		2005		15		11		40		0		110001		-0.064		0.044		-0.089		44		47		44		15		1452.5		178.9		-1.8		1		5.316		12.34		0		14525		0.078		304.51		11.812281744

		3		11		2005		15		11		43		0		110001		0.042		-0.034		0.056		48		47		44		15		1452.5		178.5		-0.7		1.2		5.2		12.34		0		14525		0.054		128.99		7.7820305833

		3		11		2005		15		11		46		0		110001		0.022		-0.008		0.031		48		49		47		15		1452.5		177.6		1		2		5.184		12.34		0		14525		0.023		109.98		3.8845849199

		3		11		2005		15		11		49		0		110001		0.014		-0.024		0.044		48		47		44		15		1452.5		180.5		1.9		0.3		5.416		12.34		0		14525		0.028		149.74		5.2038447325

		3		11		2005		15		11		52		0		110001		-0.047		0.018		0.055		44		48		41		15		1452.4		175.1		4.2		3.4		5.292		12.33		0		14524		0.05		290.96		7.4551995278

		3		11		2005		15		11		55		0		110001		0.003		-0.005		-0.049		44		42		47		15		1452.4		180		-1.1		-0.1		4.859		12.33		0		14524		0.006		149.04		4.9345719166

		3		11		2005		15		11		58		0		110001		0.053		-0.038		-0.001		47		48		43		15		1452.4		177.8		1.1		2.5		4.611		12.33		0		14524		0.065		125.64		6.5222695436

		3		11		2005		15		12		1		0		110001		0.042		-0.021		0.033		46		45		40		15		1452.4		178.2		1.5		2.6		4.403		12.33		0		14524		0.047		116.57		5.7393379409

		3		11		2005		15		12		4		0		110001		0.003		-0.105		0.061		44		48		45		15		1452.4		179.3		0.7		1.6		4.658		12.33		0		14524		0.105		178.36		12.1470160945

		3		11		2005		15		12		7		0		110001		-0.029		-0.001		-0.006		43		47		43		15		1452.5		179.1		0.6		1.7		4.611		12.34		0		14525		0.029		268.03		2.963106478

		3		11		2005		15		12		10		0		110001		-0.048		0.02		-0.068		39		51		48		15		1452.5		179.2		0.3		1.7		4.635		12.34		0		14525		0.052		292.62		8.5603738236

		3		11		2005		15		12		13		0		110001		-0.035		0.041		-0.024		41		49		41		15		1452.5		179		0.6		1.8		4.712		12.34		0		14525		0.054		319.51		5.9008473968

		3		11		2005		15		12		16		0		110001		-0.075		0.092		-0.103		46		50		46		15		1452.5		179.1		0.6		1.7		4.65		12.34		0		14525		0.119		320.81		15.7155973479

		3		11		2005		15		12		19		0		110001		0		-0.035		0.033		41		63		46		15		1452.5		179.6		1.4		1.2		5.153		12.34		0		14525		0.035		180		4.8104053883

		3		11		2005		15		12		22		0		110001		-0.007		-0.012		0.13		42		50		42		15		1452.5		178.1		0.6		2.4		5.153		12.34		0		14525		0.014		210.26		13.0740200398

		3		11		2005		15		12		25		0		110001		0.03		-0.051		0.006		50		52		44		15		1452.5		178.8		0.1		1.8		5.184		12.34		0		14525		0.059		149.53		5.9472682805

		3		11		2005		15		12		28		0		110001		0.029		0.079		-0.134		47		49		43		15		1452.5		179.1		0.3		1.5		5.176		12.34		0		14525		0.084		20.16		15.8234003931

		3		11		2005		15		12		31		0		110001		0.055		-0.035		-0.004		45		42		44		15		1452.5		177.3		2.9		3		5.246		12.34		0		14525		0.065		122.47		6.5314623171

		3		11		2005		15		12		34		0		110001		-0.067		-0.043		0.044		40		45		43		15		1452.5		179.9		-2.8		0.7		4.967		12.34		0		14525		0.08		237.31		9.096153033

		3		11		2005		15		12		37		0		110001		0.03		-0.023		-0.013		43		44		44		15		1452.5		178.1		-0.6		1.6		5.13		12.34		0		14525		0.038		127.48		3.9974992183

		3		11		2005		15		12		40		0		110001		-0.053		0.003		0.003		43		56		44		15		1452.5		178.1		-2.4		1.7		5.3		12.34		0		14525		0.053		273.24		5.3169540152

		3		11		2005		15		12		43		0		110001		-0.025		-0.007		0.018		48		47		42		15		1452.5		176.9		-0.9		2.6		5.354		12.34		0		14525		0.026		254.36		3.1591137998

		3		11		2005		15		12		46		0		110001		0.023		-0.035		0.133		49		47		43		15		1452.5		177.7		0.3		1.8		5.145		12.34		0		14525		0.042		146.69		13.9438158336

		3		11		2005		15		12		49		0		110001		-0.027		0.013		0.03		43		46		42		15		1452.5		178.9		0.6		0.3		5.176		12.34		0		14525		0.03		295.71		4.2402830094

		3		11		2005		15		12		52		0		110001		-0.053		0.033		0.016		50		44		42		15		1452.5		176.2		-0.6		2.6		5.362		12.34		0		14525		0.062		301.91		6.4451532177

		3		11		2005		15		12		55		0		110001		0.035		0.005		-0.051		44		46		43		15		1452.4		176.3		1.7		1.2		4.975		12.33		0		14524		0.035		81.87		6.2056425936

		3		11		2005		15		12		58		0		110001		-0.053		0.007		0.045		44		48		45		15		1452.4		176.8		-1.6		0.7		5.06		12.33		0		14524		0.053		277.52		6.9878465925

		3		11		2005		15		13		1		0		110001		-0.007		0.008		-0.031		50		44		45		15		1452.4		179.7		1.4		-1.9		5.223		12.33		0		14524		0.011		318.81		3.2771939216

		3		11		2005		15		13		4		0		110001		-0.046		-0.056		0.004		46		43		45		15		1452.5		178.9		-2.9		-0.9		5.053		12.34		0		14525		0.072		219.4		7.2580989246

		3		11		2005		15		13		7		0		110001		0.026		-0.021		-0.036		46		47		44		15		1452.5		178.8		-2.2		2		5.323		12.34		0		14525		0.033		128.93		4.9122296363

		3		11		2005		15		13		10		0		110001		0.044		-0.059		0.067		45		46		43		15		1452.5		177.9		0.3		2.5		5.192		12.34		0		14525		0.074		143.29		9.9528890278

		3		11		2005		15		13		13		0		110001		0.195		0.024		-0.005		44		43		43		15		1452.5		181.5		-2.2		-1.3		5.277		12.34		0		14525		0.196		82.98		19.6534984163

		3		11		2005		15		13		16		0		110001		0.19		-0.008		-0.036		44		43		46		15		1452.5		184.9		-3.2		-0.8		5.153		12.34		0		14525		0.19		92.41		19.3545860199

		3		11		2005		15		13		19		0		110001		-0.025		0.002		-0.03		50		48		45		15		1452.5		179.9		-3		3		5.169		12.34		0		14525		0.025		274.57		3.9102429592

		3		11		2005		15		13		22		0		110001		-0.016		-0.053		-0.039		48		46		44		15		1452.5		181.7		-2.7		1.6		5.254		12.34		0		14525		0.055		196.8		6.7720011813

		3		11		2005		15		13		25		0		110001		0.008		0.008		0.023		44		44		47		15		1452.5		183.6		-6.1		-2.3		5.169		12.34		0		14525		0.011		45		2.5632011236

		3		11		2005		15		13		28		0		110001		-0.016		-0.073		0.084		43		44		43		15		1452.5		185.5		-3.3		-0.5		5.06		12.34		0		14525		0.075		192.36		11.2432201793

		3		11		2005		15		13		31		0		110001		-0.092		0		0.029		49		43		42		15		1452.5		183.2		-4.2		1.2		5.517		12.34		0		14525		0.092		270		9.6462427919

		3		11		2005		15		13		34		0		110001		0.01		-0.07		0.044		44		45		46		15		1452.5		180.6		-1.9		2.6		5.207		12.34		0		14525		0.071		171.87		8.3282651255

		3		11		2005		15		13		37		0		110001		0.024		-0.008		-0.003		47		41		49		15		1452.5		183.3		-0.7		1.2		4.472		12.34		0		14525		0.025		108.43		2.5475478406

		3		11		2005		15		13		40		0		110001		-0.004		-0.011		0.041		46		46		42		15		1452.4		181.6		-3.8		1.7		4.65		12.33		0		14524		0.012		199.98		4.2638011211

		3		11		2005		15		13		43		0		110001		0.003		0.013		-0.007		46		43		42		15		1452.4		181.5		-1.1		-0.5		4.573		12.33		0		14524		0.013		12.99		1.5066519173

		3		11		2005		15		13		46		0		110001		0.004		-0.004		-0.072		43		44		43		15		1452.4		181.6		-6.5		-0.7		4.503		12.33		0		14524		0.006		135		7.2221880341

		3		11		2005		15		13		49		0		110001		0.078		-0.065		0.015		44		43		43		15		1452.4		181.3		-2.2		0		4.611		12.33		0		14524		0.102		129.81		10.2635276587

		3		11		2005		15		13		52		0		110001		-0.018		-0.032		0.097		47		47		42		15		1452.5		180.5		0		0.4		4.96		12.34		0		14525		0.037		209.36		10.3715958271

		3		11		2005		15		13		55		0		110001		0		-0.003		-0.069		45		49		40		15		1452.5		182.4		-1.2		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.003		180		6.9065186599

		3		11		2005		15		13		58		0		110001		0.002		-0.034		0.043		47		45		45		15		1452.4		183		-1.6		-0.9		4.844		12.33		0		14524		0.034		176.63		5.4854352608

		3		11		2005		15		14		1		0		110001		-0.03		-0.02		-0.021		48		47		43		15		1452.5		182.5		-1.8		-0.5		4.82		12.34		0		14525		0.036		236.31		4.172529209

		3		11		2005		15		14		4		0		110001		-0.054		-0.005		-0.009		47		45		42		15		1452.4		182.7		-0.8		-0.6		4.882		12.33		0		14524		0.054		264.71		5.4972720508

		3		11		2005		15		14		7		0		110001		0.06		0.046		-0.026		45		44		45		15		1452.4		183		-0.6		-0.7		4.929		12.33		0		14524		0.076		52.52		7.9949984365

		3		11		2005		15		14		10		0		110001		-0.015		-0.056		0.106		46		47		44		15		1452.4		182.6		-1		-0.5		4.921		12.33		0		14524		0.058		195		12.081804501

		3		11		2005		15		14		13		0		110001		-0.083		0.037		0.015		44		51		44		15		1452.4		183.6		-1.8		-1.2		4.836		12.33		0		14524		0.091		294.03		9.2103202984

		3		11		2005		15		14		16		0		110001		-0.015		-0.013		0.084		48		45		45		15		1452.4		183.2		-1.6		-0.9		4.983		12.33		0		14524		0.02		229.09		8.6313382508

		3		11		2005		15		14		19		0		110001		-0.005		-0.003		-0.024		47		44		48		15		1452.4		182.5		-1.4		-0.3		4.697		12.33		0		14524		0.006		239.04		2.469817807

		3		11		2005		15		14		22		0		110001		-0.026		-0.046		0.045		45		47		44		15		1452.4		182.4		-0.8		-0.3		4.511		12.33		0		14524		0.053		209.48		6.9404610798

		3		11		2005		15		14		25		0		110001		-0.026		-0.004		-0.052		45		46		44		15		1452.5		182.4		-1.8		-0.3		4.658		12.34		0		14525		0.026		261.25		5.8275209137

		3		11		2005		15		14		28		0		110001		0.026		-0.021		0.073		43		47		44		15		1452.5		182.9		-1		-0.6		4.55		12.34		0		14525		0.033		128.93		8.0286985247

		3		11		2005		15		14		31		0		110001		0.003		0.005		-0.05		46		46		45		15		1452.4		182.5		-2.8		-0.4		4.449		12.33		0		14524		0.006		30.96		5.0338851795

		3		11		2005		15		14		34		0		110001		-0.002		-0.019		-0.024		47		47		44		15		1452.5		182.6		-1.2		-0.4		4.433		12.34		0		14525		0.019		186.01		3.06757233

		3		11		2005		15		14		37		0		110001		-0.019		-0.062		-0.015		44		44		46		15		1452.4		182.5		-1.1		-0.4		4.627		12.33		0		14524		0.065		197.04		6.6558245169

		3		11		2005		15		14		40		0		110001		-0.086		0.077		-0.083		42		44		45		15		1452.5		182.5		-0.7		-0.3		4.789		12.34		0		14525		0.115		311.84		14.2175947333

		3		11		2005		15		14		43		0		110001		-0.042		0.007		0.029		45		43		43		15		1452.5		182.5		-1.4		-0.3		4.728		12.34		0		14525		0.043		279.46		5.151698749

		3		11		2005		15		14		46		0		110001		-0.002		-0.055		0.12		44		45		45		15		1452.5		182.6		-1.1		-0.5		4.836		12.34		0		14525		0.055		182.08		13.2018938035

		3		11		2005		15		14		49		0		110001		0.026		0.014		-0.031		44		42		47		15		1452.5		183.1		-0.7		-0.8		5.006		12.34		0		14525		0.03		61.7		4.2813549257

		3		11		2005		15		14		52		0		110001		-0.013		-0.005		-0.052		45		61		46		15		1452.5		183		-1.6		-0.7		4.844		12.34		0		14525		0.014		248.96		5.3833075335

		3		11		2005		15		14		55		0		110001		0.001		-0.01		0.031		46		57		45		15		1452.5		182.3		-2.4		-0.2		4.704		12.34		0		14525		0.01		174.29		3.2588341474

		3		11		2005		15		14		58		0		110001		0.028		-0.064		0.139		45		48		46		15		1452.5		182.6		-1.1		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.07		156.37		15.556670595

		3		11		2005		15		15		1		0		110001		0.015		-0.008		0.041		43		44		47		15		1452.5		182.8		-1.5		-0.5		4.789		12.34		0		14525		0.017		118.07		4.4384682042

		3		11		2005		15		15		4		0		110001		-0.041		-0.002		-0.013		48		44		43		15		1452.5		180.4		-1.8		1.2		4.758		12.34		0		14525		0.041		267.21		4.3058100283

		3		11		2005		15		15		7		0		110001		0.023		-0.021		0.019		45		45		46		15		1452.5		182.8		-1.7		-0.5		5.006		12.34		0		14525		0.031		132.4		3.6482872694

		3		11		2005		15		15		10		0		110001		-0.019		-0.01		0.055		46		45		44		15		1452.5		183		-1.1		-0.6		4.875		12.34		0		14525		0.021		242.24		5.9042357677

		3		11		2005		15		15		13		0		110001		-0.02		-0.01		0.066		48		43		43		15		1452.5		180.6		1.1		1.3		4.681		12.34		0		14525		0.022		243.43		6.9685005561

		3		11		2005		15		15		16		0		110001		0.016		-0.033		0.028		48		46		44		15		1452.5		181.5		0.3		0.7		4.635		12.34		0		14525		0.037		154.13		4.614108798

		3		11		2005		15		15		19		0		110001		0.014		0.002		-0.054		49		45		44		15		1452.5		183.3		-1.8		-0.7		4.774		12.34		0		14525		0.014		81.87		5.5821142948

		3		11		2005		15		15		22		0		110001		-0.007		0.036		0.002		49		47		40		15		1452.5		183.8		-2		-1.1		4.789		12.34		0		14525		0.037		349		3.6728735344

		3		11		2005		15		15		25		0		110001		-0.001		0.046		0.005		47		47		43		15		1452.5		182.2		0.5		0.1		4.998		12.34		0		14525		0.046		358.75		4.6281745862

		3		11		2005		15		15		28		0		110001		0.009		0.044		-0.04		48		42		44		15		1452.5		183.5		-0.8		-0.9		4.929		12.34		0		14525		0.045		11.56		6.0141499815

		3		11		2005		15		15		31		0		110001		0.053		-0.002		-0.035		48		43		42		15		1452.5		183.7		-3		-1.2		4.751		12.34		0		14525		0.053		92.16		6.3545259461

		3		11		2005		15		15		34		0		110001		-0.04		-0.01		0.02		44		43		43		15		1452.5		182.6		-1.3		-0.3		4.782		12.34		0		14525		0.041		255.96		4.582575695

		3		11		2005		15		15		37		0		110001		0.024		0.021		-0.015		44		45		41		15		1452.5		182.8		-1.6		-0.5		4.851		12.34		0		14525		0.032		48.81		3.5242020373

		3		11		2005		15		15		40		0		110001		0.022		-0.027		0.005		44		46		44		15		1452.5		182.9		-2		-0.6		4.998		12.34		0		14525		0.035		140.83		3.5185224172

		3		11		2005		15		15		43		0		110001		0.002		0.006		-0.068		46		44		41		15		1452.5		182		-1.7		0.1		5.261		12.34		0		14525		0.006		18.43		6.8293484316

		3		11		2005		15		15		46		0		110001		0.011		-0.019		-0.005		47		45		43		15		1452.5		183.6		-1.1		-1.1		5.215		12.34		0		14525		0.022		149.93		2.2516660498

		3		11		2005		15		15		49		0		110001		-0.034		0.007		-0.026		48		48		44		15		1452.5		181.7		-1.1		0.5		5.091		12.34		0		14525		0.035		281.63		4.3370496884

		3		11		2005		15		15		52		0		110001		-0.032		0.04		-0.029		44		47		40		15		1452.5		182.4		-0.5		0		5.339		12.34		0		14525		0.051		321.34		5.8864250611

		3		11		2005		15		15		55		0		110001		0.02		0.018		-0.076		45		50		44		15		1452.5		185.6		-1.2		-2		5.308		12.34		0		14525		0.027		48.01		8.0622577483

		3		11		2005		15		15		58		0		110001		-0.03		0.02		-0.018		42		45		46		15		1452.5		184.7		0.9		-1		5.331		12.34		0		14525		0.036		303.69		4.0298883359

		3		11		2005		15		16		1		0		110001		-0.026		-0.025		0.015		43		43		45		15		1452.5		185.3		1		-1.6		5.215		12.34		0		14525		0.036		226.12		3.9064049969

		3		11		2005		15		16		4		0		110001		-0.039		-0.026		0.018		44		48		43		15		1452.5		183.5		2.4		0		5.246		12.34		0		14525		0.047		236.31		5.0209560843

		3		11		2005		15		16		7		0		110001		0.013		0.073		-0.019		44		46		45		15		1452.5		184.9		-2.6		-1.2		5.246		12.34		0		14525		0.074		10.1		7.6544104933

		3		11		2005		15		16		10		0		110001		0.004		-0.018		0.073		47		46		47		15		1452.5		182.9		2		0.9		5.378		12.34		0		14525		0.018		167.47		7.5292761936

		3		11		2005		15		16		13		0		110001		-0.017		-0.01		0.039		45		47		46		15		1452.5		183.2		2.3		0.6		5.494		12.34		0		14525		0.02		239.53		4.3703546767

		3		11		2005		15		16		16		0		110001		0.05		0		-0.041		44		47		42		15		1452.5		182.9		2.5		0.8		5.169		12.34		0		14525		0.05		90		6.4660652641

		3		11		2005		15		16		19		0		110001		-0.024		-0.005		-0.014		45		44		43		15		1452.5		183.3		-0.5		0.3		5.215		12.34		0		14525		0.025		258.23		2.8231188427

		3		11		2005		15		16		22		0		110001		-0.033		-0.085		0.115		43		44		45		15		1452.5		182.3		5		1.2		5.138		12.34		0		14525		0.091		201.22		14.6761711628

		3		11		2005		15		16		25		0		110001		0.009		-0.071		0.088		44		47		44		15		1452.5		183		0.6		-0.1		5.269		12.34		0		14525		0.072		172.78		11.3428391508

		3		11		2005		15		16		28		0		110001		-0.015		-0.051		0.006		45		42		46		15		1452.5		182.2		0.7		0.4		5.362		12.34		0		14525		0.053		196.39		5.34976635

		3		11		2005		15		16		31		0		110001		-0.105		-0.028		0.099		42		47		43		15		1452.5		183.5		1.9		-0.5		5.378		12.34		0		14525		0.109		255.07		14.7003401321

		3		11		2005		15		16		34		0		110001		0.01		0		-0.017		45		47		42		15		1452.5		183.6		3		-0.5		5.223		12.34		0		14525		0.01		90		1.9723082923

		3		11		2005		15		16		37		0		110001		0.009		0.012		-0.019		47		48		43		15		1452.5		183.5		-1.2		-0.6		5.308		12.34		0		14525		0.015		36.87		2.4207436874

		3		11		2005		15		16		40		0		110001		0.07		0.024		-0.055		48		40		45		15		1452.5		180.6		1.8		1.7		5.269		12.34		0		14525		0.074		71.08		9.2200867675

		3		11		2005		15		16		43		0		110001		-0.026		-0.001		-0.007		46		47		43		15		1452.4		181.7		3.9		0.7		5.37		12.33		0		14524		0.026		267.8		2.6944387171

		3		11		2005		15		16		46		0		110001		-0.007		0.001		-0.028		43		45		44		15		1452.5		184.2		2.8		-0.9		5.122		12.34		0		14525		0.007		278.13		2.8879058156

		3		11		2005		15		16		49		0		110001		-0.013		-0.053		0.077		43		47		43		15		1452.5		183		-3.8		-0.2		5.308		12.34		0		14525		0.055		193.78		9.4376903954

		3		11		2005		15		16		52		0		110001		0.037		-0.015		0.028		43		44		46		15		1452.5		183.6		0		-0.6		5.308		12.34		0		14525		0.04		112.07		4.8764741361

		3		11		2005		15		16		55		0		110001		-0.051		-0.044		-0.047		46		46		44		15		1452.5		184.8		4.6		-1.1		5.145		12.34		0		14525		0.067		229.21		8.2134036794

		3		11		2005		15		16		58		0		110001		0.023		0.031		0.102		45		44		45		15		1452.5		184		-1.1		-0.9		5.037		12.34		0		14525		0.039		36.57		10.9059616724

		3		11		2005		15		17		1		0		110001		-0.019		-0.043		0.049		47		44		44		15		1452.5		182.1		1.5		0.6		5.254		12.34		0		14525		0.047		203.84		6.7904344485

		3		11		2005		15		17		4		0		110001		0		-0.046		0.01		49		47		42		15		1452.4		183		-1		-0.2		5.169		12.33		0		14524		0.046		180		4.7074409184

		3		11		2005		15		17		7		0		110001		-0.001		-0.015		0.04		47		46		42		15		1452.4		180.6		3.8		1.8		5.385		12.33		0		14524		0.015		183.81		4.2731721238

		3		11		2005		15		17		10		0		110001		0.011		-0.011		-0.06		43		45		43		15		1452.5		182.9		-2.3		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.016		135		6.1983868869

		3		11		2005		15		17		13		0		110001		0.05		0.01		-0.027		44		43		45		15		1452.5		183.6		-0.3		-0.7		5.207		12.34		0		14525		0.051		78.69		5.7697486947

		3		11		2005		15		17		16		0		110001		0.009		-0.015		0.053		45		45		45		15		1452.4		182.5		-2.4		0.1		5.161		12.33		0		14524		0.017		149.04		5.581218505

		3		11		2005		15		17		19		0		110001		-0.071		-0.019		0.047		43		44		48		15		1452.4		182.9		1.4		0		5.277		12.33		0		14524		0.073		255.02		8.7241045386

		3		11		2005		15		17		22		0		110001		0.006		-0.04		-0.028		38		45		47		15		1452.4		182.7		-0.9		0.1		4.998		12.33		0		14524		0.04		171.47		4.9193495505

		3		11		2005		15		17		25		0		110001		0.036		-0.016		0.007		43		46		48		15		1452.4		183.8		-1.3		-0.8		4.82		12.33		0		14524		0.039		113.96		4.0012498047

		3		11		2005		15		17		28		0		110001		-0.026		-0.01		-0.013		41		52		49		15		1452.4		184		-1		-0.9		4.859		12.33		0		14524		0.028		248.96		3.0740852298

		3		11		2005		15		17		31		0		110001		0.023		-0.025		0.015		44		48		62		15		1452.4		181.9		-0.5		0.7		4.519		12.33		0		14524		0.034		137.39		3.7134889255

		3		11		2005		15		17		34		0		110001		-0.006		0.012		-0.021		41		45		63		15		1452.4		185.4		0.8		-1.8		4.774		12.33		0		14524		0.013		333.43		2.4919871589

		3		11		2005		15		17		37		0		110001		0.006		-0.024		0.051		43		45		53		15		1452.4		187.5		-0.5		-3.6		4.41		12.33		0		14524		0.025		165.96		5.6683330883

		3		11		2005		15		17		40		0		110001		-0.006		0.009		-0.02		46		51		47		15		1452.4		180.8		-0.2		1.5		4.503		12.33		0		14524		0.011		326.31		2.2737634002

		3		11		2005		15		17		43		0		110001		0.004		-0.046		0.065		45		42		43		15		1452.4		182.4		-0.7		0.2		4.774		12.33		0		14524		0.046		175.03		7.9730797061

		3		11		2005		15		17		46		0		110001		0.002		-0.008		0.067		44		46		44		15		1452.4		183.8		-1.1		-0.9		4.534		12.33		0		14524		0.008		165.96		6.7505555327

		3		11		2005		15		17		49		0		110001		-0.021		0.037		-0.044		46		47		45		15		1452.4		182.4		0.3		0.2		4.681		12.33		0		14524		0.043		330.42		6.1204574992

		3		11		2005		15		17		52		0		110001		-0.049		-0.001		0.059		44		45		48		15		1452.4		186.4		-1.4		-3		4.72		12.33		0		14524		0.049		268.83		7.6700717076

		3		11		2005		15		17		55		0		110001		0.016		-0.031		0.114		41		44		40		15		1452.4		181.3		0.3		1		4.557		12.33		0		14524		0.035		152.7		11.9218287188

		3		11		2005		15		17		58		0		110001		-0.014		0.008		0.022		45		41		45		15		1452.4		182.4		-0.6		0.1		4.774		12.33		0		14524		0.016		299.74		2.7276363394

		3		11		2005		15		18		1		0		110001		-0.004		0.058		-0.006		46		42		40		15		1452.5		183.7		-0.4		-0.8		4.604		12.34		0		14525		0.058		356.05		5.8446556785

		3		11		2005		15		18		4		0		110001		-0.029		-0.016		0.025		47		42		46		15		1452.4		181.7		1		0.8		4.851		12.33		0		14524		0.033		241.11		4.1496987842

		3		11		2005		15		18		7		0		110001		-0.011		-0.016		0.081		45		45		44		15		1452.4		180.8		-8.2		1.4		4.573		12.33		0		14524		0.019		214.51		8.3294657692

		3		11		2005		15		18		10		0		110001		-0.028		-0.028		-0.08		44		47		45		15		1452.4		186.9		-4.7		-3.7		4.689		12.33		0		14524		0.04		225		8.9263654418

		3		11		2005		15		18		13		0		110001		0.077		0.015		-0.042		42		46		47		15		1452.4		183.2		1.3		-0.3		4.348		12.33		0		14524		0.078		78.98		8.8983144471

		3		11		2005		15		18		16		0		110001		0.023		-0.012		-0.036		45		49		43		15		1452.5		180.3		-0.8		1.8		4.666		12.34		0		14525		0.026		117.55		4.4373415465

		3		11		2005		15		18		19		0		110001		0.023		-0.04		-0.039		44		49		45		15		1452.4		184.4		-1.1		-1.4		4.457		12.33		0		14524		0.046		150.1		6.0415229868

		3		11		2005		15		18		22		0		110001		0.001		0.036		0.008		46		50		46		15		1452.4		183.4		0.3		-0.4		4.905		12.33		0		14524		0.036		1.59		3.6891733491

		3		11		2005		15		18		25		0		110001		-0.04		-0.072		0.076		43		54		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.65		12.34		0		14525		0.082		209.05		11.2071405809

		3		11		2005		15		18		28		0		110001		-0.016		-0.032		-0.071		45		49		46		15		1452.4		189.1		-5.4		-5.6		4.875		12.33		0		14524		0.036		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		15		18		31		0		110001		0.045		-0.066		0.032		44		47		43		15		1452.4		184.8		-5.4		-2.2		4.666		12.33		0		14524		0.08		145.71		8.6052309673

		3		11		2005		15		18		34		0		110001		0.013		0.024		-0.028		44		41		45		15		1452.5		183.3		1.9		-0.1		4.859		12.34		0		14525		0.027		28.44		3.9102429592

		3		11		2005		15		18		37		0		110001		0.024		0.142		-0.121		42		43		46		15		1452.5		181.4		-3.5		1.1		5.184		12.34		0		14525		0.144		9.59		18.8098378515

		3		11		2005		15		18		40		0		110001		-0.028		-0.04		0.081		42		46		44		15		1452.5		179.8		-0.4		2.2		5.269		12.34		0		14525		0.049		214.99		9.4578010129

		3		11		2005		15		18		43		0		110001		-0.114		-0.04		-0.064		43		49		42		15		1452.5		181.7		-10.9		0.5		5.169		12.34		0		14525		0.121		250.67		13.6718689286

		3		11		2005		15		18		46		0		110001		-0.016		-0.015		-0.043		42		47		42		15		1452.5		181.9		-1.9		0.6		5.23		12.34		0		14525		0.022		226.85		4.8270073545

		3		11		2005		15		18		49		0		110001		-0.016		0.042		-0.072		42		43		43		15		1452.5		185.9		-8.1		-3.1		5.548		12.34		0		14525		0.045		339.15		8.4876380696

		3		11		2005		15		18		52		0		110001		0.023		-0.049		0.002		45		50		42		15		1452.4		183.6		-4		-0.9		5.045		12.33		0		14524		0.054		154.86		5.4166410256

		3		11		2005		15		18		55		0		110001		-0.009		0.036		0.005		47		52		47		15		1452.4		182.1		5.9		0.7		5.424		12.33		0		14524		0.037		345.96		3.7443290454

		3		11		2005		15		18		58		0		110001		-0.021		-0.023		0.033		44		49		47		15		1452.5		186		1.3		-2.2		5.347		12.34		0		14525		0.031		222.4		4.5376205218

		3		11		2005		15		19		1		0		110001		0.016		-0.034		0.077		46		46		45		15		1452.5		181.5		-0.1		1		4.975		12.34		0		14525		0.038		154.8		8.5679635854

		3		11		2005		15		19		4		0		110001		0.037		0.016		-0.004		42		48		44		15		1452.5		186		0.5		-2.5		5.254		12.34		0		14525		0.04		66.61		4.0509258201

		3		11		2005		15		19		7		0		110001		-0.023		-0.072		0.093		46		45		47		15		1452.5		183.8		-0.2		-0.8		5.37		12.34		0		14525		0.076		197.72		11.9841562073

		3		11		2005		15		19		10		0		110001		-0.013		-0.058		0.053		46		48		45		15		1452.4		181.9		-2.4		0.5		5.246		12.33		0		14524		0.059		192.63		7.9636674968

		3		11		2005		15		19		13		0		110001		0.006		-0.033		0.037		43		44		47		15		1452.5		183.2		0.1		-0.5		5.138		12.34		0		14525		0.034		169.7		4.9939963957

		3		11		2005		15		19		16		0		110001		-0.08		-0.092		0.107		45		44		43		15		1452.5		182.7		0.8		0		5.138		12.34		0		14525		0.122		221.01		16.2212823168

		3		11		2005		15		19		19		0		110001		0.027		0.003		0.044		46		43		46		15		1452.5		183.3		-1.3		-0.5		5.285		12.34		0		14525		0.027		83.66		5.1710733895

		3		11		2005		15		19		22		0		110001		-0.056		-0.024		0.022		44		44		42		15		1452.4		183		-0.7		-0.3		5.099		12.33		0		14524		0.061		246.8		6.4776538963

		3		11		2005		15		19		25		0		110001		0		-0.012		0.038		44		48		42		15		1452.5		183		-0.8		-0.3		5.347		12.34		0		14525		0.012		180		3.984971769

		3		11		2005		15		19		28		0		110001		0.025		-0.034		0.019		48		46		41		15		1452.4		182.5		-0.8		0.1		5.176		12.33		0		14524		0.042		143.67		4.6281745862

		3		11		2005		15		19		31		0		110001		-0.062		0.005		0.03		46		44		44		15		1452.4		183.2		-0.9		-0.4		5.083		12.33		0		14524		0.062		274.61		6.9057946682

		3		11		2005		15		19		34		0		110001		0.008		-0.006		0		45		50		42		15		1452.4		182.8		0.2		-0.1		5.138		12.33		0		14524		0.01		126.87		1

		3		11		2005		15		19		37		0		110001		0.022		-0.008		0.025		45		46		43		15		1452.4		182.7		-1		-0.1		5.091		12.33		0		14524		0.023		109.98		3.4249087579

		3		11		2005		15		19		40		0		110001		-0.004		-0.035		0.056		43		43		42		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.3		5.246		12.33		0		14524		0.035		186.52		6.6158899628

		3		11		2005		15		19		43		0		110001		0.055		-0.015		0.036		42		46		44		15		1452.4		183		-1		-0.3		4.944		12.33		0		14524		0.057		105.26		6.7424031324

		3		11		2005		15		19		46		0		110001		-0.027		0.032		-0.014		41		48		44		15		1452.4		182.2		-1.9		0.3		5.447		12.33		0		14524		0.042		319.84		4.4147480109

		3		11		2005		15		19		49		0		110001		-0.03		-0.04		0.027		46		43		49		15		1452.4		183.2		-0.3		-0.4		5.347		12.33		0		14524		0.05		216.87		5.6824290581

		3		11		2005		15		19		52		0		110001		-0.007		-0.016		0.073		42		48		44		15		1452.4		182.4		-3.2		0		5.176		12.33		0		14524		0.017		203.63		7.5059976019

		3		11		2005		15		19		55		0		110001		-0.059		0.016		-0.043		46		46		45		15		1452.4		183.7		5.1		-0.6		5.246		12.33		0		14524		0.061		285.17		7.4739547764

		3		11		2005		15		19		58		0		110001		-0.005		0.046		-0.077		46		46		45		15		1452.4		184.2		3.9		-0.9		5.362		12.33		0		14524		0.046		353.8		8.9833178726

		3		11		2005		15		20		1		0		110001		-0.02		-0.007		-0.056		48		47		48		15		1452.4		183.3		-1.8		-0.6		5.153		12.33		0		14524		0.021		250.71		5.987486952

		3		11		2005		15		20		4		0		110001		-0.049		-0.065		0.049		46		43		42		15		1452.4		183		0.1		-0.3		5.347		12.33		0		14524		0.081		217.01		9.5010525733

		3		11		2005		15		20		7		0		110001		-0.017		-0.054		0.068		45		44		44		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.176		12.33		0		14524		0.057		197.47		8.8481636513

		3		11		2005		15		20		10		0		110001		0.009		-0.022		-0.007		45		45		42		15		1452.4		182.8		-1		-0.2		5.308		12.33		0		14524		0.024		157.75		2.4779023387

		3		11		2005		15		20		13		0		110001		0.023		0.003		-0.064		44		43		44		15		1452.4		182.8		-0.2		-0.1		4.983		12.33		0		14524		0.023		82.57		6.80734897

		3		11		2005		15		20		16		0		110001		-0.029		-0.037		-0.092		47		45		43		15		1452.4		182		0.4		0.4		5.13		12.33		0		14524		0.047		218.09		10.3315052146

		3		11		2005		15		20		19		0		110001		0.033		-0.004		0.086		46		47		43		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.277		12.33		0		14524		0.033		96.91		9.2200867675

		3		11		2005		15		20		22		0		110001		0.04		-0.03		0.032		45		41		43		15		1452.4		182.7		0.8		0		5.447		12.33		0		14524		0.05		126.87		5.9363288319

		3		11		2005		15		20		25		0		110001		0.024		0.005		-0.019		47		43		47		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.1		5.37		12.33		0		14524		0.025		78.23		3.1016124839

		3		11		2005		15		20		28		0		110001		0.005		0.037		-0.002		47		42		46		15		1452.4		183.4		-2.6		-0.7		5.416		12.33		0		14524		0.037		7.7		3.7389838192

		3		11		2005		15		20		31		0		110001		0.001		0.019		-0.023		46		44		41		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		5.354		12.33		0		14524		0.019		3.01		2.9849623113

		3		11		2005		15		20		34		0		110001		-0.031		0.046		-0.057		46		42		42		15		1452.4		182.7		0.8		0		4.72		12.33		0		14524		0.055		326.02		7.9536155301

		3		11		2005		15		20		37		0		110001		0.05		-0.001		-0.023		44		45		40		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.4		4.666		12.33		0		14524		0.05		91.15		5.5045435778

		3		11		2005		15		20		40		0		110001		0.007		-0.009		-0.036		44		42		46		15		1452.4		182.8		-1.2		-0.2		4.658		12.33		0		14524		0.011		142.13		3.7762415177

		3		11		2005		15		20		43		0		110001		-0.064		0.069		-0.046		43		41		44		15		1452.4		182.8		0.1		-0.1		4.573		12.33		0		14524		0.094		317.15		10.4752088285

		3		11		2005		15		20		46		0		110001		0.043		-0.053		0.069		43		43		44		15		1452.4		182.7		-0.3		-0.1		4.813		12.33		0		14524		0.068		140.95		9.7051532703

		3		11		2005		15		20		49		0		110001		-0.024		-0.026		-0.041		45		48		48		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.3		4.867		12.33		0		14524		0.035		222.71		5.4157178656

		3		11		2005		15		20		52		0		110001		-0.034		-0.014		-0.042		49		44		47		15		1452.4		182.7		-0.2		-0.1		4.967		12.33		0		14524		0.037		247.62		5.5821142948

		3		11		2005		15		20		55		0		110001		0.008		-0.02		-0.041		45		45		47		15		1452.5		183.1		-1.4		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.022		158.2		4.6314144708

		3		11		2005		15		20		58		0		110001		0.001		0.001		0.011		46		47		45		15		1452.4		182.7		-1.3		-0.1		5.501		12.33		0		14524		0.001		45		1.1090536506

		3		11		2005		15		21		1		0		110001		-0.008		0.039		-0.003		44		45		48		15		1452.4		182.8		-1.1		-0.2		5.215		12.33		0		14524		0.04		348.41		3.9924929555

		3		11		2005		15		21		4		0		110001		-0.016		0.069		-0.037		46		45		46		15		1452.5		183.2		-0.3		-0.4		5.23		12.34		0		14525		0.071		346.94		7.9912452096

		3		11		2005		15		21		7		0		110001		-0.037		0.003		0.002		45		44		44		15		1452.4		182.8		-0.7		-0.2		5.254		12.33		0		14524		0.037		274.64		3.7175260591

		3		11		2005		15		21		10		0		110001		0.001		0.004		0.026		49		45		42		15		1452.4		183		-0.3		-0.3		5.107		12.33		0		14524		0.004		14.04		2.6324893162

		3		11		2005		15		21		13		0		110001		-0.004		0.03		0.013		50		46		42		15		1452.4		182.9		-0.5		-0.2		5.385		12.33		0		14524		0.03		352.41		3.2939338184

		3		11		2005		15		21		16		0		110001		-0.029		-0.047		0.066		50		50		46		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.292		12.33		0		14524		0.055		211.68		8.6058119896

		3		11		2005		15		21		19		0		110001		-0.04		0.013		0.024		48		45		45		15		1452.4		182.7		-0.6		-0.1		5.107		12.33		0		14524		0.042		288		4.8425200051

		3		11		2005		15		21		22		0		110001		-0.047		-0.02		0.019		45		47		45		15		1452.4		183.2		-1.1		-0.4		5.006		12.33		0		14524		0.051		246.95		5.4497706374

		3		11		2005		15		21		25		0		110001		-0.037		-0.023		0.032		48		43		41		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		4.774		12.33		0		14524		0.044		238.13		5.4055527007

		3		11		2005		15		21		28		0		110001		-0.033		0.042		-0.148		45		48		42		15		1452.4		183.1		0.3		-0.3		4.875		12.33		0		14524		0.053		321.84		15.7343573113

		3		11		2005		15		21		31		0		110001		-0.01		-0.058		0.15		47		43		42		15		1452.4		182.9		-0.7		-0.2		4.666		12.33		0		14524		0.059		189.78		16.1133485036

		3		11		2005		15		21		34		0		110001		-0.022		-0.039		0.13		46		47		43		15		1452.4		183		-0.9		-0.3		4.464		12.33		0		14524		0.045		209.43		13.749545447

		3		11		2005		15		21		37		0		110001		0.007		0.057		-0.071		48		45		45		15		1452.4		182.9		0		-0.2		4.573		12.33		0		14524		0.057		7		9.1318125255

		3		11		2005		15		21		40		0		110001		-0.013		0.015		-0.053		47		47		44		15		1452.4		182.8		0.4		0		4.58		12.33		0		14524		0.02		319.09		5.6595052787

		3		11		2005		15		21		43		0		110001		0.079		-0.05		0.039		48		46		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.1		4.743		12.33		0		14524		0.093		122.33		10.1301530097

		3		11		2005		15		21		46		0		110001		0.048		-0.024		0.082		48		49		50		15		1452.4		182.7		-1.1		-0.1		4.48		12.33		0		14524		0.054		116.57		9.8

		3		11		2005		15		21		49		0		110001		-0.026		-0.01		-0.042		46		44		47		15		1452.4		183.2		0		-0.3		4.619		12.33		0		14524		0.028		248.96		5.0398412673

		3		11		2005		15		21		52		0		110001		-0.012		0.039		-0.121		49		47		43		15		1452.4		182.4		-0.8		0.2		4.673		12.33		0		14524		0.041		342.9		12.7694949

		3		11		2005		15		21		55		0		110001		-0.032		0.029		0.066		45		44		42		15		1452.5		183.2		-0.1		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.043		312.18		7.8873316147

		3		11		2005		15		21		58		0		110001		-0.012		0.042		0.009		46		47		44		15		1452.5		182.6		0.1		0.1		5.076		12.34		0		14525		0.044		344.05		4.4598206242

		3		11		2005		15		22		1		0		110001		-0.022		-0.029		0.145		50		44		45		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.4		5.06		12.34		0		14525		0.036		217.18		14.9499163877

		3		11		2005		15		22		4		0		110001		0.025		0.034		0.064		45		44		44		15		1452.5		182.9		0		-0.2		5.114		12.34		0		14525		0.042		36.33		7.6661594035

		3		11		2005		15		22		7		0		110001		0.059		0.058		-0.15		42		41		44		15		1452.5		182.7		-0.2		0		5.331		12.34		0		14525		0.083		45.49		17.1303823658

		3		11		2005		15		22		10		0		110001		0.033		-0.023		-0.068		43		48		48		15		1452.4		182.8		-0.8		-0.2		5.323		12.33		0		14524		0.04		124.88		7.900632886

		3		11		2005		15		22		13		0		110001		0.081		-0.01		0.156		43		44		41		15		1452.4		183		-0.7		-0.3		5.316		12.33		0		14524		0.082		97.04		17.6059648983

		3		11		2005		15		22		16		0		110001		-0.091		-0.047		0.048		46		42		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.102		242.68		11.3110565377

		3		11		2005		15		22		19		0		110001		-0.009		-0.028		0.054		43		42		43		15		1452.4		182.8		-0.3		-0.1		5.292		12.33		0		14524		0.029		197.82		6.1489836559

		3		11		2005		15		22		22		0		110001		0.017		-0.02		-0.025		43		44		42		15		1452.4		183		-0.6		-0.3		5.029		12.33		0		14524		0.026		139.64		3.6249137921

		3		11		2005		15		22		25		0		110001		-0.021		-0.009		-0.013		44		43		44		15		1452.4		182.8		-0.8		-0.2		5.068		12.33		0		14524		0.023		246.8		2.6286878856

		3		11		2005		15		22		28		0		110001		-0.059		0.022		0.031		44		46		45		15		1452.4		182.9		-0.3		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.063		290.45		7.0185468581

		3		11		2005		15		22		31		0		110001		-0.03		-0.032		-0.041		47		46		44		15		1452.4		182.9		-0.3		-0.2		5.099		12.33		0		14524		0.044		223.15		6.0041652209

		3		11		2005		15		22		34		0		110001		-0.029		0.054		-0.057		44		50		46		15		1452.4		183.1		-1		-0.4		5.347		12.33		0		14524		0.061		331.76		8.3701851831

		3		11		2005		15		22		37		0		110001		-0.021		0.035		-0.035		46		48		44		15		1452.4		182.7		-0.8		0		5.362		12.33		0		14524		0.041		329.04		5.3768020235

		3		11		2005		15		22		40		0		110001		-0.03		-0.046		0.071		47		47		44		15		1452.4		183.1		0.1		-0.3		5.339		12.33		0		14524		0.055		213.11		8.9760793223

		3		11		2005		15		22		43		0		110001		0.016		-0.053		0.126		43		45		43		15		1452.4		182.7		-0.8		-0.1		5.06		12.33		0		14524		0.055		163.2		13.7626305625

		3		11		2005		15		22		46		0		110001		-0.028		-0.017		-0.02		44		45		40		15		1452.4		183		-0.7		-0.2		5.223		12.33		0		14524		0.033		238.74		3.8379682125

		3		11		2005		15		22		49		0		110001		0.017		-0.037		0.071		43		45		42		15		1452.4		183.1		0.4		-0.4		5.107		12.33		0		14524		0.041		155.32		8.1847419019

		3		11		2005		15		22		52		0		110001		-0.007		-0.051		0.015		40		46		42		15		1452.4		182.5		-0.8		0		5.076		12.33		0		14524		0.051		187.82		5.3619026474

		3		11		2005		15		22		55		0		110001		0.046		0.01		0.083		45		47		40		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.4		4.936		12.33		0		14524		0.047		77.74		9.5420123664

		3		11		2005		15		22		58		0		110001		0.068		-0.082		0.006		45		43		47		15		1452.4		182.9		-0.5		-0.2		4.898		12.33		0		14524		0.107		140.33		10.6695829347

		3		11		2005		15		23		1		0		110001		0.016		0.027		-0.019		44		49		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.031		30.65		3.6687872656

		3		11		2005		15		23		4		0		110001		0.004		-0.001		-0.046		45		46		42		15		1452.4		183		-0.3		-0.2		4.789		12.33		0		14524		0.004		104.04		4.6184412955

		3		11		2005		15		23		7		0		110001		-0.086		0.005		0.038		47		49		41		15		1452.4		182.8		-0.3		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.086		273.33		9.4154128959

		3		11		2005		15		23		10		0		110001		-0.022		0.02		0.042		43		54		45		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.1		4.898		12.33		0		14524		0.03		312.27		5.1458721321

		3		11		2005		15		23		13		0		110001		-0.026		-0.004		0.014		43		45		40		15		1452.4		183		-0.5		-0.3		4.936		12.33		0		14524		0.026		261.25		2.9799328852

		3		11		2005		15		23		16		0		110001		-0.1		0.051		-0.132		42		42		41		15		1452.4		183.2		-0.6		-0.4		4.913		12.33		0		14524		0.112		297.02		17.3277234512

		3		11		2005		15		23		19		0		110001		-0.079		-0.028		0.052		45		45		42		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		4.596		12.33		0		14524		0.084		250.48		9.8635693337

		3		11		2005		15		23		22		0		110001		0.086		0.028		-0.033		45		43		45		15		1452.4		183		-0.9		-0.4		4.418		12.33		0		14524		0.09		71.97		9.6275645934

		3		11		2005		15		23		25		0		110001		0.02		-0.061		0.037		47		42		43		15		1452.4		183		-0.4		-0.2		4.58		12.33		0		14524		0.064		161.85		7.4094534211

		3		11		2005		15		23		28		0		110001		-0.063		0.098		-0.085		46		45		45		15		1452.4		182.9		-1.9		-0.3		4.495		12.33		0		14524		0.117		327.26		14.4215117099

		3		11		2005		15		23		31		0		110001		0.076		0.019		-0.002		45		47		41		15		1452.4		183		-1.9		-0.4		4.728		12.33		0		14524		0.078		75.96		7.8364532794

		3		11		2005		15		23		34		0		110001		0.039		0.038		0.037		47		50		45		15		1452.5		183.4		0.3		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.054		45.74		6.5833122363

		3		11		2005		15		23		37		0		110001		0.003		0.037		-0.012		46		51		39		15		1452.5		184.2		-0.2		-1.2		4.387		12.34		0		14525		0.037		4.64		3.9012818406

		3		11		2005		15		23		40		0		110001		0.017		0.061		0.05		46		45		42		15		1452.4		181		-1.2		1.3		4.542		12.33		0		14524		0.063		15.57		8.0684571016

		3		11		2005		15		23		43		0		110001		0.014		0.068		-0.097		46		45		43		15		1452.5		181.9		-0.9		0.5		4.673		12.34		0		14525		0.069		11.63		11.9285372112

		3		11		2005		15		23		46		0		110001		0.015		0.04		-0.058		47		48		44		15		1452.5		183.8		-1.9		-1		4.758		12.34		0		14525		0.043		20.56		7.2034713854

		3		11		2005		15		23		49		0		110001		0.016		0.006		-0.057		43		41		41		15		1452.5		182.9		-2.6		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.017		69.44		5.9506302187

		3		11		2005		15		23		52		0		110001		0.04		0.052		-0.155		43		42		42		15		1452.4		183.2		0.5		-0.3		4.689		12.33		0		14524		0.066		37.57		16.8312209896

		3		11		2005		15		23		55		0		110001		-0.039		-0.016		0.138		46		48		45		15		1452.5		182.8		-2.4		-0.1		4.604		12.34		0		14525		0.042		247.69		14.4294837052

		3		11		2005		15		23		58		0		110001		-0.012		0.002		-0.073		45		48		45		15		1452.5		183.1		-1.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.012		279.46		7.4006756448

		3		11		2005		15		24		1		0		110001		0.017		-0.01		-0.039		45		42		47		15		1452.5		182.5		-0.1		0.1		4.704		12.34		0		14525		0.02		120.47		4.3703546767

		3		11		2005		15		24		4		0		110001		0.047		0.004		0.031		45		46		42		15		1452.4		183		-0.6		-0.3		4.604		12.33		0		14524		0.047		85.14		5.6444663167

		3		11		2005		15		24		7		0		110001		-0.061		-0.04		0.085		42		45		41		15		1452.5		182.7		0.5		0		4.65		12.34		0		14525		0.073		236.75		11.2008928216

		3		11		2005		15		24		10		0		110001		-0.041		-0.018		0.002		42		42		43		15		1452.5		182.8		-0.2		-0.1		4.851		12.34		0		14525		0.045		246.3		4.4821869662

		3		11		2005		15		24		13		0		110001		0.011		0.009		0.007		42		47		45		15		1452.5		182.8		-4.7		-0.3		4.844		12.34		0		14525		0.014		50.71		1.5842979518

		3		11		2005		15		24		16		0		110001		-0.054		0.012		-0.04		42		43		43		15		1452.5		183.6		-4.7		-1		4.944		12.34		0		14525		0.055		282.53		6.8264192664

		3		11		2005		15		24		19		0		110001		0.021		-0.032		0.069		40		49		43		15		1452.5		183.2		1.1		-0.3		4.766		12.34		0		14525		0.038		146.73		7.8905006178

		3		11		2005		15		24		22		0		110001		-0.057		0.005		-0.014		41		44		42		15		1452.4		180.6		3.2		1.6		4.743		12.33		0		14524		0.057		275.01		5.89067059

		3		11		2005		15		24		25		0		110001		0.01		-0.058		0.01		40		43		41		15		1452.5		182.5		0		0.1		4.464		12.34		0		14525		0.059		170.22		5.9699246226

		3		11		2005		15		24		28		0		110001		-0.031		0.007		-0.015		45		44		41		15		1452.5		184		-1.4		-1.2		5.014		12.34		0		14525		0.032		282.72		3.5142566782

		3		11		2005		15		24		31		0		110001		0.028		0.052		-0.112		44		47		40		15		1452.5		182.5		0.9		0.2		4.65		12.34		0		14525		0.059		28.3		12.6617534331

		3		11		2005		15		24		34		0		110001		0.051		0.032		-0.019		46		44		40		15		1452.5		182.7		-1		-0.1		4.766		12.34		0		14525		0.06		57.89		6.3134776471

		3		11		2005		15		24		37		0		110001		0		-0.035		0.076		46		44		43		15		1452.5		183.3		-1.5		-0.6		4.828		12.34		0		14525		0.035		180		8.3671978583

		3		11		2005		15		24		40		0		110001		-0.028		-0.009		0.084		45		43		44		15		1452.5		182.7		0		0		4.666		12.34		0		14525		0.029		252.18		8.9

		3		11		2005		15		24		43		0		110001		0.024		-0.006		-0.026		44		44		46		15		1452.5		182.7		-1.2		-0.1		4.464		12.34		0		14525		0.025		104.04		3.588871689

		3		11		2005		15		24		46		0		110001		0.018		0.015		-0.146		47		41		46		15		1452.5		183		-0.8		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.023		50.19		14.7868184543

		3		11		2005		15		24		49		0		110001		-0.008		0		0.025		47		44		44		15		1452.5		182.7		0.4		0		4.944		12.34		0		14525		0.008		270		2.6248809497

		3		11		2005		15		24		52		0		110001		0.054		0.019		-0.044		44		42		45		15		1452.5		183.1		-1.6		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.057		70.62		7.2201108025

		3		11		2005		15		24		55		0		110001		-0.015		-0.016		0.01		46		44		47		15		1452.4		183.1		0.1		-0.4		4.542		12.33		0		14524		0.022		223.15		2.4103941586

		3		11		2005		15		24		58		0		110001		-0.015		-0.005		0.004		44		46		50		15		1452.4		183.3		-1.6		-0.5		4.619		12.33		0		14524		0.016		251.57		1.630950643

		3		11		2005		15		25		1		0		110001		0.01		0.013		-0.066		44		48		50		15		1452.5		182.8		0.3		0		4.673		12.34		0		14525		0.016		37.57		6.8007352544

		3		11		2005		15		25		4		0		110001		-0.047		0.039		-0.024		43		43		39		15		1452.5		182.9		-0.3		-0.1		5.114		12.34		0		14525		0.061		309.69		6.5620118866

		3		11		2005		15		25		7		0		110001		0.002		-0.066		0.093		48		47		42		15		1452.5		183		-1.2		-0.3		5.006		12.34		0		14525		0.066		178.26		11.4057003292

		3		11		2005		15		25		10		0		110001		-0.043		-0.041		0.001		47		41		41		15		1452.5		182.9		-0.1		-0.2		5.161		12.34		0		14525		0.059		226.36		5.9422218067

		3		11		2005		15		25		13		0		110001		0.018		-0.009		0.054		43		53		54		15		1452.5		182.8		-0.7		0		5.501		12.34		0		14525		0.02		116.57		5.7628118137

		3		11		2005		15		25		16		0		110001		0.039		-0.03		0.044		44		59		58		15		1452.5		183.1		-1.2		-0.4		5.285		12.34		0		14525		0.049		127.57		6.6007575323

		3		11		2005		15		25		19		0		110001		-0.004		-0.005		0.023		46		61		52		15		1452.5		182.6		-0.5		-0.1		5.23		12.34		0		14525		0.006		218.66		2.3874672773

		3		11		2005		15		25		22		0		110001		-0.011		0.039		-0.088		45		65		44		15		1452.5		182.8		-1		-0.3		5.308		12.34		0		14525		0.041		344.25		9.6881370758

		3		11		2005		15		25		25		0		110001		0.009		-0.024		-0.065		48		66		45		15		1452.5		182.8		-0.1		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.026		159.44		6.9871310278

		3		11		2005		15		25		28		0		110001		-0.004		-0.05		0.046		41		63		39		15		1452.5		182.8		-1.2		-0.1		5.308		12.34		0		14525		0.05		184.57		6.8058798109

		3		11		2005		15		25		31		0		110001		-0.082		0.011		0.029		46		61		41		15		1452.5		182.9		-0.8		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.083		277.64		8.7669835177

		3		11		2005		15		25		34		0		110001		-0.105		-0.024		-0.248		44		49		41		15		1452.5		182.8		1.3		0		5.215		12.34		0		14525		0.108		257.12		27.0379363118

		3		11		2005		15		25		37		0		110001		0.023		0.002		-0.023		44		45		44		15		1452.5		183.1		-1.7		-0.3		4.998		12.34		0		14525		0.023		85.03		3.2588341474

		3		11		2005		15		25		40		0		110001		0.026		0.046		0.062		45		44		44		15		1452.5		182.7		1.1		0.1		4.588		12.34		0		14525		0.053		29.48		8.1461647418

		3		11		2005		15		25		43		0		110001		0.009		0.007		0.063		48		42		44		15		1452.5		183		0		-0.1		4.588		12.34		0		14525		0.011		52.13		6.402343321

		3		11		2005		15		25		46		0		110001		-0.014		0.022		-0.041		47		47		44		15		1452.5		183.1		-1.6		-0.3		4.689		12.34		0		14525		0.026		327.53		4.8590122453

		3		11		2005		15		25		49		0		110001		0.004		-0.018		0.011		46		44		43		15		1452.5		183		-0.1		-0.2		4.898		12.34		0		14525		0.018		167.47		2.1470910554

		3		11		2005		15		25		52		0		110001		-0.021		-0.053		0.039		44		49		43		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		4.379		12.34		0		14525		0.057		201.61		6.9072425757

		3		11		2005		15		25		55		0		110001		-0.028		-0.034		-0.016		47		43		47		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		4.511		12.34		0		14525		0.044		219.47		4.6861498055

		3		11		2005		15		25		58		0		110001		-0.049		-0.08		0.127		45		49		43		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		4.557		12.34		0		14525		0.094		211.49		15.7892368403

		3		11		2005		15		26		1		0		110001		-0.064		0.041		-0.138		41		49		42		15		1452.5		183.1		-0.7		-0.3		5.339		12.34		0		14525		0.076		302.64		15.7546818438

		3		11		2005		15		26		4		0		110001		-0.015		-0.002		0.009		43		41		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.029		12.34		0		14525		0.015		262.41		1.7606816862

		3		11		2005		15		26		7		0		110001		0.023		-0.017		0.085		43		43		42		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.029		126.47		8.9682774266

		3		11		2005		15		26		10		0		110001		0.032		0		-0.107		42		44		42		15		1452.5		183.2		-0.6		-0.3		5.308		12.34		0		14525		0.032		90		11.168258593

		3		11		2005		15		26		13		0		110001		-0.086		0.044		-0.042		42		47		45		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		5.192		12.34		0		14525		0.097		297.1		10.5337552658

		3		11		2005		15		26		16		0		110001		-0.022		0.013		0.018		47		44		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.323		12.34		0		14525		0.026		300.58		3.1256999216

		3		11		2005		15		26		19		0		110001		-0.033		-0.001		0.025		47		42		43		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.936		12.34		0		14525		0.033		268.26		4.1412558482

		3		11		2005		15		26		22		0		110001		0.007		0.028		-0.048		47		41		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		5.292		12.34		0		14525		0.029		14.04		5.600892786

		3		11		2005		15		26		25		0		110001		-0.011		0.012		-0.053		41		44		41		15		1452.5		183		-0.6		-0.3		5.37		12.34		0		14525		0.016		317.49		5.5443665103

		3		11		2005		15		26		28		0		110001		0		-0.055		0.089		41		44		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.517		12.34		0		14525		0.055		180		10.4623133197

		3		11		2005		15		26		31		0		110001		0.101		-0.018		0.043		43		46		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.478		12.34		0		14525		0.103		100.11		11.123848255

		3		11		2005		15		26		34		0		110001		0.026		-0.067		0.081		50		46		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.072		158.79		10.8286656611

		3		11		2005		15		26		37		0		110001		0.019		-0.008		-0.026		47		47		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.308		12.34		0		14525		0.021		112.83		3.3181320046

		3		11		2005		15		26		40		0		110001		-0.042		0.018		0.012		45		44		44		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.323		12.34		0		14525		0.046		293.2		4.7244047244

		3		11		2005		15		26		43		0		110001		0.017		-0.015		0.043		46		46		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.023		131.42		4.8610698411

		3		11		2005		15		26		46		0		110001		0.057		-0.062		0.036		41		43		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.805		12.34		0		14525		0.084		137.41		9.159148432

		3		11		2005		15		26		49		0		110001		0.002		-0.013		0.014		45		52		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.1		4.813		12.34		0		14525		0.013		171.25		1.9209372712

		3		11		2005		15		26		52		0		110001		0.023		0.008		-0.107		40		44		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.488		12.34		0		14525		0.024		70.82		10.9736046949

		3		11		2005		15		26		55		0		110001		0.022		0.01		-0.076		40		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.642		12.34		0		14525		0.024		65.56		7.974960815

		3		11		2005		15		26		58		0		110001		-0.045		-0.011		0.005		43		38		42		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		4.844		12.34		0		14525		0.046		256.26		4.6593991029

		3		11		2005		15		27		1		0		110001		0.023		-0.011		-0.043		46		48		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.635		12.34		0		14525		0.025		115.56		4.9989999

		3		11		2005		15		27		4		0		110001		-0.066		0.013		0.024		42		43		48		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.542		12.34		0		14525		0.067		281.14		7.1421285343

		3		11		2005		15		27		7		0		110001		-0.062		-0.002		-0.038		46		41		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.472		12.34		0		14525		0.062		268.15		7.2746133918

		3		11		2005		15		27		10		0		110001		0.038		0.008		-0.101		45		44		45		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.449		12.34		0		14525		0.039		78.11		10.8208132781

		3		11		2005		15		27		13		0		110001		-0.058		-0.01		-0.109		45		48		43		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.728		12.34		0		14525		0.059		260.22		12.3874936932

		3		11		2005		15		27		16		0		110001		0.089		-0.025		0.061		44		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.758		12.34		0		14525		0.092		105.69		11.0756489652

		3		11		2005		15		27		19		0		110001		-0.037		-0.028		-0.011		43		45		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.145		12.34		0		14525		0.046		232.88		4.768647607

		3		11		2005		15		27		22		0		110001		-0.052		-0.003		-0.06		47		45		42		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.944		12.34		0		14525		0.052		266.7		7.9454389432

		3		11		2005		15		27		25		0		110001		0.076		0.042		-0.011		50		46		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.617		12.34		0		14525		0.087		61.07		8.7527138649

		3		11		2005		15		27		28		0		110001		0.004		0.028		-0.047		44		49		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.501		12.34		0		14525		0.028		8.13		5.4854352608

		3		11		2005		15		27		31		0		110001		0.095		-0.075		0.104		46		45		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.261		12.34		0		14525		0.121		128.29		15.9580700588

		3		11		2005		15		27		34		0		110001		-0.022		-0.023		0.012		45		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.285		12.34		0		14525		0.032		223.73		3.4014702703

		3		11		2005		15		27		37		0		110001		0.022		0.018		0.04		46		45		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.028		50.71		4.9071376586

		3		11		2005		15		27		40		0		110001		-0.067		0.056		-0.073		47		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.169		12.34		0		14525		0.087		309.89		11.3815640401

		3		11		2005		15		27		43		0		110001		-0.053		0.091		-0.098		42		47		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.161		12.34		0		14525		0.105		329.78		14.3854092747

		3		11		2005		15		27		46		0		110001		-0.093		0.006		0.034		47		43		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.053		12.34		0		14525		0.093		273.69		9.92018145

		3		11		2005		15		27		49		0		110001		0.004		0		0.034		45		46		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.184		12.34		0		14525		0.004		90		3.4234485537

		3		11		2005		15		27		52		0		110001		0.148		0.032		0.079		40		47		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.991		12.34		0		14525		0.151		77.8		17.078934393

		3		11		2005		15		27		55		0		110001		-0.029		0.01		-0.029		43		47		40		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.331		12.34		0		14525		0.031		289.03		4.2213741838

		3		11		2005		15		27		58		0		110001		0.004		-0.045		0.015		47		48		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.347		12.34		0		14525		0.045		174.92		4.7602520942

		3		11		2005		15		28		1		0		110001		-0.011		-0.033		0.045		43		47		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.347		12.34		0		14525		0.035		198.43		5.6877060402

		3		11		2005		15		28		4		0		110001		0.023		-0.037		-0.024		45		50		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.044		148.13		4.9739320462

		3		11		2005		15		28		7		0		110001		-0.003		-0.058		0.061		43		47		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.494		12.34		0		14525		0.058		182.96		8.4225886757

		3		11		2005		15		28		10		0		110001		-0.113		-0.031		0.005		46		44		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.269		12.34		0		14525		0.117		254.66		11.7281712129

		3		11		2005		15		28		13		0		110001		-0.016		-0.037		0.025		42		44		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.331		12.34		0		14525		0.04		203.39		4.7434164903

		3		11		2005		15		28		16		0		110001		-0.02		-0.04		0.095		43		40		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.045		206.57		10.5

		3		11		2005		15		28		19		0		110001		0.027		0.039		-0.066		42		54		47		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.998		12.34		0		14525		0.047		34.7		8.1277303105

		3		11		2005		15		28		22		0		110001		-0.015		-0.04		0.031		41		43		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.316		12.34		0		14525		0.043		200.56		5.2782572882

		3		11		2005		15		28		25		0		110001		0.035		-0.09		0.034		48		46		46		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		5.277		12.34		0		14525		0.097		158.75		10.2376755174

		3		11		2005		15		28		28		0		110001		0.019		-0.075		0.067		45		48		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.077		165.78		10.2347447452

		3		11		2005		15		28		31		0		110001		0.026		0.018		-0.005		44		56		53		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.238		12.34		0		14525		0.032		55.3		3.2015621187

		3		11		2005		15		28		34		0		110001		-0.009		0.011		-0.021		44		59		54		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.867		12.34		0		14525		0.014		320.71		2.5357444666

		3		11		2005		15		28		37		0		110001		-0.02		-0.048		0.043		42		52		48		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.439		12.34		0		14525		0.052		202.62		6.7475921631

		3		11		2005		15		28		40		0		110001		-0.024		0.05		-0.071		46		46		50		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.184		12.34		0		14525		0.055		334.36		9.0094394942

		3		11		2005		15		28		43		0		110001		0.038		0.076		-0.144		43		43		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.579		12.34		0		14525		0.085		26.57		16.7200478468

		3		11		2005		15		28		46		0		110001		0.007		0.054		-0.063		52		48		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.316		12.34		0		14525		0.054		7.39		8.3270643086

		3		11		2005		15		28		49		0		110001		0.022		0.052		-0.063		49		48		43		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.056		22.93		8.4599054368

		3		11		2005		15		28		52		0		110001		0.021		-0.048		0.058		46		44		41		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.169		12.34		0		14525		0.052		156.37		7.8160092119

		3		11		2005		15		28		55		0		110001		-0.054		0.061		-0.045		48		43		44		15		1452.5		183		-0.7		-0.2		4.836		12.34		0		14525		0.081		318.48		9.306986623

		3		11		2005		15		28		58		0		110001		-0.028		0.001		-0.019		47		47		46		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		4.782		12.34		0		14525		0.028		272.05		3.385262176

		3		11		2005		15		29		1		0		110001		0.016		0.045		-0.002		43		43		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		4.859		12.34		0		14525		0.048		19.57		4.7801673611

		3		11		2005		15		29		4		0		110001		-0.006		0.078		-0.024		40		48		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.078		355.6		8.1829090182

		3		11		2005		15		29		7		0		110001		-0.057		-0.048		0.054		47		40		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.898		12.34		0		14525		0.075		229.9		9.2027169901

		3		11		2005		15		29		10		0		110001		-0.044		-0.027		0.096		47		47		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.48		12.34		0		14525		0.052		238.47		10.9

		3		11		2005		15		29		13		0		110001		0.057		-0.007		-0.034		52		44		47		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		4.72		12.34		0		14525		0.057		97		6.6738294854

		3		11		2005		15		29		16		0		110001		-0.028		0.03		-0.007		43		45		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.457		12.34		0		14525		0.041		316.97		4.1629316593

		3		11		2005		15		29		19		0		110001		0.028		0.017		-0.06		42		48		46		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.033		58.74		6.8359344643

		3		11		2005		15		29		22		0		110001		0.014		0.009		-0.042		43		43		47		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.017		57.26		4.5177427992

		3		11		2005		15		29		25		0		110001		-0.01		-0.022		-0.077		42		49		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.929		12.34		0		14525		0.024		204.44		8.0703159789

		3		11		2005		15		29		28		0		110001		-0.01		-0.015		-0.058		47		48		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.697		12.34		0		14525		0.018		213.69		6.0737138556

		3		11		2005		15		29		31		0		110001		-0.053		0.019		0.001		42		45		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.056		289.72		5.6311632901

		3		11		2005		15		29		34		0		110001		-0.054		-0.034		0.077		41		44		46		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.114		12.34		0		14525		0.064		237.8		10.0004999875

		3		11		2005		15		29		37		0		110001		-0.011		0.033		-0.034		45		46		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.035		341.57		4.8641546028

		3		11		2005		15		29		40		0		110001		-0.029		0.03		-0.03		49		42		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.042		315.97		5.139066063

		3		11		2005		15		29		43		0		110001		0.012		-0.073		0.068		43		40		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.277		12.34		0		14525		0.074		170.67		10.0483829545

		3		11		2005		15		29		46		0		110001		0.003		0.009		-0.002		47		43		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.009		18.43		0.9695359715

		3		11		2005		15		29		49		0		110001		0.037		-0.013		0.112		46		41		41		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.207		12.34		0		14525		0.039		109.36		11.8667602993

		3		11		2005		15		29		52		0		110001		-0.024		0.007		-0.074		46		46		46		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		5.107		12.34		0		14525		0.025		286.26		7.8108898341

		3		11		2005		15		29		55		0		110001		0.022		0.031		-0.002		46		46		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.038		35.36		3.8065732621

		3		11		2005		15		29		58		0		110001		0.028		-0.001		0.037		51		44		43		15		1452.5		182.9		-0.1		-0.1		5.107		12.34		0		14525		0.028		92.05		4.6411205543

		3		11		2005		15		30		1		0		110001		-0.006		-0.005		-0.034		44		43		40		15		1452.5		183.1		-1.1		-0.3		5.022		12.34		0		14525		0.008		230.19		3.4885527085

		3		11		2005		15		30		4		0		110001		0.009		0.031		-0.096		47		46		42		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.032		16.19		10.1281785134

		3		11		2005		15		30		7		0		110001		-0.005		0.056		-0.078		40		45		45		15		1452.5		183		-0.4		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.056		354.9		9.6150923032

		3		11		2005		15		30		10		0		110001		0.05		0.033		-0.009		45		43		44		15		1452.5		183.1		-1.9		-0.4		5.339		12.34		0		14525		0.06		56.58		6.0580524923

		3		11		2005		15		30		13		0		110001		0.034		-0.018		0.075		41		44		45		15		1452.5		182.8		-0.2		-0.1		5.223		12.34		0		14525		0.038		117.9		8.4291162052

		3		11		2005		15		30		16		0		110001		0.028		0.003		0.069		49		43		41		15		1452.5		182.9		-0.3		-0.2		5.385		12.34		0		14525		0.028		83.88		7.4525163536

		3		11		2005		15		30		19		0		110001		-0.093		0.117		-0.064		46		46		42		15		1452.5		183		-1.1		-0.3		5.2		12.34		0		14525		0.149		321.52		16.2585362195

		3		11		2005		15		30		22		0		110001		-0.002		0.069		-0.032		49		50		43		15		1452.5		183		-0.3		-0.1		5.2		12.34		0		14525		0.069		358.34		7.6085478247

		3		11		2005		15		30		25		0		110001		0.019		-0.037		0.028		44		43		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.967		12.34		0		14525		0.042		152.82		5.0139804547

		3		11		2005		15		30		28		0		110001		-0.047		0.036		-0.029		47		43		45		15		1452.5		183.1		-0.9		-0.3		5.494		12.34		0		14525		0.059		307.45		6.5924198895

		3		11		2005		15		30		31		0		110001		-0.043		0.003		0.027		46		47		46		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		5.432		12.34		0		14525		0.043		273.99		5.0862559904

		3		11		2005		15		30		34		0		110001		0.029		0.076		-0.086		44		44		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.081		20.89		11.8376517942

		3		11		2005		15		30		37		0		110001		0.077		0.07		-0.063		41		50		53		15		1452.5		183		-0.8		-0.2		5.2		12.34		0		14525		0.104		47.73		12.1647030379

		3		11		2005		15		30		40		0		110001		-0.004		0.021		-0.027		46		39		52		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.145		12.34		0		14525		0.021		349.22		3.4438350715

		3		11		2005		15		30		43		0		110001		0.063		0.062		0.022		44		45		51		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.088		45.46		9.1087869664

		3		11		2005		15		30		46		0		110001		0.088		0.003		-0.023		47		42		45		15		1452.5		182.9		-0.8		-0.2		5.339		12.34		0		14525		0.088		88.05		9.100549434

		3		11		2005		15		30		49		0		110001		-0.02		-0.053		-0.035		43		45		41		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.014		12.34		0		14525		0.057		200.67		6.6588287258

		3		11		2005		15		30		52		0		110001		-0.032		0.031		-0.093		47		46		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.045		314.09		10.3121287812

		3		11		2005		15		30		55		0		110001		-0.031		0.054		-0.085		44		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.875		12.34		0		14525		0.062		330.14		10.5366028681

		3		11		2005		15		30		58		0		110001		-0.076		-0.029		-0.022		44		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.712		12.34		0		14525		0.081		249.11		8.4267431431

		3		11		2005		15		31		1		0		110001		0.029		0.072		0.056		49		45		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.805		12.34		0		14525		0.078		21.94		9.5713112999

		3		11		2005		15		31		4		0		110001		-0.027		-0.021		0.025		47		46		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.797		12.34		0		14525		0.034		232.13		4.2367440329

		3		11		2005		15		31		7		0		110001		-0.02		-0.02		0.045		51		42		43		15		1452.5		183		-0.7		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.028		225		5.3150729064

		3		11		2005		15		31		10		0		110001		0.015		-0.007		0.004		50		44		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.836		12.34		0		14525		0.017		115.02		1.7029386366

		3		11		2005		15		31		13		0		110001		-0.016		0.007		0		46		45		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.65		12.34		0		14525		0.017		293.63		1.7464249197

		3		11		2005		15		31		16		0		110001		-0.018		0		0.017		44		47		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.619		12.34		0		14525		0.018		270		2.4758836806

		3		11		2005		15		31		19		0		110001		-0.023		-0.027		0.014		48		45		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.782		12.34		0		14525		0.035		220.43		3.813135193

		3		11		2005		15		31		22		0		110001		-0.046		0.015		0.01		44		45		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.758		12.34		0		14525		0.048		288.06		4.9406477308

		3		11		2005		15		31		25		0		110001		0.002		0.023		-0.025		45		44		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.689		12.34		0		14525		0.023		4.97		3.4029399054

		3		11		2005		15		31		28		0		110001		-0.026		-0.005		-0.087		46		45		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.611
_1185302489.xls
Graph5

		0.09		4.3

		0.89		4.24

		3.57		8.81

		4.59		24.01

		4.68		46.94

		10.58		70.91

		16.7		95.31

		10.7		48.68

		10.83		48.81



moyenne = 0.75 cm/s

incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure n°13: incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour AQ1

1.1058259045

1.0007474249

0.6997314964

0.6897353322

0.7597084818

0.7397161534

1.0022853734

0.7424336099

2.4479603771

0.7245962716

3.2802988126

0.9505411332

4.050369048

0.9806156643

1.4042190694

0.6576722224

1.3979562661

0.6698540442



calcul

		aquadopp/ RUN		vitesse palier		debut palier		fin palier		N		Ux
moyen palier		stdv Ux		Ux Intconf à		Ux-intconf		Ux +intconf		Uy
moyen palier		stdv Uy		Uy intconf		Uy-intconf		Uy+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier		teta		module min		module max		teta abs		teta max		teta min		erreur
module min		erreur
module max		teta max		teta min

																0.01

				cm/s		s		s				cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s		°

		aq2 au repos		0		29750		30850		367		0.06		3.6		0.4847070992		-0.4247070992		0.5447070992		-0.05		3.5		0.4712430131		-0.4212430131		0.5212430131		-0.75		6.1		0.0781024968		-39.8055710923		0.9593340379		1.0634378697		39.8055710923		-129.1730350042		37.7161643589		0.9593340379		1.0634378697		129.1730350042		-37.7161643589

		aq2 RUN1		5.0764861965		19400		19700		100		-4.05		3.5		0.9015409682		3.1484590318		4.9515409682		2.93		4.3		1.1076074752		1.8223925248		4.0376074752		-0.26		6.8		4.9987398412		144.1158868329		3.6471233581		6.3943437571		35.8841131671		127.9465119233		159.7940872813		-1.4293628384		1.3178575606		52.0534880767		20.2059127187

		aq2 RUN2 inversé		5.0764861965		27150		27700		183		4.97		3.9		0.742602633		4.227397367		5.712602633		-0.43		4		0.7616437261		-0.3316437261		1.1916437261		0.96		7.1		4.9885669285		-4.9448662921		4.3476977885		5.9140040254		4.9448662921		-15.7423960442		3.322562851		-0.728788408		0.8375178289		15.7423960442		-3.322562851

		aq2 RUN1		10.1513541303		19800		20360		187		-10.09		3.5		0.6610419103		9.4289580897		10.7510419103		0.9		3.4		0.6421549986		0.2578450014		1.5421549986		-0.33		6.1		10.1300592298		174.9028647525		9.4382537952		10.8660960882		5.0971352475		170.7112212739		178.6261239694		-0.7131003352		0.7147419578		9.2887787261		1.3738760306

		aq2 RUN1		24.9665221063		20400		20900		167		-24.98		2.9		0.5797775256		24.4002224744		25.5597775256		-1.04		2.7		0.5397928687		0.5002071313		1.5797928687		-0.66		5		25.0016399462		-177.6159640481		24.4142717273		25.6170562842		2.3840359519		-176.2955541348		-178.8788595858		-0.5522503791		0.6505341778		3.7044458652		1.1211404142

		aq2 RUN1		49.7199280545		20950		21450		167		-49.56		2.9		0.5797775256		48.9802224744		50.1397775256		-1.8		2.8		0.5597851971		1.2402148029		2.3597851971		-1.95		4.8		49.5926768787		-177.9199537697		49.0347104243		50.2331402213		2.0800462303		-177.2417179834		-178.5830693563		-0.6852176301		0.5132121668		2.7582820166		1.4169306437

		aq2 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		-74.81		2.9		0.5405037816		74.2694962184		75.3505037816		-3.11		2.8		0.5218657202		2.5881342798		3.6318657202		-4.43		4.7		74.8746165266		-177.6194716003		74.4465003045		75.5679414087		2.3805283997		-177.200399155		-178.032781619		-0.1423388038		0.9791023004		2.799600845		1.967218381

		aq2 RUN3		99.4503937157		31050		31500		150		-98.31		3		0.6309472441		97.6790527559		98.9409472441		-4.24		3		0.6309472441		3.6090527559		4.8709472441		-10.14		4.5		98.4013907422		-177.5304277717		98.2702508854		99.5783950896		2.4695722283		-177.1452043979		-177.9109574219		-1.1801428303		0.1280013738		2.8547956021		2.0890425781

		aq2 retour chariot		49.7274895649		17000		17880		293		-49.3		2.8		0.4213486858		48.8786513142		49.7213486858		-2.47		3.1		0.4664931879		2.0035068121		2.9364931879		-0.35		5.1		49.3618364731		-177.1317983633		48.9209473931		49.8092160888		2.8682016367		-176.5619614993		-177.6925320823		-0.8065421718		0.081726524		3.4380385007		2.3074679177

		aq2 retour chariot		49.7274895649		25850		26370		173		-49.25		2.7		0.5287594414		48.7212405586		49.7787594414		-2.8		3.2		0.6266778565		2.1733221435		3.4266778565		0.37		5.1		49.3295296957		-176.7460777743		48.7710929825		49.8979349539		3.2539222257		-175.9768798383		-177.5000751679		-0.9563965824		0.170445389		4.0231201617		2.4999248321		moyenne		teta abs

		aq2 retour chariot		49.7271494118		28950		29500		183		-49.11		2.8		0.5331506083		48.5768493917		49.6431506083		-3.29		3		0.5712327946		2.7187672054		3.8612327946		0.17		5		49.220079236		-176.1673412446		48.6531693926		49.7933772806		3.8326587554		-175.455280159		-176.8652588602		-1.0739800192		0.0662278689		4.544719841		3.1347411398		2.7527093469		0.6107269671

																																								0		0								0		0		0		0

		aq3 au repos		0		11080		12170		363		0.59		3.5		0.4731862915		0.1168137085		1.0631862915		0.36		3.5		0.4731862915		-0.1131862915		0.8331862915		-0.37		6		0.6911584478		31.3902681042		0.4041739466		1.4005229334		31.3902681042		82.0190842468		-6.0767922157		0.4041739466		1.4005229334		82.0190842468		-6.0767922157

		aq3 RUN1		5.0764861965		650		1000		117		-3.8		3.9		0.9327237491		2.8672762509		4.7327237491		0.01		4.5		1.0762197105		-1.0662197105		1.0862197105		-0.6		6.5		3.8000131579		179.8492219809		3.1173863363		4.8927034802		0.1507780191		159.2516440985		192.6960176444		-1.9590998602		-0.1837827163		20.7483559015		-12.6960176444

		aq3 RUN2		5.0764861965		8460		8940		160		-3.68		4		0.8145493896		2.8654506104		4.4945493896		-0.66		3.8		0.7738219201		-0.1138219201		1.4338219201		-0.39		6.7		3.7387163573		-169.8322245126		2.8941082617		4.7338060283		10.1677754874		-153.4174097216		-181.4506731304		-2.1823779348		-0.3426801682		26.5825902784		-1.4506731304

		aq3 RUN1		10.1513541303		1050		1600		183		-9.57		3.8		0.7235615398		8.8464384602		10.2935615398		-0.2		3.3		0.628356074		-0.428356074		0.828356074		0.38		6.5		9.572089636		-178.8027703171		8.8649513454		10.3338271206		1.1972296829		-174.6505794541		-182.3829305874		-1.2864027849		0.1824729903		5.3494205459		-2.3829305874

		aq3 RUN1		24.9665221063		1630		2140		170		-24.1		3.8		0.7507175322		23.3492824678		24.8507175322		-1.03		3.3		0.6519389096		0.3780610904		1.6819389096		-0.49		5		24.1220003316		-177.55274853		23.3574832109		24.9123900973		2.44725147		-175.8798803559		-179.1284101171		-1.6090388954		-0.054132009		4.1201196441		0.8715898829

		aq3 RUN1		49.7199280545		2180		2690		170		-48.92		3		0.592671736		48.327328264		49.512671736		-2.2		3.4		0.6716946341		1.5283053659		2.8716946341		0.78		4.5		48.9694435337		-177.4250645575		48.357778841		49.6020129884		2.5749354425		-176.5993829599		-178.2320151546		-1.3621492135		-0.117915066		3.4006170401		1.7679848454

		aq3 RUN2		74.5888391083		8980		9570		197		-73.9		3.1		0.5703626534		73.3296373466		74.4703626534		-2.94		3		0.5519638581		2.3880361419		3.4919638581		1.32		5.3		73.9584586102		-177.7217752881		73.3803845043		74.5638727891		2.2782247119		-177.2736294733		-178.1633294375		-1.208454604		-0.0249663192		2.7263705267		1.8366705625

		aq3 RUN3		99.4503937157		12290		12750		153		-98.63		3.1		0.6455552256		97.9844447744		99.2755552256		-3.96		2.7		0.5622577771		3.3977422229		4.5222577771		1.54		5.1		98.7094650983		-177.700806181		98.0554316188		99.3904335475		2.299193819		-177.3575137635		-178.0397961094		-1.3949620969		-0.0599601682		2.6424862365		1.9602038906

		aq3 retour chariot		49.7274895649		10175		10750		192		50.52		2.9		0.5405037816		49.9794962184		51.0605037816		2.18		2.9		0.5405037816		1.6394962184		2.7205037816		-0.34		5.3		50.567012963		2.4708503644		50.0075353331		51.1340570194		2.4708503644		3.1156719195		1.839072173		0.2800457683		1.4065674545		3.1156719195		1.839072173

		aq3 retour chariot		49.7274895649		7080		7600		173		50.67		2.8		0.5483431245		50.1216568755		51.2183431245		2.51		2.9		0.5679268075		1.9420731925		3.0779268075		-0.75		4.7		50.7321298587		2.8358979425		50.1648745262		51.3162236125		2.8358979425		3.5140705136		2.171474312		0.4373849614		1.5887340476		3.5140705136		2.171474312		moyenne		teta abs

		aq3 retour chariot		49.7271494118		5250		5500		83		50.66		2.8		0.7916558178		49.8683441822		51.4516558178		2.57		2.9		0.8199292399		1.7500707601		3.3899292399		-0.74		4.6		50.7251466237		2.9041458459		49.9045298459		51.5685185617		2.9041458459		3.8888456103		1.9481010679		0.1773804341		1.8413691499		3.8888456103		1.9481010679		2.3759661599		0.5276702804

																																								0		0												0		0

		aq1 au repos		0		29630		30980		450		0.26		3.6		0.4371330735		-0.1771330735		0.6971330735		-0.8		3.6		0.4371330735		0.3628669265		1.2371330735		0.21		6.2		0.8411896338		-71.9958383941		0.4551357293		1.4354764936		71.9958383941		-98.1482462571		-27.4975697723		0.4551357293		1.4354764936		98.1482462571		27.4975697723

		aq1 RUN1		5.0764861965		19400		19720		107		0.09		4.42		1.1058259045		-1.0158259045		1.1958259045		4.3		4		1.0007474249		3.2992525751		5.3007474249		-0.2		6.76		4.3009417573		88.8009610793		3.4578851662		5.4376394562		88.8009610793		100.8485335783		70.076770183		-1.6186010303		0.3611532597		100.8485335783		70.076770183

		aq1 RUN2		5.0764861965		27200		27700		167		0.89		3.5		0.6997314964		0.1902685036		1.5897314964		4.24		3.45		0.6897353322		3.5502646678		4.9297353322		-0.56		6.5		4.3324011818		78.1453979356		3.5991917586		5.2099075497		78.1453979356		87.789704088		65.8782002149		-1.4772944379		0.1334213532		87.789704088		65.8782002149

		aq1 RUN1		10.1513541303		19800		20300		167		3.57		3.8		0.7597084818		2.8102915182		4.3297084818		8.81		3.7		0.7397161534		8.0702838466		9.5497161534		-0.25		6		9.50584031		67.9411585814		8.5492525862		10.4883723307		67.9411585814		73.6018927304		61.7864353402		-1.6021015441		0.3370182004		73.6018927304		61.7864353402

		aq1 RUN1		24.9665221063		20400		20870		157		4.59		4.86		1.0022853734		3.5877146266		5.5922853734		24.01		3.6		0.7424336099		23.2675663901		24.7524336099		-0.66		5.3		24.4447990378		79.1773273313		23.5517927547		25.3848818258		79.1773273313		81.7527600737		76.4854796333		-1.4147293517		0.4183597195		81.7527600737		76.4854796333

		aq1 RUN1		49.7199280545		20930		21450		173		4.68		12.5		2.4479603771		2.2320396229		7.1279603771		46.94		3.7		0.7245962716		46.2154037284		47.6645962716		0.96		5.2		47.1727251704		84.3063268104		46.2792301433		48.2041819438		84.3063268104		87.3189095547		81.2321625871		-3.4406979112		-1.5157461106		87.3189095547		81.2321625871

		aq1 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		10.58		17.6		3.2802988126		7.2997011874		13.8602988126		70.91		5.1		0.9505411332		69.9594588668		71.8605411332		1.26		5.1		71.6949405467		81.5138874224		70.3505445776		73.1958527181		81.5138874224		84.1997051609		78.7937325282		-4.2382945307		-1.3929863902		84.1997051609		78.7937325282

		aq1 RUN3		99.4503937157		31060		31500		147		16.7		19		4.050369048		12.649630952		20.750369048		95.31		4.6		0.9806156643		94.3293843357		96.2906156643		1.1		4.6		96.7620075236		80.0616517024		95.1801235153		98.5072102977		80.0616517024		82.5159500637		77.5937955308		-4.2702702005		-0.943183418		82.5159500637		77.5937955308

		aq1 retour chariot		49.7274895649		28940		29570		210		-10.7		7.9		1.4042190694		9.2957809306		12.1042190694		-48.68		3.7		0.6576722224		48.0223277776		49.3376722224		-0.51		5		49.8420745957		-102.3966406249		48.9164145077		50.8033278398		77.6033593751		-100.6700939822		-104.1469518518		-0.8110750571		1.075838275		79.3299060178		75.8530481482

		aq1 Retour chariot		49.7274895649		25840		26370		177		-10.83		7.2		1.3979562661		9.4320437339		12.2279562661		-48.81		3.45		0.6698540442		48.1401459558		49.4798540442		-0.66		5.1		49.997049913		-102.5101628092		49.0598889282		50.9726835734		77.4898371908		-100.792465576		-104.2521429844		-0.6676006367		1.2451940086		79.207534424		75.7478570156





regression modules

		





regression modules

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq2

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ2 (pivot, coord. XYZ)

4.9987398412

4.9885669285

10.1300592298

25.0016399462

49.5926768787

74.8746165266

98.4013907422

49.3618364731

49.3295296957

49.220079236



angles

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq3

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)

3.8000131579

3.7387163573

9.572089636

24.1220003316

48.9694435337

73.9584586102

98.7094650983

50.567012963

50.7321298587

50.7251466237



incertitude relative

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649



aq1

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ1 (fixe , coord. ENU)
point 0cm/s supprimé

4.3009417573

4.3324011818

9.50584031

24.4447990378

47.1727251704

71.6949405467

96.7620075236

49.8420745957

49.997049913



Feuil2

		





Feuil2

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle EN pour AQ1(fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

100.8485335783

70.076770183

87.789704088

65.8782002149

73.6018927304

61.7864353402

81.7527600737

76.4854796333

87.3189095547

81.2321625871

84.1997051609

78.7937325282

82.5159500637

77.5937955308

79.3299060178

75.8530481482

79.207534424

75.7478570156



tableau XYZ

		Ux
moyen palier		ABS Ux		Ux Intconf à		erreur relative

						0.01

		cm/s				cm/s

		-4.05		4.05		0.9015409682		0.2226027082																Ux moyen		Uxy moyen

		4.97		4.97		0.742602633		0.1494170288																0.6515047437		0.6306292549

		-10.09		10.09		0.6610419103		0.06551456

		-24.98		24.98		0.5797775256		0.0232096688

		-49.56		49.56		0.5797775256		0.0116984973

		-74.81		74.81		0.5405037816		0.0072250205

		-98.31		98.31		0.6309472441		0.0064179356

		-49.3		49.3		0.4213486858		0.0085466265

		-49.25		49.25		0.5287594414		0.0107362323

		-49.11		49.11		0.5331506083		0.0108562535

		-3.8		3.8		0.9327237491		0.2454536182

		-3.68		3.68		0.8145493896		0.2213449428

		-9.57		9.57		0.7235615398		0.0756072664

		-24.1		24.1		0.7507175322		0.0311501051

		-48.92		48.92		0.592671736		0.0121151213

		-73.9		73.9		0.5703626534		0.0077180332

		-98.63		98.63		0.6455552256		0.0065452218

		50.52		50.52		0.5405037816		0.010698808

		50.67		50.67		0.5483431245		0.0108218497

		50.66		50.66		0.7916558178		0.015626842

		Uy

		-0.43		0.43		0.7616437261		1.7712644793

		0.9		0.9		0.6421549986		0.713505554

		-1.04		1.04		0.5397928687		0.5190316045

		-1.8		1.8		0.5597851971		0.3109917762

		-3.11		3.11		0.5218657202		0.1678024824

		-4.24		4.24		0.6309472441		0.1488083123

		-2.47		2.47		0.4664931879		0.1888636388

		-2.8		2.8		0.6266778565		0.2238135202

		-3.29		3.29		0.5712327946		0.1736269892

		0.36		0.36		0.4731862915		1.3144063654

		-0.66		0.66		0.7738219201		1.1724574547

		-1.03		1.03		0.6519389096		0.6329503976

		-2.2		2.2		0.6716946341		0.3053157428

		-2.94		2.94		0.5519638581		0.1877428089

		-3.96		3.96		0.5622577771		0.1419842872

		2.18		2.18		0.5405037816		0.2479375145

		2.51		2.51		0.5679268075		0.2262656604

		2.57		2.57		0.8199292399		0.3190386147

				0.09		1.1058259045		12.2869544943

				0.89		0.6997314964		0.7862151645

				3.57		0.7597084818		0.2128034963

				4.59		1.0022853734		0.2183628265

				4.68		2.4479603771		0.5230684566

				10.58		3.2802988126		0.3100471467

				16.7		4.050369048		0.2425370687

				10.7		1.4042190694		0.131235427

				10.83		1.3979562661		0.1290818344

				4.3		1.0007474249		0.2327319593

				4.24		0.6897353322		0.1626734274

				8.81		0.7397161534		0.083963241

				24.01		0.7424336099		0.0309218496

				46.94		0.7245962716		0.0154366483

				70.91		0.9505411332		0.0134048954

				95.31		0.9806156643		0.0102886965

				48.68		0.6576722224		0.0135101114

				48.81		0.6698540442		0.0137237051



76°, orientation de l'axe du bassin par rapport à l'Est

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ2 (sur pivot)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

52.0534880767

20.2059127187

15.7423960442

-3.322562851

9.2887787261

1.3738760306

3.7044458652

1.1211404142

2.7582820166

1.4169306437

2.799600845

1.967218381

2.8547956021

2.0890425781

3.4380385007

2.3074679177

4.0231201617

2.4999248321

4.544719841

3.1347411398

axe théorique du bassin

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ3 (fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

20.7483559015

-12.6960176444

26.5825902784

-1.4506731304

5.3494205459

-2.3829305874

4.1201196441

0.8715898829

3.4006170401

1.7679848454

2.7263705267

1.8366705625

2.6424862365

1.9602038906

3.1156719195

1.839072173

3.5140705136

2.171474312

3.8888456103

1.9481010679

axe théorique du bassin



tableau XYZ

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure 10: incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



iner conf modules

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 9 :incertitudes relatives sur Ux pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Uy (cm/s)

incertitude relative

figure 10 : Incertitudes relatives sur Uy pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69				5.58		AQ2 +AQ2		AQ1

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30				Ux		3.24		8.44

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20				Uy		3.27		3.89

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09				Uz		5.48		5.58

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99

																												tableau 6 :Ecart-type sur les moyennes de palier
 des composantes de vitesses

																												(cm/s)		AQ2 +AQ2		AQ1

																												stdv(Ux)		3.24		8.44

																												stdv(Uy)		3.27		3.89

																												stdv(Uz)		5.48		5.58



1%

Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 9 :incertitudes relatives sur Uy (North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

Sigma Ux ( cm/s)

Figure n°4: Ecart-type sur la composante Ux , AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99



moyenne 3.24



		





		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



retours chariots

erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ2 (pivot, coord.XYZ)
alfa=0.01

0.9593340379

1.0634378697

-1.4293628384

1.3178575606

-0.728788408

0.8375178289

-0.7131003352

0.7147419578

-0.5522503791

0.6505341778

-0.6852176301

0.5132121668

-0.1423388038

0.9791023004

-1.1801428303

0.1280013738

-0.8065421718

0.081726524

-0.9563965824

0.170445389

-1.0739800192

0.0662278689



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ3 (fixe, coord. XYZ)
alfa=0.01

0.4041739466

1.4005229334

-1.9590998602

-0.1837827163

-2.1823779348

-0.3426801682

-1.2864027849

0.1824729903

-1.6090388954

-0.054132009

-1.3621492135

-0.117915066

-1.208454604

-0.0249663192

-1.3949620969

-0.0599601682

0.2800457683

1.4065674545

0.4373849614

1.5887340476

0.1773804341

1.8413691499



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coord. ENU)
alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

0.4551357293

1.4354764936

-1.6186010303

0.3611532597

-1.4772944379

0.1334213532

-1.6021015441

0.3370182004

-1.4147293517

0.4183597195

-3.4406979112

-1.5157461106

-4.2382945307

-1.3929863902

-4.2702702005

-0.943183418

-0.8110750571

1.075838275

-0.6676006367

1.2451940086



retours chariots

retours chariots


_1185304619.xls
Graph2

		45		48		47

		47		46		47

		46		45		45

		46		46		46

		43		48		43

		45		45		46

		47		47		45

		47		48		45

		47		49		44

		44		44		46

		46		46		46

		47		49		43

		46		45		43

		46		47		45

		46		47		46

		44		49		45

		45		45		46

		44		45		48

		45		46		45

		44		48		48

		45		48		45

		46		48		41

		46		46		46

		47		48		45

		44		51		47

		46		44		46

		46		45		43

		47		45		45

		47		46		48

		47		50		45

		45		48		46

		46		46		45

		45		48		44

		46		47		46

		49		46		46

		42		49		44

		47		45		45

		44		44		43

		46		47		47

		44		46		45

		43		46		48

		45		47		45

		47		47		45

		42		47		45

		46		47		47

		46		46		45

		46		47		43

		48		44		46

		44		46		44

		42		48		44

		47		48		45

		43		47		46

		45		47		44

		46		48		45

		45		46		46

		45		51		45

		44		46		45

		43		44		46

		47		45		48

		48		46		45

		47		46		48

		44		50		43

		47		47		44

		46		46		45

		46		47		44

		47		45		44

		47		48		46

		45		45		45

		44		46		46

		46		45		45

		46		46		49

		44		49		46

		45		47		45

		47		48		45

		50		49		47

		48		45		45

		45		47		44

		47		47		44

		50		45		46

		47		47		44

		46		48		45

		45		46		45

		45		50		47

		46		45		46

		49		48		47

		46		44		46

		46		47		46

		46		47		45

		44		48		46

		46		46		48

		48		47		42

		47		47		44

		44		45		43

		49		48		45

		48		51		46

		48		46		44

		45		48		46

		46		45		45

		47		47		44

		46		48		44

		46		46		43

		49		46		45

		47		46		45

		45		47		46

		48		47		43

		48		47		46

		44		45		44

		45		43		43

		45		47		47

		46		45		44

		44		47		44

		46		47		44

		46		47		46

		46		52		45

		47		46		47

		47		47		45

		47		45		45

		47		46		46

		46		47		43

		46		47		48

		44		45		47

		46		52		47

		48		48		46

		44		47		42

		47		46		44

		44		46		46

		43		46		44

		46		44		45

		47		45		47

		46		47		43

		46		43		46

		46		49		45

		46		45		48

		47		45		45

		45		48		44

		45		46		46

		44		46		46

		48		48		47

		46		44		43

		43		46		47

		48		46		46

		46		47		44

		47		46		45

		46		45		43

		47		44		47

		45		47		42

		45		46		46

		47		46		46

		46		47		46

		46		52		44

		45		44		45

		46		47		43

		48		45		47

		46		47		45

		48		45		45

		46		50		45

		44		44		44

		44		48		45

		47		48		48

		45		48		47

		50		45		43

		48		45		49

		45		47		46

		46		46		47

		45		47		45

		44		46		48

		44		46		45

		46		49		44

		45		44		45

		46		45		45

		45		48		43



S/N moyen = 9db

bruit de fond doppler 
25 counts  (niveau Odb)

Beam 1

Beam 2

Beam 3

temps ( nb d'échantillons à 3s)

Counts instrument

figure n°2 : AQ1 à 25 cm/s, echo intensité des 3 faisceaux
rapport signal/bruit doppler



Feuil1

		AQ1brut																																																		module

		3		11		2005		9		0		1		0		110001		-0.859		0.457		0.356		35		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0		3.497		9.8		0		14424		0.973		298.01		103.6082043083

		3		11		2005		9		0		4		0		110001		-0.868		0.404		0.577		36		35		31		15		1442.4		253.2		-0.7		0		3.776		9.8		0		14424		0.957		294.96		111.7841223072

		3		11		2005		9		0		7		0		110001		-0.797		0.602		0.521		36		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0.1		3.783		9.8		0		14424		0.999		307.06		112.652296914

		3		11		2005		9		0		10		0		110001		-0.863		0.473		0.451		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.799		9.8		0		14424		0.984		298.73		108.2542839799

		3		11		2005		9		0		13		0		110001		-0.943		0.32		0.794		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.536		9.81		0		14424		0.996		288.74		127.3611008118

		3		11		2005		9		0		16		0		110001		-0.83		0.593		0.653		36		35		31		15		1442.4		251.6		-1.2		0.1		3.497		9.81		0		14424		1.02		305.54		121.1180415958

		3		11		2005		9		0		19		0		110001		-0.897		0.472		0.528		36		35		31		15		1442.4		252.6		-0.9		0		3.667		9.81		0		14424		1.014		297.75		114.2881008679

		3		11		2005		9		0		22		0		110001		-0.817		0.627		0.539		36		35		31		15		1442.4		249.7		-1.8		0		3.25		9.81		0		14424		1.03		307.5		116.238504808

		3		11		2005		9		0		25		0		110001		-0.802		0.574		0.362		35		35		31		15		1442.4		253.3		-0.7		0		3.482		9.81		0		14424		0.986		305.59		105.058269546

		3		11		2005		9		0		28		0		110001		-0.9		0.488		0.917		36		35		31		15		1442.4		253.2		-0.7		0.1		3.598		9.81		0		14424		1.024		298.47		137.442096899

		3		11		2005		9		0		31		0		110001		-0.864		0.551		0.656		36		35		31		15		1442.4		253.1		-0.7		0		3.598		9.81		0		14424		1.025		302.53		121.6730454949

		3		11		2005		9		0		34		0		110001		-0.927		0.413		0.807		35		35		31		15		1442.4		252.7		-0.8		0.1		3.776		9.81		0		14424		1.015		294.01		129.6590529041

		3		11		2005		9		0		37		0		110001		-0.812		0.562		0.656		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.559		9.81		0		14424		0.988		304.69		118.5547974567

		3		11		2005		9		0		40		0		110001		-0.787		0.618		1.093		36		35		31		15		1442.4		253		-0.8		0.1		3.381		9.81		0		14424		1.001		308.14		148.1871114504

		3		11		2005		9		0		43		0		110001		-0.768		0.732		0.912		35		35		31		15		1442.4		252.7		-0.8		0.1		3.528		9.81		0		14424		1.061		313.63		139.906826138

		3		11		2005		9		0		46		0		110001		-0.811		0.638		0.5		36		35		31		15		1442.4		252.3		-1		0.1		3.861		9.81		0		14424		1.032		308.19		114.6632024671

		3		11		2005		9		0		49		0		110001		-0.83		0.584		0.652		36		35		31		15		1442.4		252		-1.1		0.1		3.714		9.81		0		14424		1.015		305.13		120.6258678725

		3		11		2005		9		0		52		0		110001		-0.872		0.488		1.184		36		35		31		15		1442.4		255.4		0		0.1		3.822		9.81		0		14424		0.999		299.23		154.9317268993

		3		11		2005		9		0		55		0		110001		-0.797		0.617		0.595		35		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0.1		3.528		9.81		0		14424		1.008		307.75		117.043709784

		3		11		2005		9		0		58		0		110001		-0.787		0.641		0.669		36		35		31		14.9		1442.5		252.8		-0.8		0.1		3.621		9.82		0		14425		1.015		309.16		121.5652499689

		3		11		2005		9		1		1		0		110001		-0.832		0.602		0.674		36		35		31		14.9		1442.5		252.7		-0.7		0.5		3.737		9.82		0		14425		1.027		305.89		122.8374535718

		3		11		2005		9		1		4		0		110001		-0.785		0.69		0.696		36		35		31		14.9		1442.5		252.9		-0.8		0.1		3.722		9.82		0		14425		1.045		311.31		125.5683479226

		3		11		2005		9		1		7		0		110001		-0.776		0.688		0.523		36		35		31		14.9		1442.5		253.6		-0.6		0.1		3.598		9.82		0		14425		1.037		311.56		116.1485686524

		3		11		2005		9		1		10		0		110001		-0.772		0.691		0.554		36		35		31		14.8		1442.5		253.1		-0.7		0.1		3.536		9.82		0		14425		1.036		311.83		117.4896165625

		3		11		2005		9		1		13		0		110001		-0.791		0.684		0.642		36		35		31		14.7		1442.5		252.1		-1.1		0.2		3.76		9.82		0		14425		1.046		310.85		122.7070087648

		3		11		2005		9		1		16		0		110001		-0.828		0.591		0.505		36		35		31		14.9		1442.5		253.5		-0.7		0		3.528		9.82		0		14425		1.017		305.52		113.5733243328

		3		11		2005		9		1		19		0		110001		-0.909		0.481		0.93		36		35		31		14.8		1442.5		253.2		-0.8		0.1		3.605		9.83		0		14425		1.028		297.89		138.6557607891

		3		11		2005		9		1		22		0		110001		-0.777		0.705		0.567		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.683		9.83		0		14425		1.049		312.22		119.2578299316				cap moyen		stdv		tousruns

		3		11		2005		9		1		25		0		110001		-0.852		0.524		0.908		36		35		31		14.9		1442.5		253		-0.9		-0.1		3.621		9.83		0		14425		1		301.59		135.0904881922				191.8925450506		10.6434673045

		3		11		2005		9		1		28		0		110001		-0.728		0.781		0.303		36		35		31		14.9		1442.5		253.2		-0.8		0		3.66		9.83		0		14425		1.068		317.01		110.9844133201

		3		11		2005		9		1		31		0		110001		-0.752		0.736		0.636		36		35		31		14.9		1442.5		253		-0.8		0.1		3.776		9.83		0		14425		1.052		314.38		122.9510471692

		3		11		2005		9		1		34		0		110001		-0.866		0.531		0.613		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.822		9.83		0		14425		1.016		301.52		118.6459438835

		3		11		2005		9		1		37		0		110001		-0.812		0.599		0.576		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.575		9.83		0		14425		1.009		306.42		116.1861007178

		3		11		2005		9		1		40		0		110001		-0.906		0.488		0.881		36		35		31		14.8		1442.5		252.5		-1		0.1		3.59		9.84		0		14425		1.029		298.31		135.4673761464

		3		11		2005		9		1		43		0		110001		-0.842		0.585		0.925		36		35		31		14.9		1442.5		253.5		-0.7		0.1		3.876		9.84		0		14425		1.025		304.79		138.0874360686

		3		11		2005		9		1		46		0		110001		-0.809		0.61		0.529		36		35		31		14.8		1442.5		253.5		-0.7		0.1		3.791		9.84		0		14425		1.013		307.02		114.2988188915

		3		11		2005		9		1		49		0		110001		-0.848		0.586		0.841		35		35		31		14.8		1442.5		253		-0.9		0.3		3.621		9.84		0		14425		1.031		304.65		133.0331161779

		3		11		2005		9		1		52		0		110001		-0.853		0.601		0.966		35		35		31		14.9		1442.6		253.6		-0.7		0.2		3.489		9.85		0		14426		1.043		305.17		142.1958508537

		3		11		2005		9		1		55		0		110001		-0.92		0.478		0.731		35		35		31		14.9		1442.6		253.9		-0.7		0.1		3.373		9.85		0		14426		1.037		297.45		126.8560207479

		3		11		2005		9		1		58		0		110001		-0.833		0.635		1.126		36		35		31		15		1442.6		254.1		-0.6		0.1		3.389		9.85		0		14426		1.047		307.32		153.7852398639

		3		11		2005		9		2		1		0		110001		-0.789		0.705		0.896		36		35		31		14.9		1442.6		253.4		-0.8		0.1		3.598		9.85		0		14426		1.058		311.78		138.649269742

		3		11		2005		9		2		4		0		110001		-0.764		0.679		0.438		35		35		31		14.9		1442.6		253.4		-0.9		0.1		3.652		9.85		0		14426		1.022		311.63		111.2016636566

		3		11		2005		9		2		7		0		110001		-0.847		0.579		0.687		35		35		31		14.9		1442.6		253.7		-0.8		0.1		3.35		9.86		0		14426		1.026		304.36		123.4754631496

		3		11		2005		9		2		10		0		110001		-0.892		0.48		0.637		36		35		31		14.9		1442.6		253.5		-0.8		0.1		3.567		9.86		0		14426		1.013		298.29		119.6592244668

		3		11		2005		9		2		13		0		110001		-0.848		0.586		0.932		36		35		31		14.8		1442.6		253.5		-0.8		0.1		3.335		9.86		0		14426		1.031		304.65		138.9648876515

		3		11		2005		9		2		16		0		110001		-0.713		0.815		0.405		36		35		30		14.9		1442.6		253.4		-0.8		0.1		3.505		9.86		0		14426		1.083		318.82		115.6122398364

		3		11		2005		9		2		19		0		110001		-0.734		0.768		0.647		35		35		31		15		1442.7		253.8		-0.7		0.1		3.629		9.87		0		14427		1.062		316.3		124.3860522728

		3		11		2005		9		2		22		0		110001		-0.743		0.793		0.449		35		35		31		14.9		1442.7		253.7		-0.7		0.2		3.52		9.87		0		14427		1.087		316.86		117.5797176387

		3		11		2005		9		2		25		0		110001		-0.773		0.736		0.41		35		35		31		15		1442.7		253.6		-0.8		0.1		3.52		9.87		0		14427		1.067		313.6		114.3383137885

		3		11		2005		9		2		28		0		110001		-0.699		0.841		0.643		35		35		31		14.9		1442.7		253.6		-0.8		0		3.675		9.87		0		14427		1.094		320.27		126.8594103723

		3		11		2005		9		2		31		0		110001		-0.731		0.805		0.806		35		35		31		15		1442.7		253.4		-0.8		0.1		3.598		9.88		0		14427		1.087		317.76		135.3522072225

		3		11		2005		9		2		34		0		110001		-0.717		0.814		0.721		35		35		30		14.9		1442.7		253.7		-0.8		-0.1		3.443		9.88		0		14427		1.085		318.63		130.2507581552

		3		11		2005		9		2		37		0		110001		-0.86		0.53		0.757		35		35		31		15		1442.7		253.6		-0.8		0.1		3.729		9.88		0		14427		1.01		301.64		126.2358506923

		3		11		2005		9		2		40		0		110001		-0.714		0.892		0.493		35		35		31		14.9		1442.7		253.8		-0.7		0.1		3.636		9.88		0		14427		1.143		321.32		124.4391015718

		3		11		2005		9		2		43		0		110001		-0.696		0.862		1.113		35		34		31		15		1442.8		253.8		-0.7		0.1		3.807		9.89		0		14428		1.108		321.08		157.0423191372

		3		11		2005		9		2		46		0		110001		-0.749		0.759		0.689		36		35		31		14.9		1442.8		253.6		-0.8		0.1		3.551		9.89		0		14428		1.066		315.38		126.9568036775

		3		11		2005		9		2		49		0		110001		-0.824		0.693		1.117		35		35		31		15		1442.8		254.2		-0.6		0.2		3.551		9.89		0		14428		1.077		310.06		155.1423217565

		3		11		2005		9		2		52		0		110001		-0.818		0.627		0.492		35		34		31		15		1442.8		254.5		-0.5		0.1		3.776		9.9		0		14428		1.031		307.47		114.2066985776

		3		11		2005		9		2		55		0		110001		-0.736		0.777		0.842		35		35		31		14.9		1442.8		254		-0.7		0.1		3.505		9.9		0		14428		1.07		316.55		136.1759523558

		3		11		2005		9		2		58		0		110001		-0.72		0.821		0.56		35		35		31		15		1442.8		253.8		-0.7		0.1		3.404		9.9		0		14428		1.092		318.75		122.7208621221

		3		11		2005		9		3		1		0		110001		-0.708		0.872		0.597		36		35		31		14.9		1442.8		253.4		-0.8		0.1		3.567		9.9		0		14428		1.123		320.93		127.2028694645

		3		11		2005		9		3		4		0		110001		-0.829		0.608		0.766		36		35		31		15		1442.9		253.5		-0.8		0		3.366		9.91		0		14429		1.028		306.26		128.2053431024

		3		11		2005		9		3		7		0		110001		-0.691		0.872		0.407		35		35		31		15		1442.9		253.7		-0.7		0		3.598		9.91		0		14429		1.113		321.61		118.4699962016

		3		11		2005		9		3		10		0		110001		-0.689		0.9		0.568		35		35		31		15		1442.9		253.5		-0.8		0		3.582		9.91		0		14429		1.133		322.56		126.7811105804

		3		11		2005		9		3		13		0		110001		-0.772		0.679		0.656		35		35		30		15		1442.9		254.2		-0.6		0.1		3.575		9.91		0		14429		1.028		311.33		121.9574105989

		3		11		2005		9		3		16		0		110001		-0.842		0.6		0.705		35		35		31		15		1442.9		254		-0.7		0.1		3.366		9.92		0		14429		1.034		305.47		125.1394821789

		3		11		2005		9		3		19		0		110001		-0.801		0.666		0.788		35		35		31		15		1442.9		253.9		-0.7		0.1		3.52		9.92		0		14429		1.042		309.74		130.617801237

		3		11		2005		9		3		22		0		110001		-0.778		0.749		0.961		35		35		30		15		1442.9		253.8		-0.7		0.1		3.358		9.93		0		14429		1.08		313.91		144.561613162

		3		11		2005		9		3		25		0		110001		-0.783		0.703		0.629		36		35		31		15		1442.9		253.8		-0.7		0		3.536		9.93		0		14429		1.052		311.92		122.594412597

		3		11		2005		9		3		28		0		110001		-0.764		0.84		0.931		35		35		31		15		1442.9		254		-0.7		0.1		3.373		9.93		0		14429		1.135		317.71		146.8351797084

		3		11		2005		9		3		31		0		110001		-0.724		0.804		0.73		35		35		31		15		1442.9		254.2		-0.6		0.1		3.358		9.93		0		14429		1.082		318		130.5178914938

		3		11		2005		9		3		34		0		110001		-0.78		0.754		0.571		35		35		31		15		1443		253.7		-0.7		0.1		3.605		9.94		0		14430		1.085		314.03		122.5951467229

		3		11		2005		9		3		37		0		110001		-0.891		0.563		1.008		36		35		31		15		1443		254		-0.6		0.1		3.629		9.94		0		14430		1.054		302.29		145.8394322534

		3		11		2005		9		3		40		0		110001		-0.805		0.671		0.631		35		35		31		15		1443		254		-0.7		0.1		3.327		9.94		0		14430		1.048		309.81		122.3285330575

		3		11		2005		9		3		43		0		110001		-0.811		0.668		0.843		35		35		31		15		1443		253.9		-0.7		0.1		3.513		9.95		0		14430		1.051		309.48		134.7068669371

		3		11		2005		9		3		46		0		110001		-0.918		0.513		1.072		35		35		31		15		1443		254		-0.6		0.1		3.691		9.95		0		14430		1.052		299.2		150.1691379745

		3		11		2005		9		3		49		0		110001		-0.822		0.638		0.433		35		35		31		15		1443		253.7		-0.7		0		3.675		9.95		0		14430		1.041		307.82		112.7039041027

		3		11		2005		9		3		52		0		110001		-0.735		0.777		0.874		35		35		30		15		1443		253.9		-0.7		0		3.497		9.95		0		14430		1.07		316.59		138.1242194548

		3		11		2005		9		3		55		0		110001		-0.746		0.818		1.106		35		35		31		15		1443.1		254.3		-0.5		0		3.551		9.96		0		14431		1.107		317.64		156.488849443

		3		11		2005		9		3		58		0		110001		-0.68		0.883		0.426		35		35		31		15		1443.1		254.1		-0.6		0		3.683		9.96		0		14431		1.114		322.4		119.3132431878

		3		11		2005		9		4		1		0		110001		-0.805		0.657		0.927		35		35		31		15		1443.1		254		-0.6		0.1		3.489		9.97		0		14431		1.039		309.22		139.2480879581

		3		11		2005		9		4		4		0		110001		-0.709		0.829		0.882		35		34		31		15		1443.1		255.7		-0.2		0		3.722		9.97		0		14431		1.091		319.46		140.2799344169

		3		11		2005		9		4		7		0		110001		-0.77		0.727		0.798		35		35		31		15		1443.1		254.4		-0.5		0		3.652		9.97		0		14431		1.059		313.35		132.5983785723

		3		11		2005		9		4		10		0		110001		-0.656		0.925		0.748		35		35		31		15		1443.1		254.1		-0.6		0.1		3.513		9.98		0		14431		1.134		324.66		135.8478928802

		3		11		2005		9		4		13		0		110001		-0.785		0.772		0.681		35		35		30		15		1443.1		254.1		-0.6		0.1		3.397		9.98		0		14431		1.101		314.52		129.459260001

		3		11		2005		9		4		16		0		110001		-0.675		0.923		0.409		35		35		30		15		1443.1		254.1		-0.6		0		3.822		9.98		0		14431		1.143		323.82		121.4427848824

		3		11		2005		9		4		19		0		110001		-0.891		0.485		0.838		35		35		31		15		1443.1		253.9		-0.6		0		3.559		9.98		0		14431		1.014		298.56		131.5807736715

		3		11		2005		9		4		22		0		110001		-0.639		0.965		0.185		35		35		31		15		1443.1		253.9		-0.6		0.1		3.551		9.99		0		14431		1.157		326.49		117.2079775442

		3		11		2005		9		4		25		0		110001		-0.781		0.729		1.053		35		35		30		15		1443.1		253.7		-0.7		0.1		3.698		9.99		0		14431		1.068		313.03		150.0070331684

		3		11		2005		9		4		28		0		110001		-0.674		0.915		0.571		35		35		31		15		1443.2		253.9		-0.6		0		3.768		10		0		14432		1.136		323.62		127.1826245994

		3		11		2005		9		4		31		0		110001		-0.7		0.853		0.903		35		35		31		15		1443.2		253.9		-0.6		0.1		3.722		10		0		14432		1.103		320.63		142.5839401896

		3		11		2005		9		4		34		0		110001		-0.722		0.798		0.735		35		35		30		15		1443.2		253.7		-0.6		0.2		3.776		10		0		14432		1.076		317.86		130.3193385496

		3		11		2005		9		4		37		0		110001		-0.754		0.746		0.518		35		35		31		15		1443.2		254		-0.6		0.1		3.567		10		0		14432		1.061		314.69		118.0405015238

		3		11		2005		9		4		40		0		110001		-0.673		0.925		0.363		35		35		30		15		1443.2		254.2		-0.5		0.1		3.528		10.01		0		14432		1.144		323.96		120.0134575787

		3		11		2005		9		4		43		0		110001		-0.763		0.716		0.973		35		35		31		15		1443.2		254.1		-0.6		0		3.722		10.01		0		14432		1.046		313.18		142.8829590959

		3		11		2005		9		4		46		0		110001		-0.855		0.615		0.666		35		35		30		15		1443.2		254		-0.6		0		3.776		10.01		0		14432		1.053		305.73		124.6116366958

		3		11		2005		9		4		49		0		110001		-0.674		0.929		0.972		35		34		30		15		1443.2		254.1		-0.6		0		3.845		10.02		0		14432		1.148		324.04		150.4028257713

		3		11		2005		9		4		52		0		110001		-0.663		0.899		0.837		35		34		31		15		1443.2		254.1		-0.6		0.1		3.52		10.02		0		14432		1.117		323.59		139.5829144272

		3		11		2005		9		4		55		0		110001		-0.767		0.714		0.894		35		34		31		15		1443.2		254.2		-0.6		0.1		3.729		10.02		0		14432		1.048		312.95		137.7432756979

		3		11		2005		9		4		58		0		110001		-0.691		0.911		0.803		35		35		30		15		1443.3		254		-0.6		0.1		3.706		10.03		0		14433		1.143		322.82		139.7215445091

		3		11		2005		9		5		1		0		110001		-0.753		0.757		1.095		35		35		30		15		1443.3		254.2		-0.6		0.1		3.482		10.03		0		14433		1.068		315.15		152.9406093881

		3		11		2005		9		5		4		0		110001		-0.675		0.944		0.9		35		34		30		15		1443.3		254.1		-0.6		0.1		3.482		10.03		0		14433		1.161		324.43		146.8591502086

		3		11		2005		9		5		7		0		110001		-0.734		0.882		1.066		35		35		31		15		1443.3		254.2		-0.4		0.2		3.745		10.04		0		14433		1.147		320.23		156.6217098617

		3		11		2005		9		5		10		0		110001		-0.673		0.943		0.86		35		34		31		15		1443.3		254.1		-0.6		0.1		3.76		10.04		0		14433		1.159		324.49		144.2836789107

		3		11		2005		9		5		13		0		110001		-0.658		0.888		0.585		35		34		31		15		1443.4		255.3		-0.3		0		3.311		10.05		0		14434		1.105		323.46		125.049310274

		3		11		2005		9		5		16		0		110001		-0.753		0.775		0.556		35		35		30		15		1443.4		254.3		-0.5		0		3.451		10.05		0		14434		1.081		315.82		121.5224259139

		3		11		2005		9		5		19		0		110001		-0.673		0.968		1.185		35		34		30		15		1443.4		254.5		-0.5		0		3.629		10.05		0		14434		1.179		325.19		167.1579492576

		3		11		2005		9		5		22		0		110001		-0.628		0.95		0.835		35		34		31		15		1443.4		254.3		-0.5		0.1		3.381		10.06		0		14434		1.139		326.53		141.2129243377

		3		11		2005		9		5		25		0		110001		-0.717		0.83		0.867		35		34		30		15		1443.4		254.2		-0.5		0.1		3.714		10.06		0		14434		1.097		319.18		139.8097993704

		3		11		2005		9		5		28		0		110001		-0.699		0.842		0.548		35		35		30		15		1443.4		254.3		-0.5		0.1		3.714		10.06		0		14434		1.094		320.3		122.3874585078

		3		11		2005		9		5		31		0		110001		-0.661		0.923		0.667		35		35		31		15		1443.5		254.2		-0.6		0.1		3.52		10.07		0		14435		1.135		324.39		131.6715231172

		3		11		2005		9		5		34		0		110001		-0.703		0.856		0.249		35		34		31		15		1443.5		254.6		-0.4		0.1		3.76		10.07		0		14435		1.108		320.61		113.5317576716

		3		11		2005		9		5		37		0		110001		-0.779		0.754		1.139		35		35		30		15		1443.5		254.3		-0.5		0.1		3.497		10.07		0		14435		1.084		314.07		157.247511904

		3		11		2005		9		5		40		0		110001		-0.625		0.975		0.518		35		34		30		15		1443.5		254.6		-0.4		0.1		3.342		10.07		0		14435		1.158		327.34		126.8689875423

		3		11		2005		9		5		43		0		110001		-0.607		0.992		0.31		35		35		30		15		1443.5		256.9		0.3		0		3.567		10.08		0		14435		1.163		328.54		120.3583399686

		3		11		2005		9		5		46		0		110001		-0.714		0.887		0.652		35		35		30		15		1443.5		254.1		-0.7		-0.1		3.605		10.08		0		14435		1.139		321.17		131.2123850862

		3		11		2005		9		5		49		0		110001		-0.676		0.935		0.495		35		34		30		15		1443.5		253.8		-0.7		0.1		3.567		10.09		0		14435		1.154		324.13		125.5478394876

		3		11		2005		9		5		52		0		110001		-0.719		0.823		0.677		35		34		30		15		1443.5		254.1		-0.6		0		3.273		10.09		0		14435		1.093		318.86		128.5542298021

		3		11		2005		9		5		55		0		110001		-0.632		0.935		0.686		35		34		30		15		1443.5		254.5		-0.5		0.1		3.443		10.09		0		14435		1.129		325.94		132.069867873

		3		11		2005		9		5		58		0		110001		-0.782		0.659		0.63		35		34		30		15		1443.5		253.6		-0.8		0.1		3.513		10.09		0		14435		1.023		310.12		120.1126554531

		3		11		2005		9		6		1		0		110001		-0.676		0.882		0.836		35		34		31		15		1443.6		255.1		-0.4		0.1		3.652		10.1		0		14436		1.111		322.53		139.0609938121

		3		11		2005		9		6		4		0		110001		-0.658		0.943		1.018		35		34		30		15		1443.6		254.5		-0.6		0		3.505		10.1		0		14436		1.15		325.09		153.5752909813

		3		11		2005		9		6		7		0		110001		-0.64		0.948		0.911		35		34		30		15		1443.6		254.4		-0.5		0.1		3.551		10.1		0		14436		1.144		325.98		146.2267075469

		3		11		2005		9		6		10		0		110001		-0.663		0.982		0.359		35		34		30		15		1443.6		254.3		-0.5		0.1		3.722		10.11		0		14436		1.185		325.97		123.8052502925

		3		11		2005		9		6		13		0		110001		-0.715		0.818		0.912		35		35		30		15		1443.6		254.1		-0.5		0.1		3.52		10.11		0		14436		1.086		318.84		141.8482640007

		3		11		2005		9		6		16		0		110001		-0.809		0.711		0.835		35		34		30		15		1443.6		253.9		-0.5		0.1		3.544		10.11		0		14436		1.077		311.31		136.2801159377

		3		11		2005		9		6		19		0		110001		-0.662		0.936		1.001		35		35		30		15		1443.7		253.7		-0.5		0.1		3.621		10.12		0		14437		1.146		324.73		152.1953021614

		3		11		2005		9		6		22		0		110001		-0.828		0.63		0.925		35		35		30		15		1443.7		253.6		-0.5		0.1		3.551		10.12		0		14437		1.04		307.27		139.2159832778

		3		11		2005		9		6		25		0		110001		-0.698		0.873		0.67		35		35		30		15		1443.7		253.5		-0.5		0.1		3.722		10.12		0		14437		1.118		321.36		130.3162691301

		3		11		2005		9		6		28		0		110001		-0.736		0.847		1.536		35		34		31		15		1443.7		253.4		-0.5		0		3.59		10.13		0		14437		1.122		319.01		190.220950476

		3		11		2005		9		6		31		0		110001		-0.644		0.947		0.141		35		34		30		15		1443.7		253.2		-0.5		0.1		4.031		10.13		0		14437		1.145		325.78		115.3874343245

		3		11		2005		9		6		34		0		110001		-0.738		0.84		0.548		35		34		30		15		1443.7		253		-0.5		0.1		3.954		10.13		0		14437		1.118		318.7		124.5210022446

		3		11		2005		9		6		37		0		110001		-0.685		0.95		0.595		35		34		30		15		1443.8		253.2		-0.5		0.1		3.559		10.14		0		14438		1.171		324.21		131.3678042749

		3		11		2005		9		6		40		0		110001		-0.695		0.931		1.03		35		34		30		15		1443.8		252.9		-0.5		0		3.536		10.14		0		14438		1.162		323.26		155.2638399628

		3		11		2005		9		6		43		0		110001		-0.668		0.998		1.004		35		34		30		15		1443.8		253		-0.5		0.1		3.52		10.14		0		14438		1.201		326.2		156.532552525

		3		11		2005		9		6		46		0		110001		-0.645		0.972		1.066		35		34		30		15		1443.8		252.9		-0.5		0.1		3.42		10.15		0		14438		1.167		326.43		158.0242070064

		3		11		2005		9		6		49		0		110001		-0.708		0.858		1.27		35		34		31		15		1443.8		252.8		-0.5		0.1		3.605		10.15		0		14438		1.112		320.47		168.8291444034

		3		11		2005		9		6		52		0		110001		-0.714		0.911		0.616		35		35		30		15		1443.8		253		-0.5		0.1		3.729		10.15		0		14438		1.157		321.91		131.1172376158

		3		11		2005		9		6		55		0		110001		-0.732		0.836		0.568		35		34		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.489		10.16		0		14439		1.111		318.79		124.793589579

		3		11		2005		9		6		58		0		110001		-0.647		0.959		0.1		35		35		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.76		10.16		0		14439		1.157		325.99		116.1158903854

		3		11		2005		9		7		1		0		110001		-0.725		0.867		1.034		35		34		30		15		1443.9		252.8		-0.5		0.1		3.428		10.16		0		14439		1.13		320.1		153.181917993

		3		11		2005		9		7		4		0		110001		-0.704		0.785		0.674		35		34		30		15		1443.9		252.5		-0.5		0.1		3.791		10.17		0		14439		1.054		318.11		125.1445963676

		3		11		2005		9		7		7		0		110001		-0.705		0.869		1.12		35		34		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.528		10.17		0		14439		1.119		320.95		158.3220136304

		3		11		2005		9		7		10		0		110001		-0.806		0.63		1.082		35		34		30		15		1443.9		252.2		-0.6		0.1		3.52		10.17		0		14439		1.023		308.01		148.904667489

		3		11		2005		9		7		13		0		110001		-0.693		0.883		0.866		35		34		30		15		1443.9		252.4		-0.6		0.1		3.513		10.18		0		14439		1.122		321.87		141.7707304065

		3		11		2005		9		7		16		0		110001		-0.804		0.627		0.942		35		34		30		15		1443.9		252.4		-0.5		0.1		3.722		10.18		0		14439		1.02		307.95		138.8131477923

		3		11		2005		9		7		19		0		110001		-0.661		0.968		0.144		35		34		30		15		1443.9		252.6		-0.5		0.1		3.814		10.18		0		14439		1.172		325.67		118.0966129912

		3		11		2005		9		7		22		0		110001		-0.755		0.845		0.877		35		34		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.575		10.19		0		14440		1.133		318.22		143.2891831228

		3		11		2005		9		7		25		0		110001		-0.677		0.953		1.225		35		34		30		15		1444		252.5		-0.5		0.1		3.714		10.19		0		14440		1.169		324.61		169.3269913511

		3		11		2005		9		7		28		0		110001		-0.773		0.727		1.488		35		34		31		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.559		10.19		0		14440		1.061		313.24		182.7621952155

		3		11		2005		9		7		31		0		110001		-0.695		0.92		1.627		35		34		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.644		10.2		0		14440		1.153		322.93		199.4129885439

		3		11		2005		9		7		34		0		110001		-0.677		0.936		0.485		35		34		30		15		1444		252.3		-0.5		0.1		3.652		10.2		0		14440		1.155		324.12		125.2856735625

		3		11		2005		9		7		37		0		110001		-0.708		0.891		0.917		35		35		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.636		10.2		0		14440		1.138		321.53		146.1517704306

		3		11		2005		9		7		40		0		110001		-0.735		0.74		0.845		35		34		30		15		1444.1		252.2		-0.5		0.1		3.582		10.21		0		14441		1.043		315.19		134.2330063732

		3		11		2005		9		7		43		0		110001		-0.796		0.745		1.165		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.706		10.21		0		14441		1.09		313.1		159.5577011617

		3		11		2005		9		7		46		0		110001		-0.666		0.956		0.402		35		34		30		15		1444.1		252.4		-0.5		0.1		3.722		10.21		0		14441		1.165		325.14		123.2516125655

		3		11		2005		9		7		49		0		110001		-0.71		0.855		1.037		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.474		10.22		0		14441		1.111		320.29		152.0030920738

		3		11		2005		9		7		52		0		110001		-0.688		0.957		0.81		35		35		31		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.582		10.22		0		14441		1.179		324.29		143.0137405986

		3		11		2005		9		7		55		0		110001		-0.676		0.958		1.59		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.613		10.22		0		14441		1.172		324.79		197.5560679908

		3		11		2005		9		7		58		0		110001		-0.718		0.732		0.427		35		34		30		15		1444.1		252.6		-0.4		0.1		3.605		10.22		0		14441		1.025		315.55		111.0710133203

		3		11		2005		9		8		1		0		110001		-0.688		0.861		1.009		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.5		0.1		3.776		10.23		0		14442		1.102		321.37		149.4237598242

		3		11		2005		9		8		4		0		110001		-0.788		0.783		0.849		35		34		30		15		1444.2		251.9		-0.5		0		3.52		10.23		0		14442		1.111		314.82		139.8153782672

		3		11		2005		9		8		7		0		110001		-0.71		0.83		0.741		35		34		30		15		1444.2		252.1		-0.4		0.1		3.745		10.23		0		14442		1.092		319.46		131.9879161136

		3		11		2005		9		8		10		0		110001		-0.702		0.988		0.323		35		34		30		15		1444.2		251.4		-0.7		0.1		3.691		10.24		0		14442		1.212		324.61		125.4303392326

		3		11		2005		9		8		13		0		110001		-0.646		0.96		0.506		35		34		30		15		1444.2		251.4		-0.7		0.1		3.683		10.24		0		14442		1.157		326.06		126.2914090507

		3		11		2005		9		8		16		0		110001		-0.697		0.892		0.857		35		34		30		15		1444.2		253.5		-0.5		0.1		3.497		10.24		0		14442		1.132		322		141.9831680165

		3		11		2005		9		8		19		0		110001		-0.651		1.02		0.619		35		34		30		15		1444.2		253.4		-0.1		0.1		3.497		10.25		0		14442		1.21		327.45		135.9176956838

		3		11		2005		9		8		22		0		110001		-0.663		0.984		0.737		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.4		0.1		3.753		10.25		0		14442		1.187		326.03		139.6779868125

		3		11		2005		9		8		25		0		110001		-0.704		0.973		1.218		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.5		0.1		3.675		10.25		0		14442		1.201		324.11		171.0517173255

		3		11		2005		9		8		28		0		110001		-0.712		0.891		1.025		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.4		0.1		3.505		10.26		0		14442		1.141		321.37		153.3443836598

		3		11		2005		9		8		31		0		110001		-0.693		0.85		1.14		35		34		30		15		1444.2		251.7		-0.5		0.1		3.28		10.26		0		14442		1.097		320.81		158.18814747

		3		11		2005		9		8		34		0		110001		-0.681		0.974		0.967		35		34		30		15		1444.2		251.7		-0.6		0.2		3.613		10.26		0		14442		1.188		325.04		153.216382936

		3		11		2005		9		8		37		0		110001		-0.635		0.94		0.575		35		34		30		15		1444.2		253.2		-0.3		0.1		3.482		10.26		0		14442		1.134		325.96		127.1790077017

		3		11		2005		9		8		40		0		110001		-0.789		0.756		1.319		35		34		30		15		1444.2		252.1		-0.7		0.1		3.567		10.27		0		14442		1.093		313.78		171.2839163494

		3		11		2005		9		8		43		0		110001		-0.626		0.987		0.242		35		34		30		15		1444.2		253.6		-0.5		0.1		3.582		10.27		0		14442		1.169		327.62		119.3569855517

		3		11		2005		9		8		46		0		110001		-0.717		0.862		0.914		35		34		30		15		1444.2		253.8		-0.5		0.1		3.575		10.27		0		14442		1.121		320.25		144.6557637981

		3		11		2005		9		8		49		0		110001		-0.643		0.975		1.102		35		34		30		15		1444.2		254.5		-0.3		0.1		3.52		10.27		0		14442		1.168		326.6		160.5763992622

		3		11		2005		9		8		52		0		110001		-0.655		0.876		1.011		35		34		30		15		1444.3		254.5		-0.3		0.1		3.489		10.28		0		14443		1.094		323.21		148.947037567

		3		11		2005		9		8		55		0		110001		-0.685		1.01		1.003		35		34		30		15		1444.3		253.1		-0.7		0.1		3.288		10.28		0		14443		1.22		325.85		157.9662622208

		3		11		2005		9		8		58		0		110001		-0.586		1.005		0.442		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.412		10.28		0		14443		1.163		329.75		124.4501908395

		3		11		2005		9		9		1		0		110001		-0.741		0.772		1.015		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.551		10.29		0		14443		1.07		316.17		147.4886436306

		3		11		2005		9		9		4		0		110001		-0.707		0.899		1.329		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.342		10.29		0		14443		1.144		321.82		175.3365620742

		3		11		2005		9		9		7		0		110001		-0.7		0.871		1.421		35		34		30		15		1444.3		253.7		-0.6		0.1		3.373		10.29		0		14443		1.117		321.21		180.7728408805

		3		11		2005		9		9		10		0		110001		-0.676		0.887		0.953		35		34		30		15		1444.4		253.7		-0.6		0.1		3.311		10.3		0		14444		1.115		322.69		146.6953987008

		3		11		2005		9		9		13		0		110001		-0.677		0.893		1.189		35		34		30		15		1444.4		253.7		-0.6		0.1		3.381		10.3		0		14444		1.121		322.83		163.3860153134

		3		11		2005		9		9		16		0		110001		-0.585		0.984		0.724		35		34		30		15		1444.4		254.9		-0.2		0.1		3.335		10.3		0		14444		1.145		329.27		135.4495108887

		3		11		2005		9		9		19		0		110001		-0.631		0.971		0.661		35		34		30		15		1444.4		252.3		-1		0.1		3.304		10.31		0		14444		1.158		326.98		133.3387790555

		3		11		2005		9		9		22		0		110001		-0.647		1.019		0.958		35		34		30		15		1444.4		253.8		-0.5		0.1		3.458		10.31		0		14444		1.207		327.59		154.101719653

		3		11		2005		9		9		25		0		110001		-0.621		1.007		0.816		35		34		30		15		1444.4		254.7		-0.3		0.1		3.342		10.31		0		14444		1.183		328.34		143.7200751461

		3		11		2005		9		9		28		0		110001		-0.619		1.019		1.088		35		34		30		15		1444.4		253.9		-0.5		0.1		3.373		10.31		0		14444		1.192		328.72		161.4083640955

		3		11		2005		9		9		31		0		110001		-0.596		0.982		0.881		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.435		10.32		0		14445		1.149		328.75		144.7653618791

		3		11		2005		9		9		34		0		110001		-0.628		1.037		1.129		35		34		30		15		1444.5		254.6		-0.3		0		3.443		10.32		0		14445		1.212		328.8		165.6621260276

		3		11		2005		9		9		37		0		110001		-0.614		1.007		0.817		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.342		10.32		0		14445		1.179		328.63		143.4759213248

		3		11		2005		9		9		40		0		110001		-0.646		0.958		0.846		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.5		0.1		3.474		10.33		0		14445		1.155		326.01		143.2060054607

		3		11		2005		9		9		43		0		110001		-0.503		0.942		0.714		35		34		30		15		1444.5		254.2		-0.5		0		3.489		10.33		0		14445		1.068		331.9		128.4589039343

		3		11		2005		9		9		46		0		110001		-0.586		1.046		1.263		35		34		30		15		1444.5		254.6		-0.2		0.2		3.381		10.33		0		14445		1.199		330.74		174.1459445408

		3		11		2005		9		9		49		0		110001		-0.657		1		0.925		35		34		30		15		1444.5		254		-0.5		0.1		3.466		10.34		0		14445		1.197		326.7		151.2373631085

		3		11		2005		9		9		52		0		110001		-0.704		0.968		1.709		35		34		30		15		1444.5		255.5		0		0.1		3.598		10.34		0		14445		1.197		323.97		208.6461358377

		3		11		2005		9		9		55		0		110001		-0.605		0.965		1.095		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.412		10.34		0		14445		1.139		327.91		157.9960442543

		3		11		2005		9		9		58		0		110001		-0.631		0.977		1.213		35		34		30		15		1444.6		254.2		-0.5		0.1		3.234		10.35		0		14446		1.163		327.14		168.0493677465

		3		11		2005		9		10		1		0		110001		-0.575		0.961		0.559		35		34		30		15		1444.6		254		-0.5		0.1		3.273		10.35		0		14446		1.12		329.11		125.1649711381

		3		11		2005		9		10		4		0		110001		-0.62		0.997		0.499		35		34		30		15		1444.6		254.1		-0.5		0		3.505		10.35		0		14446		1.174		328.12		127.5699807949

		3		11		2005		9		10		7		0		110001		-0.775		0.709		1.111		35		34		30		15		1444.6		254.3		-0.4		0		3.482		10.35		0		14446		1.05		312.45		152.8930018019

		3		11		2005		9		10		10		0		110001		-0.667		0.924		1.591		35		34		30		15		1444.6		254.4		-0.4		0		3.28		10.36		0		14446		1.14		324.18		195.7024782674

		3		11		2005		9		10		13		0		110001		-0.646		1		1.341		35		34		30		15		1444.6		254.2		-0.5		0.1		3.451		10.36		0		14446		1.191		327.14		179.3208576825

		3		11		2005		9		10		16		0		110001		-0.676		0.88		0.956		35		34		30		15		1444.6		254		-0.4		0.1		3.35		10.36		0		14446		1.11		322.47		146.4688362758

		3		11		2005		9		10		19		0		110001		-0.614		0.98		0.976		35		34		30		15		1444.6		254.3		-0.4		0.1		3.35		10.36		0		14446		1.156		327.93		151.3265343553

		3		11		2005		9		10		22		0		110001		-0.65		1.01		0.45		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.528		10.37		0		14447		1.201		327.24		128.2614517304

		3		11		2005		9		10		25		0		110001		-0.618		1.019		0.221		35		34		30		15		1444.7		254.5		-0.4		0.1		3.381		10.37		0		14447		1.192		328.76		121.2075080183

		3		11		2005		9		10		28		0		110001		-0.623		1.024		1.028		35		34		30		15		1444.7		254.5		-0.4		0.1		3.428		10.37		0		14447		1.199		328.68		157.9078528763

		3		11		2005		9		10		31		0		110001		-0.58		0.963		0.321		35		34		30		15		1444.7		254.4		-0.4		0.1		3.404		10.38		0		14447		1.124		328.94		116.9106496432

		3		11		2005		9		10		34		0		110001		-0.61		0.982		1.062		35		34		30		15		1444.7		254.2		-0.4		0.1		3.474		10.38		0		14447		1.156		328.15		156.9798713211

		3		11		2005		9		10		37		0		110001		-0.677		0.9		1.222		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.304		10.38		0		14447		1.126		323.05		166.1810157629

		3		11		2005		9		10		40		0		110001		-0.669		1.001		1.058		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.211		10.38		0		14447		1.204		326.24		160.2786947788

		3		11		2005		9		10		43		0		110001		-0.578		0.987		0.7		35		34		30		15		1444.7		254.4		-0.4		0.1		3.536		10.38		0		14447		1.144		329.65		134.0989559989

		3		11		2005		9		10		46		0		110001		-0.615		1.001		0.609		35		34		30		15		1444.8		254.5		-0.4		0.1		3.404		10.39		0		14448		1.175		328.43		132.3293996057

		3		11		2005		9		10		49		0		110001		-0.617		1.007		1.487		35		34		30		15		1444.8		254.3		-0.4		0.1		3.149		10.39		0		14448		1.181		328.5		189.8922589259

		3		11		2005		9		10		52		0		110001		-0.559		0.971		1.052		35		34		30		15		1444.8		254.2		-0.5		0.1		3.404		10.4		0		14448		1.12		330.07		153.6888414948

		3		11		2005		9		10		55		0		110001		-0.837		0.788		1.246		35		34		30		15		1444.8		244.8		-0.4		0.1		3.435		10.4		0		14448		1.15		313.27		169.5296139322

		3		11		2005		9		10		58		0		110001		-0.976		0.51		0.369		35		34		30		15		1444.8		222.3		-0.4		0.1		3.489		10.4		0		14448		1.101		297.59		116.1394420514

		3		11		2005		9		11		1		0		110001		-1.112		0.296		1.363		35		34		30		15		1444.8		209.5		-0.4		0.1		3.311		10.4		0		14448		1.151		284.91		178.3796232758

		3		11		2005		9		11		4		0		110001		-1.095		0.119		1.19		35		34		30		15		1444.9		204.3		-0.4		0.1		3.551		10.41		0		14449		1.101		276.2		162.1507323449

		3		11		2005		9		11		7		0		110001		-1.13		0.113		1.291		35		34		30		15		1444.9		202.3		-0.4		0.1		3.141		10.41		0		14449		1.136		275.71		171.9403966495

		3		11		2005		9		11		10		0		110001		-1.109		0.067		0.508		35		34		30		15		1444.9		202.3		-0.4		0.1		3.474		10.41		0		14449		1.111		273.46		122.1652159987

		3		11		2005		9		11		13		0		110001		-1.174		0.184		0.73		35		34		30		15		1444.9		203.3		-0.4		0.1		3.497		10.41		0		14449		1.188		278.91		139.4644040607

		3		11		2005		9		11		16		0		110001		-1.142		0.177		0.762		35		34		30		15		1444.9		203.6		-0.4		0.1		3.598		10.42		0		14449		1.156		278.81		138.4246004148

		3		11		2005		9		11		19		0		110001		-1.184		0.138		0.726		35		34		30		15		1444.9		202.5		-0.4		0.1		3.404		10.42		0		14449		1.192		276.65		139.5699107974

		3		11		2005		9		11		22		0		110001		-1.189		0.097		1.421		35		34		30		15		1444.9		200.1		-0.4		0.1		3.164		10.42		0		14449		1.193		274.66		185.5362767763

		3		11		2005		9		11		25		0		110001		-1.155		0.036		0.623		35		34		30		15		1444.9		197.4		-0.5		0.1		3.497		10.43		0		14449		1.156		271.79		131.2802346128

		3		11		2005		9		11		28		0		110001		-1.225		-0.034		0.63		35		34		30		15		1444.9		195		-0.4		0.1		3.358		10.43		0		14449		1.225		268.41		137.7926340557

		3		11		2005		9		11		31		0		110001		-1.196		-0.053		0.909		35		34		30		15		1444.9		193.6		-0.4		0.1		3.474		10.43		0		14449		1.197		267.46		150.3165326902

		3		11		2005		9		11		34		0		110001		-1.123		-0.022		0.704		35		34		30		15		1444.9		192.4		-0.4		0.1		3.404		10.43		0		14449		1.123		268.88		132.560514483

		3		11		2005		9		11		37		0		110001		-1.046		-0.154		1.069		35		34		30		15		1445		191.4		-0.5		0.1		3.397		10.44		0		14450		1.057		261.62		150.3526853768

		3		11		2005		9		11		40		0		110001		-1.097		-0.074		1.237		35		34		30		15		1445		190.9		-0.4		0.1		3.621		10.44		0		14450		1.099		266.14		165.5008761306

		3		11		2005		9		11		43		0		110001		-1.1		-0.227		1.29		35		34		30		15		1445		190.2		-0.4		0.1		3.42		10.44		0		14450		1.123		258.34		171.0447017595

		3		11		2005		9		11		46		0		110001		-1.122		-0.092		0.854		35		34		30		15		1445		190		-0.4		0.1		3.257		10.44		0		14450		1.126		265.31		141.3033616019

		3		11		2005		9		11		49		0		110001		-1.133		-0.114		1.246		35		34		30		15		1445		189.9		-0.4		0.1		3.567		10.45		0		14450		1.139		264.25		168.7957641649

		3		11		2005		9		11		52		0		110001		-1.143		-0.088		1.013		35		34		30		15		1445		189.8		-0.4		0.1		3.296		10.45		0		14450		1.146		265.6		152.9824172904

		3		11		2005		9		11		55		0		110001		-1.06		-0.064		0.514		35		34		30		15		1445		189.9		-0.4		0.1		3.443		10.45		0		14450		1.062		266.54		117.9784726126

		3		11		2005		9		11		58		0		110001		-1.172		-0.127		1.214		35		34		30		15		1445		190		-0.4		0.1		3.466		10.45		0		14450		1.179		263.82		169.2190592102

		3		11		2005		9		12		1		0		110001		-0.977		-0.241		1.098		35		34		30		15		1445.1		190.3		-0.4		0.1		3.451		10.46		0		14451		1.006		256.14		148.9366979626

		3		11		2005		9		12		4		0		110001		-1.186		-0.08		1.053		35		34		30		15		1445.1		190.4		-0.4		0.1		3.335		10.46		0		14451		1.189		266.14		158.8019206433

		3		11		2005		9		12		7		0		110001		-1.162		-0.09		1.658		35		34		30		15		1445.1		190.7		-0.5		0.1		3.412		10.46		0		14451		1.165		265.57		202.6649451681

		3		11		2005		9		12		10		0		110001		-1.121		-0.173		1.063		35		34		30		15		1445.1		191.2		-0.4		0.1		3.466		10.47		0		14451		1.134		261.23		155.4522113062

		3		11		2005		9		12		13		0		110001		-1.143		-0.054		0.663		35		34		30		15		1445.1		191.7		-0.4		0.1		3.397		10.47		0		14451		1.144		267.3		132.2472684028

		3		11		2005		9		12		16		0		110001		-1.188		-0.088		0.748		35		34		30		15		1445.1		192.3		-0.4		0.1		3.629		10.47		0		14451		1.191		265.76		140.6624327957

		3		11		2005		9		12		19		0		110001		-1.174		-0.061		1.637		35		34		30		15		1445.1		192.8		-0.4		0.1		3.404		10.47		0		14451		1.176		267.03		201.5382345859

		3		11		2005		9		12		22		0		110001		-1.146		-0.055		1.084		35		34		30		15		1445.2		193.5		-0.4		0.1		3.242		10.48		0		14452		1.147		267.25		157.8415978125

		3		11		2005		9		12		25		0		110001		-1.167		-0.034		0.776		35		34		30		15		1445.2		194.4		-0.4		0.1		3.474		10.48		0		14452		1.167		268.33		140.1863402761

		3		11		2005		9		12		28		0		110001		-1.128		0.013		0.955		35		34		30		15		1445.2		195.2		-0.4		0.1		3.42		10.48		0		14452		1.128		270.66		147.8031799387

		3		11		2005		9		12		31		0		110001		-1.103		0.03		1.094		35		34		30		15		1445.2		196.2		-0.4		0.1		3.675		10.48		0		14452		1.103		271.56		155.3816269705

		3		11		2005		9		12		34		0		110001		-1.069		-0.046		0.222		35		34		30		15		1445.2		197.1		-0.4		0.1		3.598		10.49		0		14452		1.07		267.54		109.2776738405

		3		11		2005		9		12		37		0		110001		-1.163		0.06		0.813		35		34		30		15		1445.2		198.4		-0.4		0.1		3.667		10.49		0		14452		1.165		272.95		142.0259835382

		3		11		2005		9		12		40		0		110001		-1.095		0.09		1.022		35		34		30		15		1445.2		198.9		-0.4		0.1		3.644		10.49		0		14452		1.099		274.7		150.0536237483

		3		11		2005		9		12		43		0		110001		-1.162		0.095		1.134		35		34		30		15		1445.2		200.3		-0.4		0.1		3.729		10.49		0		14452		1.166		274.67		162.6414768748

		3		11		2005		9		12		46		0		110001		-1.183		0.107		1.039		35		34		30		15		1445.3		201		-0.4		0.1		3.327		10.5		0		14453		1.188		275.17		157.811881682

		3		11		2005		9		12		49		0		110001		-1.165		0.144		1.581		35		34		30		15		1445.3		202.2		-0.4		0.1		3.52		10.5		0		14453		1.174		277.05		196.9142452947

		3		11		2005		9		12		52		0		110001		-1.164		0.104		1.303		35		34		30		15		1445.3		203.2		-0.4		0.1		3.652		10.5		0		14453		1.169		275.11		175.0291689976

		3		11		2005		9		12		55		0		110001		-1.084		0.198		0.578		35		34		30		15		1445.3		204.2		-0.4		0.1		3.28		10.51		0		14453		1.102		280.35		124.4324716463

		3		11		2005		9		12		58		0		110001		-1.09		0.183		1.426		35		34		30		15		1445.3		205.1		-0.4		0.1		3.582		10.51		0		14453		1.105		279.53		180.4179869082

		3		11		2005		9		13		1		0		110001		-1.032		0.255		0.554		35		34		30		15		1445.3		206.2		-0.4		0.1		3.451		10.51		0		14453		1.063		283.88		119.8734749642

		3		11		2005		9		13		4		0		110001		-1.072		0.225		1.073		35		34		30		15		1445.3		207		-0.4		0.1		3.42		10.51		0		14453		1.095		281.85		153.3342101424

		3		11		2005		9		13		7		0		110001		-1.135		0.131		0.843		35		34		30		15		1445.3		207.8		-0.4		0.1		3.528		10.51		0		14453		1.143		276.58		141.9871473057

		3		11		2005		9		13		10		0		110001		-1.046		0.27		1.228		35		34		30		15		1445.3		208.4		-0.4		0.1		3.605		10.52		0		14453		1.08		284.47		163.554272338

		3		11		2005		9		13		13		0		110001		-1.154		0.269		1.077		35		34		30		15		1445.3		209.2		-0.4		0.1		3.342		10.52		0		14453		1.185		283.12		160.1251385636

		3		11		2005		9		13		16		0		110001		-1.147		0.281		0.993		35		34		30		15		1445.3		209.3		-0.4		0.1		3.288		10.52		0		14453		1.181		283.77		154.2925468064

		3		11		2005		9		13		19		0		110001		-1.108		0.151		1.138		35		34		30		15		1445.3		209.6		-0.4		0.1		3.497		10.53		0		14453		1.118		277.76		159.546513594

		3		11		2005		9		13		22		0		110001		-1.042		0.3		1.168		35		34		30		15		1445.3		209.8		-0.4		0.1		3.528		10.53		0		14453		1.084		286.06		159.3733980312

		3		11		2005		9		13		25		0		110001		-1.068		0.296		0.769		35		34		30		15		1445.3		209.8		-0.4		0.1		3.474		10.53		0		14453		1.108		285.49		134.8925868979

		3		11		2005		9		13		28		0		110001		-1.084		0.29		0.922		35		34		30		15		1445.3		209.4		-0.4		0.1		3.528		10.53		0		14453		1.122		284.98		145.2322278284

		3		11		2005		9		13		31		0		110001		-1.075		0.271		0.391		35		34		30		15		1445.3		208.8		-0.4		0.1		3.559		10.54		0		14453		1.109		284.15		117.556241859

		3		11		2005		9		13		34		0		110001		-1.109		0.255		1.303		35		34		30		15		1445.3		208.2		-0.4		0.1		3.621		10.54		0		14453		1.138		282.95		172.9946530966

		3		11		2005		9		13		37		0		110001		-1.083		0.219		1.156		35		34		30		15		1445.3		207.5		-0.4		0.1		3.714		10.54		0		14453		1.105		281.43		159.9120383211

		3		11		2005		9		13		40		0		110001		-1.134		0.209		1.274		35		34		30		15		1445.3		206.5		-0.4		0.1		3.598		10.54		0		14453		1.153		280.44		171.8346007066

		3		11		2005		9		13		43		0		110001		-1.146		0.221		0.754		35		34		30		15		1445.4		205.7		-0.4		0.1		3.412		10.55		0		14454		1.167		280.92		138.9486595833

		3		11		2005		9		13		46		0		110001		-1.161		0.152		1.142		35		34		30		15		1445.4		204.5		-0.4		0.1		3.629		10.55		0		14454		1.171		277.46		163.5600501345

		3		11		2005		9		13		49		0		110001		-1.097		0.186		1.362		35		34		30		15		1445.4		203.4		-0.4		0.1		3.536		10.55		0		14454		1.113		279.62		175.8706627042

		3		11		2005		9		13		52		0		110001		-1.167		0.121		1.316		35		34		30		15		1445.4		202.5		-0.4		0.1		3.605		10.55		0		14454		1.173		275.92		176.3061541751

		3		11		2005		9		13		55		0		110001		-1.112		0.142		1.541		35		34		30		15		1445.4		201.4		-0.4		0.1		3.319		10.56		0		14454		1.121		277.28		190.5620371428

		3		11		2005		9		13		58		0		110001		-1.083		0.093		0.931		35		34		30		15		1445.4		200.3		-0.4		0.1		3.791		10.56		0		14454		1.087		274.91		143.1187968088

		3		11		2005		9		14		1		0		110001		-1.055		0.143		1.393		35		34		30		15		1445.4		199.2		-0.4		0.1		3.644		10.56		0		14454		1.065		277.72		175.3260676568

		3		11		2005		9		14		4		0		110001		-1.017		0.003		0.738		35		34		30		15		1445.5		198		-0.4		0.1		3.59		10.57		0		14455		1.017		270.17		125.6559588718

		3		11		2005		9		14		7		0		110001		-1.168		0.021		1.2		35		34		30		15		1445.5		196.7		-0.4		0.1		3.559		10.57		0		14455		1.168		271.03		167.4713408318

		3		11		2005		9		14		10		0		110001		-1.127		-0.001		1.217		35		34		30		15		1445.5		195.7		-0.4		0.1		3.443		10.57		0		14455		1.127		269.95		165.8679896785

		3		11		2005		9		14		13		0		110001		-1.183		-0.015		1.192		35		34		30		15		1445.5		194.8		-0.4		0.1		3.443		10.57		0		14455		1.183		269.27		167.9457650553

		3		11		2005		9		14		16		0		110001		-1.079		-0.009		1.131		35		34		30		15		1445.5		193.7		-0.4		0.1		3.226		10.57		0		14455		1.079		269.52		156.3164418735

		3		11		2005		9		14		19		0		110001		-1.096		-0.143		1.059		35		34		30		15		1445.5		192.9		-0.4		0		3.234		10.58		0		14455		1.105		262.57		153.0733810955

		3		11		2005		9		14		22		0		110001		-1.122		-0.04		0.553		35		34		30		15		1445.5		191.7		-0.4		0.1		3.25		10.58		0		14455		1.123		267.96		125.1516280358

		3		11		2005		9		14		25		0		110001		-1.096		-0.091		1.331		35		34		30		15		1445.5		190.7		-0.4		0.1		3.126		10.58		0		14455		1.1		265.25		172.6574064441

		3		11		2005		9		14		28		0		110001		-1.078		-0.066		1.039		35		34		30		15		1445.5		189.6		-0.4		0.1		3.458		10.58		0		14455		1.08		266.5		149.8653061919

		3		11		2005		9		14		31		0		110001		-1.129		-0.15		1.422		35		34		30		15		1445.5		188.6		-0.3		0.1		3.598		10.59		0		14455		1.139		262.43		182.1874035163

		3		11		2005		9		14		34		0		110001		-1.099		-0.15		0.716		35		34		30		15		1445.5		187.6		-0.4		0.1		3.466		10.59		0		14455		1.109		262.23		132.021096799

		3		11		2005		9		14		37		0		110001		-1.066		-0.141		0.914		35		34		30		15		1445.5		186.4		-0.4		0.1		3.397		10.59		0		14455		1.075		262.47		141.1252280778

		3		11		2005		9		14		40		0		110001		-1.071		-0.163		1.511		35		34		30		15		1445.5		185.4		-0.4		0.1		3.373		10.59		0		14455		1.083		261.35		185.922860348

		3		11		2005		9		14		43		0		110001		-1.147		-0.252		1.758		35		34		30		15		1445.6		184.3		-0.4		0.1		3.435		10.6		0		14456		1.174		257.61		211.4161062928

		3		11		2005		9		14		46		0		110001		-1.085		-0.184		1.126		35		34		30		15		1445.6		183.3		-0.4		0.1		3.458		10.6		0		14456		1.1		260.38		157.4470387146

		3		11		2005		9		14		49		0		110001		-1.071		-0.273		1.042		35		34		30		15		1445.6		182.2		-0.4		0.1		3.598		10.6		0		14456		1.105		255.7		151.8991112548

		3		11		2005		9		14		52		0		110001		-1.123		-0.325		1.122		35		34		30		15		1445.6		181.3		-0.4		0.1		3.575		10.6		0		14456		1.169		253.86		162.0382053714

		3		11		2005		9		14		55		0		110001		-1.121		-0.326		1.38		35		34		30		15		1445.6		180.2		-0.4		0.1		3.505		10.61		0		14456		1.167		253.78		180.7572128575

		3		11		2005		9		14		58		0		110001		-1.045		-0.281		0.858		35		34		30		15		1445.6		179.1		-0.4		0.1		3.513		10.61		0		14456		1.082		254.95		138.0996017373

		3		11		2005		9		15		1		0		110001		-1.057		-0.337		0.791		35		34		30		15		1445.6		177.9		-0.4		0.1		3.559		10.61		0		14456		1.109		252.32		136.2534036272

		3		11		2005		9		15		4		0		110001		-1.017		-0.312		1.407		35		34		30		15		1445.6		176.9		-0.4		0.1		3.675		10.61		0		14456		1.064		252.94		176.3882649158

		3		11		2005		9		15		7		0		110001		-0.961		-0.438		1.076		35		34		30		15		1445.7		176		-0.4		0.1		3.667		10.62		0		14457		1.056		245.5		150.7693934458

		3		11		2005		9		15		10		0		110001		-1.035		-0.38		1.288		35		34		30		15		1445.7		175		-0.3		0.1		3.528		10.62		0		14457		1.103		249.84		169.5455396051

		3		11		2005		9		15		13		0		110001		-1.006		-0.554		0.848		35		34		30		15		1445.7		173.9		-0.3		0.1		3.52		10.62		0		14457		1.148		241.16		142.7604987383

		3		11		2005		9		15		16		0		110001		-1.024		-0.417		1.225		35		34		30		15		1445.7		173		-0.4		0.1		3.435		10.62		0		14457		1.106		247.84		165.0178778193

		3		11		2005		9		15		19		0		110001		-1.035		-0.456		1.331		35		34		30		15		1445.7		172.1		-0.4		0.1		3.435		10.62		0		14457		1.131		246.22		174.6631615424

		3		11		2005		9		15		22		0		110001		-0.983		-0.376		0.392		35		34		30		15		1445.7		171.2		-0.4		0.1		3.52		10.63		0		14457		1.052		249.07		112.3089043665

		3		11		2005		9		15		25		0		110001		-1.037		-0.484		0.969		35		34		30		15		1445.7		170.4		-0.3		0.1		3.381		10.63		0		14457		1.144		244.98		149.9528592592

		3		11		2005		9		15		28		0		110001		-1.02		-0.496		1.283		35		34		30		15		1445.7		169.5		-0.4		0.1		3.466		10.63		0		14457		1.134		244.07		171.2455838847

		3		11		2005		9		15		31		0		110001		-1.04		-0.525		0.938		35		34		30		15		1445.7		168.5		-0.4		0.1		3.474		10.63		0		14457		1.165		243.22		149.5683455815

		3		11		2005		9		15		34		0		110001		-0.974		-0.486		1.578		35		34		30		15		1445.8		167.7		-0.4		0.1		3.428		10.64		0		14458		1.089		243.48		191.7017475142

		3		11		2005		9		15		37		0		110001		-0.996		-0.57		1.656		35		34		30		15		1445.8		166.7		-0.4		0.1		3.28		10.64		0		14458		1.148		240.22		201.4758546328

		3		11		2005		9		15		40		0		110001		-0.93		-0.497		1.301		35		34		30		15		1445.8		165.9		-0.4		0.1		3.358		10.64		0		14458		1.054		241.88		167.4667131104

		3		11		2005		9		15		43		0		110001		-0.873		-0.622		1.171		35		34		30		15		1445.8		165		-0.4		0.1		3.397		10.64		0		14458		1.072		234.53		158.7530787103

		3		11		2005		9		15		46		0		110001		-0.899		-0.53		1.144		35		33		30		15		1445.8		164.1		-0.4		0.1		3.172		10.65		0		14458		1.044		239.48		154.8495075872

		3		11		2005		9		15		49		0		110001		-0.936		-0.562		1.08		35		34		30		15		1445.8		163.3		-0.4		0.1		3.482		10.65		0		14458		1.092		239.02		153.5688770552

		3		11		2005		9		15		52		0		110001		-0.955		-0.635		0.73		35		34		30		15		1445.8		162.3		-0.4		0.1		3.404		10.65		0		14458		1.147		236.38		135.9466807245

		3		11		2005		9		15		55		0		110001		-0.955		-0.664		1.582		35		34		30		15		1445.8		161.4		-0.4		0.1		3.366		10.65		0		14458		1.163		235.19		196.3579639332

		3		11		2005		9		15		58		0		110001		-0.855		-0.505		0.599		35		34		30		15		1445.9		160.7		-0.4		0.1		3.598		10.66		0		14459		0.993		239.43		115.9677110234

		3		11		2005		9		16		1		0		110001		-0.959		-0.684		2.074		35		34		30		15		1445.9		159.9		-0.4		0.1		3.559		10.66		0		14459		1.178		234.5		238.516519344

		3		11		2005		9		16		4		0		110001		-0.915		-0.676		1.181		35		34		30		15		1445.9		159.2		-0.4		0.1		3.497		10.66		0		14459		1.138		233.54		163.9805476268

		3		11		2005		9		16		7		0		110001		-0.877		-0.624		0.942		35		34		30		15		1445.9		158.7		-0.4		0.1		3.296		10.66		0		14459		1.076		234.57		143.0338771061

		3		11		2005		9		16		10		0		110001		-0.866		-0.606		1.287		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.52		10.67		0		14459		1.057		235.02		166.5401152876

		3		11		2005		9		16		13		0		110001		-0.897		-0.664		1.809		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.443		10.67		0		14459		1.116		233.49		212.5555456816

		3		11		2005		9		16		16		0		110001		-0.915		-0.692		0.966		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.768		10.67		0		14459		1.147		232.9		149.9748312218

		3		11		2005		9		16		19		0		110001		-0.883		-0.641		0.172		35		34		30		15		1445.9		158.5		-0.3		0.1		3.505		10.67		0		14459		1.091		234.02		110.4605812043

		3		11		2005		9		16		22		0		110001		-0.891		-0.592		0.84		35		34		30		15		1445.9		158.9		-0.3		0.1		3.242		10.67		0		14459		1.07		236.4		136.0126832321

		3		11		2005		9		16		25		0		110001		-0.919		-0.636		1.68		35		34		30		15		1445.9		159.8		-0.4		0.1		3.621		10.68		0		14459		1.118		235.31		201.7785171915

		3		11		2005		9		16		28		0		110001		-0.929		-0.654		0.93		35		33		30		15		1445.9		160.6		-0.4		0.1		3.776		10.68		0		14459		1.136		234.86		146.8215583625

		3		11		2005		9		16		31		0		110001		-0.895		-0.561		0.961		35		34		30		15		1445.9		161.8		-0.4		0.1		3.559		10.68		0		14459		1.056		237.92		142.8029061329

		3		11		2005		9		16		34		0		110001		-0.932		-0.531		0.917		35		34		30		15		1445.9		163		-0.3		0.1		3.528		10.68		0		14459		1.073		240.33		141.1195946706

		3		11		2005		9		16		37		0		110001		-0.889		-0.453		1.281		35		34		30		15		1446		164.4		-0.3		0.1		3.412		10.69		0		14460		0.998		243		162.3727501769

		3		11		2005		9		16		40		0		110001		-0.944		-0.479		1.024		35		34		30		15		1446		166.1		-0.4		0.1		3.636		10.69		0		14460		1.059		243.1		147.2804467674

		3		11		2005		9		16		43		0		110001		-0.96		-0.497		1.104		35		34		30		15		1446		167.7		-0.4		0.1		3.575		10.69		0		14460		1.081		242.63		154.5129444416

		3		11		2005		9		16		46		0		110001		-0.946		-0.413		0.727		35		34		30		15		1446		169.1		-0.4		0.1		3.652		10.69		0		14460		1.032		246.42		126.2542672546

		3		11		2005		9		16		49		0		110001		-0.993		-0.451		1.365		35		34		30		15		1446		170.6		-0.3		0.1		3.551		10.69		0		14460		1.091		245.57		174.7190602081

		3		11		2005		9		16		52		0		110001		-1.04		-0.486		1.322		35		34		30		15		1446		172		-0.4		0.1		3.691		10.7		0		14460		1.148		244.95		175.0851221549

		3		11		2005		9		16		55		0		110001		-0.924		-0.284		0.889		35		34		30		15		1446		173.2		-0.4		0.1		3.474		10.7		0		14460		0.967		252.91		131.3298518997

		3		11		2005		9		16		58		0		110001		-1		-0.367		1.277		35		34		30		15		1446		174.3		-0.4		0.1		3.551		10.7		0		14460		1.065		249.85		166.2954599501

		3		11		2005		9		17		1		0		110001		-1.033		-0.395		0.985		35		34		30		15		1446		175.2		-0.4		0.1		3.458		10.7		0		14460		1.106		249.07		148.0992572567

		3		11		2005		9		17		4		0		110001		-1.023		-0.342		1.54		35		34		30		15		1446.1		175.8		-0.4		0.1		3.466		10.71		0		14461		1.079		251.51		188.0184299477

		3		11		2005		9		17		7		0		110001		-0.934		-0.223		1.278		35		34		30		15		1446.1		176.4		-0.4		0.1		3.335		10.71		0		14461		0.96		256.57		159.8552157422

		3		11		2005		9		17		10		0		110001		-0.983		-0.275		0.739		35		34		30		15		1446.1		176.7		-0.4		0.1		3.66		10.71		0		14461		1.021		254.37		126.0172607225

		3		11		2005		9		17		13		0		110001		-1.086		-0.346		1.308		35		34		30		15		1446.1		176.9		-0.4		0.1		3.528		10.71		0		14461		1.14		252.33		173.4928240591

		3		11		2005		9		17		16		0		110001		-1.035		-0.308		1.163		35		34		30		15		1446.1		177		-0.3		0.1		3.636		10.72		0		14461		1.08		253.43		158.702804008

		3		11		2005		9		17		19		0		110001		-1.083		-0.35		1.593		35		34		30		15		1446.1		176.9		-0.4		0.1		3.242		10.72		0		14461		1.138		252.09		195.7814597964

		3		11		2005		9		17		22		0		110001		-1.052		-0.383		1.106		35		34		30		15		1446.1		176.7		-0.4		0.1		3.683		10.72		0		14461		1.12		250		157.3730917279

		3		11		2005		9		17		25		0		110001		-1.029		-0.33		1.576		35		34		30		15		1446.1		176.4		-0.5		0.1		3.582		10.72		0		14461		1.081		252.22		191.0894293256

		3		11		2005		9		17		28		0		110001		-0.94		-0.248		0.715		35		34		30		15		1446.1		176.1		-0.3		0.1		3.605		10.72		0		14461		0.972		255.22		120.6784570667

		3		11		2005		9		17		31		0		110001		-0.937		-0.236		1.016		35		34		30		15		1446.2		175.5		-0.3		0.1		3.613		10.73		0		14462		0.966		255.86		140.2113048224

		3		11		2005		9		17		34		0		110001		-0.98		-0.283		0.897		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.2		0.1		3.636		10.73		0		14462		1.02		253.89		135.834384454

		3		11		2005		9		17		37		0		110001		-0.981		-0.322		1.752		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.3		0.1		3.598		10.73		0		14462		1.032		251.83		203.3604927217

		3		11		2005		9		17		40		0		110001		-1.022		-0.37		1.652		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.497		10.73		0		14462		1.087		250.1		197.7495385582

		3		11		2005		9		17		43		0		110001		-1.021		-0.362		1.252		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.28		10.73		0		14462		1.083		250.48		165.5593247147

		3		11		2005		9		17		46		0		110001		-0.99		-0.35		0.789		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.3		0.1		3.598		10.74		0		14462		1.05		250.53		131.3438616761

		3		11		2005		9		17		49		0		110001		-1.034		-0.377		1.661		35		33		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.629		10.74		0		14462		1.101		249.97		199.2537578065

		3		11		2005		9		17		52		0		110001		-0.997		-0.347		1.581		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.474		10.74		0		14462		1.056		250.81		190.1046816888

		3		11		2005		9		17		55		0		110001		-1.016		-0.326		0.889		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.265		10.74		0		14462		1.067		252.21		138.883152326

		3		11		2005		9		17		58		0		110001		-1.023		-0.358		1.429		35		33		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.474		10.75		0		14463		1.084		250.71		179.3525578295

		3		11		2005		9		18		1		0		110001		-1.002		-0.331		1.647		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.25		10.75		0		14463		1.055		251.72		195.60608375

		3		11		2005		9		18		4		0		110001		-0.986		-0.309		1.823		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.311		10.75		0		14463		1.033		252.6		209.5472739026

		3		11		2005		9		18		7		0		110001		-1.047		-0.354		1.314		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.575		10.75		0		14463		1.105		251.32		171.7009318554

		3		11		2005		9		18		10		0		110001		-1.048		-0.415		1.382		35		34		30		15		1446.3		175.3		-0.4		0.1		3.412		10.75		0		14463		1.127		248.4		178.3382460383

		3		11		2005		9		18		13		0		110001		-0.995		-0.304		0.32		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.3		0.1		3.28		10.76		0		14463		1.04		253.01		108.8504019285

		3		11		2005		9		18		16		0		110001		-1.077		-0.439		0.848		35		34		30		15		1446.3		175.1		-0.4		0.1		3.35		10.76		0		14463		1.163		247.82		143.935888506

		3		11		2005		9		18		19		0		110001		-1.002		-0.34		1.814		34		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.59		10.76		0		14463		1.058		251.26		210.0047618508

		3		11		2005		9		18		22		0		110001		-1.001		-0.343		1.141		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.3		0.1		3.133		10.76		0		14463		1.058		251.09		155.6126922844

		3		11		2005		9		18		25		0		110001		-1.009		-0.348		1.184		35		34		30		15		1446.3		175.3		-0.4		0.1		3.304		10.77		0		14463		1.067		250.97		159.4064302342

		3		11		2005		9		18		28		0		110001		-1.019		-0.351		0.822		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.52		10.77		0		14463		1.078		250.99		135.5450478623

		3		11		2005		9		18		31		0		110001		-0.954		-0.251		1.284		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.667		10.77		0		14463		0.986		255.26		161.9188994528

		3		11		2005		9		18		34		0		110001		-1.02		-0.356		1.154		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.629		10.77		0		14463		1.08		250.76		158.0775758923

		3		11		2005		9		18		37		0		110001		-0.999		-0.323		1.128		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.629		10.78		0		14464		1.05		252.08		154.1010707296

		3		11		2005		9		18		40		0		110001		-0.994		-0.31		0.959		35		33		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.621		10.78		0		14464		1.041		252.68		141.5562432392

		3		11		2005		9		18		43		0		110001		-1.017		-0.362		1.292		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.598		10.78		0		14464		1.08		250.41		168.362614615

		3		11		2005		9		18		46		0		110001		-1.027		-0.382		0.506		35		34		30		15		1446.4		175.3		-0.4		0.1		3.737		10.78		0		14464		1.096		249.6		120.6933718147

		3		11		2005		9		18		49		0		110001		-0.983		-0.347		1.514		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.567		10.78		0		14464		1.042		250.56		183.8176814129

		3		11		2005		9		18		52		0		110001		-0.999		-0.336		1.192		35		34		29		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.497		10.79		0		14464		1.054		251.41		159.1150841372

		3		11		2005		9		18		55		0		110001		-1.014		-0.344		0.886		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.79		0		14464		1.071		251.26		138.9794229374

		3		11		2005		9		18		58		0		110001		-0.984		-0.296		0.932		35		34		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.675		10.79		0		14464		1.028		253.26		138.7262051669

		3		11		2005		9		19		1		0		110001		-0.948		-0.276		0.858		35		34		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.458		10.79		0		14464		0.987		253.77		130.806880553

		3		11		2005		9		19		4		0		110001		-0.968		-0.306		1.02		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.226		10.79		0		14464		1.015		252.46		143.9117785312

		3		11		2005		9		19		7		0		110001		-0.954		-0.292		0.715		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.59		10.8		0		14464		0.998		252.98		122.7438389493

		3		11		2005		9		19		10		0		110001		-0.936		-0.274		1.12		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.435		10.8		0		14464		0.975		253.68		148.5116830421

		3		11		2005		9		19		13		0		110001		-0.957		-0.298		0.72		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.528		10.8		0		14464		1.002		252.7		123.4120334489

		3		11		2005		9		19		16		0		110001		-0.965		-0.332		1.585		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.095		10.8		0		14464		1.021		251.01		188.5119094381

		3		11		2005		9		19		19		0		110001		-1.026		-0.391		1.013		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.397		10.8		0		14464		1.098		249.14		149.3896248071

		3		11		2005		9		19		22		0		110001		-0.948		-0.294		1.839		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.482		10.81		0		14464		0.993		252.77		208.9751420624

		3		11		2005		9		19		25		0		110001		-0.999		-0.351		1.352		35		33		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.575		10.81		0		14464		1.059		250.64		171.7296130549

		3		11		2005		9		19		28		0		110001		-1.063		-0.41		1.31		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.265		10.81		0		14464		1.139		248.91		173.6136227374

		3		11		2005		9		19		31		0		110001		-0.995		-0.367		1.661		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.188		10.81		0		14464		1.061		249.75		197.069404018

		3		11		2005		9		19		34		0		110001		-0.939		-0.297		0.668		35		34		30		15		1446.5		175		-0.4		0.1		3.536		10.82		0		14465		0.985		252.45		119.0022688859

		3		11		2005		9		19		37		0		110001		-1.008		-0.378		1.611		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.52		10.82		0		14465		1.077		249.44		193.7593610642

		3		11		2005		9		19		40		0		110001		-1.015		-0.368		1.193		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.389		10.82		0		14465		1.08		250.07		160.9005282776

		3		11		2005		9		19		43		0		110001		-0.968		-0.306		1.038		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.551		10.82		0		14465		1.015		252.46		145.1931127843

		3		11		2005		9		19		46		0		110001		-0.995		-0.362		0.849		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.513		10.82		0		14465		1.059		250.01		135.7155112727

		3		11		2005		9		19		49		0		110001		-0.992		-0.348		1.069		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		10.83		0		14465		1.051		250.67		149.930950774

		3		11		2005		9		19		52		0		110001		-0.948		-0.271		0.697		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.544		10.83		0		14465		0.986		254.05		120.7457659713

		3		11		2005		9		19		55		0		110001		-0.9		-0.226		1.889		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.83		0		14465		0.928		255.9		210.4613266137

		3		11		2005		9		19		58		0		110001		-0.98		-0.351		1.231		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.311		10.83		0		14465		1.041		250.29		161.2129647392

		3		11		2005		9		20		1		0		110001		-1		-0.369		1.314		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.273		10.83		0		14465		1.066		249.75		169.1968380319

		3		11		2005		9		20		4		0		110001		-0.988		-0.348		1.132		35		34		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.35		10.84		0		14465		1.047		250.6		154.2294394725

		3		11		2005		9		20		7		0		110001		-0.981		-0.339		1.529		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.629		10.84		0		14465		1.038		250.94		184.8005140685

		3		11		2005		9		20		10		0		110001		-0.935		-0.266		1.216		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.3		0.1		3.482		10.84		0		14465		0.972		254.12		155.6803455803

		3		11		2005		9		20		13		0		110001		-0.906		-0.255		0.932		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.428		10.84		0		14465		0.941		254.28		132.4569741463

		3		11		2005		9		20		16		0		110001		-0.999		-0.332		1.273		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.489		10.84		0		14465		1.053		251.62		165.18940644

		3		11		2005		9		20		19		0		110001		-0.971		-0.322		1.291		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.3		0.1		3.35		10.85		0		14466		1.023		251.65		164.7181228645

		3		11		2005		9		20		22		0		110001		-1.046		-0.417		0.754		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.358		10.85		0		14466		1.126		248.26		135.5183013471

		3		11		2005		9		20		25		0		110001		-0.96		-0.298		1.044		35		34		30		15		1446.6		175.2		-0.3		0.1		3.559		10.85		0		14466		1.005		252.75		144.9254981016

		3		11		2005		9		20		28		0		110001		-0.971		-0.326		1.955		35		34		30		15		1446.6		175.2		-0.3		0.1		3.497		10.85		0		14466		1.024		251.44		220.7066378703

		3		11		2005		9		20		31		0		110001		-0.951		-0.267		1.286		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.85		0		14466		0.988		254.32		162.156899329

		3		11		2005		9		20		34		0		110001		-1.004		-0.373		0.699		35		33		30		15		1446.6		175.2		-0.4		0.1		3.667		10.86		0		14466		1.071		249.62		127.8962861071

		3		11		2005		9		20		37		0		110001		-0.947		-0.297		0.76		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.451		10.86		0		14466		0.992		252.59		125.0047199109

		3		11		2005		9		20		40		0		110001		-0.977		-0.339		0.726		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.691		10.86		0		14466		1.034		250.86		126.3537098783

		3		11		2005		9		20		43		0		110001		-0.997		-0.368		1.536		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.667		10.86		0		14466		1.063		249.74		186.7813962899

		3		11		2005		9		20		46		0		110001		-0.947		-0.284		1.012		34		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.443		10.87		0		14467		0.989		253.31		141.4782315411

		3		11		2005		9		20		49		0		110001		-1.005		-0.35		1.059		35		34		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.443		10.87		0		14467		1.064		250.8		150.133473949

		3		11		2005		9		20		52		0		110001		-0.91		-0.253		0.781		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.52		10.87		0		14467		0.945		254.46		122.5589654003

		3		11		2005		9		20		55		0		110001		-0.918		-0.278		1.098		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.605		10.87		0		14467		0.959		253.15		145.7947872868

		3		11		2005		9		20		58		0		110001		-0.957		-0.288		1.58		35		33		30		15		1446.7		175.2		-0.3		0.1		3.551		10.87		0		14467		0.999		253.25		186.9543527174

		3		11		2005		9		21		1		0		110001		-0.964		-0.315		1.255		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.536		10.87		0		14467		1.014		251.9		161.3550742927

		3		11		2005		9		21		4		0		110001		-0.964		-0.317		1.266		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.528		10.88		0		14467		1.015		251.8		162.2510708747

		3		11		2005		9		21		7		0		110001		-0.995		-0.335		1.931		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.652		10.88		0		14467		1.05		251.39		219.7956096013

		3		11		2005		9		21		10		0		110001		-0.934		-0.294		0.692		35		34		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.513		10.88		0		14467		0.979		252.53		119.902293556

		3		11		2005		9		21		13		0		110001		-0.992		-0.366		1.121		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.412		10.88		0		14467		1.057		249.75		154.0993510694

		3		11		2005		9		21		16		0		110001		-1.014		-0.397		0.948		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.373		10.89		0		14468		1.089		248.62		144.3782878414

		3		11		2005		9		21		19		0		110001		-0.921		-0.286		1.397		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.3		0.1		3.838		10.89		0		14468		0.964		252.75		169.7541162977

		3		11		2005		9		21		22		0		110001		-0.941		-0.312		1.164		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.3		0.1		3.544		10.89		0		14468		0.991		251.66		152.8960758162

		3		11		2005		9		21		25		0		110001		-0.911		-0.233		1.284		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.89		0		14468		0.94		255.65		159.1498036442

		3		11		2005		9		21		28		0		110001		-0.947		-0.286		0.651		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.482		10.89		0		14468		0.989		253.2		118.4232240737

		3		11		2005		9		21		31		0		110001		-0.989		-0.357		0.337		35		33		30		15		1446.8		175		-0.4		0.1		3.575		10.9		0		14468		1.051		250.15		110.4146276541

		3		11		2005		9		21		34		0		110001		-1.002		-0.353		1.183		35		33		30		15		1446.8		175		-0.4		0.1		3.544		10.9		0		14468		1.062		250.59		159.0000628931

		3		11		2005		9		21		37		0		110001		-0.965		-0.336		1.134		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.613		10.9		0		14468		1.022		250.8		152.6458974228

		3		11		2005		9		21		40		0		110001		-0.941		-0.314		0.906		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.489		10.9		0		14468		0.992		251.55		134.3470505817

		3		11		2005		9		21		43		0		110001		-1.006		-0.375		1.198		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.42		10.9		0		14468		1.074		249.56		160.8684244965

		3		11		2005		9		21		46		0		110001		-0.971		-0.324		1.128		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.381		10.91		0		14469		1.024		251.55		152.3220601226

		3		11		2005		9		21		49		0		110001		-1.033		-0.435		1.269		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.219		10.91		0		14469		1.121		247.16		169.3125807493

		3		11		2005		9		21		52		0		110001		-1.001		-0.394		1.175		34		34		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.242		10.91		0		14469		1.076		248.52		159.3066853588

		3		11		2005		9		21		55		0		110001		-0.911		-0.28		1.185		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.91		0		14469		0.953		252.91		152.0705757206

		3		11		2005		9		21		58		0		110001		-0.916		-0.285		1.599		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.126		10.91		0		14469		0.959		252.72		186.4693540505

		3		11		2005		9		22		1		0		110001		-0.907		-0.261		0.797		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.342		10.92		0		14469		0.944		253.95		123.530522544

		3		11		2005		9		22		4		0		110001		-0.974		-0.363		1.073		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.265		10.92		0		14469		1.039		249.56		149.3912313357

		3		11		2005		9		22		7		0		110001		-0.942		-0.358		0.975		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.381		10.92		0		14469		1.008		249.19		140.2195778057

		3		11		2005		9		22		10		0		110001		-0.885		-0.255		1.386		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.35		10.92		0		14469		0.921		253.93		166.4105164946

		3		11		2005		9		22		13		0		110001		-0.824		-0.185		1.408		35		34		29		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.211		10.92		0		14469		0.845		257.35		164.1848044126

		3		11		2005		9		22		16		0		110001		-0.957		-0.318		0.806		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.92		0		14469		1.008		251.62		129.0972114339

		3		11		2005		9		22		19		0		110001		-0.953		-0.324		1.107		35		34		29		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.188		10.93		0		14469		1.007		251.22		149.6206536545

		3		11		2005		9		22		22		0		110001		-0.956		-0.292		0.912		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.93		0		14469		1		253.02		135.3123793302

		3		11		2005		9		22		25		0		110001		-0.94		-0.323		1.542		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.544		10.93		0		14469		0.994		251.04		183.4582513816

		3		11		2005		9		22		28		0		110001		-0.977		-0.356		1.313		35		34		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.93		0		14469		1.04		249.98		167.4883279515

		3		11		2005		9		22		31		0		110001		-0.959		-0.341		0.778		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.474		10.93		0		14469		1.018		250.43		128.1111236388

		3		11		2005		9		22		34		0		110001		-0.999		-0.384		1.837		35		34		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.94		0		14470		1.07		248.97		212.6035277224

		3		11		2005		9		22		37		0		110001		-0.914		-0.293		1.557		35		34		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.373		10.94		0		14470		0.96		252.23		182.906916217

		3		11		2005		9		22		40		0		110001		-0.94		-0.311		1.78		35		33		30		15		1447		175.1		-0.3		0.1		3.366		10.94		0		14470		0.99		251.69		203.6840936352

		3		11		2005		9		22		43		0		110001		-0.943		-0.306		1.412		35		33		29		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.443		10.94		0		14470		0.991		252.02		172.5290989949

		3		11		2005		9		22		46		0		110001		-0.959		-0.309		1.395		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.404		10.94		0		14470		1.008		252.14		172.08099837

		3		11		2005		9		22		49		0		110001		-1.001		-0.377		0.878		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.381		10.95		0		14470		1.07		249.36		138.3840308706

		3		11		2005		9		22		52		0		110001		-0.984		-0.366		1.191		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.366		10.95		0		14470		1.05		249.6		158.7669046118

		3		11		2005		9		22		55		0		110001		-0.951		-0.311		0.795		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.304		10.95		0		14470		1.001		251.89		127.7946399502

		3		11		2005		9		22		58		0		110001		-0.894		-0.253		1.551		35		34		30		15		1447		175.1		-0.3		0.1		3.443		10.95		0		14470		0.929		254.2		180.7995022117

		3		11		2005		9		23		1		0		110001		-0.938		-0.332		0.904		35		33		30		15		1447		175.2		-0.3		0.1		3.304		10.95		0		14470		0.995		250.51		134.435263231

		3		11		2005		9		23		4		0		110001		-0.904		-0.287		1.876		35		33		30		15		1447.1		175.2		-0.4		0.1		3.335		10.96		0		14471		0.948		252.39		210.2132488689

		3		11		2005		9		23		7		0		110001		-0.909		-0.31		1.348		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.335		10.96		0		14471		0.96		251.17		165.5138966975

		3		11		2005		9		23		10		0		110001		-0.991		-0.381		1.229		35		34		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.96		0		14471		1.062		248.97		162.4094516954

		3		11		2005		9		23		13		0		110001		-0.934		-0.281		1.182		35		34		30		15		1447.1		175.2		-0.3		0.1		3.296		10.96		0		14471		0.975		253.26		153.2462397581

		3		11		2005		9		23		16		0		110001		-0.961		-0.336		1.052		35		34		30		15		1447.1		175.2		-0.3		0.1		3.598		10.96		0		14471		1.018		250.73		146.394023102

		3		11		2005		9		23		19		0		110001		-0.902		-0.278		0.871		35		33		29		15		1447.1		175.1		-0.3		0.1		3.474		10.97		0		14471		0.944		252.87		128.433990828

		3		11		2005		9		23		22		0		110001		-0.993		-0.37		1.561		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.66		10.97		0		14471		1.06		249.56		188.670877456

		3		11		2005		9		23		25		0		110001		-0.981		-0.335		0.901		35		34		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.188		10.97		0		14471		1.037		251.15		137.3458044499

		3		11		2005		9		23		28		0		110001		-0.959		-0.342		1.448		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.667		10.97		0		14471		1.018		250.37		177.0126831614

		3		11		2005		9		23		31		0		110001		-0.89		-0.249		0.371		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.567		10.98		0		14472		0.924		254.37		99.58624403

		3		11		2005		9		23		34		0		110001		-0.955		-0.343		1.107		35		33		29		15		1447.2		175.2		-0.4		0.1		3.59		10.98		0		14472		1.015		250.24		150.170669573

		3		11		2005		9		23		37		0		110001		-0.915		-0.292		0.9		35		33		30		15		1447.2		175		-0.4		0.1		3.505		10.98		0		14472		0.96		252.3		131.6240479548

		3		11		2005		9		23		40		0		110001		-0.973		-0.37		1.163		35		33		29		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.98		0		14472		1.041		249.18		156.083247019

		3		11		2005		9		23		43		0		110001		-1.035		-0.42		0.847		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.559		10.98		0		14472		1.117		247.91		140.1796704234

		3		11		2005		9		23		46		0		110001		-0.934		-0.304		1.103		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.559		10.98		0		14472		0.982		251.97		147.6949897593

		3		11		2005		9		23		49		0		110001		-0.911		-0.29		1.286		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.428		10.98		0		14472		0.956		252.34		160.244095055

		3		11		2005		9		23		52		0		110001		-0.978		-0.36		1.292		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.327		10.99		0		14472		1.042		249.79		165.992409465

		3		11		2005		9		23		55		0		110001		-0.804		-0.16		1.47		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.451		10.99		0		14472		0.82		258.74		168.3126852023

		3		11		2005		9		23		58		0		110001		-0.872		-0.241		0.527		35		33		29		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.327		10.99		0		14472		0.905		254.55		104.6992836652

		3		11		2005		9		24		1		0		110001		-0.881		-0.257		0.902		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.99		0		14472		0.918		253.74		128.678436422

		3		11		2005		9		24		4		0		110001		-0.917		-0.265		1.135		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.381		11		0		14473		0.955		253.88		148.3016857625

		3		11		2005		9		24		7		0		110001		-0.898		-0.279		1.538		35		33		29		15		1447.3		175		-0.3		0.1		3.544		11		0		14473		0.94		252.74		180.2689379788

		3		11		2005		9		24		10		0		110001		-0.944		-0.313		1.254		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.582		11		0		14473		0.995		251.66		160.0506482336

		3		11		2005		9		24		13		0		110001		-0.96		-0.361		1.233		35		33		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.273		11		0		14473		1.026		249.39		160.3811086132

		3		11		2005		9		24		16		0		110001		-0.915		-0.281		0.998		34		33		30		15		1447.3		175.2		-0.3		0.1		3.389		11		0		14473		0.957		252.93		138.2819583315

		3		11		2005		9		24		19		0		110001		-0.931		-0.289		1.137		35		33		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.42		11		0		14473		0.975		252.75		149.7681875433

		3		11		2005		9		24		22		0		110001		-0.929		-0.275		1.252		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.667		11.01		0		14473		0.969		253.51		158.3088753039

		3		11		2005		9		24		25		0		110001		-0.939		-0.303		0.881		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.613		11.01		0		14473		0.987		252.12		132.2758859354

		3		11		2005		9		24		28		0		110001		-0.885		-0.262		1.25		35		33		30		15		1447.3		175.2		-0.3		0.1		3.466		11.01		0		14473		0.923		253.51		155.3823992607

		3		11		2005		9		24		31		0		110001		-0.904		-0.298		0.728		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.389		11.01		0		14473		0.952		251.76		119.8333843301

		3		11		2005		9		24		34		0		110001		-0.929		-0.307		0.148		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.01		0		14473		0.978		251.71		98.9542318448

		3		11		2005		9		24		37		0		110001		-0.962		-0.355		1.345		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.66		11.02		0		14473		1.025		249.74		169.1299500384

		3		11		2005		9		24		40		0		110001		-0.946		-0.344		1.408		34		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.567		11.02		0		14473		1.007		250.02		173.081368148

		3		11		2005		9		24		43		0		110001		-0.869		-0.252		1.483		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.02		0		14473		0.905		253.83		173.722594961

		3		11		2005		9		24		46		0		110001		-0.874		-0.269		1.08		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.466		11.02		0		14473		0.914		252.89		141.514557555

		3		11		2005		9		24		49		0		110001		-0.918		-0.308		0.251		35		34		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.567		11.02		0		14473		0.968		251.45		100.0294456648

		3		11		2005		9		24		52		0		110001		-0.915		-0.276		0.183		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.443		11.02		0		14473		0.956		253.21		97.3082730296

		3		11		2005		9		24		55		0		110001		-0.875		-0.284		1.58		35		34		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.466		11.03		0		14474		0.92		252.02		182.8300030083

		3		11		2005		9		24		58		0		110001		-0.903		-0.288		1.286		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.03		0		14474		0.948		252.31		159.7544678561

		3		11		2005		9		25		1		0		110001		-0.964		-0.398		1.111		35		33		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.358		11.03		0		14474		1.043		247.57		152.3817902507

		3		11		2005		9		25		4		0		110001		-1.016		-0.415		1.135		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.288		11.03		0		14474		1.097		247.78		157.8830579891

		3		11		2005		9		25		7		0		110001		-0.893		-0.285		1.289		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.311		11.03		0		14474		0.937		252.3		159.3798920818

		3		11		2005		9		25		10		0		110001		-0.877		-0.244		1.63		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.397		11.03		0		14474		0.91		254.45		186.6966791349

		3		11		2005		9		25		13		0		110001		-0.88		-0.261		1.03		35		34		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.652		11.04		0		14474		0.918		253.48		137.9645244257

		3		11		2005		9		25		16		0		110001		-0.976		-0.371		1.193		35		34		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.489		11.04		0		14474		1.044		249.19		158.5391434315

		3		11		2005		9		25		19		0		110001		-0.856		-0.226		0.924		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.536		11.04		0		14474		0.885		255.21		127.968277319

		3		11		2005		9		25		22		0		110001		-0.953		-0.343		1.145		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.373		11.04		0		14474		1.013		250.21		152.8686691248

		3		11		2005		9		25		25		0		110001		-0.949		-0.352		0.816		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.04		0		14474		1.012		249.65		130.013883874

		3		11		2005		9		25		28		0		110001		-0.958		-0.369		1.33		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.466		11.05		0		14474		1.027		248.93		168.0126483334

		3		11		2005		9		25		31		0		110001		-0.854		-0.237		0.697		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.05		0		14474		0.886		254.49		112.7516740452

		3		11		2005		9		25		34		0		110001		-0.981		-0.409		1.006		35		34		30		15		1447.4		175.2		-0.4		0.1		3.226		11.05		0		14474		1.063		247.37		146.3447300042

		3		11		2005		9		25		37		0		110001		-0.807		-0.188		0.61		35		33		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.149		11.05		0		14474		0.829		256.89		102.8928083007

		3		11		2005		9		25		40		0		110001		-0.808		-0.198		0.836		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.435		11.05		0		14474		0.832		256.23		117.9391368461

		3		11		2005		9		25		43		0		110001		-0.918		-0.318		1.152		34		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.18		11.06		0		14474		0.972		250.89		150.6967816511

		3		11		2005		9		25		46		0		110001		-0.8		-0.187		1.341		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.06		0		14474		0.822		256.84		157.2656987394

		3		11		2005		9		25		49		0		110001		-0.925		-0.302		1.21		35		33		29		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.172		11.06		0		14474		0.973		251.92		155.271665155

		3		11		2005		9		25		52		0		110001		-0.893		-0.269		0.972		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.373		11.06		0		14474		0.933		253.24		134.7068669371

		3		11		2005		9		25		55		0		110001		-0.937		-0.32		1.318		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.06		0		14474		0.99		251.14		164.8482029019

		3		11		2005		9		25		58		0		110001		-0.806		-0.181		1.314		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.389		11.06		0		14474		0.826		257.34		155.2093102878

		3		11		2005		9		26		1		0		110001		-0.941		-0.344		1.371		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.07		0		14475		1.002		249.92		169.8074792228

		3		11		2005		9		26		4		0		110001		-0.905		-0.294		0.027		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.07		0		14475		0.952		252		95.1940124167

		3		11		2005		9		26		7		0		110001		-0.875		-0.3		1.694		35		34		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.273		11.07		0		14475		0.925		251.08		193.009352105

		3		11		2005		9		26		10		0		110001		-0.899		-0.289		1.064		35		33		29		15		1447.5		175		-0.4		0.1		3.536		11.07		0		14475		0.944		252.18		142.2609573987

		3		11		2005		9		26		13		0		110001		-0.824		-0.179		1.197		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.087		11.07		0		14475		0.843		257.74		146.418099974

		3		11		2005		9		26		16		0		110001		-0.99		-0.4		1.212		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.451		11.07		0		14475		1.068		248		161.525354047

		3		11		2005		9		26		19		0		110001		-0.947		-0.372		1.133		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.544		11.08		0		14475		1.017		248.55		152.2787575468

		3		11		2005		9		26		22		0		110001		-0.836		-0.237		0.804		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		11.08		0		14475		0.869		254.17		118.3841627922

		3		11		2005		9		26		25		0		110001		-0.801		-0.185		1.162		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.08		0		14475		0.822		256.99		142.3400857102

		3		11		2005		9		26		28		0		110001		-0.888		-0.278		1.249		35		34		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.629		11.08		0		14475		0.93		252.62		155.7507303354

		3		11		2005		9		26		31		0		110001		-0.906		-0.307		1.25		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.09		0		14475		0.957		251.28		157.4034624778

		3		11		2005		9		26		34		0		110001		-0.931		-0.327		1.024		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.157		11.09		0		14475		0.987		250.65		142.2063992934

		3		11		2005		9		26		37		0		110001		-0.959		-0.347		1.148		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.09		0		14475		1.02		250.11		153.5576113385

		3		11		2005		9		26		40		0		110001		-0.923		-0.334		1.503		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.203		11.09		0		14475		0.982		250.11		179.5130635915

		3		11		2005		9		26		43		0		110001		-0.843		-0.226		1.33		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.35		11.09		0		14475		0.873		254.99		159.0793826993

		3		11		2005		9		26		46		0		110001		-0.854		-0.222		1.008		35		34		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.09		0		14475		0.882		255.43		133.9650700743

		3		11		2005		9		26		49		0		110001		-0.936		-0.334		1.384		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.397		11.1		0		14476		0.994		250.36		170.3850932447

		3		11		2005		9		26		52		0		110001		-0.981		-0.419		1.121		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.605		11.1		0		14476		1.067		246.87		154.7437559322

		3		11		2005		9		26		55		0		110001		-0.893		-0.286		1.194		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.513		11.1		0		14476		0.938		252.24		151.8183454

		3		11		2005		9		26		58		0		110001		-0.871		-0.262		1.412		35		33		30		15		1447.6		175		-0.3		0.1		3.505		11.1		0		14476		0.91		253.26		167.9591914722

		3		11		2005		9		27		1		0		110001		-0.917		-0.317		1.403		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.559		11.1		0		14476		0.97		250.93		170.5809778375

		3		11		2005		9		27		4		0		110001		-0.917		-0.315		0.819		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.737		11.1		0		14476		0.97		251.04		126.9202505513

		3		11		2005		9		27		7		0		110001		-0.967		-0.373		0.947		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.11		0		14476		1.036		248.91		140.3932690694

		3		11		2005		9		27		10		0		110001		-0.88		-0.286		0.782		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.458		11.11		0		14476		0.925		252		121.1494944273

		3		11		2005		9		27		13		0		110001		-0.927		-0.347		1.589		35		33		30		15		1447.6		175.3		-0.3		0		3.311		11.11		0		14476		0.99		249.48		187.2073449414

		3		11		2005		9		27		16		0		110001		-0.97		-0.38		1.653		35		33		29		15		1447.6		175		-0.5		0.1		3.482		11.11		0		14476		1.042		248.61		195.3895851882

		3		11		2005		9		27		19		0		110001		-0.885		-0.278		1.183		35		33		29		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.551		11.11		0		14476		0.928		252.56		150.3328972647

		3		11		2005		9		27		22		0		110001		-0.84		-0.241		1.272		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.265		11.12		0		14477		0.874		253.99		154.3264397309

		3		11		2005		9		27		25		0		110001		-0.84		-0.251		0.75		35		34		30		15		1447.7		175.1		-0.2		0.1		3.397		11.12		0		14477		0.877		253.36		115.3733504757

		3		11		2005		9		27		28		0		110001		-0.874		-0.279		1.084		35		33		29		15		1447.7		175		-0.2		0.1		3.319		11.12		0		14477		0.917		252.3		142.0131331955

		3		11		2005		9		27		31		0		110001		-0.941		-0.346		0.799		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.335		11.12		0		14477		1.003		249.81		128.202886083

		3		11		2005		9		27		34		0		110001		-0.857		-0.254		0.783		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.683		11.12		0		14477		0.894		253.49		118.8298783976

		3		11		2005		9		27		37		0		110001		-0.864		-0.253		1.045		35		33		30		15		1447.7		175		-0.3		0.2		3.513		11.12		0		14477		0.9		253.68		137.9322297362

		3		11		2005		9		27		40		0		110001		-0.886		-0.292		0.952		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.389		11.12		0		14477		0.933		251.76		133.2878088949

		3		11		2005		9		27		43		0		110001		-0.774		-0.151		0.216		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.451		11.13		0		14477		0.789		258.96		81.7638673254

		3		11		2005		9		27		46		0		110001		-0.926		-0.331		1.488		35		33		30		15		1447.7		175		-0.3		0.1		3.373		11.13		0		14477		0.983		250.33		178.3586555231

		3		11		2005		9		27		49		0		110001		-0.862		-0.265		1.043		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.13		0		14477		0.902		252.91		137.8810356793

		3		11		2005		9		27		52		0		110001		-0.866		-0.25		1.321		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.435		11.13		0		14477		0.901		253.9		159.9217621214

		3		11		2005		9		27		55		0		110001		-0.821		-0.209		1.401		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.528		11.13		0		14477		0.847		255.72		163.7230283131

		3		11		2005		9		27		58		0		110001		-0.869		-0.254		2.298		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.536		11.14		0		14478		0.905		253.71		246.991518073

		3		11		2005		9		28		1		0		110001		-0.875		-0.27		0.601		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.14		0		14478		0.916		252.85		109.5320044553

		3		11		2005		9		28		4		0		110001		-0.875		-0.265		1.611		35		33		29		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.14		0		14478		0.914		253.15		185.2342031051

		3		11		2005		9		28		7		0		110001		-0.927		-0.323		1.098		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.4		0.1		3.536		11.14		0		14478		0.982		250.79		147.2841471442

		3		11		2005		9		28		10		0		110001		-0.753		-0.134		0.572		35		34		30		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.14		0		14478		0.765		259.91		95.5064919259

		3		11		2005		9		28		13		0		110001		-0.956		-0.358		1.663		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.435		11.14		0		14478		1.021		249.47		195.13249345

		3		11		2005		9		28		16		0		110001		-0.855		-0.254		0.931		35		33		30		15		1447.8		175		-0.4		0.1		3.257		11.15		0		14478		0.892		253.45		128.930291243

		3		11		2005		9		28		19		0		110001		-0.876		-0.293		0.83		34		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.15		0		14478		0.924		251.51		124.1823256345

		3		11		2005		9		28		22		0		110001		-0.891		-0.307		0.934		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.3		0.1		3.412		11.15		0		14478		0.942		250.99		132.6833071641

		3		11		2005		9		28		25		0		110001		-0.906		-0.293		1.408		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.3		0.1		3.319		11.15		0		14478		0.952		252.08		169.9749687454

		3		11		2005		9		28		28		0		110001		-0.882		-0.284		0.851		35		33		29		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.28		11.15		0		14478		0.927		252.15		125.8086245056

		3		11		2005		9		28		31		0		110001		-0.873		-0.294		1.355		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.296		11.16		0		14479		0.921		251.39		163.8471849011

		3		11		2005		9		28		34		0		110001		-0.825		-0.21		0.95		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.428		11.16		0		14479		0.851		255.72		127.5627296666

		3		11		2005		9		28		37		0		110001		-0.853		-0.24		1.293		35		33		29		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.16		0		14479		0.886		254.29		156.7500558214

		3		11		2005		9		28		40		0		110001		-0.963		-0.384		1.328		35		33		29		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.16		0		14479		1.037		248.26		168.4757846101

		3		11		2005		9		28		43		0		110001		-0.873		-0.288		1.478		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.16		0		14479		0.919		251.74		174.0562265476

		3		11		2005		9		28		46		0		110001		-0.909		-0.283		1.249		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.35		11.16		0		14479		0.952		252.71		157.0468401465

		3		11		2005		9		28		49		0		110001		-0.969		-0.396		1.348		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.4		0.1		3.273		11.17		0		14479		1.047		247.77		170.6716438076

		3		11		2005		9		28		52		0		110001		-0.823		-0.22		1.301		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.257		11.17		0		14479		0.852		255.03		155.5098067647

		3		11		2005		9		28		55		0		110001		-0.868		-0.273		0.935		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.381		11.17		0		14479		0.91		252.54		130.4675438567

		3		11		2005		9		28		58		0		110001		-0.824		-0.226		1.521		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.195		11.17		0		14479		0.854		254.66		174.4560976292

		3		11		2005		9		29		1		0		110001		-0.961		-0.397		1.046		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.4		0.1		3.397		11.17		0		14479		1.04		247.55		147.4871519828

		3		11		2005		9		29		4		0		110001		-0.915		-0.343		1.684		35		33		30		15		1447.9		175		-0.3		0.1		3.443		11.18		0		14479		0.977		249.45		194.6979712272

		3		11		2005		9		29		7		0		110001		-0.935		-0.332		1.038		35		33		29		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.582		11.18		0		14479		0.992		250.45		143.5929315809

		3		11		2005		9		29		10		0		110001		-0.924		-0.337		1.734		35		33		29		15		1447.9		175.3		-0.3		0.1		3.474		11.18		0		14479		0.984		249.96		199.3514735336

		3		11		2005		9		29		13		0		110001		-0.938		-0.335		1.2		35		33		29		15		1447.9		175		-0.3		0.2		3.42		11.18		0		14479		0.996		250.35		155.9509217671

		3		11		2005		9		29		16		0		110001		-0.841		-0.241		1.179		35		33		29		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.342		11.18		0		14479		0.875		254.01		146.8129081518

		3		11		2005		9		29		19		0		110001		-0.895		-0.297		0.756		35		33		30		15		1447.9		175		-0.5		0.1		3.613		11.18		0		14479		0.943		251.64		120.8623183627

		3		11		2005		9		29		22		0		110001		-0.758		-0.137		1.134		35		33		30		15		1448		175.2		-0.3		0.1		3.598		11.19		0		14480		0.77		259.76		137.0871620539

		3		11		2005		9		29		25		0		110001		-0.823		-0.233		0.893		35		33		30		15		1448		175		-0.4		0.1		3.605		11.19		0		14480		0.855		254.19		123.6554487275

		3		11		2005		9		29		28		0		110001		-0.877		-0.292		1.494		35		33		29		15		1448		175.3		-0.2		0		3.582		11.19		0		14480		0.924		251.58		175.6823554032

		3		11		2005		9		29		31		0		110001		-0.837		-0.262		0.977		35		33		29		15		1448		174.9		-0.4		0.2		3.242		11.19		0		14480		0.877		252.62		131.2913553895

		3		11		2005		9		29		34		0		110001		-0.892		-0.335		0.86		35		33		29		15		1448		175.1		-0.2		0.1		3.497		11.19		0		14480		0.953		249.42		128.3545480301

		3		11		2005		9		29		37		0		110001		-0.848		-0.248		0.641		35		33		29		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.443		11.19		0		14480		0.884		253.7		109.1553480137

		3		11		2005		9		29		40		0		110001		-0.886		-0.3		0.896		35		33		30		15		1448		175		-0.4		0.1		3.234		11.19		0		14480		0.935		251.29		129.5303825363

		3		11		2005		9		29		43		0		110001		-0.904		-0.319		1.851		35		33		29		15		1448		175.1		-0.4		0.1		3.605		11.2		0		14480		0.959		250.56		208.450905491

		3		11		2005		9		29		46		0		110001		-0.91		-0.358		1.47		35		33		29		15		1448		175		-0.3		0.1		3.489		11.2		0		14480		0.978		248.52		176.5549206338

		3		11		2005		9		29		49		0		110001		-0.888		-0.293		1.172		35		33		30		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.2		0		14480		0.935		251.74		149.9325515023

		3		11		2005		9		29		52		0		110001		-0.733		-0.129		1.375		35		33		29		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.474		11.2		0		14480		0.744		260.02		156.3507275327

		3		11		2005		9		29		55		0		110001		-0.953		-0.386		1.324		35		33		30		15		1448		175.3		-0.3		0		3.327		11.2		0		14480		1.028		247.95		167.6359448328

		3		11		2005		9		29		58		0		110001		-0.755		-0.141		1.133		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.319		11.21		0		14481		0.768		259.42		136.8793264156

		3		11		2005		9		30		1		0		110001		-0.771		-0.146		0.537		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.1		0.1		3.319		11.21		0		14481		0.785		259.28		95.085540436

		3		11		2005		9		30		4		0		110001		-0.837		-0.258		1.213		35		33		29		15		1448.1		175		-0.3		0.1		3.489		11.21		0		14481		0.876		252.87		149.6162424338

		3		11		2005		9		30		7		0		110001		-0.811		-0.22		1.497		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.327		11.21		0		14481		0.84		254.82		171.6720711123

		3		11		2005		9		30		10		0		110001		-0.872		-0.282		1.568		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.629		11.21		0		14481		0.916		252.08		181.6186113811

		3		11		2005		9		30		13		0		110001		-0.895		-0.306		0.902		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.21		0		14481		0.946		251.12		130.7006120873

		3		11		2005		9		30		16		0		110001		-0.769		-0.163		1.64		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.22		0		14481		0.786		258.03		181.866159579

		3		11		2005		9		30		19		0		110001		-0.937		-0.369		1.104		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.613		11.22		0		14481		1.007		248.5		149.4304520504

		3		11		2005		9		30		22		0		110001		-0.81		-0.227		1.516		35		33		30		15		1448.1		175		-0.4		0.2		3.644		11.22		0		14481		0.841		254.34		173.3748828406

		3		11		2005		9		30		25		0		110001		-0.867		-0.278		1.698		35		33		30		15		1448.1		175.4		-0.1		0		3.296		11.22		0		14481		0.91		252.22		192.670106659

		3		11		2005		9		30		28		0		110001		-0.932		-0.345		1.258		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.458		11.22		0		14481		0.994		249.69		160.3188385686

		3		11		2005		9		30		31		0		110001		-0.812		-0.216		1.381		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.404		11.22		0		14481		0.84		255.1		161.6527451051

		3		11		2005		9		30		34		0		110001		-0.857		-0.268		1.542		35		33		29		15		1448.2		175.1		-0.4		0.1		3.474		11.23		0		14482		0.898		252.63		178.4387009592

		3		11		2005		9		30		37		0		110001		-0.764		-0.168		0.773		35		33		29		15		1448.2		175.1		-0.5		0.1		3.536		11.23		0		14482		0.782		257.6		109.9749516936

		3		11		2005		9		30		40		0		110001		-0.883		-0.307		1.42		35		33		29		15		1448.2		174.9		-0.3		0.2		3.103		11.23		0		14482		0.935		250.83		170.0099408858

		3		11		2005		9		30		43		0		110001		-0.786		-0.183		0.672		35		33		30		15		1448.2		174.9		-0.2		0.2		3.412		11.23		0		14482		0.807		256.89		105.0175699586

		3		11		2005		9		30		46		0		110001		-0.807		-0.24		1.072		35		33		29		15		1448.2		175		-0.4		0.2		3.559		11.23		0		14482		0.842		253.44		136.3096841754

		3		11		2005		9		30		49		0		110001		-0.897		-0.319		1.785		35		33		29		15		1448.2		175.2		-0.4		0.1		3.458		11.23		0		14482		0.952		250.42		202.3016312342

		3		11		2005		9		30		52		0		110001		-0.793		-0.215		0.873		35		33		30		15		1448.2		175.2		-0.3		0		3.474		11.24		0		14482		0.822		254.83		119.8834016868

		3		11		2005		9		30		55		0		110001		-0.778		-0.2		1.187		35		33		30		15		1448.2		175.2		-0.4		0.1		3.567		11.24		0		14482		0.803		255.58		143.3266548832

		3		11		2005		9		30		58		0		110001		-0.791		-0.2		1.052		35		33		30		15		1448.2		175.1		-0.5		0.1		3.397		11.24		0		14482		0.816		255.81		133.1309505712

		3		11		2005		9		31		1		0		110001		-0.872		-0.31		1.1		35		33		30		15		1448.2		174.8		-0.6		0.2		3.265		11.24		0		14482		0.925		250.43		143.7527043224

		3		11		2005		9		31		4		0		110001		-0.927		-0.363		1.137		35		33		29		15		1448.2		175		-0.4		0.1		3.466		11.24		0		14482		0.996		248.62		151.1246836225

		3		11		2005		9		31		7		0		110001		-0.874		-0.287		1.456		35		33		29		15		1448.3		174.9		-0.3		0.2		3.257		11.25		0		14483		0.92		251.82		172.2260433268

		3		11		2005		9		31		10		0		110001		-0.915		-0.324		1.438		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.3		0.1		3.335		11.25		0		14483		0.971		250.5		173.4948126026

		3		11		2005		9		31		13		0		110001		-0.856		-0.266		1.709		35		33		30		15		1448.3		174.8		-0.5		0.3		3.466		11.25		0		14483		0.896		252.74		192.981164884

		3		11		2005		9		31		16		0		110001		-0.904		-0.346		1.046		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.8		0.3		3.242		11.25		0		14483		0.968		249.06		142.5148413324

		3		11		2005		9		31		19		0		110001		-0.797		-0.21		0.65		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.4		0.3		3.211		11.25		0		14483		0.824		255.24		104.9670900807

		3		11		2005		9		31		22		0		110001		-0.869		-0.293		0.943		35		33		29		15		1448.3		175.1		0		0.1		3.327		11.25		0		14483		0.917		251.37		131.5393097139

		3		11		2005		9		31		25		0		110001		-0.773		-0.181		1.246		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.4		0.2		3.358		11.25		0		14483		0.794		256.82		147.7432231948

		3		11		2005		9		31		28		0		110001		-0.834		-0.253		0.951		35		33		29		15		1448.3		175.2		-0.3		0		3.536		11.26		0		14483		0.872		253.12		128.994806097

		3		11		2005		9		31		31		0		110001		-0.863		-0.275		1.175		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.4		0.1		3.373		11.26		0		14483		0.906		252.33		148.3583162482

		3		11		2005		9		31		34		0		110001		-0.843		-0.272		1.264		35		33		30		15		1448.3		175.1		-0.1		0.1		3.489		11.26		0		14483		0.886		252.12		154.3479510716

		3		11		2005		9		31		37		0		110001		-0.807		-0.236		1.121		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.26		0		14483		0.841		253.7		140.1280129025

		3		11		2005		9		31		40		0		110001		-0.868		-0.294		1.254		35		33		29		15		1448.3		175.5		-0.9		0		3.706		11.26		0		14483		0.916		251.29		155.3182539176

		3		11		2005		9		31		43		0		110001		-0.892		-0.354		1.317		35		33		29		15		1448.3		174.6		-0.3		0.3		3.25		11.26		0		14483		0.96		248.35		162.9560983824

		3		11		2005		9		31		46		0		110001		-0.814		-0.217		0.992		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.2		0.1		3.35		11.26		0		14483		0.842		255.07		130.1441124293

		3		11		2005		9		31		49		0		110001		-0.793		-0.226		1.287		35		33		30		15		1448.3		175.1		-0.6		0.1		3.397		11.27		0		14483		0.825		254.09		152.8494030083

		3		11		2005		9		31		52		0		110001		-0.832		-0.29		1.116		35		33		30		15		1448.3		174.9		-0.4		0.2		3.629		11.27		0		14483		0.881		250.78		142.189310428

		3		11		2005		9		31		55		0		110001		-0.854		-0.297		0.152		35		33		30		15		1448.3		174.8		-0.3		0.2		3.513		11.27		0		14483		0.904		250.82		91.685822241

		3		11		2005		9		31		58		0		110001		-0.741		-0.154		1.177		35		33		30		15		1448.3		175.1		0		0.1		3.296		11.27		0		14483		0.757		258.26		139.9330554229

		3		11		2005		9		32		1		0		110001		-0.741		-0.156		0.854		35		33		29		15		1448.3		174.6		0		0.3		3.304		11.27		0		14483		0.757		258.11		114.137329564

		3		11		2005		9		32		4		0		110001		-0.823		-0.252		0.761		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.5		0.1		3.25		11.28		0		14484		0.861		252.98		114.8892510203

		3		11		2005		9		32		7		0		110001		-0.737		-0.171		1.179		35		33		29		15		1448.4		174.8		-0.8		0.3		3.412		11.28		0		14484		0.757		256.94		140.0875083653

		3		11		2005		9		32		10		0		110001		-0.735		-0.148		1.493		35		33		30		15		1448.4		175		0.2		0.1		3.311		11.28		0		14484		0.75		258.62		167.0681896712

		3		11		2005		9		32		13		0		110001		-0.853		-0.281		1.607		35		33		30		15		1448.4		174.8		-0.4		0.2		3.389		11.28		0		14484		0.898		251.77		184.0928841645

		3		11		2005		9		32		16		0		110001		-0.799		-0.198		1.5		35		33		30		15		1448.4		175.3		-0.2		0		3.474		11.28		0		14484		0.823		256.08		171.1024546872

		3		11		2005		9		32		19		0		110001		-0.905		-0.349		1.813		35		33		29		15		1448.4		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.28		0		14484		0.97		248.91		205.61602564

		3		11		2005		9		32		22		0		110001		-0.765		-0.193		1.433		35		33		30		15		1448.4		175.2		0		0.1		3.822		11.29		0		14484		0.789		255.84		163.5837094579

		3		11		2005		9		32		25		0		110001		-0.766		-0.208		0.917		35		33		29		15		1448.4		175.1		-0.5		0.1		3.28		11.29		0		14484		0.794		254.81		121.2810372647

		3		11		2005		9		32		28		0		110001		-0.953		-0.424		1.344		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.3		0.1		3.458		11.29		0		14484		1.043		246.02		170.1270407666

		3		11		2005		9		32		31		0		110001		-0.858		-0.305		0.78		35		33		30		15		1448.4		174.9		-0.3		0.1		3.149		11.29		0		14484		0.911		250.43		119.8994995819

		3		11		2005		9		32		34		0		110001		-0.785		-0.218		1.444		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.2		0		3.528		11.29		0		14484		0.815		254.48		165.7976175945

		3		11		2005		9		32		37		0		110001		-0.899		-0.355		1.949		35		33		30		15		1448.4		175.1		-0.3		0.1		3.458		11.29		0		14484		0.967		248.45		217.5506148003

		3		11		2005		9		32		40		0		110001		-0.805		-0.255		1.351		35		33		29		15		1448.4		174.9		-0.2		0.1		3.404		11.29		0		14484		0.844		252.42		159.3188940459

		3		11		2005		9		32		43		0		110001		-0.681		-0.105		1.13		35		33		30		15		1448.4		174.9		-0.5		0.2		3.242		11.29		0		14484		0.689		261.23		132.3512750222

		3		11		2005		9		32		46		0		110001		-0.802		-0.251		1.534		35		33		29		15		1448.5		174.9		-0.5		0.2		3.497		11.3		0		14485		0.84		252.62		174.9102912924

		3		11		2005		9		32		49		0		110001		-0.769		-0.213		1.291		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.358		11.3		0		14485		0.798		254.52		151.7699245569

		3		11		2005		9		32		52		0		110001		-0.823		-0.263		1.337		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.3		0		14485		0.864		252.28		159.1875309187

		3		11		2005		9		32		55		0		110001		-0.82		-0.262		1.272		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		11.3		0		14485		0.861		252.28		153.5912757939

		3		11		2005		9		32		58		0		110001		-0.897		-0.342		1.136		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.2		0		3.28		11.3		0		14485		0.96		249.13		148.7302591943

		3		11		2005		9		33		1		0		110001		-0.773		-0.22		1.138		35		33		29		15		1448.5		174.4		-0.6		0.4		3.242		11.31		0		14485		0.804		254.11		139.3188070578

		3		11		2005		9		33		4		0		110001		-0.877		-0.335		0.912		35		33		30		15		1448.5		175		-0.6		0.2		3.791		11.31		0		14485		0.939		249.09		130.8853696942

		3		11		2005		9		33		7		0		110001		-0.729		-0.157		1.031		35		33		29		15		1448.5		175		-0.2		0.2		3.257		11.31		0		14485		0.746		257.85		127.2419349114

		3		11		2005		9		33		10		0		110001		-0.775		-0.203		1.731		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.3		0.1		3.273		11.31		0		14485		0.801		255.32		190.7405305644

		3		11		2005		9		33		13		0		110001		-0.814		-0.248		1.436		35		33		30		15		1448.5		175.2		-0.1		0.1		3.598		11.31		0		14485		0.851		253.06		166.9190222833

		3		11		2005		9		33		16		0		110001		-0.887		-0.335		1.384		35		33		29		15		1448.5		175.4		-0.2		-0.1		3.373		11.32		0		14485		0.948		249.31		167.7632260062

		3		11		2005		9		33		19		0		110001		-0.863		-0.322		1.414		35		33		30		15		1448.5		175.2		-0.4		0.1		3.513		11.32		0		14485		0.921		249.54		168.7557110145

		3		11		2005		9		33		22		0		110001		-0.773		-0.193		0.648		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.691		11.32		0		14485		0.797		255.98		102.6977117564

		3		11		2005		9		33		25		0		110001		-0.842		-0.295		1.036		35		33		30		15		1448.5		175		-0.5		0.2		3.722		11.32		0		14485		0.892		250.69		136.7217978232

		3		11		2005		9		33		28		0		110001		-0.836		-0.291		1.257		35		33		30		15		1448.5		174.9		-0.6		0.2		3.358		11.32		0		14485		0.885		250.81		153.7408859087

		3		11		2005		9		33		31		0		110001		-0.772		-0.21		1.168		35		33		29		15		1448.5		174.9		-0.3		0.2		3.412		11.32		0		14485		0.8		254.78		141.5735851068

		3		11		2005		9		33		34		0		110001		-0.97		-0.453		1.848		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.451		11.32		0		14485		1.071		244.97		213.5699651168

		3		11		2005		9		33		37		0		110001		-0.688		-0.118		1.529		35		33		29		15		1448.5		175		-0.4		0.2		3.613		11.32		0		14485		0.698		260.27		168.0806056629

		3		11		2005		9		33		40		0		110001		-0.861		-0.314		1.528		35		33		29		15		1448.5		175		-0.5		0.2		3.66		11.33		0		14485		0.916		249.96		178.1769064722

		3		11		2005		9		33		43		0		110001		-0.828		-0.278		2.003		35		33		29		15		1448.5		175.4		-0.3		-0.1		3.381		11.33		0		14485		0.873		251.44		218.5149193991

		3		11		2005		9		33		46		0		110001		-0.624		-0.049		1.211		35		33		29		15		1448.5		175.2		-0.2		0		3.257		11.33		0		14485		0.626		265.51		136.3194043414

		3		11		2005		9		33		49		0		110001		-0.66		-0.103		0.921		35		33		29		15		1448.5		175.5		-0.3		-0.1		3.605		11.33		0		14485		0.668		261.13		113.7738985884

		3		11		2005		9		33		52		0		110001		-0.825		-0.278		1.54		35		33		29		15		1448.5		175.2		-0.6		0.1		3.381		11.33		0		14485		0.871		251.38		176.9041831049

		3		11		2005		9		33		55		0		110001		-0.871		-0.315		0.889		35		33		30		15		1448.5		175.6		-0.4		-0.1		3.691		11.33		0		14485		0.926		250.12		128.3817354611

		3		11		2005		9		33		58		0		110001		-0.818		-0.251		1.156		35		33		30		15		1448.5		175.3		-0.2		0		3.458		11.34		0		14485		0.856		252.94		143.8214518074

		3		11		2005		9		34		1		0		110001		-0.753		-0.194		1.386		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.34		0		14485		0.778		255.55		158.9226541435

		3		11		2005		9		34		4		0		110001		-0.796		-0.242		1.12		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.34		0		14485		0.832		253.09		139.519891055

		3		11		2005		9		34		7		0		110001		-0.843		-0.299		0.913		35		33		30		15		1448.5		175		-0.2		0.1		3.42		11.34		0		14485		0.894		250.47		127.8131057443

		3		11		2005		9		34		10		0		110001		-0.872		-0.341		1.529		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.4		0		3.528		11.34		0		14485		0.936		248.64		179.29043477

		3		11		2005		9		34		13		0		110001		-0.668		-0.116		0.516		35		33		30		15		1448.6		175.1		-0.3		0.1		3.482		11.35		0		14486		0.678		260.15		85.2018779136

		3		11		2005		9		34		16		0		110001		-0.833		-0.284		0.58		35		33		29		15		1448.6		175		-0.5		0.2		3.304		11.35		0		14486		0.88		251.17		105.4013757026

		3		11		2005		9		34		19		0		110001		-0.75		-0.198		1.788		35		33		29		15		1448.6		174.9		-0.5		0.2		3.311		11.35		0		14486		0.776		255.21		194.9012057428

		3		11		2005		9		34		22		0		110001		-0.913		-0.36		1.066		35		33		29		15		1448.6		175		-0.4		0.2		3.435		11.35		0		14486		0.981		248.48		144.897377478

		3		11		2005		9		34		25		0		110001		-0.753		-0.179		0.691		35		33		30		15		1448.6		175		-0.4		0.1		3.25		11.35		0		14486		0.774		256.63		103.756011874

		3		11		2005		9		34		28		0		110001		-0.755		-0.198		1.31		35		33		30		15		1448.6		175		-0.3		0.1		3.435		11.35		0		14486		0.781		255.31		152.4902947731

		3		11		2005		9		34		31		0		110001		-0.836		-0.306		1.545		35		33		29		15		1448.6		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.35		0		14486		0.89		249.9		178.3131234654

		3		11		2005		9		34		34		0		110001		-0.767		-0.218		1.147		35		33		29		15		1448.6		175		-0.4		0.2		3.42		11.35		0		14486		0.797		254.13		139.6933069263

		3		11		2005		9		34		37		0		110001		-0.777		-0.244		0.981		35		33		29		15		1448.6		174.9		-0.3		0.2		3.273		11.36		0		14486		0.814		252.57		127.5000392157

		3		11		2005		9		34		40		0		110001		-0.718		-0.163		0.681		35		33		30		15		1448.6		175		-0.2		0.1		3.319		11.36		0		14486		0.736		257.21		100.2922728828

		3		11		2005		9		34		43		0		110001		-0.62		-0.026		1.095		35		33		29		15		1448.6		175		-0.2		0.1		3.42		11.36		0		14486		0.621		267.6		125.8610742049

		3		11		2005		9		34		46		0		110001		-0.854		-0.32		1.757		35		33		30		15		1448.6		175.1		-0.5		0.1		3.219		11.36		0		14486		0.912		249.46		197.9587078155

		3		11		2005		9		34		49		0		110001		-0.864		-0.328		1.27		35		33		29		15		1448.6		175.2		-0.4		0.1		3.257		11.36		0		14486		0.924		249.21		157.0662280696

		3		11		2005		9		34		52		0		110001		-0.789		-0.253		1.093		35		33		29		15		1448.6		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.36		0		14486		0.829		252.22		137.1560789757

		3		11		2005		9		34		55		0		110001		-0.833		-0.303		0.705		35		33		29		15		1448.7		175.1		-0.4		0.1		3.164		11.37		0		14487		0.886		250.01		113.2573617916

		3		11		2005		9		34		58		0		110001		-0.837		-0.31		1.494		35		33		29		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.35		11.37		0		14487		0.893		249.68		174.0317499768

		3		11		2005		9		35		1		0		110001		-0.811		-0.266		1.502		35		33		29		15		1448.7		175.4		-0.3		0		3.072		11.37		0		14487		0.854		251.84		172.7565049426

		3		11		2005		9		35		4		0		110001		-0.801		-0.263		1.802		35		33		29		15		1448.7		175		-0.1		0.1		3.095		11.37		0		14487		0.843		251.82		198.9465757433

		3		11		2005		9		35		7		0		110001		-0.778		-0.238		1.45		35		33		29		15		1448.7		174.9		-0.4		0.2		3.257		11.37		0		14487		0.814		252.99		166.2656909889

		3		11		2005		9		35		10		0		110001		-0.681		-0.126		0.657		35		33		30		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.288		11.38		0		14487		0.693		259.52		95.4613010596

		3		11		2005		9		35		13		0		110001		-0.754		-0.224		1.663		35		33		29		15		1448.7		175		-0.4		0.2		3.551		11.38		0		14487		0.787		253.45		183.9636105321

		3		11		2005		9		35		16		0		110001		-0.887		-0.335		1.413		35		33		30		15		1448.7		175.1		-0.2		0.1		3.172		11.38		0		14487		0.948		249.31		170.1635389853

		3		11		2005		9		35		19		0		110001		-0.722		-0.146		1.443		35		33		29		15		1448.7		175.1		0.3		0		3.412		11.38		0		14487		0.737		258.57		162.013857432

		3		11		2005		9		35		22		0		110001		-0.742		-0.195		1.479		35		33		29		15		1448.7		175.2		-0.3		0		3.497		11.38		0		14487		0.767		255.28		166.614225083

		3		11		2005		9		35		25		0		110001		-0.788		-0.256		1.364		35		33		29		15		1448.7		175.1		-0.6		0.1		3.319		11.38		0		14487		0.829		252		159.5924810259

		3		11		2005		9		35		28		0		110001		-0.846		-0.318		1.414		35		33		29		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.451		11.38		0		14487		0.904		249.4		167.8164473465

		3		11		2005		9		35		31		0		110001		-0.902		-0.387		1.952		35		33		29		15		1448.7		175		-0.4		0.2		3.273		11.38		0		14487		0.982		246.78		218.4874595944

		3		11		2005		9		35		34		0		110001		-0.863		-0.335		1.044		35		33		29		15		1448.8		175		-0.4		0.1		3.397		11.39		0		14488		0.926		248.78		139.5324335056

		3		11		2005		9		35		37		0		110001		-0.801		-0.244		1.246		35		33		30		15		1448.8		175.3		-0.1		0		3.52		11.39		0		14488		0.837		253.06		150.121717283

		3		11		2005		9		35		40		0		110001		-0.853		-0.321		1.632		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.4		0.1		3.458		11.39		0		14488		0.911		249.38		186.9244232304

		3		11		2005		9		35		43		0		110001		-0.802		-0.27		1.513		35		33		29		15		1448.8		175.1		-0.4		0.1		3.42		11.39		0		14488		0.846		251.39		173.3572323268

		3		11		2005		9		35		46		0		110001		-0.722		-0.161		1.016		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.1		0		3.474		11.39		0		14488		0.74		257.43		125.6766088021

		3		11		2005		9		35		49		0		110001		-0.731		-0.179		1.079		35		33		29		15		1448.8		175.4		-0.5		0		3.497		11.4		0		14488		0.753		256.24		131.5539053012

		3		11		2005		9		35		52		0		110001		-0.697		-0.152		1.059		35		33		30		15		1448.8		175.1		-0.4		0.1		3.327		11.4		0		14488		0.713		257.7		127.6868826466

		3		11		2005		9		35		55		0		110001		-0.682		-0.135		1.23		35		33		29		15		1448.8		175.1		-0.5		0.1		3.691		11.4		0		14488		0.695		258.8		141.2886761209

		3		11		2005		9		35		58		0		110001		-0.837		-0.302		2.025		35		33		29		15		1448.8		174.9		0		0.2		3.598		11.4		0		14488		0.89		250.16		221.1876578835

		3		11		2005		9		36		1		0		110001		-0.768		-0.248		1.053		35		33		29		15		1448.8		174.9		-0.4		0.2		3.319		11.4		0		14488		0.807		252.1		132.6701548955

		3		11		2005		9		36		4		0		110001		-0.831		-0.295		1.646		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.3		0.1		3.567		11.4		0		14488		0.882		250.46		186.7324824448

		3		11		2005		9		36		7		0		110001		-0.776		-0.237		1.573		35		33		29		15		1448.9		174.9		-0.5		0.2		3.536		11.41		0		14489		0.811		253.02		176.9936157041

		3		11		2005		9		36		10		0		110001		-0.885		-0.389		1.717		35		33		29		15		1448.9		175		-0.4		0.1		3.35		11.41		0		14489		0.967		246.27		197.0440306125

		3		11		2005		9		36		13		0		110001		-0.689		-0.149		1.187		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.5		0.1		3.458		11.41		0		14489		0.705		257.8		138.0540111695

		3		11		2005		9		36		16		0		110001		-0.826		-0.279		1.701		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.2		0.1		3.598		11.41		0		14489		0.872		251.34		191.1417798389

		3		11		2005		9		36		19		0		110001		-0.705		-0.174		1.674		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.551		11.41		0		14489		0.726		256.14		182.4712854123

		3		11		2005		9		36		22		0		110001		-0.684		-0.144		1.545		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.41		0		14489		0.699		258.11		169.5764429395

		3		11		2005		9		36		25		0		110001		-0.874		-0.337		1.528		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.1		0.1		3.451		11.41		0		14489		0.937		248.91		179.2269232007

		3		11		2005		9		36		28		0		110001		-0.773		-0.256		1.425		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.41		0		14489		0.814		251.68		164.1246477529

		3		11		2005		9		36		31		0		110001		-0.803		-0.255		1.329		35		33		30		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.304		11.42		0		14489		0.843		252.38		157.3554892592

		3		11		2005		9		36		34		0		110001		-0.84		-0.33		1.877		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.559		11.42		0		14489		0.902		248.55		208.2697529648

		3		11		2005		9		36		37		0		110001		-0.808		-0.325		1.985		35		33		29		15		1448.9		175		-0.6		0.2		3.327		11.42		0		14489		0.871		248.09		216.7651724793

		3		11		2005		9		36		40		0		110001		-0.769		-0.241		1.554		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.5		0.1		3.544		11.42		0		14489		0.806		252.6		175.053077665

		3		11		2005		9		36		43		0		110001		-0.723		-0.189		1.914		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.42		0		14489		0.747		255.35		205.4713118662

		3		11		2005		9		36		46		0		110001		-0.751		-0.194		1.502		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.2		0.1		3.489		11.42		0		14489		0.776		255.52		169.0455855679

		3		11		2005		9		36		49		0		110001		-0.738		-0.231		1.725		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.6		0.1		3.389		11.43		0		14489		0.773		252.62		189.0404718572

		3		11		2005		9		36		52		0		110001		-0.752		-0.202		1.397		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.567		11.43		0		14489		0.779		254.96		159.9348930034

		3		11		2005		9		36		55		0		110001		-0.761		-0.215		1.351		35		33		29		15		1448.9		175		-0.3		0.1		3.342		11.43		0		14489		0.791		254.22		156.5422307239

		3		11		2005		9		36		58		0		110001		-0.771		-0.251		1.266		35		33		29		15		1448.9		175.3		-0.5		0		3.497		11.43		0		14489		0.811		251.97		150.3395490215

		3		11		2005		9		37		1		0		110001		-0.687		-0.138		1.356		35		33		30		15		1448.9		175		-0.2		0.2		3.551		11.43		0		14489		0.701		258.64		152.6351532249

		3		11		2005		9		37		4		0		110001		-0.812		-0.305		1.496		35		33		30		15		1448.9		174.9		-0.4		0.2		3.567		11.43		0		14489		0.867		249.41		172.927296862

		3		11		2005		9		37		7		0		110001		-0.783		-0.263		1.075		35		33		30		15		1448.9		175		-0.3		0.2		3.25		11.43		0		14489		0.826		251.43		135.568543549

		3		11		2005		9		37		10		0		110001		-0.668		-0.133		1.588		35		33		29		15		1449		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.44		0		14490		0.681		258.74		172.7905379354

		3		11		2005		9		37		13		0		110001		-0.72		-0.208		1.969		35		33		30		15		1449		175.2		-0.4		0.1		3.582		11.44		0		14490		0.749		253.89		210.6804452245

		3		11		2005		9		37		16		0		110001		-0.736		-0.227		1.49		35		33		29		15		1449		175		-0.4		0.1		3.397		11.44		0		14490		0.77		252.86		167.7296932567

		3		11		2005		9		37		19		0		110001		-0.923		-0.428		2.251		35		33		29		15		1449		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.44		0		14490		1.017		245.12		247.0245736764

		3		11		2005		9		37		22		0		110001		-0.73		-0.199		1.115		35		33		29		15		1449		175.1		-0.4		0.1		3.474		11.44		0		14490		0.757		254.75		134.7488775463

		3		11		2005		9		37		25		0		110001		-0.804		-0.3		1.531		35		33		30		15		1449		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.44		0		14490		0.858		249.54		175.5100282035

		3		11		2005		9		37		28		0		110001		-0.753		-0.228		1.651		35		33		29		15		1449		175.2		-0.4		0.1		3.141		11.44		0		14490		0.787		253.15		182.8877797995

		3		11		2005		9		37		31		0		110001		-0.735		-0.218		1.321		35		33		29		15		1449		175.2		-0.5		0.1		3.226		11.45		0		14490		0.767		253.48		152.7347373717

		3		11		2005		9		37		34		0		110001		-0.858		-0.365		1.5		35		33		29		15		1449		175		-0.4		0.1		3.489		11.45		0		14490		0.932		246.95		176.617920948

		3		11		2005		9		37		37		0		110001		-0.829		-0.323		1.93		35		33		29		15		1449		175.1		-0.1		0.1		3.389		11.45		0		14490		0.89		248.71		212.5198814229

		3		11		2005		9		37		40		0		110001		-0.714		-0.196		1.574		35		33		29		15		1449		174.8		-0.4		0.3		3.18		11.45		0		14490		0.74		254.65		173.9450487942

		3		11		2005		9		37		43		0		110001		-0.774		-0.251		1.49		35		33		29		15		1449		175		-0.5		0.1		3.319		11.45		0		14490		0.814		252.03		169.769755846

		3		11		2005		9		37		46		0		110001		-0.766		-0.242		1.248		35		33		29		15		1449		175		-0.2		0.1		3.257		11.45		0		14490		0.803		252.47		148.4191362325

		3		11		2005		9		37		49		0		110001		-0.791		-0.295		1.321		35		33		29		15		1449		175.1		-0.1		0.1		3.133		11.45		0		14490		0.844		249.55		156.7720319445

		3		11		2005		9		37		52		0		110001		-0.81		-0.283		1.718		35		33		30		15		1449.1		175.1		-0.5		0.1		3.42		11.46		0		14491		0.858		250.74		192.0341896642

		3		11		2005		9		37		55		0		110001		-0.734		-0.194		1.869		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.4		0.1		3.304		11.46		0		14491		0.759		255.19		201.7313312304

		3		11		2005		9		37		58		0		110001		-0.783		-0.277		1.595		35		33		29		15		1449.1		175		-0.4		0.1		3.428		11.46		0		14491		0.831		250.52		179.8288908935

		3		11		2005		9		38		1		0		110001		-0.721		-0.197		1.506		35		33		30		15		1449.1		175		-0.5		0.1		3.203		11.46		0		14491		0.747		254.72		168.1275111337

		3		11		2005		9		38		4		0		110001		-0.851		-0.359		1.516		35		33		29		15		1449.1		175.2		-0.6		0.1		3.428		11.46		0		14491		0.924		247.13		177.5200833709

		3		11		2005		9		38		7		0		110001		-0.726		-0.203		1.665		35		33		29		15		1449.1		175		-0.3		0.1		3.288		11.46		0		14491		0.754		254.38		182.7706212716

		3		11		2005		9		38		10		0		110001		-0.741		-0.204		1.618		35		33		29		15		1449.1		175		-0.3		0.1		3.126		11.47		0		14491		0.769		254.61		179.1262404005

		3		11		2005		9		38		13		0		110001		-0.74		-0.22		1.082		35		33		29		15		1449.1		174.9		-0.4		0.1		3.381		11.47		0		14491		0.772		253.44		132.9181703154

		3		11		2005		9		38		16		0		110001		-0.819		-0.306		1.85		35		33		30		15		1449.1		174.8		0		0.2		3.304		11.47		0		14491		0.874		249.51		204.6190851314

		3		11		2005		9		38		19		0		110001		-0.725		-0.21		1.396		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.2		0.1		3.513		11.47		0		14491		0.755		253.85		158.6991178299

		3		11		2005		9		38		22		0		110001		-0.623		-0.092		1.144		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.3		0.1		3.311		11.47		0		14491		0.63		261.6		130.5882460254

		3		11		2005		9		38		25		0		110001		-0.704		-0.202		1.755		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.5		0.1		3.559		11.47		0		14491		0.732		253.99		190.1695296308

		3		11		2005		9		38		28		0		110001		-0.779		-0.303		1.641		35		33		30		15		1449.1		175		-0.4		0.1		3.219		11.47		0		14491		0.836		248.75		184.161097955

		3		11		2005		9		38		31		0		110001		-0.738		-0.215		2.043		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.48		0		14492		0.769		253.76		218.2823401011

		3		11		2005		9		38		34		0		110001		-0.756		-0.214		1.82		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.5		0.1		3.35		11.48		0		14492		0.786		254.19		198.2355164949

		3		11		2005		9		38		37		0		110001		-0.7		-0.175		1.718		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.5		0.1		3.342		11.48		0		14492		0.722		255.96		186.3370333562

		3		11		2005		9		38		40		0		110001		-0.791		-0.272		1.46		35		33		29		15		1449.2		175		-0.3		0.1		3.466		11.48		0		14492		0.836		251.02		168.2636324343

		3		11		2005		9		38		43		0		110001		-0.799		-0.287		1.694		35		33		30		15		1449.2		174.9		-0.3		0.2		3.28		11.48		0		14492		0.849		250.24		189.4836668423

		3		11		2005		9		38		46		0		110001		-0.776		-0.268		1.437		35		33		30		15		1449.2		174.9		-0.3		0.2		3.373		11.48		0		14492		0.821		250.95		165.4983081485

		3		11		2005		9		38		49		0		110001		-0.708		-0.172		0.983		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.48		0		14492		0.729		256.35		122.3575498284

		3		11		2005		9		38		52		0		110001		-0.678		-0.151		1.18		35		33		29		15		1449.2		175.2		-0.5		0		3.381		11.49		0		14492		0.695		257.44		136.9264401056

		3		11		2005		9		38		55		0		110001		-0.713		-0.159		1.802		35		33		29		15		1449.2		175		-0.3		0.2		3.544		11.49		0		14492		0.731		257.43		194.444182222

		3		11		2005		9		38		58		0		110001		-0.773		-0.28		1.074		35		33		30		15		1449.2		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.49		0		14492		0.822		250.09		135.255498964

		3		11		2005		9		39		1		0		110001		-0.669		-0.133		1.127		35		33		30		15		1449.2		175.3		-0.2		0		3.257		11.49		0		14492		0.682		258.76		131.7337845809

		3		11		2005		9		39		4		0		110001		-0.68		-0.152		1.826		35		33		30		15		1449.2		175.2		-0.3		0.1		3.288		11.49		0		14492		0.697		257.4		195.4425746863

		3		11		2005		9		39		7		0		110001		-0.681		-0.157		1.33		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.5		0		14493		0.699		257.02		150.243469076

		3		11		2005		9		39		10		0		110001		-0.679		-0.141		1.357		35		33		29		15		1449.3		175		-0.4		0.1		3.319		11.5		0		14493		0.693		258.27		152.3932741298

		3		11		2005		9		39		13		0		110001		-0.69		-0.145		0.904		35		33		29		15		1449.3		175.3		-0.4		0		3.203		11.5		0		14493		0.705		258.13		114.6447120455

		3		11		2005		9		39		16		0		110001		-0.713		-0.183		1.029		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.5		0		14493		0.736		255.61		126.5187337907

		3		11		2005		9		39		19		0		110001		-0.69		-0.163		1.733		35		33		29		15		1449.3		175.4		0		-0.1		3.443		11.5		0		14493		0.709		256.71		187.2420358787

		3		11		2005		9		39		22		0		110001		-0.764		-0.251		1.74		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.103		11.5		0		14493		0.804		251.81		191.6845585852

		3		11		2005		9		39		25		0		110001		-0.646		-0.136		1.273		35		33		29		15		1449.3		175		-0.4		0.1		3.366		11.5		0		14493		0.66		258.11		143.3994769865

		3		11		2005		9		39		28		0		110001		-0.742		-0.225		1.422		35		33		29		15		1449.3		175.2		-0.4		0.1		3.18		11.5		0		14493		0.775		253.13		161.9652123143

		3		11		2005		9		39		31		0		110001		-0.649		-0.122		1.271		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.4		0.1		3.443		11.51		0		14493		0.66		259.35		143.2314909508

		3		11		2005		9		39		34		0		110001		-0.782		-0.296		1.154		35		33		30		15		1449.3		175.4		-0.4		-0.1		3.273		11.51		0		14493		0.836		249.27		142.5081050327

		3		11		2005		9		39		37		0		110001		-0.715		-0.184		1.239		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.195		11.51		0		14493		0.738		255.57		144.2290539385

		3		11		2005		9		39		40		0		110001		-0.639		-0.109		1.022		35		33		29		15		1449.3		175		-0.2		0.1		3.443		11.51		0		14493		0.648		260.32		121.0242124535

		3		11		2005		9		39		43		0		110001		-0.694		-0.152		1.691		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.51		0		14493		0.71		257.65		183.418128875

		3		11		2005		9		39		46		0		110001		-0.801		-0.306		1.816		35		33		30		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.265		11.51		0		14493		0.857		249.09		200.8256208754

		3		11		2005		9		39		49		0		110001		-0.666		-0.157		1.742		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.466		11.52		0		14493		0.684		256.74		187.1568593453

		3		11		2005		9		39		52		0		110001		-0.699		-0.193		1.74		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.567		11.52		0		14493		0.725		254.56		188.5059680753

		3		11		2005		9		39		55		0		110001		-0.767		-0.275		1.143		35		33		29		15		1449.3		174.8		-0.6		0.2		3.428		11.52		0		14493		0.815		250.28		140.3696192201

		3		11		2005		9		39		58		0		110001		-0.656		-0.124		1.364		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.52		0		14493		0.668		259.3		151.8620426571

		3		11		2005		9		40		1		0		110001		-0.765		-0.279		1.863		35		33		30		15		1449.3		175.2		-0.3		0.1		3.489		11.52		0		14493		0.814		249.96		203.3183464422

		3		11		2005		9		40		4		0		110001		-0.677		-0.16		1.105		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.2		0.1		3.544		11.52		0		14493		0.696		256.7		130.5738871291

		3		11		2005		9		40		7		0		110001		-0.636		-0.125		1.42		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.428		11.52		0		14493		0.648		258.88		156.0935937186

		3		11		2005		9		40		10		0		110001		-0.706		-0.192		1.83		35		33		29		15		1449.3		175.2		-0.3		0.1		3.605		11.52		0		14493		0.732		254.79		197.0837385479

		3		11		2005		9		40		13		0		110001		-0.752		-0.247		2.049		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.288		11.53		0		14494		0.792		251.82		219.6568687749

		3		11		2005		9		40		16		0		110001		-0.732		-0.221		1.786		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.397		11.53		0		14494		0.765		253.2		194.279721021

		3		11		2005		9		40		19		0		110001		-0.574		-0.034		1.404		35		33		29		15		1449.4		175.2		-0.2		0.1		3.342		11.53		0		14494		0.575		266.61		151.7184234034

		3		11		2005		9		40		22		0		110001		-0.745		-0.226		1.532		35		33		30		15		1449.4		175		-0.3		0.1		3.296		11.53		0		14494		0.779		253.12		171.8465885608

		3		11		2005		9		40		25		0		110001		-0.733		-0.209		1.194		35		33		29		15		1449.4		174.9		-0.3		0.2		3.466		11.53		0		14494		0.762		254.09		141.654721065

		3		11		2005		9		40		28		0		110001		-0.656		-0.157		1.374		35		33		30		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.381		11.53		0		14494		0.675		256.54		153.0640715518

		3		11		2005		9		40		31		0		110001		-0.714		-0.221		1.373		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.5		0.1		3.033		11.54		0		14494		0.747		252.8		156.3254937622

		3		11		2005		9		40		34		0		110001		-0.723		-0.209		1.407		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.203		11.54		0		14494		0.753		253.88		159.5637490159

		3		11		2005		9		40		37		0		110001		-0.743		-0.23		1.368		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.257		11.54		0		14494		0.778		252.8		157.3649579799

		3		11		2005		9		40		40		0		110001		-0.756		-0.226		1.889		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.54		0		14494		0.789		253.36		204.7176836524

		3		11		2005		9		40		43		0		110001		-0.791		-0.279		1.802		35		33		29		15		1449.4		174.9		-0.4		0.2		3.335		11.54		0		14494		0.839		250.57		198.7643328165

		3		11		2005		9		40		46		0		110001		-0.713		-0.217		1.616		35		33		29		15		1449.4		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.54		0		14494		0.745		253.07		177.9582535316

		3		11		2005		9		40		49		0		110001		-0.761		-0.258		1.071		35		33		29		15		1449.4		175		-0.3		0.1		3.474		11.54		0		14494		0.804		251.27		133.8927182486

		3		11		2005		9		40		52		0		110001		-0.87		-0.384		1.315		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.4		0.1		3.311		11.55		0		14495		0.951		246.18		162.2831168052

		3		11		2005		9		40		55		0		110001		-0.709		-0.223		1.644		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.5		0.1		3.381		11.55		0		14495		0.743		252.54		180.4202316815

		3		11		2005		9		40		58		0		110001		-0.602		-0.081		1.206		35		33		29		15		1449.5		174.9		-0.3		0.2		3.311		11.55		0		14495		0.607		262.34		135.033366247

		3		11		2005		9		41		1		0		110001		-0.77		-0.288		1.891		35		33		30		15		1449.5		175		-0.2		0.1		3.373		11.55		0		14495		0.822		249.49		206.1971144318

		3		11		2005		9		41		4		0		110001		-0.884		-0.432		1.757		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.55		0		14495		0.984		243.96		201.3735086847

		3		11		2005		9		41		7		0		110001		-0.642		-0.142		1.611		35		33		30		15		1449.5		175.2		-0.4		0		3.52		11.55		0		14495		0.658		257.53		174.0014080403

		3		11		2005		9		41		10		0		110001		-0.756		-0.252		1.292		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.5		0.1		3.296		11.55		0		14495		0.797		251.57		151.799341237

		3		11		2005		9		41		13		0		110001		-0.817		-0.348		2.333		35		33		30		15		1449.5		175.1		-0.4		0.1		3.536		11.56		0		14495		0.888		246.93		249.6293652598

		3		11		2005		9		41		16		0		110001		-0.625		-0.107		1.429		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.2		0.1		3.559		11.56		0		14495		0.634		260.29		156.3366559704

		3		11		2005		9		41		19		0		110001		-0.629		-0.111		1.435		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.56		0		14495		0.639		259.99		157.0728175083

		3		11		2005		9		41		22		0		110001		-0.632		-0.115		1.582		35		33		29		15		1449.5		174.9		-0.3		0.1		3.451		11.56		0		14495		0.642		259.69		170.7446338835

		3		11		2005		9		41		25		0		110001		-0.669		-0.183		1.789		35		33		29		15		1449.5		175		-0.5		0.1		3.28		11.56		0		14495		0.694		254.7		191.8742035814

		3		11		2005		9		41		28		0		110001		-0.726		-0.228		1.018		35		33		29		15		1449.5		175		-0.5		0.2		3.226		11.56		0		14495		0.761		252.57		127.0977576513

		3		11		2005		9		41		31		0		110001		-0.692		-0.18		1.248		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.118		11.56		0		14495		0.715		255.42		143.8321243673

		3		11		2005		9		41		34		0		110001		-0.712		-0.206		1.929		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.57		0		14495		0.741		253.86		206.6499697556

		3		11		2005		9		41		37		0		110001		-0.792		-0.292		1.671		35		33		29		15		1449.5		175		-0.3		0.1		3.466		11.57		0		14495		0.844		249.76		187.2102828372

		3		11		2005		9		41		40		0		110001		-0.731		-0.223		1.793		35		33		30		15		1449.5		174.9		-0.4		0.2		3.211		11.57		0		14495		0.764		253.04		194.9086709205

		3		11		2005		9		41		43		0		110001		-0.602		-0.078		1.243		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.4		0.1		3.544		11.57		0		14495		0.607		262.62		138.3306545925

		3		11		2005		9		41		46		0		110001		-0.704		-0.247		1.502		35		33		29		15		1449.5		175		-0.4		0.2		3.373		11.57		0		14495		0.746		250.67		167.7089443053

		3		11		2005		9		41		49		0		110001		-0.73		-0.244		1.45		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.358		11.57		0		14495		0.77		251.52		164.1626023186

		3		11		2005		9		41		52		0		110001		-0.695		-0.196		1.641		35		33		29		15		1449.5		175		-0.3		0.1		3.304		11.57		0		14495		0.722		254.25		179.2853033575

		3		11		2005		9		41		55		0		110001		-0.616		-0.096		1.126		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.164		11.58		0		14496		0.623		261.14		128.7069539691

		3		11		2005		9		41		58		0		110001		-0.712		-0.203		0.852		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.188		11.58		0		14496		0.74		254.09		112.8741334407

		3		11		2005		9		42		1		0		110001		-0.551		-0.025		1.58		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.226		11.58		0		14496		0.552		267.4		167.3507095892

		3		11		2005		9		42		4		0		110001		-0.523		0.017		1.146		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.474		11.58		0		14496		0.523		271.86		125.9815065793

		3		11		2005		9		42		7		0		110001		-0.631		-0.112		1.503		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.18		11.58		0		14496		0.641		259.94		163.3925946914

		3		11		2005		9		42		10		0		110001		-0.672		-0.175		1.155		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.335		11.58		0		14496		0.694		255.4		134.7677261068

		3		11		2005		9		42		13		0		110001		-0.737		-0.256		1.296		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.58		0		14496		0.78		250.85		151.2719736104

		3		11		2005		9		42		16		0		110001		-0.64		-0.134		1.536		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.513		11.59		0		14496		0.654		258.17		166.9386713737

		3		11		2005		9		42		19		0		110001		-0.75		-0.283		1.376		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.373		11.59		0		14496		0.802		249.33		159.2471349821

		3		11		2005		9		42		22		0		110001		-0.606		-0.111		1.617		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.59		0		14496		0.616		259.62		173.0388973613

		3		11		2005		9		42		25		0		110001		-0.766		-0.281		2.054		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.366		11.59		0		14496		0.816		249.85		221.0120584946

		3		11		2005		9		42		28		0		110001		-0.796		-0.317		2.425		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.42		11.59		0		14496		0.857		248.29		257.1911740321

		3		11		2005		9		42		31		0		110001		-0.6		-0.105		1.796		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.273		11.59		0		14496		0.609		260.07		189.6481215304

		3		11		2005		9		42		34		0		110001		-0.735		-0.247		1.992		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.234		11.59		0		14496		0.775		251.42		213.7591635463

		3		11		2005		9		42		37		0		110001		-0.608		-0.096		1.548		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.397		11.59		0		14496		0.616		261.03		166.5888351601

		3		11		2005		9		42		40		0		110001		-0.727		-0.246		1.218		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.3		0.1		3.52		11.6		0		14496		0.767		251.31		143.964196938

		3		11		2005		9		42		43		0		110001		-0.654		-0.176		1.335		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.412		11.6		0		14496		0.677		254.94		149.6969271562

		3		11		2005		9		42		46		0		110001		-0.681		-0.187		1.198		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.335		11.6		0		14496		0.706		254.65		139.065955575

		3		11		2005		9		42		49		0		110001		-0.684		-0.189		1.777		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.544		11.6		0		14496		0.71		254.55		191.3453945095

		3		11		2005		9		42		52		0		110001		-0.603		-0.098		1.581		35		33		30		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.6		0		14496		0.611		260.77		169.4925957085

		3		11		2005		9		42		55		0		110001		-0.592		-0.096		1.414		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.6		0		14496		0.6		260.79		153.5928383747

		3		11		2005		9		42		58		0		110001		-0.695		-0.213		1.444		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.381		11.61		0		14496		0.727		252.96		161.6641580561

		3		11		2005		9		43		1		0		110001		-0.591		-0.067		1.223		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.288		11.61		0		14496		0.595		263.53		135.996286714

		3		11		2005		9		43		4		0		110001		-0.64		-0.133		1.067		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.25		11.61		0		14496		0.654		258.26		125.1310513022

		3		11		2005		9		43		7		0		110001		-0.623		-0.111		1.506		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.3		0.1		3.366		11.61		0		14496		0.633		259.9		163.3550121668

		3		11		2005		9		43		10		0		110001		-0.662		-0.158		1.61		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.61		0		14496		0.681		256.58		174.7943935028

		3		11		2005		9		43		13		0		110001		-0.752		-0.276		2.127		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.59		11.61		0		14496		0.801		249.85		227.2841613487

		3		11		2005		9		43		16		0		110001		-0.506		0.031		1.086		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.435		11.61		0		14496		0.507		273.51		119.8496141003

		3		11		2005		9		43		19		0		110001		-0.522		0.022		1.788		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.61		0		14496		0.522		272.41		186.2769980432

		3		11		2005		9		43		22		0		110001		-0.696		-0.213		2.039		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.211		11.62		0		14497		0.728		252.98		216.5018706617

		3		11		2005		9		43		25		0		110001		-0.666		-0.165		1.205		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.466		11.62		0		14497		0.686		256.09		138.6652804418

		3		11		2005		9		43		28		0		110001		-0.59		-0.087		1.415		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.219		11.62		0		14497		0.596		261.61		153.5543551971

		3		11		2005		9		43		31		0		110001		-0.529		-0.005		2.167		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.01		11.62		0		14497		0.529		269.46		223.0640042678

		3		11		2005		9		43		34		0		110001		-0.7		-0.231		1.768		35		33		30		15		1449.7		174.9		-0.3		0.1		3.273		11.62		0		14497		0.737		251.74		191.5511680988

		3		11		2005		9		43		37		0		110001		-0.697		-0.194		1.877		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.126		11.62		0		14497		0.723		254.45		201.1609803118

		3		11		2005		9		43		40		0		110001		-0.706		-0.219		1.438		35		33		29		15		1449.7		175.2		-0.3		0.1		3.327		11.62		0		14497		0.739		252.77		161.6861465927

		3		11		2005		9		43		43		0		110001		-0.62		-0.117		1.661		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.242		11.63		0		14497		0.631		259.31		177.6797681223

		3		11		2005		9		43		46		0		110001		-0.743		-0.273		1.722		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		2.986		11.63		0		14497		0.792		249.83		189.522083146

		3		11		2005		9		43		49		0		110001		-0.582		-0.055		0.599		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.63		0		14497		0.585		264.6		83.6988649863

		3		11		2005		9		43		52		0		110001		-0.661		-0.179		1.757		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.25		11.63		0		14497		0.685		254.85		188.5738847243

		3		11		2005		9		43		55		0		110001		-0.621		-0.148		1.976		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.4		0.1		3.118		11.63		0		14497		0.638		256.6		207.6564711248

		3		11		2005		9		43		58		0		110001		-0.595		-0.114		1.329		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.164		11.63		0		14497		0.606		259.15		146.0569067179

		3		11		2005		9		44		1		0		110001		-0.694		-0.214		2.041		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.567		11.63		0		14497		0.726		252.86		216.6359388467

		3		11		2005		9		44		4		0		110001		-0.68		-0.2		1.719		35		33		29		15		1449.7		175		-0.5		0.2		3.35		11.63		0		14497		0.709		253.61		185.9398020866

		3		11		2005		9		44		7		0		110001		-0.76		-0.282		1.181		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.482		11.63		0		14497		0.811		249.64		143.2440225629

		3		11		2005		9		44		10		0		110001		-0.68		-0.183		1.412		35		33		30		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.52		11.64		0		14497		0.704		254.94		157.7857091121

		3		11		2005		9		44		13		0		110001		-0.567		-0.054		1.321		35		33		29		15		1449.7		175.2		-0.3		0.1		3.242		11.64		0		14497		0.57		264.56		143.8556915801

		3		11		2005		9		44		16		0		110001		-0.604		-0.101		1.583		35		33		29		15		1449.7		175		-0.4		0.1		3.389		11.64		0		14497		0.612		260.51		169.7323186668

		3		11		2005		9		44		19		0		110001		-0.617		-0.115		1.773		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.381		11.64		0		14497		0.628		259.44		188.0809134389

		3		11		2005		9		44		22		0		110001		-0.568		-0.066		1.378		35		33		29		15		1449.7		174.9		-0.3		0.1		3.288		11.64		0		14497		0.572		263.37		149.1932974366

		3		11		2005		9		44		25		0		110001		-0.695		-0.213		1.924		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.3		0.1		3.25		11.65		0		14498		0.727		252.96		205.6737708119

		3		11		2005		9		44		28		0		110001		-0.756		-0.271		2.125		35		33		29		15		1449.8		175		-0.3		0.1		3.605		11.65		0		14498		0.803		250.28		227.1695842317

		3		11		2005		9		44		31		0		110001		-0.657		-0.159		1.787		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.65		0		14498		0.676		256.4		191.0575567728

		3		11		2005		9		44		34		0		110001		-0.56		-0.085		1.75		35		33		29		15		1449.8		174.9		-0.2		0.2		3.567		11.65		0		14498		0.566		261.37		183.938168959

		3		11		2005		9		44		37		0		110001		-0.693		-0.232		1.554		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.4		0.1		3.381		11.65		0		14498		0.731		251.49		171.7262065033

		3		11		2005		9		44		40		0		110001		-0.542		-0.054		1.769		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.3		0.1		3.311		11.65		0		14498		0.545		264.31		185.0956779614

		3		11		2005		9		44		43		0		110001		-0.569		-0.074		1.499		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.4		0.1		3.342		11.65		0		14498		0.574		262.59		160.5066353769

		3		11		2005		9		44		46		0		110001		-0.649		-0.166		1.569		35		33		30		15		1449.8		175.1		-0.2		0.1		3.358		11.65		0		14498		0.67		255.65		170.6024032656

		3		11		2005		9		44		49		0		110001		-0.677		-0.211		1.534		35		33		29		15		1449.8		175		-0.3		0.2		3.358		11.66		0		14498		0.709		252.69		168.997218912

		3		11		2005		9		44		52		0		110001		-0.626		-0.131		1.452		35		33		29		15		1449.8		174.8		-0.3		0.2		3.35		11.66		0		14498		0.64		258.18		158.6613059318

		3		11		2005		9		44		55		0		110001		-0.668		-0.189		1.917		35		33		29		15		1449.8		175		-0.4		0.2		3.466		11.66		0		14498		0.694		254.2		203.8831528106

		3		11		2005		9		44		58		0		110001		-0.551		-0.055		0.828		35		33		29		15		1449.8		174.9		-0.3		0.1		3.412		11.66		0		14498		0.554		264.3		99.6097384797

		3		11		2005		9		45		1		0		110001		-0.662		-0.196		1.788		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.66		0		14498		0.69		253.51		191.6664811593

		3		11		2005		9		45		4		0		110001		-0.607		-0.139		1.762		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.66		0		14498		0.623		257.1		186.8800149829

		3		11		2005		9		45		7		0		110001		-0.526		0.007		2.031		35		33		29		15		1449.8		175.3		-0.3		0		3.311		11.66		0		14498		0.526		270.76		209.801954233

		3		11		2005		9		45		10		0		110001		-0.565		-0.036		1.267		35		33		29		15		1449.8		174.8		-0.1		0.2		3.211		11.66		0		14498		0.566		266.35		138.7735565589

		3		11		2005		9		45		13		0		110001		-0.543		-0.034		0.94		35		33		29		15		1449.9		175		-0.4		0.2		3.265		11.67		0		14499		0.544		266.42		108.6096220415

		3		11		2005		9		45		16		0		110001		-0.614		-0.118		1.401		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.67		0		14499		0.625		259.12		153.4184148008

		3		11		2005		9		45		19		0		110001		-0.666		-0.188		1.95		35		33		29		15		1449.9		175.3		-0.5		0		3.428		11.67		0		14499		0.692		254.24		206.9154416664

		3		11		2005		9		45		22		0		110001		-0.589		-0.083		1.176		35		33		30		15		1449.9		175.1		-0.5		0.1		3.327		11.67		0		14499		0.595		261.98		131.7871769179

		3		11		2005		9		45		25		0		110001		-0.685		-0.215		1.848		35		33		29		15		1449.9		175		-0.2		0.1		3.342		11.67		0		14499		0.718		252.57		198.2562483252

		3		11		2005		9		45		28		0		110001		-0.605		-0.103		1.724		35		33		29		15		1449.9		175		-0.2		0.1		3.435		11.67		0		14499		0.614		260.34		182.9975409671

		3		11		2005		9		45		31		0		110001		-0.468		0.039		1.126		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.3		0		3.273		11.67		0		14499		0.47		274.76		122.0008606527

		3		11		2005		9		45		34		0		110001		-0.524		-0.008		1.481		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.3		0.1		3.644		11.68		0		14499		0.524		269.13		157.0987269204

		3		11		2005		9		45		37		0		110001		-0.658		-0.181		1.706		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.3		0.1		3.304		11.68		0		14499		0.682		254.62		183.7433264094

		3		11		2005		9		45		40		0		110001		-0.56		-0.062		1.293		35		33		29		15		1449.9		175		-0.3		0.1		3.458		11.68		0		14499		0.563		263.68		141.04229862

		3		11		2005		9		45		43		0		110001		-0.576		-0.073		2.024		35		33		29		15		1449.9		175.3		-0.3		0		3.435		11.68		0		14499		0.581		262.78		210.5630784349

		3		11		2005		9		45		46		0		110001		-0.619		-0.12		1.223		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.2		0.1		3.389		11.68		0		14499		0.631		259.03		137.5968749645

		3		11		2005		9		45		49		0		110001		-0.538		-0.03		1.236		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.4		0.1		3.342		11.68		0		14499		0.539		266.81		134.8347136312

		3		11		2005		9		45		52		0		110001		-0.741		-0.284		2.136		35		33		29		15		1449.9		174.5		-0.3		0.3		3.397		11.68		0		14499		0.794		249.03		227.8647186381

		3		11		2005		9		45		55		0		110001		-0.664		-0.159		1.976		35		33		29		15		1449.9		175		-0.3		0.1		3.319		11.69		0		14499		0.683		256.53		209.0634592654

		3		11		2005		9		45		58		0		110001		-0.604		-0.104		1.176		35		33		29		15		1449.9		174.9		-0.5		0.1		3.265		11.69		0		14499		0.613		260.23		132.6125182628

		3		11		2005		9		46		1		0		110001		-0.649		-0.157		1.2		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.4		0.1		3.219		11.69		0		14499		0.668		256.4		137.3262538628

		3		11		2005		9		46		4		0		110001		-0.588		-0.095		1.174		35		33		29		15		1449.9		175.8		-0.6		0.1		3.389		11.69		0		14499		0.596		260.82		131.645167021

		3		11		2005		9		46		7		0		110001		-0.7		-0.207		1.607		35		33		29		15		1449.9		175.5		-0.5		0.2		3.335		11.69		0		14499		0.73		253.53		176.5020679766

		3		11		2005		9		46		10		0		110001		-0.582		-0.098		1.385		35		33		29		15		1449.9		175.5		-0.9		0.2		3.319		11.69		0		14499		0.59		260.44		150.550755561

		3		11		2005		9		46		13		0		110001		-0.604		-0.083		1.651		35		33		29		15		1449.9		176.9		-0.5		0		3.25		11.69		0		14499		0.61		262.18		175.9973295252

		3		11		2005		9		46		16		0		110001		-0.575		-0.069		1.796		35		33		29		15		1449.9		176.6		-0.1		0		3.397		11.69		0		14499		0.579		263.16		188.7061737199

		3		11		2005		9		46		19		0		110001		-0.551		-0.018		2.111		35		33		29		15		1449.9		181.2		-0.7		0.1		3.304		11.69		0		14499		0.551		268.13		218.1798799156

		3		11		2005		9		46		22		0		110001		-0.506		-0.357		1.46		35		33		29		15		1450		151.1		-0.6		0.1		3.164		11.7		0		14500		0.619		234.8		158.5901951572

		3		11		2005		9		46		25		0		110001		-0.579		-0.628		2.473		35		33		29		15		1450		149.8		-0.5		0.1		3.28		11.7		0		14500		0.854		222.68		261.6362742435

		3		11		2005		9		46		28		0		110001		-0.492		-0.374		1.27		35		33		29		15		1450		148.2		-0.5		0.1		3.126		11.7		0		14500		0.618		232.76		141.2388048661

		3		11		2005		9		46		31		0		110001		-0.656		-0.142		1.635		35		33		29		15		1450		178		-0.5		0.1		3.195		11.7		0		14500		0.671		257.79		176.7406291717

		3		11		2005		9		46		34		0		110001		-0.627		-0.13		1.486		35		33		30		15		1450		175.3		-0.5		0.2		3.226		11.7		0		14500		0.64		258.29		161.8093013396

		3		11		2005		9		46		37		0		110001		-0.567		-0.141		1.692		36		33		29		15		1450		169.6		-0.2		0.1		3.203		11.7		0		14500		0.584		256.04		179.0037429776

		3		11		2005		9		46		40		0		110001		-0.569		-0.139		1.619		35		33		29		15		1450		169.2		-0.2		0.2		3.311		11.7		0		14500		0.586		256.27		172.1697708659

		3		11		2005		9		46		43		0		110001		-0.641		-0.243		1.767		35		33		29		15		1450		170.3		-0.3		0.1		3.288		11.71		0		14500		0.686		249.24		189.5315013395

		3		11		2005		9		46		46		0		110001		-0.515		-0.09		1.836		35		33		29		15		1450		166.6		-0.6		0.1		3.087		11.71		0		14500		0.523		260.09		190.8984284901

		3		11		2005		9		46		49		0		110001		-0.465		0.047		1.071		35		33		29		15		1450		177.1		-0.3		0.1		3.296		11.71		0		14500		0.467		275.77		116.8535408107

		3		11		2005		9		46		52		0		110001		-0.721		-0.234		1.659		35		33		29		15		1450		175.4		-0.5		0.3		3.273		11.71		0		14500		0.758		252.02		182.3973135767

		3		11		2005		9		46		55		0		110001		-0.481		0.019		0.926		35		33		29		15		1450		175.2		-0.6		0.1		3.149		11.71		0		14500		0.481		272.26		104.3646491874

		3		11		2005		9		46		58		0		110001		-0.525		-0.013		1.024		35		33		29		15		1450		174.8		-0.3		0.1		3.041		11.71		0		14500		0.525		268.58		115.0812756273

		3		11		2005		9		47		1		0		110001		-0.498		0.092		1.93		35		33		29		15		1450		182.6		0.3		-0.1		3.528		11.71		0		14500		0.506		280.47		199.5336563089

		3		11		2005		9		47		4		0		110001		-0.486		-0.053		1.029		35		33		29		15		1450		165.3		1.2		-0.2		3.582		11.71		0		14500		0.489		263.78		113.9230442009

		3		11		2005		9		47		7		0		110001		-0.514		-0.062		1.681		35		33		29		15		1450.1		168.2		-0.3		0.3		3.381		11.72		0		14501		0.518		263.12		175.8920407523

		3		11		2005		9		47		10		0		110001		-0.536		0.035		1.647		35		33		29		15		1450.1		185.3		-0.7		0		3.304		11.72		0		14501		0.537		273.74		173.2376979759

		3		11		2005		9		47		13		0		110001		-0.394		0.159		1.836		35		33		29		15		1450.1		189.5		-1		-0.3		3.188		11.72		0		14501		0.425		291.98		188.4519302103

		3		11		2005		9		47		16		0		110001		-0.558		0.082		1.568		35		33		29		15		1450.1		195.2		-2		-0.2		3.226		11.72		0		14501		0.564		278.36		166.6346902659

		3		11		2005		9		47		19		0		110001		-0.754		-0.036		1.74		35		33		29		15		1450.1		195.1		-2.2		-0.4		3.489		11.72		0		14501		0.755		267.27		189.6684475605

		3		11		2005		9		47		22		0		110001		-0.453		0.153		1.351		35		33		29		15		1450.1		194.9		-1.7		-0.2		3.358		11.72		0		14501		0.478		288.66		143.3115138431

		3		11		2005		9		47		25		0		110001		-0.488		0.108		1.665		35		33		29		15		1450.1		194.3		-2.6		0.6		3.373		11.72		0		14501		0.5		282.48		173.8399551311

		3		11		2005		9		47		28		0		110001		-0.576		0.098		1.894		35		33		29		15		1450.1		196.1		-0.9		-0.1		3.683		11.73		0		14501		0.584		279.66		198.2073661598

		3		11		2005		9		47		31		0		110001		-0.55		0.094		1.426		35		33		29		15		1450.1		196.4		-1.4		-0.6		3.327		11.73		0		14501		0.558		279.7		153.1277897705

		3		11		2005		9		47		34		0		110001		-0.646		0.049		1.566		35		33		29		15		1450.1		196.4		-1.4		-0.3		3.42		11.73		0		14501		0.648		274.34		169.4719150774

		3		11		2005		9		47		37		0		110001		-0.608		0.104		2.109		35		33		29		15		1450.1		196		-0.6		0.2		3.381		11.73		0		14501		0.617		279.71		219.7353180533

		3		11		2005		9		47		40		0		110001		-0.569		0.105		2.116		35		33		29		15		1450.1		196.3		-1		0		3.366		11.73		0		14501		0.579		280.46		219.3682292402

		3		11		2005		9		47		43		0		110001		-0.78		0.016		1.776		35		33		29		15		1450.1		196.1		-0.2		-0.2		3.474		11.73		0		14501		0.78		271.18		193.9802051757

		3		11		2005		9		47		46		0		110001		-0.718		-0.111		2.435		35		33		29		15		1450.2		191.8		-2.8		0.3		3.25		11.74		0		14502		0.727		261.21		254.1076543515

		3		11		2005		9		47		49		0		110001		-0.54		0.121		1.657		36		33		29		15		1450.2		196.2		-0.9		0		3.559		11.74		0		14502		0.553		282.63		174.6965941282

		3		11		2005		9		47		52		0		110001		-0.546		0.122		1.694		35		33		29		15		1450.2		196.4		-1.1		0		3.706		11.74		0		14502		0.559		282.6		178.399439461

		3		11		2005		9		47		55		0		110001		-0.652		0.035		1.22		35		33		29		15		1450.2		192.4		-1.8		1.4		3.451		11.74		0		14502		0.653		273.07		138.3737330565

		3		11		2005		9		47		58		0		110001		-0.638		0.044		1.729		35		33		29		15		1450.2		195.1		-1.4		-0.2		3.273		11.74		0		14502		0.64		273.95		184.3480675245

		3		11		2005		9		48		1		0		110001		-0.549		0.086		1.812		35		33		29		15		1450.2		196		-1.7		-0.4		3.482		11.74		0		14502		0.556		278.9		189.5294436229

		3		11		2005		9		48		4		0		110001		-0.268		0.212		1.847		35		33		29		15		1450.2		198		-0.6		-2.9		3.397		11.74		0		14502		0.342		308.35		187.8344217656

		3		11		2005		9		48		7		0		110001		-0.651		0.009		1.838		36		33		29		15		1450.2		195.4		-2.2		-0.3		3.087		11.74		0		14502		0.651		270.79		194.9904100206

		3		11		2005		9		48		10		0		110001		-0.51		0.116		1.359		35		33		29		15		1450.2		194.6		-1.7		-0.1		3.195		11.74		0		14502		0.523		282.81		145.617203654

		3		11		2005		9		48		13		0		110001		-0.457		0.125		1.882		36		33		29		15		1450.2		201.1		-1		-3		3.296		11.75		0		14502		0.474		285.3		194.0721000041

		3		11		2005		9		48		16		0		110001		-0.781		0.005		1.635		35		33		29		15		1450.2		202.8		-5.1		1		3.242		11.75		0		14502		0.781		270.37		181.1963299849

		3		11		2005		9		48		19		0		110001		-0.37		0.177		1.616		35		33		29		15		1450.2		204.1		-0.8		-4.1		3.273		11.75		0		14502		0.41		295.57		166.7238735155

		3		11		2005		9		48		22		0		110001		-0.534		0.09		1.332		36		33		29		15		1450.2		198.5		-2.4		-0.7		3.381		11.75		0		14502		0.542		279.57		143.7873429757

		3		11		2005		9		48		25		0		110001		-0.342		0.162		1.481		35		33		29		15		1450.2		193.3		-2.5		-1.3		3.265		11.75		0		14502		0.378		295.35		152.8583985262

		3		11		2005		9		48		28		0		110001		-0.531		0.05		1.491		35		33		29		15		1450.2		190.8		-2.7		-0.5		3.428		11.75		0		14502		0.533		275.38		158.3522023844

		3		11		2005		9		48		31		0		110001		-0.451		0.078		1.651		35		33		29		15		1450.2		190.9		-2.8		-0.3		3.242		11.75		0		14502		0.458		279.81		171.326763817

		3		11		2005		9		48		34		0		110001		-0.565		0.016		1.611		35		33		29		15		1450.2		190.5		-2.5		-0.4		3.265		11.76		0		14502		0.565		271.62		170.7279121878

		3		11		2005		9		48		37		0		110001		-0.685		-0.073		1.858		35		33		29		15		1450.2		190.6		-2.6		-0.3		3.157		11.76		0		14502		0.689		263.92		198.1594812266

		3		11		2005		9		48		40		0		110001		-0.436		0.062		1.715		35		33		29		15		1450.2		186.2		-2.1		-1.1		3.288		11.76		0		14502		0.44		278.09		177.0639714905

		3		11		2005		9		48		43		0		110001		-0.564		-0.044		1.664		35		33		29		15		1450.2		188.7		-2.8		-1.6		3.226		11.76		0		14502		0.566		265.54		175.7534636928

		3		11		2005		9		48		46		0		110001		-0.523		-0.132		0.58		35		33		29		15		1450.2		163.1		-1.7		0.9		3.226		11.76		0		14502		0.539		255.83		79.2056184876

		3		11		2005		9		48		49		0		110001		-0.297		0.064		-0.243		107		48		47		15		1450.2		145.2		-2.7		2.6		2.986		11.76		0		14502		0.304		282.16		38.904241414

		3		11		2005		9		48		52		0		110001		-0.059		0.009		-0.056		52		52		54		15		1450.2		146.5		-2.3		0.7		2.839		11.76		0		14502		0.06		278.67		8.1841309862

		3		11		2005		9		48		55		0		110001		0.107		-0.031		0.093		69		50		45		15		1450.2		146.8		-2.8		1.4		2.63		11.76		0		14502		0.111		106.16		14.5117194019

		3		11		2005		9		48		58		0		110001		0.046		-0.028		0.021		47		73		45		15		1450.2		147.5		-3.2		1		2.607		11.76		0		14502		0.054		121.33		5.7801384066

		3		11		2005		9		49		1		0		110001		0.196		0.008		0.007		78		52		45		15		1450.3		146.8		-3		0.9		2.398		11.77		0		14503		0.196		87.66		19.6288053635

		3		11		2005		9		49		4		0		110001		-0.19		0.043		-0.061		130		50		46		15		1450.3		146.8		-3.8		1.7		2.538		11.77		0		14503		0.195		282.75		20.4132310034

		3		11		2005		9		49		7		0		110001		0.016		-0.014		-0.025		104		77		43		15		1450.3		151.4		-4.3		-2		2.569		11.77		0		14503		0.021		131.19		3.2817678163

		3		11		2005		9		49		10		0		110001		0.006		-0.025		0.057		56		44		41		15		1450.3		143.5		-1.3		0.6		2.986		11.77		0		14503		0.026		166.5		6.2529992803

		3		11		2005		9		49		13		0		110001		0.024		0.047		0.024		55		43		41		15		1450.3		144.5		-2.5		1.6		3.458		11.77		0		14503		0.053		27.05		5.7974132163

		3		11		2005		9		49		16		0		110001		-0.054		0.102		0.155		47		47		42		15		1450.3		137.8		0.3		-1.8		4.139		11.77		0		14503		0.115		332.1		19.3248544626

		3		11		2005		9		49		19		0		110001		0.001		-0.172		0.135		43		45		43		15		1450.3		140.8		-3.8		1.5		4.913		11.77		0		14503		0.172		179.67		21.8654979362

		3		11		2005		9		49		22		0		110001		0.017		-0.013		0.082		50		42		48		15		1450.3		138.5		-4.3		1.5		5.145		11.78		0		14503		0.021		127.41		8.4746681351

		3		11		2005		9		49		25		0		110001		0.03		0.063		-0.004		45		50		49		15		1450.3		135.6		-1.1		-0.5		5.107		11.78		0		14503		0.07		25.46		6.989277502

		3		11		2005		9		49		28		0		110001		-0.024		0.016		-0.12		45		40		46		15		1450.3		123.5		-1.5		-0.9		5.378		11.78		0		14503		0.029		303.69		12.3417988964

		3		11		2005		9		49		31		0		110001		0.215		0.04		0.161		42		45		41		15		1450.3		122.5		-1.4		-0.8		5.795		11.78		0		14503		0.219		79.46		27.1562147583

		3		11		2005		9		49		34		0		110001		0.227		-0.005		0.2		43		45		43		15		1450.3		120		-1.2		2.3		5.432		11.78		0		14503		0.227		91.26		30.2578915326

		3		11		2005		9		49		37		0		110001		-0.048		0.001		0.014		49		43		44		15		1450.3		121.3		-1.6		0.7		5.826		11.78		0		14503		0.048		271.19		5.0009999

		3		11		2005		9		49		40		0		110001		0.09		0.023		-0.045		45		46		43		15		1450.4		122.5		-2.7		1.6		5.888		11.79		0		14504		0.093		75.66		10.3218215447

		3		11		2005		9		49		43		0		110001		-0.014		-0.003		-0.064		44		46		43		15		1450.4		139.7		-2.1		1.5		5.811		11.79		0		14504		0.014		257.91		6.5582009728

		3		11		2005		9		49		46		0		110001		-0.106		-0.032		-0.088		46		51		47		15		1450.4		175.3		-5.1		5.3		5.563		11.79		0		14504		0.111		253.2		14.1435497666

		3		11		2005		9		49		49		0		110001		-0.059		0.041		-0.056		43		47		42		15		1450.4		181.7		-1.5		-0.1		5.525		11.79		0		14504		0.072		304.8		9.1093358704

		3		11		2005		9		49		52		0		110001		-0.065		0.047		-0.048		45		49		41		15		1450.4		181.6		-1.4		-0.1		5.586		11.79		0		14504		0.08		305.87		9.3477269964

		3		11		2005		9		49		55		0		110001		-0.044		-0.014		-0.044		45		48		44		15		1450.4		181.2		-1.8		0.1		5.764		11.79		0		14504		0.046		252.35		6.3780874876

		3		11		2005		9		49		58		0		110001		0.034		0.04		-0.12		43		49		40		15		1450.4		182.5		-0.4		-1.5		5.532		11.79		0		14504		0.052		40.36		13.098091464

		3		11		2005		9		50		1		0		110001		-0.042		-0.03		0.273		43		48		41		15		1450.4		180.4		-1.9		0.3		5.555		11.8		0		14504		0.052		234.46		27.7836282728

		3		11		2005		9		50		4		0		110001		-0.04		0.032		0.133		47		44		45		15		1450.4		181		-1.8		-0.1		5.494		11.8		0		14504		0.051		308.66		14.2523682243

		3		11		2005		9		50		7		0		110001		-0.018		0.092		-0.057		42		49		42		15		1450.4		182.6		-0.8		-1.4		5.733		11.79		0		14504		0.094		348.93		10.9713262644

		3		11		2005		9		50		10		0		110001		-0.066		-0.015		0.028		44		49		44		15		1450.4		181.2		-2.2		-0.1		5.517		11.8		0		14504		0.068		257.2		7.3246160309

		3		11		2005		9		50		13		0		110001		0.081		0.117		0.107		46		46		38		15		1450.4		181.9		-1.8		-0.7		5.23		11.8		0		14504		0.142		34.7		17.8042129846

		3		11		2005		9		50		16		0		110001		-0.025		-0.095		0.069		42		40		47		15		1450.4		181.4		-0.9		-0.2		5.3		11.8		0		14504		0.098		194.74		12.0045824584

		3		11		2005		9		50		19		0		110001		0.075		0.014		0.007		44		48		42		15		1450.4		180		-1.8		1.1		5.555		11.8		0		14504		0.076		79.43		7.6615925238

		3		11		2005		9		50		22		0		110001		-0.073		-0.049		-0.142		45		46		40		15		1450.4		181.2		-2		0.1		4.913		11.8		0		14504		0.088		236.13		16.7014969389

		3		11		2005		9		50		25		0		110001		0.072		-0.04		0.1		43		45		43		15		1450.5		180.4		-0.9		0.9		4.758		11.81		0		14505		0.082		119.05		12.9553077926

		3		11		2005		9		50		28		0		110001		-0.006		-0.03		-0.067		48		48		46		15		1450.5		180.9		1.6		0.7		4.929		11.81		0		14505		0.031		191.31		7.3654599313

		3		11		2005		9		50		31		0		110001		-0.042		0.085		-0.059		42		52		45		15		1450.5		181.2		-1.3		0.3		5.083		11.81		0		14505		0.095		333.71		11.1669154201

		3		11		2005		9		50		34		0		110001		0.042		-0.049		-0.011		47		45		46		15		1450.5		181		-0.4		0.6		5.3		11.81		0		14505		0.065		139.4		6.5467549213

		3		11		2005		9		50		37		0		110001		0.023		-0.007		-0.024		44		47		43		15		1450.5		181.8		-0.6		-0.1		5.741		11.81		0		14505		0.024		106.93		3.3970575503

		3		11		2005		9		50		40		0		110001		-0.054		0.017		0.133		44		43		44		15		1450.5		180.9		1.2		0.5		5.703		11.81		0		14505		0.057		287.47		14.4547570025

		3		11		2005		9		50		43		0		110001		-0.013		-0.025		0.064		45		47		45		15		1450.5		180		-0.8		1.3		5.339		11.81		0		14505		0.028		207.47		6.9928534948

		3		11		2005		9		50		46		0		110001		0.002		-0.047		-0.026		45		44		40		15		1450.5		180.2		-3.5		0.9		5.285		11.81		0		14505		0.047		177.56		5.3749418602

		3		11		2005		9		50		49		0		110001		0.037		-0.033		-0.001		46		46		40		15		1450.5		181.7		-0.4		-0.4		5.61		11.82		0		14505		0.05		131.73		4.9588305073

		3		11		2005		9		50		52		0		110001		-0.04		0.036		-0.033		43		44		44		15		1450.5		182.7		-0.9		-1.2		5.362		11.82		0		14505		0.054		311.99		6.3126856408

		3		11		2005		9		50		55		0		110001		-0.028		-0.052		0.056		50		51		46		15		1450.5		181.6		-1.5		-0.4		4.813		11.82		0		14505		0.059		208.3		8.1387959798

		3		11		2005		9		50		58		0		110001		0.036		0.005		0.032		49		47		54		15		1450.5		181.2		-6.6		-1.5		4.797		11.82		0		14505		0.036		82.09		4.8425200051

		3		11		2005		9		51		1		0		110001		-0.027		0.009		-0.012		47		48		49		15		1450.5		180.4		-5.2		-1.1		4.998		11.82		0		14505		0.028		288.43		3.0886890423

		3		11		2005		9		51		4		0		110001		0.009		0.077		-0.077		41		48		46		15		1450.5		180.3		-7.1		-1		5.138		11.82		0		14505		0.078		6.67		10.9265731133

		3		11		2005		9		51		7		0		110001		0.059		-0.102		0.201		39		49		44		15		1450.5		180.2		-5.3		-0.8		5.292		11.83		0		14505		0.118		149.95		23.2993562143

		3		11		2005		9		51		10		0		110001		-0.115		-0.018		0.041		46		45		43		15		1450.5		178.7		-6.4		0.4		5.633		11.83		0		14505		0.116		261.1		12.3409886152

		3		11		2005		9		51		13		0		110001		-0.039		0.044		-0.067		49		46		47		15		1450.5		177		-2.8		1.6		5.61		11.83		0		14505		0.059		318.45		8.9140338792

		3		11		2005		9		51		16		0		110001		-0.03		-0.047		0.036		45		50		49		15		1450.5		183		-9.5		-3.4		5.517		11.83		0		14505		0.056		212.55		6.6370174024

		3		11		2005		9		51		19		0		110001		-0.003		-0.031		0.008		41		58		47		15		1450.5		177.7		-4.5		1.2		5.532		11.83		0		14505		0.031		185.53		3.2155870382

		3		11		2005		9		51		22		0		110001		0.113		0.019		0.027		46		52		46		15		1450.5		179.7		-6		-0.3		5.362		11.83		0		14505		0.115		80.46		11.7724254086

		3		11		2005		9		51		25		0		110001		-0.008		-0.017		0.093		48		55		48		15		1450.5		181.9		-5.5		-2		5.633		11.83		0		14505		0.019		205.2		9.4878870145

		3		11		2005		9		51		28		0		110001		-0.012		0.035		-0.13		49		64		44		15		1450.5		180.5		-4.8		-0.7		4.944		11.83		0		14505		0.037		341.08		13.5162864723

		3		11		2005		9		51		31		0		110001		-0.023		-0.01		0.013		54		61		49		15		1450.5		181.5		-4.8		-1.8		4.658		11.83		0		14505		0.025		246.5		2.8248893784

		3		11		2005		9		51		34		0		110001		-0.079		0.118		-0.017		44		73		48		15		1450.6		178.8		-2.3		0.5		5.254		11.84		0		14506		0.142		326.2		14.3017481449

		3		11		2005		9		51		37		0		110001		-0.026		0.012		0.013		40		92		54		15		1450.6		179.5		-5.4		0		5.13		11.84		0		14506		0.029		294.78		3.1448370387

		3		11		2005		9		51		40		0		110001		0.068		-0.069		0.025		46		67		45		15		1450.6		178.2		-4.2		1.3		5.517		11.84		0		14506		0.097		135.42		10.0049987506

		3		11		2005		9		51		43		0		110001		0.037		0.013		-0.015		46		71		48		15		1450.6		180.3		-4.2		-0.2		5.594		11.84		0		14506		0.039		70.64		4.198809355

		3		11		2005		9		51		46		0		110001		-0.011		0.031		0.013		44		48		51		15		1450.6		182.6		-4		-2.2		5.47		11.84		0		14506		0.033		340.46		3.5369478368

		3		11		2005		9		51		49		0		110001		0.005		-0.007		0.018		45		50		51		15		1450.6		180.1		-2.2		-0.1		5.269		11.84		0		14506		0.009		144.46		1.9949937343

		3		11		2005		9		51		52		0		110001		-0.006		-0.064		0.022		41		51		49		15		1450.6		179.3		-6.3		0.5		5.486		11.84		0		14506		0.064		185.36		6.7941151006

		3		11		2005		9		51		55		0		110001		-0.055		0.057		-0.107		41		49		51		15		1450.6		181		-4.8		-1.1		5.176		11.85		0		14506		0.079		316.02		13.3127758187

		3		11		2005		9		51		58		0		110001		0.048		-0.075		0.096		49		56		50		15		1450.6		177.6		-6		1.7		4.967		11.85		0		14506		0.089		147.38		13.0938917057

		3		11		2005		9		52		1		0		110001		0.004		-0.032		-0.039		49		59		44		15		1450.6		179.6		-6.5		0.1		4.921		11.85		0		14506		0.032		172.87		5.0606323716

		3		11		2005		9		52		4		0		110001		-0.022		-0.015		-0.002		43		51		51		15		1450.6		181		-5.9		-0.9		5.277		11.85		0		14506		0.027		235.71		2.6702059846

		3		11		2005		9		52		7		0		110001		-0.025		0.071		-0.027		47		46		48		15		1450.6		180.3		-6.4		-0.6		5.579		11.85		0		14506		0.075		340.6		7.9968743894

		3		11		2005		9		52		10		0		110001		0.022		0.047		-0.064		52		46		47		15		1450.6		179.2		-5.9		0.3		5.795		11.85		0		14506		0.052		25.08		8.239538822

		3		11		2005		9		52		13		0		110001		-0.053		0.018		-0.027		48		53		53		15		1450.6		181.6		-5.6		-1.7		5.339		11.85		0		14506		0.056		288.76		6.2144991753

		3		11		2005		9		52		16		0		110001		-0.042		0.047		-0.077		44		47		50		15		1450.7		178.7		-5.8		0.7		5.432		11.86		0		14507		0.063		318.22		9.9508793581

		3		11		2005		9		52		19		0		110001		-0.048		-0.065		0.042		42		49		48		15		1450.7		180.9		-4.8		-0.9		5.679		11.86		0		14507		0.081		216.44		9.1065910197

		3		11		2005		9		52		22		0		110001		0.021		0.053		0.103		47		54		45		15		1450.7		180.5		-5.4		-0.7		5.285		11.86		0		14507		0.057		21.61		11.7724254086

		3		11		2005		9		52		25		0		110001		-0.003		-0.005		0.013		47		58		52		15		1450.7		180.7		-5.2		-0.9		5.045		11.86		0		14507		0.006		210.96		1.4247806849

		3		11		2005		9		52		28		0		110001		-0.009		-0.006		-0.097		49		67		52		15		1450.7		179.5		-5		0.1		4.96		11.86		0		14507		0.011		236.31		9.76012295

		3		11		2005		9		52		31		0		110001		-0.027		0.07		-0.021		40		75		45		15		1450.7		181.5		-4.3		-1.7		4.851		11.86		0		14507		0.075		338.91		7.7910204723

		3		11		2005		9		52		34		0		110001		-0.008		-0.016		0.081		50		74		48		15		1450.7		179.8		-5.8		-0.3		4.766		11.86		0		14507		0.018		206.57		8.295179323

		3		11		2005		9		52		37		0		110001		-0.042		0.029		0.019		43		59		46		15		1450.7		179.4		-5.6		-0.2		5.517		11.87		0		14507		0.051		304.62		5.4460995217

		3		11		2005		9		52		40		0		110001		0.063		-0.124		0.063		46		50		53		15		1450.7		177.4		-6.7		0.7		5.641		11.87		0		14507		0.139		153.07		15.2689226863

		3		11		2005		9		52		43		0		110001		-0.005		-0.004		-0.056		44		47		68		15		1450.7		177.2		-8.9		-0.8		5.71		11.87		0		14507		0.006		231.34		5.6364882684

		3		11		2005		9		52		46		0		110001		0.015		0.117		-0.018		44		50		65		15		1450.7		176		-12.3		1		5.509		11.87		0		14507		0.118		7.31		11.9323090808

		3		11		2005		9		52		49		0		110001		-0.08		0.054		-0.162		43		44		41		15		1450.7		183.1		-1.5		-1.2		5.416		11.87		0		14507		0.097		304.02		18.8573593061

		3		11		2005		9		52		52		0		110001		0.01		0.148		-0.105		44		52		42		15		1450.7		182.6		-0.6		-1.1		5.432		11.87		0		14507		0.148		3.87		18.173882359

		3		11		2005		9		52		55		0		110001		0.015		0.11		-0.075		42		48		42		15		1450.7		181.3		-5.5		0.6		4.936		11.87		0		14507		0.111		7.77		13.397761007

		3		11		2005		9		52		58		0		110001		0.032		0.006		-0.028		43		42		46		15		1450.7		183.5		1.1		-1.2		4.735		11.88		0		14507		0.033		79.38		4.2941821107

		3		11		2005		9		53		1		0		110001		0.106		-0.081		-0.091		40		47		41		15		1450.7		182.4		1.2		-0.2		4.905		11.88		0		14507		0.133		127.39		16.1486841569

		3		11		2005		9		53		4		0		110001		-0.033		0.061		-0.024		42		43		44		15		1450.7		183.5		1		-1.4		4.836		11.88		0		14507		0.069		331.59		7.3389372528

		3		11		2005		9		53		7		0		110001		-0.117		-0.04		0.027		42		45		46		15		1450.7		181.2		-0.8		-0.3		5.494		11.88		0		14507		0.124		251.13		12.6562237654

		3		11		2005		9		53		10		0		110001		0.021		0.308		-0.061		48		49		42		15		1450.7		188.4		4.4		-5		5.579		11.88		0		14507		0.309		3.9		31.4683968451

		3		11		2005		9		53		13		0		110001		0.039		-0.034		0.036		49		50		47		15		1450.7		183.6		1.9		-1		5.625		11.88		0		14507		0.052		131.08		6.3031738037

		3		11		2005		9		53		16		0		110001		-0.048		-0.007		-0.012		43		44		43		15		1450.7		182.8		0.3		-0.7		5.463		11.88		0		14507		0.049		261.7		4.9969990995

		3		11		2005		9		53		19		0		110001		-0.053		0.013		0.015		48		50		46		15		1450.7		181.8		0.3		0.5		5.408		11.88		0		14507		0.055		283.78		5.6595052787

		3		11		2005		9		53		22		0		110001		-0.005		-0.028		0.031		46		45		46		15		1450.7		181.9		-1		0.3		5.153		11.88		0		14507		0.028		190.12		4.2071367936

		3		11		2005		9		53		25		0		110001		0.011		0.122		-0.011		43		46		41		15		1450.7		184.2		0.1		-2		4.851		11.89		0		14507		0.122		5.15		12.2987804273

		3		11		2005		9		53		28		0		110001		0.056		0.007		-0.093		43		59		45		15		1450.7		182.8		1.2		-1		4.929		11.89		0		14507		0.056		82.87		10.8784190028

		3		11		2005		9		53		31		0		110001		-0.105		0.051		-0.051		41		49		50		15		1450.7		181.5		0.6		-0.5		4.967		11.89		0		14507		0.117		295.91		12.7385242473

		3		11		2005		9		53		34		0		110001		0.04		-0.082		0.028		47		79		41		15		1450.7		182.2		-0.6		-0.6		5.826		11.89		0		14507		0.091		154		9.5435842324

		3		11		2005		9		53		37		0		110001		-0.015		-0.057		0.115		45		56		45		15		1450.7		182.1		-0.5		-0.9		5.966		11.89		0		14507		0.059		194.74		12.9224610659

		3		11		2005		9		53		40		0		110001		0.06		-0.115		0.081		41		51		45		15		1450.7		181.5		-2.8		-0.9		5.525		11.89		0		14507		0.13		152.45		15.292481813

		3		11		2005		9		53		43		0		110001		0.044		0.038		0		50		52		43		15		1450.7		182.4		-2.3		-1.6		5.455		11.89		0		14507		0.058		49.18		5.8137767415

		3		11		2005		9		53		46		0		110001		-0.047		-0.048		0.05		43		49		46		15		1450.7		181.1		-3.6		-1.3		5.308		11.9		0		14507		0.067		224.4		8.3743656476

		3		11		2005		9		53		49		0		110001		-0.065		0.061		-0.04		40		49		44		15		1450.7		180.9		-4.4		-1		5.509		11.9		0		14507		0.089		313.18		9.7703633505

		3		11		2005		9		53		52		0		110001		-0.087		0.151		-0.068		44		53		45		15		1450.7		181.3		1		0		4.859		11.9		0		14507		0.174		330.05		18.7066832977

		3		11		2005		9		53		55		0		110001		-0.003		-0.015		0.096		46		47		40		15		1450.7		182.9		-0.8		-1.2		4.867		11.9		0		14507		0.015		191.31		9.7211110476

		3		11		2005		9		53		58		0		110001		0.188		-0.051		0.094		43		48		47		15		1450.7		183.6		-0.4		-1.3		4.758		11.9		0		14507		0.195		105.18		21.6289158304

		3		11		2005		9		54		1		0		110001		0.027		-0.023		0.027		44		54		44		15		1450.7		181.9		-1.7		-0.3		4.805		11.9		0		14507		0.035		130.43		4.4575778176

		3		11		2005		9		54		4		0		110001		-0.027		0.018		-0.035		51		47		48		15		1450.7		181.8		-1.3		-0.5		4.991		11.9		0		14507		0.032		303.69		4.7728398255

		3		11		2005		9		54		7		0		110001		-0.026		-0.055		0.024		51		45		43		15		1450.7		181.9		-1.4		-0.5		5.269		11.9		0		14507		0.061		205.3		6.5398776747

		3		11		2005		9		54		10		0		110001		-0.054		0.039		-0.017		41		54		40		15		1450.8		181.6		-1.7		-0.2		5.594		11.91		0		14508		0.067		305.84		6.8745908969

		3		11		2005		9		54		13		0		110001		-0.001		-0.026		-0.087		47		46		45		15		1450.8		182.3		-1.9		-1		5.439		11.91		0		14508		0.026		182.2		9.0807488678

		3		11		2005		9		54		16		0		110001		0.011		0.036		-0.227		45		50		44		15		1450.8		180.8		-1.5		0.3		5.509		11.91		0		14508		0.038		16.99		23.009997827

		3		11		2005		9		54		19		0		110001		0.036		0.031		-0.072		46		47		49		15		1450.8		179.7		2.5		0.9		5.223		11.91		0		14508		0.048		49.27		8.6261231153

		3		11		2005		9		54		22		0		110001		0.013		-0.012		0.021		44		45		47		15		1450.8		180.1		-3.3		0.6		5.579		11.91		0		14508		0.018		132.71		2.7459060435

		3		11		2005		9		54		25		0		110001		-0.014		-0.014		0.043		42		51		42		15		1450.8		182.1		0.9		-0.5		5.416		11.91		0		14508		0.02		225		4.7339201514

		3		11		2005		9		54		28		0		110001		0.002		-0.093		0.1		43		49		44		15		1450.8		181.4		-1.8		0		5.138		11.92		0		14508		0.093		178.77		13.6575986176

		3		11		2005		9		54		31		0		110001		-0.076		0.125		-0.199		44		46		44		15		1450.8		180		-1.5		0.9		5.269		11.92		0		14508		0.146		328.7		24.6985829553

		3		11		2005		9		54		34		0		110001		-0.006		0.003		0.077		48		57		42		15		1450.8		181		-2.1		0.1		5.254		11.92		0		14508		0.007		296.57		7.7291655436

		3		11		2005		9		54		37		0		110001		0.019		0.033		-0.07		44		45		42		15		1450.8		181.4		-3.2		-0.4		4.844		11.92		0		14508		0.038		29.93		7.9686887253

		3		11		2005		9		54		40		0		110001		0.008		-0.176		-0.022		43		60		45		15		1450.8		180.4		-5.2		0		5.153		11.92		0		14508		0.176		177.4		17.754999296

		3		11		2005		9		54		43		0		110001		-0.024		-0.111		0.069		45		48		46		15		1450.8		180.7		-2.3		-0.2		5.184		11.92		0		14508		0.114		192.2		13.2883407542

		3		11		2005		9		54		46		0		110001		-0.03		0.024		0.08		49		47		47		15		1450.8		181.8		-1.4		-0.8		4.983		11.92		0		14508		0.038		308.66		8.8746830929

		3		11		2005		9		54		49		0		110001		-0.085		-0.054		0.082		45		41		44		15		1450.8		182.4		-1.2		-1.5		4.89		11.92		0		14508		0.101		237.57		12.9865314846

		3		11		2005		9		54		52		0		110001		-0.068		0.04		-0.098		42		43		46		15		1450.9		182.4		-2.9		-1.4		5.053		11.93		0		14509		0.079		300.47		12.5809379619

		3		11		2005		9		54		55		0		110001		-0.06		0.057		-0.141		50		50		45		15		1450.9		179.2		-2.5		1.1		5.726		11.93		0		14509		0.083		313.53		16.3493119121

		3		11		2005		9		54		58		0		110001		0.086		-0.178		0.355		42		47		44		15		1450.9		180.9		-3.7		-0.3		5.238		11.93		0		14509		0.198		154.21		40.6331145742

		3		11		2005		9		55		1		0		110001		0.108		-0.072		0.058		47		45		44		15		1450.9		182.3		-2.7		-1.3		5.656		11.93		0		14509		0.13		123.69		14.216891362

		3		11		2005		9		55		4		0		110001		0.049		-0.078		-0.064		40		49		46		15		1450.9		181.5		-3.3		-0.8		5.37		11.93		0		14509		0.092		147.86		11.2165056947

		3		11		2005		9		55		7		0		110001		-0.043		0.021		-0.041		40		43		44		15		1450.9		182.2		-4.6		-1.4		5.47		11.93		0		14509		0.048		296.03		6.3015871017

		3		11		2005		9		55		10		0		110001		0.047		-0.074		0.155		47		48		45		15		1450.9		181.4		-2.4		-0.7		5.347		11.93		0		14509		0.088		147.58		17.8073018731

		3		11		2005		9		55		13		0		110001		0.103		-0.033		0.128		41		47		44		15		1450.9		182.1		-1.3		-1.2		5.641		11.93		0		14509		0.108		107.76		16.7576848043

		3		11		2005		9		55		16		0		110001		0.006		0.015		-0.125		52		44		44		15		1450.9		181.4		-3.1		-0.6		5.145		11.94		0		14509		0.016		21.8		12.6039676293

		3		11		2005		9		55		19		0		110001		-0.044		0.043		-0.078		45		46		45		15		1450.9		181.1		-4.3		-0.4		5.509		11.94		0		14509		0.062		314.34		9.9342840708

		3		11		2005		9		55		22		0		110001		-0.088		-0.065		-0.068		42		44		43		15		1450.9		180		-3.9		0.5		5.416		11.94		0		14509		0.109		233.55		12.8813819134

		3		11		2005		9		55		25		0		110001		0.016		-0.066		-0.038		40		43		43		15		1450.9		181.5		-4.5		-0.9		5.594		11.94		0		14509		0.068		166.37		7.7820305833

		3		11		2005		9		55		28		0		110001		0.035		0.011		-0.044		43		43		45		15		1450.9		183.2		-1.6		-1.8		5.114		11.94		0		14509		0.037		72.55		5.728874235

		3		11		2005		9		55		31		0		110001		-0.086		-0.033		0.008		40		42		45		15		1450.9		182.3		-2.4		-1.1		4.681		11.94		0		14509		0.092		249.01		9.2460802506

		3		11		2005		9		55		34		0		110001		0.03		0.134		0.015		40		46		46		15		1450.9		181.5		-2.4		-0.4		4.697		11.94		0		14509		0.137		12.62		13.813399292

		3		11		2005		9		55		37		0		110001		-0.036		0.083		-0.015		45		49		45		15		1450.9		181.8		-3.2		-0.2		4.921		11.94		0		14509		0.09		336.55		9.1706052145

		3		11		2005		9		55		40		0		110001		-0.019		-0.013		-0.015		47		47		45		15		1450.9		181.2		1.8		0.2		4.983		11.95		0		14509		0.023		235.62		2.7477263328

		3		11		2005		9		55		43		0		110001		0.041		0.013		-0.045		39		45		47		15		1450.9		181.9		-0.9		-0.4		4.758		11.94		0		14509		0.043		72.41		6.224949799

		3		11		2005		9		55		46		0		110001		-0.039		0.024		-0.088		46		46		50		15		1450.9		182.2		-1.5		-0.7		4.673		11.95		0		14509		0.046		301.61		9.92018145

		3		11		2005		9		55		49		0		110001		0.047		0.06		-0.086		46		50		47		15		1450.9		179.9		-0.6		1.2		5.153		11.95		0		14509		0.076		38.07		11.4913010578

		3		11		2005		9		55		52		0		110001		-0.028		0.075		-0.182		48		47		46		15		1450.9		181.1		-0.8		0.2		5.261		11.95		0		14509		0.08		339.53		19.8829072321

		3		11		2005		9		55		55		0		110001		-0.062		-0.014		0.033		39		43		43		15		1450.9		183		-4.9		-1.6		5.3		11.95		0		14509		0.064		257.28		7.1617037079

		3		11		2005		9		55		58		0		110001		-0.042		0.027		-0.118		43		48		48		15		1450.9		181.9		-1.9		-0.6		5.579		11.95		0		14509		0.05		302.74		12.8128841406

		3		11		2005		9		56		1		0		110001		0.008		0.014		-0.015		47		56		48		15		1450.9		181.3		-1.7		-0.1		5.648		11.95		0		14509		0.016		29.74		2.2022715546

		3		11		2005		9		56		4		0		110001		-0.008		-0.001		0.033		46		75		44		15		1450.9		181.3		-2		0		5.223		11.95		0		14509		0.008		262.87		3.3970575503

		3		11		2005		9		56		7		0		110001		0.023		-0.06		0.098		40		53		47		15		1450.9		181.3		-0.5		-0.1		5.169		11.95		0		14509		0.064		159.03		11.7187883333

		3		11		2005		9		56		10		0		110001		-0.025		-0.019		0.03		44		57		45		15		1450.9		181.1		-2.8		0		5.648		11.95		0		14509		0.031		232.77		4.3428101501

		3		11		2005		9		56		13		0		110001		-0.101		0.032		-0.026		41		53		46		15		1451		181.4		-2.5		-0.2		5.277		11.96		0		14510		0.106		287.58		10.9091704543

		3		11		2005		9		56		16		0		110001		0.021		-0.043		0.12		45		61		41		15		1451		182		-2		-0.7		5.385		11.96		0		14510		0.048		153.97		12.9189782878

		3		11		2005		9		56		19		0		110001		0.03		-0.032		0.183		46		69		46		15		1451		181.1		-0.2		0		5.385		11.96		0		14510		0.044		136.85		18.8183421161

		3		11		2005		9		56		22		0		110001		-0.017		0.004		0.002		41		46		48		15		1451		182.2		-1.3		-1		5.501		11.96		0		14510		0.017		283.24		1.7578395831

		3		11		2005		9		56		25		0		110001		-0.024		-0.021		-0.104		45		41		39		15		1451		181		-0.9		-0.1		5.308		11.96		0		14510		0.032		228.81		10.8779593675

		3		11		2005		9		56		28		0		110001		-0.014		-0.063		0.113		47		44		43		15		1451		179.6		-3.3		1.3		5.099		11.96		0		14510		0.065		192.53		13.0130703525

		3		11		2005		9		56		31		0		110001		0.051		-0.067		0.064		46		47		44		15		1451		180.3		-3.3		0.5		4.867		11.96		0		14510		0.084		142.72		10.5763887977

		3		11		2005		9		56		34		0		110001		0.023		-0.037		-0.046		45		52		46		15		1451		181.4		-3.3		-0.5		4.797		11.96		0		14510		0.044		148.13		6.3356136246

		3		11		2005		9		56		37		0		110001		-0.022		0.014		0.012		43		55		48		15		1451		181.2		-2.8		-0.3		4.967		11.96		0		14510		0.026		302.47		2.8705400189

		3		11		2005		9		56		40		0		110001		0.053		-0.107		0.054		42		57		48		15		1451		180.2		-7		0.6		5.3		11.97		0		14510		0.119		153.65		13.1049608927

		3		11		2005		9		56		43		0		110001		0.005		-0.011		-0.033		41		80		47		15		1451		183.3		-5.1		-2.1		4.929		11.97		0		14510		0.012		155.56		3.5142566782

		3		11		2005		9		56		46		0		110001		0.019		-0.021		-0.087		49		78		44		15		1451		183.5		-2.7		-2.3		4.913		11.97		0		14510		0.028		137.86		9.1493169144

		3		11		2005		9		56		49		0		110001		0.038		-0.055		0.043		41		47		50		15		1451		182.4		-3.1		-1.6		5.06		11.97		0		14510		0.067		145.36		7.9485847797

		3		11		2005		9		56		52		0		110001		-0.007		-0.013		0.066		47		54		50		15		1451		182.3		-1.5		-1.7		5.014		11.97		0		14510		0.015		208.3		6.7631353676

		3		11		2005		9		56		55		0		110001		0.002		0.01		0.03		45		56		48		15		1451		180.3		-5.6		0.3		5.517		11.97		0		14510		0.01		11.31		3.1685959036

		3		11		2005		9		56		58		0		110001		0.003		0.07		-0.162		41		49		43		15		1451		182.8		1.8		-0.5		5.308		11.97		0		14510		0.07		2.45		17.6502124633

		3		11		2005		9		57		1		0		110001		0.004		-0.005		0.009		47		51		48		15		1451		182.1		1.8		0.2		5.494		11.97		0		14510		0.006		141.34		1.1045361017

		3		11		2005		9		57		4		0		110001		-0.002		-0.06		0.185		42		52		47		15		1451		184.1		4.8		-1.4		5.594		11.97		0		14510		0.06		181.91		19.4496786606

		3		11		2005		9		57		7		0		110001		-0.049		-0.073		-0.003		45		52		45		15		1451.1		180.9		-3		0.7		5.517		11.98		0		14511		0.088		213.87		8.7971586322

		3		11		2005		9		57		10		0		110001		-0.061		0.011		0.081		41		42		44		15		1451.1		182.5		-1.1		-0.9		5.486		11.98		0		14511		0.062		280.22		10.1995097921

		3		11		2005		9		57		13		0		110001		-0.051		0.034		0.147		48		48		44		15		1451.1		181.5		-0.6		-0.2		5.494		11.98		0		14511		0.061		303.69		15.9267071298

		3		11		2005		9		57		16		0		110001		0.035		0.036		-0.083		46		46		47		15		1451.1		182.2		-6.2		-0.9		5.424		11.98		0		14511		0.05		44.19		9.7005154502

		3		11		2005		9		57		19		0		110001		0.035		0.068		0.018		42		47		43		15		1451.1		182.4		0.7		-0.9		5.555		11.98		0		14511		0.076		27.24		7.8568441502

		3		11		2005		9		57		22		0		110001		-0.014		-0.051		0.063		46		46		49		15		1451.1		183.4		0.4		-1.8		4.836		11.98		0		14511		0.053		195.35		8.2255698891

		3		11		2005		9		57		25		0		110001		-0.066		-0.034		0.036		48		46		46		15		1451.1		182.3		-0.2		-0.8		4.774		11.98		0		14511		0.074		242.74		8.2510605379

		3		11		2005		9		57		28		0		110001		0.1		-0.027		0.015		41		49		43		15		1451.1		182.3		-1		-0.8		4.867		11.98		0		14511		0.104		105.11		10.4661358676

		3		11		2005		9		57		31		0		110001		0.001		-0.015		0.032		44		46		45		15		1451.1		176.2		1.7		3.9		5.045		11.99		0		14511		0.015		176.19		3.5355339059

		3		11		2005		9		57		34		0		110001		0.054		0.004		-0.056		47		49		46		15		1451.1		180.6		0.4		0.3		4.867		11.99		0		14511		0.054		85.76		7.7897368377

		3		11		2005		9		57		37		0		110001		-0.059		-0.08		0.109		45		45		43		15		1451.1		179.3		0.9		1.4		5.022		11.99		0		14511		0.099		216.41		14.7519490238

		3		11		2005		9		57		40		0		110001		-0.005		-0.056		-0.104		43		44		44		15		1451.1		180.4		0.2		0.6		4.991		11.99		0		14511		0.056		185.1		11.8224362971

		3		11		2005		9		57		43		0		110001		0.026		-0.003		0.018		42		47		53		15		1451.1		182.6		-8.4		-1.4		5.161		11.99		0		14511		0.026		96.58		3.1764760349

		3		11		2005		9		57		46		0		110001		0		-0.055		0.111		43		47		63		15		1451.1		180.3		0.4		0.6		5.494		11.99		0		14511		0.055		180		12.3878973196

		3		11		2005		9		57		49		0		110001		0.021		0.054		-0.023		47		51		50		15		1451.1		180.6		0		0.6		5.764		11.99		0		14511		0.058		21.25		6.2337789502

		3		11		2005		9		57		52		0		110001		0.015		0.022		-0.042		43		48		46		15		1451.1		181.1		-5.6		0.2		5.339		11.99		0		14511		0.027		34.29		4.9729267037

		3		11		2005		9		57		55		0		110001		-0.057		0.049		-0.052		41		46		46		15		1451.1		183.1		-2.1		-1.5		5.463		11.99		0		14511		0.075		310.68		9.1400218818

		3		11		2005		9		57		58		0		110001		0.003		-0.035		-0.015		52		48		43		15		1451.1		181.2		0.1		0.1		5.37		11.99		0		14511		0.035		175.1		3.819685851

		3		11		2005		9		58		1		0		110001		0.041		-0.008		-0.027		51		48		47		15		1451.1		180.4		-0.6		0.8		5.555		11.99		0		14511		0.042		101.04		4.9739320462

		3		11		2005		9		58		4		0		110001		0.055		-0.002		0.076		43		46		42		15		1451.2		180.1		-0.2		1		5.331		12		0		14512		0.055		92.08		9.3834961502

		3		11		2005		9		58		7		0		110001		0.064		0.003		-0.035		46		51		43		15		1451.2		182.1		0		-0.7		5.439		12		0		14512		0.064		87.32		7.3006848994

		3		11		2005		9		58		10		0		110001		0.007		0.026		0.027		43		47		43		15		1451.2		181.3		-0.5		-0.1		5.501		12		0		14512		0.027		15.07		3.813135193

		3		11		2005		9		58		13		0		110001		0.03		-0.018		0.037		41		50		48		15		1451.2		180.6		-1.1		0.6		5.679		12		0		14512		0.035		120.96		5.0921508226

		3		11		2005		9		58		16		0		110001		-0.114		0.015		0.019		49		48		46		15		1451.2		181.1		-1.1		-0.2		5.563		12		0		14512		0.115		277.5		11.6541837981

		3		11		2005		9		58		19		0		110001		-0.079		0.065		-0.011		44		43		50		15		1451.2		179.3		2.4		1.5		4.944		12		0		14512		0.102		309.45		10.289314846

		3		11		2005		9		58		22		0		110001		0.096		-0.167		0.179		44		47		49		15		1451.2		181.6		0.5		-0.3		4.789		12		0		14512		0.193		150.11		26.2956270129

		3		11		2005		9		58		25		0		110001		-0.045		-0.092		0.073		43		44		52		15		1451.2		181.9		-0.8		-0.6		4.782		12		0		14512		0.102		206.06		12.5769630674

		3		11		2005		9		58		28		0		110001		-0.026		-0.017		0.079		49		50		45		15		1451.2		182.7		0.7		-1.2		4.611		12		0		14512		0.031		236.82		8.4888161719

		3		11		2005		9		58		31		0		110001		0.057		-0.024		-0.017		45		47		50		15		1451.2		181.3		0.6		-0.1		4.782		12		0		14512		0.062		112.83		6.4140470843

		3		11		2005		9		58		34		0		110001		0.041		-0.026		0.122		41		44		52		15		1451.2		180.9		-0.6		0.2		4.875		12.01		0		14512		0.049		122.38		13.1304988481

		3		11		2005		9		58		37		0		110001		0.057		-0.026		0.002		51		46		50		15		1451.2		181.4		-1.4		-0.2		4.789		12.01		0		14512		0.063		114.52		6.2681735777

		3		11		2005		9		58		40		0		110001		0.05		-0.022		-0.007		43		46		50		15		1451.2		181.1		-0.6		0		4.844		12.01		0		14512		0.055		113.75		5.5072679252

		3		11		2005		9		58		43		0		110001		0.048		0.016		0		46		49		59		15		1451.2		180.3		2		0.7		4.952		12.01		0		14512		0.051		71.57		5.0596442563

		3		11		2005		9		58		46		0		110001		0.06		0.002		0.044		43		47		44		15		1451.2		181.4		1.3		-0.1		4.936		12.01		0		14512		0.06		88.09		7.4431176264

		3		11		2005		9		58		49		0		110001		0.016		0.038		-0.124		41		47		48		15		1451.2		181.6		-0.5		-0.2		5.47		12.01		0		14512		0.041		22.83		13.0675169791

		3		11		2005		9		58		52		0		110001		0.045		-0.023		-0.048		43		46		49		15		1451.2		181.8		-1.6		-0.4		5.424		12.01		0		14512		0.051		117.07		6.9699354373

		3		11		2005		9		58		55		0		110001		0.033		-0.022		0.029		44		47		48		15		1451.2		182.2		-1.7		-0.6		5.138		12.01		0		14512		0.04		123.69		4.9132473986

		3		11		2005		9		58		58		0		110001		-0.005		-0.009		0.068		49		46		52		15		1451.2		181.7		-1.4		-0.2		5.617		12.01		0		14512		0.01		209.05		6.8774995456

		3		11		2005		9		59		1		0		110001		0.043		0.011		-0.002		53		43		55		15		1451.2		182.9		-1.5		-1.3		5.54		12.01		0		14512		0.044		75.65		4.4429719783

		3		11		2005		9		59		4		0		110001		0.011		0.007		-0.009		47		49		55		15		1451.2		183.9		-1		-2.1		5.501		12.01		0		14512		0.013		57.53		1.5842979518

		3		11		2005		9		59		7		0		110001		0.015		0.089		-0.109		41		50		53		15		1451.2		179.5		-1.2		1.7		5.362		12.02		0		14512		0.09		9.57		14.1516783457

		3		11		2005		9		59		10		0		110001		-0.064		-0.006		0.001		48		48		48		15		1451.2		180.7		-0.4		0.6		5.455		12.02		0		14512		0.064		264.64		6.4288412642

		3		11		2005		9		59		13		0		110001		0.019		0.043		0.044		44		44		47		15		1451.2		181.6		-0.9		-0.2		5.378		12.02		0		14512		0.047		23.84		6.4389440128

		3		11		2005		9		59		16		0		110001		-0.036		-0.027		0.027		50		50		50		15		1451.2		181.9		-0.8		-0.4		5.61		12.02		0		14512		0.045		233.13		5.2478567054

		3		11		2005		9		59		19		0		110001		-0.032		-0.036		0.07		98		51		49		15		1451.2		181.6		-0.8		-0.2		5.61		12.02		0		14512		0.048		221.63		8.4970583145

		3		11		2005		9		59		22		0		110001		-0.011		-0.018		0.008		107		44		49		15		1451.2		181.5		-0.8		0		5.555		12.02		0		14512		0.021		211.43		2.2561028345

		3		11		2005		9		59		25		0		110001		-0.039		-0.043		-0.06		84		46		49		15		1451.2		181.8		0.1		-0.3		5.215		12.02		0		14512		0.058		222.21		8.3486525859

		3		11		2005		9		59		28		0		110001		0.04		-0.031		0.039		46		44		48		15		1451.3		181.7		-0.3		-0.2		5.37		12.03		0		14513		0.051		127.78		6.389053138

		3		11		2005		9		59		31		0		110001		-0.031		-0.02		0.042		49		48		56		15		1451.3		182.4		-1.3		-0.8		5.107		12.03		0		14513		0.037		237.17		5.5901699437

		3		11		2005		9		59		34		0		110001		0.001		-0.042		0.031		51		47		63		15		1451.2		182		-0.4		-0.5		5.037		12.02		0		14512		0.042		178.64		5.2211109929

		3		11		2005		9		59		37		0		110001		0.011		0.016		0.006		61		55		55		15		1451.3		181.7		-0.6		-0.2		5.138		12.03		0		14513		0.019		34.51		2.0322401433

		3		11		2005		9		59		40		0		110001		0.023		0		-0.044		54		48		54		15		1451.3		181.7		-0.5		-0.2		4.844		12.03		0		14513		0.023		90		4.9648766349

		3		11		2005		9		59		43		0		110001		-0.047		-0.008		-0.068		47		48		48		15		1451.3		181.1		-1.5		0.2		4.983		12.03		0		14513		0.048		260.34		8.3048178788

		3		11		2005		9		59		46		0		110001		0.01		0.049		-0.027		50		44		43		15		1451.3		182.1		-1.4		-0.6		4.991		12.03		0		14513		0.05		11.53		5.6833088954

		3		11		2005		9		59		49		0		110001		-0.038		0.06		-0.09		51		49		48		15		1451.3		181.9		-1		-0.4		5.161		12.03		0		14513		0.071		327.65		11.4647285184

		3		11		2005		9		59		52		0		110001		0.062		0.077		-0.1		50		43		46		15		1451.3		182.3		-0.9		-0.9		5.014		12.03		0		14513		0.099		38.84		14.0616499743

		3		11		2005		9		59		55		0		110001		-0.03		0.032		-0.015		42		53		47		15		1451.3		181.9		-1.7		-0.4		4.944		12.03		0		14513		0.044		316.85		4.6357307946

		3		11		2005		9		59		58		0		110001		0.022		-0.02		0.154		48		68		41		15		1451.3		181.7		-1.1		-0.2		4.905		12.03		0		14513		0.03		132.27		15.6843871414

		3		11		2005		10		0		1		0		110001		0.047		-0.035		0.06		47		69		46		15		1451.3		181.2		-0.8		0.2		5.145		12.03		0		14513		0.059		126.67		8.3868945385

		3		11		2005		10		0		4		0		110001		-0.058		0.014		-0.075		44		71		44		15		1451.3		182.1		-0.5		-0.7		4.929		12.03		0		14513		0.06		283.57		9.5838405663

		3		11		2005		10		0		7		0		110001		-0.005		-0.029		-0.032		49		55		46		15		1451.3		182		-0.6		-0.5		5.029		12.03		0		14513		0.029		189.78		4.3474130239

		3		11		2005		10		0		10		0		110001		-0.007		-0.013		-0.048		47		48		41		15		1451.3		182		-1.4		-0.6		4.944		12.04		0		14513		0.015		208.3		5.0219518118

		3		11		2005		10		0		13		0		110001		0.021		-0.008		0.082		72		45		44		15		1451.3		182.9		-0.5		-1.4		4.983		12.04		0		14513		0.022		110.85		8.5023526156

		3		11		2005		10		0		16		0		110001		-0.04		-0.03		-0.104		83		50		46		15		1451.3		182.7		-1.5		-1.2		4.905		12.04		0		14513		0.05		233.13		11.5394973894

		3		11		2005		10		0		19		0		110001		-0.005		-0.051		0.16		63		49		49		15		1451.3		181.7		-1.1		-0.2		4.898		12.04		0		14513		0.051		185.6		16.8005952276

		3		11		2005		10		0		22		0		110001		0.02		-0.055		-0.056		41		40		48		15		1451.3		181		-0.8		0.4		4.975		12.04		0		14513		0.059		160.02		8.1

		3		11		2005		10		0		25		0		110001		-0.039		-0.005		0.031		43		47		48		15		1451.3		182.7		-0.8		-1.1		4.967		12.04		0		14513		0.039		262.69		5.0069951068

		3		11		2005		10		0		28		0		110001		0.021		-0.025		0.059		46		46		44		15		1451.3		181.7		-1		-0.2		5.362		12.04		0		14513		0.033		139.97		6.743144667

		3		11		2005		10		0		31		0		110001		0.11		0.055		-0.072		43		45		46		15		1451.3		181.7		-2		-0.2		5.501		12.04		0		14513		0.123		63.43		14.2509648796

		3		11		2005		10		0		34		0		110001		0.025		-0.014		0.125		47		46		43		15		1451.3		181		-0.9		0.3		5.385		12.04		0		14513		0.029		119.25		12.8241958812

		3		11		2005		10		0		37		0		110001		-0.043		-0.001		0.055		46		44		47		15		1451.3		181.3		-0.3		0.1		5.563		12.04		0		14513		0.043		268.67		6.9821200219

		3		11		2005		10		0		40		0		110001		0.038		-0.04		0.045		46		44		48		15		1451.3		181.8		-0.4		-0.3		5.741		12.04		0		14513		0.055		136.47		7.1196910045

		3		11		2005		10		0		43		0		110001		0.038		0.032		-0.152		45		41		48		15		1451.4		181.9		-1.1		-0.4		5.424		12.05		0		14514		0.05		49.9		15.9912476061

		3		11		2005		10		0		46		0		110001		-0.032		-0.013		0.098		45		45		50		15		1451.4		181.9		-1.4		-0.4		5.145		12.05		0		14514		0.035		247.89		10.3908613695

		3		11		2005		10		0		49		0		110001		-0.021		0		0.075		51		48		47		15		1451.4		181.9		-1		-0.4		5.617		12.05		0		14514		0.021		270		7.7884529914

		3		11		2005		10		0		52		0		110001		-0.089		-0.073		0.126		50		45		47		15		1451.4		181.3		-0.8		0.1		5.54		12.05		0		14514		0.115		230.64		17.0663411427

		3		11		2005		10		0		55		0		110001		0.019		-0.062		0.053		46		47		48		15		1451.4		181.8		-1.1		-0.3		5.47		12.05		0		14514		0.065		162.96		8.3749626865

		3		11		2005		10		0		58		0		110001		0.018		0.052		-0.018		47		44		51		15		1451.4		181.8		-1		-0.3		5.238		12.05		0		14514		0.055		19.09		5.7896459305

		3		11		2005		10		1		1		0		110001		-0.058		-0.046		0.005		47		46		46		15		1451.4		182.2		-1.2		-0.8		5.316		12.05		0		14514		0.074		231.58		7.4195687206

		3		11		2005		10		1		4		0		110001		-0.04		-0.063		0.052		48		45		46		15		1451.4		181.5		-0.9		-0.1		4.72		12.05		0		14514		0.075		212.41		9.0956033335

		3		11		2005		10		1		7		0		110001		0.001		-0.038		-0.075		45		47		47		15		1451.4		181.1		-1		0.3		4.774		12.05		0		14514		0.038		178.49		8.4083292038

		3		11		2005		10		1		10		0		110001		-0.003		-0.005		0.006		43		47		45		15		1451.4		181.5		-0.7		-0.1		4.48		12.05		0		14514		0.006		210.96		0.8366600265

		3		11		2005		10		1		13		0		110001		-0.021		-0.044		0.038		46		47		45		15		1451.4		181.9		-0.7		-0.4		4.936		12.05		0		14514		0.049		205.51		6.1814237842

		3		11		2005		10		1		16		0		110001		-0.039		-0.015		0.079		46		45		44		15		1451.4		182		-1		-0.6		5.184		12.05		0		14514		0.042		248.96		8.9370017344

		3		11		2005		10		1		19		0		110001		0.059		0.02		-0.026		46		43		47		15		1451.4		181.3		-1		0.1		4.998		12.06		0		14514		0.062		71.27		6.7505555327

		3		11		2005		10		1		22		0		110001		-0.015		0.008		0.017		50		48		47		15		1451.4		181.8		-1		-0.4		4.898		12.06		0		14514		0.017		298.07		2.404163056

		3		11		2005		10		1		25		0		110001		0.053		0.027		0.051		50		46		44		15		1451.4		181.7		-0.7		-0.3		5.37		12.06		0		14514		0.059		63		7.835177088

		3		11		2005		10		1		28		0		110001		-0.024		-0.033		0.074		47		50		41		15		1451.4		181.6		-0.7		-0.2		5.563		12.06		0		14514		0.041		216.03		8.4504437753

		3		11		2005		10		1		31		0		110001		0.058		0.032		-0.075		51		42		45		15		1451.4		181.7		-0.9		-0.3		5.331		12.06		0		14514		0.066		61.11		10.0064978889

		3		11		2005		10		1		34		0		110001		0.1		0.023		0		45		48		42		15		1451.4		181.6		-0.8		-0.2		5.602		12.06		0		14514		0.103		77.05		10.2610915599

		3		11		2005		10		1		37		0		110001		0.002		-0.055		0.013		57		47		43		15		1451.4		181.5		-0.7		-0.2		5.532		12.06		0		14514		0.055		177.92		5.6550862062

		3		11		2005		10		1		40		0		110001		0.001		-0.002		0.007		54		46		43		15		1451.4		181.8		-1		-0.4		5.091		12.06		0		14514		0.002		153.43		0.7348469228

		3		11		2005		10		1		43		0		110001		0.004		0.019		-0.068		75		48		39		15		1451.4		182.3		-1.1		-0.8		5.679		12.06		0		14514		0.019		11.89		7.0717748833

		3		11		2005		10		1		46		0		110001		0.007		-0.011		-0.064		80		49		41		15		1451.4		181.8		-0.8		-0.4		5.726		12.06		0		14514		0.013		147.53		6.5314623171

		3		11		2005		10		1		49		0		110001		0.006		-0.006		-0.004		76		50		41		15		1451.4		181.4		-0.7		0		5.664		12.06		0		14514		0.008		135		0.938083152

		3		11		2005		10		1		52		0		110001		-0.025		-0.027		0.04		79		47		45		15		1451.4		181.6		-0.7		-0.2		5.432		12.06		0		14514		0.037		222.8		5.4350712967

		3		11		2005		10		1		55		0		110001		0.017		-0.012		-0.009		85		44		46		15		1451.4		181.8		-0.7		-0.4		5.594		12.06		0		14514		0.021		125.22		2.2671568098

		3		11		2005		10		1		58		0		110001		0.015		-0.021		0.047		79		50		48		15		1451.4		181.7		-0.9		-0.3		5.726		12.07		0		14514		0.026		144.46		5.3619026474

		3		11		2005		10		2		1		0		110001		-0.017		0.025		0.087		60		51		44		15		1451.4		181.8		-1		-0.3		5.393		12.07		0		14514		0.03		325.78		9.2103202984

		3		11		2005		10		2		4		0		110001		0.006		0.024		-0.094		54		51		45		15		1451.4		182.2		-0.9		-0.7		5.532		12.07		0		14514		0.025		14.04		9.7200823042

		3		11		2005		10		2		7		0		110001		0.007		-0.067		0.074		51		49		44		15		1451.4		183.3		0.2		-1.5		5.432		12.07		0		14514		0.067		174.04		10.0069975517

		3		11		2005		10		2		10		0		110001		0.021		-0.013		-0.002		49		51		44		15		1451.4		182		-0.8		-0.4		5.625		12.07		0		14514		0.025		121.76		2.4779023387

		3		11		2005		10		2		13		0		110001		-0.007		-0.057		-0.005		45		51		44		15		1451.4		181.4		-1.3		0.1		5.432		12.07		0		14514		0.057		187		5.7645468165

		3		11		2005		10		2		16		0		110001		-0.047		-0.013		0.098		49		46		45		15		1451.4		181.2		-1.2		0.2		5.354		12.07		0		14514		0.049		254.54		10.9462322285

		3		11		2005		10		2		19		0		110001		0.026		0.026		-0.029		50		49		41		15		1451.4		181.7		-0.5		-0.2		5.362		12.07		0		14514		0.037		45		4.6829477896

		3		11		2005		10		2		22		0		110001		0.036		0.024		-0.061		45		53		46		15		1451.4		182.3		-0.6		-0.8		5.308		12.07		0		14514		0.043		56.31		7.4786362393

		3		11		2005		10		2		25		0		110001		0.082		-0.001		0.072		45		51		49		15		1451.4		183.2		0.2		-1.4		4.975		12.07		0		14514		0.082		90.7		10.9128364782

		3		11		2005		10		2		28		0		110001		0.017		0.019		-0.102		49		48		44		15		1451.4		181.1		-1.5		0.3		4.635		12.07		0		14514		0.025		41.82		10.5138004546

		3		11		2005		10		2		31		0		110001		0.052		0.056		-0.084		47		45		46		15		1451.4		180.7		-1.2		0.6		4.743		12.07		0		14514		0.076		42.88		11.3560556533

		3		11		2005		10		2		34		0		110001		-0.01		0.012		-0.051		46		50		46		15		1451.4		181.9		-0.2		-0.4		4.704		12.07		0		14514		0.016		320.19		5.3338541412

		3		11		2005		10		2		37		0		110001		-0.033		-0.071		0.052		46		50		48		15		1451.5		182.1		-0.5		-0.6		5.06		12.08		0		14515		0.078		204.93		9.39893611

		3		11		2005		10		2		40		0		110001		0.01		0.009		0.135		43		52		46		15		1451.5		183.1		-0.3		-1.3		5.114		12.08		0		14515		0.013		48.01		13.5668714153

		3		11		2005		10		2		43		0		110001		0.048		-0.015		0.048		45		46		46		15		1451.5		181.5		-1.2		-0.1		5.06		12.08		0		14515		0.05		107.35		6.9519781358

		3		11		2005		10		2		46		0		110001		0.022		0.017		-0.011		44		46		42		15		1451.5		181.3		-0.1		0.1		4.89		12.08		0		14515		0.028		52.31		2.9899832775

		3		11		2005		10		2		49		0		110001		0.01		-0.011		0.012		47		44		47		15		1451.5		181.1		-0.2		0.2		5.486		12.08		0		14515		0.015		137.73		1.9104973175

		3		11		2005		10		2		52		0		110001		-0.027		0.012		0.003		44		42		43		15		1451.5		180.7		-1.8		0.6		5.223		12.08		0		14515		0.03		293.96		2.969848481

		3		11		2005		10		2		55		0		110001		-0.01		0.01		-0.038		44		48		43		15		1451.5		180.3		-1.5		0.8		5.401		12.08		0		14515		0.014		315		4.0546269865

		3		11		2005		10		2		58		0		110001		-0.014		-0.031		0.079		43		47		41		15		1451.5		181.7		-0.9		-0.3		5.447		12.08		0		14515		0.034		204.3		8.6011627121

		3		11		2005		10		3		1		0		110001		0.015		0.04		-0.013		49		54		46		15		1451.5		182.7		-0.1		-1.1		5.408		12.08		0		14515		0.043		20.56		4.4654227124

		3		11		2005		10		3		4		0		110001		-0.014		-0.007		-0.015		54		49		42		15		1451.5		182.4		-0.2		-0.8		5.54		12.08		0		14515		0.016		243.43		2.1679483389

		3		11		2005		10		3		7		0		110001		-0.005		-0.001		-0.073		49		51		44		15		1451.5		182.9		-0.7		-1.2		5.447		12.08		0		14515		0.005		258.69		7.3177865506

		3		11		2005		10		3		10		0		110001		0.048		-0.022		0.089		46		51		40		15		1451.5		181.4		-1.1		-0.1		5.447		12.08		0		14515		0.053		114.62		10.3484298326

		3		11		2005		10		3		13		0		110001		0.019		0.011		0.019		47		51		44		15		1451.5		181.6		-0.5		-0.2		4.844		12.08		0		14515		0.022		59.93		2.9034462282

		3		11		2005		10		3		16		0		110001		0.027		0.027		-0.033		47		58		42		15		1451.5		182		-0.6		-0.5		4.488		12.09		0		14515		0.038		45		5.0467811524

		3		11		2005		10		3		19		0		110001		0.004		-0.043		0.107		53		50		45		15		1451.5		181.9		-0.8		-0.4		4.844		12.09		0		14515		0.043		174.69		11.538630768

		3		11		2005		10		3		22		0		110001		-0.015		0.016		-0.085		49		64		41		15		1451.5		183.9		-1.1		-2.2		4.797		12.09		0		14515		0.022		316.85		8.7783825389

		3		11		2005		10		3		25		0		110001		0.015		-0.07		-0.004		50		72		46		15		1451.5		181.8		-1		-0.4		5.153		12.09		0		14515		0.072		167.91		7.1700767081

		3		11		2005		10		3		28		0		110001		0.06		0.074		-0.044		49		73		46		15		1451.5		181.6		-0.1		-0.3		5.54		12.09		0		14515		0.095		39.04		10.4938076979

		3		11		2005		10		3		31		0		110001		-0.016		-0.044		0.035		49		57		57		15		1451.5		181.7		-1		-0.3		5.617		12.09		0		14515		0.047		199.98		5.8455110983

		3		11		2005		10		3		34		0		110001		0.022		0.012		-0.031		48		48		51		15		1451.5		181		-0.9		0.2		5.385		12.09		0		14515		0.025		61.39		3.9862262856

		3		11		2005		10		3		37		0		110001		0.041		-0.015		0.084		48		49		47		15		1451.5		182		-0.8		-0.7		5.525		12.09		0		14515		0.044		110.1		9.4667840368

		3		11		2005		10		3		40		0		110001		0.019		-0.028		-0.007		47		48		58		15		1451.5		183.1		-0.2		-1.5		5.339		12.09		0		14515		0.034		145.84		3.4554305086

		3		11		2005		10		3		43		0		110001		-0.02		0.001		-0.011		44		45		50		15		1451.5		182.1		0.5		-0.6		4.58		12.09		0		14515		0.02		272.86		2.2847319318

		3		11		2005		10		3		46		0		110001		-0.007		0.04		-0.024		43		49		42		15		1451.5		181.2		-1.1		0.1		5.13		12.09		0		14515		0.041		350.07		4.716990566

		3		11		2005		10		3		49		0		110001		-0.03		-0.025		0.084		46		43		43		15		1451.5		180.3		-1.6		0.9		4.952		12.09		0		14515		0.039		230.19		9.2633687177

		3		11		2005		10		3		52		0		110001		0.019		0.012		0		45		42		47		15		1451.5		182		-0.8		-0.6		4.836		12.09		0		14515		0.022		57.72		2.2472205054

		3		11		2005		10		3		55		0		110001		-0.011		0.042		-0.052		45		44		44		15		1451.6		182.1		-0.5		-0.6		4.929		12.1		0		14516		0.043		345.32		6.7742158218

		3		11		2005		10		3		58		0		110001		-0.028		-0.017		-0.013		46		47		47		15		1451.6		181.7		-0.5		-0.3		5.416		12.1		0		14516		0.033		238.74		3.5242020373

		3		11		2005		10		4		1		0		110001		0.036		0.024		0.011		42		48		46		15		1451.6		181.1		-0.9		0.2		5.424		12.1		0		14516		0.043		56.31		4.4643028571

		3		11		2005		10		4		4		0		110001		0.026		-0.032		0.147		43		46		45		15		1451.6		181.8		-1.1		-0.4		5.486		12.1		0		14516		0.041		140.91		15.2672852859

		3		11		2005		10		4		7		0		110001		0.015		-0.043		0.07		45		46		45		15		1451.6		181.8		-1.2		-0.3		5.486		12.1		0		14516		0.046		160.77		8.3510478384

		3		11		2005		10		4		10		0		110001		0.072		0.031		-0.064		45		52		43		15		1451.6		181.2		-1.1		0.2		5.246		12.1		0		14516		0.078		66.71		10.1197826064

		3		11		2005		10		4		13		0		110001		-0.074		0.024		-0.035		44		48		52		15		1451.6		181.8		-0.4		-0.4		5.114		12.1		0		14516		0.078		287.97		8.5305333948

		3		11		2005		10		4		16		0		110001		0.006		0.03		0.055		47		57		45		15		1451.6		181.6		-0.6		-0.3		5.532		12.1		0		14516		0.031		11.31		6.293647591

		3		11		2005		10		4		19		0		110001		-0.012		0.027		-0.046		48		46		44		15		1451.6		181.3		-0.5		0		5.555		12.1		0		14516		0.03		336.04		5.4671747731

		3		11		2005		10		4		22		0		110001		0.074		-0.019		0.006		48		48		47		15		1451.6		181.9		-0.8		-0.6		5.223		12.1		0		14516		0.076		104.4		7.6635500912

		3		11		2005		10		4		25		0		110001		-0.006		-0.074		0.097		48		46		47		15		1451.6		181.9		-0.8		-0.5		4.782		12.1		0		14516		0.074		184.64		12.2151545221

		3		11		2005		10		4		28		0		110001		0.032		-0.015		0.043		49		43		47		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.2		4.797		12.1		0		14516		0.035		115.11		5.56596802

		3		11		2005		10		4		31		0		110001		0.007		-0.036		0.141		49		52		47		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		5.06		12.1		0		14516		0.037		169		14.5691454794

		3		11		2005		10		4		34		0		110001		0.01		-0.039		0.086		48		43		49		15		1451.6		182.3		-0.9		-0.9		4.936		12.1		0		14516		0.04		165.62		9.4957885402

		3		11		2005		10		4		37		0		110001		0.023		0.007		-0.091		52		47		42		15		1451.6		182		-0.9		-0.6		5.022		12.11		0		14516		0.024		73.07		9.4122260916

		3		11		2005		10		4		40		0		110001		0.018		0.027		-0.027		51		46		43		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.3		5.246		12.11		0		14516		0.032		33.69		4.2213741838

		3		11		2005		10		4		43		0		110001		0.049		-0.002		0.02		54		52		46		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.3		5.145		12.11		0		14516		0.049		92.34		5.2962250707

		3		11		2005		10		4		46		0		110001		-0.022		0.018		0.078		53		71		44		15		1451.6		181.9		-1		-0.5		5.455		12.11		0		14516		0.028		309.29		8.3018070322

		3		11		2005		10		4		49		0		110001		-0.045		-0.014		0.069		48		55		45		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		5.223		12.11		0		14516		0.047		252.72		8.3558362837

		3		11		2005		10		4		52		0		110001		-0.076		-0.041		-0.044		54		45		43		15		1451.6		181.7		-0.7		-0.3		5.37		12.11		0		14516		0.086		241.65		9.6917490682

		3		11		2005		10		4		55		0		110001		0.045		0.06		-0.009		52		46		43		15		1451.6		181.8		-0.8		-0.4		5.261		12.11		0		14516		0.075		36.87		7.5538069872

		3		11		2005		10		4		58		0		110001		-0.032		-0.024		0.075		48		49		41		15		1451.6		181.7		-0.9		-0.3		5.145		12.11		0		14516		0.04		233.13		8.5

		3		11		2005		10		5		1		0		110001		0.029		0.071		-0.076		48		48		44		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		4.542		12.11		0		14516		0.077		22.22		10.7972218649

		3		11		2005		10		5		4		0		110001		0.015		0.001		0.033		45		45		43		15		1451.6		181.6		-0.7		-0.3		4.72		12.11		0		14516		0.015		86.19		3.6262928729

		3		11		2005		10		5		7		0		110001		0.016		0.045		-0.054		47		50		43		15		1451.6		181.7		-0.8		-0.3		4.851		12.11		0		14516		0.048		19.57		7.2090221251

		3		11		2005		10		5		10		0		110001		-0.015		0.007		-0.074		46		49		43		15		1451.6		181.5		-0.7		-0.2		4.704		12.11		0		14516		0.017		295.02		7.5828754441

		3		11		2005		10		5		13		0		110001		-0.036		0.009		-0.019		43		45		43		15		1451.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.11		0		14516		0.037		284.04		4.1689327171

		3		11		2005		10		5		16		0		110001		0.03		-0.035		-0.027		46		50		46		15		1451.7		181.8		-1		-0.4		5.323		12.12		0		14517		0.046		139.4		5.3422841557

		3		11		2005		10		5		19		0		110001		-0.003		-0.006		-0.054		52		50		40		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.555		12.12		0		14517		0.007		206.57		5.4415071442

		3		11		2005		10		5		22		0		110001		0.032		0.071		-0.035		43		49		41		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.656		12.12		0		14517		0.078		24.26		8.5381496825

		3		11		2005		10		5		25		0		110001		0.015		-0.017		-0.02		46		49		42		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.463		12.12		0		14517		0.023		138.58		3.0232432916

		3		11		2005		10		5		28		0		110001		0.03		0.044		-0.121		45		47		43		15		1451.7		181.4		-0.9		-0.1		5.261		12.12		0		14517		0.053		34.29		13.2200605142

		3		11		2005		10		5		31		0		110001		0.057		0.044		-0.104		44		49		45		15		1451.7		181.7		-0.6		-0.4		5.06		12.12		0		14517		0.072		52.33		12.6495059192

		3		11		2005		10		5		34		0		110001		0.001		-0.034		0.021		44		47		49		15		1451.7		181.9		-0.7		-0.5		4.526		12.12		0		14517		0.034		178.32		3.9974992183

		3		11		2005		10		5		37		0		110001		0.016		0.025		0.004		48		48		43		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		4.898		12.12		0		14517		0.03		32.62		2.9949958264

		3		11		2005		10		5		40		0		110001		0		-0.015		0.037		46		48		47		15		1451.7		181.1		-0.9		0.2		4.805		12.12		0		14517		0.015		180		3.9924929555

		3		11		2005		10		5		43		0		110001		0.02		-0.004		0.042		48		43		48		15		1451.7		181.5		-0.8		-0.1		5.347		12.12		0		14517		0.02		101.31		4.669047012

		3		11		2005		10		5		46		0		110001		0.08		-0.078		0.037		48		48		47		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.4		5.408		12.12		0		14517		0.112		134.27		11.7698768048

		3		11		2005		10		5		49		0		110001		0.065		0.01		0.257		47		45		46		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.548		12.12		0		14517		0.066		81.25		26.528098311

		3		11		2005		10		5		52		0		110001		0.085		0.023		-0.04		44		44		47		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.385		12.12		0		14517		0.088		74.86		9.6716079325

		3		11		2005		10		5		55		0		110001		0.075		0.068		-0.121		43		45		59		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		5.54		12.12		0		14517		0.101		47.8		15.7765648986

		3		11		2005		10		5		58		0		110001		0.049		-0.073		0.092		43		48		68		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.006		12.12		0		14517		0.088		146.13		12.7255648205

		3		11		2005		10		6		1		0		110001		-0.006		0.011		0.004		45		46		72		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.2		4.728		12.12		0		14517		0.013		331.39		1.3152946438

		3		11		2005		10		6		4		0		110001		0.04		-0.064		0.068		44		46		73		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		4.758		12.12		0		14517		0.075		147.99		10.1587400794

		3		11		2005		10		6		7		0		110001		0.013		-0.015		0.019		48		51		70		15		1451.7		181.7		-1.1		-0.4		5.091		12.12		0		14517		0.02		139.09		2.7477263328

		3		11		2005		10		6		10		0		110001		0.005		-0.039		0.005		55		49		61		15		1451.7		181.7		-1		-0.3		4.983		12.13		0		14517		0.039		172.69		3.9635842365

		3		11		2005		10		6		13		0		110001		-0.035		0.064		-0.065		47		49		50		15		1451.7		181.5		-0.8		-0.2		5.378		12.13		0		14517		0.073		331.33		9.7703633505

		3		11		2005		10		6		16		0		110001		0.017		-0.045		0.152		44		48		43		15		1451.7		181.7		-0.6		-0.3		5.486		12.13		0		14517		0.048		159.3		15.9430235526

		3		11		2005		10		6		19		0		110001		-0.071		-0.047		0.03		46		46		42		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		5.408		12.13		0		14517		0.085		236.5		9.0277350426

		3		11		2005		10		6		22		0		110001		0.023		0.032		-0.112		48		48		43		15		1451.7		181.9		-0.8		-0.5		5.393		12.13		0		14517		0.039		35.71		11.873078792

		3		11		2005		10		6		25		0		110001		-0.053		-0.024		-0.027		45		49		45		15		1451.7		181.8		-0.7		-0.4		5.416		12.13		0		14517		0.058		245.64		6.4140470843

		3		11		2005		10		6		28		0		110001		-0.043		-0.025		0.09		44		51		42		15		1451.7		181.6		-0.6		-0.3		5.3		12.13		0		14517		0.05		239.83		10.2829956725

		3		11		2005		10		6		31		0		110001		0.006		0.032		-0.098		48		51		47		15		1451.7		181.5		-0.7		-0.2		4.859		12.13		0		14517		0.033		10.62		10.3266645147

		3		11		2005		10		6		34		0		110001		-0.017		0.019		0.012		47		43		45		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		4.929		12.13		0		14517		0.025		318.18		2.8178005607

		3		11		2005		10		6		37		0		110001		-0.005		0.037		-0.09		45		44		43		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.3		4.774		12.13		0		14517		0.037		352.3		9.7437159236

		3		11		2005		10		6		40		0		110001		0.077		0.075		-0.121		62		46		46		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.2		4.836		12.13		0		14517		0.107		45.75		16.1848694774

		3		11		2005		10		6		43		0		110001		-0.021		0.008		-0.029		64		45		46		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.703		12.13		0		14517		0.022		290.85		3.6687872656

		3		11		2005		10		6		46		0		110001		0.032		0.03		-0.003		48		51		43		15		1451.7		181.4		-0.8		-0.2		5.602		12.13		0		14517		0.044		46.85		4.3965895874

		3		11		2005		10		6		49		0		110001		-0.047		0.032		-0.125		46		47		47		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.3		5.238		12.13		0		14517		0.057		304.25		13.7324433369

		3		11		2005		10		6		52		0		110001		0.028		0.002		-0.003		50		47		44		15		1451.7		181.4		-0.7		-0.1		5.563		12.13		0		14517		0.028		85.91		2.8231188427

		3		11		2005		10		6		55		0		110001		-0.026		0.013		-0.077		48		48		43		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		5.447		12.13		0		14517		0.029		296.57		8.2304313374

		3		11		2005		10		6		58		0		110001		0.01		0.001		-0.013		50		46		43		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.354		12.13		0		14517		0.01		84.29		1.6431676725

		3		11		2005		10		7		1		0		110001		0.015		-0.017		0.054		51		46		42		15		1451.7		181.9		-0.9		-0.5		5.385		12.13		0		14517		0.023		138.58		5.8566201857

		3		11		2005		10		7		4		0		110001		0.015		-0.052		0.09		48		45		42		15		1451.7		181.6		-0.7		-0.3		4.82		12.13		0		14517		0.054		163.91		10.5019045892

		3		11		2005		10		7		7		0		110001		0.069		-0.02		-0.086		48		48		44		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.2		4.867		12.13		0		14517		0.072		106.16		11.2058020686

		3		11		2005		10		7		10		0		110001		-0.012		0.049		0.039		46		44		41		15		1451.7		181.5		-1		-0.2		4.766		12.14		0		14517		0.05		346.24		6.3765194268

		3		11		2005		10		7		13		0		110001		0.017		0.022		-0.032		46		45		43		15		1451.7		181.9		-0.9		-0.5		5.207		12.14		0		14517		0.028		37.69		4.2391036788

		3		11		2005		10		7		16		0		110001		0.008		-0.01		-0.119		46		45		45		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.14		0		14517		0.013		141.34		11.9687092036

		3		11		2005		10		7		19		0		110001		0.04		0.015		-0.049		45		45		43		15		1451.7		181.8		-1		-0.4		5.447		12.14		0		14517		0.043		69.44		6.5007691853

		3		11		2005		10		7		22		0		110001		-0.004		0.008		-0.023		47		50		46		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.494		12.14		0		14517		0.009		333.43		2.4677925359

		3		11		2005		10		7		25		0		110001		-0.033		-0.019		-0.104		47		47		45		15		1451.7		181.5		-0.7		-0.2		5.695		12.14		0		14517		0.038		240.07		11.0751975152

		3		11		2005		10		7		28		0		110001		0.001		-0.015		-0.034		43		48		43		15		1451.7		181.9		-0.8		-0.5		5.478		12.14		0		14517		0.015		176.19		3.7175260591

		3		11		2005		10		7		31		0		110001		-0.041		0.082		-0.093		44		49		41		15		1451.7		181.6		-1		-0.3		5.091		12.14		0		14517		0.092		333.43		13.0590964465

		3		11		2005		10		7		34		0		110001		-0.054		-0.013		0.111		44		47		42		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.308		12.14		0		14517		0.056		256.46		12.4120908795

		3		11		2005		10		7		37		0		110001		-0.009		-0.026		0.102		46		48		45		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		5.254		12.14		0		14517		0.028		199.09		10.5645634079

		3		11		2005		10		7		40		0		110001		0.006		0.017		-0.033		47		48		43		15		1451.7		181.9		-0.7		-0.5		5.192		12.14		0		14517		0.018		19.44		3.7603191354

		3		11		2005		10		7		43		0		110001		0.039		0.108		-0.155		44		48		39		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		4.898		12.14		0		14517		0.115		19.86		19.289893727

		3		11		2005		10		7		46		0		110001		0.026		-0.068		0.038		47		48		43		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		4.642		12.14		0		14517		0.073		159.08		8.2121860671

		3		11		2005		10		7		49		0		110001		-0.044		-0.042		-0.075		46		41		41		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		4.673		12.15		0		14518		0.061		226.33		9.6566039579

		3		11		2005		10		7		52		0		110001		0.01		-0.048		0.001		46		45		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.045		12.15		0		14518		0.049		168.23		4.9040799341

		3		11		2005		10		7		55		0		110001		0.024		-0.025		0.072		45		44		45		15		1451.8		180.7		-0.4		0.6		4.836		12.15		0		14518		0.035		136.17		7.9906195004

		3		11		2005		10		7		58		0		110001		0.001		0.015		-0.084		43		45		43		15		1451.8		181.6		-0.6		-0.3		5.053		12.15		0		14518		0.015		3.81		8.5334635407

		3		11		2005		10		8		1		0		110001		0.011		-0.045		-0.011		47		41		44		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		5.362		12.15		0		14518		0.046		166.26		4.7613023428

		3		11		2005		10		8		4		0		110001		0.045		0.017		-0.109		47		42		44		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.432		12.15		0		14518		0.048		69.3		11.9142771497

		3		11		2005		10		8		7		0		110001		-0.037		-0.008		-0.134		42		43		39		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.238		12.15		0		14518		0.038		257.8		13.9244389474

		3		11		2005		10		8		10		0		110001		0.005		-0.07		0.119		45		45		43		15		1451.8		181.1		-1.2		0.1		5.571		12.15		0		14518		0.07		175.91		13.8152090104

		3		11		2005		10		8		13		0		110001		0.004		-0.07		0.045		45		44		41		15		1451.8		182.3		-1		-0.9		5.509		12.15		0		14518		0.07		176.73		8.3312664103

		3		11		2005		10		8		16		0		110001		0.037		0.026		-0.005		49		43		43		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.316		12.15		0		14518		0.045		54.9		4.5497252664

		3		11		2005		10		8		19		0		110001		-0.025		0.015		0.004		47		45		43		15		1451.8		181.3		-0.7		0		5.424		12.15		0		14518		0.029		300.96		2.9427877939

		3		11		2005		10		8		22		0		110001		-0.042		0.066		0.008		41		48		40		15		1451.8		181.4		-0.9		-0.1		4.844		12.15		0		14518		0.078		327.53		7.8638413005

		3		11		2005		10		8		25		0		110001		-0.047		0.026		-0.001		43		49		43		15		1451.8		182		-0.9		-0.6		4.751		12.15		0		14518		0.054		298.95		5.3721504074

		3		11		2005		10		8		28		0		110001		-0.084		-0.015		-0.013		47		45		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		4.859		12.15		0		14518		0.085		259.88		8.6313382508

		3		11		2005		10		8		31		0		110001		-0.003		-0.011		-0.007		50		48		44		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		4.913		12.15		0		14518		0.011		195.26		1.337908816

		3		11		2005		10		8		34		0		110001		0.003		-0.01		-0.063		48		48		44		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		4.898		12.16		0		14518		0.01		163.3		6.3859220164

		3		11		2005		10		8		37		0		110001		0.003		0.019		-0.063		43		45		46		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		5.107		12.16		0		14518		0.019		8.97		6.5871086221

		3		11		2005		10		8		40		0		110001		0.006		0.037		-0.011		44		52		44		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		4.952		12.16		0		14518		0.037		9.21		3.9064049969

		3		11		2005		10		8		43		0		110001		-0.006		-0.032		-0.015		51		54		43		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.223		12.16		0		14518		0.033		190.62		3.5846896658

		3		11		2005		10		8		46		0		110001		-0.009		0.034		-0.062		49		50		47		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.486		12.16		0		14518		0.035		345.17		7.1281133549

		3		11		2005		10		8		49		0		110001		0.033		0.048		0.091		48		47		40		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.378		12.16		0		14518		0.058		34.51		10.8046286378

		3		11		2005		10		8		52		0		110001		-0.011		0.036		-0.079		54		42		41		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.2		5.494		12.16		0		14518		0.038		343.01		8.7509999429

		3		11		2005		10		8		55		0		110001		-0.068		-0.004		-0.009		47		45		46		15		1451.8		181.6		-0.4		-0.3		5.114		12.16		0		14518		0.068		266.63		6.8709533545

		3		11		2005		10		8		58		0		110001		0.015		0.006		0.06		42		42		45		15		1451.8		181.5		-1.3		-0.2		5.633		12.16		0		14518		0.016		68.2		6.2136945532

		3		11		2005		10		9		1		0		110001		0.075		0.079		-0.019		44		47		45		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.703		12.16		0		14518		0.109		43.51		11.057576588

		3		11		2005		10		9		4		0		110001		-0.006		-0.064		0.151		43		44		44		15		1451.8		182		-0.7		-0.5		5.269		12.16		0		14518		0.064		185.36		16.4112766109

		3		11		2005		10		9		7		0		110001		0		-0.042		0.148		45		47		47		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		5.385		12.16		0		14518		0.042		180		15.3844076909

		3		11		2005		10		9		10		0		110001		-0.021		-0.019		0.02		46		52		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.517		12.16		0		14518		0.028		227.86		3.4669871647

		3		11		2005		10		9		13		0		110001		0.007		-0.072		0.052		64		44		42		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.5		5.408		12.16		0		14518		0.072		174.45		8.9089842294

		3		11		2005		10		9		16		0		110001		-0.031		0.013		0.068		93		44		42		15		1451.8		181.5		-1		-0.2		5.238		12.16		0		14518		0.034		292.75		7.5855125074

		3		11		2005		10		9		19		0		110001		-0.039		-0.031		0.027		96		51		43		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.13		12.16		0		14518		0.05		231.52		5.6665686266

		3		11		2005		10		9		22		0		110001		-0.005		0.027		0.032		83		43		42		15		1451.8		181.3		-1		0		5.571		12.16		0		14518		0.027		349.51		4.2166337285

		3		11		2005		10		9		25		0		110001		-0.021		0.01		0.045		47		47		47		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.331		12.16		0		14518		0.023		295.46		5.0655700568

		3		11		2005		10		9		28		0		110001		-0.004		0.043		-0.014		52		49		43		15		1451.8		181.5		-1		-0.1		5.207		12.17		0		14518		0.043		354.69		4.5398237851

		3		11		2005		10		9		31		0		110001		0.025		-0.028		0.02		45		47		45		15		1451.8		181.5		-1.4		-0.1		5.184		12.16		0		14518		0.038		138.24		4.2532340636

		3		11		2005		10		9		34		0		110001		-0.002		-0.046		0.112		48		48		45		15		1451.8		181.8		-0.6		-0.4		5.432		12.17		0		14518		0.046		182.49		12.1095004026

		3		11		2005		10		9		37		0		110001		0.008		-0.051		0.075		46		47		46		15		1451.8		181.9		-0.8		-0.5		5.3		12.17		0		14518		0.052		171.09		9.1049437121

		3		11		2005		10		9		40		0		110001		-0.063		-0.062		0.093		48		43		47		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.2		5.37		12.17		0		14518		0.088		225.46		12.8304325726

		3		11		2005		10		9		43		0		110001		0.013		0.028		-0.103		48		46		49		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.439		12.17		0		14518		0.031		24.9		10.752674086

		3		11		2005		10		9		46		0		110001		-0.037		-0.003		0.005		43		43		48		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.2		12.17		0		14518		0.037		265.36		3.7456641601

		3		11		2005		10		9		49		0		110001		-0.033		0.023		-0.045		47		42		46		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.1		4.89		12.17		0		14518		0.04		304.88		6.0357269653

		3		11		2005		10		9		52		0		110001		0.067		-0.029		-0.029		48		45		51		15		1451.8		182		-0.7		-0.6		4.859		12.17		0		14518		0.073		113.4		7.8555712714

		3		11		2005		10		9		55		0		110001		0.048		0.017		0.01		50		44		51		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.2		4.542		12.17		0		14518		0.051		70.5		5.1894122981

		3		11		2005		10		9		58		0		110001		-0.016		0.017		-0.124		47		48		50		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		4.542		12.17		0		14518		0.023		316.74		12.6178445069

		3		11		2005		10		10		1		0		110001		-0.015		0.009		-0.09		52		48		46		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		4.712		12.17		0		14518		0.017		300.96		9.168424074

		3		11		2005		10		10		4		0		110001		-0.023		0.008		-0.017		43		45		45		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.2		4.712		12.17		0		14518		0.024		289.18		2.969848481

		3		11		2005		10		10		7		0		110001		-0.011		0.101		-0.21		46		45		41		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		4.851		12.17		0		14518		0.102		353.78		23.3285233137

		3		11		2005		10		10		10		0		110001		-0.005		0.015		-0.027		45		45		50		15		1451.8		182		-0.7		-0.6		4.96		12.17		0		14518		0.016		341.57		3.1288975694

		3		11		2005		10		10		13		0		110001		0.001		0.013		0.013		47		43		44		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.17		0		14518		0.013		4.4		1.841195264

		3		11		2005		10		10		16		0		110001		-0.002		-0.052		0.084		44		43		43		15		1451.8		181.7		-1		-0.4		4.789		12.17		0		14518		0.052		182.2		9.8812954616

		3		11		2005		10		10		19		0		110001		-0.047		-0.037		0.088		43		47		45		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.3		5.308		12.18		0		14518		0.06		231.79		10.6404887106

		3		11		2005		10		10		22		0		110001		0.123		-0.135		0.111		44		41		46		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		5.308		12.18		0		14518		0.183		137.66		21.3717102732

		3		11		2005		10		10		25		0		110001		-0.018		-0.014		0.09		45		47		42		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.316		12.18		0		14518		0.023		232.13		9.2843955107

		3		11		2005		10		10		28		0		110001		0.015		-0.076		0.134		49		42		42		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.563		12.18		0		14518		0.077		168.84		15.4780489727

		3		11		2005		10		10		31		0		110001		0.051		0.015		0.084		46		44		42		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.501		12.18		0		14518		0.053		73.61		9.9408249155

		3		11		2005		10		10		34		0		110001		-0.015		0.002		-0.071		42		45		46		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		5.385		12.18		0		14518		0.015		277.59		7.2594765652

		3		11		2005		10		10		37		0		110001		-0.069		0.011		-0.065		43		44		46		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.455		12.18		0		14518		0.07		279.06		9.5430603058

		3		11		2005		10		10		40		0		110001		-0.008		0.026		-0.051		43		43		44		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.432		12.18		0		14518		0.027		342.9		5.7801384066

		3		11		2005		10		10		43		0		110001		0.039		0.032		-0.037		45		50		44		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.408		12.18		0		14518		0.05		50.63		6.2561969278

		3		11		2005		10		10		46		0		110001		-0.009		0.01		-0.045		46		51		45		15		1451.8		181.9		-0.7		-0.4		5.478		12.18		0		14518		0.013		318.01		4.6968074263

		3		11		2005		10		10		49		0		110001		-0.021		0.006		0.066		42		50		42		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.61		12.18		0		14518		0.022		285.95		6.9519781358

		3		11		2005		10		10		52		0		110001		-0.051		0.054		-0.054		44		56		45		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.432		12.18		0		14518		0.074		316.64		9.183136719

		3		11		2005		10		10		55		0		110001		0.021		-0.035		0.024		46		46		45		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.1		5.393		12.18		0		14518		0.041		149.04		4.7349762407

		3		11		2005		10		10		58		0		110001		0.004		0.07		-0.101		47		42		45		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.633		12.18		0		14518		0.07		3.27		12.2951209835

		3		11		2005		10		11		1		0		110001		-0.036		-0.034		0.139		42		44		47		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.5		5.757		12.18		0		14518		0.05		226.64		14.7556768737

		3		11		2005		10		11		4		0		110001		0.006		-0.013		-0.05		50		46		43		15		1451.8		181.9		-0.8		-0.5		5.494		12.18		0		14518		0.014		155.22		5.2009614496

		3		11		2005		10		11		7		0		110001		0.001		0.025		-0.021		45		48		47		15		1451.8		182		-0.8		-0.6		5.323		12.19		0		14518		0.025		2.29		3.2664965942

		3		11		2005		10		11		10		0		110001		-0.036		0.002		-0.051		46		50		47		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		5.509		12.19		0		14518		0.036		273.18		6.2457985879

		3		11		2005		10		11		13		0		110001		0.043		-0.017		-0.088		44		50		47		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.292		12.19		0		14518		0.046		111.57		9.9408249155

		3		11		2005		10		11		16		0		110001		0.012		-0.019		-0.011		46		44		44		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.47		12.19		0		14518		0.022		147.72		2.5019992006

		3		11		2005		10		11		19		0		110001		0.031		-0.026		0.056		43		49		41		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.633		12.19		0		14518		0.04		129.99		6.9086901798

		3		11		2005		10		11		22		0		110001		-0.027		-0.015		0.041		50		48		48		15		1451.8		181.3		-0.9		0		5.687		12.19		0		14518		0.031		240.95		5.1332251071

		3		11		2005		10		11		25		0		110001		-0.037		0.014		0.132		46		49		47		15		1451.8		181.9		-0.6		-0.4		5.85		12.19		0		14518		0.04		290.73		13.780058055

		3		11		2005		10		11		28		0		110001		-0.005		-0.009		0.066		43		46		48		15		1451.8		181.6		-1		-0.3		5.401		12.19		0		14518		0.01		209.05		6.6798203569

		3		11		2005		10		11		31		0		110001		0.008		0.009		0.141		45		47		47		15		1451.8		182.2		-0.9		-0.7		5.401		12.19		0		14518		0.012		41.63		14.1513250263

		3		11		2005		10		11		34		0		110001		-0.018		-0.095		0.098		45		44		45		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.625		12.19		0		14518		0.097		190.73		13.7669895039

		3		11		2005		10		11		37		0		110001		0.022		0.076		-0.091		46		44		46		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.06		12.19		0		14518		0.079		16.14		12.0586068847

		3		11		2005		10		11		40		0		110001		0.002		0		-0.041		47		46		47		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.285		12.19		0		14518		0.002		90		4.1048751504

		3		11		2005		10		11		43		0		110001		-0.01		-0.029		0.113		46		44		46		15		1451.8		181.7		-1		-0.3		5.169		12.19		0		14518		0.031		199.03		11.7089709198

		3		11		2005		10		11		46		0		110001		-0.014		-0.032		-0.011		45		45		49		15		1451.8		181.4		-0.9		-0.1		5.161		12.19		0		14518		0.035		203.63		3.6619666847

		3		11		2005		10		11		49		0		110001		0.039		-0.009		0.06		43		47		43		15		1451.8		181.6		-0.6		-0.2		4.975		12.19		0		14518		0.04		102.99		7.2124891681

		3		11		2005		10		11		52		0		110001		-0.019		-0.009		0.041		45		50		44		15		1451.8		181.4		-1.1		-0.1		5.3		12.19		0		14518		0.021		244.65		4.6076024134

		3		11		2005		10		11		55		0		110001		-0.036		-0.051		0.065		44		50		40		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.362		12.19		0		14518		0.062		215.22		9.0122139344

		3		11		2005		10		11		58		0		110001		-0.019		0.049		-0.107		44		48		43		15		1451.8		181.9		-0.9		-0.4		5.184		12.19		0		14518		0.053		338.81		11.9209898918

		3		11		2005		10		12		1		0		110001		-0.018		-0.011		0.008		43		46		44		15		1451.8		181.8		-0.9		-0.4		5.169		12.19		0		14518		0.021		238.57		2.2561028345

		3		11		2005		10		12		4		0		110001		0.064		-0.091		0.123		45		45		42		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.316		12.19		0		14518		0.111		144.88		16.5849329212

		3		11		2005		10		12		7		0		110001		0.006		0.055		-0.072		43		44		48		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.4		5.486		12.19		0		14518		0.055		6.23		9.0801982357

		3		11		2005		10		12		10		0		110001		0.01		0.079		-0.193		45		44		44		15		1451.9		181.6		-0.9		-0.2		5.424		12.2		0		14519		0.08		7.21		20.8782183148

		3		11		2005		10		12		13		0		110001		0.009		0.015		0.017		45		41		42		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.2		5.254		12.19		0		14518		0.017		30.96		2.4392621835

		3		11		2005		10		12		16		0		110001		-0.01		0.002		0.041		45		45		46		15		1451.9		181.7		-0.7		-0.3		5.323		12.2		0		14519		0.01		281.31		4.2249260349

		3		11		2005		10		12		19		0		110001		0.021		0.047		0.093		44		44		44		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.439		12.2		0		14519		0.051		24.08		10.6296754419

		3		11		2005		10		12		22		0		110001		0.004		0.03		-0.075		47		42		43		15		1451.9		181.5		-0.9		-0.2		5.292		12.2		0		14519		0.03		7.59		8.0876448982

		3		11		2005		10		12		25		0		110001		0.059		0.065		-0.1		47		39		37		15		1451.9		181.8		-0.7		-0.4		5.393		12.2		0		14519		0.088		42.23		13.3063894427

		3		11		2005		10		12		28		0		110001		-0.038		0.005		-0.115		47		49		43		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.207		12.2		0		14519		0.038		277.5		12.1218810421

		3		11		2005		10		12		31		0		110001		-0.025		-0.014		0.148		45		41		41		15		1451.9		181.7		-0.9		-0.3		5.254		12.2		0		14519		0.029		240.75		15.0748134317

		3		11		2005		10		12		34		0		110001		-0.036		-0.032		0.019		46		46		45		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.432		12.2		0		14519		0.048		228.37		5.1778373864

		3		11		2005		10		12		37		0		110001		-0.053		0.006		0.049		46		50		46		15		1451.9		181.6		-0.7		-0.3		5.579		12.2		0		14519		0.053		276.46		7.2429275849

		3		11		2005		10		12		40		0		110001		-0.022		-0.023		-0.1		42		48		42		15		1451.9		181.7		-0.9		-0.3		5.532		12.2		0		14519		0.032		223.73		10.4942841585

		3		11		2005		10		12		43		0		110001		0.053		-0.008		0.107		43		47		41		15		1451.9		181.8		-0.9		-0.4		5.223		12.2		0		14519		0.054		98.58		11.96745587

		3		11		2005		10		12		46		0		110001		-0.008		-0.023		0.003		48		52		44		15		1451.9		181.8		-0.8		-0.4		5.316		12.2		0		14519		0.024		199.18		2.4535688293

		3		11		2005		10		12		49		0		110001		0.037		-0.011		0.09		49		48		42		15		1451.9		181.6		-0.7		-0.2		5.424		12.2		0		14519		0.039		106.56		9.7928545379

		3		11		2005		10		12		52		0		110001		0.026		-0.009		-0.013		53		47		46		15		1451.9		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.2		0		14519		0.028		109.09		3.0430248109

		3		11		2005		10		12		55		0		110001		0.018		-0.043		-0.109		50		47		42		15		1451.9		182.4		-0.6		-0.8		4.998		12.2		0		14519		0.047		157.29		11.8549567692

		3		11		2005		10		12		58		0		110001		0.01		0.002		0.025		54		46		43		15		1451.9		182.2		-0.7		-0.6		5.347		12.2		0		14519		0.01		78.69		2.7

		3		11		2005		10		13		1		0		110001		-0.055		-0.053		0.059		51		45		47		15		1451.9		180.9		-0.9		0.6		5.385		12.2		0		14519		0.076		226.06		9.6514247653

		3		11		2005		10		13		4		0		110001		-0.043		-0.048		0.121		47		44		50		15		1451.9		182.9		-0.5		-1.3		5.145		12.2		0		14519		0.064		221.86		13.7091210513

		3		11		2005		10		13		7		0		110001		0.063		-0.02		0.052		43		41		45		15		1451.9		182.6		-0.9		-1.1		5.285		12.2		0		14519		0.066		107.61		8.41011296

		3		11		2005		10		13		10		0		110001		0		0.009		-0.03		49		43		46		15		1451.9		182.1		-1.1		-0.5		5.586		12.2		0		14519		0.009		0		3.1320919527

		3		11		2005		10		13		13		0		110001		0.045		-0.059		-0.036		45		44		45		15		1451.9		182.2		-1		-0.6		5.501		12.2		0		14519		0.074		142.67		8.2474238402

		3		11		2005		10		13		16		0		110001		-0.027		-0.008		0.064		46		45		49		15		1451.9		181.3		-1.1		0		5.633		12.2		0		14519		0.028		253.5		6.9921384426

		3		11		2005		10		13		19		0		110001		-0.048		-0.021		0.026		45		47		45		15		1451.9		181.2		-1.1		0.1		5.54		12.21		0		14519		0.052		246.37		5.8489315264

		3		11		2005		10		13		22		0		110001		0.028		0.024		-0.02		45		50		47		15		1451.9		181.7		-0.2		-0.3		5.292		12.21		0		14519		0.037		49.4		4.1952353927

		3		11		2005		10		13		25		0		110001		0.007		0.015		-0.107		44		53		46		15		1451.9		182.6		-0.8		-1.1		5.594		12.21		0		14519		0.017		25.02		10.8272803603

		3		11		2005		10		13		28		0		110001		-0.018		0.007		-0.027		47		50		44		15		1451.9		181.1		-1		0.2		5.625		12.21		0		14519		0.019		291.25		3.3196385345

		3		11		2005		10		13		31		0		110001		-0.068		-0.025		0.118		43		50		47		15		1451.9		182.5		-0.9		-1		5.416		12.21		0		14519		0.072		249.81		13.8466602471

		3		11		2005		10		13		34		0		110001		0.015		-0.021		0.063		43		51		42		15		1451.9		180.4		-0.4		0.9		5.401		12.21		0		14519		0.026		144.46		6.8080834307

		3		11		2005		10		13		37		0		110001		-0.086		0.044		0.044		42		47		43		15		1451.9		179.7		-0.8		1.4		5.037		12.21		0		14519		0.097		297.1		10.6150836078

		3		11		2005		10		13		40		0		110001		0.002		-0.001		-0.089		50		44		43		15		1451.9		181.3		-0.9		0.1		5.207		12.21		0		14519		0.002		116.57		8.9028085456

		3		11		2005		10		13		43		0		110001		-0.021		-0.048		0.086		46		46		44		15		1451.9		181.4		-1.8		-0.1		5.176		12.21		0		14519		0.052		203.63		10.0702532242

		3		11		2005		10		13		46		0		110001		0.069		0.017		-0.048		45		48		47		15		1451.9		181.4		-0.5		-0.1		4.774		12.21		0		14519		0.071		76.16		8.5755466298

		3		11		2005		10		13		49		0		110001		0.014		0.056		-0.058		46		44		44		15		1451.9		182.9		0.3		-1.2		4.697		12.21		0		14519		0.058		14.04		8.1829090182

		3		11		2005		10		13		52		0		110001		-0.005		0.029		-0.136		46		44		41		15		1451.9		181.6		-0.4		-0.1		4.836		12.21		0		14519		0.029		350.22		13.9147403856

		3		11		2005		10		13		55		0		110001		0.035		-0.01		-0.062		49		45		43		15		1451.9		181.3		-1.1		0.1		5.223		12.21		0		14519		0.036		105.95		7.1895757872

		3		11		2005		10		13		58		0		110001		-0.024		-0.024		0.045		46		43		42		15		1451.9		181.8		-1.2		-0.3		4.658		12.21		0		14519		0.034		225		5.6364882684

		3		11		2005		10		14		1		0		110001		-0.021		-0.028		-0.032		46		44		44		15		1451.9		182.1		-1		-0.6		5.006		12.21		0		14519		0.035		216.87		4.7423622806

		3		11		2005		10		14		4		0		110001		0.014		-0.047		0.099		48		47		48		15		1451.9		181.7		-1		-0.1		5.022		12.21		0		14519		0.049		163.41		11.0480767557

		3		11		2005		10		14		7		0		110001		-0.015		0.009		-0.021		43		50		43		15		1451.9		181		-0.8		0.5		4.998		12.21		0		14519		0.017		300.96		2.7331300737

		3		11		2005		10		14		10		0		110001		0.033		0.017		-0.015		44		51		40		15		1451.9		182.3		-0.8		-0.6		4.898		12.21		0		14519		0.037		62.74		4.0037482438

		3		11		2005		10		14		13		0		110001		-0.038		0.009		-0.071		49		49		42		15		1451.9		182.4		-0.8		-0.7		4.797		12.21		0		14519		0.039		283.32		8.103085832

		3		11		2005		10		14		16		0		110001		-0.032		-0.106		0.217		49		48		41		15		1451.9		181.3		-1.1		0.1		4.905		12.21		0		14519		0.111		196.8		24.3616501904

		3		11		2005		10		14		19		0		110001		0.041		-0.004		-0.075		48		50		42		15		1451.9		182.1		-0.7		-0.6		4.789		12.21		0		14519		0.041		95.57		8.5568685861

		3		11		2005		10		14		22		0		110001		0.022		0.084		0.055		49		45		43		15		1451.9		181.9		-0.8		-0.3		4.828		12.21		0		14519		0.087		14.68		10.2786185842

		3		11		2005		10		14		25		0		110001		0.006		-0.006		-0.006		51		47		43		15		1451.9		181.2		-0.7		0.2		4.743		12.21		0		14519		0.008		135		1.0392304845

		3		11		2005		10		14		28		0		110001		-0.023		-0.008		0.131		50		45		46		15		1451.9		182		-0.7		-0.5		4.851		12.21		0		14519		0.024		250.82		13.3244136832

		3		11		2005		10		14		31		0		110001		-0.011		0.031		-0.015		45		44		50		15		1451.9		182.1		-0.9		-0.5		4.875		12.21		0		14519		0.033		340.46		3.6152454965

		3		11		2005		10		14		34		0		110001		0.1		0.057		-0.018		46		43		43		15		1451.9		181		-1.1		0.4		5.083		12.21		0		14519		0.115		60.32		11.650321884

		3		11		2005		10		14		37		0		110001		0.003		-0.055		0.109		43		46		44		15		1452		182.2		-0.9		-0.7		5.323		12.22		0		14520		0.055		176.88		12.2126983095

		3		11		2005		10		14		40		0		110001		0.049		0.015		-0.017		43		47		46		15		1452		181.5		-1.4		-0.1		5.378		12.22		0		14520		0.051		72.98		5.3990739947

		3		11		2005		10		14		43		0		110001		-0.069		-0.002		0.073		42		47		39		15		1452		181.7		-0.6		-0.2		5.501		12.22		0		14520		0.069		268.34		10.0468900661

		3		11		2005		10		14		46		0		110001		-0.006		-0.059		0.088		44		44		41		15		1452		181.9		-0.6		-0.5		5.215		12.22		0		14520		0.059		185.81		10.6117859006

		3		11		2005		10		14		49		0		110001		0.002		0		-0.054		48		56		44		15		1452		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.22		0		14520		0.002		90		5.4037024344

		3		11		2005		10		14		52		0		110001		-0.019		-0.026		0.092		46		55		44		15		1452		182.1		-0.9		-0.5		5.2		12.22		0		14520		0.032		216.16		9.7473073205

		3		11		2005		10		14		55		0		110001		-0.029		-0.001		0.02		47		52		45		15		1452		181.6		-0.6		-0.2		5.285		12.22		0		14520		0.029		268.03		3.5242020373

		3		11		2005		10		14		58		0		110001		0.01		-0.048		0.232		42		47		45		15		1452		181.4		-0.7		-0.1		5.687		12.22		0		14520		0.049		168.23		23.7124439904

		3		11		2005		10		15		1		0		110001		-0.042		0.027		-0.095		45		46		46		15		1452		182.2		-0.2		-0.7		5.362		12.22		0		14520		0.05		302.74		10.7321945566

		3		11		2005		10		15		4		0		110001		0.041		-0.007		0.015		47		46		49		15		1452		181.1		-0.7		0.2		5.138		12.22		0		14520		0.042		99.69		4.4215381939

		3		11		2005		10		15		7		0		110001		0.015		0.067		-0.131		48		42		46		15		1452		181		-1		0.4		5.401		12.22		0		14520		0.069		12.62		14.7901994577

		3		11		2005		10		15		10		0		110001		-0.038		0.038		-0.02		45		48		48		15		1452		180.5		-1.9		0.9		5.424		12.22		0		14520		0.054		315		5.7341084747

		3		11		2005		10		15		13		0		110001		-0.033		0.002		0.104		47		45		44		15		1452		182.4		-1.2		-0.8		5.339		12.22		0		14520		0.033		273.47		10.9128364782

		3		11		2005		10		15		16		0		110001		0.008		0.021		0.006		41		47		48		15		1452		181.7		-0.8		-0.2		5.022		12.22		0		14520		0.022		20.85		2.3259406699

		3		11		2005		10		15		19		0		110001		-0.026		-0.013		-0.05		43		41		41		15		1452		181.6		-0.4		-0.2		4.782		12.23		0		14520		0.029		243.43		5.7835974964

		3		11		2005		10		15		22		0		110001		-0.132		-0.118		0.14		44		42		44		15		1452		183.3		-0.2		-1.6		4.944		12.22		0		14520		0.177		228.21		22.5716636516

		3		11		2005		10		15		25		0		110001		-0.026		0.028		-0.099		46		44		44		15		1452		182.5		-1.2		-1		5.083		12.23		0		14520		0.038		317.12		10.6117859006

		3		11		2005		10		15		28		0		110001		-0.105		-0.164		0.201		46		46		41		15		1452		181.5		-2.2		-0.1		4.867		12.22		0		14520		0.195		212.63		27.9860679625

		3		11		2005		10		15		31		0		110001		0.047		0.031		-0.098		45		47		44		15		1452		184.3		-2.4		-2.6		4.712		12.22		0		14520		0.056		56.59		11.3022121728

		3		11		2005		10		15		34		0		110001		-0.046		-0.029		0.001		47		47		40		15		1452		181.6		0.9		-0.2		4.751		12.22		0		14520		0.054		237.77		5.4387498564

		3		11		2005		10		15		37		0		110001		0.029		0.025		-0.113		47		46		47		15		1452		181.5		-1.1		0		5.091		12.22		0		14520		0.038		49.24		11.9310519234

		3		11		2005		10		15		40		0		110001		-0.092		-0.049		0.049		45		43		45		15		1452		182.5		-0.7		-0.9		4.766		12.22		0		14520		0.104		241.96		11.5178122923

		3		11		2005		10		15		43		0		110001		0.003		-0.022		0.151		46		48		42		15		1452		181.1		-0.6		0.2		4.689		12.22		0		14520		0.022		172.23		15.2623720306

		3		11		2005		10		15		46		0		110001		0.041		0.003		0.113		43		51		45		15		1452		182.8		0.3		-1.2		4.681		12.23		0		14520		0.041		85.82		12.0245582039

		3		11		2005		10		15		49		0		110001		0.059		-0.005		-0.038		45		48		42		15		1452		181.2		-1		0.2		4.573		12.22		0		14520		0.059		94.84		7.0356236397

		3		11		2005		10		15		52		0		110001		0.005		0.015		-0.084		50		49		45		15		1452		182.4		1.3		-0.8		5.408		12.23		0		14520		0.016		18.43		8.5475142585

		3		11		2005		10		15		55		0		110001		0.034		0.022		-0.063		76		51		47		15		1452		184.5		-1.1		-2.7		5.432		12.23		0		14520		0.04		57.09		7.4893257373

		3		11		2005		10		15		58		0		110001		-0.076		-0.057		0.024		88		46		43		15		1452		181.8		0.1		-0.2		5.3		12.23		0		14520		0.095		233.13		9.7984692682

		3		11		2005		10		16		1		0		110001		-0.006		-0.028		0.062		87		42		48		15		1452		183.6		0.4		-1.9		5.316		12.23		0		14520		0.029		192.09		6.8293484316

		3		11		2005		10		16		4		0		110001		0.001		-0.016		0.06		75		45		47		15		1452		184.4		-5.8		-2.8		5.114		12.23		0		14520		0.016		176.42		6.2104750221

		3		11		2005		10		16		7		0		110001		0.005		-0.01		0.012		51		49		49		15		1452		179.7		-0.1		1.6		5.393		12.23		0		14520		0.011		153.43		1.6401219467

		3		11		2005		10		16		10		0		110001		-0.026		-0.089		0.104		44		45		50		15		1452		183.5		-0.4		-1.7		5.478		12.23		0		14520		0.093		196.28		13.9330542237

		3		11		2005		10		16		13		0		110001		0.063		-0.038		0.009		47		46		46		15		1452		181.6		-1.1		-0.2		5.501		12.23		0		14520		0.074		121.1		7.4121521841

		3		11		2005		10		16		16		0		110001		0.018		-0.011		0.08		44		47		44		15		1452		176.9		-0.2		3.8		5.292		12.23		0		14520		0.021		121.43		8.2734515167

		3		11		2005		10		16		19		0		110001		-0.02		0		0.036		47		47		45		15		1452		183		-0.3		-1.3		4.573		12.23		0		14520		0.02		270		4.1182520564

		3		11		2005		10		16		22		0		110001		0.049		-0.015		-0.022		43		45		43		15		1452		182.9		0.7		-1.2		4.805		12.23		0		14520		0.051		107.02		5.5767373974

		3		11		2005		10		16		25		0		110001		0.022		-0.002		0.015		45		43		43		15		1452		180.5		-0.8		0.9		4.836		12.23		0		14520		0.022		95.19		2.6702059846

		3		11		2005		10		16		28		0		110001		-0.014		-0.121		0.151		44		47		43		15		1452		178.9		-1.8		2.2		4.519		12.23		0		14520		0.122		186.6		19.4005154571

		3		11		2005		10		16		31		0		110001		0.011		0.017		-0.079		47		55		41		15		1452		182		-1.5		-0.5		4.875		12.23		0		14520		0.02		32.91		8.1553663314

		3		11		2005		10		16		34		0		110001		-0.021		-0.062		0.016		48		60		45		15		1452		181.4		-0.7		0.1		4.635		12.23		0		14520		0.065		198.71		6.7386942355

		3		11		2005		10		16		37		0		110001		-0.031		-0.034		0.055		47		71		45		15		1452		181.4		0.3		0		4.905		12.23		0		14520		0.046		222.36		7.1707740168

		3		11		2005		10		16		40		0		110001		-0.019		0.019		-0.069		49		65		46		15		1452		182.6		0		-0.9		4.875		12.23		0		14520		0.027		315		7.4047282192

		3		11		2005		10		16		43		0		110001		0.023		0.014		-0.036		47		62		44		15		1452		182.3		-1.1		-0.7		5.014		12.23		0		14520		0.027		58.67		4.4955533586

		3		11		2005		10		16		46		0		110001		-0.015		0.003		0.004		50		57		47		15		1452		181.2		-1.5		0.2		4.913		12.23		0		14520		0.015		281.31		1.5811388301

		3		11		2005		10		16		49		0		110001		0.045		0.015		-0.104		48		51		45		15		1452		181.4		-1.1		0		4.952		12.23		0		14520		0.047		71.57		11.4306605233

		3		11		2005		10		16		52		0		110001		-0.052		0.018		-0.026		46		48		46		15		1452		182.2		-0.2		-0.6		5.331		12.23		0		14520		0.055		289.09		6.0860496219

		3		11		2005		10		16		55		0		110001		-0.055		-0.006		0.091		44		46		42		15		1452		181.8		-0.4		-0.3		5.145		12.23		0		14520		0.055		263.77		10.6498826285

		3		11		2005		10		16		58		0		110001		0.038		-0.063		0.083		47		43		43		15		1452		182		-0.4		-0.5		5.323		12.23		0		14520		0.074		148.9		11.0914381394

		3		11		2005		10		17		1		0		110001		0.03		-0.052		0.059		44		42		48		15		1452		182.9		-0.5		-1.2		5.2		12.23		0		14520		0.06		150.02		8.4172442046

		3		11		2005		10		17		4		0		110001		-0.028		-0.071		0.092		44		48		44		15		1452.1		182.7		-0.5		-1		5.246		12.24		0		14521		0.076		201.52		11.9536605272

		3		11		2005		10		17		7		0		110001		0.044		0.032		-0.07		45		46		46		15		1452.1		183.8		-0.1		-2		5.385		12.24		0		14521		0.054		53.97		8.8656641037

		3		11		2005		10		17		10		0		110001		-0.06		0.051		-0.047		44		49		47		15		1452.1		181.7		-1.3		-0.2		5.362		12.24		0		14521		0.079		310.36		9.1706052145

		3		11		2005		10		17		13		0		110001		-0.028		0.015		-0.043		49		43		46		15		1452.1		180.9		-0.9		0.4		5.184		12.24		0		14521		0.032		298.18		5.3460265618

		3		11		2005		10		17		16		0		110001		-0.021		-0.032		0.089		48		51		44		15		1452.1		181.4		-0.6		0		5.114		12.24		0		14521		0.038		213.27		9.6881370758

		3		11		2005		10		17		19		0		110001		0.086		0.019		-0.013		48		46		51		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.2		5.23		12.24		0		14521		0.088		77.54		8.9028085456

		3		11		2005		10		17		22		0		110001		-0.075		-0.076		0.04		51		46		44		15		1452.1		182.9		-0.9		-1.2		5.215		12.24		0		14521		0.107		224.62		11.4021927716

		3		11		2005		10		17		25		0		110001		-0.019		-0.033		0.037		53		50		44		15		1452.1		183.5		-0.6		-1.8		5.316		12.24		0		14521		0.038		209.93		5.309425581

		3		11		2005		10		17		28		0		110001		-0.015		-0.004		0.001		53		44		46		15		1452.1		181.4		-1.2		0		5.47		12.24		0		14521		0.016		255.07		1.5556349186

		3		11		2005		10		17		31		0		110001		0.041		-0.046		0.027		55		45		54		15		1452.1		182.7		-0.6		-1.1		5.13		12.24		0		14521		0.062		138.29		6.7275552766

		3		11		2005		10		17		34		0		110001		-0.035		-0.036		-0.027		50		48		43		15		1452.1		183		-0.4		-1.4		5.354		12.24		0		14521		0.05		224.19		5.7008771255

		3		11		2005		10		17		37		0		110001		0.024		0.035		0.123		45		45		45		15		1452.1		182.8		1		-1.1		5.161		12.24		0		14521		0.042		34.44		13.0115333455

		3		11		2005		10		17		40		0		110001		0.003		-0.012		0.059		47		41		43		15		1452.1		181.3		-0.6		0		5.486		12.24		0		14521		0.012		165.96		6.0282667492

		3		11		2005		10		17		43		0		110001		0.024		0.03		-0.057		44		48		43		15		1452.1		180.6		-1.5		0.8		5.54		12.24		0		14521		0.038		38.66		6.8738635424

		3		11		2005		10		17		46		0		110001		-0.005		-0.023		0.074		44		45		45		15		1452.1		182.3		-1.2		-0.8		5.517		12.24		0		14521		0.024		192.26		7.7653074633

		3		11		2005		10		17		49		0		110001		-0.017		-0.014		0.042		46		46		44		15		1452.1		183.3		-0.9		-1.7		5.176		12.24		0		14521		0.022		230.53		4.7423622806

		3		11		2005		10		17		52		0		110001		-0.021		-0.031		0.109		49		46		46		15		1452.1		181		-1		0.3		5.37		12.24		0		14521		0.037		214.11		11.5251898032

		3		11		2005		10		17		55		0		110001		-0.021		0.016		-0.022		44		45		43		15		1452.1		179.6		-0.2		1.6		5.401		12.24		0		14521		0.026		307.3		3.4365680555

		3		11		2005		10		17		58		0		110001		-0.038		-0.076		0.176		51		46		43		15		1452.1		181.6		-0.6		-0.1		5.215		12.24		0		14521		0.085		206.57		19.5437969699

		3		11		2005		10		18		1		0		110001		-0.043		-0.024		0.033		53		46		44		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		5.169		12.24		0		14521		0.049		240.83		5.9279001341

		3		11		2005		10		18		4		0		110001		0.045		0.015		-0.048		43		50		45		15		1452.1		182		-1.1		-0.5		5.385		12.24		0		14521		0.047		71.57		6.7483331275

		3		11		2005		10		18		7		0		110001		0.015		-0.114		0.1		44		46		44		15		1452.1		182		-1		-0.6		5.47		12.24		0		14521		0.115		172.5		15.2384382402

		3		11		2005		10		18		10		0		110001		0.064		-0.048		0.094		47		48		48		15		1452.1		181.4		-0.9		0.1		5.254		12.24		0		14521		0.08		126.87		12.3434192994

		3		11		2005		10		18		13		0		110001		-0.122		-0.015		-0.068		44		47		40		15		1452.1		181.8		-0.7		-0.2		5.378		12.24		0		14521		0.123		262.99		14.0474196919

		3		11		2005		10		18		16		0		110001		-0.035		0.002		0.088		46		45		43		15		1452.1		181.2		-0.9		0.2		5.076		12.24		0		14521		0.035		273.27		9.4725920423

		3		11		2005		10		18		19		0		110001		0.02		0.044		-0.072		47		50		41		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.2		5.292		12.24		0		14521		0.048		24.44		8.6717933555

		3		11		2005		10		18		22		0		110001		-0.004		-0.021		0.056		47		48		42		15		1452.1		183.1		-0.8		-1.3		5.501		12.24		0		14521		0.021		190.78		5.9941638283

		3		11		2005		10		18		25		0		110001		-0.004		-0.011		0.018		48		51		44		15		1452.1		181.3		-0.8		0.2		5.161		12.24		0		14521		0.012		199.98		2.1470910554

		3		11		2005		10		18		28		0		110001		0.016		-0.018		-0.006		45		47		45		15		1452.1		181.4		-0.9		0.1		5.486		12.24		0		14521		0.024		138.37		2.4819347292

		3		11		2005		10		18		31		0		110001		-0.009		0		-0.029		46		50		48		15		1452.1		182		-0.7		-0.5		5.354		12.24		0		14521		0.009		270		3.0364452901

		3		11		2005		10		18		34		0		110001		0.023		-0.028		-0.047		46		49		44		15		1452.1		183.2		-0.6		-1.5		5.13		12.24		0		14521		0.036		140.6		5.93464405

		3		11		2005		10		18		37		0		110001		0.001		0.034		-0.003		44		46		46		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.4		5.207		12.24		0		14521		0.034		1.68		3.4146742158

		3		11		2005		10		18		40		0		110001		-0.008		-0.004		-0.007		50		47		46		15		1452.1		181		-1		0.3		5.354		12.24		0		14521		0.009		243.43		1.1357816692

		3		11		2005		10		18		43		0		110001		-0.013		-0.093		0.05		47		46		45		15		1452.1		181.8		-0.6		-0.3		5.331		12.24		0		14521		0.094		187.96		10.6386089316

		3		11		2005		10		18		46		0		110001		-0.067		0.023		0.069		46		45		46		15		1452.1		182.2		-0.9		-0.8		5.517		12.25		0		14521		0.071		288.95		9.8888826467

		3		11		2005		10		18		49		0		110001		-0.036		0.023		-0.151		46		46		44		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		5.455		12.24		0		14521		0.043		302.57		15.6926734497

		3		11		2005		10		18		52		0		110001		0.035		-0.019		0.067		47		42		52		15		1452.1		181.3		-1.2		0.1		5.455		12.25		0		14521		0.04		118.5		7.7942286341

		3		11		2005		10		18		55		0		110001		0.079		0.026		-0.012		46		44		47		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.3		5.076		12.24		0		14521		0.083		71.78		8.4029756634

		3		11		2005		10		18		58		0		110001		-0.067		-0.053		0.047		48		40		46		15		1452.1		182.2		-0.6		-0.7		5.308		12.25		0		14521		0.085		231.65		9.7503846078

		3		11		2005		10		19		1		0		110001		-0.027		-0.069		0.193		46		40		45		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.3		5.486		12.25		0		14521		0.074		201.37		20.6734128774

		3		11		2005		10		19		4		0		110001		-0.026		-0.034		-0.136		45		45		40		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.25		0		14521		0.043		217.41		14.2576295365

		3		11		2005		10		19		7		0		110001		0.039		0.008		-0.02		46		43		42		15		1452.1		181.8		-0.7		-0.4		5.378		12.25		0		14521		0.04		78.41		4.455333882

		3		11		2005		10		19		10		0		110001		-0.046		-0.013		-0.031		42		45		37		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.2		5.393		12.25		0		14521		0.048		254.22		5.6973678133

		3		11		2005		10		19		13		0		110001		0.025		0.045		0.037		44		46		50		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.2		5.37		12.25		0		14521		0.051		29.05		6.3395583442

		3		11		2005		10		19		16		0		110001		-0.04		-0.006		-0.002		47		47		51		15		1452.1		181.8		-0.9		-0.4		5.215		12.25		0		14521		0.04		261.47		4.0496913463

		3		11		2005		10		19		19		0		110001		0.024		0.026		-0.103		50		46		46		15		1452.1		181.9		-0.7		-0.3		5.532		12.25		0		14521		0.035		42.71		10.8908218239

		3		11		2005		10		19		22		0		110001		-0.028		-0.067		0.053		48		44		45		15		1452.1		182		-0.7		-0.6		5.347		12.25		0		14521		0.073		202.68		8.9899944383

		3		11		2005		10		19		25		0		110001		-0.04		-0.055		0.183		46		43		53		15		1452.1		182		-0.8		-0.5		5.586		12.25		0		14521		0.068		216.03		19.5228071752

		3		11		2005		10		19		28		0		110001		-0.009		0.019		0.051		49		49		40		15		1452.1		182.7		-0.7		-1.2		5.246		12.25		0		14521		0.021		334.65		5.5163393659

		3		11		2005		10		19		31		0		110001		0.028		-0.011		0.087		52		45		46		15		1452.1		182.3		-0.8		-0.8		5.416		12.25		0		14521		0.03		111.45		9.2054331783

		3		11		2005		10		19		34		0		110001		-0.041		-0.026		-0.068		45		51		44		15		1452.1		180.6		-0.1		0.6		5.501		12.25		0		14521		0.049		237.62		8.3552378781

		3		11		2005		10		19		37		0		110001		-0.013		-0.005		-0.052		48		55		43		15		1452.1		182.4		-0.2		-0.9		5.246		12.25		0		14521		0.014		248.96		5.3833075335

		3		11		2005		10		19		40		0		110001		-0.009		-0.013		-0.045		44		51		46		15		1452.1		182.3		-0.5		-0.8		5.285		12.25		0		14521		0.016		214.7		4.7696960071

		3		11		2005		10		19		43		0		110001		0.032		-0.018		-0.017		47		51		49		15		1452.1		181.6		-1.2		-0.3		5.563		12.25		0		14521		0.037		119.36		4.0459856648

		3		11		2005		10		19		46		0		110001		0.05		0.022		-0.019		46		92		49		15		1452.1		181.9		-0.9		-0.5		5.223		12.25		0		14521		0.055		66.25		5.7835974964

		3		11		2005		10		19		49		0		110001		0.085		0.017		-0.037		56		138		44		15		1452.1		181.4		-1		-0.1		5.47		12.25		0		14521		0.087		78.69		9.4249668434

		3		11		2005		10		19		52		0		110001		-0.051		-0.023		0.012		55		69		45		15		1452.1		181.2		-0.9		0.1		5.285		12.25		0		14521		0.056		245.73		5.7218878004

		3		11		2005		10		19		55		0		110001		0.027		-0.029		0.035		50		50		40		15		1452.1		182.6		-0.5		-1.1		5.416		12.25		0		14521		0.04		137.05		5.2867759552

		3		11		2005		10		19		58		0		110001		0.039		0.019		-0.06		50		50		42		15		1452.1		181.7		-0.7		-0.3		5.145		12.25		0		14521		0.043		64.03		7.4040529442

		3		11		2005		10		20		1		0		110001		0.001		-0.052		0.132		48		46		43		15		1452.1		181.5		-1		-0.2		5.3		12.25		0		14521		0.052		178.9		14.1876707038

		3		11		2005		10		20		4		0		110001		-0.058		0.096		-0.011		50		49		44		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.5		5.23		12.25		0		14521		0.112		328.86		11.2698713391

		3		11		2005		10		20		7		0		110001		0.051		-0.051		-0.04		51		45		44		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.4		4.929		12.25		0		14521		0.072		135		8.2474238402

		3		11		2005		10		20		10		0		110001		0.004		-0.074		0.044		53		44		43		15		1452.1		180.5		-1		0.7		4.828		12.25		0		14521		0.074		176.91		8.6185845706

		3		11		2005		10		20		13		0		110001		-0.027		0.029		-0.043		49		46		47		15		1452.1		183.1		1		-1.5		4.619		12.25		0		14521		0.04		317.05		5.8472215624

		3		11		2005		10		20		16		0		110001		-0.093		0.034		0.034		49		45		43		15		1452.1		181.4		-2		0		4.96		12.25		0		14521		0.099		290.08		10.4694794522

		3		11		2005		10		20		19		0		110001		-0.01		-0.006		0.016		48		48		42		15		1452.1		182		-2		-0.6		4.851		12.25		0		14521		0.012		239.04		1.9798989873

		3		11		2005		10		20		22		0		110001		0.07		0.015		-0.006		50		48		49		15		1452.1		181.3		-1.3		0		4.751		12.25		0		14521		0.072		77.91		7.1840100223

		3		11		2005		10		20		25		0		110001		0.03		-0.087		0.018		48		49		46		15		1452.1		180.6		-1.2		0.6		4.495		12.25		0		14521		0.092		160.97		9.3770997649

		3		11		2005		10		20		28		0		110001		-0.004		-0.015		0.042		51		50		44		15		1452.1		181.8		-0.3		-0.4		4.697		12.25		0		14521		0.016		194.93		4.4777226354

		3		11		2005		10		20		31		0		110001		0.05		-0.007		0.005		50		44		44		15		1452.1		182.6		-0.6		-1.1		4.666		12.25		0		14521		0.05		97.97		5.0734603576

		3		11		2005		10		20		34		0		110001		-0.001		-0.003		0.014		50		46		47		15		1452.1		183.1		-1.2		-1.5		4.929		12.25		0		14521		0.003		198.43		1.4352700094

		3		11		2005		10		20		37		0		110001		-0.102		0.021		0.055		53		46		45		15		1452.1		181.9		-1.1		-0.5		4.604		12.25		0		14521		0.104		281.63		11.7770964163

		3		11		2005		10		20		40		0		110001		-0.009		-0.052		0.03		51		43		45		15		1452.1		178.9		-1.9		2.1		4.557		12.25		0		14521		0.053		189.82		6.0704200843

		3		11		2005		10		20		43		0		110001		-0.002		-0.031		0.02		53		44		47		15		1452.1		180.1		0.1		0.9		4.433		12.25		0		14521		0.031		183.69		3.6945906404

		3		11		2005		10		20		46		0		110001		-0.018		0.009		0.06		59		46		46		15		1452.1		180.8		-1.8		0.4		4.565		12.25		0		14521		0.02		296.57		6.3285069329

		3		11		2005		10		20		49		0		110001		-0.015		-0.01		-0.05		56		46		49		15		1452.1		181.2		-2.1		0.1		4.805		12.25		0		14521		0.018		236.31		5.3150729064

		3		11		2005		10		20		52		0		110001		-0.013		0.004		0.016		47		46		44		15		1452.1		182.5		-0.9		-1		4.472		12.25		0		14521		0.014		287.1		2.1

		3		11		2005		10		20		55		0		110001		0.021		-0.013		-0.04		50		46		45		15		1452.1		182		-1		-0.5		4.635		12.25		0		14521		0.025		121.76		4.7010637094

		3		11		2005		10		20		58		0		110001		0.017		0.002		0.007		47		47		44		15		1452.1		180.6		-1.3		0.6		4.611		12.25		0		14521		0.017		83.29		1.8493242009

		3		11		2005		10		21		1		0		110001		0.069		0.012		-0.002		47		46		45		15		1452.1		181.7		-1		-0.4		4.573		12.25		0		14521		0.07		80.13		7.0064256222

		3		11		2005		10		21		4		0		110001		0.009		-0.006		-0.055		51		43		46		15		1452.1		182.9		-0.2		-1.3		5.3		12.26		0		14521		0.011		123.69		5.6053545829

		3		11		2005		10		21		7		0		110001		0.001		0.013		-0.015		47		46		45		15		1452.1		181.4		-0.5		0		5.285		12.26		0		14521		0.013		4.4		1.9874606914

		3		11		2005		10		21		10		0		110001		-0.051		0.036		0.023		47		43		43		15		1452.1		181.4		-0.8		-0.1		5.416		12.25		0		14521		0.062		305.22		6.6528189514

		3		11		2005		10		21		13		0		110001		0.039		-0.064		0.222		45		45		41		15		1452.1		181.7		-1.1		-0.3		5.176		12.26		0		14521		0.075		148.64		23.4309624215

		3		11		2005		10		21		16		0		110001		0.009		0.017		0.018		50		47		42		15		1452.1		181.2		-1.4		0.1		5.029		12.26		0		14521		0.019		27.9		2.6343879745

		3		11		2005		10		21		19		0		110001		0.008		-0.041		0.067		55		45		40		15		1452.1		181.4		-1		0		5.285		12.26		0		14521		0.042		168.96		7.8955683773

		3		11		2005		10		21		22		0		110001		-0.023		0.015		0.079		47		48		44		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.3		5.586		12.26		0		14521		0.027		303.11		8.36361166

		3		11		2005		10		21		25		0		110001		-0.048		-0.014		0.09		55		47		46		15		1452.1		181.1		-0.9		0.2		5.424		12.26		0		14521		0.05		253.74		10.295630141

		3		11		2005		10		21		28		0		110001		-0.048		0.041		-0.036		45		44		43		15		1452.1		180.8		-1		0.5		5.439		12.26		0		14521		0.063		310.5		7.2670489196

		3		11		2005		10		21		31		0		110001		-0.016		0.106		-0.095		45		46		45		15		1452.1		181.1		-1.2		0.2		5.463		12.26		0		14521		0.107		351.42		14.3237564905

		3		11		2005		10		21		34		0		110001		0.035		0.035		-0.042		47		46		42		15		1452.1		182		-0.8		-0.6		5.439		12.26		0		14521		0.049		45		6.4915329468

		3		11		2005		10		21		37		0		110001		0.028		0.006		-0.028		52		44		42		15		1452.1		181.6		-0.8		-0.1		5.037		12.26		0		14521		0.029		77.91		4.0049968789

		3		11		2005		10		21		40		0		110001		-0.059		0.001		-0.012		50		44		81		15		1452.1		182.3		-1.1		-0.7		4.797		12.26		0		14521		0.059		270.97		6.0216276869

		3		11		2005		10		21		43		0		110001		0.07		-0.033		0.013		50		48		74		15		1452.1		180.8		-1.5		0.5		4.72		12.26		0		14521		0.077		115.24		7.8472925267

		3		11		2005		10		21		46		0		110001		-0.072		0.078		-0.145		44		48		42		15		1452.1		182.8		-0.7		-1.2		5.068		12.26		0		14521		0.106		317.29		17.970253198

		3		11		2005		10		21		49		0		110001		0.031		0.073		-0.055		44		46		44		15		1452.1		182.1		-0.7		-0.6		4.82		12.26		0		14521		0.079		23.01		9.6514247653

		3		11		2005		10		21		52		0		110001		-0.01		-0.044		0.036		43		47		42		15		1452.1		181		-1.2		0.3		4.805		12.26		0		14521		0.045		192.8		5.7723478759

		3		11		2005		10		21		55		0		110001		-0.087		0.016		-0.055		50		47		46		15		1452.1		180.9		-0.7		0.3		4.627		12.26		0		14521		0.088		280.42		10.416333328

		3		11		2005		10		21		58		0		110001		0.069		0.01		-0.079		40		45		49		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.4		4.627		12.26		0		14521		0.07		81.75		10.5366028681

		3		11		2005		10		22		1		0		110001		-0.023		-0.059		0.023		51		48		44		15		1452.1		182		-0.6		-0.6		4.782		12.26		0		14521		0.063		201.3		6.7372101051

		3		11		2005		10		22		4		0		110001		-0.014		-0.027		-0.008		45		44		45		15		1452.1		175.2		-9.1		5.8		4.697		12.26		0		14521		0.03		207.41		3.1448370387

		3		11		2005		10		22		7		0		110001		0.03		0.004		0.007		46		48		45		15		1452.1		179		3.8		1.8		4.828		12.26		0		14521		0.03		82.41		3.1064449134

		3		11		2005		10		22		10		0		110001		0.033		0.027		-0.052		44		47		43		15		1452.1		180.7		1.7		0.6		4.913		12.26		0		14521		0.043		50.71		6.7245817714

		3		11		2005		10		22		13		0		110001		0.056		-0.036		0.052		40		46		44		15		1452.1		181		-1.8		0.3		4.751		12.26		0		14521		0.067		122.74		8.4474848328

		3		11		2005		10		22		16		0		110001		0.076		0.057		-0.112		47		45		43		15		1452.1		182.9		-2.6		-1.4		4.859		12.26		0		14521		0.095		53.13		14.6863882558

		3		11		2005		10		22		19		0		110001		0.008		0.032		-0.033		45		44		46		15		1452.1		181		-1.6		0.3		5.053		12.26		0		14521		0.033		14.04		4.6658332589

		3		11		2005		10		22		22		0		110001		0.027		-0.025		-0.028		48		47		42		15		1452.1		181.7		-0.7		-0.3		4.573		12.26		0		14521		0.037		132.8		4.6238512087

		3		11		2005		10		22		25		0		110001		0.015		0.029		-0.084		43		48		43		15		1452.1		182.4		-0.2		-0.8		4.875		12.26		0		14521		0.033		27.35		9.0122139344

		3		11		2005		10		22		28		0		110001		0.015		-0.025		0.023		45		44		48		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.3		4.65		12.26		0		14521		0.029		149.04		3.7134889255

		3		11		2005		10		22		31		0		110001		0.018		-0.037		-0.029		49		44		49		15		1452.1		181.5		-1.2		-0.1		4.859		12.26		0		14521		0.041		154.06		5.0338851795

		3		11		2005		10		22		34		0		110001		-0.051		-0.019		0.019		44		47		46		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.3		5.022		12.26		0		14521		0.054		249.57		5.7645468165

		3		11		2005		10		22		37		0		110001		0.037		-0.016		0.063		41		43		42		15		1452.1		181.9		-0.5		-0.4		4.967		12.26		0		14521		0.04		113.39		7.4793047805

		3		11		2005		10		22		40		0		110001		-0.03		-0.045		0.037		43		47		48		15		1452.1		181.5		-0.9		-0.1		4.65		12.26		0		14521		0.054		213.69		6.5528619702

		3		11		2005		10		22		43		0		110001		-0.028		0.049		0.016		45		46		41		15		1452.1		182.1		-0.8		-0.6		4.743		12.26		0		14521		0.056		330.26		5.8660037504

		3		11		2005		10		22		46		0		110001		0.03		-0.054		0.031		44		47		48		15		1452.1		181		-0.8		0.3		4.596		12.26		0		14521		0.062		150.95		6.9115844783

		3		11		2005		10		22		49		0		110001		-0.023		0.029		-0.029		49		56		50		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.836		12.26		0		14521		0.037		321.58		4.7021271782

		3		11		2005		10		22		52		0		110001		0.093		0.016		0.048		47		53		49		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		4.867		12.26		0		14521		0.094		80.24		10.5872564907

		3		11		2005		10		22		55		0		110001		-0.028		0.045		-0.031		47		51		43		15		1452.1		181.6		-0.7		-0.1		4.813		12.26		0		14521		0.053		328.11		6.1400325732

		3		11		2005		10		22		58		0		110001		-0.04		-0.009		0.032		44		44		44		15		1452.1		181.8		-0.9		-0.3		4.82		12.26		0		14521		0.041		257.32		5.2009614496

		3		11		2005		10		23		1		0		110001		-0.045		0.029		0.001		40		45		46		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.89		12.26		0		14521		0.054		302.8		5.3544374121

		3		11		2005		10		23		4		0		110001		-0.042		0.005		-0.009		46		48		47		15		1452.1		182		-0.7		-0.5		4.596		12.26		0		14521		0.042		276.79		4.3243496621

		3		11		2005		10		23		7		0		110001		-0.013		0.045		-0.019		43		45		47		15		1452.1		181.4		-0.8		0.1		4.735		12.26		0		14521		0.047		343.89		5.0547007824

		3		11		2005		10		23		10		0		110001		-0.044		-0.015		-0.011		42		47		43		15		1452.1		181.5		-1		-0.1		4.735		12.26		0		14521		0.046		251.18		4.777028365

		3		11		2005		10		23		13		0		110001		-0.029		-0.021		0.022		40		43		45		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.813		12.26		0		14521		0.036		234.09		4.2023802779

		3		11		2005		10		23		16		0		110001		0.015		-0.015		0.058		47		49		46		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.4		4.681		12.26		0		14521		0.021		135		6.1757590627

		3		11		2005		10		23		19		0		110001		-0.035		0.008		0.039		46		43		46		15		1452.2		182.1		-0.6		-0.6		5.494		12.27		0		14522		0.036		282.88		5.3009433123

		3		11		2005		10		23		22		0		110001		0.018		-0.036		-0.028		44		47		46		15		1452.2		181.3		-1		0		5.354		12.27		0		14522		0.04		153.43		4.9030602689

		3		11		2005		10		23		25		0		110001		0.019		-0.052		0.044		41		47		45		15		1452.2		180.9		-0.6		0.4		5.385		12.27		0		14522		0.055		159.93		7.0717748833

		3		11		2005		10		23		28		0		110001		0.047		-0.018		0.018		47		48		42		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.555		12.27		0		14522		0.05		110.96		5.345091206

		3		11		2005		10		23		31		0		110001		0.042		0		0.004		51		46		45		15		1452.2		182.3		-0.9		-0.8		5.455		12.27		0		14522		0.042		90		4.2190046219

		3		11		2005		10		23		34		0		110001		0		-0.085		0.096		48		48		46		15		1452.2		182.2		-0.7		-0.7		5.679		12.27		0		14522		0.085		180		12.8222462931

		3		11		2005		10		23		37		0		110001		0.029		-0.003		-0.013		47		46		69		15		1452.2		181.4		-0.8		0		5.555		12.27		0		14522		0.029		95.91		3.1921779399

		3		11		2005		10		23		40		0		110001		-0.03		-0.01		0.003		49		50		76		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.4		5.408		12.27		0		14522		0.032		251.57		3.1764760349

		3		11		2005		10		23		43		0		110001		0.037		0.003		-0.027		46		50		67		15		1452.2		182.1		-0.9		-0.6		5.408		12.27		0		14522		0.037		85.36		4.590206967

		3		11		2005		10		23		46		0		110001		-0.019		-0.012		0.006		49		48		46		15		1452.2		181.4		-1		0		5.223		12.27		0		14522		0.022		237.72		2.3259406699

		3		11		2005		10		23		49		0		110001		-0.035		0.031		-0.077		47		51		46		15		1452.2		181.8		-0.9		-0.3		5.331		12.27		0		14522		0.047		311.53		9.0083294789

		3		11		2005		10		23		52		0		110001		0.025		-0.018		-0.088		41		50		46		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.4		5.424		12.27		0		14522		0.031		125.75		9.3236259041

		3		11		2005		10		23		55		0		110001		-0.021		-0.029		-0.009		45		51		45		15		1452.2		181.4		-0.9		0		5.176		12.27		0		14522		0.036		215.91		3.6918829884

		3		11		2005		10		23		58		0		110001		-0.028		0.031		-0.074		43		54		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		5.625		12.27		0		14522		0.042		317.91		8.4976467331

		3		11		2005		10		24		1		0		110001		0.026		-0.007		-0.038		49		47		44		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.5		5.385		12.27		0		14522		0.027		105.07		4.6572524089

		3		11		2005		10		24		4		0		110001		-0.011		0.02		0.003		48		53		45		15		1452.2		181.4		-0.6		0.1		5.602		12.27		0		14522		0.023		331.19		2.3021728866

		3		11		2005		10		24		7		0		110001		0.006		0.019		-0.065		42		49		51		15		1452.2		181.5		-1.1		0		5.223		12.27		0		14522		0.02		17.53		6.7985292527

		3		11		2005		10		24		10		0		110001		-0.044		0.01		-0.123		49		51		50		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		5.463		12.27		0		14522		0.045		282.8		13.1015266286

		3		11		2005		10		24		13		0		110001		-0.009		0.009		0.041		52		51		51		15		1452.2		181.2		-0.9		0.2		5.494		12.27		0		14522		0.013		315		4.2930175867

		3		11		2005		10		24		16		0		110001		0.003		-0.038		0.083		57		51		49		15		1452.2		181		-0.9		0.3		5.439		12.27		0		14522		0.038		175.49		9.133454987

		3		11		2005		10		24		19		0		110001		0.032		-0.022		0.007		52		50		46		15		1452.2		182.1		-0.7		-0.6		5.285		12.27		0		14522		0.039		124.51		3.9458839314

		3		11		2005		10		24		22		0		110001		-0.031		-0.015		0.042		47		51		45		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		5.617		12.27		0		14522		0.034		244.18		5.4313902456

		3		11		2005		10		24		25		0		110001		0.044		-0.054		-0.022		50		46		42		15		1452.2		181.4		-1		0		5.323		12.27		0		14522		0.07		140.83		7.3047929471

		3		11		2005		10		24		28		0		110001		-0.015		-0.021		0.118		45		48		43		15		1452.2		181.3		-0.9		0		5.447		12.27		0		14522		0.026		215.54		12.0789072353

		3		11		2005		10		24		31		0		110001		0.006		0.008		0.068		45		46		48		15		1452.2		181.7		-0.7		-0.3		5.269		12.27		0		14522		0.01		36.87		6.873136111

		3		11		2005		10		24		34		0		110001		-0.003		-0.002		-0.052		51		47		45		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.27		0		14522		0.004		236.31		5.212485012

		3		11		2005		10		24		37		0		110001		0.032		-0.005		0.017		44		50		45		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.1		5.439		12.27		0		14522		0.032		98.88		3.6578682316

		3		11		2005		10		24		40		0		110001		0.015		0.038		-0.023		50		48		42		15		1452.2		181.4		-1		-0.1		5.463		12.27		0		14522		0.041		21.54		4.6882832679

		3		11		2005		10		24		43		0		110001		0.006		0.031		-0.068		48		44		43		15		1452.2		182.3		-0.6		-0.8		5.223		12.27		0		14522		0.032		10.95		7.4973328591

		3		11		2005		10		24		46		0		110001		-0.035		-0.007		-0.051		47		44		43		15		1452.2		181.4		-0.8		-0.1		5.145		12.27		0		14522		0.036		258.69		6.224949799

		3		11		2005		10		24		49		0		110001		0.061		0.054		0.008		46		40		46		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.068		12.27		0		14522		0.081		48.48		8.1859635963

		3		11		2005		10		24		52		0		110001		0.024		-0.035		0.025		47		43		44		15		1452.2		182.1		-0.7		-0.6		4.898		12.27		0		14522		0.042		145.56		4.9254441424

		3		11		2005		10		24		55		0		110001		0.022		0.022		-0.176		49		47		42		15		1452.2		181.4		-1.1		0		4.774		12.27		0		14522		0.031		45		17.8728844902

		3		11		2005		10		24		58		0		110001		0.027		0.015		-0.013		46		44		46		15		1452.2		181.6		-1		-0.3		4.596		12.27		0		14522		0.031		60.95		3.351119216

		3		11		2005		10		25		1		0		110001		-0.024		-0.01		0.025		45		45		45		15		1452.2		181.3		-1.1		0		4.782		12.27		0		14522		0.026		247.38		3.6069377594

		3		11		2005		10		25		4		0		110001		-0.022		0.007		0.044		48		50		47		15		1452.2		181.6		-0.7		-0.2		5.277		12.27		0		14522		0.023		287.65		4.9689032995

		3		11		2005		10		25		7		0		110001		-0.029		0.01		-0.002		54		45		47		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		5.478		12.27		0		14522		0.031		289.03		3.0740852298

		3		11		2005		10		25		10		0		110001		-0.033		0.041		-0.005		49		44		42		15		1452.2		182.3		-0.7		-0.7		5.076		12.27		0		14522		0.053		321.17		5.2867759552

		3		11		2005		10		25		13		0		110001		0.025		0.007		0.014		51		45		42		15		1452.2		182.4		-0.9		-0.9		5.339		12.27		0		14522		0.026		74.36		2.9495762408

		3		11		2005		10		25		16		0		110001		0.055		-0.009		-0.033		46		43		45		15		1452.2		182.2		-0.8		-0.7		5.261		12.27		0		14522		0.056		99.29		6.4768819659

		3		11		2005		10		25		19		0		110001		-0.024		0		-0.015		46		42		44		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		5.463		12.28		0		14522		0.024		270		2.8301943396

		3		11		2005		10		25		22		0		110001		0.011		0.023		-0.111		42		45		44		15		1452.2		182.1		-0.6		-0.6		5.625		12.28		0		14522		0.025		25.56		11.3890298094

		3		11		2005		10		25		25		0		110001		0.018		-0.022		-0.012		46		43		52		15		1452.2		181.4		-0.9		0		5.254		12.28		0		14522		0.028		140.71		3.0854497241

		3		11		2005		10		25		28		0		110001		-0.032		-0.064		0.078		47		48		42		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		5.385		12.28		0		14522		0.072		206.57		10.5848948979

		3		11		2005		10		25		31		0		110001		-0.015		-0.059		-0.018		46		48		45		15		1452.2		181.9		-0.7		-0.5		5.13		12.28		0		14522		0.061		194.26		6.3482280992

		3		11		2005		10		25		34		0		110001		-0.006		-0.049		0.089		49		45		46		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.28		0		14522		0.049		186.98		10.1774260007

		3		11		2005		10		25		37		0		110001		-0.06		-0.015		0.086		44		45		44		15		1452.2		181.9		-0.9		-0.4		5.13		12.28		0		14522		0.062		255.96		10.5929221653

		3		11		2005		10		25		40		0		110001		-0.027		0.018		-0.042		44		47		47		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.3		5.13		12.27		0		14522		0.032		303.69		5.3075418039

		3		11		2005		10		25		43		0		110001		-0.005		-0.063		0.105		46		45		47		15		1452.2		181.4		-0.8		-0.1		4.495		12.27		0		14522		0.063		184.54		12.2552029767

		3		11		2005		10		25		46		0		110001		0.017		-0.041		0.009		47		44		47		15		1452.2		181.4		-0.9		-0.1		4.573		12.27		0		14522		0.044		157.48		4.5287967497

		3		11		2005		10		25		49		0		110001		0.037		-0.019		0.041		40		45		51		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		4.395		12.27		0		14522		0.042		117.18		5.8403767002

		3		11		2005		10		25		52		0		110001		-0.033		-0.024		0.026		46		44		51		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.2		4.689		12.27		0		14522		0.041		233.97		4.8383881614

		3		11		2005		10		25		55		0		110001		-0.006		-0.077		0.048		44		47		49		15		1452.2		181.6		-1		-0.2		5.184		12.27		0		14522		0.077		184.46		9.093404203

		3		11		2005		10		25		58		0		110001		0.026		-0.013		-0.029		46		46		47		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.3		12.28		0		14522		0.029		116.57		4.1060930335

		3		11		2005		10		26		1		0		110001		-0.046		0.029		-0.069		48		46		50		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.28		0		14522		0.054		302.23		8.7852148522

		3		11		2005		10		26		4		0		110001		0.076		0.021		0.008		46		47		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.408		12.28		0		14522		0.079		74.55		7.9252760204

		3		11		2005		10		26		7		0		110001		-0.012		0.043		-0.141		49		51		49		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		5.184		12.28		0		14522		0.045		344.41		14.7898613922

		3		11		2005		10		26		10		0		110001		-0.015		-0.036		-0.058		44		48		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.463		12.28		0		14522		0.039		202.62		6.989277502

		3		11		2005		10		26		13		0		110001		-0.026		0.077		-0.128		49		48		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.269		12.28		0		14522		0.081		341.34		15.1621238618

		3		11		2005		10		26		16		0		110001		0.025		-0.092		0.073		43		51		49		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.439		12.28		0		14522		0.095		164.8		12.0074976577

		3		11		2005		10		26		19		0		110001		-0.008		0.044		-0.079		49		51		50		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		5.586		12.28		0		14522		0.045		349.7		9.0779953734

		3		11		2005		10		26		22		0		110001		0.055		-0.011		0.064		46		50		52		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.385		12.28		0		14522		0.056		101.31		8.5099941246

		3		11		2005		10		26		25		0		110001		0.023		-0.023		0.021		52		54		51		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.494		12.28		0		14522		0.033		135		3.8716921365

		3		11		2005		10		26		28		0		110001		0.017		-0.04		0.03		47		60		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.867		12.28		0		14522		0.043		156.97		5.2810983706

		3		11		2005		10		26		31		0		110001		-0.04		0.024		-0.033		48		63		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.215		12.28		0		14522		0.047		300.96		5.7140178509

		3		11		2005		10		26		34		0		110001		0.006		-0.015		-0.076		46		57		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.28		0		14522		0.016		158.2		7.7698133826

		3		11		2005		10		26		37		0		110001		-0.044		0.008		-0.06		45		59		48		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.2		4.743		12.28		0		14522		0.045		280.3		7.4833147735

		3		11		2005		10		26		40		0		110001		0		-0.007		-0.09		47		52		45		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		4.813		12.28		0		14522		0.007		180		9.0271811769

		3		11		2005		10		26		43		0		110001		0.025		-0.052		0.043		49		43		49		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		4.797		12.28		0		14522		0.058		154.32		7.195832127

		3		11		2005		10		26		46		0		110001		-0.082		-0.053		0.063		48		43		45		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.836		12.28		0		14522		0.098		237.12		11.6198106697

		3		11		2005		10		26		49		0		110001		0.046		0.053		-0.091		44		46		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		4.704		12.28		0		14522		0.07		40.96		11.4917361613

		3		11		2005		10		26		52		0		110001		0.019		0.018		-0.079		52		46		46		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.89		12.28		0		14522		0.026		46.55		8.3222593086

		3		11		2005		10		26		55		0		110001		0.012		0.037		0.041		52		44		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.28		0		14522		0.039		17.97		5.6515484604

		3		11		2005		10		26		58		0		110001		0.025		-0.068		0.198		54		45		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.455		12.28		0		14522		0.072		159.81		21.0838800983

		3		11		2005		10		27		1		0		110001		-0.019		0.015		-0.139		51		47		43		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.114		12.28		0		14522		0.024		308.29		14.1092168457

		3		11		2005		10		27		4		0		110001		0.029		0.042		0.126		49		43		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.28		0		14522		0.051		34.62		13.5944841756

		3		11		2005		10		27		7		0		110001		-0.011		0.001		0.04		53		46		43		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.416		12.28		0		14522		0.011		275.19		4.1496987842

		3		11		2005		10		27		10		0		110001		-0.04		0.015		-0.007		53		47		45		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.2		5.354		12.28		0		14522		0.043		290.56		4.3289721644

		3		11		2005		10		27		13		0		110001		0.033		-0.067		0.054		54		48		45		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.138		12.28		0		14522		0.075		153.78		9.216289926

		3		11		2005		10		27		16		0		110001		-0.133		-0.016		0.03		45		44		45		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.28		0		14522		0.134		263.14		13.7277092044

		3		11		2005		10		27		19		0		110001		0.019		0.057		-0.114		49		48		43		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.525		12.28		0		14522		0.06		18.43		12.8864269679

		3		11		2005		10		27		22		0		110001		-0.006		-0.007		0.011		46		45		44		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.555		12.28		0		14522		0.009		220.6		1.4352700094

		3		11		2005		10		27		25		0		110001		-0.053		0.023		0.017		46		44		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.339		12.28		0		14522		0.058		293.46		6.02245797

		3		11		2005		10		27		28		0		110001		-0.035		0.018		0.031		47		51		44		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		5.408		12.28		0		14522		0.039		297.22		5.00999002

		3		11		2005		10		27		31		0		110001		-0.12		0.053		-0.237		41		52		48		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.393		12.28		0		14522		0.131		293.83		27.0883738899

		3		11		2005		10		27		34		0		110001		0.002		0.013		0.065		43		54		52		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.37		12.28		0		14522		0.013		8.75		6.6317418526

		3		11		2005		10		27		37		0		110001		0.006		0.004		-0.083		42		53		46		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.875		12.28		0		14522		0.007		56.31		8.3312664103

		3		11		2005		10		27		40		0		110001		0.11		-0.002		-0.025		42		49		46		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.3		4.836		12.28		0		14522		0.11		91.04		11.2822870022

		3		11		2005		10		27		43		0		110001		-0.036		0.008		-0.172		46		47		42		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.2		5.269		12.28		0		14522		0.037		282.53		17.5909067418

		3		11		2005		10		27		46		0		110001		0.016		0.026		-0.083		44		44		40		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		4.851		12.28		0		14522		0.031		31.61		8.8436417838

		3		11		2005		10		27		49		0		110001		-0.042		-0.011		0.131		44		43		43		15		1452.2		181.7		-0.7		-0.3		4.952		12.28		0		14522		0.043		255.32		13.8007246187

		3		11		2005		10		27		52		0		110001		0.038		0.055		-0.04		48		48		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.658		12.29		0		14523		0.067		34.64		7.7903786814

		3		11		2005		10		27		55		0		110001		-0.09		-0.025		-0.123		47		45		41		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.1		4.58		12.28		0		14522		0.093		254.48		15.444740205

		3		11		2005		10		27		58		0		110001		0.047		-0.052		-0.015		48		47		50		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.627		12.28		0		14522		0.07		137.89		7.167984375

		3		11		2005		10		28		1		0		110001		0.111		0.099		-0.062		44		50		42		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		4.495		12.28		0		14522		0.149		48.27		16.1139690952

		3		11		2005		10		28		4		0		110001		-0.003		-0.017		0.074		47		48		44		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.169		12.28		0		14522		0.017		190.01		7.5986840966

		3		11		2005		10		28		7		0		110001		-0.057		0.079		-0.12		41		48		44		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.192		12.28		0		14522		0.097		324.19		15.4563902642

		3		11		2005		10		28		10		0		110001		0.015		0.075		-0.105		52		45		48		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.1		5.617		12.29		0		14523		0.076		11.31		12.9903810568

		3		11		2005		10		28		13		0		110001		0.04		0.039		-0.075		51		44		47		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.633		12.29		0		14523		0.056		45.73		9.3520051326

		3		11		2005		10		28		16		0		110001		-0.031		-0.021		0.01		47		44		44		15		1452.3		181.8		-0.9		-0.3		5.362		12.29		0		14523		0.037		235.89		3.875564475

		3		11		2005		10		28		19		0		110001		-0.001		0.007		-0.011		45		48		51		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.331		12.29		0		14523		0.007		351.87		1.3076696831

		3		11		2005		10		28		22		0		110001		-0.007		0.045		0.042		47		45		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.347		12.29		0		14523		0.046		351.16		6.1951594007

		3		11		2005		10		28		25		0		110001		0.052		-0.058		0.138		48		42		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.385		12.29		0		14523		0.078		138.12		15.8467662316

		3		11		2005		10		28		28		0		110001		0.042		-0.058		0.146		44		53		50		15		1452.3		181.5		-0.8		-0.2		5.292		12.29		0		14523		0.072		144.09		16.2616112363

		3		11		2005		10		28		31		0		110001		-0.1		0.02		0.019		43		46		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.223		12.29		0		14523		0.102		281.31		10.3735239914

		3		11		2005		10		28		34		0		110001		0.01		-0.087		0.174		44		46		40		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.378		12.29		0		14523		0.088		173.44		19.479476379

		3		11		2005		10		28		37		0		110001		0.048		0.005		-0.015		46		45		49		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.61		12.29		0		14523		0.048		84.05		5.0537115074

		3		11		2005		10		28		40		0		110001		-0.008		-0.022		-0.008		46		46		47		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.447		12.29		0		14523		0.023		199.98		2.4738633754

		3		11		2005		10		28		43		0		110001		-0.018		-0.06		0.034		46		43		42		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.844		12.29		0		14523		0.063		196.7		7.1274118725

		3		11		2005		10		28		46		0		110001		0.071		-0.019		0.01		50		43		45		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.758		12.29		0		14523		0.073		104.98		7.4175467643

		3		11		2005		10		28		49		0		110001		0.029		0.021		-0.108		44		44		44		15		1452.3		181.5		-0.9		-0.1		4.89		12.29		0		14523		0.036		54.09		11.3780490419

		3		11		2005		10		28		52		0		110001		0.007		-0.084		0.024		47		48		46		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.743		12.29		0		14523		0.084		175.24		8.7641314458

		3		11		2005		10		28		55		0		110001		0.095		-0.07		0.145		47		45		47		15		1452.3		181.8		-0.6		-0.3		4.882		12.29		0		14523		0.118		126.38		18.6949190958

		3		11		2005		10		28		58		0		110001		0.028		-0.015		0.052		47		48		45		15		1452.3		181.6		-0.7		-0.2		4.758		12.29		0		14523		0.032		118.18		6.0934390946

		3		11		2005		10		29		1		0		110001		-0.03		-0.013		0.018		44		48		51		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		4.782		12.29		0		14523		0.033		246.57		3.7322915213

		3		11		2005		10		29		4		0		110001		0.032		0.019		-0.011		40		47		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.766		12.29		0		14523		0.037		59.3		3.8807215824

		3		11		2005		10		29		7		0		110001		-0.065		0.017		-0.015		45		49		50		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.673		12.29		0		14523		0.067		284.66		6.8840395118

		3		11		2005		10		29		10		0		110001		-0.037		0.002		-0.177		46		51		41		15		1452.3		181.8		-0.7		-0.4		4.658		12.29		0		14523		0.037		273.09		18.0836943128

		3		11		2005		10		29		13		0		110001		0.107		-0.027		0.004		49		52		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.627		12.29		0		14523		0.11		104.16		11.0426446108

		3		11		2005		10		29		16		0		110001		0.003		-0.024		0.118		51		51		46		15		1452.3		181.7		-0.7		-0.3		4.797		12.29		0		14523		0.024		172.87		12.0453310457

		3		11		2005		10		29		19		0		110001		0.01		0.007		0.002		51		51		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.766		12.29		0		14523		0.012		55.01		1.2369316877

		3		11		2005		10		29		22		0		110001		-0.076		0.017		-0.016		47		56		46		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.4		4.766		12.29		0		14523		0.078		282.61		7.9504716841

		3		11		2005		10		29		25		0		110001		-0.04		-0.04		0.051		47		52		48		15		1452.3		181.7		-0.6		-0.3		5.13		12.29		0		14523		0.057		225		7.6164296097

		3		11		2005		10		29		28		0		110001		-0.02		0.012		-0.019		49		50		43		15		1452.3		182.1		-0.7		-0.6		4.844		12.29		0		14523		0.023		300.96		3.0083217913

		3		11		2005		10		29		31		0		110001		0.015		-0.003		0.065		45		54		44		15		1452.3		182		-1		-0.6		4.65		12.29		0		14523		0.015		101.31		6.6775744099

		3		11		2005		10		29		34		0		110001		0.011		0.021		-0.113		47		50		43		15		1452.3		181.5		-1.1		-0.1		4.72		12.29		0		14523		0.024		27.65		11.5459949766

		3		11		2005		10		29		37		0		110001		0.026		0		-0.02		42		51		48		15		1452.3		181.2		-1.1		0.1		4.967		12.29		0		14523		0.026		90		3.2802438934

		3		11		2005		10		29		40		0		110001		-0.061		-0.039		0.006		49		52		46		15		1452.3		182.7		-0.3		-1.1		4.975		12.29		0		14523		0.072		237.41		7.2649845148

		3		11		2005		10		29		43		0		110001		-0.044		0.034		0.021		44		56		43		15		1452.3		181.7		-1		-0.3		4.751		12.29		0		14523		0.056		307.69		5.9439044407

		3		11		2005		10		29		46		0		110001		0.003		0.033		0.048		49		50		44		15		1452.3		181.5		-1		-0.1		5.169		12.29		0		14523		0.033		5.19		5.8326666286

		3		11		2005		10		29		49		0		110001		0.047		0.008		0.053		46		45		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.13		12.29		0		14523		0.048		80.34		7.1288147682

		3		11		2005		10		29		52		0		110001		0.035		0.009		0.09		47		48		42		15		1452.3		181.8		-0.6		-0.4		4.96		12.29		0		14523		0.036		75.58		9.698453485

		3		11		2005		10		29		55		0		110001		-0.03		-0.015		0.021		47		48		45		15		1452.3		181.6		-1.1		-0.2		5.393		12.3		0		14523		0.034		243.43		3.9572717875

		3		11		2005		10		29		58		0		110001		-0.098		-0.012		-0.014		48		45		45		15		1452.3		177.4		5.1		3.1		5.029		12.3		0		14523		0.099		263.02		9.9719606899

		3		11		2005		10		30		1		0		110001		-0.026		0.011		0.02		53		48		42		15		1452.3		180.9		-1.4		0.4		5.347		12.29		0		14523		0.028		292.93		3.4597687784

		3		11		2005		10		30		4		0		110001		-0.003		0.013		0.031		49		48		43		15		1452.3		182.5		-3.5		-1.1		5.447		12.3		0		14523		0.013		347.01		3.3749074061

		3		11		2005		10		30		7		0		110001		-0.031		-0.038		0.003		47		45		44		15		1452.3		182.4		-2		-1		5.285		12.3		0		14523		0.049		219.21		4.9132473986

		3		11		2005		10		30		10		0		110001		-0.013		-0.049		0.086		43		42		42		15		1452.3		181.6		-0.1		-0.2		5.579		12.3		0		14523		0.051		194.86		9.9829855254

		3		11		2005		10		30		13		0		110001		-0.009		-0.009		0.038		46		47		45		15		1452.3		181.3		0		0.1		5.277		12.29		0		14523		0.013		225		4.0074929819

		3		11		2005		10		30		16		0		110001		0.035		0.027		-0.025		50		51		46		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.331		12.29		0		14523		0.044		52.35		5.0783855702

		3		11		2005		10		30		19		0		110001		0.159		0.084		-0.066		50		41		43		15		1452.3		182		-1.3		-0.5		5.277		12.3		0		14523		0.18		62.15		19.1554169884

		3		11		2005		10		30		22		0		110001		-0.004		-0.003		-0.056		49		44		42		15		1452.3		181.8		-1		-0.4		5.269		12.29		0		14523		0.005		233.13		5.6222771187

		3		11		2005		10		30		25		0		110001		-0.084		-0.104		0.049		47		42		39		15		1452.3		181.5		-0.7		-0.2		5.385		12.3		0		14523		0.134		218.93		14.2383285536

		3		11		2005		10		30		28		0		110001		0.023		-0.072		-0.072		50		46		42		15		1452.3		181.7		-0.7		-0.3		5.207		12.3		0		14523		0.076		162.28		10.4388696706

		3		11		2005		10		30		31		0		110001		0.077		-0.044		0.045		43		45		47		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		5.362		12.3		0		14523		0.089		119.74		9.9448479124

		3		11		2005		10		30		34		0		110001		0.005		-0.054		0.112		44		47		46		15		1452.3		181.8		-1		-0.4		4.72		12.29		0		14523		0.054		174.71		12.4438739949

		3		11		2005		10		30		37		0		110001		0.088		-0.002		-0.037		46		42		47		15		1452.3		181.8		-0.9		-0.4		4.704		12.3		0		14523		0.088		91.3		9.5482982777

		3		11		2005		10		30		40		0		110001		0.024		0.107		-0.066		42		46		39		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		4.573		12.3		0		14523		0.11		12.64		12.7988280714

		3		11		2005		10		30		43		0		110001		0.002		-0.013		-0.039		46		48		49		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.875		12.3		0		14523		0.013		171.25		4.1158231255

		3		11		2005		10		30		46		0		110001		-0.034		-0.014		0.021		47		48		41		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		4.936		12.3		0		14523		0.037		247.62		4.2343830719

		3		11		2005		10		30		49		0		110001		-0.089		-0.066		0.056		52		48		41		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.797		12.3		0		14523		0.111		233.44		12.4149103903

		3		11		2005		10		30		52		0		110001		-0.017		-0.046		-0.025		50		56		39		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.47		12.3		0		14523		0.049		200.28		5.5045435778

		3		11		2005		10		30		55		0		110001		-0.108		-0.022		-0.094		45		47		43		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.432		12.3		0		14523		0.11		258.49		14.4858551698

		3		11		2005		10		30		58		0		110001		-0.011		0.033		-0.083		51		43		47		15		1452.3		181.9		-0.7		-0.5		5.656		12.3		0		14523		0.035		341.57		8.9994444273

		3		11		2005		10		31		1		0		110001		0.033		-0.109		0.044		46		44		47		15		1452.3		181.6		-1		-0.2		5.633		12.3		0		14523		0.114		163.16		12.2090130641

		3		11		2005		10		31		4		0		110001		0.055		-0.031		-0.026		45		47		38		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.308		12.3		0		14523		0.063		119.41		6.827884006

		3		11		2005		10		31		7		0		110001		0.052		0.017		-0.019		45		46		44		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.292		12.3		0		14523		0.055		71.9		5.7913728942

		3		11		2005		10		31		10		0		110001		0.005		-0.06		0.001		43		47		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.354		12.3		0		14523		0.06		175.24		6.0216276869

		3		11		2005		10		31		13		0		110001		0.078		-0.055		0.125		45		49		43		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.114		12.3		0		14523		0.095		125.19		15.7270467666

		3		11		2005		10		31		16		0		110001		0.091		-0.017		0.035		45		45		48		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.223		12.3		0		14523		0.093		100.58		9.8969692331

		3		11		2005		10		31		19		0		110001		-0.047		0.038		-0.009		46		46		51		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.712		12.3		0		14523		0.06		308.96		6.110646447

		3		11		2005		10		31		22		0		110001		-0.085		0.091		-0.16		42		43		44		15		1452.3		181.8		-0.7		-0.4		4.743		12.3		0		14523		0.125		316.95		20.2746146696

		3		11		2005		10		31		25		0		110001		-0.021		0.033		0.009		47		45		43		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.789		12.3		0		14523		0.039		327.53		4.0137264481

		3		11		2005		10		31		28		0		110001		0.007		-0.101		0.084		43		46		44		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.4		4.789		12.3		0		14523		0.101		176.04		13.155227098

		3		11		2005		10		31		31		0		110001		-0.031		-0.007		0.034		47		44		42		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.805		12.3		0		14523		0.032		257.28		4.6540305113

		3		11		2005		10		31		34		0		110001		-0.056		-0.04		-0.078		47		46		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.898		12.3		0		14523		0.069		234.46		10.4019228992

		3		11		2005		10		31		37		0		110001		-0.017		-0.004		0.025		41		48		41		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.3		0		14523		0.017		256.76		3.0495901364

		3		11		2005		10		31		40		0		110001		-0.015		-0.055		0		47		43		43		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.47		12.3		0		14523		0.057		195.26		5.7008771255

		3		11		2005		10		31		43		0		110001		0.077		0.029		-0.054		45		49		44		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.416		12.3		0		14523		0.082		69.36		9.8417478123

		3		11		2005		10		31		46		0		110001		-0.015		0.013		0.033		46		48		50		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.416		12.3		0		14523		0.02		310.91		3.8509739028

		3		11		2005		10		31		49		0		110001		0.019		-0.001		-0.082		45		46		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.47		12.3		0		14523		0.019		93.01		8.4178382023

		3		11		2005		10		31		52		0		110001		-0.014		-0.068		0.052		53		47		54		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.447		12.3		0		14523		0.069		191.63		8.6740993769

		3		11		2005		10		31		55		0		110001		-0.04		0.002		0.029		50		44		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.3		12.3		0		14523		0.04		272.86		4.944694126

		3		11		2005		10		31		58		0		110001		0.07		0.001		0.003		48		48		41		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.122		12.3		0		14523		0.07		89.18		7.0071392165

		3		11		2005		10		32		1		0		110001		-0.004		0.006		0.005		50		50		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.385		12.3		0		14523		0.007		326.31		0.8774964387

		3		11		2005		10		32		4		0		110001		0.045		-0.011		-0.014		51		48		47		15		1452.3		181.5		-0.8		-0.2		5.393		12.3		0		14523		0.046		103.74		4.839421453

		3		11		2005		10		32		7		0		110001		-0.044		0.018		-0.013		43		44		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.929		12.3		0		14523		0.048		292.25		4.9284886121

		3		11		2005		10		32		10		0		110001		-0.025		0.097		-0.116		44		46		52		15		1452.3		181.9		-0.9		-0.4		5.316		12.3		0		14523		0.1		345.55		15.3264477293

		3		11		2005		10		32		13		0		110001		0.096		0.016		0.005		46		46		50		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		5.439		12.3		0		14523		0.097		80.54		9.7452552558

		3		11		2005		10		32		16		0		110001		0.023		0.013		-0.04		45		41		53		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.269		12.3		0		14523		0.026		60.52		4.7937459257

		3		11		2005		10		32		19		0		110001		-0.008		0.031		-0.007		47		42		50		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.2		5.548		12.3		0		14523		0.032		345.53		3.2771939216

		3		11		2005		10		32		22		0		110001		0.004		0.045		-0.085		43		42		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.285		12.3		0		14523		0.045		5.08		9.6260064409

		3		11		2005		10		32		25		0		110001		0.006		-0.078		0.199		41		51		43		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.921		12.3		0		14523		0.078		175.6		21.3824694551

		3		11		2005		10		32		28		0		110001		0.084		-0.088		0.236		42		52		46		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.666		12.3		0		14523		0.122		136.33		26.5510828404

		3		11		2005		10		32		31		0		110001		-0.025		0.023		-0.041		47		44		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.2		4.232		12.3		0		14523		0.034		312.61		5.3244718048

		3		11		2005		10		32		34		0		110001		0.003		-0.065		0.187		47		43		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.859		12.3		0		14523		0.065		177.36		19.7997474731

		3		11		2005		10		32		37		0		110001		0.027		0.05		-0.073		57		46		44		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.96		12.3		0		14523		0.057		28.37		9.2509458976

		3		11		2005		10		32		40		0		110001		0.035		0.026		-0.018		60		46		44		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.898		12.31		0		14524		0.044		53.39		4.716990566

		3		11		2005		10		32		43		0		110001		0.006		-0.051		0.013		55		47		51		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.354		12.31		0		14524		0.051		173.29		5.2971690553

		3		11		2005		10		32		46		0		110001		-0.036		-0.012		0.128		50		50		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.525		12.31		0		14524		0.038		251.57		13.3506554146

		3		11		2005		10		32		49		0		110001		-0.003		-0.042		-0.131		45		43		47		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.4		5.331		12.3		0		14523		0.042		184.09		13.760087209

		3		11		2005		10		32		52		0		110001		-0.048		-0.012		-0.003		45		46		44		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.169		12.31		0		14524		0.049		255.96		4.9568134926

		3		11		2005		10		32		55		0		110001		0.008		0.041		-0.143		42		49		45		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.401		12.3		0		14523		0.042		11.04		14.8976508215

		3		11		2005		10		32		58		0		110001		0.003		-0.01		-0.01		46		48		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.308		12.3		0		14523		0.01		163.3		1.4456832295

		3		11		2005		10		33		1		0		110001		0.039		-0.075		0.015		44		49		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.31		0		14524		0.085		152.53		8.5854528128

		3		11		2005		10		33		4		0		110001		-0.006		0.061		0.002		45		43		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.31		0		14524		0.061		354.38		6.1326992426

		3		11		2005		10		33		7		0		110001		-0.011		-0.027		-0.001		43		45		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.31		0		14524		0.029		202.17		2.9171904292

		3		11		2005		10		33		10		0		110001		0.136		-0.122		0.082		46		46		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.238		12.31		0		14524		0.183		131.89		20.0259831219

		3		11		2005		10		33		13		0		110001		-0.064		0.039		0.05		46		45		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.06		12.31		0		14524		0.075		301.36		9.0094394942

		3		11		2005		10		33		16		0		110001		0.014		0.041		-0.116		45		44		52		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.161		12.31		0		14524		0.043		18.85		12.3826491511

		3		11		2005		10		33		19		0		110001		-0.057		0.022		-0.011		44		42		46		15		1452.4		180.3		-1.2		0.8		5.292		12.31		0		14524		0.061		291.1		6.2080592781

		3		11		2005		10		33		22		0		110001		0.036		0.068		-0.044		45		44		45		15		1452.4		181.2		-0.4		0.1		5.323		12.31		0		14524		0.077		27.9		8.8634079225

		3		11		2005		10		33		25		0		110001		-0.025		-0.065		0.004		50		45		50		15		1452.4		180.7		-0.1		0.5		5.277		12.31		0		14524		0.07		201.04		6.9756720106

		3		11		2005		10		33		28		0		110001		-0.118		-0.008		0.08		43		45		51		15		1452.3		181.4		-0.6		-0.1		5.331		12.3		0		14523		0.118		266.12		14.2786553989

		3		11		2005		10		33		31		0		110001		0.042		0.039		-0.087		43		46		54		15		1452.4		182.2		-1.2		-0.7		4.867		12.31		0		14524		0.057		47.12		10.4182532125

		3		11		2005		10		33		34		0		110001		0.059		-0.03		-0.003		52		47		52		15		1452.3		181.9		-1.1		-0.3		4.758		12.3		0		14523		0.066		116.95		6.6257075094

		3		11		2005		10		33		37		0		110001		0.015		0.029		-0.02		44		47		54		15		1452.4		181.6		-0.7		-0.2		4.89		12.31		0		14524		0.033		27.35		3.8288379438

		3		11		2005		10		33		40		0		110001		-0.033		0.012		-0.097		42		44		52		15		1452.4		181.8		-0.6		-0.3		4.588		12.31		0		14524		0.035		289.98		10.3160069794

		3		11		2005		10		33		43		0		110001		-0.063		0.036		0.045		47		44		55		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.681		12.31		0		14524		0.073		299.74		8.5381496825

		3		11		2005		10		33		46		0		110001		-0.028		-0.006		-0.038		47		47		45		15		1452.4		181.7		-1		-0.3		4.588		12.31		0		14524		0.029		257.91		4.7581509013

		3		11		2005		10		33		49		0		110001		0.1		0.015		0.108		46		44		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.31		0		14524		0.101		81.47		14.7949315646

		3		11		2005		10		33		52		0		110001		0.067		0.054		0.052		46		46		47		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.2		4.441		12.31		0		14524		0.086		51.13		10.0543522914

		3		11		2005		10		33		55		0		110001		-0.077		0.039		-0.061		44		44		50		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.836		12.31		0		14524		0.086		296.86		10.5692951515

		3		11		2005		10		33		58		0		110001		-0.032		-0.033		0.133		44		44		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.604		12.31		0		14524		0.046		224.12		14.0719579306

		3		11		2005		10		34		1		0		110001		-0.049		-0.044		0.08		49		43		47		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		4.604		12.31		0		14524		0.066		228.08		10.3619496235

		3		11		2005		10		34		4		0		110001		-0.029		0.091		-0.055		47		45		38		15		1452.4		181		-0.9		0.3		4.596		12.31		0		14524		0.096		342.32		11.0213429309

		3		11		2005		10		34		7		0		110001		-0.004		-0.021		-0.001		44		45		44		15		1452.4		182		-0.6		-0.5		4.82		12.31		0		14524		0.021		190.78		2.1400934559

		3		11		2005		10		34		10		0		110001		0.005		-0.023		0.015		47		47		39		15		1452.4		182.4		-0.7		-0.8		4.681		12.31		0		14524		0.024		167.74		2.7910571474

		3		11		2005		10		34		13		0		110001		-0.004		0.01		-0.091		47		46		44		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.2		4.697		12.31		0		14524		0.011		338.2		9.1635146096

		3		11		2005		10		34		16		0		110001		0.078		0.012		-0.134		45		50		40		15		1452.4		181.4		-0.9		-0.1		4.364		12.31		0		14524		0.079		81.25		15.551205741

		3		11		2005		10		34		19		0		110001		-0.005		-0.107		0.147		49		53		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.929		12.31		0		14524		0.107		182.68		18.1887327761

		3		11		2005		10		34		22		0		110001		0.003		0.021		0.071		46		47		41		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.728		12.31		0		14524		0.021		8.13		7.410128204

		3		11		2005		10		34		25		0		110001		0.027		-0.006		-0.209		42		51		41		15		1452.4		181.4		-1.1		-0.1		4.565		12.31		0		14524		0.028		102.53		21.082219997

		3		11		2005		10		34		28		0		110001		-0.069		-0.003		0.013		41		53		40		15		1452.4		181.9		-1		-0.4		4.588		12.31		0		14524		0.069		267.51		7.0278019323

		3		11		2005		10		34		31		0		110001		-0.052		-0.029		-0.021		45		51		51		15		1452.4		181.5		-0.8		-0.2		4.712		12.31		0		14524		0.06		240.85		6.3134776471

		3		11		2005		10		34		34		0		110001		0.029		-0.075		0.048		45		46		43		15		1452.4		181.5		-0.6		-0.1		4.712		12.31		0		14524		0.08		158.86		9.3648278148

		3		11		2005		10		34		37		0		110001		-0.069		0.013		0.019		44		44		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.805		12.31		0		14524		0.07		280.67		7.2739260376

		3		11		2005		10		34		40		0		110001		-0.071		0.076		-0.048		49		44		47		15		1452.4		182		-0.9		-0.5		4.743		12.31		0		14524		0.104		316.95		11.4546933612

		3		11		2005		10		34		43		0		110001		-0.028		-0.013		-0.047		50		46		42		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.975		12.31		0		14524		0.031		245.1		5.6231663678

		3		11		2005		10		34		46		0		110001		0.057		0.056		-0.041		45		48		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.014		12.31		0		14524		0.08		45.51		8.9810912477

		3		11		2005		10		34		49		0		110001		-0.059		0.015		0.01		45		51		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.316		12.31		0		14524		0.061		284.26		6.1692787261

		3		11		2005		10		34		52		0		110001		-0.01		-0.032		0.096		47		45		40		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.184		12.31		0		14524		0.034		197.35		10.1685790551

		3		11		2005		10		34		55		0		110001		-0.006		0.034		0.078		53		48		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.223		12.31		0		14524		0.035		349.99		8.5299472449

		3		11		2005		10		34		58		0		110001		-0.107		0.015		-0.013		42		42		39		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.316		12.31		0		14524		0.108		277.98		10.8825548471

		3		11		2005		10		35		1		0		110001		0.022		-0.053		0.05		46		50		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.184		12.31		0		14524		0.057		157.46		7.6111759932

		3		11		2005		10		35		4		0		110001		0.001		0.022		-0.092		44		46		38		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.277		12.31		0		14524		0.022		2.6		9.459915433

		3		11		2005		10		35		7		0		110001		-0.012		0		-0.12		48		48		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.161		12.31		0		14524		0.012		270		12.0598507453

		3		11		2005		10		35		10		0		110001		-0.031		0.013		0.079		46		41		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.385		12.31		0		14524		0.034		292.75		8.5854528128

		3		11		2005		10		35		13		0		110001		-0.054		0.041		0.039		47		49		53		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.076		12.31		0		14524		0.068		307.21		7.8217645068

		3		11		2005		10		35		16		0		110001		0.075		0.047		-0.098		50		49		47		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.4		5.486		12.31		0		14524		0.089		57.93		13.2053019655

		3		11		2005		10		35		19		0		110001		-0.054		0.011		-0.077		46		49		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.378		12.31		0		14524		0.055		281.51		9.468896451

		3		11		2005		10		35		22		0		110001		0.027		-0.071		0.111		46		50		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.138		12.31		0		14524		0.076		159.18		13.4502788075

		3		11		2005		10		35		25		0		110001		-0.023		0.005		-0.125		50		48		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.37		12.31		0		14524		0.024		282.26		12.719669807

		3		11		2005		10		35		28		0		110001		-0.012		-0.015		-0.169		48		50		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.277		12.31		0		14524		0.019		218.66		17.0088212408

		3		11		2005		10		35		31		0		110001		0.019		-0.015		0.015		48		48		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.184		12.31		0		14524		0.024		128.29		2.8478061732

		3		11		2005		10		35		34		0		110001		-0.001		-0.048		0.045		46		51		51		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.447		12.31		0		14524		0.048		181.19		6.5802735505

		3		11		2005		10		35		37		0		110001		-0.005		0.017		0.032		42		53		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.378		12.31		0		14524		0.018		343.61		3.6578682316

		3		11		2005		10		35		40		0		110001		-0.02		-0.032		-0.036		49		51		46		15		1452.4		181.7		-1		-0.3		5.424		12.31		0		14524		0.038		212.01		5.2153619242

		3		11		2005		10		35		43		0		110001		0.038		-0.034		0.128		47		53		47		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.494		12.31		0		14524		0.051		131.82		13.7782437197

		3		11		2005		10		35		46		0		110001		0.063		-0.078		0.015		46		55		50		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.3		12.31		0		14524		0.1		141.07		10.1380471492

		3		11		2005		10		35		49		0		110001		-0.007		-0.013		0.037		48		52		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.308		12.31		0		14524		0.015		208.3		3.9837168574

		3		11		2005		10		35		52		0		110001		-0.044		0.065		-0.097		50		56		48		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.393		12.31		0		14524		0.078		325.91		12.4779806059

		3		11		2005		10		35		55		0		110001		-0.01		-0.037		0.046		46		55		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.184		12.31		0		14524		0.038		195.12		5.987486952

		3		11		2005		10		35		58		0		110001		0.03		-0.069		0.019		44		53		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.385		12.31		0		14524		0.075		156.5		7.7601546376

		3		11		2005		10		36		1		0		110001		0.04		-0.061		0.102		49		55		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.254		12.31		0		14524		0.073		146.75		12.539936204

		3		11		2005		10		36		4		0		110001		-0.003		-0.061		0.075		54		59		41		15		1452.4		181.2		-1		0.1		5.347		12.31		0		14524		0.061		182.82		9.6721248958

		3		11		2005		10		36		7		0		110001		-0.03		0.002		0.009		48		59		49		15		1452.4		181.4		-0.9		0		5.3		12.32		0		14524		0.03		273.81		3.1384709653

		3		11		2005		10		36		10		0		110001		0.018		-0.049		0.075		45		57		42		15		1452.4		182		-0.8		-0.6		5.153		12.31		0		14524		0.052		159.83		9.1378334412

		3		11		2005		10		36		13		0		110001		0.005		-0.073		0.025		47		55		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.215		12.31		0		14524		0.073		176.08		7.7323993689

		3		11		2005		10		36		16		0		110001		-0.027		-0.023		0.114		51		55		46		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.261		12.32		0		14524		0.035		229.57		11.9390116844

		3		11		2005		10		36		19		0		110001		-0.029		0.009		-0.127		50		55		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.13		12.31		0		14524		0.03		287.24		13.0579477714

		3		11		2005		10		36		22		0		110001		-0.031		0.026		0.069		48		52		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.32		0		14524		0.04		309.99		7.9987499023

		3		11		2005		10		36		25		0		110001		0.049		-0.077		-0.053		48		55		45		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.579		12.31		0		14524		0.091		147.53		10.5541461047

		3		11		2005		10		36		28		0		110001		0.05		-0.037		0.025		54		50		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.432		12.32		0		14524		0.062		126.5		6.7037303048

		3		11		2005		10		36		31		0		110001		0.015		-0.066		0.107		54		55		46		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.501		12.32		0		14524		0.068		167.2		12.6609636284

		3		11		2005		10		36		34		0		110001		-0.069		0.004		0.075		57		55		43		15		1452.4		181.4		-1		0		5.393		12.32		0		14524		0.069		273.32		10.1990195607

		3		11		2005		10		36		37		0		110001		-0.022		0.018		-0.046		53		59		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.648		12.32		0		14524		0.028		309.29		5.4074023338

		3		11		2005		10		36		40		0		110001		0.007		-0.035		-0.016		52		61		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.308		12.32		0		14524		0.036		168.69		3.9115214431

		3		11		2005		10		36		43		0		110001		0.025		-0.046		0.107		44		60		47		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.037		12.32		0		14524		0.052		151.48		11.912178642

		3		11		2005		10		36		46		0		110001		-0.009		-0.012		0.153		48		60		42		15		1452.4		181.4		-0.8		-0.1		4.929		12.32		0		14524		0.015		216.87		15.3733535704

		3		11		2005		10		36		49		0		110001		0.01		0.064		-0.088		46		77		45		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.542		12.32		0		14524		0.065		8.88		10.9270307037

		3		11		2005		10		36		52		0		110001		0.03		-0.003		0.038		47		55		43		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.882		12.32		0		14524		0.03		95.71		4.8507731343

		3		11		2005		10		36		55		0		110001		-0.055		-0.035		-0.042		46		52		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.805		12.32		0		14524		0.065		237.53		7.7549983881

		3		11		2005		10		36		58		0		110001		-0.013		-0.005		0.071		53		52		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.689		12.32		0		14524		0.014		248.96		7.2353299856

		3		11		2005		10		37		1		0		110001		-0.015		-0.051		-0.087		42		49		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.805		12.32		0		14524		0.053		196.39		10.1955872808

		3		11		2005		10		37		4		0		110001		-0.03		0.072		-0.114		44		48		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.82		12.32		0		14524		0.078		337.38		13.8130373199

		3		11		2005		10		37		7		0		110001		-0.066		-0.014		0.052		51		48		48		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.354		12.32		0		14524		0.067		258.02		8.5182157756

		3		11		2005		10		37		10		0		110001		-0.022		-0.003		-0.056		51		47		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.998		12.32		0		14524		0.022		262.23		6.0241181927

		3		11		2005		10		37		13		0		110001		0.057		-0.017		0.014		40		43		42		15		1452.4		182.1		-0.8		-0.6		5.091		12.32		0		14524		0.059		106.61		6.110646447

		3		11		2005		10		37		16		0		110001		-0.079		0.062		-0.054		47		48		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.432		12.32		0		14524		0.1		308.13		11.4021927716

		3		11		2005		10		37		19		0		110001		-0.009		-0.026		-0.026		45		51		45		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.107		12.32		0		14524		0.028		199.09		3.7854986461

		3		11		2005		10		37		22		0		110001		0.031		-0.026		-0.065		45		53		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.246		12.32		0		14524		0.04		129.99		7.656369897

		3		11		2005		10		37		25		0		110001		-0.077		0.015		-0.009		47		49		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.192		12.32		0		14524		0.078		281.02		7.8962016185

		3		11		2005		10		37		28		0		110001		-0.046		0.002		0.047		54		47		40		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.579		12.32		0		14524		0.046		272.49		6.5795136598

		3		11		2005		10		37		31		0		110001		0.015		0.058		-0.077		47		49		47		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		5.494		12.32		0		14524		0.06		14.5		9.7560237802

		3		11		2005		10		37		34		0		110001		0.025		-0.011		0.069		56		45		40		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.633		12.32		0		14524		0.027		113.75		7.4209163855

		3		11		2005		10		37		37		0		110001		-0.063		0.019		-0.082		42		47		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.555		12.32		0		14524		0.066		286.78		10.5138004546

		3		11		2005		10		37		40		0		110001		0.023		0.011		0.119		53		41		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.037		12.32		0		14524		0.025		64.44		12.170045193

		3		11		2005		10		37		43		0		110001		0.03		-0.033		0.014		51		49		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.06		12.32		0		14524		0.045		137.73		4.674398357

		3		11		2005		10		37		46		0		110001		0.017		-0.041		0.05		48		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.805		12.32		0		14524		0.044		157.48		6.6858058602

		3		11		2005		10		37		49		0		110001		-0.043		-0.103		0.204		43		47		43		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.797		12.32		0		14524		0.112		202.66		23.253816891

		3		11		2005		10		37		52		0		110001		0.071		-0.012		-0.02		45		50		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.774		12.32		0		14524		0.072		99.59		7.4732857566

		3		11		2005		10		37		55		0		110001		-0.029		-0.002		0.05		47		50		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.96		12.32		0		14524		0.029		266.05		5.7835974964

		3		11		2005		10		37		58		0		110001		0.018		0.006		-0.128		47		49		51		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		4.488		12.32		0		14524		0.019		71.57		12.9398608957

		3		11		2005		10		38		1		0		110001		-0.035		0.036		0.107		48		47		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.619		12.32		0		14524		0.05		315.81		11.8194754537

		3		11		2005		10		38		4		0		110001		-0.063		0.024		0.088		46		45		43		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		4.743		12.32		0		14524		0.067		290.85		11.0855762142

		3		11		2005		10		38		7		0		110001		0.011		0.009		0.019		52		47		43		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.339		12.32		0		14524		0.014		50.71		2.3727621035

		3		11		2005		10		38		10		0		110001		0.031		-0.052		-0.015		58		49		42		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.501		12.32		0		14524		0.061		149.2		6.2369864518

		3		11		2005		10		38		13		0		110001		-0.027		-0.028		0.039		59		46		45		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.169		12.32		0		14524		0.039		223.96		5.5081757416

		3		11		2005		10		38		16		0		110001		0.005		-0.006		-0.074		62		49		46		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.347		12.32		0		14524		0.008		140.19		7.4411020689

		3		11		2005		10		38		19		0		110001		-0.023		-0.028		0.005		59		51		51		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.2		12.32		0		14524		0.036		219.4		3.6578682316

		3		11		2005		10		38		22		0		110001		-0.054		-0.046		0.047		52		50		45		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.192		12.32		0		14524		0.071		229.57		8.5094065598

		3		11		2005		10		38		25		0		110001		0.037		0.003		0.01		47		48		47		15		1452.4		181.4		-0.9		0		5.2		12.32		0		14524		0.037		85.36		3.8444765573

		3		11		2005		10		38		28		0		110001		0.013		0.046		-0.089		44		46		48		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.223		12.32		0		14524		0.048		15.78		10.1024749443

		3		11		2005		10		38		31		0		110001		0.016		-0.005		0.014		41		51		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.223		12.32		0		14524		0.017		107.35		2.1840329668

		3		11		2005		10		38		34		0		110001		0.001		-0.038		0.073		46		50		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.207		12.32		0		14524		0.038		178.49		8.2304313374

		3		11		2005		10		38		37		0		110001		-0.077		0.005		-0.031		43		50		49		15		1452.4		181.4		-0.8		0		5.478		12.32		0		14524		0.077		273.72		8.3156479002

		3		11		2005		10		38		40		0		110001		-0.014		0.013		-0.076		44		50		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.664		12.32		0		14524		0.019		312.88		7.8364532794

		3		11		2005		10		38		43		0		110001		0.01		-0.015		-0.009		48		49		47		15		1452.4		182		-0.8		-0.6		5.555		12.32		0		14524		0.018		146.31		2.014944168

		3		11		2005		10		38		46		0		110001		0.023		0.013		-0.086		47		51		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.169		12.32		0		14524		0.026		60.52		8.9966660492

		3		11		2005		10		38		49		0		110001		0.025		-0.036		0.077		40		50		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.1		5.223		12.32		0		14524		0.044		145.22		8.8600225733

		3		11		2005		10		38		52		0		110001		0.001		-0.07		0.139		41		50		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.1		5.432		12.32		0		14524		0.07		179.18		15.5634186476

		3		11		2005		10		38		55		0		110001		-0.058		-0.013		0.127		44		49		43		15		1452.4		181.3		-1		0.1		5.385		12.33		0		14524		0.059		257.37		14.0221253739

		3		11		2005		10		38		58		0		110001		0.012		0.052		-0.027		47		47		41		15		1452.4		181.4		-1.1		0		5.347		12.33		0		14524		0.053		12.99		5.9808026217

		3		11		2005		10		39		1		0		110001		-0.019		0.002		0.043		47		48		42		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.316		12.33		0		14524		0.019		276.01		4.7053161424

		3		11		2005		10		39		4		0		110001		0.003		-0.06		0.043		47		47		46		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.509		12.33		0		14524		0.06		177.14		7.3878278269

		3		11		2005		10		39		7		0		110001		-0.017		-0.046		-0.06		49		49		45		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.122		12.33		0		14524		0.049		200.28		7.7491935064

		3		11		2005		10		39		10		0		110001		-0.023		-0.038		-0.061		46		46		42		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.875		12.32		0		14524		0.044		211.18		7.545859792

		3		11		2005		10		39		13		0		110001		-0.03		0.014		0.069		45		45		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.882		12.33		0		14524		0.033		295.02		7.6531039455

		3		11		2005		10		39		16		0		110001		0.012		-0.044		-0.128		47		45		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.697		12.32		0		14524		0.046		164.74		13.5882302012

		3		11		2005		10		39		19		0		110001		-0.067		-0.001		-0.032		50		52		46		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.766		12.32		0		14524		0.067		269.14		7.4256312863

		3		11		2005		10		39		22		0		110001		0.007		0.039		-0.108		51		50		43		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.905		12.32		0		14524		0.04		10.18		11.503912378

		3		11		2005		10		39		25		0		110001		-0.053		0.078		0.04		52		47		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.32		0		14524		0.094		325.8		10.2435345462

		3		11		2005		10		39		28		0		110001		0.024		-0.049		-0.05		48		46		49		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.712		12.33		0		14524		0.055		153.9		7.4006756448

		3		11		2005		10		39		31		0		110001		0.051		-0.006		-0.072		53		44		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.526		12.33		0		14524		0.051		96.71		8.8436417838

		3		11		2005		10		39		34		0		110001		-0.054		0.056		-0.056		45		49		47		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.55		12.33		0		14524		0.078		316.04		9.5854055731

		3		11		2005		10		39		37		0		110001		0.058		-0.089		0.076		45		51		43		15		1452.4		182.1		-0.9		-0.6		4.55		12.32		0		14524		0.106		146.91		13.0617762957

		3		11		2005		10		39		40		0		110001		0		-0.03		-0.046		46		50		48		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.712		12.32		0		14524		0.03		180		5.4918120871

		3		11		2005		10		39		43		0		110001		0.056		-0.014		-0.009		48		52		49		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.3		5.014		12.33		0		14524		0.058		104.04		5.8420886676

		3		11		2005		10		39		46		0		110001		-0.021		0.049		-0.056		45		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.441		12.32		0		14524		0.053		336.8		7.731752712

		3		11		2005		10		39		49		0		110001		-0.094		0.082		-0.168		49		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.905		12.33		0		14524		0.125		311.1		20.9246266394

		3		11		2005		10		39		52		0		110001		0.019		-0.049		-0.018		44		46		45		15		1452.4		181.2		-1.2		0.2		5.006		12.33		0		14524		0.053		158.81		5.5551777649

		3		11		2005		10		39		55		0		110001		-0.018		0.019		-0.047		48		45		48		15		1452.4		181.5		-0.9		0		4.697		12.33		0		14524		0.026		316.55		5.3795910625

		3		11		2005		10		39		58		0		110001		-0.046		0.025		-0.016		46		45		46		15		1452.4		182.3		-0.6		-0.8		5.006		12.33		0		14524		0.052		298.52		5.4744862773

		3		11		2005		10		40		1		0		110001		-0.038		-0.008		-0.015		51		42		45		15		1452.4		181.4		-0.7		0		4.844		12.33		0		14524		0.039		258.11		4.1629316593

		3		11		2005		10		40		4		0		110001		-0.028		-0.02		-0.013		42		45		50		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.766		12.33		0		14524		0.034		234.46		3.6783148315

		3		11		2005		10		40		7		0		110001		0.112		-0.176		0.2		44		49		54		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.898		12.33		0		14524		0.209		147.53		28.8998269891

		3		11		2005		10		40		10		0		110001		-0.015		0.015		-0.034		42		51		50		15		1452.4		181.7		-1		-0.2		4.689		12.33		0		14524		0.021		315		4.0074929819

		3		11		2005		10		40		13		0		110001		0.103		-0.111		0.079		49		51		54		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.3		4.751		12.32		0		14524		0.151		137.14		17.0795198996

		3		11		2005		10		40		16		0		110001		0.081		-0.005		0.001		51		51		48		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.3		4.495		12.33		0		14524		0.081		93.53		8.116033514

		3		11		2005		10		40		19		0		110001		0.015		-0.088		0.067		51		49		47		15		1452.4		181.4		-1		0		4.619		12.33		0		14524		0.089		170.33		11.1615411122

		3		11		2005		10		40		22		0		110001		0.007		-0.067		0.097		45		48		50		15		1452.4		182.4		-0.6		-0.8		4.967		12.32		0		14524		0.067		174.04		11.8097417415

		3		11		2005		10		40		25		0		110001		-0.062		0.002		-0.044		47		47		43		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.5		4.341		12.33		0		14524		0.062		271.85		7.6052613367

		3		11		2005		10		40		28		0		110001		-0.038		-0.061		0.221		45		51		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.542		12.33		0		14524		0.072		211.92		23.2391910358

		3		11		2005		10		40		31		0		110001		-0.045		-0.037		-0.081		42		48		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.875		12.33		0		14524		0.058		230.57		9.9774746304

		3		11		2005		10		40		34		0		110001		0.03		0.023		-0.124		44		51		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.107		12.33		0		14524		0.038		52.52		12.9634100452

		3		11		2005		10		40		37		0		110001		0.046		0.002		-0.023		43		53		39		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.851		12.33		0		14524		0.046		87.51		5.146843693

		3		11		2005		10		40		40		0		110001		0.085		-0.132		0.142		37		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.728		12.33		0		14524		0.157		147.22		21.1690812271

		3		11		2005		10		40		43		0		110001		-0.043		0.066		-0.13		35		45		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.658		12.33		0		14524		0.079		326.92		15.2003289438

		3		11		2005		10		40		46		0		110001		0.028		-0.084		0.028		43		48		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.619		12.33		0		14524		0.089		161.57		9.286549413

		3		11		2005		10		40		49		0		110001		-0.086		0.087		-0.076		43		47		46		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.33		0		14524		0.122		315.33		14.4017360065

		3		11		2005		10		40		52		0		110001		0.042		-0.043		0.041		42		47		48		15		1452.4		181.6		-1.1		-0.2		4.635		12.33		0		14524		0.06		135.67		7.2759879054

		3		11		2005		10		40		55		0		110001		-0.025		-0.007		0.095		46		45		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		4.728		12.33		0		14524		0.026		254.36		9.8483501156

		3		11		2005		10		40		58		0		110001		-0.024		0.015		0.062		47		45		46		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.364		12.33		0		14524		0.028		302.01		6.8154236846

		3		11		2005		10		41		1		0		110001		-0.102		0.016		-0.13		48		48		44		15		1452.4		181.8		-0.6		-0.3		4.534		12.33		0		14524		0.103		278.91		16.6012047756

		3		11		2005		10		41		4		0		110001		-0.035		-0.02		0.148		46		54		43		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.619		12.33		0		14524		0.04		240.26		15.3391655575

		3		11		2005		10		41		7		0		110001		-0.016		-0.031		-0.058		48		49		41		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.859		12.33		0		14524		0.035		207.3		6.7683085036

		3		11		2005		10		41		10		0		110001		-0.003		0.015		0.106		43		44		47		15		1452.4		182		-0.7		-0.5		4.782		12.33		0		14524		0.015		348.69		10.7098085884

		3		11		2005		10		41		13		0		110001		-0.005		-0.002		0.04		44		43		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.3		12.33		0		14524		0.005		248.2		4.0360872141

		3		11		2005		10		41		16		0		110001		-0.042		-0.028		0.165		52		50		41		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.05		236.31		17.2548543894

		3		11		2005		10		41		19		0		110001		0.064		-0.109		-0.066		56		52		39		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		5.447		12.33		0		14524		0.126		149.58		14.2593828758

		3		11		2005		10		41		22		0		110001		-0.006		-0.063		0.069		61		46		43		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.5		5.223		12.33		0		14524		0.063		185.44		9.3626919206

		3		11		2005		10		41		25		0		110001		-0.013		0.051		-0.044		62		52		45		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.053		345.7		6.8600291545

		3		11		2005		10		41		28		0		110001		0.032		0.002		0.118		62		61		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.362		12.33		0		14524		0.032		86.42		12.2278370941

		3		11		2005		10		41		31		0		110001		-0.021		-0.016		-0.135		54		50		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.2		12.33		0		14524		0.026		232.7		13.7557260804

		3		11		2005		10		41		34		0		110001		0.041		-0.061		0.229		45		46		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.362		12.33		0		14524		0.073		146.09		24.0505717188

		3		11		2005		10		41		37		0		110001		-0.008		-0.054		0.147		46		52		50		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.091		12.33		0		14524		0.055		188.43		15.6808800773

		3		11		2005		10		41		40		0		110001		-0.052		-0.035		0.018		49		52		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.292		12.33		0		14524		0.063		236.06		6.5215028943

		3		11		2005		10		41		43		0		110001		0.022		-0.069		0.177		42		53		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.114		12.33		0		14524		0.072		162.32		19.1243300536

		3		11		2005		10		41		46		0		110001		0.059		0.01		-0.035		47		61		47		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.432		12.33		0		14524		0.06		80.38		6.932532005

		3		11		2005		10		41		49		0		110001		-0.021		-0.016		0.252		48		54		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.625		12.33		0		14524		0.026		232.7		25.3379162521

		3		11		2005		10		41		52		0		110001		-0.003		-0.098		0.091		48		51		50		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.494		12.33		0		14524		0.098		181.75		13.376845667

		3		11		2005		10		41		55		0		110001		0.009		0.028		0.169		48		48		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.37		12.33		0		14524		0.029		17.82		17.154008278

		3		11		2005		10		41		58		0		110001		0.036		-0.003		-0.088		49		46		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.285		12.33		0		14524		0.036		94.76		9.5126231924

		3		11		2005		10		42		1		0		110001		0.032		0.072		-0.089		50		43		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.416		12.33		0		14524		0.079		23.96		11.8865470175

		3		11		2005		10		42		4		0		110001		-0.011		-0.029		0.009		45		45		54		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.4		5.408		12.33		0		14524		0.031		200.77		3.2295510524

		3		11		2005		10		42		7		0		110001		0.04		0.003		-0.087		46		47		48		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.5		4.867		12.33		0		14524		0.04		85.71		9.5801878896

		3		11		2005		10		42		10		0		110001		-0.018		0.041		-0.114		45		49		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.689		12.33		0		14524		0.045		336.3		12.2478569554

		3		11		2005		10		42		13		0		110001		0.032		-0.039		-0.012		44		55		47		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.797		12.33		0		14524		0.05		140.63		5.185556865

		3		11		2005		10		42		16		0		110001		-0.054		0.042		0.033		47		50		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.867		12.33		0		14524		0.068		307.87		7.5953933407

		3		11		2005		10		42		19		0		110001		0.002		-0.009		0.139		48		46		39		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.022		12.33		0		14524		0.009		167.47		13.9305419851

		3		11		2005		10		42		22		0		110001		0.022		-0.053		-0.001		47		44		49		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.828		12.33		0		14524		0.057		157.46		5.7393379409

		3		11		2005		10		42		25		0		110001		0.005		0.013		-0.158		49		45		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.33		0		14524		0.014		21.04		15.8612735933

		3		11		2005		10		42		28		0		110001		0		-0.02		0.022		47		46		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.611		12.33		0		14524		0.02		180		2.9732137495

		3		11		2005		10		42		31		0		110001		-0.013		0.027		0.044		47		48		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.488		12.33		0		14524		0.03		334.29		5.3235326617

		3		11		2005		10		42		34		0		110001		-0.028		0.032		0.09		49		50		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.82		12.33		0		14524		0.043		318.81		9.9538937105

		3		11		2005		10		42		37		0		110001		-0.042		-0.026		0.019		49		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.519		12.33		0		14524		0.049		238.24		5.292447449

		3		11		2005		10		42		40		0		110001		-0.032		0.015		0.052		50		45		44		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.751		12.33		0		14524		0.035		295.11		6.2872887638

		3		11		2005		10		42		43		0		110001		0.068		-0.068		0.073		45		44		52		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.47		12.33		0		14524		0.096		135		12.0735247546

		3		11		2005		10		42		46		0		110001		-0.033		0.024		0.004		47		45		46		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.463		12.33		0		14524		0.041		306.03		4.1

		3		11		2005		10		42		49		0		110001		-0.014		-0.015		0.096		40		46		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.517		12.33		0		14524		0.021		223.03		9.8168222964

		3		11		2005		10		42		52		0		110001		0.036		-0.017		-0.081		47		44		46		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.401		12.33		0		14524		0.04		115.28		9.0255193756

		3		11		2005		10		42		55		0		110001		0.031		-0.015		-0.055		43		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.33		0		14524		0.034		115.82		6.4892218332

		3		11		2005		10		42		58		0		110001		-0.02		-0.013		0.003		46		47		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.169		12.33		0		14524		0.024		236.98		2.404163056

		3		11		2005		10		43		1		0		110001		-0.052		0.059		0.068		48		47		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.2		12.33		0		14524		0.079		318.61		10.3966340707

		3		11		2005		10		43		4		0		110001		-0.034		-0.031		0.115		47		50		44		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		5.316		12.33		0		14524		0.046		227.64		12.3862827353

		3		11		2005		10		43		7		0		110001		0.056		-0.046		0.03		43		47		48		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.47		12.33		0		14524		0.072		129.4		7.8434686205

		3		11		2005		10		43		10		0		110001		0.041		-0.038		0.022		45		49		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.463		12.33		0		14524		0.056		132.83		6.0074953184

		3		11		2005		10		43		13		0		110001		-0.019		0.02		0.026		48		48		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.254		12.33		0		14524		0.028		316.47		3.7907782842

		3		11		2005		10		43		16		0		110001		0.016		-0.004		-0.102		51		45		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.207		12.33		0		14524		0.016		104.04		10.3324730825

		3		11		2005		10		43		19		0		110001		-0.049		0.012		-0.01		52		46		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.447		12.33		0		14524		0.05		283.76		5.1429563482

		3		11		2005		10		43		22		0		110001		0.013		0.006		-0.124		46		52		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.33		0		14524		0.014		65.22		12.4823875921

		3		11		2005		10		43		25		0		110001		0.009		-0.066		0.079		45		48		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.913		12.33		0		14524		0.067		172.23		10.3334408597

		3		11		2005		10		43		28		0		110001		-0.014		0.027		0		37		45		41		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.03		332.59		3.0413812651

		3		11		2005		10		43		31		0		110001		-0.002		-0.041		0.007		43		46		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.96		12.33		0		14524		0.041		182.79		4.1641325627

		3		11		2005		10		43		34		0		110001		0.029		-0.082		0.035		45		48		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.743		12.33		0		14524		0.087		160.52		9.3754999867

		3		11		2005		10		43		37		0		110001		0.02		0.06		-0.091		44		47		43		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.704		12.33		0		14524		0.063		18.43		11.0819673344

		3		11		2005		10		43		40		0		110001		0.033		-0.084		-0.119		42		46		48		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.09		158.55		14.9351933365

		3		11		2005		10		43		43		0		110001		0.049		-0.033		0.032		45		47		41		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.782		12.33		0		14524		0.059		123.96		6.7186308129

		3		11		2005		10		43		46		0		110001		-0.037		-0.058		0.013		44		46		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.069		212.54		7.0014284257

		3		11		2005		10		43		49		0		110001		0		0.041		-0.142		46		46		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.378		12.33		0		14524		0.041		0		14.7800541271

		3		11		2005		10		43		52		0		110001		-0.02		-0.004		0.049		44		47		39		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.393		12.33		0		14524		0.02		258.69		5.3075418039

		3		11		2005		10		43		55		0		110001		0.01		0.009		-0.021		45		46		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.509		12.33		0		14524		0.013		48.01		2.4939927827

		3		11		2005		10		43		58		0		110001		-0.033		-0.039		0.144		48		44		48		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.2		5.145		12.33		0		14524		0.051		220.24		15.2793978939

		3		11		2005		10		44		1		0		110001		-0.01		0.025		-0.006		48		44		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.308		12.33		0		14524		0.027		338.2		2.7586228448

		3		11		2005		10		44		4		0		110001		0.03		0.057		-0.095		50		46		45		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.23		12.33		0		14524		0.064		27.76		11.4778046681

		3		11		2005		10		44		7		0		110001		-0.01		0.002		-0.026		48		46		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.532		12.33		0		14524		0.01		281.31		2.7928480088

		3		11		2005		10		44		10		0		110001		0.015		-0.01		-0.103		48		52		42		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.018		123.69		10.4565768777

		3		11		2005		10		44		13		0		110001		0.007		0.032		-0.146		49		50		45		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.033		12.34		14.9629542538

		3		11		2005		10		44		16		0		110001		0.003		0		0.15		47		48		45		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.215		12.34		0		14525		0.003		90		15.0029997001

		3		11		2005		10		44		19		0		110001		0.043		-0.042		0.028		45		52		48		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.06		134.33		6.63098786

		3		11		2005		10		44		22		0		110001		-0.034		0.096		-0.123		43		48		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.102		340.5		15.9690325317

		3		11		2005		10		44		25		0		110001		-0.001		0.024		-0.039		41		51		52		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.952		12.33		0		14524		0.024		357.61		4.5803929962

		3		11		2005		10		44		28		0		110001		-0.07		-0.022		0.024		41		46		46		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.073		252.55		7.7201036262

		3		11		2005		10		44		31		0		110001		-0.038		0.015		0.034		48		46		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.041		291.54		5.3150729064

		3		11		2005		10		44		34		0		110001		0.019		-0.043		0.077		44		51		46		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.449		12.33		0		14524		0.047		156.16		9.021640649

		3		11		2005		10		44		37		0		110001		0.013		0.003		-0.073		45		48		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.3		4.82		12.34		0		14525		0.013		77.01		7.4209163855

		3		11		2005		10		44		40		0		110001		0.002		-0.026		0.033		46		50		51		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.026		175.6		4.205948169

		3		11		2005		10		44		43		0		110001		0.012		0.002		-0.043		51		50		52		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.774		12.34		0		14525		0.012		80.54		4.4687805943

		3		11		2005		10		44		46		0		110001		0.01		0.007		-0.016		50		47		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.65		12.34		0		14525		0.012		55.01		2.0124611797

		3		11		2005		10		44		49		0		110001		-0.021		-0.025		0.015		48		47		57		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.58		12.34		0		14525		0.033		220.03		3.5930488446

		3		11		2005		10		44		52		0		110001		-0.046		0.016		-0.039		50		50		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		4.82		12.34		0		14525		0.049		289.18		6.2393909959

		3		11		2005		10		44		55		0		110001		0.001		0.001		-0.038		46		48		54		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.099		12.34		0		14525		0.001		45		3.8026306684

		3		11		2005		10		44		58		0		110001		0.04		0.114		-0.143		48		47		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		4.619		12.34		0		14525		0.121		19.33		18.7203098265

		3		11		2005		10		45		1		0		110001		-0.042		-0.027		-0.039		52		49		53		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.882		12.34		0		14525		0.05		237.26		6.3356136246

		3		11		2005		10		45		4		0		110001		-0.022		-0.012		0.003		48		43		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.34		0		14525		0.025		241.39		2.5238858928

		3		11		2005		10		45		7		0		110001		0.019		0.002		-0.064		46		48		48		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.019		83.99		6.6790717918

		3		11		2005		10		45		10		0		110001		0.003		-0.035		-0.024		47		49		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.952		12.34		0		14525		0.035		175.1		4.2544094772

		3		11		2005		10		45		13		0		110001		0.015		0.016		-0.101		50		46		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.34		0		14525		0.022		43.15		10.3353761422

		3		11		2005		10		45		16		0		110001		0.029		0.027		0.007		45		50		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.875		12.34		0		14525		0.04		47.05		4.0236799077

		3		11		2005		10		45		19		0		110001		-0.016		0.008		0.005		44		51		50		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.882		12.34		0		14525		0.018		296.57		1.8574175621

		3		11		2005		10		45		22		0		110001		-0.042		0.02		-0.163		45		51		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.952		12.34		0		14525		0.047		295.46		16.95081119

		3		11		2005		10		45		25		0		110001		-0.001		0.101		-0.017		51		44		43		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.952		12.34		0		14525		0.101		359.43		10.2425582742

		3		11		2005		10		45		28		0		110001		-0.04		0.093		-0.07		47		45		50		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		4.944		12.34		0		14525		0.101		336.73		12.3081273962

		3		11		2005		10		45		31		0		110001		-0.121		0.054		-0.019		45		50		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.967		12.34		0		14525		0.133		294.05		13.3858133858

		3		11		2005		10		45		34		0		110001		0.028		-0.001		-0.054		44		53		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.635		12.34		0		14525		0.028		92.05		6.0835844697

		3		11		2005		10		45		37		0		110001		-0.045		0		0.061		48		50		44		15		1452.5		181.7		-0.6		-0.3		4.921		12.34		0		14525		0.045		270		7.5802374633

		3		11		2005		10		45		40		0		110001		0.02		-0.02		0.026		48		52		44		15		1452.5		181.9		-0.6		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.028		135		3.8418745425

		3		11		2005		10		45		43		0		110001		-0.026		-0.025		0.03		48		48		44		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.3		4.921		12.34		0		14525		0.036		226.12		4.6914816423

		3		11		2005		10		45		46		0		110001		0.003		0.048		-0.082		44		46		38		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		5.006		12.34		0		14525		0.048		3.58		9.5063136914

		3		11		2005		10		45		49		0		110001		-0.004		-0.021		0.034		44		49		40		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.828		12.34		0		14525		0.021		190.78		4.0162171256

		3		11		2005		10		45		52		0		110001		0.074		-0.036		0.04		50		51		48		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.789		12.34		0		14525		0.082		115.94		9.149863387

		3		11		2005		10		45		55		0		110001		-0.043		0.012		0.027		45		49		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.697		12.34		0		14525		0.045		285.59		5.2172789843

		3		11		2005		10		45		58		0		110001		-0.076		0.076		-0.132		44		48		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.534		12.34		0		14525		0.107		315		17.0223382648

		3		11		2005		10		46		1		0		110001		-0.014		0.08		-0.038		43		47		41		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.936		12.34		0		14525		0.081		350.07		8.9666047086

		3		11		2005		10		46		4		0		110001		0.097		0.029		-0.018		43		45		40		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		4.921		12.34		0		14525		0.101		73.35		10.2829956725

		3		11		2005		10		46		7		0		110001		-0.009		-0.009		0.062		48		50		47		15		1452.5		181.4		-0.9		0		4.875		12.34		0		14525		0.013		225		6.3292969594

		3		11		2005		10		46		10		0		110001		0.012		-0.021		0.15		45		49		46		15		1452.5		181.4		-0.8		-0.1		4.681		12.34		0		14525		0.024		150.26		15.1937487145

		3		11		2005		10		46		13		0		110001		-0.01		0.014		-0.152		42		52		51		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.017		324.46		15.2970585408

		3		11		2005		10		46		16		0		110001		-0.061		-0.015		-0.019		48		57		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		4.743		12.34		0		14525		0.063		256.18		6.5627738038

		3		11		2005		10		46		19		0		110001		-0.046		-0.011		-0.043		48		63		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.805		12.34		0		14525		0.047		256.55		6.3921827258

		3		11		2005		10		46		22		0		110001		-0.01		-0.021		0.015		46		56		40		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.712		12.34		0		14525		0.023		205.46		2.7676705006

		3		11		2005		10		46		25		0		110001		-0.039		0.014		-0.051		44		51		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.743		12.34		0		14525		0.041		289.75		6.5711490624

		3		11		2005		10		46		28		0		110001		0.102		-0.038		0.033		49		45		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.836		12.34		0		14525		0.109		110.43		11.3740933705

		3		11		2005		10		46		31		0		110001		0.067		-0.053		-0.015		47		46		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.34		0		14525		0.085		128.35		8.673522929

		3		11		2005		10		46		34		0		110001		0.011		-0.014		-0.009		46		46		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.018		141.84		1.9949937343

		3		11		2005		10		46		37		0		110001		0.018		-0.068		0.066		44		45		48		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.774		12.34		0		14525		0.07		165.17		9.6457244414

		3		11		2005		10		46		40		0		110001		0.007		-0.063		0.119		45		49		49		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.006		12.34		0		14525		0.063		173.66		13.482952199

		3		11		2005		10		46		43		0		110001		0.031		-0.006		-0.058		42		53		50		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.557		12.34		0		14525		0.032		100.95		6.6037867924

		3		11		2005		10		46		46		0		110001		0.035		-0.076		0.075		48		49		49		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.789		12.34		0		14525		0.084		155.27		11.2365475125

		3		11		2005		10		46		49		0		110001		-0.037		0.026		-0.037		46		49		54		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.666		12.34		0		14525		0.045		305.1		5.8429444632

		3		11		2005		10		46		52		0		110001		-0.055		0.057		-0.01		46		54		53		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.65		12.34		0		14525		0.079		316.02		7.9837334625

		3		11		2005		10		46		55		0		110001		0.042		-0.021		0.045		44		46		52		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.666		12.34		0		14525		0.047		116.57		6.5038450166

		3		11		2005		10		46		58		0		110001		0.041		-0.076		0.141		46		44		49		15		1452.5		181.5		-0.7		-0.2		4.913		12.34		0		14525		0.086		151.65		16.5342069662

		3		11		2005		10		47		1		0		110001		0.025		-0.059		0.097		46		46		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.851		12.34		0		14525		0.064		157.04		11.6254032188

		3		11		2005		10		47		4		0		110001		0.029		-0.078		-0.019		45		49		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.596		12.34		0		14525		0.083		159.61		8.5358069331

		3		11		2005		10		47		7		0		110001		-0.028		-0.026		0.017		47		48		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.038		227.12		4.1821047333

		3		11		2005		10		47		10		0		110001		0.015		0.023		-0.038		46		45		46		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.875		12.34		0		14525		0.027		33.11		4.6882832679

		3		11		2005		10		47		13		0		110001		-0.016		-0.028		0.087		45		44		48		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.032		209.74		9.2784697014

		3		11		2005		10		47		16		0		110001		-0.023		0.04		-0.104		49		45		44		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.929		12.34		0		14525		0.046		330.1		11.3776095908

		3		11		2005		10		47		19		0		110001		0.04		-0.007		0.037		48		48		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.076		12.34		0		14525		0.041		99.93		5.4936326779

		3		11		2005		10		47		22		0		110001		0		-0.046		0.058		51		50		42		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.046		180		7.4027022093

		3		11		2005		10		47		25		0		110001		0.027		0.055		-0.015		48		49		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.207		12.34		0		14525		0.061		26.15		6.3079315152

		3		11		2005		10		47		28		0		110001		-0.043		-0.072		0.024		47		52		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.285		12.34		0		14525		0.084		210.85		8.7229582138

		3		11		2005		10		47		31		0		110001		-0.004		-0.015		0.029		50		53		45		15		1452.5		181.3		-0.9		0.1		5.37		12.34		0		14525		0.016		194.93		3.2893768407

		3		11		2005		10		47		34		0		110001		0.015		0.056		-0.083		50		45		50		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.4		5.362		12.34		0		14525		0.058		15		10.1242283657

		3		11		2005		10		47		37		0		110001		-0.02		0.02		0.001		48		52		46		15		1452.5		182		-0.8		-0.5		5.308		12.34		0		14525		0.028		315		2.8301943396

		3		11		2005		10		47		40		0		110001		0.034		-0.05		-0.017		47		47		44		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.029		12.34		0		14525		0.06		145.78		6.280923499

		3		11		2005		10		47		43		0		110001		-0.031		0.027		-0.037		47		49		47		15		1452.5		181.2		-1		0.1		5.416		12.34		0		14525		0.041		311.05		5.5308227236

		3		11		2005		10		47		46		0		110001		-0.014		-0.02		0.074		48		46		40		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		5.37		12.34		0		14525		0.024		214.99		7.7923038955

		3		11		2005		10		47		49		0		110001		-0.014		0.062		-0.078		52		48		43		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.4		5.308		12.34		0		14525		0.064		347.28		10.0618089825

		3		11		2005		10		47		52		0		110001		0.003		-0.103		0.179		48		50		41		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.34		0		14525		0.103		178.33		20.6540552919

		3		11		2005		10		47		55		0		110001		-0.076		0.071		-0.167		45		45		44		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.23		12.34		0		14525		0.104		313.05		19.6738404995

		3		11		2005		10		47		58		0		110001		-0.003		0.035		0.01		41		46		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.035		355.1		3.6523964735

		3		11		2005		10		48		1		0		110001		0.082		0.023		0.008		46		47		42		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		5.362		12.34		0		14525		0.085		74.33		8.5539464576

		3		11		2005		10		48		4		0		110001		-0.043		-0.038		0.093		48		54		46		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.057		228.53		10.9279458271

		3		11		2005		10		48		7		0		110001		-0.031		0.021		-0.006		47		66		41		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.447		12.34		0		14525		0.037		304.11		3.7920970452

		3		11		2005		10		48		10		0		110001		0.006		0.028		0.014		53		65		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.238		12.34		0		14525		0.029		12.09		3.1874754901

		3		11		2005		10		48		13		0		110001		0.04		-0.076		0.095		53		62		51		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.34		0		14525		0.086		152.24		12.8066389033

		3		11		2005		10		48		16		0		110001		-0.016		-0.018		-0.05		51		58		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		5.424		12.34		0		14525		0.024		221.63		5.5497747702

		3		11		2005		10		48		19		0		110001		-0.014		-0.025		-0.045		43		53		42		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.331		12.34		0		14525		0.029		209.25		5.3347914673

		3		11		2005		10		48		22		0		110001		-0.011		-0.003		-0.057		48		45		49		15		1452.5		181.4		-1		0		5.068		12.34		0		14525		0.011		254.74		5.8129166517

		3		11		2005		10		48		25		0		110001		-0.053		0.046		-0.072		45		49		44		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		5.292		12.34		0		14525		0.07		310.96		10.0543522914

		3		11		2005		10		48		28		0		110001		0.074		-0.012		0.008		45		45		45		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.3		4.929		12.34		0		14525		0.075		99.21		7.53923073

		3		11		2005		10		48		31		0		110001		-0.121		-0.017		-0.012		47		47		41		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.122		262		12.2776219196

		3		11		2005		10		48		34		0		110001		-0.016		0.053		-0.111		43		52		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.72		12.34		0		14525		0.055		343.2		12.4040316027

		3		11		2005		10		48		37		0		110001		-0.009		-0.001		0.084		48		48		45		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.488		12.34		0		14525		0.009		263.66		8.4486685342

		3		11		2005		10		48		40		0		110001		0.023		0.004		-0.035		57		50		46		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.766		12.34		0		14525		0.023		80.13		4.2071367936

		3		11		2005		10		48		43		0		110001		0.01		-0.106		0.066		42		51		41		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.441		12.34		0		14525		0.106		174.61		12.5267713318

		3		11		2005		10		48		46		0		110001		0.017		0.013		-0.026		45		53		45		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		4.488		12.34		0		14525		0.021		52.59		3.3674916481

		3		11		2005		10		48		49		0		110001		0.015		-0.044		0.08		43		48		47		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.503		12.34		0		14525		0.046		161.18		9.2525672113

		3		11		2005		10		48		52		0		110001		0.104		-0.038		0.01		46		50		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.797		12.34		0		14525		0.111		110.07		11.1175536877

		3		11		2005		10		48		55		0		110001		-0.022		-0.126		0.014		44		50		42		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.89		12.34		0		14525		0.128		189.9		12.8670120852

		3		11		2005		10		48		58		0		110001		0.061		-0.056		-0.01		51		48		40		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.4		4.898		12.34		0		14525		0.083		132.55		8.3408632647

		3		11		2005		10		49		1		0		110001		-0.037		-0.035		0.094		48		48		49		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.051		226.59		10.6911178087

		3		11		2005		10		49		4		0		110001		-0.015		-0.081		0.15		57		50		48		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.813		12.34		0		14525		0.082		190.49		17.1131528363

		3		11		2005		10		49		7		0		110001		-0.026		-0.011		-0.072		46		50		45		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.65		12.35		0		14525		0.028		247.07		7.7336925204

		3		11		2005		10		49		10		0		110001		0.057		-0.035		0.127		46		51		39		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.836		12.35		0		14525		0.067		121.55		14.3537451559

		3		11		2005		10		49		13		0		110001		-0.013		-0.034		0.049		50		48		42		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.35		0		14525		0.036		200.92		6.1040969848

		3		11		2005		10		49		16		0		110001		0.003		0.019		0.01		49		48		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.751		12.35		0		14525		0.019		8.97		2.1679483389

		3		11		2005		10		49		19		0		110001		0.078		-0.018		0.016		49		50		43		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.89		12.35		0		14525		0.08		102.99		8.1633326528

		3		11		2005		10		49		22		0		110001		-0.014		-0.013		-0.015		48		50		48		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.774		12.35		0		14525		0.019		227.12		2.4289915603

		3		11		2005		10		49		25		0		110001		0.067		-0.09		0.004		45		52		40		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.112		143.33		11.2271991164

		3		11		2005		10		49		28		0		110001		-0.003		-0.034		0.035		49		54		42		15		1452.5		182.2		-0.8		-0.8		5.207		12.35		0		14525		0.034		185.04		4.8887626246

		3		11		2005		10		49		31		0		110001		-0.023		0.008		0.077		53		51		44		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.024		289.18		8.0758900438

		3		11		2005		10		49		34		0		110001		-0.009		-0.01		0.159		48		53		38		15		1452.5		181.2		-1.1		0.2		5.555		12.35		0		14525		0.013		221.99		15.9568167251

		3		11		2005		10		49		37		0		110001		-0.062		0.03		-0.031		48		53		43		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		5.563		12.35		0		14525		0.069		295.82		7.5531450403

		3		11		2005		10		49		40		0		110001		-0.026		0.01		-0.123		50		59		44		15		1452.5		181.9		-0.7		-0.5		5.695		12.35		0		14525		0.028		291.04		12.611502686

		3		11		2005		10		49		43		0		110001		-0.076		-0.011		0.021		49		51		46		15		1452.5		182.4		-0.6		-0.9		5.525		12.35		0		14525		0.077		261.76		7.961155695

		3		11		2005		10		49		46		0		110001		0.008		0.051		0.005		47		49		48		15		1452.5		181.4		-1		-0.1		5.238		12.35		0		14525		0.052		8.91		5.186520992

		3		11		2005		10		49		49		0		110001		0.086		-0.019		0.091		48		49		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.088		102.46		12.6641225515

		3		11		2005		10		49		52		0		110001		0.069		-0.13		0.099		44		49		49		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		4.991		12.35		0		14525		0.147		152.04		17.7375308315

		3		11		2005		10		49		55		0		110001		0.056		0.005		0.056		50		46		49		15		1452.5		182.2		-0.7		-0.7		5.261		12.35		0		14525		0.056		84.9		7.9353638858

		3		11		2005		10		49		58		0		110001		-0.022		0.029		0.058		53		50		45		15		1452.5		182.2		-0.5		-0.7		5.339		12.35		0		14525		0.036		322.82		6.8476273263

		3		11		2005		10		50		1		0		110001		-0.038		-0.005		-0.012		50		48		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.331		12.35		0		14525		0.038		262.5		4.0162171256

		3		11		2005		10		50		4		0		110001		0.118		-0.061		0.117		45		46		50		15		1452.5		181.7		-1		-0.2		5.261		12.35		0		14525		0.133		117.34		17.701412373

		3		11		2005		10		50		7		0		110001		-0.006		-0.091		0.168		51		44		45		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		5.509		12.35		0		14525		0.091		183.77		19.1157003534

		3		11		2005		10		50		10		0		110001		0.05		-0.055		0.074		48		45		51		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.091		12.35		0		14525		0.074		137.73		10.4885652022

		3		11		2005		10		50		13		0		110001		0.045		0		-0.012		50		46		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.35		0		14525		0.045		90		4.6572524089

		3		11		2005		10		50		16		0		110001		-0.036		0.069		-0.054		45		48		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.223		12.35		0		14525		0.078		332.45		9.4725920423

		3		11		2005		10		50		19		0		110001		-0.052		0.067		-0.113		50		49		45		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.161		12.35		0		14525		0.085		322.18		14.1286942072

		3		11		2005		10		50		22		0		110001		0.04		0.034		-0.089		47		48		47		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		5.439		12.35		0		14525		0.052		49.64		10.3329569824

		3		11		2005		10		50		25		0		110001		-0.05		-0.025		0.022		57		46		49		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.056		243.43		6.0074953184

		3		11		2005		10		50		28		0		110001		-0.013		-0.004		0.019		48		48		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.952		12.35		0		14525		0.014		252.9		2.3366642891

		3		11		2005		10		50		31		0		110001		0.013		-0.009		0.112		48		46		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.704		12.35		0		14525		0.016		124.7		11.3110565377

		3		11		2005		10		50		34		0		110001		-0.015		0.043		-0.09		48		47		46		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.557		12.35		0		14525		0.046		340.77		10.0866248071

		3		11		2005		10		50		37		0		110001		0.03		0.005		-0.054		54		49		47		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		4.573		12.35		0		14525		0.03		80.54		6.1975801729

		3		11		2005		10		50		40		0		110001		0.029		-0.031		0.003		54		46		44		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.766		12.35		0		14525		0.042		136.91		4.2555845662

		3		11		2005		10		50		43		0		110001		0.054		-0.093		0.088		53		51		45		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.108		149.86		13.8956827828

		3		11		2005		10		50		46		0		110001		-0.013		-0.044		0.097		56		50		49		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.046		196.46		10.730330843

		3		11		2005		10		50		49		0		110001		0		-0.016		0.026		45		53		45		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		4.72		12.35		0		14525		0.016		180		3.0528675045

		3		11		2005		10		50		52		0		110001		-0.049		0.137		-0.135		46		46		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.519		12.35		0		14525		0.145		340.32		19.8481737195

		3		11		2005		10		50		55		0		110001		-0.012		0.04		-0.119		53		48		44		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.743		12.35		0		14525		0.042		343.3		12.611502686

		3		11		2005		10		50		58		0		110001		0.015		-0.012		0.067		46		49		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.712		12.35		0		14525		0.019		128.66		6.9699354373

		3		11		2005		10		51		1		0		110001		0.026		-0.023		-0.074		46		52		47		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		4.472		12.35		0		14525		0.035		131.5		8.1737384348

		3		11		2005		10		51		4		0		110001		-0.045		-0.005		0.04		46		53		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.379		12.35		0		14525		0.045		263.66		6.0415229868

		3		11		2005		10		51		7		0		110001		0.024		0.051		-0.04		42		50		45		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.056		25.2		6.9115844783

		3		11		2005		10		51		10		0		110001		-0.045		0.046		-0.016		47		54		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.735		12.35		0		14525		0.064		315.63		6.63098786

		3		11		2005		10		51		13		0		110001		-0.037		-0.009		0.049		44		50		46		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.596		12.35		0		14525		0.038		256.33		6.2056425936

		3		11		2005		10		51		16		0		110001		0.008		-0.071		0.112		41		50		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.627		12.35		0		14525		0.071		173.57		13.2849538953

		3		11		2005		10		51		19		0		110001		-0.097		-0.031		0.029		48		50		49		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.102		252.28		10.5882009803

		3		11		2005		10		51		22		0		110001		0.093		-0.167		0.102		43		51		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.463		12.35		0		14525		0.191		150.89		21.6661025568

		3		11		2005		10		51		25		0		110001		0.104		-0.012		0.017		44		53		50		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.23		12.35		0		14525		0.105		96.58		10.6061303028

		3		11		2005		10		51		28		0		110001		-0.064		-0.016		0.073		43		48		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.176		12.35		0		14525		0.066		255.96		9.8392072851

		3		11		2005		10		51		31		0		110001		0.044		0.01		0.062		49		53		52		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.045		77.2		7.6681158051

		3		11		2005		10		51		34		0		110001		-0.049		0.051		0.013		46		61		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.099		12.35		0		14525		0.071		316.15		7.1909665553

		3		11		2005		10		51		37		0		110001		-0.009		0.039		0.027		47		49		53		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.04		347.01		4.8280430818

		3		11		2005		10		51		40		0		110001		-0.029		0.071		-0.102		41		53		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.35		0		14525		0.077		337.78		12.7616613339

		3		11		2005		10		51		43		0		110001		0.107		-0.101		0.141		37		51		46		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		5.169		12.35		0		14525		0.147		133.35		20.3791560179

		3		11		2005		10		51		46		0		110001		-0.062		0.038		-0.079		39		47		51		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.347		12.35		0		14525		0.073		301.5		10.7373181009

		3		11		2005		10		51		49		0		110001		-0.017		-0.001		-0.113		48		47		46		15		1452.5		181.9		-0.7		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.017		266.63		11.4275981728

		3		11		2005		10		51		52		0		110001		0.015		-0.044		0.138		46		46		49		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.3		5.083		12.35		0		14525		0.046		161.18		14.5619366844

		3		11		2005		10		51		55		0		110001		0.007		-0.053		0.088		47		50		52		15		1452.5		181.4		-0.9		0		5.145		12.35		0		14525		0.053		172.48		10.296601381

		3		11		2005		10		51		58		0		110001		-0.056		0.057		-0.054		49		44		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.029		12.35		0		14525		0.08		315.51		9.6441692229

		3		11		2005		10		52		1		0		110001		0.079		0.1		-0.192		52		45		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.127		38.31		23.0445221257

		3		11		2005		10		52		4		0		110001		0.015		0.08		-0.102		44		48		49		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		5.223		12.35		0		14525		0.081		10.62		13.049521064

		3		11		2005		10		52		7		0		110001		-0.034		-0.024		-0.006		49		53		53		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.501		12.35		0		14525		0.042		234.78		4.2047592083

		3		11		2005		10		52		10		0		110001		0.001		-0.006		-0.041		56		44		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.1		5.331		12.35		0		14525		0.006		170.54		4.1448763552

		3		11		2005		10		52		13		0		110001		0.046		-0.064		0.009		50		56		51		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.501		12.35		0		14525		0.079		144.29		7.9328431221

		3		11		2005		10		52		16		0		110001		-0.121		0.12		-0.18		43		46		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.285		12.35		0		14525		0.17		314.76		24.7872951328

		3		11		2005		10		52		19		0		110001		0.014		-0.076		0.113		40		48		51		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.486		12.35		0		14525		0.077		169.56		13.6897772078

		3		11		2005		10		52		22		0		110001		-0.01		-0.076		0.096		47		48		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.439		12.35		0		14525		0.077		187.5		12.2849501423

		3		11		2005		10		52		25		0		110001		0.142		-0.118		0.063		42		44		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.122		12.35		0		14525		0.185		129.73		19.5082034027

		3		11		2005		10		52		28		0		110001		-0.048		-0.008		0.015		53		45		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.35		0		14525		0.049		260.54		5.0921508226

		3		11		2005		10		52		31		0		110001		-0.035		0.038		-0.062		46		45		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.2		5.292		12.35		0		14525		0.052		317.35		8.0703159789

		3		11		2005		10		52		34		0		110001		0.047		-0.016		0.086		45		45		50		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.378		12.35		0		14525		0.05		108.8		9.9302567943

		3		11		2005		10		52		37		0		110001		-0.023		-0.085		0.056		47		45		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.447		12.35		0		14525		0.088		195.14		10.4355162786

		3		11		2005		10		52		40		0		110001		0.054		-0.053		0.05		50		48		49		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.076		134.46		9.0691785736

		3		11		2005		10		52		43		0		110001		-0.029		0.027		0.017		44		57		56		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		5.145		12.35		0		14525		0.04		312.95		4.3116122275

		3		11		2005		10		52		46		0		110001		0.031		-0.069		0.061		46		54		48		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.207		12.35		0		14525		0.076		155.81		9.7175099691

		3		11		2005		10		52		49		0		110001		-0.051		0.036		-0.011		46		58		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.062		305.22		6.3387695967

		3		11		2005		10		52		52		0		110001		0.038		-0.102		0.015		46		59		52		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.378		12.35		0		14525		0.109		159.57		10.9877204187

		3		11		2005		10		52		55		0		110001		0.033		0.013		-0.048		49		53		50		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		4.882		12.35		0		14525		0.035		68.5		5.9682493246

		3		11		2005		10		52		58		0		110001		0.033		-0.063		0.117		45		56		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.176		12.35		0		14525		0.071		152.35		13.6919684487

		3		11		2005		10		53		1		0		110001		0		0.011		-0.04		45		51		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.89		12.35		0		14525		0.011		0		4.1484937025

		3		11		2005		10		53		4		0		110001		0.069		-0.108		0.129		49		50		55		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.316		12.35		0		14525		0.128		147.43		18.1840589528

		3		11		2005		10		53		7		0		110001		0.006		0.046		-0.022		46		52		53		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.3		4.991		12.35		0		14525		0.046		7.43		5.1341990612

		3		11		2005		10		53		10		0		110001		-0.017		-0.002		-0.1		44		53		46		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.091		12.35		0		14525		0.017		263.29		10.1454423265

		3		11		2005		10		53		13		0		110001		-0.05		-0.009		-0.003		46		51		55		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.192		12.35		0		14525		0.051		259.8		5.08920426

		3		11		2005		10		53		16		0		110001		-0.018		-0.029		-0.004		51		45		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.034		211.83		3.4365680555

		3		11		2005		10		53		19		0		110001		-0.013		-0.125		0.093		45		48		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.022		12.35		0		14525		0.126		185.94		15.6342572577

		3		11		2005		10		53		22		0		110001		0.048		0.022		-0.017		38		43		55		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.2		5.223		12.36		0		14526		0.053		65.38		5.5470712993

		3		11		2005		10		53		25		0		110001		-0.001		-0.021		-0.004		46		50		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.176		12.35		0		14525		0.021		182.73		2.1400934559

		3		11		2005		10		53		28		0		110001		0.003		0.015		-0.02		44		47		52		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.494		12.35		0		14525		0.015		11.31		2.5179356624

		3		11		2005		10		53		31		0		110001		-0.004		-0.047		-0.013		51		47		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.641		12.35		0		14525		0.047		184.86		4.8928519291

		3		11		2005		10		53		34		0		110001		-0.03		-0.1		0.082		47		47		53		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		5.347		12.35		0		14525		0.104		196.7		13.2755414202

		3		11		2005		10		53		37		0		110001		-0.015		0.008		-0.113		43		47		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.393		12.35		0		14525		0.017		298.07		11.4271606272

		3		11		2005		10		53		40		0		110001		-0.107		0.021		-0.122		41		47		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.416		12.35		0		14525		0.109		281.1		16.3627626029

		3		11		2005		10		53		43		0		110001		0.03		0.009		-0.101		43		49		51		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.408		12.35		0		14525		0.031		73.3		10.574497624

		3		11		2005		10		53		46		0		110001		-0.077		0.12		-0.128		41		54		45		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.1		5.269		12.36		0		14526		0.143		327.31		19.1606367326

		3		11		2005		10		53		49		0		110001		0.085		0.01		0.178		44		45		43		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		5.579		12.36		0		14526		0.086		83.29		19.7506961903

		3		11		2005		10		53		52		0		110001		0.09		0.073		-0.105		46		48		47		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.3		5.455		12.36		0		14526		0.116		50.95		15.6377747778

		3		11		2005		10		53		55		0		110001		0.102		-0.133		0.121		43		45		52		15		1452.5		181.4		-1		0		5.323		12.35		0		14525		0.168		142.51		20.6722035594

		3		11		2005		10		53		58		0		110001		-0.112		0.114		-0.131		41		46		48		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.16		315.51		20.6642202853

		3		11		2005		10		54		1		0		110001		-0.042		0.022		-0.021		41		44		49		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.2		5.432		12.36		0		14526		0.047		297.65		5.185556865

		3		11		2005		10		54		4		0		110001		-0.013		-0.052		0.029		45		43		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		5.215		12.35		0		14525		0.054		194.04		6.0942595941

		3		11		2005		10		54		7		0		110001		0.037		0.1		0.062		40		47		47		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.5		5.308		12.35		0		14525		0.107		20.3		12.3340990753

		3		11		2005		10		54		10		0		110001		-0.003		-0.011		-0.027		44		46		45		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.416		12.35		0		14525		0.011		195.26		2.930870178

		3		11		2005		10		54		13		0		110001		-0.007		-0.057		0.113		50		49		47		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.2		5.192		12.36		0		14526		0.057		187		12.6755670485

		3		11		2005		10		54		16		0		110001		-0.015		0.019		0.015		42		45		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.3		5.277		12.36		0		14526		0.024		321.71		2.8478061732

		3		11		2005		10		54		19		0		110001		-0.074		0.041		-0.02		47		48		45		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.3		5.695		12.36		0		14526		0.085		298.99		8.6931007126

		3		11		2005		10		54		22		0		110001		0.035		-0.037		-0.123		42		48		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.2		5.525		12.36		0		14526		0.051		136.59		13.3127758187

		3		11		2005		10		54		25		0		110001		0.041		-0.061		0.141		45		48		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.1		5.525		12.36		0		14526		0.073		146.09		15.9006289184

		3		11		2005		10		54		28		0		110001		-0.031		0.098		-0.047		42		43		44		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.3		5.408		12.36		0		14526		0.103		342.45		11.3022121728

		3		11		2005		10		54		31		0		110001		0.034		-0.034		0.104		50		48		47		15		1452.6		181.9		-1		-0.5		5.478		12.36		0		14526		0.048		135		11.4577484699

		3		11		2005		10		54		34		0		110001		-0.07		0.061		-0.091		41		47		47		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.1		5.362		12.36		0		14526		0.093		311.07		13.000769208

		3		11		2005		10		54		37		0		110001		0.015		-0.11		0.084		46		46		48		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.2		5.261		12.36		0		14526		0.111		172.23		13.9215660039

		3		11		2005		10		54		40		0		110001		0.007		-0.024		0.089		45		54		45		15		1452.6		181.4		-0.9		0		5.687		12.36		0		14526		0.025		163.74		9.2444577991

		3		11		2005		10		54		43		0		110001		0.007		0.036		-0.091		45		47		47		15		1452.6		180.6		-2.5		0.6		5.463		12.36		0		14526		0.037		11		9.8112180691

		3		11		2005		10		54		46		0		110001		-0.071		-0.019		0.028		46		43		45		15		1452.6		180		-0.5		1.1		5.393		12.36		0		14526		0.073		255.02		7.8651128409

		3		11		2005		10		54		49		0		110001		0.047		-0.102		0.075		44		48		45		15		1452.6		181.6		-0.1		-0.2		5.285		12.36		0		14526		0.112		155.26		13.5048139565

		3		11		2005		10		54		52		0		110001		-0.036		-0.04		0.169		47		48		40		15		1452.6		182.1		-0.4		-0.6		5.37		12.36		0		14526		0.054		221.99		17.7361213347

		3		11		2005		10		54		55		0		110001		0.038		-0.085		0.169		50		50		45		15		1452.6		180.5		-2.1		0.7		5.525		12.36		0		14526		0.093		155.91		19.2950770924

		3		11		2005		10		54		58		0		110001		0.003		-0.005		-0.066		48		53		44		15		1452.6		182.7		-0.4		-1.2		5.378		12.36		0		14526		0.006		149.04		6.6257075094

		3		11		2005		10		55		1		0		110001		-0.018		0.075		-0.071		47		45		45		15		1452.6		182.3		0		-0.8		5.61		12.36		0		14526		0.077		346.5		10.4833200848

		3		11		2005		10		55		4		0		110001		-0.007		-0.026		0.095		46		47		46		15		1452.6		181.2		-1.4		0.1		5.617		12.36		0		14526		0.027		195.07		9.8742088291

		3		11		2005		10		55		7		0		110001		-0.068		-0.019		0.04		43		48		50		15		1452.6		183.2		-1		-1.7		5.347		12.36		0		14526		0.071		254.39		8.1148012915

		3		11		2005		10		55		10		0		110001		0.042		-0.073		0.302		45		49		47		15		1452.6		181.7		-0.3		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.084		150.09		31.3523523838

		3		11		2005		10		55		13		0		110001		0.012		0.007		0.053		46		47		45		15		1452.6		180.8		-0.4		0.4		5.509		12.36		0		14526		0.014		59.74		5.4790510127

		3		11		2005		10		55		16		0		110001		0.041		-0.092		-0.056		46		47		44		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.101		155.98		11.5243221059

		3		11		2005		10		55		19		0		110001		-0.008		-0.023		0.041		45		50		45		15		1452.6		181		-0.8		0.3		5.362		12.36		0		14526		0.024		199.18		4.768647607

		3		11		2005		10		55		22		0		110001		-0.068		0.019		-0.072		49		47		49		15		1452.6		180.3		-0.3		0.9		5.083		12.36		0		14526		0.071		285.61		10.0841459728

		3		11		2005		10		55		25		0		110001		0.036		-0.028		-0.055		51		50		44		15		1452.6		182.2		-0.5		-0.8		5.292		12.36		0		14526		0.046		127.87		7.1449282712

		3		11		2005		10		55		28		0		110001		0.074		-0.074		-0.004		50		47		48		15		1452.6		182.4		-1.1		-0.9		5.323		12.36		0		14526		0.105		135		10.4728219693

		3		11		2005		10		55		31		0		110001		-0.064		0.059		0.057		43		47		51		15		1452.6		181		-1.2		0.3		5.517		12.36		0		14526		0.087		312.67		10.4048065816

		3		11		2005		10		55		34		0		110001		-0.074		0.035		0.022		46		43		45		15		1452.6		180.9		-0.2		0.4		5.432		12.36		0		14526		0.082		295.31		8.4764379311

		3		11		2005		10		55		37		0		110001		-0.04		0.046		-0.047		44		45		43		15		1452.6		180.1		-0.7		1		5.656		12.36		0		14526		0.061		318.99		7.6974021592

		3		11		2005		10		55		40		0		110001		0.033		0.011		-0.028		47		45		50		15		1452.6		180.3		-1		0.8		5.323		12.36		0		14526		0.035		71.57		4.4654227124

		3		11		2005		10		55		43		0		110001		-0.037		0.024		-0.033		46		51		45		15		1452.6		182.2		-0.7		-0.6		5.617		12.36		0		14526		0.044		302.97		5.5081757416

		3		11		2005		10		55		46		0		110001		0.101		-0.063		0.189		45		49		47		15		1452.6		180.7		5.2		0.6		5.416		12.36		0		14526		0.119		121.95		22.3362933362

		3		11		2005		10		55		49		0		110001		-0.073		0.026		-0.04		43		45		43		15		1452.6		181.5		-0.6		0		5.285		12.36		0		14526		0.077		289.6		8.7206651122

		3		11		2005		10		55		52		0		110001		-0.01		-0.031		0.052		52		45		50		15		1452.6		182		-1.2		-0.6		5.3		12.36		0		14526		0.033		197.88		6.1359595827

		3		11		2005		10		55		55		0		110001		-0.017		-0.032		-0.062		47		50		48		15		1452.6		184		-0.5		-2.3		5.37		12.36		0		14526		0.036		207.98		7.1812255222

		3		11		2005		10		55		58		0		110001		0.004		0.005		-0.102		46		50		48		15		1452.6		182.1		1.2		-0.6		5.122		12.36		0		14526		0.006		38.66		10.2200782776

		3		11		2005		10		56		1		0		110001		0.033		0.057		-0.083		50		47		42		15		1452.6		182.2		-1.7		-0.7		5.2		12.36		0		14526		0.066		30.07		10.5957538665

		3		11		2005		10		56		4		0		110001		0.006		-0.023		0.086		45		48		52		15		1452.6		180.1		-0.2		1		5.292		12.36		0		14526		0.024		165.38		8.9224436115

		3		11		2005		10		56		7		0		110001		-0.016		-0.066		0.042		55		48		44		15		1452.6		181.8		-0.2		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.068		193.63		7.9849859111

		3		11		2005		10		56		10		0		110001		0.051		-0.006		-0.066		53		48		43		15		1452.6		181.6		1.1		-0.2		5.501		12.36		0		14526		0.051		96.71		8.3624159189

		3		11		2005		10		56		13		0		110001		0.015		0.003		0.052		78		45		48		15		1452.6		182.7		-1.2		-1.1		5.385		12.36		0		14526		0.015		78.69		5.4203320931

		3		11		2005		10		56		16		0		110001		0.01		-0.02		0.06		72		53		45		15		1452.6		183		0.4		-1.3		5.517		12.36		0		14526		0.022		153.43		6.4031242374

		3		11		2005		10		56		19		0		110001		-0.086		-0.082		0.046		44		48		48		15		1452.6		181.8		-0.5		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.119		226.36		12.742056349

		3		11		2005		10		56		22		0		110001		0.047		0.026		-0.053		46		52		44		15		1452.6		182.3		-3		-1		5.733		12.36		0		14526		0.054		61.05		7.545859792

		3		11		2005		10		56		25		0		110001		0		-0.008		0.029		49		46		41		15		1452.6		178.3		-4.2		2.8		5.269		12.36		0		14526		0.008		180		3.0083217913

		3		11		2005		10		56		28		0		110001		-0.039		0.014		0.029		44		47		41		15		1452.6		175.7		-1.9		4.8		5.184		12.36		0		14526		0.041		289.75		5.0576674466

		3		11		2005		10		56		31		0		110001		0.012		-0.043		0.042		49		51		47		15		1452.6		177.5		-1.7		3.2		5.169		12.36		0		14526		0.045		164.41		6.1294371683

		3		11		2005		10		56		34		0		110001		0.012		-0.009		0.147		45		42		45		15		1452.6		182.9		-1.7		-1.4		5.354		12.36		0		14526		0.015		126.87		14.7763324272

		3		11		2005		10		56		37		0		110001		-0.001		-0.026		0.006		56		48		47		15		1452.6		184.2		-4.8		-2.8		4.844		12.36		0		14526		0.026		182.2		2.6702059846

		3		11		2005		10		56		40		0		110001		-0.022		-0.112		0.113		61		47		43		15		1452.6		182.6		-1.9		-1.1		4.782		12.36		0		14526		0.114		191.11		16.0614445179

		3		11		2005		10		56		43		0		110001		0.025		0.015		0.059		61		48		44		15		1452.6		181.3		0.4		0		4.58		12.36		0		14526		0.029		59.04		6.5810333535

		3		11		2005		10		56		46		0		110001		0.05		-0.029		0.281		47		48		36		15		1452.6		181		-0.5		0.2		4.495		12.36		0		14526		0.058		120.11		28.6883251515

		3		11		2005		10		56		49		0		110001		0.051		0.061		-0.036		49		48		46		15		1452.6		181.2		3.4		0.1		4.534		12.36		0		14526		0.08		39.9		8.7281154896

		3		11		2005		10		56		52		0		110001		-0.008		-0.01		0.057		46		46		43		15		1452.6		183.4		-2.4		-1.8		4.542		12.36		0		14526		0.013		218.66		5.8420886676

		3		11		2005		10		56		55		0		110001		0.047		0.029		-0.042		47		48		43		15		1452.6		182.4		-2.5		-1		4.519		12.36		0		14526		0.055		58.32		6.9382995035

		3		11		2005		10		56		58		0		110001		-0.014		-0.016		-0.084		46		47		41		15		1452.6		181.7		-0.2		-0.3		4.41		12.36		0		14526		0.021		221.19		8.664871609

		3		11		2005		10		57		1		0		110001		-0.027		-0.106		0.06		44		47		44		15		1452.6		181.8		-0.1		-0.5		4.658		12.36		0		14526		0.109		194.29		12.4759769157

		3		11		2005		10		57		4		0		110001		-0.043		-0.034		-0.145		52		45		42		15		1452.6		181.8		-1.6		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.055		231.67		15.5016128193

		3		11		2005		10		57		7		0		110001		-0.004		-0.076		-0.002		47		46		42		15		1452.6		181.9		0.7		-0.5		4.604		12.36		0		14526		0.076		183.01		7.6131465243

		3		11		2005		10		57		10		0		110001		-0.038		0.055		-0.103		52		49		40		15		1452.6		181.1		0.5		0.1		4.789		12.36		0		14526		0.067		325.36		12.2792507915

		3		11		2005		10		57		13		0		110001		-0.007		-0.078		0.113		52		42		51		15		1452.6		182.3		-1.2		-1		4.875		12.36		0		14526		0.078		185.13		13.7484544586

		3		11		2005		10		57		16		0		110001		-0.083		0.001		-0.016		49		48		47		15		1452.6		180		-3.3		1		4.758		12.36		0		14526		0.083		270.69		8.4534016822

		3		11		2005		10		57		19		0		110001		-0.049		-0.045		0.022		48		46		44		15		1452.6		183.3		-1		-1.8		4.666		12.36		0		14526		0.067		227.44		7.0071392165

		3		11		2005		10		57		22		0		110001		0.016		0.063		-0.051		48		44		52		15		1452.6		183.5		-0.5		-2		4.72		12.36		0		14526		0.065		14.25		8.2619610263

		3		11		2005		10		57		25		0		110001		-0.006		-0.062		0.132		45		46		44		15		1452.6		181.8		0.4		-0.4		4.573		12.36		0		14526		0.062		185.53		14.5958898324

		3		11		2005		10		57		28		0		110001		-0.066		-0.079		-0.026		49		50		47		15		1452.6		181.1		-0.4		0.2		4.782		12.36		0		14526		0.103		219.88		10.6174384858

		3		11		2005		10		57		31		0		110001		0.015		-0.045		0.056		51		40		49		15		1452.6		182.2		-0.6		-0.9		4.596		12.36		0		14526		0.047		161.57		7.3389372528

		3		11		2005		10		57		34		0		110001		-0.057		0.015		-0.199		48		48		41		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.6		4.542		12.36		0		14526		0.059		284.74		20.7545175805

		3		11		2005		10		57		37		0		110001		0.006		0.001		0.044		47		53		45		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.2		4.604		12.36		0		14526		0.006		80.54		4.4418464629

		3		11		2005		10		57		40		0		110001		-0.003		0.03		-0.02		45		51		43		15		1452.6		183.7		-1.2		-2.1		4.619		12.36		0		14526		0.03		354.29		3.618010503

		3		11		2005		10		57		43		0		110001		-0.038		-0.025		-0.017		48		49		44		15		1452.6		182		-2.5		-0.6		4.588		12.36		0		14526		0.045		236.66		4.8559242169

		3		11		2005		10		57		46		0		110001		-0.016		-0.096		0.076		46		51		42		15		1452.6		182.9		0.1		-1.3		4.557		12.36		0		14526		0.097		189.46		12.3482792323

		3		11		2005		10		57		49		0		110001		0.021		0.053		-0.043		47		48		46		15		1452.6		181.5		0.6		-0.2		4.534		12.36		0		14526		0.057		21.61		7.1407282542

		3		11		2005		10		57		52		0		110001		-0.034		-0.001		0.049		44		48		42		15		1452.6		181.2		-1.1		0		4.642		12.36		0		14526		0.034		268.32		5.9648973168

		3		11		2005		10		57		55		0		110001		0.028		0.02		-0.011		49		43		44		15		1452.6		181.9		-1.1		-0.7		4.751		12.36		0		14526		0.034		54.46		3.6124783736

		3		11		2005		10		57		58		0		110001		0.059		-0.005		0.033		47		42		44		15		1452.6		182.4		-1.1		-1		4.789		12.36		0		14526		0.059		94.84		6.778642932

		3		11		2005		10		58		1		0		110001		0.014		-0.019		-0.05		48		52		41		15		1452.6		181.4		-0.7		-0.1		4.526		12.36		0		14526		0.024		143.62		5.5290143787

		3		11		2005		10		58		4		0		110001		-0.056		0.024		-0.03		47		49		46		15		1452.6		181.5		-0.5		-0.2		4.611		12.36		0		14526		0.061		293.2		6.7911707385

		3		11		2005		10		58		7		0		110001		0.027		-0.044		0.133		47		49		48		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.921		12.36		0		14526		0.052		148.47		14.2667445481

		3		11		2005		10		58		10		0		110001		0.015		-0.01		0.021		46		52		46		15		1452.6		182.2		-0.8		-0.8		4.604		12.36		0		14526		0.018		123.69		2.7676705006

		3		11		2005		10		58		13		0		110001		-0.008		-0.024		-0.016		48		48		45		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.3		5.292		12.36		0		14526		0.025		198.43		2.9933259094

		3		11		2005		10		58		16		0		110001		-0.021		-0.025		-0.081		48		45		41		15		1452.6		181.3		-0.9		-0.1		5.215		12.36		0		14526		0.033		220.03		8.7332697199

		3		11		2005		10		58		19		0		110001		0.005		0.041		-0.058		47		47		46		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.041		6.95		7.1203932476

		3		11		2005		10		58		22		0		110001		-0.042		0.005		-0.023		47		47		41		15		1452.6		181.9		-0.5		-0.6		5.401		12.36		0		14526		0.042		276.79		4.8145612469

		3		11		2005		10		58		25		0		110001		0.037		-0.011		0.031		45		48		40		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.6		5.014		12.36		0		14526		0.039		106.56		4.9507575178

		3		11		2005		10		58		28		0		110001		-0.025		0.011		-0.099		47		46		45		15		1452.6		182.3		-0.9		-1		5.362		12.36		0		14526		0.027		293.75		10.2698588111

		3		11		2005		10		58		31		0		110001		-0.036		-0.034		0.098		51		44		42		15		1452.6		181.8		-0.6		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.05		226.64		10.979981785

		3		11		2005		10		58		34		0		110001		-0.015		0.045		-0.041		49		44		47		15		1452.6		182.1		-0.8		-0.7		5.192		12.36		0		14526		0.047		341.57		6.2697687358

		3		11		2005		10		58		37		0		110001		-0.036		-0.019		-0.087		47		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.041		242.18		9.6052069212

		3		11		2005		10		58		40		0		110001		-0.063		-0.042		0.004		44		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.617		12.36		0		14526		0.076		236.31		7.5822160349

		3		11		2005		10		58		43		0		110001		0.003		-0.018		0.029		48		47		45		15		1452.6		181.9		-0.8		-0.6		5.385		12.36		0		14526		0.018		170.54		3.4263683398

		3		11		2005		10		58		46		0		110001		0.061		0.015		0.081		48		46		44		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		5.323		12.36		0		14526		0.063		76.18		10.2503658471

		3		11		2005		10		58		49		0		110001		0.014		0.032		-0.1		45		51		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.035		23.63		10.5924501415

		3		11		2005		10		58		52		0		110001		0.032		0.094		-0.023		48		42		43		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.4		4.743		12.36		0		14526		0.099		18.8		10.1926444066

		3		11		2005		10		58		55		0		110001		-0.017		-0.02		-0.073		48		46		45		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.026		220.36		7.7575769413

		3		11		2005		10		58		58		0		110001		0.002		-0.041		0.061		46		50		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.041		177.21		7.3525505779

		3		11		2005		10		59		1		0		110001		-0.111		0.131		-0.12		46		49		46		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		4.766		12.36		0		14526		0.172		319.72		20.9480309337

		3		11		2005		10		59		4		0		110001		0.049		-0.007		-0.042		46		52		42		15		1452.6		181.9		-0.7		-0.6		5.2		12.36		0		14526		0.049		98.13		6.4915329468

		3		11		2005		10		59		7		0		110001		0.071		0.015		0.017		44		46		41		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.5		5.068		12.36		0		14526		0.073		78.07		7.4531872377

		3		11		2005		10		59		10		0		110001		-0.01		-0.005		0.002		46		54		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.571		12.36		0		14526		0.011		243.43		1.1357816692

		3		11		2005		10		59		13		0		110001		0.005		0.031		-0.015		45		48		49		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		5.169		12.36		0		14526		0.031		9.16		3.4799425283

		3		11		2005		10		59		16		0		110001		-0.076		-0.055		0.066		44		48		47		15		1452.6		181.7		-1		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.094		234.11		11.4703966802

		3		11		2005		10		59		19		0		110001		0.004		-0.003		-0.002		47		52		46		15		1452.6		181.9		-0.8		-0.6		5.347		12.36		0		14526		0.005		126.87		0.5385164807

		3		11		2005		10		59		22		0		110001		-0.036		0.06		-0.048		47		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.07		329.04		8.4852813742

		3		11		2005		10		59		25		0		110001		-0.065		-0.059		0.014		48		44		51		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		5.362		12.36		0		14526		0.088		227.77		8.889319434

		3		11		2005		10		59		28		0		110001		0.076		-0.008		0.178		50		46		42		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		5.114		12.36		0		14526		0.076		96.01		19.3711125132

		3		11		2005		10		59		31		0		110001		-0.055		-0.023		0.046		48		45		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.06		247.31		7.5299402388

		3		11		2005		10		59		34		0		110001		0.075		0.067		0.003		48		47		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.101		48.22		10.0613120417

		3		11		2005		10		59		37		0		110001		0.047		0.033		0.003		44		51		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.057		54.93		5.7506521369

		3		11		2005		10		59		40		0		110001		-0.004		-0.006		0.107		45		52		45		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.6		4.635		12.36		0		14526		0.007		213.69		10.724271537

		3		11		2005		10		59		43		0		110001		-0.023		-0.088		0.107		45		45		46		15		1452.6		182		-0.8		-0.6		4.472		12.36		0		14526		0.091		194.65		14.0435038363

		3		11		2005		10		59		46		0		110001		0.036		0.033		0.012		47		48		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.049		47.49		5.0289163843

		3		11		2005		10		59		49		0		110001		-0.008		-0.016		0.084		49		51		48		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.018		206.57		8.5883642214

		3		11		2005		10		59		52		0		110001		-0.052		-0.039		0.052		47		54		46		15		1452.6		182		-1.2		-0.7		5.091		12.36		0		14526		0.065		233.13		8.3240615087

		3		11		2005		10		59		55		0		110001		0.002		-0.064		0.091		44		45		41		15		1452.6		181.6		-0.5		-0.3		5.563		12.36		0		14526		0.064		178.21		11.1269942033

		3		11		2005		10		59		58		0		110001		0.001		0.007		-0.021		45		48		48		15		1452.6		181.9		-0.5		-0.6		5.447		12.36		0		14526		0.007		8.13		2.2158519806

		3		11		2005		11		0		1		0		110001		-0.033		-0.004		0.065		48		50		38		15		1452.6		181.4		-0.4		-0.2		5.207		12.36		0		14526		0.033		263.09		7.3006848994

		3		11		2005		11		0		4		0		110001		-0.08		-0.034		0.141		48		42		40		15		1452.6		182.4		-2.3		-1.1		5.347		12.36		0		14526		0.087		246.97		16.5641178455

		3		11		2005		11		0		7		0		110001		-0.015		-0.055		-0.027		49		54		45		15		1452.6		181.6		-0.3		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.057		195.26		6.3079315152

		3		11		2005		11		0		10		0		110001		-0.132		-0.096		0.206		43		44		42		15		1452.6		181.5		0		-0.3		4.72		12.36		0		14526		0.163		233.97		26.2823134446

		3		11		2005		11		0		13		0		110001		0.013		0.046		-0.051		44		47		41		15		1452.6		181.5		-0.6		-0.3		4.82		12.36		0		14526		0.048		15.78		6.9899928469

		3		11		2005		11		0		16		0		110001		-0.056		-0.046		-0.036		49		57		43		15		1452.6		181.4		-1.2		-0.2		4.488		12.36		0		14526		0.072		230.6		8.0919713297

		3		11		2005		11		0		19		0		110001		-0.05		-0.102		0.181		46		56		48		15		1452.6		181.4		-1.2		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.114		206.11		21.3693706037

		3		11		2005		11		0		22		0		110001		-0.015		0.044		-0.103		48		59		47		15		1452.6		181.5		-0.7		-0.3		4.983		12.36		0		14526		0.046		341.18		11.3004424692

		3		11		2005		11		0		25		0		110001		-0.009		-0.036		0.236		50		60		47		15		1452.6		181.7		-0.6		-0.5		5.2		12.36		0		14526		0.037		194.04		23.8899560485

		3		11		2005		11		0		28		0		110001		0.061		-0.054		0.222		50		57		43		15		1452.6		182.1		-1.2		-0.7		5.316		12.36		0		14526		0.081		131.52		23.6476214449

		3		11		2005		11		0		31		0		110001		-0.036		-0.012		0.064		48		59		46		15		1452.6		181.7		-1.2		-0.3		5.501		12.36		0		14526		0.038		251.57		7.4404300951

		3		11		2005		11		0		34		0		110001		0.044		0.006		0.147		49		58		41		15		1452.6		181.5		-0.5		-0.2		5.339		12.36		0		14526		0.044		82.23		15.3561062773

		3		11		2005		11		0		37		0		110001		0.071		0.015		-0.026		48		56		41		15		1452.6		182		-0.6		-0.6		5.246		12.36		0		14526		0.073		78.07		7.7084369362

		3		11		2005		11		0		40		0		110001		0.074		0.021		0.015		43		57		48		15		1452.6		182.2		1.4		-0.7		5.285		12.36		0		14526		0.077		74.16		7.8370912972

		3		11		2005		11		0		43		0		110001		0.013		-0.051		0.064		52		50		48		15		1452.6		182.2		1.9		-0.7		5.54		12.36		0		14526		0.053		165.7		8.2861329943

		3		11		2005		11		0		46		0		110001		-0.033		-0.013		-0.041		44		49		49		15		1452.6		181.6		0.4		-0.2		5.323		12.36		0		14526		0.035		248.5		5.4212544674

		3		11		2005		11		0		49		0		110001		-0.023		-0.02		0.09		44		46		45		15		1452.6		182.2		-1.2		-0.8		5.223		12.36		0		14526		0.03		228.99		9.5021050299

		3		11		2005		11		0		52		0		110001		0.003		-0.009		0.054		44		46		46		15		1452.6		181.9		-3		-0.7		5.099		12.36		0		14526		0.009		161.57		5.4827000647

		3		11		2005		11		0		55		0		110001		0.042		-0.062		0.036		47		47		43		15		1452.6		181.7		0.6		-0.4		4.526		12.36		0		14526		0.075		145.89		8.3090312311

		3		11		2005		11		0		58		0		110001		-0.043		-0.029		0.165		48		47		45		15		1452.6		181.6		-2.8		-0.3		4.875		12.36		0		14526		0.052		236		17.2959532839

		3		11		2005		11		1		1		0		110001		0.041		-0.045		0.157		50		48		44		15		1452.6		181.4		-1.3		-0.3		4.805		12.36		0		14526		0.061		137.66		16.8389429597

		3		11		2005		11		1		4		0		110001		0.025		-0.003		0.095		44		52		43		15		1452.6		181.3		-0.1		-0.1		4.642		12.36		0		14526		0.025		96.84		9.828021164

		3		11		2005		11		1		7		0		110001		-0.028		-0.037		0.077		42		49		46		15		1452.6		181.5		-0.3		-0.3		4.441		12.36		0		14526		0.046		217.12		8.9899944383

		3		11		2005		11		1		10		0		110001		-0.014		0		-0.072		46		49		50		15		1452.6		181.7		-1		-0.4		4.457		12.36		0		14526		0.014		270		7.3348483284

		3		11		2005		11		1		13		0		110001		0.022		-0.025		0.012		45		47		55		15		1452.6		181.8		-1.1		-0.5		4.712		12.36		0		14526		0.033		138.65		3.5397740041

		3		11		2005		11		1		16		0		110001		0.068		0.018		0.055		50		42		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.07		75.17		8.9291656945

		3		11		2005		11		1		19		0		110001		0.077		0.106		-0.117		52		40		47		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.3		5.099		12.36		0		14526		0.131		36		17.5653067152

		3		11		2005		11		1		22		0		110001		-0.01		0.007		-0.03		52		52		47		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.012		304.99		3.2388269481

		3		11		2005		11		1		25		0		110001		-0.029		-0.058		0.046		53		43		49		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.065		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		11		1		28		0		110001		-0.025		-0.022		0.055		46		51		44		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.5		5.424		12.36		0		14526		0.033		228.65		6.4296189623

		3		11		2005		11		1		31		0		110001		-0.046		-0.017		-0.01		52		42		46		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.049		249.72		5.0049975025

		3		11		2005		11		1		34		0		110001		0.02		0.055		-0.236		47		41		46		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.059		19.98		24.3148103015

		3		11		2005		11		1		37		0		110001		0.032		0.027		-0.056		49		49		56		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.042		49.84		6.9921384426

		3		11		2005		11		1		40		0		110001		0.068		0.013		-0.027		47		42		52		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.069		79.18		7.4310160813

		3		11		2005		11		1		43		0		110001		0.003		-0.01		-0.01		49		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.867		12.36		0		14526		0.01		163.3		1.4456832295

		3		11		2005		11		1		46		0		110001		-0.057		0.022		-0.024		46		49		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.061		291.1		6.5642973729

		3		11		2005		11		1		49		0		110001		0.046		0.005		-0.017		46		50		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.046		83.8		4.9295030175

		3		11		2005		11		1		52		0		110001		-0.04		0.042		-0.074		47		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.058		316.4		9.4021274188

		3		11		2005		11		1		55		0		110001		-0.034		0.04		-0.01		48		42		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.052		319.64		5.3441556864

		3		11		2005		11		1		58		0		110001		-0.017		-0.073		-0.015		46		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.075		193.11		7.6439518575

		3		11		2005		11		2		1		0		110001		0.002		-0.054		0.103		43		54		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.054		177.88		11.6314229568

		3		11		2005		11		2		4		0		110001		-0.02		0.008		-0.015		45		52		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.022		291.8		2.6248809497

		3		11		2005		11		2		7		0		110001		0.03		-0.027		0.026		45		50		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.04		131.99		4.8010415537

		3		11		2005		11		2		10		0		110001		0.014		0.014		-0.084		48		54		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.02		45		8.6301796042

		3		11		2005		11		2		13		0		110001		-0.018		0.029		-0.046		47		56		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.034		328.17		5.7280013966

		3		11		2005		11		2		16		0		110001		-0.056		-0.012		0.002		46		53		45		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.057		257.91		5.7306195128

		3		11		2005		11		2		19		0		110001		0.015		0.029		0.041		42		54		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.033		27.35		5.2411830726

		3		11		2005		11		2		22		0		110001		0.053		-0.022		0.014		43		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.057		112.54		5.9067757702

		3		11		2005		11		2		25		0		110001		0		-0.032		0.029		48		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.905		12.36		0		14526		0.032		180		4.3185645763

		3		11		2005		11		2		28		0		110001		-0.053		0.015		-0.022		43		48		42		15		1452.6		181.3		-0.1		-0.1		4.58		12.36		0		14526		0.055		285.8		5.9312730505

		3		11		2005		11		2		31		0		110001		-0.034		-0.056		0.035		50		45		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.066		211.26		7.4276510419

		3		11		2005		11		2		34		0		110001		-0.166		0.011		-0.056		47		45		45		15		1452.6		181.8		-1.4		-0.5		5.006		12.36		0		14526		0.166		273.79		17.5536321028

		3		11		2005		11		2		37		0		110001		-0.035		-0.117		0.046		49		47		43		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.983		12.36		0		14526		0.122		196.65		13.0499042142

		3		11		2005		11		2		40		0		110001		0.005		-0.034		-0.068		45		49		46		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.034		171.63		7.6190550595

		3		11		2005		11		2		43		0		110001		-0.064		0.011		-0.068		49		46		45		15		1452.6		181.4		-0.8		-0.1		5.308		12.36		0		14526		0.065		279.75		9.4026591983

		3		11		2005		11		2		46		0		110001		0.034		0.023		0.014		47		44		50		15		1452.6		181.9		-1		-0.6		5.238		12.36		0		14526		0.041		55.92		4.3370496884

		3		11		2005		11		2		49		0		110001		0.006		-0.021		-0.035		51		42		51		15		1452.6		181.7		-1.3		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.022		164.05		4.1255302689

		3		11		2005		11		2		52		0		110001		0.027		-0.012		0.069		51		43		55		15		1452.6		181.5		-1.1		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.03		113.96		7.5059976019

		3		11		2005		11		2		55		0		110001		0.044		-0.043		0.027		50		44		55		15		1452.6		182		-0.6		-0.7		5.053		12.36		0		14526		0.062		134.34		6.7186308129

		3		11		2005		11		2		58		0		110001		0.002		0.026		-0.015		50		49		53		15		1452.6		181.3		0		-0.1		5.424		12.36		0		14526		0.026		4.4		3.0083217913

		3		11		2005		11		3		1		0		110001		0.02		-0.046		0.042		49		46		46		15		1452.6		181.2		-0.5		0		5.517		12.36		0		14526		0.05		156.5		6.5421708935

		3		11		2005		11		3		4		0		110001		-0.01		0.027		-0.048		45		48		49		15		1452.6		182.2		-1.9		-0.8		5.122		12.36		0		14526		0.029		339.68		5.5973207877

		3		11		2005		11		3		7		0		110001		-0.011		-0.006		0.073		47		47		40		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.983		12.36		0		14526		0.013		241.39		7.4067536749

		3		11		2005		11		3		10		0		110001		-0.021		-0.025		0.08		48		47		47		15		1452.6		181.4		-0.3		-0.2		4.573		12.36		0		14526		0.033		220.03		8.6406018309

		3		11		2005		11		3		13		0		110001		0.066		0.069		0.017		43		46		45		15		1452.6		181.7		-0.6		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.095		43.73		9.698453485

		3		11		2005		11		3		16		0		110001		-0.063		-0.053		0.209		43		44		43		15		1452.6		181.7		-1		-0.5		4.72		12.36		0		14526		0.082		229.93		22.4630808217

		3		11		2005		11		3		19		0		110001		0.04		0.042		-0.074		47		41		37		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.058		43.6		9.4021274188

		3		11		2005		11		3		22		0		110001		-0.013		0.024		-0.044		43		48		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.027		331.56		5.1778373864

		3		11		2005		11		3		25		0		110001		-0.047		-0.107		0.18		49		48		37		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.3		5.424		12.36		0		14526		0.117		203.71		21.4611276498

		3		11		2005		11		3		28		0		110001		0.028		-0.052		0.184		45		50		38		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.059		151.7		19.3245957267

		3		11		2005		11		3		31		0		110001		-0.049		-0.054		0.064		44		45		42		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.463		12.36		0		14526		0.073		222.22		9.7020616366

		3		11		2005		11		3		34		0		110001		-0.037		0.007		-0.023		42		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.192		12.36		0		14526		0.038		280.71		4.4124822946

		3		11		2005		11		3		37		0		110001		-0.012		-0.024		0.106		47		48		47		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.704		12.36		0		14526		0.027		206.57		10.9343495463

		3		11		2005		11		3		40		0		110001		0.01		0.061		-0.142		45		48		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.062		9.31		15.487091399

		3		11		2005		11		3		43		0		110001		0.03		0.044		0.048		43		47		50		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		4.642		12.36		0		14526		0.053		34.29		7.1693793316

		3		11		2005		11		3		46		0		110001		0.054		-0.003		-0.066		44		48		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.054		93.18		8.532877592

		3		11		2005		11		3		49		0		110001		-0.088		0.015		-0.138		47		53		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.261		12.36		0		14526		0.089		279.67		16.4356320231

		3		11		2005		11		3		52		0		110001		0.003		-0.085		0.05		45		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.501		12.36		0		14526		0.085		177.98		9.8661035875

		3		11		2005		11		3		55		0		110001		-0.004		0.017		-0.189		48		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.5		5.331		12.36		0		14526		0.017		346.76		18.980516326

		3		11		2005		11		3		58		0		110001		-0.055		0.018		-0.034		46		41		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.2		12.36		0		14526		0.058		288.12		6.7119296778

		3		11		2005		11		4		1		0		110001		-0.012		0.051		-0.097		45		51		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.439		12.36		0		14526		0.052		346.76		11.0245181301

		3		11		2005		11		4		4		0		110001		0		-0.088		0.025		42		44		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.088		180		9.1482238713

		3		11		2005		11		4		7		0		110001		-0.032		0.054		-0.025		40		45		42		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		4.758		12.36		0		14526		0.063		329.35		6.7564783726

		3		11		2005		11		4		10		0		110001		0.03		0.039		0.127		44		47		45		15		1452.6		181.5		-0.7		-0.2		4.55		12.36		0		14526		0.049		37.57		13.6198384719

		3		11		2005		11		4		13		0		110001		-0.05		-0.047		0.061		42		43		50		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.069		226.77		9.1815031449

		3		11		2005		11		4		16		0		110001		-0.052		0.059		-0.181		43		45		45		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.5		4.596		12.36		0		14526		0.079		318.61		19.7347409408

		3		11		2005		11		4		19		0		110001		-0.015		0.061		-0.054		52		47		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.107		12.36		0		14526		0.063		346.18		8.2837189716

		3		11		2005		11		4		22		0		110001		-0.021		0.033		-0.038		46		49		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.424		12.36		0		14526		0.039		327.53		5.4534392818

		3		11		2005		11		4		25		0		110001		0.007		-0.033		0.055		45		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.439		12.36		0		14526		0.034		168.02		6.4521314308

		3		11		2005		11		4		28		0		110001		-0.039		-0.038		0.071		47		50		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.401		12.36		0		14526		0.054		225.74		8.9476253833

		3		11		2005		11		4		31		0		110001		-0.05		-0.068		0.025		48		46		43		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.084		216.33		8.8028404507

		3		11		2005		11		4		34		0		110001		-0.05		-0.017		0.036		42		46		53		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.053		251.22		6.3914004725

		3		11		2005		11		4		37		0		110001		0.074		-0.086		0.156		45		45		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.113		139.29		19.2893753139

		3		11		2005		11		4		40		0		110001		0.044		-0.04		-0.075		45		48		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.059		132.27		9.5713112999

		3		11		2005		11		4		43		0		110001		0.005		-0.006		0.012		47		48		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.317		12.36		0		14526		0.008		140.19		1.4317821063

		3		11		2005		11		4		46		0		110001		0.087		-0.098		0.074		43		43		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.131		138.4		15.0495847119

		3		11		2005		11		4		49		0		110001		-0.046		-0.054		0.172		47		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.071		220.43		18.6053755673

		3		11		2005		11		4		52		0		110001		0.004		0.031		-0.086		44		46		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.031		7.35		9.1504098269

		3		11		2005		11		4		55		0		110001		-0.055		-0.035		-0.004		47		50		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.065		237.53		6.5314623171

		3		11		2005		11		4		58		0		110001		-0.056		-0.01		0.013		47		53		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.057		259.88		5.8352377844

		3		11		2005		11		5		1		0		110001		-0.009		-0.024		0.001		48		53		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.354		12.36		0		14526		0.026		200.56		2.5651510677

		3		11		2005		11		5		4		0		110001		0.049		-0.015		0.005		46		53		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.051		107.02		5.1487862647

		3		11		2005		11		5		7		0		110001		0.074		-0.046		0.208		45		47		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.087		121.87		22.5512749085

		3		11		2005		11		5		10		0		110001		-0.139		0.018		0.028		44		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.14		277.38		14.2930052823

		3		11		2005		11		5		13		0		110001		0.066		0.014		-0.044		52		48		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.067		78.02		8.0548122262

		3		11		2005		11		5		16		0		110001		0.006		-0.085		0.103		49		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.085		175.96		13.3678719324

		3		11		2005		11		5		19		0		110001		0.04		-0.027		0.154		50		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.048		124.02		16.1384633717

		3		11		2005		11		5		22		0		110001		0.008		-0.015		-0.363		55		44		37		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.017		151.93		36.3397853599

		3		11		2005		11		5		25		0		110001		0.014		-0.015		0.052		52		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.021		136.97		5.5901699437

		3		11		2005		11		5		28		0		110001		0.003		0.034		0.038		52		46		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.743		12.36		0		14526		0.034		5.04		5.1078371156

		3		11		2005		11		5		31		0		110001		0.023		-0.053		0.119		48		45		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.058		156.54		13.2283785855

		3		11		2005		11		5		34		0		110001		-0.116		0.033		-0.077		49		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.121		285.88		14.3087385887

		3		11		2005		11		5		37		0		110001		0.045		0.077		-0.081		51		46		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.089		30.3		12.0478213798

		3		11		2005		11		5		40		0		110001		0.02		-0.077		0.001		46		49		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.08		165.44		7.9561297124

		3		11		2005		11		5		43		0		110001		0.05		0.007		-0.046		54		50		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.525		12.36		0		14526		0.05		82.03		6.8300805266

		3		11		2005		11		5		46		0		110001		-0.022		0.057		-0.086		51		48		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.061		338.9		10.5494075663

		3		11		2005		11		5		49		0		110001		0.01		-0.074		0.069		58		45		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.565		12.36		0		14526		0.075		172.3		10.1671038157

		3		11		2005		11		5		52		0		110001		0.042		-0.01		0.002		52		55		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.043		103.39		4.322036557

		3		11		2005		11		5		55		0		110001		-0.016		-0.016		0.044		58		48		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.023		225		4.9477267507

		3		11		2005		11		5		58		0		110001		-0.006		-0.07		0.027		49		52		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.076		12.36		0		14526		0.07		184.9		7.5266194271

		3		11		2005		11		6		1		0		110001		-0.03		0.02		0.043		53		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.385		12.36		0		14526		0.036		303.69		5.6115951386

		3		11		2005		11		6		4		0		110001		0.088		0.033		-0.026		49		49		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.555		12.36		0		14526		0.094		69.44		9.7514101544

		3		11		2005		11		6		7		0		110001		0.113		0.085		-0.016		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.122		12.36		0		14526		0.141		53.05		14.2302494708

		3		11		2005		11		6		10		0		110001		0.058		-0.063		0.007		44		54		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.261		12.36		0		14526		0.086		137.37		8.5918566096

		3		11		2005		11		6		13		0		110001		0.002		0.004		-0.117		46		57		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.3		12.36		0		14526		0.004		26.57		11.708543889

		3		11		2005		11		6		16		0		110001		0.145		0.001		-0.045		47		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.145		89.6		15.1825557796

		3		11		2005		11		6		19		0		110001		-0.057		-0.009		-0.009		47		50		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.058		261.03		5.8403767002

		3		11		2005		11		6		22		0		110001		0.009		0.07		-0.075		43		48		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.36		0		14526		0.071		7.33		10.2985435864

		3		11		2005		11		6		25		0		110001		0.062		-0.03		0.105		42		50		45		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		4.844		12.36		0		14526		0.069		115.82		12.5574678976

		3		11		2005		11		6		28		0		110001		0.007		-0.021		0.01		48		56		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.022		161.57		2.4289915603

		3		11		2005		11		6		31		0		110001		0.015		-0.004		0.006		47		48		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.828		12.36		0		14526		0.016		104.93		1.6643316977

		3		11		2005		11		6		34		0		110001		0.035		0.011		-0.075		46		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.82		12.36		0		14526		0.037		72.55		8.3492514635

		3		11		2005		11		6		37		0		110001		0.13		-0.106		0.123		46		51		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.168		129.19		20.8002403832

		3		11		2005		11		6		40		0		110001		-0.079		0.022		0.087		49		51		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.082		285.56		11.9557517539

		3		11		2005		11		6		43		0		110001		0.053		-0.079		0.108		44		51		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.095		146.14		14.3923590839

		3		11		2005		11		6		46		0		110001		-0.077		-0.008		0		44		59		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.215		12.36		0		14526		0.077		264.07		7.7414468932

		3		11		2005		11		6		49		0		110001		-0.065		0.082		-0.08		40		48		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.501		12.36		0		14526		0.105		321.6		13.171560272

		3		11		2005		11		6		52		0		110001		0.026		-0.004		0.08		45		52		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.026		98.75		8.4214013086

		3		11		2005		11		6		55		0		110001		-0.024		-0.09		0.062		51		58		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.37		12.36		0		14526		0.093		194.93		11.1892805846

		3		11		2005		11		6		58		0		110001		-0.095		-0.087		0.189		48		47		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.138		12.36		0		14526		0.129		227.52		22.872472538

		3		11		2005		11		7		1		0		110001		-0.029		-0.003		0.024		48		52		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.029		264.09		3.7762415177

		3		11		2005		11		7		4		0		110001		-0.025		-0.08		-0.013		47		51		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.89		12.36		0		14526		0.084		197.35		8.4817451035

		3		11		2005		11		7		7		0		110001		-0.055		0.015		0.005		50		46		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.316		12.36		0		14526		0.057		285.26		5.7227615711

		3		11		2005		11		7		10		0		110001		-0.086		-0.053		-0.04		54		44		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.101		238.36		10.865081684

		3		11		2005		11		7		13		0		110001		0.033		0.035		-0.023		65		50		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.679		12.36		0		14526		0.048		43.32		5.3319789947

		3		11		2005		11		7		16		0		110001		-0.114		-0.015		0.011		66		48		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.115		262.5		11.5507575509

		3		11		2005		11		7		19		0		110001		0.047		0.088		-0.116		64		49		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.1		28.11		15.3

		3		11		2005		11		7		22		0		110001		0		0.041		-0.137		56		55		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.041		0		14.3003496461

		3		11		2005		11		7		25		0		110001		-0.007		-0.016		-0.005		50		45		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.673		12.36		0		14526		0.017		203.63		1.8165902125

		3		11		2005		11		7		28		0		110001		-0.012		0.007		0.012		44		49		52		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.844		12.36		0		14526		0.014		300.26		1.8357559751

		3		11		2005		11		7		31		0		110001		0.061		-0.017		0.072		49		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.063		105.57		9.5885348203

		3		11		2005		11		7		34		0		110001		0.035		0.02		-0.045		42		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.04		60.26		6.0415229868

		3		11		2005		11		7		37		0		110001		0.047		-0.002		-0.037		41		47		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.047		92.44		5.984981203

		3		11		2005		11		7		40		0		110001		-0.016		0.022		-0.119		49		45		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		5.54		12.36		0		14526		0.027		323.97		12.2069652248

		3		11		2005		11		7		43		0		110001		0.096		0.078		-0.011		52		43		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.124		50.91		12.4181319046

		3		11		2005		11		7		46		0		110001		0.006		-0.05		0.072		44		55		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.05		173.16		8.7863530546

		3		11		2005		11		7		49		0		110001		-0.044		-0.027		0.058		45		56		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.741		12.36		0		14526		0.052		238.47		7.7646635471

		3		11		2005		11		7		52		0		110001		-0.044		-0.011		-0.046		51		62		58		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.23		12.36		0		14526		0.045		255.96		6.4598761598

		3		11		2005		11		7		55		0		110001		-0.006		0.051		-0.071		49		58		65		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.051		353.29		8.7624197571

		3		11		2005		11		7		58		0		110001		0.102		0.027		-0.017		53		46		61		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.238		12.36		0		14526		0.106		75.17		10.6873757303

		3		11		2005		11		8		1		0		110001		-0.037		-0.043		0.013		49		50		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.254		12.36		0		14526		0.057		220.71		5.8197938108

		3		11		2005		11		8		4		0		110001		0.005		0.03		-0.001		46		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.2		12.36		0		14526		0.03		9.46		3.0430248109

		3		11		2005		11		8		7		0		110001		0.072		0.065		-0.062		46		47		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.323		12.36		0		14526		0.097		47.92		11.5121674762

		3		11		2005		11		8		10		0		110001		-0.045		0.006		-0.085		50		44		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.045		277.59		9.6363893653

		3		11		2005		11		8		13		0		110001		0.016		0.023		-0.076		51		46		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.028		34.82		8.1

		3		11		2005		11		8		16		0		110001		0.022		0.094		-0.108		46		48		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.875		12.36		0		14526		0.097		13.17		14.4858551698

		3		11		2005		11		8		19		0		110001		-0.003		-0.023		-0.019		43		42		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.735		12.36		0		14526		0.023		187.43		2.9983328701

		3		11		2005		11		8		22		0		110001		-0.031		0.077		-0.164		45		44		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.083		338.07		18.3809684184

		3		11		2005		11		8		25		0		110001		-0.031		-0.008		0.062		52		52		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.032		255.53		6.9778220098

		3		11		2005		11		8		28		0		110001		-0.021		0.007		-0.018		40		48		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.022		288.43		2.8530685235

		3		11		2005		11		8		31		0		110001		-0.051		-0.07		0.157		46		45		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.087		216.08		17.930421077

		3		11		2005		11		8		34		0		110001		-0.005		0.039		-0.085		41		45		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.039		352.69		9.3653617122

		3		11		2005		11		8		37		0		110001		-0.063		-0.001		0.08		45		46		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.063		269.09		10.1833196945

		3		11		2005		11		8		40		0		110001		-0.085		0.067		-0.005		42		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.269		12.36		0		14526		0.108		308.25		10.8346665846

		3		11		2005		11		8		43		0		110001		0.008		-0.049		0.074		47		41		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.47		12.36		0		14526		0.05		170.73		8.9112288715

		3		11		2005		11		8		46		0		110001		0.122		-0.021		0.052		46		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.124		99.77		13.4272111773

		3		11		2005		11		8		49		0		110001		-0.053		-0.048		0.088		52		48		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.072		227.83		11.338871196

		3		11		2005		11		8		52		0		110001		-0.002		0.07		0.031		49		41		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.07		358.36		7.6583287994

		3		11		2005		11		8		55		0		110001		0.007		0.09		-0.054		46		43		48		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.378		12.36		0		14526		0.09		4.45		10.5190303736

		3		11		2005		11		8		58		0		110001		0.021		0.009		-0.033		44		48		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.571		12.36		0		14526		0.023		66.8		4.0137264481

		3		11		2005		11		9		1		0		110001		0.054		-0.025		0.095		47		48		46		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.06		114.84		11.2098171261

		3		11		2005		11		9		4		0		110001		-0.026		-0.011		0.019		46		44		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.517		12.36		0		14526		0.028		247.07		3.4029399054

		3		11		2005		11		9		7		0		110001		0.017		-0.131		0.248		48		45		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.132		172.61		28.0987544208

		3		11		2005		11		9		10		0		110001		-0.023		-0.015		-0.009		47		41		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.579		12.36		0		14526		0.027		236.89		2.8896366554

		3		11		2005		11		9		13		0		110001		-0.099		-0.011		-0.018		47		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.1		263.66		10.1222527137

		3		11		2005		11		9		16		0		110001		-0.154		0.1		0.004		45		51		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.184		303		18.366273438

		3		11		2005		11		9		19		0		110001		-0.069		-0.021		-0.008		46		46		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.432		12.36		0		14526		0.072		253.07		7.2567210226

		3		11		2005		11		9		22		0		110001		0.003		-0.03		-0.129		48		42		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.401		12.36		0		14526		0.03		174.29		13.2476412995

		3		11		2005		11		9		25		0		110001		0.053		-0.013		-0.116		43		45		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.055		103.78		12.8195163715

		3		11		2005		11		9		28		0		110001		-0.037		-0.049		0.005		44		44		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.061		217.06		6.1603571325

		3		11		2005		11		9		31		0		110001		0.07		0.005		-0.008		44		41		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.07		85.91		7.0632853546

		3		11		2005		11		9		34		0		110001		0.036		-0.029		-0.051		49		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.046		128.85		6.8833131557

		3		11		2005		11		9		37		0		110001		0.068		0.07		-0.062		48		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.098		44.17		11.5620067462

		3		11		2005		11		9		40		0		110001		0.027		0.024		0.002		45		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.036		48.37		3.618010503

		3		11		2005		11		9		43		0		110001		-0.011		0		-0.153		44		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.011		270		15.339491517

		3		11		2005		11		9		46		0		110001		-0.038		-0.007		0.061		44		50		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		4.805		12.36		0		14526		0.039		259.56		7.2208032794

		3		11		2005		11		9		49		0		110001		0.167		0.1		-0.116		41		42		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.534		12.36		0		14526		0.195		59.09		22.6594351209

		3		11		2005		11		9		52		0		110001		0.034		-0.045		0.118		42		43		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.511		12.36		0		14526		0.056		142.93		13.0786084887

		3		11		2005		11		9		55		0		110001		0.091		0.003		-0.022		39		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.091		88.11		9.3669632219

		3		11		2005		11		9		58		0		110001		-0.08		-0.061		-0.02		46		49		59		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.101		232.67		10.2571925984

		3		11		2005		11		10		1		0		110001		0.001		0.005		0.04		50		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.317		12.36		0		14526		0.005		11.31		4.0323690307

		3		11		2005		11		10		4		0		110001		0.004		-0.016		0.001		46		51		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.016		165.96		1.6522711642

		3		11		2005		11		10		7		0		110001		0.01		0.068		-0.069		46		50		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.069		8.37		9.7390964673

		3		11		2005		11		10		10		0		110001		0.031		0.023		-0.087		52		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.039		53.43		9.5178779147

		3		11		2005		11		10		13		0		110001		-0.008		-0.027		-0.067		49		47		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.028		196.5		7.2677369242

		3		11		2005		11		10		16		0		110001		-0.03		-0.029		-0.054		52		43		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.042		225.97		6.8242215673

		3		11		2005		11		10		19		0		110001		-0.034		-0.017		-0.021		56		47		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.238		12.36		0		14526		0.038		243.43		4.3428101501

		3		11		2005		11		10		22		0		110001		-0.059		-0.022		0.065		47		49		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.063		249.55		9.0498618774

		3		11		2005		11		10		25		0		110001		0.007		0.019		-0.049		53		47		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.02		20.22		5.3018864567

		3		11		2005		11		10		28		0		110001		0.065		-0.012		0.058		56		45		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.066		100.46		8.793747779

		3		11		2005		11		10		31		0		110001		0.027		-0.014		0.06		48		49		57		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.439		12.36		0		14526		0.03		117.41		6.7268120235

		3		11		2005		11		10		34		0		110001		-0.054		-0.057		0.021		46		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.079		223.45		8.1277303105

		3		11		2005		11		10		37		0		110001		-0.035		0.094		-0.049		46		49		54		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.1		339.58		11.1633328357

		3		11		2005		11		10		40		0		110001		0.041		0.036		-0.113		49		47		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.401		12.36		0		14526		0.055		48.72		12.5483066587

		3		11		2005		11		10		43		0		110001		0		-0.028		0.094		46		42		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.028		180		9.8081598682

		3		11		2005		11		10		46		0		110001		-0.015		-0.002		-0.106		46		46		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.354		12.36		0		14526		0.015		262.41		10.7074740252

		3		11		2005		11		10		49		0		110001		-0.032		-0.086		0.038		44		45		61		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.092		200.41		9.9317672143

		3		11		2005		11		10		52		0		110001		0.017		-0.029		0.027		44		44		66		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.034		149.62		4.3116122275

		3		11		2005		11		10		55		0		110001		-0.015		-0.054		-0.027		47		49		60		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.056		195.52		6.220932406

		3		11		2005		11		10		58		0		110001		0.007		0.038		0.031		43		44		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.039		10.44		4.9537864306

		3		11		2005		11		11		1		0		110001		-0.056		-0.063		0.035		52		47		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.588		12.36		0		14526		0.084		221.63		9.1268833673

		3		11		2005		11		11		4		0		110001		0.082		-0.036		0.003		45		48		55		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.09		113.7		8.9604687377

		3		11		2005		11		11		7		0		110001		-0.012		0.022		-0.054		50		52		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.025		331.39		5.9531504265

		3		11		2005		11		11		10		0		110001		0.084		0.015		0.172		49		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.085		79.88		19.2002604149

		3		11		2005		11		11		13		0		110001		-0.054		0.009		-0.243		43		51		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.36		0		14526		0.055		279.46		24.9090345056

		3		11		2005		11		11		16		0		110001		-0.005		-0.036		0.075		45		53		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.036		187.91		8.3342666144

		3		11		2005		11		11		19		0		110001		0.004		-0.078		0.26		43		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.029		12.37		0		14526		0.078		177.06		27.147743921

		3		11		2005		11		11		22		0		110001		-0.051		-0.012		0.095		46		51		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.052		256.76		10.8489630841

		3		11		2005		11		11		25		0		110001		-0.017		-0.002		0.224		46		52		38		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.017		263.29		22.4653065859

		3		11		2005		11		11		28		0		110001		-0.085		-0.045		-0.041		47		50		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.23		12.37		0		14526		0.096		242.1		10.4551422755

		3		11		2005		11		11		31		0		110001		-0.003		-0.014		-0.014		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.54		12.37		0		14526		0.014		192.09		2.0024984395

		3		11		2005		11		11		34		0		110001		-0.007		0.06		-0.147		49		45		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.06		353.35		15.8927656498

		3		11		2005		11		11		37		0		110001		0.038		0.002		0.096		42		47		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.54		12.36		0		14526		0.038		86.99		10.3266645147

		3		11		2005		11		11		40		0		110001		-0.006		-0.035		0.147		47		47		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.036		189.73		15.1228304229

		3		11		2005		11		11		43		0		110001		0.044		0.048		-0.046		41		49		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.065		42.51		7.9724525712

		3		11		2005		11		11		46		0		110001		-0.008		-0.006		0.055		46		51		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.01		233.13		5.5901699437

		3		11		2005		11		11		49		0		110001		-0.069		-0.035		-0.021		42		48		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.077		243.1		8.0168572396

		3		11		2005		11		11		52		0		110001		0.058		-0.049		0.015		41		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.076		130.19		7.7395090284

		3		11		2005		11		11		55		0		110001		-0.044		-0.015		0.102		48		46		47		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.046		251.18		11.2093710796

		3		11		2005		11		11		58		0		110001		-0.004		0.019		-0.12		50		42		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.114		12.36		0		14526		0.019		348.11		12.1560684434

		3		11		2005		11		12		1		0		110001		0.012		0.025		-0.065		52		50		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.36		0		14526		0.028		25.64		7.0668238976

		3		11		2005		11		12		4		0		110001		0.031		-0.059		0.103		45		54		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.495		12.36		0		14526		0.067		152.28		12.2682517092

		3		11		2005		11		12		7		0		110001		0.004		0.006		-0.126		42		49		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.681		12.36		0		14526		0.007		33.69		12.6206180514

		3		11		2005		11		12		10		0		110001		0.016		-0.029		-0.05		47		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.642		12.36		0		14526		0.033		151.11		5.9974994789

		3		11		2005		11		12		13		0		110001		0.006		0.01		-0.096		50		42		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.012		30.96		9.670573923

		3		11		2005		11		12		16		0		110001		-0.012		-0.046		-0.075		44		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.372		12.36		0		14526		0.048		194.62		8.8797522488

		3		11		2005		11		12		19		0		110001		-0.047		0.022		0.056		45		46		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.052		295.08		7.6347887987

		3		11		2005		11		12		22		0		110001		0.038		-0.015		-0.028		50		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.041		111.54		4.9527769988

		3		11		2005		11		12		25		0		110001		-0.003		-0.03		-0.178		49		44		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.673		12.37		0		14526		0.03		185.71		18.0535315105

		3		11		2005		11		12		28		0		110001		0.018		0.049		-0.025		44		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.596		12.36		0		14526		0.052		20.17		5.7879184514

		3		11		2005		11		12		31		0		110001		0.019		-0.029		0.043		46		41		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.035		146.77		5.5235857919

		3		11		2005		11		12		34		0		110001		-0.078		0.081		-0.272		40		49		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.112		316.08		29.4328048273

		3		11		2005		11		12		37		0		110001		0.09		0.025		-0.168		41		44		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.093		74.48		19.2221226715

		3		11		2005		11		12		40		0		110001		0.045		0.056		0.002		48		38		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.169		12.37		0		14526		0.072		38.78		7.1867934435

		3		11		2005		11		12		43		0		110001		0.041		-0.029		0.049		55		48		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.05		125.27		7.0164093381

		3		11		2005		11		12		46		0		110001		0		-0.013		-0.053		66		61		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.013		180		5.4571054599

		3		11		2005		11		12		49		0		110001		-0.022		-0.009		0.139		63		60		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.122		12.37		0		14526		0.024		247.75		14.1017729382

		3		11		2005		11		12		52		0		110001		0.039		-0.038		-0.063		54		52		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.269		12.37		0		14526		0.054		134.26		8.3270643086

		3		11		2005		11		12		55		0		110001		-0.111		0.04		0.015		50		42		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.726		12.37		0		14526		0.118		289.82		11.8936958091

		3		11		2005		11		12		58		0		110001		0.03		-0.07		0.104		49		45		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.076		156.8		12.8903064355

		3		11		2005		11		13		1		0		110001		-0.066		0.019		-0.082		49		43		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.069		286.06		10.696261029

		3		11		2005		11		13		4		0		110001		-0.048		-0.008		-0.002		44		41		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.998		12.36		0		14526		0.049		260.54		4.8703182648

		3		11		2005		11		13		7		0		110001		-0.06		-0.038		-0.003		43		43		55		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.3		12.36		0		14526		0.071		237.65		7.108445681

		3		11		2005		11		13		10		0		110001		0.096		-0.104		0.199		43		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.142		137.29		24.4198689595

		3		11		2005		11		13		13		0		110001		0.04		-0.064		-0.027		45		43		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.075		147.99		8.0156097709

		3		11		2005		11		13		16		0		110001		-0.028		0.057		-0.088		48		41		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.064		333.84		10.8521887193

		3		11		2005		11		13		19		0		110001		0.009		-0.028		0.017		48		47		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.122		12.37		0		14526		0.029		162.18		3.3970575503

		3		11		2005		11		13		22		0		110001		-0.019		0.026		-0.088		48		46		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.37		0		14526		0.032		323.84		9.3706990134

		3		11		2005		11		13		25		0		110001		0.063		0.002		-0.005		45		47		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.063		88.18		6.3229739838

		3		11		2005		11		13		28		0		110001		-0.053		0.011		-0.011		52		45		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.054		281.73		5.5235857919

		3		11		2005		11		13		31		0		110001		0.068		-0.011		-0.038		49		46		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.069		99.19		7.8670197661

		3		11		2005		11		13		34		0		110001		0.048		0.05		-0.1		51		44		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.069		43.83		12.1671689394

		3		11		2005		11		13		37		0		110001		-0.061		-0.121		0.119		45		42		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.136		206.75		18.0341343014

		3		11		2005		11		13		40		0		110001		0		-0.044		0.141		48		44		45		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.044		180		14.7705788648

		3		11		2005		11		13		43		0		110001		0.038		0.009		0.078		45		43		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.464		12.36		0		14526		0.039		76.68		8.7229582138

		3		11		2005		11		13		46		0		110001		0.083		-0.051		0.047		49		48		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.097		121.57		10.8161915664

		3		11		2005		11		13		49		0		110001		0.024		-0.064		0.073		48		44		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.068		159.44		10.0004999875

		3		11		2005		11		13		52		0		110001		0.086		0.034		-0.03		46		44		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.449		12.37		0		14526		0.092		68.43		9.7221396822

		3		11		2005		11		13		55		0		110001		-0.026		0.018		-0.025		48		45		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.032		304.7		4.0311288741

		3		11		2005		11		13		58		0		110001		0.021		-0.055		0.02		47		43		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.059		159.1		6.2177166227

		3		11		2005		11		14		1		0		110001		0.007		-0.009		0.072		42		45		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.011		142.13		7.2897187874

		3		11		2005		11		14		4		0		110001		-0.056		0.007		-0.015		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.056		277.13		5.8395205283

		3		11		2005		11		14		7		0		110001		-0.03		0.007		-0.008		44		48		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.031		283.13		3.1827660926

		3		11		2005		11		14		10		0		110001		-0.02		0.022		-0.056		48		49		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.03		317.73		6.3403469937

		3		11		2005		11		14		13		0		110001		-0.05		-0.056		0.143		45		46		47		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.184		12.37		0		14526		0.075		221.76		16.1508513707

		3		11		2005		11		14		16		0		110001		0.042		0		-0.012		53		46		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.042		90		4.3680659336

		3		11		2005		11		14		19		0		110001		0.077		-0.015		-0.007		44		45		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.385		12.37		0		14526		0.078		101.02		7.8759126455

		3		11		2005		11		14		22		0		110001		0.05		-0.006		-0.036		42		46		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.37		12.37		0		14526		0.05		96.84		6.1903150162

		3		11		2005		11		14		25		0		110001		0.01		-0.026		0.029		48		52		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.028		158.96		4.0211938526

		3		11		2005		11		14		28		0		110001		0.034		-0.04		-0.013		46		53		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.006		12.37		0		14526		0.052		139.64		5.4083269132

		3		11		2005		11		14		31		0		110001		-0.034		-0.03		-0.059		44		46		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.045		228.58		7.4411020689

		3		11		2005		11		14		34		0		110001		0.004		0.015		0.008		43		49		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.099		12.37		0		14526		0.016		14.93		1.7464249197

		3		11		2005		11		14		37		0		110001		-0.019		-0.015		0.062		46		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.424		12.37		0		14526		0.024		231.71		6.6558245169

		3		11		2005		11		14		40		0		110001		-0.012		0.03		-0.061		48		49		43		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.4		5.099		12.37		0		14526		0.032		338.2		6.9028979422

		3		11		2005		11		14		43		0		110001		0.026		-0.05		0.06		47		47		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.246		12.37		0		14526		0.056		152.53		8.2316462509

		3		11		2005		11		14		46		0		110001		-0.046		-0.066		-0.068		45		47		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.37		0		14526		0.08		214.88		10.5337552658

		3		11		2005		11		14		49		0		110001		-0.039		0.005		-0.058		46		43		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.813		12.37		0		14526		0.039		277.31		7.0071392165

		3		11		2005		11		14		52		0		110001		-0.062		-0.041		0.036		46		47		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.074		236.52		8.258934556

		3		11		2005		11		14		55		0		110001		0.062		0.042		0.028		44		44		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.075		55.89		7.9949984365

		3		11		2005		11		14		58		0		110001		0.076		-0.078		0.12		43		41		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.109		135.74		16.2049375192

		3		11		2005		11		15		1		0		110001		-0.021		-0.049		-0.001		48		46		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.053		203.2		5.3319789947

		3		11		2005		11		15		4		0		110001		0.134		0.043		-0.096		43		45		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.141		72.21		17.0355510624

		3		11		2005		11		15		7		0		110001		0.05		0.075		-0.068		45		44		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.09		33.69		11.2911469745

		3		11		2005		11		15		10		0		110001		-0.067		-0.022		0.059		49		47		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.071		251.82		9.1945636112

		3		11		2005		11		15		13		0		110001		0.066		-0.063		0.008		48		43		49		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.61		12.37		0		14526		0.091		133.67		9.159148432

		3		11		2005		11		15		16		0		110001		0.046		0.051		-0.058		46		43		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.424		12.37		0		14526		0.069		42.05		8.9894382472

		3		11		2005		11		15		19		0		110001		0.006		0.005		0.148		47		44		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.008		50.19		14.8205937803

		3		11		2005		11		15		22		0		110001		-0.052		-0.009		-0.069		46		43		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.053		260.18		8.6867715522

		3		11		2005		11		15		25		0		110001		0.016		-0.041		0.065		47		47		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.517		12.37		0		14526		0.044		158.68		7.8498407627

		3		11		2005		11		15		28		0		110001		-0.033		0.085		-0.057		45		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.354		12.37		0		14526		0.091		338.78		10.7531390766

		3		11		2005		11		15		31		0		110001		-0.01		-0.032		0.042		43		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.034		197.35		5.374011537

		3		11		2005		11		15		34		0		110001		0.068		0.024		-0.04		42		47		48		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.072		70.56		8.2462112512

		3		11		2005		11		15		37		0		110001		-0.076		0.039		-0.06		45		46		45		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.085		297.16		10.4388696706

		3		11		2005		11		15		40		0		110001		0.068		-0.017		-0.07		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.302		12.36		0		14526		0.07		104.04		9.9060587521

		3		11		2005		11		15		43		0		110001		-0.037		0.046		-0.048		43		45		44		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.059		321.19		7.6085478247

		3		11		2005		11		15		46		0		110001		0.014		0.016		0.018		46		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.37		0		14526		0.021		41.19		2.7856776554

		3		11		2005		11		15		49		0		110001		-0.019		-0.008		0.079		49		49		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.526		12.37		0		14526		0.021		247.17		8.1645575508

		3		11		2005		11		15		52		0		110001		-0.071		-0.094		0.131		49		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.48		12.37		0		14526		0.118		217.06		17.6176048315

		3		11		2005		11		15		55		0		110001		-0.044		0.033		-0.043		43		42		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.37		0		14526		0.055		306.87		6.9814038703

		3		11		2005		11		15		58		0		110001		0.014		-0.002		0.007		53		47		41		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		4.859		12.37		0		14526		0.014		98.13		1.5779733838

		3		11		2005		11		16		1		0		110001		0.018		-0.023		-0.02		47		45		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.998		12.37		0		14526		0.029		141.95		3.5397740041

		3		11		2005		11		16		4		0		110001		0.06		0.083		-0.14		47		44		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.102		35.86		17.3461811359

		3		11		2005		11		16		7		0		110001		-0.118		-0.018		-0.048		45		44		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.3		4.735		12.37		0		14526		0.119		261.33		12.8654576289

		3		11		2005		11		16		10		0		110001		0.089		0.053		-0.032		49		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.192		12.37		0		14526		0.104		59.23		10.8415865998

		3		11		2005		11		16		13		0		110001		0.016		-0.077		-0.006		43		50		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.079		168.26		7.8873316147

		3		11		2005		11		16		16		0		110001		0.023		-0.066		0.007		49		48		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.37		0		14526		0.07		160.79		7.0242437315

		3		11		2005		11		16		19		0		110001		0.053		0		-0.022		49		48		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.401		12.37		0		14526		0.053		90		5.7384666942

		3		11		2005		11		16		22		0		110001		0.056		0.072		-0.09		41		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.091		37.87		12.8140547837

		3		11		2005		11		16		25		0		110001		-0.048		0.06		-0.141		46		45		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.077		321.34		16.0577084293

		3		11		2005		11		16		28		0		110001		-0.029		0.128		-0.128		48		51		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.37		0		14526		0.131		347.23		18.3327575667

		3		11		2005		11		16		31		0		110001		-0.014		-0.015		0.009		49		50		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.021		223.03		2.2405356502

		3		11		2005		11		16		34		0		110001		0.06		0.042		0.031		43		49		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.06		12.37		0		14526		0.073		55.01		7.9529868603

		3		11		2005		11		16		37		0		110001		0.043		-0.008		-0.083		43		50		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.044		100.54		9.3818974627

		3		11		2005		11		16		40		0		110001		0.01		-0.09		-0.008		42		55		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.091		173.66		9.0906545419

		3		11		2005		11		16		43		0		110001		-0.064		-0.107		0.105		46		45		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.125		210.88		16.3003067456

		3		11		2005		11		16		46		0		110001		0.071		0.009		-0.013		45		45		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.072		82.78		7.2739260376

		3		11		2005		11		16		49		0		110001		-0.05		0.006		0.037		51		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.05		276.84		6.24899992

		3		11		2005		11		16		52		0		110001		0.005		-0.027		0.056		59		45		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.027		169.51		6.2369864518

		3		11		2005		11		16		55		0		110001		0		-0.013		0.022		53		45		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.013		180		2.5553864678

		3		11		2005		11		16		58		0		110001		0.005		-0.018		0.064		46		49		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.019		164.48		6.6670833203

		3		11		2005		11		17		1		0		110001		0.041		-0.063		0.009		42		47		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.642		12.37		0		14526		0.075		146.94		7.5703368485

		3		11		2005		11		17		4		0		110001		-0.025		-0.023		0.066		46		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.034		227.39		7.422937424

		3		11		2005		11		17		7		0		110001		0.026		-0.016		0.05		50		47		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.666		12.37		0		14526		0.031		121.61		5.8583274064

		3		11		2005		11		17		10		0		110001		-0.064		-0.009		0.021		48		42		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.503		12.37		0		14526		0.065		262		6.7955868032

		3		11		2005		11		17		13		0		110001		0.082		-0.015		0.004		49		41		61		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.083		100.37		8.3456575535

		3		11		2005		11		17		16		0		110001		-0.032		-0.095		0.074		44		47		72		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.1		198.62		12.4599357944

		3		11		2005		11		17		19		0		110001		0.006		0.048		-0.055		44		46		74		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.573		12.37		0		14526		0.048		7.13		7.3246160309

		3		11		2005		11		17		22		0		110001		0.058		0.03		-0.036		47		44		69		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.065		62.65		7.4565407529

		3		11		2005		11		17		25		0		110001		-0.057		0.026		-0.062		45		46		59		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.4		4.635		12.37		0		14526		0.063		294.52		8.8141930998

		3		11		2005		11		17		28		0		110001		-0.012		-0.057		0.063		50		46		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.058		191.89		8.5802097876

		3		11		2005		11		17		31		0		110001		0.009		-0.082		0.063		46		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.082		173.74		10.3797880518

		3		11		2005		11		17		34		0		110001		0.003		-0.015		0.12		45		46		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.015		168.69		12.0971070922

		3		11		2005		11		17		37		0		110001		0.007		-0.003		0.002		43		44		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.944		12.37		0		14526		0.008		113.2		0.7874007874

		3		11		2005		11		17		40		0		110001		0.012		-0.055		-0.013		45		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.083		12.37		0		14526		0.056		167.69		5.7775427303

		3		11		2005		11		17		43		0		110001		0.026		-0.032		0.049		46		46		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.041		140.91		6.4039050586

		3		11		2005		11		17		46		0		110001		0.053		-0.046		-0.124		47		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.37		0		14526		0.07		130.96		14.2481577757

		3		11		2005		11		17		49		0		110001		0.07		0.015		-0.176		48		45		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.072		77.91		19.0002631561

		3		11		2005		11		17		52		0		110001		-0.005		0.036		-0.022		53		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.735		12.37		0		14526		0.036		352.09		4.2485291572

		3		11		2005		11		17		55		0		110001		-0.025		0.023		-0.032		48		49		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.55		12.37		0		14526		0.034		312.61		4.6669047558

		3		11		2005		11		17		58		0		110001		0.034		-0.01		-0.044		47		45		46		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.3		4.658		12.37		0		14526		0.035		106.39		5.6497787567

		3		11		2005		11		18		1		0		110001		0.072		-0.033		-0.02		56		44		47		15		1452.6		180.6		-0.7		-0.3		4.728		12.37		0		14526		0.079		114.62		8.1688432474

		3		11		2005		11		18		4		0		110001		-0.004		-0.06		0.02		68		47		44		15		1452.6		179.9		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.06		183.81		6.3371918071

		3		11		2005		11		18		7		0		110001		0.036		-0.046		-0.065		47		48		45		15		1452.6		179.1		-0.8		-0.3		4.379		12.36		0		14526		0.058		141.95		8.738993077

		3		11		2005		11		18		10		0		110001		0.019		-0.065		0.027		43		44		46		15		1452.6		178.5		-0.8		-0.4		4.611		12.37		0		14526		0.068		163.71		7.2904046527

		3		11		2005		11		18		13		0		110001		-0.005		-0.061		0.078		49		45		44		15		1452.6		177.8		-0.8		-0.4		4.441		12.36		0		14526		0.061		184.69		9.9146356464

		3		11		2005		11		18		16		0		110001		-0.01		-0.052		0.046		48		46		44		15		1452.6		177.1		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.053		190.89		7.0142711667

		3		11		2005		11		18		19		0		110001		0.014		-0.055		-0.034		44		45		45		15		1452.6		176.5		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.057		165.72		6.6158899628

		3		11		2005		11		18		22		0		110001		0.042		-0.055		0.081		44		44		45		15		1452.6		176.1		-0.8		-0.4		4.905		12.37		0		14526		0.069		142.63		10.6536378763

		3		11		2005		11		18		25		0		110001		0.03		-0.028		0.068		44		47		45		15		1452.6		175.6		-0.7		-0.4		4.573		12.37		0		14526		0.041		133.03		7.9422918607

		3		11		2005		11		18		28		0		110001		-0.038		-0.02		-0.058		51		44		48		15		1452.6		175.2		-0.8		-0.4		4.495		12.37		0		14526		0.043		242.24		7.2166474211

		3		11		2005		11		18		31		0		110001		0.056		-0.113		0.101		47		47		48		15		1452.6		174.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.126		153.64		16.1573512681

		3		11		2005		11		18		34		0		110001		0.058		-0.029		0.126		50		45		42		15		1452.6		174.9		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.065		116.57		14.1707445111

		3		11		2005		11		18		37		0		110001		-0.005		-0.079		0.068		49		43		44		15		1452.6		174.8		-0.8		-0.4		4.944		12.37		0		14526		0.079		183.62		10.4355162786

		3		11		2005		11		18		40		0		110001		-0.023		-0.146		0.086		45		49		51		15		1452.6		174.8		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.148		188.95		17.1

		3		11		2005		11		18		43		0		110001		-0.031		-0.08		0.034		51		47		43		15		1452.6		175.2		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.086		201.18		9.2287593966

		3		11		2005		11		18		46		0		110001		-0.009		-0.049		-0.01		46		42		47		15		1452.6		175.5		-0.8		-0.4		5.354		12.37		0		14526		0.05		190.41		5.0813384064

		3		11		2005		11		18		49		0		110001		-0.027		0.105		-0.257		48		44		41		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		5.053		12.37		0		14526		0.108		345.58		27.8931891328

		3		11		2005		11		18		52		0		110001		0.043		0.031		0.012		46		46		43		15		1452.6		176		-0.9		-0.4		4.828		12.37		0		14526		0.053		54.21		5.4350712967

		3		11		2005		11		18		55		0		110001		-0.018		-0.078		0.056		43		50		41		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.08		192.99		9.7693397935

		3		11		2005		11		18		58		0		110001		0.024		0.029		-0.044		43		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.689		12.37		0		14526		0.038		39.61		5.7905094767

		3		11		2005		11		19		1		0		110001		0.074		0.073		-0.095		48		46		50		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.3		4.82		12.37		0		14526		0.104		45.39		14.0819032805

		3		11		2005		11		19		4		0		110001		0.009		0.052		-0.074		46		41		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.053		9.82		9.0890043459

		3		11		2005		11		19		7		0		110001		0.014		0.008		0.058		43		46		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.37		0		14526		0.016		60.26		6.0199667773

		3		11		2005		11		19		10		0		110001		0		-0.046		0.086		44		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.046		180		9.7529482722

		3		11		2005		11		19		13		0		110001		0.021		0.015		0.023		45		40		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.026		54.46		3.4568772035

		3		11		2005		11		19		16		0		110001		-0.007		-0.023		0.047		42		44		48		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.024		196.93		5.2792044855

		3		11		2005		11		19		19		0		110001		0.078		0.003		-0.115		45		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.37		0		14526		0.078		87.8		13.8989208214

		3		11		2005		11		19		22		0		110001		0.015		0.092		-0.123		46		40		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.093		9.26		15.4330813514

		3		11		2005		11		19		25		0		110001		0.046		-0.13		0.29		43		44		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.37		0		14526		0.138		160.51		32.111680118

		3		11		2005		11		19		28		0		110001		0.072		-0.016		-0.026		45		46		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.074		102.53		7.8204859184

		3		11		2005		11		19		31		0		110001		0.018		-0.028		-0.077		53		48		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.875		12.37		0		14526		0.033		147.26		8.3886828525

		3		11		2005		11		19		34		0		110001		-0.055		-0.118		0.054		52		42		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.867		12.37		0		14526		0.13		204.99		14.0943250991

		3		11		2005		11		19		37		0		110001		-0.008		-0.056		0.105		48		44		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.057		188.13		11.9268604419

		3		11		2005		11		19		40		0		110001		-0.043		0.004		-0.055		48		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.043		275.31		6.9928534948

		3		11		2005		11		19		43		0		110001		-0.013		-0.011		-0.183		46		43		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.37		0		14526		0.017		229.76		18.3790641764

		3		11		2005		11		19		46		0		110001		0.037		0.078		-0.206		45		46		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.36		0		14526		0.086		25.38		22.3358456298

		3		11		2005		11		19		49		0		110001		0.015		-0.009		0.043		49		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.37		0		14526		0.017		120.96		4.6421977554

		3		11		2005		11		19		52		0		110001		-0.034		0.038		-0.031		46		56		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.457		12.37		0		14526		0.051		318.18		5.9674114991

		3		11		2005		11		19		55		0		110001		0.003		0.046		0.015		45		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.046		3.73		4.8476798574

		3		11		2005		11		19		58		0		110001		-0.009		0.015		-0.109		47		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.36		0		14526		0.017		329.04		11.0394746252

		3		11		2005		11		20		1		0		110001		0.064		0.03		-0.008		43		62		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.37		0		14526		0.071		64.89		7.1133676975

		3		11		2005		11		20		4		0		110001		-0.005		0.037		-0.014		48		52		53		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.254		12.36		0		14526		0.037		352.3		3.9874804075

		3		11		2005		11		20		7		0		110001		0.061		-0.001		-0.032		44		58		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.061		90.94		6.8891218599

		3		11		2005		11		20		10		0		110001		-0.014		-0.108		0.136		41		53		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.109		187.39		17.4229733398

		3		11		2005		11		20		13		0		110001		-0.061		0.052		-0.085		48		53		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.08		310.45		11.6833214455

		3		11		2005		11		20		16		0		110001		-0.015		0.031		-0.044		44		55		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.034		334.18		5.5874860179

		3		11		2005		11		20		19		0		110001		-0.056		-0.051		0.024		45		44		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.076		227.68		7.9454389432

		3		11		2005		11		20		22		0		110001		0.035		0.047		-0.071		49		43		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.059		36.67		9.2059763198

		3		11		2005		11		20		25		0		110001		-0.025		0.007		0.071		44		46		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.998		12.37		0		14526		0.026		285.64		7.559761901

		3		11		2005		11		20		28		0		110001		-0.05		-0.09		0.056		45		49		38		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.103		209.05		11.7200682592

		3		11		2005		11		20		31		0		110001		0.034		-0.021		0.047		45		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.04		121.7		6.1692787261

		3		11		2005		11		20		34		0		110001		-0.036		0.005		0.012		48		43		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.036		277.91		3.8275318418

		3		11		2005		11		20		37		0		110001		-0.027		-0.066		0.133		50		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.071		202.25		15.0910569544

		3		11		2005		11		20		40		0		110001		-0.003		0.037		-0.007		50		46		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.967		12.36		0		14526		0.037		355.36		3.7775653535

		3		11		2005		11		20		43		0		110001		0.043		-0.07		-0.002		50		53		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.082		148.44		8.2176639016

		3		11		2005		11		20		46		0		110001		0.011		0.058		-0.035		43		44		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.059		10.74		6.8629439747

		3		11		2005		11		20		49		0		110001		0.019		0.028		-0.11		46		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.034		34.16		11.5086923671

		3		11		2005		11		20		52		0		110001		0.018		-0.059		-0.198		47		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.062		163.03		20.7386113325

		3		11		2005		11		20		55		0		110001		-0.003		0.042		-0.109		49		49		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.042		355.91		11.6850331621

		3		11		2005		11		20		58		0		110001		0.024		0.045		0.015		49		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.051		28.07		5.316013544

		3		11		2005		11		21		1		0		110001		-0.039		-0.027		-0.102		52		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.36		0		14526		0.047		235.3		11.2489999556

		3		11		2005		11		21		4		0		110001		-0.031		0.009		-0.077		51		47		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.503		12.37		0		14526		0.032		286.19		8.3492514635

		3		11		2005		11		21		7		0		110001		-0.13		-0.165		0.286		47		41		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.37		0		14526		0.21		218.23		35.4853490894

		3		11		2005		11		21		10		0		110001		-0.01		-0.041		0.108		49		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.042		193.71		11.5952576513

		3		11		2005		11		21		13		0		110001		0.031		0.036		0.014		48		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.048		40.73		4.9527769988

		3		11		2005		11		21		16		0		110001		0.031		-0.001		0.184		46		46		39		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.031		91.85		18.6595819889

		3		11		2005		11		21		19		0		110001		-0.019		-0.036		0.044		48		45		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.37		0		14526		0.041		207.82		5.9941638283

		3		11		2005		11		21		22		0		110001		-0.059		0.03		0.015		44		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.066		296.95		6.7867518004

		3		11		2005		11		21		25		0		110001		0.045		-0.02		-0.031		48		50		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.049		113.96		5.8189346104

		3		11		2005		11		21		28		0		110001		0.015		0.047		-0.055		46		45		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.049		17.7		7.3885045848

		3		11		2005		11		21		31		0		110001		0.049		0.059		-0.102		53		47		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.077		39.71		12.7616613339

		3		11		2005		11		21		34		0		110001		-0.033		0.087		-0.021		46		43		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.751		12.36		0		14526		0.093		339.23		9.5388678574

		3		11		2005		11		21		37		0		110001		0.025		0.016		0.061		44		50		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.758		12.36		0		14526		0.03		57.38		6.7838042425

		3		11		2005		11		21		40		0		110001		0.161		0.054		-0.092		46		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.17		71.46		19.3134668043

		3		11		2005		11		21		43		0		110001		-0.038		-0.017		-0.089		44		42		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.936		12.36		0		14526		0.042		245.9		9.8254770877

		3		11		2005		11		21		46		0		110001		0.115		0.089		-0.054		45		46		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.145		52.26		15.5119308921

		3		11		2005		11		21		49		0		110001		0.05		0.05		-0.076		48		51		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.071		45		10.3807514179

		3		11		2005		11		21		52		0		110001		0.093		-0.006		0.051		46		42		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.093		93.69		10.6235587258

		3		11		2005		11		21		55		0		110001		-0.003		0.027		-0.044		45		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.027		353.66		5.1710733895

		3		11		2005		11		21		58		0		110001		0.026		-0.049		0.017		46		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.055		152.05		5.8017238817

		3		11		2005		11		22		1		0		110001		0.095		0.071		-0.124		42		42		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.119		53.23		17.1586712772

		3		11		2005		11		22		4		0		110001		0.003		0.014		-0.089		48		49		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.014		12.09		9.0144328718

		3		11		2005		11		22		7		0		110001		0.005		0.008		0.057		47		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.009		32.01		5.7775427303

		3		11		2005		11		22		10		0		110001		-0.026		-0.117		0.045		42		46		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.12		192.53		12.8023435355

		3		11		2005		11		22		13		0		110001		-0.061		0.001		0.059		46		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.061		270.94		8.4870489571

		3		11		2005		11		22		16		0		110001		0.025		-0.042		0.06		45		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.049		149.24		7.7388629656

		3		11		2005		11		22		19		0		110001		0.045		-0.057		0.031		48		46		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.37		0		14526		0.073		141.71		7.8962016185

		3		11		2005		11		22		22		0		110001		0		0.01		-0.107		48		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.01		0		10.7466273779

		3		11		2005		11		22		25		0		110001		-0.01		0.062		-0.045		46		49		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.063		350.84		7.7259303647

		3		11		2005		11		22		28		0		110001		-0.026		-0.008		-0.053		46		41		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.027		252.9		5.9573484034

		3		11		2005		11		22		31		0		110001		0.051		0.045		-0.016		45		48		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.068		48.58		6.9871310278

		3		11		2005		11		22		34		0		110001		-0.066		-0.026		-0.005		45		46		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.37		0		14526		0.071		248.5		7.111258679

		3		11		2005		11		22		37		0		110001		0		-0.028		-0.067		47		51		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.028		180		7.2615425359

		3		11		2005		11		22		40		0		110001		-0.002		-0.044		0.073		52		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.37		0		14526		0.044		182.6		8.5258430668

		3		11		2005		11		22		43		0		110001		-0.119		-0.078		0.087		53		53		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.142		236.76		16.6775297931

		3		11		2005		11		22		46		0		110001		0.033		-0.035		0.108		51		48		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.37		0		14526		0.048		136.68		11.8228592143

		3		11		2005		11		22		49		0		110001		-0.025		-0.004		-0.076		46		42		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.025		260.91		8.0106179537

		3		11		2005		11		22		52		0		110001		0.014		-0.002		-0.046		45		47		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.014		98.13		4.8124837662

		3		11		2005		11		22		55		0		110001		0.082		0.018		0.067		45		44		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.084		77.62		10.7410427799

		3		11		2005		11		22		58		0		110001		0.047		-0.042		-0.053		46		48		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.063		131.78		8.235289916

		3		11		2005		11		23		1		0		110001		-0.053		-0.037		0.088		43		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.065		235.08		10.9187911419

		3		11		2005		11		23		4		0		110001		0.016		0.048		-0.049		47		50		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.051		18.43		7.0434366612

		3		11		2005		11		23		7		0		110001		-0.014		0.004		-0.005		46		44		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.015		285.95		1.5394804318

		3		11		2005		11		23		10		0		110001		-0.039		-0.099		0.04		43		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.106		201.5		11.3674975258

		3		11		2005		11		23		13		0		110001		-0.016		-0.026		0.092		45		41		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.031		211.61		9.6932966528

		3		11		2005		11		23		16		0		110001		0.05		0.057		-0.107		44		41		53		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.96		12.37		0		14526		0.076		41.26		13.1141145336

		3		11		2005		11		23		19		0		110001		0.019		-0.062		0.034		47		47		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.37		0		14526		0.065		162.96		7.3218850032

		3		11		2005		11		23		22		0		110001		0		-0.028		-0.118		50		45		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.028		180		12.1276543486

		3		11		2005		11		23		25		0		110001		-0.102		-0.084		0.077		43		43		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.37		0		14526		0.132		230.53		15.2934626557

		3		11		2005		11		23		28		0		110001		-0.014		0.003		-0.04		48		46		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.014		282.09		4.2485291572

		3		11		2005		11		23		31		0		110001		0.058		0.021		0.048		42		45		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.062		70.1		7.8160092119

		3		11		2005		11		23		34		0		110001		0.014		0.038		-0.023		45		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.04		20.22		4.6572524089

		3		11		2005		11		23		37		0		110001		-0.039		-0.031		0.116		46		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.05		231.52		12.6245792009

		3		11		2005		11		23		40		0		110001		-0.022		-0.025		-0.022		52		52		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		5.269		12.37		0		14526		0.033		221.35		3.9912404087

		3		11		2005		11		23		43		0		110001		0.046		-0.046		-0.009		50		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.065		135		6.5673434507

		3		11		2005		11		23		46		0		110001		0.017		-0.012		-0.056		46		56		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.021		125.22		5.9741108125

		3		11		2005		11		23		49		0		110001		0.064		-0.057		-0.018		50		55		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.086		131.69		8.7572826836

		3		11		2005		11		23		52		0		110001		-0.005		-0.054		0.009		55		50		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.054		185.29		5.4972720508

		3		11		2005		11		23		55		0		110001		0.081		-0.061		0.179		52		58		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.101		126.98		20.5725545327

		3		11		2005		11		23		58		0		110001		0.033		0.003		-0.017		51		56		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.033		84.81		3.7242448899

		3		11		2005		11		24		1		0		110001		0.047		-0.024		-0.01		53		64		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.37		0		14526		0.053		117.05		5.3712196008

		3		11		2005		11		24		4		0		110001		0.065		-0.003		-0.107		52		53		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.37		0		14526		0.065		92.64		12.5231785103

		3		11		2005		11		24		7		0		110001		0.066		0.067		-0.022		66		59		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.728		12.37		0		14526		0.094		44.57		9.6586748573

		3		11		2005		11		24		10		0		110001		-0.04		-0.035		0.088		61		64		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.053		228.81		10.2805641869

		3		11		2005		11		24		13		0		110001		-0.001		0.006		-0.051		54		61		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.37		0		14526		0.006		350.54		5.1361464154

		3		11		2005		11		24		16		0		110001		0.011		0.007		-0.065		50		53		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.627		12.37		0		14526		0.013		57.53		6.6294796176

		3		11		2005		11		24		19		0		110001		0.022		0.045		-0.118		48		53		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.05		26.05		12.8191263353

		3		11		2005		11		24		22		0		110001		0.03		-0.058		-0.024		50		58		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.065		152.65		6.9570108524

		3		11		2005		11		24		25		0		110001		-0.009		-0.051		-0.01		48		54		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.052		190.01		5.2744667977

		3		11		2005		11		24		28		0		110001		-0.021		-0.037		-0.067		50		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.043		209.58		7.9366239674

		3		11		2005		11		24		31		0		110001		0.012		-0.003		-0.033		52		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.012		104.04		3.5242020373

		3		11		2005		11		24		34		0		110001		-0.03		-0.04		-0.016		50		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.05		216.87		5.2497618994

		3		11		2005		11		24		37		0		110001		-0.003		-0.071		0.036		53		49		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.071		182.42		7.9661785067

		3		11		2005		11		24		40		0		110001		0.01		0.029		0.074		52		52		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.031		19.03		8.0106179537

		3		11		2005		11		24		43		0		110001		-0.037		-0.017		0.086		51		57		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.041		245.32		9.5152509163

		3		11		2005		11		24		46		0		110001		0.05		0.02		0.051		48		47		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.054		68.2		7.4168726563

		3		11		2005		11		24		49		0		110001		0.088		0.015		-0.124		46		50		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.37		0		14526		0.089		80.33		15.2790706524

		3		11		2005		11		24		52		0		110001		0.05		0.029		0.065		46		47		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.058		59.89		8.6982756912

		3		11		2005		11		24		55		0		110001		0.008		0.053		-0.074		47		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.054		8.58		9.1372862492

		3		11		2005		11		24		58		0		110001		0.011		0.015		-0.18		49		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.019		36.25		18.0958558792

		3		11		2005		11		25		1		0		110001		0.083		-0.042		0.138		47		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.093		116.84		16.64241569

		3		11		2005		11		25		4		0		110001		-0.005		-0.05		0.102		50		57		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.05		185.71		11.3705760628

		3		11		2005		11		25		7		0		110001		0.077		0.017		-0.068		49		54		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.079		77.55		10.412492497

		3		11		2005		11		25		10		0		110001		-0.013		-0.012		-0.168		49		57		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.018		227.29		16.892897916

		3		11		2005		11		25		13		0		110001		0.032		-0.051		0.003		47		60		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.37		0		14526		0.06		147.89		6.0282667492

		3		11		2005		11		25		16		0		110001		0.017		-0.009		0.095		51		57		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.019		117.9		9.6927808187

		3		11		2005		11		25		19		0		110001		-0.015		0.051		-0.067		46		60		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.37		0		14526		0.053		343.61		8.5527773267

		3		11		2005		11		25		22		0		110001		0.077		0.029		-0.034		48		56		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.082		69.36		8.9028085456

		3		11		2005		11		25		25		0		110001		0.023		0.018		-0.017		49		58		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.408		12.37		0		14526		0.029		51.95		3.3793490497

		3		11		2005		11		25		28		0		110001		0.023		0.015		-0.024		50		57		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.563		12.37		0		14526		0.027		56.89		3.6469165058

		3		11		2005		11		25		31		0		110001		0.109		-0.018		0.092		50		59		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.11		99.38		14.3767172887

		3		11		2005		11		25		34		0		110001		0.127		0.03		0.021		49		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.13		76.71		13.2174127574

		3		11		2005		11		25		37		0		110001		0.056		0.052		-0.124		47		55		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.076		47.12		14.5657131648

		3		11		2005		11		25		40		0		110001		0.072		-0.078		0.078		49		54		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.316		12.37		0		14526		0.106		137.29		13.1726990401

		3		11		2005		11		25		43		0		110001		0.013		0.03		-0.025		49		53		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.37		0		14526		0.033		23.43		4.1158231255

		3		11		2005		11		25		46		0		110001		0.023		-0.007		0.066		49		59		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.024		106.93		7.0242437315

		3		11		2005		11		25		49		0		110001		-0.048		-0.112		0.094		49		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.122		203.2		15.3896068826

		3		11		2005		11		25		52		0		110001		0.059		0.037		-0.084		50		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.37		0		14526		0.07		57.91		10.9114618636

		3		11		2005		11		25		55		0		110001		-0.015		0.028		-0.029		50		59		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.032		331.82		4.3011626335

		3		11		2005		11		25		58		0		110001		0.066		0.065		0.005		52		51		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.093		45.44		9.2768529146

		3		11		2005		11		26		1		0		110001		-0.082		0.047		-0.011		49		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.095		299.82		9.5152509163

		3		11		2005		11		26		4		0		110001		0.098		0.052		0.042		52		51		38		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.111		62.05		11.8625461011

		3		11		2005		11		26		7		0		110001		0.017		0.004		0.007		48		56		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.017		76.76		1.8814887722

		3		11		2005		11		26		10		0		110001		0.077		-0.015		0.139		45		50		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.37		0		14526		0.078		101.02		15.9608896995

		3		11		2005		11		26		13		0		110001		0.012		0.028		-0.096		48		49		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.03		23.2		10.0717426496

		3		11		2005		11		26		16		0		110001		-0.004		-0.035		-0.117		47		51		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.035		186.52		12.2188379153

		3		11		2005		11		26		19		0		110001		0.073		0.045		-0.026		50		52		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.96		12.37		0		14526		0.086		58.35		8.9610267269

		3		11		2005		11		26		22		0		110001		0.004		0.004		-0.092		48		53		40		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.006		45		9.2173748974

		3		11		2005		11		26		25		0		110001		0.111		0.013		-0.014		49		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.112		83.32		11.2632144612

		3		11		2005		11		26		28		0		110001		0.016		0.073		-0.069		51		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.37		0		14526		0.075		12.36		10.171528892

		3		11		2005		11		26		31		0		110001		0.018		-0.007		-0.03		50		51		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.019		111.25		3.567912555

		3		11		2005		11		26		34		0		110001		-0.054		0.023		-0.029		49		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.37		0		14526		0.059		293.07		6.5467549213

		3		11		2005		11		26		37		0		110001		0.037		-0.014		0		64		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.625		12.37		0		14526		0.04		110.73		3.956008089

		3		11		2005		11		26		40		0		110001		-0.063		-0.098		0.069		82		49		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.117		212.74		13.5403101885

		3		11		2005		11		26		43		0		110001		-0.018		0.048		-0.033		62		52		53		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.051		339.44		6.0967204299

		3		11		2005		11		26		46		0		110001		0.013		0.015		-0.017		53		56		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.02		40.91		2.6134268691

		3		11		2005		11		26		49		0		110001		-0.027		0.015		0.002		53		52		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.031		299.05		3.0951575081

		3		11		2005		11		26		52		0		110001		0.057		0.068		-0.09		47		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.089		39.97		12.6384334472

		3		11		2005		11		26		55		0		110001		0.025		0.005		0.067		51		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.025		78.69		7.1686818872

		3		11		2005		11		26		58		0		110001		-0.007		-0.05		0.063		53		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.37		0		14526		0.05		187.97		8.0734131568

		3		11		2005		11		27		1		0		110001		-0.003		0.035		-0.035		48		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.035		355.1		4.9588305073

		3		11		2005		11		27		4		0		110001		0.004		0.038		-0.09		52		52		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.038		6.01		9.7775252493

		3		11		2005		11		27		7		0		110001		0.042		0.048		-0.075		52		50		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.064		41.19		9.8453034489

		3		11		2005		11		27		10		0		110001		0.139		-0.045		-0.001		47		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.37		0		14526		0.146		107.94		14.6106125813

		3		11		2005		11		27		13		0		110001		0.163		0.08		0.053		50		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.37		0		14526		0.182		63.86		18.9150733543

		3		11		2005		11		27		16		0		110001		0.013		-0.065		0.011		47		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.066		168.69		6.7193749709

		3		11		2005		11		27		19		0		110001		0.059		0.044		-0.027		49		50		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.074		53.29		7.839642849

		3		11		2005		11		27		22		0		110001		0.084		0.037		-0.098		50		55		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.092		66.23		13.4272111773

		3		11		2005		11		27		25		0		110001		0.062		-0.031		0.168		49		57		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.069		116.57		18.173882359

		3		11		2005		11		27		28		0		110001		0.096		0.093		-0.145		53		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.134		45.91		19.7205476597

		3		11		2005		11		27		31		0		110001		0.037		-0.037		0.012		46		50		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.952		12.37		0		14526		0.052		135		5.3684262126

		3		11		2005		11		27		34		0		110001		0.088		-0.072		0.118		46		55		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.418		12.37		0		14526		0.114		129.29		16.386579875

		3		11		2005		11		27		37		0		110001		0.141		0.053		0.069		51		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.37		0		14526		0.151		69.4		16.5683433089

		3		11		2005		11		27		40		0		110001		0.102		0.003		-0.049		50		53		38		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.37		0		14526		0.102		88.32		11.3198939924

		3		11		2005		11		27		43		0		110001		0.055		0.026		-0.107		48		49		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.58		12.37		0		14526		0.061		64.7		12.3085336251

		3		11		2005		11		27		46		0		110001		0.008		0.138		-0.032		52		47		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.37		0		14526		0.138		3.32		14.1887279204

		3		11		2005		11		27		49		0		110001		0.106		0.015		-0.092		49		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.37		0		14526		0.107		81.95		14.1155942135

		3		11		2005		11		27		52		0		110001		0.069		-0.066		-0.01		47		56		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.095		133.73		9.6005208192

		3		11		2005		11		27		55		0		110001		0.078		-0.054		0.081		48		57		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.095		124.7		12.4743737318

		3		11		2005		11		27		58		0		110001		0.056		0.059		-0.116		47		53		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.081		43.51		14.1679215131

		3		11		2005		11		28		1		0		110001		0.062		0.087		-0.071		48		45		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.107		35.48		12.8273146059

		3		11		2005		11		28		4		0		110001		-0.038		-0.038		0.112		47		52		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.898		12.37		0		14526		0.054		225		12.4225601226

		3		11		2005		11		28		7		0		110001		-0.033		0.159		-0.198		47		55		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.162		348.27		25.6074207994

		3		11		2005		11		28		10		0		110001		-0.022		0.054		0.057		47		55		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.058		337.83		8.1541400528

		3		11		2005		11		28		13		0		110001		-0.022		-0.032		0.062		44		49		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.039		214.51		7.3157364633

		3		11		2005		11		28		16		0		110001		-0.018		-0.064		0.142		50		50		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.066		195.71		15.679285698

		3		11		2005		11		28		19		0		110001		-0.021		0.069		-0.083		48		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.072		343.07		10.9959083299

		3		11		2005		11		28		22		0		110001		-0.03		-0.058		0.185		51		57		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.37		0		14526		0.065		207.35		19.6186136105

		3		11		2005		11		28		25		0		110001		-0.108		0.048		-0.085		46		60		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.875		12.37		0		14526		0.118		293.96		14.5578157702

		3		11		2005		11		28		28		0		110001		-0.009		-0.138		0.133		50		55		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.441		12.37		0		14526		0.138		183.73		19.1869747485

		3		11		2005		11		28		31		0		110001		-0.011		0.005		-0.029		50		53		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.012		294.44		3.1416556145

		3		11		2005		11		28		34		0		110001		0.034		0.021		-0.131		51		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.04		58.3		13.6959848131

		3		11		2005		11		28		37		0		110001		-0.028		-0.042		0.132		51		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.05		213.69		14.1322326615

		3		11		2005		11		28		40		0		110001		0.038		-0.014		0.072		47		55		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.04		110.22		8.2607505712

		3		11		2005		11		28		43		0		110001		0.164		-0.006		-0.002		49		54		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.37		0		14526		0.164		92.1		16.4121905911

		3		11		2005		11		28		46		0		110001		0.007		-0.015		0.047		48		57		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.712		12.37		0		14526		0.017		154.98		4.9829710013

		3		11		2005		11		28		49		0		110001		0.042		0.039		0.043		55		52		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.057		47.12		7.1651936471

		3		11		2005		11		28		52		0		110001		-0.022		0.047		-0.033		46		52		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.503		12.37		0		14526		0.052		334.92		6.1497967446

		3		11		2005		11		28		55		0		110001		0.101		-0.016		-0.181		47		45		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.658		12.37		0		14526		0.102		99		20.7889393669

		3		11		2005		11		28		58		0		110001		-0.167		0.046		-0.228		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.173		285.4		28.6337213788

		3		11		2005		11		29		1		0		110001		0.027		-0.007		-0.022		49		57		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.028		104.53		3.5524639337

		3		11		2005		11		29		4		0		110001		-0.076		-0.126		0.075		48		51		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.316		12.37		0		14526		0.147		211.1		16.5157500587

		3		11		2005		11		29		7		0		110001		-0.028		-0.014		-0.003		45		54		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.031		243.43		3.1448370387

		3		11		2005		11		29		10		0		110001		0.032		-0.014		0.049		48		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.035		113.63		6.0174745533

		3		11		2005		11		29		13		0		110001		-0.061		0.052		-0.004		51		48		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.633		12.37		0		14526		0.08		310.45		8.0255840909

		3		11		2005		11		29		16		0		110001		0.075		-0.035		0.047		47		51		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.053		12.37		0		14526		0.083		115.02		9.5178779147

		3		11		2005		11		29		19		0		110001		0.028		0.026		0.042		52		54		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.602		12.37		0		14526		0.038		47.12		5.6780278266

		3		11		2005		11		29		22		0		110001		-0.074		-0.066		0.021		50		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.37		0		14526		0.099		228.27		10.1355808911

		3		11		2005		11		29		25		0		110001		-0.037		0.086		-0.082		48		51		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.094		336.72		12.4454811076

		3		11		2005		11		29		28		0		110001		-0.031		-0.027		-0.097		46		49		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.041		228.95		10.5351791632

		3		11		2005		11		29		31		0		110001		0.028		-0.001		0.011		49		52		56		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.37		0		14526		0.028		92.05		3.0099833887

		3		11		2005		11		29		34		0		110001		-0.036		-0.01		-0.04		48		45		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.037		254.48		5.4735728734

		3		11		2005		11		29		37		0		110001		-0.04		0.064		-0.123		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.37		0		14526		0.075		327.99		14.4308696897

		3		11		2005		11		29		40		0		110001		0.035		0.085		-0.042		49		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.092		22.38		10.1064335945

		3		11		2005		11		29		43		0		110001		-0.02		-0.011		-0.092		50		53		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.37		0		14526		0.023		241.19		9.4789239896

		3		11		2005		11		29		46		0		110001		0.025		0.003		0.013		46		52		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.58		12.37		0		14526		0.025		83.16		2.8337254631

		3		11		2005		11		29		49		0		110001		-0.016		0.011		-0.063		47		54		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.37		0		14526		0.019		304.51		6.5924198895

		3		11		2005		11		29		52		0		110001		-0.015		0.019		-0.436		48		53		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.37		0		14526		0.024		321.71		43.6671501246

		3		11		2005		11		29		55		0		110001		0.087		0.081		-0.187		47		47		41		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.119		47.05		22.1582941582

		3		11		2005		11		29		58		0		110001		0.037		-0.043		0.034		49		54		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.057		139.29		6.6136223055

		3		11		2005		11		30		1		0		110001		0.023		-0.043		0.003		52		51		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.82		12.37		0		14526		0.049		151.86		4.8856934001

		3		11		2005		11		30		4		0		110001		0.016		-0.123		0.071		45		48		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.124		172.59		14.2919557794

		3		11		2005		11		30		7		0		110001		0.001		-0.029		0.054		45		51		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.37		0		14526		0.029		178.03		6.1302528496

		3		11		2005		11		30		10		0		110001		0.006		-0.033		0.016		50		58		41		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.034		169.7		3.7161808352

		3		11		2005		11		30		13		0		110001		0.142		0.053		0.055		45		46		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.152		69.53		16.123895311

		3		11		2005		11		30		16		0		110001		0.053		-0.055		-0.008		46		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.076		136.06		7.6798437484

		3		11		2005		11		30		19		0		110001		0.035		-0.007		-0.044		46		52		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.036		101.31		5.6656861897

		3		11		2005		11		30		22		0		110001		0.02		-0.029		0.106		47		52		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.035		145.41		11.1700492389

		3		11		2005		11		30		25		0		110001		-0.066		-0.068		-0.106		44		46		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.095		224.14		14.2182980697

		3		11		2005		11		30		28		0		110001		0.001		0.051		-0.015		46		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.37		0		14526		0.051		1.12		5.3169540152

		3		11		2005		11		30		31		0		110001		0.02		-0.03		-0.117		50		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.37		0		14526		0.036		146.31		12.2429571591

		3		11		2005		11		30		34		0		110001		-0.061		-0.081		-0.01		47		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.101		216.98		10.1892099792

		3		11		2005		11		30		37		0		110001		-0.013		-0.021		0.032		48		53		44		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.534		12.37		0		14526		0.025		211.76		4.0422765863

		3		11		2005		11		30		40		0		110001		0.026		0.052		0.013		47		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.058		26.57		5.9573484034

		3		11		2005		11		30		43		0		110001		0.017		0.023		-0.022		45		48		46		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.418		12.37		0		14526		0.029		36.47		3.6083237105

		3		11		2005		11		30		46		0		110001		-0.008		-0.092		-0.085		49		49		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.37		0		14526		0.092		184.97		12.5510955697

		3		11		2005		11		30		49		0		110001		0.14		-0.052		0.009		48		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.149		110.38		14.9616175596

		3		11		2005		11		30		52		0		110001		-0.016		-0.032		0.13		50		49		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.036		206.57		13.4833230325

		3		11		2005		11		30		55		0		110001		0.052		0.005		-0.031		48		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.24		12.37		0		14526		0.052		84.51		6.0745370194

		3		11		2005		11		30		58		0		110001		0.047		0.009		0.02		51		50		48		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.048		79.16		5.186520992

		3		11		2005		11		31		1		0		110001		0.009		0.045		-0.165		56		46		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.37		0		14526		0.046		11.31		17.1262955714

		3		11		2005		11		31		4		0		110001		-0.015		0.028		-0.08		57		51		46		15		1452.6		176		-0.9		-0.4		4.882		12.37		0		14526		0.032		331.82		8.6075548212

		3		11		2005		11		31		7		0		110001		-0.017		-0.013		0.136		61		59		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.72		12.37		0		14526		0.021		232.59		13.7673526867

		3		11		2005		11		31		10		0		110001		0.085		0.099		-0.046		52		47		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.13		40.65		13.8354616837

		3		11		2005		11		31		13		0		110001		0.002		-0.005		0.083		50		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.37		0		14526		0.005		158.2		8.3174515328

		3		11		2005		11		31		16		0		110001		-0.026		0.001		0.022		53		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.026		272.2		3.4073450075

		3		11		2005		11		31		19		0		110001		-0.041		0.022		-0.085		50		50		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.047		298.22		9.6902012363

		3		11		2005		11		31		22		0		110001		-0.035		0.073		-0.128		52		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.081		334.38		15.1452962995

		3		11		2005		11		31		25		0		110001		-0.037		-0.048		-0.029		58		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.061		217.63		6.7186308129

		3		11		2005		11		31		28		0		110001		-0.014		0.006		-0.006		51		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.015		293.2		1.6370705544

		3		11		2005		11		31		31		0		110001		0.087		-0.046		-0.026		48		55		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.098		117.87		10.1788997441

		3		11		2005		11		31		34		0		110001		-0.001		-0.026		0.076		50		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.026		182.2		8.0330567034

		3		11		2005		11		31		37		0		110001		-0.088		-0.052		0.069		53		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.37		0		14526		0.102		239.42		12.3324774478

		3		11		2005		11		31		40		0		110001		0.016		0.146		-0.14		49		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.147		6.25		20.290884653

		3		11		2005		11		31		43		0		110001		0.051		0.106		-0.015		48		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.118		25.69		11.8583304052

		3		11		2005		11		31		46		0		110001		0.078		0.014		-0.078		57		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.079		79.82		11.1193524991

		3		11		2005		11		31		49		0		110001		0.036		0.088		-0.067		49		47		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.095		22.25		11.6314229568

		3		11		2005		11		31		52		0		110001		-0.017		-0.074		0.011		55		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.37		0		14526		0.076		192.94		7.6720271115

		3		11		2005		11		31		55		0		110001		0.027		0.044		-0.077		44		51		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.052		31.53		9.2703829479

		3		11		2005		11		31		58		0		110001		0.044		-0.044		-0.041		48		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.37		0		14526		0.062		135		7.451845409

		3		11		2005		11		32		1		0		110001		-0.034		-0.011		-0.141		50		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.036		252.07		14.5457897689

		3		11		2005		11		32		4		0		110001		0.037		0.047		-0.112		49		46		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.06		38.21		12.6972437954

		3		11		2005		11		32		7		0		110001		-0.049		-0.115		0.161		47		46		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.125		203.08		20.3830812195

		3		11		2005		11		32		10		0		110001		0.045		0.071		0.011		47		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.37		0		14526		0.084		32.37		8.4776175899

		3		11		2005		11		32		13		0		110001		-0.054		-0.152		0.129		45		51		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.161		199.56		20.6545394526

		3		11		2005		11		32		16		0		110001		0.019		0.03		-0.045		44		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.036		32.35		5.7323642592

		3		11		2005		11		32		19		0		110001		-0.029		-0.022		0.089		46		51		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.036		232.82		9.615612305

		3		11		2005		11		32		22		0		110001		-0.046		-0.066		0.131		41		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.08		214.88		15.3730283289

		3		11		2005		11		32		25		0		110001		-0.015		-0.01		-0.019		50		52		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.018		236.31		2.6191601707

		3		11		2005		11		32		28		0		110001		0.082		0.011		-0.065		50		48		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.083		82.36		10.5214067501

		3		11		2005		11		32		31		0		110001		-0.077		-0.064		-0.053		49		48		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.1		230.27		11.3287245531

		3		11		2005		11		32		34		0		110001		0.015		0.006		-0.036		47		47		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.016		68.2		3.9458839314

		3		11		2005		11		32		37		0		110001		-0.031		-0.024		-0.056		46		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.039		232.25		6.8359344643

		3		11		2005		11		32		40		0		110001		-0.024		0.026		0.015		45		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.035		317.29		3.8431757701

		3		11		2005		11		32		43		0		110001		0.032		-0.066		0		44		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.073		154.13		7.3348483284

		3		11		2005		11		32		46		0		110001		-0.002		0.032		-0.053		45		54		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.509		12.37		0		14526		0.032		356.42		6.1943522664

		3		11		2005		11		32		49		0		110001		-0.102		-0.017		0.05		46		49		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.103		260.54		11.4860785301

		3		11		2005		11		32		52		0		110001		0.003		-0.01		-0.031		47		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.01		163.3		3.2710854468

		3		11		2005		11		32		55		0		110001		-0.088		-0.031		-0.016		45		46		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.37		0		14526		0.093		250.59		9.4662558596

		3		11		2005		11		32		58		0		110001		0.051		0.078		-0.047		51		48		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.424		12.37		0		14526		0.093		33.18		10.4374326345

		3		11		2005		11		33		1		0		110001		-0.09		-0.06		0.016		45		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.37		0		14526		0.108		236.31		10.9343495463

		3		11		2005		11		33		4		0		110001		-0.059		-0.089		0.107		49		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.107		213.54		15.1165472248

		3		11		2005		11		33		7		0		110001		-0.057		-0.005		-0.054		44		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.057		264.99		7.8676553051

		3		11		2005		11		33		10		0		110001		0.07		0.01		-0.019		48		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.37		0		14526		0.071		81.87		7.3218850032

		3		11		2005		11		33		13		0		110001		-0.034		0.054		-0.137		48		52		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.064		327.8		15.1132392292

		3		11		2005		11		33		16		0		110001		-0.059		-0.06		0.122		46		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.084		224.52		14.8205937803

		3		11		2005		11		33		19		0		110001		-0.004		0.008		-0.003		45		52		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.009		333.43		0.9433981132

		3		11		2005		11		33		22		0		110001		0.064		-0.014		0.123		47		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.38		0		14526		0.066		102.34		13.9359247989

		3		11		2005		11		33		25		0		110001		0.019		0.043		0.015		48		56		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.047		23.84		4.9345719166

		3		11		2005		11		33		28		0		110001		-0.017		0.023		0.105		51		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.38		0		14526		0.029		323.53		10.8825548471

		3		11		2005		11		33		31		0		110001		0.11		-0.038		-0.04		44		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.116		109.06		12.3060960503

		3		11		2005		11		33		34		0		110001		0.026		-0.022		-0.04		47		55		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.38		0		14526		0.034		130.24		5.2535702146

		3		11		2005		11		33		37		0		110001		0.016		0.041		-0.17		46		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.37		0		14526		0.044		21.32		17.5604669642

		3		11		2005		11		33		40		0		110001		-0.001		-0.087		0.045		46		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.38		0		14526		0.087		180.66		9.795407087

		3		11		2005		11		33		43		0		110001		0.014		-0.002		0.058		47		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.014		98.13		5.9699246226

		3		11		2005		11		33		46		0		110001		0.044		-0.027		0.054		55		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.38		0		14526		0.052		121.53		7.4706090782

		3		11		2005		11		33		49		0		110001		0.089		-0.082		0.163		46		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.37		0		14526		0.121		132.66		20.3012314897

		3		11		2005		11		33		52		0		110001		-0.007		-0.091		0.09		48		54		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.38		0		14526		0.091		184.4		12.8179561553

		3		11		2005		11		33		55		0		110001		0.046		0.004		0.038		44		53		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.076		12.38		0		14526		0.046		85.03		5.9799665551

		3		11		2005		11		33		58		0		110001		0.027		0.048		-0.026		47		50		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.38		0		14526		0.055		29.36		6.0901559914

		3		11		2005		11		34		1		0		110001		0.067		0.028		0.043		47		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.38		0		14526		0.073		67.32		8.4391942743

		3		11		2005		11		34		4		0		110001		-0.028		-0.035		0.058		47		50		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.045		218.66		7.3300750337

		3		11		2005		11		34		7		0		110001		0.054		-0.007		0.072		47		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.38		0		14526		0.054		97.39		9.0271811769

		3		11		2005		11		34		10		0		110001		-0.061		0.013		-0.005		44		52		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.062		282.03		6.2569960844

		3		11		2005		11		34		13		0		110001		0.032		-0.043		0.119		45		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.054		143.34		13.0514367025

		3		11		2005		11		34		16		0		110001		-0.038		-0.116		0.092		44		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.122		198.14		15.2852870434

		3		11		2005		11		34		19		0		110001		0.079		0.064		0.04		44		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.102		50.99		10.9256578749

		3		11		2005		11		34		22		0		110001		0.002		-0.037		-0.051		46		48		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.611		12.37		0		14526		0.037		176.91		6.303967005

		3		11		2005		11		34		25		0		110001		0.042		-0.064		0.031		50		46		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.077		146.73		8.258934556

		3		11		2005		11		34		28		0		110001		0.118		-0.008		0.049		46		48		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.118		93.88		12.801952976

		3		11		2005		11		34		31		0		110001		0.03		-0.015		0.017		48		52		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.034		116.57		3.7603191354

		3		11		2005		11		34		34		0		110001		-0.047		-0.012		0.013		46		48		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.049		255.68		5.0219518118

		3		11		2005		11		34		37		0		110001		0.08		-0.056		-0.005		43		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.37		0		14526		0.098		124.99		9.7780366127

		3		11		2005		11		34		40		0		110001		0.028		0.014		-0.052		45		47		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.031		63.43		6.0695963622

		3		11		2005		11		34		43		0		110001		0.017		-0.027		0.008		48		58		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.37		0		14526		0.032		147.8		3.2893768407

		3		11		2005		11		34		46		0		110001		-0.019		-0.007		-0.018		51		50		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.02		249.78		2.7092434368

		3		11		2005		11		34		49		0		110001		-0.084		0.045		-0.108		49		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.37		0		14526		0.095		298.18		14.403124661

		3		11		2005		11		34		52		0		110001		-0.007		0.033		-0.039		47		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.38		0		14526		0.034		348.02		5.1565492337

		3		11		2005		11		34		55		0		110001		0.051		0.026		0.054		54		51		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.48		12.38		0		14526		0.057		62.99		7.8695616142

		3		11		2005		11		34		58		0		110001		0.05		0.001		0.077		49		53		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.449		12.38		0		14526		0.05		88.85		9.1815031449

		3		11		2005		11		35		1		0		110001		-0.06		-0.068		-0.002		48		49		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.091		221.42		9.0708323764

		3		11		2005		11		35		4		0		110001		0.097		-0.092		0.153		44		49		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.134		133.48		20.3179723398

		3		11		2005		11		35		7		0		110001		0.02		-0.038		0.002		49		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.37		0		14526		0.043		152.24		4.298837052

		3		11		2005		11		35		10		0		110001		-0.093		0.009		0.084		51		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.38		0		14526		0.093		275.53		12.5642349548

		3		11		2005		11		35		13		0		110001		0.08		0.037		-0.247		48		47		34		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.758		12.38		0		14526		0.088		65.18		26.2255600512

		3		11		2005		11		35		16		0		110001		0.116		-0.056		0.1		45		51		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.38		0		14526		0.129		115.77		16.3070536885

		3		11		2005		11		35		19		0		110001		0.067		-0.016		-0.01		45		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.38		0		14526		0.069		103.43		6.9606034221

		3		11		2005		11		35		22		0		110001		0.01		-0.013		-0.113		52		50		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.016		142.43		11.4184061935

		3		11		2005		11		35		25		0		110001		0.076		0.036		-0.033		46		48		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.611		12.38		0		14526		0.084		64.65		9.0338253249

		3		11		2005		11		35		28		0		110001		-0.018		0.043		-0.006		47		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.55		12.38		0		14526		0.047		337.29		4.7

		3		11		2005		11		35		31		0		110001		-0.053		-0.001		0.048		47		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.38		0		14526		0.053		268.92		7.1512236715

		3		11		2005		11		35		34		0		110001		-0.004		-0.084		0.09		48		50		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.565		12.38		0		14526		0.084		182.73		12.3174672721

		3		11		2005		11		35		37		0		110001		0.088		0.016		-0.006		50		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.38		0		14526		0.089		79.7		8.9643739324

		3		11		2005		11		35		40		0		110001		-0.046		0.045		-0.145		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.064		314.37		15.8637952584

		3		11		2005		11		35		43		0		110001		-0.041		0.021		0.02		47		52		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.38		0		14526		0.046		297.12		5.0219518118

		3		11		2005		11		35		46		0		110001		0.01		0.106		-0.003		49		50		56		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.333		12.38		0		14526		0.106		5.39		10.6512910016

		3		11		2005		11		35		49		0		110001		-0.032		-0.023		0.129		44		44		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.38		0		14526		0.039		234.29		13.488513632

		3		11		2005		11		35		52		0		110001		0.027		-0.034		-0.002		49		46		55		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.38		0		14526		0.043		141.55		4.3462627624

		3		11		2005		11		35		55		0		110001		-0.062		0.018		-0.032		50		53		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.929		12.38		0		14526		0.065		286.19		7.2055534139

		3		11		2005		11		35		58		0		110001		-0.06		-0.019		-0.028		50		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.526		12.38		0		14526		0.063		252.43		6.8883960397

		3		11		2005		11		36		1		0		110001		0.015		-0.044		0.044		48		55		57		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.573		12.38		0		14526		0.046		161.18		6.4007812023

		3		11		2005		11		36		4		0		110001		0.064		0.014		0.1		48		51		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.789		12.38		0		14526		0.066		77.66		11.9549153071

		3		11		2005		11		36		7		0		110001		0.083		-0.058		0.048		47		53		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.38		0		14526		0.101		124.95		11.2058020686

		3		11		2005		11		36		10		0		110001		0.039		-0.006		0.107		46		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.039		98.75		11.4043851215

		3		11		2005		11		36		13		0		110001		-0.008		-0.03		0.165		44		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.38		0		14526		0.031		194.93		16.789580102

		3		11		2005		11		36		16		0		110001		-0.018		-0.03		0.141		45		54		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.035		210.96		14.5275600154

		3		11		2005		11		36		19		0		110001		0.016		0.034		-0.055		46		52		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.486		12.38		0		14526		0.038		25.2		6.6610809934

		3		11		2005		11		36		22		0		110001		0.006		0.017		-0.171		46		60		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.38		0		14526		0.018		19.44		17.1947666457

		3		11		2005		11		36		25		0		110001		0.074		-0.045		0.195		46		59		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.087		121.3		21.3368226313

		3		11		2005		11		36		28		0		110001		-0.013		-0.089		0.221		47		56		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.38		0		14526		0.09		188.31		23.860217937

		3		11		2005		11		36		31		0		110001		0.189		-0.032		-0.062		47		59		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.38		0		14526		0.192		99.61		20.1467118905

		3		11		2005		11		36		34		0		110001		-0.028		0.02		0.019		45		55		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.38		0		14526		0.034		305.54		3.9306488014

		3		11		2005		11		36		37		0		110001		0.038		0.014		-0.062		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.04		69.78		7.4054034326

		3		11		2005		11		36		40		0		110001		0.012		0.025		-0.067		47		48		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.38		0		14526		0.028		25.64		7.2512067961

		3		11		2005		11		36		43		0		110001		0.014		0.035		-0.032		48		51		58		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.38		0		14526		0.038		21.8		4.944694126

		3		11		2005		11		36		46		0		110001		0.131		-0.014		0.148		48		53		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.132		96.1		19.8143887112

		3		11		2005		11		36		49		0		110001		0.035		-0.107		0.005		47		54		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.277		12.38		0		14526		0.113		161.89		11.2689839826

		3		11		2005		11		36		52		0		110001		0.088		-0.079		0.104		46		54		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.38		0		14526		0.118		131.92		15.7483332451

		3		11		2005		11		36		55		0		110001		0.013		0.084		-0.213		47		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.38		0		14526		0.085		8.8		22.9333817829

		3		11		2005		11		36		58		0		110001		-0.012		-0.048		0.046		52		53		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.049		194.04		6.7557383016

		3		11		2005		11		37		1		0		110001		-0.025		-0.004		0.035		53		48		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.38		0		14526		0.025		260.91		4.3197222133

		3		11		2005		11		37		4		0		110001		0.097		0.114		-0.051		53		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.38		0		14526		0.15		40.39		15.8132855536

		3		11		2005		11		37		7		0		110001		-0.045		0.033		-0.136		58		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.38		0		14526		0.056		306.25		14.7003401321

		3		11		2005		11		37		10		0		110001		0.013		0.021		-0.136		54		56		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.38		0		14526		0.025		31.76		13.8224455145

		3		11		2005		11		37		13		0		110001		0.042		0.009		-0.033		52		51		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.38		0		14526		0.043		77.91		5.4166410256

		3		11		2005		11		37		16		0		110001		-0.084		-0.011		-0.058		52		52		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.085		262.54		10.2669372259

		3		11		2005		11		37		19		0		110001		-0.017		-0.036		0.156		50		54		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.38		0		14526		0.04		205.28		16.1

		3		11		2005		11		37		22		0		110001		0.005		-0.014		-0.001		49		49		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.38		0		14526		0.015		160.35		1.4899664426

		3		11		2005		11		37		25		0		110001		-0.021		-0.049		0.003		52		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.38		0		14526		0.053		203.2		5.3394756297

		3		11		2005		11		37		28		0		110001		0.156		0.026		0.046		45		47		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.06		12.38		0		14526		0.158		80.54		16.4705798319

		3		11		2005		11		37		31		0		110001		0.026		-0.046		-0.007		46		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.38		0		14526		0.053		150.52		5.3301031885

		3		11		2005		11		37		34		0		110001		-0.027		-0.021		-0.034		49		51		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.38		0		14526		0.034		232.13		4.8228622207

		3		11		2005		11		37		37		0		110001		0.044		-0.046		0.031		50		58		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.38		0		14526		0.064		136.27		7.0802542327

		3		11		2005		11		37		40		0		110001		0.066		0.133		-0.043		45		49		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.38		0		14526		0.148		26.39		15.4576841733

		3		11		2005		11		37		43		0		110001		0.034		0.041		-0.208		49		52		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.555		12.38		0		14526		0.053		39.67		21.4711434255

		3		11		2005		11		37		46		0		110001		0.069		-0.023		-0.007		43		55		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		5.393		12.38		0		14526		0.073		108.43		7.3068461049

		3		11		2005		11		37		49		0		110001		-0.011		-0.064		0.004		48		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.065		189.75		6.5061509358

		3		11		2005		11		37		52		0		110001		-0.011		0.006		-0.19		49		54		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.013		298.61		19.041270966

		3		11		2005		11		37		55		0		110001		-0.023		0.053		-0.113		45		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.38		0		14526		0.058		336.54		12.6913356271

		3		11		2005		11		37		58		0		110001		-0.007		0.01		0.007		45		55		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.38		0		14526		0.012		325.01		1.4071247279

		3		11		2005		11		38		1		0		110001		0.052		-0.074		0.03		49		55		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.898		12.38		0		14526		0.09		144.9		9.5289033997

		3		11		2005		11		38		4		0		110001		-0.024		0.002		0.082		46		60		47		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.3		4.975		12.38		0		14526		0.024		274.76		8.5463442477

		3		11		2005		11		38		7		0		110001		0.003		-0.01		-0.038		46		56		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.681		12.38		0		14526		0.01		163.3		3.940812099

		3		11		2005		11		38		10		0		110001		0.033		-0.057		0.171		48		51		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.666		12.38		0		14526		0.066		149.93		18.3245736649

		3		11		2005		11		38		13		0		110001		0.046		0.005		-0.055		45		49		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.712		12.38		0		14526		0.046		83.8		7.1874891304

		3		11		2005		11		38		16		0		110001		0.057		-0.032		0.051		47		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.38		0		14526		0.065		119.31		8.2909589313

		3		11		2005		11		38		19		0		110001		-0.005		0.035		-0.191		46		54		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.035		351.87		19.4244691047

		3		11		2005		11		38		22		0		110001		0.048		-0.036		0.007		48		54		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.449		12.38		0		14526		0.06		126.87		6.0406953242

		3		11		2005		11		38		25		0		110001		0.04		0.008		-0.023		47		44		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.38		0		14526		0.041		78.69		4.6829477896

		3		11		2005		11		38		28		0		110001		0		0.006		-0.148		51		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.38		0		14526		0.006		0		14.812157169

		3		11		2005		11		38		31		0		110001		-0.056		-0.021		0.121		49		54		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.743		12.38		0		14526		0.06		249.44		13.4974071584

		3		11		2005		11		38		34		0		110001		-0.032		-0.095		0.107		51		53		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.882		12.38		0		14526		0.1		198.62		14.6621962884

		3		11		2005		11		38		37		0		110001		0.011		0.032		-0.081		53		53		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.034		18.97		8.7783825389

		3		11		2005		11		38		40		0		110001		-0.034		-0.024		0.13		49		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.38		0		14526		0.042		234.78		13.6499084246

		3		11		2005		11		38		43		0		110001		-0.012		-0.03		0.139		49		50		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.898		12.38		0		14526		0.032		201.8		14.2705991465

		3		11		2005		11		38		46		0		110001		0.179		0.003		0.061		48		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.89		12.38		0		14526		0.179		89.04		18.9132228877

		3		11		2005		11		38		49		0		110001		-0.037		-0.047		0.087		49		52		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.913		12.38		0		14526		0.06		218.21		10.5579354042

		3		11		2005		11		38		52		0		110001		0.02		0.03		-0.039		47		53		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.58		12.38		0		14526		0.036		33.69		5.31130869

		3		11		2005		11		38		55		0		110001		-0.024		0.005		0.066		47		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.658		12.38		0		14526		0.025		281.77		7.0405965656

		3		11		2005		11		38		58		0		110001		0.018		-0.046		0.02		52		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.38		0		14526		0.049		158.63		5.3291650378

		3		11		2005		11		39		1		0		110001		-0.058		-0.05		-0.102		48		46		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.38		0		14526		0.077		229.24		12.7546070108

		3		11		2005		11		39		4		0		110001		0.031		-0.045		0.127		47		51		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.944		12.38		0		14526		0.055		145.44		13.8257007056

		3		11		2005		11		39		7		0		110001		-0.057		-0.149		0.229		51		50		45		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.3		4.735		12.38		0		14526		0.16		200.93		27.908959135

		3		11		2005		11		39		10		0		110001		-0.104		-0.084		-0.045		49		50		38		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.751		12.38		0		14526		0.134		231.07		14.1056726178

		3		11		2005		11		39		13		0		110001		0.03		0.012		0.002		48		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.38		0		14526		0.032		68.2		3.2372828112

		3		11		2005		11		39		16		0		110001		0.099		0.023		-0.056		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.875		12.38		0		14526		0.102		76.92		11.6043095443

		3		11		2005		11		39		19		0		110001		-0.021		-0.046		0.057		51		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.38		0		14526		0.051		204.54		7.6197112806

		3		11		2005		11		39		22		0		110001		-0.045		-0.023		-0.051		50		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.38		0		14526		0.051		242.93		7.1798328671

		3		11		2005		11		39		25		0		110001		0.077		0.045		0.045		45		48		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.38		0		14526		0.089		59.7		9.9894944817

		3		11		2005		11		39		28		0		110001		0.017		-0.088		0.115		51		55		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.09		169.07		14.5801234563

		3		11		2005		11		39		31		0		110001		-0.043		-0.05		0.043		50		54		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.805		12.38		0		14526		0.066		220.7		7.8727377703

		3		11		2005		11		39		34		0		110001		0.012		-0.009		0.014		47		48		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.38		0		14526		0.015		126.87		2.0518284529

		3		11		2005		11		39		37		0		110001		0.063		0.037		0.058		45		57		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.526		12.38		0		14526		0.073		59.57		9.328451104

		3		11		2005		11		39		40		0		110001		0.05		0.004		0.003		46		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.05		85.43		5.0249378106

		3		11		2005		11		39		43		0		110001		0.012		-0.059		-0.008		53		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.38		0		14526		0.06		168.5		6.0737138556

		3		11		2005		11		39		46		0		110001		0.025		-0.018		-0.079		51		54		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.921		12.38		0		14526		0.031		125.75		8.4793867703

		3		11		2005		11		39		49		0		110001		0.042		-0.038		0.118		49		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.38		0		14526		0.057		132.14		13.0889266176

		3		11		2005		11		39		52		0		110001		-0.045		-0.034		-0.013		49		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.38		0		14526		0.056		232.93		5.7879184514

		3		11		2005		11		39		55		0		110001		-0.039		-0.015		-0.11		49		56		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.042		248.96		11.7669027361

		3		11		2005		11		39		58		0		110001		0.136		-0.057		0.044		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.029		12.38		0		14526		0.147		112.74		15.3886321679

		3		11		2005		11		40		1		0		110001		0.03		0.127		-0.199		52		47		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.347		12.38		0		14526		0.13		13.29		23.7970586418

		3		11		2005		11		40		4		0		110001		-0.001		-0.007		-0.008		51		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.007		188.13		1.0677078252

		3		11		2005		11		40		7		0		110001		0.09		-0.001		-0.048		51		53		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.38		0		14526		0.09		90.64		10.2004901843

		3		11		2005		11		40		10		0		110001		0.07		0.046		-0.081		49		53		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.501		12.38		0		14526		0.084		56.69		11.6520384483

		3		11		2005		11		40		13		0		110001		0.082		-0.046		0.118		45		56		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.323		12.38		0		14526		0.094		119.29		15.08774337

		3		11		2005		11		40		16		0		110001		0.077		0.053		0.049		48		50		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.093		55.46		10.5541461047

		3		11		2005		11		40		19		0		110001		0.045		-0.013		-0.018		48		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.38		0		14526		0.047		106.11		5.0179677161

		3		11		2005		11		40		22		0		110001		0.04		-0.027		0.084		46		47		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.048		124.02		9.687620967

		3		11		2005		11		40		25		0		110001		-0.022		-0.072		0.031		48		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.075		196.99		8.1418671077

		3		11		2005		11		40		28		0		110001		0.043		-0.063		0.071		48		50		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.509		12.38		0		14526		0.076		145.68		10.4206525707

		3		11		2005		11		40		31		0		110001		0.036		0.036		-0.231		47		48		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.3		12.38		0		14526		0.051		45		23.6543864854

		3		11		2005		11		40		34		0		110001		0.124		0.032		0.004		52		49		39		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.432		12.38		0		14526		0.128		75.53		12.8124939024

		3		11		2005		11		40		37		0		110001		0.012		-0.013		0.013		50		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.018		137.29		2.19544984

		3		11		2005		11		40		40		0		110001		-0.042		-0.037		-0.005		54		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.378		12.39		0		14527		0.056		228.62		5.6196085273

		3		11		2005		11		40		43		0		110001		0.136		0.002		-0.015		45		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.331		12.39		0		14527		0.136		89.16		13.6839321834

		3		11		2005		11		40		46		0		110001		-0.089		-0.015		-0.12		49		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.09		260.43		15.0153255043

		3		11		2005		11		40		49		0		110001		-0.042		0.011		-0.06		54		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.39		0		14527		0.043		284.68		7.4060785845

		3		11		2005		11		40		52		0		110001		0.026		0.026		0.036		46		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.486		12.39		0		14527		0.037		45		5.1458721321

		3		11		2005		11		40		55		0		110001		-0.015		-0.035		-0.152		53		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.038		203.2		15.6697160153

		3		11		2005		11		40		58		0		110001		0.041		0.003		-0.027		51		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.041		85.82		4.9183330509

		3		11		2005		11		41		1		0		110001		0.047		-0.051		0.001		50		54		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.069		137.34		6.9361372535

		3		11		2005		11		41		4		0		110001		-0.155		0.042		-0.045		48		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.161		285.16		16.6775297931

		3		11		2005		11		41		7		0		110001		0.063		-0.092		0.057		45		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.112		145.6		12.5227792442

		3		11		2005		11		41		10		0		110001		0.098		-0.027		-0.038		47		53		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.38		0		14526		0.102		105.4		10.8521887193

		3		11		2005		11		41		13		0		110001		-0.04		0.051		-0.013		47		52		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.065		321.89		6.6105975524

		3		11		2005		11		41		16		0		110001		-0.033		-0.023		-0.003		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.04		235.12		4.033608806

		3		11		2005		11		41		19		0		110001		-0.018		0.031		-0.189		48		50		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.38		0		14526		0.036		329.86		19.2369436242

		3		11		2005		11		41		22		0		110001		0.031		-0.034		0.117		50		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.046		137.64		12.5721915353

		3		11		2005		11		41		25		0		110001		0.03		0.015		-0.11		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.034		63.43		11.5

		3		11		2005		11		41		28		0		110001		0.062		0.046		-0.022		54		51		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.38		0		14526		0.077		53.43		8.0274528962

		3		11		2005		11		41		31		0		110001		0.03		0.053		0.029		48		52		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.38		0		14526		0.061		29.51		6.7453687816

		3		11		2005		11		41		34		0		110001		0.084		0.014		-0.11		47		48		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.38		0		14526		0.085		80.54		13.9111466098

		3		11		2005		11		41		37		0		110001		0.033		-0.021		-0.032		45		52		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.039		122.47		5.0537115074

		3		11		2005		11		41		40		0		110001		0.059		-0.092		0.092		50		49		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.38		0		14526		0.109		147.33		14.2860071399

		3		11		2005		11		41		43		0		110001		0.036		0.007		-0.027		46		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.037		79		4.5541190147

		3		11		2005		11		41		46		0		110001		0.047		-0.041		0.144		49		52		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.38		0		14526		0.062		131.1		15.6926734497

		3		11		2005		11		41		49		0		110001		0.001		-0.041		0.053		51		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.041		178.6		6.7014923711

		3		11		2005		11		41		52		0		110001		0.03		0.016		-0.15		48		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.034		61.93		15.3805071438

		3		11		2005		11		41		55		0		110001		0.007		-0.073		0.009		51		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.073		174.52		7.3885045848

		3		11		2005		11		41		58		0		110001		0.07		-0.023		0.029		48		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.053		12.38		0		14526		0.074		108.19		7.9183331579

		3		11		2005		11		42		1		0		110001		0.026		-0.026		0.015		51		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.037		135		3.9711459303

		3		11		2005		11		42		4		0		110001		0.006		-0.002		-0.045		47		50		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.006		108.43		4.544227107

		3		11		2005		11		42		7		0		110001		0.054		0.004		-0.078		51		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.054		85.76		9.4952619764

		3		11		2005		11		42		10		0		110001		0.01		-0.013		-0.051		53		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.016		142.43		5.3572380944

		3		11		2005		11		42		13		0		110001		0.048		-0.001		0.09		48		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.38		0		14526		0.048		91.19		10.2004901843

		3		11		2005		11		42		16		0		110001		-0.011		-0.036		0.087		52		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.548		12.39		0		14527		0.038		196.99		9.4794514609

		3		11		2005		11		42		19		0		110001		0.021		-0.027		-0.081		49		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.034		142.13		8.7926105339

		3		11		2005		11		42		22		0		110001		0.041		0.015		0.021		48		56		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.044		69.9		4.8445846055

		3		11		2005		11		42		25		0		110001		-0.07		0.078		-0.103		51		57		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.105		318.09		14.6945568154

		3		11		2005		11		42		28		0		110001		0.076		-0.073		0.023		52		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.105		133.85		10.786102169

		3		11		2005		11		42		31		0		110001		0.035		-0.059		0.082		49		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.069		149.32		10.6911178087

		3		11		2005		11		42		34		0		110001		-0.022		0.077		-0.125		52		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.08		344.05		14.8452012448

		3		11		2005		11		42		37		0		110001		-0.003		-0.015		0.082		50		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.015		191.31		8.3414627015

		3		11		2005		11		42		40		0		110001		0.026		-0.026		-0.001		56		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.037		135		3.6783148315

		3		11		2005		11		42		43		0		110001		-0.067		-0.034		-0.092		53		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.075		243.09		11.8781311661

		3		11		2005		11		42		46		0		110001		-0.011		0.016		0.058		56		46		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.019		325.49		6.1163714733

		3		11		2005		11		42		49		0		110001		0.031		0.05		-0.063		56		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.38		0		14526		0.059		31.8		8.6197447758

		3		11		2005		11		42		52		0		110001		-0.002		-0.069		0.073		51		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.069		181.66		10.0468900661

		3		11		2005		11		42		55		0		110001		-0.021		0.012		-0.069		53		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.494		12.39		0		14527		0.024		299.74		7.3116345642

		3		11		2005		11		42		58		0		110001		0.062		0.025		-0.019		50		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.067		68.04		6.9498201416

		3		11		2005		11		43		1		0		110001		0.046		0.014		-0.056		51		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.048		73.07		7.3810568349

		3		11		2005		11		43		4		0		110001		-0.005		-0.038		0		50		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.038		187.5		3.8327535793

		3		11		2005		11		43		7		0		110001		0.005		0.064		-0.138		50		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.064		4.47		15.2200525623

		3		11		2005		11		43		10		0		110001		0.073		-0.03		0.017		50		52		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.509		12.39		0		14527		0.079		112.34		8.0734131568

		3		11		2005		11		43		13		0		110001		0.057		-0.081		0.174		49		48		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.099		144.87		20.0214884562

		3		11		2005		11		43		16		0		110001		0.059		-0.07		0.128		48		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.092		139.87		15.7368993134

		3		11		2005		11		43		19		0		110001		-0.024		-0.044		-0.103		48		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.929		12.39		0		14527		0.05		208.61		11.4546933612

		3		11		2005		11		43		22		0		110001		0.074		0.003		0.077		52		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.074		87.68		10.6836323411

		3		11		2005		11		43		25		0		110001		0.143		-0.105		0.059		47		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.177		126.29		18.6962563098

		3		11		2005		11		43		28		0		110001		-0.001		0.044		0.014		49		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.828		12.39		0		14527		0.044		358.7		4.6184412955

		3		11		2005		11		43		31		0		110001		0.031		-0.065		0.025		48		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.072		154.5		7.6229915388

		3		11		2005		11		43		34		0		110001		0.09		-0.003		0		48		53		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.09		91.91		9.0049986119

		3		11		2005		11		43		37		0		110001		-0.007		0.013		0.031		48		52		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.015		331.7		3.4336569427

		3		11		2005		11		43		40		0		110001		0.024		0.054		-0.19		48		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.059		23.96		19.897738565

		3		11		2005		11		43		43		0		110001		-0.051		0.024		0.016		51		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.056		295.2		5.8591808301

		3		11		2005		11		43		46		0		110001		0.028		0.036		0.077		51		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.046		37.87		8.9493016487

		3		11		2005		11		43		49		0		110001		0.015		0.046		-0.12		51		54		40		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.782		12.38		0		14526		0.048		18.06		12.938701635

		3		11		2005		11		43		52		0		110001		0.014		-0.016		-0.034		52		50		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.083		12.38		0		14526		0.021		138.81		4.0099875312

		3		11		2005		11		43		55		0		110001		0.018		-0.049		0.092		54		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.052		159.83		10.5778069561

		3		11		2005		11		43		58		0		110001		-0.033		-0.071		0.011		51		51		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.078		204.93		7.9063265807

		3		11		2005		11		44		1		0		110001		0.038		0.004		-0.054		45		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.038		83.99		6.6151341634

		3		11		2005		11		44		4		0		110001		0.041		-0.006		0.181		50		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.041		98.33		18.5682524757

		3		11		2005		11		44		7		0		110001		-0.004		-0.095		0.087		51		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.095		182.41		12.8879788951

		3		11		2005		11		44		10		0		110001		0.016		0.004		0.057		52		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.016		75.96		5.9338014797

		3		11		2005		11		44		13		0		110001		-0.046		0.038		0.106		49		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.06		309.56		12.1638809596

		3		11		2005		11		44		16		0		110001		0.095		0.042		-0.113		50		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.104		66.15		15.3486155727

		3		11		2005		11		44		19		0		110001		0.014		0.018		-0.128		45		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.023		37.87		13.0015383705

		3		11		2005		11		44		22		0		110001		0.066		-0.064		0.135		50		52		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.092		134.12		16.3330952364

		3		11		2005		11		44		25		0		110001		0.079		-0.08		0.057		51		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.112		135.36		12.6055543313

		3		11		2005		11		44		28		0		110001		-0.071		-0.084		0.081		52		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.11		220.21		13.6594289778

		3		11		2005		11		44		31		0		110001		0.04		0.009		0.016		49		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.041		77.32		4.4011362169

		3		11		2005		11		44		34		0		110001		0.041		-0.019		0		52		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.045		114.86		4.5188494111

		3		11		2005		11		44		37		0		110001		0.024		-0.024		0.001		49		49		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.764		12.39		0		14527		0.034		135		3.3955853693

		3		11		2005		11		44		40		0		110001		0.036		-0.107		0.106		49		50		48		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.113		161.4		15.485799947

		3		11		2005		11		44		43		0		110001		0.025		-0.003		0.055		52		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.025		96.84		6.0489668539

		3		11		2005		11		44		46		0		110001		0.094		-0.032		-0.047		51		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.099		108.8		10.9859000542

		3		11		2005		11		44		49		0		110001		-0.029		-0.035		-0.061		49		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.548		12.39		0		14527		0.045		219.64		7.6072333999

		3		11		2005		11		44		52		0		110001		-0.006		-0.002		0.056		50		49		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.006		251.57		5.6356011214

		3		11		2005		11		44		55		0		110001		0.03		-0.081		0.199		48		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.086		159.68		21.6937779098

		3		11		2005		11		44		58		0		110001		0.088		-0.086		0.113		50		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.169		12.39		0		14527		0.123		134.34		16.7059869508

		3		11		2005		11		45		1		0		110001		0.026		-0.109		0.143		49		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.238		12.39		0		14527		0.112		166.58		18.1675534952

		3		11		2005		11		45		4		0		110001		0.055		-0.008		-0.009		50		52		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.056		98.28		5.6302753041

		3		11		2005		11		45		7		0		110001		0.089		-0.048		0.021		50		53		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.617		12.39		0		14527		0.101		118.34		10.3276328362

		3		11		2005		11		45		10		0		110001		0.025		-0.014		-0.039		51		51		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.029		119.25		4.839421453

		3		11		2005		11		45		13		0		110001		0.061		-0.03		0.03		51		54		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.068		116.19		7.4303431953

		3		11		2005		11		45		16		0		110001		0.005		0.015		-0.014		49		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.016		18.43		2.1118712082

		3		11		2005		11		45		19		0		110001		0.033		-0.049		0.048		49		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.059		146.04		7.6118328936

		3		11		2005		11		45		22		0		110001		0.039		-0.035		0.039		53		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.052		131.91		6.5322277976

		3		11		2005		11		45		25		0		110001		-0.033		0.016		-0.069		49		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.037		295.87		7.8140898382

		3		11		2005		11		45		28		0		110001		0.171		-0.073		0.074		48		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.186		113.12		20.0114966956

		3		11		2005		11		45		31		0		110001		0.083		-0.073		0.09		50		52		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.111		131.33		14.2541222108

		3		11		2005		11		45		34		0		110001		0.059		-0.092		0.095		52		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.109		147.33		14.4810220634

		3		11		2005		11		45		37		0		110001		-0.018		0.003		0.075		47		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.018		279.46		7.7188081982

		3		11		2005		11		45		40		0		110001		0.124		-0.016		-0.12		48		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.125		97.35		17.3297432179

		3		11		2005		11		45		43		0		110001		0.018		-0.053		0.088		49		53		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.056		161.24		10.4292856898

		3		11		2005		11		45		46		0		110001		-0.023		-0.012		-0.106		47		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.026		242.45		10.9128364782

		3		11		2005		11		45		49		0		110001		0.043		-0.029		0.046		51		55		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.052		124		6.932532005

		3		11		2005		11		45		52		0		110001		-0.015		-0.043		-0.079		51		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.046		199.23		9.1186621826

		3		11		2005		11		45		55		0		110001		0.031		-0.043		-0.013		51		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.053		144.21		5.4580216196

		3		11		2005		11		45		58		0		110001		0.132		-0.107		0.175		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.17		129.03		24.3922118718

		3		11		2005		11		46		1		0		110001		0.035		-0.092		0.175		49		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.098		159.17		20.0783465455

		3		11		2005		11		46		4		0		110001		0.025		0.006		-0.083		50		53		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.026		76.5		8.6890735985

		3		11		2005		11		46		7		0		110001		0.024		-0.071		-0.018		50		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.075		161.32		7.707788269

		3		11		2005		11		46		10		0		110001		-0.049		0.034		-0.037		51		58		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.06		304.76		7.0185468581

		3		11		2005		11		46		13		0		110001		0.079		0.001		0.04		51		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.079		89.27		8.8555067613

		3		11		2005		11		46		16		0		110001		0.027		-0.103		0.174		51		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.936		12.39		0		14527		0.106		165.31		20.399509798

		3		11		2005		11		46		19		0		110001		-0.01		-0.044		0.077		52		53		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.006		12.39		0		14527		0.045		192.8		8.9246848684

		3		11		2005		11		46		22		0		110001		-0.037		-0.05		0.048		52		51		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.062		216.5		7.8568441502

		3		11		2005		11		46		25		0		110001		0.134		-0.103		0.161		49		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.735		12.39		0		14527		0.169		127.55		23.3422363967

		3		11		2005		11		46		28		0		110001		0.058		-0.082		0.039		51		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.844		12.39		0		14527		0.1		144.73		10.7745069493

		3		11		2005		11		46		31		0		110001		-0.072		-0.013		-0.061		50		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.073		259.77		9.5257545633

		3		11		2005		11		46		34		0		110001		0.011		-0.044		0.036		49		52		50		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.666		12.39		0		14527		0.045		165.96		5.7905094767

		3		11		2005		11		46		37		0		110001		0.105		-0.107		-0.047		50		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.15		135.54		15.7108242941

		3		11		2005		11		46		40		0		110001		0.026		-0.066		0.141		53		52		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.071		158.5		15.7838525082

		3		11		2005		11		46		43		0		110001		0.06		-0.059		0.06		47		54		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.084		134.52		10.3348923555

		3		11		2005		11		46		46		0		110001		0.128		-0.077		0		52		53		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.149		121.03		14.9375366108

		3		11		2005		11		46		49		0		110001		0.088		-0.12		0.095		51		55		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.149		143.75		17.6547444048

		3		11		2005		11		46		52		0		110001		0.099		-0.058		0.015		47		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.39		0		14527		0.115		120.36		11.5715167545

		3		11		2005		11		46		55		0		110001		-0.028		-0.035		0.101		49		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.045		218.66		11.0498868772

		3		11		2005		11		46		58		0		110001		-0.032		-0.012		0.005		50		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.034		249.44		3.4539832078

		3		11		2005		11		47		1		0		110001		0.045		-0.084		0.221		48		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.095		151.82		24.0669898409

		3		11		2005		11		47		4		0		110001		0.006		-0.039		0.041		62		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.039		171.25		5.6903426962

		3		11		2005		11		47		7		0		110001		0.043		-0.046		0.146		53		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.063		136.93		15.9

		3		11		2005		11		47		10		0		110001		0.104		-0.089		0.142		50		48		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.137		130.56		19.7233364318

		3		11		2005		11		47		13		0		110001		0.023		-0.1		0.115		51		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.103		167.05		15.4123327242

		3		11		2005		11		47		16		0		110001		0.047		-0.063		0.032		54		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.079		143.28		8.4864598037

		3		11		2005		11		47		19		0		110001		0.015		-0.046		-0.061		54		48		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.048		161.94		7.7858846639

		3		11		2005		11		47		22		0		110001		0.083		-0.106		0.229		52		55		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.135		141.94		26.5642617063

		3		11		2005		11		47		25		0		110001		-0.025		-0.087		0.031		51		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.091		196.03		9.5681764198

		3		11		2005		11		47		28		0		110001		0.021		-0.018		0.031		55		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.028		130.6		4.1545156156

		3		11		2005		11		47		31		0		110001		0		-0.083		0.101		53		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.372		12.39		0		14527		0.083		180		13.0728726759

		3		11		2005		11		47		34		0		110001		0.127		-0.086		-0.039		49		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.325		12.39		0		14527		0.153		124.1		15.8259280928

		3		11		2005		11		47		37		0		110001		0.134		-0.107		-0.006		49		54		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.171		128.61		17.1583798769

		3		11		2005		11		47		40		0		110001		0.098		-0.075		0.024		50		54		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.526		12.39		0		14527		0.123		127.43		12.5717938259

		3		11		2005		11		47		43		0		110001		0.123		-0.016		0.052		49		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.573		12.39		0		14527		0.124		97.41		13.449535308

		3		11		2005		11		47		46		0		110001		0.1		-0.088		0.101		49		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.133		131.35		16.7167580589

		3		11		2005		11		47		49		0		110001		0.013		-0.046		0.055		53		54		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.048		164.22		7.2869746809

		3		11		2005		11		47		52		0		110001		0.095		-0.107		0.082		47		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.82		12.39		0		14527		0.143		138.4		16.4918161523

		3		11		2005		11		47		55		0		110001		0.003		-0.076		-0.046		53		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.076		177.74		8.8887569435

		3		11		2005		11		47		58		0		110001		0.01		-0.046		0.01		50		53		52		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.047		167.74		4.8124837662

		3		11		2005		11		48		1		0		110001		0.085		-0.061		0.012		49		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.105		125.67		10.5309068935

		3		11		2005		11		48		4		0		110001		0.122		-0.107		0.233		52		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.162		131.25		28.3940134535

		3		11		2005		11		48		7		0		110001		0.1		-0.012		0.012		49		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.101		96.84		10.1429778665

		3		11		2005		11		48		10		0		110001		-0.075		-0.084		0.028		48		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.113		221.76		11.6038786619

		3		11		2005		11		48		13		0		110001		0.073		-0.071		0.053		49		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.102		134.2		11.4799825784

		3		11		2005		11		48		16		0		110001		0.061		-0.07		0.116		51		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.093		138.93		14.8583309964

		3		11		2005		11		48		19		0		110001		0.079		-0.046		0.068		52		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.091		120.21		11.3934191532

		3		11		2005		11		48		22		0		110001		0.059		-0.04		0.043		48		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.071		124.14		8.3246621553

		3		11		2005		11		48		25		0		110001		0.045		-0.077		0.092		52		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.089		149.7		12.8132743668

		3		11		2005		11		48		28		0		110001		0.074		-0.067		0.126		51		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.501		12.39		0		14527		0.1		132.16		16.0751360803

		3		11		2005		11		48		31		0		110001		0.051		-0.036		0.177		51		56		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.062		125.22		18.7685907835

		3		11		2005		11		48		34		0		110001		0.062		-0.071		0.159		50		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.094		138.87		18.4840471759

		3		11		2005		11		48		37		0		110001		0.039		-0.055		-0.046		51		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.067		144.66		8.162107571

		3		11		2005		11		48		40		0		110001		0.013		-0.107		0.138		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.108		173.07		17.5105682375

		3		11		2005		11		48		43		0		110001		0.067		-0.046		0.132		50		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.081		124.47		15.5012902689

		3		11		2005		11		48		46		0		110001		0.087		-0.087		0.038		49		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.123		135		12.8771114773

		3		11		2005		11		48		49		0		110001		0.024		-0.043		0.138		51		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.049		150.83		14.6523035732

		3		11		2005		11		48		52		0		110001		0.015		-0.091		-0.002		50		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.092		170.64		9.2249661246

		3		11		2005		11		48		55		0		110001		-0.04		-0.043		-0.174		51		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.059		222.93		18.3643676722

		3		11		2005		11		48		58		0		110001		0.042		-0.009		-0.055		54		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.043		102.09		6.9785385289

		3		11		2005		11		49		1		0		110001		0.071		-0.121		0.081		51		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.14		149.6		16.1996913551

		3		11		2005		11		49		4		0		110001		-0.021		-0.132		0.099		52		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.134		189.04		16.6330995308

		3		11		2005		11		49		7		0		110001		0.076		-0.074		0.098		53		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.106		134.24		14.4416065588

		3		11		2005		11		49		10		0		110001		0.107		-0.047		0.101		50		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.117		113.71		15.4463587942

		3		11		2005		11		49		13		0		110001		0.038		-0.147		0.1		49		53		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.152		165.51		18.180484042

		3		11		2005		11		49		16		0		110001		0.08		-0.015		0.172		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.081		100.62		19.0286625909

		3		11		2005		11		49		19		0		110001		0.025		-0.124		0.129		49		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.126		168.6		18.0670971658

		3		11		2005		11		49		22		0		110001		-0.001		-0.118		0.046		51		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.118		180.49		12.6653069446

		3		11		2005		11		49		25		0		110001		-0.026		-0.05		0.019		50		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.056		207.47		5.9472682805

		3		11		2005		11		49		28		0		110001		0.045		-0.103		0.19		49		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.112		156.4		22.075778582

		3		11		2005		11		49		31		0		110001		0.025		-0.055		0.044		48		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.06		155.56		7.4739547764

		3		11		2005		11		49		34		0		110001		0.028		-0.055		0.125		49		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.062		153.02		13.9405882229

		3		11		2005		11		49		37		0		110001		0.035		-0.077		0.12		51		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.085		155.56		14.6812805981

		3		11		2005		11		49		40		0		110001		0.056		-0.086		0.006		51		51		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.103		146.93		10.2800778207

		3		11		2005		11		49		43		0		110001		0.109		-0.078		-0.055		51		52		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.134		125.59		14.4879260075

		3		11		2005		11		49		46		0		110001		-0.056		-0.017		-0.04		54		56		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.41		12.39		0		14527		0.059		253.11		7.0887234394

		3		11		2005		11		49		49		0		110001		0.109		-0.129		0.1		53		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.169		139.8		19.6270221888

		3		11		2005		11		49		52		0		110001		0.025		-0.101		0.156		54		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.104		166.1		18.7515332706

		3		11		2005		11		49		55		0		110001		0.025		-0.081		0.048		55		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.085		162.85		9.7416631024

		3		11		2005		11		49		58		0		110001		0.051		-0.046		0.056		54		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.069		132.05		8.8617154096

		3		11		2005		11		50		1		0		110001		-0.004		-0.102		0.14		54		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.102		182.25		17.3262806165

		3		11		2005		11		50		4		0		110001		0.084		0.024		-0.081		54		57		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.087		74.05		11.913437791

		3		11		2005		11		50		7		0		110001		-0.011		-0.101		0.07		55		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.102		186.22		12.337746958

		3		11		2005		11		50		10		0		110001		-0.021		-0.11		-0.015		55		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.112		190.81		11.2986724884

		3		11		2005		11		50		13		0		110001		0.097		-0.07		0.144		55		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.12		125.82		18.7203098265

		3		11		2005		11		50		16		0		110001		0.046		-0.077		0.055		55		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.09		149.15		10.5214067501

		3		11		2005		11		50		19		0		110001		0.065		-0.046		0.019		54		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.08		125.29		8.1865743752

		3		11		2005		11		50		22		0		110001		0.059		-0.08		0.194		52		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.099		143.59		21.7983944363

		3		11		2005		11		50		25		0		110001		0.062		-0.046		0.078		51		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.077		126.57		10.9745159347

		3		11		2005		11		50		28		0		110001		0.088		-0.065		0.071		52		53		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.109		126.45		13.0422390716

		3		11		2005		11		50		31		0		110001		-0.034		-0.061		-0.035		53		54		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.07		209.13		7.8115299398

		3		11		2005		11		50		34		0		110001		0.076		-0.07		0.002		52		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.103		132.65		10.3344085462

		3		11		2005		11		50		37		0		110001		-0.019		-0.12		0.011		55		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.121		189		12.1991803003

		3		11		2005		11		50		40		0		110001		0.084		-0.091		0.046		49		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.124		137.29		13.2109802816

		3		11		2005		11		50		43		0		110001		0.005		-0.097		0.128		50		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.097		177.05		16.0679805825

		3		11		2005		11		50		46		0		110001		0.04		-0.012		0.077		51		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.042		106.7		8.7595661993

		3		11		2005		11		50		49		0		110001		-0.017		-0.066		0.14		53		54		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.068		194.44		15.5708060164

		3		11		2005		11		50		52		0		110001		0.039		-0.039		-0.033		53		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.055		135		6.4272855857

		3		11		2005		11		50		55		0		110001		-0.004		-0.082		0.105		52		55		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.082		182.79		13.3285408054

		3		11		2005		11		50		58		0		110001		0.052		-0.016		0.074		51		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.054		107.1		9.1847700026

		3		11		2005		11		51		1		0		110001		0.075		-0.046		-0.09		52		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.088		121.52		12.5861034479

		3		11		2005		11		51		4		0		110001		0.033		-0.066		0.118		54		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.074		153.43		13.9172554766

		3		11		2005		11		51		7		0		110001		0.01		-0.001		-0.076		52		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.01		95.71		7.6661594035

		3		11		2005		11		51		10		0		110001		0.005		-0.051		-0.109		52		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.051		174.4		12.0445008199

		3		11		2005		11		51		13		0		110001		0.086		-0.121		0.139		52		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.148		144.6		20.3366663935

		3		11		2005		11		51		16		0		110001		0.077		-0.085		0.101		50		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.115		137.83		15.2823427523

		3		11		2005		11		51		19		0		110001		0.035		-0.036		0.022		55		56		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.379		12.39		0		14527		0.05		135.81		5.4817880295

		3		11		2005		11		51		22		0		110001		0.08		-0.021		0.065		52		60		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.083		104.71		10.5195056918

		3		11		2005		11		51		25		0		110001		0.089		-0.084		0.161		53		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.122		133.34		20.2232539419

		3		11		2005		11		51		28		0		110001		0.019		-0.022		0.211		55		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.029		139.18		21.299295763

		3		11		2005		11		51		31		0		110001		0.056		-0.096		0.129		52		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.111		149.74		17.0273309711

		3		11		2005		11		51		34		0		110001		0.046		-0.062		-0.02		51		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.077		143.43		7.974960815

		3		11		2005		11		51		37		0		110001		0.039		-0.078		0.21		52		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.087		153.43		22.738733474

		3		11		2005		11		51		40		0		110001		0.069		-0.063		0.166		52		56		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.093		132.4		19.0488844818

		3		11		2005		11		51		43		0		110001		0.071		-0.081		-0.147		50		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.108		138.76		18.2238854255

		3		11		2005		11		51		46		0		110001		0.063		-0.107		0.096		51		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.124		149.51		15.695222203

		3		11		2005		11		51		49		0		110001		0.042		-0.056		0.011		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.07		143.13		7.0859014952

		3		11		2005		11		51		52		0		110001		0.07		-0.051		0.171		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.087		126.08		19.168202837

		3		11		2005		11		51		55		0		110001		0.06		-0.091		-0.184		51		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.109		146.6		21.3862105105

		3		11		2005		11		51		58		0		110001		0.056		-0.069		0.085		53		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.089		140.94		12.2971541423

		3		11		2005		11		52		1		0		110001		0.035		-0.042		0.06		54		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.055		140.19		8.1172655494

		3		11		2005		11		52		4		0		110001		0.055		-0.051		0.013		55		59		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.075		132.84		7.6124897373

		3		11		2005		11		52		7		0		110001		0.085		-0.108		0.208		50		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.998		12.39		0		14527		0.137		141.8		24.9305034045

		3		11		2005		11		52		10		0		110001		0.05		-0.085		0.077		52		53		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.998		12.39		0		14527		0.099		149.53		12.5115946226

		3		11		2005		11		52		13		0		110001		0.107		-0.113		0.268		51		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.156		136.56		30.9906437494

		3		11		2005		11		52		16		0		110001		0.082		-0.125		0.185		52		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.149		146.74		23.7852895715

		3		11		2005		11		52		19		0		110001		-0.014		-0.153		0.101		53		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.154		185.23		18.3864080233

		3		11		2005		11		52		22		0		110001		0.092		-0.094		0.395		52		54		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.132		135.62		41.6323191763

		3		11		2005		11		52		25		0		110001		0.071		-0.027		0.089		56		54		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.076		110.82		11.7008546696

		3		11		2005		11		52		28		0		110001		0.106		-0.118		0.097		53		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.159		138.07		18.5927405188

		3		11		2005		11		52		31		0		110001		0.098		-0.035		-0.065		54		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.104		109.65		12.2694743164

		3		11		2005		11		52		34		0		110001		0.068		-0.068		0.064		52		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.096		135		11.5516232626

		3		11		2005		11		52		37		0		110001		0.042		-0.053		0.041		54		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.068		141.6		7.9082235679

		3		11		2005		11		52		40		0		110001		0.046		-0.089		0.139		57		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.1		152.67		17.1341763736

		3		11		2005		11		52		43		0		110001		0.045		-0.077		-0.004		51		54		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.089		149.7		8.9274856483

		3		11		2005		11		52		46		0		110001		0.066		-0.046		0.044		53		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.08		124.88		9.1695147091

		3		11		2005		11		52		49		0		110001		0.116		-0.045		0.077		52		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.124		111.2		14.6321563688

		3		11		2005		11		52		52		0		110001		0.054		-0.108		0.089		53		55		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.121		153.43		15.0003333296

		3		11		2005		11		52		55		0		110001		0.034		-0.086		-0.036		55		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.092		158.43		9.923708984

		3		11		2005		11		52		58		0		110001		0.037		-0.136		0.2		54		56		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.141		164.78		24.4673251501

		3		11		2005		11		53		1		0		110001		0.1		-0.094		0.049		54		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.137		133.23		14.5729200917

		3		11		2005		11		53		4		0		110001		0.027		-0.057		0.019		56		54		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.063		154.65		6.5871086221

		3		11		2005		11		53		7		0		110001		0.048		-0.036		0.071		52		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.06		126.87		9.2956979297

		3		11		2005		11		53		10		0		110001		0.107		-0.096		-0.041		52		58		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.144		131.9		14.9485785277

		3		11		2005		11		53		13		0		110001		0.084		-0.077		0.135		52		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.114		132.51		17.6663521985

		3		11		2005		11		53		16		0		110001		0.057		-0.105		-0.044		52		57		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.119		151.5		12.7318498263

		3		11		2005		11		53		19		0		110001		0.054		-0.063		-0.002		53		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.083		139.4		8.3

		3		11		2005		11		53		22		0		110001		0.124		-0.094		0.074		52		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.39		0		14527		0.156		127.16		17.2302060348

		3		11		2005		11		53		25		0		110001		0.058		-0.102		0.06		53		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.117		150.38		13.1787708076

		3		11		2005		11		53		28		0		110001		0.047		-0.063		-0.01		55		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.079		143.28		7.9233831158

		3		11		2005		11		53		31		0		110001		0.068		-0.088		0.124		54		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.111		142.31		16.6565302509

		3		11		2005		11		53		34		0		110001		0.05		-0.077		0.131		53		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.092		147		15.9968746948

		3		11		2005		11		53		37		0		110001		0.067		-0.043		0.008		59		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.08		122.69		8.0012499024

		3		11		2005		11		53		40		0		110001		0.037		-0.09		0.146		57		58		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.097		157.65		17.5456547327

		3		11		2005		11		53		43		0		110001		0.092		-0.063		0.007		53		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.112		124.4		11.1722871427

		3		11		2005		11		53		46		0		110001		0.035		-0.002		0.003		55		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.035		93.27		3.5185224172

		3		11		2005		11		53		49		0		110001		0.077		-0.078		0.053		54		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.11		135.37		12.1745636472

		3		11		2005		11		53		52		0		110001		0.063		-0.111		0.105		56		61		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.128		150.42		16.527250225

		3		11		2005		11		53		55		0		110001		0.014		-0.108		0.118		56		60		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.109		172.61		16.0573970493

		3		11		2005		11		53		58		0		110001		0.048		-0.058		-0.14		61		61		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.075		140.39		15.895911424

		3		11		2005		11		54		1		0		110001		0.103		-0.142		0.05		60		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.175		144.04		18.2408881363

		3		11		2005		11		54		4		0		110001		0.099		-0.087		-0.07		61		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.132		131.31		14.9231363996

		3		11		2005		11		54		7		0		110001		0.109		-0.093		0.098		62		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.143		130.47		17.3591474445

		3		11		2005		11		54		10		0		110001		0.072		-0.085		0.104		63		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.111		139.73		15.2397506541

		3		11		2005		11		54		13		0		110001		0.035		-0.051		-0.046		63		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.062		145.54		7.7084369362

		3		11		2005		11		54		16		0		110001		0.093		-0.075		0.292		62		55		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.119		128.88		31.5496434211

		3		11		2005		11		54		19		0		110001		0.103		-0.083		0.024		60		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.132		128.86		13.4439577506

		3		11		2005		11		54		22		0		110001		0.108		-0.089		0.114		57		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.14		129.49		18.050207755

		3		11		2005		11		54		25		0		110001		0.085		-0.088		0.045		56		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.122		135.99		13.0361037124

		3		11		2005		11		54		28		0		110001		0.094		-0.081		0.272		58		55		39		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.124		130.75		29.8966553313

		3		11		2005		11		54		31		0		110001		0.062		-0.057		0.123		60		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.084		132.59		14.9070453142

		3		11		2005		11		54		34		0		110001		0.114		-0.071		0.07		61		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.134		121.91		15.1449661604

		3		11		2005		11		54		37		0		110001		0.004		-0.06		-0.061		59		53		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.06		176.19		8.5656289903

		3		11		2005		11		54		40		0		110001		0.106		-0.079		-0.056		60		55		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.132		126.7		14.3572281447

		3		11		2005		11		54		43		0		110001		0.114		-0.034		-0.046		56		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.119		106.61		12.7546070108

		3		11		2005		11		54		46		0		110001		0.032		-0.113		-0.002		56		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.117		164.19		11.7460631703

		3		11		2005		11		54		49		0		110001		0.017		-0.078		0.061		57		54		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.08		167.7		10.0468900661

		3		11		2005		11		54		52		0		110001		0.099		-0.082		0.002		53		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.129		129.63		12.8565158577

		3		11		2005		11		54		55		0		110001		0.118		-0.076		0.181		57		56		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.14		122.78		22.904366396

		3		11		2005		11		54		58		0		110001		0.024		-0.002		0.058		58		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.024		94.76		6.2801273872

		3		11		2005		11		55		1		0		110001		0.089		0.022		-0.083		58		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.092		76.12		12.3668912828

		3		11		2005		11		55		4		0		110001		0.054		-0.177		0.243		53		54		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.185		163.03		30.5440665269

		3		11		2005		11		55		7		0		110001		0.125		-0.072		0.008		56		54		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.114		12.39		0		14527		0.144		119.94		14.4474911317

		3		11		2005		11		55		10		0		110001		0.059		-0.156		0.203		56		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.167		159.28		26.2727996224

		3		11		2005		11		55		13		0		110001		0.107		-0.074		0.058		56		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.13		124.67		14.2439460825

		3		11		2005		11		55		16		0		110001		0.111		-0.097		-0.046		57		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.147		131.15		15.4421501094

		3		11		2005		11		55		19		0		110001		0.116		-0.091		0.118		54		54		36		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.147		128.11		18.8841203131

		3		11		2005		11		55		22		0		110001		0.046		-0.086		0.316		57		55		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.098		151.86		33.0708330708

		3		11		2005		11		55		25		0		110001		0.117		-0.045		-0.044		54		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.125		111.04		13.2853302556

		3		11		2005		11		55		28		0		110001		0.118		-0.11		0.078		54		60		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.161		132.99		17.9187053104

		3		11		2005		11		55		31		0		110001		0.133		-0.124		0.003		56		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.182		132.99		18.1862585487

		3		11		2005		11		55		34		0		110001		0.016		-0.05		-0.223		57		55		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.052		162.26		22.9096049726

		3		11		2005		11		55		37		0		110001		0.108		-0.12		0.082		53		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.161		138.01		18.1074570274

		3		11		2005		11		55		40		0		110001		0.078		-0.065		0.148		53		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.102		129.81		17.9479803878

		3		11		2005		11		55		43		0		110001		0.028		-0.056		0.032		55		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.063		153.43		7.0313583325

		3		11		2005		11		55		46		0		110001		0.047		-0.073		0.028		61		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.087		147.23		9.1224996574

		3		11		2005		11		55		49		0		110001		0.084		-0.08		0.087		56		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.116		133.6		14.5

		3		11		2005		11		55		52		0		110001		0.027		-0.089		-0.078		60		56		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.093		163.12		12.1383689184

		3		11		2005		11		55		55		0		110001		0.017		-0.019		-0.027		58		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.025		138.18		3.7134889255

		3		11		2005		11		55		58		0		110001		0.033		-0.039		-0.072		58		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.051		139.76		8.8283633817

		3		11		2005		11		56		1		0		110001		0.082		-0.127		0.215		52		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.151		147.15		26.2826939259

		3		11		2005		11		56		4		0		110001		0.053		-0.114		0.062		55		55		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.126		155.07		14.0174890762

		3		11		2005		11		56		7		0		110001		0.105		-0.136		0.01		53		58		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.579		12.39		0		14527		0.172		142.33		17.210752453

		3		11		2005		11		56		10		0		110001		0.115		-0.072		0.154		55		59		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.136		122.05		20.5243757518

		3		11		2005		11		56		13		0		110001		0.111		-0.049		0.147		55		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.121		113.82		19.0606925373

		3		11		2005		11		56		16		0		110001		0.072		-0.076		-0.023		56		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.105		136.55		10.7186752913

		3		11		2005		11		56		19		0		110001		0.075		-0.046		0.077		54		57		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.088		121.52		11.6918775225

		3		11		2005		11		56		22		0		110001		0.077		-0.058		0.032		56		60		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.096		126.99		10.157263411

		3		11		2005		11		56		25		0		110001		0.056		-0.011		-0.103		57		57		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.057		101.11		11.7753980824

		3		11		2005		11		56		28		0		110001		0.093		-0.077		0.247		57		55		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.121		129.62		27.493090041

		3		11		2005		11		56		31		0		110001		0.07		-0.076		-0.021		58		56		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.103		137.35		10.5437185091

		3		11		2005		11		56		34		0		110001		0.107		-0.082		0.079		58		56		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.135		127.46		15.62498

		3		11		2005		11		56		37		0		110001		0.128		-0.069		0.049		56		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.145		118.33		15.3447059275

		3		11		2005		11		56		40		0		110001		0.056		-0.099		0.02		58		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.114		150.51		11.5485929879

		3		11		2005		11		56		43		0		110001		0.035		-0.154		0.202		53		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.158		167.2		25.6407878194

		3		11		2005		11		56		46		0		110001		0.124		-0.144		0.154		54		56		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.19		139.27		24.459762877

		3		11		2005		11		56		49		0		110001		0.044		-0.046		0.241		57		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.064		136.27		24.9264919313

		3		11		2005		11		56		52		0		110001		0.095		-0.108		0.158		56		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.144		138.66		21.3665626623

		3		11		2005		11		56		55		0		110001		0.077		-0.097		0.084		57		56		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.124		141.56		14.9646249535

		3		11		2005		11		56		58		0		110001		0.021		-0.029		0.079		55		54		48		15		1452.7		175.9		-0.7		-0.3		5.501		12.39		0		14527		0.036		144.09		8.673522929

		3		11		2005		11		57		1		0		110001		0.06		-0.113		0.129		55		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.128		152.03		18.1686543255

		3		11		2005		11		57		4		0		110001		0.07		-0.051		-0.004		56		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.087		126.08		8.6700634369

		3		11		2005		11		57		7		0		110001		0.036		-0.1		0.048		56		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.39		0		14527		0.106		160.2		11.6619037897

		3		11		2005		11		57		10		0		110001		0.124		-0.146		0.128		55		58		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.192		139.66		23.0382290986

		3		11		2005		11		57		13		0		110001		0.045		-0.092		-0.003		58		59		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.102		153.94		10.2459748194

		3		11		2005		11		57		16		0		110001		0.095		-0.027		-0.107		58		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.099		105.87		14.5612499463

		3		11		2005		11		57		19		0		110001		0.115		-0.096		0.171		55		56		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.15		129.85		22.7336754617

		3		11		2005		11		57		22		0		110001		0.126		-0.057		-0.04		54		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.138		114.34		14.3961800489

		3		11		2005		11		57		25		0		110001		0.086		-0.091		0.015		55		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.125		136.62		12.6103132396

		3		11		2005		11		57		28		0		110001		0.117		-0.126		0.111		52		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.172		137.12		20.466069481

		3		11		2005		11		57		31		0		110001		0.069		-0.074		0.067		54		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.101		137		12.1350731353

		3		11		2005		11		57		34		0		110001		0.054		0.002		-0.042		56		56		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.054		87.88		6.8439754529

		3		11		2005		11		57		37		0		110001		0.091		-0.123		0.02		56		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.153		143.5		15.4304892988

		3		11		2005		11		57		40		0		110001		0.028		-0.045		0.151		59		57		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.053		148.11		16.0031246949

		3		11		2005		11		57		43		0		110001		0.064		-0.025		0.115		59		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.069		111.34		13.3962681371

		3		11		2005		11		57		46		0		110001		0.015		-0.077		0.121		58		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.13		12.39		0		14527		0.078		168.98		14.4204715596

		3		11		2005		11		57		49		0		110001		0.125		-0.11		0.214		54		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.167		131.35		27.1147561302

		3		11		2005		11		57		52		0		110001		0.074		-0.038		0.015		56		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.39		0		14527		0.083		117.18		8.4528101836

		3		11		2005		11		57		55		0		110001		0.106		-0.056		0.107		56		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.728		12.39		0		14527		0.12		117.85		16.068914089

		3		11		2005		11		57		58		0		110001		0.1		-0.107		0.096		53		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.503		12.39		0		14527		0.146		136.94		17.5114248421

		3		11		2005		11		58		1		0		110001		0.049		-0.089		0.046		59		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.102		151.16		11.1525781773

		3		11		2005		11		58		4		0		110001		0.078		-0.077		0.069		58		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.11		134.63		12.9514477955

		3		11		2005		11		58		7		0		110001		0.075		-0.051		0.068		54		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.091		124.22		11.3357840488

		3		11		2005		11		58		10		0		110001		0.051		-0.026		0.059		60		59		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.057		117.01		8.2207055658

		3		11		2005		11		58		13		0		110001		0.063		-0.095		0.172		58		58		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.114		146.45		20.6344372349

		3		11		2005		11		58		16		0		110001		0		-0.001		0.071		65		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.001		180		7.1007041904

		3		11		2005		11		58		19		0		110001		0.059		-0.006		0.091		59		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.059		95.81		10.8618598776

		3		11		2005		11		58		22		0		110001		0.054		-0.052		-0.033		57		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.39		0		14527		0.075		133.92		8.1908485519

		3		11		2005		11		58		25		0		110001		0.052		-0.073		0.043		59		54		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.09		144.54		9.9408249155

		3		11		2005		11		58		28		0		110001		0.065		-0.059		-0.027		59		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.805		12.39		0		14527		0.088		132.23		9.184225607

		3		11		2005		11		58		31		0		110001		0.077		-0.05		0.073		61		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.083		12.39		0		14527		0.092		123		11.729450115

		3		11		2005		11		58		34		0		110001		0.067		-0.061		-0.026		58		57		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.39		0		14527		0.091		132.32		9.4265582266

		3		11		2005		11		58		37		0		110001		0.072		-0.066		0.063		59		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.39		0		14527		0.098		132.51		11.6228223767

		3		11		2005		11		58		40		0		110001		0.125		-0.069		0.115		58		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.143		118.9		18.3333030303

		3		11		2005		11		58		43		0		110001		0.09		-0.06		0.046		59		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.108		123.69		11.7541482039

		3		11		2005		11		58		46		0		110001		0.11		-0.079		0.092		57		57		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.135		125.69		16.3722325906

		3		11		2005		11		58		49		0		110001		0.066		-0.028		0.011		57		58		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.072		112.99		7.2532751223

		3		11		2005		11		58		52		0		110001		0.01		-0.069		-0.062		59		58		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.07		171.75		9.3300589494

		3		11		2005		11		58		55		0		110001		0.089		-0.046		0.147		57		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.1		117.33		17.7893226403

		3		11		2005		11		58		58		0		110001		0.093		-0.078		0.046		58		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.277		12.39		0		14527		0.121		129.99		12.9803697944

		3		11		2005		11		59		1		0		110001		0.061		-0.05		0.071		58		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.079		129.34		10.6122570644

		3		11		2005		11		59		4		0		110001		0.077		-0.052		0.086		58		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.093		124.03		12.6605687076

		3		11		2005		11		59		7		0		110001		0.099		-0.07		0.13		58		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.121		125.26		17.7766701044

		3		11		2005		11		59		10		0		110001		0.116		-0.101		0.037		58		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.743		12.39		0		14527		0.154		131.05		15.8196080862

		3		11		2005		11		59		13		0		110001		0.099		-0.091		0.046		58		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.134		132.59		14.2119667886

		3		11		2005		11		59		16		0		110001		0.088		-0.054		0.095		58		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.103		121.53		14.0303243013

		3		11		2005		11		59		19		0		110001		0.042		-0.103		0.091		59		60		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.39		0		14527		0.111		157.82		14.3714995738

		3		11		2005		11		59		22		0		110001		0.079		-0.065		0.127		59		56		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.102		129.45		16.3079735099

		3		11		2005		11		59		25		0		110001		0.101		-0.09		0.072		59		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.135		131.7		15.3248164752

		3		11		2005		11		59		28		0		110001		0.072		-0.045		-0.039		59		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.085		122.01		9.3434469014

		3		11		2005		11		59		31		0		110001		0.065		-0.067		0.065		58		59		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.093		135.87		11.3749725274

		3		11		2005		11		59		34		0		110001		0.075		-0.082		0.078		58		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.111		137.55		13.5768184786

		3		11		2005		11		59		37		0		110001		0.096		-0.047		0.068		57		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.107		116.09		12.6684647847

		3		11		2005		11		59		40		0		110001		0.06		-0.046		0.009		57		58		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.076		127.48		7.6138032546

		3		11		2005		11		59		43		0		110001		0.081		-0.046		0.107		58		58		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.093		119.59		14.1866134084

		3		11		2005		11		59		46		0		110001		0.064		-0.019		0.033		58		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.571		12.39		0		14527		0.067		106.53		7.4471471048

		3		11		2005		11		59		49		0		110001		0.056		-0.019		0.229		62		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.059		108.74		23.6512156136

		3		11		2005		11		59		52		0		110001		0.075		-0.036		0.127		58		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.083		115.64		15.1822264507

		3		11		2005		11		59		55		0		110001		0.081		-0.068		0.119		57		56		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.72		12.39		0		14527		0.106		130.01		15.9204271299

		3		11		2005		11		59		58		0		110001		0.081		-0.05		-0.028		59		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.095		121.69		9.9221973373

		3		11		2005		12		0		1		0		110001		0.05		-0.029		-0.077		60		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.851		12.39		0		14527		0.058		120.11		9.6280839215

		3		11		2005		12		0		4		0		110001		0.056		-0.084		0.171		59		57		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.501		12.39		0		14527		0.101		146.31		19.8577440813

		3		11		2005		12		0		7		0		110001		0.069		-0.053		0.014		60		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.087		127.53		8.8124911347

		3		11		2005		12		0		10		0		110001		0.031		-0.062		0.223		59		56		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.069		153.43		23.3525159244

		3		11		2005		12		0		13		0		110001		0.034		-0.102		0.14		58		58		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.39		0		14527		0.108		161.57		17.6521953309

		3		11		2005		12		0		16		0		110001		0.077		-0.028		-0.103		57		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.082		109.98		13.161306926

		3		11		2005		12		0		19		0		110001		0.077		-0.082		0.188		59		60		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.112		136.8		21.9082176363

		3		11		2005		12		0		22		0		110001		0.018		-0.023		0.056		57		57		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.029		141.95		6.3158530699

		3		11		2005		12		0		25		0		110001		0.083		-0.074		0.03		59		61		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.111		131.72		11.5173781739

		3		11		2005		12		0		28		0		110001		0.059		-0.058		0.059		62		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.083		134.51		10.1616927724

		3		11		2005		12		0		31		0		110001		0.108		-0.047		0.172		59		59		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.118		113.52		20.8463426049

		3		11		2005		12		0		34		0		110001		0.097		-0.045		0.122		60		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.107		114.89		16.2228234287

		3		11		2005		12		0		37		0		110001		0.05		-0.046		0.027		59		61		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.068		132.61		7.3109506906

		3		11		2005		12		0		40		0		110001		0.097		-0.036		-0.158		61		59		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.103		110.36		18.8862383761

		3		11		2005		12		0		43		0		110001		0.1		-0.029		0.086		58		64		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.254		12.39		0		14527		0.104		106.17		13.5044437131

		3		11		2005		12		0		46		0		110001		0.047		-0.057		-0.019		59		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.074		140.49		7.6282370178

		3		11		2005		12		0		49		0		110001		0.068		-0.024		-0.043		62		56		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.072		109.44		8.3958322994

		3		11		2005		12		0		52		0		110001		0.08		-0.068		0.053		60		60		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.525		12.39		0		14527		0.105		130.36		11.7613774703

		3		11		2005		12		0		55		0		110001		0.064		-0.031		0.039		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.071		115.84		8.1104870384

		3		11		2005		12		0		58		0		110001		0.04		-0.075		0.084		62		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.085		151.93		11.9503138034

		3		11		2005		12		1		1		0		110001		0.057		-0.02		0.094		60		57		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.06		109.33		11.1736296699

		3		11		2005		12		1		4		0		110001		0.046		-0.046		-0.08		59		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.065		135		10.3111590037

		3		11		2005		12		1		7		0		110001		0.066		-0.058		0.058		60		58		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.088		131.31		10.5280577506

		3		11		2005		12		1		10		0		110001		0.097		-0.042		0.042		59		57		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.106		113.41		11.3740933705

		3		11		2005		12		1		13		0		110001		0.06		-0.033		0.082		60		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.068		118.81		10.6831643252

		3		11		2005		12		1		16		0		110001		0.083		-0.028		0.021		59		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.088		108.64		9.0077744199

		3		11		2005		12		1		19		0		110001		0.05		-0.078		-0.035		60		56		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.093		147.34		9.9040395799

		3		11		2005		12		1		22		0		110001		0.031		0.01		-0.013		61		56		48		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.033		72.12		3.5071355834

		3		11		2005		12		1		25		0		110001		0.053		-0.036		0.052		61		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.064		124.19		8.2516664984

		3		11		2005		12		1		28		0		110001		0.108		-0.031		0.043		59		59		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.112		106.02		12.0307938225

		3		11		2005		12		1		31		0		110001		0.031		-0.067		0.084		58		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.074		155.17		11.1830228472

		3		11		2005		12		1		34		0		110001		0.062		-0.047		-0.043		59		55		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.078		127.16		8.889319434

		3		11		2005		12		1		37		0		110001		0.051		-0.068		-0.002		60		50		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.085		143.13		8.5023526156

		3		11		2005		12		1		40		0		110001		0.06		-0.072		0.046		60		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.094		140.19		10.4403065089

		3		11		2005		12		1		43		0		110001		0.086		-0.047		0.094		61		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.098		118.66		13.5797643573

		3		11		2005		12		1		46		0		110001		0.06		-0.027		0.007		62		59		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.066		114.23		6.6166456759

		3		11		2005		12		1		49		0		110001		0.064		-0.03		0.07		60		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.071		115.11		9.9478640924

		3		11		2005		12		1		52		0		110001		0.055		-0.035		-0.133		62		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.065		122.47		14.8118196046

		3		11		2005		12		1		55		0		110001		-0.002		-0.073		0.041		60		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.073		181.57		8.3749626865

		3		11		2005		12		1		58		0		110001		0.008		-0.026		0.084		61		64		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.571		12.39		0		14527		0.027		162.9		8.8294960219

		3		11		2005		12		2		1		0		110001		0.037		-0.032		0.06		60		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.049		130.86		7.7414468932

		3		11		2005		12		2		4		0		110001		0.072		-0.046		0.101		62		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.085		122.57		13.2291345144

		3		11		2005		12		2		7		0		110001		0.032		-0.11		0.051		61		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.115		163.78		12.539936204

		3		11		2005		12		2		10		0		110001		0.099		-0.039		-0.025		62		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.106		111.5		10.9302333003

		3		11		2005		12		2		13		0		110001		0.074		-0.048		0.071		62		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.088		122.97		11.322985472

		3		11		2005		12		2		16		0		110001		0.068		-0.015		-0.071		61		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.07		102.44		9.9448479124

		3		11		2005		12		2		19		0		110001		0.065		0.007		0.062		62		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.065		83.85		9.0099944506

		3		11		2005		12		2		22		0		110001		0.077		-0.029		-0.046		61		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.082		110.64		9.4265582266

		3		11		2005		12		2		25		0		110001		0.086		-0.054		0.049		61		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.102		122.12		11.2751940116

		3		11		2005		12		2		28		0		110001		0.025		-0.061		0.152		62		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.066		157.71		16.5680415258

		3		11		2005		12		2		31		0		110001		0.026		0.034		-0.004		64		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.043		37.41		4.298837052

		3		11		2005		12		2		34		0		110001		0.004		-0.047		0.03		63		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.047		175.14		5.5901699437

		3		11		2005		12		2		37		0		110001		0.043		-0.023		-0.005		61		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.049		118.14		4.9020403915

		3		11		2005		12		2		40		0		110001		0.071		-0.048		-0.068		60		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.086		124.06		10.9402925007

		3		11		2005		12		2		43		0		110001		0.058		-0.045		0.086		61		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.073		127.81		11.3070774296

		3		11		2005		12		2		46		0		110001		0.054		-0.023		0.014		63		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.059		113.07		6.0340699366

		3		11		2005		12		2		49		0		110001		0.034		-0.085		0.189		62		56		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.092		158.2		21.0004761851

		3		11		2005		12		2		52		0		110001		0.037		-0.046		0.169		62		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.757		12.39		0		14527		0.059		141.19		17.9013965936

		3		11		2005		12		2		55		0		110001		0.054		-0.045		0.059		63		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.07		129.81		9.1771455257

		3		11		2005		12		2		58		0		110001		0.077		-0.05		-0.168		62		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.602		12.39		0		14527		0.092		123		19.1449732306

		3		11		2005		12		3		1		0		110001		0.038		-0.013		0.021		63		58		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.04		108.89		4.5321076774

		3		11		2005		12		3		4		0		110001		0.043		-0.007		0.059		63		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.695		12.39		0		14527		0.044		99.25		7.3341666193

		3		11		2005		12		3		7		0		110001		0.016		-0.017		0.045		62		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.594		12.39		0		14527		0.023		136.74		5.0695167423

		3		11		2005		12		3		10		0		110001		0.065		-0.002		-0.056		61		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.065		91.76		8.5819578186

		3		11		2005		12		3		13		0		110001		0.065		-0.056		0.012		62		55		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.086		130.75		8.6631403082

		3		11		2005		12		3		16		0		110001		0.055		-0.014		-0.246		62		53		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.057		104.28		25.246187831

		3		11		2005		12		3		19		0		110001		0.018		-0.038		-0.016		64		57		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.23		12.39		0		14527		0.042		154.65		4.4988887517

		3		11		2005		12		3		22		0		110001		0.037		-0.043		-0.13		62		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.057		139.29		14.1837935687

		3		11		2005		12		3		25		0		110001		0.079		-0.044		0.241		61		57		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.09		119.12		25.7406293629

		3		11		2005		12		3		28		0		110001		0.016		-0.026		0.077		63		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.031		148.39		8.283115356

		3		11		2005		12		3		31		0		110001		0.071		-0.042		0.009		61		57		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.082		120.61		8.2981925743

		3		11		2005		12		3		34		0		110001		0.039		-0.087		0.085		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.095		155.85		12.7730184373

		3		11		2005		12		3		37		0		110001		0.055		-0.025		-0.108		62		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.06		114.44		12.3749747474

		3		11		2005		12		3		40		0		110001		0.078		-0.088		0.169		62		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.118		138.45		20.5885890726

		3		11		2005		12		3		43		0		110001		0.07		-0.025		0.081		61		55		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.074		109.65		10.9936345218

		3		11		2005		12		3		46		0		110001		0.059		0.005		0.046		63		57		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.059		85.16		7.4979997333

		3		11		2005		12		3		49		0		110001		0.065		-0.057		-0.062		61		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.086		131.25		10.6386089316

		3		11		2005		12		3		52		0		110001		0.017		-0.034		0.045		61		55		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.038		153.43		5.89067059

		3		11		2005		12		3		55		0		110001		0.08		-0.036		-0.05		61		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.088		114.23		10.0975244491

		3		11		2005		12		3		58		0		110001		0.053		-0.019		-0.014		61		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.056		109.72		5.8017238817

		3		11		2005		12		4		1		0		110001		0.057		-0.036		0.294		61		53		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.067		122.28		30.1630568743

		3		11		2005		12		4		4		0		110001		0.079		-0.052		0.016		61		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.095		123.35		9.5921843185

		3		11		2005		12		4		7		0		110001		0.072		-0.044		0.014		63		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.39		0		14527		0.084		121.43		8.5533619121

		3		11		2005		12		4		10		0		110001		0.072		-0.045		0.22		62		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.085		122.01		23.581560593

		3		11		2005		12		4		13		0		110001		0.068		-0.026		0.196		61		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.073		110.92		20.9083715291

		3		11		2005		12		4		16		0		110001		0.046		-0.058		0.204		61		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.074		141.58		21.7016128433

		3		11		2005		12		4		19		0		110001		0.098		-0.034		0.097		62		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.104		109.13		14.2017604543

		3		11		2005		12		4		22		0		110001		0.015		-0.017		-0.11		63		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.023		138.58		11.2312065247

		3		11		2005		12		4		25		0		110001		0.049		-0.078		-0.04		62		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.441		12.39		0		14527		0.092		147.86		10.0424100693

		3		11		2005		12		4		28		0		110001		0.078		-0.109		0.063		60		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.611		12.39		0		14527		0.134		144.41		14.8101316672

		3		11		2005		12		4		31		0		110001		0.021		-0.054		0.206		65		53		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.058		158.75		21.3992990539

		3		11		2005		12		4		34		0		110001		0.05		-0.078		0.324		62		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.093		147.34		33.698664662

		3		11		2005		12		4		37		0		110001		0.081		-0.04		0.074		62		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.09		116.28		11.6777566339

		3		11		2005		12		4		40		0		110001		0.087		-0.066		0.025		61		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.109		127.18		11.2026782512

		3		11		2005		12		4		43		0		110001		0.052		-0.039		0.088		60		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.065		126.87		10.9402925007

		3		11		2005		12		4		46		0		110001		0.077		-0.019		-0.008		62		56		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.079		103.86		7.9711981534

		3		11		2005		12		4		49		0		110001		0.099		-0.055		0.291		61		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.113		119.05		31.226110869

		3		11		2005		12		4		52		0		110001		0.107		-0.009		0.079		63		54		35		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.107		94.81		13.3307914244

		3		11		2005		12		4		55		0		110001		0.086		-0.05		0.164		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.099		120.17		19.1812408358

		3		11		2005		12		4		58		0		110001		0.064		-0.019		-0.081		62		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.067		106.53		10.4966661374

		3		11		2005		12		5		1		0		110001		0.08		-0.055		0.079		62		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.097		124.51		12.5163892557

		3		11		2005		12		5		4		0		110001		0.035		-0.046		0.088		62		55		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.058		142.73		10.5285326613

		3		11		2005		12		5		7		0		110001		0.075		-0.054		0.074		62		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.092		125.75		11.8393411979

		3		11		2005		12		5		10		0		110001		0.025		-0.057		-0.104		63		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.062		156.32		12.1202310209

		3		11		2005		12		5		13		0		110001		0.069		-0.051		0.251		62		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.086		126.47		26.5260249566

		3		11		2005		12		5		16		0		110001		0.113		-0.032		0.362		62		56		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.117		105.81		38.0574565624

		3		11		2005		12		5		19		0		110001		0.118		0.004		-0.01		62		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.118		88.06		11.8490505949

		3		11		2005		12		5		22		0		110001		0.071		-0.059		0.163		61		60		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.092		129.73		18.7325919189

		3		11		2005		12		5		25		0		110001		0.085		-0.038		0.047		62		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.37		12.39		0		14527		0.093		114.09		10.429765098

		3		11		2005		12		5		28		0		110001		0.078		-0.092		0.056		61		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.121		139.71		13.2981201679

		3		11		2005		12		5		31		0		110001		0.079		-0.015		-0.074		62		58		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.08		100.75		10.9279458271

		3		11		2005		12		5		34		0		110001		0.079		-0.053		0.397		63		56		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.095		123.86		40.8238900645

		3		11		2005		12		5		37		0		110001		0.078		-0.017		-0.194		63		56		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.08		102.3		20.9783221445

		3		11		2005		12		5		40		0		110001		0.077		-0.038		0.218		63		50		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.086		116.27		23.4301088346

		3		11		2005		12		5		43		0		110001		0.103		-0.007		-0.173		62		57		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.103		93.89		20.1462155255

		3		11		2005		12		5		46		0		110001		0.067		-0.029		0.064		63		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.073		113.4		9.708758932

		3		11		2005		12		5		49		0		110001		0.093		-0.021		0.057		63		52		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.095		102.72		11.1081051489

		3		11		2005		12		5		52		0		110001		0.025		0.023		-0.277		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.944		12.39		0		14527		0.034		47.39		27.9075258667

		3		11		2005		12		5		55		0		110001		0.086		0.011		-0.061		64		51		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.905		12.39		0		14527		0.087		82.71		10.6009433542

		3		11		2005		12		5		58		0		110001		0.083		-0.066		0.058		65		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.106		128.49		12.0867696263

		3		11		2005		12		6		1		0		110001		0.003		0.011		0.051		64		58		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.011		15.26		5.2258970522

		3		11		2005		12		6		4		0		110001		0.054		0.009		0.107		64		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.055		80.54		12.0191513844

		3		11		2005		12		6		7		0		110001		0.06		-0.011		0.001		63		55		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.061		100.39		6.1008196171

		3		11		2005		12		6		10		0		110001		0.066		-0.025		-0.169		64		54		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.071		110.75		18.3144751495

		3		11		2005		12		6		13		0		110001		0.082		-0.039		0.094		64		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.091		115.44		13.0694299799

		3		11		2005		12		6		16		0		110001		0.088		-0.03		-0.032		64		55		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.093		108.82		9.8325988426

		3		11		2005		12		6		19		0		110001		0.066		-0.038		0.005		63		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.076		119.93		7.6321687612

		3		11		2005		12		6		22		0		110001		0.043		-0.02		0.018		63		54		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.047		114.94		5.0724747412

		3		11		2005		12		6		25		0		110001		0.072		0.011		-0.044		63		60		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.073		81.31		8.5094065598

		3		11		2005		12		6		28		0		110001		0.078		0.001		-0.063		63		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.078		89.27		10.0269636481

		3		11		2005		12		6		31		0		110001		0.074		0.014		0.003		64		57		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.075		79.29		7.5372408745

		3		11		2005		12		6		34		0		110001		0.04		-0.008		0.125		65		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.041		101.31		13.1487642005

		3		11		2005		12		6		37		0		110001		0.021		-0.006		0.07		63		58		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.022		105.95		7.3328030111

		3		11		2005		12		6		40		0		110001		0.1		0.063		-0.231		65		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.118		57.79		25.948024973

		3		11		2005		12		6		43		0		110001		0.03		-0.03		0.054		66		60		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.042		135		6.8673138854

		3		11		2005		12		6		46		0		110001		0.047		-0.003		-0.095		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.047		93.65		10.6033013727

		3		11		2005		12		6		49		0		110001		0.081		0.038		-0.069		63		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.089		64.87		11.2986724884

		3		11		2005		12		6		52		0		110001		0.052		-0.029		-0.021		64		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.06		119.15		6.3134776471

		3		11		2005		12		6		55		0		110001		0.042		0.001		-0.13		65		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.042		88.64		13.6619910701

		3		11		2005		12		6		58		0		110001		0.076		-0.008		0.086		65		53		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.076		96.01		11.5047816146

		3		11		2005		12		7		1		0		110001		0.07		0.024		-0.065		64		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.074		71.08		9.8493654618

		3		11		2005		12		7		4		0		110001		0.063		-0.017		0.12		63		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.065		105.1		13.6594289778

		3		11		2005		12		7		7		0		110001		0.01		-0.056		-0.057		64		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.057		169.88		8.0529497701

		3		11		2005		12		7		10		0		110001		0.061		-0.006		0.05		64		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.061		95.62		7.9101201002

		3		11		2005		12		7		13		0		110001		0.019		-0.003		-0.069		67		53		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.019		98.97		7.1630998876

		3		11		2005		12		7		16		0		110001		0.035		-0.024		0.035		64		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.042		124.44		5.5009090158

		3		11		2005		12		7		19		0		110001		0.084		0.008		0.129		65		57		35		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.084		84.56		15.4146034655

		3		11		2005		12		7		22		0		110001		0.013		-0.037		-0.127		63		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.039		160.64		13.2917267501

		3		11		2005		12		7		25		0		110001		0.006		0.006		0.124		66		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.008		45		12.4289983506

		3		11		2005		12		7		28		0		110001		0.09		-0.006		0.021		64		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.341		12.39		0		14527		0.09		93.81		9.2612094243

		3		11		2005		12		7		31		0		110001		0.039		-0.033		-0.015		65		69		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.051		130.24		5.3244718048

		3		11		2005		12		7		34		0		110001		0.029		0.058		-0.155		64		80		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.065		26.57		16.8017856194

		3		11		2005		12		7		37		0		110001		0.015		0.035		-0.232		65		82		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.038		23.2		23.5104232204

		3		11		2005		12		7		40		0		110001		0.063		-0.013		0.079		65		81		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.064		101.66		10.1877377273

		3		11		2005		12		7		43		0		110001		0.071		0.012		0.03		65		74		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.072		80.41		7.8006409993

		3		11		2005		12		7		46		0		110001		0.136		0.079		-0.208		65		60		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.157		59.85		26.0770013614

		3		11		2005		12		7		49		0		110001		0.064		0.003		0.018		66		59		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.064		87.32		6.6550732528

		3		11		2005		12		7		52		0		110001		0.118		0.052		-0.12		64		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.129		66.22		17.6147665327

		3		11		2005		12		7		55		0		110001		0.008		-0.062		0.029		66		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.063		172.65		6.8912988616

		3		11		2005		12		7		58		0		110001		0.037		-0.011		0.096		68		50		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.039		106.56		10.3469802358

		3		11		2005		12		8		1		0		110001		0.053		-0.015		-0.075		66		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.184		12.39		0		14527		0.055		105.8		9.3053747909

		3		11		2005		12		8		4		0		110001		0.102		0.065		-0.032		65		55		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.121		57.49		12.5111949869

		3		11		2005		12		8		7		0		110001		0.026		-0.029		-0.125		64		57		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.039		138.12		13.0927460832

		3		11		2005		12		8		10		0		110001		0.054		0.007		-0.027		64		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.054		82.61		6.0778285596

		3		11		2005		12		8		13		0		110001		0.107		-0.004		0.058		64		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.107		92.14		12.1774381542

		3		11		2005		12		8		16		0		110001		0.094		0.002		0.04		65		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.094		88.78		10.2176318196

		3		11		2005		12		8		19		0		110001		0.063		-0.019		0.28		65		54		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.066		106.78		28.7628232272

		3		11		2005		12		8		22		0		110001		0.069		0.005		0.045		66		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.069		85.86		8.2528782858

		3		11		2005		12		8		25		0		110001		0.081		0.007		0.078		64		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.081		85.06		11.2667652856

		3		11		2005		12		8		28		0		110001		0.096		0.076		-0.059		65		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.122		51.63		13.5915414873

		3		11		2005		12		8		31		0		110001		0.066		-0.012		0.023		66		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.067		100.3		7.0915442606

		3		11		2005		12		8		34		0		110001		0.081		0.019		-0.021		64		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.083		76.8		8.5807925042

		3		11		2005		12		8		37		0		110001		0.087		0.002		-0.238		65		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.087		88.68		25.341073379

		3		11		2005		12		8		40		0		110001		0.106		0.005		0.065		65		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.106		87.3		12.4442757925

		3		11		2005		12		8		43		0		110001		0.047		0.006		-0.032		65		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.047		82.72		5.7175169436

		3		11		2005		12		8		46		0		110001		0.05		0.008		-0.185		65		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.051		80.91		19.1804588058

		3		11		2005		12		8		49		0		110001		0.072		0.062		-0.219		64		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.095		49.27		23.872368965

		3		11		2005		12		8		52		0		110001		0.041		0.014		-0.025		67		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.043		71.15		5.0019996002

		3		11		2005		12		8		55		0		110001		0.054		-0.029		-0.068		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.061		118.24		9.1547801721

		3		11		2005		12		8		58		0		110001		0.074		0.032		0.037		65		56		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.081		66.61		8.8707384135

		3		11		2005		12		9		1		0		110001		0.095		0.006		-0.07		65		55		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.095		86.39		11.8156675647

		3		11		2005		12		9		4		0		110001		0.077		0.023		-0.148		67		57		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.08		73.37		16.8410213467

		3		11		2005		12		9		7		0		110001		0.057		0.018		-0.06		66		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.06		72.47		8.4693565281

		3		11		2005		12		9		10		0		110001		0.117		0.058		-0.02		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.131		63.63		13.2109802816

		3		11		2005		12		9		13		0		110001		0.07		0.046		-0.008		65		50		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.084		56.69		8.4142735872

		3		11		2005		12		9		16		0		110001		0.066		0.029		-0.08		65		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.751		12.39		0		14527		0.072		66.28		10.7689368092

		3		11		2005		12		9		19		0		110001		0.072		0.027		0.045		65		54		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.077		69.44		8.909545443

		3		11		2005		12		9		22		0		110001		0.038		0.034		-0.108		65		54		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.051		48.18		11.9431989015

		3		11		2005		12		9		25		0		110001		0.041		-0.016		0.082		64		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.06		12.39		0		14527		0.044		111.32		9.3064493766

		3		11		2005		12		9		28		0		110001		0.07		0.028		-0.038		67		53		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.075		68.2		8.4427483677

		3		11		2005		12		9		31		0		110001		0.094		0.015		0.074		65		51		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.39		0		14527		0.095		80.93		12.0569482043

		3		11		2005		12		9		34		0		110001		0.05		-0.011		-0.059		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.051		102.41		7.8115299398

		3		11		2005		12		9		37		0		110001		0.052		-0.021		-0.068		64		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.056		111.99		8.8141930998

		3		11		2005		12		9		40		0		110001		0.077		0.022		0.186		65		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.579		12.39		0		14527		0.08		74.05		20.250679001

		3		11		2005		12		9		43		0		110001		0.056		-0.012		0.064		64		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.057		102.09		8.5883642214

		3		11		2005		12		9		46		0		110001		0.035		0.014		-0.124		64		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.586		12.39		0		14527		0.038		68.2		12.96032407

		3		11		2005		12		9		49		0		110001		0.058		-0.024		0.064		65		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.063		112.48		8.9643739324

		3		11		2005		12		9		52		0		110001		0.083		-0.006		-0.006		64		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.083		94.13		8.3432607534

		3		11		2005		12		9		55		0		110001		0.097		0.039		-0.047		64		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.105		68.1		11.4625477098

		3		11		2005		12		9		58		0		110001		0		-0.058		-0.021		65		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.058		180		6.1684682053

		3		11		2005		12		10		1		0		110001		0.03		-0.03		0.136		67		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.042		135		14.2464030548

		3		11		2005		12		10		4		0		110001		0.031		0.017		-0.016		66		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.035		61.26		3.8807215824

		3		11		2005		12		10		7		0		110001		0.022		-0.011		-0.09		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.025		116.57		9.3300589494

		3		11		2005		12		10		10		0		110001		0.039		-0.053		0.284		65		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.066		143.65		29.1523583952

		3		11		2005		12		10		13		0		110001		0.046		-0.041		0.034		66		56		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.062		131.71		7.037755324

		3		11		2005		12		10		16		0		110001		0.082		-0.015		0.202		65		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.083		100.37		21.8524598158

		3		11		2005		12		10		19		0		110001		0.034		-0.054		0.067		65		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.064		147.8		9.2525672113

		3		11		2005		12		10		22		0		110001		0.068		-0.011		-0.247		66		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.069		99.19		25.6425427756

		3		11		2005		12		10		25		0		110001		0.097		-0.044		0.095		64		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.107		114.4		14.2723508925

		3		11		2005		12		10		28		0		110001		0.053		-0.02		0.015		65		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.057		110.67		5.8600341296

		3		11		2005		12		10		31		0		110001		0.069		0.01		0.034		65		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.07		81.75		7.7569323834

		3		11		2005		12		10		34		0		110001		0.083		0.018		-0.166		64		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.085		77.76		18.6464473828

		3		11		2005		12		10		37		0		110001		0.07		-0.007		-0.002		64		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.07		95.71		7.037755324

		3		11		2005		12		10		40		0		110001		0.047		-0.003		-0.074		65		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.047		93.65		8.7715449038

		3		11		2005		12		10		43		0		110001		0.043		-0.015		0.122		65		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.046		109.23		13.0222885853

		3		11		2005		12		10		46		0		110001		0.045		-0.051		0.094		65		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.068		138.58		11.6025859187

		3		11		2005		12		10		49		0		110001		0.098		0.027		0.062		66		54		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.102		74.6		11.9067207912

		3		11		2005		12		10		52		0		110001		0.073		0.01		-0.055		65		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.074		82.2		9.1945636112

		3		11		2005		12		10		55		0		110001		0.067		-0.01		0.051		66		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.068		98.49		8.4793867703

		3		11		2005		12		10		58		0		110001		0.052		-0.04		0.054		65		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.066		127.57		8.4970583145

		3		11		2005		12		11		1		0		110001		0.03		0		0.11		65		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.03		90		11.401754251

		3		11		2005		12		11		4		0		110001		0.1		0.027		-0.083		65		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.104		74.89		13.273281433

		3		11		2005		12		11		7		0		110001		0.084		0.018		-0.034		65		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.086		77.91		9.23904757

		3		11		2005		12		11		10		0		110001		0.087		0.024		-0.022		66		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.09		74.58		9.2892410885

		3		11		2005		12		11		13		0		110001		0.046		-0.035		0.095		65		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.058		127.27		11.1202517957

		3		11		2005		12		11		16		0		110001		0.04		-0.026		0.041		66		54		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.048		123.02		6.2904689809

		3		11		2005		12		11		19		0		110001		0.037		-0.02		0.018		66		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.042		118.39		4.5749316935

		3		11		2005		12		11		22		0		110001		0.068		-0.014		-0.072		65		56		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.069		101.63		10.0019998

		3		11		2005		12		11		25		0		110001		0.078		0.028		-0.099		66		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.083		70.25		12.9108481518

		3		11		2005		12		11		28		0		110001		0.025		-0.009		0.024		66		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.39		0		14527		0.027		109.8		3.580502758

		3		11		2005		12		11		31		0		110001		0.042		0.005		0.246		65		51		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.042		83.21		24.9609695325

		3		11		2005		12		11		34		0		110001		0.063		-0.015		-0.068		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.065		103.39		9.3904206509

		3		11		2005		12		11		37		0		110001		0.068		-0.009		-0.002		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.069		97.54		6.8622153857

		3		11		2005		12		11		40		0		110001		0.096		0.019		-0.108		65		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.39		0		14527		0.098		78.8		14.5742924357

		3		11		2005		12		11		43		0		110001		0.033		-0.045		0.109		66		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.056		143.75		12.2454073023

		3		11		2005		12		11		46		0		110001		0.067		0.014		0.097		68		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.068		78.2		11.8718153624

		3		11		2005		12		11		49		0		110001		0.061		0.019		-0.032		66		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.064		72.7		7.145628034

		3		11		2005		12		11		52		0		110001		0.06		0.005		0.118		66		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.06		85.24		13.2472638684

		3		11		2005		12		11		55		0		110001		0.04		-0.02		-0.121		66		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.045		116.57		12.9

		3		11		2005		12		11		58		0		110001		0.048		0.015		-0.072		66		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.05		72.65		8.782368701

		3		11		2005		12		12		1		0		110001		0.009		-0.048		0.046		67		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.049		169.38		6.7089492471

		3		11		2005		12		12		4		0		110001		0.04		-0.01		0.049		66		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.041		104.04		6.4039050586

		3		11		2005		12		12		7		0		110001		0.045		-0.037		0.038		65		48		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.058		129.43		6.9555733049

		3		11		2005		12		12		10		0		110001		0.084		0.053		-0.103		66		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.099		57.75		14.3087385887

		3		11		2005		12		12		13		0		110001		0.017		-0.019		-0.162		66		52		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.025		138.18		16.3993902326

		3		11		2005		12		12		16		0		110001		0.063		-0.018		0.103		66		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.066		105.95		12.2073748202

		3		11		2005		12		12		19		0		110001		0.035		0.004		-0.086		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.035		83.48		9.2935461477

		3		11		2005		12		12		22		0		110001		0.032		-0.029		0.022		67		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.043		132.18		4.8466483264

		3		11		2005		12		12		25		0		110001		0.047		-0.031		0.015		67		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.056		123.41		5.8266628528

		3		11		2005		12		12		28		0		110001		0.054		0.001		-0.109		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.054		88.94		12.1647030379

		3		11		2005		12		12		31		0		110001		0.069		0.015		0.129		66		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.071		77.74		14.7061211745

		3		11		2005		12		12		34		0		110001		0.046		0.02		-0.007		68		51		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.05		66.5		5.0645829048

		3		11		2005		12		12		37		0		110001		0.055		-0.005		0.008		66		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.055		95.19		5.5803225713

		3		11		2005		12		12		40		0		110001		0.04		0.014		0.001		67		53		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.042		70.71		4.2391036788

		3		11		2005		12		12		43		0		110001		0.045		0.016		0.053		66		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.048		70.43		7.1344235927

		3		11		2005		12		12		46		0		110001		0.058		0.016		-0.046		67		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.06		74.58		7.5736384915

		3		11		2005		12		12		49		0		110001		0.031		-0.017		0.018		66		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.035		118.74		3.967366885

		3		11		2005		12		12		52		0		110001		0.065		0.021		-0.054		66		51		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.068		72.1		8.7074680591

		3		11		2005		12		12		55		0		110001		0.054		0.002		0.001		66		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.054		87.88		5.4046276467

		3		11		2005		12		12		58		0		110001		0.038		0.009		0.007		66		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.039		76.68		3.967366885

		3		11		2005		12		13		1		0		110001		0.086		0.033		0.062		66		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.092		69.01		11.1036030188

		3		11		2005		12		13		4		0		110001		0.038		-0.027		0.064		66		51		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.047		125.39		7.9177016867

		3		11		2005		12		13		7		0		110001		0.008		-0.039		0.056		66		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.04		168.41		6.8709533545

		3		11		2005		12		13		10		0		110001		0.041		0.005		0.051		65		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.041		83.05		6.5627738038

		3		11		2005		12		13		13		0		110001		0.049		-0.007		0.043		65		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.049		98.13		6.5566759871

		3		11		2005		12		13		16		0		110001		0.054		0.024		-0.049		67		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.059		66.04		7.6765877836

		3		11		2005		12		13		19		0		110001		0.08		0.021		0.046		66		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.083		75.29		9.4641428561

		3		11		2005		12		13		22		0		110001		0.1		0.084		-0.007		67		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.131		49.97		13.0786084887

		3		11		2005		12		13		25		0		110001		0.081		0.044		-0.005		67		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.092		61.49		9.2314679223

		3		11		2005		12		13		28		0		110001		0.066		0.022		-0.036		66		50		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.07		71.57		7.833262411

		3		11		2005		12		13		31		0		110001		0.055		0.044		-0.005		68		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.07		51.34		7.0611613776

		3		11		2005		12		13		34		0		110001		0.077		0.035		-0.084		67		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.085		65.56		11.9205704561

		3		11		2005		12		13		37		0		110001		0.051		0.006		0.078		68		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.051		83.29		9.3386294498

		3		11		2005		12		13		40		0		110001		0.092		0.062		-0.049		67		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.111		56.02		12.1280666225

		3		11		2005		12		13		43		0		110001		0.082		0.052		0.004		67		51		34		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.097		57.62		9.7180244906

		3		11		2005		12		13		46		0		110001		0.036		-0.009		0.085		66		52		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.037		104.04		9.2746967605

		3		11		2005		12		13		49		0		110001		0.044		0.01		-0.036		67		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.61		12.39		0		14527		0.045		77.2		5.7723478759

		3		11		2005		12		13		52		0		110001		0.075		0.047		-0.157		69		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.089		57.93		18.0230408089

		3		11		2005		12		13		55		0		110001		0.062		0.028		-0.095		68		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.068		65.7		11.6846052565

		3		11		2005		12		13		58		0		110001		0.062		0		0.069		66		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.062		90		9.2763139231

		3		11		2005		12		14		1		0		110001		0.112		0.103		-0.081		66		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.152		47.4		17.237749273

		3		11		2005		12		14		4		0		110001		0.044		0.019		-0.163		65		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.048		66.64		16.9899970571

		3		11		2005		12		14		7		0		110001		0.05		0.039		-0.021		65		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.063		52.05		6.6798203569

		3		11		2005		12		14		10		0		110001		0.077		0.041		-0.14		66		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.087		61.97		16.4954539192

		3		11		2005		12		14		13		0		110001		0.055		0.027		-0.009		65		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.061		63.85		6.1927376822

		3		11		2005		12		14		16		0		110001		0.07		0.021		0.002		66		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.073		73.3		7.3109506906

		3		11		2005		12		14		19		0		110001		0.054		0.017		0.011		67		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.057		72.53		5.7671483421

		3		11		2005		12		14		22		0		110001		0.042		0.061		-0.049		64		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.074		34.55		8.8803153097

		3		11		2005		12		14		25		0		110001		0.046		-0.009		-0.044		65		55		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.047		101.07		6.4288412642

		3		11		2005		12		14		28		0		110001		0.057		0.011		0.073		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.058		79.08		9.3268429814

		3		11		2005		12		14		31		0		110001		0.062		0.042		-0.01		66		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.075		55.89		7.555130707

		3		11		2005		12		14		34		0		110001		0.045		0.049		-0.094		65		50		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.067		42.56		11.5160757205

		3		11		2005		12		14		37		0		110001		0.076		0.06		-0.058		67		51		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.097		51.71		11.2871608476

		3		11		2005		12		14		40		0		110001		0.092		0.05		-0.01		67		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.105		61.48		10.5185550338

		3		11		2005		12		14		43		0		110001		0.024		-0.02		-0.065		67		51		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.122		12.39		0		14527		0.031		129.81		7.2117958928

		3		11		2005		12		14		46		0		110001		-0.009		-0.024		0.168		65		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.026		200.56		16.9944108459

		3		11		2005		12		14		49		0		110001		0.023		0.026		0.012		64		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.035		41.5		3.6728735344

		3		11		2005		12		14		52		0		110001		0.091		0.077		-0.041		65		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.991		12.39		0		14527		0.119		49.76		12.6059509756

		3		11		2005		12		14		55		0		110001		0.031		-0.014		-0.004		65		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		114.3		3.4249087579

		3		11		2005		12		14		58		0		110001		0.045		0.037		-0.17		65		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.766		12.39		0		14527		0.058		50.57		17.9705314334

		3		11		2005		12		15		1		0		110001		0.043		0.041		-0.041		65		51		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.059		46.36		7.2187256493

		3		11		2005		12		15		4		0		110001		0.079		0.023		-0.044		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.082		73.77		9.3305948363

		3		11		2005		12		15		7		0		110001		0.073		0.04		-0.012		64		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.083		61.28		8.41011296

		3		11		2005		12		15		10		0		110001		0.052		0.008		0.046		66		50		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.053		81.25		6.9885620839

		3		11		2005		12		15		13		0		110001		0.074		0.046		-0.094		66		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.087		58.13		12.817175976

		3		11		2005		12		15		16		0		110001		-0.015		-0.052		-0.021		65		57		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.054		196.09		5.8051701095

		3		11		2005		12		15		19		0		110001		0.013		0.001		0.03		66		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.013		85.6		3.2710854468

		3		11		2005		12		15		22		0		110001		0.061		0.023		-0.103		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.065		69.34		12.1897497923

		3		11		2005		12		15		25		0		110001		0.048		0.062		-0.176		64		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.078		37.75		19.2675893666

		3		11		2005		12		15		28		0		110001		0.071		0.032		-0.07		66		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.078		65.74		10.4713895926

		3		11		2005		12		15		31		0		110001		0.067		0.037		-0.058		65		49		41		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.077		61.09		9.6031244915

		3		11		2005		12		15		34		0		110001		0.116		0.093		-0.132		65		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.149		51.28		19.8819013175

		3		11		2005		12		15		37		0		110001		0.071		0.037		-0.036		65		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.519		12.39		0		14527		0.08		62.47		8.7783825389

		3		11		2005		12		15		40		0		110001		0.067		0.017		-0.068		66		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.379		12.39		0		14527		0.069		75.76		9.6963910812

		3		11		2005		12		15		43		0		110001		0.019		0.007		-0.061		65		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.02		69.78		6.4272855857

		3		11		2005		12		15		46		0		110001		0.086		0.017		0.009		64		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.088		78.82		8.8124911347

		3		11		2005		12		15		49		0		110001		0.044		0.002		-0.093		66		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.044		87.4		10.2902866821

		3		11		2005		12		15		52		0		110001		0.049		0.016		-0.04		66		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.905		12.39		0		14527		0.052		71.92		6.5245689513

		3		11		2005		12		15		55		0		110001		0.069		0.016		-0.111		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.071		76.94		13.1673839467

		3		11		2005		12		15		58		0		110001		0.046		-0.019		0.058		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.39		0		14527		0.05		112.44		7.6426435217

		3		11		2005		12		16		1		0		110001		0.023		-0.035		-0.063		64		54		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.042		146.69		7.5650512226

		3		11		2005		12		16		4		0		110001		0.074		0.047		-0.031		65		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.088		57.58		9.2983869569

		3		11		2005		12		16		7		0		110001		0.041		0.021		-0.107		65		52		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.952		12.39		0		14527		0.046		62.88		11.649463507

		3		11		2005		12		16		10		0		110001		0.068		0.022		0.046		64		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.071		72.07		8.4994117444

		3		11		2005		12		16		13		0		110001		0.061		0.016		-0.034		66		50		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.063		75.3		7.1644957952

		3		11		2005		12		16		16		0		110001		0.072		0.059		-0.109		65		52		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.093		50.67		14.3338759587

		3		11		2005		12		16		19		0		110001		0.005		-0.018		0.002		65		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.019		164.48		1.8788294228

		3		11		2005		12		16		22		0		110001		0.025		-0.028		0.069		65		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.038		138.24		7.8549347547

		3		11		2005		12		16		25		0		110001		0.124		0.079		-0.096		64		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.147		57.5		17.5593280054

		3		11		2005		12		16		28		0		110001		-0.009		-0.043		0.073		66		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.044		191.82		8.5199765258

		3		11		2005		12		16		31		0		110001		0.047		-0.037		0.063		63		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.06		128.21		8.687347121

		3		11		2005		12		16		34		0		110001		0.106		0.083		-0.089		66		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.135		51.94		16.1387731876

		3		11		2005		12		16		37		0		110001		0.002		-0.04		0.006		64		62		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.04		177.14		4.0496913463

		3		11		2005		12		16		40		0		110001		0.026		0.002		-0.042		66		68		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.341		12.39		0		14527		0.026		85.6		4.9436828377

		3		11		2005		12		16		43		0		110001		0.004		-0.022		0.194		65		71		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.813		12.39		0		14527		0.022		169.7		19.528440798

		3		11		2005		12		16		46		0		110001		0.034		0.009		-0.023		66		62		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.035		75.17		4.2023802779

		3		11		2005		12		16		49		0		110001		0.018		-0.035		0.044		66		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.681		12.39		0		14527		0.039		152.78		5.9033888573

		3		11		2005		12		16		52		0		110001		0.05		0.03		0.099		66		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.058		59.04		11.489560479

		3		11		2005		12		16		55		0		110001		0.068		0.048		-0.044		64		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.39		0		14527		0.083		54.78		9.4148818368

		3		11		2005		12		16		58		0		110001		0.083		0.014		-0.001		64		49		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.084		80.43		8.4178382023

		3		11		2005		12		17		1		0		110001		0.031		0.037		-0.053		64		50		56		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.048		39.96		7.1686818872

		3		11		2005		12		17		4		0		110001		0.083		0.047		-0.026		64		48		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.095		60.48		9.886354232

		3		11		2005		12		17		7		0		110001		0.015		-0.017		-0.002		63		51		68		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.023		138.58		2.2759613353

		3		11		2005		12		17		10		0		110001		0.035		0.009		-0.023		65		48		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.372		12.39		0		14527		0.036		75.58		4.2836899981

		3		11		2005		12		17		13		0		110001		0.104		0.07		-0.079		64		49		65		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.125		56.06		14.8178945873

		3		11		2005		12		17		16		0		110001		0.016		-0.045		-0.005		64		54		56		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.048		160.43		4.8020828814

		3		11		2005		12		17		19		0		110001		0.056		0.02		0.045		63		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.059		70.35		7.457211275

		3		11		2005		12		17		22		0		110001		0.066		0.037		-0.019		65		49		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.076		60.72		7.8012819459

		3		11		2005		12		17		25		0		110001		0.043		0.011		-0.077		64		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.044		75.65		8.8876318556

		3		11		2005		12		17		28		0		110001		0.038		0.043		-0.036		63		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.057		41.47		6.7742158218

		3		11		2005		12		17		31		0		110001		0.031		0.015		-0.039		64		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.034		64.18		5.2028838157

		3		11		2005		12		17		34		0		110001		0.055		0.059		-0.053		63		50		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.081		42.99		9.6514247653

		3		11		2005		12		17		37		0		110001		0.038		0		0.024		63		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.038		90		4.4944410108

		3		11		2005		12		17		40		0		110001		0.03		0.027		-0.045		64		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.04		48.01		6.0448325039

		3		11		2005		12		17		43		0		110001		0.027		-0.038		-0.005		62		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.047		144.61		4.6882832679

		3		11		2005		12		17		46		0		110001		0.035		0.015		-0.033		65		51		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.038		66.8		5.0388490749

		3		11		2005		12		17		49		0		110001		0.046		0.046		0.074		63		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.39		0		14527		0.065		45		9.8529183494

		3		11		2005		12		17		52		0		110001		0.025		0.001		-0.102		62		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.025		87.71		10.5023806825

		3		11		2005		12		17		55		0		110001		0.044		0.032		-0.001		62		51		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.563		12.39		0		14527		0.054		53.97		5.4415071442

		3		11		2005		12		17		58		0		110001		0.06		0.059		-0.109		64		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.084		45.48		13.7702578044

		3		11		2005		12		18		1		0		110001		0.09		0.015		-0.006		63		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.091		80.54		9.1438503925

		3		11		2005		12		18		4		0		110001		0.045		0.039		-0.026		62		50		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.06		49.09		6.4976918979

		3		11		2005		12		18		7		0		110001		0.109		0.077		-0.04		64		47		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.133		54.76		13.9319776055

		3		11		2005		12		18		10		0		110001		0.008		-0.016		-0.014		62		56		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.018		153.43		2.2715633383

		3		11		2005		12		18		13		0		110001		0.036		0.006		0.015		62		47		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.036		80.54		3.9458839314

		3		11		2005		12		18		16		0		110001		0.032		0.045		-0.093		63		51		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.055		35.42		10.8157292866

		3		11		2005		12		18		19		0		110001		-0.013		-0.018		0.051		63		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.022		215.84		5.5623735941

		3		11		2005		12		18		22		0		110001		0.012		-0.03		0.021		63		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.032		158.2		3.8535697736

		3		11		2005		12		18		25		0		110001		0.041		0.052		-0.055		62		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.066		38.25		8.6081356867

		3		11		2005		12		18		28		0		110001		0.045		0.032		-0.115		63		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.055		54.58		12.7569588853

		3		11		2005		12		18		31		0		110001		0.045		0.021		-0.021		63		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.05		64.98		5.3916602267

		3		11		2005		12		18		34		0		110001		0.037		0.044		0.011		62		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.057		40.06		5.8532042507

		3		11		2005		12		18		37		0		110001		0.047		0.017		0.02		64		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.05		70.11		5.3833075335

		3		11		2005		12		18		40		0		110001		0.061		0.086		-0.066		62		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.105		35.35		12.4390514108

		3		11		2005		12		18		43		0		110001		0.055		0.017		0.062		62		49		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.058		72.82		8.4604964393

		3		11		2005		12		18		46		0		110001		0.062		0.046		0.035		63		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.077		53.43		8.4764379311

		3		11		2005		12		18		49		0		110001		0.041		0.015		-0.085		64		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.044		69.9		9.5556266147

		3		11		2005		12		18		52		0		110001		0.068		0.049		-0.009		63		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.084		54.22		8.4297093663

		3		11		2005		12		18		55		0		110001		0.086		0.033		-0.069		62		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.092		69.01		11.5091268131

		3		11		2005		12		18		58		0		110001		0.038		0.004		-0.059		63		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.038		83.99		7.0292247083

		3		11		2005		12		19		1		0		110001		-0.004		-0.004		0.039		63		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.006		225		3.940812099

		3		11		2005		12		19		4		0		110001		0.036		0.001		0.052		63		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.036		88.41		6.3253458403

		3		11		2005		12		19		7		0		110001		0.072		0.05		-0.01		62		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.39		0		14527		0.088		55.22		8.822698

		3		11		2005		12		19		10		0		110001		0.024		0.021		-0.035		63		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.526		12.39		0		14527		0.032		48.81		4.7349762407

		3		11		2005		12		19		13		0		110001		0.063		-0.003		-0.128		63		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.063		92.73		14.2695479956

		3		11		2005		12		19		16		0		110001		0.068		0.052		0.023		63		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.086		52.59		8.8639720216

		3		11		2005		12		19		19		0		110001		0.006		-0.031		-0.07		62		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.032		169.05		7.6791926659

		3		11		2005		12		19		22		0		110001		0.068		0.038		0.079		64		51		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.255		12.39		0		14527		0.078		60.8		11.0945932778

		3		11		2005		12		19		25		0		110001		0.055		0.007		-0.082		63		48		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.055		82.75		9.8984847325

		3		11		2005		12		19		28		0		110001		0.084		0.03		0.028		62		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.089		70.35		9.348796714

		3		11		2005		12		19		31		0		110001		0.096		0.053		-0.179		62		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.11		61.1		20.991903201

		3		11		2005		12		19		34		0		110001		0.031		-0.006		0.074		62		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.032		100.95		8.0454956342

		3		11		2005		12		19		37		0		110001		0.042		-0.001		-0.015		62		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.042		91.36		4.4609416046

		3		11		2005		12		19		40		0		110001		0.034		-0.001		-0.071		62		52		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.034		91.68		7.8727377703

		3		11		2005		12		19		43		0		110001		0.007		-0.033		-0.079		61		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.034		168.02		8.590110593

		3		11		2005		12		19		46		0		110001		0.024		0.023		0.015		61		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.033		46.22		3.6469165058

		3		11		2005		12		19		49		0		110001		0.026		-0.008		0.135		61		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.027		107.1		13.7713470656

		3		11		2005		12		19		52		0		110001		0.028		-0.017		-0.03		62		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.033		121.26		4.4418464629

		3		11		2005		12		19		55		0		110001		0.059		0.028		0.015		61		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.065		64.61		6.7007462271

		3		11		2005		12		19		58		0		110001		0.144		0.127		-0.21		62		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.192		48.59		28.4543494039

		3		11		2005		12		20		1		0		110001		0.064		0.033		-0.046		61		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.072		62.72		8.544588931

		3		11		2005		12		20		4		0		110001		0.024		-0.006		0.037		63		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.025		104.04		4.4508426169

		3		11		2005		12		20		7		0		110001		0.043		0.036		0.01		61		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.056		50.06		5.6964901475

		3		11		2005		12		20		10		0		110001		0.064		0.068		-0.027		60		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.093		43.26		9.7205966895

		3		11		2005		12		20		13		0		110001		-0.026		-0.101		0.148		61		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.104		194.44		18.1055240189

		3		11		2005		12		20		16		0		110001		0.034		0.015		-0.022		62		48		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.037		66.19		4.3185645763

		3		11		2005		12		20		19		0		110001		0.036		-0.003		-0.019		62		48		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.036		94.76		4.0816663264

		3		11		2005		12		20		22		0		110001		0.072		0.039		-0.04		62		45		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.082		61.56		9.1131772725

		3		11		2005		12		20		25		0		110001		0.034		-0.008		0.001		62		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.035		103.24		3.4942810419

		3		11		2005		12		20		28		0		110001		0.022		0.012		-0.004		63		50		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.025		61.39		2.5377155081

		3		11		2005		12		20		31		0		110001		0.043		0.036		-0.053		60		50		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.056		50.06		7.7162166895

		3		11		2005		12		20		34		0		110001		-0.012		-0.034		0.013		61		56		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.036		199.44		3.8327535793

		3		11		2005		12		20		37		0		110001		0.046		-0.012		-0.034		60		57		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.048		104.62		5.8446556785

		3		11		2005		12		20		40		0		110001		0.074		0.05		-0.074		62		50		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.089		55.95		11.5982757339

		3		11		2005		12		20		43		0		110001		-0.019		-0.038		0.001		62		58		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.042		206.57		4.2497058722

		3		11		2005		12		20		46		0		110001		0.048		0.03		0.01		61		49		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.057		57.99		5.7480431453

		3		11		2005		12		20		49		0		110001		0.049		0.052		0.022		61		50		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.071		43.3		7.4759614766

		3		11		2005		12		20		52		0		110001		0.024		-0.002		0.042		60		51		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.024		94.76		4.8414873748

		3		11		2005		12		20		55		0		110001		0.036		-0.015		0.054		61		47		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.039		112.62		6.6610809934

		3		11		2005		12		20		58		0		110001		0.073		0.039		-0.023		61		49		57		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.689		12.39		0		14527		0.083		61.89		8.590110593

		3		11		2005		12		21		1		0		110001		0.046		0.019		-0.038		60		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.05		67.56		6.2617888818

		3		11		2005		12		21		4		0		110001		0.059		0.033		-0.068		60		44		59		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.55		12.39		0		14527		0.068		60.78		9.5885348203

		3		11		2005		12		21		7		0		110001		0.042		-0.014		0.061		61		47		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.044		108.43		7.5372408745

		3		11		2005		12		21		10		0		110001		0.005		-0.034		0.005		61		50		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.034		171.63		3.4727510708

		3		11		2005		12		21		13		0		110001		0.005		-0.037		0.086		61		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.037		172.3		9.3754999867

		3		11		2005		12		21		16		0		110001		0.038		0.02		-0.013		59		52		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.043		62.24		4.4866468548

		3		11		2005		12		21		19		0		110001		0.155		0.165		-0.196		60		50		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.226		43.21		29.944281591

		3		11		2005		12		21		22		0		110001		0.04		-0.001		-0.113		60		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.04		91.43		11.9874934828

		3		11		2005		12		21		25		0		110001		0.002		-0.018		0.017		60		53		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.018		173.66		2.4839484697

		3		11		2005		12		21		28		0		110001		0.029		-0.03		-0.039		60		50		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.042		135.97		5.7113921245

		3		11		2005		12		21		31		0		110001		0.097		0.101		-0.046		59		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.14		43.84		14.7397421958

		3		11		2005		12		21		34		0		110001		0.059		0.029		0.072		59		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.066		63.82		9.749871794

		3		11		2005		12		21		37		0		110001		-0.031		-0.048		0.028		61		47		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.664		12.39		0		14527		0.057		212.86		6.363175308

		3		11		2005		12		21		40		0		110001		0.032		-0.008		0.013		61		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.39		0		14527		0.033		104.04		3.5454195802

		3		11		2005		12		21		43		0		110001		0.027		-0.015		0.017		62		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.031		119.05		3.5256205128

		3		11		2005		12		21		46		0		110001		0.014		-0.046		0.094		60		47		51		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.285		12.39		0		14527		0.048		163.07		10.5584089711

		3		11		2005		12		21		49		0		110001		0.047		0.022		-0.038		60		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.052		64.92		6.4319514924

		3		11		2005		12		21		52		0		110001		0.01		-0.031		0.168		60		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.033		162.12		17.1128606609

		3		11		2005		12		21		55		0		110001		0.034		0.039		0.031		61		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.052		41.08		6.03158354

		3		11		2005		12		21		58		0		110001		0.063		0.057		0.017		62		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.085		47.86		8.6642945472

		3		11		2005		12		22		1		0		110001		-0.01		-0.061		0.079		59		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.062		189.31		10.0309520984

		3		11		2005		12		22		4		0		110001		0.063		0.086		-0.104		60		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.107		36.22		14.8932870784

		3		11		2005		12		22		7		0		110001		0.003		-0.037		-0.011		59		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.503		12.39		0		14527		0.037		175.36		3.8716921365

		3		11		2005		12		22		10		0		110001		-0.037		-0.039		0.064		59		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.054		223.49		8.3582294776

		3		11		2005		12		22		13		0		110001		0.018		0.006		0.041		60		48		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.019		71.57		4.5177427992

		3		11		2005		12		22		16		0		110001		0.061		0.049		-0.047		58		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.078		51.23		9.127431183

		3		11		2005		12		22		19		0		110001		0.036		-0.021		0.156		60		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.042		120.26		16.147135969

		3		11		2005		12		22		22		0		110001		0.082		0.069		-0.088		58		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.107		49.92		13.8668669857

		3		11		2005		12		22		25		0		110001		0.084		0.029		0.002		61		46		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.089		70.95		8.8887569435

		3		11		2005		12		22		28		0		110001		0.075		0.024		-0.064		62		45		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.079		72.26		10.1474134635

		3		11		2005		12		22		31		0		110001		0.035		-0.052		-0.025		62		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.063		146.06		6.7483331275

		3		11		2005		12		22		34		0		110001		-0.015		-0.049		-0.001		63		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.051		197.02		5.1254268115

		3		11		2005		12		22		37		0		110001		0		-0.057		0.066		61		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.057		180		8.7206651122

		3		11		2005		12		22		40		0		110001		0.01		0.021		0.18		60		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.023		25.46		18.1496556441

		3		11		2005		12		22		43		0		110001		-0.002		-0.011		0.051		58		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.39		0		14527		0.011		190.3		5.2211109929

		3		11		2005		12		22		46		0		110001		0.028		0.024		-0.025		58		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.037		49.4		4.455333882

		3		11		2005		12		22		49		0		110001		-0.028		-0.035		-0.001		57		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.045		218.66		4.4833023543

		3		11		2005		12		22		52		0		110001		-0.015		-0.032		0.056		58		47		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.254		12.39		0		14527		0.035		205.11		6.6219332525

		3		11		2005		12		22		55		0		110001		-0.026		-0.046		0.044		58		51		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.053		209.48		6.8760453751

		3		11		2005		12		22		58		0		110001		-0.006		-0.029		-0.016		60		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.03		191.69		3.3660065359

		3		11		2005		12		23		1		0		110001		-0.016		-0.014		-0.135		58		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.39		0		14527		0.021		228.81		13.6663821109

		3		11		2005		12		23		4		0		110001		0.05		0.025		-0.052		58		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.056		63.43		7.6347887987

		3		11		2005		12		23		7		0		110001		-0.003		0.02		0.001		61		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.02		351.47		2.0248456731

		3		11		2005		12		23		10		0		110001		0.032		0.014		0.075		64		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.035		66.37		8.2734515167

		3		11		2005		12		23		13		0		110001		0.001		0.015		-0.063		62		54		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.015		3.81		6.4768819659

		3		11		2005		12		23		16		0		110001		-0.018		-0.019		-0.036		62		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.161		12.39		0		14527		0.026		223.45		4.4508426169

		3		11		2005		12		23		19		0		110001		-0.024		-0.023		-0.034		59		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.033		226.22		4.7549973712

		3		11		2005		12		23		22		0		110001		0.03		0.033		-0.046		60		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.045		42.27		6.4070273919

		3		11		2005		12		23		25		0		110001		-0.017		-0.004		-0.015		60		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.017		256.76		2.3021728866

		3		11		2005		12		23		28		0		110001		0.038		0.002		0.146		60		43		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.038		86.99		15.08774337

		3		11		2005		12		23		31		0		110001		0.029		-0.018		0.113		62		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.192		12.39		0		14527		0.034		121.83		11.8042365276

		3		11		2005		12		23		34		0		110001		0.038		0.013		-0.041		64		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.04		71.11		5.7393379409

		3		11		2005		12		23		37		0		110001		0.017		-0.021		-0.145		65		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.027		141.01		14.7495762651

		3		11		2005		12		23		40		0		110001		0.043		-0.024		0.084		61		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.049		119.17		9.7370426722

		3		11		2005		12		23		43		0		110001		0.072		0.013		-0.048		61		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.073		79.77		8.7504285609

		3		11		2005		12		23		46		0		110001		0.007		-0.023		0.022		59		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.024		163.07		3.2588341474

		3		11		2005		12		23		49		0		110001		0.103		0.034		0.131		58		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.108		71.73		17.0076453397

		3		11		2005		12		23		52		0		110001		-0.03		-0.07		0.015		56		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.39		0		14527		0.076		203.2		7.7620873481

		3		11		2005		12		23		55		0		110001		-0.01		-0.016		-0.057		56		52		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.019		212.01		6.0041652209

		3		11		2005		12		23		58		0		110001		-0.02		-0.082		0.093		56		49		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.084		193.71		12.5590604744

		3		11		2005		12		24		1		0		110001		0.008		-0.034		0.073		56		49		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.035		166.76		8.0925892025

		3		11		2005		12		24		4		0		110001		0.076		0.027		-0.127		57		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.081		70.44		15.0446003603

		3		11		2005		12		24		7		0		110001		0.047		0.047		-0.103		57		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.066		45		12.258466462

		3		11		2005		12		24		10		0		110001		0		-0.065		0.026		57		47		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.065		180		7.0007142493

		3		11		2005		12		24		13		0		110001		0.029		0.008		0.079		57		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.03		74.58		8.4534016822

		3		11		2005		12		24		16		0		110001		0.02		-0.018		0.038		56		46		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.027		131.99		4.6561786907

		3		11		2005		12		24		19		0		110001		0.087		0.042		-0.067		57		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.097		64.23		11.7567002173

		3		11		2005		12		24		22		0		110001		0.004		-0.031		0.076		55		44		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.031		172.65		8.2176639016

		3		11		2005		12		24		25		0		110001		0.027		-0.025		0.006		57		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.037		132.8		3.7282703765

		3		11		2005		12		24		28		0		110001		-0.003		-0.07		0.122		59		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.07		182.45		14.0687597179

		3		11		2005		12		24		31		0		110001		0.007		-0.054		-0.019		56		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.054		172.61		5.7671483421

		3		11		2005		12		24		34		0		110001		0.011		-0.088		0.122		58		45		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.089		172.87		15.0827716286

		3		11		2005		12		24		37		0		110001		0.01		-0.036		0.077		56		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.037		164.48		8.5586213843

		3		11		2005		12		24		40		0		110001		0.071		-0.014		0.108		55		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.072		101.15		13.0003846097

		3		11		2005		12		24		43		0		110001		0.086		0.042		-0.099		55		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.096		63.97		13.7698946982

		3		11		2005		12		24		46		0		110001		0.057		0.004		0.074		56		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.057		85.99		9.3493315269

		3		11		2005		12		24		49		0		110001		0.077		-0.003		-0.041		60		48		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.077		92.23		8.7286883322

		3		11		2005		12		24		52		0		110001		0.03		-0.019		-0.096		56		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.036		122.35		10.2357217625

		3		11		2005		12		24		55		0		110001		0.091		0.002		-0.038		58		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.091		88.74		9.8635693337

		3		11		2005		12		24		58		0		110001		0.047		-0.042		0.095		55		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.063		131.78		11.4008771592

		3		11		2005		12		25		1		0		110001		0.006		-0.015		0.047		56		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.82		12.39		0		14527		0.016		158.2		4.9699094559

		3		11		2005		12		25		4		0		110001		0.051		-0.054		-0.045		56		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.074		136.64		8.6844688957

		3		11		2005		12		25		7		0		110001		0.087		0.012		-0.006		57		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.39		0		14527		0.088		82.15		8.8028404507

		3		11		2005		12		25		10		0		110001		0.044		-0.017		0.004		55		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.047		111.12		4.7339201514

		3		11		2005		12		25		13		0		110001		0.059		0.013		0.05		57		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.06		77.57		7.8421935707

		3		11		2005		12		25		16		0		110001		0.046		0.002		0.036		57		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.046		87.51		5.8446556785

		3		11		2005		12		25		19		0		110001		0.043		-0.039		-0.228		58		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.058		132.21		23.527430799

		3		11		2005		12		25		22		0		110001		-0.019		-0.034		0.093		57		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.039		209.2		10.0826583796

		3		11		2005		12		25		25		0		110001		0.073		-0.018		0.008		55		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.075		103.85		7.5610845783

		3		11		2005		12		25		28		0		110001		0.036		0.037		-0.209		54		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.052		44.22		21.5281211442

		3		11		2005		12		25		31		0		110001		-0.002		-0.026		-0.128		55		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.026		184.4		13.0629246342

		3		11		2005		12		25		34		0		110001		0.055		0.01		0.17		57		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.056		79.7		17.8955301682

		3		11		2005		12		25		37		0		110001		0.063		0.027		0.12		55		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.069		66.8		13.8195513675

		3		11		2005		12		25		40		0		110001		0.044		-0.054		0.116		56		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.07		140.83		13.5307058205

		3		11		2005		12		25		43		0		110001		0.042		-0.02		0.024		54		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.047		115.46		5.2345009313

		3		11		2005		12		25		46		0		110001		0.021		-0.048		-0.022		56		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.052		156.37		5.6824290581

		3		11		2005		12		25		49		0		110001		0.034		0.01		-0.038		58		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.035		73.61		5.1961524227

		3		11		2005		12		25		52		0		110001		0.119		0.078		0.068		55		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.142		56.76		15.769908053

		3		11		2005		12		25		55		0		110001		-0.015		-0.03		-0.004		55		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.034		206.57		3.3778691508

		3		11		2005		12		25		58		0		110001		0.021		-0.001		0.073		56		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.021		92.73		7.5967098141

		3		11		2005		12		26		1		0		110001		0.042		0.009		-0.034		56		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.043		77.91		5.4781383699

		3		11		2005		12		26		4		0		110001		0.065		0.012		-0.088		57		49		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.066		79.54		11.0059075046

		3		11		2005		12		26		7		0		110001		0.068		0.036		-0.019		59		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.077		62.1		7.9252760204

		3		11		2005		12		26		10		0		110001		0.086		-0.019		0.103		56		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.088		102.46		13.5521216051

		3		11		2005		12		26		13		0		110001		0.085		0.049		-0.042		60		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.098		60.04		10.6723942956

		3		11		2005		12		26		16		0		110001		0.069		0.014		0.054		60		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.07		78.53		8.8729927308

		3		11		2005		12		26		19		0		110001		0.028		0.017		-0.028		56		44		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.033		58.74		4.3092922853

		3		11		2005		12		26		22		0		110001		0.019		0.008		0.018		58		44		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.021		67.17		2.7367864367

		3		11		2005		12		26		25		0		110001		0.039		0.033		-0.101		55		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.051		49.76		11.3185688141

		3		11		2005		12		26		28		0		110001		0.086		0.018		-0.048		57		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.088		78.18		10.0119928086

		3		11		2005		12		26		31		0		110001		-0.005		-0.085		0.016		57		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.085		183.37		8.6637174469

		3		11		2005		12		26		34		0		110001		0.007		0.033		-0.205		61		44		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.034		11.98		20.7757069675

		3		11		2005		12		26		37		0		110001		0.049		0.046		-0.015		55		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.067		46.81		6.8862181203

		3		11		2005		12		26		40		0		110001		0.012		-0.025		0.059		58		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.028		154.36		6.5192024052

		3		11		2005		12		26		43		0		110001		0.018		-0.029		-0.008		57		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.034		148.17		3.5057096286

		3		11		2005		12		26		46		0		110001		0.054		-0.028		0.028		54		44		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.061		117.41		6.6962676171

		3		11		2005		12		26		49		0		110001		0.06		0.08		-0.029		59		44		57		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.1		36.87		10.4120122935

		3		11		2005		12		26		52		0		110001		0.011		-0.053		-0.019		59		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.054		168.27		5.7367238037

		3		11		2005		12		26		55		0		110001		0.039		-0.023		0.062		57		49		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.045		120.53		7.6772390871

		3		11		2005		12		26		58		0		110001		-0.015		-0.048		-0.061		62		43		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.05		197.35		7.9056941504

		3		11		2005		12		27		1		0		110001		0.083		0.073		-0.083		55		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.111		48.67		13.8228072402

		3		11		2005		12		27		4		0		110001		0.035		0.058		-0.176		59		49		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.068		31.11		18.8586850019

		3		11		2005		12		27		7		0		110001		-0.014		-0.027		0.193		56		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.03		207.41		19.5381677749

		3		11		2005		12		27		10		0		110001		0.007		0.023		-0.065		55		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.024		16.93		6.9303679556

		3		11		2005		12		27		13		0		110001		0.055		-0.015		0.04		55		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.057		105.26		6.9641941386

		3		11		2005		12		27		16		0		110001		0.04		0.069		-0.077		56		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.08		30.1		11.0860272415

		3		11		2005		12		27		19		0		110001		0.026		-0.005		0		53		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.026		100.89		2.647640459

		3		11		2005		12		27		22		0		110001		-0.031		-0.063		0.017		52		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.07		206.2		7.2242646685

		3		11		2005		12		27		25		0		110001		0.06		-0.007		-0.056		52		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.06		96.65		8.2371111441

		3		11		2005		12		27		28		0		110001		0.04		0.02		-0.108		55		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.045		63.43		11.689311357

		3		11		2005		12		27		31		0		110001		0.046		-0.012		-0.035		54		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.048		104.62		5.9033888573

		3		11		2005		12		27		34		0		110001		0.024		0.01		-0.053		52		46		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.026		67.38		5.9033888573

		3		11		2005		12		27		37		0		110001		-0.007		-0.036		0.062		52		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.037		191		7.2034713854

		3		11		2005		12		27		40		0		110001		0.007		-0.035		0.059		51		44		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.036		168.69		6.8956508032

		3		11		2005		12		27		43		0		110001		0.048		-0.013		0.083		52		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.828		12.39		0		14527		0.05		105.15		9.6757428655

		3		11		2005		12		27		46		0		110001		0.027		-0.032		0.084		51		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.042		139.84		9.3856273099

		3		11		2005		12		27		49		0		110001		-0.018		-0.05		0.028		51		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.053		199.8		6.0066629671

		3		11		2005		12		27		52		0		110001		0.001		-0.023		0.041		51		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.023		177.51		4.7021271782

		3		11		2005		12		27		55		0		110001		0		0.029		0.029		51		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.029		0		4.1012193309

		3		11		2005		12		27		58		0		110001		0.054		0.021		-0.101		52		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.058		68.75		11.643882514

		3		11		2005		12		28		1		0		110001		0.039		-0.02		-0.068		53		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.751		12.39		0		14527		0.044		117.15		8.0901174281

		3		11		2005		12		28		4		0		110001		0.003		0.015		0.043		52		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.015		11.31		4.5639894829

		3		11		2005		12		28		7		0		110001		0.019		0.024		-0.15		51		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.031		38.37		15.3091475922

		3		11		2005		12		28		10		0		110001		-0.002		0.002		0.037		50		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.003		315		3.7107950631

		3		11		2005		12		28		13		0		110001		0.041		-0.048		-0.024		52		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.063		139.5		6.753517602

		3		11		2005		12		28		16		0		110001		-0.011		-0.05		0.154		52		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.051		192.41		16.2286783196

		3		11		2005		12		28		19		0		110001		-0.004		-0.006		0.004		51		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.457		12.39		0		14527		0.007		213.69		0.8246211251

		3		11		2005		12		28		22		0		110001		0.012		-0.002		-0.029		51		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.012		99.46		3.1448370387

		3		11		2005		12		28		25		0		110001		-0.027		0.002		0.009		52		60		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.027		274.24		2.8530685235

		3		11		2005		12		28		28		0		110001		0.018		-0.013		0.095		51		64		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.022		125.84		9.7560237802

		3		11		2005		12		28		31		0		110001		-0.01		-0.013		0.011		51		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.016		217.57		1.9748417658

		3		11		2005		12		28		34		0		110001		-0.025		-0.026		0.067		50		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.036		223.88		7.6092049519

		3		11		2005		12		28		37		0		110001		0.016		0.019		-0.076		53		50		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.025		40.1		7.9956238031

		3		11		2005		12		28		40		0		110001		0.003		-0.064		0.052		50		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.064		177.32		8.2516664984

		3		11		2005		12		28		43		0		110001		0.035		0.016		-0.167		51		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.038		65.43		17.137677789

		3		11		2005		12		28		46		0		110001		-0.006		0.005		0.014		50		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.008		309.81		1.6031219542

		3		11		2005		12		28		49		0		110001		0.025		0.027		-0.056		50		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.037		42.8		6.7007462271

		3		11		2005		12		28		52		0		110001		-0.022		-0.006		-0.033		52		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.023		254.74		4.011234224

		3		11		2005		12		28		55		0		110001		0.015		0.046		-0.021		50		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.048		18.06		5.2744667977

		3		11		2005		12		28		58		0		110001		0.019		0.012		0.06		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.022		57.72		6.4070273919

		3		11		2005		12		29		1		0		110001		0.015		0.011		0.058		49		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.019		53.75		6.0909769331

		3		11		2005		12		29		4		0		110001		0.039		0.026		-0.18		53		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.047		56.31		18.6002688153

		3		11		2005		12		29		7		0		110001		0.005		0.031		-0.025		51		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.031		9.16		4.0137264481

		3		11		2005		12		29		10		0		110001		-0.038		0.007		-0.037		52		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.039		280.44		5.34976635

		3		11		2005		12		29		13		0		110001		-0.028		-0.069		-0.06		53		50		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.074		202.09		9.5629493358

		3		11		2005		12		29		16		0		110001		0.024		0.059		-0.053		52		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.064		22.14		8.2861329943

		3		11		2005		12		29		19		0		110001		-0.039		-0.01		0.061		51		54		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.04		255.62		7.3088986858

		3		11		2005		12		29		22		0		110001		-0.014		-0.043		0.078		54		49		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.045		198.03		9.0160967164

		3		11		2005		12		29		25		0		110001		0.025		0.036		0.058		52		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.044		34.78		7.2698005475

		3		11		2005		12		29		28		0		110001		0.01		-0.03		0.035		52		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.032		161.57		4.716990566

		3		11		2005		12		29		31		0		110001		0.041		-0.015		0.138		53		40		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.61		12.39		0		14527		0.044		110.1		14.4741148261

		3		11		2005		12		29		34		0		110001		-0.024		0		0.066		50		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.024		270		7.0228199464

		3		11		2005		12		29		37		0		110001		0.037		-0.024		0.238		50		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.044		122.97		24.2051647381

		3		11		2005		12		29		40		0		110001		0.001		0.034		-0.12		51		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.034		1.68		12.4727703418

		3		11		2005		12		29		43		0		110001		0.036		0.023		0.079		51		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.441		12.39		0		14527		0.043		57.43		8.9810912477

		3		11		2005		12		29		46		0		110001		-0.039		-0.076		0.069		49		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.085		207.16		10.9808924956

		3		11		2005		12		29		49		0		110001		-0.027		-0.048		-0.002		48		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.055		209.36		5.5108982934

		3		11		2005		12		29		52		0		110001		0.018		0.043		-0.098		51		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.047		22.71		10.8521887193

		3		11		2005		12		29		55		0		110001		0.001		-0.054		0.049		50		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.054		178.94		7.2924618614

		3		11		2005		12		29		58		0		110001		0.008		0.021		-0.037		49		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.022		20.85		4.3289721644

		3		11		2005		12		30		1		0		110001		-0.036		0.001		-0.102		51		56		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.036		271.59		10.8171160667

		3		11		2005		12		30		4		0		110001		-0.036		0.055		-0.122		51		53		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.066		326.79		13.8582105627

		3		11		2005		12		30		7		0		110001		-0.011		-0.025		-0.004		51		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.027		203.75		2.7604347484

		3		11		2005		12		30		10		0		110001		-0.016		-0.008		-0.026		48		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.018		243.43		3.1559467676

		3		11		2005		12		30		13		0		110001		0.015		0.083		-0.131		54		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.084		10.24		15.5804364509

		3		11		2005		12		30		16		0		110001		-0.12		-0.098		-0.056		51		48		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.155		230.76		16.4742222882

		3		11		2005		12		30		19		0		110001		-0.006		0.059		-0.038		49		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.059		354.19		7.0434366612

		3		11		2005		12		30		22		0		110001		-0.013		-0.077		0.008		50		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.078		189.58		7.8498407627

		3		11		2005		12		30		25		0		110001		0.029		-0.002		-0.076		51		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.029		93.95		8.1369527466

		3		11		2005		12		30		28		0		110001		-0.074		0.017		-0.125		48		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.076		282.94		14.6253205093

		3		11		2005		12		30		31		0		110001		0.033		-0.019		0.026		52		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.038		119.93		4.6108567534

		3		11		2005		12		30		34		0		110001		0.007		-0.028		0.028		51		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.029		165.96		4.0211938526

		3		11		2005		12		30		37		0		110001		-0.037		0.045		-0.053		48		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.058		320.57		7.8759126455

		3		11		2005		12		30		40		0		110001		-0.012		0.045		0.104		52		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.047		345.07		11.3951744173

		3		11		2005		12		30		43		0		110001		0.036		-0.023		0.144		55		47		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.043		122.57		15.0203195705

		3		11		2005		12		30		46		0		110001		-0.048		-0.035		-0.089		49		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.059		233.9		10.7004672795

		3		11		2005		12		30		49		0		110001		-0.041		0.046		-0.046		57		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.062		318.29		7.6896033708

		3		11		2005		12		30		52		0		110001		0.013		0.095		-0.056		50		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.096		7.79		11.104053314

		3		11		2005		12		30		55		0		110001		-0.023		0.018		0.038		55		47		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.029		308.05		4.7927027865

		3		11		2005		12		30		58		0		110001		0.026		0.003		-0.064		55		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.026		83.42		6.9144775652

		3		11		2005		12		31		1		0		110001		-0.079		0.005		-0.137		52		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.079		273.62		15.8224524016

		3		11		2005		12		31		4		0		110001		-0.007		0.013		-0.047		52		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.015		331.7		4.9264591747

		3		11		2005		12		31		7		0		110001		0.021		0.053		-0.041		51		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.057		21.61		7.0221079456

		3		11		2005		12		31		10		0		110001		0.006		0.01		-0.067		51		45		46		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.012		30.96		6.8007352544

		3		11		2005		12		31		13		0		110001		0.006		0.05		0.063		51		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.39		0		14527		0.05		6.84		8.0653580206

		3		11		2005		12		31		16		0		110001		0.009		0.008		0.024		50		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.012		48.37		2.6851443164

		3		11		2005		12		31		19		0		110001		0.04		0.009		0.012		49		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.041		77.32		4.2720018727

		3		11		2005		12		31		22		0		110001		-0.108		-0.028		-0.027		50		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.112		255.47		11.4791114639

		3		11		2005		12		31		25		0		110001		-0.018		0.026		-0.132		49		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.032		325.3		13.5735036008

		3		11		2005		12		31		28		0		110001		-0.054		0.033		-0.069		47		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.501		12.39		0		14527		0.063		301.43		9.3626919206

		3		11		2005		12		31		31		0		110001		0.01		-0.026		0.108		46		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.028		158.96		11.1534747949

		3		11		2005		12		31		34		0		110001		-0.057		0.013		-0.113		50		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.648		12.39		0		14527		0.058		282.85		12.7228141541

		3		11		2005		12		31		37		0		110001		-0.091		-0.027		0.01		50		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.095		253.47		9.5446319992

		3		11		2005		12		31		40		0		110001		0.011		-0.011		-0.028		52		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.016		135		3.2031234756

		3		11		2005		12		31		43		0		110001		0.013		-0.015		0.029		54		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.02		139.09		3.5142566782

		3		11		2005		12		31		46		0		110001		0.022		0.049		-0.098		49		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.054		24.18		11.1754194552

		3		11		2005		12		31		49		0		110001		-0.047		0.015		-0.041		49		53		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.049		287.7		6.414826576

		3		11		2005		12		31		52		0		110001		0.052		0.025		0.015		49		53		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.058		64.32		5.9615434243

		3		11		2005		12		31		55		0		110001		-0.017		-0.005		0.063		50		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.018		253.61		6.5444633088

		3		11		2005		12		31		58		0		110001		0.006		-0.017		-0.011		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.018		160.56		2.1118712082

		3		11		2005		12		32		1		0		110001		0.017		-0.003		0.147		46		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.017		100.01		14.8010134788

		3		11		2005		12		32		4		0		110001		-0.024		-0.052		-0.049		47		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.057		204.78		7.5372408745

		3		11		2005		12		32		7		0		110001		-0.021		-0.019		-0.009		50		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.028		227.86		2.9715315916

		3		11		2005		12		32		10		0		110001		0.057		0.027		-0.212		48		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.063		64.65		22.1183182001

		3		11		2005		12		32		13		0		110001		-0.037		-0.076		-0.021		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.085		205.96		8.7097646352

		3		11		2005		12		32		16		0		110001		0.001		0.015		-0.01		47		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.015		3.81		1.8055470085

		3		11		2005		12		32		19		0		110001		0.02		0.002		0.013		48		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.02		84.29		2.3937418407

		3		11		2005		12		32		22		0		110001		-0.052		0.03		0.029		48		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.06		299.98		6.6670833203

		3		11		2005		12		32		25		0		110001		-0.015		0.046		-0.029		48		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.048		341.94		5.6409219105

		3		11		2005		12		32		28		0		110001		0.042		0.006		-0.052		47		46		43		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.042		81.87		6.7111846942

		3		11		2005		12		32		31		0		110001		-0.018		-0.062		0.032		45		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.065		196.19		7.2055534139

		3		11		2005		12		32		34		0		110001		-0.069		0.082		-0.068		48		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.107		319.92		12.6921235418

		3		11		2005		12		32		37		0		110001		0.032		-0.001		-0.08		51		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.032		91.79		8.6168439698

		3		11		2005		12		32		40		0		110001		-0.051		-0.051		0.145		46		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.072		225		16.1947522364

		3		11		2005		12		32		43		0		110001		0.005		-0.03		0.003		46		46		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.03		170.54		3.056141358

		3		11		2005		12		32		46		0		110001		0.01		0.013		-0.054		47		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.016		37.57		5.6435804238

		3		11		2005		12		32		49		0		110001		0.036		-0.084		0.119		46		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.091		156.8		15.0043327076

		3		11		2005		12		32		52		0		110001		0.031		0		0.044		51		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.031		90		5.3823786563

		3		11		2005		12		32		55		0		110001		-0.019		-0.063		0.035		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.066		196.78		7.4531872377

		3		11		2005		12		32		58		0		110001		-0.016		-0.008		-0.099		50		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.018		243.43		10.0603180864

		3		11		2005		12		33		1		0		110001		0.002		0.04		0.014		53		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.04		2.86		4.2426406871

		3		11		2005		12		33		4		0		110001		0.023		-0.038		-0.057		48		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.044		148.82		7.2263407061

		3		11		2005		12		33		7		0		110001		-0.006		0.017		0		50		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.018		340.56		1.8027756377

		3		11		2005		12		33		10		0		110001		-0.032		0.03		-0.031		48		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.044		313.15		5.3712196008

		3		11		2005		12		33		13		0		110001		-0.012		-0.027		-0.113		50		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.625		12.39		0		14527		0.03		203.96		11.6798972598

		3		11		2005		12		33		16		0		110001		0.034		-0.062		0.049		50		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.071		151.26		8.6029064856

		3		11		2005		12		33		19		0		110001		0.043		-0.033		-0.013		50		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.054		127.5		5.5740470037

		3		11		2005		12		33		22		0		110001		-0.026		0.016		-0.044		51		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.031		301.61		5.3553711356

		3		11		2005		12		33		25		0		110001		-0.01		0.067		0.074		48		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.068		351.51		10.0324473584

		3		11		2005		12		33		28		0		110001		-0.023		0.05		0.116		50		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.055		335.3		12.839392509

		3		11		2005		12		33		31		0		110001		-0.047		0.087		-0.107		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.099		331.62		14.5694886664

		3		11		2005		12		33		34		0		110001		-0.042		0.045		0.018		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.062		316.97		6.4132674979

		3		11		2005		12		33		37		0		110001		-0.014		0.039		0.089		43		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.041		340.25		9.817331613

		3		11		2005		12		33		40		0		110001		0.182		0.008		0.015		47		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.182		87.48		18.2792231782

		3		11		2005		12		33		43		0		110001		0.004		-0.062		0.134		45		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.062		176.31		14.7702403501

		3		11		2005		12		33		46		0		110001		-0.061		0.009		0.004		43		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.062		278.39		6.1789966823

		3		11		2005		12		33		49		0		110001		-0.059		-0.095		-0.009		45		42		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.112		211.84		11.2191800057

		3		11		2005		12		33		52		0		110001		-0.04		0.013		0.024		45		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.625		12.39		0		14527		0.042		288		4.8425200051

		3		11		2005		12		33		55		0		110001		-0.035		0.032		-0.126		45		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.047		312.44		13.4629120178

		3		11		2005		12		33		58		0		110001		0.049		-0.005		0.003		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.049		95.83		4.9345719166

		3		11		2005		12		34		1		0		110001		0.022		-0.058		0.226		45		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.062		159.23		23.4358699433

		3		11		2005		12		34		4		0		110001		0.049		-0.015		-0.006		45		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.051		107.02		5.1594573358

		3		11		2005		12		34		7		0		110001		-0.038		0.003		-0.105		45		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.038		274.51		11.1704968556

		3		11		2005		12		34		10		0		110001		-0.066		-0.059		0.06		43		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.089		228.21		10.6943910533

		3		11		2005		12		34		13		0		110001		0.015		-0.031		-0.179		42		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		154.18		18.2282747401

		3		11		2005		12		34		16		0		110001		-0.009		0.018		-0.2		48		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.02		333.43		20.1009950002

		3		11		2005		12		34		19		0		110001		0.021		-0.029		0.114		44		44		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.036		144.09		11.9490585403

		3		11		2005		12		34		22		0		110001		0.044		-0.065		0.08		48		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.078		145.91		11.2075867161

		3		11		2005		12		34		25		0		110001		0.056		-0.07		-0.143		45		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.09		141.34		16.8774998148

		3		11		2005		12		34		28		0		110001		0.086		0.026		-0.029		49		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.09		73.18		9.4408686041

		3		11		2005		12		34		31		0		110001		0.062		0.009		-0.031		49		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.063		81.74		6.9899928469

		3		11		2005		12		34		34		0		110001		0.001		-0.018		-0.123		49		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.018		176.82		12.4314118265

		3		11		2005		12		34		37		0		110001		-0.015		0.005		-0.076		49		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.016		288.43		7.762731478

		3		11		2005		12		34		40		0		110001		0		0.062		-0.079		47		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.625		12.39		0		14527		0.062		0		10.0424100693

		3		11		2005		12		34		43		0		110001		0.042		-0.049		-0.148		48		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.065		139.4		16.1458973117

		3		11		2005		12		34		46		0		110001		0.091		-0.047		0.12		48		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.102		117.32		15.7765648986

		3		11		2005		12		34		49		0		110001		0.047		-0.015		-0.008		51		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.049		107.7		4.9979995998

		3		11		2005		12		34		52		0		110001		0.081		-0.004		0.01		45		46		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.081		92.83		8.1712912076

		3		11		2005		12		34		55		0		110001		-0.007		-0.023		0.035		50		42		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.024		196.93		4.2461747491

		3		11		2005		12		34		58		0		110001		-0.018		0.019		0.06		46		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.39		0		14527		0.026		316.55		6.5459911396

		3		11		2005		12		35		1		0		110001		-0.02		-0.025		0.034		48		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.032		218.66		4.6701177715

		3		11		2005		12		35		4		0		110001		-0.025		0.003		-0.129		46		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.025		276.84		13.1434394281

		3		11		2005		12		35		7		0		110001		0.073		-0.003		0.082		46		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.073		92.35		10.9827136902

		3		11		2005		12		35		10		0		110001		0.055		-0.042		0.041		46		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.069		127.37		8.0436310209

		3		11		2005		12		35		13		0		110001		-0.063		-0.022		-0.086		43		46		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.067		250.75		10.8853112036

		3		11		2005		12		35		16		0		110001		0.024		-0.063		0.022		49		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.596		12.39		0		14527		0.067		159.15		7.0915442606

		3		11		2005		12		35		19		0		110001		0.009		-0.028		0.038		52		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.029		162.18		4.8052055107

		3		11		2005		12		35		22		0		110001		-0.107		0.006		-0.055		42		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.107		273.21		12.0457461371

		3		11		2005		12		35		25		0		110001		-0.037		-0.009		-0.038		46		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.038		256.33		5.3795910625

		3		11		2005		12		35		28		0		110001		-0.079		0.025		-0.102		44		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.083		287.56		13.1415372008

		3		11		2005		12		35		31		0		110001		0.003		-0.052		-0.08		44		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.052		176.7		9.5462034338

		3		11		2005		12		35		34		0		110001		0.04		0.006		-0.027		52		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.362		12.39		0		14527		0.04		81.47		4.8631265663

		3		11		2005		12		35		37		0		110001		-0.042		-0.014		-0.046		43		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.044		251.57		6.3843558798

		3		11		2005		12		35		40		0		110001		-0.008		-0.043		0.051		47		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.594		12.39		0		14527		0.044		190.54		6.7186308129

		3		11		2005		12		35		43		0		110001		-0.064		-0.051		0.059		50		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.082		231.45		10.0886074361

		3		11		2005		12		35		46		0		110001		0.007		-0.015		-0.161		53		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.017		154.98		16.1848694774

		3		11		2005		12		35		49		0		110001		0.104		-0.032		-0.003		46		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.109		107.1		10.8853112036

		3		11		2005		12		35		52		0		110001		0.069		-0.061		-0.002		46		46		53		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.092		131.48		9.2119487623

		3		11		2005		12		35		55		0		110001		-0.127		0.044		0.116		42		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.285		12.39		0		14527		0.134		289.11		17.7541544434

		3		11		2005		12		35		58		0		110001		0.033		-0.134		-0.024		44		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.138		166.17		14.0074979921

		3		11		2005		12		36		1		0		110001		0.008		-0.085		-0.015		48		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.085		174.62		8.6683331731

		3		11		2005		12		36		4		0		110001		0.06		-0.012		-0.075		49		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.354		12.39		0		14527		0.061		101.31		9.6793594829

		3		11		2005		12		36		7		0		110001		-0.015		-0.039		0.046		46		45		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.042		201.04		6.2144991753

		3		11		2005		12		36		10		0		110001		0.054		-0.057		0.101		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.079		136.55		12.7929668177

		3		11		2005		12		36		13		0		110001		0.041		-0.031		-0.077		47		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.051		127.09		9.2579695398

		3		11		2005		12		36		16		0		110001		0.051		0.108		-0.173		43		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.119		25.28		21.0223690387

		3		11		2005		12		36		19		0		110001		0.016		0.012		0.007		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.02		53.13		2.11896201

		3		11		2005		12		36		22		0		110001		0.001		-0.012		-0.088		45		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.012		175.24		8.8820042783

		3		11		2005		12		36		25		0		110001		-0.021		-0.005		-0.008		53		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.022		256.61		2.3021728866

		3		11		2005		12		36		28		0		110001		-0.011		-0.015		0.113		49		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.019		216.25		11.452074048

		3		11		2005		12		36		31		0		110001		0.042		0.006		-0.207		47		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.042		81.87		21.1303099835

		3		11		2005		12		36		34		0		110001		0.09		-0.041		0.178		50		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.099		114.49		20.3629565633

		3		11		2005		12		36		37		0		110001		-0.027		-0.081		0.049		48		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.085		198.43		9.8442876837

		3		11		2005		12		36		40		0		110001		-0.023		-0.013		-0.01		45		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.026		240.52		2.8248893784

		3		11		2005		12		36		43		0		110001		0.051		-0.073		-0.006		47		50		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.089		145.06		8.9252450947

		3		11		2005		12		36		46		0		110001		-0.056		-0.119		0.278		47		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.263		12.39		0		14527		0.132		205.2		30.7540241269

		3		11		2005		12		36		49		0		110001		0.005		0.005		-0.1		47		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.588		12.39		0		14527		0.007		45		10.0249688279

		3		11		2005		12		36		52		0		110001		0.014		0.037		-0.009		47		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.04		20.73		4.057092555

		3		11		2005		12		36		55		0		110001		-0.001		-0.037		0.094		49		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.037		181.55		10.1024749443

		3		11		2005		12		36		58		0		110001		-0.008		-0.064		0.093		45		54		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.064		187.13		11.3176852757

		3		11		2005		12		37		1		0		110001		0.067		-0.011		-0.049		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.068		99.32		8.3731714422

		3		11		2005		12		37		4		0		110001		-0.018		-0.061		-0.016		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.064		196.44		6.5582009728

		3		11		2005		12		37		7		0		110001		0.021		-0.006		0.101		42		50		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.022		105.95		10.3334408597

		3		11		2005		12		37		10		0		110001		0.002		-0.041		0.177		47		44		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.041		177.21		18.1697550892

		3		11		2005		12		37		13		0		110001		-0.046		-0.027		-0.001		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.588		12.39		0		14527		0.053		239.59		5.3347914673

		3		11		2005		12		37		16		0		110001		0.044		0.003		-0.052		48		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.044		86.1		6.8183575735

		3		11		2005		12		37		19		0		110001		0.032		-0.035		-0.056		43		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.047		137.56		7.3382559236

		3		11		2005		12		37		22		0		110001		0.03		-0.08		-0.035		46		52		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.085		159.44		9.2330926563

		3		11		2005		12		37		25		0		110001		0.06		-0.009		0.057		48		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.061		98.53		8.3246621553

		3		11		2005		12		37		28		0		110001		0.052		0.039		-0.072		46		44		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.065		53.13		9.7

		3		11		2005		12		37		31		0		110001		-0.026		0.027		-0.129		48		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.037		316.08		13.4335401142

		3		11		2005		12		37		34		0		110001		0.043		-0.022		-0.126		50		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.048		117.1		13.4940727729

		3		11		2005		12		37		37		0		110001		0.021		-0.015		0.152		46		45		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.026		125.54		15.4175224988

		3		11		2005		12		37		40		0		110001		0.078		0.033		0.045		45		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.085		67.07		9.5906204179

		3		11		2005		12		37		43		0		110001		-0.039		-0.012		-0.16		44		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.041		252.9		16.5121167632

		3		11		2005		12		37		46		0		110001		0.016		-0.068		0.172		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.07		166.76		18.5644822174

		3		11		2005		12		37		49		0		110001		0.044		-0.072		0.079		43		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.084		148.57		11.5589791937

		3		11		2005		12		37		52		0		110001		0.074		0.066		-0.156		52		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.099		48.27		18.484588175

		3		11		2005		12		37		55		0		110001		-0.006		-0.073		0.214		48		38		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.073		184.7		22.6187974924

		3		11		2005		12		37		58		0		110001		0.133		0.139		-0.17		51		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.192		43.74		25.6729429556

		3		11		2005		12		38		1		0		110001		0.014		-0.033		0.012		47		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.036		157.01		3.7802116343

		3		11		2005		12		38		4		0		110001		0.069		-0.014		-0.185		43		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.07		101.47		19.7944436648

		3		11		2005		12		38		7		0		110001		0.032		-0.073		0.112		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.08		156.33		13.7466359521

		3		11		2005		12		38		10		0		110001		0.064		-0.03		0.024		48		42		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.071		115.11		7.4645830426

		3		11		2005		12		38		13		0		110001		0.042		-0.048		0.019		51		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.064		138.81		6.6550732528

		3		11		2005		12		38		16		0		110001		0.075		0.028		0.085		45		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.89		12.39		0		14527		0.08		69.53		11.6764720699

		3		11		2005		12		38		19		0		110001		-0.041		0.04		-0.04		44		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.057		314.29		6.9864153899

		3		11		2005		12		38		22		0		110001		-0.026		0.026		0.223		48		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.037		315		22.6011061676

		3		11		2005		12		38		25		0		110001		-0.026		-0.066		0.074		44		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.071		201.5		10.250853623

		3		11		2005		12		38		28		0		110001		-0.031		-0.054		0.062		50		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.062		209.86		8.7869221005

		3		11		2005		12		38		31		0		110001		0.095		-0.002		-0.07		42		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.095		91.21		11.8021184539

		3		11		2005		12		38		34		0		110001		-0.075		-0.013		-0.1		46		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.076		260.17		12.5674181915

		3		11		2005		12		38		37		0		110001		0.056		0.047		0.024		43		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.073		49.99		7.6948034413

		3		11		2005		12		38		40		0		110001		0.019		-0.012		0.053		46		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.022		122.28		5.7567351858

		3		11		2005		12		38		43		0		110001		0.015		0.014		0.075		50		53		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.021		46.97		7.7756028705

		3		11		2005		12		38		46		0		110001		0.008		-0.041		-0.048		43		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.042		168.96		6.363175308

		3		11		2005		12		38		49		0		110001		0.049		-0.015		0.095		43		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.051		107.02		10.7939798036

		3		11		2005		12		38		52		0		110001		0.01		0.063		-0.218		42		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.064		9.02		22.7140925419

		3		11		2005		12		38		55		0		110001		0.078		0.047		-0.075		43		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.091		58.93		11.7974573532

		3		11		2005		12		38		58		0		110001		-0.001		0.04		0.038		47		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.04		358.57		5.5181518645

		3		11		2005		12		39		1		0		110001		0.038		-0.065		0.077		46		47		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.075		149.69		10.7694010976

		3		11		2005		12		39		4		0		110001		-0.115		-0.019		0.036		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.117		260.62		12.1991803003

		3		11		2005		12		39		7		0		110001		0.022		-0.059		0.061		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.308		12.39		0		14527		0.063		159.55		8.7669835177

		3		11		2005		12		39		10		0		110001		-0.028		-0.042		0.119		49		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.617		12.39		0		14527		0.05		213.69		12.9263297188

		3		11		2005		12		39		13		0		110001		-0.032		-0.069		0.229		46		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.076		204.88		24.1300642353

		3		11		2005		12		39		16		0		110001		0.068		0.024		-0.074		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.072		70.56		10.3324730825

		3		11		2005		12		39		19		0		110001		0.04		-0.033		-0.01		43		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.052		129.52		5.2810983706

		3		11		2005		12		39		22		0		110001		-0.135		-0.118		0.1		46		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.432		12.39		0		14527		0.179		228.84		20.5302216257

		3		11		2005		12		39		25		0		110001		-0.062		-0.075		0.054		52		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.097		219.58		11.1287914887

		3		11		2005		12		39		28		0		110001		0.004		-0.01		0.034		49		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.011		158.2		3.5665109

		3		11		2005		12		39		31		0		110001		-0.038		-0.02		0.137		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.043		242.24		14.3572281447

		3		11		2005		12		39		34		0		110001		-0.048		-0.032		-0.153		43		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.058		236.31		16.3514525349

		3		11		2005		12		39		37		0		110001		-0.038		-0.073		0.091		50		44		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.082		207.5		12.2694743164

		3		11		2005		12		39		40		0		110001		-0.027		-0.002		0.012		45		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.027		265.76		2.961418579

		3		11		2005		12		39		43		0		110001		0.018		-0.058		-0.109		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.061		162.76		12.4775798936

		3		11		2005		12		39		46		0		110001		0.009		0.055		0.081		47		45		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.056		9.29		9.8320903169

		3		11		2005		12		39		49		0		110001		0.026		-0.072		0.201		47		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.077		160.14		21.5083704636

		3		11		2005		12		39		52		0		110001		-0.09		-0.046		0.024		43		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.101		242.93		10.3884551306

		3		11		2005		12		39		55		0		110001		0.01		-0.052		0.098		44		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.053		169.11		11.1391202525

		3		11		2005		12		39		58		0		110001		0.027		-0.039		0.056		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.047		145.3		7.3389372528

		3		11		2005		12		40		1		0		110001		-0.014		-0.053		0.12		47		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.055		194.8		13.1928010672

		3		11		2005		12		40		4		0		110001		0.039		-0.152		0.168		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.157		165.61		22.98891037

		3		11		2005		12		40		7		0		110001		0.09		-0.124		0.174		44		45		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.153		144.03		23.1844775658

		3		11		2005		12		40		10		0		110001		-0.083		0.009		-0.084		43		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.083		276.19		11.8431414751

		3		11		2005		12		40		13		0		110001		0.054		0.072		-0.165		45		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.09		36.87		18.7949461292

		3		11		2005		12		40		16		0		110001		0.05		-0.019		0.063		42		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.053		110.81		8.2643814046

		3		11		2005		12		40		19		0		110001		0.017		0.011		-0.039		43		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.02		57.09		4.3943145085

		3		11		2005		12		40		22		0		110001		0.005		0.019		-0.006		45		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.323		12.39		0		14527		0.02		14.74		2.0542638584

		3		11		2005		12		40		25		0		110001		0.06		-0.008		-0.029		45		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.39		0		14527		0.061		97.59		6.7119296778

		3		11		2005		12		40		28		0		110001		0.014		-0.028		0.199		43		51		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.031		153.43		20.144726357

		3		11		2005		12		40		31		0		110001		0.015		0.009		-0.019		46		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.017		59.04		2.582634314

		3		11		2005		12		40		34		0		110001		0.016		-0.031		0.089		53		50		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.035		152.7		9.5592886765

		3		11		2005		12		40		37		0		110001		0.007		0.024		-0.002		48		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.025		16.26		2.5079872408

		3		11		2005		12		40		40		0		110001		-0.05		0.001		-0.07		46		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.05		271.15		8.6029064856

		3		11		2005		12		40		43		0		110001		0.025		0.062		-0.021		40		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.067		21.96		7.0071392165

		3		11		2005		12		40		46		0		110001		0.014		0.015		0.024		43		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.021		43.03		3.1575306808

		3		11		2005		12		40		49		0		110001		0.025		-0.079		0.11		44		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.083		162.44		13.7717101335

		3		11		2005		12		40		52		0		110001		0.061		-0.064		0.13		41		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.088		136.37		15.7216411357

		3		11		2005		12		40		55		0		110001		0.025		-0.038		0.17		46		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.045		146.66		17.5980112513

		3		11		2005		12		40		58		0		110001		-0.023		-0.011		0.055		50		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.025		244.44		6.0621778265

		3		11		2005		12		41		1		0		110001		0.037		-0.06		0.01		46		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.07		148.34		7.1196910045

		3		11		2005		12		41		4		0		110001		0.002		-0.004		-0.048		50		48		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.004		153.43		4.8207883173

		3		11		2005		12		41		7		0		110001		0.022		0.025		-0.036		45		50		59		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.161		12.39		0		14527		0.033		41.35		4.9040799341

		3		11		2005		12		41		10		0		110001		-0.005		0.024		-0.045		48		44		58		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.025		348.23		5.1244511901

		3		11		2005		12		41		13		0		110001		-0.031		0.007		-0.02		50		39		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.39		0		14527		0.032		282.72		3.7549966711

		3		11		2005		12		41		16		0		110001		0.045		0.052		-0.058		50		40		67		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.069		40.87		8.9961102706

		3		11		2005		12		41		19		0		110001		-0.008		0.035		-0.052		43		47		56		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.036		347.12		6.3190189112

		3		11		2005		12		41		22		0		110001		0.026		-0.006		0.022		48		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.027		102.99		3.4583232932

		3		11		2005		12		41		25		0		110001		0.03		0.07		-0.027		45		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.076		23.2		8.0802227692

		3		11		2005		12		41		28		0		110001		-0.082		0.022		-0.013		41		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.085		285.02		8.5889463847

		3		11		2005		12		41		31		0		110001		-0.023		0.013		-0.025		48		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.026		299.48		3.6373066959

		3		11		2005		12		41		34		0		110001		-0.073		-0.009		0.02		42		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.074		262.97		7.6223356001

		3		11		2005		12		41		37		0		110001		-0.027		-0.009		-0.077		44		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.028		251.57		8.2091412462

		3		11		2005		12		41		40		0		110001		-0.056		-0.075		0.096		45		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.094		216.75		13.4078335312

		3		11		2005		12		41		43		0		110001		0.093		0.006		-0.074		41		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.093		86.31		11.9

		3		11		2005		12		41		46		0		110001		-0.048		-0.11		0.307		45		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.12		203.57		32.9625545127

		3		11		2005		12		41		49		0		110001		-0.031		-0.119		0.164		47		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.123		194.6		20.4982926118

		3		11		2005		12		41		52		0		110001		-0.015		0.037		-0.113		45		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.04		337.93		11.9845734175

		3		11		2005		12		41		55		0		110001		0.001		0.048		-0.036		45		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.048		1.19		6.0008332755

		3		11		2005		12		41		58		0		110001		-0.036		0.007		-0.023		44		42		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.037		281		4.3289721644

		3		11		2005		12		42		1		0		110001		-0.032		-0.032		-0.046		47		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.045		225		6.452906322

		3		11		2005		12		42		4		0		110001		0.003		-0.072		0.134		44		49		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.072		177.61		15.2147954308

		3		11		2005		12		42		7		0		110001		0.023		-0.046		0.022		52		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.051		153.43		5.5937465084

		3		11		2005		12		42		10		0		110001		-0.013		0.045		-0.057		41		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.047		343.89		7.3776690086

		3		11		2005		12		42		13		0		110001		-0.087		0.075		-0.049		40		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.115		310.76		12.4879942345

		3		11		2005		12		42		16		0		110001		-0.012		-0.057		0.073		47		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.39		0		14527		0.058		191.89		9.3391648449

		3		11		2005		12		42		19		0		110001		0.007		0.063		-0.187		51		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.063		6.34		19.7451259809

		3		11		2005		12		42		22		0		110001		0.026		-0.02		0.015		45		59		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.033		127.57		3.6069377594

		3		11		2005		12		42		25		0		110001		-0.031		0.051		-0.109		46		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.06		328.71		12.4269867627

		3		11		2005		12		42		28		0		110001		0.048		-0.058		0.142		42		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.075		140.39		16.0723364823

		3		11		2005		12		42		31		0		110001		0.04		0.006		-0.085		47		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.04		81.47		9.4132884796

		3		11		2005		12		42		34		0		110001		0.023		-0.02		-0.111		45		42		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.03		131.01		11.5108644332

		3		11		2005		12		42		37		0		110001		0.029		0.01		0.02		49		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.031		70.97		3.6619666847

		3		11		2005		12		42		40		0		110001		-0.005		-0.058		0.011		46		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.058		184.93		5.9245252974

		3		11		2005		12		42		43		0		110001		-0.031		-0.037		0.013		51		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.048		219.96		4.9989999

		3		11		2005		12		42		46		0		110001		-0.002		0.043		-0.13		47		48		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.043		357.34		13.6941593389

		3		11		2005		12		42		49		0		110001		0.009		0.023		0.02		46		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.025		21.37		3.1780497164

		3		11		2005		12		42		52		0		110001		0.045		0.027		-0.107		41		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.052		59.04		11.9176339934

		3		11		2005		12		42		55		0		110001		-0.033		0.036		0.088		48		45		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.049		317.49		10.0642933185

		3		11		2005		12		42		58		0		110001		-0.052		-0.054		-0.051		43		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.075		223.92		9.066973034

		3		11		2005		12		43		1		0		110001		0.014		-0.009		0.164		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.39		0		14527		0.017		122.74		16.4842348928

		3		11		2005		12		43		4		0		110001		-0.019		-0.002		-0.009		43		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.019		263.99		2.1118712082

		3		11		2005		12		43		7		0		110001		0.016		-0.048		-0.107		41		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.051		161.57		11.8359621493

		3		11		2005		12		43		10		0		110001		-0.01		0.004		-0.091		39		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.037		12.4		0		14527		0.011		291.8		9.1635146096

		3		11		2005		12		43		13		0		110001		-0.037		-0.028		0.051		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.046		232.88		6.8949256704

		3		11		2005		12		43		16		0		110001		0.092		-0.004		0.049		41		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.092		92.49		10.4312031904

		3		11		2005		12		43		19		0		110001		-0.029		-0.039		-0.006		48		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.049		216.63		4.8969378187

		3		11		2005		12		43		22		0		110001		-0.022		0.018		-0.038		48		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.594		12.4		0		14527		0.028		309.29		4.7455242071

		3		11		2005		12		43		25		0		110001		-0.12		0.03		-0.077		43		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.124		284.04		14.5701750161

		3		11		2005		12		43		28		0		110001		0.048		-0.021		0.046		46		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.052		113.63		6.9720872054

		3		11		2005		12		43		31		0		110001		-0.033		-0.011		-0.007		44		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.035		251.57		3.5482389998

		3		11		2005		12		43		34		0		110001		-0.046		0.029		-0.101		43		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.054		302.23		11.4708325766

		3		11		2005		12		43		37		0		110001		0.126		-0.01		-0.011		46		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.126		94.54		12.6873953198

		3		11		2005		12		43		40		0		110001		-0.007		-0.024		0.088		48		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.025		196.26		9.1482238713

		3		11		2005		12		43		43		0		110001		0.04		0.032		0.011		46		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.051		51.34		5.239274759

		3		11		2005		12		43		46		0		110001		0.011		-0.041		0.224		48		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.042		164.98		22.7986841726

		3		11		2005		12		43		49		0		110001		0.017		0.014		-0.094		43		48		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.022		50.53		9.6545326143

		3		11		2005		12		43		52		0		110001		0.067		-0.078		0.09		43		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.103		139.34		13.6649185874

		3		11		2005		12		43		55		0		110001		-0.015		-0.107		0.161		47		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.455		12.39		0		14527		0.108		187.98		19.3894301102

		3		11		2005		12		43		58		0		110001		-0.023		-0.061		0.105		46		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.555		12.39		0		14527		0.065		200.66		12.3592070943

		3		11		2005		12		44		1		0		110001		-0.065		0.048		-0.022		40		41		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.439		12.39		0		14527		0.081		306.44		8.3743656476

		3		11		2005		12		44		4		0		110001		0.043		-0.046		0.118		44		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.063		136.93		13.3749766355

		3		11		2005		12		44		7		0		110001		0.027		-0.071		0.076		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.076		159.18		10.7452315005

		3		11		2005		12		44		10		0		110001		-0.042		0.089		-0.035		43		48		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.098		334.74		10.4450945424

		3		11		2005		12		44		13		0		110001		-0.002		0.074		-0.165		51		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.074		358.45		18.0845237703

		3		11		2005		12		44		16		0		110001		-0.025		-0.02		0.046		47		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.032		231.34		5.6044625077

		3		11		2005		12		44		19		0		110001		0.007		-0.006		-0.002		38		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.009		130.6		0.9433981132

		3		11		2005		12		44		22		0		110001		0.015		-0.043		-0.015		43		45		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.046		160.77		4.7947888379

		3		11		2005		12		44		25		0		110001		0.007		-0.024		0.055		43		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.025		163.74		6.0415229868

		3		11		2005		12		44		28		0		110001		0.012		-0.007		-0.057		44		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.014		120.26		5.8668560575

		3		11		2005		12		44		31		0		110001		-0.006		-0.049		0.104		45		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.049		186.98		11.5121674762

		3		11		2005		12		44		34		0		110001		-0.076		-0.032		0.127		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.082		247.17		15.1423247885

		3		11		2005		12		44		37		0		110001		0.037		-0.009		0.007		48		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.038		103.67		3.8716921365

		3		11		2005		12		44		40		0		110001		0.006		-0.036		-0.023		44		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.036		170.54		4.313930922

		3		11		2005		12		44		43		0		110001		-0.066		-0.09		0.042		47		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.112		216.25		11.9247641486

		3		11		2005		12		44		46		0		110001		0.038		0.002		0.041		48		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.038		86.99		5.5937465084

		3		11		2005		12		44		49		0		110001		-0.03		0.023		0.004		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.038		307.48		3.8013155617

		3		11		2005		12		44		52		0		110001		0.03		0.065		-0.104		46		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.072		24.78		12.6257673034

		3		11		2005		12		44		55		0		110001		0.023		-0.087		0.013		44		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.09		165.19		9.0923044384

		3		11		2005		12		44		58		0		110001		-0.033		0.064		-0.214		49		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.072		332.72		22.5789725187

		3		11		2005		12		45		1		0		110001		-0.027		-0.02		-0.138		50		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.034		233.47		14.2031686605

		3		11		2005		12		45		4		0		110001		-0.042		0.02		-0.101		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.047		295.46		11.1198021565

		3		11		2005		12		45		7		0		110001		0.039		0.05		-0.015		45		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.063		37.95		6.5161338231

		3		11		2005		12		45		10		0		110001		-0.09		0.005		-0.045		53		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.09		273.18		10.0747208398

		3		11		2005		12		45		13		0		110001		0.031		0.033		0.124		43		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.464		12.39		0		14527		0.045		43.21		13.200757554

		3		11		2005		12		45		16		0		110001		-0.146		0.124		-0.043		47		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.192		310.34		19.6318618577

		3		11		2005		12		45		19		0		110001		0.001		-0.02		0.031		45		54		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.02		177.14		3.6905284174

		3		11		2005		12		45		22		0		110001		0.128		-0.108		0.16		48		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.167		130.16		23.1620379069

		3		11		2005		12		45		25		0		110001		0.027		-0.01		0.107		53		64		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.642		12.39		0		14527		0.029		110.32		11.0806137014

		3		11		2005		12		45		28		0		110001		0.014		-0.04		0.159		52		70		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.042		160.71		16.4550903978

		3		11		2005		12		45		31		0		110001		-0.015		-0.014		0		58		67		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.021		226.97		2.0518284529

		3		11		2005		12		45		34		0		110001		-0.011		-0.027		-0.076		57		72		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.029		202.17		8.14002457

		3		11		2005		12		45		37		0		110001		-0.041		0.025		-0.047		58		66		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.048		301.37		6.7193749709

		3		11		2005		12		45		40		0		110001		0.017		-0.046		-0.083		56		60		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.049		159.72		9.640539404

		3		11		2005		12		45		43		0		110001		-0.019		0.028		-0.001		58		55		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		325.84		3.385262176

		3		11		2005		12		45		46		0		110001		0.038		-0.06		0.075		53		52		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.071		147.65		10.3290851483

		3		11		2005		12		45		49		0		110001		-0.005		-0.001		-0.019		49		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.005		258.69		1.9672315573

		3		11		2005		12		45		52		0		110001		0.014		0.059		-0.145		44		36		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.061		13.35		15.7168699174

		3		11		2005		12		45		55		0		110001		-0.022		-0.006		-0.012		48		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.023		254.74		2.5768197453

		3		11		2005		12		45		58		0		110001		-0.046		-0.004		0.042		46		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.046		265.03		6.2417946137

		3		11		2005		12		46		1		0		110001		0.008		0.054		-0.106		49		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.055		8.43		11.9230868486

		3		11		2005		12		46		4		0		110001		-0.059		0.041		0.013		45		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.072		304.8		7.3013697345

		3		11		2005		12		46		7		0		110001		-0.112		0.082		-0.022		42		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.39		0		14527		0.139		306.21		14.0541808726

		3		11		2005		12		46		10		0		110001		-0.108		0.087		-0.036		43		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.139		308.85		14.3279447235

		3		11		2005		12		46		13		0		110001		-0.049		-0.08		0.143		50		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.094		211.49		17.1026313765

		3		11		2005		12		46		16		0		110001		0.163		-0.107		0.169		37		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.195		123.28		25.802906813

		3		11		2005		12		46		19		0		110001		0.015		0.011		-0.112		47		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.019		53.75		11.3534135836

		3		11		2005		12		46		22		0		110001		0.045		-0.031		0.083		44		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.055		124.56		9.9373034572

		3		11		2005		12		46		25		0		110001		0.011		-0.022		-0.036		47		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.025		153.43		4.3600458713

		3		11		2005		12		46		28		0		110001		0.017		0.05		0.077		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.053		18.78		9.3370230802

		3		11		2005		12		46		31		0		110001		-0.013		0.02		-0.015		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.024		326.98		2.8178005607

		3		11		2005		12		46		34		0		110001		0.004		0.13		-0.128		45		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.13		1.76		18.2482875909

		3		11		2005		12		46		37		0		110001		-0.029		0.016		-0.034		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.033		298.89		4.7465777145

		3		11		2005		12		46		40		0		110001		-0.046		-0.047		0.013		51		51		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.066		224.38		6.7037303048

		3		11		2005		12		46		43		0		110001		-0.102		0.01		-0.07		46		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.102		275.6		12.4112851873

		3		11		2005		12		46		46		0		110001		-0.012		0.004		-0.044		50		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.013		288.43		4.5782092569

		3		11		2005		12		46		49		0		110001		0.002		0.226		-0.242		45		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.789		12.4		0		14527		0.226		0.51		33.1125353907

		3		11		2005		12		46		52		0		110001		0.018		0.003		0.024		48		52		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.018		80.54		3.0149626863

		3		11		2005		12		46		55		0		110001		-0.027		0.065		-0.07		48		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.805		12.4		0		14527		0.07		337.44		9.926731587

		3		11		2005		12		46		58		0		110001		0.066		0.076		-0.015		45		50		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.101		40.97		10.1769347055

		3		11		2005		12		47		1		0		110001		0.047		-0.027		0.03		46		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.054		119.88		6.1951594007

		3		11		2005		12		47		4		0		110001		0.003		-0.002		0.017		41		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.813		12.39		0		14527		0.004		123.69		1.7378147197

		3		11		2005		12		47		7		0		110001		0.079		-0.061		-0.01		44		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.983		12.4		0		14527		0.1		127.67		10.0309520984

		3		11		2005		12		47		10		0		110001		-0.035		0.055		0		49		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.065		327.53		6.5192024052

		3		11		2005		12		47		13		0		110001		0.043		0.039		0.006		48		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.058		47.79		5.8360945846

		3		11		2005		12		47		16		0		110001		0.012		0.019		0.141		46		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.022		32.28		14.2779550356

		3		11		2005		12		47		19		0		110001		0.108		-0.072		0.007		40		46		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.13		123.69		12.9988461026

		3		11		2005		12		47		22		0		110001		-0.05		-0.015		0.014		49		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.052		253.3		5.4046276467

		3		11		2005		12		47		25		0		110001		-0.01		-0.05		0.122		45		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.051		191.31		13.2227077409

		3		11		2005		12		47		28		0		110001		-0.057		0.052		-0.061		45		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.077		312.37		9.8356494447

		3		11		2005		12		47		31		0		110001		-0.072		-0.07		0.066		45		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.1		225.81		12.0166551086

		3		11		2005		12		47		34		0		110001		-0.074		0.003		0.01		45		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.074		272.32		7.4732857566

		3		11		2005		12		47		37		0		110001		-0.033		-0.006		-0.035		43		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.034		259.7		4.8476798574

		3		11		2005		12		47		40		0		110001		-0.035		0.069		-0.095		44		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.077		333.1		12.2519386221

		3		11		2005		12		47		43		0		110001		0.028		0.002		0.041		42		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.028		85.91		4.9689032995

		3		11		2005		12		47		46		0		110001		0.013		-0.01		-0.064		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.016		127.57		6.6068146637

		3		11		2005		12		47		49		0		110001		0.025		-0.161		0.138		44		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.789		12.4		0		14527		0.163		171.17		21.3518149111

		3		11		2005		12		47		52		0		110001		-0.016		-0.038		0.026		45		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.041		202.83		4.8744230428

		3		11		2005		12		47		55		0		110001		-0.108		-0.048		0.012		49		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.118		246.04		11.8793939239

		3		11		2005		12		47		58		0		110001		-0.035		0.058		-0.034		46		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.068		328.89		7.5795778247

		3		11		2005		12		48		1		0		110001		0.028		0.024		-0.041		54		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.037		49.4		5.5145262716

		3		11		2005		12		48		4		0		110001		0.017		0.021		-0.012		45		40		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.027		38.99		2.9563490998

		3		11		2005		12		48		7		0		110001		-0.042		-0.012		0.065		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.4		0		14527		0.044		254.05		7.831347266

		3		11		2005		12		48		10		0		110001		0.004		-0.035		0.033		48		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.035		173.48		4.8270073545

		3		11		2005		12		48		13		0		110001		0.024		-0.032		-0.028		44		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.04		143.13		4.8826222463

		3		11		2005		12		48		16		0		110001		0.034		0.034		-0.033		43		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.048		45		5.8318093247

		3		11		2005		12		48		19		0		110001		-0.055		0.001		0.082		44		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.055		271.04		9.8742088291

		3		11		2005		12		48		22		0		110001		-0.129		0.059		-0.012		40		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.142		294.58		14.2358701877

		3		11		2005		12		48		25		0		110001		-0.032		0.028		-0.044		43		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.043		311.19		6.1188234163

		3		11		2005		12		48		28		0		110001		0.016		-0.027		0.04		48		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.031		149.35		5.0842895276

		3		11		2005		12		48		31		0		110001		0.01		0.027		-0.033		42		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.4		0		14527		0.029		20.32		4.3794976881

		3		11		2005		12		48		34		0		110001		-0.121		0.075		-0.053		44		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.23		12.4		0		14527		0.142		301.79		15.190457531

		3		11		2005		12		48		37		0		110001		0.024		-0.116		0.246		40		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.118		168.31		27.3034796317

		3		11		2005		12		48		40		0		110001		0.043		-0.079		0.238		45		44		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.09		151.44		25.4428771958

		3		11		2005		12		48		43		0		110001		-0.088		0.075		-0.088		44		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.4		0		14527		0.116		310.44		14.5303131418

		3		11		2005		12		48		46		0		110001		0.002		-0.038		-0.099		48		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.4		0		14527		0.038		176.99		10.6061303028

		3		11		2005		12		48		49		0		110001		-0.026		-0.047		0.145		43		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.054		208.95		15.4628587266

		3		11		2005		12		48		52		0		110001		-0.014		-0.042		0.047		47		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.044		198.43		6.4567793829

		3		11		2005		12		48		55		0		110001		0.115		-0.115		0.089		41		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.163		135		18.5394174666

		3		11		2005		12		48		58		0		110001		0.1		-0.029		-0.068		45		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.104		106.17		12.4358353157

		3		11		2005		12		49		1		0		110001		-0.04		0.064		-0.015		48		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.517		12.4		0		14527		0.075		327.99		7.6948034413

		3		11		2005		12		49		4		0		110001		-0.024		0.02		-0.017		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.184		12.4		0		14527		0.031		309.81		3.5566838488

		3		11		2005		12		49		7		0		110001		0.044		-0.116		0.12		44		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.124		159.23		17.2603592083

		3		11		2005		12		49		10		0		110001		-0.008		0.037		-0.038		46		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.038		347.8		5.3637673328

		3		11		2005		12		49		13		0		110001		0.011		-0.009		0.077		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.014		129.29		7.8300702423

		3		11		2005		12		49		16		0		110001		-0.006		0.059		-0.159		46		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.059		354.19		16.9699734826

		3		11		2005		12		49		19		0		110001		0.005		-0.064		-0.064		50		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.064		175.53		9.0647669578

		3		11		2005		12		49		22		0		110001		-0.02		-0.053		0.01		49		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.057		200.67		5.7523908073

		3		11		2005		12		49		25		0		110001		-0.076		-0.009		-0.211		42		42		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.077		263.25		22.4450439964

		3		11		2005		12		49		28		0		110001		0.01		0.023		-0.051		48		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.025		23.5		5.6833088954

		3		11		2005		12		49		31		0		110001		-0.025		0.015		-0.014		48		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.029		300.96		3.2341923258

		3		11		2005		12		49		34		0		110001		0.018		0.018		-0.249		43		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.025		45		25.0297822603

		3		11		2005		12		49		37		0		110001		0.046		0.012		-0.038		43		47		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.048		75.38		6.0860496219

		3		11		2005		12		49		40		0		110001		0.027		-0.004		0.046		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.027		98.43		5.3488316481

		3		11		2005		12		49		43		0		110001		0.068		-0.093		0.108		46		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.115		143.83		15.7914533847

		3		11		2005		12		49		46		0		110001		-0.012		-0.001		0.046		46		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.012		265.24		4.7549973712

		3		11		2005		12		49		49		0		110001		-0.005		-0.02		0.095		50		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.021		194.04		9.7211110476

		3		11		2005		12		49		52		0		110001		-0.002		0.016		0.138		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.016		352.87		13.8938835464

		3		11		2005		12		49		55		0		110001		0.016		0.03		-0.258		47		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.034		28.07		26.0230666909

		3		11		2005		12		49		58		0		110001		-0.03		-0.054		0.038		45		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.062		209.05		7.2525857458

		3		11		2005		12		50		1		0		110001		0.064		-0.013		0.042		40		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.065		101.48		7.7646635471

		3		11		2005		12		50		4		0		110001		0.013		0.016		-0.008		50		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.021		39.09		2.2113344387

		3		11		2005		12		50		7		0		110001		-0.023		0.049		-0.034		48		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.054		334.86		6.3921827258

		3		11		2005		12		50		10		0		110001		-0.027		-0.009		0.041		46		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.028		251.57		4.9909918854

		3		11		2005		12		50		13		0		110001		0.04		0.095		-0.072		42		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.836		12.4		0		14527		0.103		22.83		12.5733845881

		3		11		2005		12		50		16		0		110001		0.047		0.08		-0.194		44		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.093		30.43		21.5046506598

		3		11		2005		12		50		19		0		110001		0.022		-0.022		-0.065		44		43		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.031		135		7.2062472897

		3		11		2005		12		50		22		0		110001		-0.127		-0.095		0.171		46		38		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.159		233.2		23.3227356886

		3		11		2005		12		50		25		0		110001		-0.086		-0.012		0.036		45		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.087		262.06		9.4

		3		11		2005		12		50		28		0		110001		-0.01		0.077		0.007		47		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.078		352.6		7.7961528974

		3		11		2005		12		50		31		0		110001		0.111		-0.121		0.069		47		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.164		137.47		17.8109516871

		3		11		2005		12		50		34		0		110001		-0.02		-0.043		0.085		43		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.047		204.94		9.7334474879

		3		11		2005		12		50		37		0		110001		0.113		-0.051		0.088		48		39		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.124		114.29		15.2032891178

		3		11		2005		12		50		40		0		110001		-0.098		0.071		-0.129		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.121		305.92		17.6878489365

		3		11		2005		12		50		43		0		110001		0.077		-0.081		0.029		45		47		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.478		12.4		0		14527		0.112		136.45		11.5459949766

		3		11		2005		12		50		46		0		110001		-0.009		0.001		0.081		40		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.009		276.34		8.1504601097

		3		11		2005		12		50		49		0		110001		-0.023		0.007		-0.019		51		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.024		286.93		3.0643106892

		3		11		2005		12		50		52		0		110001		0.014		-0.021		0.003		45		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.025		146.31		2.5416530054

		3		11		2005		12		50		55		0		110001		0.076		-0.138		0.265		47		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.158		151.16		30.8293691145

		3		11		2005		12		50		58		0		110001		0.039		0.02		-0.105		43		39		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.044		62.85		11.3780490419

		3		11		2005		12		51		1		0		110001		-0.137		-0.009		0.057		40		47		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.137		266.24		14.8657324071

		3		11		2005		12		51		4		0		110001		0.006		0.114		-0.215		50		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.4		0		14527		0.114		3.01		24.3427607309

		3		11		2005		12		51		7		0		110001		-0.044		-0.034		-0.174		53		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.056		232.31		18.266909974

		3		11		2005		12		51		10		0		110001		-0.016		-0.096		0.015		47		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.097		189.46		9.8473346648

		3		11		2005		12		51		13		0		110001		-0.136		0.089		-0.084		45		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.163		303.2		18.295627893

		3		11		2005		12		51		16		0		110001		0.098		0.037		0.104		41		38		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.105		69.32		14.7610975202

		3		11		2005		12		51		19		0		110001		-0.034		0.039		0.017		44		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.052		318.92		5.4460995217

		3		11		2005		12		51		22		0		110001		-0.053		-0.059		0.041		50		42		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.079		221.93		8.9280456988

		3		11		2005		12		51		25		0		110001		-0.033		0.144		-0.01		49		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.148		347.09		14.807092895

		3		11		2005		12		51		28		0		110001		-0.065		0.055		0.003		44		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.085		310.24		8.5199765258

		3		11		2005		12		51		31		0		110001		-0.073		0.067		-0.096		47		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.099		312.55		13.7963763358

		3		11		2005		12		51		34		0		110001		0.039		-0.023		0.07		48		50		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.045		120.53		8.3366660003

		3		11		2005		12		51		37		0		110001		0.027		-0.041		-0.02		48		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.049		146.63		5.3009433123

		3		11		2005		12		51		40		0		110001		0.067		-0.123		0.144		37		49		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.14		151.42		20.0883050554

		3		11		2005		12		51		43		0		110001		0.08		0.017		0.099		44		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.859		12.4		0		14527		0.082		78		12.841339494

		3		11		2005		12		51		46		0		110001		-0.026		0.053		-0.021		42		40		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.059		333.87		6.2657800791

		3		11		2005		12		51		49		0		110001		-0.047		-0.092		0.099		45		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.103		207.06		14.3087385887

		3		11		2005		12		51		52		0		110001		0.079		0.009		-0.033		41		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.534		12.4		0		14527		0.08		83.5		8.6087165129

		3		11		2005		12		51		55		0		110001		-0.171		0.065		-0.021		40		52		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.183		290.81		18.4138534805

		3		11		2005		12		51		58		0		110001		-0.007		-0.037		-0.103		49		41		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.038		190.71		10.9667679833

		3		11		2005		12		52		1		0		110001		0.074		0.109		-0.105		45		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.132		34.17		16.8469581824

		3		11		2005		12		52		4		0		110001		0.09		-0.052		0.02		39		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.104		120.02		10.5848948979

		3		11		2005		12		52		7		0		110001		-0.029		-0.001		0.018		54		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.4		0		14527		0.029		268.03		3.4146742158

		3		11		2005		12		52		10		0		110001		-0.015		-0.111		0.063		49		40		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.112		187.7		12.8510699944

		3		11		2005		12		52		13		0		110001		-0.018		-0.085		0.018		58		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.4		0		14527		0.087		191.96		8.8729927308

		3		11		2005		12		52		16		0		110001		-0.006		-0.045		0.058		52		49		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.045		187.59		7.3654599313

		3		11		2005		12		52		19		0		110001		0.028		-0.056		0.178		47		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.063		153.43		18.8690222322

		3		11		2005		12		52		22		0		110001		0.012		-0.074		-0.009		50		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.867		12.4		0		14527		0.075		170.79		7.5504966724

		3		11		2005		12		52		25		0		110001		0.035		0.073		-0.087		47		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.081		25.62		11.8840228879

		3		11		2005		12		52		28		0		110001		-0.047		0.095		-0.056		48		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.155		12.4		0		14527		0.106		333.68		11.9874934828

		3		11		2005		12		52		31		0		110001		-0.133		-0.05		0.114		50		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.142		249.4		18.2167505335

		3		11		2005		12		52		34		0		110001		0.004		-0.053		0.037		42		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.053		175.68		6.4761099435

		3		11		2005		12		52		37		0		110001		-0.036		0.044		-0.007		49		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.057		320.71		5.7280013966

		3		11		2005		12		52		40		0		110001		0.023		-0.05		0.004		48		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.055		155.3		5.5181518645

		3		11		2005		12		52		43		0		110001		0.089		0.008		-0.014		48		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.089		84.86		9.044888059

		3		11		2005		12		52		46		0		110001		0.047		-0.084		0.167		45		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.096		150.77		19.2753728887

		3		11		2005		12		52		49		0		110001		0.07		0.124		-0.144		48		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.142		29.45		20.2514197033

		3		11		2005		12		52		52		0		110001		-0.058		0.076		-0.016		48		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.096		322.65		9.6932966528

		3		11		2005		12		52		55		0		110001		0.149		0.03		-0.058		48		42		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.152		78.62		16.2680668796

		3		11		2005		12		52		58		0		110001		-0.06		0.044		0.005		44		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.449		12.4		0		14527		0.074		306.25		7.457211275

		3		11		2005		12		53		1		0		110001		0.039		0.018		-0.016		41		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.043		65.22		4.5836666545

		3		11		2005		12		53		4		0		110001		0.046		-0.059		-0.075		49		48		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.075		142.06		10.5933941681

		3		11		2005		12		53		7		0		110001		0.032		-0.029		0.12		45		50		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.043		132.18		12.7534309109

		3		11		2005		12		53		10		0		110001		-0.047		-0.082		0.058		46		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.095		209.82		11.0891839195

		3		11		2005		12		53		13		0		110001		0.02		-0.019		-0.055		51		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.028		133.53		6.1530480252

		3		11		2005		12		53		16		0		110001		0.026		0.113		-0.147		53		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.116		12.96		18.7227134786

		3		11		2005		12		53		19		0		110001		0.001		-0.034		0.01		48		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.034		178.32		3.5454195802

		3		11		2005		12		53		22		0		110001		-0.038		0.055		-0.138		44		45		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.4		0		14527		0.067		325.36		15.333949263

		3		11		2005		12		53		25		0		110001		-0.015		0.018		-0.114		54		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.023		320.19		11.6382988448

		3		11		2005		12		53		28		0		110001		0.059		-0.074		0.065		47		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.095		141.43		11.4812891262

		3		11		2005		12		53		31		0		110001		0.035		0.067		-0.126		42		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.076		27.58		14.6935359938

		3		11		2005		12		53		34		0		110001		-0.055		0.004		0.006		51		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.4		0		14527		0.055		274.16		5.5470712993

		3		11		2005		12		53		37		0		110001		0.018		0.007		0.086		51		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.019		68.75		8.8141930998

		3		11		2005		12		53		40		0		110001		-0.012		-0.017		-0.044		49		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.021		215.22		4.8672374095

		3		11		2005		12		53		43		0		110001		-0.007		0.033		0.046		52		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.034		348.02		5.7043842788

		3		11		2005		12		53		46		0		110001		0.002		-0.102		0.124		48		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.102		178.88		16.0573970493

		3		11		2005		12		53		49		0		110001		0.042		-0.063		0.038		40		44		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.076		146.31		8.4717176535

		3		11		2005		12		53		52		0		110001		0.034		0.015		-0.142		46		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.325		12.4		0		14527		0.037		66.19		14.6782151504

		3		11		2005		12		53		55		0		110001		0.096		0.131		-0.224		43		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.162		36.23		27.6682128082

		3		11		2005		12		53		58		0		110001		0.055		-0.066		0.041		48		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.4		0		14527		0.086		140.19		9.5194537658

		3		11		2005		12		54		1		0		110001		0.031		-0.029		0.162		45		52		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.042		133.09		16.746940019

		3		11		2005		12		54		4		0		110001		0.058		-0.056		-0.037		45		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.081		133.99		8.8707384135

		3		11		2005		12		54		7		0		110001		0.041		-0.05		0.019		42		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.555		12.4		0		14527		0.065		140.65		6.7394361782

		3		11		2005		12		54		10		0		110001		-0.031		0.016		-0.014		45		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.035		297.3		3.7589892258

		3		11		2005		12		54		13		0		110001		-0.06		-0.028		0.168		43		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.066		244.98		18.0576853445

		3		11		2005		12		54		16		0		110001		-0.02		0.064		0.024		44		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.067		342.65		7.1217975259

		3		11		2005		12		54		19		0		110001		0.039		0.057		-0.065		43		47		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.069		34.38		9.484197383

		3		11		2005		12		54		22		0		110001		0.128		0.058		-0.071		45		39		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.141		65.62		15.7445228572

		3		11		2005		12		54		25		0		110001		-0.055		-0.021		0.027		46		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.059		249.1		6.4768819659

		3		11		2005		12		54		28		0		110001		0.041		0.025		-0.101		48		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.048		58.63		11.1834699445

		3		11		2005		12		54		31		0		110001		-0.049		-0.046		-0.126		45		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.4		0		14527		0.067		226.81		14.2804061567

		3		11		2005		12		54		34		0		110001		0.018		-0.019		0.029		44		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.026		136.55		3.9064049969

		3		11		2005		12		54		37		0		110001		-0.085		0.042		-0.095		48		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.095		296.29		13.4216243428

		3		11		2005		12		54		40		0		110001		-0.025		0.042		0.006		43		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.238		12.4		0		14527		0.049		329.24		4.9244289009

		3		11		2005		12		54		43		0		110001		-0.046		-0.016		0.028		46		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.4		0		14527		0.049		250.82		5.6178287621

		3		11		2005		12		54		46		0		110001		0.048		0.023		0.028		47		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.053		64.4		6.0141499815

		3		11		2005		12		54		49		0		110001		0.136		0.007		0.053		46		46		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.4		0		14527		0.136		87.05		14.6130079039

		3		11		2005		12		54		52		0		110001		0.039		-0.194		0.122		49		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.198		168.63		23.2467201988

		3		11		2005		12		54		55		0		110001		-0.064		0.025		-0.133		43		42		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.069		291.34		14.9699699398

		3		11		2005		12		54		58		0		110001		-0.028		-0.058		0.081		44		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.064		205.77		10.3484298326

		3		11		2005		12		55		1		0		110001		-0.029		-0.046		0.274		46		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.054		212.23		27.9343874105

		3		11		2005		12		55		4		0		110001		-0.113		0.089		-0.13		42		42		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.4		0		14527		0.144		308.22		19.3881407051

		3		11		2005		12		55		7		0		110001		-0.002		-0.005		-0.01		50		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.005		201.8		1.1357816692

		3		11		2005		12		55		10		0		110001		0.063		-0.045		0.029		43		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		125.54		8.2674058809

		3		11		2005		12		55		13		0		110001		-0.01		-0.037		-0.036		39		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.038		195.12		5.2583267301

		3		11		2005		12		55		16		0		110001		-0.016		0.006		0.139		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.017		290.56		14.0046420875

		3		11		2005		12		55		19		0		110001		-0.005		-0.052		0.091		49		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.052		185.49		10.4928547117

		3		11		2005		12		55		22		0		110001		0.155		-0.077		0.322		36		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.173		116.42		36.5565315641

		3		11		2005		12		55		25		0		110001		0.037		-0.015		-0.128		46		40		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.04		112.07		13.4082064423

		3		11		2005		12		55		28		0		110001		0.033		0.054		-0.091		53		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.063		31.43		11.0842230219

		3		11		2005		12		55		31		0		110001		-0.003		-0.137		0.072		47		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.137		181.25		15.479664079

		3		11		2005		12		55		34		0		110001		0.026		-0.007		-0.025		51		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.4		0		14527		0.027		105.07		3.6742346142

		3		11		2005		12		55		37		0		110001		-0.003		-0.015		0.067		45		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.015		191.31		6.8724086025

		3		11		2005		12		55		40		0		110001		0.018		-0.016		0.023		45		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.024		131.63		3.3301651611

		3		11		2005		12		55		43		0		110001		0.069		-0.034		0.001		48		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.077		116.23		7.6928538268

		3		11		2005		12		55		46		0		110001		-0.14		0.028		-0.062		51		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.143		281.31		15.5653461253

		3		11		2005		12		55		49		0		110001		-0.096		-0.037		0.18		46		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.103		248.92		20.7328242167

		3		11		2005		12		55		52		0		110001		0.047		0.026		-0.017		50		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.867		12.4		0		14527		0.054		61.05		5.6338264084

		3		11		2005		12		55		55		0		110001		-0.052		-0.108		0.085		48		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.797		12.4		0		14527		0.12		205.71		14.6945568154

		3		11		2005		12		55		58		0		110001		-0.054		-0.081		-0.004		53		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.097		213.69		9.7432027588

		3		11		2005		12		56		1		0		110001		-0.057		-0.068		0.11		58		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.089		219.97		14.1325864583

		3		11		2005		12		56		4		0		110001		0.04		0.071		-0.063		57		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.081		29.4		10.3004854255

		3		11		2005		12		56		7		0		110001		0.02		-0.005		0.027		59		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.021		104.04		3.3970575503

		3		11		2005		12		56		10		0		110001		0.095		0.072		-0.065		54		39		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.641		12.4		0		14527		0.119		52.84		13.5771867484

		3		11		2005		12		56		13		0		110001		-0.012		0.007		0.014		42		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.292		12.4		0		14527		0.014		300.26		1.9723082923

		3		11		2005		12		56		16		0		110001		0.024		-0.015		0.13		48		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.028		122.01		13.3045105134

		3		11		2005		12		56		19		0		110001		-0.016		0.032		-0.082		44		50		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.4		0		14527		0.036		333.43		8.9465076985

		3		11		2005		12		56		22		0		110001		0.077		0.071		-0.016		44		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.105		47.32		10.5952819689

		3		11		2005		12		56		25		0		110001		0.016		-0.04		0.036		44		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.043		158.2		5.614267539

		3		11		2005		12		56		28		0		110001		0.014		0.021		0.021		46		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.06		12.4		0		14527		0.025		33.69		3.2832910319

		3		11		2005		12		56		31		0		110001		-0.077		0.018		-0.153		46		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.079		283.16		17.2226594927

		3		11		2005		12		56		34		0		110001		0.065		-0.022		-0.122		50		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.069		108.7		13.9974997767

		3		11		2005		12		56		37		0		110001		0.022		-0.02		0.019		43		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.03		132.27		3.5284557529

		3		11		2005		12		56		40		0		110001		-0.057		0.102		-0.107		42		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.117		330.8		15.8436106996

		3		11		2005		12		56		43		0		110001		-0.077		-0.059		-0.046		47		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.097		232.54		10.7359210131

		3		11		2005		12		56		46		0		110001		0.074		-0.136		0.205		43		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.155		151.45		25.6898812765

		3		11		2005		12		56		49		0		110001		-0.021		0.144		-0.15		38		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.418		12.4		0		14527		0.146		351.7		20.8990430403

		3		11		2005		12		56		52		0		110001		-0.023		-0.012		-0.006		40		55		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.026		242.45		2.6627053911

		3		11		2005		12		56		55		0		110001		-0.029		0.048		-0.017		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.056		328.86		5.8600341296

		3		11		2005		12		56		58		0		110001		0.052		0.077		-0.076		41		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.093		34.03		12.0037494142

		3		11		2005		12		57		1		0		110001		0.034		0.005		0.13		49		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.034		81.63		13.4465608986

		3		11		2005		12		57		4		0		110001		0.038		0.072		0.063		50		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.081		27.82		10.2941731091

		3		11		2005		12		57		7		0		110001		-0.043		0.033		-0.02		42		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.898		12.4		0		14527		0.054		307.5		5.7775427303

		3		11		2005		12		57		10		0		110001		0.038		-0.033		0.1		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.4		0		14527		0.05		130.97		11.1950882087

		3		11		2005		12		57		13		0		110001		0.015		-0.039		0.191		52		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.042		158.96		19.5517262665

		3		11		2005		12		57		16		0		110001		-0.003		0.013		-0.058		58		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.107		12.4		0		14527		0.013		347.01		5.9514704065

		3		11		2005		12		57		19		0		110001		0.031		-0.067		0.038		52		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.074		155.17		8.3030115019

		3		11		2005		12		57		22		0		110001		-0.046		0.018		-0.043		44		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.049		291.37		6.549045732

		3		11		2005		12		57		25		0		110001		0.004		-0.098		-0.012		41		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.098		177.66		9.8812954616

		3		11		2005		12		57		28		0		110001		-0.021		0.018		-0.107		46		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.028		310.6		11.0516967023

		3		11		2005		12		57		31		0		110001		0.02		0.034		-0.006		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.039		30.47		3.9899874687

		3		11		2005		12		57		34		0		110001		-0.013		0.011		-0.042		45		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.017		310.24		4.5321076774

		3		11		2005		12		57		37		0		110001		0.057		0.007		-0.135		52		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.057		83		14.6707191371

		3		11		2005		12		57		40		0		110001		0.006		-0.045		-0.074		45		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.045		172.41		8.6815897162

		3		11		2005		12		57		43		0		110001		0.015		0.059		-0.125		43		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.061		14.26		13.903596657

		3		11		2005		12		57		46		0		110001		-0.011		0.035		0.076		53		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.037		342.55		8.4391942743

		3		11		2005		12		57		49		0		110001		-0.034		-0.025		0.003		45		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.042		233.67		4.2308391603

		3		11		2005		12		57		52		0		110001		0.049		-0.134		0.065		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.4		0		14527		0.143		159.91		15.6786479009

		3		11		2005		12		57		55		0		110001		-0.089		0.012		-0.021		44		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.09		277.68		9.2227978401

		3		11		2005		12		57		58		0		110001		0.083		0.022		-0.103		41		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.4		0		14527		0.086		75.15		13.4096979832

		3		11		2005		12		58		1		0		110001		-0.015		-0.048		-0.057		51		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.05		197.35		7.6013156756

		3		11		2005		12		58		4		0		110001		-0.106		0.085		-0.097		43		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.136		308.73		16.694310408

		3		11		2005		12		58		7		0		110001		0.02		-0.045		0.009		51		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.049		156.04		5.0059964043

		3		11		2005		12		58		10		0		110001		-0.158		0.005		0.054		49		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.158		271.81		16.7047897323

		3		11		2005		12		58		13		0		110001		-0.07		-0.029		-0.094		42		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.076		247.5		12.0735247546

		3		11		2005		12		58		16		0		110001		0.003		-0.118		0.1		45		50		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.118		178.54		15.4702941149

		3		11		2005		12		58		19		0		110001		-0.021		0.035		-0.014		50		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.041		329.04		4.3150898021

		3		11		2005		12		58		22		0		110001		0.011		-0.001		0.065		42		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.011		95.19		6.5931782928

		3		11		2005		12		58		25		0		110001		-0.089		0.121		-0.14		41		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.255		12.4		0		14527		0.15		323.66		20.5333874458

		3		11		2005		12		58		28		0		110001		-0.016		0.018		0.001		49		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.024		318.37		2.4103941586

		3		11		2005		12		58		31		0		110001		-0.122		0.004		-0.112		46		47		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.122		271.88		16.5662307119

		3		11		2005		12		58		34		0		110001		-0.03		-0.143		0.031		49		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.146		191.85		14.9365323954

		3		11		2005		12		58		37		0		110001		0.046		-0.026		-0.003		46		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.053		119.48		5.292447449

		3		11		2005		12		58		40		0		110001		-0.05		-0.02		0.068		52		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.054		248.2		8.6740993769

		3		11		2005		12		58		43		0		110001		-0.018		0.004		-0.026		55		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.339		12.4		0		14527		0.018		282.53		3.1874754901

		3		11		2005		12		58		46		0		110001		-0.042		0.06		-0.045		50		41		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.073		325.01		8.5959292691

		3		11		2005		12		58		49		0		110001		0.011		0.032		-0.122		51		42		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.034		18.97		12.6605687076

		3		11		2005		12		58		52		0		110001		-0.007		-0.052		0.028		55		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.4		0		14527		0.052		187.67		5.9472682805

		3		11		2005		12		58		55		0		110001		-0.011		-0.068		0.09		41		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.069		189.19		11.3335784287

		3		11		2005		12		58		58		0		110001		0.117		-0.114		0.157		43		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.163		134.26		22.6570077459

		3		11		2005		12		59		1		0		110001		0.072		0.077		0.05		44		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.105		43.08		11.6674761624

		3		11		2005		12		59		4		0		110001		0.007		0.107		-0.239		45		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.47		12.4		0		14527		0.107		3.74		26.1952285732

		3		11		2005		12		59		7		0		110001		0.077		0.139		-0.115		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.159		28.98		19.6150452459

		3		11		2005		12		59		10		0		110001		0.057		-0.072		0.107		44		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.092		141.63		14.1003546055

		3		11		2005		12		59		13		0		110001		-0.048		-0.003		0.007		40		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.048		266.42		4.8600411521

		3		11		2005		12		59		16		0		110001		0.038		0.13		-0.071		49		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.135		16.29		15.2921548514

		3		11		2005		12		59		19		0		110001		0.041		0.069		0.044		46		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.08		30.72		9.1531415372

		3		11		2005		12		59		22		0		110001		0.083		0.056		0.007		47		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.1		55.99		10.0369318021

		3		11		2005		12		59		25		0		110001		-0.016		0.056		-0.096		50		43		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.058		344.05		11.2285350781

		3		11		2005		12		59		28		0		110001		-0.017		-0.03		-0.013		47		41		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.034		209.54		3.6851051545

		3		11		2005		12		59		31		0		110001		0.043		0		0.059		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.316		12.4		0		14527		0.043		90		7.3006848994

		3		11		2005		12		59		34		0		110001		0.013		-0.021		-0.182		44		45		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.025		148.24		18.3668179062

		3		11		2005		12		59		37		0		110001		0.026		-0.048		0.043		41		44		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.055		151.56		6.9491006612

		3		11		2005		12		59		40		0		110001		-0.059		-0.018		-0.071		40		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.062		253.03		9.4053176448

		3		11		2005		12		59		43		0		110001		-0.021		-0.003		-0.031		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.021		261.87		3.7563279942

		3		11		2005		12		59		46		0		110001		0.002		-0.035		0.156		47		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.035		176.73		15.989058759

		3		11		2005		12		59		49		0		110001		-0.077		-0.007		0.05		45		41		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.077		264.81		9.2076055519

		3		11		2005		12		59		52		0		110001		-0.074		-0.052		0.021		47		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.09		234.9		9.2849340332

		3		11		2005		12		59		55		0		110001		0.112		0.015		-0.024		48		48		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.113		82.37		11.552056094

		3		11		2005		12		59		58		0		110001		0.056		-0.061		0.173		46		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.083		137.45		19.1796767439

		3		11		2005		13		0		1		0		110001		0.016		0.051		-0.115		46		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.053		17.42		12.6814825632

		3		11		2005		13		0		4		0		110001		0.053		0.004		-0.022		43		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.053		85.68		5.7523908073

		3		11		2005		13		0		7		0		110001		0.104		-0.008		0.034		44		44		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.104		94.4		10.9708705215

		3		11		2005		13		0		10		0		110001		0.057		0.045		-0.077		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.424		12.4		0		14527		0.073		51.71		10.5844225161

		3		11		2005		13		0		13		0		110001		-0.044		-0.033		0.035		47		49		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.269		12.4		0		14527		0.055		233.13		6.5192024052

		3		11		2005		13		0		16		0		110001		-0.073		-0.053		0.104		50		42		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.09		234.02		13.7673526867

		3		11		2005		13		0		19		0		110001		0.059		0.014		-0.152		44		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.061		76.65		16.3649014662

		3		11		2005		13		0		22		0		110001		0.053		-0.044		0.034		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.069		129.7		7.6817966648

		3		11		2005		13		0		25		0		110001		-0.035		-0.085		0.108		47		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.092		202.38		14.1823834386

		3		11		2005		13		0		28		0		110001		0.024		-0.071		-0.079		45		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.075		161.32		10.8894444303

		3		11		2005		13		0		31		0		110001		-0.061		0.093		-0.041		51		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.111		326.74		11.8536914082

		3		11		2005		13		0		34		0		110001		0.085		-0.074		0.123		48		37		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.113		131.04		16.6823259769

		3		11		2005		13		0		37		0		110001		-0.002		0.124		-0.181		48		41		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.124		359.08		21.9410574039

		3		11		2005		13		0		40		0		110001		-0.002		0.001		-0.074		52		36		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.002		296.57		7.4033776076

		3		11		2005		13		0		43		0		110001		0.069		0.043		-0.051		48		40		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.081		58.07		9.59739548

		3		11		2005		13		0		46		0		110001		-0.026		-0.066		0.154		50		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.071		201.5		16.9552351797

		3		11		2005		13		0		49		0		110001		0.079		-0.011		0.087		50		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.08		97.93		11.802965729

		3		11		2005		13		0		52		0		110001		0.011		0.025		0.036		52		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.027		23.75		4.5188494111

		3		11		2005		13		0		55		0		110001		0.081		0.037		-0.029		46		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.998		12.4		0		14527		0.089		65.45		9.3653617122

		3		11		2005		13		0		58		0		110001		0.042		0.048		0.074		48		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.064		41.19		9.7693397935

		3		11		2005		13		1		1		0		110001		0.011		-0.011		0.069		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.016		135		7.0731888141

		3		11		2005		13		1		4		0		110001		0.078		-0.008		-0.021		39		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.078		95.86		8.1172655494

		3		11		2005		13		1		7		0		110001		0.001		-0.076		0.097		47		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.076		179.25		12.3231489482

		3		11		2005		13		1		10		0		110001		-0.102		0.028		-0.08		40		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.4		0		14527		0.106		285.35		13.2619757201

		3		11		2005		13		1		13		0		110001		-0.054		0.002		0.036		51		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.054		272.12		6.4930732323

		3		11		2005		13		1		16		0		110001		-0.128		-0.016		-0.069		44		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.129		262.87		14.6290806273

		3		11		2005		13		1		19		0		110001		0.009		0.021		-0.066		48		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.023		23.2		6.9842680361

		3		11		2005		13		1		22		0		110001		-0.094		-0.18		0.194		41		39		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.203		207.57		28.0841592361

		3		11		2005		13		1		25		0		110001		-0.064		-0.081		0.045		49		43		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.103		218.31		11.2614386292

		3		11		2005		13		1		28		0		110001		0.02		-0.04		-0.055		48		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.045		153.43		7.0887234394

		3		11		2005		13		1		31		0		110001		0.042		0.026		0.067		47		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.049		58.24		8.3240615087

		3		11		2005		13		1		34		0		110001		0.149		0.02		0.075		48		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.15		82.35		16.8005952276

		3		11		2005		13		1		37		0		110001		0.048		0.015		-0.037		42		50		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.05		72.65		6.2433965115

		3		11		2005		13		1		40		0		110001		0.007		-0.037		0.079		40		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.038		169.29		8.7515712875

		3		11		2005		13		1		43		0		110001		0.005		0.001		0.048		48		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.005		78.69		4.8270073545

		3		11		2005		13		1		46		0		110001		-0.039		0.005		-0.011		45		49		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.039		277.31		4.0828911325

		3		11		2005		13		1		49		0		110001		-0.048		-0.036		-0.003		45		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.06		233.13		6.0074953184

		3		11		2005		13		1		52		0		110001		0.004		-0.01		0.006		48		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.011		158.2		1.2328828006

		3		11		2005		13		1		55		0		110001		-0.134		-0.127		0.262		42		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.185		226.54		32.0513650255

		3		11		2005		13		1		58		0		110001		-0.031		-0.058		0.073		45		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.975		12.4		0		14527		0.066		208.12		9.8254770877

		3		11		2005		13		2		1		0		110001		-0.041		-0.008		0.13		46		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.4		0		14527		0.042		258.96		13.654669531

		3		11		2005		13		2		4		0		110001		0.038		0.082		-0.061		47		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.09		24.86		10.9036691072

		3		11		2005		13		2		7		0		110001		0.032		0.013		0.104		49		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.035		67.89		10.9585582993

		3		11		2005		13		2		10		0		110001		0.001		-0.021		0.076		49		42		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.021		177.27		7.8854296015

		3		11		2005		13		2		13		0		110001		0.018		-0.004		-0.047		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.018		102.53		5.0487622245

		3		11		2005		13		2		16		0		110001		0.1		0.12		-0.098		44		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.156		39.81		18.440173535

		3		11		2005		13		2		19		0		110001		-0.013		0.019		-0.002		43		46		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.023		325.62		2.3108440017

		3		11		2005		13		2		22		0		110001		-0.013		-0.026		0.074		40		44		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.029		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		13		2		25		0		110001		-0.004		-0.049		0.088		43		40		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.091		12.4		0		14527		0.049		184.67		10.0801785698

		3		11		2005		13		2		28		0		110001		0.013		-0.002		0.174		42		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.4		0		14527		0.013		98.75		17.4496418301

		3		11		2005		13		2		31		0		110001		0.004		0.023		-0.08		46		45		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.023		9.87		8.33366666

		3		11		2005		13		2		34		0		110001		0.011		-0.024		-0.017		46		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.026		155.38		3.1400636936

		3		11		2005		13		2		37		0		110001		-0.005		-0.046		-0.05		42		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.046		186.2		6.8124885321

		3		11		2005		13		2		40		0		110001		-0.005		0.004		-0.141		40		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.006		308.66		14.114531519

		3		11		2005		13		2		43		0		110001		0.024		-0.02		0.061		41		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.031		129.81		6.8534662763

		3		11		2005		13		2		46		0		110001		-0.092		-0.065		0.058		36		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.472		12.4		0		14527		0.113		234.76		12.6700434096

		3		11		2005		13		2		49		0		110001		-0.062		-0.012		-0.096		40		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.4		0		14527		0.063		259.05		11.4908659378

		3		11		2005		13		2		52		0		110001		-0.006		0.065		-0.043		43		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.065		354.73		7.8166488983

		3		11		2005		13		2		55		0		110001		0.132		0.031		-0.008		46		46		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.136		76.78		13.5827095971

		3		11		2005		13		2		58		0		110001		-0.035		0.031		-0.138		46		41		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.047		311.53		14.5705181788

		3		11		2005		13		3		1		0		110001		-0.073		-0.033		0.06		45		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.176		12.4		0		14527		0.08		245.67		10.0089959536

		3		11		2005		13		3		4		0		110001		0.115		0.146		-0.162		44		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.186		38.23		24.6546141726

		3		11		2005		13		3		7		0		110001		0.021		0.013		0.051		48		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.025		58.24		5.6665686266

		3		11		2005		13		3		10		0		110001		0.002		0.048		0.062		47		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.048		2.39		7.8434686205

		3		11		2005		13		3		13		0		110001		0.016		0.045		0.076		44		43		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.048		19.57		8.9760793223

		3		11		2005		13		3		16		0		110001		-0.096		-0.024		0.035		44		39		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.099		255.96		10.4961897849

		3		11		2005		13		3		19		0		110001		-0.05		-0.007		0.045		47		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.05		262.03		6.7631353676

		3		11		2005		13		3		22		0		110001		-0.067		-0.068		0.157		47		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.095		224.58		18.3744387669

		3		11		2005		13		3		25		0		110001		-0.007		-0.013		-0.006		48		40		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.015		208.3		1.5937377451

		3		11		2005		13		3		28		0		110001		0.046		-0.001		-0.05		44		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.046		91.25		6.7948509917

		3		11		2005		13		3		31		0		110001		-0.037		-0.01		-0.019		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.038		254.88		4.2778499272

		3		11		2005		13		3		34		0		110001		0.052		0.039		-0.044		46		43		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.718		12.4		0		14527		0.065		53.13		7.8492037813

		3		11		2005		13		3		37		0		110001		-0.096		0.037		0.074		40		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.103		291.08		12.6732000694

		3		11		2005		13		3		40		0		110001		-0.07		-0.02		-0.133		45		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.073		254.05		15.1621238618

		3		11		2005		13		3		43		0		110001		0.015		-0.01		-0.074		47		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.018		123.69		7.6164296097

		3		11		2005		13		3		46		0		110001		0.007		-0.02		-0.102		45		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.021		160.71		10.4177732746

		3		11		2005		13		3		49		0		110001		-0.092		-0.065		-0.173		49		44		41		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.113		234.76		20.6441274943

		3		11		2005		13		3		52		0		110001		-0.006		-0.065		0.035		45		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.065		185.27		7.4067536749

		3		11		2005		13		3		55		0		110001		-0.067		-0.08		0.093		46		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.104		219.95		13.9778396042

		3		11		2005		13		3		58		0		110001		0.084		0.05		-0.094		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.098		59.24		13.5617108065

		3		11		2005		13		4		1		0		110001		0.027		0.06		-0.176		43		42		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.066		24.23		18.7896247967

		3		11		2005		13		4		4		0		110001		-0.029		-0.111		0.175		43		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.115		194.64		20.9253434858

		3		11		2005		13		4		7		0		110001		-0.049		-0.104		0.317		43		42		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.115		205.23		33.7203202832

		3		11		2005		13		4		10		0		110001		0.006		-0.055		0.163		47		43		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.055		173.77		17.213366899

		3		11		2005		13		4		13		0		110001		0.045		0.014		-0.169		47		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.047		72.72		17.5447997994

		3		11		2005		13		4		16		0		110001		-0.009		-0.009		-0.058		46		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.013		225		5.9380131357

		3		11		2005		13		4		19		0		110001		0.008		-0.063		0.041		42		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.064		172.76		7.5591004756

		3		11		2005		13		4		22		0		110001		-0.074		-0.02		0.033		47		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.077		254.88		8.3456575535

		3		11		2005		13		4		25		0		110001		-0.03		0.032		-0.355		41		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.4		0		14527		0.044		316.85		35.7699594632

		3		11		2005		13		4		28		0		110001		0.033		0.041		-0.149		40		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.053		38.83		15.8022150346

		3		11		2005		13		4		31		0		110001		-0.009		0.047		-0.198		41		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.048		349.16		20.3700760922

		3		11		2005		13		4		34		0		110001		0.077		-0.044		0.058		43		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.089		119.74		10.5966975988

		3		11		2005		13		4		37		0		110001		0.063		0.039		-0.002		45		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.074		58.24		7.4121521841

		3		11		2005		13		4		40		0		110001		0.04		0.05		-0.173		43		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.064		38.66		18.4469509676

		3		11		2005		13		4		43		0		110001		0.015		0.033		0.043		47		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.4		0		14527		0.036		24.44		5.6240554763

		3		11		2005		13		4		46		0		110001		-0.023		-0.032		0.052		48		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.294		12.4		0		14527		0.039		215.71		6.5245689513

		3		11		2005		13		4		49		0		110001		-0.029		0.035		0.05		43		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.488		12.4		0		14527		0.045		320.36		6.7572183626

		3		11		2005		13		4		52		0		110001		-0.094		0.006		-0.026		47		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.944		12.4		0		14527		0.094		273.65		9.7713868002

		3		11		2005		13		4		55		0		110001		0.016		0.014		-0.02		49		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.021		48.81		2.9189039039

		3		11		2005		13		4		58		0		110001		0.005		0.009		-0.008		45		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.01		29.05		1.303840481

		3		11		2005		13		5		1		0		110001		0.043		-0.021		0.119		48		38		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.048		116.03		12.826145173

		3		11		2005		13		5		4		0		110001		0.015		0.058		0.047		45		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.06		14.5		7.6144599283

		3		11		2005		13		5		7		0		110001		-0.015		-0.018		0.038		49		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.4		0		14527		0.023		219.81		4.4643028571

		3		11		2005		13		5		10		0		110001		-0.035		-0.038		0.069		46		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.052		222.65		8.6197447758

		3		11		2005		13		5		13		0		110001		0.05		-0.051		0.025		51		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.071		135.57		7.567033765

		3		11		2005		13		5		16		0		110001		0.034		0		-0.128		45		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.034		90		13.2438665049

		3		11		2005		13		5		19		0		110001		0.014		-0.024		-0.017		46		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.028		149.74		3.257299495

		3		11		2005		13		5		22		0		110001		-0.011		-0.075		-0.022		45		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.076		188.34		7.8930349043

		3		11		2005		13		5		25		0		110001		0.032		-0.077		0.238		48		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.083		157.43		25.2184456301

		3		11		2005		13		5		28		0		110001		0.027		0.003		0.015		43		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.027		83.66		3.1032241298

		3		11		2005		13		5		31		0		110001		-0.026		0.061		0.111		45		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.066		336.91		12.9298105168

		3		11		2005		13		5		34		0		110001		-0.066		0.042		-0.124		42		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.078		302.47		14.6615142465

		3		11		2005		13		5		37		0		110001		-0.075		-0.03		-0.061		44		45		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.081		248.2		10.1222527137

		3		11		2005		13		5		40		0		110001		-0.025		0.018		0.165		43		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.031		305.75		16.7851124512

		3		11		2005		13		5		43		0		110001		-0.032		0.026		-0.095		49		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.029		12.4		0		14527		0.041		309.09		10.3561575886

		3		11		2005		13		5		46		0		110001		-0.027		-0.051		0.263		42		47		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.138		12.4		0		14527		0.058		207.9		26.9256383397

		3		11		2005		13		5		49		0		110001		0.003		0.025		-0.135		45		47		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.025		6.84		13.7328074333

		3		11		2005		13		5		52		0		110001		-0.018		-0.011		0.189		41		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.021		238.57		19.0173604898

		3		11		2005		13		5		55		0		110001		-0.071		-0.087		0.04		44		42		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.112		219.22		11.9205704561

		3		11		2005		13		5		58		0		110001		-0.023		0.046		0.016		41		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.379		12.4		0		14527		0.051		333.43		5.3860932038

		3		11		2005		13		6		1		0		110001		-0.024		0.039		-0.08		47		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.046		328.39		9.2179173353

		3		11		2005		13		6		4		0		110001		-0.071		0.034		-0.161		47		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.079		295.59		17.9214954733

		3		11		2005		13		6		7		0		110001		-0.014		0.004		-0.125		42		48		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.015		285.95		12.5845142934

		3		11		2005		13		6		10		0		110001		-0.013		0.018		-0.02		51		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.403		12.4		0		14527		0.022		324.16		2.9883105595

		3		11		2005		13		6		13		0		110001		0.048		-0.03		-0.08		46		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.057		122.01		9.8

		3		11		2005		13		6		16		0		110001		-0.039		-0.125		0.104		43		40		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.131		197.33		16.7218420038

		3		11		2005		13		6		19		0		110001		-0.066		0.076		-0.137		45		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.101		319.03		17.0002941151

		3		11		2005		13		6		22		0		110001		0.038		0.054		0.1		45		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.066		35.13		11.9833217432

		3		11		2005		13		6		25		0		110001		0.054		0.066		-0.258		48		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.4		0		14527		0.085		39.29		27.1727804981

		3		11		2005		13		6		28		0		110001		-0.004		0.002		0.096		43		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.004		296.57		9.6104110214

		3		11		2005		13		6		31		0		110001		0.036		0.032		-0.159		44		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.048		48.37		16.6135486877

		3		11		2005		13		6		34		0		110001		-0.022		-0.107		0.236		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.109		191.62		26.0055763251

		3		11		2005		13		6		37		0		110001		-0.001		0.028		-0.057		40		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.028		357.95		6.3513778033

		3		11		2005		13		6		40		0		110001		-0.001		-0.14		0.078		43		38		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.14		180.41		16.0265404876

		3		11		2005		13		6		43		0		110001		0.014		-0.052		-0.05		46		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.054		164.93		7.3484692283

		3		11		2005		13		6		46		0		110001		0.02		0.033		0.007		42		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.039		31.22		3.9217343102

		3		11		2005		13		6		49		0		110001		-0.165		-0.101		0.095		48		40		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.277		12.4		0		14527		0.193		238.53		21.5524940552

		3		11		2005		13		6		52		0		110001		0.034		-0.022		-0.046		47		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.04		122.91		6.1286213784

		3		11		2005		13		6		55		0		110001		-0.033		-0.024		-0.106		43		43		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.041		233.97		11.3582569085

		3		11		2005		13		6		58		0		110001		-0.081		0.004		0.018		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.081		272.83		8.3072257704

		3		11		2005		13		7		1		0		110001		-0.095		-0.107		0.62		41		40		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.143		221.6		63.6297100418

		3		11		2005		13		7		4		0		110001		0.015		-0.055		0.149		50		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.057		164.74		15.95336955

		3		11		2005		13		7		7		0		110001		0.052		-0.068		0.053		43		41		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.086		142.59		10.068266981

		3		11		2005		13		7		10		0		110001		-0.025		0.009		-0.122		43		45		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.339		12.4		0		14527		0.027		289.8		12.4859921512

		3		11		2005		13		7		13		0		110001		-0.003		0.044		0.056		50		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.044		356.1		7.1281133549

		3		11		2005		13		7		16		0		110001		-0.028		-0.006		0.073		42		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.029		257.91		7.841555968

		3		11		2005		13		7		19		0		110001		-0.013		-0.059		-0.12		45		46		38		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.06		192.43		13.4350288425

		3		11		2005		13		7		22		0		110001		-0.053		0.023		-0.073		41		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.058		293.46		9.3096723895

		3		11		2005		13		7		25		0		110001		-0.057		-0.041		-0.031		42		46		34		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.07		234.27		7.675285011

		3		11		2005		13		7		28		0		110001		0.057		0.09		-0.098		43		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.107		32.35		14.4751511218

		3		11		2005		13		7		31		0		110001		0.034		-0.117		0.101		43		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.122		163.8		15.8259280928

		3		11		2005		13		7		34		0		110001		-0.005		-0.044		0.006		45		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.044		186.48		4.4687805943

		3		11		2005		13		7		37		0		110001		0.008		-0.023		-0.012		52		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.024		160.82		2.7147743921

		3		11		2005		13		7		40		0		110001		0.019		-0.018		0.089		52		40		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.026		133.45		9.2768529146

		3		11		2005		13		7		43		0		110001		-0.049		-0.057		0.041		47		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.075		220.68		8.5621259042

		3		11		2005		13		7		46		0		110001		0.07		0.122		-0.049		49		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.141		29.85		14.8946299048

		3		11		2005		13		7		49		0		110001		0.023		-0.02		-0.001		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.03		131.01		3.0495901364

		3		11		2005		13		7		52		0		110001		0.027		-0.097		0.1		43		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.101		164.45		14.1908421174

		3		11		2005		13		7		55		0		110001		-0.039		0.086		-0.037		45		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.094		335.61		10.1419919148

		3		11		2005		13		7		58		0		110001		0.028		-0.067		0.101		42		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.4		0		14527		0.073		157.32		12.4394533642

		3		11		2005		13		8		1		0		110001		0.002		0.012		0.047		44		53		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.012		9.46		4.8548944376

		3		11		2005		13		8		4		0		110001		-0.011		0.044		-0.14		42		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.666		12.4		0		14527		0.045		345.96		14.7163174742

		3		11		2005		13		8		7		0		110001		0.043		-0.029		0.015		50		41		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.052		124		5.3990739947

		3		11		2005		13		8		10		0		110001		-0.012		-0.04		0.019		47		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.042		196.7		4.5880278988

		3		11		2005		13		8		13		0		110001		-0.007		-0.003		-0.108		52		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.008		246.8		10.8268185539

		3		11		2005		13		8		16		0		110001		0.04		0.052		-0.09		42		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.066		37.57		11.1373246339

		3		11		2005		13		8		19		0		110001		-0.092		-0.052		-0.061		45		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.503		12.4		0		14527		0.106		240.52		12.2020490083

		3		11		2005		13		8		22		0		110001		-0.006		0.009		-0.086		45		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.011		326.31		8.6677563418

		3		11		2005		13		8		25		0		110001		0.077		-0.071		0.117		46		39		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.105		132.68		15.7031843904

		3		11		2005		13		8		28		0		110001		-0.165		-0.042		0.037		47		37		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.17		255.72		17.4235472852

		3		11		2005		13		8		31		0		110001		-0.078		-0.035		0.045		45		39		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.085		245.83		9.6612628574

		3		11		2005		13		8		34		0		110001		-0.068		-0.085		0.107		46		42		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.109		218.66		15.2636823866

		3		11		2005		13		8		37		0		110001		-0.035		-0.004		0.119		47		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.035		263.48		12.4104794428

		3		11		2005		13		8		40		0		110001		-0.05		0.023		0.03		44		39		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.055		294.7		6.2681735777

		3		11		2005		13		8		43		0		110001		-0.005		-0.049		0.065		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.107		12.4		0		14527		0.049		185.83		8.1553663314

		3		11		2005		13		8		46		0		110001		-0.037		-0.057		0.064		40		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.068		212.99		9.3348808241

		3		11		2005		13		8		49		0		110001		0.007		-0.005		-0.097		43		42		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.009		125.54		9.7380696239

		3		11		2005		13		8		52		0		110001		0.007		-0.011		-0.035		54		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.4		0		14527		0.013		147.53		3.7349698794

		3		11		2005		13		8		55		0		110001		0.047		0.066		-0.072		42		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.666		12.4		0		14527		0.081		35.46		10.8392804189

		3		11		2005		13		8		58		0		110001		0.025		-0.041		0.175		45		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.048		148.63		18.1469005618

		3		11		2005		13		9		1		0		110001		0.027		-0.059		0.069		49		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.065		155.41		9.4715363062

		3		11		2005		13		9		4		0		110001		0.041		-0.008		-0.009		50		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.042		101.04		4.2731721238

		3		11		2005		13		9		7		0		110001		-0.022		-0.01		0.09		51		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.024		245.56		9.3187982058

		3		11		2005		13		9		10		0		110001		0.111		-0.065		0.01		41		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.129		120.35		12.9019378389

		3		11		2005		13		9		13		0		110001		0.043		-0.006		-0.001		46		40		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.043		97.94		4.3428101501

		3		11		2005		13		9		16		0		110001		0.07		-0.005		0.133		45		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.07		94.09		15.0379519882

		3		11		2005		13		9		19		0		110001		0.065		0.013		0.01		48		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.066		78.69		6.7037303048

		3		11		2005		13		9		22		0		110001		0.036		0.014		-0.045		42		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.039		68.75		5.9304300013

		3		11		2005		13		9		25		0		110001		-0.011		0.048		-0.008		41		48		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.049		347.09		4.9889878733

		3		11		2005		13		9		28		0		110001		-0.009		-0.081		0.002		42		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.194		12.4		0		14527		0.081		186.34		8.1523002889

		3		11		2005		13		9		31		0		110001		-0.04		-0.064		0.002		43		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.075		212.01		7.5498344353

		3		11		2005		13		9		34		0		110001		-0.02		0.012		-0.156		45		42		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.023		300.96		15.7733953225

		3		11		2005		13		9		37		0		110001		0.079		-0.095		0.312		40		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.124		140.25		33.5574134879

		3		11		2005		13		9		40		0		110001		0.012		-0.156		0.107		47		49		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.156		175.6		18.9549465839

		3		11		2005		13		9		43		0		110001		0.063		-0.109		0.09		40		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.126		149.97		15.4757875405

		3		11		2005		13		9		46		0		110001		0.111		-0.084		-0.051		43		46		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.139		127.12		14.8249789207

		3		11		2005		13		9		49		0		110001		0.03		0.025		-0.042		46		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.039		50.19		5.7349803836

		3		11		2005		13		9		52		0		110001		-0.045		0.094		-0.134		39		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.104		334.42		16.9755706826

		3		11		2005		13		9		55		0		110001		-0.088		0.034		-0.083		40		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.094		291.12		12.5654287631

		3		11		2005		13		9		58		0		110001		-0.108		0.057		-0.11		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.4		0		14527		0.122		297.82		16.4356320231

		3		11		2005		13		10		1		0		110001		0.006		-0.037		0.103		48		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.037		170.79		10.9608393839

		3		11		2005		13		10		4		0		110001		-0.072		0.066		-0.07		41		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.098		312.51		12.0166551086

		3		11		2005		13		10		7		0		110001		-0.059		0.039		-0.112		45		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.071		303.47		13.2461315107

		3		11		2005		13		10		10		0		110001		-0.022		-0.025		-0.088		39		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.033		221.35		9.409038208

		3		11		2005		13		10		13		0		110001		0.004		0.051		0.126		38		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.051		4.48		13.5988970141

		3		11		2005		13		10		16		0		110001		0.127		-0.082		0.199		40		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.151		122.85		24.9907983066

		3		11		2005		13		10		19		0		110001		0.069		-0.012		-0.011		42		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.07		99.87		7.0894287499

		3		11		2005		13		10		22		0		110001		0.22		-0.005		0.062		41		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.22		91.3		22.8624145706

		3		11		2005		13		10		25		0		110001		0.169		0.069		-0.027		38		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.183		67.79		18.4529130492

		3		11		2005		13		10		28		0		110001		0.12		0.016		0.01		48		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.121		82.41		12.1474277112

		3		11		2005		13		10		31		0		110001		-0.041		-0.053		0.049		42		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.067		217.72		8.3012047318

		3		11		2005		13		10		34		0		110001		-0.028		0.121		0.069		51		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.124		346.97		14.2077443671

		3		11		2005		13		10		37		0		110001		-0.012		-0.065		0.015		42		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.294		12.4		0		14527		0.066		190.46		6.7779052811

		3		11		2005		13		10		40		0		110001		0.038		-0.015		-0.081		46		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.511		12.4		0		14527		0.041		111.54		9.071934744

		3		11		2005		13		10		43		0		110001		-0.004		0.031		-0.026		43		43		50		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.844		12.4		0		14527		0.031		352.65		4.0657102701

		3		11		2005		13		10		46		0		110001		0.024		0.057		0.046		41		38		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.534		12.4		0		14527		0.062		22.83		7.707788269

		3		11		2005		13		10		49		0		110001		0		0.01		-0.091		48		39		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.4		0		14527		0.01		0		9.1547801721

		3		11		2005		13		10		52		0		110001		0.046		0.026		-0.01		36		42		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.053		60.52		5.3777318639

		3		11		2005		13		10		55		0		110001		-0.091		-0.025		-0.14		45		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.094		254.64		16.8837199692

		3		11		2005		13		10		58		0		110001		0.044		-0.141		0.13		42		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.4		0		14527		0.148		162.67		19.6766358913

		3		11		2005		13		11		1		0		110001		0.066		-0.017		0.044		42		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.068		104.44		8.1123362849

		3		11		2005		13		11		4		0		110001		-0.038		-0.053		0.068		43		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.065		215.64		9.4217832707

		3		11		2005		13		11		7		0		110001		-0.035		0.026		-0.101		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.044		306.61		11.0009090533

		3		11		2005		13		11		10		0		110001		-0.073		0.106		-0.292		39		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.129		325.45		31.9106565272

		3		11		2005		13		11		13		0		110001		-0.063		0.008		0.057		46		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.805		12.4		0		14527		0.064		277.24		8.5334635407

		3		11		2005		13		11		16		0		110001		0.049		-0.129		0.156		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.138		159.2		20.8273858177

		3		11		2005		13		11		19		0		110001		0.099		-0.11		0.125		48		44		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.148		138.01		19.371628739

		3		11		2005		13		11		22		0		110001		-0.065		0.091		-0.116		46		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.112		324.46		16.1127278882

		3		11		2005		13		11		25		0		110001		0.034		0.048		-0.169		43		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.059		35.31		17.8944125358

		3		11		2005		13		11		28		0		110001		0.035		-0.037		0.061		47		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.051		136.59		7.9466974272

		3		11		2005		13		11		31		0		110001		-0.105		0.014		0.027		43		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.4		0		14527		0.106		277.59		10.9316055545

		3		11		2005		13		11		34		0		110001		0.024		0.116		-0.065		46		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.118		11.69		13.511846654

		3		11		2005		13		11		37		0		110001		-0.072		-0.134		0.173		42		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.152		208.25		23.0367098345

		3		11		2005		13		11		40		0		110001		-0.045		0.047		0.017		39		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.065		316.25		6.7253252709

		3		11		2005		13		11		43		0		110001		0.03		-0.044		0.089		49		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.053		145.71		10.3715958271

		3		11		2005		13		11		46		0		110001		0.042		-0.065		0.155		39		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.077		147.13		17.3245490562

		3		11		2005		13		11		49		0		110001		0.122		0.045		-0.077		43		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.13		69.75		15.1122466894

		3		11		2005		13		11		52		0		110001		-0.016		-0.013		0.056		43		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.021		230.91		5.9674114991

		3		11		2005		13		11		55		0		110001		0.03		0.147		-0.174		40		41		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.15		11.53		22.9749863983

		3		11		2005		13		11		58		0		110001		-0.012		-0.049		0.091		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.05		193.76		10.4048065816

		3		11		2005		13		12		1		0		110001		-0.069		-0.041		0.077		43		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.08		239.28		11.122499719

		3		11		2005		13		12		4		0		110001		0.057		-0.077		-0.005		41		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.096		143.49		9.5932267773

		3		11		2005		13		12		7		0		110001		-0.045		-0.065		0.014		45		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.378		12.4		0		14527		0.079		214.7		8.0286985247

		3		11		2005		13		12		10		0		110001		-0.037		0.004		-0.078		48		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.037		276.17		8.6423376467

		3		11		2005		13		12		13		0		110001		0.028		-0.059		0.035		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.065		154.61		7.4094534211

		3		11		2005		13		12		16		0		110001		-0.083		0.073		-0.089		39		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.111		311.33		14.1911944529

		3		11		2005		13		12		19		0		110001		0.078		-0.073		0.085		44		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.4		0		14527		0.107		133.1		13.6521060646

		3		11		2005		13		12		22		0		110001		0.004		-0.019		0.115		45		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.019		168.11		11.6627612511

		3		11		2005		13		12		25		0		110001		0.082		0.015		0.016		46		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.083		79.63		8.4882271412

		3		11		2005		13		12		28		0		110001		-0.119		-0.111		-0.04		47		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.163		226.99		16.7576848043

		3		11		2005		13		12		31		0		110001		0.02		0.031		-0.086		40		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.037		32.83		9.3578843763

		3		11		2005		13		12		34		0		110001		-0.025		-0.062		0.021		51		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.067		201.96		7.0071392165

		3		11		2005		13		12		37		0		110001		0.082		-0.018		-0.045		44		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.084		102.38		9.525229656

		3		11		2005		13		12		40		0		110001		-0.051		0.03		-0.071		44		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.059		300.47		9.2422940875

		3		11		2005		13		12		43		0		110001		-0.015		-0.128		0.07		46		39		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.129		186.68		14.665946952

		3		11		2005		13		12		46		0		110001		-0.008		-0.041		0.005		51		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.042		191.04		4.2071367936

		3		11		2005		13		12		49		0		110001		-0.033		-0.03		-0.012		43		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.403		12.4		0		14527		0.045		227.73		4.6184412955

		3		11		2005		13		12		52		0		110001		-0.007		0.035		0.097		45		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.036		348.69		10.3358599062

		3		11		2005		13		12		55		0		110001		0.009		0.029		-0.09		44		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.03		17.24		9.4984209214

		3		11		2005		13		12		58		0		110001		-0.063		0.039		-0.074		45		46		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.074		301.76		10.4718670733

		3		11		2005		13		13		1		0		110001		-0.005		-0.077		0.036		38		40		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.936		12.4		0		14527		0.077		183.72		8.514693183

		3		11		2005		13		13		4		0		110001		-0.034		-0.021		0.018		40		38		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.04		238.3		4.3829214002

		3		11		2005		13		13		7		0		110001		0.042		-0.014		-0.009		43		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.044		108.43		4.5177427992

		3		11		2005		13		13		10		0		110001		0.051		0.001		-0.048		48		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.051		88.88		7.0042844031

		3		11		2005		13		13		13		0		110001		-0.038		-0.041		0.013		41		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.056		222.83		5.7393379409

		3		11		2005		13		13		16		0		110001		0.08		-0.043		0.017		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.813		12.4		0		14527		0.091		118.26		9.2401298692

		3		11		2005		13		13		19		0		110001		0.064		0.027		-0.006		49		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.069		67.13		6.9720872054

		3		11		2005		13		13		22		0		110001		0.034		0.01		0.124		46		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.035		73.61		12.8965111561

		3		11		2005		13		13		25		0		110001		-0.023		0.004		0.025		48		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.704		12.4		0		14527		0.023		279.87		3.4205262753

		3		11		2005		13		13		28		0		110001		-0.01		0.031		0.038		46		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.4		0		14527		0.033		342.12		5.0049975025

		3		11		2005		13		13		31		0		110001		-0.053		0.085		-0.167		46		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.511		12.4		0		14527		0.1		328.06		19.4738285912

		3		11		2005		13		13		34		0		110001		-0.068		0.023		0.019		41		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.619		12.4		0		14527		0.072		288.69		7.4256312863

		3		11		2005		13		13		37		0		110001		0.046		-0.029		0.051		43		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.054		122.23		7.4551995278

		3		11		2005		13		13		40		0		110001		-0.042		-0.058		0.112		41		48		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.519		12.4		0		14527		0.072		215.91		13.2936074863

		3		11		2005		13		13		43		0		110001		-0.031		0.025		-0.114		45		39		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.04		308.88		12.0755952234

		3		11		2005		13		13		46		0		110001		0.054		0.02		0.123		43		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.058		69.68		13.5812370571

		3		11		2005		13		13		49		0		110001		0.062		-0.041		-0.034		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.074		123.48		8.1737384348

		3		11		2005		13		13		52		0		110001		0.077		-0.014		0.081		44		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.078		100.3		11.2632144612

		3		11		2005		13		13		55		0		110001		-0.036		-0.187		0.229		44		40		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.19		190.9		29.7835525081

		3		11		2005		13		13		58		0		110001		-0.01		0.076		-0.032		47		39		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		352.5		8.3066238629

		3		11		2005		13		14		1		0		110001		0.015		0.035		-0.122		50		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.038		23.2		12.7804538261

		3		11		2005		13		14		4		0		110001		-0.041		-0.078		0.005		43		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.4		0		14527		0.088		207.73		8.8260976654

		3		11		2005		13		14		7		0		110001		0.139		-0.077		0.122		45		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.159		118.98		20.0334719906

		3		11		2005		13		14		10		0		110001		-0.04		-0.064		-0.036		46		39		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.075		212.01		8.3618179841

		3		11		2005		13		14		13		0		110001		0.077		0.071		0.037		48		43		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.105		47.32		11.1081051489

		3		11		2005		13		14		16		0		110001		0.041		0.031		-0.054		52		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.051		52.91		7.4551995278

		3		11		2005		13		14		19		0		110001		-0.024		0.077		-0.043		45		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.081		342.69		9.1400218818

		3		11		2005		13		14		22		0		110001		-0.028		-0.065		0.035		45		39		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.071		203.3		7.8955683773

		3		11		2005		13		14		25		0		110001		0.035		0.042		-0.072		51		43		40		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.991		12.4		0		14527		0.055		39.81		9.0404645898

		3		11		2005		13		14		28		0		110001		0.052		0.009		0.023		48		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.053		80.18		5.7567351858

		3		11		2005		13		14		31		0		110001		0.022		-0.056		0.047		44		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.06		158.55		7.6347887987

		3		11		2005		13		14		34		0		110001		0.074		0.046		0		48		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.246		12.4		0		14527		0.087		58.13		8.7132083643

		3		11		2005		13		14		37		0		110001		0.052		0.069		-0.121		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.086		37		14.8680866287

		3		11		2005		13		14		40		0		110001		0.103		-0.03		0.1		44		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.107		106.24		14.665946952

		3		11		2005		13		14		43		0		110001		0.082		0.088		-0.122		43		39		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.292		12.4		0		14527		0.12		42.98		17.1324253975

		3		11		2005		13		14		46		0		110001		0.007		-0.053		0.06		42		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.053		172.48		8.0361682411

		3		11		2005		13		14		49		0		110001		-0.024		0.012		-0.108		48		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.027		296.57		11.1283421946

		3		11		2005		13		14		52		0		110001		-0.093		0.071		-0.071		43		49		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.117		307.36		13.6861243601

		3		11		2005		13		14		55		0		110001		-0.047		0.018		-0.034		42		49		39		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.05		290.96		6.0737138556

		3		11		2005		13		14		58		0		110001		0.023		-0.069		-0.035		47		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.073		161.57		8.0715549927

		3		11		2005		13		15		1		0		110001		-0.075		-0.045		0.029		42		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.087		239.04		9.2146622293

		3		11		2005		13		15		4		0		110001		-0.072		-0.054		0.019		44		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.09		233.13		9.1983694207

		3		11		2005		13		15		7		0		110001		-0.036		-0.047		0.17		46		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.059		217.45		18.0013888353

		3		11		2005		13		15		10		0		110001		0.029		0.005		-0.005		44		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.029		80.22		2.9849623113

		3		11		2005		13		15		13		0		110001		0.068		-0.102		0.274		41		42		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.123		146.31		30.0173283288

		3		11		2005		13		15		16		0		110001		-0.043		0.077		-0.07		43		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.088		330.82		11.2596625171

		3		11		2005		13		15		19		0		110001		-0.079		0.017		-0.082		40		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.081		282.14		11.5126017911

		3		11		2005		13		15		22		0		110001		0.013		-0.053		0.129		42		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.055		166.22		14.0067840706

		3		11		2005		13		15		25		0		110001		0.04		0.003		0.044		49		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.04		85.71		5.9539902586

		3		11		2005		13		15		28		0		110001		0.003		0.012		-0.038		45		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.012		14.04		3.9962482405

		3		11		2005		13		15		31		0		110001		0.028		0.004		-0.04		49		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.028		81.87		4.8989794856

		3		11		2005		13		15		34		0		110001		0.027		-0.02		-0.106		42		48		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.379		12.4		0		14527		0.034		126.53		11.1198021565

		3		11		2005		13		15		37		0		110001		0.047		-0.037		0.004		47		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.06		128.21		5.9949979149

		3		11		2005		13		15		40		0		110001		0.036		0.083		0.033		45		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.09		23.45		9.630160954

		3		11		2005		13		15		43		0		110001		-0.041		0.055		-0.179		48		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.455		12.4		0		14527		0.069		323.3		19.1695070359

		3		11		2005		13		15		46		0		110001		-0.037		-0.016		0.06		45		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.04		246.61		7.2284161474

		3		11		2005		13		15		49		0		110001		-0.005		-0.036		0.115		46		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.036		187.91		12.0606799145

		3		11		2005		13		15		52		0		110001		0.013		-0.034		0.124		45		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.036		159.08		12.9232348891

		3		11		2005		13		15		55		0		110001		-0.03		-0.051		0.167		50		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.059		210.47		17.7172232587

		3		11		2005		13		15		58		0		110001		0.013		0.07		-0.111		52		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.4		0		14527		0.071		10.52		13.1871149233

		3		11		2005		13		16		1		0		110001		0.096		-0.031		0.099		48		46		48		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.101		107.9		14.134355309

		3		11		2005		13		16		4		0		110001		0.032		-0.049		0.09		42		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.059		146.85		10.7354552768

		3		11		2005		13		16		7		0		110001		0.012		-0.011		0.028		49		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.016		132.51		3.2388269481

		3		11		2005		13		16		10		0		110001		0.062		0.034		-0.038		41		37		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.071		61.26		8.0274528962

		3		11		2005		13		16		13		0		110001		0.065		-0.004		-0.045		52		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.4		0		14527		0.065		93.52		7.9158069709

		3		11		2005		13		16		16		0		110001		-0.044		-0.019		-0.055		41		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.048		246.64		7.2952039039

		3		11		2005		13		16		19		0		110001		0.039		-0.015		0.077		47		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.4		0		14527		0.042		111.04		8.760707734

		3		11		2005		13		16		22		0		110001		0.046		-0.054		0.078		42		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.385		12.4		0		14527		0.071		139.57		10.5432442825

		3		11		2005		13		16		25		0		110001		0.05		0.048		-0.196		40		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.069		46.17		20.7894203863

		3		11		2005		13		16		28		0		110001		-0.031		0.015		-0.03		44		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.138		12.4		0		14527		0.034		295.82		4.5672748987

		3		11		2005		13		16		31		0		110001		0.047		0.039		-0.036		45		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.122		12.4		0		14527		0.061		50.31		7.0894287499

		3		11		2005		13		16		34		0		110001		-0.014		-0.081		-0.021		41		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.082		189.81		8.4841027811

		3		11		2005		13		16		37		0		110001		-0.04		-0.016		0.048		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.4		0		14527		0.043		248.2		6.4498061986

		3		11		2005		13		16		40		0		110001		0.059		0.046		-0.018		46		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.075		52.06		7.6948034413

		3		11		2005		13		16		43		0		110001		0.076		0.023		-0.039		46		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.079		73.16		8.8464682218

		3		11		2005		13		16		46		0		110001		-0.004		0.054		-0.106		44		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.054		355.76		11.9029408131

		3		11		2005		13		16		49		0		110001		0.014		-0.014		0.179		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.02		135		18.0091643337

		3		11		2005		13		16		52		0		110001		0.033		0.013		-0.16		47		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.035		68.5		16.3884105392

		3		11		2005		13		16		55		0		110001		-0.055		-0.063		-0.012		50		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.084		221.12		8.4486685342

		3		11		2005		13		16		58		0		110001		0.013		-0.081		0.054		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.082		170.88		9.8214051948

		3		11		2005		13		17		1		0		110001		0.026		0.002		-0.019		44		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.478		12.4		0		14527		0.026		85.6		3.226453161

		3		11		2005		13		17		4		0		110001		-0.011		-0.031		0.092		47		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.033		199.54		9.7703633505

		3		11		2005		13		17		7		0		110001		0.003		0.038		-0.015		47		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.038		4.51		4.0963398297

		3		11		2005		13		17		10		0		110001		-0.033		0.01		-0.09		45		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.034		286.86		9.6379458392

		3		11		2005		13		17		13		0		110001		-0.019		0.005		-0.068		49		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.02		284.74		7.0781353477

		3		11		2005		13		17		16		0		110001		-0.048		-0.007		0.012		44		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.049		261.7		4.9969990995

		3		11		2005		13		17		19		0		110001		0.064		-0.005		0.076		51		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.064		94.47		9.9483667001

		3		11		2005		13		17		22		0		110001		0.032		-0.045		0.012		47		50		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.055		144.58		5.6506636778

		3		11		2005		13		17		25		0		110001		-0.036		0.007		0.017		43		47		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.037		281		4.0422765863

		3		11		2005		13		17		28		0		110001		0.057		0.074		-0.003		49		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.093		37.61		9.345587194

		3		11		2005		13		17		31		0		110001		0.036		-0.051		0.007		45		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.062		144.78		6.2817195098

		3		11		2005		13		17		34		0		110001		0.015		0.02		-0.053		51		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.025		36.87		5.8600341296

		3		11		2005		13		17		37		0		110001		0.009		0.054		0.044		45		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.055		9.46		7.0235318751

		3		11		2005		13		17		40		0		110001		-0.05		-0.068		0.023		52		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.084		216.33		8.74814266

		3		11		2005		13		17		43		0		110001		0.036		0.054		-0.123		53		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.122		12.4		0		14527		0.065		33.69		13.9071923838

		3		11		2005		13		17		46		0		110001		-0.034		-0.028		0.123		51		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.044		230.53		13.0648383075

		3		11		2005		13		17		49		0		110001		-0.055		-0.03		0.016		44		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.063		241.39		6.4660652641

		3		11		2005		13		17		52		0		110001		-0.058		-0.085		0.225		47		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.103		214.31		24.7414631742

		3		11		2005		13		17		55		0		110001		-0.043		0.1		-0.096		47		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.109		336.73		14.5137865493

		3		11		2005		13		17		58		0		110001		-0.038		0.04		-0.043		43		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.055		316.47		6.994998213

		3		11		2005		13		18		1		0		110001		0.053		0.044		0.031		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.069		50.3		7.5538069872

		3		11		2005		13		18		4		0		110001		0.017		0.065		-0.103		46		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.23		12.4		0		14527		0.067		14.66		12.2975607337

		3		11		2005		13		18		7		0		110001		0.019		0.029		-0.11		52		42		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.035		33.23		11.533429672

		3		11		2005		13		18		10		0		110001		0.02		-0.038		0.052		43		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.043		152.24		6.74388612

		3		11		2005		13		18		13		0		110001		-0.052		-0.14		0.12		40		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.149		200.38		19.1582880237

		3		11		2005		13		18		16		0		110001		0.009		-0.015		-0.077		49		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.017		149.04		7.8962016185

		3		11		2005		13		18		19		0		110001		-0.011		0.018		0.017		45		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.021		328.57		2.7092434368

		3		11		2005		13		18		22		0		110001		-0.06		-0.072		0.182		44		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.094		219.81		20.4714435251

		3		11		2005		13		18		25		0		110001		0.01		0.007		0.025		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.012		55.01		2.7820855486

		3		11		2005		13		18		28		0		110001		0.02		0		0		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.02		90		2

		3		11		2005		13		18		31		0		110001		0.015		0.015		0.065		47		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.021		45		6.8373971656

		3		11		2005		13		18		34		0		110001		0.012		0.04		-0.005		51		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.042		16.7		4.205948169

		3		11		2005		13		18		37		0		110001		-0.01		0.05		-0.07		47		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.051		348.69		8.6602540378

		3		11		2005		13		18		40		0		110001		0.036		-0.017		-0.028		43		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.04		115.28		4.8672374095

		3		11		2005		13		18		43		0		110001		-0.018		-0.008		-0.091		47		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.02		246.04		9.3107464792

		3		11		2005		13		18		46		0		110001		0.02		0.007		-0.007		46		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.782		12.4		0		14527		0.021		70.71		2.2315913604

		3		11		2005		13		18		49		0		110001		0.116		0.01		-0.029		42		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.116		85.07		11.9987499349

		3		11		2005		13		18		52		0		110001		0.046		0.069		-0.188		47		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.083		33.69		20.5477492685

		3		11		2005		13		18		55		0		110001		0.01		0.199		-0.27		43		40		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.199		2.88		33.5560724758

		3		11		2005		13		18		58		0		110001		-0.086		0.103		-0.132		41		40		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.134		320.14		18.8225928076

		3		11		2005		13		19		1		0		110001		-0.026		-0.032		0.043		44		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.041		219.09		5.9573484034

		3		11		2005		13		19		4		0		110001		-0.027		-0.02		0.073		40		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.034		233.47		8.0361682411

		3		11		2005		13		19		7		0		110001		-0.046		0.063		-0.131		43		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.078		323.86		15.2466389739

		3		11		2005		13		19		10		0		110001		0.017		0.046		-0.141		43		40		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.049		20.28		14.9284962404

		3		11		2005		13		19		13		0		110001		0.015		0.001		-0.085		43		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.015		86.19		8.6319175158

		3		11		2005		13		19		16		0		110001		-0.029		-0.076		0.145		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.081		200.89		16.6258834352

		3		11		2005		13		19		19		0		110001		0.06		0.005		-0.009		46		41		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.06		85.24		6.0876925021

		3		11		2005		13		19		22		0		110001		-0.132		-0.1		0.059		41		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.166		232.85		17.579817974

		3		11		2005		13		19		25		0		110001		0.015		0.052		-0.201		45		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.054		16.09		20.8158593385

		3		11		2005		13		19		28		0		110001		-0.015		0.031		-0.038		45		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.215		12.4		0		14527		0.034		334.18		5.128352562

		3		11		2005		13		19		31		0		110001		0.061		0.001		0.02		49		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.061		89.06		6.4202803677

		3		11		2005		13		19		34		0		110001		0.04		-0.052		-0.013		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.532		12.4		0		14527		0.066		142.43		6.6880490429

		3		11		2005		13		19		37		0		110001		0.081		0.029		0.035		47		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.086		70.3		9.2881645119

		3		11		2005		13		19		40		0		110001		0.061		0.017		0.009		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.063		74.43		6.3960925572

		3		11		2005		13		19		43		0		110001		0.023		0.004		-0.024		48		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.023		80.13		3.3481338086

		3		11		2005		13		19		46		0		110001		0.035		-0.042		0.054		46		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.055		140.19		7.6843997814

		3		11		2005		13		19		49		0		110001		0.013		-0.032		-0.03		47		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.035		157.89		4.5749316935

		3		11		2005		13		19		52		0		110001		0.03		0.008		0.252		43		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.4		0		14527		0.031		75.07		25.390549423

		3		11		2005		13		19		55		0		110001		0.038		0.046		-0.005		48		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.06		39.56		5.987486952

		3		11		2005		13		19		58		0		110001		0.007		-0.033		-0.032		47		47		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.034		168.02		4.649731175

		3		11		2005		13		20		1		0		110001		0.077		-0.025		0.067		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.081		107.99		10.5085679329

		3		11		2005		13		20		4		0		110001		0.073		0.132		-0.276		47		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.151		28.94		31.4529807808

		3		11		2005		13		20		7		0		110001		0.073		0.017		-0.018		45		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.075		76.89		7.7084369362

		3		11		2005		13		20		10		0		110001		-0.002		0.045		-0.185		46		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.045		357.46		19.0404831871

		3		11		2005		13		20		13		0		110001		-0.028		0.036		-0.061		47		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.046		322.13		7.6164296097

		3		11		2005		13		20		16		0		110001		0.049		-0.032		0.022		45		41		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.059		123.15		6.2521996129

		3		11		2005		13		20		19		0		110001		0.039		-0.082		0.083		42		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.091		154.56		12.3020323524

		3		11		2005		13		20		22		0		110001		0.017		-0.006		-0.041		49		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.018		109.44		4.4788391353

		3		11		2005		13		20		25		0		110001		0.065		0.067		-0.06		44		40		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.093		44.13		11.0968463989

		3		11		2005		13		20		28		0		110001		0.016		0.079		-0.066		45		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.081		11.45		10.4177732746

		3		11		2005		13		20		31		0		110001		-0.045		0.034		0.007		51		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.056		307.07		5.6833088954

		3		11		2005		13		20		34		0		110001		0.108		0.056		0.004		44		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.122		62.59		12.1720992438

		3		11		2005		13		20		37		0		110001		0.091		-0.139		0.181		37		41		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.166		146.79		24.5688827585

		3		11		2005		13		20		40		0		110001		-0.051		0.107		-0.163		43		40		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.119		334.52		20.154155899

		3		11		2005		13		20		43		0		110001		0		-0.056		0.082		42		38		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.056		180		9.9297532698

		3		11		2005		13		20		46		0		110001		-0.026		-0.008		-0.067		53		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.4		0		14527		0.027		252.9		7.2311824759

		3		11		2005		13		20		49		0		110001		0.014		-0.032		0.084		52		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.4		0		14527		0.035		156.37		9.0972523324

		3		11		2005		13		20		52		0		110001		0.043		-0.004		-0.073		51		50		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.043		95.31		8.4817451035

		3		11		2005		13		20		55		0		110001		-0.045		-0.046		-0.002		49		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.4		0		14527		0.064		224.37		6.4381674411

		3		11		2005		13		20		58		0		110001		0.02		-0.068		-0.018		46		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.071		163.61		7.3130021195

		3		11		2005		13		21		1		0		110001		-0.108		-0.077		0.047		47		43		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.133		234.51		14.0719579306

		3		11		2005		13		21		4		0		110001		0.026		0.038		-0.021		49		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.046		34.38		5.0606323716

		3		11		2005		13		21		7		0		110001		0.028		-0.02		0.063		45		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.034		125.54		7.1784399419

		3		11		2005		13		21		10		0		110001		0.032		0.024		-0.003		54		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.04		53.13		4.011234224

		3		11		2005		13		21		13		0		110001		-0.005		-0.03		0.057		46		47		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.03		189.46		6.4606501221

		3		11		2005		13		21		16		0		110001		0.034		-0.006		-0.075		46		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.035		100.01		8.256512581

		3		11		2005		13		21		19		0		110001		-0.012		0.012		-0.079		43		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.017		315		8.0802227692

		3		11		2005		13		21		22		0		110001		-0.022		-0.026		0.029		49		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.279		12.4		0		14527		0.034		220.24		4.4732538493

		3		11		2005		13		21		25		0		110001		-0.083		-0.067		0.032		43		42		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.107		231.09		11.136426716

		3		11		2005		13		21		28		0		110001		-0.033		-0.015		-0.056		48		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.036		245.56		6.6708320321

		3		11		2005		13		21		31		0		110001		-0.039		0.018		-0.052		48		52		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.043		294.78		6.7446274916

		3		11		2005		13		21		34		0		110001		-0.045		-0.045		0.107		46		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.064		225		12.4494979818

		3		11		2005		13		21		37		0		110001		-0.102		0.046		0.219		42		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.112		294.27		24.59288515

		3		11		2005		13		21		40		0		110001		-0.043		-0.052		-0.105		43		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.067		219.59		12.4811858411

		3		11		2005		13		21		43		0		110001		0.005		-0.025		-0.051		45		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.025		168.69		5.7017541161

		3		11		2005		13		21		46		0		110001		-0.053		-0.038		0.118		43		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.065		234.36		13.4822105012

		3		11		2005		13		21		49		0		110001		0.056		-0.053		0.115		46		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.077		133.42		13.8455769111

		3		11		2005		13		21		52		0		110001		-0.055		0.005		-0.018		48		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.055		275.19		5.8086142926

		3		11		2005		13		21		55		0		110001		0.088		0.024		-0.097		45		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.65		12.4		0		14527		0.091		74.74		13.3150291025

		3		11		2005		13		21		58		0		110001		0.057		-0.012		-0.253		42		39		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.058		101.89		25.9618951542

		3		11		2005		13		22		1		0		110001		-0.046		0.031		0.143		42		41		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.055		303.98		15.3381876374

		3		11		2005		13		22		4		0		110001		0.105		-0.058		0.107		42		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.859		12.4		0		14527		0.12		118.92		16.0742029351

		3		11		2005		13		22		7		0		110001		0.014		0.045		-0.046		44		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.898		12.4		0		14527		0.047		17.28		6.5855903304

		3		11		2005		13		22		10		0		110001		-0.029		0		0.006		43		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.029		270		2.961418579

		3		11		2005		13		22		13		0		110001		-0.003		-0.009		0.006		43		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.009		198.43		1.122497216

		3		11		2005		13		22		16		0		110001		-0.006		-0.102		0.112		45		40		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.432		12.41		0		14528		0.102		183.37		15.1604749266

		3		11		2005		13		22		19		0		110001		-0.118		0.046		-0.155		45		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.952		12.4		0		14527		0.127		291.3		20.0162434038

		3		11		2005		13		22		22		0		110001		-0.008		-0.035		0.03		49		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.036		192.88		4.6786750261

		3		11		2005		13		22		25		0		110001		0.052		-0.026		0.03		50		46		39		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.058		116.57		6.5421708935

		3		11		2005		13		22		28		0		110001		0.046		-0.038		0.056		44		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.06		129.56		8.1829090182

		3		11		2005		13		22		31		0		110001		0.004		-0.016		-0.107		48		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.016		165.96		10.8263567279

		3		11		2005		13		22		34		0		110001		-0.005		-0.116		0.19		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.116		182.47		22.2667914168

		3		11		2005		13		22		37		0		110001		-0.038		-0.064		-0.013		48		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.074		210.7		7.5557924799

		3		11		2005		13		22		40		0		110001		0.02		0.132		-0.103		40		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.134		8.62		16.8620876525

		3		11		2005		13		22		43		0		110001		0.01		0.066		-0.021		44		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.067		8.62		6.9978568148

		3		11		2005		13		22		46		0		110001		0.104		0.061		0.046		47		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.121		59.61		12.9046503246

		3		11		2005		13		22		49		0		110001		0.037		0.083		-0.098		40		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.091		24.03		13.3648793485

		3		11		2005		13		22		52		0		110001		-0.03		0.046		0.018		41		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.055		326.89		5.7792733107

		3		11		2005		13		22		55		0		110001		0.015		-0.02		0.015		40		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.025		143.13		2.9154759474

		3		11		2005		13		22		58		0		110001		0.047		-0.011		-0.088		46		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.048		103.17		10.0369318021

		3		11		2005		13		23		1		0		110001		0.077		-0.046		-0.086		38		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.09		120.85		12.4261820363

		3		11		2005		13		23		4		0		110001		-0.016		-0.021		0.124		41		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.026		217.3		12.6779335856

		3		11		2005		13		23		7		0		110001		-0.01		-0.101		0.044		44		49		46		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.905		12.4		0		14527		0.101		185.65		11.0620974503

		3		11		2005		13		23		10		0		110001		0.008		-0.023		0.18		46		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.4		0		14527		0.024		160.82		18.1639753358

		3		11		2005		13		23		13		0		110001		0.058		0.05		-0.098		40		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		49.24		12.4370414488

		3		11		2005		13		23		16		0		110001		-0.051		-0.012		0.094		42		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.052		256.76		10.7615054709

		3		11		2005		13		23		19		0		110001		-0.046		-0.139		0.107		44		42		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.464		12.4		0		14527		0.146		198.31		18.1344975116

		3		11		2005		13		23		22		0		110001		-0.043		-0.063		0.176		52		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.076		214.32		19.1817621714

		3		11		2005		13		23		25		0		110001		0.058		-0.016		0.048		47		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.534		12.4		0		14527		0.06		105.42		7.696752562

		3		11		2005		13		23		28		0		110001		-0.04		-0.006		0.158		44		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.04		261.47		16.3095064303

		3		11		2005		13		23		31		0		110001		0.082		0.029		-0.009		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.087		70.52		8.7441408955

		3		11		2005		13		23		34		0		110001		0.022		-0.03		0.073		43		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.037		143.75		8.1932899375

		3		11		2005		13		23		37		0		110001		-0.053		-0.022		-0.075		51		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.057		247.46		9.4435162943

		3		11		2005		13		23		40		0		110001		-0.048		-0.042		0.209		45		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.064		228.81		21.8515445678

		3		11		2005		13		23		43		0		110001		0.006		0.045		-0.193		44		46		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.083		12.41		0		14528		0.045		7.59		19.8267496075

		3		11		2005		13		23		46		0		110001		0.089		-0.007		0.028		40		52		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.089		94.5		9.3562813126

		3		11		2005		13		23		49		0		110001		0.024		-0.046		0.037		44		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.37		12.41		0		14528		0.052		152.45		6.3725975865

		3		11		2005		13		23		52		0		110001		0.054		-0.025		0.02		40		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.153		12.4		0		14527		0.06		114.84		6.2777384463

		3		11		2005		13		23		55		0		110001		-0.097		0.106		-0.171		42		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.176		12.4		0		14527		0.144		317.54		22.3351740535

		3		11		2005		13		23		58		0		110001		-0.059		0.088		-0.125		45		44		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.006		12.41		0		14528		0.106		326.16		16.3859696082

		3		11		2005		13		24		1		0		110001		0.072		0.026		-0.226		47		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.4		0		14527		0.077		70.14		23.8612656831

		3		11		2005		13		24		4		0		110001		-0.012		0.008		-0.012		45		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.014		303.69		1.8761663039

		3		11		2005		13		24		7		0		110001		0.05		0.041		-0.014		47		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.749		12.4		0		14527		0.065		50.65		6.6158899628

		3		11		2005		13		24		10		0		110001		-0.014		0.019		0.082		44		47		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.424		12.41		0		14528		0.024		323.62		8.532877592

		3		11		2005		13		24		13		0		110001		0.098		0.015		0.128		46		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.099		81.3		16.1904292716

		3		11		2005		13		24		16		0		110001		-0.001		0.055		-0.195		46		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.055		358.96		20.2610463698

		3		11		2005		13		24		19		0		110001		-0.036		-0.114		0.093		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.12		197.53		15.1462866736

		3		11		2005		13		24		22		0		110001		0.015		0.007		0.167		44		41		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.017		64.98		16.7818354181

		3		11		2005		13		24		25		0		110001		0.018		0.023		-0.236		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.029		38.05		23.7800336417

		3		11		2005		13		24		28		0		110001		-0.051		0.077		-0.132		43		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.092		326.48		16.1102451875

		3		11		2005		13		24		31		0		110001		-0.03		-0.016		0.049		45		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.034		241.93		5.9640590205

		3		11		2005		13		24		34		0		110001		0.021		0.046		-0.029		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.051		24.54		5.8292366567

		3		11		2005		13		24		37		0		110001		-0.002		-0.055		0.086		49		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.055		182.08		10.2102889283

		3		11		2005		13		24		40		0		110001		-0.009		0.017		0.041		48		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.4		0		14527		0.019		332.1		4.5287967497

		3		11		2005		13		24		43		0		110001		0.011		0.14		-0.014		44		42		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.41		0		14528		0.14		4.49		14.1127601836

		3		11		2005		13		24		46		0		110001		-0.07		-0.088		0.1		47		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.112		218.5		15.0479234448

		3		11		2005		13		24		49		0		110001		0.043		-0.021		0.066		50		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.048		116.03		8.1523002889

		3		11		2005		13		24		52		0		110001		0.036		0.042		-0.021		48		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.055		40.6		5.916924877

		3		11		2005		13		24		55		0		110001		-0.025		-0.058		0.04		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.063		203.32		7.4759614766

		3		11		2005		13		24		58		0		110001		-0.023		-0.073		0.001		43		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.077		197.49		7.6544104933

		3		11		2005		13		25		1		0		110001		0.076		-0.073		-0.015		48		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.105		133.85		10.6442472726

		3		11		2005		13		25		4		0		110001		0.022		-0.105		0.049		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.107		168.17		11.7940663047

		3		11		2005		13		25		7		0		110001		-0.062		-0.009		0.064		45		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.063		261.74		8.956003573

		3		11		2005		13		25		10		0		110001		0.026		0.016		-0.136		46		42		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.292		12.41		0		14528		0.031		58.39		13.9384360672

		3		11		2005		13		25		13		0		110001		0.029		-0.03		0.076		44		40		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.463		12.41		0		14528		0.042		135.97		8.6700634369

		3		11		2005		13		25		16		0		110001		-0.022		-0.02		0.122		45		38		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.03		227.73		12.5570697219

		3		11		2005		13		25		19		0		110001		-0.004		0.013		0.092		49		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.014		342.9		9.3

		3		11		2005		13		25		22		0		110001		-0.081		-0.053		-0.027		43		47		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.097		236.8		10.0493780902

		3		11		2005		13		25		25		0		110001		0.025		0		-0.121		43		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.424		12.4		0		14527		0.025		90		12.3555655476

		3		11		2005		13		25		28		0		110001		-0.036		-0.018		-0.102		42		45		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.192		12.41		0		14528		0.04		243.43		10.9654001295

		3		11		2005		13		25		31		0		110001		-0.103		-0.129		0.118		48		42		47		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.165		218.61		20.2913774791

		3		11		2005		13		25		34		0		110001		-0.102		0.029		0.064		49		38		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.106		285.87		12.3858790564

		3		11		2005		13		25		37		0		110001		-0.01		-0.059		0.059		46		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.114		12.41		0		14528		0.06		189.62		8.4035706697

		3		11		2005		13		25		40		0		110001		0.1		0.024		-0.254		46		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.103		76.5		27.4029195525

		3		11		2005		13		25		43		0		110001		-0.096		-0.003		0.026		44		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.983		12.41		0		14528		0.096		268.21		9.9503768773

		3		11		2005		13		25		46		0		110001		0.015		0.029		0.005		46		44		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.033		27.35		3.303028913

		3		11		2005		13		25		49		0		110001		-0.06		-0.036		0.046		46		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.627		12.4		0		14527		0.07		239.04		8.3737685662

		3		11		2005		13		25		52		0		110001		-0.02		-0.101		0.089		48		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.103		191.2		13.6095554667

		3		11		2005		13		25		55		0		110001		0.023		-0.046		0.047		45		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.051		153.43		6.9670653793

		3		11		2005		13		25		58		0		110001		0.036		0.036		-0.107		46		40		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.051		45		11.8494725621

		3		11		2005		13		26		1		0		110001		0.048		-0.044		0.059		40		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.065		132.51		8.7869221005

		3		11		2005		13		26		4		0		110001		0.008		0.025		-0.091		50		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.302		12.4		0		14527		0.026		17.74		9.471008394

		3		11		2005		13		26		7		0		110001		-0.106		-0.142		0.096		45		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.356		12.4		0		14527		0.177		216.74		20.1534116219

		3		11		2005		13		26		10		0		110001		0.042		-0.1		0.132		44		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.108		157.22		17.0844958954

		3		11		2005		13		26		13		0		110001		-0.017		-0.017		-0.082		46		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.024		225		8.5451740766

		3		11		2005		13		26		16		0		110001		0.034		-0.07		0.089		45		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.078		154.09		11.8224362971

		3		11		2005		13		26		19		0		110001		0.063		0.051		-0.075		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.081		51.01		11.0430973916

		3		11		2005		13		26		22		0		110001		-0.04		-0.001		0.024		40		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.04		268.57		4.6658332589

		3		11		2005		13		26		25		0		110001		0.071		-0.085		0.09		43		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.111		140.13		14.2709495129

		3		11		2005		13		26		28		0		110001		0.123		0.095		-0.217		52		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.155		52.32		26.6913843777

		3		11		2005		13		26		31		0		110001		0.077		0.015		-0.08		47		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.078		78.98		11.2044633963

		3		11		2005		13		26		34		0		110001		0.111		0.074		-0.111		45		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.133		56.31		17.3545383113

		3		11		2005		13		26		37		0		110001		-0.052		-0.036		-0.003		43		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.063		235.3		6.3316664473

		3		11		2005		13		26		40		0		110001		-0.123		-0.014		-0.034		43		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.426		12.4		0		14527		0.124		263.51		12.8378347084

		3		11		2005		13		26		43		0		110001		-0.043		0.058		-0.036		43		50		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.072		323.45		8.0678373806

		3		11		2005		13		26		46		0		110001		-0.023		0.017		-0.001		44		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.029		306.47		2.8618176043

		3		11		2005		13		26		49		0		110001		-0.041		0.031		0		51		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.051		307.09		5.1400389104

		3		11		2005		13		26		52		0		110001		-0.021		0.018		-0.018		43		40		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.028		310.6		3.3

		3		11		2005		13		26		55		0		110001		-0.082		-0.098		0.048		43		41		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.766		12.4		0		14527		0.128		219.92		13.6499084246

		3		11		2005		13		26		58		0		110001		-0.004		-0.032		0.198		41		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.032		187.13		20.0609072576

		3		11		2005		13		27		1		0		110001		0.145		0.165		-0.142		48		39		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.22		41.31		26.1560700412

		3		11		2005		13		27		4		0		110001		-0.034		-0.04		0.105		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.052		220.36		11.739250402

		3		11		2005		13		27		7		0		110001		0.047		0.065		-0.163		43		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.08		35.87		18.1667278286

		3		11		2005		13		27		10		0		110001		-0.043		-0.08		0.138		48		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.091		208.26		16.5205932097

		3		11		2005		13		27		13		0		110001		-0.022		-0.009		0.019		49		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.024		247.75		3.0430248109

		3		11		2005		13		27		16		0		110001		-0.043		-0.035		0.056		52		49		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.055		230.86		7.8803553219

		3		11		2005		13		27		19		0		110001		-0.046		-0.013		0.047		47		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.048		254.22		6.7037303048

		3		11		2005		13		27		22		0		110001		-0.228		-0.188		0.157		44		37		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.296		230.49		33.4629646027

		3		11		2005		13		27		25		0		110001		-0.03		-0.025		-0.014		46		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.039		230.19		4.1484937025

		3		11		2005		13		27		28		0		110001		0.035		0.037		-0.147		46		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.051		43.41		15.5573133927

		3		11		2005		13		27		31		0		110001		0.012		0.054		-0.05		44		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.055		12.53		7.4565407529

		3		11		2005		13		27		34		0		110001		-0.025		-0.015		0.086		41		46		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.619		12.41		0		14528		0.029		239.04		9.0807488678

		3		11		2005		13		27		37		0		110001		0.044		-0.077		0.056		41		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.089		150.26		10.4885652022

		3		11		2005		13		27		40		0		110001		0.003		-0.034		0.071		44		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.317		12.4		0		14527		0.034		174.96		7.8778169565

		3		11		2005		13		27		43		0		110001		-0.033		0.025		-0.191		42		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.041		307.15		19.5435411326

		3		11		2005		13		27		46		0		110001		-0.012		0.015		0.029		45		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.4		0		14527		0.019		321.34		3.4785054262

		3		11		2005		13		27		49		0		110001		0.145		-0.042		0.109		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.151		106.15		18.6198818471

		3		11		2005		13		27		52		0		110001		-0.029		-0.024		-0.003		41		49		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.4		0		14527		0.038		230.39		3.7762415177

		3		11		2005		13		27		55		0		110001		0.09		-0.005		-0.033		37		46		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.418		12.41		0		14528		0.09		93.18		9.5989582768

		3		11		2005		13		27		58		0		110001		-0.046		0.027		-0.031		44		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.053		300.41		6.1692787261

		3		11		2005		13		28		1		0		110001		-0.001		0.031		0.014		42		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.031		358.15		3.4029399054

		3		11		2005		13		28		4		0		110001		-0.02		0.07		-0.028		43		48		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.073		344.05		7.8

		3		11		2005		13		28		7		0		110001		0.051		-0.051		0.056		46		50		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.072		135		9.1312649726

		3		11		2005		13		28		10		0		110001		-0.011		-0.068		0.117		44		43		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.069		189.19		13.5771867484

		3		11		2005		13		28		13		0		110001		-0.023		0.024		-0.135		46		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.033		316.22		13.9032370332

		3		11		2005		13		28		16		0		110001		-0.062		-0.123		0.096		46		39		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.138		206.75		16.789580102

		3		11		2005		13		28		19		0		110001		0.013		0.01		-0.069		44		38		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.016		52.43		7.0922492906

		3		11		2005		13		28		22		0		110001		0.002		-0.017		-0.139		41		45		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.751		12.41		0		14528		0.017		173.29		14.0049991075

		3		11		2005		13		28		25		0		110001		-0.032		-0.002		-0.068		44		43		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.743		12.41		0		14528		0.032		266.42		7.5179784517

		3		11		2005		13		28		28		0		110001		-0.002		0.001		-0.015		48		42		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.002		296.57		1.5165750888

		3		11		2005		13		28		31		0		110001		-0.016		0.057		-0.138		44		46		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.059		344.32		15.0163244504

		3		11		2005		13		28		34		0		110001		0.046		-0.05		0.036		44		49		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.068		137.39		7.6889531147

		3		11		2005		13		28		37		0		110001		0.014		0.042		0.029		46		40		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.534		12.41		0		14528		0.044		18.43		5.292447449

		3		11		2005		13		28		40		0		110001		-0.081		-0.009		-0.019		41		44		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.41		0		14528		0.081		263.66		8.3683929162

		3		11		2005		13		28		43		0		110001		-0.018		0.024		-0.08		43		44		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.658		12.41		0		14528		0.03		323.13		8.5440037453

		3		11		2005		13		28		46		0		110001		0.015		0.081		-0.074		45		43		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.41		0		14528		0.082		10.49		11.0733915311

		3		11		2005		13		28		49		0		110001		0.062		0.004		-0.03		43		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.062		86.31		6.8992753243

		3		11		2005		13		28		52		0		110001		-0.02		-0.015		-0.006		50		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.844		12.4		0		14527		0.025		233.13		2.5709920264

		3		11		2005		13		28		55		0		110001		0.024		-0.022		-0.017		41		47		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.72		12.41		0		14528		0.033		132.51		3.6728735344

		3		11		2005		13		28		58		0		110001		0.03		0.079		0.231		46		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.766		12.41		0		14528		0.085		20.79		24.597154307

		3		11		2005		13		29		1		0		110001		-0.005		-0.045		0.126		42		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.045		186.34		13.3888012906

		3		11		2005		13		29		4		0		110001		0.105		-0.046		0.017		39		42		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.836		12.41		0		14528		0.115		113.66		11.5887876847

		3		11		2005		13		29		7		0		110001		-0.048		-0.003		0.005		46		42		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.534		12.41		0		14528		0.048		266.42		4.8352869615

		3		11		2005		13		29		10		0		110001		0.015		-0.022		-0.037		48		48		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.027		145.71		4.558508528

		3		11		2005		13		29		13		0		110001		-0.021		0.004		-0.019		44		44		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.021		280.78		2.8600699292

		3		11		2005		13		29		16		0		110001		0.018		0.022		0.021		49		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.4		0		14527		0.028		39.29		3.5341194094

		3		11		2005		13		29		19		0		110001		0.055		-0.151		0.21		41		48		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.418		12.4		0		14527		0.161		159.99		26.4435247272

		3		11		2005		13		29		22		0		110001		0.015		0.004		0.034		46		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.016		75.07		3.7376463182

		3		11		2005		13		29		25		0		110001		0.121		0.051		-0.055		43		42		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.131		67.15		14.2362214088

		3		11		2005		13		29		28		0		110001		-0.05		-0.007		0.011		44		42		36		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.41		0		14528		0.05		262.03		5.1672042731

		3		11		2005		13		29		31		0		110001		-0.066		0.052		0.005		48		48		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.084		308.23		8.4172442046

		3		11		2005		13		29		34		0		110001		0.038		0.123		-0.231		50		40		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.511		12.41		0		14528		0.129		17.17		26.4450373416

		3		11		2005		13		29		37		0		110001		0.034		-0.001		-0.053		44		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.034		91.68		6.2976185975

		3		11		2005		13		29		40		0		110001		-0.013		-0.05		-0.003		43		37		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.503		12.41		0		14528		0.052		194.57		5.1749396132

		3		11		2005		13		29		43		0		110001		-0.097		-0.012		0.03		42		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.098		262.95		10.2239913928

		3		11		2005		13		29		46		0		110001		0.051		0.02		-0.015		47		46		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.055		68.59		5.6797887285

		3		11		2005		13		29		49		0		110001		0.003		-0.108		0.141		48		43		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.108		178.41		17.7634456117

		3		11		2005		13		29		52		0		110001		0.027		-0.031		0.046		50		45		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.433		12.41		0		14528		0.041		138.95		6.1692787261

		3		11		2005		13		29		55		0		110001		-0.019		-0.017		-0.038		47		54		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.025		228.18		4.5760244755

		3		11		2005		13		29		58		0		110001		-0.072		0.01		-0.026		46		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.426		12.41		0		14528		0.073		277.91		7.7201036262

		3		11		2005		13		30		1		0		110001		0.008		0.005		-0.082		44		44		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.573		12.41		0		14528		0.009		57.99		8.2540898953

		3		11		2005		13		30		4		0		110001		0.046		0.116		-0.15		49		44		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.395		12.41		0		14528		0.125		21.63		19.5120475604

		3		11		2005		13		30		7		0		110001		-0.053		-0.122		0.121		45		39		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.41		0		14528		0.133		203.48		17.9816573207

		3		11		2005		13		30		10		0		110001		0.009		-0.013		0.002		47		44		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.573		12.41		0		14528		0.016		145.3		1.5937377451

		3		11		2005		13		30		13		0		110001		0.004		-0.082		0.052		46		44		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.41		0		14528		0.082		177.21		9.7180244906

		3		11		2005		13		30		16		0		110001		0.009		-0.009		-0.019		40		45		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.013		135		2.2869193252

		3		11		2005		13		30		19		0		110001		-0.006		0.007		0.035		45		45		42		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.72		12.41		0		14528		0.009		319.4		3.6193922142

		3		11		2005		13		30		22		0		110001		0.001		-0.004		-0.108		38		45		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.41		0		14528		0.004		165.96		10.8078675047

		3		11		2005		13		30		25		0		110001		-0.052		-0.107		0.244		46		40		38		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.119		205.92		27.1457178944

		3		11		2005		13		30		28		0		110001		0.045		0.002		0.046		47		40		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.666		12.41		0		14528		0.045		87.46		6.4381674411

		3		11		2005		13		30		31		0		110001		-0.094		-0.012		-0.032		48		40		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.851		12.41		0		14528		0.095		262.72		10.0019998

		3		11		2005		13		30		34		0		110001		0.058		0.092		-0.248		47		43		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.109		32.23		27.0798818314

		3		11		2005		13		30		37		0		110001		-0.046		0.009		-0.085		41		41		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.138		12.41		0		14528		0.047		281.07		9.7066987179

		3		11		2005		13		30		40		0		110001		0.004		-0.002		0.012		50		46		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.41		0		14528		0.004		116.57		1.2806248475

		3		11		2005		13		30		43		0		110001		-0.005		-0.02		0.128		44		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.285		12.41		0		14528		0.021		194.04		12.9649527573

		3		11		2005		13		30		46		0		110001		0.102		0.005		0.097		47		47		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.586		12.41		0		14528		0.102		87.19		14.0847435191

		3		11		2005		13		30		49		0		110001		-0.048		-0.054		0.031		43		43		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.41		0		14528		0.072		221.63		7.8619336044

		3		11		2005		13		30		52		0		110001		0.017		0.024		-0.098		45		43		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.991		12.41		0		14528		0.029		35.31		10.2318131336

		3		11		2005		13		30		55		0		110001		-0.128		-0.015		-0.033		41		43		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.169		12.41		0		14528		0.129		263.32		13.3033830284

		3		11		2005		13		30		58		0		110001		-0.01		-0.011		-0.022		45		47		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.929		12.41		0		14528		0.015		222.27		2.6551836095

		3		11		2005		13		31		1		0		110001		0.062		-0.046		0.003		43		51		38		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.077		126.57		7.7259303647

		3		11		2005		13		31		4		0		110001		-0.031		0.073		-0.055		46		47		44		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.882		12.41		0		14528		0.079		336.99		9.6514247653

		3		11		2005		13		31		7		0		110001		0.025		0.013		-0.092		40		41		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.728		12.41		0		14528		0.028		62.53		9.6218501339

		3		11		2005		13		31		10		0		110001		0.028		-0.026		0.136		43		48		43		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.998		12.41		0		14528		0.038		132.88		14.1265707091

		3		11		2005		13		31		13		0		110001		0.022		-0.002		-0.01		42		44		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.022		95.19		2.4248711306

		3		11		2005		13		31		16		0		110001		-0.015		-0.046		0.003		51		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.557		12.41		0		14528		0.048		198.06		4.8476798574

		3		11		2005		13		31		19		0		110001		-0.052		-0.048		0.036		49		50		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.071		227.29		7.9397732965

		3		11		2005		13		31		22		0		110001		0.092		0.069		-0.007		49		44		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.115		53.13		11.5212846506

		3		11		2005		13		31		25		0		110001		-0.014		0.03		0.09		45		53		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.091		12.41		0		14528		0.033		334.98		9.5895776758

		3		11		2005		13		31		28		0		110001		0.008		0.093		-0.069		52		46		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.093		4.92		11.6077560278

		3		11		2005		13		31		31		0		110001		0.025		0.044		-0.121		48		43		46		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.051		29.6		13.1156395193

		3		11		2005		13		31		34		0		110001		-0.003		-0.075		0.118		48		44		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.952		12.41		0		14528		0.075		182.29		13.9849919557

		3		11		2005		13		31		37		0		110001		0.141		0.216		-0.181		53		46		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.439		12.41		0		14528		0.258		33.14		31.5115851712

		3		11		2005		13		31		40		0		110001		-0.032		-0.036		0.028		43		46		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.401		12.41		0		14528		0.048		221.63		5.5713553109

		3		11		2005		13		31		43		0		110001		-0.09		-0.104		0.034		42		42		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.472		12.41		0		14528		0.138		220.87		14.1675685987

		3		11		2005		13		31		46		0		110001		0.066		0.072		-0.034		48		39		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.098		42.51		10.3421467791

		3		11		2005		13		31		49		0		110001		-0.044		-0.02		0.044		40		42		49		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.387		12.41		0		14528		0.048		245.56		6.5360538553

		3		11		2005		13		31		52		0		110001		0.119		0.094		-0.191		45		43		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.41		0		14528		0.152		51.69		24.388111858

		3		11		2005		13		31		55		0		110001		0.031		-0.048		-0.078		44		40		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.867		12.41		0		14528		0.057		147.14		9.6690227014

		3		11		2005		13		31		58		0		110001		-0.016		0.023		0.022		43		40		56		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.028		325.18		3.5623026261

		3		11		2005		13		32		1		0		110001		0.019		-0.06		0.081		46		40		52		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.063		162.43		10.2576800496

		3		11		2005		13		32		4		0		110001		0.093		0.076		-0.107		47		39		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.12		50.74		16.0853971042

		3		11		2005		13		32		7		0		110001		0.118		0.085		-0.072		46		43		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.145		54.23		16.2274458865

		3		11		2005		13		32		10		0		110001		-0.103		-0.027		0.177		43		49		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.579		12.41		0		14528		0.106		255.31		20.6559918668

		3		11		2005		13		32		13		0		110001		0.026		0.102		-0.132		42		43		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.41		0		14528		0.105		14.3		16.8831276723

		3		11		2005		13		32		16		0		110001		0.018		-0.023		0.015		45		50		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.029		141.95		3.2832910319

		3		11		2005		13		32		19		0		110001		-0.042		-0.001		0.019		45		40		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.042		268.64		4.6108567534

		3		11		2005		13		32		22		0		110001		-0.057		-0.026		0.068		46		43		47		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.063		245.48		9.2460802506

		3		11		2005		13		32		25		0		110001		0.044		0.035		-0.133		48		50		36		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.056		51.5		14.4395290782

		3		11		2005		13		32		28		0		110001		-0.05		-0.204		0.191		39		43		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.21		193.77		28.3896107758

		3		11		2005		13		32		31		0		110001		-0.079		-0.117		0.087		48		43		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.325		12.41		0		14528		0.141		214.03		16.5828224377

		3		11		2005		13		32		34		0		110001		-0.022		-0.088		0.12		45		45		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.091		194.04		15.0426061572

		3		11		2005		13		32		37		0		110001		0.041		0.036		0.088		47		40		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.055		48.72		10.3542261903

		3		11		2005		13		32		40		0		110001		0.04		-0.066		0.05		45		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.077		148.78		9.1956511461

		3		11		2005		13		32		43		0		110001		-0.057		-0.062		0.172		43		42		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.084		222.59		19.1512401687

		3		11		2005		13		32		46		0		110001		-0.019		-0.054		0.06		41		52		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.285		12.41		0		14528		0.057		199.38		8.2927679336

		3		11		2005		13		32		49		0		110001		-0.03		-0.103		0.054		44		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.107		196.24		12.0104121495

		3		11		2005		13		32		52		0		110001		-0.019		-0.169		0.051		43		40		51		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.17		186.41		17.7547176829

		3		11		2005		13		32		55		0		110001		0.004		-0.034		-0.08		48		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.238		12.41		0		14528		0.034		173.29		8.7017239671

		3		11		2005		13		32		58		0		110001		0.019		-0.081		0.122		41		44		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.083		166.8		14.7668547768

		3		11		2005		13		33		1		0		110001		-0.106		0.082		-0.05		40		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.134		307.72		14.3038456368

		3		11		2005		13		33		4		0		110001		0.024		0.028		0.005		42		48		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.161		12.41		0		14528		0.037		40.6		3.7215588132

		3		11		2005		13		33		7		0		110001		0.139		-0.047		0.02		41		41		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.147		108.68		14.8087811787

		3		11		2005		13		33		10		0		110001		-0.007		-0.105		-0.012		45		39		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.356		12.41		0		14528		0.105		183.81		10.5915060308

		3		11		2005		13		33		13		0		110001		-0.036		0.001		0.047		50		46		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.403		12.41		0		14528		0.036		271.59		5.9211485372

		3		11		2005		13		33		16		0		110001		0.127		0.124		-0.043		42		42		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.588		12.41		0		14528		0.177		45.68		18.2630775063

		3		11		2005		13		33		19		0		110001		0.107		-0.031		0.036		45		42		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.557		12.41		0		14528		0.111		106.16		11.7072627031

		3		11		2005		13		33		22		0		110001		0.015		-0.101		-0.005		45		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.102		171.55		10.2230132544

		3		11		2005		13		33		25		0		110001		-0.002		0		0.056		40		44		46		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.789		12.41		0		14528		0.002		270		5.6035702904

		3		11		2005		13		33		28		0		110001		0.049		-0.042		-0.233		45		46		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.065		130.6		24.1772620452

		3		11		2005		13		33		31		0		110001		0.004		0.001		0.015		41		41		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.254		12.41		0		14528		0.004		75.96		1.5556349186

		3		11		2005		13		33		34		0		110001		0.024		-0.012		0.003		42		50		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.532		12.41		0		14528		0.027		116.57		2.7

		3		11		2005		13		33		37		0		110001		-0.065		-0.01		0.005		45		44		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.408		12.41		0		14528		0.066		261.25		6.5954529791

		3		11		2005		13		33		40		0		110001		0.042		-0.011		0.09		40		46		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.439		12.41		0		14528		0.043		104.68		9.9924971854

		3		11		2005		13		33		43		0		110001		-0.051		-0.044		0.008		47		44		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.067		229.21		6.7830671528

		3		11		2005		13		33		46		0		110001		-0.065		0.014		-0.041		43		41		52		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.656		12.41		0		14528		0.066		282.15		7.8115299398

		3		11		2005		13		33		49		0		110001		0.06		-0.052		-0.111		45		46		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.091		12.41		0		14528		0.079		130.91		13.647344064

		3		11		2005		13		33		52		0		110001		-0.027		-0.04		-0.004		49		45		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.048		214.02		4.8425200051

		3		11		2005		13		33		55		0		110001		0.064		-0.034		-0.002		45		46		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.169		12.41		0		14528		0.072		117.98		7.2498275842

		3		11		2005		13		33		58		0		110001		0.064		0.032		-0.059		50		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.41		0		14528		0.072		63.43		9.2741576437

		3		11		2005		13		34		1		0		110001		0.022		0.037		-0.071		42		42		41		15		1452.8		176		-0.6		-0.4		4.503		12.41		0		14528		0.043		30.74		8.3030115019

		3		11		2005		13		34		4		0		110001		0.011		-0.067		-0.09		43		41		41		15		1452.8		176.1		-1.4		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.068		170.68		11.2738635791

		3		11		2005		13		34		7		0		110001		0.041		-0.046		-0.008		44		43		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.062		138.29		6.2136945532

		3		11		2005		13		34		10		0		110001		0.122		-0.035		0.012		47		46		37		15		1452.8		175.9		-0.5		-0.4		4.426		12.41		0		14528		0.127		106.01		12.7487254265

		3		11		2005		13		34		13		0		110001		0.033		-0.059		0.055		42		48		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.642		12.41		0		14528		0.068		150.78		8.7149297186

		3		11		2005		13		34		16		0		110001		-0.019		-0.077		0.004		42		44		49		15		1452.8		176		-0.9		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.079		193.86		7.9410326784

		3		11		2005		13		34		19		0		110001		-0.031		0.109		-0.1		47		52		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.41		0		14528		0.113		344.12		15.1135700614

		3		11		2005		13		34		22		0		110001		0.031		-0.033		0.115		43		42		46		15		1452.8		176		-0.7		-0.4		4.673		12.41		0		14528		0.045		136.79		12.3592070943

		3		11		2005		13		34		25		0		110001		-0.015		0.017		-0.133		42		39		40		15		1452.8		175.9		-0.7		-0.3		4.642		12.41		0		14528		0.023		318.58		13.4918493914

		3		11		2005		13		34		28		0		110001		0.031		0.044		-0.081		44		40		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.138		12.41		0		14528		0.054		35.17		9.7252249331

		3		11		2005		13		34		31		0		110001		-0.028		-0.044		-0.02		49		42		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.052		212.47		5.5856960175

		3		11		2005		13		34		34		0		110001		0.034		0.088		-0.032		47		45		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.983		12.41		0		14528		0.094		21.12		9.9619275243

		3		11		2005		13		34		37		0		110001		-0.024		-0.011		-0.027		49		42		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.362		12.41		0		14528		0.026		245.38		3.7762415177

		3		11		2005		13		34		40		0		110001		0.044		-0.074		-0.023		42		45		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.393		12.41		0		14528		0.086		149.26		8.9112288715

		3		11		2005		13		34		43		0		110001		0.119		-0.109		0.08		44		45		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.161		132.49		18.0116628883

		3		11		2005		13		34		46		0		110001		-0.052		0.078		-0.043		41		46		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.094		326.31		10.3135832764

		3		11		2005		13		34		49		0		110001		-0.022		-0.074		0.044		45		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.077		196.56		8.8859439566

		3		11		2005		13		34		52		0		110001		0.011		0.037		-0.1		46		47		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.06		12.41		0		14528		0.039		16.56		10.7191417567

		3		11		2005		13		34		55		0		110001		0.034		-0.087		0.037		47		45		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.41		0		14528		0.093		158.65		10.0468900661

		3		11		2005		13		34		58		0		110001		-0.039		0.083		-0.213		48		42		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.092		334.83		23.1902996962

		3		11		2005		13		35		1		0		110001		0.082		-0.038		0.106		44		44		45		15		1452.8		176.1		-0.9		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.09		114.86		13.9298241195

		3		11		2005		13		35		4		0		110001		0.092		-0.015		-0.031		45		45		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.416		12.41		0		14528		0.093		99.26		9.8234413522

		3		11		2005		13		35		7		0		110001		0.028		-0.07		0.264		46		40		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.41		0		14528		0.075		158.2		27.4554184088

		3		11		2005		13		35		10		0		110001		0.002		0.052		-0.109		50		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.145		12.41		0		14528		0.052		2.2		12.0784932835

		3		11		2005		13		35		13		0		110001		-0.057		-0.015		0.071		44		44		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.059		255.26		9.2276757637

		3		11		2005		13		35		16		0		110001		0.042		-0.026		0.005		43		47		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.41		0		14528		0.049		121.76		4.9648766349

		3		11		2005		13		35		19		0		110001		0.041		0.043		-0.007		45		43		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.602		12.41		0		14528		0.059		43.64		5.9824744045

		3		11		2005		13		35		22		0		110001		-0.058		-0.13		0.222		45		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.142		204.04		26.3719548005

		3		11		2005		13		35		25		0		110001		0.032		-0.004		0.035		43		48		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.032		97.13		4.7592016137

		3		11		2005		13		35		28		0		110001		-0.063		-0.036		0.107		43		43		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.073		240.26		12.9282636112

		3		11		2005		13		35		31		0		110001		-0.038		-0.223		0.107		46		49		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.226		189.67		25.0243881044

		3		11		2005		13		35		34		0		110001		0.018		0.119		-0.09		46		52		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.12		8.6		15.0283066245

		3		11		2005		13		35		37		0		110001		-0.064		0.005		-0.046		45		45		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.41		0		14528		0.064		274.47		7.8974679487

		3		11		2005		13		35		40		0		110001		-0.071		-0.061		0.231		50		46		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.207		12.41		0		14528		0.094		229.33		24.9244859526

		3		11		2005		13		35		43		0		110001		-0.007		-0.026		0.024		45		39		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.027		195.07		3.6069377594

		3		11		2005		13		35		46		0		110001		-0.038		0.055		-0.157		47		49		50		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.41		0		14528		0.067		325.36		17.0639971871

		3		11		2005		13		35		49		0		110001		-0.076		-0.036		0.039		45		43		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.084		244.65		9.2698435801

		3		11		2005		13		35		52		0		110001		-0.046		-0.003		-0.071		54		42		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.046		266.27		8.465222974

		3		11		2005		13		35		55		0		110001		0.023		-0.02		0.104		46		42		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.302		12.41		0		14528		0.03		131.01		10.8374351209

		3		11		2005		13		35		58		0		110001		-0.029		-0.044		0.152		47		40		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.053		213.39		16.0875728437

		3		11		2005		13		36		1		0		110001		0.017		-0.05		0.053		46		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.844		12.41		0		14528		0.053		161.22		7.481978348

		3		11		2005		13		36		4		0		110001		0.058		-0.095		0.057		47		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.111		148.59		12.5051989188

		3		11		2005		13		36		7		0		110001		-0.004		0.001		0.112		51		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.813		12.41		0		14528		0.004		284.04		11.2075867161

		3		11		2005		13		36		10		0		110001		0.007		0.072		-0.177		47		45		51		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.072		5.55		19.1211924314

		3		11		2005		13		36		13		0		110001		0.049		-0.023		0.166		47		50		42		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.054		115.14		17.4602405482

		3		11		2005		13		36		16		0		110001		0.116		-0.055		0.141		43		49		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.65		12.41		0		14528		0.128		115.37		19.0688227219

		3		11		2005		13		36		19		0		110001		-0.082		-0.095		0.17		47		48		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.125		220.8		21.1303099835

		3		11		2005		13		36		22		0		110001		0.057		0.076		-0.023		50		46		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.095		36.87		9.7744565066

		3		11		2005		13		36		25		0		110001		0.098		0.1		-0.016		43		39		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.42		0		14528		0.14		44.42		14.092551224

		3		11		2005		13		36		28		0		110001		0.034		-0.016		0.061		47		44		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.41		0		14528		0.038		115.2		7.1644957952

		3		11		2005		13		36		31		0		110001		0.075		0.033		-0.157		48		45		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.192		12.41		0		14528		0.082		66.25		17.7096019153

		3		11		2005		13		36		34		0		110001		0.056		0.017		0.088		41		45		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.586		12.41		0		14528		0.059		73.11		10.5683489723

		3		11		2005		13		36		37		0		110001		0.061		0.051		0.022		46		45		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.08		50.1		8.2498484835

		3		11		2005		13		36		40		0		110001		0.048		0.02		-0.036		44		51		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.052		67.38		6.3245553203

		3		11		2005		13		36		43		0		110001		0.015		-0.066		0.108		43		43		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.323		12.41		0		14528		0.068		167.2		12.7455874717

		3		11		2005		13		36		46		0		110001		-0.027		-0.064		-0.073		41		46		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.069		202.87		10.0767058109

		3		11		2005		13		36		49		0		110001		0.006		-0.026		0.013		42		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.076		12.41		0		14528		0.027		167.01		2.9681644159

		3		11		2005		13		36		52		0		110001		-0.001		0.159		-0.168		43		43		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.159		359.64		23.1313639892

		3		11		2005		13		36		55		0		110001		-0.023		0.047		-0.005		42		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.052		333.92		5.2564246404

		3		11		2005		13		36		58		0		110001		0.084		0.037		-0.007		43		47		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.092		66.23		9.2054331783

		3		11		2005		13		37		1		0		110001		0.009		-0.12		0.082		47		45		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.12		175.71		14.5619366844

		3		11		2005		13		37		4		0		110001		0.005		-0.09		0.026		45		41		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.09		176.82		9.3813645063

		3		11		2005		13		37		7		0		110001		-0.076		-0.034		0.081		45		43		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.083		245.9		11.6159373277

		3		11		2005		13		37		10		0		110001		-0.052		0.029		-0.145		45		41		49		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.96		12.41		0		14528		0.06		299.15		15.6748205731

		3		11		2005		13		37		13		0		110001		0.018		-0.001		0.004		42		42		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.018		93.18		1.8466185313

		3		11		2005		13		37		16		0		110001		0.076		0.041		-0.11		43		49		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.086		61.65		13.984634425

		3		11		2005		13		37		19		0		110001		0.033		0.073		-0.04		43		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.08		24.33		8.9543285622

		3		11		2005		13		37		22		0		110001		0.052		0.009		-0.077		45		47		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.053		80.18		9.3348808241

		3		11		2005		13		37		25		0		110001		-0.05		-0.03		0.015		42		53		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.898		12.41		0		14528		0.058		239.04		6.0207972894

		3		11		2005		13		37		28		0		110001		-0.017		-0.072		-0.205		43		47		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.074		193.28		21.7940358814

		3		11		2005		13		37		31		0		110001		0.019		0.101		-0.204		46		40		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.132		12.41		0		14528		0.103		10.65		22.842504241

		3		11		2005		13		37		34		0		110001		-0.068		-0.015		-0.037		44		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.55		12.41		0		14528		0.07		257.56		7.8854296015

		3		11		2005		13		37		37		0		110001		0.079		-0.051		0.13		45		49		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.604		12.41		0		14528		0.094		122.85		16.0443136344

		3		11		2005		13		37		40		0		110001		-0.069		-0.03		-0.031		45		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.898		12.41		0		14528		0.075		246.5		8.137567204

		3		11		2005		13		37		43		0		110001		0.048		-0.036		-0.001		45		44		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.41		0		14528		0.06		126.87		6.0008332755

		3		11		2005		13		37		46		0		110001		0.032		-0.032		-0.043		49		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.161		12.41		0		14528		0.045		135		6.242595614

		3		11		2005		13		37		49		0		110001		-0.053		-0.095		0.048		45		43		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.277		12.41		0		14528		0.109		209.16		11.8903322073

		3		11		2005		13		37		52		0		110001		0.019		0.115		-0.2		47		44		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.41		0		14528		0.117		9.38		23.1486500686

		3		11		2005		13		37		55		0		110001		0.008		0.008		0.042		50		42		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.41		0		14528		0.011		45		4.3497126342

		3		11		2005		13		37		58		0		110001		0.008		-0.089		0.186		43		45		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.076		12.41		0		14528		0.089		174.86		20.6351641622

		3		11		2005		13		38		1		0		110001		0.122		0.018		0.019		46		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.123		81.61		12.4775798936

		3		11		2005		13		38		4		0		110001		0.01		-0.023		0.046		45		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.025		156.5		5.239274759

		3		11		2005		13		38		7		0		110001		0.034		-0.155		0.155		41		45		47		15		1452.8		176.5		-0.8		-0.3		5.47		12.41		0		14528		0.159		167.63		22.182425476

		3		11		2005		13		38		10		0		110001		-0.069		-0.019		0.01		42		44		41		15		1452.8		177.8		-0.7		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.072		254.6		7.2263407061

		3		11		2005		13		38		13		0		110001		0.044		-0.091		-0.16		46		47		42		15		1452.8		179.2		-0.8		-0.4		4.689		12.41		0		14528		0.101		154.2		18.9253797848

		3		11		2005		13		38		16		0		110001		-0.034		0.012		-0.172		42		44		45		15		1452.8		180.7		-0.9		-0.4		4.619		12.41		0		14528		0.036		289.44		17.573844201

		3		11		2005		13		38		19		0		110001		0.037		-0.046		-0.084		50		45		43		15		1452.8		182.1		-0.9		-0.3		4.998		12.41		0		14528		0.059		141.19		10.2669372259

		3		11		2005		13		38		22		0		110001		0.015		-0.086		0		45		42		45		15		1452.8		183.5		-0.8		-0.4		4.55		12.41		0		14528		0.087		170.11		8.7298339045

		3		11		2005		13		38		25		0		110001		0.058		-0.045		0.068		45		43		46		15		1452.8		185.1		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.073		127.81		10.0064978889

		3		11		2005		13		38		28		0		110001		-0.077		-0.134		0.055		46		44		43		15		1452.8		186.1		-0.8		-0.3		5.424		12.41		0		14528		0.155		209.88		16.4042677374

		3		11		2005		13		38		31		0		110001		0.042		-0.138		0.2		42		49		42		15		1452.8		187		-0.8		-0.4		5.486		12.41		0		14528		0.144		163.07		24.6592781727

		3		11		2005		13		38		34		0		110001		-0.025		-0.111		0.035		46		48		46		15		1452.8		187.6		-0.7		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.114		192.69		11.9042009392

		3		11		2005		13		38		37		0		110001		-0.046		-0.119		0.078		46		50		41		15		1452.8		187.9		-0.8		-0.4		5.254		12.41		0		14528		0.128		201.13		14.9535948855

		3		11		2005		13		38		40		0		110001		0.052		-0.101		-0.076		41		46		44		15		1452.8		188		-0.8		-0.4		5.107		12.41		0		14528		0.114		152.76		13.6678454776

		3		11		2005		13		38		43		0		110001		-0.059		-0.068		0.074		43		46		41		15		1452.8		187.7		-0.8		-0.4		5.014		12.41		0		14528		0.09		220.95		11.6537547597

		3		11		2005		13		38		46		0		110001		-0.077		-0.088		-0.014		44		44		47		15		1452.8		187.4		-0.9		-0.4		5.331		12.41		0		14528		0.117		221.19		11.7766718558

		3		11		2005		13		38		49		0		110001		-0.011		-0.166		0.087		39		44		41		15		1452.8		186.9		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.166		183.79		18.773918078

		3		11		2005		13		38		52		0		110001		-0.071		-0.05		-0.053		41		45		41		15		1452.8		186.1		-0.8		-0.4		4.395		12.41		0		14528		0.087		234.85		10.1734949747

		3		11		2005		13		38		55		0		110001		0.045		-0.083		0.029		46		45		45		15		1452.8		185.3		-0.7		-0.3		5.06		12.41		0		14528		0.094		151.53		9.876740353

		3		11		2005		13		38		58		0		110001		0.073		-0.105		-0.002		39		50		44		15		1452.8		184.4		-0.9		-0.3		4.449		12.41		0		14528		0.128		145.19		12.7898397175

		3		11		2005		13		39		1		0		110001		-0.022		-0.158		0.047		45		47		41		15		1452.8		183.2		-0.7		-0.3		4.457		12.41		0		14528		0.16		187.93		16.6303938618

		3		11		2005		13		39		4		0		110001		0.056		-0.219		0.058		44		47		45		15		1452.8		181.6		-0.7		-0.1		4.882		12.41		0		14528		0.226		165.66		23.3368806827

		3		11		2005		13		39		7		0		110001		-0.029		-0.155		0.016		45		45		43		15		1452.8		180.9		-0.5		-0.2		4.735		12.41		0		14528		0.158		190.6		15.8499211355

		3		11		2005		13		39		10		0		110001		-0.002		0.015		-0.139		44		48		46		15		1452.8		181.6		-0.7		-0.6		5.269		12.42		0		14528		0.015		352.41		13.9821314541

		3		11		2005		13		39		13		0		110001		-0.067		-0.115		0.056		46		40		47		15		1452.8		181		-0.7		-0.3		5.23		12.41		0		14528		0.133		210.23		14.4395290782

		3		11		2005		13		39		16		0		110001		0.046		-0.062		0.105		46		41		39		15		1452.8		180.9		-0.5		-0.3		5.463		12.41		0		14528		0.077		143.43		13.0326513036

		3		11		2005		13		39		19		0		110001		0.003		-0.057		-0.004		41		42		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.408		12.41		0		14528		0.057		176.99		5.7218878004

		3		11		2005		13		39		22		0		110001		0.049		-0.031		0.037		49		43		47		15		1452.8		181.2		-0.9		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.058		122.32		6.8782265156

		3		11		2005		13		39		25		0		110001		0.028		-0.032		0.117		43		42		38		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.362		12.41		0		14528		0.043		138.81		12.4486947107

		3		11		2005		13		39		28		0		110001		-0.046		-0.001		-0.222		41		43		39		15		1452.8		181.1		-0.7		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.046		268.75		22.671788637

		3		11		2005		13		39		31		0		110001		0.023		-0.025		0.101		44		46		49		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.034		137.39		10.6559842342

		3		11		2005		13		39		34		0		110001		-0.054		-0.015		-0.064		48		43		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.056		254.48		8.507055895

		3		11		2005		13		39		37		0		110001		-0.046		-0.022		-0.071		42		48		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.051		244.44		8.7412813706

		3		11		2005		13		39		40		0		110001		0.007		-0.014		0.06		41		45		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.433		12.41		0		14528		0.016		153.43		6.2008063992

		3		11		2005		13		39		43		0		110001		-0.003		-0.015		-0.068		45		38		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.015		191.31		6.9699354373

		3		11		2005		13		39		46		0		110001		0.072		-0.049		0.003		48		48		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.464		12.41		0		14528		0.087		124.24		8.7143559716

		3		11		2005		13		39		49		0		110001		0.095		-0.071		-0.04		40		43		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.758		12.41		0		14528		0.119		126.77		12.5163892557

		3		11		2005		13		39		52		0		110001		-0.022		0.068		-0.022		47		44		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.704		12.41		0		14528		0.071		342.07		7.4779676383

		3		11		2005		13		39		55		0		110001		0.028		0.014		-0.14		46		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.596		12.41		0		14528		0.031		63.43		14.3457310723

		3		11		2005		13		39		58		0		110001		0.026		0.027		-0.055		44		46		46		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.277		12.41		0		14528		0.037		43.92		6.6558245169

		3		11		2005		13		40		1		0		110001		0.068		-0.079		0.05		44		44		43		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.161		12.41		0		14528		0.104		139.28		11.5607093208

		3		11		2005		13		40		4		0		110001		0.038		-0.019		-0.021		43		39		56		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.042		116.57		4.7391982444

		3		11		2005		13		40		7		0		110001		0.053		-0.035		0.077		46		46		49		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.176		12.41		0		14528		0.064		123.44		9.9814828558

		3		11		2005		13		40		10		0		110001		0.135		-0.051		0.261		41		43		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.144		110.7		29.8239836373

		3		11		2005		13		40		13		0		110001		-0.064		0.066		-0.019		42		50		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.092		315.88		9.3877579858

		3		11		2005		13		40		16		0		110001		-0.098		-0.054		-0.086		37		41		46		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		4.983		12.41		0		14528		0.112		241.14		14.1124058899

		3		11		2005		13		40		19		0		110001		-0.07		0.001		-0.176		50		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.07		270.82		18.9412248812

		3		11		2005		13		40		22		0		110001		0.088		-0.092		0.057		50		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.127		136.27		13.9488350768

		3		11		2005		13		40		25		0		110001		-0.001		0.019		0.019		44		44		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.331		12.41		0		14528		0.019		356.99		2.6888659319

		3		11		2005		13		40		28		0		110001		-0.004		-0.06		0.076		45		44		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.06		183.81		9.6912331517

		3		11		2005		13		40		31		0		110001		0.09		0.012		0.033		46		52		40		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.091		82.41		9.6607453129

		3		11		2005		13		40		34		0		110001		0.059		0.008		0.024		43		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.898		12.41		0		14528		0.06		82.28		6.4195015383

		3		11		2005		13		40		37		0		110001		0.014		0.037		0.08		37		47		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.41		12.41		0		14528		0.04		20.73		8.9246848684

		3		11		2005		13		40		40		0		110001		-0.019		0.009		-0.04		48		47		38		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.48		12.41		0		14528		0.021		295.35		4.5188494111

		3		11		2005		13		40		43		0		110001		-0.066		0.017		-0.046		47		42		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.48		12.41		0		14528		0.068		284.44		8.2225300243

		3		11		2005		13		40		46		0		110001		0.002		-0.013		0.05		43		48		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.728		12.41		0		14528		0.013		171.25		5.1701063819

		3		11		2005		13		40		49		0		110001		-0.027		-0.057		0.102		47		44		48		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.063		205.35		11.9924976548

		3		11		2005		13		40		52		0		110001		0.004		-0.042		0.021		40		40		53		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.042		174.56		4.7127486672

		3		11		2005		13		40		55		0		110001		0.047		-0.105		0.069		48		48		49		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.115		155.89		13.4145443456

		3		11		2005		13		40		58		0		110001		-0.015		-0.027		0.003		45		46		47		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.269		12.41		0		14528		0.031		209.05		3.1032241298

		3		11		2005		13		41		1		0		110001		-0.013		-0.004		-0.019		40		44		42		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.308		12.41		0		14528		0.014		252.9		2.3366642891

		3		11		2005		13		41		4		0		110001		-0.005		0.036		0.107		45		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.036		352.09		11.3004424692

		3		11		2005		13		41		7		0		110001		0.098		-0.094		0.085		43		44		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.486		12.41		0		14528		0.136		133.81		16.0202996227

		3		11		2005		13		41		10		0		110001		-0.011		-0.083		0.025		45		43		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.455		12.41		0		14528		0.084		187.55		8.7378487055

		3		11		2005		13		41		13		0		110001		-0.048		0.04		-0.077		47		43		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.062		309.81		9.9161484458

		3		11		2005		13		41		16		0		110001		-0.007		0.007		-0.145		50		43		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.01		315		14.5337538165

		3		11		2005		13		41		19		0		110001		-0.06		0.009		-0.058		41		42		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.525		12.41		0		14528		0.061		278.53		8.3934498271

		3		11		2005		13		41		22		0		110001		0.033		-0.044		0.082		49		40		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.055		143.13		9.8737024464

		3		11		2005		13		41		25		0		110001		-0.114		0.059		0.069		41		41		51		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.022		12.41		0		14528		0.128		297.36		14.5732631898

		3		11		2005		13		41		28		0		110001		0.157		-0.106		0.348		40		43		40		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.207		12.41		0		14528		0.189		124.03		39.6218374132

		3		11		2005		13		41		31		0		110001		0.029		-0.12		0.028		43		45		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.176		12.41		0		14528		0.123		166.41		12.6589889012

		3		11		2005		13		41		34		0		110001		0.05		-0.044		0.102		47		53		48		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.006		12.41		0		14528		0.067		131.35		12.1819538663

		3		11		2005		13		41		37		0		110001		-0.008		-0.081		0.209		41		45		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.081		185.64		22.428999086

		3		11		2005		13		41		40		0		110001		-0.019		0.089		-0.251		47		45		46		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.091		347.95		26.6988763809

		3		11		2005		13		41		43		0		110001		0.041		-0.024		0.015		51		40		55		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.048		120.34		4.9819674828

		3		11		2005		13		41		46		0		110001		0.1		-0.075		0.201		51		42		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.125		126.87		23.6698119976

		3		11		2005		13		41		49		0		110001		0.094		-0.085		0.112		44		43		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.06		12.41		0		14528		0.127		132.12		16.9130127417

		3		11		2005		13		41		52		0		110001		-0.022		0.011		-0.108		52		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.991		12.41		0		14528		0.025		296.57		11.07655181

		3		11		2005		13		41		55		0		110001		0.003		-0.023		-0.108		44		44		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.023		172.57		11.0462663375

		3		11		2005		13		41		58		0		110001		-0.012		-0.066		0.058		50		44		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.067		190.3		8.867919711

		3		11		2005		13		42		1		0		110001		0.038		-0.037		-0.072		49		46		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.053		134.24		8.9425947018

		3		11		2005		13		42		4		0		110001		0.036		0.06		0.014		54		47		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.308		12.41		0		14528		0.07		30.96		7.13582511

		3		11		2005		13		42		7		0		110001		0.025		-0.029		0.112		55		49		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.038		139.24		11.8363845831

		3		11		2005		13		42		10		0		110001		-0.074		-0.03		-0.168		43		46		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.362		12.41		0		14528		0.08		247.93		18.6010752377

		3		11		2005		13		42		13		0		110001		-0.098		-0.021		0.006		51		44		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.022		12.41		0		14528		0.1		257.91		10.040418318

		3		11		2005		13		42		16		0		110001		-0.114		0.005		-0.003		44		46		41		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.114		272.51		11.4149025401

		3		11		2005		13		42		19		0		110001		-0.076		0.024		0.033		46		45		45		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.254		12.41		0		14528		0.08		287.53		8.6261231153

		3		11		2005		13		42		22		0		110001		0.066		-0.048		0.116		49		47		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.082		126.03		14.1830885212

		3		11		2005		13		42		25		0		110001		-0.017		0.017		0.049		47		48		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.014		12.41		0		14528		0.024		315		5.4580216196

		3		11		2005		13		42		28		0		110001		0.014		-0.038		-0.011		49		49		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.04		159.78		4.1964270517

		3		11		2005		13		42		31		0		110001		-0.006		0.069		-0.178		42		45		39		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.331		12.41		0		14528		0.069		355.03		19.1

		3		11		2005		13		42		34		0		110001		-0.126		0.144		-0.022		42		43		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.191		318.81		19.260321908

		3		11		2005		13		42		37		0		110001		0.169		-0.154		0.135		38		50		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.641		12.41		0		14528		0.229		132.34		26.5522127138

		3		11		2005		13		42		40		0		110001		0.046		0.11		-0.195		46		42		38		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.37		12.41		0		14528		0.119		22.69		22.8562901627

		3		11		2005		13		42		43		0		110001		-0.003		0.031		0.127		44		45		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.031		354.47		13.0763144655

		3		11		2005		13		42		46		0		110001		-0.071		0.105		-0.259		45		48		51		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.127		325.93		28.8352215181

		3		11		2005		13		42		49		0		110001		0.058		-0.048		0.137		48		44		48		15		1452.8		180.8		-1.2		-0.2		5.153		12.41		0		14528		0.075		129.61		15.6323382768

		3		11		2005		13		42		52		0		110001		-0.015		-0.427		0.046		44		44		44		15		1452.8		181.6		-1.3		-0.5		4.96		12.41		0		14528		0.427		182.01		42.9732474919

		3		11		2005		13		42		55		0		110001		-0.059		-0.516		-0.044		44		45		44		15		1452.8		192.3		-1.4		-2.6		5.525		12.41		0		14528		0.519		186.52		52.1222601198

		3		11		2005		13		42		58		0		110001		-0.168		-0.49		-0.066		42		46		43		15		1452.8		200.4		-2.5		-2.7		4.65		12.41		0		14528		0.518		198.92		52.2187705715

		3		11		2005		13		43		1		0		110001		-0.123		-0.515		0.1		44		43		43		15		1452.8		191.6		4.4		5.3		4.596		12.41		0		14528		0.529		193.43		53.8845061219

		3		11		2005		13		43		4		0		110001		0.058		-0.524		0.03		46		46		43		15		1452.7		181		-2.5		7.9		4.302		12.4		0		14527		0.527		173.68		52.805302764

		3		11		2005		13		43		7		0		110001		0.088		-0.502		-0.03		47		45		45		15		1452.7		182.7		-6.2		-1.9		4.967		12.4		0		14527		0.51		170.06		51.0536972217

		3		11		2005		13		43		10		0		110001		0.044		-0.489		0.107		45		45		43		15		1452.7		179.6		10.5		-6.2		4.635		12.4		0		14527		0.491		174.86		50.2499751244

		3		11		2005		13		43		13		0		110001		0.075		-0.533		-0.036		46		46		44		15		1452.8		181.9		-9.3		-6.4		5.029		12.41		0		14528		0.538		171.99		53.9453427091

		3		11		2005		13		43		16		0		110001		0.119		-0.463		0.069		45		47		45		15		1452.7		165.2		2.5		4.4		4.379		12.4		0		14527		0.478		165.59		48.3002070389

		3		11		2005		13		43		19		0		110001		0.182		-0.517		-0.025		42		45		43		15		1452.8		163.8		-0.7		8.1		5.068		12.41		0		14528		0.548		160.61		54.8669299305

		3		11		2005		13		43		22		0		110001		-0.051		-0.504		-0.098		47		46		45		15		1452.7		196		-8.8		-1.6		4.875		12.4		0		14527		0.507		185.78		51.5966084157

		3		11		2005		13		43		25		0		110001		-0.374		-0.327		0.105		45		47		45		15		1452.7		239.6		10		-4.2		4.511		12.4		0		14527		0.497		228.84		50.7769632806

		3		11		2005		13		43		28		0		110001		-0.254		-0.445		-0.147		45		47		43		15		1452.7		213.8		-4		-7.8		3.892		12.4		0		14527		0.512		209.72		53.3057220193

		3		11		2005		13		43		31		0		110001		-0.078		-0.449		-0.081		50		48		47		15		1452.7		187.9		-2.1		1.7		4.519		12.4		0		14527		0.456		189.86		46.2867151567

		3		11		2005		13		43		34		0		110001		0.27		-0.442		0.042		47		46		45		15		1452.7		155.4		2.8		9.5		4.836		12.4		0		14527		0.518		148.58		51.9642184585

		3		11		2005		13		43		37		0		110001		0.149		-0.519		-0.081		46		45		44		15		1452.7		174.5		-10.2		-0.2		5.029		12.4		0		14527		0.54		163.98		54.6006410219

		3		11		2005		13		43		40		0		110001		0.087		-0.473		0.003		48		45		43		15		1452.7		179.6		7		-3.1		4.519		12.4		0		14527		0.481		169.58		48.0943863668

		3		11		2005		13		43		43		0		110001		-0.09		-0.55		-0.001		44		44		45		15		1452.7		192.7		-0.5		-7.8		4.464		12.4		0		14527		0.557		189.29		55.7315888882

		3		11		2005		13		43		46		0		110001		0.015		-0.493		-0.039		44		46		46		15		1452.7		183.8		-7.1		-2		4.774		12.4		0		14527		0.493		178.26		49.4767622223

		3		11		2005		13		43		49		0		110001		0.152		-0.494		0.07		46		44		43		15		1452.7		164.9		5.5		9.8		5.192		12.4		0		14527		0.517		162.9		52.1574539256

		3		11		2005		13		43		52		0		110001		0.045		-0.503		-0.145		42		45		46		15		1452.7		181.6		-10.2		0.1		5.215		12.4		0		14527		0.505		174.89		52.5413170752

		3		11		2005		13		43		55		0		110001		0.098		-0.456		0.051		45		47		46		15		1452.7		180.5		6.6		-3		5.215		12.4		0		14527		0.466		167.87		46.9191858412

		3		11		2005		13		43		58		0		110001		-0.052		-0.536		-0.012		46		46		43		15		1452.7		187.4		2.4		-8.5		5.439		12.4		0		14527		0.539		185.54		53.8650164764

		3		11		2005		13		44		1		0		110001		0.078		-0.504		0.016		43		45		44		15		1452.7		173		-5.6		0		5.107		12.4		0		14527		0.51		171.2		51.0250918666

		3		11		2005		13		44		4		0		110001		0.315		-0.379		-0.007		45		46		45		15		1452.7		146.3		5.1		9.9		5.23		12.4		0		14527		0.493		140.27		49.2864078626

		3		11		2005		13		44		7		0		110001		0.168		-0.452		-0.133		47		46		44		15		1452.7		166.5		-10.4		0.2		5.261		12.4		0		14527		0.482		159.61		50.0216952931

		3		11		2005		13		44		10		0		110001		0.245		-0.402		0.043		44		46		44		15		1452.7		154.9		5.6		-2.7		5.006		12.4		0		14527		0.471		148.64		47.2734597845

		3		11		2005		13		44		13		0		110001		0.012		-0.57		0.018		44		46		44		15		1452.7		183.1		2.4		-7.8		5.083		12.4		0		14527		0.57		178.79		57.0410378587

		3		11		2005		13		44		16		0		110001		-0.01		-0.543		-0.04		46		45		44		15		1452.7		176.6		-7.2		-2.4		5.076		12.4		0		14527		0.543		181.06		54.4563127654

		3		11		2005		13		44		19		0		110001		0.301		-0.329		-0.009		44		47		44		15		1452.7		136		6.5		9.3		5.083		12.4		0		14527		0.446		137.54		44.6007847465

		3		11		2005		13		44		22		0		110001		-0.087		-0.517		-0.122		45		46		42		15		1452.7		191.7		-9.3		2.4		5.176		12.4		0		14527		0.524		189.55		53.8276880425

		3		11		2005		13		44		25		0		110001		-0.147		-0.494		0.008		48		46		47		15		1452.7		203.7		2.6		-2.7		5.138		12.4		0		14527		0.515		196.57		51.5469688731

		3		11		2005		13		44		28		0		110001		-0.153		-0.519		0.011		50		47		44		15		1452.7		209.1		4.6		-8.5		5.463		12.4		0		14527		0.541		196.43		54.1194050226

		3		11		2005		13		44		31		0		110001		-0.027		-0.542		-0.041		44		46		43		15		1452.7		186.6		-8.4		-2.2		4.751		12.4		0		14527		0.543		182.85		54.4218706036

		3		11		2005		13		44		34		0		110001		0.169		-0.39		-0.021		45		43		45		15		1452.7		162.2		7		9.8		5.625		12.4		0		14527		0.425		156.57		42.5560806466

		3		11		2005		13		44		37		0		110001		-0.191		-0.452		-0.107		46		46		43		15		1452.7		208.3		-9.6		2.3		5.153		12.4		0		14527		0.491		202.91		50.2229031419

		3		11		2005		13		44		40		0		110001		-0.201		-0.353		-0.042		46		47		46		15		1452.7		217.2		1.8		-2.7		5.153		12.4		0		14527		0.406		209.66		40.8379725256

		3		11		2005		13		44		43		0		110001		-0.286		-0.384		0.07		43		45		45		15		1452.7		216.3		7		-8.2		5.261		12.4		0		14527		0.479		216.68		48.3892550056

		3		11		2005		13		44		46		0		110001		-0.038		-0.489		-0.054		45		45		43		15		1452.7		194.1		-8.8		-3.3		5.06		12.4		0		14527		0.49		184.44		49.343793936

		3		11		2005		13		44		49		0		110001		-0.044		-0.497		0.059		47		45		44		15		1452.7		179.6		5.6		6.7		5.2		12.4		0		14527		0.499		185.06		50.2420142908

		3		11		2005		13		44		52		0		110001		0.04		-0.563		-0.034		42		44		48		15		1452.7		186.2		-5.5		5.3		5.594		12.4		0		14527		0.564		175.94		56.5442304749

		3		11		2005		13		44		55		0		110001		-0.095		-0.491		-0.082		47		45		45		15		1452.7		202		-4.5		-2		5.316		12.4		0		14527		0.5		190.95		50.6783977647

		3		11		2005		13		44		58		0		110001		-0.307		-0.41		0.125		50		44		46		15		1452.7		225		9.1		-7.3		5.2		12.4		0		14527		0.512		216.83		52.7232396577

		3		11		2005		13		45		1		0		110001		-0.128		-0.458		-0.141		47		44		45		15		1452.7		199.5		-9.6		-5		5.331		12.4		0		14527		0.476		195.61		49.6013104666

		3		11		2005		13		45		4		0		110001		0.019		-0.522		0.074		46		45		45		15		1452.7		182.2		3.2		4.6		5.277		12.4		0		14527		0.522		177.92		52.7561370838

		3		11		2005		13		45		7		0		110001		0.087		-0.585		0.071		47		46		45		15		1452.7		175.4		-2.6		6.4		5.424		12.4		0		14527		0.591		171.54		59.5680283374

		3		11		2005		13		45		10		0		110001		0.039		-0.546		-0.015		43		47		43		15		1452.7		190.5		-6.3		-2.1		5.532		12.4		0		14527		0.547		175.91		54.7596566826

		3		11		2005		13		45		13		0		110001		-0.147		-0.501		0.124		45		48		43		15		1452.7		206.6		10.3		-6		5.424		12.4		0		14527		0.522		196.35		53.6643270712

		3		11		2005		13		45		16		0		110001		-0.074		-0.488		-0.111		47		47		46		15		1452.7		187.7		-7.6		-6.6		5.811		12.4		0		14527		0.494		188.62		50.5906117773

		3		11		2005		13		45		19		0		110001		0.204		-0.406		-0.063		47		45		43		15		1452.7		160.1		1.1		3.1		5.2		12.4		0		14527		0.454		153.32		45.8716688164

		3		11		2005		13		45		22		0		110001		0.312		-0.437		0.005		46		47		44		15		1452.7		148.1		0.1		8.8		5.525		12.4		0		14527		0.537		144.47		53.6971135165

		3		11		2005		13		45		25		0		110001		-0.053		-0.537		-0.033		45		51		47		15		1452.7		195.5		-9.1		-1.4		5.161		12.4		0		14527		0.54		185.64		54.0617239829

		3		11		2005		13		45		28		0		110001		-0.358		-0.305		0.095		46		47		43		15		1452.7		241.6		9.7		-4.6		4.991		12.4		0		14527		0.47		229.57		47.9806210881

		3		11		2005		13		45		31		0		110001		-0.224		-0.449		-0.045		46		45		46		15		1452.7		210.8		-5.2		-7.9		5.068		12.4		0		14527		0.502		206.51		50.378765368

		3		11		2005		13		45		34		0		110001		-0.007		-0.491		-0.041		44		48		43		15		1452.7		185.6		-1.1		2.3		5.277		12.4		0		14527		0.491		180.82		49.2758561569

		3		11		2005		13		45		37		0		110001		0.229		-0.42		-0.026		45		47		46		15		1452.7		161.7		1.1		9		5.184		12.4		0		14527		0.478		151.4		47.9079325373

		3		11		2005		13		45		40		0		110001		0.086		-0.475		-0.094		44		45		45		15		1452.7		175		-9.4		-1.4		4.983		12.4		0		14527		0.483		169.74		49.1789589154

		3		11		2005		13		45		43		0		110001		0.008		-0.502		0.099		48		47		45		15		1452.7		190.3		10.2		-4.2		4.96		12.4		0		14527		0.502		179.09		51.1731374844

		3		11		2005		13		45		46		0		110001		-0.269		-0.557		0.028		45		46		46		15		1452.7		209.2		-2.8		-8.4		5.316		12.4		0		14527		0.619		205.78		61.9188178182

		3		11		2005		13		45		49		0		110001		-0.148		-0.472		-0.056		47		46		45		15		1452.7		195.9		-4.7		0.3		4.867		12.4		0		14527		0.495		197.41		49.7819244305

		3		11		2005		13		45		52		0		110001		0.139		-0.507		0.077		45		49		44		15		1452.7		170.1		4.8		10.1		5.896		12.4		0		14527		0.526		164.67		53.1318172097

		3		11		2005		13		45		55		0		110001		0.041		-0.449		-0.075		46		45		44		15		1452.7		183.4		-10.5		-0.1		4.859		12.4		0		14527		0.451		174.78		45.7063452925

		3		11		2005		13		45		58		0		110001		0.102		-0.448		0.037		45		45		44		15		1452.7		177.6		6.9		-3.2		5.06		12.4		0		14527		0.459		167.17		46.0952275187

		3		11		2005		13		46		1		0		110001		-0.02		-0.47		-0.034		44		46		44		15		1452.7		184.3		1.1		-8.6		4.913		12.4		0		14527		0.47		182.44		47.165241439

		3		11		2005		13		46		4		0		110001		0.075		-0.478		-0.069		45		48		46		15		1452.7		173.1		-6.1		-0.7		4.48		12.4		0		14527		0.484		171.08		48.8743286399

		3		11		2005		13		46		7		0		110001		0.276		-0.427		-0.027		45		46		44		15		1452.7		150.8		5.2		9.7		5.424		12.4		0		14527		0.508		147.12		50.9150272513

		3		11		2005		13		46		10		0		110001		0.145		-0.48		-0.156		45		48		44		15		1452.7		176.8		-10.6		1		4.704		12.4		0		14527		0.501		163.19		52.5129507836

		3		11		2005		13		46		13		0		110001		0.104		-0.479		0.144		41		46		44		15		1452.7		175.4		4.8		-2.8		4.813		12.4		0		14527		0.49		167.75		51.0874740029

		3		11		2005		13		46		16		0		110001		0.048		-0.565		0.068		43		45		42		15		1452.7		187.3		2.8		-8.2		3.915		12.4		0		14527		0.567		175.14		57.1098065134

		3		11		2005		13		46		19		0		110001		-0.041		-0.5		-0.1		45		45		44		15		1452.7		179.3		-7.5		-2		4.542		12.4		0		14527		0.502		184.69		51.1547651739

		3		11		2005		13		46		22		0		110001		0.293		-0.457		0.103		45		46		43		15		1452.7		151.9		5.6		9.6		4.457		12.4		0		14527		0.543		147.33		55.2545925693

		3		11		2005		13		46		25		0		110001		-0.054		-0.538		-0.04		44		45		45		15		1452.7		188		-10.8		0.7		4.395		12.4		0		14527		0.541		185.73		54.2180781659

		3		11		2005		13		46		28		0		110001		-0.111		-0.474		0.055		48		46		44		15		1452.7		206.7		5.8		-3.1		4.48		12.4		0		14527		0.487		193.18		48.9920401698

		3		11		2005		13		46		31		0		110001		-0.261		-0.494		0.043		43		45		44		15		1452.7		211.4		1.7		-8		4.573		12.4		0		14527		0.559		207.85		56.0362382749

		3		11		2005		13		46		34		0		110001		-0.176		-0.513		-0.032		45		46		46		15		1452.7		194.9		-7.8		-2.9		4.743		12.4		0		14527		0.542		198.94		54.3294579395

		3		11		2005		13		46		37		0		110001		0.043		-0.486		0.033		49		46		46		15		1452.7		172.9		6.7		8.9		4.573		12.4		0		14527		0.488		174.94		48.9013292253

		3		11		2005		13		46		40		0		110001		-0.067		-0.574		-0.047		43		46		43		15		1452.7		192.5		-8.3		4.1		4.712		12.39		0		14527		0.578		186.66		57.9805139681

		3		11		2005		13		46		43		0		110001		-0.189		-0.445		-0.008		47		48		45		15		1452.7		213.1		-1.1		-2.3		5.076		12.4		0		14527		0.483		203.01		48.3539036687

		3		11		2005		13		46		46		0		110001		-0.291		-0.412		0.025		46		44		46		15		1452.7		227.1		9.1		-7.5		4.936		12.39		0		14527		0.504		215.23		50.5024751869

		3		11		2005		13		46		49		0		110001		-0.169		-0.464		-0.153		45		47		46		15		1452.7		198.4		-9.7		-4.7		4.526		12.39		0		14527		0.494		200.01		51.6977755808

		3		11		2005		13		46		52		0		110001		0.012		-0.476		0.006		44		43		49		15		1452.7		182.7		4.2		5.7		4.418		12.39		0		14527		0.476		178.56		47.6189038093

		3		11		2005		13		46		55		0		110001		-0.047		-0.516		-0.033		43		47		46		15		1452.7		186.9		-5.3		5.4		4.178		12.39		0		14527		0.518		185.2		51.9185901195

		3		11		2005		13		46		58		0		110001		-0.074		-0.477		-0.104		46		45		45		15		1452.7		199.3		-4.5		-1.9		5.161		12.39		0		14527		0.483		188.82		49.3782340713

		3		11		2005		13		47		1		0		110001		-0.212		-0.412		0.083		47		46		45		15		1452.7		215.3		10.2		-6.7		4.867		12.39		0		14527		0.463		207.23		47.0719661795

		3		11		2005		13		47		4		0		110001		-0.176		-0.504		-0.123		45		46		45		15		1452.7		198.6		-9.1		-4.7		4.983		12.39		0		14527		0.534		199.25		54.7833003752

		3		11		2005		13		47		7		0		110001		-0.048		-0.467		0.089		47		47		43		15		1452.7		184.4		4.6		6.4		4.534		12.39		0		14527		0.469		185.87		47.7822142643

		3		11		2005		13		47		10		0		110001		0.115		-0.519		-0.053		44		45		44		15		1452.7		178.1		-4.9		6.1		4.859		12.39		0		14527		0.532		167.51		53.4223735901

		3		11		2005		13		47		13		0		110001		0.058		-0.534		-0.003		46		47		48		15		1452.7		182.5		-6.3		-1.1		4.998		12.39		0		14527		0.537		173.8		53.7148955133

		3		11		2005		13		47		16		0		110001		0.015		-0.513		0.086		46		46		48		15		1452.7		183.1		9.7		-6.1		4.488		12.39		0		14527		0.513		178.33		52.0374864881

		3		11		2005		13		47		19		0		110001		0.077		-0.479		-0.154		47		44		44		15		1452.7		175.8		-7.4		-7.5		4.867		12.39		0		14527		0.485		170.87		50.9004911568

		3		11		2005		13		47		22		0		110001		0.207		-0.423		0.009		47		49		46		15		1452.7		156.2		1.2		3.6		4.96		12.39		0		14527		0.471		153.92		47.1019107893

		3		11		2005		13		47		25		0		110001		0.052		-0.515		0.013		47		45		45		15		1452.7		177.5		-2.9		6.5		4.503		12.39		0		14527		0.518		174.23		51.7781807328

		3		11		2005		13		47		28		0		110001		-0.068		-0.569		0.014		46		45		45		15		1452.7		198.1		-5.7		-1.7		4.813		12.39		0		14527		0.573		186.81		57.321985311

		3		11		2005		13		47		31		0		110001		-0.211		-0.407		0.051		46		45		43		15		1452.7		214.5		10.4		-6.6		4.642		12.39		0		14527		0.458		207.4		46.1271069979

		3		11		2005		13		47		34		0		110001		-0.09		-0.444		-0.204		44		46		44		15		1452.7		193.6		-9.4		-5.1		4.789		12.39		0		14527		0.453		191.46		49.6842027208

		3		11		2005		13		47		37		0		110001		0.057		-0.445		-0.002		47		46		46		15		1452.7		173.8		3.9		5.2		4.743		12.39		0		14527		0.449		172.7		44.8640167618

		3		11		2005		13		47		40		0		110001		0.134		-0.509		-0.086		46		46		46		15		1452.7		166.3		-2.7		7.5		4.619		12.39		0		14527		0.526		165.25		53.3322604059

		3		11		2005		13		47		43		0		110001		0.068		-0.482		-0.083		46		46		46		15		1452.7		180.7		-7.4		-1.5		4.557		12.39		0		14527		0.487		171.97		49.3798541918

		3		11		2005		13		47		46		0		110001		-0.248		-0.399		0.13		45		46		45		15		1452.7		218.4		10.4		-6.3		4.905		12.39		0		14527		0.47		211.86		48.7447433063

		3		11		2005		13		47		49		0		110001		-0.206		-0.424		-0.15		47		46		45		15		1452.7		209.7		-9.6		-6		4.851		12.39		0		14527		0.471		205.91		49.4683737351

		3		11		2005		13		47		52		0		110001		-0.354		-0.344		0.074		47		46		44		15		1452.7		230.8		4.7		7.1		5.114		12.39		0		14527		0.494		225.82		49.9127238287

		3		11		2005		13		47		55		0		110001		-0.242		-0.534		0.026		47		49		44		15		1452.7		209.4		-5.7		6.4		5.022		12.39		0		14527		0.586		204.38		58.6852622044

		3		11		2005		13		47		58		0		110001		-0.195		-0.508		0.03		46		46		43		15		1452.7		208.2		-4.8		-1.7		5.594		12.39		0		14527		0.544		201		54.4966971476

		3		11		2005		13		48		1		0		110001		-0.18		-0.455		0.093		45		48		47		15		1452.7		214.3		9.9		-6.7		5.06		12.39		0		14527		0.489		201.58		49.8070276166

		3		11		2005		13		48		4		0		110001		-0.109		-0.537		-0.114		46		45		45		15		1452.7		197		-8.7		-6.5		5.138		12.39		0		14527		0.548		191.47		55.9683839324

		3		11		2005		13		48		7		0		110001		-0.007		-0.449		-0.075		47		45		43		15		1452.7		180		2.5		4.2		5.385		12.39		0		14527		0.449		180.89		45.5274642386

		3		11		2005		13		48		10		0		110001		0.112		-0.496		0.012		46		48		45		15		1452.7		174		-2.2		6.3		5.408		12.39		0		14527		0.508		167.28		50.8629531191

		3		11		2005		13		48		13		0		110001		0.004		-0.416		-0.099		47		45		45		15		1452.7		190.9		-5.4		-1.8		5.772		12.39		0		14527		0.416		179.45		42.7636527907

		3		11		2005		13		48		16		0		110001		-0.247		-0.396		0.028		46		46		44		15		1452.7		221.8		10.5		-6.8		5.401		12.39		0		14527		0.467		211.95		46.7556413709

		3		11		2005		13		48		19		0		110001		-0.093		-0.516		-0.056		43		48		47		15		1452.7		192.7		-9.1		-5.3		5.501		12.39		0		14527		0.524		190.22		52.7295932091

		3		11		2005		13		48		22		0		110001		0.203		-0.452		0.076		48		45		45		15		1452.7		154		3.9		5.3		5.37		12.39		0		14527		0.495		155.81		50.1287342749

		3		11		2005		13		48		25		0		110001		0.23		-0.416		-0.084		47		45		45		15		1452.7		157.2		-3.2		7.8		5.068		12.39		0		14527		0.475		151.06		48.2713165348

		3		11		2005		13		48		28		0		110001		-0.156		-0.456		-0.048		47		46		46		15		1452.7		208.7		-6		-1.8		4.975		12.39		0		14527		0.482		198.89		48.4330465695

		3		11		2005		13		48		31		0		110001		-0.449		-0.209		0.099		47		47		46		15		1452.7		256.3		9.8		-7		4.488		12.39		0		14527		0.495		245.04		50.5057422478

		3		11		2005		13		48		34		0		110001		-0.256		-0.402		-0.112		46		46		43		15		1452.7		215.2		-9		-6		4.697		12.39		0		14527		0.477		212.49		48.9575326176

		3		11		2005		13		48		37		0		110001		-0.202		-0.485		0.036		46		45		44		15		1452.7		205.9		3.6		5.4		4.913		12.39		0		14527		0.525		202.61		52.6616558798

		3		11		2005		13		48		40		0		110001		-0.138		-0.53		-0.023		42		44		43		15		1452.7		196.4		-2.8		7.7		4.975		12.39		0		14527		0.548		194.59		54.8154175392

		3		11		2005		13		48		43		0		110001		-0.246		-0.452		0.015		44		46		44		15		1452.7		216.6		-5.1		-2.2		4.844		12.39		0		14527		0.515		208.56		51.4825213058

		3		11		2005		13		48		46		0		110001		-0.438		-0.239		0.135		47		46		45		15		1452.7		241.6		10.4		-6.7		4.573		12.39		0		14527		0.499		241.38		51.6904246452

		3		11		2005		13		48		49		0		110001		-0.273		-0.476		-0.065		44		46		45		15		1452.7		208.3		-9.5		-5.4		4.364		12.39		0		14527		0.549		209.84		55.2566738051

		3		11		2005		13		48		52		0		110001		-0.054		-0.456		-0.011		46		46		45		15		1452.7		189.1		4.3		5.1		4.65		12.39		0		14527		0.459		186.75		45.9317972651

		3		11		2005		13		48		55		0		110001		0.087		-0.547		-0.049		46		50		43		15		1452.7		178.1		-1.9		8.4		4.588		12.39		0		14527		0.554		170.96		55.603866772

		3		11		2005		13		48		58		0		110001		0.077		-0.428		-0.147		47		49		44		15		1452.7		184.3		-7.9		-1.3		4.534		12.39		0		14527		0.435		169.8		45.9044660137

		3		11		2005		13		49		1		0		110001		0.107		-0.511		0.097		44		48		46		15		1452.7		179.1		10.2		-5.6		5.254		12.39		0		14527		0.522		168.17		53.1016948882

		3		11		2005		13		49		4		0		110001		0.055		-0.537		-0.039		45		47		44		15		1452.7		176		-7.6		-6.7		4.875		12.39		0		14527		0.54		174.15		54.1216222965

		3		11		2005		13		49		7		0		110001		0.174		-0.443		0.068		46		48		42		15		1452.7		160.1		1.4		3.2		4.395		12.39		0		14527		0.476		158.56		48.0779575273

		3		11		2005		13		49		10		0		110001		0.204		-0.506		0.045		46		48		44		15		1452.7		162.4		0.4		8.3		4.426		12.39		0		14527		0.546		158.04		54.7427620787

		3		11		2005		13		49		13		0		110001		0.036		-0.473		-0.133		44		45		43		15		1452.7		186.1		-9.6		-0.2		4.573		12.39		0		14527		0.474		175.65		49.2660126253

		3		11		2005		13		49		16		0		110001		-0.133		-0.433		0.219		46		47		44		15		1452.7		206.6		9.8		-4.2		4.867		12.39		0		14527		0.453		197.07		50.3129208057

		3		11		2005		13		49		19		0		110001		-0.126		-0.492		-0.102		47		45		46		15		1452.6		202.4		-3.9		-8.3		4.526		12.38		0		14526		0.508		194.36		51.801930466

		3		11		2005		13		49		22		0		110001		-0.095		-0.502		-0.04		46		47		44		15		1452.7		186.3		-1.2		1.8		4.735		12.39		0		14527		0.511		190.72		51.2473413945

		3		11		2005		13		49		25		0		110001		0.03		-0.554		0.116		46		46		46		15		1452.7		169.1		2.5		9.7		4.844		12.39		0		14527		0.555		176.9		56.6808609673

		3		11		2005		13		49		28		0		110001		-0.059		-0.475		-0.062		47		48		44		15		1452.6		196.7		-9.2		-1.4		4.681		12.38		0		14526		0.479		187.08		48.2648940743

		3		11		2005		13		49		31		0		110001		-0.266		-0.43		0.059		45		46		46		15		1452.7		225.9		9.4		-4.1		4.232		12.39		0		14527		0.506		211.74		50.9055006851

		3		11		2005		13		49		34		0		110001		-0.272		-0.474		-0.086		44		47		44		15		1452.7		211.3		-4.5		-7.7		4.588		12.39		0		14527		0.546		209.85		55.3223282229

		3		11		2005		13		49		37		0		110001		-0.182		-0.447		0.05		44		47		44		15		1452.6		194.7		-2		1.5		4.905		12.38		0		14526		0.483		202.15		48.5214385607

		3		11		2005		13		49		40		0		110001		0.071		-0.536		-0.004		47		47		45		15		1452.6		176.8		2.4		9.8		4.766		12.38		0		14526		0.541		172.45		54.0696772692

		3		11		2005		13		49		43		0		110001		0.021		-0.451		-0.159		43		47		48		15		1452.6		184.6		-10.8		0.2		5.347		12.38		0		14526		0.451		177.33		47.8667943359

		3		11		2005		13		49		46		0		110001		-0.031		-0.496		0.125		46		48		44		15		1452.6		196.9		9.2		-4.2		4.991		12.38		0		14526		0.497		183.58		51.2447070438

		3		11		2005		13		49		49		0		110001		-0.172		-0.531		-0.055		47		45		44		15		1452.7		203		-2.5		-8.9		5.238		12.39		0		14527		0.558		197.95		56.0865402748

		3		11		2005		13		49		52		0		110001		-0.129		-0.453		-0.103		44		48		45		15		1452.7		193.5		-4.1		-0.2		5.13		12.39		0		14527		0.471		195.9		48.2140021156

		3		11		2005		13		49		55		0		110001		0.007		-0.516		0.09		48		47		47		15		1452.7		183.2		2.8		9.3		4.929		12.39		0		14527		0.516		179.22		52.3836806649

		3		11		2005		13		49		58		0		110001		-0.025		-0.529		-0.133		45		43		45		15		1452.7		197		-10.6		0.4		5.2		12.39		0		14527		0.53		182.71		54.6035713118

		3		11		2005		13		50		1		0		110001		-0.197		-0.418		-0.026		46		47		44		15		1452.7		216.6		9.7		-4.5		5.78		12.39		0		14527		0.462		205.23		46.282718157

		3		11		2005		13		50		4		0		110001		-0.254		-0.552		0.033		43		46		44		15		1452.7		209.6		-4.5		-8.5		5.045		12.39		0		14527		0.608		204.71		60.8530196457

		3		11		2005		13		50		7		0		110001		-0.218		-0.443		-0.062		46		44		45		15		1452.7		202.5		-2.8		0.5		4.642		12.39		0		14527		0.494		206.2		49.7611294084

		3		11		2005		13		50		10		0		110001		-0.073		-0.552		0.141		47		49		46		15		1452.6		189.1		3.8		9.8		4.495		12.38		0		14526		0.557		187.53		57.4381406384

		3		11		2005		13		50		13		0		110001		-0.038		-0.472		-0.111		46		48		46		15		1452.6		195.4		-10.7		-0.7		4.472		12.38		0		14526		0.474		184.6		48.6363033135

		3		11		2005		13		50		16		0		110001		-0.119		-0.483		0.063		51		47		44		15		1452.6		205.8		9.4		-3.2		4.542		12.38		0		14526		0.497		193.84		50.1416992133

		3		11		2005		13		50		19		0		110001		-0.138		-0.444		-0.092		45		46		46		15		1452.6		205.2		-3.3		-8.2		4.712		12.38		0		14526		0.465		197.27		47.3966243524

		3		11		2005		13		50		22		0		110001		-0.118		-0.473		-0.053		47		48		44		15		1452.6		190.4		-2.1		1.4		5.053		12.38		0		14526		0.487		194.01		49.0369248628

		3		11		2005		13		50		25		0		110001		0.097		-0.504		0.058		45		47		45		15		1452.6		173.2		3.3		9.9		4.828		12.38		0		14526		0.513		169.11		51.6516214654

		3		11		2005		13		50		28		0		110001		-0.007		-0.536		-0.155		46		49		45		15		1452.6		188.9		-11.1		0.3		5.13		12.38		0		14526		0.536		180.75		55.8005376318

		3		11		2005		13		50		31		0		110001		-0.065		-0.442		0.09		49		45		43		15		1452.6		191.5		8.5		-3.2		5.207		12.38		0		14526		0.447		188.37		45.572908619

		3		11		2005		13		50		34		0		110001		-0.104		-0.523		-0.038		48		50		45		15		1452.6		195.3		-1.5		-9		5.385		12.38		0		14526		0.533		191.25		53.4592368071

		3		11		2005		13		50		37		0		110001		-0.011		-0.49		-0.021		45		45		46		15		1452.6		185.5		-4.3		0.1		5.068		12.38		0		14526		0.49		181.29		49.0573134201

		3		11		2005		13		50		40		0		110001		0		-0.495		-0.024		45		50		45		15		1452.6		172		4.6		10.2		5.068		12.38		0		14526		0.495		180		49.5581476651

		3		11		2005		13		50		43		0		110001		-0.02		-0.526		-0.031		44		46		46		15		1452.6		190.7		-11.1		0.6		5.184		12.38		0		14526		0.526		182.18		52.7292139141

		3		11		2005		13		50		46		0		110001		-0.13		-0.511		0.105		48		47		43		15		1452.6		206.4		6.2		-2.9		5.153		12.38		0		14526		0.527		194.27		53.7629984283

		3		11		2005		13		50		49		0		110001		-0.179		-0.487		0.08		46		46		44		15		1452.6		211.5		2		-8.3		5.215		12.38		0		14526		0.519		200.18		52.4985714091

		3		11		2005		13		50		52		0		110001		-0.146		-0.415		-0.135		46		47		47		15		1452.6		201.1		-7.2		-2.8		5.122		12.38		0		14526		0.44		199.38		46.0180399409

		3		11		2005		13		50		55		0		110001		-0.128		-0.465		0.141		47		46		44		15		1452.6		191		6.4		9.1		5.292		12.38		0		14526		0.482		195.39		50.2483830586

		3		11		2005		13		50		58		0		110001		-0.033		-0.451		-0.145		42		43		46		15		1452.6		192.5		-9.5		2.2		5.339		12.38		0		14526		0.452		184.18		47.488419641

		3		11		2005		13		51		1		0		110001		-0.136		-0.448		-0.072		47		46		43		15		1452.6		196.7		1		-1.5		5.076		12.38		0		14526		0.468		196.89		47.3691882979

		3		11		2005		13		51		4		0		110001		-0.188		-0.464		0.023		44		47		44		15		1452.6		211.1		7.8		-8.1		4.867		12.38		0		14526		0.501		202.06		50.1167636625

		3		11		2005		13		51		7		0		110001		-0.164		-0.537		-0.078		48		46		46		15		1452.6		193		-9.7		-5.1		4.534		12.38		0		14526		0.561		196.98		56.6876529766

		3		11		2005		13		51		10		0		110001		0.094		-0.496		0.039		46		47		44		15		1452.6		172.7		5.4		6.5		4.488		12.38		0		14526		0.505		169.27		50.6332894448

		3		11		2005		13		51		13		0		110001		0.076		-0.503		0.004		44		47		43		15		1452.6		177.3		-4.2		6.7		4.557		12.38		0		14526		0.509		171.41		50.872487653

		3		11		2005		13		51		16		0		110001		-0.049		-0.473		-0.074		45		45		46		15		1452.6		193.5		-6.5		-1		5.285		12.38		0		14526		0.476		185.91		48.1254610368

		3		11		2005		13		51		19		0		110001		-0.269		-0.434		0.201		47		46		45		15		1452.6		219.6		10.6		-6.1		5.091		12.38		0		14526		0.511		211.79		54.8742198122

		3		11		2005		13		51		22		0		110001		-0.092		-0.556		-0.01		46		44		44		15		1452.6		197.8		-8.4		-5.6		5.037		12.38		0		14526		0.564		189.4		56.3648826842

		3		11		2005		13		51		25		0		110001		-0.002		-0.527		0.043		44		43		46		15		1452.6		183.1		2.8		3.8		5.254		12.38		0		14526		0.527		180.22		52.8755141819

		3		11		2005		13		51		28		0		110001		0.109		-0.536		0.012		42		47		48		15		1452.6		174.8		-0.2		9.1		5.083		12.38		0		14526		0.547		168.51		54.7102367021

		3		11		2005		13		51		31		0		110001		-0.066		-0.494		-0.122		50		45		44		15		1452.6		195.9		-8.5		-1		5.323		12.38		0		14526		0.498		187.61		51.3104277901

		3		11		2005		13		51		34		0		110001		-0.174		-0.461		0.03		45		47		45		15		1452.6		214.9		9.8		-5.5		4.882		12.38		0		14526		0.493		200.68		49.3656763349

		3		11		2005		13		51		37		0		110001		-0.101		-0.48		-0.14		48		45		46		15		1452.6		197.5		-7		-7.4		4.743		12.38		0		14526		0.491		191.88		51.0099009997

		3		11		2005		13		51		40		0		110001		0.023		-0.502		-0.015		48		48		43		15		1452.6		177.1		1.1		2.8		5.122		12.38		0		14526		0.503		177.38		50.2750435107

		3		11		2005		13		51		43		0		110001		0.211		-0.508		-0.005		47		47		46		15		1452.6		160.7		0.4		9.1		4.441		12.38		0		14526		0.55		157.44		55.0099990911

		3		11		2005		13		51		46		0		110001		0.039		-0.496		-0.101		46		47		44		15		1452.6		184.1		-8.9		-0.9		4.611		12.38		0		14526		0.498		175.5		50.767903246

		3		11		2005		13		51		49		0		110001		-0.307		-0.363		0.088		46		44		45		15		1452.6		219.8		10		-4.2		5.323		12.38		0		14526		0.475		220.22		48.3489400091

		3		11		2005		13		51		52		0		110001		-0.295		-0.409		0.006		50		46		47		15		1452.6		217.7		-3.1		-8.7		5.246		12.38		0		14526		0.504		215.8		50.4323308999

		3		11		2005		13		51		55		0		110001		-0.253		-0.448		-0.025		49		47		46		15		1452.6		206		-2.9		0.7		5.192		12.38		0		14526		0.515		209.45		51.5109697055

		3		11		2005		13		51		58		0		110001		-0.113		-0.504		0.066		46		47		43		15		1452.6		196.1		3.9		9.9		5.138		12.38		0		14526		0.517		192.64		52.0712012537

		3		11		2005		13		52		1		0		110001		-0.175		-0.507		-0.08		46		48		45		15		1452.6		206.3		-11.7		0.9		5.463		12.38		0		14526		0.536		199.04		54.2285902454

		3		11		2005		13		52		4		0		110001		-0.322		-0.341		0.032		45		45		47		15		1452.6		226		7.7		-2.9		5.331		12.38		0		14526		0.469		223.36		47.0094671316

		3		11		2005		13		52		7		0		110001		-0.216		-0.484		-0.007		45		45		45		15		1452.6		215.3		-0.3		-8.3		5.339		12.38		0		14526		0.53		204.05		53.0057544046

		3		11		2005		13		52		10		0		110001		-0.137		-0.428		-0.109		47		46		45		15		1452.6		197.2		-6.1		-1.9		5.478		12.38		0		14526		0.449		197.75		46.2421885295

		3		11		2005		13		52		13		0		110001		0.059		-0.501		0.051		46		48		45		15		1452.6		172.6		6.7		9.8		4.975		12.38		0		14526		0.504		173.28		50.7033529463

		3		11		2005		13		52		16		0		110001		0.042		-0.525		-0.107		45		46		44		15		1452.6		181.8		-9.9		2		4.859		12.38		0		14526		0.527		175.43		53.7436507878

		3		11		2005		13		52		19		0		110001		0.048		-0.474		0.007		46		48		47		15		1452.6		185.5		4.5		-2.5		5.169		12.38		0		14526		0.476		174.22		47.6475602733

		3		11		2005		13		52		22		0		110001		-0.106		-0.508		-0.094		46		46		45		15		1452.6		199		3.3		-8.9		4.867		12.37		0		14526		0.519		191.79		52.738600664

		3		11		2005		13		52		25		0		110001		-0.047		-0.504		-0.072		45		47		45		15		1452.6		191.4		-8.5		-3.6		4.341		12.37		0		14526		0.506		185.33		51.1281722732

		3		11		2005		13		52		28		0		110001		0.066		-0.544		0.086		46		46		45		15		1452.6		170		6.5		9.3		4.511		12.37		0		14526		0.548		173.08		55.469631331

		3		11		2005		13		52		31		0		110001		-0.027		-0.501		-0.073		46		46		45		15		1452.6		183.6		-7.9		4.7		4.58		12.37		0		14526		0.502		183.08		50.7009861837

		3		11		2005		13		52		34		0		110001		-0.117		-0.408		-0.063		44		45		45		15		1452.6		201		-1.5		-2.1		4.666		12.37		0		14526		0.424		196		42.9094395209

		3		11		2005		13		52		37		0		110001		-0.32		-0.382		0.049		46		47		47		15		1452.6		226.4		8.6		-8.1		5.114		12.37		0		14526		0.498		219.95		50.0724475136

		3		11		2005		13		52		40		0		110001		-0.181		-0.474		-0.103		47		47		44		15		1452.6		199.3		-9.2		-5.2		4.317		12.37		0		14526		0.507		200.9		51.7731590692

		3		11		2005		13		52		43		0		110001		-0.072		-0.497		0.038		46		45		45		15		1452.6		181.5		4.9		6		4.805		12.37		0		14526		0.502		188.24		50.3623867584

		3		11		2005		13		52		46		0		110001		-0.081		-0.547		0.075		46		49		44		15		1452.6		186.9		-3.6		7.3		4.913		12.37		0		14526		0.553		188.42		55.8027777086

		3		11		2005		13		52		49		0		110001		-0.214		-0.392		-0.097		46		48		45		15		1452.6		213.8		-4.7		-1.5		5.261		12.37		0		14526		0.447		208.63		45.7021881314

		3		11		2005		13		52		52		0		110001		-0.418		-0.362		0.143		46		48		46		15		1452.6		244.6		9.3		-7.2		4.936		12.37		0		14526		0.553		229.11		57.1154094794

		3		11		2005		13		52		55		0		110001		-0.242		-0.473		-0.142		45		45		43		15		1452.6		213.6		-9.3		-7		5.014		12.37		0		14526		0.531		207.1		54.9960907702

		3		11		2005		13		52		58		0		110001		-0.118		-0.475		0.034		48		49		45		15		1452.6		198		3.8		4.4		5.292		12.37		0		14526		0.489		193.95		49.0616958533

		3		11		2005		13		53		1		0		110001		0.054		-0.561		0.017		45		48		44		15		1452.6		175		-1.3		8.6		5.153		12.37		0		14526		0.564		174.5		56.3849270639

		3		11		2005		13		53		4		0		110001		0.018		-0.479		-0.06		48		45		45		15		1452.6		185.1		-8.1		-1.2		5.261		12.37		0		14526		0.479		177.85		48.3078668542

		3		11		2005		13		53		7		0		110001		-0.128		-0.478		0.023		46		50		45		15		1452.6		207.9		10		-5.6		5.13		12.37		0		14526		0.495		194.99		49.5375615064

		3		11		2005		13		53		10		0		110001		-0.154		-0.558		-0.004		49		47		46		15		1452.6		200.8		-5		-8.2		4.991		12.37		0		14526		0.579		195.43		57.8874770568

		3		11		2005		13		53		13		0		110001		-0.015		-0.433		-0.053		46		47		45		15		1452.6		186.2		-2		1		4.952		12.37		0		14526		0.433		181.98		43.6489404224

		3		11		2005		13		53		16		0		110001		0.1		-0.456		-0.118		48		45		44		15		1452.6		166.4		3.3		10.1		4.573		12.37		0		14526		0.467		167.63		48.1518431631

		3		11		2005		13		53		19		0		110001		0.015		-0.505		-0.161		45		47		43		15		1452.6		189		-10.7		-0.3		4.836		12.37		0		14526		0.505		178.3		53.0255598745

		3		11		2005		13		53		22		0		110001		-0.141		-0.431		0.052		47		44		45		15		1452.6		209.1		8.1		-3.3		4.441		12.37		0		14526		0.453		198.12		45.6449340015

		3		11		2005		13		53		25		0		110001		-0.191		-0.522		0.046		45		48		47		15		1452.6		209.5		-0.9		-8.5		4.782		12.37		0		14526		0.556		200.1		55.7746358123

		3		11		2005		13		53		28		0		110001		-0.108		-0.52		0.047		45		46		43		15		1452.6		194.3		-5.1		-1.1		5.215		12.37		0		14526		0.531		191.73		53.317257994

		3		11		2005		13		53		31		0		110001		0.155		-0.522		0.128		48		44		47		15		1452.6		168.4		6.2		10.1		4.774		12.37		0		14526		0.545		163.46		55.9368393816

		3		11		2005		13		53		34		0		110001		0.006		-0.542		-0.105		47		48		46		15		1452.6		189.6		-9.9		1		4.844		12.37		0		14526		0.542		179.37		55.2109590571

		3		11		2005		13		53		37		0		110001		-0.107		-0.413		0.055		45		46		45		15		1452.6		206.4		6.7		-3.2		4.975		12.37		0		14526		0.427		194.52		43.0166246933

		3		11		2005		13		53		40		0		110001		-0.188		-0.485		-0.057		47		46		47		15		1452.6		206.5		0.7		-8.4		5.3		12.37		0		14526		0.52		201.19		52.327621769

		3		11		2005		13		53		43		0		110001		-0.088		-0.46		-0.048		46		45		47		15		1452.6		189.3		-6.1		-1.8		4.952		12.37		0		14526		0.468		190.83		47.0795072192

		3		11		2005		13		53		46		0		110001		0.076		-0.537		0.058		45		46		45		15		1452.6		164.7		5.5		9.7		4.96		12.37		0		14526		0.542		171.94		54.5443855956

		3		11		2005		13		53		49		0		110001		0.056		-0.484		-0.185		49		44		45		15		1452.6		181.2		-10.2		3.1		4.851		12.37		0		14526		0.487		173.4		52.116887858

		3		11		2005		13		53		52		0		110001		-0.099		-0.396		-0.131		43		45		45		15		1452.6		197		1.4		-2		4.898		12.37		0		14526		0.408		194.04		42.8693363606

		3		11		2005		13		53		55		0		110001		-0.345		-0.338		-0.021		47		47		44		15		1452.6		225.7		6.8		-8.2		5.176		12.37		0		14526		0.483		225.59		48.343562136

		3		11		2005		13		53		58		0		110001		-0.193		-0.459		-0.09		44		48		47		15		1452.6		200.9		-8		-2.8		5.316		12.37		0		14526		0.498		202.81		50.5994071112

		3		11		2005		13		54		1		0		110001		0.041		-0.493		0.059		43		49		46		15		1452.6		178.8		6.4		9.6		5.23		12.37		0		14526		0.495		175.25		49.8207787976

		3		11		2005		13		54		4		0		110001		-0.035		-0.53		-0.034		43		48		44		15		1452.6		189.2		-10.8		2.5		5.579		12.37		0		14526		0.531		183.78		53.2241486545

		3		11		2005		13		54		7		0		110001		-0.083		-0.472		0.007		45		44		45		15		1452.6		203.7		2.9		-2.1		4.89		12.37		0		14526		0.479		189.97		47.9293229662

		3		11		2005		13		54		10		0		110001		-0.255		-0.329		0		46		46		45		15		1452.6		221.3		6.5		-8.5		4.317		12.37		0		14526		0.416		217.78		41.6252327321

		3		11		2005		13		54		13		0		110001		-0.214		-0.468		-0.088		48		47		47		15		1452.6		200.2		-9.4		-4.4		5.083		12.37		0		14526		0.515		204.57		52.2076622729

		3		11		2005		13		54		16		0		110001		-0.014		-0.462		0.01		46		45		44		15		1452.6		180		5.3		8.2		4.774		12.37		0		14526		0.462		181.74		46.2320235335

		3		11		2005		13		54		19		0		110001		-0.076		-0.502		-0.105		50		46		45		15		1452.6		188.8		-8.5		3.6		4.82		12.37		0		14526		0.508		188.61		51.846407783

		3		11		2005		13		54		22		0		110001		-0.042		-0.448		-0.134		46		46		45		15		1452.6		199.1		-1.6		-1.5		5.254		12.37		0		14526		0.45		185.36		46.9493343936

		3		11		2005		13		54		25		0		110001		-0.221		-0.46		0.11		44		46		48		15		1452.6		212.6		8.2		-7.8		5.424		12.37		0		14526		0.51		205.66		52.2054594846

		3		11		2005		13		54		28		0		110001		-0.113		-0.439		-0.148		47		47		45		15		1452.6		194.4		-9		-4.4		4.704		12.37		0		14526		0.453		194.43		47.6858469569

		3		11		2005		13		54		31		0		110001		0.087		-0.482		0.065		47		47		46		15		1452.6		173.5		6		8.5		5.339		12.37		0		14526		0.49		169.77		49.4082988981

		3		11		2005		13		54		34		0		110001		0.095		-0.533		-0.062		46		45		45		15		1452.6		178.5		-8.6		2.8		5.339		12.37		0		14526		0.541		169.89		54.4938528643

		3		11		2005		13		54		37		0		110001		0.034		-0.475		0.021		44		45		47		15		1452.6		186.8		3		-2.5		5.223		12.37		0		14526		0.476		175.91		47.6678088441

		3		11		2005		13		54		40		0		110001		-0.097		-0.503		0.011		45		48		46		15		1452.6		205		4.9		-8.7		5.347		12.37		0		14526		0.512		190.92		51.2385596987

		3		11		2005		13		54		43		0		110001		-0.105		-0.494		-0.075		45		46		45		15		1452.6		192.2		-8.4		-3.3		4.511		12.37		0		14526		0.505		192		51.0574186578

		3		11		2005		13		54		46		0		110001		0.095		-0.501		0.063		45		44		44		15		1452.6		173.2		5.9		8.9		4.712		12.37		0		14526		0.51		169.26		51.3804437505

		3		11		2005		13		54		49		0		110001		0.084		-0.499		-0.135		46		46		45		15		1452.6		180.7		-8.7		3.9		4.457		12.37		0		14526		0.506		170.44		52.3719390514

		3		11		2005		13		54		52		0		110001		-0.085		-0.481		-0.026		45		46		44		15		1452.6		197.9		-0.7		-1.6		4.286		12.37		0		14526		0.488		190.02		48.9144150532

		3		11		2005		13		54		55		0		110001		-0.306		-0.376		-0.001		45		46		45		15		1452.6		231.7		8.4		-8.1		4.813		12.37		0		14526		0.485		219.14		48.4781394032

		3		11		2005		13		54		58		0		110001		-0.254		-0.463		-0.1		44		45		44		15		1452.6		212.2		-9.3		-5.6		4.89		12.37		0		14526		0.528		208.75		53.7480232195

		3		11		2005		13		55		1		0		110001		-0.3		-0.456		0		46		46		42		15		1452.6		208.6		3.5		4.5		4.898		12.37		0		14526		0.546		213.34		54.5835139946

		3		11		2005		13		55		4		0		110001		-0.096		-0.528		0.03		47		49		46		15		1452.6		195.5		-1.9		8.3		5.138		12.37		0		14526		0.537		190.3		53.7494186015

		3		11		2005		13		55		7		0		110001		-0.086		-0.469		-0.087		53		45		44		15		1452.6		197.4		-7.1		-1.2		5.114		12.37		0		14526		0.477		190.39		48.469165456

		3		11		2005		13		55		10		0		110001		-0.096		-0.492		0.18		44		45		45		15		1452.6		200.3		10.1		-6.3		5.602		12.37		0		14526		0.501		191.04		53.2616184508

		3		11		2005		13		55		13		0		110001		-0.012		-0.581		-0.061		45		45		44		15		1452.6		186.9		-8.6		-7		5.138		12.37		0		14526		0.581		181.18		58.4316694952

		3		11		2005		13		55		16		0		110001		0.087		-0.455		-0.017		45		47		46		15		1452.6		166.5		2.9		5.2		5.099		12.37		0		14526		0.463		169.18		46.3554743261

		3		11		2005		13		55		19		0		110001		0.043		-0.506		-0.031		46		47		45		15		1452.6		177.5		-3.4		7		4.464		12.37		0		14526		0.508		175.14		50.8769102835

		3		11		2005		13		55		22		0		110001		-0.111		-0.484		0.043		49		47		46		15		1452.6		200.4		-3.8		-1.7		4.975		12.37		0		14526		0.497		192.92		49.8423514694

		3		11		2005		13		55		25		0		110001		-0.362		-0.307		0.085		45		45		47		15		1452.6		231.1		10.4		-7		4.627		12.37		0		14526		0.475		229.7		48.2201202819

		3		11		2005		13		55		28		0		110001		-0.094		-0.475		-0.14		43		48		46		15		1452.6		199.9		-9.1		-5.1		4.72		12.36		0		14526		0.484		191.19		50.404464088

		3		11		2005		13		55		31		0		110001		-0.01		-0.525		0.067		45		48		45		15		1452.6		181.9		4.4		6.5		4.844		12.37		0		14526		0.525		181.09		52.9352434584

		3		11		2005		13		55		34		0		110001		0.027		-0.452		-0.129		45		43		46		15		1452.6		183.2		-5.5		6.8		5.022		12.37		0		14526		0.453		176.58		47.0822684245

		3		11		2005		13		55		37		0		110001		-0.03		-0.492		0.001		47		48		45		15		1452.6		196.6		-3.1		-2.1		5.246		12.37		0		14526		0.493		183.49		49.291479994

		3		11		2005		13		55		40		0		110001		-0.282		-0.412		0.059		43		45		44		15		1452.6		216.3		10.1		-7.2		4.991		12.37		0		14526		0.499		214.39		50.2741484264

		3		11		2005		13		55		43		0		110001		-0.151		-0.571		-0.034		48		48		47		15		1452.6		194.7		-9.2		-5.5		5.076		12.37		0		14526		0.591		194.81		59.1606287999

		3		11		2005		13		55		46		0		110001		0.03		-0.524		0.093		49		48		45		15		1452.6		174.5		4.5		5.7		5.478		12.37		0		14526		0.525		176.72		53.3033770037

		3		11		2005		13		55		49		0		110001		0.053		-0.56		0.003		46		47		45		15		1452.6		176.7		-4.9		5.6		5.114		12.37		0		14526		0.563		174.59		56.2510444347

		3		11		2005		13		55		52		0		110001		0.005		-0.504		-0.053		46		46		44		15		1452.6		191.7		-3.7		-1.4		5.408		12.37		0		14526		0.504		179.43		50.6803709537

		3		11		2005		13		55		55		0		110001		-0.299		-0.426		0.131		45		47		44		15		1452.6		225.4		9.9		-7.5		4.805		12.37		0		14526		0.52		215.06		53.6691717842

		3		11		2005		13		55		58		0		110001		-0.183		-0.501		-0.033		47		45		43		15		1452.6		204.1		-9.4		-5.9		4.534		12.37		0		14526		0.533		200.07		53.4395920643

		3		11		2005		13		56		1		0		110001		-0.16		-0.427		0.02		45		46		46		15		1452.6		201.1		3.6		4.7		4.642		12.37		0		14526		0.456		200.54		45.6430717634

		3		11		2005		13		56		4		0		110001		-0.114		-0.534		-0.037		46		46		46		15		1452.6		198.6		-5.2		5.2		5.13		12.37		0		14526		0.546		192.05		54.7285117649

		3		11		2005		13		56		7		0		110001		-0.202		-0.41		-0.05		44		48		47		15		1452.6		216.5		-2.7		-1.7		4.58		12.36		0		14526		0.457		206.23		45.9786907165

		3		11		2005		13		56		10		0		110001		-0.431		-0.34		0.052		45		46		46		15		1452.6		244.5		9.2		-7.6		4.557		12.36		0		14526		0.549		231.73		55.1420891878

		3		11		2005		13		56		13		0		110001		-0.329		-0.434		-0.008		48		46		48		15		1452.6		215.5		-8.4		-4.3		4.565		12.36		0		14526		0.545		217.16		54.4665952672

		3		11		2005		13		56		16		0		110001		-0.199		-0.455		0.047		46		45		45		15		1452.6		200.3		6		7.5		4.766		12.36		0		14526		0.497		203.62		49.8833639603

		3		11		2005		13		56		19		0		110001		-0.053		-0.546		-0.089		47		48		45		15		1452.6		191.7		-6.9		4.6		5.246		12.36		0		14526		0.549		185.54		55.5739147442

		3		11		2005		13		56		22		0		110001		-0.062		-0.505		0.077		47		46		45		15		1452.6		199.7		0.2		-2.2		5.083		12.36		0		14526		0.509		187		51.4585269902

		3		11		2005		13		56		25		0		110001		-0.18		-0.461		0.056		46		45		46		15		1452.6		212.5		7.9		-8.1		5.029		12.36		0		14526		0.495		201.33		49.8053210009

		3		11		2005		13		56		28		0		110001		-0.116		-0.529		-0.093		47		47		45		15		1452.6		194.5		-9		-3.9		4.867		12.36		0		14526		0.542		192.37		54.9496132834

		3		11		2005		13		56		31		0		110001		0.017		-0.435		-0.05		48		46		47		15		1452.6		177.6		6		8.9		5.2		12.36		0		14526		0.435		177.76		43.8194020954

		3		11		2005		13		56		34		0		110001		-0.025		-0.427		-0.151		43		44		48		15		1452.6		189.6		-8.9		3.3		5.331		12.36		0		14526		0.428		183.35		45.3602248672

		3		11		2005		13		56		37		0		110001		-0.152		-0.444		0.08		43		46		46		15		1452.6		202.5		1.8		-1.8		5.331		12.36		0		14526		0.469		198.9		47.6067222144

		3		11		2005		13		56		40		0		110001		-0.298		-0.444		0.121		47		45		45		15		1452.6		220		7.7		-8.5		5.323		12.37		0		14526		0.535		213.87		54.8252678972

		3		11		2005		13		56		43		0		110001		-0.152		-0.506		-0.114		47		45		46		15		1452.6		199		-9.3		-5.3		5.269		12.36		0		14526		0.528		196.72		54.0496068441

		3		11		2005		13		56		46		0		110001		0.083		-0.478		0.024		47		47		44		15		1452.6		176.4		5		7.6		4.395		12.36		0		14526		0.485		170.15		48.5745818304

		3		11		2005		13		56		49		0		110001		0.045		-0.549		-0.052		44		48		46		15		1452.6		182.5		-7.5		4.5		4.658		12.36		0		14526		0.551		175.31		55.3290158958

		3		11		2005		13		56		52		0		110001		-0.095		-0.425		-0.017		46		46		46		15		1452.6		200.6		-1		-1.8		4.836		12.36		0		14526		0.435		192.6		43.5819916938

		3		11		2005		13		56		55		0		110001		-0.316		-0.381		0.046		48		47		45		15		1452.6		237.1		9.6		-7.6		4.588		12.36		0		14526		0.495		219.67		49.7124732839

		3		11		2005		13		56		58		0		110001		-0.271		-0.496		-0.061		47		46		46		15		1452.6		211.8		-9.1		-6		4.758		12.36		0		14526		0.565		208.65		56.848746688

		3		11		2005		13		57		1		0		110001		-0.227		-0.444		0.087		46		48		47		15		1452.6		206		4.2		5.3		4.952		12.36		0		14526		0.499		207.08		50.6195614363

		3		11		2005		13		57		4		0		110001		-0.122		-0.524		-0.046		47		46		45		15		1452.6		195.1		-4.3		6.1		5.254		12.36		0		14526		0.538		193.11		53.9977777321

		3		11		2005		13		57		7		0		110001		-0.116		-0.444		-0.08		44		46		47		15		1452.6		205.3		-6.3		-1.2		5.277		12.36		0		14526		0.459		194.64		46.5824001099

		3		11		2005		13		57		10		0		110001		-0.43		-0.265		0.094		47		47		45		15		1452.6		243.9		10.2		-7.2		5.432		12.36		0		14526		0.505		238.36		51.3771349921

		3		11		2005		13		57		13		0		110001		-0.286		-0.424		-0.123		47		48		49		15		1452.6		212.5		-9.5		-6.4		5.424		12.36		0		14526		0.511		214		52.6023763722

		3		11		2005		13		57		16		0		110001		-0.347		-0.483		0.143		47		47		49		15		1452.6		216.9		3.9		5.1		5.555		12.36		0		14526		0.595		215.69		61.1675567601

		3		11		2005		13		57		19		0		110001		-0.286		-0.499		0.07		50		49		45		15		1452.6		212.5		-2.3		8.3		5.408		12.36		0		14526		0.575		209.82		57.9393648567

		3		11		2005		13		57		22		0		110001		-0.225		-0.437		-0.106		48		49		46		15		1452.6		221		-7.6		-0.7		5.045		12.36		0		14526		0.492		207.24		50.2822036112

		3		11		2005		13		57		25		0		110001		-0.41		-0.276		0.189		47		46		49		15		1452.6		242.2		10.2		-4.9		4.526		12.36		0		14526		0.494		236.05		52.9147427472

		3		11		2005		13		57		28		0		110001		-0.359		-0.429		-0.064		49		50		49		15		1452.6		223		-5.4		-7.9		4.735		12.36		0		14526		0.559		219.92		56.3043515192

		3		11		2005		13		57		31		0		110001		-0.256		-0.444		0.049		50		48		49		15		1452.6		210.1		0.1		3.2		4.472		12.36		0		14526		0.513		209.97		51.4852406035

		3		11		2005		13		57		34		0		110001		-0.149		-0.537		0.121		48		47		47		15		1452.6		196.5		2.2		9.6		5.037		12.36		0		14526		0.557		195.51		57.0272741765

		3		11		2005		13		57		37		0		110001		-0.12		-0.526		-0.125		49		50		49		15		1452.6		200.9		-9.6		-0.2		5.2		12.36		0		14526		0.54		192.85		55.3805922684

		3		11		2005		13		57		40		0		110001		-0.207		-0.415		0.058		48		49		48		15		1452.6		214.6		8.7		-3.4		5.509		12.36		0		14526		0.464		206.51		46.73735123

		3		11		2005		13		57		43		0		110001		-0.19		-0.471		-0.03		52		49		52		15		1452.6		212.1		-0.7		-8.7		4.913		12.36		0		14526		0.508		201.97		50.8764188991

		3		11		2005		13		57		46		0		110001		-0.127		-0.484		-0.038		47		50		45		15		1452.6		195.1		-4.1		-0.3		4.983		12.36		0		14526		0.5		194.7		50.182566694

		3		11		2005		13		57		49		0		110001		0.164		-0.463		0.014		51		50		50		15		1452.6		164.6		5.3		10.3		5.695		12.36		0		14526		0.491		160.5		49.138681301

		3		11		2005		13		57		52		0		110001		0.029		-0.557		-0.098		53		51		53		15		1452.6		186.6		-11.4		2.6		4.913		12.36		0		14526		0.558		177.02		56.6298507856

		3		11		2005		13		57		55		0		110001		-0.161		-0.445		-0.052		53		52		51		15		1452.6		213.7		3.7		-2.3		5.153		12.36		0		14526		0.473		199.89		47.6077724747

		3		11		2005		13		57		58		0		110001		-0.378		-0.415		0.058		55		52		51		15		1452.6		229.9		4.8		-8.6		5.254		12.36		0		14526		0.561		222.33		56.4334120889

		3		11		2005		13		58		1		0		110001		-0.197		-0.437		-0.107		50		53		50		15		1452.6		207.8		-9		-4.8		4.82		12.36		0		14526		0.479		204.27		49.1148653668

		3		11		2005		13		58		4		0		110001		-0.053		-0.511		-0.004		55		53		57		15		1452.6		186.3		5.9		8.6		5.006		12.36		0		14526		0.514		185.92		51.375675178

		3		11		2005		13		58		7		0		110001		0.072		-0.492		-0.157		54		54		52		15		1452.6		179.4		-8.4		4.5		4.426		12.36		0		14526		0.497		171.67		52.1437436324

		3		11		2005		13		58		10		0		110001		-0.012		-0.408		-0.095		51		53		50		15		1452.6		186.9		-2		-1.3		4.642		12.36		0		14526		0.408		181.68		41.9085910047

		3		11		2005		13		58		13		0		110001		-0.163		-0.475		0.085		54		50		51		15		1452.6		205.9		9.2		-7.5		4.403		12.36		0		14526		0.502		198.94		50.9331915356

		3		11		2005		13		58		16		0		110001		-0.149		-0.478		-0.105		50		53		51		15		1452.6		198.1		-9.7		-6.4		5.261		12.36		0		14526		0.501		197.31		51.1575996309

		3		11		2005		13		58		19		0		110001		-0.16		-0.478		0.016		53		54		52		15		1452.6		195.9		3.9		4.5		5.47		12.36		0		14526		0.504		198.51		50.432132614

		3		11		2005		13		58		22		0		110001		-0.018		-0.554		0.021		52		53		54		15		1452.6		184.7		-0.9		9		5.3		12.36		0		14526		0.554		181.86		55.4690003515

		3		11		2005		13		58		25		0		110001		-0.018		-0.511		-0.111		53		50		52		15		1452.6		193.1		-9.4		-0.1		4.952		12.36		0		14526		0.511		182.02		52.3226528379

		3		11		2005		13		58		28		0		110001		-0.273		-0.428		0.158		51		52		52		15		1452.6		218		9.5		-4.7		5.424		12.36		0		14526		0.508		212.53		53.1673772157

		3		11		2005		13		58		31		0		110001		-0.185		-0.502		-0.013		51		51		51		15		1452.6		206.6		-5.1		-7.6		5.579		12.36		0		14526		0.535		200.23		53.5161657819

		3		11		2005		13		58		34		0		110001		-0.139		-0.46		-0.043		51		52		51		15		1452.6		196.1		-2.8		0.9		5.826		12.36		0		14526		0.481		196.81		48.2462433771

		3		11		2005		13		58		37		0		110001		-0.026		-0.518		0.06		52		55		52		15		1452.6		187.4		4.7		10.2		5.006		12.36		0		14526		0.519		182.87		52.2111099288

		3		11		2005		13		58		40		0		110001		-0.123		-0.529		-0.088		52		53		51		15		1452.6		201.4		-11.6		1.7		5.068		12.36		0		14526		0.543		193.09		55.0194511059

		3		11		2005		13		58		43		0		110001		-0.275		-0.286		0.042		52		55		53		15		1452.6		226.8		6.7		-2.4		4.697		12.36		0		14526		0.397		223.88		39.8979949371

		3		11		2005		13		58		46		0		110001		-0.046		-0.093		-0.025		54		52		53		15		1452.6		214		-3.8		-2.9		4.495		12.36		0		14526		0.104		206.32		10.6723942956

		3		11		2005		13		58		49		0		110001		-0.067		-0.067		-0.063		55		54		56		15		1452.5		212.4		-3.3		-1.4		4.472		12.35		0		14525		0.095		225		11.3784884761

		3		11		2005		13		58		52		0		110001		-0.031		-0.118		-0.036		51		51		53		15		1452.5		211.9		-0.3		0.1		4.65		12.35		0		14525		0.122		194.72		12.7204559667

		3		11		2005		13		58		55		0		110001		-0.007		-0.028		-0.162		53		54		50		15		1452.5		210.5		0.3		0.1		4.797		12.35		0		14525		0.029		194.04		16.4550903978

		3		11		2005		13		58		58		0		110001		-0.108		-0.063		0.166		51		54		49		15		1452.6		208		-0.8		-0.5		4.89		12.36		0		14526		0.125		239.74		20.7819633336

		3		11		2005		13		59		1		0		110001		-0.056		-0.124		-0.092		56		63		48		15		1452.5		205.1		-1.5		-0.7		5.029		12.35		0		14525		0.136		204.3		16.4243721341

		3		11		2005		13		59		4		0		110001		-0.028		-0.148		-0.046		53		56		50		15		1452.5		201.7		-1		-0.3		5.3		12.35		0		14525		0.151		190.71		15.7492856981

		3		11		2005		13		59		7		0		110001		-0.098		-0.107		0.052		55		50		50		15		1452.6		198.4		-0.6		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.145		222.49		15.41330594

		3		11		2005		13		59		10		0		110001		0.023		-0.018		0.028		51		50		49		15		1452.6		195.7		-0.7		-0.6		5.014		12.36		0		14526		0.029		128.05		4.0459856648

		3		11		2005		13		59		13		0		110001		-0.068		0.011		0.008		49		50		53		15		1452.5		195.5		-0.7		-0.4		4.844		12.35		0		14525		0.069		279.19		6.934695379

		3		11		2005		13		59		16		0		110001		0.058		0.178		-0.103		53		44		55		15		1452.5		195.2		-0.7		-0.2		4.642		12.35		0		14525		0.187		18.05		21.3674986837

		3		11		2005		13		59		19		0		110001		0.017		0.001		0.035		57		48		52		15		1452.5		195.5		-0.9		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.017		86.63		3.8923000912

		3		11		2005		13		59		22		0		110001		0.008		0.011		-0.046		60		53		56		15		1452.5		195.5		-1		-0.5		4.82		12.35		0		14525		0.014		36.03		4.7968739821

		3		11		2005		13		59		25		0		110001		-0.044		0.046		-0.015		50		48		53		15		1452.5		195.4		-0.9		-0.4		5.06		12.35		0		14525		0.064		316.27		6.5398776747

		3		11		2005		13		59		28		0		110001		-0.02		-0.017		0.034		57		54		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.091		12.35		0		14525		0.026		229.64		4.295346319

		3		11		2005		13		59		31		0		110001		-0.02		-0.004		-0.043		53		48		52		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.02		258.69		4.7592016137

		3		11		2005		13		59		34		0		110001		-0.044		0.021		-0.113		49		51		59		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.049		295.51		12.3069086289

		3		11		2005		13		59		37		0		110001		-0.092		0.028		-0.01		52		52		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.617		12.35		0		14525		0.096		286.93		9.6685055722

		3		11		2005		13		59		40		0		110001		0.046		0.04		-0.049		55		55		54		15		1452.5		195.5		-0.9		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.061		48.99		7.8211252387

		3		11		2005		13		59		43		0		110001		-0.062		0.048		0		50		53		50		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.078		307.75		7.8409183136

		3		11		2005		13		59		46		0		110001		-0.011		-0.043		0.056		47		54		52		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.044		194.35		7.145628034

		3		11		2005		13		59		49		0		110001		0.026		-0.072		0.016		49		49		52		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.077		160.14		7.8204859184

		3		11		2005		13		59		52		0		110001		0.017		-0.072		0.054		50		52		52		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.635		12.35		0		14525		0.074		166.72		9.159148432

		3		11		2005		13		59		55		0		110001		-0.079		-0.07		0.049		53		54		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.106		228.46		11.6370099252

		3		11		2005		13		59		58		0		110001		-0.005		-0.107		0.015		56		53		54		15		1452.5		194.9		-1.5		-0.5		4.472		12.35		0		14525		0.107		182.68		10.8161915664

		3		11		2005		14		0		1		0		110001		0.028		-0.062		-0.059		53		52		50		15		1452.5		191.9		-0.8		-0.4		5.091		12.35		0		14525		0.068		155.7		9.0049986119

		3		11		2005		14		0		4		0		110001		0.018		-0.063		-0.036		48		53		51		15		1452.5		188.8		-0.8		-0.3		5.153		12.35		0		14525		0.066		164.05		7.4759614766

		3		11		2005		14		0		7		0		110001		-0.007		-0.077		-0.044		51		54		52		15		1452.5		186.2		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.077		185.19		8.8960665465

		3		11		2005		14		0		10		0		110001		0		-0.056		0.052		48		48		50		15		1452.5		183.6		-0.9		-0.5		4.921		12.35		0		14525		0.056		180		7.6419892698

		3		11		2005		14		0		13		0		110001		0.034		-0.139		0.051		58		52		54		15		1452.5		181.3		-0.8		-0.4		4.782		12.35		0		14525		0.143		166.26		15.1914449609

		3		11		2005		14		0		16		0		110001		0.017		-0.129		0.052		53		50		53		15		1452.5		179.2		-0.7		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.13		172.49		14.0121375957

		3		11		2005		14		0		19		0		110001		-0.009		-0.034		0.041		50		52		50		15		1452.5		177.9		-0.8		-0.4		5.408		12.35		0		14525		0.035		194.83		5.4018515344

		3		11		2005		14		0		22		0		110001		-0.036		-0.051		-0.053		51		51		50		15		1452.5		176.7		-0.8		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.062		215.22		8.189017035

		3		11		2005		14		0		25		0		110001		0.022		-0.144		0.074		51		55		49		15		1452.5		176.2		-0.8		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.146		171.31		16.3389106124

		3		11		2005		14		0		28		0		110001		0.022		-0.102		0.067		51		53		52		15		1452.5		176.1		-0.8		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.104		167.83		12.4004032193

		3		11		2005		14		0		31		0		110001		0.031		-0.072		-0.006		54		54		48		15		1452.5		176.5		-0.8		-0.4		4.766		12.35		0		14525		0.078		156.71		7.8619336044

		3		11		2005		14		0		34		0		110001		-0.047		-0.065		-0.064		54		51		55		15		1452.5		177.5		-0.8		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.08		215.87		10.2615788259

		3		11		2005		14		0		37		0		110001		0.031		-0.074		0.008		52		54		53		15		1452.5		179.1		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.08		157.27		8.0628778981

		3		11		2005		14		0		40		0		110001		0.079		-0.105		0.013		51		51		53		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.131		143.04		13.2041660093

		3		11		2005		14		0		43		0		110001		-0.014		-0.104		0.002		50		51		54		15		1452.5		184.7		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.105		187.67		10.4957134107

		3		11		2005		14		0		46		0		110001		0.037		-0.075		-0.015		51		52		49		15		1452.5		188.1		-0.8		-0.4		5.532		12.35		0		14525		0.084		153.74		8.4964698552

		3		11		2005		14		0		49		0		110001		-0.085		-0.101		-0.055		53		52		50		15		1452.5		191.7		-0.8		-0.4		5.176		12.35		0		14525		0.132		220.08		14.3006992836

		3		11		2005		14		0		52		0		110001		-0.083		-0.067		0.02		47		55		52		15		1452.5		195.8		-0.8		-0.4		5.285		12.35		0		14525		0.107		231.09		10.8526494461

		3		11		2005		14		0		55		0		110001		-0.018		-0.097		-0.016		54		49		52		15		1452.5		200		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.099		190.51		9.9944984867

		3		11		2005		14		0		58		0		110001		-0.023		-0.018		-0.062		51		56		47		15		1452.5		203.8		-0.8		-0.4		4.851		12.35		0		14525		0.029		231.95		6.8534662763

		3		11		2005		14		1		1		0		110001		-0.045		-0.089		0.012		53		53		52		15		1452.5		207.6		-0.8		-0.4		4.596		12.35		0		14525		0.1		206.82		10.0448992031

		3		11		2005		14		1		4		0		110001		-0.032		-0.096		0.02		53		53		53		15		1452.5		210.8		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.101		198.43		10.3150375666

		3		11		2005		14		1		7		0		110001		0.002		-0.012		-0.054		53		54		50		15		1452.5		213.3		-0.7		-0.4		4.96		12.35		0		14525		0.012		170.54		5.5353410012

		3		11		2005		14		1		10		0		110001		0.009		-0.051		-0.056		55		63		55		15		1452.5		215		-0.8		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.052		169.99		7.6275815302

		3		11		2005		14		1		13		0		110001		-0.006		0.008		-0.007		54		49		56		15		1452.5		215.4		-1		-0.5		4.805		12.35		0		14525		0.01		323.13		1.2206555616

		3		11		2005		14		1		16		0		110001		0.023		-0.01		-0.062		52		55		54		15		1452.5		215.4		-1		-0.5		4.944		12.35		0		14525		0.025		113.5		6.6880490429

		3		11		2005		14		1		19		0		110001		-0.015		0.007		-0.079		50		51		53		15		1452.5		215.5		-0.7		-0.3		4.542		12.35		0		14525		0.017		295.02		8.0715549927

		3		11		2005		14		1		22		0		110001		-0.016		0.01		0.054		54		55		53		15		1452.5		215.7		-0.6		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.019		302.01		5.7201398584

		3		11		2005		14		1		25		0		110001		0.039		0.024		-0.07		52		49		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.046		58.39		8.3648072303

		3		11		2005		14		1		28		0		110001		0.009		0.015		0.031		55		54		53		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.455		12.35		0		14525		0.017		30.96		3.5594943461

		3		11		2005		14		1		31		0		110001		0.013		0.005		-0.147		53		51		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.014		68.96		14.7658389535

		3		11		2005		14		1		34		0		110001		0.065		-0.038		-0.065		50		53		56		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.4		5.176		12.35		0		14525		0.075		120.31		9.9468588006

		3		11		2005		14		1		37		0		110001		0.008		0.061		0.064		52		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.062		7.47		8.877499648

		3		11		2005		14		1		40		0		110001		-0.012		-0.062		0.142		58		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.063		190.95		15.540913744

		3		11		2005		14		1		43		0		110001		-0.015		-0.027		-0.013		54		56		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.766		12.35		0		14525		0.031		209.05		3.351119216

		3		11		2005		14		1		46		0		110001		-0.015		0.072		-0.076		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.074		348.23		10.575916036

		3		11		2005		14		1		49		0		110001		-0.023		0.03		0.012		54		57		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.472		12.35		0		14525		0.038		322.52		3.966106403

		3		11		2005		14		1		52		0		110001		-0.053		0.026		-0.011		50		49		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.059		296.13		6.0049979184

		3		11		2005		14		1		55		0		110001		0.009		-0.037		0.056		67		50		52		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.038		166.33		6.7720011813

		3		11		2005		14		1		58		0		110001		0		-0.023		0.012		58		54		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.023		180		2.5942243542

		3		11		2005		14		2		1		0		110001		-0.037		0.092		-0.056		56		53		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.099		338.09		11.3881517377

		3		11		2005		14		2		4		0		110001		0.009		-0.036		0.063		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.037		165.96		7.3116345642

		3		11		2005		14		2		7		0		110001		-0.005		-0.025		0.021		48		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.424		12.35		0		14525		0.025		191.31		3.303028913

		3		11		2005		14		2		10		0		110001		0.026		0.044		-0.023		50		55		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.051		30.58		5.6044625077

		3		11		2005		14		2		13		0		110001		0.076		-0.01		-0.022		51		59		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.077		97.5		7.974960815

		3		11		2005		14		2		16		0		110001		0.019		0.062		-0.079		54		57		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.065		17.04		10.2205674989

		3		11		2005		14		2		19		0		110001		-0.015		-0.004		0.035		55		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.076		12.35		0		14525		0.016		255.07		3.8288379438

		3		11		2005		14		2		22		0		110001		0.075		0.035		0.005		56		52		49		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.083		64.98		8.2915619759

		3		11		2005		14		2		25		0		110001		-0.005		-0.028		-0.065		50		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.859		12.34		0		14525		0.028		190.12		7.09506871

		3		11		2005		14		2		28		0		110001		-0.015		0.004		-0.018		56		53		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.65		12.34		0		14525		0.016		284.93		2.3769728648

		3		11		2005		14		2		31		0		110001		-0.071		0.034		0.018		56		47		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.774		12.35		0		14525		0.079		295.59		8.0752708933

		3		11		2005		14		2		34		0		110001		-0.006		0.051		-0.124		55		55		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.35		0		14525		0.051		353.29		13.4212518045

		3		11		2005		14		2		37		0		110001		-0.039		0.043		0.026		53		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.542		12.35		0		14525		0.058		317.79		6.3608175575

		3		11		2005		14		2		40		0		110001		0.051		-0.002		0.089		50		56		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.051		92.25		10.2596296229

		3		11		2005		14		2		43		0		110001		-0.023		0.048		-0.046		53		48		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.053		334.4		7.0349129348

		3		11		2005		14		2		46		0		110001		-0.061		0.001		0.078		55		52		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.061		270.94		9.9025249305

		3		11		2005		14		2		49		0		110001		0.012		-0.071		-0.058		55		51		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.486		12.35		0		14525		0.072		170.41		9.2460802506

		3		11		2005		14		2		52		0		110001		0.049		0.008		0.016		54		54		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.05		80.73		5.2163205423

		3		11		2005		14		2		55		0		110001		-0.036		0.047		0.015		52		58		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.059		322.55		6.1073725938

		3		11		2005		14		2		58		0		110001		0.042		0.002		0.041		53		54		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.138		12.34		0		14525		0.042		87.27		5.872818744

		3		11		2005		14		3		1		0		110001		0.007		0.011		-0.044		53		55		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.013		32.47		4.5891175622

		3		11		2005		14		3		4		0		110001		0.003		-0.02		-0.055		56		63		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.02		171.47		5.8600341296

		3		11		2005		14		3		7		0		110001		0.026		0.061		-0.06		54		62		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.573		12.34		0		14525		0.066		23.09		8.9425947018

		3		11		2005		14		3		10		0		110001		0.016		0.027		-0.108		49		55		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.426		12.34		0		14525		0.031		30.65		11.2467773162

		3		11		2005		14		3		13		0		110001		-0.024		0.013		0.05		49		55		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.027		298.44		5.6964901475

		3		11		2005		14		3		16		0		110001		-0.037		0.012		0.071		52		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.039		287.97		8.0956778592

		3		11		2005		14		3		19		0		110001		0.013		-0.08		0.04		52		54		49		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.13		12.35		0		14525		0.081		170.77		9.0382520434

		3		11		2005		14		3		22		0		110001		0.057		-0.031		-0.012		51		50		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.065		118.54		6.5984846745

		3		11		2005		14		3		25		0		110001		-0.061		-0.041		0.015		50		50		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.424		12.35		0		14525		0.073		236.09		7.5013332148

		3		11		2005		14		3		28		0		110001		0.028		-0.035		0.083		50		54		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.045		141.34		9.4329210746

		3		11		2005		14		3		31		0		110001		-0.053		0.029		-0.006		50		51		45		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.06		298.69		6.0712436947

		3		11		2005		14		3		34		0		110001		-0.073		-0.001		0.075		51		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.073		269.22		10.466613588

		3		11		2005		14		3		37		0		110001		-0.058		-0.031		0.04		55		56		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.066		241.88		7.6974021592

		3		11		2005		14		3		40		0		110001		-0.012		0.015		0.045		53		52		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.019		321.34		4.8928519291

		3		11		2005		14		3		43		0		110001		-0.024		-0.054		0.031		50		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.059		203.96		6.6730802483

		3		11		2005		14		3		46		0		110001		-0.015		-0.004		0.058		49		56		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.016		255.07		6.0041652209

		3		11		2005		14		3		49		0		110001		-0.022		0.022		0.016		55		55		48		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.031		315		3.4985711369

		3		11		2005		14		3		52		0		110001		-0.008		-0.081		0.026		55		50		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.081		185.64		8.544588931

		3		11		2005		14		3		55		0		110001		-0.007		0.018		0.015		58		56		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.478		12.34		0		14525		0.019		338.75		2.4454038521

		3		11		2005		14		3		58		0		110001		0.013		0.003		-0.131		59		51		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.013		77.01		13.1677636674

		3		11		2005		14		4		1		0		110001		0		-0.036		0.065		52		55		51		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.036		180		7.4303431953

		3		11		2005		14		4		4		0		110001		0.021		0.046		-0.098		47		59		50		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.153		12.34		0		14525		0.051		24.54		11.027692415

		3		11		2005		14		4		7		0		110001		-0.126		0.039		0.061		54		46		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.285		12.34		0		14525		0.132		287.2		14.532033581

		3		11		2005		14		4		10		0		110001		0.006		-0.003		-0.077		53		56		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.875		12.34		0		14525		0.007		116.57		7.7291655436

		3		11		2005		14		4		13		0		110001		0.083		0.041		-0.073		53		47		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.093		63.71		11.7894020205

		3		11		2005		14		4		16		0		110001		0.018		0.008		-0.056		53		55		50		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.02		66.04		5.9363288319

		3		11		2005		14		4		19		0		110001		-0.051		0.048		-0.072		55		54		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.07		313.26		10.0444014257

		3		11		2005		14		4		22		0		110001		-0.017		0.017		0.045		50		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.024		315		5.1019604075

		3		11		2005		14		4		25		0		110001		-0.015		-0.004		0.042		49		52		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.463		12.34		0		14525		0.016		255.07		4.4777226354

		3		11		2005		14		4		28		0		110001		0.009		0.006		0.013		52		62		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.011		56.31		1.6911534525

		3		11		2005		14		4		31		0		110001		-0.027		-0.052		0.121		52		59		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.059		207.44		13.4439577506

		3		11		2005		14		4		34		0		110001		0.042		0.007		0.004		52		52		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.13		12.34		0		14525		0.043		80.54		4.2766809561

		3		11		2005		14		4		37		0		110001		0.029		-0.034		-0.081		53		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.045		139.54		9.2509458976

		3		11		2005		14		4		40		0		110001		0.031		-0.06		0.015		50		51		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.766		12.34		0		14525		0.068		152.68		6.9180922226

		3		11		2005		14		4		43		0		110001		-0.022		-0.063		0.03		54		53		51		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.067		199.25		7.3164198895

		3		11		2005		14		4		46		0		110001		-0.059		-0.104		0.213		53		50		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.3		4.766		12.34		0		14525		0.12		209.57		24.426624818

		3		11		2005		14		4		49		0		110001		0.014		-0.05		0.047		51		52		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.052		164.36		7.003570518

		3		11		2005		14		4		52		0		110001		0.006		-0.042		0.187		54		55		50		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.042		171.87		19.1752444574

		3		11		2005		14		4		55		0		110001		0.003		0		-0.002		54		52		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		5.525		12.34		0		14525		0.003		90		0.3605551275

		3		11		2005		14		4		58		0		110001		0.031		0.036		-0.003		49		53		52		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.246		12.34		0		14525		0.048		40.73		4.7602520942

		3		11		2005		14		5		1		0		110001		-0.032		0.046		-0.045		53		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.056		325.18		7.1867934435

		3		11		2005		14		5		4		0		110001		-0.016		-0.01		0.073		50		57		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.019		237.99		7.5398938985

		3		11		2005		14		5		7		0		110001		-0.014		0.091		-0.16		51		53		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.347		12.34		0		14525		0.092		351.25		18.459956663

		3		11		2005		14		5		10		0		110001		0.001		-0.005		-0.025		55		57		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.005		168.69		2.5514701644

		3		11		2005		14		5		13		0		110001		0.079		0.029		-0.168		50		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.72		12.34		0		14525		0.084		69.84		18.7898908991

		3		11		2005		14		5		16		0		110001		0.022		-0.007		0.028		54		55		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.34		0		14525		0.023		107.65		3.6290494623

		3		11		2005		14		5		19		0		110001		-0.012		0.023		-0.114		51		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.34		0		14525		0.026		332.45		11.6914498673

		3		11		2005		14		5		22		0		110001		-0.003		-0.012		0.088		54		52		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.012		194.04		8.8865066252

		3		11		2005		14		5		25		0		110001		0.008		-0.009		0.016		53		50		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.012		138.37		2.0024984395

		3		11		2005		14		5		28		0		110001		-0.025		-0.025		-0.017		54		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.679		12.34		0		14525		0.035		225		3.9230090492

		3		11		2005		14		5		31		0		110001		-0.006		-0.018		0.033		57		53		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.019		198.43		3.8065732621

		3		11		2005		14		5		34		0		110001		-0.022		0.015		0.01		60		54		52		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.027		304.29		2.8442925307

		3		11		2005		14		5		37		0		110001		0.071		0.099		-0.119		54		47		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.447		12.34		0		14525		0.122		35.65		17.0302671735

		3		11		2005		14		5		40		0		110001		0.023		0.031		0.169		52		50		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.625		12.34		0		14525		0.039		36.57		17.3352242558

		3		11		2005		14		5		43		0		110001		0.003		0.001		0.136		51		58		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.003		71.57		13.6036759738

		3		11		2005		14		5		46		0		110001		0.001		-0.011		0.06		50		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.41		12.34		0		14525		0.011		174.81		6.1008196171

		3		11		2005		14		5		49		0		110001		-0.015		-0.03		0.046		48		51		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.998		12.34		0		14525		0.034		206.57		5.692978131

		3		11		2005		14		5		52		0		110001		-0.007		-0.018		0.029		51		49		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.019		201.25		3.484250278

		3		11		2005		14		5		55		0		110001		0.044		-0.016		0.009		54		51		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.047		109.98		4.7675989764

		3		11		2005		14		5		58		0		110001		0.009		-0.013		0.107		50		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.016		145.3		10.8161915664

		3		11		2005		14		6		1		0		110001		-0.016		-0.005		0.094		52		54		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.017		252.65		9.5482982777

		3		11		2005		14		6		4		0		110001		-0.005		-0.001		-0.031		51		55		52		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.4		5.378		12.34		0		14525		0.005		258.69		3.1416556145

		3		11		2005		14		6		7		0		110001		-0.038		-0.019		0.073		54		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.042		243.43		8.4463009655

		3		11		2005		14		6		10		0		110001		-0.038		0.005		-0.005		51		50		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.246		12.34		0		14525		0.038		277.5		3.865229618

		3		11		2005		14		6		13		0		110001		-0.016		-0.056		0.007		51		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.107		12.34		0		14525		0.058		195.95		5.8660037504

		3		11		2005		14		6		16		0		110001		-0.076		0.057		-0.065		51		53		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.525		12.34		0		14525		0.095		306.87		11.5108644332

		3		11		2005		14		6		19		0		110001		0.067		0.045		0.001		57		52		47		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.96		12.34		0		14525		0.081		56.11		8.0715549927

		3		11		2005		14		6		22		0		110001		0.03		0.012		-0.094		52		59		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.534		12.34		0		14525		0.032		68.2		9.9398189118

		3		11		2005		14		6		25		0		110001		-0.089		0.012		-0.033		48		55		50		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.48		12.34		0		14525		0.09		277.68		9.5676538399

		3		11		2005		14		6		28		0		110001		-0.014		-0.008		0.141		53		56		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.016		240.26		14.1918990977

		3		11		2005		14		6		31		0		110001		0		0.054		-0.06		52		59		57		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.735		12.34		0		14525		0.054		0		8.0721744282

		3		11		2005		14		6		34		0		110001		0.007		0.018		-0.045		53		51		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.766		12.34		0		14525		0.019		21.25		4.8969378187

		3		11		2005		14		6		37		0		110001		-0.015		-0.038		0.206		56		58		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.041		201.54		21.0011904424

		3		11		2005		14		6		40		0		110001		-0.03		0.02		-0.085		51		56		60		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.036		303.69		9.2330926563

		3		11		2005		14		6		43		0		110001		0.02		-0.114		0.079		47		52		57		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.532		12.34		0		14525		0.116		170.05		14.0132080553

		3		11		2005		14		6		46		0		110001		-0.089		-0.009		0.13		51		48		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.269		12.34		0		14525		0.089		264.23		15.7803675496

		3		11		2005		14		6		49		0		110001		-0.051		-0.066		0.124		53		58		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.083		217.69		14.9442296556

		3		11		2005		14		6		52		0		110001		-0.035		0.031		0.02		51		59		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.047		311.53		5.085272854

		3		11		2005		14		6		55		0		110001		-0.033		0.028		0.052		53		56		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.043		310.31		6.7653529102

		3		11		2005		14		6		58		0		110001		-0.034		-0.027		-0.065		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.347		12.34		0		14525		0.043		231.55		7.8166488983

		3		11		2005		14		7		1		0		110001		0.024		0.013		0.038		54		59		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.027		61.56		4.6786750261

		3		11		2005		14		7		4		0		110001		0.008		0.092		-0.029		51		54		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.689		12.34		0		14525		0.092		4.97		9.6793594829

		3		11		2005		14		7		7		0		110001		-0.034		-0.023		0.168		52		52		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.642		12.34		0		14525		0.041		235.92		17.2942186872

		3		11		2005		14		7		10		0		110001		-0.027		-0.025		0.054		57		54		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.037		227.2		6.5345237011

		3		11		2005		14		7		13		0		110001		-0.022		-0.007		0.082		52		51		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.789		12.34		0		14525		0.023		252.35		8.5188027328

		3		11		2005		14		7		16		0		110001		0.016		0.039		0.018		51		54		55		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		4.588		12.34		0		14525		0.042		22.31		4.5836666545

		3		11		2005		14		7		19		0		110001		-0.034		-0.033		-0.016		55		49		60		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.047		225.86		5.0009999

		3		11		2005		14		7		22		0		110001		-0.02		-0.007		-0.075		50		53		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.323		12.35		0		14525		0.021		250.71		7.7935871074

		3		11		2005		14		7		25		0		110001		-0.11		-0.019		0.008		50		52		56		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.112		260.2		11.1915146428

		3		11		2005		14		7		28		0		110001		-0.015		-0.02		-0.007		49		57		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.34		0		14525		0.025		216.87		2.5961509971

		3		11		2005		14		7		31		0		110001		0.009		-0.004		-0.047		52		54		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.01		113.96		4.8020828814

		3		11		2005		14		7		34		0		110001		0.079		-0.129		0.005		49		53		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.151		148.52		15.1350586388

		3		11		2005		14		7		37		0		110001		-0.05		0.056		0.015		55		57		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.34		0		14525		0.075		318.24		7.6557168182

		3		11		2005		14		7		40		0		110001		-0.013		0.062		-0.068		56		49		52		15		1452.5		216.4		-0.5		-0.6		4.604		12.34		0		14525		0.063		348.16		9.2935461477

		3		11		2005		14		7		43		0		110001		-0.002		-0.015		-0.045		54		54		53		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		4.573		12.34		0		14525		0.015		187.59		4.7476309882

		3		11		2005		14		7		46		0		110001		0.051		0.023		-0.06		55		54		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.056		65.73		8.2036577208

		3		11		2005		14		7		49		0		110001		-0.014		0.039		-0.003		55		59		50		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.041		340.25		4.1545156156

		3		11		2005		14		7		52		0		110001		0.008		-0.044		-0.032		57		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.045		169.7		5.4990908339

		3		11		2005		14		7		55		0		110001		-0.037		-0.069		0.056		57		53		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.078		208.2		9.6260064409

		3		11		2005		14		7		58		0		110001		-0.021		0.037		-0.044		57		52		50		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.043		330.42		6.1204574992

		3		11		2005		14		8		1		0		110001		-0.017		-0.01		-0.163		54		51		50		15		1452.5		215.6		-1		-0.5		4.898		12.35		0		14525		0.02		239.53		16.4188915582

		3		11		2005		14		8		4		0		110001		-0.092		-0.011		0.082		54		50		53		15		1452.5		215.5		-0.7		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.093		263.18		12.3729543764

		3		11		2005		14		8		7		0		110001		0.005		0.031		-0.039		55		53		49		15		1452.5		215.4		-0.7		-0.3		5.076		12.35		0		14525		0.031		9.16		5.0069951068

		3		11		2005		14		8		10		0		110001		0.042		0.028		-0.102		54		51		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.05		56.31		11.3806853924

		3		11		2005		14		8		13		0		110001		0.005		0.053		-0.026		48		56		54		15		1452.5		215		-0.9		-0.2		5.114		12.35		0		14525		0.053		5.39		5.9245252974

		3		11		2005		14		8		16		0		110001		-0.023		-0.077		0.056		55		55		49		15		1452.5		216		-0.8		-0.6		5.331		12.35		0		14525		0.08		196.63		9.7948966304

		3		11		2005		14		8		19		0		110001		0.011		-0.006		0.078		52		53		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.161		12.34		0		14525		0.013		118.61		7.9

		3		11		2005		14		8		22		0		110001		0.043		0.021		-0.046		54		55		58		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.048		63.97		6.6377707101

		3		11		2005		14		8		25		0		110001		-0.02		-0.032		0.02		53		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		4.836		12.34		0		14525		0.038		212.01		4.2708313008

		3		11		2005		14		8		28		0		110001		-0.008		-0.026		0.008		55		56		55		15		1452.5		216		-0.6		-0.5		4.673		12.34		0		14525		0.027		197.1		2.8354893758

		3		11		2005		14		8		31		0		110001		0.019		0.03		-0.02		50		59		54		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.704		12.35		0		14525		0.036		32.35		4.0755367745

		3		11		2005		14		8		34		0		110001		-0.029		0.008		-0.004		52		57		53		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.03		285.42		3.0347981811

		3		11		2005		14		8		37		0		110001		0.007		-0.046		-0.038		51		58		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.58		12.35		0		14525		0.047		171.35		6.0074953184

		3		11		2005		14		8		40		0		110001		-0.077		0.022		-0.022		59		52		51		15		1452.5		216.1		-0.9		-0.7		4.921		12.35		0		14525		0.08		285.95		8.3048178788

		3		11		2005		14		8		43		0		110001		-0.027		0.033		0.06		52		62		50		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.774		12.35		0		14525		0.043		320.71		7.3607064878

		3		11		2005		14		8		46		0		110001		0.071		-0.016		0.033		53		53		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.083		12.35		0		14525		0.073		102.7		7.9912452096

		3		11		2005		14		8		49		0		110001		-0.022		-0.019		-0.02		52		57		48		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.277		12.35		0		14525		0.029		229.18		3.5284557529

		3		11		2005		14		8		52		0		110001		-0.053		-0.065		0.148		56		55		49		15		1452.5		215.3		-0.5		-0.1		5.207		12.35		0		14525		0.084		219.19		17.0111727991

		3		11		2005		14		8		55		0		110001		0.037		-0.031		-0.083		57		54		50		15		1452.5		216.2		-0.5		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.048		129.96		9.6015623729

		3		11		2005		14		8		58		0		110001		0.001		0.05		-0.108		54		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.05		1.15		11.9016805536

		3		11		2005		14		9		1		0		110001		0.065		0.026		-0.12		51		53		50		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.207		12.35		0		14525		0.07		68.2		13.8928038927

		3		11		2005		14		9		4		0		110001		-0.01		0.014		-0.014		52		56		55		15		1452.5		215.3		-0.7		-0.2		5.339		12.35		0		14525		0.017		324.46		2.2181073013

		3		11		2005		14		9		7		0		110001		-0.002		0.082		-0.033		49		56		57		15		1452.5		216.7		-0.6		-0.8		5.06		12.35		0		14525		0.082		358.6		8.8413799828

		3		11		2005		14		9		10		0		110001		0.015		0.039		-0.025		52		51		52		15		1452.5		214.9		-0.9		-0.2		5.254		12.35		0		14525		0.042		21.04		4.8692915296

		3		11		2005		14		9		13		0		110001		-0.042		0.028		-0.019		59		55		54		15		1452.5		216.4		-0.6		-0.7		5.292		12.35		0		14525		0.05		303.69		5.3935146241

		3		11		2005		14		9		16		0		110001		-0.087		-0.042		0.108		56		62		58		15		1452.5		216		-1		-0.7		5.223		12.35		0		14525		0.097		244.23		14.4903416109

		3		11		2005		14		9		19		0		110001		-0.046		0.005		0.06		57		54		50		15		1452.5		215.2		-0.8		-0.2		5.323		12.35		0		14525		0.046		276.2		7.5769386958

		3		11		2005		14		9		22		0		110001		0.009		0.002		-0.066		57		55		50		15		1452.5		215.3		-0.7		-0.2		5.153		12.35		0		14525		0.009		77.47		6.6640828326

		3		11		2005		14		9		25		0		110001		-0.063		0.006		-0.047		56		61		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.169		12.35		0		14525		0.063		275.44		7.88289287

		3		11		2005		14		9		28		0		110001		0.024		0.015		-0.079		56		61		49		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.828		12.35		0		14525		0.028		57.99		8.391662529

		3		11		2005		14		9		31		0		110001		0.016		0.032		-0.074		56		54		55		15		1452.5		215.9		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.036		26.57		8.2194890352

		3		11		2005		14		9		34		0		110001		0.095		0.009		-0.043		52		53		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.095		84.59		10.466613588

		3		11		2005		14		9		37		0		110001		-0.039		-0.028		-0.005		58		55		51		15		1452.5		215.2		-0.8		-0.3		4.596		12.35		0		14525		0.048		234.32		4.8270073545

		3		11		2005		14		9		40		0		110001		0.012		0.058		-0.053		50		56		53		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		4.859		12.35		0		14525		0.059		11.69		7.947955712

		3		11		2005		14		9		43		0		110001		0.069		-0.001		-0.046		51		51		56		15		1452.5		215.8		-0.6		-0.3		4.782		12.35		0		14525		0.069		90.83		8.2933708466

		3		11		2005		14		9		46		0		110001		-0.052		-0.03		0.032		53		52		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.06		240.02		6.8029405407

		3		11		2005		14		9		49		0		110001		-0.047		0.028		-0.01		52		53		49		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.96		12.35		0		14525		0.055		300.78		5.5614746246

		3		11		2005		14		9		52		0		110001		-0.004		0.008		-0.119		56		57		57		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		5.238		12.35		0		14525		0.009		333.43		11.9335661057

		3		11		2005		14		9		55		0		110001		0.001		0.05		0.009		52		49		54		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.05		1.15		5.0813384064

		3		11		2005		14		9		58		0		110001		0.017		0.077		0.003		55		51		55		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.079		12.45		7.8911342657

		3		11		2005		14		10		1		0		110001		0.049		0.026		-0.054		57		53		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.055		62.05		7.7414468932

		3		11		2005		14		10		4		0		110001		0.05		0.052		-0.114		53		53		57		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.401		12.35		0		14525		0.072		43.88		13.4907375632

		3		11		2005		14		10		7		0		110001		-0.011		-0.051		0.079		50		58		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.052		192.17		9.4673121846

		3		11		2005		14		10		10		0		110001		-0.042		0.031		-0.176		50		51		51		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.323		12.35		0		14525		0.052		306.43		18.357832116

		3		11		2005		14		10		13		0		110001		-0.015		-0.009		0.001		51		50		50		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.261		12.35		0		14525		0.017		239.04		1.7521415468

		3		11		2005		14		10		16		0		110001		0.004		0.015		-0.116		53		50		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.016		14.93		11.7034183041

		3		11		2005		14		10		19		0		110001		-0.032		-0.046		0.167		50		52		48		15		1452.5		215		-1		-0.2		4.55		12.35		0		14525		0.056		214.82		17.6150503831

		3		11		2005		14		10		22		0		110001		-0.015		-0.015		0.081		53		50		49		15		1452.5		214.5		-0.7		0.2		4.766		12.35		0		14525		0.021		225		8.3731714422

		3		11		2005		14		10		25		0		110001		0.003		-0.002		0.003		51		52		54		15		1452.5		215.9		-0.6		-0.3		4.774		12.35		0		14525		0.004		123.69		0.469041576

		3		11		2005		14		10		28		0		110001		-0.015		-0.023		0.031		47		51		50		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.027		213.11		4.1412558482

		3		11		2005		14		10		31		0		110001		0.067		-0.011		-0.012		48		51		47		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.068		99.32		6.8949256704

		3		11		2005		14		10		34		0		110001		-0.053		0.007		0.055		52		56		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.053		277.52		7.6700717076

		3		11		2005		14		10		37		0		110001		-0.01		0.019		0.044		56		57		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		5.215		12.35		0		14525		0.021		332.24		4.895916666

		3		11		2005		14		10		40		0		110001		0.062		-0.009		-0.04		51		54		51		15		1452.5		215.9		-0.8		-0.5		5.416		12.35		0		14525		0.063		98.26		7.4330343737

		3		11		2005		14		10		43		0		110001		0.019		0.022		-0.064		52		53		49		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.029		40.82		7.0292247083

		3		11		2005		14		10		46		0		110001		-0.042		0.031		-0.016		51		50		53		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.052		306.43		5.4598534779

		3		11		2005		14		10		49		0		110001		0		-0.015		0.009		48		50		48		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.107		12.35		0		14525		0.015		180		1.7492855685

		3		11		2005		14		10		52		0		110001		0.026		0.025		-0.046		51		48		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.238		12.35		0		14525		0.036		46.12		5.8455110983

		3		11		2005		14		10		55		0		110001		0.026		-0.015		-0.08		56		54		54		15		1452.5		215.2		-0.9		-0.3		4.789		12.35		0		14525		0.03		119.98		8.544588931

		3		11		2005		14		10		58		0		110001		-0.048		-0.007		-0.076		60		51		52		15		1452.5		216.9		-0.4		-0.7		4.534		12.35		0		14525		0.049		261.7		9.0160967164

		3		11		2005		14		11		1		0		110001		0.017		-0.032		-0.073		59		55		51		15		1452.5		215.5		-0.5		-0.2		4.65		12.35		0		14525		0.036		152.02		8.1498466243

		3		11		2005		14		11		4		0		110001		-0.028		0.045		0.075		54		62		56		15		1452.5		216.3		-0.7		-0.6		4.867		12.35		0		14525		0.053		328.11		9.1836811791

		3		11		2005		14		11		7		0		110001		-0.06		-0.037		-0.014		53		55		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		4.557		12.35		0		14525		0.07		238.34		7.1867934435

		3		11		2005		14		11		10		0		110001		-0.052		-0.023		-0.093		54		56		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.2		4.503		12.35		0		14525		0.057		246.14		10.9004587059

		3		11		2005		14		11		13		0		110001		-0.076		-0.009		0.104		50		50		54		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.3		5.277		12.35		0		14525		0.077		263.25		12.9123971438

		3		11		2005		14		11		16		0		110001		-0.03		-0.027		0.016		48		55		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.04		228.01		4.3416586692

		3		11		2005		14		11		19		0		110001		0.003		-0.002		0.147		51		54		53		15		1452.5		217.2		-0.4		-0.8		5.378		12.35		0		14525		0.004		123.69		14.7044211039

		3		11		2005		14		11		22		0		110001		0.046		0.007		0.013		52		51		51		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.161		12.35		0		14525		0.047		81.35		4.8311489317

		3		11		2005		14		11		25		0		110001		0.069		-0.001		0.01		56		53		57		15		1452.5		217		-0.3		-0.7		5.331		12.35		0		14525		0.069		90.83		6.9728043139

		3		11		2005		14		11		28		0		110001		-0.054		-0.012		0.031		51		48		56		15		1452.5		215.2		-1		-0.3		5.323		12.35		0		14525		0.055		257.47		6.341135545

		3		11		2005		14		11		31		0		110001		0.057		0.024		-0.13		49		54		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.913		12.35		0		14525		0.062		67.17		14.3961800489

		3		11		2005		14		11		34		0		110001		0.034		0.009		-0.092		56		50		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.844		12.35		0		14525		0.035		75.17		9.8493654618

		3		11		2005		14		11		37		0		110001		-0.018		-0.011		0.1		51		54		52		15		1452.5		215.1		-0.8		-0.2		4.534		12.35		0		14525		0.021		238.57		10.2200782776

		3		11		2005		14		11		40		0		110001		-0.03		-0.061		0.033		54		53		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		4.65		12.35		0		14525		0.068		206.19		7.5564541949

		3		11		2005		14		11		43		0		110001		0.012		-0.068		0.064		57		57		53		15		1452.5		216.8		-0.5		-0.8		4.774		12.35		0		14525		0.069		169.99		9.4148818368

		3		11		2005		14		11		46		0		110001		-0.002		-0.022		0.001		59		55		55		15		1452.5		214.8		-0.8		0		4.658		12.35		0		14525		0.022		185.19		2.2113344387

		3		11		2005		14		11		49		0		110001		-0.023		0.03		-0.033		55		47		52		15		1452.5		216.1		-0.3		-0.3		5.261		12.35		0		14525		0.038		322.52		5.0179677161

		3		11		2005		14		11		52		0		110001		0.016		0.044		-0.101		54		58		56		15		1452.5		215.1		-0.9		-0.3		5.347		12.35		0		14525		0.047		19.98		11.1323851892

		3		11		2005		14		11		55		0		110001		-0.026		-0.005		-0.034		52		57		52		15		1452.5		214.6		-0.8		0		5.439		12.35		0		14525		0.026		259.11		4.3092922853

		3		11		2005		14		11		58		0		110001		-0.03		0.008		-0.022		47		59		49		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.091		12.35		0		14525		0.031		284.93		3.8052595181

		3		11		2005		14		12		1		0		110001		-0.09		0.053		-0.037		49		53		49		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.5		5.045		12.35		0		14525		0.104		300.49		11.0806137014

		3		11		2005		14		12		4		0		110001		0.019		0.001		-0.134		51		57		49		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.285		12.35		0		14525		0.019		86.99		13.5344006147

		3		11		2005		14		12		7		0		110001		0.091		0.03		-0.193		49		52		52		15		1452.5		214.6		-1.3		-0.3		5.285		12.35		0		14525		0.096		71.75		21.5476216785

		3		11		2005		14		12		10		0		110001		-0.005		-0.001		-0.104		51		51		52		15		1452.5		215.6		-1.5		-0.9		4.743		12.35		0		14525		0.005		258.69		10.412492497

		3		11		2005		14		12		13		0		110001		0.042		-0.075		0.056		51		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		4.65		12.35		0		14525		0.086		150.75		10.2591422643

		3		11		2005		14		12		16		0		110001		-0.023		-0.012		0.043		54		53		51		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.026		242.45		5.0219518118

		3		11		2005		14		12		19		0		110001		-0.094		0.015		0.018		52		52		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		4.526		12.35		0		14525		0.095		279.07		9.687620967

		3		11		2005		14		12		22		0		110001		0.047		-0.046		-0.006		54		56		56		15		1452.5		215.2		-1.2		-0.5		4.921		12.35		0		14525		0.066		134.38		6.6037867924

		3		11		2005		14		12		25		0		110001		-0.029		0.013		0.01		51		60		51		15		1452.5		214.6		-0.9		0		5.091		12.35		0		14525		0.032		294.15		3.3316662498

		3		11		2005		14		12		28		0		110001		0.059		0		-0.056		55		58		51		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.5		5.323		12.35		0		14525		0.059		90		8.1344944526

		3		11		2005		14		12		31		0		110001		0.045		0.014		-0.056		53		51		49		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.047		72.72		7.3191529565

		3		11		2005		14		12		34		0		110001		-0.039		0.023		0.001		53		50		52		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.045		300.53		4.5287967497

		3		11		2005		14		12		37		0		110001		-0.009		-0.035		0.085		54		60		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.3		5.06		12.35		0		14525		0.036		194.42		9.236341267

		3		11		2005		14		12		40		0		110001		-0.003		-0.066		0.013		52		56		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.066		182.6		6.7334983478

		3		11		2005		14		12		43		0		110001		-0.013		0		-0.074		51		53		53		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.107		12.35		0		14525		0.013		270		7.5133215025

		3		11		2005		14		12		46		0		110001		-0.016		0.044		0.022		58		52		53		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.047		340.02		5.1730068626

		3		11		2005		14		12		49		0		110001		0.034		0.005		-0.03		57		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.034		81.63		4.5617978912

		3		11		2005		14		12		52		0		110001		0.023		-0.023		0.008		53		52		49		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.5		4.929		12.35		0		14525		0.033		135		3.3496268449

		3		11		2005		14		12		55		0		110001		0.005		0.001		0.009		51		53		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.457		12.35		0		14525		0.005		78.69		1.0344080433

		3		11		2005		14		12		58		0		110001		0.031		0.002		0.014		47		49		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.511		12.35		0		14525		0.031		86.31		3.4073450075

		3		11		2005		14		13		1		0		110001		0.073		-0.01		-0.035		49		53		47		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.55		12.35		0		14525		0.074		97.8		8.1572054038

		3		11		2005		14		13		4		0		110001		-0.038		0.068		-0.054		50		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.078		330.8		9.4783964889

		3		11		2005		14		13		7		0		110001		0.009		0		-0.002		54		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.681		12.35		0		14525		0.009		90		0.9219544457

		3		11		2005		14		13		10		0		110001		0.044		-0.011		-0.034		56		53		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.045		104.04		5.6683330883

		3		11		2005		14		13		13		0		110001		-0.049		0.073		-0.067		51		54		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.088		326.13		11.053958567

		3		11		2005		14		13		16		0		110001		0.006		-0.046		-0.025		50		53		51		15		1452.5		215.7		-0.9		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.046		172.57		5.2697248505

		3		11		2005		14		13		19		0		110001		-0.017		0.069		-0.086		51		57		49		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.3		4.526		12.35		0		14525		0.071		346.16		11.1561642154

		3		11		2005		14		13		22		0		110001		-0.072		0.024		-0.018		52		56		52		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.5		4.983		12.35		0		14525		0.076		288.43		7.8

		3		11		2005		14		13		25		0		110001		-0.079		-0.034		-0.01		61		54		51		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.086		246.71		8.6585218138

		3		11		2005		14		13		28		0		110001		0.018		0.055		-0.145		53		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.494		12.35		0		14525		0.058		18.12		15.6121747364

		3		11		2005		14		13		31		0		110001		0.092		0.039		-0.126		52		54		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.47		12.35		0		14525		0.1		67.03		16.0813556642

		3		11		2005		14		13		34		0		110001		0.011		-0.075		-0.048		54		57		50		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.3		5.323		12.35		0		14525		0.076		171.66		8.9721792225

		3		11		2005		14		13		37		0		110001		-0.012		-0.004		-0.022		53		60		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.013		251.57		2.5377155081

		3		11		2005		14		13		40		0		110001		0.02		-0.037		-0.001		58		59		52		15		1452.5		215.5		-1		-0.5		5.076		12.35		0		14525		0.042		151.61		4.2071367936

		3		11		2005		14		13		43		0		110001		0.032		-0.045		0.075		53		56		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.952		12.35		0		14525		0.055		144.58		9.3134311615

		3		11		2005		14		13		46		0		110001		-0.071		0.097		-0.08		52		52		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		5.076		12.35		0		14525		0.12		323.8		14.4395290782

		3		11		2005		14		13		49		0		110001		-0.065		0.014		-0.076		57		52		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.3		5.122		12.35		0		14525		0.066		282.15		10.0980196078

		3		11		2005		14		13		52		0		110001		-0.01		0.021		-0.006		52		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.023		334.54		2.4020824299

		3		11		2005		14		13		55		0		110001		0.032		-0.034		0.046		52		53		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.31		12.35		0		14525		0.047		136.74		6.5543878433

		3		11		2005		14		13		58		0		110001		-0.03		0.022		0.01		52		53		51		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.5		4.433		12.35		0		14525		0.037		306.25		3.8522720569

		3		11		2005		14		14		1		0		110001		0.033		-0.132		0.134		50		55		52		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		4.983		12.35		0		14525		0.136		165.96		19.0968583804

		3		11		2005		14		14		4		0		110001		0.015		0.02		-0.015		49		54		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.025		36.87		2.9154759474

		3		11		2005		14		14		7		0		110001		0.018		0.005		-0.023		46		51		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.805		12.35		0		14525		0.019		74.48		2.963106478

		3		11		2005		14		14		10		0		110001		-0.003		-0.052		0.014		50		49		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.114		12.35		0		14525		0.052		183.3		5.3935146241

		3		11		2005		14		14		13		0		110001		-0.028		-0.001		-0.024		54		55		51		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.028		267.95		3.6891733491

		3		11		2005		14		14		16		0		110001		-0.05		-0.058		0.115		54		55		50		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.077		220.76		13.8162947276

		3		11		2005		14		14		19		0		110001		-0.022		-0.035		0.065		54		50		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.029		12.35		0		14525		0.041		212.15		7.703246069

		3		11		2005		14		14		22		0		110001		-0.036		0.017		-0.051		51		53		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.04		295.28		6.4699304478

		3		11		2005		14		14		25		0		110001		-0.033		0.017		0.106		54		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.983		12.35		0		14525		0.037		297.26		11.2312065247

		3		11		2005		14		14		28		0		110001		-0.03		0.027		-0.032		51		54		56		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.04		311.99		5.1507281039

		3		11		2005		14		14		31		0		110001		0.009		-0.013		-0.026		58		51		56		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.016		145.3		3.0430248109

		3		11		2005		14		14		34		0		110001		-0.039		-0.063		0.091		57		51		58		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.525		12.35		0		14525		0.074		211.76		11.7349904133

		3		11		2005		14		14		37		0		110001		0.01		-0.042		0.144		54		52		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.043		166.61		15.0332963784

		3		11		2005		14		14		40		0		110001		0.009		0.031		-0.113		49		51		47		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.032		16.19		11.7520211028

		3		11		2005		14		14		43		0		110001		-0.007		-0.051		0.078		59		58		47		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.051		187.82		9.345587194

		3		11		2005		14		14		46		0		110001		-0.092		-0.066		0.019		52		55		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.975		12.35		0		14525		0.113		234.34		11.4808536268

		3		11		2005		14		14		49		0		110001		-0.026		-0.029		0.1		52		51		47		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.542		12.35		0		14525		0.039		221.88		10.7317286585

		3		11		2005		14		14		52		0		110001		-0.029		-0.048		0.065		57		54		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.813		12.35		0		14525		0.056		211.14		8.5848704125

		3		11		2005		14		14		55		0		110001		0.038		0.076		-0.086		56		54		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.464		12.35		0		14525		0.085		26.57		12.0896650078

		3		11		2005		14		14		58		0		110001		0.055		-0.171		0.006		50		55		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.511		12.35		0		14525		0.18		162.17		17.9727571619

		3		11		2005		14		15		1		0		110001		-0.013		-0.037		0.043		53		55		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.882		12.35		0		14525		0.039		199.36		5.8197938108

		3		11		2005		14		15		4		0		110001		0.011		0.072		-0.156		51		54		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.073		8.69		17.2165617938

		3		11		2005		14		15		7		0		110001		0.052		-0.065		0.02		50		56		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.083		141.34		8.5609578903

		3		11		2005		14		15		10		0		110001		-0.043		-0.042		-0.012		49		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.712		12.35		0		14525		0.06		225.67		6.1294371683

		3		11		2005		14		15		13		0		110001		-0.018		0.011		0.043		52		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.813		12.35		0		14525		0.021		301.43		4.7895720059

		3		11		2005		14		15		16		0		110001		0.075		0.059		-0.146		47		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.095		51.81		17.4419035658

		3		11		2005		14		15		19		0		110001		0.065		0.079		-0.059		58		52		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.102		39.45		11.8097417415

		3		11		2005		14		15		22		0		110001		0.035		0.014		-0.011		56		50		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.038		68.2		3.9268307832

		3		11		2005		14		15		25		0		110001		-0.002		0.009		0.007		55		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.009		347.47		1.1575836903

		3		11		2005		14		15		28		0		110001		0.02		0.018		-0.009		53		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.027		48.01		2.8372521918

		3		11		2005		14		15		31		0		110001		0.043		-0.071		0.1		56		52		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.339		12.35		0		14525		0.083		148.8		12.996153277

		3		11		2005		14		15		34		0		110001		0.032		-0.086		0.09		48		53		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.092		159.59		12.8530152104

		3		11		2005		14		15		37		0		110001		-0.023		-0.013		0.04		50		53		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.026		240.52		4.7937459257

		3		11		2005		14		15		40		0		110001		-0.007		0.099		-0.063		47		50		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.099		355.96		11.7554242799

		3		11		2005		14		15		43		0		110001		0.037		0.007		-0.012		49		52		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.038		79.29		3.9522145691

		3		11		2005		14		15		46		0		110001		0.03		-0.083		0.023		50		52		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.088		160.13		9.1203070124

		3		11		2005		14		15		49		0		110001		0.005		-0.004		-0.017		50		56		53		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		4.635		12.35		0		14525		0.006		128.66		1.8165902125

		3		11		2005		14		15		52		0		110001		-0.055		-0.035		0.097		53		51		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.797		12.35		0		14525		0.065		237.53		11.6871724553

		3		11		2005		14		15		55		0		110001		-0.063		-0.034		0.084		50		55		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.35		0		14525		0.072		241.65		11.03675677

		3		11		2005		14		15		58		0		110001		-0.028		-0.124		0.162		52		58		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.127		192.72		20.5922315449

		3		11		2005		14		16		1		0		110001		-0.008		-0.01		0.146		53		59		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.013		218.66		14.6560567684

		3		11		2005		14		16		4		0		110001		-0.003		0.018		0.006		54		57		53		15		1452.6		215.4		-0.9		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.018		350.54		1.9209372712

		3		11		2005		14		16		7		0		110001		-0.01		0.01		-0.016		55		58		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.014		315		2.1354156504

		3		11		2005		14		16		10		0		110001		-0.006		0.022		0.073		53		54		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.023		344.74		7.647875522

		3		11		2005		14		16		13		0		110001		-0.006		0.004		-0.019		51		59		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.007		303.69		2.0322401433

		3		11		2005		14		16		16		0		110001		0.015		0.044		-0.025		52		50		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.083		12.35		0		14525		0.046		18.82		5.2782572882

		3		11		2005		14		16		19		0		110001		-0.013		0.009		-0.005		54		51		54		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.016		304.7		1.6583123952

		3		11		2005		14		16		22		0		110001		0.004		0.034		-0.065		54		49		48		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.034		6.71		7.3464277033

		3		11		2005		14		16		25		0		110001		-0.018		-0.024		0.038		61		53		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.03		216.87		4.8414873748

		3		11		2005		14		16		28		0		110001		0.003		0.079		-0.079		55		55		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.079		2.17		11.1763142404

		3		11		2005		14		16		31		0		110001		-0.085		-0.003		0.206		51		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.085		267.98		22.2867673744

		3		11		2005		14		16		34		0		110001		0.051		-0.013		0.053		50		49		47		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.053		104.3		7.4692703794

		3		11		2005		14		16		37		0		110001		0.04		-0.023		-0.067		48		55		50		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.046		119.9		8.1351090958

		3		11		2005		14		16		40		0		110001		-0.027		0.013		-0.024		52		51		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.03		295.71		3.8392707641

		3		11		2005		14		16		43		0		110001		-0.058		-0.027		0.104		54		54		48		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.006		12.36		0		14526		0.064		245.04		12.2102416029

		3		11		2005		14		16		46		0		110001		0.015		0.011		-0.062		55		52		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.019		53.75		6.4730209331

		3		11		2005		14		16		49		0		110001		-0.017		0.011		-0.036		51		54		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.02		302.91		4.1303752856

		3		11		2005		14		16		52		0		110001		-0.061		0.044		0.043		51		51		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.494		12.36		0		14526		0.075		305.8		8.6637174469

		3		11		2005		14		16		55		0		110001		-0.022		-0.06		0.162		53		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.064		200.14		17.4149361182

		3		11		2005		14		16		58		0		110001		0.005		-0.016		0.062		54		57		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.017		162.65		6.4226162893

		3		11		2005		14		17		1		0		110001		0.005		-0.047		0.046		55		54		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.047		173.93		6.5954529791

		3		11		2005		14		17		4		0		110001		0.057		0.01		-0.02		51		48		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.058		80.05		6.1229078059

		3		11		2005		14		17		7		0		110001		-0.026		0.034		0.097		54		51		53		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.043		322.59		10.6023582282

		3		11		2005		14		17		10		0		110001		0.04		0		0.057		50		55		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.04		90		6.9634761434

		3		11		2005		14		17		13		0		110001		-0.008		0.036		-0.11		56		50		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.114		12.35		0		14525		0.037		347.47		11.6017240098

		3		11		2005		14		17		16		0		110001		0.039		0.001		-0.017		57		52		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.039		88.53		4.2555845662

		3		11		2005		14		17		19		0		110001		0.03		-0.015		-0.067		50		50		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.034		116.57		7.492663078

		3		11		2005		14		17		22		0		110001		0.01		-0.029		0.027		55		62		56		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.031		160.97		4.0865633483

		3		11		2005		14		17		25		0		110001		-0.016		-0.015		0.015		49		58		55		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.022		226.85		2.6570660511

		3		11		2005		14		17		28		0		110001		0.045		-0.002		0.05		48		56		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.045		92.54		6.7297845434

		3		11		2005		14		17		31		0		110001		0.028		0.025		-0.101		55		53		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.604		12.35		0		14525		0.038		48.24		10.7749709976

		3		11		2005		14		17		34		0		110001		0.046		-0.033		0.006		54		53		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.057		125.66		5.692978131

		3		11		2005		14		17		37		0		110001		0		0		-0.005		51		54		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.41		12.35		0		14525		0		0		0.5

		3		11		2005		14		17		40		0		110001		0.025		-0.019		-0.079		52		57		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.031		127.23		8.5011763892

		3		11		2005		14		17		43		0		110001		-0.024		-0.059		0.048		51		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.704		12.35		0		14525		0.064		202.14		7.9755877526

		3		11		2005		14		17		46		0		110001		-0.077		0.069		-0.034		52		50		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.103		311.86		10.8839331126

		3		11		2005		14		17		49		0		110001		-0.009		-0.022		-0.003		60		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.024		202.25		2.3958297101

		3		11		2005		14		17		52		0		110001		-0.029		0.006		-0.046		50		54		53		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.03		281.69		5.4708317466

		3		11		2005		14		17		55		0		110001		0.039		0.002		-0.025		56		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.039		87.06		4.6368092477

		3		11		2005		14		17		58		0		110001		0.036		-0.027		0.018		56		51		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.045		126.87		4.8466483264

		3		11		2005		14		18		1		0		110001		0.028		0.021		0.038		49		50		49		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.96		12.36		0		14526		0.035		53.13		5.1662365412

		3		11		2005		14		18		4		0		110001		0.047		0.01		-0.043		48		52		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.975		12.36		0		14526		0.048		77.99		6.4482555781

		3		11		2005		14		18		7		0		110001		-0.04		0.034		-0.002		53		52		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.052		310.36		5.2535702146

		3		11		2005		14		18		10		0		110001		0.094		0.015		0.003		51		52		48		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.095		80.93		9.5236547606

		3		11		2005		14		18		13		0		110001		-0.037		-0.015		0.058		52		51		59		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.04		247.93		7.0413066969

		3		11		2005		14		18		16		0		110001		-0.09		0.016		-0.06		53		50		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.501		12.36		0		14526		0.091		280.08		10.9343495463

		3		11		2005		14		18		19		0		110001		-0.071		-0.005		-0.057		52		55		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.071		265.97		9.1186621826

		3		11		2005		14		18		22		0		110001		0.047		0.015		-0.105		52		53		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.494		12.36		0		14526		0.049		72.3		11.6012930314

		3		11		2005		14		18		25		0		110001		-0.026		0.009		0.066		56		55		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.028		289.09		7.1505244563

		3		11		2005		14		18		28		0		110001		-0.026		-0.026		0.082		53		55		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.037		225		8.9866567755

		3		11		2005		14		18		31		0		110001		0.042		0.051		-0.105		54		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.066		39.47		12.4056438769

		3		11		2005		14		18		34		0		110001		0.012		-0.034		0.046		51		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.036		160.56		5.8446556785

		3		11		2005		14		18		37		0		110001		-0.063		-0.028		0.016		53		57		47		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.069		246.04		7.0774289117

		3		11		2005		14		18		40		0		110001		-0.009		0.005		-0.033		51		54		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.01		299.05		3.4568772035

		3		11		2005		14		18		43		0		110001		0.048		0.026		-0.063		48		53		47		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.055		61.56		8.3360662185

		3		11		2005		14		18		46		0		110001		-0.05		0.001		0.018		53		53		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.05		271.15		5.3150729064

		3		11		2005		14		18		49		0		110001		0.012		0.017		-0.054		52		54		53		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.021		35.22		5.7870545185

		3		11		2005		14		18		52		0		110001		0.008		0.021		-0.022		51		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.022		20.85		3.1448370387

		3		11		2005		14		18		55		0		110001		-0.063		-0.024		0.035		50		54		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.067		249.15		7.5960516059

		3		11		2005		14		18		58		0		110001		0.073		-0.007		-0.07		55		56		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.073		95.48		10.1380471492

		3		11		2005		14		19		1		0		110001		0.01		0.011		-0.042		55		54		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.015		42.27		4.455333882

		3		11		2005		14		19		4		0		110001		0.007		0.001		-0.045		50		53		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.007		81.87		4.5552167896

		3		11		2005		14		19		7		0		110001		0.041		0.09		-0.218		50		52		47		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.099		24.49		23.9384627744

		3		11		2005		14		19		10		0		110001		0.005		0.065		-0.033		53		51		48		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.122		12.36		0		14526		0.065		4.4		7.3068461049

		3		11		2005		14		19		13		0		110001		0.001		0.034		0.013		54		56		47		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.034		1.68		3.6414282912

		3		11		2005		14		19		16		0		110001		-0.001		-0.029		0.096		51		53		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.029		181.97		10.0289580715

		3		11		2005		14		19		19		0		110001		0.058		-0.017		0.015		50		53		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.54		12.36		0		14526		0.06		106.34		6.2273589908

		3		11		2005		14		19		22		0		110001		0.031		0.019		-0.058		59		50		56		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.416		12.36		0		14526		0.036		58.5		6.845436436

		3		11		2005		14		19		25		0		110001		-0.017		-0.015		0.046		55		52		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.023		228.58		5.128352562

		3		11		2005		14		19		28		0		110001		-0.008		0.012		0		53		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.014		326.31		1.4422205102

		3		11		2005		14		19		31		0		110001		-0.051		-0.012		0.09		59		54		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.052		256.76		10.4139329746

		3		11		2005		14		19		34		0		110001		0.036		-0.073		0.013		57		49		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.081		153.75		8.242572414

		3		11		2005		14		19		37		0		110001		-0.005		0.059		-0.033		53		57		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.36		0		14526		0.059		355.16		6.778642932

		3		11		2005		14		19		40		0		110001		0.006		0.055		-0.019		51		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.055		6.23		5.8497863209

		3		11		2005		14		19		43		0		110001		-0.038		0.054		-0.002		53		50		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.066		324.87		6.606057826

		3		11		2005		14		19		46		0		110001		0.058		-0.043		0.009		57		49		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.072		126.55		7.2759879054

		3		11		2005		14		19		49		0		110001		-0.011		0.043		-0.05		53		49		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.044		345.65		6.6858058602

		3		11		2005		14		19		52		0		110001		-0.053		0.019		0.038		54		55		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.083		12.36		0		14526		0.056		289.72		6.7926430791

		3		11		2005		14		19		55		0		110001		0.015		-0.095		0.068		55		52		49		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.269		12.36		0		14526		0.096		171.03		11.7787945054

		3		11		2005		14		19		58		0		110001		-0.016		0.011		-0.01		51		52		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.019		304.51		2.1840329668

		3		11		2005		14		20		1		0		110001		0.009		-0.012		0.016		57		57		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.015		143.13		2.1931712199

		3		11		2005		14		20		4		0		110001		0.024		-0.01		0.107		52		49		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.47		12.36		0		14526		0.026		112.62		11.0113577728

		3		11		2005		14		20		7		0		110001		0.017		-0.043		0.065		50		50		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.929		12.36		0		14526		0.046		158.43		7.9768414802

		3		11		2005		14		20		10		0		110001		-0.054		-0.017		-0.029		51		52		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.36		0		14526		0.057		252.53		6.3608175575

		3		11		2005		14		20		13		0		110001		0.032		0.09		-0.134		48		51		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.096		19.57		16.4560019446

		3		11		2005		14		20		16		0		110001		0.008		-0.029		0.079		51		52		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.998		12.36		0		14526		0.03		164.58		8.4534016822

		3		11		2005		14		20		19		0		110001		-0.03		0.06		-0.007		50		55		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.96		12.36		0		14526		0.067		333.43		6.7446274916

		3		11		2005		14		20		22		0		110001		0.005		-0.015		0.017		51		49		52		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.016		161.57		2.3216373532

		3		11		2005		14		20		25		0		110001		0.014		-0.004		-0.015		52		52		57		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.015		105.95		2.090454496

		3		11		2005		14		20		28		0		110001		0.014		-0.063		-0.008		52		52		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.325		12.36		0		14526		0.065		167.47		6.5030761952

		3		11		2005		14		20		31		0		110001		0.003		-0.04		0.047		50		56		54		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.333		12.36		0		14526		0.04		175.71		6.1789966823

		3		11		2005		14		20		34		0		110001		-0.004		-0.002		0.073		49		53		52		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.004		243.43		7.3136858013

		3		11		2005		14		20		37		0		110001		-0.03		-0.058		0.107		56		51		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.065		207.35		12.5351505775

		3		11		2005		14		20		40		0		110001		-0.054		-0.021		0.086		54		47		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.058		248.75		10.3696673042

		3		11		2005		14		20		43		0		110001		-0.018		0.029		0.027		51		49		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.034		328.17		4.3520110294

		3		11		2005		14		20		46		0		110001		-0.015		-0.004		0.027		50		50		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.016		255.07		3.1144823005

		3		11		2005		14		20		49		0		110001		0.017		0.06		-0.047		53		51		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.062		15.82		7.8089692021

		3		11		2005		14		20		52		0		110001		-0.025		-0.082		0.107		53		51		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.086		196.96		13.7105798564

		3		11		2005		14		20		55		0		110001		0.037		0.012		-0.094		54		50		51		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.039		72.03		10.1730034896

		3		11		2005		14		20		58		0		110001		-0.011		0.01		-0.089		60		50		46		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.015		312.27		9.0233031646

		3		11		2005		14		21		1		0		110001		-0.043		-0.056		0.074		55		55		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.071		217.52		10.2279030109

		3		11		2005		14		21		4		0		110001		-0.062		0		0.047		55		51		48		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.062		270		7.7801028271

		3		11		2005		14		21		7		0		110001		-0.019		-0.027		0.031		50		54		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.635		12.36		0		14526		0.033		215.13		4.5287967497

		3		11		2005		14		21		10		0		110001		-0.066		0.058		0.018		57		49		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.449		12.36		0		14526		0.088		311.31		8.9688349299

		3		11		2005		14		21		13		0		110001		-0.1		-0.029		0.147		59		56		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.104		253.83		18.0138835347

		3		11		2005		14		21		16		0		110001		0.062		0.049		-0.098		52		54		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.079		51.68		12.589281155

		3		11		2005		14		21		19		0		110001		-0.001		0.062		-0.072		50		50		54		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.062		359.08		9.5021050299

		3		11		2005		14		21		22		0		110001		0.042		0.158		-0.146		51		53		56		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.163		14.89		21.9189415803

		3		11		2005		14		21		25		0		110001		-0.022		0.049		-0.008		49		57		49		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.054		335.82		5.430469593

		3		11		2005		14		21		28		0		110001		-0.019		-0.121		0.142		50		53		48		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.122		188.92		18.7525998198

		3		11		2005		14		21		31		0		110001		0.022		-0.009		-0.081		50		56		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.024		112.25		8.4415638362

		3		11		2005		14		21		34		0		110001		-0.039		0.015		0.038		52		53		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.042		291.04		5.6480084986

		3		11		2005		14		21		37		0		110001		-0.012		0.021		0.015		54		53		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.024		330.26		2.8460498942

		3		11		2005		14		21		40		0		110001		-0.015		0.01		0.018		57		56		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.018		303.69		2.5475478406

		3		11		2005		14		21		43		0		110001		-0.047		0.071		-0.057		51		56		48		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.085		326.5		10.2464628043

		3		11		2005		14		21		46		0		110001		0.018		0.043		-0.089		51		53		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.534		12.36		0		14526		0.047		22.71		10.0468900661

		3		11		2005		14		21		49		0		110001		-0.012		-0.025		-0.046		50		57		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.472		12.36		0		14526		0.028		205.64		5.3712196008

		3		11		2005		14		21		52		0		110001		0.015		-0.033		-0.096		50		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.036		155.56		10.2615788259

		3		11		2005		14		21		55		0		110001		0.021		-0.004		0.068		53		54		57		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.021		100.78		7.1281133549

		3		11		2005		14		21		58		0		110001		0.006		-0.031		-0.091		52		58		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.032		169.05		9.6322375386

		3		11		2005		14		22		1		0		110001		0.013		-0.047		0.012		51		52		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.049		164.54		5.0219518118

		3		11		2005		14		22		4		0		110001		-0.024		0.001		0.02		52		51		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.024		272.39		3.1256999216

		3		11		2005		14		22		7		0		110001		-0.015		0.028		-0.028		49		54		57		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.41		12.36		0		14526		0.032		331.82		4.2343830719

		3		11		2005		14		22		10		0		110001		-0.05		-0.056		-0.02		56		53		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.075		221.76		7.7691698398

		3		11		2005		14		22		13		0		110001		-0.043		-0.002		0.039		50		57		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.043		267.34		5.8086142926

		3		11		2005		14		22		16		0		110001		-0.006		0.077		-0.066		54		57		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.844		12.36		0		14526		0.077		355.54		10.1592322545

		3		11		2005		14		22		19		0		110001		0.01		0.024		0.015		49		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.48		12.36		0		14526		0.026		22.62		3.001666204

		3		11		2005		14		22		22		0		110001		-0.016		-0.023		-0.052		52		53		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.028		214.82		5.9067757702

		3		11		2005		14		22		25		0		110001		-0.052		-0.026		0.051		56		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.058		243.43		7.7336925204

		3		11		2005		14		22		28		0		110001		-0.013		0.005		-0.014		53		55		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.014		291.04		1.9748417658

		3		11		2005		14		22		31		0		110001		-0.004		0.02		-0.003		55		58		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.02		348.69		2.0615528128

		3		11		2005		14		22		34		0		110001		0		-0.009		0.086		55		52		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.009		180		8.6469647854

		3		11		2005		14		22		37		0		110001		0.018		0.052		0.071		52		58		52		15		1452.6		214.5		-0.8		-0.4		4.58		12.36		0		14526		0.055		19.09		8.9827612681

		3		11		2005		14		22		40		0		110001		0.024		-0.022		0.024		49		54		53		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.033		132.51		4.0447496832

		3		11		2005		14		22		43		0		110001		0.035		0.078		-0.006		49		55		50		15		1452.6		211.6		-0.8		-0.4		4.503		12.36		0		14526		0.085		24.17		8.5702975444

		3		11		2005		14		22		46		0		110001		-0.009		0.071		-0.038		50		55		53		15		1452.6		210		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.072		352.78		8.103085832

		3		11		2005		14		22		49		0		110001		0.002		0.047		-0.008		52		52		51		15		1452.6		207.8		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.047		2.44		4.7717921162

		3		11		2005		14		22		52		0		110001		0.028		0.071		-0.096		53		71		50		15		1452.6		205.7		-0.8		-0.4		4.457		12.36		0		14526		0.076		21.52		12.2641754717

		3		11		2005		14		22		55		0		110001		-0.039		0.068		0.015		53		54		53		15		1452.6		203.2		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.078		330.16		7.9812279757

		3		11		2005		14		22		58		0		110001		-0.03		0.017		0.052		53		55		53		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.034		299.54		6.2393909959

		3		11		2005		14		23		1		0		110001		0.034		-0.002		0.007		57		54		51		15		1452.6		198.3		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.034		93.37		3.4770677301

		3		11		2005		14		23		4		0		110001		0.067		0.081		-0.095		52		49		51		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		4.875		12.36		0		14526		0.105		39.6		14.1686273153

		3		11		2005		14		23		7		0		110001		-0.002		-0.006		0.066		53		54		51		15		1452.6		193.3		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.006		198.43		6.6302337817

		3		11		2005		14		23		10		0		110001		0.027		0.082		-0.062		54		56		54		15		1452.6		190.8		-0.8		-0.4		4.929		12.36		0		14526		0.086		18.23		10.6287346378

		3		11		2005		14		23		13		0		110001		0.061		0.007		-0.075		55		52		53		15		1452.6		188.5		-0.8		-0.4		4.921		12.36		0		14526		0.061		83.45		9.6927808187

		3		11		2005		14		23		16		0		110001		0.059		0.091		-0.093		54		52		50		15		1452.6		186.2		-0.8		-0.4		4.294		12.36		0		14526		0.108		32.96		14.2867071084

		3		11		2005		14		23		19		0		110001		-0.055		0.116		-0.093		52		57		52		15		1452.6		184.2		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.128		334.63		15.8524446064

		3		11		2005		14		23		22		0		110001		-0.014		-0.001		0.05		53		53		49		15		1452.6		182.2		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.014		265.91		5.193264869

		3		11		2005		14		23		25		0		110001		-0.037		0.047		-0.051		56		51		54		15		1452.6		180.5		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.06		321.79		7.8606615498

		3		11		2005		14		23		28		0		110001		0.027		0.018		-0.003		54		53		53		15		1452.6		179.3		-0.8		-0.4		4.464		12.36		0		14526		0.032		56.31		3.2588341474

		3		11		2005		14		23		31		0		110001		-0.058		-0.035		0.083		50		53		52		15		1452.6		178.2		-0.8		-0.4		4.642		12.36		0		14526		0.068		238.89		10.7135428314

		3		11		2005		14		23		34		0		110001		0.013		0.066		-0.008		53		55		56		15		1452.6		177.2		-0.8		-0.4		4.588		12.36		0		14526		0.067		11.14		6.7742158218

		3		11		2005		14		23		37		0		110001		-0.025		0.087		-0.009		51		56		54		15		1452.6		176.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.091		343.97		9.0967026993

		3		11		2005		14		23		40		0		110001		-0.006		0.019		0.015		54		53		53		15		1452.6		176.2		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.02		342.47		2.4939927827

		3		11		2005		14		23		43		0		110001		-0.072		0.062		-0.044		50		52		53		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.095		310.73		10.4709120902

		3		11		2005		14		23		46		0		110001		-0.009		0.07		-0.004		54		55		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.071		352.67		7.0689461732

		3		11		2005		14		23		49		0		110001		0.021		0.094		-0.09		50		54		52		15		1452.6		176.3		-0.7		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.096		12.59		13.1821849479

		3		11		2005		14		23		52		0		110001		-0.036		0.019		-0.022		51		54		56		15		1452.6		176.7		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.041		297.82		4.6270941205

		3		11		2005		14		23		55		0		110001		0.006		0.041		0.05		54		54		52		15		1452.6		177.2		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.041		8.33		6.493843238

		3		11		2005		14		23		58		0		110001		-0.015		0.038		-0.058		51		58		53		15		1452.6		178		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.041		338.46		7.0943639602

		3		11		2005		14		24		1		0		110001		-0.077		0.031		-0.01		52		55		56		15		1452.6		179		-0.8		-0.4		5.61		12.36		0		14526		0.083		291.93		8.3606219864

		3		11		2005		14		24		4		0		110001		0.011		0.091		-0.057		54		54		66		15		1452.6		180		-0.8		-0.4		5.633		12.36		0		14526		0.092		6.89		10.7939798036

		3		11		2005		14		24		7		0		110001		-0.005		0.091		-0.034		54		56		54		15		1452.6		181.3		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.091		356.86		9.7272812234

		3		11		2005		14		24		10		0		110001		0.01		0.077		-0.02		53		54		50		15		1452.6		182.7		-0.8		-0.4		5.594		12.36		0		14526		0.078		7.4		8.0181045142

		3		11		2005		14		24		13		0		110001		-0.002		0.114		-0.018		51		55		55		15		1452.6		184.2		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.114		358.99		11.5429632244

		3		11		2005		14		24		16		0		110001		0.042		0.044		-0.013		50		54		52		15		1452.6		185.9		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.061		43.67		6.220128616

		3		11		2005		14		24		19		0		110001		0.02		0.027		0.132		55		53		50		15		1452.6		187.5		-0.8		-0.4		5.432		12.36		0		14526		0.034		36.53		13.620939762

		3		11		2005		14		24		22		0		110001		-0.054		0.036		-0.004		54		53		57		15		1452.6		189.3		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.065		303.69		6.5023072828

		3		11		2005		14		24		25		0		110001		-0.036		0.031		0.056		49		53		54		15		1452.6		191.1		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.048		310.73		7.3437047871

		3		11		2005		14		24		28		0		110001		-0.022		0.07		-0.032		56		52		51		15		1452.6		193		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.073		342.55		8.0049984385

		3		11		2005		14		24		31		0		110001		0.001		0.041		0.009		58		52		52		15		1452.6		194.9		-0.8		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.041		1.4		4.198809355

		3		11		2005		14		24		34		0		110001		0.001		0.014		-0.03		53		52		53		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.014		4.09		3.3120990323

		3		11		2005		14		24		37		0		110001		-0.01		0.005		0.117		58		55		50		15		1452.6		198.6		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.011		296.57		11.7532974097

		3		11		2005		14		24		40		0		110001		-0.037		0.049		0.033		53		50		49		15		1452.6		200.4		-0.8		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.061		322.94		6.9706527671

		3		11		2005		14		24		43		0		110001		0		0.046		0.028		50		53		51		15		1452.6		202.1		-0.8		-0.3		5.316		12.36		0		14526		0.046		0		5.3851648071

		3		11		2005		14		24		46		0		110001		0.049		-0.037		0.076		51		54		55		15		1452.6		203.8		-0.8		-0.4		4.944		12.36		0		14526		0.061		127.06		9.7703633505

		3		11		2005		14		24		49		0		110001		-0.018		0.069		0.002		51		56		48		15		1452.6		205.5		-0.8		-0.4		5.378		12.36		0		14526		0.071		345.38		7.1337227308

		3		11		2005		14		24		52		0		110001		0.1		0.105		-0.168		53		55		53		15		1452.6		206.8		-0.8		-0.4		5.192		12.36		0		14526		0.145		43.6		22.1921157171

		3		11		2005		14		24		55		0		110001		0.061		0.033		0.01		53		52		54		15		1452.6		208.2		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.069		61.59		7.0071392165

		3		11		2005		14		24		58		0		110001		-0.015		0.044		0.003		55		49		50		15		1452.6		209.5		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.046		341.18		4.6583258795

		3		11		2005		14		25		1		0		110001		0.04		0.001		0.008		48		49		50		15		1452.6		210.6		-0.8		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.04		88.57		4.0804411526

		3		11		2005		14		25		4		0		110001		0.026		-0.007		0.035		52		54		50		15		1452.6		211.5		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.027		105.07		4.4158804332

		3		11		2005		14		25		7		0		110001		0.067		0.108		-0.126		54		50		53		15		1452.6		212.3		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.127		31.81		17.8966477308

		3		11		2005		14		25		10		0		110001		0.006		0.027		-0.046		48		60		49		15		1452.6		212.9		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.028		12.53		5.3674947601

		3		11		2005		14		25		13		0		110001		0.025		-0.001		0.042		53		57		51		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.025		92.29		4.8887626246

		3		11		2005		14		25		16		0		110001		-0.021		0.075		0.092		57		53		50		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.3		4.372		12.36		0		14526		0.078		344.36		12.0540449642

		3		11		2005		14		25		19		0		110001		0.043		0.058		0.013		49		51		50		15		1452.6		213.5		-0.8		-0.4		4.441		12.36		0		14526		0.072		36.55		7.3362115564

		3		11		2005		14		25		22		0		110001		0.043		0.015		-0.042		52		53		50		15		1452.6		213.5		-0.8		-0.4		4.364		12.36		0		14526		0.046		70.77		6.1951594007

		3		11		2005		14		25		25		0		110001		0.043		0.026		-0.041		50		52		57		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.05		58.84		6.4853681468

		3		11		2005		14		25		28		0		110001		-0.056		-0.015		0.069		49		51		53		15		1452.6		213.2		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.058		255		9.0122139344

		3		11		2005		14		25		31		0		110001		0.078		0.115		-0.081		52		51		51		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.139		34.15		16.0841536924

		3		11		2005		14		25		34		0		110001		0.015		0.019		0.045		58		54		54		15		1452.6		212.7		-0.8		-0.4		4.341		12.36		0		14526		0.024		38.29		5.1097945164

		3		11		2005		14		25		37		0		110001		0.087		0.037		0.049		57		56		49		15		1452.6		212.3		-0.8		-0.3		4.302		12.36		0		14526		0.095		66.96		10.6484740691

		3		11		2005		14		25		40		0		110001		0.025		0.048		-0.116		49		56		52		15		1452.6		212.1		-0.8		-0.3		4.472		12.36		0		14526		0.054		27.51		12.800390619

		3		11		2005		14		25		43		0		110001		-0.019		0.021		0.105		54		55		49		15		1452.6		212.1		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.028		317.86		10.8752011476

		3		11		2005		14		25		46		0		110001		-0.001		0.015		0.005		51		56		48		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		4.882		12.36		0		14526		0.015		356.19		1.5842979518

		3		11		2005		14		25		49		0		110001		-0.014		0.068		0.047		50		51		51		15		1452.6		212.2		-0.9		-0.5		4.186		12.36		0		14526		0.069		348.37		8.3839131675

		3		11		2005		14		25		52		0		110001		-0.015		0.091		0.018		52		56		52		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		4.751		12.36		0		14526		0.092		350.64		9.3968079687

		3		11		2005		14		25		55		0		110001		-0.072		-0.021		0.044		53		51		50		15		1452.6		212.6		-0.8		-0.5		4.797		12.36		0		14526		0.075		253.74		8.6954010833

		3		11		2005		14		25		58		0		110001		-0.021		0.026		-0.02		51		54		52		15		1452.6		212.8		-0.7		-0.4		4.921		12.36		0		14526		0.033		321.07		3.8948684188

		3		11		2005		14		26		1		0		110001		0.005		0.033		0.049		55		59		48		15		1452.6		212.9		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.033		8.62		5.9287435431

		3		11		2005		14		26		4		0		110001		0.037		0.004		0.054		53		50		48		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.037		83.83		6.5582009728

		3		11		2005		14		26		7		0		110001		-0.13		-0.019		0.155		53		54		50		15		1452.6		213.4		-0.8		-0.4		4.472		12.36		0		14526		0.131		261.68		20.3189566661

		3		11		2005		14		26		10		0		110001		0.035		0.103		-0.099		51		51		49		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.109		18.77		14.7088408789

		3		11		2005		14		26		13		0		110001		0.048		0.015		-0.015		51		48		58		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.05		72.65		5.2478567054

		3		11		2005		14		26		16		0		110001		0.065		0.093		-0.008		51		52		52		15		1452.6		214		-0.8		-0.4		4.936		12.36		0		14526		0.113		34.95		11.3745329574

		3		11		2005		14		26		19		0		110001		0.014		0.016		0.12		48		53		49		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.021		41.19		12.1868781893

		3		11		2005		14		26		22		0		110001		0.053		0.081		0.022		49		55		55		15		1452.6		213.6		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.097		33.2		9.926731587

		3		11		2005		14		26		25		0		110001		-0.07		0.107		0.046		53		55		52		15		1452.6		213.1		-1		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.128		326.81		13.5885981617

		3		11		2005		14		26		28		0		110001		0.036		0.007		0.03		50		53		51		15		1452.6		213.2		-0.7		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.037		79		4.7381430962

		3		11		2005		14		26		31		0		110001		0.048		-0.036		-0.043		48		54		51		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		5.455		12.36		0		14526		0.06		126.87		7.3817342136

		3		11		2005		14		26		34		0		110001		-0.005		0.02		0.074		55		55		50		15		1452.6		211.3		-0.8		-0.3		4.967		12.36		0		14526		0.021		345.96		7.6817966648

		3		11		2005		14		26		37		0		110001		-0.098		0.028		-0.03		54		53		45		15		1452.6		210.2		-0.8		-0.4		5.323		12.36		0		14526		0.102		285.95		10.6244999882

		3		11		2005		14		26		40		0		110001		0.02		0.02		-0.044		52		48		52		15		1452.6		209.2		-0.8		-0.5		5.091		12.36		0		14526		0.028		45		5.2306787322

		3		11		2005		14		26		43		0		110001		-0.01		0.06		-0.117		52		53		52		15		1452.6		207.8		-0.8		-0.3		5.571		12.36		0		14526		0.061		350.54		13.1867357598

		3		11		2005		14		26		46		0		110001		0.028		-0.008		0.007		50		52		57		15		1452.6		206.5		-0.8		-0.3		5.439		12.36		0		14526		0.029		105.95		2.9949958264

		3		11		2005		14		26		49		0		110001		-0.02		0.012		-0.01		50		56		55		15		1452.6		205.3		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.023		300.96		2.5377155081

		3		11		2005		14		26		52		0		110001		-0.04		0.022		0.052		49		52		49		15		1452.6		204.2		-0.9		-0.4		5.393		12.36		0		14526		0.046		298.81		6.9195375568

		3		11		2005		14		26		55		0		110001		0.041		0.06		-0.113		54		57		48		15		1452.6		202.8		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.073		34.35		13.4350288425

		3		11		2005		14		26		58		0		110001		0.008		0.093		-0.034		53		54		56		15		1452.6		201.6		-0.8		-0.3		4.936		12.36		0		14526		0.093		4.92		9.9342840708

		3		11		2005		14		27		1		0		110001		0.006		0.036		-0.02		53		53		49		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.036		9.46		4.1617304093

		3		11		2005		14		27		4		0		110001		0.034		0.041		-0.003		54		58		52		15		1452.6		200		-0.8		-0.4		5.037		12.36		0		14526		0.053		39.67		5.3347914673

		3		11		2005		14		27		7		0		110001		0.043		0.054		0.054		53		54		51		15		1452.6		199.4		-0.8		-0.4		4.758		12.36		0		14526		0.069		38.53		8.7641314458

		3		11		2005		14		27		10		0		110001		0.015		0.05		-0.049		53		54		50		15		1452.6		198.8		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.052		16.7		7.1596089279

		3		11		2005		14		27		13		0		110001		-0.133		-0.072		0.054		52		52		54		15		1452.6		198		-0.8		-0.3		5.014		12.36		0		14526		0.151		241.57		16.0589538887

		3		11		2005		14		27		16		0		110001		-0.068		0.053		-0.028		49		53		53		15		1452.6		197.6		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.086		307.93		9.0647669578

		3		11		2005		14		27		19		0		110001		0.01		-0.013		0.105		52		60		54		15		1452.6		197.5		-0.9		-0.5		5.331		12.36		0		14526		0.016		142.43		10.6273232754

		3		11		2005		14		27		22		0		110001		-0.038		0.103		-0.114		49		51		52		15		1452.6		197.2		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.11		339.75		15.8268758762

		3		11		2005		14		27		25		0		110001		-0.061		0.067		0.13		52		53		51		15		1452.6		197		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.091		317.68		15.8461351755

		3		11		2005		14		27		28		0		110001		0.056		0.013		-0.091		54		52		53		15		1452.6		197		-0.9		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.057		76.93		10.7638283152

		3		11		2005		14		27		31		0		110001		0.055		-0.018		0.103		50		50		55		15		1452.6		196.9		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.058		108.12		11.8143979957

		3		11		2005		14		27		34		0		110001		-0.028		0.027		0.013		50		50		55		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.039		313.96		4.1012193309

		3		11		2005		14		27		37		0		110001		0.015		0.07		-0.018		51		51		54		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.072		12.09		7.3817342136

		3		11		2005		14		27		40		0		110001		-0.024		0.062		-0.088		51		56		53		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.066		338.84		11.0290525432

		3		11		2005		14		27		43		0		110001		-0.08		-0.019		0.058		54		48		51		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.424		12.36		0		14526		0.082		256.64		10.0623058987

		3		11		2005		14		27		46		0		110001		-0.018		0.056		0.051		54		55		50		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.672		12.36		0		14526		0.059		342.18		7.7852424497

		3		11		2005		14		27		49		0		110001		-0.034		0.09		-0.13		49		64		55		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.096		339.3		16.1728166996

		3		11		2005		14		27		52		0		110001		-0.021		0.059		0.084		49		53		56		15		1452.6		196.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.063		340.41		10.4775951439

		3		11		2005		14		27		55		0		110001		0.042		0.074		0.011		49		55		51		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.3		5.401		12.36		0		14526		0.085		29.58		8.5796270315

		3		11		2005		14		27		58		0		110001		0.059		0.001		0.025		57		52		51		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.059		89.03		6.408587988

		3		11		2005		14		28		1		0		110001		-0.002		0.026		0.009		52		54		50		15		1452.6		196.3		-0.8		-0.5		5.378		12.36		0		14526		0.026		355.6		2.7586228448

		3		11		2005		14		28		4		0		110001		-0.041		0.117		-0.1		50		54		51		15		1452.6		195.9		-0.9		-0.3		5.029		12.36		0		14526		0.124		340.69		15.9279628327

		3		11		2005		14		28		7		0		110001		-0.006		0.008		-0.001		53		51		53		15		1452.6		196		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.01		323.13		1.0049875621

		3		11		2005		14		28		10		0		110001		0.011		0.076		-0.075		54		54		47		15		1452.6		195.9		-0.7		-0.3		4.789		12.36		0		14526		0.077		8.24		10.7340579466

		3		11		2005		14		28		13		0		110001		-0.017		-0.005		0.103		50		55		53		15		1452.6		196		-0.7		-0.4		4.89		12.36		0		14526		0.018		253.61		10.4513157066

		3		11		2005		14		28		16		0		110001		0.027		0.048		-0.024		54		50		51		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		4.186		12.36		0		14526		0.055		29.36		6.0074953184

		3		11		2005		14		28		19		0		110001		-0.06		0.014		0.09		52		55		53		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.062		283.13		10.9068785635

		3		11		2005		14		28		22		0		110001		0.019		0.08		-0.116		56		55		47		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.082		13.36		14.2186497249

		3		11		2005		14		28		25		0		110001		-0.018		0.049		0.062		48		55		52		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		4.124		12.35		0		14525		0.052		339.83		8.1049367672

		3		11		2005		14		28		28		0		110001		0.071		0.105		0.035		51		51		49		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.127		34.07		13.1495247062

		3		11		2005		14		28		31		0		110001		0.036		0.128		-0.119		52		52		55		15		1452.5		196.7		-0.8		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.133		15.71		17.8440466263

		3		11		2005		14		28		34		0		110001		-0.006		0.09		-0.092		54		49		50		15		1452.6		197.1		-0.8		-0.4		5.393		12.36		0		14526		0.09		356.19		12.8840987267

		3		11		2005		14		28		37		0		110001		0.051		0.046		0.078		48		56		48		15		1452.5		197.4		-0.8		-0.4		5.184		12.35		0		14525		0.069		47.95		10.3927859595

		3		11		2005		14		28		40		0		110001		-0.023		0.136		-0.114		50		58		55		15		1452.6		197.8		-0.8		-0.4		5.076		12.36		0		14526		0.138		350.4		17.8944125358

		3		11		2005		14		28		43		0		110001		0.043		0.09		-0.051		50		53		50		15		1452.6		198.3		-0.9		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.1		25.54		11.2026782512

		3		11		2005		14		28		46		0		110001		0.007		0.093		-0.106		51		55		52		15		1452.6		198.8		-0.8		-0.4		5.107		12.36		0		14526		0.093		4.3		14.1187818171

		3		11		2005		14		28		49		0		110001		0.053		-0.015		0.054		54		56		52		15		1452.6		199.4		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.055		105.8		7.7136243103

		3		11		2005		14		28		52		0		110001		-0.031		0.083		0.048		52		56		51		15		1452.6		199.9		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.089		339.52		10.0767058109

		3		11		2005		14		28		55		0		110001		0.015		0.075		0.067		50		58		52		15		1452.6		200.4		-0.8		-0.4		5.083		12.36		0		14526		0.076		11.31		10.1680873324

		3		11		2005		14		28		58		0		110001		-0.067		0.015		0.008		51		49		50		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		5.076		12.36		0		14526		0.069		282.62		6.9123078635

		3		11		2005		14		29		1		0		110001		0.08		0.027		-0.015		55		57		50		15		1452.6		201.4		-0.9		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.084		71.35		8.5755466298

		3		11		2005		14		29		4		0		110001		0.021		0.064		0.026		56		51		50		15		1452.5		202		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.067		18.17		7.2201108025

		3		11		2005		14		29		7		0		110001		-0.075		-0.002		0.124		48		49		53		15		1452.6		202.3		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.075		268.47		14.4931018074

		3		11		2005		14		29		10		0		110001		-0.028		0.107		-0.093		47		53		49		15		1452.5		202.6		-0.8		-0.4		5.478		12.35		0		14525		0.111		345.34		14.4506055236

		3		11		2005		14		29		13		0		110001		0.004		-0.005		0.074		53		54		49		15		1452.5		202.9		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.006		141.34		7.4276510419

		3		11		2005		14		29		16		0		110001		0.012		0.128		-0.088		54		55		52		15		1452.5		203.1		-0.8		-0.4		4.851		12.35		0		14525		0.129		5.36		15.5794736753

		3		11		2005		14		29		19		0		110001		0.031		0.015		-0.026		53		56		49		15		1452.6		203		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.034		64.18		4.3150898021

		3		11		2005		14		29		22		0		110001		-0.004		0.073		-0.015		52		50		51		15		1452.5		203		-0.8		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.073		356.86		7.4632432628

		3		11		2005		14		29		25		0		110001		0.032		0.034		0.011		50		57		51		15		1452.5		202.7		-0.8		-0.4		5.238		12.35		0		14525		0.047		43.26		4.7968739821

		3		11		2005		14		29		28		0		110001		0.015		0.05		0.022		53		53		47		15		1452.5		202.2		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.052		16.7		5.6648036153

		3		11		2005		14		29		31		0		110001		0.001		0.025		-0.037		50		54		55		15		1452.6		201.5		-0.9		-0.4		5.408		12.36		0		14526		0.025		2.29		4.4665422868

		3		11		2005		14		29		34		0		110001		-0.022		0.016		0.089		51		52		49		15		1452.6		201		-0.8		-0.5		5.176		12.36		0		14526		0.027		306.03		9.3064493766

		3		11		2005		14		29		37		0		110001		-0.062		0.127		-0.048		53		53		52		15		1452.6		199.9		-0.9		-0.5		4.975		12.36		0		14526		0.141		333.98		14.9254815668

		3		11		2005		14		29		40		0		110001		-0.049		0.108		-0.075		53		52		53		15		1452.6		198.1		-0.8		-0.3		5.532		12.36		0		14526		0.119		335.6		14.0321060429

		3		11		2005		14		29		43		0		110001		0.028		0.084		0.107		50		52		51		15		1452.5		195.8		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.089		18.43		13.8884844386

		3		11		2005		14		29		46		0		110001		0.113		0.055		0.039		51		53		49		15		1452.5		193.4		-0.7		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.126		64.05		13.1586473469

		3		11		2005		14		29		49		0		110001		0.008		0.147		-0.022		53		52		52		15		1452.5		191.1		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.147		3.12		14.8852275764

		3		11		2005		14		29		52		0		110001		-0.001		0.107		-0.023		51		49		51		15		1452.5		189.6		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.107		359.46		10.9448618082

		3		11		2005		14		29		55		0		110001		0.069		0.148		0.027		55		52		50		15		1452.5		188.3		-0.8		-0.4		4.697		12.35		0		14525		0.163		25		16.5511328917

		3		11		2005		14		29		58		0		110001		-0.04		0.136		0.015		49		55		50		15		1452.5		187.6		-0.8		-0.4		4.836		12.35		0		14525		0.142		343.61		14.2551744991

		3		11		2005		14		30		1		0		110001		0.04		0.125		-0.025		54		52		47		15		1452.5		187.1		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.131		17.74		13.3603892159

		3		11		2005		14		30		4		0		110001		0.039		0.078		0.034		52		55		51		15		1452.5		186.9		-0.8		-0.4		4.681		12.35		0		14525		0.087		26.57		9.3600213675

		3		11		2005		14		30		7		0		110001		-0.02		0.149		-0.058		52		52		55		15		1452.5		186.7		-0.9		-0.4		4.758		12.35		0		14525		0.15		352.35		16.1136588024

		3		11		2005		14		30		10		0		110001		-0.003		0.089		-0.014		52		52		52		15		1452.5		186.1		-0.8		-0.4		4.991		12.35		0		14525		0.089		358.07		9.0144328718

		3		11		2005		14		30		13		0		110001		0.005		0.113		0.007		52		52		49		15		1452.5		185.5		-0.7		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.113		2.53		11.3326960605

		3		11		2005		14		30		16		0		110001		-0.048		0.115		-0.085		54		49		51		15		1452.5		184.9		-0.7		-0.4		4.325		12.35		0		14525		0.125		337.34		15.0844290578

		3		11		2005		14		30		19		0		110001		-0.009		0.084		-0.002		52		54		50		15		1452.5		184.2		-0.7		-0.3		4.944		12.35		0		14525		0.084		353.88		8.4504437753

		3		11		2005		14		30		22		0		110001		0.036		0.16		-0.088		55		49		49		15		1452.5		183.9		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.164		12.68		18.6118241986

		3		11		2005		14		30		25		0		110001		0.029		0.072		0.07		50		52		50		15		1452.5		184.2		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.078		21.94		10.4522724802

		3		11		2005		14		30		28		0		110001		0.01		0.089		-0.011		51		48		50		15		1452.5		185.2		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.09		6.41		9.0233031646

		3		11		2005		14		30		31		0		110001		-0.028		0.163		-0.03		50		53		51		15		1452.5		186.6		-0.8		-0.4		5.416		12.35		0		14525		0.165		350.25		16.8086287365

		3		11		2005		14		30		34		0		110001		-0.02		0.06		0.127		50		53		49		15		1452.5		188.7		-0.9		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.063		341.57		14.1876707038

		3		11		2005		14		30		37		0		110001		-0.017		0.089		-0.003		51		54		50		15		1452.5		191.4		-0.8		-0.4		5.416		12.35		0		14525		0.091		349.19		9.065870063

		3		11		2005		14		30		40		0		110001		0.001		0.078		-0.015		53		51		48		15		1452.5		194.1		-0.8		-0.4		5.617		12.35		0		14525		0.078		0.73		7.9435508433

		3		11		2005		14		30		43		0		110001		0.024		0.081		0.078		55		50		51		15		1452.5		196.9		-0.8		-0.4		5.045		12.35		0		14525		0.084		16.5		11.498260738

		3		11		2005		14		30		46		0		110001		0.033		0.048		0.022		53		51		51		15		1452.5		199.7		-0.8		-0.5		5.385		12.35		0		14525		0.058		34.51		6.2265560304

		3		11		2005		14		30		49		0		110001		-0.005		0.036		0.095		50		48		50		15		1452.5		202.4		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.036		352.09		10.171528892

		3		11		2005		14		30		52		0		110001		0.04		0.103		0		55		50		51		15		1452.5		204.7		-0.8		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.11		21.22		11.0494343747

		3		11		2005		14		30		55		0		110001		0.04		0.092		-0.122		50		52		48		15		1452.5		206.7		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.1		23.5		15.7949358973

		3		11		2005		14		30		58		0		110001		0.033		0.008		-0.011		47		49		50		15		1452.5		208.2		-0.7		-0.4		4.758		12.35		0		14525		0.034		76.37		3.5693136595

		3		11		2005		14		31		1		0		110001		0.059		0.071		0.068		51		44		49		15		1452.5		209.2		-0.8		-0.4		5.006		12.35		0		14525		0.092		39.73		11.4656007256

		3		11		2005		14		31		4		0		110001		0.073		0.112		-0.064		46		47		49		15		1452.5		209.8		-0.9		-0.4		5.795		12.35		0		14525		0.134		33.1		14.8219431924

		3		11		2005		14		31		7		0		110001		0.076		0.067		0.031		45		47		51		15		1452.5		209.8		-0.8		-0.4		5.029		12.35		0		14525		0.101		48.6		10.5952819689

		3		11		2005		14		31		10		0		110001		0.052		0.085		-0.033		49		48		48		15		1452.5		209.6		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.1		31.46		10.4966661374

		3		11		2005		14		31		13		0		110001		-0.042		0.084		0.003		48		45		49		15		1452.5		208.8		-0.8		-0.4		4.991		12.35		0		14525		0.094		333.43		9.396275858

		3		11		2005		14		31		16		0		110001		0.05		0.055		0.065		48		47		51		15		1452.5		207.7		-0.8		-0.4		5.331		12.35		0		14525		0.074		42.27		9.8742088291

		3		11		2005		14		31		19		0		110001		0.049		0.143		-0.008		51		47		49		15		1452.5		206.5		-0.8		-0.3		5.347		12.35		0		14525		0.151		18.91		15.1373709739

		3		11		2005		14		31		22		0		110001		0.09		0.096		0.004		50		50		45		15		1452.5		205.6		-0.7		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.132		43.15		13.1651053927

		3		11		2005		14		31		25		0		110001		0.037		0.164		-0.078		49		47		46		15		1452.5		204.2		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.168		12.71		18.5334832128

		3		11		2005		14		31		28		0		110001		0.066		0.081		0.004		49		49		46		15		1452.5		202.7		-0.7		-0.4		4.921		12.35		0		14525		0.104		39.17		10.4560986988

		3		11		2005		14		31		31		0		110001		0.115		0.159		-0.111		47		50		48		15		1452.5		201.5		-0.7		-0.4		4.604		12.35		0		14525		0.196		35.88		22.5448441999

		3		11		2005		14		31		34		0		110001		0.045		0.129		-0.017		51		48		47		15		1452.5		200.1		-0.8		-0.4		4.325		12.35		0		14525		0.137		19.23		13.7677158599

		3		11		2005		14		31		37		0		110001		0.107		0.129		-0.072		50		47		47		15		1452.5		198.6		-0.9		-0.4		4.488		12.35		0		14525		0.168		39.67		18.2411622437

		3		11		2005		14		31		40		0		110001		0.035		0.09		-0.041		54		49		50		15		1452.5		197.5		-0.9		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.097		21.25		10.4909484795

		3		11		2005		14		31		43		0		110001		0.05		0.076		0.065		50		49		48		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.091		33.34		11.1807870922

		3		11		2005		14		31		46		0		110001		-0.047		0.075		-0.008		52		49		51		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.089		327.93		8.8870692582

		3		11		2005		14		31		49		0		110001		0.059		0.078		0.029		52		47		51		15		1452.5		195.9		-0.8		-0.4		4.573		12.35		0		14525		0.098		37.1		10.200980345

		3		11		2005		14		31		52		0		110001		0.019		0.004		0.126		47		49		48		15		1452.5		195.6		-0.8		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.019		78.11		12.7487254265

		3		11		2005		14		31		55		0		110001		0.022		0.089		0.053		49		52		51		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.092		13.88		10.5896175568

		3		11		2005		14		31		58		0		110001		0.02		0.107		-0.035		50		61		50		15		1452.5		196.3		-0.7		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.109		10.59		11.4341593482

		3		11		2005		14		32		1		0		110001		0.013		0.131		-0.001		53		52		51		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.132		5.67		13.1647255953

		3		11		2005		14		32		4		0		110001		0.011		0.117		-0.081		47		50		48		15		1452.5		197		-0.8		-0.3		4.921		12.35		0		14525		0.118		5.37		14.272701216

		3		11		2005		14		32		7		0		110001		0.004		0.095		0.074		51		50		49		15		1452.5		197.5		-0.8		-0.4		4.728		12.35		0		14525		0.095		2.41		12.0486513768

		3		11		2005		14		32		10		0		110001		0.057		0.074		-0.052		51		55		48		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		5.548		12.35		0		14525		0.093		37.61		10.6906501205

		3		11		2005		14		32		13		0		110001		0.035		0.035		0.116		50		48		47		15		1452.5		198.1		-0.8		-0.4		5.354		12.35		0		14525		0.049		45		12.6118991433

		3		11		2005		14		32		16		0		110001		0.043		0.082		-0.083		50		54		49		15		1452.5		198.3		-0.8		-0.4		4.728		12.35		0		14525		0.093		27.67		12.4346290656

		3		11		2005		14		32		19		0		110001		0.024		0.078		0.029		53		53		49		15		1452.5		198.1		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.082		17.1		8.6608313689

		3		11		2005		14		32		22		0		110001		0.002		0.15		-0.164		53		52		48		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		4.944		12.35		0		14525		0.15		0.76		22.2261107709

		3		11		2005		14		32		25		0		110001		-0.022		0.1		-0.011		50		50		52		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		5.478		12.35		0		14525		0.102		347.59		10.2980580694

		3		11		2005		14		32		28		0		110001		0.001		0.09		0.031		56		54		55		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.3		5.532		12.35		0		14525		0.09		0.64		9.5194537658

		3		11		2005		14		32		31		0		110001		0.027		0.055		0.086		51		50		50		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.061		26.15		10.559356041

		3		11		2005		14		32		34		0		110001		0.046		0.083		0.05		52		51		53		15		1452.5		197.4		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.095		29		10.7261363034

		3		11		2005		14		32		37		0		110001		-0.043		0.081		0.032		51		47		55		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.092		332.04		9.7128780493

		3		11		2005		14		32		40		0		110001		-0.012		0.149		-0.056		54		53		54		15		1452.5		198.8		-0.8		-0.4		5.594		12.35		0		14525		0.149		355.4		15.9627691833

		3		11		2005		14		32		43		0		110001		0.01		0.081		-0.002		53		52		52		15		1452.5		199.6		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.082		7.04		8.1639451248

		3		11		2005		14		32		46		0		110001		0.083		0.076		0.031		50		51		49		15		1452.5		200.7		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.113		47.52		11.673045875

		3		11		2005		14		32		49		0		110001		0.003		0.153		-0.1		47		54		52		15		1452.5		201.9		-0.8		-0.4		4.596		12.35		0		14525		0.153		1.12		18.2805908001

		3		11		2005		14		32		52		0		110001		0.036		0.088		-0.01		53		51		48		15		1452.5		203.2		-0.8		-0.4		5.184		12.35		0		14525		0.095		22.25		9.5603347222

		3		11		2005		14		32		55		0		110001		0.03		0.097		-0.004		52		50		47		15		1452.5		204.7		-0.8		-0.4		4.286		12.35		0		14525		0.102		17.19		10.1612007165

		3		11		2005		14		32		58		0		110001		0.089		0.121		-0.027		54		48		45		15		1452.5		205.9		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.15		36.34		15.2613891897

		3		11		2005		14		33		1		0		110001		-0.015		0.085		0.028		53		57		53		15		1452.5		207.3		-0.8		-0.4		4.573		12.35		0		14525		0.086		349.99		9.0741390776

		3		11		2005		14		33		4		0		110001		0.004		0.072		-0.027		50		49		49		15		1452.5		208.4		-0.8		-0.4		5.455		12.35		0		14525		0.072		3.18		7.7

		3		11		2005		14		33		7		0		110001		0.037		0.146		-0.064		46		44		50		15		1452.5		209.4		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.151		14.22		16.3649014662

		3		11		2005		14		33		10		0		110001		0.044		0.041		-0.005		50		50		54		15		1452.5		210.2		-0.8		-0.4		4.828		12.35		0		14525		0.06		47.02		6.0348985078

		3		11		2005		14		33		13		0		110001		0.051		0.105		-0.12		51		48		48		15		1452.5		211		-0.8		-0.4		4.472		12.35		0		14525		0.117		25.91		16.740967714

		3		11		2005		14		33		16		0		110001		-0.002		-0.012		0.072		47		48		51		15		1452.5		211.7		-0.8		-0.4		4.836		12.35		0		14525		0.012		189.46		7.3020545054

		3		11		2005		14		33		19		0		110001		0.049		0.114		-0.105		43		48		46		15		1452.5		212.2		-0.9		-0.4		5.408		12.35		0		14525		0.124		23.26		16.2548454314

		3		11		2005		14		33		22		0		110001		0.077		0.084		-0.082		46		45		47		15		1452.5		213.1		-0.8		-0.4		5.525		12.35		0		14525		0.114		42.51		14.0388745988

		3		11		2005		14		33		25		0		110001		0.076		0.033		0.03		47		47		46		15		1452.5		214.1		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.083		66.53		8.81192374

		3		11		2005		14		33		28		0		110001		0.076		0.045		-0.021		48		47		49		15		1452.5		215.2		-0.7		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.088		59.37		9.0785461391

		3		11		2005		14		33		31		0		110001		0.071		0.039		-0.016		51		47		49		15		1452.5		216.2		-0.8		-0.3		5.432		12.35		0		14525		0.081		61.22		8.2571181413

		3		11		2005		14		33		34		0		110001		0.066		0.063		0.042		48		49		46		15		1452.5		217.5		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.091		46.33		10.0444014257

		3		11		2005		14		33		37		0		110001		0.03		0.137		-0.007		50		49		49		15		1452.5		218.7		-0.7		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.14		12.35		14.0420796181

		3		11		2005		14		33		40		0		110001		0.004		0.135		-0.052		48		50		46		15		1452.5		219.9		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.135		1.7		14.4723875017

		3		11		2005		14		33		43		0		110001		0.015		0.137		0.008		48		48		50		15		1452.5		221.2		-0.9		-0.4		4.681		12.34		0		14525		0.138		6.25		13.8050715319

		3		11		2005		14		33		46		0		110001		0.107		0.068		-0.105		49		47		50		15		1452.5		222.5		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.127		57.56		16.4614701652

		3		11		2005		14		33		49		0		110001		0.11		0.065		-0.128		48		48		46		15		1452.5		223.5		-0.8		-0.3		4.689		12.35		0		14525		0.128		59.42		18.0856296545

		3		11		2005		14		33		52		0		110001		0.023		0.061		0.153		48		48		44		15		1452.5		224.4		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.065		20.66		16.6309951596

		3		11		2005		14		33		55		0		110001		0.052		0.041		0.032		52		49		43		15		1452.5		224.9		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.066		51.75		7.3545904033

		3		11		2005		14		33		58		0		110001		0.109		-0.008		0.061		49		46		50		15		1452.5		225.6		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.109		94.2		12.5163892557

		3		11		2005		14		34		1		0		110001		0.047		0.106		0.032		49		49		49		15		1452.5		226		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.116		23.91		12.0287156422

		3		11		2005		14		34		4		0		110001		0.111		0.084		-0.067		54		51		44		15		1452.5		226.4		-0.7		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.139		52.88		15.4486245342

		3		11		2005		14		34		7		0		110001		0.084		0.023		0.057		49		49		47		15		1452.5		226.7		-0.8		-0.4		5.13		12.35		0		14525		0.087		74.69		10.4086502487

		3		11		2005		14		34		10		0		110001		0.078		0.073		0.044		45		46		45		15		1452.5		227.1		-0.8		-0.4		5.053		12.35		0		14525		0.107		46.9		11.5537872579

		3		11		2005		14		34		13		0		110001		0.099		0.031		0.047		45		46		47		15		1452.5		227.3		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.104		72.61		11.3890298094

		3		11		2005		14		34		16		0		110001		0.089		0.079		-0.03		47		48		47		15		1452.5		227.6		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.119		48.41		12.2727340067

		3		11		2005		14		34		19		0		110001		0.024		0.065		0.03		45		47		44		15		1452.5		227.8		-0.9		-0.4		4.58		12.34		0		14525		0.069		20.27		7.5504966724

		3		11		2005		14		34		22		0		110001		0.107		0.086		0.015		49		49		46		15		1452.5		227.9		-0.8		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.137		51.21		13.8094170768

		3		11		2005		14		34		25		0		110001		0.066		0.048		0.036		43		47		49		15		1452.5		227.6		-0.8		-0.4		4.782		12.35		0		14525		0.082		53.97		8.9196412484

		3		11		2005		14		34		28		0		110001		0.093		0.072		-0.02		48		47		48		15		1452.5		227.3		-0.7		-0.4		5.509		12.35		0		14525		0.118		52.25		11.9302137449

		3		11		2005		14		34		31		0		110001		0.072		0.073		-0.026		48		45		48		15		1452.5		226.6		-0.8		-0.4		4.967		12.35		0		14525		0.103		44.6		10.5778069561

		3		11		2005		14		34		34		0		110001		0.067		0.069		-0.103		49		47		44		15		1452.5		225.4		-0.7		-0.4		4.975		12.35		0		14525		0.096		44.16		14.0921964221

		3		11		2005		14		34		37		0		110001		0.075		0.09		-0.045		49		48		43		15		1452.5		223.6		-0.8		-0.4		5.641		12.35		0		14525		0.117		39.81		12.549900398

		3		11		2005		14		34		40		0		110001		0.076		0.171		-0.083		44		44		52		15		1452.5		221.4		-0.9		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.187		23.96		20.4709550339

		3		11		2005		14		34		43		0		110001		0.054		0.055		0.043		48		49		47		15		1452.5		219.1		-0.8		-0.4		5.06		12.34		0		14525		0.077		44.47		8.8260976654

		3		11		2005		14		34		46		0		110001		0.027		0.11		0.099		49		43		46		15		1452.5		216.8		-0.8		-0.4		5.223		12.34		0		14525		0.113		13.79		15.0432709209

		3		11		2005		14		34		49		0		110001		0.074		0.15		-0.005		45		46		47		15		1452.5		214.7		-0.8		-0.4		5.068		12.34		0		14525		0.167		26.26		16.7334993352

		3		11		2005		14		34		52		0		110001		0.035		0.086		-0.011		48		46		50		15		1452.5		213.5		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.093		22.15		9.3498663092

		3		11		2005		14		34		55		0		110001		-0.004		0.088		0.064		47		46		46		15		1452.5		212.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.088		357.4		10.8885260711

		3		11		2005		14		34		58		0		110001		0.098		0.083		0.031		50		45		47		15		1452.5		212.2		-0.7		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.128		49.74		13.2113587492

		3		11		2005		14		35		1		0		110001		0.058		0.063		0.003		44		45		48		15		1452.5		211.8		-0.8		-0.3		4.526		12.34		0		14525		0.086		42.63		8.5685471347

		3		11		2005		14		35		4		0		110001		0.039		0.081		0.001		48		47		46		15		1452.5		211.7		-0.8		-0.4		4.542		12.34		0		14525		0.09		25.71		8.9905505949

		3		11		2005		14		35		7		0		110001		0.092		0.057		0.017		47		45		47		15		1452.5		211.4		-0.8		-0.3		4.503		12.34		0		14525		0.108		58.22		10.955363983

		3		11		2005		14		35		10		0		110001		0.047		0.058		-0.012		49		45		47		15		1452.5		211.1		-0.8		-0.4		5.432		12.34		0		14525		0.075		39.02		7.5610845783

		3		11		2005		14		35		13		0		110001		0.101		0.109		-0.07		43		49		46		15		1452.5		210.4		-0.9		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.149		42.82		16.4261985864

		3		11		2005		14		35		16		0		110001		0.073		0.091		0.058		47		47		48		15		1452.5		209.9		-0.9		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.117		38.74		13.0284304504

		3		11		2005		14		35		19		0		110001		0.074		0.079		-0.011		47		45		47		15		1452.5		209.3		-0.9		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.108		43.13		10.8802573499

		3		11		2005		14		35		22		0		110001		0.015		0.071		0.001		47		48		50		15		1452.5		208.4		-0.9		-0.4		4.836		12.34		0		14525		0.073		11.93		7.2574100063

		3		11		2005		14		35		25		0		110001		0.043		0.055		-0.009		47		48		49		15		1452.5		208.1		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.07		38.02		7.0391760882

		3		11		2005		14		35		28		0		110001		0.003		0.089		0.108		45		47		45		15		1452.5		207.8		-0.7		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.089		1.93		13.9978569788

		3		11		2005		14		35		31		0		110001		0.015		0.13		-0.061		45		48		45		15		1452.5		207.7		-0.7		-0.4		4.789		12.34		0		14525		0.131		6.58		14.438143925

		3		11		2005		14		35		34		0		110001		0.081		0.027		0.086		47		48		45		15		1452.5		208		-0.7		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.085		71.57		12.118580775

		3		11		2005		14		35		37		0		110001		0.021		0.056		0.015		50		50		46		15		1452.5		208.4		-0.8		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.06		20.56		6.1660360038

		3		11		2005		14		35		40		0		110001		0.038		0.014		0.045		45		48		46		15		1452.5		209.3		-0.8		-0.4		5.517		12.34		0		14525		0.04		69.78		6.0539243471

		3		11		2005		14		35		43		0		110001		0.066		0.104		-0.029		49		45		46		15		1452.5		210.1		-0.8		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.123		32.4		12.6542482985

		3		11		2005		14		35		46		0		110001		-0.008		0.065		0.04		46		50		45		15		1452.5		210.8		-0.8		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.065		352.98		7.6739820172

		3		11		2005		14		35		49		0		110001		0.002		0.168		-0.054		45		48		44		15		1452.5		211.5		-0.9		-0.4		5.083		12.34		0		14525		0.168		0.68		17.6476627348

		3		11		2005		14		35		52		0		110001		0.015		0.096		0.04		46		48		48		15		1452.5		211.9		-0.9		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.097		8.88		10.5076162853

		3		11		2005		14		35		55		0		110001		0.076		0.172		-0.135		50		47		46		15		1452.5		212.2		-0.8		-0.3		5.842		12.34		0		14525		0.188		23.84		23.1484340723

		3		11		2005		14		35		58		0		110001		0.04		0.075		0.015		50		45		48		15		1452.5		212.3		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.085		28.07		8.6313382508

		3		11		2005		14		36		1		0		110001		0.038		0.082		-0.064		49		47		47		15		1452.5		212.4		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.09		24.86		11.0742945599

		3		11		2005		14		36		4		0		110001		0.027		0.058		0.066		51		47		47		15		1452.5		212.3		-0.7		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.064		24.96		9.191844211

		3		11		2005		14		36		7		0		110001		0.053		0.035		-0.041		48		48		46		15		1452.5		212		-0.8		-0.3		5.184		12.34		0		14525		0.064		56.56		7.559761901

		3		11		2005		14		36		10		0		110001		0.053		0.08		-0.114		48		50		47		15		1452.5		211.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.096		33.52		14.9013422214

		3		11		2005		14		36		13		0		110001		0.007		0.064		-0.004		49		48		48		15		1452.5		211.3		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.064		6.24		6.4505813691

		3		11		2005		14		36		16		0		110001		0.062		0.079		-0.019		47		48		53		15		1452.5		210.4		-0.8		-0.4		5.122		12.34		0		14525		0.1		38.13		10.2205674989

		3		11		2005		14		36		19		0		110001		-0.019		0.082		0.068		47		45		45		15		1452.5		209.4		-0.9		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.084		346.95		10.8208132781

		3		11		2005		14		36		22		0		110001		0.068		0.064		0.005		45		47		49		15		1452.5		207.9		-0.9		-0.5		5.022		12.34		0		14525		0.093		46.74		9.3514704726

		3		11		2005		14		36		25		0		110001		0.048		0.067		0.047		49		46		48		15		1452.5		206		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.082		35.62		9.4878870145

		3		11		2005		14		36		28		0		110001		0.01		0.071		0.019		50		49		49		15		1452.5		203.9		-0.8		-0.4		5.331		12.34		0		14525		0.072		8.02		7.4175467643

		3		11		2005		14		36		31		0		110001		0.046		0.084		-0.073		46		48		47		15		1452.5		201.7		-0.8		-0.3		5.385		12.34		0		14525		0.096		28.71		12.042009799

		3		11		2005		14		36		34		0		110001		0.018		0.107		0.003		48		46		44		15		1452.5		199.7		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.109		9.55		10.8544921576

		3		11		2005		14		36		37		0		110001		0.069		0.088		0.038		44		47		44		15		1452.5		197.8		-0.7		-0.4		5.323		12.34		0		14525		0.112		38.1		11.8105884697

		3		11		2005		14		36		40		0		110001		0.056		0.089		0.043		48		49		45		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		5.393		12.34		0		14525		0.105		32.18		11.3604577373

		3		11		2005		14		36		43		0		110001		-0.073		0.123		-0.021		45		50		46		15		1452.5		194.9		-0.7		-0.4		5.3		12.34		0		14525		0.143		329.31		14.4564864334

		3		11		2005		14		36		46		0		110001		-0.02		0.104		0.03		44		44		44		15		1452.5		193.9		-0.7		-0.4		4.944		12.34		0		14525		0.106		349.11		11.0072703247

		3		11		2005		14		36		49		0		110001		0.061		0.107		0.042		47		47		49		15		1452.5		193.3		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.123		29.69		13.0130703525

		3		11		2005		14		36		52		0		110001		0.047		0.123		-0.009		45		49		46		15		1452.5		192.7		-0.8		-0.4		5.331		12.34		0		14525		0.132		20.91		13.1981059247

		3		11		2005		14		36		55		0		110001		0.032		0.132		-0.022		51		48		47		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		5.223		12.34		0		14525		0.136		13.63		13.7593604503

		3		11		2005		14		36		58		0		110001		-0.015		0.047		0.096		45		44		44		15		1452.5		192.8		-0.9		-0.5		4.797		12.34		0		14525		0.049		342.3		10.7935165725

		3		11		2005		14		37		1		0		110001		0.046		0.13		-0.064		44		49		48		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.138		19.49		15.2026313512

		3		11		2005		14		37		4		0		110001		-0.006		0.029		0.135		47		47		47		15		1452.5		193.4		-0.7		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.03		348.31		13.8209985167

		3		11		2005		14		37		7		0		110001		-0.015		0.107		-0.111		45		43		44		15		1452.5		193.7		-0.7		-0.4		5.091		12.34		0		14525		0.108		352.02		15.4903195577

		3		11		2005		14		37		10		0		110001		-0.013		0.007		0.089		46		48		47		15		1452.5		194.4		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.015		298.3		9.021640649

		3		11		2005		14		37		13		0		110001		0.03		0.149		-0.061		47		48		46		15		1452.5		194.8		-0.7		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.152		11.38		16.3774234848

		3		11		2005		14		37		16		0		110001		0.034		0.059		-0.007		46		46		44		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.068		29.95		6.845436436

		3		11		2005		14		37		19		0		110001		0.049		0.108		-0.03		43		46		50		15		1452.5		196.1		-0.9		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.119		24.4		12.2331516789

		3		11		2005		14		37		22		0		110001		0.012		0.072		-0.083		43		47		48		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.073		9.46		11.0530538766

		3		11		2005		14		37		25		0		110001		0.003		0.124		-0.009		48		48		47		15		1452.5		197.2		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.124		1.39		12.4362373731

		3		11		2005		14		37		28		0		110001		0.009		0.096		0.021		45		45		46		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.096		5.36		9.868130522

		3		11		2005		14		37		31		0		110001		0.084		0.131		-0.141		52		48		45		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		5.006		12.34		0		14525		0.156		32.67		20.9995238041

		3		11		2005		14		37		34		0		110001		0.007		0.058		0.02		47		45		45		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.3		5.223		12.34		0		14525		0.058		6.88		6.1749493925

		3		11		2005		14		37		37		0		110001		0.049		0.101		0		46		49		45		15		1452.5		197.9		-0.7		-0.4		4.836		12.34		0		14525		0.112		25.88		11.2258629958

		3		11		2005		14		37		40		0		110001		0.052		0.087		0.037		47		48		44		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.101		30.87		10.7898100076

		3		11		2005		14		37		43		0		110001		0.029		0.102		-0.01		48		46		46		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.106		15.87		10.6512910016

		3		11		2005		14		37		46		0		110001		-0.044		0.098		0.051		45		46		44		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.107		335.82		11.8915936695

		3		11		2005		14		37		49		0		110001		-0.015		0.122		0.007		43		45		45		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.123		352.99		12.311782974

		3		11		2005		14		37		52		0		110001		0.04		0.035		0.085		43		48		46		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.053		48.81		10.0249688279

		3		11		2005		14		37		55		0		110001		0.036		0.095		-0.104		49		49		48		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		4.944		12.34		0		14525		0.102		20.75		14.5385693932

		3		11		2005		14		37		58		0		110001		0.071		0.148		-0.051		44		48		46		15		1452.5		198		-0.8		-0.3		4.604		12.34		0		14525		0.164		25.63		17.1889499388

		3		11		2005		14		38		1		0		110001		0.037		0.161		-0.06		47		44		43		15		1452.5		198		-0.9		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.165		12.94		17.5755512005

		3		11		2005		14		38		4		0		110001		0.022		0.119		0.002		47		47		45		15		1452.5		198.2		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.121		10.47		12.1033053337

		3		11		2005		14		38		7		0		110001		0.04		0.045		0.012		46		48		42		15		1452.5		197.9		-0.8		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.06		41.63		6.1392181913

		3		11		2005		14		38		10		0		110001		-0.01		0.133		0.013		44		47		44		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.133		355.7		13.4007462479

		3		11		2005		14		38		13		0		110001		0.045		0.109		-0.007		47		46		45		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.3		4.519		12.34		0		14525		0.118		22.43		11.8131282902

		3		11		2005		14		38		16		0		110001		0.039		0.05		0.079		45		49		45		15		1452.5		196.7		-0.8		-0.4		4.464		12.34		0		14525		0.063		37.95		10.1301530097

		3		11		2005		14		38		19		0		110001		-0.002		0.143		0.066		46		49		43		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		4.457		12.34		0		14525		0.143		359.2		15.7508729917

		3		11		2005		14		38		22		0		110001		0.002		0.066		0.163		45		45		48		15		1452.5		195.2		-0.8		-0.4		4.503		12.34		0		14525		0.066		1.74		17.5866426586

		3		11		2005		14		38		25		0		110001		0.042		0.15		-0.078		46		47		45		15		1452.5		194.4		-0.8		-0.4		4.666		12.34		0		14525		0.156		15.64		17.4206773691

		3		11		2005		14		38		28		0		110001		-0.036		0.101		0.033		47		46		45		15		1452.5		193.7		-0.8		-0.4		4.534		12.34		0		14525		0.107		340.38		11.2187343315

		3		11		2005		14		38		31		0		110001		0.037		0.094		-0.013		45		47		45		15		1452.5		193.2		-0.8		-0.4		4.797		12.34		0		14525		0.101		21.49		10.1852835012

		3		11		2005		14		38		34		0		110001		-0.049		0.14		-0.051		45		48		44		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		4.372		12.34		0		14525		0.148		340.71		15.6850247051

		3		11		2005		14		38		37		0		110001		0.045		0.07		0.033		44		46		52		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		4.681		12.34		0		14525		0.083		32.74		8.9520947269

		3		11		2005		14		38		40		0		110001		0.009		0.14		-0.007		47		47		46		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.14		3.68		14.0463518395

		3		11		2005		14		38		43		0		110001		0.012		0.061		0.054		45		45		45		15		1452.5		192.9		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.062		11.13		8.2346827504

		3		11		2005		14		38		46		0		110001		-0.004		0.121		-0.065		46		48		47		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.121		358.11		13.7411789887

		3		11		2005		14		38		49		0		110001		-0.023		0.07		0.031		46		45		46		15		1452.5		193.4		-0.8		-0.4		4.294		12.34		0		14525		0.074		341.81		7.9937475567

		3		11		2005		14		38		52		0		110001		0.047		0.056		0.088		51		45		46		15		1452.5		193.7		-0.8		-0.4		4.31		12.34		0		14525		0.073		40.01		11.4407167608

		3		11		2005		14		38		55		0		110001		0.051		0.127		-0.009		46		48		45		15		1452.5		194.2		-0.8		-0.4		4.31		12.34		0		14525		0.137		21.88		13.7153199015

		3		11		2005		14		38		58		0		110001		0.031		0.083		-0.023		45		48		48		15		1452.5		194.7		-0.8		-0.4		4.542		12.34		0		14525		0.089		20.48		9.1536877814

		3		11		2005		14		39		1		0		110001		-0.006		0.079		-0.009		48		47		45		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.728		12.34		0		14525		0.079		355.66		7.9737067917

		3		11		2005		14		39		4		0		110001		0.042		0.092		-0.006		47		47		45		15		1452.5		196.1		-0.7		-0.4		4.851		12.34		0		14525		0.101		24.54		10.1311401135

		3		11		2005		14		39		7		0		110001		-0.021		0.058		0.083		45		49		47		15		1452.5		196.8		-0.8		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.062		340.1		10.3411798166

		3		11		2005		14		39		10		0		110001		0.082		0.136		0.047		46		45		46		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.441		12.34		0		14525		0.159		31.09		16.561702811

		3		11		2005		14		39		13		0		110001		0		0.077		-0.05		52		54		44		15		1452.5		198.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.077		0		9.1809585556

		3		11		2005		14		39		16		0		110001		-0.032		0.107		-0.004		46		48		46		15		1452.5		199.6		-0.8		-0.4		4.472		12.34		0		14525		0.112		343.35		11.1754194552

		3		11		2005		14		39		19		0		110001		0.025		0.107		-0.039		47		48		46		15		1452.5		200.7		-0.8		-0.4		5.006		12.34		0		14525		0.11		13.15		11.6597598603

		3		11		2005		14		39		22		0		110001		0.038		0.122		-0.014		45		46		46		15		1452.5		201.8		-0.7		-0.4		5.579		12.34		0		14525		0.128		17.3		12.8545711714

		3		11		2005		14		39		25		0		110001		-0.007		0.126		-0.051		48		48		49		15		1452.5		203.3		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.126		356.82		13.611024943

		3		11		2005		14		39		28		0		110001		0.058		0.123		0.001		44		47		44		15		1452.5		204.6		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.136		25.25		13.599264686

		3		11		2005		14		39		31		0		110001		0.132		0.053		-0.002		44		45		46		15		1452.5		206.1		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.142		68.12		14.225681003

		3		11		2005		14		39		34		0		110001		0.052		0.15		-0.211		45		44		45		15		1452.5		207.9		-0.7		-0.4		5.13		12.34		0		14525		0.159		19.12		26.405491853

		3		11		2005		14		39		37		0		110001		0.107		0.196		-0.117		45		49		45		15		1452.5		211.1		-0.3		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.223		28.63		25.2099186829

		3		11		2005		14		39		40		0		110001		0.149		0.259		-0.081		45		48		46		15		1452.5		215.4		-0.5		-0.3		5.176		12.34		0		14525		0.299		29.91		30.9585206365

		3		11		2005		14		39		43		0		110001		0.141		0.245		0.009		45		45		47		15		1452.5		219.3		-1.4		-0.4		5.083		12.34		0		14525		0.283		29.92		28.2819730571

		3		11		2005		14		39		46		0		110001		0.139		0.167		0.011		48		45		46		15		1452.5		222.1		-1.4		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.217		39.77		21.7556889112

		3		11		2005		14		39		49		0		110001		0.181		0.174		-0.055		45		47		45		15		1452.5		222.5		-0.1		-0.2		5.385		12.34		0		14525		0.251		46.13		25.7025290584

		3		11		2005		14		39		52		0		110001		0.147		0.205		0.03		46		44		44		15		1452.5		219.3		-0.1		-0.3		5.71		12.34		0		14525		0.252		35.64		25.40354306

		3		11		2005		14		39		55		0		110001		0.108		0.229		-0.024		45		48		47		15		1452.5		214.1		-1.3		-0.4		5.401		12.34		0		14525		0.253		25.25		25.4324595743

		3		11		2005		14		39		58		0		110001		0.127		0.223		0.065		47		46		47		15		1452.5		211.9		-2.1		-0.9		5.308		12.34		0		14525		0.257		29.66		26.4731939894

		3		11		2005		14		40		1		0		110001		0.112		0.232		-0.003		46		45		45		15		1452.5		211.6		-0.4		-0.2		4.766		12.34		0		14525		0.258		25.77		25.7637342014

		3		11		2005		14		40		4		0		110001		0.198		0.211		-0.011		46		46		46		15		1452.5		210.8		0.6		0		4.666		12.34		0		14525		0.289		43.18		28.9561737804

		3		11		2005		14		40		7		0		110001		0.141		0.169		0.089		43		48		43		15		1452.4		207.4		-0.7		-0.4		4.797		12.33		0		14524		0.22		39.84		23.7408929908

		3		11		2005		14		40		10		0		110001		0.053		0.259		-0.028		45		45		46		15		1452.4		203.1		-2.3		-0.8		4.751		12.33		0		14524		0.264		11.56		26.5845819978

		3		11		2005		14		40		13		0		110001		0.02		0.241		0.052		47		47		45		15		1452.4		200		-1.3		-0.5		4.844		12.33		0		14524		0.242		4.74		24.7356018726

		3		11		2005		14		40		16		0		110001		0.076		0.279		-0.07		47		48		45		15		1452.4		196.6		0.6		0.2		4.697		12.33		0		14524		0.289		15.24		29.7518066678

		3		11		2005		14		40		19		0		110001		0.037		0.178		0.035		47		49		44		15		1452.4		194.4		-0.1		-0.4		4.774		12.33		0		14524		0.182		11.74		18.514318783

		3		11		2005		14		40		22		0		110001		0.005		0.269		0.012		44		44		46		15		1452.4		191.3		-2		-0.5		5.455		12.33		0		14524		0.269		1.06		26.9313943196

		3		11		2005		14		40		25		0		110001		-0.016		0.26		0.072		46		46		46		15		1452.5		190.1		-1.9		-0.9		4.967		12.34		0		14525		0.26		356.48		27.0259134906

		3		11		2005		14		40		28		0		110001		0.019		0.241		-0.007		47		49		43		15		1452.4		188.6		0.3		-0.2		5.494		12.33		0		14524		0.242		4.51		24.1849126523

		3		11		2005		14		40		31		0		110001		0.036		0.209		-0.008		46		45		43		15		1452.4		188.8		0.6		-0.1		5.393		12.33		0		14524		0.212		9.77		21.2228650281

		3		11		2005		14		40		34		0		110001		-0.003		0.232		0.044		46		47		45		15		1452.4		189.6		-1.6		-0.7		5.385		12.33		0		14524		0.232		359.26		23.6154610372

		3		11		2005		14		40		37		0		110001		0.007		0.275		-0.015		46		47		46		15		1452.4		190		-2.3		-1		4.789		12.33		0		14524		0.275		1.46		27.5497731388

		3		11		2005		14		40		40		0		110001		0.051		0.259		-0.106		44		49		45		15		1452.4		189.9		-0.4		-0.5		5.045		12.33		0		14524		0.264		11.14		28.4460893622

		3		11		2005		14		40		43		0		110001		-0.015		0.301		0.022		45		45		46		15		1452.4		189.8		0.8		0.1		5.23		12.33		0		14524		0.301		357.15		30.2175445726

		3		11		2005		14		40		46		0		110001		0.101		0.316		-0.108		44		45		48		15		1452.4		191.2		-0.9		-0.5		4.789		12.33		0		14524		0.332		17.72		34.8885367994

		3		11		2005		14		40		49		0		110001		0.044		0.277		0.002		45		46		45		15		1452.4		192		-2.4		-0.8		4.55		12.33		0		14524		0.28		9.03		28.0479945807

		3		11		2005		14		40		52		0		110001		0.013		0.261		-0.012		44		48		48		15		1452.5		193.2		-1.3		-0.5		5.447		12.34		0		14525		0.261		2.85		26.1598929661

		3		11		2005		14		40		55		0		110001		0.069		0.239		0.033		45		48		45		15		1452.5		195.5		0.8		0.1		5.478		12.34		0		14525		0.249		16.1		25.0940231928

		3		11		2005		14		40		58		0		110001		0.094		0.247		-0.01		46		48		41		15		1452.5		198.2		-0.1		-0.2		5.586		12.34		0		14525		0.264		20.84		26.4471170452

		3		11		2005		14		41		1		0		110001		0.062		0.288		-0.016		46		46		46		15		1452.5		199.7		-2.2		-0.8		5.401		12.34		0		14525		0.295		12.15		29.5032201632

		3		11		2005		14		41		4		0		110001		0.054		0.28		-0.037		47		48		45		15		1452.5		199.4		-2.1		-0.6		5.331		12.34		0		14525		0.285		10.92		28.7549995653

		3		11		2005		14		41		7		0		110001		0.047		0.303		-0.099		44		51		47		15		1452.5		198.9		0.2		-0.3		5.254		12.34		0		14525		0.307		8.82		32.2209559138

		3		11		2005		14		41		10		0		110001		-0.029		0.23		0.052		46		44		46		15		1452.5		197.3		0.8		0		4.387		12.34		0		14525		0.232		352.81		23.7581564941

		3		11		2005		14		41		13		0		110001		0.015		0.224		0.015		46		45		43		15		1452.5		197.7		-1.3		-0.7		4.534		12.34		0		14525		0.225		3.83		22.5002222211

		3		11		2005		14		41		16		0		110001		0.089		0.248		-0.047		47		45		45		15		1452.4		198.2		-2.3		-0.8		4.557		12.33		0		14524		0.263		19.74		26.7645287648

		3		11		2005		14		41		19		0		110001		0.09		0.2		0.084		47		46		48		15		1452.4		199.1		-0.8		-0.4		5.169		12.33		0		14524		0.219		24.23		23.4853145604

		3		11		2005		14		41		22		0		110001		0.125		0.231		-0.078		47		50		45		15		1452.4		199.7		0.7		0.1		4.758		12.33		0		14524		0.263		28.42		27.3989050876

		3		11		2005		14		41		25		0		110001		0.043		0.266		-0.003		45		48		46		15		1452.4		199		-0.4		-0.3		5.006		12.33		0		14524		0.269		9.18		26.946984989

		3		11		2005		14		41		28		0		110001		0.051		0.229		0.026		46		46		45		15		1452.4		196.5		-2.3		-0.8		5.246		12.33		0		14524		0.235		12.56		23.6046605568

		3		11		2005		14		41		31		0		110001		-0.004		0.284		-0.081		45		48		44		15		1452.4		191.4		-1.6		-0.5		4.488		12.33		0		14524		0.284		359.19		29.535233197

		3		11		2005		14		41		34		0		110001		-0.008		0.271		-0.042		46		47		46		15		1452.4		184.1		0.3		0		4.743		12.33		0		14524		0.271		358.31		27.4351963725

		3		11		2005		14		41		37		0		110001		-0.075		0.217		0.04		49		46		46		15		1452.4		177.9		0.3		0		5.029		12.33		0		14524		0.23		340.93		23.3053641894

		3		11		2005		14		41		40		0		110001		-0.048		0.2		0.016		42		49		44		15		1452.4		177.3		-1.8		-0.7		4.697		12.33		0		14524		0.206		346.5		20.6300751332

		3		11		2005		14		41		43		0		110001		-0.021		0.279		-0.014		47		45		45		15		1452.4		178.4		-2		-0.4		4.449		12.33		0		14524		0.28		355.7		28.0139251088

		3		11		2005		14		41		46		0		110001		0.019		0.227		-0.08		44		44		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.1		4.534		12.33		0		14524		0.228		4.78		24.1433220581

		3		11		2005		14		41		49		0		110001		0.026		0.25		0.018		46		47		47		15		1452.4		189.5		0.6		0		5.145		12.33		0		14524		0.251		5.94		25.1992063367

		3		11		2005		14		41		52		0		110001		0.046		0.255		0.029		44		46		45		15		1452.4		196		-1.2		-0.5		4.673		12.33		0		14524		0.259		10.23		26.0733580499

		3		11		2005		14		41		55		0		110001		0.134		0.258		-0.013		43		46		48		15		1452.4		202		-2.4		-0.8		4.194		12.33		0		14524		0.291		27.45		29.101374538

		3		11		2005		14		41		58		0		110001		0.09		0.178		0.106		45		47		45		15		1452.4		207.2		-0.9		-0.4		4.588		12.33		0		14524		0.199		26.82		22.5876072217

		3		11		2005		14		42		1		0		110001		0.115		0.203		0.012		47		47		45		15		1452.4		211.7		0.8		-0.1		4.472		12.33		0		14524		0.233		29.53		23.3619348514

		3		11		2005		14		42		4		0		110001		0.097		0.26		0.041		42		47		45		15		1452.4		212.7		-0.3		-0.2		4.565		12.33		0		14524		0.278		20.46		28.0517379141

		3		11		2005		14		42		7		0		110001		0.147		0.203		-0.01		46		47		47		15		1452.4		212.5		-2.5		-0.9		4.457		12.33		0		14524		0.251		35.91		25.0834606863

		3		11		2005		14		42		10		0		110001		0.099		0.198		-0.007		46		46		45		15		1452.4		213.2		-1.5		-0.6		4.124		12.33		0		14524		0.221		26.57		22.1481376192

		3		11		2005		14		42		13		0		110001		0.102		0.182		0.126		46		47		43		15		1452.4		213.5		0.5		0		4.859		12.33		0		14524		0.209		29.27		24.37293581

		3		11		2005		14		42		16		0		110001		0.162		0.157		-0.003		48		44		46		15		1452.4		210.7		0.2		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.226		45.9		22.5614715832

		3		11		2005		14		42		19		0		110001		0.076		0.282		-0.044		44		46		44		15		1452.4		204.7		-1.8		-0.7		4.836		12.33		0		14524		0.292		15.08		29.5357410606

		3		11		2005		14		42		22		0		110001		0.042		0.224		0.146		42		48		44		15		1452.4		197.3		-2.2		-0.7		4.944		12.33		0		14524		0.228		10.62		27.0658456362

		3		11		2005		14		42		25		0		110001		0.007		0.253		0.076		47		48		45		15		1452.4		191		-0.3		-0.3		4.913		12.33		0		14524		0.253		1.58		26.4261234387

		3		11		2005		14		42		28		0		110001		0.005		0.279		-0.035		43		47		46		15		1452.4		188.1		0.6		-0.2		4.611		12.33		0		14524		0.279		1.03		28.1231221595

		3		11		2005		14		42		31		0		110001		-0.019		0.285		-0.04		45		47		44		15		1452.4		188.2		-0.8		-0.4		4.998		12.33		0		14524		0.286		356.19		28.8419832883

		3		11		2005		14		42		34		0		110001		-0.039		0.255		0.032		46		48		45		15		1452.4		190.3		-2.3		-0.8		4.944		12.33		0		14524		0.258		351.3		25.994230129

		3		11		2005		14		42		37		0		110001		0.032		0.229		0.078		45		46		46		15		1452.4		190.9		-1.3		-0.4		5.548		12.33		0		14524		0.231		7.95		24.402663789

		3		11		2005		14		42		40		0		110001		0.013		0.24		-0.005		45		51		45		15		1452.4		190.8		0.2		-0.1		4.952		12.33		0		14524		0.24		3.1		24.0403826925

		3		11		2005		14		42		43		0		110001		0.033		0.191		0.037		44		46		45		15		1452.4		189.7		0.2		-0.1		5.099		12.33		0		14524		0.194		9.8		19.7329673389

		3		11		2005		14		42		46		0		110001		0.021		0.241		-0.009		43		44		46		15		1452.4		188.3		-1.5		-0.6		5.107		12.33		0		14524		0.242		4.98		24.2080565102

		3		11		2005		14		42		49		0		110001		0.026		0.245		0.022		47		45		48		15		1452.4		185.8		-2.1		-0.8		5.741		12.33		0		14524		0.246		6.06		24.7356018726

		3		11		2005		14		42		52		0		110001		0.005		0.283		-0.026		48		46		45		15		1452.4		182.3		-0.5		-0.3		5.022		12.33		0		14524		0.283		1.01		28.4235817588

		3		11		2005		14		42		55		0		110001		0.001		0.265		-0.088		47		46		48		15		1452.4		180.5		0.7		-0.1		5.323		12.33		0		14524		0.265		0.22		27.9231087095

		3		11		2005		14		42		58		0		110001		-0.026		0.195		0.076		44		50		43		15		1452.4		182.1		-0.6		-0.3		5.037		12.33		0		14524		0.197		352.41		21.0895708823

		3		11		2005		14		43		1		0		110001		-0.071		0.267		-0.062		47		47		44		15		1452.4		186.1		-2.2		-0.9		5.091		12.33		0		14524		0.276		345.11		28.3150136853

		3		11		2005		14		43		4		0		110001		0.043		0.295		-0.02		46		46		45		15		1452.4		188.9		-1.5		-0.5		5.323		12.33		0		14524		0.298		8.29		29.8787549941

		3		11		2005		14		43		7		0		110001		-0.011		0.244		-0.087		46		47		44		15		1452.4		191.1		0.2		-0.1		5.107		12.33		0		14524		0.244		357.42		25.9279771675

		3		11		2005		14		43		10		0		110001		-0.023		0.201		0.016		47		45		44		15		1452.4		191.7		0.2		-0.1		4.704		12.33		0		14524		0.202		353.47		20.2943341847

		3		11		2005		14		43		13		0		110001		0.003		0.218		0.083		47		48		46		15		1452.4		192.3		-1.6		-0.6		5.029		12.33		0		14524		0.218		0.79		23.3285233137

		3		11		2005		14		43		16		0		110001		0.053		0.248		0.031		45		45		45		15		1452.4		193.4		-2.1		-0.7		4.743		12.33		0		14524		0.254		12.06		25.5487768787

		3		11		2005		14		43		19		0		110001		0.058		0.223		-0.015		44		46		46		15		1452.4		195.1		-0.5		-0.2		4.836		12.33		0		14524		0.23		14.58		23.0906907649

		3		11		2005		14		43		22		0		110001		0.059		0.286		-0.046		46		45		45		15		1452.4		197.3		0.5		-0.2		4.472		12.33		0		14524		0.292		11.66		29.5623070818

		3		11		2005		14		43		25		0		110001		0.069		0.219		-0.014		46		46		49		15		1452.4		197.7		-0.6		-0.2		4.913		12.33		0		14524		0.23		17.49		23.0039127107

		3		11		2005		14		43		28		0		110001		0.021		0.272		-0.039		44		49		46		15		1452.4		198.3		-2.2		-0.8		4.372		12.33		0		14524		0.273		4.41		27.5583018345

		3		11		2005		14		43		31		0		110001		0.088		0.103		0.048		45		47		45		15		1452.4		199		-1.3		-0.7		4.279		12.33		0		14524		0.135		40.51		14.3725432683

		3		11		2005		14		43		34		0		110001		0.066		0.181		0.091		47		48		45		15		1452.4		199.7		0.4		-0.1		4.766		12.33		0		14524		0.193		20.03		21.3068064242

		3		11		2005		14		43		37		0		110001		0.029		0.3		-0.067		50		49		47		15		1452.4		200.1		0.2		-0.1		4.58		12.33		0		14524		0.301		5.52		30.8755566751

		3		11		2005		14		43		40		0		110001		0.018		0.239		0.031		48		45		45		15		1452.4		199.7		-1.8		-0.7		4.426		12.33		0		14524		0.24		4.31		24.1673333241

		3		11		2005		14		43		43		0		110001		0.031		0.305		-0.028		45		47		44		15		1452.4		198.6		-2.1		-0.7		4.565		12.33		0		14524		0.307		5.8		30.7847364777

		3		11		2005		14		43		46		0		110001		0.03		0.264		-0.053		47		47		44		15		1452.4		197.7		-0.1		-0.1		4.898		12.33		0		14524		0.266		6.48		27.0933571194

		3		11		2005		14		43		49		0		110001		0.057		0.204		0.003		50		45		46		15		1452.4		197.7		0.8		-0.1		4.441		12.33		0		14524		0.212		15.61		21.1834841327

		3		11		2005		14		43		52		0		110001		0.08		0.219		-0.034		47		47		44		15		1452.4		196.9		-0.9		-0.3		4.72		12.33		0		14524		0.233		20.07		23.5620457516

		3		11		2005		14		43		55		0		110001		0.068		0.274		-0.002		46		48		45		15		1452.4		196.8		-2.5		-0.9		4.967		12.33		0		14524		0.282		13.94		28.2318968544

		3		11		2005		14		43		58		0		110001		0.035		0.275		-0.047		45		46		45		15		1452.4		196.8		-1.3		-0.4		4.813		12.33		0		14524		0.277		7.25		28.1174323152

		3		11		2005		14		44		1		0		110001		0.046		0.29		-0.099		45		50		47		15		1452.4		197.8		0.5		0		5.022		12.33		0		14524		0.294		9.01		30.9866100114

		3		11		2005		14		44		4		0		110001		0.097		0.258		-0.049		46		45		46		15		1452.4		199.2		0.1		-0.2		4.673		12.33		0		14524		0.276		20.6		27.9953567579

		3		11		2005		14		44		7		0		110001		0.074		0.257		-0.019		49		48		47		15		1452.4		200.7		-1.9		-0.6		4.658		12.33		0		14524		0.267		16.06		26.811564669

		3		11		2005		14		44		10		0		110001		0.099		0.268		-0.072		46		44		46		15		1452.4		202		-2.1		-0.7		4.317		12.33		0		14524		0.286		20.27		29.4633670852

		3		11		2005		14		44		13		0		110001		0.07		0.269		0.032		46		47		46		15		1452.4		202.4		-0.2		-0.3		4.859		12.33		0		14524		0.278		14.59		27.9794567496

		3		11		2005		14		44		16		0		110001		0.093		0.262		-0.041		46		47		45		15		1452.4		200.3		0.7		-0.1		5.022		12.33		0		14524		0.278		19.54		28.1023130721

		3		11		2005		14		44		19		0		110001		0.06		0.243		-0.065		44		48		46		15		1452.4		195.7		-0.9		-0.4		5.037		12.33		0		14524		0.25		13.87		25.860007734

		3		11		2005		14		44		22		0		110001		0.037		0.245		-0.003		46		46		48		15		1452.4		192		-2.3		-0.8		5.555		12.33		0		14524		0.248		8.59		24.7796287301

		3		11		2005		14		44		25		0		110001		0.056		0.262		0.021		48		47		42		15		1452.4		189		-1.2		-0.4		5.246		12.33		0		14524		0.268		12.06		26.8739650964

		3		11		2005		14		44		28		0		110001		-0.009		0.271		0.03		47		47		44		15		1452.4		188		0.5		-0.1		5.192		12.33		0		14524		0.271		358.1		27.2803958916

		3		11		2005		14		44		31		0		110001		0.029		0.271		-0.007		44		45		43		15		1452.4		188.6		0		-0.1		5.029		12.33		0		14524		0.273		6.11		27.2637121464

		3		11		2005		14		44		34		0		110001		-0.004		0.213		0.046		49		48		45		15		1452.4		190.1		-1.9		-0.8		5.114		12.33		0		14524		0.213		358.92		21.7947241322

		3		11		2005		14		44		37		0		110001		-0.006		0.281		-0.092		48		51		46		15		1452.4		189.9		-2		-0.8		5.331		12.33		0		14524		0.281		358.78		29.5738059776

		3		11		2005		14		44		40		0		110001		0.028		0.198		-0.022		48		46		44		15		1452.4		188.6		-0.2		-0.1		5.037		12.33		0		14524		0.2		8.05		20.1176539388

		3		11		2005		14		44		43		0		110001		0.072		0.208		0.045		45		48		46		15		1452.4		188.8		0.5		0		5.424		12.33		0		14524		0.22		19.09		22.4661968299

		3		11		2005		14		44		46		0		110001		0.08		0.259		-0.074		46		45		45		15		1452.4		190.1		-1		-0.4		5.47		12.33		0		14524		0.271		17.16		28.0992882472

		3		11		2005		14		44		49		0		110001		0.054		0.231		-0.022		47		47		44		15		1452.4		191.5		-2.2		-0.8		5.447		12.33		0		14524		0.237		13.16		23.8245671524

		3		11		2005		14		44		52		0		110001		0.011		0.255		-0.046		46		48		44		15		1452.4		192.2		-1.1		-0.3		5.292		12.33		0		14524		0.255		2.47		25.9349185462

		3		11		2005		14		44		55		0		110001		0.015		0.204		0.014		46		46		43		15		1452.4		193.8		0.4		-0.2		5.555		12.33		0		14524		0.205		4.21		20.5029266204

		3		11		2005		14		44		58		0		110001		0.083		0.226		-0.052		49		46		45		15		1452.4		195.1		-0.1		-0.2		5.509		12.33		0		14524		0.241		20.17		24.6310779301

		3		11		2005		14		45		1		0		110001		0.075		0.185		0.138		47		46		45		15		1452.4		196.5		-2		-0.7		5.122		12.33		0		14524		0.2		22.07		24.2680860391

		3		11		2005		14		45		4		0		110001		0.039		0.265		-0.051		45		47		46		15		1452.4		197.6		-1.9		-0.7		5.3		12.33		0		14524		0.268		8.37		27.2666462918

		3		11		2005		14		45		7		0		110001		0.042		0.271		-0.058		48		47		43		15		1452.4		197.6		-0.2		-0.2		5.176		12.33		0		14524		0.274		8.81		28.0301623256

		3		11		2005		14		45		10		0		110001		0.013		0.234		0.033		48		47		46		15		1452.4		196.7		0.5		-0.1		5.517		12.33		0		14524		0.234		3.18		23.6672769874

		3		11		2005		14		45		13		0		110001		0.037		0.227		0.003		44		45		44		15		1452.4		195		-1		-0.3		5.261		12.33		0		14524		0.23		9.26		23.0015216888

		3		11		2005		14		45		16		0		110001		0.011		0.245		0.076		45		43		43		15		1452.4		194.8		-2.2		-0.9		5.308		12.33		0		14524		0.245		2.57		25.6752799401

		3		11		2005		14		45		19		0		110001		-0.013		0.312		-0.083		45		47		47		15		1452.4		194.2		-1		-0.5		5.61		12.33		0		14524		0.312		357.61		32.3112983336

		3		11		2005		14		45		22		0		110001		0.025		0.236		0.094		46		45		44		15		1452.4		193.7		0.4		-0.2		5.076		12.33		0		14524		0.237		6.05		25.525869231

		3		11		2005		14		45		25		0		110001		-0.02		0.255		0.006		44		47		44		15		1452.4		192.5		-0.1		-0.2		5.648		12.33		0		14524		0.256		355.52		25.5853473691

		3		11		2005		14		45		28		0		110001		0.039		0.204		-0.017		46		47		44		15		1452.4		191.8		-1.9		-0.8		5.811		12.33		0		14524		0.208		10.82		20.8389059214

		3		11		2005		14		45		31		0		110001		-0.029		0.251		0.073		46		47		46		15		1452.4		190.9		-1.9		-0.6		5.447		12.33		0		14524		0.253		353.41		26.3003802254

		3		11		2005		14		45		34		0		110001		0.015		0.261		-0.037		46		52		45		15		1452.4		190.2		-0.2		-0.1		4.975		12.33		0		14524		0.261		3.29		26.4035982396

		3		11		2005		14		45		37		0		110001		0.005		0.234		-0.007		47		46		47		15		1452.4		190.2		0.5		-0.1		5.053		12.33		0		14524		0.234		1.22		23.4158066271

		3		11		2005		14		45		40		0		110001		-0.001		0.246		0.006		47		47		45		15		1452.4		190.1		-1.1		-0.5		5.331		12.33		0		14524		0.246		359.77		24.6075191761

		3		11		2005		14		45		43		0		110001		0.004		0.194		0.033		47		45		45		15		1452.4		190.1		-2.2		-0.8		5.192		12.33		0		14524		0.194		1.18		19.68273355

		3		11		2005		14		45		46		0		110001		0.004		0.271		-0.024		47		46		46		15		1452.4		188.7		-1		-0.4		5.022		12.33		0		14524		0.271		0.85		27.209005862

		3		11		2005		14		45		49		0		110001		0.02		0.223		0.014		46		47		43		15		1452.4		187.2		0.4		-0.2		5.416		12.33		0		14524		0.224		5.12		22.4332342742

		3		11		2005		14		45		52		0		110001		-0.021		0.249		-0.037		46		47		48		15		1452.4		185.3		-0.2		-0.3		5.053		12.33		0		14524		0.25		355.18		25.2608392576

		3		11		2005		14		45		55		0		110001		-0.026		0.302		-0.083		44		45		47		15		1452.4		184.3		-2		-0.7		4.991		12.33		0		14524		0.303		355.08		31.4275356972

		3		11		2005		14		45		58		0		110001		-0.001		0.229		-0.003		46		52		47		15		1452.4		184.6		-1.7		-0.7		5.083		12.33		0		14524		0.229		359.75		22.902183302

		3		11		2005		14		46		1		0		110001		0.041		0.256		-0.109		48		48		46		15		1452.4		186.5		-0.1		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.259		9.1		28.1243666595

		3		11		2005		14		46		4		0		110001		0.031		0.259		-0.018		44		47		42		15		1452.4		191.4		0.3		-0.2		5.525		12.33		0		14524		0.261		6.83		26.1468927408

		3		11		2005		14		46		7		0		110001		0.039		0.229		0.03		47		46		44		15		1452.4		197.5		-1.2		-0.4		5.215		12.33		0		14524		0.232		9.67		23.4226386216

		3		11		2005		14		46		10		0		110001		0.089		0.21		0.076		44		46		46		15		1452.4		203.9		-2.2		-0.8		4.596		12.33		0		14524		0.228		22.97		24.0410066345

		3		11		2005		14		46		13		0		110001		0.091		0.231		0.008		43		46		44		15		1452.4		209.5		-0.8		-0.3		5.184		12.33		0		14524		0.248		21.5		24.8406924219

		3		11		2005		14		46		16		0		110001		0.143		0.199		0.024		46		44		45		15		1452.4		214.2		0.5		-0.1		5.169		12.33		0		14524		0.245		35.7		24.6223475729

		3		11		2005		14		46		19		0		110001		0.126		0.264		-0.013		47		45		47		15		1452.4		216.2		-0.2		-0.2		5.238		12.33		0		14524		0.293		25.51		29.2815641659

		3		11		2005		14		46		22		0		110001		0.113		0.279		-0.086		46		47		43		15		1452.4		216.6		-2		-0.8		5.138		12.33		0		14524		0.301		22.05		31.3059099852

		3		11		2005		14		46		25		0		110001		0.168		0.165		-0.023		46		43		46		15		1452.4		217		-1.9		-0.6		5.385		12.33		0		14524		0.235		45.52		23.6596703274

		3		11		2005		14		46		28		0		110001		0.105		0.239		-0.046		46		49		45		15		1452.4		217		-0.1		0		4.867		12.33		0		14524		0.261		23.72		26.5069802128

		3		11		2005		14		46		31		0		110001		0.107		0.262		-0.047		46		45		48		15		1452.4		214.9		0.4		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.283		22.21		28.6883251515

		3		11		2005		14		46		34		0		110001		0.056		0.255		-0.084		47		45		45		15		1452.4		208.2		-1		-0.3		4.998		12.33		0		14524		0.261		12.39		27.4257178575

		3		11		2005		14		46		37		0		110001		0.071		0.237		0		45		48		44		15		1452.4		203		-2.2		-0.8		4.666		12.33		0		14524		0.247		16.68		24.7406548014

		3		11		2005		14		46		40		0		110001		0.021		0.242		-0.038		45		46		46		15		1452.4		198.3		-1		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.243		4.96		24.5863783425

		3		11		2005		14		46		43		0		110001		0.046		0.199		0.029		44		46		46		15		1452.4		196.4		0.4		-0.1		4.635		12.33		0		14524		0.204		13.02		20.6295903983

		3		11		2005		14		46		46		0		110001		0.017		0.288		-0.034		48		48		47		15		1452.4		196.3		0		-0.1		4.155		12.33		0		14524		0.289		3.38		29.0497848529

		3		11		2005		14		46		49		0		110001		0.048		0.235		-0.018		46		44		43		15		1452.4		197.7		-1.8		-0.7		4.611		12.33		0		14524		0.24		11.54		24.0526505816

		3		11		2005		14		46		52		0		110001		0.095		0.278		-0.082		43		46		47		15		1452.4		198.1		-1.9		-0.5		4.457		12.33		0		14524		0.294		18.87		30.5013114472

		3		11		2005		14		46		55		0		110001		0.088		0.237		-0.025		48		46		46		15		1452.4		198.5		-0.4		-0.3		4.58		12.33		0		14524		0.253		20.37		25.4043303395

		3		11		2005		14		46		58		0		110001		0.083		0.185		0.05		46		47		44		15		1452.4		197.9		0.4		-0.1		4.851		12.33		0		14524		0.203		24.16		20.8839651407

		3		11		2005		14		47		1		0		110001		0.002		0.247		0.021		47		46		45		15		1452.4		196		-0.8		-0.3		5.323		12.33		0		14524		0.247		0.46		24.7899173052

		3		11		2005		14		47		4		0		110001		0.059		0.257		-0.035		46		45		43		15		1452.4		194.4		-2.1		-0.8		5.083		12.33		0		14524		0.264		12.93		26.5998120294

		3		11		2005		14		47		7		0		110001		0.029		0.212		0.046		47		44		47		15		1452.4		192.9		-1.2		-0.4		4.875		12.33		0		14524		0.214		7.79		21.8862970829

		3		11		2005		14		47		10		0		110001		0.07		0.24		0.028		45		47		42		15		1452.4		192.2		0.3		-0.2		4.805		12.33		0		14524		0.25		16.26		25.1563113353

		3		11		2005		14		47		13		0		110001		0.021		0.235		-0.019		45		46		46		15		1452.4		191.2		0.2		-0.1		5.354		12.33		0		14524		0.236		5.11		23.6700232362

		3		11		2005		14		47		16		0		110001		0.057		0.181		0.057		47		46		46		15		1452.4		189.4		-1.7		-0.6		5.416		12.33		0		14524		0.19		17.48		19.8138840211

		3		11		2005		14		47		19		0		110001		-0.016		0.289		-0.056		46		47		46		15		1452.4		186.4		-1.9		-0.7		5.099		12.33		0		14524		0.289		356.83		29.4810108375

		3		11		2005		14		47		22		0		110001		0.008		0.22		0.041		46		52		44		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.3		5.006		12.33		0		14524		0.22		2.08		22.393079288

		3		11		2005		14		47		25		0		110001		-0.002		0.247		0.061		45		44		45		15		1452.4		180.9		0.4		-0.2		6.198		12.33		0		14524		0.247		359.54		25.4428771958

		3		11		2005		14		47		28		0		110001		-0.046		0.308		-0.117		46		47		43		15		1452.4		181.6		-0.6		-0.4		5.308		12.33		0		14524		0.311		351.51		33.2669505666

		3		11		2005		14		47		31		0		110001		0.025		0.245		-0.066		48		45		47		15		1452.4		183.9		-2.1		-0.9		5.401		12.33		0		14524		0.246		5.83		25.4962742376

		3		11		2005		14		47		34		0		110001		0.026		0.227		-0.039		46		47		45		15		1452.4		185.3		-1.4		-0.4		5.772		12.33		0		14524		0.228		6.53		23.1788696877

		3		11		2005		14		47		37		0		110001		0.027		0.248		0.012		48		45		45		15		1452.4		187.6		0.2		-0.3		5.362		12.33		0		14524		0.249		6.21		24.9753878849

		3		11		2005		14		47		40		0		110001		0.006		0.277		0.012		46		50		45		15		1452.4		190.4		0.2		-0.1		5.045		12.33		0		14524		0.277		1.24		27.7324719418

		3		11		2005		14		47		43		0		110001		0.051		0.233		-0.065		44		44		44		15		1452.4		194.2		-1.4		-0.5		5.153		12.33		0		14524		0.239		12.35		24.7214481776

		3		11		2005		14		47		46		0		110001		0.083		0.209		0.01		44		48		45		15		1452.4		198.6		-1.9		-0.7		5.3		12.33		0		14524		0.225		21.66		22.5099977788

		3		11		2005		14		47		49		0		110001		0.089		0.246		-0.018		47		48		48		15		1452.4		202.7		-0.7		-0.4		5.285		12.33		0		14524		0.262		19.89		26.2223187381

		3		11		2005		14		47		52		0		110001		0.112		0.205		-0.03		45		48		47		15		1452.4		206.4		0.3		-0.2		5.122		12.33		0		14524		0.234		28.65		23.5518576762

		3		11		2005		14		47		55		0		110001		0.099		0.198		0.015		50		45		43		15		1452.4		209.6		-0.3		-0.2		4.449		12.33		0		14524		0.221		26.57		22.1878345045

		3		11		2005		14		47		58		0		110001		0.137		0.187		0.07		48		45		49		15		1452.4		212.6		-1.9		-0.8		5.169		12.33		0		14524		0.232		36.23		24.2152844295

		3		11		2005		14		48		1		0		110001		0.131		0.168		0.078		45		47		46		15		1452.4		215.2		-1.5		-0.6		5.145		12.33		0		14524		0.213		37.95		22.6867802916

		3		11		2005		14		48		4		0		110001		0.193		0.174		-0.082		46		46		47		15		1452.4		217.1		-0.1		-0.4		4.797		12.33		0		14524		0.26		47.96		27.2486696923

		3		11		2005		14		48		7		0		110001		0.105		0.192		-0.014		45		47		45		15		1452.4		216		0.3		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.219		28.67		21.9282922272

		3		11		2005		14		48		10		0		110001		0.127		0.172		0.014		44		46		48		15		1452.4		213.3		-1.1		-0.4		4.697		12.33		0		14524		0.214		36.44		21.4263856028

		3		11		2005		14		48		13		0		110001		0.068		0.233		-0.001		44		46		45		15		1452.4		211.7		-2		-0.8		4.782		12.33		0		14524		0.243		16.27		24.2722063274

		3		11		2005		14		48		16		0		110001		0.108		0.218		-0.034		46		49		44		15		1452.4		211.2		-1		-0.4		4.596		12.33		0		14524		0.243		26.35		24.5650157745

		3		11		2005		14		48		19		0		110001		0.075		0.208		0.019		45		44		45		15		1452.4		210.2		0.1		-0.3		4.573		12.33		0		14524		0.221		19.83		22.1923410212

		3		11		2005		14		48		22		0		110001		0.05		0.21		0.069		46		45		45		15		1452.4		204.4		0		-0.1		4.433		12.33		0		14524		0.216		13.39		22.6629653841

		3		11		2005		14		48		25		0		110001		0.045		0.246		-0.021		45		48		43		15		1452.4		197.1		-1.5		-0.7		5.114		12.33		0		14524		0.25		10.37		25.096214854

		3		11		2005		14		48		28		0		110001		0.017		0.229		-0.048		46		47		44		15		1452.4		189.7		-1.9		-0.6		4.666		12.33		0		14524		0.23		4.25		23.4593265035

		3		11		2005		14		48		31		0		110001		-0.009		0.252		0.008		52		46		44		15		1452.4		184.9		-0.7		-0.3		4.743		12.33		0		14524		0.252		357.95		25.2287534373

		3		11		2005		14		48		34		0		110001		0.002		0.181		0.13		46		47		47		15		1452.4		182.4		0.3		-0.1		5.331		12.33		0		14524		0.181		0.63		22.2856456043

		3		11		2005		14		48		37		0		110001		0.042		0.198		-0.012		46		45		45		15		1452.4		182.1		-0.6		-0.3		4.782		12.33		0		14524		0.202		11.98		20.2760942985

		3		11		2005		14		48		40		0		110001		0.007		0.373		-0.117		46		48		44		15		1452.4		182.5		-2.1		-0.6		5.393		12.33		0		14524		0.373		1.08		39.0982096777

		3		11		2005		14		48		43		0		110001		-0.046		0.32		0.094		46		45		42		15		1452.4		182.7		-0.8		0.1		5.393		12.33		0		14524		0.323		351.82		33.6677887602

		3		11		2005		14		48		46		0		110001		-0.118		0.425		0.009		46		46		43		15		1452.4		179		-2.7		3.7		5.455		12.33		0		14524		0.441		344.48		44.1168901896

		3		11		2005		14		48		49		0		110001		0.006		0.529		-0.082		44		46		48		15		1452.4		189		0.9		0.7		5.424		12.33		0		14524		0.529		0.65		53.535128654

		3		11		2005		14		48		52		0		110001		0.197		0.458		0.001		47		47		46		15		1452.4		202.1		-2.5		-3.5		5.602		12.33		0		14524		0.499		23.27		49.8571960704

		3		11		2005		14		48		55		0		110001		0.13		0.446		0.011		46		46		45		15		1452.4		206.3		-0.7		-4.3		5.285		12.33		0		14524		0.465		16.25		46.4690219394

		3		11		2005		14		48		58		0		110001		0.133		0.394		0.058		42		45		44		15		1452.4		199.4		0.6		-3.6		5.439		12.33		0		14524		0.416		18.65		41.9867836349

		3		11		2005		14		49		1		0		110001		0.073		0.469		-0.046		45		44		45		15		1452.4		198.1		0		-3		4.875		12.33		0		14524		0.475		8.85		47.6871051753

		3		11		2005		14		49		4		0		110001		0.129		0.514		-0.029		44		45		45		15		1452.4		194		-1.9		0.6		5.23		12.33		0		14524		0.53		14.09		53.0733454759

		3		11		2005		14		49		7		0		110001		0.028		0.527		-0.028		44		47		45		15		1452.4		190.4		-1.8		1.8		5.169		12.33		0		14524		0.528		3.04		52.8485572178

		3		11		2005		14		49		10		0		110001		0.017		0.535		-0.066		45		44		45		15		1452.4		193.1		-0.7		-1.1		5.153		12.32		0		14524		0.535		1.82		53.9323650511

		3		11		2005		14		49		13		0		110001		0.081		0.502		-0.104		47		47		45		15		1452.4		195.1		0.2		-3.5		4.797		12.33		0		14524		0.508		9.17		51.9019267465

		3		11		2005		14		49		16		0		110001		0.028		0.483		0.012		47		48		45		15		1452.4		189.7		-0.7		-1		4.147		12.33		0		14524		0.484		3.32		48.3959709067

		3		11		2005		14		49		19		0		110001		0.06		0.474		-0.056		46		46		46		15		1452.4		185.9		-1.7		2.7		4.441		12.33		0		14524		0.478		7.21		48.1053011632

		3		11		2005		14		49		22		0		110001		-0.024		0.513		0.046		46		46		45		15		1452.4		188.8		-2.1		2.1		5.145		12.33		0		14524		0.514		357.32		51.5617106

		3		11		2005		14		49		25		0		110001		0.118		0.508		-0.06		45		45		45		15		1452.4		196.8		-1.1		-0.5		4.433		12.33		0		14524		0.522		13.08		52.4964760722

		3		11		2005		14		49		28		0		110001		0.192		0.465		0.005		47		47		46		15		1452.4		206.9		0.1		-2.7		4.441		12.33		0		14524		0.503		22.44		50.3104362931

		3		11		2005		14		49		31		0		110001		0.178		0.376		0.089		46		47		46		15		1452.4		207.9		-0.4		-2.8		4.255		12.33		0		14524		0.416		25.33		42.5418617364

		3		11		2005		14		49		34		0		110001		0.092		0.476		0.057		46		48		46		15		1452.4		196.5		-1.1		0.9		4.975		12.33		0		14524		0.485		10.94		48.8148542966

		3		11		2005		14		49		37		0		110001		0.023		0.482		0.021		47		46		45		15		1452.4		190.9		-1.5		2.6		4.619		12.33		0		14524		0.483		2.73		48.3005175956

		3		11		2005		14		49		40		0		110001		0.079		0.515		-0.011		45		48		43		15		1452.4		191.3		-1.9		1.7		4.813		12.33		0		14524		0.521		8.72		52.1140096327

		3		11		2005		14		49		43		0		110001		0.067		0.46		-0.029		45		47		46		15		1452.4		196.2		-1.5		-0.8		4.333		12.33		0		14524		0.465		8.29		46.5757447606

		3		11		2005		14		49		46		0		110001		0.119		0.458		0.097		46		46		45		15		1452.4		196.2		-0.3		-2.4		4.542		12.33		0		14524		0.473		14.56		48.3046581605

		3		11		2005		14		49		49		0		110001		0.012		0.505		-0.05		45		46		46		15		1452.4		184.8		-0.3		-2.2		4.611		12.33		0		14524		0.505		1.36		50.7611071589

		3		11		2005		14		49		52		0		110001		-0.043		0.474		0.042		46		45		44		15		1452.4		179.8		-1.1		0.8		4.72		12.33		0		14524		0.476		354.82		47.7795981565

		3		11		2005		14		49		55		0		110001		0.029		0.482		-0.019		47		49		44		15		1452.4		187.1		-2		1		4.124		12.33		0		14524		0.483		3.44		48.3245279335

		3		11		2005		14		49		58		0		110001		0.124		0.519		-0.049		46		51		45		15		1452.4		196.2		-0.5		-1.5		4.426		12.33		0		14524		0.534		13.44		53.5852591671

		3		11		2005		14		50		1		0		110001		0.189		0.471		0.005		45		46		43		15		1452.4		199.5		-0.1		-2.3		4.279		12.33		0		14524		0.508		21.86		50.7530294662

		3		11		2005		14		50		4		0		110001		0.09		0.43		0.071		47		48		46		15		1452.4		195.3		-1		-0.7		4.464		12.33		0		14524		0.439		11.82		44.5017977165

		3		11		2005		14		50		7		0		110001		-0.035		0.5		0.034		44		47		46		15		1452.4		187.8		-1.6		2.1		4.542		12.33		0		14524		0.501		356		50.2375357676

		3		11		2005		14		50		10		0		110001		0.071		0.464		0.036		45		48		46		15		1452.4		194.2		-1.7		0.6		4.449		12.33		0		14524		0.469		8.7		47.0779141424

		3		11		2005		14		50		13		0		110001		0.156		0.473		0.098		47		48		45		15		1452.4		206.6		-0.2		-2.4		4.48		12.33		0		14524		0.498		18.25		50.7611071589

		3		11		2005		14		50		16		0		110001		0.251		0.432		-0.018		47		46		47		15		1452.4		213.4		0		-4.1		4.658		12.33		0		14524		0.5		30.16		49.9948997399

		3		11		2005		14		50		19		0		110001		0.128		0.433		0.044		46		46		43		15		1452.4		202.8		-0.7		-0.2		4.588		12.33		0		14524		0.452		16.47		45.3661768281

		3		11		2005		14		50		22		0		110001		0.103		0.477		-0.067		50		48		46		15		1452.4		196.8		-1.7		2.6		4.797		12.33		0		14524		0.488		12.18		49.2571822174

		3		11		2005		14		50		25		0		110001		0.14		0.46		-0.034		50		46		45		15		1452.4		200.4		-1.7		0.5		5.022		12.33		0		14524		0.481		16.93		48.2033193878

		3		11		2005		14		50		28		0		110001		0.138		0.481		0.042		44		46		45		15		1452.4		200.6		-0.8		-1.8		4.426		12.33		0		14524		0.5		16.01		50.2164315737

		3		11		2005		14		50		31		0		110001		0.242		0.484		-0.03		47		47		45		15		1452.4		202.3		0.3		-3.8		4.379		12.33		0		14524		0.541		26.57		54.1959408074

		3		11		2005		14		50		34		0		110001		0.103		0.507		-0.057		44		46		46		15		1452.4		194.7		-0.4		-1.3		4.588		12.33		0		14524		0.517		11.48		52.0487271698

		3		11		2005		14		50		37		0		110001		-0.004		0.471		0.005		45		47		48		15		1452.4		183.4		-1.4		2.1		5.037		12.33		0		14524		0.471		359.51		47.1043522405

		3		11		2005		14		50		40		0		110001		-0.107		0.415		0.065		43		47		46		15		1452.4		181.1		-1.9		2.7		4.712		12.33		0		14524		0.429		345.54		43.3473182562

		3		11		2005		14		50		43		0		110001		-0.061		0.468		0.003		47		49		47		15		1452.4		184.9		-1.9		1.9		4.712		12.33		0		14524		0.472		352.57		47.1968219269

		3		11		2005		14		50		46		0		110001		0.039		0.438		0.081		46		46		46		15		1452.4		196.4		-0.6		-2		4.611		12.33		0		14524		0.44		5.09		44.713085333

		3		11		2005		14		50		49		0		110001		0.186		0.434		0.042		47		49		45		15		1452.4		208.2		0		-3.4		4.217		12.33		0		14524		0.472		23.2		47.4042192215

		3		11		2005		14		50		52		0		110001		0.227		0.428		-0.036		46		47		45		15		1452.4		203.6		-1.2		0.4		4.658		12.33		0		14524		0.484		27.94		48.5807575075

		3		11		2005		14		50		55		0		110001		0.013		0.505		0.063		44		48		43		15		1452.4		193.1		-1.9		2.6		4.952		12.33		0		14524		0.505		1.47		50.9080543726

		3		11		2005		14		50		58		0		110001		0.132		0.49		-0.112		46		47		43		15		1452.4		201.8		-0.5		-2.9		4.395		12.32		0		14524		0.507		15.08		51.9680671182

		3		11		2005		14		51		1		0		110001		0.085		0.454		0.057		50		46		45		15		1452.4		190.9		-1.2		0.5		4.58		12.32		0		14524		0.462		10.6		46.5392307629

		3		11		2005		14		51		4		0		110001		-0.075		0.493		-0.073		46		48		45		15		1452.4		184.4		-1.7		2.3		5.091		12.33		0		14524		0.499		351.35		50.398710301

		3		11		2005		14		51		7		0		110001		0.091		0.504		0.007		45		45		47		15		1452.4		195.7		0.2		-3.3		5.099		12.32		0		14524		0.512		10.23		51.2197227638

		3		11		2005		14		51		10		0		110001		0.04		0.46		0.132		44		46		44		15		1452.4		189.9		-1		-1.1		5.401		12.33		0		14524		0.462		4.97		48.0233276648

		3		11		2005		14		51		13		0		110001		-0.071		0.442		0.133		48		46		45		15		1452.4		178.6		-1.9		2.5		5.037		12.33		0		14524		0.448		350.87		46.7005353288

		3		11		2005		14		51		16		0		110001		-0.135		0.477		0.043		47		47		46		15		1452.4		168.7		-1.7		2.1		5.354		12.33		0		14524		0.496		344.2		49.759722668

		3		11		2005		14		51		19		0		110001		-0.199		0.467		-0.038		48		48		46		15		1452.4		162.9		-0.8		-0.4		5.045		12.33		0		14524		0.508		336.92		50.9052060206

		3		11		2005		14		51		22		0		110001		-0.036		0.442		0.022		46		47		46		15		1452.4		172.3		-0.1		-3		4.944		12.33		0		14524		0.443		355.34		44.4009008918

		3		11		2005		14		51		25		0		110001		-0.064		0.418		0.027		44		47		45		15		1452.4		178.4		-0.9		0.4		5.494		12.33		0		14524		0.423		351.3		42.3732226766

		3		11		2005		14		51		28		0		110001		-0.011		0.461		0.1		45		48		44		15		1452.4		184.5		-2		3.4		5.625		12.33		0		14524		0.461		358.63		47.1849552294

		3		11		2005		14		51		31		0		110001		0.086		0.534		-0.07		45		46		44		15		1452.4		195.1		-1		0		5.207		12.33		0		14524		0.541		9.15		54.5391602429

		3		11		2005		14		51		34		0		110001		0.251		0.458		0.002		46		47		44		15		1452.4		210.6		0.1		-3.6		5.292		12.33		0		14524		0.522		28.72		52.2272917161

		3		11		2005		14		51		37		0		110001		0.222		0.381		0.058		48		46		46		15		1452.4		216.9		-0.7		-0.7		5.277		12.32		0		14524		0.441		30.23		44.4757237153

		3		11		2005		14		51		40		0		110001		0.227		0.381		-0.003		46		47		45		15		1452.4		214.9		-1.5		1.9		4.851		12.33		0		14524		0.443		30.79		44.3507609856

		3		11		2005		14		51		43		0		110001		0.21		0.446		0.029		44		48		45		15		1452.4		211.3		-1.9		0.9		4.619		12.33		0		14524		0.493		25.21		49.3818792676

		3		11		2005		14		51		46		0		110001		0.323		0.416		-0.086		47		46		45		15		1452.4		219.6		0.4		-3.6		4.488		12.33		0		14524		0.527		37.83		53.3648760891

		3		11		2005		14		51		49		0		110001		0.223		0.412		0.045		44		46		44		15		1452.4		217		-0.6		-0.7		4.782		12.33		0		14524		0.468		28.43		47.0635740249

		3		11		2005		14		51		52		0		110001		0.169		0.429		-0.019		48		46		46		15		1452.4		207.6		-1.8		3.2		4.372		12.32		0		14524		0.461		21.5		46.1479143624

		3		11		2005		14		51		55		0		110001		0.25		0.44		0.086		46		48		44		15		1452.4		220.1		-0.8		-2		4.728		12.32		0		14524		0.506		29.6		51.3318614508

		3		11		2005		14		51		58		0		110001		0.198		0.436		0.058		47		47		45		15		1452.4		209.6		-0.3		-2.7		4.611		12.32		0		14524		0.479		24.42		48.2352568149

		3		11		2005		14		52		1		0		110001		-0.135		0.453		-0.017		45		45		42		15		1452.4		168.5		-1.7		2.9		5.401		12.33		0		14524		0.473		343.41		47.2993657463

		3		11		2005		14		52		4		0		110001		-0.129		0.496		0.071		46		47		44		15		1452.4		176.7		-1.8		2		4.96		12.33		0		14524		0.513		345.42		51.7395400057

		3		11		2005		14		52		7		0		110001		0.061		0.473		0.007		45		49		45		15		1452.4		194.7		-0.1		-2.6		5.416		12.33		0		14524		0.477		7.35		47.6968552422

		3		11		2005		14		52		10		0		110001		0.086		0.493		0.004		44		47		45		15		1452.4		196.6		-0.2		-3.2		5.501		12.33		0		14524		0.5		9.9		50.0460787675

		3		11		2005		14		52		13		0		110001		0.043		0.512		-0.058		49		46		45		15		1452.4		190.8		-0.9		-2.1		5.184		12.33		0		14524		0.514		4.8		51.7065759841

		3		11		2005		14		52		16		0		110001		0.007		0.492		0.035		44		45		45		15		1452.4		183.8		-1.2		1.5		4.921		12.33		0		14524		0.492		0.82		49.3293016371

		3		11		2005		14		52		19		0		110001		-0.005		0.449		0.081		45		46		43		15		1452.4		187.4		-1.6		1.8		5.246		12.33		0		14524		0.449		359.36		45.6275136294

		3		11		2005		14		52		22		0		110001		0.122		0.519		-0.048		47		48		44		15		1452.4		199.5		-0.1		-2.4		5.238		12.33		0		14524		0.533		13.23		53.5302718095

		3		11		2005		14		52		25		0		110001		0.205		0.493		-0.006		44		46		45		15		1452.4		206.9		-0.6		-1.3		5.555		12.33		0		14524		0.534		22.58		53.3956927102

		3		11		2005		14		52		28		0		110001		0.241		0.437		0.018		44		46		44		15		1452.4		213.8		-1.5		3.2		5.269		12.33		0		14524		0.499		28.88		49.9373607633

		3		11		2005		14		52		31		0		110001		0.355		0.349		0.004		46		47		46		15		1452.4		230.1		-1.1		-0.2		5.733		12.33		0		14524		0.498		45.49		49.7837322827

		3		11		2005		14		52		34		0		110001		0.289		0.345		0.032		47		47		44		15		1452.4		230.3		0.1		-3.3		5.439		12.33		0		14524		0.45		39.95		45.1187322517

		3		11		2005		14		52		37		0		110001		0.001		0.469		0.009		46		46		45		15		1452.4		183.9		-1.2		0.2		5.083		12.33		0		14524		0.469		0.12		46.9087411897

		3		11		2005		14		52		40		0		110001		-0.152		0.464		0.035		46		49		48		15		1452.4		170.4		-2		2.7		5.184		12.33		0		14524		0.488		341.86		48.9515066162

		3		11		2005		14		52		43		0		110001		-0.056		0.473		-0.07		48		46		45		15		1452.4		179.1		-1		-0.2		4.998		12.33		0		14524		0.476		353.25		48.1419775248

		3		11		2005		14		52		46		0		110001		0.029		0.507		0.059		46		45		43		15		1452.4		189.5		0		-2.8		4.952		12.33		0		14524		0.508		3.27		51.1244559873

		3		11		2005		14		52		49		0		110001		0.002		0.517		0.027		46		46		43		15		1452.4		186.4		-1.2		0.8		5.099		12.33		0		14524		0.517		0.22		51.7708412139

		3		11		2005		14		52		52		0		110001		0		0.466		0.032		44		47		44		15		1452.4		183.9		-2.2		3.7		5.161		12.33		0		14524		0.466		0		46.7097420245

		3		11		2005		14		52		55		0		110001		0.111		0.457		-0.004		47		47		47		15		1452.4		196.4		-1		-0.4		5.068		12.33		0		14524		0.47		13.65		47.0304156903

		3		11		2005		14		52		58		0		110001		0.145		0.517		0.017		46		47		46		15		1452.4		198.7		-0.4		-1.5		5.246		12.33		0		14524		0.537		15.67		53.7217832913

		3		11		2005		14		53		1		0		110001		-0.181		0.475		0.038		45		45		46		15		1452.4		164.8		-2		2.9		5.401		12.33		0		14524		0.508		339.14		50.9735225387

		3		11		2005		14		53		4		0		110001		-0.147		0.45		0.01		46		46		46		15		1452.4		163		-1.4		-0.9		5.54		12.33		0		14524		0.473		341.91		47.3507127718

		3		11		2005		14		53		7		0		110001		-0.089		0.508		-0.005		45		48		45		15		1452.4		174.8		-0.2		-3.1		4.89		12.33		0		14524		0.516		350.06		51.5761572822

		3		11		2005		14		53		10		0		110001		-0.072		0.474		-0.051		49		46		45		15		1452.4		180.2		-0.8		-0.9		4.758		12.33		0		14524		0.479		351.36		48.2142095237

		3		11		2005		14		53		13		0		110001		-0.098		0.516		-0.017		48		47		44		15		1452.4		179.5		-1.6		3.6		4.65		12.33		0		14524		0.525		349.25		52.5498810655

		3		11		2005		14		53		16		0		110001		0.149		0.47		-0.032		45		45		45		15		1452.4		198.2		-0.8		-1.4		4.596		12.33		0		14524		0.493		17.59		49.409007276

		3		11		2005		14		53		19		0		110001		0.178		0.473		0.036		47		47		45		15		1452.4		203.8		-0.2		-3.6		4.604		12.33		0		14524		0.505		20.62		50.6664583329

		3		11		2005		14		53		22		0		110001		0.082		0.491		0.079		47		48		44		15		1452.4		196.5		-0.8		-0.5		4.557		12.33		0		14524		0.498		9.48		50.4029761026

		3		11		2005		14		53		25		0		110001		0.046		0.458		0.028		42		46		44		15		1452.4		191.1		-1.6		4		4.588		12.32		0		14524		0.46		5.74		46.1155071532

		3		11		2005		14		53		28		0		110001		0.133		0.474		-0.016		44		45		45		15		1452.4		201.2		-0.6		-2.3		4.464		12.33		0		14524		0.492		15.67		49.2565731654

		3		11		2005		14		53		31		0		110001		0.123		0.492		-0.02		46		47		45		15		1452.4		197.7		-0.7		-2.6		4.782		12.33		0		14524		0.507		14.04		50.7536205605

		3		11		2005		14		53		34		0		110001		0.11		0.49		-0.008		47		48		45		15		1452.4		192.7		-0.7		1		4.41		12.32		0		14524		0.502		12.65		50.2258897383

		3		11		2005		14		53		37		0		110001		0.117		0.489		0.021		47		45		44		15		1452.4		201.5		-0.7		0.3		4.573		12.32		0		14524		0.503		13.46		50.3240499165

		3		11		2005		14		53		40		0		110001		0.258		0.466		0.01		46		47		45		15		1452.4		215.4		0.3		-3.2		4.828		12.32		0		14524		0.533		28.97		53.274759502

		3		11		2005		14		53		43		0		110001		0.261		0.464		0.008		45		48		48		15		1452.4		212.1		-0.6		-2.2		5.083		12.32		0		14524		0.532		29.36		53.2429338035

		3		11		2005		14		53		46		0		110001		0.127		0.478		0.03		47		46		45		15		1452.4		197.2		-1.5		1.2		4.743		12.32		0		14524		0.495		14.88		49.5492684103

		3		11		2005		14		53		49		0		110001		0.006		0.469		-0.026		47		46		42		15		1452.4		190.7		-1.7		1.3		4.867		12.33		0		14524		0.469		0.73		46.9758448567

		3		11		2005		14		53		52		0		110001		0.138		0.442		0.011		46		46		44		15		1452.4		198.9		-0.2		-2.8		5.71		12.33		0		14524		0.463		17.34		46.3172753948

		3		11		2005		14		53		55		0		110001		0.103		0.517		-0.072		44		46		46		15		1452.4		195.7		-0.8		-1.5		5.3		12.33		0		14524		0.527		11.27		53.2054508486

		3		11		2005		14		53		58		0		110001		0.017		0.493		0.121		44		48		44		15		1452.4		185.9		-1.8		2.5		4.875		12.32		0		14524		0.493		1.97		50.7916331693

		3		11		2005		14		54		1		0		110001		-0.044		0.47		0.021		47		47		45		15		1452.4		186.8		-1.4		0.9		5.316		12.33		0		14524		0.472		354.65		47.2521957162

		3		11		2005		14		54		4		0		110001		0.049		0.514		-0.012		45		47		45		15		1452.4		189.1		0.2		-3.3		4.782		12.33		0		14524		0.516		5.45		51.646974742

		3		11		2005		14		54		7		0		110001		-0.096		0.455		0.067		46		47		42		15		1452.4		167.6		-0.9		0		5.347		12.33		0		14524		0.465		348.09		46.9819114128

		3		11		2005		14		54		10		0		110001		-0.201		0.455		-0.004		47		47		45		15		1452.4		163.8		-1.7		2.5		5.285		12.33		0		14524		0.497		336.17		49.7435422945

		3		11		2005		14		54		13		0		110001		-0.097		0.491		-0.012		45		46		45		15		1452.4		174.9		-1.3		-0.1		5.099		12.33		0		14524		0.5		348.82		50.0633598553

		3		11		2005		14		54		16		0		110001		0.004		0.441		0.031		45		46		44		15		1452.4		186.5		-0.3		-2.6		5.076		12.33		0		14524		0.441		0.52		44.2106322054

		3		11		2005		14		54		19		0		110001		-0.051		0.517		-0.107		47		46		44		15		1452.4		172.9		-1.4		0.5		5.672		12.33		0		14524		0.52		354.37		53.0413989257

		3		11		2005		14		54		22		0		110001		-0.23		0.477		-0.031		44		47		44		15		1452.4		161.3		-1.6		1.6		5.014		12.33		0		14524		0.53		334.26		53.0462062734

		3		11		2005		14		54		25		0		110001		-0.053		0.515		-0.061		47		46		43		15		1452.4		172.4		-0.2		-1.7		5.617		12.33		0		14524		0.518		354.12		52.1301256473

		3		11		2005		14		54		28		0		110001		-0.041		0.488		-0.032		46		46		44		15		1452.4		179.1		-1		0.6		4.751		12.33		0		14524		0.49		355.2		49.0763690588

		3		11		2005		14		54		31		0		110001		-0.026		0.437		0.035		45		46		45		15		1452.4		186.1		-1.7		2.9		5.068		12.33		0		14524		0.438		356.6		43.9169671084

		3		11		2005		14		54		34		0		110001		0.062		0.421		0.083		48		47		45		15		1452.4		199		-0.9		0.3		5.292		12.33		0		14524		0.426		8.38		43.3559684473

		3		11		2005		14		54		37		0		110001		0.174		0.478		-0.029		44		47		44		15		1452.4		203.3		-0.2		-2.6		5.339		12.33		0		14524		0.509		20		50.9510549449

		3		11		2005		14		54		40		0		110001		-0.068		0.471		0.032		43		47		44		15		1452.4		175.5		-1.3		1.1		4.813		12.33		0		14524		0.476		351.78		47.6958069436

		3		11		2005		14		54		43		0		110001		-0.156		0.444		0.034		45		48		46		15		1452.4		165.7		-1.6		1.9		4.991		12.33		0		14524		0.471		340.64		47.1834716824

		3		11		2005		14		54		46		0		110001		0.008		0.437		0.068		45		44		45		15		1452.4		177.6		-0.7		-1.6		5.308		12.33		0		14524		0.437		1.05		44.2331323783

		3		11		2005		14		54		49		0		110001		0.06		0.462		-0.016		46		45		45		15		1452.4		189.2		-0.8		-1.7		5.316		12.33		0		14524		0.466		7.4		46.6154480832

		3		11		2005		14		54		52		0		110001		0.123		0.508		-0.048		45		46		46		15		1452.4		198		-1.5		0.8		5.61		12.33		0		14524		0.523		13.61		52.4878081082

		3		11		2005		14		54		55		0		110001		0.094		0.474		0.048		50		47		45		15		1452.4		200.8		-2.2		3		5.455		12.33		0		14524		0.483		11.22		48.5608896129

		3		11		2005		14		54		58		0		110001		0.097		0.494		0.03		44		45		43		15		1452.4		197.5		-1.3		1.2		5.486		12.33		0		14524		0.503		11.11		50.4326283273

		3		11		2005		14		55		1		0		110001		0.053		0.492		-0.038		46		44		45		15		1452.4		191.1		-0.5		-1.9		5.439		12.33		0		14524		0.495		6.15		49.6303334665

		3		11		2005		14		55		4		0		110001		0.027		0.538		-0.027		44		45		43		15		1452.4		184.6		-0.3		-3.2		5.331		12.33		0		14524		0.539		2.87		53.9353316482

		3		11		2005		14		55		7		0		110001		-0.003		0.478		0.081		45		46		43		15		1452.4		180.7		-0.5		-2.9		5.594		12.33		0		14524		0.478		359.64		48.482367929

		3		11		2005		14		55		10		0		110001		-0.08		0.492		-0.056		47		46		44		15		1452.4		176.4		-0.9		1		5.053		12.33		0		14524		0.498		350.76		50.1597448159

		3		11		2005		14		55		13		0		110001		-0.077		0.441		0.102		48		45		45		15		1452.4		179.1		-1.5		2.9		5.617		12.33		0		14524		0.448		350.1		45.9144857316

		3		11		2005		14		55		16		0		110001		0.023		0.513		-0.032		45		47		45		15		1452.4		188.7		-1.1		-0.1		4.875		12.33		0		14524		0.514		2.57		51.4511418727

		3		11		2005		14		55		19		0		110001		0.067		0.491		0.061		48		45		45		15		1452.4		195.1		-0.8		-1.9		5.478		12.33		0		14524		0.496		7.77		49.9290496605

		3		11		2005		14		55		22		0		110001		0.11		0.447		0.038		46		46		46		15		1452.4		197.2		-0.9		-0.9		5.718		12.33		0		14524		0.46		13.82		46.1901504652

		3		11		2005		14		55		25		0		110001		0.013		0.473		0.012		47		47		45		15		1452.4		189.9		-2.4		4.7		5.339		12.33		0		14524		0.473		1.57		47.3330751167

		3		11		2005		14		55		28		0		110001		0.083		0.495		-0.026		45		43		46		15		1452.4		199		-1		0.9		5.2		12.33		0		14524		0.502		9.52		50.2583326425

		3		11		2005		14		55		31		0		110001		0.205		0.456		0.023		45		44		44		15		1452.4		205.7		0.3		-3.5		5.525		12.33		0		14524		0.5		24.21		50.0489760135

		3		11		2005		14		55		34		0		110001		0.137		0.443		0.011		45		47		43		15		1452.4		197.5		-0.9		-1.9		5.525		12.33		0		14524		0.464		17.18		46.3830788111

		3		11		2005		14		55		37		0		110001		0.115		0.536		-0.088		45		44		45		15		1452.4		190.3		-1.4		1		5.586		12.33		0		14524		0.548		12.11		55.5216174116

		3		11		2005		14		55		40		0		110001		0.028		0.502		-0.03		45		43		43		15		1452.4		191.1		-2.1		3		5.145		12.33		0		14524		0.503		3.19		50.3674498064

		3		11		2005		14		55		43		0		110001		0.156		0.448		-0.093		46		47		44		15		1452.4		208		-0.9		-0.6		5.246		12.33		0		14524		0.474		19.2		48.3413901331

		3		11		2005		14		55		46		0		110001		0.325		0.358		-0.007		45		47		45		15		1452.4		226		0.1		-3.1		5.385		12.33		0		14524		0.484		42.23		48.3567989015

		3		11		2005		14		55		49		0		110001		0.265		0.409		0.038		45		47		44		15		1452.4		215		-1.2		1.2		5.795		12.33		0		14524		0.487		32.94		48.8825122104

		3		11		2005		14		55		52		0		110001		-0.04		0.471		-0.006		45		46		46		15		1452.4		180		-2		2.4		5.254		12.33		0		14524		0.473		355.15		47.2733540168

		3		11		2005		14		55		55		0		110001		-0.005		0.473		0.107		45		44		44		15		1452.4		177.6		-1		0.3		5.138		12.33		0		14524		0.473		359.39		48.4977319057

		3		11		2005		14		55		58		0		110001		0.159		0.514		-0.046		45		46		45		15		1452.4		200.1		0.7		-3.8		4.905		12.33		0		14524		0.538		17.19		53.999351848

		3		11		2005		14		56		1		0		110001		0.202		0.45		-0.015		45		45		44		15		1452.4		204.9		-0.8		-1		5.246		12.33		0		14524		0.493		24.17		49.3486575299

		3		11		2005		14		56		4		0		110001		0.003		0.473		0.104		47		49		44		15		1452.4		185		-1.5		2.5		4.905		12.33		0		14524		0.473		0.36		48.4307753397

		3		11		2005		14		56		7		0		110001		-0.161		0.551		-0.107		46		42		44		15		1452.4		169.1		-1.1		0.7		5.169		12.33		0		14524		0.574		343.71		58.3927221493

		3		11		2005		14		56		10		0		110001		-0.066		0.424		0.089		46		46		45		15		1452.4		173.9		1		-4.2		5.339		12.33		0		14524		0.429		351.15		43.823851953

		3		11		2005		14		56		13		0		110001		-0.218		0.43		0.045		45		45		42		15		1452.4		154.8		-1		0.3		5.316		12.33		0		14524		0.482		333.12		48.4199339116

		3		11		2005		14		56		16		0		110001		-0.232		0.423		0.002		47		45		44		15		1452.4		159.2		-2		0.4		4.983		12.33		0		14524		0.482		331.26		48.2448961031

		3		11		2005		14		56		19		0		110001		-0.084		0.505		0.023		45		46		43		15		1452.4		172.7		-0.4		-2.3		5.316		12.33		0		14524		0.512		350.56		51.2454876062

		3		11		2005		14		56		22		0		110001		-0.206		0.432		0.021		45		45		46		15		1452.4		166.5		-1.9		3.1		5.099		12.33		0		14524		0.479		334.51		47.9062626386

		3		11		2005		14		56		25		0		110001		-0.037		0.507		-0.022		45		47		45		15		1452.4		179		0.2		-3.9		5.393		12.33		0		14524		0.508		355.83		50.8824134648

		3		11		2005		14		56		28		0		110001		-0.064		0.515		0.004		45		45		43		15		1452.4		172.9		-1		0.7		5.625		12.33		0		14524		0.519		352.92		51.8976878098

		3		11		2005		14		56		31		0		110001		-0.096		0.49		-0.014		46		47		42		15		1452.4		178.6		-1.3		0.8		5.006		12.33		0		14524		0.499		348.92		49.9511761623

		3		11		2005		14		56		34		0		110001		0.012		0.463		0.003		46		46		44		15		1452.4		188		-0.6		-2.3		5.192		12.33		0		14524		0.463		1.48		46.3165197311

		3		11		2005		14		56		37		0		110001		0.078		0.516		-0.065		45		45		45		15		1452.4		187.4		-0.6		-2.4		5.261		12.33		0		14524		0.522		8.6		52.5894476107

		3		11		2005		14		56		40		0		110001		-0.03		0.44		0.027		45		47		43		15		1452.4		175.5		-0.8		1.4		5.316		12.33		0		14524		0.441		356.1		44.1847258677

		3		11		2005		14		56		43		0		110001		-0.198		0.446		-0.026		45		45		44		15		1452.4		168.5		-1.5		2.4		5.076		12.33		0		14524		0.488		336.06		48.866757617

		3		11		2005		14		56		46		0		110001		-0.016		0.412		0.12		45		46		44		15		1452.4		178.3		0		-3.4		4.975		12.33		0		14524		0.412		357.78		42.9418211072

		3		11		2005		14		56		49		0		110001		0.013		0.503		-0.019		43		46		46		15		1452.4		181.5		-0.7		-2.5		4.998		12.33		0		14524		0.503		1.48		50.3526563351

		3		11		2005		14		56		52		0		110001		0.015		0.494		-0.007		44		46		43		15		1452.4		184.7		-1		1.8		4.991		12.33		0		14524		0.494		1.74		49.4277250134

		3		11		2005		14		56		55		0		110001		0.093		0.454		0.008		48		44		43		15		1452.4		199.6		-1		0.5		4.72		12.33		0		14524		0.463		11.58		46.3496494054

		3		11		2005		14		56		58		0		110001		0.235		0.41		0.008		46		47		43		15		1452.4		214.1		0		-3.4		4.936		12.33		0		14524		0.473		29.82		47.2640455315

		3		11		2005		14		57		1		0		110001		0.137		0.44		0.043		45		44		45		15		1452.4		202.9		-0.9		-0.9		5.439		12.33		0		14524		0.461		17.29		46.2836904319

		3		11		2005		14		57		4		0		110001		-0.091		0.456		0.006		46		44		44		15		1452.4		179.1		-1.7		3.5		4.944		12.33		0		14524		0.465		348.71		46.5030106552

		3		11		2005		14		57		7		0		110001		-0.125		0.457		0.16		43		43		42		15		1452.4		177.8		-1.9		1		5.911		12.33		0		14524		0.474		344.7		50.0073994525

		3		11		2005		14		57		10		0		110001		-0.051		0.48		0.009		45		46		44		15		1452.4		177.8		-0.4		-2.8		5.602		12.33		0		14524		0.483		353.94		48.278566673

		3		11		2005		14		57		13		0		110001		-0.054		0.515		0.026		45		47		45		15		1452.4		174.5		-0.2		-3.4		4.89		12.33		0		14524		0.518		354.01		51.8475650344

		3		11		2005		14		57		16		0		110001		-0.077		0.48		0.035		46		43		45		15		1452.4		173.2		-1.2		2.5		4.48		12.33		0		14524		0.486		350.89		48.7395116923

		3		11		2005		14		57		19		0		110001		-0.003		0.449		0.011		43		45		46		15		1452.4		188.1		-1.1		0.2		4.426		12.33		0		14524		0.449		359.62		44.9144742817

		3		11		2005		14		57		22		0		110001		0.134		0.502		0.057		44		46		43		15		1452.4		200.5		-0.6		-2.3		4.464		12.33		0		14524		0.52		14.95		52.269398313

		3		11		2005		14		57		25		0		110001		0.152		0.44		0.016		45		46		43		15		1452.4		199.4		-1.5		-0.1		5.037		12.32		0		14524		0.466		19.06		46.5789652096

		3		11		2005		14		57		28		0		110001		0.024		0.482		-0.008		45		47		42		15		1452.4		189.6		-1.2		0.9		4.96		12.32		0		14524		0.483		2.85		48.266344382

		3		11		2005		14		57		31		0		110001		-0.182		0.466		-0.003		45		43		42		15		1452.4		174.4		-1.9		3.7		5.192		12.33		0		14524		0.5		338.67		50.0288916527

		3		11		2005		14		57		34		0		110001		-0.097		0.46		-0.015		44		45		45		15		1452.4		179.7		-1.1		0.6		4.503		12.32		0		14524		0.47		348.09		47.035518494

		3		11		2005		14		57		37		0		110001		0.039		0.495		0.047		45		44		42		15		1452.4		190.2		-0.2		-3.5		4.611		12.32		0		14524		0.497		4.5		49.8753446103

		3		11		2005		14		57		40		0		110001		0.056		0.526		0.025		45		46		44		15		1452.4		191.3		-0.6		-2.1		4.464		12.32		0		14524		0.529		6.08		52.956302741

		3		11		2005		14		57		43		0		110001		-0.062		0.474		-0.019		46		45		46		15		1452.4		179.7		-1.1		1.4		4.565		12.32		0		14524		0.478		352.55		47.8415091735

		3		11		2005		14		57		46		0		110001		-0.05		0.462		0.072		50		45		45		15		1452.4		176		-0.7		-0.8		4.635		12.32		0		14524		0.465		353.82		47.0242490636

		3		11		2005		14		57		49		0		110001		-0.01		0.296		-0.004		44		48		44		15		1452.4		178.9		-0.6		-2.1		5.455		12.32		0		14524		0.296		358.07		29.6195881133

		3		11		2005		14		57		52		0		110001		0.016		-0.072		0.024		41		47		43		15		1452.4		179.1		-1		-1		5.385		12.33		0		14524		0.074		167.47		7.7562877719

		3		11		2005		14		57		55		0		110001		-0.061		0.051		-0.051		41		49		40		15		1452.4		178		-0.9		-0.3		5.277		12.33		0		14524		0.08		309.9		9.4461632423

		3		11		2005		14		57		58		0		110001		0.008		-0.046		0.027		43		37		47		15		1452.4		177.6		-0.7		0		5.254		12.32		0		14524		0.047		170.13		5.3935146241

		3		11		2005		14		58		1		0		110001		-0.031		-0.025		0.008		44		44		42		15		1452.4		178.1		-0.5		-0.4		5.47		12.33		0		14524		0.04		231.12		4.0620192023

		3		11		2005		14		58		4		0		110001		-0.005		-0.046		0.035		44		47		45		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.5		5.378		12.32		0		14524		0.046		186.2		5.8017238817

		3		11		2005		14		58		7		0		110001		0.032		0		-0.03		45		52		37		15		1452.4		178		-0.9		-0.4		5.385		12.33		0		14524		0.032		90		4.3863424399

		3		11		2005		14		58		10		0		110001		0.085		0.034		-0.028		41		52		43		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.447		12.33		0		14524		0.092		68.2		9.5734006497

		3		11		2005		14		58		13		0		110001		-0.044		-0.061		0.084		46		52		44		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.075		215.8		11.2751940116

		3		11		2005		14		58		16		0		110001		-0.007		-0.061		0.032		46		43		40		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.3		12.32		0		14524		0.061		186.55		6.9238717492

		3		11		2005		14		58		19		0		110001		0.016		0.03		-0.066		48		45		45		15		1452.4		178.2		-0.8		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.034		28.07		7.4242844773

		3		11		2005		14		58		22		0		110001		0.031		0.037		0.031		43		41		49		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.3		12.33		0		14524		0.048		39.96		5.7367238037

		3		11		2005		14		58		25		0		110001		0.006		-0.032		-0.02		41		39		48		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.532		12.33		0		14524		0.033		169.38		3.8209946349

		3		11		2005		14		58		28		0		110001		0.029		0.016		-0.045		47		51		42		15		1452.4		178		-0.7		-0.3		5.494		12.33		0		14524		0.033		61.11		5.5874860179

		3		11		2005		14		58		31		0		110001		-0.045		-0.106		0.097		42		42		44		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.184		12.33		0		14524		0.115		203		15.0565600321

		3		11		2005		14		58		34		0		110001		0.008		-0.058		-0.069		43		44		38		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.432		12.33		0		14524		0.059		172.15		9.0493093659

		3		11		2005		14		58		37		0		110001		0.049		0.016		0.033		43		42		40		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.246		12.33		0		14524		0.052		71.92		6.1204574992

		3		11		2005		14		58		40		0		110001		-0.098		-0.046		0.028		42		43		44		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.3		12.33		0		14524		0.108		244.86		11.1821285988

		3		11		2005		14		58		43		0		110001		0.001		-0.043		0.05		43		46		44		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.114		12.33		0		14524		0.043		178.67		6.5954529791

		3		11		2005		14		58		46		0		110001		-0.026		0.022		0.044		46		47		42		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.463		12.32		0		14524		0.034		310.24		5.5641710973

		3		11		2005		14		58		49		0		110001		0		-0.002		-0.056		46		41		45		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.463		12.33		0		14524		0.002		180		5.6035702904

		3		11		2005		14		58		52		0		110001		-0.013		0.012		0.01		42		42		42		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.571		12.33		0		14524		0.018		312.71		2.0322401433

		3		11		2005		14		58		55		0		110001		0.029		-0.042		0.114		43		45		41		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.408		12.33		0		14524		0.051		145.38		12.4903963108

		3		11		2005		14		58		58		0		110001		-0.028		-0.027		0.064		50		43		42		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.393		12.33		0		14524		0.039		226.04		7.4893257373

		3		11		2005		14		59		1		0		110001		0.019		-0.005		-0.003		46		47		44		15		1452.4		177.7		-0.5		-0.1		5.347		12.33		0		14524		0.02		104.74		1.9874606914

		3		11		2005		14		59		4		0		110001		0.005		0.004		0.015		49		47		42		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.285		12.33		0		14524		0.006		51.34		1.630950643

		3		11		2005		14		59		7		0		110001		0.011		-0.004		0.057		49		46		39		15		1452.4		178.1		-1		-0.4		5.494		12.33		0		14524		0.012		109.98		5.8189346104

		3		11		2005		14		59		10		0		110001		-0.004		-0.037		-0.03		44		47		38		15		1452.4		178.1		-1		-0.4		5.122		12.33		0		14524		0.037		186.17		4.7801673611

		3		11		2005		14		59		13		0		110001		-0.026		0.003		0.017		44		45		40		15		1452.4		178.2		0.3		-0.4		5.176		12.32		0		14524		0.026		276.58		3.1208973069

		3		11		2005		14		59		16		0		110001		0.047		-0.052		0.106		40		48		45		15		1452.4		178.5		0.8		-0.6		5.238		12.33		0		14524		0.07		137.89		12.7078715763

		3		11		2005		14		59		19		0		110001		-0.048		0.001		0.134		43		37		42		15		1452.4		179.4		0.6		-1.3		5.223		12.32		0		14524		0.048		271.19		14.2341139521

		3		11		2005		14		59		22		0		110001		0.028		-0.036		-0.048		41		52		42		15		1452.4		178.5		1.5		-0.6		5.339		12.33		0		14524		0.046		142.13		6.6211781429

		3		11		2005		14		59		25		0		110001		0.054		-0.008		-0.042		45		49		45		15		1452.4		178.5		2.4		-0.6		5.447		12.33		0		14524		0.055		98.43		6.8876701431

		3		11		2005		14		59		28		0		110001		0.046		0.07		-0.095		43		42		43		15		1452.4		179.3		1.9		-1.3		5.339		12.33		0		14524		0.084		33.31		12.6653069446

		3		11		2005		14		59		31		0		110001		-0.036		-0.023		-0.014		44		45		45		15		1452.4		178.7		1.5		-0.8		5.408		12.33		0		14524		0.043		237.43		4.4955533586

		3		11		2005		14		59		34		0		110001		-0.027		0.025		-0.045		46		50		43		15		1452.4		178.9		2.6		-1		5.083		12.33		0		14524		0.037		312.8		5.8129166517

		3		11		2005		14		59		37		0		110001		0.04		0.008		0.025		43		45		42		15		1452.4		178.4		4.4		-0.8		5.192		12.33		0		14524		0.041		78.69		4.7843494856

		3		11		2005		14		59		40		0		110001		-0.117		-0.089		0.061		44		43		46		15		1452.4		179.1		1.8		-1.4		4.975		12.33		0		14524		0.147		232.74		15.9157155039

		3		11		2005		14		59		43		0		110001		-0.004		0.013		-0.051		44		51		44		15		1452.4		178.7		1.9		-1.1		5.076		12.33		0		14524		0.014		342.9		5.2782572882

		3		11		2005		14		59		46		0		110001		0.007		-0.039		-0.033		45		51		44		15		1452.4		178.7		0.5		-0.8		5.153		12.33		0		14524		0.04		169.82		5.1565492337

		3		11		2005		14		59		49		0		110001		-0.023		-0.02		0.03		47		50		40		15		1452.4		179		1.1		-1.1		5.261		12.33		0		14524		0.03		228.99		4.2766809561

		3		11		2005		14		59		52		0		110001		-0.007		-0.035		-0.008		47		41		45		15		1452.4		179.1		0.9		-1.1		5.261		12.33		0		14524		0.036		191.31		3.6578682316

		3		11		2005		14		59		55		0		110001		0.022		-0.046		0.128		46		43		42		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.238		12.33		0		14524		0.051		154.44		13.7782437197

		3		11		2005		14		59		58		0		110001		0.007		0.017		-0.015		46		47		41		15		1452.4		178.9		1		-1		5.176		12.33		0		14524		0.018		22.38		2.3727621035

		3		11		2005		15		0		1		0		110001		0.005		0.017		-0.087		47		46		40		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.076		12.32		0		14524		0.018		16.39		8.8786260198

		3		11		2005		15		0		4		0		110001		-0.015		0.008		-0.028		45		48		47		15		1452.4		179		0.7		-1		5.393		12.33		0		14524		0.017		298.07		3.2756678708

		3		11		2005		15		0		7		0		110001		-0.01		-0.028		0.011		44		47		41		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.463		12.32		0		14524		0.03		199.65		3.1701734968

		3		11		2005		15		0		10		0		110001		-0.014		-0.043		0.057		42		49		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.099		12.33		0		14524		0.045		198.03		7.2759879054

		3		11		2005		15		0		13		0		110001		-0.012		0.046		-0.027		43		44		44		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.509		12.33		0		14524		0.048		345.38		5.4671747731

		3		11		2005		15		0		16		0		110001		-0.007		0.013		-0.098		42		45		40		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.145		12.32		0		14524		0.015		331.7		9.9106003854

		3		11		2005		15		0		19		0		110001		-0.017		-0.019		-0.122		43		45		41		15		1452.4		179.1		0.9		-1.1		5.285		12.32		0		14524		0.025		221.82		12.4635468467

		3		11		2005		15		0		22		0		110001		-0.01		0		-0.035		43		48		44		15		1452.4		179		0.8		-1		4.905		12.32		0		14524		0.01		270		3.6400549446

		3		11		2005		15		0		25		0		110001		0.022		-0.004		-0.046		45		42		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.285		12.32		0		14524		0.022		100.3		5.114684741

		3		11		2005		15		0		28		0		110001		0.016		0.047		-0.035		44		44		41		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.285		12.33		0		14524		0.05		18.8		6.0745370194

		3		11		2005		15		0		31		0		110001		0.035		0.001		0.037		49		46		48		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.223		12.33		0		14524		0.035		88.36		5.0941142508

		3		11		2005		15		0		34		0		110001		-0.031		-0.03		0.061		42		47		50		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.385		12.32		0		14524		0.043		225.94		7.4712783377

		3		11		2005		15		0		37		0		110001		-0.045		-0.001		-0.031		43		44		48		15		1452.4		179		-0.4		-1.1		5.308		12.32		0		14524		0.045		268.73		5.4653453688

		3		11		2005		15		0		40		0		110001		-0.029		-0.021		0.015		46		45		50		15		1452.4		179.1		0		-1.1		4.929		12.32		0		14524		0.036		234.09		3.8820097888

		3		11		2005		15		0		43		0		110001		0.005		-0.003		-0.018		44		42		41		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		4.658		12.32		0		14524		0.006		120.96		1.8920887928

		3		11		2005		15		0		46		0		110001		0.003		0.007		-0.051		46		47		51		15		1452.4		179		0.8		-1		4.557		12.32		0		14524		0.008		23.2		5.1565492337

		3		11		2005		15		0		49		0		110001		-0.001		-0.04		0.039		43		46		54		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.557		12.32		0		14524		0.04		181.43		5.5874860179

		3		11		2005		15		0		52		0		110001		-0.015		0.041		-0.071		51		49		45		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.929		12.33		0		14524		0.044		339.9		8.3348665256

		3		11		2005		15		0		55		0		110001		0.072		0.06		-0.026		64		45		44		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.882		12.32		0		14524		0.094		50.19		9.7262531326

		3		11		2005		15		0		58		0		110001		0.036		0.027		-0.067		65		44		37		15		1452.4		179		0.4		-1.1		4.619		12.32		0		14524		0.045		53.13		8.0709355096

		3		11		2005		15		1		1		0		110001		0.036		0.018		-0.156		65		44		40		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.192		12.33		0		14524		0.04		63.43		16.1108658985

		3		11		2005		15		1		4		0		110001		0.038		0.027		-0.004		60		43		52		15		1452.4		179.2		0.7		-1.2		5.099		12.33		0		14524		0.047		54.61		4.6786750261

		3		11		2005		15		1		7		0		110001		0.015		-0.019		0.013		52		44		43		15		1452.4		179.7		-0.6		-1.6		5.145		12.33		0		14524		0.024		141.71		2.7477263328

		3		11		2005		15		1		10		0		110001		-0.05		0		-0.082		47		42		43		15		1452.4		179		0.5		-1		5.3		12.33		0		14524		0.05		270		9.6041657628

		3		11		2005		15		1		13		0		110001		0.062		0.054		0.13		45		49		41		15		1452.4		178.8		0.1		-0.9		5.323		12.33		0		14524		0.082		48.95		15.3818074361

		3		11		2005		15		1		16		0		110001		0.049		-0.012		0.009		47		44		43		15		1452.4		179		0.6		-1		5.261		12.33		0		14524		0.05		103.76		5.1244511901

		3		11		2005		15		1		19		0		110001		0.05		0.009		0.019		48		44		44		15		1452.4		179.2		0.9		-1.2		5.347		12.32		0		14524		0.051		79.8		5.4240206489

		3		11		2005		15		1		22		0		110001		-0.062		-0.048		0.03		46		45		40		15		1452.4		179.1		1.1		-1.1		5.184		12.33		0		14524		0.078		232.25		8.3952367447

		3		11		2005		15		1		25		0		110001		-0.032		0.006		-0.261		48		41		38		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		5.029		12.32		0		14524		0.033		280.62		26.3022812699

		3		11		2005		15		1		28		0		110001		0.001		0.015		-0.12		45		50		44		15		1452.4		178.9		1.8		-1		5.23		12.32		0		14524		0.015		3.81		12.0938000645

		3		11		2005		15		1		31		0		110001		-0.046		-0.048		0.077		44		43		39		15		1452.4		179		0.6		-1		5.037		12.33		0		14524		0.066		223.78		10.1730034896

		3		11		2005		15		1		34		0		110001		-0.034		0.006		-0.014		44		45		46		15		1452.4		179.1		0.2		-1.1		4.913		12.32		0		14524		0.035		280.01		3.725587202

		3		11		2005		15		1		37		0		110001		0.032		-0.006		0.017		43		47		38		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.712		12.32		0		14524		0.033		100.62		3.6728735344

		3		11		2005		15		1		40		0		110001		-0.001		-0.032		-0.029		42		39		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.495		12.32		0		14524		0.032		181.79		4.3197222133

		3		11		2005		15		1		43		0		110001		-0.005		-0.022		-0.102		45		49		47		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.983		12.33		0		14524		0.023		192.8		10.4465305245

		3		11		2005		15		1		46		0		110001		-0.033		-0.002		-0.056		40		47		39		15		1452.4		178.9		0.7		-1		4.913		12.33		0		14524		0.033		266.53		6.5030761952

		3		11		2005		15		1		49		0		110001		0.015		0.033		-0.049		45		40		42		15		1452.4		179		0.8		-1		4.642		12.33		0		14524		0.036		24.44		6.0950799831

		3		11		2005		15		1		52		0		110001		-0.046		-0.007		-0.046		46		47		44		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.998		12.33		0		14524		0.047		261.35		6.5429351212

		3		11		2005		15		1		55		0		110001		-0.027		0.026		-0.117		44		44		43		15		1452.4		179		0.4		-1.1		5.053		12.33		0		14524		0.037		313.92		12.2857641195

		3		11		2005		15		1		58		0		110001		-0.039		-0.039		-0.063		48		46		39		15		1452.4		178.9		1.1		-1		5.138		12.33		0		14524		0.055		225		8.3731714422

		3		11		2005		15		2		1		0		110001		0.026		-0.041		0.09		52		44		40		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		5.277		12.33		0		14524		0.049		147.62		10.2259473889

		3		11		2005		15		2		4		0		110001		-0.049		0.021		0		43		41		39		15		1452.4		178.8		1.9		-0.9		5.246		12.33		0		14524		0.053		293.2		5.3310411741

		3		11		2005		15		2		7		0		110001		-0.003		-0.033		0.047		44		42		45		15		1452.4		178.9		1.6		-1		4.913		12.32		0		14524		0.033		185.19		5.7506521369

		3		11		2005		15		2		10		0		110001		0.017		0.039		0.075		47		43		45		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		4.813		12.33		0		14524		0.043		23.55		8.6226446059

		3		11		2005		15		2		13		0		110001		-0.011		0.075		-0.053		51		47		40		15		1452.4		178.8		1.3		-0.9		5.076		12.32		0		14524		0.076		351.66		9.2493242996

		3		11		2005		15		2		16		0		110001		-0.054		0.006		-0.061		42		43		43		15		1452.4		178		2.5		-0.4		5.254		12.32		0		14524		0.054		276.34		8.1688432474

		3		11		2005		15		2		19		0		110001		0.004		0.002		0.022		43		43		43		15		1452.4		178.7		1.9		-0.8		5.176		12.33		0		14524		0.004		63.43		2.2449944321

		3		11		2005		15		2		22		0		110001		-0.06		-0.049		0.164		41		44		39		15		1452.4		179.4		0.9		-1.3		5.114		12.33		0		14524		0.077		230.76		18.1375301516

		3		11		2005		15		2		25		0		110001		-0.002		-0.019		0.091		45		44		36		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		4.789		12.32		0		14524		0.019		186.01		9.2983869569

		3		11		2005		15		2		28		0		110001		0.06		0.032		0.037		50		43		37		15		1452.4		178.7		0.8		-0.8		4.728		12.32		0		14524		0.068		61.93		7.7414468932

		3		11		2005		15		2		31		0		110001		0.013		-0.023		0.242		52		44		38		15		1452.4		178.9		1		-1		4.449		12.32		0		14524		0.026		150.52		24.3437877086

		3		11		2005		15		2		34		0		110001		0.015		0.006		-0.096		63		45		41		15		1452.4		179.1		0.9		-1.2		4.658		12.32		0		14524		0.016		68.2		9.7349884438

		3		11		2005		15		2		37		0		110001		0.026		0.005		0.047		64		48		46		15		1452.4		180.1		-3		-2		4.596		12.33		0		14524		0.026		79.11		5.3944415837

		3		11		2005		15		2		40		0		110001		0.023		-0.043		0.077		59		47		43		15		1452.4		179.3		0.1		-1.3		4.751		12.33		0		14524		0.049		151.86		9.1142745186

		3		11		2005		15		2		43		0		110001		0.02		-0.033		-0.032		53		49		38		15		1452.4		178.2		2.3		-0.5		4.712		12.33		0		14524		0.039		148.78		5.0129831438

		3		11		2005		15		2		46		0		110001		0.021		-0.07		0.03		51		46		42		15		1452.4		178.7		1.3		-0.8		4.875		12.33		0		14524		0.073		163.3		7.9

		3		11		2005		15		2		49		0		110001		0.023		-0.033		-0.009		41		48		47		15		1452.4		179.3		0.1		-1.3		4.596		12.33		0		14524		0.04		145.12		4.1218927691

		3		11		2005		15		2		52		0		110001		0.019		0.001		-0.047		40		48		47		15		1452.4		179.1		0.6		-1.1		4.673		12.33		0		14524		0.019		86.99		5.0705029336

		3		11		2005		15		2		55		0		110001		0.012		0.025		-0.079		44		43		38		15		1452.4		178.7		1.2		-0.8		4.859		12.33		0		14524		0.028		25.64		8.3725742756

		3		11		2005		15		2		58		0		110001		0.025		-0.024		-0.007		49		48		43		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.153		12.33		0		14524		0.035		133.83		3.5355339059

		3		11		2005		15		3		1		0		110001		0.078		-0.057		-0.101		44		50		43		15		1452.4		179		0.6		-1.1		5.331		12.33		0		14524		0.097		126.16		13.9764086947

		3		11		2005		15		3		4		0		110001		0.044		0.016		0.131		42		44		40		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.463		12.33		0		14524		0.047		70.02		13.9115060292

		3		11		2005		15		3		7		0		110001		-0.056		0.073		-0.14		48		50		42		15		1452.4		178.8		1		-1		5.13		12.33		0		14524		0.092		322.51		16.7526117367

		3		11		2005		15		3		10		0		110001		-0.033		-0.004		0.075		43		48		49		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.091		12.33		0		14524		0.033		263.09		8.2036577208

		3		11		2005		15		3		13		0		110001		0.023		0.003		0.04		42		48		45		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		5.347		12.33		0		14524		0.023		82.57		4.6238512087

		3		11		2005		15		3		16		0		110001		-0.052		0.034		-0.165		46		51		44		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.161		12.33		0		14524		0.062		303.18		17.6309387158

		3		11		2005		15		3		19		0		110001		0.042		-0.023		-0.002		40		52		45		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.532		12.33		0		14524		0.048		118.71		4.7927027865

		3		11		2005		15		3		22		0		110001		-0.082		-0.028		-0.065		44		46		44		15		1452.4		179		0.7		-1		4.836		12.33		0		14524		0.087		251.15		10.8318973407

		3		11		2005		15		3		25		0		110001		0.033		-0.061		0.05		41		42		46		15		1452.4		179		0.7		-1		4.844		12.33		0		14524		0.069		151.59		8.5498537999

		3		11		2005		15		3		28		0		110001		-0.057		0.038		-0.059		46		47		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.464		12.33		0		14524		0.069		303.69		9.0410176418

		3		11		2005		15		3		31		0		110001		0.018		0.02		0.033		42		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1		4.604		12.33		0		14524		0.027		41.99		4.2579337712

		3		11		2005		15		3		34		0		110001		0.017		-0.008		-0.147		47		47		43		15		1452.4		179		0.7		-1		4.697		12.33		0		14524		0.019		115.2		14.8195816405

		3		11		2005		15		3		37		0		110001		0.028		0.019		0.006		44		41		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.967		12.33		0		14524		0.034		55.84		3.4365680555

		3		11		2005		15		3		40		0		110001		0.088		-0.096		0.175		46		43		47		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.153		12.33		0		14524		0.13		137.49		21.813986339

		3		11		2005		15		3		43		0		110001		0.018		0.041		-0.106		44		46		52		15		1452.4		179		0.5		-1.1		5.37		12.33		0		14524		0.045		23.7		11.506954419

		3		11		2005		15		3		46		0		110001		-0.016		-0.094		0.078		48		42		44		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.532		12.33		0		14524		0.095		189.66		12.3190908755

		3		11		2005		15		3		49		0		110001		0.025		-0.008		0.007		47		39		49		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.192		12.33		0		14524		0.026		107.74		2.7166155414

		3		11		2005		15		3		52		0		110001		-0.035		0		0.059		52		45		42		15		1452.4		179		0.6		-1.1		5.354		12.33		0		14524		0.035		270		6.8600291545

		3		11		2005		15		3		55		0		110001		-0.066		0.053		-0.033		43		43		41		15		1452.4		179.1		0.7		-1.2		5.153		12.33		0		14524		0.085		308.77		9.085152723

		3		11		2005		15		3		58		0		110001		0.015		-0.037		0.006		50		49		41		15		1452.4		179		0.8		-1		5.184		12.33		0		14524		0.04		157.93		4.0373258476

		3		11		2005		15		4		1		0		110001		0.006		0.049		-0.035		40		46		38		15		1452.4		178.9		0.9		-1.1		5.068		12.33		0		14524		0.049		6.98		6.0514461082

		3		11		2005		15		4		4		0		110001		-0.025		-0.026		0.008		47		42		50		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.145		12.33		0		14524		0.036		223.88		3.6945906404

		3		11		2005		15		4		7		0		110001		-0.054		0		-0.055		43		45		49		15		1452.4		178.9		0.7		-1		4.72		12.33		0		14524		0.054		270		7.707788269

		3		11		2005		15		4		10		0		110001		-0.041		0.032		-0.056		41		49		44		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.743		12.33		0		14524		0.052		307.97		7.6426435217

		3		11		2005		15		4		13		0		110001		-0.044		0.058		-0.065		44		43		46		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.48		12.33		0		14524		0.073		322.82		9.759610648

		3		11		2005		15		4		16		0		110001		-0.035		0.044		-0.03		43		49		43		15		1452.4		179		0.3		-1		4.666		12.33		0		14524		0.056		321.5		6.3725975865

		3		11		2005		15		4		19		0		110001		-0.033		-0.002		-0.097		46		45		44		15		1452.4		179.2		0.1		-1.2		4.611		12.33		0		14524		0.033		266.53		10.2479266196

		3		11		2005		15		4		22		0		110001		0.046		0.014		-0.139		42		41		41		15		1452.4		178.7		1.7		-0.8		4.728		12.33		0		14524		0.048		73.07		14.7081609999

		3		11		2005		15		4		25		0		110001		0.026		0.027		-0.051		45		43		48		15		1452.4		178.9		1.2		-0.9		5.099		12.33		0		14524		0.037		43.92		6.3292969594

		3		11		2005		15		4		28		0		110001		0.053		0.022		-0.092		43		44		47		15		1452.4		179.3		-0.8		-1.2		5.246		12.33		0		14524		0.057		67.46		10.8429700728

		3		11		2005		15		4		31		0		110001		-0.015		0.043		-0.105		45		43		40		15		1452.4		179.8		0.2		-1.5		5.153		12.33		0		14524		0.046		340.77		11.4450862819

		3		11		2005		15		4		34		0		110001		0.041		0.011		-0.005		47		41		47		15		1452.4		178.9		1.4		-1		5.408		12.33		0		14524		0.042		74.98		4.2743420546

		3		11		2005		15		4		37		0		110001		-0.022		0.023		0.014		44		44		40		15		1452.4		178		1.9		-0.4		5.192		12.33		0		14524		0.032		316.27		3.4770677301

		3		11		2005		15		4		40		0		110001		0.085		0.048		0.101		47		43		41		15		1452.4		178.7		0.4		-0.9		5.215		12.33		0		14524		0.098		60.55		14.0463518395

		3		11		2005		15		4		43		0		110001		-0.046		-0.085		0.107		43		40		46		15		1452.4		178.5		1.1		-0.9		5.207		12.33		0		14524		0.097		208.42		14.4187378088

		3		11		2005		15		4		46		0		110001		0.071		0.07		0.009		43		47		43		15		1452.4		178.9		0.6		-1.1		5.053		12.33		0		14524		0.1		45.41		10.0109939566

		3		11		2005		15		4		49		0		110001		-0.011		-0.002		0.072		44		46		43		15		1452.4		179.4		-0.5		-1.3		4.936		12.33		0		14524		0.011		259.7		7.2862884928

		3		11		2005		15		4		52		0		110001		0.012		0.021		-0.067		42		47		43		15		1452.4		179		1.1		-1.1		4.611		12.33		0		14524		0.024		29.74		7.1232015274

		3		11		2005		15		4		55		0		110001		0.107		0.015		-0.001		46		44		42		15		1452.4		178.5		2.6		-0.7		4.72		12.33		0		14524		0.108		82.02		10.8050913925

		3		11		2005		15		4		58		0		110001		0.006		0.032		-0.065		47		48		41		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		4.534		12.33		0		14524		0.033		10.62		7.2698005475

		3		11		2005		15		5		1		0		110001		-0.018		-0.025		0.12		46		56		45		15		1452.4		179		-0.1		-1		4.666		12.33		0		14524		0.031		215.75		12.3891081196

		3		11		2005		15		5		4		0		110001		0.045		-0.004		-0.076		46		45		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.797		12.33		0		14524		0.045		95.08		8.8413799828

		3		11		2005		15		5		7		0		110001		-0.062		-0.006		0.047		41		43		39		15		1452.4		178.7		1.1		-0.9		4.519		12.33		0		14524		0.062		264.47		7.80320447

		3		11		2005		15		5		10		0		110001		0.1		0.085		-0.068		40		47		49		15		1452.4		179.1		0.7		-1.1		4.766		12.33		0		14524		0.131		49.64		14.7814072402

		3		11		2005		15		5		13		0		110001		-0.006		-0.016		0.097		43		42		39		15		1452.4		179.1		0.6		-1.1		5.153		12.33		0		14524		0.017		200.56		9.8493654618

		3		11		2005		15		5		16		0		110001		0.003		0.005		0.03		50		50		44		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		5.246		12.33		0		14524		0.006		30.96		3.056141358

		3		11		2005		15		5		19		0		110001		0.041		-0.029		-0.006		40		43		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.215		12.33		0		14524		0.05		125.27		5.0576674466

		3		11		2005		15		5		22		0		110001		0.034		-0.061		0.091		42		45		45		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.122		12.33		0		14524		0.07		150.87		11.4708325766

		3		11		2005		15		5		25		0		110001		-0.013		-0.014		0.108		45		48		43		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.169		12.33		0		14524		0.019		222.88		10.9676797911

		3		11		2005		15		5		28		0		110001		-0.052		-0.095		0.243		45		53		40		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		5.308		12.33		0		14524		0.108		208.69		26.6041350169

		3		11		2005		15		5		31		0		110001		-0.017		0.003		-0.008		45		47		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.06		12.33		0		14524		0.017		280.01		1.902629759

		3		11		2005		15		5		34		0		110001		0.028		-0.044		0.076		50		46		43		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.308		12.33		0		14524		0.052		147.53		9.2173748974

		3		11		2005		15		5		37		0		110001		0.027		-0.003		0.095		45		43		49		15		1452.4		179		0.8		-1		5.2		12.33		0		14524		0.027		96.34		9.8807894421

		3		11		2005		15		5		40		0		110001		-0.017		-0.034		0.106		48		46		46		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.681		12.33		0		14524		0.038		206.57		11.2609946275

		3		11		2005		15		5		43		0		110001		0.049		-0.056		0.044		45		44		44		15		1452.4		178.8		0.8		-1		4.642		12.33		0		14524		0.074		138.81		8.6446515257

		3		11		2005		15		5		46		0		110001		-0.102		0.107		-0.107		45		44		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.689		12.33		0		14524		0.148		316.37		18.2488355793

		3		11		2005		15		5		49		0		110001		0.044		0.03		0.042		48		46		43		15		1452.4		179.1		0.8		-1.2		4.689		12.33		0		14524		0.053		55.71		6.7823299831

		3		11		2005		15		5		52		0		110001		0.006		-0.045		-0.047		53		43		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.836		12.33		0		14524		0.045		172.41		6.5345237011

		3		11		2005		15		5		55		0		110001		-0.007		0.005		0.068		46		44		44		15		1452.4		179		0.8		-1		4.967		12.33		0		14524		0.009		305.54		6.8541957953

		3		11		2005		15		5		58		0		110001		-0.031		0.013		0.018		46		43		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.689		12.33		0		14524		0.034		292.75		3.813135193

		3		11		2005		15		6		1		0		110001		-0.002		-0.053		0.04		47		49		44		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.805		12.33		0		14524		0.053		182.16		6.6430414721

		3		11		2005		15		6		4		0		110001		0.019		0.012		0.004		44		46		50		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.145		12.33		0		14524		0.022		57.72		2.2825424421

		3		11		2005		15		6		7		0		110001		0.083		-0.107		0.192		38		44		50		15		1452.4		179.3		0.8		-1.3		5.006		12.33		0		14524		0.135		142.2		23.4951058734

		3		11		2005		15		6		10		0		110001		0.046		0.007		-0.009		41		41		50		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.083		12.33		0		14524		0.047		81.35		4.7391982444

		3		11		2005		15		6		13		0		110001		0.035		0.001		0.031		46		43		52		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.138		12.33		0		14524		0.035		88.36		4.6765371804

		3		11		2005		15		6		16		0		110001		-0.057		-0.008		-0.057		48		42		41		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.983		12.33		0		14524		0.058		262.01		8.1006172604

		3		11		2005		15		6		19		0		110001		-0.044		0.053		-0.121		43		46		42		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.401		12.33		0		14524		0.069		320.3		13.923361663

		3		11		2005		15		6		22		0		110001		0.019		-0.013		-0.067		46		44		45		15		1452.4		179		0.9		-1		5.215		12.33		0		14524		0.023		124.38		7.0844901016

		3		11		2005		15		6		25		0		110001		-0.03		-0.002		0.094		47		43		42		15		1452.4		179		0.9		-1		5.308		12.33		0		14524		0.03		266.19		9.8691438332

		3		11		2005		15		6		28		0		110001		-0.029		0.054		0.004		44		47		40		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.215		12.33		0		14524		0.061		331.76		6.1424750712

		3		11		2005		15		6		31		0		110001		-0.05		-0.004		0.025		50		47		45		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.277		12.33		0		14524		0.05		265.43		5.6044625077

		3		11		2005		15		6		34		0		110001		-0.071		-0.002		-0.047		44		47		41		15		1452.4		179		0.8		-1		5.254		12.33		0		14524		0.071		268.39		8.5170417399

		3		11		2005		15		6		37		0		110001		0.026		0.027		0.037		47		45		48		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		4.898		12.33		0		14524		0.037		43.92		5.2668776329

		3		11		2005		15		6		40		0		110001		-0.007		-0.031		-0.035		42		43		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.439		12.33		0		14524		0.032		192.72		4.7275786614

		3		11		2005		15		6		43		0		110001		0.012		-0.008		0.015		48		48		46		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.076		12.33		0		14524		0.014		123.69		2.0808652047

		3		11		2005		15		6		46		0		110001		-0.062		-0.088		0.15		46		42		43		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		5.393		12.33		0		14524		0.108		215.17		18.4629358446

		3		11		2005		15		6		49		0		110001		0.015		-0.116		0.145		44		43		45		15		1452.4		178.9		0.9		-1.1		5.331		12.33		0		14524		0.117		172.63		18.629546425

		3		11		2005		15		6		52		0		110001		0.014		0.04		-0.127		40		42		38		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		5.184		12.33		0		14524		0.042		19.29		13.388427839

		3		11		2005		15		6		55		0		110001		-0.053		-0.059		0.078		50		44		45		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		4.936		12.33		0		14524		0.079		221.93		11.123848255

		3		11		2005		15		6		58		0		110001		0.119		-0.1		0.092		40		47		44		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.666		12.33		0		14524		0.155		130.04		18.0623918682

		3		11		2005		15		7		1		0		110001		-0.035		-0.035		0.018		47		44		47		15		1452.4		179.1		0.8		-1.2		4.387		12.33		0		14524		0.049		225		5.2668776329

		3		11		2005		15		7		4		0		110001		0.026		0.007		0.021		50		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.55		12.33		0		14524		0.027		74.93		3.4146742158

		3		11		2005		15		7		7		0		110001		-0.032		-0.034		0.029		50		43		45		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		4.673		12.33		0		14524		0.047		223.26		5.4963624335

		3		11		2005		15		7		10		0		110001		-0.041		0.016		-0.01		47		44		43		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.851		12.33		0		14524		0.044		291.32		4.5133136386

		3		11		2005		15		7		13		0		110001		0.015		0.002		0.043		45		42		42		15		1452.4		179		0.7		-1		4.642		12.33		0		14524		0.015		82.41		4.558508528

		3		11		2005		15		7		16		0		110001		0.101		0.019		0.063		39		44		44		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		4.805		12.33		0		14524		0.103		79.35		12.0544597556

		3		11		2005		15		7		19		0		110001		0.024		-0.049		0.008		48		46		41		15		1452.4		178.7		0.8		-0.8		4.735		12.33		0		14524		0.055		153.9		5.5145262716

		3		11		2005		15		7		22		0		110001		-0.054		0.027		-0.099		41		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1		4.805		12.33		0		14524		0.06		296.57		11.5956888541

		3		11		2005		15		7		25		0		110001		0.009		0		-0.046		47		42		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.766		12.33		0		14524		0.009		90		4.6872166581

		3		11		2005		15		7		28		0		110001		0.073		-0.002		0.015		40		45		41		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.673		12.33		0		14524		0.073		91.57		7.4551995278

		3		11		2005		15		7		31		0		110001		-0.035		0.003		-0.113		43		44		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.611		12.33		0		14524		0.035		274.9		11.8334272297

		3		11		2005		15		7		34		0		110001		-0.05		-0.025		-0.003		44		47		41		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.751		12.33		0		14524		0.056		243.43		5.5982140009

		3		11		2005		15		7		37		0		110001		0.018		0.052		-0.015		47		43		42		15		1452.4		179.6		1.3		-1.6		4.697		12.33		0		14524		0.055		19.09		5.7035076926

		3		11		2005		15		7		40		0		110001		0.07		0.029		0.024		50		41		46		15		1452.4		179.1		1.2		-1.2		4.882		12.33		0		14524		0.076		67.5		7.947955712

		3		11		2005		15		7		43		0		110001		0.034		-0.041		0.154		50		45		44		15		1452.4		178.6		0.4		-0.7		4.72		12.33		0		14524		0.053		140.33		16.2950912854

		3		11		2005		15		7		46		0		110001		-0.078		-0.09		0.104		42		45		46		15		1452.4		179.3		-0.8		-1.2		4.542		12.33		0		14524		0.119		220.91		15.8113883008

		3		11		2005		15		7		49		0		110001		-0.008		-0.045		-0.114		44		45		46		15		1452.4		179		1.2		-1.2		4.666		12.33		0		14524		0.046		190.08		12.2821007975

		3		11		2005		15		7		52		0		110001		-0.021		-0.007		-0.015		44		46		41		15		1452.4		178.5		2.2		-0.8		4.936		12.33		0		14524		0.022		251.57		2.6739483914

		3		11		2005		15		7		55		0		110001		-0.015		-0.012		0.139		46		45		49		15		1452.4		179		0.6		-1.1		4.697		12.33		0		14524		0.019		231.34		14.0321060429

		3		11		2005		15		7		58		0		110001		0.032		0.016		-0.076		44		45		47		15		1452.4		179		0.1		-1.1		4.898		12.33		0		14524		0.036		63.43		8.4

		3		11		2005		15		8		1		0		110001		0.02		0.001		0.055		51		45		43		15		1452.4		179.6		-1.1		-1.6		4.697		12.33		0		14524		0.02		87.14		5.8532042507

		3		11		2005		15		8		4		0		110001		-0.038		-0.025		0.131		51		42		44		15		1452.4		178.9		2.4		-1.1		4.828		12.33		0		14524		0.045		236.66		13.8672275528

		3		11		2005		15		8		7		0		110001		0.009		-0.016		0.095		48		48		43		15		1452.4		177.6		3.1		0		4.805		12.33		0		14524		0.018		150.64		9.6757428655

		3		11		2005		15		8		10		0		110001		-0.019		-0.006		0.05		48		44		41		15		1452.4		178.4		1		-0.6		4.611		12.33		0		14524		0.02		252.47		5.3823786563

		3		11		2005		15		8		13		0		110001		-0.053		-0.02		0.099		49		45		42		15		1452.4		179.2		-0.2		-1.2		4.58		12.33		0		14524		0.057		249.33		11.4061386981

		3		11		2005		15		8		16		0		110001		0.01		0.002		0.095		53		44		41		15		1452.4		179.3		0.6		-1.3		4.58		12.33		0		14524		0.01		78.69		9.5545800536

		3		11		2005		15		8		19		0		110001		-0.018		0.014		0.029		46		46		43		15		1452.4		178.4		1.8		-0.6		4.766		12.33		0		14524		0.023		307.87		3.6891733491

		3		11		2005		15		8		22		0		110001		-0.004		0.046		-0.042		43		42		53		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		4.588		12.33		0		14524		0.046		355.03		6.2417946137

		3		11		2005		15		8		25		0		110001		-0.017		0		-0.107		48		48		49		15		1452.4		179		2.3		-1.2		4.728		12.33		0		14524		0.017		270		10.8342050931

		3		11		2005		15		8		28		0		110001		-0.033		-0.034		0.102		38		45		45		15		1452.4		178.9		1.7		-0.9		4.72		12.33		0		14524		0.047		224.14		11.2467773162

		3		11		2005		15		8		31		0		110001		-0.001		0		-0.068		43		43		49		15		1452.4		178.5		-0.2		-0.6		4.689		12.33		0		14524		0.001		270		6.8007352544

		3		11		2005		15		8		34		0		110001		-0.088		0.07		-0.308		44		43		37		15		1452.5		178.8		0.1		-0.8		4.774		12.34		0		14525		0.112		308.5		32.7884125874

		3		11		2005		15		8		37		0		110001		-0.013		0.062		-0.064		47		42		41		15		1452.5		179		0.2		-1		5.014		12.34		0		14525		0.063		348.16		9.0049986119

		3		11		2005		15		8		40		0		110001		0.002		-0.013		-0.058		47		42		44		15		1452.4		180		-1.2		-1.9		5.114		12.33		0		14524		0.013		171.25		5.9472682805

		3		11		2005		15		8		43		0		110001		0.005		-0.04		-0.105		42		43		44		15		1452.4		178.3		1.9		-0.6		5.169		12.33		0		14524		0.04		172.87		11.2472218792

		3		11		2005		15		8		46		0		110001		0.102		-0.117		0.028		42		46		40		15		1452.4		175.2		5.4		1.6		5.331		12.33		0		14524		0.155		138.92		15.7724443255

		3		11		2005		15		8		49		0		110001		-0.045		0.049		-0.201		43		47		41		15		1452.4		179.1		0.7		-1.1		5.145		12.33		0		14524		0.067		317.44		21.1723876783

		3		11		2005		15		8		52		0		110001		-0.051		0.093		-0.101		41		47		48		15		1452.4		179.2		-0.4		-1.2		5.215		12.33		0		14524		0.106		331.26		14.6461599063

		3		11		2005		15		8		55		0		110001		0.024		-0.012		-0.05		46		44		45		15		1452.4		178.9		0.2		-1		5.161		12.33		0		14524		0.027		116.57		5.6745043836

		3		11		2005		15		8		58		0		110001		0.027		-0.007		0.18		46		44		46		15		1452.4		178.8		0.9		-0.8		5.269		12.33		0		14524		0.028		104.53		18.2148291235

		3		11		2005		15		9		1		0		110001		0.025		-0.019		0.046		45		45		42		15		1452.4		179.6		-0.3		-1.4		5.022		12.33		0		14524		0.031		127.23		5.5695601263

		3		11		2005		15		9		4		0		110001		-0.035		-0.101		0.092		46		47		45		15		1452.4		179		-0.5		-1		5.06		12.33		0		14524		0.107		199.11		14.1031911283

		3		11		2005		15		9		7		0		110001		-0.059		0.017		0.032		48		44		38		15		1452.4		178.5		1.3		-0.6		5.114		12.33		0		14524		0.061		286.07		6.9238717492

		3		11		2005		15		9		10		0		110001		0.122		-0.133		0.171		46		44		43		15		1452.5		178.7		0.6		-0.8		5.161		12.34		0		14525		0.18		137.47		24.8624214428

		3		11		2005		15		9		13		0		110001		-0.05		0.009		-0.043		39		45		48		15		1452.5		178.8		0.7		-0.9		5.192		12.34		0		14525		0.051		280.2		6.6558245169

		3		11		2005		15		9		16		0		110001		-0.02		-0.06		0.039		47		44		45		15		1452.5		177.8		5.1		-0.3		5.091		12.34		0		14525		0.063		198.43		7.4303431953

		3		11		2005		15		9		19		0		110001		0.025		0.001		0.037		45		45		40		15		1452.5		179		1		-1		5.23		12.34		0		14525		0.025		87.71		4.4665422868

		3		11		2005		15		9		22		0		110001		-0.143		0.124		-0.063		43		46		44		15		1452.4		179.9		-1.3		-1.8		5.408		12.33		0		14524		0.189		310.93		19.9484335225

		3		11		2005		15		9		25		0		110001		0.008		-0.03		-0.031		44		48		45		15		1452.4		178.2		3		-0.5		5.494		12.33		0		14524		0.031		165.07		4.3874821937

		3		11		2005		15		9		28		0		110001		0.032		-0.026		0.054		46		49		44		15		1452.4		177.1		2.5		0.5		5.424		12.33		0		14524		0.041		129.09		6.7941151006

		3		11		2005		15		9		31		0		110001		-0.025		0.024		-0.17		48		47		40		15		1452.5		178.9		0.4		-0.9		5.424		12.34		0		14525		0.035		313.83		17.3496397657

		3		11		2005		15		9		34		0		110001		-0.008		-0.013		0.008		44		46		41		15		1452.5		178.8		0.9		-0.8		5.068		12.34		0		14525		0.015		211.61		1.723368794

		3		11		2005		15		9		37		0		110001		0.015		-0.05		0.275		40		48		47		15		1452.5		178.8		1.1		-0.8		5.06		12.34		0		14525		0.052		163.3		27.9910700046

		3		11		2005		15		9		40		0		110001		-0.017		0.007		-0.137		41		45		45		15		1452.4		178.3		1.6		-0.4		5.114		12.33		0		14524		0.018		292.38		13.8228072402

		3		11		2005		15		9		43		0		110001		-0.014		-0.037		0.087		47		48		48		15		1452.4		178.6		1		-0.7		5.285		12.33		0		14524		0.04		200.73		9.5571962416

		3		11		2005		15		9		46		0		110001		-0.015		-0.012		-0.019		42		50		41		15		1452.4		179		0.9		-1		4.519		12.33		0		14524		0.019		231.34		2.7018512172

		3		11		2005		15		9		49		0		110001		-0.02		0.005		-0.129		43		46		45		15		1452.4		179		0.4		-0.9		4.851		12.33		0		14524		0.021		284.04		13.0636901372

		3		11		2005		15		9		52		0		110001		-0.123		0.106		-0.105		46		46		47		15		1452.4		178.1		0.9		-0.3		4.557		12.33		0		14524		0.162		310.75		19.3364939945

		3		11		2005		15		9		55		0		110001		0.059		-0.033		0.016		50		49		45		15		1452.4		177.6		1.7		0.1		4.627		12.33		0		14524		0.068		119.22		6.9469417732

		3		11		2005		15		9		58		0		110001		-0.009		0.022		0.077		45		46		44		15		1452.4		178.4		-0.1		-0.5		4.542		12.33		0		14524		0.024		337.75		8.0585358472

		3		11		2005		15		10		1		0		110001		-0.004		0.006		-0.004		44		46		41		15		1452.4		179.3		-1.6		-1.3		4.387		12.33		0		14524		0.007		326.31		0.8246211251

		3		11		2005		15		10		4		0		110001		-0.039		-0.067		0.19		41		45		42		15		1452.4		179.3		0.3		-1.2		4.704		12.33		0		14524		0.078		210.2		20.5207212349

		3		11		2005		15		10		7		0		110001		0.007		-0.04		0.048		45		45		46		15		1452.5		179.6		-0.8		-1.5		4.789		12.34		0		14525		0.041		170.07		6.2872887638

		3		11		2005		15		10		10		0		110001		0.017		-0.022		0.063		44		46		45		15		1452.4		178.7		1.2		-0.6		4.565		12.33		0		14524		0.028		142.31		6.8862181203

		3		11		2005		15		10		13		0		110001		0.008		-0.023		-0.073		50		46		41		15		1452.4		178.3		0.6		-0.3		4.751		12.33		0		14524		0.024		160.82		7.695453203

		3		11		2005		15		10		16		0		110001		0.017		-0.034		-0.011		43		45		44		15		1452.5		178.3		-0.1		-0.3		5.022		12.34		0		14525		0.038		153.43		3.9572717875

		3		11		2005		15		10		19		0		110001		0.035		-0.041		-0.107		41		45		38		15		1452.5		178		1.8		-0.3		5.184		12.34		0		14525		0.054		139.51		11.9812353286

		3		11		2005		15		10		22		0		110001		0.035		-0.116		0.106		47		46		41		15		1452.5		179.8		0.9		-1.7		5.347		12.34		0		14525		0.121		163.21		16.098757716

		3		11		2005		15		10		25		0		110001		-0.009		0.002		0.046		46		44		43		15		1452.5		176.3		0.6		1.2		5.23		12.34		0		14525		0.009		282.53		4.6914816423

		3		11		2005		15		10		28		0		110001		-0.023		-0.033		0.083		43		44		41		15		1452.5		177.8		-0.5		0		5.463		12.34		0		14525		0.04		214.88		9.223339959

		3		11		2005		15		10		31		0		110001		0.033		-0.023		0.003		48		44		45		15		1452.5		179.6		1.4		-1.6		5.2		12.34		0		14525		0.04		124.88		4.033608806

		3		11		2005		15		10		34		0		110001		-0.059		0.021		0.008		38		46		46		15		1452.5		179.5		0.9		-1.5		4.998		12.34		0		14525		0.063		289.59		6.3134776471

		3		11		2005		15		10		37		0		110001		-0.011		-0.028		0.101		45		52		44		15		1452.5		174.6		3.5		2.3		5.207		12.34		0		14525		0.03		201.45		10.5385008422

		3		11		2005		15		10		40		0		110001		0.058		-0.082		0.018		46		64		42		15		1452.5		178.1		0.7		-0.3		5.285		12.34		0		14525		0.1		144.73		10.2039208151

		3		11		2005		15		10		43		0		110001		-0.001		0.016		-0.035		44		67		44		15		1452.5		177.9		1.1		-0.2		5.285		12.34		0		14525		0.016		356.42		3.849675311

		3		11		2005		15		10		46		0		110001		0.017		-0.062		0.004		43		45		45		15		1452.4		178.7		2.7		-0.9		5.176		12.33		0		14524		0.064		164.67		6.4412731661

		3		11		2005		15		10		49		0		110001		0.05		-0.065		0.081		42		46		47		15		1452.5		178.1		0.9		-0.4		4.495		12.34		0		14525		0.082		142.43		11.5264912267

		3		11		2005		15		10		52		0		110001		-0.014		0.022		0.042		42		44		45		15		1452.4		179.4		1		-1.5		4.372		12.33		0		14524		0.026		327.53		4.9436828377

		3		11		2005		15		10		55		0		110001		-0.003		-0.042		0.07		51		44		49		15		1452.5		179.3		1.7		-0.8		4.542		12.34		0		14525		0.042		184.09		8.1688432474

		3		11		2005		15		10		58		0		110001		0.055		0.052		-0.046		46		46		47		15		1452.5		182.5		2.5		-3.1		4.851		12.34		0		14525		0.076		46.61		8.8572004606

		3		11		2005		15		11		1		0		110001		-0.065		0.018		0.043		45		48		43		15		1452.5		177.5		0.4		1.2		4.666		12.34		0		14525		0.067		285.48		7.9987499023

		3		11		2005		15		11		4		0		110001		0.017		0.014		0.08		46		45		47		15		1452.5		178.4		1.2		0.3		4.89		12.34		0		14525		0.022		50.53		8.2975900116

		3		11		2005		15		11		7		0		110001		-0.006		0.004		-0.047		46		43		42		15		1452.5		178.1		0.6		0.6		4.588		12.34		0		14525		0.007		303.69		4.7549973712

		3		11		2005		15		11		10		0		110001		-0.029		0.027		-0.046		41		46		46		15		1452.5		178.7		1		0.1		4.967		12.34		0		14525		0.04		312.95		6.0712436947

		3		11		2005		15		11		13		0		110001		0.069		-0.004		-0.081		43		47		43		15		1452.5		178.3		1.9		0.5		5.176		12.34		0		14525		0.069		93.32		10.6480045079

		3		11		2005		15		11		16		0		110001		-0.02		-0.075		0.001		49		44		40		15		1452.5		178.5		0.3		0.4		5.3		12.34		0		14525		0.078		194.93		7.762731478

		3		11		2005		15		11		19		0		110001		-0.089		0.064		-0.055		41		46		42		15		1452.5		180.6		-0.8		-1.5		5.308		12.34		0		14525		0.11		305.72		12.2645831564

		3		11		2005		15		11		22		0		110001		-0.059		0.017		-0.085		49		49		43		15		1452.5		179.1		0.3		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.061		286.07		10.4857045543

		3		11		2005		15		11		25		0		110001		-0.095		0.026		0.025		44		44		42		15		1452.5		177.2		-0.9		2.3		5.238		12.34		0		14525		0.098		285.31		10.1616927724

		3		11		2005		15		11		28		0		110001		0.033		-0.049		0.039		48		43		44		15		1452.5		177.4		2.6		2.1		5.447		12.34		0		14525		0.059		146.04		7.0788417132

		3		11		2005		15		11		31		0		110001		0.03		-0.032		0.054		46		46		45		15		1452.5		179		-0.8		1.1		5.416		12.34		0		14525		0.044		136.85		6.9570108524

		3		11		2005		15		11		34		0		110001		-0.046		0.015		0.002		43		43		40		15		1452.5		178.8		0.1		1.2		5.54		12.34		0		14525		0.048		288.06		4.8425200051

		3		11		2005		15		11		37		0		110001		-0.036		0.033		0.001		44		42		44		15		1452.5		178.2		0.9		1.6		5.207		12.34		0		14525		0.049		312.51		4.8846698967

		3		11		2005		15		11		40		0		110001		-0.064		0.044		-0.089		44		47		44		15		1452.5		178.9		-1.8		1		5.316		12.34		0		14525		0.078		304.51		11.812281744

		3		11		2005		15		11		43		0		110001		0.042		-0.034		0.056		48		47		44		15		1452.5		178.5		-0.7		1.2		5.2		12.34		0		14525		0.054		128.99		7.7820305833

		3		11		2005		15		11		46		0		110001		0.022		-0.008		0.031		48		49		47		15		1452.5		177.6		1		2		5.184		12.34		0		14525		0.023		109.98		3.8845849199

		3		11		2005		15		11		49		0		110001		0.014		-0.024		0.044		48		47		44		15		1452.5		180.5		1.9		0.3		5.416		12.34		0		14525		0.028		149.74		5.2038447325

		3		11		2005		15		11		52		0		110001		-0.047		0.018		0.055		44		48		41		15		1452.4		175.1		4.2		3.4		5.292		12.33		0		14524		0.05		290.96		7.4551995278

		3		11		2005		15		11		55		0		110001		0.003		-0.005		-0.049		44		42		47		15		1452.4		180		-1.1		-0.1		4.859		12.33		0		14524		0.006		149.04		4.9345719166

		3		11		2005		15		11		58		0		110001		0.053		-0.038		-0.001		47		48		43		15		1452.4		177.8		1.1		2.5		4.611		12.33		0		14524		0.065		125.64		6.5222695436

		3		11		2005		15		12		1		0		110001		0.042		-0.021		0.033		46		45		40		15		1452.4		178.2		1.5		2.6		4.403		12.33		0		14524		0.047		116.57		5.7393379409

		3		11		2005		15		12		4		0		110001		0.003		-0.105		0.061		44		48		45		15		1452.4		179.3		0.7		1.6		4.658		12.33		0		14524		0.105		178.36		12.1470160945

		3		11		2005		15		12		7		0		110001		-0.029		-0.001		-0.006		43		47		43		15		1452.5		179.1		0.6		1.7		4.611		12.34		0		14525		0.029		268.03		2.963106478

		3		11		2005		15		12		10		0		110001		-0.048		0.02		-0.068		39		51		48		15		1452.5		179.2		0.3		1.7		4.635		12.34		0		14525		0.052		292.62		8.5603738236

		3		11		2005		15		12		13		0		110001		-0.035		0.041		-0.024		41		49		41		15		1452.5		179		0.6		1.8		4.712		12.34		0		14525		0.054		319.51		5.9008473968

		3		11		2005		15		12		16		0		110001		-0.075		0.092		-0.103		46		50		46		15		1452.5		179.1		0.6		1.7		4.65		12.34		0		14525		0.119		320.81		15.7155973479

		3		11		2005		15		12		19		0		110001		0		-0.035		0.033		41		63		46		15		1452.5		179.6		1.4		1.2		5.153		12.34		0		14525		0.035		180		4.8104053883

		3		11		2005		15		12		22		0		110001		-0.007		-0.012		0.13		42		50		42		15		1452.5		178.1		0.6		2.4		5.153		12.34		0		14525		0.014		210.26		13.0740200398

		3		11		2005		15		12		25		0		110001		0.03		-0.051		0.006		50		52		44		15		1452.5		178.8		0.1		1.8		5.184		12.34		0		14525		0.059		149.53		5.9472682805

		3		11		2005		15		12		28		0		110001		0.029		0.079		-0.134		47		49		43		15		1452.5		179.1		0.3		1.5		5.176		12.34		0		14525		0.084		20.16		15.8234003931

		3		11		2005		15		12		31		0		110001		0.055		-0.035		-0.004		45		42		44		15		1452.5		177.3		2.9		3		5.246		12.34		0		14525		0.065		122.47		6.5314623171

		3		11		2005		15		12		34		0		110001		-0.067		-0.043		0.044		40		45		43		15		1452.5		179.9		-2.8		0.7		4.967		12.34		0		14525		0.08		237.31		9.096153033

		3		11		2005		15		12		37		0		110001		0.03		-0.023		-0.013		43		44		44		15		1452.5		178.1		-0.6		1.6		5.13		12.34		0		14525		0.038		127.48		3.9974992183

		3		11		2005		15		12		40		0		110001		-0.053		0.003		0.003		43		56		44		15		1452.5		178.1		-2.4		1.7		5.3		12.34		0		14525		0.053		273.24		5.3169540152

		3		11		2005		15		12		43		0		110001		-0.025		-0.007		0.018		48		47		42		15		1452.5		176.9		-0.9		2.6		5.354		12.34		0		14525		0.026		254.36		3.1591137998

		3		11		2005		15		12		46		0		110001		0.023		-0.035		0.133		49		47		43		15		1452.5		177.7		0.3		1.8		5.145		12.34		0		14525		0.042		146.69		13.9438158336

		3		11		2005		15		12		49		0		110001		-0.027		0.013		0.03		43		46		42		15		1452.5		178.9		0.6		0.3		5.176		12.34		0		14525		0.03		295.71		4.2402830094

		3		11		2005		15		12		52		0		110001		-0.053		0.033		0.016		50		44		42		15		1452.5		176.2		-0.6		2.6		5.362		12.34		0		14525		0.062		301.91		6.4451532177

		3		11		2005		15		12		55		0		110001		0.035		0.005		-0.051		44		46		43		15		1452.4		176.3		1.7		1.2		4.975		12.33		0		14524		0.035		81.87		6.2056425936

		3		11		2005		15		12		58		0		110001		-0.053		0.007		0.045		44		48		45		15		1452.4		176.8		-1.6		0.7		5.06		12.33		0		14524		0.053		277.52		6.9878465925

		3		11		2005		15		13		1		0		110001		-0.007		0.008		-0.031		50		44		45		15		1452.4		179.7		1.4		-1.9		5.223		12.33		0		14524		0.011		318.81		3.2771939216

		3		11		2005		15		13		4		0		110001		-0.046		-0.056		0.004		46		43		45		15		1452.5		178.9		-2.9		-0.9		5.053		12.34		0		14525		0.072		219.4		7.2580989246

		3		11		2005		15		13		7		0		110001		0.026		-0.021		-0.036		46		47		44		15		1452.5		178.8		-2.2		2		5.323		12.34		0		14525		0.033		128.93		4.9122296363

		3		11		2005		15		13		10		0		110001		0.044		-0.059		0.067		45		46		43		15		1452.5		177.9		0.3		2.5		5.192		12.34		0		14525		0.074		143.29		9.9528890278

		3		11		2005		15		13		13		0		110001		0.195		0.024		-0.005		44		43		43		15		1452.5		181.5		-2.2		-1.3		5.277		12.34		0		14525		0.196		82.98		19.6534984163

		3		11		2005		15		13		16		0		110001		0.19		-0.008		-0.036		44		43		46		15		1452.5		184.9		-3.2		-0.8		5.153		12.34		0		14525		0.19		92.41		19.3545860199

		3		11		2005		15		13		19		0		110001		-0.025		0.002		-0.03		50		48		45		15		1452.5		179.9		-3		3		5.169		12.34		0		14525		0.025		274.57		3.9102429592

		3		11		2005		15		13		22		0		110001		-0.016		-0.053		-0.039		48		46		44		15		1452.5		181.7		-2.7		1.6		5.254		12.34		0		14525		0.055		196.8		6.7720011813

		3		11		2005		15		13		25		0		110001		0.008		0.008		0.023		44		44		47		15		1452.5		183.6		-6.1		-2.3		5.169		12.34		0		14525		0.011		45		2.5632011236

		3		11		2005		15		13		28		0		110001		-0.016		-0.073		0.084		43		44		43		15		1452.5		185.5		-3.3		-0.5		5.06		12.34		0		14525		0.075		192.36		11.2432201793

		3		11		2005		15		13		31		0		110001		-0.092		0		0.029		49		43		42		15		1452.5		183.2		-4.2		1.2		5.517		12.34		0		14525		0.092		270		9.6462427919

		3		11		2005		15		13		34		0		110001		0.01		-0.07		0.044		44		45		46		15		1452.5		180.6		-1.9		2.6		5.207		12.34		0		14525		0.071		171.87		8.3282651255

		3		11		2005		15		13		37		0		110001		0.024		-0.008		-0.003		47		41		49		15		1452.5		183.3		-0.7		1.2		4.472		12.34		0		14525		0.025		108.43		2.5475478406

		3		11		2005		15		13		40		0		110001		-0.004		-0.011		0.041		46		46		42		15		1452.4		181.6		-3.8		1.7		4.65		12.33		0		14524		0.012		199.98		4.2638011211

		3		11		2005		15		13		43		0		110001		0.003		0.013		-0.007		46		43		42		15		1452.4		181.5		-1.1		-0.5		4.573		12.33		0		14524		0.013		12.99		1.5066519173

		3		11		2005		15		13		46		0		110001		0.004		-0.004		-0.072		43		44		43		15		1452.4		181.6		-6.5		-0.7		4.503		12.33		0		14524		0.006		135		7.2221880341

		3		11		2005		15		13		49		0		110001		0.078		-0.065		0.015		44		43		43		15		1452.4		181.3		-2.2		0		4.611		12.33		0		14524		0.102		129.81		10.2635276587

		3		11		2005		15		13		52		0		110001		-0.018		-0.032		0.097		47		47		42		15		1452.5		180.5		0		0.4		4.96		12.34		0		14525		0.037		209.36		10.3715958271

		3		11		2005		15		13		55		0		110001		0		-0.003		-0.069		45		49		40		15		1452.5		182.4		-1.2		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.003		180		6.9065186599

		3		11		2005		15		13		58		0		110001		0.002		-0.034		0.043		47		45		45		15		1452.4		183		-1.6		-0.9		4.844		12.33		0		14524		0.034		176.63		5.4854352608

		3		11		2005		15		14		1		0		110001		-0.03		-0.02		-0.021		48		47		43		15		1452.5		182.5		-1.8		-0.5		4.82		12.34		0		14525		0.036		236.31		4.172529209

		3		11		2005		15		14		4		0		110001		-0.054		-0.005		-0.009		47		45		42		15		1452.4		182.7		-0.8		-0.6		4.882		12.33		0		14524		0.054		264.71		5.4972720508

		3		11		2005		15		14		7		0		110001		0.06		0.046		-0.026		45		44		45		15		1452.4		183		-0.6		-0.7		4.929		12.33		0		14524		0.076		52.52		7.9949984365

		3		11		2005		15		14		10		0		110001		-0.015		-0.056		0.106		46		47		44		15		1452.4		182.6		-1		-0.5		4.921		12.33		0		14524		0.058		195		12.081804501

		3		11		2005		15		14		13		0		110001		-0.083		0.037		0.015		44		51		44		15		1452.4		183.6		-1.8		-1.2		4.836		12.33		0		14524		0.091		294.03		9.2103202984

		3		11		2005		15		14		16		0		110001		-0.015		-0.013		0.084		48		45		45		15		1452.4		183.2		-1.6		-0.9		4.983		12.33		0		14524		0.02		229.09		8.6313382508

		3		11		2005		15		14		19		0		110001		-0.005		-0.003		-0.024		47		44		48		15		1452.4		182.5		-1.4		-0.3		4.697		12.33		0		14524		0.006		239.04		2.469817807

		3		11		2005		15		14		22		0		110001		-0.026		-0.046		0.045		45		47		44		15		1452.4		182.4		-0.8		-0.3		4.511		12.33		0		14524		0.053		209.48		6.9404610798

		3		11		2005		15		14		25		0		110001		-0.026		-0.004		-0.052		45		46		44		15		1452.5		182.4		-1.8		-0.3		4.658		12.34		0		14525		0.026		261.25		5.8275209137

		3		11		2005		15		14		28		0		110001		0.026		-0.021		0.073		43		47		44		15		1452.5		182.9		-1		-0.6		4.55		12.34		0		14525		0.033		128.93		8.0286985247

		3		11		2005		15		14		31		0		110001		0.003		0.005		-0.05		46		46		45		15		1452.4		182.5		-2.8		-0.4		4.449		12.33		0		14524		0.006		30.96		5.0338851795

		3		11		2005		15		14		34		0		110001		-0.002		-0.019		-0.024		47		47		44		15		1452.5		182.6		-1.2		-0.4		4.433		12.34		0		14525		0.019		186.01		3.06757233

		3		11		2005		15		14		37		0		110001		-0.019		-0.062		-0.015		44		44		46		15		1452.4		182.5		-1.1		-0.4		4.627		12.33		0		14524		0.065		197.04		6.6558245169

		3		11		2005		15		14		40		0		110001		-0.086		0.077		-0.083		42		44		45		15		1452.5		182.5		-0.7		-0.3		4.789		12.34		0		14525		0.115		311.84		14.2175947333

		3		11		2005		15		14		43		0		110001		-0.042		0.007		0.029		45		43		43		15		1452.5		182.5		-1.4		-0.3		4.728		12.34		0		14525		0.043		279.46		5.151698749

		3		11		2005		15		14		46		0		110001		-0.002		-0.055		0.12		44		45		45		15		1452.5		182.6		-1.1		-0.5		4.836		12.34		0		14525		0.055		182.08		13.2018938035

		3		11		2005		15		14		49		0		110001		0.026		0.014		-0.031		44		42		47		15		1452.5		183.1		-0.7		-0.8		5.006		12.34		0		14525		0.03		61.7		4.2813549257

		3		11		2005		15		14		52		0		110001		-0.013		-0.005		-0.052		45		61		46		15		1452.5		183		-1.6		-0.7		4.844		12.34		0		14525		0.014		248.96		5.3833075335

		3		11		2005		15		14		55		0		110001		0.001		-0.01		0.031		46		57		45		15		1452.5		182.3		-2.4		-0.2		4.704		12.34		0		14525		0.01		174.29		3.2588341474

		3		11		2005		15		14		58		0		110001		0.028		-0.064		0.139		45		48		46		15		1452.5		182.6		-1.1		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.07		156.37		15.556670595

		3		11		2005		15		15		1		0		110001		0.015		-0.008		0.041		43		44		47		15		1452.5		182.8		-1.5		-0.5		4.789		12.34		0		14525		0.017		118.07		4.4384682042

		3		11		2005		15		15		4		0		110001		-0.041		-0.002		-0.013		48		44		43		15		1452.5		180.4		-1.8		1.2		4.758		12.34		0		14525		0.041		267.21		4.3058100283

		3		11		2005		15		15		7		0		110001		0.023		-0.021		0.019		45		45		46		15		1452.5		182.8		-1.7		-0.5		5.006		12.34		0		14525		0.031		132.4		3.6482872694

		3		11		2005		15		15		10		0		110001		-0.019		-0.01		0.055		46		45		44		15		1452.5		183		-1.1		-0.6		4.875		12.34		0		14525		0.021		242.24		5.9042357677

		3		11		2005		15		15		13		0		110001		-0.02		-0.01		0.066		48		43		43		15		1452.5		180.6		1.1		1.3		4.681		12.34		0		14525		0.022		243.43		6.9685005561

		3		11		2005		15		15		16		0		110001		0.016		-0.033		0.028		48		46		44		15		1452.5		181.5		0.3		0.7		4.635		12.34		0		14525		0.037		154.13		4.614108798

		3		11		2005		15		15		19		0		110001		0.014		0.002		-0.054		49		45		44		15		1452.5		183.3		-1.8		-0.7		4.774		12.34		0		14525		0.014		81.87		5.5821142948

		3		11		2005		15		15		22		0		110001		-0.007		0.036		0.002		49		47		40		15		1452.5		183.8		-2		-1.1		4.789		12.34		0		14525		0.037		349		3.6728735344

		3		11		2005		15		15		25		0		110001		-0.001		0.046		0.005		47		47		43		15		1452.5		182.2		0.5		0.1		4.998		12.34		0		14525		0.046		358.75		4.6281745862

		3		11		2005		15		15		28		0		110001		0.009		0.044		-0.04		48		42		44		15		1452.5		183.5		-0.8		-0.9		4.929		12.34		0		14525		0.045		11.56		6.0141499815

		3		11		2005		15		15		31		0		110001		0.053		-0.002		-0.035		48		43		42		15		1452.5		183.7		-3		-1.2		4.751		12.34		0		14525		0.053		92.16		6.3545259461

		3		11		2005		15		15		34		0		110001		-0.04		-0.01		0.02		44		43		43		15		1452.5		182.6		-1.3		-0.3		4.782		12.34		0		14525		0.041		255.96		4.582575695

		3		11		2005		15		15		37		0		110001		0.024		0.021		-0.015		44		45		41		15		1452.5		182.8		-1.6		-0.5		4.851		12.34		0		14525		0.032		48.81		3.5242020373

		3		11		2005		15		15		40		0		110001		0.022		-0.027		0.005		44		46		44		15		1452.5		182.9		-2		-0.6		4.998		12.34		0		14525		0.035		140.83		3.5185224172

		3		11		2005		15		15		43		0		110001		0.002		0.006		-0.068		46		44		41		15		1452.5		182		-1.7		0.1		5.261		12.34		0		14525		0.006		18.43		6.8293484316

		3		11		2005		15		15		46		0		110001		0.011		-0.019		-0.005		47		45		43		15		1452.5		183.6		-1.1		-1.1		5.215		12.34		0		14525		0.022		149.93		2.2516660498

		3		11		2005		15		15		49		0		110001		-0.034		0.007		-0.026		48		48		44		15		1452.5		181.7		-1.1		0.5		5.091		12.34		0		14525		0.035		281.63		4.3370496884

		3		11		2005		15		15		52		0		110001		-0.032		0.04		-0.029		44		47		40		15		1452.5		182.4		-0.5		0		5.339		12.34		0		14525		0.051		321.34		5.8864250611

		3		11		2005		15		15		55		0		110001		0.02		0.018		-0.076		45		50		44		15		1452.5		185.6		-1.2		-2		5.308		12.34		0		14525		0.027		48.01		8.0622577483

		3		11		2005		15		15		58		0		110001		-0.03		0.02		-0.018		42		45		46		15		1452.5		184.7		0.9		-1		5.331		12.34		0		14525		0.036		303.69		4.0298883359

		3		11		2005		15		16		1		0		110001		-0.026		-0.025		0.015		43		43		45		15		1452.5		185.3		1		-1.6		5.215		12.34		0		14525		0.036		226.12		3.9064049969

		3		11		2005		15		16		4		0		110001		-0.039		-0.026		0.018		44		48		43		15		1452.5		183.5		2.4		0		5.246		12.34		0		14525		0.047		236.31		5.0209560843

		3		11		2005		15		16		7		0		110001		0.013		0.073		-0.019		44		46		45		15		1452.5		184.9		-2.6		-1.2		5.246		12.34		0		14525		0.074		10.1		7.6544104933

		3		11		2005		15		16		10		0		110001		0.004		-0.018		0.073		47		46		47		15		1452.5		182.9		2		0.9		5.378		12.34		0		14525		0.018		167.47		7.5292761936

		3		11		2005		15		16		13		0		110001		-0.017		-0.01		0.039		45		47		46		15		1452.5		183.2		2.3		0.6		5.494		12.34		0		14525		0.02		239.53		4.3703546767

		3		11		2005		15		16		16		0		110001		0.05		0		-0.041		44		47		42		15		1452.5		182.9		2.5		0.8		5.169		12.34		0		14525		0.05		90		6.4660652641

		3		11		2005		15		16		19		0		110001		-0.024		-0.005		-0.014		45		44		43		15		1452.5		183.3		-0.5		0.3		5.215		12.34		0		14525		0.025		258.23		2.8231188427

		3		11		2005		15		16		22		0		110001		-0.033		-0.085		0.115		43		44		45		15		1452.5		182.3		5		1.2		5.138		12.34		0		14525		0.091		201.22		14.6761711628

		3		11		2005		15		16		25		0		110001		0.009		-0.071		0.088		44		47		44		15		1452.5		183		0.6		-0.1		5.269		12.34		0		14525		0.072		172.78		11.3428391508

		3		11		2005		15		16		28		0		110001		-0.015		-0.051		0.006		45		42		46		15		1452.5		182.2		0.7		0.4		5.362		12.34		0		14525		0.053		196.39		5.34976635

		3		11		2005		15		16		31		0		110001		-0.105		-0.028		0.099		42		47		43		15		1452.5		183.5		1.9		-0.5		5.378		12.34		0		14525		0.109		255.07		14.7003401321

		3		11		2005		15		16		34		0		110001		0.01		0		-0.017		45		47		42		15		1452.5		183.6		3		-0.5		5.223		12.34		0		14525		0.01		90		1.9723082923

		3		11		2005		15		16		37		0		110001		0.009		0.012		-0.019		47		48		43		15		1452.5		183.5		-1.2		-0.6		5.308		12.34		0		14525		0.015		36.87		2.4207436874

		3		11		2005		15		16		40		0		110001		0.07		0.024		-0.055		48		40		45		15		1452.5		180.6		1.8		1.7		5.269		12.34		0		14525		0.074		71.08		9.2200867675

		3		11		2005		15		16		43		0		110001		-0.026		-0.001		-0.007		46		47		43		15		1452.4		181.7		3.9		0.7		5.37		12.33		0		14524		0.026		267.8		2.6944387171

		3		11		2005		15		16		46		0		110001		-0.007		0.001		-0.028		43		45		44		15		1452.5		184.2		2.8		-0.9		5.122		12.34		0		14525		0.007		278.13		2.8879058156

		3		11		2005		15		16		49		0		110001		-0.013		-0.053		0.077		43		47		43		15		1452.5		183		-3.8		-0.2		5.308		12.34		0		14525		0.055		193.78		9.4376903954

		3		11		2005		15		16		52		0		110001		0.037		-0.015		0.028		43		44		46		15		1452.5		183.6		0		-0.6		5.308		12.34		0		14525		0.04		112.07		4.8764741361

		3		11		2005		15		16		55		0		110001		-0.051		-0.044		-0.047		46		46		44		15		1452.5		184.8		4.6		-1.1		5.145		12.34		0		14525		0.067		229.21		8.2134036794

		3		11		2005		15		16		58		0		110001		0.023		0.031		0.102		45		44		45		15		1452.5		184		-1.1		-0.9		5.037		12.34		0		14525		0.039		36.57		10.9059616724

		3		11		2005		15		17		1		0		110001		-0.019		-0.043		0.049		47		44		44		15		1452.5		182.1		1.5		0.6		5.254		12.34		0		14525		0.047		203.84		6.7904344485

		3		11		2005		15		17		4		0		110001		0		-0.046		0.01		49		47		42		15		1452.4		183		-1		-0.2		5.169		12.33		0		14524		0.046		180		4.7074409184

		3		11		2005		15		17		7		0		110001		-0.001		-0.015		0.04		47		46		42		15		1452.4		180.6		3.8		1.8		5.385		12.33		0		14524		0.015		183.81		4.2731721238

		3		11		2005		15		17		10		0		110001		0.011		-0.011		-0.06		43		45		43		15		1452.5		182.9		-2.3		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.016		135		6.1983868869

		3		11		2005		15		17		13		0		110001		0.05		0.01		-0.027		44		43		45		15		1452.5		183.6		-0.3		-0.7		5.207		12.34		0		14525		0.051		78.69		5.7697486947

		3		11		2005		15		17		16		0		110001		0.009		-0.015		0.053		45		45		45		15		1452.4		182.5		-2.4		0.1		5.161		12.33		0		14524		0.017		149.04		5.581218505

		3		11		2005		15		17		19		0		110001		-0.071		-0.019		0.047		43		44		48		15		1452.4		182.9		1.4		0		5.277		12.33		0		14524		0.073		255.02		8.7241045386

		3		11		2005		15		17		22		0		110001		0.006		-0.04		-0.028		38		45		47		15		1452.4		182.7		-0.9		0.1		4.998		12.33		0		14524		0.04		171.47		4.9193495505

		3		11		2005		15		17		25		0		110001		0.036		-0.016		0.007		43		46		48		15		1452.4		183.8		-1.3		-0.8		4.82		12.33		0		14524		0.039		113.96		4.0012498047

		3		11		2005		15		17		28		0		110001		-0.026		-0.01		-0.013		41		52		49		15		1452.4		184		-1		-0.9		4.859		12.33		0		14524		0.028		248.96		3.0740852298

		3		11		2005		15		17		31		0		110001		0.023		-0.025		0.015		44		48		62		15		1452.4		181.9		-0.5		0.7		4.519		12.33		0		14524		0.034		137.39		3.7134889255

		3		11		2005		15		17		34		0		110001		-0.006		0.012		-0.021		41		45		63		15		1452.4		185.4		0.8		-1.8		4.774		12.33		0		14524		0.013		333.43		2.4919871589

		3		11		2005		15		17		37		0		110001		0.006		-0.024		0.051		43		45		53		15		1452.4		187.5		-0.5		-3.6		4.41		12.33		0		14524		0.025		165.96		5.6683330883

		3		11		2005		15		17		40		0		110001		-0.006		0.009		-0.02		46		51		47		15		1452.4		180.8		-0.2		1.5		4.503		12.33		0		14524		0.011		326.31		2.2737634002

		3		11		2005		15		17		43		0		110001		0.004		-0.046		0.065		45		42		43		15		1452.4		182.4		-0.7		0.2		4.774		12.33		0		14524		0.046		175.03		7.9730797061

		3		11		2005		15		17		46		0		110001		0.002		-0.008		0.067		44		46		44		15		1452.4		183.8		-1.1		-0.9		4.534		12.33		0		14524		0.008		165.96		6.7505555327

		3		11		2005		15		17		49		0		110001		-0.021		0.037		-0.044		46		47		45		15		1452.4		182.4		0.3		0.2		4.681		12.33		0		14524		0.043		330.42		6.1204574992

		3		11		2005		15		17		52		0		110001		-0.049		-0.001		0.059		44		45		48		15		1452.4		186.4		-1.4		-3		4.72		12.33		0		14524		0.049		268.83		7.6700717076

		3		11		2005		15		17		55		0		110001		0.016		-0.031		0.114		41		44		40		15		1452.4		181.3		0.3		1		4.557		12.33		0		14524		0.035		152.7		11.9218287188

		3		11		2005		15		17		58		0		110001		-0.014		0.008		0.022		45		41		45		15		1452.4		182.4		-0.6		0.1		4.774		12.33		0		14524		0.016		299.74		2.7276363394

		3		11		2005		15		18		1		0		110001		-0.004		0.058		-0.006		46		42		40		15		1452.5		183.7		-0.4		-0.8		4.604		12.34		0		14525		0.058		356.05		5.8446556785

		3		11		2005		15		18		4		0		110001		-0.029		-0.016		0.025		47		42		46		15		1452.4		181.7		1		0.8		4.851		12.33		0		14524		0.033		241.11		4.1496987842

		3		11		2005		15		18		7		0		110001		-0.011		-0.016		0.081		45		45		44		15		1452.4		180.8		-8.2		1.4		4.573		12.33		0		14524		0.019		214.51		8.3294657692

		3		11		2005		15		18		10		0		110001		-0.028		-0.028		-0.08		44		47		45		15		1452.4		186.9		-4.7		-3.7		4.689		12.33		0		14524		0.04		225		8.9263654418

		3		11		2005		15		18		13		0		110001		0.077		0.015		-0.042		42		46		47		15		1452.4		183.2		1.3		-0.3		4.348		12.33		0		14524		0.078		78.98		8.8983144471

		3		11		2005		15		18		16		0		110001		0.023		-0.012		-0.036		45		49		43		15		1452.5		180.3		-0.8		1.8		4.666		12.34		0		14525		0.026		117.55		4.4373415465

		3		11		2005		15		18		19		0		110001		0.023		-0.04		-0.039		44		49		45		15		1452.4		184.4		-1.1		-1.4		4.457		12.33		0		14524		0.046		150.1		6.0415229868

		3		11		2005		15		18		22		0		110001		0.001		0.036		0.008		46		50		46		15		1452.4		183.4		0.3		-0.4		4.905		12.33		0		14524		0.036		1.59		3.6891733491

		3		11		2005		15		18		25		0		110001		-0.04		-0.072		0.076		43		54		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.65		12.34		0		14525		0.082		209.05		11.2071405809

		3		11		2005		15		18		28		0		110001		-0.016		-0.032		-0.071		45		49		46		15		1452.4		189.1		-5.4		-5.6		4.875		12.33		0		14524		0.036		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		15		18		31		0		110001		0.045		-0.066		0.032		44		47		43		15		1452.4		184.8		-5.4		-2.2		4.666		12.33		0		14524		0.08		145.71		8.6052309673

		3		11		2005		15		18		34		0		110001		0.013		0.024		-0.028		44		41		45		15		1452.5		183.3		1.9		-0.1		4.859		12.34		0		14525		0.027		28.44		3.9102429592

		3		11		2005		15		18		37		0		110001		0.024		0.142		-0.121		42		43		46		15		1452.5		181.4		-3.5		1.1		5.184		12.34		0		14525		0.144		9.59		18.8098378515

		3		11		2005		15		18		40		0		110001		-0.028		-0.04		0.081		42		46		44		15		1452.5		179.8		-0.4		2.2		5.269		12.34		0		14525		0.049		214.99		9.4578010129

		3		11		2005		15		18		43		0		110001		-0.114		-0.04		-0.064		43		49		42		15		1452.5		181.7		-10.9		0.5		5.169		12.34		0		14525		0.121		250.67		13.6718689286

		3		11		2005		15		18		46		0		110001		-0.016		-0.015		-0.043		42		47		42		15		1452.5		181.9		-1.9		0.6		5.23		12.34		0		14525		0.022		226.85		4.8270073545

		3		11		2005		15		18		49		0		110001		-0.016		0.042		-0.072		42		43		43		15		1452.5		185.9		-8.1		-3.1		5.548		12.34		0		14525		0.045		339.15		8.4876380696

		3		11		2005		15		18		52		0		110001		0.023		-0.049		0.002		45		50		42		15		1452.4		183.6		-4		-0.9		5.045		12.33		0		14524		0.054		154.86		5.4166410256

		3		11		2005		15		18		55		0		110001		-0.009		0.036		0.005		47		52		47		15		1452.4		182.1		5.9		0.7		5.424		12.33		0		14524		0.037		345.96		3.7443290454

		3		11		2005		15		18		58		0		110001		-0.021		-0.023		0.033		44		49		47		15		1452.5		186		1.3		-2.2		5.347		12.34		0		14525		0.031		222.4		4.5376205218

		3		11		2005		15		19		1		0		110001		0.016		-0.034		0.077		46		46		45		15		1452.5		181.5		-0.1		1		4.975		12.34		0		14525		0.038		154.8		8.5679635854

		3		11		2005		15		19		4		0		110001		0.037		0.016		-0.004		42		48		44		15		1452.5		186		0.5		-2.5		5.254		12.34		0		14525		0.04		66.61		4.0509258201

		3		11		2005		15		19		7		0		110001		-0.023		-0.072		0.093		46		45		47		15		1452.5		183.8		-0.2		-0.8		5.37		12.34		0		14525		0.076		197.72		11.9841562073

		3		11		2005		15		19		10		0		110001		-0.013		-0.058		0.053		46		48		45		15		1452.4		181.9		-2.4		0.5		5.246		12.33		0		14524		0.059		192.63		7.9636674968

		3		11		2005		15		19		13		0		110001		0.006		-0.033		0.037		43		44		47		15		1452.5		183.2		0.1		-0.5		5.138		12.34		0		14525		0.034		169.7		4.9939963957

		3		11		2005		15		19		16		0		110001		-0.08		-0.092		0.107		45		44		43		15		1452.5		182.7		0.8		0		5.138		12.34		0		14525		0.122		221.01		16.2212823168

		3		11		2005		15		19		19		0		110001		0.027		0.003		0.044		46		43		46		15		1452.5		183.3		-1.3		-0.5		5.285		12.34		0		14525		0.027		83.66		5.1710733895

		3		11		2005		15		19		22		0		110001		-0.056		-0.024		0.022		44		44		42		15		1452.4		183		-0.7		-0.3		5.099		12.33		0		14524		0.061		246.8		6.4776538963

		3		11		2005		15		19		25		0		110001		0		-0.012		0.038		44		48		42		15		1452.5		183		-0.8		-0.3		5.347		12.34		0		14525		0.012		180		3.984971769

		3		11		2005		15		19		28		0		110001		0.025		-0.034		0.019		48		46		41		15		1452.4		182.5		-0.8		0.1		5.176		12.33		0		14524		0.042		143.67		4.6281745862

		3		11		2005		15		19		31		0		110001		-0.062		0.005		0.03		46		44		44		15		1452.4		183.2		-0.9		-0.4		5.083		12.33		0		14524		0.062		274.61		6.9057946682

		3		11		2005		15		19		34		0		110001		0.008		-0.006		0		45		50		42		15		1452.4		182.8		0.2		-0.1		5.138		12.33		0		14524		0.01		126.87		1

		3		11		2005		15		19		37		0		110001		0.022		-0.008		0.025		45		46		43		15		1452.4		182.7		-1		-0.1		5.091		12.33		0		14524		0.023		109.98		3.4249087579

		3		11		2005		15		19		40		0		110001		-0.004		-0.035		0.056		43		43		42		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.3		5.246		12.33		0		14524		0.035		186.52		6.6158899628

		3		11		2005		15		19		43		0		110001		0.055		-0.015		0.036		42		46		44		15		1452.4		183		-1		-0.3		4.944		12.33		0		14524		0.057		105.26		6.7424031324

		3		11		2005		15		19		46		0		110001		-0.027		0.032		-0.014		41		48		44		15		1452.4		182.2		-1.9		0.3		5.447		12.33		0		14524		0.042		319.84		4.4147480109

		3		11		2005		15		19		49		0		110001		-0.03		-0.04		0.027		46		43		49		15		1452.4		183.2		-0.3		-0.4		5.347		12.33		0		14524		0.05		216.87		5.6824290581

		3		11		2005		15		19		52		0		110001		-0.007		-0.016		0.073		42		48		44		15		1452.4		182.4		-3.2		0		5.176		12.33		0		14524		0.017		203.63		7.5059976019

		3		11		2005		15		19		55		0		110001		-0.059		0.016		-0.043		46		46		45		15		1452.4		183.7		5.1		-0.6		5.246		12.33		0		14524		0.061		285.17		7.4739547764

		3		11		2005		15		19		58		0		110001		-0.005		0.046		-0.077		46		46		45		15		1452.4		184.2		3.9		-0.9		5.362		12.33		0		14524		0.046		353.8		8.9833178726

		3		11		2005		15		20		1		0		110001		-0.02		-0.007		-0.056		48		47		48		15		1452.4		183.3		-1.8		-0.6		5.153		12.33		0		14524		0.021		250.71		5.987486952

		3		11		2005		15		20		4		0		110001		-0.049		-0.065		0.049		46		43		42		15		1452.4		183		0.1		-0.3		5.347		12.33		0		14524		0.081		217.01		9.5010525733

		3		11		2005		15		20		7		0		110001		-0.017		-0.054		0.068		45		44		44		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.176		12.33		0		14524		0.057		197.47		8.8481636513

		3		11		2005		15		20		10		0		110001		0.009		-0.022		-0.007		45		45		42		15		1452.4		182.8		-1		-0.2		5.308		12.33		0		14524		0.024		157.75		2.4779023387

		3		11		2005		15		20		13		0		110001		0.023		0.003		-0.064		44		43		44		15		1452.4		182.8		-0.2		-0.1		4.983		12.33		0		14524		0.023		82.57		6.80734897

		3		11		2005		15		20		16		0		110001		-0.029		-0.037		-0.092		47		45		43		15		1452.4		182		0.4		0.4		5.13		12.33		0		14524		0.047		218.09		10.3315052146

		3		11		2005		15		20		19		0		110001		0.033		-0.004		0.086		46		47		43		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.277		12.33		0		14524		0.033		96.91		9.2200867675

		3		11		2005		15		20		22		0		110001		0.04		-0.03		0.032		45		41		43		15		1452.4		182.7		0.8		0		5.447		12.33		0		14524		0.05		126.87		5.9363288319

		3		11		2005		15		20		25		0		110001		0.024		0.005		-0.019		47		43		47		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.1		5.37		12.33		0		14524		0.025		78.23		3.1016124839

		3		11		2005		15		20		28		0		110001		0.005		0.037		-0.002		47		42		46		15		1452.4		183.4		-2.6		-0.7		5.416		12.33		0		14524		0.037		7.7		3.7389838192

		3		11		2005		15		20		31		0		110001		0.001		0.019		-0.023		46		44		41		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		5.354		12.33		0		14524		0.019		3.01		2.9849623113

		3		11		2005		15		20		34		0		110001		-0.031		0.046		-0.057		46		42		42		15		1452.4		182.7		0.8		0		4.72		12.33		0		14524		0.055		326.02		7.9536155301

		3		11		2005		15		20		37		0		110001		0.05		-0.001		-0.023		44		45		40		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.4		4.666		12.33		0		14524		0.05		91.15		5.5045435778

		3		11		2005		15		20		40		0		110001		0.007		-0.009		-0.036		44		42		46		15		1452.4		182.8		-1.2		-0.2		4.658		12.33		0		14524		0.011		142.13		3.7762415177

		3		11		2005		15		20		43		0		110001		-0.064		0.069		-0.046		43		41		44		15		1452.4		182.8		0.1		-0.1		4.573		12.33		0		14524		0.094		317.15		10.4752088285

		3		11		2005		15		20		46		0		110001		0.043		-0.053		0.069		43		43		44		15		1452.4		182.7		-0.3		-0.1		4.813		12.33		0		14524		0.068		140.95		9.7051532703

		3		11		2005		15		20		49		0		110001		-0.024		-0.026		-0.041		45		48		48		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.3		4.867		12.33		0		14524		0.035		222.71		5.4157178656

		3		11		2005		15		20		52		0		110001		-0.034		-0.014		-0.042		49		44		47		15		1452.4		182.7		-0.2		-0.1		4.967		12.33		0		14524		0.037		247.62		5.5821142948

		3		11		2005		15		20		55		0		110001		0.008		-0.02		-0.041		45		45		47		15		1452.5		183.1		-1.4		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.022		158.2		4.6314144708

		3		11		2005		15		20		58		0		110001		0.001		0.001		0.011		46		47		45		15		1452.4		182.7		-1.3		-0.1		5.501		12.33		0		14524		0.001		45		1.1090536506

		3		11		2005		15		21		1		0		110001		-0.008		0.039		-0.003		44		45		48		15		1452.4		182.8		-1.1		-0.2		5.215		12.33		0		14524		0.04		348.41		3.9924929555

		3		11		2005		15		21		4		0		110001		-0.016		0.069		-0.037		46		45		46		15		1452.5		183.2		-0.3		-0.4		5.23		12.34		0		14525		0.071		346.94		7.9912452096

		3		11		2005		15		21		7		0		110001		-0.037		0.003		0.002		45		44		44		15		1452.4		182.8		-0.7		-0.2		5.254		12.33		0		14524		0.037		274.64		3.7175260591

		3		11		2005		15		21		10		0		110001		0.001		0.004		0.026		49		45		42		15		1452.4		183		-0.3		-0.3		5.107		12.33		0		14524		0.004		14.04		2.6324893162

		3		11		2005		15		21		13		0		110001		-0.004		0.03		0.013		50		46		42		15		1452.4		182.9		-0.5		-0.2		5.385		12.33		0		14524		0.03		352.41		3.2939338184

		3		11		2005		15		21		16		0		110001		-0.029		-0.047		0.066		50		50		46		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.292		12.33		0		14524		0.055		211.68		8.6058119896

		3		11		2005		15		21		19		0		110001		-0.04		0.013		0.024		48		45		45		15		1452.4		182.7		-0.6		-0.1		5.107		12.33		0		14524		0.042		288		4.8425200051

		3		11		2005		15		21		22		0		110001		-0.047		-0.02		0.019		45		47		45		15		1452.4		183.2		-1.1		-0.4		5.006		12.33		0		14524		0.051		246.95		5.4497706374

		3		11		2005		15		21		25		0		110001		-0.037		-0.023		0.032		48		43		41		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		4.774		12.33		0		14524		0.044		238.13		5.4055527007

		3		11		2005		15		21		28		0		110001		-0.033		0.042		-0.148		45		48		42		15		1452.4		183.1		0.3		-0.3		4.875		12.33		0		14524		0.053		321.84		15.7343573113

		3		11		2005		15		21		31		0		110001		-0.01		-0.058		0.15		47		43		42		15		1452.4		182.9		-0.7		-0.2		4.666		12.33		0		14524		0.059		189.78		16.1133485036

		3		11		2005		15		21		34		0		110001		-0.022		-0.039		0.13		46		47		43		15		1452.4		183		-0.9		-0.3		4.464		12.33		0		14524		0.045		209.43		13.749545447

		3		11		2005		15		21		37		0		110001		0.007		0.057		-0.071		48		45		45		15		1452.4		182.9		0		-0.2		4.573		12.33		0		14524		0.057		7		9.1318125255

		3		11		2005		15		21		40		0		110001		-0.013		0.015		-0.053		47		47		44		15		1452.4		182.8		0.4		0		4.58		12.33		0		14524		0.02		319.09		5.6595052787

		3		11		2005		15		21		43		0		110001		0.079		-0.05		0.039		48		46		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.1		4.743		12.33		0		14524		0.093		122.33		10.1301530097

		3		11		2005		15		21		46		0		110001		0.048		-0.024		0.082		48		49		50		15		1452.4		182.7		-1.1		-0.1		4.48		12.33		0		14524		0.054		116.57		9.8

		3		11		2005		15		21		49		0		110001		-0.026		-0.01		-0.042		46		44		47		15		1452.4		183.2		0		-0.3		4.619		12.33		0		14524		0.028		248.96		5.0398412673

		3		11		2005		15		21		52		0		110001		-0.012		0.039		-0.121		49		47		43		15		1452.4		182.4		-0.8		0.2		4.673		12.33		0		14524		0.041		342.9		12.7694949

		3		11		2005		15		21		55		0		110001		-0.032		0.029		0.066		45		44		42		15		1452.5		183.2		-0.1		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.043		312.18		7.8873316147

		3		11		2005		15		21		58		0		110001		-0.012		0.042		0.009		46		47		44		15		1452.5		182.6		0.1		0.1		5.076		12.34		0		14525		0.044		344.05		4.4598206242

		3		11		2005		15		22		1		0		110001		-0.022		-0.029		0.145		50		44		45		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.4		5.06		12.34		0		14525		0.036		217.18		14.9499163877

		3		11		2005		15		22		4		0		110001		0.025		0.034		0.064		45		44		44		15		1452.5		182.9		0		-0.2		5.114		12.34		0		14525		0.042		36.33		7.6661594035

		3		11		2005		15		22		7		0		110001		0.059		0.058		-0.15		42		41		44		15		1452.5		182.7		-0.2		0		5.331		12.34		0		14525		0.083		45.49		17.1303823658

		3		11		2005		15		22		10		0		110001		0.033		-0.023		-0.068		43		48		48		15		1452.4		182.8		-0.8		-0.2		5.323		12.33		0		14524		0.04		124.88		7.900632886

		3		11		2005		15		22		13		0		110001		0.081		-0.01		0.156		43		44		41		15		1452.4		183		-0.7		-0.3		5.316		12.33		0		14524		0.082		97.04		17.6059648983

		3		11		2005		15		22		16		0		110001		-0.091		-0.047		0.048		46		42		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.102		242.68		11.3110565377

		3		11		2005		15		22		19		0		110001		-0.009		-0.028		0.054		43		42		43		15		1452.4		182.8		-0.3		-0.1		5.292		12.33		0		14524		0.029		197.82		6.1489836559

		3		11		2005		15		22		22		0		110001		0.017		-0.02		-0.025		43		44		42		15		1452.4		183		-0.6		-0.3		5.029		12.33		0		14524		0.026		139.64		3.6249137921

		3		11		2005		15		22		25		0		110001		-0.021		-0.009		-0.013		44		43		44		15		1452.4		182.8		-0.8		-0.2		5.068		12.33		0		14524		0.023		246.8		2.6286878856

		3		11		2005		15		22		28		0		110001		-0.059		0.022		0.031		44		46		45		15		1452.4		182.9		-0.3		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.063		290.45		7.0185468581

		3		11		2005		15		22		31		0		110001		-0.03		-0.032		-0.041		47		46		44		15		1452.4		182.9		-0.3		-0.2		5.099		12.33		0		14524		0.044		223.15		6.0041652209

		3		11		2005		15		22		34		0		110001		-0.029		0.054		-0.057		44		50		46		15		1452.4		183.1		-1		-0.4		5.347		12.33		0		14524		0.061		331.76		8.3701851831

		3		11		2005		15		22		37		0		110001		-0.021		0.035		-0.035		46		48		44		15		1452.4		182.7		-0.8		0		5.362		12.33		0		14524		0.041		329.04		5.3768020235

		3		11		2005		15		22		40		0		110001		-0.03		-0.046		0.071		47		47		44		15		1452.4		183.1		0.1		-0.3		5.339		12.33		0		14524		0.055		213.11		8.9760793223

		3		11		2005		15		22		43		0		110001		0.016		-0.053		0.126		43		45		43		15		1452.4		182.7		-0.8		-0.1		5.06		12.33		0		14524		0.055		163.2		13.7626305625

		3		11		2005		15		22		46		0		110001		-0.028		-0.017		-0.02		44		45		40		15		1452.4		183		-0.7		-0.2		5.223		12.33		0		14524		0.033		238.74		3.8379682125

		3		11		2005		15		22		49		0		110001		0.017		-0.037		0.071		43		45		42		15		1452.4		183.1		0.4		-0.4		5.107		12.33		0		14524		0.041		155.32		8.1847419019

		3		11		2005		15		22		52		0		110001		-0.007		-0.051		0.015		40		46		42		15		1452.4		182.5		-0.8		0		5.076		12.33		0		14524		0.051		187.82		5.3619026474

		3		11		2005		15		22		55		0		110001		0.046		0.01		0.083		45		47		40		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.4		4.936		12.33		0		14524		0.047		77.74		9.5420123664

		3		11		2005		15		22		58		0		110001		0.068		-0.082		0.006		45		43		47		15		1452.4		182.9		-0.5		-0.2		4.898		12.33		0		14524		0.107		140.33		10.6695829347

		3		11		2005		15		23		1		0		110001		0.016		0.027		-0.019		44		49		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.031		30.65		3.6687872656

		3		11		2005		15		23		4		0		110001		0.004		-0.001		-0.046		45		46		42		15		1452.4		183		-0.3		-0.2		4.789		12.33		0		14524		0.004		104.04		4.6184412955

		3		11		2005		15		23		7		0		110001		-0.086		0.005		0.038		47		49		41		15		1452.4		182.8		-0.3		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.086		273.33		9.4154128959

		3		11		2005		15		23		10		0		110001		-0.022		0.02		0.042		43		54		45		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.1		4.898		12.33		0		14524		0.03		312.27		5.1458721321

		3		11		2005		15		23		13		0		110001		-0.026		-0.004		0.014		43		45		40		15		1452.4		183		-0.5		-0.3		4.936		12.33		0		14524		0.026		261.25		2.9799328852

		3		11		2005		15		23		16		0		110001		-0.1		0.051		-0.132		42		42		41		15		1452.4		183.2		-0.6		-0.4		4.913		12.33		0		14524		0.112		297.02		17.3277234512

		3		11		2005		15		23		19		0		110001		-0.079		-0.028		0.052		45		45		42		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		4.596		12.33		0		14524		0.084		250.48		9.8635693337

		3		11		2005		15		23		22		0		110001		0.086		0.028		-0.033		45		43		45		15		1452.4		183		-0.9		-0.4		4.418		12.33		0		14524		0.09		71.97		9.6275645934

		3		11		2005		15		23		25		0		110001		0.02		-0.061		0.037		47		42		43		15		1452.4		183		-0.4		-0.2		4.58		12.33		0		14524		0.064		161.85		7.4094534211

		3		11		2005		15		23		28		0		110001		-0.063		0.098		-0.085		46		45		45		15		1452.4		182.9		-1.9		-0.3		4.495		12.33		0		14524		0.117		327.26		14.4215117099

		3		11		2005		15		23		31		0		110001		0.076		0.019		-0.002		45		47		41		15		1452.4		183		-1.9		-0.4		4.728		12.33		0		14524		0.078		75.96		7.8364532794

		3		11		2005		15		23		34		0		110001		0.039		0.038		0.037		47		50		45		15		1452.5		183.4		0.3		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.054		45.74		6.5833122363

		3		11		2005		15		23		37		0		110001		0.003		0.037		-0.012		46		51		39		15		1452.5		184.2		-0.2		-1.2		4.387		12.34		0		14525		0.037		4.64		3.9012818406

		3		11		2005		15		23		40		0		110001		0.017		0.061		0.05		46		45		42		15		1452.4		181		-1.2		1.3		4.542		12.33		0		14524		0.063		15.57		8.0684571016

		3		11		2005		15		23		43		0		110001		0.014		0.068		-0.097		46		45		43		15		1452.5		181.9		-0.9		0.5		4.673		12.34		0		14525		0.069		11.63		11.9285372112

		3		11		2005		15		23		46		0		110001		0.015		0.04		-0.058		47		48		44		15		1452.5		183.8		-1.9		-1		4.758		12.34		0		14525		0.043		20.56		7.2034713854

		3		11		2005		15		23		49		0		110001		0.016		0.006		-0.057		43		41		41		15		1452.5		182.9		-2.6		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.017		69.44		5.9506302187

		3		11		2005		15		23		52		0		110001		0.04		0.052		-0.155		43		42		42		15		1452.4		183.2		0.5		-0.3		4.689		12.33		0		14524		0.066		37.57		16.8312209896

		3		11		2005		15		23		55		0		110001		-0.039		-0.016		0.138		46		48		45		15		1452.5		182.8		-2.4		-0.1		4.604		12.34		0		14525		0.042		247.69		14.4294837052

		3		11		2005		15		23		58		0		110001		-0.012		0.002		-0.073		45		48		45		15		1452.5		183.1		-1.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.012		279.46		7.4006756448

		3		11		2005		15		24		1		0		110001		0.017		-0.01		-0.039		45		42		47		15		1452.5		182.5		-0.1		0.1		4.704		12.34		0		14525		0.02		120.47		4.3703546767

		3		11		2005		15		24		4		0		110001		0.047		0.004		0.031		45		46		42		15		1452.4		183		-0.6		-0.3		4.604		12.33		0		14524		0.047		85.14		5.6444663167

		3		11		2005		15		24		7		0		110001		-0.061		-0.04		0.085		42		45		41		15		1452.5		182.7		0.5		0		4.65		12.34		0		14525		0.073		236.75		11.2008928216

		3		11		2005		15		24		10		0		110001		-0.041		-0.018		0.002		42		42		43		15		1452.5		182.8		-0.2		-0.1		4.851		12.34		0		14525		0.045		246.3		4.4821869662

		3		11		2005		15		24		13		0		110001		0.011		0.009		0.007		42		47		45		15		1452.5		182.8		-4.7		-0.3		4.844		12.34		0		14525		0.014		50.71		1.5842979518

		3		11		2005		15		24		16		0		110001		-0.054		0.012		-0.04		42		43		43		15		1452.5		183.6		-4.7		-1		4.944		12.34		0		14525		0.055		282.53		6.8264192664

		3		11		2005		15		24		19		0		110001		0.021		-0.032		0.069		40		49		43		15		1452.5		183.2		1.1		-0.3		4.766		12.34		0		14525		0.038		146.73		7.8905006178

		3		11		2005		15		24		22		0		110001		-0.057		0.005		-0.014		41		44		42		15		1452.4		180.6		3.2		1.6		4.743		12.33		0		14524		0.057		275.01		5.89067059

		3		11		2005		15		24		25		0		110001		0.01		-0.058		0.01		40		43		41		15		1452.5		182.5		0		0.1		4.464		12.34		0		14525		0.059		170.22		5.9699246226

		3		11		2005		15		24		28		0		110001		-0.031		0.007		-0.015		45		44		41		15		1452.5		184		-1.4		-1.2		5.014		12.34		0		14525		0.032		282.72		3.5142566782

		3		11		2005		15		24		31		0		110001		0.028		0.052		-0.112		44		47		40		15		1452.5		182.5		0.9		0.2		4.65		12.34		0		14525		0.059		28.3		12.6617534331

		3		11		2005		15		24		34		0		110001		0.051		0.032		-0.019		46		44		40		15		1452.5		182.7		-1		-0.1		4.766		12.34		0		14525		0.06		57.89		6.3134776471

		3		11		2005		15		24		37		0		110001		0		-0.035		0.076		46		44		43		15		1452.5		183.3		-1.5		-0.6		4.828		12.34		0		14525		0.035		180		8.3671978583

		3		11		2005		15		24		40		0		110001		-0.028		-0.009		0.084		45		43		44		15		1452.5		182.7		0		0		4.666		12.34		0		14525		0.029		252.18		8.9

		3		11		2005		15		24		43		0		110001		0.024		-0.006		-0.026		44		44		46		15		1452.5		182.7		-1.2		-0.1		4.464		12.34		0		14525		0.025		104.04		3.588871689

		3		11		2005		15		24		46		0		110001		0.018		0.015		-0.146		47		41		46		15		1452.5		183		-0.8		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.023		50.19		14.7868184543

		3		11		2005		15		24		49		0		110001		-0.008		0		0.025		47		44		44		15		1452.5		182.7		0.4		0		4.944		12.34		0		14525		0.008		270		2.6248809497

		3		11		2005		15		24		52		0		110001		0.054		0.019		-0.044		44		42		45		15		1452.5		183.1		-1.6		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.057		70.62		7.2201108025

		3		11		2005		15		24		55		0		110001		-0.015		-0.016		0.01		46		44		47		15		1452.4		183.1		0.1		-0.4		4.542		12.33		0		14524		0.022		223.15		2.4103941586

		3		11		2005		15		24		58		0		110001		-0.015		-0.005		0.004		44		46		50		15		1452.4		183.3		-1.6		-0.5		4.619		12.33		0		14524		0.016		251.57		1.630950643

		3		11		2005		15		25		1		0		110001		0.01		0.013		-0.066		44		48		50		15		1452.5		182.8		0.3		0		4.673		12.34		0		14525		0.016		37.57		6.8007352544

		3		11		2005		15		25		4		0		110001		-0.047		0.039		-0.024		43		43		39		15		1452.5		182.9		-0.3		-0.1		5.114		12.34		0		14525		0.061		309.69		6.5620118866

		3		11		2005		15		25		7		0		110001		0.002		-0.066		0.093		48		47		42		15		1452.5		183		-1.2		-0.3		5.006		12.34		0		14525		0.066		178.26		11.4057003292

		3		11		2005		15		25		10		0		110001		-0.043		-0.041		0.001		47		41		41		15		1452.5		182.9		-0.1		-0.2		5.161		12.34		0		14525		0.059		226.36		5.9422218067

		3		11		2005		15		25		13		0		110001		0.018		-0.009		0.054		43		53		54		15		1452.5		182.8		-0.7		0		5.501		12.34		0		14525		0.02		116.57		5.7628118137

		3		11		2005		15		25		16		0		110001		0.039		-0.03		0.044		44		59		58		15		1452.5		183.1		-1.2		-0.4		5.285		12.34		0		14525		0.049		127.57		6.6007575323

		3		11		2005		15		25		19		0		110001		-0.004		-0.005		0.023		46		61		52		15		1452.5		182.6		-0.5		-0.1		5.23		12.34		0		14525		0.006		218.66		2.3874672773

		3		11		2005		15		25		22		0		110001		-0.011		0.039		-0.088		45		65		44		15		1452.5		182.8		-1		-0.3		5.308		12.34		0		14525		0.041		344.25		9.6881370758

		3		11		2005		15		25		25		0		110001		0.009		-0.024		-0.065		48		66		45		15		1452.5		182.8		-0.1		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.026		159.44		6.9871310278

		3		11		2005		15		25		28		0		110001		-0.004		-0.05		0.046		41		63		39		15		1452.5		182.8		-1.2		-0.1		5.308		12.34		0		14525		0.05		184.57		6.8058798109

		3		11		2005		15		25		31		0		110001		-0.082		0.011		0.029		46		61		41		15		1452.5		182.9		-0.8		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.083		277.64		8.7669835177

		3		11		2005		15		25		34		0		110001		-0.105		-0.024		-0.248		44		49		41		15		1452.5		182.8		1.3		0		5.215		12.34		0		14525		0.108		257.12		27.0379363118

		3		11		2005		15		25		37		0		110001		0.023		0.002		-0.023		44		45		44		15		1452.5		183.1		-1.7		-0.3		4.998		12.34		0		14525		0.023		85.03		3.2588341474

		3		11		2005		15		25		40		0		110001		0.026		0.046		0.062		45		44		44		15		1452.5		182.7		1.1		0.1		4.588		12.34		0		14525		0.053		29.48		8.1461647418

		3		11		2005		15		25		43		0		110001		0.009		0.007		0.063		48		42		44		15		1452.5		183		0		-0.1		4.588		12.34		0		14525		0.011		52.13		6.402343321

		3		11		2005		15		25		46		0		110001		-0.014		0.022		-0.041		47		47		44		15		1452.5		183.1		-1.6		-0.3		4.689		12.34		0		14525		0.026		327.53		4.8590122453

		3		11		2005		15		25		49		0		110001		0.004		-0.018		0.011		46		44		43		15		1452.5		183		-0.1		-0.2		4.898		12.34		0		14525		0.018		167.47		2.1470910554

		3		11		2005		15		25		52		0		110001		-0.021		-0.053		0.039		44		49		43		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		4.379		12.34		0		14525		0.057		201.61		6.9072425757

		3		11		2005		15		25		55		0		110001		-0.028		-0.034		-0.016		47		43		47		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		4.511		12.34		0		14525		0.044		219.47		4.6861498055

		3		11		2005		15		25		58		0		110001		-0.049		-0.08		0.127		45		49		43		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		4.557		12.34		0		14525		0.094		211.49		15.7892368403

		3		11		2005		15		26		1		0		110001		-0.064		0.041		-0.138		41		49		42		15		1452.5		183.1		-0.7		-0.3		5.339		12.34		0		14525		0.076		302.64		15.7546818438

		3		11		2005		15		26		4		0		110001		-0.015		-0.002		0.009		43		41		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.029		12.34		0		14525		0.015		262.41		1.7606816862

		3		11		2005		15		26		7		0		110001		0.023		-0.017		0.085		43		43		42		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.029		126.47		8.9682774266

		3		11		2005		15		26		10		0		110001		0.032		0		-0.107		42		44		42		15		1452.5		183.2		-0.6		-0.3		5.308		12.34		0		14525		0.032		90		11.168258593

		3		11		2005		15		26		13		0		110001		-0.086		0.044		-0.042		42		47		45		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		5.192		12.34		0		14525		0.097		297.1		10.5337552658

		3		11		2005		15		26		16		0		110001		-0.022		0.013		0.018		47		44		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.323		12.34		0		14525		0.026		300.58		3.1256999216

		3		11		2005		15		26		19		0		110001		-0.033		-0.001		0.025		47		42		43		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.936		12.34		0		14525		0.033		268.26		4.1412558482

		3		11		2005		15		26		22		0		110001		0.007		0.028		-0.048		47		41		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		5.292		12.34		0		14525		0.029		14.04		5.600892786

		3		11		2005		15		26		25		0		110001		-0.011		0.012		-0.053		41		44		41		15		1452.5		183		-0.6		-0.3		5.37		12.34		0		14525		0.016		317.49		5.5443665103

		3		11		2005		15		26		28		0		110001		0		-0.055		0.089		41		44		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.517		12.34		0		14525		0.055		180		10.4623133197

		3		11		2005		15		26		31		0		110001		0.101		-0.018		0.043		43		46		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.478		12.34		0		14525		0.103		100.11		11.123848255

		3		11		2005		15		26		34		0		110001		0.026		-0.067		0.081		50		46		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.072		158.79		10.8286656611

		3		11		2005		15		26		37		0		110001		0.019		-0.008		-0.026		47		47		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.308		12.34		0		14525		0.021		112.83		3.3181320046

		3		11		2005		15		26		40		0		110001		-0.042		0.018		0.012		45		44		44		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.323		12.34		0		14525		0.046		293.2		4.7244047244

		3		11		2005		15		26		43		0		110001		0.017		-0.015		0.043		46		46		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.023		131.42		4.8610698411

		3		11		2005		15		26		46		0		110001		0.057		-0.062		0.036		41		43		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.805		12.34		0		14525		0.084		137.41		9.159148432

		3		11		2005		15		26		49		0		110001		0.002		-0.013		0.014		45		52		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.1		4.813		12.34		0		14525		0.013		171.25		1.9209372712

		3		11		2005		15		26		52		0		110001		0.023		0.008		-0.107		40		44		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.488		12.34		0		14525		0.024		70.82		10.9736046949

		3		11		2005		15		26		55		0		110001		0.022		0.01		-0.076		40		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.642		12.34		0		14525		0.024		65.56		7.974960815

		3		11		2005		15		26		58		0		110001		-0.045		-0.011		0.005		43		38		42		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		4.844		12.34		0		14525		0.046		256.26		4.6593991029

		3		11		2005		15		27		1		0		110001		0.023		-0.011		-0.043		46		48		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.635		12.34		0		14525		0.025		115.56		4.9989999

		3		11		2005		15		27		4		0		110001		-0.066		0.013		0.024		42		43		48		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.542		12.34		0		14525		0.067		281.14		7.1421285343

		3		11		2005		15		27		7		0		110001		-0.062		-0.002		-0.038		46		41		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.472		12.34		0		14525		0.062		268.15		7.2746133918

		3		11		2005		15		27		10		0		110001		0.038		0.008		-0.101		45		44		45		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.449		12.34		0		14525		0.039		78.11		10.8208132781

		3		11		2005		15		27		13		0		110001		-0.058		-0.01		-0.109		45		48		43		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.728		12.34		0		14525		0.059		260.22		12.3874936932

		3		11		2005		15		27		16		0		110001		0.089		-0.025		0.061		44		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.758		12.34		0		14525		0.092		105.69		11.0756489652

		3		11		2005		15		27		19		0		110001		-0.037		-0.028		-0.011		43		45		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.145		12.34		0		14525		0.046		232.88		4.768647607

		3		11		2005		15		27		22		0		110001		-0.052		-0.003		-0.06		47		45		42		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.944		12.34		0		14525		0.052		266.7		7.9454389432

		3		11		2005		15		27		25		0		110001		0.076		0.042		-0.011		50		46		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.617		12.34		0		14525		0.087		61.07		8.7527138649

		3		11		2005		15		27		28		0		110001		0.004		0.028		-0.047		44		49		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.501		12.34		0		14525		0.028		8.13		5.4854352608

		3		11		2005		15		27		31		0		110001		0.095		-0.075		0.104		46		45		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.261		12.34		0		14525		0.121		128.29		15.9580700588

		3		11		2005		15		27		34		0		110001		-0.022		-0.023		0.012		45		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.285		12.34		0		14525		0.032		223.73		3.4014702703

		3		11		2005		15		27		37		0		110001		0.022		0.018		0.04		46		45		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.028		50.71		4.9071376586

		3		11		2005		15		27		40		0		110001		-0.067		0.056		-0.073		47		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.169		12.34		0		14525		0.087		309.89		11.3815640401

		3		11		2005		15		27		43		0		110001		-0.053		0.091		-0.098		42		47		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.161		12.34		0		14525		0.105		329.78		14.3854092747

		3		11		2005		15		27		46		0		110001		-0.093		0.006		0.034		47		43		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.053		12.34		0		14525		0.093		273.69		9.92018145

		3		11		2005		15		27		49		0		110001		0.004		0		0.034		45		46		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.184		12.34		0		14525		0.004		90		3.4234485537

		3		11		2005		15		27		52		0		110001		0.148		0.032		0.079		40		47		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.991		12.34		0		14525		0.151		77.8		17.078934393

		3		11		2005		15		27		55		0		110001		-0.029		0.01		-0.029		43		47		40		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.331		12.34		0		14525		0.031		289.03		4.2213741838

		3		11		2005		15		27		58		0		110001		0.004		-0.045		0.015		47		48		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.347		12.34		0		14525		0.045		174.92		4.7602520942

		3		11		2005		15		28		1		0		110001		-0.011		-0.033		0.045		43		47		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.347		12.34		0		14525		0.035		198.43		5.6877060402

		3		11		2005		15		28		4		0		110001		0.023		-0.037		-0.024		45		50		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.044		148.13		4.9739320462

		3		11		2005		15		28		7		0		110001		-0.003		-0.058		0.061		43		47		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.494		12.34		0		14525		0.058		182.96		8.4225886757

		3		11		2005		15		28		10		0		110001		-0.113		-0.031		0.005		46		44		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.269		12.34		0		14525		0.117		254.66		11.7281712129

		3		11		2005		15		28		13		0		110001		-0.016		-0.037		0.025		42		44		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.331		12.34		0		14525		0.04		203.39		4.7434164903

		3		11		2005		15		28		16		0		110001		-0.02		-0.04		0.095		43		40		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.045		206.57		10.5

		3		11		2005		15		28		19		0		110001		0.027		0.039		-0.066		42		54		47		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.998		12.34		0		14525		0.047		34.7		8.1277303105

		3		11		2005		15		28		22		0		110001		-0.015		-0.04		0.031		41		43		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.316		12.34		0		14525		0.043		200.56		5.2782572882

		3		11		2005		15		28		25		0		110001		0.035		-0.09		0.034		48		46		46		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		5.277		12.34		0		14525		0.097		158.75		10.2376755174

		3		11		2005		15		28		28		0		110001		0.019		-0.075		0.067		45		48		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.077		165.78		10.2347447452

		3		11		2005		15		28		31		0		110001		0.026		0.018		-0.005		44		56		53		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.238		12.34		0		14525		0.032		55.3		3.2015621187

		3		11		2005		15		28		34		0		110001		-0.009		0.011		-0.021		44		59		54		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.867		12.34		0		14525		0.014		320.71		2.5357444666

		3		11		2005		15		28		37		0		110001		-0.02		-0.048		0.043		42		52		48		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.439		12.34		0		14525		0.052		202.62		6.7475921631

		3		11		2005		15		28		40		0		110001		-0.024		0.05		-0.071		46		46		50		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.184		12.34		0		14525		0.055		334.36		9.0094394942

		3		11		2005		15		28		43		0		110001		0.038		0.076		-0.144		43		43		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.579		12.34		0		14525		0.085		26.57		16.7200478468

		3		11		2005		15		28		46		0		110001		0.007		0.054		-0.063		52		48		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.316		12.34		0		14525		0.054		7.39		8.3270643086

		3		11		2005		15		28		49		0		110001		0.022		0.052		-0.063		49		48		43		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.056		22.93		8.4599054368

		3		11		2005		15		28		52		0		110001		0.021		-0.048		0.058		46		44		41		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.169		12.34		0		14525		0.052		156.37		7.8160092119

		3		11		2005		15		28		55		0		110001		-0.054		0.061		-0.045		48		43		44		15		1452.5		183		-0.7		-0.2		4.836		12.34		0		14525		0.081		318.48		9.306986623

		3		11		2005		15		28		58		0		110001		-0.028		0.001		-0.019		47		47		46		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		4.782		12.34		0		14525		0.028		272.05		3.385262176

		3		11		2005		15		29		1		0		110001		0.016		0.045		-0.002		43		43		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		4.859		12.34		0		14525		0.048		19.57		4.7801673611

		3		11		2005		15		29		4		0		110001		-0.006		0.078		-0.024		40		48		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.078		355.6		8.1829090182

		3		11		2005		15		29		7		0		110001		-0.057		-0.048		0.054		47		40		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.898		12.34		0		14525		0.075		229.9		9.2027169901

		3		11		2005		15		29		10		0		110001		-0.044		-0.027		0.096		47		47		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.48		12.34		0		14525		0.052		238.47		10.9

		3		11		2005		15		29		13		0		110001		0.057		-0.007		-0.034		52		44		47		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		4.72		12.34		0		14525		0.057		97		6.6738294854

		3		11		2005		15		29		16		0		110001		-0.028		0.03		-0.007		43		45		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.457		12.34		0		14525		0.041		316.97		4.1629316593

		3		11		2005		15		29		19		0		110001		0.028		0.017		-0.06		42		48		46		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.033		58.74		6.8359344643

		3		11		2005		15		29		22		0		110001		0.014		0.009		-0.042		43		43		47		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.017		57.26		4.5177427992

		3		11		2005		15		29		25		0		110001		-0.01		-0.022		-0.077		42		49		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.929		12.34		0		14525		0.024		204.44		8.0703159789

		3		11		2005		15		29		28		0		110001		-0.01		-0.015		-0.058		47		48		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.697		12.34		0		14525		0.018		213.69		6.0737138556

		3		11		2005		15		29		31		0		110001		-0.053		0.019		0.001		42		45		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.056		289.72		5.6311632901

		3		11		2005		15		29		34		0		110001		-0.054		-0.034		0.077		41		44		46		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.114		12.34		0		14525		0.064		237.8		10.0004999875

		3		11		2005		15		29		37		0		110001		-0.011		0.033		-0.034		45		46		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.035		341.57		4.8641546028

		3		11		2005		15		29		40		0		110001		-0.029		0.03		-0.03		49		42		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.042		315.97		5.139066063

		3		11		2005		15		29		43		0		110001		0.012		-0.073		0.068		43		40		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.277		12.34		0		14525		0.074		170.67		10.0483829545

		3		11		2005		15		29		46		0		110001		0.003		0.009		-0.002		47		43		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.009		18.43		0.9695359715

		3		11		2005		15		29		49		0		110001		0.037		-0.013		0.112		46		41		41		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.207		12.34		0		14525		0.039		109.36		11.8667602993

		3		11		2005		15		29		52		0		110001		-0.024		0.007		-0.074		46		46		46		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		5.107		12.34		0		14525		0.025		286.26		7.8108898341

		3		11		2005		15		29		55		0		110001		0.022		0.031		-0.002		46		46		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.038		35.36		3.8065732621

		3		11		2005		15		29		58		0		110001		0.028		-0.001		0.037		51		44		43		15		1452.5		182.9		-0.1		-0.1		5.107		12.34		0		14525		0.028		92.05		4.6411205543

		3		11		2005		15		30		1		0		110001		-0.006		-0.005		-0.034		44		43		40		15		1452.5		183.1		-1.1		-0.3		5.022		12.34		0		14525		0.008		230.19		3.4885527085

		3		11		2005		15		30		4		0		110001		0.009		0.031		-0.096		47		46		42		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.032		16.19		10.1281785134

		3		11		2005		15		30		7		0		110001		-0.005		0.056		-0.078		40		45		45		15		1452.5		183		-0.4		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.056		354.9		9.6150923032

		3		11		2005		15		30		10		0		110001		0.05		0.033		-0.009		45		43		44		15		1452.5		183.1		-1.9		-0.4		5.339		12.34		0		14525		0.06		56.58		6.0580524923

		3		11		2005		15		30		13		0		110001		0.034		-0.018		0.075		41		44		45		15		1452.5		182.8		-0.2		-0.1		5.223		12.34		0		14525		0.038		117.9		8.4291162052

		3		11		2005		15		30		16		0		110001		0.028		0.003		0.069		49		43		41		15		1452.5		182.9		-0.3		-0.2		5.385		12.34		0		14525		0.028		83.88		7.4525163536

		3		11		2005		15		30		19		0		110001		-0.093		0.117		-0.064		46		46		42		15		1452.5		183		-1.1		-0.3		5.2		12.34		0		14525		0.149		321.52		16.2585362195

		3		11		2005		15		30		22		0		110001		-0.002		0.069		-0.032		49		50		43		15		1452.5		183		-0.3		-0.1		5.2		12.34		0		14525		0.069		358.34		7.6085478247

		3		11		2005		15		30		25		0		110001		0.019		-0.037		0.028		44		43		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.967		12.34		0		14525		0.042		152.82		5.0139804547

		3		11		2005		15		30		28		0		110001		-0.047		0.036		-0.029		47		43		45		15		1452.5		183.1		-0.9		-0.3		5.494		12.34		0		14525		0.059		307.45		6.5924198895

		3		11		2005		15		30		31		0		110001		-0.043		0.003		0.027		46		47		46		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		5.432		12.34		0		14525		0.043		273.99		5.0862559904

		3		11		2005		15		30		34		0		110001		0.029		0.076		-0.086		44		44		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.081		20.89		11.8376517942

		3		11		2005		15		30		37		0		110001		0.077		0.07		-0.063		41		50		53		15		1452.5		183		-0.8		-0.2		5.2		12.34		0		14525		0.104		47.73		12.1647030379

		3		11		2005		15		30		40		0		110001		-0.004		0.021		-0.027		46		39		52		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.145		12.34		0		14525		0.021		349.22		3.4438350715

		3		11		2005		15		30		43		0		110001		0.063		0.062		0.022		44		45		51		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.088		45.46		9.1087869664

		3		11		2005		15		30		46		0		110001		0.088		0.003		-0.023		47		42		45		15		1452.5		182.9		-0.8		-0.2		5.339		12.34		0		14525		0.088		88.05		9.100549434

		3		11		2005		15		30		49		0		110001		-0.02		-0.053		-0.035		43		45		41		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.014		12.34		0		14525		0.057		200.67		6.6588287258

		3		11		2005		15		30		52		0		110001		-0.032		0.031		-0.093		47		46		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.045		314.09		10.3121287812

		3		11		2005		15		30		55		0		110001		-0.031		0.054		-0.085		44		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.875		12.34		0		14525		0.062		330.14		10.5366028681

		3		11		2005		15		30		58		0		110001		-0.076		-0.029		-0.022		44		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.712		12.34		0		14525		0.081		249.11		8.4267431431

		3		11		2005		15		31		1		0		110001		0.029		0.072		0.056		49		45		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.805		12.34		0		14525		0.078		21.94		9.5713112999

		3		11		2005		15		31		4		0		110001		-0.027		-0.021		0.025		47		46		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.797		12.34		0		14525		0.034		232.13		4.2367440329

		3		11		2005		15		31		7		0		110001		-0.02		-0.02		0.045		51		42		43		15		1452.5		183		-0.7		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.028		225		5.3150729064

		3		11		2005		15		31		10		0		110001		0.015		-0.007		0.004		50		44		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.836		12.34		0		14525		0.017		115.02		1.7029386366

		3		11		2005		15		31		13		0		110001		-0.016		0.007		0		46		45		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.65		12.34		0		14525		0.017		293.63		1.7464249197

		3		11		2005		15		31		16		0		110001		-0.018		0		0.017		44		47		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.619		12.34		0		14525		0.018		270		2.4758836806

		3		11		2005		15		31		19		0		110001		-0.023		-0.027		0.014		48		45		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.782		12.34		0		14525		0.035		220.43		3.813135193

		3		11		2005		15		31		22		0		110001		-0.046		0.015		0.01		44		45		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.758		12.34		0		14525		0.048		288.06		4.9406477308

		3		11		2005		15		31		25		0		110001		0.002		0.023		-0.025		45		44		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.689		12.34		0		14525		0.023		4.97		3.4029399054

		3		11		2005		15		31		28		0		110001		-0.026		-0.005		-0.087		46		45		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.611		12.34		0		14525		0.026		259.11		9.0939540355

		3		11		2005		15		31		31		0		110001		-0.041		0.038		-0.052		44		47		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.867		12.34		0		14525		0.056		312.83		7.6347887987

		3		11		2005		15		31		34		0		110001		-0.053		0.061		-0.067		47		45		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.619		12.34		0		14525		0.081		319.01		10.4971424683

		3		11		2005		15		31		37		0		110001		-0.045		0.115		-0.159		46		47		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.96		12.34		0		14525		0.123		338.63		20.1323123361

		3		11		2005		15		31		40		0		110001		
_1185350387.xls
Graph2

		4.05				0.43

		4.97				0.9

		10.09				1.04

		24.98				1.8

		49.56				3.11

		74.81				4.24

		98.31				2.47

		49.3				2.8

		49.25				3.29

		49.11				0.36

		3.8				0.66

		3.68				1.03

		9.57				2.2

		24.1				2.94

		48.92				3.96

		73.9				2.18

		98.63				2.51

		50.52				2.57

		50.67

		50.66



moyenne = 0;63 cm/s

incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure n°11 : incertitudes absolues sur Ux et Uy pour AQ2 et AQ3

0.9015409682

0.7616437261

0.742602633

0.6421549986

0.6610419103

0.5397928687

0.5797775256

0.5597851971

0.5797775256

0.5218657202

0.5405037816

0.6309472441

0.6309472441

0.4664931879

0.4213486858

0.6266778565

0.5287594414

0.5712327946

0.5331506083

0.4731862915

0.9327237491

0.7738219201

0.8145493896

0.6519389096

0.7235615398

0.6716946341

0.7507175322

0.5519638581

0.592671736

0.5622577771

0.5703626534

0.5405037816

0.6455552256

0.5679268075

0.5405037816

0.8199292399

0.5483431245

0.7916558178



calcul

		aquadopp/ RUN		vitesse palier		debut palier		fin palier		N		Ux
moyen palier		stdv Ux		Ux Intconf à		Ux-intconf		Ux +intconf		Uy
moyen palier		stdv Uy		Uy intconf		Uy-intconf		Uy+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier		teta		module min		module max		teta abs		teta max		teta min		erreur
module min		erreur
module max		teta max		teta min

																0.01

				cm/s		s		s				cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s		°

		aq2 au repos		0		29750		30850		367		0.06		3.6		0.4847070992		-0.4247070992		0.5447070992		-0.05		3.5		0.4712430131		-0.4212430131		0.5212430131		-0.75		6.1		0.0781024968		-39.8055710923		0.9593340379		1.0634378697		39.8055710923		-129.1730350042		37.7161643589		0.9593340379		1.0634378697		129.1730350042		-37.7161643589

		aq2 RUN1		5.0764861965		19400		19700		100		-4.05		3.5		0.9015409682		3.1484590318		4.9515409682		2.93		4.3		1.1076074752		1.8223925248		4.0376074752		-0.26		6.8		4.9987398412		144.1158868329		3.6471233581		6.3943437571		35.8841131671		127.9465119233		159.7940872813		-1.4293628384		1.3178575606		52.0534880767		20.2059127187

		aq2 RUN2 inversé		5.0764861965		27150		27700		183		4.97		3.9		0.742602633		4.227397367		5.712602633		-0.43		4		0.7616437261		-0.3316437261		1.1916437261		0.96		7.1		4.9885669285		-4.9448662921		4.3476977885		5.9140040254		4.9448662921		-15.7423960442		3.322562851		-0.728788408		0.8375178289		15.7423960442		-3.322562851

		aq2 RUN1		10.1513541303		19800		20360		187		-10.09		3.5		0.6610419103		9.4289580897		10.7510419103		0.9		3.4		0.6421549986		0.2578450014		1.5421549986		-0.33		6.1		10.1300592298		174.9028647525		9.4382537952		10.8660960882		5.0971352475		170.7112212739		178.6261239694		-0.7131003352		0.7147419578		9.2887787261		1.3738760306

		aq2 RUN1		24.9665221063		20400		20900		167		-24.98		2.9		0.5797775256		24.4002224744		25.5597775256		-1.04		2.7		0.5397928687		0.5002071313		1.5797928687		-0.66		5		25.0016399462		-177.6159640481		24.4142717273		25.6170562842		2.3840359519		-176.2955541348		-178.8788595858		-0.5522503791		0.6505341778		3.7044458652		1.1211404142

		aq2 RUN1		49.7199280545		20950		21450		167		-49.56		2.9		0.5797775256		48.9802224744		50.1397775256		-1.8		2.8		0.5597851971		1.2402148029		2.3597851971		-1.95		4.8		49.5926768787		-177.9199537697		49.0347104243		50.2331402213		2.0800462303		-177.2417179834		-178.5830693563		-0.6852176301		0.5132121668		2.7582820166		1.4169306437

		aq2 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		-74.81		2.9		0.5405037816		74.2694962184		75.3505037816		-3.11		2.8		0.5218657202		2.5881342798		3.6318657202		-4.43		4.7		74.8746165266		-177.6194716003		74.4465003045		75.5679414087		2.3805283997		-177.200399155		-178.032781619		-0.1423388038		0.9791023004		2.799600845		1.967218381

		aq2 RUN3		99.4503937157		31050		31500		150		-98.31		3		0.6309472441		97.6790527559		98.9409472441		-4.24		3		0.6309472441		3.6090527559		4.8709472441		-10.14		4.5		98.4013907422		-177.5304277717		98.2702508854		99.5783950896		2.4695722283		-177.1452043979		-177.9109574219		-1.1801428303		0.1280013738		2.8547956021		2.0890425781

		aq2 retour chariot		49.7274895649		17000		17880		293		-49.3		2.8		0.4213486858		48.8786513142		49.7213486858		-2.47		3.1		0.4664931879		2.0035068121		2.9364931879		-0.35		5.1		49.3618364731		-177.1317983633		48.9209473931		49.8092160888		2.8682016367		-176.5619614993		-177.6925320823		-0.8065421718		0.081726524		3.4380385007		2.3074679177

		aq2 retour chariot		49.7274895649		25850		26370		173		-49.25		2.7		0.5287594414		48.7212405586		49.7787594414		-2.8		3.2		0.6266778565		2.1733221435		3.4266778565		0.37		5.1		49.3295296957		-176.7460777743		48.7710929825		49.8979349539		3.2539222257		-175.9768798383		-177.5000751679		-0.9563965824		0.170445389		4.0231201617		2.4999248321		moyenne		teta abs

		aq2 retour chariot		49.7271494118		28950		29500		183		-49.11		2.8		0.5331506083		48.5768493917		49.6431506083		-3.29		3		0.5712327946		2.7187672054		3.8612327946		0.17		5		49.220079236		-176.1673412446		48.6531693926		49.7933772806		3.8326587554		-175.455280159		-176.8652588602		-1.0739800192		0.0662278689		4.544719841		3.1347411398		2.7527093469		0.6107269671

																																								0		0								0		0		0		0

		aq3 au repos		0		11080		12170		363		0.59		3.5		0.4731862915		0.1168137085		1.0631862915		0.36		3.5		0.4731862915		-0.1131862915		0.8331862915		-0.37		6		0.6911584478		31.3902681042		0.4041739466		1.4005229334		31.3902681042		82.0190842468		-6.0767922157		0.4041739466		1.4005229334		82.0190842468		-6.0767922157

		aq3 RUN1		5.0764861965		650		1000		117		-3.8		3.9		0.9327237491		2.8672762509		4.7327237491		0.01		4.5		1.0762197105		-1.0662197105		1.0862197105		-0.6		6.5		3.8000131579		179.8492219809		3.1173863363		4.8927034802		0.1507780191		159.2516440985		192.6960176444		-1.9590998602		-0.1837827163		20.7483559015		-12.6960176444

		aq3 RUN2		5.0764861965		8460		8940		160		-3.68		4		0.8145493896		2.8654506104		4.4945493896		-0.66		3.8		0.7738219201		-0.1138219201		1.4338219201		-0.39		6.7		3.7387163573		-169.8322245126		2.8941082617		4.7338060283		10.1677754874		-153.4174097216		-181.4506731304		-2.1823779348		-0.3426801682		26.5825902784		-1.4506731304

		aq3 RUN1		10.1513541303		1050		1600		183		-9.57		3.8		0.7235615398		8.8464384602		10.2935615398		-0.2		3.3		0.628356074		-0.428356074		0.828356074		0.38		6.5		9.572089636		-178.8027703171		8.8649513454		10.3338271206		1.1972296829		-174.6505794541		-182.3829305874		-1.2864027849		0.1824729903		5.3494205459		-2.3829305874

		aq3 RUN1		24.9665221063		1630		2140		170		-24.1		3.8		0.7507175322		23.3492824678		24.8507175322		-1.03		3.3		0.6519389096		0.3780610904		1.6819389096		-0.49		5		24.1220003316		-177.55274853		23.3574832109		24.9123900973		2.44725147		-175.8798803559		-179.1284101171		-1.6090388954		-0.054132009		4.1201196441		0.8715898829

		aq3 RUN1		49.7199280545		2180		2690		170		-48.92		3		0.592671736		48.327328264		49.512671736		-2.2		3.4		0.6716946341		1.5283053659		2.8716946341		0.78		4.5		48.9694435337		-177.4250645575		48.357778841		49.6020129884		2.5749354425		-176.5993829599		-178.2320151546		-1.3621492135		-0.117915066		3.4006170401		1.7679848454

		aq3 RUN2		74.5888391083		8980		9570		197		-73.9		3.1		0.5703626534		73.3296373466		74.4703626534		-2.94		3		0.5519638581		2.3880361419		3.4919638581		1.32		5.3		73.9584586102		-177.7217752881		73.3803845043		74.5638727891		2.2782247119		-177.2736294733		-178.1633294375		-1.208454604		-0.0249663192		2.7263705267		1.8366705625

		aq3 RUN3		99.4503937157		12290		12750		153		-98.63		3.1		0.6455552256		97.9844447744		99.2755552256		-3.96		2.7		0.5622577771		3.3977422229		4.5222577771		1.54		5.1		98.7094650983		-177.700806181		98.0554316188		99.3904335475		2.299193819		-177.3575137635		-178.0397961094		-1.3949620969		-0.0599601682		2.6424862365		1.9602038906

		aq3 retour chariot		49.7274895649		10175		10750		192		50.52		2.9		0.5405037816		49.9794962184		51.0605037816		2.18		2.9		0.5405037816		1.6394962184		2.7205037816		-0.34		5.3		50.567012963		2.4708503644		50.0075353331		51.1340570194		2.4708503644		3.1156719195		1.839072173		0.2800457683		1.4065674545		3.1156719195		1.839072173

		aq3 retour chariot		49.7274895649		7080		7600		173		50.67		2.8		0.5483431245		50.1216568755		51.2183431245		2.51		2.9		0.5679268075		1.9420731925		3.0779268075		-0.75		4.7		50.7321298587		2.8358979425		50.1648745262		51.3162236125		2.8358979425		3.5140705136		2.171474312		0.4373849614		1.5887340476		3.5140705136		2.171474312		moyenne		teta abs

		aq3 retour chariot		49.7271494118		5250		5500		83		50.66		2.8		0.7916558178		49.8683441822		51.4516558178		2.57		2.9		0.8199292399		1.7500707601		3.3899292399		-0.74		4.6		50.7251466237		2.9041458459		49.9045298459		51.5685185617		2.9041458459		3.8888456103		1.9481010679		0.1773804341		1.8413691499		3.8888456103		1.9481010679		2.3759661599		0.5276702804

																																								0		0												0		0

		aq1 au repos		0		29630		30980		450		0.26		3.6		0.4371330735		-0.1771330735		0.6971330735		-0.8		3.6		0.4371330735		0.3628669265		1.2371330735		0.21		6.2		0.8411896338		-71.9958383941		0.4551357293		1.4354764936		71.9958383941		-98.1482462571		-27.4975697723		0.4551357293		1.4354764936		98.1482462571		27.4975697723

		aq1 RUN1		5.0764861965		19400		19720		107		0.09		4.42		1.1058259045		-1.0158259045		1.1958259045		4.3		4		1.0007474249		3.2992525751		5.3007474249		-0.2		6.76		4.3009417573		88.8009610793		3.4578851662		5.4376394562		88.8009610793		100.8485335783		70.076770183		-1.6186010303		0.3611532597		100.8485335783		70.076770183

		aq1 RUN2		5.0764861965		27200		27700		167		0.89		3.5		0.6997314964		0.1902685036		1.5897314964		4.24		3.45		0.6897353322		3.5502646678		4.9297353322		-0.56		6.5		4.3324011818		78.1453979356		3.5991917586		5.2099075497		78.1453979356		87.789704088		65.8782002149		-1.4772944379		0.1334213532		87.789704088		65.8782002149

		aq1 RUN1		10.1513541303		19800		20300		167		3.57		3.8		0.7597084818		2.8102915182		4.3297084818		8.81		3.7		0.7397161534		8.0702838466		9.5497161534		-0.25		6		9.50584031		67.9411585814		8.5492525862		10.4883723307		67.9411585814		73.6018927304		61.7864353402		-1.6021015441		0.3370182004		73.6018927304		61.7864353402

		aq1 RUN1		24.9665221063		20400		20870		157		4.59		4.86		1.0022853734		3.5877146266		5.5922853734		24.01		3.6		0.7424336099		23.2675663901		24.7524336099		-0.66		5.3		24.4447990378		79.1773273313		23.5517927547		25.3848818258		79.1773273313		81.7527600737		76.4854796333		-1.4147293517		0.4183597195		81.7527600737		76.4854796333

		aq1 RUN1		49.7199280545		20930		21450		173		4.68		12.5		2.4479603771		2.2320396229		7.1279603771		46.94		3.7		0.7245962716		46.2154037284		47.6645962716		0.96		5.2		47.1727251704		84.3063268104		46.2792301433		48.2041819438		84.3063268104		87.3189095547		81.2321625871		-3.4406979112		-1.5157461106		87.3189095547		81.2321625871

		aq1 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		10.58		17.6		3.2802988126		7.2997011874		13.8602988126		70.91		5.1		0.9505411332		69.9594588668		71.8605411332		1.26		5.1		71.6949405467		81.5138874224		70.3505445776		73.1958527181		81.5138874224		84.1997051609		78.7937325282		-4.2382945307		-1.3929863902		84.1997051609		78.7937325282

		aq1 RUN3		99.4503937157		31060		31500		147		16.7		19		4.050369048		12.649630952		20.750369048		95.31		4.6		0.9806156643		94.3293843357		96.2906156643		1.1		4.6		96.7620075236		80.0616517024		95.1801235153		98.5072102977		80.0616517024		82.5159500637		77.5937955308		-4.2702702005		-0.943183418		82.5159500637		77.5937955308

		aq1 retour chariot		49.7274895649		28940		29570		210		-10.7		7.9		1.4042190694		9.2957809306		12.1042190694		-48.68		3.7		0.6576722224		48.0223277776		49.3376722224		-0.51		5		49.8420745957		-102.3966406249		48.9164145077		50.8033278398		77.6033593751		-100.6700939822		-104.1469518518		-0.8110750571		1.075838275		79.3299060178		75.8530481482

		aq1 Retour chariot		49.7274895649		25840		26370		177		-10.83		7.2		1.3979562661		9.4320437339		12.2279562661		-48.81		3.45		0.6698540442		48.1401459558		49.4798540442		-0.66		5.1		49.997049913		-102.5101628092		49.0598889282		50.9726835734		77.4898371908		-100.792465576		-104.2521429844		-0.6676006367		1.2451940086		79.207534424		75.7478570156





regression modules

		





regression modules

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq2

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ2 (pivot, coord. XYZ)

4.9987398412

4.9885669285

10.1300592298

25.0016399462

49.5926768787

74.8746165266

98.4013907422

49.3618364731

49.3295296957

49.220079236



angles

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq3

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)

3.8000131579

3.7387163573

9.572089636

24.1220003316

48.9694435337

73.9584586102

98.7094650983

50.567012963

50.7321298587

50.7251466237



incertitude relative

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649



aq1

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ1 (fixe , coord. ENU)
point 0cm/s supprimé

4.3009417573

4.3324011818

9.50584031

24.4447990378

47.1727251704

71.6949405467

96.7620075236

49.8420745957

49.997049913



Feuil2

		





Feuil2

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle EN pour AQ1(fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

100.8485335783

70.076770183

87.789704088

65.8782002149

73.6018927304

61.7864353402

81.7527600737

76.4854796333

87.3189095547

81.2321625871

84.1997051609

78.7937325282

82.5159500637

77.5937955308

79.3299060178

75.8530481482

79.207534424

75.7478570156



tableau XYZ

		Ux
moyen palier		ABS Ux		Ux Intconf à		erreur relative

						0.01

		cm/s				cm/s

		-4.05		4.05		0.9015409682		0.2226027082																Ux moyen		Uxy moyen

		4.97		4.97		0.742602633		0.1494170288																0.6515047437		0.6306292549

		-10.09		10.09		0.6610419103		0.06551456

		-24.98		24.98		0.5797775256		0.0232096688

		-49.56		49.56		0.5797775256		0.0116984973

		-74.81		74.81		0.5405037816		0.0072250205

		-98.31		98.31		0.6309472441		0.0064179356

		-49.3		49.3		0.4213486858		0.0085466265

		-49.25		49.25		0.5287594414		0.0107362323

		-49.11		49.11		0.5331506083		0.0108562535

		-3.8		3.8		0.9327237491		0.2454536182

		-3.68		3.68		0.8145493896		0.2213449428

		-9.57		9.57		0.7235615398		0.0756072664

		-24.1		24.1		0.7507175322		0.0311501051

		-48.92		48.92		0.592671736		0.0121151213

		-73.9		73.9		0.5703626534		0.0077180332

		-98.63		98.63		0.6455552256		0.0065452218

		50.52		50.52		0.5405037816		0.010698808

		50.67		50.67		0.5483431245		0.0108218497

		50.66		50.66		0.7916558178		0.015626842

		Uy

		-0.43		0.43		0.7616437261		1.7712644793

		0.9		0.9		0.6421549986		0.713505554

		-1.04		1.04		0.5397928687		0.5190316045

		-1.8		1.8		0.5597851971		0.3109917762

		-3.11		3.11		0.5218657202		0.1678024824

		-4.24		4.24		0.6309472441		0.1488083123

		-2.47		2.47		0.4664931879		0.1888636388

		-2.8		2.8		0.6266778565		0.2238135202

		-3.29		3.29		0.5712327946		0.1736269892

		0.36		0.36		0.4731862915		1.3144063654

		-0.66		0.66		0.7738219201		1.1724574547

		-1.03		1.03		0.6519389096		0.6329503976

		-2.2		2.2		0.6716946341		0.3053157428

		-2.94		2.94		0.5519638581		0.1877428089

		-3.96		3.96		0.5622577771		0.1419842872

		2.18		2.18		0.5405037816		0.2479375145

		2.51		2.51		0.5679268075		0.2262656604

		2.57		2.57		0.8199292399		0.3190386147



76°, orientation de l'axe du bassin par rapport à l'Est

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ2 (sur pivot)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

52.0534880767

20.2059127187

15.7423960442

-3.322562851

9.2887787261

1.3738760306

3.7044458652

1.1211404142

2.7582820166

1.4169306437

2.799600845

1.967218381

2.8547956021

2.0890425781

3.4380385007

2.3074679177

4.0231201617

2.4999248321

4.544719841

3.1347411398

axe théorique du bassin

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ3 (fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

20.7483559015

-12.6960176444

26.5825902784

-1.4506731304

5.3494205459

-2.3829305874

4.1201196441

0.8715898829

3.4006170401

1.7679848454

2.7263705267

1.8366705625

2.6424862365

1.9602038906

3.1156719195

1.839072173

3.5140705136

2.171474312

3.8888456103

1.9481010679

axe théorique du bassin



tableau XYZ

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0				0

		0

		0



moyenne = 0.63cm/s

incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure 8 : incertitudes absolues sur Ux et Uy pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



iner conf modules

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 9 :incertitudes relatives sur Ux pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Uy (cm/s)

incertitude relative

figure 10 : Incertitudes relatives sur Uy pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69				5.58		AQ2 +AQ2		AQ1

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30				Ux		3.24		8.44

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20				Uy		3.27		3.89

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09				Uz		5.48		5.58

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99

																												tableau 6 :Ecart-type sur les moyennes de palier
 des composantes de vitesses

																												(cm/s)		AQ2 +AQ2		AQ1

																												stdv(Ux)		3.24		8.44

																												stdv(Uy)		3.27		3.89

																												stdv(Uz)		5.48		5.58





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

Sigma Ux ( cm/s)

Figure n°4: Ecart-type sur la composante Ux , AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99



moyenne 3.24



		





		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



retours chariots

erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ2 (pivot, coord.XYZ)
alfa=0.01

0.9593340379

1.0634378697

-1.4293628384

1.3178575606

-0.728788408

0.8375178289

-0.7131003352

0.7147419578

-0.5522503791

0.6505341778

-0.6852176301

0.5132121668

-0.1423388038

0.9791023004

-1.1801428303

0.1280013738

-0.8065421718

0.081726524

-0.9563965824

0.170445389

-1.0739800192

0.0662278689



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ3 (fixe, coord. XYZ)
alfa=0.01

0.4041739466

1.4005229334

-1.9590998602

-0.1837827163

-2.1823779348

-0.3426801682

-1.2864027849

0.1824729903

-1.6090388954

-0.054132009

-1.3621492135

-0.117915066

-1.208454604

-0.0249663192

-1.3949620969

-0.0599601682

0.2800457683

1.4065674545

0.4373849614

1.5887340476

0.1773804341

1.8413691499



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coord. ENU)
alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

0.4551357293

1.4354764936

-1.6186010303

0.3611532597

-1.4772944379

0.1334213532

-1.6021015441

0.3370182004

-1.4147293517

0.4183597195

-3.4406979112

-1.5157461106

-4.2382945307

-1.3929863902

-4.2702702005

-0.943183418

-0.8110750571

1.075838275

-0.6676006367

1.2451940086



retours chariots

retours chariots


_1185350755.unknown

_1185306662.xls
Graph1

		0.108		0.229		-0.024

		0.127		0.223		0.065

		0.112		0.232		-0.003

		0.198		0.211		-0.011

		0.141		0.169		0.089

		0.053		0.259		-0.028

		0.02		0.241		0.052

		0.076		0.279		-0.07

		0.037		0.178		0.035

		0.005		0.269		0.012

		-0.016		0.26		0.072

		0.019		0.241		-0.007

		0.036		0.209		-0.008

		-0.003		0.232		0.044

		0.007		0.275		-0.015

		0.051		0.259		-0.106

		-0.015		0.301		0.022

		0.101		0.316		-0.108

		0.044		0.277		0.002

		0.013		0.261		-0.012

		0.069		0.239		0.033

		0.094		0.247		-0.01

		0.062		0.288		-0.016

		0.054		0.28		-0.037

		0.047		0.303		-0.099

		-0.029		0.23		0.052

		0.015		0.224		0.015

		0.089		0.248		-0.047

		0.09		0.2		0.084

		0.125		0.231		-0.078

		0.043		0.266		-0.003

		0.051		0.229		0.026

		-0.004		0.284		-0.081

		-0.008		0.271		-0.042

		-0.075		0.217		0.04

		-0.048		0.2		0.016

		-0.021		0.279		-0.014

		0.019		0.227		-0.08

		0.026		0.25		0.018

		0.046		0.255		0.029

		0.134		0.258		-0.013

		0.09		0.178		0.106

		0.115		0.203		0.012

		0.097		0.26		0.041

		0.147		0.203		-0.01

		0.099		0.198		-0.007

		0.102		0.182		0.126

		0.162		0.157		-0.003

		0.076		0.282		-0.044

		0.042		0.224		0.146

		0.007		0.253		0.076

		0.005		0.279		-0.035

		-0.019		0.285		-0.04

		-0.039		0.255		0.032

		0.032		0.229		0.078

		0.013		0.24		-0.005

		0.033		0.191		0.037

		0.021		0.241		-0.009

		0.026		0.245		0.022

		0.005		0.283		-0.026

		0.001		0.265		-0.088

		-0.026		0.195		0.076

		-0.071		0.267		-0.062

		0.043		0.295		-0.02

		-0.011		0.244		-0.087

		-0.023		0.201		0.016

		0.003		0.218		0.083

		0.053		0.248		0.031

		0.058		0.223		-0.015

		0.059		0.286		-0.046

		0.069		0.219		-0.014

		0.021		0.272		-0.039

		0.088		0.103		0.048

		0.066		0.181		0.091

		0.029		0.3		-0.067

		0.018		0.239		0.031

		0.031		0.305		-0.028

		0.03		0.264		-0.053

		0.057		0.204		0.003

		0.08		0.219		-0.034

		0.068		0.274		-0.002

		0.035		0.275		-0.047

		0.046		0.29		-0.099

		0.097		0.258		-0.049

		0.074		0.257		-0.019

		0.099		0.268		-0.072

		0.07		0.269		0.032

		0.093		0.262		-0.041

		0.06		0.243		-0.065

		0.037		0.245		-0.003

		0.056		0.262		0.021

		-0.009		0.271		0.03

		0.029		0.271		-0.007

		-0.004		0.213		0.046

		-0.006		0.281		-0.092

		0.028		0.198		-0.022

		0.072		0.208		0.045

		0.08		0.259		-0.074

		0.054		0.231		-0.022

		0.011		0.255		-0.046

		0.015		0.204		0.014

		0.083		0.226		-0.052

		0.075		0.185		0.138

		0.039		0.265		-0.051

		0.042		0.271		-0.058

		0.013		0.234		0.033

		0.037		0.227		0.003

		0.011		0.245		0.076

		-0.013		0.312		-0.083

		0.025		0.236		0.094

		-0.02		0.255		0.006

		0.039		0.204		-0.017

		-0.029		0.251		0.073

		0.015		0.261		-0.037

		0.005		0.234		-0.007

		-0.001		0.246		0.006

		0.004		0.194		0.033

		0.004		0.271		-0.024

		0.02		0.223		0.014

		-0.021		0.249		-0.037

		-0.026		0.302		-0.083

		-0.001		0.229		-0.003

		0.041		0.256		-0.109

		0.031		0.259		-0.018

		0.039		0.229		0.03

		0.089		0.21		0.076

		0.091		0.231		0.008

		0.143		0.199		0.024

		0.126		0.264		-0.013

		0.113		0.279		-0.086

		0.168		0.165		-0.023

		0.105		0.239		-0.046

		0.107		0.262		-0.047

		0.056		0.255		-0.084

		0.071		0.237		0

		0.021		0.242		-0.038

		0.046		0.199		0.029

		0.017		0.288		-0.034

		0.048		0.235		-0.018

		0.095		0.278		-0.082

		0.088		0.237		-0.025

		0.083		0.185		0.05

		0.002		0.247		0.021

		0.059		0.257		-0.035

		0.029		0.212		0.046

		0.07		0.24		0.028

		0.021		0.235		-0.019

		0.057		0.181		0.057

		-0.016		0.289		-0.056

		0.008		0.22		0.041

		-0.002		0.247		0.061

		-0.046		0.308		-0.117

		0.025		0.245		-0.066

		0.026		0.227		-0.039

		0.027		0.248		0.012

		0.006		0.277		0.012

		0.051		0.233		-0.065

		0.083		0.209		0.01

		0.089		0.246		-0.018

		0.112		0.205		-0.03

		0.099		0.198		0.015

		0.137		0.187		0.07

		0.131		0.168		0.078

		0.193		0.174		-0.082

		0.105		0.192		-0.014

		0.127		0.172		0.014

		0.068		0.233		-0.001

		0.108		0.218		-0.034

		0.075		0.208		0.019

		0.05		0.21		0.069

		0.045		0.246		-0.021



moyenne 30s et regression. linéaire

East

North

Up

temps (nb d'échantillons à 3s)

Vitesse (m/s)

Figure n°1 : AQ1 à 25cm/s, Composantes ENU du vecteur vitesse



Feuil1

		AQ1brut																																																		module

		3		11		2005		9		0		1		0		110001		-0.859		0.457		0.356		35		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0		3.497		9.8		0		14424		0.973		298.01		103.6082043083

		3		11		2005		9		0		4		0		110001		-0.868		0.404		0.577		36		35		31		15		1442.4		253.2		-0.7		0		3.776		9.8		0		14424		0.957		294.96		111.7841223072

		3		11		2005		9		0		7		0		110001		-0.797		0.602		0.521		36		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0.1		3.783		9.8		0		14424		0.999		307.06		112.652296914

		3		11		2005		9		0		10		0		110001		-0.863		0.473		0.451		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.799		9.8		0		14424		0.984		298.73		108.2542839799

		3		11		2005		9		0		13		0		110001		-0.943		0.32		0.794		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.536		9.81		0		14424		0.996		288.74		127.3611008118

		3		11		2005		9		0		16		0		110001		-0.83		0.593		0.653		36		35		31		15		1442.4		251.6		-1.2		0.1		3.497		9.81		0		14424		1.02		305.54		121.1180415958

		3		11		2005		9		0		19		0		110001		-0.897		0.472		0.528		36		35		31		15		1442.4		252.6		-0.9		0		3.667		9.81		0		14424		1.014		297.75		114.2881008679

		3		11		2005		9		0		22		0		110001		-0.817		0.627		0.539		36		35		31		15		1442.4		249.7		-1.8		0		3.25		9.81		0		14424		1.03		307.5		116.238504808

		3		11		2005		9		0		25		0		110001		-0.802		0.574		0.362		35		35		31		15		1442.4		253.3		-0.7		0		3.482		9.81		0		14424		0.986		305.59		105.058269546

		3		11		2005		9		0		28		0		110001		-0.9		0.488		0.917		36		35		31		15		1442.4		253.2		-0.7		0.1		3.598		9.81		0		14424		1.024		298.47		137.442096899

		3		11		2005		9		0		31		0		110001		-0.864		0.551		0.656		36		35		31		15		1442.4		253.1		-0.7		0		3.598		9.81		0		14424		1.025		302.53		121.6730454949

		3		11		2005		9		0		34		0		110001		-0.927		0.413		0.807		35		35		31		15		1442.4		252.7		-0.8		0.1		3.776		9.81		0		14424		1.015		294.01		129.6590529041

		3		11		2005		9		0		37		0		110001		-0.812		0.562		0.656		36		35		31		15		1442.4		252.9		-0.8		0.1		3.559		9.81		0		14424		0.988		304.69		118.5547974567

		3		11		2005		9		0		40		0		110001		-0.787		0.618		1.093		36		35		31		15		1442.4		253		-0.8		0.1		3.381		9.81		0		14424		1.001		308.14		148.1871114504

		3		11		2005		9		0		43		0		110001		-0.768		0.732		0.912		35		35		31		15		1442.4		252.7		-0.8		0.1		3.528		9.81		0		14424		1.061		313.63		139.906826138

		3		11		2005		9		0		46		0		110001		-0.811		0.638		0.5		36		35		31		15		1442.4		252.3		-1		0.1		3.861		9.81		0		14424		1.032		308.19		114.6632024671

		3		11		2005		9		0		49		0		110001		-0.83		0.584		0.652		36		35		31		15		1442.4		252		-1.1		0.1		3.714		9.81		0		14424		1.015		305.13		120.6258678725

		3		11		2005		9		0		52		0		110001		-0.872		0.488		1.184		36		35		31		15		1442.4		255.4		0		0.1		3.822		9.81		0		14424		0.999		299.23		154.9317268993

		3		11		2005		9		0		55		0		110001		-0.797		0.617		0.595		35		35		31		15		1442.4		252.8		-0.8		0.1		3.528		9.81		0		14424		1.008		307.75		117.043709784

		3		11		2005		9		0		58		0		110001		-0.787		0.641		0.669		36		35		31		14.9		1442.5		252.8		-0.8		0.1		3.621		9.82		0		14425		1.015		309.16		121.5652499689

		3		11		2005		9		1		1		0		110001		-0.832		0.602		0.674		36		35		31		14.9		1442.5		252.7		-0.7		0.5		3.737		9.82		0		14425		1.027		305.89		122.8374535718

		3		11		2005		9		1		4		0		110001		-0.785		0.69		0.696		36		35		31		14.9		1442.5		252.9		-0.8		0.1		3.722		9.82		0		14425		1.045		311.31		125.5683479226

		3		11		2005		9		1		7		0		110001		-0.776		0.688		0.523		36		35		31		14.9		1442.5		253.6		-0.6		0.1		3.598		9.82		0		14425		1.037		311.56		116.1485686524

		3		11		2005		9		1		10		0		110001		-0.772		0.691		0.554		36		35		31		14.8		1442.5		253.1		-0.7		0.1		3.536		9.82		0		14425		1.036		311.83		117.4896165625

		3		11		2005		9		1		13		0		110001		-0.791		0.684		0.642		36		35		31		14.7		1442.5		252.1		-1.1		0.2		3.76		9.82		0		14425		1.046		310.85		122.7070087648

		3		11		2005		9		1		16		0		110001		-0.828		0.591		0.505		36		35		31		14.9		1442.5		253.5		-0.7		0		3.528		9.82		0		14425		1.017		305.52		113.5733243328

		3		11		2005		9		1		19		0		110001		-0.909		0.481		0.93		36		35		31		14.8		1442.5		253.2		-0.8		0.1		3.605		9.83		0		14425		1.028		297.89		138.6557607891

		3		11		2005		9		1		22		0		110001		-0.777		0.705		0.567		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.683		9.83		0		14425		1.049		312.22		119.2578299316				cap moyen		stdv		tousruns

		3		11		2005		9		1		25		0		110001		-0.852		0.524		0.908		36		35		31		14.9		1442.5		253		-0.9		-0.1		3.621		9.83		0		14425		1		301.59		135.0904881922				191.8925450506		10.6434673045

		3		11		2005		9		1		28		0		110001		-0.728		0.781		0.303		36		35		31		14.9		1442.5		253.2		-0.8		0		3.66		9.83		0		14425		1.068		317.01		110.9844133201

		3		11		2005		9		1		31		0		110001		-0.752		0.736		0.636		36		35		31		14.9		1442.5		253		-0.8		0.1		3.776		9.83		0		14425		1.052		314.38		122.9510471692

		3		11		2005		9		1		34		0		110001		-0.866		0.531		0.613		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.822		9.83		0		14425		1.016		301.52		118.6459438835

		3		11		2005		9		1		37		0		110001		-0.812		0.599		0.576		36		35		31		14.9		1442.5		253.1		-0.8		0.1		3.575		9.83		0		14425		1.009		306.42		116.1861007178

		3		11		2005		9		1		40		0		110001		-0.906		0.488		0.881		36		35		31		14.8		1442.5		252.5		-1		0.1		3.59		9.84		0		14425		1.029		298.31		135.4673761464

		3		11		2005		9		1		43		0		110001		-0.842		0.585		0.925		36		35		31		14.9		1442.5		253.5		-0.7		0.1		3.876		9.84		0		14425		1.025		304.79		138.0874360686

		3		11		2005		9		1		46		0		110001		-0.809		0.61		0.529		36		35		31		14.8		1442.5		253.5		-0.7		0.1		3.791		9.84		0		14425		1.013		307.02		114.2988188915

		3		11		2005		9		1		49		0		110001		-0.848		0.586		0.841		35		35		31		14.8		1442.5		253		-0.9		0.3		3.621		9.84		0		14425		1.031		304.65		133.0331161779

		3		11		2005		9		1		52		0		110001		-0.853		0.601		0.966		35		35		31		14.9		1442.6		253.6		-0.7		0.2		3.489		9.85		0		14426		1.043		305.17		142.1958508537

		3		11		2005		9		1		55		0		110001		-0.92		0.478		0.731		35		35		31		14.9		1442.6		253.9		-0.7		0.1		3.373		9.85		0		14426		1.037		297.45		126.8560207479

		3		11		2005		9		1		58		0		110001		-0.833		0.635		1.126		36		35		31		15		1442.6		254.1		-0.6		0.1		3.389		9.85		0		14426		1.047		307.32		153.7852398639

		3		11		2005		9		2		1		0		110001		-0.789		0.705		0.896		36		35		31		14.9		1442.6		253.4		-0.8		0.1		3.598		9.85		0		14426		1.058		311.78		138.649269742

		3		11		2005		9		2		4		0		110001		-0.764		0.679		0.438		35		35		31		14.9		1442.6		253.4		-0.9		0.1		3.652		9.85		0		14426		1.022		311.63		111.2016636566

		3		11		2005		9		2		7		0		110001		-0.847		0.579		0.687		35		35		31		14.9		1442.6		253.7		-0.8		0.1		3.35		9.86		0		14426		1.026		304.36		123.4754631496

		3		11		2005		9		2		10		0		110001		-0.892		0.48		0.637		36		35		31		14.9		1442.6		253.5		-0.8		0.1		3.567		9.86		0		14426		1.013		298.29		119.6592244668

		3		11		2005		9		2		13		0		110001		-0.848		0.586		0.932		36		35		31		14.8		1442.6		253.5		-0.8		0.1		3.335		9.86		0		14426		1.031		304.65		138.9648876515

		3		11		2005		9		2		16		0		110001		-0.713		0.815		0.405		36		35		30		14.9		1442.6		253.4		-0.8		0.1		3.505		9.86		0		14426		1.083		318.82		115.6122398364

		3		11		2005		9		2		19		0		110001		-0.734		0.768		0.647		35		35		31		15		1442.7		253.8		-0.7		0.1		3.629		9.87		0		14427		1.062		316.3		124.3860522728

		3		11		2005		9		2		22		0		110001		-0.743		0.793		0.449		35		35		31		14.9		1442.7		253.7		-0.7		0.2		3.52		9.87		0		14427		1.087		316.86		117.5797176387

		3		11		2005		9		2		25		0		110001		-0.773		0.736		0.41		35		35		31		15		1442.7		253.6		-0.8		0.1		3.52		9.87		0		14427		1.067		313.6		114.3383137885

		3		11		2005		9		2		28		0		110001		-0.699		0.841		0.643		35		35		31		14.9		1442.7		253.6		-0.8		0		3.675		9.87		0		14427		1.094		320.27		126.8594103723

		3		11		2005		9		2		31		0		110001		-0.731		0.805		0.806		35		35		31		15		1442.7		253.4		-0.8		0.1		3.598		9.88		0		14427		1.087		317.76		135.3522072225

		3		11		2005		9		2		34		0		110001		-0.717		0.814		0.721		35		35		30		14.9		1442.7		253.7		-0.8		-0.1		3.443		9.88		0		14427		1.085		318.63		130.2507581552

		3		11		2005		9		2		37		0		110001		-0.86		0.53		0.757		35		35		31		15		1442.7		253.6		-0.8		0.1		3.729		9.88		0		14427		1.01		301.64		126.2358506923

		3		11		2005		9		2		40		0		110001		-0.714		0.892		0.493		35		35		31		14.9		1442.7		253.8		-0.7		0.1		3.636		9.88		0		14427		1.143		321.32		124.4391015718

		3		11		2005		9		2		43		0		110001		-0.696		0.862		1.113		35		34		31		15		1442.8		253.8		-0.7		0.1		3.807		9.89		0		14428		1.108		321.08		157.0423191372

		3		11		2005		9		2		46		0		110001		-0.749		0.759		0.689		36		35		31		14.9		1442.8		253.6		-0.8		0.1		3.551		9.89		0		14428		1.066		315.38		126.9568036775

		3		11		2005		9		2		49		0		110001		-0.824		0.693		1.117		35		35		31		15		1442.8		254.2		-0.6		0.2		3.551		9.89		0		14428		1.077		310.06		155.1423217565

		3		11		2005		9		2		52		0		110001		-0.818		0.627		0.492		35		34		31		15		1442.8		254.5		-0.5		0.1		3.776		9.9		0		14428		1.031		307.47		114.2066985776

		3		11		2005		9		2		55		0		110001		-0.736		0.777		0.842		35		35		31		14.9		1442.8		254		-0.7		0.1		3.505		9.9		0		14428		1.07		316.55		136.1759523558

		3		11		2005		9		2		58		0		110001		-0.72		0.821		0.56		35		35		31		15		1442.8		253.8		-0.7		0.1		3.404		9.9		0		14428		1.092		318.75		122.7208621221

		3		11		2005		9		3		1		0		110001		-0.708		0.872		0.597		36		35		31		14.9		1442.8		253.4		-0.8		0.1		3.567		9.9		0		14428		1.123		320.93		127.2028694645

		3		11		2005		9		3		4		0		110001		-0.829		0.608		0.766		36		35		31		15		1442.9		253.5		-0.8		0		3.366		9.91		0		14429		1.028		306.26		128.2053431024

		3		11		2005		9		3		7		0		110001		-0.691		0.872		0.407		35		35		31		15		1442.9		253.7		-0.7		0		3.598		9.91		0		14429		1.113		321.61		118.4699962016

		3		11		2005		9		3		10		0		110001		-0.689		0.9		0.568		35		35		31		15		1442.9		253.5		-0.8		0		3.582		9.91		0		14429		1.133		322.56		126.7811105804

		3		11		2005		9		3		13		0		110001		-0.772		0.679		0.656		35		35		30		15		1442.9		254.2		-0.6		0.1		3.575		9.91		0		14429		1.028		311.33		121.9574105989

		3		11		2005		9		3		16		0		110001		-0.842		0.6		0.705		35		35		31		15		1442.9		254		-0.7		0.1		3.366		9.92		0		14429		1.034		305.47		125.1394821789

		3		11		2005		9		3		19		0		110001		-0.801		0.666		0.788		35		35		31		15		1442.9		253.9		-0.7		0.1		3.52		9.92		0		14429		1.042		309.74		130.617801237

		3		11		2005		9		3		22		0		110001		-0.778		0.749		0.961		35		35		30		15		1442.9		253.8		-0.7		0.1		3.358		9.93		0		14429		1.08		313.91		144.561613162

		3		11		2005		9		3		25		0		110001		-0.783		0.703		0.629		36		35		31		15		1442.9		253.8		-0.7		0		3.536		9.93		0		14429		1.052		311.92		122.594412597

		3		11		2005		9		3		28		0		110001		-0.764		0.84		0.931		35		35		31		15		1442.9		254		-0.7		0.1		3.373		9.93		0		14429		1.135		317.71		146.8351797084

		3		11		2005		9		3		31		0		110001		-0.724		0.804		0.73		35		35		31		15		1442.9		254.2		-0.6		0.1		3.358		9.93		0		14429		1.082		318		130.5178914938

		3		11		2005		9		3		34		0		110001		-0.78		0.754		0.571		35		35		31		15		1443		253.7		-0.7		0.1		3.605		9.94		0		14430		1.085		314.03		122.5951467229

		3		11		2005		9		3		37		0		110001		-0.891		0.563		1.008		36		35		31		15		1443		254		-0.6		0.1		3.629		9.94		0		14430		1.054		302.29		145.8394322534

		3		11		2005		9		3		40		0		110001		-0.805		0.671		0.631		35		35		31		15		1443		254		-0.7		0.1		3.327		9.94		0		14430		1.048		309.81		122.3285330575

		3		11		2005		9		3		43		0		110001		-0.811		0.668		0.843		35		35		31		15		1443		253.9		-0.7		0.1		3.513		9.95		0		14430		1.051		309.48		134.7068669371

		3		11		2005		9		3		46		0		110001		-0.918		0.513		1.072		35		35		31		15		1443		254		-0.6		0.1		3.691		9.95		0		14430		1.052		299.2		150.1691379745

		3		11		2005		9		3		49		0		110001		-0.822		0.638		0.433		35		35		31		15		1443		253.7		-0.7		0		3.675		9.95		0		14430		1.041		307.82		112.7039041027

		3		11		2005		9		3		52		0		110001		-0.735		0.777		0.874		35		35		30		15		1443		253.9		-0.7		0		3.497		9.95		0		14430		1.07		316.59		138.1242194548

		3		11		2005		9		3		55		0		110001		-0.746		0.818		1.106		35		35		31		15		1443.1		254.3		-0.5		0		3.551		9.96		0		14431		1.107		317.64		156.488849443

		3		11		2005		9		3		58		0		110001		-0.68		0.883		0.426		35		35		31		15		1443.1		254.1		-0.6		0		3.683		9.96		0		14431		1.114		322.4		119.3132431878

		3		11		2005		9		4		1		0		110001		-0.805		0.657		0.927		35		35		31		15		1443.1		254		-0.6		0.1		3.489		9.97		0		14431		1.039		309.22		139.2480879581

		3		11		2005		9		4		4		0		110001		-0.709		0.829		0.882		35		34		31		15		1443.1		255.7		-0.2		0		3.722		9.97		0		14431		1.091		319.46		140.2799344169

		3		11		2005		9		4		7		0		110001		-0.77		0.727		0.798		35		35		31		15		1443.1		254.4		-0.5		0		3.652		9.97		0		14431		1.059		313.35		132.5983785723

		3		11		2005		9		4		10		0		110001		-0.656		0.925		0.748		35		35		31		15		1443.1		254.1		-0.6		0.1		3.513		9.98		0		14431		1.134		324.66		135.8478928802

		3		11		2005		9		4		13		0		110001		-0.785		0.772		0.681		35		35		30		15		1443.1		254.1		-0.6		0.1		3.397		9.98		0		14431		1.101		314.52		129.459260001

		3		11		2005		9		4		16		0		110001		-0.675		0.923		0.409		35		35		30		15		1443.1		254.1		-0.6		0		3.822		9.98		0		14431		1.143		323.82		121.4427848824

		3		11		2005		9		4		19		0		110001		-0.891		0.485		0.838		35		35		31		15		1443.1		253.9		-0.6		0		3.559		9.98		0		14431		1.014		298.56		131.5807736715

		3		11		2005		9		4		22		0		110001		-0.639		0.965		0.185		35		35		31		15		1443.1		253.9		-0.6		0.1		3.551		9.99		0		14431		1.157		326.49		117.2079775442

		3		11		2005		9		4		25		0		110001		-0.781		0.729		1.053		35		35		30		15		1443.1		253.7		-0.7		0.1		3.698		9.99		0		14431		1.068		313.03		150.0070331684

		3		11		2005		9		4		28		0		110001		-0.674		0.915		0.571		35		35		31		15		1443.2		253.9		-0.6		0		3.768		10		0		14432		1.136		323.62		127.1826245994

		3		11		2005		9		4		31		0		110001		-0.7		0.853		0.903		35		35		31		15		1443.2		253.9		-0.6		0.1		3.722		10		0		14432		1.103		320.63		142.5839401896

		3		11		2005		9		4		34		0		110001		-0.722		0.798		0.735		35		35		30		15		1443.2		253.7		-0.6		0.2		3.776		10		0		14432		1.076		317.86		130.3193385496

		3		11		2005		9		4		37		0		110001		-0.754		0.746		0.518		35		35		31		15		1443.2		254		-0.6		0.1		3.567		10		0		14432		1.061		314.69		118.0405015238

		3		11		2005		9		4		40		0		110001		-0.673		0.925		0.363		35		35		30		15		1443.2		254.2		-0.5		0.1		3.528		10.01		0		14432		1.144		323.96		120.0134575787

		3		11		2005		9		4		43		0		110001		-0.763		0.716		0.973		35		35		31		15		1443.2		254.1		-0.6		0		3.722		10.01		0		14432		1.046		313.18		142.8829590959

		3		11		2005		9		4		46		0		110001		-0.855		0.615		0.666		35		35		30		15		1443.2		254		-0.6		0		3.776		10.01		0		14432		1.053		305.73		124.6116366958

		3		11		2005		9		4		49		0		110001		-0.674		0.929		0.972		35		34		30		15		1443.2		254.1		-0.6		0		3.845		10.02		0		14432		1.148		324.04		150.4028257713

		3		11		2005		9		4		52		0		110001		-0.663		0.899		0.837		35		34		31		15		1443.2		254.1		-0.6		0.1		3.52		10.02		0		14432		1.117		323.59		139.5829144272

		3		11		2005		9		4		55		0		110001		-0.767		0.714		0.894		35		34		31		15		1443.2		254.2		-0.6		0.1		3.729		10.02		0		14432		1.048		312.95		137.7432756979

		3		11		2005		9		4		58		0		110001		-0.691		0.911		0.803		35		35		30		15		1443.3		254		-0.6		0.1		3.706		10.03		0		14433		1.143		322.82		139.7215445091

		3		11		2005		9		5		1		0		110001		-0.753		0.757		1.095		35		35		30		15		1443.3		254.2		-0.6		0.1		3.482		10.03		0		14433		1.068		315.15		152.9406093881

		3		11		2005		9		5		4		0		110001		-0.675		0.944		0.9		35		34		30		15		1443.3		254.1		-0.6		0.1		3.482		10.03		0		14433		1.161		324.43		146.8591502086

		3		11		2005		9		5		7		0		110001		-0.734		0.882		1.066		35		35		31		15		1443.3		254.2		-0.4		0.2		3.745		10.04		0		14433		1.147		320.23		156.6217098617

		3		11		2005		9		5		10		0		110001		-0.673		0.943		0.86		35		34		31		15		1443.3		254.1		-0.6		0.1		3.76		10.04		0		14433		1.159		324.49		144.2836789107

		3		11		2005		9		5		13		0		110001		-0.658		0.888		0.585		35		34		31		15		1443.4		255.3		-0.3		0		3.311		10.05		0		14434		1.105		323.46		125.049310274

		3		11		2005		9		5		16		0		110001		-0.753		0.775		0.556		35		35		30		15		1443.4		254.3		-0.5		0		3.451		10.05		0		14434		1.081		315.82		121.5224259139

		3		11		2005		9		5		19		0		110001		-0.673		0.968		1.185		35		34		30		15		1443.4		254.5		-0.5		0		3.629		10.05		0		14434		1.179		325.19		167.1579492576

		3		11		2005		9		5		22		0		110001		-0.628		0.95		0.835		35		34		31		15		1443.4		254.3		-0.5		0.1		3.381		10.06		0		14434		1.139		326.53		141.2129243377

		3		11		2005		9		5		25		0		110001		-0.717		0.83		0.867		35		34		30		15		1443.4		254.2		-0.5		0.1		3.714		10.06		0		14434		1.097		319.18		139.8097993704

		3		11		2005		9		5		28		0		110001		-0.699		0.842		0.548		35		35		30		15		1443.4		254.3		-0.5		0.1		3.714		10.06		0		14434		1.094		320.3		122.3874585078

		3		11		2005		9		5		31		0		110001		-0.661		0.923		0.667		35		35		31		15		1443.5		254.2		-0.6		0.1		3.52		10.07		0		14435		1.135		324.39		131.6715231172

		3		11		2005		9		5		34		0		110001		-0.703		0.856		0.249		35		34		31		15		1443.5		254.6		-0.4		0.1		3.76		10.07		0		14435		1.108		320.61		113.5317576716

		3		11		2005		9		5		37		0		110001		-0.779		0.754		1.139		35		35		30		15		1443.5		254.3		-0.5		0.1		3.497		10.07		0		14435		1.084		314.07		157.247511904

		3		11		2005		9		5		40		0		110001		-0.625		0.975		0.518		35		34		30		15		1443.5		254.6		-0.4		0.1		3.342		10.07		0		14435		1.158		327.34		126.8689875423

		3		11		2005		9		5		43		0		110001		-0.607		0.992		0.31		35		35		30		15		1443.5		256.9		0.3		0		3.567		10.08		0		14435		1.163		328.54		120.3583399686

		3		11		2005		9		5		46		0		110001		-0.714		0.887		0.652		35		35		30		15		1443.5		254.1		-0.7		-0.1		3.605		10.08		0		14435		1.139		321.17		131.2123850862

		3		11		2005		9		5		49		0		110001		-0.676		0.935		0.495		35		34		30		15		1443.5		253.8		-0.7		0.1		3.567		10.09		0		14435		1.154		324.13		125.5478394876

		3		11		2005		9		5		52		0		110001		-0.719		0.823		0.677		35		34		30		15		1443.5		254.1		-0.6		0		3.273		10.09		0		14435		1.093		318.86		128.5542298021

		3		11		2005		9		5		55		0		110001		-0.632		0.935		0.686		35		34		30		15		1443.5		254.5		-0.5		0.1		3.443		10.09		0		14435		1.129		325.94		132.069867873

		3		11		2005		9		5		58		0		110001		-0.782		0.659		0.63		35		34		30		15		1443.5		253.6		-0.8		0.1		3.513		10.09		0		14435		1.023		310.12		120.1126554531

		3		11		2005		9		6		1		0		110001		-0.676		0.882		0.836		35		34		31		15		1443.6		255.1		-0.4		0.1		3.652		10.1		0		14436		1.111		322.53		139.0609938121

		3		11		2005		9		6		4		0		110001		-0.658		0.943		1.018		35		34		30		15		1443.6		254.5		-0.6		0		3.505		10.1		0		14436		1.15		325.09		153.5752909813

		3		11		2005		9		6		7		0		110001		-0.64		0.948		0.911		35		34		30		15		1443.6		254.4		-0.5		0.1		3.551		10.1		0		14436		1.144		325.98		146.2267075469

		3		11		2005		9		6		10		0		110001		-0.663		0.982		0.359		35		34		30		15		1443.6		254.3		-0.5		0.1		3.722		10.11		0		14436		1.185		325.97		123.8052502925

		3		11		2005		9		6		13		0		110001		-0.715		0.818		0.912		35		35		30		15		1443.6		254.1		-0.5		0.1		3.52		10.11		0		14436		1.086		318.84		141.8482640007

		3		11		2005		9		6		16		0		110001		-0.809		0.711		0.835		35		34		30		15		1443.6		253.9		-0.5		0.1		3.544		10.11		0		14436		1.077		311.31		136.2801159377

		3		11		2005		9		6		19		0		110001		-0.662		0.936		1.001		35		35		30		15		1443.7		253.7		-0.5		0.1		3.621		10.12		0		14437		1.146		324.73		152.1953021614

		3		11		2005		9		6		22		0		110001		-0.828		0.63		0.925		35		35		30		15		1443.7		253.6		-0.5		0.1		3.551		10.12		0		14437		1.04		307.27		139.2159832778

		3		11		2005		9		6		25		0		110001		-0.698		0.873		0.67		35		35		30		15		1443.7		253.5		-0.5		0.1		3.722		10.12		0		14437		1.118		321.36		130.3162691301

		3		11		2005		9		6		28		0		110001		-0.736		0.847		1.536		35		34		31		15		1443.7		253.4		-0.5		0		3.59		10.13		0		14437		1.122		319.01		190.220950476

		3		11		2005		9		6		31		0		110001		-0.644		0.947		0.141		35		34		30		15		1443.7		253.2		-0.5		0.1		4.031		10.13		0		14437		1.145		325.78		115.3874343245

		3		11		2005		9		6		34		0		110001		-0.738		0.84		0.548		35		34		30		15		1443.7		253		-0.5		0.1		3.954		10.13		0		14437		1.118		318.7		124.5210022446

		3		11		2005		9		6		37		0		110001		-0.685		0.95		0.595		35		34		30		15		1443.8		253.2		-0.5		0.1		3.559		10.14		0		14438		1.171		324.21		131.3678042749

		3		11		2005		9		6		40		0		110001		-0.695		0.931		1.03		35		34		30		15		1443.8		252.9		-0.5		0		3.536		10.14		0		14438		1.162		323.26		155.2638399628

		3		11		2005		9		6		43		0		110001		-0.668		0.998		1.004		35		34		30		15		1443.8		253		-0.5		0.1		3.52		10.14		0		14438		1.201		326.2		156.532552525

		3		11		2005		9		6		46		0		110001		-0.645		0.972		1.066		35		34		30		15		1443.8		252.9		-0.5		0.1		3.42		10.15		0		14438		1.167		326.43		158.0242070064

		3		11		2005		9		6		49		0		110001		-0.708		0.858		1.27		35		34		31		15		1443.8		252.8		-0.5		0.1		3.605		10.15		0		14438		1.112		320.47		168.8291444034

		3		11		2005		9		6		52		0		110001		-0.714		0.911		0.616		35		35		30		15		1443.8		253		-0.5		0.1		3.729		10.15		0		14438		1.157		321.91		131.1172376158

		3		11		2005		9		6		55		0		110001		-0.732		0.836		0.568		35		34		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.489		10.16		0		14439		1.111		318.79		124.793589579

		3		11		2005		9		6		58		0		110001		-0.647		0.959		0.1		35		35		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.76		10.16		0		14439		1.157		325.99		116.1158903854

		3		11		2005		9		7		1		0		110001		-0.725		0.867		1.034		35		34		30		15		1443.9		252.8		-0.5		0.1		3.428		10.16		0		14439		1.13		320.1		153.181917993

		3		11		2005		9		7		4		0		110001		-0.704		0.785		0.674		35		34		30		15		1443.9		252.5		-0.5		0.1		3.791		10.17		0		14439		1.054		318.11		125.1445963676

		3		11		2005		9		7		7		0		110001		-0.705		0.869		1.12		35		34		30		15		1443.9		252.7		-0.5		0.1		3.528		10.17		0		14439		1.119		320.95		158.3220136304

		3		11		2005		9		7		10		0		110001		-0.806		0.63		1.082		35		34		30		15		1443.9		252.2		-0.6		0.1		3.52		10.17		0		14439		1.023		308.01		148.904667489

		3		11		2005		9		7		13		0		110001		-0.693		0.883		0.866		35		34		30		15		1443.9		252.4		-0.6		0.1		3.513		10.18		0		14439		1.122		321.87		141.7707304065

		3		11		2005		9		7		16		0		110001		-0.804		0.627		0.942		35		34		30		15		1443.9		252.4		-0.5		0.1		3.722		10.18		0		14439		1.02		307.95		138.8131477923

		3		11		2005		9		7		19		0		110001		-0.661		0.968		0.144		35		34		30		15		1443.9		252.6		-0.5		0.1		3.814		10.18		0		14439		1.172		325.67		118.0966129912

		3		11		2005		9		7		22		0		110001		-0.755		0.845		0.877		35		34		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.575		10.19		0		14440		1.133		318.22		143.2891831228

		3		11		2005		9		7		25		0		110001		-0.677		0.953		1.225		35		34		30		15		1444		252.5		-0.5		0.1		3.714		10.19		0		14440		1.169		324.61		169.3269913511

		3		11		2005		9		7		28		0		110001		-0.773		0.727		1.488		35		34		31		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.559		10.19		0		14440		1.061		313.24		182.7621952155

		3		11		2005		9		7		31		0		110001		-0.695		0.92		1.627		35		34		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.644		10.2		0		14440		1.153		322.93		199.4129885439

		3		11		2005		9		7		34		0		110001		-0.677		0.936		0.485		35		34		30		15		1444		252.3		-0.5		0.1		3.652		10.2		0		14440		1.155		324.12		125.2856735625

		3		11		2005		9		7		37		0		110001		-0.708		0.891		0.917		35		35		30		15		1444		252.4		-0.5		0.1		3.636		10.2		0		14440		1.138		321.53		146.1517704306

		3		11		2005		9		7		40		0		110001		-0.735		0.74		0.845		35		34		30		15		1444.1		252.2		-0.5		0.1		3.582		10.21		0		14441		1.043		315.19		134.2330063732

		3		11		2005		9		7		43		0		110001		-0.796		0.745		1.165		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.706		10.21		0		14441		1.09		313.1		159.5577011617

		3		11		2005		9		7		46		0		110001		-0.666		0.956		0.402		35		34		30		15		1444.1		252.4		-0.5		0.1		3.722		10.21		0		14441		1.165		325.14		123.2516125655

		3		11		2005		9		7		49		0		110001		-0.71		0.855		1.037		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.474		10.22		0		14441		1.111		320.29		152.0030920738

		3		11		2005		9		7		52		0		110001		-0.688		0.957		0.81		35		35		31		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.582		10.22		0		14441		1.179		324.29		143.0137405986

		3		11		2005		9		7		55		0		110001		-0.676		0.958		1.59		35		34		30		15		1444.1		252.3		-0.5		0.1		3.613		10.22		0		14441		1.172		324.79		197.5560679908

		3		11		2005		9		7		58		0		110001		-0.718		0.732		0.427		35		34		30		15		1444.1		252.6		-0.4		0.1		3.605		10.22		0		14441		1.025		315.55		111.0710133203

		3		11		2005		9		8		1		0		110001		-0.688		0.861		1.009		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.5		0.1		3.776		10.23		0		14442		1.102		321.37		149.4237598242

		3		11		2005		9		8		4		0		110001		-0.788		0.783		0.849		35		34		30		15		1444.2		251.9		-0.5		0		3.52		10.23		0		14442		1.111		314.82		139.8153782672

		3		11		2005		9		8		7		0		110001		-0.71		0.83		0.741		35		34		30		15		1444.2		252.1		-0.4		0.1		3.745		10.23		0		14442		1.092		319.46		131.9879161136

		3		11		2005		9		8		10		0		110001		-0.702		0.988		0.323		35		34		30		15		1444.2		251.4		-0.7		0.1		3.691		10.24		0		14442		1.212		324.61		125.4303392326

		3		11		2005		9		8		13		0		110001		-0.646		0.96		0.506		35		34		30		15		1444.2		251.4		-0.7		0.1		3.683		10.24		0		14442		1.157		326.06		126.2914090507

		3		11		2005		9		8		16		0		110001		-0.697		0.892		0.857		35		34		30		15		1444.2		253.5		-0.5		0.1		3.497		10.24		0		14442		1.132		322		141.9831680165

		3		11		2005		9		8		19		0		110001		-0.651		1.02		0.619		35		34		30		15		1444.2		253.4		-0.1		0.1		3.497		10.25		0		14442		1.21		327.45		135.9176956838

		3		11		2005		9		8		22		0		110001		-0.663		0.984		0.737		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.4		0.1		3.753		10.25		0		14442		1.187		326.03		139.6779868125

		3		11		2005		9		8		25		0		110001		-0.704		0.973		1.218		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.5		0.1		3.675		10.25		0		14442		1.201		324.11		171.0517173255

		3		11		2005		9		8		28		0		110001		-0.712		0.891		1.025		35		34		30		15		1444.2		252.2		-0.4		0.1		3.505		10.26		0		14442		1.141		321.37		153.3443836598

		3		11		2005		9		8		31		0		110001		-0.693		0.85		1.14		35		34		30		15		1444.2		251.7		-0.5		0.1		3.28		10.26		0		14442		1.097		320.81		158.18814747

		3		11		2005		9		8		34		0		110001		-0.681		0.974		0.967		35		34		30		15		1444.2		251.7		-0.6		0.2		3.613		10.26		0		14442		1.188		325.04		153.216382936

		3		11		2005		9		8		37		0		110001		-0.635		0.94		0.575		35		34		30		15		1444.2		253.2		-0.3		0.1		3.482		10.26		0		14442		1.134		325.96		127.1790077017

		3		11		2005		9		8		40		0		110001		-0.789		0.756		1.319		35		34		30		15		1444.2		252.1		-0.7		0.1		3.567		10.27		0		14442		1.093		313.78		171.2839163494

		3		11		2005		9		8		43		0		110001		-0.626		0.987		0.242		35		34		30		15		1444.2		253.6		-0.5		0.1		3.582		10.27		0		14442		1.169		327.62		119.3569855517

		3		11		2005		9		8		46		0		110001		-0.717		0.862		0.914		35		34		30		15		1444.2		253.8		-0.5		0.1		3.575		10.27		0		14442		1.121		320.25		144.6557637981

		3		11		2005		9		8		49		0		110001		-0.643		0.975		1.102		35		34		30		15		1444.2		254.5		-0.3		0.1		3.52		10.27		0		14442		1.168		326.6		160.5763992622

		3		11		2005		9		8		52		0		110001		-0.655		0.876		1.011		35		34		30		15		1444.3		254.5		-0.3		0.1		3.489		10.28		0		14443		1.094		323.21		148.947037567

		3		11		2005		9		8		55		0		110001		-0.685		1.01		1.003		35		34		30		15		1444.3		253.1		-0.7		0.1		3.288		10.28		0		14443		1.22		325.85		157.9662622208

		3		11		2005		9		8		58		0		110001		-0.586		1.005		0.442		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.412		10.28		0		14443		1.163		329.75		124.4501908395

		3		11		2005		9		9		1		0		110001		-0.741		0.772		1.015		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.551		10.29		0		14443		1.07		316.17		147.4886436306

		3		11		2005		9		9		4		0		110001		-0.707		0.899		1.329		35		34		30		15		1444.3		254.1		-0.5		0.1		3.342		10.29		0		14443		1.144		321.82		175.3365620742

		3		11		2005		9		9		7		0		110001		-0.7		0.871		1.421		35		34		30		15		1444.3		253.7		-0.6		0.1		3.373		10.29		0		14443		1.117		321.21		180.7728408805

		3		11		2005		9		9		10		0		110001		-0.676		0.887		0.953		35		34		30		15		1444.4		253.7		-0.6		0.1		3.311		10.3		0		14444		1.115		322.69		146.6953987008

		3		11		2005		9		9		13		0		110001		-0.677		0.893		1.189		35		34		30		15		1444.4		253.7		-0.6		0.1		3.381		10.3		0		14444		1.121		322.83		163.3860153134

		3		11		2005		9		9		16		0		110001		-0.585		0.984		0.724		35		34		30		15		1444.4		254.9		-0.2		0.1		3.335		10.3		0		14444		1.145		329.27		135.4495108887

		3		11		2005		9		9		19		0		110001		-0.631		0.971		0.661		35		34		30		15		1444.4		252.3		-1		0.1		3.304		10.31		0		14444		1.158		326.98		133.3387790555

		3		11		2005		9		9		22		0		110001		-0.647		1.019		0.958		35		34		30		15		1444.4		253.8		-0.5		0.1		3.458		10.31		0		14444		1.207		327.59		154.101719653

		3		11		2005		9		9		25		0		110001		-0.621		1.007		0.816		35		34		30		15		1444.4		254.7		-0.3		0.1		3.342		10.31		0		14444		1.183		328.34		143.7200751461

		3		11		2005		9		9		28		0		110001		-0.619		1.019		1.088		35		34		30		15		1444.4		253.9		-0.5		0.1		3.373		10.31		0		14444		1.192		328.72		161.4083640955

		3		11		2005		9		9		31		0		110001		-0.596		0.982		0.881		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.435		10.32		0		14445		1.149		328.75		144.7653618791

		3		11		2005		9		9		34		0		110001		-0.628		1.037		1.129		35		34		30		15		1444.5		254.6		-0.3		0		3.443		10.32		0		14445		1.212		328.8		165.6621260276

		3		11		2005		9		9		37		0		110001		-0.614		1.007		0.817		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.342		10.32		0		14445		1.179		328.63		143.4759213248

		3		11		2005		9		9		40		0		110001		-0.646		0.958		0.846		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.5		0.1		3.474		10.33		0		14445		1.155		326.01		143.2060054607

		3		11		2005		9		9		43		0		110001		-0.503		0.942		0.714		35		34		30		15		1444.5		254.2		-0.5		0		3.489		10.33		0		14445		1.068		331.9		128.4589039343

		3		11		2005		9		9		46		0		110001		-0.586		1.046		1.263		35		34		30		15		1444.5		254.6		-0.2		0.2		3.381		10.33		0		14445		1.199		330.74		174.1459445408

		3		11		2005		9		9		49		0		110001		-0.657		1		0.925		35		34		30		15		1444.5		254		-0.5		0.1		3.466		10.34		0		14445		1.197		326.7		151.2373631085

		3		11		2005		9		9		52		0		110001		-0.704		0.968		1.709		35		34		30		15		1444.5		255.5		0		0.1		3.598		10.34		0		14445		1.197		323.97		208.6461358377

		3		11		2005		9		9		55		0		110001		-0.605		0.965		1.095		35		34		30		15		1444.5		254.1		-0.4		0.1		3.412		10.34		0		14445		1.139		327.91		157.9960442543

		3		11		2005		9		9		58		0		110001		-0.631		0.977		1.213		35		34		30		15		1444.6		254.2		-0.5		0.1		3.234		10.35		0		14446		1.163		327.14		168.0493677465

		3		11		2005		9		10		1		0		110001		-0.575		0.961		0.559		35		34		30		15		1444.6		254		-0.5		0.1		3.273		10.35		0		14446		1.12		329.11		125.1649711381

		3		11		2005		9		10		4		0		110001		-0.62		0.997		0.499		35		34		30		15		1444.6		254.1		-0.5		0		3.505		10.35		0		14446		1.174		328.12		127.5699807949

		3		11		2005		9		10		7		0		110001		-0.775		0.709		1.111		35		34		30		15		1444.6		254.3		-0.4		0		3.482		10.35		0		14446		1.05		312.45		152.8930018019

		3		11		2005		9		10		10		0		110001		-0.667		0.924		1.591		35		34		30		15		1444.6		254.4		-0.4		0		3.28		10.36		0		14446		1.14		324.18		195.7024782674

		3		11		2005		9		10		13		0		110001		-0.646		1		1.341		35		34		30		15		1444.6		254.2		-0.5		0.1		3.451		10.36		0		14446		1.191		327.14		179.3208576825

		3		11		2005		9		10		16		0		110001		-0.676		0.88		0.956		35		34		30		15		1444.6		254		-0.4		0.1		3.35		10.36		0		14446		1.11		322.47		146.4688362758

		3		11		2005		9		10		19		0		110001		-0.614		0.98		0.976		35		34		30		15		1444.6		254.3		-0.4		0.1		3.35		10.36		0		14446		1.156		327.93		151.3265343553

		3		11		2005		9		10		22		0		110001		-0.65		1.01		0.45		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.528		10.37		0		14447		1.201		327.24		128.2614517304

		3		11		2005		9		10		25		0		110001		-0.618		1.019		0.221		35		34		30		15		1444.7		254.5		-0.4		0.1		3.381		10.37		0		14447		1.192		328.76		121.2075080183

		3		11		2005		9		10		28		0		110001		-0.623		1.024		1.028		35		34		30		15		1444.7		254.5		-0.4		0.1		3.428		10.37		0		14447		1.199		328.68		157.9078528763

		3		11		2005		9		10		31		0		110001		-0.58		0.963		0.321		35		34		30		15		1444.7		254.4		-0.4		0.1		3.404		10.38		0		14447		1.124		328.94		116.9106496432

		3		11		2005		9		10		34		0		110001		-0.61		0.982		1.062		35		34		30		15		1444.7		254.2		-0.4		0.1		3.474		10.38		0		14447		1.156		328.15		156.9798713211

		3		11		2005		9		10		37		0		110001		-0.677		0.9		1.222		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.304		10.38		0		14447		1.126		323.05		166.1810157629

		3		11		2005		9		10		40		0		110001		-0.669		1.001		1.058		35		34		30		15		1444.7		254.3		-0.4		0.1		3.211		10.38		0		14447		1.204		326.24		160.2786947788

		3		11		2005		9		10		43		0		110001		-0.578		0.987		0.7		35		34		30		15		1444.7		254.4		-0.4		0.1		3.536		10.38		0		14447		1.144		329.65		134.0989559989

		3		11		2005		9		10		46		0		110001		-0.615		1.001		0.609		35		34		30		15		1444.8		254.5		-0.4		0.1		3.404		10.39		0		14448		1.175		328.43		132.3293996057

		3		11		2005		9		10		49		0		110001		-0.617		1.007		1.487		35		34		30		15		1444.8		254.3		-0.4		0.1		3.149		10.39		0		14448		1.181		328.5		189.8922589259

		3		11		2005		9		10		52		0		110001		-0.559		0.971		1.052		35		34		30		15		1444.8		254.2		-0.5		0.1		3.404		10.4		0		14448		1.12		330.07		153.6888414948

		3		11		2005		9		10		55		0		110001		-0.837		0.788		1.246		35		34		30		15		1444.8		244.8		-0.4		0.1		3.435		10.4		0		14448		1.15		313.27		169.5296139322

		3		11		2005		9		10		58		0		110001		-0.976		0.51		0.369		35		34		30		15		1444.8		222.3		-0.4		0.1		3.489		10.4		0		14448		1.101		297.59		116.1394420514

		3		11		2005		9		11		1		0		110001		-1.112		0.296		1.363		35		34		30		15		1444.8		209.5		-0.4		0.1		3.311		10.4		0		14448		1.151		284.91		178.3796232758

		3		11		2005		9		11		4		0		110001		-1.095		0.119		1.19		35		34		30		15		1444.9		204.3		-0.4		0.1		3.551		10.41		0		14449		1.101		276.2		162.1507323449

		3		11		2005		9		11		7		0		110001		-1.13		0.113		1.291		35		34		30		15		1444.9		202.3		-0.4		0.1		3.141		10.41		0		14449		1.136		275.71		171.9403966495

		3		11		2005		9		11		10		0		110001		-1.109		0.067		0.508		35		34		30		15		1444.9		202.3		-0.4		0.1		3.474		10.41		0		14449		1.111		273.46		122.1652159987

		3		11		2005		9		11		13		0		110001		-1.174		0.184		0.73		35		34		30		15		1444.9		203.3		-0.4		0.1		3.497		10.41		0		14449		1.188		278.91		139.4644040607

		3		11		2005		9		11		16		0		110001		-1.142		0.177		0.762		35		34		30		15		1444.9		203.6		-0.4		0.1		3.598		10.42		0		14449		1.156		278.81		138.4246004148

		3		11		2005		9		11		19		0		110001		-1.184		0.138		0.726		35		34		30		15		1444.9		202.5		-0.4		0.1		3.404		10.42		0		14449		1.192		276.65		139.5699107974

		3		11		2005		9		11		22		0		110001		-1.189		0.097		1.421		35		34		30		15		1444.9		200.1		-0.4		0.1		3.164		10.42		0		14449		1.193		274.66		185.5362767763

		3		11		2005		9		11		25		0		110001		-1.155		0.036		0.623		35		34		30		15		1444.9		197.4		-0.5		0.1		3.497		10.43		0		14449		1.156		271.79		131.2802346128

		3		11		2005		9		11		28		0		110001		-1.225		-0.034		0.63		35		34		30		15		1444.9		195		-0.4		0.1		3.358		10.43		0		14449		1.225		268.41		137.7926340557

		3		11		2005		9		11		31		0		110001		-1.196		-0.053		0.909		35		34		30		15		1444.9		193.6		-0.4		0.1		3.474		10.43		0		14449		1.197		267.46		150.3165326902

		3		11		2005		9		11		34		0		110001		-1.123		-0.022		0.704		35		34		30		15		1444.9		192.4		-0.4		0.1		3.404		10.43		0		14449		1.123		268.88		132.560514483

		3		11		2005		9		11		37		0		110001		-1.046		-0.154		1.069		35		34		30		15		1445		191.4		-0.5		0.1		3.397		10.44		0		14450		1.057		261.62		150.3526853768

		3		11		2005		9		11		40		0		110001		-1.097		-0.074		1.237		35		34		30		15		1445		190.9		-0.4		0.1		3.621		10.44		0		14450		1.099		266.14		165.5008761306

		3		11		2005		9		11		43		0		110001		-1.1		-0.227		1.29		35		34		30		15		1445		190.2		-0.4		0.1		3.42		10.44		0		14450		1.123		258.34		171.0447017595

		3		11		2005		9		11		46		0		110001		-1.122		-0.092		0.854		35		34		30		15		1445		190		-0.4		0.1		3.257		10.44		0		14450		1.126		265.31		141.3033616019

		3		11		2005		9		11		49		0		110001		-1.133		-0.114		1.246		35		34		30		15		1445		189.9		-0.4		0.1		3.567		10.45		0		14450		1.139		264.25		168.7957641649

		3		11		2005		9		11		52		0		110001		-1.143		-0.088		1.013		35		34		30		15		1445		189.8		-0.4		0.1		3.296		10.45		0		14450		1.146		265.6		152.9824172904

		3		11		2005		9		11		55		0		110001		-1.06		-0.064		0.514		35		34		30		15		1445		189.9		-0.4		0.1		3.443		10.45		0		14450		1.062		266.54		117.9784726126

		3		11		2005		9		11		58		0		110001		-1.172		-0.127		1.214		35		34		30		15		1445		190		-0.4		0.1		3.466		10.45		0		14450		1.179		263.82		169.2190592102

		3		11		2005		9		12		1		0		110001		-0.977		-0.241		1.098		35		34		30		15		1445.1		190.3		-0.4		0.1		3.451		10.46		0		14451		1.006		256.14		148.9366979626

		3		11		2005		9		12		4		0		110001		-1.186		-0.08		1.053		35		34		30		15		1445.1		190.4		-0.4		0.1		3.335		10.46		0		14451		1.189		266.14		158.8019206433

		3		11		2005		9		12		7		0		110001		-1.162		-0.09		1.658		35		34		30		15		1445.1		190.7		-0.5		0.1		3.412		10.46		0		14451		1.165		265.57		202.6649451681

		3		11		2005		9		12		10		0		110001		-1.121		-0.173		1.063		35		34		30		15		1445.1		191.2		-0.4		0.1		3.466		10.47		0		14451		1.134		261.23		155.4522113062

		3		11		2005		9		12		13		0		110001		-1.143		-0.054		0.663		35		34		30		15		1445.1		191.7		-0.4		0.1		3.397		10.47		0		14451		1.144		267.3		132.2472684028

		3		11		2005		9		12		16		0		110001		-1.188		-0.088		0.748		35		34		30		15		1445.1		192.3		-0.4		0.1		3.629		10.47		0		14451		1.191		265.76		140.6624327957

		3		11		2005		9		12		19		0		110001		-1.174		-0.061		1.637		35		34		30		15		1445.1		192.8		-0.4		0.1		3.404		10.47		0		14451		1.176		267.03		201.5382345859

		3		11		2005		9		12		22		0		110001		-1.146		-0.055		1.084		35		34		30		15		1445.2		193.5		-0.4		0.1		3.242		10.48		0		14452		1.147		267.25		157.8415978125

		3		11		2005		9		12		25		0		110001		-1.167		-0.034		0.776		35		34		30		15		1445.2		194.4		-0.4		0.1		3.474		10.48		0		14452		1.167		268.33		140.1863402761

		3		11		2005		9		12		28		0		110001		-1.128		0.013		0.955		35		34		30		15		1445.2		195.2		-0.4		0.1		3.42		10.48		0		14452		1.128		270.66		147.8031799387

		3		11		2005		9		12		31		0		110001		-1.103		0.03		1.094		35		34		30		15		1445.2		196.2		-0.4		0.1		3.675		10.48		0		14452		1.103		271.56		155.3816269705

		3		11		2005		9		12		34		0		110001		-1.069		-0.046		0.222		35		34		30		15		1445.2		197.1		-0.4		0.1		3.598		10.49		0		14452		1.07		267.54		109.2776738405

		3		11		2005		9		12		37		0		110001		-1.163		0.06		0.813		35		34		30		15		1445.2		198.4		-0.4		0.1		3.667		10.49		0		14452		1.165		272.95		142.0259835382

		3		11		2005		9		12		40		0		110001		-1.095		0.09		1.022		35		34		30		15		1445.2		198.9		-0.4		0.1		3.644		10.49		0		14452		1.099		274.7		150.0536237483

		3		11		2005		9		12		43		0		110001		-1.162		0.095		1.134		35		34		30		15		1445.2		200.3		-0.4		0.1		3.729		10.49		0		14452		1.166		274.67		162.6414768748

		3		11		2005		9		12		46		0		110001		-1.183		0.107		1.039		35		34		30		15		1445.3		201		-0.4		0.1		3.327		10.5		0		14453		1.188		275.17		157.811881682

		3		11		2005		9		12		49		0		110001		-1.165		0.144		1.581		35		34		30		15		1445.3		202.2		-0.4		0.1		3.52		10.5		0		14453		1.174		277.05		196.9142452947

		3		11		2005		9		12		52		0		110001		-1.164		0.104		1.303		35		34		30		15		1445.3		203.2		-0.4		0.1		3.652		10.5		0		14453		1.169		275.11		175.0291689976

		3		11		2005		9		12		55		0		110001		-1.084		0.198		0.578		35		34		30		15		1445.3		204.2		-0.4		0.1		3.28		10.51		0		14453		1.102		280.35		124.4324716463

		3		11		2005		9		12		58		0		110001		-1.09		0.183		1.426		35		34		30		15		1445.3		205.1		-0.4		0.1		3.582		10.51		0		14453		1.105		279.53		180.4179869082

		3		11		2005		9		13		1		0		110001		-1.032		0.255		0.554		35		34		30		15		1445.3		206.2		-0.4		0.1		3.451		10.51		0		14453		1.063		283.88		119.8734749642

		3		11		2005		9		13		4		0		110001		-1.072		0.225		1.073		35		34		30		15		1445.3		207		-0.4		0.1		3.42		10.51		0		14453		1.095		281.85		153.3342101424

		3		11		2005		9		13		7		0		110001		-1.135		0.131		0.843		35		34		30		15		1445.3		207.8		-0.4		0.1		3.528		10.51		0		14453		1.143		276.58		141.9871473057

		3		11		2005		9		13		10		0		110001		-1.046		0.27		1.228		35		34		30		15		1445.3		208.4		-0.4		0.1		3.605		10.52		0		14453		1.08		284.47		163.554272338

		3		11		2005		9		13		13		0		110001		-1.154		0.269		1.077		35		34		30		15		1445.3		209.2		-0.4		0.1		3.342		10.52		0		14453		1.185		283.12		160.1251385636

		3		11		2005		9		13		16		0		110001		-1.147		0.281		0.993		35		34		30		15		1445.3		209.3		-0.4		0.1		3.288		10.52		0		14453		1.181		283.77		154.2925468064

		3		11		2005		9		13		19		0		110001		-1.108		0.151		1.138		35		34		30		15		1445.3		209.6		-0.4		0.1		3.497		10.53		0		14453		1.118		277.76		159.546513594

		3		11		2005		9		13		22		0		110001		-1.042		0.3		1.168		35		34		30		15		1445.3		209.8		-0.4		0.1		3.528		10.53		0		14453		1.084		286.06		159.3733980312

		3		11		2005		9		13		25		0		110001		-1.068		0.296		0.769		35		34		30		15		1445.3		209.8		-0.4		0.1		3.474		10.53		0		14453		1.108		285.49		134.8925868979

		3		11		2005		9		13		28		0		110001		-1.084		0.29		0.922		35		34		30		15		1445.3		209.4		-0.4		0.1		3.528		10.53		0		14453		1.122		284.98		145.2322278284

		3		11		2005		9		13		31		0		110001		-1.075		0.271		0.391		35		34		30		15		1445.3		208.8		-0.4		0.1		3.559		10.54		0		14453		1.109		284.15		117.556241859

		3		11		2005		9		13		34		0		110001		-1.109		0.255		1.303		35		34		30		15		1445.3		208.2		-0.4		0.1		3.621		10.54		0		14453		1.138		282.95		172.9946530966

		3		11		2005		9		13		37		0		110001		-1.083		0.219		1.156		35		34		30		15		1445.3		207.5		-0.4		0.1		3.714		10.54		0		14453		1.105		281.43		159.9120383211

		3		11		2005		9		13		40		0		110001		-1.134		0.209		1.274		35		34		30		15		1445.3		206.5		-0.4		0.1		3.598		10.54		0		14453		1.153		280.44		171.8346007066

		3		11		2005		9		13		43		0		110001		-1.146		0.221		0.754		35		34		30		15		1445.4		205.7		-0.4		0.1		3.412		10.55		0		14454		1.167		280.92		138.9486595833

		3		11		2005		9		13		46		0		110001		-1.161		0.152		1.142		35		34		30		15		1445.4		204.5		-0.4		0.1		3.629		10.55		0		14454		1.171		277.46		163.5600501345

		3		11		2005		9		13		49		0		110001		-1.097		0.186		1.362		35		34		30		15		1445.4		203.4		-0.4		0.1		3.536		10.55		0		14454		1.113		279.62		175.8706627042

		3		11		2005		9		13		52		0		110001		-1.167		0.121		1.316		35		34		30		15		1445.4		202.5		-0.4		0.1		3.605		10.55		0		14454		1.173		275.92		176.3061541751

		3		11		2005		9		13		55		0		110001		-1.112		0.142		1.541		35		34		30		15		1445.4		201.4		-0.4		0.1		3.319		10.56		0		14454		1.121		277.28		190.5620371428

		3		11		2005		9		13		58		0		110001		-1.083		0.093		0.931		35		34		30		15		1445.4		200.3		-0.4		0.1		3.791		10.56		0		14454		1.087		274.91		143.1187968088

		3		11		2005		9		14		1		0		110001		-1.055		0.143		1.393		35		34		30		15		1445.4		199.2		-0.4		0.1		3.644		10.56		0		14454		1.065		277.72		175.3260676568

		3		11		2005		9		14		4		0		110001		-1.017		0.003		0.738		35		34		30		15		1445.5		198		-0.4		0.1		3.59		10.57		0		14455		1.017		270.17		125.6559588718

		3		11		2005		9		14		7		0		110001		-1.168		0.021		1.2		35		34		30		15		1445.5		196.7		-0.4		0.1		3.559		10.57		0		14455		1.168		271.03		167.4713408318

		3		11		2005		9		14		10		0		110001		-1.127		-0.001		1.217		35		34		30		15		1445.5		195.7		-0.4		0.1		3.443		10.57		0		14455		1.127		269.95		165.8679896785

		3		11		2005		9		14		13		0		110001		-1.183		-0.015		1.192		35		34		30		15		1445.5		194.8		-0.4		0.1		3.443		10.57		0		14455		1.183		269.27		167.9457650553

		3		11		2005		9		14		16		0		110001		-1.079		-0.009		1.131		35		34		30		15		1445.5		193.7		-0.4		0.1		3.226		10.57		0		14455		1.079		269.52		156.3164418735

		3		11		2005		9		14		19		0		110001		-1.096		-0.143		1.059		35		34		30		15		1445.5		192.9		-0.4		0		3.234		10.58		0		14455		1.105		262.57		153.0733810955

		3		11		2005		9		14		22		0		110001		-1.122		-0.04		0.553		35		34		30		15		1445.5		191.7		-0.4		0.1		3.25		10.58		0		14455		1.123		267.96		125.1516280358

		3		11		2005		9		14		25		0		110001		-1.096		-0.091		1.331		35		34		30		15		1445.5		190.7		-0.4		0.1		3.126		10.58		0		14455		1.1		265.25		172.6574064441

		3		11		2005		9		14		28		0		110001		-1.078		-0.066		1.039		35		34		30		15		1445.5		189.6		-0.4		0.1		3.458		10.58		0		14455		1.08		266.5		149.8653061919

		3		11		2005		9		14		31		0		110001		-1.129		-0.15		1.422		35		34		30		15		1445.5		188.6		-0.3		0.1		3.598		10.59		0		14455		1.139		262.43		182.1874035163

		3		11		2005		9		14		34		0		110001		-1.099		-0.15		0.716		35		34		30		15		1445.5		187.6		-0.4		0.1		3.466		10.59		0		14455		1.109		262.23		132.021096799

		3		11		2005		9		14		37		0		110001		-1.066		-0.141		0.914		35		34		30		15		1445.5		186.4		-0.4		0.1		3.397		10.59		0		14455		1.075		262.47		141.1252280778

		3		11		2005		9		14		40		0		110001		-1.071		-0.163		1.511		35		34		30		15		1445.5		185.4		-0.4		0.1		3.373		10.59		0		14455		1.083		261.35		185.922860348

		3		11		2005		9		14		43		0		110001		-1.147		-0.252		1.758		35		34		30		15		1445.6		184.3		-0.4		0.1		3.435		10.6		0		14456		1.174		257.61		211.4161062928

		3		11		2005		9		14		46		0		110001		-1.085		-0.184		1.126		35		34		30		15		1445.6		183.3		-0.4		0.1		3.458		10.6		0		14456		1.1		260.38		157.4470387146

		3		11		2005		9		14		49		0		110001		-1.071		-0.273		1.042		35		34		30		15		1445.6		182.2		-0.4		0.1		3.598		10.6		0		14456		1.105		255.7		151.8991112548

		3		11		2005		9		14		52		0		110001		-1.123		-0.325		1.122		35		34		30		15		1445.6		181.3		-0.4		0.1		3.575		10.6		0		14456		1.169		253.86		162.0382053714

		3		11		2005		9		14		55		0		110001		-1.121		-0.326		1.38		35		34		30		15		1445.6		180.2		-0.4		0.1		3.505		10.61		0		14456		1.167		253.78		180.7572128575

		3		11		2005		9		14		58		0		110001		-1.045		-0.281		0.858		35		34		30		15		1445.6		179.1		-0.4		0.1		3.513		10.61		0		14456		1.082		254.95		138.0996017373

		3		11		2005		9		15		1		0		110001		-1.057		-0.337		0.791		35		34		30		15		1445.6		177.9		-0.4		0.1		3.559		10.61		0		14456		1.109		252.32		136.2534036272

		3		11		2005		9		15		4		0		110001		-1.017		-0.312		1.407		35		34		30		15		1445.6		176.9		-0.4		0.1		3.675		10.61		0		14456		1.064		252.94		176.3882649158

		3		11		2005		9		15		7		0		110001		-0.961		-0.438		1.076		35		34		30		15		1445.7		176		-0.4		0.1		3.667		10.62		0		14457		1.056		245.5		150.7693934458

		3		11		2005		9		15		10		0		110001		-1.035		-0.38		1.288		35		34		30		15		1445.7		175		-0.3		0.1		3.528		10.62		0		14457		1.103		249.84		169.5455396051

		3		11		2005		9		15		13		0		110001		-1.006		-0.554		0.848		35		34		30		15		1445.7		173.9		-0.3		0.1		3.52		10.62		0		14457		1.148		241.16		142.7604987383

		3		11		2005		9		15		16		0		110001		-1.024		-0.417		1.225		35		34		30		15		1445.7		173		-0.4		0.1		3.435		10.62		0		14457		1.106		247.84		165.0178778193

		3		11		2005		9		15		19		0		110001		-1.035		-0.456		1.331		35		34		30		15		1445.7		172.1		-0.4		0.1		3.435		10.62		0		14457		1.131		246.22		174.6631615424

		3		11		2005		9		15		22		0		110001		-0.983		-0.376		0.392		35		34		30		15		1445.7		171.2		-0.4		0.1		3.52		10.63		0		14457		1.052		249.07		112.3089043665

		3		11		2005		9		15		25		0		110001		-1.037		-0.484		0.969		35		34		30		15		1445.7		170.4		-0.3		0.1		3.381		10.63		0		14457		1.144		244.98		149.9528592592

		3		11		2005		9		15		28		0		110001		-1.02		-0.496		1.283		35		34		30		15		1445.7		169.5		-0.4		0.1		3.466		10.63		0		14457		1.134		244.07		171.2455838847

		3		11		2005		9		15		31		0		110001		-1.04		-0.525		0.938		35		34		30		15		1445.7		168.5		-0.4		0.1		3.474		10.63		0		14457		1.165		243.22		149.5683455815

		3		11		2005		9		15		34		0		110001		-0.974		-0.486		1.578		35		34		30		15		1445.8		167.7		-0.4		0.1		3.428		10.64		0		14458		1.089		243.48		191.7017475142

		3		11		2005		9		15		37		0		110001		-0.996		-0.57		1.656		35		34		30		15		1445.8		166.7		-0.4		0.1		3.28		10.64		0		14458		1.148		240.22		201.4758546328

		3		11		2005		9		15		40		0		110001		-0.93		-0.497		1.301		35		34		30		15		1445.8		165.9		-0.4		0.1		3.358		10.64		0		14458		1.054		241.88		167.4667131104

		3		11		2005		9		15		43		0		110001		-0.873		-0.622		1.171		35		34		30		15		1445.8		165		-0.4		0.1		3.397		10.64		0		14458		1.072		234.53		158.7530787103

		3		11		2005		9		15		46		0		110001		-0.899		-0.53		1.144		35		33		30		15		1445.8		164.1		-0.4		0.1		3.172		10.65		0		14458		1.044		239.48		154.8495075872

		3		11		2005		9		15		49		0		110001		-0.936		-0.562		1.08		35		34		30		15		1445.8		163.3		-0.4		0.1		3.482		10.65		0		14458		1.092		239.02		153.5688770552

		3		11		2005		9		15		52		0		110001		-0.955		-0.635		0.73		35		34		30		15		1445.8		162.3		-0.4		0.1		3.404		10.65		0		14458		1.147		236.38		135.9466807245

		3		11		2005		9		15		55		0		110001		-0.955		-0.664		1.582		35		34		30		15		1445.8		161.4		-0.4		0.1		3.366		10.65		0		14458		1.163		235.19		196.3579639332

		3		11		2005		9		15		58		0		110001		-0.855		-0.505		0.599		35		34		30		15		1445.9		160.7		-0.4		0.1		3.598		10.66		0		14459		0.993		239.43		115.9677110234

		3		11		2005		9		16		1		0		110001		-0.959		-0.684		2.074		35		34		30		15		1445.9		159.9		-0.4		0.1		3.559		10.66		0		14459		1.178		234.5		238.516519344

		3		11		2005		9		16		4		0		110001		-0.915		-0.676		1.181		35		34		30		15		1445.9		159.2		-0.4		0.1		3.497		10.66		0		14459		1.138		233.54		163.9805476268

		3		11		2005		9		16		7		0		110001		-0.877		-0.624		0.942		35		34		30		15		1445.9		158.7		-0.4		0.1		3.296		10.66		0		14459		1.076		234.57		143.0338771061

		3		11		2005		9		16		10		0		110001		-0.866		-0.606		1.287		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.52		10.67		0		14459		1.057		235.02		166.5401152876

		3		11		2005		9		16		13		0		110001		-0.897		-0.664		1.809		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.443		10.67		0		14459		1.116		233.49		212.5555456816

		3		11		2005		9		16		16		0		110001		-0.915		-0.692		0.966		35		34		30		15		1445.9		158.4		-0.4		0.1		3.768		10.67		0		14459		1.147		232.9		149.9748312218

		3		11		2005		9		16		19		0		110001		-0.883		-0.641		0.172		35		34		30		15		1445.9		158.5		-0.3		0.1		3.505		10.67		0		14459		1.091		234.02		110.4605812043

		3		11		2005		9		16		22		0		110001		-0.891		-0.592		0.84		35		34		30		15		1445.9		158.9		-0.3		0.1		3.242		10.67		0		14459		1.07		236.4		136.0126832321

		3		11		2005		9		16		25		0		110001		-0.919		-0.636		1.68		35		34		30		15		1445.9		159.8		-0.4		0.1		3.621		10.68		0		14459		1.118		235.31		201.7785171915

		3		11		2005		9		16		28		0		110001		-0.929		-0.654		0.93		35		33		30		15		1445.9		160.6		-0.4		0.1		3.776		10.68		0		14459		1.136		234.86		146.8215583625

		3		11		2005		9		16		31		0		110001		-0.895		-0.561		0.961		35		34		30		15		1445.9		161.8		-0.4		0.1		3.559		10.68		0		14459		1.056		237.92		142.8029061329

		3		11		2005		9		16		34		0		110001		-0.932		-0.531		0.917		35		34		30		15		1445.9		163		-0.3		0.1		3.528		10.68		0		14459		1.073		240.33		141.1195946706

		3		11		2005		9		16		37		0		110001		-0.889		-0.453		1.281		35		34		30		15		1446		164.4		-0.3		0.1		3.412		10.69		0		14460		0.998		243		162.3727501769

		3		11		2005		9		16		40		0		110001		-0.944		-0.479		1.024		35		34		30		15		1446		166.1		-0.4		0.1		3.636		10.69		0		14460		1.059		243.1		147.2804467674

		3		11		2005		9		16		43		0		110001		-0.96		-0.497		1.104		35		34		30		15		1446		167.7		-0.4		0.1		3.575		10.69		0		14460		1.081		242.63		154.5129444416

		3		11		2005		9		16		46		0		110001		-0.946		-0.413		0.727		35		34		30		15		1446		169.1		-0.4		0.1		3.652		10.69		0		14460		1.032		246.42		126.2542672546

		3		11		2005		9		16		49		0		110001		-0.993		-0.451		1.365		35		34		30		15		1446		170.6		-0.3		0.1		3.551		10.69		0		14460		1.091		245.57		174.7190602081

		3		11		2005		9		16		52		0		110001		-1.04		-0.486		1.322		35		34		30		15		1446		172		-0.4		0.1		3.691		10.7		0		14460		1.148		244.95		175.0851221549

		3		11		2005		9		16		55		0		110001		-0.924		-0.284		0.889		35		34		30		15		1446		173.2		-0.4		0.1		3.474		10.7		0		14460		0.967		252.91		131.3298518997

		3		11		2005		9		16		58		0		110001		-1		-0.367		1.277		35		34		30		15		1446		174.3		-0.4		0.1		3.551		10.7		0		14460		1.065		249.85		166.2954599501

		3		11		2005		9		17		1		0		110001		-1.033		-0.395		0.985		35		34		30		15		1446		175.2		-0.4		0.1		3.458		10.7		0		14460		1.106		249.07		148.0992572567

		3		11		2005		9		17		4		0		110001		-1.023		-0.342		1.54		35		34		30		15		1446.1		175.8		-0.4		0.1		3.466		10.71		0		14461		1.079		251.51		188.0184299477

		3		11		2005		9		17		7		0		110001		-0.934		-0.223		1.278		35		34		30		15		1446.1		176.4		-0.4		0.1		3.335		10.71		0		14461		0.96		256.57		159.8552157422

		3		11		2005		9		17		10		0		110001		-0.983		-0.275		0.739		35		34		30		15		1446.1		176.7		-0.4		0.1		3.66		10.71		0		14461		1.021		254.37		126.0172607225

		3		11		2005		9		17		13		0		110001		-1.086		-0.346		1.308		35		34		30		15		1446.1		176.9		-0.4		0.1		3.528		10.71		0		14461		1.14		252.33		173.4928240591

		3		11		2005		9		17		16		0		110001		-1.035		-0.308		1.163		35		34		30		15		1446.1		177		-0.3		0.1		3.636		10.72		0		14461		1.08		253.43		158.702804008

		3		11		2005		9		17		19		0		110001		-1.083		-0.35		1.593		35		34		30		15		1446.1		176.9		-0.4		0.1		3.242		10.72		0		14461		1.138		252.09		195.7814597964

		3		11		2005		9		17		22		0		110001		-1.052		-0.383		1.106		35		34		30		15		1446.1		176.7		-0.4		0.1		3.683		10.72		0		14461		1.12		250		157.3730917279

		3		11		2005		9		17		25		0		110001		-1.029		-0.33		1.576		35		34		30		15		1446.1		176.4		-0.5		0.1		3.582		10.72		0		14461		1.081		252.22		191.0894293256

		3		11		2005		9		17		28		0		110001		-0.94		-0.248		0.715		35		34		30		15		1446.1		176.1		-0.3		0.1		3.605		10.72		0		14461		0.972		255.22		120.6784570667

		3		11		2005		9		17		31		0		110001		-0.937		-0.236		1.016		35		34		30		15		1446.2		175.5		-0.3		0.1		3.613		10.73		0		14462		0.966		255.86		140.2113048224

		3		11		2005		9		17		34		0		110001		-0.98		-0.283		0.897		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.2		0.1		3.636		10.73		0		14462		1.02		253.89		135.834384454

		3		11		2005		9		17		37		0		110001		-0.981		-0.322		1.752		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.3		0.1		3.598		10.73		0		14462		1.032		251.83		203.3604927217

		3		11		2005		9		17		40		0		110001		-1.022		-0.37		1.652		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.497		10.73		0		14462		1.087		250.1		197.7495385582

		3		11		2005		9		17		43		0		110001		-1.021		-0.362		1.252		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.28		10.73		0		14462		1.083		250.48		165.5593247147

		3		11		2005		9		17		46		0		110001		-0.99		-0.35		0.789		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.3		0.1		3.598		10.74		0		14462		1.05		250.53		131.3438616761

		3		11		2005		9		17		49		0		110001		-1.034		-0.377		1.661		35		33		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.629		10.74		0		14462		1.101		249.97		199.2537578065

		3		11		2005		9		17		52		0		110001		-0.997		-0.347		1.581		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.474		10.74		0		14462		1.056		250.81		190.1046816888

		3		11		2005		9		17		55		0		110001		-1.016		-0.326		0.889		35		34		30		15		1446.2		175.1		-0.4		0.1		3.265		10.74		0		14462		1.067		252.21		138.883152326

		3		11		2005		9		17		58		0		110001		-1.023		-0.358		1.429		35		33		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.474		10.75		0		14463		1.084		250.71		179.3525578295

		3		11		2005		9		18		1		0		110001		-1.002		-0.331		1.647		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.25		10.75		0		14463		1.055		251.72		195.60608375

		3		11		2005		9		18		4		0		110001		-0.986		-0.309		1.823		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.311		10.75		0		14463		1.033		252.6		209.5472739026

		3		11		2005		9		18		7		0		110001		-1.047		-0.354		1.314		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.575		10.75		0		14463		1.105		251.32		171.7009318554

		3		11		2005		9		18		10		0		110001		-1.048		-0.415		1.382		35		34		30		15		1446.3		175.3		-0.4		0.1		3.412		10.75		0		14463		1.127		248.4		178.3382460383

		3		11		2005		9		18		13		0		110001		-0.995		-0.304		0.32		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.3		0.1		3.28		10.76		0		14463		1.04		253.01		108.8504019285

		3		11		2005		9		18		16		0		110001		-1.077		-0.439		0.848		35		34		30		15		1446.3		175.1		-0.4		0.1		3.35		10.76		0		14463		1.163		247.82		143.935888506

		3		11		2005		9		18		19		0		110001		-1.002		-0.34		1.814		34		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.59		10.76		0		14463		1.058		251.26		210.0047618508

		3		11		2005		9		18		22		0		110001		-1.001		-0.343		1.141		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.3		0.1		3.133		10.76		0		14463		1.058		251.09		155.6126922844

		3		11		2005		9		18		25		0		110001		-1.009		-0.348		1.184		35		34		30		15		1446.3		175.3		-0.4		0.1		3.304		10.77		0		14463		1.067		250.97		159.4064302342

		3		11		2005		9		18		28		0		110001		-1.019		-0.351		0.822		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.52		10.77		0		14463		1.078		250.99		135.5450478623

		3		11		2005		9		18		31		0		110001		-0.954		-0.251		1.284		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.667		10.77		0		14463		0.986		255.26		161.9188994528

		3		11		2005		9		18		34		0		110001		-1.02		-0.356		1.154		35		34		30		15		1446.3		175.2		-0.4		0.1		3.629		10.77		0		14463		1.08		250.76		158.0775758923

		3		11		2005		9		18		37		0		110001		-0.999		-0.323		1.128		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.629		10.78		0		14464		1.05		252.08		154.1010707296

		3		11		2005		9		18		40		0		110001		-0.994		-0.31		0.959		35		33		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.621		10.78		0		14464		1.041		252.68		141.5562432392

		3		11		2005		9		18		43		0		110001		-1.017		-0.362		1.292		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.598		10.78		0		14464		1.08		250.41		168.362614615

		3		11		2005		9		18		46		0		110001		-1.027		-0.382		0.506		35		34		30		15		1446.4		175.3		-0.4		0.1		3.737		10.78		0		14464		1.096		249.6		120.6933718147

		3		11		2005		9		18		49		0		110001		-0.983		-0.347		1.514		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.567		10.78		0		14464		1.042		250.56		183.8176814129

		3		11		2005		9		18		52		0		110001		-0.999		-0.336		1.192		35		34		29		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.497		10.79		0		14464		1.054		251.41		159.1150841372

		3		11		2005		9		18		55		0		110001		-1.014		-0.344		0.886		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.79		0		14464		1.071		251.26		138.9794229374

		3		11		2005		9		18		58		0		110001		-0.984		-0.296		0.932		35		34		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.675		10.79		0		14464		1.028		253.26		138.7262051669

		3		11		2005		9		19		1		0		110001		-0.948		-0.276		0.858		35		34		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.458		10.79		0		14464		0.987		253.77		130.806880553

		3		11		2005		9		19		4		0		110001		-0.968		-0.306		1.02		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.226		10.79		0		14464		1.015		252.46		143.9117785312

		3		11		2005		9		19		7		0		110001		-0.954		-0.292		0.715		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.59		10.8		0		14464		0.998		252.98		122.7438389493

		3		11		2005		9		19		10		0		110001		-0.936		-0.274		1.12		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.435		10.8		0		14464		0.975		253.68		148.5116830421

		3		11		2005		9		19		13		0		110001		-0.957		-0.298		0.72		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.528		10.8		0		14464		1.002		252.7		123.4120334489

		3		11		2005		9		19		16		0		110001		-0.965		-0.332		1.585		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.095		10.8		0		14464		1.021		251.01		188.5119094381

		3		11		2005		9		19		19		0		110001		-1.026		-0.391		1.013		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.397		10.8		0		14464		1.098		249.14		149.3896248071

		3		11		2005		9		19		22		0		110001		-0.948		-0.294		1.839		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.482		10.81		0		14464		0.993		252.77		208.9751420624

		3		11		2005		9		19		25		0		110001		-0.999		-0.351		1.352		35		33		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.575		10.81		0		14464		1.059		250.64		171.7296130549

		3		11		2005		9		19		28		0		110001		-1.063		-0.41		1.31		35		34		30		15		1446.4		175.2		-0.4		0.1		3.265		10.81		0		14464		1.139		248.91		173.6136227374

		3		11		2005		9		19		31		0		110001		-0.995		-0.367		1.661		35		33		30		15		1446.4		175.1		-0.4		0.1		3.188		10.81		0		14464		1.061		249.75		197.069404018

		3		11		2005		9		19		34		0		110001		-0.939		-0.297		0.668		35		34		30		15		1446.5		175		-0.4		0.1		3.536		10.82		0		14465		0.985		252.45		119.0022688859

		3		11		2005		9		19		37		0		110001		-1.008		-0.378		1.611		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.52		10.82		0		14465		1.077		249.44		193.7593610642

		3		11		2005		9		19		40		0		110001		-1.015		-0.368		1.193		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.389		10.82		0		14465		1.08		250.07		160.9005282776

		3		11		2005		9		19		43		0		110001		-0.968		-0.306		1.038		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.551		10.82		0		14465		1.015		252.46		145.1931127843

		3		11		2005		9		19		46		0		110001		-0.995		-0.362		0.849		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.513		10.82		0		14465		1.059		250.01		135.7155112727

		3		11		2005		9		19		49		0		110001		-0.992		-0.348		1.069		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		10.83		0		14465		1.051		250.67		149.930950774

		3		11		2005		9		19		52		0		110001		-0.948		-0.271		0.697		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.544		10.83		0		14465		0.986		254.05		120.7457659713

		3		11		2005		9		19		55		0		110001		-0.9		-0.226		1.889		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.83		0		14465		0.928		255.9		210.4613266137

		3		11		2005		9		19		58		0		110001		-0.98		-0.351		1.231		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.311		10.83		0		14465		1.041		250.29		161.2129647392

		3		11		2005		9		20		1		0		110001		-1		-0.369		1.314		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.273		10.83		0		14465		1.066		249.75		169.1968380319

		3		11		2005		9		20		4		0		110001		-0.988		-0.348		1.132		35		34		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.35		10.84		0		14465		1.047		250.6		154.2294394725

		3		11		2005		9		20		7		0		110001		-0.981		-0.339		1.529		35		34		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.629		10.84		0		14465		1.038		250.94		184.8005140685

		3		11		2005		9		20		10		0		110001		-0.935		-0.266		1.216		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.3		0.1		3.482		10.84		0		14465		0.972		254.12		155.6803455803

		3		11		2005		9		20		13		0		110001		-0.906		-0.255		0.932		35		33		30		15		1446.5		175.1		-0.4		0.1		3.428		10.84		0		14465		0.941		254.28		132.4569741463

		3		11		2005		9		20		16		0		110001		-0.999		-0.332		1.273		35		33		30		15		1446.5		175.2		-0.4		0.1		3.489		10.84		0		14465		1.053		251.62		165.18940644

		3		11		2005		9		20		19		0		110001		-0.971		-0.322		1.291		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.3		0.1		3.35		10.85		0		14466		1.023		251.65		164.7181228645

		3		11		2005		9		20		22		0		110001		-1.046		-0.417		0.754		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.358		10.85		0		14466		1.126		248.26		135.5183013471

		3		11		2005		9		20		25		0		110001		-0.96		-0.298		1.044		35		34		30		15		1446.6		175.2		-0.3		0.1		3.559		10.85		0		14466		1.005		252.75		144.9254981016

		3		11		2005		9		20		28		0		110001		-0.971		-0.326		1.955		35		34		30		15		1446.6		175.2		-0.3		0.1		3.497		10.85		0		14466		1.024		251.44		220.7066378703

		3		11		2005		9		20		31		0		110001		-0.951		-0.267		1.286		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.85		0		14466		0.988		254.32		162.156899329

		3		11		2005		9		20		34		0		110001		-1.004		-0.373		0.699		35		33		30		15		1446.6		175.2		-0.4		0.1		3.667		10.86		0		14466		1.071		249.62		127.8962861071

		3		11		2005		9		20		37		0		110001		-0.947		-0.297		0.76		35		34		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.451		10.86		0		14466		0.992		252.59		125.0047199109

		3		11		2005		9		20		40		0		110001		-0.977		-0.339		0.726		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.691		10.86		0		14466		1.034		250.86		126.3537098783

		3		11		2005		9		20		43		0		110001		-0.997		-0.368		1.536		35		33		30		15		1446.6		175.1		-0.4		0.1		3.667		10.86		0		14466		1.063		249.74		186.7813962899

		3		11		2005		9		20		46		0		110001		-0.947		-0.284		1.012		34		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.443		10.87		0		14467		0.989		253.31		141.4782315411

		3		11		2005		9		20		49		0		110001		-1.005		-0.35		1.059		35		34		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.443		10.87		0		14467		1.064		250.8		150.133473949

		3		11		2005		9		20		52		0		110001		-0.91		-0.253		0.781		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.52		10.87		0		14467		0.945		254.46		122.5589654003

		3		11		2005		9		20		55		0		110001		-0.918		-0.278		1.098		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.605		10.87		0		14467		0.959		253.15		145.7947872868

		3		11		2005		9		20		58		0		110001		-0.957		-0.288		1.58		35		33		30		15		1446.7		175.2		-0.3		0.1		3.551		10.87		0		14467		0.999		253.25		186.9543527174

		3		11		2005		9		21		1		0		110001		-0.964		-0.315		1.255		35		33		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.536		10.87		0		14467		1.014		251.9		161.3550742927

		3		11		2005		9		21		4		0		110001		-0.964		-0.317		1.266		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.528		10.88		0		14467		1.015		251.8		162.2510708747

		3		11		2005		9		21		7		0		110001		-0.995		-0.335		1.931		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.652		10.88		0		14467		1.05		251.39		219.7956096013

		3		11		2005		9		21		10		0		110001		-0.934		-0.294		0.692		35		34		30		15		1446.7		175.1		-0.4		0.1		3.513		10.88		0		14467		0.979		252.53		119.902293556

		3		11		2005		9		21		13		0		110001		-0.992		-0.366		1.121		35		34		30		15		1446.7		175.2		-0.4		0.1		3.412		10.88		0		14467		1.057		249.75		154.0993510694

		3		11		2005		9		21		16		0		110001		-1.014		-0.397		0.948		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.373		10.89		0		14468		1.089		248.62		144.3782878414

		3		11		2005		9		21		19		0		110001		-0.921		-0.286		1.397		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.3		0.1		3.838		10.89		0		14468		0.964		252.75		169.7541162977

		3		11		2005		9		21		22		0		110001		-0.941		-0.312		1.164		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.3		0.1		3.544		10.89		0		14468		0.991		251.66		152.8960758162

		3		11		2005		9		21		25		0		110001		-0.911		-0.233		1.284		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.89		0		14468		0.94		255.65		159.1498036442

		3		11		2005		9		21		28		0		110001		-0.947		-0.286		0.651		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.482		10.89		0		14468		0.989		253.2		118.4232240737

		3		11		2005		9		21		31		0		110001		-0.989		-0.357		0.337		35		33		30		15		1446.8		175		-0.4		0.1		3.575		10.9		0		14468		1.051		250.15		110.4146276541

		3		11		2005		9		21		34		0		110001		-1.002		-0.353		1.183		35		33		30		15		1446.8		175		-0.4		0.1		3.544		10.9		0		14468		1.062		250.59		159.0000628931

		3		11		2005		9		21		37		0		110001		-0.965		-0.336		1.134		35		33		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.613		10.9		0		14468		1.022		250.8		152.6458974228

		3		11		2005		9		21		40		0		110001		-0.941		-0.314		0.906		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.489		10.9		0		14468		0.992		251.55		134.3470505817

		3		11		2005		9		21		43		0		110001		-1.006		-0.375		1.198		35		34		30		15		1446.8		175.1		-0.4		0.1		3.42		10.9		0		14468		1.074		249.56		160.8684244965

		3		11		2005		9		21		46		0		110001		-0.971		-0.324		1.128		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.381		10.91		0		14469		1.024		251.55		152.3220601226

		3		11		2005		9		21		49		0		110001		-1.033		-0.435		1.269		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.219		10.91		0		14469		1.121		247.16		169.3125807493

		3		11		2005		9		21		52		0		110001		-1.001		-0.394		1.175		34		34		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.242		10.91		0		14469		1.076		248.52		159.3066853588

		3		11		2005		9		21		55		0		110001		-0.911		-0.28		1.185		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.91		0		14469		0.953		252.91		152.0705757206

		3		11		2005		9		21		58		0		110001		-0.916		-0.285		1.599		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.126		10.91		0		14469		0.959		252.72		186.4693540505

		3		11		2005		9		22		1		0		110001		-0.907		-0.261		0.797		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.342		10.92		0		14469		0.944		253.95		123.530522544

		3		11		2005		9		22		4		0		110001		-0.974		-0.363		1.073		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.265		10.92		0		14469		1.039		249.56		149.3912313357

		3		11		2005		9		22		7		0		110001		-0.942		-0.358		0.975		35		33		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.381		10.92		0		14469		1.008		249.19		140.2195778057

		3		11		2005		9		22		10		0		110001		-0.885		-0.255		1.386		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.35		10.92		0		14469		0.921		253.93		166.4105164946

		3		11		2005		9		22		13		0		110001		-0.824		-0.185		1.408		35		34		29		15		1446.9		175.2		-0.3		0.1		3.211		10.92		0		14469		0.845		257.35		164.1848044126

		3		11		2005		9		22		16		0		110001		-0.957		-0.318		0.806		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.92		0		14469		1.008		251.62		129.0972114339

		3		11		2005		9		22		19		0		110001		-0.953		-0.324		1.107		35		34		29		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.188		10.93		0		14469		1.007		251.22		149.6206536545

		3		11		2005		9		22		22		0		110001		-0.956		-0.292		0.912		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.482		10.93		0		14469		1		253.02		135.3123793302

		3		11		2005		9		22		25		0		110001		-0.94		-0.323		1.542		35		34		30		15		1446.9		175.2		-0.4		0.1		3.544		10.93		0		14469		0.994		251.04		183.4582513816

		3		11		2005		9		22		28		0		110001		-0.977		-0.356		1.313		35		34		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.93		0		14469		1.04		249.98		167.4883279515

		3		11		2005		9		22		31		0		110001		-0.959		-0.341		0.778		35		33		30		15		1446.9		175.1		-0.4		0.1		3.474		10.93		0		14469		1.018		250.43		128.1111236388

		3		11		2005		9		22		34		0		110001		-0.999		-0.384		1.837		35		34		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.582		10.94		0		14470		1.07		248.97		212.6035277224

		3		11		2005		9		22		37		0		110001		-0.914		-0.293		1.557		35		34		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.373		10.94		0		14470		0.96		252.23		182.906916217

		3		11		2005		9		22		40		0		110001		-0.94		-0.311		1.78		35		33		30		15		1447		175.1		-0.3		0.1		3.366		10.94		0		14470		0.99		251.69		203.6840936352

		3		11		2005		9		22		43		0		110001		-0.943		-0.306		1.412		35		33		29		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.443		10.94		0		14470		0.991		252.02		172.5290989949

		3		11		2005		9		22		46		0		110001		-0.959		-0.309		1.395		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.404		10.94		0		14470		1.008		252.14		172.08099837

		3		11		2005		9		22		49		0		110001		-1.001		-0.377		0.878		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.381		10.95		0		14470		1.07		249.36		138.3840308706

		3		11		2005		9		22		52		0		110001		-0.984		-0.366		1.191		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.366		10.95		0		14470		1.05		249.6		158.7669046118

		3		11		2005		9		22		55		0		110001		-0.951		-0.311		0.795		35		33		30		15		1447		175.1		-0.4		0.1		3.304		10.95		0		14470		1.001		251.89		127.7946399502

		3		11		2005		9		22		58		0		110001		-0.894		-0.253		1.551		35		34		30		15		1447		175.1		-0.3		0.1		3.443		10.95		0		14470		0.929		254.2		180.7995022117

		3		11		2005		9		23		1		0		110001		-0.938		-0.332		0.904		35		33		30		15		1447		175.2		-0.3		0.1		3.304		10.95		0		14470		0.995		250.51		134.435263231

		3		11		2005		9		23		4		0		110001		-0.904		-0.287		1.876		35		33		30		15		1447.1		175.2		-0.4		0.1		3.335		10.96		0		14471		0.948		252.39		210.2132488689

		3		11		2005		9		23		7		0		110001		-0.909		-0.31		1.348		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.335		10.96		0		14471		0.96		251.17		165.5138966975

		3		11		2005		9		23		10		0		110001		-0.991		-0.381		1.229		35		34		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.96		0		14471		1.062		248.97		162.4094516954

		3		11		2005		9		23		13		0		110001		-0.934		-0.281		1.182		35		34		30		15		1447.1		175.2		-0.3		0.1		3.296		10.96		0		14471		0.975		253.26		153.2462397581

		3		11		2005		9		23		16		0		110001		-0.961		-0.336		1.052		35		34		30		15		1447.1		175.2		-0.3		0.1		3.598		10.96		0		14471		1.018		250.73		146.394023102

		3		11		2005		9		23		19		0		110001		-0.902		-0.278		0.871		35		33		29		15		1447.1		175.1		-0.3		0.1		3.474		10.97		0		14471		0.944		252.87		128.433990828

		3		11		2005		9		23		22		0		110001		-0.993		-0.37		1.561		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.66		10.97		0		14471		1.06		249.56		188.670877456

		3		11		2005		9		23		25		0		110001		-0.981		-0.335		0.901		35		34		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.188		10.97		0		14471		1.037		251.15		137.3458044499

		3		11		2005		9		23		28		0		110001		-0.959		-0.342		1.448		35		33		30		15		1447.1		175.1		-0.4		0.1		3.667		10.97		0		14471		1.018		250.37		177.0126831614

		3		11		2005		9		23		31		0		110001		-0.89		-0.249		0.371		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.567		10.98		0		14472		0.924		254.37		99.58624403

		3		11		2005		9		23		34		0		110001		-0.955		-0.343		1.107		35		33		29		15		1447.2		175.2		-0.4		0.1		3.59		10.98		0		14472		1.015		250.24		150.170669573

		3		11		2005		9		23		37		0		110001		-0.915		-0.292		0.9		35		33		30		15		1447.2		175		-0.4		0.1		3.505		10.98		0		14472		0.96		252.3		131.6240479548

		3		11		2005		9		23		40		0		110001		-0.973		-0.37		1.163		35		33		29		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.505		10.98		0		14472		1.041		249.18		156.083247019

		3		11		2005		9		23		43		0		110001		-1.035		-0.42		0.847		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.559		10.98		0		14472		1.117		247.91		140.1796704234

		3		11		2005		9		23		46		0		110001		-0.934		-0.304		1.103		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.559		10.98		0		14472		0.982		251.97		147.6949897593

		3		11		2005		9		23		49		0		110001		-0.911		-0.29		1.286		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.428		10.98		0		14472		0.956		252.34		160.244095055

		3		11		2005		9		23		52		0		110001		-0.978		-0.36		1.292		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.3		0.1		3.327		10.99		0		14472		1.042		249.79		165.992409465

		3		11		2005		9		23		55		0		110001		-0.804		-0.16		1.47		35		34		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.451		10.99		0		14472		0.82		258.74		168.3126852023

		3		11		2005		9		23		58		0		110001		-0.872		-0.241		0.527		35		33		29		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.327		10.99		0		14472		0.905		254.55		104.6992836652

		3		11		2005		9		24		1		0		110001		-0.881		-0.257		0.902		35		33		30		15		1447.2		175.1		-0.4		0.1		3.435		10.99		0		14472		0.918		253.74		128.678436422

		3		11		2005		9		24		4		0		110001		-0.917		-0.265		1.135		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.381		11		0		14473		0.955		253.88		148.3016857625

		3		11		2005		9		24		7		0		110001		-0.898		-0.279		1.538		35		33		29		15		1447.3		175		-0.3		0.1		3.544		11		0		14473		0.94		252.74		180.2689379788

		3		11		2005		9		24		10		0		110001		-0.944		-0.313		1.254		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.582		11		0		14473		0.995		251.66		160.0506482336

		3		11		2005		9		24		13		0		110001		-0.96		-0.361		1.233		35		33		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.273		11		0		14473		1.026		249.39		160.3811086132

		3		11		2005		9		24		16		0		110001		-0.915		-0.281		0.998		34		33		30		15		1447.3		175.2		-0.3		0.1		3.389		11		0		14473		0.957		252.93		138.2819583315

		3		11		2005		9		24		19		0		110001		-0.931		-0.289		1.137		35		33		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.42		11		0		14473		0.975		252.75		149.7681875433

		3		11		2005		9		24		22		0		110001		-0.929		-0.275		1.252		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.667		11.01		0		14473		0.969		253.51		158.3088753039

		3		11		2005		9		24		25		0		110001		-0.939		-0.303		0.881		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.613		11.01		0		14473		0.987		252.12		132.2758859354

		3		11		2005		9		24		28		0		110001		-0.885		-0.262		1.25		35		33		30		15		1447.3		175.2		-0.3		0.1		3.466		11.01		0		14473		0.923		253.51		155.3823992607

		3		11		2005		9		24		31		0		110001		-0.904		-0.298		0.728		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.389		11.01		0		14473		0.952		251.76		119.8333843301

		3		11		2005		9		24		34		0		110001		-0.929		-0.307		0.148		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.01		0		14473		0.978		251.71		98.9542318448

		3		11		2005		9		24		37		0		110001		-0.962		-0.355		1.345		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.66		11.02		0		14473		1.025		249.74		169.1299500384

		3		11		2005		9		24		40		0		110001		-0.946		-0.344		1.408		34		33		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.567		11.02		0		14473		1.007		250.02		173.081368148

		3		11		2005		9		24		43		0		110001		-0.869		-0.252		1.483		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.02		0		14473		0.905		253.83		173.722594961

		3		11		2005		9		24		46		0		110001		-0.874		-0.269		1.08		35		33		30		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.466		11.02		0		14473		0.914		252.89		141.514557555

		3		11		2005		9		24		49		0		110001		-0.918		-0.308		0.251		35		34		29		15		1447.3		175.1		-0.4		0.1		3.567		11.02		0		14473		0.968		251.45		100.0294456648

		3		11		2005		9		24		52		0		110001		-0.915		-0.276		0.183		35		34		30		15		1447.3		175.1		-0.3		0.1		3.443		11.02		0		14473		0.956		253.21		97.3082730296

		3		11		2005		9		24		55		0		110001		-0.875		-0.284		1.58		35		34		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.466		11.03		0		14474		0.92		252.02		182.8300030083

		3		11		2005		9		24		58		0		110001		-0.903		-0.288		1.286		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.03		0		14474		0.948		252.31		159.7544678561

		3		11		2005		9		25		1		0		110001		-0.964		-0.398		1.111		35		33		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.358		11.03		0		14474		1.043		247.57		152.3817902507

		3		11		2005		9		25		4		0		110001		-1.016		-0.415		1.135		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.288		11.03		0		14474		1.097		247.78		157.8830579891

		3		11		2005		9		25		7		0		110001		-0.893		-0.285		1.289		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.311		11.03		0		14474		0.937		252.3		159.3798920818

		3		11		2005		9		25		10		0		110001		-0.877		-0.244		1.63		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.397		11.03		0		14474		0.91		254.45		186.6966791349

		3		11		2005		9		25		13		0		110001		-0.88		-0.261		1.03		35		34		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.652		11.04		0		14474		0.918		253.48		137.9645244257

		3		11		2005		9		25		16		0		110001		-0.976		-0.371		1.193		35		34		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.489		11.04		0		14474		1.044		249.19		158.5391434315

		3		11		2005		9		25		19		0		110001		-0.856		-0.226		0.924		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.536		11.04		0		14474		0.885		255.21		127.968277319

		3		11		2005		9		25		22		0		110001		-0.953		-0.343		1.145		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.373		11.04		0		14474		1.013		250.21		152.8686691248

		3		11		2005		9		25		25		0		110001		-0.949		-0.352		0.816		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.04		0		14474		1.012		249.65		130.013883874

		3		11		2005		9		25		28		0		110001		-0.958		-0.369		1.33		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.466		11.05		0		14474		1.027		248.93		168.0126483334

		3		11		2005		9		25		31		0		110001		-0.854		-0.237		0.697		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.05		0		14474		0.886		254.49		112.7516740452

		3		11		2005		9		25		34		0		110001		-0.981		-0.409		1.006		35		34		30		15		1447.4		175.2		-0.4		0.1		3.226		11.05		0		14474		1.063		247.37		146.3447300042

		3		11		2005		9		25		37		0		110001		-0.807		-0.188		0.61		35		33		30		15		1447.4		175		-0.3		0.1		3.149		11.05		0		14474		0.829		256.89		102.8928083007

		3		11		2005		9		25		40		0		110001		-0.808		-0.198		0.836		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.435		11.05		0		14474		0.832		256.23		117.9391368461

		3		11		2005		9		25		43		0		110001		-0.918		-0.318		1.152		34		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.18		11.06		0		14474		0.972		250.89		150.6967816511

		3		11		2005		9		25		46		0		110001		-0.8		-0.187		1.341		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.06		0		14474		0.822		256.84		157.2656987394

		3		11		2005		9		25		49		0		110001		-0.925		-0.302		1.21		35		33		29		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.172		11.06		0		14474		0.973		251.92		155.271665155

		3		11		2005		9		25		52		0		110001		-0.893		-0.269		0.972		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.373		11.06		0		14474		0.933		253.24		134.7068669371

		3		11		2005		9		25		55		0		110001		-0.937		-0.32		1.318		35		33		30		15		1447.4		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.06		0		14474		0.99		251.14		164.8482029019

		3		11		2005		9		25		58		0		110001		-0.806		-0.181		1.314		35		33		30		15		1447.4		175.2		-0.3		0.1		3.389		11.06		0		14474		0.826		257.34		155.2093102878

		3		11		2005		9		26		1		0		110001		-0.941		-0.344		1.371		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.07		0		14475		1.002		249.92		169.8074792228

		3		11		2005		9		26		4		0		110001		-0.905		-0.294		0.027		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.07		0		14475		0.952		252		95.1940124167

		3		11		2005		9		26		7		0		110001		-0.875		-0.3		1.694		35		34		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.273		11.07		0		14475		0.925		251.08		193.009352105

		3		11		2005		9		26		10		0		110001		-0.899		-0.289		1.064		35		33		29		15		1447.5		175		-0.4		0.1		3.536		11.07		0		14475		0.944		252.18		142.2609573987

		3		11		2005		9		26		13		0		110001		-0.824		-0.179		1.197		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.087		11.07		0		14475		0.843		257.74		146.418099974

		3		11		2005		9		26		16		0		110001		-0.99		-0.4		1.212		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.451		11.07		0		14475		1.068		248		161.525354047

		3		11		2005		9		26		19		0		110001		-0.947		-0.372		1.133		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.544		11.08		0		14475		1.017		248.55		152.2787575468

		3		11		2005		9		26		22		0		110001		-0.836		-0.237		0.804		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		11.08		0		14475		0.869		254.17		118.3841627922

		3		11		2005		9		26		25		0		110001		-0.801		-0.185		1.162		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.08		0		14475		0.822		256.99		142.3400857102

		3		11		2005		9		26		28		0		110001		-0.888		-0.278		1.249		35		34		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.629		11.08		0		14475		0.93		252.62		155.7507303354

		3		11		2005		9		26		31		0		110001		-0.906		-0.307		1.25		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.09		0		14475		0.957		251.28		157.4034624778

		3		11		2005		9		26		34		0		110001		-0.931		-0.327		1.024		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.157		11.09		0		14475		0.987		250.65		142.2063992934

		3		11		2005		9		26		37		0		110001		-0.959		-0.347		1.148		35		33		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.09		0		14475		1.02		250.11		153.5576113385

		3		11		2005		9		26		40		0		110001		-0.923		-0.334		1.503		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.203		11.09		0		14475		0.982		250.11		179.5130635915

		3		11		2005		9		26		43		0		110001		-0.843		-0.226		1.33		35		33		30		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.35		11.09		0		14475		0.873		254.99		159.0793826993

		3		11		2005		9		26		46		0		110001		-0.854		-0.222		1.008		35		34		29		15		1447.5		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.09		0		14475		0.882		255.43		133.9650700743

		3		11		2005		9		26		49		0		110001		-0.936		-0.334		1.384		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.397		11.1		0		14476		0.994		250.36		170.3850932447

		3		11		2005		9		26		52		0		110001		-0.981		-0.419		1.121		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.605		11.1		0		14476		1.067		246.87		154.7437559322

		3		11		2005		9		26		55		0		110001		-0.893		-0.286		1.194		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.513		11.1		0		14476		0.938		252.24		151.8183454

		3		11		2005		9		26		58		0		110001		-0.871		-0.262		1.412		35		33		30		15		1447.6		175		-0.3		0.1		3.505		11.1		0		14476		0.91		253.26		167.9591914722

		3		11		2005		9		27		1		0		110001		-0.917		-0.317		1.403		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.559		11.1		0		14476		0.97		250.93		170.5809778375

		3		11		2005		9		27		4		0		110001		-0.917		-0.315		0.819		35		33		30		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.737		11.1		0		14476		0.97		251.04		126.9202505513

		3		11		2005		9		27		7		0		110001		-0.967		-0.373		0.947		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.11		0		14476		1.036		248.91		140.3932690694

		3		11		2005		9		27		10		0		110001		-0.88		-0.286		0.782		35		33		30		15		1447.6		175.2		-0.3		0.1		3.458		11.11		0		14476		0.925		252		121.1494944273

		3		11		2005		9		27		13		0		110001		-0.927		-0.347		1.589		35		33		30		15		1447.6		175.3		-0.3		0		3.311		11.11		0		14476		0.99		249.48		187.2073449414

		3		11		2005		9		27		16		0		110001		-0.97		-0.38		1.653		35		33		29		15		1447.6		175		-0.5		0.1		3.482		11.11		0		14476		1.042		248.61		195.3895851882

		3		11		2005		9		27		19		0		110001		-0.885		-0.278		1.183		35		33		29		15		1447.6		175.1		-0.3		0.1		3.551		11.11		0		14476		0.928		252.56		150.3328972647

		3		11		2005		9		27		22		0		110001		-0.84		-0.241		1.272		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.265		11.12		0		14477		0.874		253.99		154.3264397309

		3		11		2005		9		27		25		0		110001		-0.84		-0.251		0.75		35		34		30		15		1447.7		175.1		-0.2		0.1		3.397		11.12		0		14477		0.877		253.36		115.3733504757

		3		11		2005		9		27		28		0		110001		-0.874		-0.279		1.084		35		33		29		15		1447.7		175		-0.2		0.1		3.319		11.12		0		14477		0.917		252.3		142.0131331955

		3		11		2005		9		27		31		0		110001		-0.941		-0.346		0.799		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.335		11.12		0		14477		1.003		249.81		128.202886083

		3		11		2005		9		27		34		0		110001		-0.857		-0.254		0.783		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.683		11.12		0		14477		0.894		253.49		118.8298783976

		3		11		2005		9		27		37		0		110001		-0.864		-0.253		1.045		35		33		30		15		1447.7		175		-0.3		0.2		3.513		11.12		0		14477		0.9		253.68		137.9322297362

		3		11		2005		9		27		40		0		110001		-0.886		-0.292		0.952		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.389		11.12		0		14477		0.933		251.76		133.2878088949

		3		11		2005		9		27		43		0		110001		-0.774		-0.151		0.216		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.451		11.13		0		14477		0.789		258.96		81.7638673254

		3		11		2005		9		27		46		0		110001		-0.926		-0.331		1.488		35		33		30		15		1447.7		175		-0.3		0.1		3.373		11.13		0		14477		0.983		250.33		178.3586555231

		3		11		2005		9		27		49		0		110001		-0.862		-0.265		1.043		35		33		30		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.13		0		14477		0.902		252.91		137.8810356793

		3		11		2005		9		27		52		0		110001		-0.866		-0.25		1.321		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.4		0.1		3.435		11.13		0		14477		0.901		253.9		159.9217621214

		3		11		2005		9		27		55		0		110001		-0.821		-0.209		1.401		35		33		29		15		1447.7		175.2		-0.3		0.1		3.528		11.13		0		14477		0.847		255.72		163.7230283131

		3		11		2005		9		27		58		0		110001		-0.869		-0.254		2.298		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.536		11.14		0		14478		0.905		253.71		246.991518073

		3		11		2005		9		28		1		0		110001		-0.875		-0.27		0.601		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.14		0		14478		0.916		252.85		109.5320044553

		3		11		2005		9		28		4		0		110001		-0.875		-0.265		1.611		35		33		29		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.14		0		14478		0.914		253.15		185.2342031051

		3		11		2005		9		28		7		0		110001		-0.927		-0.323		1.098		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.4		0.1		3.536		11.14		0		14478		0.982		250.79		147.2841471442

		3		11		2005		9		28		10		0		110001		-0.753		-0.134		0.572		35		34		30		15		1447.8		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.14		0		14478		0.765		259.91		95.5064919259

		3		11		2005		9		28		13		0		110001		-0.956		-0.358		1.663		35		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.435		11.14		0		14478		1.021		249.47		195.13249345

		3		11		2005		9		28		16		0		110001		-0.855		-0.254		0.931		35		33		30		15		1447.8		175		-0.4		0.1		3.257		11.15		0		14478		0.892		253.45		128.930291243

		3		11		2005		9		28		19		0		110001		-0.876		-0.293		0.83		34		33		30		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.296		11.15		0		14478		0.924		251.51		124.1823256345

		3		11		2005		9		28		22		0		110001		-0.891		-0.307		0.934		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.3		0.1		3.412		11.15		0		14478		0.942		250.99		132.6833071641

		3		11		2005		9		28		25		0		110001		-0.906		-0.293		1.408		35		33		30		15		1447.8		175.2		-0.3		0.1		3.319		11.15		0		14478		0.952		252.08		169.9749687454

		3		11		2005		9		28		28		0		110001		-0.882		-0.284		0.851		35		33		29		15		1447.8		175.1		-0.4		0.1		3.28		11.15		0		14478		0.927		252.15		125.8086245056

		3		11		2005		9		28		31		0		110001		-0.873		-0.294		1.355		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.296		11.16		0		14479		0.921		251.39		163.8471849011

		3		11		2005		9		28		34		0		110001		-0.825		-0.21		0.95		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.428		11.16		0		14479		0.851		255.72		127.5627296666

		3		11		2005		9		28		37		0		110001		-0.853		-0.24		1.293		35		33		29		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.16		0		14479		0.886		254.29		156.7500558214

		3		11		2005		9		28		40		0		110001		-0.963		-0.384		1.328		35		33		29		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.16		0		14479		1.037		248.26		168.4757846101

		3		11		2005		9		28		43		0		110001		-0.873		-0.288		1.478		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.16		0		14479		0.919		251.74		174.0562265476

		3		11		2005		9		28		46		0		110001		-0.909		-0.283		1.249		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.35		11.16		0		14479		0.952		252.71		157.0468401465

		3		11		2005		9		28		49		0		110001		-0.969		-0.396		1.348		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.4		0.1		3.273		11.17		0		14479		1.047		247.77		170.6716438076

		3		11		2005		9		28		52		0		110001		-0.823		-0.22		1.301		35		33		30		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.257		11.17		0		14479		0.852		255.03		155.5098067647

		3		11		2005		9		28		55		0		110001		-0.868		-0.273		0.935		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.381		11.17		0		14479		0.91		252.54		130.4675438567

		3		11		2005		9		28		58		0		110001		-0.824		-0.226		1.521		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.195		11.17		0		14479		0.854		254.66		174.4560976292

		3		11		2005		9		29		1		0		110001		-0.961		-0.397		1.046		35		33		30		15		1447.9		175.1		-0.4		0.1		3.397		11.17		0		14479		1.04		247.55		147.4871519828

		3		11		2005		9		29		4		0		110001		-0.915		-0.343		1.684		35		33		30		15		1447.9		175		-0.3		0.1		3.443		11.18		0		14479		0.977		249.45		194.6979712272

		3		11		2005		9		29		7		0		110001		-0.935		-0.332		1.038		35		33		29		15		1447.9		175.2		-0.3		0.1		3.582		11.18		0		14479		0.992		250.45		143.5929315809

		3		11		2005		9		29		10		0		110001		-0.924		-0.337		1.734		35		33		29		15		1447.9		175.3		-0.3		0.1		3.474		11.18		0		14479		0.984		249.96		199.3514735336

		3		11		2005		9		29		13		0		110001		-0.938		-0.335		1.2		35		33		29		15		1447.9		175		-0.3		0.2		3.42		11.18		0		14479		0.996		250.35		155.9509217671

		3		11		2005		9		29		16		0		110001		-0.841		-0.241		1.179		35		33		29		15		1447.9		175.1		-0.3		0.1		3.342		11.18		0		14479		0.875		254.01		146.8129081518

		3		11		2005		9		29		19		0		110001		-0.895		-0.297		0.756		35		33		30		15		1447.9		175		-0.5		0.1		3.613		11.18		0		14479		0.943		251.64		120.8623183627

		3		11		2005		9		29		22		0		110001		-0.758		-0.137		1.134		35		33		30		15		1448		175.2		-0.3		0.1		3.598		11.19		0		14480		0.77		259.76		137.0871620539

		3		11		2005		9		29		25		0		110001		-0.823		-0.233		0.893		35		33		30		15		1448		175		-0.4		0.1		3.605		11.19		0		14480		0.855		254.19		123.6554487275

		3		11		2005		9		29		28		0		110001		-0.877		-0.292		1.494		35		33		29		15		1448		175.3		-0.2		0		3.582		11.19		0		14480		0.924		251.58		175.6823554032

		3		11		2005		9		29		31		0		110001		-0.837		-0.262		0.977		35		33		29		15		1448		174.9		-0.4		0.2		3.242		11.19		0		14480		0.877		252.62		131.2913553895

		3		11		2005		9		29		34		0		110001		-0.892		-0.335		0.86		35		33		29		15		1448		175.1		-0.2		0.1		3.497		11.19		0		14480		0.953		249.42		128.3545480301

		3		11		2005		9		29		37		0		110001		-0.848		-0.248		0.641		35		33		29		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.443		11.19		0		14480		0.884		253.7		109.1553480137

		3		11		2005		9		29		40		0		110001		-0.886		-0.3		0.896		35		33		30		15		1448		175		-0.4		0.1		3.234		11.19		0		14480		0.935		251.29		129.5303825363

		3		11		2005		9		29		43		0		110001		-0.904		-0.319		1.851		35		33		29		15		1448		175.1		-0.4		0.1		3.605		11.2		0		14480		0.959		250.56		208.450905491

		3		11		2005		9		29		46		0		110001		-0.91		-0.358		1.47		35		33		29		15		1448		175		-0.3		0.1		3.489		11.2		0		14480		0.978		248.52		176.5549206338

		3		11		2005		9		29		49		0		110001		-0.888		-0.293		1.172		35		33		30		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.2		0		14480		0.935		251.74		149.9325515023

		3		11		2005		9		29		52		0		110001		-0.733		-0.129		1.375		35		33		29		15		1448		175.1		-0.3		0.1		3.474		11.2		0		14480		0.744		260.02		156.3507275327

		3		11		2005		9		29		55		0		110001		-0.953		-0.386		1.324		35		33		30		15		1448		175.3		-0.3		0		3.327		11.2		0		14480		1.028		247.95		167.6359448328

		3		11		2005		9		29		58		0		110001		-0.755		-0.141		1.133		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.319		11.21		0		14481		0.768		259.42		136.8793264156

		3		11		2005		9		30		1		0		110001		-0.771		-0.146		0.537		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.1		0.1		3.319		11.21		0		14481		0.785		259.28		95.085540436

		3		11		2005		9		30		4		0		110001		-0.837		-0.258		1.213		35		33		29		15		1448.1		175		-0.3		0.1		3.489		11.21		0		14481		0.876		252.87		149.6162424338

		3		11		2005		9		30		7		0		110001		-0.811		-0.22		1.497		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.327		11.21		0		14481		0.84		254.82		171.6720711123

		3		11		2005		9		30		10		0		110001		-0.872		-0.282		1.568		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.629		11.21		0		14481		0.916		252.08		181.6186113811

		3		11		2005		9		30		13		0		110001		-0.895		-0.306		0.902		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.21		0		14481		0.946		251.12		130.7006120873

		3		11		2005		9		30		16		0		110001		-0.769		-0.163		1.64		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.22		0		14481		0.786		258.03		181.866159579

		3		11		2005		9		30		19		0		110001		-0.937		-0.369		1.104		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.613		11.22		0		14481		1.007		248.5		149.4304520504

		3		11		2005		9		30		22		0		110001		-0.81		-0.227		1.516		35		33		30		15		1448.1		175		-0.4		0.2		3.644		11.22		0		14481		0.841		254.34		173.3748828406

		3		11		2005		9		30		25		0		110001		-0.867		-0.278		1.698		35		33		30		15		1448.1		175.4		-0.1		0		3.296		11.22		0		14481		0.91		252.22		192.670106659

		3		11		2005		9		30		28		0		110001		-0.932		-0.345		1.258		35		33		29		15		1448.1		175.1		-0.3		0.1		3.458		11.22		0		14481		0.994		249.69		160.3188385686

		3		11		2005		9		30		31		0		110001		-0.812		-0.216		1.381		35		33		30		15		1448.1		175.1		-0.4		0.1		3.404		11.22		0		14481		0.84		255.1		161.6527451051

		3		11		2005		9		30		34		0		110001		-0.857		-0.268		1.542		35		33		29		15		1448.2		175.1		-0.4		0.1		3.474		11.23		0		14482		0.898		252.63		178.4387009592

		3		11		2005		9		30		37		0		110001		-0.764		-0.168		0.773		35		33		29		15		1448.2		175.1		-0.5		0.1		3.536		11.23		0		14482		0.782		257.6		109.9749516936

		3		11		2005		9		30		40		0		110001		-0.883		-0.307		1.42		35		33		29		15		1448.2		174.9		-0.3		0.2		3.103		11.23		0		14482		0.935		250.83		170.0099408858

		3		11		2005		9		30		43		0		110001		-0.786		-0.183		0.672		35		33		30		15		1448.2		174.9		-0.2		0.2		3.412		11.23		0		14482		0.807		256.89		105.0175699586

		3		11		2005		9		30		46		0		110001		-0.807		-0.24		1.072		35		33		29		15		1448.2		175		-0.4		0.2		3.559		11.23		0		14482		0.842		253.44		136.3096841754

		3		11		2005		9		30		49		0		110001		-0.897		-0.319		1.785		35		33		29		15		1448.2		175.2		-0.4		0.1		3.458		11.23		0		14482		0.952		250.42		202.3016312342

		3		11		2005		9		30		52		0		110001		-0.793		-0.215		0.873		35		33		30		15		1448.2		175.2		-0.3		0		3.474		11.24		0		14482		0.822		254.83		119.8834016868

		3		11		2005		9		30		55		0		110001		-0.778		-0.2		1.187		35		33		30		15		1448.2		175.2		-0.4		0.1		3.567		11.24		0		14482		0.803		255.58		143.3266548832

		3		11		2005		9		30		58		0		110001		-0.791		-0.2		1.052		35		33		30		15		1448.2		175.1		-0.5		0.1		3.397		11.24		0		14482		0.816		255.81		133.1309505712

		3		11		2005		9		31		1		0		110001		-0.872		-0.31		1.1		35		33		30		15		1448.2		174.8		-0.6		0.2		3.265		11.24		0		14482		0.925		250.43		143.7527043224

		3		11		2005		9		31		4		0		110001		-0.927		-0.363		1.137		35		33		29		15		1448.2		175		-0.4		0.1		3.466		11.24		0		14482		0.996		248.62		151.1246836225

		3		11		2005		9		31		7		0		110001		-0.874		-0.287		1.456		35		33		29		15		1448.3		174.9		-0.3		0.2		3.257		11.25		0		14483		0.92		251.82		172.2260433268

		3		11		2005		9		31		10		0		110001		-0.915		-0.324		1.438		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.3		0.1		3.335		11.25		0		14483		0.971		250.5		173.4948126026

		3		11		2005		9		31		13		0		110001		-0.856		-0.266		1.709		35		33		30		15		1448.3		174.8		-0.5		0.3		3.466		11.25		0		14483		0.896		252.74		192.981164884

		3		11		2005		9		31		16		0		110001		-0.904		-0.346		1.046		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.8		0.3		3.242		11.25		0		14483		0.968		249.06		142.5148413324

		3		11		2005		9		31		19		0		110001		-0.797		-0.21		0.65		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.4		0.3		3.211		11.25		0		14483		0.824		255.24		104.9670900807

		3		11		2005		9		31		22		0		110001		-0.869		-0.293		0.943		35		33		29		15		1448.3		175.1		0		0.1		3.327		11.25		0		14483		0.917		251.37		131.5393097139

		3		11		2005		9		31		25		0		110001		-0.773		-0.181		1.246		35		33		29		15		1448.3		174.8		-0.4		0.2		3.358		11.25		0		14483		0.794		256.82		147.7432231948

		3		11		2005		9		31		28		0		110001		-0.834		-0.253		0.951		35		33		29		15		1448.3		175.2		-0.3		0		3.536		11.26		0		14483		0.872		253.12		128.994806097

		3		11		2005		9		31		31		0		110001		-0.863		-0.275		1.175		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.4		0.1		3.373		11.26		0		14483		0.906		252.33		148.3583162482

		3		11		2005		9		31		34		0		110001		-0.843		-0.272		1.264		35		33		30		15		1448.3		175.1		-0.1		0.1		3.489		11.26		0		14483		0.886		252.12		154.3479510716

		3		11		2005		9		31		37		0		110001		-0.807		-0.236		1.121		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.26		0		14483		0.841		253.7		140.1280129025

		3		11		2005		9		31		40		0		110001		-0.868		-0.294		1.254		35		33		29		15		1448.3		175.5		-0.9		0		3.706		11.26		0		14483		0.916		251.29		155.3182539176

		3		11		2005		9		31		43		0		110001		-0.892		-0.354		1.317		35		33		29		15		1448.3		174.6		-0.3		0.3		3.25		11.26		0		14483		0.96		248.35		162.9560983824

		3		11		2005		9		31		46		0		110001		-0.814		-0.217		0.992		35		33		30		15		1448.3		175.2		-0.2		0.1		3.35		11.26		0		14483		0.842		255.07		130.1441124293

		3		11		2005		9		31		49		0		110001		-0.793		-0.226		1.287		35		33		30		15		1448.3		175.1		-0.6		0.1		3.397		11.27		0		14483		0.825		254.09		152.8494030083

		3		11		2005		9		31		52		0		110001		-0.832		-0.29		1.116		35		33		30		15		1448.3		174.9		-0.4		0.2		3.629		11.27		0		14483		0.881		250.78		142.189310428

		3		11		2005		9		31		55		0		110001		-0.854		-0.297		0.152		35		33		30		15		1448.3		174.8		-0.3		0.2		3.513		11.27		0		14483		0.904		250.82		91.685822241

		3		11		2005		9		31		58		0		110001		-0.741		-0.154		1.177		35		33		30		15		1448.3		175.1		0		0.1		3.296		11.27		0		14483		0.757		258.26		139.9330554229

		3		11		2005		9		32		1		0		110001		-0.741		-0.156		0.854		35		33		29		15		1448.3		174.6		0		0.3		3.304		11.27		0		14483		0.757		258.11		114.137329564

		3		11		2005		9		32		4		0		110001		-0.823		-0.252		0.761		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.5		0.1		3.25		11.28		0		14484		0.861		252.98		114.8892510203

		3		11		2005		9		32		7		0		110001		-0.737		-0.171		1.179		35		33		29		15		1448.4		174.8		-0.8		0.3		3.412		11.28		0		14484		0.757		256.94		140.0875083653

		3		11		2005		9		32		10		0		110001		-0.735		-0.148		1.493		35		33		30		15		1448.4		175		0.2		0.1		3.311		11.28		0		14484		0.75		258.62		167.0681896712

		3		11		2005		9		32		13		0		110001		-0.853		-0.281		1.607		35		33		30		15		1448.4		174.8		-0.4		0.2		3.389		11.28		0		14484		0.898		251.77		184.0928841645

		3		11		2005		9		32		16		0		110001		-0.799		-0.198		1.5		35		33		30		15		1448.4		175.3		-0.2		0		3.474		11.28		0		14484		0.823		256.08		171.1024546872

		3		11		2005		9		32		19		0		110001		-0.905		-0.349		1.813		35		33		29		15		1448.4		175.1		-0.3		0.1		3.559		11.28		0		14484		0.97		248.91		205.61602564

		3		11		2005		9		32		22		0		110001		-0.765		-0.193		1.433		35		33		30		15		1448.4		175.2		0		0.1		3.822		11.29		0		14484		0.789		255.84		163.5837094579

		3		11		2005		9		32		25		0		110001		-0.766		-0.208		0.917		35		33		29		15		1448.4		175.1		-0.5		0.1		3.28		11.29		0		14484		0.794		254.81		121.2810372647

		3		11		2005		9		32		28		0		110001		-0.953		-0.424		1.344		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.3		0.1		3.458		11.29		0		14484		1.043		246.02		170.1270407666

		3		11		2005		9		32		31		0		110001		-0.858		-0.305		0.78		35		33		30		15		1448.4		174.9		-0.3		0.1		3.149		11.29		0		14484		0.911		250.43		119.8994995819

		3		11		2005		9		32		34		0		110001		-0.785		-0.218		1.444		35		33		29		15		1448.4		175.2		-0.2		0		3.528		11.29		0		14484		0.815		254.48		165.7976175945

		3		11		2005		9		32		37		0		110001		-0.899		-0.355		1.949		35		33		30		15		1448.4		175.1		-0.3		0.1		3.458		11.29		0		14484		0.967		248.45		217.5506148003

		3		11		2005		9		32		40		0		110001		-0.805		-0.255		1.351		35		33		29		15		1448.4		174.9		-0.2		0.1		3.404		11.29		0		14484		0.844		252.42		159.3188940459

		3		11		2005		9		32		43		0		110001		-0.681		-0.105		1.13		35		33		30		15		1448.4		174.9		-0.5		0.2		3.242		11.29		0		14484		0.689		261.23		132.3512750222

		3		11		2005		9		32		46		0		110001		-0.802		-0.251		1.534		35		33		29		15		1448.5		174.9		-0.5		0.2		3.497		11.3		0		14485		0.84		252.62		174.9102912924

		3		11		2005		9		32		49		0		110001		-0.769		-0.213		1.291		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.358		11.3		0		14485		0.798		254.52		151.7699245569

		3		11		2005		9		32		52		0		110001		-0.823		-0.263		1.337		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.3		0		14485		0.864		252.28		159.1875309187

		3		11		2005		9		32		55		0		110001		-0.82		-0.262		1.272		35		33		30		15		1448.5		175.1		-0.4		0.1		3.366		11.3		0		14485		0.861		252.28		153.5912757939

		3		11		2005		9		32		58		0		110001		-0.897		-0.342		1.136		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.2		0		3.28		11.3		0		14485		0.96		249.13		148.7302591943

		3		11		2005		9		33		1		0		110001		-0.773		-0.22		1.138		35		33		29		15		1448.5		174.4		-0.6		0.4		3.242		11.31		0		14485		0.804		254.11		139.3188070578

		3		11		2005		9		33		4		0		110001		-0.877		-0.335		0.912		35		33		30		15		1448.5		175		-0.6		0.2		3.791		11.31		0		14485		0.939		249.09		130.8853696942

		3		11		2005		9		33		7		0		110001		-0.729		-0.157		1.031		35		33		29		15		1448.5		175		-0.2		0.2		3.257		11.31		0		14485		0.746		257.85		127.2419349114

		3		11		2005		9		33		10		0		110001		-0.775		-0.203		1.731		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.3		0.1		3.273		11.31		0		14485		0.801		255.32		190.7405305644

		3		11		2005		9		33		13		0		110001		-0.814		-0.248		1.436		35		33		30		15		1448.5		175.2		-0.1		0.1		3.598		11.31		0		14485		0.851		253.06		166.9190222833

		3		11		2005		9		33		16		0		110001		-0.887		-0.335		1.384		35		33		29		15		1448.5		175.4		-0.2		-0.1		3.373		11.32		0		14485		0.948		249.31		167.7632260062

		3		11		2005		9		33		19		0		110001		-0.863		-0.322		1.414		35		33		30		15		1448.5		175.2		-0.4		0.1		3.513		11.32		0		14485		0.921		249.54		168.7557110145

		3		11		2005		9		33		22		0		110001		-0.773		-0.193		0.648		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.691		11.32		0		14485		0.797		255.98		102.6977117564

		3		11		2005		9		33		25		0		110001		-0.842		-0.295		1.036		35		33		30		15		1448.5		175		-0.5		0.2		3.722		11.32		0		14485		0.892		250.69		136.7217978232

		3		11		2005		9		33		28		0		110001		-0.836		-0.291		1.257		35		33		30		15		1448.5		174.9		-0.6		0.2		3.358		11.32		0		14485		0.885		250.81		153.7408859087

		3		11		2005		9		33		31		0		110001		-0.772		-0.21		1.168		35		33		29		15		1448.5		174.9		-0.3		0.2		3.412		11.32		0		14485		0.8		254.78		141.5735851068

		3		11		2005		9		33		34		0		110001		-0.97		-0.453		1.848		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.451		11.32		0		14485		1.071		244.97		213.5699651168

		3		11		2005		9		33		37		0		110001		-0.688		-0.118		1.529		35		33		29		15		1448.5		175		-0.4		0.2		3.613		11.32		0		14485		0.698		260.27		168.0806056629

		3		11		2005		9		33		40		0		110001		-0.861		-0.314		1.528		35		33		29		15		1448.5		175		-0.5		0.2		3.66		11.33		0		14485		0.916		249.96		178.1769064722

		3		11		2005		9		33		43		0		110001		-0.828		-0.278		2.003		35		33		29		15		1448.5		175.4		-0.3		-0.1		3.381		11.33		0		14485		0.873		251.44		218.5149193991

		3		11		2005		9		33		46		0		110001		-0.624		-0.049		1.211		35		33		29		15		1448.5		175.2		-0.2		0		3.257		11.33		0		14485		0.626		265.51		136.3194043414

		3		11		2005		9		33		49		0		110001		-0.66		-0.103		0.921		35		33		29		15		1448.5		175.5		-0.3		-0.1		3.605		11.33		0		14485		0.668		261.13		113.7738985884

		3		11		2005		9		33		52		0		110001		-0.825		-0.278		1.54		35		33		29		15		1448.5		175.2		-0.6		0.1		3.381		11.33		0		14485		0.871		251.38		176.9041831049

		3		11		2005		9		33		55		0		110001		-0.871		-0.315		0.889		35		33		30		15		1448.5		175.6		-0.4		-0.1		3.691		11.33		0		14485		0.926		250.12		128.3817354611

		3		11		2005		9		33		58		0		110001		-0.818		-0.251		1.156		35		33		30		15		1448.5		175.3		-0.2		0		3.458		11.34		0		14485		0.856		252.94		143.8214518074

		3		11		2005		9		34		1		0		110001		-0.753		-0.194		1.386		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.34		0		14485		0.778		255.55		158.9226541435

		3		11		2005		9		34		4		0		110001		-0.796		-0.242		1.12		35		33		29		15		1448.5		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.34		0		14485		0.832		253.09		139.519891055

		3		11		2005		9		34		7		0		110001		-0.843		-0.299		0.913		35		33		30		15		1448.5		175		-0.2		0.1		3.42		11.34		0		14485		0.894		250.47		127.8131057443

		3		11		2005		9		34		10		0		110001		-0.872		-0.341		1.529		35		33		29		15		1448.5		175.3		-0.4		0		3.528		11.34		0		14485		0.936		248.64		179.29043477

		3		11		2005		9		34		13		0		110001		-0.668		-0.116		0.516		35		33		30		15		1448.6		175.1		-0.3		0.1		3.482		11.35		0		14486		0.678		260.15		85.2018779136

		3		11		2005		9		34		16		0		110001		-0.833		-0.284		0.58		35		33		29		15		1448.6		175		-0.5		0.2		3.304		11.35		0		14486		0.88		251.17		105.4013757026

		3		11		2005		9		34		19		0		110001		-0.75		-0.198		1.788		35		33		29		15		1448.6		174.9		-0.5		0.2		3.311		11.35		0		14486		0.776		255.21		194.9012057428

		3		11		2005		9		34		22		0		110001		-0.913		-0.36		1.066		35		33		29		15		1448.6		175		-0.4		0.2		3.435		11.35		0		14486		0.981		248.48		144.897377478

		3		11		2005		9		34		25		0		110001		-0.753		-0.179		0.691		35		33		30		15		1448.6		175		-0.4		0.1		3.25		11.35		0		14486		0.774		256.63		103.756011874

		3		11		2005		9		34		28		0		110001		-0.755		-0.198		1.31		35		33		30		15		1448.6		175		-0.3		0.1		3.435		11.35		0		14486		0.781		255.31		152.4902947731

		3		11		2005		9		34		31		0		110001		-0.836		-0.306		1.545		35		33		29		15		1448.6		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.35		0		14486		0.89		249.9		178.3131234654

		3		11		2005		9		34		34		0		110001		-0.767		-0.218		1.147		35		33		29		15		1448.6		175		-0.4		0.2		3.42		11.35		0		14486		0.797		254.13		139.6933069263

		3		11		2005		9		34		37		0		110001		-0.777		-0.244		0.981		35		33		29		15		1448.6		174.9		-0.3		0.2		3.273		11.36		0		14486		0.814		252.57		127.5000392157

		3		11		2005		9		34		40		0		110001		-0.718		-0.163		0.681		35		33		30		15		1448.6		175		-0.2		0.1		3.319		11.36		0		14486		0.736		257.21		100.2922728828

		3		11		2005		9		34		43		0		110001		-0.62		-0.026		1.095		35		33		29		15		1448.6		175		-0.2		0.1		3.42		11.36		0		14486		0.621		267.6		125.8610742049

		3		11		2005		9		34		46		0		110001		-0.854		-0.32		1.757		35		33		30		15		1448.6		175.1		-0.5		0.1		3.219		11.36		0		14486		0.912		249.46		197.9587078155

		3		11		2005		9		34		49		0		110001		-0.864		-0.328		1.27		35		33		29		15		1448.6		175.2		-0.4		0.1		3.257		11.36		0		14486		0.924		249.21		157.0662280696

		3		11		2005		9		34		52		0		110001		-0.789		-0.253		1.093		35		33		29		15		1448.6		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.36		0		14486		0.829		252.22		137.1560789757

		3		11		2005		9		34		55		0		110001		-0.833		-0.303		0.705		35		33		29		15		1448.7		175.1		-0.4		0.1		3.164		11.37		0		14487		0.886		250.01		113.2573617916

		3		11		2005		9		34		58		0		110001		-0.837		-0.31		1.494		35		33		29		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.35		11.37		0		14487		0.893		249.68		174.0317499768

		3		11		2005		9		35		1		0		110001		-0.811		-0.266		1.502		35		33		29		15		1448.7		175.4		-0.3		0		3.072		11.37		0		14487		0.854		251.84		172.7565049426

		3		11		2005		9		35		4		0		110001		-0.801		-0.263		1.802		35		33		29		15		1448.7		175		-0.1		0.1		3.095		11.37		0		14487		0.843		251.82		198.9465757433

		3		11		2005		9		35		7		0		110001		-0.778		-0.238		1.45		35		33		29		15		1448.7		174.9		-0.4		0.2		3.257		11.37		0		14487		0.814		252.99		166.2656909889

		3		11		2005		9		35		10		0		110001		-0.681		-0.126		0.657		35		33		30		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.288		11.38		0		14487		0.693		259.52		95.4613010596

		3		11		2005		9		35		13		0		110001		-0.754		-0.224		1.663		35		33		29		15		1448.7		175		-0.4		0.2		3.551		11.38		0		14487		0.787		253.45		183.9636105321

		3		11		2005		9		35		16		0		110001		-0.887		-0.335		1.413		35		33		30		15		1448.7		175.1		-0.2		0.1		3.172		11.38		0		14487		0.948		249.31		170.1635389853

		3		11		2005		9		35		19		0		110001		-0.722		-0.146		1.443		35		33		29		15		1448.7		175.1		0.3		0		3.412		11.38		0		14487		0.737		258.57		162.013857432

		3		11		2005		9		35		22		0		110001		-0.742		-0.195		1.479		35		33		29		15		1448.7		175.2		-0.3		0		3.497		11.38		0		14487		0.767		255.28		166.614225083

		3		11		2005		9		35		25		0		110001		-0.788		-0.256		1.364		35		33		29		15		1448.7		175.1		-0.6		0.1		3.319		11.38		0		14487		0.829		252		159.5924810259

		3		11		2005		9		35		28		0		110001		-0.846		-0.318		1.414		35		33		29		15		1448.7		175		-0.3		0.2		3.451		11.38		0		14487		0.904		249.4		167.8164473465

		3		11		2005		9		35		31		0		110001		-0.902		-0.387		1.952		35		33		29		15		1448.7		175		-0.4		0.2		3.273		11.38		0		14487		0.982		246.78		218.4874595944

		3		11		2005		9		35		34		0		110001		-0.863		-0.335		1.044		35		33		29		15		1448.8		175		-0.4		0.1		3.397		11.39		0		14488		0.926		248.78		139.5324335056

		3		11		2005		9		35		37		0		110001		-0.801		-0.244		1.246		35		33		30		15		1448.8		175.3		-0.1		0		3.52		11.39		0		14488		0.837		253.06		150.121717283

		3		11		2005		9		35		40		0		110001		-0.853		-0.321		1.632		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.4		0.1		3.458		11.39		0		14488		0.911		249.38		186.9244232304

		3		11		2005		9		35		43		0		110001		-0.802		-0.27		1.513		35		33		29		15		1448.8		175.1		-0.4		0.1		3.42		11.39		0		14488		0.846		251.39		173.3572323268

		3		11		2005		9		35		46		0		110001		-0.722		-0.161		1.016		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.1		0		3.474		11.39		0		14488		0.74		257.43		125.6766088021

		3		11		2005		9		35		49		0		110001		-0.731		-0.179		1.079		35		33		29		15		1448.8		175.4		-0.5		0		3.497		11.4		0		14488		0.753		256.24		131.5539053012

		3		11		2005		9		35		52		0		110001		-0.697		-0.152		1.059		35		33		30		15		1448.8		175.1		-0.4		0.1		3.327		11.4		0		14488		0.713		257.7		127.6868826466

		3		11		2005		9		35		55		0		110001		-0.682		-0.135		1.23		35		33		29		15		1448.8		175.1		-0.5		0.1		3.691		11.4		0		14488		0.695		258.8		141.2886761209

		3		11		2005		9		35		58		0		110001		-0.837		-0.302		2.025		35		33		29		15		1448.8		174.9		0		0.2		3.598		11.4		0		14488		0.89		250.16		221.1876578835

		3		11		2005		9		36		1		0		110001		-0.768		-0.248		1.053		35		33		29		15		1448.8		174.9		-0.4		0.2		3.319		11.4		0		14488		0.807		252.1		132.6701548955

		3		11		2005		9		36		4		0		110001		-0.831		-0.295		1.646		35		33		29		15		1448.8		175.2		-0.3		0.1		3.567		11.4		0		14488		0.882		250.46		186.7324824448

		3		11		2005		9		36		7		0		110001		-0.776		-0.237		1.573		35		33		29		15		1448.9		174.9		-0.5		0.2		3.536		11.41		0		14489		0.811		253.02		176.9936157041

		3		11		2005		9		36		10		0		110001		-0.885		-0.389		1.717		35		33		29		15		1448.9		175		-0.4		0.1		3.35		11.41		0		14489		0.967		246.27		197.0440306125

		3		11		2005		9		36		13		0		110001		-0.689		-0.149		1.187		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.5		0.1		3.458		11.41		0		14489		0.705		257.8		138.0540111695

		3		11		2005		9		36		16		0		110001		-0.826		-0.279		1.701		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.2		0.1		3.598		11.41		0		14489		0.872		251.34		191.1417798389

		3		11		2005		9		36		19		0		110001		-0.705		-0.174		1.674		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.551		11.41		0		14489		0.726		256.14		182.4712854123

		3		11		2005		9		36		22		0		110001		-0.684		-0.144		1.545		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.497		11.41		0		14489		0.699		258.11		169.5764429395

		3		11		2005		9		36		25		0		110001		-0.874		-0.337		1.528		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.1		0.1		3.451		11.41		0		14489		0.937		248.91		179.2269232007

		3		11		2005		9		36		28		0		110001		-0.773		-0.256		1.425		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.41		0		14489		0.814		251.68		164.1246477529

		3		11		2005		9		36		31		0		110001		-0.803		-0.255		1.329		35		33		30		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.304		11.42		0		14489		0.843		252.38		157.3554892592

		3		11		2005		9		36		34		0		110001		-0.84		-0.33		1.877		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.559		11.42		0		14489		0.902		248.55		208.2697529648

		3		11		2005		9		36		37		0		110001		-0.808		-0.325		1.985		35		33		29		15		1448.9		175		-0.6		0.2		3.327		11.42		0		14489		0.871		248.09		216.7651724793

		3		11		2005		9		36		40		0		110001		-0.769		-0.241		1.554		35		33		29		15		1448.9		175.1		-0.5		0.1		3.544		11.42		0		14489		0.806		252.6		175.053077665

		3		11		2005		9		36		43		0		110001		-0.723		-0.189		1.914		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.4		0.1		3.428		11.42		0		14489		0.747		255.35		205.4713118662

		3		11		2005		9		36		46		0		110001		-0.751		-0.194		1.502		35		33		30		15		1448.9		175.1		-0.2		0.1		3.489		11.42		0		14489		0.776		255.52		169.0455855679

		3		11		2005		9		36		49		0		110001		-0.738		-0.231		1.725		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.6		0.1		3.389		11.43		0		14489		0.773		252.62		189.0404718572

		3		11		2005		9		36		52		0		110001		-0.752		-0.202		1.397		35		33		29		15		1448.9		175.2		-0.3		0.1		3.567		11.43		0		14489		0.779		254.96		159.9348930034

		3		11		2005		9		36		55		0		110001		-0.761		-0.215		1.351		35		33		29		15		1448.9		175		-0.3		0.1		3.342		11.43		0		14489		0.791		254.22		156.5422307239

		3		11		2005		9		36		58		0		110001		-0.771		-0.251		1.266		35		33		29		15		1448.9		175.3		-0.5		0		3.497		11.43		0		14489		0.811		251.97		150.3395490215

		3		11		2005		9		37		1		0		110001		-0.687		-0.138		1.356		35		33		30		15		1448.9		175		-0.2		0.2		3.551		11.43		0		14489		0.701		258.64		152.6351532249

		3		11		2005		9		37		4		0		110001		-0.812		-0.305		1.496		35		33		30		15		1448.9		174.9		-0.4		0.2		3.567		11.43		0		14489		0.867		249.41		172.927296862

		3		11		2005		9		37		7		0		110001		-0.783		-0.263		1.075		35		33		30		15		1448.9		175		-0.3		0.2		3.25		11.43		0		14489		0.826		251.43		135.568543549

		3		11		2005		9		37		10		0		110001		-0.668		-0.133		1.588		35		33		29		15		1449		175.1		-0.4		0.1		3.412		11.44		0		14490		0.681		258.74		172.7905379354

		3		11		2005		9		37		13		0		110001		-0.72		-0.208		1.969		35		33		30		15		1449		175.2		-0.4		0.1		3.582		11.44		0		14490		0.749		253.89		210.6804452245

		3		11		2005		9		37		16		0		110001		-0.736		-0.227		1.49		35		33		29		15		1449		175		-0.4		0.1		3.397		11.44		0		14490		0.77		252.86		167.7296932567

		3		11		2005		9		37		19		0		110001		-0.923		-0.428		2.251		35		33		29		15		1449		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.44		0		14490		1.017		245.12		247.0245736764

		3		11		2005		9		37		22		0		110001		-0.73		-0.199		1.115		35		33		29		15		1449		175.1		-0.4		0.1		3.474		11.44		0		14490		0.757		254.75		134.7488775463

		3		11		2005		9		37		25		0		110001		-0.804		-0.3		1.531		35		33		30		15		1449		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.44		0		14490		0.858		249.54		175.5100282035

		3		11		2005		9		37		28		0		110001		-0.753		-0.228		1.651		35		33		29		15		1449		175.2		-0.4		0.1		3.141		11.44		0		14490		0.787		253.15		182.8877797995

		3		11		2005		9		37		31		0		110001		-0.735		-0.218		1.321		35		33		29		15		1449		175.2		-0.5		0.1		3.226		11.45		0		14490		0.767		253.48		152.7347373717

		3		11		2005		9		37		34		0		110001		-0.858		-0.365		1.5		35		33		29		15		1449		175		-0.4		0.1		3.489		11.45		0		14490		0.932		246.95		176.617920948

		3		11		2005		9		37		37		0		110001		-0.829		-0.323		1.93		35		33		29		15		1449		175.1		-0.1		0.1		3.389		11.45		0		14490		0.89		248.71		212.5198814229

		3		11		2005		9		37		40		0		110001		-0.714		-0.196		1.574		35		33		29		15		1449		174.8		-0.4		0.3		3.18		11.45		0		14490		0.74		254.65		173.9450487942

		3		11		2005		9		37		43		0		110001		-0.774		-0.251		1.49		35		33		29		15		1449		175		-0.5		0.1		3.319		11.45		0		14490		0.814		252.03		169.769755846

		3		11		2005		9		37		46		0		110001		-0.766		-0.242		1.248		35		33		29		15		1449		175		-0.2		0.1		3.257		11.45		0		14490		0.803		252.47		148.4191362325

		3		11		2005		9		37		49		0		110001		-0.791		-0.295		1.321		35		33		29		15		1449		175.1		-0.1		0.1		3.133		11.45		0		14490		0.844		249.55		156.7720319445

		3		11		2005		9		37		52		0		110001		-0.81		-0.283		1.718		35		33		30		15		1449.1		175.1		-0.5		0.1		3.42		11.46		0		14491		0.858		250.74		192.0341896642

		3		11		2005		9		37		55		0		110001		-0.734		-0.194		1.869		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.4		0.1		3.304		11.46		0		14491		0.759		255.19		201.7313312304

		3		11		2005		9		37		58		0		110001		-0.783		-0.277		1.595		35		33		29		15		1449.1		175		-0.4		0.1		3.428		11.46		0		14491		0.831		250.52		179.8288908935

		3		11		2005		9		38		1		0		110001		-0.721		-0.197		1.506		35		33		30		15		1449.1		175		-0.5		0.1		3.203		11.46		0		14491		0.747		254.72		168.1275111337

		3		11		2005		9		38		4		0		110001		-0.851		-0.359		1.516		35		33		29		15		1449.1		175.2		-0.6		0.1		3.428		11.46		0		14491		0.924		247.13		177.5200833709

		3		11		2005		9		38		7		0		110001		-0.726		-0.203		1.665		35		33		29		15		1449.1		175		-0.3		0.1		3.288		11.46		0		14491		0.754		254.38		182.7706212716

		3		11		2005		9		38		10		0		110001		-0.741		-0.204		1.618		35		33		29		15		1449.1		175		-0.3		0.1		3.126		11.47		0		14491		0.769		254.61		179.1262404005

		3		11		2005		9		38		13		0		110001		-0.74		-0.22		1.082		35		33		29		15		1449.1		174.9		-0.4		0.1		3.381		11.47		0		14491		0.772		253.44		132.9181703154

		3		11		2005		9		38		16		0		110001		-0.819		-0.306		1.85		35		33		30		15		1449.1		174.8		0		0.2		3.304		11.47		0		14491		0.874		249.51		204.6190851314

		3		11		2005		9		38		19		0		110001		-0.725		-0.21		1.396		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.2		0.1		3.513		11.47		0		14491		0.755		253.85		158.6991178299

		3		11		2005		9		38		22		0		110001		-0.623		-0.092		1.144		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.3		0.1		3.311		11.47		0		14491		0.63		261.6		130.5882460254

		3		11		2005		9		38		25		0		110001		-0.704		-0.202		1.755		35		33		29		15		1449.1		175.1		-0.5		0.1		3.559		11.47		0		14491		0.732		253.99		190.1695296308

		3		11		2005		9		38		28		0		110001		-0.779		-0.303		1.641		35		33		30		15		1449.1		175		-0.4		0.1		3.219		11.47		0		14491		0.836		248.75		184.161097955

		3		11		2005		9		38		31		0		110001		-0.738		-0.215		2.043		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.48		0		14492		0.769		253.76		218.2823401011

		3		11		2005		9		38		34		0		110001		-0.756		-0.214		1.82		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.5		0.1		3.35		11.48		0		14492		0.786		254.19		198.2355164949

		3		11		2005		9		38		37		0		110001		-0.7		-0.175		1.718		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.5		0.1		3.342		11.48		0		14492		0.722		255.96		186.3370333562

		3		11		2005		9		38		40		0		110001		-0.791		-0.272		1.46		35		33		29		15		1449.2		175		-0.3		0.1		3.466		11.48		0		14492		0.836		251.02		168.2636324343

		3		11		2005		9		38		43		0		110001		-0.799		-0.287		1.694		35		33		30		15		1449.2		174.9		-0.3		0.2		3.28		11.48		0		14492		0.849		250.24		189.4836668423

		3		11		2005		9		38		46		0		110001		-0.776		-0.268		1.437		35		33		30		15		1449.2		174.9		-0.3		0.2		3.373		11.48		0		14492		0.821		250.95		165.4983081485

		3		11		2005		9		38		49		0		110001		-0.708		-0.172		0.983		35		33		29		15		1449.2		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.48		0		14492		0.729		256.35		122.3575498284

		3		11		2005		9		38		52		0		110001		-0.678		-0.151		1.18		35		33		29		15		1449.2		175.2		-0.5		0		3.381		11.49		0		14492		0.695		257.44		136.9264401056

		3		11		2005		9		38		55		0		110001		-0.713		-0.159		1.802		35		33		29		15		1449.2		175		-0.3		0.2		3.544		11.49		0		14492		0.731		257.43		194.444182222

		3		11		2005		9		38		58		0		110001		-0.773		-0.28		1.074		35		33		30		15		1449.2		175.1		-0.3		0.1		3.319		11.49		0		14492		0.822		250.09		135.255498964

		3		11		2005		9		39		1		0		110001		-0.669		-0.133		1.127		35		33		30		15		1449.2		175.3		-0.2		0		3.257		11.49		0		14492		0.682		258.76		131.7337845809

		3		11		2005		9		39		4		0		110001		-0.68		-0.152		1.826		35		33		30		15		1449.2		175.2		-0.3		0.1		3.288		11.49		0		14492		0.697		257.4		195.4425746863

		3		11		2005		9		39		7		0		110001		-0.681		-0.157		1.33		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.412		11.5		0		14493		0.699		257.02		150.243469076

		3		11		2005		9		39		10		0		110001		-0.679		-0.141		1.357		35		33		29		15		1449.3		175		-0.4		0.1		3.319		11.5		0		14493		0.693		258.27		152.3932741298

		3		11		2005		9		39		13		0		110001		-0.69		-0.145		0.904		35		33		29		15		1449.3		175.3		-0.4		0		3.203		11.5		0		14493		0.705		258.13		114.6447120455

		3		11		2005		9		39		16		0		110001		-0.713		-0.183		1.029		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.234		11.5		0		14493		0.736		255.61		126.5187337907

		3		11		2005		9		39		19		0		110001		-0.69		-0.163		1.733		35		33		29		15		1449.3		175.4		0		-0.1		3.443		11.5		0		14493		0.709		256.71		187.2420358787

		3		11		2005		9		39		22		0		110001		-0.764		-0.251		1.74		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.103		11.5		0		14493		0.804		251.81		191.6845585852

		3		11		2005		9		39		25		0		110001		-0.646		-0.136		1.273		35		33		29		15		1449.3		175		-0.4		0.1		3.366		11.5		0		14493		0.66		258.11		143.3994769865

		3		11		2005		9		39		28		0		110001		-0.742		-0.225		1.422		35		33		29		15		1449.3		175.2		-0.4		0.1		3.18		11.5		0		14493		0.775		253.13		161.9652123143

		3		11		2005		9		39		31		0		110001		-0.649		-0.122		1.271		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.4		0.1		3.443		11.51		0		14493		0.66		259.35		143.2314909508

		3		11		2005		9		39		34		0		110001		-0.782		-0.296		1.154		35		33		30		15		1449.3		175.4		-0.4		-0.1		3.273		11.51		0		14493		0.836		249.27		142.5081050327

		3		11		2005		9		39		37		0		110001		-0.715		-0.184		1.239		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.195		11.51		0		14493		0.738		255.57		144.2290539385

		3		11		2005		9		39		40		0		110001		-0.639		-0.109		1.022		35		33		29		15		1449.3		175		-0.2		0.1		3.443		11.51		0		14493		0.648		260.32		121.0242124535

		3		11		2005		9		39		43		0		110001		-0.694		-0.152		1.691		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.51		0		14493		0.71		257.65		183.418128875

		3		11		2005		9		39		46		0		110001		-0.801		-0.306		1.816		35		33		30		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.265		11.51		0		14493		0.857		249.09		200.8256208754

		3		11		2005		9		39		49		0		110001		-0.666		-0.157		1.742		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.466		11.52		0		14493		0.684		256.74		187.1568593453

		3		11		2005		9		39		52		0		110001		-0.699		-0.193		1.74		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.567		11.52		0		14493		0.725		254.56		188.5059680753

		3		11		2005		9		39		55		0		110001		-0.767		-0.275		1.143		35		33		29		15		1449.3		174.8		-0.6		0.2		3.428		11.52		0		14493		0.815		250.28		140.3696192201

		3		11		2005		9		39		58		0		110001		-0.656		-0.124		1.364		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.52		0		14493		0.668		259.3		151.8620426571

		3		11		2005		9		40		1		0		110001		-0.765		-0.279		1.863		35		33		30		15		1449.3		175.2		-0.3		0.1		3.489		11.52		0		14493		0.814		249.96		203.3183464422

		3		11		2005		9		40		4		0		110001		-0.677		-0.16		1.105		35		33		29		15		1449.3		175.1		-0.2		0.1		3.544		11.52		0		14493		0.696		256.7		130.5738871291

		3		11		2005		9		40		7		0		110001		-0.636		-0.125		1.42		35		33		29		15		1449.3		175		-0.3		0.1		3.428		11.52		0		14493		0.648		258.88		156.0935937186

		3		11		2005		9		40		10		0		110001		-0.706		-0.192		1.83		35		33		29		15		1449.3		175.2		-0.3		0.1		3.605		11.52		0		14493		0.732		254.79		197.0837385479

		3		11		2005		9		40		13		0		110001		-0.752		-0.247		2.049		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.288		11.53		0		14494		0.792		251.82		219.6568687749

		3		11		2005		9		40		16		0		110001		-0.732		-0.221		1.786		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.397		11.53		0		14494		0.765		253.2		194.279721021

		3		11		2005		9		40		19		0		110001		-0.574		-0.034		1.404		35		33		29		15		1449.4		175.2		-0.2		0.1		3.342		11.53		0		14494		0.575		266.61		151.7184234034

		3		11		2005		9		40		22		0		110001		-0.745		-0.226		1.532		35		33		30		15		1449.4		175		-0.3		0.1		3.296		11.53		0		14494		0.779		253.12		171.8465885608

		3		11		2005		9		40		25		0		110001		-0.733		-0.209		1.194		35		33		29		15		1449.4		174.9		-0.3		0.2		3.466		11.53		0		14494		0.762		254.09		141.654721065

		3		11		2005		9		40		28		0		110001		-0.656		-0.157		1.374		35		33		30		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.381		11.53		0		14494		0.675		256.54		153.0640715518

		3		11		2005		9		40		31		0		110001		-0.714		-0.221		1.373		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.5		0.1		3.033		11.54		0		14494		0.747		252.8		156.3254937622

		3		11		2005		9		40		34		0		110001		-0.723		-0.209		1.407		35		33		29		15		1449.4		175		-0.4		0.1		3.203		11.54		0		14494		0.753		253.88		159.5637490159

		3		11		2005		9		40		37		0		110001		-0.743		-0.23		1.368		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.257		11.54		0		14494		0.778		252.8		157.3649579799

		3		11		2005		9		40		40		0		110001		-0.756		-0.226		1.889		35		33		29		15		1449.4		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.54		0		14494		0.789		253.36		204.7176836524

		3		11		2005		9		40		43		0		110001		-0.791		-0.279		1.802		35		33		29		15		1449.4		174.9		-0.4		0.2		3.335		11.54		0		14494		0.839		250.57		198.7643328165

		3		11		2005		9		40		46		0		110001		-0.713		-0.217		1.616		35		33		29		15		1449.4		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.54		0		14494		0.745		253.07		177.9582535316

		3		11		2005		9		40		49		0		110001		-0.761		-0.258		1.071		35		33		29		15		1449.4		175		-0.3		0.1		3.474		11.54		0		14494		0.804		251.27		133.8927182486

		3		11		2005		9		40		52		0		110001		-0.87		-0.384		1.315		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.4		0.1		3.311		11.55		0		14495		0.951		246.18		162.2831168052

		3		11		2005		9		40		55		0		110001		-0.709		-0.223		1.644		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.5		0.1		3.381		11.55		0		14495		0.743		252.54		180.4202316815

		3		11		2005		9		40		58		0		110001		-0.602		-0.081		1.206		35		33		29		15		1449.5		174.9		-0.3		0.2		3.311		11.55		0		14495		0.607		262.34		135.033366247

		3		11		2005		9		41		1		0		110001		-0.77		-0.288		1.891		35		33		30		15		1449.5		175		-0.2		0.1		3.373		11.55		0		14495		0.822		249.49		206.1971144318

		3		11		2005		9		41		4		0		110001		-0.884		-0.432		1.757		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.141		11.55		0		14495		0.984		243.96		201.3735086847

		3		11		2005		9		41		7		0		110001		-0.642		-0.142		1.611		35		33		30		15		1449.5		175.2		-0.4		0		3.52		11.55		0		14495		0.658		257.53		174.0014080403

		3		11		2005		9		41		10		0		110001		-0.756		-0.252		1.292		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.5		0.1		3.296		11.55		0		14495		0.797		251.57		151.799341237

		3		11		2005		9		41		13		0		110001		-0.817		-0.348		2.333		35		33		30		15		1449.5		175.1		-0.4		0.1		3.536		11.56		0		14495		0.888		246.93		249.6293652598

		3		11		2005		9		41		16		0		110001		-0.625		-0.107		1.429		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.2		0.1		3.559		11.56		0		14495		0.634		260.29		156.3366559704

		3		11		2005		9		41		19		0		110001		-0.629		-0.111		1.435		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.56		0		14495		0.639		259.99		157.0728175083

		3		11		2005		9		41		22		0		110001		-0.632		-0.115		1.582		35		33		29		15		1449.5		174.9		-0.3		0.1		3.451		11.56		0		14495		0.642		259.69		170.7446338835

		3		11		2005		9		41		25		0		110001		-0.669		-0.183		1.789		35		33		29		15		1449.5		175		-0.5		0.1		3.28		11.56		0		14495		0.694		254.7		191.8742035814

		3		11		2005		9		41		28		0		110001		-0.726		-0.228		1.018		35		33		29		15		1449.5		175		-0.5		0.2		3.226		11.56		0		14495		0.761		252.57		127.0977576513

		3		11		2005		9		41		31		0		110001		-0.692		-0.18		1.248		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.118		11.56		0		14495		0.715		255.42		143.8321243673

		3		11		2005		9		41		34		0		110001		-0.712		-0.206		1.929		35		33		29		15		1449.5		175.2		-0.3		0.1		3.164		11.57		0		14495		0.741		253.86		206.6499697556

		3		11		2005		9		41		37		0		110001		-0.792		-0.292		1.671		35		33		29		15		1449.5		175		-0.3		0.1		3.466		11.57		0		14495		0.844		249.76		187.2102828372

		3		11		2005		9		41		40		0		110001		-0.731		-0.223		1.793		35		33		30		15		1449.5		174.9		-0.4		0.2		3.211		11.57		0		14495		0.764		253.04		194.9086709205

		3		11		2005		9		41		43		0		110001		-0.602		-0.078		1.243		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.4		0.1		3.544		11.57		0		14495		0.607		262.62		138.3306545925

		3		11		2005		9		41		46		0		110001		-0.704		-0.247		1.502		35		33		29		15		1449.5		175		-0.4		0.2		3.373		11.57		0		14495		0.746		250.67		167.7089443053

		3		11		2005		9		41		49		0		110001		-0.73		-0.244		1.45		35		33		29		15		1449.5		175.1		-0.3		0.1		3.358		11.57		0		14495		0.77		251.52		164.1626023186

		3		11		2005		9		41		52		0		110001		-0.695		-0.196		1.641		35		33		29		15		1449.5		175		-0.3		0.1		3.304		11.57		0		14495		0.722		254.25		179.2853033575

		3		11		2005		9		41		55		0		110001		-0.616		-0.096		1.126		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.164		11.58		0		14496		0.623		261.14		128.7069539691

		3		11		2005		9		41		58		0		110001		-0.712		-0.203		0.852		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.188		11.58		0		14496		0.74		254.09		112.8741334407

		3		11		2005		9		42		1		0		110001		-0.551		-0.025		1.58		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.226		11.58		0		14496		0.552		267.4		167.3507095892

		3		11		2005		9		42		4		0		110001		-0.523		0.017		1.146		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.474		11.58		0		14496		0.523		271.86		125.9815065793

		3		11		2005		9		42		7		0		110001		-0.631		-0.112		1.503		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.18		11.58		0		14496		0.641		259.94		163.3925946914

		3		11		2005		9		42		10		0		110001		-0.672		-0.175		1.155		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.335		11.58		0		14496		0.694		255.4		134.7677261068

		3		11		2005		9		42		13		0		110001		-0.737		-0.256		1.296		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.52		11.58		0		14496		0.78		250.85		151.2719736104

		3		11		2005		9		42		16		0		110001		-0.64		-0.134		1.536		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.513		11.59		0		14496		0.654		258.17		166.9386713737

		3		11		2005		9		42		19		0		110001		-0.75		-0.283		1.376		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.373		11.59		0		14496		0.802		249.33		159.2471349821

		3		11		2005		9		42		22		0		110001		-0.606		-0.111		1.617		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.42		11.59		0		14496		0.616		259.62		173.0388973613

		3		11		2005		9		42		25		0		110001		-0.766		-0.281		2.054		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.366		11.59		0		14496		0.816		249.85		221.0120584946

		3		11		2005		9		42		28		0		110001		-0.796		-0.317		2.425		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.42		11.59		0		14496		0.857		248.29		257.1911740321

		3		11		2005		9		42		31		0		110001		-0.6		-0.105		1.796		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.273		11.59		0		14496		0.609		260.07		189.6481215304

		3		11		2005		9		42		34		0		110001		-0.735		-0.247		1.992		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.234		11.59		0		14496		0.775		251.42		213.7591635463

		3		11		2005		9		42		37		0		110001		-0.608		-0.096		1.548		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.4		0.1		3.397		11.59		0		14496		0.616		261.03		166.5888351601

		3		11		2005		9		42		40		0		110001		-0.727		-0.246		1.218		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.3		0.1		3.52		11.6		0		14496		0.767		251.31		143.964196938

		3		11		2005		9		42		43		0		110001		-0.654		-0.176		1.335		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.412		11.6		0		14496		0.677		254.94		149.6969271562

		3		11		2005		9		42		46		0		110001		-0.681		-0.187		1.198		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.335		11.6		0		14496		0.706		254.65		139.065955575

		3		11		2005		9		42		49		0		110001		-0.684		-0.189		1.777		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.544		11.6		0		14496		0.71		254.55		191.3453945095

		3		11		2005		9		42		52		0		110001		-0.603		-0.098		1.581		35		33		30		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.474		11.6		0		14496		0.611		260.77		169.4925957085

		3		11		2005		9		42		55		0		110001		-0.592		-0.096		1.414		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.6		0		14496		0.6		260.79		153.5928383747

		3		11		2005		9		42		58		0		110001		-0.695		-0.213		1.444		35		33		29		15		1449.6		175		-0.3		0.1		3.381		11.61		0		14496		0.727		252.96		161.6641580561

		3		11		2005		9		43		1		0		110001		-0.591		-0.067		1.223		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.288		11.61		0		14496		0.595		263.53		135.996286714

		3		11		2005		9		43		4		0		110001		-0.64		-0.133		1.067		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.4		0.1		3.25		11.61		0		14496		0.654		258.26		125.1310513022

		3		11		2005		9		43		7		0		110001		-0.623		-0.111		1.506		35		33		29		15		1449.6		175.2		-0.3		0.1		3.366		11.61		0		14496		0.633		259.9		163.3550121668

		3		11		2005		9		43		10		0		110001		-0.662		-0.158		1.61		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.428		11.61		0		14496		0.681		256.58		174.7943935028

		3		11		2005		9		43		13		0		110001		-0.752		-0.276		2.127		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.59		11.61		0		14496		0.801		249.85		227.2841613487

		3		11		2005		9		43		16		0		110001		-0.506		0.031		1.086		35		33		29		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.435		11.61		0		14496		0.507		273.51		119.8496141003

		3		11		2005		9		43		19		0		110001		-0.522		0.022		1.788		35		33		30		15		1449.6		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.61		0		14496		0.522		272.41		186.2769980432

		3		11		2005		9		43		22		0		110001		-0.696		-0.213		2.039		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.211		11.62		0		14497		0.728		252.98		216.5018706617

		3		11		2005		9		43		25		0		110001		-0.666		-0.165		1.205		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.466		11.62		0		14497		0.686		256.09		138.6652804418

		3		11		2005		9		43		28		0		110001		-0.59		-0.087		1.415		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.219		11.62		0		14497		0.596		261.61		153.5543551971

		3		11		2005		9		43		31		0		110001		-0.529		-0.005		2.167		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.01		11.62		0		14497		0.529		269.46		223.0640042678

		3		11		2005		9		43		34		0		110001		-0.7		-0.231		1.768		35		33		30		15		1449.7		174.9		-0.3		0.1		3.273		11.62		0		14497		0.737		251.74		191.5511680988

		3		11		2005		9		43		37		0		110001		-0.697		-0.194		1.877		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.126		11.62		0		14497		0.723		254.45		201.1609803118

		3		11		2005		9		43		40		0		110001		-0.706		-0.219		1.438		35		33		29		15		1449.7		175.2		-0.3		0.1		3.327		11.62		0		14497		0.739		252.77		161.6861465927

		3		11		2005		9		43		43		0		110001		-0.62		-0.117		1.661		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.242		11.63		0		14497		0.631		259.31		177.6797681223

		3		11		2005		9		43		46		0		110001		-0.743		-0.273		1.722		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		2.986		11.63		0		14497		0.792		249.83		189.522083146

		3		11		2005		9		43		49		0		110001		-0.582		-0.055		0.599		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.366		11.63		0		14497		0.585		264.6		83.6988649863

		3		11		2005		9		43		52		0		110001		-0.661		-0.179		1.757		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.25		11.63		0		14497		0.685		254.85		188.5738847243

		3		11		2005		9		43		55		0		110001		-0.621		-0.148		1.976		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.4		0.1		3.118		11.63		0		14497		0.638		256.6		207.6564711248

		3		11		2005		9		43		58		0		110001		-0.595		-0.114		1.329		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.164		11.63		0		14497		0.606		259.15		146.0569067179

		3		11		2005		9		44		1		0		110001		-0.694		-0.214		2.041		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.567		11.63		0		14497		0.726		252.86		216.6359388467

		3		11		2005		9		44		4		0		110001		-0.68		-0.2		1.719		35		33		29		15		1449.7		175		-0.5		0.2		3.35		11.63		0		14497		0.709		253.61		185.9398020866

		3		11		2005		9		44		7		0		110001		-0.76		-0.282		1.181		35		33		29		15		1449.7		175.1		-0.3		0.1		3.482		11.63		0		14497		0.811		249.64		143.2440225629

		3		11		2005		9		44		10		0		110001		-0.68		-0.183		1.412		35		33		30		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.52		11.64		0		14497		0.704		254.94		157.7857091121

		3		11		2005		9		44		13		0		110001		-0.567		-0.054		1.321		35		33		29		15		1449.7		175.2		-0.3		0.1		3.242		11.64		0		14497		0.57		264.56		143.8556915801

		3		11		2005		9		44		16		0		110001		-0.604		-0.101		1.583		35		33		29		15		1449.7		175		-0.4		0.1		3.389		11.64		0		14497		0.612		260.51		169.7323186668

		3		11		2005		9		44		19		0		110001		-0.617		-0.115		1.773		35		33		29		15		1449.7		175		-0.3		0.1		3.381		11.64		0		14497		0.628		259.44		188.0809134389

		3		11		2005		9		44		22		0		110001		-0.568		-0.066		1.378		35		33		29		15		1449.7		174.9		-0.3		0.1		3.288		11.64		0		14497		0.572		263.37		149.1932974366

		3		11		2005		9		44		25		0		110001		-0.695		-0.213		1.924		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.3		0.1		3.25		11.65		0		14498		0.727		252.96		205.6737708119

		3		11		2005		9		44		28		0		110001		-0.756		-0.271		2.125		35		33		29		15		1449.8		175		-0.3		0.1		3.605		11.65		0		14498		0.803		250.28		227.1695842317

		3		11		2005		9		44		31		0		110001		-0.657		-0.159		1.787		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.404		11.65		0		14498		0.676		256.4		191.0575567728

		3		11		2005		9		44		34		0		110001		-0.56		-0.085		1.75		35		33		29		15		1449.8		174.9		-0.2		0.2		3.567		11.65		0		14498		0.566		261.37		183.938168959

		3		11		2005		9		44		37		0		110001		-0.693		-0.232		1.554		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.4		0.1		3.381		11.65		0		14498		0.731		251.49		171.7262065033

		3		11		2005		9		44		40		0		110001		-0.542		-0.054		1.769		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.3		0.1		3.311		11.65		0		14498		0.545		264.31		185.0956779614

		3		11		2005		9		44		43		0		110001		-0.569		-0.074		1.499		35		33		29		15		1449.8		175.2		-0.4		0.1		3.342		11.65		0		14498		0.574		262.59		160.5066353769

		3		11		2005		9		44		46		0		110001		-0.649		-0.166		1.569		35		33		30		15		1449.8		175.1		-0.2		0.1		3.358		11.65		0		14498		0.67		255.65		170.6024032656

		3		11		2005		9		44		49		0		110001		-0.677		-0.211		1.534		35		33		29		15		1449.8		175		-0.3		0.2		3.358		11.66		0		14498		0.709		252.69		168.997218912

		3		11		2005		9		44		52		0		110001		-0.626		-0.131		1.452		35		33		29		15		1449.8		174.8		-0.3		0.2		3.35		11.66		0		14498		0.64		258.18		158.6613059318

		3		11		2005		9		44		55		0		110001		-0.668		-0.189		1.917		35		33		29		15		1449.8		175		-0.4		0.2		3.466		11.66		0		14498		0.694		254.2		203.8831528106

		3		11		2005		9		44		58		0		110001		-0.551		-0.055		0.828		35		33		29		15		1449.8		174.9		-0.3		0.1		3.412		11.66		0		14498		0.554		264.3		99.6097384797

		3		11		2005		9		45		1		0		110001		-0.662		-0.196		1.788		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.242		11.66		0		14498		0.69		253.51		191.6664811593

		3		11		2005		9		45		4		0		110001		-0.607		-0.139		1.762		35		33		29		15		1449.8		175.1		-0.3		0.1		3.489		11.66		0		14498		0.623		257.1		186.8800149829

		3		11		2005		9		45		7		0		110001		-0.526		0.007		2.031		35		33		29		15		1449.8		175.3		-0.3		0		3.311		11.66		0		14498		0.526		270.76		209.801954233

		3		11		2005		9		45		10		0		110001		-0.565		-0.036		1.267		35		33		29		15		1449.8		174.8		-0.1		0.2		3.211		11.66		0		14498		0.566		266.35		138.7735565589

		3		11		2005		9		45		13		0		110001		-0.543		-0.034		0.94		35		33		29		15		1449.9		175		-0.4		0.2		3.265		11.67		0		14499		0.544		266.42		108.6096220415

		3		11		2005		9		45		16		0		110001		-0.614		-0.118		1.401		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.4		0.1		3.482		11.67		0		14499		0.625		259.12		153.4184148008

		3		11		2005		9		45		19		0		110001		-0.666		-0.188		1.95		35		33		29		15		1449.9		175.3		-0.5		0		3.428		11.67		0		14499		0.692		254.24		206.9154416664

		3		11		2005		9		45		22		0		110001		-0.589		-0.083		1.176		35		33		30		15		1449.9		175.1		-0.5		0.1		3.327		11.67		0		14499		0.595		261.98		131.7871769179

		3		11		2005		9		45		25		0		110001		-0.685		-0.215		1.848		35		33		29		15		1449.9		175		-0.2		0.1		3.342		11.67		0		14499		0.718		252.57		198.2562483252

		3		11		2005		9		45		28		0		110001		-0.605		-0.103		1.724		35		33		29		15		1449.9		175		-0.2		0.1		3.435		11.67		0		14499		0.614		260.34		182.9975409671

		3		11		2005		9		45		31		0		110001		-0.468		0.039		1.126		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.3		0		3.273		11.67		0		14499		0.47		274.76		122.0008606527

		3		11		2005		9		45		34		0		110001		-0.524		-0.008		1.481		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.3		0.1		3.644		11.68		0		14499		0.524		269.13		157.0987269204

		3		11		2005		9		45		37		0		110001		-0.658		-0.181		1.706		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.3		0.1		3.304		11.68		0		14499		0.682		254.62		183.7433264094

		3		11		2005		9		45		40		0		110001		-0.56		-0.062		1.293		35		33		29		15		1449.9		175		-0.3		0.1		3.458		11.68		0		14499		0.563		263.68		141.04229862

		3		11		2005		9		45		43		0		110001		-0.576		-0.073		2.024		35		33		29		15		1449.9		175.3		-0.3		0		3.435		11.68		0		14499		0.581		262.78		210.5630784349

		3		11		2005		9		45		46		0		110001		-0.619		-0.12		1.223		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.2		0.1		3.389		11.68		0		14499		0.631		259.03		137.5968749645

		3		11		2005		9		45		49		0		110001		-0.538		-0.03		1.236		35		33		29		15		1449.9		175.1		-0.4		0.1		3.342		11.68		0		14499		0.539		266.81		134.8347136312

		3		11		2005		9		45		52		0		110001		-0.741		-0.284		2.136		35		33		29		15		1449.9		174.5		-0.3		0.3		3.397		11.68		0		14499		0.794		249.03		227.8647186381

		3		11		2005		9		45		55		0		110001		-0.664		-0.159		1.976		35		33		29		15		1449.9		175		-0.3		0.1		3.319		11.69		0		14499		0.683		256.53		209.0634592654

		3		11		2005		9		45		58		0		110001		-0.604		-0.104		1.176		35		33		29		15		1449.9		174.9		-0.5		0.1		3.265		11.69		0		14499		0.613		260.23		132.6125182628

		3		11		2005		9		46		1		0		110001		-0.649		-0.157		1.2		35		33		29		15		1449.9		175.2		-0.4		0.1		3.219		11.69		0		14499		0.668		256.4		137.3262538628

		3		11		2005		9		46		4		0		110001		-0.588		-0.095		1.174		35		33		29		15		1449.9		175.8		-0.6		0.1		3.389		11.69		0		14499		0.596		260.82		131.645167021

		3		11		2005		9		46		7		0		110001		-0.7		-0.207		1.607		35		33		29		15		1449.9		175.5		-0.5		0.2		3.335		11.69		0		14499		0.73		253.53		176.5020679766

		3		11		2005		9		46		10		0		110001		-0.582		-0.098		1.385		35		33		29		15		1449.9		175.5		-0.9		0.2		3.319		11.69		0		14499		0.59		260.44		150.550755561

		3		11		2005		9		46		13		0		110001		-0.604		-0.083		1.651		35		33		29		15		1449.9		176.9		-0.5		0		3.25		11.69		0		14499		0.61		262.18		175.9973295252

		3		11		2005		9		46		16		0		110001		-0.575		-0.069		1.796		35		33		29		15		1449.9		176.6		-0.1		0		3.397		11.69		0		14499		0.579		263.16		188.7061737199

		3		11		2005		9		46		19		0		110001		-0.551		-0.018		2.111		35		33		29		15		1449.9		181.2		-0.7		0.1		3.304		11.69		0		14499		0.551		268.13		218.1798799156

		3		11		2005		9		46		22		0		110001		-0.506		-0.357		1.46		35		33		29		15		1450		151.1		-0.6		0.1		3.164		11.7		0		14500		0.619		234.8		158.5901951572

		3		11		2005		9		46		25		0		110001		-0.579		-0.628		2.473		35		33		29		15		1450		149.8		-0.5		0.1		3.28		11.7		0		14500		0.854		222.68		261.6362742435

		3		11		2005		9		46		28		0		110001		-0.492		-0.374		1.27		35		33		29		15		1450		148.2		-0.5		0.1		3.126		11.7		0		14500		0.618		232.76		141.2388048661

		3		11		2005		9		46		31		0		110001		-0.656		-0.142		1.635		35		33		29		15		1450		178		-0.5		0.1		3.195		11.7		0		14500		0.671		257.79		176.7406291717

		3		11		2005		9		46		34		0		110001		-0.627		-0.13		1.486		35		33		30		15		1450		175.3		-0.5		0.2		3.226		11.7		0		14500		0.64		258.29		161.8093013396

		3		11		2005		9		46		37		0		110001		-0.567		-0.141		1.692		36		33		29		15		1450		169.6		-0.2		0.1		3.203		11.7		0		14500		0.584		256.04		179.0037429776

		3		11		2005		9		46		40		0		110001		-0.569		-0.139		1.619		35		33		29		15		1450		169.2		-0.2		0.2		3.311		11.7		0		14500		0.586		256.27		172.1697708659

		3		11		2005		9		46		43		0		110001		-0.641		-0.243		1.767		35		33		29		15		1450		170.3		-0.3		0.1		3.288		11.71		0		14500		0.686		249.24		189.5315013395

		3		11		2005		9		46		46		0		110001		-0.515		-0.09		1.836		35		33		29		15		1450		166.6		-0.6		0.1		3.087		11.71		0		14500		0.523		260.09		190.8984284901

		3		11		2005		9		46		49		0		110001		-0.465		0.047		1.071		35		33		29		15		1450		177.1		-0.3		0.1		3.296		11.71		0		14500		0.467		275.77		116.8535408107

		3		11		2005		9		46		52		0		110001		-0.721		-0.234		1.659		35		33		29		15		1450		175.4		-0.5		0.3		3.273		11.71		0		14500		0.758		252.02		182.3973135767

		3		11		2005		9		46		55		0		110001		-0.481		0.019		0.926		35		33		29		15		1450		175.2		-0.6		0.1		3.149		11.71		0		14500		0.481		272.26		104.3646491874

		3		11		2005		9		46		58		0		110001		-0.525		-0.013		1.024		35		33		29		15		1450		174.8		-0.3		0.1		3.041		11.71		0		14500		0.525		268.58		115.0812756273

		3		11		2005		9		47		1		0		110001		-0.498		0.092		1.93		35		33		29		15		1450		182.6		0.3		-0.1		3.528		11.71		0		14500		0.506		280.47		199.5336563089

		3		11		2005		9		47		4		0		110001		-0.486		-0.053		1.029		35		33		29		15		1450		165.3		1.2		-0.2		3.582		11.71		0		14500		0.489		263.78		113.9230442009

		3		11		2005		9		47		7		0		110001		-0.514		-0.062		1.681		35		33		29		15		1450.1		168.2		-0.3		0.3		3.381		11.72		0		14501		0.518		263.12		175.8920407523

		3		11		2005		9		47		10		0		110001		-0.536		0.035		1.647		35		33		29		15		1450.1		185.3		-0.7		0		3.304		11.72		0		14501		0.537		273.74		173.2376979759

		3		11		2005		9		47		13		0		110001		-0.394		0.159		1.836		35		33		29		15		1450.1		189.5		-1		-0.3		3.188		11.72		0		14501		0.425		291.98		188.4519302103

		3		11		2005		9		47		16		0		110001		-0.558		0.082		1.568		35		33		29		15		1450.1		195.2		-2		-0.2		3.226		11.72		0		14501		0.564		278.36		166.6346902659

		3		11		2005		9		47		19		0		110001		-0.754		-0.036		1.74		35		33		29		15		1450.1		195.1		-2.2		-0.4		3.489		11.72		0		14501		0.755		267.27		189.6684475605

		3		11		2005		9		47		22		0		110001		-0.453		0.153		1.351		35		33		29		15		1450.1		194.9		-1.7		-0.2		3.358		11.72		0		14501		0.478		288.66		143.3115138431

		3		11		2005		9		47		25		0		110001		-0.488		0.108		1.665		35		33		29		15		1450.1		194.3		-2.6		0.6		3.373		11.72		0		14501		0.5		282.48		173.8399551311

		3		11		2005		9		47		28		0		110001		-0.576		0.098		1.894		35		33		29		15		1450.1		196.1		-0.9		-0.1		3.683		11.73		0		14501		0.584		279.66		198.2073661598

		3		11		2005		9		47		31		0		110001		-0.55		0.094		1.426		35		33		29		15		1450.1		196.4		-1.4		-0.6		3.327		11.73		0		14501		0.558		279.7		153.1277897705

		3		11		2005		9		47		34		0		110001		-0.646		0.049		1.566		35		33		29		15		1450.1		196.4		-1.4		-0.3		3.42		11.73		0		14501		0.648		274.34		169.4719150774

		3		11		2005		9		47		37		0		110001		-0.608		0.104		2.109		35		33		29		15		1450.1		196		-0.6		0.2		3.381		11.73		0		14501		0.617		279.71		219.7353180533

		3		11		2005		9		47		40		0		110001		-0.569		0.105		2.116		35		33		29		15		1450.1		196.3		-1		0		3.366		11.73		0		14501		0.579		280.46		219.3682292402

		3		11		2005		9		47		43		0		110001		-0.78		0.016		1.776		35		33		29		15		1450.1		196.1		-0.2		-0.2		3.474		11.73		0		14501		0.78		271.18		193.9802051757

		3		11		2005		9		47		46		0		110001		-0.718		-0.111		2.435		35		33		29		15		1450.2		191.8		-2.8		0.3		3.25		11.74		0		14502		0.727		261.21		254.1076543515

		3		11		2005		9		47		49		0		110001		-0.54		0.121		1.657		36		33		29		15		1450.2		196.2		-0.9		0		3.559		11.74		0		14502		0.553		282.63		174.6965941282

		3		11		2005		9		47		52		0		110001		-0.546		0.122		1.694		35		33		29		15		1450.2		196.4		-1.1		0		3.706		11.74		0		14502		0.559		282.6		178.399439461

		3		11		2005		9		47		55		0		110001		-0.652		0.035		1.22		35		33		29		15		1450.2		192.4		-1.8		1.4		3.451		11.74		0		14502		0.653		273.07		138.3737330565

		3		11		2005		9		47		58		0		110001		-0.638		0.044		1.729		35		33		29		15		1450.2		195.1		-1.4		-0.2		3.273		11.74		0		14502		0.64		273.95		184.3480675245

		3		11		2005		9		48		1		0		110001		-0.549		0.086		1.812		35		33		29		15		1450.2		196		-1.7		-0.4		3.482		11.74		0		14502		0.556		278.9		189.5294436229

		3		11		2005		9		48		4		0		110001		-0.268		0.212		1.847		35		33		29		15		1450.2		198		-0.6		-2.9		3.397		11.74		0		14502		0.342		308.35		187.8344217656

		3		11		2005		9		48		7		0		110001		-0.651		0.009		1.838		36		33		29		15		1450.2		195.4		-2.2		-0.3		3.087		11.74		0		14502		0.651		270.79		194.9904100206

		3		11		2005		9		48		10		0		110001		-0.51		0.116		1.359		35		33		29		15		1450.2		194.6		-1.7		-0.1		3.195		11.74		0		14502		0.523		282.81		145.617203654

		3		11		2005		9		48		13		0		110001		-0.457		0.125		1.882		36		33		29		15		1450.2		201.1		-1		-3		3.296		11.75		0		14502		0.474		285.3		194.0721000041

		3		11		2005		9		48		16		0		110001		-0.781		0.005		1.635		35		33		29		15		1450.2		202.8		-5.1		1		3.242		11.75		0		14502		0.781		270.37		181.1963299849

		3		11		2005		9		48		19		0		110001		-0.37		0.177		1.616		35		33		29		15		1450.2		204.1		-0.8		-4.1		3.273		11.75		0		14502		0.41		295.57		166.7238735155

		3		11		2005		9		48		22		0		110001		-0.534		0.09		1.332		36		33		29		15		1450.2		198.5		-2.4		-0.7		3.381		11.75		0		14502		0.542		279.57		143.7873429757

		3		11		2005		9		48		25		0		110001		-0.342		0.162		1.481		35		33		29		15		1450.2		193.3		-2.5		-1.3		3.265		11.75		0		14502		0.378		295.35		152.8583985262

		3		11		2005		9		48		28		0		110001		-0.531		0.05		1.491		35		33		29		15		1450.2		190.8		-2.7		-0.5		3.428		11.75		0		14502		0.533		275.38		158.3522023844

		3		11		2005		9		48		31		0		110001		-0.451		0.078		1.651		35		33		29		15		1450.2		190.9		-2.8		-0.3		3.242		11.75		0		14502		0.458		279.81		171.326763817

		3		11		2005		9		48		34		0		110001		-0.565		0.016		1.611		35		33		29		15		1450.2		190.5		-2.5		-0.4		3.265		11.76		0		14502		0.565		271.62		170.7279121878

		3		11		2005		9		48		37		0		110001		-0.685		-0.073		1.858		35		33		29		15		1450.2		190.6		-2.6		-0.3		3.157		11.76		0		14502		0.689		263.92		198.1594812266

		3		11		2005		9		48		40		0		110001		-0.436		0.062		1.715		35		33		29		15		1450.2		186.2		-2.1		-1.1		3.288		11.76		0		14502		0.44		278.09		177.0639714905

		3		11		2005		9		48		43		0		110001		-0.564		-0.044		1.664		35		33		29		15		1450.2		188.7		-2.8		-1.6		3.226		11.76		0		14502		0.566		265.54		175.7534636928

		3		11		2005		9		48		46		0		110001		-0.523		-0.132		0.58		35		33		29		15		1450.2		163.1		-1.7		0.9		3.226		11.76		0		14502		0.539		255.83		79.2056184876

		3		11		2005		9		48		49		0		110001		-0.297		0.064		-0.243		107		48		47		15		1450.2		145.2		-2.7		2.6		2.986		11.76		0		14502		0.304		282.16		38.904241414

		3		11		2005		9		48		52		0		110001		-0.059		0.009		-0.056		52		52		54		15		1450.2		146.5		-2.3		0.7		2.839		11.76		0		14502		0.06		278.67		8.1841309862

		3		11		2005		9		48		55		0		110001		0.107		-0.031		0.093		69		50		45		15		1450.2		146.8		-2.8		1.4		2.63		11.76		0		14502		0.111		106.16		14.5117194019

		3		11		2005		9		48		58		0		110001		0.046		-0.028		0.021		47		73		45		15		1450.2		147.5		-3.2		1		2.607		11.76		0		14502		0.054		121.33		5.7801384066

		3		11		2005		9		49		1		0		110001		0.196		0.008		0.007		78		52		45		15		1450.3		146.8		-3		0.9		2.398		11.77		0		14503		0.196		87.66		19.6288053635

		3		11		2005		9		49		4		0		110001		-0.19		0.043		-0.061		130		50		46		15		1450.3		146.8		-3.8		1.7		2.538		11.77		0		14503		0.195		282.75		20.4132310034

		3		11		2005		9		49		7		0		110001		0.016		-0.014		-0.025		104		77		43		15		1450.3		151.4		-4.3		-2		2.569		11.77		0		14503		0.021		131.19		3.2817678163

		3		11		2005		9		49		10		0		110001		0.006		-0.025		0.057		56		44		41		15		1450.3		143.5		-1.3		0.6		2.986		11.77		0		14503		0.026		166.5		6.2529992803

		3		11		2005		9		49		13		0		110001		0.024		0.047		0.024		55		43		41		15		1450.3		144.5		-2.5		1.6		3.458		11.77		0		14503		0.053		27.05		5.7974132163

		3		11		2005		9		49		16		0		110001		-0.054		0.102		0.155		47		47		42		15		1450.3		137.8		0.3		-1.8		4.139		11.77		0		14503		0.115		332.1		19.3248544626

		3		11		2005		9		49		19		0		110001		0.001		-0.172		0.135		43		45		43		15		1450.3		140.8		-3.8		1.5		4.913		11.77		0		14503		0.172		179.67		21.8654979362

		3		11		2005		9		49		22		0		110001		0.017		-0.013		0.082		50		42		48		15		1450.3		138.5		-4.3		1.5		5.145		11.78		0		14503		0.021		127.41		8.4746681351

		3		11		2005		9		49		25		0		110001		0.03		0.063		-0.004		45		50		49		15		1450.3		135.6		-1.1		-0.5		5.107		11.78		0		14503		0.07		25.46		6.989277502

		3		11		2005		9		49		28		0		110001		-0.024		0.016		-0.12		45		40		46		15		1450.3		123.5		-1.5		-0.9		5.378		11.78		0		14503		0.029		303.69		12.3417988964

		3		11		2005		9		49		31		0		110001		0.215		0.04		0.161		42		45		41		15		1450.3		122.5		-1.4		-0.8		5.795		11.78		0		14503		0.219		79.46		27.1562147583

		3		11		2005		9		49		34		0		110001		0.227		-0.005		0.2		43		45		43		15		1450.3		120		-1.2		2.3		5.432		11.78		0		14503		0.227		91.26		30.2578915326

		3		11		2005		9		49		37		0		110001		-0.048		0.001		0.014		49		43		44		15		1450.3		121.3		-1.6		0.7		5.826		11.78		0		14503		0.048		271.19		5.0009999

		3		11		2005		9		49		40		0		110001		0.09		0.023		-0.045		45		46		43		15		1450.4		122.5		-2.7		1.6		5.888		11.79		0		14504		0.093		75.66		10.3218215447

		3		11		2005		9		49		43		0		110001		-0.014		-0.003		-0.064		44		46		43		15		1450.4		139.7		-2.1		1.5		5.811		11.79		0		14504		0.014		257.91		6.5582009728

		3		11		2005		9		49		46		0		110001		-0.106		-0.032		-0.088		46		51		47		15		1450.4		175.3		-5.1		5.3		5.563		11.79		0		14504		0.111		253.2		14.1435497666

		3		11		2005		9		49		49		0		110001		-0.059		0.041		-0.056		43		47		42		15		1450.4		181.7		-1.5		-0.1		5.525		11.79		0		14504		0.072		304.8		9.1093358704

		3		11		2005		9		49		52		0		110001		-0.065		0.047		-0.048		45		49		41		15		1450.4		181.6		-1.4		-0.1		5.586		11.79		0		14504		0.08		305.87		9.3477269964

		3		11		2005		9		49		55		0		110001		-0.044		-0.014		-0.044		45		48		44		15		1450.4		181.2		-1.8		0.1		5.764		11.79		0		14504		0.046		252.35		6.3780874876

		3		11		2005		9		49		58		0		110001		0.034		0.04		-0.12		43		49		40		15		1450.4		182.5		-0.4		-1.5		5.532		11.79		0		14504		0.052		40.36		13.098091464

		3		11		2005		9		50		1		0		110001		-0.042		-0.03		0.273		43		48		41		15		1450.4		180.4		-1.9		0.3		5.555		11.8		0		14504		0.052		234.46		27.7836282728

		3		11		2005		9		50		4		0		110001		-0.04		0.032		0.133		47		44		45		15		1450.4		181		-1.8		-0.1		5.494		11.8		0		14504		0.051		308.66		14.2523682243

		3		11		2005		9		50		7		0		110001		-0.018		0.092		-0.057		42		49		42		15		1450.4		182.6		-0.8		-1.4		5.733		11.79		0		14504		0.094		348.93		10.9713262644

		3		11		2005		9		50		10		0		110001		-0.066		-0.015		0.028		44		49		44		15		1450.4		181.2		-2.2		-0.1		5.517		11.8		0		14504		0.068		257.2		7.3246160309

		3		11		2005		9		50		13		0		110001		0.081		0.117		0.107		46		46		38		15		1450.4		181.9		-1.8		-0.7		5.23		11.8		0		14504		0.142		34.7		17.8042129846

		3		11		2005		9		50		16		0		110001		-0.025		-0.095		0.069		42		40		47		15		1450.4		181.4		-0.9		-0.2		5.3		11.8		0		14504		0.098		194.74		12.0045824584

		3		11		2005		9		50		19		0		110001		0.075		0.014		0.007		44		48		42		15		1450.4		180		-1.8		1.1		5.555		11.8		0		14504		0.076		79.43		7.6615925238

		3		11		2005		9		50		22		0		110001		-0.073		-0.049		-0.142		45		46		40		15		1450.4		181.2		-2		0.1		4.913		11.8		0		14504		0.088		236.13		16.7014969389

		3		11		2005		9		50		25		0		110001		0.072		-0.04		0.1		43		45		43		15		1450.5		180.4		-0.9		0.9		4.758		11.81		0		14505		0.082		119.05		12.9553077926

		3		11		2005		9		50		28		0		110001		-0.006		-0.03		-0.067		48		48		46		15		1450.5		180.9		1.6		0.7		4.929		11.81		0		14505		0.031		191.31		7.3654599313

		3		11		2005		9		50		31		0		110001		-0.042		0.085		-0.059		42		52		45		15		1450.5		181.2		-1.3		0.3		5.083		11.81		0		14505		0.095		333.71		11.1669154201

		3		11		2005		9		50		34		0		110001		0.042		-0.049		-0.011		47		45		46		15		1450.5		181		-0.4		0.6		5.3		11.81		0		14505		0.065		139.4		6.5467549213

		3		11		2005		9		50		37		0		110001		0.023		-0.007		-0.024		44		47		43		15		1450.5		181.8		-0.6		-0.1		5.741		11.81		0		14505		0.024		106.93		3.3970575503

		3		11		2005		9		50		40		0		110001		-0.054		0.017		0.133		44		43		44		15		1450.5		180.9		1.2		0.5		5.703		11.81		0		14505		0.057		287.47		14.4547570025

		3		11		2005		9		50		43		0		110001		-0.013		-0.025		0.064		45		47		45		15		1450.5		180		-0.8		1.3		5.339		11.81		0		14505		0.028		207.47		6.9928534948

		3		11		2005		9		50		46		0		110001		0.002		-0.047		-0.026		45		44		40		15		1450.5		180.2		-3.5		0.9		5.285		11.81		0		14505		0.047		177.56		5.3749418602

		3		11		2005		9		50		49		0		110001		0.037		-0.033		-0.001		46		46		40		15		1450.5		181.7		-0.4		-0.4		5.61		11.82		0		14505		0.05		131.73		4.9588305073

		3		11		2005		9		50		52		0		110001		-0.04		0.036		-0.033		43		44		44		15		1450.5		182.7		-0.9		-1.2		5.362		11.82		0		14505		0.054		311.99		6.3126856408

		3		11		2005		9		50		55		0		110001		-0.028		-0.052		0.056		50		51		46		15		1450.5		181.6		-1.5		-0.4		4.813		11.82		0		14505		0.059		208.3		8.1387959798

		3		11		2005		9		50		58		0		110001		0.036		0.005		0.032		49		47		54		15		1450.5		181.2		-6.6		-1.5		4.797		11.82		0		14505		0.036		82.09		4.8425200051

		3		11		2005		9		51		1		0		110001		-0.027		0.009		-0.012		47		48		49		15		1450.5		180.4		-5.2		-1.1		4.998		11.82		0		14505		0.028		288.43		3.0886890423

		3		11		2005		9		51		4		0		110001		0.009		0.077		-0.077		41		48		46		15		1450.5		180.3		-7.1		-1		5.138		11.82		0		14505		0.078		6.67		10.9265731133

		3		11		2005		9		51		7		0		110001		0.059		-0.102		0.201		39		49		44		15		1450.5		180.2		-5.3		-0.8		5.292		11.83		0		14505		0.118		149.95		23.2993562143

		3		11		2005		9		51		10		0		110001		-0.115		-0.018		0.041		46		45		43		15		1450.5		178.7		-6.4		0.4		5.633		11.83		0		14505		0.116		261.1		12.3409886152

		3		11		2005		9		51		13		0		110001		-0.039		0.044		-0.067		49		46		47		15		1450.5		177		-2.8		1.6		5.61		11.83		0		14505		0.059		318.45		8.9140338792

		3		11		2005		9		51		16		0		110001		-0.03		-0.047		0.036		45		50		49		15		1450.5		183		-9.5		-3.4		5.517		11.83		0		14505		0.056		212.55		6.6370174024

		3		11		2005		9		51		19		0		110001		-0.003		-0.031		0.008		41		58		47		15		1450.5		177.7		-4.5		1.2		5.532		11.83		0		14505		0.031		185.53		3.2155870382

		3		11		2005		9		51		22		0		110001		0.113		0.019		0.027		46		52		46		15		1450.5		179.7		-6		-0.3		5.362		11.83		0		14505		0.115		80.46		11.7724254086

		3		11		2005		9		51		25		0		110001		-0.008		-0.017		0.093		48		55		48		15		1450.5		181.9		-5.5		-2		5.633		11.83		0		14505		0.019		205.2		9.4878870145

		3		11		2005		9		51		28		0		110001		-0.012		0.035		-0.13		49		64		44		15		1450.5		180.5		-4.8		-0.7		4.944		11.83		0		14505		0.037		341.08		13.5162864723

		3		11		2005		9		51		31		0		110001		-0.023		-0.01		0.013		54		61		49		15		1450.5		181.5		-4.8		-1.8		4.658		11.83		0		14505		0.025		246.5		2.8248893784

		3		11		2005		9		51		34		0		110001		-0.079		0.118		-0.017		44		73		48		15		1450.6		178.8		-2.3		0.5		5.254		11.84		0		14506		0.142		326.2		14.3017481449

		3		11		2005		9		51		37		0		110001		-0.026		0.012		0.013		40		92		54		15		1450.6		179.5		-5.4		0		5.13		11.84		0		14506		0.029		294.78		3.1448370387

		3		11		2005		9		51		40		0		110001		0.068		-0.069		0.025		46		67		45		15		1450.6		178.2		-4.2		1.3		5.517		11.84		0		14506		0.097		135.42		10.0049987506

		3		11		2005		9		51		43		0		110001		0.037		0.013		-0.015		46		71		48		15		1450.6		180.3		-4.2		-0.2		5.594		11.84		0		14506		0.039		70.64		4.198809355

		3		11		2005		9		51		46		0		110001		-0.011		0.031		0.013		44		48		51		15		1450.6		182.6		-4		-2.2		5.47		11.84		0		14506		0.033		340.46		3.5369478368

		3		11		2005		9		51		49		0		110001		0.005		-0.007		0.018		45		50		51		15		1450.6		180.1		-2.2		-0.1		5.269		11.84		0		14506		0.009		144.46		1.9949937343

		3		11		2005		9		51		52		0		110001		-0.006		-0.064		0.022		41		51		49		15		1450.6		179.3		-6.3		0.5		5.486		11.84		0		14506		0.064		185.36		6.7941151006

		3		11		2005		9		51		55		0		110001		-0.055		0.057		-0.107		41		49		51		15		1450.6		181		-4.8		-1.1		5.176		11.85		0		14506		0.079		316.02		13.3127758187

		3		11		2005		9		51		58		0		110001		0.048		-0.075		0.096		49		56		50		15		1450.6		177.6		-6		1.7		4.967		11.85		0		14506		0.089		147.38		13.0938917057

		3		11		2005		9		52		1		0		110001		0.004		-0.032		-0.039		49		59		44		15		1450.6		179.6		-6.5		0.1		4.921		11.85		0		14506		0.032		172.87		5.0606323716

		3		11		2005		9		52		4		0		110001		-0.022		-0.015		-0.002		43		51		51		15		1450.6		181		-5.9		-0.9		5.277		11.85		0		14506		0.027		235.71		2.6702059846

		3		11		2005		9		52		7		0		110001		-0.025		0.071		-0.027		47		46		48		15		1450.6		180.3		-6.4		-0.6		5.579		11.85		0		14506		0.075		340.6		7.9968743894

		3		11		2005		9		52		10		0		110001		0.022		0.047		-0.064		52		46		47		15		1450.6		179.2		-5.9		0.3		5.795		11.85		0		14506		0.052		25.08		8.239538822

		3		11		2005		9		52		13		0		110001		-0.053		0.018		-0.027		48		53		53		15		1450.6		181.6		-5.6		-1.7		5.339		11.85		0		14506		0.056		288.76		6.2144991753

		3		11		2005		9		52		16		0		110001		-0.042		0.047		-0.077		44		47		50		15		1450.7		178.7		-5.8		0.7		5.432		11.86		0		14507		0.063		318.22		9.9508793581

		3		11		2005		9		52		19		0		110001		-0.048		-0.065		0.042		42		49		48		15		1450.7		180.9		-4.8		-0.9		5.679		11.86		0		14507		0.081		216.44		9.1065910197

		3		11		2005		9		52		22		0		110001		0.021		0.053		0.103		47		54		45		15		1450.7		180.5		-5.4		-0.7		5.285		11.86		0		14507		0.057		21.61		11.7724254086

		3		11		2005		9		52		25		0		110001		-0.003		-0.005		0.013		47		58		52		15		1450.7		180.7		-5.2		-0.9		5.045		11.86		0		14507		0.006		210.96		1.4247806849

		3		11		2005		9		52		28		0		110001		-0.009		-0.006		-0.097		49		67		52		15		1450.7		179.5		-5		0.1		4.96		11.86		0		14507		0.011		236.31		9.76012295

		3		11		2005		9		52		31		0		110001		-0.027		0.07		-0.021		40		75		45		15		1450.7		181.5		-4.3		-1.7		4.851		11.86		0		14507		0.075		338.91		7.7910204723

		3		11		2005		9		52		34		0		110001		-0.008		-0.016		0.081		50		74		48		15		1450.7		179.8		-5.8		-0.3		4.766		11.86		0		14507		0.018		206.57		8.295179323

		3		11		2005		9		52		37		0		110001		-0.042		0.029		0.019		43		59		46		15		1450.7		179.4		-5.6		-0.2		5.517		11.87		0		14507		0.051		304.62		5.4460995217

		3		11		2005		9		52		40		0		110001		0.063		-0.124		0.063		46		50		53		15		1450.7		177.4		-6.7		0.7		5.641		11.87		0		14507		0.139		153.07		15.2689226863

		3		11		2005		9		52		43		0		110001		-0.005		-0.004		-0.056		44		47		68		15		1450.7		177.2		-8.9		-0.8		5.71		11.87		0		14507		0.006		231.34		5.6364882684

		3		11		2005		9		52		46		0		110001		0.015		0.117		-0.018		44		50		65		15		1450.7		176		-12.3		1		5.509		11.87		0		14507		0.118		7.31		11.9323090808

		3		11		2005		9		52		49		0		110001		-0.08		0.054		-0.162		43		44		41		15		1450.7		183.1		-1.5		-1.2		5.416		11.87		0		14507		0.097		304.02		18.8573593061

		3		11		2005		9		52		52		0		110001		0.01		0.148		-0.105		44		52		42		15		1450.7		182.6		-0.6		-1.1		5.432		11.87		0		14507		0.148		3.87		18.173882359

		3		11		2005		9		52		55		0		110001		0.015		0.11		-0.075		42		48		42		15		1450.7		181.3		-5.5		0.6		4.936		11.87		0		14507		0.111		7.77		13.397761007

		3		11		2005		9		52		58		0		110001		0.032		0.006		-0.028		43		42		46		15		1450.7		183.5		1.1		-1.2		4.735		11.88		0		14507		0.033		79.38		4.2941821107

		3		11		2005		9		53		1		0		110001		0.106		-0.081		-0.091		40		47		41		15		1450.7		182.4		1.2		-0.2		4.905		11.88		0		14507		0.133		127.39		16.1486841569

		3		11		2005		9		53		4		0		110001		-0.033		0.061		-0.024		42		43		44		15		1450.7		183.5		1		-1.4		4.836		11.88		0		14507		0.069		331.59		7.3389372528

		3		11		2005		9		53		7		0		110001		-0.117		-0.04		0.027		42		45		46		15		1450.7		181.2		-0.8		-0.3		5.494		11.88		0		14507		0.124		251.13		12.6562237654

		3		11		2005		9		53		10		0		110001		0.021		0.308		-0.061		48		49		42		15		1450.7		188.4		4.4		-5		5.579		11.88		0		14507		0.309		3.9		31.4683968451

		3		11		2005		9		53		13		0		110001		0.039		-0.034		0.036		49		50		47		15		1450.7		183.6		1.9		-1		5.625		11.88		0		14507		0.052		131.08		6.3031738037

		3		11		2005		9		53		16		0		110001		-0.048		-0.007		-0.012		43		44		43		15		1450.7		182.8		0.3		-0.7		5.463		11.88		0		14507		0.049		261.7		4.9969990995

		3		11		2005		9		53		19		0		110001		-0.053		0.013		0.015		48		50		46		15		1450.7		181.8		0.3		0.5		5.408		11.88		0		14507		0.055		283.78		5.6595052787

		3		11		2005		9		53		22		0		110001		-0.005		-0.028		0.031		46		45		46		15		1450.7		181.9		-1		0.3		5.153		11.88		0		14507		0.028		190.12		4.2071367936

		3		11		2005		9		53		25		0		110001		0.011		0.122		-0.011		43		46		41		15		1450.7		184.2		0.1		-2		4.851		11.89		0		14507		0.122		5.15		12.2987804273

		3		11		2005		9		53		28		0		110001		0.056		0.007		-0.093		43		59		45		15		1450.7		182.8		1.2		-1		4.929		11.89		0		14507		0.056		82.87		10.8784190028

		3		11		2005		9		53		31		0		110001		-0.105		0.051		-0.051		41		49		50		15		1450.7		181.5		0.6		-0.5		4.967		11.89		0		14507		0.117		295.91		12.7385242473

		3		11		2005		9		53		34		0		110001		0.04		-0.082		0.028		47		79		41		15		1450.7		182.2		-0.6		-0.6		5.826		11.89		0		14507		0.091		154		9.5435842324

		3		11		2005		9		53		37		0		110001		-0.015		-0.057		0.115		45		56		45		15		1450.7		182.1		-0.5		-0.9		5.966		11.89		0		14507		0.059		194.74		12.9224610659

		3		11		2005		9		53		40		0		110001		0.06		-0.115		0.081		41		51		45		15		1450.7		181.5		-2.8		-0.9		5.525		11.89		0		14507		0.13		152.45		15.292481813

		3		11		2005		9		53		43		0		110001		0.044		0.038		0		50		52		43		15		1450.7		182.4		-2.3		-1.6		5.455		11.89		0		14507		0.058		49.18		5.8137767415

		3		11		2005		9		53		46		0		110001		-0.047		-0.048		0.05		43		49		46		15		1450.7		181.1		-3.6		-1.3		5.308		11.9		0		14507		0.067		224.4		8.3743656476

		3		11		2005		9		53		49		0		110001		-0.065		0.061		-0.04		40		49		44		15		1450.7		180.9		-4.4		-1		5.509		11.9		0		14507		0.089		313.18		9.7703633505

		3		11		2005		9		53		52		0		110001		-0.087		0.151		-0.068		44		53		45		15		1450.7		181.3		1		0		4.859		11.9		0		14507		0.174		330.05		18.7066832977

		3		11		2005		9		53		55		0		110001		-0.003		-0.015		0.096		46		47		40		15		1450.7		182.9		-0.8		-1.2		4.867		11.9		0		14507		0.015		191.31		9.7211110476

		3		11		2005		9		53		58		0		110001		0.188		-0.051		0.094		43		48		47		15		1450.7		183.6		-0.4		-1.3		4.758		11.9		0		14507		0.195		105.18		21.6289158304

		3		11		2005		9		54		1		0		110001		0.027		-0.023		0.027		44		54		44		15		1450.7		181.9		-1.7		-0.3		4.805		11.9		0		14507		0.035		130.43		4.4575778176

		3		11		2005		9		54		4		0		110001		-0.027		0.018		-0.035		51		47		48		15		1450.7		181.8		-1.3		-0.5		4.991		11.9		0		14507		0.032		303.69		4.7728398255

		3		11		2005		9		54		7		0		110001		-0.026		-0.055		0.024		51		45		43		15		1450.7		181.9		-1.4		-0.5		5.269		11.9		0		14507		0.061		205.3		6.5398776747

		3		11		2005		9		54		10		0		110001		-0.054		0.039		-0.017		41		54		40		15		1450.8		181.6		-1.7		-0.2		5.594		11.91		0		14508		0.067		305.84		6.8745908969

		3		11		2005		9		54		13		0		110001		-0.001		-0.026		-0.087		47		46		45		15		1450.8		182.3		-1.9		-1		5.439		11.91		0		14508		0.026		182.2		9.0807488678

		3		11		2005		9		54		16		0		110001		0.011		0.036		-0.227		45		50		44		15		1450.8		180.8		-1.5		0.3		5.509		11.91		0		14508		0.038		16.99		23.009997827

		3		11		2005		9		54		19		0		110001		0.036		0.031		-0.072		46		47		49		15		1450.8		179.7		2.5		0.9		5.223		11.91		0		14508		0.048		49.27		8.6261231153

		3		11		2005		9		54		22		0		110001		0.013		-0.012		0.021		44		45		47		15		1450.8		180.1		-3.3		0.6		5.579		11.91		0		14508		0.018		132.71		2.7459060435

		3		11		2005		9		54		25		0		110001		-0.014		-0.014		0.043		42		51		42		15		1450.8		182.1		0.9		-0.5		5.416		11.91		0		14508		0.02		225		4.7339201514

		3		11		2005		9		54		28		0		110001		0.002		-0.093		0.1		43		49		44		15		1450.8		181.4		-1.8		0		5.138		11.92		0		14508		0.093		178.77		13.6575986176

		3		11		2005		9		54		31		0		110001		-0.076		0.125		-0.199		44		46		44		15		1450.8		180		-1.5		0.9		5.269		11.92		0		14508		0.146		328.7		24.6985829553

		3		11		2005		9		54		34		0		110001		-0.006		0.003		0.077		48		57		42		15		1450.8		181		-2.1		0.1		5.254		11.92		0		14508		0.007		296.57		7.7291655436

		3		11		2005		9		54		37		0		110001		0.019		0.033		-0.07		44		45		42		15		1450.8		181.4		-3.2		-0.4		4.844		11.92		0		14508		0.038		29.93		7.9686887253

		3		11		2005		9		54		40		0		110001		0.008		-0.176		-0.022		43		60		45		15		1450.8		180.4		-5.2		0		5.153		11.92		0		14508		0.176		177.4		17.754999296

		3		11		2005		9		54		43		0		110001		-0.024		-0.111		0.069		45		48		46		15		1450.8		180.7		-2.3		-0.2		5.184		11.92		0		14508		0.114		192.2		13.2883407542

		3		11		2005		9		54		46		0		110001		-0.03		0.024		0.08		49		47		47		15		1450.8		181.8		-1.4		-0.8		4.983		11.92		0		14508		0.038		308.66		8.8746830929

		3		11		2005		9		54		49		0		110001		-0.085		-0.054		0.082		45		41		44		15		1450.8		182.4		-1.2		-1.5		4.89		11.92		0		14508		0.101		237.57		12.9865314846

		3		11		2005		9		54		52		0		110001		-0.068		0.04		-0.098		42		43		46		15		1450.9		182.4		-2.9		-1.4		5.053		11.93		0		14509		0.079		300.47		12.5809379619

		3		11		2005		9		54		55		0		110001		-0.06		0.057		-0.141		50		50		45		15		1450.9		179.2		-2.5		1.1		5.726		11.93		0		14509		0.083		313.53		16.3493119121

		3		11		2005		9		54		58		0		110001		0.086		-0.178		0.355		42		47		44		15		1450.9		180.9		-3.7		-0.3		5.238		11.93		0		14509		0.198		154.21		40.6331145742

		3		11		2005		9		55		1		0		110001		0.108		-0.072		0.058		47		45		44		15		1450.9		182.3		-2.7		-1.3		5.656		11.93		0		14509		0.13		123.69		14.216891362

		3		11		2005		9		55		4		0		110001		0.049		-0.078		-0.064		40		49		46		15		1450.9		181.5		-3.3		-0.8		5.37		11.93		0		14509		0.092		147.86		11.2165056947

		3		11		2005		9		55		7		0		110001		-0.043		0.021		-0.041		40		43		44		15		1450.9		182.2		-4.6		-1.4		5.47		11.93		0		14509		0.048		296.03		6.3015871017

		3		11		2005		9		55		10		0		110001		0.047		-0.074		0.155		47		48		45		15		1450.9		181.4		-2.4		-0.7		5.347		11.93		0		14509		0.088		147.58		17.8073018731

		3		11		2005		9		55		13		0		110001		0.103		-0.033		0.128		41		47		44		15		1450.9		182.1		-1.3		-1.2		5.641		11.93		0		14509		0.108		107.76		16.7576848043

		3		11		2005		9		55		16		0		110001		0.006		0.015		-0.125		52		44		44		15		1450.9		181.4		-3.1		-0.6		5.145		11.94		0		14509		0.016		21.8		12.6039676293

		3		11		2005		9		55		19		0		110001		-0.044		0.043		-0.078		45		46		45		15		1450.9		181.1		-4.3		-0.4		5.509		11.94		0		14509		0.062		314.34		9.9342840708

		3		11		2005		9		55		22		0		110001		-0.088		-0.065		-0.068		42		44		43		15		1450.9		180		-3.9		0.5		5.416		11.94		0		14509		0.109		233.55		12.8813819134

		3		11		2005		9		55		25		0		110001		0.016		-0.066		-0.038		40		43		43		15		1450.9		181.5		-4.5		-0.9		5.594		11.94		0		14509		0.068		166.37		7.7820305833

		3		11		2005		9		55		28		0		110001		0.035		0.011		-0.044		43		43		45		15		1450.9		183.2		-1.6		-1.8		5.114		11.94		0		14509		0.037		72.55		5.728874235

		3		11		2005		9		55		31		0		110001		-0.086		-0.033		0.008		40		42		45		15		1450.9		182.3		-2.4		-1.1		4.681		11.94		0		14509		0.092		249.01		9.2460802506

		3		11		2005		9		55		34		0		110001		0.03		0.134		0.015		40		46		46		15		1450.9		181.5		-2.4		-0.4		4.697		11.94		0		14509		0.137		12.62		13.813399292

		3		11		2005		9		55		37		0		110001		-0.036		0.083		-0.015		45		49		45		15		1450.9		181.8		-3.2		-0.2		4.921		11.94		0		14509		0.09		336.55		9.1706052145

		3		11		2005		9		55		40		0		110001		-0.019		-0.013		-0.015		47		47		45		15		1450.9		181.2		1.8		0.2		4.983		11.95		0		14509		0.023		235.62		2.7477263328

		3		11		2005		9		55		43		0		110001		0.041		0.013		-0.045		39		45		47		15		1450.9		181.9		-0.9		-0.4		4.758		11.94		0		14509		0.043		72.41		6.224949799

		3		11		2005		9		55		46		0		110001		-0.039		0.024		-0.088		46		46		50		15		1450.9		182.2		-1.5		-0.7		4.673		11.95		0		14509		0.046		301.61		9.92018145

		3		11		2005		9		55		49		0		110001		0.047		0.06		-0.086		46		50		47		15		1450.9		179.9		-0.6		1.2		5.153		11.95		0		14509		0.076		38.07		11.4913010578

		3		11		2005		9		55		52		0		110001		-0.028		0.075		-0.182		48		47		46		15		1450.9		181.1		-0.8		0.2		5.261		11.95		0		14509		0.08		339.53		19.8829072321

		3		11		2005		9		55		55		0		110001		-0.062		-0.014		0.033		39		43		43		15		1450.9		183		-4.9		-1.6		5.3		11.95		0		14509		0.064		257.28		7.1617037079

		3		11		2005		9		55		58		0		110001		-0.042		0.027		-0.118		43		48		48		15		1450.9		181.9		-1.9		-0.6		5.579		11.95		0		14509		0.05		302.74		12.8128841406

		3		11		2005		9		56		1		0		110001		0.008		0.014		-0.015		47		56		48		15		1450.9		181.3		-1.7		-0.1		5.648		11.95		0		14509		0.016		29.74		2.2022715546

		3		11		2005		9		56		4		0		110001		-0.008		-0.001		0.033		46		75		44		15		1450.9		181.3		-2		0		5.223		11.95		0		14509		0.008		262.87		3.3970575503

		3		11		2005		9		56		7		0		110001		0.023		-0.06		0.098		40		53		47		15		1450.9		181.3		-0.5		-0.1		5.169		11.95		0		14509		0.064		159.03		11.7187883333

		3		11		2005		9		56		10		0		110001		-0.025		-0.019		0.03		44		57		45		15		1450.9		181.1		-2.8		0		5.648		11.95		0		14509		0.031		232.77		4.3428101501

		3		11		2005		9		56		13		0		110001		-0.101		0.032		-0.026		41		53		46		15		1451		181.4		-2.5		-0.2		5.277		11.96		0		14510		0.106		287.58		10.9091704543

		3		11		2005		9		56		16		0		110001		0.021		-0.043		0.12		45		61		41		15		1451		182		-2		-0.7		5.385		11.96		0		14510		0.048		153.97		12.9189782878

		3		11		2005		9		56		19		0		110001		0.03		-0.032		0.183		46		69		46		15		1451		181.1		-0.2		0		5.385		11.96		0		14510		0.044		136.85		18.8183421161

		3		11		2005		9		56		22		0		110001		-0.017		0.004		0.002		41		46		48		15		1451		182.2		-1.3		-1		5.501		11.96		0		14510		0.017		283.24		1.7578395831

		3		11		2005		9		56		25		0		110001		-0.024		-0.021		-0.104		45		41		39		15		1451		181		-0.9		-0.1		5.308		11.96		0		14510		0.032		228.81		10.8779593675

		3		11		2005		9		56		28		0		110001		-0.014		-0.063		0.113		47		44		43		15		1451		179.6		-3.3		1.3		5.099		11.96		0		14510		0.065		192.53		13.0130703525

		3		11		2005		9		56		31		0		110001		0.051		-0.067		0.064		46		47		44		15		1451		180.3		-3.3		0.5		4.867		11.96		0		14510		0.084		142.72		10.5763887977

		3		11		2005		9		56		34		0		110001		0.023		-0.037		-0.046		45		52		46		15		1451		181.4		-3.3		-0.5		4.797		11.96		0		14510		0.044		148.13		6.3356136246

		3		11		2005		9		56		37		0		110001		-0.022		0.014		0.012		43		55		48		15		1451		181.2		-2.8		-0.3		4.967		11.96		0		14510		0.026		302.47		2.8705400189

		3		11		2005		9		56		40		0		110001		0.053		-0.107		0.054		42		57		48		15		1451		180.2		-7		0.6		5.3		11.97		0		14510		0.119		153.65		13.1049608927

		3		11		2005		9		56		43		0		110001		0.005		-0.011		-0.033		41		80		47		15		1451		183.3		-5.1		-2.1		4.929		11.97		0		14510		0.012		155.56		3.5142566782

		3		11		2005		9		56		46		0		110001		0.019		-0.021		-0.087		49		78		44		15		1451		183.5		-2.7		-2.3		4.913		11.97		0		14510		0.028		137.86		9.1493169144

		3		11		2005		9		56		49		0		110001		0.038		-0.055		0.043		41		47		50		15		1451		182.4		-3.1		-1.6		5.06		11.97		0		14510		0.067		145.36		7.9485847797

		3		11		2005		9		56		52		0		110001		-0.007		-0.013		0.066		47		54		50		15		1451		182.3		-1.5		-1.7		5.014		11.97		0		14510		0.015		208.3		6.7631353676

		3		11		2005		9		56		55		0		110001		0.002		0.01		0.03		45		56		48		15		1451		180.3		-5.6		0.3		5.517		11.97		0		14510		0.01		11.31		3.1685959036

		3		11		2005		9		56		58		0		110001		0.003		0.07		-0.162		41		49		43		15		1451		182.8		1.8		-0.5		5.308		11.97		0		14510		0.07		2.45		17.6502124633

		3		11		2005		9		57		1		0		110001		0.004		-0.005		0.009		47		51		48		15		1451		182.1		1.8		0.2		5.494		11.97		0		14510		0.006		141.34		1.1045361017

		3		11		2005		9		57		4		0		110001		-0.002		-0.06		0.185		42		52		47		15		1451		184.1		4.8		-1.4		5.594		11.97		0		14510		0.06		181.91		19.4496786606

		3		11		2005		9		57		7		0		110001		-0.049		-0.073		-0.003		45		52		45		15		1451.1		180.9		-3		0.7		5.517		11.98		0		14511		0.088		213.87		8.7971586322

		3		11		2005		9		57		10		0		110001		-0.061		0.011		0.081		41		42		44		15		1451.1		182.5		-1.1		-0.9		5.486		11.98		0		14511		0.062		280.22		10.1995097921

		3		11		2005		9		57		13		0		110001		-0.051		0.034		0.147		48		48		44		15		1451.1		181.5		-0.6		-0.2		5.494		11.98		0		14511		0.061		303.69		15.9267071298

		3		11		2005		9		57		16		0		110001		0.035		0.036		-0.083		46		46		47		15		1451.1		182.2		-6.2		-0.9		5.424		11.98		0		14511		0.05		44.19		9.7005154502

		3		11		2005		9		57		19		0		110001		0.035		0.068		0.018		42		47		43		15		1451.1		182.4		0.7		-0.9		5.555		11.98		0		14511		0.076		27.24		7.8568441502

		3		11		2005		9		57		22		0		110001		-0.014		-0.051		0.063		46		46		49		15		1451.1		183.4		0.4		-1.8		4.836		11.98		0		14511		0.053		195.35		8.2255698891

		3		11		2005		9		57		25		0		110001		-0.066		-0.034		0.036		48		46		46		15		1451.1		182.3		-0.2		-0.8		4.774		11.98		0		14511		0.074		242.74		8.2510605379

		3		11		2005		9		57		28		0		110001		0.1		-0.027		0.015		41		49		43		15		1451.1		182.3		-1		-0.8		4.867		11.98		0		14511		0.104		105.11		10.4661358676

		3		11		2005		9		57		31		0		110001		0.001		-0.015		0.032		44		46		45		15		1451.1		176.2		1.7		3.9		5.045		11.99		0		14511		0.015		176.19		3.5355339059

		3		11		2005		9		57		34		0		110001		0.054		0.004		-0.056		47		49		46		15		1451.1		180.6		0.4		0.3		4.867		11.99		0		14511		0.054		85.76		7.7897368377

		3		11		2005		9		57		37		0		110001		-0.059		-0.08		0.109		45		45		43		15		1451.1		179.3		0.9		1.4		5.022		11.99		0		14511		0.099		216.41		14.7519490238

		3		11		2005		9		57		40		0		110001		-0.005		-0.056		-0.104		43		44		44		15		1451.1		180.4		0.2		0.6		4.991		11.99		0		14511		0.056		185.1		11.8224362971

		3		11		2005		9		57		43		0		110001		0.026		-0.003		0.018		42		47		53		15		1451.1		182.6		-8.4		-1.4		5.161		11.99		0		14511		0.026		96.58		3.1764760349

		3		11		2005		9		57		46		0		110001		0		-0.055		0.111		43		47		63		15		1451.1		180.3		0.4		0.6		5.494		11.99		0		14511		0.055		180		12.3878973196

		3		11		2005		9		57		49		0		110001		0.021		0.054		-0.023		47		51		50		15		1451.1		180.6		0		0.6		5.764		11.99		0		14511		0.058		21.25		6.2337789502

		3		11		2005		9		57		52		0		110001		0.015		0.022		-0.042		43		48		46		15		1451.1		181.1		-5.6		0.2		5.339		11.99		0		14511		0.027		34.29		4.9729267037

		3		11		2005		9		57		55		0		110001		-0.057		0.049		-0.052		41		46		46		15		1451.1		183.1		-2.1		-1.5		5.463		11.99		0		14511		0.075		310.68		9.1400218818

		3		11		2005		9		57		58		0		110001		0.003		-0.035		-0.015		52		48		43		15		1451.1		181.2		0.1		0.1		5.37		11.99		0		14511		0.035		175.1		3.819685851

		3		11		2005		9		58		1		0		110001		0.041		-0.008		-0.027		51		48		47		15		1451.1		180.4		-0.6		0.8		5.555		11.99		0		14511		0.042		101.04		4.9739320462

		3		11		2005		9		58		4		0		110001		0.055		-0.002		0.076		43		46		42		15		1451.2		180.1		-0.2		1		5.331		12		0		14512		0.055		92.08		9.3834961502

		3		11		2005		9		58		7		0		110001		0.064		0.003		-0.035		46		51		43		15		1451.2		182.1		0		-0.7		5.439		12		0		14512		0.064		87.32		7.3006848994

		3		11		2005		9		58		10		0		110001		0.007		0.026		0.027		43		47		43		15		1451.2		181.3		-0.5		-0.1		5.501		12		0		14512		0.027		15.07		3.813135193

		3		11		2005		9		58		13		0		110001		0.03		-0.018		0.037		41		50		48		15		1451.2		180.6		-1.1		0.6		5.679		12		0		14512		0.035		120.96		5.0921508226

		3		11		2005		9		58		16		0		110001		-0.114		0.015		0.019		49		48		46		15		1451.2		181.1		-1.1		-0.2		5.563		12		0		14512		0.115		277.5		11.6541837981

		3		11		2005		9		58		19		0		110001		-0.079		0.065		-0.011		44		43		50		15		1451.2		179.3		2.4		1.5		4.944		12		0		14512		0.102		309.45		10.289314846

		3		11		2005		9		58		22		0		110001		0.096		-0.167		0.179		44		47		49		15		1451.2		181.6		0.5		-0.3		4.789		12		0		14512		0.193		150.11		26.2956270129

		3		11		2005		9		58		25		0		110001		-0.045		-0.092		0.073		43		44		52		15		1451.2		181.9		-0.8		-0.6		4.782		12		0		14512		0.102		206.06		12.5769630674

		3		11		2005		9		58		28		0		110001		-0.026		-0.017		0.079		49		50		45		15		1451.2		182.7		0.7		-1.2		4.611		12		0		14512		0.031		236.82		8.4888161719

		3		11		2005		9		58		31		0		110001		0.057		-0.024		-0.017		45		47		50		15		1451.2		181.3		0.6		-0.1		4.782		12		0		14512		0.062		112.83		6.4140470843

		3		11		2005		9		58		34		0		110001		0.041		-0.026		0.122		41		44		52		15		1451.2		180.9		-0.6		0.2		4.875		12.01		0		14512		0.049		122.38		13.1304988481

		3		11		2005		9		58		37		0		110001		0.057		-0.026		0.002		51		46		50		15		1451.2		181.4		-1.4		-0.2		4.789		12.01		0		14512		0.063		114.52		6.2681735777

		3		11		2005		9		58		40		0		110001		0.05		-0.022		-0.007		43		46		50		15		1451.2		181.1		-0.6		0		4.844		12.01		0		14512		0.055		113.75		5.5072679252

		3		11		2005		9		58		43		0		110001		0.048		0.016		0		46		49		59		15		1451.2		180.3		2		0.7		4.952		12.01		0		14512		0.051		71.57		5.0596442563

		3		11		2005		9		58		46		0		110001		0.06		0.002		0.044		43		47		44		15		1451.2		181.4		1.3		-0.1		4.936		12.01		0		14512		0.06		88.09		7.4431176264

		3		11		2005		9		58		49		0		110001		0.016		0.038		-0.124		41		47		48		15		1451.2		181.6		-0.5		-0.2		5.47		12.01		0		14512		0.041		22.83		13.0675169791

		3		11		2005		9		58		52		0		110001		0.045		-0.023		-0.048		43		46		49		15		1451.2		181.8		-1.6		-0.4		5.424		12.01		0		14512		0.051		117.07		6.9699354373

		3		11		2005		9		58		55		0		110001		0.033		-0.022		0.029		44		47		48		15		1451.2		182.2		-1.7		-0.6		5.138		12.01		0		14512		0.04		123.69		4.9132473986

		3		11		2005		9		58		58		0		110001		-0.005		-0.009		0.068		49		46		52		15		1451.2		181.7		-1.4		-0.2		5.617		12.01		0		14512		0.01		209.05		6.8774995456

		3		11		2005		9		59		1		0		110001		0.043		0.011		-0.002		53		43		55		15		1451.2		182.9		-1.5		-1.3		5.54		12.01		0		14512		0.044		75.65		4.4429719783

		3		11		2005		9		59		4		0		110001		0.011		0.007		-0.009		47		49		55		15		1451.2		183.9		-1		-2.1		5.501		12.01		0		14512		0.013		57.53		1.5842979518

		3		11		2005		9		59		7		0		110001		0.015		0.089		-0.109		41		50		53		15		1451.2		179.5		-1.2		1.7		5.362		12.02		0		14512		0.09		9.57		14.1516783457

		3		11		2005		9		59		10		0		110001		-0.064		-0.006		0.001		48		48		48		15		1451.2		180.7		-0.4		0.6		5.455		12.02		0		14512		0.064		264.64		6.4288412642

		3		11		2005		9		59		13		0		110001		0.019		0.043		0.044		44		44		47		15		1451.2		181.6		-0.9		-0.2		5.378		12.02		0		14512		0.047		23.84		6.4389440128

		3		11		2005		9		59		16		0		110001		-0.036		-0.027		0.027		50		50		50		15		1451.2		181.9		-0.8		-0.4		5.61		12.02		0		14512		0.045		233.13		5.2478567054

		3		11		2005		9		59		19		0		110001		-0.032		-0.036		0.07		98		51		49		15		1451.2		181.6		-0.8		-0.2		5.61		12.02		0		14512		0.048		221.63		8.4970583145

		3		11		2005		9		59		22		0		110001		-0.011		-0.018		0.008		107		44		49		15		1451.2		181.5		-0.8		0		5.555		12.02		0		14512		0.021		211.43		2.2561028345

		3		11		2005		9		59		25		0		110001		-0.039		-0.043		-0.06		84		46		49		15		1451.2		181.8		0.1		-0.3		5.215		12.02		0		14512		0.058		222.21		8.3486525859

		3		11		2005		9		59		28		0		110001		0.04		-0.031		0.039		46		44		48		15		1451.3		181.7		-0.3		-0.2		5.37		12.03		0		14513		0.051		127.78		6.389053138

		3		11		2005		9		59		31		0		110001		-0.031		-0.02		0.042		49		48		56		15		1451.3		182.4		-1.3		-0.8		5.107		12.03		0		14513		0.037		237.17		5.5901699437

		3		11		2005		9		59		34		0		110001		0.001		-0.042		0.031		51		47		63		15		1451.2		182		-0.4		-0.5		5.037		12.02		0		14512		0.042		178.64		5.2211109929

		3		11		2005		9		59		37		0		110001		0.011		0.016		0.006		61		55		55		15		1451.3		181.7		-0.6		-0.2		5.138		12.03		0		14513		0.019		34.51		2.0322401433

		3		11		2005		9		59		40		0		110001		0.023		0		-0.044		54		48		54		15		1451.3		181.7		-0.5		-0.2		4.844		12.03		0		14513		0.023		90		4.9648766349

		3		11		2005		9		59		43		0		110001		-0.047		-0.008		-0.068		47		48		48		15		1451.3		181.1		-1.5		0.2		4.983		12.03		0		14513		0.048		260.34		8.3048178788

		3		11		2005		9		59		46		0		110001		0.01		0.049		-0.027		50		44		43		15		1451.3		182.1		-1.4		-0.6		4.991		12.03		0		14513		0.05		11.53		5.6833088954

		3		11		2005		9		59		49		0		110001		-0.038		0.06		-0.09		51		49		48		15		1451.3		181.9		-1		-0.4		5.161		12.03		0		14513		0.071		327.65		11.4647285184

		3		11		2005		9		59		52		0		110001		0.062		0.077		-0.1		50		43		46		15		1451.3		182.3		-0.9		-0.9		5.014		12.03		0		14513		0.099		38.84		14.0616499743

		3		11		2005		9		59		55		0		110001		-0.03		0.032		-0.015		42		53		47		15		1451.3		181.9		-1.7		-0.4		4.944		12.03		0		14513		0.044		316.85		4.6357307946

		3		11		2005		9		59		58		0		110001		0.022		-0.02		0.154		48		68		41		15		1451.3		181.7		-1.1		-0.2		4.905		12.03		0		14513		0.03		132.27		15.6843871414

		3		11		2005		10		0		1		0		110001		0.047		-0.035		0.06		47		69		46		15		1451.3		181.2		-0.8		0.2		5.145		12.03		0		14513		0.059		126.67		8.3868945385

		3		11		2005		10		0		4		0		110001		-0.058		0.014		-0.075		44		71		44		15		1451.3		182.1		-0.5		-0.7		4.929		12.03		0		14513		0.06		283.57		9.5838405663

		3		11		2005		10		0		7		0		110001		-0.005		-0.029		-0.032		49		55		46		15		1451.3		182		-0.6		-0.5		5.029		12.03		0		14513		0.029		189.78		4.3474130239

		3		11		2005		10		0		10		0		110001		-0.007		-0.013		-0.048		47		48		41		15		1451.3		182		-1.4		-0.6		4.944		12.04		0		14513		0.015		208.3		5.0219518118

		3		11		2005		10		0		13		0		110001		0.021		-0.008		0.082		72		45		44		15		1451.3		182.9		-0.5		-1.4		4.983		12.04		0		14513		0.022		110.85		8.5023526156

		3		11		2005		10		0		16		0		110001		-0.04		-0.03		-0.104		83		50		46		15		1451.3		182.7		-1.5		-1.2		4.905		12.04		0		14513		0.05		233.13		11.5394973894

		3		11		2005		10		0		19		0		110001		-0.005		-0.051		0.16		63		49		49		15		1451.3		181.7		-1.1		-0.2		4.898		12.04		0		14513		0.051		185.6		16.8005952276

		3		11		2005		10		0		22		0		110001		0.02		-0.055		-0.056		41		40		48		15		1451.3		181		-0.8		0.4		4.975		12.04		0		14513		0.059		160.02		8.1

		3		11		2005		10		0		25		0		110001		-0.039		-0.005		0.031		43		47		48		15		1451.3		182.7		-0.8		-1.1		4.967		12.04		0		14513		0.039		262.69		5.0069951068

		3		11		2005		10		0		28		0		110001		0.021		-0.025		0.059		46		46		44		15		1451.3		181.7		-1		-0.2		5.362		12.04		0		14513		0.033		139.97		6.743144667

		3		11		2005		10		0		31		0		110001		0.11		0.055		-0.072		43		45		46		15		1451.3		181.7		-2		-0.2		5.501		12.04		0		14513		0.123		63.43		14.2509648796

		3		11		2005		10		0		34		0		110001		0.025		-0.014		0.125		47		46		43		15		1451.3		181		-0.9		0.3		5.385		12.04		0		14513		0.029		119.25		12.8241958812

		3		11		2005		10		0		37		0		110001		-0.043		-0.001		0.055		46		44		47		15		1451.3		181.3		-0.3		0.1		5.563		12.04		0		14513		0.043		268.67		6.9821200219

		3		11		2005		10		0		40		0		110001		0.038		-0.04		0.045		46		44		48		15		1451.3		181.8		-0.4		-0.3		5.741		12.04		0		14513		0.055		136.47		7.1196910045

		3		11		2005		10		0		43		0		110001		0.038		0.032		-0.152		45		41		48		15		1451.4		181.9		-1.1		-0.4		5.424		12.05		0		14514		0.05		49.9		15.9912476061

		3		11		2005		10		0		46		0		110001		-0.032		-0.013		0.098		45		45		50		15		1451.4		181.9		-1.4		-0.4		5.145		12.05		0		14514		0.035		247.89		10.3908613695

		3		11		2005		10		0		49		0		110001		-0.021		0		0.075		51		48		47		15		1451.4		181.9		-1		-0.4		5.617		12.05		0		14514		0.021		270		7.7884529914

		3		11		2005		10		0		52		0		110001		-0.089		-0.073		0.126		50		45		47		15		1451.4		181.3		-0.8		0.1		5.54		12.05		0		14514		0.115		230.64		17.0663411427

		3		11		2005		10		0		55		0		110001		0.019		-0.062		0.053		46		47		48		15		1451.4		181.8		-1.1		-0.3		5.47		12.05		0		14514		0.065		162.96		8.3749626865

		3		11		2005		10		0		58		0		110001		0.018		0.052		-0.018		47		44		51		15		1451.4		181.8		-1		-0.3		5.238		12.05		0		14514		0.055		19.09		5.7896459305

		3		11		2005		10		1		1		0		110001		-0.058		-0.046		0.005		47		46		46		15		1451.4		182.2		-1.2		-0.8		5.316		12.05		0		14514		0.074		231.58		7.4195687206

		3		11		2005		10		1		4		0		110001		-0.04		-0.063		0.052		48		45		46		15		1451.4		181.5		-0.9		-0.1		4.72		12.05		0		14514		0.075		212.41		9.0956033335

		3		11		2005		10		1		7		0		110001		0.001		-0.038		-0.075		45		47		47		15		1451.4		181.1		-1		0.3		4.774		12.05		0		14514		0.038		178.49		8.4083292038

		3		11		2005		10		1		10		0		110001		-0.003		-0.005		0.006		43		47		45		15		1451.4		181.5		-0.7		-0.1		4.48		12.05		0		14514		0.006		210.96		0.8366600265

		3		11		2005		10		1		13		0		110001		-0.021		-0.044		0.038		46		47		45		15		1451.4		181.9		-0.7		-0.4		4.936		12.05		0		14514		0.049		205.51		6.1814237842

		3		11		2005		10		1		16		0		110001		-0.039		-0.015		0.079		46		45		44		15		1451.4		182		-1		-0.6		5.184		12.05		0		14514		0.042		248.96		8.9370017344

		3		11		2005		10		1		19		0		110001		0.059		0.02		-0.026		46		43		47		15		1451.4		181.3		-1		0.1		4.998		12.06		0		14514		0.062		71.27		6.7505555327

		3		11		2005		10		1		22		0		110001		-0.015		0.008		0.017		50		48		47		15		1451.4		181.8		-1		-0.4		4.898		12.06		0		14514		0.017		298.07		2.404163056

		3		11		2005		10		1		25		0		110001		0.053		0.027		0.051		50		46		44		15		1451.4		181.7		-0.7		-0.3		5.37		12.06		0		14514		0.059		63		7.835177088

		3		11		2005		10		1		28		0		110001		-0.024		-0.033		0.074		47		50		41		15		1451.4		181.6		-0.7		-0.2		5.563		12.06		0		14514		0.041		216.03		8.4504437753

		3		11		2005		10		1		31		0		110001		0.058		0.032		-0.075		51		42		45		15		1451.4		181.7		-0.9		-0.3		5.331		12.06		0		14514		0.066		61.11		10.0064978889

		3		11		2005		10		1		34		0		110001		0.1		0.023		0		45		48		42		15		1451.4		181.6		-0.8		-0.2		5.602		12.06		0		14514		0.103		77.05		10.2610915599

		3		11		2005		10		1		37		0		110001		0.002		-0.055		0.013		57		47		43		15		1451.4		181.5		-0.7		-0.2		5.532		12.06		0		14514		0.055		177.92		5.6550862062

		3		11		2005		10		1		40		0		110001		0.001		-0.002		0.007		54		46		43		15		1451.4		181.8		-1		-0.4		5.091		12.06		0		14514		0.002		153.43		0.7348469228

		3		11		2005		10		1		43		0		110001		0.004		0.019		-0.068		75		48		39		15		1451.4		182.3		-1.1		-0.8		5.679		12.06		0		14514		0.019		11.89		7.0717748833

		3		11		2005		10		1		46		0		110001		0.007		-0.011		-0.064		80		49		41		15		1451.4		181.8		-0.8		-0.4		5.726		12.06		0		14514		0.013		147.53		6.5314623171

		3		11		2005		10		1		49		0		110001		0.006		-0.006		-0.004		76		50		41		15		1451.4		181.4		-0.7		0		5.664		12.06		0		14514		0.008		135		0.938083152

		3		11		2005		10		1		52		0		110001		-0.025		-0.027		0.04		79		47		45		15		1451.4		181.6		-0.7		-0.2		5.432		12.06		0		14514		0.037		222.8		5.4350712967

		3		11		2005		10		1		55		0		110001		0.017		-0.012		-0.009		85		44		46		15		1451.4		181.8		-0.7		-0.4		5.594		12.06		0		14514		0.021		125.22		2.2671568098

		3		11		2005		10		1		58		0		110001		0.015		-0.021		0.047		79		50		48		15		1451.4		181.7		-0.9		-0.3		5.726		12.07		0		14514		0.026		144.46		5.3619026474

		3		11		2005		10		2		1		0		110001		-0.017		0.025		0.087		60		51		44		15		1451.4		181.8		-1		-0.3		5.393		12.07		0		14514		0.03		325.78		9.2103202984

		3		11		2005		10		2		4		0		110001		0.006		0.024		-0.094		54		51		45		15		1451.4		182.2		-0.9		-0.7		5.532		12.07		0		14514		0.025		14.04		9.7200823042

		3		11		2005		10		2		7		0		110001		0.007		-0.067		0.074		51		49		44		15		1451.4		183.3		0.2		-1.5		5.432		12.07		0		14514		0.067		174.04		10.0069975517

		3		11		2005		10		2		10		0		110001		0.021		-0.013		-0.002		49		51		44		15		1451.4		182		-0.8		-0.4		5.625		12.07		0		14514		0.025		121.76		2.4779023387

		3		11		2005		10		2		13		0		110001		-0.007		-0.057		-0.005		45		51		44		15		1451.4		181.4		-1.3		0.1		5.432		12.07		0		14514		0.057		187		5.7645468165

		3		11		2005		10		2		16		0		110001		-0.047		-0.013		0.098		49		46		45		15		1451.4		181.2		-1.2		0.2		5.354		12.07		0		14514		0.049		254.54		10.9462322285

		3		11		2005		10		2		19		0		110001		0.026		0.026		-0.029		50		49		41		15		1451.4		181.7		-0.5		-0.2		5.362		12.07		0		14514		0.037		45		4.6829477896

		3		11		2005		10		2		22		0		110001		0.036		0.024		-0.061		45		53		46		15		1451.4		182.3		-0.6		-0.8		5.308		12.07		0		14514		0.043		56.31		7.4786362393

		3		11		2005		10		2		25		0		110001		0.082		-0.001		0.072		45		51		49		15		1451.4		183.2		0.2		-1.4		4.975		12.07		0		14514		0.082		90.7		10.9128364782

		3		11		2005		10		2		28		0		110001		0.017		0.019		-0.102		49		48		44		15		1451.4		181.1		-1.5		0.3		4.635		12.07		0		14514		0.025		41.82		10.5138004546

		3		11		2005		10		2		31		0		110001		0.052		0.056		-0.084		47		45		46		15		1451.4		180.7		-1.2		0.6		4.743		12.07		0		14514		0.076		42.88		11.3560556533

		3		11		2005		10		2		34		0		110001		-0.01		0.012		-0.051		46		50		46		15		1451.4		181.9		-0.2		-0.4		4.704		12.07		0		14514		0.016		320.19		5.3338541412

		3		11		2005		10		2		37		0		110001		-0.033		-0.071		0.052		46		50		48		15		1451.5		182.1		-0.5		-0.6		5.06		12.08		0		14515		0.078		204.93		9.39893611

		3		11		2005		10		2		40		0		110001		0.01		0.009		0.135		43		52		46		15		1451.5		183.1		-0.3		-1.3		5.114		12.08		0		14515		0.013		48.01		13.5668714153

		3		11		2005		10		2		43		0		110001		0.048		-0.015		0.048		45		46		46		15		1451.5		181.5		-1.2		-0.1		5.06		12.08		0		14515		0.05		107.35		6.9519781358

		3		11		2005		10		2		46		0		110001		0.022		0.017		-0.011		44		46		42		15		1451.5		181.3		-0.1		0.1		4.89		12.08		0		14515		0.028		52.31		2.9899832775

		3		11		2005		10		2		49		0		110001		0.01		-0.011		0.012		47		44		47		15		1451.5		181.1		-0.2		0.2		5.486		12.08		0		14515		0.015		137.73		1.9104973175

		3		11		2005		10		2		52		0		110001		-0.027		0.012		0.003		44		42		43		15		1451.5		180.7		-1.8		0.6		5.223		12.08		0		14515		0.03		293.96		2.969848481

		3		11		2005		10		2		55		0		110001		-0.01		0.01		-0.038		44		48		43		15		1451.5		180.3		-1.5		0.8		5.401		12.08		0		14515		0.014		315		4.0546269865

		3		11		2005		10		2		58		0		110001		-0.014		-0.031		0.079		43		47		41		15		1451.5		181.7		-0.9		-0.3		5.447		12.08		0		14515		0.034		204.3		8.6011627121

		3		11		2005		10		3		1		0		110001		0.015		0.04		-0.013		49		54		46		15		1451.5		182.7		-0.1		-1.1		5.408		12.08		0		14515		0.043		20.56		4.4654227124

		3		11		2005		10		3		4		0		110001		-0.014		-0.007		-0.015		54		49		42		15		1451.5		182.4		-0.2		-0.8		5.54		12.08		0		14515		0.016		243.43		2.1679483389

		3		11		2005		10		3		7		0		110001		-0.005		-0.001		-0.073		49		51		44		15		1451.5		182.9		-0.7		-1.2		5.447		12.08		0		14515		0.005		258.69		7.3177865506

		3		11		2005		10		3		10		0		110001		0.048		-0.022		0.089		46		51		40		15		1451.5		181.4		-1.1		-0.1		5.447		12.08		0		14515		0.053		114.62		10.3484298326

		3		11		2005		10		3		13		0		110001		0.019		0.011		0.019		47		51		44		15		1451.5		181.6		-0.5		-0.2		4.844		12.08		0		14515		0.022		59.93		2.9034462282

		3		11		2005		10		3		16		0		110001		0.027		0.027		-0.033		47		58		42		15		1451.5		182		-0.6		-0.5		4.488		12.09		0		14515		0.038		45		5.0467811524

		3		11		2005		10		3		19		0		110001		0.004		-0.043		0.107		53		50		45		15		1451.5		181.9		-0.8		-0.4		4.844		12.09		0		14515		0.043		174.69		11.538630768

		3		11		2005		10		3		22		0		110001		-0.015		0.016		-0.085		49		64		41		15		1451.5		183.9		-1.1		-2.2		4.797		12.09		0		14515		0.022		316.85		8.7783825389

		3		11		2005		10		3		25		0		110001		0.015		-0.07		-0.004		50		72		46		15		1451.5		181.8		-1		-0.4		5.153		12.09		0		14515		0.072		167.91		7.1700767081

		3		11		2005		10		3		28		0		110001		0.06		0.074		-0.044		49		73		46		15		1451.5		181.6		-0.1		-0.3		5.54		12.09		0		14515		0.095		39.04		10.4938076979

		3		11		2005		10		3		31		0		110001		-0.016		-0.044		0.035		49		57		57		15		1451.5		181.7		-1		-0.3		5.617		12.09		0		14515		0.047		199.98		5.8455110983

		3		11		2005		10		3		34		0		110001		0.022		0.012		-0.031		48		48		51		15		1451.5		181		-0.9		0.2		5.385		12.09		0		14515		0.025		61.39		3.9862262856

		3		11		2005		10		3		37		0		110001		0.041		-0.015		0.084		48		49		47		15		1451.5		182		-0.8		-0.7		5.525		12.09		0		14515		0.044		110.1		9.4667840368

		3		11		2005		10		3		40		0		110001		0.019		-0.028		-0.007		47		48		58		15		1451.5		183.1		-0.2		-1.5		5.339		12.09		0		14515		0.034		145.84		3.4554305086

		3		11		2005		10		3		43		0		110001		-0.02		0.001		-0.011		44		45		50		15		1451.5		182.1		0.5		-0.6		4.58		12.09		0		14515		0.02		272.86		2.2847319318

		3		11		2005		10		3		46		0		110001		-0.007		0.04		-0.024		43		49		42		15		1451.5		181.2		-1.1		0.1		5.13		12.09		0		14515		0.041		350.07		4.716990566

		3		11		2005		10		3		49		0		110001		-0.03		-0.025		0.084		46		43		43		15		1451.5		180.3		-1.6		0.9		4.952		12.09		0		14515		0.039		230.19		9.2633687177

		3		11		2005		10		3		52		0		110001		0.019		0.012		0		45		42		47		15		1451.5		182		-0.8		-0.6		4.836		12.09		0		14515		0.022		57.72		2.2472205054

		3		11		2005		10		3		55		0		110001		-0.011		0.042		-0.052		45		44		44		15		1451.6		182.1		-0.5		-0.6		4.929		12.1		0		14516		0.043		345.32		6.7742158218

		3		11		2005		10		3		58		0		110001		-0.028		-0.017		-0.013		46		47		47		15		1451.6		181.7		-0.5		-0.3		5.416		12.1		0		14516		0.033		238.74		3.5242020373

		3		11		2005		10		4		1		0		110001		0.036		0.024		0.011		42		48		46		15		1451.6		181.1		-0.9		0.2		5.424		12.1		0		14516		0.043		56.31		4.4643028571

		3		11		2005		10		4		4		0		110001		0.026		-0.032		0.147		43		46		45		15		1451.6		181.8		-1.1		-0.4		5.486		12.1		0		14516		0.041		140.91		15.2672852859

		3		11		2005		10		4		7		0		110001		0.015		-0.043		0.07		45		46		45		15		1451.6		181.8		-1.2		-0.3		5.486		12.1		0		14516		0.046		160.77		8.3510478384

		3		11		2005		10		4		10		0		110001		0.072		0.031		-0.064		45		52		43		15		1451.6		181.2		-1.1		0.2		5.246		12.1		0		14516		0.078		66.71		10.1197826064

		3		11		2005		10		4		13		0		110001		-0.074		0.024		-0.035		44		48		52		15		1451.6		181.8		-0.4		-0.4		5.114		12.1		0		14516		0.078		287.97		8.5305333948

		3		11		2005		10		4		16		0		110001		0.006		0.03		0.055		47		57		45		15		1451.6		181.6		-0.6		-0.3		5.532		12.1		0		14516		0.031		11.31		6.293647591

		3		11		2005		10		4		19		0		110001		-0.012		0.027		-0.046		48		46		44		15		1451.6		181.3		-0.5		0		5.555		12.1		0		14516		0.03		336.04		5.4671747731

		3		11		2005		10		4		22		0		110001		0.074		-0.019		0.006		48		48		47		15		1451.6		181.9		-0.8		-0.6		5.223		12.1		0		14516		0.076		104.4		7.6635500912

		3		11		2005		10		4		25		0		110001		-0.006		-0.074		0.097		48		46		47		15		1451.6		181.9		-0.8		-0.5		4.782		12.1		0		14516		0.074		184.64		12.2151545221

		3		11		2005		10		4		28		0		110001		0.032		-0.015		0.043		49		43		47		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.2		4.797		12.1		0		14516		0.035		115.11		5.56596802

		3		11		2005		10		4		31		0		110001		0.007		-0.036		0.141		49		52		47		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		5.06		12.1		0		14516		0.037		169		14.5691454794

		3		11		2005		10		4		34		0		110001		0.01		-0.039		0.086		48		43		49		15		1451.6		182.3		-0.9		-0.9		4.936		12.1		0		14516		0.04		165.62		9.4957885402

		3		11		2005		10		4		37		0		110001		0.023		0.007		-0.091		52		47		42		15		1451.6		182		-0.9		-0.6		5.022		12.11		0		14516		0.024		73.07		9.4122260916

		3		11		2005		10		4		40		0		110001		0.018		0.027		-0.027		51		46		43		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.3		5.246		12.11		0		14516		0.032		33.69		4.2213741838

		3		11		2005		10		4		43		0		110001		0.049		-0.002		0.02		54		52		46		15		1451.6		181.6		-0.8		-0.3		5.145		12.11		0		14516		0.049		92.34		5.2962250707

		3		11		2005		10		4		46		0		110001		-0.022		0.018		0.078		53		71		44		15		1451.6		181.9		-1		-0.5		5.455		12.11		0		14516		0.028		309.29		8.3018070322

		3		11		2005		10		4		49		0		110001		-0.045		-0.014		0.069		48		55		45		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		5.223		12.11		0		14516		0.047		252.72		8.3558362837

		3		11		2005		10		4		52		0		110001		-0.076		-0.041		-0.044		54		45		43		15		1451.6		181.7		-0.7		-0.3		5.37		12.11		0		14516		0.086		241.65		9.6917490682

		3		11		2005		10		4		55		0		110001		0.045		0.06		-0.009		52		46		43		15		1451.6		181.8		-0.8		-0.4		5.261		12.11		0		14516		0.075		36.87		7.5538069872

		3		11		2005		10		4		58		0		110001		-0.032		-0.024		0.075		48		49		41		15		1451.6		181.7		-0.9		-0.3		5.145		12.11		0		14516		0.04		233.13		8.5

		3		11		2005		10		5		1		0		110001		0.029		0.071		-0.076		48		48		44		15		1451.6		181.5		-0.9		-0.2		4.542		12.11		0		14516		0.077		22.22		10.7972218649

		3		11		2005		10		5		4		0		110001		0.015		0.001		0.033		45		45		43		15		1451.6		181.6		-0.7		-0.3		4.72		12.11		0		14516		0.015		86.19		3.6262928729

		3		11		2005		10		5		7		0		110001		0.016		0.045		-0.054		47		50		43		15		1451.6		181.7		-0.8		-0.3		4.851		12.11		0		14516		0.048		19.57		7.2090221251

		3		11		2005		10		5		10		0		110001		-0.015		0.007		-0.074		46		49		43		15		1451.6		181.5		-0.7		-0.2		4.704		12.11		0		14516		0.017		295.02		7.5828754441

		3		11		2005		10		5		13		0		110001		-0.036		0.009		-0.019		43		45		43		15		1451.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.11		0		14516		0.037		284.04		4.1689327171

		3		11		2005		10		5		16		0		110001		0.03		-0.035		-0.027		46		50		46		15		1451.7		181.8		-1		-0.4		5.323		12.12		0		14517		0.046		139.4		5.3422841557

		3		11		2005		10		5		19		0		110001		-0.003		-0.006		-0.054		52		50		40		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.555		12.12		0		14517		0.007		206.57		5.4415071442

		3		11		2005		10		5		22		0		110001		0.032		0.071		-0.035		43		49		41		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.656		12.12		0		14517		0.078		24.26		8.5381496825

		3		11		2005		10		5		25		0		110001		0.015		-0.017		-0.02		46		49		42		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.463		12.12		0		14517		0.023		138.58		3.0232432916

		3		11		2005		10		5		28		0		110001		0.03		0.044		-0.121		45		47		43		15		1451.7		181.4		-0.9		-0.1		5.261		12.12		0		14517		0.053		34.29		13.2200605142

		3		11		2005		10		5		31		0		110001		0.057		0.044		-0.104		44		49		45		15		1451.7		181.7		-0.6		-0.4		5.06		12.12		0		14517		0.072		52.33		12.6495059192

		3		11		2005		10		5		34		0		110001		0.001		-0.034		0.021		44		47		49		15		1451.7		181.9		-0.7		-0.5		4.526		12.12		0		14517		0.034		178.32		3.9974992183

		3		11		2005		10		5		37		0		110001		0.016		0.025		0.004		48		48		43		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		4.898		12.12		0		14517		0.03		32.62		2.9949958264

		3		11		2005		10		5		40		0		110001		0		-0.015		0.037		46		48		47		15		1451.7		181.1		-0.9		0.2		4.805		12.12		0		14517		0.015		180		3.9924929555

		3		11		2005		10		5		43		0		110001		0.02		-0.004		0.042		48		43		48		15		1451.7		181.5		-0.8		-0.1		5.347		12.12		0		14517		0.02		101.31		4.669047012

		3		11		2005		10		5		46		0		110001		0.08		-0.078		0.037		48		48		47		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.4		5.408		12.12		0		14517		0.112		134.27		11.7698768048

		3		11		2005		10		5		49		0		110001		0.065		0.01		0.257		47		45		46		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.548		12.12		0		14517		0.066		81.25		26.528098311

		3		11		2005		10		5		52		0		110001		0.085		0.023		-0.04		44		44		47		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.385		12.12		0		14517		0.088		74.86		9.6716079325

		3		11		2005		10		5		55		0		110001		0.075		0.068		-0.121		43		45		59		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		5.54		12.12		0		14517		0.101		47.8		15.7765648986

		3		11		2005		10		5		58		0		110001		0.049		-0.073		0.092		43		48		68		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.006		12.12		0		14517		0.088		146.13		12.7255648205

		3		11		2005		10		6		1		0		110001		-0.006		0.011		0.004		45		46		72		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.2		4.728		12.12		0		14517		0.013		331.39		1.3152946438

		3		11		2005		10		6		4		0		110001		0.04		-0.064		0.068		44		46		73		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		4.758		12.12		0		14517		0.075		147.99		10.1587400794

		3		11		2005		10		6		7		0		110001		0.013		-0.015		0.019		48		51		70		15		1451.7		181.7		-1.1		-0.4		5.091		12.12		0		14517		0.02		139.09		2.7477263328

		3		11		2005		10		6		10		0		110001		0.005		-0.039		0.005		55		49		61		15		1451.7		181.7		-1		-0.3		4.983		12.13		0		14517		0.039		172.69		3.9635842365

		3		11		2005		10		6		13		0		110001		-0.035		0.064		-0.065		47		49		50		15		1451.7		181.5		-0.8		-0.2		5.378		12.13		0		14517		0.073		331.33		9.7703633505

		3		11		2005		10		6		16		0		110001		0.017		-0.045		0.152		44		48		43		15		1451.7		181.7		-0.6		-0.3		5.486		12.13		0		14517		0.048		159.3		15.9430235526

		3		11		2005		10		6		19		0		110001		-0.071		-0.047		0.03		46		46		42		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		5.408		12.13		0		14517		0.085		236.5		9.0277350426

		3		11		2005		10		6		22		0		110001		0.023		0.032		-0.112		48		48		43		15		1451.7		181.9		-0.8		-0.5		5.393		12.13		0		14517		0.039		35.71		11.873078792

		3		11		2005		10		6		25		0		110001		-0.053		-0.024		-0.027		45		49		45		15		1451.7		181.8		-0.7		-0.4		5.416		12.13		0		14517		0.058		245.64		6.4140470843

		3		11		2005		10		6		28		0		110001		-0.043		-0.025		0.09		44		51		42		15		1451.7		181.6		-0.6		-0.3		5.3		12.13		0		14517		0.05		239.83		10.2829956725

		3		11		2005		10		6		31		0		110001		0.006		0.032		-0.098		48		51		47		15		1451.7		181.5		-0.7		-0.2		4.859		12.13		0		14517		0.033		10.62		10.3266645147

		3		11		2005		10		6		34		0		110001		-0.017		0.019		0.012		47		43		45		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		4.929		12.13		0		14517		0.025		318.18		2.8178005607

		3		11		2005		10		6		37		0		110001		-0.005		0.037		-0.09		45		44		43		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.3		4.774		12.13		0		14517		0.037		352.3		9.7437159236

		3		11		2005		10		6		40		0		110001		0.077		0.075		-0.121		62		46		46		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.2		4.836		12.13		0		14517		0.107		45.75		16.1848694774

		3		11		2005		10		6		43		0		110001		-0.021		0.008		-0.029		64		45		46		15		1451.7		181.8		-0.8		-0.4		5.703		12.13		0		14517		0.022		290.85		3.6687872656

		3		11		2005		10		6		46		0		110001		0.032		0.03		-0.003		48		51		43		15		1451.7		181.4		-0.8		-0.2		5.602		12.13		0		14517		0.044		46.85		4.3965895874

		3		11		2005		10		6		49		0		110001		-0.047		0.032		-0.125		46		47		47		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.3		5.238		12.13		0		14517		0.057		304.25		13.7324433369

		3		11		2005		10		6		52		0		110001		0.028		0.002		-0.003		50		47		44		15		1451.7		181.4		-0.7		-0.1		5.563		12.13		0		14517		0.028		85.91		2.8231188427

		3		11		2005		10		6		55		0		110001		-0.026		0.013		-0.077		48		48		43		15		1451.7		181.7		-0.9		-0.3		5.447		12.13		0		14517		0.029		296.57		8.2304313374

		3		11		2005		10		6		58		0		110001		0.01		0.001		-0.013		50		46		43		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.354		12.13		0		14517		0.01		84.29		1.6431676725

		3		11		2005		10		7		1		0		110001		0.015		-0.017		0.054		51		46		42		15		1451.7		181.9		-0.9		-0.5		5.385		12.13		0		14517		0.023		138.58		5.8566201857

		3		11		2005		10		7		4		0		110001		0.015		-0.052		0.09		48		45		42		15		1451.7		181.6		-0.7		-0.3		4.82		12.13		0		14517		0.054		163.91		10.5019045892

		3		11		2005		10		7		7		0		110001		0.069		-0.02		-0.086		48		48		44		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.2		4.867		12.13		0		14517		0.072		106.16		11.2058020686

		3		11		2005		10		7		10		0		110001		-0.012		0.049		0.039		46		44		41		15		1451.7		181.5		-1		-0.2		4.766		12.14		0		14517		0.05		346.24		6.3765194268

		3		11		2005		10		7		13		0		110001		0.017		0.022		-0.032		46		45		43		15		1451.7		181.9		-0.9		-0.5		5.207		12.14		0		14517		0.028		37.69		4.2391036788

		3		11		2005		10		7		16		0		110001		0.008		-0.01		-0.119		46		45		45		15		1451.7		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.14		0		14517		0.013		141.34		11.9687092036

		3		11		2005		10		7		19		0		110001		0.04		0.015		-0.049		45		45		43		15		1451.7		181.8		-1		-0.4		5.447		12.14		0		14517		0.043		69.44		6.5007691853

		3		11		2005		10		7		22		0		110001		-0.004		0.008		-0.023		47		50		46		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		5.494		12.14		0		14517		0.009		333.43		2.4677925359

		3		11		2005		10		7		25		0		110001		-0.033		-0.019		-0.104		47		47		45		15		1451.7		181.5		-0.7		-0.2		5.695		12.14		0		14517		0.038		240.07		11.0751975152

		3		11		2005		10		7		28		0		110001		0.001		-0.015		-0.034		43		48		43		15		1451.7		181.9		-0.8		-0.5		5.478		12.14		0		14517		0.015		176.19		3.7175260591

		3		11		2005		10		7		31		0		110001		-0.041		0.082		-0.093		44		49		41		15		1451.7		181.6		-1		-0.3		5.091		12.14		0		14517		0.092		333.43		13.0590964465

		3		11		2005		10		7		34		0		110001		-0.054		-0.013		0.111		44		47		42		15		1451.7		181.5		-0.9		-0.2		5.308		12.14		0		14517		0.056		256.46		12.4120908795

		3		11		2005		10		7		37		0		110001		-0.009		-0.026		0.102		46		48		45		15		1451.7		181.6		-0.9		-0.3		5.254		12.14		0		14517		0.028		199.09		10.5645634079

		3		11		2005		10		7		40		0		110001		0.006		0.017		-0.033		47		48		43		15		1451.7		181.9		-0.7		-0.5		5.192		12.14		0		14517		0.018		19.44		3.7603191354

		3		11		2005		10		7		43		0		110001		0.039		0.108		-0.155		44		48		39		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		4.898		12.14		0		14517		0.115		19.86		19.289893727

		3		11		2005		10		7		46		0		110001		0.026		-0.068		0.038		47		48		43		15		1451.7		181.6		-0.8		-0.3		4.642		12.14		0		14517		0.073		159.08		8.2121860671

		3		11		2005		10		7		49		0		110001		-0.044		-0.042		-0.075		46		41		41		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		4.673		12.15		0		14518		0.061		226.33		9.6566039579

		3		11		2005		10		7		52		0		110001		0.01		-0.048		0.001		46		45		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.045		12.15		0		14518		0.049		168.23		4.9040799341

		3		11		2005		10		7		55		0		110001		0.024		-0.025		0.072		45		44		45		15		1451.8		180.7		-0.4		0.6		4.836		12.15		0		14518		0.035		136.17		7.9906195004

		3		11		2005		10		7		58		0		110001		0.001		0.015		-0.084		43		45		43		15		1451.8		181.6		-0.6		-0.3		5.053		12.15		0		14518		0.015		3.81		8.5334635407

		3		11		2005		10		8		1		0		110001		0.011		-0.045		-0.011		47		41		44		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		5.362		12.15		0		14518		0.046		166.26		4.7613023428

		3		11		2005		10		8		4		0		110001		0.045		0.017		-0.109		47		42		44		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.432		12.15		0		14518		0.048		69.3		11.9142771497

		3		11		2005		10		8		7		0		110001		-0.037		-0.008		-0.134		42		43		39		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.238		12.15		0		14518		0.038		257.8		13.9244389474

		3		11		2005		10		8		10		0		110001		0.005		-0.07		0.119		45		45		43		15		1451.8		181.1		-1.2		0.1		5.571		12.15		0		14518		0.07		175.91		13.8152090104

		3		11		2005		10		8		13		0		110001		0.004		-0.07		0.045		45		44		41		15		1451.8		182.3		-1		-0.9		5.509		12.15		0		14518		0.07		176.73		8.3312664103

		3		11		2005		10		8		16		0		110001		0.037		0.026		-0.005		49		43		43		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.316		12.15		0		14518		0.045		54.9		4.5497252664

		3		11		2005		10		8		19		0		110001		-0.025		0.015		0.004		47		45		43		15		1451.8		181.3		-0.7		0		5.424		12.15		0		14518		0.029		300.96		2.9427877939

		3		11		2005		10		8		22		0		110001		-0.042		0.066		0.008		41		48		40		15		1451.8		181.4		-0.9		-0.1		4.844		12.15		0		14518		0.078		327.53		7.8638413005

		3		11		2005		10		8		25		0		110001		-0.047		0.026		-0.001		43		49		43		15		1451.8		182		-0.9		-0.6		4.751		12.15		0		14518		0.054		298.95		5.3721504074

		3		11		2005		10		8		28		0		110001		-0.084		-0.015		-0.013		47		45		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		4.859		12.15		0		14518		0.085		259.88		8.6313382508

		3		11		2005		10		8		31		0		110001		-0.003		-0.011		-0.007		50		48		44		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		4.913		12.15		0		14518		0.011		195.26		1.337908816

		3		11		2005		10		8		34		0		110001		0.003		-0.01		-0.063		48		48		44		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		4.898		12.16		0		14518		0.01		163.3		6.3859220164

		3		11		2005		10		8		37		0		110001		0.003		0.019		-0.063		43		45		46		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		5.107		12.16		0		14518		0.019		8.97		6.5871086221

		3		11		2005		10		8		40		0		110001		0.006		0.037		-0.011		44		52		44		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		4.952		12.16		0		14518		0.037		9.21		3.9064049969

		3		11		2005		10		8		43		0		110001		-0.006		-0.032		-0.015		51		54		43		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.223		12.16		0		14518		0.033		190.62		3.5846896658

		3		11		2005		10		8		46		0		110001		-0.009		0.034		-0.062		49		50		47		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.486		12.16		0		14518		0.035		345.17		7.1281133549

		3		11		2005		10		8		49		0		110001		0.033		0.048		0.091		48		47		40		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.378		12.16		0		14518		0.058		34.51		10.8046286378

		3		11		2005		10		8		52		0		110001		-0.011		0.036		-0.079		54		42		41		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.2		5.494		12.16		0		14518		0.038		343.01		8.7509999429

		3		11		2005		10		8		55		0		110001		-0.068		-0.004		-0.009		47		45		46		15		1451.8		181.6		-0.4		-0.3		5.114		12.16		0		14518		0.068		266.63		6.8709533545

		3		11		2005		10		8		58		0		110001		0.015		0.006		0.06		42		42		45		15		1451.8		181.5		-1.3		-0.2		5.633		12.16		0		14518		0.016		68.2		6.2136945532

		3		11		2005		10		9		1		0		110001		0.075		0.079		-0.019		44		47		45		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.703		12.16		0		14518		0.109		43.51		11.057576588

		3		11		2005		10		9		4		0		110001		-0.006		-0.064		0.151		43		44		44		15		1451.8		182		-0.7		-0.5		5.269		12.16		0		14518		0.064		185.36		16.4112766109

		3		11		2005		10		9		7		0		110001		0		-0.042		0.148		45		47		47		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		5.385		12.16		0		14518		0.042		180		15.3844076909

		3		11		2005		10		9		10		0		110001		-0.021		-0.019		0.02		46		52		42		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.517		12.16		0		14518		0.028		227.86		3.4669871647

		3		11		2005		10		9		13		0		110001		0.007		-0.072		0.052		64		44		42		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.5		5.408		12.16		0		14518		0.072		174.45		8.9089842294

		3		11		2005		10		9		16		0		110001		-0.031		0.013		0.068		93		44		42		15		1451.8		181.5		-1		-0.2		5.238		12.16		0		14518		0.034		292.75		7.5855125074

		3		11		2005		10		9		19		0		110001		-0.039		-0.031		0.027		96		51		43		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.13		12.16		0		14518		0.05		231.52		5.6665686266

		3		11		2005		10		9		22		0		110001		-0.005		0.027		0.032		83		43		42		15		1451.8		181.3		-1		0		5.571		12.16		0		14518		0.027		349.51		4.2166337285

		3		11		2005		10		9		25		0		110001		-0.021		0.01		0.045		47		47		47		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.331		12.16		0		14518		0.023		295.46		5.0655700568

		3		11		2005		10		9		28		0		110001		-0.004		0.043		-0.014		52		49		43		15		1451.8		181.5		-1		-0.1		5.207		12.17		0		14518		0.043		354.69		4.5398237851

		3		11		2005		10		9		31		0		110001		0.025		-0.028		0.02		45		47		45		15		1451.8		181.5		-1.4		-0.1		5.184		12.16		0		14518		0.038		138.24		4.2532340636

		3		11		2005		10		9		34		0		110001		-0.002		-0.046		0.112		48		48		45		15		1451.8		181.8		-0.6		-0.4		5.432		12.17		0		14518		0.046		182.49		12.1095004026

		3		11		2005		10		9		37		0		110001		0.008		-0.051		0.075		46		47		46		15		1451.8		181.9		-0.8		-0.5		5.3		12.17		0		14518		0.052		171.09		9.1049437121

		3		11		2005		10		9		40		0		110001		-0.063		-0.062		0.093		48		43		47		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.2		5.37		12.17		0		14518		0.088		225.46		12.8304325726

		3		11		2005		10		9		43		0		110001		0.013		0.028		-0.103		48		46		49		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.439		12.17		0		14518		0.031		24.9		10.752674086

		3		11		2005		10		9		46		0		110001		-0.037		-0.003		0.005		43		43		48		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.2		12.17		0		14518		0.037		265.36		3.7456641601

		3		11		2005		10		9		49		0		110001		-0.033		0.023		-0.045		47		42		46		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.1		4.89		12.17		0		14518		0.04		304.88		6.0357269653

		3		11		2005		10		9		52		0		110001		0.067		-0.029		-0.029		48		45		51		15		1451.8		182		-0.7		-0.6		4.859		12.17		0		14518		0.073		113.4		7.8555712714

		3		11		2005		10		9		55		0		110001		0.048		0.017		0.01		50		44		51		15		1451.8		181.5		-0.9		-0.2		4.542		12.17		0		14518		0.051		70.5		5.1894122981

		3		11		2005		10		9		58		0		110001		-0.016		0.017		-0.124		47		48		50		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		4.542		12.17		0		14518		0.023		316.74		12.6178445069

		3		11		2005		10		10		1		0		110001		-0.015		0.009		-0.09		52		48		46		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		4.712		12.17		0		14518		0.017		300.96		9.168424074

		3		11		2005		10		10		4		0		110001		-0.023		0.008		-0.017		43		45		45		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.2		4.712		12.17		0		14518		0.024		289.18		2.969848481

		3		11		2005		10		10		7		0		110001		-0.011		0.101		-0.21		46		45		41		15		1451.8		181.4		-0.7		-0.1		4.851		12.17		0		14518		0.102		353.78		23.3285233137

		3		11		2005		10		10		10		0		110001		-0.005		0.015		-0.027		45		45		50		15		1451.8		182		-0.7		-0.6		4.96		12.17		0		14518		0.016		341.57		3.1288975694

		3		11		2005		10		10		13		0		110001		0.001		0.013		0.013		47		43		44		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.17		0		14518		0.013		4.4		1.841195264

		3		11		2005		10		10		16		0		110001		-0.002		-0.052		0.084		44		43		43		15		1451.8		181.7		-1		-0.4		4.789		12.17		0		14518		0.052		182.2		9.8812954616

		3		11		2005		10		10		19		0		110001		-0.047		-0.037		0.088		43		47		45		15		1451.8		181.6		-0.7		-0.3		5.308		12.18		0		14518		0.06		231.79		10.6404887106

		3		11		2005		10		10		22		0		110001		0.123		-0.135		0.111		44		41		46		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		5.308		12.18		0		14518		0.183		137.66		21.3717102732

		3		11		2005		10		10		25		0		110001		-0.018		-0.014		0.09		45		47		42		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.316		12.18		0		14518		0.023		232.13		9.2843955107

		3		11		2005		10		10		28		0		110001		0.015		-0.076		0.134		49		42		42		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.563		12.18		0		14518		0.077		168.84		15.4780489727

		3		11		2005		10		10		31		0		110001		0.051		0.015		0.084		46		44		42		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.501		12.18		0		14518		0.053		73.61		9.9408249155

		3		11		2005		10		10		34		0		110001		-0.015		0.002		-0.071		42		45		46		15		1451.8		181.7		-0.7		-0.3		5.385		12.18		0		14518		0.015		277.59		7.2594765652

		3		11		2005		10		10		37		0		110001		-0.069		0.011		-0.065		43		44		46		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.3		5.455		12.18		0		14518		0.07		279.06		9.5430603058

		3		11		2005		10		10		40		0		110001		-0.008		0.026		-0.051		43		43		44		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.432		12.18		0		14518		0.027		342.9		5.7801384066

		3		11		2005		10		10		43		0		110001		0.039		0.032		-0.037		45		50		44		15		1451.8		181.8		-0.8		-0.4		5.408		12.18		0		14518		0.05		50.63		6.2561969278

		3		11		2005		10		10		46		0		110001		-0.009		0.01		-0.045		46		51		45		15		1451.8		181.9		-0.7		-0.4		5.478		12.18		0		14518		0.013		318.01		4.6968074263

		3		11		2005		10		10		49		0		110001		-0.021		0.006		0.066		42		50		42		15		1451.8		181.4		-0.8		-0.1		5.61		12.18		0		14518		0.022		285.95		6.9519781358

		3		11		2005		10		10		52		0		110001		-0.051		0.054		-0.054		44		56		45		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.432		12.18		0		14518		0.074		316.64		9.183136719

		3		11		2005		10		10		55		0		110001		0.021		-0.035		0.024		46		46		45		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.1		5.393		12.18		0		14518		0.041		149.04		4.7349762407

		3		11		2005		10		10		58		0		110001		0.004		0.07		-0.101		47		42		45		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.633		12.18		0		14518		0.07		3.27		12.2951209835

		3		11		2005		10		11		1		0		110001		-0.036		-0.034		0.139		42		44		47		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.5		5.757		12.18		0		14518		0.05		226.64		14.7556768737

		3		11		2005		10		11		4		0		110001		0.006		-0.013		-0.05		50		46		43		15		1451.8		181.9		-0.8		-0.5		5.494		12.18		0		14518		0.014		155.22		5.2009614496

		3		11		2005		10		11		7		0		110001		0.001		0.025		-0.021		45		48		47		15		1451.8		182		-0.8		-0.6		5.323		12.19		0		14518		0.025		2.29		3.2664965942

		3		11		2005		10		11		10		0		110001		-0.036		0.002		-0.051		46		50		47		15		1451.8		181.5		-0.7		-0.2		5.509		12.19		0		14518		0.036		273.18		6.2457985879

		3		11		2005		10		11		13		0		110001		0.043		-0.017		-0.088		44		50		47		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.292		12.19		0		14518		0.046		111.57		9.9408249155

		3		11		2005		10		11		16		0		110001		0.012		-0.019		-0.011		46		44		44		15		1451.8		181.6		-0.9		-0.3		5.47		12.19		0		14518		0.022		147.72		2.5019992006

		3		11		2005		10		11		19		0		110001		0.031		-0.026		0.056		43		49		41		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.3		5.633		12.19		0		14518		0.04		129.99		6.9086901798

		3		11		2005		10		11		22		0		110001		-0.027		-0.015		0.041		50		48		48		15		1451.8		181.3		-0.9		0		5.687		12.19		0		14518		0.031		240.95		5.1332251071

		3		11		2005		10		11		25		0		110001		-0.037		0.014		0.132		46		49		47		15		1451.8		181.9		-0.6		-0.4		5.85		12.19		0		14518		0.04		290.73		13.780058055

		3		11		2005		10		11		28		0		110001		-0.005		-0.009		0.066		43		46		48		15		1451.8		181.6		-1		-0.3		5.401		12.19		0		14518		0.01		209.05		6.6798203569

		3		11		2005		10		11		31		0		110001		0.008		0.009		0.141		45		47		47		15		1451.8		182.2		-0.9		-0.7		5.401		12.19		0		14518		0.012		41.63		14.1513250263

		3		11		2005		10		11		34		0		110001		-0.018		-0.095		0.098		45		44		45		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.4		5.625		12.19		0		14518		0.097		190.73		13.7669895039

		3		11		2005		10		11		37		0		110001		0.022		0.076		-0.091		46		44		46		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.06		12.19		0		14518		0.079		16.14		12.0586068847

		3		11		2005		10		11		40		0		110001		0.002		0		-0.041		47		46		47		15		1451.8		181.7		-0.8		-0.4		5.285		12.19		0		14518		0.002		90		4.1048751504

		3		11		2005		10		11		43		0		110001		-0.01		-0.029		0.113		46		44		46		15		1451.8		181.7		-1		-0.3		5.169		12.19		0		14518		0.031		199.03		11.7089709198

		3		11		2005		10		11		46		0		110001		-0.014		-0.032		-0.011		45		45		49		15		1451.8		181.4		-0.9		-0.1		5.161		12.19		0		14518		0.035		203.63		3.6619666847

		3		11		2005		10		11		49		0		110001		0.039		-0.009		0.06		43		47		43		15		1451.8		181.6		-0.6		-0.2		4.975		12.19		0		14518		0.04		102.99		7.2124891681

		3		11		2005		10		11		52		0		110001		-0.019		-0.009		0.041		45		50		44		15		1451.8		181.4		-1.1		-0.1		5.3		12.19		0		14518		0.021		244.65		4.6076024134

		3		11		2005		10		11		55		0		110001		-0.036		-0.051		0.065		44		50		40		15		1451.8		181.5		-0.8		-0.2		5.362		12.19		0		14518		0.062		215.22		9.0122139344

		3		11		2005		10		11		58		0		110001		-0.019		0.049		-0.107		44		48		43		15		1451.8		181.9		-0.9		-0.4		5.184		12.19		0		14518		0.053		338.81		11.9209898918

		3		11		2005		10		12		1		0		110001		-0.018		-0.011		0.008		43		46		44		15		1451.8		181.8		-0.9		-0.4		5.169		12.19		0		14518		0.021		238.57		2.2561028345

		3		11		2005		10		12		4		0		110001		0.064		-0.091		0.123		45		45		42		15		1451.8		181.7		-0.9		-0.3		5.316		12.19		0		14518		0.111		144.88		16.5849329212

		3		11		2005		10		12		7		0		110001		0.006		0.055		-0.072		43		44		48		15		1451.8		181.8		-0.7		-0.4		5.486		12.19		0		14518		0.055		6.23		9.0801982357

		3		11		2005		10		12		10		0		110001		0.01		0.079		-0.193		45		44		44		15		1451.9		181.6		-0.9		-0.2		5.424		12.2		0		14519		0.08		7.21		20.8782183148

		3		11		2005		10		12		13		0		110001		0.009		0.015		0.017		45		41		42		15		1451.8		181.6		-0.8		-0.2		5.254		12.19		0		14518		0.017		30.96		2.4392621835

		3		11		2005		10		12		16		0		110001		-0.01		0.002		0.041		45		45		46		15		1451.9		181.7		-0.7		-0.3		5.323		12.2		0		14519		0.01		281.31		4.2249260349

		3		11		2005		10		12		19		0		110001		0.021		0.047		0.093		44		44		44		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.439		12.2		0		14519		0.051		24.08		10.6296754419

		3		11		2005		10		12		22		0		110001		0.004		0.03		-0.075		47		42		43		15		1451.9		181.5		-0.9		-0.2		5.292		12.2		0		14519		0.03		7.59		8.0876448982

		3		11		2005		10		12		25		0		110001		0.059		0.065		-0.1		47		39		37		15		1451.9		181.8		-0.7		-0.4		5.393		12.2		0		14519		0.088		42.23		13.3063894427

		3		11		2005		10		12		28		0		110001		-0.038		0.005		-0.115		47		49		43		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.207		12.2		0		14519		0.038		277.5		12.1218810421

		3		11		2005		10		12		31		0		110001		-0.025		-0.014		0.148		45		41		41		15		1451.9		181.7		-0.9		-0.3		5.254		12.2		0		14519		0.029		240.75		15.0748134317

		3		11		2005		10		12		34		0		110001		-0.036		-0.032		0.019		46		46		45		15		1451.9		181.7		-0.8		-0.3		5.432		12.2		0		14519		0.048		228.37		5.1778373864

		3		11		2005		10		12		37		0		110001		-0.053		0.006		0.049		46		50		46		15		1451.9		181.6		-0.7		-0.3		5.579		12.2		0		14519		0.053		276.46		7.2429275849

		3		11		2005		10		12		40		0		110001		-0.022		-0.023		-0.1		42		48		42		15		1451.9		181.7		-0.9		-0.3		5.532		12.2		0		14519		0.032		223.73		10.4942841585

		3		11		2005		10		12		43		0		110001		0.053		-0.008		0.107		43		47		41		15		1451.9		181.8		-0.9		-0.4		5.223		12.2		0		14519		0.054		98.58		11.96745587

		3		11		2005		10		12		46		0		110001		-0.008		-0.023		0.003		48		52		44		15		1451.9		181.8		-0.8		-0.4		5.316		12.2		0		14519		0.024		199.18		2.4535688293

		3		11		2005		10		12		49		0		110001		0.037		-0.011		0.09		49		48		42		15		1451.9		181.6		-0.7		-0.2		5.424		12.2		0		14519		0.039		106.56		9.7928545379

		3		11		2005		10		12		52		0		110001		0.026		-0.009		-0.013		53		47		46		15		1451.9		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.2		0		14519		0.028		109.09		3.0430248109

		3		11		2005		10		12		55		0		110001		0.018		-0.043		-0.109		50		47		42		15		1451.9		182.4		-0.6		-0.8		4.998		12.2		0		14519		0.047		157.29		11.8549567692

		3		11		2005		10		12		58		0		110001		0.01		0.002		0.025		54		46		43		15		1451.9		182.2		-0.7		-0.6		5.347		12.2		0		14519		0.01		78.69		2.7

		3		11		2005		10		13		1		0		110001		-0.055		-0.053		0.059		51		45		47		15		1451.9		180.9		-0.9		0.6		5.385		12.2		0		14519		0.076		226.06		9.6514247653

		3		11		2005		10		13		4		0		110001		-0.043		-0.048		0.121		47		44		50		15		1451.9		182.9		-0.5		-1.3		5.145		12.2		0		14519		0.064		221.86		13.7091210513

		3		11		2005		10		13		7		0		110001		0.063		-0.02		0.052		43		41		45		15		1451.9		182.6		-0.9		-1.1		5.285		12.2		0		14519		0.066		107.61		8.41011296

		3		11		2005		10		13		10		0		110001		0		0.009		-0.03		49		43		46		15		1451.9		182.1		-1.1		-0.5		5.586		12.2		0		14519		0.009		0		3.1320919527

		3		11		2005		10		13		13		0		110001		0.045		-0.059		-0.036		45		44		45		15		1451.9		182.2		-1		-0.6		5.501		12.2		0		14519		0.074		142.67		8.2474238402

		3		11		2005		10		13		16		0		110001		-0.027		-0.008		0.064		46		45		49		15		1451.9		181.3		-1.1		0		5.633		12.2		0		14519		0.028		253.5		6.9921384426

		3		11		2005		10		13		19		0		110001		-0.048		-0.021		0.026		45		47		45		15		1451.9		181.2		-1.1		0.1		5.54		12.21		0		14519		0.052		246.37		5.8489315264

		3		11		2005		10		13		22		0		110001		0.028		0.024		-0.02		45		50		47		15		1451.9		181.7		-0.2		-0.3		5.292		12.21		0		14519		0.037		49.4		4.1952353927

		3		11		2005		10		13		25		0		110001		0.007		0.015		-0.107		44		53		46		15		1451.9		182.6		-0.8		-1.1		5.594		12.21		0		14519		0.017		25.02		10.8272803603

		3		11		2005		10		13		28		0		110001		-0.018		0.007		-0.027		47		50		44		15		1451.9		181.1		-1		0.2		5.625		12.21		0		14519		0.019		291.25		3.3196385345

		3		11		2005		10		13		31		0		110001		-0.068		-0.025		0.118		43		50		47		15		1451.9		182.5		-0.9		-1		5.416		12.21		0		14519		0.072		249.81		13.8466602471

		3		11		2005		10		13		34		0		110001		0.015		-0.021		0.063		43		51		42		15		1451.9		180.4		-0.4		0.9		5.401		12.21		0		14519		0.026		144.46		6.8080834307

		3		11		2005		10		13		37		0		110001		-0.086		0.044		0.044		42		47		43		15		1451.9		179.7		-0.8		1.4		5.037		12.21		0		14519		0.097		297.1		10.6150836078

		3		11		2005		10		13		40		0		110001		0.002		-0.001		-0.089		50		44		43		15		1451.9		181.3		-0.9		0.1		5.207		12.21		0		14519		0.002		116.57		8.9028085456

		3		11		2005		10		13		43		0		110001		-0.021		-0.048		0.086		46		46		44		15		1451.9		181.4		-1.8		-0.1		5.176		12.21		0		14519		0.052		203.63		10.0702532242

		3		11		2005		10		13		46		0		110001		0.069		0.017		-0.048		45		48		47		15		1451.9		181.4		-0.5		-0.1		4.774		12.21		0		14519		0.071		76.16		8.5755466298

		3		11		2005		10		13		49		0		110001		0.014		0.056		-0.058		46		44		44		15		1451.9		182.9		0.3		-1.2		4.697		12.21		0		14519		0.058		14.04		8.1829090182

		3		11		2005		10		13		52		0		110001		-0.005		0.029		-0.136		46		44		41		15		1451.9		181.6		-0.4		-0.1		4.836		12.21		0		14519		0.029		350.22		13.9147403856

		3		11		2005		10		13		55		0		110001		0.035		-0.01		-0.062		49		45		43		15		1451.9		181.3		-1.1		0.1		5.223		12.21		0		14519		0.036		105.95		7.1895757872

		3		11		2005		10		13		58		0		110001		-0.024		-0.024		0.045		46		43		42		15		1451.9		181.8		-1.2		-0.3		4.658		12.21		0		14519		0.034		225		5.6364882684

		3		11		2005		10		14		1		0		110001		-0.021		-0.028		-0.032		46		44		44		15		1451.9		182.1		-1		-0.6		5.006		12.21		0		14519		0.035		216.87		4.7423622806

		3		11		2005		10		14		4		0		110001		0.014		-0.047		0.099		48		47		48		15		1451.9		181.7		-1		-0.1		5.022		12.21		0		14519		0.049		163.41		11.0480767557

		3		11		2005		10		14		7		0		110001		-0.015		0.009		-0.021		43		50		43		15		1451.9		181		-0.8		0.5		4.998		12.21		0		14519		0.017		300.96		2.7331300737

		3		11		2005		10		14		10		0		110001		0.033		0.017		-0.015		44		51		40		15		1451.9		182.3		-0.8		-0.6		4.898		12.21		0		14519		0.037		62.74		4.0037482438

		3		11		2005		10		14		13		0		110001		-0.038		0.009		-0.071		49		49		42		15		1451.9		182.4		-0.8		-0.7		4.797		12.21		0		14519		0.039		283.32		8.103085832

		3		11		2005		10		14		16		0		110001		-0.032		-0.106		0.217		49		48		41		15		1451.9		181.3		-1.1		0.1		4.905		12.21		0		14519		0.111		196.8		24.3616501904

		3		11		2005		10		14		19		0		110001		0.041		-0.004		-0.075		48		50		42		15		1451.9		182.1		-0.7		-0.6		4.789		12.21		0		14519		0.041		95.57		8.5568685861

		3		11		2005		10		14		22		0		110001		0.022		0.084		0.055		49		45		43		15		1451.9		181.9		-0.8		-0.3		4.828		12.21		0		14519		0.087		14.68		10.2786185842

		3		11		2005		10		14		25		0		110001		0.006		-0.006		-0.006		51		47		43		15		1451.9		181.2		-0.7		0.2		4.743		12.21		0		14519		0.008		135		1.0392304845

		3		11		2005		10		14		28		0		110001		-0.023		-0.008		0.131		50		45		46		15		1451.9		182		-0.7		-0.5		4.851		12.21		0		14519		0.024		250.82		13.3244136832

		3		11		2005		10		14		31		0		110001		-0.011		0.031		-0.015		45		44		50		15		1451.9		182.1		-0.9		-0.5		4.875		12.21		0		14519		0.033		340.46		3.6152454965

		3		11		2005		10		14		34		0		110001		0.1		0.057		-0.018		46		43		43		15		1451.9		181		-1.1		0.4		5.083		12.21		0		14519		0.115		60.32		11.650321884

		3		11		2005		10		14		37		0		110001		0.003		-0.055		0.109		43		46		44		15		1452		182.2		-0.9		-0.7		5.323		12.22		0		14520		0.055		176.88		12.2126983095

		3		11		2005		10		14		40		0		110001		0.049		0.015		-0.017		43		47		46		15		1452		181.5		-1.4		-0.1		5.378		12.22		0		14520		0.051		72.98		5.3990739947

		3		11		2005		10		14		43		0		110001		-0.069		-0.002		0.073		42		47		39		15		1452		181.7		-0.6		-0.2		5.501		12.22		0		14520		0.069		268.34		10.0468900661

		3		11		2005		10		14		46		0		110001		-0.006		-0.059		0.088		44		44		41		15		1452		181.9		-0.6		-0.5		5.215		12.22		0		14520		0.059		185.81		10.6117859006

		3		11		2005		10		14		49		0		110001		0.002		0		-0.054		48		56		44		15		1452		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.22		0		14520		0.002		90		5.4037024344

		3		11		2005		10		14		52		0		110001		-0.019		-0.026		0.092		46		55		44		15		1452		182.1		-0.9		-0.5		5.2		12.22		0		14520		0.032		216.16		9.7473073205

		3		11		2005		10		14		55		0		110001		-0.029		-0.001		0.02		47		52		45		15		1452		181.6		-0.6		-0.2		5.285		12.22		0		14520		0.029		268.03		3.5242020373

		3		11		2005		10		14		58		0		110001		0.01		-0.048		0.232		42		47		45		15		1452		181.4		-0.7		-0.1		5.687		12.22		0		14520		0.049		168.23		23.7124439904

		3		11		2005		10		15		1		0		110001		-0.042		0.027		-0.095		45		46		46		15		1452		182.2		-0.2		-0.7		5.362		12.22		0		14520		0.05		302.74		10.7321945566

		3		11		2005		10		15		4		0		110001		0.041		-0.007		0.015		47		46		49		15		1452		181.1		-0.7		0.2		5.138		12.22		0		14520		0.042		99.69		4.4215381939

		3		11		2005		10		15		7		0		110001		0.015		0.067		-0.131		48		42		46		15		1452		181		-1		0.4		5.401		12.22		0		14520		0.069		12.62		14.7901994577

		3		11		2005		10		15		10		0		110001		-0.038		0.038		-0.02		45		48		48		15		1452		180.5		-1.9		0.9		5.424		12.22		0		14520		0.054		315		5.7341084747

		3		11		2005		10		15		13		0		110001		-0.033		0.002		0.104		47		45		44		15		1452		182.4		-1.2		-0.8		5.339		12.22		0		14520		0.033		273.47		10.9128364782

		3		11		2005		10		15		16		0		110001		0.008		0.021		0.006		41		47		48		15		1452		181.7		-0.8		-0.2		5.022		12.22		0		14520		0.022		20.85		2.3259406699

		3		11		2005		10		15		19		0		110001		-0.026		-0.013		-0.05		43		41		41		15		1452		181.6		-0.4		-0.2		4.782		12.23		0		14520		0.029		243.43		5.7835974964

		3		11		2005		10		15		22		0		110001		-0.132		-0.118		0.14		44		42		44		15		1452		183.3		-0.2		-1.6		4.944		12.22		0		14520		0.177		228.21		22.5716636516

		3		11		2005		10		15		25		0		110001		-0.026		0.028		-0.099		46		44		44		15		1452		182.5		-1.2		-1		5.083		12.23		0		14520		0.038		317.12		10.6117859006

		3		11		2005		10		15		28		0		110001		-0.105		-0.164		0.201		46		46		41		15		1452		181.5		-2.2		-0.1		4.867		12.22		0		14520		0.195		212.63		27.9860679625

		3		11		2005		10		15		31		0		110001		0.047		0.031		-0.098		45		47		44		15		1452		184.3		-2.4		-2.6		4.712		12.22		0		14520		0.056		56.59		11.3022121728

		3		11		2005		10		15		34		0		110001		-0.046		-0.029		0.001		47		47		40		15		1452		181.6		0.9		-0.2		4.751		12.22		0		14520		0.054		237.77		5.4387498564

		3		11		2005		10		15		37		0		110001		0.029		0.025		-0.113		47		46		47		15		1452		181.5		-1.1		0		5.091		12.22		0		14520		0.038		49.24		11.9310519234

		3		11		2005		10		15		40		0		110001		-0.092		-0.049		0.049		45		43		45		15		1452		182.5		-0.7		-0.9		4.766		12.22		0		14520		0.104		241.96		11.5178122923

		3		11		2005		10		15		43		0		110001		0.003		-0.022		0.151		46		48		42		15		1452		181.1		-0.6		0.2		4.689		12.22		0		14520		0.022		172.23		15.2623720306

		3		11		2005		10		15		46		0		110001		0.041		0.003		0.113		43		51		45		15		1452		182.8		0.3		-1.2		4.681		12.23		0		14520		0.041		85.82		12.0245582039

		3		11		2005		10		15		49		0		110001		0.059		-0.005		-0.038		45		48		42		15		1452		181.2		-1		0.2		4.573		12.22		0		14520		0.059		94.84		7.0356236397

		3		11		2005		10		15		52		0		110001		0.005		0.015		-0.084		50		49		45		15		1452		182.4		1.3		-0.8		5.408		12.23		0		14520		0.016		18.43		8.5475142585

		3		11		2005		10		15		55		0		110001		0.034		0.022		-0.063		76		51		47		15		1452		184.5		-1.1		-2.7		5.432		12.23		0		14520		0.04		57.09		7.4893257373

		3		11		2005		10		15		58		0		110001		-0.076		-0.057		0.024		88		46		43		15		1452		181.8		0.1		-0.2		5.3		12.23		0		14520		0.095		233.13		9.7984692682

		3		11		2005		10		16		1		0		110001		-0.006		-0.028		0.062		87		42		48		15		1452		183.6		0.4		-1.9		5.316		12.23		0		14520		0.029		192.09		6.8293484316

		3		11		2005		10		16		4		0		110001		0.001		-0.016		0.06		75		45		47		15		1452		184.4		-5.8		-2.8		5.114		12.23		0		14520		0.016		176.42		6.2104750221

		3		11		2005		10		16		7		0		110001		0.005		-0.01		0.012		51		49		49		15		1452		179.7		-0.1		1.6		5.393		12.23		0		14520		0.011		153.43		1.6401219467

		3		11		2005		10		16		10		0		110001		-0.026		-0.089		0.104		44		45		50		15		1452		183.5		-0.4		-1.7		5.478		12.23		0		14520		0.093		196.28		13.9330542237

		3		11		2005		10		16		13		0		110001		0.063		-0.038		0.009		47		46		46		15		1452		181.6		-1.1		-0.2		5.501		12.23		0		14520		0.074		121.1		7.4121521841

		3		11		2005		10		16		16		0		110001		0.018		-0.011		0.08		44		47		44		15		1452		176.9		-0.2		3.8		5.292		12.23		0		14520		0.021		121.43		8.2734515167

		3		11		2005		10		16		19		0		110001		-0.02		0		0.036		47		47		45		15		1452		183		-0.3		-1.3		4.573		12.23		0		14520		0.02		270		4.1182520564

		3		11		2005		10		16		22		0		110001		0.049		-0.015		-0.022		43		45		43		15		1452		182.9		0.7		-1.2		4.805		12.23		0		14520		0.051		107.02		5.5767373974

		3		11		2005		10		16		25		0		110001		0.022		-0.002		0.015		45		43		43		15		1452		180.5		-0.8		0.9		4.836		12.23		0		14520		0.022		95.19		2.6702059846

		3		11		2005		10		16		28		0		110001		-0.014		-0.121		0.151		44		47		43		15		1452		178.9		-1.8		2.2		4.519		12.23		0		14520		0.122		186.6		19.4005154571

		3		11		2005		10		16		31		0		110001		0.011		0.017		-0.079		47		55		41		15		1452		182		-1.5		-0.5		4.875		12.23		0		14520		0.02		32.91		8.1553663314

		3		11		2005		10		16		34		0		110001		-0.021		-0.062		0.016		48		60		45		15		1452		181.4		-0.7		0.1		4.635		12.23		0		14520		0.065		198.71		6.7386942355

		3		11		2005		10		16		37		0		110001		-0.031		-0.034		0.055		47		71		45		15		1452		181.4		0.3		0		4.905		12.23		0		14520		0.046		222.36		7.1707740168

		3		11		2005		10		16		40		0		110001		-0.019		0.019		-0.069		49		65		46		15		1452		182.6		0		-0.9		4.875		12.23		0		14520		0.027		315		7.4047282192

		3		11		2005		10		16		43		0		110001		0.023		0.014		-0.036		47		62		44		15		1452		182.3		-1.1		-0.7		5.014		12.23		0		14520		0.027		58.67		4.4955533586

		3		11		2005		10		16		46		0		110001		-0.015		0.003		0.004		50		57		47		15		1452		181.2		-1.5		0.2		4.913		12.23		0		14520		0.015		281.31		1.5811388301

		3		11		2005		10		16		49		0		110001		0.045		0.015		-0.104		48		51		45		15		1452		181.4		-1.1		0		4.952		12.23		0		14520		0.047		71.57		11.4306605233

		3		11		2005		10		16		52		0		110001		-0.052		0.018		-0.026		46		48		46		15		1452		182.2		-0.2		-0.6		5.331		12.23		0		14520		0.055		289.09		6.0860496219

		3		11		2005		10		16		55		0		110001		-0.055		-0.006		0.091		44		46		42		15		1452		181.8		-0.4		-0.3		5.145		12.23		0		14520		0.055		263.77		10.6498826285

		3		11		2005		10		16		58		0		110001		0.038		-0.063		0.083		47		43		43		15		1452		182		-0.4		-0.5		5.323		12.23		0		14520		0.074		148.9		11.0914381394

		3		11		2005		10		17		1		0		110001		0.03		-0.052		0.059		44		42		48		15		1452		182.9		-0.5		-1.2		5.2		12.23		0		14520		0.06		150.02		8.4172442046

		3		11		2005		10		17		4		0		110001		-0.028		-0.071		0.092		44		48		44		15		1452.1		182.7		-0.5		-1		5.246		12.24		0		14521		0.076		201.52		11.9536605272

		3		11		2005		10		17		7		0		110001		0.044		0.032		-0.07		45		46		46		15		1452.1		183.8		-0.1		-2		5.385		12.24		0		14521		0.054		53.97		8.8656641037

		3		11		2005		10		17		10		0		110001		-0.06		0.051		-0.047		44		49		47		15		1452.1		181.7		-1.3		-0.2		5.362		12.24		0		14521		0.079		310.36		9.1706052145

		3		11		2005		10		17		13		0		110001		-0.028		0.015		-0.043		49		43		46		15		1452.1		180.9		-0.9		0.4		5.184		12.24		0		14521		0.032		298.18		5.3460265618

		3		11		2005		10		17		16		0		110001		-0.021		-0.032		0.089		48		51		44		15		1452.1		181.4		-0.6		0		5.114		12.24		0		14521		0.038		213.27		9.6881370758

		3		11		2005		10		17		19		0		110001		0.086		0.019		-0.013		48		46		51		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.2		5.23		12.24		0		14521		0.088		77.54		8.9028085456

		3		11		2005		10		17		22		0		110001		-0.075		-0.076		0.04		51		46		44		15		1452.1		182.9		-0.9		-1.2		5.215		12.24		0		14521		0.107		224.62		11.4021927716

		3		11		2005		10		17		25		0		110001		-0.019		-0.033		0.037		53		50		44		15		1452.1		183.5		-0.6		-1.8		5.316		12.24		0		14521		0.038		209.93		5.309425581

		3		11		2005		10		17		28		0		110001		-0.015		-0.004		0.001		53		44		46		15		1452.1		181.4		-1.2		0		5.47		12.24		0		14521		0.016		255.07		1.5556349186

		3		11		2005		10		17		31		0		110001		0.041		-0.046		0.027		55		45		54		15		1452.1		182.7		-0.6		-1.1		5.13		12.24		0		14521		0.062		138.29		6.7275552766

		3		11		2005		10		17		34		0		110001		-0.035		-0.036		-0.027		50		48		43		15		1452.1		183		-0.4		-1.4		5.354		12.24		0		14521		0.05		224.19		5.7008771255

		3		11		2005		10		17		37		0		110001		0.024		0.035		0.123		45		45		45		15		1452.1		182.8		1		-1.1		5.161		12.24		0		14521		0.042		34.44		13.0115333455

		3		11		2005		10		17		40		0		110001		0.003		-0.012		0.059		47		41		43		15		1452.1		181.3		-0.6		0		5.486		12.24		0		14521		0.012		165.96		6.0282667492

		3		11		2005		10		17		43		0		110001		0.024		0.03		-0.057		44		48		43		15		1452.1		180.6		-1.5		0.8		5.54		12.24		0		14521		0.038		38.66		6.8738635424

		3		11		2005		10		17		46		0		110001		-0.005		-0.023		0.074		44		45		45		15		1452.1		182.3		-1.2		-0.8		5.517		12.24		0		14521		0.024		192.26		7.7653074633

		3		11		2005		10		17		49		0		110001		-0.017		-0.014		0.042		46		46		44		15		1452.1		183.3		-0.9		-1.7		5.176		12.24		0		14521		0.022		230.53		4.7423622806

		3		11		2005		10		17		52		0		110001		-0.021		-0.031		0.109		49		46		46		15		1452.1		181		-1		0.3		5.37		12.24		0		14521		0.037		214.11		11.5251898032

		3		11		2005		10		17		55		0		110001		-0.021		0.016		-0.022		44		45		43		15		1452.1		179.6		-0.2		1.6		5.401		12.24		0		14521		0.026		307.3		3.4365680555

		3		11		2005		10		17		58		0		110001		-0.038		-0.076		0.176		51		46		43		15		1452.1		181.6		-0.6		-0.1		5.215		12.24		0		14521		0.085		206.57		19.5437969699

		3		11		2005		10		18		1		0		110001		-0.043		-0.024		0.033		53		46		44		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		5.169		12.24		0		14521		0.049		240.83		5.9279001341

		3		11		2005		10		18		4		0		110001		0.045		0.015		-0.048		43		50		45		15		1452.1		182		-1.1		-0.5		5.385		12.24		0		14521		0.047		71.57		6.7483331275

		3		11		2005		10		18		7		0		110001		0.015		-0.114		0.1		44		46		44		15		1452.1		182		-1		-0.6		5.47		12.24		0		14521		0.115		172.5		15.2384382402

		3		11		2005		10		18		10		0		110001		0.064		-0.048		0.094		47		48		48		15		1452.1		181.4		-0.9		0.1		5.254		12.24		0		14521		0.08		126.87		12.3434192994

		3		11		2005		10		18		13		0		110001		-0.122		-0.015		-0.068		44		47		40		15		1452.1		181.8		-0.7		-0.2		5.378		12.24		0		14521		0.123		262.99		14.0474196919

		3		11		2005		10		18		16		0		110001		-0.035		0.002		0.088		46		45		43		15		1452.1		181.2		-0.9		0.2		5.076		12.24		0		14521		0.035		273.27		9.4725920423

		3		11		2005		10		18		19		0		110001		0.02		0.044		-0.072		47		50		41		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.2		5.292		12.24		0		14521		0.048		24.44		8.6717933555

		3		11		2005		10		18		22		0		110001		-0.004		-0.021		0.056		47		48		42		15		1452.1		183.1		-0.8		-1.3		5.501		12.24		0		14521		0.021		190.78		5.9941638283

		3		11		2005		10		18		25		0		110001		-0.004		-0.011		0.018		48		51		44		15		1452.1		181.3		-0.8		0.2		5.161		12.24		0		14521		0.012		199.98		2.1470910554

		3		11		2005		10		18		28		0		110001		0.016		-0.018		-0.006		45		47		45		15		1452.1		181.4		-0.9		0.1		5.486		12.24		0		14521		0.024		138.37		2.4819347292

		3		11		2005		10		18		31		0		110001		-0.009		0		-0.029		46		50		48		15		1452.1		182		-0.7		-0.5		5.354		12.24		0		14521		0.009		270		3.0364452901

		3		11		2005		10		18		34		0		110001		0.023		-0.028		-0.047		46		49		44		15		1452.1		183.2		-0.6		-1.5		5.13		12.24		0		14521		0.036		140.6		5.93464405

		3		11		2005		10		18		37		0		110001		0.001		0.034		-0.003		44		46		46		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.4		5.207		12.24		0		14521		0.034		1.68		3.4146742158

		3		11		2005		10		18		40		0		110001		-0.008		-0.004		-0.007		50		47		46		15		1452.1		181		-1		0.3		5.354		12.24		0		14521		0.009		243.43		1.1357816692

		3		11		2005		10		18		43		0		110001		-0.013		-0.093		0.05		47		46		45		15		1452.1		181.8		-0.6		-0.3		5.331		12.24		0		14521		0.094		187.96		10.6386089316

		3		11		2005		10		18		46		0		110001		-0.067		0.023		0.069		46		45		46		15		1452.1		182.2		-0.9		-0.8		5.517		12.25		0		14521		0.071		288.95		9.8888826467

		3		11		2005		10		18		49		0		110001		-0.036		0.023		-0.151		46		46		44		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		5.455		12.24		0		14521		0.043		302.57		15.6926734497

		3		11		2005		10		18		52		0		110001		0.035		-0.019		0.067		47		42		52		15		1452.1		181.3		-1.2		0.1		5.455		12.25		0		14521		0.04		118.5		7.7942286341

		3		11		2005		10		18		55		0		110001		0.079		0.026		-0.012		46		44		47		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.3		5.076		12.24		0		14521		0.083		71.78		8.4029756634

		3		11		2005		10		18		58		0		110001		-0.067		-0.053		0.047		48		40		46		15		1452.1		182.2		-0.6		-0.7		5.308		12.25		0		14521		0.085		231.65		9.7503846078

		3		11		2005		10		19		1		0		110001		-0.027		-0.069		0.193		46		40		45		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.3		5.486		12.25		0		14521		0.074		201.37		20.6734128774

		3		11		2005		10		19		4		0		110001		-0.026		-0.034		-0.136		45		45		40		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.25		0		14521		0.043		217.41		14.2576295365

		3		11		2005		10		19		7		0		110001		0.039		0.008		-0.02		46		43		42		15		1452.1		181.8		-0.7		-0.4		5.378		12.25		0		14521		0.04		78.41		4.455333882

		3		11		2005		10		19		10		0		110001		-0.046		-0.013		-0.031		42		45		37		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.2		5.393		12.25		0		14521		0.048		254.22		5.6973678133

		3		11		2005		10		19		13		0		110001		0.025		0.045		0.037		44		46		50		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.2		5.37		12.25		0		14521		0.051		29.05		6.3395583442

		3		11		2005		10		19		16		0		110001		-0.04		-0.006		-0.002		47		47		51		15		1452.1		181.8		-0.9		-0.4		5.215		12.25		0		14521		0.04		261.47		4.0496913463

		3		11		2005		10		19		19		0		110001		0.024		0.026		-0.103		50		46		46		15		1452.1		181.9		-0.7		-0.3		5.532		12.25		0		14521		0.035		42.71		10.8908218239

		3		11		2005		10		19		22		0		110001		-0.028		-0.067		0.053		48		44		45		15		1452.1		182		-0.7		-0.6		5.347		12.25		0		14521		0.073		202.68		8.9899944383

		3		11		2005		10		19		25		0		110001		-0.04		-0.055		0.183		46		43		53		15		1452.1		182		-0.8		-0.5		5.586		12.25		0		14521		0.068		216.03		19.5228071752

		3		11		2005		10		19		28		0		110001		-0.009		0.019		0.051		49		49		40		15		1452.1		182.7		-0.7		-1.2		5.246		12.25		0		14521		0.021		334.65		5.5163393659

		3		11		2005		10		19		31		0		110001		0.028		-0.011		0.087		52		45		46		15		1452.1		182.3		-0.8		-0.8		5.416		12.25		0		14521		0.03		111.45		9.2054331783

		3		11		2005		10		19		34		0		110001		-0.041		-0.026		-0.068		45		51		44		15		1452.1		180.6		-0.1		0.6		5.501		12.25		0		14521		0.049		237.62		8.3552378781

		3		11		2005		10		19		37		0		110001		-0.013		-0.005		-0.052		48		55		43		15		1452.1		182.4		-0.2		-0.9		5.246		12.25		0		14521		0.014		248.96		5.3833075335

		3		11		2005		10		19		40		0		110001		-0.009		-0.013		-0.045		44		51		46		15		1452.1		182.3		-0.5		-0.8		5.285		12.25		0		14521		0.016		214.7		4.7696960071

		3		11		2005		10		19		43		0		110001		0.032		-0.018		-0.017		47		51		49		15		1452.1		181.6		-1.2		-0.3		5.563		12.25		0		14521		0.037		119.36		4.0459856648

		3		11		2005		10		19		46		0		110001		0.05		0.022		-0.019		46		92		49		15		1452.1		181.9		-0.9		-0.5		5.223		12.25		0		14521		0.055		66.25		5.7835974964

		3		11		2005		10		19		49		0		110001		0.085		0.017		-0.037		56		138		44		15		1452.1		181.4		-1		-0.1		5.47		12.25		0		14521		0.087		78.69		9.4249668434

		3		11		2005		10		19		52		0		110001		-0.051		-0.023		0.012		55		69		45		15		1452.1		181.2		-0.9		0.1		5.285		12.25		0		14521		0.056		245.73		5.7218878004

		3		11		2005		10		19		55		0		110001		0.027		-0.029		0.035		50		50		40		15		1452.1		182.6		-0.5		-1.1		5.416		12.25		0		14521		0.04		137.05		5.2867759552

		3		11		2005		10		19		58		0		110001		0.039		0.019		-0.06		50		50		42		15		1452.1		181.7		-0.7		-0.3		5.145		12.25		0		14521		0.043		64.03		7.4040529442

		3		11		2005		10		20		1		0		110001		0.001		-0.052		0.132		48		46		43		15		1452.1		181.5		-1		-0.2		5.3		12.25		0		14521		0.052		178.9		14.1876707038

		3		11		2005		10		20		4		0		110001		-0.058		0.096		-0.011		50		49		44		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.5		5.23		12.25		0		14521		0.112		328.86		11.2698713391

		3		11		2005		10		20		7		0		110001		0.051		-0.051		-0.04		51		45		44		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.4		4.929		12.25		0		14521		0.072		135		8.2474238402

		3		11		2005		10		20		10		0		110001		0.004		-0.074		0.044		53		44		43		15		1452.1		180.5		-1		0.7		4.828		12.25		0		14521		0.074		176.91		8.6185845706

		3		11		2005		10		20		13		0		110001		-0.027		0.029		-0.043		49		46		47		15		1452.1		183.1		1		-1.5		4.619		12.25		0		14521		0.04		317.05		5.8472215624

		3		11		2005		10		20		16		0		110001		-0.093		0.034		0.034		49		45		43		15		1452.1		181.4		-2		0		4.96		12.25		0		14521		0.099		290.08		10.4694794522

		3		11		2005		10		20		19		0		110001		-0.01		-0.006		0.016		48		48		42		15		1452.1		182		-2		-0.6		4.851		12.25		0		14521		0.012		239.04		1.9798989873

		3		11		2005		10		20		22		0		110001		0.07		0.015		-0.006		50		48		49		15		1452.1		181.3		-1.3		0		4.751		12.25		0		14521		0.072		77.91		7.1840100223

		3		11		2005		10		20		25		0		110001		0.03		-0.087		0.018		48		49		46		15		1452.1		180.6		-1.2		0.6		4.495		12.25		0		14521		0.092		160.97		9.3770997649

		3		11		2005		10		20		28		0		110001		-0.004		-0.015		0.042		51		50		44		15		1452.1		181.8		-0.3		-0.4		4.697		12.25		0		14521		0.016		194.93		4.4777226354

		3		11		2005		10		20		31		0		110001		0.05		-0.007		0.005		50		44		44		15		1452.1		182.6		-0.6		-1.1		4.666		12.25		0		14521		0.05		97.97		5.0734603576

		3		11		2005		10		20		34		0		110001		-0.001		-0.003		0.014		50		46		47		15		1452.1		183.1		-1.2		-1.5		4.929		12.25		0		14521		0.003		198.43		1.4352700094

		3		11		2005		10		20		37		0		110001		-0.102		0.021		0.055		53		46		45		15		1452.1		181.9		-1.1		-0.5		4.604		12.25		0		14521		0.104		281.63		11.7770964163

		3		11		2005		10		20		40		0		110001		-0.009		-0.052		0.03		51		43		45		15		1452.1		178.9		-1.9		2.1		4.557		12.25		0		14521		0.053		189.82		6.0704200843

		3		11		2005		10		20		43		0		110001		-0.002		-0.031		0.02		53		44		47		15		1452.1		180.1		0.1		0.9		4.433		12.25		0		14521		0.031		183.69		3.6945906404

		3		11		2005		10		20		46		0		110001		-0.018		0.009		0.06		59		46		46		15		1452.1		180.8		-1.8		0.4		4.565		12.25		0		14521		0.02		296.57		6.3285069329

		3		11		2005		10		20		49		0		110001		-0.015		-0.01		-0.05		56		46		49		15		1452.1		181.2		-2.1		0.1		4.805		12.25		0		14521		0.018		236.31		5.3150729064

		3		11		2005		10		20		52		0		110001		-0.013		0.004		0.016		47		46		44		15		1452.1		182.5		-0.9		-1		4.472		12.25		0		14521		0.014		287.1		2.1

		3		11		2005		10		20		55		0		110001		0.021		-0.013		-0.04		50		46		45		15		1452.1		182		-1		-0.5		4.635		12.25		0		14521		0.025		121.76		4.7010637094

		3		11		2005		10		20		58		0		110001		0.017		0.002		0.007		47		47		44		15		1452.1		180.6		-1.3		0.6		4.611		12.25		0		14521		0.017		83.29		1.8493242009

		3		11		2005		10		21		1		0		110001		0.069		0.012		-0.002		47		46		45		15		1452.1		181.7		-1		-0.4		4.573		12.25		0		14521		0.07		80.13		7.0064256222

		3		11		2005		10		21		4		0		110001		0.009		-0.006		-0.055		51		43		46		15		1452.1		182.9		-0.2		-1.3		5.3		12.26		0		14521		0.011		123.69		5.6053545829

		3		11		2005		10		21		7		0		110001		0.001		0.013		-0.015		47		46		45		15		1452.1		181.4		-0.5		0		5.285		12.26		0		14521		0.013		4.4		1.9874606914

		3		11		2005		10		21		10		0		110001		-0.051		0.036		0.023		47		43		43		15		1452.1		181.4		-0.8		-0.1		5.416		12.25		0		14521		0.062		305.22		6.6528189514

		3		11		2005		10		21		13		0		110001		0.039		-0.064		0.222		45		45		41		15		1452.1		181.7		-1.1		-0.3		5.176		12.26		0		14521		0.075		148.64		23.4309624215

		3		11		2005		10		21		16		0		110001		0.009		0.017		0.018		50		47		42		15		1452.1		181.2		-1.4		0.1		5.029		12.26		0		14521		0.019		27.9		2.6343879745

		3		11		2005		10		21		19		0		110001		0.008		-0.041		0.067		55		45		40		15		1452.1		181.4		-1		0		5.285		12.26		0		14521		0.042		168.96		7.8955683773

		3		11		2005		10		21		22		0		110001		-0.023		0.015		0.079		47		48		44		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.3		5.586		12.26		0		14521		0.027		303.11		8.36361166

		3		11		2005		10		21		25		0		110001		-0.048		-0.014		0.09		55		47		46		15		1452.1		181.1		-0.9		0.2		5.424		12.26		0		14521		0.05		253.74		10.295630141

		3		11		2005		10		21		28		0		110001		-0.048		0.041		-0.036		45		44		43		15		1452.1		180.8		-1		0.5		5.439		12.26		0		14521		0.063		310.5		7.2670489196

		3		11		2005		10		21		31		0		110001		-0.016		0.106		-0.095		45		46		45		15		1452.1		181.1		-1.2		0.2		5.463		12.26		0		14521		0.107		351.42		14.3237564905

		3		11		2005		10		21		34		0		110001		0.035		0.035		-0.042		47		46		42		15		1452.1		182		-0.8		-0.6		5.439		12.26		0		14521		0.049		45		6.4915329468

		3		11		2005		10		21		37		0		110001		0.028		0.006		-0.028		52		44		42		15		1452.1		181.6		-0.8		-0.1		5.037		12.26		0		14521		0.029		77.91		4.0049968789

		3		11		2005		10		21		40		0		110001		-0.059		0.001		-0.012		50		44		81		15		1452.1		182.3		-1.1		-0.7		4.797		12.26		0		14521		0.059		270.97		6.0216276869

		3		11		2005		10		21		43		0		110001		0.07		-0.033		0.013		50		48		74		15		1452.1		180.8		-1.5		0.5		4.72		12.26		0		14521		0.077		115.24		7.8472925267

		3		11		2005		10		21		46		0		110001		-0.072		0.078		-0.145		44		48		42		15		1452.1		182.8		-0.7		-1.2		5.068		12.26		0		14521		0.106		317.29		17.970253198

		3		11		2005		10		21		49		0		110001		0.031		0.073		-0.055		44		46		44		15		1452.1		182.1		-0.7		-0.6		4.82		12.26		0		14521		0.079		23.01		9.6514247653

		3		11		2005		10		21		52		0		110001		-0.01		-0.044		0.036		43		47		42		15		1452.1		181		-1.2		0.3		4.805		12.26		0		14521		0.045		192.8		5.7723478759

		3		11		2005		10		21		55		0		110001		-0.087		0.016		-0.055		50		47		46		15		1452.1		180.9		-0.7		0.3		4.627		12.26		0		14521		0.088		280.42		10.416333328

		3		11		2005		10		21		58		0		110001		0.069		0.01		-0.079		40		45		49		15		1452.1		181.7		-0.8		-0.4		4.627		12.26		0		14521		0.07		81.75		10.5366028681

		3		11		2005		10		22		1		0		110001		-0.023		-0.059		0.023		51		48		44		15		1452.1		182		-0.6		-0.6		4.782		12.26		0		14521		0.063		201.3		6.7372101051

		3		11		2005		10		22		4		0		110001		-0.014		-0.027		-0.008		45		44		45		15		1452.1		175.2		-9.1		5.8		4.697		12.26		0		14521		0.03		207.41		3.1448370387

		3		11		2005		10		22		7		0		110001		0.03		0.004		0.007		46		48		45		15		1452.1		179		3.8		1.8		4.828		12.26		0		14521		0.03		82.41		3.1064449134

		3		11		2005		10		22		10		0		110001		0.033		0.027		-0.052		44		47		43		15		1452.1		180.7		1.7		0.6		4.913		12.26		0		14521		0.043		50.71		6.7245817714

		3		11		2005		10		22		13		0		110001		0.056		-0.036		0.052		40		46		44		15		1452.1		181		-1.8		0.3		4.751		12.26		0		14521		0.067		122.74		8.4474848328

		3		11		2005		10		22		16		0		110001		0.076		0.057		-0.112		47		45		43		15		1452.1		182.9		-2.6		-1.4		4.859		12.26		0		14521		0.095		53.13		14.6863882558

		3		11		2005		10		22		19		0		110001		0.008		0.032		-0.033		45		44		46		15		1452.1		181		-1.6		0.3		5.053		12.26		0		14521		0.033		14.04		4.6658332589

		3		11		2005		10		22		22		0		110001		0.027		-0.025		-0.028		48		47		42		15		1452.1		181.7		-0.7		-0.3		4.573		12.26		0		14521		0.037		132.8		4.6238512087

		3		11		2005		10		22		25		0		110001		0.015		0.029		-0.084		43		48		43		15		1452.1		182.4		-0.2		-0.8		4.875		12.26		0		14521		0.033		27.35		9.0122139344

		3		11		2005		10		22		28		0		110001		0.015		-0.025		0.023		45		44		48		15		1452.1		181.7		-0.9		-0.3		4.65		12.26		0		14521		0.029		149.04		3.7134889255

		3		11		2005		10		22		31		0		110001		0.018		-0.037		-0.029		49		44		49		15		1452.1		181.5		-1.2		-0.1		4.859		12.26		0		14521		0.041		154.06		5.0338851795

		3		11		2005		10		22		34		0		110001		-0.051		-0.019		0.019		44		47		46		15		1452.1		181.7		-0.6		-0.3		5.022		12.26		0		14521		0.054		249.57		5.7645468165

		3		11		2005		10		22		37		0		110001		0.037		-0.016		0.063		41		43		42		15		1452.1		181.9		-0.5		-0.4		4.967		12.26		0		14521		0.04		113.39		7.4793047805

		3		11		2005		10		22		40		0		110001		-0.03		-0.045		0.037		43		47		48		15		1452.1		181.5		-0.9		-0.1		4.65		12.26		0		14521		0.054		213.69		6.5528619702

		3		11		2005		10		22		43		0		110001		-0.028		0.049		0.016		45		46		41		15		1452.1		182.1		-0.8		-0.6		4.743		12.26		0		14521		0.056		330.26		5.8660037504

		3		11		2005		10		22		46		0		110001		0.03		-0.054		0.031		44		47		48		15		1452.1		181		-0.8		0.3		4.596		12.26		0		14521		0.062		150.95		6.9115844783

		3		11		2005		10		22		49		0		110001		-0.023		0.029		-0.029		49		56		50		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.836		12.26		0		14521		0.037		321.58		4.7021271782

		3		11		2005		10		22		52		0		110001		0.093		0.016		0.048		47		53		49		15		1452.1		182.2		-0.8		-0.7		4.867		12.26		0		14521		0.094		80.24		10.5872564907

		3		11		2005		10		22		55		0		110001		-0.028		0.045		-0.031		47		51		43		15		1452.1		181.6		-0.7		-0.1		4.813		12.26		0		14521		0.053		328.11		6.1400325732

		3		11		2005		10		22		58		0		110001		-0.04		-0.009		0.032		44		44		44		15		1452.1		181.8		-0.9		-0.3		4.82		12.26		0		14521		0.041		257.32		5.2009614496

		3		11		2005		10		23		1		0		110001		-0.045		0.029		0.001		40		45		46		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.89		12.26		0		14521		0.054		302.8		5.3544374121

		3		11		2005		10		23		4		0		110001		-0.042		0.005		-0.009		46		48		47		15		1452.1		182		-0.7		-0.5		4.596		12.26		0		14521		0.042		276.79		4.3243496621

		3		11		2005		10		23		7		0		110001		-0.013		0.045		-0.019		43		45		47		15		1452.1		181.4		-0.8		0.1		4.735		12.26		0		14521		0.047		343.89		5.0547007824

		3		11		2005		10		23		10		0		110001		-0.044		-0.015		-0.011		42		47		43		15		1452.1		181.5		-1		-0.1		4.735		12.26		0		14521		0.046		251.18		4.777028365

		3		11		2005		10		23		13		0		110001		-0.029		-0.021		0.022		40		43		45		15		1452.1		182		-0.9		-0.5		4.813		12.26		0		14521		0.036		234.09		4.2023802779

		3		11		2005		10		23		16		0		110001		0.015		-0.015		0.058		47		49		46		15		1452.1		181.9		-0.8		-0.4		4.681		12.26		0		14521		0.021		135		6.1757590627

		3		11		2005		10		23		19		0		110001		-0.035		0.008		0.039		46		43		46		15		1452.2		182.1		-0.6		-0.6		5.494		12.27		0		14522		0.036		282.88		5.3009433123

		3		11		2005		10		23		22		0		110001		0.018		-0.036		-0.028		44		47		46		15		1452.2		181.3		-1		0		5.354		12.27		0		14522		0.04		153.43		4.9030602689

		3		11		2005		10		23		25		0		110001		0.019		-0.052		0.044		41		47		45		15		1452.2		180.9		-0.6		0.4		5.385		12.27		0		14522		0.055		159.93		7.0717748833

		3		11		2005		10		23		28		0		110001		0.047		-0.018		0.018		47		48		42		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.555		12.27		0		14522		0.05		110.96		5.345091206

		3		11		2005		10		23		31		0		110001		0.042		0		0.004		51		46		45		15		1452.2		182.3		-0.9		-0.8		5.455		12.27		0		14522		0.042		90		4.2190046219

		3		11		2005		10		23		34		0		110001		0		-0.085		0.096		48		48		46		15		1452.2		182.2		-0.7		-0.7		5.679		12.27		0		14522		0.085		180		12.8222462931

		3		11		2005		10		23		37		0		110001		0.029		-0.003		-0.013		47		46		69		15		1452.2		181.4		-0.8		0		5.555		12.27		0		14522		0.029		95.91		3.1921779399

		3		11		2005		10		23		40		0		110001		-0.03		-0.01		0.003		49		50		76		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.4		5.408		12.27		0		14522		0.032		251.57		3.1764760349

		3		11		2005		10		23		43		0		110001		0.037		0.003		-0.027		46		50		67		15		1452.2		182.1		-0.9		-0.6		5.408		12.27		0		14522		0.037		85.36		4.590206967

		3		11		2005		10		23		46		0		110001		-0.019		-0.012		0.006		49		48		46		15		1452.2		181.4		-1		0		5.223		12.27		0		14522		0.022		237.72		2.3259406699

		3		11		2005		10		23		49		0		110001		-0.035		0.031		-0.077		47		51		46		15		1452.2		181.8		-0.9		-0.3		5.331		12.27		0		14522		0.047		311.53		9.0083294789

		3		11		2005		10		23		52		0		110001		0.025		-0.018		-0.088		41		50		46		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.4		5.424		12.27		0		14522		0.031		125.75		9.3236259041

		3		11		2005		10		23		55		0		110001		-0.021		-0.029		-0.009		45		51		45		15		1452.2		181.4		-0.9		0		5.176		12.27		0		14522		0.036		215.91		3.6918829884

		3		11		2005		10		23		58		0		110001		-0.028		0.031		-0.074		43		54		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		5.625		12.27		0		14522		0.042		317.91		8.4976467331

		3		11		2005		10		24		1		0		110001		0.026		-0.007		-0.038		49		47		44		15		1452.2		181.9		-0.8		-0.5		5.385		12.27		0		14522		0.027		105.07		4.6572524089

		3		11		2005		10		24		4		0		110001		-0.011		0.02		0.003		48		53		45		15		1452.2		181.4		-0.6		0.1		5.602		12.27		0		14522		0.023		331.19		2.3021728866

		3		11		2005		10		24		7		0		110001		0.006		0.019		-0.065		42		49		51		15		1452.2		181.5		-1.1		0		5.223		12.27		0		14522		0.02		17.53		6.7985292527

		3		11		2005		10		24		10		0		110001		-0.044		0.01		-0.123		49		51		50		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		5.463		12.27		0		14522		0.045		282.8		13.1015266286

		3		11		2005		10		24		13		0		110001		-0.009		0.009		0.041		52		51		51		15		1452.2		181.2		-0.9		0.2		5.494		12.27		0		14522		0.013		315		4.2930175867

		3		11		2005		10		24		16		0		110001		0.003		-0.038		0.083		57		51		49		15		1452.2		181		-0.9		0.3		5.439		12.27		0		14522		0.038		175.49		9.133454987

		3		11		2005		10		24		19		0		110001		0.032		-0.022		0.007		52		50		46		15		1452.2		182.1		-0.7		-0.6		5.285		12.27		0		14522		0.039		124.51		3.9458839314

		3		11		2005		10		24		22		0		110001		-0.031		-0.015		0.042		47		51		45		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		5.617		12.27		0		14522		0.034		244.18		5.4313902456

		3		11		2005		10		24		25		0		110001		0.044		-0.054		-0.022		50		46		42		15		1452.2		181.4		-1		0		5.323		12.27		0		14522		0.07		140.83		7.3047929471

		3		11		2005		10		24		28		0		110001		-0.015		-0.021		0.118		45		48		43		15		1452.2		181.3		-0.9		0		5.447		12.27		0		14522		0.026		215.54		12.0789072353

		3		11		2005		10		24		31		0		110001		0.006		0.008		0.068		45		46		48		15		1452.2		181.7		-0.7		-0.3		5.269		12.27		0		14522		0.01		36.87		6.873136111

		3		11		2005		10		24		34		0		110001		-0.003		-0.002		-0.052		51		47		45		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.27		0		14522		0.004		236.31		5.212485012

		3		11		2005		10		24		37		0		110001		0.032		-0.005		0.017		44		50		45		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.1		5.439		12.27		0		14522		0.032		98.88		3.6578682316

		3		11		2005		10		24		40		0		110001		0.015		0.038		-0.023		50		48		42		15		1452.2		181.4		-1		-0.1		5.463		12.27		0		14522		0.041		21.54		4.6882832679

		3		11		2005		10		24		43		0		110001		0.006		0.031		-0.068		48		44		43		15		1452.2		182.3		-0.6		-0.8		5.223		12.27		0		14522		0.032		10.95		7.4973328591

		3		11		2005		10		24		46		0		110001		-0.035		-0.007		-0.051		47		44		43		15		1452.2		181.4		-0.8		-0.1		5.145		12.27		0		14522		0.036		258.69		6.224949799

		3		11		2005		10		24		49		0		110001		0.061		0.054		0.008		46		40		46		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.068		12.27		0		14522		0.081		48.48		8.1859635963

		3		11		2005		10		24		52		0		110001		0.024		-0.035		0.025		47		43		44		15		1452.2		182.1		-0.7		-0.6		4.898		12.27		0		14522		0.042		145.56		4.9254441424

		3		11		2005		10		24		55		0		110001		0.022		0.022		-0.176		49		47		42		15		1452.2		181.4		-1.1		0		4.774		12.27		0		14522		0.031		45		17.8728844902

		3		11		2005		10		24		58		0		110001		0.027		0.015		-0.013		46		44		46		15		1452.2		181.6		-1		-0.3		4.596		12.27		0		14522		0.031		60.95		3.351119216

		3		11		2005		10		25		1		0		110001		-0.024		-0.01		0.025		45		45		45		15		1452.2		181.3		-1.1		0		4.782		12.27		0		14522		0.026		247.38		3.6069377594

		3		11		2005		10		25		4		0		110001		-0.022		0.007		0.044		48		50		47		15		1452.2		181.6		-0.7		-0.2		5.277		12.27		0		14522		0.023		287.65		4.9689032995

		3		11		2005		10		25		7		0		110001		-0.029		0.01		-0.002		54		45		47		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		5.478		12.27		0		14522		0.031		289.03		3.0740852298

		3		11		2005		10		25		10		0		110001		-0.033		0.041		-0.005		49		44		42		15		1452.2		182.3		-0.7		-0.7		5.076		12.27		0		14522		0.053		321.17		5.2867759552

		3		11		2005		10		25		13		0		110001		0.025		0.007		0.014		51		45		42		15		1452.2		182.4		-0.9		-0.9		5.339		12.27		0		14522		0.026		74.36		2.9495762408

		3		11		2005		10		25		16		0		110001		0.055		-0.009		-0.033		46		43		45		15		1452.2		182.2		-0.8		-0.7		5.261		12.27		0		14522		0.056		99.29		6.4768819659

		3		11		2005		10		25		19		0		110001		-0.024		0		-0.015		46		42		44		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		5.463		12.28		0		14522		0.024		270		2.8301943396

		3		11		2005		10		25		22		0		110001		0.011		0.023		-0.111		42		45		44		15		1452.2		182.1		-0.6		-0.6		5.625		12.28		0		14522		0.025		25.56		11.3890298094

		3		11		2005		10		25		25		0		110001		0.018		-0.022		-0.012		46		43		52		15		1452.2		181.4		-0.9		0		5.254		12.28		0		14522		0.028		140.71		3.0854497241

		3		11		2005		10		25		28		0		110001		-0.032		-0.064		0.078		47		48		42		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		5.385		12.28		0		14522		0.072		206.57		10.5848948979

		3		11		2005		10		25		31		0		110001		-0.015		-0.059		-0.018		46		48		45		15		1452.2		181.9		-0.7		-0.5		5.13		12.28		0		14522		0.061		194.26		6.3482280992

		3		11		2005		10		25		34		0		110001		-0.006		-0.049		0.089		49		45		46		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.28		0		14522		0.049		186.98		10.1774260007

		3		11		2005		10		25		37		0		110001		-0.06		-0.015		0.086		44		45		44		15		1452.2		181.9		-0.9		-0.4		5.13		12.28		0		14522		0.062		255.96		10.5929221653

		3		11		2005		10		25		40		0		110001		-0.027		0.018		-0.042		44		47		47		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.3		5.13		12.27		0		14522		0.032		303.69		5.3075418039

		3		11		2005		10		25		43		0		110001		-0.005		-0.063		0.105		46		45		47		15		1452.2		181.4		-0.8		-0.1		4.495		12.27		0		14522		0.063		184.54		12.2552029767

		3		11		2005		10		25		46		0		110001		0.017		-0.041		0.009		47		44		47		15		1452.2		181.4		-0.9		-0.1		4.573		12.27		0		14522		0.044		157.48		4.5287967497

		3		11		2005		10		25		49		0		110001		0.037		-0.019		0.041		40		45		51		15		1452.2		182.1		-0.8		-0.6		4.395		12.27		0		14522		0.042		117.18		5.8403767002

		3		11		2005		10		25		52		0		110001		-0.033		-0.024		0.026		46		44		51		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.2		4.689		12.27		0		14522		0.041		233.97		4.8383881614

		3		11		2005		10		25		55		0		110001		-0.006		-0.077		0.048		44		47		49		15		1452.2		181.6		-1		-0.2		5.184		12.27		0		14522		0.077		184.46		9.093404203

		3		11		2005		10		25		58		0		110001		0.026		-0.013		-0.029		46		46		47		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.3		12.28		0		14522		0.029		116.57		4.1060930335

		3		11		2005		10		26		1		0		110001		-0.046		0.029		-0.069		48		46		50		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.28		0		14522		0.054		302.23		8.7852148522

		3		11		2005		10		26		4		0		110001		0.076		0.021		0.008		46		47		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.408		12.28		0		14522		0.079		74.55		7.9252760204

		3		11		2005		10		26		7		0		110001		-0.012		0.043		-0.141		49		51		49		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		5.184		12.28		0		14522		0.045		344.41		14.7898613922

		3		11		2005		10		26		10		0		110001		-0.015		-0.036		-0.058		44		48		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.463		12.28		0		14522		0.039		202.62		6.989277502

		3		11		2005		10		26		13		0		110001		-0.026		0.077		-0.128		49		48		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.269		12.28		0		14522		0.081		341.34		15.1621238618

		3		11		2005		10		26		16		0		110001		0.025		-0.092		0.073		43		51		49		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.439		12.28		0		14522		0.095		164.8		12.0074976577

		3		11		2005		10		26		19		0		110001		-0.008		0.044		-0.079		49		51		50		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		5.586		12.28		0		14522		0.045		349.7		9.0779953734

		3		11		2005		10		26		22		0		110001		0.055		-0.011		0.064		46		50		52		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.385		12.28		0		14522		0.056		101.31		8.5099941246

		3		11		2005		10		26		25		0		110001		0.023		-0.023		0.021		52		54		51		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.494		12.28		0		14522		0.033		135		3.8716921365

		3		11		2005		10		26		28		0		110001		0.017		-0.04		0.03		47		60		50		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.867		12.28		0		14522		0.043		156.97		5.2810983706

		3		11		2005		10		26		31		0		110001		-0.04		0.024		-0.033		48		63		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.215		12.28		0		14522		0.047		300.96		5.7140178509

		3		11		2005		10		26		34		0		110001		0.006		-0.015		-0.076		46		57		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.28		0		14522		0.016		158.2		7.7698133826

		3		11		2005		10		26		37		0		110001		-0.044		0.008		-0.06		45		59		48		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.2		4.743		12.28		0		14522		0.045		280.3		7.4833147735

		3		11		2005		10		26		40		0		110001		0		-0.007		-0.09		47		52		45		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		4.813		12.28		0		14522		0.007		180		9.0271811769

		3		11		2005		10		26		43		0		110001		0.025		-0.052		0.043		49		43		49		15		1452.2		181.7		-0.9		-0.3		4.797		12.28		0		14522		0.058		154.32		7.195832127

		3		11		2005		10		26		46		0		110001		-0.082		-0.053		0.063		48		43		45		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.836		12.28		0		14522		0.098		237.12		11.6198106697

		3		11		2005		10		26		49		0		110001		0.046		0.053		-0.091		44		46		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.2		4.704		12.28		0		14522		0.07		40.96		11.4917361613

		3		11		2005		10		26		52		0		110001		0.019		0.018		-0.079		52		46		46		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.89		12.28		0		14522		0.026		46.55		8.3222593086

		3		11		2005		10		26		55		0		110001		0.012		0.037		0.041		52		44		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.28		0		14522		0.039		17.97		5.6515484604

		3		11		2005		10		26		58		0		110001		0.025		-0.068		0.198		54		45		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.455		12.28		0		14522		0.072		159.81		21.0838800983

		3		11		2005		10		27		1		0		110001		-0.019		0.015		-0.139		51		47		43		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.114		12.28		0		14522		0.024		308.29		14.1092168457

		3		11		2005		10		27		4		0		110001		0.029		0.042		0.126		49		43		44		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.28		0		14522		0.051		34.62		13.5944841756

		3		11		2005		10		27		7		0		110001		-0.011		0.001		0.04		53		46		43		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.416		12.28		0		14522		0.011		275.19		4.1496987842

		3		11		2005		10		27		10		0		110001		-0.04		0.015		-0.007		53		47		45		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.2		5.354		12.28		0		14522		0.043		290.56		4.3289721644

		3		11		2005		10		27		13		0		110001		0.033		-0.067		0.054		54		48		45		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.138		12.28		0		14522		0.075		153.78		9.216289926

		3		11		2005		10		27		16		0		110001		-0.133		-0.016		0.03		45		44		45		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.28		0		14522		0.134		263.14		13.7277092044

		3		11		2005		10		27		19		0		110001		0.019		0.057		-0.114		49		48		43		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.525		12.28		0		14522		0.06		18.43		12.8864269679

		3		11		2005		10		27		22		0		110001		-0.006		-0.007		0.011		46		45		44		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.555		12.28		0		14522		0.009		220.6		1.4352700094

		3		11		2005		10		27		25		0		110001		-0.053		0.023		0.017		46		44		46		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.339		12.28		0		14522		0.058		293.46		6.02245797

		3		11		2005		10		27		28		0		110001		-0.035		0.018		0.031		47		51		44		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		5.408		12.28		0		14522		0.039		297.22		5.00999002

		3		11		2005		10		27		31		0		110001		-0.12		0.053		-0.237		41		52		48		15		1452.2		181.7		-0.8		-0.3		5.393		12.28		0		14522		0.131		293.83		27.0883738899

		3		11		2005		10		27		34		0		110001		0.002		0.013		0.065		43		54		52		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.2		5.37		12.28		0		14522		0.013		8.75		6.6317418526

		3		11		2005		10		27		37		0		110001		0.006		0.004		-0.083		42		53		46		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.875		12.28		0		14522		0.007		56.31		8.3312664103

		3		11		2005		10		27		40		0		110001		0.11		-0.002		-0.025		42		49		46		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.3		4.836		12.28		0		14522		0.11		91.04		11.2822870022

		3		11		2005		10		27		43		0		110001		-0.036		0.008		-0.172		46		47		42		15		1452.2		181.5		-0.9		-0.2		5.269		12.28		0		14522		0.037		282.53		17.5909067418

		3		11		2005		10		27		46		0		110001		0.016		0.026		-0.083		44		44		40		15		1452.2		181.6		-0.8		-0.3		4.851		12.28		0		14522		0.031		31.61		8.8436417838

		3		11		2005		10		27		49		0		110001		-0.042		-0.011		0.131		44		43		43		15		1452.2		181.7		-0.7		-0.3		4.952		12.28		0		14522		0.043		255.32		13.8007246187

		3		11		2005		10		27		52		0		110001		0.038		0.055		-0.04		48		48		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.658		12.29		0		14523		0.067		34.64		7.7903786814

		3		11		2005		10		27		55		0		110001		-0.09		-0.025		-0.123		47		45		41		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.1		4.58		12.28		0		14522		0.093		254.48		15.444740205

		3		11		2005		10		27		58		0		110001		0.047		-0.052		-0.015		48		47		50		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.3		4.627		12.28		0		14522		0.07		137.89		7.167984375

		3		11		2005		10		28		1		0		110001		0.111		0.099		-0.062		44		50		42		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		4.495		12.28		0		14522		0.149		48.27		16.1139690952

		3		11		2005		10		28		4		0		110001		-0.003		-0.017		0.074		47		48		44		15		1452.2		181.8		-0.8		-0.4		5.169		12.28		0		14522		0.017		190.01		7.5986840966

		3		11		2005		10		28		7		0		110001		-0.057		0.079		-0.12		41		48		44		15		1452.2		181.6		-0.9		-0.2		5.192		12.28		0		14522		0.097		324.19		15.4563902642

		3		11		2005		10		28		10		0		110001		0.015		0.075		-0.105		52		45		48		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.1		5.617		12.29		0		14523		0.076		11.31		12.9903810568

		3		11		2005		10		28		13		0		110001		0.04		0.039		-0.075		51		44		47		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.633		12.29		0		14523		0.056		45.73		9.3520051326

		3		11		2005		10		28		16		0		110001		-0.031		-0.021		0.01		47		44		44		15		1452.3		181.8		-0.9		-0.3		5.362		12.29		0		14523		0.037		235.89		3.875564475

		3		11		2005		10		28		19		0		110001		-0.001		0.007		-0.011		45		48		51		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.331		12.29		0		14523		0.007		351.87		1.3076696831

		3		11		2005		10		28		22		0		110001		-0.007		0.045		0.042		47		45		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.347		12.29		0		14523		0.046		351.16		6.1951594007

		3		11		2005		10		28		25		0		110001		0.052		-0.058		0.138		48		42		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.385		12.29		0		14523		0.078		138.12		15.8467662316

		3		11		2005		10		28		28		0		110001		0.042		-0.058		0.146		44		53		50		15		1452.3		181.5		-0.8		-0.2		5.292		12.29		0		14523		0.072		144.09		16.2616112363

		3		11		2005		10		28		31		0		110001		-0.1		0.02		0.019		43		46		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.223		12.29		0		14523		0.102		281.31		10.3735239914

		3		11		2005		10		28		34		0		110001		0.01		-0.087		0.174		44		46		40		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.378		12.29		0		14523		0.088		173.44		19.479476379

		3		11		2005		10		28		37		0		110001		0.048		0.005		-0.015		46		45		49		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.61		12.29		0		14523		0.048		84.05		5.0537115074

		3		11		2005		10		28		40		0		110001		-0.008		-0.022		-0.008		46		46		47		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.447		12.29		0		14523		0.023		199.98		2.4738633754

		3		11		2005		10		28		43		0		110001		-0.018		-0.06		0.034		46		43		42		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.844		12.29		0		14523		0.063		196.7		7.1274118725

		3		11		2005		10		28		46		0		110001		0.071		-0.019		0.01		50		43		45		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.758		12.29		0		14523		0.073		104.98		7.4175467643

		3		11		2005		10		28		49		0		110001		0.029		0.021		-0.108		44		44		44		15		1452.3		181.5		-0.9		-0.1		4.89		12.29		0		14523		0.036		54.09		11.3780490419

		3		11		2005		10		28		52		0		110001		0.007		-0.084		0.024		47		48		46		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.743		12.29		0		14523		0.084		175.24		8.7641314458

		3		11		2005		10		28		55		0		110001		0.095		-0.07		0.145		47		45		47		15		1452.3		181.8		-0.6		-0.3		4.882		12.29		0		14523		0.118		126.38		18.6949190958

		3		11		2005		10		28		58		0		110001		0.028		-0.015		0.052		47		48		45		15		1452.3		181.6		-0.7		-0.2		4.758		12.29		0		14523		0.032		118.18		6.0934390946

		3		11		2005		10		29		1		0		110001		-0.03		-0.013		0.018		44		48		51		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		4.782		12.29		0		14523		0.033		246.57		3.7322915213

		3		11		2005		10		29		4		0		110001		0.032		0.019		-0.011		40		47		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.766		12.29		0		14523		0.037		59.3		3.8807215824

		3		11		2005		10		29		7		0		110001		-0.065		0.017		-0.015		45		49		50		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		4.673		12.29		0		14523		0.067		284.66		6.8840395118

		3		11		2005		10		29		10		0		110001		-0.037		0.002		-0.177		46		51		41		15		1452.3		181.8		-0.7		-0.4		4.658		12.29		0		14523		0.037		273.09		18.0836943128

		3		11		2005		10		29		13		0		110001		0.107		-0.027		0.004		49		52		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.627		12.29		0		14523		0.11		104.16		11.0426446108

		3		11		2005		10		29		16		0		110001		0.003		-0.024		0.118		51		51		46		15		1452.3		181.7		-0.7		-0.3		4.797		12.29		0		14523		0.024		172.87		12.0453310457

		3		11		2005		10		29		19		0		110001		0.01		0.007		0.002		51		51		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.766		12.29		0		14523		0.012		55.01		1.2369316877

		3		11		2005		10		29		22		0		110001		-0.076		0.017		-0.016		47		56		46		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.4		4.766		12.29		0		14523		0.078		282.61		7.9504716841

		3		11		2005		10		29		25		0		110001		-0.04		-0.04		0.051		47		52		48		15		1452.3		181.7		-0.6		-0.3		5.13		12.29		0		14523		0.057		225		7.6164296097

		3		11		2005		10		29		28		0		110001		-0.02		0.012		-0.019		49		50		43		15		1452.3		182.1		-0.7		-0.6		4.844		12.29		0		14523		0.023		300.96		3.0083217913

		3		11		2005		10		29		31		0		110001		0.015		-0.003		0.065		45		54		44		15		1452.3		182		-1		-0.6		4.65		12.29		0		14523		0.015		101.31		6.6775744099

		3		11		2005		10		29		34		0		110001		0.011		0.021		-0.113		47		50		43		15		1452.3		181.5		-1.1		-0.1		4.72		12.29		0		14523		0.024		27.65		11.5459949766

		3		11		2005		10		29		37		0		110001		0.026		0		-0.02		42		51		48		15		1452.3		181.2		-1.1		0.1		4.967		12.29		0		14523		0.026		90		3.2802438934

		3		11		2005		10		29		40		0		110001		-0.061		-0.039		0.006		49		52		46		15		1452.3		182.7		-0.3		-1.1		4.975		12.29		0		14523		0.072		237.41		7.2649845148

		3		11		2005		10		29		43		0		110001		-0.044		0.034		0.021		44		56		43		15		1452.3		181.7		-1		-0.3		4.751		12.29		0		14523		0.056		307.69		5.9439044407

		3		11		2005		10		29		46		0		110001		0.003		0.033		0.048		49		50		44		15		1452.3		181.5		-1		-0.1		5.169		12.29		0		14523		0.033		5.19		5.8326666286

		3		11		2005		10		29		49		0		110001		0.047		0.008		0.053		46		45		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.13		12.29		0		14523		0.048		80.34		7.1288147682

		3		11		2005		10		29		52		0		110001		0.035		0.009		0.09		47		48		42		15		1452.3		181.8		-0.6		-0.4		4.96		12.29		0		14523		0.036		75.58		9.698453485

		3		11		2005		10		29		55		0		110001		-0.03		-0.015		0.021		47		48		45		15		1452.3		181.6		-1.1		-0.2		5.393		12.3		0		14523		0.034		243.43		3.9572717875

		3		11		2005		10		29		58		0		110001		-0.098		-0.012		-0.014		48		45		45		15		1452.3		177.4		5.1		3.1		5.029		12.3		0		14523		0.099		263.02		9.9719606899

		3		11		2005		10		30		1		0		110001		-0.026		0.011		0.02		53		48		42		15		1452.3		180.9		-1.4		0.4		5.347		12.29		0		14523		0.028		292.93		3.4597687784

		3		11		2005		10		30		4		0		110001		-0.003		0.013		0.031		49		48		43		15		1452.3		182.5		-3.5		-1.1		5.447		12.3		0		14523		0.013		347.01		3.3749074061

		3		11		2005		10		30		7		0		110001		-0.031		-0.038		0.003		47		45		44		15		1452.3		182.4		-2		-1		5.285		12.3		0		14523		0.049		219.21		4.9132473986

		3		11		2005		10		30		10		0		110001		-0.013		-0.049		0.086		43		42		42		15		1452.3		181.6		-0.1		-0.2		5.579		12.3		0		14523		0.051		194.86		9.9829855254

		3		11		2005		10		30		13		0		110001		-0.009		-0.009		0.038		46		47		45		15		1452.3		181.3		0		0.1		5.277		12.29		0		14523		0.013		225		4.0074929819

		3		11		2005		10		30		16		0		110001		0.035		0.027		-0.025		50		51		46		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.331		12.29		0		14523		0.044		52.35		5.0783855702

		3		11		2005		10		30		19		0		110001		0.159		0.084		-0.066		50		41		43		15		1452.3		182		-1.3		-0.5		5.277		12.3		0		14523		0.18		62.15		19.1554169884

		3		11		2005		10		30		22		0		110001		-0.004		-0.003		-0.056		49		44		42		15		1452.3		181.8		-1		-0.4		5.269		12.29		0		14523		0.005		233.13		5.6222771187

		3		11		2005		10		30		25		0		110001		-0.084		-0.104		0.049		47		42		39		15		1452.3		181.5		-0.7		-0.2		5.385		12.3		0		14523		0.134		218.93		14.2383285536

		3		11		2005		10		30		28		0		110001		0.023		-0.072		-0.072		50		46		42		15		1452.3		181.7		-0.7		-0.3		5.207		12.3		0		14523		0.076		162.28		10.4388696706

		3		11		2005		10		30		31		0		110001		0.077		-0.044		0.045		43		45		47		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		5.362		12.3		0		14523		0.089		119.74		9.9448479124

		3		11		2005		10		30		34		0		110001		0.005		-0.054		0.112		44		47		46		15		1452.3		181.8		-1		-0.4		4.72		12.29		0		14523		0.054		174.71		12.4438739949

		3		11		2005		10		30		37		0		110001		0.088		-0.002		-0.037		46		42		47		15		1452.3		181.8		-0.9		-0.4		4.704		12.3		0		14523		0.088		91.3		9.5482982777

		3		11		2005		10		30		40		0		110001		0.024		0.107		-0.066		42		46		39		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		4.573		12.3		0		14523		0.11		12.64		12.7988280714

		3		11		2005		10		30		43		0		110001		0.002		-0.013		-0.039		46		48		49		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.875		12.3		0		14523		0.013		171.25		4.1158231255

		3		11		2005		10		30		46		0		110001		-0.034		-0.014		0.021		47		48		41		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		4.936		12.3		0		14523		0.037		247.62		4.2343830719

		3		11		2005		10		30		49		0		110001		-0.089		-0.066		0.056		52		48		41		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.797		12.3		0		14523		0.111		233.44		12.4149103903

		3		11		2005		10		30		52		0		110001		-0.017		-0.046		-0.025		50		56		39		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.47		12.3		0		14523		0.049		200.28		5.5045435778

		3		11		2005		10		30		55		0		110001		-0.108		-0.022		-0.094		45		47		43		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.432		12.3		0		14523		0.11		258.49		14.4858551698

		3		11		2005		10		30		58		0		110001		-0.011		0.033		-0.083		51		43		47		15		1452.3		181.9		-0.7		-0.5		5.656		12.3		0		14523		0.035		341.57		8.9994444273

		3		11		2005		10		31		1		0		110001		0.033		-0.109		0.044		46		44		47		15		1452.3		181.6		-1		-0.2		5.633		12.3		0		14523		0.114		163.16		12.2090130641

		3		11		2005		10		31		4		0		110001		0.055		-0.031		-0.026		45		47		38		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.308		12.3		0		14523		0.063		119.41		6.827884006

		3		11		2005		10		31		7		0		110001		0.052		0.017		-0.019		45		46		44		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.292		12.3		0		14523		0.055		71.9		5.7913728942

		3		11		2005		10		31		10		0		110001		0.005		-0.06		0.001		43		47		42		15		1452.3		181.6		-0.9		-0.2		5.354		12.3		0		14523		0.06		175.24		6.0216276869

		3		11		2005		10		31		13		0		110001		0.078		-0.055		0.125		45		49		43		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		5.114		12.3		0		14523		0.095		125.19		15.7270467666

		3		11		2005		10		31		16		0		110001		0.091		-0.017		0.035		45		45		48		15		1452.3		181.7		-0.9		-0.3		5.223		12.3		0		14523		0.093		100.58		9.8969692331

		3		11		2005		10		31		19		0		110001		-0.047		0.038		-0.009		46		46		51		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.712		12.3		0		14523		0.06		308.96		6.110646447

		3		11		2005		10		31		22		0		110001		-0.085		0.091		-0.16		42		43		44		15		1452.3		181.8		-0.7		-0.4		4.743		12.3		0		14523		0.125		316.95		20.2746146696

		3		11		2005		10		31		25		0		110001		-0.021		0.033		0.009		47		45		43		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.789		12.3		0		14523		0.039		327.53		4.0137264481

		3		11		2005		10		31		28		0		110001		0.007		-0.101		0.084		43		46		44		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.4		4.789		12.3		0		14523		0.101		176.04		13.155227098

		3		11		2005		10		31		31		0		110001		-0.031		-0.007		0.034		47		44		42		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.805		12.3		0		14523		0.032		257.28		4.6540305113

		3		11		2005		10		31		34		0		110001		-0.056		-0.04		-0.078		47		46		45		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.898		12.3		0		14523		0.069		234.46		10.4019228992

		3		11		2005		10		31		37		0		110001		-0.017		-0.004		0.025		41		48		41		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.3		0		14523		0.017		256.76		3.0495901364

		3		11		2005		10		31		40		0		110001		-0.015		-0.055		0		47		43		43		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.47		12.3		0		14523		0.057		195.26		5.7008771255

		3		11		2005		10		31		43		0		110001		0.077		0.029		-0.054		45		49		44		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.416		12.3		0		14523		0.082		69.36		9.8417478123

		3		11		2005		10		31		46		0		110001		-0.015		0.013		0.033		46		48		50		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.3		5.416		12.3		0		14523		0.02		310.91		3.8509739028

		3		11		2005		10		31		49		0		110001		0.019		-0.001		-0.082		45		46		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.47		12.3		0		14523		0.019		93.01		8.4178382023

		3		11		2005		10		31		52		0		110001		-0.014		-0.068		0.052		53		47		54		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.447		12.3		0		14523		0.069		191.63		8.6740993769

		3		11		2005		10		31		55		0		110001		-0.04		0.002		0.029		50		44		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.3		12.3		0		14523		0.04		272.86		4.944694126

		3		11		2005		10		31		58		0		110001		0.07		0.001		0.003		48		48		41		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.122		12.3		0		14523		0.07		89.18		7.0071392165

		3		11		2005		10		32		1		0		110001		-0.004		0.006		0.005		50		50		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.385		12.3		0		14523		0.007		326.31		0.8774964387

		3		11		2005		10		32		4		0		110001		0.045		-0.011		-0.014		51		48		47		15		1452.3		181.5		-0.8		-0.2		5.393		12.3		0		14523		0.046		103.74		4.839421453

		3		11		2005		10		32		7		0		110001		-0.044		0.018		-0.013		43		44		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.929		12.3		0		14523		0.048		292.25		4.9284886121

		3		11		2005		10		32		10		0		110001		-0.025		0.097		-0.116		44		46		52		15		1452.3		181.9		-0.9		-0.4		5.316		12.3		0		14523		0.1		345.55		15.3264477293

		3		11		2005		10		32		13		0		110001		0.096		0.016		0.005		46		46		50		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.5		5.439		12.3		0		14523		0.097		80.54		9.7452552558

		3		11		2005		10		32		16		0		110001		0.023		0.013		-0.04		45		41		53		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		5.269		12.3		0		14523		0.026		60.52		4.7937459257

		3		11		2005		10		32		19		0		110001		-0.008		0.031		-0.007		47		42		50		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.2		5.548		12.3		0		14523		0.032		345.53		3.2771939216

		3		11		2005		10		32		22		0		110001		0.004		0.045		-0.085		43		42		45		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.285		12.3		0		14523		0.045		5.08		9.6260064409

		3		11		2005		10		32		25		0		110001		0.006		-0.078		0.199		41		51		43		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		4.921		12.3		0		14523		0.078		175.6		21.3824694551

		3		11		2005		10		32		28		0		110001		0.084		-0.088		0.236		42		52		46		15		1452.3		181.6		-0.8		-0.2		4.666		12.3		0		14523		0.122		136.33		26.5510828404

		3		11		2005		10		32		31		0		110001		-0.025		0.023		-0.041		47		44		48		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.2		4.232		12.3		0		14523		0.034		312.61		5.3244718048

		3		11		2005		10		32		34		0		110001		0.003		-0.065		0.187		47		43		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		4.859		12.3		0		14523		0.065		177.36		19.7997474731

		3		11		2005		10		32		37		0		110001		0.027		0.05		-0.073		57		46		44		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.3		4.96		12.3		0		14523		0.057		28.37		9.2509458976

		3		11		2005		10		32		40		0		110001		0.035		0.026		-0.018		60		46		44		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.898		12.31		0		14524		0.044		53.39		4.716990566

		3		11		2005		10		32		43		0		110001		0.006		-0.051		0.013		55		47		51		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.354		12.31		0		14524		0.051		173.29		5.2971690553

		3		11		2005		10		32		46		0		110001		-0.036		-0.012		0.128		50		50		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.525		12.31		0		14524		0.038		251.57		13.3506554146

		3		11		2005		10		32		49		0		110001		-0.003		-0.042		-0.131		45		43		47		15		1452.3		181.9		-0.8		-0.4		5.331		12.3		0		14523		0.042		184.09		13.760087209

		3		11		2005		10		32		52		0		110001		-0.048		-0.012		-0.003		45		46		44		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.169		12.31		0		14524		0.049		255.96		4.9568134926

		3		11		2005		10		32		55		0		110001		0.008		0.041		-0.143		42		49		45		15		1452.3		181.7		-0.8		-0.3		5.401		12.3		0		14523		0.042		11.04		14.8976508215

		3		11		2005		10		32		58		0		110001		0.003		-0.01		-0.01		46		48		48		15		1452.3		181.8		-0.8		-0.4		5.308		12.3		0		14523		0.01		163.3		1.4456832295

		3		11		2005		10		33		1		0		110001		0.039		-0.075		0.015		44		49		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.169		12.31		0		14524		0.085		152.53		8.5854528128

		3		11		2005		10		33		4		0		110001		-0.006		0.061		0.002		45		43		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.31		0		14524		0.061		354.38		6.1326992426

		3		11		2005		10		33		7		0		110001		-0.011		-0.027		-0.001		43		45		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.31		0		14524		0.029		202.17		2.9171904292

		3		11		2005		10		33		10		0		110001		0.136		-0.122		0.082		46		46		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.238		12.31		0		14524		0.183		131.89		20.0259831219

		3		11		2005		10		33		13		0		110001		-0.064		0.039		0.05		46		45		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.06		12.31		0		14524		0.075		301.36		9.0094394942

		3		11		2005		10		33		16		0		110001		0.014		0.041		-0.116		45		44		52		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.161		12.31		0		14524		0.043		18.85		12.3826491511

		3		11		2005		10		33		19		0		110001		-0.057		0.022		-0.011		44		42		46		15		1452.4		180.3		-1.2		0.8		5.292		12.31		0		14524		0.061		291.1		6.2080592781

		3		11		2005		10		33		22		0		110001		0.036		0.068		-0.044		45		44		45		15		1452.4		181.2		-0.4		0.1		5.323		12.31		0		14524		0.077		27.9		8.8634079225

		3		11		2005		10		33		25		0		110001		-0.025		-0.065		0.004		50		45		50		15		1452.4		180.7		-0.1		0.5		5.277		12.31		0		14524		0.07		201.04		6.9756720106

		3		11		2005		10		33		28		0		110001		-0.118		-0.008		0.08		43		45		51		15		1452.3		181.4		-0.6		-0.1		5.331		12.3		0		14523		0.118		266.12		14.2786553989

		3		11		2005		10		33		31		0		110001		0.042		0.039		-0.087		43		46		54		15		1452.4		182.2		-1.2		-0.7		4.867		12.31		0		14524		0.057		47.12		10.4182532125

		3		11		2005		10		33		34		0		110001		0.059		-0.03		-0.003		52		47		52		15		1452.3		181.9		-1.1		-0.3		4.758		12.3		0		14523		0.066		116.95		6.6257075094

		3		11		2005		10		33		37		0		110001		0.015		0.029		-0.02		44		47		54		15		1452.4		181.6		-0.7		-0.2		4.89		12.31		0		14524		0.033		27.35		3.8288379438

		3		11		2005		10		33		40		0		110001		-0.033		0.012		-0.097		42		44		52		15		1452.4		181.8		-0.6		-0.3		4.588		12.31		0		14524		0.035		289.98		10.3160069794

		3		11		2005		10		33		43		0		110001		-0.063		0.036		0.045		47		44		55		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.681		12.31		0		14524		0.073		299.74		8.5381496825

		3		11		2005		10		33		46		0		110001		-0.028		-0.006		-0.038		47		47		45		15		1452.4		181.7		-1		-0.3		4.588		12.31		0		14524		0.029		257.91		4.7581509013

		3		11		2005		10		33		49		0		110001		0.1		0.015		0.108		46		44		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.31		0		14524		0.101		81.47		14.7949315646

		3		11		2005		10		33		52		0		110001		0.067		0.054		0.052		46		46		47		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.2		4.441		12.31		0		14524		0.086		51.13		10.0543522914

		3		11		2005		10		33		55		0		110001		-0.077		0.039		-0.061		44		44		50		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.836		12.31		0		14524		0.086		296.86		10.5692951515

		3		11		2005		10		33		58		0		110001		-0.032		-0.033		0.133		44		44		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.604		12.31		0		14524		0.046		224.12		14.0719579306

		3		11		2005		10		34		1		0		110001		-0.049		-0.044		0.08		49		43		47		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		4.604		12.31		0		14524		0.066		228.08		10.3619496235

		3		11		2005		10		34		4		0		110001		-0.029		0.091		-0.055		47		45		38		15		1452.4		181		-0.9		0.3		4.596		12.31		0		14524		0.096		342.32		11.0213429309

		3		11		2005		10		34		7		0		110001		-0.004		-0.021		-0.001		44		45		44		15		1452.4		182		-0.6		-0.5		4.82		12.31		0		14524		0.021		190.78		2.1400934559

		3		11		2005		10		34		10		0		110001		0.005		-0.023		0.015		47		47		39		15		1452.4		182.4		-0.7		-0.8		4.681		12.31		0		14524		0.024		167.74		2.7910571474

		3		11		2005		10		34		13		0		110001		-0.004		0.01		-0.091		47		46		44		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.2		4.697		12.31		0		14524		0.011		338.2		9.1635146096

		3		11		2005		10		34		16		0		110001		0.078		0.012		-0.134		45		50		40		15		1452.4		181.4		-0.9		-0.1		4.364		12.31		0		14524		0.079		81.25		15.551205741

		3		11		2005		10		34		19		0		110001		-0.005		-0.107		0.147		49		53		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.929		12.31		0		14524		0.107		182.68		18.1887327761

		3		11		2005		10		34		22		0		110001		0.003		0.021		0.071		46		47		41		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.728		12.31		0		14524		0.021		8.13		7.410128204

		3		11		2005		10		34		25		0		110001		0.027		-0.006		-0.209		42		51		41		15		1452.4		181.4		-1.1		-0.1		4.565		12.31		0		14524		0.028		102.53		21.082219997

		3		11		2005		10		34		28		0		110001		-0.069		-0.003		0.013		41		53		40		15		1452.4		181.9		-1		-0.4		4.588		12.31		0		14524		0.069		267.51		7.0278019323

		3		11		2005		10		34		31		0		110001		-0.052		-0.029		-0.021		45		51		51		15		1452.4		181.5		-0.8		-0.2		4.712		12.31		0		14524		0.06		240.85		6.3134776471

		3		11		2005		10		34		34		0		110001		0.029		-0.075		0.048		45		46		43		15		1452.4		181.5		-0.6		-0.1		4.712		12.31		0		14524		0.08		158.86		9.3648278148

		3		11		2005		10		34		37		0		110001		-0.069		0.013		0.019		44		44		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.805		12.31		0		14524		0.07		280.67		7.2739260376

		3		11		2005		10		34		40		0		110001		-0.071		0.076		-0.048		49		44		47		15		1452.4		182		-0.9		-0.5		4.743		12.31		0		14524		0.104		316.95		11.4546933612

		3		11		2005		10		34		43		0		110001		-0.028		-0.013		-0.047		50		46		42		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.975		12.31		0		14524		0.031		245.1		5.6231663678

		3		11		2005		10		34		46		0		110001		0.057		0.056		-0.041		45		48		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.014		12.31		0		14524		0.08		45.51		8.9810912477

		3		11		2005		10		34		49		0		110001		-0.059		0.015		0.01		45		51		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.316		12.31		0		14524		0.061		284.26		6.1692787261

		3		11		2005		10		34		52		0		110001		-0.01		-0.032		0.096		47		45		40		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.184		12.31		0		14524		0.034		197.35		10.1685790551

		3		11		2005		10		34		55		0		110001		-0.006		0.034		0.078		53		48		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.223		12.31		0		14524		0.035		349.99		8.5299472449

		3		11		2005		10		34		58		0		110001		-0.107		0.015		-0.013		42		42		39		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.316		12.31		0		14524		0.108		277.98		10.8825548471

		3		11		2005		10		35		1		0		110001		0.022		-0.053		0.05		46		50		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.184		12.31		0		14524		0.057		157.46		7.6111759932

		3		11		2005		10		35		4		0		110001		0.001		0.022		-0.092		44		46		38		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.277		12.31		0		14524		0.022		2.6		9.459915433

		3		11		2005		10		35		7		0		110001		-0.012		0		-0.12		48		48		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.161		12.31		0		14524		0.012		270		12.0598507453

		3		11		2005		10		35		10		0		110001		-0.031		0.013		0.079		46		41		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.385		12.31		0		14524		0.034		292.75		8.5854528128

		3		11		2005		10		35		13		0		110001		-0.054		0.041		0.039		47		49		53		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.076		12.31		0		14524		0.068		307.21		7.8217645068

		3		11		2005		10		35		16		0		110001		0.075		0.047		-0.098		50		49		47		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.4		5.486		12.31		0		14524		0.089		57.93		13.2053019655

		3		11		2005		10		35		19		0		110001		-0.054		0.011		-0.077		46		49		48		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.378		12.31		0		14524		0.055		281.51		9.468896451

		3		11		2005		10		35		22		0		110001		0.027		-0.071		0.111		46		50		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.138		12.31		0		14524		0.076		159.18		13.4502788075

		3		11		2005		10		35		25		0		110001		-0.023		0.005		-0.125		50		48		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.37		12.31		0		14524		0.024		282.26		12.719669807

		3		11		2005		10		35		28		0		110001		-0.012		-0.015		-0.169		48		50		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.277		12.31		0		14524		0.019		218.66		17.0088212408

		3		11		2005		10		35		31		0		110001		0.019		-0.015		0.015		48		48		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.184		12.31		0		14524		0.024		128.29		2.8478061732

		3		11		2005		10		35		34		0		110001		-0.001		-0.048		0.045		46		51		51		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.447		12.31		0		14524		0.048		181.19		6.5802735505

		3		11		2005		10		35		37		0		110001		-0.005		0.017		0.032		42		53		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.378		12.31		0		14524		0.018		343.61		3.6578682316

		3		11		2005		10		35		40		0		110001		-0.02		-0.032		-0.036		49		51		46		15		1452.4		181.7		-1		-0.3		5.424		12.31		0		14524		0.038		212.01		5.2153619242

		3		11		2005		10		35		43		0		110001		0.038		-0.034		0.128		47		53		47		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.494		12.31		0		14524		0.051		131.82		13.7782437197

		3		11		2005		10		35		46		0		110001		0.063		-0.078		0.015		46		55		50		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.3		12.31		0		14524		0.1		141.07		10.1380471492

		3		11		2005		10		35		49		0		110001		-0.007		-0.013		0.037		48		52		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.308		12.31		0		14524		0.015		208.3		3.9837168574

		3		11		2005		10		35		52		0		110001		-0.044		0.065		-0.097		50		56		48		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.393		12.31		0		14524		0.078		325.91		12.4779806059

		3		11		2005		10		35		55		0		110001		-0.01		-0.037		0.046		46		55		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.184		12.31		0		14524		0.038		195.12		5.987486952

		3		11		2005		10		35		58		0		110001		0.03		-0.069		0.019		44		53		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.385		12.31		0		14524		0.075		156.5		7.7601546376

		3		11		2005		10		36		1		0		110001		0.04		-0.061		0.102		49		55		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.254		12.31		0		14524		0.073		146.75		12.539936204

		3		11		2005		10		36		4		0		110001		-0.003		-0.061		0.075		54		59		41		15		1452.4		181.2		-1		0.1		5.347		12.31		0		14524		0.061		182.82		9.6721248958

		3		11		2005		10		36		7		0		110001		-0.03		0.002		0.009		48		59		49		15		1452.4		181.4		-0.9		0		5.3		12.32		0		14524		0.03		273.81		3.1384709653

		3		11		2005		10		36		10		0		110001		0.018		-0.049		0.075		45		57		42		15		1452.4		182		-0.8		-0.6		5.153		12.31		0		14524		0.052		159.83		9.1378334412

		3		11		2005		10		36		13		0		110001		0.005		-0.073		0.025		47		55		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.215		12.31		0		14524		0.073		176.08		7.7323993689

		3		11		2005		10		36		16		0		110001		-0.027		-0.023		0.114		51		55		46		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.261		12.32		0		14524		0.035		229.57		11.9390116844

		3		11		2005		10		36		19		0		110001		-0.029		0.009		-0.127		50		55		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.13		12.31		0		14524		0.03		287.24		13.0579477714

		3		11		2005		10		36		22		0		110001		-0.031		0.026		0.069		48		52		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.362		12.32		0		14524		0.04		309.99		7.9987499023

		3		11		2005		10		36		25		0		110001		0.049		-0.077		-0.053		48		55		45		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.579		12.31		0		14524		0.091		147.53		10.5541461047

		3		11		2005		10		36		28		0		110001		0.05		-0.037		0.025		54		50		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.432		12.32		0		14524		0.062		126.5		6.7037303048

		3		11		2005		10		36		31		0		110001		0.015		-0.066		0.107		54		55		46		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.501		12.32		0		14524		0.068		167.2		12.6609636284

		3		11		2005		10		36		34		0		110001		-0.069		0.004		0.075		57		55		43		15		1452.4		181.4		-1		0		5.393		12.32		0		14524		0.069		273.32		10.1990195607

		3		11		2005		10		36		37		0		110001		-0.022		0.018		-0.046		53		59		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.648		12.32		0		14524		0.028		309.29		5.4074023338

		3		11		2005		10		36		40		0		110001		0.007		-0.035		-0.016		52		61		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.308		12.32		0		14524		0.036		168.69		3.9115214431

		3		11		2005		10		36		43		0		110001		0.025		-0.046		0.107		44		60		47		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.037		12.32		0		14524		0.052		151.48		11.912178642

		3		11		2005		10		36		46		0		110001		-0.009		-0.012		0.153		48		60		42		15		1452.4		181.4		-0.8		-0.1		4.929		12.32		0		14524		0.015		216.87		15.3733535704

		3		11		2005		10		36		49		0		110001		0.01		0.064		-0.088		46		77		45		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.542		12.32		0		14524		0.065		8.88		10.9270307037

		3		11		2005		10		36		52		0		110001		0.03		-0.003		0.038		47		55		43		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.882		12.32		0		14524		0.03		95.71		4.8507731343

		3		11		2005		10		36		55		0		110001		-0.055		-0.035		-0.042		46		52		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.805		12.32		0		14524		0.065		237.53		7.7549983881

		3		11		2005		10		36		58		0		110001		-0.013		-0.005		0.071		53		52		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.689		12.32		0		14524		0.014		248.96		7.2353299856

		3		11		2005		10		37		1		0		110001		-0.015		-0.051		-0.087		42		49		43		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.805		12.32		0		14524		0.053		196.39		10.1955872808

		3		11		2005		10		37		4		0		110001		-0.03		0.072		-0.114		44		48		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.82		12.32		0		14524		0.078		337.38		13.8130373199

		3		11		2005		10		37		7		0		110001		-0.066		-0.014		0.052		51		48		48		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.354		12.32		0		14524		0.067		258.02		8.5182157756

		3		11		2005		10		37		10		0		110001		-0.022		-0.003		-0.056		51		47		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.998		12.32		0		14524		0.022		262.23		6.0241181927

		3		11		2005		10		37		13		0		110001		0.057		-0.017		0.014		40		43		42		15		1452.4		182.1		-0.8		-0.6		5.091		12.32		0		14524		0.059		106.61		6.110646447

		3		11		2005		10		37		16		0		110001		-0.079		0.062		-0.054		47		48		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.432		12.32		0		14524		0.1		308.13		11.4021927716

		3		11		2005		10		37		19		0		110001		-0.009		-0.026		-0.026		45		51		45		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.107		12.32		0		14524		0.028		199.09		3.7854986461

		3		11		2005		10		37		22		0		110001		0.031		-0.026		-0.065		45		53		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.246		12.32		0		14524		0.04		129.99		7.656369897

		3		11		2005		10		37		25		0		110001		-0.077		0.015		-0.009		47		49		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.192		12.32		0		14524		0.078		281.02		7.8962016185

		3		11		2005		10		37		28		0		110001		-0.046		0.002		0.047		54		47		40		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.579		12.32		0		14524		0.046		272.49		6.5795136598

		3		11		2005		10		37		31		0		110001		0.015		0.058		-0.077		47		49		47		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		5.494		12.32		0		14524		0.06		14.5		9.7560237802

		3		11		2005		10		37		34		0		110001		0.025		-0.011		0.069		56		45		40		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.633		12.32		0		14524		0.027		113.75		7.4209163855

		3		11		2005		10		37		37		0		110001		-0.063		0.019		-0.082		42		47		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.555		12.32		0		14524		0.066		286.78		10.5138004546

		3		11		2005		10		37		40		0		110001		0.023		0.011		0.119		53		41		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.037		12.32		0		14524		0.025		64.44		12.170045193

		3		11		2005		10		37		43		0		110001		0.03		-0.033		0.014		51		49		42		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.06		12.32		0		14524		0.045		137.73		4.674398357

		3		11		2005		10		37		46		0		110001		0.017		-0.041		0.05		48		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.805		12.32		0		14524		0.044		157.48		6.6858058602

		3		11		2005		10		37		49		0		110001		-0.043		-0.103		0.204		43		47		43		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.797		12.32		0		14524		0.112		202.66		23.253816891

		3		11		2005		10		37		52		0		110001		0.071		-0.012		-0.02		45		50		43		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.774		12.32		0		14524		0.072		99.59		7.4732857566

		3		11		2005		10		37		55		0		110001		-0.029		-0.002		0.05		47		50		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.96		12.32		0		14524		0.029		266.05		5.7835974964

		3		11		2005		10		37		58		0		110001		0.018		0.006		-0.128		47		49		51		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		4.488		12.32		0		14524		0.019		71.57		12.9398608957

		3		11		2005		10		38		1		0		110001		-0.035		0.036		0.107		48		47		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.619		12.32		0		14524		0.05		315.81		11.8194754537

		3		11		2005		10		38		4		0		110001		-0.063		0.024		0.088		46		45		43		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		4.743		12.32		0		14524		0.067		290.85		11.0855762142

		3		11		2005		10		38		7		0		110001		0.011		0.009		0.019		52		47		43		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.339		12.32		0		14524		0.014		50.71		2.3727621035

		3		11		2005		10		38		10		0		110001		0.031		-0.052		-0.015		58		49		42		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.501		12.32		0		14524		0.061		149.2		6.2369864518

		3		11		2005		10		38		13		0		110001		-0.027		-0.028		0.039		59		46		45		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.169		12.32		0		14524		0.039		223.96		5.5081757416

		3		11		2005		10		38		16		0		110001		0.005		-0.006		-0.074		62		49		46		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.347		12.32		0		14524		0.008		140.19		7.4411020689

		3		11		2005		10		38		19		0		110001		-0.023		-0.028		0.005		59		51		51		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.4		5.2		12.32		0		14524		0.036		219.4		3.6578682316

		3		11		2005		10		38		22		0		110001		-0.054		-0.046		0.047		52		50		45		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.192		12.32		0		14524		0.071		229.57		8.5094065598

		3		11		2005		10		38		25		0		110001		0.037		0.003		0.01		47		48		47		15		1452.4		181.4		-0.9		0		5.2		12.32		0		14524		0.037		85.36		3.8444765573

		3		11		2005		10		38		28		0		110001		0.013		0.046		-0.089		44		46		48		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.223		12.32		0		14524		0.048		15.78		10.1024749443

		3		11		2005		10		38		31		0		110001		0.016		-0.005		0.014		41		51		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.223		12.32		0		14524		0.017		107.35		2.1840329668

		3		11		2005		10		38		34		0		110001		0.001		-0.038		0.073		46		50		46		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.207		12.32		0		14524		0.038		178.49		8.2304313374

		3		11		2005		10		38		37		0		110001		-0.077		0.005		-0.031		43		50		49		15		1452.4		181.4		-0.8		0		5.478		12.32		0		14524		0.077		273.72		8.3156479002

		3		11		2005		10		38		40		0		110001		-0.014		0.013		-0.076		44		50		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.664		12.32		0		14524		0.019		312.88		7.8364532794

		3		11		2005		10		38		43		0		110001		0.01		-0.015		-0.009		48		49		47		15		1452.4		182		-0.8		-0.6		5.555		12.32		0		14524		0.018		146.31		2.014944168

		3		11		2005		10		38		46		0		110001		0.023		0.013		-0.086		47		51		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.169		12.32		0		14524		0.026		60.52		8.9966660492

		3		11		2005		10		38		49		0		110001		0.025		-0.036		0.077		40		50		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.1		5.223		12.32		0		14524		0.044		145.22		8.8600225733

		3		11		2005		10		38		52		0		110001		0.001		-0.07		0.139		41		50		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.1		5.432		12.32		0		14524		0.07		179.18		15.5634186476

		3		11		2005		10		38		55		0		110001		-0.058		-0.013		0.127		44		49		43		15		1452.4		181.3		-1		0.1		5.385		12.33		0		14524		0.059		257.37		14.0221253739

		3		11		2005		10		38		58		0		110001		0.012		0.052		-0.027		47		47		41		15		1452.4		181.4		-1.1		0		5.347		12.33		0		14524		0.053		12.99		5.9808026217

		3		11		2005		10		39		1		0		110001		-0.019		0.002		0.043		47		48		42		15		1452.4		182		-0.8		-0.5		5.316		12.33		0		14524		0.019		276.01		4.7053161424

		3		11		2005		10		39		4		0		110001		0.003		-0.06		0.043		47		47		46		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.509		12.33		0		14524		0.06		177.14		7.3878278269

		3		11		2005		10		39		7		0		110001		-0.017		-0.046		-0.06		49		49		45		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.122		12.33		0		14524		0.049		200.28		7.7491935064

		3		11		2005		10		39		10		0		110001		-0.023		-0.038		-0.061		46		46		42		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.875		12.32		0		14524		0.044		211.18		7.545859792

		3		11		2005		10		39		13		0		110001		-0.03		0.014		0.069		45		45		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.882		12.33		0		14524		0.033		295.02		7.6531039455

		3		11		2005		10		39		16		0		110001		0.012		-0.044		-0.128		47		45		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.697		12.32		0		14524		0.046		164.74		13.5882302012

		3		11		2005		10		39		19		0		110001		-0.067		-0.001		-0.032		50		52		46		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.766		12.32		0		14524		0.067		269.14		7.4256312863

		3		11		2005		10		39		22		0		110001		0.007		0.039		-0.108		51		50		43		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.905		12.32		0		14524		0.04		10.18		11.503912378

		3		11		2005		10		39		25		0		110001		-0.053		0.078		0.04		52		47		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.32		0		14524		0.094		325.8		10.2435345462

		3		11		2005		10		39		28		0		110001		0.024		-0.049		-0.05		48		46		49		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.712		12.33		0		14524		0.055		153.9		7.4006756448

		3		11		2005		10		39		31		0		110001		0.051		-0.006		-0.072		53		44		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.526		12.33		0		14524		0.051		96.71		8.8436417838

		3		11		2005		10		39		34		0		110001		-0.054		0.056		-0.056		45		49		47		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		4.55		12.33		0		14524		0.078		316.04		9.5854055731

		3		11		2005		10		39		37		0		110001		0.058		-0.089		0.076		45		51		43		15		1452.4		182.1		-0.9		-0.6		4.55		12.32		0		14524		0.106		146.91		13.0617762957

		3		11		2005		10		39		40		0		110001		0		-0.03		-0.046		46		50		48		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.712		12.32		0		14524		0.03		180		5.4918120871

		3		11		2005		10		39		43		0		110001		0.056		-0.014		-0.009		48		52		49		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.3		5.014		12.33		0		14524		0.058		104.04		5.8420886676

		3		11		2005		10		39		46		0		110001		-0.021		0.049		-0.056		45		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.441		12.32		0		14524		0.053		336.8		7.731752712

		3		11		2005		10		39		49		0		110001		-0.094		0.082		-0.168		49		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.905		12.33		0		14524		0.125		311.1		20.9246266394

		3		11		2005		10		39		52		0		110001		0.019		-0.049		-0.018		44		46		45		15		1452.4		181.2		-1.2		0.2		5.006		12.33		0		14524		0.053		158.81		5.5551777649

		3		11		2005		10		39		55		0		110001		-0.018		0.019		-0.047		48		45		48		15		1452.4		181.5		-0.9		0		4.697		12.33		0		14524		0.026		316.55		5.3795910625

		3		11		2005		10		39		58		0		110001		-0.046		0.025		-0.016		46		45		46		15		1452.4		182.3		-0.6		-0.8		5.006		12.33		0		14524		0.052		298.52		5.4744862773

		3		11		2005		10		40		1		0		110001		-0.038		-0.008		-0.015		51		42		45		15		1452.4		181.4		-0.7		0		4.844		12.33		0		14524		0.039		258.11		4.1629316593

		3		11		2005		10		40		4		0		110001		-0.028		-0.02		-0.013		42		45		50		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.766		12.33		0		14524		0.034		234.46		3.6783148315

		3		11		2005		10		40		7		0		110001		0.112		-0.176		0.2		44		49		54		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.4		4.898		12.33		0		14524		0.209		147.53		28.8998269891

		3		11		2005		10		40		10		0		110001		-0.015		0.015		-0.034		42		51		50		15		1452.4		181.7		-1		-0.2		4.689		12.33		0		14524		0.021		315		4.0074929819

		3		11		2005		10		40		13		0		110001		0.103		-0.111		0.079		49		51		54		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.3		4.751		12.32		0		14524		0.151		137.14		17.0795198996

		3		11		2005		10		40		16		0		110001		0.081		-0.005		0.001		51		51		48		15		1452.4		181.8		-0.7		-0.3		4.495		12.33		0		14524		0.081		93.53		8.116033514

		3		11		2005		10		40		19		0		110001		0.015		-0.088		0.067		51		49		47		15		1452.4		181.4		-1		0		4.619		12.33		0		14524		0.089		170.33		11.1615411122

		3		11		2005		10		40		22		0		110001		0.007		-0.067		0.097		45		48		50		15		1452.4		182.4		-0.6		-0.8		4.967		12.32		0		14524		0.067		174.04		11.8097417415

		3		11		2005		10		40		25		0		110001		-0.062		0.002		-0.044		47		47		43		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.5		4.341		12.33		0		14524		0.062		271.85		7.6052613367

		3		11		2005		10		40		28		0		110001		-0.038		-0.061		0.221		45		51		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		4.542		12.33		0		14524		0.072		211.92		23.2391910358

		3		11		2005		10		40		31		0		110001		-0.045		-0.037		-0.081		42		48		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.875		12.33		0		14524		0.058		230.57		9.9774746304

		3		11		2005		10		40		34		0		110001		0.03		0.023		-0.124		44		51		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.107		12.33		0		14524		0.038		52.52		12.9634100452

		3		11		2005		10		40		37		0		110001		0.046		0.002		-0.023		43		53		39		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.851		12.33		0		14524		0.046		87.51		5.146843693

		3		11		2005		10		40		40		0		110001		0.085		-0.132		0.142		37		49		45		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.728		12.33		0		14524		0.157		147.22		21.1690812271

		3		11		2005		10		40		43		0		110001		-0.043		0.066		-0.13		35		45		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.658		12.33		0		14524		0.079		326.92		15.2003289438

		3		11		2005		10		40		46		0		110001		0.028		-0.084		0.028		43		48		46		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.619		12.33		0		14524		0.089		161.57		9.286549413

		3		11		2005		10		40		49		0		110001		-0.086		0.087		-0.076		43		47		46		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.33		0		14524		0.122		315.33		14.4017360065

		3		11		2005		10		40		52		0		110001		0.042		-0.043		0.041		42		47		48		15		1452.4		181.6		-1.1		-0.2		4.635		12.33		0		14524		0.06		135.67		7.2759879054

		3		11		2005		10		40		55		0		110001		-0.025		-0.007		0.095		46		45		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		4.728		12.33		0		14524		0.026		254.36		9.8483501156

		3		11		2005		10		40		58		0		110001		-0.024		0.015		0.062		47		45		46		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.364		12.33		0		14524		0.028		302.01		6.8154236846

		3		11		2005		10		41		1		0		110001		-0.102		0.016		-0.13		48		48		44		15		1452.4		181.8		-0.6		-0.3		4.534		12.33		0		14524		0.103		278.91		16.6012047756

		3		11		2005		10		41		4		0		110001		-0.035		-0.02		0.148		46		54		43		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.619		12.33		0		14524		0.04		240.26		15.3391655575

		3		11		2005		10		41		7		0		110001		-0.016		-0.031		-0.058		48		49		41		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		4.859		12.33		0		14524		0.035		207.3		6.7683085036

		3		11		2005		10		41		10		0		110001		-0.003		0.015		0.106		43		44		47		15		1452.4		182		-0.7		-0.5		4.782		12.33		0		14524		0.015		348.69		10.7098085884

		3		11		2005		10		41		13		0		110001		-0.005		-0.002		0.04		44		43		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.3		12.33		0		14524		0.005		248.2		4.0360872141

		3		11		2005		10		41		16		0		110001		-0.042		-0.028		0.165		52		50		41		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.05		236.31		17.2548543894

		3		11		2005		10		41		19		0		110001		0.064		-0.109		-0.066		56		52		39		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.3		5.447		12.33		0		14524		0.126		149.58		14.2593828758

		3		11		2005		10		41		22		0		110001		-0.006		-0.063		0.069		61		46		43		15		1452.4		181.9		-0.9		-0.5		5.223		12.33		0		14524		0.063		185.44		9.3626919206

		3		11		2005		10		41		25		0		110001		-0.013		0.051		-0.044		62		52		45		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.053		345.7		6.8600291545

		3		11		2005		10		41		28		0		110001		0.032		0.002		0.118		62		61		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.362		12.33		0		14524		0.032		86.42		12.2278370941

		3		11		2005		10		41		31		0		110001		-0.021		-0.016		-0.135		54		50		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.2		12.33		0		14524		0.026		232.7		13.7557260804

		3		11		2005		10		41		34		0		110001		0.041		-0.061		0.229		45		46		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.362		12.33		0		14524		0.073		146.09		24.0505717188

		3		11		2005		10		41		37		0		110001		-0.008		-0.054		0.147		46		52		50		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		5.091		12.33		0		14524		0.055		188.43		15.6808800773

		3		11		2005		10		41		40		0		110001		-0.052		-0.035		0.018		49		52		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.292		12.33		0		14524		0.063		236.06		6.5215028943

		3		11		2005		10		41		43		0		110001		0.022		-0.069		0.177		42		53		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.3		5.114		12.33		0		14524		0.072		162.32		19.1243300536

		3		11		2005		10		41		46		0		110001		0.059		0.01		-0.035		47		61		47		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.432		12.33		0		14524		0.06		80.38		6.932532005

		3		11		2005		10		41		49		0		110001		-0.021		-0.016		0.252		48		54		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.625		12.33		0		14524		0.026		232.7		25.3379162521

		3		11		2005		10		41		52		0		110001		-0.003		-0.098		0.091		48		51		50		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.494		12.33		0		14524		0.098		181.75		13.376845667

		3		11		2005		10		41		55		0		110001		0.009		0.028		0.169		48		48		45		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.37		12.33		0		14524		0.029		17.82		17.154008278

		3		11		2005		10		41		58		0		110001		0.036		-0.003		-0.088		49		46		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.285		12.33		0		14524		0.036		94.76		9.5126231924

		3		11		2005		10		42		1		0		110001		0.032		0.072		-0.089		50		43		42		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		5.416		12.33		0		14524		0.079		23.96		11.8865470175

		3		11		2005		10		42		4		0		110001		-0.011		-0.029		0.009		45		45		54		15		1452.4		181.7		-0.7		-0.4		5.408		12.33		0		14524		0.031		200.77		3.2295510524

		3		11		2005		10		42		7		0		110001		0.04		0.003		-0.087		46		47		48		15		1452.4		181.9		-0.7		-0.5		4.867		12.33		0		14524		0.04		85.71		9.5801878896

		3		11		2005		10		42		10		0		110001		-0.018		0.041		-0.114		45		49		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.689		12.33		0		14524		0.045		336.3		12.2478569554

		3		11		2005		10		42		13		0		110001		0.032		-0.039		-0.012		44		55		47		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.797		12.33		0		14524		0.05		140.63		5.185556865

		3		11		2005		10		42		16		0		110001		-0.054		0.042		0.033		47		50		38		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		4.867		12.33		0		14524		0.068		307.87		7.5953933407

		3		11		2005		10		42		19		0		110001		0.002		-0.009		0.139		48		46		39		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.022		12.33		0		14524		0.009		167.47		13.9305419851

		3		11		2005		10		42		22		0		110001		0.022		-0.053		-0.001		47		44		49		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.828		12.33		0		14524		0.057		157.46		5.7393379409

		3		11		2005		10		42		25		0		110001		0.005		0.013		-0.158		49		45		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.33		0		14524		0.014		21.04		15.8612735933

		3		11		2005		10		42		28		0		110001		0		-0.02		0.022		47		46		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.611		12.33		0		14524		0.02		180		2.9732137495

		3		11		2005		10		42		31		0		110001		-0.013		0.027		0.044		47		48		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		4.488		12.33		0		14524		0.03		334.29		5.3235326617

		3		11		2005		10		42		34		0		110001		-0.028		0.032		0.09		49		50		45		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.82		12.33		0		14524		0.043		318.81		9.9538937105

		3		11		2005		10		42		37		0		110001		-0.042		-0.026		0.019		49		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.519		12.33		0		14524		0.049		238.24		5.292447449

		3		11		2005		10		42		40		0		110001		-0.032		0.015		0.052		50		45		44		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.751		12.33		0		14524		0.035		295.11		6.2872887638

		3		11		2005		10		42		43		0		110001		0.068		-0.068		0.073		45		44		52		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.47		12.33		0		14524		0.096		135		12.0735247546

		3		11		2005		10		42		46		0		110001		-0.033		0.024		0.004		47		45		46		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.463		12.33		0		14524		0.041		306.03		4.1

		3		11		2005		10		42		49		0		110001		-0.014		-0.015		0.096		40		46		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		5.517		12.33		0		14524		0.021		223.03		9.8168222964

		3		11		2005		10		42		52		0		110001		0.036		-0.017		-0.081		47		44		46		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.4		5.401		12.33		0		14524		0.04		115.28		9.0255193756

		3		11		2005		10		42		55		0		110001		0.031		-0.015		-0.055		43		49		42		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.33		0		14524		0.034		115.82		6.4892218332

		3		11		2005		10		42		58		0		110001		-0.02		-0.013		0.003		46		47		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.169		12.33		0		14524		0.024		236.98		2.404163056

		3		11		2005		10		43		1		0		110001		-0.052		0.059		0.068		48		47		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.2		12.33		0		14524		0.079		318.61		10.3966340707

		3		11		2005		10		43		4		0		110001		-0.034		-0.031		0.115		47		50		44		15		1452.4		181.8		-0.9		-0.4		5.316		12.33		0		14524		0.046		227.64		12.3862827353

		3		11		2005		10		43		7		0		110001		0.056		-0.046		0.03		43		47		48		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.3		5.47		12.33		0		14524		0.072		129.4		7.8434686205

		3		11		2005		10		43		10		0		110001		0.041		-0.038		0.022		45		49		42		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.463		12.33		0		14524		0.056		132.83		6.0074953184

		3		11		2005		10		43		13		0		110001		-0.019		0.02		0.026		48		48		44		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		5.254		12.33		0		14524		0.028		316.47		3.7907782842

		3		11		2005		10		43		16		0		110001		0.016		-0.004		-0.102		51		45		41		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.207		12.33		0		14524		0.016		104.04		10.3324730825

		3		11		2005		10		43		19		0		110001		-0.049		0.012		-0.01		52		46		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		5.447		12.33		0		14524		0.05		283.76		5.1429563482

		3		11		2005		10		43		22		0		110001		0.013		0.006		-0.124		46		52		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.33		0		14524		0.014		65.22		12.4823875921

		3		11		2005		10		43		25		0		110001		0.009		-0.066		0.079		45		48		42		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.913		12.33		0		14524		0.067		172.23		10.3334408597

		3		11		2005		10		43		28		0		110001		-0.014		0.027		0		37		45		41		15		1452.4		181.7		-0.9		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.03		332.59		3.0413812651

		3		11		2005		10		43		31		0		110001		-0.002		-0.041		0.007		43		46		44		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.96		12.33		0		14524		0.041		182.79		4.1641325627

		3		11		2005		10		43		34		0		110001		0.029		-0.082		0.035		45		48		48		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.743		12.33		0		14524		0.087		160.52		9.3754999867

		3		11		2005		10		43		37		0		110001		0.02		0.06		-0.091		44		47		43		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		4.704		12.33		0		14524		0.063		18.43		11.0819673344

		3		11		2005		10		43		40		0		110001		0.033		-0.084		-0.119		42		46		48		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.09		158.55		14.9351933365

		3		11		2005		10		43		43		0		110001		0.049		-0.033		0.032		45		47		41		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		4.782		12.33		0		14524		0.059		123.96		6.7186308129

		3		11		2005		10		43		46		0		110001		-0.037		-0.058		0.013		44		46		47		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.069		212.54		7.0014284257

		3		11		2005		10		43		49		0		110001		0		0.041		-0.142		46		46		41		15		1452.4		181.9		-0.8		-0.5		5.378		12.33		0		14524		0.041		0		14.7800541271

		3		11		2005		10		43		52		0		110001		-0.02		-0.004		0.049		44		47		39		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.393		12.33		0		14524		0.02		258.69		5.3075418039

		3		11		2005		10		43		55		0		110001		0.01		0.009		-0.021		45		46		41		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.2		5.509		12.33		0		14524		0.013		48.01		2.4939927827

		3		11		2005		10		43		58		0		110001		-0.033		-0.039		0.144		48		44		48		15		1452.4		181.5		-0.9		-0.2		5.145		12.33		0		14524		0.051		220.24		15.2793978939

		3		11		2005		10		44		1		0		110001		-0.01		0.025		-0.006		48		44		44		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.4		5.308		12.33		0		14524		0.027		338.2		2.7586228448

		3		11		2005		10		44		4		0		110001		0.03		0.057		-0.095		50		46		45		15		1452.4		181.6		-0.9		-0.3		5.23		12.33		0		14524		0.064		27.76		11.4778046681

		3		11		2005		10		44		7		0		110001		-0.01		0.002		-0.026		48		46		47		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.3		5.532		12.33		0		14524		0.01		281.31		2.7928480088

		3		11		2005		10		44		10		0		110001		0.015		-0.01		-0.103		48		52		42		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.018		123.69		10.4565768777

		3		11		2005		10		44		13		0		110001		0.007		0.032		-0.146		49		50		45		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.033		12.34		14.9629542538

		3		11		2005		10		44		16		0		110001		0.003		0		0.15		47		48		45		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.215		12.34		0		14525		0.003		90		15.0029997001

		3		11		2005		10		44		19		0		110001		0.043		-0.042		0.028		45		52		48		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.06		134.33		6.63098786

		3		11		2005		10		44		22		0		110001		-0.034		0.096		-0.123		43		48		43		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.102		340.5		15.9690325317

		3		11		2005		10		44		25		0		110001		-0.001		0.024		-0.039		41		51		52		15		1452.4		181.8		-0.8		-0.3		4.952		12.33		0		14524		0.024		357.61		4.5803929962

		3		11		2005		10		44		28		0		110001		-0.07		-0.022		0.024		41		46		46		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.073		252.55		7.7201036262

		3		11		2005		10		44		31		0		110001		-0.038		0.015		0.034		48		46		48		15		1452.4		181.7		-0.8		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.041		291.54		5.3150729064

		3		11		2005		10		44		34		0		110001		0.019		-0.043		0.077		44		51		46		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.449		12.33		0		14524		0.047		156.16		9.021640649

		3		11		2005		10		44		37		0		110001		0.013		0.003		-0.073		45		48		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.3		4.82		12.34		0		14525		0.013		77.01		7.4209163855

		3		11		2005		10		44		40		0		110001		0.002		-0.026		0.033		46		50		51		15		1452.4		181.6		-0.8		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.026		175.6		4.205948169

		3		11		2005		10		44		43		0		110001		0.012		0.002		-0.043		51		50		52		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.774		12.34		0		14525		0.012		80.54		4.4687805943

		3		11		2005		10		44		46		0		110001		0.01		0.007		-0.016		50		47		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.65		12.34		0		14525		0.012		55.01		2.0124611797

		3		11		2005		10		44		49		0		110001		-0.021		-0.025		0.015		48		47		57		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.58		12.34		0		14525		0.033		220.03		3.5930488446

		3		11		2005		10		44		52		0		110001		-0.046		0.016		-0.039		50		50		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		4.82		12.34		0		14525		0.049		289.18		6.2393909959

		3		11		2005		10		44		55		0		110001		0.001		0.001		-0.038		46		48		54		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.099		12.34		0		14525		0.001		45		3.8026306684

		3		11		2005		10		44		58		0		110001		0.04		0.114		-0.143		48		47		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		4.619		12.34		0		14525		0.121		19.33		18.7203098265

		3		11		2005		10		45		1		0		110001		-0.042		-0.027		-0.039		52		49		53		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.882		12.34		0		14525		0.05		237.26		6.3356136246

		3		11		2005		10		45		4		0		110001		-0.022		-0.012		0.003		48		43		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.898		12.34		0		14525		0.025		241.39		2.5238858928

		3		11		2005		10		45		7		0		110001		0.019		0.002		-0.064		46		48		48		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.019		83.99		6.6790717918

		3		11		2005		10		45		10		0		110001		0.003		-0.035		-0.024		47		49		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.952		12.34		0		14525		0.035		175.1		4.2544094772

		3		11		2005		10		45		13		0		110001		0.015		0.016		-0.101		50		46		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.34		0		14525		0.022		43.15		10.3353761422

		3		11		2005		10		45		16		0		110001		0.029		0.027		0.007		45		50		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.875		12.34		0		14525		0.04		47.05		4.0236799077

		3		11		2005		10		45		19		0		110001		-0.016		0.008		0.005		44		51		50		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.882		12.34		0		14525		0.018		296.57		1.8574175621

		3		11		2005		10		45		22		0		110001		-0.042		0.02		-0.163		45		51		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.952		12.34		0		14525		0.047		295.46		16.95081119

		3		11		2005		10		45		25		0		110001		-0.001		0.101		-0.017		51		44		43		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.952		12.34		0		14525		0.101		359.43		10.2425582742

		3		11		2005		10		45		28		0		110001		-0.04		0.093		-0.07		47		45		50		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		4.944		12.34		0		14525		0.101		336.73		12.3081273962

		3		11		2005		10		45		31		0		110001		-0.121		0.054		-0.019		45		50		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.967		12.34		0		14525		0.133		294.05		13.3858133858

		3		11		2005		10		45		34		0		110001		0.028		-0.001		-0.054		44		53		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.635		12.34		0		14525		0.028		92.05		6.0835844697

		3		11		2005		10		45		37		0		110001		-0.045		0		0.061		48		50		44		15		1452.5		181.7		-0.6		-0.3		4.921		12.34		0		14525		0.045		270		7.5802374633

		3		11		2005		10		45		40		0		110001		0.02		-0.02		0.026		48		52		44		15		1452.5		181.9		-0.6		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.028		135		3.8418745425

		3		11		2005		10		45		43		0		110001		-0.026		-0.025		0.03		48		48		44		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.3		4.921		12.34		0		14525		0.036		226.12		4.6914816423

		3		11		2005		10		45		46		0		110001		0.003		0.048		-0.082		44		46		38		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		5.006		12.34		0		14525		0.048		3.58		9.5063136914

		3		11		2005		10		45		49		0		110001		-0.004		-0.021		0.034		44		49		40		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.828		12.34		0		14525		0.021		190.78		4.0162171256

		3		11		2005		10		45		52		0		110001		0.074		-0.036		0.04		50		51		48		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.789		12.34		0		14525		0.082		115.94		9.149863387

		3		11		2005		10		45		55		0		110001		-0.043		0.012		0.027		45		49		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.697		12.34		0		14525		0.045		285.59		5.2172789843

		3		11		2005		10		45		58		0		110001		-0.076		0.076		-0.132		44		48		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.534		12.34		0		14525		0.107		315		17.0223382648

		3		11		2005		10		46		1		0		110001		-0.014		0.08		-0.038		43		47		41		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.936		12.34		0		14525		0.081		350.07		8.9666047086

		3		11		2005		10		46		4		0		110001		0.097		0.029		-0.018		43		45		40		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		4.921		12.34		0		14525		0.101		73.35		10.2829956725

		3		11		2005		10		46		7		0		110001		-0.009		-0.009		0.062		48		50		47		15		1452.5		181.4		-0.9		0		4.875		12.34		0		14525		0.013		225		6.3292969594

		3		11		2005		10		46		10		0		110001		0.012		-0.021		0.15		45		49		46		15		1452.5		181.4		-0.8		-0.1		4.681		12.34		0		14525		0.024		150.26		15.1937487145

		3		11		2005		10		46		13		0		110001		-0.01		0.014		-0.152		42		52		51		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.017		324.46		15.2970585408

		3		11		2005		10		46		16		0		110001		-0.061		-0.015		-0.019		48		57		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		4.743		12.34		0		14525		0.063		256.18		6.5627738038

		3		11		2005		10		46		19		0		110001		-0.046		-0.011		-0.043		48		63		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.805		12.34		0		14525		0.047		256.55		6.3921827258

		3		11		2005		10		46		22		0		110001		-0.01		-0.021		0.015		46		56		40		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.712		12.34		0		14525		0.023		205.46		2.7676705006

		3		11		2005		10		46		25		0		110001		-0.039		0.014		-0.051		44		51		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.743		12.34		0		14525		0.041		289.75		6.5711490624

		3		11		2005		10		46		28		0		110001		0.102		-0.038		0.033		49		45		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.836		12.34		0		14525		0.109		110.43		11.3740933705

		3		11		2005		10		46		31		0		110001		0.067		-0.053		-0.015		47		46		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.34		0		14525		0.085		128.35		8.673522929

		3		11		2005		10		46		34		0		110001		0.011		-0.014		-0.009		46		46		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.018		141.84		1.9949937343

		3		11		2005		10		46		37		0		110001		0.018		-0.068		0.066		44		45		48		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.774		12.34		0		14525		0.07		165.17		9.6457244414

		3		11		2005		10		46		40		0		110001		0.007		-0.063		0.119		45		49		49		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.006		12.34		0		14525		0.063		173.66		13.482952199

		3		11		2005		10		46		43		0		110001		0.031		-0.006		-0.058		42		53		50		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.557		12.34		0		14525		0.032		100.95		6.6037867924

		3		11		2005		10		46		46		0		110001		0.035		-0.076		0.075		48		49		49		15		1452.5		181.6		-1		-0.2		4.789		12.34		0		14525		0.084		155.27		11.2365475125

		3		11		2005		10		46		49		0		110001		-0.037		0.026		-0.037		46		49		54		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.666		12.34		0		14525		0.045		305.1		5.8429444632

		3		11		2005		10		46		52		0		110001		-0.055		0.057		-0.01		46		54		53		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.65		12.34		0		14525		0.079		316.02		7.9837334625

		3		11		2005		10		46		55		0		110001		0.042		-0.021		0.045		44		46		52		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.666		12.34		0		14525		0.047		116.57		6.5038450166

		3		11		2005		10		46		58		0		110001		0.041		-0.076		0.141		46		44		49		15		1452.5		181.5		-0.7		-0.2		4.913		12.34		0		14525		0.086		151.65		16.5342069662

		3		11		2005		10		47		1		0		110001		0.025		-0.059		0.097		46		46		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.851		12.34		0		14525		0.064		157.04		11.6254032188

		3		11		2005		10		47		4		0		110001		0.029		-0.078		-0.019		45		49		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		4.596		12.34		0		14525		0.083		159.61		8.5358069331

		3		11		2005		10		47		7		0		110001		-0.028		-0.026		0.017		47		48		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.038		227.12		4.1821047333

		3		11		2005		10		47		10		0		110001		0.015		0.023		-0.038		46		45		46		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.875		12.34		0		14525		0.027		33.11		4.6882832679

		3		11		2005		10		47		13		0		110001		-0.016		-0.028		0.087		45		44		48		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.032		209.74		9.2784697014

		3		11		2005		10		47		16		0		110001		-0.023		0.04		-0.104		49		45		44		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.929		12.34		0		14525		0.046		330.1		11.3776095908

		3		11		2005		10		47		19		0		110001		0.04		-0.007		0.037		48		48		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.076		12.34		0		14525		0.041		99.93		5.4936326779

		3		11		2005		10		47		22		0		110001		0		-0.046		0.058		51		50		42		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.046		180		7.4027022093

		3		11		2005		10		47		25		0		110001		0.027		0.055		-0.015		48		49		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.207		12.34		0		14525		0.061		26.15		6.3079315152

		3		11		2005		10		47		28		0		110001		-0.043		-0.072		0.024		47		52		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.285		12.34		0		14525		0.084		210.85		8.7229582138

		3		11		2005		10		47		31		0		110001		-0.004		-0.015		0.029		50		53		45		15		1452.5		181.3		-0.9		0.1		5.37		12.34		0		14525		0.016		194.93		3.2893768407

		3		11		2005		10		47		34		0		110001		0.015		0.056		-0.083		50		45		50		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.4		5.362		12.34		0		14525		0.058		15		10.1242283657

		3		11		2005		10		47		37		0		110001		-0.02		0.02		0.001		48		52		46		15		1452.5		182		-0.8		-0.5		5.308		12.34		0		14525		0.028		315		2.8301943396

		3		11		2005		10		47		40		0		110001		0.034		-0.05		-0.017		47		47		44		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.029		12.34		0		14525		0.06		145.78		6.280923499

		3		11		2005		10		47		43		0		110001		-0.031		0.027		-0.037		47		49		47		15		1452.5		181.2		-1		0.1		5.416		12.34		0		14525		0.041		311.05		5.5308227236

		3		11		2005		10		47		46		0		110001		-0.014		-0.02		0.074		48		46		40		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		5.37		12.34		0		14525		0.024		214.99		7.7923038955

		3		11		2005		10		47		49		0		110001		-0.014		0.062		-0.078		52		48		43		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.4		5.308		12.34		0		14525		0.064		347.28		10.0618089825

		3		11		2005		10		47		52		0		110001		0.003		-0.103		0.179		48		50		41		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.34		0		14525		0.103		178.33		20.6540552919

		3		11		2005		10		47		55		0		110001		-0.076		0.071		-0.167		45		45		44		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.23		12.34		0		14525		0.104		313.05		19.6738404995

		3		11		2005		10		47		58		0		110001		-0.003		0.035		0.01		41		46		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.035		355.1		3.6523964735

		3		11		2005		10		48		1		0		110001		0.082		0.023		0.008		46		47		42		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		5.362		12.34		0		14525		0.085		74.33		8.5539464576

		3		11		2005		10		48		4		0		110001		-0.043		-0.038		0.093		48		54		46		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.057		228.53		10.9279458271

		3		11		2005		10		48		7		0		110001		-0.031		0.021		-0.006		47		66		41		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.447		12.34		0		14525		0.037		304.11		3.7920970452

		3		11		2005		10		48		10		0		110001		0.006		0.028		0.014		53		65		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.238		12.34		0		14525		0.029		12.09		3.1874754901

		3		11		2005		10		48		13		0		110001		0.04		-0.076		0.095		53		62		51		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.3		12.34		0		14525		0.086		152.24		12.8066389033

		3		11		2005		10		48		16		0		110001		-0.016		-0.018		-0.05		51		58		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.5		5.424		12.34		0		14525		0.024		221.63		5.5497747702

		3		11		2005		10		48		19		0		110001		-0.014		-0.025		-0.045		43		53		42		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.331		12.34		0		14525		0.029		209.25		5.3347914673

		3		11		2005		10		48		22		0		110001		-0.011		-0.003		-0.057		48		45		49		15		1452.5		181.4		-1		0		5.068		12.34		0		14525		0.011		254.74		5.8129166517

		3		11		2005		10		48		25		0		110001		-0.053		0.046		-0.072		45		49		44		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		5.292		12.34		0		14525		0.07		310.96		10.0543522914

		3		11		2005		10		48		28		0		110001		0.074		-0.012		0.008		45		45		45		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.3		4.929		12.34		0		14525		0.075		99.21		7.53923073

		3		11		2005		10		48		31		0		110001		-0.121		-0.017		-0.012		47		47		41		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.122		262		12.2776219196

		3		11		2005		10		48		34		0		110001		-0.016		0.053		-0.111		43		52		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.72		12.34		0		14525		0.055		343.2		12.4040316027

		3		11		2005		10		48		37		0		110001		-0.009		-0.001		0.084		48		48		45		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.488		12.34		0		14525		0.009		263.66		8.4486685342

		3		11		2005		10		48		40		0		110001		0.023		0.004		-0.035		57		50		46		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.766		12.34		0		14525		0.023		80.13		4.2071367936

		3		11		2005		10		48		43		0		110001		0.01		-0.106		0.066		42		51		41		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.441		12.34		0		14525		0.106		174.61		12.5267713318

		3		11		2005		10		48		46		0		110001		0.017		0.013		-0.026		45		53		45		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		4.488		12.34		0		14525		0.021		52.59		3.3674916481

		3		11		2005		10		48		49		0		110001		0.015		-0.044		0.08		43		48		47		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.503		12.34		0		14525		0.046		161.18		9.2525672113

		3		11		2005		10		48		52		0		110001		0.104		-0.038		0.01		46		50		46		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.797		12.34		0		14525		0.111		110.07		11.1175536877

		3		11		2005		10		48		55		0		110001		-0.022		-0.126		0.014		44		50		42		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.89		12.34		0		14525		0.128		189.9		12.8670120852

		3		11		2005		10		48		58		0		110001		0.061		-0.056		-0.01		51		48		40		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.4		4.898		12.34		0		14525		0.083		132.55		8.3408632647

		3		11		2005		10		49		1		0		110001		-0.037		-0.035		0.094		48		48		49		15		1452.5		181.8		-0.7		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.051		226.59		10.6911178087

		3		11		2005		10		49		4		0		110001		-0.015		-0.081		0.15		57		50		48		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.813		12.34		0		14525		0.082		190.49		17.1131528363

		3		11		2005		10		49		7		0		110001		-0.026		-0.011		-0.072		46		50		45		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.65		12.35		0		14525		0.028		247.07		7.7336925204

		3		11		2005		10		49		10		0		110001		0.057		-0.035		0.127		46		51		39		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.836		12.35		0		14525		0.067		121.55		14.3537451559

		3		11		2005		10		49		13		0		110001		-0.013		-0.034		0.049		50		48		42		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.82		12.35		0		14525		0.036		200.92		6.1040969848

		3		11		2005		10		49		16		0		110001		0.003		0.019		0.01		49		48		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.751		12.35		0		14525		0.019		8.97		2.1679483389

		3		11		2005		10		49		19		0		110001		0.078		-0.018		0.016		49		50		43		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		4.89		12.35		0		14525		0.08		102.99		8.1633326528

		3		11		2005		10		49		22		0		110001		-0.014		-0.013		-0.015		48		50		48		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.774		12.35		0		14525		0.019		227.12		2.4289915603

		3		11		2005		10		49		25		0		110001		0.067		-0.09		0.004		45		52		40		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.112		143.33		11.2271991164

		3		11		2005		10		49		28		0		110001		-0.003		-0.034		0.035		49		54		42		15		1452.5		182.2		-0.8		-0.8		5.207		12.35		0		14525		0.034		185.04		4.8887626246

		3		11		2005		10		49		31		0		110001		-0.023		0.008		0.077		53		51		44		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.024		289.18		8.0758900438

		3		11		2005		10		49		34		0		110001		-0.009		-0.01		0.159		48		53		38		15		1452.5		181.2		-1.1		0.2		5.555		12.35		0		14525		0.013		221.99		15.9568167251

		3		11		2005		10		49		37		0		110001		-0.062		0.03		-0.031		48		53		43		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		5.563		12.35		0		14525		0.069		295.82		7.5531450403

		3		11		2005		10		49		40		0		110001		-0.026		0.01		-0.123		50		59		44		15		1452.5		181.9		-0.7		-0.5		5.695		12.35		0		14525		0.028		291.04		12.611502686

		3		11		2005		10		49		43		0		110001		-0.076		-0.011		0.021		49		51		46		15		1452.5		182.4		-0.6		-0.9		5.525		12.35		0		14525		0.077		261.76		7.961155695

		3		11		2005		10		49		46		0		110001		0.008		0.051		0.005		47		49		48		15		1452.5		181.4		-1		-0.1		5.238		12.35		0		14525		0.052		8.91		5.186520992

		3		11		2005		10		49		49		0		110001		0.086		-0.019		0.091		48		49		47		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.088		102.46		12.6641225515

		3		11		2005		10		49		52		0		110001		0.069		-0.13		0.099		44		49		49		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		4.991		12.35		0		14525		0.147		152.04		17.7375308315

		3		11		2005		10		49		55		0		110001		0.056		0.005		0.056		50		46		49		15		1452.5		182.2		-0.7		-0.7		5.261		12.35		0		14525		0.056		84.9		7.9353638858

		3		11		2005		10		49		58		0		110001		-0.022		0.029		0.058		53		50		45		15		1452.5		182.2		-0.5		-0.7		5.339		12.35		0		14525		0.036		322.82		6.8476273263

		3		11		2005		10		50		1		0		110001		-0.038		-0.005		-0.012		50		48		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.331		12.35		0		14525		0.038		262.5		4.0162171256

		3		11		2005		10		50		4		0		110001		0.118		-0.061		0.117		45		46		50		15		1452.5		181.7		-1		-0.2		5.261		12.35		0		14525		0.133		117.34		17.701412373

		3		11		2005		10		50		7		0		110001		-0.006		-0.091		0.168		51		44		45		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		5.509		12.35		0		14525		0.091		183.77		19.1157003534

		3		11		2005		10		50		10		0		110001		0.05		-0.055		0.074		48		45		51		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.091		12.35		0		14525		0.074		137.73		10.4885652022

		3		11		2005		10		50		13		0		110001		0.045		0		-0.012		50		46		50		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.362		12.35		0		14525		0.045		90		4.6572524089

		3		11		2005		10		50		16		0		110001		-0.036		0.069		-0.054		45		48		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.223		12.35		0		14525		0.078		332.45		9.4725920423

		3		11		2005		10		50		19		0		110001		-0.052		0.067		-0.113		50		49		45		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.161		12.35		0		14525		0.085		322.18		14.1286942072

		3		11		2005		10		50		22		0		110001		0.04		0.034		-0.089		47		48		47		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		5.439		12.35		0		14525		0.052		49.64		10.3329569824

		3		11		2005		10		50		25		0		110001		-0.05		-0.025		0.022		57		46		49		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.056		243.43		6.0074953184

		3		11		2005		10		50		28		0		110001		-0.013		-0.004		0.019		48		48		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.952		12.35		0		14525		0.014		252.9		2.3366642891

		3		11		2005		10		50		31		0		110001		0.013		-0.009		0.112		48		46		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.704		12.35		0		14525		0.016		124.7		11.3110565377

		3		11		2005		10		50		34		0		110001		-0.015		0.043		-0.09		48		47		46		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.557		12.35		0		14525		0.046		340.77		10.0866248071

		3		11		2005		10		50		37		0		110001		0.03		0.005		-0.054		54		49		47		15		1452.5		181.4		-0.9		-0.1		4.573		12.35		0		14525		0.03		80.54		6.1975801729

		3		11		2005		10		50		40		0		110001		0.029		-0.031		0.003		54		46		44		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		4.766		12.35		0		14525		0.042		136.91		4.2555845662

		3		11		2005		10		50		43		0		110001		0.054		-0.093		0.088		53		51		45		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.108		149.86		13.8956827828

		3		11		2005		10		50		46		0		110001		-0.013		-0.044		0.097		56		50		49		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.046		196.46		10.730330843

		3		11		2005		10		50		49		0		110001		0		-0.016		0.026		45		53		45		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		4.72		12.35		0		14525		0.016		180		3.0528675045

		3		11		2005		10		50		52		0		110001		-0.049		0.137		-0.135		46		46		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.519		12.35		0		14525		0.145		340.32		19.8481737195

		3		11		2005		10		50		55		0		110001		-0.012		0.04		-0.119		53		48		44		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.743		12.35		0		14525		0.042		343.3		12.611502686

		3		11		2005		10		50		58		0		110001		0.015		-0.012		0.067		46		49		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.712		12.35		0		14525		0.019		128.66		6.9699354373

		3		11		2005		10		51		1		0		110001		0.026		-0.023		-0.074		46		52		47		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		4.472		12.35		0		14525		0.035		131.5		8.1737384348

		3		11		2005		10		51		4		0		110001		-0.045		-0.005		0.04		46		53		47		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.2		4.379		12.35		0		14525		0.045		263.66		6.0415229868

		3		11		2005		10		51		7		0		110001		0.024		0.051		-0.04		42		50		45		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.056		25.2		6.9115844783

		3		11		2005		10		51		10		0		110001		-0.045		0.046		-0.016		47		54		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		4.735		12.35		0		14525		0.064		315.63		6.63098786

		3		11		2005		10		51		13		0		110001		-0.037		-0.009		0.049		44		50		46		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.596		12.35		0		14525		0.038		256.33		6.2056425936

		3		11		2005		10		51		16		0		110001		0.008		-0.071		0.112		41		50		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		4.627		12.35		0		14525		0.071		173.57		13.2849538953

		3		11		2005		10		51		19		0		110001		-0.097		-0.031		0.029		48		50		49		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.102		252.28		10.5882009803

		3		11		2005		10		51		22		0		110001		0.093		-0.167		0.102		43		51		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.463		12.35		0		14525		0.191		150.89		21.6661025568

		3		11		2005		10		51		25		0		110001		0.104		-0.012		0.017		44		53		50		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.23		12.35		0		14525		0.105		96.58		10.6061303028

		3		11		2005		10		51		28		0		110001		-0.064		-0.016		0.073		43		48		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.176		12.35		0		14525		0.066		255.96		9.8392072851

		3		11		2005		10		51		31		0		110001		0.044		0.01		0.062		49		53		52		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.045		77.2		7.6681158051

		3		11		2005		10		51		34		0		110001		-0.049		0.051		0.013		46		61		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.099		12.35		0		14525		0.071		316.15		7.1909665553

		3		11		2005		10		51		37		0		110001		-0.009		0.039		0.027		47		49		53		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.04		347.01		4.8280430818

		3		11		2005		10		51		40		0		110001		-0.029		0.071		-0.102		41		53		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.285		12.35		0		14525		0.077		337.78		12.7616613339

		3		11		2005		10		51		43		0		110001		0.107		-0.101		0.141		37		51		46		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		5.169		12.35		0		14525		0.147		133.35		20.3791560179

		3		11		2005		10		51		46		0		110001		-0.062		0.038		-0.079		39		47		51		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.347		12.35		0		14525		0.073		301.5		10.7373181009

		3		11		2005		10		51		49		0		110001		-0.017		-0.001		-0.113		48		47		46		15		1452.5		181.9		-0.7		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.017		266.63		11.4275981728

		3		11		2005		10		51		52		0		110001		0.015		-0.044		0.138		46		46		49		15		1452.5		181.7		-0.7		-0.3		5.083		12.35		0		14525		0.046		161.18		14.5619366844

		3		11		2005		10		51		55		0		110001		0.007		-0.053		0.088		47		50		52		15		1452.5		181.4		-0.9		0		5.145		12.35		0		14525		0.053		172.48		10.296601381

		3		11		2005		10		51		58		0		110001		-0.056		0.057		-0.054		49		44		49		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.029		12.35		0		14525		0.08		315.51		9.6441692229

		3		11		2005		10		52		1		0		110001		0.079		0.1		-0.192		52		45		46		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.127		38.31		23.0445221257

		3		11		2005		10		52		4		0		110001		0.015		0.08		-0.102		44		48		49		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.2		5.223		12.35		0		14525		0.081		10.62		13.049521064

		3		11		2005		10		52		7		0		110001		-0.034		-0.024		-0.006		49		53		53		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.501		12.35		0		14525		0.042		234.78		4.2047592083

		3		11		2005		10		52		10		0		110001		0.001		-0.006		-0.041		56		44		47		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.1		5.331		12.35		0		14525		0.006		170.54		4.1448763552

		3		11		2005		10		52		13		0		110001		0.046		-0.064		0.009		50		56		51		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.501		12.35		0		14525		0.079		144.29		7.9328431221

		3		11		2005		10		52		16		0		110001		-0.121		0.12		-0.18		43		46		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.285		12.35		0		14525		0.17		314.76		24.7872951328

		3		11		2005		10		52		19		0		110001		0.014		-0.076		0.113		40		48		51		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.486		12.35		0		14525		0.077		169.56		13.6897772078

		3		11		2005		10		52		22		0		110001		-0.01		-0.076		0.096		47		48		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.439		12.35		0		14525		0.077		187.5		12.2849501423

		3		11		2005		10		52		25		0		110001		0.142		-0.118		0.063		42		44		47		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.122		12.35		0		14525		0.185		129.73		19.5082034027

		3		11		2005		10		52		28		0		110001		-0.048		-0.008		0.015		53		45		48		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.316		12.35		0		14525		0.049		260.54		5.0921508226

		3		11		2005		10		52		31		0		110001		-0.035		0.038		-0.062		46		45		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.2		5.292		12.35		0		14525		0.052		317.35		8.0703159789

		3		11		2005		10		52		34		0		110001		0.047		-0.016		0.086		45		45		50		15		1452.5		181.6		-0.9		-0.2		5.378		12.35		0		14525		0.05		108.8		9.9302567943

		3		11		2005		10		52		37		0		110001		-0.023		-0.085		0.056		47		45		50		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.447		12.35		0		14525		0.088		195.14		10.4355162786

		3		11		2005		10		52		40		0		110001		0.054		-0.053		0.05		50		48		49		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.076		134.46		9.0691785736

		3		11		2005		10		52		43		0		110001		-0.029		0.027		0.017		44		57		56		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		5.145		12.35		0		14525		0.04		312.95		4.3116122275

		3		11		2005		10		52		46		0		110001		0.031		-0.069		0.061		46		54		48		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.207		12.35		0		14525		0.076		155.81		9.7175099691

		3		11		2005		10		52		49		0		110001		-0.051		0.036		-0.011		46		58		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.062		305.22		6.3387695967

		3		11		2005		10		52		52		0		110001		0.038		-0.102		0.015		46		59		52		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.378		12.35		0		14525		0.109		159.57		10.9877204187

		3		11		2005		10		52		55		0		110001		0.033		0.013		-0.048		49		53		50		15		1452.5		181.5		-1		-0.1		4.882		12.35		0		14525		0.035		68.5		5.9682493246

		3		11		2005		10		52		58		0		110001		0.033		-0.063		0.117		45		56		52		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.176		12.35		0		14525		0.071		152.35		13.6919684487

		3		11		2005		10		53		1		0		110001		0		0.011		-0.04		45		51		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		4.89		12.35		0		14525		0.011		0		4.1484937025

		3		11		2005		10		53		4		0		110001		0.069		-0.108		0.129		49		50		55		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.316		12.35		0		14525		0.128		147.43		18.1840589528

		3		11		2005		10		53		7		0		110001		0.006		0.046		-0.022		46		52		53		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.3		4.991		12.35		0		14525		0.046		7.43		5.1341990612

		3		11		2005		10		53		10		0		110001		-0.017		-0.002		-0.1		44		53		46		15		1452.5		181.6		-0.8		-0.2		5.091		12.35		0		14525		0.017		263.29		10.1454423265

		3		11		2005		10		53		13		0		110001		-0.05		-0.009		-0.003		46		51		55		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.192		12.35		0		14525		0.051		259.8		5.08920426

		3		11		2005		10		53		16		0		110001		-0.018		-0.029		-0.004		51		45		48		15		1452.5		181.8		-0.9		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.034		211.83		3.4365680555

		3		11		2005		10		53		19		0		110001		-0.013		-0.125		0.093		45		48		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.022		12.35		0		14525		0.126		185.94		15.6342572577

		3		11		2005		10		53		22		0		110001		0.048		0.022		-0.017		38		43		55		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.2		5.223		12.36		0		14526		0.053		65.38		5.5470712993

		3		11		2005		10		53		25		0		110001		-0.001		-0.021		-0.004		46		50		50		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.176		12.35		0		14525		0.021		182.73		2.1400934559

		3		11		2005		10		53		28		0		110001		0.003		0.015		-0.02		44		47		52		15		1452.5		181.7		-0.9		-0.3		5.494		12.35		0		14525		0.015		11.31		2.5179356624

		3		11		2005		10		53		31		0		110001		-0.004		-0.047		-0.013		51		47		47		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.641		12.35		0		14525		0.047		184.86		4.8928519291

		3		11		2005		10		53		34		0		110001		-0.03		-0.1		0.082		47		47		53		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.1		5.347		12.35		0		14525		0.104		196.7		13.2755414202

		3		11		2005		10		53		37		0		110001		-0.015		0.008		-0.113		43		47		49		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.393		12.35		0		14525		0.017		298.07		11.4271606272

		3		11		2005		10		53		40		0		110001		-0.107		0.021		-0.122		41		47		47		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.3		5.416		12.35		0		14525		0.109		281.1		16.3627626029

		3		11		2005		10		53		43		0		110001		0.03		0.009		-0.101		43		49		51		15		1452.5		181.8		-0.8		-0.3		5.408		12.35		0		14525		0.031		73.3		10.574497624

		3		11		2005		10		53		46		0		110001		-0.077		0.12		-0.128		41		54		45		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.1		5.269		12.36		0		14526		0.143		327.31		19.1606367326

		3		11		2005		10		53		49		0		110001		0.085		0.01		0.178		44		45		43		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		5.579		12.36		0		14526		0.086		83.29		19.7506961903

		3		11		2005		10		53		52		0		110001		0.09		0.073		-0.105		46		48		47		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.3		5.455		12.36		0		14526		0.116		50.95		15.6377747778

		3		11		2005		10		53		55		0		110001		0.102		-0.133		0.121		43		45		52		15		1452.5		181.4		-1		0		5.323		12.35		0		14525		0.168		142.51		20.6722035594

		3		11		2005		10		53		58		0		110001		-0.112		0.114		-0.131		41		46		48		15		1452.5		181.9		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.16		315.51		20.6642202853

		3		11		2005		10		54		1		0		110001		-0.042		0.022		-0.021		41		44		49		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.2		5.432		12.36		0		14526		0.047		297.65		5.185556865

		3		11		2005		10		54		4		0		110001		-0.013		-0.052		0.029		45		43		49		15		1452.5		181.5		-0.9		-0.1		5.215		12.35		0		14525		0.054		194.04		6.0942595941

		3		11		2005		10		54		7		0		110001		0.037		0.1		0.062		40		47		47		15		1452.5		181.9		-0.9		-0.5		5.308		12.35		0		14525		0.107		20.3		12.3340990753

		3		11		2005		10		54		10		0		110001		-0.003		-0.011		-0.027		44		46		45		15		1452.5		181.7		-0.8		-0.2		5.416		12.35		0		14525		0.011		195.26		2.930870178

		3		11		2005		10		54		13		0		110001		-0.007		-0.057		0.113		50		49		47		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.2		5.192		12.36		0		14526		0.057		187		12.6755670485

		3		11		2005		10		54		16		0		110001		-0.015		0.019		0.015		42		45		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.3		5.277		12.36		0		14526		0.024		321.71		2.8478061732

		3		11		2005		10		54		19		0		110001		-0.074		0.041		-0.02		47		48		45		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.3		5.695		12.36		0		14526		0.085		298.99		8.6931007126

		3		11		2005		10		54		22		0		110001		0.035		-0.037		-0.123		42		48		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.2		5.525		12.36		0		14526		0.051		136.59		13.3127758187

		3		11		2005		10		54		25		0		110001		0.041		-0.061		0.141		45		48		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.1		5.525		12.36		0		14526		0.073		146.09		15.9006289184

		3		11		2005		10		54		28		0		110001		-0.031		0.098		-0.047		42		43		44		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.3		5.408		12.36		0		14526		0.103		342.45		11.3022121728

		3		11		2005		10		54		31		0		110001		0.034		-0.034		0.104		50		48		47		15		1452.6		181.9		-1		-0.5		5.478		12.36		0		14526		0.048		135		11.4577484699

		3		11		2005		10		54		34		0		110001		-0.07		0.061		-0.091		41		47		47		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.1		5.362		12.36		0		14526		0.093		311.07		13.000769208

		3		11		2005		10		54		37		0		110001		0.015		-0.11		0.084		46		46		48		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.2		5.261		12.36		0		14526		0.111		172.23		13.9215660039

		3		11		2005		10		54		40		0		110001		0.007		-0.024		0.089		45		54		45		15		1452.6		181.4		-0.9		0		5.687		12.36		0		14526		0.025		163.74		9.2444577991

		3		11		2005		10		54		43		0		110001		0.007		0.036		-0.091		45		47		47		15		1452.6		180.6		-2.5		0.6		5.463		12.36		0		14526		0.037		11		9.8112180691

		3		11		2005		10		54		46		0		110001		-0.071		-0.019		0.028		46		43		45		15		1452.6		180		-0.5		1.1		5.393		12.36		0		14526		0.073		255.02		7.8651128409

		3		11		2005		10		54		49		0		110001		0.047		-0.102		0.075		44		48		45		15		1452.6		181.6		-0.1		-0.2		5.285		12.36		0		14526		0.112		155.26		13.5048139565

		3		11		2005		10		54		52		0		110001		-0.036		-0.04		0.169		47		48		40		15		1452.6		182.1		-0.4		-0.6		5.37		12.36		0		14526		0.054		221.99		17.7361213347

		3		11		2005		10		54		55		0		110001		0.038		-0.085		0.169		50		50		45		15		1452.6		180.5		-2.1		0.7		5.525		12.36		0		14526		0.093		155.91		19.2950770924

		3		11		2005		10		54		58		0		110001		0.003		-0.005		-0.066		48		53		44		15		1452.6		182.7		-0.4		-1.2		5.378		12.36		0		14526		0.006		149.04		6.6257075094

		3		11		2005		10		55		1		0		110001		-0.018		0.075		-0.071		47		45		45		15		1452.6		182.3		0		-0.8		5.61		12.36		0		14526		0.077		346.5		10.4833200848

		3		11		2005		10		55		4		0		110001		-0.007		-0.026		0.095		46		47		46		15		1452.6		181.2		-1.4		0.1		5.617		12.36		0		14526		0.027		195.07		9.8742088291

		3		11		2005		10		55		7		0		110001		-0.068		-0.019		0.04		43		48		50		15		1452.6		183.2		-1		-1.7		5.347		12.36		0		14526		0.071		254.39		8.1148012915

		3		11		2005		10		55		10		0		110001		0.042		-0.073		0.302		45		49		47		15		1452.6		181.7		-0.3		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.084		150.09		31.3523523838

		3		11		2005		10		55		13		0		110001		0.012		0.007		0.053		46		47		45		15		1452.6		180.8		-0.4		0.4		5.509		12.36		0		14526		0.014		59.74		5.4790510127

		3		11		2005		10		55		16		0		110001		0.041		-0.092		-0.056		46		47		44		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.101		155.98		11.5243221059

		3		11		2005		10		55		19		0		110001		-0.008		-0.023		0.041		45		50		45		15		1452.6		181		-0.8		0.3		5.362		12.36		0		14526		0.024		199.18		4.768647607

		3		11		2005		10		55		22		0		110001		-0.068		0.019		-0.072		49		47		49		15		1452.6		180.3		-0.3		0.9		5.083		12.36		0		14526		0.071		285.61		10.0841459728

		3		11		2005		10		55		25		0		110001		0.036		-0.028		-0.055		51		50		44		15		1452.6		182.2		-0.5		-0.8		5.292		12.36		0		14526		0.046		127.87		7.1449282712

		3		11		2005		10		55		28		0		110001		0.074		-0.074		-0.004		50		47		48		15		1452.6		182.4		-1.1		-0.9		5.323		12.36		0		14526		0.105		135		10.4728219693

		3		11		2005		10		55		31		0		110001		-0.064		0.059		0.057		43		47		51		15		1452.6		181		-1.2		0.3		5.517		12.36		0		14526		0.087		312.67		10.4048065816

		3		11		2005		10		55		34		0		110001		-0.074		0.035		0.022		46		43		45		15		1452.6		180.9		-0.2		0.4		5.432		12.36		0		14526		0.082		295.31		8.4764379311

		3		11		2005		10		55		37		0		110001		-0.04		0.046		-0.047		44		45		43		15		1452.6		180.1		-0.7		1		5.656		12.36		0		14526		0.061		318.99		7.6974021592

		3		11		2005		10		55		40		0		110001		0.033		0.011		-0.028		47		45		50		15		1452.6		180.3		-1		0.8		5.323		12.36		0		14526		0.035		71.57		4.4654227124

		3		11		2005		10		55		43		0		110001		-0.037		0.024		-0.033		46		51		45		15		1452.6		182.2		-0.7		-0.6		5.617		12.36		0		14526		0.044		302.97		5.5081757416

		3		11		2005		10		55		46		0		110001		0.101		-0.063		0.189		45		49		47		15		1452.6		180.7		5.2		0.6		5.416		12.36		0		14526		0.119		121.95		22.3362933362

		3		11		2005		10		55		49		0		110001		-0.073		0.026		-0.04		43		45		43		15		1452.6		181.5		-0.6		0		5.285		12.36		0		14526		0.077		289.6		8.7206651122

		3		11		2005		10		55		52		0		110001		-0.01		-0.031		0.052		52		45		50		15		1452.6		182		-1.2		-0.6		5.3		12.36		0		14526		0.033		197.88		6.1359595827

		3		11		2005		10		55		55		0		110001		-0.017		-0.032		-0.062		47		50		48		15		1452.6		184		-0.5		-2.3		5.37		12.36		0		14526		0.036		207.98		7.1812255222

		3		11		2005		10		55		58		0		110001		0.004		0.005		-0.102		46		50		48		15		1452.6		182.1		1.2		-0.6		5.122		12.36		0		14526		0.006		38.66		10.2200782776

		3		11		2005		10		56		1		0		110001		0.033		0.057		-0.083		50		47		42		15		1452.6		182.2		-1.7		-0.7		5.2		12.36		0		14526		0.066		30.07		10.5957538665

		3		11		2005		10		56		4		0		110001		0.006		-0.023		0.086		45		48		52		15		1452.6		180.1		-0.2		1		5.292		12.36		0		14526		0.024		165.38		8.9224436115

		3		11		2005		10		56		7		0		110001		-0.016		-0.066		0.042		55		48		44		15		1452.6		181.8		-0.2		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.068		193.63		7.9849859111

		3		11		2005		10		56		10		0		110001		0.051		-0.006		-0.066		53		48		43		15		1452.6		181.6		1.1		-0.2		5.501		12.36		0		14526		0.051		96.71		8.3624159189

		3		11		2005		10		56		13		0		110001		0.015		0.003		0.052		78		45		48		15		1452.6		182.7		-1.2		-1.1		5.385		12.36		0		14526		0.015		78.69		5.4203320931

		3		11		2005		10		56		16		0		110001		0.01		-0.02		0.06		72		53		45		15		1452.6		183		0.4		-1.3		5.517		12.36		0		14526		0.022		153.43		6.4031242374

		3		11		2005		10		56		19		0		110001		-0.086		-0.082		0.046		44		48		48		15		1452.6		181.8		-0.5		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.119		226.36		12.742056349

		3		11		2005		10		56		22		0		110001		0.047		0.026		-0.053		46		52		44		15		1452.6		182.3		-3		-1		5.733		12.36		0		14526		0.054		61.05		7.545859792

		3		11		2005		10		56		25		0		110001		0		-0.008		0.029		49		46		41		15		1452.6		178.3		-4.2		2.8		5.269		12.36		0		14526		0.008		180		3.0083217913

		3		11		2005		10		56		28		0		110001		-0.039		0.014		0.029		44		47		41		15		1452.6		175.7		-1.9		4.8		5.184		12.36		0		14526		0.041		289.75		5.0576674466

		3		11		2005		10		56		31		0		110001		0.012		-0.043		0.042		49		51		47		15		1452.6		177.5		-1.7		3.2		5.169		12.36		0		14526		0.045		164.41		6.1294371683

		3		11		2005		10		56		34		0		110001		0.012		-0.009		0.147		45		42		45		15		1452.6		182.9		-1.7		-1.4		5.354		12.36		0		14526		0.015		126.87		14.7763324272

		3		11		2005		10		56		37		0		110001		-0.001		-0.026		0.006		56		48		47		15		1452.6		184.2		-4.8		-2.8		4.844		12.36		0		14526		0.026		182.2		2.6702059846

		3		11		2005		10		56		40		0		110001		-0.022		-0.112		0.113		61		47		43		15		1452.6		182.6		-1.9		-1.1		4.782		12.36		0		14526		0.114		191.11		16.0614445179

		3		11		2005		10		56		43		0		110001		0.025		0.015		0.059		61		48		44		15		1452.6		181.3		0.4		0		4.58		12.36		0		14526		0.029		59.04		6.5810333535

		3		11		2005		10		56		46		0		110001		0.05		-0.029		0.281		47		48		36		15		1452.6		181		-0.5		0.2		4.495		12.36		0		14526		0.058		120.11		28.6883251515

		3		11		2005		10		56		49		0		110001		0.051		0.061		-0.036		49		48		46		15		1452.6		181.2		3.4		0.1		4.534		12.36		0		14526		0.08		39.9		8.7281154896

		3		11		2005		10		56		52		0		110001		-0.008		-0.01		0.057		46		46		43		15		1452.6		183.4		-2.4		-1.8		4.542		12.36		0		14526		0.013		218.66		5.8420886676

		3		11		2005		10		56		55		0		110001		0.047		0.029		-0.042		47		48		43		15		1452.6		182.4		-2.5		-1		4.519		12.36		0		14526		0.055		58.32		6.9382995035

		3		11		2005		10		56		58		0		110001		-0.014		-0.016		-0.084		46		47		41		15		1452.6		181.7		-0.2		-0.3		4.41		12.36		0		14526		0.021		221.19		8.664871609

		3		11		2005		10		57		1		0		110001		-0.027		-0.106		0.06		44		47		44		15		1452.6		181.8		-0.1		-0.5		4.658		12.36		0		14526		0.109		194.29		12.4759769157

		3		11		2005		10		57		4		0		110001		-0.043		-0.034		-0.145		52		45		42		15		1452.6		181.8		-1.6		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.055		231.67		15.5016128193

		3		11		2005		10		57		7		0		110001		-0.004		-0.076		-0.002		47		46		42		15		1452.6		181.9		0.7		-0.5		4.604		12.36		0		14526		0.076		183.01		7.6131465243

		3		11		2005		10		57		10		0		110001		-0.038		0.055		-0.103		52		49		40		15		1452.6		181.1		0.5		0.1		4.789		12.36		0		14526		0.067		325.36		12.2792507915

		3		11		2005		10		57		13		0		110001		-0.007		-0.078		0.113		52		42		51		15		1452.6		182.3		-1.2		-1		4.875		12.36		0		14526		0.078		185.13		13.7484544586

		3		11		2005		10		57		16		0		110001		-0.083		0.001		-0.016		49		48		47		15		1452.6		180		-3.3		1		4.758		12.36		0		14526		0.083		270.69		8.4534016822

		3		11		2005		10		57		19		0		110001		-0.049		-0.045		0.022		48		46		44		15		1452.6		183.3		-1		-1.8		4.666		12.36		0		14526		0.067		227.44		7.0071392165

		3		11		2005		10		57		22		0		110001		0.016		0.063		-0.051		48		44		52		15		1452.6		183.5		-0.5		-2		4.72		12.36		0		14526		0.065		14.25		8.2619610263

		3		11		2005		10		57		25		0		110001		-0.006		-0.062		0.132		45		46		44		15		1452.6		181.8		0.4		-0.4		4.573		12.36		0		14526		0.062		185.53		14.5958898324

		3		11		2005		10		57		28		0		110001		-0.066		-0.079		-0.026		49		50		47		15		1452.6		181.1		-0.4		0.2		4.782		12.36		0		14526		0.103		219.88		10.6174384858

		3		11		2005		10		57		31		0		110001		0.015		-0.045		0.056		51		40		49		15		1452.6		182.2		-0.6		-0.9		4.596		12.36		0		14526		0.047		161.57		7.3389372528

		3		11		2005		10		57		34		0		110001		-0.057		0.015		-0.199		48		48		41		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.6		4.542		12.36		0		14526		0.059		284.74		20.7545175805

		3		11		2005		10		57		37		0		110001		0.006		0.001		0.044		47		53		45		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.2		4.604		12.36		0		14526		0.006		80.54		4.4418464629

		3		11		2005		10		57		40		0		110001		-0.003		0.03		-0.02		45		51		43		15		1452.6		183.7		-1.2		-2.1		4.619		12.36		0		14526		0.03		354.29		3.618010503

		3		11		2005		10		57		43		0		110001		-0.038		-0.025		-0.017		48		49		44		15		1452.6		182		-2.5		-0.6		4.588		12.36		0		14526		0.045		236.66		4.8559242169

		3		11		2005		10		57		46		0		110001		-0.016		-0.096		0.076		46		51		42		15		1452.6		182.9		0.1		-1.3		4.557		12.36		0		14526		0.097		189.46		12.3482792323

		3		11		2005		10		57		49		0		110001		0.021		0.053		-0.043		47		48		46		15		1452.6		181.5		0.6		-0.2		4.534		12.36		0		14526		0.057		21.61		7.1407282542

		3		11		2005		10		57		52		0		110001		-0.034		-0.001		0.049		44		48		42		15		1452.6		181.2		-1.1		0		4.642		12.36		0		14526		0.034		268.32		5.9648973168

		3		11		2005		10		57		55		0		110001		0.028		0.02		-0.011		49		43		44		15		1452.6		181.9		-1.1		-0.7		4.751		12.36		0		14526		0.034		54.46		3.6124783736

		3		11		2005		10		57		58		0		110001		0.059		-0.005		0.033		47		42		44		15		1452.6		182.4		-1.1		-1		4.789		12.36		0		14526		0.059		94.84		6.778642932

		3		11		2005		10		58		1		0		110001		0.014		-0.019		-0.05		48		52		41		15		1452.6		181.4		-0.7		-0.1		4.526		12.36		0		14526		0.024		143.62		5.5290143787

		3		11		2005		10		58		4		0		110001		-0.056		0.024		-0.03		47		49		46		15		1452.6		181.5		-0.5		-0.2		4.611		12.36		0		14526		0.061		293.2		6.7911707385

		3		11		2005		10		58		7		0		110001		0.027		-0.044		0.133		47		49		48		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.921		12.36		0		14526		0.052		148.47		14.2667445481

		3		11		2005		10		58		10		0		110001		0.015		-0.01		0.021		46		52		46		15		1452.6		182.2		-0.8		-0.8		4.604		12.36		0		14526		0.018		123.69		2.7676705006

		3		11		2005		10		58		13		0		110001		-0.008		-0.024		-0.016		48		48		45		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.3		5.292		12.36		0		14526		0.025		198.43		2.9933259094

		3		11		2005		10		58		16		0		110001		-0.021		-0.025		-0.081		48		45		41		15		1452.6		181.3		-0.9		-0.1		5.215		12.36		0		14526		0.033		220.03		8.7332697199

		3		11		2005		10		58		19		0		110001		0.005		0.041		-0.058		47		47		46		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.041		6.95		7.1203932476

		3		11		2005		10		58		22		0		110001		-0.042		0.005		-0.023		47		47		41		15		1452.6		181.9		-0.5		-0.6		5.401		12.36		0		14526		0.042		276.79		4.8145612469

		3		11		2005		10		58		25		0		110001		0.037		-0.011		0.031		45		48		40		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.6		5.014		12.36		0		14526		0.039		106.56		4.9507575178

		3		11		2005		10		58		28		0		110001		-0.025		0.011		-0.099		47		46		45		15		1452.6		182.3		-0.9		-1		5.362		12.36		0		14526		0.027		293.75		10.2698588111

		3		11		2005		10		58		31		0		110001		-0.036		-0.034		0.098		51		44		42		15		1452.6		181.8		-0.6		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.05		226.64		10.979981785

		3		11		2005		10		58		34		0		110001		-0.015		0.045		-0.041		49		44		47		15		1452.6		182.1		-0.8		-0.7		5.192		12.36		0		14526		0.047		341.57		6.2697687358

		3		11		2005		10		58		37		0		110001		-0.036		-0.019		-0.087		47		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.041		242.18		9.6052069212

		3		11		2005		10		58		40		0		110001		-0.063		-0.042		0.004		44		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.617		12.36		0		14526		0.076		236.31		7.5822160349

		3		11		2005		10		58		43		0		110001		0.003		-0.018		0.029		48		47		45		15		1452.6		181.9		-0.8		-0.6		5.385		12.36		0		14526		0.018		170.54		3.4263683398

		3		11		2005		10		58		46		0		110001		0.061		0.015		0.081		48		46		44		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		5.323		12.36		0		14526		0.063		76.18		10.2503658471

		3		11		2005		10		58		49		0		110001		0.014		0.032		-0.1		45		51		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.035		23.63		10.5924501415

		3		11		2005		10		58		52		0		110001		0.032		0.094		-0.023		48		42		43		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.4		4.743		12.36		0		14526		0.099		18.8		10.1926444066

		3		11		2005		10		58		55		0		110001		-0.017		-0.02		-0.073		48		46		45		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.026		220.36		7.7575769413

		3		11		2005		10		58		58		0		110001		0.002		-0.041		0.061		46		50		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.041		177.21		7.3525505779

		3		11		2005		10		59		1		0		110001		-0.111		0.131		-0.12		46		49		46		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		4.766		12.36		0		14526		0.172		319.72		20.9480309337

		3		11		2005		10		59		4		0		110001		0.049		-0.007		-0.042		46		52		42		15		1452.6		181.9		-0.7		-0.6		5.2		12.36		0		14526		0.049		98.13		6.4915329468

		3		11		2005		10		59		7		0		110001		0.071		0.015		0.017		44		46		41		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.5		5.068		12.36		0		14526		0.073		78.07		7.4531872377

		3		11		2005		10		59		10		0		110001		-0.01		-0.005		0.002		46		54		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.571		12.36		0		14526		0.011		243.43		1.1357816692

		3		11		2005		10		59		13		0		110001		0.005		0.031		-0.015		45		48		49		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		5.169		12.36		0		14526		0.031		9.16		3.4799425283

		3		11		2005		10		59		16		0		110001		-0.076		-0.055		0.066		44		48		47		15		1452.6		181.7		-1		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.094		234.11		11.4703966802

		3		11		2005		10		59		19		0		110001		0.004		-0.003		-0.002		47		52		46		15		1452.6		181.9		-0.8		-0.6		5.347		12.36		0		14526		0.005		126.87		0.5385164807

		3		11		2005		10		59		22		0		110001		-0.036		0.06		-0.048		47		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.07		329.04		8.4852813742

		3		11		2005		10		59		25		0		110001		-0.065		-0.059		0.014		48		44		51		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		5.362		12.36		0		14526		0.088		227.77		8.889319434

		3		11		2005		10		59		28		0		110001		0.076		-0.008		0.178		50		46		42		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		5.114		12.36		0		14526		0.076		96.01		19.3711125132

		3		11		2005		10		59		31		0		110001		-0.055		-0.023		0.046		48		45		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.06		247.31		7.5299402388

		3		11		2005		10		59		34		0		110001		0.075		0.067		0.003		48		47		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.101		48.22		10.0613120417

		3		11		2005		10		59		37		0		110001		0.047		0.033		0.003		44		51		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.057		54.93		5.7506521369

		3		11		2005		10		59		40		0		110001		-0.004		-0.006		0.107		45		52		45		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.6		4.635		12.36		0		14526		0.007		213.69		10.724271537

		3		11		2005		10		59		43		0		110001		-0.023		-0.088		0.107		45		45		46		15		1452.6		182		-0.8		-0.6		4.472		12.36		0		14526		0.091		194.65		14.0435038363

		3		11		2005		10		59		46		0		110001		0.036		0.033		0.012		47		48		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.049		47.49		5.0289163843

		3		11		2005		10		59		49		0		110001		-0.008		-0.016		0.084		49		51		48		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.018		206.57		8.5883642214

		3		11		2005		10		59		52		0		110001		-0.052		-0.039		0.052		47		54		46		15		1452.6		182		-1.2		-0.7		5.091		12.36		0		14526		0.065		233.13		8.3240615087

		3		11		2005		10		59		55		0		110001		0.002		-0.064		0.091		44		45		41		15		1452.6		181.6		-0.5		-0.3		5.563		12.36		0		14526		0.064		178.21		11.1269942033

		3		11		2005		10		59		58		0		110001		0.001		0.007		-0.021		45		48		48		15		1452.6		181.9		-0.5		-0.6		5.447		12.36		0		14526		0.007		8.13		2.2158519806

		3		11		2005		11		0		1		0		110001		-0.033		-0.004		0.065		48		50		38		15		1452.6		181.4		-0.4		-0.2		5.207		12.36		0		14526		0.033		263.09		7.3006848994

		3		11		2005		11		0		4		0		110001		-0.08		-0.034		0.141		48		42		40		15		1452.6		182.4		-2.3		-1.1		5.347		12.36		0		14526		0.087		246.97		16.5641178455

		3		11		2005		11		0		7		0		110001		-0.015		-0.055		-0.027		49		54		45		15		1452.6		181.6		-0.3		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.057		195.26		6.3079315152

		3		11		2005		11		0		10		0		110001		-0.132		-0.096		0.206		43		44		42		15		1452.6		181.5		0		-0.3		4.72		12.36		0		14526		0.163		233.97		26.2823134446

		3		11		2005		11		0		13		0		110001		0.013		0.046		-0.051		44		47		41		15		1452.6		181.5		-0.6		-0.3		4.82		12.36		0		14526		0.048		15.78		6.9899928469

		3		11		2005		11		0		16		0		110001		-0.056		-0.046		-0.036		49		57		43		15		1452.6		181.4		-1.2		-0.2		4.488		12.36		0		14526		0.072		230.6		8.0919713297

		3		11		2005		11		0		19		0		110001		-0.05		-0.102		0.181		46		56		48		15		1452.6		181.4		-1.2		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.114		206.11		21.3693706037

		3		11		2005		11		0		22		0		110001		-0.015		0.044		-0.103		48		59		47		15		1452.6		181.5		-0.7		-0.3		4.983		12.36		0		14526		0.046		341.18		11.3004424692

		3		11		2005		11		0		25		0		110001		-0.009		-0.036		0.236		50		60		47		15		1452.6		181.7		-0.6		-0.5		5.2		12.36		0		14526		0.037		194.04		23.8899560485

		3		11		2005		11		0		28		0		110001		0.061		-0.054		0.222		50		57		43		15		1452.6		182.1		-1.2		-0.7		5.316		12.36		0		14526		0.081		131.52		23.6476214449

		3		11		2005		11		0		31		0		110001		-0.036		-0.012		0.064		48		59		46		15		1452.6		181.7		-1.2		-0.3		5.501		12.36		0		14526		0.038		251.57		7.4404300951

		3		11		2005		11		0		34		0		110001		0.044		0.006		0.147		49		58		41		15		1452.6		181.5		-0.5		-0.2		5.339		12.36		0		14526		0.044		82.23		15.3561062773

		3		11		2005		11		0		37		0		110001		0.071		0.015		-0.026		48		56		41		15		1452.6		182		-0.6		-0.6		5.246		12.36		0		14526		0.073		78.07		7.7084369362

		3		11		2005		11		0		40		0		110001		0.074		0.021		0.015		43		57		48		15		1452.6		182.2		1.4		-0.7		5.285		12.36		0		14526		0.077		74.16		7.8370912972

		3		11		2005		11		0		43		0		110001		0.013		-0.051		0.064		52		50		48		15		1452.6		182.2		1.9		-0.7		5.54		12.36		0		14526		0.053		165.7		8.2861329943

		3		11		2005		11		0		46		0		110001		-0.033		-0.013		-0.041		44		49		49		15		1452.6		181.6		0.4		-0.2		5.323		12.36		0		14526		0.035		248.5		5.4212544674

		3		11		2005		11		0		49		0		110001		-0.023		-0.02		0.09		44		46		45		15		1452.6		182.2		-1.2		-0.8		5.223		12.36		0		14526		0.03		228.99		9.5021050299

		3		11		2005		11		0		52		0		110001		0.003		-0.009		0.054		44		46		46		15		1452.6		181.9		-3		-0.7		5.099		12.36		0		14526		0.009		161.57		5.4827000647

		3		11		2005		11		0		55		0		110001		0.042		-0.062		0.036		47		47		43		15		1452.6		181.7		0.6		-0.4		4.526		12.36		0		14526		0.075		145.89		8.3090312311

		3		11		2005		11		0		58		0		110001		-0.043		-0.029		0.165		48		47		45		15		1452.6		181.6		-2.8		-0.3		4.875		12.36		0		14526		0.052		236		17.2959532839

		3		11		2005		11		1		1		0		110001		0.041		-0.045		0.157		50		48		44		15		1452.6		181.4		-1.3		-0.3		4.805		12.36		0		14526		0.061		137.66		16.8389429597

		3		11		2005		11		1		4		0		110001		0.025		-0.003		0.095		44		52		43		15		1452.6		181.3		-0.1		-0.1		4.642		12.36		0		14526		0.025		96.84		9.828021164

		3		11		2005		11		1		7		0		110001		-0.028		-0.037		0.077		42		49		46		15		1452.6		181.5		-0.3		-0.3		4.441		12.36		0		14526		0.046		217.12		8.9899944383

		3		11		2005		11		1		10		0		110001		-0.014		0		-0.072		46		49		50		15		1452.6		181.7		-1		-0.4		4.457		12.36		0		14526		0.014		270		7.3348483284

		3		11		2005		11		1		13		0		110001		0.022		-0.025		0.012		45		47		55		15		1452.6		181.8		-1.1		-0.5		4.712		12.36		0		14526		0.033		138.65		3.5397740041

		3		11		2005		11		1		16		0		110001		0.068		0.018		0.055		50		42		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.07		75.17		8.9291656945

		3		11		2005		11		1		19		0		110001		0.077		0.106		-0.117		52		40		47		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.3		5.099		12.36		0		14526		0.131		36		17.5653067152

		3		11		2005		11		1		22		0		110001		-0.01		0.007		-0.03		52		52		47		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.012		304.99		3.2388269481

		3		11		2005		11		1		25		0		110001		-0.029		-0.058		0.046		53		43		49		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.065		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		11		1		28		0		110001		-0.025		-0.022		0.055		46		51		44		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.5		5.424		12.36		0		14526		0.033		228.65		6.4296189623

		3		11		2005		11		1		31		0		110001		-0.046		-0.017		-0.01		52		42		46		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.049		249.72		5.0049975025

		3		11		2005		11		1		34		0		110001		0.02		0.055		-0.236		47		41		46		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.339		12.36		0		14526		0.059		19.98		24.3148103015

		3		11		2005		11		1		37		0		110001		0.032		0.027		-0.056		49		49		56		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.042		49.84		6.9921384426

		3		11		2005		11		1		40		0		110001		0.068		0.013		-0.027		47		42		52		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.069		79.18		7.4310160813

		3		11		2005		11		1		43		0		110001		0.003		-0.01		-0.01		49		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.867		12.36		0		14526		0.01		163.3		1.4456832295

		3		11		2005		11		1		46		0		110001		-0.057		0.022		-0.024		46		49		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.061		291.1		6.5642973729

		3		11		2005		11		1		49		0		110001		0.046		0.005		-0.017		46		50		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.046		83.8		4.9295030175

		3		11		2005		11		1		52		0		110001		-0.04		0.042		-0.074		47		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.058		316.4		9.4021274188

		3		11		2005		11		1		55		0		110001		-0.034		0.04		-0.01		48		42		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.052		319.64		5.3441556864

		3		11		2005		11		1		58		0		110001		-0.017		-0.073		-0.015		46		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.075		193.11		7.6439518575

		3		11		2005		11		2		1		0		110001		0.002		-0.054		0.103		43		54		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.054		177.88		11.6314229568

		3		11		2005		11		2		4		0		110001		-0.02		0.008		-0.015		45		52		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.022		291.8		2.6248809497

		3		11		2005		11		2		7		0		110001		0.03		-0.027		0.026		45		50		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.04		131.99		4.8010415537

		3		11		2005		11		2		10		0		110001		0.014		0.014		-0.084		48		54		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.02		45		8.6301796042

		3		11		2005		11		2		13		0		110001		-0.018		0.029		-0.046		47		56		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.034		328.17		5.7280013966

		3		11		2005		11		2		16		0		110001		-0.056		-0.012		0.002		46		53		45		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.057		257.91		5.7306195128

		3		11		2005		11		2		19		0		110001		0.015		0.029		0.041		42		54		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.033		27.35		5.2411830726

		3		11		2005		11		2		22		0		110001		0.053		-0.022		0.014		43		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.057		112.54		5.9067757702

		3		11		2005		11		2		25		0		110001		0		-0.032		0.029		48		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.905		12.36		0		14526		0.032		180		4.3185645763

		3		11		2005		11		2		28		0		110001		-0.053		0.015		-0.022		43		48		42		15		1452.6		181.3		-0.1		-0.1		4.58		12.36		0		14526		0.055		285.8		5.9312730505

		3		11		2005		11		2		31		0		110001		-0.034		-0.056		0.035		50		45		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.066		211.26		7.4276510419

		3		11		2005		11		2		34		0		110001		-0.166		0.011		-0.056		47		45		45		15		1452.6		181.8		-1.4		-0.5		5.006		12.36		0		14526		0.166		273.79		17.5536321028

		3		11		2005		11		2		37		0		110001		-0.035		-0.117		0.046		49		47		43		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.983		12.36		0		14526		0.122		196.65		13.0499042142

		3		11		2005		11		2		40		0		110001		0.005		-0.034		-0.068		45		49		46		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.034		171.63		7.6190550595

		3		11		2005		11		2		43		0		110001		-0.064		0.011		-0.068		49		46		45		15		1452.6		181.4		-0.8		-0.1		5.308		12.36		0		14526		0.065		279.75		9.4026591983

		3		11		2005		11		2		46		0		110001		0.034		0.023		0.014		47		44		50		15		1452.6		181.9		-1		-0.6		5.238		12.36		0		14526		0.041		55.92		4.3370496884

		3		11		2005		11		2		49		0		110001		0.006		-0.021		-0.035		51		42		51		15		1452.6		181.7		-1.3		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.022		164.05		4.1255302689

		3		11		2005		11		2		52		0		110001		0.027		-0.012		0.069		51		43		55		15		1452.6		181.5		-1.1		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.03		113.96		7.5059976019

		3		11		2005		11		2		55		0		110001		0.044		-0.043		0.027		50		44		55		15		1452.6		182		-0.6		-0.7		5.053		12.36		0		14526		0.062		134.34		6.7186308129

		3		11		2005		11		2		58		0		110001		0.002		0.026		-0.015		50		49		53		15		1452.6		181.3		0		-0.1		5.424		12.36		0		14526		0.026		4.4		3.0083217913

		3		11		2005		11		3		1		0		110001		0.02		-0.046		0.042		49		46		46		15		1452.6		181.2		-0.5		0		5.517		12.36		0		14526		0.05		156.5		6.5421708935

		3		11		2005		11		3		4		0		110001		-0.01		0.027		-0.048		45		48		49		15		1452.6		182.2		-1.9		-0.8		5.122		12.36		0		14526		0.029		339.68		5.5973207877

		3		11		2005		11		3		7		0		110001		-0.011		-0.006		0.073		47		47		40		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.983		12.36		0		14526		0.013		241.39		7.4067536749

		3		11		2005		11		3		10		0		110001		-0.021		-0.025		0.08		48		47		47		15		1452.6		181.4		-0.3		-0.2		4.573		12.36		0		14526		0.033		220.03		8.6406018309

		3		11		2005		11		3		13		0		110001		0.066		0.069		0.017		43		46		45		15		1452.6		181.7		-0.6		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.095		43.73		9.698453485

		3		11		2005		11		3		16		0		110001		-0.063		-0.053		0.209		43		44		43		15		1452.6		181.7		-1		-0.5		4.72		12.36		0		14526		0.082		229.93		22.4630808217

		3		11		2005		11		3		19		0		110001		0.04		0.042		-0.074		47		41		37		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.058		43.6		9.4021274188

		3		11		2005		11		3		22		0		110001		-0.013		0.024		-0.044		43		48		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.027		331.56		5.1778373864

		3		11		2005		11		3		25		0		110001		-0.047		-0.107		0.18		49		48		37		15		1452.6		181.6		-0.6		-0.3		5.424		12.36		0		14526		0.117		203.71		21.4611276498

		3		11		2005		11		3		28		0		110001		0.028		-0.052		0.184		45		50		38		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.059		151.7		19.3245957267

		3		11		2005		11		3		31		0		110001		-0.049		-0.054		0.064		44		45		42		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.463		12.36		0		14526		0.073		222.22		9.7020616366

		3		11		2005		11		3		34		0		110001		-0.037		0.007		-0.023		42		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.192		12.36		0		14526		0.038		280.71		4.4124822946

		3		11		2005		11		3		37		0		110001		-0.012		-0.024		0.106		47		48		47		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.5		4.704		12.36		0		14526		0.027		206.57		10.9343495463

		3		11		2005		11		3		40		0		110001		0.01		0.061		-0.142		45		48		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.062		9.31		15.487091399

		3		11		2005		11		3		43		0		110001		0.03		0.044		0.048		43		47		50		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		4.642		12.36		0		14526		0.053		34.29		7.1693793316

		3		11		2005		11		3		46		0		110001		0.054		-0.003		-0.066		44		48		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.054		93.18		8.532877592

		3		11		2005		11		3		49		0		110001		-0.088		0.015		-0.138		47		53		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.261		12.36		0		14526		0.089		279.67		16.4356320231

		3		11		2005		11		3		52		0		110001		0.003		-0.085		0.05		45		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.501		12.36		0		14526		0.085		177.98		9.8661035875

		3		11		2005		11		3		55		0		110001		-0.004		0.017		-0.189		48		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.5		5.331		12.36		0		14526		0.017		346.76		18.980516326

		3		11		2005		11		3		58		0		110001		-0.055		0.018		-0.034		46		41		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.2		12.36		0		14526		0.058		288.12		6.7119296778

		3		11		2005		11		4		1		0		110001		-0.012		0.051		-0.097		45		51		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.439		12.36		0		14526		0.052		346.76		11.0245181301

		3		11		2005		11		4		4		0		110001		0		-0.088		0.025		42		44		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.088		180		9.1482238713

		3		11		2005		11		4		7		0		110001		-0.032		0.054		-0.025		40		45		42		15		1452.6		181.8		-0.7		-0.5		4.758		12.36		0		14526		0.063		329.35		6.7564783726

		3		11		2005		11		4		10		0		110001		0.03		0.039		0.127		44		47		45		15		1452.6		181.5		-0.7		-0.2		4.55		12.36		0		14526		0.049		37.57		13.6198384719

		3		11		2005		11		4		13		0		110001		-0.05		-0.047		0.061		42		43		50		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.069		226.77		9.1815031449

		3		11		2005		11		4		16		0		110001		-0.052		0.059		-0.181		43		45		45		15		1452.6		181.9		-0.9		-0.5		4.596		12.36		0		14526		0.079		318.61		19.7347409408

		3		11		2005		11		4		19		0		110001		-0.015		0.061		-0.054		52		47		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.107		12.36		0		14526		0.063		346.18		8.2837189716

		3		11		2005		11		4		22		0		110001		-0.021		0.033		-0.038		46		49		45		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.424		12.36		0		14526		0.039		327.53		5.4534392818

		3		11		2005		11		4		25		0		110001		0.007		-0.033		0.055		45		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.439		12.36		0		14526		0.034		168.02		6.4521314308

		3		11		2005		11		4		28		0		110001		-0.039		-0.038		0.071		47		50		45		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.401		12.36		0		14526		0.054		225.74		8.9476253833

		3		11		2005		11		4		31		0		110001		-0.05		-0.068		0.025		48		46		43		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.084		216.33		8.8028404507

		3		11		2005		11		4		34		0		110001		-0.05		-0.017		0.036		42		46		53		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.053		251.22		6.3914004725

		3		11		2005		11		4		37		0		110001		0.074		-0.086		0.156		45		45		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.113		139.29		19.2893753139

		3		11		2005		11		4		40		0		110001		0.044		-0.04		-0.075		45		48		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.059		132.27		9.5713112999

		3		11		2005		11		4		43		0		110001		0.005		-0.006		0.012		47		48		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.317		12.36		0		14526		0.008		140.19		1.4317821063

		3		11		2005		11		4		46		0		110001		0.087		-0.098		0.074		43		43		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.131		138.4		15.0495847119

		3		11		2005		11		4		49		0		110001		-0.046		-0.054		0.172		47		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.071		220.43		18.6053755673

		3		11		2005		11		4		52		0		110001		0.004		0.031		-0.086		44		46		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.031		7.35		9.1504098269

		3		11		2005		11		4		55		0		110001		-0.055		-0.035		-0.004		47		50		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.065		237.53		6.5314623171

		3		11		2005		11		4		58		0		110001		-0.056		-0.01		0.013		47		53		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.057		259.88		5.8352377844

		3		11		2005		11		5		1		0		110001		-0.009		-0.024		0.001		48		53		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.354		12.36		0		14526		0.026		200.56		2.5651510677

		3		11		2005		11		5		4		0		110001		0.049		-0.015		0.005		46		53		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.051		107.02		5.1487862647

		3		11		2005		11		5		7		0		110001		0.074		-0.046		0.208		45		47		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.087		121.87		22.5512749085

		3		11		2005		11		5		10		0		110001		-0.139		0.018		0.028		44		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.14		277.38		14.2930052823

		3		11		2005		11		5		13		0		110001		0.066		0.014		-0.044		52		48		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.067		78.02		8.0548122262

		3		11		2005		11		5		16		0		110001		0.006		-0.085		0.103		49		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.085		175.96		13.3678719324

		3		11		2005		11		5		19		0		110001		0.04		-0.027		0.154		50		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.048		124.02		16.1384633717

		3		11		2005		11		5		22		0		110001		0.008		-0.015		-0.363		55		44		37		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.017		151.93		36.3397853599

		3		11		2005		11		5		25		0		110001		0.014		-0.015		0.052		52		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.021		136.97		5.5901699437

		3		11		2005		11		5		28		0		110001		0.003		0.034		0.038		52		46		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.743		12.36		0		14526		0.034		5.04		5.1078371156

		3		11		2005		11		5		31		0		110001		0.023		-0.053		0.119		48		45		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.058		156.54		13.2283785855

		3		11		2005		11		5		34		0		110001		-0.116		0.033		-0.077		49		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.121		285.88		14.3087385887

		3		11		2005		11		5		37		0		110001		0.045		0.077		-0.081		51		46		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.089		30.3		12.0478213798

		3		11		2005		11		5		40		0		110001		0.02		-0.077		0.001		46		49		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.13		12.36		0		14526		0.08		165.44		7.9561297124

		3		11		2005		11		5		43		0		110001		0.05		0.007		-0.046		54		50		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.525		12.36		0		14526		0.05		82.03		6.8300805266

		3		11		2005		11		5		46		0		110001		-0.022		0.057		-0.086		51		48		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.061		338.9		10.5494075663

		3		11		2005		11		5		49		0		110001		0.01		-0.074		0.069		58		45		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.565		12.36		0		14526		0.075		172.3		10.1671038157

		3		11		2005		11		5		52		0		110001		0.042		-0.01		0.002		52		55		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.043		103.39		4.322036557

		3		11		2005		11		5		55		0		110001		-0.016		-0.016		0.044		58		48		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.023		225		4.9477267507

		3		11		2005		11		5		58		0		110001		-0.006		-0.07		0.027		49		52		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.076		12.36		0		14526		0.07		184.9		7.5266194271

		3		11		2005		11		6		1		0		110001		-0.03		0.02		0.043		53		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.385		12.36		0		14526		0.036		303.69		5.6115951386

		3		11		2005		11		6		4		0		110001		0.088		0.033		-0.026		49		49		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.555		12.36		0		14526		0.094		69.44		9.7514101544

		3		11		2005		11		6		7		0		110001		0.113		0.085		-0.016		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.122		12.36		0		14526		0.141		53.05		14.2302494708

		3		11		2005		11		6		10		0		110001		0.058		-0.063		0.007		44		54		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.261		12.36		0		14526		0.086		137.37		8.5918566096

		3		11		2005		11		6		13		0		110001		0.002		0.004		-0.117		46		57		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.3		12.36		0		14526		0.004		26.57		11.708543889

		3		11		2005		11		6		16		0		110001		0.145		0.001		-0.045		47		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.145		89.6		15.1825557796

		3		11		2005		11		6		19		0		110001		-0.057		-0.009		-0.009		47		50		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.058		261.03		5.8403767002

		3		11		2005		11		6		22		0		110001		0.009		0.07		-0.075		43		48		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.789		12.36		0		14526		0.071		7.33		10.2985435864

		3		11		2005		11		6		25		0		110001		0.062		-0.03		0.105		42		50		45		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.5		4.844		12.36		0		14526		0.069		115.82		12.5574678976

		3		11		2005		11		6		28		0		110001		0.007		-0.021		0.01		48		56		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.022		161.57		2.4289915603

		3		11		2005		11		6		31		0		110001		0.015		-0.004		0.006		47		48		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.828		12.36		0		14526		0.016		104.93		1.6643316977

		3		11		2005		11		6		34		0		110001		0.035		0.011		-0.075		46		45		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.82		12.36		0		14526		0.037		72.55		8.3492514635

		3		11		2005		11		6		37		0		110001		0.13		-0.106		0.123		46		51		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.168		129.19		20.8002403832

		3		11		2005		11		6		40		0		110001		-0.079		0.022		0.087		49		51		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.082		285.56		11.9557517539

		3		11		2005		11		6		43		0		110001		0.053		-0.079		0.108		44		51		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.844		12.36		0		14526		0.095		146.14		14.3923590839

		3		11		2005		11		6		46		0		110001		-0.077		-0.008		0		44		59		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.215		12.36		0		14526		0.077		264.07		7.7414468932

		3		11		2005		11		6		49		0		110001		-0.065		0.082		-0.08		40		48		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.501		12.36		0		14526		0.105		321.6		13.171560272

		3		11		2005		11		6		52		0		110001		0.026		-0.004		0.08		45		52		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.026		98.75		8.4214013086

		3		11		2005		11		6		55		0		110001		-0.024		-0.09		0.062		51		58		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.37		12.36		0		14526		0.093		194.93		11.1892805846

		3		11		2005		11		6		58		0		110001		-0.095		-0.087		0.189		48		47		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.138		12.36		0		14526		0.129		227.52		22.872472538

		3		11		2005		11		7		1		0		110001		-0.029		-0.003		0.024		48		52		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.029		264.09		3.7762415177

		3		11		2005		11		7		4		0		110001		-0.025		-0.08		-0.013		47		51		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.89		12.36		0		14526		0.084		197.35		8.4817451035

		3		11		2005		11		7		7		0		110001		-0.055		0.015		0.005		50		46		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.316		12.36		0		14526		0.057		285.26		5.7227615711

		3		11		2005		11		7		10		0		110001		-0.086		-0.053		-0.04		54		44		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.101		238.36		10.865081684

		3		11		2005		11		7		13		0		110001		0.033		0.035		-0.023		65		50		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.679		12.36		0		14526		0.048		43.32		5.3319789947

		3		11		2005		11		7		16		0		110001		-0.114		-0.015		0.011		66		48		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.115		262.5		11.5507575509

		3		11		2005		11		7		19		0		110001		0.047		0.088		-0.116		64		49		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.1		28.11		15.3

		3		11		2005		11		7		22		0		110001		0		0.041		-0.137		56		55		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.041		0		14.3003496461

		3		11		2005		11		7		25		0		110001		-0.007		-0.016		-0.005		50		45		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.673		12.36		0		14526		0.017		203.63		1.8165902125

		3		11		2005		11		7		28		0		110001		-0.012		0.007		0.012		44		49		52		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.844		12.36		0		14526		0.014		300.26		1.8357559751

		3		11		2005		11		7		31		0		110001		0.061		-0.017		0.072		49		49		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.063		105.57		9.5885348203

		3		11		2005		11		7		34		0		110001		0.035		0.02		-0.045		42		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.04		60.26		6.0415229868

		3		11		2005		11		7		37		0		110001		0.047		-0.002		-0.037		41		47		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.047		92.44		5.984981203

		3		11		2005		11		7		40		0		110001		-0.016		0.022		-0.119		49		45		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		5.54		12.36		0		14526		0.027		323.97		12.2069652248

		3		11		2005		11		7		43		0		110001		0.096		0.078		-0.011		52		43		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.124		50.91		12.4181319046

		3		11		2005		11		7		46		0		110001		0.006		-0.05		0.072		44		55		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.05		173.16		8.7863530546

		3		11		2005		11		7		49		0		110001		-0.044		-0.027		0.058		45		56		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.741		12.36		0		14526		0.052		238.47		7.7646635471

		3		11		2005		11		7		52		0		110001		-0.044		-0.011		-0.046		51		62		58		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.23		12.36		0		14526		0.045		255.96		6.4598761598

		3		11		2005		11		7		55		0		110001		-0.006		0.051		-0.071		49		58		65		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.051		353.29		8.7624197571

		3		11		2005		11		7		58		0		110001		0.102		0.027		-0.017		53		46		61		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.238		12.36		0		14526		0.106		75.17		10.6873757303

		3		11		2005		11		8		1		0		110001		-0.037		-0.043		0.013		49		50		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.254		12.36		0		14526		0.057		220.71		5.8197938108

		3		11		2005		11		8		4		0		110001		0.005		0.03		-0.001		46		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.2		12.36		0		14526		0.03		9.46		3.0430248109

		3		11		2005		11		8		7		0		110001		0.072		0.065		-0.062		46		47		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.323		12.36		0		14526		0.097		47.92		11.5121674762

		3		11		2005		11		8		10		0		110001		-0.045		0.006		-0.085		50		44		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.045		277.59		9.6363893653

		3		11		2005		11		8		13		0		110001		0.016		0.023		-0.076		51		46		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.028		34.82		8.1

		3		11		2005		11		8		16		0		110001		0.022		0.094		-0.108		46		48		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.875		12.36		0		14526		0.097		13.17		14.4858551698

		3		11		2005		11		8		19		0		110001		-0.003		-0.023		-0.019		43		42		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.735		12.36		0		14526		0.023		187.43		2.9983328701

		3		11		2005		11		8		22		0		110001		-0.031		0.077		-0.164		45		44		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.083		338.07		18.3809684184

		3		11		2005		11		8		25		0		110001		-0.031		-0.008		0.062		52		52		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.032		255.53		6.9778220098

		3		11		2005		11		8		28		0		110001		-0.021		0.007		-0.018		40		48		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.022		288.43		2.8530685235

		3		11		2005		11		8		31		0		110001		-0.051		-0.07		0.157		46		45		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.087		216.08		17.930421077

		3		11		2005		11		8		34		0		110001		-0.005		0.039		-0.085		41		45		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.039		352.69		9.3653617122

		3		11		2005		11		8		37		0		110001		-0.063		-0.001		0.08		45		46		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.063		269.09		10.1833196945

		3		11		2005		11		8		40		0		110001		-0.085		0.067		-0.005		42		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.269		12.36		0		14526		0.108		308.25		10.8346665846

		3		11		2005		11		8		43		0		110001		0.008		-0.049		0.074		47		41		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.47		12.36		0		14526		0.05		170.73		8.9112288715

		3		11		2005		11		8		46		0		110001		0.122		-0.021		0.052		46		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.124		99.77		13.4272111773

		3		11		2005		11		8		49		0		110001		-0.053		-0.048		0.088		52		48		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.072		227.83		11.338871196

		3		11		2005		11		8		52		0		110001		-0.002		0.07		0.031		49		41		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.07		358.36		7.6583287994

		3		11		2005		11		8		55		0		110001		0.007		0.09		-0.054		46		43		48		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		5.378		12.36		0		14526		0.09		4.45		10.5190303736

		3		11		2005		11		8		58		0		110001		0.021		0.009		-0.033		44		48		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.571		12.36		0		14526		0.023		66.8		4.0137264481

		3		11		2005		11		9		1		0		110001		0.054		-0.025		0.095		47		48		46		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.06		114.84		11.2098171261

		3		11		2005		11		9		4		0		110001		-0.026		-0.011		0.019		46		44		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.517		12.36		0		14526		0.028		247.07		3.4029399054

		3		11		2005		11		9		7		0		110001		0.017		-0.131		0.248		48		45		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.132		172.61		28.0987544208

		3		11		2005		11		9		10		0		110001		-0.023		-0.015		-0.009		47		41		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.579		12.36		0		14526		0.027		236.89		2.8896366554

		3		11		2005		11		9		13		0		110001		-0.099		-0.011		-0.018		47		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.1		263.66		10.1222527137

		3		11		2005		11		9		16		0		110001		-0.154		0.1		0.004		45		51		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.184		303		18.366273438

		3		11		2005		11		9		19		0		110001		-0.069		-0.021		-0.008		46		46		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.432		12.36		0		14526		0.072		253.07		7.2567210226

		3		11		2005		11		9		22		0		110001		0.003		-0.03		-0.129		48		42		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.401		12.36		0		14526		0.03		174.29		13.2476412995

		3		11		2005		11		9		25		0		110001		0.053		-0.013		-0.116		43		45		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.055		103.78		12.8195163715

		3		11		2005		11		9		28		0		110001		-0.037		-0.049		0.005		44		44		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.061		217.06		6.1603571325

		3		11		2005		11		9		31		0		110001		0.07		0.005		-0.008		44		41		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.07		85.91		7.0632853546

		3		11		2005		11		9		34		0		110001		0.036		-0.029		-0.051		49		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.046		128.85		6.8833131557

		3		11		2005		11		9		37		0		110001		0.068		0.07		-0.062		48		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.098		44.17		11.5620067462

		3		11		2005		11		9		40		0		110001		0.027		0.024		0.002		45		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.036		48.37		3.618010503

		3		11		2005		11		9		43		0		110001		-0.011		0		-0.153		44		44		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.011		270		15.339491517

		3		11		2005		11		9		46		0		110001		-0.038		-0.007		0.061		44		50		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		4.805		12.36		0		14526		0.039		259.56		7.2208032794

		3		11		2005		11		9		49		0		110001		0.167		0.1		-0.116		41		42		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.534		12.36		0		14526		0.195		59.09		22.6594351209

		3		11		2005		11		9		52		0		110001		0.034		-0.045		0.118		42		43		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.511		12.36		0		14526		0.056		142.93		13.0786084887

		3		11		2005		11		9		55		0		110001		0.091		0.003		-0.022		39		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.091		88.11		9.3669632219

		3		11		2005		11		9		58		0		110001		-0.08		-0.061		-0.02		46		49		59		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.101		232.67		10.2571925984

		3		11		2005		11		10		1		0		110001		0.001		0.005		0.04		50		44		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.317		12.36		0		14526		0.005		11.31		4.0323690307

		3		11		2005		11		10		4		0		110001		0.004		-0.016		0.001		46		51		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.016		165.96		1.6522711642

		3		11		2005		11		10		7		0		110001		0.01		0.068		-0.069		46		50		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.069		8.37		9.7390964673

		3		11		2005		11		10		10		0		110001		0.031		0.023		-0.087		52		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.039		53.43		9.5178779147

		3		11		2005		11		10		13		0		110001		-0.008		-0.027		-0.067		49		47		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.028		196.5		7.2677369242

		3		11		2005		11		10		16		0		110001		-0.03		-0.029		-0.054		52		43		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.042		225.97		6.8242215673

		3		11		2005		11		10		19		0		110001		-0.034		-0.017		-0.021		56		47		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.238		12.36		0		14526		0.038		243.43		4.3428101501

		3		11		2005		11		10		22		0		110001		-0.059		-0.022		0.065		47		49		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.063		249.55		9.0498618774

		3		11		2005		11		10		25		0		110001		0.007		0.019		-0.049		53		47		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.02		20.22		5.3018864567

		3		11		2005		11		10		28		0		110001		0.065		-0.012		0.058		56		45		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.066		100.46		8.793747779

		3		11		2005		11		10		31		0		110001		0.027		-0.014		0.06		48		49		57		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.439		12.36		0		14526		0.03		117.41		6.7268120235

		3		11		2005		11		10		34		0		110001		-0.054		-0.057		0.021		46		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.952		12.36		0		14526		0.079		223.45		8.1277303105

		3		11		2005		11		10		37		0		110001		-0.035		0.094		-0.049		46		49		54		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.1		339.58		11.1633328357

		3		11		2005		11		10		40		0		110001		0.041		0.036		-0.113		49		47		55		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.401		12.36		0		14526		0.055		48.72		12.5483066587

		3		11		2005		11		10		43		0		110001		0		-0.028		0.094		46		42		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.028		180		9.8081598682

		3		11		2005		11		10		46		0		110001		-0.015		-0.002		-0.106		46		46		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.354		12.36		0		14526		0.015		262.41		10.7074740252

		3		11		2005		11		10		49		0		110001		-0.032		-0.086		0.038		44		45		61		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.092		200.41		9.9317672143

		3		11		2005		11		10		52		0		110001		0.017		-0.029		0.027		44		44		66		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.034		149.62		4.3116122275

		3		11		2005		11		10		55		0		110001		-0.015		-0.054		-0.027		47		49		60		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.056		195.52		6.220932406

		3		11		2005		11		10		58		0		110001		0.007		0.038		0.031		43		44		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.039		10.44		4.9537864306

		3		11		2005		11		11		1		0		110001		-0.056		-0.063		0.035		52		47		57		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.588		12.36		0		14526		0.084		221.63		9.1268833673

		3		11		2005		11		11		4		0		110001		0.082		-0.036		0.003		45		48		55		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.09		113.7		8.9604687377

		3		11		2005		11		11		7		0		110001		-0.012		0.022		-0.054		50		52		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.025		331.39		5.9531504265

		3		11		2005		11		11		10		0		110001		0.084		0.015		0.172		49		51		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.085		79.88		19.2002604149

		3		11		2005		11		11		13		0		110001		-0.054		0.009		-0.243		43		51		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.36		0		14526		0.055		279.46		24.9090345056

		3		11		2005		11		11		16		0		110001		-0.005		-0.036		0.075		45		53		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.036		187.91		8.3342666144

		3		11		2005		11		11		19		0		110001		0.004		-0.078		0.26		43		53		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.029		12.37		0		14526		0.078		177.06		27.147743921

		3		11		2005		11		11		22		0		110001		-0.051		-0.012		0.095		46		51		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.052		256.76		10.8489630841

		3		11		2005		11		11		25		0		110001		-0.017		-0.002		0.224		46		52		38		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.017		263.29		22.4653065859

		3		11		2005		11		11		28		0		110001		-0.085		-0.045		-0.041		47		50		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.23		12.37		0		14526		0.096		242.1		10.4551422755

		3		11		2005		11		11		31		0		110001		-0.003		-0.014		-0.014		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.54		12.37		0		14526		0.014		192.09		2.0024984395

		3		11		2005		11		11		34		0		110001		-0.007		0.06		-0.147		49		45		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.06		353.35		15.8927656498

		3		11		2005		11		11		37		0		110001		0.038		0.002		0.096		42		47		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.54		12.36		0		14526		0.038		86.99		10.3266645147

		3		11		2005		11		11		40		0		110001		-0.006		-0.035		0.147		47		47		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.036		189.73		15.1228304229

		3		11		2005		11		11		43		0		110001		0.044		0.048		-0.046		41		49		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.065		42.51		7.9724525712

		3		11		2005		11		11		46		0		110001		-0.008		-0.006		0.055		46		51		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.01		233.13		5.5901699437

		3		11		2005		11		11		49		0		110001		-0.069		-0.035		-0.021		42		48		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.077		243.1		8.0168572396

		3		11		2005		11		11		52		0		110001		0.058		-0.049		0.015		41		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.076		130.19		7.7395090284

		3		11		2005		11		11		55		0		110001		-0.044		-0.015		0.102		48		46		47		15		1452.6		181.5		-0.9		-0.3		5.269		12.36		0		14526		0.046		251.18		11.2093710796

		3		11		2005		11		11		58		0		110001		-0.004		0.019		-0.12		50		42		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.114		12.36		0		14526		0.019		348.11		12.1560684434

		3		11		2005		11		12		1		0		110001		0.012		0.025		-0.065		52		50		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.983		12.36		0		14526		0.028		25.64		7.0668238976

		3		11		2005		11		12		4		0		110001		0.031		-0.059		0.103		45		54		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.495		12.36		0		14526		0.067		152.28		12.2682517092

		3		11		2005		11		12		7		0		110001		0.004		0.006		-0.126		42		49		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.681		12.36		0		14526		0.007		33.69		12.6206180514

		3		11		2005		11		12		10		0		110001		0.016		-0.029		-0.05		47		48		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.642		12.36		0		14526		0.033		151.11		5.9974994789

		3		11		2005		11		12		13		0		110001		0.006		0.01		-0.096		50		42		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.012		30.96		9.670573923

		3		11		2005		11		12		16		0		110001		-0.012		-0.046		-0.075		44		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.372		12.36		0		14526		0.048		194.62		8.8797522488

		3		11		2005		11		12		19		0		110001		-0.047		0.022		0.056		45		46		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.052		295.08		7.6347887987

		3		11		2005		11		12		22		0		110001		0.038		-0.015		-0.028		50		44		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.041		111.54		4.9527769988

		3		11		2005		11		12		25		0		110001		-0.003		-0.03		-0.178		49		44		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.673		12.37		0		14526		0.03		185.71		18.0535315105

		3		11		2005		11		12		28		0		110001		0.018		0.049		-0.025		44		46		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.596		12.36		0		14526		0.052		20.17		5.7879184514

		3		11		2005		11		12		31		0		110001		0.019		-0.029		0.043		46		41		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.035		146.77		5.5235857919

		3		11		2005		11		12		34		0		110001		-0.078		0.081		-0.272		40		49		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.112		316.08		29.4328048273

		3		11		2005		11		12		37		0		110001		0.09		0.025		-0.168		41		44		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.093		74.48		19.2221226715

		3		11		2005		11		12		40		0		110001		0.045		0.056		0.002		48		38		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.169		12.37		0		14526		0.072		38.78		7.1867934435

		3		11		2005		11		12		43		0		110001		0.041		-0.029		0.049		55		48		52		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.05		125.27		7.0164093381

		3		11		2005		11		12		46		0		110001		0		-0.013		-0.053		66		61		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.013		180		5.4571054599

		3		11		2005		11		12		49		0		110001		-0.022		-0.009		0.139		63		60		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.122		12.37		0		14526		0.024		247.75		14.1017729382

		3		11		2005		11		12		52		0		110001		0.039		-0.038		-0.063		54		52		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.269		12.37		0		14526		0.054		134.26		8.3270643086

		3		11		2005		11		12		55		0		110001		-0.111		0.04		0.015		50		42		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.726		12.37		0		14526		0.118		289.82		11.8936958091

		3		11		2005		11		12		58		0		110001		0.03		-0.07		0.104		49		45		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.076		156.8		12.8903064355

		3		11		2005		11		13		1		0		110001		-0.066		0.019		-0.082		49		43		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.069		286.06		10.696261029

		3		11		2005		11		13		4		0		110001		-0.048		-0.008		-0.002		44		41		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.998		12.36		0		14526		0.049		260.54		4.8703182648

		3		11		2005		11		13		7		0		110001		-0.06		-0.038		-0.003		43		43		55		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.3		12.36		0		14526		0.071		237.65		7.108445681

		3		11		2005		11		13		10		0		110001		0.096		-0.104		0.199		43		43		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.142		137.29		24.4198689595

		3		11		2005		11		13		13		0		110001		0.04		-0.064		-0.027		45		43		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.075		147.99		8.0156097709

		3		11		2005		11		13		16		0		110001		-0.028		0.057		-0.088		48		41		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.064		333.84		10.8521887193

		3		11		2005		11		13		19		0		110001		0.009		-0.028		0.017		48		47		56		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.122		12.37		0		14526		0.029		162.18		3.3970575503

		3		11		2005		11		13		22		0		110001		-0.019		0.026		-0.088		48		46		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.37		0		14526		0.032		323.84		9.3706990134

		3		11		2005		11		13		25		0		110001		0.063		0.002		-0.005		45		47		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.063		88.18		6.3229739838

		3		11		2005		11		13		28		0		110001		-0.053		0.011		-0.011		52		45		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.054		281.73		5.5235857919

		3		11		2005		11		13		31		0		110001		0.068		-0.011		-0.038		49		46		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.069		99.19		7.8670197661

		3		11		2005		11		13		34		0		110001		0.048		0.05		-0.1		51		44		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.069		43.83		12.1671689394

		3		11		2005		11		13		37		0		110001		-0.061		-0.121		0.119		45		42		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.596		12.36		0		14526		0.136		206.75		18.0341343014

		3		11		2005		11		13		40		0		110001		0		-0.044		0.141		48		44		45		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.044		180		14.7705788648

		3		11		2005		11		13		43		0		110001		0.038		0.009		0.078		45		43		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.464		12.36		0		14526		0.039		76.68		8.7229582138

		3		11		2005		11		13		46		0		110001		0.083		-0.051		0.047		49		48		51		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.097		121.57		10.8161915664

		3		11		2005		11		13		49		0		110001		0.024		-0.064		0.073		48		44		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.068		159.44		10.0004999875

		3		11		2005		11		13		52		0		110001		0.086		0.034		-0.03		46		44		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.449		12.37		0		14526		0.092		68.43		9.7221396822

		3		11		2005		11		13		55		0		110001		-0.026		0.018		-0.025		48		45		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.032		304.7		4.0311288741

		3		11		2005		11		13		58		0		110001		0.021		-0.055		0.02		47		43		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.059		159.1		6.2177166227

		3		11		2005		11		14		1		0		110001		0.007		-0.009		0.072		42		45		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.011		142.13		7.2897187874

		3		11		2005		11		14		4		0		110001		-0.056		0.007		-0.015		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.056		277.13		5.8395205283

		3		11		2005		11		14		7		0		110001		-0.03		0.007		-0.008		44		48		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.031		283.13		3.1827660926

		3		11		2005		11		14		10		0		110001		-0.02		0.022		-0.056		48		49		48		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.03		317.73		6.3403469937

		3		11		2005		11		14		13		0		110001		-0.05		-0.056		0.143		45		46		47		15		1452.6		181.5		-0.8		-0.3		5.184		12.37		0		14526		0.075		221.76		16.1508513707

		3		11		2005		11		14		16		0		110001		0.042		0		-0.012		53		46		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.042		90		4.3680659336

		3		11		2005		11		14		19		0		110001		0.077		-0.015		-0.007		44		45		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.385		12.37		0		14526		0.078		101.02		7.8759126455

		3		11		2005		11		14		22		0		110001		0.05		-0.006		-0.036		42		46		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.37		12.37		0		14526		0.05		96.84		6.1903150162

		3		11		2005		11		14		25		0		110001		0.01		-0.026		0.029		48		52		42		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.028		158.96		4.0211938526

		3		11		2005		11		14		28		0		110001		0.034		-0.04		-0.013		46		53		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.006		12.37		0		14526		0.052		139.64		5.4083269132

		3		11		2005		11		14		31		0		110001		-0.034		-0.03		-0.059		44		46		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.045		228.58		7.4411020689

		3		11		2005		11		14		34		0		110001		0.004		0.015		0.008		43		49		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.099		12.37		0		14526		0.016		14.93		1.7464249197

		3		11		2005		11		14		37		0		110001		-0.019		-0.015		0.062		46		48		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.424		12.37		0		14526		0.024		231.71		6.6558245169

		3		11		2005		11		14		40		0		110001		-0.012		0.03		-0.061		48		49		43		15		1452.6		181.6		-0.9		-0.4		5.099		12.37		0		14526		0.032		338.2		6.9028979422

		3		11		2005		11		14		43		0		110001		0.026		-0.05		0.06		47		47		40		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.246		12.37		0		14526		0.056		152.53		8.2316462509

		3		11		2005		11		14		46		0		110001		-0.046		-0.066		-0.068		45		47		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.277		12.37		0		14526		0.08		214.88		10.5337552658

		3		11		2005		11		14		49		0		110001		-0.039		0.005		-0.058		46		43		50		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.813		12.37		0		14526		0.039		277.31		7.0071392165

		3		11		2005		11		14		52		0		110001		-0.062		-0.041		0.036		46		47		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.074		236.52		8.258934556

		3		11		2005		11		14		55		0		110001		0.062		0.042		0.028		44		44		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.075		55.89		7.9949984365

		3		11		2005		11		14		58		0		110001		0.076		-0.078		0.12		43		41		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.109		135.74		16.2049375192

		3		11		2005		11		15		1		0		110001		-0.021		-0.049		-0.001		48		46		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.053		203.2		5.3319789947

		3		11		2005		11		15		4		0		110001		0.134		0.043		-0.096		43		45		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.141		72.21		17.0355510624

		3		11		2005		11		15		7		0		110001		0.05		0.075		-0.068		45		44		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.09		33.69		11.2911469745

		3		11		2005		11		15		10		0		110001		-0.067		-0.022		0.059		49		47		43		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.071		251.82		9.1945636112

		3		11		2005		11		15		13		0		110001		0.066		-0.063		0.008		48		43		49		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		5.61		12.37		0		14526		0.091		133.67		9.159148432

		3		11		2005		11		15		16		0		110001		0.046		0.051		-0.058		46		43		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.424		12.37		0		14526		0.069		42.05		8.9894382472

		3		11		2005		11		15		19		0		110001		0.006		0.005		0.148		47		44		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.008		50.19		14.8205937803

		3		11		2005		11		15		22		0		110001		-0.052		-0.009		-0.069		46		43		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.053		260.18		8.6867715522

		3		11		2005		11		15		25		0		110001		0.016		-0.041		0.065		47		47		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.517		12.37		0		14526		0.044		158.68		7.8498407627

		3		11		2005		11		15		28		0		110001		-0.033		0.085		-0.057		45		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.354		12.37		0		14526		0.091		338.78		10.7531390766

		3		11		2005		11		15		31		0		110001		-0.01		-0.032		0.042		43		43		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.034		197.35		5.374011537

		3		11		2005		11		15		34		0		110001		0.068		0.024		-0.04		42		47		48		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.072		70.56		8.2462112512

		3		11		2005		11		15		37		0		110001		-0.076		0.039		-0.06		45		46		45		15		1452.6		181.8		-0.9		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.085		297.16		10.4388696706

		3		11		2005		11		15		40		0		110001		0.068		-0.017		-0.07		46		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.302		12.36		0		14526		0.07		104.04		9.9060587521

		3		11		2005		11		15		43		0		110001		-0.037		0.046		-0.048		43		45		44		15		1452.6		181.7		-0.9		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.059		321.19		7.6085478247

		3		11		2005		11		15		46		0		110001		0.014		0.016		0.018		46		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.728		12.37		0		14526		0.021		41.19		2.7856776554

		3		11		2005		11		15		49		0		110001		-0.019		-0.008		0.079		49		49		44		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.526		12.37		0		14526		0.021		247.17		8.1645575508

		3		11		2005		11		15		52		0		110001		-0.071		-0.094		0.131		49		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.48		12.37		0		14526		0.118		217.06		17.6176048315

		3		11		2005		11		15		55		0		110001		-0.044		0.033		-0.043		43		42		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.766		12.37		0		14526		0.055		306.87		6.9814038703

		3		11		2005		11		15		58		0		110001		0.014		-0.002		0.007		53		47		41		15		1452.6		181.6		-0.7		-0.3		4.859		12.37		0		14526		0.014		98.13		1.5779733838

		3		11		2005		11		16		1		0		110001		0.018		-0.023		-0.02		47		45		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.998		12.37		0		14526		0.029		141.95		3.5397740041

		3		11		2005		11		16		4		0		110001		0.06		0.083		-0.14		47		44		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.102		35.86		17.3461811359

		3		11		2005		11		16		7		0		110001		-0.118		-0.018		-0.048		45		44		44		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.3		4.735		12.37		0		14526		0.119		261.33		12.8654576289

		3		11		2005		11		16		10		0		110001		0.089		0.053		-0.032		49		47		45		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.192		12.37		0		14526		0.104		59.23		10.8415865998

		3		11		2005		11		16		13		0		110001		0.016		-0.077		-0.006		43		50		42		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.079		168.26		7.8873316147

		3		11		2005		11		16		16		0		110001		0.023		-0.066		0.007		49		48		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.316		12.37		0		14526		0.07		160.79		7.0242437315

		3		11		2005		11		16		19		0		110001		0.053		0		-0.022		49		48		54		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.401		12.37		0		14526		0.053		90		5.7384666942

		3		11		2005		11		16		22		0		110001		0.056		0.072		-0.09		41		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.091		37.87		12.8140547837

		3		11		2005		11		16		25		0		110001		-0.048		0.06		-0.141		46		45		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.077		321.34		16.0577084293

		3		11		2005		11		16		28		0		110001		-0.029		0.128		-0.128		48		51		50		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.385		12.37		0		14526		0.131		347.23		18.3327575667

		3		11		2005		11		16		31		0		110001		-0.014		-0.015		0.009		49		50		47		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.021		223.03		2.2405356502

		3		11		2005		11		16		34		0		110001		0.06		0.042		0.031		43		49		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.06		12.37		0		14526		0.073		55.01		7.9529868603

		3		11		2005		11		16		37		0		110001		0.043		-0.008		-0.083		43		50		41		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.044		100.54		9.3818974627

		3		11		2005		11		16		40		0		110001		0.01		-0.09		-0.008		42		55		49		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.091		173.66		9.0906545419

		3		11		2005		11		16		43		0		110001		-0.064		-0.107		0.105		46		45		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.125		210.88		16.3003067456

		3		11		2005		11		16		46		0		110001		0.071		0.009		-0.013		45		45		40		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.072		82.78		7.2739260376

		3		11		2005		11		16		49		0		110001		-0.05		0.006		0.037		51		49		46		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.05		276.84		6.24899992

		3		11		2005		11		16		52		0		110001		0.005		-0.027		0.056		59		45		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.027		169.51		6.2369864518

		3		11		2005		11		16		55		0		110001		0		-0.013		0.022		53		45		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.013		180		2.5553864678

		3		11		2005		11		16		58		0		110001		0.005		-0.018		0.064		46		49		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.019		164.48		6.6670833203

		3		11		2005		11		17		1		0		110001		0.041		-0.063		0.009		42		47		44		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.642		12.37		0		14526		0.075		146.94		7.5703368485

		3		11		2005		11		17		4		0		110001		-0.025		-0.023		0.066		46		50		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.034		227.39		7.422937424

		3		11		2005		11		17		7		0		110001		0.026		-0.016		0.05		50		47		43		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.666		12.37		0		14526		0.031		121.61		5.8583274064

		3		11		2005		11		17		10		0		110001		-0.064		-0.009		0.021		48		42		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.503		12.37		0		14526		0.065		262		6.7955868032

		3		11		2005		11		17		13		0		110001		0.082		-0.015		0.004		49		41		61		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.083		100.37		8.3456575535

		3		11		2005		11		17		16		0		110001		-0.032		-0.095		0.074		44		47		72		15		1452.6		181.7		-0.7		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.1		198.62		12.4599357944

		3		11		2005		11		17		19		0		110001		0.006		0.048		-0.055		44		46		74		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.573		12.37		0		14526		0.048		7.13		7.3246160309

		3		11		2005		11		17		22		0		110001		0.058		0.03		-0.036		47		44		69		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.065		62.65		7.4565407529

		3		11		2005		11		17		25		0		110001		-0.057		0.026		-0.062		45		46		59		15		1452.6		181.8		-0.8		-0.4		4.635		12.37		0		14526		0.063		294.52		8.8141930998

		3		11		2005		11		17		28		0		110001		-0.012		-0.057		0.063		50		46		51		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.058		191.89		8.5802097876

		3		11		2005		11		17		31		0		110001		0.009		-0.082		0.063		46		42		46		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.082		173.74		10.3797880518

		3		11		2005		11		17		34		0		110001		0.003		-0.015		0.12		45		46		41		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.015		168.69		12.0971070922

		3		11		2005		11		17		37		0		110001		0.007		-0.003		0.002		43		44		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.944		12.37		0		14526		0.008		113.2		0.7874007874

		3		11		2005		11		17		40		0		110001		0.012		-0.055		-0.013		45		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		5.083		12.37		0		14526		0.056		167.69		5.7775427303

		3		11		2005		11		17		43		0		110001		0.026		-0.032		0.049		46		46		43		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.041		140.91		6.4039050586

		3		11		2005		11		17		46		0		110001		0.053		-0.046		-0.124		47		46		45		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.3		4.805		12.37		0		14526		0.07		130.96		14.2481577757

		3		11		2005		11		17		49		0		110001		0.07		0.015		-0.176		48		45		49		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.782		12.37		0		14526		0.072		77.91		19.0002631561

		3		11		2005		11		17		52		0		110001		-0.005		0.036		-0.022		53		47		47		15		1452.6		181.6		-0.8		-0.3		4.735		12.37		0		14526		0.036		352.09		4.2485291572

		3		11		2005		11		17		55		0		110001		-0.025		0.023		-0.032		48		49		48		15		1452.6		181.7		-0.8		-0.4		4.55		12.37		0		14526		0.034		312.61		4.6669047558

		3		11		2005		11		17		58		0		110001		0.034		-0.01		-0.044		47		45		46		15		1452.6		181.4		-0.9		-0.3		4.658		12.37		0		14526		0.035		106.39		5.6497787567

		3		11		2005		11		18		1		0		110001		0.072		-0.033		-0.02		56		44		47		15		1452.6		180.6		-0.7		-0.3		4.728		12.37		0		14526		0.079		114.62		8.1688432474

		3		11		2005		11		18		4		0		110001		-0.004		-0.06		0.02		68		47		44		15		1452.6		179.9		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.06		183.81		6.3371918071

		3		11		2005		11		18		7		0		110001		0.036		-0.046		-0.065		47		48		45		15		1452.6		179.1		-0.8		-0.3		4.379		12.36		0		14526		0.058		141.95		8.738993077

		3		11		2005		11		18		10		0		110001		0.019		-0.065		0.027		43		44		46		15		1452.6		178.5		-0.8		-0.4		4.611		12.37		0		14526		0.068		163.71		7.2904046527

		3		11		2005		11		18		13		0		110001		-0.005		-0.061		0.078		49		45		44		15		1452.6		177.8		-0.8		-0.4		4.441		12.36		0		14526		0.061		184.69		9.9146356464

		3		11		2005		11		18		16		0		110001		-0.01		-0.052		0.046		48		46		44		15		1452.6		177.1		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.053		190.89		7.0142711667

		3		11		2005		11		18		19		0		110001		0.014		-0.055		-0.034		44		45		45		15		1452.6		176.5		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.057		165.72		6.6158899628

		3		11		2005		11		18		22		0		110001		0.042		-0.055		0.081		44		44		45		15		1452.6		176.1		-0.8		-0.4		4.905		12.37		0		14526		0.069		142.63		10.6536378763

		3		11		2005		11		18		25		0		110001		0.03		-0.028		0.068		44		47		45		15		1452.6		175.6		-0.7		-0.4		4.573		12.37		0		14526		0.041		133.03		7.9422918607

		3		11		2005		11		18		28		0		110001		-0.038		-0.02		-0.058		51		44		48		15		1452.6		175.2		-0.8		-0.4		4.495		12.37		0		14526		0.043		242.24		7.2166474211

		3		11		2005		11		18		31		0		110001		0.056		-0.113		0.101		47		47		48		15		1452.6		174.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.126		153.64		16.1573512681

		3		11		2005		11		18		34		0		110001		0.058		-0.029		0.126		50		45		42		15		1452.6		174.9		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.065		116.57		14.1707445111

		3		11		2005		11		18		37		0		110001		-0.005		-0.079		0.068		49		43		44		15		1452.6		174.8		-0.8		-0.4		4.944		12.37		0		14526		0.079		183.62		10.4355162786

		3		11		2005		11		18		40		0		110001		-0.023		-0.146		0.086		45		49		51		15		1452.6		174.8		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.148		188.95		17.1

		3		11		2005		11		18		43		0		110001		-0.031		-0.08		0.034		51		47		43		15		1452.6		175.2		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.086		201.18		9.2287593966

		3		11		2005		11		18		46		0		110001		-0.009		-0.049		-0.01		46		42		47		15		1452.6		175.5		-0.8		-0.4		5.354		12.37		0		14526		0.05		190.41		5.0813384064

		3		11		2005		11		18		49		0		110001		-0.027		0.105		-0.257		48		44		41		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		5.053		12.37		0		14526		0.108		345.58		27.8931891328

		3		11		2005		11		18		52		0		110001		0.043		0.031		0.012		46		46		43		15		1452.6		176		-0.9		-0.4		4.828		12.37		0		14526		0.053		54.21		5.4350712967

		3		11		2005		11		18		55		0		110001		-0.018		-0.078		0.056		43		50		41		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.08		192.99		9.7693397935

		3		11		2005		11		18		58		0		110001		0.024		0.029		-0.044		43		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.689		12.37		0		14526		0.038		39.61		5.7905094767

		3		11		2005		11		19		1		0		110001		0.074		0.073		-0.095		48		46		50		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.3		4.82		12.37		0		14526		0.104		45.39		14.0819032805

		3		11		2005		11		19		4		0		110001		0.009		0.052		-0.074		46		41		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.053		9.82		9.0890043459

		3		11		2005		11		19		7		0		110001		0.014		0.008		0.058		43		46		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.37		0		14526		0.016		60.26		6.0199667773

		3		11		2005		11		19		10		0		110001		0		-0.046		0.086		44		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.046		180		9.7529482722

		3		11		2005		11		19		13		0		110001		0.021		0.015		0.023		45		40		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.37		0		14526		0.026		54.46		3.4568772035

		3		11		2005		11		19		16		0		110001		-0.007		-0.023		0.047		42		44		48		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.024		196.93		5.2792044855

		3		11		2005		11		19		19		0		110001		0.078		0.003		-0.115		45		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.37		0		14526		0.078		87.8		13.8989208214

		3		11		2005		11		19		22		0		110001		0.015		0.092		-0.123		46		40		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.37		0		14526		0.093		9.26		15.4330813514

		3		11		2005		11		19		25		0		110001		0.046		-0.13		0.29		43		44		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.37		0		14526		0.138		160.51		32.111680118

		3		11		2005		11		19		28		0		110001		0.072		-0.016		-0.026		45		46		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.074		102.53		7.8204859184

		3		11		2005		11		19		31		0		110001		0.018		-0.028		-0.077		53		48		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.875		12.37		0		14526		0.033		147.26		8.3886828525

		3		11		2005		11		19		34		0		110001		-0.055		-0.118		0.054		52		42		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.867		12.37		0		14526		0.13		204.99		14.0943250991

		3		11		2005		11		19		37		0		110001		-0.008		-0.056		0.105		48		44		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.057		188.13		11.9268604419

		3		11		2005		11		19		40		0		110001		-0.043		0.004		-0.055		48		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.043		275.31		6.9928534948

		3		11		2005		11		19		43		0		110001		-0.013		-0.011		-0.183		46		43		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.37		0		14526		0.017		229.76		18.3790641764

		3		11		2005		11		19		46		0		110001		0.037		0.078		-0.206		45		46		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.36		0		14526		0.086		25.38		22.3358456298

		3		11		2005		11		19		49		0		110001		0.015		-0.009		0.043		49		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.37		0		14526		0.017		120.96		4.6421977554

		3		11		2005		11		19		52		0		110001		-0.034		0.038		-0.031		46		56		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.457		12.37		0		14526		0.051		318.18		5.9674114991

		3		11		2005		11		19		55		0		110001		0.003		0.046		0.015		45		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.36		0		14526		0.046		3.73		4.8476798574

		3		11		2005		11		19		58		0		110001		-0.009		0.015		-0.109		47		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.36		0		14526		0.017		329.04		11.0394746252

		3		11		2005		11		20		1		0		110001		0.064		0.03		-0.008		43		62		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.37		0		14526		0.071		64.89		7.1133676975

		3		11		2005		11		20		4		0		110001		-0.005		0.037		-0.014		48		52		53		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.254		12.36		0		14526		0.037		352.3		3.9874804075

		3		11		2005		11		20		7		0		110001		0.061		-0.001		-0.032		44		58		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.061		90.94		6.8891218599

		3		11		2005		11		20		10		0		110001		-0.014		-0.108		0.136		41		53		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.109		187.39		17.4229733398

		3		11		2005		11		20		13		0		110001		-0.061		0.052		-0.085		48		53		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.08		310.45		11.6833214455

		3		11		2005		11		20		16		0		110001		-0.015		0.031		-0.044		44		55		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.034		334.18		5.5874860179

		3		11		2005		11		20		19		0		110001		-0.056		-0.051		0.024		45		44		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.076		227.68		7.9454389432

		3		11		2005		11		20		22		0		110001		0.035		0.047		-0.071		49		43		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.059		36.67		9.2059763198

		3		11		2005		11		20		25		0		110001		-0.025		0.007		0.071		44		46		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.998		12.37		0		14526		0.026		285.64		7.559761901

		3		11		2005		11		20		28		0		110001		-0.05		-0.09		0.056		45		49		38		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.103		209.05		11.7200682592

		3		11		2005		11		20		31		0		110001		0.034		-0.021		0.047		45		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.04		121.7		6.1692787261

		3		11		2005		11		20		34		0		110001		-0.036		0.005		0.012		48		43		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.036		277.91		3.8275318418

		3		11		2005		11		20		37		0		110001		-0.027		-0.066		0.133		50		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.071		202.25		15.0910569544

		3		11		2005		11		20		40		0		110001		-0.003		0.037		-0.007		50		46		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.967		12.36		0		14526		0.037		355.36		3.7775653535

		3		11		2005		11		20		43		0		110001		0.043		-0.07		-0.002		50		53		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.082		148.44		8.2176639016

		3		11		2005		11		20		46		0		110001		0.011		0.058		-0.035		43		44		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.059		10.74		6.8629439747

		3		11		2005		11		20		49		0		110001		0.019		0.028		-0.11		46		45		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.034		34.16		11.5086923671

		3		11		2005		11		20		52		0		110001		0.018		-0.059		-0.198		47		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.062		163.03		20.7386113325

		3		11		2005		11		20		55		0		110001		-0.003		0.042		-0.109		49		49		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.042		355.91		11.6850331621

		3		11		2005		11		20		58		0		110001		0.024		0.045		0.015		49		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.051		28.07		5.316013544

		3		11		2005		11		21		1		0		110001		-0.039		-0.027		-0.102		52		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.36		0		14526		0.047		235.3		11.2489999556

		3		11		2005		11		21		4		0		110001		-0.031		0.009		-0.077		51		47		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.503		12.37		0		14526		0.032		286.19		8.3492514635

		3		11		2005		11		21		7		0		110001		-0.13		-0.165		0.286		47		41		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.37		0		14526		0.21		218.23		35.4853490894

		3		11		2005		11		21		10		0		110001		-0.01		-0.041		0.108		49		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.042		193.71		11.5952576513

		3		11		2005		11		21		13		0		110001		0.031		0.036		0.014		48		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.048		40.73		4.9527769988

		3		11		2005		11		21		16		0		110001		0.031		-0.001		0.184		46		46		39		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.031		91.85		18.6595819889

		3		11		2005		11		21		19		0		110001		-0.019		-0.036		0.044		48		45		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.37		0		14526		0.041		207.82		5.9941638283

		3		11		2005		11		21		22		0		110001		-0.059		0.03		0.015		44		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.066		296.95		6.7867518004

		3		11		2005		11		21		25		0		110001		0.045		-0.02		-0.031		48		50		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.049		113.96		5.8189346104

		3		11		2005		11		21		28		0		110001		0.015		0.047		-0.055		46		45		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.049		17.7		7.3885045848

		3		11		2005		11		21		31		0		110001		0.049		0.059		-0.102		53		47		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.077		39.71		12.7616613339

		3		11		2005		11		21		34		0		110001		-0.033		0.087		-0.021		46		43		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.751		12.36		0		14526		0.093		339.23		9.5388678574

		3		11		2005		11		21		37		0		110001		0.025		0.016		0.061		44		50		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.758		12.36		0		14526		0.03		57.38		6.7838042425

		3		11		2005		11		21		40		0		110001		0.161		0.054		-0.092		46		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.17		71.46		19.3134668043

		3		11		2005		11		21		43		0		110001		-0.038		-0.017		-0.089		44		42		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.936		12.36		0		14526		0.042		245.9		9.8254770877

		3		11		2005		11		21		46		0		110001		0.115		0.089		-0.054		45		46		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.145		52.26		15.5119308921

		3		11		2005		11		21		49		0		110001		0.05		0.05		-0.076		48		51		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.071		45		10.3807514179

		3		11		2005		11		21		52		0		110001		0.093		-0.006		0.051		46		42		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.093		93.69		10.6235587258

		3		11		2005		11		21		55		0		110001		-0.003		0.027		-0.044		45		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.027		353.66		5.1710733895

		3		11		2005		11		21		58		0		110001		0.026		-0.049		0.017		46		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.055		152.05		5.8017238817

		3		11		2005		11		22		1		0		110001		0.095		0.071		-0.124		42		42		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.119		53.23		17.1586712772

		3		11		2005		11		22		4		0		110001		0.003		0.014		-0.089		48		49		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.014		12.09		9.0144328718

		3		11		2005		11		22		7		0		110001		0.005		0.008		0.057		47		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.009		32.01		5.7775427303

		3		11		2005		11		22		10		0		110001		-0.026		-0.117		0.045		42		46		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.12		192.53		12.8023435355

		3		11		2005		11		22		13		0		110001		-0.061		0.001		0.059		46		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.061		270.94		8.4870489571

		3		11		2005		11		22		16		0		110001		0.025		-0.042		0.06		45		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.049		149.24		7.7388629656

		3		11		2005		11		22		19		0		110001		0.045		-0.057		0.031		48		46		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.37		0		14526		0.073		141.71		7.8962016185

		3		11		2005		11		22		22		0		110001		0		0.01		-0.107		48		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.01		0		10.7466273779

		3		11		2005		11		22		25		0		110001		-0.01		0.062		-0.045		46		49		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.063		350.84		7.7259303647

		3		11		2005		11		22		28		0		110001		-0.026		-0.008		-0.053		46		41		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.027		252.9		5.9573484034

		3		11		2005		11		22		31		0		110001		0.051		0.045		-0.016		45		48		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.068		48.58		6.9871310278

		3		11		2005		11		22		34		0		110001		-0.066		-0.026		-0.005		45		46		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.37		0		14526		0.071		248.5		7.111258679

		3		11		2005		11		22		37		0		110001		0		-0.028		-0.067		47		51		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.028		180		7.2615425359

		3		11		2005		11		22		40		0		110001		-0.002		-0.044		0.073		52		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.37		0		14526		0.044		182.6		8.5258430668

		3		11		2005		11		22		43		0		110001		-0.119		-0.078		0.087		53		53		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.142		236.76		16.6775297931

		3		11		2005		11		22		46		0		110001		0.033		-0.035		0.108		51		48		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.37		0		14526		0.048		136.68		11.8228592143

		3		11		2005		11		22		49		0		110001		-0.025		-0.004		-0.076		46		42		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.025		260.91		8.0106179537

		3		11		2005		11		22		52		0		110001		0.014		-0.002		-0.046		45		47		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.014		98.13		4.8124837662

		3		11		2005		11		22		55		0		110001		0.082		0.018		0.067		45		44		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.084		77.62		10.7410427799

		3		11		2005		11		22		58		0		110001		0.047		-0.042		-0.053		46		48		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.063		131.78		8.235289916

		3		11		2005		11		23		1		0		110001		-0.053		-0.037		0.088		43		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.065		235.08		10.9187911419

		3		11		2005		11		23		4		0		110001		0.016		0.048		-0.049		47		50		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.051		18.43		7.0434366612

		3		11		2005		11		23		7		0		110001		-0.014		0.004		-0.005		46		44		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.015		285.95		1.5394804318

		3		11		2005		11		23		10		0		110001		-0.039		-0.099		0.04		43		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.106		201.5		11.3674975258

		3		11		2005		11		23		13		0		110001		-0.016		-0.026		0.092		45		41		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.031		211.61		9.6932966528

		3		11		2005		11		23		16		0		110001		0.05		0.057		-0.107		44		41		53		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.96		12.37		0		14526		0.076		41.26		13.1141145336

		3		11		2005		11		23		19		0		110001		0.019		-0.062		0.034		47		47		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.37		0		14526		0.065		162.96		7.3218850032

		3		11		2005		11		23		22		0		110001		0		-0.028		-0.118		50		45		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.028		180		12.1276543486

		3		11		2005		11		23		25		0		110001		-0.102		-0.084		0.077		43		43		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.37		0		14526		0.132		230.53		15.2934626557

		3		11		2005		11		23		28		0		110001		-0.014		0.003		-0.04		48		46		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.014		282.09		4.2485291572

		3		11		2005		11		23		31		0		110001		0.058		0.021		0.048		42		45		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.062		70.1		7.8160092119

		3		11		2005		11		23		34		0		110001		0.014		0.038		-0.023		45		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.04		20.22		4.6572524089

		3		11		2005		11		23		37		0		110001		-0.039		-0.031		0.116		46		45		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.05		231.52		12.6245792009

		3		11		2005		11		23		40		0		110001		-0.022		-0.025		-0.022		52		52		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		5.269		12.37		0		14526		0.033		221.35		3.9912404087

		3		11		2005		11		23		43		0		110001		0.046		-0.046		-0.009		50		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.065		135		6.5673434507

		3		11		2005		11		23		46		0		110001		0.017		-0.012		-0.056		46		56		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.021		125.22		5.9741108125

		3		11		2005		11		23		49		0		110001		0.064		-0.057		-0.018		50		55		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.086		131.69		8.7572826836

		3		11		2005		11		23		52		0		110001		-0.005		-0.054		0.009		55		50		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.054		185.29		5.4972720508

		3		11		2005		11		23		55		0		110001		0.081		-0.061		0.179		52		58		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.101		126.98		20.5725545327

		3		11		2005		11		23		58		0		110001		0.033		0.003		-0.017		51		56		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.033		84.81		3.7242448899

		3		11		2005		11		24		1		0		110001		0.047		-0.024		-0.01		53		64		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.37		0		14526		0.053		117.05		5.3712196008

		3		11		2005		11		24		4		0		110001		0.065		-0.003		-0.107		52		53		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.37		0		14526		0.065		92.64		12.5231785103

		3		11		2005		11		24		7		0		110001		0.066		0.067		-0.022		66		59		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.728		12.37		0		14526		0.094		44.57		9.6586748573

		3		11		2005		11		24		10		0		110001		-0.04		-0.035		0.088		61		64		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.053		228.81		10.2805641869

		3		11		2005		11		24		13		0		110001		-0.001		0.006		-0.051		54		61		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.37		0		14526		0.006		350.54		5.1361464154

		3		11		2005		11		24		16		0		110001		0.011		0.007		-0.065		50		53		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.627		12.37		0		14526		0.013		57.53		6.6294796176

		3		11		2005		11		24		19		0		110001		0.022		0.045		-0.118		48		53		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.05		26.05		12.8191263353

		3		11		2005		11		24		22		0		110001		0.03		-0.058		-0.024		50		58		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.065		152.65		6.9570108524

		3		11		2005		11		24		25		0		110001		-0.009		-0.051		-0.01		48		54		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.052		190.01		5.2744667977

		3		11		2005		11		24		28		0		110001		-0.021		-0.037		-0.067		50		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.043		209.58		7.9366239674

		3		11		2005		11		24		31		0		110001		0.012		-0.003		-0.033		52		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.37		0		14526		0.012		104.04		3.5242020373

		3		11		2005		11		24		34		0		110001		-0.03		-0.04		-0.016		50		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.05		216.87		5.2497618994

		3		11		2005		11		24		37		0		110001		-0.003		-0.071		0.036		53		49		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.071		182.42		7.9661785067

		3		11		2005		11		24		40		0		110001		0.01		0.029		0.074		52		52		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.031		19.03		8.0106179537

		3		11		2005		11		24		43		0		110001		-0.037		-0.017		0.086		51		57		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.041		245.32		9.5152509163

		3		11		2005		11		24		46		0		110001		0.05		0.02		0.051		48		47		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.238		12.37		0		14526		0.054		68.2		7.4168726563

		3		11		2005		11		24		49		0		110001		0.088		0.015		-0.124		46		50		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.37		0		14526		0.089		80.33		15.2790706524

		3		11		2005		11		24		52		0		110001		0.05		0.029		0.065		46		47		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.223		12.37		0		14526		0.058		59.89		8.6982756912

		3		11		2005		11		24		55		0		110001		0.008		0.053		-0.074		47		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.054		8.58		9.1372862492

		3		11		2005		11		24		58		0		110001		0.011		0.015		-0.18		49		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.019		36.25		18.0958558792

		3		11		2005		11		25		1		0		110001		0.083		-0.042		0.138		47		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.093		116.84		16.64241569

		3		11		2005		11		25		4		0		110001		-0.005		-0.05		0.102		50		57		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.983		12.37		0		14526		0.05		185.71		11.3705760628

		3		11		2005		11		25		7		0		110001		0.077		0.017		-0.068		49		54		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.079		77.55		10.412492497

		3		11		2005		11		25		10		0		110001		-0.013		-0.012		-0.168		49		57		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.018		227.29		16.892897916

		3		11		2005		11		25		13		0		110001		0.032		-0.051		0.003		47		60		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.37		0		14526		0.06		147.89		6.0282667492

		3		11		2005		11		25		16		0		110001		0.017		-0.009		0.095		51		57		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.019		117.9		9.6927808187

		3		11		2005		11		25		19		0		110001		-0.015		0.051		-0.067		46		60		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.37		0		14526		0.053		343.61		8.5527773267

		3		11		2005		11		25		22		0		110001		0.077		0.029		-0.034		48		56		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.082		69.36		8.9028085456

		3		11		2005		11		25		25		0		110001		0.023		0.018		-0.017		49		58		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.408		12.37		0		14526		0.029		51.95		3.3793490497

		3		11		2005		11		25		28		0		110001		0.023		0.015		-0.024		50		57		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.563		12.37		0		14526		0.027		56.89		3.6469165058

		3		11		2005		11		25		31		0		110001		0.109		-0.018		0.092		50		59		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.11		99.38		14.3767172887

		3		11		2005		11		25		34		0		110001		0.127		0.03		0.021		49		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.13		76.71		13.2174127574

		3		11		2005		11		25		37		0		110001		0.056		0.052		-0.124		47		55		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.076		47.12		14.5657131648

		3		11		2005		11		25		40		0		110001		0.072		-0.078		0.078		49		54		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.316		12.37		0		14526		0.106		137.29		13.1726990401

		3		11		2005		11		25		43		0		110001		0.013		0.03		-0.025		49		53		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.37		0		14526		0.033		23.43		4.1158231255

		3		11		2005		11		25		46		0		110001		0.023		-0.007		0.066		49		59		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.024		106.93		7.0242437315

		3		11		2005		11		25		49		0		110001		-0.048		-0.112		0.094		49		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.122		203.2		15.3896068826

		3		11		2005		11		25		52		0		110001		0.059		0.037		-0.084		50		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.37		0		14526		0.07		57.91		10.9114618636

		3		11		2005		11		25		55		0		110001		-0.015		0.028		-0.029		50		59		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.032		331.82		4.3011626335

		3		11		2005		11		25		58		0		110001		0.066		0.065		0.005		52		51		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.093		45.44		9.2768529146

		3		11		2005		11		26		1		0		110001		-0.082		0.047		-0.011		49		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.095		299.82		9.5152509163

		3		11		2005		11		26		4		0		110001		0.098		0.052		0.042		52		51		38		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.111		62.05		11.8625461011

		3		11		2005		11		26		7		0		110001		0.017		0.004		0.007		48		56		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.017		76.76		1.8814887722

		3		11		2005		11		26		10		0		110001		0.077		-0.015		0.139		45		50		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.37		0		14526		0.078		101.02		15.9608896995

		3		11		2005		11		26		13		0		110001		0.012		0.028		-0.096		48		49		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.37		0		14526		0.03		23.2		10.0717426496

		3		11		2005		11		26		16		0		110001		-0.004		-0.035		-0.117		47		51		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.035		186.52		12.2188379153

		3		11		2005		11		26		19		0		110001		0.073		0.045		-0.026		50		52		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.96		12.37		0		14526		0.086		58.35		8.9610267269

		3		11		2005		11		26		22		0		110001		0.004		0.004		-0.092		48		53		40		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.006		45		9.2173748974

		3		11		2005		11		26		25		0		110001		0.111		0.013		-0.014		49		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.112		83.32		11.2632144612

		3		11		2005		11		26		28		0		110001		0.016		0.073		-0.069		51		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.37		0		14526		0.075		12.36		10.171528892

		3		11		2005		11		26		31		0		110001		0.018		-0.007		-0.03		50		51		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.019		111.25		3.567912555

		3		11		2005		11		26		34		0		110001		-0.054		0.023		-0.029		49		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.37		0		14526		0.059		293.07		6.5467549213

		3		11		2005		11		26		37		0		110001		0.037		-0.014		0		64		51		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.625		12.37		0		14526		0.04		110.73		3.956008089

		3		11		2005		11		26		40		0		110001		-0.063		-0.098		0.069		82		49		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.37		0		14526		0.117		212.74		13.5403101885

		3		11		2005		11		26		43		0		110001		-0.018		0.048		-0.033		62		52		53		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.555		12.37		0		14526		0.051		339.44		6.0967204299

		3		11		2005		11		26		46		0		110001		0.013		0.015		-0.017		53		56		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.02		40.91		2.6134268691

		3		11		2005		11		26		49		0		110001		-0.027		0.015		0.002		53		52		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.031		299.05		3.0951575081

		3		11		2005		11		26		52		0		110001		0.057		0.068		-0.09		47		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.089		39.97		12.6384334472

		3		11		2005		11		26		55		0		110001		0.025		0.005		0.067		51		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.025		78.69		7.1686818872

		3		11		2005		11		26		58		0		110001		-0.007		-0.05		0.063		53		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.37		0		14526		0.05		187.97		8.0734131568

		3		11		2005		11		27		1		0		110001		-0.003		0.035		-0.035		48		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.035		355.1		4.9588305073

		3		11		2005		11		27		4		0		110001		0.004		0.038		-0.09		52		52		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.038		6.01		9.7775252493

		3		11		2005		11		27		7		0		110001		0.042		0.048		-0.075		52		50		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.064		41.19		9.8453034489

		3		11		2005		11		27		10		0		110001		0.139		-0.045		-0.001		47		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.37		0		14526		0.146		107.94		14.6106125813

		3		11		2005		11		27		13		0		110001		0.163		0.08		0.053		50		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.37		0		14526		0.182		63.86		18.9150733543

		3		11		2005		11		27		16		0		110001		0.013		-0.065		0.011		47		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.066		168.69		6.7193749709

		3		11		2005		11		27		19		0		110001		0.059		0.044		-0.027		49		50		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.261		12.37		0		14526		0.074		53.29		7.839642849

		3		11		2005		11		27		22		0		110001		0.084		0.037		-0.098		50		55		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.092		66.23		13.4272111773

		3		11		2005		11		27		25		0		110001		0.062		-0.031		0.168		49		57		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.069		116.57		18.173882359

		3		11		2005		11		27		28		0		110001		0.096		0.093		-0.145		53		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.37		0		14526		0.134		45.91		19.7205476597

		3		11		2005		11		27		31		0		110001		0.037		-0.037		0.012		46		50		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.952		12.37		0		14526		0.052		135		5.3684262126

		3		11		2005		11		27		34		0		110001		0.088		-0.072		0.118		46		55		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.418		12.37		0		14526		0.114		129.29		16.386579875

		3		11		2005		11		27		37		0		110001		0.141		0.053		0.069		51		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.37		0		14526		0.151		69.4		16.5683433089

		3		11		2005		11		27		40		0		110001		0.102		0.003		-0.049		50		53		38		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.37		0		14526		0.102		88.32		11.3198939924

		3		11		2005		11		27		43		0		110001		0.055		0.026		-0.107		48		49		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.58		12.37		0		14526		0.061		64.7		12.3085336251

		3		11		2005		11		27		46		0		110001		0.008		0.138		-0.032		52		47		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.37		0		14526		0.138		3.32		14.1887279204

		3		11		2005		11		27		49		0		110001		0.106		0.015		-0.092		49		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.37		0		14526		0.107		81.95		14.1155942135

		3		11		2005		11		27		52		0		110001		0.069		-0.066		-0.01		47		56		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.095		133.73		9.6005208192

		3		11		2005		11		27		55		0		110001		0.078		-0.054		0.081		48		57		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.095		124.7		12.4743737318

		3		11		2005		11		27		58		0		110001		0.056		0.059		-0.116		47		53		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.081		43.51		14.1679215131

		3		11		2005		11		28		1		0		110001		0.062		0.087		-0.071		48		45		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.107		35.48		12.8273146059

		3		11		2005		11		28		4		0		110001		-0.038		-0.038		0.112		47		52		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.898		12.37		0		14526		0.054		225		12.4225601226

		3		11		2005		11		28		7		0		110001		-0.033		0.159		-0.198		47		55		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.162		348.27		25.6074207994

		3		11		2005		11		28		10		0		110001		-0.022		0.054		0.057		47		55		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.058		337.83		8.1541400528

		3		11		2005		11		28		13		0		110001		-0.022		-0.032		0.062		44		49		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.039		214.51		7.3157364633

		3		11		2005		11		28		16		0		110001		-0.018		-0.064		0.142		50		50		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.735		12.37		0		14526		0.066		195.71		15.679285698

		3		11		2005		11		28		19		0		110001		-0.021		0.069		-0.083		48		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.072		343.07		10.9959083299

		3		11		2005		11		28		22		0		110001		-0.03		-0.058		0.185		51		57		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.37		0		14526		0.065		207.35		19.6186136105

		3		11		2005		11		28		25		0		110001		-0.108		0.048		-0.085		46		60		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.875		12.37		0		14526		0.118		293.96		14.5578157702

		3		11		2005		11		28		28		0		110001		-0.009		-0.138		0.133		50		55		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.441		12.37		0		14526		0.138		183.73		19.1869747485

		3		11		2005		11		28		31		0		110001		-0.011		0.005		-0.029		50		53		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.37		0		14526		0.012		294.44		3.1416556145

		3		11		2005		11		28		34		0		110001		0.034		0.021		-0.131		51		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.04		58.3		13.6959848131

		3		11		2005		11		28		37		0		110001		-0.028		-0.042		0.132		51		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.37		0		14526		0.05		213.69		14.1322326615

		3		11		2005		11		28		40		0		110001		0.038		-0.014		0.072		47		55		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.04		110.22		8.2607505712

		3		11		2005		11		28		43		0		110001		0.164		-0.006		-0.002		49		54		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.37		0		14526		0.164		92.1		16.4121905911

		3		11		2005		11		28		46		0		110001		0.007		-0.015		0.047		48		57		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.712		12.37		0		14526		0.017		154.98		4.9829710013

		3		11		2005		11		28		49		0		110001		0.042		0.039		0.043		55		52		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.057		47.12		7.1651936471

		3		11		2005		11		28		52		0		110001		-0.022		0.047		-0.033		46		52		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.503		12.37		0		14526		0.052		334.92		6.1497967446

		3		11		2005		11		28		55		0		110001		0.101		-0.016		-0.181		47		45		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.658		12.37		0		14526		0.102		99		20.7889393669

		3		11		2005		11		28		58		0		110001		-0.167		0.046		-0.228		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.173		285.4		28.6337213788

		3		11		2005		11		29		1		0		110001		0.027		-0.007		-0.022		49		57		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.028		104.53		3.5524639337

		3		11		2005		11		29		4		0		110001		-0.076		-0.126		0.075		48		51		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.316		12.37		0		14526		0.147		211.1		16.5157500587

		3		11		2005		11		29		7		0		110001		-0.028		-0.014		-0.003		45		54		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.37		0		14526		0.031		243.43		3.1448370387

		3		11		2005		11		29		10		0		110001		0.032		-0.014		0.049		48		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.37		0		14526		0.035		113.63		6.0174745533

		3		11		2005		11		29		13		0		110001		-0.061		0.052		-0.004		51		48		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.633		12.37		0		14526		0.08		310.45		8.0255840909

		3		11		2005		11		29		16		0		110001		0.075		-0.035		0.047		47		51		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.053		12.37		0		14526		0.083		115.02		9.5178779147

		3		11		2005		11		29		19		0		110001		0.028		0.026		0.042		52		54		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.602		12.37		0		14526		0.038		47.12		5.6780278266

		3		11		2005		11		29		22		0		110001		-0.074		-0.066		0.021		50		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.37		0		14526		0.099		228.27		10.1355808911

		3		11		2005		11		29		25		0		110001		-0.037		0.086		-0.082		48		51		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.094		336.72		12.4454811076

		3		11		2005		11		29		28		0		110001		-0.031		-0.027		-0.097		46		49		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.041		228.95		10.5351791632

		3		11		2005		11		29		31		0		110001		0.028		-0.001		0.011		49		52		56		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.37		0		14526		0.028		92.05		3.0099833887

		3		11		2005		11		29		34		0		110001		-0.036		-0.01		-0.04		48		45		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.37		0		14526		0.037		254.48		5.4735728734

		3		11		2005		11		29		37		0		110001		-0.04		0.064		-0.123		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.37		0		14526		0.075		327.99		14.4308696897

		3		11		2005		11		29		40		0		110001		0.035		0.085		-0.042		49		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.37		0		14526		0.092		22.38		10.1064335945

		3		11		2005		11		29		43		0		110001		-0.02		-0.011		-0.092		50		53		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.37		0		14526		0.023		241.19		9.4789239896

		3		11		2005		11		29		46		0		110001		0.025		0.003		0.013		46		52		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.58		12.37		0		14526		0.025		83.16		2.8337254631

		3		11		2005		11		29		49		0		110001		-0.016		0.011		-0.063		47		54		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.37		0		14526		0.019		304.51		6.5924198895

		3		11		2005		11		29		52		0		110001		-0.015		0.019		-0.436		48		53		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.37		0		14526		0.024		321.71		43.6671501246

		3		11		2005		11		29		55		0		110001		0.087		0.081		-0.187		47		47		41		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.119		47.05		22.1582941582

		3		11		2005		11		29		58		0		110001		0.037		-0.043		0.034		49		54		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.37		0		14526		0.057		139.29		6.6136223055

		3		11		2005		11		30		1		0		110001		0.023		-0.043		0.003		52		51		50		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.82		12.37		0		14526		0.049		151.86		4.8856934001

		3		11		2005		11		30		4		0		110001		0.016		-0.123		0.071		45		48		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.124		172.59		14.2919557794

		3		11		2005		11		30		7		0		110001		0.001		-0.029		0.054		45		51		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.37		0		14526		0.029		178.03		6.1302528496

		3		11		2005		11		30		10		0		110001		0.006		-0.033		0.016		50		58		41		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.13		12.37		0		14526		0.034		169.7		3.7161808352

		3		11		2005		11		30		13		0		110001		0.142		0.053		0.055		45		46		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.152		69.53		16.123895311

		3		11		2005		11		30		16		0		110001		0.053		-0.055		-0.008		46		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.076		136.06		7.6798437484

		3		11		2005		11		30		19		0		110001		0.035		-0.007		-0.044		46		52		48		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.153		12.37		0		14526		0.036		101.31		5.6656861897

		3		11		2005		11		30		22		0		110001		0.02		-0.029		0.106		47		52		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.37		0		14526		0.035		145.41		11.1700492389

		3		11		2005		11		30		25		0		110001		-0.066		-0.068		-0.106		44		46		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.095		224.14		14.2182980697

		3		11		2005		11		30		28		0		110001		0.001		0.051		-0.015		46		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.37		0		14526		0.051		1.12		5.3169540152

		3		11		2005		11		30		31		0		110001		0.02		-0.03		-0.117		50		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.37		0		14526		0.036		146.31		12.2429571591

		3		11		2005		11		30		34		0		110001		-0.061		-0.081		-0.01		47		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.37		0		14526		0.101		216.98		10.1892099792

		3		11		2005		11		30		37		0		110001		-0.013		-0.021		0.032		48		53		44		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.534		12.37		0		14526		0.025		211.76		4.0422765863

		3		11		2005		11		30		40		0		110001		0.026		0.052		0.013		47		49		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.058		26.57		5.9573484034

		3		11		2005		11		30		43		0		110001		0.017		0.023		-0.022		45		48		46		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.418		12.37		0		14526		0.029		36.47		3.6083237105

		3		11		2005		11		30		46		0		110001		-0.008		-0.092		-0.085		49		49		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.37		0		14526		0.092		184.97		12.5510955697

		3		11		2005		11		30		49		0		110001		0.14		-0.052		0.009		48		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.37		0		14526		0.149		110.38		14.9616175596

		3		11		2005		11		30		52		0		110001		-0.016		-0.032		0.13		50		49		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.036		206.57		13.4833230325

		3		11		2005		11		30		55		0		110001		0.052		0.005		-0.031		48		47		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.24		12.37		0		14526		0.052		84.51		6.0745370194

		3		11		2005		11		30		58		0		110001		0.047		0.009		0.02		51		50		48		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.048		79.16		5.186520992

		3		11		2005		11		31		1		0		110001		0.009		0.045		-0.165		56		46		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.37		0		14526		0.046		11.31		17.1262955714

		3		11		2005		11		31		4		0		110001		-0.015		0.028		-0.08		57		51		46		15		1452.6		176		-0.9		-0.4		4.882		12.37		0		14526		0.032		331.82		8.6075548212

		3		11		2005		11		31		7		0		110001		-0.017		-0.013		0.136		61		59		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.72		12.37		0		14526		0.021		232.59		13.7673526867

		3		11		2005		11		31		10		0		110001		0.085		0.099		-0.046		52		47		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.13		40.65		13.8354616837

		3		11		2005		11		31		13		0		110001		0.002		-0.005		0.083		50		54		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.37		0		14526		0.005		158.2		8.3174515328

		3		11		2005		11		31		16		0		110001		-0.026		0.001		0.022		53		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.026		272.2		3.4073450075

		3		11		2005		11		31		19		0		110001		-0.041		0.022		-0.085		50		50		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.047		298.22		9.6902012363

		3		11		2005		11		31		22		0		110001		-0.035		0.073		-0.128		52		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.081		334.38		15.1452962995

		3		11		2005		11		31		25		0		110001		-0.037		-0.048		-0.029		58		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.061		217.63		6.7186308129

		3		11		2005		11		31		28		0		110001		-0.014		0.006		-0.006		51		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.015		293.2		1.6370705544

		3		11		2005		11		31		31		0		110001		0.087		-0.046		-0.026		48		55		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.098		117.87		10.1788997441

		3		11		2005		11		31		34		0		110001		-0.001		-0.026		0.076		50		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.37		0		14526		0.026		182.2		8.0330567034

		3		11		2005		11		31		37		0		110001		-0.088		-0.052		0.069		53		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.37		0		14526		0.102		239.42		12.3324774478

		3		11		2005		11		31		40		0		110001		0.016		0.146		-0.14		49		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.147		6.25		20.290884653

		3		11		2005		11		31		43		0		110001		0.051		0.106		-0.015		48		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.37		0		14526		0.118		25.69		11.8583304052

		3		11		2005		11		31		46		0		110001		0.078		0.014		-0.078		57		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.37		0		14526		0.079		79.82		11.1193524991

		3		11		2005		11		31		49		0		110001		0.036		0.088		-0.067		49		47		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.37		0		14526		0.095		22.25		11.6314229568

		3		11		2005		11		31		52		0		110001		-0.017		-0.074		0.011		55		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.37		0		14526		0.076		192.94		7.6720271115

		3		11		2005		11		31		55		0		110001		0.027		0.044		-0.077		44		51		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.184		12.37		0		14526		0.052		31.53		9.2703829479

		3		11		2005		11		31		58		0		110001		0.044		-0.044		-0.041		48		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.37		0		14526		0.062		135		7.451845409

		3		11		2005		11		32		1		0		110001		-0.034		-0.011		-0.141		50		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.036		252.07		14.5457897689

		3		11		2005		11		32		4		0		110001		0.037		0.047		-0.112		49		46		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.06		38.21		12.6972437954

		3		11		2005		11		32		7		0		110001		-0.049		-0.115		0.161		47		46		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.125		203.08		20.3830812195

		3		11		2005		11		32		10		0		110001		0.045		0.071		0.011		47		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.37		0		14526		0.084		32.37		8.4776175899

		3		11		2005		11		32		13		0		110001		-0.054		-0.152		0.129		45		51		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.161		199.56		20.6545394526

		3		11		2005		11		32		16		0		110001		0.019		0.03		-0.045		44		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.37		0		14526		0.036		32.35		5.7323642592

		3		11		2005		11		32		19		0		110001		-0.029		-0.022		0.089		46		51		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.036		232.82		9.615612305

		3		11		2005		11		32		22		0		110001		-0.046		-0.066		0.131		41		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.37		0		14526		0.08		214.88		15.3730283289

		3		11		2005		11		32		25		0		110001		-0.015		-0.01		-0.019		50		52		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.37		0		14526		0.018		236.31		2.6191601707

		3		11		2005		11		32		28		0		110001		0.082		0.011		-0.065		50		48		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.37		0		14526		0.083		82.36		10.5214067501

		3		11		2005		11		32		31		0		110001		-0.077		-0.064		-0.053		49		48		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.37		0		14526		0.1		230.27		11.3287245531

		3		11		2005		11		32		34		0		110001		0.015		0.006		-0.036		47		47		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.37		0		14526		0.016		68.2		3.9458839314

		3		11		2005		11		32		37		0		110001		-0.031		-0.024		-0.056		46		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.039		232.25		6.8359344643

		3		11		2005		11		32		40		0		110001		-0.024		0.026		0.015		45		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.035		317.29		3.8431757701

		3		11		2005		11		32		43		0		110001		0.032		-0.066		0		44		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.37		0		14526		0.073		154.13		7.3348483284

		3		11		2005		11		32		46		0		110001		-0.002		0.032		-0.053		45		54		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.509		12.37		0		14526		0.032		356.42		6.1943522664

		3		11		2005		11		32		49		0		110001		-0.102		-0.017		0.05		46		49		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.045		12.37		0		14526		0.103		260.54		11.4860785301

		3		11		2005		11		32		52		0		110001		0.003		-0.01		-0.031		47		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.37		0		14526		0.01		163.3		3.2710854468

		3		11		2005		11		32		55		0		110001		-0.088		-0.031		-0.016		45		46		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.37		0		14526		0.093		250.59		9.4662558596

		3		11		2005		11		32		58		0		110001		0.051		0.078		-0.047		51		48		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.424		12.37		0		14526		0.093		33.18		10.4374326345

		3		11		2005		11		33		1		0		110001		-0.09		-0.06		0.016		45		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.37		0		14526		0.108		236.31		10.9343495463

		3		11		2005		11		33		4		0		110001		-0.059		-0.089		0.107		49		47		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.37		0		14526		0.107		213.54		15.1165472248

		3		11		2005		11		33		7		0		110001		-0.057		-0.005		-0.054		44		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.057		264.99		7.8676553051

		3		11		2005		11		33		10		0		110001		0.07		0.01		-0.019		48		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.37		0		14526		0.071		81.87		7.3218850032

		3		11		2005		11		33		13		0		110001		-0.034		0.054		-0.137		48		52		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.37		0		14526		0.064		327.8		15.1132392292

		3		11		2005		11		33		16		0		110001		-0.059		-0.06		0.122		46		47		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.37		0		14526		0.084		224.52		14.8205937803

		3		11		2005		11		33		19		0		110001		-0.004		0.008		-0.003		45		52		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.308		12.37		0		14526		0.009		333.43		0.9433981132

		3		11		2005		11		33		22		0		110001		0.064		-0.014		0.123		47		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.38		0		14526		0.066		102.34		13.9359247989

		3		11		2005		11		33		25		0		110001		0.019		0.043		0.015		48		56		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.047		23.84		4.9345719166

		3		11		2005		11		33		28		0		110001		-0.017		0.023		0.105		51		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.38		0		14526		0.029		323.53		10.8825548471

		3		11		2005		11		33		31		0		110001		0.11		-0.038		-0.04		44		49		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.37		0		14526		0.116		109.06		12.3060960503

		3		11		2005		11		33		34		0		110001		0.026		-0.022		-0.04		47		55		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.38		0		14526		0.034		130.24		5.2535702146

		3		11		2005		11		33		37		0		110001		0.016		0.041		-0.17		46		49		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.37		0		14526		0.044		21.32		17.5604669642

		3		11		2005		11		33		40		0		110001		-0.001		-0.087		0.045		46		50		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.38		0		14526		0.087		180.66		9.795407087

		3		11		2005		11		33		43		0		110001		0.014		-0.002		0.058		47		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.37		0		14526		0.014		98.13		5.9699246226

		3		11		2005		11		33		46		0		110001		0.044		-0.027		0.054		55		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.38		0		14526		0.052		121.53		7.4706090782

		3		11		2005		11		33		49		0		110001		0.089		-0.082		0.163		46		46		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.37		0		14526		0.121		132.66		20.3012314897

		3		11		2005		11		33		52		0		110001		-0.007		-0.091		0.09		48		54		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.38		0		14526		0.091		184.4		12.8179561553

		3		11		2005		11		33		55		0		110001		0.046		0.004		0.038		44		53		46		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.076		12.38		0		14526		0.046		85.03		5.9799665551

		3		11		2005		11		33		58		0		110001		0.027		0.048		-0.026		47		50		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.38		0		14526		0.055		29.36		6.0901559914

		3		11		2005		11		34		1		0		110001		0.067		0.028		0.043		47		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.38		0		14526		0.073		67.32		8.4391942743

		3		11		2005		11		34		4		0		110001		-0.028		-0.035		0.058		47		50		51		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.161		12.37		0		14526		0.045		218.66		7.3300750337

		3		11		2005		11		34		7		0		110001		0.054		-0.007		0.072		47		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.38		0		14526		0.054		97.39		9.0271811769

		3		11		2005		11		34		10		0		110001		-0.061		0.013		-0.005		44		52		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.091		12.37		0		14526		0.062		282.03		6.2569960844

		3		11		2005		11		34		13		0		110001		0.032		-0.043		0.119		45		56		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.37		0		14526		0.054		143.34		13.0514367025

		3		11		2005		11		34		16		0		110001		-0.038		-0.116		0.092		44		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.37		0		14526		0.122		198.14		15.2852870434

		3		11		2005		11		34		19		0		110001		0.079		0.064		0.04		44		51		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.37		0		14526		0.102		50.99		10.9256578749

		3		11		2005		11		34		22		0		110001		0.002		-0.037		-0.051		46		48		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.611		12.37		0		14526		0.037		176.91		6.303967005

		3		11		2005		11		34		25		0		110001		0.042		-0.064		0.031		50		46		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.37		0		14526		0.077		146.73		8.258934556

		3		11		2005		11		34		28		0		110001		0.118		-0.008		0.049		46		48		39		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.37		0		14526		0.118		93.88		12.801952976

		3		11		2005		11		34		31		0		110001		0.03		-0.015		0.017		48		52		49		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.774		12.37		0		14526		0.034		116.57		3.7603191354

		3		11		2005		11		34		34		0		110001		-0.047		-0.012		0.013		46		48		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.836		12.37		0		14526		0.049		255.68		5.0219518118

		3		11		2005		11		34		37		0		110001		0.08		-0.056		-0.005		43		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.37		0		14526		0.098		124.99		9.7780366127

		3		11		2005		11		34		40		0		110001		0.028		0.014		-0.052		45		47		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.37		0		14526		0.031		63.43		6.0695963622

		3		11		2005		11		34		43		0		110001		0.017		-0.027		0.008		48		58		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.37		0		14526		0.032		147.8		3.2893768407

		3		11		2005		11		34		46		0		110001		-0.019		-0.007		-0.018		51		50		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.805		12.37		0		14526		0.02		249.78		2.7092434368

		3		11		2005		11		34		49		0		110001		-0.084		0.045		-0.108		49		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.37		0		14526		0.095		298.18		14.403124661

		3		11		2005		11		34		52		0		110001		-0.007		0.033		-0.039		47		50		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.38		0		14526		0.034		348.02		5.1565492337

		3		11		2005		11		34		55		0		110001		0.051		0.026		0.054		54		51		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.48		12.38		0		14526		0.057		62.99		7.8695616142

		3		11		2005		11		34		58		0		110001		0.05		0.001		0.077		49		53		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.449		12.38		0		14526		0.05		88.85		9.1815031449

		3		11		2005		11		35		1		0		110001		-0.06		-0.068		-0.002		48		49		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.37		0		14526		0.091		221.42		9.0708323764

		3		11		2005		11		35		4		0		110001		0.097		-0.092		0.153		44		49		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.37		0		14526		0.134		133.48		20.3179723398

		3		11		2005		11		35		7		0		110001		0.02		-0.038		0.002		49		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.37		0		14526		0.043		152.24		4.298837052

		3		11		2005		11		35		10		0		110001		-0.093		0.009		0.084		51		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.38		0		14526		0.093		275.53		12.5642349548

		3		11		2005		11		35		13		0		110001		0.08		0.037		-0.247		48		47		34		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.758		12.38		0		14526		0.088		65.18		26.2255600512

		3		11		2005		11		35		16		0		110001		0.116		-0.056		0.1		45		51		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.38		0		14526		0.129		115.77		16.3070536885

		3		11		2005		11		35		19		0		110001		0.067		-0.016		-0.01		45		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.38		0		14526		0.069		103.43		6.9606034221

		3		11		2005		11		35		22		0		110001		0.01		-0.013		-0.113		52		50		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.016		142.43		11.4184061935

		3		11		2005		11		35		25		0		110001		0.076		0.036		-0.033		46		48		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.611		12.38		0		14526		0.084		64.65		9.0338253249

		3		11		2005		11		35		28		0		110001		-0.018		0.043		-0.006		47		49		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.55		12.38		0		14526		0.047		337.29		4.7

		3		11		2005		11		35		31		0		110001		-0.053		-0.001		0.048		47		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.38		0		14526		0.053		268.92		7.1512236715

		3		11		2005		11		35		34		0		110001		-0.004		-0.084		0.09		48		50		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.565		12.38		0		14526		0.084		182.73		12.3174672721

		3		11		2005		11		35		37		0		110001		0.088		0.016		-0.006		50		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.38		0		14526		0.089		79.7		8.9643739324

		3		11		2005		11		35		40		0		110001		-0.046		0.045		-0.145		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.064		314.37		15.8637952584

		3		11		2005		11		35		43		0		110001		-0.041		0.021		0.02		47		52		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.38		0		14526		0.046		297.12		5.0219518118

		3		11		2005		11		35		46		0		110001		0.01		0.106		-0.003		49		50		56		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.333		12.38		0		14526		0.106		5.39		10.6512910016

		3		11		2005		11		35		49		0		110001		-0.032		-0.023		0.129		44		44		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.38		0		14526		0.039		234.29		13.488513632

		3		11		2005		11		35		52		0		110001		0.027		-0.034		-0.002		49		46		55		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.38		0		14526		0.043		141.55		4.3462627624

		3		11		2005		11		35		55		0		110001		-0.062		0.018		-0.032		50		53		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.929		12.38		0		14526		0.065		286.19		7.2055534139

		3		11		2005		11		35		58		0		110001		-0.06		-0.019		-0.028		50		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.526		12.38		0		14526		0.063		252.43		6.8883960397

		3		11		2005		11		36		1		0		110001		0.015		-0.044		0.044		48		55		57		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.573		12.38		0		14526		0.046		161.18		6.4007812023

		3		11		2005		11		36		4		0		110001		0.064		0.014		0.1		48		51		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.789		12.38		0		14526		0.066		77.66		11.9549153071

		3		11		2005		11		36		7		0		110001		0.083		-0.058		0.048		47		53		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.38		0		14526		0.101		124.95		11.2058020686

		3		11		2005		11		36		10		0		110001		0.039		-0.006		0.107		46		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.039		98.75		11.4043851215

		3		11		2005		11		36		13		0		110001		-0.008		-0.03		0.165		44		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.38		0		14526		0.031		194.93		16.789580102

		3		11		2005		11		36		16		0		110001		-0.018		-0.03		0.141		45		54		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.035		210.96		14.5275600154

		3		11		2005		11		36		19		0		110001		0.016		0.034		-0.055		46		52		45		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.486		12.38		0		14526		0.038		25.2		6.6610809934

		3		11		2005		11		36		22		0		110001		0.006		0.017		-0.171		46		60		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.38		0		14526		0.018		19.44		17.1947666457

		3		11		2005		11		36		25		0		110001		0.074		-0.045		0.195		46		59		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.087		121.3		21.3368226313

		3		11		2005		11		36		28		0		110001		-0.013		-0.089		0.221		47		56		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.38		0		14526		0.09		188.31		23.860217937

		3		11		2005		11		36		31		0		110001		0.189		-0.032		-0.062		47		59		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.38		0		14526		0.192		99.61		20.1467118905

		3		11		2005		11		36		34		0		110001		-0.028		0.02		0.019		45		55		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.38		0		14526		0.034		305.54		3.9306488014

		3		11		2005		11		36		37		0		110001		0.038		0.014		-0.062		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.04		69.78		7.4054034326

		3		11		2005		11		36		40		0		110001		0.012		0.025		-0.067		47		48		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.38		0		14526		0.028		25.64		7.2512067961

		3		11		2005		11		36		43		0		110001		0.014		0.035		-0.032		48		51		58		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.38		0		14526		0.038		21.8		4.944694126

		3		11		2005		11		36		46		0		110001		0.131		-0.014		0.148		48		53		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.132		96.1		19.8143887112

		3		11		2005		11		36		49		0		110001		0.035		-0.107		0.005		47		54		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.277		12.38		0		14526		0.113		161.89		11.2689839826

		3		11		2005		11		36		52		0		110001		0.088		-0.079		0.104		46		54		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.38		0		14526		0.118		131.92		15.7483332451

		3		11		2005		11		36		55		0		110001		0.013		0.084		-0.213		47		50		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.38		0		14526		0.085		8.8		22.9333817829

		3		11		2005		11		36		58		0		110001		-0.012		-0.048		0.046		52		53		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.049		194.04		6.7557383016

		3		11		2005		11		37		1		0		110001		-0.025		-0.004		0.035		53		48		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.38		0		14526		0.025		260.91		4.3197222133

		3		11		2005		11		37		4		0		110001		0.097		0.114		-0.051		53		50		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.38		0		14526		0.15		40.39		15.8132855536

		3		11		2005		11		37		7		0		110001		-0.045		0.033		-0.136		58		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.38		0		14526		0.056		306.25		14.7003401321

		3		11		2005		11		37		10		0		110001		0.013		0.021		-0.136		54		56		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.38		0		14526		0.025		31.76		13.8224455145

		3		11		2005		11		37		13		0		110001		0.042		0.009		-0.033		52		51		42		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.38		0		14526		0.043		77.91		5.4166410256

		3		11		2005		11		37		16		0		110001		-0.084		-0.011		-0.058		52		52		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.085		262.54		10.2669372259

		3		11		2005		11		37		19		0		110001		-0.017		-0.036		0.156		50		54		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.38		0		14526		0.04		205.28		16.1

		3		11		2005		11		37		22		0		110001		0.005		-0.014		-0.001		49		49		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.38		0		14526		0.015		160.35		1.4899664426

		3		11		2005		11		37		25		0		110001		-0.021		-0.049		0.003		52		48		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.38		0		14526		0.053		203.2		5.3394756297

		3		11		2005		11		37		28		0		110001		0.156		0.026		0.046		45		47		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.06		12.38		0		14526		0.158		80.54		16.4705798319

		3		11		2005		11		37		31		0		110001		0.026		-0.046		-0.007		46		55		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.38		0		14526		0.053		150.52		5.3301031885

		3		11		2005		11		37		34		0		110001		-0.027		-0.021		-0.034		49		51		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.38		0		14526		0.034		232.13		4.8228622207

		3		11		2005		11		37		37		0		110001		0.044		-0.046		0.031		50		58		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.38		0		14526		0.064		136.27		7.0802542327

		3		11		2005		11		37		40		0		110001		0.066		0.133		-0.043		45		49		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.38		0		14526		0.148		26.39		15.4576841733

		3		11		2005		11		37		43		0		110001		0.034		0.041		-0.208		49		52		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.555		12.38		0		14526		0.053		39.67		21.4711434255

		3		11		2005		11		37		46		0		110001		0.069		-0.023		-0.007		43		55		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		5.393		12.38		0		14526		0.073		108.43		7.3068461049

		3		11		2005		11		37		49		0		110001		-0.011		-0.064		0.004		48		51		46		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.38		0		14526		0.065		189.75		6.5061509358

		3		11		2005		11		37		52		0		110001		-0.011		0.006		-0.19		49		54		42		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.013		298.61		19.041270966

		3		11		2005		11		37		55		0		110001		-0.023		0.053		-0.113		45		53		52		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.38		0		14526		0.058		336.54		12.6913356271

		3		11		2005		11		37		58		0		110001		-0.007		0.01		0.007		45		55		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.38		0		14526		0.012		325.01		1.4071247279

		3		11		2005		11		38		1		0		110001		0.052		-0.074		0.03		49		55		48		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.898		12.38		0		14526		0.09		144.9		9.5289033997

		3		11		2005		11		38		4		0		110001		-0.024		0.002		0.082		46		60		47		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.3		4.975		12.38		0		14526		0.024		274.76		8.5463442477

		3		11		2005		11		38		7		0		110001		0.003		-0.01		-0.038		46		56		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.681		12.38		0		14526		0.01		163.3		3.940812099

		3		11		2005		11		38		10		0		110001		0.033		-0.057		0.171		48		51		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.666		12.38		0		14526		0.066		149.93		18.3245736649

		3		11		2005		11		38		13		0		110001		0.046		0.005		-0.055		45		49		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.712		12.38		0		14526		0.046		83.8		7.1874891304

		3		11		2005		11		38		16		0		110001		0.057		-0.032		0.051		47		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.38		0		14526		0.065		119.31		8.2909589313

		3		11		2005		11		38		19		0		110001		-0.005		0.035		-0.191		46		54		49		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.035		351.87		19.4244691047

		3		11		2005		11		38		22		0		110001		0.048		-0.036		0.007		48		54		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.449		12.38		0		14526		0.06		126.87		6.0406953242

		3		11		2005		11		38		25		0		110001		0.04		0.008		-0.023		47		44		53		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.38		0		14526		0.041		78.69		4.6829477896

		3		11		2005		11		38		28		0		110001		0		0.006		-0.148		51		51		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.38		0		14526		0.006		0		14.812157169

		3		11		2005		11		38		31		0		110001		-0.056		-0.021		0.121		49		54		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.743		12.38		0		14526		0.06		249.44		13.4974071584

		3		11		2005		11		38		34		0		110001		-0.032		-0.095		0.107		51		53		44		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.882		12.38		0		14526		0.1		198.62		14.6621962884

		3		11		2005		11		38		37		0		110001		0.011		0.032		-0.081		53		53		42		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.034		18.97		8.7783825389

		3		11		2005		11		38		40		0		110001		-0.034		-0.024		0.13		49		55		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.38		0		14526		0.042		234.78		13.6499084246

		3		11		2005		11		38		43		0		110001		-0.012		-0.03		0.139		49		50		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.898		12.38		0		14526		0.032		201.8		14.2705991465

		3		11		2005		11		38		46		0		110001		0.179		0.003		0.061		48		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.89		12.38		0		14526		0.179		89.04		18.9132228877

		3		11		2005		11		38		49		0		110001		-0.037		-0.047		0.087		49		52		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.913		12.38		0		14526		0.06		218.21		10.5579354042

		3		11		2005		11		38		52		0		110001		0.02		0.03		-0.039		47		53		49		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.58		12.38		0		14526		0.036		33.69		5.31130869

		3		11		2005		11		38		55		0		110001		-0.024		0.005		0.066		47		48		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		4.658		12.38		0		14526		0.025		281.77		7.0405965656

		3		11		2005		11		38		58		0		110001		0.018		-0.046		0.02		52		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.38		0		14526		0.049		158.63		5.3291650378

		3		11		2005		11		39		1		0		110001		-0.058		-0.05		-0.102		48		46		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.38		0		14526		0.077		229.24		12.7546070108

		3		11		2005		11		39		4		0		110001		0.031		-0.045		0.127		47		51		47		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.3		4.944		12.38		0		14526		0.055		145.44		13.8257007056

		3		11		2005		11		39		7		0		110001		-0.057		-0.149		0.229		51		50		45		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.3		4.735		12.38		0		14526		0.16		200.93		27.908959135

		3		11		2005		11		39		10		0		110001		-0.104		-0.084		-0.045		49		50		38		15		1452.6		175.9		-0.9		-0.4		4.751		12.38		0		14526		0.134		231.07		14.1056726178

		3		11		2005		11		39		13		0		110001		0.03		0.012		0.002		48		50		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.38		0		14526		0.032		68.2		3.2372828112

		3		11		2005		11		39		16		0		110001		0.099		0.023		-0.056		47		54		47		15		1452.6		175.9		-0.7		-0.4		4.875		12.38		0		14526		0.102		76.92		11.6043095443

		3		11		2005		11		39		19		0		110001		-0.021		-0.046		0.057		51		52		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.38		0		14526		0.051		204.54		7.6197112806

		3		11		2005		11		39		22		0		110001		-0.045		-0.023		-0.051		50		55		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.38		0		14526		0.051		242.93		7.1798328671

		3		11		2005		11		39		25		0		110001		0.077		0.045		0.045		45		48		50		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.38		0		14526		0.089		59.7		9.9894944817

		3		11		2005		11		39		28		0		110001		0.017		-0.088		0.115		51		55		46		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.588		12.38		0		14526		0.09		169.07		14.5801234563

		3		11		2005		11		39		31		0		110001		-0.043		-0.05		0.043		50		54		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.805		12.38		0		14526		0.066		220.7		7.8727377703

		3		11		2005		11		39		34		0		110001		0.012		-0.009		0.014		47		48		51		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.38		0		14526		0.015		126.87		2.0518284529

		3		11		2005		11		39		37		0		110001		0.063		0.037		0.058		45		57		45		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		4.526		12.38		0		14526		0.073		59.57		9.328451104

		3		11		2005		11		39		40		0		110001		0.05		0.004		0.003		46		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.05		85.43		5.0249378106

		3		11		2005		11		39		43		0		110001		0.012		-0.059		-0.008		53		50		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.38		0		14526		0.06		168.5		6.0737138556

		3		11		2005		11		39		46		0		110001		0.025		-0.018		-0.079		51		54		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.921		12.38		0		14526		0.031		125.75		8.4793867703

		3		11		2005		11		39		49		0		110001		0.042		-0.038		0.118		49		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.38		0		14526		0.057		132.14		13.0889266176

		3		11		2005		11		39		52		0		110001		-0.045		-0.034		-0.013		49		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.38		0		14526		0.056		232.93		5.7879184514

		3		11		2005		11		39		55		0		110001		-0.039		-0.015		-0.11		49		56		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.38		0		14526		0.042		248.96		11.7669027361

		3		11		2005		11		39		58		0		110001		0.136		-0.057		0.044		45		53		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.029		12.38		0		14526		0.147		112.74		15.3886321679

		3		11		2005		11		40		1		0		110001		0.03		0.127		-0.199		52		47		44		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.347		12.38		0		14526		0.13		13.29		23.7970586418

		3		11		2005		11		40		4		0		110001		-0.001		-0.007		-0.008		51		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.007		188.13		1.0677078252

		3		11		2005		11		40		7		0		110001		0.09		-0.001		-0.048		51		53		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.38		0		14526		0.09		90.64		10.2004901843

		3		11		2005		11		40		10		0		110001		0.07		0.046		-0.081		49		53		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.501		12.38		0		14526		0.084		56.69		11.6520384483

		3		11		2005		11		40		13		0		110001		0.082		-0.046		0.118		45		56		43		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.323		12.38		0		14526		0.094		119.29		15.08774337

		3		11		2005		11		40		16		0		110001		0.077		0.053		0.049		48		50		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.093		55.46		10.5541461047

		3		11		2005		11		40		19		0		110001		0.045		-0.013		-0.018		48		54		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.38		0		14526		0.047		106.11		5.0179677161

		3		11		2005		11		40		22		0		110001		0.04		-0.027		0.084		46		47		47		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.254		12.38		0		14526		0.048		124.02		9.687620967

		3		11		2005		11		40		25		0		110001		-0.022		-0.072		0.031		48		52		48		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.075		196.99		8.1418671077

		3		11		2005		11		40		28		0		110001		0.043		-0.063		0.071		48		50		40		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.509		12.38		0		14526		0.076		145.68		10.4206525707

		3		11		2005		11		40		31		0		110001		0.036		0.036		-0.231		47		48		41		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.3		12.38		0		14526		0.051		45		23.6543864854

		3		11		2005		11		40		34		0		110001		0.124		0.032		0.004		52		49		39		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.432		12.38		0		14526		0.128		75.53		12.8124939024

		3		11		2005		11		40		37		0		110001		0.012		-0.013		0.013		50		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.018		137.29		2.19544984

		3		11		2005		11		40		40		0		110001		-0.042		-0.037		-0.005		54		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.378		12.39		0		14527		0.056		228.62		5.6196085273

		3		11		2005		11		40		43		0		110001		0.136		0.002		-0.015		45		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.331		12.39		0		14527		0.136		89.16		13.6839321834

		3		11		2005		11		40		46		0		110001		-0.089		-0.015		-0.12		49		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.09		260.43		15.0153255043

		3		11		2005		11		40		49		0		110001		-0.042		0.011		-0.06		54		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.39		0		14527		0.043		284.68		7.4060785845

		3		11		2005		11		40		52		0		110001		0.026		0.026		0.036		46		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.486		12.39		0		14527		0.037		45		5.1458721321

		3		11		2005		11		40		55		0		110001		-0.015		-0.035		-0.152		53		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.038		203.2		15.6697160153

		3		11		2005		11		40		58		0		110001		0.041		0.003		-0.027		51		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.041		85.82		4.9183330509

		3		11		2005		11		41		1		0		110001		0.047		-0.051		0.001		50		54		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.069		137.34		6.9361372535

		3		11		2005		11		41		4		0		110001		-0.155		0.042		-0.045		48		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.161		285.16		16.6775297931

		3		11		2005		11		41		7		0		110001		0.063		-0.092		0.057		45		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.112		145.6		12.5227792442

		3		11		2005		11		41		10		0		110001		0.098		-0.027		-0.038		47		53		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.38		0		14526		0.102		105.4		10.8521887193

		3		11		2005		11		41		13		0		110001		-0.04		0.051		-0.013		47		52		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.065		321.89		6.6105975524

		3		11		2005		11		41		16		0		110001		-0.033		-0.023		-0.003		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.04		235.12		4.033608806

		3		11		2005		11		41		19		0		110001		-0.018		0.031		-0.189		48		50		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.38		0		14526		0.036		329.86		19.2369436242

		3		11		2005		11		41		22		0		110001		0.031		-0.034		0.117		50		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.046		137.64		12.5721915353

		3		11		2005		11		41		25		0		110001		0.03		0.015		-0.11		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.034		63.43		11.5

		3		11		2005		11		41		28		0		110001		0.062		0.046		-0.022		54		51		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.38		0		14526		0.077		53.43		8.0274528962

		3		11		2005		11		41		31		0		110001		0.03		0.053		0.029		48		52		45		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.38		0		14526		0.061		29.51		6.7453687816

		3		11		2005		11		41		34		0		110001		0.084		0.014		-0.11		47		48		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.38		0		14526		0.085		80.54		13.9111466098

		3		11		2005		11		41		37		0		110001		0.033		-0.021		-0.032		45		52		51		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.039		122.47		5.0537115074

		3		11		2005		11		41		40		0		110001		0.059		-0.092		0.092		50		49		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.38		0		14526		0.109		147.33		14.2860071399

		3		11		2005		11		41		43		0		110001		0.036		0.007		-0.027		46		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.38		0		14526		0.037		79		4.5541190147

		3		11		2005		11		41		46		0		110001		0.047		-0.041		0.144		49		52		41		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.38		0		14526		0.062		131.1		15.6926734497

		3		11		2005		11		41		49		0		110001		0.001		-0.041		0.053		51		51		47		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.38		0		14526		0.041		178.6		6.7014923711

		3		11		2005		11		41		52		0		110001		0.03		0.016		-0.15		48		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.034		61.93		15.3805071438

		3		11		2005		11		41		55		0		110001		0.007		-0.073		0.009		51		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.073		174.52		7.3885045848

		3		11		2005		11		41		58		0		110001		0.07		-0.023		0.029		48		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.3		5.053		12.38		0		14526		0.074		108.19		7.9183331579

		3		11		2005		11		42		1		0		110001		0.026		-0.026		0.015		51		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.037		135		3.9711459303

		3		11		2005		11		42		4		0		110001		0.006		-0.002		-0.045		47		50		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.006		108.43		4.544227107

		3		11		2005		11		42		7		0		110001		0.054		0.004		-0.078		51		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.054		85.76		9.4952619764

		3		11		2005		11		42		10		0		110001		0.01		-0.013		-0.051		53		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.016		142.43		5.3572380944

		3		11		2005		11		42		13		0		110001		0.048		-0.001		0.09		48		51		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.38		0		14526		0.048		91.19		10.2004901843

		3		11		2005		11		42		16		0		110001		-0.011		-0.036		0.087		52		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.548		12.39		0		14527		0.038		196.99		9.4794514609

		3		11		2005		11		42		19		0		110001		0.021		-0.027		-0.081		49		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.034		142.13		8.7926105339

		3		11		2005		11		42		22		0		110001		0.041		0.015		0.021		48		56		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.044		69.9		4.8445846055

		3		11		2005		11		42		25		0		110001		-0.07		0.078		-0.103		51		57		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.105		318.09		14.6945568154

		3		11		2005		11		42		28		0		110001		0.076		-0.073		0.023		52		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.105		133.85		10.786102169

		3		11		2005		11		42		31		0		110001		0.035		-0.059		0.082		49		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.069		149.32		10.6911178087

		3		11		2005		11		42		34		0		110001		-0.022		0.077		-0.125		52		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.08		344.05		14.8452012448

		3		11		2005		11		42		37		0		110001		-0.003		-0.015		0.082		50		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.015		191.31		8.3414627015

		3		11		2005		11		42		40		0		110001		0.026		-0.026		-0.001		56		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.037		135		3.6783148315

		3		11		2005		11		42		43		0		110001		-0.067		-0.034		-0.092		53		52		43		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.38		0		14526		0.075		243.09		11.8781311661

		3		11		2005		11		42		46		0		110001		-0.011		0.016		0.058		56		46		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.38		0		14526		0.019		325.49		6.1163714733

		3		11		2005		11		42		49		0		110001		0.031		0.05		-0.063		56		49		44		15		1452.6		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.38		0		14526		0.059		31.8		8.6197447758

		3		11		2005		11		42		52		0		110001		-0.002		-0.069		0.073		51		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.069		181.66		10.0468900661

		3		11		2005		11		42		55		0		110001		-0.021		0.012		-0.069		53		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.494		12.39		0		14527		0.024		299.74		7.3116345642

		3		11		2005		11		42		58		0		110001		0.062		0.025		-0.019		50		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.067		68.04		6.9498201416

		3		11		2005		11		43		1		0		110001		0.046		0.014		-0.056		51		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.048		73.07		7.3810568349

		3		11		2005		11		43		4		0		110001		-0.005		-0.038		0		50		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.038		187.5		3.8327535793

		3		11		2005		11		43		7		0		110001		0.005		0.064		-0.138		50		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.064		4.47		15.2200525623

		3		11		2005		11		43		10		0		110001		0.073		-0.03		0.017		50		52		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.509		12.39		0		14527		0.079		112.34		8.0734131568

		3		11		2005		11		43		13		0		110001		0.057		-0.081		0.174		49		48		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.099		144.87		20.0214884562

		3		11		2005		11		43		16		0		110001		0.059		-0.07		0.128		48		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.092		139.87		15.7368993134

		3		11		2005		11		43		19		0		110001		-0.024		-0.044		-0.103		48		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.929		12.39		0		14527		0.05		208.61		11.4546933612

		3		11		2005		11		43		22		0		110001		0.074		0.003		0.077		52		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.074		87.68		10.6836323411

		3		11		2005		11		43		25		0		110001		0.143		-0.105		0.059		47		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.177		126.29		18.6962563098

		3		11		2005		11		43		28		0		110001		-0.001		0.044		0.014		49		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.828		12.39		0		14527		0.044		358.7		4.6184412955

		3		11		2005		11		43		31		0		110001		0.031		-0.065		0.025		48		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.072		154.5		7.6229915388

		3		11		2005		11		43		34		0		110001		0.09		-0.003		0		48		53		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.09		91.91		9.0049986119

		3		11		2005		11		43		37		0		110001		-0.007		0.013		0.031		48		52		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.015		331.7		3.4336569427

		3		11		2005		11		43		40		0		110001		0.024		0.054		-0.19		48		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.059		23.96		19.897738565

		3		11		2005		11		43		43		0		110001		-0.051		0.024		0.016		51		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.056		295.2		5.8591808301

		3		11		2005		11		43		46		0		110001		0.028		0.036		0.077		51		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.046		37.87		8.9493016487

		3		11		2005		11		43		49		0		110001		0.015		0.046		-0.12		51		54		40		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.782		12.38		0		14526		0.048		18.06		12.938701635

		3		11		2005		11		43		52		0		110001		0.014		-0.016		-0.034		52		50		43		15		1452.6		175.8		-0.8		-0.4		5.083		12.38		0		14526		0.021		138.81		4.0099875312

		3		11		2005		11		43		55		0		110001		0.018		-0.049		0.092		54		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.052		159.83		10.5778069561

		3		11		2005		11		43		58		0		110001		-0.033		-0.071		0.011		51		51		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.078		204.93		7.9063265807

		3		11		2005		11		44		1		0		110001		0.038		0.004		-0.054		45		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.038		83.99		6.6151341634

		3		11		2005		11		44		4		0		110001		0.041		-0.006		0.181		50		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.041		98.33		18.5682524757

		3		11		2005		11		44		7		0		110001		-0.004		-0.095		0.087		51		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.095		182.41		12.8879788951

		3		11		2005		11		44		10		0		110001		0.016		0.004		0.057		52		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.016		75.96		5.9338014797

		3		11		2005		11		44		13		0		110001		-0.046		0.038		0.106		49		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.06		309.56		12.1638809596

		3		11		2005		11		44		16		0		110001		0.095		0.042		-0.113		50		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.104		66.15		15.3486155727

		3		11		2005		11		44		19		0		110001		0.014		0.018		-0.128		45		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.023		37.87		13.0015383705

		3		11		2005		11		44		22		0		110001		0.066		-0.064		0.135		50		52		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.092		134.12		16.3330952364

		3		11		2005		11		44		25		0		110001		0.079		-0.08		0.057		51		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.112		135.36		12.6055543313

		3		11		2005		11		44		28		0		110001		-0.071		-0.084		0.081		52		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.11		220.21		13.6594289778

		3		11		2005		11		44		31		0		110001		0.04		0.009		0.016		49		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.041		77.32		4.4011362169

		3		11		2005		11		44		34		0		110001		0.041		-0.019		0		52		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.045		114.86		4.5188494111

		3		11		2005		11		44		37		0		110001		0.024		-0.024		0.001		49		49		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.764		12.39		0		14527		0.034		135		3.3955853693

		3		11		2005		11		44		40		0		110001		0.036		-0.107		0.106		49		50		48		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.113		161.4		15.485799947

		3		11		2005		11		44		43		0		110001		0.025		-0.003		0.055		52		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.025		96.84		6.0489668539

		3		11		2005		11		44		46		0		110001		0.094		-0.032		-0.047		51		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.099		108.8		10.9859000542

		3		11		2005		11		44		49		0		110001		-0.029		-0.035		-0.061		49		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.548		12.39		0		14527		0.045		219.64		7.6072333999

		3		11		2005		11		44		52		0		110001		-0.006		-0.002		0.056		50		49		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.006		251.57		5.6356011214

		3		11		2005		11		44		55		0		110001		0.03		-0.081		0.199		48		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.086		159.68		21.6937779098

		3		11		2005		11		44		58		0		110001		0.088		-0.086		0.113		50		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.169		12.39		0		14527		0.123		134.34		16.7059869508

		3		11		2005		11		45		1		0		110001		0.026		-0.109		0.143		49		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.238		12.39		0		14527		0.112		166.58		18.1675534952

		3		11		2005		11		45		4		0		110001		0.055		-0.008		-0.009		50		52		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.056		98.28		5.6302753041

		3		11		2005		11		45		7		0		110001		0.089		-0.048		0.021		50		53		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.617		12.39		0		14527		0.101		118.34		10.3276328362

		3		11		2005		11		45		10		0		110001		0.025		-0.014		-0.039		51		51		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.029		119.25		4.839421453

		3		11		2005		11		45		13		0		110001		0.061		-0.03		0.03		51		54		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.068		116.19		7.4303431953

		3		11		2005		11		45		16		0		110001		0.005		0.015		-0.014		49		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.016		18.43		2.1118712082

		3		11		2005		11		45		19		0		110001		0.033		-0.049		0.048		49		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.059		146.04		7.6118328936

		3		11		2005		11		45		22		0		110001		0.039		-0.035		0.039		53		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.052		131.91		6.5322277976

		3		11		2005		11		45		25		0		110001		-0.033		0.016		-0.069		49		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.037		295.87		7.8140898382

		3		11		2005		11		45		28		0		110001		0.171		-0.073		0.074		48		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.186		113.12		20.0114966956

		3		11		2005		11		45		31		0		110001		0.083		-0.073		0.09		50		52		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.111		131.33		14.2541222108

		3		11		2005		11		45		34		0		110001		0.059		-0.092		0.095		52		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.109		147.33		14.4810220634

		3		11		2005		11		45		37		0		110001		-0.018		0.003		0.075		47		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.018		279.46		7.7188081982

		3		11		2005		11		45		40		0		110001		0.124		-0.016		-0.12		48		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.125		97.35		17.3297432179

		3		11		2005		11		45		43		0		110001		0.018		-0.053		0.088		49		53		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.056		161.24		10.4292856898

		3		11		2005		11		45		46		0		110001		-0.023		-0.012		-0.106		47		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.026		242.45		10.9128364782

		3		11		2005		11		45		49		0		110001		0.043		-0.029		0.046		51		55		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.052		124		6.932532005

		3		11		2005		11		45		52		0		110001		-0.015		-0.043		-0.079		51		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.046		199.23		9.1186621826

		3		11		2005		11		45		55		0		110001		0.031		-0.043		-0.013		51		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.053		144.21		5.4580216196

		3		11		2005		11		45		58		0		110001		0.132		-0.107		0.175		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.17		129.03		24.3922118718

		3		11		2005		11		46		1		0		110001		0.035		-0.092		0.175		49		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.098		159.17		20.0783465455

		3		11		2005		11		46		4		0		110001		0.025		0.006		-0.083		50		53		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.026		76.5		8.6890735985

		3		11		2005		11		46		7		0		110001		0.024		-0.071		-0.018		50		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.075		161.32		7.707788269

		3		11		2005		11		46		10		0		110001		-0.049		0.034		-0.037		51		58		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.06		304.76		7.0185468581

		3		11		2005		11		46		13		0		110001		0.079		0.001		0.04		51		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.079		89.27		8.8555067613

		3		11		2005		11		46		16		0		110001		0.027		-0.103		0.174		51		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.936		12.39		0		14527		0.106		165.31		20.399509798

		3		11		2005		11		46		19		0		110001		-0.01		-0.044		0.077		52		53		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.006		12.39		0		14527		0.045		192.8		8.9246848684

		3		11		2005		11		46		22		0		110001		-0.037		-0.05		0.048		52		51		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.062		216.5		7.8568441502

		3		11		2005		11		46		25		0		110001		0.134		-0.103		0.161		49		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.735		12.39		0		14527		0.169		127.55		23.3422363967

		3		11		2005		11		46		28		0		110001		0.058		-0.082		0.039		51		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.844		12.39		0		14527		0.1		144.73		10.7745069493

		3		11		2005		11		46		31		0		110001		-0.072		-0.013		-0.061		50		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.073		259.77		9.5257545633

		3		11		2005		11		46		34		0		110001		0.011		-0.044		0.036		49		52		50		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.666		12.39		0		14527		0.045		165.96		5.7905094767

		3		11		2005		11		46		37		0		110001		0.105		-0.107		-0.047		50		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.15		135.54		15.7108242941

		3		11		2005		11		46		40		0		110001		0.026		-0.066		0.141		53		52		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.071		158.5		15.7838525082

		3		11		2005		11		46		43		0		110001		0.06		-0.059		0.06		47		54		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.084		134.52		10.3348923555

		3		11		2005		11		46		46		0		110001		0.128		-0.077		0		52		53		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.149		121.03		14.9375366108

		3		11		2005		11		46		49		0		110001		0.088		-0.12		0.095		51		55		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.149		143.75		17.6547444048

		3		11		2005		11		46		52		0		110001		0.099		-0.058		0.015		47		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.39		0		14527		0.115		120.36		11.5715167545

		3		11		2005		11		46		55		0		110001		-0.028		-0.035		0.101		49		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.045		218.66		11.0498868772

		3		11		2005		11		46		58		0		110001		-0.032		-0.012		0.005		50		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.034		249.44		3.4539832078

		3		11		2005		11		47		1		0		110001		0.045		-0.084		0.221		48		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.095		151.82		24.0669898409

		3		11		2005		11		47		4		0		110001		0.006		-0.039		0.041		62		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.039		171.25		5.6903426962

		3		11		2005		11		47		7		0		110001		0.043		-0.046		0.146		53		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.063		136.93		15.9

		3		11		2005		11		47		10		0		110001		0.104		-0.089		0.142		50		48		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.137		130.56		19.7233364318

		3		11		2005		11		47		13		0		110001		0.023		-0.1		0.115		51		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.103		167.05		15.4123327242

		3		11		2005		11		47		16		0		110001		0.047		-0.063		0.032		54		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.079		143.28		8.4864598037

		3		11		2005		11		47		19		0		110001		0.015		-0.046		-0.061		54		48		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.048		161.94		7.7858846639

		3		11		2005		11		47		22		0		110001		0.083		-0.106		0.229		52		55		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.135		141.94		26.5642617063

		3		11		2005		11		47		25		0		110001		-0.025		-0.087		0.031		51		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.091		196.03		9.5681764198

		3		11		2005		11		47		28		0		110001		0.021		-0.018		0.031		55		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.028		130.6		4.1545156156

		3		11		2005		11		47		31		0		110001		0		-0.083		0.101		53		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.372		12.39		0		14527		0.083		180		13.0728726759

		3		11		2005		11		47		34		0		110001		0.127		-0.086		-0.039		49		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.325		12.39		0		14527		0.153		124.1		15.8259280928

		3		11		2005		11		47		37		0		110001		0.134		-0.107		-0.006		49		54		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.171		128.61		17.1583798769

		3		11		2005		11		47		40		0		110001		0.098		-0.075		0.024		50		54		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.526		12.39		0		14527		0.123		127.43		12.5717938259

		3		11		2005		11		47		43		0		110001		0.123		-0.016		0.052		49		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.573		12.39		0		14527		0.124		97.41		13.449535308

		3		11		2005		11		47		46		0		110001		0.1		-0.088		0.101		49		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.133		131.35		16.7167580589

		3		11		2005		11		47		49		0		110001		0.013		-0.046		0.055		53		54		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.048		164.22		7.2869746809

		3		11		2005		11		47		52		0		110001		0.095		-0.107		0.082		47		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.82		12.39		0		14527		0.143		138.4		16.4918161523

		3		11		2005		11		47		55		0		110001		0.003		-0.076		-0.046		53		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.076		177.74		8.8887569435

		3		11		2005		11		47		58		0		110001		0.01		-0.046		0.01		50		53		52		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.047		167.74		4.8124837662

		3		11		2005		11		48		1		0		110001		0.085		-0.061		0.012		49		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.105		125.67		10.5309068935

		3		11		2005		11		48		4		0		110001		0.122		-0.107		0.233		52		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.162		131.25		28.3940134535

		3		11		2005		11		48		7		0		110001		0.1		-0.012		0.012		49		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.101		96.84		10.1429778665

		3		11		2005		11		48		10		0		110001		-0.075		-0.084		0.028		48		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.113		221.76		11.6038786619

		3		11		2005		11		48		13		0		110001		0.073		-0.071		0.053		49		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.102		134.2		11.4799825784

		3		11		2005		11		48		16		0		110001		0.061		-0.07		0.116		51		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.093		138.93		14.8583309964

		3		11		2005		11		48		19		0		110001		0.079		-0.046		0.068		52		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.091		120.21		11.3934191532

		3		11		2005		11		48		22		0		110001		0.059		-0.04		0.043		48		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.071		124.14		8.3246621553

		3		11		2005		11		48		25		0		110001		0.045		-0.077		0.092		52		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.089		149.7		12.8132743668

		3		11		2005		11		48		28		0		110001		0.074		-0.067		0.126		51		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.501		12.39		0		14527		0.1		132.16		16.0751360803

		3		11		2005		11		48		31		0		110001		0.051		-0.036		0.177		51		56		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.062		125.22		18.7685907835

		3		11		2005		11		48		34		0		110001		0.062		-0.071		0.159		50		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.094		138.87		18.4840471759

		3		11		2005		11		48		37		0		110001		0.039		-0.055		-0.046		51		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.067		144.66		8.162107571

		3		11		2005		11		48		40		0		110001		0.013		-0.107		0.138		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.108		173.07		17.5105682375

		3		11		2005		11		48		43		0		110001		0.067		-0.046		0.132		50		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.081		124.47		15.5012902689

		3		11		2005		11		48		46		0		110001		0.087		-0.087		0.038		49		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.123		135		12.8771114773

		3		11		2005		11		48		49		0		110001		0.024		-0.043		0.138		51		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.049		150.83		14.6523035732

		3		11		2005		11		48		52		0		110001		0.015		-0.091		-0.002		50		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.092		170.64		9.2249661246

		3		11		2005		11		48		55		0		110001		-0.04		-0.043		-0.174		51		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.059		222.93		18.3643676722

		3		11		2005		11		48		58		0		110001		0.042		-0.009		-0.055		54		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.043		102.09		6.9785385289

		3		11		2005		11		49		1		0		110001		0.071		-0.121		0.081		51		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.14		149.6		16.1996913551

		3		11		2005		11		49		4		0		110001		-0.021		-0.132		0.099		52		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.134		189.04		16.6330995308

		3		11		2005		11		49		7		0		110001		0.076		-0.074		0.098		53		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.106		134.24		14.4416065588

		3		11		2005		11		49		10		0		110001		0.107		-0.047		0.101		50		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.117		113.71		15.4463587942

		3		11		2005		11		49		13		0		110001		0.038		-0.147		0.1		49		53		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.152		165.51		18.180484042

		3		11		2005		11		49		16		0		110001		0.08		-0.015		0.172		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.081		100.62		19.0286625909

		3		11		2005		11		49		19		0		110001		0.025		-0.124		0.129		49		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.126		168.6		18.0670971658

		3		11		2005		11		49		22		0		110001		-0.001		-0.118		0.046		51		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.118		180.49		12.6653069446

		3		11		2005		11		49		25		0		110001		-0.026		-0.05		0.019		50		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.056		207.47		5.9472682805

		3		11		2005		11		49		28		0		110001		0.045		-0.103		0.19		49		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.112		156.4		22.075778582

		3		11		2005		11		49		31		0		110001		0.025		-0.055		0.044		48		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.06		155.56		7.4739547764

		3		11		2005		11		49		34		0		110001		0.028		-0.055		0.125		49		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.062		153.02		13.9405882229

		3		11		2005		11		49		37		0		110001		0.035		-0.077		0.12		51		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.085		155.56		14.6812805981

		3		11		2005		11		49		40		0		110001		0.056		-0.086		0.006		51		51		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.103		146.93		10.2800778207

		3		11		2005		11		49		43		0		110001		0.109		-0.078		-0.055		51		52		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.134		125.59		14.4879260075

		3		11		2005		11		49		46		0		110001		-0.056		-0.017		-0.04		54		56		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.41		12.39		0		14527		0.059		253.11		7.0887234394

		3		11		2005		11		49		49		0		110001		0.109		-0.129		0.1		53		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.169		139.8		19.6270221888

		3		11		2005		11		49		52		0		110001		0.025		-0.101		0.156		54		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.104		166.1		18.7515332706

		3		11		2005		11		49		55		0		110001		0.025		-0.081		0.048		55		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.085		162.85		9.7416631024

		3		11		2005		11		49		58		0		110001		0.051		-0.046		0.056		54		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.069		132.05		8.8617154096

		3		11		2005		11		50		1		0		110001		-0.004		-0.102		0.14		54		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.102		182.25		17.3262806165

		3		11		2005		11		50		4		0		110001		0.084		0.024		-0.081		54		57		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.087		74.05		11.913437791

		3		11		2005		11		50		7		0		110001		-0.011		-0.101		0.07		55		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.102		186.22		12.337746958

		3		11		2005		11		50		10		0		110001		-0.021		-0.11		-0.015		55		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.112		190.81		11.2986724884

		3		11		2005		11		50		13		0		110001		0.097		-0.07		0.144		55		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.12		125.82		18.7203098265

		3		11		2005		11		50		16		0		110001		0.046		-0.077		0.055		55		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.09		149.15		10.5214067501

		3		11		2005		11		50		19		0		110001		0.065		-0.046		0.019		54		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.08		125.29		8.1865743752

		3		11		2005		11		50		22		0		110001		0.059		-0.08		0.194		52		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.099		143.59		21.7983944363

		3		11		2005		11		50		25		0		110001		0.062		-0.046		0.078		51		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.077		126.57		10.9745159347

		3		11		2005		11		50		28		0		110001		0.088		-0.065		0.071		52		53		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.109		126.45		13.0422390716

		3		11		2005		11		50		31		0		110001		-0.034		-0.061		-0.035		53		54		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.07		209.13		7.8115299398

		3		11		2005		11		50		34		0		110001		0.076		-0.07		0.002		52		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.103		132.65		10.3344085462

		3		11		2005		11		50		37		0		110001		-0.019		-0.12		0.011		55		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.121		189		12.1991803003

		3		11		2005		11		50		40		0		110001		0.084		-0.091		0.046		49		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.124		137.29		13.2109802816

		3		11		2005		11		50		43		0		110001		0.005		-0.097		0.128		50		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.097		177.05		16.0679805825

		3		11		2005		11		50		46		0		110001		0.04		-0.012		0.077		51		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.042		106.7		8.7595661993

		3		11		2005		11		50		49		0		110001		-0.017		-0.066		0.14		53		54		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.068		194.44		15.5708060164

		3		11		2005		11		50		52		0		110001		0.039		-0.039		-0.033		53		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.055		135		6.4272855857

		3		11		2005		11		50		55		0		110001		-0.004		-0.082		0.105		52		55		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.082		182.79		13.3285408054

		3		11		2005		11		50		58		0		110001		0.052		-0.016		0.074		51		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.054		107.1		9.1847700026

		3		11		2005		11		51		1		0		110001		0.075		-0.046		-0.09		52		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.088		121.52		12.5861034479

		3		11		2005		11		51		4		0		110001		0.033		-0.066		0.118		54		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.074		153.43		13.9172554766

		3		11		2005		11		51		7		0		110001		0.01		-0.001		-0.076		52		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.01		95.71		7.6661594035

		3		11		2005		11		51		10		0		110001		0.005		-0.051		-0.109		52		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.051		174.4		12.0445008199

		3		11		2005		11		51		13		0		110001		0.086		-0.121		0.139		52		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.148		144.6		20.3366663935

		3		11		2005		11		51		16		0		110001		0.077		-0.085		0.101		50		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.115		137.83		15.2823427523

		3		11		2005		11		51		19		0		110001		0.035		-0.036		0.022		55		56		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.379		12.39		0		14527		0.05		135.81		5.4817880295

		3		11		2005		11		51		22		0		110001		0.08		-0.021		0.065		52		60		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.083		104.71		10.5195056918

		3		11		2005		11		51		25		0		110001		0.089		-0.084		0.161		53		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.122		133.34		20.2232539419

		3		11		2005		11		51		28		0		110001		0.019		-0.022		0.211		55		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.029		139.18		21.299295763

		3		11		2005		11		51		31		0		110001		0.056		-0.096		0.129		52		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.111		149.74		17.0273309711

		3		11		2005		11		51		34		0		110001		0.046		-0.062		-0.02		51		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.077		143.43		7.974960815

		3		11		2005		11		51		37		0		110001		0.039		-0.078		0.21		52		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.087		153.43		22.738733474

		3		11		2005		11		51		40		0		110001		0.069		-0.063		0.166		52		56		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.093		132.4		19.0488844818

		3		11		2005		11		51		43		0		110001		0.071		-0.081		-0.147		50		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.108		138.76		18.2238854255

		3		11		2005		11		51		46		0		110001		0.063		-0.107		0.096		51		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.124		149.51		15.695222203

		3		11		2005		11		51		49		0		110001		0.042		-0.056		0.011		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.07		143.13		7.0859014952

		3		11		2005		11		51		52		0		110001		0.07		-0.051		0.171		51		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.087		126.08		19.168202837

		3		11		2005		11		51		55		0		110001		0.06		-0.091		-0.184		51		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.109		146.6		21.3862105105

		3		11		2005		11		51		58		0		110001		0.056		-0.069		0.085		53		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.089		140.94		12.2971541423

		3		11		2005		11		52		1		0		110001		0.035		-0.042		0.06		54		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.055		140.19		8.1172655494

		3		11		2005		11		52		4		0		110001		0.055		-0.051		0.013		55		59		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.075		132.84		7.6124897373

		3		11		2005		11		52		7		0		110001		0.085		-0.108		0.208		50		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.998		12.39		0		14527		0.137		141.8		24.9305034045

		3		11		2005		11		52		10		0		110001		0.05		-0.085		0.077		52		53		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.998		12.39		0		14527		0.099		149.53		12.5115946226

		3		11		2005		11		52		13		0		110001		0.107		-0.113		0.268		51		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.156		136.56		30.9906437494

		3		11		2005		11		52		16		0		110001		0.082		-0.125		0.185		52		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.149		146.74		23.7852895715

		3		11		2005		11		52		19		0		110001		-0.014		-0.153		0.101		53		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.154		185.23		18.3864080233

		3		11		2005		11		52		22		0		110001		0.092		-0.094		0.395		52		54		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.132		135.62		41.6323191763

		3		11		2005		11		52		25		0		110001		0.071		-0.027		0.089		56		54		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.076		110.82		11.7008546696

		3		11		2005		11		52		28		0		110001		0.106		-0.118		0.097		53		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.159		138.07		18.5927405188

		3		11		2005		11		52		31		0		110001		0.098		-0.035		-0.065		54		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.104		109.65		12.2694743164

		3		11		2005		11		52		34		0		110001		0.068		-0.068		0.064		52		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.096		135		11.5516232626

		3		11		2005		11		52		37		0		110001		0.042		-0.053		0.041		54		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.068		141.6		7.9082235679

		3		11		2005		11		52		40		0		110001		0.046		-0.089		0.139		57		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.1		152.67		17.1341763736

		3		11		2005		11		52		43		0		110001		0.045		-0.077		-0.004		51		54		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.089		149.7		8.9274856483

		3		11		2005		11		52		46		0		110001		0.066		-0.046		0.044		53		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.08		124.88		9.1695147091

		3		11		2005		11		52		49		0		110001		0.116		-0.045		0.077		52		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.124		111.2		14.6321563688

		3		11		2005		11		52		52		0		110001		0.054		-0.108		0.089		53		55		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.121		153.43		15.0003333296

		3		11		2005		11		52		55		0		110001		0.034		-0.086		-0.036		55		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.092		158.43		9.923708984

		3		11		2005		11		52		58		0		110001		0.037		-0.136		0.2		54		56		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.141		164.78		24.4673251501

		3		11		2005		11		53		1		0		110001		0.1		-0.094		0.049		54		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.137		133.23		14.5729200917

		3		11		2005		11		53		4		0		110001		0.027		-0.057		0.019		56		54		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.063		154.65		6.5871086221

		3		11		2005		11		53		7		0		110001		0.048		-0.036		0.071		52		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.06		126.87		9.2956979297

		3		11		2005		11		53		10		0		110001		0.107		-0.096		-0.041		52		58		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.144		131.9		14.9485785277

		3		11		2005		11		53		13		0		110001		0.084		-0.077		0.135		52		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.114		132.51		17.6663521985

		3		11		2005		11		53		16		0		110001		0.057		-0.105		-0.044		52		57		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.119		151.5		12.7318498263

		3		11		2005		11		53		19		0		110001		0.054		-0.063		-0.002		53		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.083		139.4		8.3

		3		11		2005		11		53		22		0		110001		0.124		-0.094		0.074		52		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.39		0		14527		0.156		127.16		17.2302060348

		3		11		2005		11		53		25		0		110001		0.058		-0.102		0.06		53		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.117		150.38		13.1787708076

		3		11		2005		11		53		28		0		110001		0.047		-0.063		-0.01		55		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.079		143.28		7.9233831158

		3		11		2005		11		53		31		0		110001		0.068		-0.088		0.124		54		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.111		142.31		16.6565302509

		3		11		2005		11		53		34		0		110001		0.05		-0.077		0.131		53		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.092		147		15.9968746948

		3		11		2005		11		53		37		0		110001		0.067		-0.043		0.008		59		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.08		122.69		8.0012499024

		3		11		2005		11		53		40		0		110001		0.037		-0.09		0.146		57		58		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.097		157.65		17.5456547327

		3		11		2005		11		53		43		0		110001		0.092		-0.063		0.007		53		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.112		124.4		11.1722871427

		3		11		2005		11		53		46		0		110001		0.035		-0.002		0.003		55		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.035		93.27		3.5185224172

		3		11		2005		11		53		49		0		110001		0.077		-0.078		0.053		54		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.11		135.37		12.1745636472

		3		11		2005		11		53		52		0		110001		0.063		-0.111		0.105		56		61		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.128		150.42		16.527250225

		3		11		2005		11		53		55		0		110001		0.014		-0.108		0.118		56		60		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.109		172.61		16.0573970493

		3		11		2005		11		53		58		0		110001		0.048		-0.058		-0.14		61		61		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.075		140.39		15.895911424

		3		11		2005		11		54		1		0		110001		0.103		-0.142		0.05		60		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.175		144.04		18.2408881363

		3		11		2005		11		54		4		0		110001		0.099		-0.087		-0.07		61		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.132		131.31		14.9231363996

		3		11		2005		11		54		7		0		110001		0.109		-0.093		0.098		62		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.143		130.47		17.3591474445

		3		11		2005		11		54		10		0		110001		0.072		-0.085		0.104		63		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.111		139.73		15.2397506541

		3		11		2005		11		54		13		0		110001		0.035		-0.051		-0.046		63		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.062		145.54		7.7084369362

		3		11		2005		11		54		16		0		110001		0.093		-0.075		0.292		62		55		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.119		128.88		31.5496434211

		3		11		2005		11		54		19		0		110001		0.103		-0.083		0.024		60		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.132		128.86		13.4439577506

		3		11		2005		11		54		22		0		110001		0.108		-0.089		0.114		57		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.14		129.49		18.050207755

		3		11		2005		11		54		25		0		110001		0.085		-0.088		0.045		56		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.122		135.99		13.0361037124

		3		11		2005		11		54		28		0		110001		0.094		-0.081		0.272		58		55		39		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.124		130.75		29.8966553313

		3		11		2005		11		54		31		0		110001		0.062		-0.057		0.123		60		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.084		132.59		14.9070453142

		3		11		2005		11		54		34		0		110001		0.114		-0.071		0.07		61		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.134		121.91		15.1449661604

		3		11		2005		11		54		37		0		110001		0.004		-0.06		-0.061		59		53		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.06		176.19		8.5656289903

		3		11		2005		11		54		40		0		110001		0.106		-0.079		-0.056		60		55		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.132		126.7		14.3572281447

		3		11		2005		11		54		43		0		110001		0.114		-0.034		-0.046		56		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.119		106.61		12.7546070108

		3		11		2005		11		54		46		0		110001		0.032		-0.113		-0.002		56		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.117		164.19		11.7460631703

		3		11		2005		11		54		49		0		110001		0.017		-0.078		0.061		57		54		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.08		167.7		10.0468900661

		3		11		2005		11		54		52		0		110001		0.099		-0.082		0.002		53		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.129		129.63		12.8565158577

		3		11		2005		11		54		55		0		110001		0.118		-0.076		0.181		57		56		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.14		122.78		22.904366396

		3		11		2005		11		54		58		0		110001		0.024		-0.002		0.058		58		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.024		94.76		6.2801273872

		3		11		2005		11		55		1		0		110001		0.089		0.022		-0.083		58		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.092		76.12		12.3668912828

		3		11		2005		11		55		4		0		110001		0.054		-0.177		0.243		53		54		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.185		163.03		30.5440665269

		3		11		2005		11		55		7		0		110001		0.125		-0.072		0.008		56		54		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.114		12.39		0		14527		0.144		119.94		14.4474911317

		3		11		2005		11		55		10		0		110001		0.059		-0.156		0.203		56		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.167		159.28		26.2727996224

		3		11		2005		11		55		13		0		110001		0.107		-0.074		0.058		56		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.13		124.67		14.2439460825

		3		11		2005		11		55		16		0		110001		0.111		-0.097		-0.046		57		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.147		131.15		15.4421501094

		3		11		2005		11		55		19		0		110001		0.116		-0.091		0.118		54		54		36		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.147		128.11		18.8841203131

		3		11		2005		11		55		22		0		110001		0.046		-0.086		0.316		57		55		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.098		151.86		33.0708330708

		3		11		2005		11		55		25		0		110001		0.117		-0.045		-0.044		54		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.125		111.04		13.2853302556

		3		11		2005		11		55		28		0		110001		0.118		-0.11		0.078		54		60		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.161		132.99		17.9187053104

		3		11		2005		11		55		31		0		110001		0.133		-0.124		0.003		56		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.182		132.99		18.1862585487

		3		11		2005		11		55		34		0		110001		0.016		-0.05		-0.223		57		55		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.052		162.26		22.9096049726

		3		11		2005		11		55		37		0		110001		0.108		-0.12		0.082		53		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.161		138.01		18.1074570274

		3		11		2005		11		55		40		0		110001		0.078		-0.065		0.148		53		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.102		129.81		17.9479803878

		3		11		2005		11		55		43		0		110001		0.028		-0.056		0.032		55		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.063		153.43		7.0313583325

		3		11		2005		11		55		46		0		110001		0.047		-0.073		0.028		61		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.087		147.23		9.1224996574

		3		11		2005		11		55		49		0		110001		0.084		-0.08		0.087		56		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.116		133.6		14.5

		3		11		2005		11		55		52		0		110001		0.027		-0.089		-0.078		60		56		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.093		163.12		12.1383689184

		3		11		2005		11		55		55		0		110001		0.017		-0.019		-0.027		58		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.025		138.18		3.7134889255

		3		11		2005		11		55		58		0		110001		0.033		-0.039		-0.072		58		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.051		139.76		8.8283633817

		3		11		2005		11		56		1		0		110001		0.082		-0.127		0.215		52		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.151		147.15		26.2826939259

		3		11		2005		11		56		4		0		110001		0.053		-0.114		0.062		55		55		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.126		155.07		14.0174890762

		3		11		2005		11		56		7		0		110001		0.105		-0.136		0.01		53		58		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.579		12.39		0		14527		0.172		142.33		17.210752453

		3		11		2005		11		56		10		0		110001		0.115		-0.072		0.154		55		59		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.136		122.05		20.5243757518

		3		11		2005		11		56		13		0		110001		0.111		-0.049		0.147		55		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.121		113.82		19.0606925373

		3		11		2005		11		56		16		0		110001		0.072		-0.076		-0.023		56		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.105		136.55		10.7186752913

		3		11		2005		11		56		19		0		110001		0.075		-0.046		0.077		54		57		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.088		121.52		11.6918775225

		3		11		2005		11		56		22		0		110001		0.077		-0.058		0.032		56		60		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.096		126.99		10.157263411

		3		11		2005		11		56		25		0		110001		0.056		-0.011		-0.103		57		57		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.057		101.11		11.7753980824

		3		11		2005		11		56		28		0		110001		0.093		-0.077		0.247		57		55		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.121		129.62		27.493090041

		3		11		2005		11		56		31		0		110001		0.07		-0.076		-0.021		58		56		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.103		137.35		10.5437185091

		3		11		2005		11		56		34		0		110001		0.107		-0.082		0.079		58		56		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.135		127.46		15.62498

		3		11		2005		11		56		37		0		110001		0.128		-0.069		0.049		56		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.145		118.33		15.3447059275

		3		11		2005		11		56		40		0		110001		0.056		-0.099		0.02		58		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.114		150.51		11.5485929879

		3		11		2005		11		56		43		0		110001		0.035		-0.154		0.202		53		57		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.158		167.2		25.6407878194

		3		11		2005		11		56		46		0		110001		0.124		-0.144		0.154		54		56		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.19		139.27		24.459762877

		3		11		2005		11		56		49		0		110001		0.044		-0.046		0.241		57		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.064		136.27		24.9264919313

		3		11		2005		11		56		52		0		110001		0.095		-0.108		0.158		56		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.144		138.66		21.3665626623

		3		11		2005		11		56		55		0		110001		0.077		-0.097		0.084		57		56		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.124		141.56		14.9646249535

		3		11		2005		11		56		58		0		110001		0.021		-0.029		0.079		55		54		48		15		1452.7		175.9		-0.7		-0.3		5.501		12.39		0		14527		0.036		144.09		8.673522929

		3		11		2005		11		57		1		0		110001		0.06		-0.113		0.129		55		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.128		152.03		18.1686543255

		3		11		2005		11		57		4		0		110001		0.07		-0.051		-0.004		56		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.087		126.08		8.6700634369

		3		11		2005		11		57		7		0		110001		0.036		-0.1		0.048		56		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.39		0		14527		0.106		160.2		11.6619037897

		3		11		2005		11		57		10		0		110001		0.124		-0.146		0.128		55		58		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.192		139.66		23.0382290986

		3		11		2005		11		57		13		0		110001		0.045		-0.092		-0.003		58		59		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.102		153.94		10.2459748194

		3		11		2005		11		57		16		0		110001		0.095		-0.027		-0.107		58		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.099		105.87		14.5612499463

		3		11		2005		11		57		19		0		110001		0.115		-0.096		0.171		55		56		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.15		129.85		22.7336754617

		3		11		2005		11		57		22		0		110001		0.126		-0.057		-0.04		54		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.138		114.34		14.3961800489

		3		11		2005		11		57		25		0		110001		0.086		-0.091		0.015		55		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.125		136.62		12.6103132396

		3		11		2005		11		57		28		0		110001		0.117		-0.126		0.111		52		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.172		137.12		20.466069481

		3		11		2005		11		57		31		0		110001		0.069		-0.074		0.067		54		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.101		137		12.1350731353

		3		11		2005		11		57		34		0		110001		0.054		0.002		-0.042		56		56		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.054		87.88		6.8439754529

		3		11		2005		11		57		37		0		110001		0.091		-0.123		0.02		56		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.153		143.5		15.4304892988

		3		11		2005		11		57		40		0		110001		0.028		-0.045		0.151		59		57		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.053		148.11		16.0031246949

		3		11		2005		11		57		43		0		110001		0.064		-0.025		0.115		59		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.069		111.34		13.3962681371

		3		11		2005		11		57		46		0		110001		0.015		-0.077		0.121		58		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.13		12.39		0		14527		0.078		168.98		14.4204715596

		3		11		2005		11		57		49		0		110001		0.125		-0.11		0.214		54		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.167		131.35		27.1147561302

		3		11		2005		11		57		52		0		110001		0.074		-0.038		0.015		56		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.39		0		14527		0.083		117.18		8.4528101836

		3		11		2005		11		57		55		0		110001		0.106		-0.056		0.107		56		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.728		12.39		0		14527		0.12		117.85		16.068914089

		3		11		2005		11		57		58		0		110001		0.1		-0.107		0.096		53		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.503		12.39		0		14527		0.146		136.94		17.5114248421

		3		11		2005		11		58		1		0		110001		0.049		-0.089		0.046		59		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.102		151.16		11.1525781773

		3		11		2005		11		58		4		0		110001		0.078		-0.077		0.069		58		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.11		134.63		12.9514477955

		3		11		2005		11		58		7		0		110001		0.075		-0.051		0.068		54		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.091		124.22		11.3357840488

		3		11		2005		11		58		10		0		110001		0.051		-0.026		0.059		60		59		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.057		117.01		8.2207055658

		3		11		2005		11		58		13		0		110001		0.063		-0.095		0.172		58		58		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.114		146.45		20.6344372349

		3		11		2005		11		58		16		0		110001		0		-0.001		0.071		65		56		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.001		180		7.1007041904

		3		11		2005		11		58		19		0		110001		0.059		-0.006		0.091		59		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.059		95.81		10.8618598776

		3		11		2005		11		58		22		0		110001		0.054		-0.052		-0.033		57		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.39		0		14527		0.075		133.92		8.1908485519

		3		11		2005		11		58		25		0		110001		0.052		-0.073		0.043		59		54		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.09		144.54		9.9408249155

		3		11		2005		11		58		28		0		110001		0.065		-0.059		-0.027		59		55		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.805		12.39		0		14527		0.088		132.23		9.184225607

		3		11		2005		11		58		31		0		110001		0.077		-0.05		0.073		61		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.083		12.39		0		14527		0.092		123		11.729450115

		3		11		2005		11		58		34		0		110001		0.067		-0.061		-0.026		58		57		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.39		0		14527		0.091		132.32		9.4265582266

		3		11		2005		11		58		37		0		110001		0.072		-0.066		0.063		59		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.39		0		14527		0.098		132.51		11.6228223767

		3		11		2005		11		58		40		0		110001		0.125		-0.069		0.115		58		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.143		118.9		18.3333030303

		3		11		2005		11		58		43		0		110001		0.09		-0.06		0.046		59		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.108		123.69		11.7541482039

		3		11		2005		11		58		46		0		110001		0.11		-0.079		0.092		57		57		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.135		125.69		16.3722325906

		3		11		2005		11		58		49		0		110001		0.066		-0.028		0.011		57		58		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.072		112.99		7.2532751223

		3		11		2005		11		58		52		0		110001		0.01		-0.069		-0.062		59		58		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.07		171.75		9.3300589494

		3		11		2005		11		58		55		0		110001		0.089		-0.046		0.147		57		55		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.1		117.33		17.7893226403

		3		11		2005		11		58		58		0		110001		0.093		-0.078		0.046		58		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.277		12.39		0		14527		0.121		129.99		12.9803697944

		3		11		2005		11		59		1		0		110001		0.061		-0.05		0.071		58		56		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.079		129.34		10.6122570644

		3		11		2005		11		59		4		0		110001		0.077		-0.052		0.086		58		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.093		124.03		12.6605687076

		3		11		2005		11		59		7		0		110001		0.099		-0.07		0.13		58		57		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.121		125.26		17.7766701044

		3		11		2005		11		59		10		0		110001		0.116		-0.101		0.037		58		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.743		12.39		0		14527		0.154		131.05		15.8196080862

		3		11		2005		11		59		13		0		110001		0.099		-0.091		0.046		58		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.134		132.59		14.2119667886

		3		11		2005		11		59		16		0		110001		0.088		-0.054		0.095		58		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.103		121.53		14.0303243013

		3		11		2005		11		59		19		0		110001		0.042		-0.103		0.091		59		60		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.39		0		14527		0.111		157.82		14.3714995738

		3		11		2005		11		59		22		0		110001		0.079		-0.065		0.127		59		56		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.102		129.45		16.3079735099

		3		11		2005		11		59		25		0		110001		0.101		-0.09		0.072		59		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.135		131.7		15.3248164752

		3		11		2005		11		59		28		0		110001		0.072		-0.045		-0.039		59		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.085		122.01		9.3434469014

		3		11		2005		11		59		31		0		110001		0.065		-0.067		0.065		58		59		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.093		135.87		11.3749725274

		3		11		2005		11		59		34		0		110001		0.075		-0.082		0.078		58		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.111		137.55		13.5768184786

		3		11		2005		11		59		37		0		110001		0.096		-0.047		0.068		57		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.107		116.09		12.6684647847

		3		11		2005		11		59		40		0		110001		0.06		-0.046		0.009		57		58		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.076		127.48		7.6138032546

		3		11		2005		11		59		43		0		110001		0.081		-0.046		0.107		58		58		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.093		119.59		14.1866134084

		3		11		2005		11		59		46		0		110001		0.064		-0.019		0.033		58		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.571		12.39		0		14527		0.067		106.53		7.4471471048

		3		11		2005		11		59		49		0		110001		0.056		-0.019		0.229		62		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.059		108.74		23.6512156136

		3		11		2005		11		59		52		0		110001		0.075		-0.036		0.127		58		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.083		115.64		15.1822264507

		3		11		2005		11		59		55		0		110001		0.081		-0.068		0.119		57		56		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.72		12.39		0		14527		0.106		130.01		15.9204271299

		3		11		2005		11		59		58		0		110001		0.081		-0.05		-0.028		59		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.095		121.69		9.9221973373

		3		11		2005		12		0		1		0		110001		0.05		-0.029		-0.077		60		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.851		12.39		0		14527		0.058		120.11		9.6280839215

		3		11		2005		12		0		4		0		110001		0.056		-0.084		0.171		59		57		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.501		12.39		0		14527		0.101		146.31		19.8577440813

		3		11		2005		12		0		7		0		110001		0.069		-0.053		0.014		60		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.087		127.53		8.8124911347

		3		11		2005		12		0		10		0		110001		0.031		-0.062		0.223		59		56		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.069		153.43		23.3525159244

		3		11		2005		12		0		13		0		110001		0.034		-0.102		0.14		58		58		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.39		0		14527		0.108		161.57		17.6521953309

		3		11		2005		12		0		16		0		110001		0.077		-0.028		-0.103		57		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.082		109.98		13.161306926

		3		11		2005		12		0		19		0		110001		0.077		-0.082		0.188		59		60		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.112		136.8		21.9082176363

		3		11		2005		12		0		22		0		110001		0.018		-0.023		0.056		57		57		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.029		141.95		6.3158530699

		3		11		2005		12		0		25		0		110001		0.083		-0.074		0.03		59		61		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.111		131.72		11.5173781739

		3		11		2005		12		0		28		0		110001		0.059		-0.058		0.059		62		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.083		134.51		10.1616927724

		3		11		2005		12		0		31		0		110001		0.108		-0.047		0.172		59		59		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.118		113.52		20.8463426049

		3		11		2005		12		0		34		0		110001		0.097		-0.045		0.122		60		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.107		114.89		16.2228234287

		3		11		2005		12		0		37		0		110001		0.05		-0.046		0.027		59		61		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.068		132.61		7.3109506906

		3		11		2005		12		0		40		0		110001		0.097		-0.036		-0.158		61		59		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.103		110.36		18.8862383761

		3		11		2005		12		0		43		0		110001		0.1		-0.029		0.086		58		64		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.254		12.39		0		14527		0.104		106.17		13.5044437131

		3		11		2005		12		0		46		0		110001		0.047		-0.057		-0.019		59		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.074		140.49		7.6282370178

		3		11		2005		12		0		49		0		110001		0.068		-0.024		-0.043		62		56		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.072		109.44		8.3958322994

		3		11		2005		12		0		52		0		110001		0.08		-0.068		0.053		60		60		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.525		12.39		0		14527		0.105		130.36		11.7613774703

		3		11		2005		12		0		55		0		110001		0.064		-0.031		0.039		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.071		115.84		8.1104870384

		3		11		2005		12		0		58		0		110001		0.04		-0.075		0.084		62		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.085		151.93		11.9503138034

		3		11		2005		12		1		1		0		110001		0.057		-0.02		0.094		60		57		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.06		109.33		11.1736296699

		3		11		2005		12		1		4		0		110001		0.046		-0.046		-0.08		59		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.065		135		10.3111590037

		3		11		2005		12		1		7		0		110001		0.066		-0.058		0.058		60		58		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.088		131.31		10.5280577506

		3		11		2005		12		1		10		0		110001		0.097		-0.042		0.042		59		57		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.106		113.41		11.3740933705

		3		11		2005		12		1		13		0		110001		0.06		-0.033		0.082		60		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.068		118.81		10.6831643252

		3		11		2005		12		1		16		0		110001		0.083		-0.028		0.021		59		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.088		108.64		9.0077744199

		3		11		2005		12		1		19		0		110001		0.05		-0.078		-0.035		60		56		43		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.093		147.34		9.9040395799

		3		11		2005		12		1		22		0		110001		0.031		0.01		-0.013		61		56		48		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.033		72.12		3.5071355834

		3		11		2005		12		1		25		0		110001		0.053		-0.036		0.052		61		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.064		124.19		8.2516664984

		3		11		2005		12		1		28		0		110001		0.108		-0.031		0.043		59		59		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.112		106.02		12.0307938225

		3		11		2005		12		1		31		0		110001		0.031		-0.067		0.084		58		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.074		155.17		11.1830228472

		3		11		2005		12		1		34		0		110001		0.062		-0.047		-0.043		59		55		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.078		127.16		8.889319434

		3		11		2005		12		1		37		0		110001		0.051		-0.068		-0.002		60		50		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.085		143.13		8.5023526156

		3		11		2005		12		1		40		0		110001		0.06		-0.072		0.046		60		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.094		140.19		10.4403065089

		3		11		2005		12		1		43		0		110001		0.086		-0.047		0.094		61		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.098		118.66		13.5797643573

		3		11		2005		12		1		46		0		110001		0.06		-0.027		0.007		62		59		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.066		114.23		6.6166456759

		3		11		2005		12		1		49		0		110001		0.064		-0.03		0.07		60		53		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.071		115.11		9.9478640924

		3		11		2005		12		1		52		0		110001		0.055		-0.035		-0.133		62		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.065		122.47		14.8118196046

		3		11		2005		12		1		55		0		110001		-0.002		-0.073		0.041		60		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.073		181.57		8.3749626865

		3		11		2005		12		1		58		0		110001		0.008		-0.026		0.084		61		64		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.571		12.39		0		14527		0.027		162.9		8.8294960219

		3		11		2005		12		2		1		0		110001		0.037		-0.032		0.06		60		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.049		130.86		7.7414468932

		3		11		2005		12		2		4		0		110001		0.072		-0.046		0.101		62		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.085		122.57		13.2291345144

		3		11		2005		12		2		7		0		110001		0.032		-0.11		0.051		61		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.115		163.78		12.539936204

		3		11		2005		12		2		10		0		110001		0.099		-0.039		-0.025		62		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.106		111.5		10.9302333003

		3		11		2005		12		2		13		0		110001		0.074		-0.048		0.071		62		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.088		122.97		11.322985472

		3		11		2005		12		2		16		0		110001		0.068		-0.015		-0.071		61		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.07		102.44		9.9448479124

		3		11		2005		12		2		19		0		110001		0.065		0.007		0.062		62		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.065		83.85		9.0099944506

		3		11		2005		12		2		22		0		110001		0.077		-0.029		-0.046		61		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.082		110.64		9.4265582266

		3		11		2005		12		2		25		0		110001		0.086		-0.054		0.049		61		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.102		122.12		11.2751940116

		3		11		2005		12		2		28		0		110001		0.025		-0.061		0.152		62		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.066		157.71		16.5680415258

		3		11		2005		12		2		31		0		110001		0.026		0.034		-0.004		64		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.043		37.41		4.298837052

		3		11		2005		12		2		34		0		110001		0.004		-0.047		0.03		63		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.047		175.14		5.5901699437

		3		11		2005		12		2		37		0		110001		0.043		-0.023		-0.005		61		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.049		118.14		4.9020403915

		3		11		2005		12		2		40		0		110001		0.071		-0.048		-0.068		60		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.086		124.06		10.9402925007

		3		11		2005		12		2		43		0		110001		0.058		-0.045		0.086		61		56		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.073		127.81		11.3070774296

		3		11		2005		12		2		46		0		110001		0.054		-0.023		0.014		63		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.059		113.07		6.0340699366

		3		11		2005		12		2		49		0		110001		0.034		-0.085		0.189		62		56		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.092		158.2		21.0004761851

		3		11		2005		12		2		52		0		110001		0.037		-0.046		0.169		62		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.757		12.39		0		14527		0.059		141.19		17.9013965936

		3		11		2005		12		2		55		0		110001		0.054		-0.045		0.059		63		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.07		129.81		9.1771455257

		3		11		2005		12		2		58		0		110001		0.077		-0.05		-0.168		62		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.602		12.39		0		14527		0.092		123		19.1449732306

		3		11		2005		12		3		1		0		110001		0.038		-0.013		0.021		63		58		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.04		108.89		4.5321076774

		3		11		2005		12		3		4		0		110001		0.043		-0.007		0.059		63		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.695		12.39		0		14527		0.044		99.25		7.3341666193

		3		11		2005		12		3		7		0		110001		0.016		-0.017		0.045		62		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.594		12.39		0		14527		0.023		136.74		5.0695167423

		3		11		2005		12		3		10		0		110001		0.065		-0.002		-0.056		61		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.065		91.76		8.5819578186

		3		11		2005		12		3		13		0		110001		0.065		-0.056		0.012		62		55		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.086		130.75		8.6631403082

		3		11		2005		12		3		16		0		110001		0.055		-0.014		-0.246		62		53		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.057		104.28		25.246187831

		3		11		2005		12		3		19		0		110001		0.018		-0.038		-0.016		64		57		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.23		12.39		0		14527		0.042		154.65		4.4988887517

		3		11		2005		12		3		22		0		110001		0.037		-0.043		-0.13		62		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.057		139.29		14.1837935687

		3		11		2005		12		3		25		0		110001		0.079		-0.044		0.241		61		57		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.09		119.12		25.7406293629

		3		11		2005		12		3		28		0		110001		0.016		-0.026		0.077		63		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.031		148.39		8.283115356

		3		11		2005		12		3		31		0		110001		0.071		-0.042		0.009		61		57		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.082		120.61		8.2981925743

		3		11		2005		12		3		34		0		110001		0.039		-0.087		0.085		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.095		155.85		12.7730184373

		3		11		2005		12		3		37		0		110001		0.055		-0.025		-0.108		62		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.06		114.44		12.3749747474

		3		11		2005		12		3		40		0		110001		0.078		-0.088		0.169		62		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.118		138.45		20.5885890726

		3		11		2005		12		3		43		0		110001		0.07		-0.025		0.081		61		55		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.074		109.65		10.9936345218

		3		11		2005		12		3		46		0		110001		0.059		0.005		0.046		63		57		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.059		85.16		7.4979997333

		3		11		2005		12		3		49		0		110001		0.065		-0.057		-0.062		61		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.086		131.25		10.6386089316

		3		11		2005		12		3		52		0		110001		0.017		-0.034		0.045		61		55		41		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.038		153.43		5.89067059

		3		11		2005		12		3		55		0		110001		0.08		-0.036		-0.05		61		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.088		114.23		10.0975244491

		3		11		2005		12		3		58		0		110001		0.053		-0.019		-0.014		61		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.056		109.72		5.8017238817

		3		11		2005		12		4		1		0		110001		0.057		-0.036		0.294		61		53		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.067		122.28		30.1630568743

		3		11		2005		12		4		4		0		110001		0.079		-0.052		0.016		61		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.095		123.35		9.5921843185

		3		11		2005		12		4		7		0		110001		0.072		-0.044		0.014		63		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.39		0		14527		0.084		121.43		8.5533619121

		3		11		2005		12		4		10		0		110001		0.072		-0.045		0.22		62		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.085		122.01		23.581560593

		3		11		2005		12		4		13		0		110001		0.068		-0.026		0.196		61		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.073		110.92		20.9083715291

		3		11		2005		12		4		16		0		110001		0.046		-0.058		0.204		61		57		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.074		141.58		21.7016128433

		3		11		2005		12		4		19		0		110001		0.098		-0.034		0.097		62		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.104		109.13		14.2017604543

		3		11		2005		12		4		22		0		110001		0.015		-0.017		-0.11		63		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.023		138.58		11.2312065247

		3		11		2005		12		4		25		0		110001		0.049		-0.078		-0.04		62		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.441		12.39		0		14527		0.092		147.86		10.0424100693

		3		11		2005		12		4		28		0		110001		0.078		-0.109		0.063		60		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.611		12.39		0		14527		0.134		144.41		14.8101316672

		3		11		2005		12		4		31		0		110001		0.021		-0.054		0.206		65		53		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.058		158.75		21.3992990539

		3		11		2005		12		4		34		0		110001		0.05		-0.078		0.324		62		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.093		147.34		33.698664662

		3		11		2005		12		4		37		0		110001		0.081		-0.04		0.074		62		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.09		116.28		11.6777566339

		3		11		2005		12		4		40		0		110001		0.087		-0.066		0.025		61		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.109		127.18		11.2026782512

		3		11		2005		12		4		43		0		110001		0.052		-0.039		0.088		60		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.065		126.87		10.9402925007

		3		11		2005		12		4		46		0		110001		0.077		-0.019		-0.008		62		56		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.079		103.86		7.9711981534

		3		11		2005		12		4		49		0		110001		0.099		-0.055		0.291		61		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.113		119.05		31.226110869

		3		11		2005		12		4		52		0		110001		0.107		-0.009		0.079		63		54		35		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.107		94.81		13.3307914244

		3		11		2005		12		4		55		0		110001		0.086		-0.05		0.164		61		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.099		120.17		19.1812408358

		3		11		2005		12		4		58		0		110001		0.064		-0.019		-0.081		62		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.067		106.53		10.4966661374

		3		11		2005		12		5		1		0		110001		0.08		-0.055		0.079		62		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.097		124.51		12.5163892557

		3		11		2005		12		5		4		0		110001		0.035		-0.046		0.088		62		55		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.058		142.73		10.5285326613

		3		11		2005		12		5		7		0		110001		0.075		-0.054		0.074		62		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.092		125.75		11.8393411979

		3		11		2005		12		5		10		0		110001		0.025		-0.057		-0.104		63		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.062		156.32		12.1202310209

		3		11		2005		12		5		13		0		110001		0.069		-0.051		0.251		62		56		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.086		126.47		26.5260249566

		3		11		2005		12		5		16		0		110001		0.113		-0.032		0.362		62		56		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.117		105.81		38.0574565624

		3		11		2005		12		5		19		0		110001		0.118		0.004		-0.01		62		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.118		88.06		11.8490505949

		3		11		2005		12		5		22		0		110001		0.071		-0.059		0.163		61		60		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.092		129.73		18.7325919189

		3		11		2005		12		5		25		0		110001		0.085		-0.038		0.047		62		59		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.37		12.39		0		14527		0.093		114.09		10.429765098

		3		11		2005		12		5		28		0		110001		0.078		-0.092		0.056		61		55		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.121		139.71		13.2981201679

		3		11		2005		12		5		31		0		110001		0.079		-0.015		-0.074		62		58		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.08		100.75		10.9279458271

		3		11		2005		12		5		34		0		110001		0.079		-0.053		0.397		63		56		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.095		123.86		40.8238900645

		3		11		2005		12		5		37		0		110001		0.078		-0.017		-0.194		63		56		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.08		102.3		20.9783221445

		3		11		2005		12		5		40		0		110001		0.077		-0.038		0.218		63		50		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.086		116.27		23.4301088346

		3		11		2005		12		5		43		0		110001		0.103		-0.007		-0.173		62		57		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.103		93.89		20.1462155255

		3		11		2005		12		5		46		0		110001		0.067		-0.029		0.064		63		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.073		113.4		9.708758932

		3		11		2005		12		5		49		0		110001		0.093		-0.021		0.057		63		52		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.095		102.72		11.1081051489

		3		11		2005		12		5		52		0		110001		0.025		0.023		-0.277		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.944		12.39		0		14527		0.034		47.39		27.9075258667

		3		11		2005		12		5		55		0		110001		0.086		0.011		-0.061		64		51		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.905		12.39		0		14527		0.087		82.71		10.6009433542

		3		11		2005		12		5		58		0		110001		0.083		-0.066		0.058		65		58		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.106		128.49		12.0867696263

		3		11		2005		12		6		1		0		110001		0.003		0.011		0.051		64		58		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.011		15.26		5.2258970522

		3		11		2005		12		6		4		0		110001		0.054		0.009		0.107		64		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.055		80.54		12.0191513844

		3		11		2005		12		6		7		0		110001		0.06		-0.011		0.001		63		55		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.061		100.39		6.1008196171

		3		11		2005		12		6		10		0		110001		0.066		-0.025		-0.169		64		54		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.071		110.75		18.3144751495

		3		11		2005		12		6		13		0		110001		0.082		-0.039		0.094		64		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.091		115.44		13.0694299799

		3		11		2005		12		6		16		0		110001		0.088		-0.03		-0.032		64		55		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.093		108.82		9.8325988426

		3		11		2005		12		6		19		0		110001		0.066		-0.038		0.005		63		57		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.076		119.93		7.6321687612

		3		11		2005		12		6		22		0		110001		0.043		-0.02		0.018		63		54		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.047		114.94		5.0724747412

		3		11		2005		12		6		25		0		110001		0.072		0.011		-0.044		63		60		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.073		81.31		8.5094065598

		3		11		2005		12		6		28		0		110001		0.078		0.001		-0.063		63		57		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.078		89.27		10.0269636481

		3		11		2005		12		6		31		0		110001		0.074		0.014		0.003		64		57		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.075		79.29		7.5372408745

		3		11		2005		12		6		34		0		110001		0.04		-0.008		0.125		65		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.041		101.31		13.1487642005

		3		11		2005		12		6		37		0		110001		0.021		-0.006		0.07		63		58		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.022		105.95		7.3328030111

		3		11		2005		12		6		40		0		110001		0.1		0.063		-0.231		65		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.118		57.79		25.948024973

		3		11		2005		12		6		43		0		110001		0.03		-0.03		0.054		66		60		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.042		135		6.8673138854

		3		11		2005		12		6		46		0		110001		0.047		-0.003		-0.095		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.047		93.65		10.6033013727

		3		11		2005		12		6		49		0		110001		0.081		0.038		-0.069		63		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.089		64.87		11.2986724884

		3		11		2005		12		6		52		0		110001		0.052		-0.029		-0.021		64		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.06		119.15		6.3134776471

		3		11		2005		12		6		55		0		110001		0.042		0.001		-0.13		65		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.042		88.64		13.6619910701

		3		11		2005		12		6		58		0		110001		0.076		-0.008		0.086		65		53		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.076		96.01		11.5047816146

		3		11		2005		12		7		1		0		110001		0.07		0.024		-0.065		64		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.074		71.08		9.8493654618

		3		11		2005		12		7		4		0		110001		0.063		-0.017		0.12		63		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.065		105.1		13.6594289778

		3		11		2005		12		7		7		0		110001		0.01		-0.056		-0.057		64		56		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.057		169.88		8.0529497701

		3		11		2005		12		7		10		0		110001		0.061		-0.006		0.05		64		53		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.061		95.62		7.9101201002

		3		11		2005		12		7		13		0		110001		0.019		-0.003		-0.069		67		53		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.019		98.97		7.1630998876

		3		11		2005		12		7		16		0		110001		0.035		-0.024		0.035		64		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.042		124.44		5.5009090158

		3		11		2005		12		7		19		0		110001		0.084		0.008		0.129		65		57		35		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.084		84.56		15.4146034655

		3		11		2005		12		7		22		0		110001		0.013		-0.037		-0.127		63		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.441		12.39		0		14527		0.039		160.64		13.2917267501

		3		11		2005		12		7		25		0		110001		0.006		0.006		0.124		66		58		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.008		45		12.4289983506

		3		11		2005		12		7		28		0		110001		0.09		-0.006		0.021		64		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.341		12.39		0		14527		0.09		93.81		9.2612094243

		3		11		2005		12		7		31		0		110001		0.039		-0.033		-0.015		65		69		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.051		130.24		5.3244718048

		3		11		2005		12		7		34		0		110001		0.029		0.058		-0.155		64		80		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.065		26.57		16.8017856194

		3		11		2005		12		7		37		0		110001		0.015		0.035		-0.232		65		82		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.038		23.2		23.5104232204

		3		11		2005		12		7		40		0		110001		0.063		-0.013		0.079		65		81		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.064		101.66		10.1877377273

		3		11		2005		12		7		43		0		110001		0.071		0.012		0.03		65		74		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.072		80.41		7.8006409993

		3		11		2005		12		7		46		0		110001		0.136		0.079		-0.208		65		60		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.157		59.85		26.0770013614

		3		11		2005		12		7		49		0		110001		0.064		0.003		0.018		66		59		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.064		87.32		6.6550732528

		3		11		2005		12		7		52		0		110001		0.118		0.052		-0.12		64		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.129		66.22		17.6147665327

		3		11		2005		12		7		55		0		110001		0.008		-0.062		0.029		66		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.063		172.65		6.8912988616

		3		11		2005		12		7		58		0		110001		0.037		-0.011		0.096		68		50		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.039		106.56		10.3469802358

		3		11		2005		12		8		1		0		110001		0.053		-0.015		-0.075		66		57		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.184		12.39		0		14527		0.055		105.8		9.3053747909

		3		11		2005		12		8		4		0		110001		0.102		0.065		-0.032		65		55		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.121		57.49		12.5111949869

		3		11		2005		12		8		7		0		110001		0.026		-0.029		-0.125		64		57		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.039		138.12		13.0927460832

		3		11		2005		12		8		10		0		110001		0.054		0.007		-0.027		64		55		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.054		82.61		6.0778285596

		3		11		2005		12		8		13		0		110001		0.107		-0.004		0.058		64		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.107		92.14		12.1774381542

		3		11		2005		12		8		16		0		110001		0.094		0.002		0.04		65		55		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.094		88.78		10.2176318196

		3		11		2005		12		8		19		0		110001		0.063		-0.019		0.28		65		54		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.066		106.78		28.7628232272

		3		11		2005		12		8		22		0		110001		0.069		0.005		0.045		66		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.069		85.86		8.2528782858

		3		11		2005		12		8		25		0		110001		0.081		0.007		0.078		64		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.081		85.06		11.2667652856

		3		11		2005		12		8		28		0		110001		0.096		0.076		-0.059		65		56		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.122		51.63		13.5915414873

		3		11		2005		12		8		31		0		110001		0.066		-0.012		0.023		66		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.067		100.3		7.0915442606

		3		11		2005		12		8		34		0		110001		0.081		0.019		-0.021		64		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.083		76.8		8.5807925042

		3		11		2005		12		8		37		0		110001		0.087		0.002		-0.238		65		56		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.087		88.68		25.341073379

		3		11		2005		12		8		40		0		110001		0.106		0.005		0.065		65		54		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.106		87.3		12.4442757925

		3		11		2005		12		8		43		0		110001		0.047		0.006		-0.032		65		53		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.047		82.72		5.7175169436

		3		11		2005		12		8		46		0		110001		0.05		0.008		-0.185		65		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.051		80.91		19.1804588058

		3		11		2005		12		8		49		0		110001		0.072		0.062		-0.219		64		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.095		49.27		23.872368965

		3		11		2005		12		8		52		0		110001		0.041		0.014		-0.025		67		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.043		71.15		5.0019996002

		3		11		2005		12		8		55		0		110001		0.054		-0.029		-0.068		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.061		118.24		9.1547801721

		3		11		2005		12		8		58		0		110001		0.074		0.032		0.037		65		56		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.081		66.61		8.8707384135

		3		11		2005		12		9		1		0		110001		0.095		0.006		-0.07		65		55		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.095		86.39		11.8156675647

		3		11		2005		12		9		4		0		110001		0.077		0.023		-0.148		67		57		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.08		73.37		16.8410213467

		3		11		2005		12		9		7		0		110001		0.057		0.018		-0.06		66		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.06		72.47		8.4693565281

		3		11		2005		12		9		10		0		110001		0.117		0.058		-0.02		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.131		63.63		13.2109802816

		3		11		2005		12		9		13		0		110001		0.07		0.046		-0.008		65		50		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.084		56.69		8.4142735872

		3		11		2005		12		9		16		0		110001		0.066		0.029		-0.08		65		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.751		12.39		0		14527		0.072		66.28		10.7689368092

		3		11		2005		12		9		19		0		110001		0.072		0.027		0.045		65		54		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.077		69.44		8.909545443

		3		11		2005		12		9		22		0		110001		0.038		0.034		-0.108		65		54		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.051		48.18		11.9431989015

		3		11		2005		12		9		25		0		110001		0.041		-0.016		0.082		64		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.06		12.39		0		14527		0.044		111.32		9.3064493766

		3		11		2005		12		9		28		0		110001		0.07		0.028		-0.038		67		53		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.075		68.2		8.4427483677

		3		11		2005		12		9		31		0		110001		0.094		0.015		0.074		65		51		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.39		0		14527		0.095		80.93		12.0569482043

		3		11		2005		12		9		34		0		110001		0.05		-0.011		-0.059		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.051		102.41		7.8115299398

		3		11		2005		12		9		37		0		110001		0.052		-0.021		-0.068		64		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.056		111.99		8.8141930998

		3		11		2005		12		9		40		0		110001		0.077		0.022		0.186		65		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.579		12.39		0		14527		0.08		74.05		20.250679001

		3		11		2005		12		9		43		0		110001		0.056		-0.012		0.064		64		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.057		102.09		8.5883642214

		3		11		2005		12		9		46		0		110001		0.035		0.014		-0.124		64		57		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.586		12.39		0		14527		0.038		68.2		12.96032407

		3		11		2005		12		9		49		0		110001		0.058		-0.024		0.064		65		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.063		112.48		8.9643739324

		3		11		2005		12		9		52		0		110001		0.083		-0.006		-0.006		64		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.083		94.13		8.3432607534

		3		11		2005		12		9		55		0		110001		0.097		0.039		-0.047		64		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.105		68.1		11.4625477098

		3		11		2005		12		9		58		0		110001		0		-0.058		-0.021		65		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.058		180		6.1684682053

		3		11		2005		12		10		1		0		110001		0.03		-0.03		0.136		67		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.042		135		14.2464030548

		3		11		2005		12		10		4		0		110001		0.031		0.017		-0.016		66		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.035		61.26		3.8807215824

		3		11		2005		12		10		7		0		110001		0.022		-0.011		-0.09		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.025		116.57		9.3300589494

		3		11		2005		12		10		10		0		110001		0.039		-0.053		0.284		65		55		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.066		143.65		29.1523583952

		3		11		2005		12		10		13		0		110001		0.046		-0.041		0.034		66		56		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.062		131.71		7.037755324

		3		11		2005		12		10		16		0		110001		0.082		-0.015		0.202		65		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.083		100.37		21.8524598158

		3		11		2005		12		10		19		0		110001		0.034		-0.054		0.067		65		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.064		147.8		9.2525672113

		3		11		2005		12		10		22		0		110001		0.068		-0.011		-0.247		66		55		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.069		99.19		25.6425427756

		3		11		2005		12		10		25		0		110001		0.097		-0.044		0.095		64		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.107		114.4		14.2723508925

		3		11		2005		12		10		28		0		110001		0.053		-0.02		0.015		65		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.057		110.67		5.8600341296

		3		11		2005		12		10		31		0		110001		0.069		0.01		0.034		65		56		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.07		81.75		7.7569323834

		3		11		2005		12		10		34		0		110001		0.083		0.018		-0.166		64		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.085		77.76		18.6464473828

		3		11		2005		12		10		37		0		110001		0.07		-0.007		-0.002		64		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.07		95.71		7.037755324

		3		11		2005		12		10		40		0		110001		0.047		-0.003		-0.074		65		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.047		93.65		8.7715449038

		3		11		2005		12		10		43		0		110001		0.043		-0.015		0.122		65		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.046		109.23		13.0222885853

		3		11		2005		12		10		46		0		110001		0.045		-0.051		0.094		65		55		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.068		138.58		11.6025859187

		3		11		2005		12		10		49		0		110001		0.098		0.027		0.062		66		54		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.102		74.6		11.9067207912

		3		11		2005		12		10		52		0		110001		0.073		0.01		-0.055		65		55		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.074		82.2		9.1945636112

		3		11		2005		12		10		55		0		110001		0.067		-0.01		0.051		66		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.068		98.49		8.4793867703

		3		11		2005		12		10		58		0		110001		0.052		-0.04		0.054		65		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.066		127.57		8.4970583145

		3		11		2005		12		11		1		0		110001		0.03		0		0.11		65		53		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.03		90		11.401754251

		3		11		2005		12		11		4		0		110001		0.1		0.027		-0.083		65		54		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.104		74.89		13.273281433

		3		11		2005		12		11		7		0		110001		0.084		0.018		-0.034		65		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.086		77.91		9.23904757

		3		11		2005		12		11		10		0		110001		0.087		0.024		-0.022		66		53		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.09		74.58		9.2892410885

		3		11		2005		12		11		13		0		110001		0.046		-0.035		0.095		65		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.058		127.27		11.1202517957

		3		11		2005		12		11		16		0		110001		0.04		-0.026		0.041		66		54		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.048		123.02		6.2904689809

		3		11		2005		12		11		19		0		110001		0.037		-0.02		0.018		66		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.042		118.39		4.5749316935

		3		11		2005		12		11		22		0		110001		0.068		-0.014		-0.072		65		56		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.069		101.63		10.0019998

		3		11		2005		12		11		25		0		110001		0.078		0.028		-0.099		66		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.083		70.25		12.9108481518

		3		11		2005		12		11		28		0		110001		0.025		-0.009		0.024		66		55		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.39		0		14527		0.027		109.8		3.580502758

		3		11		2005		12		11		31		0		110001		0.042		0.005		0.246		65		51		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.905		12.39		0		14527		0.042		83.21		24.9609695325

		3		11		2005		12		11		34		0		110001		0.063		-0.015		-0.068		66		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.065		103.39		9.3904206509

		3		11		2005		12		11		37		0		110001		0.068		-0.009		-0.002		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.069		97.54		6.8622153857

		3		11		2005		12		11		40		0		110001		0.096		0.019		-0.108		65		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.457		12.39		0		14527		0.098		78.8		14.5742924357

		3		11		2005		12		11		43		0		110001		0.033		-0.045		0.109		66		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.056		143.75		12.2454073023

		3		11		2005		12		11		46		0		110001		0.067		0.014		0.097		68		56		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.068		78.2		11.8718153624

		3		11		2005		12		11		49		0		110001		0.061		0.019		-0.032		66		53		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.064		72.7		7.145628034

		3		11		2005		12		11		52		0		110001		0.06		0.005		0.118		66		53		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.06		85.24		13.2472638684

		3		11		2005		12		11		55		0		110001		0.04		-0.02		-0.121		66		58		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.045		116.57		12.9

		3		11		2005		12		11		58		0		110001		0.048		0.015		-0.072		66		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.05		72.65		8.782368701

		3		11		2005		12		12		1		0		110001		0.009		-0.048		0.046		67		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.049		169.38		6.7089492471

		3		11		2005		12		12		4		0		110001		0.04		-0.01		0.049		66		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.041		104.04		6.4039050586

		3		11		2005		12		12		7		0		110001		0.045		-0.037		0.038		65		48		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.058		129.43		6.9555733049

		3		11		2005		12		12		10		0		110001		0.084		0.053		-0.103		66		51		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.099		57.75		14.3087385887

		3		11		2005		12		12		13		0		110001		0.017		-0.019		-0.162		66		52		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.025		138.18		16.3993902326

		3		11		2005		12		12		16		0		110001		0.063		-0.018		0.103		66		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.066		105.95		12.2073748202

		3		11		2005		12		12		19		0		110001		0.035		0.004		-0.086		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.035		83.48		9.2935461477

		3		11		2005		12		12		22		0		110001		0.032		-0.029		0.022		67		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.043		132.18		4.8466483264

		3		11		2005		12		12		25		0		110001		0.047		-0.031		0.015		67		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.056		123.41		5.8266628528

		3		11		2005		12		12		28		0		110001		0.054		0.001		-0.109		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.054		88.94		12.1647030379

		3		11		2005		12		12		31		0		110001		0.069		0.015		0.129		66		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.071		77.74		14.7061211745

		3		11		2005		12		12		34		0		110001		0.046		0.02		-0.007		68		51		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.05		66.5		5.0645829048

		3		11		2005		12		12		37		0		110001		0.055		-0.005		0.008		66		54		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.055		95.19		5.5803225713

		3		11		2005		12		12		40		0		110001		0.04		0.014		0.001		67		53		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.042		70.71		4.2391036788

		3		11		2005		12		12		43		0		110001		0.045		0.016		0.053		66		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.048		70.43		7.1344235927

		3		11		2005		12		12		46		0		110001		0.058		0.016		-0.046		67		57		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.06		74.58		7.5736384915

		3		11		2005		12		12		49		0		110001		0.031		-0.017		0.018		66		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.035		118.74		3.967366885

		3		11		2005		12		12		52		0		110001		0.065		0.021		-0.054		66		51		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.068		72.1		8.7074680591

		3		11		2005		12		12		55		0		110001		0.054		0.002		0.001		66		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.054		87.88		5.4046276467

		3		11		2005		12		12		58		0		110001		0.038		0.009		0.007		66		52		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.039		76.68		3.967366885

		3		11		2005		12		13		1		0		110001		0.086		0.033		0.062		66		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.092		69.01		11.1036030188

		3		11		2005		12		13		4		0		110001		0.038		-0.027		0.064		66		51		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.047		125.39		7.9177016867

		3		11		2005		12		13		7		0		110001		0.008		-0.039		0.056		66		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.04		168.41		6.8709533545

		3		11		2005		12		13		10		0		110001		0.041		0.005		0.051		65		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.041		83.05		6.5627738038

		3		11		2005		12		13		13		0		110001		0.049		-0.007		0.043		65		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.049		98.13		6.5566759871

		3		11		2005		12		13		16		0		110001		0.054		0.024		-0.049		67		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.059		66.04		7.6765877836

		3		11		2005		12		13		19		0		110001		0.08		0.021		0.046		66		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.083		75.29		9.4641428561

		3		11		2005		12		13		22		0		110001		0.1		0.084		-0.007		67		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.131		49.97		13.0786084887

		3		11		2005		12		13		25		0		110001		0.081		0.044		-0.005		67		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.092		61.49		9.2314679223

		3		11		2005		12		13		28		0		110001		0.066		0.022		-0.036		66		50		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.07		71.57		7.833262411

		3		11		2005		12		13		31		0		110001		0.055		0.044		-0.005		68		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.07		51.34		7.0611613776

		3		11		2005		12		13		34		0		110001		0.077		0.035		-0.084		67		52		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.085		65.56		11.9205704561

		3		11		2005		12		13		37		0		110001		0.051		0.006		0.078		68		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.051		83.29		9.3386294498

		3		11		2005		12		13		40		0		110001		0.092		0.062		-0.049		67		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.111		56.02		12.1280666225

		3		11		2005		12		13		43		0		110001		0.082		0.052		0.004		67		51		34		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.097		57.62		9.7180244906

		3		11		2005		12		13		46		0		110001		0.036		-0.009		0.085		66		52		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.037		104.04		9.2746967605

		3		11		2005		12		13		49		0		110001		0.044		0.01		-0.036		67		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.61		12.39		0		14527		0.045		77.2		5.7723478759

		3		11		2005		12		13		52		0		110001		0.075		0.047		-0.157		69		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.089		57.93		18.0230408089

		3		11		2005		12		13		55		0		110001		0.062		0.028		-0.095		68		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.068		65.7		11.6846052565

		3		11		2005		12		13		58		0		110001		0.062		0		0.069		66		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.062		90		9.2763139231

		3		11		2005		12		14		1		0		110001		0.112		0.103		-0.081		66		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.152		47.4		17.237749273

		3		11		2005		12		14		4		0		110001		0.044		0.019		-0.163		65		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.048		66.64		16.9899970571

		3		11		2005		12		14		7		0		110001		0.05		0.039		-0.021		65		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.063		52.05		6.6798203569

		3		11		2005		12		14		10		0		110001		0.077		0.041		-0.14		66		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.087		61.97		16.4954539192

		3		11		2005		12		14		13		0		110001		0.055		0.027		-0.009		65		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.061		63.85		6.1927376822

		3		11		2005		12		14		16		0		110001		0.07		0.021		0.002		66		54		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.073		73.3		7.3109506906

		3		11		2005		12		14		19		0		110001		0.054		0.017		0.011		67		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.057		72.53		5.7671483421

		3		11		2005		12		14		22		0		110001		0.042		0.061		-0.049		64		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.074		34.55		8.8803153097

		3		11		2005		12		14		25		0		110001		0.046		-0.009		-0.044		65		55		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.047		101.07		6.4288412642

		3		11		2005		12		14		28		0		110001		0.057		0.011		0.073		65		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.058		79.08		9.3268429814

		3		11		2005		12		14		31		0		110001		0.062		0.042		-0.01		66		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.075		55.89		7.555130707

		3		11		2005		12		14		34		0		110001		0.045		0.049		-0.094		65		50		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.067		42.56		11.5160757205

		3		11		2005		12		14		37		0		110001		0.076		0.06		-0.058		67		51		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.097		51.71		11.2871608476

		3		11		2005		12		14		40		0		110001		0.092		0.05		-0.01		67		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.105		61.48		10.5185550338

		3		11		2005		12		14		43		0		110001		0.024		-0.02		-0.065		67		51		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.122		12.39		0		14527		0.031		129.81		7.2117958928

		3		11		2005		12		14		46		0		110001		-0.009		-0.024		0.168		65		54		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.026		200.56		16.9944108459

		3		11		2005		12		14		49		0		110001		0.023		0.026		0.012		64		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.39		0		14527		0.035		41.5		3.6728735344

		3		11		2005		12		14		52		0		110001		0.091		0.077		-0.041		65		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.991		12.39		0		14527		0.119		49.76		12.6059509756

		3		11		2005		12		14		55		0		110001		0.031		-0.014		-0.004		65		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		114.3		3.4249087579

		3		11		2005		12		14		58		0		110001		0.045		0.037		-0.17		65		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.766		12.39		0		14527		0.058		50.57		17.9705314334

		3		11		2005		12		15		1		0		110001		0.043		0.041		-0.041		65		51		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.059		46.36		7.2187256493

		3		11		2005		12		15		4		0		110001		0.079		0.023		-0.044		65		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.082		73.77		9.3305948363

		3		11		2005		12		15		7		0		110001		0.073		0.04		-0.012		64		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.083		61.28		8.41011296

		3		11		2005		12		15		10		0		110001		0.052		0.008		0.046		66		50		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.053		81.25		6.9885620839

		3		11		2005		12		15		13		0		110001		0.074		0.046		-0.094		66		55		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.087		58.13		12.817175976

		3		11		2005		12		15		16		0		110001		-0.015		-0.052		-0.021		65		57		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.054		196.09		5.8051701095

		3		11		2005		12		15		19		0		110001		0.013		0.001		0.03		66		53		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.013		85.6		3.2710854468

		3		11		2005		12		15		22		0		110001		0.061		0.023		-0.103		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.065		69.34		12.1897497923

		3		11		2005		12		15		25		0		110001		0.048		0.062		-0.176		64		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.078		37.75		19.2675893666

		3		11		2005		12		15		28		0		110001		0.071		0.032		-0.07		66		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.078		65.74		10.4713895926

		3		11		2005		12		15		31		0		110001		0.067		0.037		-0.058		65		49		41		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.077		61.09		9.6031244915

		3		11		2005		12		15		34		0		110001		0.116		0.093		-0.132		65		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.149		51.28		19.8819013175

		3		11		2005		12		15		37		0		110001		0.071		0.037		-0.036		65		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.519		12.39		0		14527		0.08		62.47		8.7783825389

		3		11		2005		12		15		40		0		110001		0.067		0.017		-0.068		66		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.379		12.39		0		14527		0.069		75.76		9.6963910812

		3		11		2005		12		15		43		0		110001		0.019		0.007		-0.061		65		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.02		69.78		6.4272855857

		3		11		2005		12		15		46		0		110001		0.086		0.017		0.009		64		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.088		78.82		8.8124911347

		3		11		2005		12		15		49		0		110001		0.044		0.002		-0.093		66		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.044		87.4		10.2902866821

		3		11		2005		12		15		52		0		110001		0.049		0.016		-0.04		66		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.905		12.39		0		14527		0.052		71.92		6.5245689513

		3		11		2005		12		15		55		0		110001		0.069		0.016		-0.111		66		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.071		76.94		13.1673839467

		3		11		2005		12		15		58		0		110001		0.046		-0.019		0.058		66		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.39		0		14527		0.05		112.44		7.6426435217

		3		11		2005		12		16		1		0		110001		0.023		-0.035		-0.063		64		54		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.042		146.69		7.5650512226

		3		11		2005		12		16		4		0		110001		0.074		0.047		-0.031		65		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.088		57.58		9.2983869569

		3		11		2005		12		16		7		0		110001		0.041		0.021		-0.107		65		52		40		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.952		12.39		0		14527		0.046		62.88		11.649463507

		3		11		2005		12		16		10		0		110001		0.068		0.022		0.046		64		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.071		72.07		8.4994117444

		3		11		2005		12		16		13		0		110001		0.061		0.016		-0.034		66		50		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.063		75.3		7.1644957952

		3		11		2005		12		16		16		0		110001		0.072		0.059		-0.109		65		52		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.093		50.67		14.3338759587

		3		11		2005		12		16		19		0		110001		0.005		-0.018		0.002		65		52		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.019		164.48		1.8788294228

		3		11		2005		12		16		22		0		110001		0.025		-0.028		0.069		65		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.038		138.24		7.8549347547

		3		11		2005		12		16		25		0		110001		0.124		0.079		-0.096		64		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.147		57.5		17.5593280054

		3		11		2005		12		16		28		0		110001		-0.009		-0.043		0.073		66		53		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.044		191.82		8.5199765258

		3		11		2005		12		16		31		0		110001		0.047		-0.037		0.063		63		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.06		128.21		8.687347121

		3		11		2005		12		16		34		0		110001		0.106		0.083		-0.089		66		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.135		51.94		16.1387731876

		3		11		2005		12		16		37		0		110001		0.002		-0.04		0.006		64		62		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.04		177.14		4.0496913463

		3		11		2005		12		16		40		0		110001		0.026		0.002		-0.042		66		68		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.341		12.39		0		14527		0.026		85.6		4.9436828377

		3		11		2005		12		16		43		0		110001		0.004		-0.022		0.194		65		71		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.813		12.39		0		14527		0.022		169.7		19.528440798

		3		11		2005		12		16		46		0		110001		0.034		0.009		-0.023		66		62		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.035		75.17		4.2023802779

		3		11		2005		12		16		49		0		110001		0.018		-0.035		0.044		66		53		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.681		12.39		0		14527		0.039		152.78		5.9033888573

		3		11		2005		12		16		52		0		110001		0.05		0.03		0.099		66		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.058		59.04		11.489560479

		3		11		2005		12		16		55		0		110001		0.068		0.048		-0.044		64		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.39		0		14527		0.083		54.78		9.4148818368

		3		11		2005		12		16		58		0		110001		0.083		0.014		-0.001		64		49		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.084		80.43		8.4178382023

		3		11		2005		12		17		1		0		110001		0.031		0.037		-0.053		64		50		56		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.048		39.96		7.1686818872

		3		11		2005		12		17		4		0		110001		0.083		0.047		-0.026		64		48		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.095		60.48		9.886354232

		3		11		2005		12		17		7		0		110001		0.015		-0.017		-0.002		63		51		68		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.023		138.58		2.2759613353

		3		11		2005		12		17		10		0		110001		0.035		0.009		-0.023		65		48		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.372		12.39		0		14527		0.036		75.58		4.2836899981

		3		11		2005		12		17		13		0		110001		0.104		0.07		-0.079		64		49		65		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.125		56.06		14.8178945873

		3		11		2005		12		17		16		0		110001		0.016		-0.045		-0.005		64		54		56		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.048		160.43		4.8020828814

		3		11		2005		12		17		19		0		110001		0.056		0.02		0.045		63		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.059		70.35		7.457211275

		3		11		2005		12		17		22		0		110001		0.066		0.037		-0.019		65		49		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.076		60.72		7.8012819459

		3		11		2005		12		17		25		0		110001		0.043		0.011		-0.077		64		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.044		75.65		8.8876318556

		3		11		2005		12		17		28		0		110001		0.038		0.043		-0.036		63		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.057		41.47		6.7742158218

		3		11		2005		12		17		31		0		110001		0.031		0.015		-0.039		64		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.034		64.18		5.2028838157

		3		11		2005		12		17		34		0		110001		0.055		0.059		-0.053		63		50		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.081		42.99		9.6514247653

		3		11		2005		12		17		37		0		110001		0.038		0		0.024		63		55		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.038		90		4.4944410108

		3		11		2005		12		17		40		0		110001		0.03		0.027		-0.045		64		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.04		48.01		6.0448325039

		3		11		2005		12		17		43		0		110001		0.027		-0.038		-0.005		62		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.047		144.61		4.6882832679

		3		11		2005		12		17		46		0		110001		0.035		0.015		-0.033		65		51		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.038		66.8		5.0388490749

		3		11		2005		12		17		49		0		110001		0.046		0.046		0.074		63		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.261		12.39		0		14527		0.065		45		9.8529183494

		3		11		2005		12		17		52		0		110001		0.025		0.001		-0.102		62		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.025		87.71		10.5023806825

		3		11		2005		12		17		55		0		110001		0.044		0.032		-0.001		62		51		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.563		12.39		0		14527		0.054		53.97		5.4415071442

		3		11		2005		12		17		58		0		110001		0.06		0.059		-0.109		64		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.084		45.48		13.7702578044

		3		11		2005		12		18		1		0		110001		0.09		0.015		-0.006		63		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.091		80.54		9.1438503925

		3		11		2005		12		18		4		0		110001		0.045		0.039		-0.026		62		50		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.06		49.09		6.4976918979

		3		11		2005		12		18		7		0		110001		0.109		0.077		-0.04		64		47		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.133		54.76		13.9319776055

		3		11		2005		12		18		10		0		110001		0.008		-0.016		-0.014		62		56		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.018		153.43		2.2715633383

		3		11		2005		12		18		13		0		110001		0.036		0.006		0.015		62		47		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.036		80.54		3.9458839314

		3		11		2005		12		18		16		0		110001		0.032		0.045		-0.093		63		51		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.39		0		14527		0.055		35.42		10.8157292866

		3		11		2005		12		18		19		0		110001		-0.013		-0.018		0.051		63		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.022		215.84		5.5623735941

		3		11		2005		12		18		22		0		110001		0.012		-0.03		0.021		63		52		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.032		158.2		3.8535697736

		3		11		2005		12		18		25		0		110001		0.041		0.052		-0.055		62		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.066		38.25		8.6081356867

		3		11		2005		12		18		28		0		110001		0.045		0.032		-0.115		63		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.47		12.39		0		14527		0.055		54.58		12.7569588853

		3		11		2005		12		18		31		0		110001		0.045		0.021		-0.021		63		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.05		64.98		5.3916602267

		3		11		2005		12		18		34		0		110001		0.037		0.044		0.011		62		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.057		40.06		5.8532042507

		3		11		2005		12		18		37		0		110001		0.047		0.017		0.02		64		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.05		70.11		5.3833075335

		3		11		2005		12		18		40		0		110001		0.061		0.086		-0.066		62		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.105		35.35		12.4390514108

		3		11		2005		12		18		43		0		110001		0.055		0.017		0.062		62		49		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.39		0		14527		0.058		72.82		8.4604964393

		3		11		2005		12		18		46		0		110001		0.062		0.046		0.035		63		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.077		53.43		8.4764379311

		3		11		2005		12		18		49		0		110001		0.041		0.015		-0.085		64		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.044		69.9		9.5556266147

		3		11		2005		12		18		52		0		110001		0.068		0.049		-0.009		63		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.084		54.22		8.4297093663

		3		11		2005		12		18		55		0		110001		0.086		0.033		-0.069		62		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.092		69.01		11.5091268131

		3		11		2005		12		18		58		0		110001		0.038		0.004		-0.059		63		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.038		83.99		7.0292247083

		3		11		2005		12		19		1		0		110001		-0.004		-0.004		0.039		63		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.006		225		3.940812099

		3		11		2005		12		19		4		0		110001		0.036		0.001		0.052		63		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.036		88.41		6.3253458403

		3		11		2005		12		19		7		0		110001		0.072		0.05		-0.01		62		51		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.39		0		14527		0.088		55.22		8.822698

		3		11		2005		12		19		10		0		110001		0.024		0.021		-0.035		63		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.526		12.39		0		14527		0.032		48.81		4.7349762407

		3		11		2005		12		19		13		0		110001		0.063		-0.003		-0.128		63		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.063		92.73		14.2695479956

		3		11		2005		12		19		16		0		110001		0.068		0.052		0.023		63		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.086		52.59		8.8639720216

		3		11		2005		12		19		19		0		110001		0.006		-0.031		-0.07		62		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.032		169.05		7.6791926659

		3		11		2005		12		19		22		0		110001		0.068		0.038		0.079		64		51		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.255		12.39		0		14527		0.078		60.8		11.0945932778

		3		11		2005		12		19		25		0		110001		0.055		0.007		-0.082		63		48		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.055		82.75		9.8984847325

		3		11		2005		12		19		28		0		110001		0.084		0.03		0.028		62		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.089		70.35		9.348796714

		3		11		2005		12		19		31		0		110001		0.096		0.053		-0.179		62		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.11		61.1		20.991903201

		3		11		2005		12		19		34		0		110001		0.031		-0.006		0.074		62		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.032		100.95		8.0454956342

		3		11		2005		12		19		37		0		110001		0.042		-0.001		-0.015		62		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.042		91.36		4.4609416046

		3		11		2005		12		19		40		0		110001		0.034		-0.001		-0.071		62		52		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.034		91.68		7.8727377703

		3		11		2005		12		19		43		0		110001		0.007		-0.033		-0.079		61		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.034		168.02		8.590110593

		3		11		2005		12		19		46		0		110001		0.024		0.023		0.015		61		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.033		46.22		3.6469165058

		3		11		2005		12		19		49		0		110001		0.026		-0.008		0.135		61		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.027		107.1		13.7713470656

		3		11		2005		12		19		52		0		110001		0.028		-0.017		-0.03		62		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.033		121.26		4.4418464629

		3		11		2005		12		19		55		0		110001		0.059		0.028		0.015		61		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.065		64.61		6.7007462271

		3		11		2005		12		19		58		0		110001		0.144		0.127		-0.21		62		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.192		48.59		28.4543494039

		3		11		2005		12		20		1		0		110001		0.064		0.033		-0.046		61		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.072		62.72		8.544588931

		3		11		2005		12		20		4		0		110001		0.024		-0.006		0.037		63		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.025		104.04		4.4508426169

		3		11		2005		12		20		7		0		110001		0.043		0.036		0.01		61		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.056		50.06		5.6964901475

		3		11		2005		12		20		10		0		110001		0.064		0.068		-0.027		60		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.093		43.26		9.7205966895

		3		11		2005		12		20		13		0		110001		-0.026		-0.101		0.148		61		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.104		194.44		18.1055240189

		3		11		2005		12		20		16		0		110001		0.034		0.015		-0.022		62		48		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.037		66.19		4.3185645763

		3		11		2005		12		20		19		0		110001		0.036		-0.003		-0.019		62		48		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.036		94.76		4.0816663264

		3		11		2005		12		20		22		0		110001		0.072		0.039		-0.04		62		45		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.082		61.56		9.1131772725

		3		11		2005		12		20		25		0		110001		0.034		-0.008		0.001		62		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.035		103.24		3.4942810419

		3		11		2005		12		20		28		0		110001		0.022		0.012		-0.004		63		50		54		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.025		61.39		2.5377155081

		3		11		2005		12		20		31		0		110001		0.043		0.036		-0.053		60		50		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.056		50.06		7.7162166895

		3		11		2005		12		20		34		0		110001		-0.012		-0.034		0.013		61		56		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.036		199.44		3.8327535793

		3		11		2005		12		20		37		0		110001		0.046		-0.012		-0.034		60		57		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.048		104.62		5.8446556785

		3		11		2005		12		20		40		0		110001		0.074		0.05		-0.074		62		50		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.089		55.95		11.5982757339

		3		11		2005		12		20		43		0		110001		-0.019		-0.038		0.001		62		58		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.042		206.57		4.2497058722

		3		11		2005		12		20		46		0		110001		0.048		0.03		0.01		61		49		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.057		57.99		5.7480431453

		3		11		2005		12		20		49		0		110001		0.049		0.052		0.022		61		50		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.071		43.3		7.4759614766

		3		11		2005		12		20		52		0		110001		0.024		-0.002		0.042		60		51		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.024		94.76		4.8414873748

		3		11		2005		12		20		55		0		110001		0.036		-0.015		0.054		61		47		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.039		112.62		6.6610809934

		3		11		2005		12		20		58		0		110001		0.073		0.039		-0.023		61		49		57		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.689		12.39		0		14527		0.083		61.89		8.590110593

		3		11		2005		12		21		1		0		110001		0.046		0.019		-0.038		60		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.05		67.56		6.2617888818

		3		11		2005		12		21		4		0		110001		0.059		0.033		-0.068		60		44		59		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.55		12.39		0		14527		0.068		60.78		9.5885348203

		3		11		2005		12		21		7		0		110001		0.042		-0.014		0.061		61		47		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.044		108.43		7.5372408745

		3		11		2005		12		21		10		0		110001		0.005		-0.034		0.005		61		50		57		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.034		171.63		3.4727510708

		3		11		2005		12		21		13		0		110001		0.005		-0.037		0.086		61		47		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.037		172.3		9.3754999867

		3		11		2005		12		21		16		0		110001		0.038		0.02		-0.013		59		52		56		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.043		62.24		4.4866468548

		3		11		2005		12		21		19		0		110001		0.155		0.165		-0.196		60		50		54		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.226		43.21		29.944281591

		3		11		2005		12		21		22		0		110001		0.04		-0.001		-0.113		60		54		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.04		91.43		11.9874934828

		3		11		2005		12		21		25		0		110001		0.002		-0.018		0.017		60		53		55		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.018		173.66		2.4839484697

		3		11		2005		12		21		28		0		110001		0.029		-0.03		-0.039		60		50		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.042		135.97		5.7113921245

		3		11		2005		12		21		31		0		110001		0.097		0.101		-0.046		59		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.14		43.84		14.7397421958

		3		11		2005		12		21		34		0		110001		0.059		0.029		0.072		59		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.066		63.82		9.749871794

		3		11		2005		12		21		37		0		110001		-0.031		-0.048		0.028		61		47		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.664		12.39		0		14527		0.057		212.86		6.363175308

		3		11		2005		12		21		40		0		110001		0.032		-0.008		0.013		61		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.39		0		14527		0.033		104.04		3.5454195802

		3		11		2005		12		21		43		0		110001		0.027		-0.015		0.017		62		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.031		119.05		3.5256205128

		3		11		2005		12		21		46		0		110001		0.014		-0.046		0.094		60		47		51		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.285		12.39		0		14527		0.048		163.07		10.5584089711

		3		11		2005		12		21		49		0		110001		0.047		0.022		-0.038		60		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.052		64.92		6.4319514924

		3		11		2005		12		21		52		0		110001		0.01		-0.031		0.168		60		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.033		162.12		17.1128606609

		3		11		2005		12		21		55		0		110001		0.034		0.039		0.031		61		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.052		41.08		6.03158354

		3		11		2005		12		21		58		0		110001		0.063		0.057		0.017		62		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.085		47.86		8.6642945472

		3		11		2005		12		22		1		0		110001		-0.01		-0.061		0.079		59		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.062		189.31		10.0309520984

		3		11		2005		12		22		4		0		110001		0.063		0.086		-0.104		60		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.107		36.22		14.8932870784

		3		11		2005		12		22		7		0		110001		0.003		-0.037		-0.011		59		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.503		12.39		0		14527		0.037		175.36		3.8716921365

		3		11		2005		12		22		10		0		110001		-0.037		-0.039		0.064		59		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.054		223.49		8.3582294776

		3		11		2005		12		22		13		0		110001		0.018		0.006		0.041		60		48		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.019		71.57		4.5177427992

		3		11		2005		12		22		16		0		110001		0.061		0.049		-0.047		58		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.078		51.23		9.127431183

		3		11		2005		12		22		19		0		110001		0.036		-0.021		0.156		60		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.042		120.26		16.147135969

		3		11		2005		12		22		22		0		110001		0.082		0.069		-0.088		58		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.107		49.92		13.8668669857

		3		11		2005		12		22		25		0		110001		0.084		0.029		0.002		61		46		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.089		70.95		8.8887569435

		3		11		2005		12		22		28		0		110001		0.075		0.024		-0.064		62		45		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.079		72.26		10.1474134635

		3		11		2005		12		22		31		0		110001		0.035		-0.052		-0.025		62		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.063		146.06		6.7483331275

		3		11		2005		12		22		34		0		110001		-0.015		-0.049		-0.001		63		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.051		197.02		5.1254268115

		3		11		2005		12		22		37		0		110001		0		-0.057		0.066		61		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.057		180		8.7206651122

		3		11		2005		12		22		40		0		110001		0.01		0.021		0.18		60		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.023		25.46		18.1496556441

		3		11		2005		12		22		43		0		110001		-0.002		-0.011		0.051		58		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.39		0		14527		0.011		190.3		5.2211109929

		3		11		2005		12		22		46		0		110001		0.028		0.024		-0.025		58		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.037		49.4		4.455333882

		3		11		2005		12		22		49		0		110001		-0.028		-0.035		-0.001		57		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.045		218.66		4.4833023543

		3		11		2005		12		22		52		0		110001		-0.015		-0.032		0.056		58		47		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.254		12.39		0		14527		0.035		205.11		6.6219332525

		3		11		2005		12		22		55		0		110001		-0.026		-0.046		0.044		58		51		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.053		209.48		6.8760453751

		3		11		2005		12		22		58		0		110001		-0.006		-0.029		-0.016		60		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.03		191.69		3.3660065359

		3		11		2005		12		23		1		0		110001		-0.016		-0.014		-0.135		58		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.39		0		14527		0.021		228.81		13.6663821109

		3		11		2005		12		23		4		0		110001		0.05		0.025		-0.052		58		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.056		63.43		7.6347887987

		3		11		2005		12		23		7		0		110001		-0.003		0.02		0.001		61		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.02		351.47		2.0248456731

		3		11		2005		12		23		10		0		110001		0.032		0.014		0.075		64		57		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.035		66.37		8.2734515167

		3		11		2005		12		23		13		0		110001		0.001		0.015		-0.063		62		54		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.015		3.81		6.4768819659

		3		11		2005		12		23		16		0		110001		-0.018		-0.019		-0.036		62		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.161		12.39		0		14527		0.026		223.45		4.4508426169

		3		11		2005		12		23		19		0		110001		-0.024		-0.023		-0.034		59		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.033		226.22		4.7549973712

		3		11		2005		12		23		22		0		110001		0.03		0.033		-0.046		60		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.045		42.27		6.4070273919

		3		11		2005		12		23		25		0		110001		-0.017		-0.004		-0.015		60		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.017		256.76		2.3021728866

		3		11		2005		12		23		28		0		110001		0.038		0.002		0.146		60		43		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.038		86.99		15.08774337

		3		11		2005		12		23		31		0		110001		0.029		-0.018		0.113		62		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.192		12.39		0		14527		0.034		121.83		11.8042365276

		3		11		2005		12		23		34		0		110001		0.038		0.013		-0.041		64		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.04		71.11		5.7393379409

		3		11		2005		12		23		37		0		110001		0.017		-0.021		-0.145		65		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.027		141.01		14.7495762651

		3		11		2005		12		23		40		0		110001		0.043		-0.024		0.084		61		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.049		119.17		9.7370426722

		3		11		2005		12		23		43		0		110001		0.072		0.013		-0.048		61		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.073		79.77		8.7504285609

		3		11		2005		12		23		46		0		110001		0.007		-0.023		0.022		59		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.024		163.07		3.2588341474

		3		11		2005		12		23		49		0		110001		0.103		0.034		0.131		58		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.108		71.73		17.0076453397

		3		11		2005		12		23		52		0		110001		-0.03		-0.07		0.015		56		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.39		0		14527		0.076		203.2		7.7620873481

		3		11		2005		12		23		55		0		110001		-0.01		-0.016		-0.057		56		52		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.019		212.01		6.0041652209

		3		11		2005		12		23		58		0		110001		-0.02		-0.082		0.093		56		49		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.084		193.71		12.5590604744

		3		11		2005		12		24		1		0		110001		0.008		-0.034		0.073		56		49		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.035		166.76		8.0925892025

		3		11		2005		12		24		4		0		110001		0.076		0.027		-0.127		57		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.081		70.44		15.0446003603

		3		11		2005		12		24		7		0		110001		0.047		0.047		-0.103		57		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.066		45		12.258466462

		3		11		2005		12		24		10		0		110001		0		-0.065		0.026		57		47		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.065		180		7.0007142493

		3		11		2005		12		24		13		0		110001		0.029		0.008		0.079		57		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.03		74.58		8.4534016822

		3		11		2005		12		24		16		0		110001		0.02		-0.018		0.038		56		46		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.027		131.99		4.6561786907

		3		11		2005		12		24		19		0		110001		0.087		0.042		-0.067		57		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.097		64.23		11.7567002173

		3		11		2005		12		24		22		0		110001		0.004		-0.031		0.076		55		44		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.031		172.65		8.2176639016

		3		11		2005		12		24		25		0		110001		0.027		-0.025		0.006		57		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.037		132.8		3.7282703765

		3		11		2005		12		24		28		0		110001		-0.003		-0.07		0.122		59		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.378		12.39		0		14527		0.07		182.45		14.0687597179

		3		11		2005		12		24		31		0		110001		0.007		-0.054		-0.019		56		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.054		172.61		5.7671483421

		3		11		2005		12		24		34		0		110001		0.011		-0.088		0.122		58		45		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.089		172.87		15.0827716286

		3		11		2005		12		24		37		0		110001		0.01		-0.036		0.077		56		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.037		164.48		8.5586213843

		3		11		2005		12		24		40		0		110001		0.071		-0.014		0.108		55		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.072		101.15		13.0003846097

		3		11		2005		12		24		43		0		110001		0.086		0.042		-0.099		55		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.39		0		14527		0.096		63.97		13.7698946982

		3		11		2005		12		24		46		0		110001		0.057		0.004		0.074		56		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.057		85.99		9.3493315269

		3		11		2005		12		24		49		0		110001		0.077		-0.003		-0.041		60		48		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.077		92.23		8.7286883322

		3		11		2005		12		24		52		0		110001		0.03		-0.019		-0.096		56		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.036		122.35		10.2357217625

		3		11		2005		12		24		55		0		110001		0.091		0.002		-0.038		58		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.091		88.74		9.8635693337

		3		11		2005		12		24		58		0		110001		0.047		-0.042		0.095		55		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.063		131.78		11.4008771592

		3		11		2005		12		25		1		0		110001		0.006		-0.015		0.047		56		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.82		12.39		0		14527		0.016		158.2		4.9699094559

		3		11		2005		12		25		4		0		110001		0.051		-0.054		-0.045		56		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.074		136.64		8.6844688957

		3		11		2005		12		25		7		0		110001		0.087		0.012		-0.006		57		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.39		0		14527		0.088		82.15		8.8028404507

		3		11		2005		12		25		10		0		110001		0.044		-0.017		0.004		55		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.047		111.12		4.7339201514

		3		11		2005		12		25		13		0		110001		0.059		0.013		0.05		57		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.06		77.57		7.8421935707

		3		11		2005		12		25		16		0		110001		0.046		0.002		0.036		57		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.046		87.51		5.8446556785

		3		11		2005		12		25		19		0		110001		0.043		-0.039		-0.228		58		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.058		132.21		23.527430799

		3		11		2005		12		25		22		0		110001		-0.019		-0.034		0.093		57		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.039		209.2		10.0826583796

		3		11		2005		12		25		25		0		110001		0.073		-0.018		0.008		55		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.39		0		14527		0.075		103.85		7.5610845783

		3		11		2005		12		25		28		0		110001		0.036		0.037		-0.209		54		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.052		44.22		21.5281211442

		3		11		2005		12		25		31		0		110001		-0.002		-0.026		-0.128		55		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.026		184.4		13.0629246342

		3		11		2005		12		25		34		0		110001		0.055		0.01		0.17		57		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.056		79.7		17.8955301682

		3		11		2005		12		25		37		0		110001		0.063		0.027		0.12		55		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.069		66.8		13.8195513675

		3		11		2005		12		25		40		0		110001		0.044		-0.054		0.116		56		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.07		140.83		13.5307058205

		3		11		2005		12		25		43		0		110001		0.042		-0.02		0.024		54		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.047		115.46		5.2345009313

		3		11		2005		12		25		46		0		110001		0.021		-0.048		-0.022		56		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.052		156.37		5.6824290581

		3		11		2005		12		25		49		0		110001		0.034		0.01		-0.038		58		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.035		73.61		5.1961524227

		3		11		2005		12		25		52		0		110001		0.119		0.078		0.068		55		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.142		56.76		15.769908053

		3		11		2005		12		25		55		0		110001		-0.015		-0.03		-0.004		55		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.034		206.57		3.3778691508

		3		11		2005		12		25		58		0		110001		0.021		-0.001		0.073		56		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.021		92.73		7.5967098141

		3		11		2005		12		26		1		0		110001		0.042		0.009		-0.034		56		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.043		77.91		5.4781383699

		3		11		2005		12		26		4		0		110001		0.065		0.012		-0.088		57		49		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.066		79.54		11.0059075046

		3		11		2005		12		26		7		0		110001		0.068		0.036		-0.019		59		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.077		62.1		7.9252760204

		3		11		2005		12		26		10		0		110001		0.086		-0.019		0.103		56		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.39		0		14527		0.088		102.46		13.5521216051

		3		11		2005		12		26		13		0		110001		0.085		0.049		-0.042		60		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.39		0		14527		0.098		60.04		10.6723942956

		3		11		2005		12		26		16		0		110001		0.069		0.014		0.054		60		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.07		78.53		8.8729927308

		3		11		2005		12		26		19		0		110001		0.028		0.017		-0.028		56		44		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.033		58.74		4.3092922853

		3		11		2005		12		26		22		0		110001		0.019		0.008		0.018		58		44		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.021		67.17		2.7367864367

		3		11		2005		12		26		25		0		110001		0.039		0.033		-0.101		55		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.051		49.76		11.3185688141

		3		11		2005		12		26		28		0		110001		0.086		0.018		-0.048		57		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.088		78.18		10.0119928086

		3		11		2005		12		26		31		0		110001		-0.005		-0.085		0.016		57		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.39		0		14527		0.085		183.37		8.6637174469

		3		11		2005		12		26		34		0		110001		0.007		0.033		-0.205		61		44		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.39		0		14527		0.034		11.98		20.7757069675

		3		11		2005		12		26		37		0		110001		0.049		0.046		-0.015		55		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.067		46.81		6.8862181203

		3		11		2005		12		26		40		0		110001		0.012		-0.025		0.059		58		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.028		154.36		6.5192024052

		3		11		2005		12		26		43		0		110001		0.018		-0.029		-0.008		57		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.034		148.17		3.5057096286

		3		11		2005		12		26		46		0		110001		0.054		-0.028		0.028		54		44		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.061		117.41		6.6962676171

		3		11		2005		12		26		49		0		110001		0.06		0.08		-0.029		59		44		57		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.1		36.87		10.4120122935

		3		11		2005		12		26		52		0		110001		0.011		-0.053		-0.019		59		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.054		168.27		5.7367238037

		3		11		2005		12		26		55		0		110001		0.039		-0.023		0.062		57		49		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.045		120.53		7.6772390871

		3		11		2005		12		26		58		0		110001		-0.015		-0.048		-0.061		62		43		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.05		197.35		7.9056941504

		3		11		2005		12		27		1		0		110001		0.083		0.073		-0.083		55		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.111		48.67		13.8228072402

		3		11		2005		12		27		4		0		110001		0.035		0.058		-0.176		59		49		44		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.068		31.11		18.8586850019

		3		11		2005		12		27		7		0		110001		-0.014		-0.027		0.193		56		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.39		0		14527		0.03		207.41		19.5381677749

		3		11		2005		12		27		10		0		110001		0.007		0.023		-0.065		55		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.024		16.93		6.9303679556

		3		11		2005		12		27		13		0		110001		0.055		-0.015		0.04		55		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.057		105.26		6.9641941386

		3		11		2005		12		27		16		0		110001		0.04		0.069		-0.077		56		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.08		30.1		11.0860272415

		3		11		2005		12		27		19		0		110001		0.026		-0.005		0		53		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.026		100.89		2.647640459

		3		11		2005		12		27		22		0		110001		-0.031		-0.063		0.017		52		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.39		0		14527		0.07		206.2		7.2242646685

		3		11		2005		12		27		25		0		110001		0.06		-0.007		-0.056		52		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.06		96.65		8.2371111441

		3		11		2005		12		27		28		0		110001		0.04		0.02		-0.108		55		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.045		63.43		11.689311357

		3		11		2005		12		27		31		0		110001		0.046		-0.012		-0.035		54		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.048		104.62		5.9033888573

		3		11		2005		12		27		34		0		110001		0.024		0.01		-0.053		52		46		45		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.026		67.38		5.9033888573

		3		11		2005		12		27		37		0		110001		-0.007		-0.036		0.062		52		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.037		191		7.2034713854

		3		11		2005		12		27		40		0		110001		0.007		-0.035		0.059		51		44		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.036		168.69		6.8956508032

		3		11		2005		12		27		43		0		110001		0.048		-0.013		0.083		52		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.828		12.39		0		14527		0.05		105.15		9.6757428655

		3		11		2005		12		27		46		0		110001		0.027		-0.032		0.084		51		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.042		139.84		9.3856273099

		3		11		2005		12		27		49		0		110001		-0.018		-0.05		0.028		51		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.053		199.8		6.0066629671

		3		11		2005		12		27		52		0		110001		0.001		-0.023		0.041		51		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.023		177.51		4.7021271782

		3		11		2005		12		27		55		0		110001		0		0.029		0.029		51		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.029		0		4.1012193309

		3		11		2005		12		27		58		0		110001		0.054		0.021		-0.101		52		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.058		68.75		11.643882514

		3		11		2005		12		28		1		0		110001		0.039		-0.02		-0.068		53		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.751		12.39		0		14527		0.044		117.15		8.0901174281

		3		11		2005		12		28		4		0		110001		0.003		0.015		0.043		52		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.015		11.31		4.5639894829

		3		11		2005		12		28		7		0		110001		0.019		0.024		-0.15		51		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.031		38.37		15.3091475922

		3		11		2005		12		28		10		0		110001		-0.002		0.002		0.037		50		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.003		315		3.7107950631

		3		11		2005		12		28		13		0		110001		0.041		-0.048		-0.024		52		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.39		0		14527		0.063		139.5		6.753517602

		3		11		2005		12		28		16		0		110001		-0.011		-0.05		0.154		52		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.051		192.41		16.2286783196

		3		11		2005		12		28		19		0		110001		-0.004		-0.006		0.004		51		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.457		12.39		0		14527		0.007		213.69		0.8246211251

		3		11		2005		12		28		22		0		110001		0.012		-0.002		-0.029		51		57		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.012		99.46		3.1448370387

		3		11		2005		12		28		25		0		110001		-0.027		0.002		0.009		52		60		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.027		274.24		2.8530685235

		3		11		2005		12		28		28		0		110001		0.018		-0.013		0.095		51		64		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.022		125.84		9.7560237802

		3		11		2005		12		28		31		0		110001		-0.01		-0.013		0.011		51		57		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.016		217.57		1.9748417658

		3		11		2005		12		28		34		0		110001		-0.025		-0.026		0.067		50		50		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.036		223.88		7.6092049519

		3		11		2005		12		28		37		0		110001		0.016		0.019		-0.076		53		50		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.025		40.1		7.9956238031

		3		11		2005		12		28		40		0		110001		0.003		-0.064		0.052		50		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.064		177.32		8.2516664984

		3		11		2005		12		28		43		0		110001		0.035		0.016		-0.167		51		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.038		65.43		17.137677789

		3		11		2005		12		28		46		0		110001		-0.006		0.005		0.014		50		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.008		309.81		1.6031219542

		3		11		2005		12		28		49		0		110001		0.025		0.027		-0.056		50		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.037		42.8		6.7007462271

		3		11		2005		12		28		52		0		110001		-0.022		-0.006		-0.033		52		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.023		254.74		4.011234224

		3		11		2005		12		28		55		0		110001		0.015		0.046		-0.021		50		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.048		18.06		5.2744667977

		3		11		2005		12		28		58		0		110001		0.019		0.012		0.06		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.022		57.72		6.4070273919

		3		11		2005		12		29		1		0		110001		0.015		0.011		0.058		49		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.019		53.75		6.0909769331

		3		11		2005		12		29		4		0		110001		0.039		0.026		-0.18		53		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.047		56.31		18.6002688153

		3		11		2005		12		29		7		0		110001		0.005		0.031		-0.025		51		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.031		9.16		4.0137264481

		3		11		2005		12		29		10		0		110001		-0.038		0.007		-0.037		52		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.039		280.44		5.34976635

		3		11		2005		12		29		13		0		110001		-0.028		-0.069		-0.06		53		50		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.074		202.09		9.5629493358

		3		11		2005		12		29		16		0		110001		0.024		0.059		-0.053		52		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.39		0		14527		0.064		22.14		8.2861329943

		3		11		2005		12		29		19		0		110001		-0.039		-0.01		0.061		51		54		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.04		255.62		7.3088986858

		3		11		2005		12		29		22		0		110001		-0.014		-0.043		0.078		54		49		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.045		198.03		9.0160967164

		3		11		2005		12		29		25		0		110001		0.025		0.036		0.058		52		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.044		34.78		7.2698005475

		3		11		2005		12		29		28		0		110001		0.01		-0.03		0.035		52		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.032		161.57		4.716990566

		3		11		2005		12		29		31		0		110001		0.041		-0.015		0.138		53		40		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.61		12.39		0		14527		0.044		110.1		14.4741148261

		3		11		2005		12		29		34		0		110001		-0.024		0		0.066		50		56		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.024		270		7.0228199464

		3		11		2005		12		29		37		0		110001		0.037		-0.024		0.238		50		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.96		12.39		0		14527		0.044		122.97		24.2051647381

		3		11		2005		12		29		40		0		110001		0.001		0.034		-0.12		51		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.034		1.68		12.4727703418

		3		11		2005		12		29		43		0		110001		0.036		0.023		0.079		51		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.441		12.39		0		14527		0.043		57.43		8.9810912477

		3		11		2005		12		29		46		0		110001		-0.039		-0.076		0.069		49		53		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.085		207.16		10.9808924956

		3		11		2005		12		29		49		0		110001		-0.027		-0.048		-0.002		48		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.055		209.36		5.5108982934

		3		11		2005		12		29		52		0		110001		0.018		0.043		-0.098		51		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.565		12.39		0		14527		0.047		22.71		10.8521887193

		3		11		2005		12		29		55		0		110001		0.001		-0.054		0.049		50		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.39		0		14527		0.054		178.94		7.2924618614

		3		11		2005		12		29		58		0		110001		0.008		0.021		-0.037		49		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.022		20.85		4.3289721644

		3		11		2005		12		30		1		0		110001		-0.036		0.001		-0.102		51		56		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.036		271.59		10.8171160667

		3		11		2005		12		30		4		0		110001		-0.036		0.055		-0.122		51		53		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.066		326.79		13.8582105627

		3		11		2005		12		30		7		0		110001		-0.011		-0.025		-0.004		51		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.027		203.75		2.7604347484

		3		11		2005		12		30		10		0		110001		-0.016		-0.008		-0.026		48		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.018		243.43		3.1559467676

		3		11		2005		12		30		13		0		110001		0.015		0.083		-0.131		54		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.084		10.24		15.5804364509

		3		11		2005		12		30		16		0		110001		-0.12		-0.098		-0.056		51		48		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.155		230.76		16.4742222882

		3		11		2005		12		30		19		0		110001		-0.006		0.059		-0.038		49		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.059		354.19		7.0434366612

		3		11		2005		12		30		22		0		110001		-0.013		-0.077		0.008		50		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.078		189.58		7.8498407627

		3		11		2005		12		30		25		0		110001		0.029		-0.002		-0.076		51		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.029		93.95		8.1369527466

		3		11		2005		12		30		28		0		110001		-0.074		0.017		-0.125		48		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.076		282.94		14.6253205093

		3		11		2005		12		30		31		0		110001		0.033		-0.019		0.026		52		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.038		119.93		4.6108567534

		3		11		2005		12		30		34		0		110001		0.007		-0.028		0.028		51		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.029		165.96		4.0211938526

		3		11		2005		12		30		37		0		110001		-0.037		0.045		-0.053		48		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.39		0		14527		0.058		320.57		7.8759126455

		3		11		2005		12		30		40		0		110001		-0.012		0.045		0.104		52		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.047		345.07		11.3951744173

		3		11		2005		12		30		43		0		110001		0.036		-0.023		0.144		55		47		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.043		122.57		15.0203195705

		3		11		2005		12		30		46		0		110001		-0.048		-0.035		-0.089		49		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.059		233.9		10.7004672795

		3		11		2005		12		30		49		0		110001		-0.041		0.046		-0.046		57		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.062		318.29		7.6896033708

		3		11		2005		12		30		52		0		110001		0.013		0.095		-0.056		50		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.39		0		14527		0.096		7.79		11.104053314

		3		11		2005		12		30		55		0		110001		-0.023		0.018		0.038		55		47		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.029		308.05		4.7927027865

		3		11		2005		12		30		58		0		110001		0.026		0.003		-0.064		55		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.39		0		14527		0.026		83.42		6.9144775652

		3		11		2005		12		31		1		0		110001		-0.079		0.005		-0.137		52		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.079		273.62		15.8224524016

		3		11		2005		12		31		4		0		110001		-0.007		0.013		-0.047		52		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.39		0		14527		0.015		331.7		4.9264591747

		3		11		2005		12		31		7		0		110001		0.021		0.053		-0.041		51		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.057		21.61		7.0221079456

		3		11		2005		12		31		10		0		110001		0.006		0.01		-0.067		51		45		46		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.012		30.96		6.8007352544

		3		11		2005		12		31		13		0		110001		0.006		0.05		0.063		51		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.39		0		14527		0.05		6.84		8.0653580206

		3		11		2005		12		31		16		0		110001		0.009		0.008		0.024		50		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.39		0		14527		0.012		48.37		2.6851443164

		3		11		2005		12		31		19		0		110001		0.04		0.009		0.012		49		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.39		0		14527		0.041		77.32		4.2720018727

		3		11		2005		12		31		22		0		110001		-0.108		-0.028		-0.027		50		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.112		255.47		11.4791114639

		3		11		2005		12		31		25		0		110001		-0.018		0.026		-0.132		49		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.39		0		14527		0.032		325.3		13.5735036008

		3		11		2005		12		31		28		0		110001		-0.054		0.033		-0.069		47		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.501		12.39		0		14527		0.063		301.43		9.3626919206

		3		11		2005		12		31		31		0		110001		0.01		-0.026		0.108		46		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.028		158.96		11.1534747949

		3		11		2005		12		31		34		0		110001		-0.057		0.013		-0.113		50		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.648		12.39		0		14527		0.058		282.85		12.7228141541

		3		11		2005		12		31		37		0		110001		-0.091		-0.027		0.01		50		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.095		253.47		9.5446319992

		3		11		2005		12		31		40		0		110001		0.011		-0.011		-0.028		52		52		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.39		0		14527		0.016		135		3.2031234756

		3		11		2005		12		31		43		0		110001		0.013		-0.015		0.029		54		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.02		139.09		3.5142566782

		3		11		2005		12		31		46		0		110001		0.022		0.049		-0.098		49		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.054		24.18		11.1754194552

		3		11		2005		12		31		49		0		110001		-0.047		0.015		-0.041		49		53		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.39		0		14527		0.049		287.7		6.414826576

		3		11		2005		12		31		52		0		110001		0.052		0.025		0.015		49		53		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.058		64.32		5.9615434243

		3		11		2005		12		31		55		0		110001		-0.017		-0.005		0.063		50		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.018		253.61		6.5444633088

		3		11		2005		12		31		58		0		110001		0.006		-0.017		-0.011		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.018		160.56		2.1118712082

		3		11		2005		12		32		1		0		110001		0.017		-0.003		0.147		46		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.39		0		14527		0.017		100.01		14.8010134788

		3		11		2005		12		32		4		0		110001		-0.024		-0.052		-0.049		47		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.057		204.78		7.5372408745

		3		11		2005		12		32		7		0		110001		-0.021		-0.019		-0.009		50		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.028		227.86		2.9715315916

		3		11		2005		12		32		10		0		110001		0.057		0.027		-0.212		48		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.063		64.65		22.1183182001

		3		11		2005		12		32		13		0		110001		-0.037		-0.076		-0.021		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.085		205.96		8.7097646352

		3		11		2005		12		32		16		0		110001		0.001		0.015		-0.01		47		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.39		0		14527		0.015		3.81		1.8055470085

		3		11		2005		12		32		19		0		110001		0.02		0.002		0.013		48		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.02		84.29		2.3937418407

		3		11		2005		12		32		22		0		110001		-0.052		0.03		0.029		48		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.06		299.98		6.6670833203

		3		11		2005		12		32		25		0		110001		-0.015		0.046		-0.029		48		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.048		341.94		5.6409219105

		3		11		2005		12		32		28		0		110001		0.042		0.006		-0.052		47		46		43		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.042		81.87		6.7111846942

		3		11		2005		12		32		31		0		110001		-0.018		-0.062		0.032		45		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.065		196.19		7.2055534139

		3		11		2005		12		32		34		0		110001		-0.069		0.082		-0.068		48		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.107		319.92		12.6921235418

		3		11		2005		12		32		37		0		110001		0.032		-0.001		-0.08		51		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.032		91.79		8.6168439698

		3		11		2005		12		32		40		0		110001		-0.051		-0.051		0.145		46		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.072		225		16.1947522364

		3		11		2005		12		32		43		0		110001		0.005		-0.03		0.003		46		46		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.433		12.39		0		14527		0.03		170.54		3.056141358

		3		11		2005		12		32		46		0		110001		0.01		0.013		-0.054		47		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.016		37.57		5.6435804238

		3		11		2005		12		32		49		0		110001		0.036		-0.084		0.119		46		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.091		156.8		15.0043327076

		3		11		2005		12		32		52		0		110001		0.031		0		0.044		51		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.031		90		5.3823786563

		3		11		2005		12		32		55		0		110001		-0.019		-0.063		0.035		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.066		196.78		7.4531872377

		3		11		2005		12		32		58		0		110001		-0.016		-0.008		-0.099		50		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.018		243.43		10.0603180864

		3		11		2005		12		33		1		0		110001		0.002		0.04		0.014		53		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.04		2.86		4.2426406871

		3		11		2005		12		33		4		0		110001		0.023		-0.038		-0.057		48		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.044		148.82		7.2263407061

		3		11		2005		12		33		7		0		110001		-0.006		0.017		0		50		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.39		0		14527		0.018		340.56		1.8027756377

		3		11		2005		12		33		10		0		110001		-0.032		0.03		-0.031		48		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.39		0		14527		0.044		313.15		5.3712196008

		3		11		2005		12		33		13		0		110001		-0.012		-0.027		-0.113		50		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.625		12.39		0		14527		0.03		203.96		11.6798972598

		3		11		2005		12		33		16		0		110001		0.034		-0.062		0.049		50		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.071		151.26		8.6029064856

		3		11		2005		12		33		19		0		110001		0.043		-0.033		-0.013		50		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.054		127.5		5.5740470037

		3		11		2005		12		33		22		0		110001		-0.026		0.016		-0.044		51		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.031		301.61		5.3553711356

		3		11		2005		12		33		25		0		110001		-0.01		0.067		0.074		48		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.068		351.51		10.0324473584

		3		11		2005		12		33		28		0		110001		-0.023		0.05		0.116		50		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.055		335.3		12.839392509

		3		11		2005		12		33		31		0		110001		-0.047		0.087		-0.107		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.39		0		14527		0.099		331.62		14.5694886664

		3		11		2005		12		33		34		0		110001		-0.042		0.045		0.018		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.062		316.97		6.4132674979

		3		11		2005		12		33		37		0		110001		-0.014		0.039		0.089		43		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.041		340.25		9.817331613

		3		11		2005		12		33		40		0		110001		0.182		0.008		0.015		47		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.182		87.48		18.2792231782

		3		11		2005		12		33		43		0		110001		0.004		-0.062		0.134		45		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.062		176.31		14.7702403501

		3		11		2005		12		33		46		0		110001		-0.061		0.009		0.004		43		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.062		278.39		6.1789966823

		3		11		2005		12		33		49		0		110001		-0.059		-0.095		-0.009		45		42		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.112		211.84		11.2191800057

		3		11		2005		12		33		52		0		110001		-0.04		0.013		0.024		45		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.625		12.39		0		14527		0.042		288		4.8425200051

		3		11		2005		12		33		55		0		110001		-0.035		0.032		-0.126		45		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.047		312.44		13.4629120178

		3		11		2005		12		33		58		0		110001		0.049		-0.005		0.003		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.049		95.83		4.9345719166

		3		11		2005		12		34		1		0		110001		0.022		-0.058		0.226		45		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.062		159.23		23.4358699433

		3		11		2005		12		34		4		0		110001		0.049		-0.015		-0.006		45		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.051		107.02		5.1594573358

		3		11		2005		12		34		7		0		110001		-0.038		0.003		-0.105		45		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.038		274.51		11.1704968556

		3		11		2005		12		34		10		0		110001		-0.066		-0.059		0.06		43		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.089		228.21		10.6943910533

		3		11		2005		12		34		13		0		110001		0.015		-0.031		-0.179		42		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		154.18		18.2282747401

		3		11		2005		12		34		16		0		110001		-0.009		0.018		-0.2		48		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.02		333.43		20.1009950002

		3		11		2005		12		34		19		0		110001		0.021		-0.029		0.114		44		44		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.036		144.09		11.9490585403

		3		11		2005		12		34		22		0		110001		0.044		-0.065		0.08		48		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.078		145.91		11.2075867161

		3		11		2005		12		34		25		0		110001		0.056		-0.07		-0.143		45		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.09		141.34		16.8774998148

		3		11		2005		12		34		28		0		110001		0.086		0.026		-0.029		49		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.09		73.18		9.4408686041

		3		11		2005		12		34		31		0		110001		0.062		0.009		-0.031		49		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.063		81.74		6.9899928469

		3		11		2005		12		34		34		0		110001		0.001		-0.018		-0.123		49		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.018		176.82		12.4314118265

		3		11		2005		12		34		37		0		110001		-0.015		0.005		-0.076		49		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.39		0		14527		0.016		288.43		7.762731478

		3		11		2005		12		34		40		0		110001		0		0.062		-0.079		47		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.625		12.39		0		14527		0.062		0		10.0424100693

		3		11		2005		12		34		43		0		110001		0.042		-0.049		-0.148		48		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.065		139.4		16.1458973117

		3		11		2005		12		34		46		0		110001		0.091		-0.047		0.12		48		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.102		117.32		15.7765648986

		3		11		2005		12		34		49		0		110001		0.047		-0.015		-0.008		51		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.049		107.7		4.9979995998

		3		11		2005		12		34		52		0		110001		0.081		-0.004		0.01		45		46		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.081		92.83		8.1712912076

		3		11		2005		12		34		55		0		110001		-0.007		-0.023		0.035		50		42		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.024		196.93		4.2461747491

		3		11		2005		12		34		58		0		110001		-0.018		0.019		0.06		46		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.39		0		14527		0.026		316.55		6.5459911396

		3		11		2005		12		35		1		0		110001		-0.02		-0.025		0.034		48		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.032		218.66		4.6701177715

		3		11		2005		12		35		4		0		110001		-0.025		0.003		-0.129		46		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.025		276.84		13.1434394281

		3		11		2005		12		35		7		0		110001		0.073		-0.003		0.082		46		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.073		92.35		10.9827136902

		3		11		2005		12		35		10		0		110001		0.055		-0.042		0.041		46		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.069		127.37		8.0436310209

		3		11		2005		12		35		13		0		110001		-0.063		-0.022		-0.086		43		46		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.067		250.75		10.8853112036

		3		11		2005		12		35		16		0		110001		0.024		-0.063		0.022		49		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.596		12.39		0		14527		0.067		159.15		7.0915442606

		3		11		2005		12		35		19		0		110001		0.009		-0.028		0.038		52		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.029		162.18		4.8052055107

		3		11		2005		12		35		22		0		110001		-0.107		0.006		-0.055		42		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.107		273.21		12.0457461371

		3		11		2005		12		35		25		0		110001		-0.037		-0.009		-0.038		46		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.39		0		14527		0.038		256.33		5.3795910625

		3		11		2005		12		35		28		0		110001		-0.079		0.025		-0.102		44		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.083		287.56		13.1415372008

		3		11		2005		12		35		31		0		110001		0.003		-0.052		-0.08		44		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.362		12.39		0		14527		0.052		176.7		9.5462034338

		3		11		2005		12		35		34		0		110001		0.04		0.006		-0.027		52		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.362		12.39		0		14527		0.04		81.47		4.8631265663

		3		11		2005		12		35		37		0		110001		-0.042		-0.014		-0.046		43		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.044		251.57		6.3843558798

		3		11		2005		12		35		40		0		110001		-0.008		-0.043		0.051		47		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.594		12.39		0		14527		0.044		190.54		6.7186308129

		3		11		2005		12		35		43		0		110001		-0.064		-0.051		0.059		50		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.39		0		14527		0.082		231.45		10.0886074361

		3		11		2005		12		35		46		0		110001		0.007		-0.015		-0.161		53		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.017		154.98		16.1848694774

		3		11		2005		12		35		49		0		110001		0.104		-0.032		-0.003		46		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.109		107.1		10.8853112036

		3		11		2005		12		35		52		0		110001		0.069		-0.061		-0.002		46		46		53		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.092		131.48		9.2119487623

		3		11		2005		12		35		55		0		110001		-0.127		0.044		0.116		42		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.285		12.39		0		14527		0.134		289.11		17.7541544434

		3		11		2005		12		35		58		0		110001		0.033		-0.134		-0.024		44		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.138		166.17		14.0074979921

		3		11		2005		12		36		1		0		110001		0.008		-0.085		-0.015		48		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.085		174.62		8.6683331731

		3		11		2005		12		36		4		0		110001		0.06		-0.012		-0.075		49		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.354		12.39		0		14527		0.061		101.31		9.6793594829

		3		11		2005		12		36		7		0		110001		-0.015		-0.039		0.046		46		45		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.042		201.04		6.2144991753

		3		11		2005		12		36		10		0		110001		0.054		-0.057		0.101		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.079		136.55		12.7929668177

		3		11		2005		12		36		13		0		110001		0.041		-0.031		-0.077		47		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.051		127.09		9.2579695398

		3		11		2005		12		36		16		0		110001		0.051		0.108		-0.173		43		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.119		25.28		21.0223690387

		3		11		2005		12		36		19		0		110001		0.016		0.012		0.007		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.02		53.13		2.11896201

		3		11		2005		12		36		22		0		110001		0.001		-0.012		-0.088		45		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.39		0		14527		0.012		175.24		8.8820042783

		3		11		2005		12		36		25		0		110001		-0.021		-0.005		-0.008		53		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.022		256.61		2.3021728866

		3		11		2005		12		36		28		0		110001		-0.011		-0.015		0.113		49		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.019		216.25		11.452074048

		3		11		2005		12		36		31		0		110001		0.042		0.006		-0.207		47		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.042		81.87		21.1303099835

		3		11		2005		12		36		34		0		110001		0.09		-0.041		0.178		50		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.099		114.49		20.3629565633

		3		11		2005		12		36		37		0		110001		-0.027		-0.081		0.049		48		48		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.085		198.43		9.8442876837

		3		11		2005		12		36		40		0		110001		-0.023		-0.013		-0.01		45		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.026		240.52		2.8248893784

		3		11		2005		12		36		43		0		110001		0.051		-0.073		-0.006		47		50		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.089		145.06		8.9252450947

		3		11		2005		12		36		46		0		110001		-0.056		-0.119		0.278		47		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.263		12.39		0		14527		0.132		205.2		30.7540241269

		3		11		2005		12		36		49		0		110001		0.005		0.005		-0.1		47		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.588		12.39		0		14527		0.007		45		10.0249688279

		3		11		2005		12		36		52		0		110001		0.014		0.037		-0.009		47		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.04		20.73		4.057092555

		3		11		2005		12		36		55		0		110001		-0.001		-0.037		0.094		49		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.39		0		14527		0.037		181.55		10.1024749443

		3		11		2005		12		36		58		0		110001		-0.008		-0.064		0.093		45		54		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.064		187.13		11.3176852757

		3		11		2005		12		37		1		0		110001		0.067		-0.011		-0.049		51		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.068		99.32		8.3731714422

		3		11		2005		12		37		4		0		110001		-0.018		-0.061		-0.016		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.39		0		14527		0.064		196.44		6.5582009728

		3		11		2005		12		37		7		0		110001		0.021		-0.006		0.101		42		50		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.022		105.95		10.3334408597

		3		11		2005		12		37		10		0		110001		0.002		-0.041		0.177		47		44		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.041		177.21		18.1697550892

		3		11		2005		12		37		13		0		110001		-0.046		-0.027		-0.001		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.588		12.39		0		14527		0.053		239.59		5.3347914673

		3		11		2005		12		37		16		0		110001		0.044		0.003		-0.052		48		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.044		86.1		6.8183575735

		3		11		2005		12		37		19		0		110001		0.032		-0.035		-0.056		43		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.047		137.56		7.3382559236

		3		11		2005		12		37		22		0		110001		0.03		-0.08		-0.035		46		52		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.975		12.39		0		14527		0.085		159.44		9.2330926563

		3		11		2005		12		37		25		0		110001		0.06		-0.009		0.057		48		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.061		98.53		8.3246621553

		3		11		2005		12		37		28		0		110001		0.052		0.039		-0.072		46		44		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.065		53.13		9.7

		3		11		2005		12		37		31		0		110001		-0.026		0.027		-0.129		48		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.037		316.08		13.4335401142

		3		11		2005		12		37		34		0		110001		0.043		-0.022		-0.126		50		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.048		117.1		13.4940727729

		3		11		2005		12		37		37		0		110001		0.021		-0.015		0.152		46		45		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.026		125.54		15.4175224988

		3		11		2005		12		37		40		0		110001		0.078		0.033		0.045		45		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.39		0		14527		0.085		67.07		9.5906204179

		3		11		2005		12		37		43		0		110001		-0.039		-0.012		-0.16		44		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.323		12.39		0		14527		0.041		252.9		16.5121167632

		3		11		2005		12		37		46		0		110001		0.016		-0.068		0.172		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.07		166.76		18.5644822174

		3		11		2005		12		37		49		0		110001		0.044		-0.072		0.079		43		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.084		148.57		11.5589791937

		3		11		2005		12		37		52		0		110001		0.074		0.066		-0.156		52		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.099		48.27		18.484588175

		3		11		2005		12		37		55		0		110001		-0.006		-0.073		0.214		48		38		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.073		184.7		22.6187974924

		3		11		2005		12		37		58		0		110001		0.133		0.139		-0.17		51		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.192		43.74		25.6729429556

		3		11		2005		12		38		1		0		110001		0.014		-0.033		0.012		47		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.39		0		14527		0.036		157.01		3.7802116343

		3		11		2005		12		38		4		0		110001		0.069		-0.014		-0.185		43		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.39		0		14527		0.07		101.47		19.7944436648

		3		11		2005		12		38		7		0		110001		0.032		-0.073		0.112		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.495		12.39		0		14527		0.08		156.33		13.7466359521

		3		11		2005		12		38		10		0		110001		0.064		-0.03		0.024		48		42		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.39		0		14527		0.071		115.11		7.4645830426

		3		11		2005		12		38		13		0		110001		0.042		-0.048		0.019		51		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.534		12.39		0		14527		0.064		138.81		6.6550732528

		3		11		2005		12		38		16		0		110001		0.075		0.028		0.085		45		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.89		12.39		0		14527		0.08		69.53		11.6764720699

		3		11		2005		12		38		19		0		110001		-0.041		0.04		-0.04		44		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.057		314.29		6.9864153899

		3		11		2005		12		38		22		0		110001		-0.026		0.026		0.223		48		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.037		315		22.6011061676

		3		11		2005		12		38		25		0		110001		-0.026		-0.066		0.074		44		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.071		201.5		10.250853623

		3		11		2005		12		38		28		0		110001		-0.031		-0.054		0.062		50		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.39		0		14527		0.062		209.86		8.7869221005

		3		11		2005		12		38		31		0		110001		0.095		-0.002		-0.07		42		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.39		0		14527		0.095		91.21		11.8021184539

		3		11		2005		12		38		34		0		110001		-0.075		-0.013		-0.1		46		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.076		260.17		12.5674181915

		3		11		2005		12		38		37		0		110001		0.056		0.047		0.024		43		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.463		12.39		0		14527		0.073		49.99		7.6948034413

		3		11		2005		12		38		40		0		110001		0.019		-0.012		0.053		46		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.022		122.28		5.7567351858

		3		11		2005		12		38		43		0		110001		0.015		0.014		0.075		50		53		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.39		0		14527		0.021		46.97		7.7756028705

		3		11		2005		12		38		46		0		110001		0.008		-0.041		-0.048		43		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.39		0		14527		0.042		168.96		6.363175308

		3		11		2005		12		38		49		0		110001		0.049		-0.015		0.095		43		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.051		107.02		10.7939798036

		3		11		2005		12		38		52		0		110001		0.01		0.063		-0.218		42		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.064		9.02		22.7140925419

		3		11		2005		12		38		55		0		110001		0.078		0.047		-0.075		43		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.091		58.93		11.7974573532

		3		11		2005		12		38		58		0		110001		-0.001		0.04		0.038		47		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.04		358.57		5.5181518645

		3		11		2005		12		39		1		0		110001		0.038		-0.065		0.077		46		47		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.075		149.69		10.7694010976

		3		11		2005		12		39		4		0		110001		-0.115		-0.019		0.036		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.117		260.62		12.1991803003

		3		11		2005		12		39		7		0		110001		0.022		-0.059		0.061		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.308		12.39		0		14527		0.063		159.55		8.7669835177

		3		11		2005		12		39		10		0		110001		-0.028		-0.042		0.119		49		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.617		12.39		0		14527		0.05		213.69		12.9263297188

		3		11		2005		12		39		13		0		110001		-0.032		-0.069		0.229		46		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.076		204.88		24.1300642353

		3		11		2005		12		39		16		0		110001		0.068		0.024		-0.074		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.54		12.39		0		14527		0.072		70.56		10.3324730825

		3		11		2005		12		39		19		0		110001		0.04		-0.033		-0.01		43		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.991		12.39		0		14527		0.052		129.52		5.2810983706

		3		11		2005		12		39		22		0		110001		-0.135		-0.118		0.1		46		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.432		12.39		0		14527		0.179		228.84		20.5302216257

		3		11		2005		12		39		25		0		110001		-0.062		-0.075		0.054		52		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.097		219.58		11.1287914887

		3		11		2005		12		39		28		0		110001		0.004		-0.01		0.034		49		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.011		158.2		3.5665109

		3		11		2005		12		39		31		0		110001		-0.038		-0.02		0.137		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.043		242.24		14.3572281447

		3		11		2005		12		39		34		0		110001		-0.048		-0.032		-0.153		43		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.058		236.31		16.3514525349

		3		11		2005		12		39		37		0		110001		-0.038		-0.073		0.091		50		44		51		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.082		207.5		12.2694743164

		3		11		2005		12		39		40		0		110001		-0.027		-0.002		0.012		45		53		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.027		265.76		2.961418579

		3		11		2005		12		39		43		0		110001		0.018		-0.058		-0.109		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.061		162.76		12.4775798936

		3		11		2005		12		39		46		0		110001		0.009		0.055		0.081		47		45		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.056		9.29		9.8320903169

		3		11		2005		12		39		49		0		110001		0.026		-0.072		0.201		47		52		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.077		160.14		21.5083704636

		3		11		2005		12		39		52		0		110001		-0.09		-0.046		0.024		43		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.39		0		14527		0.101		242.93		10.3884551306

		3		11		2005		12		39		55		0		110001		0.01		-0.052		0.098		44		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.053		169.11		11.1391202525

		3		11		2005		12		39		58		0		110001		0.027		-0.039		0.056		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.65		12.39		0		14527		0.047		145.3		7.3389372528

		3		11		2005		12		40		1		0		110001		-0.014		-0.053		0.12		47		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.055		194.8		13.1928010672

		3		11		2005		12		40		4		0		110001		0.039		-0.152		0.168		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.464		12.39		0		14527		0.157		165.61		22.98891037

		3		11		2005		12		40		7		0		110001		0.09		-0.124		0.174		44		45		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.153		144.03		23.1844775658

		3		11		2005		12		40		10		0		110001		-0.083		0.009		-0.084		43		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.083		276.19		11.8431414751

		3		11		2005		12		40		13		0		110001		0.054		0.072		-0.165		45		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.09		36.87		18.7949461292

		3		11		2005		12		40		16		0		110001		0.05		-0.019		0.063		42		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.053		110.81		8.2643814046

		3		11		2005		12		40		19		0		110001		0.017		0.011		-0.039		43		45		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.39		0		14527		0.02		57.09		4.3943145085

		3		11		2005		12		40		22		0		110001		0.005		0.019		-0.006		45		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.323		12.39		0		14527		0.02		14.74		2.0542638584

		3		11		2005		12		40		25		0		110001		0.06		-0.008		-0.029		45		54		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.39		0		14527		0.061		97.59		6.7119296778

		3		11		2005		12		40		28		0		110001		0.014		-0.028		0.199		43		51		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.39		0		14527		0.031		153.43		20.144726357

		3		11		2005		12		40		31		0		110001		0.015		0.009		-0.019		46		52		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.017		59.04		2.582634314

		3		11		2005		12		40		34		0		110001		0.016		-0.031		0.089		53		50		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.035		152.7		9.5592886765

		3		11		2005		12		40		37		0		110001		0.007		0.024		-0.002		48		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.025		16.26		2.5079872408

		3		11		2005		12		40		40		0		110001		-0.05		0.001		-0.07		46		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.05		271.15		8.6029064856

		3		11		2005		12		40		43		0		110001		0.025		0.062		-0.021		40		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.067		21.96		7.0071392165

		3		11		2005		12		40		46		0		110001		0.014		0.015		0.024		43		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.39		0		14527		0.021		43.03		3.1575306808

		3		11		2005		12		40		49		0		110001		0.025		-0.079		0.11		44		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.083		162.44		13.7717101335

		3		11		2005		12		40		52		0		110001		0.061		-0.064		0.13		41		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.39		0		14527		0.088		136.37		15.7216411357

		3		11		2005		12		40		55		0		110001		0.025		-0.038		0.17		46		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.045		146.66		17.5980112513

		3		11		2005		12		40		58		0		110001		-0.023		-0.011		0.055		50		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.025		244.44		6.0621778265

		3		11		2005		12		41		1		0		110001		0.037		-0.06		0.01		46		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.408		12.39		0		14527		0.07		148.34		7.1196910045

		3		11		2005		12		41		4		0		110001		0.002		-0.004		-0.048		50		48		53		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.004		153.43		4.8207883173

		3		11		2005		12		41		7		0		110001		0.022		0.025		-0.036		45		50		59		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.161		12.39		0		14527		0.033		41.35		4.9040799341

		3		11		2005		12		41		10		0		110001		-0.005		0.024		-0.045		48		44		58		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.025		348.23		5.1244511901

		3		11		2005		12		41		13		0		110001		-0.031		0.007		-0.02		50		39		67		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.39		0		14527		0.032		282.72		3.7549966711

		3		11		2005		12		41		16		0		110001		0.045		0.052		-0.058		50		40		67		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.39		0		14527		0.069		40.87		8.9961102706

		3		11		2005		12		41		19		0		110001		-0.008		0.035		-0.052		43		47		56		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.39		0		14527		0.036		347.12		6.3190189112

		3		11		2005		12		41		22		0		110001		0.026		-0.006		0.022		48		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.39		0		14527		0.027		102.99		3.4583232932

		3		11		2005		12		41		25		0		110001		0.03		0.07		-0.027		45		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.076		23.2		8.0802227692

		3		11		2005		12		41		28		0		110001		-0.082		0.022		-0.013		41		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.39		0		14527		0.085		285.02		8.5889463847

		3		11		2005		12		41		31		0		110001		-0.023		0.013		-0.025		48		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.39		0		14527		0.026		299.48		3.6373066959

		3		11		2005		12		41		34		0		110001		-0.073		-0.009		0.02		42		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.074		262.97		7.6223356001

		3		11		2005		12		41		37		0		110001		-0.027		-0.009		-0.077		44		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.39		0		14527		0.028		251.57		8.2091412462

		3		11		2005		12		41		40		0		110001		-0.056		-0.075		0.096		45		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.094		216.75		13.4078335312

		3		11		2005		12		41		43		0		110001		0.093		0.006		-0.074		41		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.356		12.39		0		14527		0.093		86.31		11.9

		3		11		2005		12		41		46		0		110001		-0.048		-0.11		0.307		45		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.39		0		14527		0.12		203.57		32.9625545127

		3		11		2005		12		41		49		0		110001		-0.031		-0.119		0.164		47		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.123		194.6		20.4982926118

		3		11		2005		12		41		52		0		110001		-0.015		0.037		-0.113		45		48		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.39		0		14527		0.04		337.93		11.9845734175

		3		11		2005		12		41		55		0		110001		0.001		0.048		-0.036		45		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.048		1.19		6.0008332755

		3		11		2005		12		41		58		0		110001		-0.036		0.007		-0.023		44		42		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.037		281		4.3289721644

		3		11		2005		12		42		1		0		110001		-0.032		-0.032		-0.046		47		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.39		0		14527		0.045		225		6.452906322

		3		11		2005		12		42		4		0		110001		0.003		-0.072		0.134		44		49		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.39		0		14527		0.072		177.61		15.2147954308

		3		11		2005		12		42		7		0		110001		0.023		-0.046		0.022		52		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.39		0		14527		0.051		153.43		5.5937465084

		3		11		2005		12		42		10		0		110001		-0.013		0.045		-0.057		41		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.047		343.89		7.3776690086

		3		11		2005		12		42		13		0		110001		-0.087		0.075		-0.049		40		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.39		0		14527		0.115		310.76		12.4879942345

		3		11		2005		12		42		16		0		110001		-0.012		-0.057		0.073		47		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.39		0		14527		0.058		191.89		9.3391648449

		3		11		2005		12		42		19		0		110001		0.007		0.063		-0.187		51		53		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.063		6.34		19.7451259809

		3		11		2005		12		42		22		0		110001		0.026		-0.02		0.015		45		59		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.033		127.57		3.6069377594

		3		11		2005		12		42		25		0		110001		-0.031		0.051		-0.109		46		52		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.39		0		14527		0.06		328.71		12.4269867627

		3		11		2005		12		42		28		0		110001		0.048		-0.058		0.142		42		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.075		140.39		16.0723364823

		3		11		2005		12		42		31		0		110001		0.04		0.006		-0.085		47		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.39		0		14527		0.04		81.47		9.4132884796

		3		11		2005		12		42		34		0		110001		0.023		-0.02		-0.111		45		42		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.39		0		14527		0.03		131.01		11.5108644332

		3		11		2005		12		42		37		0		110001		0.029		0.01		0.02		49		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.39		0		14527		0.031		70.97		3.6619666847

		3		11		2005		12		42		40		0		110001		-0.005		-0.058		0.011		46		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.39		0		14527		0.058		184.93		5.9245252974

		3		11		2005		12		42		43		0		110001		-0.031		-0.037		0.013		51		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.39		0		14527		0.048		219.96		4.9989999

		3		11		2005		12		42		46		0		110001		-0.002		0.043		-0.13		47		48		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.043		357.34		13.6941593389

		3		11		2005		12		42		49		0		110001		0.009		0.023		0.02		46		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.025		21.37		3.1780497164

		3		11		2005		12		42		52		0		110001		0.045		0.027		-0.107		41		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.39		0		14527		0.052		59.04		11.9176339934

		3		11		2005		12		42		55		0		110001		-0.033		0.036		0.088		48		45		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.049		317.49		10.0642933185

		3		11		2005		12		42		58		0		110001		-0.052		-0.054		-0.051		43		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.39		0		14527		0.075		223.92		9.066973034

		3		11		2005		12		43		1		0		110001		0.014		-0.009		0.164		49		51		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.39		0		14527		0.017		122.74		16.4842348928

		3		11		2005		12		43		4		0		110001		-0.019		-0.002		-0.009		43		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.39		0		14527		0.019		263.99		2.1118712082

		3		11		2005		12		43		7		0		110001		0.016		-0.048		-0.107		41		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.051		161.57		11.8359621493

		3		11		2005		12		43		10		0		110001		-0.01		0.004		-0.091		39		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.037		12.4		0		14527		0.011		291.8		9.1635146096

		3		11		2005		12		43		13		0		110001		-0.037		-0.028		0.051		44		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.046		232.88		6.8949256704

		3		11		2005		12		43		16		0		110001		0.092		-0.004		0.049		41		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.092		92.49		10.4312031904

		3		11		2005		12		43		19		0		110001		-0.029		-0.039		-0.006		48		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.39		0		14527		0.049		216.63		4.8969378187

		3		11		2005		12		43		22		0		110001		-0.022		0.018		-0.038		48		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.594		12.4		0		14527		0.028		309.29		4.7455242071

		3		11		2005		12		43		25		0		110001		-0.12		0.03		-0.077		43		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.124		284.04		14.5701750161

		3		11		2005		12		43		28		0		110001		0.048		-0.021		0.046		46		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.39		0		14527		0.052		113.63		6.9720872054

		3		11		2005		12		43		31		0		110001		-0.033		-0.011		-0.007		44		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.035		251.57		3.5482389998

		3		11		2005		12		43		34		0		110001		-0.046		0.029		-0.101		43		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.107		12.39		0		14527		0.054		302.23		11.4708325766

		3		11		2005		12		43		37		0		110001		0.126		-0.01		-0.011		46		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.126		94.54		12.6873953198

		3		11		2005		12		43		40		0		110001		-0.007		-0.024		0.088		48		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.39		0		14527		0.025		196.26		9.1482238713

		3		11		2005		12		43		43		0		110001		0.04		0.032		0.011		46		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.39		0		14527		0.051		51.34		5.239274759

		3		11		2005		12		43		46		0		110001		0.011		-0.041		0.224		48		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.042		164.98		22.7986841726

		3		11		2005		12		43		49		0		110001		0.017		0.014		-0.094		43		48		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.39		0		14527		0.022		50.53		9.6545326143

		3		11		2005		12		43		52		0		110001		0.067		-0.078		0.09		43		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.103		139.34		13.6649185874

		3		11		2005		12		43		55		0		110001		-0.015		-0.107		0.161		47		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.455		12.39		0		14527		0.108		187.98		19.3894301102

		3		11		2005		12		43		58		0		110001		-0.023		-0.061		0.105		46		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.555		12.39		0		14527		0.065		200.66		12.3592070943

		3		11		2005		12		44		1		0		110001		-0.065		0.048		-0.022		40		41		47		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		5.439		12.39		0		14527		0.081		306.44		8.3743656476

		3		11		2005		12		44		4		0		110001		0.043		-0.046		0.118		44		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.063		136.93		13.3749766355

		3		11		2005		12		44		7		0		110001		0.027		-0.071		0.076		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.076		159.18		10.7452315005

		3		11		2005		12		44		10		0		110001		-0.042		0.089		-0.035		43		48		46		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		5.339		12.39		0		14527		0.098		334.74		10.4450945424

		3		11		2005		12		44		13		0		110001		-0.002		0.074		-0.165		51		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.074		358.45		18.0845237703

		3		11		2005		12		44		16		0		110001		-0.025		-0.02		0.046		47		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.39		0		14527		0.032		231.34		5.6044625077

		3		11		2005		12		44		19		0		110001		0.007		-0.006		-0.002		38		43		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.39		0		14527		0.009		130.6		0.9433981132

		3		11		2005		12		44		22		0		110001		0.015		-0.043		-0.015		43		45		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.39		0		14527		0.046		160.77		4.7947888379

		3		11		2005		12		44		25		0		110001		0.007		-0.024		0.055		43		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.39		0		14527		0.025		163.74		6.0415229868

		3		11		2005		12		44		28		0		110001		0.012		-0.007		-0.057		44		50		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.014		120.26		5.8668560575

		3		11		2005		12		44		31		0		110001		-0.006		-0.049		0.104		45		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.049		186.98		11.5121674762

		3		11		2005		12		44		34		0		110001		-0.076		-0.032		0.127		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.39		0		14527		0.082		247.17		15.1423247885

		3		11		2005		12		44		37		0		110001		0.037		-0.009		0.007		48		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.39		0		14527		0.038		103.67		3.8716921365

		3		11		2005		12		44		40		0		110001		0.006		-0.036		-0.023		44		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.39		0		14527		0.036		170.54		4.313930922

		3		11		2005		12		44		43		0		110001		-0.066		-0.09		0.042		47		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.39		0		14527		0.112		216.25		11.9247641486

		3		11		2005		12		44		46		0		110001		0.038		0.002		0.041		48		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.39		0		14527		0.038		86.99		5.5937465084

		3		11		2005		12		44		49		0		110001		-0.03		0.023		0.004		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.39		0		14527		0.038		307.48		3.8013155617

		3		11		2005		12		44		52		0		110001		0.03		0.065		-0.104		46		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.072		24.78		12.6257673034

		3		11		2005		12		44		55		0		110001		0.023		-0.087		0.013		44		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.766		12.39		0		14527		0.09		165.19		9.0923044384

		3		11		2005		12		44		58		0		110001		-0.033		0.064		-0.214		49		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.39		0		14527		0.072		332.72		22.5789725187

		3		11		2005		12		45		1		0		110001		-0.027		-0.02		-0.138		50		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.034		233.47		14.2031686605

		3		11		2005		12		45		4		0		110001		-0.042		0.02		-0.101		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.39		0		14527		0.047		295.46		11.1198021565

		3		11		2005		12		45		7		0		110001		0.039		0.05		-0.015		45		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.39		0		14527		0.063		37.95		6.5161338231

		3		11		2005		12		45		10		0		110001		-0.09		0.005		-0.045		53		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.09		273.18		10.0747208398

		3		11		2005		12		45		13		0		110001		0.031		0.033		0.124		43		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.464		12.39		0		14527		0.045		43.21		13.200757554

		3		11		2005		12		45		16		0		110001		-0.146		0.124		-0.043		47		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.697		12.39		0		14527		0.192		310.34		19.6318618577

		3		11		2005		12		45		19		0		110001		0.001		-0.02		0.031		45		54		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.39		0		14527		0.02		177.14		3.6905284174

		3		11		2005		12		45		22		0		110001		0.128		-0.108		0.16		48		62		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.167		130.16		23.1620379069

		3		11		2005		12		45		25		0		110001		0.027		-0.01		0.107		53		64		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.642		12.39		0		14527		0.029		110.32		11.0806137014

		3		11		2005		12		45		28		0		110001		0.014		-0.04		0.159		52		70		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.042		160.71		16.4550903978

		3		11		2005		12		45		31		0		110001		-0.015		-0.014		0		58		67		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.39		0		14527		0.021		226.97		2.0518284529

		3		11		2005		12		45		34		0		110001		-0.011		-0.027		-0.076		57		72		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.39		0		14527		0.029		202.17		8.14002457

		3		11		2005		12		45		37		0		110001		-0.041		0.025		-0.047		58		66		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.39		0		14527		0.048		301.37		6.7193749709

		3		11		2005		12		45		40		0		110001		0.017		-0.046		-0.083		56		60		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.844		12.39		0		14527		0.049		159.72		9.640539404

		3		11		2005		12		45		43		0		110001		-0.019		0.028		-0.001		58		55		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.39		0		14527		0.034		325.84		3.385262176

		3		11		2005		12		45		46		0		110001		0.038		-0.06		0.075		53		52		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.39		0		14527		0.071		147.65		10.3290851483

		3		11		2005		12		45		49		0		110001		-0.005		-0.001		-0.019		49		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.005		258.69		1.9672315573

		3		11		2005		12		45		52		0		110001		0.014		0.059		-0.145		44		36		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.061		13.35		15.7168699174

		3		11		2005		12		45		55		0		110001		-0.022		-0.006		-0.012		48		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.023		254.74		2.5768197453

		3		11		2005		12		45		58		0		110001		-0.046		-0.004		0.042		46		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.58		12.39		0		14527		0.046		265.03		6.2417946137

		3		11		2005		12		46		1		0		110001		0.008		0.054		-0.106		49		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.39		0		14527		0.055		8.43		11.9230868486

		3		11		2005		12		46		4		0		110001		-0.059		0.041		0.013		45		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.39		0		14527		0.072		304.8		7.3013697345

		3		11		2005		12		46		7		0		110001		-0.112		0.082		-0.022		42		54		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.39		0		14527		0.139		306.21		14.0541808726

		3		11		2005		12		46		10		0		110001		-0.108		0.087		-0.036		43		45		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.39		0		14527		0.139		308.85		14.3279447235

		3		11		2005		12		46		13		0		110001		-0.049		-0.08		0.143		50		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.094		211.49		17.1026313765

		3		11		2005		12		46		16		0		110001		0.163		-0.107		0.169		37		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.418		12.39		0		14527		0.195		123.28		25.802906813

		3		11		2005		12		46		19		0		110001		0.015		0.011		-0.112		47		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.019		53.75		11.3534135836

		3		11		2005		12		46		22		0		110001		0.045		-0.031		0.083		44		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.39		0		14527		0.055		124.56		9.9373034572

		3		11		2005		12		46		25		0		110001		0.011		-0.022		-0.036		47		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.364		12.39		0		14527		0.025		153.43		4.3600458713

		3		11		2005		12		46		28		0		110001		0.017		0.05		0.077		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.39		0		14527		0.053		18.78		9.3370230802

		3		11		2005		12		46		31		0		110001		-0.013		0.02		-0.015		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.557		12.39		0		14527		0.024		326.98		2.8178005607

		3		11		2005		12		46		34		0		110001		0.004		0.13		-0.128		45		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.39		0		14527		0.13		1.76		18.2482875909

		3		11		2005		12		46		37		0		110001		-0.029		0.016		-0.034		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.39		0		14527		0.033		298.89		4.7465777145

		3		11		2005		12		46		40		0		110001		-0.046		-0.047		0.013		51		51		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.39		0		14527		0.066		224.38		6.7037303048

		3		11		2005		12		46		43		0		110001		-0.102		0.01		-0.07		46		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.39		0		14527		0.102		275.6		12.4112851873

		3		11		2005		12		46		46		0		110001		-0.012		0.004		-0.044		50		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.39		0		14527		0.013		288.43		4.5782092569

		3		11		2005		12		46		49		0		110001		0.002		0.226		-0.242		45		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.789		12.4		0		14527		0.226		0.51		33.1125353907

		3		11		2005		12		46		52		0		110001		0.018		0.003		0.024		48		52		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.018		80.54		3.0149626863

		3		11		2005		12		46		55		0		110001		-0.027		0.065		-0.07		48		52		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.805		12.4		0		14527		0.07		337.44		9.926731587

		3		11		2005		12		46		58		0		110001		0.066		0.076		-0.015		45		50		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.39		0		14527		0.101		40.97		10.1769347055

		3		11		2005		12		47		1		0		110001		0.047		-0.027		0.03		46		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.39		0		14527		0.054		119.88		6.1951594007

		3		11		2005		12		47		4		0		110001		0.003		-0.002		0.017		41		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.813		12.39		0		14527		0.004		123.69		1.7378147197

		3		11		2005		12		47		7		0		110001		0.079		-0.061		-0.01		44		52		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.983		12.4		0		14527		0.1		127.67		10.0309520984

		3		11		2005		12		47		10		0		110001		-0.035		0.055		0		49		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.065		327.53		6.5192024052

		3		11		2005		12		47		13		0		110001		0.043		0.039		0.006		48		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.058		47.79		5.8360945846

		3		11		2005		12		47		16		0		110001		0.012		0.019		0.141		46		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.39		0		14527		0.022		32.28		14.2779550356

		3		11		2005		12		47		19		0		110001		0.108		-0.072		0.007		40		46		36		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.39		0		14527		0.13		123.69		12.9988461026

		3		11		2005		12		47		22		0		110001		-0.05		-0.015		0.014		49		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.052		253.3		5.4046276467

		3		11		2005		12		47		25		0		110001		-0.01		-0.05		0.122		45		56		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.051		191.31		13.2227077409

		3		11		2005		12		47		28		0		110001		-0.057		0.052		-0.061		45		52		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.077		312.37		9.8356494447

		3		11		2005		12		47		31		0		110001		-0.072		-0.07		0.066		45		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.1		225.81		12.0166551086

		3		11		2005		12		47		34		0		110001		-0.074		0.003		0.01		45		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.48		12.39		0		14527		0.074		272.32		7.4732857566

		3		11		2005		12		47		37		0		110001		-0.033		-0.006		-0.035		43		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.39		0		14527		0.034		259.7		4.8476798574

		3		11		2005		12		47		40		0		110001		-0.035		0.069		-0.095		44		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.39		0		14527		0.077		333.1		12.2519386221

		3		11		2005		12		47		43		0		110001		0.028		0.002		0.041		42		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.39		0		14527		0.028		85.91		4.9689032995

		3		11		2005		12		47		46		0		110001		0.013		-0.01		-0.064		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.39		0		14527		0.016		127.57		6.6068146637

		3		11		2005		12		47		49		0		110001		0.025		-0.161		0.138		44		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.789		12.4		0		14527		0.163		171.17		21.3518149111

		3		11		2005		12		47		52		0		110001		-0.016		-0.038		0.026		45		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.041		202.83		4.8744230428

		3		11		2005		12		47		55		0		110001		-0.108		-0.048		0.012		49		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.118		246.04		11.8793939239

		3		11		2005		12		47		58		0		110001		-0.035		0.058		-0.034		46		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.068		328.89		7.5795778247

		3		11		2005		12		48		1		0		110001		0.028		0.024		-0.041		54		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.037		49.4		5.5145262716

		3		11		2005		12		48		4		0		110001		0.017		0.021		-0.012		45		40		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.027		38.99		2.9563490998

		3		11		2005		12		48		7		0		110001		-0.042		-0.012		0.065		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.4		0		14527		0.044		254.05		7.831347266

		3		11		2005		12		48		10		0		110001		0.004		-0.035		0.033		48		49		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.035		173.48		4.8270073545

		3		11		2005		12		48		13		0		110001		0.024		-0.032		-0.028		44		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.04		143.13		4.8826222463

		3		11		2005		12		48		16		0		110001		0.034		0.034		-0.033		43		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.048		45		5.8318093247

		3		11		2005		12		48		19		0		110001		-0.055		0.001		0.082		44		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.055		271.04		9.8742088291

		3		11		2005		12		48		22		0		110001		-0.129		0.059		-0.012		40		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.142		294.58		14.2358701877

		3		11		2005		12		48		25		0		110001		-0.032		0.028		-0.044		43		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.043		311.19		6.1188234163

		3		11		2005		12		48		28		0		110001		0.016		-0.027		0.04		48		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.031		149.35		5.0842895276

		3		11		2005		12		48		31		0		110001		0.01		0.027		-0.033		42		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.4		0		14527		0.029		20.32		4.3794976881

		3		11		2005		12		48		34		0		110001		-0.121		0.075		-0.053		44		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.23		12.4		0		14527		0.142		301.79		15.190457531

		3		11		2005		12		48		37		0		110001		0.024		-0.116		0.246		40		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.118		168.31		27.3034796317

		3		11		2005		12		48		40		0		110001		0.043		-0.079		0.238		45		44		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.09		151.44		25.4428771958

		3		11		2005		12		48		43		0		110001		-0.088		0.075		-0.088		44		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.4		0		14527		0.116		310.44		14.5303131418

		3		11		2005		12		48		46		0		110001		0.002		-0.038		-0.099		48		50		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.4		0		14527		0.038		176.99		10.6061303028

		3		11		2005		12		48		49		0		110001		-0.026		-0.047		0.145		43		52		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.054		208.95		15.4628587266

		3		11		2005		12		48		52		0		110001		-0.014		-0.042		0.047		47		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.044		198.43		6.4567793829

		3		11		2005		12		48		55		0		110001		0.115		-0.115		0.089		41		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.163		135		18.5394174666

		3		11		2005		12		48		58		0		110001		0.1		-0.029		-0.068		45		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.104		106.17		12.4358353157

		3		11		2005		12		49		1		0		110001		-0.04		0.064		-0.015		48		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.517		12.4		0		14527		0.075		327.99		7.6948034413

		3		11		2005		12		49		4		0		110001		-0.024		0.02		-0.017		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.184		12.4		0		14527		0.031		309.81		3.5566838488

		3		11		2005		12		49		7		0		110001		0.044		-0.116		0.12		44		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.124		159.23		17.2603592083

		3		11		2005		12		49		10		0		110001		-0.008		0.037		-0.038		46		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.038		347.8		5.3637673328

		3		11		2005		12		49		13		0		110001		0.011		-0.009		0.077		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.014		129.29		7.8300702423

		3		11		2005		12		49		16		0		110001		-0.006		0.059		-0.159		46		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.059		354.19		16.9699734826

		3		11		2005		12		49		19		0		110001		0.005		-0.064		-0.064		50		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.064		175.53		9.0647669578

		3		11		2005		12		49		22		0		110001		-0.02		-0.053		0.01		49		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.057		200.67		5.7523908073

		3		11		2005		12		49		25		0		110001		-0.076		-0.009		-0.211		42		42		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.077		263.25		22.4450439964

		3		11		2005		12		49		28		0		110001		0.01		0.023		-0.051		48		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.025		23.5		5.6833088954

		3		11		2005		12		49		31		0		110001		-0.025		0.015		-0.014		48		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.029		300.96		3.2341923258

		3		11		2005		12		49		34		0		110001		0.018		0.018		-0.249		43		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.025		45		25.0297822603

		3		11		2005		12		49		37		0		110001		0.046		0.012		-0.038		43		47		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.048		75.38		6.0860496219

		3		11		2005		12		49		40		0		110001		0.027		-0.004		0.046		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.027		98.43		5.3488316481

		3		11		2005		12		49		43		0		110001		0.068		-0.093		0.108		46		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.115		143.83		15.7914533847

		3		11		2005		12		49		46		0		110001		-0.012		-0.001		0.046		46		55		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.012		265.24		4.7549973712

		3		11		2005		12		49		49		0		110001		-0.005		-0.02		0.095		50		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.021		194.04		9.7211110476

		3		11		2005		12		49		52		0		110001		-0.002		0.016		0.138		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.016		352.87		13.8938835464

		3		11		2005		12		49		55		0		110001		0.016		0.03		-0.258		47		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.034		28.07		26.0230666909

		3		11		2005		12		49		58		0		110001		-0.03		-0.054		0.038		45		56		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.062		209.05		7.2525857458

		3		11		2005		12		50		1		0		110001		0.064		-0.013		0.042		40		55		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.065		101.48		7.7646635471

		3		11		2005		12		50		4		0		110001		0.013		0.016		-0.008		50		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.021		39.09		2.2113344387

		3		11		2005		12		50		7		0		110001		-0.023		0.049		-0.034		48		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.054		334.86		6.3921827258

		3		11		2005		12		50		10		0		110001		-0.027		-0.009		0.041		46		52		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.028		251.57		4.9909918854

		3		11		2005		12		50		13		0		110001		0.04		0.095		-0.072		42		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.836		12.4		0		14527		0.103		22.83		12.5733845881

		3		11		2005		12		50		16		0		110001		0.047		0.08		-0.194		44		50		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.093		30.43		21.5046506598

		3		11		2005		12		50		19		0		110001		0.022		-0.022		-0.065		44		43		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.031		135		7.2062472897

		3		11		2005		12		50		22		0		110001		-0.127		-0.095		0.171		46		38		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.159		233.2		23.3227356886

		3		11		2005		12		50		25		0		110001		-0.086		-0.012		0.036		45		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.087		262.06		9.4

		3		11		2005		12		50		28		0		110001		-0.01		0.077		0.007		47		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.078		352.6		7.7961528974

		3		11		2005		12		50		31		0		110001		0.111		-0.121		0.069		47		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.164		137.47		17.8109516871

		3		11		2005		12		50		34		0		110001		-0.02		-0.043		0.085		43		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.047		204.94		9.7334474879

		3		11		2005		12		50		37		0		110001		0.113		-0.051		0.088		48		39		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.124		114.29		15.2032891178

		3		11		2005		12		50		40		0		110001		-0.098		0.071		-0.129		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.121		305.92		17.6878489365

		3		11		2005		12		50		43		0		110001		0.077		-0.081		0.029		45		47		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.478		12.4		0		14527		0.112		136.45		11.5459949766

		3		11		2005		12		50		46		0		110001		-0.009		0.001		0.081		40		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.009		276.34		8.1504601097

		3		11		2005		12		50		49		0		110001		-0.023		0.007		-0.019		51		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.024		286.93		3.0643106892

		3		11		2005		12		50		52		0		110001		0.014		-0.021		0.003		45		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.025		146.31		2.5416530054

		3		11		2005		12		50		55		0		110001		0.076		-0.138		0.265		47		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.158		151.16		30.8293691145

		3		11		2005		12		50		58		0		110001		0.039		0.02		-0.105		43		39		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.044		62.85		11.3780490419

		3		11		2005		12		51		1		0		110001		-0.137		-0.009		0.057		40		47		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.137		266.24		14.8657324071

		3		11		2005		12		51		4		0		110001		0.006		0.114		-0.215		50		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.408		12.4		0		14527		0.114		3.01		24.3427607309

		3		11		2005		12		51		7		0		110001		-0.044		-0.034		-0.174		53		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.056		232.31		18.266909974

		3		11		2005		12		51		10		0		110001		-0.016		-0.096		0.015		47		51		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.097		189.46		9.8473346648

		3		11		2005		12		51		13		0		110001		-0.136		0.089		-0.084		45		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.163		303.2		18.295627893

		3		11		2005		12		51		16		0		110001		0.098		0.037		0.104		41		38		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.105		69.32		14.7610975202

		3		11		2005		12		51		19		0		110001		-0.034		0.039		0.017		44		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.052		318.92		5.4460995217

		3		11		2005		12		51		22		0		110001		-0.053		-0.059		0.041		50		42		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.079		221.93		8.9280456988

		3		11		2005		12		51		25		0		110001		-0.033		0.144		-0.01		49		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.148		347.09		14.807092895

		3		11		2005		12		51		28		0		110001		-0.065		0.055		0.003		44		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.085		310.24		8.5199765258

		3		11		2005		12		51		31		0		110001		-0.073		0.067		-0.096		47		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.099		312.55		13.7963763358

		3		11		2005		12		51		34		0		110001		0.039		-0.023		0.07		48		50		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.045		120.53		8.3366660003

		3		11		2005		12		51		37		0		110001		0.027		-0.041		-0.02		48		49		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.049		146.63		5.3009433123

		3		11		2005		12		51		40		0		110001		0.067		-0.123		0.144		37		49		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.14		151.42		20.0883050554

		3		11		2005		12		51		43		0		110001		0.08		0.017		0.099		44		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.859		12.4		0		14527		0.082		78		12.841339494

		3		11		2005		12		51		46		0		110001		-0.026		0.053		-0.021		42		40		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.059		333.87		6.2657800791

		3		11		2005		12		51		49		0		110001		-0.047		-0.092		0.099		45		41		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.103		207.06		14.3087385887

		3		11		2005		12		51		52		0		110001		0.079		0.009		-0.033		41		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.534		12.4		0		14527		0.08		83.5		8.6087165129

		3		11		2005		12		51		55		0		110001		-0.171		0.065		-0.021		40		52		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.183		290.81		18.4138534805

		3		11		2005		12		51		58		0		110001		-0.007		-0.037		-0.103		49		41		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.038		190.71		10.9667679833

		3		11		2005		12		52		1		0		110001		0.074		0.109		-0.105		45		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.132		34.17		16.8469581824

		3		11		2005		12		52		4		0		110001		0.09		-0.052		0.02		39		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.104		120.02		10.5848948979

		3		11		2005		12		52		7		0		110001		-0.029		-0.001		0.018		54		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.478		12.4		0		14527		0.029		268.03		3.4146742158

		3		11		2005		12		52		10		0		110001		-0.015		-0.111		0.063		49		40		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.112		187.7		12.8510699944

		3		11		2005		12		52		13		0		110001		-0.018		-0.085		0.018		58		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.4		0		14527		0.087		191.96		8.8729927308

		3		11		2005		12		52		16		0		110001		-0.006		-0.045		0.058		52		49		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.045		187.59		7.3654599313

		3		11		2005		12		52		19		0		110001		0.028		-0.056		0.178		47		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.063		153.43		18.8690222322

		3		11		2005		12		52		22		0		110001		0.012		-0.074		-0.009		50		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.867		12.4		0		14527		0.075		170.79		7.5504966724

		3		11		2005		12		52		25		0		110001		0.035		0.073		-0.087		47		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.081		25.62		11.8840228879

		3		11		2005		12		52		28		0		110001		-0.047		0.095		-0.056		48		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.155		12.4		0		14527		0.106		333.68		11.9874934828

		3		11		2005		12		52		31		0		110001		-0.133		-0.05		0.114		50		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.142		249.4		18.2167505335

		3		11		2005		12		52		34		0		110001		0.004		-0.053		0.037		42		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.053		175.68		6.4761099435

		3		11		2005		12		52		37		0		110001		-0.036		0.044		-0.007		49		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.057		320.71		5.7280013966

		3		11		2005		12		52		40		0		110001		0.023		-0.05		0.004		48		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.055		155.3		5.5181518645

		3		11		2005		12		52		43		0		110001		0.089		0.008		-0.014		48		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.089		84.86		9.044888059

		3		11		2005		12		52		46		0		110001		0.047		-0.084		0.167		45		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.096		150.77		19.2753728887

		3		11		2005		12		52		49		0		110001		0.07		0.124		-0.144		48		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.142		29.45		20.2514197033

		3		11		2005		12		52		52		0		110001		-0.058		0.076		-0.016		48		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.096		322.65		9.6932966528

		3		11		2005		12		52		55		0		110001		0.149		0.03		-0.058		48		42		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.152		78.62		16.2680668796

		3		11		2005		12		52		58		0		110001		-0.06		0.044		0.005		44		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.449		12.4		0		14527		0.074		306.25		7.457211275

		3		11		2005		12		53		1		0		110001		0.039		0.018		-0.016		41		49		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.043		65.22		4.5836666545

		3		11		2005		12		53		4		0		110001		0.046		-0.059		-0.075		49		48		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.075		142.06		10.5933941681

		3		11		2005		12		53		7		0		110001		0.032		-0.029		0.12		45		50		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.043		132.18		12.7534309109

		3		11		2005		12		53		10		0		110001		-0.047		-0.082		0.058		46		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.095		209.82		11.0891839195

		3		11		2005		12		53		13		0		110001		0.02		-0.019		-0.055		51		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.028		133.53		6.1530480252

		3		11		2005		12		53		16		0		110001		0.026		0.113		-0.147		53		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.116		12.96		18.7227134786

		3		11		2005		12		53		19		0		110001		0.001		-0.034		0.01		48		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.034		178.32		3.5454195802

		3		11		2005		12		53		22		0		110001		-0.038		0.055		-0.138		44		45		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.4		0		14527		0.067		325.36		15.333949263

		3		11		2005		12		53		25		0		110001		-0.015		0.018		-0.114		54		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.023		320.19		11.6382988448

		3		11		2005		12		53		28		0		110001		0.059		-0.074		0.065		47		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.095		141.43		11.4812891262

		3		11		2005		12		53		31		0		110001		0.035		0.067		-0.126		42		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.076		27.58		14.6935359938

		3		11		2005		12		53		34		0		110001		-0.055		0.004		0.006		51		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.4		0		14527		0.055		274.16		5.5470712993

		3		11		2005		12		53		37		0		110001		0.018		0.007		0.086		51		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.019		68.75		8.8141930998

		3		11		2005		12		53		40		0		110001		-0.012		-0.017		-0.044		49		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.021		215.22		4.8672374095

		3		11		2005		12		53		43		0		110001		-0.007		0.033		0.046		52		42		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.034		348.02		5.7043842788

		3		11		2005		12		53		46		0		110001		0.002		-0.102		0.124		48		47		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.102		178.88		16.0573970493

		3		11		2005		12		53		49		0		110001		0.042		-0.063		0.038		40		44		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.076		146.31		8.4717176535

		3		11		2005		12		53		52		0		110001		0.034		0.015		-0.142		46		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.325		12.4		0		14527		0.037		66.19		14.6782151504

		3		11		2005		12		53		55		0		110001		0.096		0.131		-0.224		43		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.162		36.23		27.6682128082

		3		11		2005		12		53		58		0		110001		0.055		-0.066		0.041		48		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.4		0		14527		0.086		140.19		9.5194537658

		3		11		2005		12		54		1		0		110001		0.031		-0.029		0.162		45		52		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.042		133.09		16.746940019

		3		11		2005		12		54		4		0		110001		0.058		-0.056		-0.037		45		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.081		133.99		8.8707384135

		3		11		2005		12		54		7		0		110001		0.041		-0.05		0.019		42		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.555		12.4		0		14527		0.065		140.65		6.7394361782

		3		11		2005		12		54		10		0		110001		-0.031		0.016		-0.014		45		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.035		297.3		3.7589892258

		3		11		2005		12		54		13		0		110001		-0.06		-0.028		0.168		43		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.066		244.98		18.0576853445

		3		11		2005		12		54		16		0		110001		-0.02		0.064		0.024		44		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.067		342.65		7.1217975259

		3		11		2005		12		54		19		0		110001		0.039		0.057		-0.065		43		47		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.069		34.38		9.484197383

		3		11		2005		12		54		22		0		110001		0.128		0.058		-0.071		45		39		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.141		65.62		15.7445228572

		3		11		2005		12		54		25		0		110001		-0.055		-0.021		0.027		46		40		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.059		249.1		6.4768819659

		3		11		2005		12		54		28		0		110001		0.041		0.025		-0.101		48		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.048		58.63		11.1834699445

		3		11		2005		12		54		31		0		110001		-0.049		-0.046		-0.126		45		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.006		12.4		0		14527		0.067		226.81		14.2804061567

		3		11		2005		12		54		34		0		110001		0.018		-0.019		0.029		44		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.026		136.55		3.9064049969

		3		11		2005		12		54		37		0		110001		-0.085		0.042		-0.095		48		53		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.095		296.29		13.4216243428

		3		11		2005		12		54		40		0		110001		-0.025		0.042		0.006		43		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.238		12.4		0		14527		0.049		329.24		4.9244289009

		3		11		2005		12		54		43		0		110001		-0.046		-0.016		0.028		46		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.06		12.4		0		14527		0.049		250.82		5.6178287621

		3		11		2005		12		54		46		0		110001		0.048		0.023		0.028		47		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.053		64.4		6.0141499815

		3		11		2005		12		54		49		0		110001		0.136		0.007		0.053		46		46		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.472		12.4		0		14527		0.136		87.05		14.6130079039

		3		11		2005		12		54		52		0		110001		0.039		-0.194		0.122		49		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.198		168.63		23.2467201988

		3		11		2005		12		54		55		0		110001		-0.064		0.025		-0.133		43		42		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.069		291.34		14.9699699398

		3		11		2005		12		54		58		0		110001		-0.028		-0.058		0.081		44		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.064		205.77		10.3484298326

		3		11		2005		12		55		1		0		110001		-0.029		-0.046		0.274		46		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.054		212.23		27.9343874105

		3		11		2005		12		55		4		0		110001		-0.113		0.089		-0.13		42		42		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.022		12.4		0		14527		0.144		308.22		19.3881407051

		3		11		2005		12		55		7		0		110001		-0.002		-0.005		-0.01		50		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.005		201.8		1.1357816692

		3		11		2005		12		55		10		0		110001		0.063		-0.045		0.029		43		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		125.54		8.2674058809

		3		11		2005		12		55		13		0		110001		-0.01		-0.037		-0.036		39		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.038		195.12		5.2583267301

		3		11		2005		12		55		16		0		110001		-0.016		0.006		0.139		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.017		290.56		14.0046420875

		3		11		2005		12		55		19		0		110001		-0.005		-0.052		0.091		49		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.052		185.49		10.4928547117

		3		11		2005		12		55		22		0		110001		0.155		-0.077		0.322		36		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.173		116.42		36.5565315641

		3		11		2005		12		55		25		0		110001		0.037		-0.015		-0.128		46		40		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.04		112.07		13.4082064423

		3		11		2005		12		55		28		0		110001		0.033		0.054		-0.091		53		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.063		31.43		11.0842230219

		3		11		2005		12		55		31		0		110001		-0.003		-0.137		0.072		47		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.137		181.25		15.479664079

		3		11		2005		12		55		34		0		110001		0.026		-0.007		-0.025		51		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.4		0		14527		0.027		105.07		3.6742346142

		3		11		2005		12		55		37		0		110001		-0.003		-0.015		0.067		45		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.015		191.31		6.8724086025

		3		11		2005		12		55		40		0		110001		0.018		-0.016		0.023		45		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.024		131.63		3.3301651611

		3		11		2005		12		55		43		0		110001		0.069		-0.034		0.001		48		41		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.077		116.23		7.6928538268

		3		11		2005		12		55		46		0		110001		-0.14		0.028		-0.062		51		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.143		281.31		15.5653461253

		3		11		2005		12		55		49		0		110001		-0.096		-0.037		0.18		46		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.103		248.92		20.7328242167

		3		11		2005		12		55		52		0		110001		0.047		0.026		-0.017		50		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.867		12.4		0		14527		0.054		61.05		5.6338264084

		3		11		2005		12		55		55		0		110001		-0.052		-0.108		0.085		48		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.797		12.4		0		14527		0.12		205.71		14.6945568154

		3		11		2005		12		55		58		0		110001		-0.054		-0.081		-0.004		53		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.097		213.69		9.7432027588

		3		11		2005		12		56		1		0		110001		-0.057		-0.068		0.11		58		43		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.089		219.97		14.1325864583

		3		11		2005		12		56		4		0		110001		0.04		0.071		-0.063		57		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.081		29.4		10.3004854255

		3		11		2005		12		56		7		0		110001		0.02		-0.005		0.027		59		52		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.021		104.04		3.3970575503

		3		11		2005		12		56		10		0		110001		0.095		0.072		-0.065		54		39		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.641		12.4		0		14527		0.119		52.84		13.5771867484

		3		11		2005		12		56		13		0		110001		-0.012		0.007		0.014		42		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.292		12.4		0		14527		0.014		300.26		1.9723082923

		3		11		2005		12		56		16		0		110001		0.024		-0.015		0.13		48		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.028		122.01		13.3045105134

		3		11		2005		12		56		19		0		110001		-0.016		0.032		-0.082		44		50		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.433		12.4		0		14527		0.036		333.43		8.9465076985

		3		11		2005		12		56		22		0		110001		0.077		0.071		-0.016		44		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.105		47.32		10.5952819689

		3		11		2005		12		56		25		0		110001		0.016		-0.04		0.036		44		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.043		158.2		5.614267539

		3		11		2005		12		56		28		0		110001		0.014		0.021		0.021		46		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.06		12.4		0		14527		0.025		33.69		3.2832910319

		3		11		2005		12		56		31		0		110001		-0.077		0.018		-0.153		46		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.079		283.16		17.2226594927

		3		11		2005		12		56		34		0		110001		0.065		-0.022		-0.122		50		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.069		108.7		13.9974997767

		3		11		2005		12		56		37		0		110001		0.022		-0.02		0.019		43		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.03		132.27		3.5284557529

		3		11		2005		12		56		40		0		110001		-0.057		0.102		-0.107		42		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.117		330.8		15.8436106996

		3		11		2005		12		56		43		0		110001		-0.077		-0.059		-0.046		47		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.097		232.54		10.7359210131

		3		11		2005		12		56		46		0		110001		0.074		-0.136		0.205		43		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.155		151.45		25.6898812765

		3		11		2005		12		56		49		0		110001		-0.021		0.144		-0.15		38		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.418		12.4		0		14527		0.146		351.7		20.8990430403

		3		11		2005		12		56		52		0		110001		-0.023		-0.012		-0.006		40		55		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.026		242.45		2.6627053911

		3		11		2005		12		56		55		0		110001		-0.029		0.048		-0.017		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.056		328.86		5.8600341296

		3		11		2005		12		56		58		0		110001		0.052		0.077		-0.076		41		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.093		34.03		12.0037494142

		3		11		2005		12		57		1		0		110001		0.034		0.005		0.13		49		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.034		81.63		13.4465608986

		3		11		2005		12		57		4		0		110001		0.038		0.072		0.063		50		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.081		27.82		10.2941731091

		3		11		2005		12		57		7		0		110001		-0.043		0.033		-0.02		42		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.898		12.4		0		14527		0.054		307.5		5.7775427303

		3		11		2005		12		57		10		0		110001		0.038		-0.033		0.1		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.48		12.4		0		14527		0.05		130.97		11.1950882087

		3		11		2005		12		57		13		0		110001		0.015		-0.039		0.191		52		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.042		158.96		19.5517262665

		3		11		2005		12		57		16		0		110001		-0.003		0.013		-0.058		58		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.107		12.4		0		14527		0.013		347.01		5.9514704065

		3		11		2005		12		57		19		0		110001		0.031		-0.067		0.038		52		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.074		155.17		8.3030115019

		3		11		2005		12		57		22		0		110001		-0.046		0.018		-0.043		44		50		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.049		291.37		6.549045732

		3		11		2005		12		57		25		0		110001		0.004		-0.098		-0.012		41		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.098		177.66		9.8812954616

		3		11		2005		12		57		28		0		110001		-0.021		0.018		-0.107		46		51		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.028		310.6		11.0516967023

		3		11		2005		12		57		31		0		110001		0.02		0.034		-0.006		48		51		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.039		30.47		3.9899874687

		3		11		2005		12		57		34		0		110001		-0.013		0.011		-0.042		45		49		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.017		310.24		4.5321076774

		3		11		2005		12		57		37		0		110001		0.057		0.007		-0.135		52		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.057		83		14.6707191371

		3		11		2005		12		57		40		0		110001		0.006		-0.045		-0.074		45		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.045		172.41		8.6815897162

		3		11		2005		12		57		43		0		110001		0.015		0.059		-0.125		43		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.061		14.26		13.903596657

		3		11		2005		12		57		46		0		110001		-0.011		0.035		0.076		53		49		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.037		342.55		8.4391942743

		3		11		2005		12		57		49		0		110001		-0.034		-0.025		0.003		45		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.042		233.67		4.2308391603

		3		11		2005		12		57		52		0		110001		0.049		-0.134		0.065		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.3		12.4		0		14527		0.143		159.91		15.6786479009

		3		11		2005		12		57		55		0		110001		-0.089		0.012		-0.021		44		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.09		277.68		9.2227978401

		3		11		2005		12		57		58		0		110001		0.083		0.022		-0.103		41		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.751		12.4		0		14527		0.086		75.15		13.4096979832

		3		11		2005		12		58		1		0		110001		-0.015		-0.048		-0.057		51		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.05		197.35		7.6013156756

		3		11		2005		12		58		4		0		110001		-0.106		0.085		-0.097		43		48		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.136		308.73		16.694310408

		3		11		2005		12		58		7		0		110001		0.02		-0.045		0.009		51		51		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.049		156.04		5.0059964043

		3		11		2005		12		58		10		0		110001		-0.158		0.005		0.054		49		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.158		271.81		16.7047897323

		3		11		2005		12		58		13		0		110001		-0.07		-0.029		-0.094		42		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.076		247.5		12.0735247546

		3		11		2005		12		58		16		0		110001		0.003		-0.118		0.1		45		50		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.118		178.54		15.4702941149

		3		11		2005		12		58		19		0		110001		-0.021		0.035		-0.014		50		49		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.041		329.04		4.3150898021

		3		11		2005		12		58		22		0		110001		0.011		-0.001		0.065		42		53		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.011		95.19		6.5931782928

		3		11		2005		12		58		25		0		110001		-0.089		0.121		-0.14		41		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.255		12.4		0		14527		0.15		323.66		20.5333874458

		3		11		2005		12		58		28		0		110001		-0.016		0.018		0.001		49		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.024		318.37		2.4103941586

		3		11		2005		12		58		31		0		110001		-0.122		0.004		-0.112		46		47		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.122		271.88		16.5662307119

		3		11		2005		12		58		34		0		110001		-0.03		-0.143		0.031		49		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.146		191.85		14.9365323954

		3		11		2005		12		58		37		0		110001		0.046		-0.026		-0.003		46		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.053		119.48		5.292447449

		3		11		2005		12		58		40		0		110001		-0.05		-0.02		0.068		52		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.054		248.2		8.6740993769

		3		11		2005		12		58		43		0		110001		-0.018		0.004		-0.026		55		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.339		12.4		0		14527		0.018		282.53		3.1874754901

		3		11		2005		12		58		46		0		110001		-0.042		0.06		-0.045		50		41		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.073		325.01		8.5959292691

		3		11		2005		12		58		49		0		110001		0.011		0.032		-0.122		51		42		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.034		18.97		12.6605687076

		3		11		2005		12		58		52		0		110001		-0.007		-0.052		0.028		55		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.387		12.4		0		14527		0.052		187.67		5.9472682805

		3		11		2005		12		58		55		0		110001		-0.011		-0.068		0.09		41		51		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.069		189.19		11.3335784287

		3		11		2005		12		58		58		0		110001		0.117		-0.114		0.157		43		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.163		134.26		22.6570077459

		3		11		2005		12		59		1		0		110001		0.072		0.077		0.05		44		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.105		43.08		11.6674761624

		3		11		2005		12		59		4		0		110001		0.007		0.107		-0.239		45		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.47		12.4		0		14527		0.107		3.74		26.1952285732

		3		11		2005		12		59		7		0		110001		0.077		0.139		-0.115		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.159		28.98		19.6150452459

		3		11		2005		12		59		10		0		110001		0.057		-0.072		0.107		44		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.092		141.63		14.1003546055

		3		11		2005		12		59		13		0		110001		-0.048		-0.003		0.007		40		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.048		266.42		4.8600411521

		3		11		2005		12		59		16		0		110001		0.038		0.13		-0.071		49		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.135		16.29		15.2921548514

		3		11		2005		12		59		19		0		110001		0.041		0.069		0.044		46		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.08		30.72		9.1531415372

		3		11		2005		12		59		22		0		110001		0.083		0.056		0.007		47		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.1		55.99		10.0369318021

		3		11		2005		12		59		25		0		110001		-0.016		0.056		-0.096		50		43		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.058		344.05		11.2285350781

		3		11		2005		12		59		28		0		110001		-0.017		-0.03		-0.013		47		41		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.034		209.54		3.6851051545

		3		11		2005		12		59		31		0		110001		0.043		0		0.059		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.316		12.4		0		14527		0.043		90		7.3006848994

		3		11		2005		12		59		34		0		110001		0.013		-0.021		-0.182		44		45		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.025		148.24		18.3668179062

		3		11		2005		12		59		37		0		110001		0.026		-0.048		0.043		41		44		49		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.055		151.56		6.9491006612

		3		11		2005		12		59		40		0		110001		-0.059		-0.018		-0.071		40		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.062		253.03		9.4053176448

		3		11		2005		12		59		43		0		110001		-0.021		-0.003		-0.031		49		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.021		261.87		3.7563279942

		3		11		2005		12		59		46		0		110001		0.002		-0.035		0.156		47		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.035		176.73		15.989058759

		3		11		2005		12		59		49		0		110001		-0.077		-0.007		0.05		45		41		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.077		264.81		9.2076055519

		3		11		2005		12		59		52		0		110001		-0.074		-0.052		0.021		47		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.09		234.9		9.2849340332

		3		11		2005		12		59		55		0		110001		0.112		0.015		-0.024		48		48		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.113		82.37		11.552056094

		3		11		2005		12		59		58		0		110001		0.056		-0.061		0.173		46		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.083		137.45		19.1796767439

		3		11		2005		13		0		1		0		110001		0.016		0.051		-0.115		46		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.053		17.42		12.6814825632

		3		11		2005		13		0		4		0		110001		0.053		0.004		-0.022		43		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.053		85.68		5.7523908073

		3		11		2005		13		0		7		0		110001		0.104		-0.008		0.034		44		44		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.104		94.4		10.9708705215

		3		11		2005		13		0		10		0		110001		0.057		0.045		-0.077		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.424		12.4		0		14527		0.073		51.71		10.5844225161

		3		11		2005		13		0		13		0		110001		-0.044		-0.033		0.035		47		49		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.269		12.4		0		14527		0.055		233.13		6.5192024052

		3		11		2005		13		0		16		0		110001		-0.073		-0.053		0.104		50		42		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.09		234.02		13.7673526867

		3		11		2005		13		0		19		0		110001		0.059		0.014		-0.152		44		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.061		76.65		16.3649014662

		3		11		2005		13		0		22		0		110001		0.053		-0.044		0.034		46		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.069		129.7		7.6817966648

		3		11		2005		13		0		25		0		110001		-0.035		-0.085		0.108		47		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.092		202.38		14.1823834386

		3		11		2005		13		0		28		0		110001		0.024		-0.071		-0.079		45		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.075		161.32		10.8894444303

		3		11		2005		13		0		31		0		110001		-0.061		0.093		-0.041		51		45		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.111		326.74		11.8536914082

		3		11		2005		13		0		34		0		110001		0.085		-0.074		0.123		48		37		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.113		131.04		16.6823259769

		3		11		2005		13		0		37		0		110001		-0.002		0.124		-0.181		48		41		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.124		359.08		21.9410574039

		3		11		2005		13		0		40		0		110001		-0.002		0.001		-0.074		52		36		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.002		296.57		7.4033776076

		3		11		2005		13		0		43		0		110001		0.069		0.043		-0.051		48		40		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.081		58.07		9.59739548

		3		11		2005		13		0		46		0		110001		-0.026		-0.066		0.154		50		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.071		201.5		16.9552351797

		3		11		2005		13		0		49		0		110001		0.079		-0.011		0.087		50		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.2		12.4		0		14527		0.08		97.93		11.802965729

		3		11		2005		13		0		52		0		110001		0.011		0.025		0.036		52		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.027		23.75		4.5188494111

		3		11		2005		13		0		55		0		110001		0.081		0.037		-0.029		46		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.998		12.4		0		14527		0.089		65.45		9.3653617122

		3		11		2005		13		0		58		0		110001		0.042		0.048		0.074		48		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.064		41.19		9.7693397935

		3		11		2005		13		1		1		0		110001		0.011		-0.011		0.069		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.016		135		7.0731888141

		3		11		2005		13		1		4		0		110001		0.078		-0.008		-0.021		39		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.078		95.86		8.1172655494

		3		11		2005		13		1		7		0		110001		0.001		-0.076		0.097		47		40		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.076		179.25		12.3231489482

		3		11		2005		13		1		10		0		110001		-0.102		0.028		-0.08		40		54		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.4		0		14527		0.106		285.35		13.2619757201

		3		11		2005		13		1		13		0		110001		-0.054		0.002		0.036		51		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.054		272.12		6.4930732323

		3		11		2005		13		1		16		0		110001		-0.128		-0.016		-0.069		44		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.129		262.87		14.6290806273

		3		11		2005		13		1		19		0		110001		0.009		0.021		-0.066		48		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.023		23.2		6.9842680361

		3		11		2005		13		1		22		0		110001		-0.094		-0.18		0.194		41		39		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.203		207.57		28.0841592361

		3		11		2005		13		1		25		0		110001		-0.064		-0.081		0.045		49		43		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.103		218.31		11.2614386292

		3		11		2005		13		1		28		0		110001		0.02		-0.04		-0.055		48		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.045		153.43		7.0887234394

		3		11		2005		13		1		31		0		110001		0.042		0.026		0.067		47		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.049		58.24		8.3240615087

		3		11		2005		13		1		34		0		110001		0.149		0.02		0.075		48		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.15		82.35		16.8005952276

		3		11		2005		13		1		37		0		110001		0.048		0.015		-0.037		42		50		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.05		72.65		6.2433965115

		3		11		2005		13		1		40		0		110001		0.007		-0.037		0.079		40		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.038		169.29		8.7515712875

		3		11		2005		13		1		43		0		110001		0.005		0.001		0.048		48		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.005		78.69		4.8270073545

		3		11		2005		13		1		46		0		110001		-0.039		0.005		-0.011		45		49		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.039		277.31		4.0828911325

		3		11		2005		13		1		49		0		110001		-0.048		-0.036		-0.003		45		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.06		233.13		6.0074953184

		3		11		2005		13		1		52		0		110001		0.004		-0.01		0.006		48		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.011		158.2		1.2328828006

		3		11		2005		13		1		55		0		110001		-0.134		-0.127		0.262		42		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.185		226.54		32.0513650255

		3		11		2005		13		1		58		0		110001		-0.031		-0.058		0.073		45		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.975		12.4		0		14527		0.066		208.12		9.8254770877

		3		11		2005		13		2		1		0		110001		-0.041		-0.008		0.13		46		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.464		12.4		0		14527		0.042		258.96		13.654669531

		3		11		2005		13		2		4		0		110001		0.038		0.082		-0.061		47		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.09		24.86		10.9036691072

		3		11		2005		13		2		7		0		110001		0.032		0.013		0.104		49		47		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.035		67.89		10.9585582993

		3		11		2005		13		2		10		0		110001		0.001		-0.021		0.076		49		42		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.021		177.27		7.8854296015

		3		11		2005		13		2		13		0		110001		0.018		-0.004		-0.047		47		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.018		102.53		5.0487622245

		3		11		2005		13		2		16		0		110001		0.1		0.12		-0.098		44		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.156		39.81		18.440173535

		3		11		2005		13		2		19		0		110001		-0.013		0.019		-0.002		43		46		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.023		325.62		2.3108440017

		3		11		2005		13		2		22		0		110001		-0.013		-0.026		0.074		40		44		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.308		12.4		0		14527		0.029		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		13		2		25		0		110001		-0.004		-0.049		0.088		43		40		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.091		12.4		0		14527		0.049		184.67		10.0801785698

		3		11		2005		13		2		28		0		110001		0.013		-0.002		0.174		42		52		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.509		12.4		0		14527		0.013		98.75		17.4496418301

		3		11		2005		13		2		31		0		110001		0.004		0.023		-0.08		46		45		55		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.023		9.87		8.33366666

		3		11		2005		13		2		34		0		110001		0.011		-0.024		-0.017		46		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.026		155.38		3.1400636936

		3		11		2005		13		2		37		0		110001		-0.005		-0.046		-0.05		42		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.046		186.2		6.8124885321

		3		11		2005		13		2		40		0		110001		-0.005		0.004		-0.141		40		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.006		308.66		14.114531519

		3		11		2005		13		2		43		0		110001		0.024		-0.02		0.061		41		49		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.031		129.81		6.8534662763

		3		11		2005		13		2		46		0		110001		-0.092		-0.065		0.058		36		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.472		12.4		0		14527		0.113		234.76		12.6700434096

		3		11		2005		13		2		49		0		110001		-0.062		-0.012		-0.096		40		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.4		0		14527		0.063		259.05		11.4908659378

		3		11		2005		13		2		52		0		110001		-0.006		0.065		-0.043		43		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.065		354.73		7.8166488983

		3		11		2005		13		2		55		0		110001		0.132		0.031		-0.008		46		46		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.136		76.78		13.5827095971

		3		11		2005		13		2		58		0		110001		-0.035		0.031		-0.138		46		41		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.047		311.53		14.5705181788

		3		11		2005		13		3		1		0		110001		-0.073		-0.033		0.06		45		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.176		12.4		0		14527		0.08		245.67		10.0089959536

		3		11		2005		13		3		4		0		110001		0.115		0.146		-0.162		44		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.486		12.4		0		14527		0.186		38.23		24.6546141726

		3		11		2005		13		3		7		0		110001		0.021		0.013		0.051		48		44		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.025		58.24		5.6665686266

		3		11		2005		13		3		10		0		110001		0.002		0.048		0.062		47		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.048		2.39		7.8434686205

		3		11		2005		13		3		13		0		110001		0.016		0.045		0.076		44		43		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.048		19.57		8.9760793223

		3		11		2005		13		3		16		0		110001		-0.096		-0.024		0.035		44		39		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.099		255.96		10.4961897849

		3		11		2005		13		3		19		0		110001		-0.05		-0.007		0.045		47		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.05		262.03		6.7631353676

		3		11		2005		13		3		22		0		110001		-0.067		-0.068		0.157		47		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.095		224.58		18.3744387669

		3		11		2005		13		3		25		0		110001		-0.007		-0.013		-0.006		48		40		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.015		208.3		1.5937377451

		3		11		2005		13		3		28		0		110001		0.046		-0.001		-0.05		44		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.046		91.25		6.7948509917

		3		11		2005		13		3		31		0		110001		-0.037		-0.01		-0.019		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.038		254.88		4.2778499272

		3		11		2005		13		3		34		0		110001		0.052		0.039		-0.044		46		43		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.718		12.4		0		14527		0.065		53.13		7.8492037813

		3		11		2005		13		3		37		0		110001		-0.096		0.037		0.074		40		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.103		291.08		12.6732000694

		3		11		2005		13		3		40		0		110001		-0.07		-0.02		-0.133		45		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.073		254.05		15.1621238618

		3		11		2005		13		3		43		0		110001		0.015		-0.01		-0.074		47		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.018		123.69		7.6164296097

		3		11		2005		13		3		46		0		110001		0.007		-0.02		-0.102		45		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.021		160.71		10.4177732746

		3		11		2005		13		3		49		0		110001		-0.092		-0.065		-0.173		49		44		41		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.113		234.76		20.6441274943

		3		11		2005		13		3		52		0		110001		-0.006		-0.065		0.035		45		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.065		185.27		7.4067536749

		3		11		2005		13		3		55		0		110001		-0.067		-0.08		0.093		46		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.104		219.95		13.9778396042

		3		11		2005		13		3		58		0		110001		0.084		0.05		-0.094		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.098		59.24		13.5617108065

		3		11		2005		13		4		1		0		110001		0.027		0.06		-0.176		43		42		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.066		24.23		18.7896247967

		3		11		2005		13		4		4		0		110001		-0.029		-0.111		0.175		43		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.115		194.64		20.9253434858

		3		11		2005		13		4		7		0		110001		-0.049		-0.104		0.317		43		42		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.115		205.23		33.7203202832

		3		11		2005		13		4		10		0		110001		0.006		-0.055		0.163		47		43		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.055		173.77		17.213366899

		3		11		2005		13		4		13		0		110001		0.045		0.014		-0.169		47		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.047		72.72		17.5447997994

		3		11		2005		13		4		16		0		110001		-0.009		-0.009		-0.058		46		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.4		0		14527		0.013		225		5.9380131357

		3		11		2005		13		4		19		0		110001		0.008		-0.063		0.041		42		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.064		172.76		7.5591004756

		3		11		2005		13		4		22		0		110001		-0.074		-0.02		0.033		47		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.077		254.88		8.3456575535

		3		11		2005		13		4		25		0		110001		-0.03		0.032		-0.355		41		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.494		12.4		0		14527		0.044		316.85		35.7699594632

		3		11		2005		13		4		28		0		110001		0.033		0.041		-0.149		40		51		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.053		38.83		15.8022150346

		3		11		2005		13		4		31		0		110001		-0.009		0.047		-0.198		41		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.048		349.16		20.3700760922

		3		11		2005		13		4		34		0		110001		0.077		-0.044		0.058		43		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.089		119.74		10.5966975988

		3		11		2005		13		4		37		0		110001		0.063		0.039		-0.002		45		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.074		58.24		7.4121521841

		3		11		2005		13		4		40		0		110001		0.04		0.05		-0.173		43		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.064		38.66		18.4469509676

		3		11		2005		13		4		43		0		110001		0.015		0.033		0.043		47		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.65		12.4		0		14527		0.036		24.44		5.6240554763

		3		11		2005		13		4		46		0		110001		-0.023		-0.032		0.052		48		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.294		12.4		0		14527		0.039		215.71		6.5245689513

		3		11		2005		13		4		49		0		110001		-0.029		0.035		0.05		43		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.488		12.4		0		14527		0.045		320.36		6.7572183626

		3		11		2005		13		4		52		0		110001		-0.094		0.006		-0.026		47		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.944		12.4		0		14527		0.094		273.65		9.7713868002

		3		11		2005		13		4		55		0		110001		0.016		0.014		-0.02		49		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.021		48.81		2.9189039039

		3		11		2005		13		4		58		0		110001		0.005		0.009		-0.008		45		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.01		29.05		1.303840481

		3		11		2005		13		5		1		0		110001		0.043		-0.021		0.119		48		38		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.048		116.03		12.826145173

		3		11		2005		13		5		4		0		110001		0.015		0.058		0.047		45		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.06		14.5		7.6144599283

		3		11		2005		13		5		7		0		110001		-0.015		-0.018		0.038		49		45		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.58		12.4		0		14527		0.023		219.81		4.4643028571

		3		11		2005		13		5		10		0		110001		-0.035		-0.038		0.069		46		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.673		12.4		0		14527		0.052		222.65		8.6197447758

		3		11		2005		13		5		13		0		110001		0.05		-0.051		0.025		51		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.071		135.57		7.567033765

		3		11		2005		13		5		16		0		110001		0.034		0		-0.128		45		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.034		90		13.2438665049

		3		11		2005		13		5		19		0		110001		0.014		-0.024		-0.017		46		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.028		149.74		3.257299495

		3		11		2005		13		5		22		0		110001		-0.011		-0.075		-0.022		45		41		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.076		188.34		7.8930349043

		3		11		2005		13		5		25		0		110001		0.032		-0.077		0.238		48		44		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.083		157.43		25.2184456301

		3		11		2005		13		5		28		0		110001		0.027		0.003		0.015		43		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.027		83.66		3.1032241298

		3		11		2005		13		5		31		0		110001		-0.026		0.061		0.111		45		45		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.066		336.91		12.9298105168

		3		11		2005		13		5		34		0		110001		-0.066		0.042		-0.124		42		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.078		302.47		14.6615142465

		3		11		2005		13		5		37		0		110001		-0.075		-0.03		-0.061		44		45		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.029		12.4		0		14527		0.081		248.2		10.1222527137

		3		11		2005		13		5		40		0		110001		-0.025		0.018		0.165		43		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.031		305.75		16.7851124512

		3		11		2005		13		5		43		0		110001		-0.032		0.026		-0.095		49		47		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.029		12.4		0		14527		0.041		309.09		10.3561575886

		3		11		2005		13		5		46		0		110001		-0.027		-0.051		0.263		42		47		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.138		12.4		0		14527		0.058		207.9		26.9256383397

		3		11		2005		13		5		49		0		110001		0.003		0.025		-0.135		45		47		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.025		6.84		13.7328074333

		3		11		2005		13		5		52		0		110001		-0.018		-0.011		0.189		41		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.021		238.57		19.0173604898

		3		11		2005		13		5		55		0		110001		-0.071		-0.087		0.04		44		42		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.112		219.22		11.9205704561

		3		11		2005		13		5		58		0		110001		-0.023		0.046		0.016		41		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.379		12.4		0		14527		0.051		333.43		5.3860932038

		3		11		2005		13		6		1		0		110001		-0.024		0.039		-0.08		47		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.046		328.39		9.2179173353

		3		11		2005		13		6		4		0		110001		-0.071		0.034		-0.161		47		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.079		295.59		17.9214954733

		3		11		2005		13		6		7		0		110001		-0.014		0.004		-0.125		42		48		51		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.015		285.95		12.5845142934

		3		11		2005		13		6		10		0		110001		-0.013		0.018		-0.02		51		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.403		12.4		0		14527		0.022		324.16		2.9883105595

		3		11		2005		13		6		13		0		110001		0.048		-0.03		-0.08		46		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.057		122.01		9.8

		3		11		2005		13		6		16		0		110001		-0.039		-0.125		0.104		43		40		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.131		197.33		16.7218420038

		3		11		2005		13		6		19		0		110001		-0.066		0.076		-0.137		45		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.101		319.03		17.0002941151

		3		11		2005		13		6		22		0		110001		0.038		0.054		0.1		45		40		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.066		35.13		11.9833217432

		3		11		2005		13		6		25		0		110001		0.054		0.066		-0.258		48		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.4		0		14527		0.085		39.29		27.1727804981

		3		11		2005		13		6		28		0		110001		-0.004		0.002		0.096		43		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.004		296.57		9.6104110214

		3		11		2005		13		6		31		0		110001		0.036		0.032		-0.159		44		43		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.048		48.37		16.6135486877

		3		11		2005		13		6		34		0		110001		-0.022		-0.107		0.236		47		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.109		191.62		26.0055763251

		3		11		2005		13		6		37		0		110001		-0.001		0.028		-0.057		40		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.028		357.95		6.3513778033

		3		11		2005		13		6		40		0		110001		-0.001		-0.14		0.078		43		38		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.14		180.41		16.0265404876

		3		11		2005		13		6		43		0		110001		0.014		-0.052		-0.05		46		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.054		164.93		7.3484692283

		3		11		2005		13		6		46		0		110001		0.02		0.033		0.007		42		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.039		31.22		3.9217343102

		3		11		2005		13		6		49		0		110001		-0.165		-0.101		0.095		48		40		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.277		12.4		0		14527		0.193		238.53		21.5524940552

		3		11		2005		13		6		52		0		110001		0.034		-0.022		-0.046		47		52		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.04		122.91		6.1286213784

		3		11		2005		13		6		55		0		110001		-0.033		-0.024		-0.106		43		43		50		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.4		0		14527		0.041		233.97		11.3582569085

		3		11		2005		13		6		58		0		110001		-0.081		0.004		0.018		44		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.081		272.83		8.3072257704

		3		11		2005		13		7		1		0		110001		-0.095		-0.107		0.62		41		40		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.143		221.6		63.6297100418

		3		11		2005		13		7		4		0		110001		0.015		-0.055		0.149		50		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.057		164.74		15.95336955

		3		11		2005		13		7		7		0		110001		0.052		-0.068		0.053		43		41		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.086		142.59		10.068266981

		3		11		2005		13		7		10		0		110001		-0.025		0.009		-0.122		43		45		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.339		12.4		0		14527		0.027		289.8		12.4859921512

		3		11		2005		13		7		13		0		110001		-0.003		0.044		0.056		50		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.044		356.1		7.1281133549

		3		11		2005		13		7		16		0		110001		-0.028		-0.006		0.073		42		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.029		257.91		7.841555968

		3		11		2005		13		7		19		0		110001		-0.013		-0.059		-0.12		45		46		38		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.06		192.43		13.4350288425

		3		11		2005		13		7		22		0		110001		-0.053		0.023		-0.073		41		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.058		293.46		9.3096723895

		3		11		2005		13		7		25		0		110001		-0.057		-0.041		-0.031		42		46		34		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.07		234.27		7.675285011

		3		11		2005		13		7		28		0		110001		0.057		0.09		-0.098		43		43		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.107		32.35		14.4751511218

		3		11		2005		13		7		31		0		110001		0.034		-0.117		0.101		43		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.122		163.8		15.8259280928

		3		11		2005		13		7		34		0		110001		-0.005		-0.044		0.006		45		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.044		186.48		4.4687805943

		3		11		2005		13		7		37		0		110001		0.008		-0.023		-0.012		52		51		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.024		160.82		2.7147743921

		3		11		2005		13		7		40		0		110001		0.019		-0.018		0.089		52		40		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.39		0		14527		0.026		133.45		9.2768529146

		3		11		2005		13		7		43		0		110001		-0.049		-0.057		0.041		47		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.075		220.68		8.5621259042

		3		11		2005		13		7		46		0		110001		0.07		0.122		-0.049		49		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.141		29.85		14.8946299048

		3		11		2005		13		7		49		0		110001		0.023		-0.02		-0.001		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.619		12.4		0		14527		0.03		131.01		3.0495901364

		3		11		2005		13		7		52		0		110001		0.027		-0.097		0.1		43		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.101		164.45		14.1908421174

		3		11		2005		13		7		55		0		110001		-0.039		0.086		-0.037		45		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.094		335.61		10.1419919148

		3		11		2005		13		7		58		0		110001		0.028		-0.067		0.101		42		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.805		12.4		0		14527		0.073		157.32		12.4394533642

		3		11		2005		13		8		1		0		110001		0.002		0.012		0.047		44		53		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.012		9.46		4.8548944376

		3		11		2005		13		8		4		0		110001		-0.011		0.044		-0.14		42		46		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.666		12.4		0		14527		0.045		345.96		14.7163174742

		3		11		2005		13		8		7		0		110001		0.043		-0.029		0.015		50		41		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.052		124		5.3990739947

		3		11		2005		13		8		10		0		110001		-0.012		-0.04		0.019		47		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.042		196.7		4.5880278988

		3		11		2005		13		8		13		0		110001		-0.007		-0.003		-0.108		52		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.008		246.8		10.8268185539

		3		11		2005		13		8		16		0		110001		0.04		0.052		-0.09		42		44		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.066		37.57		11.1373246339

		3		11		2005		13		8		19		0		110001		-0.092		-0.052		-0.061		45		40		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.503		12.4		0		14527		0.106		240.52		12.2020490083

		3		11		2005		13		8		22		0		110001		-0.006		0.009		-0.086		45		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.011		326.31		8.6677563418

		3		11		2005		13		8		25		0		110001		0.077		-0.071		0.117		46		39		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.105		132.68		15.7031843904

		3		11		2005		13		8		28		0		110001		-0.165		-0.042		0.037		47		37		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.17		255.72		17.4235472852

		3		11		2005		13		8		31		0		110001		-0.078		-0.035		0.045		45		39		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.085		245.83		9.6612628574

		3		11		2005		13		8		34		0		110001		-0.068		-0.085		0.107		46		42		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.109		218.66		15.2636823866

		3		11		2005		13		8		37		0		110001		-0.035		-0.004		0.119		47		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.035		263.48		12.4104794428

		3		11		2005		13		8		40		0		110001		-0.05		0.023		0.03		44		39		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.055		294.7		6.2681735777

		3		11		2005		13		8		43		0		110001		-0.005		-0.049		0.065		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.107		12.4		0		14527		0.049		185.83		8.1553663314

		3		11		2005		13		8		46		0		110001		-0.037		-0.057		0.064		40		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.068		212.99		9.3348808241

		3		11		2005		13		8		49		0		110001		0.007		-0.005		-0.097		43		42		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.009		125.54		9.7380696239

		3		11		2005		13		8		52		0		110001		0.007		-0.011		-0.035		54		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.519		12.4		0		14527		0.013		147.53		3.7349698794

		3		11		2005		13		8		55		0		110001		0.047		0.066		-0.072		42		46		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.666		12.4		0		14527		0.081		35.46		10.8392804189

		3		11		2005		13		8		58		0		110001		0.025		-0.041		0.175		45		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.048		148.63		18.1469005618

		3		11		2005		13		9		1		0		110001		0.027		-0.059		0.069		49		49		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.065		155.41		9.4715363062

		3		11		2005		13		9		4		0		110001		0.041		-0.008		-0.009		50		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.042		101.04		4.2731721238

		3		11		2005		13		9		7		0		110001		-0.022		-0.01		0.09		51		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.4		0		14527		0.024		245.56		9.3187982058

		3		11		2005		13		9		10		0		110001		0.111		-0.065		0.01		41		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.129		120.35		12.9019378389

		3		11		2005		13		9		13		0		110001		0.043		-0.006		-0.001		46		40		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.043		97.94		4.3428101501

		3		11		2005		13		9		16		0		110001		0.07		-0.005		0.133		45		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.07		94.09		15.0379519882

		3		11		2005		13		9		19		0		110001		0.065		0.013		0.01		48		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.066		78.69		6.7037303048

		3		11		2005		13		9		22		0		110001		0.036		0.014		-0.045		42		47		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.4		0		14527		0.039		68.75		5.9304300013

		3		11		2005		13		9		25		0		110001		-0.011		0.048		-0.008		41		48		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.049		347.09		4.9889878733

		3		11		2005		13		9		28		0		110001		-0.009		-0.081		0.002		42		46		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.194		12.4		0		14527		0.081		186.34		8.1523002889

		3		11		2005		13		9		31		0		110001		-0.04		-0.064		0.002		43		47		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.075		212.01		7.5498344353

		3		11		2005		13		9		34		0		110001		-0.02		0.012		-0.156		45		42		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.697		12.4		0		14527		0.023		300.96		15.7733953225

		3		11		2005		13		9		37		0		110001		0.079		-0.095		0.312		40		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.124		140.25		33.5574134879

		3		11		2005		13		9		40		0		110001		0.012		-0.156		0.107		47		49		52		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.156		175.6		18.9549465839

		3		11		2005		13		9		43		0		110001		0.063		-0.109		0.09		40		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.126		149.97		15.4757875405

		3		11		2005		13		9		46		0		110001		0.111		-0.084		-0.051		43		46		49		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.139		127.12		14.8249789207

		3		11		2005		13		9		49		0		110001		0.03		0.025		-0.042		46		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.039		50.19		5.7349803836

		3		11		2005		13		9		52		0		110001		-0.045		0.094		-0.134		39		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.104		334.42		16.9755706826

		3		11		2005		13		9		55		0		110001		-0.088		0.034		-0.083		40		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.094		291.12		12.5654287631

		3		11		2005		13		9		58		0		110001		-0.108		0.057		-0.11		44		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.681		12.4		0		14527		0.122		297.82		16.4356320231

		3		11		2005		13		10		1		0		110001		0.006		-0.037		0.103		48		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.037		170.79		10.9608393839

		3		11		2005		13		10		4		0		110001		-0.072		0.066		-0.07		41		50		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.098		312.51		12.0166551086

		3		11		2005		13		10		7		0		110001		-0.059		0.039		-0.112		45		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.071		303.47		13.2461315107

		3		11		2005		13		10		10		0		110001		-0.022		-0.025		-0.088		39		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.033		221.35		9.409038208

		3		11		2005		13		10		13		0		110001		0.004		0.051		0.126		38		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.051		4.48		13.5988970141

		3		11		2005		13		10		16		0		110001		0.127		-0.082		0.199		40		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.151		122.85		24.9907983066

		3		11		2005		13		10		19		0		110001		0.069		-0.012		-0.011		42		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.07		99.87		7.0894287499

		3		11		2005		13		10		22		0		110001		0.22		-0.005		0.062		41		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.22		91.3		22.8624145706

		3		11		2005		13		10		25		0		110001		0.169		0.069		-0.027		38		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.183		67.79		18.4529130492

		3		11		2005		13		10		28		0		110001		0.12		0.016		0.01		48		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.121		82.41		12.1474277112

		3		11		2005		13		10		31		0		110001		-0.041		-0.053		0.049		42		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.067		217.72		8.3012047318

		3		11		2005		13		10		34		0		110001		-0.028		0.121		0.069		51		45		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.124		346.97		14.2077443671

		3		11		2005		13		10		37		0		110001		-0.012		-0.065		0.015		42		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.294		12.4		0		14527		0.066		190.46		6.7779052811

		3		11		2005		13		10		40		0		110001		0.038		-0.015		-0.081		46		48		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.511		12.4		0		14527		0.041		111.54		9.071934744

		3		11		2005		13		10		43		0		110001		-0.004		0.031		-0.026		43		43		50		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.844		12.4		0		14527		0.031		352.65		4.0657102701

		3		11		2005		13		10		46		0		110001		0.024		0.057		0.046		41		38		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.534		12.4		0		14527		0.062		22.83		7.707788269

		3		11		2005		13		10		49		0		110001		0		0.01		-0.091		48		39		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.4		0		14527		0.01		0		9.1547801721

		3		11		2005		13		10		52		0		110001		0.046		0.026		-0.01		36		42		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.053		60.52		5.3777318639

		3		11		2005		13		10		55		0		110001		-0.091		-0.025		-0.14		45		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.094		254.64		16.8837199692

		3		11		2005		13		10		58		0		110001		0.044		-0.141		0.13		42		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.4		0		14527		0.148		162.67		19.6766358913

		3		11		2005		13		11		1		0		110001		0.066		-0.017		0.044		42		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.55		12.4		0		14527		0.068		104.44		8.1123362849

		3		11		2005		13		11		4		0		110001		-0.038		-0.053		0.068		43		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.789		12.4		0		14527		0.065		215.64		9.4217832707

		3		11		2005		13		11		7		0		110001		-0.035		0.026		-0.101		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.044		306.61		11.0009090533

		3		11		2005		13		11		10		0		110001		-0.073		0.106		-0.292		39		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.681		12.4		0		14527		0.129		325.45		31.9106565272

		3		11		2005		13		11		13		0		110001		-0.063		0.008		0.057		46		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.805		12.4		0		14527		0.064		277.24		8.5334635407

		3		11		2005		13		11		16		0		110001		0.049		-0.129		0.156		46		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.138		159.2		20.8273858177

		3		11		2005		13		11		19		0		110001		0.099		-0.11		0.125		48		44		45		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.148		138.01		19.371628739

		3		11		2005		13		11		22		0		110001		-0.065		0.091		-0.116		46		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.112		324.46		16.1127278882

		3		11		2005		13		11		25		0		110001		0.034		0.048		-0.169		43		48		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.851		12.4		0		14527		0.059		35.31		17.8944125358

		3		11		2005		13		11		28		0		110001		0.035		-0.037		0.061		47		48		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.051		136.59		7.9466974272

		3		11		2005		13		11		31		0		110001		-0.105		0.014		0.027		43		45		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.704		12.4		0		14527		0.106		277.59		10.9316055545

		3		11		2005		13		11		34		0		110001		0.024		0.116		-0.065		46		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.118		11.69		13.511846654

		3		11		2005		13		11		37		0		110001		-0.072		-0.134		0.173		42		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.929		12.4		0		14527		0.152		208.25		23.0367098345

		3		11		2005		13		11		40		0		110001		-0.045		0.047		0.017		39		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.065		316.25		6.7253252709

		3		11		2005		13		11		43		0		110001		0.03		-0.044		0.089		49		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.053		145.71		10.3715958271

		3		11		2005		13		11		46		0		110001		0.042		-0.065		0.155		39		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.077		147.13		17.3245490562

		3		11		2005		13		11		49		0		110001		0.122		0.045		-0.077		43		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.13		69.75		15.1122466894

		3		11		2005		13		11		52		0		110001		-0.016		-0.013		0.056		43		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.021		230.91		5.9674114991

		3		11		2005		13		11		55		0		110001		0.03		0.147		-0.174		40		41		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.15		11.53		22.9749863983

		3		11		2005		13		11		58		0		110001		-0.012		-0.049		0.091		46		42		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.05		193.76		10.4048065816

		3		11		2005		13		12		1		0		110001		-0.069		-0.041		0.077		43		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.08		239.28		11.122499719

		3		11		2005		13		12		4		0		110001		0.057		-0.077		-0.005		41		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.096		143.49		9.5932267773

		3		11		2005		13		12		7		0		110001		-0.045		-0.065		0.014		45		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.378		12.4		0		14527		0.079		214.7		8.0286985247

		3		11		2005		13		12		10		0		110001		-0.037		0.004		-0.078		48		51		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.037		276.17		8.6423376467

		3		11		2005		13		12		13		0		110001		0.028		-0.059		0.035		43		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.065		154.61		7.4094534211

		3		11		2005		13		12		16		0		110001		-0.083		0.073		-0.089		39		46		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.439		12.4		0		14527		0.111		311.33		14.1911944529

		3		11		2005		13		12		19		0		110001		0.078		-0.073		0.085		44		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.362		12.4		0		14527		0.107		133.1		13.6521060646

		3		11		2005		13		12		22		0		110001		0.004		-0.019		0.115		45		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.019		168.11		11.6627612511

		3		11		2005		13		12		25		0		110001		0.082		0.015		0.016		46		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.083		79.63		8.4882271412

		3		11		2005		13		12		28		0		110001		-0.119		-0.111		-0.04		47		42		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.163		226.99		16.7576848043

		3		11		2005		13		12		31		0		110001		0.02		0.031		-0.086		40		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.037		32.83		9.3578843763

		3		11		2005		13		12		34		0		110001		-0.025		-0.062		0.021		51		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.067		201.96		7.0071392165

		3		11		2005		13		12		37		0		110001		0.082		-0.018		-0.045		44		42		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.084		102.38		9.525229656

		3		11		2005		13		12		40		0		110001		-0.051		0.03		-0.071		44		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.059		300.47		9.2422940875

		3		11		2005		13		12		43		0		110001		-0.015		-0.128		0.07		46		39		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.129		186.68		14.665946952

		3		11		2005		13		12		46		0		110001		-0.008		-0.041		0.005		51		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.457		12.4		0		14527		0.042		191.04		4.2071367936

		3		11		2005		13		12		49		0		110001		-0.033		-0.03		-0.012		43		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.403		12.4		0		14527		0.045		227.73		4.6184412955

		3		11		2005		13		12		52		0		110001		-0.007		0.035		0.097		45		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.036		348.69		10.3358599062

		3		11		2005		13		12		55		0		110001		0.009		0.029		-0.09		44		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.03		17.24		9.4984209214

		3		11		2005		13		12		58		0		110001		-0.063		0.039		-0.074		45		46		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.074		301.76		10.4718670733

		3		11		2005		13		13		1		0		110001		-0.005		-0.077		0.036		38		40		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.936		12.4		0		14527		0.077		183.72		8.514693183

		3		11		2005		13		13		4		0		110001		-0.034		-0.021		0.018		40		38		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.04		238.3		4.3829214002

		3		11		2005		13		13		7		0		110001		0.042		-0.014		-0.009		43		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.044		108.43		4.5177427992

		3		11		2005		13		13		10		0		110001		0.051		0.001		-0.048		48		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.051		88.88		7.0042844031

		3		11		2005		13		13		13		0		110001		-0.038		-0.041		0.013		41		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.056		222.83		5.7393379409

		3		11		2005		13		13		16		0		110001		0.08		-0.043		0.017		45		47		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.813		12.4		0		14527		0.091		118.26		9.2401298692

		3		11		2005		13		13		19		0		110001		0.064		0.027		-0.006		49		43		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.069		67.13		6.9720872054

		3		11		2005		13		13		22		0		110001		0.034		0.01		0.124		46		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.035		73.61		12.8965111561

		3		11		2005		13		13		25		0		110001		-0.023		0.004		0.025		48		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.704		12.4		0		14527		0.023		279.87		3.4205262753

		3		11		2005		13		13		28		0		110001		-0.01		0.031		0.038		46		40		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.905		12.4		0		14527		0.033		342.12		5.0049975025

		3		11		2005		13		13		31		0		110001		-0.053		0.085		-0.167		46		49		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.511		12.4		0		14527		0.1		328.06		19.4738285912

		3		11		2005		13		13		34		0		110001		-0.068		0.023		0.019		41		48		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.619		12.4		0		14527		0.072		288.69		7.4256312863

		3		11		2005		13		13		37		0		110001		0.046		-0.029		0.051		43		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.054		122.23		7.4551995278

		3		11		2005		13		13		40		0		110001		-0.042		-0.058		0.112		41		48		42		15		1452.7		175.8		-0.8		-0.3		4.519		12.4		0		14527		0.072		215.91		13.2936074863

		3		11		2005		13		13		43		0		110001		-0.031		0.025		-0.114		45		39		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.04		308.88		12.0755952234

		3		11		2005		13		13		46		0		110001		0.054		0.02		0.123		43		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.058		69.68		13.5812370571

		3		11		2005		13		13		49		0		110001		0.062		-0.041		-0.034		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.074		123.48		8.1737384348

		3		11		2005		13		13		52		0		110001		0.077		-0.014		0.081		44		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.078		100.3		11.2632144612

		3		11		2005		13		13		55		0		110001		-0.036		-0.187		0.229		44		40		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.19		190.9		29.7835525081

		3		11		2005		13		13		58		0		110001		-0.01		0.076		-0.032		47		39		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		352.5		8.3066238629

		3		11		2005		13		14		1		0		110001		0.015		0.035		-0.122		50		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.038		23.2		12.7804538261

		3		11		2005		13		14		4		0		110001		-0.041		-0.078		0.005		43		47		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.107		12.4		0		14527		0.088		207.73		8.8260976654

		3		11		2005		13		14		7		0		110001		0.139		-0.077		0.122		45		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.159		118.98		20.0334719906

		3		11		2005		13		14		10		0		110001		-0.04		-0.064		-0.036		46		39		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.075		212.01		8.3618179841

		3		11		2005		13		14		13		0		110001		0.077		0.071		0.037		48		43		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.354		12.4		0		14527		0.105		47.32		11.1081051489

		3		11		2005		13		14		16		0		110001		0.041		0.031		-0.054		52		53		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.051		52.91		7.4551995278

		3		11		2005		13		14		19		0		110001		-0.024		0.077		-0.043		45		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.081		342.69		9.1400218818

		3		11		2005		13		14		22		0		110001		-0.028		-0.065		0.035		45		39		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.071		203.3		7.8955683773

		3		11		2005		13		14		25		0		110001		0.035		0.042		-0.072		51		43		40		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.991		12.4		0		14527		0.055		39.81		9.0404645898

		3		11		2005		13		14		28		0		110001		0.052		0.009		0.023		48		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.053		80.18		5.7567351858

		3		11		2005		13		14		31		0		110001		0.022		-0.056		0.047		44		47		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.06		158.55		7.6347887987

		3		11		2005		13		14		34		0		110001		0.074		0.046		0		48		46		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.246		12.4		0		14527		0.087		58.13		8.7132083643

		3		11		2005		13		14		37		0		110001		0.052		0.069		-0.121		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.086		37		14.8680866287

		3		11		2005		13		14		40		0		110001		0.103		-0.03		0.1		44		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.107		106.24		14.665946952

		3		11		2005		13		14		43		0		110001		0.082		0.088		-0.122		43		39		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.292		12.4		0		14527		0.12		42.98		17.1324253975

		3		11		2005		13		14		46		0		110001		0.007		-0.053		0.06		42		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.053		172.48		8.0361682411

		3		11		2005		13		14		49		0		110001		-0.024		0.012		-0.108		48		54		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.027		296.57		11.1283421946

		3		11		2005		13		14		52		0		110001		-0.093		0.071		-0.071		43		49		36		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.117		307.36		13.6861243601

		3		11		2005		13		14		55		0		110001		-0.047		0.018		-0.034		42		49		39		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.05		290.96		6.0737138556

		3		11		2005		13		14		58		0		110001		0.023		-0.069		-0.035		47		52		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.073		161.57		8.0715549927

		3		11		2005		13		15		1		0		110001		-0.075		-0.045		0.029		42		41		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.087		239.04		9.2146622293

		3		11		2005		13		15		4		0		110001		-0.072		-0.054		0.019		44		45		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.09		233.13		9.1983694207

		3		11		2005		13		15		7		0		110001		-0.036		-0.047		0.17		46		49		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.059		217.45		18.0013888353

		3		11		2005		13		15		10		0		110001		0.029		0.005		-0.005		44		45		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.983		12.4		0		14527		0.029		80.22		2.9849623113

		3		11		2005		13		15		13		0		110001		0.068		-0.102		0.274		41		42		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.123		146.31		30.0173283288

		3		11		2005		13		15		16		0		110001		-0.043		0.077		-0.07		43		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.088		330.82		11.2596625171

		3		11		2005		13		15		19		0		110001		-0.079		0.017		-0.082		40		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.758		12.4		0		14527		0.081		282.14		11.5126017911

		3		11		2005		13		15		22		0		110001		0.013		-0.053		0.129		42		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.735		12.4		0		14527		0.055		166.22		14.0067840706

		3		11		2005		13		15		25		0		110001		0.04		0.003		0.044		49		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.04		85.71		5.9539902586

		3		11		2005		13		15		28		0		110001		0.003		0.012		-0.038		45		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.526		12.4		0		14527		0.012		14.04		3.9962482405

		3		11		2005		13		15		31		0		110001		0.028		0.004		-0.04		49		45		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.395		12.4		0		14527		0.028		81.87		4.8989794856

		3		11		2005		13		15		34		0		110001		0.027		-0.02		-0.106		42		48		44		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.379		12.4		0		14527		0.034		126.53		11.1198021565

		3		11		2005		13		15		37		0		110001		0.047		-0.037		0.004		47		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.06		128.21		5.9949979149

		3		11		2005		13		15		40		0		110001		0.036		0.083		0.033		45		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.09		23.45		9.630160954

		3		11		2005		13		15		43		0		110001		-0.041		0.055		-0.179		48		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.455		12.4		0		14527		0.069		323.3		19.1695070359

		3		11		2005		13		15		46		0		110001		-0.037		-0.016		0.06		45		45		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.04		246.61		7.2284161474

		3		11		2005		13		15		49		0		110001		-0.005		-0.036		0.115		46		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.036		187.91		12.0606799145

		3		11		2005		13		15		52		0		110001		0.013		-0.034		0.124		45		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.036		159.08		12.9232348891

		3		11		2005		13		15		55		0		110001		-0.03		-0.051		0.167		50		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.059		210.47		17.7172232587

		3		11		2005		13		15		58		0		110001		0.013		0.07		-0.111		52		46		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.076		12.4		0		14527		0.071		10.52		13.1871149233

		3		11		2005		13		16		1		0		110001		0.096		-0.031		0.099		48		46		48		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.101		107.9		14.134355309

		3		11		2005		13		16		4		0		110001		0.032		-0.049		0.09		42		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.059		146.85		10.7354552768

		3		11		2005		13		16		7		0		110001		0.012		-0.011		0.028		49		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.016		132.51		3.2388269481

		3		11		2005		13		16		10		0		110001		0.062		0.034		-0.038		41		37		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.071		61.26		8.0274528962

		3		11		2005		13		16		13		0		110001		0.065		-0.004		-0.045		52		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.4		0		14527		0.065		93.52		7.9158069709

		3		11		2005		13		16		16		0		110001		-0.044		-0.019		-0.055		41		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.238		12.4		0		14527		0.048		246.64		7.2952039039

		3		11		2005		13		16		19		0		110001		0.039		-0.015		0.077		47		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.548		12.4		0		14527		0.042		111.04		8.760707734

		3		11		2005		13		16		22		0		110001		0.046		-0.054		0.078		42		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.385		12.4		0		14527		0.071		139.57		10.5432442825

		3		11		2005		13		16		25		0		110001		0.05		0.048		-0.196		40		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.169		12.4		0		14527		0.069		46.17		20.7894203863

		3		11		2005		13		16		28		0		110001		-0.031		0.015		-0.03		44		51		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.138		12.4		0		14527		0.034		295.82		4.5672748987

		3		11		2005		13		16		31		0		110001		0.047		0.039		-0.036		45		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.122		12.4		0		14527		0.061		50.31		7.0894287499

		3		11		2005		13		16		34		0		110001		-0.014		-0.081		-0.021		41		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.082		189.81		8.4841027811

		3		11		2005		13		16		37		0		110001		-0.04		-0.016		0.048		47		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.401		12.4		0		14527		0.043		248.2		6.4498061986

		3		11		2005		13		16		40		0		110001		0.059		0.046		-0.018		46		48		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.075		52.06		7.6948034413

		3		11		2005		13		16		43		0		110001		0.076		0.023		-0.039		46		41		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.079		73.16		8.8464682218

		3		11		2005		13		16		46		0		110001		-0.004		0.054		-0.106		44		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.967		12.4		0		14527		0.054		355.76		11.9029408131

		3		11		2005		13		16		49		0		110001		0.014		-0.014		0.179		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.02		135		18.0091643337

		3		11		2005		13		16		52		0		110001		0.033		0.013		-0.16		47		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.035		68.5		16.3884105392

		3		11		2005		13		16		55		0		110001		-0.055		-0.063		-0.012		50		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.084		221.12		8.4486685342

		3		11		2005		13		16		58		0		110001		0.013		-0.081		0.054		46		45		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.082		170.88		9.8214051948

		3		11		2005		13		17		1		0		110001		0.026		0.002		-0.019		44		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.478		12.4		0		14527		0.026		85.6		3.226453161

		3		11		2005		13		17		4		0		110001		-0.011		-0.031		0.092		47		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.033		199.54		9.7703633505

		3		11		2005		13		17		7		0		110001		0.003		0.038		-0.015		47		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.038		4.51		4.0963398297

		3		11		2005		13		17		10		0		110001		-0.033		0.01		-0.09		45		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.385		12.4		0		14527		0.034		286.86		9.6379458392

		3		11		2005		13		17		13		0		110001		-0.019		0.005		-0.068		49		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.02		284.74		7.0781353477

		3		11		2005		13		17		16		0		110001		-0.048		-0.007		0.012		44		49		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.049		261.7		4.9969990995

		3		11		2005		13		17		19		0		110001		0.064		-0.005		0.076		51		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.064		94.47		9.9483667001

		3		11		2005		13		17		22		0		110001		0.032		-0.045		0.012		47		50		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.055		144.58		5.6506636778

		3		11		2005		13		17		25		0		110001		-0.036		0.007		0.017		43		47		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.037		281		4.0422765863

		3		11		2005		13		17		28		0		110001		0.057		0.074		-0.003		49		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.093		37.61		9.345587194

		3		11		2005		13		17		31		0		110001		0.036		-0.051		0.007		45		44		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.062		144.78		6.2817195098

		3		11		2005		13		17		34		0		110001		0.015		0.02		-0.053		51		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.025		36.87		5.8600341296

		3		11		2005		13		17		37		0		110001		0.009		0.054		0.044		45		51		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.055		9.46		7.0235318751

		3		11		2005		13		17		40		0		110001		-0.05		-0.068		0.023		52		51		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.084		216.33		8.74814266

		3		11		2005		13		17		43		0		110001		0.036		0.054		-0.123		53		46		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.122		12.4		0		14527		0.065		33.69		13.9071923838

		3		11		2005		13		17		46		0		110001		-0.034		-0.028		0.123		51		47		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.083		12.4		0		14527		0.044		230.53		13.0648383075

		3		11		2005		13		17		49		0		110001		-0.055		-0.03		0.016		44		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.099		12.4		0		14527		0.063		241.39		6.4660652641

		3		11		2005		13		17		52		0		110001		-0.058		-0.085		0.225		47		48		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.103		214.31		24.7414631742

		3		11		2005		13		17		55		0		110001		-0.043		0.1		-0.096		47		41		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.109		336.73		14.5137865493

		3		11		2005		13		17		58		0		110001		-0.038		0.04		-0.043		43		44		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.055		316.47		6.994998213

		3		11		2005		13		18		1		0		110001		0.053		0.044		0.031		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.069		50.3		7.5538069872

		3		11		2005		13		18		4		0		110001		0.017		0.065		-0.103		46		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.23		12.4		0		14527		0.067		14.66		12.2975607337

		3		11		2005		13		18		7		0		110001		0.019		0.029		-0.11		52		42		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.035		33.23		11.533429672

		3		11		2005		13		18		10		0		110001		0.02		-0.038		0.052		43		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.037		12.4		0		14527		0.043		152.24		6.74388612

		3		11		2005		13		18		13		0		110001		-0.052		-0.14		0.12		40		45		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.149		200.38		19.1582880237

		3		11		2005		13		18		16		0		110001		0.009		-0.015		-0.077		49		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.017		149.04		7.8962016185

		3		11		2005		13		18		19		0		110001		-0.011		0.018		0.017		45		49		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.021		328.57		2.7092434368

		3		11		2005		13		18		22		0		110001		-0.06		-0.072		0.182		44		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.094		219.81		20.4714435251

		3		11		2005		13		18		25		0		110001		0.01		0.007		0.025		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.012		55.01		2.7820855486

		3		11		2005		13		18		28		0		110001		0.02		0		0		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.347		12.4		0		14527		0.02		90		2

		3		11		2005		13		18		31		0		110001		0.015		0.015		0.065		47		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.021		45		6.8373971656

		3		11		2005		13		18		34		0		110001		0.012		0.04		-0.005		51		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.378		12.4		0		14527		0.042		16.7		4.205948169

		3		11		2005		13		18		37		0		110001		-0.01		0.05		-0.07		47		48		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.051		348.69		8.6602540378

		3		11		2005		13		18		40		0		110001		0.036		-0.017		-0.028		43		46		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.04		115.28		4.8672374095

		3		11		2005		13		18		43		0		110001		-0.018		-0.008		-0.091		47		49		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.02		246.04		9.3107464792

		3		11		2005		13		18		46		0		110001		0.02		0.007		-0.007		46		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.782		12.4		0		14527		0.021		70.71		2.2315913604

		3		11		2005		13		18		49		0		110001		0.116		0.01		-0.029		42		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.867		12.4		0		14527		0.116		85.07		11.9987499349

		3		11		2005		13		18		52		0		110001		0.046		0.069		-0.188		47		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.627		12.4		0		14527		0.083		33.69		20.5477492685

		3		11		2005		13		18		55		0		110001		0.01		0.199		-0.27		43		40		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.199		2.88		33.5560724758

		3		11		2005		13		18		58		0		110001		-0.086		0.103		-0.132		41		40		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.441		12.4		0		14527		0.134		320.14		18.8225928076

		3		11		2005		13		19		1		0		110001		-0.026		-0.032		0.043		44		51		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.766		12.4		0		14527		0.041		219.09		5.9573484034

		3		11		2005		13		19		4		0		110001		-0.027		-0.02		0.073		40		50		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.034		233.47		8.0361682411

		3		11		2005		13		19		7		0		110001		-0.046		0.063		-0.131		43		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.82		12.4		0		14527		0.078		323.86		15.2466389739

		3		11		2005		13		19		10		0		110001		0.017		0.046		-0.141		43		40		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.049		20.28		14.9284962404

		3		11		2005		13		19		13		0		110001		0.015		0.001		-0.085		43		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.015		86.19		8.6319175158

		3		11		2005		13		19		16		0		110001		-0.029		-0.076		0.145		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.921		12.4		0		14527		0.081		200.89		16.6258834352

		3		11		2005		13		19		19		0		110001		0.06		0.005		-0.009		46		41		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.06		85.24		6.0876925021

		3		11		2005		13		19		22		0		110001		-0.132		-0.1		0.059		41		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.053		12.4		0		14527		0.166		232.85		17.579817974

		3		11		2005		13		19		25		0		110001		0.015		0.052		-0.201		45		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.054		16.09		20.8158593385

		3		11		2005		13		19		28		0		110001		-0.015		0.031		-0.038		45		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.215		12.4		0		14527		0.034		334.18		5.128352562

		3		11		2005		13		19		31		0		110001		0.061		0.001		0.02		49		42		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.122		12.4		0		14527		0.061		89.06		6.4202803677

		3		11		2005		13		19		34		0		110001		0.04		-0.052		-0.013		45		48		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.532		12.4		0		14527		0.066		142.43		6.6880490429

		3		11		2005		13		19		37		0		110001		0.081		0.029		0.035		47		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.23		12.4		0		14527		0.086		70.3		9.2881645119

		3		11		2005		13		19		40		0		110001		0.061		0.017		0.009		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.063		74.43		6.3960925572

		3		11		2005		13		19		43		0		110001		0.023		0.004		-0.024		48		45		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.023		80.13		3.3481338086

		3		11		2005		13		19		46		0		110001		0.035		-0.042		0.054		46		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.055		140.19		7.6843997814

		3		11		2005		13		19		49		0		110001		0.013		-0.032		-0.03		47		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.035		157.89		4.5749316935

		3		11		2005		13		19		52		0		110001		0.03		0.008		0.252		43		43		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.447		12.4		0		14527		0.031		75.07		25.390549423

		3		11		2005		13		19		55		0		110001		0.038		0.046		-0.005		48		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.4		0		14527		0.06		39.56		5.987486952

		3		11		2005		13		19		58		0		110001		0.007		-0.033		-0.032		47		47		37		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.034		168.02		4.649731175

		3		11		2005		13		20		1		0		110001		0.077		-0.025		0.067		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.37		12.4		0		14527		0.081		107.99		10.5085679329

		3		11		2005		13		20		4		0		110001		0.073		0.132		-0.276		47		47		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.151		28.94		31.4529807808

		3		11		2005		13		20		7		0		110001		0.073		0.017		-0.018		45		42		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.393		12.4		0		14527		0.075		76.89		7.7084369362

		3		11		2005		13		20		10		0		110001		-0.002		0.045		-0.185		46		45		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.517		12.4		0		14527		0.045		357.46		19.0404831871

		3		11		2005		13		20		13		0		110001		-0.028		0.036		-0.061		47		47		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.285		12.4		0		14527		0.046		322.13		7.6164296097

		3		11		2005		13		20		16		0		110001		0.049		-0.032		0.022		45		41		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.432		12.4		0		14527		0.059		123.15		6.2521996129

		3		11		2005		13		20		19		0		110001		0.039		-0.082		0.083		42		49		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.091		154.56		12.3020323524

		3		11		2005		13		20		22		0		110001		0.017		-0.006		-0.041		49		42		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.161		12.4		0		14527		0.018		109.44		4.4788391353

		3		11		2005		13		20		25		0		110001		0.065		0.067		-0.06		44		40		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.215		12.4		0		14527		0.093		44.13		11.0968463989

		3		11		2005		13		20		28		0		110001		0.016		0.079		-0.066		45		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.081		11.45		10.4177732746

		3		11		2005		13		20		31		0		110001		-0.045		0.034		0.007		51		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.4		0		14527		0.056		307.07		5.6833088954

		3		11		2005		13		20		34		0		110001		0.108		0.056		0.004		44		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.122		62.59		12.1720992438

		3		11		2005		13		20		37		0		110001		0.091		-0.139		0.181		37		41		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.166		146.79		24.5688827585

		3		11		2005		13		20		40		0		110001		-0.051		0.107		-0.163		43		40		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.13		12.4		0		14527		0.119		334.52		20.154155899

		3		11		2005		13		20		43		0		110001		0		-0.056		0.082		42		38		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.2		12.4		0		14527		0.056		180		9.9297532698

		3		11		2005		13		20		46		0		110001		-0.026		-0.008		-0.067		53		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.076		12.4		0		14527		0.027		252.9		7.2311824759

		3		11		2005		13		20		49		0		110001		0.014		-0.032		0.084		52		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.532		12.4		0		14527		0.035		156.37		9.0972523324

		3		11		2005		13		20		52		0		110001		0.043		-0.004		-0.073		51		50		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.043		95.31		8.4817451035

		3		11		2005		13		20		55		0		110001		-0.045		-0.046		-0.002		49		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.525		12.4		0		14527		0.064		224.37		6.4381674411

		3		11		2005		13		20		58		0		110001		0.02		-0.068		-0.018		46		47		40		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.813		12.4		0		14527		0.071		163.61		7.3130021195

		3		11		2005		13		21		1		0		110001		-0.108		-0.077		0.047		47		43		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.133		234.51		14.0719579306

		3		11		2005		13		21		4		0		110001		0.026		0.038		-0.021		49		43		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.014		12.4		0		14527		0.046		34.38		5.0606323716

		3		11		2005		13		21		7		0		110001		0.028		-0.02		0.063		45		42		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.034		125.54		7.1784399419

		3		11		2005		13		21		10		0		110001		0.032		0.024		-0.003		54		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.04		53.13		4.011234224

		3		11		2005		13		21		13		0		110001		-0.005		-0.03		0.057		46		47		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.03		189.46		6.4606501221

		3		11		2005		13		21		16		0		110001		0.034		-0.006		-0.075		46		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.913		12.4		0		14527		0.035		100.01		8.256512581

		3		11		2005		13		21		19		0		110001		-0.012		0.012		-0.079		43		50		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.017		315		8.0802227692

		3		11		2005		13		21		22		0		110001		-0.022		-0.026		0.029		49		44		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.279		12.4		0		14527		0.034		220.24		4.4732538493

		3		11		2005		13		21		25		0		110001		-0.083		-0.067		0.032		43		42		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.758		12.4		0		14527		0.107		231.09		11.136426716

		3		11		2005		13		21		28		0		110001		-0.033		-0.015		-0.056		48		41		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.036		245.56		6.6708320321

		3		11		2005		13		21		31		0		110001		-0.039		0.018		-0.052		48		52		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.043		294.78		6.7446274916

		3		11		2005		13		21		34		0		110001		-0.045		-0.045		0.107		46		42		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.064		225		12.4494979818

		3		11		2005		13		21		37		0		110001		-0.102		0.046		0.219		42		49		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.112		294.27		24.59288515

		3		11		2005		13		21		40		0		110001		-0.043		-0.052		-0.105		43		47		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.067		219.59		12.4811858411

		3		11		2005		13		21		43		0		110001		0.005		-0.025		-0.051		45		49		47		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.743		12.4		0		14527		0.025		168.69		5.7017541161

		3		11		2005		13		21		46		0		110001		-0.053		-0.038		0.118		43		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.596		12.4		0		14527		0.065		234.36		13.4822105012

		3		11		2005		13		21		49		0		110001		0.056		-0.053		0.115		46		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.077		133.42		13.8455769111

		3		11		2005		13		21		52		0		110001		-0.055		0.005		-0.018		48		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.055		275.19		5.8086142926

		3		11		2005		13		21		55		0		110001		0.088		0.024		-0.097		45		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.65		12.4		0		14527		0.091		74.74		13.3150291025

		3		11		2005		13		21		58		0		110001		0.057		-0.012		-0.253		42		39		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.058		101.89		25.9618951542

		3		11		2005		13		22		1		0		110001		-0.046		0.031		0.143		42		41		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.055		303.98		15.3381876374

		3		11		2005		13		22		4		0		110001		0.105		-0.058		0.107		42		46		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.859		12.4		0		14527		0.12		118.92		16.0742029351

		3		11		2005		13		22		7		0		110001		0.014		0.045		-0.046		44		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.898		12.4		0		14527		0.047		17.28		6.5855903304

		3		11		2005		13		22		10		0		110001		-0.029		0		0.006		43		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.029		270		2.961418579

		3		11		2005		13		22		13		0		110001		-0.003		-0.009		0.006		43		43		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.009		198.43		1.122497216

		3		11		2005		13		22		16		0		110001		-0.006		-0.102		0.112		45		40		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.432		12.41		0		14528		0.102		183.37		15.1604749266

		3		11		2005		13		22		19		0		110001		-0.118		0.046		-0.155		45		46		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.952		12.4		0		14527		0.127		291.3		20.0162434038

		3		11		2005		13		22		22		0		110001		-0.008		-0.035		0.03		49		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.316		12.4		0		14527		0.036		192.88		4.6786750261

		3		11		2005		13		22		25		0		110001		0.052		-0.026		0.03		50		46		39		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		5.269		12.4		0		14527		0.058		116.57		6.5421708935

		3		11		2005		13		22		28		0		110001		0.046		-0.038		0.056		44		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.06		129.56		8.1829090182

		3		11		2005		13		22		31		0		110001		0.004		-0.016		-0.107		48		44		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.016		165.96		10.8263567279

		3		11		2005		13		22		34		0		110001		-0.005		-0.116		0.19		42		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.116		182.47		22.2667914168

		3		11		2005		13		22		37		0		110001		-0.038		-0.064		-0.013		48		47		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.074		210.7		7.5557924799

		3		11		2005		13		22		40		0		110001		0.02		0.132		-0.103		40		43		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.114		12.4		0		14527		0.134		8.62		16.8620876525

		3		11		2005		13		22		43		0		110001		0.01		0.066		-0.021		44		45		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.463		12.4		0		14527		0.067		8.62		6.9978568148

		3		11		2005		13		22		46		0		110001		0.104		0.061		0.046		47		43		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.121		59.61		12.9046503246

		3		11		2005		13		22		49		0		110001		0.037		0.083		-0.098		40		41		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.091		24.03		13.3648793485

		3		11		2005		13		22		52		0		110001		-0.03		0.046		0.018		41		44		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.055		326.89		5.7792733107

		3		11		2005		13		22		55		0		110001		0.015		-0.02		0.015		40		48		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.091		12.4		0		14527		0.025		143.13		2.9154759474

		3		11		2005		13		22		58		0		110001		0.047		-0.011		-0.088		46		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.192		12.4		0		14527		0.048		103.17		10.0369318021

		3		11		2005		13		23		1		0		110001		0.077		-0.046		-0.086		38		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.145		12.4		0		14527		0.09		120.85		12.4261820363

		3		11		2005		13		23		4		0		110001		-0.016		-0.021		0.124		41		44		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.4		0		14527		0.026		217.3		12.6779335856

		3		11		2005		13		23		7		0		110001		-0.01		-0.101		0.044		44		49		46		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.905		12.4		0		14527		0.101		185.65		11.0620974503

		3		11		2005		13		23		10		0		110001		0.008		-0.023		0.18		46		43		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.898		12.4		0		14527		0.024		160.82		18.1639753358

		3		11		2005		13		23		13		0		110001		0.058		0.05		-0.098		40		45		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.077		49.24		12.4370414488

		3		11		2005		13		23		16		0		110001		-0.051		-0.012		0.094		42		44		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.488		12.4		0		14527		0.052		256.76		10.7615054709

		3		11		2005		13		23		19		0		110001		-0.046		-0.139		0.107		44		42		49		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.464		12.4		0		14527		0.146		198.31		18.1344975116

		3		11		2005		13		23		22		0		110001		-0.043		-0.063		0.176		52		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.557		12.4		0		14527		0.076		214.32		19.1817621714

		3		11		2005		13		23		25		0		110001		0.058		-0.016		0.048		47		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.534		12.4		0		14527		0.06		105.42		7.696752562

		3		11		2005		13		23		28		0		110001		-0.04		-0.006		0.158		44		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.04		261.47		16.3095064303

		3		11		2005		13		23		31		0		110001		0.082		0.029		-0.009		46		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.087		70.52		8.7441408955

		3		11		2005		13		23		34		0		110001		0.022		-0.03		0.073		43		45		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.037		143.75		8.1932899375

		3		11		2005		13		23		37		0		110001		-0.053		-0.022		-0.075		51		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.057		247.46		9.4435162943

		3		11		2005		13		23		40		0		110001		-0.048		-0.042		0.209		45		52		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.952		12.4		0		14527		0.064		228.81		21.8515445678

		3		11		2005		13		23		43		0		110001		0.006		0.045		-0.193		44		46		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.083		12.41		0		14528		0.045		7.59		19.8267496075

		3		11		2005		13		23		46		0		110001		0.089		-0.007		0.028		40		52		42		15		1452.7		176.1		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.089		94.5		9.3562813126

		3		11		2005		13		23		49		0		110001		0.024		-0.046		0.037		44		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.37		12.41		0		14528		0.052		152.45		6.3725975865

		3		11		2005		13		23		52		0		110001		0.054		-0.025		0.02		40		48		45		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.153		12.4		0		14527		0.06		114.84		6.2777384463

		3		11		2005		13		23		55		0		110001		-0.097		0.106		-0.171		42		49		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		5.176		12.4		0		14527		0.144		317.54		22.3351740535

		3		11		2005		13		23		58		0		110001		-0.059		0.088		-0.125		45		44		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.006		12.41		0		14528		0.106		326.16		16.3859696082

		3		11		2005		13		24		1		0		110001		0.072		0.026		-0.226		47		47		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.006		12.4		0		14527		0.077		70.14		23.8612656831

		3		11		2005		13		24		4		0		110001		-0.012		0.008		-0.012		45		48		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.331		12.4		0		14527		0.014		303.69		1.8761663039

		3		11		2005		13		24		7		0		110001		0.05		0.041		-0.014		47		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.749		12.4		0		14527		0.065		50.65		6.6158899628

		3		11		2005		13		24		10		0		110001		-0.014		0.019		0.082		44		47		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.424		12.41		0		14528		0.024		323.62		8.532877592

		3		11		2005		13		24		13		0		110001		0.098		0.015		0.128		46		46		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.416		12.4		0		14527		0.099		81.3		16.1904292716

		3		11		2005		13		24		16		0		110001		-0.001		0.055		-0.195		46		48		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.055		358.96		20.2610463698

		3		11		2005		13		24		19		0		110001		-0.036		-0.114		0.093		43		46		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.254		12.4		0		14527		0.12		197.53		15.1462866736

		3		11		2005		13		24		22		0		110001		0.015		0.007		0.167		44		41		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.339		12.4		0		14527		0.017		64.98		16.7818354181

		3		11		2005		13		24		25		0		110001		0.018		0.023		-0.236		46		50		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.4		0		14527		0.029		38.05		23.7800336417

		3		11		2005		13		24		28		0		110001		-0.051		0.077		-0.132		43		50		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.4		0		14527		0.092		326.48		16.1102451875

		3		11		2005		13		24		31		0		110001		-0.03		-0.016		0.049		45		46		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.034		241.93		5.9640590205

		3		11		2005		13		24		34		0		110001		0.021		0.046		-0.029		49		44		41		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.223		12.4		0		14527		0.051		24.54		5.8292366567

		3		11		2005		13		24		37		0		110001		-0.002		-0.055		0.086		49		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.055		182.08		10.2102889283

		3		11		2005		13		24		40		0		110001		-0.009		0.017		0.041		48		44		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.478		12.4		0		14527		0.019		332.1		4.5287967497

		3		11		2005		13		24		43		0		110001		0.011		0.14		-0.014		44		42		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.424		12.41		0		14528		0.14		4.49		14.1127601836

		3		11		2005		13		24		46		0		110001		-0.07		-0.088		0.1		47		43		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.176		12.4		0		14527		0.112		218.5		15.0479234448

		3		11		2005		13		24		49		0		110001		0.043		-0.021		0.066		50		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.048		116.03		8.1523002889

		3		11		2005		13		24		52		0		110001		0.036		0.042		-0.021		48		48		46		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		5.169		12.4		0		14527		0.055		40.6		5.916924877

		3		11		2005		13		24		55		0		110001		-0.025		-0.058		0.04		49		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.045		12.4		0		14527		0.063		203.32		7.4759614766

		3		11		2005		13		24		58		0		110001		-0.023		-0.073		0.001		43		47		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.292		12.4		0		14527		0.077		197.49		7.6544104933

		3		11		2005		13		25		1		0		110001		0.076		-0.073		-0.015		48		42		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.068		12.4		0		14527		0.105		133.85		10.6442472726

		3		11		2005		13		25		4		0		110001		0.022		-0.105		0.049		47		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.246		12.4		0		14527		0.107		168.17		11.7940663047

		3		11		2005		13		25		7		0		110001		-0.062		-0.009		0.064		45		41		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.207		12.4		0		14527		0.063		261.74		8.956003573

		3		11		2005		13		25		10		0		110001		0.026		0.016		-0.136		46		42		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.292		12.41		0		14528		0.031		58.39		13.9384360672

		3		11		2005		13		25		13		0		110001		0.029		-0.03		0.076		44		40		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.463		12.41		0		14528		0.042		135.97		8.6700634369

		3		11		2005		13		25		16		0		110001		-0.022		-0.02		0.122		45		38		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.03		227.73		12.5570697219

		3		11		2005		13		25		19		0		110001		-0.004		0.013		0.092		49		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.014		342.9		9.3

		3		11		2005		13		25		22		0		110001		-0.081		-0.053		-0.027		43		47		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.097		236.8		10.0493780902

		3		11		2005		13		25		25		0		110001		0.025		0		-0.121		43		43		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		5.424		12.4		0		14527		0.025		90		12.3555655476

		3		11		2005		13		25		28		0		110001		-0.036		-0.018		-0.102		42		45		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.192		12.41		0		14528		0.04		243.43		10.9654001295

		3		11		2005		13		25		31		0		110001		-0.103		-0.129		0.118		48		42		47		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.165		218.61		20.2913774791

		3		11		2005		13		25		34		0		110001		-0.102		0.029		0.064		49		38		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.277		12.4		0		14527		0.106		285.87		12.3858790564

		3		11		2005		13		25		37		0		110001		-0.01		-0.059		0.059		46		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.114		12.41		0		14528		0.06		189.62		8.4035706697

		3		11		2005		13		25		40		0		110001		0.1		0.024		-0.254		46		44		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.103		76.5		27.4029195525

		3		11		2005		13		25		43		0		110001		-0.096		-0.003		0.026		44		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.983		12.41		0		14528		0.096		268.21		9.9503768773

		3		11		2005		13		25		46		0		110001		0.015		0.029		0.005		46		44		37		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.642		12.4		0		14527		0.033		27.35		3.303028913

		3		11		2005		13		25		49		0		110001		-0.06		-0.036		0.046		46		46		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.627		12.4		0		14527		0.07		239.04		8.3737685662

		3		11		2005		13		25		52		0		110001		-0.02		-0.101		0.089		48		43		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.103		191.2		13.6095554667

		3		11		2005		13		25		55		0		110001		0.023		-0.046		0.047		45		44		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.051		153.43		6.9670653793

		3		11		2005		13		25		58		0		110001		0.036		0.036		-0.107		46		40		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.051		45		11.8494725621

		3		11		2005		13		26		1		0		110001		0.048		-0.044		0.059		40		44		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.573		12.4		0		14527		0.065		132.51		8.7869221005

		3		11		2005		13		26		4		0		110001		0.008		0.025		-0.091		50		50		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.302		12.4		0		14527		0.026		17.74		9.471008394

		3		11		2005		13		26		7		0		110001		-0.106		-0.142		0.096		45		41		43		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.356		12.4		0		14527		0.177		216.74		20.1534116219

		3		11		2005		13		26		10		0		110001		0.042		-0.1		0.132		44		41		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.604		12.4		0		14527		0.108		157.22		17.0844958954

		3		11		2005		13		26		13		0		110001		-0.017		-0.017		-0.082		46		47		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.024		225		8.5451740766

		3		11		2005		13		26		16		0		110001		0.034		-0.07		0.089		45		50		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.078		154.09		11.8224362971

		3		11		2005		13		26		19		0		110001		0.063		0.051		-0.075		46		45		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.542		12.4		0		14527		0.081		51.01		11.0430973916

		3		11		2005		13		26		22		0		110001		-0.04		-0.001		0.024		40		46		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.875		12.4		0		14527		0.04		268.57		4.6658332589

		3		11		2005		13		26		25		0		110001		0.071		-0.085		0.09		43		42		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.611		12.4		0		14527		0.111		140.13		14.2709495129

		3		11		2005		13		26		28		0		110001		0.123		0.095		-0.217		52		42		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.89		12.4		0		14527		0.155		52.32		26.6913843777

		3		11		2005		13		26		31		0		110001		0.077		0.015		-0.08		47		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.078		78.98		11.2044633963

		3		11		2005		13		26		34		0		110001		0.111		0.074		-0.111		45		48		39		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.666		12.4		0		14527		0.133		56.31		17.3545383113

		3		11		2005		13		26		37		0		110001		-0.052		-0.036		-0.003		43		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.063		235.3		6.3316664473

		3		11		2005		13		26		40		0		110001		-0.123		-0.014		-0.034		43		50		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.426		12.4		0		14527		0.124		263.51		12.8378347084

		3		11		2005		13		26		43		0		110001		-0.043		0.058		-0.036		43		50		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.072		323.45		8.0678373806

		3		11		2005		13		26		46		0		110001		-0.023		0.017		-0.001		44		46		48		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.4		0		14527		0.029		306.47		2.8618176043

		3		11		2005		13		26		49		0		110001		-0.041		0.031		0		51		47		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.697		12.4		0		14527		0.051		307.09		5.1400389104

		3		11		2005		13		26		52		0		110001		-0.021		0.018		-0.018		43		40		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.689		12.4		0		14527		0.028		310.6		3.3

		3		11		2005		13		26		55		0		110001		-0.082		-0.098		0.048		43		41		50		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.766		12.4		0		14527		0.128		219.92		13.6499084246

		3		11		2005		13		26		58		0		110001		-0.004		-0.032		0.198		41		49		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.511		12.4		0		14527		0.032		187.13		20.0609072576

		3		11		2005		13		27		1		0		110001		0.145		0.165		-0.142		48		39		52		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.4		0		14527		0.22		41.31		26.1560700412

		3		11		2005		13		27		4		0		110001		-0.034		-0.04		0.105		45		44		42		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.052		220.36		11.739250402

		3		11		2005		13		27		7		0		110001		0.047		0.065		-0.163		43		45		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.828		12.4		0		14527		0.08		35.87		18.1667278286

		3		11		2005		13		27		10		0		110001		-0.043		-0.08		0.138		48		46		39		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.774		12.4		0		14527		0.091		208.26		16.5205932097

		3		11		2005		13		27		13		0		110001		-0.022		-0.009		0.019		49		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		5.153		12.4		0		14527		0.024		247.75		3.0430248109

		3		11		2005		13		27		16		0		110001		-0.043		-0.035		0.056		52		49		53		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.96		12.4		0		14527		0.055		230.86		7.8803553219

		3		11		2005		13		27		19		0		110001		-0.046		-0.013		0.047		47		48		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.658		12.4		0		14527		0.048		254.22		6.7037303048

		3		11		2005		13		27		22		0		110001		-0.228		-0.188		0.157		44		37		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.704		12.4		0		14527		0.296		230.49		33.4629646027

		3		11		2005		13		27		25		0		110001		-0.03		-0.025		-0.014		46		44		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.039		230.19		4.1484937025

		3		11		2005		13		27		28		0		110001		0.035		0.037		-0.147		46		50		40		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.051		43.41		15.5573133927

		3		11		2005		13		27		31		0		110001		0.012		0.054		-0.05		44		47		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.72		12.4		0		14527		0.055		12.53		7.4565407529

		3		11		2005		13		27		34		0		110001		-0.025		-0.015		0.086		41		46		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.619		12.41		0		14528		0.029		239.04		9.0807488678

		3		11		2005		13		27		37		0		110001		0.044		-0.077		0.056		41		41		42		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.882		12.4		0		14527		0.089		150.26		10.4885652022

		3		11		2005		13		27		40		0		110001		0.003		-0.034		0.071		44		43		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.317		12.4		0		14527		0.034		174.96		7.8778169565

		3		11		2005		13		27		43		0		110001		-0.033		0.025		-0.191		42		43		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.041		307.15		19.5435411326

		3		11		2005		13		27		46		0		110001		-0.012		0.015		0.029		45		44		43		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.751		12.4		0		14527		0.019		321.34		3.4785054262

		3		11		2005		13		27		49		0		110001		0.145		-0.042		0.109		45		45		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.58		12.4		0		14527		0.151		106.15		18.6198818471

		3		11		2005		13		27		52		0		110001		-0.029		-0.024		-0.003		41		49		38		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.3		4.573		12.4		0		14527		0.038		230.39		3.7762415177

		3		11		2005		13		27		55		0		110001		0.09		-0.005		-0.033		37		46		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.418		12.41		0		14528		0.09		93.18		9.5989582768

		3		11		2005		13		27		58		0		110001		-0.046		0.027		-0.031		44		44		49		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.495		12.4		0		14527		0.053		300.41		6.1692787261

		3		11		2005		13		28		1		0		110001		-0.001		0.031		0.014		42		51		44		15		1452.7		175.9		-0.8		-0.4		4.41		12.4		0		14527		0.031		358.15		3.4029399054

		3		11		2005		13		28		4		0		110001		-0.02		0.07		-0.028		43		48		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.073		344.05		7.8

		3		11		2005		13		28		7		0		110001		0.051		-0.051		0.056		46		50		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.072		135		9.1312649726

		3		11		2005		13		28		10		0		110001		-0.011		-0.068		0.117		44		43		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.069		189.19		13.5771867484

		3		11		2005		13		28		13		0		110001		-0.023		0.024		-0.135		46		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.033		316.22		13.9032370332

		3		11		2005		13		28		16		0		110001		-0.062		-0.123		0.096		46		39		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.138		206.75		16.789580102

		3		11		2005		13		28		19		0		110001		0.013		0.01		-0.069		44		38		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.016		52.43		7.0922492906

		3		11		2005		13		28		22		0		110001		0.002		-0.017		-0.139		41		45		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.751		12.41		0		14528		0.017		173.29		14.0049991075

		3		11		2005		13		28		25		0		110001		-0.032		-0.002		-0.068		44		43		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.743		12.41		0		14528		0.032		266.42		7.5179784517

		3		11		2005		13		28		28		0		110001		-0.002		0.001		-0.015		48		42		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.797		12.4		0		14527		0.002		296.57		1.5165750888

		3		11		2005		13		28		31		0		110001		-0.016		0.057		-0.138		44		46		47		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.712		12.4		0		14527		0.059		344.32		15.0163244504

		3		11		2005		13		28		34		0		110001		0.046		-0.05		0.036		44		49		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.068		137.39		7.6889531147

		3		11		2005		13		28		37		0		110001		0.014		0.042		0.029		46		40		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.534		12.41		0		14528		0.044		18.43		5.292447449

		3		11		2005		13		28		40		0		110001		-0.081		-0.009		-0.019		41		44		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.488		12.41		0		14528		0.081		263.66		8.3683929162

		3		11		2005		13		28		43		0		110001		-0.018		0.024		-0.08		43		44		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.658		12.41		0		14528		0.03		323.13		8.5440037453

		3		11		2005		13		28		46		0		110001		0.015		0.081		-0.074		45		43		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.913		12.41		0		14528		0.082		10.49		11.0733915311

		3		11		2005		13		28		49		0		110001		0.062		0.004		-0.03		43		44		44		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.944		12.4		0		14527		0.062		86.31		6.8992753243

		3		11		2005		13		28		52		0		110001		-0.02		-0.015		-0.006		50		50		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.3		4.844		12.4		0		14527		0.025		233.13		2.5709920264

		3		11		2005		13		28		55		0		110001		0.024		-0.022		-0.017		41		47		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.72		12.41		0		14528		0.033		132.51		3.6728735344

		3		11		2005		13		28		58		0		110001		0.03		0.079		0.231		46		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.766		12.41		0		14528		0.085		20.79		24.597154307

		3		11		2005		13		29		1		0		110001		-0.005		-0.045		0.126		42		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.045		186.34		13.3888012906

		3		11		2005		13		29		4		0		110001		0.105		-0.046		0.017		39		42		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.836		12.41		0		14528		0.115		113.66		11.5887876847

		3		11		2005		13		29		7		0		110001		-0.048		-0.003		0.005		46		42		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.534		12.41		0		14528		0.048		266.42		4.8352869615

		3		11		2005		13		29		10		0		110001		0.015		-0.022		-0.037		48		48		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.027		145.71		4.558508528

		3		11		2005		13		29		13		0		110001		-0.021		0.004		-0.019		44		44		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.021		280.78		2.8600699292

		3		11		2005		13		29		16		0		110001		0.018		0.022		0.021		49		48		41		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.844		12.4		0		14527		0.028		39.29		3.5341194094

		3		11		2005		13		29		19		0		110001		0.055		-0.151		0.21		41		48		38		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.418		12.4		0		14527		0.161		159.99		26.4435247272

		3		11		2005		13		29		22		0		110001		0.015		0.004		0.034		46		44		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.836		12.4		0		14527		0.016		75.07		3.7376463182

		3		11		2005		13		29		25		0		110001		0.121		0.051		-0.055		43		42		48		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.503		12.4		0		14527		0.131		67.15		14.2362214088

		3		11		2005		13		29		28		0		110001		-0.05		-0.007		0.011		44		42		36		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.441		12.41		0		14528		0.05		262.03		5.1672042731

		3		11		2005		13		29		31		0		110001		-0.066		0.052		0.005		48		48		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.084		308.23		8.4172442046

		3		11		2005		13		29		34		0		110001		0.038		0.123		-0.231		50		40		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.511		12.41		0		14528		0.129		17.17		26.4450373416

		3		11		2005		13		29		37		0		110001		0.034		-0.001		-0.053		44		54		46		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.782		12.4		0		14527		0.034		91.68		6.2976185975

		3		11		2005		13		29		40		0		110001		-0.013		-0.05		-0.003		43		37		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.503		12.41		0		14528		0.052		194.57		5.1749396132

		3		11		2005		13		29		43		0		110001		-0.097		-0.012		0.03		42		43		45		15		1452.7		176		-0.8		-0.4		4.65		12.4		0		14527		0.098		262.95		10.2239913928

		3		11		2005		13		29		46		0		110001		0.051		0.02		-0.015		47		46		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.055		68.59		5.6797887285

		3		11		2005		13		29		49		0		110001		0.003		-0.108		0.141		48		43		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.108		178.41		17.7634456117

		3		11		2005		13		29		52		0		110001		0.027		-0.031		0.046		50		45		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.433		12.41		0		14528		0.041		138.95		6.1692787261

		3		11		2005		13		29		55		0		110001		-0.019		-0.017		-0.038		47		54		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.025		228.18		4.5760244755

		3		11		2005		13		29		58		0		110001		-0.072		0.01		-0.026		46		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.426		12.41		0		14528		0.073		277.91		7.7201036262

		3		11		2005		13		30		1		0		110001		0.008		0.005		-0.082		44		44		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.573		12.41		0		14528		0.009		57.99		8.2540898953

		3		11		2005		13		30		4		0		110001		0.046		0.116		-0.15		49		44		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.395		12.41		0		14528		0.125		21.63		19.5120475604

		3		11		2005		13		30		7		0		110001		-0.053		-0.122		0.121		45		39		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.519		12.41		0		14528		0.133		203.48		17.9816573207

		3		11		2005		13		30		10		0		110001		0.009		-0.013		0.002		47		44		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.573		12.41		0		14528		0.016		145.3		1.5937377451

		3		11		2005		13		30		13		0		110001		0.004		-0.082		0.052		46		44		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.565		12.41		0		14528		0.082		177.21		9.7180244906

		3		11		2005		13		30		16		0		110001		0.009		-0.009		-0.019		40		45		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.013		135		2.2869193252

		3		11		2005		13		30		19		0		110001		-0.006		0.007		0.035		45		45		42		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.72		12.41		0		14528		0.009		319.4		3.6193922142

		3		11		2005		13		30		22		0		110001		0.001		-0.004		-0.108		38		45		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.41		0		14528		0.004		165.96		10.8078675047

		3		11		2005		13		30		25		0		110001		-0.052		-0.107		0.244		46		40		38		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.119		205.92		27.1457178944

		3		11		2005		13		30		28		0		110001		0.045		0.002		0.046		47		40		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.666		12.41		0		14528		0.045		87.46		6.4381674411

		3		11		2005		13		30		31		0		110001		-0.094		-0.012		-0.032		48		40		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.851		12.41		0		14528		0.095		262.72		10.0019998

		3		11		2005		13		30		34		0		110001		0.058		0.092		-0.248		47		43		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.109		32.23		27.0798818314

		3		11		2005		13		30		37		0		110001		-0.046		0.009		-0.085		41		41		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.138		12.41		0		14528		0.047		281.07		9.7066987179

		3		11		2005		13		30		40		0		110001		0.004		-0.002		0.012		50		46		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.138		12.41		0		14528		0.004		116.57		1.2806248475

		3		11		2005		13		30		43		0		110001		-0.005		-0.02		0.128		44		43		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.285		12.41		0		14528		0.021		194.04		12.9649527573

		3		11		2005		13		30		46		0		110001		0.102		0.005		0.097		47		47		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.586		12.41		0		14528		0.102		87.19		14.0847435191

		3		11		2005		13		30		49		0		110001		-0.048		-0.054		0.031		43		43		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.238		12.41		0		14528		0.072		221.63		7.8619336044

		3		11		2005		13		30		52		0		110001		0.017		0.024		-0.098		45		43		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.991		12.41		0		14528		0.029		35.31		10.2318131336

		3		11		2005		13		30		55		0		110001		-0.128		-0.015		-0.033		41		43		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.169		12.41		0		14528		0.129		263.32		13.3033830284

		3		11		2005		13		30		58		0		110001		-0.01		-0.011		-0.022		45		47		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.929		12.41		0		14528		0.015		222.27		2.6551836095

		3		11		2005		13		31		1		0		110001		0.062		-0.046		0.003		43		51		38		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.077		126.57		7.7259303647

		3		11		2005		13		31		4		0		110001		-0.031		0.073		-0.055		46		47		44		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.882		12.41		0		14528		0.079		336.99		9.6514247653

		3		11		2005		13		31		7		0		110001		0.025		0.013		-0.092		40		41		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.728		12.41		0		14528		0.028		62.53		9.6218501339

		3		11		2005		13		31		10		0		110001		0.028		-0.026		0.136		43		48		43		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.998		12.41		0		14528		0.038		132.88		14.1265707091

		3		11		2005		13		31		13		0		110001		0.022		-0.002		-0.01		42		44		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.022		95.19		2.4248711306

		3		11		2005		13		31		16		0		110001		-0.015		-0.046		0.003		51		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.557		12.41		0		14528		0.048		198.06		4.8476798574

		3		11		2005		13		31		19		0		110001		-0.052		-0.048		0.036		49		50		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.071		227.29		7.9397732965

		3		11		2005		13		31		22		0		110001		0.092		0.069		-0.007		49		44		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.115		53.13		11.5212846506

		3		11		2005		13		31		25		0		110001		-0.014		0.03		0.09		45		53		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.091		12.41		0		14528		0.033		334.98		9.5895776758

		3		11		2005		13		31		28		0		110001		0.008		0.093		-0.069		52		46		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.093		4.92		11.6077560278

		3		11		2005		13		31		31		0		110001		0.025		0.044		-0.121		48		43		46		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.051		29.6		13.1156395193

		3		11		2005		13		31		34		0		110001		-0.003		-0.075		0.118		48		44		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.952		12.41		0		14528		0.075		182.29		13.9849919557

		3		11		2005		13		31		37		0		110001		0.141		0.216		-0.181		53		46		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.439		12.41		0		14528		0.258		33.14		31.5115851712

		3		11		2005		13		31		40		0		110001		-0.032		-0.036		0.028		43		46		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.401		12.41		0		14528		0.048		221.63		5.5713553109

		3		11		2005		13		31		43		0		110001		-0.09		-0.104		0.034		42		42		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.472		12.41		0		14528		0.138		220.87		14.1675685987

		3		11		2005		13		31		46		0		110001		0.066		0.072		-0.034		48		39		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.098		42.51		10.3421467791

		3		11		2005		13		31		49		0		110001		-0.044		-0.02		0.044		40		42		49		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.387		12.41		0		14528		0.048		245.56		6.5360538553

		3		11		2005		13		31		52		0		110001		0.119		0.094		-0.191		45		43		47		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.774		12.41		0		14528		0.152		51.69		24.388111858

		3		11		2005		13		31		55		0		110001		0.031		-0.048		-0.078		44		40		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.867		12.41		0		14528		0.057		147.14		9.6690227014

		3		11		2005		13		31		58		0		110001		-0.016		0.023		0.022		43		40		56		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.028		325.18		3.5623026261

		3		11		2005		13		32		1		0		110001		0.019		-0.06		0.081		46		40		52		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.063		162.43		10.2576800496

		3		11		2005		13		32		4		0		110001		0.093		0.076		-0.107		47		39		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.12		50.74		16.0853971042

		3		11		2005		13		32		7		0		110001		0.118		0.085		-0.072		46		43		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.145		54.23		16.2274458865

		3		11		2005		13		32		10		0		110001		-0.103		-0.027		0.177		43		49		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.579		12.41		0		14528		0.106		255.31		20.6559918668

		3		11		2005		13		32		13		0		110001		0.026		0.102		-0.132		42		43		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.323		12.41		0		14528		0.105		14.3		16.8831276723

		3		11		2005		13		32		16		0		110001		0.018		-0.023		0.015		45		50		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.029		141.95		3.2832910319

		3		11		2005		13		32		19		0		110001		-0.042		-0.001		0.019		45		40		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.042		268.64		4.6108567534

		3		11		2005		13		32		22		0		110001		-0.057		-0.026		0.068		46		43		47		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.063		245.48		9.2460802506

		3		11		2005		13		32		25		0		110001		0.044		0.035		-0.133		48		50		36		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.056		51.5		14.4395290782

		3		11		2005		13		32		28		0		110001		-0.05		-0.204		0.191		39		43		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.21		193.77		28.3896107758

		3		11		2005		13		32		31		0		110001		-0.079		-0.117		0.087		48		43		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.325		12.41		0		14528		0.141		214.03		16.5828224377

		3		11		2005		13		32		34		0		110001		-0.022		-0.088		0.12		45		45		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.091		194.04		15.0426061572

		3		11		2005		13		32		37		0		110001		0.041		0.036		0.088		47		40		46		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.055		48.72		10.3542261903

		3		11		2005		13		32		40		0		110001		0.04		-0.066		0.05		45		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.077		148.78		9.1956511461

		3		11		2005		13		32		43		0		110001		-0.057		-0.062		0.172		43		42		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.084		222.59		19.1512401687

		3		11		2005		13		32		46		0		110001		-0.019		-0.054		0.06		41		52		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.285		12.41		0		14528		0.057		199.38		8.2927679336

		3		11		2005		13		32		49		0		110001		-0.03		-0.103		0.054		44		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.107		196.24		12.0104121495

		3		11		2005		13		32		52		0		110001		-0.019		-0.169		0.051		43		40		51		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.17		186.41		17.7547176829

		3		11		2005		13		32		55		0		110001		0.004		-0.034		-0.08		48		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.238		12.41		0		14528		0.034		173.29		8.7017239671

		3		11		2005		13		32		58		0		110001		0.019		-0.081		0.122		41		44		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.083		166.8		14.7668547768

		3		11		2005		13		33		1		0		110001		-0.106		0.082		-0.05		40		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.134		307.72		14.3038456368

		3		11		2005		13		33		4		0		110001		0.024		0.028		0.005		42		48		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.161		12.41		0		14528		0.037		40.6		3.7215588132

		3		11		2005		13		33		7		0		110001		0.139		-0.047		0.02		41		41		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.782		12.41		0		14528		0.147		108.68		14.8087811787

		3		11		2005		13		33		10		0		110001		-0.007		-0.105		-0.012		45		39		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.356		12.41		0		14528		0.105		183.81		10.5915060308

		3		11		2005		13		33		13		0		110001		-0.036		0.001		0.047		50		46		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.403		12.41		0		14528		0.036		271.59		5.9211485372

		3		11		2005		13		33		16		0		110001		0.127		0.124		-0.043		42		42		38		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.588		12.41		0		14528		0.177		45.68		18.2630775063

		3		11		2005		13		33		19		0		110001		0.107		-0.031		0.036		45		42		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.557		12.41		0		14528		0.111		106.16		11.7072627031

		3		11		2005		13		33		22		0		110001		0.015		-0.101		-0.005		45		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.102		171.55		10.2230132544

		3		11		2005		13		33		25		0		110001		-0.002		0		0.056		40		44		46		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.789		12.41		0		14528		0.002		270		5.6035702904

		3		11		2005		13		33		28		0		110001		0.049		-0.042		-0.233		45		46		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.065		130.6		24.1772620452

		3		11		2005		13		33		31		0		110001		0.004		0.001		0.015		41		41		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.254		12.41		0		14528		0.004		75.96		1.5556349186

		3		11		2005		13		33		34		0		110001		0.024		-0.012		0.003		42		50		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		5.532		12.41		0		14528		0.027		116.57		2.7

		3		11		2005		13		33		37		0		110001		-0.065		-0.01		0.005		45		44		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.408		12.41		0		14528		0.066		261.25		6.5954529791

		3		11		2005		13		33		40		0		110001		0.042		-0.011		0.09		40		46		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.439		12.41		0		14528		0.043		104.68		9.9924971854

		3		11		2005		13		33		43		0		110001		-0.051		-0.044		0.008		47		44		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.067		229.21		6.7830671528

		3		11		2005		13		33		46		0		110001		-0.065		0.014		-0.041		43		41		52		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.656		12.41		0		14528		0.066		282.15		7.8115299398

		3		11		2005		13		33		49		0		110001		0.06		-0.052		-0.111		45		46		48		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.091		12.41		0		14528		0.079		130.91		13.647344064

		3		11		2005		13		33		52		0		110001		-0.027		-0.04		-0.004		49		45		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.048		214.02		4.8425200051

		3		11		2005		13		33		55		0		110001		0.064		-0.034		-0.002		45		46		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.169		12.41		0		14528		0.072		117.98		7.2498275842

		3		11		2005		13		33		58		0		110001		0.064		0.032		-0.059		50		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.728		12.41		0		14528		0.072		63.43		9.2741576437

		3		11		2005		13		34		1		0		110001		0.022		0.037		-0.071		42		42		41		15		1452.8		176		-0.6		-0.4		4.503		12.41		0		14528		0.043		30.74		8.3030115019

		3		11		2005		13		34		4		0		110001		0.011		-0.067		-0.09		43		41		41		15		1452.8		176.1		-1.4		-0.4		4.681		12.41		0		14528		0.068		170.68		11.2738635791

		3		11		2005		13		34		7		0		110001		0.041		-0.046		-0.008		44		43		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.062		138.29		6.2136945532

		3		11		2005		13		34		10		0		110001		0.122		-0.035		0.012		47		46		37		15		1452.8		175.9		-0.5		-0.4		4.426		12.41		0		14528		0.127		106.01		12.7487254265

		3		11		2005		13		34		13		0		110001		0.033		-0.059		0.055		42		48		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.642		12.41		0		14528		0.068		150.78		8.7149297186

		3		11		2005		13		34		16		0		110001		-0.019		-0.077		0.004		42		44		49		15		1452.8		176		-0.9		-0.4		4.697		12.41		0		14528		0.079		193.86		7.9410326784

		3		11		2005		13		34		19		0		110001		-0.031		0.109		-0.1		47		52		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.588		12.41		0		14528		0.113		344.12		15.1135700614

		3		11		2005		13		34		22		0		110001		0.031		-0.033		0.115		43		42		46		15		1452.8		176		-0.7		-0.4		4.673		12.41		0		14528		0.045		136.79		12.3592070943

		3		11		2005		13		34		25		0		110001		-0.015		0.017		-0.133		42		39		40		15		1452.8		175.9		-0.7		-0.3		4.642		12.41		0		14528		0.023		318.58		13.4918493914

		3		11		2005		13		34		28		0		110001		0.031		0.044		-0.081		44		40		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.138		12.41		0		14528		0.054		35.17		9.7252249331

		3		11		2005		13		34		31		0		110001		-0.028		-0.044		-0.02		49		42		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.052		212.47		5.5856960175

		3		11		2005		13		34		34		0		110001		0.034		0.088		-0.032		47		45		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.983		12.41		0		14528		0.094		21.12		9.9619275243

		3		11		2005		13		34		37		0		110001		-0.024		-0.011		-0.027		49		42		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.362		12.41		0		14528		0.026		245.38		3.7762415177

		3		11		2005		13		34		40		0		110001		0.044		-0.074		-0.023		42		45		41		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.393		12.41		0		14528		0.086		149.26		8.9112288715

		3		11		2005		13		34		43		0		110001		0.119		-0.109		0.08		44		45		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.161		132.49		18.0116628883

		3		11		2005		13		34		46		0		110001		-0.052		0.078		-0.043		41		46		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.094		326.31		10.3135832764

		3		11		2005		13		34		49		0		110001		-0.022		-0.074		0.044		45		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.077		196.56		8.8859439566

		3		11		2005		13		34		52		0		110001		0.011		0.037		-0.1		46		47		45		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		5.06		12.41		0		14528		0.039		16.56		10.7191417567

		3		11		2005		13		34		55		0		110001		0.034		-0.087		0.037		47		45		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.269		12.41		0		14528		0.093		158.65		10.0468900661

		3		11		2005		13		34		58		0		110001		-0.039		0.083		-0.213		48		42		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.092		334.83		23.1902996962

		3		11		2005		13		35		1		0		110001		0.082		-0.038		0.106		44		44		45		15		1452.8		176.1		-0.9		-0.4		5.261		12.41		0		14528		0.09		114.86		13.9298241195

		3		11		2005		13		35		4		0		110001		0.092		-0.015		-0.031		45		45		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.416		12.41		0		14528		0.093		99.26		9.8234413522

		3		11		2005		13		35		7		0		110001		0.028		-0.07		0.264		46		40		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.393		12.41		0		14528		0.075		158.2		27.4554184088

		3		11		2005		13		35		10		0		110001		0.002		0.052		-0.109		50		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.145		12.41		0		14528		0.052		2.2		12.0784932835

		3		11		2005		13		35		13		0		110001		-0.057		-0.015		0.071		44		44		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.059		255.26		9.2276757637

		3		11		2005		13		35		16		0		110001		0.042		-0.026		0.005		43		47		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.145		12.41		0		14528		0.049		121.76		4.9648766349

		3		11		2005		13		35		19		0		110001		0.041		0.043		-0.007		45		43		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.602		12.41		0		14528		0.059		43.64		5.9824744045

		3		11		2005		13		35		22		0		110001		-0.058		-0.13		0.222		45		44		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.142		204.04		26.3719548005

		3		11		2005		13		35		25		0		110001		0.032		-0.004		0.035		43		48		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.032		97.13		4.7592016137

		3		11		2005		13		35		28		0		110001		-0.063		-0.036		0.107		43		43		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.073		240.26		12.9282636112

		3		11		2005		13		35		31		0		110001		-0.038		-0.223		0.107		46		49		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.2		12.41		0		14528		0.226		189.67		25.0243881044

		3		11		2005		13		35		34		0		110001		0.018		0.119		-0.09		46		52		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.12		8.6		15.0283066245

		3		11		2005		13		35		37		0		110001		-0.064		0.005		-0.046		45		45		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.967		12.41		0		14528		0.064		274.47		7.8974679487

		3		11		2005		13		35		40		0		110001		-0.071		-0.061		0.231		50		46		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.207		12.41		0		14528		0.094		229.33		24.9244859526

		3		11		2005		13		35		43		0		110001		-0.007		-0.026		0.024		45		39		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.027		195.07		3.6069377594

		3		11		2005		13		35		46		0		110001		-0.038		0.055		-0.157		47		49		50		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.828		12.41		0		14528		0.067		325.36		17.0639971871

		3		11		2005		13		35		49		0		110001		-0.076		-0.036		0.039		45		43		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.805		12.41		0		14528		0.084		244.65		9.2698435801

		3		11		2005		13		35		52		0		110001		-0.046		-0.003		-0.071		54		42		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.758		12.41		0		14528		0.046		266.27		8.465222974

		3		11		2005		13		35		55		0		110001		0.023		-0.02		0.104		46		42		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.302		12.41		0		14528		0.03		131.01		10.8374351209

		3		11		2005		13		35		58		0		110001		-0.029		-0.044		0.152		47		40		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.053		213.39		16.0875728437

		3		11		2005		13		36		1		0		110001		0.017		-0.05		0.053		46		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.844		12.41		0		14528		0.053		161.22		7.481978348

		3		11		2005		13		36		4		0		110001		0.058		-0.095		0.057		47		48		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.111		148.59		12.5051989188

		3		11		2005		13		36		7		0		110001		-0.004		0.001		0.112		51		42		44		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.813		12.41		0		14528		0.004		284.04		11.2075867161

		3		11		2005		13		36		10		0		110001		0.007		0.072		-0.177		47		45		51		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.704		12.41		0		14528		0.072		5.55		19.1211924314

		3		11		2005		13		36		13		0		110001		0.049		-0.023		0.166		47		50		42		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.054		115.14		17.4602405482

		3		11		2005		13		36		16		0		110001		0.116		-0.055		0.141		43		49		43		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.65		12.41		0		14528		0.128		115.37		19.0688227219

		3		11		2005		13		36		19		0		110001		-0.082		-0.095		0.17		47		48		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.604		12.41		0		14528		0.125		220.8		21.1303099835

		3		11		2005		13		36		22		0		110001		0.057		0.076		-0.023		50		46		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		4.627		12.41		0		14528		0.095		36.87		9.7744565066

		3		11		2005		13		36		25		0		110001		0.098		0.1		-0.016		43		39		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.859		12.42		0		14528		0.14		44.42		14.092551224

		3		11		2005		13		36		28		0		110001		0.034		-0.016		0.061		47		44		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.13		12.41		0		14528		0.038		115.2		7.1644957952

		3		11		2005		13		36		31		0		110001		0.075		0.033		-0.157		48		45		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.3		5.192		12.41		0		14528		0.082		66.25		17.7096019153

		3		11		2005		13		36		34		0		110001		0.056		0.017		0.088		41		45		48		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.586		12.41		0		14528		0.059		73.11		10.5683489723

		3		11		2005		13		36		37		0		110001		0.061		0.051		0.022		46		45		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.08		50.1		8.2498484835

		3		11		2005		13		36		40		0		110001		0.048		0.02		-0.036		44		51		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.052		67.38		6.3245553203

		3		11		2005		13		36		43		0		110001		0.015		-0.066		0.108		43		43		37		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.323		12.41		0		14528		0.068		167.2		12.7455874717

		3		11		2005		13		36		46		0		110001		-0.027		-0.064		-0.073		41		46		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.069		202.87		10.0767058109

		3		11		2005		13		36		49		0		110001		0.006		-0.026		0.013		42		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.076		12.41		0		14528		0.027		167.01		2.9681644159

		3		11		2005		13		36		52		0		110001		-0.001		0.159		-0.168		43		43		45		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.159		359.64		23.1313639892

		3		11		2005		13		36		55		0		110001		-0.023		0.047		-0.005		42		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.052		333.92		5.2564246404

		3		11		2005		13		36		58		0		110001		0.084		0.037		-0.007		43		47		39		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.092		66.23		9.2054331783

		3		11		2005		13		37		1		0		110001		0.009		-0.12		0.082		47		45		43		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.12		175.71		14.5619366844

		3		11		2005		13		37		4		0		110001		0.005		-0.09		0.026		45		41		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.09		176.82		9.3813645063

		3		11		2005		13		37		7		0		110001		-0.076		-0.034		0.081		45		43		47		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.083		245.9		11.6159373277

		3		11		2005		13		37		10		0		110001		-0.052		0.029		-0.145		45		41		49		15		1452.8		176.1		-0.8		-0.4		4.96		12.41		0		14528		0.06		299.15		15.6748205731

		3		11		2005		13		37		13		0		110001		0.018		-0.001		0.004		42		42		40		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.018		93.18		1.8466185313

		3		11		2005		13		37		16		0		110001		0.076		0.041		-0.11		43		49		40		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.086		61.65		13.984634425

		3		11		2005		13		37		19		0		110001		0.033		0.073		-0.04		43		49		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.08		24.33		8.9543285622

		3		11		2005		13		37		22		0		110001		0.052		0.009		-0.077		45		47		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.053		80.18		9.3348808241

		3		11		2005		13		37		25		0		110001		-0.05		-0.03		0.015		42		53		39		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.898		12.41		0		14528		0.058		239.04		6.0207972894

		3		11		2005		13		37		28		0		110001		-0.017		-0.072		-0.205		43		47		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.642		12.41		0		14528		0.074		193.28		21.7940358814

		3		11		2005		13		37		31		0		110001		0.019		0.101		-0.204		46		40		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.132		12.41		0		14528		0.103		10.65		22.842504241

		3		11		2005		13		37		34		0		110001		-0.068		-0.015		-0.037		44		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.55		12.41		0		14528		0.07		257.56		7.8854296015

		3		11		2005		13		37		37		0		110001		0.079		-0.051		0.13		45		49		50		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		4.604		12.41		0		14528		0.094		122.85		16.0443136344

		3		11		2005		13		37		40		0		110001		-0.069		-0.03		-0.031		45		49		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.3		4.898		12.41		0		14528		0.075		246.5		8.137567204

		3		11		2005		13		37		43		0		110001		0.048		-0.036		-0.001		45		44		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		4.635		12.41		0		14528		0.06		126.87		6.0008332755

		3		11		2005		13		37		46		0		110001		0.032		-0.032		-0.043		49		45		45		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.161		12.41		0		14528		0.045		135		6.242595614

		3		11		2005		13		37		49		0		110001		-0.053		-0.095		0.048		45		43		49		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.277		12.41		0		14528		0.109		209.16		11.8903322073

		3		11		2005		13		37		52		0		110001		0.019		0.115		-0.2		47		44		41		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.401		12.41		0		14528		0.117		9.38		23.1486500686

		3		11		2005		13		37		55		0		110001		0.008		0.008		0.042		50		42		42		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.455		12.41		0		14528		0.011		45		4.3497126342

		3		11		2005		13		37		58		0		110001		0.008		-0.089		0.186		43		45		42		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.076		12.41		0		14528		0.089		174.86		20.6351641622

		3		11		2005		13		38		1		0		110001		0.122		0.018		0.019		46		43		46		15		1452.8		176		-0.8		-0.4		5.339		12.41		0		14528		0.123		81.61		12.4775798936

		3		11		2005		13		38		4		0		110001		0.01		-0.023		0.046		45		46		44		15		1452.8		175.9		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.025		156.5		5.239274759

		3		11		2005		13		38		7		0		110001		0.034		-0.155		0.155		41		45		47		15		1452.8		176.5		-0.8		-0.3		5.47		12.41		0		14528		0.159		167.63		22.182425476

		3		11		2005		13		38		10		0		110001		-0.069		-0.019		0.01		42		44		41		15		1452.8		177.8		-0.7		-0.4		4.859		12.41		0		14528		0.072		254.6		7.2263407061

		3		11		2005		13		38		13		0		110001		0.044		-0.091		-0.16		46		47		42		15		1452.8		179.2		-0.8		-0.4		4.689		12.41		0		14528		0.101		154.2		18.9253797848

		3		11		2005		13		38		16		0		110001		-0.034		0.012		-0.172		42		44		45		15		1452.8		180.7		-0.9		-0.4		4.619		12.41		0		14528		0.036		289.44		17.573844201

		3		11		2005		13		38		19		0		110001		0.037		-0.046		-0.084		50		45		43		15		1452.8		182.1		-0.9		-0.3		4.998		12.41		0		14528		0.059		141.19		10.2669372259

		3		11		2005		13		38		22		0		110001		0.015		-0.086		0		45		42		45		15		1452.8		183.5		-0.8		-0.4		4.55		12.41		0		14528		0.087		170.11		8.7298339045

		3		11		2005		13		38		25		0		110001		0.058		-0.045		0.068		45		43		46		15		1452.8		185.1		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.073		127.81		10.0064978889

		3		11		2005		13		38		28		0		110001		-0.077		-0.134		0.055		46		44		43		15		1452.8		186.1		-0.8		-0.3		5.424		12.41		0		14528		0.155		209.88		16.4042677374

		3		11		2005		13		38		31		0		110001		0.042		-0.138		0.2		42		49		42		15		1452.8		187		-0.8		-0.4		5.486		12.41		0		14528		0.144		163.07		24.6592781727

		3		11		2005		13		38		34		0		110001		-0.025		-0.111		0.035		46		48		46		15		1452.8		187.6		-0.7		-0.4		5.223		12.41		0		14528		0.114		192.69		11.9042009392

		3		11		2005		13		38		37		0		110001		-0.046		-0.119		0.078		46		50		41		15		1452.8		187.9		-0.8		-0.4		5.254		12.41		0		14528		0.128		201.13		14.9535948855

		3		11		2005		13		38		40		0		110001		0.052		-0.101		-0.076		41		46		44		15		1452.8		188		-0.8		-0.4		5.107		12.41		0		14528		0.114		152.76		13.6678454776

		3		11		2005		13		38		43		0		110001		-0.059		-0.068		0.074		43		46		41		15		1452.8		187.7		-0.8		-0.4		5.014		12.41		0		14528		0.09		220.95		11.6537547597

		3		11		2005		13		38		46		0		110001		-0.077		-0.088		-0.014		44		44		47		15		1452.8		187.4		-0.9		-0.4		5.331		12.41		0		14528		0.117		221.19		11.7766718558

		3		11		2005		13		38		49		0		110001		-0.011		-0.166		0.087		39		44		41		15		1452.8		186.9		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.166		183.79		18.773918078

		3		11		2005		13		38		52		0		110001		-0.071		-0.05		-0.053		41		45		41		15		1452.8		186.1		-0.8		-0.4		4.395		12.41		0		14528		0.087		234.85		10.1734949747

		3		11		2005		13		38		55		0		110001		0.045		-0.083		0.029		46		45		45		15		1452.8		185.3		-0.7		-0.3		5.06		12.41		0		14528		0.094		151.53		9.876740353

		3		11		2005		13		38		58		0		110001		0.073		-0.105		-0.002		39		50		44		15		1452.8		184.4		-0.9		-0.3		4.449		12.41		0		14528		0.128		145.19		12.7898397175

		3		11		2005		13		39		1		0		110001		-0.022		-0.158		0.047		45		47		41		15		1452.8		183.2		-0.7		-0.3		4.457		12.41		0		14528		0.16		187.93		16.6303938618

		3		11		2005		13		39		4		0		110001		0.056		-0.219		0.058		44		47		45		15		1452.8		181.6		-0.7		-0.1		4.882		12.41		0		14528		0.226		165.66		23.3368806827

		3		11		2005		13		39		7		0		110001		-0.029		-0.155		0.016		45		45		43		15		1452.8		180.9		-0.5		-0.2		4.735		12.41		0		14528		0.158		190.6		15.8499211355

		3		11		2005		13		39		10		0		110001		-0.002		0.015		-0.139		44		48		46		15		1452.8		181.6		-0.7		-0.6		5.269		12.42		0		14528		0.015		352.41		13.9821314541

		3		11		2005		13		39		13		0		110001		-0.067		-0.115		0.056		46		40		47		15		1452.8		181		-0.7		-0.3		5.23		12.41		0		14528		0.133		210.23		14.4395290782

		3		11		2005		13		39		16		0		110001		0.046		-0.062		0.105		46		41		39		15		1452.8		180.9		-0.5		-0.3		5.463		12.41		0		14528		0.077		143.43		13.0326513036

		3		11		2005		13		39		19		0		110001		0.003		-0.057		-0.004		41		42		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.408		12.41		0		14528		0.057		176.99		5.7218878004

		3		11		2005		13		39		22		0		110001		0.049		-0.031		0.037		49		43		47		15		1452.8		181.2		-0.9		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.058		122.32		6.8782265156

		3		11		2005		13		39		25		0		110001		0.028		-0.032		0.117		43		42		38		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.362		12.41		0		14528		0.043		138.81		12.4486947107

		3		11		2005		13		39		28		0		110001		-0.046		-0.001		-0.222		41		43		39		15		1452.8		181.1		-0.7		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.046		268.75		22.671788637

		3		11		2005		13		39		31		0		110001		0.023		-0.025		0.101		44		46		49		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.034		137.39		10.6559842342

		3		11		2005		13		39		34		0		110001		-0.054		-0.015		-0.064		48		43		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.056		254.48		8.507055895

		3		11		2005		13		39		37		0		110001		-0.046		-0.022		-0.071		42		48		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.797		12.41		0		14528		0.051		244.44		8.7412813706

		3		11		2005		13		39		40		0		110001		0.007		-0.014		0.06		41		45		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.433		12.41		0		14528		0.016		153.43		6.2008063992

		3		11		2005		13		39		43		0		110001		-0.003		-0.015		-0.068		45		38		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.611		12.41		0		14528		0.015		191.31		6.9699354373

		3		11		2005		13		39		46		0		110001		0.072		-0.049		0.003		48		48		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.464		12.41		0		14528		0.087		124.24		8.7143559716

		3		11		2005		13		39		49		0		110001		0.095		-0.071		-0.04		40		43		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.758		12.41		0		14528		0.119		126.77		12.5163892557

		3		11		2005		13		39		52		0		110001		-0.022		0.068		-0.022		47		44		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.704		12.41		0		14528		0.071		342.07		7.4779676383

		3		11		2005		13		39		55		0		110001		0.028		0.014		-0.14		46		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.596		12.41		0		14528		0.031		63.43		14.3457310723

		3		11		2005		13		39		58		0		110001		0.026		0.027		-0.055		44		46		46		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.277		12.41		0		14528		0.037		43.92		6.6558245169

		3		11		2005		13		40		1		0		110001		0.068		-0.079		0.05		44		44		43		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.161		12.41		0		14528		0.104		139.28		11.5607093208

		3		11		2005		13		40		4		0		110001		0.038		-0.019		-0.021		43		39		56		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.042		116.57		4.7391982444

		3		11		2005		13		40		7		0		110001		0.053		-0.035		0.077		46		46		49		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.176		12.41		0		14528		0.064		123.44		9.9814828558

		3		11		2005		13		40		10		0		110001		0.135		-0.051		0.261		41		43		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.246		12.41		0		14528		0.144		110.7		29.8239836373

		3		11		2005		13		40		13		0		110001		-0.064		0.066		-0.019		42		50		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.347		12.41		0		14528		0.092		315.88		9.3877579858

		3		11		2005		13		40		16		0		110001		-0.098		-0.054		-0.086		37		41		46		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		4.983		12.41		0		14528		0.112		241.14		14.1124058899

		3		11		2005		13		40		19		0		110001		-0.07		0.001		-0.176		50		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.07		270.82		18.9412248812

		3		11		2005		13		40		22		0		110001		0.088		-0.092		0.057		50		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.127		136.27		13.9488350768

		3		11		2005		13		40		25		0		110001		-0.001		0.019		0.019		44		44		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.331		12.41		0		14528		0.019		356.99		2.6888659319

		3		11		2005		13		40		28		0		110001		-0.004		-0.06		0.076		45		44		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.875		12.41		0		14528		0.06		183.81		9.6912331517

		3		11		2005		13		40		31		0		110001		0.09		0.012		0.033		46		52		40		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.091		82.41		9.6607453129

		3		11		2005		13		40		34		0		110001		0.059		0.008		0.024		43		45		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.898		12.41		0		14528		0.06		82.28		6.4195015383

		3		11		2005		13		40		37		0		110001		0.014		0.037		0.08		37		47		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.41		12.41		0		14528		0.04		20.73		8.9246848684

		3		11		2005		13		40		40		0		110001		-0.019		0.009		-0.04		48		47		38		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.48		12.41		0		14528		0.021		295.35		4.5188494111

		3		11		2005		13		40		43		0		110001		-0.066		0.017		-0.046		47		42		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.48		12.41		0		14528		0.068		284.44		8.2225300243

		3		11		2005		13		40		46		0		110001		0.002		-0.013		0.05		43		48		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		4.728		12.41		0		14528		0.013		171.25		5.1701063819

		3		11		2005		13		40		49		0		110001		-0.027		-0.057		0.102		47		44		48		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.82		12.41		0		14528		0.063		205.35		11.9924976548

		3		11		2005		13		40		52		0		110001		0.004		-0.042		0.021		40		40		53		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.936		12.41		0		14528		0.042		174.56		4.7127486672

		3		11		2005		13		40		55		0		110001		0.047		-0.105		0.069		48		48		49		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.099		12.41		0		14528		0.115		155.89		13.4145443456

		3		11		2005		13		40		58		0		110001		-0.015		-0.027		0.003		45		46		47		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.269		12.41		0		14528		0.031		209.05		3.1032241298

		3		11		2005		13		41		1		0		110001		-0.013		-0.004		-0.019		40		44		42		15		1452.8		181		-0.8		-0.3		5.308		12.41		0		14528		0.014		252.9		2.3366642891

		3		11		2005		13		41		4		0		110001		-0.005		0.036		0.107		45		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.045		12.41		0		14528		0.036		352.09		11.3004424692

		3		11		2005		13		41		7		0		110001		0.098		-0.094		0.085		43		44		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.486		12.41		0		14528		0.136		133.81		16.0202996227

		3		11		2005		13		41		10		0		110001		-0.011		-0.083		0.025		45		43		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.455		12.41		0		14528		0.084		187.55		8.7378487055

		3		11		2005		13		41		13		0		110001		-0.048		0.04		-0.077		47		43		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.062		309.81		9.9161484458

		3		11		2005		13		41		16		0		110001		-0.007		0.007		-0.145		50		43		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.316		12.41		0		14528		0.01		315		14.5337538165

		3		11		2005		13		41		19		0		110001		-0.06		0.009		-0.058		41		42		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.525		12.41		0		14528		0.061		278.53		8.3934498271

		3		11		2005		13		41		22		0		110001		0.033		-0.044		0.082		49		40		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.215		12.41		0		14528		0.055		143.13		9.8737024464

		3		11		2005		13		41		25		0		110001		-0.114		0.059		0.069		41		41		51		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.022		12.41		0		14528		0.128		297.36		14.5732631898

		3		11		2005		13		41		28		0		110001		0.157		-0.106		0.348		40		43		40		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.207		12.41		0		14528		0.189		124.03		39.6218374132

		3		11		2005		13		41		31		0		110001		0.029		-0.12		0.028		43		45		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.176		12.41		0		14528		0.123		166.41		12.6589889012

		3		11		2005		13		41		34		0		110001		0.05		-0.044		0.102		47		53		48		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.006		12.41		0		14528		0.067		131.35		12.1819538663

		3		11		2005		13		41		37		0		110001		-0.008		-0.081		0.209		41		45		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.23		12.41		0		14528		0.081		185.64		22.428999086

		3		11		2005		13		41		40		0		110001		-0.019		0.089		-0.251		47		45		46		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.068		12.41		0		14528		0.091		347.95		26.6988763809

		3		11		2005		13		41		43		0		110001		0.041		-0.024		0.015		51		40		55		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.153		12.41		0		14528		0.048		120.34		4.9819674828

		3		11		2005		13		41		46		0		110001		0.1		-0.075		0.201		51		42		47		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.385		12.41		0		14528		0.125		126.87		23.6698119976

		3		11		2005		13		41		49		0		110001		0.094		-0.085		0.112		44		43		43		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.06		12.41		0		14528		0.127		132.12		16.9130127417

		3		11		2005		13		41		52		0		110001		-0.022		0.011		-0.108		52		46		41		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		4.991		12.41		0		14528		0.025		296.57		11.07655181

		3		11		2005		13		41		55		0		110001		0.003		-0.023		-0.108		44		44		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.354		12.41		0		14528		0.023		172.57		11.0462663375

		3		11		2005		13		41		58		0		110001		-0.012		-0.066		0.058		50		44		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.3		12.41		0		14528		0.067		190.3		8.867919711

		3		11		2005		13		42		1		0		110001		0.038		-0.037		-0.072		49		46		49		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.053		134.24		8.9425947018

		3		11		2005		13		42		4		0		110001		0.036		0.06		0.014		54		47		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.308		12.41		0		14528		0.07		30.96		7.13582511

		3		11		2005		13		42		7		0		110001		0.025		-0.029		0.112		55		49		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.192		12.41		0		14528		0.038		139.24		11.8363845831

		3		11		2005		13		42		10		0		110001		-0.074		-0.03		-0.168		43		46		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.362		12.41		0		14528		0.08		247.93		18.6010752377

		3		11		2005		13		42		13		0		110001		-0.098		-0.021		0.006		51		44		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.022		12.41		0		14528		0.1		257.91		10.040418318

		3		11		2005		13		42		16		0		110001		-0.114		0.005		-0.003		44		46		41		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.114		272.51		11.4149025401

		3		11		2005		13		42		19		0		110001		-0.076		0.024		0.033		46		45		45		15		1452.8		181.2		-0.8		-0.4		5.254		12.41		0		14528		0.08		287.53		8.6261231153

		3		11		2005		13		42		22		0		110001		0.066		-0.048		0.116		49		47		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.184		12.41		0		14528		0.082		126.03		14.1830885212

		3		11		2005		13		42		25		0		110001		-0.017		0.017		0.049		47		48		46		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.014		12.41		0		14528		0.024		315		5.4580216196

		3		11		2005		13		42		28		0		110001		0.014		-0.038		-0.011		49		49		45		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.04		159.78		4.1964270517

		3		11		2005		13		42		31		0		110001		-0.006		0.069		-0.178		42		45		39		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.3		5.331		12.41		0		14528		0.069		355.03		19.1

		3		11		2005		13		42		34		0		110001		-0.126		0.144		-0.022		42		43		42		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.308		12.41		0		14528		0.191		318.81		19.260321908

		3		11		2005		13		42		37		0		110001		0.169		-0.154		0.135		38		50		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.641		12.41		0		14528		0.229		132.34		26.5522127138

		3		11		2005		13		42		40		0		110001		0.046		0.11		-0.195		46		42		38		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.37		12.41		0		14528		0.119		22.69		22.8562901627

		3		11		2005		13		42		43		0		110001		-0.003		0.031		0.127		44		45		44		15		1452.8		181.1		-0.8		-0.4		5.447		12.41		0		14528		0.031		354.47		13.0763144655

		3		11		2005		13		42		46		0		110001		-0.071		0.105		-0.259		45		48		51		15		1452.8		181		-0.8		-0.4		5.292		12.41		0		14528		0.127		325.93		28.8352215181

		3		11		2005		13		42		49		0		110001		0.058		-0.048		0.137		48		44		48		15		1452.8		180.8		-1.2		-0.2		5.153		12.41		0		14528		0.075		129.61		15.6323382768

		3		11		2005		13		42		52		0		110001		-0.015		-0.427		0.046		44		44		44		15		1452.8		181.6		-1.3		-0.5		4.96		12.41		0		14528		0.427		182.01		42.9732474919

		3		11		2005		13		42		55		0		110001		-0.059		-0.516		-0.044		44		45		44		15		1452.8		192.3		-1.4		-2.6		5.525		12.41		0		14528		0.519		186.52		52.1222601198

		3		11		2005		13		42		58		0		110001		-0.168		-0.49		-0.066		42		46		43		15		1452.8		200.4		-2.5		-2.7		4.65		12.41		0		14528		0.518		198.92		52.2187705715

		3		11		2005		13		43		1		0		110001		-0.123		-0.515		0.1		44		43		43		15		1452.8		191.6		4.4		5.3		4.596		12.41		0		14528		0.529		193.43		53.8845061219

		3		11		2005		13		43		4		0		110001		0.058		-0.524		0.03		46		46		43		15		1452.7		181		-2.5		7.9		4.302		12.4		0		14527		0.527		173.68		52.805302764

		3		11		2005		13		43		7		0		110001		0.088		-0.502		-0.03		47		45		45		15		1452.7		182.7		-6.2		-1.9		4.967		12.4		0		14527		0.51		170.06		51.0536972217

		3		11		2005		13		43		10		0		110001		0.044		-0.489		0.107		45		45		43		15		1452.7		179.6		10.5		-6.2		4.635		12.4		0		14527		0.491		174.86		50.2499751244

		3		11		2005		13		43		13		0		110001		0.075		-0.533		-0.036		46		46		44		15		1452.8		181.9		-9.3		-6.4		5.029		12.41		0		14528		0.538		171.99		53.9453427091

		3		11		2005		13		43		16		0		110001		0.119		-0.463		0.069		45		47		45		15		1452.7		165.2		2.5		4.4		4.379		12.4		0		14527		0.478		165.59		48.3002070389

		3		11		2005		13		43		19		0		110001		0.182		-0.517		-0.025		42		45		43		15		1452.8		163.8		-0.7		8.1		5.068		12.41		0		14528		0.548		160.61		54.8669299305

		3		11		2005		13		43		22		0		110001		-0.051		-0.504		-0.098		47		46		45		15		1452.7		196		-8.8		-1.6		4.875		12.4		0		14527		0.507		185.78		51.5966084157

		3		11		2005		13		43		25		0		110001		-0.374		-0.327		0.105		45		47		45		15		1452.7		239.6		10		-4.2		4.511		12.4		0		14527		0.497		228.84		50.7769632806

		3		11		2005		13		43		28		0		110001		-0.254		-0.445		-0.147		45		47		43		15		1452.7		213.8		-4		-7.8		3.892		12.4		0		14527		0.512		209.72		53.3057220193

		3		11		2005		13		43		31		0		110001		-0.078		-0.449		-0.081		50		48		47		15		1452.7		187.9		-2.1		1.7		4.519		12.4		0		14527		0.456		189.86		46.2867151567

		3		11		2005		13		43		34		0		110001		0.27		-0.442		0.042		47		46		45		15		1452.7		155.4		2.8		9.5		4.836		12.4		0		14527		0.518		148.58		51.9642184585

		3		11		2005		13		43		37		0		110001		0.149		-0.519		-0.081		46		45		44		15		1452.7		174.5		-10.2		-0.2		5.029		12.4		0		14527		0.54		163.98		54.6006410219

		3		11		2005		13		43		40		0		110001		0.087		-0.473		0.003		48		45		43		15		1452.7		179.6		7		-3.1		4.519		12.4		0		14527		0.481		169.58		48.0943863668

		3		11		2005		13		43		43		0		110001		-0.09		-0.55		-0.001		44		44		45		15		1452.7		192.7		-0.5		-7.8		4.464		12.4		0		14527		0.557		189.29		55.7315888882

		3		11		2005		13		43		46		0		110001		0.015		-0.493		-0.039		44		46		46		15		1452.7		183.8		-7.1		-2		4.774		12.4		0		14527		0.493		178.26		49.4767622223

		3		11		2005		13		43		49		0		110001		0.152		-0.494		0.07		46		44		43		15		1452.7		164.9		5.5		9.8		5.192		12.4		0		14527		0.517		162.9		52.1574539256

		3		11		2005		13		43		52		0		110001		0.045		-0.503		-0.145		42		45		46		15		1452.7		181.6		-10.2		0.1		5.215		12.4		0		14527		0.505		174.89		52.5413170752

		3		11		2005		13		43		55		0		110001		0.098		-0.456		0.051		45		47		46		15		1452.7		180.5		6.6		-3		5.215		12.4		0		14527		0.466		167.87		46.9191858412

		3		11		2005		13		43		58		0		110001		-0.052		-0.536		-0.012		46		46		43		15		1452.7		187.4		2.4		-8.5		5.439		12.4		0		14527		0.539		185.54		53.8650164764

		3		11		2005		13		44		1		0		110001		0.078		-0.504		0.016		43		45		44		15		1452.7		173		-5.6		0		5.107		12.4		0		14527		0.51		171.2		51.0250918666

		3		11		2005		13		44		4		0		110001		0.315		-0.379		-0.007		45		46		45		15		1452.7		146.3		5.1		9.9		5.23		12.4		0		14527		0.493		140.27		49.2864078626

		3		11		2005		13		44		7		0		110001		0.168		-0.452		-0.133		47		46		44		15		1452.7		166.5		-10.4		0.2		5.261		12.4		0		14527		0.482		159.61		50.0216952931

		3		11		2005		13		44		10		0		110001		0.245		-0.402		0.043		44		46		44		15		1452.7		154.9		5.6		-2.7		5.006		12.4		0		14527		0.471		148.64		47.2734597845

		3		11		2005		13		44		13		0		110001		0.012		-0.57		0.018		44		46		44		15		1452.7		183.1		2.4		-7.8		5.083		12.4		0		14527		0.57		178.79		57.0410378587

		3		11		2005		13		44		16		0		110001		-0.01		-0.543		-0.04		46		45		44		15		1452.7		176.6		-7.2		-2.4		5.076		12.4		0		14527		0.543		181.06		54.4563127654

		3		11		2005		13		44		19		0		110001		0.301		-0.329		-0.009		44		47		44		15		1452.7		136		6.5		9.3		5.083		12.4		0		14527		0.446		137.54		44.6007847465

		3		11		2005		13		44		22		0		110001		-0.087		-0.517		-0.122		45		46		42		15		1452.7		191.7		-9.3		2.4		5.176		12.4		0		14527		0.524		189.55		53.8276880425

		3		11		2005		13		44		25		0		110001		-0.147		-0.494		0.008		48		46		47		15		1452.7		203.7		2.6		-2.7		5.138		12.4		0		14527		0.515		196.57		51.5469688731

		3		11		2005		13		44		28		0		110001		-0.153		-0.519		0.011		50		47		44		15		1452.7		209.1		4.6		-8.5		5.463		12.4		0		14527		0.541		196.43		54.1194050226

		3		11		2005		13		44		31		0		110001		-0.027		-0.542		-0.041		44		46		43		15		1452.7		186.6		-8.4		-2.2		4.751		12.4		0		14527		0.543		182.85		54.4218706036

		3		11		2005		13		44		34		0		110001		0.169		-0.39		-0.021		45		43		45		15		1452.7		162.2		7		9.8		5.625		12.4		0		14527		0.425		156.57		42.5560806466

		3		11		2005		13		44		37		0		110001		-0.191		-0.452		-0.107		46		46		43		15		1452.7		208.3		-9.6		2.3		5.153		12.4		0		14527		0.491		202.91		50.2229031419

		3		11		2005		13		44		40		0		110001		-0.201		-0.353		-0.042		46		47		46		15		1452.7		217.2		1.8		-2.7		5.153		12.4		0		14527		0.406		209.66		40.8379725256

		3		11		2005		13		44		43		0		110001		-0.286		-0.384		0.07		43		45		45		15		1452.7		216.3		7		-8.2		5.261		12.4		0		14527		0.479		216.68		48.3892550056

		3		11		2005		13		44		46		0		110001		-0.038		-0.489		-0.054		45		45		43		15		1452.7		194.1		-8.8		-3.3		5.06		12.4		0		14527		0.49		184.44		49.343793936

		3		11		2005		13		44		49		0		110001		-0.044		-0.497		0.059		47		45		44		15		1452.7		179.6		5.6		6.7		5.2		12.4		0		14527		0.499		185.06		50.2420142908

		3		11		2005		13		44		52		0		110001		0.04		-0.563		-0.034		42		44		48		15		1452.7		186.2		-5.5		5.3		5.594		12.4		0		14527		0.564		175.94		56.5442304749

		3		11		2005		13		44		55		0		110001		-0.095		-0.491		-0.082		47		45		45		15		1452.7		202		-4.5		-2		5.316		12.4		0		14527		0.5		190.95		50.6783977647

		3		11		2005		13		44		58		0		110001		-0.307		-0.41		0.125		50		44		46		15		1452.7		225		9.1		-7.3		5.2		12.4		0		14527		0.512		216.83		52.7232396577

		3		11		2005		13		45		1		0		110001		-0.128		-0.458		-0.141		47		44		45		15		1452.7		199.5		-9.6		-5		5.331		12.4		0		14527		0.476		195.61		49.6013104666

		3		11		2005		13		45		4		0		110001		0.019		-0.522		0.074		46		45		45		15		1452.7		182.2		3.2		4.6		5.277		12.4		0		14527		0.522		177.92		52.7561370838

		3		11		2005		13		45		7		0		110001		0.087		-0.585		0.071		47		46		45		15		1452.7		175.4		-2.6		6.4		5.424		12.4		0		14527		0.591		171.54		59.5680283374

		3		11		2005		13		45		10		0		110001		0.039		-0.546		-0.015		43		47		43		15		1452.7		190.5		-6.3		-2.1		5.532		12.4		0		14527		0.547		175.91		54.7596566826

		3		11		2005		13		45		13		0		110001		-0.147		-0.501		0.124		45		48		43		15		1452.7		206.6		10.3		-6		5.424		12.4		0		14527		0.522		196.35		53.6643270712

		3		11		2005		13		45		16		0		110001		-0.074		-0.488		-0.111		47		47		46		15		1452.7		187.7		-7.6		-6.6		5.811		12.4		0		14527		0.494		188.62		50.5906117773

		3		11		2005		13		45		19		0		110001		0.204		-0.406		-0.063		47		45		43		15		1452.7		160.1		1.1		3.1		5.2		12.4		0		14527		0.454		153.32		45.8716688164

		3		11		2005		13		45		22		0		110001		0.312		-0.437		0.005		46		47		44		15		1452.7		148.1		0.1		8.8		5.525		12.4		0		14527		0.537		144.47		53.6971135165

		3		11		2005		13		45		25		0		110001		-0.053		-0.537		-0.033		45		51		47		15		1452.7		195.5		-9.1		-1.4		5.161		12.4		0		14527		0.54		185.64		54.0617239829

		3		11		2005		13		45		28		0		110001		-0.358		-0.305		0.095		46		47		43		15		1452.7		241.6		9.7		-4.6		4.991		12.4		0		14527		0.47		229.57		47.9806210881

		3		11		2005		13		45		31		0		110001		-0.224		-0.449		-0.045		46		45		46		15		1452.7		210.8		-5.2		-7.9		5.068		12.4		0		14527		0.502		206.51		50.378765368

		3		11		2005		13		45		34		0		110001		-0.007		-0.491		-0.041		44		48		43		15		1452.7		185.6		-1.1		2.3		5.277		12.4		0		14527		0.491		180.82		49.2758561569

		3		11		2005		13		45		37		0		110001		0.229		-0.42		-0.026		45		47		46		15		1452.7		161.7		1.1		9		5.184		12.4		0		14527		0.478		151.4		47.9079325373

		3		11		2005		13		45		40		0		110001		0.086		-0.475		-0.094		44		45		45		15		1452.7		175		-9.4		-1.4		4.983		12.4		0		14527		0.483		169.74		49.1789589154

		3		11		2005		13		45		43		0		110001		0.008		-0.502		0.099		48		47		45		15		1452.7		190.3		10.2		-4.2		4.96		12.4		0		14527		0.502		179.09		51.1731374844

		3		11		2005		13		45		46		0		110001		-0.269		-0.557		0.028		45		46		46		15		1452.7		209.2		-2.8		-8.4		5.316		12.4		0		14527		0.619		205.78		61.9188178182

		3		11		2005		13		45		49		0		110001		-0.148		-0.472		-0.056		47		46		45		15		1452.7		195.9		-4.7		0.3		4.867		12.4		0		14527		0.495		197.41		49.7819244305

		3		11		2005		13		45		52		0		110001		0.139		-0.507		0.077		45		49		44		15		1452.7		170.1		4.8		10.1		5.896		12.4		0		14527		0.526		164.67		53.1318172097

		3		11		2005		13		45		55		0		110001		0.041		-0.449		-0.075		46		45		44		15		1452.7		183.4		-10.5		-0.1		4.859		12.4		0		14527		0.451		174.78		45.7063452925

		3		11		2005		13		45		58		0		110001		0.102		-0.448		0.037		45		45		44		15		1452.7		177.6		6.9		-3.2		5.06		12.4		0		14527		0.459		167.17		46.0952275187

		3		11		2005		13		46		1		0		110001		-0.02		-0.47		-0.034		44		46		44		15		1452.7		184.3		1.1		-8.6		4.913		12.4		0		14527		0.47		182.44		47.165241439

		3		11		2005		13		46		4		0		110001		0.075		-0.478		-0.069		45		48		46		15		1452.7		173.1		-6.1		-0.7		4.48		12.4		0		14527		0.484		171.08		48.8743286399

		3		11		2005		13		46		7		0		110001		0.276		-0.427		-0.027		45		46		44		15		1452.7		150.8		5.2		9.7		5.424		12.4		0		14527		0.508		147.12		50.9150272513

		3		11		2005		13		46		10		0		110001		0.145		-0.48		-0.156		45		48		44		15		1452.7		176.8		-10.6		1		4.704		12.4		0		14527		0.501		163.19		52.5129507836

		3		11		2005		13		46		13		0		110001		0.104		-0.479		0.144		41		46		44		15		1452.7		175.4		4.8		-2.8		4.813		12.4		0		14527		0.49		167.75		51.0874740029

		3		11		2005		13		46		16		0		110001		0.048		-0.565		0.068		43		45		42		15		1452.7		187.3		2.8		-8.2		3.915		12.4		0		14527		0.567		175.14		57.1098065134

		3		11		2005		13		46		19		0		110001		-0.041		-0.5		-0.1		45		45		44		15		1452.7		179.3		-7.5		-2		4.542		12.4		0		14527		0.502		184.69		51.1547651739

		3		11		2005		13		46		22		0		110001		0.293		-0.457		0.103		45		46		43		15		1452.7		151.9		5.6		9.6		4.457		12.4		0		14527		0.543		147.33		55.2545925693

		3		11		2005		13		46		25		0		110001		-0.054		-0.538		-0.04		44		45		45		15		1452.7		188		-10.8		0.7		4.395		12.4		0		14527		0.541		185.73		54.2180781659

		3		11		2005		13		46		28		0		110001		-0.111		-0.474		0.055		48		46		44		15		1452.7		206.7		5.8		-3.1		4.48		12.4		0		14527		0.487		193.18		48.9920401698

		3		11		2005		13		46		31		0		110001		-0.261		-0.494		0.043		43		45		44		15		1452.7		211.4		1.7		-8		4.573		12.4		0		14527		0.559		207.85		56.0362382749

		3		11		2005		13		46		34		0		110001		-0.176		-0.513		-0.032		45		46		46		15		1452.7		194.9		-7.8		-2.9		4.743		12.4		0		14527		0.542		198.94		54.3294579395

		3		11		2005		13		46		37		0		110001		0.043		-0.486		0.033		49		46		46		15		1452.7		172.9		6.7		8.9		4.573		12.4		0		14527		0.488		174.94		48.9013292253

		3		11		2005		13		46		40		0		110001		-0.067		-0.574		-0.047		43		46		43		15		1452.7		192.5		-8.3		4.1		4.712		12.39		0		14527		0.578		186.66		57.9805139681

		3		11		2005		13		46		43		0		110001		-0.189		-0.445		-0.008		47		48		45		15		1452.7		213.1		-1.1		-2.3		5.076		12.4		0		14527		0.483		203.01		48.3539036687

		3		11		2005		13		46		46		0		110001		-0.291		-0.412		0.025		46		44		46		15		1452.7		227.1		9.1		-7.5		4.936		12.39		0		14527		0.504		215.23		50.5024751869

		3		11		2005		13		46		49		0		110001		-0.169		-0.464		-0.153		45		47		46		15		1452.7		198.4		-9.7		-4.7		4.526		12.39		0		14527		0.494		200.01		51.6977755808

		3		11		2005		13		46		52		0		110001		0.012		-0.476		0.006		44		43		49		15		1452.7		182.7		4.2		5.7		4.418		12.39		0		14527		0.476		178.56		47.6189038093

		3		11		2005		13		46		55		0		110001		-0.047		-0.516		-0.033		43		47		46		15		1452.7		186.9		-5.3		5.4		4.178		12.39		0		14527		0.518		185.2		51.9185901195

		3		11		2005		13		46		58		0		110001		-0.074		-0.477		-0.104		46		45		45		15		1452.7		199.3		-4.5		-1.9		5.161		12.39		0		14527		0.483		188.82		49.3782340713

		3		11		2005		13		47		1		0		110001		-0.212		-0.412		0.083		47		46		45		15		1452.7		215.3		10.2		-6.7		4.867		12.39		0		14527		0.463		207.23		47.0719661795

		3		11		2005		13		47		4		0		110001		-0.176		-0.504		-0.123		45		46		45		15		1452.7		198.6		-9.1		-4.7		4.983		12.39		0		14527		0.534		199.25		54.7833003752

		3		11		2005		13		47		7		0		110001		-0.048		-0.467		0.089		47		47		43		15		1452.7		184.4		4.6		6.4		4.534		12.39		0		14527		0.469		185.87		47.7822142643

		3		11		2005		13		47		10		0		110001		0.115		-0.519		-0.053		44		45		44		15		1452.7		178.1		-4.9		6.1		4.859		12.39		0		14527		0.532		167.51		53.4223735901

		3		11		2005		13		47		13		0		110001		0.058		-0.534		-0.003		46		47		48		15		1452.7		182.5		-6.3		-1.1		4.998		12.39		0		14527		0.537		173.8		53.7148955133

		3		11		2005		13		47		16		0		110001		0.015		-0.513		0.086		46		46		48		15		1452.7		183.1		9.7		-6.1		4.488		12.39		0		14527		0.513		178.33		52.0374864881

		3		11		2005		13		47		19		0		110001		0.077		-0.479		-0.154		47		44		44		15		1452.7		175.8		-7.4		-7.5		4.867		12.39		0		14527		0.485		170.87		50.9004911568

		3		11		2005		13		47		22		0		110001		0.207		-0.423		0.009		47		49		46		15		1452.7		156.2		1.2		3.6		4.96		12.39		0		14527		0.471		153.92		47.1019107893

		3		11		2005		13		47		25		0		110001		0.052		-0.515		0.013		47		45		45		15		1452.7		177.5		-2.9		6.5		4.503		12.39		0		14527		0.518		174.23		51.7781807328

		3		11		2005		13		47		28		0		110001		-0.068		-0.569		0.014		46		45		45		15		1452.7		198.1		-5.7		-1.7		4.813		12.39		0		14527		0.573		186.81		57.321985311

		3		11		2005		13		47		31		0		110001		-0.211		-0.407		0.051		46		45		43		15		1452.7		214.5		10.4		-6.6		4.642		12.39		0		14527		0.458		207.4		46.1271069979

		3		11		2005		13		47		34		0		110001		-0.09		-0.444		-0.204		44		46		44		15		1452.7		193.6		-9.4		-5.1		4.789		12.39		0		14527		0.453		191.46		49.6842027208

		3		11		2005		13		47		37		0		110001		0.057		-0.445		-0.002		47		46		46		15		1452.7		173.8		3.9		5.2		4.743		12.39		0		14527		0.449		172.7		44.8640167618

		3		11		2005		13		47		40		0		110001		0.134		-0.509		-0.086		46		46		46		15		1452.7		166.3		-2.7		7.5		4.619		12.39		0		14527		0.526		165.25		53.3322604059

		3		11		2005		13		47		43		0		110001		0.068		-0.482		-0.083		46		46		46		15		1452.7		180.7		-7.4		-1.5		4.557		12.39		0		14527		0.487		171.97		49.3798541918

		3		11		2005		13		47		46		0		110001		-0.248		-0.399		0.13		45		46		45		15		1452.7		218.4		10.4		-6.3		4.905		12.39		0		14527		0.47		211.86		48.7447433063

		3		11		2005		13		47		49		0		110001		-0.206		-0.424		-0.15		47		46		45		15		1452.7		209.7		-9.6		-6		4.851		12.39		0		14527		0.471		205.91		49.4683737351

		3		11		2005		13		47		52		0		110001		-0.354		-0.344		0.074		47		46		44		15		1452.7		230.8		4.7		7.1		5.114		12.39		0		14527		0.494		225.82		49.9127238287

		3		11		2005		13		47		55		0		110001		-0.242		-0.534		0.026		47		49		44		15		1452.7		209.4		-5.7		6.4		5.022		12.39		0		14527		0.586		204.38		58.6852622044

		3		11		2005		13		47		58		0		110001		-0.195		-0.508		0.03		46		46		43		15		1452.7		208.2		-4.8		-1.7		5.594		12.39		0		14527		0.544		201		54.4966971476

		3		11		2005		13		48		1		0		110001		-0.18		-0.455		0.093		45		48		47		15		1452.7		214.3		9.9		-6.7		5.06		12.39		0		14527		0.489		201.58		49.8070276166

		3		11		2005		13		48		4		0		110001		-0.109		-0.537		-0.114		46		45		45		15		1452.7		197		-8.7		-6.5		5.138		12.39		0		14527		0.548		191.47		55.9683839324

		3		11		2005		13		48		7		0		110001		-0.007		-0.449		-0.075		47		45		43		15		1452.7		180		2.5		4.2		5.385		12.39		0		14527		0.449		180.89		45.5274642386

		3		11		2005		13		48		10		0		110001		0.112		-0.496		0.012		46		48		45		15		1452.7		174		-2.2		6.3		5.408		12.39		0		14527		0.508		167.28		50.8629531191

		3		11		2005		13		48		13		0		110001		0.004		-0.416		-0.099		47		45		45		15		1452.7		190.9		-5.4		-1.8		5.772		12.39		0		14527		0.416		179.45		42.7636527907

		3		11		2005		13		48		16		0		110001		-0.247		-0.396		0.028		46		46		44		15		1452.7		221.8		10.5		-6.8		5.401		12.39		0		14527		0.467		211.95		46.7556413709

		3		11		2005		13		48		19		0		110001		-0.093		-0.516		-0.056		43		48		47		15		1452.7		192.7		-9.1		-5.3		5.501		12.39		0		14527		0.524		190.22		52.7295932091

		3		11		2005		13		48		22		0		110001		0.203		-0.452		0.076		48		45		45		15		1452.7		154		3.9		5.3		5.37		12.39		0		14527		0.495		155.81		50.1287342749

		3		11		2005		13		48		25		0		110001		0.23		-0.416		-0.084		47		45		45		15		1452.7		157.2		-3.2		7.8		5.068		12.39		0		14527		0.475		151.06		48.2713165348

		3		11		2005		13		48		28		0		110001		-0.156		-0.456		-0.048		47		46		46		15		1452.7		208.7		-6		-1.8		4.975		12.39		0		14527		0.482		198.89		48.4330465695

		3		11		2005		13		48		31		0		110001		-0.449		-0.209		0.099		47		47		46		15		1452.7		256.3		9.8		-7		4.488		12.39		0		14527		0.495		245.04		50.5057422478

		3		11		2005		13		48		34		0		110001		-0.256		-0.402		-0.112		46		46		43		15		1452.7		215.2		-9		-6		4.697		12.39		0		14527		0.477		212.49		48.9575326176

		3		11		2005		13		48		37		0		110001		-0.202		-0.485		0.036		46		45		44		15		1452.7		205.9		3.6		5.4		4.913		12.39		0		14527		0.525		202.61		52.6616558798

		3		11		2005		13		48		40		0		110001		-0.138		-0.53		-0.023		42		44		43		15		1452.7		196.4		-2.8		7.7		4.975		12.39		0		14527		0.548		194.59		54.8154175392

		3		11		2005		13		48		43		0		110001		-0.246		-0.452		0.015		44		46		44		15		1452.7		216.6		-5.1		-2.2		4.844		12.39		0		14527		0.515		208.56		51.4825213058

		3		11		2005		13		48		46		0		110001		-0.438		-0.239		0.135		47		46		45		15		1452.7		241.6		10.4		-6.7		4.573		12.39		0		14527		0.499		241.38		51.6904246452

		3		11		2005		13		48		49		0		110001		-0.273		-0.476		-0.065		44		46		45		15		1452.7		208.3		-9.5		-5.4		4.364		12.39		0		14527		0.549		209.84		55.2566738051

		3		11		2005		13		48		52		0		110001		-0.054		-0.456		-0.011		46		46		45		15		1452.7		189.1		4.3		5.1		4.65		12.39		0		14527		0.459		186.75		45.9317972651

		3		11		2005		13		48		55		0		110001		0.087		-0.547		-0.049		46		50		43		15		1452.7		178.1		-1.9		8.4		4.588		12.39		0		14527		0.554		170.96		55.603866772

		3		11		2005		13		48		58		0		110001		0.077		-0.428		-0.147		47		49		44		15		1452.7		184.3		-7.9		-1.3		4.534		12.39		0		14527		0.435		169.8		45.9044660137

		3		11		2005		13		49		1		0		110001		0.107		-0.511		0.097		44		48		46		15		1452.7		179.1		10.2		-5.6		5.254		12.39		0		14527		0.522		168.17		53.1016948882

		3		11		2005		13		49		4		0		110001		0.055		-0.537		-0.039		45		47		44		15		1452.7		176		-7.6		-6.7		4.875		12.39		0		14527		0.54		174.15		54.1216222965

		3		11		2005		13		49		7		0		110001		0.174		-0.443		0.068		46		48		42		15		1452.7		160.1		1.4		3.2		4.395		12.39		0		14527		0.476		158.56		48.0779575273

		3		11		2005		13		49		10		0		110001		0.204		-0.506		0.045		46		48		44		15		1452.7		162.4		0.4		8.3		4.426		12.39		0		14527		0.546		158.04		54.7427620787

		3		11		2005		13		49		13		0		110001		0.036		-0.473		-0.133		44		45		43		15		1452.7		186.1		-9.6		-0.2		4.573		12.39		0		14527		0.474		175.65		49.2660126253

		3		11		2005		13		49		16		0		110001		-0.133		-0.433		0.219		46		47		44		15		1452.7		206.6		9.8		-4.2		4.867		12.39		0		14527		0.453		197.07		50.3129208057

		3		11		2005		13		49		19		0		110001		-0.126		-0.492		-0.102		47		45		46		15		1452.6		202.4		-3.9		-8.3		4.526		12.38		0		14526		0.508		194.36		51.801930466

		3		11		2005		13		49		22		0		110001		-0.095		-0.502		-0.04		46		47		44		15		1452.7		186.3		-1.2		1.8		4.735		12.39		0		14527		0.511		190.72		51.2473413945

		3		11		2005		13		49		25		0		110001		0.03		-0.554		0.116		46		46		46		15		1452.7		169.1		2.5		9.7		4.844		12.39		0		14527		0.555		176.9		56.6808609673

		3		11		2005		13		49		28		0		110001		-0.059		-0.475		-0.062		47		48		44		15		1452.6		196.7		-9.2		-1.4		4.681		12.38		0		14526		0.479		187.08		48.2648940743

		3		11		2005		13		49		31		0		110001		-0.266		-0.43		0.059		45		46		46		15		1452.7		225.9		9.4		-4.1		4.232		12.39		0		14527		0.506		211.74		50.9055006851

		3		11		2005		13		49		34		0		110001		-0.272		-0.474		-0.086		44		47		44		15		1452.7		211.3		-4.5		-7.7		4.588		12.39		0		14527		0.546		209.85		55.3223282229

		3		11		2005		13		49		37		0		110001		-0.182		-0.447		0.05		44		47		44		15		1452.6		194.7		-2		1.5		4.905		12.38		0		14526		0.483		202.15		48.5214385607

		3		11		2005		13		49		40		0		110001		0.071		-0.536		-0.004		47		47		45		15		1452.6		176.8		2.4		9.8		4.766		12.38		0		14526		0.541		172.45		54.0696772692

		3		11		2005		13		49		43		0		110001		0.021		-0.451		-0.159		43		47		48		15		1452.6		184.6		-10.8		0.2		5.347		12.38		0		14526		0.451		177.33		47.8667943359

		3		11		2005		13		49		46		0		110001		-0.031		-0.496		0.125		46		48		44		15		1452.6		196.9		9.2		-4.2		4.991		12.38		0		14526		0.497		183.58		51.2447070438

		3		11		2005		13		49		49		0		110001		-0.172		-0.531		-0.055		47		45		44		15		1452.7		203		-2.5		-8.9		5.238		12.39		0		14527		0.558		197.95		56.0865402748

		3		11		2005		13		49		52		0		110001		-0.129		-0.453		-0.103		44		48		45		15		1452.7		193.5		-4.1		-0.2		5.13		12.39		0		14527		0.471		195.9		48.2140021156

		3		11		2005		13		49		55		0		110001		0.007		-0.516		0.09		48		47		47		15		1452.7		183.2		2.8		9.3		4.929		12.39		0		14527		0.516		179.22		52.3836806649

		3		11		2005		13		49		58		0		110001		-0.025		-0.529		-0.133		45		43		45		15		1452.7		197		-10.6		0.4		5.2		12.39		0		14527		0.53		182.71		54.6035713118

		3		11		2005		13		50		1		0		110001		-0.197		-0.418		-0.026		46		47		44		15		1452.7		216.6		9.7		-4.5		5.78		12.39		0		14527		0.462		205.23		46.282718157

		3		11		2005		13		50		4		0		110001		-0.254		-0.552		0.033		43		46		44		15		1452.7		209.6		-4.5		-8.5		5.045		12.39		0		14527		0.608		204.71		60.8530196457

		3		11		2005		13		50		7		0		110001		-0.218		-0.443		-0.062		46		44		45		15		1452.7		202.5		-2.8		0.5		4.642		12.39		0		14527		0.494		206.2		49.7611294084

		3		11		2005		13		50		10		0		110001		-0.073		-0.552		0.141		47		49		46		15		1452.6		189.1		3.8		9.8		4.495		12.38		0		14526		0.557		187.53		57.4381406384

		3		11		2005		13		50		13		0		110001		-0.038		-0.472		-0.111		46		48		46		15		1452.6		195.4		-10.7		-0.7		4.472		12.38		0		14526		0.474		184.6		48.6363033135

		3		11		2005		13		50		16		0		110001		-0.119		-0.483		0.063		51		47		44		15		1452.6		205.8		9.4		-3.2		4.542		12.38		0		14526		0.497		193.84		50.1416992133

		3		11		2005		13		50		19		0		110001		-0.138		-0.444		-0.092		45		46		46		15		1452.6		205.2		-3.3		-8.2		4.712		12.38		0		14526		0.465		197.27		47.3966243524

		3		11		2005		13		50		22		0		110001		-0.118		-0.473		-0.053		47		48		44		15		1452.6		190.4		-2.1		1.4		5.053		12.38		0		14526		0.487		194.01		49.0369248628

		3		11		2005		13		50		25		0		110001		0.097		-0.504		0.058		45		47		45		15		1452.6		173.2		3.3		9.9		4.828		12.38		0		14526		0.513		169.11		51.6516214654

		3		11		2005		13		50		28		0		110001		-0.007		-0.536		-0.155		46		49		45		15		1452.6		188.9		-11.1		0.3		5.13		12.38		0		14526		0.536		180.75		55.8005376318

		3		11		2005		13		50		31		0		110001		-0.065		-0.442		0.09		49		45		43		15		1452.6		191.5		8.5		-3.2		5.207		12.38		0		14526		0.447		188.37		45.572908619

		3		11		2005		13		50		34		0		110001		-0.104		-0.523		-0.038		48		50		45		15		1452.6		195.3		-1.5		-9		5.385		12.38		0		14526		0.533		191.25		53.4592368071

		3		11		2005		13		50		37		0		110001		-0.011		-0.49		-0.021		45		45		46		15		1452.6		185.5		-4.3		0.1		5.068		12.38		0		14526		0.49		181.29		49.0573134201

		3		11		2005		13		50		40		0		110001		0		-0.495		-0.024		45		50		45		15		1452.6		172		4.6		10.2		5.068		12.38		0		14526		0.495		180		49.5581476651

		3		11		2005		13		50		43		0		110001		-0.02		-0.526		-0.031		44		46		46		15		1452.6		190.7		-11.1		0.6		5.184		12.38		0		14526		0.526		182.18		52.7292139141

		3		11		2005		13		50		46		0		110001		-0.13		-0.511		0.105		48		47		43		15		1452.6		206.4		6.2		-2.9		5.153		12.38		0		14526		0.527		194.27		53.7629984283

		3		11		2005		13		50		49		0		110001		-0.179		-0.487		0.08		46		46		44		15		1452.6		211.5		2		-8.3		5.215		12.38		0		14526		0.519		200.18		52.4985714091

		3		11		2005		13		50		52		0		110001		-0.146		-0.415		-0.135		46		47		47		15		1452.6		201.1		-7.2		-2.8		5.122		12.38		0		14526		0.44		199.38		46.0180399409

		3		11		2005		13		50		55		0		110001		-0.128		-0.465		0.141		47		46		44		15		1452.6		191		6.4		9.1		5.292		12.38		0		14526		0.482		195.39		50.2483830586

		3		11		2005		13		50		58		0		110001		-0.033		-0.451		-0.145		42		43		46		15		1452.6		192.5		-9.5		2.2		5.339		12.38		0		14526		0.452		184.18		47.488419641

		3		11		2005		13		51		1		0		110001		-0.136		-0.448		-0.072		47		46		43		15		1452.6		196.7		1		-1.5		5.076		12.38		0		14526		0.468		196.89		47.3691882979

		3		11		2005		13		51		4		0		110001		-0.188		-0.464		0.023		44		47		44		15		1452.6		211.1		7.8		-8.1		4.867		12.38		0		14526		0.501		202.06		50.1167636625

		3		11		2005		13		51		7		0		110001		-0.164		-0.537		-0.078		48		46		46		15		1452.6		193		-9.7		-5.1		4.534		12.38		0		14526		0.561		196.98		56.6876529766

		3		11		2005		13		51		10		0		110001		0.094		-0.496		0.039		46		47		44		15		1452.6		172.7		5.4		6.5		4.488		12.38		0		14526		0.505		169.27		50.6332894448

		3		11		2005		13		51		13		0		110001		0.076		-0.503		0.004		44		47		43		15		1452.6		177.3		-4.2		6.7		4.557		12.38		0		14526		0.509		171.41		50.872487653

		3		11		2005		13		51		16		0		110001		-0.049		-0.473		-0.074		45		45		46		15		1452.6		193.5		-6.5		-1		5.285		12.38		0		14526		0.476		185.91		48.1254610368

		3		11		2005		13		51		19		0		110001		-0.269		-0.434		0.201		47		46		45		15		1452.6		219.6		10.6		-6.1		5.091		12.38		0		14526		0.511		211.79		54.8742198122

		3		11		2005		13		51		22		0		110001		-0.092		-0.556		-0.01		46		44		44		15		1452.6		197.8		-8.4		-5.6		5.037		12.38		0		14526		0.564		189.4		56.3648826842

		3		11		2005		13		51		25		0		110001		-0.002		-0.527		0.043		44		43		46		15		1452.6		183.1		2.8		3.8		5.254		12.38		0		14526		0.527		180.22		52.8755141819

		3		11		2005		13		51		28		0		110001		0.109		-0.536		0.012		42		47		48		15		1452.6		174.8		-0.2		9.1		5.083		12.38		0		14526		0.547		168.51		54.7102367021

		3		11		2005		13		51		31		0		110001		-0.066		-0.494		-0.122		50		45		44		15		1452.6		195.9		-8.5		-1		5.323		12.38		0		14526		0.498		187.61		51.3104277901

		3		11		2005		13		51		34		0		110001		-0.174		-0.461		0.03		45		47		45		15		1452.6		214.9		9.8		-5.5		4.882		12.38		0		14526		0.493		200.68		49.3656763349

		3		11		2005		13		51		37		0		110001		-0.101		-0.48		-0.14		48		45		46		15		1452.6		197.5		-7		-7.4		4.743		12.38		0		14526		0.491		191.88		51.0099009997

		3		11		2005		13		51		40		0		110001		0.023		-0.502		-0.015		48		48		43		15		1452.6		177.1		1.1		2.8		5.122		12.38		0		14526		0.503		177.38		50.2750435107

		3		11		2005		13		51		43		0		110001		0.211		-0.508		-0.005		47		47		46		15		1452.6		160.7		0.4		9.1		4.441		12.38		0		14526		0.55		157.44		55.0099990911

		3		11		2005		13		51		46		0		110001		0.039		-0.496		-0.101		46		47		44		15		1452.6		184.1		-8.9		-0.9		4.611		12.38		0		14526		0.498		175.5		50.767903246

		3		11		2005		13		51		49		0		110001		-0.307		-0.363		0.088		46		44		45		15		1452.6		219.8		10		-4.2		5.323		12.38		0		14526		0.475		220.22		48.3489400091

		3		11		2005		13		51		52		0		110001		-0.295		-0.409		0.006		50		46		47		15		1452.6		217.7		-3.1		-8.7		5.246		12.38		0		14526		0.504		215.8		50.4323308999

		3		11		2005		13		51		55		0		110001		-0.253		-0.448		-0.025		49		47		46		15		1452.6		206		-2.9		0.7		5.192		12.38		0		14526		0.515		209.45		51.5109697055

		3		11		2005		13		51		58		0		110001		-0.113		-0.504		0.066		46		47		43		15		1452.6		196.1		3.9		9.9		5.138		12.38		0		14526		0.517		192.64		52.0712012537

		3		11		2005		13		52		1		0		110001		-0.175		-0.507		-0.08		46		48		45		15		1452.6		206.3		-11.7		0.9		5.463		12.38		0		14526		0.536		199.04		54.2285902454

		3		11		2005		13		52		4		0		110001		-0.322		-0.341		0.032		45		45		47		15		1452.6		226		7.7		-2.9		5.331		12.38		0		14526		0.469		223.36		47.0094671316

		3		11		2005		13		52		7		0		110001		-0.216		-0.484		-0.007		45		45		45		15		1452.6		215.3		-0.3		-8.3		5.339		12.38		0		14526		0.53		204.05		53.0057544046

		3		11		2005		13		52		10		0		110001		-0.137		-0.428		-0.109		47		46		45		15		1452.6		197.2		-6.1		-1.9		5.478		12.38		0		14526		0.449		197.75		46.2421885295

		3		11		2005		13		52		13		0		110001		0.059		-0.501		0.051		46		48		45		15		1452.6		172.6		6.7		9.8		4.975		12.38		0		14526		0.504		173.28		50.7033529463

		3		11		2005		13		52		16		0		110001		0.042		-0.525		-0.107		45		46		44		15		1452.6		181.8		-9.9		2		4.859		12.38		0		14526		0.527		175.43		53.7436507878

		3		11		2005		13		52		19		0		110001		0.048		-0.474		0.007		46		48		47		15		1452.6		185.5		4.5		-2.5		5.169		12.38		0		14526		0.476		174.22		47.6475602733

		3		11		2005		13		52		22		0		110001		-0.106		-0.508		-0.094		46		46		45		15		1452.6		199		3.3		-8.9		4.867		12.37		0		14526		0.519		191.79		52.738600664

		3		11		2005		13		52		25		0		110001		-0.047		-0.504		-0.072		45		47		45		15		1452.6		191.4		-8.5		-3.6		4.341		12.37		0		14526		0.506		185.33		51.1281722732

		3		11		2005		13		52		28		0		110001		0.066		-0.544		0.086		46		46		45		15		1452.6		170		6.5		9.3		4.511		12.37		0		14526		0.548		173.08		55.469631331

		3		11		2005		13		52		31		0		110001		-0.027		-0.501		-0.073		46		46		45		15		1452.6		183.6		-7.9		4.7		4.58		12.37		0		14526		0.502		183.08		50.7009861837

		3		11		2005		13		52		34		0		110001		-0.117		-0.408		-0.063		44		45		45		15		1452.6		201		-1.5		-2.1		4.666		12.37		0		14526		0.424		196		42.9094395209

		3		11		2005		13		52		37		0		110001		-0.32		-0.382		0.049		46		47		47		15		1452.6		226.4		8.6		-8.1		5.114		12.37		0		14526		0.498		219.95		50.0724475136

		3		11		2005		13		52		40		0		110001		-0.181		-0.474		-0.103		47		47		44		15		1452.6		199.3		-9.2		-5.2		4.317		12.37		0		14526		0.507		200.9		51.7731590692

		3		11		2005		13		52		43		0		110001		-0.072		-0.497		0.038		46		45		45		15		1452.6		181.5		4.9		6		4.805		12.37		0		14526		0.502		188.24		50.3623867584

		3		11		2005		13		52		46		0		110001		-0.081		-0.547		0.075		46		49		44		15		1452.6		186.9		-3.6		7.3		4.913		12.37		0		14526		0.553		188.42		55.8027777086

		3		11		2005		13		52		49		0		110001		-0.214		-0.392		-0.097		46		48		45		15		1452.6		213.8		-4.7		-1.5		5.261		12.37		0		14526		0.447		208.63		45.7021881314

		3		11		2005		13		52		52		0		110001		-0.418		-0.362		0.143		46		48		46		15		1452.6		244.6		9.3		-7.2		4.936		12.37		0		14526		0.553		229.11		57.1154094794

		3		11		2005		13		52		55		0		110001		-0.242		-0.473		-0.142		45		45		43		15		1452.6		213.6		-9.3		-7		5.014		12.37		0		14526		0.531		207.1		54.9960907702

		3		11		2005		13		52		58		0		110001		-0.118		-0.475		0.034		48		49		45		15		1452.6		198		3.8		4.4		5.292		12.37		0		14526		0.489		193.95		49.0616958533

		3		11		2005		13		53		1		0		110001		0.054		-0.561		0.017		45		48		44		15		1452.6		175		-1.3		8.6		5.153		12.37		0		14526		0.564		174.5		56.3849270639

		3		11		2005		13		53		4		0		110001		0.018		-0.479		-0.06		48		45		45		15		1452.6		185.1		-8.1		-1.2		5.261		12.37		0		14526		0.479		177.85		48.3078668542

		3		11		2005		13		53		7		0		110001		-0.128		-0.478		0.023		46		50		45		15		1452.6		207.9		10		-5.6		5.13		12.37		0		14526		0.495		194.99		49.5375615064

		3		11		2005		13		53		10		0		110001		-0.154		-0.558		-0.004		49		47		46		15		1452.6		200.8		-5		-8.2		4.991		12.37		0		14526		0.579		195.43		57.8874770568

		3		11		2005		13		53		13		0		110001		-0.015		-0.433		-0.053		46		47		45		15		1452.6		186.2		-2		1		4.952		12.37		0		14526		0.433		181.98		43.6489404224

		3		11		2005		13		53		16		0		110001		0.1		-0.456		-0.118		48		45		44		15		1452.6		166.4		3.3		10.1		4.573		12.37		0		14526		0.467		167.63		48.1518431631

		3		11		2005		13		53		19		0		110001		0.015		-0.505		-0.161		45		47		43		15		1452.6		189		-10.7		-0.3		4.836		12.37		0		14526		0.505		178.3		53.0255598745

		3		11		2005		13		53		22		0		110001		-0.141		-0.431		0.052		47		44		45		15		1452.6		209.1		8.1		-3.3		4.441		12.37		0		14526		0.453		198.12		45.6449340015

		3		11		2005		13		53		25		0		110001		-0.191		-0.522		0.046		45		48		47		15		1452.6		209.5		-0.9		-8.5		4.782		12.37		0		14526		0.556		200.1		55.7746358123

		3		11		2005		13		53		28		0		110001		-0.108		-0.52		0.047		45		46		43		15		1452.6		194.3		-5.1		-1.1		5.215		12.37		0		14526		0.531		191.73		53.317257994

		3		11		2005		13		53		31		0		110001		0.155		-0.522		0.128		48		44		47		15		1452.6		168.4		6.2		10.1		4.774		12.37		0		14526		0.545		163.46		55.9368393816

		3		11		2005		13		53		34		0		110001		0.006		-0.542		-0.105		47		48		46		15		1452.6		189.6		-9.9		1		4.844		12.37		0		14526		0.542		179.37		55.2109590571

		3		11		2005		13		53		37		0		110001		-0.107		-0.413		0.055		45		46		45		15		1452.6		206.4		6.7		-3.2		4.975		12.37		0		14526		0.427		194.52		43.0166246933

		3		11		2005		13		53		40		0		110001		-0.188		-0.485		-0.057		47		46		47		15		1452.6		206.5		0.7		-8.4		5.3		12.37		0		14526		0.52		201.19		52.327621769

		3		11		2005		13		53		43		0		110001		-0.088		-0.46		-0.048		46		45		47		15		1452.6		189.3		-6.1		-1.8		4.952		12.37		0		14526		0.468		190.83		47.0795072192

		3		11		2005		13		53		46		0		110001		0.076		-0.537		0.058		45		46		45		15		1452.6		164.7		5.5		9.7		4.96		12.37		0		14526		0.542		171.94		54.5443855956

		3		11		2005		13		53		49		0		110001		0.056		-0.484		-0.185		49		44		45		15		1452.6		181.2		-10.2		3.1		4.851		12.37		0		14526		0.487		173.4		52.116887858

		3		11		2005		13		53		52		0		110001		-0.099		-0.396		-0.131		43		45		45		15		1452.6		197		1.4		-2		4.898		12.37		0		14526		0.408		194.04		42.8693363606

		3		11		2005		13		53		55		0		110001		-0.345		-0.338		-0.021		47		47		44		15		1452.6		225.7		6.8		-8.2		5.176		12.37		0		14526		0.483		225.59		48.343562136

		3		11		2005		13		53		58		0		110001		-0.193		-0.459		-0.09		44		48		47		15		1452.6		200.9		-8		-2.8		5.316		12.37		0		14526		0.498		202.81		50.5994071112

		3		11		2005		13		54		1		0		110001		0.041		-0.493		0.059		43		49		46		15		1452.6		178.8		6.4		9.6		5.23		12.37		0		14526		0.495		175.25		49.8207787976

		3		11		2005		13		54		4		0		110001		-0.035		-0.53		-0.034		43		48		44		15		1452.6		189.2		-10.8		2.5		5.579		12.37		0		14526		0.531		183.78		53.2241486545

		3		11		2005		13		54		7		0		110001		-0.083		-0.472		0.007		45		44		45		15		1452.6		203.7		2.9		-2.1		4.89		12.37		0		14526		0.479		189.97		47.9293229662

		3		11		2005		13		54		10		0		110001		-0.255		-0.329		0		46		46		45		15		1452.6		221.3		6.5		-8.5		4.317		12.37		0		14526		0.416		217.78		41.6252327321

		3		11		2005		13		54		13		0		110001		-0.214		-0.468		-0.088		48		47		47		15		1452.6		200.2		-9.4		-4.4		5.083		12.37		0		14526		0.515		204.57		52.2076622729

		3		11		2005		13		54		16		0		110001		-0.014		-0.462		0.01		46		45		44		15		1452.6		180		5.3		8.2		4.774		12.37		0		14526		0.462		181.74		46.2320235335

		3		11		2005		13		54		19		0		110001		-0.076		-0.502		-0.105		50		46		45		15		1452.6		188.8		-8.5		3.6		4.82		12.37		0		14526		0.508		188.61		51.846407783

		3		11		2005		13		54		22		0		110001		-0.042		-0.448		-0.134		46		46		45		15		1452.6		199.1		-1.6		-1.5		5.254		12.37		0		14526		0.45		185.36		46.9493343936

		3		11		2005		13		54		25		0		110001		-0.221		-0.46		0.11		44		46		48		15		1452.6		212.6		8.2		-7.8		5.424		12.37		0		14526		0.51		205.66		52.2054594846

		3		11		2005		13		54		28		0		110001		-0.113		-0.439		-0.148		47		47		45		15		1452.6		194.4		-9		-4.4		4.704		12.37		0		14526		0.453		194.43		47.6858469569

		3		11		2005		13		54		31		0		110001		0.087		-0.482		0.065		47		47		46		15		1452.6		173.5		6		8.5		5.339		12.37		0		14526		0.49		169.77		49.4082988981

		3		11		2005		13		54		34		0		110001		0.095		-0.533		-0.062		46		45		45		15		1452.6		178.5		-8.6		2.8		5.339		12.37		0		14526		0.541		169.89		54.4938528643

		3		11		2005		13		54		37		0		110001		0.034		-0.475		0.021		44		45		47		15		1452.6		186.8		3		-2.5		5.223		12.37		0		14526		0.476		175.91		47.6678088441

		3		11		2005		13		54		40		0		110001		-0.097		-0.503		0.011		45		48		46		15		1452.6		205		4.9		-8.7		5.347		12.37		0		14526		0.512		190.92		51.2385596987

		3		11		2005		13		54		43		0		110001		-0.105		-0.494		-0.075		45		46		45		15		1452.6		192.2		-8.4		-3.3		4.511		12.37		0		14526		0.505		192		51.0574186578

		3		11		2005		13		54		46		0		110001		0.095		-0.501		0.063		45		44		44		15		1452.6		173.2		5.9		8.9		4.712		12.37		0		14526		0.51		169.26		51.3804437505

		3		11		2005		13		54		49		0		110001		0.084		-0.499		-0.135		46		46		45		15		1452.6		180.7		-8.7		3.9		4.457		12.37		0		14526		0.506		170.44		52.3719390514

		3		11		2005		13		54		52		0		110001		-0.085		-0.481		-0.026		45		46		44		15		1452.6		197.9		-0.7		-1.6		4.286		12.37		0		14526		0.488		190.02		48.9144150532

		3		11		2005		13		54		55		0		110001		-0.306		-0.376		-0.001		45		46		45		15		1452.6		231.7		8.4		-8.1		4.813		12.37		0		14526		0.485		219.14		48.4781394032

		3		11		2005		13		54		58		0		110001		-0.254		-0.463		-0.1		44		45		44		15		1452.6		212.2		-9.3		-5.6		4.89		12.37		0		14526		0.528		208.75		53.7480232195

		3		11		2005		13		55		1		0		110001		-0.3		-0.456		0		46		46		42		15		1452.6		208.6		3.5		4.5		4.898		12.37		0		14526		0.546		213.34		54.5835139946

		3		11		2005		13		55		4		0		110001		-0.096		-0.528		0.03		47		49		46		15		1452.6		195.5		-1.9		8.3		5.138		12.37		0		14526		0.537		190.3		53.7494186015

		3		11		2005		13		55		7		0		110001		-0.086		-0.469		-0.087		53		45		44		15		1452.6		197.4		-7.1		-1.2		5.114		12.37		0		14526		0.477		190.39		48.469165456

		3		11		2005		13		55		10		0		110001		-0.096		-0.492		0.18		44		45		45		15		1452.6		200.3		10.1		-6.3		5.602		12.37		0		14526		0.501		191.04		53.2616184508

		3		11		2005		13		55		13		0		110001		-0.012		-0.581		-0.061		45		45		44		15		1452.6		186.9		-8.6		-7		5.138		12.37		0		14526		0.581		181.18		58.4316694952

		3		11		2005		13		55		16		0		110001		0.087		-0.455		-0.017		45		47		46		15		1452.6		166.5		2.9		5.2		5.099		12.37		0		14526		0.463		169.18		46.3554743261

		3		11		2005		13		55		19		0		110001		0.043		-0.506		-0.031		46		47		45		15		1452.6		177.5		-3.4		7		4.464		12.37		0		14526		0.508		175.14		50.8769102835

		3		11		2005		13		55		22		0		110001		-0.111		-0.484		0.043		49		47		46		15		1452.6		200.4		-3.8		-1.7		4.975		12.37		0		14526		0.497		192.92		49.8423514694

		3		11		2005		13		55		25		0		110001		-0.362		-0.307		0.085		45		45		47		15		1452.6		231.1		10.4		-7		4.627		12.37		0		14526		0.475		229.7		48.2201202819

		3		11		2005		13		55		28		0		110001		-0.094		-0.475		-0.14		43		48		46		15		1452.6		199.9		-9.1		-5.1		4.72		12.36		0		14526		0.484		191.19		50.404464088

		3		11		2005		13		55		31		0		110001		-0.01		-0.525		0.067		45		48		45		15		1452.6		181.9		4.4		6.5		4.844		12.37		0		14526		0.525		181.09		52.9352434584

		3		11		2005		13		55		34		0		110001		0.027		-0.452		-0.129		45		43		46		15		1452.6		183.2		-5.5		6.8		5.022		12.37		0		14526		0.453		176.58		47.0822684245

		3		11		2005		13		55		37		0		110001		-0.03		-0.492		0.001		47		48		45		15		1452.6		196.6		-3.1		-2.1		5.246		12.37		0		14526		0.493		183.49		49.291479994

		3		11		2005		13		55		40		0		110001		-0.282		-0.412		0.059		43		45		44		15		1452.6		216.3		10.1		-7.2		4.991		12.37		0		14526		0.499		214.39		50.2741484264

		3		11		2005		13		55		43		0		110001		-0.151		-0.571		-0.034		48		48		47		15		1452.6		194.7		-9.2		-5.5		5.076		12.37		0		14526		0.591		194.81		59.1606287999

		3		11		2005		13		55		46		0		110001		0.03		-0.524		0.093		49		48		45		15		1452.6		174.5		4.5		5.7		5.478		12.37		0		14526		0.525		176.72		53.3033770037

		3		11		2005		13		55		49		0		110001		0.053		-0.56		0.003		46		47		45		15		1452.6		176.7		-4.9		5.6		5.114		12.37		0		14526		0.563		174.59		56.2510444347

		3		11		2005		13		55		52		0		110001		0.005		-0.504		-0.053		46		46		44		15		1452.6		191.7		-3.7		-1.4		5.408		12.37		0		14526		0.504		179.43		50.6803709537

		3		11		2005		13		55		55		0		110001		-0.299		-0.426		0.131		45		47		44		15		1452.6		225.4		9.9		-7.5		4.805		12.37		0		14526		0.52		215.06		53.6691717842

		3		11		2005		13		55		58		0		110001		-0.183		-0.501		-0.033		47		45		43		15		1452.6		204.1		-9.4		-5.9		4.534		12.37		0		14526		0.533		200.07		53.4395920643

		3		11		2005		13		56		1		0		110001		-0.16		-0.427		0.02		45		46		46		15		1452.6		201.1		3.6		4.7		4.642		12.37		0		14526		0.456		200.54		45.6430717634

		3		11		2005		13		56		4		0		110001		-0.114		-0.534		-0.037		46		46		46		15		1452.6		198.6		-5.2		5.2		5.13		12.37		0		14526		0.546		192.05		54.7285117649

		3		11		2005		13		56		7		0		110001		-0.202		-0.41		-0.05		44		48		47		15		1452.6		216.5		-2.7		-1.7		4.58		12.36		0		14526		0.457		206.23		45.9786907165

		3		11		2005		13		56		10		0		110001		-0.431		-0.34		0.052		45		46		46		15		1452.6		244.5		9.2		-7.6		4.557		12.36		0		14526		0.549		231.73		55.1420891878

		3		11		2005		13		56		13		0		110001		-0.329		-0.434		-0.008		48		46		48		15		1452.6		215.5		-8.4		-4.3		4.565		12.36		0		14526		0.545		217.16		54.4665952672

		3		11		2005		13		56		16		0		110001		-0.199		-0.455		0.047		46		45		45		15		1452.6		200.3		6		7.5		4.766		12.36		0		14526		0.497		203.62		49.8833639603

		3		11		2005		13		56		19		0		110001		-0.053		-0.546		-0.089		47		48		45		15		1452.6		191.7		-6.9		4.6		5.246		12.36		0		14526		0.549		185.54		55.5739147442

		3		11		2005		13		56		22		0		110001		-0.062		-0.505		0.077		47		46		45		15		1452.6		199.7		0.2		-2.2		5.083		12.36		0		14526		0.509		187		51.4585269902

		3		11		2005		13		56		25		0		110001		-0.18		-0.461		0.056		46		45		46		15		1452.6		212.5		7.9		-8.1		5.029		12.36		0		14526		0.495		201.33		49.8053210009

		3		11		2005		13		56		28		0		110001		-0.116		-0.529		-0.093		47		47		45		15		1452.6		194.5		-9		-3.9		4.867		12.36		0		14526		0.542		192.37		54.9496132834

		3		11		2005		13		56		31		0		110001		0.017		-0.435		-0.05		48		46		47		15		1452.6		177.6		6		8.9		5.2		12.36		0		14526		0.435		177.76		43.8194020954

		3		11		2005		13		56		34		0		110001		-0.025		-0.427		-0.151		43		44		48		15		1452.6		189.6		-8.9		3.3		5.331		12.36		0		14526		0.428		183.35		45.3602248672

		3		11		2005		13		56		37		0		110001		-0.152		-0.444		0.08		43		46		46		15		1452.6		202.5		1.8		-1.8		5.331		12.36		0		14526		0.469		198.9		47.6067222144

		3		11		2005		13		56		40		0		110001		-0.298		-0.444		0.121		47		45		45		15		1452.6		220		7.7		-8.5		5.323		12.37		0		14526		0.535		213.87		54.8252678972

		3		11		2005		13		56		43		0		110001		-0.152		-0.506		-0.114		47		45		46		15		1452.6		199		-9.3		-5.3		5.269		12.36		0		14526		0.528		196.72		54.0496068441

		3		11		2005		13		56		46		0		110001		0.083		-0.478		0.024		47		47		44		15		1452.6		176.4		5		7.6		4.395		12.36		0		14526		0.485		170.15		48.5745818304

		3		11		2005		13		56		49		0		110001		0.045		-0.549		-0.052		44		48		46		15		1452.6		182.5		-7.5		4.5		4.658		12.36		0		14526		0.551		175.31		55.3290158958

		3		11		2005		13		56		52		0		110001		-0.095		-0.425		-0.017		46		46		46		15		1452.6		200.6		-1		-1.8		4.836		12.36		0		14526		0.435		192.6		43.5819916938

		3		11		2005		13		56		55		0		110001		-0.316		-0.381		0.046		48		47		45		15		1452.6		237.1		9.6		-7.6		4.588		12.36		0		14526		0.495		219.67		49.7124732839

		3		11		2005		13		56		58		0		110001		-0.271		-0.496		-0.061		47		46		46		15		1452.6		211.8		-9.1		-6		4.758		12.36		0		14526		0.565		208.65		56.848746688

		3		11		2005		13		57		1		0		110001		-0.227		-0.444		0.087		46		48		47		15		1452.6		206		4.2		5.3		4.952		12.36		0		14526		0.499		207.08		50.6195614363

		3		11		2005		13		57		4		0		110001		-0.122		-0.524		-0.046		47		46		45		15		1452.6		195.1		-4.3		6.1		5.254		12.36		0		14526		0.538		193.11		53.9977777321

		3		11		2005		13		57		7		0		110001		-0.116		-0.444		-0.08		44		46		47		15		1452.6		205.3		-6.3		-1.2		5.277		12.36		0		14526		0.459		194.64		46.5824001099

		3		11		2005		13		57		10		0		110001		-0.43		-0.265		0.094		47		47		45		15		1452.6		243.9		10.2		-7.2		5.432		12.36		0		14526		0.505		238.36		51.3771349921

		3		11		2005		13		57		13		0		110001		-0.286		-0.424		-0.123		47		48		49		15		1452.6		212.5		-9.5		-6.4		5.424		12.36		0		14526		0.511		214		52.6023763722

		3		11		2005		13		57		16		0		110001		-0.347		-0.483		0.143		47		47		49		15		1452.6		216.9		3.9		5.1		5.555		12.36		0		14526		0.595		215.69		61.1675567601

		3		11		2005		13		57		19		0		110001		-0.286		-0.499		0.07		50		49		45		15		1452.6		212.5		-2.3		8.3		5.408		12.36		0		14526		0.575		209.82		57.9393648567

		3		11		2005		13		57		22		0		110001		-0.225		-0.437		-0.106		48		49		46		15		1452.6		221		-7.6		-0.7		5.045		12.36		0		14526		0.492		207.24		50.2822036112

		3		11		2005		13		57		25		0		110001		-0.41		-0.276		0.189		47		46		49		15		1452.6		242.2		10.2		-4.9		4.526		12.36		0		14526		0.494		236.05		52.9147427472

		3		11		2005		13		57		28		0		110001		-0.359		-0.429		-0.064		49		50		49		15		1452.6		223		-5.4		-7.9		4.735		12.36		0		14526		0.559		219.92		56.3043515192

		3		11		2005		13		57		31		0		110001		-0.256		-0.444		0.049		50		48		49		15		1452.6		210.1		0.1		3.2		4.472		12.36		0		14526		0.513		209.97		51.4852406035

		3		11		2005		13		57		34		0		110001		-0.149		-0.537		0.121		48		47		47		15		1452.6		196.5		2.2		9.6		5.037		12.36		0		14526		0.557		195.51		57.0272741765

		3		11		2005		13		57		37		0		110001		-0.12		-0.526		-0.125		49		50		49		15		1452.6		200.9		-9.6		-0.2		5.2		12.36		0		14526		0.54		192.85		55.3805922684

		3		11		2005		13		57		40		0		110001		-0.207		-0.415		0.058		48		49		48		15		1452.6		214.6		8.7		-3.4		5.509		12.36		0		14526		0.464		206.51		46.73735123

		3		11		2005		13		57		43		0		110001		-0.19		-0.471		-0.03		52		49		52		15		1452.6		212.1		-0.7		-8.7		4.913		12.36		0		14526		0.508		201.97		50.8764188991

		3		11		2005		13		57		46		0		110001		-0.127		-0.484		-0.038		47		50		45		15		1452.6		195.1		-4.1		-0.3		4.983		12.36		0		14526		0.5		194.7		50.182566694

		3		11		2005		13		57		49		0		110001		0.164		-0.463		0.014		51		50		50		15		1452.6		164.6		5.3		10.3		5.695		12.36		0		14526		0.491		160.5		49.138681301

		3		11		2005		13		57		52		0		110001		0.029		-0.557		-0.098		53		51		53		15		1452.6		186.6		-11.4		2.6		4.913		12.36		0		14526		0.558		177.02		56.6298507856

		3		11		2005		13		57		55		0		110001		-0.161		-0.445		-0.052		53		52		51		15		1452.6		213.7		3.7		-2.3		5.153		12.36		0		14526		0.473		199.89		47.6077724747

		3		11		2005		13		57		58		0		110001		-0.378		-0.415		0.058		55		52		51		15		1452.6		229.9		4.8		-8.6		5.254		12.36		0		14526		0.561		222.33		56.4334120889

		3		11		2005		13		58		1		0		110001		-0.197		-0.437		-0.107		50		53		50		15		1452.6		207.8		-9		-4.8		4.82		12.36		0		14526		0.479		204.27		49.1148653668

		3		11		2005		13		58		4		0		110001		-0.053		-0.511		-0.004		55		53		57		15		1452.6		186.3		5.9		8.6		5.006		12.36		0		14526		0.514		185.92		51.375675178

		3		11		2005		13		58		7		0		110001		0.072		-0.492		-0.157		54		54		52		15		1452.6		179.4		-8.4		4.5		4.426		12.36		0		14526		0.497		171.67		52.1437436324

		3		11		2005		13		58		10		0		110001		-0.012		-0.408		-0.095		51		53		50		15		1452.6		186.9		-2		-1.3		4.642		12.36		0		14526		0.408		181.68		41.9085910047

		3		11		2005		13		58		13		0		110001		-0.163		-0.475		0.085		54		50		51		15		1452.6		205.9		9.2		-7.5		4.403		12.36		0		14526		0.502		198.94		50.9331915356

		3		11		2005		13		58		16		0		110001		-0.149		-0.478		-0.105		50		53		51		15		1452.6		198.1		-9.7		-6.4		5.261		12.36		0		14526		0.501		197.31		51.1575996309

		3		11		2005		13		58		19		0		110001		-0.16		-0.478		0.016		53		54		52		15		1452.6		195.9		3.9		4.5		5.47		12.36		0		14526		0.504		198.51		50.432132614

		3		11		2005		13		58		22		0		110001		-0.018		-0.554		0.021		52		53		54		15		1452.6		184.7		-0.9		9		5.3		12.36		0		14526		0.554		181.86		55.4690003515

		3		11		2005		13		58		25		0		110001		-0.018		-0.511		-0.111		53		50		52		15		1452.6		193.1		-9.4		-0.1		4.952		12.36		0		14526		0.511		182.02		52.3226528379

		3		11		2005		13		58		28		0		110001		-0.273		-0.428		0.158		51		52		52		15		1452.6		218		9.5		-4.7		5.424		12.36		0		14526		0.508		212.53		53.1673772157

		3		11		2005		13		58		31		0		110001		-0.185		-0.502		-0.013		51		51		51		15		1452.6		206.6		-5.1		-7.6		5.579		12.36		0		14526		0.535		200.23		53.5161657819

		3		11		2005		13		58		34		0		110001		-0.139		-0.46		-0.043		51		52		51		15		1452.6		196.1		-2.8		0.9		5.826		12.36		0		14526		0.481		196.81		48.2462433771

		3		11		2005		13		58		37		0		110001		-0.026		-0.518		0.06		52		55		52		15		1452.6		187.4		4.7		10.2		5.006		12.36		0		14526		0.519		182.87		52.2111099288

		3		11		2005		13		58		40		0		110001		-0.123		-0.529		-0.088		52		53		51		15		1452.6		201.4		-11.6		1.7		5.068		12.36		0		14526		0.543		193.09		55.0194511059

		3		11		2005		13		58		43		0		110001		-0.275		-0.286		0.042		52		55		53		15		1452.6		226.8		6.7		-2.4		4.697		12.36		0		14526		0.397		223.88		39.8979949371

		3		11		2005		13		58		46		0		110001		-0.046		-0.093		-0.025		54		52		53		15		1452.6		214		-3.8		-2.9		4.495		12.36		0		14526		0.104		206.32		10.6723942956

		3		11		2005		13		58		49		0		110001		-0.067		-0.067		-0.063		55		54		56		15		1452.5		212.4		-3.3		-1.4		4.472		12.35		0		14525		0.095		225		11.3784884761

		3		11		2005		13		58		52		0		110001		-0.031		-0.118		-0.036		51		51		53		15		1452.5		211.9		-0.3		0.1		4.65		12.35		0		14525		0.122		194.72		12.7204559667

		3		11		2005		13		58		55		0		110001		-0.007		-0.028		-0.162		53		54		50		15		1452.5		210.5		0.3		0.1		4.797		12.35		0		14525		0.029		194.04		16.4550903978

		3		11		2005		13		58		58		0		110001		-0.108		-0.063		0.166		51		54		49		15		1452.6		208		-0.8		-0.5		4.89		12.36		0		14526		0.125		239.74		20.7819633336

		3		11		2005		13		59		1		0		110001		-0.056		-0.124		-0.092		56		63		48		15		1452.5		205.1		-1.5		-0.7		5.029		12.35		0		14525		0.136		204.3		16.4243721341

		3		11		2005		13		59		4		0		110001		-0.028		-0.148		-0.046		53		56		50		15		1452.5		201.7		-1		-0.3		5.3		12.35		0		14525		0.151		190.71		15.7492856981

		3		11		2005		13		59		7		0		110001		-0.098		-0.107		0.052		55		50		50		15		1452.6		198.4		-0.6		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.145		222.49		15.41330594

		3		11		2005		13		59		10		0		110001		0.023		-0.018		0.028		51		50		49		15		1452.6		195.7		-0.7		-0.6		5.014		12.36		0		14526		0.029		128.05		4.0459856648

		3		11		2005		13		59		13		0		110001		-0.068		0.011		0.008		49		50		53		15		1452.5		195.5		-0.7		-0.4		4.844		12.35		0		14525		0.069		279.19		6.934695379

		3		11		2005		13		59		16		0		110001		0.058		0.178		-0.103		53		44		55		15		1452.5		195.2		-0.7		-0.2		4.642		12.35		0		14525		0.187		18.05		21.3674986837

		3		11		2005		13		59		19		0		110001		0.017		0.001		0.035		57		48		52		15		1452.5		195.5		-0.9		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.017		86.63		3.8923000912

		3		11		2005		13		59		22		0		110001		0.008		0.011		-0.046		60		53		56		15		1452.5		195.5		-1		-0.5		4.82		12.35		0		14525		0.014		36.03		4.7968739821

		3		11		2005		13		59		25		0		110001		-0.044		0.046		-0.015		50		48		53		15		1452.5		195.4		-0.9		-0.4		5.06		12.35		0		14525		0.064		316.27		6.5398776747

		3		11		2005		13		59		28		0		110001		-0.02		-0.017		0.034		57		54		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.091		12.35		0		14525		0.026		229.64		4.295346319

		3		11		2005		13		59		31		0		110001		-0.02		-0.004		-0.043		53		48		52		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.02		258.69		4.7592016137

		3		11		2005		13		59		34		0		110001		-0.044		0.021		-0.113		49		51		59		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.049		295.51		12.3069086289

		3		11		2005		13		59		37		0		110001		-0.092		0.028		-0.01		52		52		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		5.617		12.35		0		14525		0.096		286.93		9.6685055722

		3		11		2005		13		59		40		0		110001		0.046		0.04		-0.049		55		55		54		15		1452.5		195.5		-0.9		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.061		48.99		7.8211252387

		3		11		2005		13		59		43		0		110001		-0.062		0.048		0		50		53		50		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.078		307.75		7.8409183136

		3		11		2005		13		59		46		0		110001		-0.011		-0.043		0.056		47		54		52		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.044		194.35		7.145628034

		3		11		2005		13		59		49		0		110001		0.026		-0.072		0.016		49		49		52		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.077		160.14		7.8204859184

		3		11		2005		13		59		52		0		110001		0.017		-0.072		0.054		50		52		52		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.635		12.35		0		14525		0.074		166.72		9.159148432

		3		11		2005		13		59		55		0		110001		-0.079		-0.07		0.049		53		54		50		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.106		228.46		11.6370099252

		3		11		2005		13		59		58		0		110001		-0.005		-0.107		0.015		56		53		54		15		1452.5		194.9		-1.5		-0.5		4.472		12.35		0		14525		0.107		182.68		10.8161915664

		3		11		2005		14		0		1		0		110001		0.028		-0.062		-0.059		53		52		50		15		1452.5		191.9		-0.8		-0.4		5.091		12.35		0		14525		0.068		155.7		9.0049986119

		3		11		2005		14		0		4		0		110001		0.018		-0.063		-0.036		48		53		51		15		1452.5		188.8		-0.8		-0.3		5.153		12.35		0		14525		0.066		164.05		7.4759614766

		3		11		2005		14		0		7		0		110001		-0.007		-0.077		-0.044		51		54		52		15		1452.5		186.2		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.077		185.19		8.8960665465

		3		11		2005		14		0		10		0		110001		0		-0.056		0.052		48		48		50		15		1452.5		183.6		-0.9		-0.5		4.921		12.35		0		14525		0.056		180		7.6419892698

		3		11		2005		14		0		13		0		110001		0.034		-0.139		0.051		58		52		54		15		1452.5		181.3		-0.8		-0.4		4.782		12.35		0		14525		0.143		166.26		15.1914449609

		3		11		2005		14		0		16		0		110001		0.017		-0.129		0.052		53		50		53		15		1452.5		179.2		-0.7		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.13		172.49		14.0121375957

		3		11		2005		14		0		19		0		110001		-0.009		-0.034		0.041		50		52		50		15		1452.5		177.9		-0.8		-0.4		5.408		12.35		0		14525		0.035		194.83		5.4018515344

		3		11		2005		14		0		22		0		110001		-0.036		-0.051		-0.053		51		51		50		15		1452.5		176.7		-0.8		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.062		215.22		8.189017035

		3		11		2005		14		0		25		0		110001		0.022		-0.144		0.074		51		55		49		15		1452.5		176.2		-0.8		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.146		171.31		16.3389106124

		3		11		2005		14		0		28		0		110001		0.022		-0.102		0.067		51		53		52		15		1452.5		176.1		-0.8		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.104		167.83		12.4004032193

		3		11		2005		14		0		31		0		110001		0.031		-0.072		-0.006		54		54		48		15		1452.5		176.5		-0.8		-0.4		4.766		12.35		0		14525		0.078		156.71		7.8619336044

		3		11		2005		14		0		34		0		110001		-0.047		-0.065		-0.064		54		51		55		15		1452.5		177.5		-0.8		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.08		215.87		10.2615788259

		3		11		2005		14		0		37		0		110001		0.031		-0.074		0.008		52		54		53		15		1452.5		179.1		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.08		157.27		8.0628778981

		3		11		2005		14		0		40		0		110001		0.079		-0.105		0.013		51		51		53		15		1452.5		181.5		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.131		143.04		13.2041660093

		3		11		2005		14		0		43		0		110001		-0.014		-0.104		0.002		50		51		54		15		1452.5		184.7		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.105		187.67		10.4957134107

		3		11		2005		14		0		46		0		110001		0.037		-0.075		-0.015		51		52		49		15		1452.5		188.1		-0.8		-0.4		5.532		12.35		0		14525		0.084		153.74		8.4964698552

		3		11		2005		14		0		49		0		110001		-0.085		-0.101		-0.055		53		52		50		15		1452.5		191.7		-0.8		-0.4		5.176		12.35		0		14525		0.132		220.08		14.3006992836

		3		11		2005		14		0		52		0		110001		-0.083		-0.067		0.02		47		55		52		15		1452.5		195.8		-0.8		-0.4		5.285		12.35		0		14525		0.107		231.09		10.8526494461

		3		11		2005		14		0		55		0		110001		-0.018		-0.097		-0.016		54		49		52		15		1452.5		200		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.099		190.51		9.9944984867

		3		11		2005		14		0		58		0		110001		-0.023		-0.018		-0.062		51		56		47		15		1452.5		203.8		-0.8		-0.4		4.851		12.35		0		14525		0.029		231.95		6.8534662763

		3		11		2005		14		1		1		0		110001		-0.045		-0.089		0.012		53		53		52		15		1452.5		207.6		-0.8		-0.4		4.596		12.35		0		14525		0.1		206.82		10.0448992031

		3		11		2005		14		1		4		0		110001		-0.032		-0.096		0.02		53		53		53		15		1452.5		210.8		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.101		198.43		10.3150375666

		3		11		2005		14		1		7		0		110001		0.002		-0.012		-0.054		53		54		50		15		1452.5		213.3		-0.7		-0.4		4.96		12.35		0		14525		0.012		170.54		5.5353410012

		3		11		2005		14		1		10		0		110001		0.009		-0.051		-0.056		55		63		55		15		1452.5		215		-0.8		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.052		169.99		7.6275815302

		3		11		2005		14		1		13		0		110001		-0.006		0.008		-0.007		54		49		56		15		1452.5		215.4		-1		-0.5		4.805		12.35		0		14525		0.01		323.13		1.2206555616

		3		11		2005		14		1		16		0		110001		0.023		-0.01		-0.062		52		55		54		15		1452.5		215.4		-1		-0.5		4.944		12.35		0		14525		0.025		113.5		6.6880490429

		3		11		2005		14		1		19		0		110001		-0.015		0.007		-0.079		50		51		53		15		1452.5		215.5		-0.7		-0.3		4.542		12.35		0		14525		0.017		295.02		8.0715549927

		3		11		2005		14		1		22		0		110001		-0.016		0.01		0.054		54		55		53		15		1452.5		215.7		-0.6		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.019		302.01		5.7201398584

		3		11		2005		14		1		25		0		110001		0.039		0.024		-0.07		52		49		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.046		58.39		8.3648072303

		3		11		2005		14		1		28		0		110001		0.009		0.015		0.031		55		54		53		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.455		12.35		0		14525		0.017		30.96		3.5594943461

		3		11		2005		14		1		31		0		110001		0.013		0.005		-0.147		53		51		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.014		68.96		14.7658389535

		3		11		2005		14		1		34		0		110001		0.065		-0.038		-0.065		50		53		56		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.4		5.176		12.35		0		14525		0.075		120.31		9.9468588006

		3		11		2005		14		1		37		0		110001		0.008		0.061		0.064		52		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.062		7.47		8.877499648

		3		11		2005		14		1		40		0		110001		-0.012		-0.062		0.142		58		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.063		190.95		15.540913744

		3		11		2005		14		1		43		0		110001		-0.015		-0.027		-0.013		54		56		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.766		12.35		0		14525		0.031		209.05		3.351119216

		3		11		2005		14		1		46		0		110001		-0.015		0.072		-0.076		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.074		348.23		10.575916036

		3		11		2005		14		1		49		0		110001		-0.023		0.03		0.012		54		57		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.472		12.35		0		14525		0.038		322.52		3.966106403

		3		11		2005		14		1		52		0		110001		-0.053		0.026		-0.011		50		49		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.059		296.13		6.0049979184

		3		11		2005		14		1		55		0		110001		0.009		-0.037		0.056		67		50		52		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.038		166.33		6.7720011813

		3		11		2005		14		1		58		0		110001		0		-0.023		0.012		58		54		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.023		180		2.5942243542

		3		11		2005		14		2		1		0		110001		-0.037		0.092		-0.056		56		53		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.099		338.09		11.3881517377

		3		11		2005		14		2		4		0		110001		0.009		-0.036		0.063		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.037		165.96		7.3116345642

		3		11		2005		14		2		7		0		110001		-0.005		-0.025		0.021		48		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.424		12.35		0		14525		0.025		191.31		3.303028913

		3		11		2005		14		2		10		0		110001		0.026		0.044		-0.023		50		55		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.051		30.58		5.6044625077

		3		11		2005		14		2		13		0		110001		0.076		-0.01		-0.022		51		59		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.077		97.5		7.974960815

		3		11		2005		14		2		16		0		110001		0.019		0.062		-0.079		54		57		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.065		17.04		10.2205674989

		3		11		2005		14		2		19		0		110001		-0.015		-0.004		0.035		55		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.076		12.35		0		14525		0.016		255.07		3.8288379438

		3		11		2005		14		2		22		0		110001		0.075		0.035		0.005		56		52		49		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.083		64.98		8.2915619759

		3		11		2005		14		2		25		0		110001		-0.005		-0.028		-0.065		50		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.859		12.34		0		14525		0.028		190.12		7.09506871

		3		11		2005		14		2		28		0		110001		-0.015		0.004		-0.018		56		53		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.65		12.34		0		14525		0.016		284.93		2.3769728648

		3		11		2005		14		2		31		0		110001		-0.071		0.034		0.018		56		47		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.774		12.35		0		14525		0.079		295.59		8.0752708933

		3		11		2005		14		2		34		0		110001		-0.006		0.051		-0.124		55		55		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.35		0		14525		0.051		353.29		13.4212518045

		3		11		2005		14		2		37		0		110001		-0.039		0.043		0.026		53		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.542		12.35		0		14525		0.058		317.79		6.3608175575

		3		11		2005		14		2		40		0		110001		0.051		-0.002		0.089		50		56		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.051		92.25		10.2596296229

		3		11		2005		14		2		43		0		110001		-0.023		0.048		-0.046		53		48		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.053		334.4		7.0349129348

		3		11		2005		14		2		46		0		110001		-0.061		0.001		0.078		55		52		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.061		270.94		9.9025249305

		3		11		2005		14		2		49		0		110001		0.012		-0.071		-0.058		55		51		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.486		12.35		0		14525		0.072		170.41		9.2460802506

		3		11		2005		14		2		52		0		110001		0.049		0.008		0.016		54		54		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.05		80.73		5.2163205423

		3		11		2005		14		2		55		0		110001		-0.036		0.047		0.015		52		58		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.059		322.55		6.1073725938

		3		11		2005		14		2		58		0		110001		0.042		0.002		0.041		53		54		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.138		12.34		0		14525		0.042		87.27		5.872818744

		3		11		2005		14		3		1		0		110001		0.007		0.011		-0.044		53		55		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.013		32.47		4.5891175622

		3		11		2005		14		3		4		0		110001		0.003		-0.02		-0.055		56		63		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.02		171.47		5.8600341296

		3		11		2005		14		3		7		0		110001		0.026		0.061		-0.06		54		62		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.573		12.34		0		14525		0.066		23.09		8.9425947018

		3		11		2005		14		3		10		0		110001		0.016		0.027		-0.108		49		55		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.426		12.34		0		14525		0.031		30.65		11.2467773162

		3		11		2005		14		3		13		0		110001		-0.024		0.013		0.05		49		55		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.027		298.44		5.6964901475

		3		11		2005		14		3		16		0		110001		-0.037		0.012		0.071		52		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.039		287.97		8.0956778592

		3		11		2005		14		3		19		0		110001		0.013		-0.08		0.04		52		54		49		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.13		12.35		0		14525		0.081		170.77		9.0382520434

		3		11		2005		14		3		22		0		110001		0.057		-0.031		-0.012		51		50		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.065		118.54		6.5984846745

		3		11		2005		14		3		25		0		110001		-0.061		-0.041		0.015		50		50		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.424		12.35		0		14525		0.073		236.09		7.5013332148

		3		11		2005		14		3		28		0		110001		0.028		-0.035		0.083		50		54		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.045		141.34		9.4329210746

		3		11		2005		14		3		31		0		110001		-0.053		0.029		-0.006		50		51		45		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.06		298.69		6.0712436947

		3		11		2005		14		3		34		0		110001		-0.073		-0.001		0.075		51		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.073		269.22		10.466613588

		3		11		2005		14		3		37		0		110001		-0.058		-0.031		0.04		55		56		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.066		241.88		7.6974021592

		3		11		2005		14		3		40		0		110001		-0.012		0.015		0.045		53		52		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.019		321.34		4.8928519291

		3		11		2005		14		3		43		0		110001		-0.024		-0.054		0.031		50		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.059		203.96		6.6730802483

		3		11		2005		14		3		46		0		110001		-0.015		-0.004		0.058		49		56		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.016		255.07		6.0041652209

		3		11		2005		14		3		49		0		110001		-0.022		0.022		0.016		55		55		48		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.031		315		3.4985711369

		3		11		2005		14		3		52		0		110001		-0.008		-0.081		0.026		55		50		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.081		185.64		8.544588931

		3		11		2005		14		3		55		0		110001		-0.007		0.018		0.015		58		56		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.478		12.34		0		14525		0.019		338.75		2.4454038521

		3		11		2005		14		3		58		0		110001		0.013		0.003		-0.131		59		51		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.013		77.01		13.1677636674

		3		11		2005		14		4		1		0		110001		0		-0.036		0.065		52		55		51		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.036		180		7.4303431953

		3		11		2005		14		4		4		0		110001		0.021		0.046		-0.098		47		59		50		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.153		12.34		0		14525		0.051		24.54		11.027692415

		3		11		2005		14		4		7		0		110001		-0.126		0.039		0.061		54		46		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.285		12.34		0		14525		0.132		287.2		14.532033581

		3		11		2005		14		4		10		0		110001		0.006		-0.003		-0.077		53		56		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.875		12.34		0		14525		0.007		116.57		7.7291655436

		3		11		2005		14		4		13		0		110001		0.083		0.041		-0.073		53		47		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.093		63.71		11.7894020205

		3		11		2005		14		4		16		0		110001		0.018		0.008		-0.056		53		55		50		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.02		66.04		5.9363288319

		3		11		2005		14		4		19		0		110001		-0.051		0.048		-0.072		55		54		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.07		313.26		10.0444014257

		3		11		2005		14		4		22		0		110001		-0.017		0.017		0.045		50		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.024		315		5.1019604075

		3		11		2005		14		4		25		0		110001		-0.015		-0.004		0.042		49		52		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.463		12.34		0		14525		0.016		255.07		4.4777226354

		3		11		2005		14		4		28		0		110001		0.009		0.006		0.013		52		62		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.011		56.31		1.6911534525

		3		11		2005		14		4		31		0		110001		-0.027		-0.052		0.121		52		59		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.059		207.44		13.4439577506

		3		11		2005		14		4		34		0		110001		0.042		0.007		0.004		52		52		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.13		12.34		0		14525		0.043		80.54		4.2766809561

		3		11		2005		14		4		37		0		110001		0.029		-0.034		-0.081		53		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.045		139.54		9.2509458976

		3		11		2005		14		4		40		0		110001		0.031		-0.06		0.015		50		51		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.766		12.34		0		14525		0.068		152.68		6.9180922226

		3		11		2005		14		4		43		0		110001		-0.022		-0.063		0.03		54		53		51		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.067		199.25		7.3164198895

		3		11		2005		14		4		46		0		110001		-0.059		-0.104		0.213		53		50		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.3		4.766		12.34		0		14525		0.12		209.57		24.426624818

		3		11		2005		14		4		49		0		110001		0.014		-0.05		0.047		51		52		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.052		164.36		7.003570518

		3		11		2005		14		4		52		0		110001		0.006		-0.042		0.187		54		55		50		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.2		12.34		0		14525		0.042		171.87		19.1752444574

		3		11		2005		14		4		55		0		110001		0.003		0		-0.002		54		52		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		5.525		12.34		0		14525		0.003		90		0.3605551275

		3		11		2005		14		4		58		0		110001		0.031		0.036		-0.003		49		53		52		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.246		12.34		0		14525		0.048		40.73		4.7602520942

		3		11		2005		14		5		1		0		110001		-0.032		0.046		-0.045		53		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.056		325.18		7.1867934435

		3		11		2005		14		5		4		0		110001		-0.016		-0.01		0.073		50		57		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.019		237.99		7.5398938985

		3		11		2005		14		5		7		0		110001		-0.014		0.091		-0.16		51		53		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.347		12.34		0		14525		0.092		351.25		18.459956663

		3		11		2005		14		5		10		0		110001		0.001		-0.005		-0.025		55		57		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.005		168.69		2.5514701644

		3		11		2005		14		5		13		0		110001		0.079		0.029		-0.168		50		53		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.72		12.34		0		14525		0.084		69.84		18.7898908991

		3		11		2005		14		5		16		0		110001		0.022		-0.007		0.028		54		55		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.34		0		14525		0.023		107.65		3.6290494623

		3		11		2005		14		5		19		0		110001		-0.012		0.023		-0.114		51		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.34		0		14525		0.026		332.45		11.6914498673

		3		11		2005		14		5		22		0		110001		-0.003		-0.012		0.088		54		52		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.012		194.04		8.8865066252

		3		11		2005		14		5		25		0		110001		0.008		-0.009		0.016		53		50		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.012		138.37		2.0024984395

		3		11		2005		14		5		28		0		110001		-0.025		-0.025		-0.017		54		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.679		12.34		0		14525		0.035		225		3.9230090492

		3		11		2005		14		5		31		0		110001		-0.006		-0.018		0.033		57		53		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.019		198.43		3.8065732621

		3		11		2005		14		5		34		0		110001		-0.022		0.015		0.01		60		54		52		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.027		304.29		2.8442925307

		3		11		2005		14		5		37		0		110001		0.071		0.099		-0.119		54		47		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.447		12.34		0		14525		0.122		35.65		17.0302671735

		3		11		2005		14		5		40		0		110001		0.023		0.031		0.169		52		50		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.625		12.34		0		14525		0.039		36.57		17.3352242558

		3		11		2005		14		5		43		0		110001		0.003		0.001		0.136		51		58		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.003		71.57		13.6036759738

		3		11		2005		14		5		46		0		110001		0.001		-0.011		0.06		50		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.41		12.34		0		14525		0.011		174.81		6.1008196171

		3		11		2005		14		5		49		0		110001		-0.015		-0.03		0.046		48		51		48		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.998		12.34		0		14525		0.034		206.57		5.692978131

		3		11		2005		14		5		52		0		110001		-0.007		-0.018		0.029		51		49		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.019		201.25		3.484250278

		3		11		2005		14		5		55		0		110001		0.044		-0.016		0.009		54		51		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.047		109.98		4.7675989764

		3		11		2005		14		5		58		0		110001		0.009		-0.013		0.107		50		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.016		145.3		10.8161915664

		3		11		2005		14		6		1		0		110001		-0.016		-0.005		0.094		52		54		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.017		252.65		9.5482982777

		3		11		2005		14		6		4		0		110001		-0.005		-0.001		-0.031		51		55		52		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.4		5.378		12.34		0		14525		0.005		258.69		3.1416556145

		3		11		2005		14		6		7		0		110001		-0.038		-0.019		0.073		54		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.042		243.43		8.4463009655

		3		11		2005		14		6		10		0		110001		-0.038		0.005		-0.005		51		50		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.246		12.34		0		14525		0.038		277.5		3.865229618

		3		11		2005		14		6		13		0		110001		-0.016		-0.056		0.007		51		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.107		12.34		0		14525		0.058		195.95		5.8660037504

		3		11		2005		14		6		16		0		110001		-0.076		0.057		-0.065		51		53		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.525		12.34		0		14525		0.095		306.87		11.5108644332

		3		11		2005		14		6		19		0		110001		0.067		0.045		0.001		57		52		47		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.96		12.34		0		14525		0.081		56.11		8.0715549927

		3		11		2005		14		6		22		0		110001		0.03		0.012		-0.094		52		59		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.534		12.34		0		14525		0.032		68.2		9.9398189118

		3		11		2005		14		6		25		0		110001		-0.089		0.012		-0.033		48		55		50		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.48		12.34		0		14525		0.09		277.68		9.5676538399

		3		11		2005		14		6		28		0		110001		-0.014		-0.008		0.141		53		56		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.016		240.26		14.1918990977

		3		11		2005		14		6		31		0		110001		0		0.054		-0.06		52		59		57		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		4.735		12.34		0		14525		0.054		0		8.0721744282

		3		11		2005		14		6		34		0		110001		0.007		0.018		-0.045		53		51		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.766		12.34		0		14525		0.019		21.25		4.8969378187

		3		11		2005		14		6		37		0		110001		-0.015		-0.038		0.206		56		58		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.041		201.54		21.0011904424

		3		11		2005		14		6		40		0		110001		-0.03		0.02		-0.085		51		56		60		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.036		303.69		9.2330926563

		3		11		2005		14		6		43		0		110001		0.02		-0.114		0.079		47		52		57		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.532		12.34		0		14525		0.116		170.05		14.0132080553

		3		11		2005		14		6		46		0		110001		-0.089		-0.009		0.13		51		48		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.269		12.34		0		14525		0.089		264.23		15.7803675496

		3		11		2005		14		6		49		0		110001		-0.051		-0.066		0.124		53		58		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.029		12.34		0		14525		0.083		217.69		14.9442296556

		3		11		2005		14		6		52		0		110001		-0.035		0.031		0.02		51		59		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.192		12.34		0		14525		0.047		311.53		5.085272854

		3		11		2005		14		6		55		0		110001		-0.033		0.028		0.052		53		56		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.043		310.31		6.7653529102

		3		11		2005		14		6		58		0		110001		-0.034		-0.027		-0.065		54		51		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.347		12.34		0		14525		0.043		231.55		7.8166488983

		3		11		2005		14		7		1		0		110001		0.024		0.013		0.038		54		59		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.027		61.56		4.6786750261

		3		11		2005		14		7		4		0		110001		0.008		0.092		-0.029		51		54		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.689		12.34		0		14525		0.092		4.97		9.6793594829

		3		11		2005		14		7		7		0		110001		-0.034		-0.023		0.168		52		52		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.642		12.34		0		14525		0.041		235.92		17.2942186872

		3		11		2005		14		7		10		0		110001		-0.027		-0.025		0.054		57		54		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.037		227.2		6.5345237011

		3		11		2005		14		7		13		0		110001		-0.022		-0.007		0.082		52		51		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.789		12.34		0		14525		0.023		252.35		8.5188027328

		3		11		2005		14		7		16		0		110001		0.016		0.039		0.018		51		54		55		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		4.588		12.34		0		14525		0.042		22.31		4.5836666545

		3		11		2005		14		7		19		0		110001		-0.034		-0.033		-0.016		55		49		60		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.047		225.86		5.0009999

		3		11		2005		14		7		22		0		110001		-0.02		-0.007		-0.075		50		53		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.323		12.35		0		14525		0.021		250.71		7.7935871074

		3		11		2005		14		7		25		0		110001		-0.11		-0.019		0.008		50		52		56		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.112		260.2		11.1915146428

		3		11		2005		14		7		28		0		110001		-0.015		-0.02		-0.007		49		57		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.34		0		14525		0.025		216.87		2.5961509971

		3		11		2005		14		7		31		0		110001		0.009		-0.004		-0.047		52		54		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.01		113.96		4.8020828814

		3		11		2005		14		7		34		0		110001		0.079		-0.129		0.005		49		53		56		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.151		148.52		15.1350586388

		3		11		2005		14		7		37		0		110001		-0.05		0.056		0.015		55		57		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.34		0		14525		0.075		318.24		7.6557168182

		3		11		2005		14		7		40		0		110001		-0.013		0.062		-0.068		56		49		52		15		1452.5		216.4		-0.5		-0.6		4.604		12.34		0		14525		0.063		348.16		9.2935461477

		3		11		2005		14		7		43		0		110001		-0.002		-0.015		-0.045		54		54		53		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		4.573		12.34		0		14525		0.015		187.59		4.7476309882

		3		11		2005		14		7		46		0		110001		0.051		0.023		-0.06		55		54		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.056		65.73		8.2036577208

		3		11		2005		14		7		49		0		110001		-0.014		0.039		-0.003		55		59		50		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.041		340.25		4.1545156156

		3		11		2005		14		7		52		0		110001		0.008		-0.044		-0.032		57		56		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.045		169.7		5.4990908339

		3		11		2005		14		7		55		0		110001		-0.037		-0.069		0.056		57		53		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.078		208.2		9.6260064409

		3		11		2005		14		7		58		0		110001		-0.021		0.037		-0.044		57		52		50		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.043		330.42		6.1204574992

		3		11		2005		14		8		1		0		110001		-0.017		-0.01		-0.163		54		51		50		15		1452.5		215.6		-1		-0.5		4.898		12.35		0		14525		0.02		239.53		16.4188915582

		3		11		2005		14		8		4		0		110001		-0.092		-0.011		0.082		54		50		53		15		1452.5		215.5		-0.7		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.093		263.18		12.3729543764

		3		11		2005		14		8		7		0		110001		0.005		0.031		-0.039		55		53		49		15		1452.5		215.4		-0.7		-0.3		5.076		12.35		0		14525		0.031		9.16		5.0069951068

		3		11		2005		14		8		10		0		110001		0.042		0.028		-0.102		54		51		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.05		56.31		11.3806853924

		3		11		2005		14		8		13		0		110001		0.005		0.053		-0.026		48		56		54		15		1452.5		215		-0.9		-0.2		5.114		12.35		0		14525		0.053		5.39		5.9245252974

		3		11		2005		14		8		16		0		110001		-0.023		-0.077		0.056		55		55		49		15		1452.5		216		-0.8		-0.6		5.331		12.35		0		14525		0.08		196.63		9.7948966304

		3		11		2005		14		8		19		0		110001		0.011		-0.006		0.078		52		53		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.161		12.34		0		14525		0.013		118.61		7.9

		3		11		2005		14		8		22		0		110001		0.043		0.021		-0.046		54		55		58		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.048		63.97		6.6377707101

		3		11		2005		14		8		25		0		110001		-0.02		-0.032		0.02		53		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		4.836		12.34		0		14525		0.038		212.01		4.2708313008

		3		11		2005		14		8		28		0		110001		-0.008		-0.026		0.008		55		56		55		15		1452.5		216		-0.6		-0.5		4.673		12.34		0		14525		0.027		197.1		2.8354893758

		3		11		2005		14		8		31		0		110001		0.019		0.03		-0.02		50		59		54		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.704		12.35		0		14525		0.036		32.35		4.0755367745

		3		11		2005		14		8		34		0		110001		-0.029		0.008		-0.004		52		57		53		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.03		285.42		3.0347981811

		3		11		2005		14		8		37		0		110001		0.007		-0.046		-0.038		51		58		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.58		12.35		0		14525		0.047		171.35		6.0074953184

		3		11		2005		14		8		40		0		110001		-0.077		0.022		-0.022		59		52		51		15		1452.5		216.1		-0.9		-0.7		4.921		12.35		0		14525		0.08		285.95		8.3048178788

		3		11		2005		14		8		43		0		110001		-0.027		0.033		0.06		52		62		50		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.774		12.35		0		14525		0.043		320.71		7.3607064878

		3		11		2005		14		8		46		0		110001		0.071		-0.016		0.033		53		53		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.083		12.35		0		14525		0.073		102.7		7.9912452096

		3		11		2005		14		8		49		0		110001		-0.022		-0.019		-0.02		52		57		48		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.277		12.35		0		14525		0.029		229.18		3.5284557529

		3		11		2005		14		8		52		0		110001		-0.053		-0.065		0.148		56		55		49		15		1452.5		215.3		-0.5		-0.1		5.207		12.35		0		14525		0.084		219.19		17.0111727991

		3		11		2005		14		8		55		0		110001		0.037		-0.031		-0.083		57		54		50		15		1452.5		216.2		-0.5		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.048		129.96		9.6015623729

		3		11		2005		14		8		58		0		110001		0.001		0.05		-0.108		54		54		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.05		1.15		11.9016805536

		3		11		2005		14		9		1		0		110001		0.065		0.026		-0.12		51		53		50		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.207		12.35		0		14525		0.07		68.2		13.8928038927

		3		11		2005		14		9		4		0		110001		-0.01		0.014		-0.014		52		56		55		15		1452.5		215.3		-0.7		-0.2		5.339		12.35		0		14525		0.017		324.46		2.2181073013

		3		11		2005		14		9		7		0		110001		-0.002		0.082		-0.033		49		56		57		15		1452.5		216.7		-0.6		-0.8		5.06		12.35		0		14525		0.082		358.6		8.8413799828

		3		11		2005		14		9		10		0		110001		0.015		0.039		-0.025		52		51		52		15		1452.5		214.9		-0.9		-0.2		5.254		12.35		0		14525		0.042		21.04		4.8692915296

		3		11		2005		14		9		13		0		110001		-0.042		0.028		-0.019		59		55		54		15		1452.5		216.4		-0.6		-0.7		5.292		12.35		0		14525		0.05		303.69		5.3935146241

		3		11		2005		14		9		16		0		110001		-0.087		-0.042		0.108		56		62		58		15		1452.5		216		-1		-0.7		5.223		12.35		0		14525		0.097		244.23		14.4903416109

		3		11		2005		14		9		19		0		110001		-0.046		0.005		0.06		57		54		50		15		1452.5		215.2		-0.8		-0.2		5.323		12.35		0		14525		0.046		276.2		7.5769386958

		3		11		2005		14		9		22		0		110001		0.009		0.002		-0.066		57		55		50		15		1452.5		215.3		-0.7		-0.2		5.153		12.35		0		14525		0.009		77.47		6.6640828326

		3		11		2005		14		9		25		0		110001		-0.063		0.006		-0.047		56		61		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.169		12.35		0		14525		0.063		275.44		7.88289287

		3		11		2005		14		9		28		0		110001		0.024		0.015		-0.079		56		61		49		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.828		12.35		0		14525		0.028		57.99		8.391662529

		3		11		2005		14		9		31		0		110001		0.016		0.032		-0.074		56		54		55		15		1452.5		215.9		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.036		26.57		8.2194890352

		3		11		2005		14		9		34		0		110001		0.095		0.009		-0.043		52		53		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.095		84.59		10.466613588

		3		11		2005		14		9		37		0		110001		-0.039		-0.028		-0.005		58		55		51		15		1452.5		215.2		-0.8		-0.3		4.596		12.35		0		14525		0.048		234.32		4.8270073545

		3		11		2005		14		9		40		0		110001		0.012		0.058		-0.053		50		56		53		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		4.859		12.35		0		14525		0.059		11.69		7.947955712

		3		11		2005		14		9		43		0		110001		0.069		-0.001		-0.046		51		51		56		15		1452.5		215.8		-0.6		-0.3		4.782		12.35		0		14525		0.069		90.83		8.2933708466

		3		11		2005		14		9		46		0		110001		-0.052		-0.03		0.032		53		52		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.06		240.02		6.8029405407

		3		11		2005		14		9		49		0		110001		-0.047		0.028		-0.01		52		53		49		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.96		12.35		0		14525		0.055		300.78		5.5614746246

		3		11		2005		14		9		52		0		110001		-0.004		0.008		-0.119		56		57		57		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		5.238		12.35		0		14525		0.009		333.43		11.9335661057

		3		11		2005		14		9		55		0		110001		0.001		0.05		0.009		52		49		54		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.05		1.15		5.0813384064

		3		11		2005		14		9		58		0		110001		0.017		0.077		0.003		55		51		55		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.269		12.35		0		14525		0.079		12.45		7.8911342657

		3		11		2005		14		10		1		0		110001		0.049		0.026		-0.054		57		53		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.055		62.05		7.7414468932

		3		11		2005		14		10		4		0		110001		0.05		0.052		-0.114		53		53		57		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.401		12.35		0		14525		0.072		43.88		13.4907375632

		3		11		2005		14		10		7		0		110001		-0.011		-0.051		0.079		50		58		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.052		192.17		9.4673121846

		3		11		2005		14		10		10		0		110001		-0.042		0.031		-0.176		50		51		51		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.323		12.35		0		14525		0.052		306.43		18.357832116

		3		11		2005		14		10		13		0		110001		-0.015		-0.009		0.001		51		50		50		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.261		12.35		0		14525		0.017		239.04		1.7521415468

		3		11		2005		14		10		16		0		110001		0.004		0.015		-0.116		53		50		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.588		12.35		0		14525		0.016		14.93		11.7034183041

		3		11		2005		14		10		19		0		110001		-0.032		-0.046		0.167		50		52		48		15		1452.5		215		-1		-0.2		4.55		12.35		0		14525		0.056		214.82		17.6150503831

		3		11		2005		14		10		22		0		110001		-0.015		-0.015		0.081		53		50		49		15		1452.5		214.5		-0.7		0.2		4.766		12.35		0		14525		0.021		225		8.3731714422

		3		11		2005		14		10		25		0		110001		0.003		-0.002		0.003		51		52		54		15		1452.5		215.9		-0.6		-0.3		4.774		12.35		0		14525		0.004		123.69		0.469041576

		3		11		2005		14		10		28		0		110001		-0.015		-0.023		0.031		47		51		50		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.027		213.11		4.1412558482

		3		11		2005		14		10		31		0		110001		0.067		-0.011		-0.012		48		51		47		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.3		5.161		12.35		0		14525		0.068		99.32		6.8949256704

		3		11		2005		14		10		34		0		110001		-0.053		0.007		0.055		52		56		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.053		277.52		7.6700717076

		3		11		2005		14		10		37		0		110001		-0.01		0.019		0.044		56		57		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		5.215		12.35		0		14525		0.021		332.24		4.895916666

		3		11		2005		14		10		40		0		110001		0.062		-0.009		-0.04		51		54		51		15		1452.5		215.9		-0.8		-0.5		5.416		12.35		0		14525		0.063		98.26		7.4330343737

		3		11		2005		14		10		43		0		110001		0.019		0.022		-0.064		52		53		49		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.029		40.82		7.0292247083

		3		11		2005		14		10		46		0		110001		-0.042		0.031		-0.016		51		50		53		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.052		306.43		5.4598534779

		3		11		2005		14		10		49		0		110001		0		-0.015		0.009		48		50		48		15		1452.5		215.8		-0.8		-0.5		5.107		12.35		0		14525		0.015		180		1.7492855685

		3		11		2005		14		10		52		0		110001		0.026		0.025		-0.046		51		48		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.238		12.35		0		14525		0.036		46.12		5.8455110983

		3		11		2005		14		10		55		0		110001		0.026		-0.015		-0.08		56		54		54		15		1452.5		215.2		-0.9		-0.3		4.789		12.35		0		14525		0.03		119.98		8.544588931

		3		11		2005		14		10		58		0		110001		-0.048		-0.007		-0.076		60		51		52		15		1452.5		216.9		-0.4		-0.7		4.534		12.35		0		14525		0.049		261.7		9.0160967164

		3		11		2005		14		11		1		0		110001		0.017		-0.032		-0.073		59		55		51		15		1452.5		215.5		-0.5		-0.2		4.65		12.35		0		14525		0.036		152.02		8.1498466243

		3		11		2005		14		11		4		0		110001		-0.028		0.045		0.075		54		62		56		15		1452.5		216.3		-0.7		-0.6		4.867		12.35		0		14525		0.053		328.11		9.1836811791

		3		11		2005		14		11		7		0		110001		-0.06		-0.037		-0.014		53		55		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.3		4.557		12.35		0		14525		0.07		238.34		7.1867934435

		3		11		2005		14		11		10		0		110001		-0.052		-0.023		-0.093		54		56		52		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.2		4.503		12.35		0		14525		0.057		246.14		10.9004587059

		3		11		2005		14		11		13		0		110001		-0.076		-0.009		0.104		50		50		54		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.3		5.277		12.35		0		14525		0.077		263.25		12.9123971438

		3		11		2005		14		11		16		0		110001		-0.03		-0.027		0.016		48		55		55		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.04		228.01		4.3416586692

		3		11		2005		14		11		19		0		110001		0.003		-0.002		0.147		51		54		53		15		1452.5		217.2		-0.4		-0.8		5.378		12.35		0		14525		0.004		123.69		14.7044211039

		3		11		2005		14		11		22		0		110001		0.046		0.007		0.013		52		51		51		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.161		12.35		0		14525		0.047		81.35		4.8311489317

		3		11		2005		14		11		25		0		110001		0.069		-0.001		0.01		56		53		57		15		1452.5		217		-0.3		-0.7		5.331		12.35		0		14525		0.069		90.83		6.9728043139

		3		11		2005		14		11		28		0		110001		-0.054		-0.012		0.031		51		48		56		15		1452.5		215.2		-1		-0.3		5.323		12.35		0		14525		0.055		257.47		6.341135545

		3		11		2005		14		11		31		0		110001		0.057		0.024		-0.13		49		54		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.913		12.35		0		14525		0.062		67.17		14.3961800489

		3		11		2005		14		11		34		0		110001		0.034		0.009		-0.092		56		50		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.844		12.35		0		14525		0.035		75.17		9.8493654618

		3		11		2005		14		11		37		0		110001		-0.018		-0.011		0.1		51		54		52		15		1452.5		215.1		-0.8		-0.2		4.534		12.35		0		14525		0.021		238.57		10.2200782776

		3		11		2005		14		11		40		0		110001		-0.03		-0.061		0.033		54		53		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		4.65		12.35		0		14525		0.068		206.19		7.5564541949

		3		11		2005		14		11		43		0		110001		0.012		-0.068		0.064		57		57		53		15		1452.5		216.8		-0.5		-0.8		4.774		12.35		0		14525		0.069		169.99		9.4148818368

		3		11		2005		14		11		46		0		110001		-0.002		-0.022		0.001		59		55		55		15		1452.5		214.8		-0.8		0		4.658		12.35		0		14525		0.022		185.19		2.2113344387

		3		11		2005		14		11		49		0		110001		-0.023		0.03		-0.033		55		47		52		15		1452.5		216.1		-0.3		-0.3		5.261		12.35		0		14525		0.038		322.52		5.0179677161

		3		11		2005		14		11		52		0		110001		0.016		0.044		-0.101		54		58		56		15		1452.5		215.1		-0.9		-0.3		5.347		12.35		0		14525		0.047		19.98		11.1323851892

		3		11		2005		14		11		55		0		110001		-0.026		-0.005		-0.034		52		57		52		15		1452.5		214.6		-0.8		0		5.439		12.35		0		14525		0.026		259.11		4.3092922853

		3		11		2005		14		11		58		0		110001		-0.03		0.008		-0.022		47		59		49		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.091		12.35		0		14525		0.031		284.93		3.8052595181

		3		11		2005		14		12		1		0		110001		-0.09		0.053		-0.037		49		53		49		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.5		5.045		12.35		0		14525		0.104		300.49		11.0806137014

		3		11		2005		14		12		4		0		110001		0.019		0.001		-0.134		51		57		49		15		1452.5		214.5		-1.1		-0.1		5.285		12.35		0		14525		0.019		86.99		13.5344006147

		3		11		2005		14		12		7		0		110001		0.091		0.03		-0.193		49		52		52		15		1452.5		214.6		-1.3		-0.3		5.285		12.35		0		14525		0.096		71.75		21.5476216785

		3		11		2005		14		12		10		0		110001		-0.005		-0.001		-0.104		51		51		52		15		1452.5		215.6		-1.5		-0.9		4.743		12.35		0		14525		0.005		258.69		10.412492497

		3		11		2005		14		12		13		0		110001		0.042		-0.075		0.056		51		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		4.65		12.35		0		14525		0.086		150.75		10.2591422643

		3		11		2005		14		12		16		0		110001		-0.023		-0.012		0.043		54		53		51		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.026		242.45		5.0219518118

		3		11		2005		14		12		19		0		110001		-0.094		0.015		0.018		52		52		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.5		4.526		12.35		0		14525		0.095		279.07		9.687620967

		3		11		2005		14		12		22		0		110001		0.047		-0.046		-0.006		54		56		56		15		1452.5		215.2		-1.2		-0.5		4.921		12.35		0		14525		0.066		134.38		6.6037867924

		3		11		2005		14		12		25		0		110001		-0.029		0.013		0.01		51		60		51		15		1452.5		214.6		-0.9		0		5.091		12.35		0		14525		0.032		294.15		3.3316662498

		3		11		2005		14		12		28		0		110001		0.059		0		-0.056		55		58		51		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.5		5.323		12.35		0		14525		0.059		90		8.1344944526

		3		11		2005		14		12		31		0		110001		0.045		0.014		-0.056		53		51		49		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.047		72.72		7.3191529565

		3		11		2005		14		12		34		0		110001		-0.039		0.023		0.001		53		50		52		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.045		300.53		4.5287967497

		3		11		2005		14		12		37		0		110001		-0.009		-0.035		0.085		54		60		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.3		5.06		12.35		0		14525		0.036		194.42		9.236341267

		3		11		2005		14		12		40		0		110001		-0.003		-0.066		0.013		52		56		52		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.066		182.6		6.7334983478

		3		11		2005		14		12		43		0		110001		-0.013		0		-0.074		51		53		53		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.3		5.107		12.35		0		14525		0.013		270		7.5133215025

		3		11		2005		14		12		46		0		110001		-0.016		0.044		0.022		58		52		53		15		1452.5		215.8		-0.7		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.047		340.02		5.1730068626

		3		11		2005		14		12		49		0		110001		0.034		0.005		-0.03		57		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.034		81.63		4.5617978912

		3		11		2005		14		12		52		0		110001		0.023		-0.023		0.008		53		52		49		15		1452.5		215.9		-0.7		-0.5		4.929		12.35		0		14525		0.033		135		3.3496268449

		3		11		2005		14		12		55		0		110001		0.005		0.001		0.009		51		53		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.457		12.35		0		14525		0.005		78.69		1.0344080433

		3		11		2005		14		12		58		0		110001		0.031		0.002		0.014		47		49		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.511		12.35		0		14525		0.031		86.31		3.4073450075

		3		11		2005		14		13		1		0		110001		0.073		-0.01		-0.035		49		53		47		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.55		12.35		0		14525		0.074		97.8		8.1572054038

		3		11		2005		14		13		4		0		110001		-0.038		0.068		-0.054		50		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.078		330.8		9.4783964889

		3		11		2005		14		13		7		0		110001		0.009		0		-0.002		54		51		54		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.681		12.35		0		14525		0.009		90		0.9219544457

		3		11		2005		14		13		10		0		110001		0.044		-0.011		-0.034		56		53		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.045		104.04		5.6683330883

		3		11		2005		14		13		13		0		110001		-0.049		0.073		-0.067		51		54		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.088		326.13		11.053958567

		3		11		2005		14		13		16		0		110001		0.006		-0.046		-0.025		50		53		51		15		1452.5		215.7		-0.9		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.046		172.57		5.2697248505

		3		11		2005		14		13		19		0		110001		-0.017		0.069		-0.086		51		57		49		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.3		4.526		12.35		0		14525		0.071		346.16		11.1561642154

		3		11		2005		14		13		22		0		110001		-0.072		0.024		-0.018		52		56		52		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.5		4.983		12.35		0		14525		0.076		288.43		7.8

		3		11		2005		14		13		25		0		110001		-0.079		-0.034		-0.01		61		54		51		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.4		5.223		12.35		0		14525		0.086		246.71		8.6585218138

		3		11		2005		14		13		28		0		110001		0.018		0.055		-0.145		53		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.494		12.35		0		14525		0.058		18.12		15.6121747364

		3		11		2005		14		13		31		0		110001		0.092		0.039		-0.126		52		54		48		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.47		12.35		0		14525		0.1		67.03		16.0813556642

		3		11		2005		14		13		34		0		110001		0.011		-0.075		-0.048		54		57		50		15		1452.5		215.6		-0.7		-0.3		5.323		12.35		0		14525		0.076		171.66		8.9721792225

		3		11		2005		14		13		37		0		110001		-0.012		-0.004		-0.022		53		60		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.013		251.57		2.5377155081

		3		11		2005		14		13		40		0		110001		0.02		-0.037		-0.001		58		59		52		15		1452.5		215.5		-1		-0.5		5.076		12.35		0		14525		0.042		151.61		4.2071367936

		3		11		2005		14		13		43		0		110001		0.032		-0.045		0.075		53		56		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.952		12.35		0		14525		0.055		144.58		9.3134311615

		3		11		2005		14		13		46		0		110001		-0.071		0.097		-0.08		52		52		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.5		5.076		12.35		0		14525		0.12		323.8		14.4395290782

		3		11		2005		14		13		49		0		110001		-0.065		0.014		-0.076		57		52		49		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.3		5.122		12.35		0		14525		0.066		282.15		10.0980196078

		3		11		2005		14		13		52		0		110001		-0.01		0.021		-0.006		52		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.023		334.54		2.4020824299

		3		11		2005		14		13		55		0		110001		0.032		-0.034		0.046		52		53		56		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.31		12.35		0		14525		0.047		136.74		6.5543878433

		3		11		2005		14		13		58		0		110001		-0.03		0.022		0.01		52		53		51		15		1452.5		215.7		-0.7		-0.5		4.433		12.35		0		14525		0.037		306.25		3.8522720569

		3		11		2005		14		14		1		0		110001		0.033		-0.132		0.134		50		55		52		15		1452.5		215.3		-0.9		-0.4		4.983		12.35		0		14525		0.136		165.96		19.0968583804

		3		11		2005		14		14		4		0		110001		0.015		0.02		-0.015		49		54		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.025		36.87		2.9154759474

		3		11		2005		14		14		7		0		110001		0.018		0.005		-0.023		46		51		58		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.805		12.35		0		14525		0.019		74.48		2.963106478

		3		11		2005		14		14		10		0		110001		-0.003		-0.052		0.014		50		49		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.114		12.35		0		14525		0.052		183.3		5.3935146241

		3		11		2005		14		14		13		0		110001		-0.028		-0.001		-0.024		54		55		51		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		5.385		12.35		0		14525		0.028		267.95		3.6891733491

		3		11		2005		14		14		16		0		110001		-0.05		-0.058		0.115		54		55		50		15		1452.5		215.6		-0.9		-0.4		5.145		12.35		0		14525		0.077		220.76		13.8162947276

		3		11		2005		14		14		19		0		110001		-0.022		-0.035		0.065		54		50		52		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.029		12.35		0		14525		0.041		212.15		7.703246069

		3		11		2005		14		14		22		0		110001		-0.036		0.017		-0.051		51		53		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.35		0		14525		0.04		295.28		6.4699304478

		3		11		2005		14		14		25		0		110001		-0.033		0.017		0.106		54		53		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.983		12.35		0		14525		0.037		297.26		11.2312065247

		3		11		2005		14		14		28		0		110001		-0.03		0.027		-0.032		51		54		56		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.04		311.99		5.1507281039

		3		11		2005		14		14		31		0		110001		0.009		-0.013		-0.026		58		51		56		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.016		145.3		3.0430248109

		3		11		2005		14		14		34		0		110001		-0.039		-0.063		0.091		57		51		58		15		1452.5		215.5		-0.9		-0.4		5.525		12.35		0		14525		0.074		211.76		11.7349904133

		3		11		2005		14		14		37		0		110001		0.01		-0.042		0.144		54		52		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.043		166.61		15.0332963784

		3		11		2005		14		14		40		0		110001		0.009		0.031		-0.113		49		51		47		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.032		16.19		11.7520211028

		3		11		2005		14		14		43		0		110001		-0.007		-0.051		0.078		59		58		47		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.051		187.82		9.345587194

		3		11		2005		14		14		46		0		110001		-0.092		-0.066		0.019		52		55		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.975		12.35		0		14525		0.113		234.34		11.4808536268

		3		11		2005		14		14		49		0		110001		-0.026		-0.029		0.1		52		51		47		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.542		12.35		0		14525		0.039		221.88		10.7317286585

		3		11		2005		14		14		52		0		110001		-0.029		-0.048		0.065		57		54		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.813		12.35		0		14525		0.056		211.14		8.5848704125

		3		11		2005		14		14		55		0		110001		0.038		0.076		-0.086		56		54		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.464		12.35		0		14525		0.085		26.57		12.0896650078

		3		11		2005		14		14		58		0		110001		0.055		-0.171		0.006		50		55		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.511		12.35		0		14525		0.18		162.17		17.9727571619

		3		11		2005		14		15		1		0		110001		-0.013		-0.037		0.043		53		55		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.882		12.35		0		14525		0.039		199.36		5.8197938108

		3		11		2005		14		15		4		0		110001		0.011		0.072		-0.156		51		54		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.073		8.69		17.2165617938

		3		11		2005		14		15		7		0		110001		0.052		-0.065		0.02		50		56		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.65		12.35		0		14525		0.083		141.34		8.5609578903

		3		11		2005		14		15		10		0		110001		-0.043		-0.042		-0.012		49		56		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.712		12.35		0		14525		0.06		225.67		6.1294371683

		3		11		2005		14		15		13		0		110001		-0.018		0.011		0.043		52		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.813		12.35		0		14525		0.021		301.43		4.7895720059

		3		11		2005		14		15		16		0		110001		0.075		0.059		-0.146		47		54		52		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.35		0		14525		0.095		51.81		17.4419035658

		3		11		2005		14		15		19		0		110001		0.065		0.079		-0.059		58		52		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.102		39.45		11.8097417415

		3		11		2005		14		15		22		0		110001		0.035		0.014		-0.011		56		50		55		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.038		68.2		3.9268307832

		3		11		2005		14		15		25		0		110001		-0.002		0.009		0.007		55		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.009		347.47		1.1575836903

		3		11		2005		14		15		28		0		110001		0.02		0.018		-0.009		53		51		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.027		48.01		2.8372521918

		3		11		2005		14		15		31		0		110001		0.043		-0.071		0.1		56		52		51		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		5.339		12.35		0		14525		0.083		148.8		12.996153277

		3		11		2005		14		15		34		0		110001		0.032		-0.086		0.09		48		53		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.092		159.59		12.8530152104

		3		11		2005		14		15		37		0		110001		-0.023		-0.013		0.04		50		53		57		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.026		240.52		4.7937459257

		3		11		2005		14		15		40		0		110001		-0.007		0.099		-0.063		47		50		55		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.099		355.96		11.7554242799

		3		11		2005		14		15		43		0		110001		0.037		0.007		-0.012		49		52		53		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.751		12.35		0		14525		0.038		79.29		3.9522145691

		3		11		2005		14		15		46		0		110001		0.03		-0.083		0.023		50		52		54		15		1452.5		215.7		-0.8		-0.4		4.519		12.35		0		14525		0.088		160.13		9.1203070124

		3		11		2005		14		15		49		0		110001		0.005		-0.004		-0.017		50		56		53		15		1452.5		215.4		-0.9		-0.4		4.635		12.35		0		14525		0.006		128.66		1.8165902125

		3		11		2005		14		15		52		0		110001		-0.055		-0.035		0.097		53		51		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.797		12.35		0		14525		0.065		237.53		11.6871724553

		3		11		2005		14		15		55		0		110001		-0.063		-0.034		0.084		50		55		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.898		12.35		0		14525		0.072		241.65		11.03675677

		3		11		2005		14		15		58		0		110001		-0.028		-0.124		0.162		52		58		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.045		12.36		0		14526		0.127		192.72		20.5922315449

		3		11		2005		14		16		1		0		110001		-0.008		-0.01		0.146		53		59		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.013		218.66		14.6560567684

		3		11		2005		14		16		4		0		110001		-0.003		0.018		0.006		54		57		53		15		1452.6		215.4		-0.9		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.018		350.54		1.9209372712

		3		11		2005		14		16		7		0		110001		-0.01		0.01		-0.016		55		58		53		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.014		315		2.1354156504

		3		11		2005		14		16		10		0		110001		-0.006		0.022		0.073		53		54		51		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.35		0		14525		0.023		344.74		7.647875522

		3		11		2005		14		16		13		0		110001		-0.006		0.004		-0.019		51		59		53		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.037		12.35		0		14525		0.007		303.69		2.0322401433

		3		11		2005		14		16		16		0		110001		0.015		0.044		-0.025		52		50		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.083		12.35		0		14525		0.046		18.82		5.2782572882

		3		11		2005		14		16		19		0		110001		-0.013		0.009		-0.005		54		51		54		15		1452.5		215.3		-0.8		-0.4		5.316		12.35		0		14525		0.016		304.7		1.6583123952

		3		11		2005		14		16		22		0		110001		0.004		0.034		-0.065		54		49		48		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.642		12.35		0		14525		0.034		6.71		7.3464277033

		3		11		2005		14		16		25		0		110001		-0.018		-0.024		0.038		61		53		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.03		216.87		4.8414873748

		3		11		2005		14		16		28		0		110001		0.003		0.079		-0.079		55		55		51		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.079		2.17		11.1763142404

		3		11		2005		14		16		31		0		110001		-0.085		-0.003		0.206		51		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.085		267.98		22.2867673744

		3		11		2005		14		16		34		0		110001		0.051		-0.013		0.053		50		49		47		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.053		104.3		7.4692703794

		3		11		2005		14		16		37		0		110001		0.04		-0.023		-0.067		48		55		50		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.046		119.9		8.1351090958

		3		11		2005		14		16		40		0		110001		-0.027		0.013		-0.024		52		51		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.03		295.71		3.8392707641

		3		11		2005		14		16		43		0		110001		-0.058		-0.027		0.104		54		54		48		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.006		12.36		0		14526		0.064		245.04		12.2102416029

		3		11		2005		14		16		46		0		110001		0.015		0.011		-0.062		55		52		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.019		53.75		6.4730209331

		3		11		2005		14		16		49		0		110001		-0.017		0.011		-0.036		51		54		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.02		302.91		4.1303752856

		3		11		2005		14		16		52		0		110001		-0.061		0.044		0.043		51		51		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.494		12.36		0		14526		0.075		305.8		8.6637174469

		3		11		2005		14		16		55		0		110001		-0.022		-0.06		0.162		53		56		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.064		200.14		17.4149361182

		3		11		2005		14		16		58		0		110001		0.005		-0.016		0.062		54		57		56		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.017		162.65		6.4226162893

		3		11		2005		14		17		1		0		110001		0.005		-0.047		0.046		55		54		49		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.047		173.93		6.5954529791

		3		11		2005		14		17		4		0		110001		0.057		0.01		-0.02		51		48		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.35		0		14525		0.058		80.05		6.1229078059

		3		11		2005		14		17		7		0		110001		-0.026		0.034		0.097		54		51		53		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.043		322.59		10.6023582282

		3		11		2005		14		17		10		0		110001		0.04		0		0.057		50		55		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.04		90		6.9634761434

		3		11		2005		14		17		13		0		110001		-0.008		0.036		-0.11		56		50		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		5.114		12.35		0		14525		0.037		347.47		11.6017240098

		3		11		2005		14		17		16		0		110001		0.039		0.001		-0.017		57		52		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.039		88.53		4.2555845662

		3		11		2005		14		17		19		0		110001		0.03		-0.015		-0.067		50		50		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.034		116.57		7.492663078

		3		11		2005		14		17		22		0		110001		0.01		-0.029		0.027		55		62		56		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.031		160.97		4.0865633483

		3		11		2005		14		17		25		0		110001		-0.016		-0.015		0.015		49		58		55		15		1452.5		215.4		-0.8		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.022		226.85		2.6570660511

		3		11		2005		14		17		28		0		110001		0.045		-0.002		0.05		48		56		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.045		92.54		6.7297845434

		3		11		2005		14		17		31		0		110001		0.028		0.025		-0.101		55		53		50		15		1452.5		215.6		-0.8		-0.4		4.604		12.35		0		14525		0.038		48.24		10.7749709976

		3		11		2005		14		17		34		0		110001		0.046		-0.033		0.006		54		53		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.057		125.66		5.692978131

		3		11		2005		14		17		37		0		110001		0		0		-0.005		51		54		52		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.41		12.35		0		14525		0		0		0.5

		3		11		2005		14		17		40		0		110001		0.025		-0.019		-0.079		52		57		50		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.031		127.23		8.5011763892

		3		11		2005		14		17		43		0		110001		-0.024		-0.059		0.048		51		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.704		12.35		0		14525		0.064		202.14		7.9755877526

		3		11		2005		14		17		46		0		110001		-0.077		0.069		-0.034		52		50		54		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.627		12.35		0		14525		0.103		311.86		10.8839331126

		3		11		2005		14		17		49		0		110001		-0.009		-0.022		-0.003		60		52		51		15		1452.5		215.5		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.024		202.25		2.3958297101

		3		11		2005		14		17		52		0		110001		-0.029		0.006		-0.046		50		54		53		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.673		12.36		0		14526		0.03		281.69		5.4708317466

		3		11		2005		14		17		55		0		110001		0.039		0.002		-0.025		56		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.039		87.06		4.6368092477

		3		11		2005		14		17		58		0		110001		0.036		-0.027		0.018		56		51		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.045		126.87		4.8466483264

		3		11		2005		14		18		1		0		110001		0.028		0.021		0.038		49		50		49		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.96		12.36		0		14526		0.035		53.13		5.1662365412

		3		11		2005		14		18		4		0		110001		0.047		0.01		-0.043		48		52		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.975		12.36		0		14526		0.048		77.99		6.4482555781

		3		11		2005		14		18		7		0		110001		-0.04		0.034		-0.002		53		52		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.052		310.36		5.2535702146

		3		11		2005		14		18		10		0		110001		0.094		0.015		0.003		51		52		48		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.095		80.93		9.5236547606

		3		11		2005		14		18		13		0		110001		-0.037		-0.015		0.058		52		51		59		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.04		247.93		7.0413066969

		3		11		2005		14		18		16		0		110001		-0.09		0.016		-0.06		53		50		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.501		12.36		0		14526		0.091		280.08		10.9343495463

		3		11		2005		14		18		19		0		110001		-0.071		-0.005		-0.057		52		55		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.071		265.97		9.1186621826

		3		11		2005		14		18		22		0		110001		0.047		0.015		-0.105		52		53		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.494		12.36		0		14526		0.049		72.3		11.6012930314

		3		11		2005		14		18		25		0		110001		-0.026		0.009		0.066		56		55		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.028		289.09		7.1505244563

		3		11		2005		14		18		28		0		110001		-0.026		-0.026		0.082		53		55		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.037		225		8.9866567755

		3		11		2005		14		18		31		0		110001		0.042		0.051		-0.105		54		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.066		39.47		12.4056438769

		3		11		2005		14		18		34		0		110001		0.012		-0.034		0.046		51		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.447		12.36		0		14526		0.036		160.56		5.8446556785

		3		11		2005		14		18		37		0		110001		-0.063		-0.028		0.016		53		57		47		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.069		246.04		7.0774289117

		3		11		2005		14		18		40		0		110001		-0.009		0.005		-0.033		51		54		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.01		299.05		3.4568772035

		3		11		2005		14		18		43		0		110001		0.048		0.026		-0.063		48		53		47		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.055		61.56		8.3360662185

		3		11		2005		14		18		46		0		110001		-0.05		0.001		0.018		53		53		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.05		271.15		5.3150729064

		3		11		2005		14		18		49		0		110001		0.012		0.017		-0.054		52		54		53		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.021		35.22		5.7870545185

		3		11		2005		14		18		52		0		110001		0.008		0.021		-0.022		51		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.022		20.85		3.1448370387

		3		11		2005		14		18		55		0		110001		-0.063		-0.024		0.035		50		54		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.215		12.36		0		14526		0.067		249.15		7.5960516059

		3		11		2005		14		18		58		0		110001		0.073		-0.007		-0.07		55		56		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.073		95.48		10.1380471492

		3		11		2005		14		19		1		0		110001		0.01		0.011		-0.042		55		54		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.261		12.36		0		14526		0.015		42.27		4.455333882

		3		11		2005		14		19		4		0		110001		0.007		0.001		-0.045		50		53		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.007		81.87		4.5552167896

		3		11		2005		14		19		7		0		110001		0.041		0.09		-0.218		50		52		47		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.37		12.36		0		14526		0.099		24.49		23.9384627744

		3		11		2005		14		19		10		0		110001		0.005		0.065		-0.033		53		51		48		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.122		12.36		0		14526		0.065		4.4		7.3068461049

		3		11		2005		14		19		13		0		110001		0.001		0.034		0.013		54		56		47		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.034		1.68		3.6414282912

		3		11		2005		14		19		16		0		110001		-0.001		-0.029		0.096		51		53		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.029		181.97		10.0289580715

		3		11		2005		14		19		19		0		110001		0.058		-0.017		0.015		50		53		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.54		12.36		0		14526		0.06		106.34		6.2273589908

		3		11		2005		14		19		22		0		110001		0.031		0.019		-0.058		59		50		56		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.416		12.36		0		14526		0.036		58.5		6.845436436

		3		11		2005		14		19		25		0		110001		-0.017		-0.015		0.046		55		52		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.023		228.58		5.128352562

		3		11		2005		14		19		28		0		110001		-0.008		0.012		0		53		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.014		326.31		1.4422205102

		3		11		2005		14		19		31		0		110001		-0.051		-0.012		0.09		59		54		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.052		256.76		10.4139329746

		3		11		2005		14		19		34		0		110001		0.036		-0.073		0.013		57		49		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.138		12.36		0		14526		0.081		153.75		8.242572414

		3		11		2005		14		19		37		0		110001		-0.005		0.059		-0.033		53		57		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.254		12.36		0		14526		0.059		355.16		6.778642932

		3		11		2005		14		19		40		0		110001		0.006		0.055		-0.019		51		54		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.055		6.23		5.8497863209

		3		11		2005		14		19		43		0		110001		-0.038		0.054		-0.002		53		50		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.066		324.87		6.606057826

		3		11		2005		14		19		46		0		110001		0.058		-0.043		0.009		57		49		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.072		126.55		7.2759879054

		3		11		2005		14		19		49		0		110001		-0.011		0.043		-0.05		53		49		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.044		345.65		6.6858058602

		3		11		2005		14		19		52		0		110001		-0.053		0.019		0.038		54		55		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.083		12.36		0		14526		0.056		289.72		6.7926430791

		3		11		2005		14		19		55		0		110001		0.015		-0.095		0.068		55		52		49		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		5.269		12.36		0		14526		0.096		171.03		11.7787945054

		3		11		2005		14		19		58		0		110001		-0.016		0.011		-0.01		51		52		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.019		304.51		2.1840329668

		3		11		2005		14		20		1		0		110001		0.009		-0.012		0.016		57		57		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.015		143.13		2.1931712199

		3		11		2005		14		20		4		0		110001		0.024		-0.01		0.107		52		49		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		5.47		12.36		0		14526		0.026		112.62		11.0113577728

		3		11		2005		14		20		7		0		110001		0.017		-0.043		0.065		50		50		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.929		12.36		0		14526		0.046		158.43		7.9768414802

		3		11		2005		14		20		10		0		110001		-0.054		-0.017		-0.029		51		52		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.022		12.36		0		14526		0.057		252.53		6.3608175575

		3		11		2005		14		20		13		0		110001		0.032		0.09		-0.134		48		51		51		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		5.292		12.36		0		14526		0.096		19.57		16.4560019446

		3		11		2005		14		20		16		0		110001		0.008		-0.029		0.079		51		52		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.998		12.36		0		14526		0.03		164.58		8.4534016822

		3		11		2005		14		20		19		0		110001		-0.03		0.06		-0.007		50		55		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.96		12.36		0		14526		0.067		333.43		6.7446274916

		3		11		2005		14		20		22		0		110001		0.005		-0.015		0.017		51		49		52		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.016		161.57		2.3216373532

		3		11		2005		14		20		25		0		110001		0.014		-0.004		-0.015		52		52		57		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.015		105.95		2.090454496

		3		11		2005		14		20		28		0		110001		0.014		-0.063		-0.008		52		52		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.325		12.36		0		14526		0.065		167.47		6.5030761952

		3		11		2005		14		20		31		0		110001		0.003		-0.04		0.047		50		56		54		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.333		12.36		0		14526		0.04		175.71		6.1789966823

		3		11		2005		14		20		34		0		110001		-0.004		-0.002		0.073		49		53		52		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.004		243.43		7.3136858013

		3		11		2005		14		20		37		0		110001		-0.03		-0.058		0.107		56		51		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.065		207.35		12.5351505775

		3		11		2005		14		20		40		0		110001		-0.054		-0.021		0.086		54		47		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.058		248.75		10.3696673042

		3		11		2005		14		20		43		0		110001		-0.018		0.029		0.027		51		49		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.034		328.17		4.3520110294

		3		11		2005		14		20		46		0		110001		-0.015		-0.004		0.027		50		50		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.016		255.07		3.1144823005

		3		11		2005		14		20		49		0		110001		0.017		0.06		-0.047		53		51		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.062		15.82		7.8089692021

		3		11		2005		14		20		52		0		110001		-0.025		-0.082		0.107		53		51		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.82		12.36		0		14526		0.086		196.96		13.7105798564

		3		11		2005		14		20		55		0		110001		0.037		0.012		-0.094		54		50		51		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.704		12.36		0		14526		0.039		72.03		10.1730034896

		3		11		2005		14		20		58		0		110001		-0.011		0.01		-0.089		60		50		46		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.712		12.36		0		14526		0.015		312.27		9.0233031646

		3		11		2005		14		21		1		0		110001		-0.043		-0.056		0.074		55		55		51		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.071		217.52		10.2279030109

		3		11		2005		14		21		4		0		110001		-0.062		0		0.047		55		51		48		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.689		12.36		0		14526		0.062		270		7.7801028271

		3		11		2005		14		21		7		0		110001		-0.019		-0.027		0.031		50		54		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.635		12.36		0		14526		0.033		215.13		4.5287967497

		3		11		2005		14		21		10		0		110001		-0.066		0.058		0.018		57		49		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.449		12.36		0		14526		0.088		311.31		8.9688349299

		3		11		2005		14		21		13		0		110001		-0.1		-0.029		0.147		59		56		54		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.104		253.83		18.0138835347

		3		11		2005		14		21		16		0		110001		0.062		0.049		-0.098		52		54		53		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.65		12.36		0		14526		0.079		51.68		12.589281155

		3		11		2005		14		21		19		0		110001		-0.001		0.062		-0.072		50		50		54		15		1452.6		215.7		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.062		359.08		9.5021050299

		3		11		2005		14		21		22		0		110001		0.042		0.158		-0.146		51		53		56		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.163		14.89		21.9189415803

		3		11		2005		14		21		25		0		110001		-0.022		0.049		-0.008		49		57		49		15		1452.6		215.3		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.054		335.82		5.430469593

		3		11		2005		14		21		28		0		110001		-0.019		-0.121		0.142		50		53		48		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.72		12.36		0		14526		0.122		188.92		18.7525998198

		3		11		2005		14		21		31		0		110001		0.022		-0.009		-0.081		50		56		53		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.024		112.25		8.4415638362

		3		11		2005		14		21		34		0		110001		-0.039		0.015		0.038		52		53		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.042		291.04		5.6480084986

		3		11		2005		14		21		37		0		110001		-0.012		0.021		0.015		54		53		52		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.024		330.26		2.8460498942

		3		11		2005		14		21		40		0		110001		-0.015		0.01		0.018		57		56		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.828		12.36		0		14526		0.018		303.69		2.5475478406

		3		11		2005		14		21		43		0		110001		-0.047		0.071		-0.057		51		56		48		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.697		12.36		0		14526		0.085		326.5		10.2464628043

		3		11		2005		14		21		46		0		110001		0.018		0.043		-0.089		51		53		50		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.534		12.36		0		14526		0.047		22.71		10.0468900661

		3		11		2005		14		21		49		0		110001		-0.012		-0.025		-0.046		50		57		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.472		12.36		0		14526		0.028		205.64		5.3712196008

		3		11		2005		14		21		52		0		110001		0.015		-0.033		-0.096		50		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.036		155.56		10.2615788259

		3		11		2005		14		21		55		0		110001		0.021		-0.004		0.068		53		54		57		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.021		100.78		7.1281133549

		3		11		2005		14		21		58		0		110001		0.006		-0.031		-0.091		52		58		55		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.032		169.05		9.6322375386

		3		11		2005		14		22		1		0		110001		0.013		-0.047		0.012		51		52		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.681		12.36		0		14526		0.049		164.54		5.0219518118

		3		11		2005		14		22		4		0		110001		-0.024		0.001		0.02		52		51		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.728		12.36		0		14526		0.024		272.39		3.1256999216

		3		11		2005		14		22		7		0		110001		-0.015		0.028		-0.028		49		54		57		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.41		12.36		0		14526		0.032		331.82		4.2343830719

		3		11		2005		14		22		10		0		110001		-0.05		-0.056		-0.02		56		53		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.519		12.36		0		14526		0.075		221.76		7.7691698398

		3		11		2005		14		22		13		0		110001		-0.043		-0.002		0.039		50		57		55		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.813		12.36		0		14526		0.043		267.34		5.8086142926

		3		11		2005		14		22		16		0		110001		-0.006		0.077		-0.066		54		57		52		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.844		12.36		0		14526		0.077		355.54		10.1592322545

		3		11		2005		14		22		19		0		110001		0.01		0.024		0.015		49		51		54		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.48		12.36		0		14526		0.026		22.62		3.001666204

		3		11		2005		14		22		22		0		110001		-0.016		-0.023		-0.052		52		53		54		15		1452.6		215.4		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.028		214.82		5.9067757702

		3		11		2005		14		22		25		0		110001		-0.052		-0.026		0.051		56		53		51		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.619		12.36		0		14526		0.058		243.43		7.7336925204

		3		11		2005		14		22		28		0		110001		-0.013		0.005		-0.014		53		55		49		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.836		12.36		0		14526		0.014		291.04		1.9748417658

		3		11		2005		14		22		31		0		110001		-0.004		0.02		-0.003		55		58		49		15		1452.6		215.6		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.02		348.69		2.0615528128

		3		11		2005		14		22		34		0		110001		0		-0.009		0.086		55		52		50		15		1452.6		215.5		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.009		180		8.6469647854

		3		11		2005		14		22		37		0		110001		0.018		0.052		0.071		52		58		52		15		1452.6		214.5		-0.8		-0.4		4.58		12.36		0		14526		0.055		19.09		8.9827612681

		3		11		2005		14		22		40		0		110001		0.024		-0.022		0.024		49		54		53		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.789		12.36		0		14526		0.033		132.51		4.0447496832

		3		11		2005		14		22		43		0		110001		0.035		0.078		-0.006		49		55		50		15		1452.6		211.6		-0.8		-0.4		4.503		12.36		0		14526		0.085		24.17		8.5702975444

		3		11		2005		14		22		46		0		110001		-0.009		0.071		-0.038		50		55		53		15		1452.6		210		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.072		352.78		8.103085832

		3		11		2005		14		22		49		0		110001		0.002		0.047		-0.008		52		52		51		15		1452.6		207.8		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.047		2.44		4.7717921162

		3		11		2005		14		22		52		0		110001		0.028		0.071		-0.096		53		71		50		15		1452.6		205.7		-0.8		-0.4		4.457		12.36		0		14526		0.076		21.52		12.2641754717

		3		11		2005		14		22		55		0		110001		-0.039		0.068		0.015		53		54		53		15		1452.6		203.2		-0.8		-0.4		5.099		12.36		0		14526		0.078		330.16		7.9812279757

		3		11		2005		14		22		58		0		110001		-0.03		0.017		0.052		53		55		53		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.034		299.54		6.2393909959

		3		11		2005		14		23		1		0		110001		0.034		-0.002		0.007		57		54		51		15		1452.6		198.3		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.034		93.37		3.4770677301

		3		11		2005		14		23		4		0		110001		0.067		0.081		-0.095		52		49		51		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		4.875		12.36		0		14526		0.105		39.6		14.1686273153

		3		11		2005		14		23		7		0		110001		-0.002		-0.006		0.066		53		54		51		15		1452.6		193.3		-0.8		-0.4		4.882		12.36		0		14526		0.006		198.43		6.6302337817

		3		11		2005		14		23		10		0		110001		0.027		0.082		-0.062		54		56		54		15		1452.6		190.8		-0.8		-0.4		4.929		12.36		0		14526		0.086		18.23		10.6287346378

		3		11		2005		14		23		13		0		110001		0.061		0.007		-0.075		55		52		53		15		1452.6		188.5		-0.8		-0.4		4.921		12.36		0		14526		0.061		83.45		9.6927808187

		3		11		2005		14		23		16		0		110001		0.059		0.091		-0.093		54		52		50		15		1452.6		186.2		-0.8		-0.4		4.294		12.36		0		14526		0.108		32.96		14.2867071084

		3		11		2005		14		23		19		0		110001		-0.055		0.116		-0.093		52		57		52		15		1452.6		184.2		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.128		334.63		15.8524446064

		3		11		2005		14		23		22		0		110001		-0.014		-0.001		0.05		53		53		49		15		1452.6		182.2		-0.8		-0.4		4.751		12.36		0		14526		0.014		265.91		5.193264869

		3		11		2005		14		23		25		0		110001		-0.037		0.047		-0.051		56		51		54		15		1452.6		180.5		-0.8		-0.4		4.627		12.36		0		14526		0.06		321.79		7.8606615498

		3		11		2005		14		23		28		0		110001		0.027		0.018		-0.003		54		53		53		15		1452.6		179.3		-0.8		-0.4		4.464		12.36		0		14526		0.032		56.31		3.2588341474

		3		11		2005		14		23		31		0		110001		-0.058		-0.035		0.083		50		53		52		15		1452.6		178.2		-0.8		-0.4		4.642		12.36		0		14526		0.068		238.89		10.7135428314

		3		11		2005		14		23		34		0		110001		0.013		0.066		-0.008		53		55		56		15		1452.6		177.2		-0.8		-0.4		4.588		12.36		0		14526		0.067		11.14		6.7742158218

		3		11		2005		14		23		37		0		110001		-0.025		0.087		-0.009		51		56		54		15		1452.6		176.6		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.091		343.97		9.0967026993

		3		11		2005		14		23		40		0		110001		-0.006		0.019		0.015		54		53		53		15		1452.6		176.2		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.02		342.47		2.4939927827

		3		11		2005		14		23		43		0		110001		-0.072		0.062		-0.044		50		52		53		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		5.331		12.36		0		14526		0.095		310.73		10.4709120902

		3		11		2005		14		23		46		0		110001		-0.009		0.07		-0.004		54		55		52		15		1452.6		176		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.071		352.67		7.0689461732

		3		11		2005		14		23		49		0		110001		0.021		0.094		-0.09		50		54		52		15		1452.6		176.3		-0.7		-0.4		5.13		12.36		0		14526		0.096		12.59		13.1821849479

		3		11		2005		14		23		52		0		110001		-0.036		0.019		-0.022		51		54		56		15		1452.6		176.7		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.041		297.82		4.6270941205

		3		11		2005		14		23		55		0		110001		0.006		0.041		0.05		54		54		52		15		1452.6		177.2		-0.8		-0.4		5.548		12.36		0		14526		0.041		8.33		6.493843238

		3		11		2005		14		23		58		0		110001		-0.015		0.038		-0.058		51		58		53		15		1452.6		178		-0.8		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.041		338.46		7.0943639602

		3		11		2005		14		24		1		0		110001		-0.077		0.031		-0.01		52		55		56		15		1452.6		179		-0.8		-0.4		5.61		12.36		0		14526		0.083		291.93		8.3606219864

		3		11		2005		14		24		4		0		110001		0.011		0.091		-0.057		54		54		66		15		1452.6		180		-0.8		-0.4		5.633		12.36		0		14526		0.092		6.89		10.7939798036

		3		11		2005		14		24		7		0		110001		-0.005		0.091		-0.034		54		56		54		15		1452.6		181.3		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.091		356.86		9.7272812234

		3		11		2005		14		24		10		0		110001		0.01		0.077		-0.02		53		54		50		15		1452.6		182.7		-0.8		-0.4		5.594		12.36		0		14526		0.078		7.4		8.0181045142

		3		11		2005		14		24		13		0		110001		-0.002		0.114		-0.018		51		55		55		15		1452.6		184.2		-0.8		-0.4		5.029		12.36		0		14526		0.114		358.99		11.5429632244

		3		11		2005		14		24		16		0		110001		0.042		0.044		-0.013		50		54		52		15		1452.6		185.9		-0.8		-0.4		4.967		12.36		0		14526		0.061		43.67		6.220128616

		3		11		2005		14		24		19		0		110001		0.02		0.027		0.132		55		53		50		15		1452.6		187.5		-0.8		-0.4		5.432		12.36		0		14526		0.034		36.53		13.620939762

		3		11		2005		14		24		22		0		110001		-0.054		0.036		-0.004		54		53		57		15		1452.6		189.3		-0.8		-0.4		5.455		12.36		0		14526		0.065		303.69		6.5023072828

		3		11		2005		14		24		25		0		110001		-0.036		0.031		0.056		49		53		54		15		1452.6		191.1		-0.8		-0.4		5.23		12.36		0		14526		0.048		310.73		7.3437047871

		3		11		2005		14		24		28		0		110001		-0.022		0.07		-0.032		56		52		51		15		1452.6		193		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.073		342.55		8.0049984385

		3		11		2005		14		24		31		0		110001		0.001		0.041		0.009		58		52		52		15		1452.6		194.9		-0.8		-0.4		5.169		12.36		0		14526		0.041		1.4		4.198809355

		3		11		2005		14		24		34		0		110001		0.001		0.014		-0.03		53		52		53		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.014		4.09		3.3120990323

		3		11		2005		14		24		37		0		110001		-0.01		0.005		0.117		58		55		50		15		1452.6		198.6		-0.8		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.011		296.57		11.7532974097

		3		11		2005		14		24		40		0		110001		-0.037		0.049		0.033		53		50		49		15		1452.6		200.4		-0.8		-0.3		5.285		12.36		0		14526		0.061		322.94		6.9706527671

		3		11		2005		14		24		43		0		110001		0		0.046		0.028		50		53		51		15		1452.6		202.1		-0.8		-0.3		5.316		12.36		0		14526		0.046		0		5.3851648071

		3		11		2005		14		24		46		0		110001		0.049		-0.037		0.076		51		54		55		15		1452.6		203.8		-0.8		-0.4		4.944		12.36		0		14526		0.061		127.06		9.7703633505

		3		11		2005		14		24		49		0		110001		-0.018		0.069		0.002		51		56		48		15		1452.6		205.5		-0.8		-0.4		5.378		12.36		0		14526		0.071		345.38		7.1337227308

		3		11		2005		14		24		52		0		110001		0.1		0.105		-0.168		53		55		53		15		1452.6		206.8		-0.8		-0.4		5.192		12.36		0		14526		0.145		43.6		22.1921157171

		3		11		2005		14		24		55		0		110001		0.061		0.033		0.01		53		52		54		15		1452.6		208.2		-0.8		-0.4		4.991		12.36		0		14526		0.069		61.59		7.0071392165

		3		11		2005		14		24		58		0		110001		-0.015		0.044		0.003		55		49		50		15		1452.6		209.5		-0.8		-0.4		4.782		12.36		0		14526		0.046		341.18		4.6583258795

		3		11		2005		14		25		1		0		110001		0.04		0.001		0.008		48		49		50		15		1452.6		210.6		-0.8		-0.4		4.851		12.36		0		14526		0.04		88.57		4.0804411526

		3		11		2005		14		25		4		0		110001		0.026		-0.007		0.035		52		54		50		15		1452.6		211.5		-0.8		-0.4		4.898		12.36		0		14526		0.027		105.07		4.4158804332

		3		11		2005		14		25		7		0		110001		0.067		0.108		-0.126		54		50		53		15		1452.6		212.3		-0.8		-0.4		4.805		12.36		0		14526		0.127		31.81		17.8966477308

		3		11		2005		14		25		10		0		110001		0.006		0.027		-0.046		48		60		49		15		1452.6		212.9		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.028		12.53		5.3674947601

		3		11		2005		14		25		13		0		110001		0.025		-0.001		0.042		53		57		51		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.025		92.29		4.8887626246

		3		11		2005		14		25		16		0		110001		-0.021		0.075		0.092		57		53		50		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.3		4.372		12.36		0		14526		0.078		344.36		12.0540449642

		3		11		2005		14		25		19		0		110001		0.043		0.058		0.013		49		51		50		15		1452.6		213.5		-0.8		-0.4		4.441		12.36		0		14526		0.072		36.55		7.3362115564

		3		11		2005		14		25		22		0		110001		0.043		0.015		-0.042		52		53		50		15		1452.6		213.5		-0.8		-0.4		4.364		12.36		0		14526		0.046		70.77		6.1951594007

		3		11		2005		14		25		25		0		110001		0.043		0.026		-0.041		50		52		57		15		1452.6		213.3		-0.8		-0.4		4.774		12.36		0		14526		0.05		58.84		6.4853681468

		3		11		2005		14		25		28		0		110001		-0.056		-0.015		0.069		49		51		53		15		1452.6		213.2		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.058		255		9.0122139344

		3		11		2005		14		25		31		0		110001		0.078		0.115		-0.081		52		51		51		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.565		12.36		0		14526		0.139		34.15		16.0841536924

		3		11		2005		14		25		34		0		110001		0.015		0.019		0.045		58		54		54		15		1452.6		212.7		-0.8		-0.4		4.341		12.36		0		14526		0.024		38.29		5.1097945164

		3		11		2005		14		25		37		0		110001		0.087		0.037		0.049		57		56		49		15		1452.6		212.3		-0.8		-0.3		4.302		12.36		0		14526		0.095		66.96		10.6484740691

		3		11		2005		14		25		40		0		110001		0.025		0.048		-0.116		49		56		52		15		1452.6		212.1		-0.8		-0.3		4.472		12.36		0		14526		0.054		27.51		12.800390619

		3		11		2005		14		25		43		0		110001		-0.019		0.021		0.105		54		55		49		15		1452.6		212.1		-0.8		-0.4		4.766		12.36		0		14526		0.028		317.86		10.8752011476

		3		11		2005		14		25		46		0		110001		-0.001		0.015		0.005		51		56		48		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		4.882		12.36		0		14526		0.015		356.19		1.5842979518

		3		11		2005		14		25		49		0		110001		-0.014		0.068		0.047		50		51		51		15		1452.6		212.2		-0.9		-0.5		4.186		12.36		0		14526		0.069		348.37		8.3839131675

		3		11		2005		14		25		52		0		110001		-0.015		0.091		0.018		52		56		52		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		4.751		12.36		0		14526		0.092		350.64		9.3968079687

		3		11		2005		14		25		55		0		110001		-0.072		-0.021		0.044		53		51		50		15		1452.6		212.6		-0.8		-0.5		4.797		12.36		0		14526		0.075		253.74		8.6954010833

		3		11		2005		14		25		58		0		110001		-0.021		0.026		-0.02		51		54		52		15		1452.6		212.8		-0.7		-0.4		4.921		12.36		0		14526		0.033		321.07		3.8948684188

		3		11		2005		14		26		1		0		110001		0.005		0.033		0.049		55		59		48		15		1452.6		212.9		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.033		8.62		5.9287435431

		3		11		2005		14		26		4		0		110001		0.037		0.004		0.054		53		50		48		15		1452.6		213		-0.8		-0.4		4.604		12.36		0		14526		0.037		83.83		6.5582009728

		3		11		2005		14		26		7		0		110001		-0.13		-0.019		0.155		53		54		50		15		1452.6		213.4		-0.8		-0.4		4.472		12.36		0		14526		0.131		261.68		20.3189566661

		3		11		2005		14		26		10		0		110001		0.035		0.103		-0.099		51		51		49		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		4.658		12.36		0		14526		0.109		18.77		14.7088408789

		3		11		2005		14		26		13		0		110001		0.048		0.015		-0.015		51		48		58		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		4.735		12.36		0		14526		0.05		72.65		5.2478567054

		3		11		2005		14		26		16		0		110001		0.065		0.093		-0.008		51		52		52		15		1452.6		214		-0.8		-0.4		4.936		12.36		0		14526		0.113		34.95		11.3745329574

		3		11		2005		14		26		19		0		110001		0.014		0.016		0.12		48		53		49		15		1452.6		213.8		-0.8		-0.4		5.277		12.36		0		14526		0.021		41.19		12.1868781893

		3		11		2005		14		26		22		0		110001		0.053		0.081		0.022		49		55		55		15		1452.6		213.6		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.097		33.2		9.926731587

		3		11		2005		14		26		25		0		110001		-0.07		0.107		0.046		53		55		52		15		1452.6		213.1		-1		-0.4		5.362		12.36		0		14526		0.128		326.81		13.5885981617

		3		11		2005		14		26		28		0		110001		0.036		0.007		0.03		50		53		51		15		1452.6		213.2		-0.7		-0.5		5.122		12.36		0		14526		0.037		79		4.7381430962

		3		11		2005		14		26		31		0		110001		0.048		-0.036		-0.043		48		54		51		15		1452.6		212		-0.8		-0.3		5.455		12.36		0		14526		0.06		126.87		7.3817342136

		3		11		2005		14		26		34		0		110001		-0.005		0.02		0.074		55		55		50		15		1452.6		211.3		-0.8		-0.3		4.967		12.36		0		14526		0.021		345.96		7.6817966648

		3		11		2005		14		26		37		0		110001		-0.098		0.028		-0.03		54		53		45		15		1452.6		210.2		-0.8		-0.4		5.323		12.36		0		14526		0.102		285.95		10.6244999882

		3		11		2005		14		26		40		0		110001		0.02		0.02		-0.044		52		48		52		15		1452.6		209.2		-0.8		-0.5		5.091		12.36		0		14526		0.028		45		5.2306787322

		3		11		2005		14		26		43		0		110001		-0.01		0.06		-0.117		52		53		52		15		1452.6		207.8		-0.8		-0.3		5.571		12.36		0		14526		0.061		350.54		13.1867357598

		3		11		2005		14		26		46		0		110001		0.028		-0.008		0.007		50		52		57		15		1452.6		206.5		-0.8		-0.3		5.439		12.36		0		14526		0.029		105.95		2.9949958264

		3		11		2005		14		26		49		0		110001		-0.02		0.012		-0.01		50		56		55		15		1452.6		205.3		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.023		300.96		2.5377155081

		3		11		2005		14		26		52		0		110001		-0.04		0.022		0.052		49		52		49		15		1452.6		204.2		-0.9		-0.4		5.393		12.36		0		14526		0.046		298.81		6.9195375568

		3		11		2005		14		26		55		0		110001		0.041		0.06		-0.113		54		57		48		15		1452.6		202.8		-0.8		-0.4		5.184		12.36		0		14526		0.073		34.35		13.4350288425

		3		11		2005		14		26		58		0		110001		0.008		0.093		-0.034		53		54		56		15		1452.6		201.6		-0.8		-0.3		4.936		12.36		0		14526		0.093		4.92		9.9342840708

		3		11		2005		14		27		1		0		110001		0.006		0.036		-0.02		53		53		49		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		5.385		12.36		0		14526		0.036		9.46		4.1617304093

		3		11		2005		14		27		4		0		110001		0.034		0.041		-0.003		54		58		52		15		1452.6		200		-0.8		-0.4		5.037		12.36		0		14526		0.053		39.67		5.3347914673

		3		11		2005		14		27		7		0		110001		0.043		0.054		0.054		53		54		51		15		1452.6		199.4		-0.8		-0.4		4.758		12.36		0		14526		0.069		38.53		8.7641314458

		3		11		2005		14		27		10		0		110001		0.015		0.05		-0.049		53		54		50		15		1452.6		198.8		-0.8		-0.4		5.207		12.36		0		14526		0.052		16.7		7.1596089279

		3		11		2005		14		27		13		0		110001		-0.133		-0.072		0.054		52		52		54		15		1452.6		198		-0.8		-0.3		5.014		12.36		0		14526		0.151		241.57		16.0589538887

		3		11		2005		14		27		16		0		110001		-0.068		0.053		-0.028		49		53		53		15		1452.6		197.6		-0.8		-0.4		5.347		12.36		0		14526		0.086		307.93		9.0647669578

		3		11		2005		14		27		19		0		110001		0.01		-0.013		0.105		52		60		54		15		1452.6		197.5		-0.9		-0.5		5.331		12.36		0		14526		0.016		142.43		10.6273232754

		3		11		2005		14		27		22		0		110001		-0.038		0.103		-0.114		49		51		52		15		1452.6		197.2		-0.8		-0.4		5.223		12.36		0		14526		0.11		339.75		15.8268758762

		3		11		2005		14		27		25		0		110001		-0.061		0.067		0.13		52		53		51		15		1452.6		197		-0.8		-0.4		4.797		12.36		0		14526		0.091		317.68		15.8461351755

		3		11		2005		14		27		28		0		110001		0.056		0.013		-0.091		54		52		53		15		1452.6		197		-0.9		-0.4		5.246		12.36		0		14526		0.057		76.93		10.7638283152

		3		11		2005		14		27		31		0		110001		0.055		-0.018		0.103		50		50		55		15		1452.6		196.9		-0.8		-0.4		5.316		12.36		0		14526		0.058		108.12		11.8143979957

		3		11		2005		14		27		34		0		110001		-0.028		0.027		0.013		50		50		55		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.039		313.96		4.1012193309

		3		11		2005		14		27		37		0		110001		0.015		0.07		-0.018		51		51		54		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.285		12.36		0		14526		0.072		12.09		7.3817342136

		3		11		2005		14		27		40		0		110001		-0.024		0.062		-0.088		51		56		53		15		1452.6		196.8		-0.8		-0.4		5.091		12.36		0		14526		0.066		338.84		11.0290525432

		3		11		2005		14		27		43		0		110001		-0.08		-0.019		0.058		54		48		51		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.424		12.36		0		14526		0.082		256.64		10.0623058987

		3		11		2005		14		27		46		0		110001		-0.018		0.056		0.051		54		55		50		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.672		12.36		0		14526		0.059		342.18		7.7852424497

		3		11		2005		14		27		49		0		110001		-0.034		0.09		-0.13		49		64		55		15		1452.6		196.6		-0.8		-0.4		5.509		12.36		0		14526		0.096		339.3		16.1728166996

		3		11		2005		14		27		52		0		110001		-0.021		0.059		0.084		49		53		56		15		1452.6		196.5		-0.8		-0.4		5.486		12.36		0		14526		0.063		340.41		10.4775951439

		3		11		2005		14		27		55		0		110001		0.042		0.074		0.011		49		55		51		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.3		5.401		12.36		0		14526		0.085		29.58		8.5796270315

		3		11		2005		14		27		58		0		110001		0.059		0.001		0.025		57		52		51		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.4		4.859		12.36		0		14526		0.059		89.03		6.408587988

		3		11		2005		14		28		1		0		110001		-0.002		0.026		0.009		52		54		50		15		1452.6		196.3		-0.8		-0.5		5.378		12.36		0		14526		0.026		355.6		2.7586228448

		3		11		2005		14		28		4		0		110001		-0.041		0.117		-0.1		50		54		51		15		1452.6		195.9		-0.9		-0.3		5.029		12.36		0		14526		0.124		340.69		15.9279628327

		3		11		2005		14		28		7		0		110001		-0.006		0.008		-0.001		53		51		53		15		1452.6		196		-0.8		-0.3		4.611		12.36		0		14526		0.01		323.13		1.0049875621

		3		11		2005		14		28		10		0		110001		0.011		0.076		-0.075		54		54		47		15		1452.6		195.9		-0.7		-0.3		4.789		12.36		0		14526		0.077		8.24		10.7340579466

		3		11		2005		14		28		13		0		110001		-0.017		-0.005		0.103		50		55		53		15		1452.6		196		-0.7		-0.4		4.89		12.36		0		14526		0.018		253.61		10.4513157066

		3		11		2005		14		28		16		0		110001		0.027		0.048		-0.024		54		50		51		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		4.186		12.36		0		14526		0.055		29.36		6.0074953184

		3		11		2005		14		28		19		0		110001		-0.06		0.014		0.09		52		55		53		15		1452.6		195.8		-0.8		-0.4		5.068		12.36		0		14526		0.062		283.13		10.9068785635

		3		11		2005		14		28		22		0		110001		0.019		0.08		-0.116		56		55		47		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.082		13.36		14.2186497249

		3		11		2005		14		28		25		0		110001		-0.018		0.049		0.062		48		55		52		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		4.124		12.35		0		14525		0.052		339.83		8.1049367672

		3		11		2005		14		28		28		0		110001		0.071		0.105		0.035		51		51		49		15		1452.6		196.4		-0.8		-0.4		5.153		12.36		0		14526		0.127		34.07		13.1495247062

		3		11		2005		14		28		31		0		110001		0.036		0.128		-0.119		52		52		55		15		1452.5		196.7		-0.8		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.133		15.71		17.8440466263

		3		11		2005		14		28		34		0		110001		-0.006		0.09		-0.092		54		49		50		15		1452.6		197.1		-0.8		-0.4		5.393		12.36		0		14526		0.09		356.19		12.8840987267

		3		11		2005		14		28		37		0		110001		0.051		0.046		0.078		48		56		48		15		1452.5		197.4		-0.8		-0.4		5.184		12.35		0		14525		0.069		47.95		10.3927859595

		3		11		2005		14		28		40		0		110001		-0.023		0.136		-0.114		50		58		55		15		1452.6		197.8		-0.8		-0.4		5.076		12.36		0		14526		0.138		350.4		17.8944125358

		3		11		2005		14		28		43		0		110001		0.043		0.09		-0.051		50		53		50		15		1452.6		198.3		-0.9		-0.4		5.2		12.36		0		14526		0.1		25.54		11.2026782512

		3		11		2005		14		28		46		0		110001		0.007		0.093		-0.106		51		55		52		15		1452.6		198.8		-0.8		-0.4		5.107		12.36		0		14526		0.093		4.3		14.1187818171

		3		11		2005		14		28		49		0		110001		0.053		-0.015		0.054		54		56		52		15		1452.6		199.4		-0.8		-0.4		5.145		12.36		0		14526		0.055		105.8		7.7136243103

		3		11		2005		14		28		52		0		110001		-0.031		0.083		0.048		52		56		51		15		1452.6		199.9		-0.8		-0.4		5.176		12.36		0		14526		0.089		339.52		10.0767058109

		3		11		2005		14		28		55		0		110001		0.015		0.075		0.067		50		58		52		15		1452.6		200.4		-0.8		-0.4		5.083		12.36		0		14526		0.076		11.31		10.1680873324

		3		11		2005		14		28		58		0		110001		-0.067		0.015		0.008		51		49		50		15		1452.6		201		-0.8		-0.4		5.076		12.36		0		14526		0.069		282.62		6.9123078635

		3		11		2005		14		29		1		0		110001		0.08		0.027		-0.015		55		57		50		15		1452.6		201.4		-0.9		-0.4		5.339		12.36		0		14526		0.084		71.35		8.5755466298

		3		11		2005		14		29		4		0		110001		0.021		0.064		0.026		56		51		50		15		1452.5		202		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.067		18.17		7.2201108025

		3		11		2005		14		29		7		0		110001		-0.075		-0.002		0.124		48		49		53		15		1452.6		202.3		-0.8		-0.4		5.308		12.36		0		14526		0.075		268.47		14.4931018074

		3		11		2005		14		29		10		0		110001		-0.028		0.107		-0.093		47		53		49		15		1452.5		202.6		-0.8		-0.4		5.478		12.35		0		14525		0.111		345.34		14.4506055236

		3		11		2005		14		29		13		0		110001		0.004		-0.005		0.074		53		54		49		15		1452.5		202.9		-0.8		-0.4		5.37		12.35		0		14525		0.006		141.34		7.4276510419

		3		11		2005		14		29		16		0		110001		0.012		0.128		-0.088		54		55		52		15		1452.5		203.1		-0.8		-0.4		4.851		12.35		0		14525		0.129		5.36		15.5794736753

		3		11		2005		14		29		19		0		110001		0.031		0.015		-0.026		53		56		49		15		1452.6		203		-0.8		-0.4		5.161		12.36		0		14526		0.034		64.18		4.3150898021

		3		11		2005		14		29		22		0		110001		-0.004		0.073		-0.015		52		50		51		15		1452.5		203		-0.8		-0.4		5.107		12.35		0		14525		0.073		356.86		7.4632432628

		3		11		2005		14		29		25		0		110001		0.032		0.034		0.011		50		57		51		15		1452.5		202.7		-0.8		-0.4		5.238		12.35		0		14525		0.047		43.26		4.7968739821

		3		11		2005		14		29		28		0		110001		0.015		0.05		0.022		53		53		47		15		1452.5		202.2		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.052		16.7		5.6648036153

		3		11		2005		14		29		31		0		110001		0.001		0.025		-0.037		50		54		55		15		1452.6		201.5		-0.9		-0.4		5.408		12.36		0		14526		0.025		2.29		4.4665422868

		3		11		2005		14		29		34		0		110001		-0.022		0.016		0.089		51		52		49		15		1452.6		201		-0.8		-0.5		5.176		12.36		0		14526		0.027		306.03		9.3064493766

		3		11		2005		14		29		37		0		110001		-0.062		0.127		-0.048		53		53		52		15		1452.6		199.9		-0.9		-0.5		4.975		12.36		0		14526		0.141		333.98		14.9254815668

		3		11		2005		14		29		40		0		110001		-0.049		0.108		-0.075		53		52		53		15		1452.6		198.1		-0.8		-0.3		5.532		12.36		0		14526		0.119		335.6		14.0321060429

		3		11		2005		14		29		43		0		110001		0.028		0.084		0.107		50		52		51		15		1452.5		195.8		-0.8		-0.4		5.292		12.35		0		14525		0.089		18.43		13.8884844386

		3		11		2005		14		29		46		0		110001		0.113		0.055		0.039		51		53		49		15		1452.5		193.4		-0.7		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.126		64.05		13.1586473469

		3		11		2005		14		29		49		0		110001		0.008		0.147		-0.022		53		52		52		15		1452.5		191.1		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.147		3.12		14.8852275764

		3		11		2005		14		29		52		0		110001		-0.001		0.107		-0.023		51		49		51		15		1452.5		189.6		-0.8		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.107		359.46		10.9448618082

		3		11		2005		14		29		55		0		110001		0.069		0.148		0.027		55		52		50		15		1452.5		188.3		-0.8		-0.4		4.697		12.35		0		14525		0.163		25		16.5511328917

		3		11		2005		14		29		58		0		110001		-0.04		0.136		0.015		49		55		50		15		1452.5		187.6		-0.8		-0.4		4.836		12.35		0		14525		0.142		343.61		14.2551744991

		3		11		2005		14		30		1		0		110001		0.04		0.125		-0.025		54		52		47		15		1452.5		187.1		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.131		17.74		13.3603892159

		3		11		2005		14		30		4		0		110001		0.039		0.078		0.034		52		55		51		15		1452.5		186.9		-0.8		-0.4		4.681		12.35		0		14525		0.087		26.57		9.3600213675

		3		11		2005		14		30		7		0		110001		-0.02		0.149		-0.058		52		52		55		15		1452.5		186.7		-0.9		-0.4		4.758		12.35		0		14525		0.15		352.35		16.1136588024

		3		11		2005		14		30		10		0		110001		-0.003		0.089		-0.014		52		52		52		15		1452.5		186.1		-0.8		-0.4		4.991		12.35		0		14525		0.089		358.07		9.0144328718

		3		11		2005		14		30		13		0		110001		0.005		0.113		0.007		52		52		49		15		1452.5		185.5		-0.7		-0.4		4.743		12.35		0		14525		0.113		2.53		11.3326960605

		3		11		2005		14		30		16		0		110001		-0.048		0.115		-0.085		54		49		51		15		1452.5		184.9		-0.7		-0.4		4.325		12.35		0		14525		0.125		337.34		15.0844290578

		3		11		2005		14		30		19		0		110001		-0.009		0.084		-0.002		52		54		50		15		1452.5		184.2		-0.7		-0.3		4.944		12.35		0		14525		0.084		353.88		8.4504437753

		3		11		2005		14		30		22		0		110001		0.036		0.16		-0.088		55		49		49		15		1452.5		183.9		-0.8		-0.3		4.619		12.35		0		14525		0.164		12.68		18.6118241986

		3		11		2005		14		30		25		0		110001		0.029		0.072		0.07		50		52		50		15		1452.5		184.2		-0.8		-0.4		5.068		12.35		0		14525		0.078		21.94		10.4522724802

		3		11		2005		14		30		28		0		110001		0.01		0.089		-0.011		51		48		50		15		1452.5		185.2		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.09		6.41		9.0233031646

		3		11		2005		14		30		31		0		110001		-0.028		0.163		-0.03		50		53		51		15		1452.5		186.6		-0.8		-0.4		5.416		12.35		0		14525		0.165		350.25		16.8086287365

		3		11		2005		14		30		34		0		110001		-0.02		0.06		0.127		50		53		49		15		1452.5		188.7		-0.9		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.063		341.57		14.1876707038

		3		11		2005		14		30		37		0		110001		-0.017		0.089		-0.003		51		54		50		15		1452.5		191.4		-0.8		-0.4		5.416		12.35		0		14525		0.091		349.19		9.065870063

		3		11		2005		14		30		40		0		110001		0.001		0.078		-0.015		53		51		48		15		1452.5		194.1		-0.8		-0.4		5.617		12.35		0		14525		0.078		0.73		7.9435508433

		3		11		2005		14		30		43		0		110001		0.024		0.081		0.078		55		50		51		15		1452.5		196.9		-0.8		-0.4		5.045		12.35		0		14525		0.084		16.5		11.498260738

		3		11		2005		14		30		46		0		110001		0.033		0.048		0.022		53		51		51		15		1452.5		199.7		-0.8		-0.5		5.385		12.35		0		14525		0.058		34.51		6.2265560304

		3		11		2005		14		30		49		0		110001		-0.005		0.036		0.095		50		48		50		15		1452.5		202.4		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.036		352.09		10.171528892

		3		11		2005		14		30		52		0		110001		0.04		0.103		0		55		50		51		15		1452.5		204.7		-0.8		-0.4		4.875		12.35		0		14525		0.11		21.22		11.0494343747

		3		11		2005		14		30		55		0		110001		0.04		0.092		-0.122		50		52		48		15		1452.5		206.7		-0.8		-0.4		5.517		12.35		0		14525		0.1		23.5		15.7949358973

		3		11		2005		14		30		58		0		110001		0.033		0.008		-0.011		47		49		50		15		1452.5		208.2		-0.7		-0.4		4.758		12.35		0		14525		0.034		76.37		3.5693136595

		3		11		2005		14		31		1		0		110001		0.059		0.071		0.068		51		44		49		15		1452.5		209.2		-0.8		-0.4		5.006		12.35		0		14525		0.092		39.73		11.4656007256

		3		11		2005		14		31		4		0		110001		0.073		0.112		-0.064		46		47		49		15		1452.5		209.8		-0.9		-0.4		5.795		12.35		0		14525		0.134		33.1		14.8219431924

		3		11		2005		14		31		7		0		110001		0.076		0.067		0.031		45		47		51		15		1452.5		209.8		-0.8		-0.4		5.029		12.35		0		14525		0.101		48.6		10.5952819689

		3		11		2005		14		31		10		0		110001		0.052		0.085		-0.033		49		48		48		15		1452.5		209.6		-0.8		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.1		31.46		10.4966661374

		3		11		2005		14		31		13		0		110001		-0.042		0.084		0.003		48		45		49		15		1452.5		208.8		-0.8		-0.4		4.991		12.35		0		14525		0.094		333.43		9.396275858

		3		11		2005		14		31		16		0		110001		0.05		0.055		0.065		48		47		51		15		1452.5		207.7		-0.8		-0.4		5.331		12.35		0		14525		0.074		42.27		9.8742088291

		3		11		2005		14		31		19		0		110001		0.049		0.143		-0.008		51		47		49		15		1452.5		206.5		-0.8		-0.3		5.347		12.35		0		14525		0.151		18.91		15.1373709739

		3		11		2005		14		31		22		0		110001		0.09		0.096		0.004		50		50		45		15		1452.5		205.6		-0.7		-0.4		5.54		12.35		0		14525		0.132		43.15		13.1651053927

		3		11		2005		14		31		25		0		110001		0.037		0.164		-0.078		49		47		46		15		1452.5		204.2		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.168		12.71		18.5334832128

		3		11		2005		14		31		28		0		110001		0.066		0.081		0.004		49		49		46		15		1452.5		202.7		-0.7		-0.4		4.921		12.35		0		14525		0.104		39.17		10.4560986988

		3		11		2005		14		31		31		0		110001		0.115		0.159		-0.111		47		50		48		15		1452.5		201.5		-0.7		-0.4		4.604		12.35		0		14525		0.196		35.88		22.5448441999

		3		11		2005		14		31		34		0		110001		0.045		0.129		-0.017		51		48		47		15		1452.5		200.1		-0.8		-0.4		4.325		12.35		0		14525		0.137		19.23		13.7677158599

		3		11		2005		14		31		37		0		110001		0.107		0.129		-0.072		50		47		47		15		1452.5		198.6		-0.9		-0.4		4.488		12.35		0		14525		0.168		39.67		18.2411622437

		3		11		2005		14		31		40		0		110001		0.035		0.09		-0.041		54		49		50		15		1452.5		197.5		-0.9		-0.4		4.666		12.35		0		14525		0.097		21.25		10.4909484795

		3		11		2005		14		31		43		0		110001		0.05		0.076		0.065		50		49		48		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		4.619		12.35		0		14525		0.091		33.34		11.1807870922

		3		11		2005		14		31		46		0		110001		-0.047		0.075		-0.008		52		49		51		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.089		327.93		8.8870692582

		3		11		2005		14		31		49		0		110001		0.059		0.078		0.029		52		47		51		15		1452.5		195.9		-0.8		-0.4		4.573		12.35		0		14525		0.098		37.1		10.200980345

		3		11		2005		14		31		52		0		110001		0.019		0.004		0.126		47		49		48		15		1452.5		195.6		-0.8		-0.3		5.246		12.35		0		14525		0.019		78.11		12.7487254265

		3		11		2005		14		31		55		0		110001		0.022		0.089		0.053		49		52		51		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		5.138		12.35		0		14525		0.092		13.88		10.5896175568

		3		11		2005		14		31		58		0		110001		0.02		0.107		-0.035		50		61		50		15		1452.5		196.3		-0.7		-0.4		5.362		12.35		0		14525		0.109		10.59		11.4341593482

		3		11		2005		14		32		1		0		110001		0.013		0.131		-0.001		53		52		51		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		5.192		12.35		0		14525		0.132		5.67		13.1647255953

		3		11		2005		14		32		4		0		110001		0.011		0.117		-0.081		47		50		48		15		1452.5		197		-0.8		-0.3		4.921		12.35		0		14525		0.118		5.37		14.272701216

		3		11		2005		14		32		7		0		110001		0.004		0.095		0.074		51		50		49		15		1452.5		197.5		-0.8		-0.4		4.728		12.35		0		14525		0.095		2.41		12.0486513768

		3		11		2005		14		32		10		0		110001		0.057		0.074		-0.052		51		55		48		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		5.548		12.35		0		14525		0.093		37.61		10.6906501205

		3		11		2005		14		32		13		0		110001		0.035		0.035		0.116		50		48		47		15		1452.5		198.1		-0.8		-0.4		5.354		12.35		0		14525		0.049		45		12.6118991433

		3		11		2005		14		32		16		0		110001		0.043		0.082		-0.083		50		54		49		15		1452.5		198.3		-0.8		-0.4		4.728		12.35		0		14525		0.093		27.67		12.4346290656

		3		11		2005		14		32		19		0		110001		0.024		0.078		0.029		53		53		49		15		1452.5		198.1		-0.8		-0.4		5.161		12.35		0		14525		0.082		17.1		8.6608313689

		3		11		2005		14		32		22		0		110001		0.002		0.15		-0.164		53		52		48		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		4.944		12.35		0		14525		0.15		0.76		22.2261107709

		3		11		2005		14		32		25		0		110001		-0.022		0.1		-0.011		50		50		52		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		5.478		12.35		0		14525		0.102		347.59		10.2980580694

		3		11		2005		14		32		28		0		110001		0.001		0.09		0.031		56		54		55		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.3		5.532		12.35		0		14525		0.09		0.64		9.5194537658

		3		11		2005		14		32		31		0		110001		0.027		0.055		0.086		51		50		50		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.4		5.153		12.35		0		14525		0.061		26.15		10.559356041

		3		11		2005		14		32		34		0		110001		0.046		0.083		0.05		52		51		53		15		1452.5		197.4		-0.8		-0.4		5.3		12.35		0		14525		0.095		29		10.7261363034

		3		11		2005		14		32		37		0		110001		-0.043		0.081		0.032		51		47		55		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		5.347		12.35		0		14525		0.092		332.04		9.7128780493

		3		11		2005		14		32		40		0		110001		-0.012		0.149		-0.056		54		53		54		15		1452.5		198.8		-0.8		-0.4		5.594		12.35		0		14525		0.149		355.4		15.9627691833

		3		11		2005		14		32		43		0		110001		0.01		0.081		-0.002		53		52		52		15		1452.5		199.6		-0.8		-0.4		5.393		12.35		0		14525		0.082		7.04		8.1639451248

		3		11		2005		14		32		46		0		110001		0.083		0.076		0.031		50		51		49		15		1452.5		200.7		-0.8		-0.4		5.215		12.35		0		14525		0.113		47.52		11.673045875

		3		11		2005		14		32		49		0		110001		0.003		0.153		-0.1		47		54		52		15		1452.5		201.9		-0.8		-0.4		4.596		12.35		0		14525		0.153		1.12		18.2805908001

		3		11		2005		14		32		52		0		110001		0.036		0.088		-0.01		53		51		48		15		1452.5		203.2		-0.8		-0.4		5.184		12.35		0		14525		0.095		22.25		9.5603347222

		3		11		2005		14		32		55		0		110001		0.03		0.097		-0.004		52		50		47		15		1452.5		204.7		-0.8		-0.4		4.286		12.35		0		14525		0.102		17.19		10.1612007165

		3		11		2005		14		32		58		0		110001		0.089		0.121		-0.027		54		48		45		15		1452.5		205.9		-0.8		-0.4		4.565		12.35		0		14525		0.15		36.34		15.2613891897

		3		11		2005		14		33		1		0		110001		-0.015		0.085		0.028		53		57		53		15		1452.5		207.3		-0.8		-0.4		4.573		12.35		0		14525		0.086		349.99		9.0741390776

		3		11		2005		14		33		4		0		110001		0.004		0.072		-0.027		50		49		49		15		1452.5		208.4		-0.8		-0.4		5.455		12.35		0		14525		0.072		3.18		7.7

		3		11		2005		14		33		7		0		110001		0.037		0.146		-0.064		46		44		50		15		1452.5		209.4		-0.8		-0.4		4.735		12.35		0		14525		0.151		14.22		16.3649014662

		3		11		2005		14		33		10		0		110001		0.044		0.041		-0.005		50		50		54		15		1452.5		210.2		-0.8		-0.4		4.828		12.35		0		14525		0.06		47.02		6.0348985078

		3		11		2005		14		33		13		0		110001		0.051		0.105		-0.12		51		48		48		15		1452.5		211		-0.8		-0.4		4.472		12.35		0		14525		0.117		25.91		16.740967714

		3		11		2005		14		33		16		0		110001		-0.002		-0.012		0.072		47		48		51		15		1452.5		211.7		-0.8		-0.4		4.836		12.35		0		14525		0.012		189.46		7.3020545054

		3		11		2005		14		33		19		0		110001		0.049		0.114		-0.105		43		48		46		15		1452.5		212.2		-0.9		-0.4		5.408		12.35		0		14525		0.124		23.26		16.2548454314

		3		11		2005		14		33		22		0		110001		0.077		0.084		-0.082		46		45		47		15		1452.5		213.1		-0.8		-0.4		5.525		12.35		0		14525		0.114		42.51		14.0388745988

		3		11		2005		14		33		25		0		110001		0.076		0.033		0.03		47		47		46		15		1452.5		214.1		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.083		66.53		8.81192374

		3		11		2005		14		33		28		0		110001		0.076		0.045		-0.021		48		47		49		15		1452.5		215.2		-0.7		-0.4		5.261		12.35		0		14525		0.088		59.37		9.0785461391

		3		11		2005		14		33		31		0		110001		0.071		0.039		-0.016		51		47		49		15		1452.5		216.2		-0.8		-0.3		5.432		12.35		0		14525		0.081		61.22		8.2571181413

		3		11		2005		14		33		34		0		110001		0.066		0.063		0.042		48		49		46		15		1452.5		217.5		-0.8		-0.4		5.207		12.35		0		14525		0.091		46.33		10.0444014257

		3		11		2005		14		33		37		0		110001		0.03		0.137		-0.007		50		49		49		15		1452.5		218.7		-0.7		-0.4		5.277		12.35		0		14525		0.14		12.35		14.0420796181

		3		11		2005		14		33		40		0		110001		0.004		0.135		-0.052		48		50		46		15		1452.5		219.9		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.135		1.7		14.4723875017

		3		11		2005		14		33		43		0		110001		0.015		0.137		0.008		48		48		50		15		1452.5		221.2		-0.9		-0.4		4.681		12.34		0		14525		0.138		6.25		13.8050715319

		3		11		2005		14		33		46		0		110001		0.107		0.068		-0.105		49		47		50		15		1452.5		222.5		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.127		57.56		16.4614701652

		3		11		2005		14		33		49		0		110001		0.11		0.065		-0.128		48		48		46		15		1452.5		223.5		-0.8		-0.3		4.689		12.35		0		14525		0.128		59.42		18.0856296545

		3		11		2005		14		33		52		0		110001		0.023		0.061		0.153		48		48		44		15		1452.5		224.4		-0.8		-0.4		4.48		12.35		0		14525		0.065		20.66		16.6309951596

		3		11		2005		14		33		55		0		110001		0.052		0.041		0.032		52		49		43		15		1452.5		224.9		-0.8		-0.4		5.014		12.35		0		14525		0.066		51.75		7.3545904033

		3		11		2005		14		33		58		0		110001		0.109		-0.008		0.061		49		46		50		15		1452.5		225.6		-0.8		-0.4		4.998		12.35		0		14525		0.109		94.2		12.5163892557

		3		11		2005		14		34		1		0		110001		0.047		0.106		0.032		49		49		49		15		1452.5		226		-0.8		-0.4		4.673		12.35		0		14525		0.116		23.91		12.0287156422

		3		11		2005		14		34		4		0		110001		0.111		0.084		-0.067		54		51		44		15		1452.5		226.4		-0.7		-0.4		4.89		12.35		0		14525		0.139		52.88		15.4486245342

		3		11		2005		14		34		7		0		110001		0.084		0.023		0.057		49		49		47		15		1452.5		226.7		-0.8		-0.4		5.13		12.35		0		14525		0.087		74.69		10.4086502487

		3		11		2005		14		34		10		0		110001		0.078		0.073		0.044		45		46		45		15		1452.5		227.1		-0.8		-0.4		5.053		12.35		0		14525		0.107		46.9		11.5537872579

		3		11		2005		14		34		13		0		110001		0.099		0.031		0.047		45		46		47		15		1452.5		227.3		-0.8		-0.4		4.867		12.35		0		14525		0.104		72.61		11.3890298094

		3		11		2005		14		34		16		0		110001		0.089		0.079		-0.03		47		48		47		15		1452.5		227.6		-0.8		-0.4		4.611		12.35		0		14525		0.119		48.41		12.2727340067

		3		11		2005		14		34		19		0		110001		0.024		0.065		0.03		45		47		44		15		1452.5		227.8		-0.9		-0.4		4.58		12.34		0		14525		0.069		20.27		7.5504966724

		3		11		2005		14		34		22		0		110001		0.107		0.086		0.015		49		49		46		15		1452.5		227.9		-0.8		-0.4		4.689		12.35		0		14525		0.137		51.21		13.8094170768

		3		11		2005		14		34		25		0		110001		0.066		0.048		0.036		43		47		49		15		1452.5		227.6		-0.8		-0.4		4.782		12.35		0		14525		0.082		53.97		8.9196412484

		3		11		2005		14		34		28		0		110001		0.093		0.072		-0.02		48		47		48		15		1452.5		227.3		-0.7		-0.4		5.509		12.35		0		14525		0.118		52.25		11.9302137449

		3		11		2005		14		34		31		0		110001		0.072		0.073		-0.026		48		45		48		15		1452.5		226.6		-0.8		-0.4		4.967		12.35		0		14525		0.103		44.6		10.5778069561

		3		11		2005		14		34		34		0		110001		0.067		0.069		-0.103		49		47		44		15		1452.5		225.4		-0.7		-0.4		4.975		12.35		0		14525		0.096		44.16		14.0921964221

		3		11		2005		14		34		37		0		110001		0.075		0.09		-0.045		49		48		43		15		1452.5		223.6		-0.8		-0.4		5.641		12.35		0		14525		0.117		39.81		12.549900398

		3		11		2005		14		34		40		0		110001		0.076		0.171		-0.083		44		44		52		15		1452.5		221.4		-0.9		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.187		23.96		20.4709550339

		3		11		2005		14		34		43		0		110001		0.054		0.055		0.043		48		49		47		15		1452.5		219.1		-0.8		-0.4		5.06		12.34		0		14525		0.077		44.47		8.8260976654

		3		11		2005		14		34		46		0		110001		0.027		0.11		0.099		49		43		46		15		1452.5		216.8		-0.8		-0.4		5.223		12.34		0		14525		0.113		13.79		15.0432709209

		3		11		2005		14		34		49		0		110001		0.074		0.15		-0.005		45		46		47		15		1452.5		214.7		-0.8		-0.4		5.068		12.34		0		14525		0.167		26.26		16.7334993352

		3		11		2005		14		34		52		0		110001		0.035		0.086		-0.011		48		46		50		15		1452.5		213.5		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.093		22.15		9.3498663092

		3		11		2005		14		34		55		0		110001		-0.004		0.088		0.064		47		46		46		15		1452.5		212.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.088		357.4		10.8885260711

		3		11		2005		14		34		58		0		110001		0.098		0.083		0.031		50		45		47		15		1452.5		212.2		-0.7		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.128		49.74		13.2113587492

		3		11		2005		14		35		1		0		110001		0.058		0.063		0.003		44		45		48		15		1452.5		211.8		-0.8		-0.3		4.526		12.34		0		14525		0.086		42.63		8.5685471347

		3		11		2005		14		35		4		0		110001		0.039		0.081		0.001		48		47		46		15		1452.5		211.7		-0.8		-0.4		4.542		12.34		0		14525		0.09		25.71		8.9905505949

		3		11		2005		14		35		7		0		110001		0.092		0.057		0.017		47		45		47		15		1452.5		211.4		-0.8		-0.3		4.503		12.34		0		14525		0.108		58.22		10.955363983

		3		11		2005		14		35		10		0		110001		0.047		0.058		-0.012		49		45		47		15		1452.5		211.1		-0.8		-0.4		5.432		12.34		0		14525		0.075		39.02		7.5610845783

		3		11		2005		14		35		13		0		110001		0.101		0.109		-0.07		43		49		46		15		1452.5		210.4		-0.9		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.149		42.82		16.4261985864

		3		11		2005		14		35		16		0		110001		0.073		0.091		0.058		47		47		48		15		1452.5		209.9		-0.9		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.117		38.74		13.0284304504

		3		11		2005		14		35		19		0		110001		0.074		0.079		-0.011		47		45		47		15		1452.5		209.3		-0.9		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.108		43.13		10.8802573499

		3		11		2005		14		35		22		0		110001		0.015		0.071		0.001		47		48		50		15		1452.5		208.4		-0.9		-0.4		4.836		12.34		0		14525		0.073		11.93		7.2574100063

		3		11		2005		14		35		25		0		110001		0.043		0.055		-0.009		47		48		49		15		1452.5		208.1		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.07		38.02		7.0391760882

		3		11		2005		14		35		28		0		110001		0.003		0.089		0.108		45		47		45		15		1452.5		207.8		-0.7		-0.4		4.921		12.34		0		14525		0.089		1.93		13.9978569788

		3		11		2005		14		35		31		0		110001		0.015		0.13		-0.061		45		48		45		15		1452.5		207.7		-0.7		-0.4		4.789		12.34		0		14525		0.131		6.58		14.438143925

		3		11		2005		14		35		34		0		110001		0.081		0.027		0.086		47		48		45		15		1452.5		208		-0.7		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.085		71.57		12.118580775

		3		11		2005		14		35		37		0		110001		0.021		0.056		0.015		50		50		46		15		1452.5		208.4		-0.8		-0.3		5.385		12.35		0		14525		0.06		20.56		6.1660360038

		3		11		2005		14		35		40		0		110001		0.038		0.014		0.045		45		48		46		15		1452.5		209.3		-0.8		-0.4		5.517		12.34		0		14525		0.04		69.78		6.0539243471

		3		11		2005		14		35		43		0		110001		0.066		0.104		-0.029		49		45		46		15		1452.5		210.1		-0.8		-0.4		5.184		12.34		0		14525		0.123		32.4		12.6542482985

		3		11		2005		14		35		46		0		110001		-0.008		0.065		0.04		46		50		45		15		1452.5		210.8		-0.8		-0.3		5.362		12.34		0		14525		0.065		352.98		7.6739820172

		3		11		2005		14		35		49		0		110001		0.002		0.168		-0.054		45		48		44		15		1452.5		211.5		-0.9		-0.4		5.083		12.34		0		14525		0.168		0.68		17.6476627348

		3		11		2005		14		35		52		0		110001		0.015		0.096		0.04		46		48		48		15		1452.5		211.9		-0.9		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.097		8.88		10.5076162853

		3		11		2005		14		35		55		0		110001		0.076		0.172		-0.135		50		47		46		15		1452.5		212.2		-0.8		-0.3		5.842		12.34		0		14525		0.188		23.84		23.1484340723

		3		11		2005		14		35		58		0		110001		0.04		0.075		0.015		50		45		48		15		1452.5		212.3		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.085		28.07		8.6313382508

		3		11		2005		14		36		1		0		110001		0.038		0.082		-0.064		49		47		47		15		1452.5		212.4		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.09		24.86		11.0742945599

		3		11		2005		14		36		4		0		110001		0.027		0.058		0.066		51		47		47		15		1452.5		212.3		-0.7		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.064		24.96		9.191844211

		3		11		2005		14		36		7		0		110001		0.053		0.035		-0.041		48		48		46		15		1452.5		212		-0.8		-0.3		5.184		12.34		0		14525		0.064		56.56		7.559761901

		3		11		2005		14		36		10		0		110001		0.053		0.08		-0.114		48		50		47		15		1452.5		211.6		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.096		33.52		14.9013422214

		3		11		2005		14		36		13		0		110001		0.007		0.064		-0.004		49		48		48		15		1452.5		211.3		-0.8		-0.4		5.169		12.34		0		14525		0.064		6.24		6.4505813691

		3		11		2005		14		36		16		0		110001		0.062		0.079		-0.019		47		48		53		15		1452.5		210.4		-0.8		-0.4		5.122		12.34		0		14525		0.1		38.13		10.2205674989

		3		11		2005		14		36		19		0		110001		-0.019		0.082		0.068		47		45		45		15		1452.5		209.4		-0.9		-0.4		5.277		12.34		0		14525		0.084		346.95		10.8208132781

		3		11		2005		14		36		22		0		110001		0.068		0.064		0.005		45		47		49		15		1452.5		207.9		-0.9		-0.5		5.022		12.34		0		14525		0.093		46.74		9.3514704726

		3		11		2005		14		36		25		0		110001		0.048		0.067		0.047		49		46		48		15		1452.5		206		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.082		35.62		9.4878870145

		3		11		2005		14		36		28		0		110001		0.01		0.071		0.019		50		49		49		15		1452.5		203.9		-0.8		-0.4		5.331		12.34		0		14525		0.072		8.02		7.4175467643

		3		11		2005		14		36		31		0		110001		0.046		0.084		-0.073		46		48		47		15		1452.5		201.7		-0.8		-0.3		5.385		12.34		0		14525		0.096		28.71		12.042009799

		3		11		2005		14		36		34		0		110001		0.018		0.107		0.003		48		46		44		15		1452.5		199.7		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.109		9.55		10.8544921576

		3		11		2005		14		36		37		0		110001		0.069		0.088		0.038		44		47		44		15		1452.5		197.8		-0.7		-0.4		5.323		12.34		0		14525		0.112		38.1		11.8105884697

		3		11		2005		14		36		40		0		110001		0.056		0.089		0.043		48		49		45		15		1452.5		196.1		-0.8		-0.4		5.393		12.34		0		14525		0.105		32.18		11.3604577373

		3		11		2005		14		36		43		0		110001		-0.073		0.123		-0.021		45		50		46		15		1452.5		194.9		-0.7		-0.4		5.3		12.34		0		14525		0.143		329.31		14.4564864334

		3		11		2005		14		36		46		0		110001		-0.02		0.104		0.03		44		44		44		15		1452.5		193.9		-0.7		-0.4		4.944		12.34		0		14525		0.106		349.11		11.0072703247

		3		11		2005		14		36		49		0		110001		0.061		0.107		0.042		47		47		49		15		1452.5		193.3		-0.8		-0.4		5.215		12.34		0		14525		0.123		29.69		13.0130703525

		3		11		2005		14		36		52		0		110001		0.047		0.123		-0.009		45		49		46		15		1452.5		192.7		-0.8		-0.4		5.331		12.34		0		14525		0.132		20.91		13.1981059247

		3		11		2005		14		36		55		0		110001		0.032		0.132		-0.022		51		48		47		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		5.223		12.34		0		14525		0.136		13.63		13.7593604503

		3		11		2005		14		36		58		0		110001		-0.015		0.047		0.096		45		44		44		15		1452.5		192.8		-0.9		-0.5		4.797		12.34		0		14525		0.049		342.3		10.7935165725

		3		11		2005		14		37		1		0		110001		0.046		0.13		-0.064		44		49		48		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.138		19.49		15.2026313512

		3		11		2005		14		37		4		0		110001		-0.006		0.029		0.135		47		47		47		15		1452.5		193.4		-0.7		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.03		348.31		13.8209985167

		3		11		2005		14		37		7		0		110001		-0.015		0.107		-0.111		45		43		44		15		1452.5		193.7		-0.7		-0.4		5.091		12.34		0		14525		0.108		352.02		15.4903195577

		3		11		2005		14		37		10		0		110001		-0.013		0.007		0.089		46		48		47		15		1452.5		194.4		-0.8		-0.4		4.813		12.34		0		14525		0.015		298.3		9.021640649

		3		11		2005		14		37		13		0		110001		0.03		0.149		-0.061		47		48		46		15		1452.5		194.8		-0.7		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.152		11.38		16.3774234848

		3		11		2005		14		37		16		0		110001		0.034		0.059		-0.007		46		46		44		15		1452.5		195.5		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.068		29.95		6.845436436

		3		11		2005		14		37		19		0		110001		0.049		0.108		-0.03		43		46		50		15		1452.5		196.1		-0.9		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.119		24.4		12.2331516789

		3		11		2005		14		37		22		0		110001		0.012		0.072		-0.083		43		47		48		15		1452.5		196.6		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.073		9.46		11.0530538766

		3		11		2005		14		37		25		0		110001		0.003		0.124		-0.009		48		48		47		15		1452.5		197.2		-0.8		-0.4		5.076		12.34		0		14525		0.124		1.39		12.4362373731

		3		11		2005		14		37		28		0		110001		0.009		0.096		0.021		45		45		46		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.096		5.36		9.868130522

		3		11		2005		14		37		31		0		110001		0.084		0.131		-0.141		52		48		45		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		5.006		12.34		0		14525		0.156		32.67		20.9995238041

		3		11		2005		14		37		34		0		110001		0.007		0.058		0.02		47		45		45		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.3		5.223		12.34		0		14525		0.058		6.88		6.1749493925

		3		11		2005		14		37		37		0		110001		0.049		0.101		0		46		49		45		15		1452.5		197.9		-0.7		-0.4		4.836		12.34		0		14525		0.112		25.88		11.2258629958

		3		11		2005		14		37		40		0		110001		0.052		0.087		0.037		47		48		44		15		1452.5		197.8		-0.8		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.101		30.87		10.7898100076

		3		11		2005		14		37		43		0		110001		0.029		0.102		-0.01		48		46		46		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.975		12.34		0		14525		0.106		15.87		10.6512910016

		3		11		2005		14		37		46		0		110001		-0.044		0.098		0.051		45		46		44		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.952		12.34		0		14525		0.107		335.82		11.8915936695

		3		11		2005		14		37		49		0		110001		-0.015		0.122		0.007		43		45		45		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.882		12.34		0		14525		0.123		352.99		12.311782974

		3		11		2005		14		37		52		0		110001		0.04		0.035		0.085		43		48		46		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.991		12.34		0		14525		0.053		48.81		10.0249688279

		3		11		2005		14		37		55		0		110001		0.036		0.095		-0.104		49		49		48		15		1452.5		197.9		-0.9		-0.4		4.944		12.34		0		14525		0.102		20.75		14.5385693932

		3		11		2005		14		37		58		0		110001		0.071		0.148		-0.051		44		48		46		15		1452.5		198		-0.8		-0.3		4.604		12.34		0		14525		0.164		25.63		17.1889499388

		3		11		2005		14		38		1		0		110001		0.037		0.161		-0.06		47		44		43		15		1452.5		198		-0.9		-0.4		4.782		12.34		0		14525		0.165		12.94		17.5755512005

		3		11		2005		14		38		4		0		110001		0.022		0.119		0.002		47		47		45		15		1452.5		198.2		-0.8		-0.4		4.557		12.34		0		14525		0.121		10.47		12.1033053337

		3		11		2005		14		38		7		0		110001		0.04		0.045		0.012		46		48		42		15		1452.5		197.9		-0.8		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.06		41.63		6.1392181913

		3		11		2005		14		38		10		0		110001		-0.01		0.133		0.013		44		47		44		15		1452.5		197.7		-0.8		-0.4		4.55		12.34		0		14525		0.133		355.7		13.4007462479

		3		11		2005		14		38		13		0		110001		0.045		0.109		-0.007		47		46		45		15		1452.5		197.1		-0.8		-0.3		4.519		12.34		0		14525		0.118		22.43		11.8131282902

		3		11		2005		14		38		16		0		110001		0.039		0.05		0.079		45		49		45		15		1452.5		196.7		-0.8		-0.4		4.464		12.34		0		14525		0.063		37.95		10.1301530097

		3		11		2005		14		38		19		0		110001		-0.002		0.143		0.066		46		49		43		15		1452.5		196		-0.8		-0.4		4.457		12.34		0		14525		0.143		359.2		15.7508729917

		3		11		2005		14		38		22		0		110001		0.002		0.066		0.163		45		45		48		15		1452.5		195.2		-0.8		-0.4		4.503		12.34		0		14525		0.066		1.74		17.5866426586

		3		11		2005		14		38		25		0		110001		0.042		0.15		-0.078		46		47		45		15		1452.5		194.4		-0.8		-0.4		4.666		12.34		0		14525		0.156		15.64		17.4206773691

		3		11		2005		14		38		28		0		110001		-0.036		0.101		0.033		47		46		45		15		1452.5		193.7		-0.8		-0.4		4.534		12.34		0		14525		0.107		340.38		11.2187343315

		3		11		2005		14		38		31		0		110001		0.037		0.094		-0.013		45		47		45		15		1452.5		193.2		-0.8		-0.4		4.797		12.34		0		14525		0.101		21.49		10.1852835012

		3		11		2005		14		38		34		0		110001		-0.049		0.14		-0.051		45		48		44		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		4.372		12.34		0		14525		0.148		340.71		15.6850247051

		3		11		2005		14		38		37		0		110001		0.045		0.07		0.033		44		46		52		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		4.681		12.34		0		14525		0.083		32.74		8.9520947269

		3		11		2005		14		38		40		0		110001		0.009		0.14		-0.007		47		47		46		15		1452.5		192.8		-0.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.14		3.68		14.0463518395

		3		11		2005		14		38		43		0		110001		0.012		0.061		0.054		45		45		45		15		1452.5		192.9		-0.8		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.062		11.13		8.2346827504

		3		11		2005		14		38		46		0		110001		-0.004		0.121		-0.065		46		48		47		15		1452.5		193		-0.8		-0.4		4.828		12.34		0		14525		0.121		358.11		13.7411789887

		3		11		2005		14		38		49		0		110001		-0.023		0.07		0.031		46		45		46		15		1452.5		193.4		-0.8		-0.4		4.294		12.34		0		14525		0.074		341.81		7.9937475567

		3		11		2005		14		38		52		0		110001		0.047		0.056		0.088		51		45		46		15		1452.5		193.7		-0.8		-0.4		4.31		12.34		0		14525		0.073		40.01		11.4407167608

		3		11		2005		14		38		55		0		110001		0.051		0.127		-0.009		46		48		45		15		1452.5		194.2		-0.8		-0.4		4.31		12.34		0		14525		0.137		21.88		13.7153199015

		3		11		2005		14		38		58		0		110001		0.031		0.083		-0.023		45		48		48		15		1452.5		194.7		-0.8		-0.4		4.542		12.34		0		14525		0.089		20.48		9.1536877814

		3		11		2005		14		39		1		0		110001		-0.006		0.079		-0.009		48		47		45		15		1452.5		195.4		-0.8		-0.4		4.728		12.34		0		14525		0.079		355.66		7.9737067917

		3		11		2005		14		39		4		0		110001		0.042		0.092		-0.006		47		47		45		15		1452.5		196.1		-0.7		-0.4		4.851		12.34		0		14525		0.101		24.54		10.1311401135

		3		11		2005		14		39		7		0		110001		-0.021		0.058		0.083		45		49		47		15		1452.5		196.8		-0.8		-0.4		4.596		12.34		0		14525		0.062		340.1		10.3411798166

		3		11		2005		14		39		10		0		110001		0.082		0.136		0.047		46		45		46		15		1452.5		197.6		-0.8		-0.4		4.441		12.34		0		14525		0.159		31.09		16.561702811

		3		11		2005		14		39		13		0		110001		0		0.077		-0.05		52		54		44		15		1452.5		198.6		-0.8		-0.4		5.014		12.34		0		14525		0.077		0		9.1809585556

		3		11		2005		14		39		16		0		110001		-0.032		0.107		-0.004		46		48		46		15		1452.5		199.6		-0.8		-0.4		4.472		12.34		0		14525		0.112		343.35		11.1754194552

		3		11		2005		14		39		19		0		110001		0.025		0.107		-0.039		47		48		46		15		1452.5		200.7		-0.8		-0.4		5.006		12.34		0		14525		0.11		13.15		11.6597598603

		3		11		2005		14		39		22		0		110001		0.038		0.122		-0.014		45		46		46		15		1452.5		201.8		-0.7		-0.4		5.579		12.34		0		14525		0.128		17.3		12.8545711714

		3		11		2005		14		39		25		0		110001		-0.007		0.126		-0.051		48		48		49		15		1452.5		203.3		-0.8		-0.4		5.261		12.34		0		14525		0.126		356.82		13.611024943

		3		11		2005		14		39		28		0		110001		0.058		0.123		0.001		44		47		44		15		1452.5		204.6		-0.8		-0.4		5.254		12.34		0		14525		0.136		25.25		13.599264686

		3		11		2005		14		39		31		0		110001		0.132		0.053		-0.002		44		45		46		15		1452.5		206.1		-0.8		-0.4		5.238		12.34		0		14525		0.142		68.12		14.225681003

		3		11		2005		14		39		34		0		110001		0.052		0.15		-0.211		45		44		45		15		1452.5		207.9		-0.7		-0.4		5.13		12.34		0		14525		0.159		19.12		26.405491853

		3		11		2005		14		39		37		0		110001		0.107		0.196		-0.117		45		49		45		15		1452.5		211.1		-0.3		-0.4		5.045		12.34		0		14525		0.223		28.63		25.2099186829

		3		11		2005		14		39		40		0		110001		0.149		0.259		-0.081		45		48		46		15		1452.5		215.4		-0.5		-0.3		5.176		12.34		0		14525		0.299		29.91		30.9585206365

		3		11		2005		14		39		43		0		110001		0.141		0.245		0.009		45		45		47		15		1452.5		219.3		-1.4		-0.4		5.083		12.34		0		14525		0.283		29.92		28.2819730571

		3		11		2005		14		39		46		0		110001		0.139		0.167		0.011		48		45		46		15		1452.5		222.1		-1.4		-0.4		5.176		12.34		0		14525		0.217		39.77		21.7556889112

		3		11		2005		14		39		49		0		110001		0.181		0.174		-0.055		45		47		45		15		1452.5		222.5		-0.1		-0.2		5.385		12.34		0		14525		0.251		46.13		25.7025290584

		3		11		2005		14		39		52		0		110001		0.147		0.205		0.03		46		44		44		15		1452.5		219.3		-0.1		-0.3		5.71		12.34		0		14525		0.252		35.64		25.40354306

		3		11		2005		14		39		55		0		110001		0.108		0.229		-0.024		45		48		47		15		1452.5		214.1		-1.3		-0.4		5.401		12.34		0		14525		0.253		25.25		25.4324595743

		3		11		2005		14		39		58		0		110001		0.127		0.223		0.065		47		46		47		15		1452.5		211.9		-2.1		-0.9		5.308		12.34		0		14525		0.257		29.66		26.4731939894

		3		11		2005		14		40		1		0		110001		0.112		0.232		-0.003		46		45		45		15		1452.5		211.6		-0.4		-0.2		4.766		12.34		0		14525		0.258		25.77		25.7637342014

		3		11		2005		14		40		4		0		110001		0.198		0.211		-0.011		46		46		46		15		1452.5		210.8		0.6		0		4.666		12.34		0		14525		0.289		43.18		28.9561737804

		3		11		2005		14		40		7		0		110001		0.141		0.169		0.089		43		48		43		15		1452.4		207.4		-0.7		-0.4		4.797		12.33		0		14524		0.22		39.84		23.7408929908

		3		11		2005		14		40		10		0		110001		0.053		0.259		-0.028		45		45		46		15		1452.4		203.1		-2.3		-0.8		4.751		12.33		0		14524		0.264		11.56		26.5845819978

		3		11		2005		14		40		13		0		110001		0.02		0.241		0.052		47		47		45		15		1452.4		200		-1.3		-0.5		4.844		12.33		0		14524		0.242		4.74		24.7356018726

		3		11		2005		14		40		16		0		110001		0.076		0.279		-0.07		47		48		45		15		1452.4		196.6		0.6		0.2		4.697		12.33		0		14524		0.289		15.24		29.7518066678

		3		11		2005		14		40		19		0		110001		0.037		0.178		0.035		47		49		44		15		1452.4		194.4		-0.1		-0.4		4.774		12.33		0		14524		0.182		11.74		18.514318783

		3		11		2005		14		40		22		0		110001		0.005		0.269		0.012		44		44		46		15		1452.4		191.3		-2		-0.5		5.455		12.33		0		14524		0.269		1.06		26.9313943196

		3		11		2005		14		40		25		0		110001		-0.016		0.26		0.072		46		46		46		15		1452.5		190.1		-1.9		-0.9		4.967		12.34		0		14525		0.26		356.48		27.0259134906

		3		11		2005		14		40		28		0		110001		0.019		0.241		-0.007		47		49		43		15		1452.4		188.6		0.3		-0.2		5.494		12.33		0		14524		0.242		4.51		24.1849126523

		3		11		2005		14		40		31		0		110001		0.036		0.209		-0.008		46		45		43		15		1452.4		188.8		0.6		-0.1		5.393		12.33		0		14524		0.212		9.77		21.2228650281

		3		11		2005		14		40		34		0		110001		-0.003		0.232		0.044		46		47		45		15		1452.4		189.6		-1.6		-0.7		5.385		12.33		0		14524		0.232		359.26		23.6154610372

		3		11		2005		14		40		37		0		110001		0.007		0.275		-0.015		46		47		46		15		1452.4		190		-2.3		-1		4.789		12.33		0		14524		0.275		1.46		27.5497731388

		3		11		2005		14		40		40		0		110001		0.051		0.259		-0.106		44		49		45		15		1452.4		189.9		-0.4		-0.5		5.045		12.33		0		14524		0.264		11.14		28.4460893622

		3		11		2005		14		40		43		0		110001		-0.015		0.301		0.022		45		45		46		15		1452.4		189.8		0.8		0.1		5.23		12.33		0		14524		0.301		357.15		30.2175445726

		3		11		2005		14		40		46		0		110001		0.101		0.316		-0.108		44		45		48		15		1452.4		191.2		-0.9		-0.5		4.789		12.33		0		14524		0.332		17.72		34.8885367994

		3		11		2005		14		40		49		0		110001		0.044		0.277		0.002		45		46		45		15		1452.4		192		-2.4		-0.8		4.55		12.33		0		14524		0.28		9.03		28.0479945807

		3		11		2005		14		40		52		0		110001		0.013		0.261		-0.012		44		48		48		15		1452.5		193.2		-1.3		-0.5		5.447		12.34		0		14525		0.261		2.85		26.1598929661

		3		11		2005		14		40		55		0		110001		0.069		0.239		0.033		45		48		45		15		1452.5		195.5		0.8		0.1		5.478		12.34		0		14525		0.249		16.1		25.0940231928

		3		11		2005		14		40		58		0		110001		0.094		0.247		-0.01		46		48		41		15		1452.5		198.2		-0.1		-0.2		5.586		12.34		0		14525		0.264		20.84		26.4471170452

		3		11		2005		14		41		1		0		110001		0.062		0.288		-0.016		46		46		46		15		1452.5		199.7		-2.2		-0.8		5.401		12.34		0		14525		0.295		12.15		29.5032201632

		3		11		2005		14		41		4		0		110001		0.054		0.28		-0.037		47		48		45		15		1452.5		199.4		-2.1		-0.6		5.331		12.34		0		14525		0.285		10.92		28.7549995653

		3		11		2005		14		41		7		0		110001		0.047		0.303		-0.099		44		51		47		15		1452.5		198.9		0.2		-0.3		5.254		12.34		0		14525		0.307		8.82		32.2209559138

		3		11		2005		14		41		10		0		110001		-0.029		0.23		0.052		46		44		46		15		1452.5		197.3		0.8		0		4.387		12.34		0		14525		0.232		352.81		23.7581564941

		3		11		2005		14		41		13		0		110001		0.015		0.224		0.015		46		45		43		15		1452.5		197.7		-1.3		-0.7		4.534		12.34		0		14525		0.225		3.83		22.5002222211

		3		11		2005		14		41		16		0		110001		0.089		0.248		-0.047		47		45		45		15		1452.4		198.2		-2.3		-0.8		4.557		12.33		0		14524		0.263		19.74		26.7645287648

		3		11		2005		14		41		19		0		110001		0.09		0.2		0.084		47		46		48		15		1452.4		199.1		-0.8		-0.4		5.169		12.33		0		14524		0.219		24.23		23.4853145604

		3		11		2005		14		41		22		0		110001		0.125		0.231		-0.078		47		50		45		15		1452.4		199.7		0.7		0.1		4.758		12.33		0		14524		0.263		28.42		27.3989050876

		3		11		2005		14		41		25		0		110001		0.043		0.266		-0.003		45		48		46		15		1452.4		199		-0.4		-0.3		5.006		12.33		0		14524		0.269		9.18		26.946984989

		3		11		2005		14		41		28		0		110001		0.051		0.229		0.026		46		46		45		15		1452.4		196.5		-2.3		-0.8		5.246		12.33		0		14524		0.235		12.56		23.6046605568

		3		11		2005		14		41		31		0		110001		-0.004		0.284		-0.081		45		48		44		15		1452.4		191.4		-1.6		-0.5		4.488		12.33		0		14524		0.284		359.19		29.535233197

		3		11		2005		14		41		34		0		110001		-0.008		0.271		-0.042		46		47		46		15		1452.4		184.1		0.3		0		4.743		12.33		0		14524		0.271		358.31		27.4351963725

		3		11		2005		14		41		37		0		110001		-0.075		0.217		0.04		49		46		46		15		1452.4		177.9		0.3		0		5.029		12.33		0		14524		0.23		340.93		23.3053641894

		3		11		2005		14		41		40		0		110001		-0.048		0.2		0.016		42		49		44		15		1452.4		177.3		-1.8		-0.7		4.697		12.33		0		14524		0.206		346.5		20.6300751332

		3		11		2005		14		41		43		0		110001		-0.021		0.279		-0.014		47		45		45		15		1452.4		178.4		-2		-0.4		4.449		12.33		0		14524		0.28		355.7		28.0139251088

		3		11		2005		14		41		46		0		110001		0.019		0.227		-0.08		44		44		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.1		4.534		12.33		0		14524		0.228		4.78		24.1433220581

		3		11		2005		14		41		49		0		110001		0.026		0.25		0.018		46		47		47		15		1452.4		189.5		0.6		0		5.145		12.33		0		14524		0.251		5.94		25.1992063367

		3		11		2005		14		41		52		0		110001		0.046		0.255		0.029		44		46		45		15		1452.4		196		-1.2		-0.5		4.673		12.33		0		14524		0.259		10.23		26.0733580499

		3		11		2005		14		41		55		0		110001		0.134		0.258		-0.013		43		46		48		15		1452.4		202		-2.4		-0.8		4.194		12.33		0		14524		0.291		27.45		29.101374538

		3		11		2005		14		41		58		0		110001		0.09		0.178		0.106		45		47		45		15		1452.4		207.2		-0.9		-0.4		4.588		12.33		0		14524		0.199		26.82		22.5876072217

		3		11		2005		14		42		1		0		110001		0.115		0.203		0.012		47		47		45		15		1452.4		211.7		0.8		-0.1		4.472		12.33		0		14524		0.233		29.53		23.3619348514

		3		11		2005		14		42		4		0		110001		0.097		0.26		0.041		42		47		45		15		1452.4		212.7		-0.3		-0.2		4.565		12.33		0		14524		0.278		20.46		28.0517379141

		3		11		2005		14		42		7		0		110001		0.147		0.203		-0.01		46		47		47		15		1452.4		212.5		-2.5		-0.9		4.457		12.33		0		14524		0.251		35.91		25.0834606863

		3		11		2005		14		42		10		0		110001		0.099		0.198		-0.007		46		46		45		15		1452.4		213.2		-1.5		-0.6		4.124		12.33		0		14524		0.221		26.57		22.1481376192

		3		11		2005		14		42		13		0		110001		0.102		0.182		0.126		46		47		43		15		1452.4		213.5		0.5		0		4.859		12.33		0		14524		0.209		29.27		24.37293581

		3		11		2005		14		42		16		0		110001		0.162		0.157		-0.003		48		44		46		15		1452.4		210.7		0.2		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.226		45.9		22.5614715832

		3		11		2005		14		42		19		0		110001		0.076		0.282		-0.044		44		46		44		15		1452.4		204.7		-1.8		-0.7		4.836		12.33		0		14524		0.292		15.08		29.5357410606

		3		11		2005		14		42		22		0		110001		0.042		0.224		0.146		42		48		44		15		1452.4		197.3		-2.2		-0.7		4.944		12.33		0		14524		0.228		10.62		27.0658456362

		3		11		2005		14		42		25		0		110001		0.007		0.253		0.076		47		48		45		15		1452.4		191		-0.3		-0.3		4.913		12.33		0		14524		0.253		1.58		26.4261234387

		3		11		2005		14		42		28		0		110001		0.005		0.279		-0.035		43		47		46		15		1452.4		188.1		0.6		-0.2		4.611		12.33		0		14524		0.279		1.03		28.1231221595

		3		11		2005		14		42		31		0		110001		-0.019		0.285		-0.04		45		47		44		15		1452.4		188.2		-0.8		-0.4		4.998		12.33		0		14524		0.286		356.19		28.8419832883

		3		11		2005		14		42		34		0		110001		-0.039		0.255		0.032		46		48		45		15		1452.4		190.3		-2.3		-0.8		4.944		12.33		0		14524		0.258		351.3		25.994230129

		3		11		2005		14		42		37		0		110001		0.032		0.229		0.078		45		46		46		15		1452.4		190.9		-1.3		-0.4		5.548		12.33		0		14524		0.231		7.95		24.402663789

		3		11		2005		14		42		40		0		110001		0.013		0.24		-0.005		45		51		45		15		1452.4		190.8		0.2		-0.1		4.952		12.33		0		14524		0.24		3.1		24.0403826925

		3		11		2005		14		42		43		0		110001		0.033		0.191		0.037		44		46		45		15		1452.4		189.7		0.2		-0.1		5.099		12.33		0		14524		0.194		9.8		19.7329673389

		3		11		2005		14		42		46		0		110001		0.021		0.241		-0.009		43		44		46		15		1452.4		188.3		-1.5		-0.6		5.107		12.33		0		14524		0.242		4.98		24.2080565102

		3		11		2005		14		42		49		0		110001		0.026		0.245		0.022		47		45		48		15		1452.4		185.8		-2.1		-0.8		5.741		12.33		0		14524		0.246		6.06		24.7356018726

		3		11		2005		14		42		52		0		110001		0.005		0.283		-0.026		48		46		45		15		1452.4		182.3		-0.5		-0.3		5.022		12.33		0		14524		0.283		1.01		28.4235817588

		3		11		2005		14		42		55		0		110001		0.001		0.265		-0.088		47		46		48		15		1452.4		180.5		0.7		-0.1		5.323		12.33		0		14524		0.265		0.22		27.9231087095

		3		11		2005		14		42		58		0		110001		-0.026		0.195		0.076		44		50		43		15		1452.4		182.1		-0.6		-0.3		5.037		12.33		0		14524		0.197		352.41		21.0895708823

		3		11		2005		14		43		1		0		110001		-0.071		0.267		-0.062		47		47		44		15		1452.4		186.1		-2.2		-0.9		5.091		12.33		0		14524		0.276		345.11		28.3150136853

		3		11		2005		14		43		4		0		110001		0.043		0.295		-0.02		46		46		45		15		1452.4		188.9		-1.5		-0.5		5.323		12.33		0		14524		0.298		8.29		29.8787549941

		3		11		2005		14		43		7		0		110001		-0.011		0.244		-0.087		46		47		44		15		1452.4		191.1		0.2		-0.1		5.107		12.33		0		14524		0.244		357.42		25.9279771675

		3		11		2005		14		43		10		0		110001		-0.023		0.201		0.016		47		45		44		15		1452.4		191.7		0.2		-0.1		4.704		12.33		0		14524		0.202		353.47		20.2943341847

		3		11		2005		14		43		13		0		110001		0.003		0.218		0.083		47		48		46		15		1452.4		192.3		-1.6		-0.6		5.029		12.33		0		14524		0.218		0.79		23.3285233137

		3		11		2005		14		43		16		0		110001		0.053		0.248		0.031		45		45		45		15		1452.4		193.4		-2.1		-0.7		4.743		12.33		0		14524		0.254		12.06		25.5487768787

		3		11		2005		14		43		19		0		110001		0.058		0.223		-0.015		44		46		46		15		1452.4		195.1		-0.5		-0.2		4.836		12.33		0		14524		0.23		14.58		23.0906907649

		3		11		2005		14		43		22		0		110001		0.059		0.286		-0.046		46		45		45		15		1452.4		197.3		0.5		-0.2		4.472		12.33		0		14524		0.292		11.66		29.5623070818

		3		11		2005		14		43		25		0		110001		0.069		0.219		-0.014		46		46		49		15		1452.4		197.7		-0.6		-0.2		4.913		12.33		0		14524		0.23		17.49		23.0039127107

		3		11		2005		14		43		28		0		110001		0.021		0.272		-0.039		44		49		46		15		1452.4		198.3		-2.2		-0.8		4.372		12.33		0		14524		0.273		4.41		27.5583018345

		3		11		2005		14		43		31		0		110001		0.088		0.103		0.048		45		47		45		15		1452.4		199		-1.3		-0.7		4.279		12.33		0		14524		0.135		40.51		14.3725432683

		3		11		2005		14		43		34		0		110001		0.066		0.181		0.091		47		48		45		15		1452.4		199.7		0.4		-0.1		4.766		12.33		0		14524		0.193		20.03		21.3068064242

		3		11		2005		14		43		37		0		110001		0.029		0.3		-0.067		50		49		47		15		1452.4		200.1		0.2		-0.1		4.58		12.33		0		14524		0.301		5.52		30.8755566751

		3		11		2005		14		43		40		0		110001		0.018		0.239		0.031		48		45		45		15		1452.4		199.7		-1.8		-0.7		4.426		12.33		0		14524		0.24		4.31		24.1673333241

		3		11		2005		14		43		43		0		110001		0.031		0.305		-0.028		45		47		44		15		1452.4		198.6		-2.1		-0.7		4.565		12.33		0		14524		0.307		5.8		30.7847364777

		3		11		2005		14		43		46		0		110001		0.03		0.264		-0.053		47		47		44		15		1452.4		197.7		-0.1		-0.1		4.898		12.33		0		14524		0.266		6.48		27.0933571194

		3		11		2005		14		43		49		0		110001		0.057		0.204		0.003		50		45		46		15		1452.4		197.7		0.8		-0.1		4.441		12.33		0		14524		0.212		15.61		21.1834841327

		3		11		2005		14		43		52		0		110001		0.08		0.219		-0.034		47		47		44		15		1452.4		196.9		-0.9		-0.3		4.72		12.33		0		14524		0.233		20.07		23.5620457516

		3		11		2005		14		43		55		0		110001		0.068		0.274		-0.002		46		48		45		15		1452.4		196.8		-2.5		-0.9		4.967		12.33		0		14524		0.282		13.94		28.2318968544

		3		11		2005		14		43		58		0		110001		0.035		0.275		-0.047		45		46		45		15		1452.4		196.8		-1.3		-0.4		4.813		12.33		0		14524		0.277		7.25		28.1174323152

		3		11		2005		14		44		1		0		110001		0.046		0.29		-0.099		45		50		47		15		1452.4		197.8		0.5		0		5.022		12.33		0		14524		0.294		9.01		30.9866100114

		3		11		2005		14		44		4		0		110001		0.097		0.258		-0.049		46		45		46		15		1452.4		199.2		0.1		-0.2		4.673		12.33		0		14524		0.276		20.6		27.9953567579

		3		11		2005		14		44		7		0		110001		0.074		0.257		-0.019		49		48		47		15		1452.4		200.7		-1.9		-0.6		4.658		12.33		0		14524		0.267		16.06		26.811564669

		3		11		2005		14		44		10		0		110001		0.099		0.268		-0.072		46		44		46		15		1452.4		202		-2.1		-0.7		4.317		12.33		0		14524		0.286		20.27		29.4633670852

		3		11		2005		14		44		13		0		110001		0.07		0.269		0.032		46		47		46		15		1452.4		202.4		-0.2		-0.3		4.859		12.33		0		14524		0.278		14.59		27.9794567496

		3		11		2005		14		44		16		0		110001		0.093		0.262		-0.041		46		47		45		15		1452.4		200.3		0.7		-0.1		5.022		12.33		0		14524		0.278		19.54		28.1023130721

		3		11		2005		14		44		19		0		110001		0.06		0.243		-0.065		44		48		46		15		1452.4		195.7		-0.9		-0.4		5.037		12.33		0		14524		0.25		13.87		25.860007734

		3		11		2005		14		44		22		0		110001		0.037		0.245		-0.003		46		46		48		15		1452.4		192		-2.3		-0.8		5.555		12.33		0		14524		0.248		8.59		24.7796287301

		3		11		2005		14		44		25		0		110001		0.056		0.262		0.021		48		47		42		15		1452.4		189		-1.2		-0.4		5.246		12.33		0		14524		0.268		12.06		26.8739650964

		3		11		2005		14		44		28		0		110001		-0.009		0.271		0.03		47		47		44		15		1452.4		188		0.5		-0.1		5.192		12.33		0		14524		0.271		358.1		27.2803958916

		3		11		2005		14		44		31		0		110001		0.029		0.271		-0.007		44		45		43		15		1452.4		188.6		0		-0.1		5.029		12.33		0		14524		0.273		6.11		27.2637121464

		3		11		2005		14		44		34		0		110001		-0.004		0.213		0.046		49		48		45		15		1452.4		190.1		-1.9		-0.8		5.114		12.33		0		14524		0.213		358.92		21.7947241322

		3		11		2005		14		44		37		0		110001		-0.006		0.281		-0.092		48		51		46		15		1452.4		189.9		-2		-0.8		5.331		12.33		0		14524		0.281		358.78		29.5738059776

		3		11		2005		14		44		40		0		110001		0.028		0.198		-0.022		48		46		44		15		1452.4		188.6		-0.2		-0.1		5.037		12.33		0		14524		0.2		8.05		20.1176539388

		3		11		2005		14		44		43		0		110001		0.072		0.208		0.045		45		48		46		15		1452.4		188.8		0.5		0		5.424		12.33		0		14524		0.22		19.09		22.4661968299

		3		11		2005		14		44		46		0		110001		0.08		0.259		-0.074		46		45		45		15		1452.4		190.1		-1		-0.4		5.47		12.33		0		14524		0.271		17.16		28.0992882472

		3		11		2005		14		44		49		0		110001		0.054		0.231		-0.022		47		47		44		15		1452.4		191.5		-2.2		-0.8		5.447		12.33		0		14524		0.237		13.16		23.8245671524

		3		11		2005		14		44		52		0		110001		0.011		0.255		-0.046		46		48		44		15		1452.4		192.2		-1.1		-0.3		5.292		12.33		0		14524		0.255		2.47		25.9349185462

		3		11		2005		14		44		55		0		110001		0.015		0.204		0.014		46		46		43		15		1452.4		193.8		0.4		-0.2		5.555		12.33		0		14524		0.205		4.21		20.5029266204

		3		11		2005		14		44		58		0		110001		0.083		0.226		-0.052		49		46		45		15		1452.4		195.1		-0.1		-0.2		5.509		12.33		0		14524		0.241		20.17		24.6310779301

		3		11		2005		14		45		1		0		110001		0.075		0.185		0.138		47		46		45		15		1452.4		196.5		-2		-0.7		5.122		12.33		0		14524		0.2		22.07		24.2680860391

		3		11		2005		14		45		4		0		110001		0.039		0.265		-0.051		45		47		46		15		1452.4		197.6		-1.9		-0.7		5.3		12.33		0		14524		0.268		8.37		27.2666462918

		3		11		2005		14		45		7		0		110001		0.042		0.271		-0.058		48		47		43		15		1452.4		197.6		-0.2		-0.2		5.176		12.33		0		14524		0.274		8.81		28.0301623256

		3		11		2005		14		45		10		0		110001		0.013		0.234		0.033		48		47		46		15		1452.4		196.7		0.5		-0.1		5.517		12.33		0		14524		0.234		3.18		23.6672769874

		3		11		2005		14		45		13		0		110001		0.037		0.227		0.003		44		45		44		15		1452.4		195		-1		-0.3		5.261		12.33		0		14524		0.23		9.26		23.0015216888

		3		11		2005		14		45		16		0		110001		0.011		0.245		0.076		45		43		43		15		1452.4		194.8		-2.2		-0.9		5.308		12.33		0		14524		0.245		2.57		25.6752799401

		3		11		2005		14		45		19		0		110001		-0.013		0.312		-0.083		45		47		47		15		1452.4		194.2		-1		-0.5		5.61		12.33		0		14524		0.312		357.61		32.3112983336

		3		11		2005		14		45		22		0		110001		0.025		0.236		0.094		46		45		44		15		1452.4		193.7		0.4		-0.2		5.076		12.33		0		14524		0.237		6.05		25.525869231

		3		11		2005		14		45		25		0		110001		-0.02		0.255		0.006		44		47		44		15		1452.4		192.5		-0.1		-0.2		5.648		12.33		0		14524		0.256		355.52		25.5853473691

		3		11		2005		14		45		28		0		110001		0.039		0.204		-0.017		46		47		44		15		1452.4		191.8		-1.9		-0.8		5.811		12.33		0		14524		0.208		10.82		20.8389059214

		3		11		2005		14		45		31		0		110001		-0.029		0.251		0.073		46		47		46		15		1452.4		190.9		-1.9		-0.6		5.447		12.33		0		14524		0.253		353.41		26.3003802254

		3		11		2005		14		45		34		0		110001		0.015		0.261		-0.037		46		52		45		15		1452.4		190.2		-0.2		-0.1		4.975		12.33		0		14524		0.261		3.29		26.4035982396

		3		11		2005		14		45		37		0		110001		0.005		0.234		-0.007		47		46		47		15		1452.4		190.2		0.5		-0.1		5.053		12.33		0		14524		0.234		1.22		23.4158066271

		3		11		2005		14		45		40		0		110001		-0.001		0.246		0.006		47		47		45		15		1452.4		190.1		-1.1		-0.5		5.331		12.33		0		14524		0.246		359.77		24.6075191761

		3		11		2005		14		45		43		0		110001		0.004		0.194		0.033		47		45		45		15		1452.4		190.1		-2.2		-0.8		5.192		12.33		0		14524		0.194		1.18		19.68273355

		3		11		2005		14		45		46		0		110001		0.004		0.271		-0.024		47		46		46		15		1452.4		188.7		-1		-0.4		5.022		12.33		0		14524		0.271		0.85		27.209005862

		3		11		2005		14		45		49		0		110001		0.02		0.223		0.014		46		47		43		15		1452.4		187.2		0.4		-0.2		5.416		12.33		0		14524		0.224		5.12		22.4332342742

		3		11		2005		14		45		52		0		110001		-0.021		0.249		-0.037		46		47		48		15		1452.4		185.3		-0.2		-0.3		5.053		12.33		0		14524		0.25		355.18		25.2608392576

		3		11		2005		14		45		55		0		110001		-0.026		0.302		-0.083		44		45		47		15		1452.4		184.3		-2		-0.7		4.991		12.33		0		14524		0.303		355.08		31.4275356972

		3		11		2005		14		45		58		0		110001		-0.001		0.229		-0.003		46		52		47		15		1452.4		184.6		-1.7		-0.7		5.083		12.33		0		14524		0.229		359.75		22.902183302

		3		11		2005		14		46		1		0		110001		0.041		0.256		-0.109		48		48		46		15		1452.4		186.5		-0.1		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.259		9.1		28.1243666595

		3		11		2005		14		46		4		0		110001		0.031		0.259		-0.018		44		47		42		15		1452.4		191.4		0.3		-0.2		5.525		12.33		0		14524		0.261		6.83		26.1468927408

		3		11		2005		14		46		7		0		110001		0.039		0.229		0.03		47		46		44		15		1452.4		197.5		-1.2		-0.4		5.215		12.33		0		14524		0.232		9.67		23.4226386216

		3		11		2005		14		46		10		0		110001		0.089		0.21		0.076		44		46		46		15		1452.4		203.9		-2.2		-0.8		4.596		12.33		0		14524		0.228		22.97		24.0410066345

		3		11		2005		14		46		13		0		110001		0.091		0.231		0.008		43		46		44		15		1452.4		209.5		-0.8		-0.3		5.184		12.33		0		14524		0.248		21.5		24.8406924219

		3		11		2005		14		46		16		0		110001		0.143		0.199		0.024		46		44		45		15		1452.4		214.2		0.5		-0.1		5.169		12.33		0		14524		0.245		35.7		24.6223475729

		3		11		2005		14		46		19		0		110001		0.126		0.264		-0.013		47		45		47		15		1452.4		216.2		-0.2		-0.2		5.238		12.33		0		14524		0.293		25.51		29.2815641659

		3		11		2005		14		46		22		0		110001		0.113		0.279		-0.086		46		47		43		15		1452.4		216.6		-2		-0.8		5.138		12.33		0		14524		0.301		22.05		31.3059099852

		3		11		2005		14		46		25		0		110001		0.168		0.165		-0.023		46		43		46		15		1452.4		217		-1.9		-0.6		5.385		12.33		0		14524		0.235		45.52		23.6596703274

		3		11		2005		14		46		28		0		110001		0.105		0.239		-0.046		46		49		45		15		1452.4		217		-0.1		0		4.867		12.33		0		14524		0.261		23.72		26.5069802128

		3		11		2005		14		46		31		0		110001		0.107		0.262		-0.047		46		45		48		15		1452.4		214.9		0.4		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.283		22.21		28.6883251515

		3		11		2005		14		46		34		0		110001		0.056		0.255		-0.084		47		45		45		15		1452.4		208.2		-1		-0.3		4.998		12.33		0		14524		0.261		12.39		27.4257178575

		3		11		2005		14		46		37		0		110001		0.071		0.237		0		45		48		44		15		1452.4		203		-2.2		-0.8		4.666		12.33		0		14524		0.247		16.68		24.7406548014

		3		11		2005		14		46		40		0		110001		0.021		0.242		-0.038		45		46		46		15		1452.4		198.3		-1		-0.3		4.666		12.33		0		14524		0.243		4.96		24.5863783425

		3		11		2005		14		46		43		0		110001		0.046		0.199		0.029		44		46		46		15		1452.4		196.4		0.4		-0.1		4.635		12.33		0		14524		0.204		13.02		20.6295903983

		3		11		2005		14		46		46		0		110001		0.017		0.288		-0.034		48		48		47		15		1452.4		196.3		0		-0.1		4.155		12.33		0		14524		0.289		3.38		29.0497848529

		3		11		2005		14		46		49		0		110001		0.048		0.235		-0.018		46		44		43		15		1452.4		197.7		-1.8		-0.7		4.611		12.33		0		14524		0.24		11.54		24.0526505816

		3		11		2005		14		46		52		0		110001		0.095		0.278		-0.082		43		46		47		15		1452.4		198.1		-1.9		-0.5		4.457		12.33		0		14524		0.294		18.87		30.5013114472

		3		11		2005		14		46		55		0		110001		0.088		0.237		-0.025		48		46		46		15		1452.4		198.5		-0.4		-0.3		4.58		12.33		0		14524		0.253		20.37		25.4043303395

		3		11		2005		14		46		58		0		110001		0.083		0.185		0.05		46		47		44		15		1452.4		197.9		0.4		-0.1		4.851		12.33		0		14524		0.203		24.16		20.8839651407

		3		11		2005		14		47		1		0		110001		0.002		0.247		0.021		47		46		45		15		1452.4		196		-0.8		-0.3		5.323		12.33		0		14524		0.247		0.46		24.7899173052

		3		11		2005		14		47		4		0		110001		0.059		0.257		-0.035		46		45		43		15		1452.4		194.4		-2.1		-0.8		5.083		12.33		0		14524		0.264		12.93		26.5998120294

		3		11		2005		14		47		7		0		110001		0.029		0.212		0.046		47		44		47		15		1452.4		192.9		-1.2		-0.4		4.875		12.33		0		14524		0.214		7.79		21.8862970829

		3		11		2005		14		47		10		0		110001		0.07		0.24		0.028		45		47		42		15		1452.4		192.2		0.3		-0.2		4.805		12.33		0		14524		0.25		16.26		25.1563113353

		3		11		2005		14		47		13		0		110001		0.021		0.235		-0.019		45		46		46		15		1452.4		191.2		0.2		-0.1		5.354		12.33		0		14524		0.236		5.11		23.6700232362

		3		11		2005		14		47		16		0		110001		0.057		0.181		0.057		47		46		46		15		1452.4		189.4		-1.7		-0.6		5.416		12.33		0		14524		0.19		17.48		19.8138840211

		3		11		2005		14		47		19		0		110001		-0.016		0.289		-0.056		46		47		46		15		1452.4		186.4		-1.9		-0.7		5.099		12.33		0		14524		0.289		356.83		29.4810108375

		3		11		2005		14		47		22		0		110001		0.008		0.22		0.041		46		52		44		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.3		5.006		12.33		0		14524		0.22		2.08		22.393079288

		3		11		2005		14		47		25		0		110001		-0.002		0.247		0.061		45		44		45		15		1452.4		180.9		0.4		-0.2		6.198		12.33		0		14524		0.247		359.54		25.4428771958

		3		11		2005		14		47		28		0		110001		-0.046		0.308		-0.117		46		47		43		15		1452.4		181.6		-0.6		-0.4		5.308		12.33		0		14524		0.311		351.51		33.2669505666

		3		11		2005		14		47		31		0		110001		0.025		0.245		-0.066		48		45		47		15		1452.4		183.9		-2.1		-0.9		5.401		12.33		0		14524		0.246		5.83		25.4962742376

		3		11		2005		14		47		34		0		110001		0.026		0.227		-0.039		46		47		45		15		1452.4		185.3		-1.4		-0.4		5.772		12.33		0		14524		0.228		6.53		23.1788696877

		3		11		2005		14		47		37		0		110001		0.027		0.248		0.012		48		45		45		15		1452.4		187.6		0.2		-0.3		5.362		12.33		0		14524		0.249		6.21		24.9753878849

		3		11		2005		14		47		40		0		110001		0.006		0.277		0.012		46		50		45		15		1452.4		190.4		0.2		-0.1		5.045		12.33		0		14524		0.277		1.24		27.7324719418

		3		11		2005		14		47		43		0		110001		0.051		0.233		-0.065		44		44		44		15		1452.4		194.2		-1.4		-0.5		5.153		12.33		0		14524		0.239		12.35		24.7214481776

		3		11		2005		14		47		46		0		110001		0.083		0.209		0.01		44		48		45		15		1452.4		198.6		-1.9		-0.7		5.3		12.33		0		14524		0.225		21.66		22.5099977788

		3		11		2005		14		47		49		0		110001		0.089		0.246		-0.018		47		48		48		15		1452.4		202.7		-0.7		-0.4		5.285		12.33		0		14524		0.262		19.89		26.2223187381

		3		11		2005		14		47		52		0		110001		0.112		0.205		-0.03		45		48		47		15		1452.4		206.4		0.3		-0.2		5.122		12.33		0		14524		0.234		28.65		23.5518576762

		3		11		2005		14		47		55		0		110001		0.099		0.198		0.015		50		45		43		15		1452.4		209.6		-0.3		-0.2		4.449		12.33		0		14524		0.221		26.57		22.1878345045

		3		11		2005		14		47		58		0		110001		0.137		0.187		0.07		48		45		49		15		1452.4		212.6		-1.9		-0.8		5.169		12.33		0		14524		0.232		36.23		24.2152844295

		3		11		2005		14		48		1		0		110001		0.131		0.168		0.078		45		47		46		15		1452.4		215.2		-1.5		-0.6		5.145		12.33		0		14524		0.213		37.95		22.6867802916

		3		11		2005		14		48		4		0		110001		0.193		0.174		-0.082		46		46		47		15		1452.4		217.1		-0.1		-0.4		4.797		12.33		0		14524		0.26		47.96		27.2486696923

		3		11		2005		14		48		7		0		110001		0.105		0.192		-0.014		45		47		45		15		1452.4		216		0.3		-0.1		4.55		12.33		0		14524		0.219		28.67		21.9282922272

		3		11		2005		14		48		10		0		110001		0.127		0.172		0.014		44		46		48		15		1452.4		213.3		-1.1		-0.4		4.697		12.33		0		14524		0.214		36.44		21.4263856028

		3		11		2005		14		48		13		0		110001		0.068		0.233		-0.001		44		46		45		15		1452.4		211.7		-2		-0.8		4.782		12.33		0		14524		0.243		16.27		24.2722063274

		3		11		2005		14		48		16		0		110001		0.108		0.218		-0.034		46		49		44		15		1452.4		211.2		-1		-0.4		4.596		12.33		0		14524		0.243		26.35		24.5650157745

		3		11		2005		14		48		19		0		110001		0.075		0.208		0.019		45		44		45		15		1452.4		210.2		0.1		-0.3		4.573		12.33		0		14524		0.221		19.83		22.1923410212

		3		11		2005		14		48		22		0		110001		0.05		0.21		0.069		46		45		45		15		1452.4		204.4		0		-0.1		4.433		12.33		0		14524		0.216		13.39		22.6629653841

		3		11		2005		14		48		25		0		110001		0.045		0.246		-0.021		45		48		43		15		1452.4		197.1		-1.5		-0.7		5.114		12.33		0		14524		0.25		10.37		25.096214854

		3		11		2005		14		48		28		0		110001		0.017		0.229		-0.048		46		47		44		15		1452.4		189.7		-1.9		-0.6		4.666		12.33		0		14524		0.23		4.25		23.4593265035

		3		11		2005		14		48		31		0		110001		-0.009		0.252		0.008		52		46		44		15		1452.4		184.9		-0.7		-0.3		4.743		12.33		0		14524		0.252		357.95		25.2287534373

		3		11		2005		14		48		34		0		110001		0.002		0.181		0.13		46		47		47		15		1452.4		182.4		0.3		-0.1		5.331		12.33		0		14524		0.181		0.63		22.2856456043

		3		11		2005		14		48		37		0		110001		0.042		0.198		-0.012		46		45		45		15		1452.4		182.1		-0.6		-0.3		4.782		12.33		0		14524		0.202		11.98		20.2760942985

		3		11		2005		14		48		40		0		110001		0.007		0.373		-0.117		46		48		44		15		1452.4		182.5		-2.1		-0.6		5.393		12.33		0		14524		0.373		1.08		39.0982096777

		3		11		2005		14		48		43		0		110001		-0.046		0.32		0.094		46		45		42		15		1452.4		182.7		-0.8		0.1		5.393		12.33		0		14524		0.323		351.82		33.6677887602

		3		11		2005		14		48		46		0		110001		-0.118		0.425		0.009		46		46		43		15		1452.4		179		-2.7		3.7		5.455		12.33		0		14524		0.441		344.48		44.1168901896

		3		11		2005		14		48		49		0		110001		0.006		0.529		-0.082		44		46		48		15		1452.4		189		0.9		0.7		5.424		12.33		0		14524		0.529		0.65		53.535128654

		3		11		2005		14		48		52		0		110001		0.197		0.458		0.001		47		47		46		15		1452.4		202.1		-2.5		-3.5		5.602		12.33		0		14524		0.499		23.27		49.8571960704

		3		11		2005		14		48		55		0		110001		0.13		0.446		0.011		46		46		45		15		1452.4		206.3		-0.7		-4.3		5.285		12.33		0		14524		0.465		16.25		46.4690219394

		3		11		2005		14		48		58		0		110001		0.133		0.394		0.058		42		45		44		15		1452.4		199.4		0.6		-3.6		5.439		12.33		0		14524		0.416		18.65		41.9867836349

		3		11		2005		14		49		1		0		110001		0.073		0.469		-0.046		45		44		45		15		1452.4		198.1		0		-3		4.875		12.33		0		14524		0.475		8.85		47.6871051753

		3		11		2005		14		49		4		0		110001		0.129		0.514		-0.029		44		45		45		15		1452.4		194		-1.9		0.6		5.23		12.33		0		14524		0.53		14.09		53.0733454759

		3		11		2005		14		49		7		0		110001		0.028		0.527		-0.028		44		47		45		15		1452.4		190.4		-1.8		1.8		5.169		12.33		0		14524		0.528		3.04		52.8485572178

		3		11		2005		14		49		10		0		110001		0.017		0.535		-0.066		45		44		45		15		1452.4		193.1		-0.7		-1.1		5.153		12.32		0		14524		0.535		1.82		53.9323650511

		3		11		2005		14		49		13		0		110001		0.081		0.502		-0.104		47		47		45		15		1452.4		195.1		0.2		-3.5		4.797		12.33		0		14524		0.508		9.17		51.9019267465

		3		11		2005		14		49		16		0		110001		0.028		0.483		0.012		47		48		45		15		1452.4		189.7		-0.7		-1		4.147		12.33		0		14524		0.484		3.32		48.3959709067

		3		11		2005		14		49		19		0		110001		0.06		0.474		-0.056		46		46		46		15		1452.4		185.9		-1.7		2.7		4.441		12.33		0		14524		0.478		7.21		48.1053011632

		3		11		2005		14		49		22		0		110001		-0.024		0.513		0.046		46		46		45		15		1452.4		188.8		-2.1		2.1		5.145		12.33		0		14524		0.514		357.32		51.5617106

		3		11		2005		14		49		25		0		110001		0.118		0.508		-0.06		45		45		45		15		1452.4		196.8		-1.1		-0.5		4.433		12.33		0		14524		0.522		13.08		52.4964760722

		3		11		2005		14		49		28		0		110001		0.192		0.465		0.005		47		47		46		15		1452.4		206.9		0.1		-2.7		4.441		12.33		0		14524		0.503		22.44		50.3104362931

		3		11		2005		14		49		31		0		110001		0.178		0.376		0.089		46		47		46		15		1452.4		207.9		-0.4		-2.8		4.255		12.33		0		14524		0.416		25.33		42.5418617364

		3		11		2005		14		49		34		0		110001		0.092		0.476		0.057		46		48		46		15		1452.4		196.5		-1.1		0.9		4.975		12.33		0		14524		0.485		10.94		48.8148542966

		3		11		2005		14		49		37		0		110001		0.023		0.482		0.021		47		46		45		15		1452.4		190.9		-1.5		2.6		4.619		12.33		0		14524		0.483		2.73		48.3005175956

		3		11		2005		14		49		40		0		110001		0.079		0.515		-0.011		45		48		43		15		1452.4		191.3		-1.9		1.7		4.813		12.33		0		14524		0.521		8.72		52.1140096327

		3		11		2005		14		49		43		0		110001		0.067		0.46		-0.029		45		47		46		15		1452.4		196.2		-1.5		-0.8		4.333		12.33		0		14524		0.465		8.29		46.5757447606

		3		11		2005		14		49		46		0		110001		0.119		0.458		0.097		46		46		45		15		1452.4		196.2		-0.3		-2.4		4.542		12.33		0		14524		0.473		14.56		48.3046581605

		3		11		2005		14		49		49		0		110001		0.012		0.505		-0.05		45		46		46		15		1452.4		184.8		-0.3		-2.2		4.611		12.33		0		14524		0.505		1.36		50.7611071589

		3		11		2005		14		49		52		0		110001		-0.043		0.474		0.042		46		45		44		15		1452.4		179.8		-1.1		0.8		4.72		12.33		0		14524		0.476		354.82		47.7795981565

		3		11		2005		14		49		55		0		110001		0.029		0.482		-0.019		47		49		44		15		1452.4		187.1		-2		1		4.124		12.33		0		14524		0.483		3.44		48.3245279335

		3		11		2005		14		49		58		0		110001		0.124		0.519		-0.049		46		51		45		15		1452.4		196.2		-0.5		-1.5		4.426		12.33		0		14524		0.534		13.44		53.5852591671

		3		11		2005		14		50		1		0		110001		0.189		0.471		0.005		45		46		43		15		1452.4		199.5		-0.1		-2.3		4.279		12.33		0		14524		0.508		21.86		50.7530294662

		3		11		2005		14		50		4		0		110001		0.09		0.43		0.071		47		48		46		15		1452.4		195.3		-1		-0.7		4.464		12.33		0		14524		0.439		11.82		44.5017977165

		3		11		2005		14		50		7		0		110001		-0.035		0.5		0.034		44		47		46		15		1452.4		187.8		-1.6		2.1		4.542		12.33		0		14524		0.501		356		50.2375357676

		3		11		2005		14		50		10		0		110001		0.071		0.464		0.036		45		48		46		15		1452.4		194.2		-1.7		0.6		4.449		12.33		0		14524		0.469		8.7		47.0779141424

		3		11		2005		14		50		13		0		110001		0.156		0.473		0.098		47		48		45		15		1452.4		206.6		-0.2		-2.4		4.48		12.33		0		14524		0.498		18.25		50.7611071589

		3		11		2005		14		50		16		0		110001		0.251		0.432		-0.018		47		46		47		15		1452.4		213.4		0		-4.1		4.658		12.33		0		14524		0.5		30.16		49.9948997399

		3		11		2005		14		50		19		0		110001		0.128		0.433		0.044		46		46		43		15		1452.4		202.8		-0.7		-0.2		4.588		12.33		0		14524		0.452		16.47		45.3661768281

		3		11		2005		14		50		22		0		110001		0.103		0.477		-0.067		50		48		46		15		1452.4		196.8		-1.7		2.6		4.797		12.33		0		14524		0.488		12.18		49.2571822174

		3		11		2005		14		50		25		0		110001		0.14		0.46		-0.034		50		46		45		15		1452.4		200.4		-1.7		0.5		5.022		12.33		0		14524		0.481		16.93		48.2033193878

		3		11		2005		14		50		28		0		110001		0.138		0.481		0.042		44		46		45		15		1452.4		200.6		-0.8		-1.8		4.426		12.33		0		14524		0.5		16.01		50.2164315737

		3		11		2005		14		50		31		0		110001		0.242		0.484		-0.03		47		47		45		15		1452.4		202.3		0.3		-3.8		4.379		12.33		0		14524		0.541		26.57		54.1959408074

		3		11		2005		14		50		34		0		110001		0.103		0.507		-0.057		44		46		46		15		1452.4		194.7		-0.4		-1.3		4.588		12.33		0		14524		0.517		11.48		52.0487271698

		3		11		2005		14		50		37		0		110001		-0.004		0.471		0.005		45		47		48		15		1452.4		183.4		-1.4		2.1		5.037		12.33		0		14524		0.471		359.51		47.1043522405

		3		11		2005		14		50		40		0		110001		-0.107		0.415		0.065		43		47		46		15		1452.4		181.1		-1.9		2.7		4.712		12.33		0		14524		0.429		345.54		43.3473182562

		3		11		2005		14		50		43		0		110001		-0.061		0.468		0.003		47		49		47		15		1452.4		184.9		-1.9		1.9		4.712		12.33		0		14524		0.472		352.57		47.1968219269

		3		11		2005		14		50		46		0		110001		0.039		0.438		0.081		46		46		46		15		1452.4		196.4		-0.6		-2		4.611		12.33		0		14524		0.44		5.09		44.713085333

		3		11		2005		14		50		49		0		110001		0.186		0.434		0.042		47		49		45		15		1452.4		208.2		0		-3.4		4.217		12.33		0		14524		0.472		23.2		47.4042192215

		3		11		2005		14		50		52		0		110001		0.227		0.428		-0.036		46		47		45		15		1452.4		203.6		-1.2		0.4		4.658		12.33		0		14524		0.484		27.94		48.5807575075

		3		11		2005		14		50		55		0		110001		0.013		0.505		0.063		44		48		43		15		1452.4		193.1		-1.9		2.6		4.952		12.33		0		14524		0.505		1.47		50.9080543726

		3		11		2005		14		50		58		0		110001		0.132		0.49		-0.112		46		47		43		15		1452.4		201.8		-0.5		-2.9		4.395		12.32		0		14524		0.507		15.08		51.9680671182

		3		11		2005		14		51		1		0		110001		0.085		0.454		0.057		50		46		45		15		1452.4		190.9		-1.2		0.5		4.58		12.32		0		14524		0.462		10.6		46.5392307629

		3		11		2005		14		51		4		0		110001		-0.075		0.493		-0.073		46		48		45		15		1452.4		184.4		-1.7		2.3		5.091		12.33		0		14524		0.499		351.35		50.398710301

		3		11		2005		14		51		7		0		110001		0.091		0.504		0.007		45		45		47		15		1452.4		195.7		0.2		-3.3		5.099		12.32		0		14524		0.512		10.23		51.2197227638

		3		11		2005		14		51		10		0		110001		0.04		0.46		0.132		44		46		44		15		1452.4		189.9		-1		-1.1		5.401		12.33		0		14524		0.462		4.97		48.0233276648

		3		11		2005		14		51		13		0		110001		-0.071		0.442		0.133		48		46		45		15		1452.4		178.6		-1.9		2.5		5.037		12.33		0		14524		0.448		350.87		46.7005353288

		3		11		2005		14		51		16		0		110001		-0.135		0.477		0.043		47		47		46		15		1452.4		168.7		-1.7		2.1		5.354		12.33		0		14524		0.496		344.2		49.759722668

		3		11		2005		14		51		19		0		110001		-0.199		0.467		-0.038		48		48		46		15		1452.4		162.9		-0.8		-0.4		5.045		12.33		0		14524		0.508		336.92		50.9052060206

		3		11		2005		14		51		22		0		110001		-0.036		0.442		0.022		46		47		46		15		1452.4		172.3		-0.1		-3		4.944		12.33		0		14524		0.443		355.34		44.4009008918

		3		11		2005		14		51		25		0		110001		-0.064		0.418		0.027		44		47		45		15		1452.4		178.4		-0.9		0.4		5.494		12.33		0		14524		0.423		351.3		42.3732226766

		3		11		2005		14		51		28		0		110001		-0.011		0.461		0.1		45		48		44		15		1452.4		184.5		-2		3.4		5.625		12.33		0		14524		0.461		358.63		47.1849552294

		3		11		2005		14		51		31		0		110001		0.086		0.534		-0.07		45		46		44		15		1452.4		195.1		-1		0		5.207		12.33		0		14524		0.541		9.15		54.5391602429

		3		11		2005		14		51		34		0		110001		0.251		0.458		0.002		46		47		44		15		1452.4		210.6		0.1		-3.6		5.292		12.33		0		14524		0.522		28.72		52.2272917161

		3		11		2005		14		51		37		0		110001		0.222		0.381		0.058		48		46		46		15		1452.4		216.9		-0.7		-0.7		5.277		12.32		0		14524		0.441		30.23		44.4757237153

		3		11		2005		14		51		40		0		110001		0.227		0.381		-0.003		46		47		45		15		1452.4		214.9		-1.5		1.9		4.851		12.33		0		14524		0.443		30.79		44.3507609856

		3		11		2005		14		51		43		0		110001		0.21		0.446		0.029		44		48		45		15		1452.4		211.3		-1.9		0.9		4.619		12.33		0		14524		0.493		25.21		49.3818792676

		3		11		2005		14		51		46		0		110001		0.323		0.416		-0.086		47		46		45		15		1452.4		219.6		0.4		-3.6		4.488		12.33		0		14524		0.527		37.83		53.3648760891

		3		11		2005		14		51		49		0		110001		0.223		0.412		0.045		44		46		44		15		1452.4		217		-0.6		-0.7		4.782		12.33		0		14524		0.468		28.43		47.0635740249

		3		11		2005		14		51		52		0		110001		0.169		0.429		-0.019		48		46		46		15		1452.4		207.6		-1.8		3.2		4.372		12.32		0		14524		0.461		21.5		46.1479143624

		3		11		2005		14		51		55		0		110001		0.25		0.44		0.086		46		48		44		15		1452.4		220.1		-0.8		-2		4.728		12.32		0		14524		0.506		29.6		51.3318614508

		3		11		2005		14		51		58		0		110001		0.198		0.436		0.058		47		47		45		15		1452.4		209.6		-0.3		-2.7		4.611		12.32		0		14524		0.479		24.42		48.2352568149

		3		11		2005		14		52		1		0		110001		-0.135		0.453		-0.017		45		45		42		15		1452.4		168.5		-1.7		2.9		5.401		12.33		0		14524		0.473		343.41		47.2993657463

		3		11		2005		14		52		4		0		110001		-0.129		0.496		0.071		46		47		44		15		1452.4		176.7		-1.8		2		4.96		12.33		0		14524		0.513		345.42		51.7395400057

		3		11		2005		14		52		7		0		110001		0.061		0.473		0.007		45		49		45		15		1452.4		194.7		-0.1		-2.6		5.416		12.33		0		14524		0.477		7.35		47.6968552422

		3		11		2005		14		52		10		0		110001		0.086		0.493		0.004		44		47		45		15		1452.4		196.6		-0.2		-3.2		5.501		12.33		0		14524		0.5		9.9		50.0460787675

		3		11		2005		14		52		13		0		110001		0.043		0.512		-0.058		49		46		45		15		1452.4		190.8		-0.9		-2.1		5.184		12.33		0		14524		0.514		4.8		51.7065759841

		3		11		2005		14		52		16		0		110001		0.007		0.492		0.035		44		45		45		15		1452.4		183.8		-1.2		1.5		4.921		12.33		0		14524		0.492		0.82		49.3293016371

		3		11		2005		14		52		19		0		110001		-0.005		0.449		0.081		45		46		43		15		1452.4		187.4		-1.6		1.8		5.246		12.33		0		14524		0.449		359.36		45.6275136294

		3		11		2005		14		52		22		0		110001		0.122		0.519		-0.048		47		48		44		15		1452.4		199.5		-0.1		-2.4		5.238		12.33		0		14524		0.533		13.23		53.5302718095

		3		11		2005		14		52		25		0		110001		0.205		0.493		-0.006		44		46		45		15		1452.4		206.9		-0.6		-1.3		5.555		12.33		0		14524		0.534		22.58		53.3956927102

		3		11		2005		14		52		28		0		110001		0.241		0.437		0.018		44		46		44		15		1452.4		213.8		-1.5		3.2		5.269		12.33		0		14524		0.499		28.88		49.9373607633

		3		11		2005		14		52		31		0		110001		0.355		0.349		0.004		46		47		46		15		1452.4		230.1		-1.1		-0.2		5.733		12.33		0		14524		0.498		45.49		49.7837322827

		3		11		2005		14		52		34		0		110001		0.289		0.345		0.032		47		47		44		15		1452.4		230.3		0.1		-3.3		5.439		12.33		0		14524		0.45		39.95		45.1187322517

		3		11		2005		14		52		37		0		110001		0.001		0.469		0.009		46		46		45		15		1452.4		183.9		-1.2		0.2		5.083		12.33		0		14524		0.469		0.12		46.9087411897

		3		11		2005		14		52		40		0		110001		-0.152		0.464		0.035		46		49		48		15		1452.4		170.4		-2		2.7		5.184		12.33		0		14524		0.488		341.86		48.9515066162

		3		11		2005		14		52		43		0		110001		-0.056		0.473		-0.07		48		46		45		15		1452.4		179.1		-1		-0.2		4.998		12.33		0		14524		0.476		353.25		48.1419775248

		3		11		2005		14		52		46		0		110001		0.029		0.507		0.059		46		45		43		15		1452.4		189.5		0		-2.8		4.952		12.33		0		14524		0.508		3.27		51.1244559873

		3		11		2005		14		52		49		0		110001		0.002		0.517		0.027		46		46		43		15		1452.4		186.4		-1.2		0.8		5.099		12.33		0		14524		0.517		0.22		51.7708412139

		3		11		2005		14		52		52		0		110001		0		0.466		0.032		44		47		44		15		1452.4		183.9		-2.2		3.7		5.161		12.33		0		14524		0.466		0		46.7097420245

		3		11		2005		14		52		55		0		110001		0.111		0.457		-0.004		47		47		47		15		1452.4		196.4		-1		-0.4		5.068		12.33		0		14524		0.47		13.65		47.0304156903

		3		11		2005		14		52		58		0		110001		0.145		0.517		0.017		46		47		46		15		1452.4		198.7		-0.4		-1.5		5.246		12.33		0		14524		0.537		15.67		53.7217832913

		3		11		2005		14		53		1		0		110001		-0.181		0.475		0.038		45		45		46		15		1452.4		164.8		-2		2.9		5.401		12.33		0		14524		0.508		339.14		50.9735225387

		3		11		2005		14		53		4		0		110001		-0.147		0.45		0.01		46		46		46		15		1452.4		163		-1.4		-0.9		5.54		12.33		0		14524		0.473		341.91		47.3507127718

		3		11		2005		14		53		7		0		110001		-0.089		0.508		-0.005		45		48		45		15		1452.4		174.8		-0.2		-3.1		4.89		12.33		0		14524		0.516		350.06		51.5761572822

		3		11		2005		14		53		10		0		110001		-0.072		0.474		-0.051		49		46		45		15		1452.4		180.2		-0.8		-0.9		4.758		12.33		0		14524		0.479		351.36		48.2142095237

		3		11		2005		14		53		13		0		110001		-0.098		0.516		-0.017		48		47		44		15		1452.4		179.5		-1.6		3.6		4.65		12.33		0		14524		0.525		349.25		52.5498810655

		3		11		2005		14		53		16		0		110001		0.149		0.47		-0.032		45		45		45		15		1452.4		198.2		-0.8		-1.4		4.596		12.33		0		14524		0.493		17.59		49.409007276

		3		11		2005		14		53		19		0		110001		0.178		0.473		0.036		47		47		45		15		1452.4		203.8		-0.2		-3.6		4.604		12.33		0		14524		0.505		20.62		50.6664583329

		3		11		2005		14		53		22		0		110001		0.082		0.491		0.079		47		48		44		15		1452.4		196.5		-0.8		-0.5		4.557		12.33		0		14524		0.498		9.48		50.4029761026

		3		11		2005		14		53		25		0		110001		0.046		0.458		0.028		42		46		44		15		1452.4		191.1		-1.6		4		4.588		12.32		0		14524		0.46		5.74		46.1155071532

		3		11		2005		14		53		28		0		110001		0.133		0.474		-0.016		44		45		45		15		1452.4		201.2		-0.6		-2.3		4.464		12.33		0		14524		0.492		15.67		49.2565731654

		3		11		2005		14		53		31		0		110001		0.123		0.492		-0.02		46		47		45		15		1452.4		197.7		-0.7		-2.6		4.782		12.33		0		14524		0.507		14.04		50.7536205605

		3		11		2005		14		53		34		0		110001		0.11		0.49		-0.008		47		48		45		15		1452.4		192.7		-0.7		1		4.41		12.32		0		14524		0.502		12.65		50.2258897383

		3		11		2005		14		53		37		0		110001		0.117		0.489		0.021		47		45		44		15		1452.4		201.5		-0.7		0.3		4.573		12.32		0		14524		0.503		13.46		50.3240499165

		3		11		2005		14		53		40		0		110001		0.258		0.466		0.01		46		47		45		15		1452.4		215.4		0.3		-3.2		4.828		12.32		0		14524		0.533		28.97		53.274759502

		3		11		2005		14		53		43		0		110001		0.261		0.464		0.008		45		48		48		15		1452.4		212.1		-0.6		-2.2		5.083		12.32		0		14524		0.532		29.36		53.2429338035

		3		11		2005		14		53		46		0		110001		0.127		0.478		0.03		47		46		45		15		1452.4		197.2		-1.5		1.2		4.743		12.32		0		14524		0.495		14.88		49.5492684103

		3		11		2005		14		53		49		0		110001		0.006		0.469		-0.026		47		46		42		15		1452.4		190.7		-1.7		1.3		4.867		12.33		0		14524		0.469		0.73		46.9758448567

		3		11		2005		14		53		52		0		110001		0.138		0.442		0.011		46		46		44		15		1452.4		198.9		-0.2		-2.8		5.71		12.33		0		14524		0.463		17.34		46.3172753948

		3		11		2005		14		53		55		0		110001		0.103		0.517		-0.072		44		46		46		15		1452.4		195.7		-0.8		-1.5		5.3		12.33		0		14524		0.527		11.27		53.2054508486

		3		11		2005		14		53		58		0		110001		0.017		0.493		0.121		44		48		44		15		1452.4		185.9		-1.8		2.5		4.875		12.32		0		14524		0.493		1.97		50.7916331693

		3		11		2005		14		54		1		0		110001		-0.044		0.47		0.021		47		47		45		15		1452.4		186.8		-1.4		0.9		5.316		12.33		0		14524		0.472		354.65		47.2521957162

		3		11		2005		14		54		4		0		110001		0.049		0.514		-0.012		45		47		45		15		1452.4		189.1		0.2		-3.3		4.782		12.33		0		14524		0.516		5.45		51.646974742

		3		11		2005		14		54		7		0		110001		-0.096		0.455		0.067		46		47		42		15		1452.4		167.6		-0.9		0		5.347		12.33		0		14524		0.465		348.09		46.9819114128

		3		11		2005		14		54		10		0		110001		-0.201		0.455		-0.004		47		47		45		15		1452.4		163.8		-1.7		2.5		5.285		12.33		0		14524		0.497		336.17		49.7435422945

		3		11		2005		14		54		13		0		110001		-0.097		0.491		-0.012		45		46		45		15		1452.4		174.9		-1.3		-0.1		5.099		12.33		0		14524		0.5		348.82		50.0633598553

		3		11		2005		14		54		16		0		110001		0.004		0.441		0.031		45		46		44		15		1452.4		186.5		-0.3		-2.6		5.076		12.33		0		14524		0.441		0.52		44.2106322054

		3		11		2005		14		54		19		0		110001		-0.051		0.517		-0.107		47		46		44		15		1452.4		172.9		-1.4		0.5		5.672		12.33		0		14524		0.52		354.37		53.0413989257

		3		11		2005		14		54		22		0		110001		-0.23		0.477		-0.031		44		47		44		15		1452.4		161.3		-1.6		1.6		5.014		12.33		0		14524		0.53		334.26		53.0462062734

		3		11		2005		14		54		25		0		110001		-0.053		0.515		-0.061		47		46		43		15		1452.4		172.4		-0.2		-1.7		5.617		12.33		0		14524		0.518		354.12		52.1301256473

		3		11		2005		14		54		28		0		110001		-0.041		0.488		-0.032		46		46		44		15		1452.4		179.1		-1		0.6		4.751		12.33		0		14524		0.49		355.2		49.0763690588

		3		11		2005		14		54		31		0		110001		-0.026		0.437		0.035		45		46		45		15		1452.4		186.1		-1.7		2.9		5.068		12.33		0		14524		0.438		356.6		43.9169671084

		3		11		2005		14		54		34		0		110001		0.062		0.421		0.083		48		47		45		15		1452.4		199		-0.9		0.3		5.292		12.33		0		14524		0.426		8.38		43.3559684473

		3		11		2005		14		54		37		0		110001		0.174		0.478		-0.029		44		47		44		15		1452.4		203.3		-0.2		-2.6		5.339		12.33		0		14524		0.509		20		50.9510549449

		3		11		2005		14		54		40		0		110001		-0.068		0.471		0.032		43		47		44		15		1452.4		175.5		-1.3		1.1		4.813		12.33		0		14524		0.476		351.78		47.6958069436

		3		11		2005		14		54		43		0		110001		-0.156		0.444		0.034		45		48		46		15		1452.4		165.7		-1.6		1.9		4.991		12.33		0		14524		0.471		340.64		47.1834716824

		3		11		2005		14		54		46		0		110001		0.008		0.437		0.068		45		44		45		15		1452.4		177.6		-0.7		-1.6		5.308		12.33		0		14524		0.437		1.05		44.2331323783

		3		11		2005		14		54		49		0		110001		0.06		0.462		-0.016		46		45		45		15		1452.4		189.2		-0.8		-1.7		5.316		12.33		0		14524		0.466		7.4		46.6154480832

		3		11		2005		14		54		52		0		110001		0.123		0.508		-0.048		45		46		46		15		1452.4		198		-1.5		0.8		5.61		12.33		0		14524		0.523		13.61		52.4878081082

		3		11		2005		14		54		55		0		110001		0.094		0.474		0.048		50		47		45		15		1452.4		200.8		-2.2		3		5.455		12.33		0		14524		0.483		11.22		48.5608896129

		3		11		2005		14		54		58		0		110001		0.097		0.494		0.03		44		45		43		15		1452.4		197.5		-1.3		1.2		5.486		12.33		0		14524		0.503		11.11		50.4326283273

		3		11		2005		14		55		1		0		110001		0.053		0.492		-0.038		46		44		45		15		1452.4		191.1		-0.5		-1.9		5.439		12.33		0		14524		0.495		6.15		49.6303334665

		3		11		2005		14		55		4		0		110001		0.027		0.538		-0.027		44		45		43		15		1452.4		184.6		-0.3		-3.2		5.331		12.33		0		14524		0.539		2.87		53.9353316482

		3		11		2005		14		55		7		0		110001		-0.003		0.478		0.081		45		46		43		15		1452.4		180.7		-0.5		-2.9		5.594		12.33		0		14524		0.478		359.64		48.482367929

		3		11		2005		14		55		10		0		110001		-0.08		0.492		-0.056		47		46		44		15		1452.4		176.4		-0.9		1		5.053		12.33		0		14524		0.498		350.76		50.1597448159

		3		11		2005		14		55		13		0		110001		-0.077		0.441		0.102		48		45		45		15		1452.4		179.1		-1.5		2.9		5.617		12.33		0		14524		0.448		350.1		45.9144857316

		3		11		2005		14		55		16		0		110001		0.023		0.513		-0.032		45		47		45		15		1452.4		188.7		-1.1		-0.1		4.875		12.33		0		14524		0.514		2.57		51.4511418727

		3		11		2005		14		55		19		0		110001		0.067		0.491		0.061		48		45		45		15		1452.4		195.1		-0.8		-1.9		5.478		12.33		0		14524		0.496		7.77		49.9290496605

		3		11		2005		14		55		22		0		110001		0.11		0.447		0.038		46		46		46		15		1452.4		197.2		-0.9		-0.9		5.718		12.33		0		14524		0.46		13.82		46.1901504652

		3		11		2005		14		55		25		0		110001		0.013		0.473		0.012		47		47		45		15		1452.4		189.9		-2.4		4.7		5.339		12.33		0		14524		0.473		1.57		47.3330751167

		3		11		2005		14		55		28		0		110001		0.083		0.495		-0.026		45		43		46		15		1452.4		199		-1		0.9		5.2		12.33		0		14524		0.502		9.52		50.2583326425

		3		11		2005		14		55		31		0		110001		0.205		0.456		0.023		45		44		44		15		1452.4		205.7		0.3		-3.5		5.525		12.33		0		14524		0.5		24.21		50.0489760135

		3		11		2005		14		55		34		0		110001		0.137		0.443		0.011		45		47		43		15		1452.4		197.5		-0.9		-1.9		5.525		12.33		0		14524		0.464		17.18		46.3830788111

		3		11		2005		14		55		37		0		110001		0.115		0.536		-0.088		45		44		45		15		1452.4		190.3		-1.4		1		5.586		12.33		0		14524		0.548		12.11		55.5216174116

		3		11		2005		14		55		40		0		110001		0.028		0.502		-0.03		45		43		43		15		1452.4		191.1		-2.1		3		5.145		12.33		0		14524		0.503		3.19		50.3674498064

		3		11		2005		14		55		43		0		110001		0.156		0.448		-0.093		46		47		44		15		1452.4		208		-0.9		-0.6		5.246		12.33		0		14524		0.474		19.2		48.3413901331

		3		11		2005		14		55		46		0		110001		0.325		0.358		-0.007		45		47		45		15		1452.4		226		0.1		-3.1		5.385		12.33		0		14524		0.484		42.23		48.3567989015

		3		11		2005		14		55		49		0		110001		0.265		0.409		0.038		45		47		44		15		1452.4		215		-1.2		1.2		5.795		12.33		0		14524		0.487		32.94		48.8825122104

		3		11		2005		14		55		52		0		110001		-0.04		0.471		-0.006		45		46		46		15		1452.4		180		-2		2.4		5.254		12.33		0		14524		0.473		355.15		47.2733540168

		3		11		2005		14		55		55		0		110001		-0.005		0.473		0.107		45		44		44		15		1452.4		177.6		-1		0.3		5.138		12.33		0		14524		0.473		359.39		48.4977319057

		3		11		2005		14		55		58		0		110001		0.159		0.514		-0.046		45		46		45		15		1452.4		200.1		0.7		-3.8		4.905		12.33		0		14524		0.538		17.19		53.999351848

		3		11		2005		14		56		1		0		110001		0.202		0.45		-0.015		45		45		44		15		1452.4		204.9		-0.8		-1		5.246		12.33		0		14524		0.493		24.17		49.3486575299

		3		11		2005		14		56		4		0		110001		0.003		0.473		0.104		47		49		44		15		1452.4		185		-1.5		2.5		4.905		12.33		0		14524		0.473		0.36		48.4307753397

		3		11		2005		14		56		7		0		110001		-0.161		0.551		-0.107		46		42		44		15		1452.4		169.1		-1.1		0.7		5.169		12.33		0		14524		0.574		343.71		58.3927221493

		3		11		2005		14		56		10		0		110001		-0.066		0.424		0.089		46		46		45		15		1452.4		173.9		1		-4.2		5.339		12.33		0		14524		0.429		351.15		43.823851953

		3		11		2005		14		56		13		0		110001		-0.218		0.43		0.045		45		45		42		15		1452.4		154.8		-1		0.3		5.316		12.33		0		14524		0.482		333.12		48.4199339116

		3		11		2005		14		56		16		0		110001		-0.232		0.423		0.002		47		45		44		15		1452.4		159.2		-2		0.4		4.983		12.33		0		14524		0.482		331.26		48.2448961031

		3		11		2005		14		56		19		0		110001		-0.084		0.505		0.023		45		46		43		15		1452.4		172.7		-0.4		-2.3		5.316		12.33		0		14524		0.512		350.56		51.2454876062

		3		11		2005		14		56		22		0		110001		-0.206		0.432		0.021		45		45		46		15		1452.4		166.5		-1.9		3.1		5.099		12.33		0		14524		0.479		334.51		47.9062626386

		3		11		2005		14		56		25		0		110001		-0.037		0.507		-0.022		45		47		45		15		1452.4		179		0.2		-3.9		5.393		12.33		0		14524		0.508		355.83		50.8824134648

		3		11		2005		14		56		28		0		110001		-0.064		0.515		0.004		45		45		43		15		1452.4		172.9		-1		0.7		5.625		12.33		0		14524		0.519		352.92		51.8976878098

		3		11		2005		14		56		31		0		110001		-0.096		0.49		-0.014		46		47		42		15		1452.4		178.6		-1.3		0.8		5.006		12.33		0		14524		0.499		348.92		49.9511761623

		3		11		2005		14		56		34		0		110001		0.012		0.463		0.003		46		46		44		15		1452.4		188		-0.6		-2.3		5.192		12.33		0		14524		0.463		1.48		46.3165197311

		3		11		2005		14		56		37		0		110001		0.078		0.516		-0.065		45		45		45		15		1452.4		187.4		-0.6		-2.4		5.261		12.33		0		14524		0.522		8.6		52.5894476107

		3		11		2005		14		56		40		0		110001		-0.03		0.44		0.027		45		47		43		15		1452.4		175.5		-0.8		1.4		5.316		12.33		0		14524		0.441		356.1		44.1847258677

		3		11		2005		14		56		43		0		110001		-0.198		0.446		-0.026		45		45		44		15		1452.4		168.5		-1.5		2.4		5.076		12.33		0		14524		0.488		336.06		48.866757617

		3		11		2005		14		56		46		0		110001		-0.016		0.412		0.12		45		46		44		15		1452.4		178.3		0		-3.4		4.975		12.33		0		14524		0.412		357.78		42.9418211072

		3		11		2005		14		56		49		0		110001		0.013		0.503		-0.019		43		46		46		15		1452.4		181.5		-0.7		-2.5		4.998		12.33		0		14524		0.503		1.48		50.3526563351

		3		11		2005		14		56		52		0		110001		0.015		0.494		-0.007		44		46		43		15		1452.4		184.7		-1		1.8		4.991		12.33		0		14524		0.494		1.74		49.4277250134

		3		11		2005		14		56		55		0		110001		0.093		0.454		0.008		48		44		43		15		1452.4		199.6		-1		0.5		4.72		12.33		0		14524		0.463		11.58		46.3496494054

		3		11		2005		14		56		58		0		110001		0.235		0.41		0.008		46		47		43		15		1452.4		214.1		0		-3.4		4.936		12.33		0		14524		0.473		29.82		47.2640455315

		3		11		2005		14		57		1		0		110001		0.137		0.44		0.043		45		44		45		15		1452.4		202.9		-0.9		-0.9		5.439		12.33		0		14524		0.461		17.29		46.2836904319

		3		11		2005		14		57		4		0		110001		-0.091		0.456		0.006		46		44		44		15		1452.4		179.1		-1.7		3.5		4.944		12.33		0		14524		0.465		348.71		46.5030106552

		3		11		2005		14		57		7		0		110001		-0.125		0.457		0.16		43		43		42		15		1452.4		177.8		-1.9		1		5.911		12.33		0		14524		0.474		344.7		50.0073994525

		3		11		2005		14		57		10		0		110001		-0.051		0.48		0.009		45		46		44		15		1452.4		177.8		-0.4		-2.8		5.602		12.33		0		14524		0.483		353.94		48.278566673

		3		11		2005		14		57		13		0		110001		-0.054		0.515		0.026		45		47		45		15		1452.4		174.5		-0.2		-3.4		4.89		12.33		0		14524		0.518		354.01		51.8475650344

		3		11		2005		14		57		16		0		110001		-0.077		0.48		0.035		46		43		45		15		1452.4		173.2		-1.2		2.5		4.48		12.33		0		14524		0.486		350.89		48.7395116923

		3		11		2005		14		57		19		0		110001		-0.003		0.449		0.011		43		45		46		15		1452.4		188.1		-1.1		0.2		4.426		12.33		0		14524		0.449		359.62		44.9144742817

		3		11		2005		14		57		22		0		110001		0.134		0.502		0.057		44		46		43		15		1452.4		200.5		-0.6		-2.3		4.464		12.33		0		14524		0.52		14.95		52.269398313

		3		11		2005		14		57		25		0		110001		0.152		0.44		0.016		45		46		43		15		1452.4		199.4		-1.5		-0.1		5.037		12.32		0		14524		0.466		19.06		46.5789652096

		3		11		2005		14		57		28		0		110001		0.024		0.482		-0.008		45		47		42		15		1452.4		189.6		-1.2		0.9		4.96		12.32		0		14524		0.483		2.85		48.266344382

		3		11		2005		14		57		31		0		110001		-0.182		0.466		-0.003		45		43		42		15		1452.4		174.4		-1.9		3.7		5.192		12.33		0		14524		0.5		338.67		50.0288916527

		3		11		2005		14		57		34		0		110001		-0.097		0.46		-0.015		44		45		45		15		1452.4		179.7		-1.1		0.6		4.503		12.32		0		14524		0.47		348.09		47.035518494

		3		11		2005		14		57		37		0		110001		0.039		0.495		0.047		45		44		42		15		1452.4		190.2		-0.2		-3.5		4.611		12.32		0		14524		0.497		4.5		49.8753446103

		3		11		2005		14		57		40		0		110001		0.056		0.526		0.025		45		46		44		15		1452.4		191.3		-0.6		-2.1		4.464		12.32		0		14524		0.529		6.08		52.956302741

		3		11		2005		14		57		43		0		110001		-0.062		0.474		-0.019		46		45		46		15		1452.4		179.7		-1.1		1.4		4.565		12.32		0		14524		0.478		352.55		47.8415091735

		3		11		2005		14		57		46		0		110001		-0.05		0.462		0.072		50		45		45		15		1452.4		176		-0.7		-0.8		4.635		12.32		0		14524		0.465		353.82		47.0242490636

		3		11		2005		14		57		49		0		110001		-0.01		0.296		-0.004		44		48		44		15		1452.4		178.9		-0.6		-2.1		5.455		12.32		0		14524		0.296		358.07		29.6195881133

		3		11		2005		14		57		52		0		110001		0.016		-0.072		0.024		41		47		43		15		1452.4		179.1		-1		-1		5.385		12.33		0		14524		0.074		167.47		7.7562877719

		3		11		2005		14		57		55		0		110001		-0.061		0.051		-0.051		41		49		40		15		1452.4		178		-0.9		-0.3		5.277		12.33		0		14524		0.08		309.9		9.4461632423

		3		11		2005		14		57		58		0		110001		0.008		-0.046		0.027		43		37		47		15		1452.4		177.6		-0.7		0		5.254		12.32		0		14524		0.047		170.13		5.3935146241

		3		11		2005		14		58		1		0		110001		-0.031		-0.025		0.008		44		44		42		15		1452.4		178.1		-0.5		-0.4		5.47		12.33		0		14524		0.04		231.12		4.0620192023

		3		11		2005		14		58		4		0		110001		-0.005		-0.046		0.035		44		47		45		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.5		5.378		12.32		0		14524		0.046		186.2		5.8017238817

		3		11		2005		14		58		7		0		110001		0.032		0		-0.03		45		52		37		15		1452.4		178		-0.9		-0.4		5.385		12.33		0		14524		0.032		90		4.3863424399

		3		11		2005		14		58		10		0		110001		0.085		0.034		-0.028		41		52		43		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.447		12.33		0		14524		0.092		68.2		9.5734006497

		3		11		2005		14		58		13		0		110001		-0.044		-0.061		0.084		46		52		44		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.075		215.8		11.2751940116

		3		11		2005		14		58		16		0		110001		-0.007		-0.061		0.032		46		43		40		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.3		12.32		0		14524		0.061		186.55		6.9238717492

		3		11		2005		14		58		19		0		110001		0.016		0.03		-0.066		48		45		45		15		1452.4		178.2		-0.8		-0.4		5.424		12.33		0		14524		0.034		28.07		7.4242844773

		3		11		2005		14		58		22		0		110001		0.031		0.037		0.031		43		41		49		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.3		12.33		0		14524		0.048		39.96		5.7367238037

		3		11		2005		14		58		25		0		110001		0.006		-0.032		-0.02		41		39		48		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.532		12.33		0		14524		0.033		169.38		3.8209946349

		3		11		2005		14		58		28		0		110001		0.029		0.016		-0.045		47		51		42		15		1452.4		178		-0.7		-0.3		5.494		12.33		0		14524		0.033		61.11		5.5874860179

		3		11		2005		14		58		31		0		110001		-0.045		-0.106		0.097		42		42		44		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.184		12.33		0		14524		0.115		203		15.0565600321

		3		11		2005		14		58		34		0		110001		0.008		-0.058		-0.069		43		44		38		15		1452.4		178.1		-0.9		-0.4		5.432		12.33		0		14524		0.059		172.15		9.0493093659

		3		11		2005		14		58		37		0		110001		0.049		0.016		0.033		43		42		40		15		1452.4		178		-0.8		-0.4		5.246		12.33		0		14524		0.052		71.92		6.1204574992

		3		11		2005		14		58		40		0		110001		-0.098		-0.046		0.028		42		43		44		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.3		12.33		0		14524		0.108		244.86		11.1821285988

		3		11		2005		14		58		43		0		110001		0.001		-0.043		0.05		43		46		44		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.114		12.33		0		14524		0.043		178.67		6.5954529791

		3		11		2005		14		58		46		0		110001		-0.026		0.022		0.044		46		47		42		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.463		12.32		0		14524		0.034		310.24		5.5641710973

		3		11		2005		14		58		49		0		110001		0		-0.002		-0.056		46		41		45		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.463		12.33		0		14524		0.002		180		5.6035702904

		3		11		2005		14		58		52		0		110001		-0.013		0.012		0.01		42		42		42		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.571		12.33		0		14524		0.018		312.71		2.0322401433

		3		11		2005		14		58		55		0		110001		0.029		-0.042		0.114		43		45		41		15		1452.4		178.1		-0.8		-0.4		5.408		12.33		0		14524		0.051		145.38		12.4903963108

		3		11		2005		14		58		58		0		110001		-0.028		-0.027		0.064		50		43		42		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.393		12.33		0		14524		0.039		226.04		7.4893257373

		3		11		2005		14		59		1		0		110001		0.019		-0.005		-0.003		46		47		44		15		1452.4		177.7		-0.5		-0.1		5.347		12.33		0		14524		0.02		104.74		1.9874606914

		3		11		2005		14		59		4		0		110001		0.005		0.004		0.015		49		47		42		15		1452.4		178.1		-0.7		-0.4		5.285		12.33		0		14524		0.006		51.34		1.630950643

		3		11		2005		14		59		7		0		110001		0.011		-0.004		0.057		49		46		39		15		1452.4		178.1		-1		-0.4		5.494		12.33		0		14524		0.012		109.98		5.8189346104

		3		11		2005		14		59		10		0		110001		-0.004		-0.037		-0.03		44		47		38		15		1452.4		178.1		-1		-0.4		5.122		12.33		0		14524		0.037		186.17		4.7801673611

		3		11		2005		14		59		13		0		110001		-0.026		0.003		0.017		44		45		40		15		1452.4		178.2		0.3		-0.4		5.176		12.32		0		14524		0.026		276.58		3.1208973069

		3		11		2005		14		59		16		0		110001		0.047		-0.052		0.106		40		48		45		15		1452.4		178.5		0.8		-0.6		5.238		12.33		0		14524		0.07		137.89		12.7078715763

		3		11		2005		14		59		19		0		110001		-0.048		0.001		0.134		43		37		42		15		1452.4		179.4		0.6		-1.3		5.223		12.32		0		14524		0.048		271.19		14.2341139521

		3		11		2005		14		59		22		0		110001		0.028		-0.036		-0.048		41		52		42		15		1452.4		178.5		1.5		-0.6		5.339		12.33		0		14524		0.046		142.13		6.6211781429

		3		11		2005		14		59		25		0		110001		0.054		-0.008		-0.042		45		49		45		15		1452.4		178.5		2.4		-0.6		5.447		12.33		0		14524		0.055		98.43		6.8876701431

		3		11		2005		14		59		28		0		110001		0.046		0.07		-0.095		43		42		43		15		1452.4		179.3		1.9		-1.3		5.339		12.33		0		14524		0.084		33.31		12.6653069446

		3		11		2005		14		59		31		0		110001		-0.036		-0.023		-0.014		44		45		45		15		1452.4		178.7		1.5		-0.8		5.408		12.33		0		14524		0.043		237.43		4.4955533586

		3		11		2005		14		59		34		0		110001		-0.027		0.025		-0.045		46		50		43		15		1452.4		178.9		2.6		-1		5.083		12.33		0		14524		0.037		312.8		5.8129166517

		3		11		2005		14		59		37		0		110001		0.04		0.008		0.025		43		45		42		15		1452.4		178.4		4.4		-0.8		5.192		12.33		0		14524		0.041		78.69		4.7843494856

		3		11		2005		14		59		40		0		110001		-0.117		-0.089		0.061		44		43		46		15		1452.4		179.1		1.8		-1.4		4.975		12.33		0		14524		0.147		232.74		15.9157155039

		3		11		2005		14		59		43		0		110001		-0.004		0.013		-0.051		44		51		44		15		1452.4		178.7		1.9		-1.1		5.076		12.33		0		14524		0.014		342.9		5.2782572882

		3		11		2005		14		59		46		0		110001		0.007		-0.039		-0.033		45		51		44		15		1452.4		178.7		0.5		-0.8		5.153		12.33		0		14524		0.04		169.82		5.1565492337

		3		11		2005		14		59		49		0		110001		-0.023		-0.02		0.03		47		50		40		15		1452.4		179		1.1		-1.1		5.261		12.33		0		14524		0.03		228.99		4.2766809561

		3		11		2005		14		59		52		0		110001		-0.007		-0.035		-0.008		47		41		45		15		1452.4		179.1		0.9		-1.1		5.261		12.33		0		14524		0.036		191.31		3.6578682316

		3		11		2005		14		59		55		0		110001		0.022		-0.046		0.128		46		43		42		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.238		12.33		0		14524		0.051		154.44		13.7782437197

		3		11		2005		14		59		58		0		110001		0.007		0.017		-0.015		46		47		41		15		1452.4		178.9		1		-1		5.176		12.33		0		14524		0.018		22.38		2.3727621035

		3		11		2005		15		0		1		0		110001		0.005		0.017		-0.087		47		46		40		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.076		12.32		0		14524		0.018		16.39		8.8786260198

		3		11		2005		15		0		4		0		110001		-0.015		0.008		-0.028		45		48		47		15		1452.4		179		0.7		-1		5.393		12.33		0		14524		0.017		298.07		3.2756678708

		3		11		2005		15		0		7		0		110001		-0.01		-0.028		0.011		44		47		41		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.463		12.32		0		14524		0.03		199.65		3.1701734968

		3		11		2005		15		0		10		0		110001		-0.014		-0.043		0.057		42		49		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.099		12.33		0		14524		0.045		198.03		7.2759879054

		3		11		2005		15		0		13		0		110001		-0.012		0.046		-0.027		43		44		44		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.509		12.33		0		14524		0.048		345.38		5.4671747731

		3		11		2005		15		0		16		0		110001		-0.007		0.013		-0.098		42		45		40		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.145		12.32		0		14524		0.015		331.7		9.9106003854

		3		11		2005		15		0		19		0		110001		-0.017		-0.019		-0.122		43		45		41		15		1452.4		179.1		0.9		-1.1		5.285		12.32		0		14524		0.025		221.82		12.4635468467

		3		11		2005		15		0		22		0		110001		-0.01		0		-0.035		43		48		44		15		1452.4		179		0.8		-1		4.905		12.32		0		14524		0.01		270		3.6400549446

		3		11		2005		15		0		25		0		110001		0.022		-0.004		-0.046		45		42		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.285		12.32		0		14524		0.022		100.3		5.114684741

		3		11		2005		15		0		28		0		110001		0.016		0.047		-0.035		44		44		41		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.285		12.33		0		14524		0.05		18.8		6.0745370194

		3		11		2005		15		0		31		0		110001		0.035		0.001		0.037		49		46		48		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.223		12.33		0		14524		0.035		88.36		5.0941142508

		3		11		2005		15		0		34		0		110001		-0.031		-0.03		0.061		42		47		50		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.385		12.32		0		14524		0.043		225.94		7.4712783377

		3		11		2005		15		0		37		0		110001		-0.045		-0.001		-0.031		43		44		48		15		1452.4		179		-0.4		-1.1		5.308		12.32		0		14524		0.045		268.73		5.4653453688

		3		11		2005		15		0		40		0		110001		-0.029		-0.021		0.015		46		45		50		15		1452.4		179.1		0		-1.1		4.929		12.32		0		14524		0.036		234.09		3.8820097888

		3		11		2005		15		0		43		0		110001		0.005		-0.003		-0.018		44		42		41		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		4.658		12.32		0		14524		0.006		120.96		1.8920887928

		3		11		2005		15		0		46		0		110001		0.003		0.007		-0.051		46		47		51		15		1452.4		179		0.8		-1		4.557		12.32		0		14524		0.008		23.2		5.1565492337

		3		11		2005		15		0		49		0		110001		-0.001		-0.04		0.039		43		46		54		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.557		12.32		0		14524		0.04		181.43		5.5874860179

		3		11		2005		15		0		52		0		110001		-0.015		0.041		-0.071		51		49		45		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.929		12.33		0		14524		0.044		339.9		8.3348665256

		3		11		2005		15		0		55		0		110001		0.072		0.06		-0.026		64		45		44		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.882		12.32		0		14524		0.094		50.19		9.7262531326

		3		11		2005		15		0		58		0		110001		0.036		0.027		-0.067		65		44		37		15		1452.4		179		0.4		-1.1		4.619		12.32		0		14524		0.045		53.13		8.0709355096

		3		11		2005		15		1		1		0		110001		0.036		0.018		-0.156		65		44		40		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.192		12.33		0		14524		0.04		63.43		16.1108658985

		3		11		2005		15		1		4		0		110001		0.038		0.027		-0.004		60		43		52		15		1452.4		179.2		0.7		-1.2		5.099		12.33		0		14524		0.047		54.61		4.6786750261

		3		11		2005		15		1		7		0		110001		0.015		-0.019		0.013		52		44		43		15		1452.4		179.7		-0.6		-1.6		5.145		12.33		0		14524		0.024		141.71		2.7477263328

		3		11		2005		15		1		10		0		110001		-0.05		0		-0.082		47		42		43		15		1452.4		179		0.5		-1		5.3		12.33		0		14524		0.05		270		9.6041657628

		3		11		2005		15		1		13		0		110001		0.062		0.054		0.13		45		49		41		15		1452.4		178.8		0.1		-0.9		5.323		12.33		0		14524		0.082		48.95		15.3818074361

		3		11		2005		15		1		16		0		110001		0.049		-0.012		0.009		47		44		43		15		1452.4		179		0.6		-1		5.261		12.33		0		14524		0.05		103.76		5.1244511901

		3		11		2005		15		1		19		0		110001		0.05		0.009		0.019		48		44		44		15		1452.4		179.2		0.9		-1.2		5.347		12.32		0		14524		0.051		79.8		5.4240206489

		3		11		2005		15		1		22		0		110001		-0.062		-0.048		0.03		46		45		40		15		1452.4		179.1		1.1		-1.1		5.184		12.33		0		14524		0.078		232.25		8.3952367447

		3		11		2005		15		1		25		0		110001		-0.032		0.006		-0.261		48		41		38		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		5.029		12.32		0		14524		0.033		280.62		26.3022812699

		3		11		2005		15		1		28		0		110001		0.001		0.015		-0.12		45		50		44		15		1452.4		178.9		1.8		-1		5.23		12.32		0		14524		0.015		3.81		12.0938000645

		3		11		2005		15		1		31		0		110001		-0.046		-0.048		0.077		44		43		39		15		1452.4		179		0.6		-1		5.037		12.33		0		14524		0.066		223.78		10.1730034896

		3		11		2005		15		1		34		0		110001		-0.034		0.006		-0.014		44		45		46		15		1452.4		179.1		0.2		-1.1		4.913		12.32		0		14524		0.035		280.01		3.725587202

		3		11		2005		15		1		37		0		110001		0.032		-0.006		0.017		43		47		38		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.712		12.32		0		14524		0.033		100.62		3.6728735344

		3		11		2005		15		1		40		0		110001		-0.001		-0.032		-0.029		42		39		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.495		12.32		0		14524		0.032		181.79		4.3197222133

		3		11		2005		15		1		43		0		110001		-0.005		-0.022		-0.102		45		49		47		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.983		12.33		0		14524		0.023		192.8		10.4465305245

		3		11		2005		15		1		46		0		110001		-0.033		-0.002		-0.056		40		47		39		15		1452.4		178.9		0.7		-1		4.913		12.33		0		14524		0.033		266.53		6.5030761952

		3		11		2005		15		1		49		0		110001		0.015		0.033		-0.049		45		40		42		15		1452.4		179		0.8		-1		4.642		12.33		0		14524		0.036		24.44		6.0950799831

		3		11		2005		15		1		52		0		110001		-0.046		-0.007		-0.046		46		47		44		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.998		12.33		0		14524		0.047		261.35		6.5429351212

		3		11		2005		15		1		55		0		110001		-0.027		0.026		-0.117		44		44		43		15		1452.4		179		0.4		-1.1		5.053		12.33		0		14524		0.037		313.92		12.2857641195

		3		11		2005		15		1		58		0		110001		-0.039		-0.039		-0.063		48		46		39		15		1452.4		178.9		1.1		-1		5.138		12.33		0		14524		0.055		225		8.3731714422

		3		11		2005		15		2		1		0		110001		0.026		-0.041		0.09		52		44		40		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		5.277		12.33		0		14524		0.049		147.62		10.2259473889

		3		11		2005		15		2		4		0		110001		-0.049		0.021		0		43		41		39		15		1452.4		178.8		1.9		-0.9		5.246		12.33		0		14524		0.053		293.2		5.3310411741

		3		11		2005		15		2		7		0		110001		-0.003		-0.033		0.047		44		42		45		15		1452.4		178.9		1.6		-1		4.913		12.32		0		14524		0.033		185.19		5.7506521369

		3		11		2005		15		2		10		0		110001		0.017		0.039		0.075		47		43		45		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		4.813		12.33		0		14524		0.043		23.55		8.6226446059

		3		11		2005		15		2		13		0		110001		-0.011		0.075		-0.053		51		47		40		15		1452.4		178.8		1.3		-0.9		5.076		12.32		0		14524		0.076		351.66		9.2493242996

		3		11		2005		15		2		16		0		110001		-0.054		0.006		-0.061		42		43		43		15		1452.4		178		2.5		-0.4		5.254		12.32		0		14524		0.054		276.34		8.1688432474

		3		11		2005		15		2		19		0		110001		0.004		0.002		0.022		43		43		43		15		1452.4		178.7		1.9		-0.8		5.176		12.33		0		14524		0.004		63.43		2.2449944321

		3		11		2005		15		2		22		0		110001		-0.06		-0.049		0.164		41		44		39		15		1452.4		179.4		0.9		-1.3		5.114		12.33		0		14524		0.077		230.76		18.1375301516

		3		11		2005		15		2		25		0		110001		-0.002		-0.019		0.091		45		44		36		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		4.789		12.32		0		14524		0.019		186.01		9.2983869569

		3		11		2005		15		2		28		0		110001		0.06		0.032		0.037		50		43		37		15		1452.4		178.7		0.8		-0.8		4.728		12.32		0		14524		0.068		61.93		7.7414468932

		3		11		2005		15		2		31		0		110001		0.013		-0.023		0.242		52		44		38		15		1452.4		178.9		1		-1		4.449		12.32		0		14524		0.026		150.52		24.3437877086

		3		11		2005		15		2		34		0		110001		0.015		0.006		-0.096		63		45		41		15		1452.4		179.1		0.9		-1.2		4.658		12.32		0		14524		0.016		68.2		9.7349884438

		3		11		2005		15		2		37		0		110001		0.026		0.005		0.047		64		48		46		15		1452.4		180.1		-3		-2		4.596		12.33		0		14524		0.026		79.11		5.3944415837

		3		11		2005		15		2		40		0		110001		0.023		-0.043		0.077		59		47		43		15		1452.4		179.3		0.1		-1.3		4.751		12.33		0		14524		0.049		151.86		9.1142745186

		3		11		2005		15		2		43		0		110001		0.02		-0.033		-0.032		53		49		38		15		1452.4		178.2		2.3		-0.5		4.712		12.33		0		14524		0.039		148.78		5.0129831438

		3		11		2005		15		2		46		0		110001		0.021		-0.07		0.03		51		46		42		15		1452.4		178.7		1.3		-0.8		4.875		12.33		0		14524		0.073		163.3		7.9

		3		11		2005		15		2		49		0		110001		0.023		-0.033		-0.009		41		48		47		15		1452.4		179.3		0.1		-1.3		4.596		12.33		0		14524		0.04		145.12		4.1218927691

		3		11		2005		15		2		52		0		110001		0.019		0.001		-0.047		40		48		47		15		1452.4		179.1		0.6		-1.1		4.673		12.33		0		14524		0.019		86.99		5.0705029336

		3		11		2005		15		2		55		0		110001		0.012		0.025		-0.079		44		43		38		15		1452.4		178.7		1.2		-0.8		4.859		12.33		0		14524		0.028		25.64		8.3725742756

		3		11		2005		15		2		58		0		110001		0.025		-0.024		-0.007		49		48		43		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.153		12.33		0		14524		0.035		133.83		3.5355339059

		3		11		2005		15		3		1		0		110001		0.078		-0.057		-0.101		44		50		43		15		1452.4		179		0.6		-1.1		5.331		12.33		0		14524		0.097		126.16		13.9764086947

		3		11		2005		15		3		4		0		110001		0.044		0.016		0.131		42		44		40		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.463		12.33		0		14524		0.047		70.02		13.9115060292

		3		11		2005		15		3		7		0		110001		-0.056		0.073		-0.14		48		50		42		15		1452.4		178.8		1		-1		5.13		12.33		0		14524		0.092		322.51		16.7526117367

		3		11		2005		15		3		10		0		110001		-0.033		-0.004		0.075		43		48		49		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.091		12.33		0		14524		0.033		263.09		8.2036577208

		3		11		2005		15		3		13		0		110001		0.023		0.003		0.04		42		48		45		15		1452.4		179.1		0.4		-1.1		5.347		12.33		0		14524		0.023		82.57		4.6238512087

		3		11		2005		15		3		16		0		110001		-0.052		0.034		-0.165		46		51		44		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.161		12.33		0		14524		0.062		303.18		17.6309387158

		3		11		2005		15		3		19		0		110001		0.042		-0.023		-0.002		40		52		45		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.532		12.33		0		14524		0.048		118.71		4.7927027865

		3		11		2005		15		3		22		0		110001		-0.082		-0.028		-0.065		44		46		44		15		1452.4		179		0.7		-1		4.836		12.33		0		14524		0.087		251.15		10.8318973407

		3		11		2005		15		3		25		0		110001		0.033		-0.061		0.05		41		42		46		15		1452.4		179		0.7		-1		4.844		12.33		0		14524		0.069		151.59		8.5498537999

		3		11		2005		15		3		28		0		110001		-0.057		0.038		-0.059		46		47		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.464		12.33		0		14524		0.069		303.69		9.0410176418

		3		11		2005		15		3		31		0		110001		0.018		0.02		0.033		42		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1		4.604		12.33		0		14524		0.027		41.99		4.2579337712

		3		11		2005		15		3		34		0		110001		0.017		-0.008		-0.147		47		47		43		15		1452.4		179		0.7		-1		4.697		12.33		0		14524		0.019		115.2		14.8195816405

		3		11		2005		15		3		37		0		110001		0.028		0.019		0.006		44		41		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.967		12.33		0		14524		0.034		55.84		3.4365680555

		3		11		2005		15		3		40		0		110001		0.088		-0.096		0.175		46		43		47		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.153		12.33		0		14524		0.13		137.49		21.813986339

		3		11		2005		15		3		43		0		110001		0.018		0.041		-0.106		44		46		52		15		1452.4		179		0.5		-1.1		5.37		12.33		0		14524		0.045		23.7		11.506954419

		3		11		2005		15		3		46		0		110001		-0.016		-0.094		0.078		48		42		44		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.532		12.33		0		14524		0.095		189.66		12.3190908755

		3		11		2005		15		3		49		0		110001		0.025		-0.008		0.007		47		39		49		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.192		12.33		0		14524		0.026		107.74		2.7166155414

		3		11		2005		15		3		52		0		110001		-0.035		0		0.059		52		45		42		15		1452.4		179		0.6		-1.1		5.354		12.33		0		14524		0.035		270		6.8600291545

		3		11		2005		15		3		55		0		110001		-0.066		0.053		-0.033		43		43		41		15		1452.4		179.1		0.7		-1.2		5.153		12.33		0		14524		0.085		308.77		9.085152723

		3		11		2005		15		3		58		0		110001		0.015		-0.037		0.006		50		49		41		15		1452.4		179		0.8		-1		5.184		12.33		0		14524		0.04		157.93		4.0373258476

		3		11		2005		15		4		1		0		110001		0.006		0.049		-0.035		40		46		38		15		1452.4		178.9		0.9		-1.1		5.068		12.33		0		14524		0.049		6.98		6.0514461082

		3		11		2005		15		4		4		0		110001		-0.025		-0.026		0.008		47		42		50		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.145		12.33		0		14524		0.036		223.88		3.6945906404

		3		11		2005		15		4		7		0		110001		-0.054		0		-0.055		43		45		49		15		1452.4		178.9		0.7		-1		4.72		12.33		0		14524		0.054		270		7.707788269

		3		11		2005		15		4		10		0		110001		-0.041		0.032		-0.056		41		49		44		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.743		12.33		0		14524		0.052		307.97		7.6426435217

		3		11		2005		15		4		13		0		110001		-0.044		0.058		-0.065		44		43		46		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.48		12.33		0		14524		0.073		322.82		9.759610648

		3		11		2005		15		4		16		0		110001		-0.035		0.044		-0.03		43		49		43		15		1452.4		179		0.3		-1		4.666		12.33		0		14524		0.056		321.5		6.3725975865

		3		11		2005		15		4		19		0		110001		-0.033		-0.002		-0.097		46		45		44		15		1452.4		179.2		0.1		-1.2		4.611		12.33		0		14524		0.033		266.53		10.2479266196

		3		11		2005		15		4		22		0		110001		0.046		0.014		-0.139		42		41		41		15		1452.4		178.7		1.7		-0.8		4.728		12.33		0		14524		0.048		73.07		14.7081609999

		3		11		2005		15		4		25		0		110001		0.026		0.027		-0.051		45		43		48		15		1452.4		178.9		1.2		-0.9		5.099		12.33		0		14524		0.037		43.92		6.3292969594

		3		11		2005		15		4		28		0		110001		0.053		0.022		-0.092		43		44		47		15		1452.4		179.3		-0.8		-1.2		5.246		12.33		0		14524		0.057		67.46		10.8429700728

		3		11		2005		15		4		31		0		110001		-0.015		0.043		-0.105		45		43		40		15		1452.4		179.8		0.2		-1.5		5.153		12.33		0		14524		0.046		340.77		11.4450862819

		3		11		2005		15		4		34		0		110001		0.041		0.011		-0.005		47		41		47		15		1452.4		178.9		1.4		-1		5.408		12.33		0		14524		0.042		74.98		4.2743420546

		3		11		2005		15		4		37		0		110001		-0.022		0.023		0.014		44		44		40		15		1452.4		178		1.9		-0.4		5.192		12.33		0		14524		0.032		316.27		3.4770677301

		3		11		2005		15		4		40		0		110001		0.085		0.048		0.101		47		43		41		15		1452.4		178.7		0.4		-0.9		5.215		12.33		0		14524		0.098		60.55		14.0463518395

		3		11		2005		15		4		43		0		110001		-0.046		-0.085		0.107		43		40		46		15		1452.4		178.5		1.1		-0.9		5.207		12.33		0		14524		0.097		208.42		14.4187378088

		3		11		2005		15		4		46		0		110001		0.071		0.07		0.009		43		47		43		15		1452.4		178.9		0.6		-1.1		5.053		12.33		0		14524		0.1		45.41		10.0109939566

		3		11		2005		15		4		49		0		110001		-0.011		-0.002		0.072		44		46		43		15		1452.4		179.4		-0.5		-1.3		4.936		12.33		0		14524		0.011		259.7		7.2862884928

		3		11		2005		15		4		52		0		110001		0.012		0.021		-0.067		42		47		43		15		1452.4		179		1.1		-1.1		4.611		12.33		0		14524		0.024		29.74		7.1232015274

		3		11		2005		15		4		55		0		110001		0.107		0.015		-0.001		46		44		42		15		1452.4		178.5		2.6		-0.7		4.72		12.33		0		14524		0.108		82.02		10.8050913925

		3		11		2005		15		4		58		0		110001		0.006		0.032		-0.065		47		48		41		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		4.534		12.33		0		14524		0.033		10.62		7.2698005475

		3		11		2005		15		5		1		0		110001		-0.018		-0.025		0.12		46		56		45		15		1452.4		179		-0.1		-1		4.666		12.33		0		14524		0.031		215.75		12.3891081196

		3		11		2005		15		5		4		0		110001		0.045		-0.004		-0.076		46		45		41		15		1452.4		178.9		0.9		-1		4.797		12.33		0		14524		0.045		95.08		8.8413799828

		3		11		2005		15		5		7		0		110001		-0.062		-0.006		0.047		41		43		39		15		1452.4		178.7		1.1		-0.9		4.519		12.33		0		14524		0.062		264.47		7.80320447

		3		11		2005		15		5		10		0		110001		0.1		0.085		-0.068		40		47		49		15		1452.4		179.1		0.7		-1.1		4.766		12.33		0		14524		0.131		49.64		14.7814072402

		3		11		2005		15		5		13		0		110001		-0.006		-0.016		0.097		43		42		39		15		1452.4		179.1		0.6		-1.1		5.153		12.33		0		14524		0.017		200.56		9.8493654618

		3		11		2005		15		5		16		0		110001		0.003		0.005		0.03		50		50		44		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		5.246		12.33		0		14524		0.006		30.96		3.056141358

		3		11		2005		15		5		19		0		110001		0.041		-0.029		-0.006		40		43		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.215		12.33		0		14524		0.05		125.27		5.0576674466

		3		11		2005		15		5		22		0		110001		0.034		-0.061		0.091		42		45		45		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.122		12.33		0		14524		0.07		150.87		11.4708325766

		3		11		2005		15		5		25		0		110001		-0.013		-0.014		0.108		45		48		43		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.169		12.33		0		14524		0.019		222.88		10.9676797911

		3		11		2005		15		5		28		0		110001		-0.052		-0.095		0.243		45		53		40		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		5.308		12.33		0		14524		0.108		208.69		26.6041350169

		3		11		2005		15		5		31		0		110001		-0.017		0.003		-0.008		45		47		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		5.06		12.33		0		14524		0.017		280.01		1.902629759

		3		11		2005		15		5		34		0		110001		0.028		-0.044		0.076		50		46		43		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.308		12.33		0		14524		0.052		147.53		9.2173748974

		3		11		2005		15		5		37		0		110001		0.027		-0.003		0.095		45		43		49		15		1452.4		179		0.8		-1		5.2		12.33		0		14524		0.027		96.34		9.8807894421

		3		11		2005		15		5		40		0		110001		-0.017		-0.034		0.106		48		46		46		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.681		12.33		0		14524		0.038		206.57		11.2609946275

		3		11		2005		15		5		43		0		110001		0.049		-0.056		0.044		45		44		44		15		1452.4		178.8		0.8		-1		4.642		12.33		0		14524		0.074		138.81		8.6446515257

		3		11		2005		15		5		46		0		110001		-0.102		0.107		-0.107		45		44		42		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.689		12.33		0		14524		0.148		316.37		18.2488355793

		3		11		2005		15		5		49		0		110001		0.044		0.03		0.042		48		46		43		15		1452.4		179.1		0.8		-1.2		4.689		12.33		0		14524		0.053		55.71		6.7823299831

		3		11		2005		15		5		52		0		110001		0.006		-0.045		-0.047		53		43		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.836		12.33		0		14524		0.045		172.41		6.5345237011

		3		11		2005		15		5		55		0		110001		-0.007		0.005		0.068		46		44		44		15		1452.4		179		0.8		-1		4.967		12.33		0		14524		0.009		305.54		6.8541957953

		3		11		2005		15		5		58		0		110001		-0.031		0.013		0.018		46		43		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.689		12.33		0		14524		0.034		292.75		3.813135193

		3		11		2005		15		6		1		0		110001		-0.002		-0.053		0.04		47		49		44		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.805		12.33		0		14524		0.053		182.16		6.6430414721

		3		11		2005		15		6		4		0		110001		0.019		0.012		0.004		44		46		50		15		1452.4		178.9		0.7		-1		5.145		12.33		0		14524		0.022		57.72		2.2825424421

		3		11		2005		15		6		7		0		110001		0.083		-0.107		0.192		38		44		50		15		1452.4		179.3		0.8		-1.3		5.006		12.33		0		14524		0.135		142.2		23.4951058734

		3		11		2005		15		6		10		0		110001		0.046		0.007		-0.009		41		41		50		15		1452.4		178.9		0.9		-1		5.083		12.33		0		14524		0.047		81.35		4.7391982444

		3		11		2005		15		6		13		0		110001		0.035		0.001		0.031		46		43		52		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.138		12.33		0		14524		0.035		88.36		4.6765371804

		3		11		2005		15		6		16		0		110001		-0.057		-0.008		-0.057		48		42		41		15		1452.4		179		0.7		-1.1		4.983		12.33		0		14524		0.058		262.01		8.1006172604

		3		11		2005		15		6		19		0		110001		-0.044		0.053		-0.121		43		46		42		15		1452.4		179		0.7		-1.1		5.401		12.33		0		14524		0.069		320.3		13.923361663

		3		11		2005		15		6		22		0		110001		0.019		-0.013		-0.067		46		44		45		15		1452.4		179		0.9		-1		5.215		12.33		0		14524		0.023		124.38		7.0844901016

		3		11		2005		15		6		25		0		110001		-0.03		-0.002		0.094		47		43		42		15		1452.4		179		0.9		-1		5.308		12.33		0		14524		0.03		266.19		9.8691438332

		3		11		2005		15		6		28		0		110001		-0.029		0.054		0.004		44		47		40		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.215		12.33		0		14524		0.061		331.76		6.1424750712

		3		11		2005		15		6		31		0		110001		-0.05		-0.004		0.025		50		47		45		15		1452.4		179		0.8		-1.1		5.277		12.33		0		14524		0.05		265.43		5.6044625077

		3		11		2005		15		6		34		0		110001		-0.071		-0.002		-0.047		44		47		41		15		1452.4		179		0.8		-1		5.254		12.33		0		14524		0.071		268.39		8.5170417399

		3		11		2005		15		6		37		0		110001		0.026		0.027		0.037		47		45		48		15		1452.4		178.8		0.8		-0.9		4.898		12.33		0		14524		0.037		43.92		5.2668776329

		3		11		2005		15		6		40		0		110001		-0.007		-0.031		-0.035		42		43		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		5.439		12.33		0		14524		0.032		192.72		4.7275786614

		3		11		2005		15		6		43		0		110001		0.012		-0.008		0.015		48		48		46		15		1452.4		179.1		0.8		-1.1		5.076		12.33		0		14524		0.014		123.69		2.0808652047

		3		11		2005		15		6		46		0		110001		-0.062		-0.088		0.15		46		42		43		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		5.393		12.33		0		14524		0.108		215.17		18.4629358446

		3		11		2005		15		6		49		0		110001		0.015		-0.116		0.145		44		43		45		15		1452.4		178.9		0.9		-1.1		5.331		12.33		0		14524		0.117		172.63		18.629546425

		3		11		2005		15		6		52		0		110001		0.014		0.04		-0.127		40		42		38		15		1452.4		179.2		0.6		-1.2		5.184		12.33		0		14524		0.042		19.29		13.388427839

		3		11		2005		15		6		55		0		110001		-0.053		-0.059		0.078		50		44		45		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		4.936		12.33		0		14524		0.079		221.93		11.123848255

		3		11		2005		15		6		58		0		110001		0.119		-0.1		0.092		40		47		44		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.666		12.33		0		14524		0.155		130.04		18.0623918682

		3		11		2005		15		7		1		0		110001		-0.035		-0.035		0.018		47		44		47		15		1452.4		179.1		0.8		-1.2		4.387		12.33		0		14524		0.049		225		5.2668776329

		3		11		2005		15		7		4		0		110001		0.026		0.007		0.021		50		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.55		12.33		0		14524		0.027		74.93		3.4146742158

		3		11		2005		15		7		7		0		110001		-0.032		-0.034		0.029		50		43		45		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		4.673		12.33		0		14524		0.047		223.26		5.4963624335

		3		11		2005		15		7		10		0		110001		-0.041		0.016		-0.01		47		44		43		15		1452.4		179		0.9		-1.1		4.851		12.33		0		14524		0.044		291.32		4.5133136386

		3		11		2005		15		7		13		0		110001		0.015		0.002		0.043		45		42		42		15		1452.4		179		0.7		-1		4.642		12.33		0		14524		0.015		82.41		4.558508528

		3		11		2005		15		7		16		0		110001		0.101		0.019		0.063		39		44		44		15		1452.4		178.8		0.7		-0.9		4.805		12.33		0		14524		0.103		79.35		12.0544597556

		3		11		2005		15		7		19		0		110001		0.024		-0.049		0.008		48		46		41		15		1452.4		178.7		0.8		-0.8		4.735		12.33		0		14524		0.055		153.9		5.5145262716

		3		11		2005		15		7		22		0		110001		-0.054		0.027		-0.099		41		45		43		15		1452.4		179		0.8		-1		4.805		12.33		0		14524		0.06		296.57		11.5956888541

		3		11		2005		15		7		25		0		110001		0.009		0		-0.046		47		42		45		15		1452.4		179		0.8		-1		4.766		12.33		0		14524		0.009		90		4.6872166581

		3		11		2005		15		7		28		0		110001		0.073		-0.002		0.015		40		45		41		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.673		12.33		0		14524		0.073		91.57		7.4551995278

		3		11		2005		15		7		31		0		110001		-0.035		0.003		-0.113		43		44		42		15		1452.4		178.9		0.8		-1		4.611		12.33		0		14524		0.035		274.9		11.8334272297

		3		11		2005		15		7		34		0		110001		-0.05		-0.025		-0.003		44		47		41		15		1452.4		179		0.8		-1.1		4.751		12.33		0		14524		0.056		243.43		5.5982140009

		3		11		2005		15		7		37		0		110001		0.018		0.052		-0.015		47		43		42		15		1452.4		179.6		1.3		-1.6		4.697		12.33		0		14524		0.055		19.09		5.7035076926

		3		11		2005		15		7		40		0		110001		0.07		0.029		0.024		50		41		46		15		1452.4		179.1		1.2		-1.2		4.882		12.33		0		14524		0.076		67.5		7.947955712

		3		11		2005		15		7		43		0		110001		0.034		-0.041		0.154		50		45		44		15		1452.4		178.6		0.4		-0.7		4.72		12.33		0		14524		0.053		140.33		16.2950912854

		3		11		2005		15		7		46		0		110001		-0.078		-0.09		0.104		42		45		46		15		1452.4		179.3		-0.8		-1.2		4.542		12.33		0		14524		0.119		220.91		15.8113883008

		3		11		2005		15		7		49		0		110001		-0.008		-0.045		-0.114		44		45		46		15		1452.4		179		1.2		-1.2		4.666		12.33		0		14524		0.046		190.08		12.2821007975

		3		11		2005		15		7		52		0		110001		-0.021		-0.007		-0.015		44		46		41		15		1452.4		178.5		2.2		-0.8		4.936		12.33		0		14524		0.022		251.57		2.6739483914

		3		11		2005		15		7		55		0		110001		-0.015		-0.012		0.139		46		45		49		15		1452.4		179		0.6		-1.1		4.697		12.33		0		14524		0.019		231.34		14.0321060429

		3		11		2005		15		7		58		0		110001		0.032		0.016		-0.076		44		45		47		15		1452.4		179		0.1		-1.1		4.898		12.33		0		14524		0.036		63.43		8.4

		3		11		2005		15		8		1		0		110001		0.02		0.001		0.055		51		45		43		15		1452.4		179.6		-1.1		-1.6		4.697		12.33		0		14524		0.02		87.14		5.8532042507

		3		11		2005		15		8		4		0		110001		-0.038		-0.025		0.131		51		42		44		15		1452.4		178.9		2.4		-1.1		4.828		12.33		0		14524		0.045		236.66		13.8672275528

		3		11		2005		15		8		7		0		110001		0.009		-0.016		0.095		48		48		43		15		1452.4		177.6		3.1		0		4.805		12.33		0		14524		0.018		150.64		9.6757428655

		3		11		2005		15		8		10		0		110001		-0.019		-0.006		0.05		48		44		41		15		1452.4		178.4		1		-0.6		4.611		12.33		0		14524		0.02		252.47		5.3823786563

		3		11		2005		15		8		13		0		110001		-0.053		-0.02		0.099		49		45		42		15		1452.4		179.2		-0.2		-1.2		4.58		12.33		0		14524		0.057		249.33		11.4061386981

		3		11		2005		15		8		16		0		110001		0.01		0.002		0.095		53		44		41		15		1452.4		179.3		0.6		-1.3		4.58		12.33		0		14524		0.01		78.69		9.5545800536

		3		11		2005		15		8		19		0		110001		-0.018		0.014		0.029		46		46		43		15		1452.4		178.4		1.8		-0.6		4.766		12.33		0		14524		0.023		307.87		3.6891733491

		3		11		2005		15		8		22		0		110001		-0.004		0.046		-0.042		43		42		53		15		1452.4		178.7		0.8		-0.9		4.588		12.33		0		14524		0.046		355.03		6.2417946137

		3		11		2005		15		8		25		0		110001		-0.017		0		-0.107		48		48		49		15		1452.4		179		2.3		-1.2		4.728		12.33		0		14524		0.017		270		10.8342050931

		3		11		2005		15		8		28		0		110001		-0.033		-0.034		0.102		38		45		45		15		1452.4		178.9		1.7		-0.9		4.72		12.33		0		14524		0.047		224.14		11.2467773162

		3		11		2005		15		8		31		0		110001		-0.001		0		-0.068		43		43		49		15		1452.4		178.5		-0.2		-0.6		4.689		12.33		0		14524		0.001		270		6.8007352544

		3		11		2005		15		8		34		0		110001		-0.088		0.07		-0.308		44		43		37		15		1452.5		178.8		0.1		-0.8		4.774		12.34		0		14525		0.112		308.5		32.7884125874

		3		11		2005		15		8		37		0		110001		-0.013		0.062		-0.064		47		42		41		15		1452.5		179		0.2		-1		5.014		12.34		0		14525		0.063		348.16		9.0049986119

		3		11		2005		15		8		40		0		110001		0.002		-0.013		-0.058		47		42		44		15		1452.4		180		-1.2		-1.9		5.114		12.33		0		14524		0.013		171.25		5.9472682805

		3		11		2005		15		8		43		0		110001		0.005		-0.04		-0.105		42		43		44		15		1452.4		178.3		1.9		-0.6		5.169		12.33		0		14524		0.04		172.87		11.2472218792

		3		11		2005		15		8		46		0		110001		0.102		-0.117		0.028		42		46		40		15		1452.4		175.2		5.4		1.6		5.331		12.33		0		14524		0.155		138.92		15.7724443255

		3		11		2005		15		8		49		0		110001		-0.045		0.049		-0.201		43		47		41		15		1452.4		179.1		0.7		-1.1		5.145		12.33		0		14524		0.067		317.44		21.1723876783

		3		11		2005		15		8		52		0		110001		-0.051		0.093		-0.101		41		47		48		15		1452.4		179.2		-0.4		-1.2		5.215		12.33		0		14524		0.106		331.26		14.6461599063

		3		11		2005		15		8		55		0		110001		0.024		-0.012		-0.05		46		44		45		15		1452.4		178.9		0.2		-1		5.161		12.33		0		14524		0.027		116.57		5.6745043836

		3		11		2005		15		8		58		0		110001		0.027		-0.007		0.18		46		44		46		15		1452.4		178.8		0.9		-0.8		5.269		12.33		0		14524		0.028		104.53		18.2148291235

		3		11		2005		15		9		1		0		110001		0.025		-0.019		0.046		45		45		42		15		1452.4		179.6		-0.3		-1.4		5.022		12.33		0		14524		0.031		127.23		5.5695601263

		3		11		2005		15		9		4		0		110001		-0.035		-0.101		0.092		46		47		45		15		1452.4		179		-0.5		-1		5.06		12.33		0		14524		0.107		199.11		14.1031911283

		3		11		2005		15		9		7		0		110001		-0.059		0.017		0.032		48		44		38		15		1452.4		178.5		1.3		-0.6		5.114		12.33		0		14524		0.061		286.07		6.9238717492

		3		11		2005		15		9		10		0		110001		0.122		-0.133		0.171		46		44		43		15		1452.5		178.7		0.6		-0.8		5.161		12.34		0		14525		0.18		137.47		24.8624214428

		3		11		2005		15		9		13		0		110001		-0.05		0.009		-0.043		39		45		48		15		1452.5		178.8		0.7		-0.9		5.192		12.34		0		14525		0.051		280.2		6.6558245169

		3		11		2005		15		9		16		0		110001		-0.02		-0.06		0.039		47		44		45		15		1452.5		177.8		5.1		-0.3		5.091		12.34		0		14525		0.063		198.43		7.4303431953

		3		11		2005		15		9		19		0		110001		0.025		0.001		0.037		45		45		40		15		1452.5		179		1		-1		5.23		12.34		0		14525		0.025		87.71		4.4665422868

		3		11		2005		15		9		22		0		110001		-0.143		0.124		-0.063		43		46		44		15		1452.4		179.9		-1.3		-1.8		5.408		12.33		0		14524		0.189		310.93		19.9484335225

		3		11		2005		15		9		25		0		110001		0.008		-0.03		-0.031		44		48		45		15		1452.4		178.2		3		-0.5		5.494		12.33		0		14524		0.031		165.07		4.3874821937

		3		11		2005		15		9		28		0		110001		0.032		-0.026		0.054		46		49		44		15		1452.4		177.1		2.5		0.5		5.424		12.33		0		14524		0.041		129.09		6.7941151006

		3		11		2005		15		9		31		0		110001		-0.025		0.024		-0.17		48		47		40		15		1452.5		178.9		0.4		-0.9		5.424		12.34		0		14525		0.035		313.83		17.3496397657

		3		11		2005		15		9		34		0		110001		-0.008		-0.013		0.008		44		46		41		15		1452.5		178.8		0.9		-0.8		5.068		12.34		0		14525		0.015		211.61		1.723368794

		3		11		2005		15		9		37		0		110001		0.015		-0.05		0.275		40		48		47		15		1452.5		178.8		1.1		-0.8		5.06		12.34		0		14525		0.052		163.3		27.9910700046

		3		11		2005		15		9		40		0		110001		-0.017		0.007		-0.137		41		45		45		15		1452.4		178.3		1.6		-0.4		5.114		12.33		0		14524		0.018		292.38		13.8228072402

		3		11		2005		15		9		43		0		110001		-0.014		-0.037		0.087		47		48		48		15		1452.4		178.6		1		-0.7		5.285		12.33		0		14524		0.04		200.73		9.5571962416

		3		11		2005		15		9		46		0		110001		-0.015		-0.012		-0.019		42		50		41		15		1452.4		179		0.9		-1		4.519		12.33		0		14524		0.019		231.34		2.7018512172

		3		11		2005		15		9		49		0		110001		-0.02		0.005		-0.129		43		46		45		15		1452.4		179		0.4		-0.9		4.851		12.33		0		14524		0.021		284.04		13.0636901372

		3		11		2005		15		9		52		0		110001		-0.123		0.106		-0.105		46		46		47		15		1452.4		178.1		0.9		-0.3		4.557		12.33		0		14524		0.162		310.75		19.3364939945

		3		11		2005		15		9		55		0		110001		0.059		-0.033		0.016		50		49		45		15		1452.4		177.6		1.7		0.1		4.627		12.33		0		14524		0.068		119.22		6.9469417732

		3		11		2005		15		9		58		0		110001		-0.009		0.022		0.077		45		46		44		15		1452.4		178.4		-0.1		-0.5		4.542		12.33		0		14524		0.024		337.75		8.0585358472

		3		11		2005		15		10		1		0		110001		-0.004		0.006		-0.004		44		46		41		15		1452.4		179.3		-1.6		-1.3		4.387		12.33		0		14524		0.007		326.31		0.8246211251

		3		11		2005		15		10		4		0		110001		-0.039		-0.067		0.19		41		45		42		15		1452.4		179.3		0.3		-1.2		4.704		12.33		0		14524		0.078		210.2		20.5207212349

		3		11		2005		15		10		7		0		110001		0.007		-0.04		0.048		45		45		46		15		1452.5		179.6		-0.8		-1.5		4.789		12.34		0		14525		0.041		170.07		6.2872887638

		3		11		2005		15		10		10		0		110001		0.017		-0.022		0.063		44		46		45		15		1452.4		178.7		1.2		-0.6		4.565		12.33		0		14524		0.028		142.31		6.8862181203

		3		11		2005		15		10		13		0		110001		0.008		-0.023		-0.073		50		46		41		15		1452.4		178.3		0.6		-0.3		4.751		12.33		0		14524		0.024		160.82		7.695453203

		3		11		2005		15		10		16		0		110001		0.017		-0.034		-0.011		43		45		44		15		1452.5		178.3		-0.1		-0.3		5.022		12.34		0		14525		0.038		153.43		3.9572717875

		3		11		2005		15		10		19		0		110001		0.035		-0.041		-0.107		41		45		38		15		1452.5		178		1.8		-0.3		5.184		12.34		0		14525		0.054		139.51		11.9812353286

		3		11		2005		15		10		22		0		110001		0.035		-0.116		0.106		47		46		41		15		1452.5		179.8		0.9		-1.7		5.347		12.34		0		14525		0.121		163.21		16.098757716

		3		11		2005		15		10		25		0		110001		-0.009		0.002		0.046		46		44		43		15		1452.5		176.3		0.6		1.2		5.23		12.34		0		14525		0.009		282.53		4.6914816423

		3		11		2005		15		10		28		0		110001		-0.023		-0.033		0.083		43		44		41		15		1452.5		177.8		-0.5		0		5.463		12.34		0		14525		0.04		214.88		9.223339959

		3		11		2005		15		10		31		0		110001		0.033		-0.023		0.003		48		44		45		15		1452.5		179.6		1.4		-1.6		5.2		12.34		0		14525		0.04		124.88		4.033608806

		3		11		2005		15		10		34		0		110001		-0.059		0.021		0.008		38		46		46		15		1452.5		179.5		0.9		-1.5		4.998		12.34		0		14525		0.063		289.59		6.3134776471

		3		11		2005		15		10		37		0		110001		-0.011		-0.028		0.101		45		52		44		15		1452.5		174.6		3.5		2.3		5.207		12.34		0		14525		0.03		201.45		10.5385008422

		3		11		2005		15		10		40		0		110001		0.058		-0.082		0.018		46		64		42		15		1452.5		178.1		0.7		-0.3		5.285		12.34		0		14525		0.1		144.73		10.2039208151

		3		11		2005		15		10		43		0		110001		-0.001		0.016		-0.035		44		67		44		15		1452.5		177.9		1.1		-0.2		5.285		12.34		0		14525		0.016		356.42		3.849675311

		3		11		2005		15		10		46		0		110001		0.017		-0.062		0.004		43		45		45		15		1452.4		178.7		2.7		-0.9		5.176		12.33		0		14524		0.064		164.67		6.4412731661

		3		11		2005		15		10		49		0		110001		0.05		-0.065		0.081		42		46		47		15		1452.5		178.1		0.9		-0.4		4.495		12.34		0		14525		0.082		142.43		11.5264912267

		3		11		2005		15		10		52		0		110001		-0.014		0.022		0.042		42		44		45		15		1452.4		179.4		1		-1.5		4.372		12.33		0		14524		0.026		327.53		4.9436828377

		3		11		2005		15		10		55		0		110001		-0.003		-0.042		0.07		51		44		49		15		1452.5		179.3		1.7		-0.8		4.542		12.34		0		14525		0.042		184.09		8.1688432474

		3		11		2005		15		10		58		0		110001		0.055		0.052		-0.046		46		46		47		15		1452.5		182.5		2.5		-3.1		4.851		12.34		0		14525		0.076		46.61		8.8572004606

		3		11		2005		15		11		1		0		110001		-0.065		0.018		0.043		45		48		43		15		1452.5		177.5		0.4		1.2		4.666		12.34		0		14525		0.067		285.48		7.9987499023

		3		11		2005		15		11		4		0		110001		0.017		0.014		0.08		46		45		47		15		1452.5		178.4		1.2		0.3		4.89		12.34		0		14525		0.022		50.53		8.2975900116

		3		11		2005		15		11		7		0		110001		-0.006		0.004		-0.047		46		43		42		15		1452.5		178.1		0.6		0.6		4.588		12.34		0		14525		0.007		303.69		4.7549973712

		3		11		2005		15		11		10		0		110001		-0.029		0.027		-0.046		41		46		46		15		1452.5		178.7		1		0.1		4.967		12.34		0		14525		0.04		312.95		6.0712436947

		3		11		2005		15		11		13		0		110001		0.069		-0.004		-0.081		43		47		43		15		1452.5		178.3		1.9		0.5		5.176		12.34		0		14525		0.069		93.32		10.6480045079

		3		11		2005		15		11		16		0		110001		-0.02		-0.075		0.001		49		44		40		15		1452.5		178.5		0.3		0.4		5.3		12.34		0		14525		0.078		194.93		7.762731478

		3		11		2005		15		11		19		0		110001		-0.089		0.064		-0.055		41		46		42		15		1452.5		180.6		-0.8		-1.5		5.308		12.34		0		14525		0.11		305.72		12.2645831564

		3		11		2005		15		11		22		0		110001		-0.059		0.017		-0.085		49		49		43		15		1452.5		179.1		0.3		-0.4		5.354		12.34		0		14525		0.061		286.07		10.4857045543

		3		11		2005		15		11		25		0		110001		-0.095		0.026		0.025		44		44		42		15		1452.5		177.2		-0.9		2.3		5.238		12.34		0		14525		0.098		285.31		10.1616927724

		3		11		2005		15		11		28		0		110001		0.033		-0.049		0.039		48		43		44		15		1452.5		177.4		2.6		2.1		5.447		12.34		0		14525		0.059		146.04		7.0788417132

		3		11		2005		15		11		31		0		110001		0.03		-0.032		0.054		46		46		45		15		1452.5		179		-0.8		1.1		5.416		12.34		0		14525		0.044		136.85		6.9570108524

		3		11		2005		15		11		34		0		110001		-0.046		0.015		0.002		43		43		40		15		1452.5		178.8		0.1		1.2		5.54		12.34		0		14525		0.048		288.06		4.8425200051

		3		11		2005		15		11		37		0		110001		-0.036		0.033		0.001		44		42		44		15		1452.5		178.2		0.9		1.6		5.207		12.34		0		14525		0.049		312.51		4.8846698967

		3		11		2005		15		11		40		0		110001		-0.064		0.044		-0.089		44		47		44		15		1452.5		178.9		-1.8		1		5.316		12.34		0		14525		0.078		304.51		11.812281744

		3		11		2005		15		11		43		0		110001		0.042		-0.034		0.056		48		47		44		15		1452.5		178.5		-0.7		1.2		5.2		12.34		0		14525		0.054		128.99		7.7820305833

		3		11		2005		15		11		46		0		110001		0.022		-0.008		0.031		48		49		47		15		1452.5		177.6		1		2		5.184		12.34		0		14525		0.023		109.98		3.8845849199

		3		11		2005		15		11		49		0		110001		0.014		-0.024		0.044		48		47		44		15		1452.5		180.5		1.9		0.3		5.416		12.34		0		14525		0.028		149.74		5.2038447325

		3		11		2005		15		11		52		0		110001		-0.047		0.018		0.055		44		48		41		15		1452.4		175.1		4.2		3.4		5.292		12.33		0		14524		0.05		290.96		7.4551995278

		3		11		2005		15		11		55		0		110001		0.003		-0.005		-0.049		44		42		47		15		1452.4		180		-1.1		-0.1		4.859		12.33		0		14524		0.006		149.04		4.9345719166

		3		11		2005		15		11		58		0		110001		0.053		-0.038		-0.001		47		48		43		15		1452.4		177.8		1.1		2.5		4.611		12.33		0		14524		0.065		125.64		6.5222695436

		3		11		2005		15		12		1		0		110001		0.042		-0.021		0.033		46		45		40		15		1452.4		178.2		1.5		2.6		4.403		12.33		0		14524		0.047		116.57		5.7393379409

		3		11		2005		15		12		4		0		110001		0.003		-0.105		0.061		44		48		45		15		1452.4		179.3		0.7		1.6		4.658		12.33		0		14524		0.105		178.36		12.1470160945

		3		11		2005		15		12		7		0		110001		-0.029		-0.001		-0.006		43		47		43		15		1452.5		179.1		0.6		1.7		4.611		12.34		0		14525		0.029		268.03		2.963106478

		3		11		2005		15		12		10		0		110001		-0.048		0.02		-0.068		39		51		48		15		1452.5		179.2		0.3		1.7		4.635		12.34		0		14525		0.052		292.62		8.5603738236

		3		11		2005		15		12		13		0		110001		-0.035		0.041		-0.024		41		49		41		15		1452.5		179		0.6		1.8		4.712		12.34		0		14525		0.054		319.51		5.9008473968

		3		11		2005		15		12		16		0		110001		-0.075		0.092		-0.103		46		50		46		15		1452.5		179.1		0.6		1.7		4.65		12.34		0		14525		0.119		320.81		15.7155973479

		3		11		2005		15		12		19		0		110001		0		-0.035		0.033		41		63		46		15		1452.5		179.6		1.4		1.2		5.153		12.34		0		14525		0.035		180		4.8104053883

		3		11		2005		15		12		22		0		110001		-0.007		-0.012		0.13		42		50		42		15		1452.5		178.1		0.6		2.4		5.153		12.34		0		14525		0.014		210.26		13.0740200398

		3		11		2005		15		12		25		0		110001		0.03		-0.051		0.006		50		52		44		15		1452.5		178.8		0.1		1.8		5.184		12.34		0		14525		0.059		149.53		5.9472682805

		3		11		2005		15		12		28		0		110001		0.029		0.079		-0.134		47		49		43		15		1452.5		179.1		0.3		1.5		5.176		12.34		0		14525		0.084		20.16		15.8234003931

		3		11		2005		15		12		31		0		110001		0.055		-0.035		-0.004		45		42		44		15		1452.5		177.3		2.9		3		5.246		12.34		0		14525		0.065		122.47		6.5314623171

		3		11		2005		15		12		34		0		110001		-0.067		-0.043		0.044		40		45		43		15		1452.5		179.9		-2.8		0.7		4.967		12.34		0		14525		0.08		237.31		9.096153033

		3		11		2005		15		12		37		0		110001		0.03		-0.023		-0.013		43		44		44		15		1452.5		178.1		-0.6		1.6		5.13		12.34		0		14525		0.038		127.48		3.9974992183

		3		11		2005		15		12		40		0		110001		-0.053		0.003		0.003		43		56		44		15		1452.5		178.1		-2.4		1.7		5.3		12.34		0		14525		0.053		273.24		5.3169540152

		3		11		2005		15		12		43		0		110001		-0.025		-0.007		0.018		48		47		42		15		1452.5		176.9		-0.9		2.6		5.354		12.34		0		14525		0.026		254.36		3.1591137998

		3		11		2005		15		12		46		0		110001		0.023		-0.035		0.133		49		47		43		15		1452.5		177.7		0.3		1.8		5.145		12.34		0		14525		0.042		146.69		13.9438158336

		3		11		2005		15		12		49		0		110001		-0.027		0.013		0.03		43		46		42		15		1452.5		178.9		0.6		0.3		5.176		12.34		0		14525		0.03		295.71		4.2402830094

		3		11		2005		15		12		52		0		110001		-0.053		0.033		0.016		50		44		42		15		1452.5		176.2		-0.6		2.6		5.362		12.34		0		14525		0.062		301.91		6.4451532177

		3		11		2005		15		12		55		0		110001		0.035		0.005		-0.051		44		46		43		15		1452.4		176.3		1.7		1.2		4.975		12.33		0		14524		0.035		81.87		6.2056425936

		3		11		2005		15		12		58		0		110001		-0.053		0.007		0.045		44		48		45		15		1452.4		176.8		-1.6		0.7		5.06		12.33		0		14524		0.053		277.52		6.9878465925

		3		11		2005		15		13		1		0		110001		-0.007		0.008		-0.031		50		44		45		15		1452.4		179.7		1.4		-1.9		5.223		12.33		0		14524		0.011		318.81		3.2771939216

		3		11		2005		15		13		4		0		110001		-0.046		-0.056		0.004		46		43		45		15		1452.5		178.9		-2.9		-0.9		5.053		12.34		0		14525		0.072		219.4		7.2580989246

		3		11		2005		15		13		7		0		110001		0.026		-0.021		-0.036		46		47		44		15		1452.5		178.8		-2.2		2		5.323		12.34		0		14525		0.033		128.93		4.9122296363

		3		11		2005		15		13		10		0		110001		0.044		-0.059		0.067		45		46		43		15		1452.5		177.9		0.3		2.5		5.192		12.34		0		14525		0.074		143.29		9.9528890278

		3		11		2005		15		13		13		0		110001		0.195		0.024		-0.005		44		43		43		15		1452.5		181.5		-2.2		-1.3		5.277		12.34		0		14525		0.196		82.98		19.6534984163

		3		11		2005		15		13		16		0		110001		0.19		-0.008		-0.036		44		43		46		15		1452.5		184.9		-3.2		-0.8		5.153		12.34		0		14525		0.19		92.41		19.3545860199

		3		11		2005		15		13		19		0		110001		-0.025		0.002		-0.03		50		48		45		15		1452.5		179.9		-3		3		5.169		12.34		0		14525		0.025		274.57		3.9102429592

		3		11		2005		15		13		22		0		110001		-0.016		-0.053		-0.039		48		46		44		15		1452.5		181.7		-2.7		1.6		5.254		12.34		0		14525		0.055		196.8		6.7720011813

		3		11		2005		15		13		25		0		110001		0.008		0.008		0.023		44		44		47		15		1452.5		183.6		-6.1		-2.3		5.169		12.34		0		14525		0.011		45		2.5632011236

		3		11		2005		15		13		28		0		110001		-0.016		-0.073		0.084		43		44		43		15		1452.5		185.5		-3.3		-0.5		5.06		12.34		0		14525		0.075		192.36		11.2432201793

		3		11		2005		15		13		31		0		110001		-0.092		0		0.029		49		43		42		15		1452.5		183.2		-4.2		1.2		5.517		12.34		0		14525		0.092		270		9.6462427919

		3		11		2005		15		13		34		0		110001		0.01		-0.07		0.044		44		45		46		15		1452.5		180.6		-1.9		2.6		5.207		12.34		0		14525		0.071		171.87		8.3282651255

		3		11		2005		15		13		37		0		110001		0.024		-0.008		-0.003		47		41		49		15		1452.5		183.3		-0.7		1.2		4.472		12.34		0		14525		0.025		108.43		2.5475478406

		3		11		2005		15		13		40		0		110001		-0.004		-0.011		0.041		46		46		42		15		1452.4		181.6		-3.8		1.7		4.65		12.33		0		14524		0.012		199.98		4.2638011211

		3		11		2005		15		13		43		0		110001		0.003		0.013		-0.007		46		43		42		15		1452.4		181.5		-1.1		-0.5		4.573		12.33		0		14524		0.013		12.99		1.5066519173

		3		11		2005		15		13		46		0		110001		0.004		-0.004		-0.072		43		44		43		15		1452.4		181.6		-6.5		-0.7		4.503		12.33		0		14524		0.006		135		7.2221880341

		3		11		2005		15		13		49		0		110001		0.078		-0.065		0.015		44		43		43		15		1452.4		181.3		-2.2		0		4.611		12.33		0		14524		0.102		129.81		10.2635276587

		3		11		2005		15		13		52		0		110001		-0.018		-0.032		0.097		47		47		42		15		1452.5		180.5		0		0.4		4.96		12.34		0		14525		0.037		209.36		10.3715958271

		3		11		2005		15		13		55		0		110001		0		-0.003		-0.069		45		49		40		15		1452.5		182.4		-1.2		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.003		180		6.9065186599

		3		11		2005		15		13		58		0		110001		0.002		-0.034		0.043		47		45		45		15		1452.4		183		-1.6		-0.9		4.844		12.33		0		14524		0.034		176.63		5.4854352608

		3		11		2005		15		14		1		0		110001		-0.03		-0.02		-0.021		48		47		43		15		1452.5		182.5		-1.8		-0.5		4.82		12.34		0		14525		0.036		236.31		4.172529209

		3		11		2005		15		14		4		0		110001		-0.054		-0.005		-0.009		47		45		42		15		1452.4		182.7		-0.8		-0.6		4.882		12.33		0		14524		0.054		264.71		5.4972720508

		3		11		2005		15		14		7		0		110001		0.06		0.046		-0.026		45		44		45		15		1452.4		183		-0.6		-0.7		4.929		12.33		0		14524		0.076		52.52		7.9949984365

		3		11		2005		15		14		10		0		110001		-0.015		-0.056		0.106		46		47		44		15		1452.4		182.6		-1		-0.5		4.921		12.33		0		14524		0.058		195		12.081804501

		3		11		2005		15		14		13		0		110001		-0.083		0.037		0.015		44		51		44		15		1452.4		183.6		-1.8		-1.2		4.836		12.33		0		14524		0.091		294.03		9.2103202984

		3		11		2005		15		14		16		0		110001		-0.015		-0.013		0.084		48		45		45		15		1452.4		183.2		-1.6		-0.9		4.983		12.33		0		14524		0.02		229.09		8.6313382508

		3		11		2005		15		14		19		0		110001		-0.005		-0.003		-0.024		47		44		48		15		1452.4		182.5		-1.4		-0.3		4.697		12.33		0		14524		0.006		239.04		2.469817807

		3		11		2005		15		14		22		0		110001		-0.026		-0.046		0.045		45		47		44		15		1452.4		182.4		-0.8		-0.3		4.511		12.33		0		14524		0.053		209.48		6.9404610798

		3		11		2005		15		14		25		0		110001		-0.026		-0.004		-0.052		45		46		44		15		1452.5		182.4		-1.8		-0.3		4.658		12.34		0		14525		0.026		261.25		5.8275209137

		3		11		2005		15		14		28		0		110001		0.026		-0.021		0.073		43		47		44		15		1452.5		182.9		-1		-0.6		4.55		12.34		0		14525		0.033		128.93		8.0286985247

		3		11		2005		15		14		31		0		110001		0.003		0.005		-0.05		46		46		45		15		1452.4		182.5		-2.8		-0.4		4.449		12.33		0		14524		0.006		30.96		5.0338851795

		3		11		2005		15		14		34		0		110001		-0.002		-0.019		-0.024		47		47		44		15		1452.5		182.6		-1.2		-0.4		4.433		12.34		0		14525		0.019		186.01		3.06757233

		3		11		2005		15		14		37		0		110001		-0.019		-0.062		-0.015		44		44		46		15		1452.4		182.5		-1.1		-0.4		4.627		12.33		0		14524		0.065		197.04		6.6558245169

		3		11		2005		15		14		40		0		110001		-0.086		0.077		-0.083		42		44		45		15		1452.5		182.5		-0.7		-0.3		4.789		12.34		0		14525		0.115		311.84		14.2175947333

		3		11		2005		15		14		43		0		110001		-0.042		0.007		0.029		45		43		43		15		1452.5		182.5		-1.4		-0.3		4.728		12.34		0		14525		0.043		279.46		5.151698749

		3		11		2005		15		14		46		0		110001		-0.002		-0.055		0.12		44		45		45		15		1452.5		182.6		-1.1		-0.5		4.836		12.34		0		14525		0.055		182.08		13.2018938035

		3		11		2005		15		14		49		0		110001		0.026		0.014		-0.031		44		42		47		15		1452.5		183.1		-0.7		-0.8		5.006		12.34		0		14525		0.03		61.7		4.2813549257

		3		11		2005		15		14		52		0		110001		-0.013		-0.005		-0.052		45		61		46		15		1452.5		183		-1.6		-0.7		4.844		12.34		0		14525		0.014		248.96		5.3833075335

		3		11		2005		15		14		55		0		110001		0.001		-0.01		0.031		46		57		45		15		1452.5		182.3		-2.4		-0.2		4.704		12.34		0		14525		0.01		174.29		3.2588341474

		3		11		2005		15		14		58		0		110001		0.028		-0.064		0.139		45		48		46		15		1452.5		182.6		-1.1		-0.4		4.82		12.34		0		14525		0.07		156.37		15.556670595

		3		11		2005		15		15		1		0		110001		0.015		-0.008		0.041		43		44		47		15		1452.5		182.8		-1.5		-0.5		4.789		12.34		0		14525		0.017		118.07		4.4384682042

		3		11		2005		15		15		4		0		110001		-0.041		-0.002		-0.013		48		44		43		15		1452.5		180.4		-1.8		1.2		4.758		12.34		0		14525		0.041		267.21		4.3058100283

		3		11		2005		15		15		7		0		110001		0.023		-0.021		0.019		45		45		46		15		1452.5		182.8		-1.7		-0.5		5.006		12.34		0		14525		0.031		132.4		3.6482872694

		3		11		2005		15		15		10		0		110001		-0.019		-0.01		0.055		46		45		44		15		1452.5		183		-1.1		-0.6		4.875		12.34		0		14525		0.021		242.24		5.9042357677

		3		11		2005		15		15		13		0		110001		-0.02		-0.01		0.066		48		43		43		15		1452.5		180.6		1.1		1.3		4.681		12.34		0		14525		0.022		243.43		6.9685005561

		3		11		2005		15		15		16		0		110001		0.016		-0.033		0.028		48		46		44		15		1452.5		181.5		0.3		0.7		4.635		12.34		0		14525		0.037		154.13		4.614108798

		3		11		2005		15		15		19		0		110001		0.014		0.002		-0.054		49		45		44		15		1452.5		183.3		-1.8		-0.7		4.774		12.34		0		14525		0.014		81.87		5.5821142948

		3		11		2005		15		15		22		0		110001		-0.007		0.036		0.002		49		47		40		15		1452.5		183.8		-2		-1.1		4.789		12.34		0		14525		0.037		349		3.6728735344

		3		11		2005		15		15		25		0		110001		-0.001		0.046		0.005		47		47		43		15		1452.5		182.2		0.5		0.1		4.998		12.34		0		14525		0.046		358.75		4.6281745862

		3		11		2005		15		15		28		0		110001		0.009		0.044		-0.04		48		42		44		15		1452.5		183.5		-0.8		-0.9		4.929		12.34		0		14525		0.045		11.56		6.0141499815

		3		11		2005		15		15		31		0		110001		0.053		-0.002		-0.035		48		43		42		15		1452.5		183.7		-3		-1.2		4.751		12.34		0		14525		0.053		92.16		6.3545259461

		3		11		2005		15		15		34		0		110001		-0.04		-0.01		0.02		44		43		43		15		1452.5		182.6		-1.3		-0.3		4.782		12.34		0		14525		0.041		255.96		4.582575695

		3		11		2005		15		15		37		0		110001		0.024		0.021		-0.015		44		45		41		15		1452.5		182.8		-1.6		-0.5		4.851		12.34		0		14525		0.032		48.81		3.5242020373

		3		11		2005		15		15		40		0		110001		0.022		-0.027		0.005		44		46		44		15		1452.5		182.9		-2		-0.6		4.998		12.34		0		14525		0.035		140.83		3.5185224172

		3		11		2005		15		15		43		0		110001		0.002		0.006		-0.068		46		44		41		15		1452.5		182		-1.7		0.1		5.261		12.34		0		14525		0.006		18.43		6.8293484316

		3		11		2005		15		15		46		0		110001		0.011		-0.019		-0.005		47		45		43		15		1452.5		183.6		-1.1		-1.1		5.215		12.34		0		14525		0.022		149.93		2.2516660498

		3		11		2005		15		15		49		0		110001		-0.034		0.007		-0.026		48		48		44		15		1452.5		181.7		-1.1		0.5		5.091		12.34		0		14525		0.035		281.63		4.3370496884

		3		11		2005		15		15		52		0		110001		-0.032		0.04		-0.029		44		47		40		15		1452.5		182.4		-0.5		0		5.339		12.34		0		14525		0.051		321.34		5.8864250611

		3		11		2005		15		15		55		0		110001		0.02		0.018		-0.076		45		50		44		15		1452.5		185.6		-1.2		-2		5.308		12.34		0		14525		0.027		48.01		8.0622577483

		3		11		2005		15		15		58		0		110001		-0.03		0.02		-0.018		42		45		46		15		1452.5		184.7		0.9		-1		5.331		12.34		0		14525		0.036		303.69		4.0298883359

		3		11		2005		15		16		1		0		110001		-0.026		-0.025		0.015		43		43		45		15		1452.5		185.3		1		-1.6		5.215		12.34		0		14525		0.036		226.12		3.9064049969

		3		11		2005		15		16		4		0		110001		-0.039		-0.026		0.018		44		48		43		15		1452.5		183.5		2.4		0		5.246		12.34		0		14525		0.047		236.31		5.0209560843

		3		11		2005		15		16		7		0		110001		0.013		0.073		-0.019		44		46		45		15		1452.5		184.9		-2.6		-1.2		5.246		12.34		0		14525		0.074		10.1		7.6544104933

		3		11		2005		15		16		10		0		110001		0.004		-0.018		0.073		47		46		47		15		1452.5		182.9		2		0.9		5.378		12.34		0		14525		0.018		167.47		7.5292761936

		3		11		2005		15		16		13		0		110001		-0.017		-0.01		0.039		45		47		46		15		1452.5		183.2		2.3		0.6		5.494		12.34		0		14525		0.02		239.53		4.3703546767

		3		11		2005		15		16		16		0		110001		0.05		0		-0.041		44		47		42		15		1452.5		182.9		2.5		0.8		5.169		12.34		0		14525		0.05		90		6.4660652641

		3		11		2005		15		16		19		0		110001		-0.024		-0.005		-0.014		45		44		43		15		1452.5		183.3		-0.5		0.3		5.215		12.34		0		14525		0.025		258.23		2.8231188427

		3		11		2005		15		16		22		0		110001		-0.033		-0.085		0.115		43		44		45		15		1452.5		182.3		5		1.2		5.138		12.34		0		14525		0.091		201.22		14.6761711628

		3		11		2005		15		16		25		0		110001		0.009		-0.071		0.088		44		47		44		15		1452.5		183		0.6		-0.1		5.269		12.34		0		14525		0.072		172.78		11.3428391508

		3		11		2005		15		16		28		0		110001		-0.015		-0.051		0.006		45		42		46		15		1452.5		182.2		0.7		0.4		5.362		12.34		0		14525		0.053		196.39		5.34976635

		3		11		2005		15		16		31		0		110001		-0.105		-0.028		0.099		42		47		43		15		1452.5		183.5		1.9		-0.5		5.378		12.34		0		14525		0.109		255.07		14.7003401321

		3		11		2005		15		16		34		0		110001		0.01		0		-0.017		45		47		42		15		1452.5		183.6		3		-0.5		5.223		12.34		0		14525		0.01		90		1.9723082923

		3		11		2005		15		16		37		0		110001		0.009		0.012		-0.019		47		48		43		15		1452.5		183.5		-1.2		-0.6		5.308		12.34		0		14525		0.015		36.87		2.4207436874

		3		11		2005		15		16		40		0		110001		0.07		0.024		-0.055		48		40		45		15		1452.5		180.6		1.8		1.7		5.269		12.34		0		14525		0.074		71.08		9.2200867675

		3		11		2005		15		16		43		0		110001		-0.026		-0.001		-0.007		46		47		43		15		1452.4		181.7		3.9		0.7		5.37		12.33		0		14524		0.026		267.8		2.6944387171

		3		11		2005		15		16		46		0		110001		-0.007		0.001		-0.028		43		45		44		15		1452.5		184.2		2.8		-0.9		5.122		12.34		0		14525		0.007		278.13		2.8879058156

		3		11		2005		15		16		49		0		110001		-0.013		-0.053		0.077		43		47		43		15		1452.5		183		-3.8		-0.2		5.308		12.34		0		14525		0.055		193.78		9.4376903954

		3		11		2005		15		16		52		0		110001		0.037		-0.015		0.028		43		44		46		15		1452.5		183.6		0		-0.6		5.308		12.34		0		14525		0.04		112.07		4.8764741361

		3		11		2005		15		16		55		0		110001		-0.051		-0.044		-0.047		46		46		44		15		1452.5		184.8		4.6		-1.1		5.145		12.34		0		14525		0.067		229.21		8.2134036794

		3		11		2005		15		16		58		0		110001		0.023		0.031		0.102		45		44		45		15		1452.5		184		-1.1		-0.9		5.037		12.34		0		14525		0.039		36.57		10.9059616724

		3		11		2005		15		17		1		0		110001		-0.019		-0.043		0.049		47		44		44		15		1452.5		182.1		1.5		0.6		5.254		12.34		0		14525		0.047		203.84		6.7904344485

		3		11		2005		15		17		4		0		110001		0		-0.046		0.01		49		47		42		15		1452.4		183		-1		-0.2		5.169		12.33		0		14524		0.046		180		4.7074409184

		3		11		2005		15		17		7		0		110001		-0.001		-0.015		0.04		47		46		42		15		1452.4		180.6		3.8		1.8		5.385		12.33		0		14524		0.015		183.81		4.2731721238

		3		11		2005		15		17		10		0		110001		0.011		-0.011		-0.06		43		45		43		15		1452.5		182.9		-2.3		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.016		135		6.1983868869

		3		11		2005		15		17		13		0		110001		0.05		0.01		-0.027		44		43		45		15		1452.5		183.6		-0.3		-0.7		5.207		12.34		0		14525		0.051		78.69		5.7697486947

		3		11		2005		15		17		16		0		110001		0.009		-0.015		0.053		45		45		45		15		1452.4		182.5		-2.4		0.1		5.161		12.33		0		14524		0.017		149.04		5.581218505

		3		11		2005		15		17		19		0		110001		-0.071		-0.019		0.047		43		44		48		15		1452.4		182.9		1.4		0		5.277		12.33		0		14524		0.073		255.02		8.7241045386

		3		11		2005		15		17		22		0		110001		0.006		-0.04		-0.028		38		45		47		15		1452.4		182.7		-0.9		0.1		4.998		12.33		0		14524		0.04		171.47		4.9193495505

		3		11		2005		15		17		25		0		110001		0.036		-0.016		0.007		43		46		48		15		1452.4		183.8		-1.3		-0.8		4.82		12.33		0		14524		0.039		113.96		4.0012498047

		3		11		2005		15		17		28		0		110001		-0.026		-0.01		-0.013		41		52		49		15		1452.4		184		-1		-0.9		4.859		12.33		0		14524		0.028		248.96		3.0740852298

		3		11		2005		15		17		31		0		110001		0.023		-0.025		0.015		44		48		62		15		1452.4		181.9		-0.5		0.7		4.519		12.33		0		14524		0.034		137.39		3.7134889255

		3		11		2005		15		17		34		0		110001		-0.006		0.012		-0.021		41		45		63		15		1452.4		185.4		0.8		-1.8		4.774		12.33		0		14524		0.013		333.43		2.4919871589

		3		11		2005		15		17		37		0		110001		0.006		-0.024		0.051		43		45		53		15		1452.4		187.5		-0.5		-3.6		4.41		12.33		0		14524		0.025		165.96		5.6683330883

		3		11		2005		15		17		40		0		110001		-0.006		0.009		-0.02		46		51		47		15		1452.4		180.8		-0.2		1.5		4.503		12.33		0		14524		0.011		326.31		2.2737634002

		3		11		2005		15		17		43		0		110001		0.004		-0.046		0.065		45		42		43		15		1452.4		182.4		-0.7		0.2		4.774		12.33		0		14524		0.046		175.03		7.9730797061

		3		11		2005		15		17		46		0		110001		0.002		-0.008		0.067		44		46		44		15		1452.4		183.8		-1.1		-0.9		4.534		12.33		0		14524		0.008		165.96		6.7505555327

		3		11		2005		15		17		49		0		110001		-0.021		0.037		-0.044		46		47		45		15		1452.4		182.4		0.3		0.2		4.681		12.33		0		14524		0.043		330.42		6.1204574992

		3		11		2005		15		17		52		0		110001		-0.049		-0.001		0.059		44		45		48		15		1452.4		186.4		-1.4		-3		4.72		12.33		0		14524		0.049		268.83		7.6700717076

		3		11		2005		15		17		55		0		110001		0.016		-0.031		0.114		41		44		40		15		1452.4		181.3		0.3		1		4.557		12.33		0		14524		0.035		152.7		11.9218287188

		3		11		2005		15		17		58		0		110001		-0.014		0.008		0.022		45		41		45		15		1452.4		182.4		-0.6		0.1		4.774		12.33		0		14524		0.016		299.74		2.7276363394

		3		11		2005		15		18		1		0		110001		-0.004		0.058		-0.006		46		42		40		15		1452.5		183.7		-0.4		-0.8		4.604		12.34		0		14525		0.058		356.05		5.8446556785

		3		11		2005		15		18		4		0		110001		-0.029		-0.016		0.025		47		42		46		15		1452.4		181.7		1		0.8		4.851		12.33		0		14524		0.033		241.11		4.1496987842

		3		11		2005		15		18		7		0		110001		-0.011		-0.016		0.081		45		45		44		15		1452.4		180.8		-8.2		1.4		4.573		12.33		0		14524		0.019		214.51		8.3294657692

		3		11		2005		15		18		10		0		110001		-0.028		-0.028		-0.08		44		47		45		15		1452.4		186.9		-4.7		-3.7		4.689		12.33		0		14524		0.04		225		8.9263654418

		3		11		2005		15		18		13		0		110001		0.077		0.015		-0.042		42		46		47		15		1452.4		183.2		1.3		-0.3		4.348		12.33		0		14524		0.078		78.98		8.8983144471

		3		11		2005		15		18		16		0		110001		0.023		-0.012		-0.036		45		49		43		15		1452.5		180.3		-0.8		1.8		4.666		12.34		0		14525		0.026		117.55		4.4373415465

		3		11		2005		15		18		19		0		110001		0.023		-0.04		-0.039		44		49		45		15		1452.4		184.4		-1.1		-1.4		4.457		12.33		0		14524		0.046		150.1		6.0415229868

		3		11		2005		15		18		22		0		110001		0.001		0.036		0.008		46		50		46		15		1452.4		183.4		0.3		-0.4		4.905		12.33		0		14524		0.036		1.59		3.6891733491

		3		11		2005		15		18		25		0		110001		-0.04		-0.072		0.076		43		54		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.65		12.34		0		14525		0.082		209.05		11.2071405809

		3		11		2005		15		18		28		0		110001		-0.016		-0.032		-0.071		45		49		46		15		1452.4		189.1		-5.4		-5.6		4.875		12.33		0		14524		0.036		206.57		7.9504716841

		3		11		2005		15		18		31		0		110001		0.045		-0.066		0.032		44		47		43		15		1452.4		184.8		-5.4		-2.2		4.666		12.33		0		14524		0.08		145.71		8.6052309673

		3		11		2005		15		18		34		0		110001		0.013		0.024		-0.028		44		41		45		15		1452.5		183.3		1.9		-0.1		4.859		12.34		0		14525		0.027		28.44		3.9102429592

		3		11		2005		15		18		37		0		110001		0.024		0.142		-0.121		42		43		46		15		1452.5		181.4		-3.5		1.1		5.184		12.34		0		14525		0.144		9.59		18.8098378515

		3		11		2005		15		18		40		0		110001		-0.028		-0.04		0.081		42		46		44		15		1452.5		179.8		-0.4		2.2		5.269		12.34		0		14525		0.049		214.99		9.4578010129

		3		11		2005		15		18		43		0		110001		-0.114		-0.04		-0.064		43		49		42		15		1452.5		181.7		-10.9		0.5		5.169		12.34		0		14525		0.121		250.67		13.6718689286

		3		11		2005		15		18		46		0		110001		-0.016		-0.015		-0.043		42		47		42		15		1452.5		181.9		-1.9		0.6		5.23		12.34		0		14525		0.022		226.85		4.8270073545

		3		11		2005		15		18		49		0		110001		-0.016		0.042		-0.072		42		43		43		15		1452.5		185.9		-8.1		-3.1		5.548		12.34		0		14525		0.045		339.15		8.4876380696

		3		11		2005		15		18		52		0		110001		0.023		-0.049		0.002		45		50		42		15		1452.4		183.6		-4		-0.9		5.045		12.33		0		14524		0.054		154.86		5.4166410256

		3		11		2005		15		18		55		0		110001		-0.009		0.036		0.005		47		52		47		15		1452.4		182.1		5.9		0.7		5.424		12.33		0		14524		0.037		345.96		3.7443290454

		3		11		2005		15		18		58		0		110001		-0.021		-0.023		0.033		44		49		47		15		1452.5		186		1.3		-2.2		5.347		12.34		0		14525		0.031		222.4		4.5376205218

		3		11		2005		15		19		1		0		110001		0.016		-0.034		0.077		46		46		45		15		1452.5		181.5		-0.1		1		4.975		12.34		0		14525		0.038		154.8		8.5679635854

		3		11		2005		15		19		4		0		110001		0.037		0.016		-0.004		42		48		44		15		1452.5		186		0.5		-2.5		5.254		12.34		0		14525		0.04		66.61		4.0509258201

		3		11		2005		15		19		7		0		110001		-0.023		-0.072		0.093		46		45		47		15		1452.5		183.8		-0.2		-0.8		5.37		12.34		0		14525		0.076		197.72		11.9841562073

		3		11		2005		15		19		10		0		110001		-0.013		-0.058		0.053		46		48		45		15		1452.4		181.9		-2.4		0.5		5.246		12.33		0		14524		0.059		192.63		7.9636674968

		3		11		2005		15		19		13		0		110001		0.006		-0.033		0.037		43		44		47		15		1452.5		183.2		0.1		-0.5		5.138		12.34		0		14525		0.034		169.7		4.9939963957

		3		11		2005		15		19		16		0		110001		-0.08		-0.092		0.107		45		44		43		15		1452.5		182.7		0.8		0		5.138		12.34		0		14525		0.122		221.01		16.2212823168

		3		11		2005		15		19		19		0		110001		0.027		0.003		0.044		46		43		46		15		1452.5		183.3		-1.3		-0.5		5.285		12.34		0		14525		0.027		83.66		5.1710733895

		3		11		2005		15		19		22		0		110001		-0.056		-0.024		0.022		44		44		42		15		1452.4		183		-0.7		-0.3		5.099		12.33		0		14524		0.061		246.8		6.4776538963

		3		11		2005		15		19		25		0		110001		0		-0.012		0.038		44		48		42		15		1452.5		183		-0.8		-0.3		5.347		12.34		0		14525		0.012		180		3.984971769

		3		11		2005		15		19		28		0		110001		0.025		-0.034		0.019		48		46		41		15		1452.4		182.5		-0.8		0.1		5.176		12.33		0		14524		0.042		143.67		4.6281745862

		3		11		2005		15		19		31		0		110001		-0.062		0.005		0.03		46		44		44		15		1452.4		183.2		-0.9		-0.4		5.083		12.33		0		14524		0.062		274.61		6.9057946682

		3		11		2005		15		19		34		0		110001		0.008		-0.006		0		45		50		42		15		1452.4		182.8		0.2		-0.1		5.138		12.33		0		14524		0.01		126.87		1

		3		11		2005		15		19		37		0		110001		0.022		-0.008		0.025		45		46		43		15		1452.4		182.7		-1		-0.1		5.091		12.33		0		14524		0.023		109.98		3.4249087579

		3		11		2005		15		19		40		0		110001		-0.004		-0.035		0.056		43		43		42		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.3		5.246		12.33		0		14524		0.035		186.52		6.6158899628

		3		11		2005		15		19		43		0		110001		0.055		-0.015		0.036		42		46		44		15		1452.4		183		-1		-0.3		4.944		12.33		0		14524		0.057		105.26		6.7424031324

		3		11		2005		15		19		46		0		110001		-0.027		0.032		-0.014		41		48		44		15		1452.4		182.2		-1.9		0.3		5.447		12.33		0		14524		0.042		319.84		4.4147480109

		3		11		2005		15		19		49		0		110001		-0.03		-0.04		0.027		46		43		49		15		1452.4		183.2		-0.3		-0.4		5.347		12.33		0		14524		0.05		216.87		5.6824290581

		3		11		2005		15		19		52		0		110001		-0.007		-0.016		0.073		42		48		44		15		1452.4		182.4		-3.2		0		5.176		12.33		0		14524		0.017		203.63		7.5059976019

		3		11		2005		15		19		55		0		110001		-0.059		0.016		-0.043		46		46		45		15		1452.4		183.7		5.1		-0.6		5.246		12.33		0		14524		0.061		285.17		7.4739547764

		3		11		2005		15		19		58		0		110001		-0.005		0.046		-0.077		46		46		45		15		1452.4		184.2		3.9		-0.9		5.362		12.33		0		14524		0.046		353.8		8.9833178726

		3		11		2005		15		20		1		0		110001		-0.02		-0.007		-0.056		48		47		48		15		1452.4		183.3		-1.8		-0.6		5.153		12.33		0		14524		0.021		250.71		5.987486952

		3		11		2005		15		20		4		0		110001		-0.049		-0.065		0.049		46		43		42		15		1452.4		183		0.1		-0.3		5.347		12.33		0		14524		0.081		217.01		9.5010525733

		3		11		2005		15		20		7		0		110001		-0.017		-0.054		0.068		45		44		44		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.176		12.33		0		14524		0.057		197.47		8.8481636513

		3		11		2005		15		20		10		0		110001		0.009		-0.022		-0.007		45		45		42		15		1452.4		182.8		-1		-0.2		5.308		12.33		0		14524		0.024		157.75		2.4779023387

		3		11		2005		15		20		13		0		110001		0.023		0.003		-0.064		44		43		44		15		1452.4		182.8		-0.2		-0.1		4.983		12.33		0		14524		0.023		82.57		6.80734897

		3		11		2005		15		20		16		0		110001		-0.029		-0.037		-0.092		47		45		43		15		1452.4		182		0.4		0.4		5.13		12.33		0		14524		0.047		218.09		10.3315052146

		3		11		2005		15		20		19		0		110001		0.033		-0.004		0.086		46		47		43		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.277		12.33		0		14524		0.033		96.91		9.2200867675

		3		11		2005		15		20		22		0		110001		0.04		-0.03		0.032		45		41		43		15		1452.4		182.7		0.8		0		5.447		12.33		0		14524		0.05		126.87		5.9363288319

		3		11		2005		15		20		25		0		110001		0.024		0.005		-0.019		47		43		47		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.1		5.37		12.33		0		14524		0.025		78.23		3.1016124839

		3		11		2005		15		20		28		0		110001		0.005		0.037		-0.002		47		42		46		15		1452.4		183.4		-2.6		-0.7		5.416		12.33		0		14524		0.037		7.7		3.7389838192

		3		11		2005		15		20		31		0		110001		0.001		0.019		-0.023		46		44		41		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		5.354		12.33		0		14524		0.019		3.01		2.9849623113

		3		11		2005		15		20		34		0		110001		-0.031		0.046		-0.057		46		42		42		15		1452.4		182.7		0.8		0		4.72		12.33		0		14524		0.055		326.02		7.9536155301

		3		11		2005		15		20		37		0		110001		0.05		-0.001		-0.023		44		45		40		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.4		4.666		12.33		0		14524		0.05		91.15		5.5045435778

		3		11		2005		15		20		40		0		110001		0.007		-0.009		-0.036		44		42		46		15		1452.4		182.8		-1.2		-0.2		4.658		12.33		0		14524		0.011		142.13		3.7762415177

		3		11		2005		15		20		43		0		110001		-0.064		0.069		-0.046		43		41		44		15		1452.4		182.8		0.1		-0.1		4.573		12.33		0		14524		0.094		317.15		10.4752088285

		3		11		2005		15		20		46		0		110001		0.043		-0.053		0.069		43		43		44		15		1452.4		182.7		-0.3		-0.1		4.813		12.33		0		14524		0.068		140.95		9.7051532703

		3		11		2005		15		20		49		0		110001		-0.024		-0.026		-0.041		45		48		48		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.3		4.867		12.33		0		14524		0.035		222.71		5.4157178656

		3		11		2005		15		20		52		0		110001		-0.034		-0.014		-0.042		49		44		47		15		1452.4		182.7		-0.2		-0.1		4.967		12.33		0		14524		0.037		247.62		5.5821142948

		3		11		2005		15		20		55		0		110001		0.008		-0.02		-0.041		45		45		47		15		1452.5		183.1		-1.4		-0.4		4.658		12.34		0		14525		0.022		158.2		4.6314144708

		3		11		2005		15		20		58		0		110001		0.001		0.001		0.011		46		47		45		15		1452.4		182.7		-1.3		-0.1		5.501		12.33		0		14524		0.001		45		1.1090536506

		3		11		2005		15		21		1		0		110001		-0.008		0.039		-0.003		44		45		48		15		1452.4		182.8		-1.1		-0.2		5.215		12.33		0		14524		0.04		348.41		3.9924929555

		3		11		2005		15		21		4		0		110001		-0.016		0.069		-0.037		46		45		46		15		1452.5		183.2		-0.3		-0.4		5.23		12.34		0		14525		0.071		346.94		7.9912452096

		3		11		2005		15		21		7		0		110001		-0.037		0.003		0.002		45		44		44		15		1452.4		182.8		-0.7		-0.2		5.254		12.33		0		14524		0.037		274.64		3.7175260591

		3		11		2005		15		21		10		0		110001		0.001		0.004		0.026		49		45		42		15		1452.4		183		-0.3		-0.3		5.107		12.33		0		14524		0.004		14.04		2.6324893162

		3		11		2005		15		21		13		0		110001		-0.004		0.03		0.013		50		46		42		15		1452.4		182.9		-0.5		-0.2		5.385		12.33		0		14524		0.03		352.41		3.2939338184

		3		11		2005		15		21		16		0		110001		-0.029		-0.047		0.066		50		50		46		15		1452.4		182.9		-0.6		-0.2		5.292		12.33		0		14524		0.055		211.68		8.6058119896

		3		11		2005		15		21		19		0		110001		-0.04		0.013		0.024		48		45		45		15		1452.4		182.7		-0.6		-0.1		5.107		12.33		0		14524		0.042		288		4.8425200051

		3		11		2005		15		21		22		0		110001		-0.047		-0.02		0.019		45		47		45		15		1452.4		183.2		-1.1		-0.4		5.006		12.33		0		14524		0.051		246.95		5.4497706374

		3		11		2005		15		21		25		0		110001		-0.037		-0.023		0.032		48		43		41		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		4.774		12.33		0		14524		0.044		238.13		5.4055527007

		3		11		2005		15		21		28		0		110001		-0.033		0.042		-0.148		45		48		42		15		1452.4		183.1		0.3		-0.3		4.875		12.33		0		14524		0.053		321.84		15.7343573113

		3		11		2005		15		21		31		0		110001		-0.01		-0.058		0.15		47		43		42		15		1452.4		182.9		-0.7		-0.2		4.666		12.33		0		14524		0.059		189.78		16.1133485036

		3		11		2005		15		21		34		0		110001		-0.022		-0.039		0.13		46		47		43		15		1452.4		183		-0.9		-0.3		4.464		12.33		0		14524		0.045		209.43		13.749545447

		3		11		2005		15		21		37		0		110001		0.007		0.057		-0.071		48		45		45		15		1452.4		182.9		0		-0.2		4.573		12.33		0		14524		0.057		7		9.1318125255

		3		11		2005		15		21		40		0		110001		-0.013		0.015		-0.053		47		47		44		15		1452.4		182.8		0.4		0		4.58		12.33		0		14524		0.02		319.09		5.6595052787

		3		11		2005		15		21		43		0		110001		0.079		-0.05		0.039		48		46		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.1		4.743		12.33		0		14524		0.093		122.33		10.1301530097

		3		11		2005		15		21		46		0		110001		0.048		-0.024		0.082		48		49		50		15		1452.4		182.7		-1.1		-0.1		4.48		12.33		0		14524		0.054		116.57		9.8

		3		11		2005		15		21		49		0		110001		-0.026		-0.01		-0.042		46		44		47		15		1452.4		183.2		0		-0.3		4.619		12.33		0		14524		0.028		248.96		5.0398412673

		3		11		2005		15		21		52		0		110001		-0.012		0.039		-0.121		49		47		43		15		1452.4		182.4		-0.8		0.2		4.673		12.33		0		14524		0.041		342.9		12.7694949

		3		11		2005		15		21		55		0		110001		-0.032		0.029		0.066		45		44		42		15		1452.5		183.2		-0.1		-0.4		5.099		12.34		0		14525		0.043		312.18		7.8873316147

		3		11		2005		15		21		58		0		110001		-0.012		0.042		0.009		46		47		44		15		1452.5		182.6		0.1		0.1		5.076		12.34		0		14525		0.044		344.05		4.4598206242

		3		11		2005		15		22		1		0		110001		-0.022		-0.029		0.145		50		44		45		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.4		5.06		12.34		0		14525		0.036		217.18		14.9499163877

		3		11		2005		15		22		4		0		110001		0.025		0.034		0.064		45		44		44		15		1452.5		182.9		0		-0.2		5.114		12.34		0		14525		0.042		36.33		7.6661594035

		3		11		2005		15		22		7		0		110001		0.059		0.058		-0.15		42		41		44		15		1452.5		182.7		-0.2		0		5.331		12.34		0		14525		0.083		45.49		17.1303823658

		3		11		2005		15		22		10		0		110001		0.033		-0.023		-0.068		43		48		48		15		1452.4		182.8		-0.8		-0.2		5.323		12.33		0		14524		0.04		124.88		7.900632886

		3		11		2005		15		22		13		0		110001		0.081		-0.01		0.156		43		44		41		15		1452.4		183		-0.7		-0.3		5.316		12.33		0		14524		0.082		97.04		17.6059648983

		3		11		2005		15		22		16		0		110001		-0.091		-0.047		0.048		46		42		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.102		242.68		11.3110565377

		3		11		2005		15		22		19		0		110001		-0.009		-0.028		0.054		43		42		43		15		1452.4		182.8		-0.3		-0.1		5.292		12.33		0		14524		0.029		197.82		6.1489836559

		3		11		2005		15		22		22		0		110001		0.017		-0.02		-0.025		43		44		42		15		1452.4		183		-0.6		-0.3		5.029		12.33		0		14524		0.026		139.64		3.6249137921

		3		11		2005		15		22		25		0		110001		-0.021		-0.009		-0.013		44		43		44		15		1452.4		182.8		-0.8		-0.2		5.068		12.33		0		14524		0.023		246.8		2.6286878856

		3		11		2005		15		22		28		0		110001		-0.059		0.022		0.031		44		46		45		15		1452.4		182.9		-0.3		-0.2		5.285		12.33		0		14524		0.063		290.45		7.0185468581

		3		11		2005		15		22		31		0		110001		-0.03		-0.032		-0.041		47		46		44		15		1452.4		182.9		-0.3		-0.2		5.099		12.33		0		14524		0.044		223.15		6.0041652209

		3		11		2005		15		22		34		0		110001		-0.029		0.054		-0.057		44		50		46		15		1452.4		183.1		-1		-0.4		5.347		12.33		0		14524		0.061		331.76		8.3701851831

		3		11		2005		15		22		37		0		110001		-0.021		0.035		-0.035		46		48		44		15		1452.4		182.7		-0.8		0		5.362		12.33		0		14524		0.041		329.04		5.3768020235

		3		11		2005		15		22		40		0		110001		-0.03		-0.046		0.071		47		47		44		15		1452.4		183.1		0.1		-0.3		5.339		12.33		0		14524		0.055		213.11		8.9760793223

		3		11		2005		15		22		43		0		110001		0.016		-0.053		0.126		43		45		43		15		1452.4		182.7		-0.8		-0.1		5.06		12.33		0		14524		0.055		163.2		13.7626305625

		3		11		2005		15		22		46		0		110001		-0.028		-0.017		-0.02		44		45		40		15		1452.4		183		-0.7		-0.2		5.223		12.33		0		14524		0.033		238.74		3.8379682125

		3		11		2005		15		22		49		0		110001		0.017		-0.037		0.071		43		45		42		15		1452.4		183.1		0.4		-0.4		5.107		12.33		0		14524		0.041		155.32		8.1847419019

		3		11		2005		15		22		52		0		110001		-0.007		-0.051		0.015		40		46		42		15		1452.4		182.5		-0.8		0		5.076		12.33		0		14524		0.051		187.82		5.3619026474

		3		11		2005		15		22		55		0		110001		0.046		0.01		0.083		45		47		40		15		1452.4		183.1		-0.9		-0.4		4.936		12.33		0		14524		0.047		77.74		9.5420123664

		3		11		2005		15		22		58		0		110001		0.068		-0.082		0.006		45		43		47		15		1452.4		182.9		-0.5		-0.2		4.898		12.33		0		14524		0.107		140.33		10.6695829347

		3		11		2005		15		23		1		0		110001		0.016		0.027		-0.019		44		49		43		15		1452.4		182.9		-0.2		-0.2		4.936		12.33		0		14524		0.031		30.65		3.6687872656

		3		11		2005		15		23		4		0		110001		0.004		-0.001		-0.046		45		46		42		15		1452.4		183		-0.3		-0.2		4.789		12.33		0		14524		0.004		104.04		4.6184412955

		3		11		2005		15		23		7		0		110001		-0.086		0.005		0.038		47		49		41		15		1452.4		182.8		-0.3		-0.2		4.743		12.33		0		14524		0.086		273.33		9.4154128959

		3		11		2005		15		23		10		0		110001		-0.022		0.02		0.042		43		54		45		15		1452.4		182.8		-0.5		-0.1		4.898		12.33		0		14524		0.03		312.27		5.1458721321

		3		11		2005		15		23		13		0		110001		-0.026		-0.004		0.014		43		45		40		15		1452.4		183		-0.5		-0.3		4.936		12.33		0		14524		0.026		261.25		2.9799328852

		3		11		2005		15		23		16		0		110001		-0.1		0.051		-0.132		42		42		41		15		1452.4		183.2		-0.6		-0.4		4.913		12.33		0		14524		0.112		297.02		17.3277234512

		3		11		2005		15		23		19		0		110001		-0.079		-0.028		0.052		45		45		42		15		1452.4		182.7		-0.4		-0.1		4.596		12.33		0		14524		0.084		250.48		9.8635693337

		3		11		2005		15		23		22		0		110001		0.086		0.028		-0.033		45		43		45		15		1452.4		183		-0.9		-0.4		4.418		12.33		0		14524		0.09		71.97		9.6275645934

		3		11		2005		15		23		25		0		110001		0.02		-0.061		0.037		47		42		43		15		1452.4		183		-0.4		-0.2		4.58		12.33		0		14524		0.064		161.85		7.4094534211

		3		11		2005		15		23		28		0		110001		-0.063		0.098		-0.085		46		45		45		15		1452.4		182.9		-1.9		-0.3		4.495		12.33		0		14524		0.117		327.26		14.4215117099

		3		11		2005		15		23		31		0		110001		0.076		0.019		-0.002		45		47		41		15		1452.4		183		-1.9		-0.4		4.728		12.33		0		14524		0.078		75.96		7.8364532794

		3		11		2005		15		23		34		0		110001		0.039		0.038		0.037		47		50		45		15		1452.5		183.4		0.3		-0.4		4.758		12.34		0		14525		0.054		45.74		6.5833122363

		3		11		2005		15		23		37		0		110001		0.003		0.037		-0.012		46		51		39		15		1452.5		184.2		-0.2		-1.2		4.387		12.34		0		14525		0.037		4.64		3.9012818406

		3		11		2005		15		23		40		0		110001		0.017		0.061		0.05		46		45		42		15		1452.4		181		-1.2		1.3		4.542		12.33		0		14524		0.063		15.57		8.0684571016

		3		11		2005		15		23		43		0		110001		0.014		0.068		-0.097		46		45		43		15		1452.5		181.9		-0.9		0.5		4.673		12.34		0		14525		0.069		11.63		11.9285372112

		3		11		2005		15		23		46		0		110001		0.015		0.04		-0.058		47		48		44		15		1452.5		183.8		-1.9		-1		4.758		12.34		0		14525		0.043		20.56		7.2034713854

		3		11		2005		15		23		49		0		110001		0.016		0.006		-0.057		43		41		41		15		1452.5		182.9		-2.6		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.017		69.44		5.9506302187

		3		11		2005		15		23		52		0		110001		0.04		0.052		-0.155		43		42		42		15		1452.4		183.2		0.5		-0.3		4.689		12.33		0		14524		0.066		37.57		16.8312209896

		3		11		2005		15		23		55		0		110001		-0.039		-0.016		0.138		46		48		45		15		1452.5		182.8		-2.4		-0.1		4.604		12.34		0		14525		0.042		247.69		14.4294837052

		3		11		2005		15		23		58		0		110001		-0.012		0.002		-0.073		45		48		45		15		1452.5		183.1		-1.8		-0.4		4.604		12.34		0		14525		0.012		279.46		7.4006756448

		3		11		2005		15		24		1		0		110001		0.017		-0.01		-0.039		45		42		47		15		1452.5		182.5		-0.1		0.1		4.704		12.34		0		14525		0.02		120.47		4.3703546767

		3		11		2005		15		24		4		0		110001		0.047		0.004		0.031		45		46		42		15		1452.4		183		-0.6		-0.3		4.604		12.33		0		14524		0.047		85.14		5.6444663167

		3		11		2005		15		24		7		0		110001		-0.061		-0.04		0.085		42		45		41		15		1452.5		182.7		0.5		0		4.65		12.34		0		14525		0.073		236.75		11.2008928216

		3		11		2005		15		24		10		0		110001		-0.041		-0.018		0.002		42		42		43		15		1452.5		182.8		-0.2		-0.1		4.851		12.34		0		14525		0.045		246.3		4.4821869662

		3		11		2005		15		24		13		0		110001		0.011		0.009		0.007		42		47		45		15		1452.5		182.8		-4.7		-0.3		4.844		12.34		0		14525		0.014		50.71		1.5842979518

		3		11		2005		15		24		16		0		110001		-0.054		0.012		-0.04		42		43		43		15		1452.5		183.6		-4.7		-1		4.944		12.34		0		14525		0.055		282.53		6.8264192664

		3		11		2005		15		24		19		0		110001		0.021		-0.032		0.069		40		49		43		15		1452.5		183.2		1.1		-0.3		4.766		12.34		0		14525		0.038		146.73		7.8905006178

		3		11		2005		15		24		22		0		110001		-0.057		0.005		-0.014		41		44		42		15		1452.4		180.6		3.2		1.6		4.743		12.33		0		14524		0.057		275.01		5.89067059

		3		11		2005		15		24		25		0		110001		0.01		-0.058		0.01		40		43		41		15		1452.5		182.5		0		0.1		4.464		12.34		0		14525		0.059		170.22		5.9699246226

		3		11		2005		15		24		28		0		110001		-0.031		0.007		-0.015		45		44		41		15		1452.5		184		-1.4		-1.2		5.014		12.34		0		14525		0.032		282.72		3.5142566782

		3		11		2005		15		24		31		0		110001		0.028		0.052		-0.112		44		47		40		15		1452.5		182.5		0.9		0.2		4.65		12.34		0		14525		0.059		28.3		12.6617534331

		3		11		2005		15		24		34		0		110001		0.051		0.032		-0.019		46		44		40		15		1452.5		182.7		-1		-0.1		4.766		12.34		0		14525		0.06		57.89		6.3134776471

		3		11		2005		15		24		37		0		110001		0		-0.035		0.076		46		44		43		15		1452.5		183.3		-1.5		-0.6		4.828		12.34		0		14525		0.035		180		8.3671978583

		3		11		2005		15		24		40		0		110001		-0.028		-0.009		0.084		45		43		44		15		1452.5		182.7		0		0		4.666		12.34		0		14525		0.029		252.18		8.9

		3		11		2005		15		24		43		0		110001		0.024		-0.006		-0.026		44		44		46		15		1452.5		182.7		-1.2		-0.1		4.464		12.34		0		14525		0.025		104.04		3.588871689

		3		11		2005		15		24		46		0		110001		0.018		0.015		-0.146		47		41		46		15		1452.5		183		-0.8		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.023		50.19		14.7868184543

		3		11		2005		15		24		49		0		110001		-0.008		0		0.025		47		44		44		15		1452.5		182.7		0.4		0		4.944		12.34		0		14525		0.008		270		2.6248809497

		3		11		2005		15		24		52		0		110001		0.054		0.019		-0.044		44		42		45		15		1452.5		183.1		-1.6		-0.4		4.611		12.34		0		14525		0.057		70.62		7.2201108025

		3		11		2005		15		24		55		0		110001		-0.015		-0.016		0.01		46		44		47		15		1452.4		183.1		0.1		-0.4		4.542		12.33		0		14524		0.022		223.15		2.4103941586

		3		11		2005		15		24		58		0		110001		-0.015		-0.005		0.004		44		46		50		15		1452.4		183.3		-1.6		-0.5		4.619		12.33		0		14524		0.016		251.57		1.630950643

		3		11		2005		15		25		1		0		110001		0.01		0.013		-0.066		44		48		50		15		1452.5		182.8		0.3		0		4.673		12.34		0		14525		0.016		37.57		6.8007352544

		3		11		2005		15		25		4		0		110001		-0.047		0.039		-0.024		43		43		39		15		1452.5		182.9		-0.3		-0.1		5.114		12.34		0		14525		0.061		309.69		6.5620118866

		3		11		2005		15		25		7		0		110001		0.002		-0.066		0.093		48		47		42		15		1452.5		183		-1.2		-0.3		5.006		12.34		0		14525		0.066		178.26		11.4057003292

		3		11		2005		15		25		10		0		110001		-0.043		-0.041		0.001		47		41		41		15		1452.5		182.9		-0.1		-0.2		5.161		12.34		0		14525		0.059		226.36		5.9422218067

		3		11		2005		15		25		13		0		110001		0.018		-0.009		0.054		43		53		54		15		1452.5		182.8		-0.7		0		5.501		12.34		0		14525		0.02		116.57		5.7628118137

		3		11		2005		15		25		16		0		110001		0.039		-0.03		0.044		44		59		58		15		1452.5		183.1		-1.2		-0.4		5.285		12.34		0		14525		0.049		127.57		6.6007575323

		3		11		2005		15		25		19		0		110001		-0.004		-0.005		0.023		46		61		52		15		1452.5		182.6		-0.5		-0.1		5.23		12.34		0		14525		0.006		218.66		2.3874672773

		3		11		2005		15		25		22		0		110001		-0.011		0.039		-0.088		45		65		44		15		1452.5		182.8		-1		-0.3		5.308		12.34		0		14525		0.041		344.25		9.6881370758

		3		11		2005		15		25		25		0		110001		0.009		-0.024		-0.065		48		66		45		15		1452.5		182.8		-0.1		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.026		159.44		6.9871310278

		3		11		2005		15		25		28		0		110001		-0.004		-0.05		0.046		41		63		39		15		1452.5		182.8		-1.2		-0.1		5.308		12.34		0		14525		0.05		184.57		6.8058798109

		3		11		2005		15		25		31		0		110001		-0.082		0.011		0.029		46		61		41		15		1452.5		182.9		-0.8		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.083		277.64		8.7669835177

		3		11		2005		15		25		34		0		110001		-0.105		-0.024		-0.248		44		49		41		15		1452.5		182.8		1.3		0		5.215		12.34		0		14525		0.108		257.12		27.0379363118

		3		11		2005		15		25		37		0		110001		0.023		0.002		-0.023		44		45		44		15		1452.5		183.1		-1.7		-0.3		4.998		12.34		0		14525		0.023		85.03		3.2588341474

		3		11		2005		15		25		40		0		110001		0.026		0.046		0.062		45		44		44		15		1452.5		182.7		1.1		0.1		4.588		12.34		0		14525		0.053		29.48		8.1461647418

		3		11		2005		15		25		43		0		110001		0.009		0.007		0.063		48		42		44		15		1452.5		183		0		-0.1		4.588		12.34		0		14525		0.011		52.13		6.402343321

		3		11		2005		15		25		46		0		110001		-0.014		0.022		-0.041		47		47		44		15		1452.5		183.1		-1.6		-0.3		4.689		12.34		0		14525		0.026		327.53		4.8590122453

		3		11		2005		15		25		49		0		110001		0.004		-0.018		0.011		46		44		43		15		1452.5		183		-0.1		-0.2		4.898		12.34		0		14525		0.018		167.47		2.1470910554

		3		11		2005		15		25		52		0		110001		-0.021		-0.053		0.039		44		49		43		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		4.379		12.34		0		14525		0.057		201.61		6.9072425757

		3		11		2005		15		25		55		0		110001		-0.028		-0.034		-0.016		47		43		47		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		4.511		12.34		0		14525		0.044		219.47		4.6861498055

		3		11		2005		15		25		58		0		110001		-0.049		-0.08		0.127		45		49		43		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		4.557		12.34		0		14525		0.094		211.49		15.7892368403

		3		11		2005		15		26		1		0		110001		-0.064		0.041		-0.138		41		49		42		15		1452.5		183.1		-0.7		-0.3		5.339		12.34		0		14525		0.076		302.64		15.7546818438

		3		11		2005		15		26		4		0		110001		-0.015		-0.002		0.009		43		41		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.029		12.34		0		14525		0.015		262.41		1.7606816862

		3		11		2005		15		26		7		0		110001		0.023		-0.017		0.085		43		43		42		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.029		126.47		8.9682774266

		3		11		2005		15		26		10		0		110001		0.032		0		-0.107		42		44		42		15		1452.5		183.2		-0.6		-0.3		5.308		12.34		0		14525		0.032		90		11.168258593

		3		11		2005		15		26		13		0		110001		-0.086		0.044		-0.042		42		47		45		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		5.192		12.34		0		14525		0.097		297.1		10.5337552658

		3		11		2005		15		26		16		0		110001		-0.022		0.013		0.018		47		44		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.323		12.34		0		14525		0.026		300.58		3.1256999216

		3		11		2005		15		26		19		0		110001		-0.033		-0.001		0.025		47		42		43		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.936		12.34		0		14525		0.033		268.26		4.1412558482

		3		11		2005		15		26		22		0		110001		0.007		0.028		-0.048		47		41		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		5.292		12.34		0		14525		0.029		14.04		5.600892786

		3		11		2005		15		26		25		0		110001		-0.011		0.012		-0.053		41		44		41		15		1452.5		183		-0.6		-0.3		5.37		12.34		0		14525		0.016		317.49		5.5443665103

		3		11		2005		15		26		28		0		110001		0		-0.055		0.089		41		44		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.517		12.34		0		14525		0.055		180		10.4623133197

		3		11		2005		15		26		31		0		110001		0.101		-0.018		0.043		43		46		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.478		12.34		0		14525		0.103		100.11		11.123848255

		3		11		2005		15		26		34		0		110001		0.026		-0.067		0.081		50		46		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.072		158.79		10.8286656611

		3		11		2005		15		26		37		0		110001		0.019		-0.008		-0.026		47		47		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.308		12.34		0		14525		0.021		112.83		3.3181320046

		3		11		2005		15		26		40		0		110001		-0.042		0.018		0.012		45		44		44		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.323		12.34		0		14525		0.046		293.2		4.7244047244

		3		11		2005		15		26		43		0		110001		0.017		-0.015		0.043		46		46		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.023		131.42		4.8610698411

		3		11		2005		15		26		46		0		110001		0.057		-0.062		0.036		41		43		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.805		12.34		0		14525		0.084		137.41		9.159148432

		3		11		2005		15		26		49		0		110001		0.002		-0.013		0.014		45		52		45		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.1		4.813		12.34		0		14525		0.013		171.25		1.9209372712

		3		11		2005		15		26		52		0		110001		0.023		0.008		-0.107		40		44		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.488		12.34		0		14525		0.024		70.82		10.9736046949

		3		11		2005		15		26		55		0		110001		0.022		0.01		-0.076		40		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.642		12.34		0		14525		0.024		65.56		7.974960815

		3		11		2005		15		26		58		0		110001		-0.045		-0.011		0.005		43		38		42		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		4.844		12.34		0		14525		0.046		256.26		4.6593991029

		3		11		2005		15		27		1		0		110001		0.023		-0.011		-0.043		46		48		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.635		12.34		0		14525		0.025		115.56		4.9989999

		3		11		2005		15		27		4		0		110001		-0.066		0.013		0.024		42		43		48		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.542		12.34		0		14525		0.067		281.14		7.1421285343

		3		11		2005		15		27		7		0		110001		-0.062		-0.002		-0.038		46		41		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.472		12.34		0		14525		0.062		268.15		7.2746133918

		3		11		2005		15		27		10		0		110001		0.038		0.008		-0.101		45		44		45		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.449		12.34		0		14525		0.039		78.11		10.8208132781

		3		11		2005		15		27		13		0		110001		-0.058		-0.01		-0.109		45		48		43		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.728		12.34		0		14525		0.059		260.22		12.3874936932

		3		11		2005		15		27		16		0		110001		0.089		-0.025		0.061		44		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.758		12.34		0		14525		0.092		105.69		11.0756489652

		3		11		2005		15		27		19		0		110001		-0.037		-0.028		-0.011		43		45		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.145		12.34		0		14525		0.046		232.88		4.768647607

		3		11		2005		15		27		22		0		110001		-0.052		-0.003		-0.06		47		45		42		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.944		12.34		0		14525		0.052		266.7		7.9454389432

		3		11		2005		15		27		25		0		110001		0.076		0.042		-0.011		50		46		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.617		12.34		0		14525		0.087		61.07		8.7527138649

		3		11		2005		15		27		28		0		110001		0.004		0.028		-0.047		44		49		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.501		12.34		0		14525		0.028		8.13		5.4854352608

		3		11		2005		15		27		31		0		110001		0.095		-0.075		0.104		46		45		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.261		12.34		0		14525		0.121		128.29		15.9580700588

		3		11		2005		15		27		34		0		110001		-0.022		-0.023		0.012		45		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.285		12.34		0		14525		0.032		223.73		3.4014702703

		3		11		2005		15		27		37		0		110001		0.022		0.018		0.04		46		45		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.028		50.71		4.9071376586

		3		11		2005		15		27		40		0		110001		-0.067		0.056		-0.073		47		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.169		12.34		0		14525		0.087		309.89		11.3815640401

		3		11		2005		15		27		43		0		110001		-0.053		0.091		-0.098		42		47		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.161		12.34		0		14525		0.105		329.78		14.3854092747

		3		11		2005		15		27		46		0		110001		-0.093		0.006		0.034		47		43		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.053		12.34		0		14525		0.093		273.69		9.92018145

		3		11		2005		15		27		49		0		110001		0.004		0		0.034		45		46		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.184		12.34		0		14525		0.004		90		3.4234485537

		3		11		2005		15		27		52		0		110001		0.148		0.032		0.079		40		47		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.991		12.34		0		14525		0.151		77.8		17.078934393

		3		11		2005		15		27		55		0		110001		-0.029		0.01		-0.029		43		47		40		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.331		12.34		0		14525		0.031		289.03		4.2213741838

		3		11		2005		15		27		58		0		110001		0.004		-0.045		0.015		47		48		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.347		12.34		0		14525		0.045		174.92		4.7602520942

		3		11		2005		15		28		1		0		110001		-0.011		-0.033		0.045		43		47		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.347		12.34		0		14525		0.035		198.43		5.6877060402

		3		11		2005		15		28		4		0		110001		0.023		-0.037		-0.024		45		50		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.044		148.13		4.9739320462

		3		11		2005		15		28		7		0		110001		-0.003		-0.058		0.061		43		47		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.494		12.34		0		14525		0.058		182.96		8.4225886757

		3		11		2005		15		28		10		0		110001		-0.113		-0.031		0.005		46		44		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.269		12.34		0		14525		0.117		254.66		11.7281712129

		3		11		2005		15		28		13		0		110001		-0.016		-0.037		0.025		42		44		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.331		12.34		0		14525		0.04		203.39		4.7434164903

		3		11		2005		15		28		16		0		110001		-0.02		-0.04		0.095		43		40		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.045		206.57		10.5

		3		11		2005		15		28		19		0		110001		0.027		0.039		-0.066		42		54		47		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.998		12.34		0		14525		0.047		34.7		8.1277303105

		3		11		2005		15		28		22		0		110001		-0.015		-0.04		0.031		41		43		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.316		12.34		0		14525		0.043		200.56		5.2782572882

		3		11		2005		15		28		25		0		110001		0.035		-0.09		0.034		48		46		46		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		5.277		12.34		0		14525		0.097		158.75		10.2376755174

		3		11		2005		15		28		28		0		110001		0.019		-0.075		0.067		45		48		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.077		165.78		10.2347447452

		3		11		2005		15		28		31		0		110001		0.026		0.018		-0.005		44		56		53		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.238		12.34		0		14525		0.032		55.3		3.2015621187

		3		11		2005		15		28		34		0		110001		-0.009		0.011		-0.021		44		59		54		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.2		4.867		12.34		0		14525		0.014		320.71		2.5357444666

		3		11		2005		15		28		37		0		110001		-0.02		-0.048		0.043		42		52		48		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.439		12.34		0		14525		0.052		202.62		6.7475921631

		3		11		2005		15		28		40		0		110001		-0.024		0.05		-0.071		46		46		50		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.184		12.34		0		14525		0.055		334.36		9.0094394942

		3		11		2005		15		28		43		0		110001		0.038		0.076		-0.144		43		43		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.579		12.34		0		14525		0.085		26.57		16.7200478468

		3		11		2005		15		28		46		0		110001		0.007		0.054		-0.063		52		48		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.316		12.34		0		14525		0.054		7.39		8.3270643086

		3		11		2005		15		28		49		0		110001		0.022		0.052		-0.063		49		48		43		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.056		22.93		8.4599054368

		3		11		2005		15		28		52		0		110001		0.021		-0.048		0.058		46		44		41		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.169		12.34		0		14525		0.052		156.37		7.8160092119

		3		11		2005		15		28		55		0		110001		-0.054		0.061		-0.045		48		43		44		15		1452.5		183		-0.7		-0.2		4.836		12.34		0		14525		0.081		318.48		9.306986623

		3		11		2005		15		28		58		0		110001		-0.028		0.001		-0.019		47		47		46		15		1452.5		182.9		-0.5		-0.2		4.782		12.34		0		14525		0.028		272.05		3.385262176

		3		11		2005		15		29		1		0		110001		0.016		0.045		-0.002		43		43		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.1		4.859		12.34		0		14525		0.048		19.57		4.7801673611

		3		11		2005		15		29		4		0		110001		-0.006		0.078		-0.024		40		48		44		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.078		355.6		8.1829090182

		3		11		2005		15		29		7		0		110001		-0.057		-0.048		0.054		47		40		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.898		12.34		0		14525		0.075		229.9		9.2027169901

		3		11		2005		15		29		10		0		110001		-0.044		-0.027		0.096		47		47		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.48		12.34		0		14525		0.052		238.47		10.9

		3		11		2005		15		29		13		0		110001		0.057		-0.007		-0.034		52		44		47		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		4.72		12.34		0		14525		0.057		97		6.6738294854

		3		11		2005		15		29		16		0		110001		-0.028		0.03		-0.007		43		45		47		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.457		12.34		0		14525		0.041		316.97		4.1629316593

		3		11		2005		15		29		19		0		110001		0.028		0.017		-0.06		42		48		46		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.673		12.34		0		14525		0.033		58.74		6.8359344643

		3		11		2005		15		29		22		0		110001		0.014		0.009		-0.042		43		43		47		15		1452.5		183.1		-0.6		-0.3		4.627		12.34		0		14525		0.017		57.26		4.5177427992

		3		11		2005		15		29		25		0		110001		-0.01		-0.022		-0.077		42		49		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.929		12.34		0		14525		0.024		204.44		8.0703159789

		3		11		2005		15		29		28		0		110001		-0.01		-0.015		-0.058		47		48		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.697		12.34		0		14525		0.018		213.69		6.0737138556

		3		11		2005		15		29		31		0		110001		-0.053		0.019		0.001		42		45		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.565		12.34		0		14525		0.056		289.72		5.6311632901

		3		11		2005		15		29		34		0		110001		-0.054		-0.034		0.077		41		44		46		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.114		12.34		0		14525		0.064		237.8		10.0004999875

		3		11		2005		15		29		37		0		110001		-0.011		0.033		-0.034		45		46		43		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.035		341.57		4.8641546028

		3		11		2005		15		29		40		0		110001		-0.029		0.03		-0.03		49		42		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.362		12.34		0		14525		0.042		315.97		5.139066063

		3		11		2005		15		29		43		0		110001		0.012		-0.073		0.068		43		40		49		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.277		12.34		0		14525		0.074		170.67		10.0483829545

		3		11		2005		15		29		46		0		110001		0.003		0.009		-0.002		47		43		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.009		18.43		0.9695359715

		3		11		2005		15		29		49		0		110001		0.037		-0.013		0.112		46		41		41		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.207		12.34		0		14525		0.039		109.36		11.8667602993

		3		11		2005		15		29		52		0		110001		-0.024		0.007		-0.074		46		46		46		15		1452.5		182.9		-0.7		-0.2		5.107		12.34		0		14525		0.025		286.26		7.8108898341

		3		11		2005		15		29		55		0		110001		0.022		0.031		-0.002		46		46		45		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.038		35.36		3.8065732621

		3		11		2005		15		29		58		0		110001		0.028		-0.001		0.037		51		44		43		15		1452.5		182.9		-0.1		-0.1		5.107		12.34		0		14525		0.028		92.05		4.6411205543

		3		11		2005		15		30		1		0		110001		-0.006		-0.005		-0.034		44		43		40		15		1452.5		183.1		-1.1		-0.3		5.022		12.34		0		14525		0.008		230.19		3.4885527085

		3		11		2005		15		30		4		0		110001		0.009		0.031		-0.096		47		46		42		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		5.099		12.34		0		14525		0.032		16.19		10.1281785134

		3		11		2005		15		30		7		0		110001		-0.005		0.056		-0.078		40		45		45		15		1452.5		183		-0.4		-0.2		5.292		12.34		0		14525		0.056		354.9		9.6150923032

		3		11		2005		15		30		10		0		110001		0.05		0.033		-0.009		45		43		44		15		1452.5		183.1		-1.9		-0.4		5.339		12.34		0		14525		0.06		56.58		6.0580524923

		3		11		2005		15		30		13		0		110001		0.034		-0.018		0.075		41		44		45		15		1452.5		182.8		-0.2		-0.1		5.223		12.34		0		14525		0.038		117.9		8.4291162052

		3		11		2005		15		30		16		0		110001		0.028		0.003		0.069		49		43		41		15		1452.5		182.9		-0.3		-0.2		5.385		12.34		0		14525		0.028		83.88		7.4525163536

		3		11		2005		15		30		19		0		110001		-0.093		0.117		-0.064		46		46		42		15		1452.5		183		-1.1		-0.3		5.2		12.34		0		14525		0.149		321.52		16.2585362195

		3		11		2005		15		30		22		0		110001		-0.002		0.069		-0.032		49		50		43		15		1452.5		183		-0.3		-0.1		5.2		12.34		0		14525		0.069		358.34		7.6085478247

		3		11		2005		15		30		25		0		110001		0.019		-0.037		0.028		44		43		42		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.967		12.34		0		14525		0.042		152.82		5.0139804547

		3		11		2005		15		30		28		0		110001		-0.047		0.036		-0.029		47		43		45		15		1452.5		183.1		-0.9		-0.3		5.494		12.34		0		14525		0.059		307.45		6.5924198895

		3		11		2005		15		30		31		0		110001		-0.043		0.003		0.027		46		47		46		15		1452.5		182.9		-0.4		-0.2		5.432		12.34		0		14525		0.043		273.99		5.0862559904

		3		11		2005		15		30		34		0		110001		0.029		0.076		-0.086		44		44		49		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.13		12.34		0		14525		0.081		20.89		11.8376517942

		3		11		2005		15		30		37		0		110001		0.077		0.07		-0.063		41		50		53		15		1452.5		183		-0.8		-0.2		5.2		12.34		0		14525		0.104		47.73		12.1647030379

		3		11		2005		15		30		40		0		110001		-0.004		0.021		-0.027		46		39		52		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		5.145		12.34		0		14525		0.021		349.22		3.4438350715

		3		11		2005		15		30		43		0		110001		0.063		0.062		0.022		44		45		51		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.176		12.34		0		14525		0.088		45.46		9.1087869664

		3		11		2005		15		30		46		0		110001		0.088		0.003		-0.023		47		42		45		15		1452.5		182.9		-0.8		-0.2		5.339		12.34		0		14525		0.088		88.05		9.100549434

		3		11		2005		15		30		49		0		110001		-0.02		-0.053		-0.035		43		45		41		15		1452.5		183		-0.5		-0.2		5.014		12.34		0		14525		0.057		200.67		6.6588287258

		3		11		2005		15		30		52		0		110001		-0.032		0.031		-0.093		47		46		44		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		5.246		12.34		0		14525		0.045		314.09		10.3121287812

		3		11		2005		15		30		55		0		110001		-0.031		0.054		-0.085		44		44		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.875		12.34		0		14525		0.062		330.14		10.5366028681

		3		11		2005		15		30		58		0		110001		-0.076		-0.029		-0.022		44		44		42		15		1452.5		182.9		-0.6		-0.2		4.712		12.34		0		14525		0.081		249.11		8.4267431431

		3		11		2005		15		31		1		0		110001		0.029		0.072		0.056		49		45		43		15		1452.5		183		-0.6		-0.2		4.805		12.34		0		14525		0.078		21.94		
_1185302725.xls
Graph6

		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



retours
chariots

erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Figure n°15 : Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coord. ENU)
alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

0.4551357293

1.4354764936

-1.6186010303

0.3611532597

-1.4772944379

0.1334213532

-1.6021015441

0.3370182004

-1.4147293517

0.4183597195

-3.4406979112

-1.5157461106

-4.2382945307

-1.3929863902

-4.2702702005

-0.943183418

-0.8110750571

1.075838275

-0.6676006367

1.2451940086



calcul

		aquadopp/ RUN		vitesse palier		debut palier		fin palier		N		Ux
moyen palier		stdv Ux		Ux Intconf à		Ux-intconf		Ux +intconf		Uy
moyen palier		stdv Uy		Uy intconf		Uy-intconf		Uy+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier		teta		module min		module max		teta abs		teta max		teta min		erreur
module min		erreur
module max		teta max		teta min

																0.01

				cm/s		s		s				cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s		°

		aq2 au repos		0		29750		30850		367		0.06		3.6		0.4847070992		-0.4247070992		0.5447070992		-0.05		3.5		0.4712430131		-0.4212430131		0.5212430131		-0.75		6.1		0.0781024968		-39.8055710923		0.9593340379		1.0634378697		39.8055710923		-129.1730350042		37.7161643589		0.9593340379		1.0634378697		129.1730350042		-37.7161643589

		aq2 RUN1		5.0764861965		19400		19700		100		-4.05		3.5		0.9015409682		3.1484590318		4.9515409682		2.93		4.3		1.1076074752		1.8223925248		4.0376074752		-0.26		6.8		4.9987398412		144.1158868329		3.6471233581		6.3943437571		35.8841131671		127.9465119233		159.7940872813		-1.4293628384		1.3178575606		52.0534880767		20.2059127187

		aq2 RUN2 inversé		5.0764861965		27150		27700		183		4.97		3.9		0.742602633		4.227397367		5.712602633		-0.43		4		0.7616437261		-0.3316437261		1.1916437261		0.96		7.1		4.9885669285		-4.9448662921		4.3476977885		5.9140040254		4.9448662921		-15.7423960442		3.322562851		-0.728788408		0.8375178289		15.7423960442		-3.322562851

		aq2 RUN1		10.1513541303		19800		20360		187		-10.09		3.5		0.6610419103		9.4289580897		10.7510419103		0.9		3.4		0.6421549986		0.2578450014		1.5421549986		-0.33		6.1		10.1300592298		174.9028647525		9.4382537952		10.8660960882		5.0971352475		170.7112212739		178.6261239694		-0.7131003352		0.7147419578		9.2887787261		1.3738760306

		aq2 RUN1		24.9665221063		20400		20900		167		-24.98		2.9		0.5797775256		24.4002224744		25.5597775256		-1.04		2.7		0.5397928687		0.5002071313		1.5797928687		-0.66		5		25.0016399462		-177.6159640481		24.4142717273		25.6170562842		2.3840359519		-176.2955541348		-178.8788595858		-0.5522503791		0.6505341778		3.7044458652		1.1211404142

		aq2 RUN1		49.7199280545		20950		21450		167		-49.56		2.9		0.5797775256		48.9802224744		50.1397775256		-1.8		2.8		0.5597851971		1.2402148029		2.3597851971		-1.95		4.8		49.5926768787		-177.9199537697		49.0347104243		50.2331402213		2.0800462303		-177.2417179834		-178.5830693563		-0.6852176301		0.5132121668		2.7582820166		1.4169306437

		aq2 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		-74.81		2.9		0.5405037816		74.2694962184		75.3505037816		-3.11		2.8		0.5218657202		2.5881342798		3.6318657202		-4.43		4.7		74.8746165266		-177.6194716003		74.4465003045		75.5679414087		2.3805283997		-177.200399155		-178.032781619		-0.1423388038		0.9791023004		2.799600845		1.967218381

		aq2 RUN3		99.4503937157		31050		31500		150		-98.31		3		0.6309472441		97.6790527559		98.9409472441		-4.24		3		0.6309472441		3.6090527559		4.8709472441		-10.14		4.5		98.4013907422		-177.5304277717		98.2702508854		99.5783950896		2.4695722283		-177.1452043979		-177.9109574219		-1.1801428303		0.1280013738		2.8547956021		2.0890425781

		aq2 retour chariot		49.7274895649		17000		17880		293		-49.3		2.8		0.4213486858		48.8786513142		49.7213486858		-2.47		3.1		0.4664931879		2.0035068121		2.9364931879		-0.35		5.1		49.3618364731		-177.1317983633		48.9209473931		49.8092160888		2.8682016367		-176.5619614993		-177.6925320823		-0.8065421718		0.081726524		3.4380385007		2.3074679177

		aq2 retour chariot		49.7274895649		25850		26370		173		-49.25		2.7		0.5287594414		48.7212405586		49.7787594414		-2.8		3.2		0.6266778565		2.1733221435		3.4266778565		0.37		5.1		49.3295296957		-176.7460777743		48.7710929825		49.8979349539		3.2539222257		-175.9768798383		-177.5000751679		-0.9563965824		0.170445389		4.0231201617		2.4999248321		moyenne		teta abs

		aq2 retour chariot		49.7271494118		28950		29500		183		-49.11		2.8		0.5331506083		48.5768493917		49.6431506083		-3.29		3		0.5712327946		2.7187672054		3.8612327946		0.17		5		49.220079236		-176.1673412446		48.6531693926		49.7933772806		3.8326587554		-175.455280159		-176.8652588602		-1.0739800192		0.0662278689		4.544719841		3.1347411398		2.7527093469		0.6107269671

																																								0		0								0		0		0		0

		aq3 au repos		0		11080		12170		363		0.59		3.5		0.4731862915		0.1168137085		1.0631862915		0.36		3.5		0.4731862915		-0.1131862915		0.8331862915		-0.37		6		0.6911584478		31.3902681042		0.4041739466		1.4005229334		31.3902681042		82.0190842468		-6.0767922157		0.4041739466		1.4005229334		82.0190842468		-6.0767922157

		aq3 RUN1		5.0764861965		650		1000		117		-3.8		3.9		0.9327237491		2.8672762509		4.7327237491		0.01		4.5		1.0762197105		-1.0662197105		1.0862197105		-0.6		6.5		3.8000131579		179.8492219809		3.1173863363		4.8927034802		0.1507780191		159.2516440985		192.6960176444		-1.9590998602		-0.1837827163		20.7483559015		-12.6960176444

		aq3 RUN2		5.0764861965		8460		8940		160		-3.68		4		0.8145493896		2.8654506104		4.4945493896		-0.66		3.8		0.7738219201		-0.1138219201		1.4338219201		-0.39		6.7		3.7387163573		-169.8322245126		2.8941082617		4.7338060283		10.1677754874		-153.4174097216		-181.4506731304		-2.1823779348		-0.3426801682		26.5825902784		-1.4506731304

		aq3 RUN1		10.1513541303		1050		1600		183		-9.57		3.8		0.7235615398		8.8464384602		10.2935615398		-0.2		3.3		0.628356074		-0.428356074		0.828356074		0.38		6.5		9.572089636		-178.8027703171		8.8649513454		10.3338271206		1.1972296829		-174.6505794541		-182.3829305874		-1.2864027849		0.1824729903		5.3494205459		-2.3829305874

		aq3 RUN1		24.9665221063		1630		2140		170		-24.1		3.8		0.7507175322		23.3492824678		24.8507175322		-1.03		3.3		0.6519389096		0.3780610904		1.6819389096		-0.49		5		24.1220003316		-177.55274853		23.3574832109		24.9123900973		2.44725147		-175.8798803559		-179.1284101171		-1.6090388954		-0.054132009		4.1201196441		0.8715898829

		aq3 RUN1		49.7199280545		2180		2690		170		-48.92		3		0.592671736		48.327328264		49.512671736		-2.2		3.4		0.6716946341		1.5283053659		2.8716946341		0.78		4.5		48.9694435337		-177.4250645575		48.357778841		49.6020129884		2.5749354425		-176.5993829599		-178.2320151546		-1.3621492135		-0.117915066		3.4006170401		1.7679848454

		aq3 RUN2		74.5888391083		8980		9570		197		-73.9		3.1		0.5703626534		73.3296373466		74.4703626534		-2.94		3		0.5519638581		2.3880361419		3.4919638581		1.32		5.3		73.9584586102		-177.7217752881		73.3803845043		74.5638727891		2.2782247119		-177.2736294733		-178.1633294375		-1.208454604		-0.0249663192		2.7263705267		1.8366705625

		aq3 RUN3		99.4503937157		12290		12750		153		-98.63		3.1		0.6455552256		97.9844447744		99.2755552256		-3.96		2.7		0.5622577771		3.3977422229		4.5222577771		1.54		5.1		98.7094650983		-177.700806181		98.0554316188		99.3904335475		2.299193819		-177.3575137635		-178.0397961094		-1.3949620969		-0.0599601682		2.6424862365		1.9602038906

		aq3 retour chariot		49.7274895649		10175		10750		192		50.52		2.9		0.5405037816		49.9794962184		51.0605037816		2.18		2.9		0.5405037816		1.6394962184		2.7205037816		-0.34		5.3		50.567012963		2.4708503644		50.0075353331		51.1340570194		2.4708503644		3.1156719195		1.839072173		0.2800457683		1.4065674545		3.1156719195		1.839072173

		aq3 retour chariot		49.7274895649		7080		7600		173		50.67		2.8		0.5483431245		50.1216568755		51.2183431245		2.51		2.9		0.5679268075		1.9420731925		3.0779268075		-0.75		4.7		50.7321298587		2.8358979425		50.1648745262		51.3162236125		2.8358979425		3.5140705136		2.171474312		0.4373849614		1.5887340476		3.5140705136		2.171474312		moyenne		teta abs

		aq3 retour chariot		49.7271494118		5250		5500		83		50.66		2.8		0.7916558178		49.8683441822		51.4516558178		2.57		2.9		0.8199292399		1.7500707601		3.3899292399		-0.74		4.6		50.7251466237		2.9041458459		49.9045298459		51.5685185617		2.9041458459		3.8888456103		1.9481010679		0.1773804341		1.8413691499		3.8888456103		1.9481010679		2.3759661599		0.5276702804

																																								0		0												0		0

		aq1 au repos		0		29630		30980		450		0.26		3.6		0.4371330735		-0.1771330735		0.6971330735		-0.8		3.6		0.4371330735		0.3628669265		1.2371330735		0.21		6.2		0.8411896338		-71.9958383941		0.4551357293		1.4354764936		71.9958383941		-98.1482462571		-27.4975697723		0.4551357293		1.4354764936		98.1482462571		27.4975697723

		aq1 RUN1		5.0764861965		19400		19720		107		0.09		4.42		1.1058259045		-1.0158259045		1.1958259045		4.3		4		1.0007474249		3.2992525751		5.3007474249		-0.2		6.76		4.3009417573		88.8009610793		3.4578851662		5.4376394562		88.8009610793		100.8485335783		70.076770183		-1.6186010303		0.3611532597		100.8485335783		70.076770183

		aq1 RUN2		5.0764861965		27200		27700		167		0.89		3.5		0.6997314964		0.1902685036		1.5897314964		4.24		3.45		0.6897353322		3.5502646678		4.9297353322		-0.56		6.5		4.3324011818		78.1453979356		3.5991917586		5.2099075497		78.1453979356		87.789704088		65.8782002149		-1.4772944379		0.1334213532		87.789704088		65.8782002149

		aq1 RUN1		10.1513541303		19800		20300		167		3.57		3.8		0.7597084818		2.8102915182		4.3297084818		8.81		3.7		0.7397161534		8.0702838466		9.5497161534		-0.25		6		9.50584031		67.9411585814		8.5492525862		10.4883723307		67.9411585814		73.6018927304		61.7864353402		-1.6021015441		0.3370182004		73.6018927304		61.7864353402

		aq1 RUN1		24.9665221063		20400		20870		157		4.59		4.86		1.0022853734		3.5877146266		5.5922853734		24.01		3.6		0.7424336099		23.2675663901		24.7524336099		-0.66		5.3		24.4447990378		79.1773273313		23.5517927547		25.3848818258		79.1773273313		81.7527600737		76.4854796333		-1.4147293517		0.4183597195		81.7527600737		76.4854796333

		aq1 RUN1		49.7199280545		20930		21450		173		4.68		12.5		2.4479603771		2.2320396229		7.1279603771		46.94		3.7		0.7245962716		46.2154037284		47.6645962716		0.96		5.2		47.1727251704		84.3063268104		46.2792301433		48.2041819438		84.3063268104		87.3189095547		81.2321625871		-3.4406979112		-1.5157461106		87.3189095547		81.2321625871

		aq1 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		10.58		17.6		3.2802988126		7.2997011874		13.8602988126		70.91		5.1		0.9505411332		69.9594588668		71.8605411332		1.26		5.1		71.6949405467		81.5138874224		70.3505445776		73.1958527181		81.5138874224		84.1997051609		78.7937325282		-4.2382945307		-1.3929863902		84.1997051609		78.7937325282

		aq1 RUN3		99.4503937157		31060		31500		147		16.7		19		4.050369048		12.649630952		20.750369048		95.31		4.6		0.9806156643		94.3293843357		96.2906156643		1.1		4.6		96.7620075236		80.0616517024		95.1801235153		98.5072102977		80.0616517024		82.5159500637		77.5937955308		-4.2702702005		-0.943183418		82.5159500637		77.5937955308

		aq1 retour chariot		49.7274895649		28940		29570		210		-10.7		7.9		1.4042190694		9.2957809306		12.1042190694		-48.68		3.7		0.6576722224		48.0223277776		49.3376722224		-0.51		5		49.8420745957		-102.3966406249		48.9164145077		50.8033278398		77.6033593751		-100.6700939822		-104.1469518518		-0.8110750571		1.075838275		79.3299060178		75.8530481482

		aq1 Retour chariot		49.7274895649		25840		26370		177		-10.83		7.2		1.3979562661		9.4320437339		12.2279562661		-48.81		3.45		0.6698540442		48.1401459558		49.4798540442		-0.66		5.1		49.997049913		-102.5101628092		49.0598889282		50.9726835734		77.4898371908		-100.792465576		-104.2521429844		-0.6676006367		1.2451940086		79.207534424		75.7478570156





regression modules

		





regression modules

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq2

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ2 (pivot, coord. XYZ)

4.9987398412

4.9885669285

10.1300592298

25.0016399462

49.5926768787

74.8746165266

98.4013907422

49.3618364731

49.3295296957

49.220079236



angles

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq3

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)

3.8000131579

3.7387163573

9.572089636

24.1220003316

48.9694435337

73.9584586102

98.7094650983

50.567012963

50.7321298587

50.7251466237



incertitude relative

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649



aq1

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ1 (fixe , coord. ENU)

4.3009417573

4.3324011818

9.50584031

24.4447990378

47.1727251704

71.6949405467

96.7620075236

49.8420745957

49.997049913



Feuil2

		





Feuil2

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle EN pour AQ1(fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

100.8485335783

70.076770183

87.789704088

65.8782002149

73.6018927304

61.7864353402

81.7527600737

76.4854796333

87.3189095547

81.2321625871

84.1997051609

78.7937325282

82.5159500637

77.5937955308

79.3299060178

75.8530481482

79.207534424

75.7478570156



tableau XYZ

		Ux
moyen palier		ABS Ux		Ux Intconf à		erreur relative

						0.01

		cm/s				cm/s

		-4.05		4.05		0.9015409682		0.2226027082																Ux moyen		Uxy moyen

		4.97		4.97		0.742602633		0.1494170288																0.6515047437		0.6306292549

		-10.09		10.09		0.6610419103		0.06551456

		-24.98		24.98		0.5797775256		0.0232096688

		-49.56		49.56		0.5797775256		0.0116984973

		-74.81		74.81		0.5405037816		0.0072250205

		-98.31		98.31		0.6309472441		0.0064179356

		-49.3		49.3		0.4213486858		0.0085466265

		-49.25		49.25		0.5287594414		0.0107362323

		-49.11		49.11		0.5331506083		0.0108562535

		-3.8		3.8		0.9327237491		0.2454536182

		-3.68		3.68		0.8145493896		0.2213449428

		-9.57		9.57		0.7235615398		0.0756072664

		-24.1		24.1		0.7507175322		0.0311501051

		-48.92		48.92		0.592671736		0.0121151213

		-73.9		73.9		0.5703626534		0.0077180332

		-98.63		98.63		0.6455552256		0.0065452218

		50.52		50.52		0.5405037816		0.010698808

		50.67		50.67		0.5483431245		0.0108218497

		50.66		50.66		0.7916558178		0.015626842

		Uy

		-0.43		0.43		0.7616437261		1.7712644793

		0.9		0.9		0.6421549986		0.713505554

		-1.04		1.04		0.5397928687		0.5190316045

		-1.8		1.8		0.5597851971		0.3109917762

		-3.11		3.11		0.5218657202		0.1678024824

		-4.24		4.24		0.6309472441		0.1488083123

		-2.47		2.47		0.4664931879		0.1888636388

		-2.8		2.8		0.6266778565		0.2238135202

		-3.29		3.29		0.5712327946		0.1736269892

		0.36		0.36		0.4731862915		1.3144063654

		-0.66		0.66		0.7738219201		1.1724574547

		-1.03		1.03		0.6519389096		0.6329503976

		-2.2		2.2		0.6716946341		0.3053157428

		-2.94		2.94		0.5519638581		0.1877428089

		-3.96		3.96		0.5622577771		0.1419842872

		2.18		2.18		0.5405037816		0.2479375145

		2.51		2.51		0.5679268075		0.2262656604

		2.57		2.57		0.8199292399		0.3190386147

				0.09		1.1058259045		12.2869544943

				0.89		0.6997314964		0.7862151645

				3.57		0.7597084818		0.2128034963

				4.59		1.0022853734		0.2183628265

				4.68		2.4479603771		0.5230684566

				10.58		3.2802988126		0.3100471467

				16.7		4.050369048		0.2425370687

				10.7		1.4042190694		0.131235427

				10.83		1.3979562661		0.1290818344

				4.3		1.0007474249		0.2327319593

				4.24		0.6897353322		0.1626734274

				8.81		0.7397161534		0.083963241

				24.01		0.7424336099		0.0309218496

				46.94		0.7245962716		0.0154366483

				70.91		0.9505411332		0.0134048954

				95.31		0.9806156643		0.0102886965

				48.68		0.6576722224		0.0135101114

				48.81		0.6698540442		0.0137237051



76°, orientation de l'axe du bassin par rapport à l'Est

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ2 (sur pivot)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

52.0534880767

20.2059127187

15.7423960442

-3.322562851

9.2887787261

1.3738760306

3.7044458652

1.1211404142

2.7582820166

1.4169306437

2.799600845

1.967218381

2.8547956021

2.0890425781

3.4380385007

2.3074679177

4.0231201617

2.4999248321

4.544719841

3.1347411398

axe théorique du bassin

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ3 (fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

20.7483559015

-12.6960176444

26.5825902784

-1.4506731304

5.3494205459

-2.3829305874

4.1201196441

0.8715898829

3.4006170401

1.7679848454

2.7263705267

1.8366705625

2.6424862365

1.9602038906

3.1156719195

1.839072173

3.5140705136

2.171474312

3.8888456103

1.9481010679

axe théorique du bassin



tableau XYZ

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure 10: incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



table regres

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 9 :incertitudes relatives sur Ux pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



iner conf modules

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Uy (cm/s)

incertitude relative

figure 10 : Incertitudes relatives sur Uy pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69				5.58		AQ2 +AQ2		AQ1

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30				Ux		3.24		8.44

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20				Uy		3.27		3.89

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09				Uz		5.48		5.58

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99

																												tableau 6 :Ecart-type sur les moyennes de palier
 des composantes de vitesses

																												(cm/s)		AQ2 +AQ2		AQ1

																												stdv(Ux)		3.24		8.44

																												stdv(Uy)		3.27		3.89

																												stdv(Uz)		5.48		5.58



1%

Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 11 :incertitudes relatives sur Uy (North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

Sigma Ux ( cm/s)

Figure n°4: Ecart-type sur la composante Ux , AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99



moyenne 3.24



		Aquadopp		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

		AQ1		0.9777		-.2462		0.9991		0.99cm/s		9961

		AQ2		0.9935		0.0399		0.9999		0.33cm/s		78801

		AQ3		1.0095		-0.7282		0;9992		0.92cm/s		10332

		0		0.0781024968				AQ2		0.9935160615		0.0398659233

		5.0764861965		4.9987398412						0.0035392208		0.1808895068

		5.0764861965		4.9885669285						0.9998984894		0.3288269865

		10.1513541303		10.1300592298						78801.4977709674		8

		24.9665221063		25.0016399462						8520.5842916956		0.8650174966

		49.7199280545		49.5926768787

		74.5888391083		74.8746165266

		99.4503937157		98.4013907422

		49.7274895649		49.3618364731

		49.7274895649		49.3295296957

		49.7271494118		49.220079236

		0		0.6911584478				AQ3		1.0094792643		-0.7282005265

		5.0764861965		3.8000131579						0.0099312587		0.5075864431

		5.0764861965		3.7387163573						0.9992263088		0.9227075878

		10.1513541303		9.572089636						10332.0431991662		8

		24.9665221063		24.1220003316						8796.590949981		6.8111143404

		49.7199280545		48.9694435337

		74.5888391083		73.9584586102

		99.4503937157		98.7094650983

		49.7274895649		50.567012963

		49.7274895649		50.7321298587

		49.7271494118		50.7251466237

										0.9768016847		-0.1883977634

		0		0				AQ1		0.0097866479		0.4759321662

		5.0764861965		4.3009417573						0.9991975897		0.9821520897

		5.0764861965		4.3324011818						9961.9617255172		8

		10.1513541303		9.50584031						9609.5346890044		7.7169818185

		24.9665221063		24.4447990378

		49.7199280545		47.1727251704

		74.5888391083		71.6949405467

		99.4503937157		96.7620075236

		49.7274895649		49.8420745957

		49.7274895649		49.997049913





		





		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



retours chariots

erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ2 (pivot, coord.XYZ)
alfa=0.01

0.9593340379

1.0634378697

-1.4293628384

1.3178575606

-0.728788408

0.8375178289

-0.7131003352

0.7147419578

-0.5522503791

0.6505341778

-0.6852176301

0.5132121668

-0.1423388038

0.9791023004

-1.1801428303

0.1280013738

-0.8065421718

0.081726524

-0.9563965824

0.170445389

-1.0739800192

0.0662278689



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ3 (fixe, coord. XYZ)
alfa=0.01

0.4041739466

1.4005229334

-1.9590998602

-0.1837827163

-2.1823779348

-0.3426801682

-1.2864027849

0.1824729903

-1.6090388954

-0.054132009

-1.3621492135

-0.117915066

-1.208454604

-0.0249663192

-1.3949620969

-0.0599601682

0.2800457683

1.4065674545

0.4373849614

1.5887340476

0.1773804341

1.8413691499



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Figure 12 : Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coord. ENU)
alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

0.4551357293

1.4354764936

-1.6186010303

0.3611532597

-1.4772944379

0.1334213532

-1.6021015441

0.3370182004

-1.4147293517

0.4183597195

-3.4406979112

-1.5157461106

-4.2382945307

-1.3929863902

-4.2702702005

-0.943183418

-0.8110750571

1.075838275

-0.6676006367

1.2451940086



retours chariots

retours chariots


_1185302754.xls
Graph9

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



73°, orientation de l'axe du bassin par rapport à l'EST

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Figure n°16 :Angle EN pour AQ1(fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

100.8485335783

70.076770183

87.789704088

65.8782002149

73.6018927304

61.7864353402

81.7527600737

76.4854796333

87.3189095547

81.2321625871

84.1997051609

78.7937325282

82.5159500637

77.5937955308

79.3299060178

75.8530481482

79.207534424

75.7478570156



calcul

		aquadopp/ RUN		vitesse palier		debut palier		fin palier		N		Ux
moyen palier		stdv Ux		Ux Intconf à		Ux-intconf		Ux +intconf		Uy
moyen palier		stdv Uy		Uy intconf		Uy-intconf		Uy+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier		teta		module min		module max		teta abs		teta max		teta min		erreur
module min		erreur
module max		teta max		teta min

																0.01

				cm/s		s		s				cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s		°

		aq2 au repos		0		29750		30850		367		0.06		3.6		0.4847070992		-0.4247070992		0.5447070992		-0.05		3.5		0.4712430131		-0.4212430131		0.5212430131		-0.75		6.1		0.0781024968		-39.8055710923		0.9593340379		1.0634378697		39.8055710923		-129.1730350042		37.7161643589		0.9593340379		1.0634378697		129.1730350042		-37.7161643589

		aq2 RUN1		5.0764861965		19400		19700		100		-4.05		3.5		0.9015409682		3.1484590318		4.9515409682		2.93		4.3		1.1076074752		1.8223925248		4.0376074752		-0.26		6.8		4.9987398412		144.1158868329		3.6471233581		6.3943437571		35.8841131671		127.9465119233		159.7940872813		-1.4293628384		1.3178575606		52.0534880767		20.2059127187

		aq2 RUN2 inversé		5.0764861965		27150		27700		183		4.97		3.9		0.742602633		4.227397367		5.712602633		-0.43		4		0.7616437261		-0.3316437261		1.1916437261		0.96		7.1		4.9885669285		-4.9448662921		4.3476977885		5.9140040254		4.9448662921		-15.7423960442		3.322562851		-0.728788408		0.8375178289		15.7423960442		-3.322562851

		aq2 RUN1		10.1513541303		19800		20360		187		-10.09		3.5		0.6610419103		9.4289580897		10.7510419103		0.9		3.4		0.6421549986		0.2578450014		1.5421549986		-0.33		6.1		10.1300592298		174.9028647525		9.4382537952		10.8660960882		5.0971352475		170.7112212739		178.6261239694		-0.7131003352		0.7147419578		9.2887787261		1.3738760306

		aq2 RUN1		24.9665221063		20400		20900		167		-24.98		2.9		0.5797775256		24.4002224744		25.5597775256		-1.04		2.7		0.5397928687		0.5002071313		1.5797928687		-0.66		5		25.0016399462		-177.6159640481		24.4142717273		25.6170562842		2.3840359519		-176.2955541348		-178.8788595858		-0.5522503791		0.6505341778		3.7044458652		1.1211404142

		aq2 RUN1		49.7199280545		20950		21450		167		-49.56		2.9		0.5797775256		48.9802224744		50.1397775256		-1.8		2.8		0.5597851971		1.2402148029		2.3597851971		-1.95		4.8		49.5926768787		-177.9199537697		49.0347104243		50.2331402213		2.0800462303		-177.2417179834		-178.5830693563		-0.6852176301		0.5132121668		2.7582820166		1.4169306437

		aq2 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		-74.81		2.9		0.5405037816		74.2694962184		75.3505037816		-3.11		2.8		0.5218657202		2.5881342798		3.6318657202		-4.43		4.7		74.8746165266		-177.6194716003		74.4465003045		75.5679414087		2.3805283997		-177.200399155		-178.032781619		-0.1423388038		0.9791023004		2.799600845		1.967218381

		aq2 RUN3		99.4503937157		31050		31500		150		-98.31		3		0.6309472441		97.6790527559		98.9409472441		-4.24		3		0.6309472441		3.6090527559		4.8709472441		-10.14		4.5		98.4013907422		-177.5304277717		98.2702508854		99.5783950896		2.4695722283		-177.1452043979		-177.9109574219		-1.1801428303		0.1280013738		2.8547956021		2.0890425781

		aq2 retour chariot		49.7274895649		17000		17880		293		-49.3		2.8		0.4213486858		48.8786513142		49.7213486858		-2.47		3.1		0.4664931879		2.0035068121		2.9364931879		-0.35		5.1		49.3618364731		-177.1317983633		48.9209473931		49.8092160888		2.8682016367		-176.5619614993		-177.6925320823		-0.8065421718		0.081726524		3.4380385007		2.3074679177

		aq2 retour chariot		49.7274895649		25850		26370		173		-49.25		2.7		0.5287594414		48.7212405586		49.7787594414		-2.8		3.2		0.6266778565		2.1733221435		3.4266778565		0.37		5.1		49.3295296957		-176.7460777743		48.7710929825		49.8979349539		3.2539222257		-175.9768798383		-177.5000751679		-0.9563965824		0.170445389		4.0231201617		2.4999248321		moyenne		teta abs

		aq2 retour chariot		49.7271494118		28950		29500		183		-49.11		2.8		0.5331506083		48.5768493917		49.6431506083		-3.29		3		0.5712327946		2.7187672054		3.8612327946		0.17		5		49.220079236		-176.1673412446		48.6531693926		49.7933772806		3.8326587554		-175.455280159		-176.8652588602		-1.0739800192		0.0662278689		4.544719841		3.1347411398		2.7527093469		0.6107269671

																																								0		0								0		0		0		0

		aq3 au repos		0		11080		12170		363		0.59		3.5		0.4731862915		0.1168137085		1.0631862915		0.36		3.5		0.4731862915		-0.1131862915		0.8331862915		-0.37		6		0.6911584478		31.3902681042		0.4041739466		1.4005229334		31.3902681042		82.0190842468		-6.0767922157		0.4041739466		1.4005229334		82.0190842468		-6.0767922157

		aq3 RUN1		5.0764861965		650		1000		117		-3.8		3.9		0.9327237491		2.8672762509		4.7327237491		0.01		4.5		1.0762197105		-1.0662197105		1.0862197105		-0.6		6.5		3.8000131579		179.8492219809		3.1173863363		4.8927034802		0.1507780191		159.2516440985		192.6960176444		-1.9590998602		-0.1837827163		20.7483559015		-12.6960176444

		aq3 RUN2		5.0764861965		8460		8940		160		-3.68		4		0.8145493896		2.8654506104		4.4945493896		-0.66		3.8		0.7738219201		-0.1138219201		1.4338219201		-0.39		6.7		3.7387163573		-169.8322245126		2.8941082617		4.7338060283		10.1677754874		-153.4174097216		-181.4506731304		-2.1823779348		-0.3426801682		26.5825902784		-1.4506731304

		aq3 RUN1		10.1513541303		1050		1600		183		-9.57		3.8		0.7235615398		8.8464384602		10.2935615398		-0.2		3.3		0.628356074		-0.428356074		0.828356074		0.38		6.5		9.572089636		-178.8027703171		8.8649513454		10.3338271206		1.1972296829		-174.6505794541		-182.3829305874		-1.2864027849		0.1824729903		5.3494205459		-2.3829305874

		aq3 RUN1		24.9665221063		1630		2140		170		-24.1		3.8		0.7507175322		23.3492824678		24.8507175322		-1.03		3.3		0.6519389096		0.3780610904		1.6819389096		-0.49		5		24.1220003316		-177.55274853		23.3574832109		24.9123900973		2.44725147		-175.8798803559		-179.1284101171		-1.6090388954		-0.054132009		4.1201196441		0.8715898829

		aq3 RUN1		49.7199280545		2180		2690		170		-48.92		3		0.592671736		48.327328264		49.512671736		-2.2		3.4		0.6716946341		1.5283053659		2.8716946341		0.78		4.5		48.9694435337		-177.4250645575		48.357778841		49.6020129884		2.5749354425		-176.5993829599		-178.2320151546		-1.3621492135		-0.117915066		3.4006170401		1.7679848454

		aq3 RUN2		74.5888391083		8980		9570		197		-73.9		3.1		0.5703626534		73.3296373466		74.4703626534		-2.94		3		0.5519638581		2.3880361419		3.4919638581		1.32		5.3		73.9584586102		-177.7217752881		73.3803845043		74.5638727891		2.2782247119		-177.2736294733		-178.1633294375		-1.208454604		-0.0249663192		2.7263705267		1.8366705625

		aq3 RUN3		99.4503937157		12290		12750		153		-98.63		3.1		0.6455552256		97.9844447744		99.2755552256		-3.96		2.7		0.5622577771		3.3977422229		4.5222577771		1.54		5.1		98.7094650983		-177.700806181		98.0554316188		99.3904335475		2.299193819		-177.3575137635		-178.0397961094		-1.3949620969		-0.0599601682		2.6424862365		1.9602038906

		aq3 retour chariot		49.7274895649		10175		10750		192		50.52		2.9		0.5405037816		49.9794962184		51.0605037816		2.18		2.9		0.5405037816		1.6394962184		2.7205037816		-0.34		5.3		50.567012963		2.4708503644		50.0075353331		51.1340570194		2.4708503644		3.1156719195		1.839072173		0.2800457683		1.4065674545		3.1156719195		1.839072173

		aq3 retour chariot		49.7274895649		7080		7600		173		50.67		2.8		0.5483431245		50.1216568755		51.2183431245		2.51		2.9		0.5679268075		1.9420731925		3.0779268075		-0.75		4.7		50.7321298587		2.8358979425		50.1648745262		51.3162236125		2.8358979425		3.5140705136		2.171474312		0.4373849614		1.5887340476		3.5140705136		2.171474312		moyenne		teta abs

		aq3 retour chariot		49.7271494118		5250		5500		83		50.66		2.8		0.7916558178		49.8683441822		51.4516558178		2.57		2.9		0.8199292399		1.7500707601		3.3899292399		-0.74		4.6		50.7251466237		2.9041458459		49.9045298459		51.5685185617		2.9041458459		3.8888456103		1.9481010679		0.1773804341		1.8413691499		3.8888456103		1.9481010679		2.3759661599		0.5276702804

																																								0		0												0		0

		aq1 au repos		0		29630		30980		450		0.26		3.6		0.4371330735		-0.1771330735		0.6971330735		-0.8		3.6		0.4371330735		0.3628669265		1.2371330735		0.21		6.2		0.8411896338		-71.9958383941		0.4551357293		1.4354764936		71.9958383941		-98.1482462571		-27.4975697723		0.4551357293		1.4354764936		98.1482462571		27.4975697723

		aq1 RUN1		5.0764861965		19400		19720		107		0.09		4.42		1.1058259045		-1.0158259045		1.1958259045		4.3		4		1.0007474249		3.2992525751		5.3007474249		-0.2		6.76		4.3009417573		88.8009610793		3.4578851662		5.4376394562		88.8009610793		100.8485335783		70.076770183		-1.6186010303		0.3611532597		100.8485335783		70.076770183

		aq1 RUN2		5.0764861965		27200		27700		167		0.89		3.5		0.6997314964		0.1902685036		1.5897314964		4.24		3.45		0.6897353322		3.5502646678		4.9297353322		-0.56		6.5		4.3324011818		78.1453979356		3.5991917586		5.2099075497		78.1453979356		87.789704088		65.8782002149		-1.4772944379		0.1334213532		87.789704088		65.8782002149

		aq1 RUN1		10.1513541303		19800		20300		167		3.57		3.8		0.7597084818		2.8102915182		4.3297084818		8.81		3.7		0.7397161534		8.0702838466		9.5497161534		-0.25		6		9.50584031		67.9411585814		8.5492525862		10.4883723307		67.9411585814		73.6018927304		61.7864353402		-1.6021015441		0.3370182004		73.6018927304		61.7864353402

		aq1 RUN1		24.9665221063		20400		20870		157		4.59		4.86		1.0022853734		3.5877146266		5.5922853734		24.01		3.6		0.7424336099		23.2675663901		24.7524336099		-0.66		5.3		24.4447990378		79.1773273313		23.5517927547		25.3848818258		79.1773273313		81.7527600737		76.4854796333		-1.4147293517		0.4183597195		81.7527600737		76.4854796333

		aq1 RUN1		49.7199280545		20930		21450		173		4.68		12.5		2.4479603771		2.2320396229		7.1279603771		46.94		3.7		0.7245962716		46.2154037284		47.6645962716		0.96		5.2		47.1727251704		84.3063268104		46.2792301433		48.2041819438		84.3063268104		87.3189095547		81.2321625871		-3.4406979112		-1.5157461106		87.3189095547		81.2321625871

		aq1 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		10.58		17.6		3.2802988126		7.2997011874		13.8602988126		70.91		5.1		0.9505411332		69.9594588668		71.8605411332		1.26		5.1		71.6949405467		81.5138874224		70.3505445776		73.1958527181		81.5138874224		84.1997051609		78.7937325282		-4.2382945307		-1.3929863902		84.1997051609		78.7937325282

		aq1 RUN3		99.4503937157		31060		31500		147		16.7		19		4.050369048		12.649630952		20.750369048		95.31		4.6		0.9806156643		94.3293843357		96.2906156643		1.1		4.6		96.7620075236		80.0616517024		95.1801235153		98.5072102977		80.0616517024		82.5159500637		77.5937955308		-4.2702702005		-0.943183418		82.5159500637		77.5937955308

		aq1 retour chariot		49.7274895649		28940		29570		210		-10.7		7.9		1.4042190694		9.2957809306		12.1042190694		-48.68		3.7		0.6576722224		48.0223277776		49.3376722224		-0.51		5		49.8420745957		-102.3966406249		48.9164145077		50.8033278398		77.6033593751		-100.6700939822		-104.1469518518		-0.8110750571		1.075838275		79.3299060178		75.8530481482

		aq1 Retour chariot		49.7274895649		25840		26370		177		-10.83		7.2		1.3979562661		9.4320437339		12.2279562661		-48.81		3.45		0.6698540442		48.1401459558		49.4798540442		-0.66		5.1		49.997049913		-102.5101628092		49.0598889282		50.9726835734		77.4898371908		-100.792465576		-104.2521429844		-0.6676006367		1.2451940086		79.207534424		75.7478570156





regression modules

		





regression modules

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq2

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ2 (pivot, coord. XYZ)

4.9987398412

4.9885669285

10.1300592298

25.0016399462

49.5926768787

74.8746165266

98.4013907422

49.3618364731

49.3295296957

49.220079236



angles

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649

		49.7271494118



aq3

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)

3.8000131579

3.7387163573

9.572089636

24.1220003316

48.9694435337

73.9584586102

98.7094650983

50.567012963

50.7321298587

50.7251466237



incertitude relative

		5.0764861965

		5.0764861965

		10.1513541303

		24.9665221063

		49.7199280545

		74.5888391083

		99.4503937157

		49.7274895649

		49.7274895649



aq1

vitesse chariot (cm/s)

vitesse aquadopp (cm/s)

Calibration AQ1 (fixe , coord. ENU)

4.3009417573

4.3324011818

9.50584031

24.4447990378

47.1727251704

71.6949405467

96.7620075236

49.8420745957

49.997049913



Feuil2

		





Feuil2

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Figure 13 :Angle EN pour AQ1(fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

100.8485335783

70.076770183

87.789704088

65.8782002149

73.6018927304

61.7864353402

81.7527600737

76.4854796333

87.3189095547

81.2321625871

84.1997051609

78.7937325282

82.5159500637

77.5937955308

79.3299060178

75.8530481482

79.207534424

75.7478570156



tableau XYZ

		Ux
moyen palier		ABS Ux		Ux Intconf à		erreur relative

						0.01

		cm/s				cm/s

		-4.05		4.05		0.9015409682		0.2226027082																Ux moyen		Uxy moyen

		4.97		4.97		0.742602633		0.1494170288																0.6515047437		0.6306292549

		-10.09		10.09		0.6610419103		0.06551456

		-24.98		24.98		0.5797775256		0.0232096688

		-49.56		49.56		0.5797775256		0.0116984973

		-74.81		74.81		0.5405037816		0.0072250205

		-98.31		98.31		0.6309472441		0.0064179356

		-49.3		49.3		0.4213486858		0.0085466265

		-49.25		49.25		0.5287594414		0.0107362323

		-49.11		49.11		0.5331506083		0.0108562535

		-3.8		3.8		0.9327237491		0.2454536182

		-3.68		3.68		0.8145493896		0.2213449428

		-9.57		9.57		0.7235615398		0.0756072664

		-24.1		24.1		0.7507175322		0.0311501051

		-48.92		48.92		0.592671736		0.0121151213

		-73.9		73.9		0.5703626534		0.0077180332

		-98.63		98.63		0.6455552256		0.0065452218

		50.52		50.52		0.5405037816		0.010698808

		50.67		50.67		0.5483431245		0.0108218497

		50.66		50.66		0.7916558178		0.015626842

		Uy

		-0.43		0.43		0.7616437261		1.7712644793

		0.9		0.9		0.6421549986		0.713505554

		-1.04		1.04		0.5397928687		0.5190316045

		-1.8		1.8		0.5597851971		0.3109917762

		-3.11		3.11		0.5218657202		0.1678024824

		-4.24		4.24		0.6309472441		0.1488083123

		-2.47		2.47		0.4664931879		0.1888636388

		-2.8		2.8		0.6266778565		0.2238135202

		-3.29		3.29		0.5712327946		0.1736269892

		0.36		0.36		0.4731862915		1.3144063654

		-0.66		0.66		0.7738219201		1.1724574547

		-1.03		1.03		0.6519389096		0.6329503976

		-2.2		2.2		0.6716946341		0.3053157428

		-2.94		2.94		0.5519638581		0.1877428089

		-3.96		3.96		0.5622577771		0.1419842872

		2.18		2.18		0.5405037816		0.2479375145

		2.51		2.51		0.5679268075		0.2262656604

		2.57		2.57		0.8199292399		0.3190386147

				0.09		1.1058259045		12.2869544943

				0.89		0.6997314964		0.7862151645

				3.57		0.7597084818		0.2128034963

				4.59		1.0022853734		0.2183628265

				4.68		2.4479603771		0.5230684566

				10.58		3.2802988126		0.3100471467

				16.7		4.050369048		0.2425370687

				10.7		1.4042190694		0.131235427

				10.83		1.3979562661		0.1290818344

				4.3		1.0007474249		0.2327319593

				4.24		0.6897353322		0.1626734274

				8.81		0.7397161534		0.083963241

				24.01		0.7424336099		0.0309218496

				46.94		0.7245962716		0.0154366483

				70.91		0.9505411332		0.0134048954

				95.31		0.9806156643		0.0102886965

				48.68		0.6576722224		0.0135101114

				48.81		0.6698540442		0.0137237051



76°, orientation de l'axe du bassin par rapport à l'Est

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ2 (sur pivot)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

52.0534880767

20.2059127187

15.7423960442

-3.322562851

9.2887787261

1.3738760306

3.7044458652

1.1211404142

2.7582820166

1.4169306437

2.799600845

1.967218381

2.8547956021

2.0890425781

3.4380385007

2.3074679177

4.0231201617

2.4999248321

4.544719841

3.1347411398

axe théorique du bassin

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ3 (fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

20.7483559015

-12.6960176444

26.5825902784

-1.4506731304

5.3494205459

-2.3829305874

4.1201196441

0.8715898829

3.4006170401

1.7679848454

2.7263705267

1.8366705625

2.6424862365

1.9602038906

3.1156719195

1.839072173

3.5140705136

2.171474312

3.8888456103

1.9481010679

axe théorique du bassin



tableau XYZ

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure 10: incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



table regres

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 9 :incertitudes relatives sur Ux pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



iner conf modules

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Uy (cm/s)

incertitude relative

figure 10 : Incertitudes relatives sur Uy pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69				5.58		AQ2 +AQ2		AQ1

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30				Ux		3.24		8.44

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20				Uy		3.27		3.89

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09				Uz		5.48		5.58

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99

																												tableau 6 :Ecart-type sur les moyennes de palier
 des composantes de vitesses

																												(cm/s)		AQ2 +AQ2		AQ1

																												stdv(Ux)		3.24		8.44

																												stdv(Uy)		3.27		3.89

																												stdv(Uz)		5.48		5.58



1%

Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 11 :incertitudes relatives sur Uy (North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

Sigma Ux ( cm/s)

Figure n°4: Ecart-type sur la composante Ux , AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99



moyenne 3.24



		Aquadopp		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

		AQ1		0.9777		-.2462		0.9991		0.99cm/s		9961

		AQ2		0.9935		0.0399		0.9999		0.33cm/s		78801

		AQ3		1.0095		-0.7282		0;9992		0.92cm/s		10332

		0		0.0781024968				AQ2		0.9935160615		0.0398659233

		5.0764861965		4.9987398412						0.0035392208		0.1808895068

		5.0764861965		4.9885669285						0.9998984894		0.3288269865

		10.1513541303		10.1300592298						78801.4977709674		8

		24.9665221063		25.0016399462						8520.5842916956		0.8650174966

		49.7199280545		49.5926768787

		74.5888391083		74.8746165266

		99.4503937157		98.4013907422

		49.7274895649		49.3618364731

		49.7274895649		49.3295296957

		49.7271494118		49.220079236

		0		0.6911584478				AQ3		1.0094792643		-0.7282005265

		5.0764861965		3.8000131579						0.0099312587		0.5075864431

		5.0764861965		3.7387163573						0.9992263088		0.9227075878

		10.1513541303		9.572089636						10332.0431991662		8

		24.9665221063		24.1220003316						8796.590949981		6.8111143404

		49.7199280545		48.9694435337

		74.5888391083		73.9584586102

		99.4503937157		98.7094650983

		49.7274895649		50.567012963

		49.7274895649		50.7321298587

		49.7271494118		50.7251466237

										0.9768016847		-0.1883977634

		0		0				AQ1		0.0097866479		0.4759321662

		5.0764861965		4.3009417573						0.9991975897		0.9821520897

		5.0764861965		4.3324011818						9961.9617255172		8

		10.1513541303		9.50584031						9609.5346890044		7.7169818185

		24.9665221063		24.4447990378

		49.7199280545		47.1727251704

		74.5888391083		71.6949405467

		99.4503937157		96.7620075236

		49.7274895649		49.8420745957

		49.7274895649		49.997049913





		





		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



retours chariots

erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ2 (pivot, coord.XYZ)
alfa=0.01

0.9593340379

1.0634378697

-1.4293628384

1.3178575606

-0.728788408

0.8375178289

-0.7131003352

0.7147419578

-0.5522503791

0.6505341778

-0.6852176301

0.5132121668

-0.1423388038

0.9791023004

-1.1801428303

0.1280013738

-0.8065421718

0.081726524

-0.9563965824

0.170445389

-1.0739800192

0.0662278689



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ3 (fixe, coord. XYZ)
alfa=0.01

0.4041739466

1.4005229334

-1.9590998602

-0.1837827163

-2.1823779348

-0.3426801682

-1.2864027849

0.1824729903

-1.6090388954

-0.054132009

-1.3621492135

-0.117915066

-1.208454604

-0.0249663192

-1.3949620969

-0.0599601682

0.2800457683

1.4065674545

0.4373849614

1.5887340476

0.1773804341

1.8413691499



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Figure 12 : Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coord. ENU)
alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

0.4551357293

1.4354764936

-1.6186010303

0.3611532597

-1.4772944379

0.1334213532

-1.6021015441

0.3370182004

-1.4147293517

0.4183597195

-3.4406979112

-1.5157461106

-4.2382945307

-1.3929863902

-4.2702702005

-0.943183418

-0.8110750571

1.075838275

-0.6676006367

1.2451940086



retours chariots

retours chariots


_1185302781.xls
Graph1

		0.8411896338				1		1		0.75		0.75

		4.3009417573

		4.3324011818

		9.50584031

		24.4447990378

		47.1727251704

		71.6949405467

		96.7620075236

		49.8420745957

		49.997049913



aq1

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Figure n°17 :Calibration AQ1 (fixe , coord. ENU)

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649



calcul

		aquadopp/ RUN		vitesse palier		debut palier		fin palier		N		Ux
moyen palier		stdv Ux		Ux Intconf à		Ux-intconf		Ux +intconf		Uy
moyen palier		stdv Uy		Uy intconf		Uy-intconf		Uy+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier		teta		module min		module max		teta abs		teta max		teta min		erreur
module min		erreur
module max		teta max		teta min

																0.01

				cm/s		s		s				cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s		°

		aq2 au repos		0		29750		30850		367		0.06		3.6		0.4847070992		-0.4247070992		0.5447070992		-0.05		3.5		0.4712430131		-0.4212430131		0.5212430131		-0.75		6.1		0.0781024968		-39.8055710923		0.9593340379		1.0634378697		39.8055710923		-129.1730350042		37.7161643589		0.9593340379		1.0634378697		129.1730350042		-37.7161643589

		aq2 RUN1		5.0764861965		19400		19700		100		-4.05		3.5		0.9015409682		3.1484590318		4.9515409682		2.93		4.3		1.1076074752		1.8223925248		4.0376074752		-0.26		6.8		4.9987398412		144.1158868329		3.6471233581		6.3943437571		35.8841131671		127.9465119233		159.7940872813		-1.4293628384		1.3178575606		52.0534880767		20.2059127187

		aq2 RUN2 inversé		5.0764861965		27150		27700		183		4.97		3.9		0.742602633		4.227397367		5.712602633		-0.43		4		0.7616437261		-0.3316437261		1.1916437261		0.96		7.1		4.9885669285		-4.9448662921		4.3476977885		5.9140040254		4.9448662921		-15.7423960442		3.322562851		-0.728788408		0.8375178289		15.7423960442		-3.322562851

		aq2 RUN1		10.1513541303		19800		20360		187		-10.09		3.5		0.6610419103		9.4289580897		10.7510419103		0.9		3.4		0.6421549986		0.2578450014		1.5421549986		-0.33		6.1		10.1300592298		174.9028647525		9.4382537952		10.8660960882		5.0971352475		170.7112212739		178.6261239694		-0.7131003352		0.7147419578		9.2887787261		1.3738760306

		aq2 RUN1		24.9665221063		20400		20900		167		-24.98		2.9		0.5797775256		24.4002224744		25.5597775256		-1.04		2.7		0.5397928687		0.5002071313		1.5797928687		-0.66		5		25.0016399462		-177.6159640481		24.4142717273		25.6170562842		2.3840359519		-176.2955541348		-178.8788595858		-0.5522503791		0.6505341778		3.7044458652		1.1211404142

		aq2 RUN1		49.7199280545		20950		21450		167		-49.56		2.9		0.5797775256		48.9802224744		50.1397775256		-1.8		2.8		0.5597851971		1.2402148029		2.3597851971		-1.95		4.8		49.5926768787		-177.9199537697		49.0347104243		50.2331402213		2.0800462303		-177.2417179834		-178.5830693563		-0.6852176301		0.5132121668		2.7582820166		1.4169306437

		aq2 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		-74.81		2.9		0.5405037816		74.2694962184		75.3505037816		-3.11		2.8		0.5218657202		2.5881342798		3.6318657202		-4.43		4.7		74.8746165266		-177.6194716003		74.4465003045		75.5679414087		2.3805283997		-177.200399155		-178.032781619		-0.1423388038		0.9791023004		2.799600845		1.967218381

		aq2 RUN3		99.4503937157		31050		31500		150		-98.31		3		0.6309472441		97.6790527559		98.9409472441		-4.24		3		0.6309472441		3.6090527559		4.8709472441		-10.14		4.5		98.4013907422		-177.5304277717		98.2702508854		99.5783950896		2.4695722283		-177.1452043979		-177.9109574219		-1.1801428303		0.1280013738		2.8547956021		2.0890425781

		aq2 retour chariot		49.7274895649		17000		17880		293		-49.3		2.8		0.4213486858		48.8786513142		49.7213486858		-2.47		3.1		0.4664931879		2.0035068121		2.9364931879		-0.35		5.1		49.3618364731		-177.1317983633		48.9209473931		49.8092160888		2.8682016367		-176.5619614993		-177.6925320823		-0.8065421718		0.081726524		3.4380385007		2.3074679177

		aq2 retour chariot		49.7274895649		25850		26370		173		-49.25		2.7		0.5287594414		48.7212405586		49.7787594414		-2.8		3.2		0.6266778565		2.1733221435		3.4266778565		0.37		5.1		49.3295296957		-176.7460777743		48.7710929825		49.8979349539		3.2539222257		-175.9768798383		-177.5000751679		-0.9563965824		0.170445389		4.0231201617		2.4999248321		moyenne		teta abs

		aq2 retour chariot		49.7271494118		28950		29500		183		-49.11		2.8		0.5331506083		48.5768493917		49.6431506083		-3.29		3		0.5712327946		2.7187672054		3.8612327946		0.17		5		49.220079236		-176.1673412446		48.6531693926		49.7933772806		3.8326587554		-175.455280159		-176.8652588602		-1.0739800192		0.0662278689		4.544719841		3.1347411398		2.7527093469		0.6107269671

																																								0		0								0		0		0		0

		aq3 au repos		0		11080		12170		363		0.59		3.5		0.4731862915		0.1168137085		1.0631862915		0.36		3.5		0.4731862915		-0.1131862915		0.8331862915		-0.37		6		0.6911584478		31.3902681042		0.4041739466		1.4005229334		31.3902681042		82.0190842468		-6.0767922157		0.4041739466		1.4005229334		82.0190842468		-6.0767922157

		aq3 RUN1		5.0764861965		650		1000		117		-3.8		3.9		0.9327237491		2.8672762509		4.7327237491		0.01		4.5		1.0762197105		-1.0662197105		1.0862197105		-0.6		6.5		3.8000131579		179.8492219809		3.1173863363		4.8927034802		0.1507780191		159.2516440985		192.6960176444		-1.9590998602		-0.1837827163		20.7483559015		-12.6960176444

		aq3 RUN2		5.0764861965		8460		8940		160		-3.68		4		0.8145493896		2.8654506104		4.4945493896		-0.66		3.8		0.7738219201		-0.1138219201		1.4338219201		-0.39		6.7		3.7387163573		-169.8322245126		2.8941082617		4.7338060283		10.1677754874		-153.4174097216		-181.4506731304		-2.1823779348		-0.3426801682		26.5825902784		-1.4506731304

		aq3 RUN1		10.1513541303		1050		1600		183		-9.57		3.8		0.7235615398		8.8464384602		10.2935615398		-0.2		3.3		0.628356074		-0.428356074		0.828356074		0.38		6.5		9.572089636		-178.8027703171		8.8649513454		10.3338271206		1.1972296829		-174.6505794541		-182.3829305874		-1.2864027849		0.1824729903		5.3494205459		-2.3829305874

		aq3 RUN1		24.9665221063		1630		2140		170		-24.1		3.8		0.7507175322		23.3492824678		24.8507175322		-1.03		3.3		0.6519389096		0.3780610904		1.6819389096		-0.49		5		24.1220003316		-177.55274853		23.3574832109		24.9123900973		2.44725147		-175.8798803559		-179.1284101171		-1.6090388954		-0.054132009		4.1201196441		0.8715898829

		aq3 RUN1		49.7199280545		2180		2690		170		-48.92		3		0.592671736		48.327328264		49.512671736		-2.2		3.4		0.6716946341		1.5283053659		2.8716946341		0.78		4.5		48.9694435337		-177.4250645575		48.357778841		49.6020129884		2.5749354425		-176.5993829599		-178.2320151546		-1.3621492135		-0.117915066		3.4006170401		1.7679848454

		aq3 RUN2		74.5888391083		8980		9570		197		-73.9		3.1		0.5703626534		73.3296373466		74.4703626534		-2.94		3		0.5519638581		2.3880361419		3.4919638581		1.32		5.3		73.9584586102		-177.7217752881		73.3803845043		74.5638727891		2.2782247119		-177.2736294733		-178.1633294375		-1.208454604		-0.0249663192		2.7263705267		1.8366705625

		aq3 RUN3		99.4503937157		12290		12750		153		-98.63		3.1		0.6455552256		97.9844447744		99.2755552256		-3.96		2.7		0.5622577771		3.3977422229		4.5222577771		1.54		5.1		98.7094650983		-177.700806181		98.0554316188		99.3904335475		2.299193819		-177.3575137635		-178.0397961094		-1.3949620969		-0.0599601682		2.6424862365		1.9602038906

		aq3 retour chariot		49.7274895649		10175		10750		192		50.52		2.9		0.5405037816		49.9794962184		51.0605037816		2.18		2.9		0.5405037816		1.6394962184		2.7205037816		-0.34		5.3		50.567012963		2.4708503644		50.0075353331		51.1340570194		2.4708503644		3.1156719195		1.839072173		0.2800457683		1.4065674545		3.1156719195		1.839072173

		aq3 retour chariot		49.7274895649		7080		7600		173		50.67		2.8		0.5483431245		50.1216568755		51.2183431245		2.51		2.9		0.5679268075		1.9420731925		3.0779268075		-0.75		4.7		50.7321298587		2.8358979425		50.1648745262		51.3162236125		2.8358979425		3.5140705136		2.171474312		0.4373849614		1.5887340476		3.5140705136		2.171474312		moyenne		teta abs

		aq3 retour chariot		49.7271494118		5250		5500		83		50.66		2.8		0.7916558178		49.8683441822		51.4516558178		2.57		2.9		0.8199292399		1.7500707601		3.3899292399		-0.74		4.6		50.7251466237		2.9041458459		49.9045298459		51.5685185617		2.9041458459		3.8888456103		1.9481010679		0.1773804341		1.8413691499		3.8888456103		1.9481010679		2.3759661599		0.5276702804

																																								0		0												0		0

		aq1 au repos		0		29630		30980		450		0.26		3.6		0.4371330735		-0.1771330735		0.6971330735		-0.8		3.6		0.4371330735		0.3628669265		1.2371330735		0.21		6.2		0.8411896338		-71.9958383941		0.4551357293		1.4354764936		71.9958383941		-98.1482462571		-27.4975697723		0.4551357293		1.4354764936		98.1482462571		27.4975697723

		aq1 RUN1		5.0764861965		19400		19720		107		0.09		4.42		1.1058259045		-1.0158259045		1.1958259045		4.3		4		1.0007474249		3.2992525751		5.3007474249		-0.2		6.76		4.3009417573		88.8009610793		3.4578851662		5.4376394562		88.8009610793		100.8485335783		70.076770183		-1.6186010303		0.3611532597		100.8485335783		70.076770183

		aq1 RUN2		5.0764861965		27200		27700		167		0.89		3.5		0.6997314964		0.1902685036		1.5897314964		4.24		3.45		0.6897353322		3.5502646678		4.9297353322		-0.56		6.5		4.3324011818		78.1453979356		3.5991917586		5.2099075497		78.1453979356		87.789704088		65.8782002149		-1.4772944379		0.1334213532		87.789704088		65.8782002149

		aq1 RUN1		10.1513541303		19800		20300		167		3.57		3.8		0.7597084818		2.8102915182		4.3297084818		8.81		3.7		0.7397161534		8.0702838466		9.5497161534		-0.25		6		9.50584031		67.9411585814		8.5492525862		10.4883723307		67.9411585814		73.6018927304		61.7864353402		-1.6021015441		0.3370182004		73.6018927304		61.7864353402

		aq1 RUN1		24.9665221063		20400		20870		157		4.59		4.86		1.0022853734		3.5877146266		5.5922853734		24.01		3.6		0.7424336099		23.2675663901		24.7524336099		-0.66		5.3		24.4447990378		79.1773273313		23.5517927547		25.3848818258		79.1773273313		81.7527600737		76.4854796333		-1.4147293517		0.4183597195		81.7527600737		76.4854796333

		aq1 RUN1		49.7199280545		20930		21450		173		4.68		12.5		2.4479603771		2.2320396229		7.1279603771		46.94		3.7		0.7245962716		46.2154037284		47.6645962716		0.96		5.2		47.1727251704		84.3063268104		46.2792301433		48.2041819438		84.3063268104		87.3189095547		81.2321625871		-3.4406979112		-1.5157461106		87.3189095547		81.2321625871

		aq1 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		10.58		17.6		3.2802988126		7.2997011874		13.8602988126		70.91		5.1		0.9505411332		69.9594588668		71.8605411332		1.26		5.1		71.6949405467		81.5138874224		70.3505445776		73.1958527181		81.5138874224		84.1997051609		78.7937325282		-4.2382945307		-1.3929863902		84.1997051609		78.7937325282

		aq1 RUN3		99.4503937157		31060		31500		147		16.7		19		4.050369048		12.649630952		20.750369048		95.31		4.6		0.9806156643		94.3293843357		96.2906156643		1.1		4.6		96.7620075236		80.0616517024		95.1801235153		98.5072102977		80.0616517024		82.5159500637		77.5937955308		-4.2702702005		-0.943183418		82.5159500637		77.5937955308

		aq1 retour chariot		49.7274895649		28940		29570		210		-10.7		7.9		1.4042190694		9.2957809306		12.1042190694		-48.68		3.7		0.6576722224		48.0223277776		49.3376722224		-0.51		5		49.8420745957		-102.3966406249		48.9164145077		50.8033278398		77.6033593751		-100.6700939822		-104.1469518518		-0.8110750571		1.075838275		79.3299060178		75.8530481482

		aq1 Retour chariot		49.7274895649		25840		26370		177		-10.83		7.2		1.3979562661		9.4320437339		12.2279562661		-48.81		3.45		0.6698540442		48.1401459558		49.4798540442		-0.66		5.1		49.997049913		-102.5101628092		49.0598889282		50.9726835734		77.4898371908		-100.792465576		-104.2521429844		-0.6676006367		1.2451940086		79.207534424		75.7478570156





regression modules

		





regression modules

		0.0781024968				0.7		0.7		0.3		0.3

		4.9987398412

		4.9885669285

		10.1300592298

		25.0016399462

		49.5926768787

		74.8746165266

		98.4013907422

		49.3618364731

		49.3295296957

		49.220079236



aq2

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Calibration AQ2 (pivot, coord. XYZ)

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118



angles

		0.6911584478				0.7		0.7		0.95		0.95

		3.8000131579

		3.7387163573

		9.572089636

		24.1220003316

		48.9694435337

		73.9584586102

		98.7094650983

		50.567012963

		50.7321298587

		50.7251466237



aq3

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Calibration AQ3 (fixe , coord. XYZ)

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118



incertitude relative

		0.8411896338				1		1		0.75		0.75

		4.3009417573

		4.3324011818

		9.50584031

		24.4447990378

		47.1727251704

		71.6949405467

		96.7620075236

		49.8420745957

		49.997049913



aq1

vitesse aquadopp (cm/s)

vitesse chariot (cm/s)

Figure 14 :Calibration AQ1 (fixe , coord. ENU)

0

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

24.9665221063

49.7199280545

74.5888391083

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649



Feuil2

		





Feuil2

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Figure 13 :Angle EN pour AQ1(fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

100.8485335783

70.076770183

87.789704088

65.8782002149

73.6018927304

61.7864353402

81.7527600737

76.4854796333

87.3189095547

81.2321625871

84.1997051609

78.7937325282

82.5159500637

77.5937955308

79.3299060178

75.8530481482

79.207534424

75.7478570156



tableau XYZ

		Ux
moyen palier		ABS Ux		Ux Intconf à		erreur relative

						0.01

		cm/s				cm/s

		-4.05		4.05		0.9015409682		0.2226027082																Ux moyen		Uxy moyen

		4.97		4.97		0.742602633		0.1494170288																0.6515047437		0.6306292549

		-10.09		10.09		0.6610419103		0.06551456

		-24.98		24.98		0.5797775256		0.0232096688

		-49.56		49.56		0.5797775256		0.0116984973

		-74.81		74.81		0.5405037816		0.0072250205

		-98.31		98.31		0.6309472441		0.0064179356

		-49.3		49.3		0.4213486858		0.0085466265

		-49.25		49.25		0.5287594414		0.0107362323

		-49.11		49.11		0.5331506083		0.0108562535

		-3.8		3.8		0.9327237491		0.2454536182

		-3.68		3.68		0.8145493896		0.2213449428

		-9.57		9.57		0.7235615398		0.0756072664

		-24.1		24.1		0.7507175322		0.0311501051

		-48.92		48.92		0.592671736		0.0121151213

		-73.9		73.9		0.5703626534		0.0077180332

		-98.63		98.63		0.6455552256		0.0065452218

		50.52		50.52		0.5405037816		0.010698808

		50.67		50.67		0.5483431245		0.0108218497

		50.66		50.66		0.7916558178		0.015626842

		Uy

		-0.43		0.43		0.7616437261		1.7712644793

		0.9		0.9		0.6421549986		0.713505554

		-1.04		1.04		0.5397928687		0.5190316045

		-1.8		1.8		0.5597851971		0.3109917762

		-3.11		3.11		0.5218657202		0.1678024824

		-4.24		4.24		0.6309472441		0.1488083123

		-2.47		2.47		0.4664931879		0.1888636388

		-2.8		2.8		0.6266778565		0.2238135202

		-3.29		3.29		0.5712327946		0.1736269892

		0.36		0.36		0.4731862915		1.3144063654

		-0.66		0.66		0.7738219201		1.1724574547

		-1.03		1.03		0.6519389096		0.6329503976

		-2.2		2.2		0.6716946341		0.3053157428

		-2.94		2.94		0.5519638581		0.1877428089

		-3.96		3.96		0.5622577771		0.1419842872

		2.18		2.18		0.5405037816		0.2479375145

		2.51		2.51		0.5679268075		0.2262656604

		2.57		2.57		0.8199292399		0.3190386147

				0.09		1.1058259045		12.2869544943

				0.89		0.6997314964		0.7862151645

				3.57		0.7597084818		0.2128034963

				4.59		1.0022853734		0.2183628265

				4.68		2.4479603771		0.5230684566

				10.58		3.2802988126		0.3100471467

				16.7		4.050369048		0.2425370687

				10.7		1.4042190694		0.131235427

				10.83		1.3979562661		0.1290818344

				4.3		1.0007474249		0.2327319593

				4.24		0.6897353322		0.1626734274

				8.81		0.7397161534		0.083963241

				24.01		0.7424336099		0.0309218496

				46.94		0.7245962716		0.0154366483

				70.91		0.9505411332		0.0134048954

				95.31		0.9806156643		0.0102886965

				48.68		0.6576722224		0.0135101114

				48.81		0.6698540442		0.0137237051



76°, orientation de l'axe du bassin par rapport à l'Est

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ2 (sur pivot)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

52.0534880767

20.2059127187

15.7423960442

-3.322562851

9.2887787261

1.3738760306

3.7044458652

1.1211404142

2.7582820166

1.4169306437

2.799600845

1.967218381

2.8547956021

2.0890425781

3.4380385007

2.3074679177

4.0231201617

2.4999248321

4.544719841

3.1347411398

axe théorique du bassin

confiance sup

confiance inf

runs (vitesses cm/s)

angle (° par rapport à l'Est)

Angle XY pour AQ3 (fixe)
angle de la résultante de la moyennation vectorielle sur chaque palier

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

5.0764861965

10.1513541303

10.1513541303

24.9665221063

24.9665221063

49.7199280545

49.7199280545

74.5888391083

74.5888391083

99.4503937157

99.4503937157

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7274895649

49.7271494118

49.7271494118

20.7483559015

-12.6960176444

26.5825902784

-1.4506731304

5.3494205459

-2.3829305874

4.1201196441

0.8715898829

3.4006170401

1.7679848454

2.7263705267

1.8366705625

2.6424862365

1.9602038906

3.1156719195

1.839072173

3.5140705136

2.171474312

3.8888456103

1.9481010679

axe théorique du bassin



tableau XYZ

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



incertitude sur Ux

incertitude sur Uy

Ux, Uy (cm/s)

incertitude (cm/s)

figure 10: incertitudes absolues sur Ux (East) et Uy(North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



table regres

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 9 :incertitudes relatives sur Ux pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



iner conf modules

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Uy (cm/s)

incertitude relative

figure 10 : Incertitudes relatives sur Uy pour AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69				5.58		AQ2 +AQ2		AQ1

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30				Ux		3.24		8.44

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20				Uy		3.27		3.89

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09				Uz		5.48		5.58

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99

																												tableau 6 :Ecart-type sur les moyennes de palier
 des composantes de vitesses

																												(cm/s)		AQ2 +AQ2		AQ1

																												stdv(Ux)		3.24		8.44

																												stdv(Uy)		3.27		3.89

																												stdv(Uz)		5.48		5.58



1%

Ux (cm/s)

incertitude relative

figure 11 :incertitudes relatives sur Uy (North) pour AQ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Ux (cm/s)

Sigma Ux ( cm/s)

Figure n°4: Ecart-type sur la composante Ux , AQ2 et AQ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Moyennes de palier des composantes Ux,Uy,Uz

		aquadopp/
 RUN		Moyenne
chariot		N
echant.		Ux
moyen		stdv 
Ux		Ux 
Intconf		Uy
moyen		stdv 
Uy		Uy 
intconf		Uz
moyen		stdv 
Uz		Uz
intconf

				cm/s				cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s		cm/s

		aq2 au repos		0.00		367		0.06		3.6		0.48		-0.05		3.5		0.47		-0.75		6.1		0.82

		aq2 RUN1		5.08		100		-4.05		3.5		0.90		2.93		4.3		1.11		-0.26		6.8		1.75

		aq2 RUN2		5.08		183		4.97		3.9		0.74		-0.43		4.0		0.76		0.96		7.1		1.35

		aq2 RUN1		10.15		187		-10.09		3.5		0.66		0.90		3.4		0.64		-0.33		6.1		1.15

		aq2 RUN1		24.97		167		-24.98		2.9		0.58		-1.04		2.7		0.54		-0.66		5.0		1.00

		aq2 RUN1		49.72		167		-49.56		2.9		0.58		-1.80		2.8		0.56		-1.95		4.8		0.96

		aq2 RUN2		74.59		192		-74.81		2.9		0.54		-3.11		2.8		0.52		-4.43		4.7		0.88

		aq2 RUN3		99.45		150		-98.31		3.0		0.63		-4.24		3.0		0.63		-10.14		4.5		0.95

		aq2 ret.char.		49.73		293		-49.30		2.8		0.42		-2.47		3.1		0.47		-0.35		5.1		0.77

		aq2 ret.char.		49.73		173		-49.25		2.7		0.53		-2.80		3.2		0.63		0.37		5.1		1.00

		aq2 ret.char.		49.73		183		-49.11		2.8		0.53		-3.29		3.0		0.57		0.17		5.0		0.95

		aq3 au repos		0.00		363		0.59		3.5		0.47		0.36		3.5		0.47		-0.37		6.0		0.81

		aq3 RUN1		5.08		117		-3.80		3.9		0.93		0.01		4.5		1.08		-0.60		6.5		1.55

		aq3 RUN2		5.08		160		-3.68		4.0		0.81		-0.66		3.8		0.77		-0.39		6.7		1.36

		aq3 RUN1		10.15		183		-9.57		3.8		0.72		-0.20		3.3		0.63		0.38		6.5		1.24

		aq3 RUN1		24.97		170		-24.10		3.8		0.75		-1.03		3.3		0.65		-0.49		5.0		0.99

		aq3 RUN1		49.72		170		-48.92		3.0		0.59		-2.20		3.4		0.67		0.78		4.5		0.89

		aq3 RUN2		74.59		197		-73.90		3.1		0.57		-2.94		3.0		0.55		1.32		5.3		0.98

		aq3 RUN3		99.45		153		-98.63		3.1		0.65		-3.96		2.7		0.56		1.54		5.1		1.06

		aq3 ret.char.		49.73		192		50.52		2.9		0.54		2.18		2.9		0.54		-0.34		5.3		0.99

		aq3 ret.char.		49.73		173		50.67		2.8		0.55		2.51		2.9		0.57		-0.75		4.7		0.92

		aq3 ret.char.		49.73		83		50.66		2.8		0.79		2.57		2.9		0.82		-0.74		4.6		1.30

		aq1 au repos		0.00		450		0.26		3.6		0.44		-0.80		3.6		0.44		0.21		6.2		0.75

		aq1 RUN1		5.08		107		0.09		4.4		1.11		4.30		4.0		1.00		-0.20		6.8		1.69

		aq1 RUN2		5.08		167		0.89		3.5		0.70		4.24		3.5		0.69		-0.56		6.5		1.30

		aq1 RUN1		10.15		167		3.57		3.8		0.76		8.81		3.7		0.74		-0.25		6.0		1.20

		aq1 RUN1		24.97		157		4.59		4.9		1.00		24.01		3.6		0.74		-0.66		5.3		1.09

		aq1 RUN1		49.72		173		4.68		12.5		2.45		46.94		3.7		0.72		0.96		5.2		1.02

		aq1 RUN2		74.59		192		10.58		17.6		3.28		70.91		5.1		0.95		1.26		5.1		0.95

		aq1 RUN3		99.45		147		16.70		19.0		4.05		95.31		4.6		0.98		1.10		4.6		0.98

		aq1 ret.char.		49.73		210		-10.70		7.9		1.40		-48.68		3.7		0.66		-0.51		5.0		0.89

		aq1 ret.char.		49.73		177		-10.83		7.2		1.40		-48.81		3.5		0.67		-0.66		5.1		0.99



moyenne 3.24



		Aquadopp		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N				Aquadopp		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

		(0;valeur)								cm/s						(0;0)								cm/s

		AQ1		1.0261		0.0237		0.9991		1.06		8908				AQ1		1.0265		0.0000		0.9992		0.96		10921

		AQ2		1.0066		-0.0458		0.9999		0.31		104815				AQ2		1.0058		0.0000		0.9999		0.30		116085

		AQ3		0.9950		0.4273		0.9992		0.96		11100				AQ3		1.0019		0.0000		0.9992		0.93		11879

																Aquadopp		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

																(0;valeur)								cm/s

		0		0.0781024968		0.0781024968		AQ2		1.0065839194		-0.0458055051				AQ1		1.0264		0.0000		0.9991		1.00		10019

		5.0764861965		4.9987398412						0.0031091264		0.1506291136				AQ2		1.0058		0.0000		0.9999		0.30		115277

		5.0764861965		4.9885669285						0.9999141418		0.3122780048				AQ3		1.0018		0.0000		0.9991		0.95		11251

		10.1513541303		10.1300592298						104814.94827566		9

		24.9665221063		25.0016399462						10221.2972010318		0.8776579708

		49.7199280545		49.5926768787												Aquadopp		a		b		R^2		erreur type sur U		F=S/N

		74.5888391083		74.8746165266												(0;valeur)								cm/s

		99.4503937157		98.4013907422												AQ1		1.0261		0.0237		0.9991		1.06		8908

		49.7274895649		49.3618364731												AQ2		1.0066		-0.0458		0.9999		0.31		104815

		49.7274895649		49.3295296957												AQ3		0.9950		0.4273		0.9992		0.96		11100

		49.7271494118		49.220079236

		0		0.6911584478		0.6911584478		AQ3		0.9950105867		0.4272756307

		5.0764861965		3.8000131579						0.009444029		0.459298233

		5.0764861965		3.7387163573						0.9991898792		0.9592355783

		10.1513541303		9.572089636						11100.4548603522		9

		24.9665221063		24.1220003316						10213.8936629504		8.2811960521

		49.7199280545		48.9694435337

		74.5888391083		73.9584586102

		99.4503937157		98.7094650983

		49.7274895649		50.567012963

		49.7274895649		50.7321298587

		49.7271494118		50.7251466237

										1.0260636211		0.0236942524

		0		0.8411896338		0.8411896338		AQ1		0.0108711464		0.5149543825

		5.0764861965		4.3009417573						0.9991027731		1.0627984614

		5.0764861965		4.3324011818						8908.3626703164		8

		10.1513541303		9.50584031						10062.3570435951		9.0363245557

		24.9665221063		24.4447990378

		49.7199280545		47.1727251704

		74.5888391083		71.6949405467

		99.4503937157		96.7620075236

		49.7274895649		49.8420745957

		49.7274895649		49.997049913





		





		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



retours chariots

erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ2 (pivot, coord.XYZ)
alfa=0.01

0.9593340379

1.0634378697

-1.4293628384

1.3178575606

-0.728788408

0.8375178289

-0.7131003352

0.7147419578

-0.5522503791

0.6505341778

-0.6852176301

0.5132121668

-0.1423388038

0.9791023004

-1.1801428303

0.1280013738

-0.8065421718

0.081726524

-0.9563965824

0.170445389

-1.0739800192

0.0662278689



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7271494118		49.7271494118



erreur min

erreur max

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Erreur sur le module pour AQ3 (fixe, coord. XYZ)
alfa=0.01

0.4041739466

1.4005229334

-1.9590998602

-0.1837827163

-2.1823779348

-0.3426801682

-1.2864027849

0.1824729903

-1.6090388954

-0.054132009

-1.3621492135

-0.117915066

-1.208454604

-0.0249663192

-1.3949620969

-0.0599601682

0.2800457683

1.4065674545

0.4373849614

1.5887340476

0.1773804341

1.8413691499



		0		0

		5.0764861965		5.0764861965

		5.0764861965		5.0764861965

		10.1513541303		10.1513541303

		24.9665221063		24.9665221063

		49.7199280545		49.7199280545

		74.5888391083		74.5888391083

		99.4503937157		99.4503937157

		49.7274895649		49.7274895649

		49.7274895649		49.7274895649



erreur inf

erreur sup

runs (vitesse cm/s)

erreur (cm/s)

Figure 12 : Erreur sur le module pour  AQ1 (fixe , coord. ENU)
alfa=0.01, Err = Vaqd - Vchariot

0.4551357293

1.4354764936

-1.6186010303

0.3611532597

-1.4772944379

0.1334213532

-1.6021015441

0.3370182004

-1.4147293517

0.4183597195

-3.4406979112

-1.5157461106

-4.2382945307

-1.3929863902

-4.2702702005

-0.943183418

-0.8110750571

1.075838275

-0.6676006367

1.2451940086



retours chariots

retours chariots


_1185302543.xls
Graph6

		4.3

		4.24

		8.81

		24.01

		46.94

		70.91

		95.31

		48.68

		48.81



1.5%

Ux (cm/s)

incertitude relative

figure n°14 :incertitudes relatives sur Uy (North) pour AQ1

0.2327319593

0.1626734274

0.083963241

0.0309218496

0.0154366483

0.0134048954

0.0102886965

0.0135101114

0.0137237051



calcul

		aquadopp/ RUN		vitesse palier		debut palier		fin palier		N		Ux
moyen palier		stdv Ux		Ux Intconf à		Ux-intconf		Ux +intconf		Uy
moyen palier		stdv Uy		Uy intconf		Uy-intconf		Uy+intconf		Uz
moyen palier		stdv Uz		module 
moyen palier		teta		module min		module max		teta abs		teta max		teta min		erreur
module min		erreur
module max		teta max		teta min

																0.01

				cm/s		s		s				cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s						cm/s		cm/s		cm/s		°

		aq2 au repos		0		29750		30850		367		0.06		3.6		0.4847070992		-0.4247070992		0.5447070992		-0.05		3.5		0.4712430131		-0.4212430131		0.5212430131		-0.75		6.1		0.0781024968		-39.8055710923		0.9593340379		1.0634378697		39.8055710923		-129.1730350042		37.7161643589		0.9593340379		1.0634378697		129.1730350042		-37.7161643589

		aq2 RUN1		5.0764861965		19400		19700		100		-4.05		3.5		0.9015409682		3.1484590318		4.9515409682		2.93		4.3		1.1076074752		1.8223925248		4.0376074752		-0.26		6.8		4.9987398412		144.1158868329		3.6471233581		6.3943437571		35.8841131671		127.9465119233		159.7940872813		-1.4293628384		1.3178575606		52.0534880767		20.2059127187

		aq2 RUN2 inversé		5.0764861965		27150		27700		183		4.97		3.9		0.742602633		4.227397367		5.712602633		-0.43		4		0.7616437261		-0.3316437261		1.1916437261		0.96		7.1		4.9885669285		-4.9448662921		4.3476977885		5.9140040254		4.9448662921		-15.7423960442		3.322562851		-0.728788408		0.8375178289		15.7423960442		-3.322562851

		aq2 RUN1		10.1513541303		19800		20360		187		-10.09		3.5		0.6610419103		9.4289580897		10.7510419103		0.9		3.4		0.6421549986		0.2578450014		1.5421549986		-0.33		6.1		10.1300592298		174.9028647525		9.4382537952		10.8660960882		5.0971352475		170.7112212739		178.6261239694		-0.7131003352		0.7147419578		9.2887787261		1.3738760306

		aq2 RUN1		24.9665221063		20400		20900		167		-24.98		2.9		0.5797775256		24.4002224744		25.5597775256		-1.04		2.7		0.5397928687		0.5002071313		1.5797928687		-0.66		5		25.0016399462		-177.6159640481		24.4142717273		25.6170562842		2.3840359519		-176.2955541348		-178.8788595858		-0.5522503791		0.6505341778		3.7044458652		1.1211404142

		aq2 RUN1		49.7199280545		20950		21450		167		-49.56		2.9		0.5797775256		48.9802224744		50.1397775256		-1.8		2.8		0.5597851971		1.2402148029		2.3597851971		-1.95		4.8		49.5926768787		-177.9199537697		49.0347104243		50.2331402213		2.0800462303		-177.2417179834		-178.5830693563		-0.6852176301		0.5132121668		2.7582820166		1.4169306437

		aq2 RUN2		74.5888391083		27750		28325		192		-74.81		2.9		0.5405037816		74.2694962184		75.3505037816		-3.11		2.8		0.5218657202		2.5881342798		3.6318657202		-4.43		4.7		74.8746165266		-177.6194716003		74.4465003045		75.5679414087		2.3805283997		-177.200399155		-178.032781619		-0.1423388038		0.9791023004		2.799600845		1.967218381

		aq2 RUN3		99.4503937157		31050		31500		150		-98.31		3		0.6309472441		97.6790527559		98.9409472441		-4.24		3		0.6309472441		3.6090527559		4.8709472441		-10.14		4.5		98.4013907422		-177.5304277717		98.2702508854		99.5783950896		2.4695722283		-177.1452043979		-177.9109574219		-1.1801428303		0.1280013738		2.8547956021		2.0890425781

		aq2 retour chariot		49.7274895649		17000		17880		293		-49.3		2.8		0.4213486858		48.8786513142		49.7213486858		-2.47		3.1		0.4664931879		2.0035068121		2.9364931879		-0.35		5.1		49.3618364731		-177.1317983633		48.9209473931		49.8092160888		2.8682016367		-176.5619614993		-177.6925320823		-0.8065421718		0.081726524		3.4380385007		2.3074679177

		aq2 retour chariot		49.7274895649		25850		26370		173		-49.25		2.7		0.5287594414		48.7212405586		49.7787594414		-2.8		3.2		0.6266778565		2.1733221435		3.4266778565		0.37		5.1		49.3295296957		-176.7460777743		48.7710929825		49.8979349539		3.2539222257		-175.9768798383		-177.5000751679		-0.9563965824		0.170445389		4.0231201617		2.4999248321		moyenne		teta abs

		aq2 retour chariot		49.7271494118		28950		29500		183		-49.11		2.8		0.5331506083		48.5768493917		49.6431506083		-3.29		3		0.5712327946		2.7187672054		3.8612327946		0.17		5		49.220079236		-176.1673412446		48.6531693926		49.7933772806		3.8326587554		-175.455280159		-176.8652588602		-1.0739800192		0.0662278689		4.544719841		3.1347411398		2.7527093469		0.6107269671

																																								0		0								0		0		0		0

		aq3 au repos		0		11080		12170		363		0.59		3.5		0.4731862915		0.1168137085		1.0631862915		0.36		3.5		0.4731862915		-0.1131862915		0.8331862915		-0.37		6		0.6911584478		31.3902681042		0.4041739466		1.4005229334		31.3902681042		82.0190842468		-6.0767922157		0.4041739466		1.4005229334		82.0190842468		-6.0767922157

		aq3 RUN1		5.0764861965		650		1000		117		-3.8		3.9		0.9327237491		2.8672762509		4.7327237491		0.01		4.5		1.0762197105		-1.0662197105		1.0862197105		-0.6		6.5		3.8000131579		179.8492219809		3.1173863363		4.8927034802		0.1507780191		159.2516440985		192.6960176444		-1.9590998602		-0.1837827163		20.7483559015		-12.6960176444

		aq3 RUN2		5.0764861965		8460		8940		160		-3.68		4		0.8145493896		2.8654506104		4.4945493896		-0.66		3.8		0.7738219201		-0.1138219201		1.4338219201		-0.39		6.7		3.7387163573		-169.8322245126		2.8941082617		4.7338060283		10.1677754874		-153.4174097216		-181.4506731304		-2.1823779348		-0.3426801682		26.5825902784		-1.4506731304

		aq3 RUN1		10.1513541303		1050		1600		183		-9.57		3.8		0.7235615398		8.8464384602		10.2935615398		-0.2		3.3		0.628356074		-0.428356074		0.828356074		0.38		6.5		9.572089636		-178.8027703171		8.8649513454		10.3338271206		1.1972296829		-174.6505794541		-182.3829305874		-1.2864027849		0.1824729903		5.3494205459		-2.3829305874

		aq3 RUN1		24.9665221063		1630		2140		170		-24.1		3.8		0.7507175322		23.3492824678		24.8507175322		-1.03		3.3		0.6519389096		0.3780610904		1.6819389096		-0.49		5		24.1220003316		-177.55274853		23.3574832109		24.9123900973		2.44725147		-175.8798803559		-179.1284101171		-1.6090388954		-0.054132009		4.1201196441		0.8715898829

		aq3 RUN1		49.7199280545		2180		2690		170		-48.92		3		0.592671736		48.327328264		49.512671736		-2.2		3.4		0.6716946341		1.5283053659		2.8716946341		0.78		4.5		48.9694435337		-177.4250645575		48.357778841		49.6020129884		2.5749354425		-176.5993829599		-178.2320151546		-1.3621492135		-0.117915066		3.4006170401		1.7679848454

		aq3 RUN2		74.5888391083		8980		9570		197		-73.9		3.1		0.5703626534		73.3296373466		74.4703626534		-2.94		3		0.5519638581		2.3880361419		3.4919638581		1.32		5.3		73.9584586102		-177.7217752881		73.3803845043		74.5638727891		2.2782247119		-177.2736294733		-178.1633294375		-1.208454604		-0.0249663192		2.7263705267		1.8366705625

		aq3 RUN3		99.4503937157		12290		12750		153		-98.63		3.1		0.6455552256		97.9844447744		99.2755552256		-3.96		2.7		0.5622577771		3.3977422229		4.5222577771		1.54		5.1		98.7094650983		-177.700806181		98.0554316188		99.3904335475		2.299193819		-177.3575137635		-178.0397961094		-1.3949620969		-0.0599601682		2.6424862365		1.9602038906

		aq3 retour chariot		49.7274895649		10175		10750		192		50.52		2.9		0.5405037816		49.9794962184		51.0605037816		2.18		2.9		0.5405037816		1.6394962184		2.7205037816		-0.34		5.3		50.567012963		2.4708503644		50.0075353331		51.1340570194		2.4708503644		3.1156719195		1.839072173		0.2800457683		1.4065674545		3.1156719195		1.839072173

		aq3 retour chariot		49.7274895649		7080		7600		173		50.67		2.8		0.5483431245		50.1216568755		51.2183431245		2.51		2.9		0.5679268075		1.9420731925		3.0779268075		-0.75		4.7		50.7321298587		2.8358979425		50.1648745262		51.3162236125		2.8358979425		3.5140705136		2.171474312		0.4373849614		1.5887340476		3.5140705136		2.171474312		moyenne		teta abs
