INSTRUMENTATION

LPO– UMR 6523

Juin 2004

	1
	Courantomètres Aanderaa        LPO – UMR 6523

  Nb : 48 ( 20 RCM8 , 28 RCM5)




	2
	Appareils utilisés à  100% par le LPO et d’autres laboratoires IFREMER

Tous les instruments RCM8 sont actuellement sur mouillage pour une durée de 1 ou 2 ans .

50 % des RCM5 sont sur mouillage soit pour le compte du LPO ou d’autres laboratoires .

Les instruments RCM5 les plus anciens sont maintenus en état pour les prets extérieurs de courte durée .

	3
	Appareils utilisés en général à 100% par le LPO et dans le cadre de projets associés . Obligation de mise à disposition d’instruments (si disponibilité ) à la demande d’autres départements d’IFREMER . 

Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets (délai de deux ans ), puis communiquées aux banques et/ou demandes indépendantes.

	4
	Courantomètres mécaniques à rotor. Capteurs de pression et de température. 

La grande majorité de ces instruments a été acquise il y a une vingtaine d’années.

Mesure de la vitesse (module et direction) du courant, de la température et de la pression.

Vitesse moyennée sur un temps fixé d’intégration, mesures de pression et de température instantanées.  Autonomie de 12 mois (1 enregistrement par heure). 

Seuil de démarrage en vitesse compris entre 2 et 3 cm/s. 

Immersion maximum de l’ordre de 5000 m. 

Résolution de 0.1% de la pleine échelle en pression et de température. 

	5
	Oui, Données élaborées, SISMER.

	6
	Mesures brutes en ASCII obtenues au moyen d’un lecteur spécifique du même constructeur. Logiciels internes au labo pour traitements ultérieurs.

	7
	Etalonnage en pression, température et vitesse au Service de Métrologie de l’IFREMER, avant et , si possible , après les campagnes .

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

Groupe technique du LPO.

	9
	Prix neuf : ~8000 €  . Fonctionnement , environ 500 € par campagne (piles, pièces détachées, …). Durée d’une campagne : de un à deux ans.

Financement IFREMER .


	1
	Profileurs Doppler     RDI                 LPO – UMR6523 

1 Broad Band 150 kHz (LADCP)

1 Workhorse  Monitor  300 kHz  (LADCP)

1 Workhorse 75 KHZ ( pour mouillage )

1 Workhorse Monitor 300 KHZ ( pour mouillage )



	2
	Appareils utilisés à 100% par le laboratoire.

 

	3
	Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets (délai de deux ans ), puis communiquées aux banques et/ou demandes indépendantes.

	4
	Profileurs Acoustiques à effet Doppler, technologies Narrowband et Broadband. Age de 10 ans (BB150) à 1 an (WH Monitor).

	5
	Données élaborées

	6
	Logiciel de décodage du constructeur. Logiciels internes au labo (échanges avec l’IRD) pour traitements ultérieurs.

	7
	Contrôle des fréquences et de l’électronique chez le constructeur (RDI Europe ou USA), calibration des paramètres de pitch, roll, et des capteurs température et pression.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique, logiciels mathématiques et graphiques (type MATLAB).

Groupe technique du LPO

	9
	BB150 (n’est plus vendu) crédits IFREMER , 60000 USD. 

WH Monitor, IFREMER , 150 kF

Fonctionnement : environ 1000 € par an et par appareil.




	1
	Sondes CTDO2 MARK 3 C   LPO – UMR 6523

Nb : 2



	2
	Utilisables en association avec le conteneur laboratoire d’acquisition embarquable

	3
	Données utilisées pour publications dans le cadre des différents projets (délai de 2 ans ) puis communiquées aux banques et/ou demandes indépendantes 

	4
	Les sondes transmettent , via le cable électroporteur , les paramètres mesurés par les capteurs à une cadence de 32 HZ : pression , température , conductivité , oxygène dissous . 

Ces sondes ont été acquises en 1982 .

	5
	Les mesures brutes sont visualisées et archivées à bord . 

Des échantillons d’eau sont recueillis au cours de la remontée et analysés à bord . Ces mesures chimiques associées  à l’étalonnage des capteurs en laboratoire avant et après les campagnes permettent d’obtenir des données élaborées .

	6
	Des outils informatiques développés au LPO permettent d’obtenir des mesures de qualité suffisante pour caractériser les masses d’eau océaniques . 

	7
	Certains capteurs ( pression et température ) sont étalonnés au laboratoire et suivis pendant la campagne .

D’autres capteurs moins stables ( conductivité et oxygène dissous ) sont étalonnés in-situ en utilisant les échantillons d’eau recueillis à chaque station . 

	8
	Connaissance de la mise en œuvre du matériel d’hydrologie .

Groupe technique du LPO .

	9
	Ce type d’instrument n’est plus commercialisé actuellement .

Investissement IFREMER de 300 KF par instrument .

Mise en œuvre très lourde de l’ensemble du matériel et cout très élevé de la maintenance 


	1
	Largueurs acoustiques Mors      LPO – UMR6523

Nb : environ 20



	2
	Actuellement, utilisés à 100% par le laboratoire. 

Ils équipent les différents mouillages mis en œuvre au LPO ( courantométrie , tomographie , sources acoustiques ) .



	3
	Prêts occasionnels à d’autres laboratoires, suivant besoins justifiés et disponibilités.

Pas de données.

	4
	Fonctionnent sur 12KHz. 

Achats échelonnés entre 1980 et 2004.

Autonomie de 5 ans avec piles lithium.

	5
	-

	6
	-

	7
	En cas de modification de l’aspect externe : vérification de l’étanchéité au caisson haute pression de l’IFREMER

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.   

Groupe technique du LPO.

	9
	Financements IFREMER. Pris neuf : 8500 €. 

Fonctionnement : dépend de la durée du mouillage ( piles lithium ou alcalines ). 


	1
	Balises Argos de surveillance de mouillage    LPO -  UMR 6523

Nb : 20



	2
	Actuellement toutes sont installées sur mouillages pour une durée minimum de 2 ans dont un tiers d’entre elles de manière définitive sur les mouillages source.

	3
	Prêts occasionnels suivant besoins et disponibilités.

Pas de données.

	4
	Achats échelonnés entre 1990 et 2003.

	5
	-

	6
	-

	7
	Nécessité de réaligner ou de changer les émetteurs chez le constructeur en cas de disfonctionnement.

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.   

Groupe technique du LPO.

	9
	Financements : IFREMER - ( prix : 5000€)


	1
	Bouteilles hydro             LPO  - UMR 6523

Nb :56



	2
	Au laboratoire. 

	3
	Prêt impossible car dimensionnement adapté au système de déclenchement du LPO (non standard ).

	4
	Bouteilles de 8 litres. 

	5
	-

	6
	-

	7
	

	8
	Groupe technique LPO.

	9
	Investissement IFREMER 

Prix neuf  : environ 1000 €


	1
	Récepteurs Argos       LPO – UMR 6523

Nb : 2 gonio 

	2
	

	3
	Prêt possible et déjà pratiqué.

	4
	Reçoit un signal Argos sur 400 KHz. Indicateur proximité du signal. Gisement de l’émetteur.

	5
	-

	6
	-

	7
	-

	8
	Groupe technique du LPO.

	9
	Investissement IFREMER. 

Fonctionnement : retour chez le constructeur (IESM) pour réparations.


	1
	Télécommande acoustique MORS                       LPO – UMR 6523

Nb : 3



	2
	Utilisées en campagnes de mouillage et relevage. 

	3
	Prêts possibles. Pas de données.

	4
	Fonctionnent sur 8 KHz et 12 KHz. Alimentation 24 volts. Mode interrogation et largage. En mode interrogation, la distance au transpondeur est affichée en mètres. 

	5
	-

	6
	-

	7
	-

	8
	Pratique de la mise en oeuvre de mouillages hauturiers, connaissances en électronique et en mécanique.   

Groupe technique du LPO.

	9
	Investissement IFREMER. 

Fonctionnement : changement des batteries pour des alimentations 24v, remplacement occasionnel des dalles acoustiques 


	1
	Salinomètre Guildline                                   LPO - UMR 6523

Nb : 2  Portasal



	2
	Les 2 appareils sont installés en conteneur laboratoire. 

Utilisés pendant les campagnes du LPO et ponctuellement à Brest.

	3
	Prêt possible pour les campagnes qui en justifient le besoin .

	4
	Rapport de conductivité des échantillons et de standards d’eau normale, pour contrôle du fonctionnement des CTD, ou pour dosage de la salinité dans le cas de prélèvements bouteilles seuls. 

	5
	Salinités calculées. 

	6
	Formules JPOTS

	7
	Retour chez OSIL.

	8
	

	9
	Prix neuf Portasal : 20000 €. 

Fonctionnement : eau normale, maintenance obligatoire tous les deux ans chez OSIL. Ce fonctionnement est très couteux pour justifier un niveau élevé de la qualité de mesure


